[image: image3.jpg]


新疆同孚招投标有限公司招标文件

新疆维吾尔自治区人民医院国产医疗设备采购项目
公开招标文件

招标编号：XJTF(GK)2021ZF258
采购人 ：新疆维吾尔自治区人民医院

招标代理机构：新疆同孚招投标有限公司
二〇二一年

目录
1投标邀请


4第一部分 投标须知前附表


11第二部分招标说明


11第一章总则


12第二章招标文件


14第三部分投标说明


14第一章 投标人的资格证明


14第二章 投标文件的编写


18第三章 投标文件的递交


19第四章 评标委员会


20第五章 开　标


22第六章 评　标


25第七章 定　标


26第八章 授予合同


27第四部分 采购需求


29第五部分 合同部分


33第六部分 投标文件格式





投标邀请

新疆维吾尔自治区人民医院国产医疗设备采购项目
新疆维吾尔自治区人民医院国产医疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在http://www.365trade.com.cn获取招标文件，并于2021年11月12日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：XJTF(GK)2021ZF258
项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院国产医疗设备采购项目
预算金额（元）：7218300
最高限价（元）：7218300
采购需求：

标项一:
标项名称: 手术床、妇科检查床
数量:1
预算金额（元）: 440000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件
备注：
标项二:
标项名称: 矿物质治疗仪、短波治疗仪、功能性电刺激仪等
数量:1
预算金额（元）: 1375000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件
备注：
标项三:
标项名称: 防护铅衣、低速离心机、多导便携式睡眠诊断仪等
数量:1
预算金额（元）: 1937500
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件
备注：
标项四:
标项名称: 技工打磨机、技工喷砂枪
数量:1
预算金额（元）: 135000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件
备注：
标项五:
标项名称: 便携式彩色多普勒超声诊断系统、便携式彩色多普勒超声诊断系统（高端）
数量:1
预算金额（元）: 1800000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件
备注：

标项六:
标项名称: 双能X线骨密度仪
数量:1
预算金额（元）: 1000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件
备注：

标项七:
标项名称: 蛋白电泳（垂直电泳槽、电泳仪、湿转芯）、全自动半干转印仪等
数量:1
预算金额（元）: 530800
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件
备注： 
合同履约期限：以签订合同为准
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； 

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

三、获取招标文件
时间：2021年10月21日至2021年10月27日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：http://www.365trade.com.cn

方式：线上获取。前往“中招联合招标采购平台” 进行投标人免费注册（网址：http://www.365trade.com.cn）、购买并下载电子版招标文件

售价（元）：200

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2021年11月12日 11:00（北京时间）

投标地点：乌鲁木齐市人民路38号新宏信大厦7楼新疆同孚招投标有限公司开标一厅
开标时间：2021年11月12日 11:00（北京时间）
开标地点：乌鲁木齐市人民路38号新宏信大厦7楼新疆同孚招投标有限公司开标一厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
凡有意参加投标者，请于发售时间登陆中招联合招标采购平台下载电子采购文件。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区人民医院

地 址：新疆乌鲁木齐市天山区天池路91号自治区人民医院

联系方式：0991-8562590

2.采购代理机构信息

名 称：新疆同孚招投标有限公司

地 址：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦17楼G座

联系方式：0991-4832223转8008
3.项目联系方式

项目联系人：杜鹏飞
电 话：0991-4832223转8008
2021年10月20日星期三
第一部分 投标须知前附表
	序号
	名称
	内容

	1
	项目编号
	XJTF(GK)2021ZF258

	2
	项目名称
	新疆维吾尔自治区人民医院国产医疗设备采购项目

	3
	联系方式
	采购单位：新疆维吾尔自治区人民医院

采购单位地址：新疆乌鲁木齐市天山区天池路91号自治区人民医院

联系人：李老师      联系电话：0991-8562590

招标代理机构：新疆同孚招投标有限公司

招标公司地址：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦17楼G座

项目联系人：杜鹏飞
联系电话：0991-4832223转8008
联系邮箱：649693357@qq.com

	4
	采购内容
	第1包
手术床、妇科检查床
第2包
矿物质治疗仪、短波治疗仪、功能性电刺激仪等
第3包
防护铅衣、低速离心机、多导便携式睡眠诊断仪等
第4包
技工打磨机、技工喷砂枪
第5包
便携式彩色多普勒超声诊断系统、便携式彩色多普勒超声诊断系统（高端）
第6包
双能X线骨密度仪
第7包
蛋白电泳（垂直电泳槽、电泳仪、湿转芯）、全自动半干转印仪等

	5
	预算金额
	第1包：¥ 440000元

第2包：¥ 1375000元

第3包：¥ 1937500元

第4包：¥ 135000元

第5包：¥ 1800000元

第6包：¥ 1000000元

第7包：¥ 530800元

	6
	核心产品
	第1包
：妇科检查床
第2包
：康复评估训练跑台
第3包
：多导便携式睡眠诊断仪
第4包
：技工打磨机
第5包
：便携式彩色多普勒超声诊断系统（高端）
第6包
：双能X线骨密度仪
第7包
：半自动轮动式切片机

	7
	投标资格
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； 

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； 

	8
	信用情况
	信用记录审查：

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。

	9
	是否接受联合体投标
	不接受

	10
	招标文件发放日期
	时间：2021年10月21日至2021年10月27日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：http://www.365trade.com.cn

	11
	标书售价
	人民币200元
标书售后一概不退，投标资格不能转让。

	12
	投标文件递交截止时间及开标时间
	2021年11月12日 11:00（北京时间）

	13
	投标文件递交及开标地点
	乌鲁木齐市人民路38号新宏信大厦7楼新疆同孚招投标有限公司开标一厅

	14
	投标有效期
	九十天

	15
	质量保证
	自货物验收合格之日起质保叁年（含叁年）以上。（招标文件第四章“技术标准和要求”另有规定，执行招标文件第四章“技术标准和要求”中规定）

	16
	供货日期
	合同签订后30个日历日。

	17
	交货地点
	新疆维吾尔自治区人民医院，最终按甲方指定地点验收、交货。

	18
	评标方法
	综合评分法

	19
	投标保证金
	第1包¥ 8800元；第2包¥ 27500元；第3包¥ 38000元

第4包¥ 2700元；第5包¥ 36000元；第6包¥ 20000元

第7包¥ 10000元； 

	20
	投标文件组成、份数及开标一览表
	1.投标文件：正本一份、副本四份
2.开标一览表一份（单独密封）

3.投标保证金缴纳凭证一份
4.光碟、u盘各一份（概不退还）

注：本次项目需递交两份电子版投标文件（同时提供一份光盘、一份U盘），投标文件及开标一览表电子版可拷贝在同一光盘或u盘，电子版投标文件不退。

	21
	投标文件编制、密封
	1. 投标文件分为开标一览表信封、投标文件电子版信封和投标文件袋，密封内容必须包括下列内容：

1.1开标一览表信封(以包为单位分开制作)

(1) 开标一览表；

(2) 投标保证金支付的凭证(收据或网上银行汇款凭证)；

1.2投标文件电子版信封（U盘、光盘各一份）

（1）开标一览表电子版、明细报价表（Excel）

（2）投标文件电子版（正本加盖公章后的扫描件PDF）

1.2投标文件袋（正、副本可密封在一个密封袋中）

投标文件编制详见第六部分 投标文件格式 二、投标文件组成；

2.投标文件及“开标一览表”按招标文件要求制作并密封提交。否则其投标被拒绝。 

3.封面格式：投标文件袋、投标文件电子版和《开标一览表》密封袋上应写明：
招标单位：新疆同孚招投标有限公司
项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院国产医疗设备采购项目
项目编号：XJTF(GK)2021ZF258
投标单位名称：

投标内容/分包：

投标单位联系人：

投标单位联系电话：
（“正本”/“副本”）

（投标文件/开标一览表/投标文件电子版）
备注：注明“开标时才能启封”字样等

	22
	投标文件的签署规定
	1. 投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并按招标文件要求在签字盖章处加盖公章和由法定代表人或其授权代表签字。

2.投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则，在评标时将其视为无效投标。
3. 副本可为正本加盖公章后的复印件。投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本、电子版之间出现差异时，以正本为准。 

	23
	投标文件格式
	1. 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

2.如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。
3.投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，不得采用活页装订，否则视为无效投标文件。
4.电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

	24
	付款方式及币种
	1、付款币种
本次招标所述的项目资金均以人民币支付。
2、付款方式：

1、价值在10万元以下的医疗设备按照9:1的方式付款，即货到验收合格支付合同总金额的90%，余10%质保金质保期结束后支付。
2、价值在10万元-50万元之间的医疗设备按照3:6:1的方式付款，即货到验收合格支付合同总金额的30%,验收合格半年支付合同总金额的60%，余10%质保金质保期结束后支付。
3、价值在50万元以上的医疗设备按照3:3:3:1的方式付款，即货到验收合格支付合同总金额的30%，验收合格半年支付合同总金额的30%，验收合格一年支付30%，余10%质保金质保期结束后支付。
备注：最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。

	25
	相关账号
	投标保证金缴纳账号：
账户名：新疆同孚招投标有限公司
开户行：建设银行新华南路支行营业部
行号：105881000868

帐号：65001617600052501876

注：汇款单上需注明项目编号、包号

招标代理服务费缴纳账号：（同上） 

例：GK258第1包 保证金/服务费

	26
	投标费用
	不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

	27
	招标代理服务费
	1、代理报酬的计算方法：国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发改价格【2011】534号文件“规定的服务费取费下浮50%收取。

2、代理报酬支付方式：由中标人支付。
3、代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书前支付。

	28
	低于成本价不正当
竞争预防措施
	在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	29
	政府采购政策支持
	节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品：
符合《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的强制采购节能产品。
3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品；
采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品：
1、 投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供证明资料（中国政府采购网节能环保查询结果），未单独分项报价或未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。

	30
	质疑须知
	接收质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件至接受单位

接受质疑的单位：新疆同孚招投标有限公司

联系电话：0991-4832223-8008
地址：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦17楼G座

	31
	公告发布媒体
	新疆政府采购网[image: image1.png]


http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html

	32
	招标文件采购需求未明确标注采购进口产品的，拒绝进口产品参加。

	备注
	1、招标文件中部分加“*”、“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。
2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。

	投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。


第二部分招标说明
第一章总则
1. 适用范围
1.1  本招标文件仅适用于新疆同孚招投标有限公司的本次招标活动。
2. 投标资格
2.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：见投标须知前附表

2.3.本项目的特定资格要求：见投标须知前附表 

3. 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；
（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（服务商），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

4. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（7）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（8）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

（9）投标人拒绝修正错误的；

（10）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（11）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

5. 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。
6. 定义

下列术语和缩写的定义为：

6.1  “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

6.2  “招标代理机构”系指新疆同孚招投标有限公司。

6.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

6.4  “投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
6.5　“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
6.6  “投标人代表”是指投标人法定代表人，或法定代表人指定的某一代表自己参与和处理与投标项目有关事宜的自然人。

6.7 “中标人”系指经评标委员会评定后由评标委员会推荐并由采购人确定的投标人。

6.8  “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购需求》及《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)所述所有货物及相关服务。

6.9  采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

6.10 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。

6.11 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

6.12  “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

6.13 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

6.14  “标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

7. 投标费用
7.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。
7.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。
第二章招标文件
8. 招标文件说明
8.1  招标文件组成如下：
  投标邀请
第一部分投标须知
第二部分招标说明
第三部分投标说明
第四部分采购需求
第五部分合同部分
第六部分投标文件格式（范本格式）
8.2  投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。
9. 招标文件的修改或补充
9.1　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。
9.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。
9.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

10.质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
第三部分投标说明
第一章 投标人的资格证明
1. 投标人的资格证明
1.1投标人的资格条件见投标人须知前附表。
1.2投标人响应文件正本中必须按招标文件要求提供资格证明文件，作为投标文件的一部分。 

1.3  所有资格证明文件，在正本中资格证明文件的复印件须加盖公章。
1.4　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致投标无效。

第二章 投标文件的编写
2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。
2.2  允许投标人对本招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有包的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。
3. 投标文件语言和度量单位
3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。
3.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
4. 投标文件的组成
4.1　投标人编写的投标文件应包括但不限于下列内容：
4.1.1　价格及商务部分：
★(1)投标函(含法定代表人身份证明或授权委托书)
★(2)开标一览表
(3)分项价格表
(4)商务条款偏离表
★(5)供应商符合投标人资格条件的证明文件
(6)符合政府采购政策的证明材料
(7)投标人须知前附表要求投标人提交的其他资料
(8)供应商认为需提供的其他资料
4.1.2　技术部分
(1)货物说明一览表、实施方案、技术方案或服务方案
(2)技术条款偏离表
(3)投标人售后服务承诺
(4)用于本项目人员简历表
(5)投标标的物符合招标文件规定的其他证明材料
(6)其他资料
★4.2　投标人须知前附表规定供应商在投标时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在投标时将其样品视为无效样品。
(1)未在投标人须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

(2)供应商提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。
4.3　在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。
4.4　供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。
5. 投标文件格式
见投标须知前附表。

6. 投标报价
6.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。
6.2 开标一览表
提交开标一览表是为了便于开标时唱标，投标人必须按本招标文件所附的格式填写，签字并加盖公章。 
6.3 投标人必须按开标一览表和明细报价表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其明细报价表中的报价。
6.4 投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
★6.5　投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送，否则，在评标时将其视为无效投标。
6.6  投标报价不符合招标文件对投标报价要求的，为无效投标。

6.7投标报价超预算金额（最高限价）的，为无效投标。
6.8 投标报价是履行合同的最终价格，应包括下列几项费用：
（1）招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；
（2）招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；
（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。
（4）综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。
7. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件
7.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。
7.2  投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。
7.3  上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：
（1）货物主要技术及性能特点的详细描述； 

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；
（3）一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括供货来源信息。
7.4没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。
7.5 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。
7.6 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。
7.7 对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。
7.8 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。
8. 投标有效期

8.1　投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。
8.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。
9. 投标文件的签署和规定见前投标须知前附表
10.投标文件的密封和标记见前投标须知前附表。
11. 投标保证金
11.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。
11.2　投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。
11.3  投标人应提交投标保证金，并于投标保证金缴纳截止时间前到达新疆同孚招投标有限公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于投标保证金缴纳截止时间三个工作日前向新疆同孚招投标有限公司送达，如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注项目编号及包号）。
投标保证金可直接交入：
开户行：建设银行新华南路支行　行　号：105881000868

全称：新疆同孚招投标有限公司  帐  号：65001617600052501876
11.4  办理退还保证金地址：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦21楼J座 联系电话：0991-4833033
11.4　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。
11.5  中标人的投标保证金，将在领取中标通知书，缴纳履约保证金并签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金时，还需提供采购合同复印件。
11.6  我公司工作日（10:00-13:30，15:30-18:00北京时间）退还投标保证金，退还时，请携带投标单位收到退还保证金收据一份，收据请按以下模板填写：
[image: image2.jpg]il g s
GA’IHERING @CEIPT 1:_’-; 0754 78





同时携带财务专用章，以便在我单位支票头上盖章；退还投标保证金也可办理电汇业务（请提供单位名称、账号、行号、退还保证金收据等相关资料，并承担电汇手续费）我单位不退还现金。
11.7下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标人未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱标场秩序；

(6)  中标人拒绝在规定期限内与采购人签订合同。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。
第三章 投标文件的递交
12. 投标文件的标记
12.1　任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。
12.2　由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，招标方将不负责任。
13. 投标截止时间
13.1  投标文件应在投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。
13.2　所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄的方式递交，都必须在招标方规定的投标截止时间之前送达招标文件指定地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。
13.3  出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。
14. 投标文件的修改和撤销
14.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标人的法定代表人或其委托代理人的签字，并得到招标方的确认。
14.2  投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。
14.3　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改投标文件。
第四章 评标委员会
15. 评标委员会
15.1  招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责按招标文件规定的评标标准向招标方推荐中标候选人，并标明排列顺序。
15.2　评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。
15.3  评标委员会由有关技术、经济等方面的五名以上专家组成。
15.4  按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，可采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。
15.5评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：
（1）招标目的；
（2）招标项目的范围、性质；
（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。
15.6  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。
15.7  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。
15.8  评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
15.9　与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。
第五章 开　标
16. 开标
16.1　本项目开标的时间、地点见投标人须知前附表。

16.2　采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不得开标。
16.3　开标时，投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标人须知前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构和采购人对此不承担任何责任。
16.4　投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。
16.5　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
★17. 资格审查
17.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
资格审查内容如下：
资格审查表

	审查内容
	审查标准
	投标企业名称

	
	
	1
	2
	…

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明；
	
	
	

	2
	健全的财务会计制度
	提供上年度经审计财务审计报告或财务报表。（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，当月新成立公司不需提供）；
	
	
	

	3
	缴纳税收
	提供近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供。
	
	
	

	4
	缴纳社会保障资金
	提供社会保险登记证或社保缴纳证明（近半年内任意一月，当月新成立公司不需提供）。
	
	
	

	5
	履行合同所必需的设备和能力
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明；
	
	
	

	6
	提供无重大违法记录声明书
	提供无重大违法记录声明书 ；
	
	
	

	7
	其他特定资格证明
	医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件（根据所投内容提供）；
	
	
	

	8
	信用查询结果
	1、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单；2、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人；3、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
	
	
	

	9
	投标人代表身份证明
	《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》；
	
	
	

	10
	不参与围标串标承诺书
	提供不参与围标串标承诺书；
	
	
	

	11
	投标保证金
	是否按照投标须知要求金额递交了投标保证金，并提供了投标保证金缴纳凭证。
	
	
	

	资格审查结果
	
	
	

	不通过理由说明
	
	
	


1.资格审查合格的打“√”，不合格的打“×”。
2.资格审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。
3.请填写不通过资格审查的供应商的原因。
17.2　已经进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查，资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。
第六章 评　标
18. 评标依据
18.1　评标的依据为招标文件。
19. 投标文件的澄清
19.1　为有助于对投标文件进行审查、评估，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表根据评标委员会要求作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。
19.2　答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。
20. 评标过程的保密
20.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。
20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。
21. 初步评审
21.1  评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。
21.3　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效标处理。
21.4  投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。
21.5  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作无效标处理。
21.6　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.7  对投标文件满足招标文件条款的审查：
（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；
（2）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离的投标。重大偏离是指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；
（3）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；
（4）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

符合性审查
	评审内容
	投标企业名称

	
	1
	2
	3
	…

	1
	提供资格声明函；
	
	
	
	

	2
	投标函有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
	
	
	
	

	3
	投标有效期是否满足招标文件要求的；
	
	
	
	

	4
	产品的医疗器械注册证或备案证明、提供所投产品（配件）注册证或整机注册证或备案证明；
	
	
	
	

	5
	是否按规定提交投标文件份数；
	
	
	
	

	6
	投标文件是否按照要求签署、盖章；
	
	
	
	

	7
	投标报价是否在采购预算或最高限价以内；
	
	
	
	

	8
	投标人所报送货期限是否超过招标文件规定期限的；
	
	
	
	

	9
	是否满足招标文件规定免费质保年限（以售后服务承诺书附件2-5为准）
	
	
	
	

	10
	其他。
	
	
	
	

	审查结果
	
	
	
	

	不通过理由说明
	
	
	
	


1. 符合性审查审查合格的打“√”，不合格的打“×”。
2. 符合性审查审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。
3.请填写不通过符合性审查审查的供应商的原因。
投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。
21.8评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。
（1）节能产品及环保产品价格折扣比例及方法
	序号
	项目
	折扣比例及方法

	1
	节能产品
	折扣金额=（节能清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价

	2
	环保产品
	折扣金额=（环境清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价

	3
	证明材料说明
	1、须提供中国政府采购网节能环保查询结果


说明：1.如有多种产品符合此项政策时，折扣价格为每种产品的折扣金额汇总。

      2.若所投产品同时属于节能产品及环保产品，只进行一次价格折扣认定。
（2）中小企业价格折扣比例及方法
	根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：
（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；
②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
（二）价格扣除办法：
①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、
微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：
①、供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函；
供应商应同时提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。中标单位符合小微企业投标时享受中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标供应商的企业类型声明函。


22. 详细评审
22.1  经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标人所有投标产品的技术和商务部分进行详细评审。

22.2  在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。
22.3采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.3.1当投标人总得分相同时，以投标价格低者排位在前。
22.4根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。

22.5评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。
第七章 定　标
23. 定标标准

23.1　合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的，得分最高的投标人。

23.2　如果确定中标人没有条件圆满履行合同，招标方有权按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。
24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力
24.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。
25. 中标通知书
25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
25.2  《中标通知书》将作为签订合同的依据。
25.3  中标人在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

第八章 授予合同
26. 签订合同
26.1  中标人收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标人投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。
26.2  招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加。
26.3  如中标人拒签合同，则按违约处理。
26.4  招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
26.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。

27 投标人低价恶意中标不能按要求供货的，五年内禁止参加新疆维吾尔自治区人民医院的任何招标活动。

28  中标人与采购人签订合同时，必须提供有效厂家授权书原件。

第四部分采购需求

备注：1、设备商向设备购买方免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案，以保证该设备与以上使用系统的连接使用。

2、设备原代码及维修密码无条件开放

3、提供设备零配件报价表

4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表

5、提供易损件价格报价表

6、提供一次性耗材价格报价表

7、所有供应商必须提交《医疗器械注册证》（或备案证明）（含附页、附表），产品检测报告，彩图。

8、投标人应保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本招标文件技术部分的要求。
9、投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。
10、本项目为交钥匙工程。
11、带★参数均为重要参数，如不满足将视为对招标文件的不响应，投标将被拒绝。

12、下述技术指标中凡有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标。

采购清单

	包号
	科室
	名称
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	总预算（万元）

	1
	生殖医学科
	手术床（取卵、移植）
	2台
	6.000
	12.000
	44.000

	
	
	妇科检查床
	4张
	4.000
	16.000
	

	
	妇科
	妇科检查床
	4台
	4.000
	16.000
	

	2
	风湿免疫科
	矿物质治疗仪
	1台
	18.000
	18.000
	137.500

	
	
	超低温冰箱
	1台
	14.500
	14.500
	

	
	疼痛
	短波治疗仪
	1台
	15.000
	15.000
	

	
	
	超级干扰电治疗仪
	1台
	19.000
	19.000
	

	
	骨科老年关节科
	功能性电刺激仪
	1台
	8.000
	8.000
	

	
	心内科
	康复评估训练跑台
	1套
	35.000
	35.000
	

	
	
	椭圆仪
	1套
	20.000
	20.000
	

	
	神内科
	压力波治疗仪
	2台
	4.000
	8.000
	

	3
	心内科
	防护铅衣
	14套
	1.625
	22.750
	193.750

	
	风湿免疫科
	低速离心机
	1台
	12.000
	12.000
	

	
	呼吸科
	多导便携式睡眠诊断仪
	4台
	14.500
	58.000
	

	
	物理治疗室
	高能偏振光红外治疗仪
	2台
	18.000
	36.000
	

	
	
	红外偏振光治疗仪
	2台
	18.000
	36.000
	

	
	
	多通道超声及电疗治疗仪
	1台
	19.000
	19.000
	

	
	
	内热式针灸治疗仪
	1台
	10.000
	10.000
	

	4
	口腔科
	技工打磨机
	7台
	1.800
	12.600
	13.500

	
	
	技工喷砂枪
	3把
	0.300
	0.900
	

	5
	超声科
	便携式彩色多普勒超声诊断系统
	1
	75.000
	75.000
	180.000

	
	
	便携式彩色多普勒超声诊断系统（高端）
	1
	105.000
	105.000
	

	6
	骨科老年关节科
	双能X线骨密度仪
	1台
	100.000
	100.000
	100.000

	7
	普外微创研究所
	蛋白电泳（垂直电泳槽、电泳仪、湿转芯）
	1台
	6.780
	6.780
	53.080

	
	
	全自动半干转印仪
	1台
	8.500
	8.500
	

	
	
	半自动轮动式切片机
	1台
	18.500
	18.500
	

	
	
	显微图像采集分析系统
	2套
	9.000
	18.000
	

	
	
	微量移液器
	5把
	0.260
	1.300
	


技术参数：

第1包
手术床、妇科检查床

手术床（取卵、移植）
一、产品用途及性能特点：

供医院手术室施行头、颈、胸腹腔，会阴及四肢等外科及妇产科、五官科、骨科等手术。

床面可纵向平移，台面板采用高强度合成板制成，能透过X射线，可在手术过程中对病人进行全身各部位的C型臂检查。

主体材料为不锈钢，高强度铸铁、铝合金，坚固刚性好。SUS304不锈钢方罩与底座，造型美观大方，防尘防水，稳定实用。

备有电动刹车装置，便于运输、移位、清洁。腿板可下折、外展并可拆卸。

台面前后倾、左右倾、上下升降、前后移动、背板折转、刹车均由电机实现，按钮操作。头板折转、腿板折转采用棘齿机构，手动操作。

配有内置应急电源，应急电源可自动充电，网电源断电时，应急电源可自动跳转至工作状态。

二、主要规格
长≥2125mm   宽≥500 mm

床面升降范围：700～950mm     升距≥250mm     可自由升降、锁定

三、技术参数

前倾： ≥20°       后倾： ≥15°

左倾： ≥15°       右倾： ≥15°

头板上折： ≥45°   头板下折： ≥90°

背板上折：≥75°    背板下折：≥10°

腿板下折： ≥90°   腿板外展： ≥90°可拆卸

腰板升距：≥80mm

台面前后移动：≥250mm

电源：交流220V±10％，50HZ  

四、基本配置

手术床 1张、支身架 1付、支肩架 1付 、麻醉屏架 1件、 托腿架 1付、 托手板1付、床垫 1套
妇科检查床
一、适用范围：

供产妇分娩或施行一般产科手术等用。适用于医院妇产科、泌尿外科各种仪器及镜类检查、诊断。

二、主要结构：

床面设计呈流线形，符合患者体位。电动调节满足整体倾斜，并通过调节整体前后倾斜来调节产床的高度。

床垫为高密度海绵外包人造革，轻松卸下清洗、消毒。

床体下安置隐藏式的污物盆，可方便地拉出或缩进，便于处理污水及杂物。

配有内置应急电源，网电源断电时，可自动跳转至工作状态。

三、主要规格：

    全长≥1200mm 

    宽≥550mm
    床面离地最高≥1200mm

    床面离地最低480mm

四、主要技术参数：

    台面前倾≥20°

    台面后倾≥25°

    安全工作载荷：135kg

    电源：交流（AC）220±10％，50Hz±1Hz
    设备安全分类：I类  B型 

五、基本配置

拉手 2套    托腿架（含垫）  2件    污物盆  1只      床垫  1套

第2包
矿物质治疗仪、短波治疗仪、功能性电刺激仪等

矿物质治疗仪
     1、仪器组成：融泥箱、全自动放泥系统、搅拌系统、泥饼制作箱等部分组成。

    2、全 自 动：自动开关机、融化、搅拌、过滤、自动制作泥饼，无需人工接、放泥。

    3、智能显示：智能液晶触摸屏显示，仪器工作状态全程实时显示。

4、电源:  AC 220V±10%     50Hz

5、融泥箱：

5.1功率1280W、容积≥80升；

5.2温度范围：30℃-138℃，可一键高温消毒； 

5.3圆形内胆，选用高标铝质或不锈钢材料打造；

5.4设有自动出泥装置、一键搅拌装置（间歇、持续搅拌模式可选），搅拌器有电机
安全开关防止电流过载，通过搅拌能让融化的泥受热均匀，保证泥饼的质量；

  5.5 通过微电脑控制，液晶触摸屏智能一键，全自动放泥到制作箱内每个盘子。

6、泥饼制作箱：

6.1功率1250W、容积180升；

6.2温度范围：30℃-98℃，全自动智能温控；

6.3可以放入16个盘，盘由不锈钢或铝材料制成；

6.4与融泥箱、全自动放泥系统、搅拌器联合使用；

6.5具有急融急冷及恒温控制装置，有效解决泥饼的过冷和过热的问题；

   全自动预约凌晨自动放泥到盘中，上班随时取用泥饼进行治疗，无需等待。

7、温控精度：±0.1℃

8、智能控制：24小时智能循环控制，时间、温度、工作参数设置记忆保存，无需重复设置。

9、消毒方式：紫外线及高温双重消毒结合，确保有效对重复使用泥表面及内部全面消毒。

     10、智能一键：一键消毒、一键搅拌、一键预约制饼、一键立即制饼、一键急融、一键急冷

一键假期设置、一键模式转换、一键开门及照明等超实用性功能快捷键。

    11、每个泥盘均有单独的出泥系统，泥饼制作数量5、10、16可选，泥盘数量16盘。

12、泥饼厚度10mm～25cm可选，标准厚度为16mm，确保临床治疗效果。 

13、泥饼箱采取特殊风道设计，确保泥饼各点温差不超过±0.5℃，泥饼内部无夹心。

     14、设有超大观察窗和LED节能照明系统，方便随时观察实时泥饼制作情况。

     15、安全保护：多重安全保护装置，确保使用更安全。

超低温冰箱
1、整体结构：箱壳材质：电锌板喷粉

2、内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板，发泡层采用新一代高性能VIP真空隔热保温材料

3、保存箱层数
：4层4个间室，存放28个冻存架/台

4、冻存架规格
：抽屉式，存放25个冻存盒/架
5、冻存盒规格：存放100份样本/盒
6、样本容量：700盒，70000份样本/台
7、内门数量：不少于4

8、发泡箱体保温层：90mm（VIP）

9、温度范围：-40～-86 ℃

10、输入功率：1300W

11、电池：全封闭可充电铅酸电池12V.同时兼容锂电池。

12、多重故障报警：高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温过高报警、电池电量低报警、开门报警、后备系统故障报警

14、三种报警方式：声音蜂鸣、报警框弹出、APP推送

15、远程报警功能：有

16、网络功能：R485接口、液晶屏内置无线wifi模块，物联模块可有线和无线接入

17、保护功能：密码保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护

18、均匀性：
不大于±3℃

19、认证证书：医疗器械注册证、节能环保认证、温度均匀性认证

20、制冷系统：变频制冷系统，采用HC制冷剂，压缩机和变频器，25℃环温时耗电量9.8 kWh/24h(国家质量认证测试)，有国家级均匀性检测报告。同时产品获得国家节能认证和环保认证。

21、显示精度：微电脑控制，控温精度0.1℃。

22、显示界面：10寸高性能LCD电容屏，触控敏锐，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压等数据和温度曲线。箱内温度异常时，主页温度显示醒目红色提醒用户。

23、物联系统：物联APP随时随地监控设备运行状态，系统故障自诊断和报警，保障样本安全。
24、可选配样本管理功能：液晶屏内置无线wifi模块，可与计算机无线连接，使用样本库软件，精确存取样本；扫码枪扫描入库，从PC端到触摸屏，双屏同步，安全、准确、便捷；

25、权限保护：密码保护、指纹模块（选配）、打卡模块（选配）支持多用户共用管理一台冰箱。

26、噪声：低噪音，稳定运行噪音47分贝，超级静音

27、均匀性：设定温度在-40～-86℃范围调节，20点测试箱内温度均匀度不大于±3℃，通过国家质量检验部门检测，有国家级均匀性检测报告。
28、报警及安全保护：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温过高报警、断电报警、后备系统故障报警）

29、三种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、APP推送短信报警）；多重保护功能（开机延时保护、密码保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护） 。
30、外观：全新外观设计，美观大方；独有的文件夹模块，可存放文件，放置马克笔，方便随时记录；
31、手把：全新设计一体式手把，开门容易。

32、5V冷链监控：预埋5V冷链供电线，可选配5V冷链模块，实时监控箱内温度、环温、电压等数据。

33、冷凝风机： EBM风机，可根据冷凝器传感器温度自动控制风机启停，满足冷凝器传感器温度不小于35℃采用两风机高速运行，当持续冷凝器传感器温度小于35℃采用两风机低速运行；

34、数据接口：标配R485数据接口，可同计算机网线连接，显示箱内温度，监控设备状态；

35、密封性能：内外门五层密封结构，密封效果好，不易结霜；

36、材料：机器箱壳采用电锌板涂层；内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板涂层，发泡层采用新型高性能VIP真空隔热保温材料

37、安全锁：双锁设计，冰箱自带挂锁锁孔，可配备两把挂锁。配有转锁钥匙锁（带4把钥匙），还可以选配打卡和指纹电磁锁，安全保存物品；支持多用户共用管理一台冰箱。

38、留言/记事本功能：方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘。

39、数据上传/下载：可以通过USB接口和网络上传和下载箱内设置、温度、报警记录以及事件记录等。

40、配置文件：可通过USB接口和网络上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱；

41、事件记录：可记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等记录

42、温度记录：标配电子温度记录功能，单独从箱内采集温度，完全替代圆盘式温度记录仪

43、USB模块：标配USB，用于记录箱内温度、设置温度、高低温报警、环温等，可储存数据10年以上

44、脚轮：配备万向脚轮，灵活，可移动、可锁定。

45、进门尺寸：最小进门尺寸880mm，打开门从深度方向进门。

46、平衡孔：门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门不用等待；     

47、测试孔：标配2个测试孔和1个穿线测试孔，测试孔暗管穿线设计，方便用户实验使用和监控箱内温度，告别后背凌乱传感线。    

短波治疗仪
1．工作频率：27.12 MHz ± 0.6%
2．输出功率：0—200W（50Ω纯负载）可调，5W/档；
3．输出通道：1路电感式电极
4．调制频率：10—800Hz可调，步长10Hz
5．调制脉宽：20—400uS可调，步长20uS
6治疗图例：具有9个常用治疗部位的解剖图例
7．治疗模式：4种（热效应，温热效应，微热效应，非热效应）
8．体积：555*455*1075mm；重量：35.7kg
9．工作时间：1—30min可调，步长1min
10．用户自定义治疗程序数量：99个
11．角度调节：配备3段式机械臂设计，简单易调，满足多种治疗角度需求
12．安全类型：Class I，BF-type
13．显示：采用5寸电阻屏TFT LCD彩屏（800*480），界面采用3级菜单。
14．治疗结束音：治疗结束音量和音乐可调
15．治疗模式：脉冲模式、连续模式可调；
16．输出功率：脉冲模式最大输出功率200W，连续模式最大输出功率100W
17．图例指导：内置解剖学治疗图例，提供电极放置位置示意图
18．其他认证：FDA、CE证书
19．电源：输入电源：电源电压：100--240V  电源频率：50HZ/60HZ
20．按键部分：中央旋钮：调节参数及输出强度等
治疗界面键：快速切换到治疗界面，显示治疗的参数
处方键：快速切换到处方程序界面，可查看处方程序参数
收藏键：快速进入收藏界面，把当前治疗的状态参数收藏备用
21．工作环境：温度5～40℃，相对湿度10％～85％，大气压力70～106kPa
22．存贮环境：温度-20～55℃，相对湿度10％～93％，大气压力70～106kPa
超级干扰电治疗仪
1.适用于对膝骨关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、腰肌劳损的辅助治疗。
2.双路三维干涉波（共12个电极）输出，可三维、二维输出相互转换；
3.吸附式电极，负压吸引压80~300mmHg连续可调；
4.吸引模式：连续模式、脉冲模式（15回/分、30回/分、60回/分）和自动模式；
5.吸引压智能调节，治疗停止后自动降低到30mmHg，便于取下电极，1min后自动变为OFF，20s后又变为上次治疗所设定吸引压值；
6.吸水海绵湿式电极，电流密度更平均，治疗更安全舒适；
7.顶板自动加热功能，避免湿式电极冰冷刺激；
8.输出波形为正弦波；
9.输出频率（基频）为2kHz、3kHz、4kHz、5kHz可调节；
10.干涉波差频频率1~120Hz；
11.在500Ω额定负载下输出的电流有效值不大于50mA；
12.≥五种干涉模式可调节：IFC、IFCW、PMC、PMC2、程序；
13.≥六种向量可调节： OFF、1、2、3、4、5；
14.≥四种扫引时间可调节：1/f、15秒、30秒、60秒；
15.≥六种调制度可调节：0、25％、50％、75％、100％、巴斯特；
16.≥五种治疗模式可调节：低、中、高、广域、低高；
17.强度旋钮自动锁定功能，避免使用中误操作；
18.治疗结束输出强度自动归零并声音提示；
19.治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗；
20.多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板。
功能性电刺激仪
1.大屏幕液晶触摸屏操作
2.输出模式：≥八种电刺激模式，包含EMS(肌电刺激)，TENS(经皮神经刺激)，MCR(微电流)，IF2(2级干扰电)，IF4(4级干扰电)，RUSSIAN(俄罗斯电流)，Hi-voltage(高电压)，DC(直流电)
3.同步和交替模式：在EMS模式中，可同步或交替控制两个输出通道。同步控制时，两个通道同时输出、同时暂停。交替控制时，两个通道交替输出或暂停。可以刺激肢体的主动肌和拮抗肌
4.向量角度：可按照治疗部位的面积大小，选择0、15、30、45度
5.可储存≥70个治疗程序
6.每种治疗模式有5-10个预设程序
7.电源：AC100-240V、50/60Hz
8.消耗功率：85VA
9.输出电流：Max100mA或者300mA(峰值)±20%
10.输出电压：Max150V±20%
11.输出频率：2、2.5、4、5KHz±10%
12.定时器：60分钟
13.自检功能
14.输出突然增加时的中断功能
15.不正常脉冲输出的检测
16.紧急停止键
康复评估训练跑台
1. 可单独使用，具有RS232接口，支持与运动心肺功能测试设备联机使用。与运动心肺功能测试仪联用时，由运动心肺功能测试仪软件控制，在测试过程中，按照预先制定好的方案自动加载负荷，无需手动调整负荷
2. 跑带面积不小于50×150cm，步入高度不大于17cm
3. 速度设置：0.5-20km/h，
4. 速度每0.1km/h可调
5. 坡度范围：0-25%，
6. 坡度每0.5%可调，
7. 最大坡度不小于25%
8. 最大承重不小于225kg
9. 彩色触摸屏，需满足以下全部功能：
9.1 不低于7英寸，可显示实际和目标坡度，实际和目标速度，距离，时间，能量，模式，高度，心率等参数
9.2 内置不少于9个运动方案
9.3 自定义不少于50个运动方案
10. 配置心率测量胸带

11. 配置血压测量模块，通过3D柯氏音测量，收缩压范围50-250mmHg，舒张压范围20-150mmHg，并在触摸屏显示数值
12. 配置血氧饱和度测量模块，指夹式，并在触摸屏显示数值
13. 配置双侧扶手
14. 具有两种急停方式，磁力系索和急停按键
椭圆仪
1. 运动形式
1.1 椭圆运动

1.2 四肢联动，对躯干旋转和核心肌群训练效果明显
2. 具有侧扶手，且后部配置台阶，辅助患者步入
3. 足部踏板边缘安全防滑落
4. 手部多个抓握点，提供固定手套，固定患者手部防止脱落
5. 训练器重心低，为用户提供安全感和稳定性，且步长舒适，运动协调
6. 阻力，须具有以下全部功能：
6.1 阻力装置：涡流制动

6.2 起始和维持功率不高于6 W

6.3 阻力等级不少于191档

6.4 双向阻力，均衡锻炼肌肉

7. 程序，须具有以下全部功能：
7.1 手动调节

7.2 心率控制运动——通过心率调节负荷大小，使保持在靶心率区间；

7.3 恒功运动——独立于转速，负荷保持恒定；

7.4 等速运动——速度恒定，阻力自动调节；

7.5 随机程序——多种训练程序随机出现；

7.6 方案——内置不少于6种不同强度和间期的程序；

7.7应激测试——递增负荷运动方案，支持最大运动能力评估；
7.8 快速启动模式
7.9 心功能测试和训练程序；

7.10力量测试和训练程序；

7.11 通过屏幕按键可调用爆发力训练，插入至手动、恒功、方案和随机程序中
8. 显示参数：心率、时间、转速、能量消耗、距离、等级、功率、梅脱值

9. 具有测量心率和训练数据导出功能

10.智能控制面板，须具有以下全部功能：
10.1 彩色触摸屏，不小于7英寸
10.2 屏幕下方内置风扇，可进行高中低三档风速调节

10.3 具有USB充电插口，满足为手机或其他电子设备充电
11. 自发电式电池供电，配置电源线
12. 承重不低于190kg

压力波治疗仪
1. 适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。
2. ≥5.7英寸液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便；
3. ≥9种空气波治疗模式，其中，三种DVT专用模式，六种全腿气囊模式，可根据患者病情选择不同的治疗模式；
4. 各腔可独立开启及关闭，且压力独立调节，能有效避开不能挤压部位及制动关节等（除DVT模式）；
5. 可同时连接2个4腔的治疗气囊；
6. 可连接专用DVT气囊配合DVT模式使用；
7. 空气波压强在5-25kPa范围内连续可调；
8. 时间设定模式：治疗时间1min~99h（D1~D3模式）或1min~99min（M1~M6模式）;
9. 充气持续时间默认3s，充气间隔时间10s-15s；
10. 梯度压力充气模式下，最后一腔充气强度为第一腔的60％，治疗更舒适，有效保护静脉瓣膜；
11. 特制的充气气泵，噪声低，振动小，充气速度快；
12. 可提供上肢气囊、下肢气囊等多种气囊选配；
13. 叠加式气囊，无挤压死角造成的体液滞留，治疗更舒适；
14. 封闭式气囊，气囊向内侧单向挤压，能达到更好治疗效果；
15. 每腔压力监测系统实时显示当前压力；
16. 断电保护功能：仪器在突然断电时自动泄压保护。
第3包
防护铅衣、低速离心机、多导便携式睡眠诊断仪等

防护铅衣
1、 防护套裙
1、 防护材料：采用最新不含铅的贵重金属技术配方，由超轻，超薄，超柔软，无铅材料组合而成，分布均匀能有效衰减屏蔽弥漫性散射线，比轻铅轻12%，提供材料证明。采用4层0.125铅当量的独立材料层组成，创新性用千层饼原理重叠制成，铅当量≥0.5mmpb。终身免费提供衣物清洗剂。
2、 分体设计分散压力，分体式的重量被身体各个部位承担，大幅度减轻对脊柱负荷重量压力；可以有效的利用空气流通带走工作中身体产生的多余热量；完美贴合身体曲线，安全保护更严密，下裙后腰松紧带和卡扣设计，可调节大小，双重固定，防止滑落。肩部带有柔软衬垫，让肩部舒适，设计符合人体工程学，可最大程度提高使用者的穿着舒适度。
3、 支持量身定制，医院、科室和名字刺绣，打造专属。
4、 铅当量：前面≥0.5mmpb，背面≥0.25mmpb。
5、 面料：30多种颜色可选择，舒服、结实、耐磨、防水、防静电、易于清洁消毒，具有很强的抗腐蚀、耐强健性能，可以抗碘伏、抗血液、抗体液污染。具有国内权威机构的抗污、易清理和抗菌检测报告（提供相关佐证文件）。
6、 精选品质优良的毛刺，确保质量稳定，确保粘合强度更好，可通过10000余次粘连，力度更大，从而在使用过程中的黏连性更加稳定，安全好用，拉扯寿命长。方便调节尺寸适合不同使用人群，终身免费更换毛刺。
7、 大牌质量卡扣，卡扣对接精准，结合面大，结合度紧密，链接牢固，不易脱扣；万次试验不变形，不断裂，弹性更好；材质耐磨又耐脏，使用时间更长适。
8、 所有的包边条材料均选用品质优良的稳定合格材料，既耐磨又确保耐用，全面增加整体的射线防护安全性能。
9、 已通过ISO9001：2015质量体系认证、欧盟的CE认证和FDA认证；已通过当地环保部门的验收，研发生产铅衣（提供相关佐证文件）。
10、 中国首个铅衣追溯系统，每件铅衣都有独立二维码，微信扫一扫，即可阅读此铅衣的详细信息，包括生产日期，出厂日期，主人姓名，年检报告，工作地点等，让铅衣产品质量看得见。
11、 防护适用范围：40-150KV。
2、 铅胶帽
1、 防护材料：采用最新不含铅的贵重金属技术配方，由超轻，超薄，超柔软，无铅材料组合而成，分布均匀能有效衰减屏蔽弥漫性散射线，比轻铅轻12%，提供材料证明。采用4层0.125铅当量的独立材料层组成，创新性用千层饼原理重叠制成，铅当量≥0.5mmpb。
2、 头部防护帽子，采用专门适应亚洲头型的人体工程学研究成果设计，让头部更舒服，包裹的更紧密，特别适合高放射性，长期持续放射环境的头部器官保护。整体裁剪不漏射线，终身免费提供衣物清洗剂。
3、 支持量身定制，医院、科室和名字刺绣，打造专属。
4、 面料：30多种颜色可选择，舒服、结实、耐磨、防水、防静电、易于清洁消毒，具有很强的抗腐蚀、耐强健性能，可以抗碘伏、抗血液、抗体液污染。具有国内权威机构的抗污、易清理和抗菌检测报告（提供相关佐证文件）。
5、 精选品质优良的毛刺，确保质量稳定，确保粘合强度更好，可通过10000余次粘连，力度更大，从而在使用过程中的黏连性更加稳定，安全好用，拉扯寿命长。方便调节尺寸适合不同使用人群，终身免费更换毛刺。
6、 所有的包边条材料均选用品质优良的稳定合格材料，既耐磨又确保耐用，全面增加整体的射线防护安全性能。
7、 已通过ISO9001：2015质量体系认证、欧盟的CE认证和FDA认证；已通过当地环保部门的验收，研发生产铅衣（提供相关佐证文件）。
8、 防护适用范围：40-150KV
3、 铅围领
1、 防护材料：采用最新不含铅的贵重金属技术配方，由超轻，超薄，超柔软，无铅材料组合而成，分布均匀能有效衰减屏蔽弥漫性散射线，比轻铅轻12%，提供材料证明。采用4层0.125铅当量的独立材料层组成，创新性用千层饼原理重叠制成，铅当量≥0.5mmpb。终身免费提供衣物清洗剂。
2、 围脖针眼处双层防护，防止针眼处漏射线，甲状腺部位双层防护铅当量≥0.75mmpb，防护严密。
3、 支持量身定制，医院、科室和名字刺绣，打造专属铅围领。
4、 面料：30多种颜色可选择，舒服、结实、耐磨、防水、防静电、易于清洁消毒，具有很强的抗腐蚀、耐强健性能，可以抗碘伏、抗血液、抗体液污染。具有国内权威机构的抗污、易清理和抗菌检测报告（提供相关佐证文件）。
5、 所有的包边条材料均选用品质优良的稳定合格材料，既耐磨又确保耐用，全面增加整体的射线防护安全性能。
6、 精选品质优良的毛刺，确保质量稳定，确保粘合强度更好，可通过10000余次粘连，力度更大，从而在使用过程中的黏连性更加稳定，安全好用，拉扯寿命长。方便调节尺寸适合不同使用人群，终身免费更换毛刺。
9、 已通过ISO9001：2015质量体系认证、欧盟的CE认证和FDA认证；已通过当地环保部门的验收，研发生产铅衣（提供相关佐证文件）。
10、防护适用范围：40-150KV。
低速离心机
1、转速≥21000 r/min

2、离心力≥30810 xg
3、最大离心容量：4×750ml(4000rpm)

4、转速精度 ：±10 r/min

5、温控精度：±1℃

6、温度设置范围：-20℃ ～40℃

7、定时范围：1s~99H59 min59s
8、噪  声：≤56dB（A）

9、电  源：AC 220V 50HZ 15A
10、功   率：1.5KW
11、配  置： 水平转子140X2ml~7ml

12、双锁头、双液压杆设计，自吸式静音门锁，安全可靠。

13、智能温控系统，控温快速、精准。

14、RFID转子智能识别技术，无需运行即能瞬间识别出转子规格、最高转速、最大离心力、生产日期、使用情况等信息，方便用户对转子的管理。转子数量不受限制，即使非标定制转子，系统也能快速识别。

15、采用三轴陀螺仪实时监测运行中主轴的振动状态，可以准确的检测出因漏液或装量不平衡引起的异常振动，即会主动地让机器立即停止运转，并激活不平衡报警。相比传统的开关式检测可靠性更好，准确性更高

16、 采用免维护变频电机驱动，全触摸液晶屏控制，操作简便。

17、 全钢制机壳，304不锈钢内腔，三层保护钢套。
18、 可存储1000个程序组，且可进行密码锁定，防止意外修改。
19、 可存储1000条报错信息，包括错误信息内容和出现错误的时间。便于用户查看设备健康状态，辅助判断设备故障。
20、 除了能通过密码锁定主机外，还可以单独用密码对程序组参数进行锁定，两种功能可以单独使用互不限制。
21、 可设置5段阶梯离心，满足多元化实验要求。
22、 具有曲线显示功能，运行参数以曲线形式直观的显示在屏幕上，用以监测各参数的变化过程和稳定性。
23、 40个升降速档位可调，在转速下降到500rpm~0的过程中采用曲线缓降，防止样品回荡，有效提升样品回收率。
24、 转速/离心力自动换算、同屏显示。

多导便携式睡眠诊断仪
1. 功能与软件：
1.1 导联：不少于22导
导联包括脑电（2导）、心电（1导）、肌电（1导下颌肌电）、眼电(2导)、腿动、口鼻气流（压力式）、模拟气流、血氧饱和度、脉搏、心率、脉搏波形、胸部呼吸运动、腹部呼吸运动、呼吸努力度、鼾声（压力式）、MIC鼾声、体位、体动、脉搏传导时间（PTT）、CPAP压力滴定。
1.2 体积小巧，重量轻便（总重量≤350g），、中文界面；一键式操作，设备佩戴简单方便。分体式设计，一机两用，单独使用主机时可进行睡眠过筛实验。
1.3 设备具备≥16GB内存；可连续记录100个以上病例数据。
1.4全中文记录分析软件，具有自动分析睡眠分期/呼吸腿动/觉醒的功能；可实现数字化数据采集、存储和回放，支持无线实时数据观察和主机屏幕数据观察两种方式，患者可自由移动。有病人数据库管理软件，具有病人报告生成、储存、打印功能和自定义报告功能；
1.5 在线监测时具有实时阻抗测定与显示功能；2.8寸TFT彩色显示屏直观显示鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、体位、体动、胸/腹运动等所有导联通道参数数据信号接收情况及数据动态，方便医护人员及用户随时观察设备运行情况，确定设备佩戴是否正确。
1.6 有高质量的血氧监测技术；
1.7 可根据医院监测需求升级选配压力滴定功能：可联机任意品牌的无创正压呼吸机进行压力滴定。
1.8 采用3D陀螺仪技术胸/腹运动方式记录胸腹运动情况，精准捕捉胸腹运动细微变化情况，用于监测用户胸/腹运动、体位、体动这几项参数，该技术与传统的外接胸腹带技术相比具有灵敏度高，抗干扰能力强，随时记录各种微小动作等特点。
2. 各通道参数：
2.1性能指标：A/D采集：12位最高采样频率：2048Hz存储容量：16G记录数据读出方式：SD卡读卡器记录时间：单次充满电后可连续工作＞15H
2.2硬件参数指标：
2.2.1 EEG、EOG、EMG分别对应人体脑电/眼电/下颌肌电：
A.输入阻抗：≥5MΩ；
B.幅频特性：以10Hz为基准，1Hz～30Hz (－3.0dB～+0.4dB)；
C.共模抑制比：≥80dB；
D.内部噪声：折合到放大器输入端≤5μVp-p；
E.耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，灵敏度变化范围≤±5%；
2.2.2 ECG对应人体心电：
A.输入阻抗：≥5MΩ；
B.幅频特性：以１0Hz为基准，1Hz～25Hz(－3.0dB～+0.4dB)；
C.时间常数：≥0.1s；
D.共模抑制比：≥60dB；
E.内部噪声：折合到放大器输入端≤30μVp-p；
F.耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，灵敏度变化范围≤±5%；
2.2.3 血氧饱和度范围（%SpO2）:70%-100%；
A.血氧饱和度:80%-100%，误差绝对值≤±2%；
B.血氧饱和度:70%-79%，误差绝对值≤±3%。
2.2.4 脉搏显示范围：30bpm - 240bpm；
A.30bpm-100bpm，误差≤±2次/分；
B.100bpm-240bpm，误差≤±2%。
2.2.5 胸腹运动：采用3D陀螺仪技术测量胸腹运动，能观察用户胸腹运动变化的信号波形。
2.2.6 呼吸气流：采用高灵敏度压力传感器，频率范围：5-60次/分；误差≤±2次/分，能观察用户鼻气流呼、吸的信号波形。
2.2.7 体位：能识别人体仰位，俯位，左侧位，右侧位和站立位5种体位信号。
2.2.8 体动：能监测用户身体运动变化的信号波形。
2.2.9 腿部运动：采用3D传感器，误差≤±2次/分，能观察人体腿部运动变化的信号波形。
2.2.10 能同时监测用户鼻气流鼾声（压力式）及MIC鼾声信号波形，双重鼾声监测，可有效进行鼾声数据对比。仰卧位、左侧卧位、右侧卧位、俯卧位；
3.记录时间：
3.1 最长记录时间≥15小时；内置4000mAh可充电锂电池供电，环保便捷。充满电后可持续记录时间不低于15小时。屏幕上有电量显示，并且有低电量提示功能和智能电量管理系统，如果电量低于50%，会出现提示界面，同时设备不会记录任何数据；只要在开机记录时没有低电量提示，设备即可确保电池电量能工作整个晚上，确保数据的完整性。
3.2 电源：3.7V可充锂电池（内置）
3.3 防电击类型：内部电源供电
3.4 防电击程度：BF型应用部分
3.5 充电适配器：DC5V 1A 符合安规GB9706.1-2007
3.6 对有害进液的防护程度：普通设备
3.7 熔断器：无
3.9 运行模式：连续运行
4. 软件性能指标
4.1 睡眠软件符合最新的AASM标准，R&K和AASM互相转换，具有全中文操作界面、全中文报告，并具有成人分析软件。
4.2 智能分析软件可对数据进行实时自动或手动分析；软件具备自动数据分析和人工数据分析两种方式。
4.3 高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、口鼻气流、体位、腿动等）可以分别采用不同扫描速度同屏显示，便于医生直观的进行睡眠分析。
4.4 信号波形曲线可进行整体放大、缩小、翻转、隐藏或显示操作，对局部波形可进行单独放大、测量分析。
4.5 专业PSG多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、血氧饱和度趋势、体位分析、腿动分析、脉率分析、PTT分析、呼吸气流分析、鼾声事件分析、氧减事件分析、呼吸事件、睡眠微结构分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析、Lorenz睡眠质量分析等。
4.6 功能丰富的回放分析软件，以色标标记睡眠过程中的呼吸暂停、鼾声事件等各类异常波形。
4.7 采用Word灵活的中英文报告格式，医生可根据需要进行任意编辑，可以产生整夜、分夜报告，得到诊断和治疗情况。
4.8 数据采集和回顾时，可实时添加或改变灯光状态等事件，并可对干扰波形进行整页屏蔽。
4.9 睡眠紊乱事件自动分析软件：呼吸事件、血氧饱和度、自发性微觉醒、运动相关性微觉醒、呼吸相关性微觉醒、PLM腿动、鼾声及其他自定义事件。
4.10 具备AHI和RDI（AHI气流受限等不确定呼吸事件）指标。
4.11 数据导联具有滤波增益调节功能。
4.12 具备PTT（脉搏传输时间）功能反映睡眠呼吸事件发生时的血压变化，并能辅助呼吸事件判断。
4.13 软件具备快速傅里叶变换直方图查看功能。
4.14 具有自定义事件标记功能，可快速插入自定义事件，并且能够快速准确查找呼吸暂停、低通气、低血氧饱和度等异常事件。
4.15 具备导联曲线分类展示，可显示所有导联波形或单独显示呼吸相关波形、生物电相关波形、气流变化相关波形，简化分析。
5．运行条件

环境温度：0℃～40℃
相对湿度：30%～80%

大气压力：500hPa～1060hPa

6．贮存和运输条件

环境温度：－20 °C～＋55 °C

相对湿度：10%～95%（无冷凝）

大气压力：500hPa～1060hPa

7．系统配置要求

10GB以上的可用磁盘空间

2GB以上内存

2GHz以上主频的CPU

WindowsXP、7、8、10及以上操作系统，支持32位和64位操作系统。
高能偏振光红外治疗仪
1. 产品适用范围/预期用途：主要用于对疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环，促进组织修复与再生，消除肿胀，加速创面愈合。

2. 波长范围：能量主要分布范围0.4μm-1.4μm （即400-1400nm）,可产生WIRA光

3. 治疗光源：卤素光源

4. 光源功率：不少于700W

5. 光功率密度：出光口平面中心处光功率密度应≥600mW/cm2

6. 出光口面积：出光口面积≥95cm2

7. 有效照射面积：≥625cm2

8. 治疗深度：≥10cm

9. 显示屏及操作方式：彩色液晶触摸屏操作

10. 治疗方案定义保存功能：具有，可定义和保存治疗方案

11. 升降方式：电动升降调整治疗高度，最大治疗高度≥1500mm

12. 治疗头调整：水平旋转角度≥90°，竖直旋转角度≥90°

13. 定时模式：电子定时，1-99min

14. 过热保护：具有

15. 倾倒断电保护：具有

16. 软件升级接口：具有

17. 输入功率：≤900W

红外偏振光治疗仪
1、不少于两路独立输出，偏振光与红外光组合。治疗臂关节使用万向节，旋转自由，定位准确；
2、偏振光导光系统材料采用高精度的石英光棒导光特制组合光源，有效使用寿命不少于5000个小时，领先于同类产品；
3、光谱范围：集射式照射头输出光谱范围应为0.7μm～1.6μm；散射式照射头输出光谱范围应为0.7μm～2.5μm；钯灯照射头输出光谱范围应为0.4μm～4μm；独有的三位立体照射。
4、连续输出功率：集射式照射头连续输出最大光功率应为1500×(1±15%)mw；散射式照射头输出光功率范围为3w～25w；钯灯照射头输出光功率范围为3w～30w;

5、输出模式：连续/间歇/智能模式，多种间歇模式（≥9种）可供选择；
6、输出控制：全触摸LCD屏控制，间歇输出功率控制分十档可调，步距为10%；
7、治疗时间：治疗仪最大连续工作时间为30min,应能在1min～30min范围内、步距为1min分档设置治疗时间，30min档时误差±10s；
9、治疗头外壳温度：不大于41℃；
10、电源：交流220V±10%。50HZ±2%；
11、环境温度：5℃～40℃；相对湿度≤80%；储运条件-40℃～55℃；相对湿度：≤93%；
多通道超声及电疗治疗仪
1 输出通道

1.1 电疗模块：大于等于2通道；

1.2 超声模块：大于等于2通道；

2 电疗模块：具有干扰电、直流、低频、调制中频、TENS、高电压和微电流等多种电流输出波形和参数变量可供医师进行选定，完全满足临床治疗的需要；

3 电流类型：多极干扰电、等平面向量干扰电、手动两极干扰电、偶极子向量干扰、俄式电流、微电流、高压电、直流电、感应电、经皮神经电刺激（TENS）、间动电流等10种电流类型，28种变量

4   超声通道数 ：2个，A或B；
4.1 超声探头参数
超声频率：1MHz/3MHz              

有效辐射面积(AER)  ：4cm2；
波束类型 ：准直型 ；

声束不均匀性系数（RBN）：最大为6；

5 电流输出参数概述

5.1  电疗概述

1) 通道数 : 2个，通道1或通道2；

2) 输出特点: CC (恒流)或CV (恒压)，除了高电压（恒压）和微电流（恒流）之外；

3) 电流强度范围:根据电流波形而定。

4) 计时器 : 0-60分钟；

5) 直流极性转换 : 手动 ；

6
中文（含14个国家语言）；

7
彩色TFT液晶触摸液晶屏，屏幕尺寸：大于5.3英寸；

8
内置大于60个可循证的临床处方，且治疗处方中附有人体解剖图、彩图和文字信息治疗指南；（提供图片）

1) 多于20个超声治疗处方；

2) 大于40个电疗处方；

3) 多个超声电疗联合治疗处方；

4) 内含储存卡，可储存1000多个自定义处方；

9
国际领先的临床治疗模式：电疗+超声联合治疗模式，结合两种物理因子，缓解肌肉痉挛，强化止痛作用，疗效更显著； 

10
电源：100V～240V  50Hz/60Hz

11
配置电池槽，既可连接电源，也可选装电池作为内部电源，使其具有良好的便携性；

12
可选配遥控器，用于停止电刺激输出和调节治疗强度，方便患者参与治疗。

内热式针灸治疗仪
1)整机尺寸：约310mm×275mm×120mm；
2)安全断电保护：整机采用4层保险,临床更安全、更有效；

3)有工作状态指示灯；

4)温度准确度：与内热针相连时，精度不大于±2℃，治疗温度更精确；
5)显示屏：液晶显示；
6)输入功率：整机≤100VA，单通道≤1.5W；
7)工作时间设定范围：00.00min～99.00min；
8)加热温度设置范围：38℃～60℃；
9)输入电压： AC220V 50Hz & AC110V 60Hz；
10)电气安全要求：应符合GB9706.1-2007的要求；

11)电磁兼容要求：产品按GB4824分类属1组A类，应符合YY0505-2012的要求；

12)操作方式：整机工作无噪音；

13)按键设置模式操作便捷；

14)采用单通道直流脉冲输出控制内热针，安全、有效、快捷，使用维护简单；

15)具有束线管，5线一束，8组40路输出；

16)具有冬季温度补偿功能；

17)开机、设置输入,工作结束具备有声提示；

18)一键启动操作有效控制内热针的治疗温度，自动检测并屏显当前治疗温度；

19)可根据治疗情况，任意设置治疗时间及治疗温度

第4包
技工打磨机、技工喷砂枪

技工打磨机
1. 手柄重量：≤200g

2. 保险功率：220V  2A

3. 最大扭矩：280GF.CM

4. 额定功率：65W

5. 最高转速：35000转/分钟
主机参数：

1. 输入电源：AC220V 50-60Hz

2. 最大电流：3A

3. 输出：0-32V

4. 手动无极变速调节功能

5. 脚踏板控制开关
6. 正反转任意切换

7. 自动过载保护功能
技工喷砂枪
1． 工作电源：交流220V±10V  50Hz

2． 电源要求：压力1-6bar  流量40升/分空气

3． 介质：70-250目氧化铝砂

4.  工作要求气源压力大于4公斤时。
第5包
便携式彩色多普勒超声诊断系统、便携式彩色多普勒超声诊断系统（高端）

便携式彩色多普勒超声诊断系统
1、 货物名称：全数字化便携彩色多普勒超声诊断系统
2、 产品用途说明：满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官、血管、肺部等检查需要

3、 系统技术规格及概述：
1. 系统通用功能

1.1 ≥15英寸高分辨率LED显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机调节，角度≥180°（提供证明图片）
1.2 操作面板具备物理按键与触摸按键
1.3 探头接口3个
1.4 整机重量＜4kg（含电池）

1.5 支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）
1.6 获得SFDA和CE认证
2. 二维灰阶模式
2.1 组织谐波成像
2.2 组织特异性成像
2.3 多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

2.4 频率复合成像

2.5 斑点噪声抑制成像
2.6 回波增强技术
2.7 局部图像增强技术
3. M型成像模式

3.1 彩色M型
3.2 解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转（提供证明图片）
4. 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）（提供证明图片）
4.1 高分辨率血流成像
4.2 双实时同屏对比显示

4.3 自动调节取样框的角度及位置
5. 频谱多普勒成像
5.1 脉冲多普勒、高脉冲重复频率

5.2 连续多普勒
6. 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）
7. 图像放大技术

7.1 一键实现全屏放大
7.2 10倍局部放大（支持前端、后端放大）
8. 超声教学助手

4、 测量分析和报告

1. 常规测量软件包
2. 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）
3. 妇科/产科专用测量软件包

4. 心脏功能专用测量软件包
5、 电影回放及原始数据处理
1. 电影回放
1.1 所有模式下支持手动、自动回放
1.2 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影
1.3 支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）
2. 原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节
6、 信息管理与存储
1. 128G固态硬盘
2. 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作
3. 支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失
4. 动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM、MP4），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。
5. 支持主机一键将动态和静态图像快速传输至手机和电脑，并可对接收到的图像能够通过微信分享，添加标签、评论，便于会诊、交流

7、 连通性
1. HDMI、USB3.0接口、网络接口
2. 支持数据无线传输
3. DICOM3.0系统
4. 多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架，防撞支架

5. 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件
6. 国标220V电源线，采用磁性电源插头，避免意外损坏
8、 配置
1. 主机1台
2. 台车1个
3. 凸阵探头1把，频率范围：1.2-6.0MHz

4. 线阵探头1把，频率范围：3.0-13.0MHz，阵元数≥192

5. 心脏探头1把，频率范围：1.5-4.5MHz

6. 探头扩展器1个
便携式彩色多普勒超声诊断系统（高端）
1、 货物名称：全数字化全身型高端便携式彩色多谱勒超声诊断系统
2、 产品用途说明：腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用
3、 系统技术规格及概述：
1. 系统通用功能

8.1 ≥15寸高清晰、医用专业彩色显示屏，可根据环境光变化自动调节亮度

8.2 探头接口3个
8.3 整机重量≦7kg（含电池）

8.4 支持用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能
8.5 支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）
8.6 通过CE、FDA及SFDA认证
9. 二维灰阶模式
9.1 组织谐波成像模式
9.2 组织特异性成像
9.3 多角度空间复合成像技术，支持≥7条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

9.4 频率复合成像

9.5 斑点噪声抑制成像
9.6 回波增强技术
10. M型成像模式

11. 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
11.1 高分辨率血流成像
12. 频谱多普勒成像
12.1 脉冲多普勒、高脉冲重复频率

12.2 连续多普勒
12.3 智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度

13. 组织多普勒成像及定量分析单元

14. 组织追踪定量分析单元

15. 造影成像及定量分析单元

15.1 用于腹部、浅表和微血管造影

15.2 左室造影

15.3 支持时间强度分析曲线和运动追踪

16. 实时宽景成像，支持凸阵、线阵和相控阵探头，具有扫描速度提示功能方便用户操作，可360度旋转

17. 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）
18. 图像放大技术

18.1 一键实现全屏放大
18.2 10倍局部放大（支持前端、后端放大）
19. 自动工作流协议
19.1 可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作
19.2 自动打开彩色、频谱成像模式，自动添加体位图和注释，无需手动输入
20. 穿刺针增强技术
20.1 双屏实时对比显示增强前后效果
20.2 增强平面角度可调，步进10°
21. 超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能。

9、 测量分析和报告

5. 常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等

6. 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）
7. 妇科/产科专用测量及分析
1.1 含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式
1.2 自动产科测量（支持双顶径、头围、枕额径、股骨长、腹围）
1.3 自动NT测量
8. 心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等
9. 血管内中膜自动测量
1 ，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果
10. 左心室射血分数自动测量（提供证明图片）
1.1 自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面

1.2 自动包络心内膜边界，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV

11. 儿科髋关节测量、神经测量和急重症测量

10、 电影回放及原始数据处理
3. 电影回放
1.4 所有模式下支持手动、自动回放
1.5 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影
1.6 支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）
4. 原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节
11、 检查存储和管理
6. ≥240G固态硬盘
7. 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作
8. 支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失
9. 动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。
12、 技术参数及要求
1. 二维灰阶模式
1.1 焦点：4个，动态可调

1.2 扫描频率：
电子凸阵：超声频率1.5-6.0MHz，支持扩展成像；
电子相控阵：超声频率1.5-4.5MHz，扫描角度≥90°；
电子线阵：超声频率3.0-13MHz，支持扩展成像；
1.3 最大显示深度:≥35cm
1.4 TGC: ≥8段，LGC: ≥4段
1.5 动态范围: 30-190dB，可视可调
1.6 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100
1.7 伪彩图谱: ≥8种
1.8 扫描帧率：相控阵探头18cm深，全视野二维帧频≥50帧/秒；凸阵探头18cm深，全视野二维帧频≥40帧/秒
2. 彩色多普勒成像
1.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
1.2 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW
1.3 取样框偏转: ≥±25度 (线阵探头)
1.4 扫描帧率：相控阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥4帧/秒；凸阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥6帧/秒
1.5 支持B/C 同宽
3. 频谱多普勒模式
1.1 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等
1.2 PW最大速度: ≥9m/s
1.3 最小速度: ≤5mm/s
1.4 取样容积: 0.5-20mm 
1.5 偏转角度: ≥±25度 (线阵探头)
1.6 零位移动：≥8级
1.7 快速角度校正
13、 连通性
1.1 参考信号:心电，呼吸波，心电触发
1.2 数据接口:HDMI、USB3.0接口、音频接口
1.3 支持数据无线传输
1.4 支持DICOM3.0系统，可选配DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报
1.5 外设数据模块：包含S---视频、VGA视频接口、高清音视频接口
1.6 专用台车：可升降、防盗锁模块
1.7 具备可装卸探头扩展槽
1.8 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件
14、 备件、技术及维修服务，培训要求及其它
1.1 备件要求：卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应
1.2 技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务
1.3 技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能
第6包
双能X线骨密度仪
双能X线骨密度仪
	1、X射线系统

	1.1仪器名称
	双能X射线骨密度仪

	1.2扫描方式
	窄角扇束

	1.3测量部位
	腰椎、股骨、前臂

	1.4高低能切换方式
	K缘过滤

	1.5双能的峰值
	双能的峰值：高≥80Kev；低能≥40Kev

	1.6球管最大管电流
	≤2mA

	1.7球管组件热容量
	35.5KJ 

	1.8球管冷却方式
	油冷+风冷

	1.9焦点大小
	0.5mm

	1.10 X射线束
	开角25°

	1.11采集成像方式
	连续扫描

	2、探测器部分

	2.1探测器类型
	CZT探测器

	2.2探测器通道数
	≥30个

	2.3焦点与图像感受器之间的距离
	≥65cm

	3、扫描

	3.1扫描床尺寸
	长度≥2720mm，宽度≥1100mm

	3.2扫描台病人承重
	≥135kg

	3.3机械运动范围
	横向x纵向：≥1910mmX580mm

	3.4有效测量区域
	≥1010mm x469mm

	3.5部位扫描时间
	腰椎≤42秒，股骨≤31秒，前臂≤30秒

	3.6全身扫描时间
	≤380秒

	3.7定位
	激光定位

	3.8空载状态运行时产生的噪声
	≤54.3dB

	3.9床面高度床面高度
	≤67cm

	4.0扫描臂距离扫描床距离
	≥65cm

	4、辐射剂量

	4.1扫描放射剂量
	腰椎≤10.8μGy/s

	4.2全身扫描放射剂量
	≤0.2 μGy/s

	4.3散射剂量
	距扫描床1米处外溢剂量≤0.4 µSv/hr

	5、临床应用功能

	5.1人体成分分析
	测量人体成分（脂肪含量，组织，肌肉，脂肪百分比等）

	5.2全身扫描
	手,手腕,肘部,膝盖,脚踝等全身多部位测定，可通过颜色深浅区分骨强度。

	5.3脊柱评估分析
	正位/侧位腰椎扫描、评估

	5.4股骨评估分析：

	双侧股骨自动扫描、评估

	5.5前臂评估分析
	前臂测量和分析

	5.6人工髋关节周围划分的评估区个数
	≥18个

	5.7人工关节置换后扫描评估
	扫描时自动排除人工关节部位,精确评估骨密度含量

	5.8多部位自动化连扫
	一次定位即可测定腰椎，双侧股骨

	5.9骨折风险评估分析
	骨折风险评估软件

	6、软件应用软件包

	6.1全中文操作软件
	全中文操作界面及中文检测报告

	6.2多部位集成报告软件
	将多部位的检测结果打印在一张报告上进行联合评估

	6.3自动化报告软件
	自动生成图像及数据报告，支持报告编辑书写

	6.4中国大陆人数据库
	数据库由国内权威机构建立，国内外核心期刊发表文章证明

	6.5自动确定骨边缘软件
	自动区分 ROI(感兴趣区域)

	6.6扫描部位实时调整功能
	通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性

	6.7检测结果趋势分析功能
	具备

	6.8与前一次扫描结果对比分析
	具备

	6.9系统传输
	DICOM 协议接口，数据传输

	7、校准系统

	7.1全自动质控软件
	自动质控测试程序，自动质控趋势分析

	7.2质控模块
	QA模块校准骨密度含量，配备四种不同密度的质控模块适合不同测定人群

	7.3重复性
	误差变异系数≤1%

	8、工作条件

	8.1环境温度、湿度
	10℃-40℃； 30-75%；无冷凝

	8.2电源
	电源：220VAC±10%，50Hz±1Hz；输入功率：300VA

	9、资格认证

	9.1中国CFDA认证，国产设备
	CFDA认证，准字号注册证


第7包
蛋白电泳（垂直电泳槽、电泳仪、湿转芯）、全自动半干转印仪等

蛋白电泳（垂直电泳槽、电泳仪、湿转芯）
产品用途

用于生化分析研究中对荷电颗粒进行分离、提纯或制备。广泛用于各种凝胶电泳，如丙烯酰胺凝胶、淀粉凝胶和琼脂糖凝胶等。

要求

1. 玻板安装轻松。

2. 胶室面积国际通用基础规格，兼容科室现有产品。

3. 采用冰盒冷却，可辅助以转子进行磁力搅拌，散热均匀。

4. 产品采用聚碳酸酯材料模具注塑成型，耐腐蚀，槽体高透明度，产品稳定可靠。

5. 1mm 不碎胶室玻板。

6. 适配通用预制胶，量身配置专属预制液。

7. 电极采用耐电解腐蚀、耐高温，纯度≥ 99.95% 贵金属纯铂丝。
8. 试样格：10 齿，15 齿，
9. 缓冲液总容量：上槽容积120ml，下槽：下槽容积2000ml，下槽最大工作容积1100ml
多用电泳仪电源


基本参数：


并联输出：4组


输出范围（显示分辨率）：6-600V(1V)  4-600mA (1mA)    1-300W(1W)


特点：


微电脑智能控制，操作界面更加方便、快捷


工作状态中，可以实时微调


大屏幕LCD，同时显示电压、电流、功率和定时时间


具有存储记忆功能（10组3步程序）


参数可以连续设定


可单步或分步工作


具有来电恢复功能 


精致轻巧的外观和造型


具有安全保护及报警功能


具有小电流维持功能


用途：


适宜于普通蛋白、核酸电泳，并适宜一机多槽

转印电泳仪
与垂直电泳仪配套使用，利用电场将电泳后凝胶中的蛋白质( 酶)、核酸等转移至膜上。用于生化分析研究中对荷电颗粒的进一步分析研究等。

产品参数：

转印孔板规格（L×W）：95×87mm

缓冲液总容量：1000ml

转印方式：浸没式

可同时转印凝胶数量：2块

全自动半干转印仪
1.介绍

1.2 标准转膜时间：9-17min
1.3 通量：仪器有两个通道，通道间独立，单次每个通道可以转膜一片胶
1.4 灵敏度：优于传统湿转和半干转仪器（标准程序），可通过程序调整优化
1.5操作性：试剂盒即拆即用，无需任何繁琐准备步骤。一键开始，中间过程无需人工参与
1.6 程序编辑：灵活方便的转膜程序设置。可根据实际需求实现大小分子量蛋白的高效转膜
2. 性能参数

2.1电气参数:110-120v,220-240v,50/60HZ,10A

2.2内置功能:数显，报警，按键，LED灯

2.3适用性:适用于Western blot在小型聚丙烯酰胺凝胶的快速转膜。

2.4材料:ABS,PP，钛，塑化硅胶，不锈钢

2.5工作温度:15-40℃
半自动轮动式切片机
1、自动定时注油系统；
2、半切修片功能，半切修片完自动转成整圈切片的功能；
3、样本回缩功能（可开/关）；
4、大手轮可最高点锁定和任意位置锁定，增加安全系数；
5、标本钳零位显示，角度可调；
6、刀片角度可调；
7、机器后部可折叠把手方便搬动机器； 
8、压刀板（接片板）不沾蜡片；
9、机器15分钟无操作自动休眠，可通过摁控制面板上任意键或者转动大手轮一圈唤醒；
10、标本夹前后行程即时显示，极限位置有声音提醒；
11、包埋框夹头和蜡块夹头可互换
12、切片厚度范围： 0.5–100μm 
设置： 
0.5 – 2μm 以 0.5μm 递增
2 – 20μm 以 1μm 递增
20 – 50 μm 以 5μm 递增
50 – 100μm 以 10 μm 递增
13、 修片厚度范围：1~600μm (用控制面板的情况下)
设置： 1– 10μm 以 1μm 递增
10 – 20μm 以 2 μm 递增
20 – 50μm 以 5μm 递增
50 – 100μm 以 10μm 递增
100– 600μm 以 50μm 递增
14、修片厚度范围：1~10μm 
14、 样品水平行程：30 mm   
15、 样品垂直行程： 70 mm
16、 样品角度可调整范围：水平方向： 8°，垂直方向： 8°
17、 样品回缩：5 – 100 μm，以 5 μm 增量；可关闭
18、 电动粗进： 20 μm/点动 和 1000μm/s
19、 刀架底座前后移动距离： ± 24 mm
20、 最大样品尺寸： 50(长) x 60(宽) x 40 (高)mm
显微图像采集分析系统
1. 品名、数量及用途

1.1品名：科学数码成像设备
1.2 数量：1台（套）
1.3 用途：显微镜配套图像采集设备
2．工作条件

2.1工作环境温度：+10℃～40℃；

3． 技术要求

3.1 高分辨率显微镜专用
3.1.1像素：830万像素，3840(H) ×2160(V)，UltraHD(4K)

3.1.2测光方式：自动，手动，多点三种方式
3.1.3图像采集速度：通过HDMI传输，在4K分辨率下，即3840×2160，速度≥30幅/秒
3.1.4图像传输接口：HDMI、USB3.0TypeC和Ethernet（RJ45）；HDMI接口直接连接到显示器，通过USB3.0TypeC扩展出来的USBHub，外接存储卡，鼠标键盘，不需要电脑主机的情况下，直接采图并存储，且图像自带正确的标尺；Ethernet通过路由共享方式，连接多台iPad或PC实现同步显示图像；USBHub上也可扩展无线网卡，通过软件直接控制相机采图
3.1.5芯片规格：SonyCMOS，color，7.1mm×4.0mm，等效1/2.1英寸（对角线长度8.1mm），卷帘快门
3.1.6白平衡：自动，手动，点触式等多种方式
3.1.7信号增益：1× -22×可调
3.1.8像素大小：1.85μm×1.85μm
3.1.9光学接口：标准C型接口
3.1.10曝光时间范围：0.06ms-1s
3.1.11采样深度：3× 8位
3.1.12 摄像头自带拍摄、设置按钮，可脱离计算机工作
3.1.13Wi-Fi兼容性：可通过USB无线网卡或路由器实现
3.1.14光谱响应范围：400nm-700nm
3.1.15支持TWAIN协议
3.1.16可与本品牌显微镜直接连接供电，并读取显微镜的编码信息
3.1.17预览图像增强功能，如自动锐化，自动降噪，自动白平衡和HDR功能等
3.2显微图像控制及分析软件
3.2.1 除用于图像控制外，可用于系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出共图像。同时附带以下功能：
3.2.2 *软件自带暗室适应功能；
3.2.3 2维图像格式转化；图像位深转化（8/12/16）；
3.2.4 对比度调整及保存功能；
3.2.5 标尺、长度、面积和荧光强度报告；
3.2.6 不同通道的叠加、伪彩定义、输出功能；
3.2.7 图像的数学运算功能：包括加、减、乘、除、比率（ratio）、移位、滤镜
3.2.8 2.5D灰度地形图显示；
3.2.9 多种图像处理算法：平滑、中值滤波、边界锐化等；
3.2.10 AVI视频拍摄功能；
微量移液器
1、 连续可调0.2-2ul,1-10ul,2-20ul,10-100ul,5-50ul,20-200ul,100-1000ul, 1-5ml,1-10ml
2、液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节，实现微调和粗调完美的结合
3、符合人体工程学设计，重量极轻，舒适灵活，弯钩状指靠使移液器轻松挂在手上，方便移液间隙休息。
4、色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用；

5、小量程的移液器为双活塞设计，增加50%吹出能力，大大降低挂壁和残留，提高了移液器的精准度.

6、黑色背景，白色超大数字显示；

7、双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作。

8、量程调节器具有卡子设计，齿轮咬合紧密，液量准确，避免滑扣和不经意触碰引起的量程改变。

9、吸头连杆及相关组件可进行高温高压灭菌，并可整支紫外线灭菌；

10、具有ISO9001:2000 和ISO 13485:2003证书，具有CE认证

11、所有配件全球供货，具有国际品质；

12、配有出厂报告，使用说明；

13、标配校准保养工具，易于维修保养，可在实验室方便快捷地进行校准和维修；
第五部分 合同部分
政府采购货物合同书
                                          合同号：
甲方（采购方）：新疆维吾尔自治区人民医院
乙方（供应商）：
招标代理机构：新疆同孚招投标有限公司
甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条：合同标的
乙方根据甲方需求提供下列货物：
	货物名称
	规格型号
	单价（元）
	数量
	金额（元）
	质保期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第二条：合同价格
1、货物总价为人民币（大写）：元整。
2、总价中包括货物金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。
第三条：付款方式
1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票，甲方出具的验收结算书等。
2、货物验收合格，甲方出具验收结算书后付款。

3、（1）价值在10万元以下的医疗设备按照9:1的方式付款，即货到验收合格支付合同总金额的90%，余10%质保金质保期结束后支付。
（2）价值在10万元-50万元之间的医疗设备按照3:6:1的方式付款，即货到验收合格支付合同总金额的30%,验收合格半年支付合同总金额的60%，余10%质保金质保期结束后支付。
（3）价值在50万元以上的医疗设备按照3:3:3:1的方式付款，即货到验收合格支付合同总金额的30%，验收合格半年支付合同总金额的30%，验收合格一年支付30%，余10%质保金质保期结束后支付。
备注：最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。
第四条：交货、包装与验收
1、交货地点：新疆维吾尔自治区人民医院指定地点
2、交货时间：20  年 月 日前
3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。
4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。
第五条：本合同的有效组成文件：
1、投标文件。
2、中标通知书。
3、甲方出具的验货结算书。
4、乙方所提供的其他承诺。
第六条：质量保证和售后服务：
乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。
第七条：违约责任：
1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，
并有权解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款5%的违约金。
2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。
5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。
6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。
7、双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。
第八条：不可抗力
1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方和新疆维吾尔自治区人民医院，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和新疆维吾尔自治区人民医院。
2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。
3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。
第九条：合同的解除和变更
当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方新疆维吾尔自治区人民医院，对方在接到通知15日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报新疆维吾尔自治区人民医院备案。
第十条：争议解决方式
甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向新疆维吾尔自治区人民医院投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。
第十一条：合同生效及其他
1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。
2、本合同一式陆份，甲伍份，乙方一份，政府采购办、招标代理公司各一套
3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交新疆维吾尔自治区人民医院备案。
甲方：                                       乙方：
地址：                                       地址：            

经办人：                                     经办人：         

电话：                                       电话：                           

201年月日                                   201年月日   

注：最终合同以实际签订为准。
第六部分  投标文件格式
（一）投标文件封面

新疆维吾尔自治区人民医院国产医疗设备采购项目投标文件

（正本/副本）

项目编号：

投标单位名称：

投标内容/分包：

投标单位联系人：

投标单位联系电话：

二〇  年  月
（二）投标文件组成
目录
第一部分 商务部分

一、供应商的资格证明材料
（一）参加政府采购活动的供应商应当具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

1 法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件
2 提供上年度经审计财务会计报告或财务报表

（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，当月新成立公司不需提供）

3 提供近半年内任一月依法缴纳税收证明

   （近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供）
4 提供社会保险登记证或社保缴纳证明
（近半年内任意一月，当月新成立公司不需提供）

5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料)
  6 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（二）其他特定资质

医疗器械经营备案凭证、医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件复印件（根据所投内容提供）

二、投标函（附件1-1）
1  法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)（附件1-2-1）

2  法定代表人授权委托书(授权代表参加投标) （附件1-2-2）
3  授权委托书 (适用于自然人委托投标) （附件1-2-3）

三、其他资料
1不参与围标串标承诺书； 

2
投标保证金缴纳凭证（电汇凭证或收据等）复印件；

3 反商业贿赂承诺书（附件1-3）
四、投标报价
1 开标一览表（附件1-4-1）

2 明细报价表（附件1-4-2）

五、商务条款偏离表（附件1-5）

六、提供符合政府采购政策的证明材料（如有提供，不享受相关政策的投标人无需提供。）

1 节能、环境标志产品优惠明细表（附件1-6）

2节能、环境标志产品证明材料（附件1-7）

3中小企业声明函（附件1-8）

4监狱企业声明函（附件1-9）

5残疾人福利性单位声明函（附件1-10）

第二部分 技术部分
一、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表（附件2-1）

二、近三年经营业绩表（附件2-2）

三、产品简要说明一览表（附件2-3）
四、产品注册证或备案证明（需在有效期内）

五、产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

六、规格、技术参数偏离表（附件2-4）

七、售后服务承诺书（附件2-5）

八、服务方案（服务承诺详述、维修、培训以及服务联系人、联系方式等详述）

包含但不限于配送方案及应急处理方案、培训方案，服务明确响应时间、出现质量问题解决时间、服务响应的联系人及联系方式，配送车辆安排等相关信息及证明材料。

九、售后服务机构及联系方式：（后附相关房产证明等证明材料）

十、质量保证承诺书

十一、其他资料

1 设备零配件报价表/年维保费用报价表/易损件价格报价表/一次性耗材价格报价表

2 免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案

3 设备原代码及维修密码无条件开放的承诺

十二、招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

注：1.投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。
2.招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。
（三）投标文件格式
附件1-1  投标函
致：新疆同孚招投标有限公司:

根据贵方为项目招标的投标邀请 项目编号 ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：
1.我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2.若我方中标，我方承诺按投标产品规格向甲方提供24个月的供货服务。

3.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。

4.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

5.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
6.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

7.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

8.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

9.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

10.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

11.若我方中标，我方承诺在领取中标通知书之前向甲方提供厂家授权书原件，如有特殊情况必须向甲方提出合理说明，经甲方确认后，在合理期限内提供相应产品厂家授权书原件。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　　　
　电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　
　投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　
　投标人名称：　　　　　　　　　　
（单位公章）
20  年  月  日
注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件1-2-1  法定代表人资格证明书

单位名称：
单位性质：
地址：

成立时间：
经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件）

投标人公章：[投标人盖章]

日期：年月日

附件1-2-2  法定代表人授权委托书
本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的（授权代表姓名）为本公司的合法代理人，就此次项目名称项目，项目编号为（XJTF(GK)2021ZF258）的投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
法定代表人签字或盖章：
授权代表签字或盖章：
单位名称：
授权日期：20　   年　　月　　日
（单位公章）
20    年    月   日



附件1-2-3授权委托书 (适用于自然人投标)
致：____________(采购人或采购代理机构)
我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称) ，项目编号为（XJTF(GK)2021ZF258）的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。
本人对授权代表的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：从　　　年　　月　　日起至　　　年　　月　　日止。
代理人无转委托权，特此委托。
我已在下面签字，以资证明。
自然人签字并在签名处加盖食指指印：　　　　年　　月　　日
附件1-3  反商业贿赂承诺书
我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。
公司法定代表：
法人授权代表：
日期：
附件1-4-1  开标一览表
招标项目名称：                          投标单位名称：                            

项目编号：                            
	投标内容
	投标总报价

	
	小写：￥                                      元     

	
	大写：

	供货日期
	合同签订后     个日历日到货。

	质保年限
	            年


兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。
投标人名称（加盖公章）：                               
投标人代表签字：                  
日期：       年     月    日
注：1、此表需密封后单独提交。
2、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报。
附件1-4-2  明细报价表
项目名称：                              投标单位名称：                            
招标编号：                              所投包号：
	序号
	名称
	规格及型号
	单位
	数量
	综合单价（元）
	总价（元）
	品牌及
产地

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（小写）
	

	合计金额（大写）：
	

	质保年限
	


投标人代表签字：

日期：
注：1、合计金额应为各分项价格之和。
2、上述报价包含一切由供方承担的费用。
3、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。
4、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。
附件1-5  商务条款偏离表
投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：　　　　           
所投内容/分包：　　　　           　

	序号
	招标文件
条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人代表签字：
日期：20年　月　日　
附件1-6  节能、环境标志产品优惠明细表
(若有，请如实填写)
投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：　　　　           
所投内容/分包：　　　　           　
（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元
	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	+

单价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元
	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


注：
若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。
投标人（加盖公章）：
法定代表人或其授权代表签字：       
日期：         年    月   日
附件1-7  节能、环境标志产品证明材料
1.节能产品：应在
中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）
2.环境标志产品：应在
中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）
3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。
4.证明材料加盖投标人公章。
附件1-8    中小微企业声明函
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：        
日 期：         
1从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。） 

附件1-9  监狱企业声明函
（监狱企业适用）
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。
本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。
本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（加盖公章）：
法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：
日期：
注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖供应商公章。
（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。） 

附件1-10  残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

单位名称（盖章）：
                                      日  期：
附件2-1  项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表
1、 项目负责人简历表
	姓名
	
	年龄
	
	身份证号码
	

	毕业学校
	
	专业
	

	学位
	
	职称
	
	职务
	

	现所在机构或部门
	
	服务时间
	

	主要经历

	

	日期
	参加过的项目名称
	担任何职务
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2、拟投入本项目的主要成员表
	序号
	姓名
	性别
	职称
	岗位
	从事该岗位时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


投标人名称（公章）：　　　　　         

投标人代表签字：
日期：20年　月　日　
注：后附人员相关资格证书复印件。
附件2-2  近三年经营业绩表
投标人名称（公章）：　　　　　          招标编号：　　　　           

所投内容/分包：　　　　           　
	地区
	项目名称
	金额
	日期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	…
	…
	…


附合同或中标通知书复印件。
附件2-3  产品简要说明一览表
投标人名称（公章）：　　　　　            招标编号：　                         
所投内容/分包：　　　　　            　

产品序号名称：　　　　　            
	序号
	设备名称
	规格型号及主要技术参数
	性能说明
	供货厂（商）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：此表需详列投标的每种设备。

投标人代表签字：　　　　　　　　　
日期：20　 年　月　日
附件2-4  规格、技术参数偏离表
投标人名称（公章）：　　　　　             招标编号：　　　　           

所投内容/分包：　　　　           
	序号
	招标文件规格条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：与招标文件要求逐条对应填写。
投标人代表签字：
日期：20　 年　月　日
附件2-5  售后服务承诺书
投标人必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。
一、拟提供售后服务的项目：
二、所投产品免费质保期限：                       
三、免费质保期后，如维修是否收取材料费：                       
四、免费质保期后，如维修是否收取服务费：                       

五、服务响应及到达现场的时间：
公司法人代表(盖章或签字)：
法人授权代表(盖章或签字)：
项目经办人(盖章或签字)：
日期：20  年  月  日
评分标准100%（以下得分保留小数点后2位）
技术商务部分（占总分值的70%）

	序号
	评审项目
	评分标准
	分值

	1
	根据所投产品（设备符合性）（7分）
	设备符合性（8分）
	投标产品选型合理，得5分；投标产品选型基本合理，得3分；投标产品选型不够合理，得1分；不提供不得分。

	
	
	
	投标方所投主要产品能够与用户现有设备投资以及整个系统进行兼容，得3分。

	2
	配套产品配置及性能指标
	配置及性能指标40分
	根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，所投产品所有技术参数全部满足的招标文件要求的得基本分40分，每有一条重要指标低于招标文件要求的扣10分，每有一条一般指标低于要求的扣5分，此项最高得40分，最低得0分。
以投标人提供响应招标文件的的检测机构出具的关于本次招标主要产品的检测报告中的检测结果数据为依据进行评分。

	3
	质保承诺、售后服务体系及服务情况
	售后服务人员（4分）
	厂家在新疆具备稳定的专业维护工程师，并具备相应的资格证明，得2分（需提供证明材料）

厂家在新疆具备稳定的技术支持，并具备相应的资格证明，得2分（需提供证明材料）

	
	
	售后服务响应时间（1分）
	投标人售后服务响应时间满足招标文件的得1分，否则不得分。

	
	
	售后服务体系（2分）
	投标文件中有明确售后服务体系，在疆内设有技术支持机构并提供相关证明材料的得基本分2分，在国内（疆外）设有技术运营服务机构并提供相关证明材料的得1分。（需提供房产租赁合同或房产证等证明材料，无此项得0分）

	
	
	配送及安装实施方案（5分）
	从①配送计划、②安装调试方案、③测试与试运行等方面对投标人提供的配送及安装实施方案方案进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得（3-5]分，不够完善的得（1-3]分，极不完善的得（0-1]分，未提供的不得分

	
	
	培训方案
（5分）
	从①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等方面对投标人提供的培训方案进行评价，完整合理、针对性强的得（3-5]分，不够完善的（1-3]分，极不完善的得（0-1]分，未提供的不得分。

	4
	相关项目业绩
	相关项目业绩（5分）
	根据投标文件所提供投标截止日前三年内所投产品的同类项目经营业绩进行比较：（附合同或中标通知书复印件，每一份合同或中标通知书加1分，直至满5分。


经济部分（占总分值的30%）
	序号
	评审项目
	分值
	评分标准

	1
	投标人报价
	30分
	在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数）











此处附法定代表人身份证复印件正反面














此处附被授权人身份证复印件正反面











PAGE  
第28页


