招 标 文 件

项目名称：土壤环境质量监测能力建设采购项目

采购人(盖章)：新疆维吾尔自治区生态环境监测总站

法定代表人：李新琪

联系人：阿比提·吐尔逊

电话：  18099227927

—————————————————————————————

采购代理机构(盖章)：新疆瑞和智业工程项目管理有限责任公司

法定代表人 (盖章)：

联系人：春生

电话：17699910892

详细地址：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座1204室

目录

供应商须知前附表	1

第一章 投标人须知	4

1．总则	4

2．招标文件	6

3．投标文件	7

4．投标	10

5．开标	11

6．评标	11

7．定标及合同授予	12

8．纪律和监督	13

第二章 评标办法	15

评审办法前附表	15

评分标准	16

1. 评标方法	17

2. 评标标准	17

3. 评标程序	18

1.	合同	25

第四章 服务标准和要求	1

4.仪器配置	28

第五章 投标文件格式	1

目录	2

一、投标函	3

二、投标价格明细表	4

四、技术条款偏离表	6

五、商务条款偏离表	7

六、法定代表人身份证明书	8

七、法定代表人授权委托书	9

八、联合体协议书、联合体主办方声明书（联合体提供）	10

九、资格声明（制造商、代理商或经销商）	11

九-1、投标人基本情况表	12

九-3、制造商授权书（如有时，代理商或经销商提供）	17

九-4、投标人近年类似供货项目情况表	18

十、售后服务承诺书	19

十一、技术方案	20

十二、投标保证金证明材料（扫描件）	20

十三、其他需要提交的资料	20

第六章补充条款	21

# 供应商须知前附表

| 项号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项 目 名 称 | 土壤环境质量监测能力建设采购项目 |
|  | 项目编号 | RHZB-2021-51 |
|  | 采购人 | 新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 |
|  | 采购代理机构 | 新疆瑞和智业工程项目管理有限责任公司 |
|  | 项目地点 | 乌鲁木齐市 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 采购预算金额 | 采购预算总额为656.08万元。其中： 第一包土壤环境质量监测必须的分析仪器及设备采购项目 347.08万元 第二包土壤环境质量监测必须的分析仪器及设备采购项目309万元 |
|  | 供货周期 | 自中标通知书发放之日起30日历日内完成供货、安装、调试等，具体以采购人要求为准。 |
| 2 | 采购范围 | 第一包： ICP-MS、全自动高锰酸盐指数分析仪、流动注射仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、微波消解仪（含消解罐40套）、通风橱（含通风系统及配件配套）、离子色谱仪（含仪器耗材备件）、紫外可见分光光度计、马弗炉，关于采购范围的详细说明见招标文件第四章“服务标准和要求”。 第二包： 原子吸收分光光度计、全自动固相萃取仪、加速溶剂萃取仪、应急监测无人机（含仪器）、超声波提取仪、实验用水制备仪、自动顶空进样仪、土壤玛瑙罐研磨仪、氮气发生器、平行浓缩仪（带刻度） ，关于采购范围的详细说明见招标文件第四章“服务标准和要求”。 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 4 | 评审办法 | 综合评分法 |
|  | 定标方法 | 评标小组推荐三名中标候选人 |
| 5 | 供应商资格条件和能力 | 1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相关规定； 2、供应商须具备有效的营业执照； 3、本项目货物若为进口的，需提供生产厂家针对本项目唯一授权； 4、本项目不接受联合体； 5、其他说明：①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。③供应商如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次招标活动。 |
| 6 | 招标文件费 | 300元 |
| 7 | 投标保证金 | 土壤环境质量监测必须的分析仪器及设备采购项目第一包4万元 土壤环境质量监测必须的分析仪器及设备采购项目第二包4万元 （详见第一章3.4.2条） |
| 8 | 现场踏勘 | / |
| 9 | 招标答疑 | 提出答疑的，应当在投标文件递交截止时间6日前以书面形式（加盖公章）递交至新疆瑞和智业工程项目管理有限责任公司，否则采购人不作任何解释。 内容可能影响投标文件编制的，应当在投标文件递交截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。 提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内一次性提出。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 10 | 投标文件份数 | 正本1份；副本3份 备注：1.另以U盘形式提供全套电子版投标文件密封在投标文件封袋中； 2.电子版格式：投标文件正本盖章扫描生成的PDF格式。 |
| 11 | 投标文件递交 | 截止时间：2021年11月10日11时00分（北京时间） 递交地点：乌鲁木齐市水磨沟区大成尔雅A座1204室（开标室） |
| 12 | 开标 | 时间：2021年11月10日11时00分（北京时间） 地点：乌鲁木齐市水磨沟区大成尔雅A座1204室（开标室） |
| 13 | 投标有效期 | 自投标截止之日90日历日 |
| 14 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/） |
| 15 | 履约保证金 | / |
| 备注 |  | 本项目招标代理服务费由中标人支付。 |

# 第一章 投标人须知

## 1．总则

1.1 采购项目概况

1.1.1 项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.2项目编号：见供应商须知前附表。

1.1.3采购人：见供应商须知前附表。

1.1.4采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.5项目地点：见供应商须知前附表。

1.1.6资金来源：见供应商须知前附表。

1.1.7采购预算金额：见供应商须知前附表。

1.1.8服务周期：见供应商须知前附表。

1.1.9服务地点：见供应商须知前附表。

1.2采购范围：见供应商须知前附表。

1.3 采购方式和资格审查方式

1.3.1 采购方式：见供应商须知前附表。

1.3.2 资格审查方式：见供应商须知前附表。

1.4 评审办法及定标方法

1.4.1 评审办法：见供应商须知前附表。

1.4.2 定标方法：见供应商须知前附表。

1.5.1 投标人应具备承担本招标项目的资格条件和能力，具体要求见投标人须知前附表。

1.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.5.1款和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.5.3 投标人不得存在下列情形之一，否则相关投标均应被否决：

（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人的；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

（8）法律规定的其他情形。

1.6费用承担

1.6.1招标文件费：见投标人须知前附表。

1.6.2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不作任何补偿。招标代理服务费由中标人支付。

1.7投标保证金：见投标人须知前附表。

1.8踏勘现场

1.8.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人或采购代理机构按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.8.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.8.3 除采购人或采购代理机构的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.8.4 采购人或采购代理机构在踏勘现场中介绍的项目有关情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人或采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9招标答疑会和招标澄清答疑要求

1.9.1 投标人须知前附表规定召开招标答疑会的，采购人或采购代理机构按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开招标答疑会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人若有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间、方式向采购人或采购代理机构提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

1.9.3 采购人或采购代理机构将按照投标人须知前附表规定的时间方式对投标人的疑问作出统一的解答。

1.10投标文件份数：见投标人须知前附表。

1.11投标文件递交：见投标人须知前附表。

1.12开标：见投标人须知前附表。

1.13投标有效期：见投标人须知前附表。

1.14公告发布媒体：见投标人须知前附表。

1.15履约保证金：见投标人须知前附表。

1.16保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

1.17语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.18计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.19偏离

投标文件与招标文件某些要求产生偏离的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2．招标文件

2.1 招标文件的组成

（1）投标人须知；

（2）评标办法；

（3）承诺书；

（4）服务标准和要求；

（5）投标文件格式；

（6）补充条款。

根据本章第2.4款和第2.5款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的获取

凡有意参加并符合投标人须知前附表“投标人资格条件和能力”的投标人，均可在采购代理机构获取招标文件。

2.3招标文件的澄清

2.3.1 投标人应当仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应当及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应当在投标人须知前附表规定的时间、方式向采购人提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.3.2 招标文件的澄清将按照投标人须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4招标文件的修改

2.4.1 招标文件的修改将按照投标人须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4.2 在投标人须知前附表规定的截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构和采购人可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2.4.3 招标文件的修改部分是招标文件的组成部分对投标人具有约束力。

2.4.4 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人可适当推迟投标截止期。

2.4.5 当采购人发放的招标文件及招标文件的答疑文件、修改文件、补充文件前后不一致，发生矛盾情况时，以最后发出的为准。

2.4.6 如果招标文件各个组成部分之间出现歧义或相互矛盾，或任何文件中呈现明显的或不符合逻辑等的错误，或在文件编写过程中经常出现的打印错误等，投标人应将需要澄清的内容在投标人须知前附表规定的时间之前提出。根据合同条款中的相关约定，如果投标人在投标过程中未能发现并对有关歧义、矛盾或错误提出澄清请求，而在中标后发现并提出，中标人将必须接受由采购人依据合同有关条款而做出的书面澄清。

## 3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）投标价格明细表

（3）备品、备件清单

（4）技术条款偏离表

（5）商务条款偏离表

（6）法定代表人身份证明书

（7）法定代表人授权委托书

（8）联合体协议书、联合体主办方声明书（如有）

（9）制造商资格声明或代理商资格声明

9-1、投标人基本情况表

9-2、投标货物生产能力说明（如有时，制造商提供）

9-3、制造商授权书（如有时，代理商或经销商提供）

9-4、投标人近年类似供货项目情况表

（10）售后服务承诺书

（11）技术方案说明书

（12）投标保证金证明材料（扫描件）

（13）其他需要提交的资料（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（7）款所指的联合体协议书。

3.2 投标价格

3.2.1投标价格应包括投标人履行本项目合同（如果中标）所必须的所有成本费用和中标人应承担的一切税费，包括但不仅限于必要资料、办公、交通、保险、人员、差旅、税费、全过程的管理费用等一切费用。未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在投标价格中。

3.2.2 投标人的投标价格不能超出本项目控制价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.3.3 投标保证金的有效期与投标有效期一致。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应于投标截止时间前按投标人须知前附表规定数额提交投标保证金。未提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标保证金以支票、汇票、转账、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构。

采购代理机构名称：新疆瑞和智业工程项目管理有限责任公司

纳税人识别号：91650105MA78C2QQ60

开户行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐犁铧街（兵团）支行

账号：30703201040008280

3.4.3投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人在因投标人的行为受到损害时可根据相关法律规定没收投标人的投标保证金。

3.4.4 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.5投标保证金有效期与投标有效期一致。

3.4.6有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（3）未按招标文件规定提交履约保证金的。

3.5 投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2投标文件应当对招标文件有关采购范围、技术与服务要求等实质性内容做出响应。

3.5.3 投标文件要求盖章处均应加盖。

3.5.4 投标文件采用A4打印纸。

3.5.5 投标文件可以用蓝黑墨水笔或炭素笔书写,但建议最好采用打印书写方式书写。

3.5.6 投标人应按投标人须知前附表规定，编制投标文件“正本”和“副本”份数。封面必须注明“正本”或“副本”字样。

3.5.7 投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

## 4．投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1、投标人必须将投标文件密封装袋，并在封袋注明：XXX项目投标文件及投标人名称，否则整个投标文件将被视为不响应招标文件，而予以拒绝。

4.1.2、投标文件封袋必须在开启处密封，并加盖投标人章及法定代表人章。否则整个投标文件将被视为不响应招标文件，而予以拒绝。

4.2 投标文件的递交

4.2.1、投标人必须按投标人须知前附表规定，将投标文件在截止时间前送至递交地点。违反的将视为整个投标文件不响应招标文件,而予以拒绝。

4.2.2、采购人事先约定延长投标截止时间的，采购人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

4.2.3投标人或其投标文件存在下列情形之一的，采购人对其投标文件不予受理：

（1）逾期送达的投标文件；

（2）未按本章第4.1款要求密封的投标文件。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人递交投标文件后，在规定投标截止时间前，可以书面形式向采购人递交修改或撤回其投标文件的通知。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本招标文件的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.4投标文件格式

4.4.1 投标文件格式见第五章。

4.4.2 投标人应使用本招标文件后面提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和填补，如果本招标文件未提供格式的，投标人可自行编制。

## 5．开标

5.1 开标时间和地点

采购人在投标人须知前附表规定的时间、地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其授权委托人参加。

5.2 开标注意事项

5.2.1 投标人法人授权委托人应按时参加开标会并携带一份法定代表人授权委托书及有效身份证明。若是法定代表人参加开标会应携带有效身份证明。

5.3 开标程序

按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）开标会主持人介绍参加会议的人员；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场参加开标，由采购人或监督人查验投标人法定代表人授权委托书及其有效身份证明；如果投标人未派人到场参加开标，则视同认可开标结果；

（4）由投标人代表检查投标文件的密封情况；

（5）按照规定启封投标文件，公布投标人名称、投标价格、特许经营期限等其他实质性内容，并作记录；

（6）相关人员在开标记录表上签字；

（7）开标结束。

## 6．评标

6.1 评标小组

6.1.1 评标由采购人按照《政府采购评标专家管理办法》财库〔2016〕198号，依法组建的评标小组负责。评标小组由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

采购人评标代表须具备中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年,或者具有高级专业技术职称或同等专业水平。评标小组负责评标工作，并向采购人提交书面评标报告。

6.1.2 评标小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人。

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标小组按照招标文件中规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标。

## 7．定标及合同授予

7.1 定标方法

7.1.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标小组按照招标文件中规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标，并按投标人须知前附表的规定向采购人推荐中标候选人。采购人依据评标小组推荐的中标候选人确定中标人。

7.1.2采购人从中标候选人中确定出中标人的原则：采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标小组提出的中标候选人名单排名依次确定其他中标候选人为中标人。

7.2 中标候选人公示

在中标通知书发出前，中标候选人的情况将在公告发布的媒体上公示，公示期不得少于1个工作日。

7.3 中标通知

公示期满后，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，并及时通知其它投标人中标结果。

7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交，并应符合投标人须知前附表的规定。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1款要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.5.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿中标人损失。

7.5.3发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 8．纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标小组成员的纪律要求

评标小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评标因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。

# 第二章 评标办法

### 评审办法前附表

| 序号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成及权重 (总分100分) | 1.详细评审部分权重70% 2.投标报价部分权重30% |
| 2 | 资格审查 | 详见《资格审查标准》 |
| 3 | 完备性及符合性审查 | 详见《完备性及符合性审查标准》 |
| 4 | 详细评审 | 详见《详细评审标准》及本节第3.7款 |
|  |  | 投标报价得分计算方法： 1.投标报价的确定 投标报价是指经评审的且不超过采购预算金额的投标价格 2.评标基准价的确定 满足招标文件要求且最终投标报价最低的为评标基准价 3.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 4.评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。 5.因落实政府采购政策对小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业产品的价格给予6%价格扣除；以扣除后的价格参与评审，不重复享受价格扣除政策。 |

《资格审查标准》

| 序号 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； |
| 2 | 供应商须具备有效的营业执照； |
| 3 | 本项目货物若为进口的，需提供生产厂家针对本项目唯一授权； |
| 4 | 投标保证金是否按照招标文件要求缴纳。 |
| 备注：如果资格评标中有一项不满足审查标准的，采购人将认定该投标人不通过资格审查，投标文件将被拒绝评标。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

《完备性及符合性审查标准》

| 序号 | 评标标准 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件是否按招标文件要求加盖投标人章、法定代表人章； |
| 2 | 服务标准是否满足招标文件要求； |
| 3 | 投标价格是否超过投标人须知前附表中的采购预算金额； |
| 4 | 投标文件是否符合招标文件实质性要求的。 |
| 备注：完备性及符合性审查中有一项不满足评标标准的，评标小组将认定该投标人不通过完备性及符合性审查，不得进入下一阶段评标。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

《详细评审标准》

评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 权重（%） | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分(合计30分) |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低价为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分＝投标报价得分=(基准价／投标报价) ×30；结果四舍五入，小数点后保留两位。 注：1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱企业视同小型和微型企业，享受同等优惠政策。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；（《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部 87 号令）） | 30 | 30 |
| 二 | 技术部分(合计70分) |  |  |  |
| 2 | 技术参数响应程度 | 完全满足或优于“三、采购内容技术参数要求”中技术参数得30分，“采购内容技术参数要求”中带“*”号的重要技术条款负偏离一项扣3分，不带“*”号的一般技术条款每有一项负偏离扣1分，扣至0分为止。 备注： 如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求中要求的为准，如采购需求中无明确证明材料的，则提供投标货物制造商公开发布的印刷资料或相应技术参数的厂家出具的证明资料或检测机构出具的检测报告为准；未按要求提供证明资料的均不得分。 | 30 | 30 |
| 3 | 产品实力 | 从所投标产品市场占有率、品牌认可度、在新疆本地市场销售量等方面分为三个评价等级：较优的得11-15分；一般6-10分；较差0-5分。 | 15 | 15 |
| 4 | 实施方案 | 投标人要求提供明确的项目组织实施方案，包括：项目实施进度、详细实施计划、实施管理、项目验收方案，投标产品的先进性可靠性。由评委进行综合评分。 | 5 | 5 |
| 5 | 投标产品或投标人相关业绩 | 提供近三年（2018年1月1日-至今）在国内实验室中标的业绩证明（同类品牌、型号、功能的设备）合同复印件和中标通知书加盖公章。每提供一项得2分。满分10分。 注：需提供加盖公章的有关合同的首页、金额页、尾页等实质内容的复印件（主要内容应包括：项目名称、项目基本内容、采购人名称、联系人及电话） | 10 | 10 |
| 6 | 供货方案 | 根据投标人提供的供货方案的合理性、周密性、科学性进行评审： 方案合理性高、周密性强、科学性高，计3分； 方案合理性较高、周密性较强、科学性较高，计2分； 方案合理性较低、周密性较弱、科学性较低，计1分； 无或其他得0分。 | 3 | 3 |
| 7 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案的合理性、周密性、科学性进行评审： 方案合理性高、周密性强、科学性高，计3分； 方案合理性较高、周密性较强、科学性较高，计2分； 方案合理性较低、周密性较弱、科学性较低，计1分； 无或其他得0分。 | 3 | 3 |
| 8 | 售后服务、质量保证方案 | 针对本项目考虑全面，针对性、专业性、可行性强：3分；较全面，部分具有针对性、专业性、可行性：2分；考虑欠缺，具有可行性：1分；未提供：0分。 | 3 | 3 |
| 9 | 服务保障 | 针对本项目提供服务保障响应速度，具备2小时解决，7×24小时响应，得3分；不能有效证明其保障能力的，不得分。 | 1 | 1 |

### 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本节规定的评标标准进行评标。评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数原则确定。

### 2. 评标标准

2.1 资格审查：评标因素和评标标准见《资格审查标准》。

2.2 完备性及符合性审查：评标因素和评标标准见《完备性及符合性审查标准》。2.3详细评标：

2.3.1详细评标：评标因素和评标标准见《详细评标标准》及本节第3.6款。

2.3.2 投标报价评分标准：

（1）分值构成及权重：见评标办法前附表。

（2）评标基准价计算：见评标办法前附表。

（3）投标报价得分的计算：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

  - 基本程序

评标活动将按以下步骤进行：

（1）评标准备

（2）资格审查

（3）完备性及符合性审查

（4）详细评标

（5）澄清、说明或补正

（6）推荐中标候选人及提交评标报告

3.2 评标准备

3.2.1评标小组成员签到

评标小组成员到达评标现场时应当在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 评标小组的分工

3.2.2.1评标小组首先推选一名评标小组主任。评标小组主任负责评标活动的组织领导工作。评标小组主任与评标小组其他成员具有同等的评标权力。

3.2.2.2 评标小组主任除履行自己作为评标小组成员独立评标的职责外，主要负责以下工作：

（1）组织评标小组成员学习招标文件；

（2）汇总各评标小组成员认为需要投标人澄清、说明或者补正的问题；

（3）组织评标小组对投标人质询并对投标人的答复进行评标；

（4）对出现较大争议的事项进行书面记录；

（5）组织收回评标过程中使用的文件、表格和评标记录以及其他资料，并查验评标记录的完整性及有效性；

（6）组织对评标结论进行复核确认；

（7）组织编写评标报告。

3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 评标小组主任应当组织评标小组成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、采购范围、主要合同条件、服务标准和要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标小组应当补充编制评标所需的表格。

3.2.3.2 采购人或采购代理机构应当向评标小组提供评标所需的信息和数据，包括：

（1）招标文件及其澄清修改等招标文件补充；

（2）未在开标会上当场拒绝的各投标文件；

（3）开标会记录；

（4）评标表格；

（5）其他信息和数据。

3.3资格审查（适用于资格后审）

采购人会依据本章规定的评标因素和审查标准，对投标人的资格审查资料进行资格审查。资格审查有一项未通过审查标准，采购人将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4完备性及符合性审查

3.4.1 评标小组依据本章规定的评标因素和评标标准，对投标人的投标文件进行完备性及符合性审查。完备性及符合性审查有一项未通过评标标准，评标小组将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4.2 完备性及符合性审查条款是指对本招标项目产生了重大影响的重大偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次招标的其他投标人的竞争地位产生不公正的影响。

3.4.3细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在疏漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标小组可要求存在细微偏差的投标人予以补正。

3.5详细评标

3.5.1. 只有通过了资格审查、完备性及符合性审查且投标方不少于3个方可进入详细评审。

3.6澄清、说明和补正

3.6.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标小组应当对投标文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对采购范围理解的偏差、技术响应偏离、投标价格的算术性错误、错漏项、投标价格构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题。

3.6.2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.6.3澄清、说明和补正内容不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.6.4评标小组针对需要投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正。澄清通知不得向投标人提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。投标人接到评标小组发出的书面澄清通知后，应按评标小组的要求提供书面澄清资料，并在规定的时间递交到指定地点。评标小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.6.5评标小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标小组的要求。

3.6.6评委评分：评委按照《详细评标标准》评分，投标人详细评标得分等于全部评委评分的算术平均值。

3.6.7算术错误修正：投标价格有算术错误的，评标小组按以下原则对投标价格进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.6.8评标小组发现投标人的报价明显低于其他投标人投标价格，使得其投标价格可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标小组认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.6.9投标报价评分：对投标报价进行投标报价得分计算，计算方法详见评标办法前附表。

3.6.10汇总评分结果，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.6.11详细评标工作全部结束后，投标人总得分排序按照以下原则进行。

3.6.11.1按照总得分由高到低顺序对投标人进行排序；

3.6.11.2总得分相同时报价低的投标人排序靠前；

3.6.11.3总得分相同且报价相同的，采取随机抽取方式确定排序顺序。

3.7推荐中标候选人及提交评标报告

3.7.1评标小组推荐中标候选人，总得分排序第一的投标人将被确定为第一中标候选人，以此类推确定出规定数量的的中标候选人。

3.7.2当通过了资格审查、完备性及符合性审查后，投标方少于3个时，采购人应当依法重新招标。

3.7.3 评标小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.8特殊情况的处置程序

3.8.1 关于评标活动暂停

评标小组应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标小组继续评标。

3.8.2关于评标中途更换评委

3.8.2.1 除非发生下列情况之一，评标小组成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标小组成员需要回避。

3.8.2.2 退出评标的评标小组成员，其已完成的评标行为无效，由更换的评委进行评标。

3.8.3 在评标环节中，需评标小组就某项定性的评标结论做出表决的，由评标小组全体成员按照少数服从多数的原则确定。

问题澄清通知

（投标人名称）：

（招标项目名称）招标的评标小组，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

质疑问题：

评标小组员（签字）：

日期：年月日

问题的澄清、说明或补正

评标小组：

（招标项目名称）的问题澄清通知已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期：年月日

- 合同

甲方：新疆维吾尔自治区生态环境监测总站

乙方：

在于2021年月日组织的、招标文件编

号为的的招标采购中，经评定，乙方为中标方，中标金额为人民币大写元整（¥）。

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

一、货物名称、型号、数量及价格

表1.货物名称、型号、数量及单价

| 总价 |  | 大写：人民元整。小写：¥元。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、报价币种、合同总价

1、本合同总金额大写:人民币元整（¥）。合同总金额中包含全部货物的运输、保管、税金、保险、组装、服务等所有的费用。

2、本合同正式签订后，若无重大变更，价格不再做任何调整，甲方为此项目不再向乙方付任何费用。

三、付款方式

3.1、合同签订后5天内，乙方支付给甲方合同总价的10%，计¥元整（大写：元整），做为项目履约保证金（在设备进入质保期后，自动转为质量保证金），逾期未缴纳甲方有权解除合同。

3.2、甲方收到乙方的项目履约保证金（在设备进入质保期后，自动转为质量保证金）后，甲方支付给乙方，合同总价的40%，计¥元整（大写：元整）做为预付款。

3.3、货到验收合格，并安装调试完毕全部设备正常运行后，甲方支付给乙方总款的60%，计¥元整（大写：元整）。

3.4、质保期满后无质量问题的，甲方将乙方缴纳的质量保证金无息退还给乙方计¥元整（大写：元整）。

四、交货日期

乙方收到甲方预付款后90天之内，完成仪器设备及软件等安装、调试工作。

五、交货地点

甲方指定。

六、产品质量保证

1、乙方保证提供的货物为全新的产品。

2、乙方所提供的货物的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标

文件规定的技术要求。

3、乙方保证提供的货物按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求。

4、如果是进口产品，则乙方必须提供海关证明材料。

七、售后服务

1、设备质保期为验收合格后设备1年质量保证。在质保期内，乙方负责因设备本身导致的各种故障的免费技术服务和维修。

2、当设备发生任何故障或不能正常运转时，乙方需2小时响应，12小时内给予答复。如故障问题仍无法解决，乙方必须在接到甲方通知后24小时内派员到现场解决故障。甲方需要备品备件时，乙方必须24小时内提供。若乙方未及时响应，甲方有权另 行委托第三方对故障进行处理，所需费用在质量保证金中扣除。不足 部分，乙方需于费用产生之日起 5 日内向甲方补足。

3、人员培训：免费对甲方技术人员进行4次培训。具体培训时间、培训范围、培训方式 和培训需达到的目标按甲方要求进行。

八、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料（交货时必须同时提交）：

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告。

提供使用、维修、故障查询中文文字版说明，如有电子版一并提供。

九、包装及验收

1、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

2、因包装不妥在运输过程中发生丢失的，损坏由乙方承担完全责任，运输过程中造成破损的，无条件换货。

3、验收标准：按投标文件规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》进行现场验收，达到应答水平后，由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，验收七天内以书面形式通知对方。对技术参数达不到招标文件要求的设备，甲方有权予以退货或调换设备，乙方收到甲方书面通知3个工作日内不回复甲方的。视为同意甲方的异议和处理方式。验收合格后，货物的所有权随之转交，由甲方提供货物的存放地点，并负责货物的保管和安全。

十、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后七天内书面通知乙方，交货期相应从变更之日起顺延。由于变更引起的合同总额的增减，则由甲乙双方友好协商后，多退少补。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则甲方负责承担与仓储及再次运输相关的费用，并给予乙方书面确认书，视为乙方已按期交付货物。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换，如不更换甲方有权退货，并单方面解除合同。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付甲方指定的交货地点。如需安装调试，乙方提供免费的安装调试。

5、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

6、乙方在供货同时向供货单位提供本项目招标文件、合同以及答疑记录复印件一份。

7、货物验收不合格，甲方有权退货，并单方面解除合同。

十一、合同变更、违约及其它

1、甲方按合同规定的付款要求履约，合同价格不变，甲方由于非不可抗力原因不能在本合同规定的时间内支付合同款项时，应事先告知乙方，并征的乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金。其支付办法是：每延误七天按应付未付总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。如遇非甲方原因导致逾期付款的的，甲方不承担违约责任。甲方因财政政策原因未按期支付合同款项的，甲方不承担违约责任。

2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则甲方有权因乙方违约撤销合同，乙方应按以下方式向甲方支付违约金：每逾期七天按迟付款总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推，逾期超过30天的，甲方有权单方面解除合同。

3、乙方应严格按照投标、投标文件中规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务，否则将视为乙方违约，甲方可选择解除合同或继续履行本合同。如甲方选择继续履行本合 同，乙方应向甲方支付合同总价款 10%的违约金。

4、本合同根据2021年月日由组织的招标会的招投标结果签订。招标文件、投标文件及开标会议上签名的答疑和承诺内容等均作为合同的附件，是合同文本不可分割的组成部分。合同文本未述及和不详之处，以附件为准。

5、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

6、合同所有附件（包括乙方在招标会现场答疑及承诺内容），均与合同具有同等法律效力。

7、合同经甲、乙双方签字盖章后即行生效。本合同签订后，乙方不履行、不能履行本合同，或因乙方原因导致本合同解除的，乙方除应返还甲方已支付的货款外，还应按合同总价款的30%向甲方支付违约金。

8、本合同依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规制定。未尽事项皆受上述法律法规约束。甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，协商不成的，任何一方有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

9、合同一式七份，甲方执五份，乙方执二份。

10、本合同自签字盖章完毕之日起生效，质量保证期满后终止。

十二、技术资料及知识产权

1、知识产权归属

1）乙方向甲方提交的成果以及乙方在本项目服务过程中形成的专利、秘密信息、技术资料和文件的知识产权归甲方单独所有。乙方在本合同签署之前已经拥有的知识产权和乙方按照本合同约定使用的第三方的知识产权以及通用科学技术方法除外。

2）除非甲方书面同意，乙方不得以任何方式向第三方披露、转让和许可有关的技术成果、秘密信息、技术资料、文件等。

3）除本项目服务需要之外，未得到甲方的书面许可，乙方不得以任何方式商业性地利用上述资料和技术。

2、禁止对第三方造成侵权

乙方应当保证其提供的成果及服务过程不侵害任何第三方的知识产权。如乙方需要使用第三方的知识产权，应当在使用前合法的获得使用该等知识产权的许可，并在获得许可后7日内将相关协议及许可文件复印件报甲方备案。乙方为本合同履行之目的使用自身或第三方知识产权的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

3、乙方保证

乙方保证甲方及其授权的第三方能够合法地使用其提供的成果。如果任何第三人因甲方及其授权的第三方使用成果向甲方及其授权的第三方提出有关知识产权的任何索赔、要求停止使用、要求支付费用、诉讼、仲裁或其它不利于甲方及其授权的第三方之行为，乙方应当自费为甲方及其授权的第三方进行处理，并保证甲方及其授权的第三方能够正常使用成果，由此给甲方及其授权的第三方造成的一切损失由乙方承担（包括但不限于赔偿、补偿、诉讼费、仲裁费用、律师费、甲方的其他损失等）。

甲方（公章）：新疆维吾尔自治区生态环境监测总站

法人或授权代表签字：

合同联系人：

联系电话：

签订日期：2021年月   日

乙方（公章）：

法人或授权代表签字：

联系人：

联系电话：

签订日期：2021年月   日

开户银行：

行    号：

帐    号：

备注：上述内容仅供参考，具体内容以采购人与供货人签订的合同为准。

# 第四章 服务标准和要求

| 序号 | 仪器名称 | 单价（万元） | 数量 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  | 656.08 |
| 第一包 |  |  | 17 | 347.08 |
| 1 | ICP-MS | 80 | 1 | 80 |
| 2 | 全自动高锰酸盐指数分析仪 | 30 | 1 | 30 |
| 3 | 流动注射仪 | 67 | 1 | 67 |
| 4 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 42 | 1 | 42 |
| 5 | 微波消解仪（含消解罐40套） | 30 | 1 | 30 |
| 6 | 通风橱（含通风系统及配件配套） | 3 | 8 | 24 |
| 7 | 离子色谱仪（含仪器耗材备件） | 63.88 | 1 | 63.88 |
| 8 | 紫外可见分光光度计 | 8 | 1 | 8 |
| 9 | 马弗炉 | 1.1 | 2 | 2.2 |
| 第二包 |  |  | 13 | 309 |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | 40 | 1 | 40 |
| 2 | 全自动固相萃取仪 | 35 | 2 | 70 |
| 3 | 加速溶剂萃取仪 | 28 | 1 | 28 |
| 4 | 应急监测无人机（含仪器） | 70 | 1 | 70 |
| 5 | 超声波提取仪 | 14 | 2 | 28 |
| 6 | 实验用水制备仪 | 15 | 1 | 15 |
| 7 | 自动顶空进样仪 | 18 | 1 | 18 |
| 8 | 土壤玛瑙罐研磨仪 | 10 | 2 | 20 |
| 9 | 氮气发生器 | 8 | 1 | 8 |
| 10 | 平行浓缩仪（带刻度） | 12 | 1 | 12 |

分包表

二、技术参数

备注：“*”号为必须满足且做为验收指标；验收时须提供相关技术材料。

第一包

（一）ICP-MS

1.设备用途

该设备应用于水质、土壤、大气颗粒物、固废等环境样品检测，满足《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 》（HJ700-2014）、《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 657-2013）、《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 766-2015）等相关国家标准分析方法的要求。所投产品为厂家最新型号产品，确保原厂原装设备。

2.技术要求

2.1仪器硬件要求

2.1.1电感耦合等离子体光源系统

*2.1.1.1离子源：自激式全固态RF发生器，平衡式驱动，频率为27.12 MHz，功率范围为700-1600W，功率稳定性< ±0.1%，频率稳定性< ±0.01%。

2.1.1.2雾化器：高效同心雾化器，要求耐受高盐，耐受氢氟酸。

2.1.1.3雾化室：小体积旋流型雾化室，配备半导体制冷模块，制冷温度要求<-10℃。

2.1.1.4分体设计可拆卸式石英炬管，预准直的炬管座内置式气路连接，易操作的卡式推入炬管设计。

2.1.1.5中心管与炬管分离式设计，配备的中心管可实现有机、高盐、高灵敏、耐HF酸等不同进样需求。

2.1.1.6高精度气体质量流量计用于控制工作气体，包括雾化气、辅助气、冷却气、碰撞气、在线稀释系统的稀释气。

2.1.1.7 配置全自动在线气体稀释装置，消除高基体造成的信号抑制。氩气稀释后可实现>10%含盐量的直接测定。

2.1.2接口：锥材质为镍材质。具有高灵敏度模式和耐高盐模式两种接口。耐高盐模式保证长期分析高盐样品的稳定性，高灵敏度模式可保证满足不同类型样品高通量分析等应用需求。

2.1.3光学系统

2.1.3.1提取透镜：提取透镜上可以使用零电压、负电压和正电压等多种提取模式。

2.1.3.2离子传输系统：低背景的离子传输设计，离子前后两次离轴，实现干扰粒子的有效消除（中性粒子、电子、光子），无需更换清洗离子透镜。

*2.1.4四级杆质量分析器：高精度纯Mo材料四极杆，采用2.0MHz低频驱动四极杆。

2.1.5检测器：脉冲/模拟双模式打拿极检测器，可以在一次进样过程中同时完成扫描和选择分析（定性和定量分析），并可在模拟和脉冲模式之间实现自动切换。

2.1.6碰撞反应池：采用六极杆碰撞/反应池系统。

2.1.7等离子体实时观测系统：具有带电磁屏蔽的等离子体实时观测功能，可以通过工作站软件实时监控等离子体状态。

2.2性能要求

*2.2.1质量范围：2-260 amu。

2.2.2 质量分辨率：具有高分辨和标准分辨率两种模式，调节范围0.3-2.0amu。连续可调，可以在一次方法分析过程中同时使用两种模式。

2.2.3 线性动态范围：大于109。

2.2.4 背景稳定性：低于1s。

2.2.5短期稳定性：20分钟稳定性RSD均<2%。

2.2.6 长期稳定性：2小时稳定性RSD均<3%。

2.2.7灵敏度：在同样一个仪器条件下，Li的灵敏度应在20 Mcps/ppm 以上，In的灵敏度应在180 Mcps/ppm 以上，U的灵敏度应在200 Mcps/ppm 以上。

2.2.8双电荷离子和氧化物离子: Ce ++/ Ce +低于3％，CeO+/Ce+的低于3％。

*2.2.9检出限：Li的检出限应低于3ppt, In的检出限应低于0.5ppt, U的检出限应低于0.5ppt。

2.2.10丰度灵敏度：低质量端: 1×10-6；高质量端: 5×10-7。

2.2.11质量轴稳定性: < 0.05 amu/24h。

2.2.12 同位素比精密度: < 0.2% (107Ag/109Ag)。

2.3软件要求

2.3.1操作系统：知名品牌商用电脑， Microsoft® Windows 10等多任务、多用户系统软件。

2.3.2自动化分析功能（仪器形象化界面、自动调谐、自动诊断、定制化用户报告、启动关闭真空，炬位调整，等离子体参数\离子透镜电压优化，标准\碰撞池工作模式切换等）。

2.3.3实时数据显示和实时报告显示。

2.3.4其他智能化功能包括：动态调整进样时间和冲洗时间，用户方法库管理，QC 功能可以满足EPA方法的QC要求。

2.3.5 ICP-MS操作软件可以安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。

2.3.6 可配置 HPLC-ICP-MS接口：可以用同一台电脑和同一套软件同时控制现有HPLC和ICP-MS。

3.配置要求

3.1电感耦合等子体质谱仪主机1台，包括：离子源、雾化器、雾化室、采样锥/截取锥、偏转离子透镜、碰撞反应池、全质量流量气体控制器、全自动在线气体稀释装置、四级杆、检测器、机械泵、三通道蠕动泵、减压阀。

3.2不少于240位自动进样器1套。

3.3耗材要求：采样锥5套；截取锥5套；石英同心雾化器2个；石英矩管6根；石英矩管外管6根；石英中心管6根；蠕动泵排液管5包；蠕动泵进样管5包；内标进样管5包;调谐液和内标液2套；1L机械泵油3瓶；铜、锌、铅、镉等25种元素100ppm标准溶液1瓶。

3.4ICP-MS专用分析软件以及在线帮助系统1套。

3.5冷却循环水系统（含冷却液）1套：制冷量2100W，水箱容积大于2L，电压220V。

3.6交流参数稳压器1套：15KVA，输入电压140V-300V，输出电压220 V±1%。

3.7不间断电源1套：10KVA，2小时延时，高频UPS，配置12V38AH-16。

3.8数据处理系统1套（品牌商用电脑）：屏幕尺寸≥24英寸；英特尔酷睿 i7；集成显卡；固态硬盘500G；内存容量8GB；光驱；DVD-刻录机；windows 10中文专业版或旗舰版；激光打印机。

4.服务要求

4.1保证产品为全新原厂设备。

4.2保修服务：自验收合格起，厂家向用户提供至少3年的免费保修服务。保修期内所有服务免费，一切配件、耗材免费到场更换。

4.3仪器安装验收：厂家技术人员到现场安装、调试仪器，进行操作试验，直至运行正常并验收确认。

4.4质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。

4.5培训：仪器安装现场对2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训，至使用者会操作、使用仪器为止，除仪器中文使用说明书外，应提供安装、使用技术光碟等，便于后期学习维护。提供2人异地技术培训（免培训费）。

4.6制造厂家有驻疆技术工程师来保证用户能得到快捷、完善的售后服务；服务响应时间不大于24小时，故障可以在48小时内得到解除。

4.7自安装之日起，终身负责提供技术支持，免费软件升级。每年至少2次免费技术和维护回访，帮助用户解决软硬件使用中出现的技术问题。

备注：以上“*”号为必须满足且做为验收指标；验收时须提供校准曲线相关系数、检出限、精密度、准确度等技术材料。

（二）全自动高锰酸盐指数分析仪

1.设备用途

用于水中高锰酸盐指数（耗氧量）指标的实验室全自动化检测。

- 性能要求

2.1 符合《水质 高锰酸盐指数的测定》（GB 11892-89）、《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》、《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》（GB/T 5750.7）中规定的沸水浴消解-高锰酸钾滴定检测方法，可满足环保行业的检测需求。

2.2一台仪器支持酸性法、碱性法分析。各类酸性、碱性样品无需人员值守状态自动测定分析。

2.3恒温沸水浴消解：通过水浴锅消解样品，消解位≥6位，精确控制温度、水位、消解时间，自带水位监测、异常报警功能，消解孔自动闭合门设计。

2.4配备多孔位样品盘（≥24位），支持整盘转移样品杯，支持循环加样功能，连续分析样品。

2.5样品流转：采用耐腐蚀电驱动高精度、自动控制机械臂，稳定抓取和移动样品杯，替代人工加试剂、转移、分析等过程；

2.6有独立的加液臂和滴定臂，试剂定量准确、可靠；高精度试剂定量系统，防交叉污染，采用高精度注射泵进行高锰酸钾滴定，具有氢氧化钠、硫酸、草酸钠和高锰酸盐试剂余量实时监控功能，配置智能液位检测试剂支架。

2.7 消解后样品杯外壁除水功能：采用高压气吹杯底、杯壁去除水滴，有效避免水滴干扰检测；

2.8智能滴定：恒温滴定环境，模拟人眼终点判断算法，滴定过程视频回看功能；可存储至少1年的水样滴定视频

2.9 自动实现试剂液量安全监控，实时显示试剂液位。

2.10具有一键清洗功能，数据查询方便。

2.11 滴定液滴体积范围：10μL ~100μL；

- 技术参数

3.1检出限＜0.5mg/L。

3.2 精密度要求：RSD<3.0%。

3.3测定范围：0~5.0mg/L（不稀释，取样量100mL时）。

3.4单次测定最大取样量不少于100mL。

3.5测试速度：≤6分钟。

4. 仪器配置

4.1主机标准套1套（含自动进样、消解、滴定等模块）。

4.2工作站软件系统1套。

4.3商用品牌电脑1套，支持工作站正常运转，及日后产品软件升级；基本配置不低于屏幕尺寸: ≥24英寸；CPU: 英特尔酷睿 i7；显卡类型: 集成显卡；固态硬盘: 500G；内存容量: 8GB；光驱类型：有光驱，DVD-刻录机；操作系统: windows 10中文专业版或旗舰版。

4.4打印机：激光打印机1台。

4.5样品杯100个。

5.技术服务

5.1保证产品为全新原厂设备。

5.2保修服务：自验收合格起，厂家向用户提供至少1年的免费保修服务。保修期内所有服务免费，一切配件、耗材免费到场更换。

5.3仪器安装验收：厂家技术人员到现场安装、调试仪器，进行操作试验，直至运行正常并验收确认。

5.4质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。

5.5培训：仪器安装现场对2 名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训，至使用者会操作、使用仪器为止，除仪器中文使用说明书外，应提供安装、使用技术光碟等，便于后期学习维护。提供每年2人异地技术培训（免培训费）。

5.6制造厂家有驻疆技术工程师来保证用户能得到快捷、完善的售后服务；服务响应时间不大于24小时，故障可以在48小时内得到解除。

5.7自安装之日起，终身负责提供技术支持，免费软件升级。每年至少2次免费技术和维护回访，帮助用户解决软硬件使用中出现的技术问题。

备注：以上“*”号为必须满足且做为验收指标；验收时须提供校准曲线相关系数、检出限、精密度、准确度等技术材料。

（三）流动注射仪

1.设备用途

主要用于测定地表水、地下水、生活污水和工业废水中的六价铬、阴离子表面活性剂、硫化物、氨氮等。

2.性能要求

2.1仪器基于流动注射分析原理，能满足《水质 六价铬的测定 流动注射—二苯碳酰二肼光度法》（HJ908-2017）、《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射—亚甲基蓝分光光度法》（HJ826-2017）、《水质 硫化物的测定 流动注射—亚甲基蓝分光光度法》（HJ824-2017）、《水质 氨氮的测定 流动注射—水杨酸分光光度法》（HJ666-2013）的要求。

2.2仪器采用一体化设计，每个通道配有一个50位以上自动进样器。各个分析通道之间可独立工作，也可同时工作，互不影响。分析通道之间电源、蠕动泵和检测器等不共用，彼此完全独立。

2.3每个不同分析通道模块（或流路）包括相应的独立的在线加热、消解、蒸馏、冷凝、萃取、还原等系统，所有系统在分析通道模块（或流路）上实现，不需要额外配置其余装置。以上装置均为通道独有，不与其他通道共用。

2.4仪器无需使用压缩气体，所有化学流路使用化学惰性透明管，无翻边管路接头。

2.5  内置自动稀释功能。

2.6 每个通道都包括一个专用检测器，检测器为双光束设计，滤光片更换方便。检测器使用卤钨灯或LED为光源，还包括一个流通式比色皿，光程10mm。

2.7全中文操作软件，可控制多套分析通道同时工作。

2.8通道与工作站软件通过数据线或网线接口进行数据传输。

3.技术参数

3.1六价铬分析通道技术指标

*（1）方法原理：流动注射—二苯碳酰二肼光度法。

*（2）校准曲线相关系数≥0.999。

*（3）检出限：≤0.001mg/L（检测光程为10mm时）。

（4）样品分析频率：≥15样/小时。

（5）精密度：≤2%。

（6）准确度：误差在±5%以内，基体加标回收率在80%～120%之间。

3.2阴离子表面活性剂分析通道技术指标

*（1）方法原理：流动注射—亚甲基蓝分光光度法。

（2）要求：有机相、水相分离系统应在分析通道模块（或流路）上实现，不额外配置装置。

*（3）校准曲线相关系数≥0.995。

*（4）检出限：≤0.04mg/L（检测光程为10mm时）。

（5）样品分析频率：≥12样/小时。

（6）精密度：≤2%。

（7）准确度：误差在±5%以内，基体加标回收率在80%～120%之间。

3.3硫化物分析通道技术指标

*（1）方法原理：流动注射—亚甲基蓝分光光度法。

（2）要求：在分析通道模块（或流路）上实现在线蒸馏，不额外配置装置。

*（3）校准曲线相关系数≥0.995。

*（4）检出限：≤0.004mg/L（检测光程为10mm时）。

（5）样品分析频率：≥15样/小时。

（6）精密度：≤2%。

（7）准确度：误差在±5%以内，基体加标回收率在70%～120%之间。

3.4氨氮分析通道技术指标

*（1）方法原理：流动注射—水杨酸分光光度法。

（2）要求：在分析通道模块（或流路）上实现在线蒸馏，不额外配置装置。蒸馏加热温度可通过电脑进行控制，温度控制区间≥（室温～220）℃，数字显示温度。

*（3）校准曲线相关系数≥0.995。

*（4）检出限：≤0.01mg/L（检测光程为10mm时）。

（5）样品分析频率：≥30样/小时。

（6）精密度：≤2%。

（7）准确度：误差在±5%以内，基体加标回收率在80%～120%之间。

4.仪器配置

4.1分析通道：1套流动注射仪需配置六价铬、阴离子表面活性剂、硫化物、氨氮共4台分析通道和4个自动进样器；另1套流动注射仪仅配置六价铬1台分析通道和1个自动进样器。每台分析通道至少包括1个自动进样器、1个整体压块式蠕动泵（≥10道）、1套化学分析模块（或流路）、1个双光束检测器及与化学分析模块（或流路）配套的温度控制器、控制电路等。

4.2 自动进样装置：每个通道配有一个自动进样器（装置），样品管容积≥10mL；可与主机兼容匹配；可自动清洗进样针，避免样品滞留引起交叉污染。

4.3 商用品牌电脑3套，支持工作站正常运转，及日后产品软件升级；基本配置不低于屏幕尺寸: ≥24英寸；CPU: 英特尔酷睿 i7；显卡类型: 集成显卡；固态硬盘: 500G；内存容量: 8GB；光驱类型：有光驱，DVD-刻录机；操作系统: windows 10中文专业版或旗舰版。

4.4打印机：品牌激光打印机3台。

4.5超声波清洗器、真空泵、溶剂过滤器各1套。

4.6全中文全自动流动注射分析仪工作站操作软件1套。

4.7操作手册工具箱2套。

4.8每台分析通道配2包（共120个）样品管。

4.9对应模块试剂包各1套。

- 技术服务

5.1保证产品为全新原厂设备。

5.2保修服务：自验收合格起，厂家向用户提供至少1年的免费保修服务。保修期内所有服务免费，一切配件、耗材免费到场更换。

5.3仪器安装验收：厂家技术人员到现场安装、调试仪器，进行操作试验，直至运行正常并验收确认。

5.4质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。

5.5培训：仪器安装现场对2 名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训，至使用者会操作、使用仪器为止，除仪器中文使用说明书外，应提供安装、使用技术光碟等，便于后期学习维护。提供每年2人异地技术培训（免培训费）。

5.6制造厂家有驻疆技术工程师来保证用户能得到快捷、完善的售后服务；服务响应时间不大于24小时，故障可以在48小时内得到解除。

5.7自安装之日起，终身负责提供技术支持，免费软件升级。每年至少2次免费技术和维护回访，帮助用户解决软硬件使用中出现的技术问题。

备注：以上“*”号为必须满足且做为验收指标；验收时须提供校准曲线相关系数、检出限、精密度、准确度等技术材料。

（四）电感耦合等离子体发射光谱仪

1.设备用途

该仪器应用于水质、土壤、大气颗粒物、固废等领域，符合相关国家标准分析方法的要求。

2.技术要求

2.1进样系统

2.1.1小体积旋流型雾化室，死体积小，低记忆效应。

2.1.2高效石英雾化器进样系统，支持耐高盐、耐氢氟酸、耐有机物等多种进样系统。

2.1.3分体可拆卸式石英炬管，预准直的炬管座内置式气路连接，易操作的卡式推入炬管设计。

2.1.4石英中心管，与炬管分离式设计，可实现有机、高盐、高灵敏、耐HF酸等不同进样需求。

2.1.512滚轮，多通道蠕动泵，泵速0-125rpm连续自动可调。确保稳定进样的同时，可支持进样管、内标管、废液管和辅助试剂进样管（氢化物发生器）同时运行。

2.1.6 集成气路全自动控制，采用精密质量流量控制器控制多路气体流量，最多可控制五路，包括雾化气、辅助气、冷却气和可扩展的附加气体（O2和Ar），精度0.01L/min。

2.1.7配制氩气在线稀释系统，高精度MFC控制氩气高效稀释10% 以上的高盐样品，直接进样。

2.2 检测器：像元级制冷的专有大面阵检测器或带高效半导体制冷的科研级防溢出面阵CCD检测器。

2.2.1检测单元：百万像素

2.2.2成像尺寸不低于25.4mm×25.4 mm的大面阵成像感光单元，采用24×24um大像元，有效提高灵敏度。

2.2.3像元级制冷：封装在传感器内部的TEC制冷，直接作用像元，制冷温度大于-10℃，有效防止CCD表面冷凝，无需气体吹扫保护；高效半导体制冷（三级TEC），制冷温度可达 -45℃，启动时间：＜3 分钟；。

2.2.4防饱和溢出：针对每一个像素进行背泄式防溢出保护设计，彻底消除谱线饱和溢出问题。

2.2.5智能积分设计：信号背景同步采集，同时以最佳信噪比获得高强度信号和弱信号，拓宽的动态范围，使高低含量元素可以同时检测。

2.2.6检测器表面无任何光转换化学涂膜，不会因为涂层老化而导致检测器损坏更换。

2.3	光学系统：中阶梯光栅光学系统

2.3.1恒温三维光学系统，所有光学元件均密封于热平衡光室中，主机与光室热隔离设计。精密恒温36℃±0.1℃，驱氩气或氮气。

2.3.2稳定高效的全固定中阶梯光栅分光系统。

2.3.3单色器：焦距380mm，全反射成像光路，石英棱镜二维色散系统。

2.3.4中阶梯光栅：要求每毫米刻线数不低于85条。

2.3.5波长范围：160-900nm。

2.3.6波长校正: 每次点火，仅用C、N、Ar谱线，自动进行光谱位置校正，保证分析波长的正确性，无须波长校正溶液。

2.3.7吹扫型光室：对189nm以下波长测定，选择氩气进行光路吹扫。

2.3.8杂散光：≤2.0mg/L（10000mg/L Ca溶液在As 188.980nm处测定）；

2.3.9光学分辨率（FWHM）：≤7pm @200 nm（分辨率和检出限须在相同条件获得）。

2.4	等离子体

2.4.1全数字控制的双电源设计射频电源，更宽功率范围500-1600W，功率可调；

2.4.2全固态RF射频发生器：快速匹配、自动调谐，水冷散热。

2.4.3等离子体观察方式：垂直矩管双向观测或双向（水平+垂直）。

2.4.5智能衰减：具有轴向衰减和径向衰减，可衰减100倍以内浓度的样品。

2.4.6提供500W超低功率待机，降低氩气消耗50%以上，待机时氩气用量≤5L/min。

2.4.7频率：27.12MHZ；

2.4.8 RF功率稳定性: ≤0.1%；RF频率稳定性：≤0.01%；

2.5软件要求

2.5.1图形化操作界面，软件操作方便、直观，具有定性、半定量、定量分析功能。

2.5.2基于分类和版本的方法库管理软件，内置部分标准方法。

2.5.3具有同时记录所有元素谱线全谱数据采集功能，数据可安全存储，支持分析数据保存和检索功能。

2.5.4具有50000条以上的谱线库，每条谱线至少可以选择30个象素点进行测量。

2.5.5具有全谱采集功能，软件上可直接获取完整全谱图，了解样品光谱及光谱干扰状态。

2.5.6具有多种干扰校正方法和实时背景扣除功能：如标准比较法、内标法、干扰元素校正系数法（IEC）、标准加入曲线法等，丰富了用户多种分析研究的手段。

2.5.7集成自动进样器操作功能。

2.5.8具有仪器校准功能，支持炬管准直、光源优化等功能，具有可视化的仪器运行状态监控。

2.5.9具有登录口令保护，多级操作权限设置和网络安全管理，永久历史记录保存。

2.5.10具有可视化炬焰观测模块。

2.5.11同时具有中英文版本软件。

2.5.12具有网络远程服务功能，自带远程服务助手，远程诊断。

2.6性能要求

2.6.1分析速度：约每分钟200条谱线。

2.6.2样品消耗量：小于等于2ml ；

2.6.3测定谱线的线性动态范围：≥105（以Mn257.6nm 来测定，相关系数≥0.999）；

*2.6.4精密度：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%。

*2.6.5稳定性：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，8小时的长时间稳定性RSD≤1%；

*2.6.6检出限：(单位μg/L，按JJG768-2005规定的元素)

| Zn213.8 | Ni221.6 | Mn257.6 | Cr283.5 | Cu324.7 | Ba455.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.1 |

2.6.7可对分析元素的任何一条谱线进行定性、半定量和定量分析，支持内标法、标准加入法、干扰元素校正等方法；

2.6.8预热时间：从待机状态到等离子体点燃时间小于20分钟。

3.配置要求

3.1 满足技术要求的电感耦合等子体光谱仪主机1套，包括分光器单元；射频发生器；检测器；四通道蠕动泵；减压阀；旋流雾化室组件；石英同心雾化器组件；石英矩管中心管组件；自动进样器。

3.2自动进样器：不少于160位。

3.3 ICP专用分析软件及在线帮助系统。

3.4耗材：石英同心雾化器2个；石英矩管2根；石英矩管外管2根；石英中心管2根；蠕动泵排液管2包；蠕动泵进样管2包；铜、锌、铅、镉等25种元素100ppm标准溶液1瓶。

3.5冷却循环水系统（含冷却液）1套：制冷量2100W，水箱容积大于2L，电压220V。

3.6交流参数稳压器1套：15KVA，输入电压140V-300V，输出电压220 V±1%。

3.7数据处理系统1套（品牌商用电脑）：屏幕尺寸≥24英寸；英特尔酷睿 i7；集成显卡；固态硬盘500G；内存容量8GB；光驱；DVD-刻录机；windows 10中文专业版或旗舰版；激光打印机。

4.服务要求

4.1保证产品为全新原厂设备。

4.2保修服务：自验收合格起，厂家向用户提供至少3年的免费保修服务。保修期内所有服务免费，一切配件、耗材免费到场更换。

4.3仪器安装验收：厂家技术人员到现场安装、调试仪器，进行操作试验，直至运行正常并验收确认。

4.4质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。

4.5培训：仪器安装现场对2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训，至使用者会操作、使用仪器为止，除仪器中文使用说明书外，应提供安装、使用技术光碟等，便于后期学习维护。提供2人异地技术培训（免培训费）。

4.6制造厂家有驻疆技术工程师来保证用户能得到快捷、完善的售后服务；服务响应时间不大于24小时，故障可以在48小时内得到解除。

4.7自安装之日起，终身负责提供技术支持，免费软件升级。每年至少2次免费技术和维护回访，帮助用户解决软硬件使用中出现的技术问题。

备注：以上“*”号为必须满足且做为验收指标；验收时须提供校准曲线相关系数、检出限、精密度、准确度等技术材料。

（五）微波消解仪（含消解罐40套）

1.设备用途

用于水质、土壤、食品、农产品、固废等各类样品的样品前处理，与后续原子吸收、原子荧光、电感耦合等离子体、电感耦合等离子体质谱等仪器联合使用，用于样品中重金属的检测。

2.技术要求

2.1 主机

2.1采用双磁控管设计，最大微波输出功率≥1800W。

2.2通过微波散射器或高频闭环反馈控制，保证腔体内微波磁场更加均匀，确保实验样品消解的一致性。

2.3腔体为316L不锈钢制造的工业级谐振腔，体积≥60L，喷涂多层特氟龙涂层，耐各种酸碱溶剂腐蚀及高温。可同时处理≥16位超高压消解罐转子或≥40位高通量消解罐转子。

2.4微波门体为双层高强度不锈钢材质，微波门的设计能提供高强度防爆能力和防微波泄露。

2.5当微波工作时，确保在运行中门始终处于锁定状态；非低于安全温度和压力无法开门，打开门时，微波自动切断。

2.6具有腔内压力过大时或有异常时自动急停功能和报警功能。安全性符合《GB/T  26814-2011》和国际CE标准。

2.7配备大功率耐腐蚀排风系统，采用腔内强制风冷/腔外自然风冷等冷却方式。

2.8主机配备液晶彩色触摸屏，实时显示温度、压力、时间等工作状态及温压变化等参数。

2.2温度和压力控制系统

2.2.1具备双红外全罐温度监控系统，控制精度±0.1℃。

2.2.2可实时监测消解罐罐内样品温度，实现对样品消解溶液的非接触直接测量，同时监控所有样品罐的反应温度，控温精度：±1℃。

2.2.3全自动过温保护，当消解罐内温度高于设定温度时，全自动识别并自动切断微波输出，当消解温度回归正常时，自动识别并启动。

2.2.4具备全罐压力控制系统，当消解罐内压力发生意外时，能自动切断微波功率输出，停止加热反应。当压力回到正常时，能自动启动微波输出功率。

2.2.5全罐压力监控系统：实时监控每个消解罐内压力，超压自动泄压。

2.3消解转子系统

2.3.1外罐采用复合纤维材料防爆外罐，耐腐蚀。

*2.3.2内罐：应采用进口TFM材料，容积≥60mL。

2.3.3不含金属材质消解转子，保证转子在微波工作腔内的工作安全，避免酸气腐蚀。每个消解罐均具有弹性泄压主动保护技术，泄压后不影响样品继续消解。

*2.3.4分体式或整体式消解转子，批处理量≥40位。

2.3.5消解转子系统，最高工作温度≥250℃，最高工作压力≥100bar。

2.3.6 全自动消解罐识别定位，且可匹配相应方法库。

2.4软件操作系统

2.4.1高分辨率彩色触摸式智能控制终端，图标式菜单。

2.4.2实时精确显示反应罐内的温度曲线和温度功率曲线

2.4.3操作系统内置不少于50种以上专业应用方法库。

2.4.4全自动消解罐识别系统，根据用户消解样品的数量和消解罐类型，全自动调节微波输出功率大小。

3.配置要求

3.1满足技术要求的微波消解仪主机1台。

3.2温度监控系统1套。

3.3压力监控系统1套。

3.4消解转子系统1套：包含可装载≥40位消解罐的消解转子1套，复合纤维外罐40个，TFM内罐及罐盖40个。

3.5专用工具包1套。

3.6不少于40位加热赶酸仪1套。

4.售后服务及培训

4.1 仪器制造商在用户所在地应有专门的技术应用支持工程师，保修期后保证长期供应零备件和正常的售后服务，需在用户指定地点提供上门安装调试并对用户指定的操作人员进行培训。安装验收期间，免费对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，内容包括但不限于仪器原理、使用方法和维护方法等。

4.2 质保期：质量保证期一年，关键部件炉腔质保期五年，终身维修。

4.3 故障服务：售后响应时间必须做到在接到用户的报修请求后2小时之内响应，48小时内到达现场。

（六）通风橱（含通风系统及配件配套）

1.设备用途

用于实验室通风。

2.技术要求

具体技术要求见下表。辅助配件数量为预估，实际需求按现场需求。

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量* | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆防腐离心风机 | BLF4-72-7A-7.5KW | 台 | 1 | 转速：1450r/min；风量：11328-19635M3/H；风压：1559-1140Pa |
| 2 | 全钢通风柜 | 1800*900*2350 | 套 | 8 | 全钢结构，12.7mm实芯理化板台面，插座2件；配PP水槽及单口水龙头一套 |
| 3 | 变风量电子调风阀 | φ315 | 套 | 8 | 全钢结构或PVC结构 |
| 4 | PVC风管 | φ315 | 米 | 50 |  |
| 5 | PVC三通 | φ315 | 个 | 7 |  |
| 6 | PVC弯头 | φ315 | 个 | 3 |  |
| 7 | 变频控制柜 |  | 个 | 1 |  |
| 8 | 风机基座 | 1800*1800 | 个 | 1 |  |
| 9 | 风管吊架 | φ315 | 套 | 6 |  |
| 10 | 吊杆 | 1000 | 套 | 10 |  |
| 11 | 拉爆螺丝 | 10mm | 个 | 25 |  |
| 12 | 螺丝 | 8mm | 个 | 200 |  |
| 13 | 风机电缆 | ZRVV3*6+1 | 米 | 50 |  |
| 14 | 屏蔽信号线 | 3*1平方 | 米 | 150 |  |

（七）离子色谱仪

1.设备用途

用于阴、阳离子测定

2.技术参数

2.1系统参数

2.1.1定性重复性：≤0.5%

2.1.2定量重复性：≤1.0%

2.1.3所有的离子色谱流路均标配采用原厂提供的PEEK及PTFE材质，包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路。

2.2 色谱泵系统

2.2.1 高性能/低脉冲双柱塞泵，采用惰性全PEEK泵头、PEEK管路，适合于pH为0~14的淋洗液及反相有机溶剂。

2.2.2全PEEK泵流量：（0.001～10.000）mL/min；

2.2.3泵头耐压：（0～35）MPa；

*2.2.4 流量设定误差：＜0.08%

*2.2.5 流量稳定性：＜0.02%

2.2.6 压力显示精度：0.001Mpa

2.3 电导检测器

2.3.1基线噪声：≤0.1%FS

2.3.2基线漂移：≤0.1%FS

2.3.3最小检出浓度（Cl）：≤0.00008ug/mL

2.3.4最小检出浓度（Li）：≤0.00008ug/mL

2.3.5 数字电导检测器,输出值为电导率值，单位为μS/cm。

2.3.6 电导池体积：≤0.8μL

2.3.7电导检测范围：0-15000μS/cm

2.3.6检测器分辨率：0.002μS/cm

2.3.7 电导池温度设定误差：±0.01℃

2.3.8 电导池温度显示分辨率：0.001℃

2.3.9 具有温度补偿功能，温度补偿范围：1.5-3.0%

2.3.10具有基于DSP离子色谱仪数字电导检测装置

2.4 抑制器

2.4.1 抑制器类型：电解自动再生膜抑制器，无需外加硫酸进行轮流再生。具有高容量，免维护，低背景电导，低背景噪声和稳定的基线，无需蠕动泵等其他辅助设备。

2.4.2 可配置阴、阳离子电解自再生膜抑制器

2.4.3 恒流源范围：0-500mA，增量0.1mA。

2.4.4 抑制器质保五年

2.5 柱温箱

*2.5.1 内置色谱柱温箱，具有淋洗液预加热功能，可使淋洗液的温度在进入色谱柱前已和色谱柱的柱温保持一致，保证了待测离子的分离效果，同时可获得更平稳的基线，有效的缩短了开机平衡的时间，提高重复性和分析效率

2.5.2 温度范围：室温＋5℃~85℃

2.5.3控温度稳定性：≤0.05℃

2.5.4 可兼容长度为250mm和150mm色谱柱

2.6 离子色谱柱

2.6.1原装阴离子色谱柱，色谱填料为聚合物材料，可用于环境样品中常规阴离子和消毒剂副属产物的检测。

2.6.2 原装阳离子色谱柱，可用于检测环境中Li+，Na+，NH4+，K+，Ca2+，Mg2+及有机阳离子等。

2.7 自动进样器

2.7.1 工作方式：XYZ定位方式，注射泵定量取样方式，具有满环进样、部分进样及无损进样等可选模式。

*2.7.2 样品位数：≥120位（1.5ml标准样品瓶），可以满足仪器连续24小时需求。

2.7.3 具有缺瓶报警、漏液报警开关门感应灯自动化智能化功能，保证设备可靠运行。

2.7.4 可升级制冷功能，实现样品温度4-30℃范围内精确控温，保证温度敏感样品的稳定性分析检测结果的一致性。

2.7.5 重复性：满环进样<0.3RSD，部分进样<0.5% RSD，无损进样<1 %RSD （进样体积>5uL）

2.7.6 注射器规格：500ul；

2.7.7 定量环规格：配置100ul和25ul定量环

2.7.8 进样针清洗：具有独立清洗内/外壁洗针位，不限次数内外针清洗并具有吹干功能，可在样本间或每一针之间选择是否清洗。

2.7.9 线性：>0.999

2.7.10 交叉污染：<0.01%

2.8氮气加压装置

2.8.1保护淋洗液，避免吸收空气中的CO2，确保淋洗液流量的稳定性；

2.8.2隔绝空气，避免淋洗液中滋生细菌；

2.9淋洗液发生器

2.9.1流量范围:0.001～3.000ml/min

2.9.2 KOH淋洗液浓度范围:0.1～100.0mM

2.9.3浓度准确度:0.1mM

2.9.4 电解液原始浓度:25% KOH

2.9.5 电解液体积:1000mL

2.9.6 最大工作压强:21MPa（3000psi）

2.9.7保留时间可重复性:≤0.5%RSD

2.9.8兼容有机溶剂最大浓度:25%甲醇

2.9.10 溶剂切换装置

2.9.11全PEEK材质

2.9.12可以实现淋洗液和冲洗液的无缝切换，无需停泵即可实现在线更换；

2.10 软件

2.10.1软件和仪器为同一厂家生产，操作系统兼容Windows XP和Windows7，工作站界面简单、直观，操作流程便捷；可以对系统负峰进行直接定性和定量分析，软件可以实现系统部件的有效集成和控制，对离子色谱仪主机、自动进样器、淋洗液发生器等其他升级部件可无缝式增加，便捷实现多维色谱（柱切换）的功能、多检测联用检测的功能等功能的建立。

2.10.2 软件数字信号接入，电导值显示单位为μS/cm，具有色谱泵流量、压力、电导检测池常数等校准界面，支持用户自校准。

2.10.3 图形化反控界面，提供适实时分析条件参数和分析结果，在线修改和采集各部件工作参数，可自动进行快速数据采集和后处理，具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。

2.10.4 支持仪器分析方法及数据处理模板的建立和调用，联机自动进样器无需额外对采集的谱图数据重新命名，支持不停机状态下进行样品分析方法更换调用，实现无人值守的分析工作。

2.11数据处理系统

2.11.1商用品牌电脑1套，支持工作站正常运转，及日后产品软件升级；基本配置不低于屏幕尺寸: ≥24英寸；CPU: 英特尔酷睿 i7；显卡类型: 集成显卡；固态硬盘: 500G；内存容量: 8GB；光驱类型：有光驱，DVD-刻录机；操作系统: windows 10中文专业版或旗舰版。

2.11.2 打印机：品牌打印机1台。

3.仪器配置

3.1 色谱泵色谱泵主机（PEEK)及附件  1套

3.2 软件包 1套

3.3 控温电导检测器主机及传感器 1套

3.4 温控系统1套

3.5 工作站软件 1套

3.6 抑制器：阴离子抑制器、阳离子抑制器 各1套

3.7 色谱柱：阴离子柱和阳离子柱 各1套

3.8 自动进样系统  1套

3.9 氢氧根体淋洗液发生器  1套

3.10 氮气加压装置（含瓶、阀） 1套

3.11 数据处理系统：商用品牌电脑和品牌打印机 各1套

4.仪器设备耗材

4.1平行蒸发浓缩仪配套耗材及备件技术要求

*4.1.1能与实验室现有平行蒸发浓缩仪配套使用。

4.1.2平行蒸发仪浓缩瓶底座1个（046000）。

4.1.3平行蒸发仪浓缩瓶（定量1mL 046071）：12支/包，2包。

4.2.加速溶剂萃取仪耗材备件技术要求

*4.2.1能与实验室现有加速溶剂萃取仪配套使用。

4.2.2萃取池（051235）：40mL，10个。

4.2.3萃取池（068099）：34mL，20个。

4.2.4上滤纸片（049572）：100片/包，4包。

4.2.5下滤纸片（049569：100片/包，4包。

4.3.离子色谱仪耗材备件要求

*4.3.1能与实验室现有离子色谱仪配套使用。

4.3.2 AS22色谱柱（064141）1个，AS22保护柱（064139）1个，阴离子抑制器（088666）1个。

4.3.3 CS12A色谱柱（046073）1个，CS12A保护柱（046074）1个，阳离子抑制器（088668）1个。

4.4.样品浓缩管

*4.4.1能与实验室现有样品浓缩仪配套使用。

4.4.2样品浓缩管（C128506）：200mL容量，1mL刻度线，12个/包，2包。

（八）紫外可见分光光度计

1.设备用途

主要用于紫外可见光区域内对物质做定性、定量分析。

- 性能要求

2.1具有扫描功能，能够显示三维图谱。

2.2主机可采用电脑控制，可打印或输出数据，可与Lims系统连接。

2.3具有自动进样器连接功能，后期增配自动进样器后可实现自动化测试，实现软件反控。

3.技术参数

*3.1测光方式：双光束。

3.2光源：氘灯&钨灯。

3.3波长范围：≥190nm～900nm

3.4波长准确性：在±0.3nm之内。

3.5波长重复性：≤0.2nm。

3.6光谱带宽：0.5nm/1.0nm/2.0nm/5.0nm等多档可调。

3.7吸光度范围：≥-4~4Abs。

*3.8光度准确性：在±0.002Abs （0～0.5 Abs）或±0.3%T之内。

*3.9光度重复性：≤0.001Abs (0～0.5 Abs) 或≤0.15%T。

*3.10杂散光：≤0.03 %T（220nm，NaI），≤0.05%T（360nm，NaNO2）。

*3.11漂移：在±0.0005Abs/h（或0.2%/h）之内（500 nm处预热2h后）。

3.12噪声：在±0.0002Abs（或±0.2%）之内。

3.13基线平直度：在±0.001Abs之内。

3.14检测器：硅光二极管或原装光电倍增管。

3.15样品池架：自动五联池（10mm-～100mm比色皿可用）。

3.16光度方式：吸光度、透过率、反射率等。

4.仪器配置

4.1双光束紫外可见分光光度计1台。

4.2自动五联样品池架（10mm-～100mm比色皿可用）1套。

4.3石英比色皿（10mm及20mm光程）各5套；玻璃比色皿（10mm及30mm光程）各5套。

4.4品牌台式商务电脑1套，支持工作站正常运转，及日后产品软件升级；基本配置不低于：屏幕尺寸:≥24英寸；英特尔酷睿 i7；集成显卡；固态硬盘 500G；内存容量8GB；有光驱，DVD-刻录机；操作系统: windows 10中文专业版或旗舰版。

4.5品牌打印机1台。

4.6中文操作软件1套。

5.技术服务

5.1保证产品为全新原厂设备。

5.2保修服务：自验收合格起，厂家向用户提供至少1年的免费保修服务。保修期内所有服务免费，一切配件、耗材免费到场更换。

5.3仪器安装验收：厂家技术人员到现场安装、调试仪器，进行操作试验，直至运行正常并验收确认。

5.4质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。

5.5培训：仪器安装现场对2 名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训，至使用者会操作、使用仪器为止，除仪器中文使用说明书外，应提供安装、使用技术光碟等，便于后期学习维护。

5.6制造厂家有驻疆技术工程师来保证用户能得到快捷、完善的售后服务；服务响应时间不大于24小时，故障可以在48小时内得到解除。

5.7自安装之日起，终身负责提供技术支持，免费软件升级。每年至少2次免费技术和维护回访，帮助用户解决软硬件使用中出现的技术问题。

备注：以上“*”号为必须满足且做为验收指标；验收时须提供精密度、检出限等技术材料。

（九）马弗炉

1.设备用途

主要用于精确控制的1000℃~1200℃以内烧结、融化、元素分析、物理测定。

2.性能要求

2.1一体式设计，结构轻巧紧凑。

2.2外壳采用优质冷轧钢板制作，表面喷涂工艺处理。

2.3工作室为优质陶瓷纤维隔热材料，保温性能好。

2.4电源电压380V，额定功率10kW。

*2.5炉膛尺寸深长高（mm）：400*250*160 ±10%以内。

2.6平行侧开式炉门，使热端远离操作。

2.7开门断电，复电延时，确保安全。

2.8双壳体空气隔热，表面温度低。

2.9高精度微电脑控温仪，控温精确。

2.10专用功能键实现温度设定。

2.11具备过升报警、偏差修正、菜单锁定、过升防止器。

2.12排气装置，利于灰化。

2.13安全性：过升报警、菜单锁定、过升防止、开门断电、复电延时。

3.技术参数

*3.1使用温度范围：≥（100-1200）℃。

3.2温度分辨率：≤1℃。

*3.3温度波动率：在±1℃之内。

3.4升温速度：≥15℃/分钟。

3.5加热方式：连续。

3.6温度控制方式：PID。

3.7温度设定方式：轻触按键设定。

3.8温度表示方式：测定温度显示：4位数码上位显示。

3.9定时器：0-9999分钟（带定时等待功能）。

3.10运行功能：定值运行、定时运行、自动停止。

3.11附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、过升防止器。

4.仪器配置

  - 主机一台，配备高精测温元件，精准控温系统。

  - 马弗炉专用坩埚架（6孔）：38~43mm孔径、30~35mm孔径各1个。

  - 马弗炉专用送样工具一套。

5.技术服务

5.1保证产品为全新原厂设备。

5.2保修服务：自验收合格起，厂家向用户提供至少1年的免费保修服务。保修期内所有服务免费，一切配件、耗材免费到场更换。保修期外，终身负责提供技术支持，能及时地为用户提供备品备件。

5.2仪器安装验收：厂家技术人员到现场安装、调试仪器，进行操作试验，直至运行正常并验收确认。

5.3质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。

5.4培训：仪器安装现场对2 名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训，至使用者会操作、使用仪器为止。

5.5制造厂家有驻疆技术工程师来保证用户能得到快捷、完善的售后服务；服务响应时间不大于24小时，故障可以在48小时内得到解除。

第二包

（一）原子吸收分光光度计（石墨炉+火焰）

1.设备用途

用于水质、土壤、空气、固废等环境样品中重金属含量的检测。

2.技术要求

2.1分光系统

2.1.1波长范围：190-900 nm

2.1.2单色器：消象差C-T型单色器

2.1.3光栅刻线：1800条/mm

2.1.4转灯灯架：不少于8灯位自动转换灯架，能自动精准找位；

2.1.5光谱带宽 ：不少于5档自动可选；

2.1.6波长准确度：±0.1nm ；

2.1.7波长重复性：≤0.05nm ；

2.1.8基线漂移：±0.002A/30min（静态） ；

2.2火焰系统

2.2.1特征浓度：Cu＜0.02µg/ml/1/％；

*2.2.2检出限：Cu＜0.004µg/mL

2.2.3燃烧器:金属钛/不锈钢燃烧器

2.2.4喷雾器:高效玻璃雾化器

2.2.5雾化室:耐腐蚀材料雾化室，适用于含腐蚀性HF酸样品的分析。

2.2.6位置调节:火焰燃烧器最佳高度及前后位置自动调节

2.2.7安全措施:具有多种自动安全保护功能,防护各种有可能出现的气路系统异常条件或人为误操作等因素带来的危险，如：燃烧头类型自动识别、火焰探测、燃气泄露保护、空气、乙炔、笑气欠压保护、断电保护、断气保护。

2.2.8精密度：Cu＜0.6%

2.2.9火焰安全控制：可随时监测火焰变化，意外熄火时，仪器会自动关闭乙炔流量并提示报警；具有乙炔漏气保护装置和压力异常保护装置。

2.2.10内置空气-乙炔、空气-液化石油气、笑气-乙炔和石墨炉共四种原子化器三种原子化模式。

2.2.11空气-乙炔、空气-液化石油气、笑气-乙炔三种火焰燃烧头自动识别。

2.3石墨炉分析

2.3.1特征量：Cd＜0.4×10-12g

*2.3.2检出限：Cd≤1×10-12g

*2.3.3精密度：Cd＜3%；

2.3.4石墨管加热方式：横向或纵向加热方式

2.3.5加热控温方式:干燥灰化阶段功率控制方式;原子化阶段采用光控最大功率方式；

2.3.6升温方式:斜坡升温、阶梯升温、最大功率升温

2.3.7控温精度：﹤1%

2.3.8切换方式:石墨炉/火焰原子化器自动切换；

*2.3.9背景校正：氘灯塞曼双扣背景

2.4自动进样器功能指标

2.4.1自动清洗功能：每次进样前对样品管进行自动清洗，减少样品残留。

2.4.2可放置≥130个样品杯（含试剂杯）,支持多种进样盘及塑料和石英进样管。

2.4.3水平调节功能：实现样品管在石墨管内的准确定位。

2.4.4自动稀释功能：对样品进行自动稀释。

2.4.5智能化调节取样和进样深度：通过软件可以调节取样和进样深度。

2.4.6 同一样品最多可重复≥99次分析，最大进样量≥70微升。

2.5数据处理

2.5.1测量方式:火焰法、石墨炉法

2.5.2读出方式：瞬时值、峰值、峰面积值。

2.5.3重复测量次数1—99次任选，读数延迟时间0—100秒自动设定。

2.5.4 报告具备自动检索及查询功能。

3.配置要求

3.1满足技术要求主机（火焰石墨炉一体机）：1套

3.2火焰石墨炉自动进样器：1套（位数≥130位）

3.3无油空气压缩机：1套

3.4品牌台式商务电脑1套，支持工作站正常运转，及日后产品软件升级；基本配置不低于：屏幕尺寸:≥24英寸；英特尔酷睿 i7；集成显卡；固态硬盘 500G；内存容量8GB；有光驱，DVD-刻录机；操作系统: windows 10中文专业版或旗舰版。

3.5激光打印机：1套

3.6元素灯：锰，铜，镉，各1 支

3.7  标样：锰，铜，镉各1瓶

3.8  原装石墨管 3只

3.9  备件和专用工具 1套

3.10  高纯乙炔气（＞99.995%）及钢瓶、减压阀：1套

3.11  高纯氩气（＞99.995%）及钢瓶、减压阀：1套

4.技术服务

4.1保证产品为全新原厂设备。

4.2保修服务：自验收合格起，厂家向用户提供至少1年的免费保修服务。保修期内所有服务免费，一切配件、耗材免费到场更换。

4.3仪器安装验收：厂家技术人员到现场安装、调试仪器，进行操作试验，直至运行正常并验收确认。

4.4质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。

4.5培训：仪器安装现场对2 名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训，至使用者会操作、使用仪器为止，除仪器中文使用说明书外，应提供安装、使用技术光碟等，便于后期学习维护。

4.6制造厂家有驻疆技术工程师来保证用户能得到快捷、完善的售后服务；服务响应时间不大于24小时，故障可以在48小时内得到解除。

4.7自安装之日起，终身负责提供技术支持，免费软件升级。每年至少2次免费技术和维护回访，帮助用户解决软硬件使用中出现的技术问题。

5.土壤快速风干箱

5.1箱内采用空气扰动技术，模拟室内空气流动，接近室内环境，达到快速风干的目的。

5.2采用空气过滤和吸附技术，防止样品交叉污染。

5.3箱体为独立的24位样品室，将样品隔开，并设有观察窗。

5.4样品室为不锈钢材质，配不锈钢托盘和白磁托盘。

5.5 干燥空气温度范围：室温~35±5℃。

*5.6 样品室数量：≥24个

洁净总出风量：200m3/h或100m3/h（可调）。

电源电压：220V，50Hz。

功率：≥300W。

样品室载重：≥3kg。

样品室尺寸（mm）：≥200×120×300（长×高×深）。

外形尺寸（mm）：≥1140×420×1600（长×宽×高）。

噪音：≤50dB。

5.7 配置要求 风干箱1个；不锈钢托盘24个；白磁托盘24个。

备注：以上“*”号为必须满足且做为验收指标；验收时须提供精密度、检出限等技术材料。

(二)全自动固相萃取仪

- 设备用途

全自动固相萃取系统，主要用于水、气、土壤等环境样品中痕量有机物的萃取、净化和富集。总体必须满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》和 GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》的前处理实验要求。满足HJ703-2014，HJ784-2016等环境标准的监测需求。

- 工作条件

2.1环境温度：0-40℃。

2.2工作电压：220V。

3.技术规格及要求

3.1主要功能：全自动固相萃取系统，能够用于土壤、水样等大小体积液体样品中痕量有机物的萃取，净化，富集等功能。

3.2可自动完成固相萃取的全过程（柱活化、上样、淋洗、吹干、洗脱、分步收集）。

3.3萃取通道：能够实现多通道同时活化、同时上样、同时洗脱，提高工作效率。

3.4连续处理样品能力：可实现对不同规格固相萃取柱（如3ml、6ml、12ml等）连续自动化处理样品，整个处理过程不需要任何人工介入，完全达到全自动化要求，最大限度提高工作效率。

3.5溶剂管路直接连接溶剂瓶和多通阀，中间不经过取样针等结构管路固定，溶剂选择阀可进行多种溶剂、以及样品、萃取、空气、排废的切换。

3.6 6个或以上独立高精度注射泵，流速：0.1-80mL/min。

3.7 具备多种有机溶剂通过的独立管道，管道连接溶剂选择阀，可同时选用多种溶剂淋洗、活化，并具备自动清洗管道功能。

3.8 固相萃取柱架由导轨自动前后移动，保护实验人员。仪器通过柱插杆，自动下降插入固相萃取小柱密封，并可自动顺序完成萃取柱密封。

3.9 保证设定的液体流速和体积即为液体流过SPE柱的流速和体积，防止萃取柱积液。

3.10萃取柱密封位置可设定，萃取柱由O形环密封圈从柱内壁密封，可由软件任意设置萃取柱的密封圈的内壁密封高度，密封圈下降高度可设定范围：2.0cm-5.0cm。

3.11 样品架，收集架，SPE柱架都可以独立自动移动，具备自动定位的功能。

*3.12 大体积样品批处理能力：样品架直接放到仪器内部，不推出仪器外部，配备大体积上样架满足1L以上大体积水样的萃取与富集；溶剂通道数不变，可同时连续处理多个大体积水样（至少30个以上）。

3.13具有氮气自动吹扫，在线干燥SPE柱功能。且采用单独外接氮气+三通阀切换，保证恒定流速和连续性，吹干效果好。

3.14气压输入：最大100psi（6.9bar）；气压输出：0-20psi（1.4bar）。

3.15具有串柱功能，可同时放置60个以上3ml、6ml等不同规格的固相萃取小柱，同时确保收集体积不少于20ml。

3.16废液收集：配备多个废液接口，可将废水、废有机溶剂、其他危废分开回收处理，实现废液的分类收集。

3.17整机系统密闭设计，并自带通风系统，能够将挥发性有毒有害物质从通风管道中排出，保护实验人员。

3.18 软件

3.18.1基于Windows操作系统的控制软件，操作简单易懂，图形化界面设置，可实时显示工作状态。

3.18.2 电脑内置在仪器中，不用wifi连接，稳定可靠。

3.18.2软件具有方法编辑错误智能提醒功能，方便用户操作使用。

3.18.3 具备仪器报警智能预判，具备溯源功能，保证全程可追溯。

3.18.4具有批处理功能，可进行批表编辑、插入、删除、保存、暂停等功能。

3.18.5保证仪器运行数据的安全、可靠、不丢失。

4.配置清单

4.1全自动固相萃取仪主机 1台

4.2表面处理进样针套件 6套

4.3高精度注射泵 6套

4.4 12通阀模组 6套

4.5 6ml萃取载架 1套

4.6废液模块 1组

4.7进样针内外壁清洗工作站 1套

4.8溶剂瓶套件 8套

4.9 20ml样品和收集套件1套

410 80ml样品和收集套件1套

4.11全自动固相萃取系统工作软件（包括光盘）1套

4.12大体积进样器1套

4.13 500mg/ 6ml C18U密封固相萃取柱（30个/包）1包

4.14 6ml萃取柱密封盖（100个/包）1包

5.售后服务

5.1质保及备件供应：保证产品为全新原厂设备；合同签订后60天内到货；仪器在调试通过后提供保修服务，保修期一年；在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。

5.2技术服务：提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后24小时内响应，48小时内到现场维修。并提供仪器设备详细的中文操作手册。

5.3应用支持：厂家有应用研发实验室，能够在固相萃取技术的方法开发及优化方面给予支持及协助。

（三）加速溶剂萃取仪

- 设备用途

加压流体萃取仪是一种从固体半固体中萃取有机物的实验室前处理设备，因其在使用过程中使用溶剂小、萃取效率高等特点而被广泛应用于环境、食品、制药、化工等行业的样品中目标化合物的提取。在环境检测中主要应用于土壤样品中的目标组分的萃取。

- 工作条件

2.1工作温度: 10-40 C。

2.2 电源: 220V AC, 50-60 Hz。

- 技术规格及要求

3.1流量泵压力：常压-20MPa。

3.2溶剂控制器：各溶剂管路独立控制，实现混合溶剂的在线自动配置或不同溶剂的在线自动切换。

3.3 输液泵流速≤100mL/min，可根据萃取池的不同体积自动调节泵速，缩短加液时间并且有效降低过压情况，提高了系统运行的稳定性。

3.4温控范围：室温-200℃，控温精度±1℃。

*3.5 通道数：6个样品同时萃取，同步完成连续样品的溶剂添加、加压、升温、静态萃取、溶剂收集、清洗全过程。

3.6 萃取时间：单个样品萃取时间≤20min。

3.7反应釜体积可选：可提供多种不同体积的样品萃取池，且萃取池规格仪器可自动识别。

3.8收集管规格：不同收集管规格可供选择，也可定制收集管。

3.9加热方式：仪器采用的加热方式能够实现萃取池全周加热，保证样品的均匀受热，同时能够确保加热炉和萃取池之间的热平衡。

3.10 仪器结构紧凑，可直接放置于通风橱内进行实验也支持非通风橱放置模块。

3.11安全模块，具备过压过温保护功能，在压力或温度过高时会被激活，自动泄压保证实验室人员安全。

3.12 具有氮气自动吹扫功能，避免样品在反应釜中的转移不完全。

3.13 具备废液排放模块。

*3.14 收集体积：收集瓶大于250mL可以收集150m L体积的萃取液

3.15 操作软件：人性化交互界面，方法编辑与运行简单快捷。

# 4.仪器配置

4.1 满足技术要求加压流体萃取主机1套。

4.2 34mL萃取釜反应釜套件24套

4.3上部密封圈24片

4.4下部密封圈6片

4.5 1000mL溶剂瓶4只

4.6 300ml收集管50只

4.7 滤纸100张

4.8 维护工具包1套

4.9 收集管搁置架1个（规格满足技术要求）

4.10 萃取釜搁置架1个

5.售后服务

5.1质保及备件供应：保证产品为全新原厂设备；合同签订后60天内到货；仪器在调试通过后提供保修服务，保修期一年；在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。

5.2技术服务：提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后24小时内响应，48小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。

5.3应用支持：厂家有应用研发实验室，能够为用户在应用技术的方法开发及优化方面提供支持及协助。

（四）应急监测无人机（含仪器）

1.设备用途

用于开展土壤污染状况调查及应急监测。无人机由飞行器、摄像设备、操控设备以及检测传感器等组成。

2.飞行参数

2.1 飞行平台:多旋翼飞控系统；

2.2 最大起飞重量：不小于25Kg；

2.3 最大载荷能力:不小于12kg；

2.4 轴距：不小于1300mm；

2.5 遥控半径：不小于5Km（遥控器）；

2.6 视频传输距离：不小于10km；

2.7 最大飞行高度：垂直最大高度不小于500m；

2.8 海拔飞行高度：不小于5000m；

2.9 最大抗风能力：不小于6级；

2.10 最高巡航速度：不小于20m/s（无风环境）；

2.11 续航时间：空载不小于50min、负载5kg时不小于30min；

2.12 定位精度：水平小于±1m、垂直小于±0.5m；

2.13 摄像头：搭载红外和高清摄像头，有效像素不小于1200万，满足夜航、热源排查和排污口排查等多种监测需求；

2.14 遥控器：遥控器带屏，内置地面站，具备同时规划航线和查看实时高清图像功能；

2.15 无刷电调：60A；

2.16 螺旋桨叶：不小于20寸；

2.17 自主起降：具备一键起飞功能及自动降落功能；

2.18 自主悬停：具备油门回中，自动悬停功能；

2.19 飞行模式：	具备手动飞行模式、GPS模式(悬停)、航线飞行模式；

2.20 机头朝向锁定：具备锁定航向功能；

2.21 实时回传：具备高清数字图像传输系统，能存储实视频；具备实时回传飞行器的姿态、坐标、速度、角度、电量等信息的功能；

2.22 存储空间：不小于128GB，可扩展存储空间；

2.23 失控保护：具备失控返航、低电压报警、低电压返航、低电压降落失控保护功能；

2.24 导航灯：可目视距离不小于400m；

*2.25 可同时搭载不少于20种传感器及水质采样装置。

3.电化学传感器技术参数

| 序号 | 传感器名称 | 参数范围 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5 | (0-999)μg/m3 | 0.1μg/m3 |
| 2 | PM10 | (0-1999)μg/m3 | 0.1μg/m3 |
| 3 | 氧 气 | (0-30)%Vol | 0.1Vol |
| 4 | 臭 氧 | (0-5)ppm | 0.01ppm |
| 5 | 氢 气 | (0-1000)ppm | 0.1ppm |
| 6 | 氯 气 | (0-50)ppm | 0.01ppm |
| 7 | 氟 气 | (0-1)ppm | 0.01ppm |
| 8 | 一氧化氮 | (0-250)ppm | 0.1ppm |
| 9 | 二氧化氮 | (0-20)ppm | 0.01ppm |
| 10 | 一氧化碳 | (0-500)ppm | 0.1ppm |
| 11 | 二氧化碳 | (0-5000)ppm | 1ppm |
| 12 | 二氧化硫 | (0-20/100)ppm | 0.1ppm |
| 13 | 二氧化氯 | (0-20)ppm | 0.01ppm |
| 14 | 氨 气 | (0-100)ppm | 0.1ppm |
| 15 | 氯化氢 | (0-30)ppm | 0.01ppm |
| 16 | 氟化氢 | (0-10)ppm | 0.01ppm |
| 17 | 硫化氢 | (0-100)ppm | 0.1ppm |
| 18 | 氰化氢 | (0-30)ppm | 0.01ppm |
| 19 | 磷化氢 | (0-5/20)ppm | 0.01ppm |
| 20 | 氢化砷 | (0-1)ppm | 0.01ppm |
| 21 | 锗 烷 | (0-50)ppm | 0.01ppm |
| 22 | 乙 烯 | (0-1500)ppm | 1ppm |
| 23 | 甲 烷 | (0-100)%LEL | 1%LEL |
| 24 | 硅 烷 | (0-50)ppm | 0.01ppm |
| 25 | 环氧乙烷 | (0-20)ppm | 0.01ppm |
| 26 | 甲 醛 | (0-10)ppm | 0.01ppm |
| 27 | 光 气 | (0-1)ppm | 0.01ppm |
| 28 | 硫 醇 | (0-10)ppm | 0.01ppm |
| 29 | 四氢噻吩 | (0-12)ppm | 0.01ppm |
| 30 | 可燃气体 | (0-100)%LEL | 1%LEL |
| 31 | PID检测器 | (0-200)ppm | 10ppb |

4.培训要求

开展有效技术培训，2人拿到中国民航认可的无人机飞手证书，均可独立完成无人机使用和维护。

（五）超声波提取仪

- 设备用途

利用超声波辐射产生的机械振动效应、空化效应和扰动效应，通过破坏有机物在土壤和沉积物表面的吸附，增加物质分子运动的频率和速度，提高容积的穿透力，从而加速有机物在有机相中的溶解，主要用于土壤和沉积物中多环芳烃、酚类、邻苯二甲酸酯类和有机氯等有机物的提取。

注：《土壤和沉积物 有机物的提取 超声波萃取法》（HJ911-2017）

2. 工作条件：

2.1环境温度：0-40℃。

2.2工作电压：220V。

3.技术参数

*3.1功率：基础功率：≥2400 W，输出功率：≥2000 W

3.2超声波频率：20±1KHz

*3.3 变幅杆数：6支

3.4 破碎容量：1-50 ml

3.5 功率可调：1-100%

*3.6 温度传感器：有实时监测样品池温度功能。

3.7 存储数据：不少于20组

3.8 样品温度：配有专用低温装置，可控制样品温度5—80℃，防止样品过热挥发。

3.9 操作方式：触摸控制

3.10隔音箱：带有排风功能，样品台自动升降，有内置样品冷却槽，聚四氟乙烯样品杯。

4. 配置清单

4.1 超声发生器1台

4.2 冷却装置1套

4.3 光照灭菌自动升降隔音箱1个

4.4 50ml聚四氟乙烯样品杯个6，变幅杆6根。

4.5 中文说明书1份

4.6 产品合格证书1份

5. 售后服务

质保及备件供应：保证产品为全新原厂设备；仪器在调试通过后提供保修服务，保修期至少一年；在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，能及时为用户提供备品备件。

（六）实验用水制备仪

1.设备用途

用于离子色谱、重金属检测、痕量金属分析、微量元素的定量分析、高纯标准溶液配制、HPLC高效液相色谱、毒性检测、TOC分析、IC、GC/MS、ICP/MS分析等实验用水的制备。

2.性能要求

2.1微电脑全自动控制，中英文显示切换功能，双取水口设计。

2.2采用双极反渗透，适应新疆各种不同硬度进水水源，全封闭管路设计，系统在非取水期间定期自动循环，保证产水水质稳定。

2.3 触控显示屏可在线实时监测电导率、电阻率、水温、等水质参数。

2.4系统具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水满自动停机、超低压保护、源水/RO水/超纯水水质超标报警等自动检测报警功能；具备故障自动检测功能；设备运行状态和故障要求在线显示。

2.5具备耗材到期自动报警并提醒更换功能。

2.6制水系统和电路系统完全分离，具有漏水报警功能。

2.7生产商通过欧盟CE认证或ISO900国际质量管理体系认证。

3.技术参数

3.1进水水源：城市自来水，水温5-40℃，水压1-5kg/cm2 ，TDS≤ 420ppm。

*3.2出水水质

RO水电导率≤5μs/cm（25℃）；电阻率≥0.2MΩ/cm（25℃）；微生物去除率：≥99%；有机物去除率：≥99%；无机离子去除率：≥96%；颗粒和细菌去除率：≥99%；水质标准优于中国国家分析实验室用水（GB/T 6682-2008）三级水标准。

UP超纯水电导率≤0.055μs/cm（25℃）；电阻率≥18.2MΩ/cm（25℃）；超纯水达到美国CAP、ASTM、NCCLS标准及中国国家电子一级水标准；吸光度≤0.001（254nm，1cm 光程） 可溶性硅以（SiO2）计≤ 0.01mg/L或硅截取率>99.9%；颗粒（0.22µm）＜1/ml；微生物（CFU/ml）＜1；热源＜0.001EU/ml；TOC≤3ppb。

3.3 出水水质3种：一级RO反渗透水1种、二级RO 反渗透水1种、UP超纯水1种。3种水质实时监控。

*3.4 制水量：≥50L/H；瞬间取水量：≥2L/min。

3.5 纯水机压力桶体积：≥50L。

3.6 具备185nm/254nm双波长紫外灯杀菌功能。

4.仪器配置

4.1实验用水制备仪1台。

4.2源水预处理组件（外置）1组。

4.3≥50L压力储水桶（外置）1个。

4.4整套原装纯水机耗材（包括主机耗材及预处理组件耗材）：2套。

5.技术服务

5.1保证产品为全新原厂设备。

5.1保修服务：自验收合格起，厂家向用户提供至少24个月的免费保修服务。保修期内所有服务免费，一切配件、耗材免费到场更换。

5.2仪器安装验收：厂家技术人员到现场安装、调试仪器，进行操作试验，直至运行正常并验收确认。

5.3质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。

5.4培训：仪器安装现场对2 名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训，至使用者会操作、使用仪器为止。

5.5制造厂家有驻疆技术工程师来保证用户能得到快捷、完善的售后服务；服务响应时间不大于24小时，故障可以在48小时内得到解除。

5.6自安装之日起，终身负责提供技术支持。每年至少2次免费技术和维护回访、更换耗材，帮助用户解决软硬件使用中出现的技术问题。

备注：以上“*”号为必须满足且做为验收指标；验收时须提供相关技术材料。

（七）自动顶空进样仪

- 设备用途

全自动顶空进样器为气相色谱仪配套的前处理仪器设备，用于水和土壤中痕量挥发性有机物的定量分析。总体必须满足《 土壤的沉积物 挥发性有机物的测定》（HJ 741-2015）、《水质 吡啶的测定 顶空气相色谱法》（HJ 1072-2019）、《水质 四乙基铅的测定 顶空/气相色谱-质谱法》（HJ959-2018）等相关标准方法、规范的要求。

- 工作条件

2.1环境温度：5℃-32℃。

2.2环境湿度：≤75%。

2.2工作电压：220V。

3.技术规格及要求

3.1样品分析过程实现全自动化操作。

3.2工作方式为自动连续模式，保证样品恒温时间的一致性。

*3.3样品容量：样品盘的样品位≥40个。

3.4顶空瓶体积：20ml。

*3.5样品恒温器容量度：≥15位。

3.6传输线长度：≥1m。

3.7进样方法：静态-动态补偿，进样量可参数设定。

3.8进样量：参数设定-时间控制。

3.9操作模式至少有四种：气体置换(Purge mode)、恒定模式(Constant mode)、渐进模式(Progressive mode)、多次提取模式(MHE mode)。

3.10温度控制范围：恒温器40-180℃、提取温度 40-210℃、传输温度 40-210℃

3.11 电子压力控制。

4.配置清单

4.1顶空自动进样器1台

4.2安装工具包1套

4.3顶空瓶100个

4.4密封垫100个

4.5铝盖100个

4.6压盖器1套

4.7启盖器1套

4.8中文说明书1份

5.售后服务

5.1厂家为用户免费保修1年，保修期自仪器验收合格双方签字之日起计算；终身维修。厂家在接到用户维修申请后24小时内做出响应，2日内派维修人员到达用户现场进行维修服务。

5.2终身提供易耗品、零件、备件、附件及免费软件升级服务。

5.3免费应用培训，仪器安装调试后进行现场免费培训，包括：仪器构造，工作原理，仪器操作使用，样品分析，日常的维护保养等方面的内容，直到最终用户操作人员能够独立使用仪器分析、会进行维护保养为止。

（八）土壤玛瑙罐研磨仪

1.设备用途

用于土壤、矿石等样品的粉碎制备。

2.技术要求

2.1工作原理：立式行星式球磨仪

2.2进样尺寸：小于15mm

2.3最终出样尺寸：约0.1µm

2.4研磨时间：数字显示1s-99h59min59s。可设置间歇时间，停留时间，运行总时间。正反转功能来保证样品不易聚集以及减小温度变化。可设置分段时间研磨，在此过程中可以设置不同的速度。

2.5太阳轮转速：数字显示30rpm-450rpm，液晶显示屏翻转式设计，可进行任意角度调节。

2.6齿型皮带传动方式。

2.7可储存不少于10组参数组合，具有参数锁定功能，快速的匹配不同的样品。

2.8安全保护系统：在工作过程中如出现锁紧装置松动或者研磨罐重量不平衡及异常情况引起振动，仪器会自动停止运行，保证实验安全。仪器带有脚轮。

2.9研磨平台数：2/4个,可同时研磨2份或4份或8份样品。

2.10转速比不低于：1：-2.5，太阳轮直径≥360mm。

2.11配备快速紧固装置。能快速便捷的固定在研磨罐周边的三块加厚金属固定装置上，能保证研磨套件的精确定位，并带有自锁防松功能（旋钮+环形锁定位双重锁紧）。

2.12研磨平台底部为环形阶梯中心定位及双定位销定位设计，确保研磨罐中心定位，运转过程中不滑动不错位。

2.13舱门盖配有内置磁控安全锁，舱门盖打开的状态下仪器不能运行，设备在研磨过程中舱门盖无法打开。

2.14研磨室自动通风系统。

2.16仪器配有多种材质的研磨罐（硬质钢、不锈钢、氧化锆、玛瑙、刚玉、碳化钨）适用不同的样品研磨,并带有5mm厚的不锈钢保护外套。

2.17研磨罐内有○型圈，起到有效密封和防尘的效果，罐体标有所用材质及容积标识，便于区分。研磨盖有外延边，方便抓取，保证操作安全。

2.18研磨罐容积：其中50ml和80ml研磨罐，可在转接适配器中堆叠放置，最多可放置8个研磨罐；另外有125ml,250ml,500ml容积研磨罐供选择。

2.19研磨罐配有温度和压力监测装置，能监测到研磨时在研磨罐内发生的过程和反应。

2.20研磨罐有通气装置，需在安全密闭锁紧装置配合下使用，可满足在惰性气体下研磨的特殊实验要求。

3.配置要求

3.1四平台行星式球磨仪主机含紧固装置

3.2 500ml A级玛瑙研磨罐4个

3.3 A级玛瑙材质研磨球1公斤

3.4土壤专用分析筛1套

3.5清洁系统1套

4.售后服务及资质要求

4.1仪器须通过CE认证，确保日常操作的安全性。

4.2仪器制造厂家必须有ISO认证。

4.3两年质保期，仪器终身维修。

4.4免费安装调试至仪器可正常运行，仪器安装调试后进行现场免费培训。

4.5仪器生产厂家在全国设有直属机构，售后服务专业及时，并且可提供样机进行做样演示。

（九）氮气发生器

- 主要用途

氮气发生器主要用于为气相色谱、液相色谱串联质谱等提供氮气气源，保障配套仪器的样品测定，对环境无污染。

- 工作环境

2.1电源：220V，50HZ。

2.2温度：5-40℃。

3.技术规格及要求

*3.1氮气发生器为气相色谱及液相色谱串联质谱提供纯度≥99.99%的高纯氮气，要求氮气流量≥30L/min，氮气出口压力≥1.2Mpa。

*3.2采用变压吸附技术（PSA）产生高纯氮气，碳分子筛自动再生，无需二次净化，氮气纯度和流量稳定，使用寿命长。

3.3采用微电脑自动控制，LCD显示，操作简单，具有自动故障诊断功能。

*3.43个压力表（空压机压缩空气出口压力、氮气缓冲罐压力、氮气出口压力）实时监测压力，便于操作人员实时监测氮气发生器运行状态。

*3.5内置无油空气压缩机，隔音压缩机箱，保证气体供应，无需另外购买空压机。

3.6可在线LCD液晶显示氮气发生器运行时间，自动进行维护需求提示和报警。

3.7机身采用高强度铝合金或其他同等高性能金属材料，并经防腐处理和静电涂层处理。

3.8具有经济待机运行模式，节约能耗，氮气发生器根据气量自动调节。

*3.9完全满足24小时/天，365天连续运行要求设计。

3.10一体式结构，体积紧凑，方便置于实验台下，节省宝贵的实验室空间。

3.11底部具有承重轮及锁扣，移动式设计，方便移动。

3.12通过CE、UL认证。

3.13保证氮气出口接口能与不同型号不同厂家气相色谱或液相色谱串联质谱相连接。

4.配置清单

4.1主机，含内置空压机1套。

4.2 4000小时维护工具包（含过滤器滤芯）4套。

4.3 空气压缩机隔膜4套。

5.售后服务

5.1仪器到货后，由技术工程师进行免费安装调试，在现场安装调试完毕后，进行使用仪器的操作培训保证用户掌握仪器的基本操作技能。

5.2供应商能在24h内响应卖方技术支持的要求；技术服务中心配有专业维修工程师售后服务。

5.3设备整体（含空气压缩机、主机）保修2年。

（十）土壤快速风干箱

1.设备用途

主要用于土壤、沉积物等样品的干燥前处理。

2.性能要求

2.1箱内采用空气扰动技术，模拟室内空气流动，接近室内环境，达到快速风干的目的。

2.2采用空气过滤和吸附技术，防止样品交叉污染。

2.3箱体为独立的24位样品室，将样品隔开，并设有观察窗。

2.4样品室为不锈钢材质，配不锈钢托盘和白磁托盘。

3.技术参数

干燥空气温度范围：室温~35±5℃。

*样品室数量：≥24个。

洁净总出风量：200m3/h或100m3/h（可调）。

电源电压：220V，50Hz。

功率：≥300W。

样品室载重：≥3kg。

样品室尺寸（mm）：≥200×120×300（长×高×深）。

外形尺寸（mm）：≥1140×420×1600（长×宽×高）。

噪音：≤50dB。

4.仪器配置

4.1风干箱1个。

4.2不锈钢托盘24个、白磁托盘24个。

5.技术服务

5.1保证产品为全新原厂设备。

5.2保修服务：自验收合格起，厂家向用户提供至少1年的免费保修服务。保修期内所有服务免费，一切配件、耗材免费到场更换。保修期外，终身负责提供技术支持，能及时地为用户提供备品备件。

5.3仪器安装验收：厂家技术人员到现场安装、调试仪器，进行操作试验，直至运行正常并验收确认。

5.4质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。

备注：以上“*”号的为必须满足指标，并且做为验收指标。

（十）平行浓缩仪（带刻度）

- 设备用途

平行蒸发仪主要用于水、土壤等环境样品的浓缩，让繁琐的样品浓缩过程变得灵活、省心、高效和安全，大大提高工作效率。

- 工作条件

2.1环境温度：10-40 C。

2.2湿度：20-80 %。

2.3电源：单相200-240 V, 50/60 Hz。

3. 技术规格及要求

3.1利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品溶液进行定量浓缩，利用光电传感器自动判断样品浓缩终点并自动停止氮吹。

3.2浓缩温度：室温～60℃，运行全程温度可调。

*3.3批量处理能力：同时不少于12个200mL样品同时进行浓缩。

3.4浓缩杯种类，200mL和65mL，两种规格可同时使用，包含0.5 ml，1ml刻度。

3.5浓缩过程中，可调角度的斜吹氮吹针，不同角度调节加快蒸发过程。

3.6 氮吹针水平位置可调，适配不同外径样品管的浓缩，加大样品管径的兼容性。

3.7电子气流控制：可对氮吹流量进行自动控制，仪器软件可设置目标自动调节氮吹针气流大小，设置范围：0.0-5.0L/min，精确到0.1L/min。

3.8 每根氮吹针可单独控制，每个通道的气流由比例调节阀进行自动分配。

3.9水浴槽集成高、低液位传感器和自动给排水功能，具备加水和排水的管路接口，可在控制面板上一键自动进进行加水和排水操作，通过传感器自动判断加水和排水终点。

3.10 可视性：四面可视玻璃窗设计，具有照明功能，可随时观察浓缩状态。

3.11水浴采用双层玻璃设计。

3.12 控制方式：触摸屏内置软件控制，集成温度，气流和通道控制。

3.13 可编辑和保存方法，方法包括温度，气流量，通道数，气路梯度等信息，搭配自动定量浓缩管及液位传感器，可实现不同样品类型和体积的全自动定量浓缩。

4.仪器配置

4.1 12位全自动定量浓缩仪主机1台。

4.2 12位氮吹模组1套（规格位数满足参数要求）。

4.3 水浴加热模组1套（规格位数满足参数要求）。

4.4  12位浓缩杯架1套（规格满足参数要求）。

4.5 260ml带1ml终点浓缩杯12个/包1包。

4.6 控制软件1套。

4.7 品牌激光打印一体机1台

5.售后服务

5.1质保及备件供应：保证产品为全新原厂设备；合同签订后60天内到货；仪器在调试通过后提供保修服务，保修期一年；在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。

5.2技术服务：提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后24小时内响应，48小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。

5.3应用支持：厂家有应用研发实验室，能够为用户在固相萃取技术的方法开发及优化方面提供支持及协助。

# 第五章 投标文件格式

投标文件封面示例

正本

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

单位地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

年月日

## 目录

1、投标函

2、投标价格明细表

3、备品、备件清单

4、技术条款偏离表

5、商务条款偏离表

6、法定代表人身份证明书

7、法定代表人授权委托书

8、联合体协议书、联合体主办方声明书（联合体提供）

9、代理商资格声明（代理商提供）

9-1、投标人基本情况表

9-2、投标货物生产能力说明（如有时，制造商提供）

9-3、制造商授权书（如有时，代理商或经销商提供）

9-4、投标人近年类似供货项目情况表

10、售后服务承诺书

11、技术方案

12、投标保证金证明材料（扫描件）

13、其他需要提交的资料（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

注：为了便于查找，请按上述顺序编制投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

## 一、投标函

致：（采购人名称）

根据已收到的项目的招标文件，遵照招标投标法律法规的规定，经考察现场和充分研究贵方的招标文件的全部内容后，我方郑重承诺如下：

1.我方投标价格为人民币元（大写）           ，供货周期为自中标通知书发放之日起     日历日内完成供货、安装、调试等，具体以采购人要求为准。

2.如果我方中标，我方将按规定履行合同责任义务。保证在合同约定的供货周期内供货，并确保我方提供货物的品种、规格、质量和数量以及相关服务满足招标文件的要求。

3.质保期：本项目货物质保期为     年（如招标文件第四章“技术标准和要求”中与所投产品质保期有差异，以较长质保期为标准执行），自设备投入使用之日起计算。如果由于我方责任致使不能验收，此质保期相应顺延。

4.本投标文件在招标文件规定的投标有效期内对我方具有约束力，如果我方在投标有效期内撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

5.我方已详细审查全部招标文件并完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6.我方愿意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

7.我方派法定代表人或其授权委托人作为我方代表，负责按时参加开标会并签署与投标有关的相关文件等。

8.如我方中标，在合同签订后3个工作日内向采购代理机构提供采购合同原件一份用于采购资料备案工作。

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：年月日

## 二、投标价格明细表

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 品牌 | 制造商 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、货物名称和数量应按照第四章“技术标准和要求”内容填写。

2、投标人填报价格合计应与投标函载明价格一致，若不一致，应按照第二章评标办法修正原则进行修正。

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：年月日

三、备品、备件清单

| 序号 | 备品、备件名称 | 规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 本表中价格不计入投标报价中。

- 本项目实施必须的备品、备件（须注明数量）

- 常用消耗的备品、备件（须注明单价）

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：年月日

## 四、技术条款偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人应根据其提供的货物，对照招标文件第四章“技术标准和要求”中的要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。本表包括所有的技术响应及差异。无差异说明表示完全响应。

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：年月日

## 五、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人商务条款有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。无差异说明表示完全响应。

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：年月日

## 六、法定代表人身份证明书

投标人：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

投标人：（盖章）

日期：年月日

## 七、法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现拟派我单位（姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，就（招标项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。

代理人：性别：年龄：

单位：部门：职务：

代理人无转委权，特此申明。

附：授权委托人身份证明。

代理人身份证复印件（正面）

代理人身份证复印件（反面）

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：年月日

## 八、联合体协议书、联合体主办方声明书（联合体提供）

/

## 九、资格声明（制造商、代理商或经销商）

致：（采购人名称）

为响应（招标项目标段名称）招标文件的要求，我方作为本次投标货物的（制造商、代理商或经销商），提交如下资料和信息，并声明下述全部资料和信息是真实和准确的。

1、投标人基本情况表

2、投标货物生产能力说明（如有时，制造商提供）

3、制造商授权书（如有时，代理商或经销商提供）

4、投标人近年类似供货项目情况表

投标人：（盖章）

日期：年月日

## 九-1、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 银行帐号 |  |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  |  | 其 中 | 高级职称人员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
|  | 单位负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  | 职务及职称 |  |  | 年龄 | 专业 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、本表后附营业执照等相关材料；。

2、投标人如为中小微企业、残疾人福利性单位的须提供声明函；为监狱企业的须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附表一、

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表二、

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附表三、监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

九-2、投标货物生产能力说明（如有时，制造商提供）

格式自拟，包含但不限于以下内容：

1、生产投标货物的简介。

2、生产投标货物的设施及相关情况等。

3、外购主要零部件的相关情况，包括但不限于制造厂家的名称、地址、主要零部件及相关外构货物的具体内容。

4、主要备品备件、损耗件供应商的相关情况，包括但不限于具体部件名称、供应商名称及联系办法等。

5、是否通过质量体系认证、环保等相关认证，并附相关证明材料。

6、采购人要求说明的其它内容：。

## 九-3、制造商授权书（如有时，代理商或经销商提供）

格式自拟（如投标人提供的产品为进口货物时，需提供生产厂家针对本项目唯一授权）。

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：年月日

## 九-4、投标人近年类似供货项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人联系人及电话 |  |
| 供货内容及主要规格参数 |  |
| 供货数量 |  |
| 签约日期 |  |
| 交货日期 |  |
| 合同价格 |  |
| 备注 |  |

备注：

1、本表后须附类似业绩的证明资料（中标通知书和合同复印件）

2、具体年份要求：2018年1月1日-至今

3、每张表格只填写一个项目的信息，并注明序号。

## 4、注：需提供加盖公章的有关合同的首页、金额页、尾页等实质内容的复印件（主要内容应包括：项目名称、项目基本内容、采购人名称、联系人及电话）
十、售后服务承诺书

该承诺书格式由投标人自行确定，应包括以下内容：

1.包括对拟提供货物进行售后服务的机构和人员名单及其工作经验、工作时间、从事过的工作岗位等；

2.质保期内、质保期后维护计划等；

3.零配件供应方案；

4.售后技术服务及技术支持；

5.售后服务承诺。

投标人：（盖章）

日期：年月日

## 十一、技术方案

投标人须提交拟完成本项目的技术方案，技术方案的格式和内容由投标人根据本项目的具体情况自行拟定，应包含但不限于以下内容：

1、货物描述

投标人详细描述本次投标货物的技术参数、产品性能、可靠性、寿命、制作工艺等信息，并说明对第四章“技术标准和要求”规定的质量要求、使用标准和技术要求的满足程度。

2、供货方案

投标人详细描述中标后具体履行合同的时间计划和相关保证措施，确保实现投标函附录中供货周期的承诺，并说明对第四章“技术标准和要求”相关规定的满足程度。

3、服务保障承诺

投标人详细描述中标后具体履行合同中提供的各项服务，并说明对第四章“技术标准和要求”规定的各项服务要求的满足程度。

4、售后服务、质量保证方案

格式自拟

## 十二、投标保证金证明材料（扫描件）

## 十三、其他需要提交的资料

根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料

# 第六章补充条款