2021年中央专项彩票公益金支持社会福利项目-敬老院护理能力提升项目竞

争

性

磋

商

文

件

招标单位：吉木乃民政局 （盖章）
文件编号：ZFCGJ-JTSZZB2021-37

招标代理公司: 新疆金泰首致项目管理咨询有限公司(盖章)

法定代表人(签字或盖章):

项目联系人: 贾梦华
联系电话:13669957007

竞争性磋商公告
项目概况
2021年中央专项彩票公益金支持社会福利项目-敬老院护理能力提升项目的潜在供应商应在 新疆金泰首致项目管理咨询有限公司（阿勒泰市御华园小区2栋4单元3楼）获取采购文件，并于2021 年11月 10日 16点 30 分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：ZFCGJ-JTSZZB2021-37
项目名称： 2021年中央专项彩票公益金支持社会福利项目-敬老院护理能力提升项目
采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价
预算金额：910700.00元

采购需求：设备采购。（具体参数详见招标文件）。

本项目不接受联合体。

申请人的资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、具有有效的营业执照（三证合一）经营范围包含本项目招标内容；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、投标人必须是有提供招标公告中所采购货物的能力、独立完成供货、安装及维护其正常运转的能力；并具有良好的售后服务能力和相应的质量保证措施。

5、有依法缴纳税收的良好记录；

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7、法律、行政法规规定的其他条件；

7.1、具有医疗器械经营资格

7.2、根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9、供应商为代理商，且所投产品属于第二类及以上（含二类）医疗器械，则须提供中华人民共和国医疗器械经营许可证。

10、需提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中  

国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询结果的截图并加盖公章。

11、不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2021年10月27日至2021年11月02日北京时间上午10:00-13：30，下午16：00-19:00（北京时间，法定节假日除外 ）
地点：新疆金泰首致项目管理咨询有限公司（阿勒泰市御华园小区2栋4单元3楼）
售价：300元/份，售后不退。

四、响应文件提交
截止时间：2021年11月10日下午16：30时（北京时间）

地点：新疆金泰首致项目管理咨询有限公司（阿勒泰市御华园小区2栋4单元3楼）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

报名资料：

请投标人携带法定代表人身份证明及授权委托书及被委托人身份

证、有效的营业执照副本（三证合一）、开户许可证、医疗器械经营许可证、近三年的财务报表、网上信用查询记录（查询日期不早于本公告发布之日），（提供“信用中国”、“中国政府采购网”官网网站的查询页面打印件，页面无法打印的可以截图打印，打印件须体现投标人单位全称、查询时间和查询网址，查询时间不能早于本项目采购公告发布之日）、以上资料需提供原件及复印件查验，复印件两份均应在有效期内加盖公章作为报名资料留存
。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：吉木乃县民政局          
联 系 人：王主任              
联系方式：18997990391　　　　 
2.采购代理机构信息
名    称：新疆金泰首致项目管理咨询有限公司

联 系 人：贾梦华   　　　　　　　　   　　

联系方式：13669957007　　　　　　　　　　
第二章投标须知

投 标 人 须 知 前 附 表

	项号
	内  容
	说明及要求

	１

	工 程 名 称
	2021年中央专项彩票公益金支持社会福利项目-敬老院护理能力提升项目

	
	项 目 地 点
	吉木乃县民政局   

	
	资 金 来 源
	专项资金

	
	预算金额
	910700.00元

	2
	招 标 范 围
	敬老院设备

	3
	服务质量标准
	合格

	4
	供货周期
	自合同签订后20天内（日历天）

	5
	质保期
	1年

	6
	交货地点
	甲方指定地点

	7
	投标上限价
	910700.00元（玖拾壹万零柒佰元整）

	8
	投标人的资质
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、具有有效的营业执照（三证合一）经营范围包含本项目招标内容；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、投标人必须是有提供招标公告中所采购货物的能力、独立完成供货、安装及维护其正常运转的能力；并具有良好的售后服务能力和相应的质量保证措施。

5、有依法缴纳税收的良好记录；

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7、法律、行政法规规定的其他条件；

7.1、具有医疗器械经营资格

7.2、根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9、供应商为代理商，且所投产品属于第三类医疗器械，则须提供中华人民共和国医疗器械经营许可证。

10、需提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中  

国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询结果的截图并加盖公章。

11、不接受联合体投标。

	9
	投标文件组成
	投标文件由商务部分、技术部分组成（可合为一册）

	
	投标文件份数
	叁份，正本 壹 份，副本贰份，U盘两份

	10
	投标截止时间
	截止日期：  2021年11 月10日；

截止时间：   16 时 30 分（北京时间，下同）

	11
	投标有效期限
	45天（日历日）

	12
	投标文件递交
	递交地点：新疆金泰首致项目管理咨询有限公司（阿勒泰市东御华园小区2栋4单元3楼）

	13
	磋商时间地点
	截止日期：  2021年 11月 10日；

截止时间：   16时 30 分
开标地址：新疆金泰首致项目管理咨询有限公司开标厅（阿勒泰市东风路翡翠湾小区2栋5层3号）

	14
	评 标 办 法
	竞争性磋商（综合评标法）

	15
	投标保证金
	投标保证金的形式：转账或电汇

投标保证金的金额：18000元（壹万捌仟元整）/单位

开户名称：新疆金泰首致项目管理咨询有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司阿勒泰市支行 

账    号：30150801040007147  

注：投标保证金须在2021年11月09日19：30前到帐。投标人按上述要求从基本户递交投标保证金后，请携带银行电汇或转账凭据到阿勒泰市东风路翡翠湾小区2栋5层3号领取招标代理机构开具的投标保证金收款收据，联系电话：0906-2110976。递交投标保证金时请注明项目编号及用途.

	16
	查验证件
	携带法定代表人身份证明或授权委托书及被委托人身份

证、有效的营业执照副本（三证合一）、开户许可证、医疗器械经营许可证、近三年的财务报表、网上信用查询记录（以上证件均应提供原件及加盖投标单位公章的复印件一套。）打款凭证或投标保证金收据。

	17
	质保期
	1年

	18
	备注
	不正当竞争预防措施在评标过程中，投标人报价低于采购预算 50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价 30%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法定代表人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认。投标人提供书面说明 后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提

供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的， 评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	19
	其他
	根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。需提供相关部门证明。

	20
	招标代理费
	以中标金额参考新计价【2002】1980号文计算。


一    说明 
1．
适用范围

1.1
本文件仅适用于本次投标中所述的采购项目。

2．
定义

2.1
“采购人”系指实际购买使用本项目标的物的单位。

2.2
“采购代理机构”（简称代理机构）系指接受采购人委托代理本项目采购事宜的招标公司。

2.3
“招标采购单位”系指采购人和采购代理机构。

2.4
“投标人”系指向招标采购单位提交投标文件的投标人。

2.5
“成交人”系指被确定为承接本项目并负责其实施的投标人。

3．
投标人应具备的条件

3.1
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款的规定。

3.2
投标产品（服务）符合国家规定的技术标准和环保标准。
3.3
满足本文件规定的资质要求。
3.4
购买本文件并已办理登记手续。

3.5
符合财政部及省级人民政府规定的其它条件。

3.6
申请人不得存在下列情形之一，其投标无效。

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人:
(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
(五)不同投标人的投标文件相互混装;
(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.
联合体投标
4.1
本项目不接受联合体投标。

5．
投标保证金

提交

6．
投标有效期

6.1
从开标之日起，投标文件有效期为45天。投标有效期不足的，其投标无效。

6.2
特殊情况下，在投标有效期满之前，招标采购单位可要求投标人同意延长有效期，要求和答复均应以书面形式。

7．
本文件的澄清、修改

7.1
投标人收到本文件时，应进行检查；如认为采购文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的，应及时告知招标采购单位澄清或处理，并抄送同级政府采购管理部门。否则，由投标人自行承担所造成的不良后果。未对招标文件澄清或提出疑问的，招标人将视其为同意。

7.2
任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式或以扫描件形式（须加盖投标单位公章）发送至471071182@qq.com的邮箱在投标文件递交截止时间前5日以前通知政府采购代理机构或采购人。政府采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式或以扫描件形式（须加盖招标单位公章）在投标截止时间前5日前发送至各投标单位邮箱予以答复，投标单位自行查询。

7.3
招标采购单位对本文件进行必要澄清或修改的，应当在投标截止时间前。澄清或修改（包括踏勘及答疑会明确的事项）应当以书面形式或以扫描件形式（须加盖招标单位公章）发送至各投标单位邮箱。该澄清或修改的内容为本文件的组成部分。

8．
投标费用

8.1
无论投标结果如何，投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

二    投标文件的编写
9．
一般要求

9.1
投标人应仔细阅读本文件的所有内容，按本文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效。

9.2
投标文件应用中文编写。

9.3
投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。

9.4
投标文件应当采用纸制书面方式，由投标人按照本文件指定的投标地点进行现场投标，招标采购单位不接受电报、电话、传真、邮寄等方式投标。

9.5
以同一投标人名义，递送两套或以上的投标文件，其投标无效。

10．
投标文件的组成

10.1
投标文件应包括的内容详见本文件“第五章投标文件编制”。

10.2
除本文件另有规定外，计量单位为我国法定计量单位。

10.3  请仔细检查文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

11．
投标报价

11.1
投标人应按本文件提出的采购范围、内容及要求进行报价

11.2
除本文件另有规定外，投标报价为含税价，是指完成本文件规定的项目并通过验收后的价格。

11.3
除本文件另有规定外，投标人对每一标的只允许有一个方案或报价，对同一标的提交有选择的方案或报价的，其投标无效。

11.4
如有优惠折扣须在投标承诺书中注明，做到投标承诺书中的总价与投标报价表中的总价一致。
三    投标文件的递交
12．
投标文件的送达

12.1
投标文件应在投标截止时间前送达本文件规定的开标地点。
13．
投标文件的补充、修改或撤回

13.1
投标截止时间前，投标人可对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回。

13.2
投标人补充、修改或撤回时，须向招标采购单位出示加盖公章、经法人代表或授权代表（需出示有关证明）签字的函件。

13.3
补充、修改的内容应当按照本文件的规定签署盖章，并密封。

13.4
补充、修改文件是投标文件的组成部分。
13.5
投标截止后，投标人不得补充、修改或撤回投标文件；但可以在开标前出示加盖公章、经法人代表或授权代表（需出示有关证明）签字的函件通知放弃投标。

四    评审小组的组建

14．
评审小组的组成及职责

14.1
依据政府采购相关法律法规，从政府采购评审专家库中随机抽取专家及采购人代表组成评审小组。

14.2
评审事务由评审小组负责，并独立履行下列职责：
    
（一）审查投标文件是否符合本文件要求，并做出评价；
    
（二）要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或答复；
    
（三）推荐中标候选人排序；
    
（四）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
15．
评审小组成员的义务

    
（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
    
（二）按照招标文件规定的评审方法和标准进行评审，对评审意见承担个人责任；
    
（三）对评审过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
    
（四）参与评标报告的起草；
    
（五）配合财政部门的投诉处理工作；
    
（六）配合招标采购单位答复投标人提出的质疑。
五   开标和评标

16．
开标程序

16.1
按规定的时间和地点开标。确因特殊情况需要推迟，另行通知。

      （1）投标人、采购人按规定签到。

      （2）代理机构介绍开标会议程，宣读开标会纪律。

16.2
参加投标的投标人不足三家的，不开标唱标，除采购任务取消外，如招标文件没有不合理条款，发布项目延期公告，延长5个工作日。延长期满后，仍不足三家的，继续按以下程序进行。
16.3
开标时,当众查验投标文件的密封状况。

16.4
拆标时，投标文件中投标报价表内容与投标承诺书内容不一致的，以投标报价表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

17．
评标程序

17.1
评委按回避制度规定，统一签署《评委承诺书》。代理机构介绍评标会议流程，宣读评标会纪律。

17.2
评审小组推选主任评委，采购人评委不得担任主任评委。主任评委按规定程序主持评审工作。

17.3
评审小组对投标文件进行初审。初审分为资格性和符合性审查。
    
（一）资格性审查，确定投标人是否具备投标资格。投标人无资格或无能力履行合同，其投标无效。
    
（二）符合性审查，确定投标人是否对本文件的实质性要求做出响应，实质性响应是指对本文件的规定，没有重大偏离或保留。非实质性响应的投标人将被拒绝。重大偏离或保留是指将会影响到本文件中标的清单及技术要求，或限制了采购人权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

    
（三）投标人有下列情形之一的，视为无效投标。

    
（1）超出营业执照经营范围投标的；

    
（2）投标文件所投标段中的应标范围小于本文件对应标段要求的采购范围的；
    
（3）投标文件与事实不符的；
    
（4）经评审小组一致认定为重大偏离的；

   
（5）不符合本文件中规定的其他实质性要求的；
    
（6）不符合法律、法规有关规定的。

      （四）出现下列情形之一的，本项目作废标处理，除采购任务取消外，重新组织采购。

     
（1）本文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的；
     
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

     
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

     
（4）因重大变故，采购任务取消的。

非以上情形，有效投标人不足三家的，废标后重新组织采购。项目经延期或重新组织采购后，有效投标人仍不足三家的，经评委出具书面意见并签字认可，报经政府采购管理部门同意，书面通知投标人改变为其他方式采购。

    
（五）对资格性符合性审查合格的投标人进行咨询与答复。
    
（1）评委阅读竞争性磋商文件、投标文件，独立记录投标文件情况，分别提出需咨询的问题。主任评委汇总整理形成书面的各投标人咨询问题（问题应包括最终报价及提交答复时间），统一发给各投标人。

    
（2）投标人对咨询事项作出书面答复，用信封密封，按规定时间统一报竞争性磋商小组。

    
（3）主任评委向竞争性磋商小组统一宣读投标人答复，填写《投标报价汇总表》，评委（监委）签字确认。投标人最终报价应当当众拆封，当众宣布，并由投标投标人签字确认。

17.4
比较与评价。评委根据咨询答复情况，对投标文件进行综合评分，按规定的评标方法，各自独立签署评委意见书。

17.5
确定评审结果。

（一）竞争性磋商小组统一签署评审报告，按得分情况推荐成交候选人。成交候选人数量根据采购需要确定，并按顺序排列。

（二）竞争性磋商小组认为成交候选人投标价或某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其在规定期限内提供书面文件及相关证明材料解释说明；否则，可取消其候选资格，按排名顺序递补候选人，以此类推。
18.
评标过程的保密性

18.1
在评标过程中和评标结束后，竞争性磋商小组的评定情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。

18.2
有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向等情况都不得透露给任何投标人或与上述工作无关的人员。

六    评标方法及标准
19．
评标定标原则

19.1  评标工作坚持公平、公正、平等竞争、合理、科学和择优诚信的原则。评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，认真对投标文件进行审查、评比和比较，并对所提出的评审意见承担个人责任。
	附表一
初步评审

	序号
	评  比  内  容
	投标人A
	投标人B
	……

	
	
	是
	否
	是
	否
	是
	否

	1
	投标文件是否按规定装订、密封的；
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	是否按要求加盖单位公章或法定代表人或被授权委托人签字的；
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	投标文件是否响应磋商文件的实质性要求和条件；
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	投标文件的关键内容是否有字迹模糊，无法辨认的；
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	投标文件中是否无相应投标人公章不一致的；
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	投标人是否按照磋商文件的要求提供投标保证金或投标保函的；
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	是否与其他投保人相互串通报价，或者与招标人串通投标的
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	是否以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	投标文件中标明的投标人是否与资格审查时的申请人在名称和组织机构上不一致的；
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	是否符合通过
	　
	　
	　

	备注：1、上述各项中用“√”表示符合或不符合；

	评标小组专家签名：
	
	
	
	
	
	


说明：以上内容有一项不满足要求的，视为符合性审查不通过
19.2  本次评标办法采用竞争性磋商的评标办法。先进行一次唱标环节，一次唱标后评委要独立对每个投标人递交的投标文件进行资格审查，资格审查确定合格家数后进行二次报价（最终报价），最后对每个投标人进行综合比较的基础上评分。

19.3  评标委员会应于评标结束后向招标人提出书面《评标报告》，提出中标候选人推荐意见。《评标报告》须经全部评标委员签名，并按得分高低对推荐的中标候选人进行排序。招标人根据评标委员会提出的《评标报告》和推荐的中标候选人确定中标人。

19.4  评标项目设置及分数分配

     本次评标采用综合评分法，其中技术评审80分，价格评审20分。

19.5推荐中标候选投标人名单

1．评审委员会将依据对各投标文件的评审结果对评分汇总情况进行复核，并根据相关规定，按各投标人的最终得分由高到低的顺序向采购人推荐得分最高的前三名为中标候选人，并形成书面的评标报告。采购人按照有关规定确定排名第一的为中标人。

2．得分相同的投标人，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

19.6评分标准：

评分细则：
	投标价格评分20分

	价格
	在所有的有效投标报价中，以最低投标报 价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（四舍五入后保留小数点后两位）。
	20分

	技术部分评分80分

	产品配置、技术参数
	1)配置不详，技术参数不清，缺漏项的，每处扣5分，扣完为止；有负偏离的，每项扣3分，扣完为止。

2)加注★号的条款为重要技术条款，一项不满足扣5分，扣完为止。（为杜绝虚假应标行为，必须在技术参数偏离表备注中注明满足或优于此条参数的出处，如优于须提供第三方证明文件进行佐证。）

3）投标产品单价在万元以上须提供相应的检测报告和产品说明书（说明书和资格审查文件一起单独提交），并须加盖生产厂家红印鲜章，一项不满足扣15分。
	65分

	供货、安装方案


	安装人员有相关资质证书，安排合理；进度计划及保证措施合理；安装调试程序合理、措施得当；质量保证措施合理的计2分。方案不完善，欠合理的，每处扣1分，扣完为止。
	2分



	人员培训
	提供的培训计划完善合理的，得2分；

培训计划欠合理的或一般的， 得2分。
	4分

	售后保障
	售后服务说明，保修、售后服务方案，服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施符合本项目情况的，得1分，优于得2分；
	2分


	4分

	
	供应商售后机构健全、人员齐全的，得2分；
	2分


	

	业绩


	提供全疆的所投产品业绩表：提供中标通知书或合同复印件（至少5份，无证明文件无效不得分）
	4分

	相关认证资质
	提供CFDA或CE、FDA认证的，得1分
	1分


2.综合评分

计算综合得分，综合得分=技术得分+报价得分。投标人的最终得分为各评委打分汇总后的平均值。

2、各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点的后二位。

（3）定标

评委会根据各投标人综合得分情况由高到低进行，推荐前三名投标人作为中标候选人。

根据国家七部委文件规定，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。若排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保函而未能提供的，招标人可确定第二中标候选人为中标人。

评标结束后，由评标委员会起草《评标报告》，并抄送有关行政监督部门。

（4）评标纪律及注意事项

1、评委必须依据评标原则和评标办法，对投标文件进行系统地评审和比较，在评标过程中，评委必须集中精力，公正、公平地不带任何倾向地进行评标。

2、开标后，熟悉招标文件、投标文件、评标及定标过程封闭进行，与投标人的联系由指定工作人员负责，评委使用统一发放的表格、纸张，不得使用其他纸张及表格，评标结束后，项目经理应收回全部与会议有关的资料和材料，并检查记录表及纸张不得缺页。

3、评委澄清询问直至决定中标人和签署合同期间，不允许评委、有关工作人员向投标人私自透露评标的有关情况，也不允许评委、有关工作人员与投标人进行私下接触，评标资料不得向外扩散，一旦发现，将按“招标投标法”对其追究责任。

4、评标工作期间，全体评委不得无故缺席，请假须提出书面申请，征得同意。评委及工作人员不得中途随意退场，不得使用各种通讯工具。

5、需要对投标文件进行澄清的，各投标人应按评委会的要求，及时向评委会进行必要的书面澄清，澄清的问题限定于澄清提纲中的问题，澄清会上会下不允许要求也不接受投标人对未经澄清的问题提交任何形式的答复，不得对投标文件的内容作实质性的改变和补充，投标人有此意图时应立即警告并中止澄清。

6、评委不能与投标人有利害关系，如有时应主动回避，不参加评标活动，否则由此引起的后果及法律责任由评委个人承担。

七    中标及合同签订

20．
中标通知

20.1
评标结束，确定成交人后，招标采购单位将公示评标结果。

20.2
招标采购单位不向落标的投标人解释落标原因，不退还投标文件。

20.3
投标人对评标结果有异议的，按政府采购有关质疑、投诉规定办理。

21．
合同签订

21.1
签订合同前，采购人可对成交人的投标文件（含答复、补充文件）和投标产品技术参数进行真实性查验，凡有虚假的，其中标无效，并依据有关规定给予违法违规处理。

21.2
采购人在中标通知书发布之日起10日内，与成交人按范本格式制作并签订政府采购合同。

项目数量增减、合同条款变更、预算追加等按规定报批后，另行签订补充合同。

21.3
本文件（含补充、修改文件）、成交人的投标文件（含答复、补充文件）均为签订采购合同的依据。

21.4
采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件；不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的协议。
21.5
成交人因不可抗力或自身原因不能签订采购合同或者不能履行合同的，参照财政部18号令第82条款，采购人可以按成交候选顺序确定新的成交人并签订合同，以此类推。

21.6
采购人在授予合同时有权对本文件规定的货物和服务予以适当的增加或减少，但不得改变单价或其他条款和条件。

合同有关单价等按成交人最终报价与第1轮次报价的变动比例作相应调整。

21.7
合同履行中，追加采购与合同标的相同的货物或服务的，按规定报批后，签订补充合同。

21.8
成交人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让给他人。除本文件另有规定外，也不得将中标项目进行分包给他人。

八    质疑与投诉
22．
质疑

22.1

投标人对认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑。

22.2
质疑书格式应要求，列明理由、依据，法人代表或授权代表签字，并加盖单位公章。未署名、未加盖投标人公章和非书面形式的质疑，招标采购单位概不受理。

22.3
投标人提出质疑应符合下列条件：

    （一）参与了所质疑项目的政府采购活动；

（二）在质疑有效期内提出质疑；

（三）质疑书格式和内容均符合政府采购规定；

（四）质疑事项属于被质疑人组织的所质疑采购活动范围内的事项；

（五）证据真实，来源合法；

（六）财政部门规定的其它条件。

22.4
 投标人无效质疑一年内累计超过两次（含两次）的，财政部门将其列入不良行为记录名单并予以公示。

22.5
招标采购单位应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出书面答复，但涉及商业秘密内容的除外。

22.6
投标人须对质疑内容的真实性承担责任。

23．
投诉

23.1
质疑投标人对招标采购单位的答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

23.2
处理投诉事项期间，财政部门可以视具体情况书面通知招标采购单位暂停签订合同等活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

23.3
投标人投诉实行实名制，其投诉应当有具体的投诉事项及事实根据，不得进行虚假、恶意投诉。

23.4
投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）投诉人是参与所投诉政府采购活动的投标人；

（二）提起投诉前已依法进行质疑；

（三）投诉书内容符合《政府采购投标人投诉处理办法》的规定；

（四）在投诉有效期限内提起投诉；

（五）属于本财政部门管辖；

（六）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（七）国务院财政部门规定的其他条件。

23.5
投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

一年内三次以上投诉均查无实据的；

捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

23.6  投诉人对财政部门的投诉处理决定不服或财政部门逾期未作处理的，可以依法向孝感市政府财政局采购办申请行政复议。

九    法律责任
24．
法律责任

24．1
参照财政部74号令相关规定，投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其他投标人或采购代理机构恶意串通的；


（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；


投标人有前款情形之一的，中标无效（☆）。
24.2
成交候选人或成交人有下列情形之一的，不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标公示前和中标公示期间，成交候选人无正当理由放弃中标资格的；

（二）中标后无正当理由不与采购人签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（四）拒绝履行合同义务的。


有前款情形之一的，中标无效（☆）。

24.3
按照以上条款规定，经同级或其上级财政部门认定中标无效的，参照财政部18号令第82条款规定，可按成交候选顺序重新确定，或重新进行采购
十    其他

25、成交人须向政府采购代理机构交纳代理服务费

25.1以中标通知书确定的中标总金额作为收费的计算基数；

25.2代理服务费按国家发展和改革委发改价格[2011]534号文件规定的标准收取。

代理服务收费标准(费率)

	中标金额（万元）
	货物类
	服务类
	工程类

	100以下
	1.5％
	1.5％
	1.0％

	100—500
	1.1％
	0.8％
	0.7％

	500—1000
	0.8％
	0.45％
	0.55％

	1000—5000
	0.5％
	0.25％
	0.35％

	5000—10000
	0.25％
	0.1％
	0.2％

	10000——100000
	0.05％
	0.05％
	0.05％

	1000000以上
	0.01％
	0.01％
	0.01％


第三章  采购清单及要求

项目总概况：

1.项目编号：ZFCGJ-JTSZZB2021-37

2.项目名称： 2021年中央专项彩票公益金支持社会福利项目-敬老院护理能力提升项目

★1）项目上限价910700.00元（即为该项目拦标价）；

★2）供货周期：自合同签订后20天内（日历日）

★3服务质量要求：质量达到合格标准

★4收货地点：甲方指定地点

	序号
	名称
	规格/参数
	数量
	单位

	1
	FES下肢床旁康复踏车
	1、适用范围：适用于改善偏瘫患者肌力，维持关节活动度，改善偏瘫患者综合运动功能，促进偏瘫患者运动功能恢复；在多通道功能性电刺激模式下效果更显著(必须在注册证适用范围里体现）。
2、主要功能：踏车传动机构作为动力驱动系统（MOTO系统）的载体以圆周运动模式对卧床患者下肢进行功能训练。
★3、结构与组成：由主机、肢体锻炼器和电刺激器组成（本投标产品仅限对应一个注册证编号），并且主机具有接收脉搏血氧仪设备数据的接口。
4、主要系统模块：中央控制系统（CPS系统）、动力驱动系统（MOTO系统）、功能性电刺激系统（FES系统）、脉搏血氧检测反馈系统（POS系统，选配）。
5、操作与显示：10吋抗菌真彩触摸感应式PAD点触操作，转速、距离、阻力、功率、血氧、脉2率、时间等主要参数实时显示可调；内置情景互动软件，搭载单车游戏界面，实时显示患者左右平衡状态，改善患者注意力，增强训练效果。
6、治疗模式：功能性电刺激踏车模式（FES踏车模式）、功能性电刺激独立模式（FES独立模式）和主被动踏车模式三种模式可选。
★7、肌肉测试：在治疗开始前，可测试并设定当前输出通道对应肌肉所能承受电刺激强度的最小值和最大值，以便更好的保护患者。
★8、在FES踏车模式下，肢体锻炼器与FES电刺激器均工作，且在整个训练过程中康复踏车将根据训练者的主动发力程度适时适度进行功能性电刺激（提供有效证明）。
★9、在FES踏车模式下，在主动期当踏车实际转速低于目标转速时，FES电刺激器从设定电刺激下限电流值开始逐步增加电刺激电流到设定电刺激上限值；当踏车实际转速超过目标转速时，FES电刺激器从设定电刺激上限电流值开始逐步减小电刺激电流到设定电刺激下限值（提供有效证明）。
10、主被动踏车参数：
10.1、电机转速：15~55r/min可调；
10.2、助力扭矩：1~29Nm可调；
★10.3、阻力扭矩：1~25Nm可调，最高可达25Nm。
10.4、训练方式：主动、助动及被动三种训练方式，可依据患者肌力自动调整，无缝切换。
11、功能性电刺激参数：
★11.1、输出路数：标配4路，最多可扩展至8路；
11.2、输出电流：0~140mA可调，依肌力动态补偿；
11.3、波形类型：脉冲方波、双相平衡；
11.4、脉冲频率：10~100Hz可调；
11.5、脉冲宽度：50~500μs可调。
12、电极脱落保护：在电刺激使用过程中发生电极脱落，康复踏车应有提示功能。（提供有效证明）
13、超静音升降台车具备电动一键升降控制功能。
14、CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》
	1
	台

	2
	多通道镭射激光治疗仪
	1.激光种类：红光（660nm） 红外光（808nm） 
2.输出波形：正弦波、连续波 
★3.激光输出：①整机有二组输出通道，每组都带负压自动吸附定位，激光结合拔罐功能，每组独立工作 
②负压强度可调，12 段调整。最低-160mmHg，最高-300mmHg。 
4.激光输出功率：低：10mW、中：30 mW、高：50 mW 
5.激光输出频率：1HZ、10 HZ 
★6.电刺激输出：①电刺激模式：模式 A：捶打；模式 B：拍打；模式 C：渐进；模式 D：三种模式自动循环 
②电刺激强度：12 段调整，默认值最弱 
③电刺激速度：12 段调整，默认值最慢 
7.输出时间：3 分钟、5 分钟、10 分钟。 
★8.激光及电刺激功能可分别独立使用，也可搭配一起使用。 
9.紧急停止装置：系统界面配有紧急停止按钮、紧急停止插销及钥匙控制器。 
★10.罩杯自动抽气装置：抽气装置有防脱落自我检测功能，罩杯脱落，激光自行断电 
11.操作界面：图形式单色 LCD 显示面板，塑料按键
	1
	台

	3
	深层肌肉振动仪（DMS）
	★1、具有伺服系统电路设计，设定振动频率与动力头实际输出频率保持一致。
★2、振动频率固定为36.7Hz，精度：±20%。
3、振动头伸缩距离恒定，振动仪振动头伸缩距离为6.3mm，精度：±1mm。
4、振动头分为5种可选，直径分别为15mm、20mm、25mm、30mm、35mm，精度：±1mm。
5、手柄直径：手柄直径41mm，更适合亚洲人的手型，便于操作。
6、重量：方便操作和携带，重量仅2.5kg
7、外形小巧：长150mm×宽50mm×高245mm。
	1
	台

	4
	干扰电治疗仪
	1、适用范围：主要起到肌肉、关节及韧带等软组织镇痛；改善软组织血液循环、促进炎症消散的作用。
2、主要构成：主要由一台主机和一根4极吸附输出线、一根2极吸附输出线、一根6极自粘输出线组成。
3、结构形式：不可分拆的柜机推车式。
4、显示及按键方式：12寸触摸屏形式下的显示界面及按键方式
5、输出频率：2KHz、3KHz、4KHz、5KHz。
6、治疗波形：正弦波。
7、输出电压：最大输出峰值电压82-102V。
★8、输出电流：最大输出电流有效值≤60mA，恒流输出特性，在治疗全过程中，患者可以得到 
依设定值而恒定不变的治疗剂量（电流恒定），确保疗效。
符合国家2015年颁布的YY0951-2015《干扰电治疗设备》行业强制标准的要求。
9、治疗功能要求：设备智能化操作，全电脑控制输出，具有5种干涉模式、5种电疗模式、6种调制方式、6种向量选择、4种扫引时间，提供多种选择方案。
10、干扰方式：（4.2）极三维立体干扰模式与（4）极二维平面干扰模式任意组合。
11、干涉（差频）频率：0Hz~200Hz。
12、治疗时间：1~99min可调。
13、电疗模式：低、中、高、广域、低高（低、高交替）。
14、干涉模式：IFC、IFCW、PMC、PMC2、自定义程序模式。
15、调制方式：OFF、25%、50%、75%、100%、巴斯特方式。
16、向量选择：OFF、1秒、2秒、3秒、4秒、5秒。
17、扫引时间：1/f、15秒、30秒、60秒。
18、吸附压力：-30mmHg ~ -300mmHg.
19、吸附模式：连续、15回/分、30回/分、60回/分、自动模式。
★ 20、顶盘温度：顶盘可加热，加热温度35℃~45℃。
★ 21、电极选择：任何一路电极输出均可在吸附电极及自粘电极之间任意转换。
22、具有多重保护功能：具有强度自动锁定功能。（当实际输出强度稳定后，或强度设定值已达上限时，该强度设定值会被锁定，此后强度设定值只有先减少后，方可增加。）
22.1、电极线短路保护和停止输出功能；
22.2、过电压保护和停止输出功能；触摸感应式PAD点触操作，转速、距离、阻力、功率、血氧、脉2率、时间等主要参数实时显示可调；内置情景互动软件，、
	1
	台

	5
	电动康复病床
	1、 床面尺寸：1950*830±50mm，床体尺寸：2160*940±50mm
2、 床面升降高度（不含床垫）：400mm～800mm之间
3、 平床角度调节：垂头位角度≤-12°，前倾角度≤85°
4、 背度调节最大角度≥60°
5、 大腿板调节最大角度≥25°
6、 脚轮直径：≥75mm
7、 动态最大承重：175kg
8、 护栏高度：≥350mm
9、 脚托板尺寸：不小于280*340mm
10、固定带尺寸：不小于60*600mm
11、 产品净重：175kg
★12、 进液防护等级：IPX4
13、运行模式：间歇运行
14、额定电压：AC220V，50Hz或DC24V内部电源供电
15、额定功率：500VA
	1
	台

	6
	低频热敷综合治疗仪
	1、推车一体机
★2、药包治疗时间：30、40、50、60mins；
3、电极治疗时间：20、30、40mins；
4、远红外线波长：8μm-15μm；
5、磁场强度：≥8.0mT*5；
6、热疗温度：37℃～60℃；
7、预热时间：≤10mins；
★8、输出组数：电疗两组，热疗两组；
9、脉冲频率：1HZ-1000HZ；
★10、脉冲宽度：0.2ms-0.35ms；
11、脉冲波形：连续波、方波、间断波、疏密波、簇型波、起伏波和锯齿波等；
	1
	台

	7
	电脑中频经络通治疗仪
	1.电源：a.c220V±10%、50HZ±2%；
2.功率：≤100VA
3.脉冲频率：0.5Hz~9000Hz
★4.输出组数：电疗4组、热疗四组、每路输出单独操作，同异步治疗四位患者或四个部位，一路激光输出
5.调制波形：有连续波、方波、尖波、正弦波、指数波、三角波、阶梯波、积分波、间断波、疏密波、簇形波、起伏波和锯齿波等脉冲波形。
6.工作时间：10min 20min 30min；治疗时间到语音提示，并停止输出；
7.内存功能：全功能、中频、针灸、按摩等；
8.四种处方设置：每种处方有多种波形循环，远红外热疗和药物离子导入功能；
9.远红外热疗温度：40℃、50℃、60℃可选择；
10.设备具有恒温装置，温度控制在60℃以下，同时设置附件线路检测功能。
	1
	台

	8
	手动双摇护理床   
	1、规格：2140×980×500mm，允许偏差±20
2、升降功能：
①背部升降：升降角度 0～75º，±5º。
②腿部升降：升降角度 0～45º，±5º。 
3、床面板 ：
★①床面板采用优质冷轧板材一次性液压拉伸成型，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑无毛刺。床面带有凹凸型防滑孔结构，易清洗，强度高、透气性好；床板四周加强筋采用 20×30≥1.5mm矩管焊接，中间三条加强筋采用 20×30≥1.0mm矩管焊接增加承载力。 
★②病床背板和腿板升降部位均采用固定式双支撑转轴结构，支撑板厚度≥3mm支撑管轴φ≥32mm，厚度≥2mm。避免使用过程中受力导致升降支撑跑偏位移损坏床板，双支撑有效将病员的重量均匀地分部在床梁上，最大限度减少螺杆受力，有效延长螺杆及病床使用寿命。
★③床板链接采用钢质铰链，单片厚度≥3mm。耐磨，运作无噪音，防折断。 
4、床身主要部件： 
①床框采用 40mm×60mm≥1.5mm 优质碳钢矩管； 
②床框四角带输液架插座。 
5、护栏： 
①电泳铝合金折叠护栏，规格：1480×420mm（允许偏差±5mm），上下金属基座连接处采用双重固定结构，金属基座厚度≥3mm冷轧钢板冲压成型彻底根除护栏在高频率使用下出现的松垮、歪斜、断裂等频繁坏损现象，铝合金型材连接，使用方便，稳定可靠。 
★②高强度铸铝模具成型枪把手内置隐藏式锁紧机构，强度高安全可靠。
★③加厚 D 形铝合金护手，铝型材料厚≥1.5mm表面硬化处理，下座横管为30×30≥1.5mm方管，所有转动部件外均罩有ABS装饰盖，护栏整体造型更为美观、大方。
★④护栏升起后护栏上缘距离床面高度≥350mm，方便在护栏上放置餐桌就餐和有效防治患者发生坠床风险。
★⑤护栏折叠方向受拉力≥780N。
6、床头床尾板： 
①高强度工程塑料吹塑成型，表面光洁色调柔和，便于清洁；四周均有防撞包角，以保护病床及医院设施。 
②采用挂式结构，可快速拆卸床头便于抢救治疗，带锁紧装置，互换性强，非中空设计，强度高，稳定性强，床头推手位受力强度≥450N； 
③床尾板带一次成型透明亚克力材料床位牌卡座。
④床头床尾中间装饰板采取一次性注塑成型，内外装饰板对扣式防脱落结构原理连接非胶粘不粘胶宝丽板防止气泡开胶。
7、床架加工： 
①整体床架采用优质冷轧型材，经机械手自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用环保静电喷涂设备进行环氧树脂粉沫喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。 
②喷塑前床体采用新配方环保节能高效表面除油除锈新工艺，产品在长期使用过程中不会因为其他原因而导致生锈。 
8、传动装置： 
①丝杆采用 45#钢滚丝挤压成型，螺母采用合金铝制作；丝杆具备双向过摇打滑装置；延长其使用寿命；丝杆弹盒为刚件，折叠摇手采用 45#钢和丝杆连接采用钢制万向节连接。 
②手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。 
9、杂物架：采用 10*20≥0.8mm 矩管和床脚框架整体焊接成型。 
10、床脚：采用 50×50≥1.5mm 优质冷轧型材焊接成型，采用 5 寸全包防缠绕静音脚轮。
11、病床可选配引流勾，不锈钢伸缩式输液杆，ABS餐桌板。
12、床面动态载荷≥250KG，有效载荷≥400KG。
13、配双摇床垫
规格：1950×850×60mm；绿色防水布面，可拆洗； 6cm高厚密度海绵，6cm厚海南椰棕棕丝，三折，有透气功能。
	20
	个

	9
	动态血压检测仪
	1、检测原理：示波法
2、监测时间：大于72小时
3、加压方式：智能拟合加压，自动调整为适当的加压高度
4、测量范围：收缩压：60-280mmHg，舒张压：40-160mmHg     
5、脉率：30-200bpm，压力显示范围：0-299mmHg
★6、 测量精度：压力：±2mmHg， 脉搏：±5%,提供检测报告。
7、袖带：袖带可替换。具有医疗器械注册证，可提供证明。
8、安全系统：超压保护：袖带压力超过299mmHg时，放气阀打开自动放气； 
9、急停保护：测量时，可按下M按钮时快速释放压力；
10、测量模式：自动测量模式：手动间隔、自动间隔、自动表。自动补测。支持手动插入测量。
11、时钟：公历24小时模式时钟
12、电池：2×LR6（AA）型碱性电池
13、测量环境：+10℃-+40℃，低于85%RH（室内温度）
14、储存环境：-20℃-+55℃，低于95%RH（室内湿度） 
15、尺寸：70（W）×97（D）×26（H）mm
16、重量：含电池≤180g
17、数据端口：标准USB2.0数据接口
18、软件功能：全中文的分析软件：设置记录盒；预览、可打印报告（自动生成数据汇总报告、趋势图、柱状图、饼图、数据列表等）。
19、软件安全：设备软件应符合 GB/T 25000.51-2010《软件工程 软件产品质量要求与评价（SquaRE）商业现货（COTS）软件产品的质量要求和测试细则》，可提供软件测试报告。
20、临床验证：经CFDA注册临床机构验证，可提供临床验证报告。
★ 21、注册认证：CFDA认证，计量器具型式批准证书、
★ 22、产品认证：CE认证、ROHS认证
★ 23、质量认证：ISO13485质量体系证书
★24、性能标准：应符合YY 0670-2008《无创自动测量血压计》的规定、提供证明
★25、专用标准：应符合YY 0667-2008《第2-30部分：自动循环无创血压监护设备的安全和基本性能专用要求》的规定，提供证明
26、电磁兼容：符合YY0505-2012《医用电气设备第1-2部分：安全通用要求并列标准电磁兼容要求和试验》的规定
	3
	台

	10
	动态心电图检测仪
	1.导联：标准12导联记录模式。
★2.采样频率： 128/512点/秒/通道可调，满足临床不同场景应用需求（提供调节界面图片及相关文件证明）。
3.A/D转换位数:最高支持16位。
★4.记录器的共模抑制比：≥80dB（提供检测报告相关页证明）。
5.频率响应：（0.05～60Hz）。
6.屏幕：不小于1.3寸LCD液晶显示屏，可预览心电图波形。
7.存储：通用型SD闪存卡存储，容量≥8GB，存储时间≥24*7小时。
8.数据保护功能：对未分析的数据具有数据保护，防止错误删除病人数据功能。
9.记录器预留独立起搏检测通道，实现硬件标记起搏工作信号。
10.记录器采用7号电池供电，支持数据线和USB读卡器两种数据传输模式。
★11.独立数据传输接口与导联线不共用接口，方便使用（提供数据传输线与导联线同时连接到设备的图片证明）。
12.自检功能：自动检测电池电量、导联线连接、闪存卡状态，对影响正常工作的状态进行报警，保证记录数据的完整性。
★13.重量≤55g ，设备尺寸：长*宽*高不大于70*60*20mm。
2、分析软件功能：
★1.软件支持3导、12导联心电图同步显示和分析（提供软件界面图片证明）；
2.分析前有心电图波形全程预览功能，可快速回浏览回顾24小时全息心电图；全息心电图回顾包括正常、室早、房早、起搏等模板，保证分析准确、快速；
3.软件采用多级模板分析技术，提供总模板、二级模板和心搏三级模板分析、编辑功能。总模板包含房早、室早、正常、起搏、差传、伪差、未知等类型，具有模板叠加与分拆功能。
★4.模板编辑提，提供单QRS心搏和心搏片段图两种看图方法，方便医生快速修改查看心电图。（提供分析软件界面图片证明）
★5.软件提供心率变异性(HRV)（包括时域，频域分析和LORENZ散点图分析）、心率震荡（自动计算TO、TS值）、心向量、T波电交替、睡眠分析、SAEG、瀑布图分析（具有PR趋势图功能），频谱心电等分析功能，满足临床科研项目需求（提供软件界面图片证明）。
6.事件模块中对各种心律失常事件进行分类显示编辑，可快速保存各类心律失常的心电图片段。
7.ST段抬高/压低趋势图用不同的颜色标志显示，快速辨认ST段的改变情况，同时可对任一导联任何时段ST段的参考点均能重新定标进行可逆分析。
8.软件具有专门程序提供房颤、房扑自动分析功能。独特的心搏能量分布谱技术，R-R Trend趋势图鉴别阵发性房颤技术，提供独立的房颤、房扑报告，提供相关散点图分析功能更有效提升分析的效率。
9.软件自动分析起搏器工作信号并标志起搏钉，提供心房起搏、心室起搏、双腔起搏、起搏融合等起搏分析模板，保证起搏分析准确快捷。
10.散点图功能：支持按心拍类型显示，选中方式支持任意和矩形框两种方式，支持散点图与叠加图同屏显示，支持差值散点图功能。（提供分析软件界面图片证明）
11.瀑布图功能：支持瀑布图功能，支持瀑布图颜色深浅调节，图形可拉伸和压缩，瀑布图与PR趋势图一键切换。（提供分析软件界面图片证明）
12.支持叠加图和散点图逆向选择，可以通过散点图显示叠加图，也可以通过叠加图显示散点图。（提供分析软件界面图片证明）
13.提供多种报告内容可选，具有报告预览功能，支持用户自定义诊断结论。
14.可升级网络功能，实现心电远程诊断功能，软件兼容静态心电、动态血压、穿戴式心电设备数据分析和管理，可为院方提供整体心电健康管理解决方案（提供同品牌心电传输网络产品注册证证明）
	3
	台

	11
	轮椅
	钢管型轮椅：钢管加固，壁管厚度1.2mm.
产品特点：免充气后轮可折叠，全幅尺寸（mm） 1000×640×900
折叠后尺寸（mm） 1000×250×900，净重（kg） 15.2
宽度（mm）460/靠背高度（mm）460/座高（mm）510，
座深（mm）400，承重 （kg）100 
前轮尺寸（inch）7，后轮尺寸（inch）24
	3
	个

	12
	床旁FES功能性电刺激主被动训练仪
	1、适用范围：适用于改善偏瘫患者肌力，维持关节活动度，改善偏瘫患者综合运动功能，促进偏瘫患者运动功能恢复；在多通道功能性电刺激模式下效果更显著(必须在注册证适用范围里体现）。
2、主要功能：踏车传动机构作为动力驱动系统（MOTO系统）的载体以圆周运动模式对卧床患者下肢进行功能训练。
★3、结构与组成：由主机、肢体锻炼器和电刺激器组成（本投标产品仅限对应一个注册证编号），并且主机具有接收脉搏血氧仪设备数据的接口。
4、主要系统模块：中央控制系统（CPS系统）、动力驱动系统（MOTO系统）、功能性电刺激系统（FES系统）、脉搏血氧检测反馈系统（POS系统，选配）。
5、操作与显示：10吋抗菌真彩触摸感应式PAD点触操作，转速、距离、阻力、功率、血氧、脉2率、时间等主要参数实时显示可调；内置情景互动软件，搭载单车游戏界面，实时显示患者左右平衡状态，改善患者注意力，增强训练效果。
6、治疗模式：功能性电刺激踏车模式（FES踏车模式）、功能性电刺激独立模式（FES独立模式）和主被动踏车模式三种模式可选。
★7、肌肉测试：在治疗开始前，可测试并设定当前输出通道对应肌肉所能承受电刺激强度的最小值和最大值，以便更好的保护患者。
★8、在FES踏车模式下，肢体锻炼器与FES电刺激器均工作，且在整个训练过程中康复踏车将根据训练者的主动发力程度适时适度进行功能性电刺激（提供有效证明）。
★9、在FES踏车模式下，在主动期当踏车实际转速低于目标转速时，FES电刺激器从设定电刺激下限电流值开始逐步增加电刺激电流到设定电刺激上限值；当踏车实际转速超过目标转速时，FES电刺激器从设定电刺激上限电流值开始逐步减小电刺激电流到设定电刺激下限值（提供有效证明）。
10、主被动踏车参数：
10.1、电机转速：15~55r/min可调；
10.2、助力扭矩：1~29Nm可调；
★10.3、阻力扭矩：1~25Nm可调，最高可达25Nm。
10.4、训练方式：主动、助动及被动三种训练方式，可依据患者肌力自动调整，无缝切换。
11、功能性电刺激参数：
★11.1、输出路数：标配4路，最多可扩展至8路；
11.2、输出电流：0~140mA可调，依肌力动态补偿；
12、电极脱落保护：在电刺激使用过程中发生电极脱落，康复踏车应有提示功能。（提供有效证明）
13、超静音升降台车具备电动一键升降控制功能。
14、CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》
★15、提供具有自主知识产权的软件著作权（含：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）
	1
	台

	13
	拐杖
	氧精灵拐杖老人四角拐棍防滑助行器 铝合金可伸缩带灯调节手杖
	40
	个

	14
	老人逐步车
	德国HOEA助行器老人走路铝合金四脚拐杖残疾人带轮带座行走辅助器老年人助步器轻便折叠手推车可坐带刹车 新款皮坐板+四轮
	3
	辆

	15
	护理车
	不锈钢双抽带盆推车，尺寸：长80*48*86cm,带刹车轮，加厚板材.
	6
	辆

	16
	电动老人洗澡床
	1、功能：带手控器，电动推杆平稳整体升降，可根据浴者舒适度随意0°--30°调节；护工操作简单，调节到浴者舒适体位。
2、紧急开关设计：带有安全急停装置，在紧急情况下按下按钮，机器断电，停止工作，向右旋转按钮，恢复通电工作。
3、床体床面：高级304#不锈钢冷管；底座：采用碳钢喷漆，坚固耐用。
4、浴 槽：采用高韧性环保皮划艇料制成，柔软舒适，耐高温/严寒（+80°-10°），不易变型，不易老化；可拆下清洁消毒。
5、填 充：环保高密度EVA，柔软舒适不变形。
6、尺 寸（外围）：长2150mm×宽810mm×高670-910 mm
7、承 重：≦170kg。
8、颜 色：床垫:蓝色，底座：乳白色
9、护 栏：两侧护栏皆可180°旋转，能直接由睡床转移洗澡者前往沐浴；易于洗澡者移动搬运。
10、排 水：1，床体整体略倾斜，顺畅排水。 2，或通过便捷排水口排水
11、脚 轮：万向医用带刹静音脚轮，移动方便，操作简单，性能可靠
	3
	个

	17
	卧床老人护理多功能移位机
	电动移位机实现了瘫痪、腿脚受伤的病人或老年人在床、
轮椅、座椅、坐便器之间的安全转移，大大减轻了护理人
员的工作强度，提高了护理效率，降低了护理风险。
升降速度：3-9mm/s  承重：180kg
升降范围：750-1750mm  净重：50kg
	3
	个

	18
	体外振动排痰机
	★1、入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目（2011版第一批）”，提供国家中医
局文件为准。
2、适用范围：协助术后、体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。
3、主要构成：由一台主机、一套传动系统和一套动力输出装置（即治疗头）等组成
★4、结构形式：不可分拆的柜机推车式。
5、显示方式：液晶显示界面。
★6、操作方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，必需提供专利证书佐证。
7、输出路数：一路C型标准传动形式。
8、标准传动形式：动力头外径尺寸90mm，配备6种不同型号的治疗头。
9、传动动力头偏心距：3mm±0.5mm。
★10、伺服系统：具有动力补偿特性，动力补偿能力≥2Hz。
11、工作模式：手动模式和自动程序模式。
12、手动模式频率范围：10Hz～58Hz，频率连续可调，步距为1Hz。
13、手动模式定时范围：1min-60min，连续可调，步距1min。
14、自动程序模式：共有四种自动程序模式。
15、自动模式定时范围：5min、10min、15min、20min。
★16、电磁兼容性：治疗仪电磁兼容性能应符合YY0505-2012 的相关要求。
 17、CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》
★18、具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）
	2
	台

	19
	呼叫系统
	护士站主机4台，床头分机45个，门口门灯23个，卫生间分机45个，走廊显示屏4块，线缆，KBL套管等
	1
	套

	20
	中控门禁系统
	片区隔离，防盗门，门禁一体机。
	1
	套

	21
	卫生间扶手
	马桶周边不锈钢扶手，马桶扶手
	25
	套

	22
	辅助设备
	氧气瓶，无菌柜
	4
	套


第四章  政府采购合同

第四部分  合同主要条款

甲方（即招标人）：

乙方（即中标人）：

根据本磋商文件及中标人投标文件，甲方与乙方双方协商一致，就***********项目采购买卖，同意按下列条款签订本合同，并共同执行。

一、制订“合同条款”的依据：

制订“合同基本条款”的依据是《中华人民共和国合同法》。

二、供货范围及价格：

甲、乙双方应将磋商文件、投标文件及评标委员会确认的价格、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础。

三、技术资料：

1、乙方应向甲方提供所购货物的相关技术资料。

四、合同文件的优先次序：

构成本合同的文件可视为是能相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

1、合同书及补充协议

2、中标通知书

3、评标报告

4、甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件

5、磋商文件及其补充文件

6、投标文件及其补充文件

五、履约保证金

卖方在收到中标通知书后30天内，向买方提交本项目下的货物合同总价的   的履约保证金，有效期为到货物验收合格后。

六、服务地点

服务地点：按合同约定
七、服务时间：

1、服务时间：按合同约定

八、付款方式：（注：必须响应，否则视为无效标）

    按合同约定

九、交货方式：

合同签订后，按甲方每批计划乙方必须按服务承诺负责将达成服务合作，由甲方负责验收。

十、质量保证及售后服务：

1、产品的质量、技术标准按国家有关约定及磋商文件和投标文件。

2、货物运至甲方指定的地点后,在验收之前,由投标人承担一切保管责任。

4、乙方提供货物的质量保证期为经有关部门验收合格并交付甲方使用之日起    日（日历日）内。在保证期内对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理

（2）更换货物，由乙方承担由此所发生的所有费用。

十一、违约责任：

产品质量责任：在产品质量保证期内，凡发现货物的质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退、直至产品符合质量要求。乙方承担调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

十四、违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲、乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金：

1、逾期交货：乙方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向甲方偿付违约金，每逾期一天，罚款合同价 1  ‰。

2、乙方不能交货：乙方不能交货，应向甲方偿付违约金，按不能交货部分货款价值的   10%。

3、由于乙方原因甲方提出中途退货，由乙方承担合同价 10 %的罚金。

4、逾期交货的违约赔偿最高限额为迟交货合同总价的 10%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可考虑终止合同。

5、经甲乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此列。

十二、违约终止合同：

1、甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

（1）乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务。

（3）在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

2、乙方应继续执行合同中未中止部分。

3、在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备的产品质量责任。

十三、不可抗力事件处理：

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，以及终止合同后的善后事宜。

十四、仲裁或诉讼：

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可提交甲方法定地址所在仲裁机构进行仲裁，也可直接向甲方法定地址所在人民法院起诉。

2、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

3、仲裁费用除仲裁机构另行有裁决外，由败诉方承担。

十五、合同生效及其它

 1、甲、乙双方签字加盖公章后，本合同即行生效。

2、合同执行过程中出现未尽事宜，双方在不违背本合同磋商文件的原则下进行友好协商，协商结果以“纪要”的形式作为本合同不可分割的部分。

3、买方如对本合同产品进行额外装潢，或在相关的部位增设其他设施，买卖双方应协商解决。如方案未经卖方技术部门确认，则责任由买方自负。如方案交卖方之日起逾期十五天未回复，则视为卖方认可该方案，所有条款最终以甲乙双方签订的合同为准.
4、下列文件均为本合同不可分割的部分：

（1）合同书及补充协议

（2）中标通知书

（3）询标纪要

（4）甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件

（5）磋商文件及其补充文件

（6）投标文件及其补充文件

单位：（盖章）                     单位：（盖章）

授权代表：                         授权代表：

联系电话：                         联系电话：

传真：                             传真：

地址：                             地址：

邮编：                             邮编：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

税号：                             税号：

第五章  投标文件编制
说  明：

1．
投标文件的制作

1.1
应按本文件规定的格式、顺序制作，并胶装成册。

1.2
在本文件格式样本或样本复印件上填写制作投标文件的，其投标无效。

1.3
投标文件须由授权代表（可由法人代表本人担任）按规定签字盖章；否则，其投标无效（。授权代表签字非本人签名的视为无效签字。

2．
投标文件的份数

2.1
投标文件正本壹份、副本贰份。每一份投标文件注明“正本”或“副本”字样。正本与副本有差异，以正本为准。

3．
投标文件的密封和标记

3.1
投标文件正本和副本分别装订成册，最后封包在一个封包内，在密封袋上注明政府采购编号、投标人名称（全称）、投标项目及招标人等，并在密封处边缘加盖单位公章。

3.2
每一密封袋上注明“于       之前（招标公告中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样。

                                                       注明正本或副本
投标文件格式
     投标文件封面

项目名称

投标文件

招标编号：

投标单位名称：

投标单位地址：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：

格式1                      投标函

                        ：

（一）根据已收到的                               项目的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规的规定，经考察现场和研究竞争性磋商文件后，我方愿以                （人民币）的投标报价，并按竞争性磋商文件的要求承包上述项目的并修补其任何缺陷。

(二)一旦我方中标，我方保证在     天(日历天)响应磋商文件供货要求。

（三）我方保证本工程质量达到                          。

（四）你方的竞争性磋商文件、中标通知书和本竞争性磋商响应文件将构成约束我们双方的合同。

投标人（盖章）：                     
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  
单位地址：

邮政编码：                电话：             传真：

年   月   日

格式2            竞争性磋商报价表

	招标项目
	                               项目

	招标编号
	

	供货周期（日历天）
	

	投标总报价（元）
	小写：                  大写：


注：1. 本表为开标所用，其内容、金额必须与投标文件内容一致；

2．本表中投标总报价为合同结算价，招标方不再支付其它任何费用；

3．磋商报价表除了每份标书应有一份外，还需单独用信封密封一份（其密封要求同投标文件），为开标之用；

4. 本表必须按要求由投标单位本项目法人授权代表签字，并加盖投标单位公章，否则将被视为非响应性投标而作废标处理。

投标人全称（加盖公章）：                 

法定代表人或授权代表签字：              

日    期：                              

格式3     法定代表人授权委托书

本授权书声明：本人         (姓名)系     (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托            (投标单位名称)的       (姓名)为我公司代理人参加贵单位组织的   （项目名称）     的政府采购，全权代表我们处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限自    年  月   日至    年  月   日止。 

附被授权人情况 ： 

授权单位（签章）：                            
法定代表人（签字或盖章）：                    
签发日期：    年  月   日

附身份证复印件：

	法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证复印件

	（正）
	（反）

	被授权委托人身份证复印件（正）
	被授权委托人身份证复印件（反）


 
备注：本委托书应填写一式两份，一份由代理人随身携带参加招投标会议，另一份装订到投标文件中.
附件4                    产品分项报价表
投标人名称（公章）：
招标编号/包数号：
	序号
	产品名称
	规格
	产地
	数量（株）
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（元）
	小写：                     大写：


备注：投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、装卸费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
年   月   日
格式5                  投标人概况
	企业名称
	
	联系电话
	

	单位地址
	
	邮政编码
	

	营业执照

注 册 号
	
	企业性质
	

	资质等级

及证书号
	
	开户银行

帐    号
	

	法    定

代 表 人
	
	职    称
	


法定代表人或其委托代理人[签字或盖章]：             

格式7  投标人有效的营业执照（或三证合一的营业执照）、开户

许可证、医疗器械经营许可证、近三年的财务报表、网上信用查询记录（复印件需加盖单位公章）

格式8、设备供应方案及售后服务

