奇台县核酸检测方舱实验室及医疗设备采购竞争性磋商文件                                                                                                    项目编号：2021PCCS027

目   录

第一部分  磋商邀请………………………………………………………1

第二部分  供应商须知前附表……………………………………………4

第三部分  供应商须知……………………………………………………9

第四部分  评审办法和评审标准…………………………………………20

第五部分  磋商需求………………………………………………………23

第六部分  成交合同………………………………………………………30

第七部分  响应文件格式…………………………………………………38
第一部分  磋商邀请
一、项目基本情况

项目编号：2021PCCS027
项目名称：奇台县核酸检测方舱实验室及医疗设备采购

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：2000000.00
最高限价（元）：2000000.00

采购需求：

标项名称：奇台县核酸检测方舱实验室及医疗设备采购

数量：1批

简要规格描述：主要设备包括：移动PCR方舱实验室、核酸提取仪、实时荧光定量PCR仪、洁净工作台、生物安全柜等设备，详见第五部分《磋商需求》。
合同履行期限：自合同签订之日起至设备质保期结束。

本项目（ 不 ）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

2.1供应商须具有医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；供应商所投产品须具备医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)，货物制造商须具备医疗器械生产许可证。

2.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。
2.3供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在直接控股、管理关系的；
（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。
三、获取采购文件

时间：2021年10月29日 至 2021年11月05日（工作日报名，节假日除外），每天上午 10:00至13:00 ，下午 16:00至19:00 （北京时间）

地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 新疆品创项目管理咨询有限公司 业务二部

方式：线下获取。获取磋商文件前应当提供的资料：

（1）营业执照（复印件加盖供应商公章）； 

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件（法定代表人本人到场的须提供本人身份证原件）；

（3）医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）（复印件加盖供应商公章）；
售价（元）：300

四、响应文件提交

截止时间：2021年11月09日 11:00（北京时间）

地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 第1会议室
五、响应文件开启

开启时间：2021年11月09日11:00（北京时间）

地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 第1会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

本项目公告期限为5个工作日，供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自收到磋商文件之日（发售截止日之后收到磋商文件的，以发售截止日为准）或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：奇台县疾病预防控制中心
地址：奇台县奇台镇幸福南路80号
联系方式：18199270666

2.采购代理机构信息

名 称：新疆品创项目管理咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 业务二部

联系方式：0991-5221699

3.项目联系方式

项目联系人：甘甜、向磊

电话：0991-5221699

邮箱：1084135210@qq.com

第二部分  供应商须知前附表
	项号
	内容
	说明及要求

	１
	项目名称
	奇台县核酸检测方舱实验室及医疗设备采购

	
	项目编号
	2021PCCS027

	
	采购人
	奇台县疾病预防控制中心

	
	采购方式
	竞争性磋商

	
	资金来源
	财政资金

	
	资格审查方式
	资格后审

	
	采购内容
	主要设备包括：移动PCR方舱实验室、洁净工作台、生物安全柜、核酸提取仪、实时荧光定量PCR仪等设备，设备清单详见第五部分《磋商需求》。

	2
	预算及最高限价
	本项目总预算200万元，最高限价同预算。供应商投标总报价超过最高限价的按投标无效处理。

	3
	质量标准
	合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）

	4
	供应商资格
	4.1供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定； 

4.2供应商须具有医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；供应商所投产品须具备医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)，货物制造商须具备医疗器械生产许可证。

4.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。（注：磋商代理机构在磋商时间后至资格审查结束前通过上述查询渠道进行网上查询，对存在“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”情形的供应商，资格审查不合格，磋商无效，同时其信用信息查询记录作为证据存档。）

4.4供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在直接控股、管理关系的；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.5本项目不接受联合体投标。

	5
	响应文件份数
	5.1正本 1 份，副本 2 份，电子版响应文件 1 份。

注：电子版响应文件应为纸质版响应文件正本的扫描件，以U盘形式提交；纸质版响应文件及U盘须按磋商文件中的密封要求提交。

5.2响应文件组成及要求：

5.2.1 商务响应文件包括但不限于以下内容：

*1）磋商承诺书。

*2）供应商概况（包括但不限于：营业执照；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；供应商2021年任意连续三个月依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料;供应商经审计的2019或2020年度的财务报告复印件（供应商成立不满一年的不需提供）（复印件加盖公章）；

*3）法定代表人资格证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明；

*4）供应商须具有医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；供应商所投产品须具备医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)，货物制造商须具备医疗器械生产许可证；

*5）磋商保证金缴纳凭证（网上或网下支付凭证复印或打印件）；

*6）磋商一览表；

*7）磋商分项报价表；

*8）商务条款偏离表；（须至少包括对交货期、交货地点、质保期、付款方式、投标有效期五项内容的响应）

9）供应商所投产品（方舱医疗设备）自2018年1月1日至今销售业绩（须提供中标通知书和合同（须清晰反映设备名称及型号、合同金额、合同签订时间、合同签字盖章页，复印件加盖供应商公章）

10）售后服务承诺书；

11）供应商认为有必要提供的其他资料。

5.2.2技术响应文件包括但不限于以下内容：

*1）技术服务条款偏离表（供应商须对照第五部分《磋商需求》全部内容逐条列明响应内容及是否偏离等情况，要求提供“截图”“证书”等各类证明资料的，须在“备注”栏说明证明资料在《响应文件》的具体位置或页码）；

*2）供应商所投产品提供具有检测资质的检验检测部门出具的检验检测报告、设备出厂原始数据证明文件（如技术白皮书等）、对外公开发行的印刷版彩页作为技术支持资料； 

3）供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

上述5.2.1、5.2.2项中加注*号的条款为必备项，供应商在响应文件中必须提供有关材料，如果缺项或不符合要求的，磋商无效。

	6
	响应文件递交截止时间
	2021年11月09日11:00时（北京时间）

	7
	磋商有效期限
	磋商时间截止后90天（日历日）

	8
	响应文件递交地点
	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 第1会议室

	9
	磋商时间、磋商地点
	磋商时间：2021年11月09日 11:00时（北京时间）

磋商地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 第1会议室

	10
	评标办法
	综合评分法

	11
	磋商保证金
	金额：30000元（叁万元整）

供应商应于2021年11月09日11:00时（北京时间）前，将磋商保证金缴纳至采购代理机构指定账户，本标不接受银行保函形式的磋商保证金。磋商保证金应采用人民币，以非现金形式的电汇、网银支付方式由供应商的账户汇出(个体工商户除外)提交。

账户名称：新疆品创项目管理咨询有限公司

开户行名称：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市安居南路支行

账号：107685372797

行号：104881005046

企业税号：91650105MA7912X843

注：1、如果发现供应商有围标、串标行为，其磋商无效，且磋商保证金将被没收，不予退还；

2、磋商保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标,其响应文件将不予接受。供应商应充分考虑资金在途时间；

3、供应商缴纳磋商保证金时，须备注“二部PC027”。

	12
	磋商文件售价
	300元/份

	13
	对磋商文件的质疑
	供应商如需对磋商文件内容质疑，须按以下要求提出：

①供应商应在法定质疑期内一次性提出所有质疑内容。

②质疑函应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

③联系部门：新疆品创项目管理咨询有限公司 业务二部

④联系电话：0991-5221699

⑤通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29层

	14
	履约担保金额
	履约保证金的交纳必须以公对公账户进行电汇或转账，否则不予认可。

交纳时间：/ 

交纳金额：/ 

收款单位：/ 

开户银行：/

履约保证金的退还：/ 

	15
	交货地点
	奇台县疾病预防控制中心（具体为买方指定地点）（此项为实质性条款）

	16
	交货期
	合同签订生效后5个日历日货到买方指定地点并安装调试完毕。（此项为实质性条款）

	17
	质保期
	整机质保2年，终身维护。（此项为实质性条款）

	18
	付款方式
	合同签订生效后全部货物到甲方指定地点并且安装调试完毕，验收合格后，乙方开具正式发票给甲方后，支付合同价格的30%；12个月后支付合同价格的30%；剩余40%待货物质保期结束后无质量问题10日内无息付清。（此项为实质性条款）

	19
	政府采购政策
	19.1本项目不专门面向中小企业采购。

19.2根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号文）规定，本次采购标的所属行业为工业制造业，符合以下条件的中小微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）本次投标供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）根据上述文件规定，对满足以上（1）（2）两项条件并按照规定格式提供《中小企业声明函》的小微企业的投标总报价给予 6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

19.3提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（复印件加盖供应商公章）的，视同为小型和微型企业。

19.4符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。

19.5节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

1）本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书， 否则投标无效。

2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

	20
	信用信息查询


	 (1)查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

(2)根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

(3)两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

(4) 磋商代理机构在磋商时间后至资格审查结束前通过上述查询渠道进行网上查询，对存在“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”情形的供应商，资格审查不合格，磋商无效，同时其信用信息查询记录作为证据存档。

	21
	磋商代理服务费
	交纳时间：成交通知书发放前，由成交供应商一次性支付。

磋商代理服务费金额：参照原发改价格[2011]534号文件规定标准执行

账户名称：新疆品创项目管理咨询有限公司
开户银行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市安居南路支行

账号：107685372797

行号：104881005046

	22
	公证费
	金额： 500元（伍佰元整）
成交供应商于获取成交通知书前向公证处交纳。

公证单位：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐西域公证处

联系人：张燕    联系电话：18199162089

	23
	在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本磋商文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。

	24
	备注：开标时供应商应在密封的投标文件之外随身携带：

（1）营业执照（复印件加盖供应商公章）； 

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件（法定代表人本人到场的须提供本人身份证原件）；

（3）供应商提供医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）（复印件加盖公章）；开标结束后，采购人将对其资格进行审查，资格审查不合格的，磋商无效。


第三部分  供应商须知

一、总则

1.本磋商文件适用于本文件中所述相关服务的磋商响应。

2.定义：

2.1“采购人”名称详见供应商须知前附表第1条。

2.2“货物服务”指本磋商文件所述供应商应该提供的货物及履行的承诺和义务。

2.3“潜在供应商”指符合本磋商文件各项规定的合格供应商。

2.4“供应商”指符合本磋商文件规定并参加响应的供应商。

3.合格供应商的条件

3.1具有本项目生产、制造、供应及/或实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商均可参加响应。

3.2供应商必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，并且其所持有的由工商行政管理局所核发的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限。否则，磋商小组有权视情况决定是否拒绝其本次响应。

3.3供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本磋商文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）具有供应商须知前附表中规定的资质条件。

3.4本次磋商不允许联合体响应。

3.5如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(按磋商文件格式填写)。

4.费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.通知

5.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）、短信或在本次磋商公告刊登的媒体上发布公告的形式，向潜在供应商发出，传真和手机号码以潜在供应商的登记为准。收到通知的供应商应以书面方式立即予以回复确认，但供应商未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道、应当知道或不应当被理解为采购代理机构应当推定供应商是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达供应商，除非有适当的证据表明采购代理机构已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且采购代理机构认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的磋商活动可以继续有效地进行。

二、磋商文件

6.磋商文件

6.1磋商文件由下列七部分内容组成：

第一部分 磋商邀请

第二部分 供应商须知前附表

第三部分 供应商须知

第四部分 评审办法和评审标准

第五部分 磋商需求

第六部分 成交合同

第七部分 响应文件格式

7. 磋商文件的澄清和修改

7.1供应商的澄清、修改等要求的提交：任何下载或领取磋商文件的潜在供应商，均可要求对磋商文件进行澄清及或修改，并可以要求就货物安装使用环境的现场进行踏勘，该要求应在响应截止期5日前，按采购邀请书中的联系地址以书面形式送达采购代理机构或采购人。

7.2磋商文件在公告之前已经在相关媒体/网站发布公告公开征求过意见的或进行过论证的，采购代理机构或采购人可以不再接受已经征求过意见或论证的商务或技术部分供应商提出的相关澄清、修改要求。

7.3采购代理机构或采购人将视情况确定是否有必要安排所有已下载磋商文件的供应商踏勘现场，而无论采购代理机构或采购人是否安排踏勘现场，供应商均应当将相关的因素作为响应所应当考虑或依据的因素，若采购代理机构或采购人并未统一安排踏勘现场，供应商在遵守所有相关法律的情况下可以自行踏勘现场。

7.4按照责权利相一致原则，若磋商文件的主要商务、技术指标由采购人提出，则供应商提出的相关澄清、修改要求应送达采购人，由采购人负责解释，并应当由采购人视情况作出澄清或修改的决定；若磋商文件的主要商务、技术指标由采购代理机构提出，则供应商提出的相关澄清、修改要求则应送达采购代理机构，由采购代理机构负责解释，并应当由采购代理机构视情况作出澄清或修改的决定。与此相应，相关质疑处理工作也按照此原则由采购人或采购代理机构进行处理。

7.5采购代理机构对澄清、修改要求的处理：采购代理机构对给予澄清、修改及/或进行其它答复的，应当用补充文件的方式进行，且应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别或向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在供应商发出澄清、修改及/或进行其它答复的补充文件，补充文件中可以包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

7.6采购代理机构主动进行的澄清、修改：采购代理机构无论出于何种原因，均可主动对磋商文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。

7.7补充文件的发出时间、响应截止日的变更：在磋商采购的情形下，自澄清、修改及/或进行其它答复的补充文件发出之日起至所规定的供应商提交响应文件截止之日止，不得少于五日，需要为此调整响应文件提交截止日的，应当重新确定，并就变更后的响应截止日重新发出通知。

7.8采购代理机构澄清、修改、其它答复的效力：无论是否根据潜在供应商的澄清、修改及/或进行其它答复的要求，采购代理机构一旦对磋商文件作出了澄清、修改及/或进行其它答复，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，应当作为磋商文件的组成部分，对所有现实的或潜在的供应商均具有约束力，而无论是否已经实际收到该澄清和修改文件。同时，采购代理机构和供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。

三、响应文件

8.响应文件的语言和计量单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应的所有来往函电应使用中文简体字。

8.2供应商提交的证书类和相关授权等外文文件，以及外国公司的名称与签章等可以是外文。其中，相关授权文件是外文的。必要时磋商小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件及其他相关证明文件。

8.3响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

8.4对违反上述规定情形的，磋商小组有权要求供应商限期提供相应文件或决定对其响应予以拒绝。

9.响应文件的组成及相关要求

9.1响应文件分为商务部分和技术部分。

商务部分指供应商提交的证明其有资格参加响应和成交后有能力履行合同的文件。技术部分指供应商提交的能够证明供应商提供的货物及服务符合磋商文件规定的文件。本次磋商，供应商应按供应商须知前附表第5条规定提交资格审查文件、商务响应文件、技术响应文件和需要供应商自行编写的其他文件，其中加*项目若有实质性修改或非实质性响应，将导致磋商无效。

9.2响应文件递交截止时间（见供应商须知前附表第6条）

9.3磋商保证金（见供应商须知前附表第11条）

9.4履约保证金（见供应商须知前附表相关要求）

9.5响应报价

本项目的磋商报价实行两次报价：供应商提交的响应文件中《磋商一览表》中载明的总报价即为供应商对本项目第一次报价，磋商小组按照磋商文件规定的评审办法与实质性响应的各家供应商分别进行磋商后，供应商在规定的时间内进行最终报价。所有密封的最终报价单收齐后，由磋商小组组长依次开启最终报价单。
（1）所有响应报价均以人民币元为计算单位。只要响应了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费，并且报价应该被视为已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

（2）供应商响应多包的，应对每包分别报价并分别填报磋商一览表。

（3）本次磋商不接受可选择或可调整的响应方案和报价，任何有选择的或可调整的响应方案和报价将被视为非实质性响应而被拒绝。

（4）供应商要按响应产品数量、价格表(统一格式)的内容填写货物单价（包括货物报价，装箱、包装、包装物料、送货和保险费用）、总价及其他事项，并由法定代表人或其授权代表签署。

（5）响应的报价优惠应对应磋商一览表、响应产品数量价格表等提供相应的明细清单。除报价优惠外，不接受任何超出磋商文件要求而额外赠送的（包括不限于赠送软硬件设备、免费培训等其他形式的优惠）。

（6）对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报响应产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由供应商自行设计。供应商按照上述要求分类报价，其目的是便于评审，但在任何情况下并不限制采购代理机构或采购人以其他条款签订合同的权利。

（7）最低报价不能作为成交的保证。

9.6本项目不允许供应商将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成。

10.响应内容填写说明

10.1供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致响应被拒绝。

10.2响应文件应严格按照磋商文件规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，是供应商的责任。

10.3响应文件应严格按照磋商文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交或留有空项，可能被视为不完整响应的响应文件，其响应有可能被拒绝。

10.4磋商一览表要求按格式统一填写，不得自行删减内容。

10.5供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求。

11.响应文件的有效期

11.1本项目响应文件的有效期详见供应商须知前附表第7条。有效期短于该规定期限的响应将被拒绝。

11.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的响应保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的供应商除按照采购代理机构要求修改响应文件有效期外，不能修改响应文件的其他内容。

12.响应文件的签署及其他规定

12.1组成响应文件的各项文件均应遵守本条。

12.2响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。

12.3响应文件的正本应按照磋商文件要求，格式文件需在签章和签字的位置填写供应商全称并加盖公章，同时在该处签署法定代表人或供应商代表的全名或加盖本人签名章。响应文件中授权书等非格式文件需签章的加盖与当事人名称相一致的标准公章，注明签署人姓名的须签署人签署全名或加盖本人签名章。

12.4供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的响应行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次磋商文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，供应商亦应当自制偏离表并装订于本次响应文件中并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于供应商没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被供应商在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则磋商小组有权视具体情形予以处理。

12.5供应商应按供应商须知前附表第5条规定的份数提交响应文件。

12.6响应文件的正本必须打印或用不褪色的墨水填写。响应文件正本封面注明“正本”字样。

12.7响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商代表签字。

12.8因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

四、响应文件的递交

13.响应文件的递交时间、地点

13.1响应文件须按照磋商文件规定的磋商时间、磋商地点送达。在磋商时间以后送达的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

14.磋商截止时间

14.1同磋商时间。

15.响应文件的补充、修改和撤回

15.1供应商可以在磋商截止时间前，对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构，补充、修改和撤回要求须经采购代理机构签字确认接受，否则无效。有效的补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

15.2供应商撤回响应的要求应由供应商法定代表人或供应商代表签署，补充、修改响应文件的书面材料，应当按照磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分，密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“修改响应文件(并注明项目编号)”和“磋商截止时间后启封”字样。

15.3在磋商截止时间之后，供应商不得撤回响应文件。

五、评审步骤和要求

16.组建磋商小组

16.1采购代理机构根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本磋商项目的特点组建磋商小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

16.2本项目评审专家按照新疆政府采购云平台相关管理要求，在新疆政府采购云平台专家库随机抽取。符合财政部关于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第三条第四项规定情形的项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

17.磋商准备与初步评审

17.1磋商截止时间后，磋商小组将审查响应文件是否符合磋商文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否齐全、有无计算错误、文件签署是否齐全。

17.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

17.3在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求

（1）实质上响应的响应是指与磋商文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

（2）重大偏离或保留系指响应产品的质量、数量和服务期限等明显不能满足磋商文件的要求，或者实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

a.磋商报价超过公布的最高限价的；

b.供应商未按照本磋商文件要求缴纳磋商保证金的；

c.不满足本磋商文件“供应商须知前附表”第5条“响应文件的组成”中带*的要求的； 

d.响应文件未按磋商文件的规定签署、盖章的；

e.磋商有效期不符合磋商文件规定的；

f.法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书按磋商文件规定格式完整提供、并按磋商文件要求签字、盖章；

g.响应文件附有采购人不能接受的条件；

h.不符合磋商文件中规定的实质性要求。

（3）重大偏离不允许在响应截止时间后修正，但磋商小组将允许修正响应中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

（4）如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应的响应。

17.4响应文件的细微偏差是指在实质上响应磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

17.5初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

1)如果响应文件正本的内容与副本或电子文档不一致，以正本为准。磋商一览表响应价格与响应文件正本磋商一览表不一致的，以磋商一览表响应价格为准；磋商一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的,以磋商一览表为准。

2)如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

3)如果金额乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

4)调整后的数据应对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其响应将被拒绝。

18.响应的澄清

18.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，并由磋商小组专家签字。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

18.2供应商必须按照磋商小组通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或供应商代表的签字认可，将作为响应文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可拒绝该响应。

18.3如磋商小组一致认为某个供应商的报价与各供应商磋商报价的平均报价价差较大，存在明显不合理，有低于成本价或降低质量、不能诚信履行的可能，影响公平竞争时，磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组可拒绝该响应。

19.对响应文件的详细评审

19.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商报价，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.2符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

19.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

19.4经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

19.5综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

19.6评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

19.7综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％至60％，服务项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为10％至30％。采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第三条第三项的规定和执行统一价格标准的项目，其价格不列为评分因素。

19.8综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100。

19.9项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

19.10磋商小组只对实质上响应磋商文件的响应进行评价和比较；评审应严格按照磋商文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和成交条件详见磋商文件第四部分“评审办法和评审标准”。

20.确定成交供应商

20.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合财政部关于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

20.2评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

20.3采购人将确定排名第一的成交候选人为成交供应商并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交保证金而在规定期限未能提交的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同。

20.4采购人也可授权磋商小组按本条规定直接确定成交供应商。

20.5除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

20.6采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

21.评审过程保密

21.1响应截止时间之后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标意向等，均不向供应商或其他与评审无关的人员透露。

21.2在评审期间，供应商企图影响采购代理机构或磋商小组的任何活动，将导致响应被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

21.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

22.关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则：

22.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则向财政部门反映。

23.采购项目终止

23.1在磋商过程中，磋商小组发现有下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动：

1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

竞争性磋商采购活动终止后，磋商小组应作出书面报告。

23.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

23.3终止后，采购代理机构应当将终止原因通知所有供应商。

六、签订合同

24.成交通知

24.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在新疆政府采购云平台发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。但该成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否已经收到该通知。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

24.2成交通知书是合同的组成部分。

25.签订合同

25.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

25.2采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

25.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

25.4成交供应商一旦成交，及签订合同后，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购代理机构有权决定按照成交供应商成交后终止或解除合同等依约处理。

25.5采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

25.6违反25.1条、25.2的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

七、成交服务费

26.成交服务费

本次磋商成交服务费由成交人支付，成交人应按本磋商文件的规定，在领取成交通知书时向采购代理机构一次性支付成交服务费。采购代理机构也可直接从中标人的投标保证金内扣除。

成交服务费参照原发改价格[2011]534号文件规定标准执行

需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）；

八、处罚、询问和质疑

27.发生下列情况之一，供应商的响应保证金将被没收，并被列入不良记录名单，供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

27.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

27.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

27.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

27.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

27.5磋商文件规定的其他情形。

28.供应商有权就磋商事宜提出质疑

28.1供应商对采购事项有疑问的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）向采购人或采购代理机构提出询问。

28.2磋商程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。

28.3供应商对磋商文件条款或技术参数有异议的，应当在磋商截止时间前按照《供应商须知前附表》规定的时间内一次性提出。供应商已经参与磋商，并于磋商截止时间后对磋商文件提出质疑的，质疑无效。

28.4若供应商认为其响应未获公平评审或采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。 

28.5质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，以书面形式向采购人或采购代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

28.6质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、磋商公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

28.7有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（7）其它不符合受理条件的情形。

28.8采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内复核质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及政府采购制度或程序，将可能被转交政府采购监督管理部门审查。

28.9质疑人有下列情形之一的，采购代理机构将不按质疑受理：

（1）质疑缺乏事实和法律依据的或质疑的事项信息获得不合法的；

（2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

（4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

28.10供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

28.11质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部投诉。

九、保密和披露

29.保密和披露

29.1供应商自领取磋商文件之日起，须承诺承担本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传。

29.2采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审响应文件的有关人员披露。

29.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商/成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/成交供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/成交供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

第四部分  评审办法和评审标准
评审办法

1.1初步评审（符合性审查）

	项目
	评  审  内  容
	供应商1
	供应商2
	供应商3
	供应商N

	初

步

评

审

︹

符

合

性

审

查

表

︺
	1
	磋商报价未超过公布的最高限价；
	
	
	
	

	
	2
	供应商按照本磋商文件要求缴纳磋商保证金的；
	
	
	
	

	
	3
	满足本磋商文件“供应商须知前附表”第5条“响应文件的组成”中标注*号要求的；
	
	
	
	

	
	4
	响应文件按磋商文件的规定签署、盖章的；
	
	
	
	

	
	5
	磋商有效期符合磋商文件规定的；
	
	
	
	

	
	6
	法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书按磋商文件规定格式完整提供、并按磋商文件要求签字、盖章；
	
	
	
	

	
	7
	响应文件未附有采购人不能接受的条件；
	
	
	
	

	
	8
	未出现不符合法律、法规和磋商文件中规定的实质性要求。
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	

	评审委员会成员签名：

                                                           年    月    日

	备注：上述每一项审查，供应商通过的，以“√”标记；否则，以“×”标记。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。初步评审合格的供应商方可进入详细评审阶段。


2.2详细评审

本次磋商采用综合评分法，每一供应商的最终得分为所有磋商小组成员对其评分的算数平均值，加上报价得分后的汇总得分。各部分分值分配：报价分30分，商务分15分，技术分55分，合计满分100分。

	评审因素
	满分
	评分标准

	价格
	30分
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终磋商报价最低的为磋商基准价，其价格分为满分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

磋商报价得分=(磋商基准价/最终磋商报价)×30%×100（小数点保留两位）


商务技术评审

	评审因素
	评审内容
	满分
	评分标准

	商务部分（15分）
	售后服务评分
	10
	①售后服务方案（含售后服务承诺书、售后服务响应时间、故障处理措施、培训计划等）：

方案表述条理清晰,内容全面完整，方案制定科学合理，可操作性强，得5分；

方案表述条理清晰，但内容不够完整或方案制定有不科学或不合理处，得3分；

没有提供方案或提供的方案与本项目采购内容不符，得0分。

②提供详尽完备的履约验收方案（含具体验收流程和履约保障措施）：

方案表述条理清晰,内容全面完整，方案制定科学合理，可操作性强，得3分；

方案表述条理清晰，但内容不够完整或方案制定有不科学或不合理处，得2分；

没有提供方案或提供的方案与本项目采购内容不符，得0分。

③疆内设有售后服务网点，得1分，提供有效证明文件（如租房合同或与本地公司合作协议，复印件加盖公章，否则不计分）；

④疆内具备售后服务维修工程师，得1分，提供有效证明文件（如工程师简介、社保证明，复印件加盖公章，否则不计分）。

	
	业绩评分
	4
	供应商所投产品自2018年1月1日至今在中国市场销售业绩，提供一项业绩得0.5分，按证明文件个数计，最多得4分。提供中标通知书和合同，复印件加盖供应商公章，做为业绩证明资料（证明资料应清晰反映货物名称及型号、合同金额、合同签订时间、合同签字盖章页信息），未按要求提供证明资料的不计分。

	
	政府采购节能环保政策优惠功能评分
	1
	供应商所投开标一览表所列货物如属于政府优先采购产品类别，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每项加0.5分，最高1分。

	技术部分（55分）
	技术参数响应
	55
	供应商须在《技术服务条款偏离表》中对第四章《磋商需求》所有条款逐条说明响应内容及是否存在偏离等情况：

1）全部满足第四章《磋商需求》所有条款的，得55分；

2）标注* 号的条款为重要技术条款，对重要技术条款每出现一条负偏离，扣5分；

3）未标注* 号的为一般技术参数条款，对一般技术参数条款每出现一条负偏离，扣2分，扣至0分为止。


第五部分 磋商需求

一、货物需求一览表
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	移动PCR方舱实验室
	套
	1

	2
	洁净工作台
	套
	1

	3
	生物安全柜1
	套
	1

	4
	生物安全柜2
	套
	1

	5
	医用冷藏箱
	台
	2

	6
	迷你离心机
	台
	1

	7
	立式灭菌器
	台
	1

	8
	水浴锅
	台
	1

	9
	混匀仪
	台
	1

	10
	核酸自动提取仪
	台
	4

	11
	实时荧光定量PCR仪
	台
	4


一、设备名称：移动PCR方舱实验室（数量：1套）

1.移动PCR方舱实验室符合标准

1.1 T/CECS662G-2020《医学生物安全实验室建筑技术标准》

1.2 GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》

1.3 GB 19489-2008《实验室生物安全通用要求》

1.4 GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》

1.5 GB 27421-2015《移动式实验室 生物安全要求》

1.6 GB/T13554-2008《高效空气过滤器》

1.7 GB15982-2012《医院消毒卫生标准》

1.8 GB50736《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

1.9 GB50591《洁净室施工及验收规范》

1.10 WS233 《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》

1.11 GB/T20469《临床实验室设计总则》

1.12 GB/T1413-2008《系列1集装箱分类、尺寸和额定质量》

1.13《临床基因扩增检验试验室管理暂行办法》

2. 移动PCR方舱实验室技术参数

	序号
	项目名称
	技术参数

	2.1
	方舱舱体
	1.单箱体结构，工厂模块化一体成型配套

2.外形尺寸：≥ 17500*2800*2896mm（L*W*H）

3.整体采用钢制结构折弯焊接而成，内部地面采用28mm复合地板，四角为ISO标箱集装箱角件吊装结构；

4.采用6mm厚优质钢材支撑架； 

5.不锈钢外门，双门设计，带门禁系统；

6.表面经除锈、涂防锈漆、喷涂三次集装箱专用漆处理。

	2.2
	舱内配置
	1.吊顶和内部隔墙采用≥50mm厚实验室专用抗菌净化板，板材厚度≥0.426mm，抗菌，防火、防潮、防脱胶、高强度、隔热、吸音；

2.箱体内阴阳角配洁净室专用圆弧形铝型材，保证箱体内部光滑无卫生死角，不积灰，不易产生霉菌；

3.专用钢制洁净密封门，带玻璃观察窗，缓冲间两道门有互锁装置，并配有紧急开启装置，在断电等紧急状态下可手动开启；

4.地面采用2mm PVC卷材地面，防火抗菌，耐磨防滑。

	2.3
	区域布置
	1.按照PCR实验室分区进行设计，三个功能分区：试剂准备区、标本制备区和产物扩增分析区，配置独立缓冲间。除此之外，配置洗消间和设备间。

2.内置PCR走廊，便于观察各分区的操作情况；

3.压力梯度按照试剂准备区-标本制备区-产物扩增分析区方向逐级递减，气流走向为单向流；

4.各区域间配有传递窗用于物品传递，传递窗门具有互锁功能，并配有紫外灯消毒；

5.各区域配有LED洁净灯，省电节能易维修，可有效防止细菌滋生，房间照度符合标准要求；

6.配备实验室专用紫外灯，并配有延时功能，保护实验人员安全。

7.缓冲间门口安装有压差表，可实时显示房间内的动态压力。

	2.4
	空调通风系统
	1.严格按照PCR实验室送排风设计，保证实验区的风量和换气次数；

2.采用全新风变频组合式空调净化机组，采用初效、中效二级过滤送风，末端送风口采用高效过滤器，进行三级过滤送风，气流组织为上送下排，同时设计独立排风，满足室内温湿度同时确保室内洁净度。

3.组合式空调机组，对新风进行初效、中效，表冷，再热系统，过滤及调温，满足-20度至40度全气候使用条件，保证室内温度恒定； 

4.实验室内部温度为18℃～26℃，相对湿度不超过70%；

5.独立排风系统，实验室负压式高效排风机配备高效排风过滤器， 可有效过滤室内生物气溶胶，避免污染环境。

	2.5
	给排水系统
	1.设备间设置有小型污水处理设备；

2.PCR方舱污水通过小型污水处理设备自吸进水，灭活处理后排放至医院排污管网；

	2.6
	实验台柜
	1.台面使用≥12.7mm厚优质实芯理化板台面边缘加厚≥25.4mm，具有抗腐蚀超耐磨，耐强 酸强碱等； 

2.框架采用1.0mm厚的优质冷轧钢板，表面经环氧树脂静电喷涂，表面平整光滑，无脱落、 鼓泡、凹陷，无压痕划伤、麻点，无裂痕、崩角和刃口等缺陷；底部由可调地脚支撑，用于台面水平微调节；

3.采用1.0mm厚优质钢板制作柜体，表面经脱脂，水洗，酸洗，中和，磷化，水洗高压冲 洗烘干等程序后使用环氧树脂喷粉进行高温固化，涂层厚度大于50μm，耐腐蚀，耐天候；

4.配件采用优质实验室专有品牌，配备实验室专用水龙头，PP水槽，洗眼器等。

	2.7
	控制系统
	1.可视化智能控制系统，具有房间温湿度、压差梯度、照明灯、紫外灯控制等；

2.具有动态压力控制能力，自动平衡空调滤网及高效过滤堵塞引起的压差变化，显示送排风机组运行状态；

3.具有排风高效堵塞检测功能，发生堵塞实现报警功能，提醒更换。

4.具有压力梯度监测功能， 数据超出范围时自动报警提醒用户；房间实时监测温湿度数据， 数据超出范围时自动报警提醒用户； 

5、具有预约杀菌及智能化杀菌功能， 异常情总自动报警提醒用户。


二、设备名称：洁净工作台（数量：1套）

1、技术参数

1.1 外部尺寸≥（L×D×H）1060*620*1850mm；

1.2 内部尺寸≥（L×D×H）938*530*650mm；

1.3额定功率：750 W；

1.4气流流速：0.30～0.45m/s；

1.5 紫外灯功率：18W；

1.6 LED日光灯功率：12W；

1.7 前窗玻璃最大开口高度：400mm；

1.8 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；

1.9 工作台到地面高度：750mm；

1.10噪音≤65dB(A)；

1.11 风机转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率90W； 

1.12 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；

1.13 照明：≥350lx；

2、结构特点

2.1 洁净台分类：垂直层流、单面操作；

2.2 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%；

2.3 可在洁净台前部更换、维修风机及过滤器；

2.4 箱体部分采用1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度；

2.5 工作区台面为不锈钢材质；

2.6 工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕设计工作区内；

*2.7 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；

2.8 洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停；

*2.9 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员；

2.10 紫外灯延时5S开启；

*2.11 设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定；

*2.12 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。

三、设备名称：生物安全柜1（数量：1套）
1、技术参数

1.1分类：30%外排，70%循环

1.2外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm；

*1.3内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm ；

*1.4台面距离地面高度：750mm

1.5风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s

1.6系统排风总量：500 m³/h

1.7额定功率：1850W（包含操作区插座负载500W）

1.8噪音等级：≤67dB（A）

1.9照明：≥1000lx

*1.10过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

1.11使用人数：1—2人

2、生物安全性：

*2.1人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

2.2产品安全性：菌落数≤5CFU/次 

2.3交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

3、结构功能：

3.1柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化；

3.2安全柜裸露工作区三侧壁板采用304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理；

3.3工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全；

3.4工作台面材质为304#不锈钢，采用盆状式设计；

*3.5福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；

*3.6柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；

3.7结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行；

*3.8前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束；

*3.9高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示；

*3.10电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃；

3.11遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触；

3.12具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间；

3.13严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa；

3.14前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露；

3.15优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%；

3.16完善的报警系统：

3.16.1玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警；

3.16.2过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警；

3.16.3过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警；

3.16.4气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警；

3.17安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害

3.17.1安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命；

3.17.2紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全；

*4 具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告

四、设备名称：生物安全柜2（数量：1套）
1、安全柜基本参数：

1.1分类：100%外排， 

1.2外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×760mm×2250mm；

*1.3内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。

*1.4台面距离地面高度：750mm

1.5风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s

1.6系统排风总量：1270 m³/h

1.7额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W）

1.8噪音等级：≤67dB（A）

1.9照明：≥1000lx

*1.10过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

1.11使用人数：1—2人

2、生物安全性：

*2.1人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

2.2产品安全性：菌落数≤5CFU/次 

2.3交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

3、结构功能：

3.1柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化；

3.2安全柜裸露工作区三侧壁板采用304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁；

3.3工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全；

3.4工作台面材质为304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；

*3.5福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；

*3.6柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；

3.7结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷；

*3.8前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全；

*3.9高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示；

*3.10电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃；

3.11遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全；

3.12具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间；

3.13严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa；

3.14前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全；

3.15优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%；

3.16完善的报警系统：

3.16.1玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警；

3.16.2过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警；

3.16.3过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警；

3.16.4气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警；

3.17安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害

3.17.1安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命；

3.17.2紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全；

*4具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告

五、设备名称：医用冷藏箱（数量：2台）
1、产品结构：

1.1箱体外壳采用优质喷涂钢板；

1.2内箱侧板采用压花铝板，底板为PP材质；

2、温度控制：

2.1采用微电脑控制系统，温度数字显示；

2.2精准的电子温度控制，精度达到0.1℃；

*2.3标配USB存储模块，可以滚动存储8000条温度数据；

*2.4制冷布局，箱内温度稳定在2℃~8℃范围内；

2.5不受环境温度影响的可靠温度控制，提供试剂、药品、样本所需的存储环境。

3、制冷系统：

3.1翅片蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定；

3.2高密度保温发泡层采用环保聚氨酯发泡剂；

4、安全保障：

*4.1具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能；

*4.2具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；

*4.3温控器测点故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；

*4.4密码保护功能，防止随意调整运行参数；

*4.5断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时导致断路器保护。

5、设计要求：

5.1宽电压带，适合187~242V电压下使用；

5.2静音设计，适合安静环境；

5.3安全门锁设计，确保存放物品安全；

5.4大屏幕数字显示便于观察；

5.5高度可调节搁架设计，适用于存储不同高度的物品；

5.6万向脚轮设计，独立调平地脚，方便用户移动设备；

*5.7双层中空电加热膜玻璃门，设备运行时无凝露；

5.8内置LED节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭，方便观察箱内物品。

六、设备名称：迷你离心机（数量：1台）

1.适用范围

迷你心机适用于全血中提取血清、各种样品提取上清液、微量血细胞分离和微生物样品的处理，以及样品的快速沉降和PCR实验分区内样品的离心。

2.技术参数

2.1最大转速: 7000rpm

2.2最大相对离心力: 2650×g

2.3样品处理量: 0.2/0.5/1.5/2.0ml×8；8×4×0.2ml（PCR排管）

2.4适配转子: 8×2/1.5ml转子（配0.2ml和0.5ml适配器）、8×4×0.2mlPCR排管转子

2.5电源参数：110VAC 60Hz；220VAC 50/60Hz

2.6功率：20W

2.7噪音：45dB（A）

2.8大半径8孔位转子设计；

2.9转子卡扣设计，方便转子更换和取放；

2.10直流免维护电机；

2.11上盖按下开关后自动弹起；

2.12外壳体开模一体成型；

2.13标配8孔位角转子和PCR排管转子，可一机多用。

七、设备名称：立式灭菌器（数量：1台）

1、产品技术参数

1.1容积: 75L

1.2功率: 4700w

1.3提篮数: 2

1.4额定工作压力:0.22Mpa，

1.5额定工作温度:134℃

1.6使用温度:105～136℃

1.7产品符合YY/T 1007-2010标准，并可提供经国家食品药品监督管理局认可检验中心的检测报告。

1.8灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，汽水内循环

1.9手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。

1.10具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。

1.11 LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。

1.12自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。

   *1.13电磁阀使用进口品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。

   *1.14微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能。

   *1.15设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。

   *1.16灭菌腔体温度均匀性：≤2℃，干燥温度范围：50~120℃。

   *1.17脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。

   *1.18全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。

   *1.19具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出。

   *1.20具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。

  2、设备配置清单:

	零部件名称
	技术要求
	材质

	压力表
	1.6级精度
	SUS304

	电磁阀
	bb25
	黄铜

	安全阀
	整定压力0.28MPa
	黄铜

	温度传感器
	PT100
	SUS304

	加热管
	/
	SUS304

	电路板
	/
	SUS304

	锅体
	/
	SUS304


八、设备名称：水浴锅（数量：1台）

1、技术参数：

1.1特性：电热恒温 数显 水浴锅；
1.2工作电压：220V；
1.3温度范围：环境温度-100℃；
1.4温度波动：±0.5℃；

1.5材质：304食品级不锈钢制造；

1.6规格：双排六孔；

1.7功率（W）：1800；

九、设备名称：混匀仪（数量：1台）

1.技术参数：

1.1电压VAC：100~120V/200~240V；

1.2频率Hz：50/60；

1.3功率W：60；

1.4振荡方式：圆周；

1.5周转直径mm：4；

1.6电机类型：罩极电机；

1.7电机输入功率W：10；

1.8速度范围rpm：2500；

1.9运行方式：连续运转/点动；

1.10允许环境温度：5－40°C；

1.11允许环境湿度：80%；

1.12外壳防护等级：IP21；

1.13底座：铸铝底座；

十、设备名称：核酸自动提取仪（数量：4台）
1.技术参数：

   *1.1、磁珠与样本免疫结合，通过磁棒和磁套的运动实现磁珠的收集、释放，使磁珠分别在裂解液、洗涤液、洗脱液中转移，自动化完成RNA/DNA的提取纯化操作，无需液体转移。

1.2、可从多种类型样本，如全血、血清、血浆、粪便、牛奶、细胞悬浮液、细菌培养物、拭子等中分离出高纯度的RNA/DNA，适合于临床、疾控、食品检验、科研等部门实验室的核酸提取操作。

   *1.3、磁棒：永久性磁棒，配有专用磁套，防止交叉污染。

1.4、样本体积：20-200μL。

1.5、提取通量：一次提取纯化1-96个样本。

   *1.6、提取时长：一次性提取96个样本，只需10min提取快速。

   *1.7、磁珠收集效率：>99%，极大程度降低核酸损失。

   *1.8、占地面积﹤0.15㎡。可以放入生物安全柜内操作，保护操作者和环境。

   *1.9、八存液晶屏触控操作，windows系统。

1.10、内置常用优化提取程序，提取一键式操作，具有“暂停继续”功能。

1.11、可单机运行，用户可通过计算机端口自行导入或导出程序。

1.12、震荡模块：配置多种震荡频率，可根据样本特点设置震荡频率和时间，以达提取效率最大化。

   *1.13、污染控制：内置紫外灯清除可能产生的核酸污染；常温裂解提取最大化消除气溶胶产生的可能性。

1.14、安全性：仪器全程自动、封闭操作，配合一次性耗材，最大程度降低化学试剂及病原微生物对操作者造成危害的风险。

1.15、提供生产厂家技术支持和售后服务。

十一、设备名称：实时荧光定量PCR仪（数量：4台）

1.技术参数

   *1.1.激发光源：大功率LED光源（免维护）；

   *1.2检测器：高灵敏度光电传感器；

1.3样本容量：96孔，适用0.2mlPCR管、8联管、96孔PCR板

1.4荧光检测波长：通道1:470nm-510nm、通道2:530nm-565nm、通道3:580nm-620nm

通道4:630nm-665nm、通道5: 预留、通道6: 预留；

1.5可检测的荧光素及染料： FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5；

1.6检测方式：反应管的底部侧面激发、检测；

   *1.7激发、检测光的传输模式：每一反应孔独立的光纤传输；

1.8软件应用模式：定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增；

1.9模块温度范围：4℃-99℃；

1.10检测动力学范围：100¬-1010；

1.11最小检测模板
：单个拷贝；

1.12反应容积： 15ul-100ul；

1.13控温模式：半导体热电模块；

1.14升温速率(MAX)：4℃/S；

   *1.15温控精度：（HRM高分辨熔解曲线）
±0.1℃；

1.16样品间温度：均匀性
±0.1℃；

1.17断电保护：有断电保护功能；

1.18输入电源： AC200V-240V  50HZ；

1.19耗能：≤850VA；

1.20操作系统：中文Win10；

   *1.21热盖：电子自动锁控热盖；

1.22操作软件：全中文/全英文；

第六部分  成 交 合 同
政府采购合同

项目名称:                    
项目编号:                    

合同编号:                    

甲    方:                    
乙    方:                    

奇台县疾病预防控制中心设备采购合同
奇台县疾病预防控制中心（甲方）所需          (项目名称)经以              （项目编号）    采购文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定         （乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成一致意见，特订立本合同。合同内容如下：
一、合同文件
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：
（一）本项目采购文件
（二）中标人投标文件
（三）合同格式、合同条款
（四）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件
（五）中标通知书
（六）本合同附件                    
二、合同的范围和条件
本合同的范围和条件与上述合同文件的规定相一致。
三、合同金额及供货范围

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币         元，大写：         。

分项价格也可详见合同货物清单或耗材明细，同投标文件中报价明细表，见附件。

	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	合价
	制造商名称
	生产地址
	品牌
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


四、交付日期、交付地点及保修

1、交付日期：合同签订生效后5个日历日货到买方指定地点并安装调试完毕。

2、交付地点：奇台县疾病预防控制中心（具体为买方指定地点）

3、保修

3.1、整机质保2年，终身维护；

3.2、保证可终身提供设备使用所需的耗材及配件，提供常规耗材及易损件报价明细（单独报价，不计入投标总价）；

3.3、设备故障响应时间：2小时，常规故障厂家维修工程师12小时到场并解决问题；如遇紧急故障，厂家维修工程师应于8小时内到达故障现场；须详细注明维修联系人姓名、维修方式（频次）、电话。维修人员需在每次履行维修义务后前往相关科室签署书面维修确认单，经双方签字确认后方可被认为履行完维修义务。书面维修确认单需留存作为合同履行依据。

3.4、故障设备修复期限自报修之日计算，不超过2个工作日，逾期由中标公司提供备用机，同时质保期顺延；

3.5、质保期内，卖方应按甲方要求随时提供现场服务，同时必须提供设备定期上门巡检服务，巡检周期为自设备验收合格之日起每四个月一次，须由专业技术工程师完成；

3.6、卖方在提供设备定期巡检服务时必须留存服务单据，并有每次服务现场甲方科室人员及甲方工程师确认签字，以作为设备维保款结款依据；

3.7、如有维修响应超时、故障设备修复期限超过2个工作日而未提出解决办法、未按规定提供巡检服务、或缺少服务确认单据等情况，甲方有权按比例扣除部分或全部的剩余设备维保款项；

3.8、本合同项下货物的免费保修期或与质量相关的其它期限均按照本合同约定方式完成最终验收（最终验收指以采购方（甲方）与中标人签订最终验收文件之日）开始计算。
3.9、本合同签订后及货物使用中，如涉及增加或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好。

3.10、乙方保证，乙方依据本合同提供的货物、服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

五、设备的包装

1、乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达甲方指定的交货地点。

2、凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此产生的一切费用和给甲方造成的一切损失。

六、设备的安装、质量标准、验收方式、相关培训及其他

1、乙方应承诺提供给甲方的合同货物是货物制造商原厂生产的，全新、未使用过的，通过货物制造厂商的出厂检验合格的，符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范（详细明确质量遵循标准，并详细注明文件号及文件名称），并完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求，同时提供质量合格证书、使用说明书等书面文件。

2、乙方保证提供的货物、服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准；若货物、服务来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准（上述标准为已发布的且在货物、服务交付时有效的最新版本的标准）。当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明、报关单，免检产品须附免检相关资料。此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

3、乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

4、乙方提供的货物抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提供的开箱要求和环境要求进行。乙方应在收到甲方的验货通知后到现场参加开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署书面验收单，以此作为乙方履约进度的依据。

5、甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。

6、若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。

7、本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

8、培训：卖方提供现场技术培训,保证使用人员正常操作设备的各种功能，培训时间不得少于3天。在设备使用过程中遇到操作及软件问题必须提供相应服务，响应时间2小时以内。乙方应在培训方案中明确培训方式、时间及地点以及培训所达到的效果（如“直至操作人员能熟练操作”）。

9、应伴随的服务：

9.1.负责实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；提供货物组装和/或维修所需的工具；

9.2.所供货物提供详细的操作和维护手册；

9.3.在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

9.4.在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。设备安装过程中如涉及墙体拆除、恢复，增加、连接线路等全部工作内容均由中标单位承担。

9.5.所有设备、材料必须是全新并且符合采购技术要求，中标方应对设备供货商提供的设备进行质量把关，对到货设备严格按照国家标准进行验收，出具详细的验收报告及验收清单，若发现所提供设备品质和技术规范不满足招标和承诺要求等，采购人有权拒收，并要求中标方更换和赔偿。

9.6.提供的货物，应保证包装完好、数量与供货产品清单相符。投标人提供的产品送货到采购人指定现场后，应该会同采购人（或采购人授权人员）进行开箱点货验收（由中标方或所投产品设备商拆除包装，并负责运输到采购人指定位置）。点货验收前，投标人需提供完整清晰的供货清单。点货验收后，双方签字确认，并将货物的保管权移交给采购人。采购人在保管期内只对货物的数量和外观原状负责。

9.7.负责组织货物制造厂家合格的技术人员或由货物制造厂家直接授权的有资格的技术人员完成设备及软件的安装、测试，并解决此过程中出现的有关问题和提供技术支持服务。

9.8.投标人提供的货物若具有固有的设计缺陷，则不能因超过质保期而解除投标人对该产品应承担的修复和更换责任。

9.9.在保修期结束前，需由原设备制造厂家或中标人技术人员代表和采购人代表对设备进行一次全面检查，任何缺陷由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等形成一份书面报告交采购人。

七、付款方式

合同签订生效后全部货物到甲方指定地点并且安装调试完毕，验收合格后，乙方开具正式发票给甲方后，支付合同价格的30%；12个月后支付合同价格的30%；剩余40%待货物质保期结束后无质量问题10日内无息付清。

八、违约责任

1、乙方提供设备如满足不了甲方要求，由乙方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。乙方不能调换的，甲方有权终止合同。

2、因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

3、如设备质量存在问题，给甲方造成损失，由乙方承担全部责任并赔偿甲方所有损失。

4、若乙方未如期按照合同约定交付合同货物或提供服务、补足或更换货物，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，违约金按合同价格的2‰计算每日的违约金。

5、如果乙方在收到甲方的违约通知书5个工作日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

6、当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时（如延期交货达一个月时），甲方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约或赔偿责任。

7、以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

九、不可抗力

1、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十、合同终止

1、本合同因下列原因而终止：

1）本合同正常履行完毕；

2）合同双方协议终止本合同的履行；

3）不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4）任何一方行使解除权，解除本合同。

2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十一、合同解除

1、在本合同履行过程中，如果发生以下情形之一，合同一方可以通知对方解除合同：

1.1因对方根本违约使合同无法继续履行或没有必要继续履行；

1.2在甲方对乙方违约后采取的补救措施不予接受的情况下，甲方有权解除合同；

1.2.1如果非因甲方原因，乙方未能在甲方同意延长的限期内按照本合同约定及服务承诺提供服务，甲方有权解除本合同；

1.2.2乙方在收到甲方的违约通知后五日内，未能纠正其违约行为，甲方有权解除本合同。

1.3如果乙方未能履行本合同约定的其它任何义务，甲方有权解除本合同。

1.4如果乙方在服务采购或实施中有腐败和欺诈行为，甲方有权解除本合同。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响甲方人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标（报价）人之间串通报价，人为地使投标（报价）丧失竞争性，剥夺甲方从自由公开竞争所能获得的权益。

1.5如果乙方无实际履行能力以及破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，终止该合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

1.6由于不可抗力致使本合同不能履行的，甲方可以解除本合同。

2、双方协商一致可以解除合同。

3、双方可依据本合同约定的其他可以解除合同的法定情形解除合同。

4、因乙方的原因，在甲方根据以上条款解除合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买相同或者类似未提供的服务，乙方应负担甲方因另行购买相同或者类似服务而多支出的费用。

十二、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2、在下列情形下：当发布中标公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。

十三、廉洁协议

1、乙方承诺，在与甲方合作期间，不以任何方式向甲方工作人员馈赠现金、实物、购物卡等;不得向甲方工作人员给予佣金、回扣、报酬、预期利益等的承诺。

2、乙方承诺，在合同履行过程中，恪守商业道德，诚实守信，不得有违反本公约规定的任何不当行为，如有违反，乙方列入甲方黑名单，今后拒绝任何业务往来。如乙方违反合同约定，给甲方造成经济及名誉损失的，乙方应按合同约定承担违约责任。

十四、争议的解决

1、合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，可以采用以下方式解决：（1）提交当地仲裁委员会仲裁；（2）可向石河子市人民法院提起诉讼。

2、在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十五、合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字加盖单位公章时生效。

十六、其他约定事项

1、乙方不得将合同转让给第三人。

2、未尽事宜，经双方协商后可签定补充协议，与合同正本具有相同的法律效力。

3、本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             甲    方：                            乙    方：

单位名称(公章)：                      单位名称(公章)：

地址：                                地址：

法定代表人或授权代理人：（签字）      法定代表人或授权代理人：（签字）

传真：                                传真：

开户行：                              开户行：

账号：                                账号：

邮政编码：                            邮政编码：

电子邮箱：                            电子邮箱：

固定及移动联系方式：                  固定及移动联系方式：   

签订地点：                            签订地点：

签订日期：                            签订日期：

第七部分  响应文件格式
供应商提交文件须知

本部分仅提供了《投标须知前附表》第5项要求供应商提供资料的部分文件格式，供应商须严格按照提供的格式制作响应文件，其他资料严格按照《投标须知前附表》第5项要求的内容提供。

供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

磋商承诺书

采购人：           

我方收到并研究了贵方              （项目名称、项目编号）项目的磋商文件，愿意按照磋商文件规定的内容承担该项目的磋商任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方愿按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规的规定及磋商文件的规定，自觉履行自己的全部责任。

2、我方同意在磋商有效期内遵守本响应文件，在此期限期满前的任何时间，本响应文件一直对我们具有约束力；

3、如果我方响应文件被接受，我方将按照磋商文件及响应文件（被采纳或接受的部分）中的承诺，按期、按质、按量交付使用方；如不满足任一项，贵方有权终止我方中标并选择其它成交人。

4、如果我方中标，我方将在磋商文件规定的时间内签订委托合同并按磋商文件要求提供履约保证金。如果我方违约，除磋商保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它成交人。

6、一旦我方中标，我方愿意按磋商文件要求承担成交服务费。

7、贵方的成交通知书和本磋商文件将构成约束双方的合同。

8、如果我方未中标，贵方无义务对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

    9、我方的响应文件自提交响应文件截止之日起有效期为      天。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

供 应 商 概 况

包括但不限于：营业执照、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、供应商2021年任意连续三个月依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料（复印件加盖供应商公章）、供应商经审计的2019或2020年度的财务报告复印件（投标单位成立不满一年的不需提供）。
营业执照（复印件加盖公章）

无重大违法记录声明书

致：          （采购人）

我公司参与                          （项目名称、项目编号）磋商投标活动，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目磋商过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明  

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：年月日

注：[近三年：指成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。]

法定代表人资格证明书

单位名称：
所属行业：
地址：

营业期限：
成立时间：
经营范围：
姓名：    性别：   年龄：     职务：

系                     （供应商名称）的法定代表人。


特此证明。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系     （供应商名称）的法定代表人，现授权委托    （供应商名称）的     （被授权人姓名）    为我的代理人，以    （供应商名称）的名义参加            （本项目名称和项目编号）项目的磋商活动。代理人在参加整个磋商活动中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。
代理人：   性别：     年龄：    
部  门：   职务：     联系电话：

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

1.供应商提供医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；（复印件加盖公章）

2.所投产品须具备医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)；（复印件加盖公章）

3.货物制造商提供医疗器械生产许可证；（复印件加盖公章）

磋商保证金缴纳凭证

①磋商保证金缴纳凭证（网上或网下支付凭证复印或打印件）；

②供应商缴纳保证金的账户信息（作退保证金使用）

开户行名称：

银行账号：

银行行号：
磋商一览表

供应商名称：                                                   单位：元

项目名称：奇台县核酸检测方舱实验室及医疗设备采购 

项目编号：2021PCCS027
	序号
	项目名称
	数量
	设备价
	安装调试费
	运杂费
	合价
	交货期

	1
	000
	一批
	
	
	
	
	

	磋商报价(元)
	


供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

或授权代理人（签字或签章）：

日期： 年  月  日
磋商分项报价表

此表由各供应商按照磋商文件内容自行拟定，包括但不限于以下内容：

1、设备的名称、型号规格、数量、品牌、生产厂家、产地、单价、运杂费、安装调试费、合价等；

2、完成本次《磋商需求》应当提供的全部货物及服务的各项费用明细。

3、《磋商分项报价表》应尽量编制的具体详实。

4、《磋商分项报价表》须加盖供应商公章、法人签字（或签章）或授权代表签字（或签章），否则，导致磋商无效。

商务条款偏离表

项目名称：                                     项目编号:

	序号
	条款序号
	招标条款
	投标条款
	响应/偏离

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


重要说明：供应商在上表中说明的内容，至少应包括对本次招标文件提出的“交货期”、“交货地点”、“质保期”、“付款方式”、“磋商有效期”五项内容响应情况及响应具体内容，否则，磋商无效；评标委员会评审时，上述五项内容以此表内容为准。

供应商（盖公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月  日

供应商所投产品（方舱医疗设备）2018年1月1日至今销售业绩

	序号
	项目名称
	设备品牌型号
	合同总额
	业主名称/联系人/电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：提供业绩证明资料中标（或成交）通知书和合同，须清晰反映设备名称及型号、合同金额、合同签订时间、合同签字盖章页，提供复印件加盖供应商公章，满足上述要求方可计作一项有效业绩。未按要求提供业绩证明资料的不计分。
供应商（盖公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

售后服务承诺书
承诺书格式由投标商自行确定，包括但不限于以下内容：

1、详细的售后服务方案和培训计划；

2、保修期内和保修期后，如设备出现故障，派工程技术人员到达现场解决问题的售后服务响应时间；

3、售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表）；

4、其他供应商认为必要的承诺内容。

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.    （标的名称） ， 属于   （磋商文件明确的行业名称）行业；制造商为（企业名称），从业人员
    人，营业收入为
     万元，资产总额为     
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

1.    （标的名称） ， 属于   （磋商文件明确的行业名称）行业；制造商为（企业名称），从业人员
    人，营业收入为
     万元，资产总额为     
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                  单位名称（盖公章）：

                                  日  期：    年    月    日

技术服务条款偏离表

项目名称：                                 项目编号：

	序 号
	条款
	招标规格
	投标规格
	是否偏离
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…

…..
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商须对照第五部分《磋商需求》全部内容逐条列明响应内容及是否偏离等情况，要求提供“截图”“证书”等各类证明资料的，须在“备注”栏说明证明资料在《响应文件》的具体位置或页码。
供应商（盖公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月  日

技术支持资料
供应商所投产品提供具有检测资质的检验检测部门出具的检验检测报告、设备出厂原始数据证明文件（如技术白皮书等）、对外公开发行的印刷版彩页作为技术支持资料。













法定代表人身份证复印件


（正面）






































法定代表人身份证复印件


（背面）






































代理人身份证复印件


（正面）






































代理人身份证复印件


（背面）





























2


