巴州博湖县中医、民族医医疗救治能力提升项目-医疗设备购置


巴州博湖县中医、民族医医疗救治能力提升项目-医疗设备购置
竞争性磋商文件

项目编号：JSX2021-006   
采购人：博湖县蒙医医院

采购代理机构：新疆疆胜兴工程咨询有限公司 

日期： 二○二一年十月

目 录

1

第一章 竞争性磋商公告

4

第二章 供应商须知

4

供应商须知前附表

27

第三章 设施设备需求一览表及技术规格要求

27

第四章 合同范本

37

第五章 主要响应文件的格式及其内容

38

附件1:

 HYPERLINK \l _Toc28413 投 标 函

39

附件2:

 HYPERLINK \l _Toc17551 法定代表人身份证明书

40

授权委托书

41

附件3:

 HYPERLINK \l _Toc26818 投标一览表

42

附件3.1

 HYPERLINK \l _Toc16829 分项报价明细表

43

附件4:

 HYPERLINK \l _Toc1213 供应商概况表

44

附件5:

 HYPERLINK \l _Toc14265 无重大违法记录的书面声明

45

附件6:

 HYPERLINK \l _Toc25382 企业2020年财务审计报告

46

附件7:

 HYPERLINK \l _Toc23398 “重法纪、讲诚信”承诺书

48

附件8:

 HYPERLINK \l _Toc733 反商业贿赂承诺书

49

附件9:

 HYPERLINK \l _Toc12725 商务条款偏离表

50

附件10:

 HYPERLINK \l _Toc6276 技术规格偏离表

51

附件11:

 HYPERLINK \l _Toc19048 近三年项目业绩表

52

附件12:

 HYPERLINK \l _Toc633 拟派项目负责人简历表

53

附件13:

 HYPERLINK \l _Toc4293 拟派本项目技术人员配置情况表

54

附件14:

 HYPERLINK \l _Toc6940 服务承诺书

55

附件15:

 HYPERLINK \l _Toc18920 产品技术支持资料

56

附件16:

 HYPERLINK \l _Toc7404 实施方案

57

附件17：

 HYPERLINK \l _Toc19052 要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料



特 别 提 示
各供应商：

   在参与本次采购项目磋商时，请按竞争性磋商文件中规定的可能导致无效投标、废标、黑体字要求的内容逐条响应,若不响应将导致投标失败。

第一章 竞争性磋商公告

 项目概况           

  巴州博湖县中医、民族医医疗救治能力提升项目-医疗设备购置的潜在供应商应在政采云平台http://www.zcygov.cn/在线申请获取竞争性磋商文件，并于2021年11月2日10时30分（北京时间）前递交响应文件。 

一、项目基本情况

   项目编号：JSX2021-006
项目名称：巴州博湖县中医、民族医医疗救治能力提升项目-医疗设备购置
预算金额：1980000.00元

最高限价：1980000.00元

采购需求：医疗设备采购安装及调试。

合同履行期限：详见采购文件。
二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目基本资格要求：

（1）具有有效的营业执照；

    （2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）依法注册、具有合法资格，并在法律上、财务上与采购人和采购代理机构不发生关系；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 

（5）符合国家有关法律法规的规定；

（6）为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)。

（2）供应商所投产品如为进口设备，须具有进口货物制造商或制造商中国区代理商针对本项目出具的唯一授权书。

三、获取竞争性磋商文件
     时间：2021年10月21日至2021年10月27日；每天上午10时00分至14时00分，下午16时00分至20时00分（北京时间，法定节假日除外）

     地点：登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/在线申请获取。

方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取竞争性磋商文件→申请，审核通过后可下载竞争性磋商文件）。

（2）供应商获取竞争性磋商文件前应注册成为政采云平台正式供应商。

（3）如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。 

（4）申请人资格要求中的资料复印件加盖公章以附件形式上传。

售价：免费获取 

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

时间：2021年11月2日10时30分（北京时间）

地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/  

五、公告期限 

    自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。 

2.本项目实行网上投标，采用电子响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 

5.供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时解锁。  

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:项目名称+投标保证金。

7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名     称：博湖县蒙医医院

地     址：博湖县

联  系 方 式：0996-6929676 

2.采购代理机构信息            

名     称：新疆疆胜兴工程咨询有限公司

地     址：新疆巴州库尔勒市人民东路33号3层鑫旺角商业广场3层
联 系  方 式：15099493010

3.项目联系方式

联系人：周靳

电　话：15099493010

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	名  称：博湖县蒙医医院

地  址：博湖县

联系人：再曼

电  话：0996-6929676 

	2
	采购代理机构
	名  称：新疆疆胜兴工程咨询有限公司
地  址：新疆巴州库尔勒市人民东路33号3层鑫旺角商业广场3层
联系人：周靳

电　话：15099493010

	3
	项目名称
	巴州博湖县中医、民族医医疗救治能力提升项目-医疗设备购置

	4
	项目地点
	博湖县

	5
	预算金额
	1980000.00元

	6
	出资比例
	100%

	7
	资金落实情况
	已落实

	8
	采购内容
	医疗设备采购安装及调试。

	9
	供货及服务期限
	自合同签订之日起10日内完成安装及调试

	10
	质量要求
	达到国家标准,一次性验收合格

	11
	付款方式
	合同签订后支付合同总价30% 的预付款，进度款按设备到货、安装、验收情况支付至合同总价的97%，剩余3%的质保金，质保期满后一次性支付。

	12
	履约保证金
	履约担保的形式：履约保证金（支票或电汇）
履约担保的金额：以双方约定为准（不得超过合同金额的10%）  
履约保证金退还时间：履约合同期期满后退还（不计利息）

	13
	质保期
	2年

	14
	设施设备需求

一览表及技术

规格要求
	详见第三章

	15
	现场踏勘
	√不组织

(组织

	16
	响应文件有效期
	提交响应文件的截止之日起90天

	17
	投标报价
	投标报价包括采购范围内所有项目的全部费用。 

	18
	是否接受

联合体投标
	√不接受

(接受

	19
	供应商

资质条件
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目基本资格要求：

（1）具有有效的营业执照；

    （2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）依法注册、具有合法资格，并在法律上、财务上与采购人和采购代理机构不发生关系；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 

（5）符合国家有关法律法规的规定；

（6）为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)。

（2）供应商所投产品如为进口设备，须具有进口货物制造商或制造商中国区代理商针对本项目出具的唯一授权书。

	20
	是否允许递交

备选投标方案
	√不允许

□允许

	21
	竞争性磋商文件领取
	供应商登陆政采云平http://www.zcygov.cn/在线申请获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取竞争性磋商文件→申请，审核通过后可下载竞争性磋商文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。 

本次招标不提供纸质版竞争性磋商文件。  

	22
	签字和（或）

盖章要求
	企业公章、法人章

企业法定代表人或其委托代理人签字

	23
	说明
	本竞争性磋商文件技术规格要求是作为功能性说明，不论任何情况，供应商在投标时必须达到或优于竞争性磋商文件要求。

	24
	报价方式
	一轮磋商二次报价（第二次报价为最终报价）

	25
	评标办法
	综合评分法

	26
	投标保证金
	投标保证金金额：38000.00元（叁万捌仟元整）

投标保证金的形式：由供应商基本账户转账或电汇方式一次性汇入指定账户。

采购代理机构的开户银行及账号如下：

单位名称：新疆疆胜兴工程咨询有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行

银行账号：107082222485

行    号：J8880004706701
投标保证金的递交截止时间：同开标时间（以银行记录确认到账为准）。未按以上要求递交投标保证金及提供保证金交纳凭证的视为无效，采购人将拒绝其投标。

	27
	响应文件
(电子加密文件)

提交时间及地点
	提交响应文件截止时间及开标时间：2021年11月2日10时30分（北京时间）

投标地点及开标地点：https://www.zcygov.cn

	28
	响应文件的份数
	排名前三的供应商提供纸质版文件一式四份，电子光盘或U盘一式肆份。

中标公示期递交(寄送)至新疆疆胜兴工程咨询有限公司

	29
	最高限价
	最高限价：1980000.00元          

(投标报价不得等于或高于最高限价金额，否则将按无效投标处理)

	30
	代理服务费
	收取标准参照国计委计价格[2002]1980号文执行。100万元以下：按1.5%计取；100万元-500万元：按1.1%计取；500万元-1000万元：按0.8%计取；

	31
	提出质疑的时间
	1、对竞争性磋商文件提出质疑的，应当在获取竞争性磋商文件或者竞争性磋商公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2、供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

	32
	备注
	1、竞争性磋商文件中所有偏离表，若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离，请在“偏离”一栏中标注“无”字样。如不填写将视为不响应竞争性磋商文件要求；

2、本次招标各供应商投标时以人民币报价。

	33
	解释权
	构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按竞争性磋商公告、供应商须知、设施设备需求一览表及技术规格要求、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不形成结论的，由采购人负责解释。

	34
	知识产权
	1.供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标设施设备、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

2.供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

	35
	政府采购

政策支持
	1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目供应商为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评标报价给予6%的扣除。供应商和制造商应出具响应文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商和制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2.监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评标报价给予6%的扣除。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

列入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目设施设备需求一览表及技术规格要求，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

	36
	其他说明
	1.请投标单位提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，线上开标环节，响应文件解密时长30分钟，请各投标单位请自带笔记本电脑及CA锁网上进行文件解密以及操作投标事项，请供应商提前调试好在线参标电脑各项配置。

2.竞争性磋商文件中采购清单、技术需求等如有偏差，如有疑义请澄清中及时提出；否则视为充分理解竞争性磋商文件各项要求。

3.本次采用政府采购云平台线上招标、投标，请各潜在供应商及时办理CA锁和学习政府采购云平台线上投标相关知识。请在政府采购云平台登录后，进行下载竞争性磋商文件。请各供应商获取竞争性磋商文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目。具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请供应商仔细阅读竞争性磋商文件和各项要求，制作文件及相关资料过程中，若因供应商资格条件不符、提供资料不全等原因导致响应文件予以退还，责任自负。

竞争性磋商文件中如有内容冲突的地方，以供应商须知要求为准。

	37
	请各供应商务必在投标截止时间前申请加入QQ群：623065481；

我单位会在投标截止时间前15分钟内通过验证信息；进入群后请各供应商及时修改备注：单位名称+姓名+联系方式。


供应商须知正文部分
总  则

1  合格的供应商

1.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2 凡参加投标的供应商必须具有履行本竞争性磋商文件规定的有关要求的能力，信誉良好。

1.3 若采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1.3.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

1.3.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

1.3.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

1.3.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

1.3.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.3.6 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

1.4 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

1.4.1 就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

1.4.2 设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

1.4.3 采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

1.4.4 以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为中标和成交条件；

1.4.5 对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

1.4.6 限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

1.4.7 非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

1.4.8 以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

1.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　1.5.5不同供应商的响应文件相互混装；

　　1.5.6不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.6 供应商在本次采购活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法令、法规的规定。

2  定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指具备一定条件，经政府有关部门批准而依法拥有政府采购代理资格的社会中介机构。

2.3“供应商”系指参加政府采购市场的合法供应主体，具体是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“采购”是指以合同方式有偿取得货物、工程或者服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

2.7“竞争性磋商文件”系指由采购人向供应商发出的本采购项目的全部文件（包括修改文件、补充文件、答疑纪要、各种通知和附件等）。

2.8“响应文件”系指供应商根据竞争性磋商文件提交的所有文件。

3  文件费用:无。

4  采购内容

4.1 采购内容：医疗设备采购安装及调试。

4.2 采购项目名称、数量、技术规格要求详见第三章；

4.3 在采购活动中的标准按国家现行规定（国际标准、国家标准、部标或行业标准）执行。

5  有关说明

5.1 规范要求和实际需要的内容，在竞争性磋商文件中有漏项，务请在响应文件中指出，并提供解决方案作实质性响应。

5.2 供应商根据竞争性磋商文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

5.3 供应商应提供该项目技术支持和服务承诺书。

二、竞争性磋商文件
6  竞争性磋商文件
6.1 竞争性磋商文件用以阐明所需货物、工程或者服务采购程序和商务合同主要条款，包括：

第一章 竞争性磋商公告
第二章 供应商须知

           供应商须知前附表

           供应商须知正文部分

第三章 设施设备需求一览表及技术规格要求

第四章 合同范本

第五章 主要响应文件的格式及其内容  

附件1:投标函

附件2:法定代表人资格证明及授权委托书

附件3:报价一览表

              附件3.1 分项报价明细表

附件4:供应商概况表

附件5:无重大违法记录的书面声明

附件6:企业2020年财务审计报告

附件7:“重法纪、讲诚信”承诺书

附件8:反商业贿赂承诺书

附件9:商务条款偏离表

附件10:技术规格偏离表

附件11:近三年同类项目业绩表

附件12:拟派项目负责人简历表

附件13:拟派本项目技术人员配置情况表

附件14:服务承诺书

附件15:产品技术支持资料

附件16：实施方案
附件17:要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料

6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其响应文件可能被拒绝。

7  竞争性磋商文件的澄清

7.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件（资格预审文件、投标邀请书）进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件（资格预审文件、投标邀请书）的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构可顺延提交响应文件的截止时间。

8  竞争性磋商文件的修改

8.1 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有竞争性磋商文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.2 竞争性磋商文件的修改将以书面通知所有竞争性磋商文件收受人，并对供应商具有约束力。

三、 响应文件的编制
9  响应文件的编写

9.1 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件,了解竞争性磋商文件的要求。在充分理解竞争性磋商文件、设施设备规格型号、技术性能、技术参数、服务和商务条件、合同文本（主要内容）后编制响应文件。

9.2 投标供应商编制电子响应文件可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，在政采云《帮助文档》下载。

9.3 响应文件中需要分别对资格审查要求、符合性审查要求、开标一览表、响应文件逐一关联响应。

10  响应文件的语言及计量单位

10.1 响应文件以及供应商和采购人及采购代理机构就有关采购活动的所有文件和来往函件，应以中文书写。供应商可以提交用其他语言（原文）打印的资料，但必须翻译成中文，当原文和译文（中文）之间存有差异和/或矛盾时，以中文为准。

10.2 响应文件中所使用的计量单位除竞争性磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

11  响应文件构成

供应商编写的响应文件应按下列顺序及内容提供:

（1）投标函（详见附件1）；

（2）法定代表人资格证明及授权委托书（详见附件2）；

（3）报价一览表（详见附件3）；

（4）分项报价明细表（附件3.1）；

（5）供应商概况表（详见附件4）；

① 营业执照，开户行许可证

② “信用中国”、“中国政府采购网”查询截图

③ 投标保证金汇款回执截图

④ 提供有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)。供应商所投产品如为进口设备，须具有进口货物制造商或制造商中国区代理商针对本项目出具的唯一授权书。 

（6）无重大违法记录的书面声明（详见附件5）；

（7）企业2020年财务审计报告（详见附件6）；

（8）“重法纪、讲诚信”承诺书（详见附件7）；

（9）反商业贿赂承诺书（详见附件8）；

（10）商务条款偏离表（详见附件9）；

（11）近三年同类项目业绩表（详见附件11）；

（12）拟派项目负责人简历表（详见附件12）；

（13）拟派本项目技术人员配置情况表（详见附件13）

（14）技术规格偏离表（详见附件10）；

（15）服务承诺书（详见附件14）；

（16）产品技术支持资料（详见附件15）； 

    （17）实施方案（详见附件16）;
(18)要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料(附件17)。

12  响应文件的格式

12.1 竞争性磋商文件附件及竞争性磋商文件各章节提供了一部分用于编制响应文件时必要的格式，供应商应按此格式编制响应文件。

12.2 竞争性磋商文件中未提供格式的部分由供应商自行编制。

13  投标报价

13.1 除本竞争性磋商文件另有规定外，供应商应按竞争性磋商文件所附相应的投标一览表格式标明投标报价等内容。报价以人民币报价。

13.2 任何有选择性的报价将不予接受。
13.3 供应商须充分注意并重视第三章“设施设备需求一览表及技术规格要求”的内容，并严格按该章的有关内容做出实质性响应。

13.4 供应商可按竞争性磋商文件第三章“设施设备需求一览表及技术规格要求”的内容进行报价，投标报价包括采购范围内所有项目的全部费用。且投标报价不得等于或高于最高限价金额，否则将按无效投标处理。
13.5 供应商的报价在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。

14  证明供应商合格的资格证明文件

按照供应商须知前附表规定，供应商应提交竞争性磋商文件所要求的资格证明文件。

15  证明符合竞争性磋商文件规定的文件

供应商应逐条对竞争性磋商文件要求的内容做出实质性响应，认真填写竞争性磋商文件所附的“商务条款偏离表”、“技术规格偏离表”。若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离，请在“偏离”一栏中标注“无”字样。如不填写将视为不响应竞争性磋商文件要求。

16  电子响应文件的有效期

16.1 响应文件有效期：提交响应文件的截止之日起90天。

16.2 在特殊情况下, 在原投标有效期届满之前，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，并经供应商确认。

17  电子响应文件的格式要求及签署

17.1 响应文件的格式应清楚工整，未实质性响应竞争性磋商文件、字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件将按无效投标处理。

17.2 响应文件应由供应商法定代表人或委托代理人在规定签章处逐一签署及加盖供应商的公章。

18  投标保证金

18.1 投标保证金金额为前附表要求金额，各供应商必须在投标截止时间前提交。

18.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

18.3 发生以下情况投标保证金不予退还：

18.3.1 如果供应商在投标有效期内撤回响应文件的；

18.3.2 中标供应商有下列情形之一的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未经采购人同意将中标项目转让给他人，或者将中标项目分包给他人的；

（三）拒绝履行合同义务的。

18.3.3 如果中标供应商放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的。

四、 响应文件的提交

19  响应文件的提交详见供应商须知。

20  响应文件提交的截止时间

20.1 供应商必须在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前提交。

20.2 在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后上传的响应文件，为无效响应文件，采购人将不予接收。

21  响应文件的修改和撤回

21.1 供应商在投标截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。供应商对其响应文件进行的修改或撤回应在竞争性磋商文件规定的投标截止时间前送达。

21.2 供应商根据竞争性磋商文件载明采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

21.3 投标截止时间后不得修改响应文件。

21.4 供应商不得在投标有效期内撤销响应文件，否则采购人将不予退还其投标保证金。

五、开   标

22  开标

22.1 开标时间为竞争性磋商文件中提交响应文件的截止时间；开标地点为竞争性磋商文件中预先确定的地点。

22.2 采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。投标供应商不足3家的，不得开标。

22.3 开标方式：电子开评标

22.3.1开标时间到达后，主持人开启解密标书后，供应商点击【CA解密】进行解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。解密成功的响应文件的可继续进行开标。

22.3.2 若提交响应文件家数少于三家或者开标后成功解密的家数少于三家的，将终止该项目（标项）的开标。 

22.4 响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

22.4.1响应文件中开标一览表（报价一览表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价一览表）为准；

22.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价一览表）的总价为准，并修改单价；

22.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

22.4.5对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5 对未按照本竞争性磋商文件要求进行投标及资格审查不合格的供应商，其响应文件将按无效投标处理。

22.6 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

22.7 供应商不得向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

六、 评标、定标

23  评标

23.1评标委员会

23.1.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

23.1.2 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。

23.1.3 采购人就竞争性磋商文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

23.1.4 采购人委托代表参加评标委员会，向采购代理机构出具授权函，采购人代表不得担任评标委员会主任委员。

采购人委派的评标人员进入评标现场不得超过2人，其他无关人员不得进入评标现场。

23.1.5 评标委员会成员由采购代理在政采云评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家，评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。 

23.1.6 评标委员会成员应认真执行相关法规规定，同时维护采购人与供应商的合法权益。

23.1.7 评标的依据为竞争性磋商文件和响应文件。

23.1.6 评标中评标委员会成员若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

23.2 评标纪律

23.2.1 要严格遵守评审时间，主动出具身份证明，遵守评审工作纪律和评审回避的相关规定。

23.2.2 在评审工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或采购代理机构可以拒绝其参加评审工作并向财政部门报告。

23.2.3 评审委员会成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。

23.2.4 评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评审委员会均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评审委员会应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

23.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

23.3.1 审查、评价响应文件是否符合竞争性磋商文件的商务、技术等实质性要求；

23.3.2 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

23.3.3 对响应文件进行比较和评价；

23.3.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

23.3.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.4 评标委员会成员应当履行下列义务： 

23.4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.4.2 按照竞争性磋商文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.4.3 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

23.4.4 参与评标报告的起草；

23.4.5 配合财政部门的投诉处理工作；

23.4.6 配合采购人答复投标供应商提出的质疑。

24  评标原则

24.1 评审专家应当严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。评审专家发现竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。

24.2 评审专家应当在评审报告上签字,对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的,按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的,应当在评审报告上签署不同意见并说明理由,否则视为同意评审报告。

25 详细评审 

25.1 首次报价

供应商的首次报价于提交首次响应文件截止时间开启，本环节由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。

25.2 评审方法：综合评分法。

25.3 评审程序
25.3.1 磋商小组确认磋商文件

25.3.2 资格、符合性审查

磋商小组对每个供应商的响应文件进行资格、符合性审查。资格、符合性审查是审查响应文件是否对磋商文件的资格及实质性条款作出响应。对资格、符合性审查不通过的供应商，其响应文件作无效处理。

25.4 磋商

25.4.1 磋商小组与每个供应商分别进行磋商，本次磋商采用一轮磋商，两次报价形式进行。磋商小组也可视实际情况确定磋商轮次（报价最多不超过3轮）。

25.4.2 磋商文件未发生实质性变动的：

磋商小组没有对磋商文件作实质性变动增加新的需求，后一轮报价不得高于前一轮报价，否则将按响应无效处理。

25.4.3 磋商文件发生实质性变动的：

（1）书面通知变更内容

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。实质性变动的内容，经采购人代表确认后，由磋商小组在政采云平台在线询标（磋商）--新增询标函方式通知所有供应商。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

（2）磋商

磋商小组集中与接受磋商文件变更的每个供应商分别进行询标。磋商的内容主要是对响应文件的澄清、修正、补充、确认等。不接受磋商文件变更的供应商，视为自动退出磋商，其响应文件作无效处理。

（3）重新提交响应文件（含报价）

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（指磋商结束后，在规定时间内填写《询标函》，在该文件上注明最后报价及有关承诺，并提交）。最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定。《询标函》是响应文件的有效组成部分，须由供应商签章。

若供应商未按《询标函》的要求对相关问题进行响应的，视为非实质性响应磋商文件。

除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。

25.4.4 综合评分法评审步骤

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。先进行资格、符合性审查，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过资格、符合性审查的供应商才能进入下一步的详细评审。

资格、符合性审查表（详见附表一）

商务、技术评审表（详见附表二）

价格评审

磋商小组按磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格、符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。技术、商务、价格部分分值分配如下：
	评分项目
	商务、技术评分
	价格评分
	合  计

	分值
	70分
	30分
	100分


具体打分标准如下：

（1）商务、技术评分
磋商小组分别对各供应商的商务、技术响应文件中的各项内容进行评议比较，详细对比其商务、技术方案等各种因素方面是否满足磋商文件的要求。在商务、技术评审表的相应项各自记名打分。

（2）商务、技术得分统计

将所有磋商小组的商务、技术评分的算术平均值即为每个有效供应商的技术得分（四舍五入后，精确到0.01）。

（3）价格核准和评分
A、价格的核准

供应商不得以低于成本的报价竞争。如果磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的，使得其报价可能低于其个别成本的，将要求该供应商作书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，磋商小组将认定该供应商以低于成本报价竞争，其响应文件作无效处理。

磋商小组先对入围供应商的最后报价进行复核，审查其是否有计算上的错误，修正错误的原则如下

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整后的最后报价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应文件作无效处理。

B、政策价格扣除

1）小型和微型企业产品价格扣除

a）根据财务部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的对联合体总金额扣除2%，用扣除后的价格参与评审；报价产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

b)《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

2）监狱企业产品价格扣除

a）监狱企业视同小型、微型企业，按上述1.的a)条款享受评审中价格扣除。

b）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

c）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

3）残疾人福利性单位产品价格扣除
a）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述1.的a)条款享受评审中价格扣除。

b）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章磋商文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4）供应商同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

C、价格评分

磋商小组对入围的供应商的最后价格进行修正及价格扣除得出评审价。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求（通过资格、符合性审查）且价格最低的有效最后报价（指修正后的价格，下同）为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分＝（磋商基准价／最终磋商报价）x 分值。

附表一：

资格、符合性审查表
	序号
	评审内容

	1
	是否满足供应商资格要求

	2
	是否满足项目的工期及供货期要求

	3
	是否符合磋商文件的签署盖章要求

	4
	响应文件有效期是否为90天

	5
	是否按规定提交法定代表人证明书或法人授权委托书

	6
	最后报价是否固定唯一，且各报价没有超过最高限价

	7
	响应文件是否满足采购人需求的要求，且没有重大偏离

	8
	没有其它未实质性响应磋商文件的要求

	结论
	是否实质性响应磋商文件


备注：如有一项未通过，磋商小组将认定整个响应文件未响应竞争性磋商文件而予以废标处理。

附表二：

详细评审标准
	序号
	类别
	评审内容
	分值

	1
	标书制作
规范
	根据响应文件目录、页码指向准确，内容无涂改、无空白、错页、漏页现象，装订规范，双面打印等情况进行综合评定，按要求得 5 分
	5分

	2
	项目
业绩
	根据供应商近三年项目业绩情况进行评定： 经营业绩根据响应文件所提供的投标截止日前三年内经营业绩进行比较：（附合同和中标通知书复印件，每一份合同及中标通知书加 1 分，直至满 5 分。
	5分

	3
	根据所投产品（设备符合性）
	投标方在应标过程中应充分替用户考虑，在产品选型过程保证提供的设备满足用户对设备档次的基本需求，在使用中性能操作方便、运营成本低的设备（1-10分）
	10分

	4
	配套产品配置及性能指标
	根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，所投产品所有技术参数全部满足的竞争性磋商文件要求的得基本分 40 分，

*指标为重要指标。投标产品参数全部复合招标参数要求得满分40分，投标产品参数偏离20项以内得为一般复合招标参数要求得30分，投标产品参数*指标偏离5项以内、一般参数偏离30项得为严重不复合招标参数要求得20分。

以供应商提供响应竞争性磋商文件的的检测机构出具的关于本次招标主要产品的检测报告中的检测结果数据为依据进行评分。
	40分

	5
	产品来源
情况
	供应商为代理商的响应文件中提供了产品来源说明的得3 分响应文件中未提供的不得分；

供应商为制造商的，响应文件中提供生产企业声明函（格式自拟）得 3分，响应文件中未提供的不得分。
	3分

	6
	质保承诺、售后服务体系及服务情况
	质保年限：满足竞争性磋商文件质保年限的得 1分
	1分

	
	
	售后服务响应时间：供应商明确列有售后服务响应时间的得 1 分
	1分

	
	
	售后服务体系：响应文件中有明确售后服务体系，安装技术人员配备情况，技术经理的能力与经验，安装组织计划的可行性，工期和技术设备的先进性，对仪器设备的安装调试和使用操作人员的培训方案，并提供相关证明材料的得 2 分。
	2分

	
	
	配送及安装验收方案：（配送车辆安排、货物到指定地点的时间，是否能承诺按用户要求配送到指定地点、安装人员安排、安装实施方案、验收方案等）根据所提供内容分以下四档打分：优(3 分)；良(2 分)；中(1 分)；差(0 分)（得差 0 分值为无此项说明）
	3分


26.4 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

26.5 与竞争性磋商文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。

27  中标供应商的确认

27.1 评标委员会推荐得分最高的为第一中标候选人。采购人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。评标委员会无义务向供应商进行任何有关评标的解释工作。

27.2 采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

27.3 在确定中标供应商前，采购人不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

28  中标通知

28.1 采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

28.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29  拒绝投标的权力

采购人有权在定标前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常采购工作的供应商，由此对供应商造成的损失不负任何责任，同时对此也不做任何解释。

七、 授予合同

30  签订商务合同

30.1采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

30.2 中标合同不得转让。经采购人同意，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

30.3 竞争性磋商文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

30.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.5 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

31  商务合同的组成

31.1 下列文件均为商务合同不可分割的组成部分：

31.1.1 中标通知书；

31.1.2 中标供应商的响应文件；

31.1.3 供应商澄清、说明或补正文件；

31.1.4 竞争性磋商文件。

八、采购人更改货物、工程或者服务的权利

32  政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

九、其他事项

33  采购代理服务费

33.1收取标准参照国计委计价格[2002]1980号文执行。100万元以下：按1.5%计取；100万元-500万元：按1.1%计取；500万元-1000万元：按0.8%计取；
33.2采购代理服务费的计算基数是中标通知书中载明的中标总金额。

34  本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定编制，解释权属采购代理机构。

35  参与本次采购的供应商应当有商务、技术人员对评标委员会提出的商务、技术问题进行答疑。

第三章 设施设备需求一览表及技术规格要求

	项目设备购置清单

	序
号
	
	专用设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	电生理类诊断设备
	12导心电图机
	台
	2
	

	
	
	动态心电图仪
	台
	2
	

	
	
	动态血压记录分析系统
	台
	2
	

	2
	呼吸设备
	吸痰器
	台
	2
	

	
	
	无创呼吸机
	台
	1
	

	3
	检验设备
	生物安全柜
	台
	1
	

	
	
	血气分析仪
	台
	1
	

	
	
	尿常规（尿沉渣）
	台
	1
	

	
	
	干式荧光免疫分析仪
	台
	1
	

	
	
	血沉仪
	台
	1
	

	
	
	过敏源检测仪
	台
	1
	

	
	
	凝血分析仪
	台
	1
	

	
	理疗设备
	智能蜡疗系统
	台
	2
	

	5
	治疗设备
	十功能煎药机
	台
	4
	

	
	
	电动挤压密闭煎药机
	台
	1
	

	
	
	干扰电治疗仪
	台
	3
	

	
	
	经络通治疗仪
	台
	8
	

	
	
	深层肌肉刺激仪
	台
	1
	

	
	
	中医经络检测仪
	台
	2
	

	
	
	温热电灸综合治疗仪
	台
	2
	

	
	
	超声波治疗仪
	台
	1
	

	
	
	红蓝光治疗仪
	台
	1
	

	
	
	红外光灸疗机
	台
	1
	

	6
	其他
	治疗车
	台
	10
	

	
	
	抢救车
	台
	6
	

	
	
	多功能抢救床
	个
	4
	

	
	
	普通病床
	个
	10
	

	
	
	简易呼吸气囊
	个
	5
	

	
	
	等离子空气消毒机
	台
	10
	

	
	
	紫外线消毒柜
	台
	1
	

	
	
	紫外线消毒车
	辆
	10
	

	
	
	立体式冰箱（冷藏）
	台
	2
	


	1
	12导心电图机（2台）
	一、工作条件：

1. 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作                        

2.  产品的电源插头符合中国标准，无需适配器

二、 ECG输入

1. ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集

2. 导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系）

3.  输入阻抗：≥90M Ω（10Hz）（提供相关证明文件）
4.  频率响应：0.01Hz ~ 350Hz （提供相关证明文件）        

5.  定标电压：1mV±2%
6.  耐极化电压：±850mV （提供相关证明文件）
7.  内部噪声：≤12.5µVp-p                                

8.  时间常数：≥3.2 s

9.  共模抑制比：≥135dB（AC滤波开启）；（提供相关证明文件）

10. 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

三、波形处理：

1.  A/D转换：≥24bit

2.   采样率：≥35kHz，每导联 （提供相关证明文件）
3.  灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV（提供相关证明文件）
4.  抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

5.  自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能

6.  自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

四、存储器

1.  设备内置存储器，存储病历≥700例

2.  数据可通过SD卡、USB口导入导出        

3.  支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间
五、 显示器：

1.  ≥6英寸彩色液晶显示屏，倾斜角设计，支持显示背景网格
2.  显示信息：同屏显示12导同步心电波形

3.  显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等

六、记录器：

1.  热敏式点阵打印机               

2.  走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s

3.  记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1      

4. 记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm           

5. 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印

6.  记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等

7. 可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告

8.具备在无网格纸上打印网格功能

七、功能

1.  具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率（提供证明文件）
2.  可准确判定接触不良的电极并予以指示      

3.  拥有自动测量功能和自动诊断功能

4.  手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。

5.  自动模式下可以支持10-50s时间的采集，记录，存储，传输。

6.  支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告

7.  长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录 8.具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，可调阅病人信息

9.可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量

八、外部输入接口：

1.  USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口
2.  支持选配内置WIFI，支持使用有线、无线的方式进行联网

3.  支持DAT、PDF、SCP(选配)、FDA-XML(选配)、DICOM(选配)格式，满足医院信息化需求

4.  支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息

九、便携：外部隐藏式提手可方便机器移动

十、电源：交直流两用　自动转换

1. 交流电源：交流 100V~240V  50Hz/60Hz

2. 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时

十一、产品认证：

1. 通过CE认证、FDA注册，UL认证（提供相关证明文件）

2. 公司需要通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证

3. 在新疆设有注册的售后服务机构，保证售后服务的及时性和延续性

其他

1.配备工作站

	2
	动态心电图仪（2台）
	一、记录盒：

1. 重量：小于或者等于76g
2. 外壳： 注模防水塑料,IPX7防水等级，能预防意外泡水导致的损坏

操作方向： 任何方向

二、参数
1. 导联(通道)  12/3       

2.记录 全信息      

3. 频率特性 0.05-60Hz    

4. 输入阻抗 ≥ 20MΩ

5.增 益  5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV, ±5%

6.共模抑制比 ≥100dB           

7.采样率：可在 128、256、512、1024H之间转换，

8.A/D 精度：可在8、12、14、16、18位之间转换        

9. 定标电压：1mV±2%

10. 极化电压：±300mV    

11. 时间常数：≥3.2s       

12. 记录时间：最长工作时间48小时

13.显 示 LCD 波形显示   

14.存储介质 MicroSD 卡≥1GB   

15.数据接口 插拔式 MicroSD 卡/ USB2.0

三、电源       电池规格 AAA（7 号）碱性电池

四、性能

1.采集盒体积小，重量轻，病人佩戴舒适        

2. 配合人体的藤蔓式导联线设计，导联线不会缠绕

3.节能环保，在一节AAA号碱性电池使用情况下，不同采样率可以工作时间不同

4.彩色液晶图形显示器，结合一个3键键盘，可以方便设置记录器的记录参数；并可以实时显示心电图波形，检测电极的安装质量

5.一机二用，只需更换记录盒就可以实现12导或3导holter功能，大大节省医院购机成本

6. 病历保护功能，如果监测到记录器中含有没有分析的数据，记录盒会报警提示，保证数据不丢失
7.电源管理功能，电池欠压检测提示，长时间空闲状态（最后一次键盘响应15分钟后）或记录结束30分钟后将自动关闭电源，节约电池电量，防止电池漏液。

灵活的通讯方式，同时支持Micro SD卡拔插方式和USB2.0高速直接通讯方式

软件同时兼容3/12导联记录盒           

10.多通道逐拍检测分析
11.支持心率变异（HRV）时域/频域分析，QT离散度分析，心率震荡分析，房颤/房扑分析编辑，ST段分析、起搏分析，呼吸睡眠分析，T波电交替分析，心电向量，心室晚电位，瀑布图分析功能

12.对AOO、VOO、AAI、VVI、DDD等十六种起搏器进行分析，具备起搏脉冲检测功能，
13.具备多种编辑工具方便医生进行测量，如测量器，测径器，保存片段图等。

14.可同屏显示主模板、子模板、心拍，使操作心拍显示一目了然，无需来回切换页面即可完成模板编辑。
15.自动识别各类心律失常，可设置心律失常的分析参数

16.可对每一个单一的心搏和某一时段的动态心电图进行编辑和修改，可自定义心律失常事件，方便操作者快速的编辑和查找各种心律失常和ST段变化
17.模板编辑功能：具有模板合并和拆分功能，方便医生进行更好的归类；

18.房颤房扑功能：通过RR间期变化趋势自动判断房颤房扑发生概率，方便操作者快速识别房颤房扑
19.直方图分析：可以选择多种直方图进行编辑，常见的如RR直方图，时序直方图。

20.散点图分析：可以同屏显示Lorenz散点图、时间散点图、小时散点图，并逆向回放实时心电波形。支持任意时间段散点图显示，实现快速编辑和确认短暂房颤、短阵过速心律失常现象

21.叠加图分析：将各模板内的心搏进行快速叠加分析，从中找出波形不同的心律失常，特别是宽QRS波群或伪差，使宽QRS波群的漏检率降至最低.

22.散点+叠加图分析：同屏显示所选模板的散点图+叠加图，同时结合RR间期和波形形态进行快速分析，大大提高工作效率。

23. ST功能：软件对录的所有动态心电图据的ST段变化进行统计总结，显示ST段变化的趋势，可快速的查找各个时间点心电图和ST段变化，可修改/添加ST事件；支持ST重扫描，可以选择导联和时间段重新扫描，如果ST段的测量点不准确，可以选择ST段重分析

24.心率变异分析：能够进行时域与频域心率变异分析，能够显示功率谱密度图，分析时间段内的R-R间期趋势列表及散点图

25.具有“心率震荡”分析功能，可以预测心梗患者的死亡危险。
26.具有“页扫描”功能，在高速回放波形过程中，显示屏上同时叠加5分钟波形，当心电波形发生异常改变时，在正常波形的余辉上可观察到叠加的异常波形，及时发现心律失常。

27.具有双屏同步显示图表信息及原始心电图信息

28.编辑结论：具备自动结论和手动结论2种，可以编辑结论
29.病历管理界面：可以在病历列表中查看检查结论和报告预览打印；可以按结论模糊搜索病历，方便医生快速查找病人

30.产品通过欧盟CE FDA认证以及ISO13485、ISO9001质量体系认证

其他

1.配备工作站

	3
	动态血压记录分析系统（2台）
	1.检测原理:示波法

2.监测时间:大于72小时

3.加压方式:智能拟合加压，自动调整为适当的加压高度

4.测量范围  收缩压：60-280mmHg     舒张压：40-160mmHg

脉率：30-200bpm        压力显示范围：0-299mmHg

5.测量精度   压力：±2mmHg   脉搏：±5%,提供检测报告证明。

6.袖带:  扇形袖带，规格:200-350mm,标配2个袖带布。袖带具有医疗器械登记表，提供证明。
7.安全系统:  超压保护：压力超过约300mmHg时，电磁阀打开；

急停保护：测量时，可按下M按钮时快速释放压力；

8 .测量模式: 自动测量模式：手动间隔、自动间隔、自动表测量(6个测量间隔和测量频率) ,  自动补测。 支持手动插入测量。
9. 时钟:   公历24小时模式时钟。           

10.  电池:  2×LR6（AA）型碱性电池。

11.  测量环境:  +10℃-+40℃，低于85%RH（室内湿度）。

12.  储存环境: -20℃-+55℃，低于95%RH（室内湿度）

13.  尺寸:  70（W）×97（D）×26（H）mm    

14.  重量:  162g，

15.  数据端口：  标准USB2.0数据接口

16. 软件: 全中文的分析软件：设置记录盒；预览、可打印报告（自动生成数据汇总报告、趋势图、柱状图                   饼图、 数据列表等）。

17.临床验证： 经CFDA注册临床机构验证，可提供临床验证报告。

18.计量器具： 可提供计量器具型式批准证书。

其他

1.配备工作站


	4
	生物安全柜（1台）
	一、技术参数

1、安全柜基本参数：

（1）分类：B2型，100%外排，      

（2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×760mm×2250mm；

（3）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。

（4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）

（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

（6）系统排风总量：1270 m3/h      

（7）额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W）

（8）噪音等级：≤65dB（A）        

（9）照明：≥1000lx

（10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.995%（99.9995%）

（11）注册证号：国械注准20173544629   

（12）重量：毛重300KG净重 279KG  外排风机毛重60KG 外排风机净重55KG          （13）使用人数：1—2人

2、生物安全性：

（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105
（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次      

（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

二、结构功能特点：

1、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化；

2、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁；

3、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全；

4、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；

5、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；

6、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；

7、合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。

8、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全；

9、高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然；

10、电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全；

11、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全；

12、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率；

13、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。

14、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全；

15、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%

16、完善的报警系统：

（1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警；

（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警

（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警；

（4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警，

17、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害

（1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命

（2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全；

三、资格证明和技术文件

1 TUV机构 ISO9001质量管理认证

2 ISO14001环境管理体系认证、ISO13485及CE认证

3 国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证

4 具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010    测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告


	5
	十功能煎药机（4台）
	 1、电压：AC220V

2、功率：≥2000W

3、容量：≥30000ml

4、可预设不少于12种煎药方案

5、符合《中药煎药室管理规范》的相关要求。具有常压煎药功能

6、自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水；

7、采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置；

8、具备先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能；

9、采用安全、卫生、电动自动挤压功能，实现药渣充分分离；

10、拉伸锅体设计，具有很高的机械强度和刚度，大副提高锅筒的安全性能；

11、不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐；

12、具有防温度过高和防干烧功能，计时、定时设定控制功能；

13、具有文火、武火自动转换；

14、具有安全卸压阀，双安全阀超压自动排压功能，自动卸压自动闭合；

15、可配备单体包装机；

16、制造商通过ISO9001认证、ISO13485认证及CE认证。

	6
	电动挤压密闭煎药机（1台）
	1、电压：AC220V

2、功率：≥1800W

3、容量：≥30000ml

4、尺寸：尺寸：630✘620✘1220（mm）

5、可预设不少于12种煎药方案

6、符合《中药煎药室管理规范》的相关要求。具有常压煎药功能

7、自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水；

8、采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置；

9、具备先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能；

10、采用安全、卫生、电动自动挤压功能，实现药渣充分分离；

11、拉伸锅体设计，具有很高的机械强度和刚度，大副提高锅筒的安全性能；

12、不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐；

13、具有防温度过高和防干烧功能，计时、定时设定控制功能；

14、具有文火、武火自动转换；

15、具有安全卸压阀，双安全阀超压自动排压功能，自动卸压自动闭合；

16、可配备单体包装机；

17、制造商通过ISO9001认证、ISO13485认证及CE认证。

	7
	经络通治疗仪（8台）
	输出通道:数码显示，10个输出通道      

2、结构组成:由主机、电极线、电极片等组成。

3、额定输入功率：=60VA。               

4、输出脉冲:单向脉冲方波；频率范围：0.5Hz～60Hz

脉宽范围：0.2ms～2.0ms。

5、输出强度:I档0～850V，0～255级可调,II档0～1400V，0～255级可调,III档0～2000V，0～255级可调,IV档0～2800V，0～255级可调,V档0～4000V，0～255级可调

6、强度自增和停止：用于控制输出脉冲电压强度的自动增加。

自增级数：0～255级，允差±10℅，自增时间：16s/级，允差±5s；

7、浪涌功能：能够产生脉冲宽度循环连续变化的输出波形；

浪涌范围：I档（55Hz，60Hz）：0.2ms～0.8ms；    II档（35Hz，40Hz）：0.4ms～1.0ms；

III档（15Hz，20Hz）：0.4ms～1.0ms；     IV档（10Hz，15Hz）：0.4ms～1.0ms；

浪涌周期：短浪：3s       长浪：6s

8、治疗时间:0～99min可调，最大允差±3min，步长1min；开机预置30min，倒计数计时，治疗时间到，声音  报警提示。

9、极性转换：控制输出脉冲电压的正负极性；

手动转换，按极性选择键，极性在上、下和自动三种状态中循环，指示灯指示的一方为正极；

自动转换，按极性选择键上方自动灯亮，治疗仪处于自换极状态，自动转换时间为5min,允差±15℅。

10、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。

12、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

	8
	吸痰器（2台）
	一、产品外观及性能要求：

1.ABS一次成型全塑外壳；高分子吸引瓶，易消毒、清洗；

2.无油泵，免维护；溢流保护装置，防止液体进入泵内；

3.手提式，体积小，噪音低。      4. 适用于医疗单位吸痰和粘质分泌物，也可用于家庭急救吸痰。

二、技术要求：   电源：AC220V±10% 50Hz     泵结构：无油泵         

 抽气速率：≥15L/min

负压调节范围：0.013MPa～0.08MPa

吸液瓶:1000ml                          输入功率:150VA

噪音：≤65dB

三、基本配置：

1.透明硅胶管  1根            2. 一次性吸管   1根                3.  熔丝管    2个

、提供相关质量管理体系认证及“环境管理体系认证”、“职业健康安全管理体系认证”、省级以上著名商标、高新技术企业相关荣誉证书。

	9
	血气分析仪（1台）
	1.设备名称：血气生化分析仪

2.方法学：干式电化学法、交流阻抗

3.电极测量方式：免维护微电极技术        

4. 进样方式：自动平行进样

5.测试时间：吸样到显示结果≤60秒

6.测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡可同时检测最多10项实测参数

7.至少可提供两种9项试剂盒

8.计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等,实测和计算参数≥34项

9.标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血等≥6种

10.定标方式：液体定标，测量前单点定标

11.试剂盒：试剂盒单人份设计，独立包装，常温或冷藏保存，即取即用

12.质量控制：提供原厂配套三级液体质控品、可自行选择质控液浓度

13.运输存储：试剂盒运输条件可达-10～37℃；试剂盒存储最低可到2℃，最高可达30℃

14.操作界面：≥7英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程

15.内置高容量充电电池，断电后仍可待机时间≥24h或可连续测量样本数≥50个

16.小巧便携，重量< 5Kg(含电池)          

17.仪器内置二维条码扫描仪及热敏打印机

18.数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，可直接连接LIS、HIS系统

数据管理：仪器可自动存储≥9500个病人结果，连接POCT数据管理系统，同时可以与产网连接，规范病例数据的管理

19.检测参数的升级：院内联网升级软件，使用新的试剂盒即可完成，无需增加模块

使用环境要求：10-31℃

获得FDA认证

22.获得CE认证

23.试剂盒种类≥40种

24.配套耗材：包含质控液耗材≤2种          

25.用血量：仪器最低用血量为80ul

	10
	干扰电治疗仪（3台）
	干扰电治疗仪（3台） 1、二组三维干扰电输出

2、治疗仪工作频率：2kHz、3kHz、4kHz、5kHz分四档可调。

3、治疗仪差频频率范围：分五档可选

低：频率下限=1Hz，频率上限=20Hz

中：频率下限=40HZ，频率上限=60Hz

高：频率下限=80HZ，频率上限=120Hz

广域：频率下限=1Hz，频率上限=120Hz

低/高：低模式和高模式交替运行，低模式1分钟后高模式1分钟，一次循环。

4、治疗仪每路输出电流有效值不大于60mA

5、治疗仪调制频率：0～120Hz；

6、调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%；

7、动态节律：0（off）、1s、2s、3s、4s、5s分六档可选，允差±10%；动态位移不超过动态节律的±30%

8、差频周期：1/f（随机变化）、15s、30s、60s分四档可选，允差±10%。

9、定时设置范围：1min～99min连续可调，级差1min，允差±5%，治疗仪治疗时间结束，有蜂鸣器提示声。

10、可三维输出或二维输出

11、4个固定处方1个自编处方，数码显示窗口，提升视觉冲击，操作界面一目了然。

12、立式配备脚轮，配有抽屉方便存放吸附输出线和吸附电极。

13、配备负压泵采用吸附式电极大、小各两套，治疗同时有近似拔罐功能。

14、负压泵压力连续可调。

15、为了保证产品质量和售后服务，要求生产企业注册资金≥6000万元

16、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录

17、产品通过（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。

18、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

	11
	过敏原检测仪（1台）
	1适应症 I型变态反应和Ⅲ型变态反应

2 检测对象 血清样本同时在线检测项目＞60项，可自由选择测试项目

3 方法学 酶联免疫捕获法

4检测结果 全定量

5 血清用量 ≤50μl

6项目 血清中过敏原特异性IgE抗体21项，检测项目：1  特异性IgE（艾蒿、屋尘螨、粉尘螨、柳树、屋尘、蟑螂、交链孢霉、普通豚草、猫皮屑、狗皮屑、牛奶、鳕鱼、鸡蛋、大豆、牛肉、羊肉、小麦、花生、虾、蟹、）、2  总IgE、3  食物特异性IgG抗体35项：（大蒜、姜、洋葱、红辣椒、啤酒酵母、白软干酪、芝麻、牛肉、鸡肉、鳕鱼、玉米、蟹、鸡蛋、蘑菇、牛奶、猪肉、大米、虾、大豆、西红柿、小麦、燕麦、菠萝、橘子、甘薯、腰果、菠菜、芒果、扇贝、蛤、茶、烟草、咖啡、蜂蜜、羊肉）

7 过敏原数量 ≥60项

8 组合方式 支持任意项目灵活组合

9 反应时间 ≤3h

10 标准曲线 6点定标（溯源自WHO 75/502国际参考品）

11 质控 阴性、阳性质控

12 线性范围 总IgE范围 0-1000 IU/mL，sIgE范围 0.35-100 IU/mL

13 批间差 ≤15%

14 精密度 ≤10%

15 应用该技术 可以去除血清中大量IgG抗体干扰，提高IgE检测灵敏度；生物

16 技术要求 素化过敏原（液态）和亲和素化酶，可以加强反应信号，提高准确性。

17 参考区间 ≤0.35 IU/mL

18 板型 4块板仪器，前面板可以整体向上升起（非半开式翻转），方便样本、试剂及微板摆放

19 微板转运方式： 机械手转板，具有抓板检测功能，抓手可90°旋转，真正实现X/Y/Z/R方向四维运行。

20 加样 自动加样≥4个加样通道，加样通道可独立编程，可进行单次或连续分液

21 加样针 一次性加样针，避免交叉污染

22 加样通道 ≥2个加样通道，气动置换加样原理；各通道Y、Z方向均可独立控制，动作时互不干扰，加样通道可扩展间距：9—300mm。

23 加样精密度 100ul   CV≤0.5%  ，800ul CV≤0.4%

24 微板插入功能 具备从微板实验中途的任意步骤开始，上机实验。无需新编实验方法，只需启用已有的完整实验程序，指定起始步骤上机，全自动完成后继实验步骤。

25 洗板机 2台16通道独立洗板机，清洗次数1-9可调，洗液量50-1000ul/孔以50ul为单位可调，洗涤方式可选一点洗、两点洗、四点洗，清洗残留液量≤0.6ul/孔。

26 判读 内置1台酶标仪，8通道测量，使用冷光源（非卤素灯），标准波长配置为：405nm、450nm、492nm 和630nm

27 吸光度范围 0.000-4.000 OD

28 LIS/HIS通讯 支持双向LIS

29 运行环境 全中文操作软件

30 软件兼容性 支持过敏原IgE\IgG同时检测

	12
	尿常规（尿沉渣）（1台）
	一、技术参数：

1、检测项目：  红细胞、白细胞、脓细胞、鳞状上皮细胞、非鳞状上皮细胞、透明管型、未分类管型、结晶、细菌、血菌、精子、粘液丝等各种尿液有形成分；红细胞形态学分析检测（红细胞相位）

2、 原理：平面流式技术，医学图像信息融合技术，机器智能视觉识别技术

3、 检测速度 ：120 样本/小时（恒速）

吸样：2 m1    检出限：5个/ul     准确度：＞95％以上     重复性测试：CV < 10%
携带污染率：< 0.05％

5、 数据储存量：200000      a,语言：中文、英文或根据用户要求设置语言
b,报告形式 ：XX个／ul国际通用定量单位，干化学分析和有形成分定量分析联合图文报告。
c,打印机：外置打印机   d,工作环境（温度）：18℃一30'C    e,电源：AC220V士10% 50Hz
f,外形尺寸（主机）：660mm×440mm×570mm（长×宽×高）。   g, 重量：约33kg

二、1技术参数

1、测试项目:尿胆原（UBG）、胆红素（BIL)、 酮体（KET) 、潜血（BLD)、蛋白质（PRO)、亚硝酸盐（NIT) 、     白细胞（LEU) 、葡萄糖（GLU）、比重（SG) 、酸碱度（pH) 、维生素C（VC) 、微白蛋白（MAL)、钙离子（CAL）、肌酐（CRE）

2、a, 测试波长：单色光波长   525nm、610nm、660nm  b, 测试原理：超高亮度冷光源、多波长反射测定       c, 测试速度:240条/小时（15秒/条）
3、a,样本架容量：5个试管架（容量50份样本）   b,本量：试管内样本液面不低于试管架标识刻度线
c,吸入样本量：2.0ML

4、 显示屏：7寸触摸屏

5、适用试纸：宝威11项/14项专用试纸

6、数据存储：20000条         数据通讯：外部输出串行RS-232接口、并行打印接口
语言：中文、英文等         电源：AC220V，50Hz               功率：50VA

熔断丝规格：250V 2A      使用环境：温度15℃ ~35℃，最佳温度20℃~25℃，相对湿度≤75%
外形尺寸：660mm×625mm×581mm(长×宽×高）       重量：65Kg

	13
	干式荧光免疫分析仪（1台）
	1、测定原理﹑方法：磁敏免疫生物芯片、智能微流控技术、双抗体夹心法；

2、电源：交/直流电源，仪器自带锂电池；

3、多靶标生物芯片，一次完成多项标志物检测 ：

心肌损伤标志物：肌钙蛋白I、肌酸激酶同工酶、肌红蛋白、新型脂肪酸结合蛋白

心力衰竭标志物：N末端脑钠肽前体、肌钙蛋白I

炎症因子：降钙素原、脂蛋白相关磷脂酶A2

凝血相关项目：D-二聚体、D-二聚体/超敏C反应蛋白二联卡

4、消耗品：除一次性测试卡外无其他消耗品；24小时待机无消耗

5、测试卡：低温保存保质期≥9个月；免复温，即取即用；干式测试卡，无需回收废液，安全环保；

6、测试卡校准功能：每个试剂卡的检测都带有校准功能

7、样本类型：全血、血浆、血清                  8、 加样方式：机外加样

9、恒温功能：具有恒温反应区域，更加适合免疫反应进行

10、检测时间：≤15分钟，机内检测              11、 最小样品量:  ≤50ul；

12、操作能力：中文界面、方便易学、操作简单、急诊随时可出报告

13、打印机：内置热敏打印机，并可直接外连打印机，输出医院标准格式的结果报告；

14、扫描仪：内置扫描仪，可对试剂和患者信息进行扫码输入；

15、显示屏：≥9寸电容式触摸显示屏；       16、 数据接口：VGA、以太网接口、USB等接口；

17、通讯功能：可通过有线或无线进行网络联接，提供HL7系统协议，可与LIS/HIS系统进行双向数据传输；                 18、 检测项目定标方式：通过二维码扫描方式完成定标曲线写入；

19、主机存储检测数据数量≥ 10000组；  20、数据管理：连接POCT管理系统，处理众多的测试数据；

21、系统升级：可通过有线、无线网络及手动多种方式，进行仪器软件升级；

22、质控方式：同时具有电子质控卡和液体质控两种方式；

23、工作环境：环境温度为 15 - 30°C，相对湿度在 25%~80%；



	14
	无创呼吸机（1台）
	1、国产品牌。    2、入选国家《优秀国产医疗设备产品目录》。

3、通气模式：CPAP模式、S模式、T模式、S/T模式、PC模式。     4、具备自动同步技术。

5、具备自动灵敏度技术，无需手动调节触发、撤换灵敏度。       6、具备容量保证功能。

7、目标潮气量设置范围值：30ml~2500ml。 8、可选配后备电池，后备电池工作时长≥8小时，交流电供电与电池供电可无缝切换。 9、具备压力释放技术，舒适度三档可调。 10、吸气时间：0.2s~4.0s。

11、后备呼吸频率设置：1BPM~60BPM。12、屏幕：防误触彩色液晶屏，屏幕尺寸≥4.9英寸，同屏显示设置参数、监测参数，旋钮操控，无需触屏。 13、治疗波形：同时显示压力、流量双波形，波形刻度范围可调。 14、压力范围：吸气正压（IPAP）：4cmH2O~30cmH2O 呼气正压（EPAP)：4cmH2O~25cmH2O

持续正压（CPAP）：4cmH2O~20cmH2O

15、升压档设置范围：1-6档可调。      16、最大流速可达180L/min。

17、爬坡压力：CPAP模式下：4cm-CPAP，其他模式下：4cmH2O-25cmH2O。
18、爬坡时间设置范围：0-60min可调。

19、外接测压软管，可采集面罩端压力。     20、报警功能：呼吸暂停报警、患者连接断开报警、低分钟通气量报警、低潮气量报警、断电报警、压力调节偏高、压力管道脱落报警、涡轮故障报警、空气流量传感器故障报警。 21、实时监测数据：压力值、每分钟通气量、呼吸频率、当前漏气量、当前潮气量。

22、具备自动漏气补偿功能，补偿能力可达60L/min。  23、机器需具备数据无线传输功能，可无线实时传输各项治疗数据至云服务器。可提供配套的呼吸机远程医疗服务平台系统，可对机器的各项治疗数据进行远程无线实时监测和管理。提供软件著作权证书复印件。

24、屏幕亮度可调，可选择白天/黑夜。   25、具备治疗计时功能。26、具备系统锁定功能，可便利锁定屏幕。       27、窒息报警设置范围值：0秒、10秒、20秒、30秒。

28、管路连接断开报警设置范围值：0秒、15秒、60秒。   29、配备一体式移动台车。

30、配备独立专业医用湿化器。  31、呼吸机整机（含电池，不含台车）重量≤6.55kg，方便手提移动。

32、采用无遮挡进气口设计，更换过滤棉避免交叉感染。   33、支持1键旋钮、4按键操纵全功能。

	15


	深层肌肉刺激仪（1台）
	1、额定电压：a.c.=220V

2、额定频率：50Hz

3、额定输入功率：40VA

4、主机尺寸:长255mm，宽150mm，高60mm，允差±5%

5、电源盒尺寸:长190mm，宽70mm，高50mm，允差±5%
6、输入连接线长:长1950mm，允差±10%

7、输出连接线长:长1850mm，允差±10%

8、频率调节：调节范围0～60Hz

	16
	中医经络检测仪（2台）
	1.检测仪具有按顺序指导穴位检测功能，并依次记录相应检测的结果，并将测试结果显示的功能。

2.检测仪具有病案资料身份证自动识别系统输入功能。3.设备检测探头采用无线自动 显示采集压力经穴取样器。 4.设备检测探头采用无线电动带温湿度经穴取样。  5.报告分析：十二经络：经络表、柱状图、子午流注表、五行表、人体图（单张报告打印功能） 6.八纲辨证：表里、寒热、虚实、阴阳（单张报告打印功能）   7. 综合报告：总纲病位、病性分析；五行能量失衡病理表现，中医体质分析等；

8.可进行中医24经络穴位检测,检测结果可通过经络表、柱状图、子午流注表、五行表、人体图，并可提示“虚实盛衰、人体功能平衡、主要问题经络提示。 9. 自动出检测报告直观展示肺腑辩证提示，气血充盈度分析和经络与肺腑病位关联析等 八纲辨证：表里、寒热、虚实、阴阳（单张报告打印功能）

10.检测时间≤2分钟。 11. 产品资质:二类医疗器械注册证。  12. 具备中医体质辨识功能

13.具体3D动画语音提示功能。      14. 检测仪具有自动自采集病人身份信息的功能。

15.软件具有一键新建客户病例档案功能。  16. 软件具有云服务的功能，远程实现版本升级，病例档案远程管理功能。      17.  具备移动APP在线通过使用手机浏览器扫描二维码下载病例文档功能，

18.△检测仪在正常工作过程中，在接触器和检测笔之间接入1MΩ标准电阻，输出电流应为7.35μA±0.5 μA。 （须提供产品注册要求表证明文件）
19.检测仪检测范围为：0Ω~1.5MΩ。（须提供产品注册要求表证明文件）
20.重复性：检测仪在正常的工作状态下，重复测量3次，其变异系数≤14%。（须提供产品注册要求表证明文件）  21.  设备配置：检测仪主要由主机、接触器、检测枪、计算机、彩色喷墨打印机

接触器和检测笔与人体皮肤接触部分为医用不锈钢材料0Cr18Ni9（304）；   22. 硬件配置要求

显示器：飞利浦27英寸高清显示屏     电脑主机：品牌电脑       CPU：Intel I5系列

内存：4G DDR3    硬盘：1TB         软件平台操作系统：Windows10 中文专业版

正常工作条件：

环境温度10℃～35℃、 相对湿度30～75%、 大气压力86kPa ～ 106kPa、  电源条件：AC220V 50Hz

24.配件

高配计算机及显示器： 一套、      中医经络工作台： 一台、         接触器和检测枪： 一套

中医经络仪软件系统： 一套（软件著作权/美术版权认证）

使用说明书： 一本               合格证： 一张                  保修卡 ：一张



	17
	凝血分析仪（1台）
	1、采用光学凝固法测试原理，测试常规四项，  2、具有PT衍生FIB功能，节约试剂。

3、采用倾斜式冷藏试剂位，减少试剂浪费
5、采用旋转式加样臂系统，快速精准便于维护

6、试剂位： 6个     7、样品位：5个     8、 测试位：4个       9、测试速度：≥ 120Ts/h

10、具有测试杯及试剂不足报警功能        11、 具有测试结果异常自动重测功能

12、具有测试结果异常报警、清洗液不足报警、废液溢出报警功能      13、加样针具有自动寻位，液面感应、恒温加热功能   14、具有自动或手动多点定标功能     15、仪器软件可进行试剂管理和质量控制管理功能   16、采用挤压式双管路蠕动泵清洗系统  17、可提供原厂配套试剂耗材,测试项目任意组合检测功能   18、存储显示凝固反应曲线，为临床提供更多信息  19、无需单独计算机控制，自带操作系统   20、具有开放式自定义报告单模式，实现报告单/数据联网数据（lis）传输。

	18
	温热电灸综合治疗仪（2台）
	1、十路艾灸治疗输出；

2、额定输入功率：170VA；

3、艾灸治疗头具有磁疗催化功能，艾灸治疗头表面磁感应强度0.023T-0.12T；

4、艾灸治疗头具有加热功能，每个艾灸治疗头恒温范围：30℃~70℃内连续可调；

5、艾灸治疗头配合专用艾绒使用，根据传统艾灸的原理，艾绒被加热后，直接作用于病灶；

6、艾灸治疗头具有温针灸导入孔，可以进行温灸，温针灸；

7、治疗仪为十路输出，配备9个艾灸治疗头及1个双艾灸治疗头加热垫、500个隔热垫；

8、治疗仪可同时使用11个艾灸治疗头，一机多用；

9、艾灸治疗头单独固定并附绑带，将艾灸治疗头直接用可调整松紧的缚带固定在被灸穴位上；

10、微电脑控制，触摸式按键温度调节按钮；可控制温度和治疗时间；

11、治疗时间：1min～60min任意设定，级差1min，显示定时误差±5%，治疗时间达到设定的时间时，所有通道停止输出。
12、生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证；

13、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证

	19
	超声波治疗仪（1台）
	1、输入电压：220V±22V                  2、输入频率：50Hz±1Hz

3、输入功率：50VA                       4、输出通道：单路输出

5、显示方式：液晶显示                   6、超声波频率：1MHZ

7、输出模式：a)连续输出；               b)断续1：输出1s，间歇1s；

c)断续2：输出0.5s，间歇0.5s；          d)断续3：输出0.3s，间歇0.3s

8、有效声强：0-1.2W/CM²。              9、定时范围：0-30分

10、尺寸：440*310*135                   11、重量：2.6KG

12、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。

13、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

	20
	红蓝光治疗仪（1台）
	光源类型：发光芯片

发光材质和数量：单个治疗头为发光芯片，发光芯片个数200个

输出波长：单个治疗头上输出波长：

3.1  蓝光输出波长：465±10nm；

3.2  红光输出波长：630nm±10nm

3.3  黄光波长：590±10nm

功率密度：功率密度（以国家注册证为准）：

4.1  蓝光功率密度：180mW/cm2±32mW/cm2
4.2  红光功率密度：80mW/cm2±16mW/cm2；

升级装置：可升级黄光模块，治疗敏感性皮肤

操作界面：液晶触屏操作界面，红蓝光切换无需换头，方便临床操作。
照射面积：集成芯片发光,芯片直径9cm,扇形照射

抬升动力系统装置：抬升动力系统装置：自由悬停

控制装置：0min～99min可调，偏差应不大于±5%。

治疗范围：痤疮、皮炎、湿疹、褥疮等皮肤病
红光作用：增加皮肤弹性，修复敏感性皮肤，达到美白嫩肤、收缩粗大毛孔的目的

蓝光作用：杀灭厌氧菌痤疮丙酸杆菌，有效治疗皮肤痤疮、粉刺、痘印、湿疹、褥疮皮炎等


	21
	抢救车（6台）


	1、规格尺寸：630*475*920mm车体由ABS工程材料 易清洗、擦拭、；

2、 车体台面为凹形ABS台面、可有效防止物品滑落，耐腐蚀性强；

3、车身配有5层带中控锁抽屉， 一二两层抽屉面481*70内部尺寸：428*333*62mm，三四两层481*120mm内部尺寸：428*333*105mm

下部大抽面481*248 正常内部使用尺寸＊428*333*223mm可升级240mm 可放置针剂、药品、大输液瓶等物品）； 抽屉材质为ABS工程材料，抽屉内3*3分隔片；

4、车体有放置锐器盒位置，配有污物桶，车体后侧配有伸缩输液架、除颤平台 抢救板、电源插座、电线绕架；

5、车体四周安装有防撞装置；

6、脚轮要求：豪华万向静音轮，2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活



	22
	治疗车（10台）


	规格: 750*475*920mm

1.主体材质采用铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金四柱承重；

2.上部：ABS注塑模具一次性成型一体化台面两侧带扶手，推行方便；ABS护栏三面无空隙，小的物品不会滑落，护栏高度70mm，台面上配透明软玻璃；

3. 正面：两中抽，抽面高度120mm*内空：424*375*110mm，三折静音导轨，抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，＊抽屉拉手为分段式拉手，左边中间为标示牌，封口插槽式、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望，拉手内层模具加厚手感更加踏实；底部置物盆注塑一体成型尺寸：495*410*60mm可放入大量的物品。

4.左侧：洗手液支架，网篮；

5.右侧：网篮内置两个2L圆针筒、ABS双污物桶分色；

6.底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；



	23
	智智能蜡疗系统（2台）

	智能蜡疗系统（2台）一、主要技术指标  

1、工作电压：AC220V/50Hz。

2、额定功率：≈ 2000V/A。

3、蜡盘数量：15盘。

4、蜡饼厚度：20、25、30mm。

5、容量：容融蜡箱 80L. 制饼箱;184L。

6、产品质量; 95 Kg。

二、设备性能

1、语音功能：自动语音播报制饼，语音制饼完成，语音报警功能。

2、放蜡模式：全自动放蜡模式及应急方腊模式可切换选择，无需人工接管放盘，化蜡方式：无水化蜡。

3、显示模式;彩色触摸电容屏，运行状态实时显示，一目了然。

4、观察照明:系统设有观察窗及照明装置，方便医务人员随时观察蜡饼制作情况。

5、假期模式：设定假期模式后系统可在假期结束前开始提前制饼。

6、清洗提示：系统可设定清洗日期，达到设定日期后系统自动语音提示，设备异常断电

后，主屏幕闪烁报警提示。

7、循环功能：特殊风道循环设计，确保蜡饼内部无夹心、无蜡液共存等问题。

8、快速模式：具备一键假期、消毒、急溶、恒温、预约、立即、应急制饼等功能、方便

实用。

9、蜡管防堵设计：具有点玻线缠绕式蜡液防堵装置，避免过热及过冷防止蜡液堵塞。

10、消毒过滤：紫外线、高温及臭氧消毒，四重过滤，能够有效的对使用过的石蜡进行消

毒过滤。

11、智能模式：24小时制控制方式，可设定个性化的运行工作方式，节电智能。

12、安全防护：系统具有多重安全保护措施，确保临床使用安全可靠。

13、软件升级：系统可通过智能手机操作设备，可在手机界面实时显示系统运行状。

	24
	红红外光灸疗机（1台）

	技术参数：

1、安全类型：I类，B型

2、电源：AC220V  频率：50Hz。         
3、红外光波长范围580nm～1050nm；

4、红外光治疗光功率输出最大10W，允差±2W;

5、红外光输出档位三档调节，频率5—60HZ；

6、艾灸加热温度100—160度；

7、红光与艾灸可同时输出；
8、工作时间1min-99min可调，级差1min，允差±60s；

9、支臂调节方便，艾灸治疗头三维方向可调；

10、具有艾灸能量裙，使艾灸集中于病灶，又避免暴露隐私；

11、具有双通道，可同时输出；

12、具有防倾倒保护功能；

13、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

14、产品通过（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。

产品优势：

 1.无烟灸疗，自动控温，环保高效，治疗安全；

2.红外光波长580nm-1050nm，与人体生理特点高度吻合；

3.艾灸与红外光可同时治疗，增强疗效，收费可观；

4.双通道，可同时治疗两个部位。

适应症：

  红外光治疗装置用于腰椎间盘突症引起疼痛的辅助治疗；灸疗装置用于做中医灸疗的工具。



	25
	血沉仪（1台）
	仪器基本参数表

1检测样本数:最多同时检测40个样本

最大检测速度:80个样本/每小时;

配套血沉管：经过国家有关药监部门注册的φ8.3×120mm血沉管（真空或普通）；

样品量：1.6ml或2.0ml抗凝全血；

报告精度：1mm （魏氏法结果）；

读数时间间隔：可选择30秒、60秒两种方式；

检测时间：30分钟，相当于魏氏法1小时；60分钟，相当于魏氏法2小时；

检测范围：0-120 mm/h（魏氏法结果）；

显示：8吋彩色触摸屏；

供电：由外置电源供给直流12V电压（SELV）

打印机：内置热敏打印机；

外形尺寸：　450x335x205；
要求

2.1  正常工作条件

1）环境温度: 10℃～30℃；

   2）相对湿度:  30%～70%；

   3）大气压力：85kPa～106kPa；

   4）远离强电磁场干扰源； 

   5）工作场地防尘、防振；空气中不得含有腐蚀性气体，仪器放在平台上，不得倾斜；；

   6）电源：～220V；

 7）电源频率：50Hz±1Hz；

   8）输入功率：80VA； 

9）供电电源具有良好的接地环境。

2.2性能

2.2.1 符合率

以抗凝全血与魏氏法比对，符合率不小于90.0%。

2.2.2  检测重复性

 a)（0-10）mm/h血液 样本检验所得结果的标准差（SD）≤1.5mm/h；

b) 大于10mm/h 血液样本检验所得结果的变异系数（CV, %）≤15%。

2.2.3 通道一致性

a)（0-10）mm/h 血液样本检验所得结果的标准差（SD）≤1.5mm/h；

b) 大于10mm/h 血液样本检验所得结果的变异系数（CV %）≤15%。

2.3主要功能

2.3.1仪器具有自检功能；

2.3.2上样方式：随时插入样品，随时自动检测；

2.3.3仪器检测时自动将检测结果转化为魏氏法结果；

2.3.4 仪器每个检测通道都设有状态灯，可标识各检测通道的状态；

2.3.5 样本检测完成时，仪器具有蜂鸣提示功能；

2.3.6仪器具有选择环境温度补偿的功能。当选择该功能时，可对室温18℃—30℃的检测结果修正到18℃时的结果值；

2.3.7结果输出：仪器可显示和打印红细胞沉降率ESR（mm/1h或mm2h）、红细胞沉降最大速度Vm、最大速度终末时间Tm、红细胞沉降前停滞时间STBS及动态血沉曲线；

2.3.8有断电保护功能，突然断电时，自动保存已完成的检测结果；

2.3.9 仪器配制内置热敏打印机，具有自动、手动打印选择功能；

2.3.10仪器具有USB接口，可与外部计算机系统实现通信；

2.3.11 仪器具有条码扫描功能，可通过条码扫描器录入样本信息；

2.3.12 仪器可储存不少于4000个样本的检测结果；

2.3.13 仪器具有质控功能；

2.3.14 仪器具有压积检测功能，并自动计算血沉方程K值。



	26
	多功能抢救床（4台）
	 1、型号：YGZY06,车面及护栏采用PP工程塑料一次注塑成型。采用国际先进的中控刹车系统，稳定可靠；
  2、车面为分体结构，上体采用进口气弹簧做为支撑力 源，操作简易、方便；

  3、全长：193CM，全宽：64CM，床高范围：最高84CM,最低54CM；

4、床板位置调节：背板0~75度；

5、最大承重：250KG；

6、中控静音轮直径：15CM；

7、包含输液架、可升降导轮、PP护栏、PP床面、“心肺复苏位”快速释放把手，床垫（选配）；

9、表层静电粉末喷涂。

10、带一只氧气瓶架。

	27
	普通病床

（10个）
	手动病床产品技术参数表

一、规格：

长2200×宽960×高500mm（带轮）。

二、材质：

1、床架采用优质碳钢矩形型材，床架规格：80×40×2.0mm。

2、床头床尾：采用ABS工程塑料一次注塑成型，表面光滑易清洁，颜色可选。

3、床面采用优质冷轧钢板采用液压机模具一次冲压成型，板材厚1.2mm。床板四周焊接加强筋，增大承载力。背部和腿部床板分别焊接两条加固带（背部规格30×30×1.5mm，腿部规格15×30×1.5mm），确保使用寿命。床体承载重量：300kg。

4、床腿为50×50×2mm方管制做。

三、功能配置：

1、手动双摇，背部升降：0～70°±5°，腿部升降：0～45°±5°。

2、传动部分：折叠摇把，可隐藏于床头下面。丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。具有ABS防尘罩。

3、护栏：倾倒式折叠护栏，优质电泳铝合金横梁，表面硬化处理，长度1500mm。六根304不锈钢圆管立柱，立柱规格：Φ19×1.2mm，上下关节为钢制关节，与不锈钢立柱采用空心铆钉链接工艺，折叠轻松。底座采用30*30*2.0的钢制管材，长度1380mm。护栏开关带防夹手功能，并带有防夹手提示。护栏整体高度400mm（带餐板）。

4、床头尾可轻松拆卸，并具有锁定装置，床尾外侧配床头牌。四角有防撞护角及防撞轮。

5、床体对角预留两个输液架插孔，內镶钢制套管，规格Φ19×1.0mm，保证永不断裂。

6、碳钢表面处理：采用自有全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、酸洗、二度磷化等处理，在金属表面及管材内壁及表面均匀电泳上一层环氧树脂保护膜形成抗氧化涂层，再进行静电粉末喷涂，真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命。所用粉末为抗菌粉末。

7、整床采用机器人群组焊接，确保焊接精度。

8、确保产品下料精度，采用全自动激光切管机和激光切割机。所有塑料件均采用注塑设备一次注塑成型。

9、床垫：半棕半绵、优质防水布面三折床垫尺寸：1900×900×80mm。床头柜用ABS材料。

10、带可以固定在床体上的输液架。

11、床体下方带盆架，可以放尿壶、便盆。

12、售后服务：三年；24小时必须到位。

13、需要在2020年1月11日前交货安装调试完毕，推迟一天按15%违约金处理。

	28
	立体式冰箱（冷藏）（2台）
	气候类型：SN N ST;定额电压：220V-；总有效容积：253L；定额频率：50HZ；发泡剂：环戊烷；定额电流：1.10A；灯输入功率：15W；耗电量：0.96KW-H/24H；制冷剂/注入量：R600a/56g；重量：63KG；防触电保护类别：I；加冷链

	29
	简易呼吸气囊（5个）
	消防过滤式自救呼吸器( 成人型)5个

	30
	移动式等离子空气消毒机（10台）
	主要功能及技术参数：

1、外形：移动式；

2、消毒空间:100m3；

3、核心部件采用自主研发的等离子体除尘、杀菌，可以有效去除空气中的尘埃及微生物，获国家专利；（提供专利证书复印件）

4、LED数码直观显示，时间任意设置；整机工作寿命计时；临时消毒功能及程控自动运行消毒设定，程控不低于6个时间段消毒；

5、双通道立体式出风，循环风量大，风速高、中、低可选；

6、隐藏式配件盒，遥控器具有防丢失功能，外设扶手，推拉移动自如； 

7、细菌总量:35cfu/m3；

8、等离子体密度分布：4.27×1017-5.16×1018m-3;（提供测试报告）

9、本产品产生高浓度负离子，负离子可达到净化室内空气之目的，俗称“空气维生素”，（提供专利证书）。

10、工作电源：220V±22V，50Hz±1Hz；

11、功率:125W，   噪音：55dB；

12、对空气中自然菌的杀灭率≥90%，对空气中致病菌的杀灭率≥99.9%；

	31
	紫外线消毒车（10辆）
	主要参数：

电源电压：220V  50HZ

紫外线灯管功率：30W（双管）

紫外线辐射度：≥450uw/cm2

消毒时间自控范围：30/60/90/120分钟

灯管使用寿命：1000小时

箱体材质：铁皮喷塑

万向轮：4个360度万向轮

	32
	紫外线消毒柜(1台）
	370升，立式单开门，紫外线加臭氧杀菌，移动式。


备注：1.所有设备的进水出水，进电出电全部由供应商承担。2.所有设备人员培训，并定期保养一年。
第四章 合同范本
1.定义

本合同中和附件中所用的下列术语应解释为：

1.1“买方”系指买设施设备的单位。

1.2“卖方”系指提供合同设施设备和服务的经济实体。

1.3“合同”系指买方、卖方双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有附件、附表和组成合同的所有文件。

1.4“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确的履行合同义务时买方应支付给卖方的货币额。

1.5“合同专用设备”系指卖方根据竞争性磋商文件规定须向买方提供的一切配套设备、仪表、备品备件、专用工具、手册、“三证”和技术资料及其他材料。

1.6“服务”系指根据合同所含竞争性磋商文件中技术规范要求的规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其他的服务，如安装、调试、技术协助、培训以及其它类似的义务。

1.7“现场”系指买方单位项目实施地点。

1.8“备品备件”系指根据合同提供的合同专用设备的备用部件，包括随机备品备件和足够两年运行使用的备品备件。

2. 合同标的(详见技术规格及要求)

3. 供货范围

3.1 合同的供货范围详见第三章相关条款。

3.2 合同供货范围包括了所有专用设备、技术资料、专用工具、备品备件，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足第二章相关条款对合同专用设备的性能保证要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的专用设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。

4. 合同价格

4.1 合同价格即合同总价（      ）万元（大写:       万元）。

本合同采用的合同价格方式为固定合同总价，包括设施设备主要设备、配套设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、服务、安装、调试等费用，还包括合同专用设备的税费、运杂费、保险费等与合同有关的所有费用。

4.1.1 合同价格为（      ）万元。

4.1.2 合同其他费为（      ）万元。

4.1.3 合同的安装、调试费为（          ）万元。

5.合同价格在合同执行期内不得变动。

6. 结算方式

6.1 本合同使用的货币种类为人民币。

  交货和运输、支付（实施时间待资金下达后按比例进行支付）

    付款方式 ：合同签订后支付合同总价30% 的预付款，进度款按设备到货、安装、验收情况支付至合同总价的97%，剩余3%的质保金，质保期满后一次性支付。 

7.4 本合同设施设备的交货及安装进度满足竞争性磋商文件的要求。

7.5交货地点：采购人指定地点（最好写具体的地址）
7.6卖方在交货地点交货，运输费（指从设施设备出厂到运抵交货地点所产生的运输费用以及所有包装物返回的费用）及相关的杂费、保险费包括在卖方的投标总报价之内,运输方式由卖方决定,由卖方办理。

7.7 全部设施设备运抵施工现场并经开箱验收安装合格后的日期应视为设施设备交货日期，此日期即本合同第20款计算迟交设施设备违约金时的依据。

7.8 卖方装运的设施设备不应超过合同规定的数量或重量。否则。卖方应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。

7.9收货单位名称

收货单位： 
8. 装运通知

8.1 卖方应在装完后的24小时之内将合同号、货号、数量、覆盖面积、发票金额、运输工具的名称及起运日期，以电话或传真通知买方。如卖方延误了将上述内容用电话或传真通知买方的时间，由此引起的一切损失应由卖方负担。

9. 包装要求

9.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部设施设备，均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输，防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，有严禁倒置标识，以确保设施设备安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的设施设备锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

9.2 每件包装内应附一份详细装箱单和质量合格证。

9.3 可以多次使用的包装物，应由卖方负责收回。

10. 标识

10.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标识：

A.收货人；

B.合同号；

C.发货单位；

D.收货人代号；

E.到货站；

F.出厂编号；

G.总共箱（件）数及箱号；

H.出厂或装箱日期；

I.设施设备的名称；

J.毛重/净重（公斤）；

K.尺寸：长×宽×高（以厘米计）

10.2 如果设施设备单件重在两吨或两吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标识标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据设施设备的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“请勿倒置”等字样和其他适当的标志。

11. 专利权

卖方应保证买方在使用该设施设备或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉。

12. 保险

12.1 由卖方办理到达目的地的按照发票金额的100%的“一切险”的保险。在买方收到设施设备前的损坏、丢失，由卖方负责补齐。

13. 技术资料

13.1 卖方应提供所有设施设备的使用、维修手册，维修密码和全套的电路原理图（中、英文各一套）。

13.2 提供制造厂的检验、测试报告及合格证书,并提供设施设备装箱清单。

13.3 卖方认为有必要提供的其它技术资料及文件。

14. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件和期限。

14.1 卖方应严格按照专用设备材料制造国家标准和机械行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

14.2 设施设备到达使用单位后，卖方接到用户电话通知后,3天内派工程技术人员到达现场。

14.3 在商检人员和卖方技术人员在场的情况下，对照配置及装箱清单开箱验收合格后，再进行安装、调试工作。

14.4 设施设备安装、调试并投入使用应在规定期限3天内完成，如不能完成每延一天，交滞纳金1000元/天。

14.5卖方应保证所提供设施设备的技术性能达到采购人竞争性磋商文件所提出的各项要求，如在使用中发现技术参数达不到竞争性磋商文件所要求时，采购人可要求赔偿损失。如重要技术参数达不到要求，采购人可要求退货，一般技术参数达不到要求，每一项按设施设备总价的10%赔偿。

14.6 设施设备安装、调试、验收合格后，双方共同签署设施设备验收报告。

15. 检验

15.1 在发货前，卖方应对设施设备的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明设施设备符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量和重量的检验不应视为最终检验，卖方检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明，并提供规定检验的证书。

15.2 设施设备运抵现场, 到达目的地后，采购人、供应商及买方聘请的相关人员共同开箱验货；买方可以向当地的技术监督局或工商行政管理局或有权威的专业检验部门申请对设施设备的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现设施设备的规格、数量或两者都与合同不符，买方有权在设施设备运抵现场后30天内，根据出具的检验证书向卖方提出索赔，并由卖方承担全部检验费用。

15.3 如果设施设备的质量和规格与合同不符，或在第18条规定的质量保证期内证实设施设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料，买方应报请当地技术监督局或工商行政管理局或有权威的专业检验部门进行检查，并有权凭检验证书向卖方提出索赔，并由卖方承担全部检验费用。

15.4 在检验、验收过程中应遵照有关标准和验收规范进行。按照现行国标、部标、或者行业标准制造。对检测及验收不达标的设施设备，所发生的一切费用及给采购人造成的经济损失，均由供应商承担；采购人保留追究其经济及法律责任的权利。

16 安装与整机要求

16.1安装

16.1.1 卖方提供对机房及电源的要求并根据用户需求，在现有的房间进行安装。

16.1.2 安装、调试期间所发生的一切费用由卖方承担

17  培训

17.1培训及售后：对使用人员现场操作培训。
18  质保和维护服务：

       18.1 应提供设施设备的免费保修           年 。

18.2质量保证：卖方保证设施设备质量符合以下要求，否则买方有权要求索赔。

18.2.1 合同涉及设施设备全套设备均为全新产品，以厂家标准包装为准。

18.2.2 所供设施设备符合配置清单要求。

18.2.3 整机质量达到厂家技术指标，并符合国家商检及技术监督部门的检验标准。

18.3 保修期内和保修期后，如设施设备出现故障，24小时内专业技术人员到达现场处理问题，一般问题当天解决。保修期内免费维修，保修期外只收取材料成本费，免人工费，主要零配件送达时间不超过7天，每超一天按日设施设备的检查费赔偿。

19. 索赔

19.1 根据合同第15条和第18条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

A. 卖方同意退货，并用合同中规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险金、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的设施设备所付出的其他费用。

B. 根据设施设备低劣程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定同意降低设施设备的价格。

C. 用符合规格要求的新零件、部件来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所遭受的一切直接费用。同时，卖方应按相关规定，对更换件相应延长质量保证期。

D. 由于卖方设计、制造或安装缺陷造成现场改造或影响工作效率时，工作或修补缺陷的一切费用由卖方承担，并视情况扣除质保金。造成拖延供货及服务期限时，按违约处理。

19.2 如果在买方发出的索赔通知后10天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后30天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第19.1条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或从质量保证金中扣回索赔金额。

20. 迟、错交货

20.1 卖方应按照合同规定的时间和地点交货和提供服务。

20.2 如果卖方毫无理由的拖延交货，将受到以下制裁：罚款和（或）终止合同。

20.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货和提供服务的理由、延误时间通知买方，买方在接到卖方通知后，应对情况进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货和提供服务的时间。当买方仍需要按期交货和按期提供服务时卖方应按期交货和提供服务，逾期交货和逾期提供服务应按照《合同法》的有关规定，按逾期交货和逾期提供服务的时间向买方偿付违约金，并承担由此而造成买方的其他损失及费用。核定损失额比率为每迟交七日，按迟交设施设备金额的0.５％计，不满七日按七日计。

20.4 产品错发时，除应承担由此多支付的一切费用外，并按相关条款承担延期交货的责任。

21. 违约罚款

21.1 除合同第22条规定外，如果卖方没有按照规定的时间完成安装、调试和提供服务，或没有达到响应文件中任一条款的承诺都是卖方违约。应向买方支付的5%的违约金。如果达到最高限额，买方将考虑终止合同。

22. 不可抗力

22.1 如果双方任何一方由于战争、严重的火灾、水灾、台风和地震以及其他双方同意属于不可抗力的事故，致使合同的履行受到影响时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

22.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给另一方，如果不可抗力影响时间延续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

23. 税费

23.1 根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

23.2 本合同价格为含税价。卖方提供的设施设备、安装、技术图纸资料、服务（包括运输）、进口专用设备（或部件）等所有税费（包括保险费）已全部包含在合同价格内，由卖方承担。

24. 合同争议的解决

24.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，双方应将争端提交新疆中级人民法院诉讼解决。如仍不能解决，任何一方则可以将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。

24.2 法院判决对双方均有约束力。

24.3 由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应有败诉方负担。

24.4 在法院审理期间，除正在进行法院审理的部分外，本合同其他部分应继续执行。

25. 违约终止合同

25.1 在买方对因卖方违约而采取的任何补救不受损害的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

A.如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或者全部设施设备。

B.如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

在上述任一情况下，卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能矫正其过失。

25.2 在买方根据上述第25.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的设施设备和服务，卖方应对购买类似设施设备和服务所超出的费用部分负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止部分。

26. 转让和分包

26.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

26.2 如响应文件中没有明确分包合同，卖方应书面通知买方本合同中卖方所转授出的全部分包合同，但原响应文件或后来发出的通知均不能解除卖方履行本合同的义务。

26.3 卖方对部分或全部转让其应履行的义务而确定的分包合同负全部责任，买方不承担任何责任和义务。

27. 适用法律

本合同按中华人民共和国的法律进行解释。

28. 合同生效及其他

28.1 合同在买方、卖方双方签字后即开始生效。

28.2 本合同一式四份，以中文书写。买、卖双方各执两份。

28.3 竞争性磋商文件、中标供应商的响应文件、评标答疑记录及中标通知书都是本合同不可分割的一部分。

28.4如需修改或补充合同内容,经协商，买卖双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。
第五章 主要响应文件的格式及其内容

（项目名称）
项目编号：

响应文件
供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件1:

投 标 函

 （采购人名称） ：

我公司收到贵单位   （项目名称）  竞争性磋商文件，经认真研究，我们决定参加本项目投标。

1.按照竞争性磋商文件中的一切要求，我方完全接受竞争性磋商文件的规定和要求愿以        元（大写：         ），供货及服务期限：          ，完成上述项目的所有工作。

2.如果我们的响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

3.我们同意按竞争性磋商文件的规定，本响应文件的有效期为投标截止时间后 90 天。

4.我们愿意提供采购人在竞争性磋商文件中要求的所有资料。

5.我们认为采购人有选择或拒绝任何供应商中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6.我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7.我方愿意遵守竞争性磋商文件中规定的收费标准，承付采购代理服务费。

8.该项投标在投标截止时间后的投标有效期内保持有效，不作任何更改和变动。

9.我们同意按竞争性磋商文件规定，交纳        元（大写：         ）的投标保证金。

10.所有有关本响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位名称：

地    址：

邮政编码：

联 系 人：

电    话：

传    真：

电子邮箱：

     供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

 日期：     年   月   日
附件2:
法定代表人身份证明书
单位名称：                                            

地    址：            

姓    名：        性别：      年龄：       职务：                            

      系                     的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证（正面）
	法定代表人身份证（背面）


            供应商名称（盖章）：

 日期：     年   月   日
授权委托书
本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权委托 （供应商名称） 的  （姓名、身份证号） 我公司代理人，以本公司的名义参加 （项目名称） 的投标活动。

代理人在处理投标的过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权期限:     年   月   日至     年   月   日

委托代理人无转委权。特此委托。

委托代理人：            性  别：

身份证号码：            电  话：

部  门：                职  务： 

	法定代表人身份证（正面）
	法定代表人身份证（背面）

	委托代理人身份证（正面）
	委托代理人身份证（背面）


                            供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件3:
投标一览表

	供应商名称
	

	项目名称
	

	投标报价

（元）
	小写：

大写：

	供货及

服务期限
	

	备    注
	


    供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件3.1

分项报价明细表

	序号
	设施设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价(元）
	合价(元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	　


注：如表格数量不足可延伸

          供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件4:
供应商概况表

	供应商名称
	

	注册地址
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	主管部门

（如有）
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质

等级
	
	其中
	项目经理

(项目负责人)
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	单位概括（组织结构）等

组织机构框图（包括机构、领导成员、主要技术人员数量等情况）

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

 日期：     年   月   日


附件5:

无重大违法记录的书面声明

供应商应当提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

附件6:

企业2020年财务审计报告

提供2020年度内经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表和财务情况说明书。

（注：若无会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，可提供公司内部财务报表）

附件7:

“重法纪、讲诚信”承诺书

（采购人名称） ：

为积极配合防范和遏制招投标活动中不公平竞争和违规违纪行为的发生， 确保招标工作公平、公正、公开、有序进行，我公司在参与贵公司   （项目名称）  采购活动中， 保证自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》 等国家法律法规以及廉洁自律有关规章制度，并向贵公司承诺如下事项：

1.不以任何形式通过社会上的“代理”、“中介”、“掮客”等采取不正当手段谋取中标；

2.不以任何形式打着领导及其亲友旗号或冒充领导及其亲友等采取不正当手段谋取中标；

3.不以任何名义向参与采购活动、评标工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不以任何名义向参与采购活动、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动；

4.不以任何名义为参与采购活动、评标工作的有关人员报销应由参与采购活动、评标工作的有关人员支付的任何费用；

5.不以谋取非正当利益为目的，与参与采购活动、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

6.不以任何名义接受或暗示为参与采购活动、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶以及境内外旅游等提供方便；

7.不与采购人、采购代理机构工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；

8.不以任何方式与其他供应商相互串通投标，不排挤其他供应商，不损害采购人或其他供应商的合法权益；

9.不采取捏造事实或者提供虚假投诉材料，恶意投诉、诋毁、排挤其他供应商；

10.参与采购活动时不以任何形式提供任何虚假信息或证明文件。

贵单位既可根据国家有关单位的判决、裁定等有效文书认定我公司是否违反承诺，也有权通过对贵公司相关人员的调查来认定我公司是否违反承诺。如违反以上承诺，我公司自愿接受贵公司依据有关规定对我公司的处理（包括但不限于实施市场禁入、取消投、中标资格以及终止合同等），给贵公司造成损失的，予以赔偿。

本承诺函为我公司应答此次采购项目正式文件的附件，与其他响应文件具有同等法律效力，经我公司盖章后立即生效。

       供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件8:

反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合采购代理机构的工作，我们供应商承诺如下：

1、不以各种名义给采购代理工作人员借或送现金、有价证券及物品。

2、不以个人名义邀请采购代理工作人员参与考察旅游活动和宴请活动。

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

4、如违反其中一项，同意将我公司列入政府采购黑名单并终止投标资格，今后不得参与我市政府采购活动，触犯法律由司法部门处理。

     供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件9:

商务条款偏离表

项目名称： 　　　　　　                                                                  

	序号
	竞争性磋商文件条目号
	竞争性磋商文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


注:若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件10:
技术规格偏离表

项目名称：　　　　　　　　　　　　                                                        

	序号
	竞争性磋商文件条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注:若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件11:

近三年项目业绩表

	序号
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	采购人名称
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


注：1、所提供的业绩应提供其采购人的联系方式及业绩证明材料（否则其业绩不予认可）。

2、附业绩证明资料（如成交通知书/中标通知书及合同复印件）

           供应商名称（盖章）：

    法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

 日期：     年   月   日

附件12:
拟派项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	拟在本项目担任职务
	

	参加工作时间
	
	从事本专业工作时间
	

	经    历

	年份
	参加过的

项目名称
	采购内容
	担任职务
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


附项目负责人相关资料、业绩证明资料复印件（如成交通知书/中标通知书或合同复印件），作为本表的附件。

          供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

 日期：     年   月   日
附件13:
拟派本项目技术人员配置情况表

	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	专业
	备注

	管

理

人

员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	技

术

人

员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	售后

服务

人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：附相关资料。所提供的资料均附于本表后，作为本表的附件。          

          供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件14:
服务承诺书

（采购人名称）：
　　我公司  （供应商名称）  对  （项目名称）  竞争性磋商文件中有关采购需求、供货及服务期限、投标有效期、付款方式、设施设备需求一览表及技术规格要求、废标条件、承诺和采购人不能接受的条件等实质性内容完全响应。如我公司能在本次招标中中标，我公司郑重承诺如下：

	序号
	内容
	
承诺

	备注

	１
	
	
	

	２
	
	
	

	３
	
	
	

	４
	
	
	

	５
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	...
	
	


    本承诺函为我公司应答此次采购项目正式文件的附件，与其他响应文件具有同等法律效力，经我公司盖章后立即生效。

             供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件15:

产品技术支持资料

（相关检测报告及其他资料）

附件16:

实施方案

附件17：

要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料

新疆疆胜兴工程咨询有限公司编制

