（32排）多层螺旋CT技术参数

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1. | 机架系统 |
| ★1.1 | 机架孔径：≥70cm |
| 1.2 | 机架机械倾角：≥±30° |
| 1.3 | 焦点到等中心距离：≥570mm |
| ★1.4 | 焦点到探测器距离：≥1020mm |
| 1.5 | 机架控制面板：≥2组 |
| 2. | X线系统 |
| ★2.1 | 球管阳极热容量（不含等效）：≥4.0MHU |
| ★2.2 | 阳极最大散热率：≥500KHU/min |
| ★2.3 | 球管小焦点：≤0.32mm² |
| 2.4 | 球管大焦点：≤0.8mm² |
| 2.5 | 高压发生器功率：≥26kW |
| 2.6 | 球管最小电流：≤10mA |
| 2.7 | 球管最大电流：≥230mA |
| 2.8 | 智能毫安调节 : ≤1mA |
| 2.9 | 球管最低电压：≤80kV |
| 2.10 | 球管最高电压：≥140kV |
| 2.11 | 球管电压选择范围 ：≥4档 |
| 3. | 数据采集系统 |
| 3.1 | 探测器材料：固体稀土陶瓷探测器 |
| 3.2 | 亚毫米探测器排列：≥32排 |
| 3.3 | 每排探测器物理个数：≥600个 |
| 3.4 | 数据采样率：≥2300采样/360° |
| 3.5 | 探测器(亚毫米)宽度 ：≥20mm |
| 4. | 扫描床 |
| 4.1 | 最长可移动范围：≥1500mm |
| 4.2 | 床水平移动最大速度：≥100mm/s |
| 4.3 | 床水平移动最小速度：≤1mm/s |
| ★4.4 | 床面可降至离地面最低距离：≤440mm |
| 4.5 | 床面可升至离地面最高距离：≥970 mm |
| 4.6 | 床面可升降范围：≥520mm |
| 4.7 | 检查床承重：≥205 kg |
| 5. | 控制台 |
| 5.1 | 操作系统：Windows7或以上 |
| 5.2 | 高性能计算机：≥6核 |
| 5.3 | 内存：≥32GB |
| 5.4 | 图像存储空间：≥1TB |
| 5.5 | 显示器分辨率：≥1920×1080 |
| 5.6 | CD，DVD光盘刻录系统 |
| 5.7 | 标准DICOM3.0接口 |
| 5.8 | 具备发送／接收；查询／检索；基本打印功能；存储；网络接口(HIS/RIS) |
| 5.9 | 可在操作间控制扫描床升降、水平移动，具备远程摆位功能。 |
| 6. | 高级影像后处理工作站 |
| ★6.1 | 提供 原厂影像后处理工作站，并提供注册证明文件 |
| 6.2 | 操作系统：Windows 7或以上 |
| 6.3 | 内存：≥8GB |
| 6.4 | 硬盘：≥1TB |
| 6.5 | 显示器分辨率：≥1920×1080 |
| 6.6 | 图像在主机与工作站之间双向传输的功能 |
| 6.7 | jpeg、视频格式文件输出：USB及光盘 |
| 6.8 | 工作站激光相机DICOM接口 |
| 7. | 扫描参数与图像重建 |
| ★7.1 | 机架转速（360度）：＜0.8秒 |
| 7.2 | 最薄层厚：≤0.625mm |
| 7.3 | 扫描视野FOV：≥45cm |
| 7.4 | 最大重建显示野FOV：≥45cm |
| ★7.5 | 图像重建矩阵：包含512×512, 768×768,1024×1024 |
| 7.6 | 图像显示矩阵：1024×1024 |
| 7.7 | 最小CT 值扩展范围：≤-30000 |
| 7.8 | 最大CT 值扩展范围：≥30000 |
| 7.9 | 最长连续扫描时间：≥100秒 |
| 7.10 | 最长扫描范围：≥1500mm |
| 7.11 | 最大定位像长度：≥ 1400mm |
| 7.12 | 最小螺距：≤0.3 |
| 7.13 | 最大螺距：≥1.5 |
| 7.14 | 高对比度分辨率：≥15lp/cm@0%MTF |
| 7.15 | 低对比度分辨率：≤4mm@0.3％ |
| 8. | 临床应用软件 |
| 8.1 | 基础软件功能 |
| 8.1.1 | 3D |
| 8.1.2 | 多平面重建MPR |
| 8.1.3 | 曲面重建CPR |
| 8.1.4 | 最大密度投影MIP |
| 8.1.5 | 最小密度投影MinIP |
| 8.1.6 | 平均密度投影AIP |
| 8.1.7 | 表面遮盖显示SSD |
| 8.1.8 | 三维容积显示VR |
| 8.1.9 | 透明显示骨骼功能 |
| 8.1.10 | 模拟手术刀技术 |
| 8.1.11 | 1024大矩阵重建 |
| 8.1.12 | 轮廓分割功能 |
| 8.1.13 | CTA血管造影技术 |
| 8.1.14 | CTU尿路造影技术 |
| 8.1.15 | 肝脏三期扫描技术 |
| 8.1.16 | 对比剂追踪技术 |
| 8.1.17 | 对比剂追踪自动扫描触发功能 |
| 8.1.18 | 动态扫描CT时间密度曲线 |
| 8.2 | 虚拟内窥镜功能：是根据容积数据模拟出管腔（气管、胃肠道、血管等空腔器官）的内窥镜图像，其特点是无创、便捷。VE软件除了可以模拟内窥镜显示腔内的结构和病变外，它还可以同时显示管壁和腔外的情况。这对于制定外科手术方案有非常重要的意义。尤其当气管支气管高度狭窄时，支气管镜往往不能通过，此时狭窄的长度以及狭窄后支气管段的信息无法得到，使用VE，有其无可比拟的优势。 |
| 8.2.1 | 气管内窥镜 |
| 8.2.2 | 椎管内窥镜 |
| 8.2.3 | 血管内窥镜 |
| 8.2.4 | 能够自定义漫游路径，并支持自动，手动漫游，录制成Video |
| 8.3 | 去伪影技术 |
| 8.3.1 | 去运动伪影技术 |
| 8.3.2 | 去后颅窝伪影技术 |
| 8.3.3 | 去金属伪影技术 |
| 8.3.4 | 去射线束硬化伪影技术 |
| 8.4 | 灌注功能：通过一组动态CT图像，提供用于标准计算的血流量、血容量、平均通过时间和达到峰值时间。快速、可靠地评价灌注异常的类型和程度。 提供灌注伪彩图、感兴趣区灌注数值，并支持镜像区域与感兴趣迂曲灌注参数对照等。对急性脑缺血的患者进行快速、无创的评估，对于其他类型的颅内疾病，为诊断、随访提供更多、更全面的信息 |
| 8.4.1 | 头部动静脉血管检测 |
| 8.4.2 | 头部CBF, CBV, MTT, TTP 图像显示，曲线显示，以及测量结果显示 |
| 8.4.3 | 脑缺血半暗带分析 |
| 8.4.4 | 灌注结果自动显示分析 |
| 8.5 | 肺密度分析软件：准确评价肺气肿存在的程度，通过阈值的方法可以勾画出正常肺组织和气肿，并以不同的颜色来区分，同时计算出肺气肿的体积及占比，为临床诊断肺气肿给出依据 |
| 8.5.1 | 自动分割左肺，右肺 |
| 8.5.2 | 自动显示肺气肿区域，并用颜色加以区分 |
| 8.5.3 | 自动计算肺气肿的体积，百分比等 |
| 8.6 | 肿瘤评估软件：是一种无创性、自动分析软件包，专门设计用于肿瘤的快速追踪常规诊断，发展阶段和随访。用于对可疑病变分割和容积评估时为医师提供帮助。专用工作流程支持，可以追踪病变及其发展变化，如尺寸、形状以及超时增强部位 |
| 8.6.1 | 一键病灶提取，并自动计算病灶的大小 |
| 8.6.2 | VR显示病灶的形态，解剖位置 |
| 8.7 | 低剂量扫描技术： |
| 8.7.1 | 提供投标品牌最先进的迭代重建算法，与同品牌最高端机型迭代算法相同 |
| 8.7.2 | 3D剂量调制 |
| 8.7.3 | 自动kV调节 |
| 8.7.4 | 儿童低剂量扫描协议 |
| 8.7.5 | 敏感器官保护功能 |
| 8.7.6 | 剂量报告 |
| 8.8 | 血管分析： 一键去骨，自动去骨，血管自动提取、拉直，血管自动命名等，支持VR,MIP,MPR,CPR等多种显示模式；并可评估管腔最大、最小直径，管腔横截面积等 |
| 8.8.1 | 自动去除床板 |
| 8.8.2 | 自动去除身体各个检查部位的骨骼 |
| 8.8.3 | 自动提取医生感兴趣的主要分支血管，并自动命名 |
| 8.8.4 | 随鼠标指针移动，自动显示主要血管名称 |
| 8.8.5 | 自动血管拉直，自动测量管腔面积，最大、最小直径、狭窄率等 |
| 8.9 | 齿科软件包：清晰显示牙、上下颌骨及周围软组织的结构，进行横断面、矢状面和冠状面图像的全景显示及VR显示，并对单个牙齿进行分析，并进行角度，长度等的测量，在口腔外科，整形外科及颌面部损伤性疾病的诊断中具有较高的应用及诊断价值， 并辅助进行手术计划的设定。 |
| 8.9.1 | 全景牙齿平铺显示 |
| 8.9.2 | 单个牙齿垂直显示 |
| 8.9.3 | 自动标注牙齿序号 |
| 9. | 附属配套配件部分 |
| 9.1 | 阅片显示器 |
| 9.1.1 | 尺寸：31.5英寸 |
| 9.1.2 | 分辨率：3840×2160（横屏） |
| 9.1.3 | 点距：0.181（H）×0.181（V）mm |
| 9.1.4 | 最大亮度：650cd/㎡ |
| 9.1.5 | 对比度：1700:1 |
| 9.1.6 | 信号接口：DVI-D×2、DP×2数字信号输入 |
| 9.1.7 | 显示器完全符合DICOM3.14标准，具有根据显示亮度动态调整DICOM曲线功能，且在显示器支持的亮度范围内任意亮度下均符合DICOM3.14的显示标准 |
| 9.1.8 | 内置DICOM、GGO、MM、DSA、DSI、CT、MR、DR、US、USER、Gamma 1.8、Gamma 2.0、 Gamma 2.2、Gamma 2.4、Gamma 2.6曲线和文档模式曲线，可根据不同的应用场景使用不同的显示曲线 |
| 9.1.9 | 支持10bit RGB数字信号输入显示，使显示的画面更精细、灰阶分辨率更高 |
| 9.1.10 | 亮度实时校准系统：实时监测并校准显示器的输出亮度，以保证显示亮度的长期稳定输出 |
| 9.1.11 | 环境光侦测系统：自动检测环境光数据，根据环境光的变化实时对DICOM 曲线进行校正 |
| 9.1.12 | 增亮模式：通过集成于计算机键盘的热键，便捷瞬间提升显示器亮度，满足医生临时对暗部细节显示的诊断需求，热键可自定义设置 |
| 9.1.13 | DICOM无级调光：DICOM曲线采用动态算法，全亮度调节范围内均能提供可靠的DICOM曲线 |
| 9.1.14 | 显示器菜单调节：无按键设置，通过显示控制软件在计算机端调节参数 |
| ★9.1.15 | 多分屏显示模式：影像对比模式，影像报告模式，可支持两分屏或四分屏，各分屏的显示曲线均可独立控制，DICOM和文档模式亮度可独立控制 |
| ★9.1.16 | 嵌入式胶片夹：通过显示器前置嵌入式胶片夹，可自动识别胶片的插拔状态，自动开启或关闭观片灯模式，且左右分屏可单独或同时进入观片灯模式，胶片夹与整机一体化设计 |
| 9.1.17 | 合规性检测与校准：通过集成于显示器正面的DICOM校准系统对DICOM显示曲线合规性进行自动检测与校正 |
| 9.1.18 | 医生健康管理系统：显示屏采用低频闪显示技术，降低眼睛疲劳度，采用降蓝光技术，保护眼睛，同时对医生的阅片时间进行设置提醒管理 |
| 9.1.19 | 显示模式可选择设置自然、护眼和清新三种模式 |
| 9.1.20 | 局部高亮：通过悬浮窗或热键实现对屏幕的局部区域进行高亮显示，聚焦病灶，降低屏幕其他区域对视觉感知的影响，热键可自定义设置 |
| 9.1.21 | 显示器内置医疗级标准电源，无需外接电源适配器，使桌面更简洁 |
| 9.1.22 | 显示器支持交流100-240V～50/60Hz电源供电或直流24V电源适配器供电两种输入模式 |
| 9.1.23 | 提供PCI-E接口专业显卡，显卡内存≧1G，支持DP 10bit RGB信号输出 |
| 9.2 | CT专用激光打印机 |
| 9.2.1 | 激 光 源：红外激光810nm |
| 9.2.2 | 打印机可用胶片尺寸规格：14″×17″（35×43cm）、14″×14″（35×35cm）、11″×14″（28×35cm）、10″×12″、8″×10″可供选择 |
| 9.2.3 | 胶片格式：1，2，4，6，8，9，12，15，16，20，24，25，30，35，36，42，48，54，56，60，63，64（帧数上限取决于图像的数目，图象存储器的大小和胶片尺寸） |
| 9.2.4 | 输入端口：8通道 |
| 9.2.5 | 像素数﹙14×17）：REGIUS连接：8079x9725，REGIUS以外的连接：7805x9336 |
| 9.2.6 | 像素大小：78.6μm |
| 9.2.7 | 图像数据输入：8 bits/12 bits |
| 9.2.8 | 输出分级：16384级别（14 bits） |
| 9.2.9 | 图像模式：像素复制/平滑处理 |
| 9.2.10 | 处理能力：90张（14″×17″）/小时，创首张胶片50秒打印世界最短时间 |
| 9.2.11 | 输入接口：ETHERNET 1000base-X |
| 9.2.12 | 外部连接：通过外部PC（Printlink V-IN/CS-2.3）连接 |
| 9.2.13 | 协 议：DICOM打印管理程序 |
| 9.2.14 | 供 片 盒：单通道(标准)，最多2通道(可选) |
| 9.2.15 | 待机功能：启动定时器/夜间待机 |
| 9.2.16 | 加宽处理：黑/白 |
| 9.2.17 | 边框修整：具备 |
| 9.2.18 | 密度纠正：内置型 |
| 9.2.19 | 正/负面打印：具备 |
| 9.2.20 | 操作条件：15-30摄氏度（59-86华氏度）30-70%相对湿度（无凝霜） |
| 9.2.21 | 电 源：AC220伏（50mA） |
| 9.2.22 | 重 量：88千克（标准1个供片盒） |
| 9.2.23 | 尺 寸： 1个供片盒：H570×W599×D585 2个供片盒：H722×W599×D585 |
| 9.3.24 | 配套1台电脑 内存 32G 显卡 16G 硬盘 2T |
| 9.4.25 | 放射防护衣 6套 |
| 9.4.26 | 防护材料：新型防护材质，采用特殊的纳米技术面料，抗撕裂，耐磨，耐高温，防静电，非常容易清洁打理，便于消毒处理，核心材料：内部防护材料采用单层0.5铅当量的独立材料层组成 |
| 9.5.27 | 开通多功能软件连接接口 4个 |
| 9.6 | 血管造影工具 1套 |
| 9.6.1 | 具有“直接压力传感器”实时检测注射压力，在压力异常时及时停止运行并自动报警，有效防止注射渗漏； |
| 9.6.2 | 具备“排气确认”保护按钮，需要先排气确认后才能进行注射，有效保护患者安全，避免空气栓塞； |
| 9.6.3 | 采用软件停止和硬件开关两种停止方式，以及具备紧急开关； |
| 9.6.4 | 注射过程实时监控，本地和远程控制盒均可在必要时即时暂停或停止； |
| 9.6.5 | 发生故障时，系统自动根据故障等级发出声光报警； |
| 9.6.6 | 具有试注射功能，利于确认液路连通；试注射速度:0.1～1.0ml/s，试注射药量:0.1～3ml； |
| 9.6.7 | 在预案中设置“暂停”时，系统能自动启用KVO功能； |
| 9.6.8 | 使用的注射器容量≥200ml规格； |
| 9.6.9 | 注射速率范围：0.1-10ml/s； |
| 9.6.10 | 具有四档注射压力设置：100、150、200、250Psi； |
| 9.6.11 | 可保存的预案数达120个，每个预案可设置8个步骤； |
| 9.6.12 | 扫描延时和注射延时是0-600s，以增量1s； |
| 9.6.13 | 电源要求符合我院使用要求，AC.220V 50Hz，≤250VA； |
| 9.6.14 | 机头尾部LED指示灯可旋转发光，直接反映注射、吸药状态 |
| 9.6.15 | 注射同步检测，具有在注射堵塞时报警停机； |
| 9.6.16 | 注射头、移动台车式主机和近端控制盒是一体化，在病人近端也可进行所有操作； |
| 9.6.17 | 除注射前的准备工作外，正常操作均可通过屏蔽室外的远端控制盒进行，近端和远端操作屏是完全同步； |
| 9.6.18 | 远程、近端控制盒均采用触摸屏+全彩液晶屏； |
| 9.6.19 | 远端操作台规格：120mm*250mm*140mm； |
| 9.6.20 | 具有盐水排气、盐水冲洗、盐水束推进、双流注射功能； |
| 9.6.21 | 采用卡口旋转式安装注射器针筒； |