库车市中医医院医疗设备采购项目

询价采购--招标文件

项目名称：库车市中医医院医疗设备采购项目

文件编号：kcs2021-JZ030

代理机构名称：新疆西部鑫顺工程咨询有限公司

二〇二一年十一月

询价文件

项目名称：库车市中医医院医疗设备采购项目

项目编号：kcs2021-JZ030

采购人: 库车市中医医院（库车市维吾尔医医院）（盖章）

联系电话： 0997-6684101

招标代理机构:新疆西部鑫顺工程咨询有限公司（盖章）

联系人：李工

联系电话：18129224678

日 期：2021年11月

目   录

- 询价公告......................................3

第二部分  投标人须知................................... 8

第一章   项目概况表...........................6

第二章   资质要求.............................7

第三部分  响应文件的编写............................... 12

第四部分  响应文件的递交................................15

第五部分  响应文件的开启和询价..........................17

第六部分  确定成交......................................21

第七部分  授予合同......................................22

第八部分	质疑及答复.....................................23

第九部分  项目内容......................................27

第一章   基本要求............................ 31

第二章   项目需求.............................32

第三章   附件.................................67

第十部分   合同协议书（仅供参考）.......................79

第十一部分 交货时间、地点及货物验收.....................85

第十二部分 付款币种及方式..............................86

第十三部分 补充说明.....................................87

第一部分  询价公告

项目概况

库车市中医医院医疗设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台获取采购文件，并于2021年11月5日17:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：KCS2021-JZ030

项目名称：库车市中医医院医疗设备采购项目

采购方式：询价

预算金额（元）：480500

最高限价（元）：480500

采购需求：

标项名称: 库车市中医医院医疗设备采购项目

数量: 1

预算金额（元）: 480500
单位：批

简要规格描述：医疗设备采购

备注：

合同履约期限：详见询价文件

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有有效的营业执照；

（2）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、有行政处罚记录的、经营异常名录的，将拒绝其参本次政府采购活动；

（3）投标人为制造商具备《医疗器械生产企业许可证》，投标人为代理商或经销商的具备《医疗器械经营企业许可证》；

（4）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）其他说明：1、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效。

三、获取采购文件

时间：2021年11月2日至2021年11月4日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台

方式：政采云平台下载

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2021年11月5日 17：00 （北京时间）

地点：阿克苏地区药品集散中心会议室

五、响应文件开启

开启时间：：2021年11月5日 17：00 （北京时间）

地点：阿克苏地区药品集散中心会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：库车市中医医院（库车市维吾尔医医院）

地 址：库车市老城区试验城路

联系方式：(0997) 668-4101

2.采购代理机构信息

名 称：新疆西部鑫顺工程咨询有限公司

地 址：库车市东城街道幸福路89号学府一号4号商铺二楼

联系方式：18129224678

3.项目联系方式

项目联系人：李工

电 话：18129224678

附件一：

询价招标文件确认回执函（格式）

新疆西部鑫顺工程咨询有限公司：

你方于     年      月      日发送的                           招标文件，我方已于     年     月    日收到，对招标文件中规定已仔细阅读并深刻理解，我方响应招标文件中所有条款，无异议。

特此确认。

投标人：   （盖单位章）

年       月         日

附件二：

弃标函（格式）

新疆西部鑫顺工程咨询有限公司：

你方于     年      月      日发送的                           招标文件，我方已于     年     月    日收到，对招标文件中规定已仔细阅读并深刻理解，但因我方                   等原因，无法投标，经我方慎重考虑，现决定对本次投标弃权。

特此确认。

弃标人：    （盖单位章）

年       月         日

第二部分 投标人须知

第一章   项目概况表

本表关于要采购的货物及服务的具体资料是对“第二章投标人须知”的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：库车市中医医院（库车市维吾尔医医院） |
| 2 | 项目名称：库车市中医医院医疗设备采购项目 项目编号：KCS2021-JZ030 |
| 3 | 招标代理机构：新疆西部鑫顺工程咨询有限公司 地 址：库车市东城街道幸福路89号学府一号4号商铺二楼 联 系 人：李工 联系电话：18129224678 |
| 4 | 采购内容： 智能呼吸排痰机、黄疸治疗仪、电子体重秤、医用降温仪、 ABS抢救车、新生儿模具、护理车、新生儿输氧头罩、新生儿指脉氧夹、多普勒胎心监护仪、 ABS治疗车、听力筛查仪、双头输注泵、新生儿吸痰器、胎心监护仪、 卵圆钳 、阴道拉钩、 骨盆测量仪 、镊子、 转运床、 病历柜（50门） 、人体秤、 指脉氧夹 、一体推车（平车）、 骨牵引器/床头牵引弓/秤砣、 颈托 、细菌浊度仪 、恒温解冻箱、医用冰箱 、电解质分析仪、 转运箱 （预算金额：480500元） |
| 5 | 报价币种：人民币 |
| 6 | 开标时间：2021年11月5日下午17:00分 开标地点：阿克苏地区药品集散中心会议室 |
| 7 | 保 证 金（人民币）：人民币（大写）玖仟元整（￥9000元），于投标截止时间前递交至以下账户，并从投标人基本帐户转出（以到账时间为准），投标单位凭基本账户银行开户许可证和汇款凭证，在招标代理公司处开具投标保证金收据。 单位名称：新疆西部鑫顺工程咨询有限公司 账 号：651651056018800039813 开户银行：交通银行乌鲁木齐卫星路支行 行 号：301881000569 |
| 8 | 投标方必须按照标准格式编写投标材料,并按顺序自编目录及页码胶装后，装订成册。 |
| 9 | 报价文件有效期: 60天 |
| 10 | 成交单位须在发放成交通知书之日起30日内与采购单位签订合同，逾期（无正当理由不与采购单位签订合同）将视为弃权，采购人有权选择其他参加投标的企业为中标者。 |
| 11 | 交 货 期：30天 交货地点：采购人指定地点 质保期：2年 |
| 12 | 注意事项：凡参加本次招标项目的投标人，要严格按照标书制作规范，不明事宜请与我公司工作人员联系。 |
| 13 | 评审方法：最低评标价法（即在“符合采购需求、质量和服务相等”的前提下，以提出最低投标的供应商作为中标供应商） |
| 14 | 符合《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)目录内的强制采购节能产品。 本项目采购内容中如包括政府采购强制采购产品（标记★符号的节能产品）时，必须使用目录内的强制采购节能产品。此部分产品已做强制要求，评审时不予优惠。 |
| 15 | 政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品；采购产品为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)内非标记★符号的节能产品及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)内的产品： 1、响应文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，除在报价时正常报价外，还必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并按《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求提供有效的产品认证证书。 |
| 16 | 政府采购支持中小企业发展：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，评标时将给予此类企业进行价格扣除6%-10%的优惠，用扣除后的价格参与评审，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。本项目具体扣除比例为6%。 |
| 17 | 除非另有特殊说明，若本文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务，所引用的品牌、型号或生产供应商不构成对投标的限制。若采用的外文术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。 |

第二章   资质要求

1. 投标人资格

2.1 以下项内容为投标资格审查时必备条件，需现场提供以下证件原件，不接受二次提供。开标时如果审查缺项，则以无效标处理。

2.1.1：经年审合格的企业法人营业执照副本原件。

2.1.2：国家企业信用信息公示http://www.gsxt.gov.cn/、信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果。

2.1.3：本项目要求的其他资质证件或证明资料。

（有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》、投标保证金收据）

2.1.4：法人代表授权书（若法人代表亲自来参与投标则不需此件）、被授权人身份证。

2.1.5：以上资质均为原件，其他形式证件视为不询价招标要求。

2.1.6：投标企业不得以报名时已提交以上资料为借口，开标时如果审查缺少以上资料，则以无效投标处理。

2.1.7：凡不符合我方提出的招标资质要求的供应商不能参与相应项目的投标。

2.1.8：供应商与采购人有隶属关系或控股、参股等利益关系的，不得投标。

2.1.9：供应商之间如果存在法律意义上的利益关系，不得同时参加本项目投标。

2.1.10：被各级行业监管部门限制投标的企业不得参与该行业项目的投标.

2.1.11：被依法设立的各级公共资源交易综合管理部门限制投标的企业不得参与本项目投标。

2.2 投标人应符合《政府采购法》第二十二条的规定，即

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3. 投标费用

3.1 无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标方自行承担。

3.2 投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

第三部分 响应文件的编写

1、要求

1.1 报价方应详细阅读询价文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按询价文件的要求份数提供响应文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其对询价文件做出实质性响应。否则，其提交的响应文件将被拒绝。

1.2 允许报价方对本询价文件中的所有包提交响应文件，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包提交报价，但不允许报价方对某一包中的一项或部分项进行报价。

2、响应文件语言和度量单位

2.1 响应文件及报价方和采购方就询价活动交换的文件和往来信件，均须以中文书写。

2.2 除在询价文件的技术规格中另有规定外，计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

3、响应文件的组成

3.1	报价方编写的响应文件应包括下列内容：

（1）响应文件、询价报价表；

（2）资格证明文件；

（3）所投设备或软件的相关技术/证明资料；

（4）询价文件中对技术需求、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。

（5）具体编制顺序按附件中响应文件编制顺序。

4、响应文件格式

4.1 报价方应按询价文件中要求提供的响应文件格式认真编写响应文件，并使用 A4 规格纸张双面打印，装订成册（订口在长边，装订线应位于左侧）；所有响应文件必须编写目录和连续页码，并牢固装订成册，否则其响应文件将被视为无效。

4.2 牢固装订成册是指用适当的办法,牢固紧密扎紧，以保证响应文件在翻阅过程中不至于散开，也不能用简单办法将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。

4.3 响应文件封面须标注项目名称、项目编号、所报包号、报价方名称（须加盖公章）、项目联系人及联系电话。

5.报价

5.1 报价方应在报价表上标明单价和总价。价格不一致时，根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十九条 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.2报价方应在报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，采购方不接受任何有选择性的报价。

5.3报价的大小写均须按法定格式正确填写。报价没有同时填报大写和小写的，其报价将被拒绝。

5.4报价时应对下列几点特别注明：

5.4.1 询价文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

5.4.2	 询价文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

5.4.3 报价方提供的在中华人民共和国制造的货物，或已在中华人民共和国境内的、国外生产的、已经进口货物，其货物的报价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

6、报价的货币单位

6.1 报价单位均为人民币。对进口设备的报价也应以人民币进行报价，允许报价方填列按报价当天的人民币汇率折算的外币报价。

7、询价文件规定的技术响应文件

7.1 报价方须提交证明其拟供货物和服务符合询价文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分。

7.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单，包括价格及供货来源信息。

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）

7.3没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将被视为对询价文件没有做出实质性响应，其风险由报价方自行承担。

8、询价有效期

8.1 响应文件从开启之日起，响应文件的有效期为60 天（如不满足将导致其报价被拒绝）。

8.2 在特殊情况下，采购人可与报价方协商延长响应文件的有效期。

9、响应文件的签署规定

9.1 响应文件的页面必须用印刷体打印。

9.2 响应文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由报价方的被授权人或法定代表人签章。

9.3 响应文件应由法定代表人或法人授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖公章。所有报价方签字、法定代表人签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的报价方的印章后，响应文件方为有效(自然人除外)。

9.4	所有提交的响应文件，均须在封面上标记“正本”和“副本”。（响应文件一律不退）

9.5	响应文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

9.6	以电报、电话、传真、电子邮件等形式提交的响应文件不予接受。

第四部分     响应文件的递交

1、 响应文件的密封与标记

1.1 报价方应将响应文件的正本和所有副本统一密封，并在密封件的封面上标明项目名称、项目编号、 询价单位名称、“正本”或“副本”字样。注明“ 响应文件开启时才能启封”字样。投标书需提供正本壹份、副本贰份、开标一览表壹份（单独密封）、电子投标文件壹份（U盘形式，单独密封）。

1.2 所有响应文件必须装入完好无损的密封档案袋，并在档案袋各封口上加盖投标企业的公章。响应文件的正本和副本应分别封装，并在每一密封袋或包装的封面上写明：

正本或副本:

招标单位名称:

招标地点:

招标时间：

项目编号：

项目名称：

投标人名称及地址：

1.3 任何不完整或不满足询价文件要求的响应文件将被拒绝。

1.4 由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏包装体内的响应文件时，采购方将不负任何责任。

2、 响应文件提交截止时间

2.1  响应文件的递交不得迟于规定的提交截止时间。响应文件请以密封形式递交至新疆西部鑫顺工程咨询有限公司指定的地点。

2.2 所有响应文件递交，都必须在采购人规定的提交响应文件截止时间之前送达指定的地点，在此之后送达的响应文件，将一律被拒绝。

2.3 出现特殊情况或因询价文件的修改而推迟截止时间的情况时，报价方则须按采购方的书面修改通知重新规定的 响应文件提交截止时间之前递交。

3、 响应文件的修改和撤销

3.1 报价方在递交响应文件后，可在规定的截止时间之前，对其响应文件以书面通知的形式进行修改或撤销。该通知须有报价方或询价代理人的签字，并得到采购人的确认。

3.2 报价方对响应文件修改的书面材料或撤销通知应按询价文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改响应文件”或“撤销”字样，修改或撤销的内容须按询价文件的要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

3.3 对响应文件修改的书面材料应于询价截止时间之前送达采购方，询价截止时间以后不得修改响应文件。

3.4 报价方不得在询价开始至响应文件有效期期满前撤销 响应文件。

第五部分      响应文件的开启和询价

1、 响应文件开启

1.1  招标方将按投标方须知所规定的投标时间、地点开标。开标仪式由招标方主持，有关监督人员和工作人员参加。投标方法定代表人或者持投标方法定代表人授权委托书的授权代表必须凭证件原件、收据参加开标并签名报到以证明其出席。

1.2	询价时将检查所有响应文件的密封情况。

1.3	响应文件开启和记录的顺序，按照递交响应文件的逆向顺序依次进行。

1.4	询价文件约定的提交询价文件时间截止后，提交响应文件的报价方不足三家时，按照政府采购法相关规定处理。

2、询价依据

2.1	询价的依据为询价文件（包括采购方的询价文件和报价方的响应文件）。

3、询价

3.1	询价小组

3.1.1	 采购方将根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，依法组建本次采购项目的询价小组，负责本次采购项目的询价评定活动。

3.1.2	 询价小组人选于响应文件开启前确定。询价小组成员名单在中标结果确定前保密。

3.1.3 询价小组有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为三人以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

3.1.4	 按前款规定，询价小组的成员，由采购方从政府采购专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的采购项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足询价工作需要时，将采取直接确定的方式选定询价小组的人选。

3.1.5 询价小组成员遵循法定的回避规定。

3.1.6 询价小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

（1）审查报价方的响应文件并作出评价；

（2）要求报价方解释或者澄清其响应文件；

（3）编写评审报告；

（4）告知采购方在评审过程中发现的报价方的违法违规行为。

3.1.7 询价小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）根据询价文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购方答复报价方提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

4、询价的报价方式

4.1	一次报价。即：投标响应文件中正本的价格。

5、询价和评审过程的保密性

5.1 所有与本次询价采购有关的人员，均不得向报价方及与询价项目无关的其他人员，透露与询价有关的资料以及授予合同的意见等。

5.2 在询价过程中，报价方试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人员施加影响的任何行为都可能导致其响应文件被拒绝。

6、询价程序、报价确认和澄清及中标原则

6.1询价程序：

询价小组根据询价通知书的规定，集体与合格的供应商分别进行询价。

(1)在询价过程中，根据供应商的供应商案，进行技术和商务询价。

(2)询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

6.2 对报价是否均超过采购预算的审查和确认：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，所有供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，应予废标。出现此种情况时，询价小组有权决定拒绝所有响应文件。

6.3 询价小组对响应文件进行初步审查时，对属于下列情况之一的响应文件，将作无效报价处理：

资格性审查：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）有效的营业执照复印件；

2）投标声明按招标文件规定格式完整提供；

3）提供上年度经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明；

4）提供依法缴纳税收证明；

5）提供社保机构出具的社保缴纳证明；

2、近三年内（本项目投标截止时间前）投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

符合性审查：

（1） 响应文件未按规定由报价方法定代表人或其授权代理人签字的（需要加盖公章时，报价方应按照询价文件的约定和询价小组的要求加盖公章）；

（2） 响应文件载明的采购项目完成期限超过询价文件规定期限的；

（3） 响应文件明显不符合询价文件规定的技术规格、技术标准以及商务条款要求的；

（4） 响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等明显不符合询价文件要求的；

（5）响应文件附有采购人和采购方不能接受的条件的；

（6）不符合询价文件规定的其他实质性要求的。

6.4 对报价的审查：询价小组将对确定为实质上响应询价文件要求的响应文件的价格进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。询价小组将按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的方法进行修正错误。调整后的价格为询价评审价，对报价方具有约束力。如果报价方不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

6.5 澄清：询价小组对于响应文件中个别地方含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式（由询价小组专家签字）要求报价方在规定的时间内（评审结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。报价方的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出询价文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。报价方拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内做出书面澄清、说明、补正的，询价小组将取消其继续参加询价的资格。

6.6  中标原则：本次询价采取最低评标价法。最低评标价法是在全部满足询价文件实质性要求、符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的报价方作为中标候选报价方或者中标报价方的评审方法。

6.7  废标条款

6.7.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质询价的供应商不足三家的。

6.7.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.7.3 投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的。

6.7.4 因重大变故,采购任务取消的。

6.8   中小企业优惠政策

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。

其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。

对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第六部分   确定成交

1、成交标准

1.1 合同将授予被确定为实质上响应询价文件要求，经评定认为具备履行合同义务能力、报价合理、技术和商务条件都符合询价文件要求的、对采购方最为有利的报价方。

2、接受和拒绝任何或所有提交响应文件人的权力

2.1 采购人可选择一家报价方为所有包的中标人，也可选择若干个报价方分别中标。

2.2 为维护国家利益，询价小组在授予合同之前仍有选择或拒绝任何提交响应文件人的权力。

3、中标通知书

3.1 评审结束后，1日内在相关媒体上进行公告，公告结束后向且在公告期限内未收到任何质疑后，采购人将以书面形式向成交方发出《成交通知书》，但发出时间不超过响应文件的有效期。

3.2《成交通知书》是签订合同的依据。

第七部分   授予合同

1、签订合同

1.1 成交方应在收到采购方的《成交通知书》后5个日历日内，按照询价文件的约定和成交方响应文件中的承诺与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对询价文件和成交方的响应文件作实质性修改。

1.2 采购方在授予合同时，有权对询价文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

1.3 如成交方拒签合同，则按违约处理。采购方将取消其成交资格。

1.4 若报价方提供的货物及服务不是报价方生产或拥有的，国内产品必须得到货物制造商或拥有合法代理权限的代理商的授权证明原件。进口产品须提供国内拥有合法代理权限的代理商的授权原件。

1.5 为确保采购货物销售渠道的合法、货物质量和售后服务优质，保障采购人的利益，在签订合同前，成交方必须向采购人提交中标产品的合法授权书原件，否则采购人有权拒绝签订合同。

1.6 询价文件、成交方的响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

1.7 不允许成交人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，招标人必须与采购人协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但招标方必须对合同标的的全部内容向采购人负责，并保证第三方提供的货物和服务符合询价文件的约定和询价文件的承诺及相关约定。

第八部分	 质疑及答复

1、质疑的提出

1.1 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和中标结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

1.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。

1.2.1供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

1.3 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

1.4 对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

1.5   提出质疑应当符合下列条件：

（1）质疑主体应当符合有关规定；

（2）在质疑法定期限内提出；

（3）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（4）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

1.6 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

1.7 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

1.8 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（1）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）质疑事项；

（4）事实依据和证明材料；

（5）法律依据；

（6）提出质疑的日期。

1.9  质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

1.10 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

2、质疑的审查和受理

2.1 采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

2.2	对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（1）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（2）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（3）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（4）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（5）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（6）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

3、质疑的处理和答复

3.1 按照《政府采购质疑和投诉办法（财政部94号令）》处理及答复质疑。

3.2 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

3.3 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

3.4 对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

3.5 质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

3.6 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

3.7 采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

3.8 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但合格报价方仍不少于3家时，依法从合格的中标候选人中另行确定中标报价方，否则将重新开展采购活动。

3.9 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（1）质疑人名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑人依法投诉的权利；

（5）质疑答复日期。

3.10 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）受理后发现投诉不符合法定受理条件；

（2）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

（3）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

（4）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

（5）法律法规规定的其他违法情形。

第九部分  项目内容

第一章  基本要求

1、有关说明

1.1  下列技术指标描述中，凡有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标。

1.2  本采购文件涉及的所有采购内容除标注为“进口”的产品可采购国产或进口产品外，均采购国内产品。

1.3  产品授权书及原厂服务承诺书原件在合同签订环节向采购人提供，报价环节不用提交（询价文件中有特殊要求的除外）。

1.4  凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，报价方须具备该产品 CCC 认证证书复印件，供采购人在签订合同或合同验收时审查（响应文件中无须提供）。

1.5  如该项目中带★号参数为重要指标，如不满足其报价将被视为无效报价。注：参数中所有不同种类的特殊符号标注，均视为“★”，不在另做解释。

2、基本要求

2.1  投标人必须严格按照招标文件要求提供合格的、符合标准的标的物。

2.2  投标人应按采购人的要求按时、保质、保量供货，供货期间自行准备工具和车辆。

2.3  报价方需提供售后服务体系、服务保证及服务承诺。报价方应有能力履行采购文件中规定的、合同条款和技术要求方面的、由卖方履行的保养、修理、供应备件和其他技术服务的义务。报价方所提供的货物，在新疆本地必须拥有一定的技术支持和后续服务能力，并提供所投货物在各地州市的原厂授权维修站明细表及证明文件，以及该机构的详细资料（包括拥有技术/维修工程师的人员名单及其职称；机构名称、联系方式、负责人、详细地址）。

- 项目需求

| 物品名称 | 规格/型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 智能呼吸排痰机 |  | 1 |
| 黄疸治疗仪 |  | 1 |
| 电子体重秤 |  | 1 |
| 医用降温仪 |  | 1 |
| ABS抢救车 |  | 7 |
| 新生儿模具 |  | 1 |
| 护理车 |  | 1 |
| 新生儿输氧头罩 |  | 2 |
| 新生儿指脉氧夹 |  | 2 |
| 多普勒胎心监护仪 | SD3 | 1 |
| ABS治疗车 |  | 6 |
| 听力筛查仪 |  | 1 |
| 双头输注泵 |  | 2 |
| 新生儿吸痰器 |  | 1 |
| 胎心监护仪 | F6 | 1 |
| 卵圆钳 |  | 8 |
| 阴道拉钩 |  | 6 |
| 骨盆测量仪 |  | 3 |
| 镊子 |  | 20 |
| 转运床 |  | 4 |
| 病例柜（50门） | （50门） | 2 |
| 人体秤 |  | 5 |
| 指脉氧夹 |  | 18 |
| 一体推车（平车） |  | 5 |
| 骨牵引器/床头牵引弓/秤砣 |  | 2 |
| 颈托 |  | 6 |
| 细菌浊度仪 |  | 1 |
| 恒温解冻箱 |  | 1 |
| 医用冰箱 |  | 1 |
| 电解质分析仪 |  | 1 |
| 转运箱 |  | 12 |

智能呼吸排痰系统ZPT-203A技术参数

主要用途：用于成人、小儿和儿童患者的肺部呼吸道分泌物清除，防止呼吸道感染、肺功能下降及延长住院时间

技术原理：应采用高频胸壁震荡技术，空气脉冲发生器可以使背心快速充气和排气，对患者的胸壁产生治疗频率最高≤30HZ的轻微压迫和释放循环。

设备配置及技术参数要求：

1、主机长宽高：43×26×25cm；

2、重量：≤8kg；

3、电压：220V；

4、运用高频胸腔震荡技术 ( HFCWO )；

5、用专业可充气背心作为治疗工具，背心材料为 PVC，可重复使用；

★ 6、主机可同屏显示选择模式、频率、时间、强度参数，暂停时，主机可显示剩余未治疗时间；

★ 7、橡胶按键调节，操作简便、精确；

★ 8、时间1---99min任意调节 ；强度可调1-15档；频率可调1-20无级变速；

★ 9、具备1种手动模式，可调节频率和强度；

10、预设5种自动排痰模式：P1、P2、P3、P4、P5；

11、可选配高度及360度可调节旋转式专用台车；

12、标配包括：主机1台、管路2条、背心1个、束带2个；

13、主机（除管路耗材外）1年内包换，3年内免费保修；

★14、选配独有唯一内外科高流量氧疗功能，可调节温度30--37度、流量5L--60L/分钟、氧浓度21%--97%；

新生儿黄疸治疗仪招标参数

基本要求：

1.输入功率：75VA

2.光照有效面积：40cm×30cm

3.★有效表面内的胆红素总辐照度最大值: 5.0mW/cm²

4.★有效表面内的总辐照度:≥4.5mW/cm²

5.★胆红素总辐照度平均值: ≥3.0mW/cm²

6.有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

7.工作噪声：≤50dB(A)

8.★辐照灯箱具有平移功能，辐照角度0～60°倾斜可调

9.★光源为LED,使用期限≥50000小时

10.工作总计时显示范围：0～99999.9小时

11.★蓝光输出强度调节范围：0～100%

12.★4.3英寸彩色液晶触摸屏，分辨率：480*272

13.配置4个制动脚轮

14.产品使用期限：6年

电子婴儿秤

BD-98型医用控温仪技术参数

1、适用范围：在医疗机构临床使用环境下，通过控制设备内循环液体的温度，具有对人体进行体外物理升温和降温的功能，达到辅助调节人体温度目的。

2、安全要求：通过质量管理体系认证、通过电磁兼容检测，符合YY 0952-2015、YY0785-2010、YY0834-2011、GB/T 14710-2009、GB9706.1-2007等标准。

3、主机特点：

3.1 机箱材质：ABS材质

3.2 配件材质:

降温毯、降温帽采用TPU材质，蜂窝状设计，并配有同规格毯套和帽套。

※升温毯采用碳纤维导热材质直流低电压均匀加热、寿命长，可以随意弯折。

※3.3 工作原理:压缩机制冷，直流安全电压加热。

3.4 控温模式：手动控温模式（即控制毯帽温度）和自动控温模式（即控制人体温度）。

3.5 显示方式：全电脑控制，8寸彩色液晶大屏幕显示，中文菜单，实时显示系统温度、毯帽温度、人体温度及工作时间。

※3.6 系统结构：双通道控温，双温双控互不干扰。

两路降温，两路升温，升降温可同时工作。

进口双向快插接头，降温毯、降温帽连接方便快捷。

※3.7 仪器具有病例储存可查询功能及自检功能。

4、技术指标:

4.1 温度显示范围：－4℃～40℃

4.2 毯帽温度设置：

制冷部分：－1℃～25℃（通道温度）；步进：0.5℃；温度允差：＜±1℃。

制热部分：32℃～40℃；步进：0.5℃；温度允差：＜±1℃。

4.3 体温设置：

制冷部分：30℃～40℃，步进：0.5℃。

制热部分：30℃～37℃，步进：0.5℃。

4.4 体温传感器监测范围：25℃～45℃，允差：±0.1℃。

4.5 空载平均速率

制冷时：≥2.0℃/min。

制热时：≥2.0℃/min。

※ 4.6 负载最大平均速率

制冷时：≥3.5℃/h。

制热时：≥1.5℃/h。

4.7 提示功能：

a)当升温毯温度超过42℃时，应停止工作并具有相应的提示功能。

b)当循环液体不足时，应停止工作并具有相应的提示功能。

c)当体温传感器监测功能异常时，应具有相应的提示功能。

d)控温毯不会由于改变温度设定值，而自动在制冷和制热模式之间切换。

4.8 整机输入功率：550VA

4.9 正常工作时，噪音（A权）≤50dB。

4.10 控温毯正常工作时，毯子承重≥135Kg。

4.11 计时范围：计时范围：0～999小时，计时误差：±2%，自动计时。

4.12 工作条件

a)环境温度：5℃～40℃；

b)相对湿度：不大于80%；

c)大气压力：700hPa～1060hPa；

d)使用电源：a.c.220V±22V，50Hz±1Hz。

配置：主机1台，降温毯1条，降温帽1个，升温毯1条，温度传感器2条，防尘罩1个

W3711  ABS急救车技术参数

1. 规格：740mm*520mm*960mm;

2.▲推车立柱采用高强度铝合金型材，侧板与背板采用厚度为4mm优质工业铝塑板，整体搭配合理，外形美观，推行方便；

3. 台面及底座采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型，台面三方带ABS围栏，外表光洁、美观；

4. 抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分隔板组成，抽屉面板和框架为钢制结构，抽屉拉手为ABS弧形拉手；

5. 急救车后方输液架为可调式，根据需要自行调节高度。输液架材料采用Φ16不锈钢圆管，急救托盘采用亚克力板加工而成，上方配置捆绑带四根，托盘可360°自由旋转；

6. 抽屉采用优质三节静音滑槽，有效伸缩距离为60cm,确保抽屉能够完全拉出，便于使用，后方带自锁功能；

7.▲抽屉分为三种规格，内置三种不同规格的活动式塑料筐，塑料筐规格为（长×宽×高）： 400×600×200mm（大号）；400×600×100mm（中号）； 400×600×50mm（小号），每只塑料筐承重≥60Kg。三种规格的抽屉可以根据科室的要求进行多种组合；

8.▲抽屉内部配置标准ABS塑料活动式隔条，用户可以根据需要进行自由组合（ABS塑料活动式隔条既能实现平均分隔，也能实现异形分隔），并配置标准的标识牌，可对每一分隔进行标识，实现物品放置分类明确、标识明确。充分提升药品存放量，改善医院形象；

9. 整车配置五层抽屉，三只小号抽屉、一只中号抽屉、一只大号抽屉，抽屉整体带一次性安全锁控制；配置透明ABS文件盒一个、心肺复苏版一个、氧气瓶挂架一个、电源插座一个、锐器盒一个、两个塑料翻盖式污物桶；推车右侧面带侧抽板，方便存放物品；推车左侧带铝合金扶手，便于推车推行；

10. 整车配置4只4寸丝杆单片空心轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。

全功能新生儿高级模拟人  KAJ/FT335

模型根据新生儿的解剖特征而设计，皮肤采用进口材料、柔软、感觉真实、关节灵活，可进行各种护理操作。

功能特点：

■ 一般护理：更换尿布，穿换衣服，口腔护理，冷热疗法，包扎。

■ 静脉输液/穿刺：手臂静脉包括：头臂静脉、手背浅静脉；头皮静脉包括：额上静脉、颞浅静脉；下肢主要静脉干：股静脉。

■ 脐带护理：可进行脐带的结扎和剪断，脐静脉插管输液。

■  可以练习经口气管插管；支持听诊检测插管位置。

■ 插胃管：用于胃肠减压、鼻饲、洗胃等。

■ 骨髓穿刺：可经胫骨穿刺，有模拟骨髓流出，可注入药物或输液。

■ CPR操作训练。

■ 支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，电子监测吹气频率、吹气量、按压次数、按压频率、按压深度，吹气和按压可单项训练。

W3930  ABS护理车技术参数

1. 规格：1050*450*970mm；

2. ▲推车立柱采用高强度Φ32*1.2不锈钢圆管，侧板与背板采用厚度为4mm优质工业铝塑板，整体搭配合理，外形美观，推行方便；

3. 台面及底座采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型，台面三方带ABS围栏，外表光洁、美观；

4. 抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分隔板组成，抽屉面板和框架为钢制结构，抽屉拉手为ABS弧形拉手；

5. 抽屉采用优质三节静音滑槽，有效伸缩距离为60cm,确保抽屉能够完全拉出，便于使用，后方带自锁功能；

6. ▲整车配置二层中号抽屉，抽屉内放置中号塑料筐（规格：400×600×100mm），每只塑料筐承重≥60Kg，塑料筐内配置标准ABS塑料活动式隔条，用户可以根据需要进行自由组合（ABS塑料活动式隔条既能实现平均分隔，也能实现异形分隔），并配置标准的标识牌，可对每一分隔进行标识，实现物品放置分类明确、标识明确。充分提升药品存放量，改善医院形象；抽屉下方设置一层放物平台，平台四方带围栏，方便物品堆放；

7. 推车右侧面带不锈钢污物架，框架式设计，污物架主管采用Φ25*1.2优质不锈钢圆管经专用模具弯制而成，污物架内放置防水布污物袋，污物袋上带粘胶扣，可拆卸清洗；

8. 整车配置4只4寸丝杆单片空心轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。

新生儿输氧头罩

产品说明

输氧头罩是对高危儿、早产儿窒息、病弱儿进行输氧抢救的一种儿科器械，该产品排除了以鼻管、面罩、鼻塞等器具输氧时所出现的堵塞、移位、鼻腔感染、敷贴刺激等缺点，且在给氧时不会产生氧中毒并能促进皮肤呼吸而改善脑部缺氧。而且输氧时无呼吸阻力、易于观察病情变化(如发绀等)。高透明度有机玻璃，具有视野大、观察清晰等特点。通过调节露孔数，可进行简易的空氧比例调节。打上上盖板时，可在输氧同时对患儿进行喂奶和脸部清洗等护理。

一、材质：透明有机玻璃。

二、规格：（外径）

大号：Ø25*20cm  （弧形口：宽12.5，高13）

中号：Ø20*16cm  （弧形口：宽11.5，高10.5）

小号：Ø16*12cm  （弧形口：宽10.5，高8.5）

（成人高压氧舱用：Ø35*25cm，弧形口：宽20.5，高18）

三、使用方法

将婴幼儿头部罩入罩内，输氧管插入盖子中间的咀子里面进行输氧（婴幼儿吸氧浓度约30%左右），视情况任意调节小转盘露孔数。

底部两边的出入孔为静脉输液管、血氧及心电临护导线的通道。

四、产品性能及结构

氧罩盖板启闭可靠，转盘转动灵活，无阻滞现象，标准导气咀适用于5-9mm的氧气导管。本产品由头罩、盖板、露孔数选择转盘、氧气输入端组成。

五、注意事项

1. 头罩应在空气干净的场合使用，以确保头罩内空氧混合气体的清洁度。

2.头罩消毒后应放置干燥、通风处，并注明消毒日期。

3.头罩不能常年在摄氏65℃以上的温度下反复洗涤，否则会逐渐出现裂纹和变色，而且会加速其老化。

4.头罩不得用酒精等有机溶剂擦洗，也不得长期放置下紫外线直接辐射下，可以用洗洁精、蒸馏水或超声波清洗。

新生儿指夹式血氧仪

胎心多普勒招标参数

1. 手持式紧凑设计，一手掌握；

2. ★高亮度OLED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示；

3. 轻巧机身设计，整机不到310g。

4. 超声工作频率：标配3MHz±10% ，可选配2MHz±10%

5. ★高灵敏度超声探头，可检测9周小孕周胎儿心率；

6. 探头与主机分体设计，探头可更换

7. 超声输出强度：Iob≤8mW/cm2；

8. ★胎心率检测范围：50-240bpm，心率检测精度：±2bpm；分辨率：1bpm

9. ★在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90dB

10. 电源：标配充电电池可在线待机充电，连续工作时间≥8小时

11. 具有电量低提示功能；

12. ★无信号1分钟自动关机和探头归位自动关机功能；

13. 内置扬声器；

14. ★具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机；

15. ★可选配充电座，机器使用完可直接放充电座上进行充电；

16. 通过欧盟CE认证；

17. ★通过美国FDA认证。

W3713  ABS治疗车技术参数

1. 规格：740mm*520mm*960mm；

2. ▲推车立柱采用高强度铝合金型材，侧板与背板采用厚度为4mm优质工业铝塑板，整体搭配合理，外形美观，推行轻便；

3. 台面、底座以及抽屉采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型，台面三方带ABS围栏，外表光洁、美观；

4. 抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分隔板组成，抽屉面板和框架为钢制结构，抽屉拉手为ABS弧形拉手；

5. 抽屉采用优质三节静音滑槽，有效伸缩距离为60cm,确保抽屉能够完全拉出，便于使用，后方带自锁功能；

6. ▲抽屉分为三种规格，内置三种不同规格的活动式塑料筐，塑料筐规格为（长×宽×高）： 400×600×200mm（大号）；400×600×100mm（中号）； 400×600×50mm（小号），每只塑料筐承重≥60Kg。三种规格的抽屉可以根据科室的要求进行多种组合；

7. ▲抽屉内部配置标准ABS塑料活动式隔条，用户可以根据需要进行自由组合（ABS塑料活动式隔条既能实现平均分隔，也能实现异形分隔），并配置标准的标识牌，可对每一分隔进行标识，实现物品放置分类明确、标识明确。充分提升药品存放量，改善医院形象；

8. 整车配置五层抽屉，三只小号抽屉、一只中号抽屉、一只大号抽屉，抽屉整体带排锁控制；配置透明ABS文件盒一个、锐器盒一个、两个塑料翻盖式污物桶，推车右侧面带侧抽板，方便存放物品；推车左侧带铝合金扶手，便于推车推行；

9.  整车配置4只4寸丝杆单片空心轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。

MAICO EroScan 客观听力测试仪（德国）

基本技术参数

1.品牌、类型：原装进口、手持式也可固定台式用

2.功能：可自定义测试协议，如TEOAE筛查、DEOAE筛查、DEOAE+TEOAE筛查、DPOAE诊断，TEOAE诊断，可设计十几种测试协议。

3.用途：判断蜗性听力损失

4.★探头:超轻耐用的金属探头,长度1米，重量仅28克

5.★独有的耳针设计，防止耵聍堵塞探头

6.探头接口：HDMI

7.按键操作:可靠度高，包括设置、变换显示、重新开始、停止均可通过4键完成

8.操作语言：全彩中文操作测试界面，简单易学

9.数据传输及打印: 无线蓝牙传输打印测试结果，主机与打印机通过无线蓝牙连接，3秒钟内可通过远程打印机自动打印出测试结果

10.可选用专用中文软件实现由电脑显示、存储及打印测试结果

11.测试结果显示：测试过程、噪音水平、耳内容积、信噪比强度、测试结果等以图形、PASS/REFER的方式在LCD液晶显示屏上实时清晰显示

12.储存：测试结果可保存在主机内，至少可以保存250个结果

13.★抗干扰能力：具有在环境噪声不超过70dB SPL均可顺利完成测试的超强抗干扰能力，

14.电 源: 3.6 V可充电锂离子电池，单次使用时间达20小时

15.尺寸和重量：长 x 宽 x 高: 10x 5 x 3 cm / 200g

诊断型DPOAE：

频率范围：自定义，1500~12000Hz（100Hz步进）

测试结果通过数量：自定义，3~12可选；

刺激声强度：40-70 dB SPL，5dB SPL步进；

测试时间可选：4秒/频点，2秒/频点，1秒/频点，0.5秒/频点；

SNR通过值：自定义，3~10dB，1dB步进

诊断型TEOAE：

频率范围：自定义，700-4000Hz；

测试平均时间：自定义， 8s、16s、32s、64s可选

测试结果通过数量：自定义，0~6可选

SNR通过值：自定义，3~10dB，1dB步进

刺激声强度：83 dB SPL 峰值等效(±3 dB)

最大声输出保护：90dB SPL

筛查型DPOAE：

频率范围：2-5KHz

刺激声强度：65/55 dB

测试时间可选：4秒/频点

测试结果通过数量： 3in4；

SNR通过值：6 dB

筛查型TEOAE：

频率范围：1.5-4KHz

刺激声强度：83 dB SPL 峰值等效(±3 dB)

测试结果通过数量： 3in6；

SNR通过值：4 dB

最大声输出保护：90dB SPL

平均测试时间：5-7秒

麦克风系统噪声：-20dB SPL@2KHz；-13dB SPL@1KHz

配置清单

序号	名称	数量	单位

1	EroScan主机	1	台

2	外置金属软探头	1	个

3	多型号耳塞	1	盒

4	耳针	1000	个

5	无线蓝牙打印机	1	台

6	热敏打印纸	1	卷

7	主机电源和打印机电源	2	根

8	操作说明书	1	本

9	操作软件（含数据库）	1	套

10	便携包	1	个

11	台式电脑(国内选配)	1	台

12	通用型打印机（国内选配）	1	台

输液泵技术参数要求

1、用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液。

2、一般规格和要求：

2.1 设备先进、结构合理、加工精密；

2.2可选配滴数传感器，提高给药精度；

3、主要技术和性能要求：

3.1安全要求：

★3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

★3.1.2压力报警阈值至少3档可调；

3.1.3 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

3.1.4防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出；

★3.1.5 双重气泡的探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警；

3.1.6 自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。

3.2 精度要求：

3.2.1 全挤压蠕动输注，精度≤±5%；

▲3.2.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

3.3 基本要求：

★3.3.1 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml；

3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

▲3.3.3 安装固定：可固定在输液支架上；

▲3.3.4 快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量；

3.3.5  KVO： 0.5ml/h；

▲3.3.6  可预存20种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器；

★3.3.7  屏幕不小于2.5”，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位、报警信息 ；

★3.3.8  整机重量不超过1.6kg，主机自带提手，方便携带

3.3.8 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

3.3.9高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶；

中级别:系统异常，待机时间结束；

低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管；

★3.3.10具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式；

★3.3.11 电池工作时间≥4小时@25ml/h；

3.3.12供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

3.3.14  RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

▲3.3.15全中文软件操作界面。

4、技术服务

4.1 技术文件：提供技术文件资料，使用说明，操作卡；

4.2 操作培训；厂家或代理商负责培训医务人员熟练掌握使用并提供长期技术支持；

5、售后服务及维修：

5.1 维修站及工作情况：在国内有专业维修中心，有专职维修工程师负责维护及维修负责上门安装、维护及维修,响应时间﹤24h;

5.2 保修期：3年，终身维修；

备注：▲为重要参数，★为实质性参数（排他性很强），招标时请酌情调整

低负压吸引器

低负压吸引器技术指标和说明

一、商务部分：

1、规模企业、知名品牌。

2、在省内设有固定的售后服务机构，配备专业人员，能提供完善的培训、保养、维修服务。

★3、提供相关质量管理体系认证及“环境管理体系认证”、“职业健康安全管理体系认证”、省级以上著名商标、高新技术企业相关荣誉证书。

二、产品外观及性能要求：

1)外壳采用优质冷板制作，内外表面静电喷涂；电磁泵； 手提式。

2)专为医院实施低负压吸引而设计亦可作新生儿粘液吸引。

三、技术要求：

电源：AC220V±10% 50Hz

泵结构：电磁泵

★负压调节范围：0-25KPa

吸液瓶：1000ml

吸液量：≥900ml/min

输入功率：18VA

★噪音：≤55dB

四、基本配置

1.透明硅胶管         1根

2.熔丝管             2个

超声多普勒胎儿监护仪

1. 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

2. 多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

3. 无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；

4. 探头IPX8防水等级；

5. 探头可在水下1.1m工作24小时，支持水中分娩，需提供相应检测报告说明；

6. ★宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性，需提供相应的证明材料；

7. ★打印纸实时记录信号质量和报警，并用图标显示，方便医护人员随时确认曲线异常情况；

8. 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

9. 10.1英寸高清晰液晶彩屏，0-60°度内多角度翻转；

10. 多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；

11. 监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

12. 内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

13. 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

14. 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

15. 回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

16. ★支持拓展无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；

17. 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

18. ★通过美国FDA认证；

卵圆钳

选用20Cr13、30Cr13、32Cr13Mo或40Cr13。表面粗糙度不大于0.8um。长度为250mm,宽度为10mm,头部弯形有齿

阴道拉钩

选用20Cr13、30Cr13、32Cr13Mo或40Cr13。表面粗糙度不大于0.8um。长度180mm,板式，单头

骨盆测量仪

选用20Cr13、30Cr13、32Cr13Mo或40Cr13。表面粗糙度不大于0.8um。长度330,内径，外径

镊子

选用20Cr13、30Cr13、32Cr13Mo或40Cr13。表面粗糙度不大于0.8um。长度为180mm,头直形.

J3703  医用转移床

1. 规格：1930mm*760mm*（550-750）mm；

2. 医用转移床由中控底座、升降主架、1*2阻尼护栏以及担架面四部分组成；

3. ▲担架面采用注塑一次成型，担架背板配置液压装置可手动调整倾斜角度，调节范围0°-75°；

4. 床面及主要结构采用优质高级ABS工程塑料一次性注塑成型，床面两侧带有1*2阻尼护栏，护栏锁紧机构可靠，美观实用；

5. 该车底座采用国际同步的中控刹车制动系统，在运送病人时更可靠、更平稳、更顺畅；

6. 丝杆采用45#钢，由专用滚丝机滚挤压成型，丝口圆滑，操作轻松，丝杆具有双向过摇保护装置。摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件。抢救车整体升降高度范围为550mm-750mm，空载折起动力矩≤3N.m；

7. 插式输液架为可调式，根据需要自行调节高度。输液杆材料采用Φ16不锈钢圆管，挂钩采用采用Φ5CR冷拔圆钢，挂钩数量为3个；

8. ▲推车四角带防撞包角，包角采用ABS工程塑料一次性注塑成型，输液杆插在包角上，包角采用专用工具可拆卸，外形美观。输液架插孔为方形插孔，防止输液架在变力过程中任意转动产生安全隐患；

9. ▲推车整体采用优质冷轧型材，经机器人自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性（提供机器人焊机购机发票，提供自动化喷涂设备购机发票，提供喷塑粉末抗菌性能（SGS）的第三方检验报告）；

10. 推车配置4只5寸高级中控脚轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观，推车尾端带中控脚踏开关，杠杆结构，灵巧操作；中央带定向轮，保证推车直线行走，脚踏控制，不用时可抬起悬空。

ABS 50位病历推车

ABS病历夹推车

1、规格：750*410*980mm。

2、主体材料采用全ABS材质组成。

3、50格病历、ABS护角、带抽屉带锁。

4、底部带4寸静音脚轮其中两个带刹

人体秤

指夹式脉搏血氧仪

运转车技术参数(2200)

品牌: 高乐(GAOLE)            产品名称: 办公仪器推车

型号: GP97－12               产品尺寸: 620*460*1077MM

颜色: 黑色烤漆               拉出板尺寸: 520*380*200MM

负重: 120公斤                可调高度: 770-1077MM

材质: 金属冷轧钢             产品服务: 质保3年

颅骨牵引弓、床头牵引弓、秤砣

颈托

TDR-Z200细菌浊度仪

技术参数

序号	参数	内      容

1	检测原理	90°散射光强度检测

2	测量范围	0～6 MCF（麦氏浊度单位）；

3	测量精度	0.01 MCF；

4	准确性	±0.1MCF以内；

5	重复性	CV值≤5%；

▲6	配置灵活	通过设置可适合管径18mm、15mm、12mm的测量；

7	工作电源	AC220V，50HZ 或干电池，DC6V~8V 0.2A；

8	工作环境	温度10℃-30℃，相对湿度：35%RH～80%RH；

WGH-II数码恒温解冻箱（融浆机）

（循环水浴式）技术指标冰冻血浆在解冻时，因为血浆袋与水直接接触，导致血浆袋表面标签极易脱落或者模糊，严重影响了血浆的识别与配送，同时采血管口与水接触容易发生污染。若在解冻过程中，血浆袋破损极易造成水质污染，针对此问题，我公司在参考了国际最先进解冻方式的基础上，精心研制了WGH系列数码恒温解冻箱。

一．产品特点（带★号的是我公司独有的技术指标）

★消毒杀菌系统（选配）

设备具有UV-C紫外线消毒杀菌系统,灭菌率高达99.99%。该系统每天自动定时杀菌消毒,也可以根据需要随时手动开启杀菌消毒,大大降低和预防血袋由于解冻过程中细菌污染造成不良事故。

★快速安全可靠的加热系统

该设备采用厚膜即热式加热系统,加热速度快且稳定,从常温加热到37℃需要10-12分钟,使用安全,由于该加加热系统,采用水电分离,加热装置不直接和水接触,避免了加热管漏电造成设备故障和人员伤害

完善严格的温度控制系统

液晶显示系统,线线路控制更为准确、直观、可靠,温度始终控制在安全解冻范围内,从加加热系统到管路系统,不用复杂的模拟温度,就能做到精确控制。

★信息的完整记录和质控数据的溯源

该设备具有USB数据导出功能,实现数据可追溯性,方便质量监控。

该设备配有扫码枪,有扫码功能,有效识别信息来源。（选配）

★设备具有上排水功能,工作室无需地漏

留有排污口

设备单独留有排污口,方便清理由于血袋破裂以及标签脱落造成的杂质残留,避免造成管管道和水泵堵塞

★自动清洗功能

设备具有自动清洗功能,可一键操作,清洗完成后,程序自动加热完成,进入待机使用状态中,无需人员值守,方便使用。

解冻隔栏可自由调节

放置血浆的解冻隔栏可以根据血浆袋容量的大小,自由调节组合间隔的距离,极大地方便了临床使用。

三、技术参数：

序号	参数	WGH-II

1	解冻方式	水浴式

2	存水量	60kg±5%

3	循环能力	60L/min

4	控制范围	室温︿60℃

5	控温精度	±0.2℃

6	加热功率	3000W

7	适合化浆量	20袋

8	最大化浆量	25袋

9	解冻时间	10-15分钟

10	箱体外观尺寸	54cm*60cm*90cm

（长*宽*高）

11	设备净重/毛重	58/77Kg

大屏幕LCD液晶显示，可进入屏保状态，节约电能

操作按键位于凸起部分，不易进水、受潮

设备上盖采用模具制作，

不会出现生锈、掉漆现象

BXC-160血液冷藏箱技术参数

结构设计：

*1、箱体外壳采用优质冷轧钢板，经过环保、淘化、喷涂等工艺，耐腐蚀性强；

*2、内箱采用SUS304不锈钢板；

*3、发泡门体，保温效果更好；

温度控制：

1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；

*2、精准的电子温度控制，精度达到0.1℃，感温盒设计，模拟显示血袋内部真是真实温度；

*3、标配热敏打印机，可以实时或定期打印温度数据；

*4、冷气背吹设计，箱内温度稳定在2℃~6℃范围内；

*5、可选配本地远程报警模块；

6、温度控制可靠，不受环境影响，提供全血、试剂、药品、样本等所需的存储环境。

制冷系统：

*1、思科普（尼得科）压缩机，无氟环保高效制冷剂，制冷速度快，制冷效率高，耗电量低；

*2、铜管铝翅片式蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定；

*3、高密度保温发泡层采用聚氨酯环戊烷发泡剂，保温效果好。

安全保障：

*1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持72小时）、电池电量低报警、开关门异常报警功能；具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；

*2、温控器测点双显示双控制运行模式；

*3、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

*4、断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。

人性化设计：

1、宽电压带，适合187~242V电压下使用；

2、静音设计，适合安静环境；

*3、安全门锁设计，防止随意开启，存放物品更安全；

4、大屏幕数字显示便于观察；

*5、标配测试孔，方便用户监测和实验采集数据；

6、搁架高度可调设计，适用于存储不同高度的物品；

7、万向脚轮设计，方便用户移动设备；

*8、高密度发泡层门体配合中空钢化玻璃门，电加热防凝露设计，展示效果俱佳；

*9、外门带自回弹装置，避免用户取完物品后忘记关门或门关不紧。

*10、倾角大把手，方面门体开启；

*11、独立透明内门设计，确保开门使用时冷量损失最低，节能降耗；

12、内置LED节能照明灯，方便观察箱内物品。

BIOBASE	型号	BXC-160

图片

技术参数	搁架及储血筐材质	钢丝浸塑

搁架层数/储血筐个数	3/9

制冷方式（风冷/直冷）	风冷

除霜方式（自动/手动）	自动

制冷剂/g	R134a/270g

噪音级别	60dB(A)

温度	使用环境	10~32℃

箱内温度范围	4±1℃

制冷配件	蒸发器材料	铜管铝翅片

冷凝器材料	铜管铝翅片

温控系统	传感器类型	NTC

温控器	电子温控

显示方式（LCD/LED)	LED数码管

电参数	电压/频率（V/Hz)	220/50

功率（W)	257

电流（A)	1.17

材质	内部材料	不锈钢板

外部材料	喷涂钢板

隔热层	聚氨酯环戊烷发泡

尺寸	有效容积（L)	160

200cc血袋数	11*3*3=99

净重/毛重（kg)	90/104

外部尺寸（宽*深*高)(mm)	530*660*1287

内部尺寸（宽*深*高)(mm)	430*431*745

报警	高低温报警	√

断电报警	√

温控器故障报警	√

电池开关报警	√

门开关报警	√

断电报警时长（h）	72

附件	脚轮/调平脚	有/无

外门类型	发泡+电加热玻璃门+门锁

内门（亚克力）	3

测试孔(数量/位置/内径）	1/右侧/φ23

灯（LED/荧光灯)	LED

本地远程报警	选配

其他	资质	医疗器械注册证/9001/13485

H900全自动电解质分析仪技术参数(30000)

1.测试项目：K、Na、Cl、iCa、nCa、TCa、PH、

2.适用样品：血清、血浆、全血、脑脊液及稀释尿液；

3.测量技术：离子选择性电极

4.测量范围、分辨率：

测量范围                   分辨率

K        0.5—20.0mmol/L            0.01mmol/L

Na       15—200mmol/L              0.1mmol/L

Cl       15—200mmol/L              0.1mmol/L

Ca        0.1—6.0mmol/L            0.01mmol/L

pH          4—9                    0.01

5. ★七寸彩色超大高清晰触摸屏，人机互动式菜单，故障自动报警及排除，提高工作效率。

6. ★具有自动寻杯检测系统，全自动进样盘设有39个测试位（包括5个急诊位），每批测试只需按下“开始”键，仪器即自动检测样品位置和数量。

7．任意切换中、英文操作和打印报告，满足不同客户需求。

8．★储存功能：主机具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据，可实现数据储存再现；超大容量锂电池，可存储10000个检测结果，并可扩展到50000个以上；存满后可自动刷新，并支持模糊查询；保存测试样品数据长达五年。

9. 进样一次，可同时测量出K、Na、Cl、iCa、NCa、TCa、pH 、五项七参数。

10.★自动进样，自动定标，样品分析速度可调，从吸样到显示结果仅需25秒，内置打印机同时打印出结果，并设外置打印机接口，方便、快捷。

11. 从美国进口耗材及关健配件，使仪器技术指标达到进口仪器水平，而耗材价格是进口仪器的1/5，低于国内平均价。

12. 强大的质控功能，可打印质控图及质控统计参数。

13. 可选配具有原始管加样、条码扫描功能的全自动加样装置。

14. 支持LIS联网系统，上传数据格式可选。

15. 实时显示动态标本号码，备有RS-232通讯接口，RTC时钟管理。

16．★仪器可24小时开机，长时间不操作即转入待机状态，保证仪器随时使用，适合急诊和标本量较多的大、中型医院。

17. 体系认证:产品具有ISO13485:2003质量体系认证及ISO9001:2008质量体系认证、CE认证。

18、生产厂家资质为“国家高新技术企业”“深圳市高新技术企业”“软件企业”。

19、知识产权：产品具有自主知识产权及专利技术，无知识产权纠纷。

20. ★试剂具有单独的注册证（包括尿液等样本稀释液）。

21. 生产厂家注册资金为1000万以上（含1000万） 。

22．售后服务：生产厂家总部设在深圳、各省会或主要城市设有办事处，售后服务12小时服务到位。

23．终身技术服务支持，免费软件升级；厂家设有400免费服务电话。

生物转运箱12L

- 附件

一、 响应文件编制顺序

报价方应按下列顺序排列和装订响应文件：

（1） 提交投标文件的函（经济技术条款）

（2） 法定代表人授权委托书原件（商务条款）

（3） 招标报价一览表（经济技术条款）

（4） 保证金凭证复印件（经济技术条款）

（5） 报价方资质证明文件复印件（商务条款）

（6） 关于资格的声明函（商务条款）

（7） 设备分项报价表（经济技术条款）

（8） 技术参数、功能偏离表（经济技术条款）

（9） 商务条款偏离表（商务条款）

（10）所投产品的检测报告（商务条款）

（11）质量保证书（商务条款）

（12）售后服务承诺书（商务条款）

（13）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书（商务条款）

（14）投标企业廉洁自律承诺书（商务条款）

（15）投标企业所提供资料真实性承诺书（商务条款）

（16） 所投产品的相关技术/证明资料（产品彩页、产品手册或产品说明书）（商务条款）

（17） 技术支持、售后服务承诺详述、培训计划（商务条款）

（18） 报价方综合实力说明（企业简介、技术实力、经济实力等）（商务条款）

（19） 项目实施方案及计划（商务条款）

（20） 用户培训方案（商务条款）

（21） 近三年在国内及新疆地区的类似项目业绩表（经济技术条款）

(22）中小企业声明函（货物）

- 其它有关附件格式范本

（1）提交响应文件的函（格式）

致：新疆西部鑫顺工程咨询有限公司：

我方认真研究了贵方关于             项目的招标文件，愿意遵守招标文件中的所有要求，承担招标文件规定的中标单位的全部责任和义务。为此，我方承诺：

1、我方愿意以        元人民币（大写）（￥          元）的总价承担此次供货任务。

2、如果我方中标，我方保证按招标文件要求履约相关责任和义务。

3、我方同意在招标文件规定的投标日期起60日内，我方投标文件始终对我方具有约束力。

4、如果在规定的招标时间后，我方在招标有效期内撤回报价，贵方将取消我方中标资格。

5、一旦我方中标，我方保证按照招标文件要求和合同要求工期内完成货物供货。

6、我方自行承担此次投标活动的所有费用。

投标单位：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人：          （签字、盖章）

地址：

邮编：

电话：

日期：

（2）法定代表人授权委托书原件（格式）

致：新疆西部鑫顺工程咨询有限公司：

本人      姓名        系    （投标方全称）的法定代表人授权我公司  （投标人代表姓名）  为投标人代表，代表本公司参加贵中心组织的                  项目（招标编号：                ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予投标、参与开标、询价、签约等以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权人身份证件（复印件）

被授权人身份证件（复印件）

投标人（加盖公章）：

法定代表人（盖章）：

投标人代表（签字）：

授权日期：       年     月    日

注：

1、法定代表人本人作为公司代理人前来参加 询价的报价方，可不提供此项证明文件。

2、授权书上应当附有授权人和被授权人的居民身份证复印件（否则视为无效授权）。

（3）询价报价一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

报价方名称（盖章）：

| 序号 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位名称 |  |  |
| 2 | 报价总价 | 大写： 元 小写： 元 |  |
| 3 | 供货期 |  |  |
| 4 | 投标有效期 |  |  |
| 5 | 其他事项申明 |  |  |

投标人全权代表签字并盖章

日期：

注：

（1）报价货币为人民币；

（2）报价总价应包括投标人若最终中标的到货价，到货价应当包括完成本项目所支出的一切费用，含货款、税费、运费、安装调试费、售后服务等各项内容。

- 报价方资质证明文件复印件

5.1经年审合格的企业法人营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件（已办理“三证合一”的只需提供营业执照副本复印件）；

5.2 国家企业信用信息公示（http://www.gsxt.gov.cn/）、

信用中国（www.creditchina.gov.cn）、

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果。

打印件。

5.3投标人为制造商具备《医疗器械生产企业许可证》，投标人为代理商或经销商的具备《医疗器械经营企业许可证》；

5.4投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.5 本项目需要的其他资质证明材料或投标企业认为优势的资质材料。

（6）关于资格的声明函

致：新疆西部鑫顺工程咨询有限公司：

关于贵方      年   月   日发出的             项目招标文件，本投标人愿意参加投标，并证明资格文件中和所要求的说明是真实和准确无误的。

本投标人对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

投标人名称：

法人公章：

法定代表人（或授权代表）签字：

地址：

传真：

电话：

（7）设备分项报价表

项目名称：

项目编号：

报价方名称（盖章）：

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 数量 | 产地 | 品牌 | 质保期限 | 交货日期 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币） |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：此表需详列询价的每种设备。

报价方代表签字：

（8）技术参数、功能偏离表

项目名称：

项目编号：

报价方名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件规格 条目号 | 招标规格 | 投标 规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

（9）商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

报价方名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务 条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

- 所投产品的检测报告

（11）质量保证书

要求:1、未发生货物质量事故;2、保证货物在文件要求上不发生质量问题等。

（12）售后服务承诺书

库车市中医医院（库车市维吾尔医医院）：

我公司自愿参加              （采购单位、货物名称）项目的报价提交报价文件。我公司郑重承诺，如果我公司的报价被确定为中标，我公司对于中标的货物，除完全询价公开采购文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

一、拟提供售后服务的项目；

二、售后服务响应及到达现场的时间（    小时内）；

三、技术培训的具体安排；

四、技术人员及保证措施及收费标准；

五、供应商在项目所在地设置的售后服务网点明细表及相关情况；

六、其他售后服务措施。

报价单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年     月     日

（13）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在        项目(编号：           )招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：（签字盖章）

法人授权代表：

项目经办人：

年      月    日

（14）投标企业廉洁自律承诺书

在          项目（编号：             ）招标活动中，我公司承诺如下 ：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2、不与投标人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假招标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次投标权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《招投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：（签字）

法人授权代表：（签字）

项 目 经 理： （签字）

公 司 签 章

年      月     日

（15）投标企业所提供资料真实性承诺书

我保证在            项目（编号：        ）的招标活动中，所提供的所有资质证件全部真实有效，如有弄虚作假，愿意接受任何处罚。

承诺人：公司法人代表（签字盖章）

法人授权代表：

年  月  日

- 所投产品的相关技术/证明资料（产品彩页、产品手册或产品说明书）

- 技术支持、售后服务承诺详述、培训计划

- 报价方综合实力说明（企业简介、技术实力、经济实力等）

- 项目实施方案及计划

- 用户培训方案

- 近三年在国内及新疆地区的类似项目业绩表

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

第十部分    合同协议书（仅供参考）

合同协议书（仅供参考）

采 购 方： （招标人名称）（以下简称甲方）

供 货 方： （中标人名称）（以下简称乙方）

合同编号：

合同名称：

根据国家有关法律、法规， （招标人名称）与 （中标人名称）就（招标货物名称）的   (招标项目名称)   经甲乙双方充分协商，特订立本合同。

第一条　货物的名称、规格和质量

1.货物的名称、规格：            。（应注明货物的规格）

2.货物的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

（1）按国家标准执行；

（2）按部颁标准执行；

（3）按招标文件规定的技术要求执行。

（在合同中要明确规定货物的质量要求；合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间；实行抽样检验质量的货物，合同中应注明采用的抽样标准或抽验方法和比例；）

第二条　货物的数量和计量单位、计量方法

1.货物的数量：           。

2.计量单位、计量方法：             。

（国家或主管部门有计量方法规定的，按国家或主管部门的规定执行；国家或主管部门无规定的，按招标文件的规定执行；招标文件中没有规定的，由甲乙双方在合同中约定。）

第三条  货物的供应与回收                  。

（货物按国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，按招标文件中的规定或由甲乙双方在合同中商定。）。

第四条　货物的交货方法、运输方式、到货地点

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

（1）乙方送货；

（2）乙方代运；

（3）甲方自提自运。

2．运输方式：               。

3．到货地点和接货单位（或接货人）                 。

（甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限前   天通知乙方，以便乙方编排运输计划；必须由甲方派人押送的，应在合同明确规定；甲乙双方对货物的运输和装卸，应在合同明确规定甲、乙方的责任。）

第五条　货物的交货期限

（规定送货的设备的交货日期，合同应规定乙方提交设备的交货日期，以合同规定的交货日期为准。甲方要求的供货通知中，应给予乙方必要的途中时间，实际交货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货。）

第六条　货物的价格

1.货物的价格，按下列第（　）项执行：

（1）按甲乙双方的商定价格；

（2）按中标价格；

2.货物货款的支付：                   。

第七条　验收方法             。

（合同应明确规定：1、验收时间；2、验收手段；3、验收标准；4、由谁负责验收和试验或检验等）。

第八条　对货物提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现乙方供应货物的品种、型号或规格、质量不合规定，应在   天内向乙方提出书面异议；甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过    天内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

2.甲方因使用货物不善等造成货物质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方书面异议后，应在   天内（另有规定或甲、乙双方另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

（甲方提出的书面异议中，应说明合同号、运单号、车号和到货日期；说明不符合规定的货物名称或规格、合格证或检验方法、检验情况和检验证明；提出不符合规定的货物的处理意见，以及当事人双方商定的必须说明的事项。）

第九条　乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方赔偿不能交货部分货款的    %的违约金。

2.乙方所交货物品种或规格、质量不符合规定的应根据货物的具体情况，由乙方负责包换或退货而支付的实际费用。

3.乙方因货物不符合合同规定，乙方应负责重新供货，并承担支付的费用。因货物不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

4.乙方逾期交货的，向甲方赔偿逾期交货的    %违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

5.乙方提前交货的货物，品种或规格及质量不符合规定的货物，如需甲方代为保管的、在保管期内实际支付的保管等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6．货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应赔偿甲方由此造成的一切损失和逾期交货的违约金。

7.乙方提前交货的，甲方接货后，仍按合同规定的交货时间付款；乙方逾期交货的，应有乙方承担逾期交货责任；

第十条　甲方的违约责任

1、非乙方责任而甲方中途退货的，应向乙方偿付退货部分货款并应向乙方赔偿退货部分货款        %的违约金。

（违约金视为违约的损失赔偿，但约定的违约金过分高于或者低于造成的损失的，当事人应充分协商确定，也可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加）

2、非乙方责任而甲方逾期付款的，应按合同有关延期付款的规定向乙方赔偿逾期付款      %的违约金。

3、非乙方责任而甲方违反合同规定拒绝接货或随意变更标的物的目的地的，应当赔偿由此给乙方造成的损失。

第十一条　不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十二条　其它

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向        仲裁机构申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖本单位公章后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式       份，甲方执    份，乙方执    份；（如需公证或签证，应送公证或签证机关）。

采  购  方：   （公章）       供 货 方：   （公章）

法定代表人：    （签名）      法定代表人： （签名）

委托代理人：    （签名）      委托代理人：  （签名）

地址：                    　　地址：

开户银行：                　　开户银行：

帐号：                    　　帐号：

电话：                    　　电话：

签订地点：

签订时间：   年   月   日

第十一部分  交货时间、地点及货物验收

1、交货时间：按需方要求（包括安装、调试等全部工作）。

2、交货地点：库车市（甲方指定地点）。

3、安装调试：货物到达后，卖方应在24小时内派技术人员到达现场，在双方人员在场的情况下，清点货物等。卖方对卸货时所导致的货物损坏承担全部赔偿责任，并承担因此发生的一切费用。（供货方将货物运送到相关项目实施地）

4、货物的验收：货物验收时，应按照国家及行业相关标准由甲方验收，甲方出具验收报告；对因货物不合格或质量达不到采购人要求标准而对采购人造成影响的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。因货物验收产生的一切费用由中标人负责，验收时采购单位领导及相应人员参加。

5、投标人须有良好的售后服务信誉，应提供本类货物相关行业要求的售后服务等服务。

（以上要求投标人必须按企业实际情况作出承诺）

第十二部分   付款币种及方式.

1、付款币种

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

2、付款方式

本次采购的货物，库车市中医医院（库车市维吾尔医医院）负责对货物的数量、质量等要求的进行监督。由库车市中医医院（库车市维吾尔医医院）与相关部门组成验收组严把采购货物数量、质量关，进行验收。中标方严格按照合同数量、质量、供货时间要求，完成供货任务。

- 补充说明

1、中标方必须严格遵守合同要求，保质、保量、按时完成供货任务。

2、中标方交货时不得弄虚作假，如发现类似问题，

库车市中医医院（库车市维吾尔医医院）有权终止合同，一切经济损失由中标方承担。

3、库车市中医医院（库车市维吾尔医医院）负责对所供货物数量、质量等要求的监督，中标方违反合同要求，出现质量、数量等问题，

库车市中医医院（库车市维吾尔医医院）有权终止合同，拒绝付款，并扣留履约保证金。

4、投标商所报货物价格，应包括货物到达库车市中医医院（库车市维吾尔医医院）指定地点运输费用。

5、中标方必须保证签订供货合同后按库车市中医医院（库车市维吾尔医医院）要求时间内完成供货任务，中标方不得以任何方式为由（含不可抗拒因素）拖延；所有运费、装卸费、安装费等费用由中标方承担。

6、中标人不得违反招标文件、投标书中的约定、承诺或借故拖延合同的签订，否则将被取消中标资格（并没收履约保证金）。采购人将在预备中标人中选择新中标人或重新招标。

7、已报名的供应商请予收到招标文件三日内将投标确认函递交至我单位，否则届时将被拒绝投标。

8、如果有特殊情况放弃投标，请予收到招标文件三日内将弃标函递交至我单位。如果放弃投标不予告知我单位，将列入不良记录名单。

9、中标供货商必须保证按时保质、保量完成该项目，如不能按时交工，做扣除履约保证金列入不良行为记录名单处理。