[image: image1.png]


新疆同孚招投标有限公司招标文件

新疆维吾尔自治区人民医院国产医疗设备采购项目
公开招标文件

招标编号：XJTF(GK)2021ZF378

采购人 ：新疆维吾尔自治区人民医院

招标代理机构：新疆同孚招投标有限公司
二〇二一年十月

目录
1投标邀请


5第一部分 投标须知前附表


12第二部分招标说明


12第一章总则


13第二章招标文件


15第三部分投标说明


15第一章 投标人的资格证明


15第二章 投标文件的编写


19第三章 投标文件的递交


20第四章 评标委员会


21第五章 开　标


23第六章 评　标


26第七章 定　标


27第八章 授予合同


28第四部分 采购需求


53第五部分 合同部分


56第六部分 投标文件格式





投标邀请

新疆维吾尔自治区人民医院国产医疗设备采购项目项目概况

新疆维吾尔自治区人民医院国产医疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在http://www.365trade.com.cn获取招标文件，并于2021年11月2日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：XJTF(GK)2021ZF378

项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院国产医疗设备采购项目

预算金额（元）：9610000

最高限价（元）：/
采购需求：

标项一:
标项名称: 彩色多普勒超声系统
数量:1
预算金额（元）: 2400000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件
备注：
标项二:
标项名称: 糖尿病无创检测仪
数量:1
预算金额（元）: 780000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件
备注：
标项三:
标项名称: 肝扫描仪
数量:1
预算金额（元）: 1300000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件
备注：
标项四:
标项名称: 手术无影灯
数量:5
预算金额（元）: 650000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件
备注：
标项五:
标项名称: C型臂
数量:1
预算金额（元）: 2000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件
备注：

标项六:
标项名称: 胸骨锯
数量:2
预算金额（元）: 130000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件
备注：

标项七:
标项名称: 强脉冲光与激光治疗仪、脱毛激光治疗仪
数量:2
预算金额（元）: 880000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件
备注：强脉冲光与激光治疗仪1台、脱毛激光治疗仪1台
标项八:
标项名称: 探头洗消系统、高压灭菌锅
数量:3
预算金额（元）: 1150000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件
备注：探头洗消系统1套、高压灭菌锅2套

标项九:
标项名称: 微酸性次氯酸消毒液生成器
数量:4
预算金额（元）: 320000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件
备注：

合同履约期限：以签订合同为准。
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； 

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

三、获取招标文件
时间：2021年10月12日至2021年10月18日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：http://www.365trade.com.cn

方式：线上获取。前往“中招联合招标采购平台” 进行投标人免费注册（网址：http://www.365trade.com.cn）、购买并下载电子版招标文件

售价（元）：200

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2021年11月2日 11:00（北京时间）

投标地点：乌鲁木齐市人民路38号新宏信大厦7楼新疆同孚招投标有限公司开标一厅
开标时间：2021年11月2日 11:00

开标地点：乌鲁木齐市人民路38号新宏信大厦7楼新疆同孚招投标有限公司开标一厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
凡有意参加投标者，请于发售时间登陆中招联合招标采购平台下载电子采购文件。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区人民医院

地 址：新疆乌鲁木齐市天山区天池路91号自治区人民医院

联系方式：0991-8562590

2.采购代理机构信息

名 称：新疆同孚招投标有限公司

地 址：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦17楼G座

联系方式：0991-4832223转8003

3.项目联系方式

项目联系人：谭婷

电 话：0991-4832223转8003
第一部分 投标须知前附表
	序号
	名称
	内容

	1
	项目编号
	XJTF(GK)2021ZF378

	2
	项目名称
	新疆维吾尔自治区人民医院国产医疗设备采购项目

	3
	联系方式
	采购单位：新疆维吾尔自治区人民医院

采购单位地址：新疆乌鲁木齐市天山区天池路91号自治区人民医院

联系人：刘老师      联系电话：0991-8562590

招标代理机构：新疆同孚招投标有限公司

招标公司地址：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦17楼G座

项目联系人：谭婷

联系电话：0991-4832223转8003

联系邮箱：2093578939@qq.com

	4
	采购内容
	第1包
彩色多普勒超声系统

第2包
糖尿病无创检测仪

第3包
肝扫描仪

第4包
手术无影灯

第5包
C型臂

第6包
胸骨锯
第7包
强脉冲光与激光治疗仪、脱毛激光治疗仪
第8包
探头洗消系统、高压灭菌锅
第9包
微酸性次氯酸消毒液生成器

	5
	预算金额
	第1包：¥2400000元

第2包：¥780000元

第3包：¥1300000元

第4包：¥650000元

第5包：¥2000000元

第6包：¥130000元

第7包：¥880000元

第8包：¥1150000元

第9包：¥320000元

	6
	核心产品
	第1包
：彩色多普勒超声系统

第2包
：糖尿病无创检测仪

第3包
：肝扫描仪

第4包
：手术无影灯

第5包
：C型臂

第6包
：胸骨锯

第7包
：强脉冲光与激光治疗仪

第8包
：高压灭菌锅

第9包
：微酸性次氯酸消毒液生成器

	7
	投标资格
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； 

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； 

	8
	信用情况
	信用记录审查：

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。

	9
	是否接受联合体投标
	不接受

	10
	招标文件发放日期
	时间：2021年10月12日至2021年10月18日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：http://www.365trade.com.cn

	11
	标书售价
	人民币200元
标书售后一概不退，投标资格不能转让。

	12
	投标文件递交截止时间及开标时间
	2021年11月2日 11:00（北京时间）

	13
	投标文件递交及开标地点
	乌鲁木齐市人民路38号新宏信大厦7楼新疆同孚招投标有限公司开标一厅

	14
	投标有效期
	九十天

	15
	质量保证
	自货物验收合格之日起质保叁年（含叁年）以上。（招标文件第四章“技术标准和要求”另有规定，执行招标文件第四章“技术标准和要求”中规定）

	16
	供货日期
	合同签订后30个日历日。

	17
	交货地点
	新疆维吾尔自治区人民医院，最终按甲方指定地点验收、交货。

	18
	评标方法
	综合评分法

	19
	投标保证金
	第1包：¥45000元；第2包：¥15000元；第3包：¥25000元

第4包：¥10000元；第5包：¥40000元；第6包：¥2500元

第7包：¥15000元；第8包：¥20000元；第9包：¥6000元

	20
	投标文件组成、份数及开标一览表
	1.投标文件：正本一份、副本四份
2.开标一览表一份（单独密封）

3.投标保证金缴纳凭证一份
4.光碟、u盘各一份（概不退还）

注：本次项目需递交两份电子版投标文件（同时提供一份光盘、一份U盘），投标文件及开标一览表电子版可拷贝在同一光盘或u盘，电子版投标文件不退。

	21
	投标文件编制、密封
	1. 投标文件分为开标一览表信封、投标文件电子版信封和投标文件袋，密封内容必须包括下列内容：

1.1开标一览表信封(以包为单位分开制作)

(1) 开标一览表；

(2) 投标保证金支付的凭证(收据或网上银行汇款凭证)；

1.2投标文件电子版信封（U盘、光盘各一份）

（1）开标一览表电子版、明细报价表（Excel）

（2）投标文件电子版（正本加盖公章后的扫描件PDF）

1.2投标文件袋（正、副本可密封在一个密封袋中）

投标文件编制详见第六部分 投标文件格式 二、投标文件组成；

2.投标文件及“开标一览表”按招标文件要求制作并密封提交。否则其投标被拒绝。 

3.封面格式：投标文件袋、投标文件电子版和《开标一览表》密封袋上应写明：
招标单位：新疆同孚招投标有限公司
项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院国产医疗设备采购项目

项目编号：XJTF(GK)2021ZF378

投标单位名称：

投标内容/分包：

投标单位联系人：

投标单位联系电话：
（“正本”/“副本”）

（投标文件/开标一览表/投标文件电子版）
备注：注明“开标时才能启封”字样等

	22
	投标文件的签署规定
	1. 投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并按招标文件要求在签字盖章处加盖公章和由法定代表人或其授权代表签字。

2.投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则，在评标时将其视为无效投标。
3. 副本可为正本加盖公章后的复印件。投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本、电子版之间出现差异时，以正本为准。 

	23
	投标文件格式
	投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

2.如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。
3.投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，不得采用活页装订，否则视为无效投标文件。
4.电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

	24
	付款方式及币种
	1、付款币种
本次招标所述的项目资金均以人民币支付。
2、付款方式：

货到验收合格支付合同总金额的30%，验收合格半年支付合同总金额的30%，验收合格一年支付30%，余10%质保金质保期结束后支付。
备注：最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。

	25
	相关账号
	投标保证金缴纳账号：
账户名：新疆同孚招投标有限公司
开户行：建设银行新华南路支行营业部
行号：105881000868

帐号：65001617600052501876

注：汇款单上需注明项目编号、包号

招标代理服务费缴纳账号：（同上） 

例：GK378第1包 保证金/服务费

财务办公室：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦21楼J座 

联系电话：0991-4833033 

	26
	投标费用
	不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

	27
	招标代理服务费
	1、代理报酬的计算方法：国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发改价格【2011】534号文件“规定的服务费取费下浮50%收取。

2、代理报酬支付方式：由中标人支付。
3、代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书前支付。

	28
	低于成本价不正当
竞争预防措施
	在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	29
	政府采购政策支持
	节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品：
符合《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的强制采购节能产品。
3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品；
采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品：
投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供证明资料（中国政府采购网节能环保查询结果），未单独分项报价或未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。

	30
	质疑须知
	接收质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件至接受单位

接受质疑的单位：新疆同孚招投标有限公司

联系电话：0991-4832223-8003
地址：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦17楼G座

	31
	公告发布媒体
	新疆政府采购网[image: image3.jpg]


http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html

	32
	招标文件采购需求未明确标注采购进口产品的，拒绝进口产品参加。

	备注
	1、招标文件中部分加“*”、“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。
2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。

	投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。


第二部分招标说明
第一章总则
1. 适用范围
1.1  本招标文件仅适用于新疆同孚招投标有限公司的本次招标活动。
2. 投标资格
2.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：见投标须知前附表

2.3.本项目的特定资格要求：见投标须知前附表 

3. 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（服务商），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

4. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（7）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（8）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

（9）投标人拒绝修正错误的；

（10）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（11）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

5. 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。
6. 定义

下列术语和缩写的定义为：

6.1  “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

6.2  “招标代理机构”系指新疆同孚招投标有限公司。

6.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

6.4  “投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
6.5　“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
6.6  “投标人代表”是指投标人法定代表人，或法定代表人指定的某一代表自己参与和处理与投标项目有关事宜的自然人。

6.7 “中标人”系指经评标委员会评定后由评标委员会推荐并由采购人确定的投标人。

6.8  “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购需求》及《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)所述所有货物及相关服务。

6.9  采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

6.10 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。

6.11 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

6.12  “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

6.13 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

6.14  “标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

7. 投标费用
7.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。
7.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。
第二章招标文件
8. 招标文件说明
8.1  招标文件组成如下：
  投标邀请
第一部分投标须知
第二部分招标说明
第三部分投标说明
第四部分采购需求
第五部分合同部分
第六部分投标文件格式（范本格式）
8.2  投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。
9. 招标文件的修改或补充
9.1　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。
9.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。
9.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

10.质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
第三部分投标说明
第一章 投标人的资格证明
1. 投标人的资格证明
1.1投标人的资格条件见投标人须知前附表。
1.2投标人响应文件正本中必须按招标文件要求提供资格证明文件，作为投标文件的一部分。 

1.3  所有资格证明文件，在正本中资格证明文件的复印件须加盖公章。
1.4　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致投标无效。

第二章 投标文件的编写
2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。
2.2  允许投标人对本招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有包的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。
3. 投标文件语言和度量单位
3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。
3.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
4. 投标文件的组成
4.1　投标人编写的投标文件应包括但不限于下列内容：
4.1.1　价格及商务部分：
★(1)投标函(含法定代表人身份证明或授权委托书)
★(2)开标一览表
(3)分项价格表
(4)商务条款偏离表
★(5)供应商符合投标人资格条件的证明文件
(6)符合政府采购政策的证明材料
(7)投标人须知前附表要求投标人提交的其他资料
(8)供应商认为需提供的其他资料
4.1.2　技术部分
(1)货物说明一览表、实施方案、技术方案或服务方案
(2)技术条款偏离表
(3)投标人售后服务承诺
(4)用于本项目人员简历表
(5)投标标的物符合招标文件规定的其他证明材料
(6)其他资料
★4.2　投标人须知前附表规定供应商在投标时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在投标时将其样品视为无效样品。
(1)未在投标人须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

(2)供应商提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。
4.3　在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。
4.4　供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。
5. 投标文件格式
见投标须知前附表。

6. 投标报价
6.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。
6.2 开标一览表
提交开标一览表是为了便于开标时唱标，投标人必须按本招标文件所附的格式填写，签字并加盖公章。 
6.3 投标人必须按开标一览表和明细报价表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其明细报价表中的报价。
6.4 投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
★6.5　投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送，否则，在评标时将其视为无效投标。
6.6  投标报价不符合招标文件对投标报价要求的，为无效投标。

6.7投标报价超预算金额（最高限价）的，为无效投标。
6.8 投标报价是履行合同的最终价格，应包括下列几项费用：
（1）招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；
（2）招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；
（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。
（4）综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。
7. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件
7.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。
7.2  投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。
7.3  上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：
（1）货物主要技术及性能特点的详细描述； 

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；
（3）一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括供货来源信息。
7.4没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。
7.5 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。
7.6 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。
7.7 对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。
7.8 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。
8. 投标有效期

8.1　投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。
8.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。
9. 投标文件的签署和规定见前投标须知前附表
10.投标文件的密封和标记见前投标须知前附表。
11. 投标保证金
11.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。
11.2　投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。
11.3  投标人应提交投标保证金，并于投标保证金缴纳截止时间前到达新疆同孚招投标有限公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于投标保证金缴纳截止时间三个工作日前向新疆同孚招投标有限公司送达，如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注项目编号及包号）。
投标保证金可直接交入：
开户行：建设银行新华南路支行　行　号：105881000868

全称：新疆同孚招投标有限公司  帐  号：65001617600052501876

11.4  办理退还保证金地址：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦21楼J座，联系电话：0991-4833033。
11.5　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。
11.6  中标人的投标保证金，将在领取中标通知书，缴纳履约保证金并签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金时，还需提供采购合同复印件。
11.7  我公司工作日（10:00-13:30，15:30-18:00北京时间）退还投标保证金，退还时，请携带投标单位收到退还保证金收据一份，收据请按以下模板填写：
[image: image2.jpg]il g s
GA’IHERING @CEIPT 1:_’-; 0754 78





同时携带财务专用章，以便在我单位支票头上盖章；退还投标保证金也可办理电汇业务（请提供单位名称、账号、行号、退还保证金收据等相关资料，并承担电汇手续费）我单位不退还现金。

11.8下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标人未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱标场秩序；

(6)  中标人拒绝在规定期限内与采购人签订合同。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。
第三章 投标文件的递交
12. 投标文件的标记
12.1　任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。
12.2　由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，招标方将不负责任。
13. 投标截止时间
13.1  投标文件应在投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。
13.2　所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄的方式递交，都必须在招标方规定的投标截止时间之前送达招标文件指定地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。
13.3  出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。
14. 投标文件的修改和撤销
14.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标人的法定代表人或其委托代理人的签字，并得到招标方的确认。
14.2  投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。
14.3　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改投标文件。
第四章 评标委员会
15. 评标委员会
15.1  招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责按招标文件规定的评标标准向招标方推荐中标候选人，并标明排列顺序。
15.2　评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。
15.3  评标委员会由有关技术、经济等方面的五名以上专家组成。
15.4  按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，可采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。
15.5评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：
（1）招标目的；
（2）招标项目的范围、性质；
（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。
15.6  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。
15.7  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。
15.8  评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
15.9　与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。
第五章 开　标
16. 开标
16.1　本项目开标的时间、地点见投标人须知前附表。

16.2　采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不得开标。
16.3　开标时，投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标人须知前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构和采购人对此不承担任何责任。
16.4　投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。
16.5　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
★17. 资格审查
17.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
资格审查内容如下：
资格审查表

	审查内容
	审查标准
	投标企业名称

	
	
	1
	2
	…

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明；
	
	
	

	2
	健全的财务会计制度
	提供上年度经审计财务审计报告或财务报表。（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，当月新成立公司不需提供）；
	
	
	

	3
	缴纳税收
	提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明（提供的近半年内任一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供）；
	
	
	

	4
	缴纳社会保障资金
	提供社会保险登记证或社保机构出具的社保缴纳证明（近半年内任意一月，当月新成立公司不需提供）；
	
	
	

	5
	履行合同所必需的设备和能力
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明；
	
	
	

	6
	提供无重大违法记录声明书
	提供无重大违法记录声明书 ；
	
	
	

	7
	其他特定资格证明
	医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件（根据所投内容提供）；
	
	
	

	8
	信用查询结果
	“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单；2、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人；3、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
	
	
	

	9
	投标人代表身份证明
	《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》；
	
	
	

	10
	不参与围标串标承诺书
	提供不参与围标串标承诺书；
	
	
	

	11
	投标保证金
	是否按照投标须知要求金额递交了投标保证金，并提供了投标保证金缴纳凭证。
	
	
	

	资格审查结果
	
	
	

	不通过理由说明
	
	
	


1.资格审查合格的打“√”，不合格的打“×”。
2.资格审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。
3.请填写不通过资格审查的供应商的原因。
17.2　已经进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查，资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。
第六章 评　标
18. 评标依据
18.1　评标的依据为招标文件。
19. 投标文件的澄清
19.1　为有助于对投标文件进行审查、评估，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表根据评标委员会要求作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。
19.2　答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。
20. 评标过程的保密
20.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。
20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。
21. 初步评审
21.1  评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。
21.3　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效标处理。
21.4  投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。
21.5  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作无效标处理。
21.6　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.7  对投标文件满足招标文件条款的审查：
（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；
（2）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离的投标。重大偏离是指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；
（3）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；
（4）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

符合性审查
	评审内容
	投标企业名称

	
	1
	2
	3
	…

	1
	提供资格声明函；
	
	
	
	

	2
	投标函有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
	
	
	
	

	3
	投标有效期是否满足招标文件要求的；
	
	
	
	

	4
	产品的医疗器械注册证或备案证明、提供所投产品（配件）注册证或整机注册证或备案证明；
	
	
	
	

	5
	是否按规定提交投标文件份数；
	
	
	
	

	6
	投标文件是否按照要求签署、盖章；
	
	
	
	

	7
	投标报价是否在采购预算或最高限价以内；
	
	
	
	

	8
	投标人所报送货期限是否超过招标文件规定期限的；
	
	
	
	

	9
	是否满足招标文件规定免费质保年限（以售后服务承诺书附件2-5为准）
	
	
	
	

	10
	其他。
	
	
	
	

	审查结果
	
	
	
	

	不通过理由说明
	
	
	
	


1. 符合性审查审查合格的打“√”，不合格的打“×”。
2. 符合性审查审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。
3.请填写不通过符合性审查审查的供应商的原因。
投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。
21.8评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。
（1）节能产品及环保产品价格折扣比例及方法
	序号
	项目
	折扣比例及方法

	1
	节能产品
	折扣金额=（节能清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价

	2
	环保产品
	折扣金额=（环境清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价

	3
	证明材料说明
	1、须提供中国政府采购网节能环保查询结果


说明：1.如有多种产品符合此项政策时，折扣价格为每种产品的折扣金额汇总。

      2.若所投产品同时属于节能产品及环保产品，只进行一次价格折扣认定。
（2）中小企业价格折扣比例及方法
	根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：
（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；
②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
（二）价格扣除办法：
①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、
微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：
①、供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函；
供应商应同时提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。中标单位符合小微企业投标时享受中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标供应商的企业类型声明函。


22. 详细评审
22.1  经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标人所有投标产品的技术和商务部分进行详细评审。

22.2  在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。
22.3采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.3.1当投标人总得分相同时，以投标价格低者排位在前。
22.4根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。

22.5评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。
第七章 定　标
23. 定标标准

23.1　合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的，得分最高的投标人。

23.2　如果确定中标人没有条件圆满履行合同，招标方有权按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。
24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力
24.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。
25. 中标通知书
25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
25.2  《中标通知书》将作为签订合同的依据。
25.3  中标人在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

第八章 授予合同
26. 签订合同
26.1  中标人收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标人投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。
26.2  招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加。
26.3  如中标人拒签合同，则按违约处理。
26.4  招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
26.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。

27 投标人低价恶意中标不能按要求供货的，五年内禁止参加新疆维吾尔自治区人民医院的任何招标活动。

28  中标人与采购人签订合同时，必须提供有效厂家授权书原件。

第四部分采购需求

备注：1、设备商向设备购买方免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案，以保证该设备与以上使用系统的连接使用。

2、设备原代码及维修密码无条件开放。

3、提供设备零配件报价表。

4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表。

5、提供易损件价格报价表。

6、提供一次性耗材价格报价表。

7、所有供应商必须提交《医疗器械注册证》（或备案证明）（含附页、附表），产品检测报告，彩图。

8、投标人应保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本招标文件技术部分的要求。
9、投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。
10、本项目为交钥匙工程。
11、带★参数均为重要参数，如不满足将视为对招标文件的不响应，投标将被拒绝。

12、下述技术指标中凡有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标。

采购清单

	项目分包
	名称
	单位
	数量
	最高限制单价（万元）
	最高限价金额（万元）
	备注

	第1包
	彩色多普勒超声系统
	套
	1
	240
	240
	

	第2包
	糖尿病无创检测仪
	套
	1
	78
	78
	

	第3包
	肝扫描仪
	套
	1
	130
	130
	

	第4包
	手术无影灯
	套
	5
	13
	65
	

	第5包
	 C型臂
	套
	1
	200
	200
	

	第6包
	胸骨锯
	套
	2
	6.5 
	13
	

	第7包
	强脉冲光与激光治疗仪
	台
	1
	48 
	48 
	

	
	脱毛激光治疗仪
	台
	1
	40 
	40 
	

	第8包
	探头洗消系统
	套
	1
	15 
	15 
	

	
	高压灭菌锅
	套
	2
	50 
	100 
	

	第9包
	 微酸性次氯酸消毒液生成器
	套
	4
	8
	32
	


技术参数：
第1包：彩色多普勒超声系统

货物名称：

彩色多普勒超声系统

用途说明：

高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它

※要求为国产品牌2020年最新版本及最新机型，以首次注册证为准,具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

货物数量：壹套

交货期限：合同签订后 30天
系统技术规格及概述：
全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

≥21寸高分辨率彩色液晶显示器

≥13寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

控制面板可独立旋转、升降及平移

全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示，请附图） 

组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示（提供屏幕证明图片）

多级信号处理系统

高倍波束并行处理系统

探头接口≥5个，无针式探头接口。

二维灰阶模式

谐波成像模式

M型模式

彩色M型模式

解剖M型模式 

彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

组织多普勒成像

自由臂三维成像

宽景成像（支持彩色宽景，扫描速度提示）

空间复合成像，最高可达9线偏转

斑点抑制成像

频率复合成像

独立角度偏转

扩展成像（要求凸阵、线阵、容积、心脏探头可用）

实时双幅对比成像

高分辨率血流成像

精细血流自动识别成像

一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

全屏放大

局部放大（支持前端、后端放大）

支持应变式弹性成像

具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具

具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能 （提供证明图片）

支持高帧率STE剪切波定量式弹性成像功能

可以动态显示二维剪切波弹性成像图，

具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量。（提供证明图片）

支持立体血流技术

可选配乳腺病灶自动分析，自动识别并包络乳腺肿瘤的边界，系统通过分析乳腺病灶图像，自动给出BI-RADS分级建议。

穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调

支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

支持手动触摸屏上注释（提供证明图片）

支持手动触摸屏上包络测量

支持语音注释及播放

体位图

测量/分析和报告

常规测量

多普勒测量

自动频谱测量

全科测量包，自动生成报告

腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

可选配血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备ＩＭＴ评估曲线分析 

可选配血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新。（提供证明图片）

支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。（提供证明图片）

可选配胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。

电影回放和原始数据处理

所有模式下可用

支持手动、自动回放

支持4D 电影回放

支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

支持图像对比（动态、静态）

原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节。

检查存储和管理（内置超声工作站）

检查存储

≥1T硬盘 

内置超声工作站

多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

连通性要求

支持网络连接

支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等

DICOM 3.0 

DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告

视频/音频输入、输出

支持ECG/PCG信号

≥５个USB接口

DVD R/W 刻录光驱

系统技术参数及要求

≥２１寸高分辨率彩色液晶显示器 

≥13寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

探头接口≥５个，无针式探头接口

二维灰阶模式

数字化声束形成器

全程动态聚焦

多倍信号并行处理

扫描频率：

电子凸阵：超声频率
1.2- 6.0 MHz

电子相控阵：超声频率1.5- 4.5MHz

电子线阵：超声频率5.0-14.0 MHz

电子凸阵经阴道：3.0-11.0 MHz

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

※最大显示深度:≥38cm 

最大帧率: ≥650 帧/秒

TGC: ≥8段

LGC: ≥8段

二维灰阶：≥256

动态范围: ≥160 可视可调，

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

伪彩图谱: ≥8种

彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

最大帧率: ≥200 帧/秒

支持B/C 同宽

频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头

偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

零位移动：≥8 级

快速角度校正

支持频谱自动测量

组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式，提供证明图片）

心功能自动测量工具Auto EF

支持腔内STE剪切波弹性成像功能。

小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。

探头规格

频率：超宽频带或变频探头

二维、彩色、多普勒均可独立变频

可选探头类型：相控阵、电子扇扫、凸阵、线阵、腔内、容积探头

标配探头中具备腹部、心脏单晶体探头，线阵探头，腔内探头

探头频率：

频率带宽1.2-20 MHz（依赖不同探头）

所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

阵元：最大有效阵元数≥576阵元

穿刺引导

凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

单晶凸阵探头，带宽: 1.5-6.0MHz，角度≥80°

单晶相控阵探头：带宽1.5- 4.0MHz，角度≥85

线阵:带宽: 5.0-14.0 MHz ,大小50mm

11.10腔内探头:带宽: 3.0-10.0 MHz，角度≥180°

声功率输出调节

B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节

外设和附件

耦合剂加热器

专业腔内探头放置架

专业探头放置槽≥7个

支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机

支持脚踏开关

支持生理信号：ECG及PCG

备件、技术及维修服务，培训要求及其它
备件要求

卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

技术及维修服务

在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务

技术培训要求

在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

整机含探头质保3年。

超声工作站

配备满足设备使用的医用精密稳压电源1台,

配备与医院信息系统无缝连接的超声图文报告工作站1套、办公用电脑1台、彩色打印机1台

配备超声专用检查床1张

配备超声医生专用检查椅1把

第2包：糖尿病无创检测仪

1.认证：质量体系通过ISO13485认证

2.注册证名称：糖尿病无创检测仪

3.适用范围：通过检测人体皮肤糖基化终产物积聚水平，临床应用于糖尿病的筛查。

4.电击防护分类：II类BF型应用部分普通设备。

5.画面显示：彩色液晶显示屏

6.结果输出：彩色激光打印

7.检测方式：检测人体皮肤糖基化终产物积聚水平（与医疗器械产品注册证一致）

8.检测成分：皮肤糖基化终产物

9.数据库：黄种人、高加索人种数据库

10.精度：≤±2％显示值

11.检测参数（输出指标）

11.1.特征光谱参数

11.2.糖基化终产物

11.3.胰岛素抵抗（IR）分值

11.4.糖调节受损（IGR）分值

11.5.神经病变分值

11.6.视网膜病变分值

11.7.心脑血管病变分值

11.8.肾脏病变分值

12.技术参数（技术优势）

12.1.早期预警

12.2.并发症评估

12.3.安全、无创伤

12.4.无需空腹

13.数据查询功能：提供历史数据查询、导出、打印

14.连续工作时间：> 8小时

15.检测时间：≤1分钟/次

16.人机界面：全中文操作平台、支持中英文输入

17.数据通讯：支持USB数据输出、支持无线通讯

18.售后服务：维修响应时间小于12小时

第3包：肝扫描仪

配置：肝扫描仪、弹性图成像系统、换能器探头、B超探头、无线鼠标键盘、脚踏开关（选配）等。

功能：肝脏硬度值检测与量化显示，用于评估肝纤维化程度。根据超声波在肝脏组织内衰减程度，计算超声衰减系数，评估肝脏组织内脂肪变程度。M图，应变图显示功能。探头连续测量功能。检测信息扫描录入。
主要技术参数：
工作原理：基于瞬时弹性成像技术。
整机配置
 2.1显示器：≥23英寸高分辨率宽屏护眼液晶显示器。
 2.2处理器：i5

2.3内存：≥8GB
2.4存储空间：≥1TB 

2.5接口：RJ45，USB3.0，电源输入输出，脚踏开关（选配）。

 2.6显示器移动范围：多自由度显示器支架，可360度旋转移动。

弹性测量技术：自动取点测量剪切波在肝脏组织内的传播速度。
软件要求
4.1 M图实时显示，弹性结果图显示测量深度及时间，通过斜率及图形状态评估结果准确性。显示值包括：中位数、硬度值、IQR、IQR/硬度值；
4.2运算处理功能：软件自动运算测量硬度值、中位数、IQR、IQR/硬度值、成功率等。
4.3结果量化功能：以kPa为单位的硬度单位量化显示每次检测的肝脏硬度值以及通    过内部运算得出的中位数。
4.4自动存储每次测量结果。
4.5压力显示：压力指示窗口，实时监测探头承受压力范围。
4.6探头打击力度调节功能：后台调整探头力度条压力显示的范围。
 4.7单次弹性检测运算时间≤1.8秒。
4.8检测者信息扫描读取录入。
4.9个性化定制检测报告功能。
4.10肝脏硬度检测范围：2.9kPa – 50kPa
4.11硬度测量误差：≤±5%

4.12 组织衰减系数测量范围：100dB/m – 460dB/m

4.13衰减系数测量误差：≤±5dB/m

4.14病例导出以Excel格式导出病例全部信息，支持软件升级，支持按要求筛选病例功能；单个病例支持以PDF格式导出病例全部信息。
探头
 5.1 探头连续打击检测功能：按住探头启动按钮，探头将进行连续的打击检测。
5.2 工作状态指示：LED指示灯显示探头工作状态。
5.3 剪切波振动系统：发射瞬时弹性剪切波。
5.4 实时监测组织的超声回波。
5.5探头传感器中心频率：3.5MHz。
5.6 传感器直径≤9mm（根据医院情况可订做）。
5.7取样体积≥6cm3。
5.8剪切波频率：50Hz
5.9剪切波振幅：1.5mm
5.10 超声波最大有效跟踪深度≥10cm。
5.11 测量深度范围：皮下15mm – 100mm。

6. 网络可连接医院HIS网络系统（选配）。
7. 整机保修2年。
第4包：手术无影灯

国内知名品牌（国标、军标）

1.灯头采用超薄碟型设计,适合层流手术室要求,灯头后盖采用金属材质，能确保散热性，表面应光滑无缝隙

2.悬挂系统采用铝合金材料制成，灯臂关节数>6个，关节灵活度大，稳定性好，定位准确

3.平衡弹簧臂，确保无飘移。

4.提供LED灯泡采用双色光源设计

5.灯头控制器采用液晶屏幕显示，触摸控制。可以调节无影灯照度、色温和显色指数

6.具有明亮照明模式、腔镜照明模式一键切换

7.灯头规格:双灯(灯头外径700mm/700mm)

8.中心照度(Ec):40000Lx~160000Lx，连续可调

9.光斑直径可以调节，调节范围为:150~350mm

10.光柱深度:≥1400mm

11.显色指数:100≥Ra≥85

12.色温:6700K≥Tc=3000K

13.总辐照度:Ee:≤1000W/m’Ee/Ec≤6mW/m?

14.使用寿命:大于30000小时

技术指标

	参数名称
	参数范围

	中心照度
	160000Lux≥X≥40000Lx

	色温 
	6700K≥Tc≥3000K

	显色指数
	100≥Ra≥85

	光斑直径
	150-350(mm)可调

	聚焦光柱深度
	母灯≥1400mm,子灯≥1400mm

	温升
	总幅照度Ee ≤1000W/㎡

辐照度与照度比值≤6.0mW/(㎡·1x)

	无影效果
	≥70灯头
	≥70灯头

	双遮板无影率
	≥45%
	≥45%

	深腔照明率
	≥90%
	≥90%

	单遮板深腔无影率
	≥55%
	≥55%

	双遮板深腔无影率
	≥45%
	≥45%


第5包： C型臂

	序号
	技术和性能参数名称
	招标参数要求
	备注

	1
	功能需求

	1.1
	整机采用分体式设计，适用于骨科手术的所有临床应用场景，提供2D和3D影像资料，辅助医生完成骨科手术。国产品牌，机型已取得获得中国NMPA认证证书，且注明具有三维（3D）成像功能。
	具备
	 

	2
	设备工作条件

	2.1
	电源电压：220 V AC ± 10%
	具备
	 

	2.2
	电源频率：50 Hz ± 1 Hz
	具备
	 

	3
	C形臂
	 
	 

	3.1
	SID
	≥1000 mm
	 

	3.2
	滑转运动范围（Orbital）
	≥160°
	 

	3.3
	旋转运动范围（Angulation）
	≥±220°
	 

	3.4
	水平运动范围（Horizontal）
	≥200 mm
	 

	3.5
	垂直运动范围（Vertical）
	≥380 mm
	 

	3.6
	摆动范围（Swing）
	≥+/-12°
	 

	3.7
	C臂开口尺寸
	≥840mm
	 

	3.8
	C臂弧深
	≥660mm
	 

	3.9
	C臂机架尺寸
	≤2030mmx1620mmx810mm
	

	3.10
	C臂机架重量
	≤350Kg
	

	4
	高压发生器
	 
	 

	4.1
	最大输出电功率
	≥8.0 kW 
	 

	4.2
	额定输出电功率
	≥5,0 kW 
	 

	4.3
	管电压范围
	≥40 kV ~ 120 kV
	 

	4.4
	管电流范围
	≥2mA ~ 80 mA
	 

	4.5
	逆变频率
	≥20kHz
	 

	5
	X射线管组件
	
	 

	5.1
	双焦点尺寸
	≤小焦点：0.3 mm/大焦点：0.6 mm
	 

	5.2
	标称管电压
	≥120 kV
	 

	5.3
	旋转阳极类型
	钨铼合金
	 

	5.4
	最大阳极连续热耗散
	≥24kHU/min
	 

	5.5
	阳极热容
	≥200kHU
	 

	5.6
	阳极最大连续热耗散
	≥300w
	 

	5.7
	靶面角度
	≤10°
	

	5.8
	等效滤过（固有滤过）： 
	≥1.4 mm Al/附加滤过≥0.3 mm Cu
	

	5.9
	旋转阳极加速时间
	≤1s
	

	5.10
	X射线管组件热容
	≥1200kHU
	

	6
	平板探测器
	
	 

	6.1
	平板探测器材质：
	CMOS+Csl
	 

	6.2
	像素尺寸
	≤200 µm
	 

	6.3
	采集矩阵
	≥1120 × 1120
	 

	6.4
	探测器像素
	≥120万
	

	6.5
	成像区域
	≥200mm × 200mm
	 

	6.6
	位深
	≥16bits
	

	6.7
	空间分辨率
	≥2.0lp/mm
	

	6.8
	DQE
	80 % @0.0lp/mm
	

	7
	限束器
	
	 

	7.1
	等效滤过
	0 mm Al 
	 

	7.2
	最小对称辐射野
	≤5 cm×5 cm
	

	7.3
	最大对称辐射野
	≥20cm×20cm
	

	7.4
	视野模式
	3级
	

	8
	激光灯
	 
	 

	8.1
	十字激光灯：球管端、平板探测器端均标配激光灯
	具备
	 

	9
	显示器推车
	 
	 

	9.1
	用户接口：
	≥USB3.0x2；DICOMx1；
	 

	9.2
	便携式触摸控制屏
	≥13寸

且分辨率≥1920x1080
	 

	9.3
	电源线
	≥5m
	 

	9.4
	C-M线缆（连接C臂机架）
	≥7m
	 

	9.5
	显示器支臂：
	高度活动范围≥200mm，且任意方向手动可调。支持360°旋转。
	

	9.6
	显示器推车尺寸
	≤1710mmx580mmx580mm
	

	9.7
	显示器推车重量
	≤130Kg
	

	10
	影像及控制工作站
	 
	 

	10.1
	CPU：
	Core i5或以上
	 

	10.2
	GPU：
	GTX1080Ti或以上
	 

	10.3
	内存
	≥16 GB
	 

	10.4
	硬盘
	≥SSD128GB + HDD1TB
	 

	10.5
	图像存储容量
	≥10万幅@全分辨率图像
	

	11
	显示器
	 
	 

	11.1
	像素
	≥2,560 x 1,440
	

	11.2
	最高亮度  
	≥350 cd/m2
	

	11.3
	对比度  
	≥1000:1
	

	11.4
	屏幕尺寸
	≥596.74mm × 335.76 mm
	 

	12
	患者管理
	 
	 

	12.1
	支持DICOM Worilist功能，从HIS/RIS导入患者注册信息。
	具备
	 

	12.2
	用户可选开机自动注册紧急患者或者手动注册紧急患者，以快速完成患者注册。

预登记患者相关信息，完成本地患者注册
	具备
	 

	12.3
	支持对患者信息的复制/粘贴，删除，保护设置，修改患者信息，排序，查询患者，打印图像，通过USB接口和DICOM接口导入导出患者数据等功能
	具备
	 

	12.4
	支持DICOM3.0标准。
	具备
	 

	13
	图像采集处理功能
	 
	 

	13.1
	采集模式：
	≥0.5fps~30fps，可选择自动保存或者手动保存采集图像
	 

	13.2
	全自动曝光控制技术：
	可以全自动实时调整曝光参数
	 

	13.3
	3D成像模式
	具备
	 

	13.4
	3D容积尺寸
	≥131mm*131mm*131mm
	

	13.5
	3D体素
	≥5123
	

	13.6
	自动LUT图像处理技术：自动分析图像灰度的分布特征，采用有所区别的图像算法，获得视觉效果一致的清晰图像。
	具备
	

	13.7
	双模脚闸：
	左踏板透视功能，右踏板摄影功能，
	

	13.8
	3D重建工具：
	采用先进的重建技术，获取有限投影角度下的断层图像和3D表面渲染图像
	

	13.9
	图像后处理工具：
	图形，R/L标记，文本注释等功能。

距离，角度测量功能。

图像旋转/翻转，平移/缩放，电子束光器等功能。

窗宽窗位调节，灰阶翻转，平滑锐化功能。

快速打印，发送参考屏，图像/序列另存功能
	

	13.10
	显示器图像显示
	≥一屏双显。
	

	13.11
	末帧保持（LIH）+末段序列保存（LSH）

动态序列循环播放。
	具备
	

	13.12
	主显示器和控制屏同步显示。
	具备
	


第6包：胸骨锯

	序号
	技术指标名称
	技术指标要求
	

	主机
	1台

	1
	电源控制器
	LED数字图形显示，实时记录主机工作状态，微电脑电路程序控制
	

	2
	电源电压
	220V±10%  50Hz±2%
	

	3
	功率
	200W
	

	4
	连接设备
	双路输出，可同时连接胸骨锯及翻修胸骨锯
	

	5
	供电方式
	交流电供电，柔性线缆可任意弯曲
	

	6
	控制方式
	手控无极调速，较脚控操作易把控， 
	

	7
	握持方式
	直身手柄操作稳定性强，手感舒适，不易偏离方向，运用人体工程学原理，操作舒适无疲劳感。
	

	8
	体积
	体积小，重量轻，扭矩大，切削速度快，既可成人开胸又可用于小儿开胸。
	

	9
	传动方式
	马达直接驱动工作头，无软轴间接驱动
	

	10
	最高转速
	≥35000rpm/min
	

	11
	速度调节
	无极调速
	

	12
	最高扭矩
	≥1600g.cm
	

	工作头部分
	

	13
	胸骨锯动力手柄
	手控无极调速，较脚控操作易把控，直身手柄操作稳定性强，手感舒适，不易偏离方向，运用人体工程学原理，操作舒适无疲劳感，锯片保护架可旋转360度，供医生选择锯开胸骨的方向（推或拉）。
	1支

	14
	消毒方式
	工作手柄、马达及连线可耐132度高温高压消毒
	

	15
	转速
	≥0-35000rpm/min
	

	16
	频率
	≥17500次/min
	

	17
	扭矩
	≥1600g.cm
	

	18
	切削量
	≥100mm3/S
	

	19
	往复量
	=6mm
	

	20
	往复锯片
	
	2片


第7包：强脉冲光与激光治疗仪、脱毛激光治疗仪

	项目分包
	名称
	单位
	数量
	最高限制单价

（万元）
	最高限价金额

（万元）

	第7包
	强脉冲光与激光治疗仪
	台
	1
	48
	48

	
	脱毛激光治疗仪
	台
	1
	40
	40


强脉冲光与激光治疗仪参数
1、设备用途：适用于脱毛以及治疗痤疮、浅表色斑、毛细血管扩张，改善皮肤老化等
2、光头寿命:20万次脉冲
3、波长：宽谱光500nm～1200 nm（多功能）；600nm～1200nm（脱毛）
4、治疗切换模式：不用更换滤光片，一体化光头，直接仪器界面切换功能，省去更换滤光片时间。
5、输出光能：最大能量不大于25j/cm²
6、光能量输出偏差：不大于±5%仪器自带光头能量校准，光斑衰减查询功能
7、光斑面积：不小于15mm×50mm(脱毛)；不小于10mm×50mm（嫩肤祛斑）
8、光学系统：双光学系统，独立工作的双探头，保证治疗便捷性 
9、脉冲宽度：最宽脉宽不大于25ms
10、重复频率：1HZ
11、脉冲输出方式：单脉冲、多脉冲两种模式
12、能量输出：避免传统IPL单一强脉冲能量及不均匀脉冲能量输出.仪器能查询到光头衰减具体数值，保证治疗过程中光头能量输出稳定性。
13、冷却方式：半导体制冷，水循环冷却
脱毛激光治疗仪参数
1、波长：810nm±10nm
2、激光器功率：不小于700W
3、激光器能量传导方式：光纤耦合传输技术，提升能量稳定性
4、脉宽：最窄脉宽不大于8ms，最宽脉宽不小于400ms（调节步距最小1ms）
5、能量密度：1～50J/cm²，调节步距最小1.0J/cm2（最大可调节至120J/cm²）
6、光斑面积：不小于12mm * 12mm
7、频率：1～10Hz（可调）调节步距最小1Hz
8、治疗头制冷方式： 蓝宝石技术接触式制冷
9、肤色类型：仪器操作界面有六种肤色类型可选，选择不同肤色仪器可智能调节脉宽，针对不同肤色人群达到最佳治疗效果。
10、激光器能量复现性：不大于5%
11、激光器寿命：不少于2000万发
12、治疗模式：按脱毛部位分类≥5种模式，经典脱毛模式和自动模式可选
13、仪器制冷方式：激光器和仪器同步制冷，保证治疗头最快达到制冷效果，确保舒适度
第8包：探头洗消系统、高压灭菌锅

	项目分包
	名称
	单位
	数量
	最高限制单价

（万元）
	最高限价金额

（万元）

	第7包
	探头洗消系统
	套
	1
	15
	15

	
	高压灭菌锅
	套
	2
	50
	100 


探头洗消系统技术参数
一、超声探头洗消系统 

	序号
	招标要求

	一：设备参数及配置

	1
	技术要求

	1.1
	结构配置

	1.1.1
	消毒剂储存箱容量
	≥12L

	1.1.2
	适酶储存箱容量
	≥2.5L

	1.1.3
	酒精储存箱容量
	≥1L

	1.1.4
	测漏压力传感器
	采用优质压力传感器，

	1.1.5
	电磁阀
	采用优质电磁阀，

	1.1.6
	消毒剂加热温控器
	采用优质产品，

	1.1.7
	排水装置
	采用泵强制排水的方式，避免重力排水的弊端。

	1.1.8
	水过滤器
	设置3级水过滤器，过滤精度分别为1μm、0.45μm和0.1μm，

	1.1.9
	清洗液、酒精计量装置
	采用优质蠕动计量泵，计量精度≤1%，

	1.2
	技术性能

	1.2.1
	每次处理镜子数量
	≥1条

	1.2.2
	全程清洗消毒时间
	酸化水:15-17分钟

	
	
	戊二醛:20-23分钟

	
	
	邻苯二甲醛:15-17分钟

	
	
	过氧乙酸:15-17分钟

	1.2.3
	测漏功能
	采用具有先进技术的全程适时内镜测漏监控装置

	1.2.4
	消耗水量
	每清洗消毒循环水耗量≤35L

	1.2.5
	自身消毒功能
	可对设备全管道、槽体进行自身消毒；

	1.2.6
	加强消毒功能
	可对消毒时间进行设置，用于消毒传染病人检查后的内镜

	1.2.7
	软镜内通道循环泵
	设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气/注水和活检、吸引管腔，杜绝细菌生物膜的形成；

	1.2.8
	空气干燥功能
	有

	1.2.9
	酒精干燥功能
	有

	1.2.10
	内镜内腔清洗接头
	可提供不少于可提供不少于10个多品牌内镜内腔清洗接头，并提供接头图样

	1.2.11
	100%清洗消毒
	采用内灌流+涡流方式对内镜进行清洗消毒；

	1.2.12
	消毒剂加热温控器
	可对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂加热控制系统

	1.2.13
	消毒剂自动取样功能
	有

	1.2.14
	消毒剂添加排放
	设备自动对消毒液进行添加和排放

	1.2.15
	全封闭消毒
	洗消槽采用全封闭结构，消毒剂气味不向外泄露，最大限度保护操作人员健康。

	1.2.16
	无菌水漂洗
	内置0.2μm无菌水过滤器；消毒后使用0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗，避免不干净的漂洗水再次污染消毒好的内镜。

	1.2.17
	报警
	消毒剂不足报警、清洗液不足报警、酒精不足报警、水压低报警

	1.2.21
	消毒次数记录
	每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数；

	1.2.22
	过程数据打印
	打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，并提供打印样品扫描件；

	1.2.24
	控制系统
	控制器所用元器件均为工业级标准，稳定性高，适合在恶劣的工业环境中使用；

	1.2.25
	中文触摸屏显示
	采用≥4.3寸彩色触摸屏显示系统；

	1.2.26
	显示屏显示内容
	显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片；

	1.2.27
	管理员权限设置
	产品控制系统设有管理员权限设置，管理员通过权限密码才能进入管理员操作界面，可进行消毒剂自动排放、添加和程序编辑操作，并提供管理员操作界面照片文件；

	1.2.28
	手动关门、脚踢开门
	创新型全机械结构，可靠性强；

	1.2.29
	玻璃门
	采用钢化玻璃门，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况；

	1.2.30
	门脚踏开关
	设有门脚踏开关，机械传动机构，断电情况下可轻松开门；

	1.2.32
	检测报告
	分别提供中国疾病预防控制中心，出具的产品与使用消毒剂的消毒效果检测报告；

	
	
	提供二类医疗器械注册证

	
	
	提供注册检验报告

	
	
	提供卫生安全评价报告

	
	
	提供电气安全性能检测报告

	
	
	提供电磁兼容报告

	1.3
	整体参数
	

	1．31
	设备功率：
	≥1.5Kw

	1.32
	进水水源
	压力:0.2-0.5Mpa

	
	
	硬度:碳酸钙浓度＜120mg/L

	
	
	PH值:6.5～9


二、超声探头洗消系统

	序号
	招标要求

	一
	技术参数

	1
	主体

	1.1
	台面、清洗槽、功能背板、干燥台：

	1.1.1
	材质要求：
	采用优质高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，板材厚度≥5MM，区别于普通YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。

	1.1.2
	清洗槽形状要求：
	清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，后端向内侧倾斜3度，防止台面积水，且不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒，并且前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果

	1.1.3
	干燥台形状要求：
	干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度。

	1.1.4
	功能背板形状材质要求：
	背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度。离地高度≤1.6m。

	1.1.5
	清洗槽规格尺寸要求：          （根据现场确定槽体尺寸）
	单方槽：                                                                                                                          ≤长500mm×宽750mm，内径长400mm×宽450mm×深200mm；                                        ≤长620mm×宽750mm，内径长500mm×宽450mm×深200mm；                                        ≤长670mm×宽750mm，内径长550mm×宽450mm×深200mm；                                        

	1.1.6
	干燥台规格尺寸要求：
	≤长1000mm×宽750mm；                                                                                                                                                                                                    根据现场场地定制

	1.2
	
	

	1.2.1
	柜体：

	1.2.2
	柜体形状要求：
	采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥150mm。

	1.2.3
	支架材质要求：
	选用全优质不锈钢材质，厚度1.2mm，高800mm，符合人性化设计；

	1.2.4
	柜门材质要求：
	采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，更美观，非整体柜门设计；柜门铰链采用优质阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。（提供相关的生产厂家及材质证明佐证材料）

	1.2.5
	柜体底板材质要求：
	柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。（提供省级以上检验所的材质检验报告）

	1.4
	智能化操作系统

	1.4.1
	水/气“一次性”全自动灌注器

	1.4.1.1
	全自动灌注主机要求：
	采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷；注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，简化了操作流程，系统采用“一次性”注水，避免了交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，注气压力小于0.16MPa。（提供相关医疗器械检验报告佐证材料）

	1.4.2
	酶液/消毒液全自动循环灌注器

	1.4.2.1
	全自动循环灌注主机要求：
	采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷；注液注气系统采用分离式设计，脉冲注液功能，并且在注液完成后自动实现注气的切换，简化了操作流程，系统采用循环注液，避免了交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，注气压力小于0.16MPa。                                                                     
（提供相关医疗器械检验报告佐证材料）

	1.4.3
	控制器要求：
	采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。

	1.4.4
	酶液/消毒液倒计时装置要求：
	独立记录灌注剩余时间，时间显示1秒-99分钟。

	1.4.5
	快速接头材质及功能要求：
	整套快速接头采用优质产品，快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性，快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便、自如、快捷，只需单手操作就可完成。

	1.5
	供排水、供气系统、不锈钢水龙头、ABS塑料落水器

	1.5.1
	供水系统、不锈钢水龙头、ABS塑料落水器

	1.5.1.1
	供水管路要求： 
	所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀，外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。                                                                                   

	1.5.1.2
	排水管路要求：
	所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，绝不使用任何PVC-U排水软管，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏，管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨，。外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。                                                  

	1.5.1.3
	水质过滤器要求：
	对工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，防止交叉感染，过滤型水处理器为0.2μm分级高精度超微过滤流量：0.3T/h，可更换滤芯。                                        

	1.5.1.4
	排污型水质处理器要求：
	安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提供用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，打开泄水球阀即可方便强有力的冲洗杂质；无需更换滤芯。

	1.5.1.5
	自动/手动双控水源控制要求：
	自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V，流量2~3T/h，功率20W，工作压力：0~0.8MPa

	1.5.1.6
	不锈钢水龙头
	国内知名厂家的全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，过滤网孔径≤250µm(≥60目)，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。

	1.5.1.7
	ABS塑料落水器
	独立开模制作的全优质ABS复合材料落水器，密封圈采用优质橡胶，使用寿命更长。

	1.5.2
	供气系统

	1.5.2.1
	医用洁净气源
	医用级洁净气源，二类医疗器械，集成无油空气压缩机、气体处理及气体过滤功能于一身，为设备提供高质量洁净气源。符合GB50751-2012《医用气体工程技术规范》及WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》要求。过滤精度0.01微米，可置于在干燥台下，噪音≦60dB，容积流量≥150L/min；具备自动排水功能。（提供二类医疗器械注册证及第三方检测报告佐证材料）

	1.5.2.2
	中心气体处理器要求:
	无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。                                                                                                                     （提供产品合格证及注册证检验报告佐证材料）

	1.5.2.3
	空气过滤器
	对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，防止交叉感染，空气过滤器过滤精度为0.2μm，可更换滤芯。                                                                

	1.5.2.4
	供气管路要求：
	采用优质的先进知名品牌气动部件，承压强，寿命长，外径【7.9，8.1】mm，内径【5.4，5.65】mm，耐压≥15kg。

	1.6
	售后
	

	1.6.1
	售后服务
	1、在新疆有办事处及配件库。

2、乌鲁木齐5名以上维修工程师，人员名单。

3、终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知6-24小时内，到达现场进行维修。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费现场培训操作及维修人员。


高压灭菌锅

	高压灭菌锅

	序号
	招标要求

	1
	技术要求

	1.1
	主体

	1.1.1
	容积：
	≥2000L

	1.1.2
	主体结构：
	环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻。须提供竣工图为证。

	1.1.3
	焊接工艺：
	全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命。

	1.1.4
	材质：
	内壳厚度≥6mm，夹套厚度≥6mm。其中内壳、夹套材质分别为316L+316L，或优于此材质，提供同型号设备铭牌备查。

	1.1.5
	设计压力：
	-0.1/0.3Mpa

	1.1.6
	设计温度：
	≥144℃

	1.1.7
	使用寿命：
	≥15年/30000次灭菌循环 

	1.1.8
	夹套数量：
	环形加强筋结构，环形加强筋个数≥9个。多点进汽，进汽口数量≥9个。提供压力容器竣工验收图。

	1.1.9
	主体保温：
	岩棉，厚度60mm

	1.2
	密封门
	

	1.2.1
	门数量：
	双门

	1.2.2
	结构：
	门板背面焊接加强筋，加强筋数量≥3个

	1.2.3
	动力方式：
	电机带轮通过同步带驱动门板左右平移，全过程自动完成。

	1.2.4
	安全联锁：
	压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。

	1.2.5
	门胶圈
	圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封。

	1.3
	管路系统

	1.3.1
	管路材质：
	不锈钢卫生级管路，卡箍链接

	1.3.2
	泵：
	优质品牌，单级直连式水环真空泵

	1.3.3
	阀：
	优质品牌气动阀和电磁阀。气动阀保证400万次无故障运行。

	1.3.4
	压变：
	优质品牌，响应时间＜4ms        

	1.3.5
	蒸汽源：
	外接蒸汽，为保证蒸汽干燥度，进汽前提供自动蒸汽疏水装置一套，提供实际安装现场照片。

	1.3.6
	无压低温排水：
	低温无压排水，排水温度不高于60度，触摸屏可显示排水温度，温度可调，提供原理图或排水箱实物图以及操作屏幕图。

	1.3.7
	水回收装置：
	带有水回收装置，可将经过换热器内的冷水回收再利用，节约能源

	1.3.8
	换热装置：
	板式换热器，换热效率高，使用寿命长

	1.4
	控制系统

	1.4.1
	采用PLC控制
	外壳：外壳采用金属材质，强度韧性高，抗干扰性强 
工作温度：工作温度在–10℃～+70℃范围内，可在恶劣的工业环境中稳定工作 

	1.4.2
	屏
	真彩触摸屏；屏幕尺寸≥10寸；分辨率：分辨率为1024 × 768；                                                                                                                   

	1.4.3
	记录方式：
	触摸屏记录：相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看；                                                                                                                                                                                          喷墨打印机记录：设备配置的监控电脑将程序运行中参数永久保存，并通过外置喷墨打印机随时打印记录；               
热敏打印机记录：选配的热敏打印机可将程序运行过程中的相关信息打印出来。                                                                                                  

	1.4.4
	记录内容
	灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均保存在监控电脑上，也可使用选配的热敏打印机进行打印；                                                                                                                                     
报警信息：程序运行过程中相关关键报警信息可在打印纸上打印。                                                                                                                                                                                         

	1.5
	程序系统

	1.5.1
	程序数量
	≥28套，提供依据

	1.5.2
	程序运行时间
	标准循环:≦55分钟。

	1.5.3
	脉动次数
	标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设。

	1.7
	整体参数

	1.7.1
	腔体尺寸：mm
	≥650X1100X2500

	1.7.2
	外形尺寸：mm
	因场地限制不超过1900X1850X3000

	2
	标准配置

	2.1
	消毒车
	2辆

	2.2
	搬运车
	4辆

	2.3
	无油静音空压机
	1台

	3
	其他

	3.1
	证件要求
	提供CE认证；提供特种设备ASME许可证书、PED许可证书


第9包
微酸性次氯酸消毒液生成器

系统参数

配件清单
1、微酸性次氯酸消毒液生成器  一台

2、40L二氧化碳（食品级） 一瓶

3、100L水箱  一个

4、增压泵  一台

5、母液   十升

二、主机要求说明

1、设备主机生产的次氯酸液应符合《医院消毒技术规范》（第二版 中国标准出版社出版）。

2、使用非电解法，二氧化碳和母液为耗材，主要杀菌因子为次氯酸分子杀菌（HCLO）。

3、设备主机生产的次氯酸水ph值需介于5.0-6.0之间，有效氯浓度

范围10-200ppm，具备持续消毒的特点。

设备主机具备现场即时生产含碳酸的次氯酸液的特点（现制现用），生产的次氯酸液可直接用于漱口水、洁牙机水、手机、三用枪等牙椅所有用水。

5、设备生产厂家具有在效期内的消毒产品生产企业卫生许可证，设备主机通过消毒产品卫生安全评价报告备案。

6、设备的产水流量应达到每小时不小于500L，浓度可根据使用需要由使用方即时进行调节。

7、设备可通过液晶显示直观查看设备的产水PH值、ORP值、工作异  常报警等运行状态，能兼具实时数据及状态远程查看功能。

8、设备具备双出水口，可生产两种不同浓度的次氯酸水：其中一出水口供牙椅用水；牙椅工作间隙，可根据实际需求调节设备制水浓度（20~40ppm）以后，通过另一出水口提供次氯酸水，用于医院地板、物表、抹布拖把等环境及清洁工具消毒（100ppm）；此出水口也可提供200ppm次氯酸水，用于医疗器械浸泡。

9、设备主机可全自动运行，日常使用无需手动操作。

10、设备应有权威部门出具的实际应用评估报告(现场模拟报告)。

三、技术参数

1、工作电压;AC220V±10%；

2、工作温度：0—50度；

3、功率：75W;

4、PH值：5.0—6.0；

5、有效氯含量：10mg/L—200mg/L;

6、生产量：≥0.5吨/小时；

7、水箱容量：≥100L；

8、母液箱容量：≥15L；

9、生产方式：持续生产；

10、水压要求：0.2MPa—0.3MPa;

11、ORP值：800mv—1040mv

第五部分 合同部分
政府采购货物合同书
                                          合同号：
甲方（采购方）：新疆维吾尔自治区人民医院
乙方（供应商）：
招标代理机构：新疆同孚招投标有限公司
甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条：合同标的
乙方根据甲方需求提供下列货物：
	货物名称
	规格型号
	单价（元）
	数量
	金额（元）
	质保期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第二条：合同价格
1、货物总价为人民币（大写）：元整。
2、总价中包括货物金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。
第三条：付款方式
1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票，甲方出具的验收结算书等。
2、货物验收合格，甲方出具验收结算书后付款。

3、货到验收合格支付合同总金额的30%，验收合格半年支付合同总金额的30%，验收合格一年支付30%，余10%质保金质保期结束后支付。备注：最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。
第四条：交货、包装与验收
1、交货地点：新疆维吾尔自治区人民医院指定地点
2、交货时间：20  年 月 日前
3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。
4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。
第五条：本合同的有效组成文件：
1、投标文件。
2、中标通知书。
3、甲方出具的验货结算书。
4、乙方所提供的其他承诺。
第六条：质量保证和售后服务：
乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。
第七条：违约责任：
1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，
并有权解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款5%的违约金。
2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。
5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。
6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。
7、双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。
第八条：不可抗力
1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方和新疆维吾尔自治区人民医院，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和新疆维吾尔自治区人民医院。
2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。
3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。
第九条：合同的解除和变更
当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方新疆维吾尔自治区人民医院，对方在接到通知15日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报新疆维吾尔自治区人民医院备案。
第十条：争议解决方式
甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向新疆维吾尔自治区人民医院投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。
第十一条：合同生效及其他
1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。
2、本合同一式陆份，甲伍份，乙方一份，政府采购办、招标代理公司各一套
3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交新疆维吾尔自治区人民医院备案。
甲方：                                       乙方：
地址：                                       地址：            

经办人：                                     经办人：         

电话：                                       电话：                           

20 年月日                                   20 年月日   

注：最终合同以实际签订为准。
第六部分  投标文件格式
（一）投标文件封面

新疆维吾尔自治区人民医院国产医疗设备采购项目投标文件

（正本/副本）

项目编号：

投标单位名称：

投标内容/分包：

投标单位联系人：

投标单位联系电话：

二〇  年  月
（二）投标文件组成
目录
第一部分 商务部分

一、供应商的资格证明材料
（一）参加政府采购活动的供应商应当具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

1 法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件
2 提供上年度经审计财务会计报告或财务报表

（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，当月新成立公司不需提供）

3 提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明

（提供的近半年内任一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供）
4 提供社会保险登记证或社保机构出具的社保缴纳证明

（近半年内任意一月，当月新成立公司不需提供）

5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料)
  6 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（二）其他特定资质

医疗器械经营备案凭证、医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件复印件（根据所投内容提供）

二、投标函（附件1-1）
1  法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)（附件1-2-1）

2  法定代表人授权委托书(授权代表参加投标) （附件1-2-2）
3  授权委托书 (适用于自然人委托投标) （附件1-2-3）

三、其他资料
1不参与围标串标承诺书； 

2
投标保证金缴纳凭证（电汇凭证或收据等）复印件；

3 反商业贿赂承诺书（附件1-3）
四、投标报价
1 开标一览表（附件1-4-1）

2 明细报价表（附件1-4-2）

五、商务条款偏离表（附件1-5）

六、提供符合政府采购政策的证明材料（如有提供，不享受相关政策的投标人无需提供。）

1 节能、环境标志产品优惠明细表（附件1-6）

2节能、环境标志产品证明材料（附件1-7）

3中小企业声明函（附件1-8）

4监狱企业声明函（附件1-9）

5残疾人福利性单位声明函（附件1-10）

第二部分 技术部分
一、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表（附件2-1）

二、近三年经营业绩表（附件2-2）

三、产品简要说明一览表（附件2-3）
四、产品注册证或备案证明（需在有效期内）

五、产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

六、规格、技术参数偏离表（附件2-4）

七、售后服务承诺书（附件2-5）

八、服务方案（服务承诺详述、维修、培训以及服务联系人、联系方式等详述）

包含但不限于配送方案及应急处理方案、培训方案，服务明确响应时间、出现质量问题解决时间、服务响应的联系人及联系方式，配送车辆安排等相关信息及证明材料。

九、售后服务机构及联系方式：（后附相关房产证明等证明材料）

十、质量保证承诺书

十一、其他资料

1 设备零配件报价表/年维保费用报价表/易损件价格报价表/一次性耗材价格报价表

2 免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案

3 设备原代码及维修密码无条件开放的承诺

十二、招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

注：1.投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。
2.招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。
（三）投标文件格式
附件1-1  投标函
致：新疆同孚招投标有限公司:

根据贵方为项目招标的投标邀请 项目编号 ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：
1.我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2.若我方中标，我方承诺按投标产品规格向甲方提供24个月的供货服务。

3.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。

4.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

5.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
6.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

7.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

8.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

9.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

10.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

11.若我方中标，我方承诺在领取中标通知书之前向甲方提供厂家授权书原件，如有特殊情况必须向甲方提出合理说明，经甲方确认后，在合理期限内提供相应产品厂家授权书原件。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　　　
　电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　
　投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　
　投标人名称：　　　　　　　　　　
（单位公章）
20  年  月  日
注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件1-2-1  法定代表人资格证明书

单位名称：
单位性质：
地址：

成立时间：
经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件）

投标人公章：[投标人盖章]

日期：年月日

附件1-2-2  法定代表人授权委托书
本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的（授权代表姓名）为本公司的合法代理人，就此次项目名称项目，项目编号为（XJTF(GK)2021ZF378）的投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
法定代表人签字或盖章：
授权代表签字或盖章：
单位名称：
授权日期：20　   年　　月　　日
（单位公章）
20    年    月   日



附件1-2-3授权委托书 (适用于自然人投标)
致：____________(采购人或采购代理机构)
我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称) ，项目编号为（XJTF(GK)2021ZF378）的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。
本人对授权代表的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：从　　　年　　月　　日起至　　　年　　月　　日止。
代理人无转委托权，特此委托。
我已在下面签字，以资证明。
自然人签字并在签名处加盖食指指印：　　　　年　　月　　日
附件1-3  反商业贿赂承诺书
我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。
公司法定代表：
法人授权代表：
日期：
附件1-4-1  开标一览表
招标项目名称：                          投标单位名称：                            

项目编号：                            
	投标内容
	投标总报价

	
	小写：￥                                      元     

	
	大写：

	供货日期
	合同签订后     个日历日到货。

	质保年限
	     年


兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。
投标人名称（加盖公章）：                               
投标人代表签字：                  
日期：       年     月    日
注：1、此表需密封后单独提交。
2、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报。
附件1-4-2  明细报价表
项目名称：                              投标单位名称：                            
招标编号：                              所投包号：
	序号
	名称
	规格及型号
	单位
	数量
	综合单价（元）
	总价（元）
	品牌及
产地

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（小写）
	

	合计金额（大写）：
	

	质保年限
	


投标人代表签字：

日期：
注：1、合计金额应为各分项价格之和。
2、上述报价包含一切由供方承担的费用。
3、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。
4、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。
附件1-5  商务条款偏离表
投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：　　　　           
所投内容/分包：　　　　           　

	序号
	招标文件
条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人代表签字：
日期：20年　月　日　
附件1-6  节能、环境标志产品优惠明细表
(若有，请如实填写)
投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：　　　　           
所投内容/分包：　　　　           　
（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元
	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	+

单价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元
	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


注：
若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。
投标人（加盖公章）：
法定代表人或其授权代表签字：       
日期：         年    月   日
附件1-7  节能、环境标志产品证明材料
1.节能产品：应在
中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）
2.环境标志产品：应在
中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）
3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。
4.证明材料加盖投标人公章。
附件1-8    中小微企业声明函
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：        
日 期：         
1从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。） 

附件1-9  监狱企业声明函
（监狱企业适用）
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。
本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。
本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（加盖公章）：
法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：
日期：
注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖供应商公章。
（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。） 

附件1-10  残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

单位名称（盖章）：
                                      日  期：
附件2-1  项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表
项目负责人简历表
	姓名
	
	年龄
	
	身份证号码
	

	毕业学校
	
	专业
	

	学位
	
	职称
	
	职务
	

	现所在机构或部门
	
	服务时间
	

	主要经历

	

	日期
	参加过的项目名称
	担任何职务
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2、拟投入本项目的主要成员表
	序号
	姓名
	性别
	职称
	岗位
	从事该岗位时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


投标人名称（公章）：　　　　　         

投标人代表签字：
日期：20年　月　日　
注：后附人员相关资格证书复印件。
附件2-2  近三年经营业绩表
投标人名称（公章）：　　　　　          招标编号：　　　　           

所投内容/分包：　　　　           　
	地区
	项目名称
	金额
	日期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	…
	…
	…


附合同或中标通知书复印件。
附件2-3  产品简要说明一览表
投标人名称（公章）：　　　　　            招标编号：　                         
所投内容/分包：　　　　　            　

产品序号名称：　　　　　            
	序号
	设备名称
	规格型号及主要技术参数
	性能说明
	供货厂（商）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：此表需详列投标的每种设备。

投标人代表签字：　　　　　　　　　
日期：20　 年　月　日
附件2-4  规格、技术参数偏离表
投标人名称（公章）：　　　　　             招标编号：　　　　           

所投内容/分包：　　　　           
	序号
	招标文件规格条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：与招标文件要求逐条对应填写。
投标人代表签字：
日期：20　 年　月　日
附件2-5  售后服务承诺书
投标人必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。
一、拟提供售后服务的项目：
二、所投产品免费质保期限：                       
三、免费质保期后，如维修是否收取材料费：                       
四、免费质保期后，如维修是否收取服务费：                       

五、服务响应及到达现场的时间：
公司法人代表(盖章或签字)：
法人授权代表(盖章或签字)：
项目经办人(盖章或签字)：
日期：20  年  月  日
评分标准100%（以下得分保留小数点后2位）
技术商务部分（占总分值的70%）

	序号
	评审项目
	评分标准
	分值

	1
	根据所投产品（设备符合性）（8分）
	设备符合性（8分）
	投标产品选型合理，得5分；投标产品选型基本合理，得3分；投标产品选型不够合理，得1分；不提供不得分。

	
	
	
	投标方所投主要产品能够与用户现有设备投资以及整个系统进行兼容，得3分。

	2
	配套产品配置及性能指标
	配置及性能指标40分
	根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，所投产品所有技术参数全部满足的招标文件要求的得基本分40分，每有一条重要指标低于招标文件要求的扣10分，每有一条指标低于要求的扣5分，此项最高得40分，最低得0分。
以投标人提供响应招标文件的的检测机构出具的关于本次招标主要产品的检测报告中的检测结果数据为依据进行评分。

	3
	质保承诺、售后服务体系及服务情况
	售后服务人员（4分）
	厂家在新疆具备稳定的专业维护工程师，并具备相应的资格证明，得2分（需提供证明材料）

厂家在新疆具备稳定的技术支持，并具备相应的资格证明，得2分（需提供证明材料）

	
	
	售后服务响应时间（1分）
	投标人售后服务响应时间满足招标文件的得1分，否则不得分。

	
	
	售后服务体系（2分）
	投标文件中有明确售后服务体系，在疆内设有技术支持机构并提供相关证明材料的得基本分2分，在国内（疆外）设有技术运营服务机构并提供相关证明材料的得1分。（需提供房产租赁合同或房产证等证明材料，无此项得0分）

	
	
	配送及安装实施方案（5分）
	从①配送计划、②安装调试方案、③测试与试运行等方面对投标人提供的配送及安装实施方案方案进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得（3-5]分，不够完善的得（1-3]分，极不完善的得（0-1]分，未提供的不得分

	
	
	培训方案
（5分）
	从①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等方面对投标人提供的培训方案进行评价，完整合理、针对性强的得（3-5]分，不够完善的（1-3]分，极不完善的得（0-1]分，未提供的不得分。

	4
	相关项目业绩
	相关项目业绩（5分）
	根据投标文件所提供投标截止日前三年内所投产品的同类项目经营业绩进行比较：（附合同或中标通知书复印件，每一份合同或中标通知书加1分，直至满5分。


经济部分（占总分值的30%）
	序号
	评审项目
	分值
	评分标准

	1
	投标人报价
	30分
	在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数）











此处附法定代表人身份证复印件正反面














此处附被授权人身份证复印件正反面











PAGE  
第43页


