招 标 文 件

项目编号：2141xzjk043

项目名称：昌吉市公共卫生监测检验中心、实验室升级改造和应急物资储备库建设项目设备采购

新疆新之建工程咨询有限公司

2021年10月

目    录

投标须知前附表	1

第一章招标公告	5

第二章投标须知	9

第三章招标内容及技术要求	29

第四章合同主要条款	63

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 供应商关于投标文件的声明函

附件四 供应商诚信投标承诺书

附件五 供应商反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标产品名称、数量、规格分项报价表

附件八 技术规格偏离表

附件九 商务条款偏离表

附件十 投标产品近三年相同产品销售业绩表

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：昌吉市公共卫生监测检验中心、实验室升级改造和应急物资储备库建设项目设备采购 项目编号：2141xzjk043 招标内容：医疗设备 数量：一批 |
| 2 | 项目采购预算：总金额3143000元；其中包一：1367000元，包二：1776000元； 投标人投标报价不得高于各包设备的预算单价及预算总价，否则其投标将被否决。 |
| 3 | 采购人：昌吉市项目代建管理局 联系人：赵文博 联系电话：0994-2283400 |
| 4 | 采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司。 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼。 |
| 5 | 投标保证金金额：包一：27000元，包二：35000元；须以网银转账的形式由供应商的基本账户汇出，于投标文件递交截止时间前交至招标代理机构指定账户（以实际到账时间为准，逾期无效），公示期结束后予以退还。 |
| 6 | 资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 2.1、所采购产品需符合国家节能环保要求。结合本项目具体情况，根据财政部的相关规定符合政府采购促进中小企业发展政策的供应商为小、微型企业，产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的依据规定给予评审优惠。(详见招标文件)。 2.2、监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。(详见招标文件)。 3、有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本。 4、法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）。5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 6、投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为开标当日。 7、本项目的特定资格要求： 7.1、所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）； 8、本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 投标文件有效期：供应商同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。 |
| 8 | 投标报价：供应商应在开标一览表中标明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。 |
| 9 | 投标截止时间：2021年11月04日11:00时（北京时间） |
| 10 | 投标文件的数目： 投标文件：正本壹份、副本肆份（本次投标要求按包分别制作投标文件） 开标一览表：1份（单独密封） 投标文件电子版：1份（单独密封，U盘介质，文件格式为PDF版本；U盘内另须提供一份excel或word可编辑模式的“开标一览表”及“投标产品名称、数量、规格及报价明细表”） |
| 11 | 投标文件递交至：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼会议室。 |
| 12 | 开标时间：2021年11月04日11:00时（北京时间），逾期送达的投标文件将被拒收。 |
| 13 | 开标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼会议室。 |
| 14 | 数量调整：投标总价的±10%，详见第二章投标须知第31条。 |
| 15 | 交货期：合同签订后25日内。 |
| 16 | 付款方式：合同签订后付30%预付款，货到付40%，设备安装验收合格后付27%，3%作为质保金，待质保期满后支付。 |
| 17 | 质保期：3年 |
| 18 | 政府采购强制采购：(1)标记符号的节能产品；(2)其他。 采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。 政府采购优先采购：(1)非标记符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的产品： 投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 19 | 支持中小企业发展：给予小型、微型企业的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为6%。 |
| 20 | 供应商须仔细阅读本招标文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，供应商须在投标文件“商务偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出。另外，供应商应对字体置黑的条款、注有 “投标无效”字样的条款、以及加注“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。 |
| 21 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 |
| 22 | 备注：开标时，供应商应在密封的投标文件之外随身携带法定代表人授权委托书或法人身份证明书原件及法定代表人或被授权代表的身份证原件、加盖供应商公章的营业执照复印件、所投产品属于第二类医疗器械的须提供加盖供应商公章的有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证复印件（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证复印件）；所投产品属于第三类医疗器械的须提供加盖供应商公章的有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证复印件（或医疗器械经营许可证复印件），以及供应商“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单查询网页截屏打印件并加盖供应商公章，以备采购人对其资格进行审查。 |
| 23 | 注：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 24 | 银行信息： 账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司 开户行名称：中国银行乌鲁木齐市青年路支行 账 号：107673584569 行 号：104881006022 |
| 25 | 公证费：500元，由中标单位支付。 公证单位：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐西域公证处 联系人：张女士 联系电话：0991-2358326 |

第一章 招标公告

项目概况

昌吉市公共卫生监测检验中心、实验室升级改造和应急物资储备库建设项目设备采购的潜在投标人应在 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼 新疆新之建工程咨询有限公司 业务九部  获取（下载）招标文件，并于2021年11月04日11:00时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2141xzjk043

项目名称：昌吉市公共卫生监测检验中心、实验室升级改造和应急物资储备库建设项目设备采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3143000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一：

标项名称：超高效液相色谱仪（原装进口）、微波消解仪（原装进口）、电导率仪、纯水&超纯水系统（原装进口）、立式压力灭菌器

数量：1台、1台、1台、2套、2台

预算金额（元）：1367000

简要规格描述：具体采购要求详见招标文件

备注：

标项二：

标项名称：生物安全柜、超净工作台、酶标仪（原装进口）、全自动酶标洗板机、实时荧光定量PCR分析仪、实时荧光定量PCR仪（原装进口）

数量：9台、2台、1台、1台、2台、1台

预算金额（元）：1776000

简要规格描述：具体采购要求详见招标文件

备注：

合同履约期限：合同签订后25日内。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1、所采购产品需符合国家节能环保要求。结合本项目具体情况，根据财政部的相关规定符合政府采购促进中小企业发展政策的供应商为小、微型企业，产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的依据规定给予评审优惠。(详见招标文件) 。

2.2、监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。(详见招标文件)。

3、有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本。

4、法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）；

7、本项目的特定资格要求：

7.1、所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）。

三、获取招标文件

1、时间：2021年10月15日至2021年10月21日，每天上午10:00至13:00，下午15:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼 新疆新之建工程咨询有限公司 业务九部

3、方式：现场获取。

4、售价（元）：200元/份。

5、投标人购买招标文件时请随身携带以下资料：

（1）法人身份证明书及法人身份证原件或法人授权委托书及被授权人身份证原件；

（2）营业执照复印件；

（3）网页查询截图。查询方法：①“信用中国”网站查询截图（“信用中国”网站查询方法：信用服务-信用分类查询-重大税收违法案件当事人名单-搜索栏输入单位全称-查询；②“中国执行信息公开网”网站查询截图(首页-失信被执行人-搜索栏输入单位全称-查询);③“中国政府采购网”网站查询截图：首页-政府采购严重违法失信行为记录名单-搜索栏输入单位全称-查询）；

所有报名的供应商需提供上述资料原件及加盖企业公章的复印件一套，并装订成册交由采购代理公司存档，资料不齐及逾期报名的均视为无效。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年11月04日11:00（北京时间）

投标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼开标会议室

开标时间：2021年11月04日11:00（北京时间）

开标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼开标会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：昌吉市项目代建管理局

地 址：昌吉市建国西路169号

联系人：赵文博

联系方式：0994-2283400

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新之建工程咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

项目联系人：李雪  沈庆军  吴坤

联系方式：0991-8852519

第二章  投 标 须 知

一、总 则

1. 合格的供应商

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供招标货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强，并具有有效的营业执照（实行生产许可证制度的产品须持有生产许可证）、相关资质证书的国内货物制造商、经销商，符合本项目招标公告资质要求的，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

1.2 凡参加投标的制造商必须具有国际或国内相应的招标货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）的规定。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 不符合1.1、1.2、1.3、1.4条款规定的供应商，其投标将被拒绝。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新疆新之建工程咨询有限公司。

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商、经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指有关中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、 招 标 文 件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

投标须知前附表

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  招标内容及技术要求

第四章  合同主要条款

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 供应商关于投标文件的声明函

附件四 供应商诚信投标承诺书

附件五 供应商反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标产品名称、数量、规格分项报价表

附件八 技术规格偏离表

附件九 商务条款偏离表

附件十 投标产品近三年相同产品销售业绩表

4.2  供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 采购人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的的内容可能影响到投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间十五日前，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件的编制

6. 投标文件的编写

6.1 供应商应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

7. 投标的语言及计量单位

7.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

7.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 供应商须具有有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本（复印件加盖公章，开标时携带备查)。

(2) 所投产品属于第二类医疗器械的须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）（复印件加盖公章，开标时携带备查)。

(3)投标代表的授权委托书(原件装订在正本，复印件装订在副本中)及被授权人身份证复印件（身份证原件开标时携带备查）。授权委托书应由法定代表签名并加盖企业公章，私章无效。

(4)供应商“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单查询网页截屏打印件并加盖供应商公章。

(5)投标保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证）。

(6)参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

(7)供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.2 商务投标书

(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 投标货物名称、数量、规格及报价明细表

(4) 商务条款偏离表

(5) 投标产品近三年相同产品销售业绩表（须提供加盖企业公章的合同或者中标通知书复印件）

(6) 售后服务承诺书及培训计划

(7) 若为进口产品（含主要配件），须提供报关单和检验检疫证；所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

(8) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.3 技术投标书

(1) 产品的详细技术参数说明：

供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的完整技术检验报告作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料、模糊不清及不全的视为未提供。参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

(2) 技术规格偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）。

(3) 备品备件及专用工具清单。

(4) 产品样册、说明书、图纸技术资料及产品质量获奖荣誉证书复印件。

(5) 供应商认为有必要提供的声明及完整文件或技术支持资料。

(6)投标人对招标文件必须做一一对应的响应。

8.2 第8.1.1条中第(1)(2)(3)(4)(5)项、第8.1.2条中第(1)(2)(3)(4)(6)项、第8.1.3条中第(2)(6)项为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

8.3 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

9. 投标书格式

9.1 供应商应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

10. 投标报价

10.1 供应商应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

10.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《开标一览表》备注中填写。

10.3 供应商应按招标文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

10.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

10.3.2 招标文件中特别要求的零、备件费用。

10.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训费用。

10.3.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

11. 投标货币

11.1 本次投标货币为人民币。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 按照第8条规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，供应商应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

13.2 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”和“商务（合同条款）偏离表”中一一列出。

13.3 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

13.3.1 投标货物的试(检)验报告、鉴定证书（复印件）；

13.3.2 执行的制造、验收标准；

13.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；

13.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

13.3.5 供应商认为有必要提供的其它证明文件；

14. 投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起 90 天内有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15. 投标文件的书写要求、签署及份数。

15.1 投标文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

15.2 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

15.3 未实质性对应响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

15.4 投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

15.5 投标文件的份数：详见《投标须知前附表》。供应商应在投标文件封面左上角注明“正本”、“副本”字样、必须标明包号，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量。

15.6 供应商可根据投标货物的具体需要自行编制其它文件一式5份纳入投标书中。

15.7 投标文件的装订必须采用胶粘本，不允许任何活页形式装订（非胶粘方式装订的投标书一律视同活页装订），活页方式装订视为投标无效。

15.8 如果虚假应标将会导致废标，并将虚假应标投标公司及生产厂家上报政府采购部门并列入黑名单。

16. 投标保证金

16.1投标保证金金额：包一：27000元，包二：35000元；须以网银转账的形式由供应商的基本账户汇出，于投标文件递交截止时间前交至招标代理机构指定账户（以实际到账时间为准，逾期无效），公示期结束后予以退还。

16.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 投标保证金应用人民币，由投标人按“投标须知前附表”中规定的银行、帐号，按16.1条要求的数额办理，于投标截止时间前交招标代理机构。对未按要求提交投标保证金的，其投标无效。

16.4 投标保证金的退还

在该项目评标公示期满后，新疆新之建工程咨询有限公司收到由供应商提供的以下资料后五个工作日内退还：

1）打印并加盖供应商公章的账户信息：行名、行号、户名、账号；

2）加盖投标人财务公章的第二联复写收据原件，收据中需写明项目名称及项目编号。

3）金额各公司根据实际情况填写。

注：请各投标供应商，将以上资料随开标一览表递交至开标现场，如未中标，将按照法定规定期限予以退还。

16.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.5.1 如果供应商在投标有效期内撤销投标；

16.5.2 如果供应商串通投标的；

16.5.3 如果中标人未能做到：

a. 按29条规定签定合同；

b. 第32条有关缴纳中标服务费的规定；

c. 按招标文件要求提交合同履约保证金的。

四、投标文件的递交

17. 投标文件的密封与标记

17.1 供应商应将投标文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，分别在信袋上标“正本”或“副本”，并在密封处加盖公章（或合同专用章）。

17.2 供应商应将填好的开标一览表及电子版投标文件分别单独密封在信袋内，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信袋上注明“开标一览表”或“电子版投标文件”字样，作为投标文件的一部分。

17.3 所有投标文件信袋封口处均应加贴封条，封条上应写明：

⑴采购代理机构单位：新疆新之建工程咨询有限公司

⑵项目名称：

⑶招标编号：

⑷投标企业名称和地址：

⑸注明“开标前不准启封”，“正本”，“副本”，“包号”，“开标一览表”，“电子版投标文件”。

17.4 未按本须知要求密封、标记和投递的投标文件，采购代理机构不对其后果负责。

18. 投标文件递交的截止日期

18.1 供应商必须在《投标须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到规定的地点。

18.2 超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

19. 投标文件的修改、撤回和撤销

19.1 供应商对其投标文件进行的修改或撤回应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达或邮寄到采购代理机构手中。

19.2 供应商对投标文件的修改或撤回应按第17和18条规定进行准备、密封、标注和递交。

19.3 投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

19.4 供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

20.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

⑴ 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

⑶ 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的投标文件相互混装;

⑹ 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标

21. 开标

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点开标。

21.2 开标时，供应商须在密封的投标文件之外随身携带《投标须知前附表》第22条要求的证件，以备开标结束后，采购人对其资格进行审查。资格审查不合格的，其投标无效。

21.3 开标时唱《开标一览表》的内容，供应商名称、数量和投标价格等在唱标时一并唱出。

21.4 唱标完毕后，如果供应商对所唱《开标一览表》内容有异议，应当场立即提出。经现场公证人员及监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.5 所有唱标均记录在案，并经各供应商代表、公证人员和监标人员签字，作为各供应商投标文件的组成部分。

六、资格审查

22. 资格审查

22.1 开标结束后，采购人按照本章第8.1.1条中第1-5项规定的内容对各供应商的投标文件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

22.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。

七、评标和定标

23. 评标原则

23.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

23.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

24. 评标方法

24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

24.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

24.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.4 在评标的整个过程中，供应商所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

24.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分符合性审查和详细评审两个阶段。

24.5.1 只有通过符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审和技术评审两个部分。

24.6 符合性审查

评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，投标无效。具体评审内容系指：

24.6.1 投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写、装订；

24.6.2 投标文件的有效期不满足招标文件的规定；

24.6.3 投标代表授权书未能由法定代表人签署并加盖公章；

24.6.4 投标文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的；

24.6.5 投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；

24.6.6 明显不符合招标文件关于对投标货物技术规格和标准的要求；24.6.7 投标文件载明的投标交货期限超过招标文件规定的期限；

24.6.8 投标文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等不

符合招标文件的要求；

24.6.9 供应商的报价超过预算价或最高限价；

24.6.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

24.6.11 没有实质性响应招标文件（商务条款）规定的；

24.6.12不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

24.7 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

24.7.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其投标无效。

24.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

24.8 详细评审

24.8.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

24.8.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。商务部分权重占40%，其中价格满分为30分，商务条件满分为10分；技术部分权重占60%，满分为60分。供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

具体分值见下表：

- 商务部分（40分）

| 评审项目 |  | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  | 30分 | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 |
| 商务条件 | 付款方式 | 1分 | 满足招标文件要求得0.5分，优于得1分。 |
|  | 交货期 | 1分 | 满足招标文件要求得0.5分，优于得1分。 |
|  | 业绩 | 8分 | 核心设备每提供1份业绩得1分，满分8分。提供投标产品近三年相同产品业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供证明资料或无效的，不计分。 |

B、技术部分（60分）

| 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数响应 | 30分 | 核心设备技术参数满足招标文件要求的得30分；技术条款每偏离一条扣除2分，最低得0分，最高得30分。 |
| 技术支持资料 | 12分 | 核心设备有技术支持资料的得12分，无技术支持资料的不得分。 |
| 授权文件 | 6分 | 核心设备有针对本项目的唯一授权文件的得6分，没有的不得分。 |
| 投标产品配置情况 | 5分 | 核心设备配置最匹配投标产品技术参数的得5分，一般的得1-2分，差的得0分。 |
| 投标产品、设备的可靠性、稳定性 | 5分 | 核心设备可靠性、稳定性最匹配技术参数的投标产品得5分，一般的得1-2分，差的得0分。 |
| 售后服务 | 2分 | 生产厂家须有在中国设立经工商注册的售后服务机构，在投标文件中提供营业执照复印件并加盖投标企业公章的得2分，未提供的不得分。 |

24.8.2.1  对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

评标价格=供应商的投标报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

24.8.2.2  在价格评审中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.8.2.3 在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑投标产品近三年相同产品销售业绩，以确定供应商相同设备的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

24.8.2.4  节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

24.8.2.5属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商应提供所投标产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函；

③、供应商应同时提供以上二个材料，否则将不给予价格扣除。

④、供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.3  各评标委员会成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

24.8.4  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

24.8.5  最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

24.8.6  经评标委员会评议，认为投标报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立中标人，重新组织招标。

25. 投标文件的澄清

25.1 评标委员会在评标过程中有权随时请供应商就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2 供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3 供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.4 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

26．中标人的确定

26.1 评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为中标候选人。

26.2  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 中标通知

27.1 采购代理机构将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

27.2 采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。对于所有供应商的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

28. 拒绝某些或所有投标的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

八、授予合同

29. 签订合同

29.1  中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2  合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

29.3  中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

29.4  如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

29.5  合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 中标的投标文件及其他附件；

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 中标通知书。

九、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在采购合同履行期间，有权按“投标须知前附表”第14项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

十、其他事项

32. 中标服务费

32.1 中标人应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付中标服务费。其计算标准和方法参照发改价格[2011]534号文件标准执行。采购代理机构也可直接从中标人的投标保证金内扣除。

32.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）；

33. 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆新之建工程咨询有限公司。

34. 为了做好投标工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清评标委员会在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

邮    编：830000

联 系 人：吴坤

电    话：0991-8852519

第三章 招标内容及技术要求

货物需求一览表

| 包号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 预算合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 超高效液相色谱仪 | 1 | 台 | 680000.00 | 680000.00 | 进口 |
|  | 微波消解仪 | 1 | 台 | 380000.00 | 380000.00 | 进口 |
|  | 电导率仪 | 1 | 台 | 31000.00 | 31000.00 |  |
|  | 纯水&超纯水系统 | 2 | 套 | 100000.00 | 200000.00 | 进口 |
|  | 立式压力灭菌器 | 2 | 台 | 38000.00 | 76000.00 |  |
| 包二 | 生物安全柜 | 9 | 台 | 38000.00 | 342000.00 |  |
|  | 超净工作台 | 2 | 台 | 12000.00 | 24000.00 |  |
|  | 酶标仪 | 1 | 台 | 150000.00 | 150000.00 | 进口 |
|  | 全自动酶标洗板机 | 1 | 台 | 60000.00 | 60000.00 |  |
|  | 实时荧光定量PCR分析仪 | 2 | 台 | 275000.00 | 550000.00 |  |
|  | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 台 | 650000.00 | 650000.00 | 进口 |

注：

1、包一：超高效液相色谱仪、微波消解仪、电导率仪、纯水&超纯水系统为核心设备。

2、包二：生物安全柜、酶标仪、实时荧光定量PCR分析仪、实时荧光定量PCR仪为核心设备。

3、所有各包设备为一个整体，不能分包、拆包。

包一

品目一：原装进口超高效液相色谱仪

1、工作条件:

1.1、电源：220V，50Hz。

1.2、操作环境：15˚C-28˚C。

1.3、湿度：20-80%。

2、技术参数：

2.1、色谱泵（须在投标文件中提供泵结构示意图予以证明，并标明双压力传感器示意图位置和真实位置,并加盖生产厂家公章）。

2.1.1、泵类型：数控直线驱动色谱单泵。

2.1.2、泵输出压力：≥9800psi。

2.1.3、泵驱动马达：≥2。

2.1.4、柱塞杆与马达联接方式：刚性直连。

2.1.5、泵压力传感器数量：≥2。

2.1.6、1-4路溶剂任意混合。

2.1.7、可配内置溶剂选择阀，扩展到9路溶剂。

2.1.8、真空脱气:五通道在线真空脱气机。

2.1.9、流路数量:3种(流路1、流路2和废液)须在投标文件中提供结构示意,并加盖生产厂家公章。

2.1.10、延迟体积：流路1=1100μL,流路2=700μL，两种模式任意切换,不随反压变化,须在投标文件中提供结构示意及应用实例图予以证明，并加盖生产厂家公章。

2.1.11、流量：最小流量范围≥0.0100，最大流量范围≤5.000mL/min，以0.001mL/min为增量。

2.1.12、最大操作压力：9000psi。

2.1.13、梯度模式：线性、步进、凹线、凸线四种类型。

2.1.14、柱塞清洗：自动，可编程。

2.1.15、流量精度：+/-0.02minSD,（全流速范围内）,不随反压变化。

2.1.16、流速准确度：±1.0%。

2.1.17、梯度准确度：±0.5%，不随反压变化。

2.1.18、梯度精度：±0.15%RSD，不随反压变化。

2.1.19、缓冲盐浓度和pH值调节：自动配置缓冲盐浓度和自动调节pH值。

2.1.19.1、配置方式：自动比例混合。

2.1.19.2、计算方式:梯度曲线。

2.1.19.3、pH精度:±0.01。

2.2、自动进样器系统：

2.2.1、密封在线针进样。

2.2.2、耐压:9000psi。

2.2.3、进样模式：任意体积直接注射进样。

2.2.4、样品瓶数：>90位。

2.2.5、进样精度：<0.3%RSD。

2.2.6、样品交叉污染度：<0.002%。

2.2.7、进样体积：0.1-50μL，以0.1μL为增量。

2.2.8、进样线性度：>0.999。

2.2.9、自动进样循环时间：<30秒。

2.3、柱温箱及色谱柱：

2.3.1、温度范围：室温以上5℃-65℃，增量：0.1℃。

2.3.2、加热方式:电加热。

2.3.4、色谱柱颗粒度：≥2.5μm。

2.4、色谱检测器：

2.4.1、紫外/可见光检测器：

2.4.1.1、波长范围：190～700nm。

2.4.1.2、波长准确度：±1nm。

2.4.1.3、测量范围：0.0001～4.0000AUFS。

2.4.1.4、基线噪音：6.0×10-6AU。

2.4.1.5、基线漂移:≤5.0x10-4AU/hr/℃。

2.4.1.6、线性范围：2.5AU。

2.4.1.7、吸收范围：0.0001 to 4.0000AUFS。

2.4.1.8、光源：全波长范围仅使用氘灯，寿命2000小时。

2.4.1.9、采样频率：80Hz。

2.4.1.10、流通池：梯形狭缝池。

2.4.1.11、池长：10mm,池体积：16.3μL(分析池)。

2.4.1.12、流通池耐压：1000psi。

2.4.2、荧光检测器：

2.4.2.1、激发波长：200 to 890nm。

2.4.2.2、发射波长：210 to 900nm。

2.4.2.3、数据采集模式：2维、3维。

2.4.2.4、波长准确度：±3nm。

2.4.2.5、灵敏度：S/N>1000(水的拉曼光谱）。

2.4.2.6、信号范围：0.001 to 10000EU。

2.4.2.7、流通池：<10ul，长轴向设计。

2.4.2.8、光源：汞/弧氙灯，寿命1000小时。

2.4.2.9、采样频率：80Hz。

2.5、软件：

2.5.1、原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

2.5.2、配置ORACLE图文数据库。

2.5.3、登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。

2.5.4、操作向导模式和在线帮助功能。

2.5.5、具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21CFRPart11法规的要求，具有电子记录，电子签名之功能，具有分配用户使用权限之功能。

2.5.6、报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。

2.5.7、原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。

2.5.8、用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性。

2.5.9、用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算。

2.5.10、积分模式：传统积分和峰尖寻迹拟和积分。

2.5.11、方法兼容：自动同步梯度开始时间和预进样步骤管理器，色谱条件计算器。

3、超高效液相色谱仪基本配置：

3.1、超高效液相色谱泵。

3.2、在线脱气机。

3.3、自动进样器。

3.4、柱温箱。

3.5、检测器：

3.5.1、紫外/可见光检测器。

3.5.2、荧光检测器。

3.6、色谱柱 2 根。

3.7、ORACLE图文数据库（可外购）。

3.8、工作站计算机：品牌机，i5以上CPU，内存8G以上，正版64位中文专业版windows7，21英寸液晶显示器,激光打印机。

4、技术资料：

仪器操作手册（中、英文），维护手册(中、英文)等资料。

5、售后服务：

正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在新疆境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品，仪器生产厂家需在新疆直接设有服务中心三年以上（需提供资质证明，包括厂家服务工程师名单、联系方法及厂家盖章的售后服务承诺书等）。安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。

5.1、终身维修。

5.2、故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修。

5.3、技术资料：免费提供该设备全套技术资料。

5.4、验收：仪器设备到达最终用户后，由用户提供验收条件，供应商应即时派维修人员前往验收。

5.5、提供厂家或代理商出具针对本项目的授权书及今后服务承诺书。

品目二：原装进口微波消解仪

一、用途：

用于各种样品的微波消解和萃取过程。

二、技术指标：

1、硬件部分

1.1、大微波消解腔体，容积≥70L（提供腔体尺寸和证明文件）。

1.2、采用最先进的双磁控管微波控制技术，微波输出功率≥1900W。

1.3、产品满足最严苛的安全标准，获得国际权威第三方机构出具的CE,CSA,UL,IEC证书，生产厂家全线产品质量体系获得ISO9001证书。

1.4、多维微波能量输出，“微波散射器技术”和特殊的能量最大化技术结合，不断旋转的锥形微波散射器不断搅拌微波，以保证腔体内能量分布均匀和微波能量最优化。

1.5、微波发射方式脉冲和非脉冲可选，并有微波功率曲线以于证实。满功率工作时，微波泄漏量≤0.05mW/cm2(提供国际标准检测方法及数据)，以保证操作人员健康。

1.6、不锈钢自吸式门体采用专利的“自密闭”技术，可自吸式关闭，门体为双层全不锈钢结构，不得采用塑料和玻璃等材质，有效防爆和防微波泄露作用，具有自动平移泻压功能，遇到意外事故可自动迅速向外平移，解除隐患后能自动恢复原状。

1.7、自动落锁系统，当微波工作时，门自动锁闭，门打开时，微波自动切断，防止被随意打开。开门软件控制，机械和电子软件双重门锁，软件可设定温度门锁，当样品温度高于设定温度时自动锁闭，避免误操作开门（提供温度控制门锁软件界面截图）。

1.8、多功能微波操作平台，可以扩展为微波萃取，微波无溶剂萃取，微波蛋白质水解，微波高温熔融，微波合成等。

1.9、内置可调节大流量排风系统，确保消解和冷却时精确控制冷却速率，流量6m3/min，风道内置且抗腐蚀。

1.10、微波工作腔体具有防爆窗观察系统。

1.11、仪器主机正面具有大尺寸颜色指示灯，具有5种以上颜色指示灯分别代表不同的操作状态，远距离即可对仪器运行状况一目了然（提供证明文件）。

2、温度和压力控制系统：

2.1、高精度红外温度控制系统，两个在消解罐底部安装的传感器可透过TFM材料实现对样品消解溶液的非接触直接测量，同时也可实现仅使用一个红外温度传感器控制所有44位样品的温度，控温范围：0-500℃。

2.2、全自动过温保护系统，当消解罐内温度高于设定温度时，全自动识别并自动切断微波输出，确保操作安全。当消解温度回归正常时，自动识别并启动，全自动消解罐识别系统，保证样品消解不会中断重做。

2.3、非接触式全罐压力控制系统，当消解罐内压力发生意外时，能自动切断微波功率输出，停止加热反应。当压力回到正常时，能自动启动微波输出功率，确保消解实验继续正常运行。

3、控制终端：

3.1、分体触摸式智能控制终端，高分辨率彩色显示，实验人员可远距离安全控制微波消解系统的所有操作，避免由于控制终端固定在仪器正前方时需要操作人员紧挨仪器操作所带来的风险。

3.2、图标式菜单，一键操作，智能消解，内存1000种以上的应用方法.可在线控制和修改所有的反应参数，能在线精确显示微波功率曲线。

3.3、具有智能程序升温、梯度升温功能，实时精确显示反应罐内的温度曲线。

3.4、全自动消解罐识别系统，根据用户消解样品的数量和消解罐类型，全自动调节微波输出功率大小，确保每次试验的重现性。

3.5、支持运行方法实时修改，修改后随时更新，而无需重启方法。

3.6、具有在线客户服务工作站，可支持无缝隙的24小时技术支持服务，安全操作，操作手册、分析数据库、视频等及所有相关信息均可时刻显示，适合所有样品消解。

3.7、包含11种以上的多语言操作界面，含中文操作界面。

4、全塑材质消解转子：

4.1、全塑不含金属材质消解转子，保证转子在微波工作腔内的工作安全，避免酸气腐蚀。每个消解罐均具有“弹性泄压阀”主动泻压保护技术，泄压后不影响样品继续消解，拒绝使用金属防爆膜设计的消解罐，泄压过程无任何消耗件。

4.2、样品消解罐最高耐压：120bar（1800psi）.样品消解罐最高耐温：310℃。

4.3、样品消解罐体积：100ml。

4.4、同时处理的反应罐数：≥44。

4.5、样品消解罐和盖子的材料：PTFE-TFM，保护外罐材质：复合石英纤维PEEK材料，不吸收任何溶剂和气体，永远不会发生形变.

4.6、转子所有部件不吸收水分，消解后转子支持原位普通风冷，强制风冷或水冷三种冷却方式。

4.7、消解罐工作方式为连续360°同向旋转及往复旋转两种方式，确保受热均匀。

5、仪器配置：

5.1、全不锈钢微波消解萃取系统主机1套。

5.2、全罐压力控制系统1套。

5.3、高精度全罐温度控制系统1套。

5.4、自动落锁系统1套。

5.5、全塑不含金属材质整套高压消解转子1套(含全塑转子支架,内罐,外罐,内塞，盖子等)。

5.6、分离式触摸屏控制终端1套。

5.7、提供厂家或代理商出具针对本项目的授权书及今后服务承诺书，质保期从装机使用后开始计算。

品目三：电导率仪

1、运行环境:

1.1、相对湿度：5%-80%（无凝结）。

1.2、适用电源：DC9-12V，10W。

1.3、环境温度：5℃～40℃。

1.4、安装类别：II。

1.5、污染等级：2。

1.6、海拔：＜2000m。

2、功能描述:

2.1、测量快速、精确，能测量五种指标：电导率、TDS、盐度和电阻率、电导灰分。

2.2、友好的操作界面。

2.3、包括中文的10种菜单语言。

2.4、清晰直观的彩色显示屏。

2.5、可连接多种外围设备。

2.6、符合GLP规范。

2.7、全面的服务(包括IQ/OQ认证)。

2.8、uPlace电极支架：单手就能方便操作，可完全垂直上下移动，避免样品容器的翻倒和电极的损坏。

2.9、自动校正，自动识别缓冲液。

2.10、自动终点锁定功能，消除人为读数误差。

2.11、关机后能长时间保持校正数据，对于不同样品可选择最佳的终点方式。

2.12、有自动和手动两种温度补偿方式。

2.13、灵活的数据处理：通过RS232接口和USB接口连接电脑和打印机，可将数据存储在仪表中、打印、传输至电脑。

2.14、独特的仪表自检功能帮助判断测量出错原因。

3、技术参数:

仪器描述：用于测量电导率、盐度、TDS、电阻率和电导率灰分的通用仪器。

3.1、电导率范围：0.001μS/cm至1000mS/cm。

3.2、电导率分辨率：0.001～1。

3.3、电导率精度：±0.5%。

3.4、TDS范围：0.00mg/L～1000g/L。

3.5、TDS分辨率：0.01～1。

3.6、TDS精度：±0.5%。

3.7、盐度范围：0.00...80.00psu。

3.8、电阻率范围：0.00...100MΩ*cm。

3.9、盐度/电阻率分辨率：0.00～1.0。

3.10、盐度/电阻率精度：±0.5%。

3.11、电导灰分范围：0.000…2022%。

3.12、电导灰分分辨率：0.001～1。

3.13、温度范围℃：MTC：-30.0至130.0。

3.14、温度分辨率℃：0.1。

3.15、温度精度℃：±0.1。

3.16、校准点：1点。

3.17、标准液液组：13组预置，1组自定义。

3.18、数据存储：1000组测量数据。

3.19、显示屏：TFT颜色4.3英寸。

3.20、电源：外部电源9-12V/10W。

4、配置:

4.1、Inlab731-ISM电导率电极（10us/cm-1000ms/cm,可以完成普通水溶液电导率的测量）1支。

4.2、Inlab741-ISM电导率电极（0.001us/cm-500us/cm,可以完成纯水超纯水溶液电导率的测量）1支。

4.3、袋装标准液1套。

4.4、电极支架1套。

4.5、保护罩1个。

4.6、电源1个。

4.7、使用说明书1本。

4.8、保修卡1个。

4.9、校验证书/测试报告1个。

4.10、1413us/cm电导校准溶液250ml/瓶1瓶。

4.11、84us/cm电导校准溶液250ml/瓶1瓶。

4.12、配套流通池1个。

4.13、提供厂家或代理商出具针对本项目的授权书及今后服务承诺书，质保期从装机使用后开始计算。

品目四：原装进口纯水&超纯水系统

一：主要应用：

1、高精密分析设备用水（ICP、ICP-MS、HPLC、IC、GC-MS、AAS、DNA等）。

2、电化学分析，痕量分析，Langmuir-Blodgett槽分析。

3、分析试剂及药品配置、稀释。

4、毒理学研究、环保实验分析等。

5、PCR，电泳，测序，分子生物学，基因组学和蛋白质组学研究。

6、各种组织/细胞培养，试管婴儿。

7、单抗制备，血清稀释等。

二：技术参数:

1.1、进水要求：城市自来水。

1.1.1、产水水箱：25升（同品牌）水箱内壁光洁度＜0.8微米。

1.1.2、纯水产水量：15升/小时，产水电导率：＞10MΩ•cm＠25℃，TOC水平：＜50ppb。

1.2、电阻率：18.2MΩ-cm＠25℃。

1.3、TOC水平：1-3ppb。

1.4、微生物：＜0.01CFU/ml。

1.5、热源：＜0.001EU/ml，DNase＜0.005ng／ml，RNase＜0.001ng／ml。

1.6、出水流速：0-2.0L/min，连续可调。

1.7、全系统湿管道消毒和全自动低温内循环设计，有效防止微生物污染。

1.8、离子交换柱装备有可读可写智能芯片。

1.9、低运行成本，预纯化和精纯化一体化的超纯化柱，更换和维护更简单。

1.10、内置5000道尔顿的超滤装置，具有反冲洗功能,无需外挂超滤，双波长紫外灯(185nm,254nm)。

1.11、具有宽屏显示,自动检测,自动维护提示,自动报警等功能。

1.12、主机可升级为双柱系统。

1.13、有RS232接口可与计算机或专用打印机相联记录水质资料。

1.14、系统具有自动检测，自动报警，自动控制和维护功能。

1.15、超纯水置换量,45000L（18.2MΩ-cm）,彩页公开支持。

1.16、长宽高：56x50x70cm，68x50x55，51x44x60，净重38KG。

三：配置:

1、进口知名品牌主机（包含双波长紫外灯、内置5000道尔顿的超滤装置）1台。

2、超纯化柱1套。

3、消毒药片1盒。

4、25升水箱（含空气过滤器）1套。

5、提供厂家或代理商出具针对本项目的授权书及今后服务承诺书，质保期从装机使用后开始计算。

品目五：立式压力灭菌器

一：设备参数及配置:

1、技术要求:

1.1、主体：

1.1.1、容积≥100L，立式。

1.1.2、材质：优于或采用06Cr19Ni10不锈钢。

1.1.3、设计压力：-0.1～0.28MPa。

1.1.4、设计温度：142℃。

1.1.5、使用寿命：8年（16000次灭菌循环）。

1.1.6、主体保温：10mm玻璃棉。

1.1.7、腔壁加热：覆盖式金属加热板。

1.2、密封门：

1.2.1、门数量：单门。

1.2.2、门板：拉伸门板，材料厚度≥2.5mm。

1.2.3、材质：优于或采用06Cr19Ni10不锈钢。

1.2.4、开关门方式：手动平移式密封门。

1.2.5、安全联锁：压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽.内室有压力，门无法打开。

1.2.6、门密封方式自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。

1.2.7、门罩：采用玻璃钢高效隔热材料模具成型。

1.3、管路系统：

1.3.1、控制阀门：进口直动式电磁阀≥1个，质量稳定可靠，手动球阀≥1个。

1.3.2、压力传感器：进口压力传感器，质量稳定可靠。

1.3.3、蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。

1.3.4、注水排水方式：手动注水、手动排水，可防止培养基堵塞管路系统。

1.3.5、储水装置：配有内置蒸汽收集水箱，不外排蒸汽，水箱容积≥5L.

1.3.6、冷凝装置配置风冷系统，无蒸汽外排。

1.3.7、压力表：量程：-0.1～0.5MPa精度等级：≥1.0级以上，并提供证明材料。

1.4、控制系统：

1.4.1、控制方式：模块化设计的专用灭菌器控制器，高度集成化的PLC.采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理.适用国际主流的各种通信协议.利用自身的RUN/STOP开关，可以轻易的使系统运行和停止.165V～240V宽电压范围.可选配压力传感器控制。

1.4.2、界面显示：四位数码显示屏，显示精度0.1℃.抗干扰能力强，适用于相对湿度85%的环境下使用.曲线显示工作状态和阶段信息.指示灯闪烁显示当前工作阶段.面膜操作，一键启动，方便快捷.按键采用机械式按键，动作次数≥10万次.LED代码显示报警信息。LED指示灯显示门的开关状态和程序选择状态。

1.4.3、流程控制：注水、排水排汽手动控制，升温、灭菌自动控制.采用重力置换方式，排除灭菌室及负载内冷空气。

1.4.4、周期计数器：周期计数器4位数字显示，显示运行过的周期次数，同时数值不被使用人员或操作者复位或改变。

1.4.5、延时启动功能：可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～99小时59分钟。

1.4.6、传感器故障自检及保护功能：设备自动检测传感器故障，并声光指示。

1.4.7、报警显示：出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，蜂鸣报警30S，可随时被消除。

1.4.8、预热功能：开机自动预热功能，预热时间最长20min。

1.4.9、排气模式：具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出。

1.4.10、保温功能：可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能.保温温度可设定范围40℃～60℃.保温时间可设定范围0～99小时59分。

1.4.11、固体琼脂熔解功能：可实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能。熔解温度可设定范围60～100℃。

熔解时间可设定范围0～99小时59分。

1.4.12、水位检测报警功能：灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源。

1.4.13、记录方式：内置RS232接口，可选配内置微型热敏打印机，实现数据追溯记录，实现F0值打印。

1.4.14、权限管理：多级密码权限管理，只有输入正确密码，才能不同权限，进行参数修改。

1.4.15、安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源.防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源。超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压.过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源。

1.5、程序系统：

1.5.1、程序名称：有器械器皿、固体废弃物灭菌、液体灭菌、培养基灭菌—保温4种标准灭菌程序、1个琼脂熔解—保温程序。

1.5.2、适用范围：固体类程序适用于能承受快速排气泄压、温度急剧变化的负载的灭菌。

液体程序适用于温度、压力不能急剧变化的培养基、琼脂等负载的灭菌、保温及熔解，也适用于医疗废弃物的灭菌处理。

1.6、整体参数：

1.6.1、装载装置：304拉伸封底篮筐、网底篮筐各一个。

1.6.2、设备电源：单相AC220V，50Hz。

1.6.3、设备功率：7.5kVA。

1.6.4、通过卫生安全评价：提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告。

1.7、设备取得的各种资质、体系认证、证书名称。

1.7.1、特种设备设计及制造许可证。

1.7.2、在新疆有办事处及配件库，提供证明材料。

1.7.3、提供疆内维修工程师人员名单及联系方式。

1.7.4、提供厂家或代理商出具针对本项目的服务承诺书，质保期从装机使用后开始计算。

包二

品目一：生物安全柜

一、技术参数:

1、安全柜基本参数：

1.1、分类： 30%外排，70%循环。

1.2、内部尺寸≥（L×D×H）1350mm×600mm×660mm。

1.3、台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）。

1.4、风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s.平均吸入口风速0.53±0.025m/s。

1.5、系统排风总量：500m³/h。

1.6、额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W）。

1.7、噪音等级：≤67dB（A）。

1.8、照明：≥1000lx。

1.9、过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%。

1.10、使用人数：1-2人。

2、生物安全性：

2.1、人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105。

2.2、产品安全性：菌落数≤5CFU/次。

2.3、交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次。

二、结构功能特点:

1、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化。

2、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁。

3、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全。

4、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理。

5、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平。

6、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改。

7、合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。

8、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃.即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全。

9、高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然。

10、电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便.且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全。

11、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便.且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全。

12、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率。

13、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。

14、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全。

15、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%。

16、报警系统：

16.1、玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警。

16.2、过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警。

16.3、过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警。

16.4、气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警。

17、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害。

17.1、安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命。

17.2、紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全。

三、资格证明和技术文件

1、国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证。

2、具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T18268.1-2010测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求第1部分：通用要求》标准的检测报告。

3、提供厂家或代理商出具针对本项目的服务承诺书，质保期从装机使用后开始计算。

品目二：超净工作台

1、技术参数:

1.1、内部尺寸≥（L×D×H）1338*530*650mm。

1.2、额定功率：900W。

1.3、气流流速：0.30～0.45m/s。

1.4、紫外灯功率：40W。

1.5、LED日光灯功率：16W。

1.6、前窗玻璃最大开口高度：400mm。

1.7、前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm。

1.8、工作台到地面高度：750mm。

1.9、噪音≤65dB(A)。

1.10、风机转速:2460RPM，流量：750m³/h，功率90W。

1.11、产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min。

1.12、照明：≥350lx。

2、结构特点:

2.1、洁净台分类：垂直层流、单面操作。

2.2、过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%。

2.3、可在洁净台前部更换、维修风机及过滤器。

2.4、箱体部分采用1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重。

2.5、工作区台面为不锈钢材质，美观耐腐蚀。

2.6、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品。

2.7、控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作.显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间。

2.8、洁净台前视窗采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停。

2.9、紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员。

2.10、紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全。

2.11、设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定。

2.12、福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。

2.13、提供厂家或代理商出具针对本项目的服务承诺书，质保期从装机使用后开始计算。

品目三：原装进口酶标仪

1、主要技术指标:

1.1、支持检测板类型:6,12,24,48,96和384孔标准微孔板，超微量检测板（可进行16个或48个体积为2ul样品的定量），标准比色杯检测。

1.2、读板速度：96孔板≤8秒，384孔板≤14秒。

1.3、光源：氙闪灯。

1.4、读板模式：终点、动力学和波长扫描、孔域扫描模式。

1.5、波长选择：单色器，1nm递增。

1.6、带宽：≤3nm。

1.7、波长范围：200-999nm。

1.8、光程校正专利：具备光路径长度校正功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm路径长度，校正误差，无须标准曲线即可准确定量。

1.9、波长准确性：±2nm。

1.10、波长重复性：±0.2nm。

1.11、检测范围：0.000到4.000OD。

1.12、分辨率：0.0001OD。

1.13、OD准确性：±1%±0.010@0-2.0OD;±3%±0.010@2.0-2.5OD。

1.14、OD线性：±1%±0.010@0-2.0OD;±3%±0.010@2.0-2.5OD。

1.15、OD重复性：±1%±0.005@0-2.0OD;±3%±0.005@2.0-2.5OD。

1.16、散射光：0.03%@230nm。

1.17、曲线类型：Linear、PointtoPoint、Quadratic、Cubic、4-P、2-P、CubicSpline。

1.18、扫描分析：可进行单孔的波长扫描，并以波长或OD值形式显示结果。

1.19、振荡功能：线性振荡、轨道及双轨道振荡，时间和速度均可调。

1.20、温控：室温以上4℃-60℃.温度准确性±0.25℃@37℃。

1.21、防凝集技术：有，可进行差异控温，有效防止凝集现象产生。

1.22、系统体积：≤15.5"Dx12.5"Wx8"H(39.3x32x20.3cm)。

1.23、重量：≤9.1kg。

1.24、高精度孔域扫描：可选88×88点矩阵扫描，并可根据样品形状选择扫描区域大小。

1.25、软件控制：标配仪器控制及数据分析中英文操作软件。

1.26、彩色触摸屏。

2、配置要求:

2.1、酶标仪主机1套。

2.2、中文版数据采集及分析软件1套。

2.3、内置4-zone温度控制模块：可达65℃1套。

2.4、内置振荡器：线性振荡，轨道及双轨道振荡1套。

2.5、超微量检测板1套。

2.6、提供厂家或代理商出具针对本项目的授权书及今后服务承诺书，质保期从装机使用后开始计算。

品目四：全自动酶标洗板机

1、功能要求:

1.1、由微电脑控制，能快速高效完成各种规格微孔板（48孔和96孔）的清洗工作。

1.2、清洗头96针设计，可同时对96孔进行清洗，又能控制对各条选择清洗。

1.3、微孔板上各条的孔数不足8个或12个不必补孔。

1.4、双板托盘可同时放置两块微孔板，即可单板清洗又能双板或多板交替清洗。

1.5、开关机时液路自动蒸馏水或专用清洁液保养保证液路的畅通。

1.6、具备浸泡、震荡和底部冲洗功能，浸泡时间和震荡节律可设置，满足特殊的清洗要求。

1.7、具有暂停和终止功能，按暂停键或返回键可在洗板过程中暂停或终止操作。

1.8、可拆卸双板托盘底面斜面设计，漏液自动抽取，可消毒免保养.。

1.9、微孔板卡板位悬空设计，避免微孔板底面污染。

1.10、洗液过滤器有效过滤功能和管道冲洗功能可排除絮状沉淀和结晶影响。

1.11、三种洗液可供选择，可由程序设置自动切换或由手工切换。

1.12、有堵孔排查程序，废液满自动报警功能。

1.13、清洗头位置调节六种（水平、左边、中间、右边、触底、板距），微孔板形参数显示精确到0.1mm，适用国内外各种大小不同的微孔板。

1.14、特种材料洗液瓶耐10kg正负压并有均匀体积刻度线，方便工作洗液的配制。

1.15、具有透明生物安全罩，避免洗板过程中实验室生物污染。

1.16、仪器具有维修程序，电机运行的速度可调节，各硬件可进行自动检测。

2、技术参数要求:

2.1、精密洗头结构设计：96根注液针单条可控制，8孔条和12孔条可选择。

2.2、具备多点定位吸液功能，每孔残留量<0.7μL，保证清洗干净彻底。

2.3、二次液体分流技术，确保96孔间加液量CV<1.5%。

2.4、清洗次数：1-99次可调。

2.5、清洗条数：整板或1-12条可任意组合，键盘选择控制并指示。

2.6、清洗方式：单板、双板或多板三种。

2.7、清洗液加入量：50-950μl/孔可调，间隔50μl。

2.8、洗板速度为：5秒/板/次。

2.9、洗板位：A、B两个。

2.10、浸泡或振板时间：0-999秒可调。

2.11、吸液时间：1-9秒可调，间隔1秒。

2.12、每个洗板程序和包被程序独立存储一种微孔板形状参数。

2.13、可编程100个洗板程序并自动存储，每个洗板程序可编辑实验项目名称。

3、配置要求:

3.1、中英文菜单，3.5英寸背光液晶大屏幕同屏显示所有参数。

3.2、液瓶四个，蒸馏水、废液、洗液A、洗液B（洗液瓶4L或300mL，废液瓶4L）。

3.3、仪器采用一体化设计，特配减震体和消声器，工作时噪声小于64分贝。

3.4、可升级废液自动排放功能。

3.5、可选配水雾捕获器确保泵体内干燥以延长泵体的使用寿命。

4、其它要求:

4.1、负责仪器的安装调试及操作、维修培训。

4.2、终身维护，零配件价格网上公布。

4.3、洗液瓶或废液瓶容量可选配2L、5L、10L、20L。

4.4、生产厂商提供售后服务承诺书，提供操作培训人员的操作员证。

4.5、提供生产厂家或代理商出具的售后服务承诺书原件。

品目五：实时荧光定量PCR分析仪

1、工作条件:

1.1、环境温度：10℃～30℃。

1.2、相对湿度：≤70％。

2、技术性能指标:

产品采用极为成熟的热电制冷技术，全新的光源和光路设计。独特的恒流电源和6分区独立控温方式，结果分析更快速、准确、稳定。同时，采用模块化设计，具有多种配置选择，新增温度梯度、样本4℃低温保存、自动除湿等多种功能，充分满足科学研究和临床医疗的需求。

2.1、基本性能：

2.1.1、样本容量:0.2ml单管（顶部透明）、8联排试管（顶部透明）、96×0.2ml（半裙边、无裙边）。

2.1.2、样本通量：96孔。

2.1.3、反应体系：10-100μL。

2.1.4、线性范围：1～1010copies。

2.1.5、样品仓：全自动探出式样品仓设计，操作便捷。

2.2、温控系统：

2.2.1、控温技术：采用72系列长寿命半导体制冷器 (FerrotecPeltier)，微热管阵列技术，提高传热导效率。

2.2.2、控温模式：依据加液量自动选择BLOCK和模拟TUBE两种控温模式。

2.2.3、控温范围：4～105℃(最小设置刻度：0.1℃)具有SOAK低温保存功能。

2.2.4、最大升温速度：6.5℃/s.温度精确度：≤±0.1℃。

2.2.5、温度均匀性：≤±0.2℃。

2.2.6、检测重复性：CT的CV值≤0.2%。

2.2.7、精确温控模块：6个独立的精确温控区域，从而在温度梯度设置时确保每个独立的温控区域可设置不同且具体的温度值。

2.2.8、热盖温度范围：30℃～110℃（可调）。

2.2.9、热盖技术：内置式高密封性热盖，可自动调节，实现试管压力恒定，自动升降，有效防止试剂蒸发，确保实验稳定可靠，操作简便.同时适配多种类型试管，通用性强。

2.2.10、荧光检测系统：

2.2.10.1、检测器：采用新一代高灵敏度CMOS，顶部成像技术，检测快速，单个通道检测仅需1s。

激发光源：长寿命LED光源，免维护。

荧光检测波长：500-800nm。

激发光波长：300-800nm。

2.2.10.2、检测通道:6个。

2.2.10.3、部分荧光染料：F1:FAM，SYBRGreenI，LCGreen.F2:VIC，HEX，TET，JOE，CY3，TAMARA，NED;F3:ROX，TEXAS-RED.F4:CY5.F5:CY5.5.F6:可定制。

2.2.10.4、分辨率：在单重反应中可区分低至1.5倍的拷贝数差异。

2.2.10.5、数据采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差。

2.2.11、光电检测：采用全新的阵列平场光源，可大幅提升激发光效应，强化荧光信号。

2.2.12、光纤传导设计：采用进口高端光纤的集束传导设计，提升荧光信号强度，减少光传导损失，消除边缘光程差，无需校准。

2.2.13、激发和检测通道采用独立的滤光轮，无需拓展通道即可应对二次激发检测试验，如双杂交探针的应用。

3、软件系统:

3.1、软件功能：绝对定量自动分析，相对定量，SNP分析，溶解曲线（可连续扫描、检测时间短）、3.2基因分型。

3.2、操作界面：大屏幕触摸式软件操作，国际化标准的全新UI设计，全新人性化的运行界面，单机操作，也可通过USB上传PC端编辑好的运行程序。程序设定灵活，实验分析和报告功能全面，全部参数可存储。

3.2.1、APP功能：适配手机/平板电脑APP，实现用户远程操作和实时监控。

3.2.2、数据导出：导出CSV、Excel、txt等格式的实验数据。

3.2.3、外部电源要求：100-240V，50/60Hz，1000W。

3.2.4、信号接口：USB接口（与计算机连接）；蓝牙接口；网络接口。

4、厂家资质:

4.1、安全保护与报警：热盖温度超温保护与报警，开关电源超温保护。

4.2、需提供生产厂家或代理商针对本项目的售后服务承诺书原件，质保期从装机使用后开始计算。

品目六：原装进口实时荧光定量PCR仪

1、工件条件：

电源：AC220V±10%    50-60Hz。

环境温度：10-30℃。

相对湿度：≤80%。

2、仪器性能与技术指标：

2.1、热循环系统：96孔珀耳帖效应系统。

*2.2、通道数：具有6色激发光通道和6色检测光通道，并且每一孔可同时检测6种不同的目标基因；6色激发光通道和6色检测光通道互相组合，可在一次实验运行中采集多达20种不同的荧光波长组合，用于进行多重分析。

2.3、加热模块具有6个独立数码控温模块组成，每个控温模块可独立手工精确设置运行温度；同一个板上可同时进行6个不同运行温度的PCR检测，相邻两个模块之间的温度差可达5℃，每个温度孵育时间相同。

2.4、试剂开放，各种国产及进口试剂均适用。

2.5、耗材开放，可使用0.2mL单管、八联管、96孔板等。

2.6、PCR主机具有触摸屏，可独立运行，离线操作，无需连接电脑即可实时监控PCR荧光扩增曲线。

*2.7、荧光定量PCR仪主机自带存储功能，可备份还原超过1000次的定量运行文件。

2.8、激发光源：高亮度白光半导体光源（工作寿命>4年）。

*2.9、检测系统：CCD或CMOS成像系统，所有孔同时采集荧光数据，不同检测孔之间没有时间差。

2.10、支持的荧光染料：FAM™，SYBR®，VIC®，JOE™，TET™，HEX™，TAMRA™，NED™，TexasRed®，Cy®3，ABY，JUN，LIZ™，Cy®5，Cy®5.5等；必须能同时检测FAM、VIC、TAMRA、ROX四种荧光染料。

*2.11、温控模块最高升温速率：至少6℃/秒。

*2.12、温控模块在实验运行前及实验运行后，均可保持 4 ℃恒温，防止试剂常温降解。

*2.13、温控范围：4℃～99.9℃。

2.14、温度准确性：≤±0.25℃。

2.15、温度均一性：≤±0.4℃。

2.16、灵敏度：单拷贝检测/反应体系。

2.17、精密度：最低可分辨1.5倍拷贝数差异，置信度99.7%。

2.18、线性动态范围：10个数量级。

2.19、提供仪器厂家正版的引物与探针设计软件，可进行Taqman、TaqmanMGB等常用探针的设计和自动测评。

2.20、具有USB、Wifi和云服务平台接口。

3、配置：

3.1、荧光定量PCR仪主机1台。

3.2、原装台式电脑1台。

电脑配置：CPU：IntelCorei7；主频3.0G；内存：≥8G；硬盘：≥500G;显示器≥19寸。

3.3、定量分析软件1套。

3.4、引物探针设计软件1套。

4、技术服务：

4.1、仪器安装、验收：由厂家授权的技术人员到现场安装仪器，确保仪器技术指标验收合格。

4.2、用户培训：厂家提供现场免费操作及维护培训。

4.3、厂家提供快速响应的维修服务体系，有专职的维修工程师有效保证4小时内响应，48小时内到达现场提供技术服务。

第四章 合同主要条款

1. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件期限。

1.1 卖方应严格按照系统制造国家标准和行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照产品原产地国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

1.2 卖方对系统制造质量负责，在买方按照使用维护说明书的规定正确的安装维护及存放的情况下，卖方应保证所供系统自正式投入运行之日起24个月内无故障，如确因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因维护操作不当导致不能正常使用，卖方应按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到买方通知之日起1日内派人抵达系统使用现场处理，并承担相应的经济责任。

1.3卖方应对所供应系统的外协、外购件质量负责，其负责期限和责任范围等同于1.2条款的约定。卖方在交货时应提供外购件的使用维护说明书及证明文件。

1.4 卖方单位所提供产品的技术应是最新的,并且已有运行3年以上的成功经验,并附有证明文件。

2. 运输方式、交货地点及到达项目现场费用负担

2.1 运输方式由卖方决定、由卖方办理，运杂费用由卖方承担，产品包装应符合国家有关要求。

交货地点：昌吉市疾病预防控制中心

2.2 买方负责接收货物。卖方应将领货凭证及时交寄给收货人。因卖方未能及时准确地将领货凭证递交收货人而给买方造成的损失由卖方按实际数额赔偿。

3. 安装及验收

3.1 卖方须按标书规定的技术需要提供产品，产品必须是按相应的国际标准和中国政府国家标准以及有关政府部门的规范完成制造和安装的全新产品。投标文件是合同书不可分割的组成部分，其内容相互补充。

3.2 到货后由卖方免费负责安装，由买方、卖方和商检、质检部门联合验收，达到招标文件采购产品的各项技术指标，并满足国际或国家标准的方可验收合格。全部费用由卖方负责。货物需国家有关部门强制验收的，供需双方不得私自处理验收。

3.3 安装验收合格后，卖方应向买方提供以下技术资料：

（1）系统安装图；

（2）系统及系统原理图；

（3）电气系统及系统安装图；

（4）构件、机械安装图；

（5）安装手册；

（6）操作手册；

（7）维修保养手册；

（8）制造、安装标准和技术规范；

（9）安装及验收报告

（10）产品出厂合格证

4. 结算方式

4.1 本合同使用的货币种类为：人民币。

4.2 本合同的付款方式采用：支票、电汇或汇票。

4.3 货款的支付

4.3.1付款方式：合同签订后付30%预付款，货到付40%，设备安装验收合格后付27%，3%作为质保金，待质保期满后支付。

4.3.2 买方将鼓励供应商提出更有利于买方的结算方式。

4.3.3 卖方应把下列单据提交给买方，买方审核后付款：

（1）全额发票；

（2）验收文件。

5. 合同的生效

5.1 合同经签字盖章生效，并按第4条款的付款方式履行合同。

5.2 若买卖双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，任何一方可将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。

6. 交货期：合同签订后25日内。

7. 变更指示及合同修改

7.1 买方在任何时候都可以向卖方发出书面指示，在合同总体范围内提出变更，如变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，卖方应在到买方变更指示的3日内提出书面调整要求。

7.2 无论何方欲对合同条款做出任何改动或偏离,均须合同双方签署书面的合同修改书。

8．技术培训要求

8.1 卖方负责对买方的操作、维护人员进行系统安装、操作、维护和保养的技术培训，实践操作在本地区的安装现场。培训标准应达到能维护系统的常规运行、检测并排除小型故障. 须提供技术培训，包括系统管理维护培训和系统使用培训。系统正常使用后，在半年内派专人维护保证系统正常运行。

9. 售后服务

9.1质保期：3年

9.2 产品安装后双方按国际和国家标准及本章第3条款的要求进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后将仪器归还卖方。

9.3 自产品验收合格之日起2年内提供所涉软件的免费升级服务，如“第三章招标内容及技术要求”中技术参数中有特别要求的请根据文件要求。

9.4 在产品交付使用后，卖方应对保修期及其以后终身服务作出承诺，并具有切实可行的服务措施。卖方在疆应有常设或指派的法定售后服务机构，备品备件库，安装维修人员应是卖方派出的具有一定专业技术水平的人员。

10. 备品备件

10.1 应保证终身提供该系统的所有维修零备件。

10.2 卖方须提供备件的名称、价格及有效期，保证供货期等。

11．质保

11.1质保期即自全部工程验收合格正式运行之日算起，详细质保时间参照相应要求。如出现质量问题，卖方在质保期内免费更换部件及维修。如果由于卖方责任致使系统不能验收，此质保期顺延。

12. 其它事项

12.1 本合同所确定的价格为最终价格,已包含包装费、运杂费、保险费、卖方的现场验收、安装调试费、现场服务费等各项费用。

12.2 在系统明显位置装有固定金属铭牌，铭牌至少应载明以下内容：

A、制造厂名称

B、系统名称和型号规格

C、制造厂产品编号

D、出厂日期

附件：投标书格式

项目

投标书

项目名称：

供应商名称：

供应商全权代表：

年      月      日

附件一

投  标  书

新疆新之建工程咨询有限公司：

我们收到你们            号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价    万元（人民币大写）￥：   万元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

⒉如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

⒏该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

投标单位：   （公章）

授权代表签字：

年   月    日
附件二

法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：                                          ；

地    址：                                          ；

姓    名：             性别：     年龄：     职务：           ；

该同志系公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：    （公章）

法定代表人签名：

日  期：   年   月   日

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本项目投标文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次谈判的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

代理人：           姓名：            性别：            年龄：

身份证号码：                         职务：

供应商：    （盖章）

法定代表人：      （签字）

授权委托日期：   年   月   日

附件三

供应商关于投标文件的声明函

致：新疆新之建工程咨询有限公司：

为响应你方    年    月   日的           投标邀请，下述签字人自愿参与投标，提供招标文件技术需求书中规定的         项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对招标代理机构和招标人承担法律责任。

1）我方的资格声明，各有份正本，份副本。

2）下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的，同时附上我公司近二年的财务报表。

下述签字人知道，招标人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按招标人的要求提交。

供应商：    （公章）

法人代表或其被授权人：      （签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件四

供应商诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；

四、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、如在投标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）       法定代表授权委托人：（签字）

附件五

供应商反商业贿赂承诺书

在                号（项目）招标活动中，我公司承诺如下 ：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2、不与投标人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假招标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次投标权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《招投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：   （签字）   .

法人授权代表：   （签字）   .

项 目 经 理：   （签字）   .

公司签章       .

年      月     日

附件六

开   标   一   览   表（投标人按所投包段号填写）

供应商名称：                                                                   单位：元

项目名称：昌吉市公共卫生监测检验中心、实验室升级改造和应急物资储备库建设项目设备采购       编号：2141xzjk043/  包

| 序号 | 投标内容 | 数量 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备 | 1批 |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |

注：1、请单独封装一份在信袋内。

2、在开标一览表中，按第二章投标须知10.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

3、详细清单参照附件七自制。

投标单位授权代表签字：                                             投标单位公章：

附件七

投标产品名称、数量、规格明细报价表

（此表参照下表由各供应商按照招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）                          编号：2141xzjk043/  包

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量（标明单位） | 单价（元） | 总价（元） | 生产厂家及品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的全部货物内容） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 运杂费 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第三章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

投标单位授权代表人签字：                                            投标单位公章：

附件八

技 术 规 格 偏 离 表

编号：2141xzjk043/   包                                                          年    月    日

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

投标单位授权代表人签字：                                                  投标单位公章：
附件九

商 务 条 款 偏 离 表

编号：2141xzjk043/   包                                                    年    月    日

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（供应商须对招标文件中所有商务条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

投标单位授权代表人签字：                                                  投标单位公章：

附件十

投标产品近三年相同产品销售业绩表

编号：2141xzjk043/   包                                                         年    月    日

| 地区 | 项目名称 | 中标内容 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同、顾客意见反馈表等的复印件）。

投标单位授权代表人签字：                                                  投标单位公章：