沙雅县人民医院疫情防控急需生命支持类、实验室及辅助医疗设备一批项目

询价文件

采   购    人：沙雅县人民医院

采购代理机构 ：新疆卓丰工程咨询有限公司

目     录

    第一章 询价公告 

    第二章 供应商须知

    第三章 投标文件编制说明

    第四章 采购内容及要求 

    第五章 投标文件格式

# 一、询价公告

项目概况

沙雅县人民医院疫情防控急需生命支持类、实验室及辅助医疗设备一批招标项目的潜在投标人应在新疆政府采购网获取采购文件，并于2021年11月01日 11:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SYXZFCG-002

项目名称：沙雅县人民医院疫情防控急需生命支持类、实验室及辅助医疗设备一批

预算金额：1350000.00元（壹佰叁拾伍万）

最高限价：1350000.00元（壹佰叁拾伍万）

采购需求：实验室及辅助医疗设备一批（详见询价文件）

合同履行期限：45日历天

本项目不接受接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目的特定资格要求：

（1）具备合格的三证合一营业执照副本；

（2）提供近一年的财务审计报告；（2020年）

（3）投标企业须提供投标人授权委托书及被委托人身份证（被授权人在本单位）近三个月有效的社保证明；并提供六个月的完税证明；

（4）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

（5）投标供应商参加项目领取招标文件及投标环节期间采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（受行政主管部门的处罚不能参加投标）的书面承诺（自拟）；

（6）须具备第二类医疗器械经营备案凭证；

（7）须具备《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》原件；

三、获取招标文件

时间： 2021年10月27日至 2021年10月29日20时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：政府采购云平台

方式：政采云报名成功后自行下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年11月01日11点00分（北京时间）

地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

- 无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：沙雅县人民医院

地址：阿克苏地区沙雅县波斯坦西街5号

联系人：王健

电  话：15899333720

2.采购代理机构信息

名 称：新疆卓丰工程咨询有限公司

地　址：新疆阿克苏地区阿克苏市英阿瓦提路27号辉煌大酒店9层

联系方式：　0997-2566505

3.项目联系方式

项目联系人：杨锋

电　话：19809970932

# 二、供应商须知前附表

| 项号 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人： | 沙雅县人民医院 |
| 2 | 项目名称 | 沙雅县人民医院疫情防控急需生命支持类、实验室及辅助医疗设备一批 |
| 3 | 供货地点 | 沙雅县 |
| 4 | 资金来源 | 自筹 |
| 5 | 控制价 | 1350000.00元 （壹佰叁拾伍万） |
| 6 | 资金到位情况： | 已落实 |
| 7 | 采购内容： | 实验室及辅助医疗设备一批（详见询价文件） |
| 8 | 供货期： | 45日历天 |
| 9 | 质量要求： | 合格 |
| 10 | 供应商资质条件： | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 4.本项目的特定资格要求： （1）具备合格的三证合一营业执照副本； （2）提供近一年的财务审计报告(2020年)； （3）投标企业须提供投标人授权委托书及被委托人身份证（被授权人在本单位）近三个月有效的社保证明；并提供六个月的完税证明； （4）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）； （5）投标供应商参加项目领取招标文件及投标环节期间采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（受行政主管部门的处罚不能参加投标）的书面承诺（自拟）； （6）须具备第二类医疗器械经营备案凭证； （7）须具备《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》原件； |
| 11 | 是否接受联合体报价： | 不接受 |
| 12 | 勘踏现场： | 不组织 |
| 13 | 递交报价文件截止时间 | 截止时间: 2021年11月01日11点00分（北京时间） |
| 14 | 报价有效期 | 60天 |
| 15 | 投标保证金 | 投标保证金金额：27000.00元（大写：贰万柒仟元整） 投标保证金缴存截止时间：2021年10月31日18:00时（北京时间） 从投标人所在地企业基本账户以电汇或银行转账的方式，汇到指定的投标保证金账户（注明项目名称以及转账事由）； 单位名称：新疆卓丰工程咨询有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司阿克苏分行营业部 银行账号：3014020109200166608（投标保证金账号） |
| 16 | 投标文件份数 | 正本： 1 份 副本： 3 份, |
| 17 | 递交报价文件地点 | 递交地点:阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼开标室 |
| 18 | 询价时间和地点 | 询价时间: 2021年11月01日11时00分（北京时间） 询价地点: 阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼开标室 |
| 19 | 开标现场需要查验的资料 | 1.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.具备合格的三证合一营业执照副本； 3.提供近一年的财务审计报告（2020年）； 4.投标企业须提供投标人授权委托书及被委托人身份证（被授权人在本单位）近三个月有效的社保证明；并提供六个月的完税证明； 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）； 6.投标供应商参加项目领取招标文件及投标环节期间采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（受行政主管部门的处罚不能参加投标）的书面承诺（自拟）； 7.须具备第二类医疗器械经营备案凭证； 8.须具备《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》原件； 注：以上资料开标时须携带，留存彩色复印件一套（开标当天交予招标代理机构）。 |

三、投标文件的编制说明

一、投标书；

1、投标函；

2、企业营业执照；

3、中国政府采购网、信用中国自行查询打印加盖公章；

4、法定代表人授权书原件及被授权人身份证原件（身份证复印件附入投标文件内，原件随身携带开标时查验）；

5、投标保证金缴纳凭证；

6、清单报价；

7、社保、完税证明、财务报表（2020年财务报表）；

注：以上顺序除投标函外其余不作要求。

二、标书细则；

投标文件一正二副，注明目录及页码

1、投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人的法定代表人或其投标授权代理人亲自签署（或加盖法定代表人或其投标授权代理人的印鉴），并加盖投标人公章。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖投标人的法定代表人或其投标授权代理人的印鉴。

四、采购需求说明

1、采购项目需求

本项目招标遵循公开、公平、公正的原则，数量、相关参数及要求由采购人提供的清单为准。

2、采购最高限价：1350000.00元（壹佰叁拾伍万万元）

3、清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 图 片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式医用空气消毒机 | 1 用途 设备主要用于对室内的空气进行消毒处理。 2 物理电气参数及性能指标 3 工作电源: 220V±22V 50Hz±1Hz 最大输入功率（W）：250 4 安装方式：落地式可移动。 5 设备上能通过指示灯和图文方式显示运行状态。具有风速选择、模式切换、设置、启停、增加、减少实体触摸键，能简便快捷操作设备。 6 紫外线灯管寿命（h）≥5000。 7 设备的数据服务功能（标配）协助用户建立基于大数据的智慧物联网服务云平台，可以实现空气消毒机（不限于此）等感控设备、临床科室、感控管理部门、设备管理部门、设备厂家、厂家售后服务机构间的高效协同，提升管理效率。 8 ★具有智慧物联网云服务功能，能从WEB端上远程监测查看全院空气消毒设备的设备分布、历史数据、运行状态、报警消息、运行模式，程控设置、保养信息。 9 支持设备的物联网自动报修功能； 10 具有消息中心功能，可分别接收物联网设备消息、科室任务、系统消息； 11 随时查询设备资产档案、质保期限；随时查询每台设备、配件的信息和状态，以便及时进行设备的定期保养、维护等活动。 12 ★系统能自动记录每台设备的消毒使用记录；能从电脑WEB端报表查看、筛选（按科室、按时间段）、导出、打印每台设备的消毒使用记录报表； 13 ★具有人员权限的分配管理功能，可以实现分科室管理。角色至少包括临床科室、感控管理、设备管理三个角色。 14 为了适应用户当前及未来发展需要，系统能自动监控全院全部的空气净化消毒设备数据，同时支持设备管理和感控管理功能，不受建筑的布局和距离限制。 15 ★网络条件与安全 16 不需要用户现场自备有线网络、无线网络等基础设施作为使用条件；同时了为了减少网络建设施工作业对临床业务活动的干扰，鼓励采用无线广域网技术上实现设备管理。 17 不会因网络用户名、密码的变化，设备后续移机使用而引发设备无法联网管理。鼓励采用通讯运营商级网络安全架构，避免自行建设的局限网存在的安全风险。 18 基本参数 要求提供可被权威第三方证实的消毒效果的检测报告，以证实设备符合《消毒技术规范》的如下要求： 1）该消毒机所有紫外线灯管，在距离灯管下方垂直距离1m中心处，开机5min后测定的平均辐照强度均＞90μw/ cm2，达到合格要求。 2）设备持续工作2小时，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%，达到消毒合格要求。 3）★功能性方面，具有如下功能（要求提供第三方权威检测报告佐证）： （1）消毒选择功能，具有手动消毒、程控消毒、自动消毒； （2）消毒设置功能，具有手动消毒设置、程控消毒设置； （3）运行参数，具有风速调节、紫外线强度； （4）待机参数，具有累计工作时间、灯管使用时间清零、过滤网使用时间清零、时钟设置； （5）报警提示，至少具有灯管报警、滤网过期、风机故障、负离子故障。 19 ★臭氧泄漏量检测：设备持续工作1小时，房间空气中臭氧浓度为≤0.01mg/m3（提供检测报告）。 20 控制方式：手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作。 21 程控数量：≥9组，可实现多时段程控设置，便于临床科室多样化的使用需求(中标交货时，实际操作检验验证)。 22 消毒因子：波长253.7nm的紫外线。 23 适用体积（m³）：≥120；循环风量（m³/h）：≥1200 24 机外紫外线泄漏（μW/cm2）≤5 25 负氧离子发生器：3*106个/cm3 26 参考净重：≤27KG 27 安全、法规及技术先进性:产品应符合相关医疗卫生标准和规范，提供卫生安全评价报告。 28 空气消毒机采用自主知识产权的嵌入式软件（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告，证实空气消毒机软件的功能性、安全可靠性、易用性、易安装性、适应性。证实用户文档的完整性、正确性、一致性、易理解性、易浏览性。 29 ★物联网服务云平台，具有自主知识产权（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有第三方权威实验室出具的独立的软件产品检测报告，证明确实具有上述服务功能，能证明云平台的功能性、信息安全性、可靠性、维护性、易用性、可移植性。 30 企业资质 提供ISO9001和ISO13485认证证书。 31 提供ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证。 32 ★生产企业获得消毒产品生产企业卫生许可证和医疗器械生产许可证。 33 售后：所在省会城市设有本地化售后服务网点，需提供售后服务机构营业执照或有效授权书，提供详细地址和联系方式。 34 具有国家云计算服务能力认证（三级及以上）证书，且在有效期内。 | 10 |  |
| 2 | 床单位消毒机 | 1 品名 床单位臭氧消毒机 2 用途 广泛应用于医院病床被褥、服装，枕芯、手术室衣物、床垫等用品的消毒灭菌。 3主要技术要求 1）开机15min，臭氧输出浓度：≥500mg/m³，提供检测报告。 2）床袋（或罩）密闭时臭氧泄漏≤0.1mg/m3。 3）机身采用简洁流畅的外型设计，外壳采用优质阻燃复合材料ABS工程塑料，表面光滑。模具一体成型保证了产品的一致性； 4）结构形式：移动式底部有3个供移动的滑轮，设备顶部有方便推动的一体成型把手；背部有不少于2个专用储存柜而非网兜，用于存放床罩、床袋、抽气与充气管路、可拆卸的制式电源线。 5）★检修的便捷性：设备主要部件（臭氧发生装置、电动球阀等）可从设备底部抽拉出来；控制板等电控系统，可以通过顶部机盖轻松取出，即可实现方便地检修。 6）★具有国家知识产权局颁发的软件著作权登记证书，以证实制造商具有自主知识产权；同时具有国家级权威实验室出具的嵌入式软件产品检测报告，证实设备软件的功能性、安全可靠性、易用性、易安装性、适应性。证实用户文档的完整性、正确性、一致性、易理解性、易浏览性。 7）消毒程序为自动控制，一键启动操作，无需人工值守。 8）采用专用抽、充气技术，使臭氧能更好地渗透到物体内部消毒 9）★消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00，对白色念珠菌杀灭对数值≥3.00，请出具相关检测报告。 10）能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等。对消毒物品有增白的作用 11）设备程序运行采用抽气-消毒-密闭-解析的模式，各个程序阶段时间均可根据实际需求预先手动设置，设置范围为0~999min，可轻松完成个性化的消毒需求且操作简便。 12）输入功率：≤140W，宽电压设计，适用于电压波动的地方使用。 13）工作条件： （1）供电电源：a.c. 220V±22V 50Hz±1Hz （2）相对湿度：＜85% （3）环境温度：5℃～40℃ （4）大气压力： 70kPa～106kPa 14）整机外形尺寸≤长614×宽545×高973mm，不占用客户过多面积。 4 资质要求 1）生产厂家具有医疗器械生产许可证，有ISO9001、ISO13485质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证，提供证明文件。 2）提供床单位臭氧消毒机安全卫生评估报告。 | 2 |  |
| 3 | 心电监护仪（病人监护仪） | 一 监护参数 1 一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能，产品具备国家食品药品监督管理局颁发的Ⅲ类医疗器械注册证。 2 可升级十二导心电，支持心电信号进行诊断分析，诊断算法通过欧洲CSE数据库测试，需提供证明文件。 3 支持选配同品牌呼末二氧化碳（EtCO2）。 4 支持选配双通道有创血压（IBP），在机器上的一个参数接口可以进行双通道的IBP监测，减少附件线缆。 5 ★支持选配心排（C.O.）。（提供证明文件) 二 显示 1 12英寸彩色显示屏，分辨率：800×600，支持同屏显示12道波形以同时观察丰富的信息（提供机器实物图片）。 2 ★支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式（需提供机器界面图片） 三 数据 1 主机配备一个VGA或HDMI接口以及不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。 2 ★支持网络流量监控及控制，设定流量限额，以提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。（需提供机器界面图片） 3 支持AES 128位加密和TLS 256 位数据传输加密。（需提供机器界面图片） 四 性能特点 1 主机重量＜3.5kg。 2 在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。（需提供证明文件） 3 ★在诊断模式下，支持94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于105dB的共模抑制比。（需提供图片和厂家证明文件） 4 ★支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。（需提供机器界面图片） 5 ★支持29种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。（需提供机器界面图片） 6 QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。（需提供机器界面图片） 7 无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。 （需提供机器界面图片） 8 ★无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。（需提供机器界面图片） 9 同品牌具备多参数数字遥测监护产品（多参数数字遥测收发器获得无线电发射设备型号核准证书），支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。 10 ★支持用户自行安装激光打印机驱动。（需提供机器界面图片） 11 具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，能够分别显示且同时显示两种报警，有利于医护人员远距离辨识报警情况。 12 屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒。 13 电池舱门需采用螺钉固定，避免误开舱门意外掉电，保障供电稳定性。 14监护仪设计使用年限8年。（提供机器标贴照片作为证明资料） 五 配置清单详见附件1 | 24 |  |
| 4 | 中央监护系统 | 1 支持对监护设备心电（ECG），ST段，心率(HR)，呼吸(RESP)，血压(NIBP)，血氧(SpO2)，脉率(PR)，体温(TEMP)，双有创血压(IBP)，呼末二氧化碳（EtCO2）、心排（C.O.）、麻醉（AG）等参数值及波形的显示。 2 支持≥19英寸液晶屏显示,宽屏和普屏均可以支持，方便根据科室需求进行灵活配置 3 ★支持无线、有线等方式联网通讯，支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯 4 ★支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能。 5 具起搏开关指示、呼叫护士图标、无线信号强度指示、遥测设备电池电量指示 6 遥测设备所有报警在中央站显示，提供生理报警，技术报警。 7 ★中央监护系统支持选配双屏，双屏最大64床接入，遥测设备及床边监护仪可有线、无线混合接入。 8 具自动识别床位功能，具监护仪唯一的设备编号显示及床号显示。 9 支持单床全信息显示；中央监护系统支持大字体模式显示当前监护窗口或大字体显示所有监护窗口。 10 通过无线网络对遥测设备进行远程控制，包括病人信息、参数配置等内容。 11 具趋势图、表数据存储及回顾功能，存储时间长达10天。 12 支持20000组报警记录存储、回顾，支持使用外部移动设备保存数据。 13 ★支持每台监护设备240小时的全息生理波形存储和回顾。 14 支持连接打印机，实现A4纸打印报告。 16 通过CE认证，★通过FDA认证。 18 配置安装无线网络布置，1—3层23个病房无线网络覆盖，品牌电脑1套，1-3层指定位置分别安装观察站。 | 1 |  |
| 5 | 血氧饱和度监测仪 | 一 监护参数 1 血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)。 二 显示 1 背光屏幕，实时显示波形、数字。 2 大字体显示血氧饱和度（SpO2）和脉率（PR），并柱状显示脉搏强度。 三 数据存储、回顾 1 长达10分钟的SpO2和脉率趋势图/趋势表回顾。 四 性能特点 1 4节AA普通电池可供电48小时，可选配镍氢充电电池。 2 具有三级声光报警功能，报警上下限可调。 3 ★可实现200个小时数据存储功能, 完全满足睡眠监护的需要。 4 自动关机功能和实时时钟显示。 5 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征。 6 支持掉电数据存储功能。 7 全面适用于成人、小儿、新生儿。 8 具有三级声光报警功能，报警上下限可调。 9 通过CE认证，★通过UL认证， ★通过FDA注册。 11 ★公司需通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证. 五 探头配置 1 儿童捆绑式探头2 个。 2 成人指套式探头1个。 | 3 |  |
| 6 | 除颤仪（可适用于儿童） | 1 ★彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 2 支持中文操作界面。 3 屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 4 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 5 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 6 ★手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 7 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J 8 电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 9 ★电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 10 AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥180分钟。 11 开机时间≤3s，符合临床使用。 12 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 13 支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 14 支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，主机屏幕界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。 15 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 16 心律失常分析种类≥20种。 17 可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压和呼末CO2监测。 18 ★提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。 19 ★无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 20 ★支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 21 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 22 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 23.★具备生理报警和技术报警功能，提供灯光报警，声音报警，报警文字和参数闪烁4种方式。 24 ★发生报警时，报警灯以不同的颜色和闪烁频率提示不同的报警级别。 25 配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 26 支持≥24小时连续ECG波形的存储，数据可导出至电脑查看。 27 支持≥1000个事件的存储与回顾功能。 28 支持≥100名患者档案存储与回顾功能。 29 支持≥72小时体征趋势数据的存储与回顾功能。 30 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（不低于200J）。 31 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 32.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。 33 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。 34 工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。 | 2 |  |
| 7 | 注射泵 | 1 ★所有注射泵均支持级联功能，能与床旁输注工作站结合组成床旁输注管理系统。 2 ★所有注射泵均要求具备速度模式、微量模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、首剂量模式、级联模式等多种工作模式。 3 自动识别注射器规格: 5mL、10mL、20mL、30mL、50/60mL,内置28种品牌注射器和2种可定义注射器，新品牌注射器装载具备自动标定，精度可调。 4 注射速度设定范围：5mL注射器：0.10～100 mL/h；10mL注射器：0.10～300 mL/h；20mL注射器：0.10～600 mL/h；30mL注射器： 0.10～800 mL/h；50/60mL注射器：0.10～1500 mL/h。 5 流速步进：0.10～99.99mL/h 步进为0.01mL/h；100.0～999.9mL/h步进为0.1mL/h；1000～1500mL/h步进为1mL/h。 6 注射精度：≤±2% 7 ★预置量设定范围: 0.10～99999.99mL，最小以0.01mL步进。 8 注射药量精度：≤±2% 9 时间设定范围：00:00:01～99:59:59（h：m：s），最小以1s步进。 10 ★快排与快进：5mL注射器：50～100 mL/h；10mL注射器：50～300 mL/h； 20mL注射器：50～600 mL/h；30mL注射器： 50～800 mL/h；50/60mL注射器：50～1500 mL/h；最小以1ml/h变化。 11 体重模式：体重0.1～300.0kg；药量：0.1～99999.99；液量：0.10～99999.99ml；剂量流速：0.01～9999.99；剂量单位：ng/kg/min、ug/kg/min、mg/kg/min、ng/kg/h、ug/kg/h、mg/kg/h 、IU/kg/min、IU/kg/h、EU/kg/min、EU/kg/h。 12 KVO功能（保持静脉开放）: 支持自动KVO打开或关闭； 当自动KVO功能关闭时，KVO速度设定范围：0.1～10.0 mL/h，最小以0.1mL/h步进。当注射速度大于KVO速度时，注射完成以KVO速度运行；当注射速度小于KVO速度时，注射完成时只发生报警，注射速度不变。 当自动KVO功能打开时KVO流速自动调整，当注射速度小于10ml/h时，KVO速率为1ml/h，当速度大于10ml/h时速率为3ml/h。 KVO精度误差：±2%。 13 ★阻塞压力：12档阻塞压力，20kPa～130kPa，步进值10 kPa，压力单位可选择：KPA、mmHg、 bar、psi。 14 基本功能： 动态压力监测：注射过程中可以实时指示管路压力的变化； Anti-Blous（压力自动释放）功能：注射阻塞报警产生后，注射泵电机能反转，降低管路内压力； 按键锁功能：支持手动锁定与自动锁定。注射泵可设定锁定时间范围：关-5分钟，步进1分钟，锁定时间内无任何操作、任何报警时自动锁定按键； 待机功能：可设置待机等待时间，范围00:01-99:59（时：分），待机结束后提醒用户； 历史记录功能：可储存不小于10000条； 药物库功能：可自由选择输液的药物； 无线功能（选配）：可实现无线网络连接； 开机自检功能：注射泵上电后，系统进行关键功能自检； 记忆功能：注射泵可对关机前最后一次正确注射参数进行记录； 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 防虹吸功能(防重力自由流)功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出； 报警音量可设置：1～8级； 背光亮度设置：1～8级； 系统语言：可设置中文、英文等语言； 夜间模式：设置夜间模式的开始时间和结束时间，在时间范围内，LCD屏幕背光变暗。 性能支持双CPU结构，接口支持无线接口、USB接口、滴数传感器接口。 15 声光报警功能： 阻塞报警、电池欠压、电池耗尽、操作遗忘、电机异常、将近完成、注射完成、安装错误、注射器脱落、电池缺失提示、交流掉电提示。 16 电源：内置锂电池，支持AC100V～240V 50/60Hz，DC14.4V 2200mAh。 17 功耗：不大于35VA 18 内部电池工作性能：充电完成后，在5mL/h连续工作不小于10小时。 19使用环境：温度：5℃～40℃；相对湿度：15 % ～80% 无凝露；大气压力：86KPa～106KPa。 20 储存环境：储存温度：﹣20℃～﹢50℃；相对湿度：不超过93% 无凝露；大气压力：70KPa～106KPa。 21 重量：不大于2.5kg 22 外形尺寸（mm）：290（长）×175（宽）×84 23 安全分类：II类CF型，外壳防护等级为IPX3，可连续运行。 24 可连接同品牌床旁工作站及输液信息采集系统，也可单机使用，内置无线模块。 | 4 |  |
| 8 | 输液泵 | 1 输液流速：1mL/h～1100mL/h，可按1mL/h递增或递减 2 输液量精度误差：±5%（普通输液器） 3 输液总量预置：1ml~9999ml，以1ml递增或递减 4 ★阻塞灵敏度：高（0.06MPa～0.1MPa）中（0.1MPa～0.14MPa）低（0.14MPa～0.18MPa）三档可选。 5 KVO：4ml/h，当输液速度大于KVO速度时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO速度时，输液完成只发出报警，输液速度不变。 6报警功能：气泡报警、阻塞报警、输完报警、开门报警、欠压报警、速度异常报警、遗忘操作报警 7其他功能： 1）具有输液累计量显示功能。 2）具有交流电停止自动切换机内电池，给电池充电功能。 3）★具有快排、快输功能：停止状态为快排，速度为700ml/h，用于排除管路中的气泡；启动状态为快输，速度为700ml/h，用于对患者的快速输液。 4）★具有“滴数/分”、“毫升/小时”与“时间-预置量”三种输液速度设置方式。 5）具有报警声消除功能，即静音功能。部分报警音在消除2分钟内再次启动。 6）具有开机自检功能：输液泵上电后，系统进行自检。 7）具有记忆功能：输液泵可对关机前最后一次正确输液参数进行记录，并可保留8年以上。 8 电源电压：交流输入：AC220V/50Hz 内部电池：DC9.6 V~DC10.1V 9 功耗：不大于20VA 10内置电池工作时间：电池连续充电时间不小于8小时，在30ml/h可连续工作3小时以上 11外形尺寸(mm)：174(长)×126（宽）×215（高） 12安全分类：I 类、带内部电源的BF型普通设备 13 防水等级：IPX1 14 可连接同品牌输液信息采集系统，也可单机使用，其中2台内置无线模块。 | 8 |  |
| 9 | 输液信息采集系统及输注工作站 | 一 产品适用范围：用于医疗机构具有无线功能的输液泵、注射泵远程监测输液泵、注射泵的运行参数和报警状态。 二 产品组成：系统由监护主机管理模块和无线接收功能模块组成。 三 监护主机管理模块：符合CCC认证，标配1台联想一体机 1CPU 主频最低500MHZ，推荐1GHZ 以上； 2内存最低512M，推荐2G 以上内存； 3硬盘最低60G，推荐320G 以上； 4 具备USB 设备接口； 5具备16X 速以上光驱； 618.5英寸及以上显示器，1024×768 及以上分辨率； 7 操作系统：Windows7/8/10 四 无线接收功能模块：标配主路由1套，从路由1套ZIGBEE Mesh网络 ★数据传输距离（监控距离）： 500m（无障碍物）（可依据实际使用环境调整无线接收功能模块数量和位置）。 五 多参数监护功能：可监护设备的类型、运行状态、耗材档位或型号、流速、预置量、累计量和各种报警信息。 六 ★可被监控设备数量：大于255台。 七 历史纪录存储：根据硬盘大小可以存储100000+可以按照时间、产品类型、报警类型等搜索历史纪录数据。 八 报警功能： 1 完成报警：当被监护设备按要求输注完所设定液体时，将报警信号发送给监控系统，通过监控系统发出声光报警； 2 阻塞报警：当被监护设备在输注过程中出现患者管路压力过大时，将报警信号发送给监控系统，通过监控系统发出声光报警； 3 欠压报警：当被监护设备检测到内部电源无法长时间维持运行时，将报警信号发送给监控系统，通过监控系统发出声光报警； 4 气泡报警：当被监护设备检测到即将有气体进入患者管路时，将报警信号发送给监控系统，通过监控系统发出声光报警； 5 其它报警功能：被监护设备产生的其他各种报警，也会通过监控系统进行声光报警。 九 其他功能： 1 可自动识别并添加监控范围内所使用的设备； 2 可存储患者的各类使用信息（包括基本信息和输液信息等），并可对历史使用信息进行查询。患者基本信息：如姓名、病床号等；可根据用户不同而设置用户级别和权限。 十 配置安装1—3层楼23间病房的无线网络连接，网络信号稳定，不影响数据采集记录。 十一 床旁输液工作站 1 必须具备CFDA注册证及登记表。 2 所有静脉用泵及系统、配件均要求为同一品牌厂家的产品或同一品牌厂家标志的产品。 3床旁输注工作站：每套至少带4个输注泵插槽位。 4信息系统装载在移动组合箱中形成独立工作站，每套至少带4个输注泵插槽位。 5每套移动工作站和移动插件箱均可根据插槽位配置（可放置）静脉用泵，各种型号静脉用泵可自由搭配叠放。 6每套工作站中注射泵和输液泵的数量可根据所需自由增、减。 7每套床旁输注工作站可放置1-8个输注泵，按照2、4、6、8…的数量进行扩展。每2个通道为一个基本单位增减，所有静脉用泵即插即用。 8每套工作站可以由箱体集中管理操作模式，同时在不关闭工作站总电源状态下，插槽中其它静脉用泵可自由转移，不影响其它单泵的正常工作。 9具有开检自检功能，支持统一初始化系统参数设置。 10支持中文、英文两种语言模式。 11具有无线接口和有线接口（网口），支持有线、无线（WIFI）传输。 12每套输注工作站中箱体支持3.5寸超大全彩触摸屏操作。 13每套工作站支持双CPU结构，提供标准的HL7通信协议，接口支持网络接口、USB接口、滴数传感器接口、护士呼叫接口，通过有线连接升级版本，USB口导入、导出数据。 14工作站运行使用一根电源，具备交直流自动切换，内置锂电池，电源支持：AC：100V-220V 50/60Hz，DC：7.2V，功率≤75VA(最小单元), 电池充满电后，可连续工作>=4小时。 15床旁输注工作站通过EMC（YY0505）、（YY 0709）、（9706.1）检测标准。 16床旁输注工作站具备日、夜两种模式；背光亮度调节有八档。 17床旁输注工作站具备操作遗忘时间设置、将近完成时间设置、剩余时间显示三种时间功能。 18 ★具有指纹录入功能指纹解锁功能。 19床旁输注工作站内置数据存储器，自动存储历史记录>=10000条，数据存储时间在八年以上。 20工作站插槽位单泵具有统一监控、同时报警功能，监控、报警内容显示在液晶屏上，报警均属于技术报警，报警系统符合YY 0709-2009医用电气设备安全通用要求并列标准。 21床旁输注工作站具备按键锁定功能，锁定时间可以在1-5分钟内调整。 22 ★ 床旁输注工作站支持级联操作功能，通过工作站设置通道内静脉用泵，插槽内无泵，不影响级联设置，级联设置模式：循环级联、物理顺序级联、任意顺序级联。 23 床旁输注工作站具备压力单位选择功能和报警音量调节功能，压力报警可选择4个单位，压力报警有8档可调节。 24具备药物库功能，可自由设置、选择输液的药物。 | 1 |  |
| 10 | 麻醉视频喉镜（可用于儿童） | 1 显示屏 尺寸 ≥3寸，分辨率 ≥960*480， 电源 3.7V，背光 LED， 前后转动角度,左右转动角度 0-160°±10°，0-270°±10°， 2 数据输出具有实时拍照录像功能，方便档案的建立和储存。 3 影像输出 可外接显示器，方便教学及演示。 4 喉镜片（含摄像头） 分辨率 ≥200万 电源 ≤3.7V 喉镜片 大，中，小，困难型，视场角 ≥75°±15%，可重复消毒使用。 光照度 ≥800LUX 观察景深 ≥3-100mm 5 电池 类型 可充电锂电池 电压 ≤3.7V 容量 ＞3200mAh 充电次数 ＞500次 充电时间 ＜4小时 续航时间 ≥3小时 6 电源适配器 充电接口输入极性 内正外负 充电器输入 220V,50Hz 充电器输出 4.2V-12V,1000mA 7 ★独特的防雾功能 摄像系统自带防雾功能，开机即可达到防雾效果 8 摄像头的位置 视频喉镜的摄像头角度与镜片前段的垂直距离小于等于45mm。45mm的可视距离设计，使摄像头焦距清晰度最大化。视野无盲区，气管插管更精确，清楚的辨认咽喉部的结构，区别食道入口和气道入口，避免了盲穿和误穿。 9 ★拍照摄像功能 手柄上安置一键快速拍照按钮，拍照速度反应迅速，人性化设计。更可以连续摄像. 10 ★独特的金属连接部件：镜片和手柄之间的连接 镜片和手柄之间的连接采用最新防脱落锁扣开关设计，可承受各方受力不脱落，喉镜片独特的挂钩式平面触头连接部件，确保良好接触效果插拔稳定，持久耐用，信号传输流畅。 11 手柄形状，长度，舒适型短手柄设计 手柄为波浪型防滑设计，操作者握持舒适方便，并减少患者胸部对喉镜插入操作的影响；手柄材质采用高强度进口PC材料，耐刮弹性表面处理。 | 1 |  |
| 11 | 负压吸引器（电动吸引器） | 1 电源电压：220V±20V，50Hz±1Hz。 2 电机功率：120VA。 3 吸引泵：无油润滑活塞泵。 4极限负压值：≥0.09MPa。 5 噪音：≤60dB。 6 抽气速率：≥20L/min。 7 贮液瓶：≥2500L/只，2只。 8 有溢流装置，防止液体流入泵内。 9 负压可根据工作需要无级调节。 10 附件配置：脚踏开关1个、空气过滤器2只。 | 1 |  |
| 12 | 立式压力灭菌器 | 一 主体 1 容积： 100L 2 材质： 06Cr19Ni10不锈钢 3 ★设计压力： -0.1～0.28MPa 4 设计温度： 142℃ 5 使用寿命： 8年（16000次灭菌循环） 6 主体保温： 10mm玻璃棉 7 ★腔壁加热： 覆盖式金属加热板 二 密封门 1 门数量： 单门 2 门板： 拉伸门板，材料厚度≥2.5mm 3 材质： 06Cr19Ni10不锈钢 4 ★开关门方式： 手动平移式密封门 5 ★安全联锁： 压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开 6 门密封方式 自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。 7 门罩： 采用玻璃钢高效隔热材料模具成型 三 管路系统 控制阀门： 进口直动式电磁阀≥1个，质量稳定可靠，手动球阀≥1个 压力传感器： 进口压力传感器，质量稳定可靠 3 蒸汽产生方式： 主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源 4 ★注水排水方式： 手动注水、手动排水，可防止培养基堵塞管路系统 5 储水装置： 配有内置蒸汽收集水箱，不外排蒸汽，水箱容积≥5L 6 冷凝装置 配置风冷系统，无蒸汽外排 7 ★压力表： 量程：-0.1～0.5MPa 精度等级：1.0级以上，并提供证明材料 四 控制系统 1 控制方式： 模块化设计的专用灭菌器控制器，高度集成化的PLC；采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理；适用国际主流的各种通信协议； 利用自身的RUN/STOP开关，可以轻易的使系统运行和停止； 165V～240V宽电压范围；可选配压力传感器控制 2 界面显示： 四位数码显示屏，显示精度0.1℃；抗干扰能力强，适用于相对湿度85%的环境下使用；曲线显示工作状态和阶段信息；指示灯闪烁显示当前工作阶段；面膜操作，一键启动，方便快捷；按键采用机械式按键，动作次数≥10万次； LED代码显示报警信息；LED指示灯显示门的开关状态和程序选择状态 流程控制： 注水、排水排汽手动控制，升温、灭菌自动控制；采用重力置换方式，排除灭菌室及负载内冷空气 周期计数器 周期计数器4位数字显示，显示运行过的周期次数，同时数值不被使用人员或操作者复位或改变 5 ★延时启动功能 具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～99小时59分钟 6 ★传感器故障自检及保护功能 设备自动检测传感器故障，并声光指示 7 报警显示 出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，蜂鸣报警30S，可随时被消除 8 ★预热功能 开机自动预热功能，预热时间最长20min 9 ★排气模式 具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出 10 *保温功能 可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能；保温温度可设定范围40℃～60℃； 保温时间可设定范围0～99小时59分 11 固体琼脂熔解功能 可实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能； 熔解温度可设定范围60～100℃；熔解时间可设定范围0～99小时59分 12 水位检测报警功能 灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源 13 记录方式： 内置RS232接口，可选配内置微型热敏打印机，实现数据追溯记录，实现F0值打印 14 权限管理： 多级密码权限管理，只有输入正确密码，才能不同权限，进行参数修改 15 安全保护 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源；超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源； 五 程序系统 1 程序名称： 有器械器皿、固体废弃物灭菌、液体灭菌、培养基灭菌—保温4种标准灭菌程序、1个琼脂熔解—保温程序 2 适用范围 固体类程序适用于能承受快速排气泄压、温度急剧变化的负载的灭菌 液体程序适用于温度、压力不能急剧变化的培养基、琼脂等负载的灭菌、保温及熔解，也适用于医疗废弃物的灭菌处理 六 整体参数 1 装载装置： 304拉伸封底篮筐、网底篮筐各一个 2 外形尺寸（L×W×H）： ≤650×550×1200 3 设备电源： 单相：AC220V，50Hz 4 设备功率： ≥7kVA 5 ★通过卫生安全评价： 提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告 七 设备取得的各种资质、体系认证、序号 证书名称 1 ★特种设备生产许可证。 2 设备安装验收前办理好（压力容器使用证）。 | 1 |  |
| 13 | 生物安全柜 | 1 生物安全柜基本参数： （1）分类：A2型，30%外排，70%循环 （2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm； （3）★内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。 （4）★台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改） （5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s （6）系统排风总量：500 m3/h （7）额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W） （8）噪音等级：≤65dB（A） （9）照明：≥1000lx （10）★过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%） （11）使用人数：1—2人 2 生物安全性： （1）★ 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 （2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 （3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 3 结构功能特点： 1 ★ 柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化； 2 安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁； 3 工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全； 4 工作台面材质为优质304#不锈钢，盆状式设计，实验有废液溢出，不会流入积液槽中，便于清理； 5★脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平； 6★柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改； 7 结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。 8 ★前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；玻璃破损，也不会伤人，支持生物安全柜还能正常工作，直到实验结束： 9 ★高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然； 10 ★电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全； 11 遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全； 12 具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间。 13 严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。14 前窗气流隔断设计：防止气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露； 15 风机：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10% 16报警系统： （1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警； （2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警 （3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警； （4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警， 17 安全的连锁保护设计： （1）对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不造成伤害。 （2）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命。 （3）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全。 17 资格证明和技术文件 ★ TUV机构 ISO9001质量管理认证，★ISO14001环境管理体系认证，★ISO13485及CE认证，★国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证，★具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告 18 设备配置明细： 主机1台、底座1套、内风机1台、送风过滤器1套、排风过滤器1套、国标插座2个、遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯1件、照明灯2件等附属配件。 | 1 |  |
| 14 | 生物显微镜 | 生物显微镜 1 ★光学系统：UIS2无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。显微镜把柄的颜色标明出显微镜可以握持的部位，移动搬运非常方便。 2 ★载物台：钢丝传动，无齿条结构尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y） 3 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。 4 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25， 5 ★照明系统：20000小时寿命LED光源，耗电小，使HE染色标本是色调更加鲜艳自然。 6 ★双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，左右两边的目镜都带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20 7 目镜：10X，带眼罩、都带屈光度调节，视场数≥20 8 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。 9 ★物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12） 10 防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理， 11 背部设有收纳箱，方便装载电源线。内置的锁槽可配防盗电线锁使用。 12适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 13 配置符合国家标准要求的插头。 | 1 |  |
| 15 | 台式离心机 | 1 技术参数： 名称： 自动脱帽离心机 最高转速 5500r/min 最大相对离心力 5310×g 最大容量 3000ml 转速精度 ±50r/min 定时范围 0-99min 电源 AC 220V 50Hz 15A 整机噪声 ≤60dB 2 微电脑控制，触摸面板，数字显示，运行参数可自动记忆，方便操作使。 3 无刷电机驱动，欧洲进口超高速轴承，运行平稳，免维护。 3 钢制机身，不锈钢离心腔，多层减振结构，振动小、噪声低，环保耐用。 4 超速、门盖、不平衡等保护功能，转子可高温高压灭菌。 5 专有的气流导向设计，温升小，有效保护样品。 6 自动脱帽，降低受感染风险。 | 1 |  |
| 16 | 纯水机 | 一、技术参数 1 ★产水量：制水流量：≥200L/h@25℃； 2 纯水水质标准：电导率≤0.1μs/㎝@25℃； 3运行方式：全自动运行，具有停电、停水、过载保护功能，具有紧急制动运行功能，操作简单，运行稳定；纯水输送采用恒压方式运行 4 ★纯水机具有反渗透膜组件的冲洗系统，可对反渗透内部进行清洗、维护。无细菌、杂质残留污染水质（提供此系统国家部门出具的有效证明文件） 5 ★纯水机具有检测纯水机生成纯水电导率时定位电导仪的电导槽，能够使水质检测更精确，水质显示更直观，能够及时发现水质的变化，（提供此装置国家部门出具的有效证明文件） 6 ★纯水机可对水机内部的主机、管道进行冲洗，全循环即无死角。（提供此装置国家部门出具的有效证明文件） 7 系统原水参数设置界面中包含： （1）低压保护触发值。（2）低压保护恢复值。（3）高压保护触发值。（4）高压保护恢复值。（5）夜间泵启动值。（6）夜间泵停止高压值。（7）夜间原水泵连续运行时间。（8）出厂设置恢复值。 8 设备主机外部有机柜，结构简单、拆装简便。 二、基本配置 工艺：预处理系统+反渗透系统+输送系统+控制系统 （一）预处理系统 1原水增压泵配备一台，产地为国产知名泵，出水量≧2m3,过流部件304不锈钢，用于提升系统预处理部分运行需要的工作压力和流量； 2活性炭过滤器,罐体产地美国滨特尔，容积为32L，设计流量≥1吨/小时，填充优质炭料12KG； 3 ★软化过滤器具有运行——反洗——吸盐——盐箱补水——正洗功能，容积为32L，设计流量≥1吨/小时，配备容积为60L的再生盐箱一个； （二）反渗透系统 1保安过滤器，内装1支20寸5umPP滤芯，材料为聚丙烯纤维,配备0.7mpa压力表，用于观察判断其堵塞状况； 2反渗透高压泵采用优质高压泵，为反渗透膜提供必要的压力和流量，具有高流量、高压力、无污染、低噪音、低能耗等有点； 3反渗透膜元件2支，采用进口陶氏2540反渗透膜，去除99%以上的溶解性固体，99%以上的有机物及胶体，几乎100%的细菌；膜采用进口品牌(提供进口证明)，膜壳采用304不锈钢外壳。 4采用快速拆卸和更换的筒式精密过滤器，内部装有5um的PP滤芯，截留产品水长时间存放产生的残留物质和后置活性炭过滤器运行时产生的粉尘和颗粒物质。 （三）输送系统 1 ★配置PE纯水箱一个，容积为200L，用作储存终端纯水； 2提供多个取水口，满足多台设备的使用要求。 （四）控制系统 1 ★除耗材更换和系统运行参数的调节外，设备所有部件应可实现全自动运行及手动切换，操作方便、快捷、安全，全自动产水、供水和停机； 2运行状态在线显示：水质在线监测和数字显示等，可以随时了解设备运行情况，方便对系统运行状态进行监控和分析； 3采用联合控制系统，相关设备通过液位联锁实现自动运行，具备自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等功能； 4预处理自动定时再生/冲洗，RO膜自动冲洗； 三 设备详细配置： 详见附件1 | 1 |  |
| 17 | 护理车 | 1规格：≥950×宽500×高900mm。 2全不锈钢材质，管壁厚度≥1.2mm，板材厚度≥0.8mm。 3一侧配防水布护理袋，可拆卸清洗，一侧三层搁物台面，三面带围栏，配静音脚轮，推动轻松灵活，无蛇形行走及异常噪音，两轮锁定。 4 焊接表面均匀，管材对接部位，对口紧密，无锋棱、毛刺，推手部位，一体化弯管成型。 | 3 |  |
| 18 | 治疗车 | 1 规格：≥750*500*800MM 台面：≥650*450MM 2 台面采用ABS模具成型,车体轻便,容易清洁；上下台面均配透明软玻璃。 3 立柱采用铝合金型材，强度高，耐磨抗腐蚀，外形美观精致； 4 抽拉式ABS副工作台设计，可以延长应用过程中的工作台面。 5 侧板背板为铝合金板，不生锈，易清理，车体更轻便，颜色淡雅适合医院环境。 6 台面均安装不锈钢围栏，能有效阻挡推动过程中物品的滑出。 7 两个ABS抽屉，一个格浅抽屉,一个格深抽屉,抽屉内部有自由分格插片，可以随意组合。 8 抽屉选用高强度三节静音滑轨，推拉顺畅，安静，无噪音，可自锁； 9 配静音脚轮，推动轻松灵活，无蛇形行走及异常噪音，两轮锁定。 10 两只污物桶可以300度旋转，侧面配备下放置垃圾桶,可以轻松摘离。 11 左侧有推手，右侧配备消毒液锐器桶网篮。 | 3 |  |
| 19 | 污物车 | 1规格：≥800*600*900MM 2全不锈钢制作，管壁厚≥1.2mm。 3带防水布污物袋，可拆卸，配静音脚轮，推动轻松灵活，无蛇形行走及异常噪音，两轮锁定。 4 焊接表面均匀，管材对接部位，对口紧密，无锋棱、毛刺，推手部位，一体化弯管成型。 | 3 |  |
| 20 | 清洁车 | 1规格：长102×宽45×高97cm； 2不锈钢材质，板材厚度≥0.8mm； 3层盘尺寸：长90*宽35cm，第1～2层高：30cm，第2～3层高：34cm； 4配静音脚轮，推动轻松灵活，无蛇形行走及异常噪音，两轮锁定。 5 每台车配置20L榨水桶1个，告示牌1个。 6 焊接表面均匀，管材对接部位，对口紧密，无锋棱、毛刺，推手部位，一体化弯管成型。 | 36 |  |

- 附件1

| - 产品名称 | - 数量（台） | - 配件 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 监护仪 | - 16 | - 成人配件 | - 其中2台需标配无线模块，可直接连接同品牌无线中央监护系统。 |
| - 监护仪 | - 8 | - 儿童/新生儿配件 | - 其中2台需标配无线模块，可直接连接同品牌无线中央监护系统。 |

附件2

- 纯水机配置清单

| 序号 | 项目 | 名称 |  | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原水 | 原水泵 |  | 流量：2000L/h 扬程：23m | 1台 |  |
|  |  | 原水电导表 |  | CCT-3320 | 1套 |  |
|  | 预 处 理 部 分 | 活性炭 | 罐体 | 尺寸：D200材质：FRP | 1套 |  |
|  |  |  | 滤料 | 果壳活性炭 | 12kg |  |
|  |  |  | 控制器 | 控制：时间型 流量：1000L/H | 1台 |  |
|  |  | 软化 | 罐体 | 尺寸：D200 材质：FRP | 1套 |  |
|  |  |  | 树脂 | 001*7 | 20kg |  |
|  |  |  | 控制器 | 控制：时间型 流量：1000L/H | 1套 |  |
|  |  |  | 盐箱 | 60L | 1套 |  |
|  |  | 保安 | 过滤器 | 20” | 1套 |  |
|  |  |  | 滤芯 | 20” | 1支 | 5Um |
|  | 管路 | 连接管路 |  | DN15~DN50 其中包含：管道，弯头，三通等 | 一批 |  |
|  | 反 渗 透 | 高压泵 |  | 流量：1000L/h 扬程：80m | 1台 |  |
|  |  | RO膜 |  | 2540 | 2支 |  |
|  |  | 压力容器 |  | 尺寸：2540 ×1 材质：SS304 | 2支 |  |
|  |  | 流量计 |  | 量程：0~1000 L/H | 2支 |  |

五、投标文件格式

# 1、 投 标 函

（招标人）            ：

根据贵方招标文件的要求，正式授权下述签字人 (姓名) 代表投标人 （投标人名称） ，提交下述文件。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方已仔细研究了______________(项目名称) 的招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写)      元（小写         元）的投标总报价，供货期为      （日历天），质量目标达到          。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。（包括修改文件，如有）

3.我方承诺投标文件中的所有内容对我方具有约束力。如我方出现下列行为之一者，同意无条件没收我方的投标保证金。

1）在投标有效期内撤回投标文件；

2）在投标过程中弄虚作假、提供虚假材料的；

3）如果中标不按时缴纳履约金或不与采购人签订合同的；

4）有其他严重扰乱招投标程序的。

4.如我方中标，我方承诺：

1）收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

2）在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目及货物。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。6.____________________________（投标人认为需要的其他补充说明）。

投标人：                            （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：                （签章）

电话：

传真：

日期：

# 2、所有投标文件的外包装封面格式：

×××（投标人名称）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：技术资信文件（报价文件）

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

法定代表人签字或盖章：

日期：     年    月     日

# 3、法定代表人资格证明文件

我是 投标单位全称                的法定代表人。参加新疆通辰建设项目管理股份有限公司 组织的     招标项目名称、招标编号         ，负责签署本次投标文件、并授权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同以及处理与本次招标项目有关的一切事务。

特此证明。

投标单位全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。

# 4、授权委托书

我   姓名   是        投标单位名称       的法定代表人，现授权       单位全称       的    姓名    为我公司授权代理人，以我单位名誉参加     招标项目名称、招标编号         的投标活动。代理人可授权代表我负责签署本次投标文件，并授权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同。其授权代理人在处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人无转委托权。

特此声明。

法定代表人：  （签字或盖章）

投标单位全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

说明：应附法定代表人和授权代理人身份证复印件

# 5、投标保证金

招标人名称              ：

我方于      年   月    日参加       （项目名称）       的投标，                            特向你方无条件的不可撤销的保证：

在规定的投标文件有效期内撤销或者修改其投标文件的,或者我方在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方无条件同意你方没收我方递交的投标保证金。

本保函在投标有效期内保持有效。

（附投标保证金汇款凭证）

投标人名称：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

- 信用查询记录

- 信用中国及中国政府采购网查询记录并加盖公章确认

- 财务报表

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（ 2020 年度财务报表，2020 年新成立公司不提供财务报表但必须提供银行资信证明）

- 社保及完税证明

# 9、技术指标、商务条款响应偏离表

项目编号：

| 序号 | 条款名称 | 采购文件要求 | 投标偏离 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

10、售后服务承诺书

注：投标人自行编写售后服务承诺条款或服务方案，充分体现本单位优质高效的售后服务和竞争优势，但须承诺满足基本要求并在售后服务承诺书中明确体现相关要求。

投标人名称： 	（盖公章）

法定代表人或授权代表： 	    （签字或盖章）

日	期:

11、投标文件编制中需要的其他材料内容