[image: image2.png]PR SRS ERE

ZHONGKE G.&S. CONSULTING GROUP



新疆医科大学附属医院掌医服务平台采购项目                          编号：1941xzjck002

[image: image1.png]PR SRS ERE

ZHONGKE G.&S. CONSULTING GROUP




磋 商 文 件
项目编号：ZKGSF(ZB)-20212903 

项目名称：叶城县人民医院采购一批零星医疗设备项目
采 购 人：叶城县人民医院

联 系 人：罗莉

联系电话：15809985802
采购代理：中科高盛咨询集团有限公司

地    址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008

联 系 人：付文 

联系电话：0991-4881798、13999191325

目    录
1

第一章、磋商公告

4

第二章、磋商须知

4

磋商须知前附表

9

一、总 则

11

二、磋商文件

11

三、响应文件的编制

16

四、响应文件的递交

18

五、磋商

19

六、资格审查

19

七、磋商和定标

28

七、授予合同

29

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

29

九、其他事项

30

第三章、磋商内容及技术要求

33

第四章、合同

44

第五章、响应文件格式

45

附件一、投标书

47

附件二、法定代表人资格证明书

48

附件三、法定代表人授权委托书

49

附件四、关于磋商文件的声明函

50

附件五、诚信磋商承诺书

51

附件六、供应商反商业贿赂承诺书

52

附件七、磋商一览表

53

附件八、磋商产品名称、数量、规格分项报价表

55

附件九、技术规格偏离表

56

附件十、商务条款偏离表

57

附件十一、磋商产品近三年相同产品销售业绩表



第一章、磋商公告

一、磋商项目编号：ZKGSF(ZB)-20212903
二、采购组织类型：部门分散采购-委托中介机构
三、磋商项目概况：采购一批医疗设备

	序号
	标项名称
	数量
	单位
	合计（万元）
	备   注

	1
	耳镜
	1
	台
	110.00
	30度

	2
	耳镜
	2
	台
	
	0度

	3
	鼻镜
	1
	台
	
	0度

	4
	鼻镜
	3
	台
	
	70度

	5
	0度广角导光束
	1
	台
	
	

	6
	客观听觉测试平台
	1
	台
	
	进口

	7
	听力测试平台
	1
	台
	
	进口

	8
	纯音测听仪
	1
	台
	
	进口

	9
	颅内动力系统
	1
	台
	
	开颅钻标配铣刀和魔钻

	10
	神经外科头部固定架
	1
	台
	
	

	11
	金属通条
	2
	台
	
	

	12
	视屏脑电图检测仪
	1
	台
	
	


四、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定；
2、具有有效的营业执照且经营范围需包含此次采购所需内容；
3、所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）原件；
4、法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）；
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
6、本项目不接受联合体投标。
7、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为报名期限内。
五、磋商文件的报名/发售时间、地址、售价：

1．报名（发售／获取）时间：2021年10月22日-2021年10月29日（全天）

2．报名（发售／获取）地址：线上报名，供应商登陆政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
3．标书售价（元）：0

4．供应商购买标书时应提交的资料（提供彩色扫描件上传至附件信息）

（1）法定代表人授权委托书及被授权人的身份证或法人身份证明书（原件）和该公司为其缴纳的最少近六个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）；

（2）提供上述资格要求中第8项网页截图证明并加盖公章；

（3）营业执照副本原件。

资料不齐及逾期报名的均视为无效。

六、响应文件递交截止时间：2021年11月2日上午16时00分（北京时间）

七、响应文件递交地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008

八、磋商时间：2021年11月2日上午16时00分（北京时间）

九、磋商地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008

十、投标保证金：
	序号
	标项名称
	投标保证金金额（元）
	开户名称
	开户银行
	收款账号
	交付方式
	备注

	1 
	医疗设备采购
	22000
	中科高盛咨询集团有限公司
	民生银行长沙芙蓉广场支行
	9902000271093627
	网银、电汇
	


十一、采购项目需要落实的政府采购政策

1、所采购产品需符合国家节能环保要求。结合本项目具体情况，根据财政部的相关规定符合政府采购促进中小企业发展政策的供应商为小、微型企业，产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的依据规定给予评审优惠。（详见磋商文件）。
2、监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（详见磋商文件）。
十二、联系方式

1.采购人信息
名 称：叶城县人民医院
地 址：叶城县团结西路02院

联系方式：0998-7282525
2.采购代理机构信息
名 称：中科高盛咨询集团有限公司
地 址：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道绿地中心智海2008室
联系方式：0991-4881798
第二章、磋商须知
磋商须知前附表

	序号
	内容

	1
	项目名称：叶城县人民医院采购一批零星医疗设备项目
项目编号：ZKGSF(ZB)-20212903
磋商内容： 采购医疗设备

	2
	项目预算金额： 总预算110.00万元。投标人报价不得超过最高限价（详见第一章招标公告），否则将导致废标。

	3
	采购人：叶城县人民医院

联系人：罗莉

联系电话：15809985802 

	4
	采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008

	5
	保证金金额：人民币元22000元（大写：贰万贰仟元整）；须以网银转账的形式由供应商的基本账户账户汇出，须于2021年11月1日下午19时00分前递交至招标代理机构指定账户，公示期结束后予以退还。

账户名：中科高盛咨询集团有限公司

账  号：9902 0002 7109 3627

开户行：民生银行长沙芙蓉广场支行

行  号：3055 5103 1105

	6
	供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定；

2、具有有效的营业执照且经营范围需包含此次采购所需内容；

3、所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）原件；

4、法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6、本项目不接受联合体投标。

7、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为报名期限内。
以下资格证明文件开标时须单独提供一份：

（1） 企业营业执照（原件或者针对复印件开具的公证书原件磋商时携带）。

（2） 磋商代表的法人授权委托书（原件）及被授权人身份证复印件（身份证原件磋商时携带）。授权委托书应由法定代表签名并加盖企业公章，私章无效。

（3）医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）（原件或者针对复印件开具的公证书原件开标时携带备查）。

（4） 磋商保证金缴纳凭证。（加盖公章的复印件）

（5） 参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（原件）

	7
	磋商文件有效期：供应商同意响应文件在磋商文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，磋商有效期截至磋商日后90日历天。

	8
	磋商报价：供应商应在磋商一览表中标明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。

	9
	磋商截止时间：2021年11月2日上午16时00分（北京时间）

	10
	响应文件的数目：正本贰份、副本叁份。
（需提供以U盘为介质的电子版投标文件一份）

	11
	响应文件递交至：新疆乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008

	12
	磋商时间：2021年11月2日上午16时00分，逾期送达的响应文件将被拒收。

	13
	磋商地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008

	14
	数量调整：磋商总价的±10%，详见第二章磋商须知第31条。

	15
	交货期：国产设备为合同生效后45天（日历日）；进口设备为合同生效后90天（日历日）。

	16
	付款方式：货到安装完成验收合格后付合同总价的90%，质保期满后付合同价的10%。（如设备验收不合格医院有权拒绝付款并要求退货）。

	17
	质保期：设备整机质保三年。

	18
	政府采购强制采购：（1）标记*符号的节能产品；（2）其他。

采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。

政府采购优先采购：（1）非标记*符号的节能产品；（2）环境标志产品；

采购产品为《节能产品政府采购清单》（最新期）内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》（最新期）内的产品：

响应文件中对所磋商产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在磋商报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。

	19
	支持中小企业发展：给予小型、微型企业的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为6%。

	20
	供应商须仔细阅读本磋商文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，供应商须在响应文件“商务偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出。另外，供应商应对字体置黑的条款、注有 “磋商无效”字样的条款、以及加注“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。

	21
	在磋商过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假磋商资料或信息骗取成交的，或者未按本磋商文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其成交供应商资格，没收其磋商保证金，并报主管部门备案。

	22
	备注：磋商时，供应商应在密封的投标文件之外随身携带法定代表人或被授权代表的身份证及授权委托书原件、营业执照、医疗器械经营许可证原件（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件），或者针对以上证件开具的公证书原件，以备磋商时，采购人对其资格进行审查。

	23
	注：供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

	24
	1. 成交供应商须向招标代理机构按如下标准和规定交纳代理服务费：

（1）按发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准。由成交承包商向采购代理机构缴纳。

（2）代理服务费币种为人民币，以开标当日的中国银行公布的外汇汇率中间价为准。可以用同城转帐支票、汇票、现金、银行电汇或招标代理公司接受的其他工具支付。

2. 代理服务费的交纳时间：

在签定商务合同后的3日内以以上任何一种方式一次性向招标代理机构缴清。成交供应商如未按上述规定缴纳代理服务费，其保证金将不予退回。

人民币（美元）帐户：

开户名称：中科高盛咨询集团有限公司新疆分公司

开户银行：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐市青年路支行

银行地址：中国新疆乌鲁木齐市天山区青年路339号

帐    号：512070100100080032

行    号：309881002077


一、总 则

1. 合格的供应商

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供磋商货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强，并具有有效的营业执照（实行生产许可证制度的产品须持有生产许可证）、相关资质证书的国内货物制造商、经销商，符合本项目磋商公告资质要求的，承认和履行磋商文件中的各项规定者，均可参加磋商。（见磋商须知前附表1）

1.2 凡参加磋商的制造商必须具有国际或国内相应的磋商货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本磋商文件规定的有关义务的能力。

1.3 供应商在本次磋商活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文的规定。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 不符合1.1、1.2、1.3、1.4条款规定的供应商，其磋商将被拒绝。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指中科高盛咨询集团有限公司

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的货物制造商、经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次磋商指有关成交供应商。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次磋商的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。 

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次磋商磋商有关的费用，而不论磋商的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠（由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠）；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询。本项目价格扣除比例见磋商须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、磋商文件

4. 磋商文件

4.1 磋商文件用以阐明所需货物和服务、磋商磋商程序和合同条款。包括：

4.1.1 磋商公告
4.1.2 磋商须知
4.1.3 磋商内容及技术要求
4.1.4 合同
4.1.5 响应文件格式

4.2  供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其磋商将被拒绝。

5. 磋商文件的澄清和修改

5.1 采购人如需对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的的内容可能影响到响应文件编制的，采购代理机构应当在响应文件递交截止时间十五日前，并以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

三、响应文件的编制

6. 响应文件的编写

6.1 供应商应仔细阅读磋商文件，了解磋商文件的要求，并在充分理解磋商文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作响应文件。

7. 响应文件的语言及计量单位

7.1 供应商的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商活动的所有来往函电均应使用中文。如果响应文件或与磋商有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

7.2 响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 响应文件构成

8.1 供应商编写的响应文件应按下列顺序及内容提供：

8.1.1 资格证明文件（以下文件必须在有效期内）

（1） 见磋商须知前附表序号6——资格证明文件
（2） 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。
8.1.2 商务响应文件

（1） 响应文件

（2） 磋商一览表

（3） 磋商报价明细表

（4） 商务条款偏离表

（5） 近三年相同产品销售业绩（须提供加盖企业公章的合同或者中标（成交）通知书复印件）

（6） 售后服务承诺书及培训计划

（7） 若为进口产品（含主要配件），须提供报关单和检验检疫证；所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。 

（8） 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

8.1.3 响应文件

（1） 产品的详细技术参数说明

供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的完整检验报告作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料的，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

（2） 技术规格偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

（3） 备品备件及专用工具清单

（4） 产品样册、说明书、图纸技术资料及产品质量获奖荣誉证书复印件

（5） 供应商认为有必要提供的声明及完整文件或支持资料。

8.2 第8.1.1条中第（1）项、第8.1.2条中第（1） （2） （3） （4） （6）项、第8.1.3条中第（1） （2） （3）项为必备项，供应商在响应文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致磋商无效。

8.3 供应商在磋商中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其磋商按未满足磋商文件实质性要求处理。

9. 响应文件格式

9.1 供应商应按磋商文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

10. 磋商报价

10.1 供应商应按磋商文件所附的《磋商一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

10.2 本标只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《磋商一览表》备注中填写。

10.3 供应商应按磋商文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。磋商报价应包括：

10.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

10.3.2 磋商文件中特别要求的零、备件费用。

10.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训费用。

10.3.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

10.4  本项目的磋商报价实行两次报价：即第一轮是在规定的提交响应文件截止时间之后，每一个供应商单独进行第一次报价，磋商小组对其进行评审并提出答疑问题；第二轮是在答疑完毕后，按原次序进行第二次报价（最后报价）。最后报价单填写好后需密封，在规定的时间内递交给监标人，等所有密封的最后报价单收齐后，由监标人按原次序依次开启最后报价单。

11. 磋商货币

11.1 本次磋商货币为人民币。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 按照第8条规定，供应商应提交证明其有资格参加磋商和一旦其磋商被接受则有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

12.2 供应商应填写并提交磋商文件所要求的资格证明类文件。

13. 证明货物的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，供应商应提交磋商文件要求的货物及其服务的合格性及符合磋商文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为响应文件的一部分。

13.2 供应商应逐条阅读磋商文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对磋商文件做出响应，并将不能响应之处在响应文件所附的“技术偏离表”和“商务（合同条款）偏离表”中一一列出。

13.3 证明货物的合格性和符合磋商文件规定的文件应包括下列内容：

13.3.1 磋商货物的试（检）验报告、鉴定证书（复印件）；

13.3.2 执行的制造、验收标准；

13.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；

13.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

13.3.5 供应商认为有必要提供的其它证明文件；

14. 响应文件的有效期

14.1 响应文件从实际磋商之日起 90 天内有效。

14.2 在特殊情况下，在原磋商有效期届满之前，采购代理机构可与招标单位协商延长响应文件的有效期，并经磋商方确认。

15. 响应文件的书写要求、签署及份数。

15.1 响应文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

15.2 响应文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

15.3 未实质性响应磋商文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的磋商文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

15.4 响应文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

15.5 响应文件的份数：详见《磋商须知前附表》。供应商应在响应文件封面左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量。
15.6 供应商可根据磋商货物的具体需要自行编制其它文件一式5份纳入响应文件中。

15.7 响应文件的装订必须采用胶粘本，不允许任何活页形式装订（非胶粘方式装订的响应文件一律视同活页装订），活页方式装订视为磋商无效。

16. 磋商保证金

16.1磋商保证金金额见磋商须知前附表。

16.2 磋商保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 磋商保证金应用人民币，由供应商按第一章《招标书》中明确的银行、账号，按16.1条要求的数额办理，并在响应文件中放保证金汇款凭证。

16.4 磋商保证金的退还

在该项目磋商公示期满后，五个工作日内退还原账户。

16.5 发生以下情况磋商保证金可能被没收：

16.5.1 如果供应商在磋商有效期内撤销响应文件；

16.5.2 如果供应商串通磋商的；

16.5.3 如果成交供应商未能做到：

a. 按29条规定签定合同；

b. 第32条有关缴纳成交服务费的规定；

c. 按磋商文件要求提交合同履约保证金的。

四、响应文件的递交

17. 响应文件的密封与标记

17.1 供应商应将响应文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，分别在信袋上标“正本”或“副本”，并在密封处加盖公章（或合同专用章）。

17.2 供应商应将填好的磋商一览表单独密封一份在信袋内，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信袋上注明“磋商一览表”字样，作为响应文件的一部分。

17.3 所有响应文件信袋封口处均应加贴封条，封条上应写明：

⑴采购代理机构单位：中科高盛咨询集团有限公司

⑵项目名称： 

⑶磋商编号：

⑷磋商企业名称和地址：

⑸注明“磋商截止时间前不准启封”，“正本”，“副本”。

17.4 未按本须知要求密封、标记和投递的响应文件，采购代理机构不对其后果负责。

18. 响应文件递交的截止日期

18.1 供应商必须在《磋商须知前附表》中规定的时间之前将响应文件送达到规定的地点。
18.2 超过磋商文件规定的磋商截止时间送达的响应文件将不予接受。

19. 响应文件的修改、撤回和撤销

19.1 供应商在递交响应文件后，可在规定的磋商截止时间之前，对其响应文件以书面通知的形式进行修改或撤销。该通知必须有授权委托人的签字，并得到采购人的确认。

19.2 供应商对响应文件修改的书面材料或撤销通知应按磋商文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改”或“撤销”字样，修改或撤销的内容须按磋商文件的要求签署、盖章，并作为响应文件和其组成部分。

19.3 对响应文件修改的书面材料应于投标截止日前送达采购人，投标截止时间以后不得修改响应文件。

19.4 供应商不得在磋商后至磋商有期满前撤销响应文件，否则采购人将没收其磋商保证金。

20. 有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其磋商无效：

⑴ 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜;

⑶ 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的响应文件相互混装;

⑹ 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、磋商

21. 磋商

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本磋商文件《磋商须知前附表》中规定的时间和地点进行磋商。
21.2 磋商时，供应商须在密封的响应文件之外随身携带营业执照副本原件（或者针对磋商企业复印件所出具的公证件原件）、医疗器械经营许可证；货物生产厂家须具备医疗器械注册证（含登记表）及医疗器械生产许可证。法人授权委托书及被授权人身份证原件、以备采购人对其资格进行审查。

21.3 磋商时唱《磋商一览表》的内容，供应商名称、数量和磋商价格等在唱标时一并唱出。

21.4 唱标完毕后，如果供应商对所唱《磋商一览表》内容有异议，应当场立即提出。经现场公证人员及监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.5 所有唱标均记录在案，并经各供应商代表、公证人员和监标人员签字，作为各供应商响应文件的组成部分。

六、资格审查

22. 资格审查

22.1 结束后，采购人按照本章第8.1.1条中规定的内容对各供应商的响应文件进行资格审查。资格审查不合格的，其磋商无效。

22.2 合格供应商不足三家的，不进行磋商。

七、磋商和定标

23. 磋商原则

23.1 本项目的磋商遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 磋商委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国政府采购法实施条例（国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号等相关法律法规的规定依法磋商，维护各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

23.5 磋商委员会不得私自泄露磋商内容，不得进行旨在影响磋商结果公正、公平的任何活动。

24. 磋商方法

24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次磋商的磋商委员会。磋商委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

24.2 磋商的依据为磋商文件和响应文件。根据相关法律法规的规定，磋商委员会不以任何外部证据作为其磋商的依据或标准。

24.3 磋商过程将严格保密。磋商后直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关磋商资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.4 在磋商的整个过程中，供应商所进行的旨在影响磋商结果的活动，可能导致其磋商被拒绝，或者被取消成交资格。

24.5 本次磋商采用综合评分法进行磋商。磋商分符合性审查和详细评审两个阶段。

24.5.1 只有通过符合性审查的响应文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审（含磋商报价得分计算）和技术评审两个部分。

24.6 符合性审查

磋商委员会对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指响应文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与磋商文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与磋商文件有重大偏离的响应文件将被拒绝，磋商无效。具体评审内容系指：

24.6.1 响应文件组成不完整，主要内容未能按磋商文件规定的内容、格式填写、装订；

24.6.2 响应文件的有效期不满足磋商文件的规定；

24.6.3 磋商代表授权书未能由法定代表人签署并加盖公章；

24.6.4 响应文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的；

24.6.5 明显不符合磋商文件关于对磋商项目技术规格和标准的要求；

24.6.6 响应文件载明的磋商项目交货期限超过磋商文件规定的期限；

24.6.7响应文件载明的功能需求、验收标准和方法等不符合磋商文件的要求；

24.6.8 供应商的报价超过预算价或最高限价；

24.6.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

24.6.10 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求。

24.7 对通过符合性审查的响应文件，磋商委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对响应文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 响应文件中磋商一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商一览表为准；

24.7.2 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商一览表的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其磋商无效。

24.7.6 对不同文字文本磋商文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 磋商委员会将拒绝被定为实质上非响应性的磋商，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其磋商成为响应性磋商。

24.7.8 磋商委员会将允许磋商中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

24.8 详细评审

24.8.1 磋商委员会对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以响应文件能最大限度地满足磋商文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各响应文件进行评审和打分。

24.8.2 磋商委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对响应文件的评审和理解进行打分，满分为100分。商务部分权重占40%，其中价格满分为30分，商务条件满分为10分；技术部分权重占60%，满分为60分。供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

具体分值见下表：

商务部分（40分）

	评审项目
	分值
	内    容

	价格
	30分
	投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

	商务条件
	付款方式
	1分
	满足招标文件要求得0.5分，优于得1分。

	
	交货期
	1分
	满足招标文件要求得0.5分，优于得1分。

	
	业绩
	8分
	每提供1份业绩得1分，满分8分。以投标人提供的产品业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供证明资料或无效的，不计分。


B、技术部分（60分）
	评审项目
	分值
	内     容

	技术参数响应
	30分
	技术参数全部满足招标文件要求得30分；星号技术条款每偏离一条扣除1分，普通技术条款每偏离一条扣0.5分，最低得0分，最高得30分。

	技术支持资料
	1分
	有技术支持资料的得1分，否则不得分。

	投标产品、设备的可靠性、稳定性
	9分
	可靠性、稳定性最匹配技术参数的投标产品得5-9分，一般的得1-4分，差的得0分。

	投标产品、设备的可操作、可维护性
	9分
	可操作性、可维护性最匹配招标文件要求的得5-9分，一般的得1-4分，差的得0分。

	投标产品具有技术先进性、实用性
	9分
	产品性能综合评价优秀得5-9分，一般的得1-4分，差的得0分。

	售后服务
	1分
	生产厂家须有在中国设立经工商注册的售后服务机构，在投标文件中提供营业执照复印件并加盖投标企业公章的得1分，未提供的不得分。

	故障响应
	1分
	具有故障响应时间、维修处理措施的承诺及内容打分。


24.8.2.1  对于商务部分（磋商报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（磋商基准价／磋商价格）×30%×100

磋商价格=供应商的磋商报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其磋商价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其磋商价=磋商报价。

24.8.2.2  在价格评审中，磋商委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商委员会应当将其作为无效磋商处理。

24.8.2.3  在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑磋商产品近三年相同产品销售业绩，以确定厂家类似项目的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/磋商报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/磋商报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/磋商报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/磋商报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于磋商产品当前页的打印件；

2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于磋商产品当前页的打印件；

24.8.2.4属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

若所磋商产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在磋商文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.3  各磋商委员会成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。磋商委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为成交候选人。

24.8.4  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格，评审得分相同的，由磋商委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

24.8.5  最低报价不作为磋商的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

24.8.6  经磋商委员会评议，认为磋商报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立成交供应商，重新组织磋商。

25. 磋商文件的澄清

25.1 磋商委员会在磋商过程中有权随时请供应商就响应文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2  供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3  供应商的澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

25.4  响应文件的澄清不得改变磋商的实质内容。

26．成交供应商的确定

26.1  磋商委员会按照磋商文件的磋商办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为成交候选人。

26.2  成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27. 成交通知

27.1 采购代理机构将在成交结果公示发布的同时，以书面形式向成交供应商发出《成交通知书》。

27.2 采购代理机构在《成交通知书》发出后五个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。对于所有供应商的响应文件均不予以退还，但对其承担保密责任。
28. 拒绝某些或所有磋商的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《成交通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常磋商工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

七、授予合同

29. 签订合同

29.1 成交供应商收到《成交通知书》后，须按有关规定与磋商方签定经济合同。合同的签订一般在《成交通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还成交供应商的磋商保证金。

29.3 成交合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在磋商文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消成交供应商的资格。

29.4 如成交供应商未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他成交候选人为成交供应商，并组织成交供应商和采购人签订经济合同。

29.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 磋商文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 成交供应商的响应文件及其他附件； 

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 成交通知书。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在采购合同履行期间，有权按“磋商须知前附表”第14项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型成交产品价结算货款。

九、其他事项

32.  代理服务费

32.1 成交供应商应按本磋商文件的规定，在《成交通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付代理服务费。其计算标准和方法见投标人须知前附表。

需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）；

33. 本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属中科高盛咨询集团有限公司。

34. 为了做好磋商工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清磋商委员会在磋商过程中提出的有关商务和技术问题。

所有与本标书有关的函电通讯地址联系见磋商须知前附表序号25
第三章、磋商内容及技术要求
视频动态常规脑电技术参数及配置要求

招标参数及配置要求

功能要求：

★功能概述：具有常规脑电、动态脑电、视频脑电、脑电地形图等功能；  通道配置： 36通道； 可以开展8、16、24、32、36导脑电脑功能监护及检查。

阻抗测试：具有头皮阻抗测试功能，医生可通过观察脑电盒上阻抗测试指示灯的红绿变化直接在不打开软件的情况下就能连接病人头上电极是否佩戴合适

★传输方式：采用有线无线二合一的传输功能，主机之间可无线连接，做检查记录时可自由活动，更加方便，对无法配合的病人更有利

数据库管理：病例数据库可分类管理，并可导入、导出病例，方便医生对病例存档、备份

导联编辑：支持单极、双极、平均、自定义任意导联模式的编辑，满足医生不同的检查方式

测量：具有快捷测量、局部波形放大测量、比例尺测量等多种测量功能

棘波分析：具备棘波分析功能，可自动识别并标记出癫痫病理波，方便医生判断

地形图分析：可对任意病例数据进行地形图分析并显示成三维地形图，可直观的了解脑区中的异常放电状况

地形图能量图谱：具备将地形图图谱转换成曲线图、百分比图、直方图、数字地形图等能量频谱，便于医生量化分析脑功能的变化情况，有利于数据分析及科研

★实时能量频谱定量分析: 具备实时能量频谱定量分析功能，包括：能量曲线、相对能量、峰值频率、能量峰频、中频指数、边频指数等，通过量化数据反映患者脑功能状态，可直接通过这些能量指数的变化了解患者脑功能活动状况

★实时昏迷指数: 具有实时昏迷指数显示功能，可通过昏迷指数范围可以第一时间简单快捷的了解昏迷病人的昏迷程度

播放: 多档位倍速播放功能，方便医生根据自身需求选择不同倍速快速浏览病例

打印: 波形、地形图、诊断结论等多种模板化设计报告，可预设多种报告模板，方便检查时快捷出具诊断结果

技术规格要求:

电压测量：25μV/cm、50μV/cm、100μV/cm、200μV/cm误差≤±5%

时间常数：0.1s、0.2s、0.3s误差≤±20%；0.03s误差≤±40%

噪声电平：≤0.3μVrms

★共模抑制比：≥110dB

幅频特性：0.1Hz～60Hz  -30% ≤误差≤+5%

耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，灵敏度变化不超过±5%

输入阻抗：不小于1000MΩ

灵敏度：25μV/cm 、50μV/cm 、100μV/cm、200μV/cm档位，误差不超过±5%

走纸速度：1.5cm/s 、3cm/s 、6cm/s各档位误差不超过5%

采样分辨率：24bit

低通滤波：5Hz ～ 120Hz分12档可调

视频控制：配备视频摄像的视频脑电检测功能，直接通过快捷操作台控制视频，对视频角度、远近等进行遥控；

视频同步：帧同步视频脑电采集，回放，编辑；

红外监测：具备红外监测功能，确保晚上关灯后患者动作清晰摄录

二、配置要求:

主控计算机：HP品牌台式机1套   1套

液晶显示器 1台

彩色喷墨打印机1台

专用操作台及文档附件1套

专用电极线系统部分 1套

常规视频脑电放大盒1个 动态脑电盒子  1个

视频系统部份1套

三、售后服务及其他要求：
脑电盒免费保修贰年，终身维修；
★有免费维修400热线，响应时间＜24小时；
产品必须通过ISO13485质量认证；
听力测试平台技术参数
检测功能：
中耳测试模块
1）WBT宽频声导抗测试：226Hz-8000Hz
2）鼓室图测试：226Hz，678Hz、800Hz、1000Hz
3）零压吸收率测试
4）峰压吸收率测试
5）平均鼓室图测试
6）共振频率测试
7）声反射测试（同侧，对侧）
8）声反射衰减测试（同侧，对侧）
9）声反射潜伏期测试（同侧，对侧）
10）电刺激镫骨肌反射(eSRT)测试
11）咽鼓管测试：完整鼓膜，穿孔鼓膜
12）咽鼓管异常开放
2、耳声发射测试模块
1）DPOAE诊断型耳声发射测试（DP-Gram、DP-I/O）
2）单频点可重复测试
3）新生儿耳声发射筛查测试
4）给压OAE测试
二、硬件技术参数
*1、全中文彩色显示屏
    *2、操作模式：单机操作或联机操作

3、最新型的临床型探头，探头四色灯光状态显示，方便实时查看探头状态,蓝色左，红色右，黄色漏气或堵塞，绿色正常
*4、主机可存储80000个测试结果

通过底座两块电池可同时充电，配备2块可充电锂电池

6、校准腔：0.2cc、0.5cc、2.0cc、5.0cc
*7、具有网络、USB接口，可接入院内局域网进行网络信息化管理
8、探头线具备控制盒，一键切换左右耳及开始、停止功能
9、配有可拆卸台座和探头收纳支架，可放置在桌面或安装在墙面
10、3D一次成型的透明探尖，方便观察探尖是否堵塞,并配备专用清洁棉线，方便快速清理
11、配备便携式手提包，方便外出检查
12、外形尺寸：6×6×28cm
13、重量：360g
14、IEC60601-1内置电源，B型BF型
15、EMC：IEC60601-1-2
16、测试信号：ICE60645-1/ANSI S3.6， IEC 60645-3
17、导抗：IEC 60645-5/ANSI S3.39， 1型
18、OAE：IEC  60645-6 2009，  2型
19、CE医疗认证：认证号码0123

20、兼容软件：诊断套件（兼容同品牌所有听力、眩晕、平衡检测设备）和XML兼容
三、技术参数
1、中耳测试模块
1）探测音频率：226Hz，678Hz，800Hz，1000Hz，
2）刺激声强度：85dB SPL
*3）宽频声导抗探测音频率：226-8000Hz

4）宽频刺激声强度:96-100dB peSPL
5）鼓室图扫描方式：正压或负压，单曲线和双曲线显示，
一次测试显示两条鼓室图曲线可调
6）共振频率鼓室图 
7）吸收率图谱显示 
*8）平均鼓室图
*9）可绘制3D鼓室图
*10）软件界面可绘制压力线、吸收率线，可显示吸收率视图谱

*11）可查看226Hz到8000Hz120个频点的所有鼓室图 
12）可自定义中耳功能测试协议
13）年龄类别:新生儿,1/2到2个月,2到6个月,6个月到3岁,
3岁到11岁,11岁到16岁,成人.
14）压力范围：-600 daPa到+300 daPa可自定义
15）压力限制范围：-750 daPa到+550 daPa可自定义
16）5种给压速度：非常慢速、慢速、中速、快速、自动
*17）海拔高度压力设置
18）声顺值范围：226Hz: 0.1-8.0ml;

 678/800/1000Hz: 0.1-15mmho

19）宽频声导抗：226-8000Hz宽频刺激声，96-100dB peSPL
*20）同侧刺激频率点：同侧纯音频率： 500，1000，2000，3000，4000Hz，同侧窄带噪声频率：1000，2000，4000HzNB，同侧噪声：宽频噪声，高频噪声，低频噪声，
*21）对侧刺激频率点：对侧纯音频率：250，500，1000，2000，4000，6000，8000Hz,对侧窄带噪声频率：250，500，1000，2000，4000，6000，8000HzNB,对侧噪声：宽频噪声，高频噪声，低频噪声
22）同侧和对侧刺激声强：60至120 dBSPL可自定义
23）声反射衰减：声反射自动阈值上10dB，时间10s

24）声反射采用数字和图形显示，可调
25）声反射步进方式：1dB-20dB，8个声强可调
26）声反射潜伏期：300ms
27）可自定义个性化报告单
2、耳声发射测试模块
1）DPOAE诊断频率范围：500Hz－10000Hz
2）DPOAE筛查频率范围：500Hz-6000Hz
3）所有测试频率可1Hz步进
4) 压力OAE测试更容易引出结果
5）耳声发射声强度：30–80dB SPL

6）噪声容许水平范围：-30 - 30dBSPL

7）可靠性：98%到99.99%可调

    8）自动标记：“√”标记代表引出耳声发射

9）自动测试协议：
用户可增加自定义测试程序通过SNR标准时以“√”显示
*10）耳声发射筛查、耳声发射诊断均可自定义测试频点
*11）可重复测试单个频点

12）通过判断标准：频段SNR，刺激数量，测试时间，
Min OAE，Min重复性等条件，可自定义
13）显示：探头检查 – 含刺激声和强度，频率响应，
刺激声强函数DP图或输入/输出曲线
14）可自定义个性化报告单
开颅钻设备参数

	序号
	名称
	技术性能及参数

	1
	适用范围
	可用于神经外科手术。

	2
	主机
	☆ 一体式结构，防护效果好；

☆ 输出功率150W，动力强劲；

☆ 空载噪声≤75dB（A）；
☆ 电机控制简单，启动转矩大，运行平稳，制动效果好；

	3
	组件
	☆ 开颅钻组件空载转速：950rpm;

☆ 开颅铣组件空载转速：40000rpm;

☆ 开颅钻额定扭矩：3.5N.m;

☆ 开颅铣额定扭矩：0.15N.m;

	4
	电池
	☆ 环保镍氢电池，大电流输出，使用安全；
☆ 充电时间2小时左右，无记忆效应，耐过充过放；

☆ 1800mAh，14.4V，大容量电池；

☆ 快插式接口，安装快捷方便；

	5
	充电器
	输入电压AC110-220V，50-60Hz；

充电状态指示灯，使用安全；

快插式接口，安装快捷方便；

	6
	销售及

售后服务
	☆ 主机保修三年；质保期内，非人为损坏的质量问题，免费更换零部件；
☆ 电池保修一年年；质保期内，非人为损坏的质量问题，免费更换零部件；

☆ 刀具等属于耗材；
☆ 主要零部件及维修配件更换价格：提供零部件全国统一供货价格；
☆ 配套耗材供应；
☆ 覆盖式国内售后服务网点；
★ 售后服务及技术培训：对使用科室操作人员和医学工程技术人员进行操作及维修保养培训；



设备产品配置清单
	序号
	名称
	型号/规格
	数量
	备注

	1
	多功能钻铣锯主机
	——
	1个
	

	2
	电池
	4/5AF 1800
	2块
	

	3
	充电器
	H0161-1440100I
	1个
	

	4
	消毒通道
	——
	2个
	

	5
	说明书、保修卡、合格证装箱单
	——
	1份
	

	6
	开颅钻组件
	——
	1个
	

	7
	开颅铣组件
	——
	1个
	

	8
	消毒闷头
	——
	1个
	

	9
	铣刀
	XH Cr 69.5×2.5×Φ3
	2个
	

	10
	自停钻
	XH Cr Φ8
	1个
	

	11
	铝箱
	——
	1个
	


客观听觉测试平台技术参数

一、主要功能
                

  1、ABR（听觉诱发电位）
  2、TB-ABR(短纯音听觉诱发电位)

3、Bone-ABR（骨导听觉诱发电位）

  4、ASSR(多频稳态) 

5、VEMP(球囊功能)

二、硬件性能参数
1、标准：

（1）IEC 60601-1（一般安全）I类，BF型

（2）IEC 60601-1-1（系统安全）I类，BF型

（3）IEC 60601-1-2（电磁兼容） 
2、计算机配置：

（1）操作系统：Windows7 及以上

（2）处理器： Intel(R) CPU G3900  2.8GHz及以上

（3）RAM： 4GB

（4）硬盘：500GB

（5）显示分辨率：1600 x 900及以上；

（6）USB： 2.0及以上
3、系统：主机连接至计算机

4、前置放大器：

（1）双通道（标准）：前置放大器（4电极），集线器标准线长50cm

（2）增益：80dB/60dB；

（3）频率响应：0.5 - 11.3kHz

（4）噪声：4nV/√Hz，0.22μV RMS (0 - 3kHz)
（5）CMRR：最小值>118dB, 典型值130dB (<100Hz

（6）抗无线频率干扰：较此前的设计提高25dB

（7）最大输入偏置电压：2.5V；

（8）输入阻抗：10MΩ；

（9）电源：主机供电

*5、屏蔽：具有超强抗干扰能力，无需单独配备专业屏蔽室即可获得精准结果

6、安全：内置医疗安全转换器，前置放大器光电隔离保护. 

*7、兼容软件：诊断套件（兼容同品牌所有听力、眩晕、平衡检测设备）和XML兼容

8、尺寸和重量：
长×宽×高：28 x 32 x 5.5 cm重2.5 kg（不含附件）
三、ABR性能参数  
1、标准：


（1）
IEC 60601-2-26（脑电波计），

（2）IEC 60645-1/ANSI S3.6（听力计），

（3）IEC 60645-3（听力测试信号）
2、阻抗检查：33Hz矩形波，单独显示每个电极的阻抗信息
   无需拔掉电极直接从前置放大器读数，阻抗显示范围：0.5kΩ-25kΩ

3、耳机：Ear-Tone ABR插入式耳机




4、宽频带刺激声：


    （1）短纯音（TB）

  （2）短声（Click）
  （3）刺激率：0.1-80.1次/秒
5、频率特异性刺激声：


   （1）短纯音：频率：0.5 kHz -4kHz

（2）包络：手动上升/平台/下降设置
6、刺激强度:20-135.5dB peSPL (-10 —100 dB nHL)，1dB步进
7、掩蔽: 白噪声，低于刺激声强度0- 40dB
8、计权运算:贝氏计权（Bayesian Weighting）
9、测试质量指示：反应可信目标值95%、97.5%或99% 



   Fmp（以所选范围内曲线上的5个点为基础进行计算）
10、残余噪声计算：测试过程中实时计算，可选择自动停止测试标准，以所选范   

    围内曲线上的5个点为基础进行计算
11、通道数：双通道
12、每次测试曲线数：无限制
*13、自动测试协议：内含多个预设自动测试协议；操作者可自定义并添加任意  

    多个自动测试；在自动测试过程中也可插入手动控制
14、数据采集：分析时间：0-900ms时窗；采集开始：刺激声开始时间±2ms，A/D

    分辨率：16bit；每条曲线点数：450点
15、增益:自动：在开始测试新的强度之前，自动选择最适合的增益

    手动：74-104dB (10μV - 320μV输入)，6dB步进
16、伪迹拒绝系统：可选择
17、实时EEG：在线显示；刷新率：典型值10Hz
18、滤波器：低通及高通数字滤波器；低通FIR（有限脉冲响应）滤波，不发生

   波峰时移；高通滤波器模拟巴特沃思：0.5Hz-100Hz 6或12dB /倍频程。在

   测试过程中、甚至完成测试后都可随时更改滤波设置
19、患者通讯:授话功能
20、帮助：按钮功能、输入字段等在线帮助，包括带有查找功能和交互引用功能

    的电子操作手
四、ASSR性能参数
1、标准：



（1）IEC 60601-2-26（脑电波计），
（2）IEC 60645-1/ANSI S3.6（听力计），

（3）IEC 60645-3（听觉测试信号）
2、抗混叠滤波器：
模拟5kHz 24dB/倍频程（30kHz采样率）
3、阻抗检查：33Hz矩形波，单独显示每个电极的阻抗信息无需拔掉电极，

   直接从前置放大器读数，测试电流：19μA，范围：0.5kΩ-25kΩ

4、耳机：插入式耳机
5、通道数：双通道反应探测，8通道刺激信号控制
*6、自动测试协议：包含儿童和成人测试协议（睡眠及清醒状态）




用户可自定义测试协议
*7、刺激声：NB CE-Chirp( 500Hz，1kHz，2kHz，4kHz；带宽：±1/2倍频程-3dB；同时刺激数：8个（每耳4个）
*8、调制率： 90Hz和40Hz，在同一测试中可做更改
9、刺激声强：0-100dB nHL

10、掩蔽：白噪声，0-100dBSPL

11、刺激声控制：独立控制8个同时发放的刺激声（每耳4个）

           独立控制8个刺激声强度，动态提示可选强度范围；

                独立控制8个刺激声开始/停止刺激


12、数据采集：双通道独立分析运算A/D解析率：16bit；

    手动开始及结束：8个刺激整体或单个控制

12、超时限制:最大15分钟（默认6分钟），可手动增减，1分钟步进
13、增益：手动：74-110dB (5μV-320μV输入)，6dB步进
14、伪迹拒绝系统：在数据采集过程中手动增减拒绝限度
15、实时EEG：双通道同时在线显示；刷新率：典型值10Hz

五、VEMP性能参数
1、前置放大器性能参数

（1）双通道（标准）：前置放大器（4电极），集线器标准线长   

     50cm

（2）增益：80dB/60dB；

（3）频率响应：0.5 - 11.3kHz

（4）噪声：4nV/√Hz，0.22μV RMS (0 - 3kHz)
（5）CMRR：最小值>118dB, 典型值130dB (<100Hz

（6）抗无线频率干扰：较此前的设计提高25dB

（7）最大输入偏置电压：2.5V；

（8）输入阻抗：10MΩ；

（9）电源：主机供电
2、耳机：插入式耳机
3、刺激声：短声（Click）和短纯音；

   刺激率：0.1-8.1次/秒（默认值5.1次/秒）


20-130dB peSPL（-10–100dB nHL），1dB步进
4、短纯音：频率：0.5kHz和1kHz手动上升/平台/下降设置
*5、患者肌肉紧张度水平指示：独立的监视屏幕，实时显示EMG紧张度水平
*6、肌肉紧张度差异补偿：根据测试记录过程中的肌肉紧张度，分别对每条曲线

   的显示增益进行补偿
7、每个测试曲线数:无限制
*8、自动测试协议：预设多个自动测试协议，包括短声（Click）、500Hz和  

   1000Hz短纯音测试操作者可自定义并添加任意多个自动测试自动测试过程中

   可以插入手动控制
9、数据采集:分析时间：-20-80ms（最大150ms）时窗
         采集开始：刺激开始时间±20ms
10、伪迹拒绝系统：可选择
11、实时EEG：测试过程中通过大屏幕实时显示EEG，刷新率：典型值10Hz
手术头架配置及技术参数
	序
	部件名称
	技术参数

	1
	颅骨固定架
	固定架参照德国“DORO”产品的基本形状采用航空铝合金纯机械加工而成

	2
	外表面
	产品的全身光滑、平整、轮廓清晰，无锋棱、毛刺和裂缝等现象

	3
	整体
	全部采用航空铝合金型材纯机械加工生产，部件中无一铸件，无焊接处。坚固耐用，重量轻永不生锈

	4
	表面处理
	铝合金部件全部采用硬质亚光氧化处理

	5
	自动脱开
	手术结束后只要拉动颅骨固定架下部的拉手单钉立即自动脱开

	6
	头钉间最小距离
	65mm±5mm

	7
	单钉压力显示
	90N、180N、270N、360N（刻度加文字）

	8
	双钉旋转装置
	双钉部分放松与锁紧有文字显示，放松时可调节双钉的方向，确定方向锁紧后无松动现象

	9
	头钉 
	不锈钢材料生产经热处理，硬度≥HRC48，钉端尖锐

	10
	万向旋转装置
	能使颅骨固定架部分作360°旋转，适合患者作仰卧、坐姿、侧卧等不同部位的手术；球套带上阻尼，既能防止血污渗入球体内又能对颅骨固定架进行微调；球套带上阻尼，既能防止血污渗入球体内又能对颅骨固定架进行微调；

	11
	调节臂
	锁紧与放松一步到位

	12
	插杆
	两插杆宽度调节距离达到165mm~560mm，插杆的形状和尺寸可根据手术床插孔单独配置

	13
	伸展幅度
	头架部分最大的伸展幅度达到700mm~850mm

	14
	头托
	硅凝胶头托柔软舒适，宽窄可以根据患者的脸（头）部大小调节

	15
	绝缘功能
	在手术床万一漏电的情况下，不会由于手术床的漏电通过本头架传电给正在手术中的患者

	16
	配置
	头架整体1套，成人、儿童头钉各1套（各3个），可调式头托1套

	17
	知识产权
	ZL 2007 2 0112603.6

ZL 2007 2 0112604.0

ZL 2008 2 0007665.5

ZL 2010 2 0511652.9


AD229B临床诊断型听力计技术参数

气导、骨导测试功能
气、骨导掩蔽功能

言语和自由声场测试功能

言语测试自动评分功能

噪声中的言语测试功能

ABLB（交替双耳响度平衡）功能

Stenger伪聋测试功能

Hughson Westlake－自动纯音测试功能

SISI（短增量灵敏测试功能）

耳鸣匹配功能

气、骨导自动掩蔽功能（选配）

级掩蔽助理功能（选配）

Bekesy、Langenbeck（噪声中的纯音测试）、双侧言语测试功能

耳蜗死区功能（选配）

模拟助听器功能。

Weber (韦伯测试功能)

*操作模式：单机独立操作或可选配电脑控制操作。

输入：纯音、啭音，NB、CD1、麦克1。
掩蔽刺激声：窄带噪音，白噪音。
输出：气导耳机，骨导耳机，插入式耳机，自由声场，插入式耳机（选配）
给声刺激：手动或反转给声，单脉冲或多脉冲；自定义测试频率提高工作效率

*给声方式:触摸感应给声
*主机显示方式：屏幕直接中文显示左右耳听力图和PTA(平均阈值)、舒适阈、   

不舒适阈、耳鸣位点图形

电脑操作可分屏显示患者听力图、语言元素、语音元素、声音视图、听损程

度、言语香蕉图。

患者信号：单手握持的按键式应答器

*强度：AC（气导）：-10至120dBHL，2或5dB步进；

         BC（骨导）：-10dB至80dB，2或5dB步进

频率范围：气导：125Hz至8000Hz，可升级至20000Hz

             骨导：250Hz至8000Hz                

医患沟通：授话回话  
*监    听：通过内置式扬声器或外部耳机或扬声器输出

内置存储：内置存储400个患者信息/40000个测试序列

显示器：5.0英寸显示屏
分辨率：640X450像素

言  语：主机全中文显示

接  口：背板：3个USB接口、1个以太网接口、2个自由声场

授话麦克风：鹅颈式麦克风

打印方式：通过USB接口直接连接打印机输出测试结果和连接电脑打印

外部设备：标准PC键盘鼠标和键盘（用于数据输入）

兼容软件：诊断套件（兼容同品牌所有听力、眩晕平衡检测设备）和XML兼容

尺    寸：36.5X29.5X6.5cm

重    量：3.3kg

电    源：内置电源，100-240V AC，50-60Hz，最大0.5Amp 

输出功率60VA

安全标准：安全：EN60601－1，CAN/CSA —C22.2 编号60601-1,

I类B型,连续操作

听力计标准：纯音：EN 60645－1，ANSI S3.6，2型

言语标准：EN 60645－2，ANSI S3.6，B型或B－E

医疗CE标示：有

第四章、合同
（具体以实际签订合同为主）
1. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件期限。
1.1 卖方应严格按照系统制造国家标准和行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照产品原产地国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。
1.2 卖方对系统制造质量负责，在买方按照使用维护说明书的规定正确的安装维护及存放的情况下，卖方应保证所供系统自正式投入运行之日起24个月内无故障，如确因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因维护操作不当导致不能正常使用，卖方应按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到买方通知之日起1日内派人抵达系统使用现场处理，并承担相应的经济责任。
1.3卖方应对所供应系统的外协、外购件质量负责，其负责期限和责任范围等同于1.2条款的约定。卖方在交货时应提供外购件的使用维护说明书及证明文件。
1.4 卖方单位所提供产品的技术应是最新的,并且已有运行3年以上的成功经验,并附有证明文件。
2. 运输方式、交货地点及到达项目现场费用负担
2.1 运输方式由卖方决定、由卖方办理，运杂费用由卖方承担，产品包装应符合国家有关要求。
交货地点：叶城县人民医院指定地点
2.2 买方负责接收货物。卖方应将领货凭证及时交寄给收货人。因卖方未能及时准确地将领货凭证递交收货人而给买方造成的损失由卖方按实际数额赔偿。
3. 安装及验收
3.1 卖方须按标书规定的技术需要提供产品，产品必须是按相应的国际标准和中国政府国家标准以及有关政府部门的规范完成制造和安装的全新产品。投标文件是合同书不可分割的组成部分，其内容相互补充。
3.2 到货后由卖方免费负责安装，由买方、卖方和商检、质检部门联合验收，达到招标文件采购产品的各项技术指标，并满足国际或国家标准的方可验收合格。全部费用由卖方负责。货物需国家有关部门强制验收的，供需双方不得私自处理验收。
3.3 安装验收合格后，卖方应向买方提供以下技术资料：
（1）系统安装图；
（2）系统及系统原理图；
（3）电气系统及系统安装图；
（4）构件、机械安装图；
（5）安装手册；
（6）操作手册；
（7）维修保养手册；
（8）制造、安装标准和技术规范；
（9）安装及验收报告
（10）产品出厂合格证
4. 结算方式
4.1 本合同使用的货币种类为：人民币。
4.2 本合同的付款方式采用：支票、电汇或汇票。
4.3 货款的支付
4.3.1付款方式：货到安装完成验收合格后付合同总价的90%，质保期满后付合同价的10%。（如设备验收不合格医院有权拒绝付款并要求退货）。
4.3.2 买方将鼓励供应商提出更有利于买方的结算方式。
4.3.3 卖方应把下列单据提交给买方，买方审核后付款：
（1）全额发票；
（2）验收文件。
5. 合同的生效
5.1 合同经签字盖章生效，并按第4条款的付款方式履行合同。
5.2 若买卖双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，任何一方可将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。
6. 交货期：国产设备为合同生效后45天（日历日）；进口设备为合同生效后90天（日历日）。
7. 变更指示及合同修改
7.1 买方在任何时候都可以向卖方发出书面指示，在合同总体范围内提出变更，如变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，卖方应在到买方变更指示的3日内提出书面调整要求。
7.2 无论何方欲对合同条款做出任何改动或偏离,均须合同双方签署书面的合同修改书。
8．技术培训要求
8.1 卖方负责对买方的操作、维护人员进行系统安装、操作、维护和保养的技术培训，实践操作在本地区的安装现场。培训标准应达到能维护系统的常规运行、检测并排除小型故障. 须提供技术培训，包括系统管理维护培训和系统使用培训。系统正常使用后，在半年内派专人维护保证系统正常运行。
9. 售后服务
9.1质保期：设备整机质保三年。
9.2 产品安装后双方按国际和国家标准及本章第3条款的要求进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后将仪器归还卖方。
9.3 自产品验收合格之日起3年内提供所涉软件的免费升级服务，如“第三章招标内容及技术要求”中技术参数中有特别要求的请根据文件要求。
9.4 在产品交付使用后，卖方应对保修期及其以后终身服务作出承诺，并具有切实可行的服务措施。卖方在疆应有常设或指派的法定售后服务机构，备品备件库，安装维修人员应是卖方派出的具有一定专业技术水平的人员。
10. 备品备件
10.1 应保证终身提供该系统的所有维修零备件。
10.2 卖方须提供备件的名称、价格及有效期，保证供货期等。
11．质保
11.1质保期即自全部工程验收合格正式运行之日算起，详细质保时间参照相应要求。如出现质量问题，卖方在质保期内免费更换部件及维修。如果由于卖方责任致使系统不能验收，此质保期顺延。
12. 其它事项
12.1 本合同所确定的价格为最终价格,已包含包装费、运杂费、保险费、卖方的现场验收、安装调试费、现场服务费等各项费用。
12.2 在系统明显位置装有固定金属铭牌，铭牌至少应载明以下内容：
A、制造厂名称
B、系统名称和型号规格
C、制造厂产品编号
D、出厂日期
第五章、响应文件格式

               项目

响应文件
项 目名 称：

供应商名称：

供应商代表：
年      月      日

附件一、投标书

中科高盛咨询集团有限公司：

我们收到你们              磋商文件，经认真研究，我们决定参加磋商。

⒈按照磋商文件中的一切要求，提供磋商货物、安装及技术服务，磋商总价                        万元（人民币大写）￥：          万元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见磋商产品名称数量报价表。

⒉如果我们的响应文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按磋商文件的规定，本响应文件的有效期为磋商后 90 天。

⒋我们愿意提供采购人在磋商文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何磋商者成交的权力。我们理解，最低报价不是成交的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及磋商文件中规定的收费标准，承付成交服务费。

⒏该项磋商在磋商后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按磋商文件规定，交纳             元的磋商保证金。并同意在确定最终成交供应商、发出成交通知书之后5个工作日内退还我公司的磋商保证金。（如因特殊原因，在磋商有效期之后确定成交供应商，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对磋商文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

磋商单位：（公章）

授权代表签字：

年   月    日

附件二、法定代表人资格证明书
单位名称：                                                 ；
地    址：                                                 ；
姓    名：           性别：      年龄：      职务：        ；
该同志系                                  公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的磋商文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：                     （公章）
法定代表人签名：              
日  期：       年      月    日

附件三、法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我           （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的              （姓名）为我公司签署本项目投票文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次谈判的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。
代理人无转委托权，特此声明！

代理人：姓名：           性别：       年龄：          ；
身份证号码：                        职务：            ；
供应商：                          （盖章）

法定代表人：                      （签字）

授权委托日期：         年      月      日

附件四、关于磋商文件的声明函

致：中科高盛咨询集团有限公司：

为响应你方    年    月   日的           磋商邀请，下述签字人自愿参与磋商，提供磋商文件技术需求书中规定的         项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对磋商代理机构和供应商承担法律责任。

1）我方的资格声明，各有  份正本，  份副本。

2）下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

下述签字人知道，供应商可能要求其提供进一步的资格材料并同意按供应商的要求提交。

供应商：    （公章）        

法人代表或其被授权人：      （签字或盖章）       

日期：   年   月   日

附件五
中小企业声明函（货物）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                      企业名称（盖章）：
                      日期：

附件六、诚信磋商承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、磋商文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

三、不与其他供应商互相串通磋商，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害供应商的合法权益；

四、不与采购人或者磋商代理机构串通磋商，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者磋商委员会成员行贿以牟取成交；

六、如在磋商过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库【2007】2号文）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃成交供应商资格、限制以后磋商、记入不良信用档案、没收本次磋商保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）       法宝代表授权委托人：（签字）

附件七、供应商反商业贿赂承诺书

在          号（              项目）磋商活动中，我公司承诺如下 ：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2、不与采购人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假磋商、陪标、串通磋商，明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次磋商权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《招投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：（签字）                    .
法人授权代表：（签字）                    .
项 目 经 理： （签字）                   .
       公司签章       .
年      月     日
附件八、磋商一览表

供应商名称：                                                                               单位：元

项目名称：                                                        编号：
	磋商内容
	规格型号
	品牌/产地
	数量

（标明单位）
	单价（元）
	合计总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	磋商总报价
	小写：                             大写：  


磋商单位授权代表签字：                                             磋商单位公章：

注：1、请单独封装一份在信袋内。

    2、在磋商一览表中，按第二章磋商须知10.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其磋商将被拒绝。

    3、详细清单参照附件七自制。

附件九、磋商产品名称、数量、规格分项报价表

（此表参照下表由各供应商按照磋商货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）
	序号
	名 称
	规格型号
	数量（标明单位）
	单价（元）
	合价（元）
	生产厂家及品牌
	备 注

	1
	（所投的全部货物内容）
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	

	3
	备品备件
	

	4
	专用工具
	

	5
	安装调试费
	

	6
	运杂费
	

	7
	…
	

	合计总价（万元）
	


注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第三章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应磋商文件。

磋商单位授权代表人签字：                                            磋商单位公章：
      年   月   日

附件十、技术规格偏离表

	序号
	磋商规格
	磋商规格
	技术指标证明材料名称
	响应/偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）
磋商单位授权代表人签字：                                            磋商单位公章：
      年   月   日

附件十一、商务条款偏离表

	序号
	条款序号
	磋商条款
	磋商条款
	响应/偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


磋商单位授权代表人签字：                                            磋商单位公章：
      年   月   日

附件十二、磋商产品近三年相同产品销售业绩表

	地区
	项目名称
	中标内容
	数量
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标（成交）通知书、合同、顾客意见反馈表等的复印件）。

磋商单位授权代表人签字：                                            磋商单位公章：
      年   月   日

2

[image: image3.png]PR SRS ERE

ZHONGKE G.&S. CONSULTING GROUP



[image: image4.png]PR SRS ERE

ZHONGKE G.&S. CONSULTING GROUP



[image: image5.png]PR SRS ERE

ZHONGKE G.&S. CONSULTING GROUP



