
喀纳斯贾登峪应急医疗救治体系项目医疗设备采购

招标文件

项目编号：ZFCGK-ZHZB2021232

招标单位：喀纳斯景区管理委员会社会事业管理局

代理机构：新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司
2021年10月

目    录

第一部分：招标公告………………………………………………………………… 2

第二部分：投标人须知…………………………………………………………………4
第三部分：技术规格和要求…………………………………………………… ……18
第四部分：合同主要条款…………………………………………………………… 20

第五部分：附件（投标文件格式）…………………………………… …… ……25

第一部分  招标公告

项目概况

喀纳斯贾登峪应急医疗救治体系项目医疗设备采购的潜在投标人应在新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司（新疆阿勒泰地区阿勒泰市东风路2区将军城三期一栋）获取招标文件，并于2021年10月29日16点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZFCGK-ZHZB2021232

项目名称：喀纳斯贾登峪应急医疗救治体系项目医疗设备采购
预算金额：600万元

最高限价：详见招标文件

采购需求：采购医疗设备一批。

    招标方式：公开招标
合同履行期限：详见招标文件
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：1、《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185号);2、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；3、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)；4、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；5、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；6、财政部办公厅关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知中华人民共和国对政部办公厅(财办库(【2020】29号)；

3.本项目的特定资格要求：

3.1.须提供有效的营业执照，参加投标的生产商（制造商）或代理商（经销商）具有本项目所需的经营范围；

3.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度及完税证明，投标企业提供会计事务所出具的近一年度的财务审计报告（不适用于新成立的企业）；
3.3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，投标企业的被授权委托人提供近期本单位缴纳的社保证明；
3.4.投标企业在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；

    3.5.企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。
三、获取招标文件

时间： 2021年10月9日至2021年10月14日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司（新疆阿勒泰地区阿勒泰市东风路2区将军城三期一栋）
方式：报名参加本项目的投标单位请于规定时间内，携带报名资料，到新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司（新疆阿勒泰地区阿勒泰市东风路2区将军城三期一栋）报名并领取招标文件。
售价：300元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2021年10月29日16点30分（北京时间）

地点： 新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司二楼开标厅
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜

须提供的报名材料：以下证明文件需提供原件和加盖投标人单位公章的复印件一式三份：①法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证原件、委托代理人社保证明；②营业执照原件；③投标企业近一年财务审计报告；④需提供“信用中国”网站和中国政府采购网的查询结果的打印截图（查询日期不早于本公告发布之日）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

　　　1.采购人信息

名    称：喀纳斯景区管理委员会社会事业管理局　

地    址：喀纳斯景区      　

      联 系 人：谢静   
联系方式：17609062959　 

2.采购代理机构信息 

名    称：新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司　

地  　址：新疆阿勒泰地区阿勒泰市东风路2区将军城三期一栋 

      联 系 人：蒋晓怡
联系方式：15199501059　

3.项目联系方式

项目联系人：蒋晓怡 

电　话：　15199501059　

第二部分 投标人须知

	序号
	内 容
	说明与要求

	1
	采购项目名称
	喀纳斯贾登峪应急医疗救治体系项目医疗设备采购

	2
	招标联系人
	谢静
	电    话
	17609062959

	3
	招标方式
	公开招标
	组织方式
	委托代理

	4
	采购范围
	采购医疗设备一批，具体详见本项目清单

	5
	投资金额
	600万元

	6
	资金来源
	地方政府专项债券资金及景区自筹资金

	7
	投标人

主要条件
	3.1.须提供有效的营业执照，参加投标的生产商（制造商）或代理商（经销商）具有本项目所需的经营范围；

3.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度及完税证明，投标企业提供会计事务所出具的近一年度的财务审计报告（不适用于新成立的企业）；
3.3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，投标企业的被授权委托人提供近期本单位缴纳的社保证明；
3.4.投标企业在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.5.企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。

	8
	质量要求
	达到国家相关规定质量验收合格标准

	9
	交货期要求
	合同签订后60日内

	10
	投标保证金
	保证金金额：8万元

保证金缴纳账号：

账户名：新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司阿勒泰市支行

行  号：1039 0201 5081

帐  号：30150801040001587

保证金缴纳形式：①转账或电汇等非现金形式汇款至指定账号；②银行保函；（必须由企业基本账户汇出或开具）

	12
	投标有效期
	投标截止时间起 45 日历天

	13
	投标文件份数
	胶装密封，正本一套，副本叁套（U盘一个，内容与标书内容一致）

	14
	投标文件

递交方式
	递交至：新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司二楼开标厅

投标截止时间：2021年10月29日16点30分（北京时间）

	15
	开标、评标
	时间：同投标截止时间

地点：新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司二楼开标厅

	16
	评标办法
	综合评分法

	17
	中标人履约保证金
	甲乙双方签订合同时约定

	18
	开标现场查验证件原件
	法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证原件；

营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一的营业执照）；

投标保证金收据原件；

	19
	质保期
	本项目所有产品质保期为1年

	20
	付款方式
	签订合同后支付50%，货到甲方指定地点后支付30%，安装验收合格后支付17%，剩余3%质保期后付清。

	21
	招标控制价
	本项目招标控制价在开标前7天公布。

	22
	招标代理费
	本项目招标代理费由中标方支付


（一）总  则

1、项目概况（见“投标须知表”）

2、有关单位和机构

2.1招标人：喀纳斯景区管理委员会社会事业管理局
2.2 招标代理机构：新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司
3、招标方式

3.1 本次招标实行公开招标。

4、投标人资格：同投标人须知前附表

5、投标费用

5.1、投标人在投标活动中的有关准备工作、编制和递交投标书等所发生的一切费用均由投标人自行负责，无论招标过程的处理方式和最后决标结果如何，招标人对投标人不承担任何费用

6、交货要求

6.1交货时间：见投标人须知前附表。

（二）招标文件

7、招标文件的组成

7.1、招标文件组成

7.1.1、招标文件由本文件及由招标人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。

7.1.2、招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标采购项目中均称招标文件补充。

7.1.3、招标文件补充作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

7.1.4、投标人应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其应注意有“废标”、“拒绝评审”字样的条款，否则引起的后果由投标人自负。

8、招标文件的修改

8.1 招标人在投标截止日前15天的任何时候，可因任何原因，对招标文件进行修改。这种修改可能是招标人主动作出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而作出的。招标人对招标文件的修改，以向投标人发出招标补充文件的方式作出。

8.2 招标补充文件将以书面的方式发给所有获得招标文件的投标人，并对他们起约束作用。

8.3 如果招标人对招标文件进行了修改，为使投标人有合理的时间将修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在通知中写明。 

9、招标文件的效力

招标文件是采购项目招标和投标的有效依据，也是中标后签订承包合同的依据，同时也是合同的组成文件，对招投标双方均具有约束力。凡不遵守招标文件规定的投标或对招标文件的实质性内容不响应者，将可能被拒绝或以无效标处理。

（三）投标文件

10、投标文件的语言及度量衡及货币单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2除技术规格中另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3投标货币为人民币。

11、投标文件的组成（投标人编写的投标文件应包括商务标内容及技术标内容两部分）
投标方应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。投标文件组成如下：

11.1 商务内容：包括但不限于投标函、法定代表人身份证明书、 法定代表人授权委托书、产品生产或代理经销企业营业执照副本复印件及产品授权委托书复印件（加盖投标人公章）；参与投标的被授权人身份证明复印件（加盖投标人公章）；投标人概况；企业人员、管理水平、技术力量和机械设备的配备、投标人产品书面介绍；企业生产能力及产品质量、投标人近3年的类似业绩、运行效果及业主评价意见书；产品平均使用年限、质保期、售后服务及后期运行维护；其他承诺及优惠条件；保证金收据。

11.2、技术内容：包括但不限于开标一览表、投标设备名称、型号规格、数量及报价明细表、技术规格偏离表、合同条款偏离表。

12、投标文件的书写要求、签署及份数

12.1投标文件必须采用A4纸打印。

12.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由投标人全权代表签章。

12.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被定为废标。

12.4投标文件应由企业法人或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章，未按要求加盖公章及法定代表人章的投标文件将被视为废标。

12.5投标文件的份数：一式4份。正本１份，副本3份，并在投标文件封面左上角注明正本 、副本字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。参考资料不限量。

12.6  投标文件需胶装成册

13、投标报价：

13.1投标产品名称、数量及报价明细表应一次性报定，并按下列方式分别填写：

a. 投标报价中单价应包含设备费、人工费、机械使用费、辅材费、管理费、利润、风险金、检测调试费、运费、安装费、税金等一切费用

b. 投标报价还应包括外购件、外协件、配套设备基础和开挖恢复、原材料及生产制造、油漆、包装 、保险、海关税、增值税、管理、运杂、服务等所有与本次招标有关的费用；

c. 报价一览表中特别要求的调试、培训、售后服务、人员技术培训等所有费用。

13.2投标人应在招标文件所附相应的《详细报价及技术参数表》中标明所提供货物单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

13.3投标人应对《技术规格和要求》中全部产品分项逐一进行报价，投标人提供的产品必须为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且产品技术经济性能符合技术规范的要求。只投其中部分产品影响到产品匹配或组合的标书可能会被定为废标。

13.4《投标报价一览表》和《详细报价及技术参数表》中的产品材料总价应一致，《投标报价一览表》和《详细报价及技术参数表》不一致时以《详细报价及技术参数表》为准。

13.5任何有选择报价将不予接受，在同等条件下的每种产品及服务只允许有一个报价。

 14、投标保证金

14.1 投标人应提交投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的金额见《投标人须知前附表》。

14.2 投标保证金是为了保护招标人和招标机构免遭因投标人的违规、违约行为而引起的风险，招标人/招标机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收投标人的投标保证金。

14.3 凡未提交投标保证金的投标，将视为非实质性响应性投标而被拒绝。

14.4 未中标人的投标保证金，将在中标人与招标人签定订货合同后5个工作日内无息退还。

14.5 中标人的投标保证金，在按规定与招标人签订订货合同，向招标机构付清中标服务费后5个工作日内予以无息退还。

14.6 下列任何情况发生时，投标保证金将可能被没收：

14.6.1 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；

14.6.2 投标人在投标截止时间后对投标文件做实质性修改；

14.6.3 中标人拒绝按规定与招标人签订合同；

14.6.4 中标人在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面给予招标人以任何形式的压力或不利影响；

15、投标文件的修改与撤回

 15.1 投标人可以在递交投标文件以后，修改或撤回其投标文件。但必须以书面形式提出，并经授权的投标文件签字人签署。更改、撤回的确认书必须在送交投标文件截止期以前送达招标人，并得到招标人的书面形式的确认。  

  15.2 更改的投标文件应同样按照投标文件送交规定的要求进行编制、密封、标记和发送，另外还应在外层封皮上标明“修改”或“撤回”字样。  

  15.3 在投标截止时间后，投标人不能更改投标文件。

  15.4 在投标截止时间与投标文件有效期终止日之间的这段期间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

16、投标书的效力

16.1投标书的有效期

（1）投标书的有效期始于本招标文件规定的投标截止时间；

（2）中标人的投标有效期至货物送达并验收合格后终止；

（3）未中标人的投标有效期限自本款第（1）条之日起30个日历天内有效；

（4）在原定投标文件有效期期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以向投标人提出延长其投标文件有效期的要求，这种要求和答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝这种要求而不失去其投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改其投标文件，但必须相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内，本招标文件中关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

16.2有下列情况之一者，投标书无效：

（1）投标书未按规定的要求编制，字迹模糊，辨认不清；

（2）法定代表人或授权委托人未签字和未加盖单位公章；

（3）投标书送达时间已超过投标的截止时间；

（4）投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效；

（5）投标人的法定代表人或授权委托人未参加开标会议。

（6）投标人的投标资格不满足国家有关规定和招标文件的要求；

（7）没有按招标文件的前附表的要求提供投标保证金；

（8）投标文件附有招标人不能接受的条款；

（9）与招标文件有重大偏离的投标文件；

    （10）不满足招标文件规定的其他实质性要求；

17、投标文件的递交

17.投标文件的密封与标记

17.1投标人应将投标文件装入信袋内加以密封，并在密封处压口加盖公章。

17.2所有投标文件信袋及包装物上均应贴上封条，封条上应写明：

采购单位： 

项目名称： 
投标企业名称、地址、联系人、联系电话；

注明开标前不得启封。

17.3未按本须知要求密封、标记和投递的标文件，投标人自行承担后果，招标机构不对其后果负责。

（四）开标

18、开标

18.1开标会主持人介绍参加会议的人员。

18.2 招标机构在投标人须知前附表中规定的时间和地点召开开标会，届时请投标方派代表参加。请参加开标的投标人代表签名报到，同时要求必须携带如下证件供监督人检查（见投标人须知前附表），如证件不齐者或无效视为不响应招标文件要求，予以废标。

18.3投标最低报价，不作为是否中标的依据。

18.4 开标会主持人宣读投标书送达时间和密封情况是否完好。

18.5 开标会主持人宣布投标文件送达时间是否符合招标文件要求。

18.6 监督人对投标文件是否按招标文件规定密封与标志进行核查。

18.7 开标会主持人征求各投标人有无书面补充材料，但不能对标书实质性内容更改。

18.8唱标人按送达时间顺序启封投标文件商务标、技术标，宣布投标文件中投标报价。

18.9投标人休会，进入评标阶段。

（五）评标
19、评标会议

    19.1开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标工作由招标人按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会组成，其成员不少于五人，其中招标人的代表占三分之一，专业技术人员不少于三分之二（具体人员确定按有关规定）。
    19.2评标委员会由招标人依据有关规定组织。

20、评标过程的纪律和保密性

20.1 从投标截止时间开始，直至招标人授予合同时换，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等均不得向投标人和无关人员透露。

20.2 招标机构和招标人将采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

20.3 参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定严格自律，并接受行政监督部门的监督和检查。

20.4 投标人提交的关于资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

20.5 投标人不得串通作弊，哄抬标价，使定标困难或无法定标。

20.6 投标人不弗采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人（扰乱招标活动，破坏公平竞争。

20.7 投标人不得以任何形式打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或投标工作。

20.8 投标人若违反前述要求，其投标将被废除，投标保证金将被没收，没收的投标保证金归招标人和招标机构所有 

21、投标文件的澄清

21.1 为有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人/招标机构可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的答复由投标人整理后在规定的时间内以书面形式提交.但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。澄清答复应由投标人法定代表人或其授权代表签署后在规定的时间内送达招标机构。

21.2 投标人澄清的答复文件将取代投标文件中被澄清的部分，从而构成投标文件的组成部分。但不允许更改投标报价或投标的其它实质性内容（除非招标人另有约定、按照投标人须知中规定校核发现的算术错误不在此列）。

21.3 如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款、数据等提出偏离或澄清，将被视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

22. 评标方法

一、评标原则

1、评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2、评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3、评标人员应认真执行国家有关政策和法令，维护招标人和投标人的合法权益。

4、评标过程中由评标委员会按招标文件的内容进行综合评分，最终最低报价不作为唯一中标依据。

二、评标组织

评标委员会由招标人依法组建。评标委员会成员由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人，评标委员会负责人由评委选举产生。

三、中标标准

1、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2、能够满足招标文件的实质性要求。 

1、初步评审

（1）投标文件是否按照招标文件要求签字和加盖投标单位的公章；

（2）投标书是否按规定的要求编制；

（3）投标人是否对同一招标项目做出一个报价；

（4）交货（付）期是否符合招标文件要求；

（5）质保期是否满足招标文件要求。

（6）评委会将首先审查投标文件是否完整，有无计算的错误，文件签署是否合格，投标文件的总体编排是否有序。

（7）其次审查投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标是指与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

（8）对投标文件的初步评审应遵循以下原则：

A、投标单价与数量相乘得到的积与总价不符，以总价为准；文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准；如果投标人不接受对其错误的更正，其投标文件将被拒绝，投标保证金将被没收。

B、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委可以予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评委可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

2、详细评审

评委会只对初审合格的投标进行详细评审。

（1）评委对投标文件进行技术、商务评审。

（2）评委质询，投标单位答疑，澄清有关问题。

评委可以要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

评委按照计分标准进行记分（按百分制记分），具体分值如下：

评分标准

	项目
	评标因素
	分值
	评分标准

	投标报价（20分）
	报价
	20分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分=（评标基准价/投标报价）×价格权重（20%）×100


报价评分标准：

商务标评分标准（35分）：
	序号
	评审

项目
	分

值
	评分标准

	1
	类似业绩
	5分
	提供近三年（2018年7月1日以后）类似项目业绩，每提供一项得1分，最高得分5分。（须提供合同协议书）

	2
	交付能力
	2分
	满足招标要求得1.5分，提前交货加0.5分

	3
	项目实施方案
	8分
	项目的理解程度、项目安装、验收、设备维护、培训计划等实施方案的设计合理可行性等情况打分，优得5～8分，一般得1～4。

	4
	相关认证资质
	10分
	根据供应商提供产品授权及所投设备有关的图册和资料的情况，由评审小组进行评议并在0-10分之间进行评分。

	5
	售后服务
	10分
	1、售后服务保障体系完善，方案完整、内容详实，完全满足并超出用户要求且提供优质服务，安装调试、上门服务、应答时间、处理时间及应急解决方案等售后服务计划切实可行由评委在3-5分之间进行评议；售后服务保障体系较完善，方案较完整、内容较详实，基本满足用户要求且提供良好服务，安装调试、上门服务、应答时间、处理时间及应急解决方案等售后服务计划较切实可行评委在0-2之间进行评议；

2、在新疆内有固定、长期的备品备件库，提供到位、品质优惠可行的售后服务及承诺，由评委在0-5分之间进行评议。（提供相关证明文件）


技术标评分标准（45分）：
	1
	配置与性能指标
	25分
	根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，全部满足的得满分，每有一项非★号指标低于要求的扣3分，技术参数中每有一项★号指标低于要求的扣5分，此项分值扣完为止(所有技术参数支持资料需加盖制造商公章，其中核心产品中参数要求★号指标项必须提供检验报告并加盖制造商公章证明，否则视为不响应）。

	2
	设备性能技术要求
	15分
	投标人提供设备的技术性能、主要技术参数、设备的稳定性、安全可靠性、扩展性、操作性、兼容性、统一性是否满足招标文件要求及规格、数量、产品彩页等情况打分，优得10～15分；良得5～9分，一般得1～4分。

	3
	安装措施
	5分
	根据产品安装调试的具体实施方案、安全性、可行性在0-5分之间评委进行评议。


22.3.2投标报价评审

评标委员会对投标报价评审按照下述评标方法进行评定。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100

总得分=商务技术得分+投标报价得分

评标委员会按照投标人最终得分由高到底顺序确定出各投标人排名顺序。

22.4 对资格证明文件有伪造或隐瞒事实的，将视为未实质上响应招标文件要求而取消资格，并没收投标保证金，没收的投标保证金归招标人和招标机构所有。

22.5 细微偏差

22.5.1 评标委员会将对投标文件中存在的个别漏项或提供了不完整的技术信息和数据、含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等加以记录、汇总。

22.5.2 前述内容评标委员会将在投标文件澄清阶段要求投标人予以澄清或补正。

23. 投标文件的澄清

23.1 为有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人/招标机构可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的答复由投标人整理后在规定的时间内以书面形式提交.但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。澄清答复应由投标人法定代表人或其授权代表签署后在规定的时间内送达招标机构。

23.2 投标人澄清的答复文件将取代投标文件中被澄清的部分，从而构成投标文件的组成部分。但不允许更改投标报价或投标的其它实质性内容（除非招标人另有约定、按照投标人须知中规定校核发现的算术错误不在此列）。

23.3 如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款、数据等提出偏离或澄清，将被视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

24. 详细评审

24.1 评标委员会对各投标文件的各个部分作进一步评审、比较，并按照招标文件规定的评标办法对投标人进行综合评议并打分。

25.2 详细评审的依据是招标文件、投标文件和投标人的答疑澄清等内容。

26. 评标办法：

26.1本次评标采用综合评分法进行评分（见评标标准）。

27.定标原则

27.1本采购项目招标人按照本招标文件规定评标办法确定中标人

27.1.1招标人将从评标委员会推荐的（第1名、第2名、第3名） 3名中标侯选人中确定中标人。

27.1.1.1招标人确定中标人原则：排名第一的中标侯选人为中标人。排名第一的中标侯选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者按招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，确定排名第二的中标侯选人为中标人。

27.1.2.招标人授权评标委员会直接确定中标人即得分最高的投标人为中标人

28. 招标人授标时更改采购货物数量的权利

28.1 招标人在授予合同时有权对货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价做改变。

29. 中标通知书

29.1 招标人及招标机构将以书面《中标通知书》的形式告知中标人其中标。

29.2 《中标通知书》是合同的组成部分。

30. 签订合同

30.1 中标人在收到中标通知书后，即应按招标机构要求派代表到指定地点与招标人签定合同。

31. 合同的组成

31.1 下列文件均为合同不可分割的组成部分：

⑴ 中标通知书；

⑵ 订货合同书；

⑶ 卖方的评标答疑澄清记录；

⑷ 卖方的投标文件；

⑸ 招标文件；

⑹ 标准、规范和有关技术资料

上述文件中的内容如有不一致之处，按上述先后顺序解释。

32. 中标服务费

32.1中标服务费收费标准由中标方依据国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）执行。

33. 其它

33.1 本文件是根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》及《工程建设项目货物招标投标办法》等规定编制的，解释权属招标机构。
（六）合同的授予

34、履约担保

34.1合同协议书签署后7天内，甲乙双方自行协商；

34.2如果中标人不能按本须知第24.1款的规定执行，招标人将有充分的理由废除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

35、合同授予标准

35.1本项目的合同将授予按本须知第23.6条款所确定的中标人。

36、授予合同（签约）

36.1招标人将把合同授予能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人（即评标综合得分最高者）。

36.2投标人自接到中标通知书后5天内，必须依照《中华人民共和国合同法》、招标文件、投标书各项条款、评标记录等，与招标人签订合同。

36.3 中标人如不遵守招标文件或投标书各项条款的要约与承诺，在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的招标人将依据国家招标投标的有关规定，废除授标。37、招标结束

37.1中标人与招标人签订买卖合同并按规定交纳了履约保证金后即为招标结束。

37.2 招标束后，招标人退还未中标人的投标保证金。投标人在投标过程中所发生的一切费用，均由投标人自行承担。
第三部分  招标内容及技术要求

货物需求一览表
	标项序号
	标项内容
	数量
	单位
	备注

	1
	★16排螺旋CT
	1
	台
	

	2
	★DR
	1
	台
	

	3
	★B超仪
	1
	台
	

	4
	★生物化学分析仪
	1
	台
	

	5
	全自动血凝仪器
	1
	台
	

	6
	★五分类血常规
	1
	台
	

	7
	心电监护仪
	1
	台
	

	8
	电除颤仪
	2
	台
	

	9
	有创呼吸机
	1
	台
	

	10
	十二导心电图仪
	2
	台
	

	11
	麻醉机
	1
	台
	

	12
	无影灯
	1
	台
	

	13
	手术床
	1
	台
	

	14
	手术无影灯
	1
	台
	

	15
	手术桥梁
	1
	台
	

	16
	洗胃机
	1
	台
	

	17
	抢救车+治疗车
	2
	台
	

	18
	双摇式病床
	20
	张
	


备注：标★号为核心产品，核心产品中参数要求★号指标项必须提供检验报告并加盖制造商公章证明，否则视为不响应。

后附具体参数

16排螺旋CT货物需求及技术规格

	  序号
	招标要求

	1
	机架系统

	★1.1
	机架孔径：≥70cm，≤75cm

	1.2
	机架机械倾角：≥±30°

	1.3
	焦点到等中心距离：≥570mm

	★1.4
	焦点到探测器距离：≥1020mm

	2.
	X线系统

	★2.1
	球管阳极热容量（不含等效）：≥4.0MHU

	★2.2
	阳极最大散热率：≥500KHU/min

	★2.3
	球管小焦点：≤0.35mm²

	2.4
	球管大焦点：≤0.8mm²

	2.5
	高压发生器功率：≥26kW

	2.6
	球管最小电流：≤10mA

	2.7
	球管最大电流：≥230mA

	2.8
	智能毫安调节 : ≤1mA

	2.9
	球管最低电压：≤80kV

	2.10
	球管最高电压：≥140kV

	2.11
	球管电压选择范围 ：≥4档

	3.
	数据采集系统

	3.1
	探测器材料：固体稀土陶瓷探测器

	3.2
	亚毫米探测器排列：≥32排

	3.3
	每排探测器物理个数：≥600个

	3.4
	数据采样率：≥2300采样/360°

	3.5
	探测器(亚毫米)宽度 ： 10mm-20mm

	4
	扫描床

	4.1
	最长可移动范围：≥1500mm

	4.2
	床水平移动最大速度：≥100mm/s

	4.3
	床水平移动最小速度：≤1mm/s

	★4.4
	床面可降至离地面最低距离：≤440mm

	4.5
	床面可升至离地面最高距离：≥970 mm

	4.6
	检查床承重：≥205 kg

	5
	控制台

	5.1
	操作系统：Windows7或以上 

	5.2
	高性能计算机：≥6核

	5.3
	内存：≥32GB

	5.4
	图像存储空间：≥1TB

	5.5
	显示器分辨率：≥1920×1080

	5.6
	CD，DVD光盘刻录系统

	5.7
	标准DICOM3.0接口

	5.8
	具备发送／接收；查询／检索；基本打印功能；存储；网络接口(HIS/RIS)

	6
	操作室

	6.1
	可在操作间控制扫描床升降、水平移动，具备远程摆位功能。

	7
	高级影像后处理工作站

	★7.1
	原厂影像后处理工作站，并提供注册证明文件

	7.2
	操作系统：Windows 7或以上

	7.3
	内存：≥8GB

	7.4
	硬盘：≥1TB

	7.5
	显示器分辨率：≥1920×1080

	7.6
	图像在主机与工作站之间双向传输的功能

	7.7
	jpeg、视频格式文件输出：USB及光盘

	7.8
	工作站激光相机DICOM接口

	8
	扫描参数与图像重建

	★8.1
	机架转速（360度）：＜0.8秒

	8.2
	最薄层厚：0.5mm或者 0.6mm或者0.625mm

	8.3
	扫描视野FOV：≥45cm

	8.4
	最大重建显示野FOV：≥45cm

	★8.5
	图像重建矩阵：包含512×512, 768×768,1024×1024

	8.6
	图像显示矩阵：1024×1024

	8.7
	CT 值扩展范围：-32000~32000

	8.8
	最长连续扫描时间：≥100秒

	8.9
	最长扫描范围：≥1500mm

	8.10
	定位像长度：50-1450mm 

	8.11
	最小螺距：≤0.3

	8.12
	最大螺距：≥1.5

	8.13
	高对比度分辨率：≥15lp/cm@0%MTF

	8.14
	低对比度分辨率：≤4mm@0.3％ 

	9
	临床应用软件

	9.1
	基础软件功能：

	9.1.1
	3D

	9.1.2
	多平面重建MPR

	9.1.3
	曲面重建CPR

	9.1.4
	最大密度投影MIP

	9.1.5
	最小密度投影MinIP

	9.1.6
	平均密度投影AIP

	9.1.7
	表面遮盖显示SSD

	9.1.8
	三维容积显示VR

	9.1.9
	透明显示骨骼功能

	9.1.10
	模拟手术刀技术

	9.1.11
	1024大矩阵重建

	9.1.12
	轮廓分割功能

	9.1.13
	CTA血管造影技术

	9.1.14
	CTU尿路造影技术

	9.1.15
	肝脏三期扫描技术

	9.1.16
	对比剂追踪技术

	9.1.17
	对比剂追踪自动扫描触发功能

	9.1.18
	动态扫描CT时间密度曲线

	9.2
	虚拟内窥镜功能

	9.2.1
	气管内窥镜

	9.2.2
	椎管内窥镜

	9.2.3
	血管内窥镜

	9.2.4
	能够自定义漫游路径，并支持自动，手动漫游，录制成Video

	9.3
	去伪影技术

	9.3.1
	去运动伪影技术

	9.3.2
	去后颅窝伪影技术

	9.3.3
	去金属伪影技术

	9.3.4
	去射线束硬化伪影技术

	9.4
	灌注功能

	9.4.1
	头部动静脉血管检测

	9.4.2
	头部CBF, CBV, MTT, TTP 图像显示，曲线显示，以及测量结果显示

	9.4.3
	脑缺血半暗带分析

	9.4.4
	灌注结果自动显示分析

	9.5
	肺密度分析软件

	9.5.1
	自动分割左肺，右肺

	9.5.2
	自动显示肺气肿区域，并用颜色加以区分

	9.5.3
	自动计算肺气肿的体积，百分比等

	9.6
	肿瘤评估软件

	9.6.1
	一键病灶提取，并自动计算病灶的大小

	9.6.2
	VR显示病灶的形态，解剖位置

	9.6.3
	随访功能，并自动进行病灶对比

	9.7
	低剂量扫描技术： 

	9.7.1
	提供投标品牌最先进的迭代重建算法，与同品牌最高端机型迭代算法相同

	9.7.2
	3D剂量调制

	9.7.3
	自动kV调节

	9.7.4
	儿童低剂量扫描协议

	9.7.5
	敏感器官保护功能

	9.7.6
	剂量报告

	9.8
	血管分析： 

	9.8.1
	自动去除床板

	9.8.2
	自动去除身体各个检查部位的骨骼

	9.8.3
	自动提取医生感兴趣的主要分支血管，并自动命名

	9.8.4
	随鼠标指针移动，自动显示主要血管名称

	9.8.5
	自动血管拉直，自动测量管腔面积，最大、最小直径、狭窄率等

	9.9
	齿科软件包

	9.9.1
	全景牙齿平铺显示

	9.9.2
	单个牙齿垂直显示

	9.9.3
	自动标注牙齿序号

	★10.
	投标机型的同一生产制造厂具备256排及以上CT扫描机的制造能力，并能提供256排（含）以上CT 的NMPA注册证。


DR货物需求及技术规格

	参数条目号
	参数规格要求

	1
	高压发生器 

	1.1
	主机功率：≥50kW

	★1.2
	高压逆变频率：260KHz

	1.3
	最大摄影 KV：≥150KV  

	1.4
	最大摄影 mA：≥630mA 

	1.5
	最短精确曝光时间：≤1ms

	1.6
	最大电流时间积：≥630mAs 

	1.7
	电源条件：380VAC 三相 

	1.8
	数字化网络集成，控制台软件操作界面能实时显示并直接控制曝光参数 KV、mA、mAs 

	★1.9
	为提供工作效率，降低使用者门槛，设备应具有AEC自动曝光控制功能，采用平板探测器探测技术(非物理电离室实现)，并提供能证明相关文件 

	2
	Ｘ线球管 

	2.1
	焦点尺寸：小焦点≤0.6mm,大焦点≤1.2mm 

	2.2
	阳极热容量：≥150kHU

	2.3
	最大电流：≥630mA 

	2.4
	最大电压：≥150kV 

	3
	无线平板探测器 

	★3.1
	所投产品为无线平板配置，为保证使用便携，要求为平板平板探测器

	3.2
	非晶硅+碘化铯材质整板  

	3.3
	探测器承重≥150kg 

	3.4
	探测器有效成像尺寸：≥43×43cm 

	3.5
	探测器像素：≥900万 

	3.6
	动态范围：16bits 

	3.7
	像素颗粒大小：≤140μm 

	3.8
	最大空间分辨率：＞3.6lp/mm 

	★3.9
	无线平板可在胸片架和摄影床下均具备在线充电功能

	4
	DR 摄影装置 

	4.1
	采用双立柱式机械结构(不采用U臂或UC臂等其他结构)，满足全身各部位立位和卧位投照摄影临床需求

	4.2
	 X 射线管组件绕横臂左右转动范围≥-130°～130°

	4.3
	 X射线源组件支柱纵向移动行程≥1390mm

	4.4
	床面移动行程：纵向移动 ≥900mm，横向移动 ≥200mm 

	4.5
	 X射线管焦点距地垂直移动范围≥1190mm 

	4.6
	胸片架中心点距地面最低距离≤570mm

	4.7
	固定滤线栅：格比10：1 栅密度：40L/cm

	5 
	球管侧近台智能化自动化操控系统 

	5.1
	操控方式：高清高灵敏度、电容式液晶触摸屏 

	★5.2
	球管端液晶屏尺寸：＞10英寸 

	5.3
	具备重力感应模块，可根据球管方向自动调整液晶屏显示的方向 

	5.4
	具备高压发生器集成控制模块，能在触摸屏上直接控制调节高压参数 

	5.5
	具备曝光后图像预览模块，能液晶显示曝光后图像预览，提供证明材料 

	5.6
	具备机械系统集成模块，能液晶显示基本的机械参数 

	5.7
	具备曝光体位引导模块，能液晶显示各种曝光体位图示化引导

	6
	图像采集工作站与软件系统： 

	6.1
	所投产品采集软件系统为自主研发软件，非外购拼装,软件与设备整机为同一生产厂家并提供所投设备操作系统计算机软件著作权证书证明

	6.2
	显示器：液晶显示器≥23 寸

	6.3
	内存：≥8GB 硬盘：≥1TB 光驱：DVD 刻录

图像处理功能：具备图像的窗宽/窗位调节、灰阶翻转、漫游放大及倍数放大、旋转、注释、各种测量、裁剪、组织均衡、滤波处理、患者数据显示内容、患者数据显示调节方式等  

	6.4
	按解剖部位自动设置摄影条件

	6.5
	通过采集工作站设定高压发生器各项参数 

	6.6
	为保证图像质量，具备多频率、多层次的图像均衡处理技术，提高图像质量，提供证明文件

	★6.7
	具备图像拼接功能：图像特征点多尺度高度识别实现无缝拼接，并提供能证明具备该功能的相关文件

	6.8
	软件稳定性:软件一次性通过中国医学装备协会 IHE 系统测试 DR 类四项必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD、CPI/MOD、CPI/PC,提供同时包含上述四项测试的一次性通过证书。 

	6.9
	核心部件中的高压发生器、平板探测器、机械系统、软件系统为同一厂家生产或同一品牌，提供检测报告或相关证书证明

	6.10
	DICOM3.0支持：DICOM Send、DICOM Print、DICOM Storage commitment、DICOM Worklist/MPPS

	★6.11
	所投产品具备中国环境标志产品认证 （需提供环保部指定权威机构出具的《中国环境标志产品认证证书》）。

	★6.12
	须提供所投产品通过权威机构出具的全套检验报告并加盖厂家公章，未提供者视为不响应谈判文件处理。

	6.13
	须提供所投产品彩色宣传页及技术白皮书，加盖厂家公章。

	7
	售后服务与其他要求 

	7.1
	供应商须提供优质，在买方发出要求服务通知的1小时内，卖方指派的服务人员必须12小时内到达买方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过3个日历日。

	7.2
	整机免费保修期限≥1 年；提供终身维修服务

	7.3
	制造商在新疆设有厂家直属客户服务中心，配备 4 名及以上厂家直属维修工程师，并提供维修站地址、工程师人员情况及在当地的社保证明（以证明其为制造商公司员工）、联系方式等情况。 

	7.4
	中标产品应提供免费软件升级.及时提供设备新功能信息和临床应用的资料保修期内开机率须达到 95%(按 365 天计)，否则，每超过一天保修期相应延长10天 


B超仪技术参数

设备名称：全身应用彩色多普勒超声诊断仪

设备主要用途：

1、主要用于：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、经颅、急诊等全身应用。

★2、投标产品为2019年推向市场的新机型（提供注册证），所配软件为该机型的最新版本。

主机及技术参数要求：

1、通用功能

1.1、彩色显示器≥20寸，可上下、左右旋转。

1.2、主机一体化触摸屏≥11寸，触摸屏支持多点触摸，在触摸屏上支持手势操作临床图像放大、图像旋转及图像模式切换等功能。触摸屏角度可调。

1.3、主机标配探头接口：≥4个

1.4、操作面板可升降、左右旋转

1.5、支持B/C双实时显示

1.6、多倍波束合成

1.7、二维灰阶模式

1.8、谐波成像模式

1.9、M型模式

1.10、彩色M型模式

★1.11、解剖M型模式 (≥2条取样线)

1.12、曲线M型模式

1.13、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

1.14、频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

1.15、组织多普勒成像（包括TVI, TVD, TVM, TEI4种模式）

1.16、组织多普勒定量分析，支持8个取样点心肌速度定量分析，专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具

1.17、负荷成像（选配）

1.18、自由臂三维成像

1.19、可支持四维成像

1.20、宽景成像（要求所有探头可用，扫描速度提示）

1.21、空间复合成像，要求曲别针试验可显示≥9条线

1.22、斑点噪声抑制技术，可调级别≥6

1.23、频率复合成像

1.24、扩展成像要求支持凸阵、线阵、容积探头

1.25、高分辨率血流成像

1.26、组织特异性成像

1.27、智能血管跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等

1.28、全屏放大

1.29、局部放大（支持前端、后端放大）

1.30、自动工作流，要求支持≥26个不同的检查模式，在检查过程中自动标注、体标和自动进入检查模式，提高工作效果

1.31、穿刺增强,要求具备多个角度可选，并在显示屏上有最佳穿刺角度显示，提高穿刺的准确性（选配）

1.32、一键优化，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像。

1.33、支持移动终端系统：超声设备与智能设备无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑,方便医生会诊。

1.34、自助超声教学系统，帮助医生更快掌握超声扫查的手法，实现标准化

1.35、焦点位置自动调节。随深度变化焦点位置自动优化，简化操作流程。

1.36、全中文操作系统界面、操作菜单并可选多种语言。

1.37、原始数据处理，可处理参数≥35项

1.38、内置电池

1.38、弹性成像，要求具备组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，并具备肿块周边组织弹性定量分析功能

★1.39、组织追踪定量分析软件（分析参数包括速度、位移、应变及应变率；支持牛眼图显示）

支持向后存储，≥6分钟电影

支持向前存储

双实时: 实时显示组织图像和造影图像

支持造影击碎

支持斑点噪声抑制

具备混合模式

支持造影图像和组织图像位置互换

支持造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动）

1.40、可支持左心室造影功能

2.探头规格

2.1、宽频变频技术，系统频率范围1.3-16MHz

2.2、超宽频变频探头，基波、谐波、彩色、多普勒模式下可选频率式均≥2种

2.3、腹部标配探头：频率范围2.0-5.0MHz，最大扫描角度≥60度，扩展后最大角度≥100度，最大显示深度≥40cm

2.4、浅表探头：频率范围5.0-12.0MHz

2.5、腔内探头：频率范围2.6-12MHz，扩展后最大扫描角度≥179°

2.6、四维探头：频率范围2.6-8MHz, 扩展后最大扫描角度≥110度

2.7、心脏探头：频率范围1.3-4MHz

3、系统技术参数及要求

3.1、二维灰阶成像单元

3.1.1、数字化声束形成器

3.1.2、数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

3.1.3、接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

3.1.4、扫描线：每帧线密度≥230超声线

3.1.5、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

★3.1.6、最大显示深度:≥40cm

★3.1.7、最大帧率: ≥990 帧/秒

★3.1.8、TGC: ≥8段

★3.1.9、LGC: ≥4段

3.1.10、二维灰阶：≥256

3.1.11、动态范围: ≥180 （可视可调）

3.1.12、增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

3.1.13、伪彩图谱: ≥8种

3.2、彩色多普勒参数

3.2.1、包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

3.2.2、显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

3.2.3、取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 

3.2.4、最大帧率: ≥300 帧/秒

3.2.5、支持B/C 同宽

3.3、频谱多普勒参数

3.3.1、频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

3.3.2、显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

3.3.3、显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

3.3.4、PW最大速度: ≥8.00m/s（连续多普勒速度: ≥37m/s）

3.3.5、最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

3.3.6、取样容积: 1-20mm 

3.3.7、偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) 

3.3.8、零位移动：≥8 级

3.3.9、快速角度校正

3.3.10、支持频谱自动测量

4、测量功能

4.1、具备常规测量：包括距离、周长、面积、预产期等

4.2、自定义测量快捷键：支持产科、妇科、心脏测量等

4.3、妇产科测量：≥4胞胎对比测量分，胎儿生长曲线显示、生理评分

4.4、自动产科测量，自动识别并自动计算≥5项胎儿评估指标

4.5、自动NT测量

4.6、专业的IVF评估软件，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育趋势线分析

4.7、血管内中膜自动测量，可进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备IMT发育趋势分析曲线。

4.8、心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心、心肌边界，无需手动描记。

5、检查存储和管理（内置超声工作站）

5.1、检查存储

5.2、≥900G硬盘 

5.3、内置超声工作站

5.4、多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

6、连通性要求

6.1、支持网络连接

6.2、DICOM 3.0

     DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告

6.3、视频/音频输入、输出

6.4、USB接口≥5个

内置电池

iStorage功能通过网络支持超声系统直接向电脑发送临床图片和报告

7、安全和认证

经CE及CFDA认证

外设和附件

1、耦合剂加热器       

2、具备专业探头放置架≥7个（不包括耦合剂放置架）

3、支持数字黑白、数字彩色、图文打印机

4、内置无线网卡

5、整机重量：≦ 85Kg

配置要求：

1、全身应用彩色多普勒超声诊断仪主机1台

2、配置探头：腹部探头1把、浅表探头1把、心脏探头1把

备件、技术及维修服务，培训要求及其它

卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

★技术及维修服务

在用户当地或省会中心城市，卖方应配置15名以上工程技术人员，立刻响应，12小时内赶到现场，24小时内解决故障（提供工程师社保名单）

在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

4、其他商务条款：\

生物化学分析仪技术参数
仪器类型：分立式全自动生化分析仪

分析速度：生化：恒速800T/H，选配 ISE速度：1200T/H 

★最大可同时分析项目：≥183个（生化≥177个，ISE3个，血清指数3项）

测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法

分析方法：终点法、固定时间法、动力学法;

样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液、全血（HbA1c）

★样本位：≥190个样本位；

样本量：1.5μL～30uL， 0.1µl步进。

★试剂位：≥179个试剂位；

试剂盘冷藏温度：2～8℃

★试剂量：15μL～200uL， 0.5µl步进。

★反应杯位：≥164个,光径5mm；

★反应体积： ≤80µl；

★温控方式：固体直热，升温快，免维护；

比色杯清洗：8阶自动清洗，清洗剂、去离子水预加热

光学系统：全息凹面光栅后分光系统

★波长：340～800nm ,15个波长

吸光度线性范围：0～3.5 Abs

★样品携带污染率：≤0.05%

具有酶线性拓展功能

★支持在线试剂装载

支持一个项目放置多套试剂

支持定时休眠和手动休眠

操作系统：全中文操作界面

25检测系统：设备厂家拥有原厂生产的配套试剂，校准品和质控品，并能溯源至国际参考物质及参考方法，能够形成完整的检测系统。

26 ★溯源体系：提供连续5年RELA比对结果和溯源性证明文件，保障结果具有准确性和溯源性（以国际溯源性证书为准）

27 ★售后服务：本省有经工商注册的厂家办事机构，有完善的售后服务，并有不少于10名专业工程师保证售后服务需求，提供营业执照及经社保部门开具的工程师在疆内缴纳社保证明。   
全自动血凝机

★测试原理：磁珠法和免疫比浊法

测试速度： 200PT/H

D二聚体检测速度：60 T/H

准确度： ±3％

重复性误差：不大于3％

温度稳定性：±0.2℃

凝固法检测通道： 4个

★免疫比浊法检测通道：1个独立通道

★预温通道：12个

★急诊位：急诊样品任意插入，优先检测，不占其他样品位

★标本位： 61个，均带LED指示灯，原试管直接插入，并可兼容微量标本特殊试管

★试剂位：11个，均带LED指示灯，带试剂冷藏

★测试杯：1000个含钢珠测试杯自动单个连续导入

传送系统：具有高寿命、自动抓杯系统（自主研发，提供专利证明文件）；机械手带抓杯感应功能，抓杯滑脱时能报警提示；

加样系统：双加样针：试剂和样本均带液位检测，试剂针带恒温控制

自动稀释：样本自动稀释，支持多试剂因子实验，异常标本自动重发试验

★自动定标：定标曲线，多点定标机内自动完成倍比稀释

质控体系：用户可定义的质量控制程序，提供标准质控文件和统计图

操作界面：视窗中文操作平台

质量认证：通过ISO9001及ISO13485质量体系认证

五分类血常规技术参数

1.全自动五分类；

★2.检测原理：激光流式细胞+细胞化学染色；

3.检测光源：半导体激光；

4.检测速度：每小时不少于55个样品；

5.红细胞血小板检测原理：鞘流技术+阻抗法；

★6.白细胞五分类检测模式：具有专用的末梢全血模式、普通全血模式和末梢血预稀释模式；

7.用血量：末梢全血和普通全血模式≤16μl，实现血细胞计数与白细胞五分类；末梢血预稀释模式≤22μl，实现血细胞计数与白细胞五分类；

8.测试参数不少于24项参数；

★9.散点图需≥3个，直方图需≥3个；

★10.具有单独嗜碱性粒细胞检测通道；

11.线性范围：WBC：0-500×109/L，PLT：0-5000×109/L；

12.精密度(CV)：WBC：≤3%，RBC：≤1.5%，PLT：≤4%；

13.仪器数据存储量≥150000个检测结果；

14.质控和校准：提供原厂配套的质控品和校准品（提供相应的医疗器械注册证），有独立校准系统；

15.试剂管理：有试剂用量监测和提示功能；

16.溶血剂等试剂应放置在血球仪内部，帮助实验室节省空间；

★17.血液分析仪主机需自带10寸彩色液晶触摸屏，并且可以同屏显示全部检测结果；

18.必须提供与仪器配套的中文处理数据管理软件，软件应有质控管理功能；

19必须提供针对此项目的厂家授权书。

心电监护仪技术参数

基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析。

标配心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温基础参数，可选配升级2IBP、EtCO2、AG、BIS等参数。

便携式一体化监护仪，固定式提手。

≥12.1英寸LED显示屏，触摸屏操作。

★支持手写中文输入，方便医护人员快速操作。（提供证明文件）

双报警灯设计，分为技术报警灯和生理报警灯。

心电：标配5导心电测量，支持3/5/12导心电测量，具有智能导联脱落和多导同步分析功能。

具有RR间期分析功能，可统计病人监护时段RR间期的最大值、平均值、最小值以及标准差，供医生判断病人病情使用。

★具有≥25种心律失常和ST段分析功能。（提供证明文件）

心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。

加±750mV的直流极化电压。

具有监护、诊断、手术、ST模式。

呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。

具有心动干扰（CVA）识别功能。

★可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。（提供证明文件）

NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式。

具有NIBP分析功能，可查看病人测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，同时还可以看到收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值。

可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。

IBP监护可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示。

支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体界面、全屏7导界面、全屏12导界面等。

支持连接护士呼叫系统。

实时记录时间可设为：3秒，5秒，8秒、16秒、32秒、连续。

具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。

五种计算功能：药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。

支持连接同品牌中央监护系统。

★监护仪使用寿命10年（提供证明文件）

在新疆设有专门的办事处和维修中心

电除颤仪技术规格要求

★重量：≤6.1kg，含电池、体外板和心电导联线。

★彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×600像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

支持中文操作界面。

屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。

★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。

除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

★支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。

体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。

开机时间≤2s，符合临床使用。

除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

★除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

★支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。

心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。

可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。

★提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。

无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。

具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。

工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。

有创呼吸机参数
性能简述：

(1、12.1英寸彩色LCD触摸屏，屏机一体

(2、气动电控呼吸机，能够保证气源压力和流速的稳定、持续，带台车

(3、流量传感器非耗材，可进行高温高压消毒，以防止交叉感染
4、报警音、提示音：支持多级音量功能 

5、后备电池时间不少于90min。

二、系统参数

(1、通气模式：VCV、PCV、SIMV-V、SIMV-P、CPAP/SPONT、备份模式（VCV、PCV）、叹息。可选配：PRVC、SIMV-PRVC、VS

2、波形显示：压力-时间、流量-时间、容量-时间

3、环图：压力-容量环，流速-容量环，压力-流量环

具备回路顺应性自动补偿功能

三、通气参数设置

1、潮气量：20~2500ml

2、压力控制水平：5~80 cmH2O

3、压力支持水平：0~80 cmH2O

4、呼吸频率：1~120bpm

5、吸气时间：0.1~12s

6、吸呼比：4:1 ~1:10

7、流量触发灵敏度：0.5~20LPM

8、压力触发灵敏度：0~20 cmH2O

9、吸气暂停时间：0~50%吸气时间

10、压力上升时间：0~2s

11、氧浓度：21~100%

12、呼气触发灵敏度：5~80%

13、呼气末正压：0~ 50 cmH2O

四、通气参数监测

吸气潮气量、呼气潮气量、分钟通气量、呼吸频率、吸呼比、气道峰压、平均气道压力、吸气平台压力、呼气末正压、最小气道压、吸入氧浓度、浅快呼吸指数、静态顺应性、动态顺应性、气道阻力
五、报警参数

气道压力上下限、潮气量上下限、分钟通气量上下限、氧浓度上下限、呼吸频率上下限、持续气道压力高、窒息报警、气源压力低报警、交流电故障报警等

六、辅助功能参数

1、雾化

(2、智能吸痰

3、吸气保持

4、呼气保持

5、手动吸气

6、波形冻结

7、锁定/解锁功能

十二导心电图仪招标参数

一、工作条件： 

产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作

产品的电源插头符合中国标准，无需适配器

二、 ECG输入

ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集

★导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系）

输入阻抗：≥100M Ω（10Hz）

频率响应：0.01Hz ~ 450Hz 

定标电压：1mV±2%

★耐极化电压：±850mV（±5%）

内部噪声：≤12.5µVp-p

时间常数：≥5s

★共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭）

输入电流：≤0.01μA

除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

★中文输入及中文操作提示和中文报告语言

三、波形处理：

★A/D转换：24bit

★采样率：45kHz，每导联 

★灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV ±5%

抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能

自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

四、存储器

★设备内置存储器，存储病历800例

数据可通过SD卡、USB口导入导出

支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间

五、 显示器：

★7英寸彩色液晶显示屏（可选配触摸屏），倾斜角设计，支持显示背景网格

显示信息：同屏显示12导同步心电波形

显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等

六、记录器：

热敏式点阵打印机

走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%）  

记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1 

记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm

打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印

记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等

★可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告

★具备在无网格纸上打印网格功能

七、功能

直接功能键和标准键盘，直观、易用，具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率

★可选配心电向量

可准确判定接触不良的电极并予以指示

拥有自动测量功能和自动诊断功能

手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。

R-R间期检测，并将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出

★自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输。

支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测延时打印报告

周期记录模式,记录时间间隔最长可设置为60分钟

长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录

具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息

可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量

八、外部输入接口：

USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口

★支持内置WIFI（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网

★支持DAT、PDF、SCP（选配）、FDA-XML（选配）、DICOM（选配）格式，满足医院信息化需求

支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息

九、便携：外部隐藏式提手可方便机器移动

十、电源：交直流两用　自动转换

10.1 交流电源：交流 100V~240V  50Hz/60Hz

★10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时 

十一、产品认证：

★11.1通过CE认证、FDA注册

11.2公司需要通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证

麻醉机技术参数

基本要求

1.1麻醉呼吸机≥12.1英寸彩色LCD带触摸屏，屏机一体；

1.2有高亮度LED照明灯，方便写麻醉病历，适用于各类腔镜手术；

1.3有声、光报警提示，能显示报警故障内容，支持多级音量功能，报警音符合YY0709标准的要求。

1.4整机全部是模具化制造，不锈钢机身；

1.5吸入端和呼出端各有独立流量传感器，流量传感器非耗材，可消毒；

(1.6呼吸回路可整体加热，呼吸回路可高温高压消毒，以防止交叉感染；
2.麻醉呼吸机部分

(2.1通气模式（标配）：VCV、PCV、SIMV-V、叹息、待机、手动模式、SIMV-P、 SPONT/PSV、备份模式（VCV、PCV） 

(2.2波形：压力-时间、流量-时间、容量-时间、二氧化碳浓度-时间
(2.3呼吸环图显示：压力-容量环，流速-容积环

(2.4潮气量设置范围：（ 10~1600）ml

2.5压力控制水平：范围：5~70 cmH2O；压力支持水平：范围：0~70 cmH2O

2.6吸呼比：范围：4:1~1:10

2.7吸气时间：范围：0.1~10s

2.8呼吸频率设置范围：1~100bpm

2.9流量触发灵敏度：范围：0.5~20LPM；压力触发灵敏度：范围：0.5~20cmH2O

2.10吸气暂停时间：范围：0~60%吸气时间；压力上升时间：范围：0~2s

2.11呼气末正压：电子控制型，范围：关闭, 3- 30cmH2O

2.12通气参数监测：

（1）吸气潮气量监测范围：0～2500mL；呼气潮气量监测范围：0～2500mL
（2）分钟通气量监测范围：0～60L/min；自主分钟通气量监测范围：0～60L/min
（3）机控呼吸频率监测范围：0～100 bpm；自主呼吸频率监测范围：0～100 bpm
（4）吸呼比监测范围：9:1～1:99
（5）气道峰压、平均气道压力、呼气末正压、吸气平台压力监测范围：0～100 cmH2O
（6）吸入氧浓度监测范围（选配）：15～100%
（7）顺应性监测范围：0～300mL/cmH2O

（8）气道阻力监测范围：0～600cmH2O/(L/s)

（9）呼末二氧化碳、吸入二氧化碳监测范围：0～13.3%

(（10）新鲜气体氧气流量监测范围：0～10LPM；新鲜气体氧化亚氮流量：0～12LPM

新鲜气体空气流量：0～15LPM

2.13报警参数
潮气量上下限、分钟通气量上下限、氧浓度上下限、气道压力上下限、呼吸频率上下限、呼末二氧化碳上下限、窒息报警、氧气气源压力低、吸入氧浓度(选配)。列出详细报警设置范围。
	参数
	描叙

	潮气量
	上限
	30～2000 mL

	
	下限
	OFF, 20～1500ml

	分钟通气量
	上限
	1～99 L

	
	下限
	0～98 L

	氧浓度 (选配)
	上限
	22～100%,OFF

	
	下限
	20～99%

	气道压力
	上限
	10～99 cmH2O

	
	下限
	0～98 cmH2O

	呼吸频率
	上限
	1～100 bpm

	
	下限
	0～99 bpm

	呼末二氧化碳
	上限
	1~100 mmHg 

	
	下限
	0~99 mmHg 

	吸入二氧化碳
	上限
	1~100 mmHg 

	窒息
	范围10～60 

	氧气气源压力低
	< 0.28 MPa

	报警静音
	≤120 s

	负压报警
	气道压力< -10cmH2O


2.14监测模块

（1）氧浓度传感器(选配)：监测范围15 ~100%

（3）Masimo二氧化碳监测模块：监测范围0 ~15%

2.15输入电压：单相AC 100-240V

2.16内部电池供电时间≥90min.

2.17数据通讯接口:3个。2个串口RS232，1个USB接口

3．麻醉机部分

3.1气源：氧气、笑气和空气。气源输入压力范围：280kPa~ 600kPa

3.2快速充氧：25~75LPM

3.3新鲜气体流量计：电子流量计氧气：0~ 10LPM、空气：0~ 15LPM、笑气：0~ 12LPM

流量响应时间：小于0.5s

3.4流量控制装置：氧气和笑气按比例调节，确保氧浓度不低于21%

(3.5呼吸回路：整体集成回路、吸收罐移除报警、内置2个传感器（吸入端和呼出端）、集成积水杯1个、BYPASS功能设计，手术过程中可以不停机更换钠石灰、有回路自动加热功能、回路可以一键拆卸/、耐134℃高温高压消毒

3.6压力限制阀（APL阀）：0～70cmH2O。

3.7标配独立辅助吸氧组件
4．麻醉蒸发器部分

4.1双罐位，具有互锁功能。标配一个蒸发器（安氟醚、异氟醚、七氟醚任选）

4.2蒸发器必须有温度、压力、流量补偿功能

无影灯技术参数
总体要求

1.★售后：产品制造商在中国大陆境内有400或800免费服务电话。 

二、LED手术无影灯

1.采用新型LED冷光源；

2.平衡系统采用进口臂弹簧组件，定位精准能够提供最大的调节范围；

3.手术灯最大照度：≧160000 Lux；

4.LED灯泡：≧48颗，灯泡寿命≥50000小时；

5.演色性指数(CRI)≥98；

6.医生头部温升≤1℃，术野温升≤1℃；

7.色温：≥4500K，色温可调700-5000K；

8.★光斑聚焦调节，调节范围为：60-280mm，且照度不随光斑大小改变而变化，保证术野获得稳定的照明；

9.具有疲劳校正装置和定位手感调节装置，长时间使用后便于定位校正；

10.圆形超薄设计，最厚处不超过10CM，可获得极佳的层流效果；

11.★采用液晶显示按键式控制，可进行电源开关、照度、色温等调节；

12.数字记忆功能，自动记忆适合的照明度，再次开启时无需进行调节；

13.灯头中置手柄可拆卸、可耐134℃高温高压蒸汽灭菌消毒手把，可高温高压蒸汽灭菌≧3000次。

手术床技术参数

★1.产品通过ISO9001、ISO13485认证、欧盟CE认证。

★2.售后：产品制造商在中国大陆境内有400免费服务电话。

3.性能要求：

3.1采用了微电脑控制，先进的电动液压传动技术，替代了传统的电动推杆传动技术，能体位摆放更精准，运行平稳速度更均匀，平稳。该产品主要功能台面升/降、前/后倾斜、左/右倾斜、头板调节、脚板调节、纵向平移，适合骨科、泌尿外科、胸外科、肾脏外科需要配合C型臂，X光机使用的科室.

★3.2液压系统主要部位均采用知名品牌，整体噪音低，≤58dB（需要提供省级以上检验报告），经久耐用。

3.3台面床身框架是由高强度碳钢制成，腿板、头板采用进口气动弹簧调节（提供报关单）。

3.4该床床垫采用记忆海绵床垫，可释放长时间手术所造成病人躯体与床面接触所造成压力。

3.5底座刹车装置，以脚踏板操作方式，可坚固地固定床台。

3.6T型底座设计，有足够大的空间。

3.7手术台电源线连接、手控器电源线连接均采用知名品牌航空插头设计，防水、防脱落（提供图片）

3.8腿板外展为齿牙咬合自动分离结构，旋转更加平稳无抖动。

3.9手术台采用PWM控制方式，具有缓停缓起功能，运行更加平稳。

4.技术参数

4.1床面长度≥ 2000mm

4.2床面宽度≥500mm                 

4.3升降高度≥700mm-1000mm                       

4.4前/后倾斜≥30°                              

4.5左/右倾斜≥20°                              

4.6手动头板上/下调节≥50°/90°              

★4.7背板上/下调节≥75°/40°                     

4.8脚板上/下调节≥50°/90°                    

4.9脚板水平方向≥90°                           

4.10床面纵向平移（向头部）≥300mm   

★4.11腰桥上升高度≥125mm 

配置：床垫 1套  手按控制器 1只  卡腰架 2件  卡肩件 2件  手臂板 2 件  托腿架  2件  麻醉屏架  1件  承合器  2件  固定器 3件

手术无影灯技术参数

总体要求

1.★售后：产品制造商在中国大陆境内有400或800免费服务电话。 

二、LED手术无影灯

1.采用新型LED冷光源；

2.平衡系统采用进口臂弹簧组件，定位精准能够提供最大的调节范围；

3.手术灯最大照度：母灯≧180000 Lux，子灯≧160000 Lux；

4.LED灯泡：母灯≧80颗，子灯≧48颗，灯泡寿命≥50000小时；

5.演色性指数(CRI)≥98；

6.医生头部温升≤1℃，术野温升≤1℃；

7.色温：≥4500K，色温可调700-5000K；

8.★光斑聚焦调节，调节范围为：母灯160-280mm，子灯160-280mm，且照度不随光斑大小改变而变化，保证术野获得稳定的照明；

9.具有疲劳校正装置和定位手感调节装置，长时间使用后便于定位校正；

10.圆形超薄设计，最厚处不超过10CM，可获得极佳的层流效果；

11.★采用液晶显示按键式控制，可进行电源开关、照度、色温等调节；

12.数字记忆功能，自动记忆适合的照明度，再次开启时无需进行调节；

13.灯头中置手柄可拆卸、可耐134℃高温高压蒸汽灭菌消毒手把，可高温高压蒸汽灭菌≧3000次。

手术桥梁技术参数

总体要求

★1.售后：产品制造商在中国大陆境内有400或800免费服务电话。 
单臂外科吊塔

1.水平旋转角度：0~340°，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转
2.终端箱上最大承重：80kg
★3.标准供气：2个氧气、2个吸引、1个空气接口（可根据手术室需求调整）接口颜色及形状不同，具有防接错功能；插拔次数2万次以上
4.标准供电：3孔电源插座8个（可根据手术室需求调整）
5.横臂活动范围（半径）：850MM；采用铝合金材质，流线型结构设计，符合空气净化层流设计标准,避免湍流的产生，避免横臂上端面积尘，同时增加承载强度。
★6.内嵌通透式仪器平台：2层（高度可调）。国际标准边轨围护；圆角防撞设计；高强度、超薄型铝结构工艺仪器平台，无拼装，无缝隙，符合净化清洁标准，符合整体承载强度（提供照片证明）。
★7.抽屉规格：铝合金材质（提供照片）
8.输液杆架：一套

9.工作电源：AC220V，50HZ；输入功率：4KVA
10.安装方式安装采用天花板悬挂

11.配置真空阻尼刹车装置，手术时设备无飘移，松开时设备能轻松移动

12.能在340°范围内旋转．可根据医护人员要求．轻松移动塔体位置．其设备高度使医护人员抬手可及，得心应手。

13.气源接口在塔体的两侧，电源分布在塔体的后侧，充分实现电、气分离，确保设备使用安全

14.可根据手术室需求配置德式、英式、美式、法式、日本 / 国标等多种终端、插排；铝合金箱体，精美轻便。

洗胃机技术参数

产品特点

自动压力反馈控制系统。

强力换向防堵结构。

压力液量双安全保护。

进出胃液量平衡控制功能。

★进出胃液路分离控制结构。（由内部完全独立的进出胃液路、外部独立进出胃插口和一次性使用连接管组成的进出胃分离控制结构。）

进出胃动态数字压力显示。

★无油膜式泵。

技术参数

洗胃压力：47kPa-55kPa

出胃液量：≤450ml/次

进胃液量：≤350ml/次

液量平衡：≤250ml/次

噪声：≤65dB(A)

★输入功率：≤80VA

电源：AC220V±22V   50Hz±1Hz

抢救车技术参数

1. 规格：740mm*520mm*960mm;

2.★推车立柱采用高强度铝合金型材，侧板与背板采用厚度为4mm优质工业铝塑板，整体搭配合理，外形美观，推行方便；

3. 台面及底座采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型，台面三方带ABS围栏，外表光洁、美观；

4. 抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分隔板组成，抽屉面板和框架为钢制结构，抽屉拉手为ABS弧形拉手；

5. 急救车后方输液架为可调式，根据需要自行调节高度。输液架材料采用Φ16不锈钢圆管，急救托盘采用亚克力板加工而成，上方配置捆绑带四根，托盘可360°自由旋转；

6. 抽屉采用优质三节静音滑槽，有效伸缩距离为60cm,确保抽屉能够完全拉出，便于使用，后方带自锁功能；

7.★抽屉分为三种规格，内置三种不同规格的活动式塑料筐，塑料筐规格为（长×宽×高）： 400×600×200mm（大号）；400×600×100mm（中号）； 400×600×50mm（小号），每只塑料筐承重≥60Kg。三种规格的抽屉可以根据科室的要求进行多种组合；

8.★抽屉内部配置标准ABS塑料活动式隔条，用户可以根据需要进行自由组合（ABS塑料活动式隔条既能实现平均分隔，也能实现异形分隔），并配置标准的标识牌，可对每一分隔进行标识，实现物品放置分类明确、标识明确。充分提升药品存放量，改善医院形象；

9. 整车配置五层抽屉，三只小号抽屉、一只中号抽屉、一只大号抽屉，抽屉整体带一次性安全锁控制；配置透明ABS文件盒一个、心肺复苏版一个、氧气瓶挂架一个、电源插座一个、锐器盒一个、两个塑料翻盖式污物桶；推车右侧面带侧抽板，方便存放物品；推车左侧带铝合金扶手，便于推车推行；

10. 整车配置4只4寸丝杆单片空心轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。

 

治疗车技术参数

规格：640×460×900mm；全ABS工程塑料材质，双层，拉伸台面，带双抽屉，防静电，配脚轮，带刹车。

双摇式病床技术参数

1、 规格：2210×980(包括护栏)×500(不包括床头高度) 

2、 升降功能： 

①背部升降：升降角度 0～75º，±5º； 

②腿部升降：升降角度 0～45º，±5º。 

3、床面板 

①★床面板采用优质冷轧板材一次性液压拉伸成型，断面采用滚圆工艺，表面光滑无毛刺。整体床面形成凹型面板结构，有透气孔；床板四周焊接 13×25×≥1.0MM 矩管加强筋，增加承载力（提供床面板滚圆工艺样件）。 

②病床靠背采用双支撑转轴结构，将病员的重量均匀地分部在床梁上，转轴与床板接触处用滑轮，减小摩擦，无嗓音。 

③床板链接采用钢质铰链，单片厚度3mm。耐磨，运作无噪音，防折断。 

4、床身主要部件： 

①床框采用 40mm×60mm×≥1.2mm 优质碳钢矩管； 

②床框四角带输液架插座，方便操作使用。 

5、护栏： 

①电泳铝合金折叠护栏，规格：1500×420mm，金属基座，铝合金型材连接，使用方便，稳定可靠； 

②高强度铸铝枪把手内置隐藏式锁紧机构，安全可靠；

③加厚 D 形铝合金护手，表面硬化处理，所有转动部件外均罩有ABS装饰盖，护栏整体造型更为美观、大方； 

④★护栏升起后护栏上缘距离床面高度30CM，有效防治患者发生坠床风险。

6、床头床尾板： 

①高强度工程塑料吹塑成型，表面光洁，便于清洁； 

②采用挂式结构，非中空设计，强度高，稳定性强，拆卸方便，床头推手位受力强度≥450N； 

③床尾板带一次成型 ABS 病历卡座。 

7、床架加工： 

①★整体床架采用优质冷轧型材，经机械手自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。 

②喷塑前床体采用新配方环保节能高效表面除油除锈新工艺，产品在长期使用过程中不会因为其他原因而导致生锈。 

8、传动装置： 

①丝杆采用 45#钢滚丝挤压成型，螺母采用合金铝制作；丝杆具备双向过摇打滑装置；延长其使用寿命；丝杆弹盒为刚件，折叠摇手采用 45#钢和丝杆连接采用钢制万向节连接。 

②手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。 

9、床脚采用 50×50×≥1.2mm 优质冷轧型材焊接成型，采用φ24插杆式带方塞5寸面包静音脚轮。 

10、★床面动态载荷≥250KG，有效载荷≥400KG。

第四部分  合同主要条款
甲方（即招标人）：

乙方（即中标人）：

    根据本招标文件及中标人投标文件，甲方与乙方双方协商一致，同意按下列条款签订本合同，并共同执行。

一、制订“合同条款”的依据：

制订“合同基本条款”的依据是《中华人民共和国合同法》。

二、供货范围及价格：

甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的价格、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础。

三、技术资料：

1、乙方应向甲方提供所购货物的相关技术资料。

四、合同文件的优先次序：

构成本合同的文件可视为是能相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

1、合同书及补充协议

2、中标通知书

3、评标报告

4、甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件

5、招标文件及其补充文件

6、投标文件及其补充文件

五、履约保证金

     甲乙双方自行协商

六、交货地点

交货地点：

七、交货时间：
1、交货时间：。

八、付款方式：（注：必须响应，否则视为无效标）

九、设备发运、包装及运输：

1、乙方在交货前将合同号、货物名称、数量、件数每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知甲方。

2、设备在移交甲方之前因包装不善造成货物的破损、丢失等后果均由乙方承担责任。

3、乙方保证在确认货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以向第三方办理索赔为由而拖延。

十、交货方式：

合同签订后，按甲方每批计划乙方必须按服务承诺负责将货物运至甲方指定的地点，由甲方负责验收。

十一、质量保证及售后服务：

1、产品的质量、技术标准按国家有关约定及招标文件和投标文件。

2、货物运至甲方指定的地点后,在验收之前,由投标人承担一切保管责任。

十二、验收：

    1、设备到达现场后，乙方应派人参与甲方的检验工作，配合甲方完成验收工作。

    2、乙方交货前应按国家有关规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量证明书中加以说明。

十三、违约责任：

产品质量责任：在产品质量保证期内，凡发现货物的质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退、直至产品符合质量要求。乙方承担调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

十四、违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲、乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金：

1、逾期交货：乙方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向甲方偿付违约金，每逾期一天，罚款合同价 1  ‰。
2、乙方不能交货：乙方不能交货，应向甲方偿付违约金，按不能交货部分货款价值的   10%。

3、由于乙方原因甲方提出中途退货，由乙方承担合同价 10 %的罚金。

4、逾期交货的违约赔偿最高限额为迟交货合同总价的 10%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可考虑终止合同。

5、经甲乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此列。
十五、违约终止合同：

1、甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

（1）乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务。

（3）在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

2、乙方应继续执行合同中未中止部分。

3、在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备的产品质量责任。

十六、不可抗力事件处理：

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，以及终止合同后的善后事宜。

十七、仲裁或诉讼：

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可提交甲方法定地址所在仲裁机构进行仲裁，也可直接向甲方法定地址所在人民法院起诉。

2、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

3、仲裁费用除仲裁机构另行有裁决外，由败诉方承担。

十八、合同生效及其它

    1、甲、乙双方签字加盖公章后，本合同即行生效。

2、合同执行过程中出现未尽事宜，双方在不违背本合同招标文件的原则下进行友好协商，协商结果以“纪要”的形式作为本合同不可分割的部分。

3、买方如对本合同产品进行额外装潢，或在电梯井道、机房等与电梯相关的部位增设其他设施，买卖双方应协商解决。如方案未经卖方技术部门确认，则责任由买方自负。如方案交卖方之日起逾期十五天未回复，则视为卖方认可该方案。

4、下列文件均为本合同不可分割的部分：

     （1）合同书及补充协议

（2）中标通知书

（3）询标纪要

（4）甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件

（5）招标文件及其补充文件

（6）投标文件及其补充文件

单位：（盖章）                     单位：（盖章）

授权代表：                         授权代表：

联系电话：                         联系电话：

传真：                             传真：

地址：                             地址：

邮编：                             邮编：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

税号：                             税号：
第五部分：附件（投标文件格式）

投标文件编制顺序
投标人可按下列顺序排列和装订投标文件： 

一、投标函

二、法定代表人授权委托书原件及授权代表身份证明原件 

三、开标一览表 

四、投标方资质证明文件，包括： 

1、投标人营业执照复印件 

2、中华人民共和国组织机构代码证 

3、税务登记证复印件 

4、有关行业的经营企业许可证、注册证复印件（特殊行业需提供本行业国家颁发的有关资质证明） 

5、关于资格的声明 

五、有关投标产品制造商出具的授权（如有）

六、设备技术参数清单、报价表

七、有关投标产品的检测报告 

八、有关投标产品的制造、验收标准 

九、售后服务承诺详述、维修、培训等计划详述 

十、技术参数、功能偏离表 

十一、商务条款偏离表 

十二、近三年销售业绩表 

十三、提供其它有利于投标的资料

十四、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书 

正本

投

标

文

件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：
法定代表人：

编制时间：

投 标 函
致：喀纳斯景区管理委员会社会事业管理局 

     根据贵方为            （项目名称）招标的        （项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份

（1） 开标一览表 

（2） 投标分项报价表 

（3） 规格、技术参数、功能偏离表 

（4） 商务条款偏离表 

（5） 按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件 

（6） 资格证明文件 

（7） 投标保证金，形式（支票、电汇） 

据此  ，签字代表宣布并同意如下： 

1、所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为         （注明币种，并用文字和数字表示的投标总价） 

2、投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务； 

3、投标方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话） 我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利 

4、本投标有效期自开标之日起     个日历天 

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定 

7、与本投标有关的一切正式往来信请寄： 

地址：

电话：

投标人代表签字：

投 标 人 名 称：

邮编：

传真：

  年 月 日

（二）法人代表授权书格式（单独提交）

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表 

（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就  （项目名称）  的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事物。

本授权书于  年  月 日签字生效，特此声明！

 法定代表人签字：

被授权人签字：

公        章：

授权日期：年 月 日

	法人身份证正面




	法人身份证背面


	被委托人身份证正面




	被委托人身份证背面


注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。
 (三)开标一览表

投标人名称：

招标项目名称：

	序号
	名称
	单位
	数量
	型号
	单价
	小计

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	
	  
	
	
	
	
	

	
	总计
	


注：投标报价中单价应包含设备费、人工费、辅材费、管理费、利润、风险金、检测调试费、运费、安装费、备品备件、培训、技术服务、税金等一切费用。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：

年   月   日

（四）关于资格的声明函

致：喀纳斯景区管理委员会社会事业管理局

     关于贵方     年     月    日（项目编号）招标公告关于            （项目名称），本签字人愿意参加投标，并有能力提供             （项目名称）中的（货物）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的 
投标人名称 ：                

受权签署本资格文件人：

签字人姓名、职务：

被授权人姓名、职务：

被授权人姓名 ：

电话： 

地址： 

传真： 

邮编： 

盖章： 

年   月   日

（五）制造商出具的授权函

致：喀纳斯景区管理委员会社会事业管理局

我们  （制造商名称）  兹指派主要营业地点设在  投标人地址的投标人名称 

作为我方真正和合法的代理人进行下列有效的活动： 

(1)代表我方办理贵方第  招标文件编号  号投标要求提供的由我方制造设备 

名称货物的有关事宜，并对我方具有约束力； 

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担 

招标文件中所规定的义务； 

(3)我方兹授予  投标人名称 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的 

事宜  兹确认  投标人名称 和其正式授权代表，依此合法地办理一切事宜 

我方于     年    月    日签署本文件， 投标人名称 于     年    月 

日接受此件，以此为证 

投标人名称                                     制造商名称 

签字人职务和部门                               签字人职务和部门

签字人姓名                                     签字人姓名

（六）详细报价及技术参数表

格式自拟，应包含名称、规格型号、数量、品牌、单价、合价等，备品备件单独列表。

（七）技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：

招标编号：

	序 号
	产品名称
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：此表需详列投标的每种设备 

投标人代表（签字或盖章）：

年  月  日 

（八）商务条款偏离表

投标人名称（公章）：

招标编号：

	序 号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投

投标人代表（签字或盖章）：

年  月  日 

（九）近三年类似业绩

	地区
	项目名称
	项目内容
	合同价款
	项目单位及电话
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


后附中标通知书或合同协议书。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

     年    月    日

（十）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在 项目编号：     项目名称：         招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 
法定代表人： 

法人授权代表： 

我公司承诺在参加本次投标前三年内，无以下行为： 

重大违法行为； 

商业贿赂行为； 

政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为； 

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格 

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

     年    月    日

