昌吉州阜康市人民医院基础设施能力提升建设项目-市医院发热门诊设备采购项目

竞争性磋商采购文件

项目编号:XJTQ2021ZB87-CS

阜康市卫生健康委员会

新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司

二○二一年十月

## 防疫须知

各潜在投标人：

本项目投标、开标、评标工作严格执行关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，具体内容如下：

- 投标供应商应指派无疫情接触史、身体健康且符合防疫要求的人员参加现场投标活动，并递交符合防疫要求的《投标人承诺书》（承诺书附后）。《投标人承诺书》随投标文件单独递交，不需封装，无承诺书或承诺书不符合要求的，其投标文件将被拒收。

- 投标供应商代表防护要求：入场前，投标供应商代表应做好个人防护，正确佩戴无呼吸气阀的合格口罩，主动配合做好实名登记、体温检测等防控工作。未正确佩戴合格口罩、体温超过37.2℃、有疫情接触史且医学观察未满14天者将被劝返，不得入场，对不遵守疫情防控管理规定的将被驱逐出场，由此导致的后果由投标供应商自行承担。

（三）投标供应商代表人数要求：投标供应商限派1名代表参加投标和开标会。但应做好投标代表人员储备，避免因既定人员现场不符合防控要求无法进场影响正常投标，因投标供应商代表不符合疫情防控要求无法进场投标的后果，由投标供应商自行承担。

（四）保持安全距离。交易当天，各投标供应商在场内等候或工作期间，应全程佩戴口罩，尽可能独立乘坐电梯，自觉保持1.5米以上间隔距离，座位隔空就座，不扎堆聚集，不喧哗闲聊，不随意走动，废弃口罩定点投放。

（五）控制活动时间。投标供应商办理业务时应提前准备好所需材料，一次办结，即办即走不逗留；交易活动结束后应立即离开现场，不得滞留。

附件：1.《投标人承诺书》

## 投标人承诺书

本单位____________________承诺严格遵守《中华人民共和国传染病防治法》及相关要求。本单位于   年   月   日参加_________________ 项目的开标活动。本单位承诺在开标过程中做到以下几点：

1．参与投标人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入开标场所。

2．参加投标人员自觉做好个人防护，全程佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。

3．本单位所派投标人员       （姓名），          （身份证号码），           （联系电话），在        （省、市）居住，目前身体状况良好，无疫情接触史,不存在发热、咳嗽等可疑症状。

4．本单位保证做好投标前期的各项准备工作，提前到达开标区域，避免因工作疏忽导致时间拖延，造成人员聚集。

5．开标活动结束后，本单位人员迅速离场，不在公共区域内停留。

6. 如果所派人员出现疫情防控要求需留观、隔离的，由投标供应商自行负责，视为放弃派员参加。

承诺人（公章）：
                                    年   月   日

目    录

- 采购公告

- 采购需求

- 供应商须知

- 评标办法

- 合同条款

第六部分 技术参数

第七部分 响应文件格式

温馨提示

尊敬的供应商：

您好！非常感谢您前来参加本项目的竞争性磋商活动，您的参与是对我们工作最大的支持，招投标是一项法律性、规范性要求很高的工作，为了避免不必要的失误造成投标失败，我们在此对投标的关键环节及注意事项向您做出提示，请您认真阅读。

一、请您务必仔细阅读、认真理解竞争性磋商采购文件，尤其要对实质性条款及否决投标的条件要引起高度重视。

二、请您务必在竞争性磋商响应文件递交前检查贵单位响应文件的密封及签章情况，若响应文件未按照磋商采购文件要求密封签章的，我们将予以拒收。

三、请您务必按照供应商资格条件的要求，携带相关证件原件，我们在资格查验时不接受二次递交。

四、评定内容均在磋商采购文件中体现，请务必认真阅读，充分响应磋商采购文件。

五、文中“竞争性磋商采购文件”为我单位印发的采购文件，“竞争性磋商响应文件”为供应商针对此项目印制的响应文件。

以上仅是友情提示，不作为磋商采购文件的一部分，请您严格按照磋商采购文件的要求做好磋商响应文件的编制及相关磋商准备工作。

- 磋商采购公告

昌吉州阜康市人民医院基础设施能力提升建设项目-市医院发热门诊设备采购项目

竞争性磋商采购公告

- 采购采购编号：XJTQ2021ZB87-CS

- 采购组织类型：集中采购-分散委托中介

- 采购概况与采购内容

- 采购名称：昌吉州阜康市人民医院基础设施能力提升建设项目-市医院发热门诊设备采购项目

- 2.采购地址：阜康市人民医院

3.采购内容：心电监护仪（一托15配置工作站）、心肺复苏仪、全自动生化分析仪、全自动尿液分析仪（带尿沉渣）、全自动粪便分析仪、注射泵（一拖四工作站）、生物安全柜、高压锅	、制水机	（详见设备清单参数）。

4.资金来源：财政资金，采购金额130万元。

5.供货时限：合同签订后15日历日内所购设备运至甲方指定位置并安装验收合格。

6.招标方式：竞争性磋商

7.资格审查方式：资格后审

8.付款方式：按合同约定方式付款

- 磋商供应商资格要求：

1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力的供应商；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告，成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告；或者提供企业资信证明(提供开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息))；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函)；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(纳税人证明材料和企业人员基本信息后附人员社保证明)；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人必须是所投产品的制造商或经销商，需提供有效的工商营业执照副（营业执照需包含本次项目的相关经营权）；

3、投标人须提供所投产品经营许可范围的医疗器械经营许可证或备案凭证。

4、医疗器械产品，须根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，需提供所投产品的《医疗器械注册证》，所有证件均应在有效期内；

5、投标人前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7、不接受联合体投标，不允许转包或分包

五、磋商文件发售时间、地址、方式、售价：

1、发售时间：2021年10月14日-2021年10月20日上午：10:00至14:00，下午：15:30至19:30。（北京时间，节假日除外）

2、获取磋商文件地址：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司（新疆维吾尔自治区昌吉市屯河北路新天地商务港815室）

3、获取磋商文件方式：报名成功后现场购买获取

4、磋商文件售价(元)：200元

六、磋商响应文件提交截止时间：2021年10月25日下午16:30（北京时间）

七、磋商响应文件提交地址：新疆维吾尔自治区昌吉市屯河北路新天地商务港821开标室

八、磋商响应文件开启时间：2021年10月25日下午16:30（北京时间）

九、磋商地址：新疆维吾尔自治区昌吉市屯河北路新天地商务港821开标室

十、磋商保证金及交付方式：

1、投标保证金：26000.00元（贰万陆仟元整）

2、投标保证金的缴纳时间为（2021年10月14日10：00—2021年10月24日19：30分）投标人应充分考虑资金到帐时间，在规定的时限前自行办妥投标保证金缴纳手续，投标保证金的缴付时间以电汇凭证和网银对帐单上的时间为准，超过报名时限缴纳投标保证金视为报名无效，投标保证金由投标单位基本帐户汇至新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司（单位名称：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司阜康分公司、开户银行：新疆阜康农村商业银行股份有限公司营业部 开户账号：808010012010107666982、开户行行号：（402885600012）。不得以现金和其他形式缴纳，不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳，投标人在缴纳投标保证金时，需在进帐凭证上明确资金用途和投标采购名称，并注明联系人及电话，以便查对核实。投标人在缴纳投标保证金后持单位基本户开户证明（原件及复印件）和保证金汇款凭证到新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司财务室换取缴纳凭证，作为确认报名的依据。

十一、其他事项：

1、本采购公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的采购，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2．购买竞争性磋商文件时须提交的文件资料

报名资料：由法定代表人或委托代理人凭身份证原件现场领取，同时需提供（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求的相关证明材料；(2)法人营业执照、相关资质证明；（3）“信用中国”、“中国政府采购网”、“国家企业信用信息公示网”查询结果（附网页截图并加盖投标人公章）；（4）法人授权委托书原件及法人授权委托代理人的身份证原件（法定代表人持身份证原件）。未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）的相关证明材料（网络截图）等有关证件复印件二套，复印件需加盖单位公章，同时须携带（原件或当地公证处出具的的前述证书的公证书或电子截图凭证）备查

3、其他注意事项

落实政府采购政策需满足的资格要求：1）节能产品强制采购；2）节能产品、环境标志产品优先采购；3）政府采购促进中小企业发展；4）政府采购项目支持监狱企业发展；5）政府采购信用担保。

本项目将对小型和微型企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若投标商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》，则其评标价格=投标商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分*(100%-6%) +投标商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分;否则，其评标价=投标报价。

在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分*(100%-5%) +供应商报价中不属于《环境标产品政府采购清单》内的产品的价格部分:否则，其评标价=投标报价。

十二、发布公告的媒介

本次招标公告在新疆政府采购网、昌吉州公共资源交易网上发布。

十三、联系方式

招标人：阜康市卫生健康委员会

联系人：鞠凌峰

联系电话：0994-3226870

招标代理机构：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司

联系人：林杰    顾娜尔

联系电话： 0994-2209928

同级政府采购监督管理部门名称：阜康市政府采购办

联系人： 徐云江

监督投诉电话：0994-3222516

地址：阜康市

第二部分   采购需求

说明：供应商须对本项目以项目为单位的服务进行整体响应，任何只对项目内其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

一、项目概况

1.本项目是昌吉州阜康市人民医院基础设施能力提升建设项目-市医院发热门诊设备采购项目。

2. 资金来源：财政资金。

3.采购项目概况：心电监护仪（一托15配置工作站）、心肺复苏仪、全自动生化分析仪、全自动尿液分析仪（带尿沉渣）、全自动粪便分析仪、注射泵（一拖四工作站）、生物安全柜、高压锅、制水机（详见设备清单参数）。

4.供货时限：合同签订后15日历日内所购设备运至甲方指定位置并安装验收合格。

5.付款方式：按合同约定方式付款。

6.质保期限：两年。

二、总体要求

1.供应商必须按照竞争性磋商采购文件的要求和参照竞争性磋商采购文件第八部分“响应文件格式”，制作响应文件，并真实、详细和完整地填写相关内容和提供相关资料。

2. 供应商必须按照要求以满足采购人设备的要求，供应商应特别注意按照相关标准的要求，并考虑使用过程中的各种因素，投报的产品在整个合同履行期间能够持续满足相关标准要求。

3. 供应商投标使用的产品及服务必须是符合国家相关标准的要求。

4.具体工程内容和所需运行设备及相关配套费用由供应商自行根据需要现场踏勘并预算。

5.供应商应承担编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不负任何责任。

三、供应商资格要求

1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力的供应商；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告，成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告；或者提供企业资信证明(提供开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息))；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函)；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(纳税人证明材料和企业人员基本信息后附人员社保证明)；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人必须是所投产品的制造商或经销商，需提供有效的工商营业执照副（营业执照需包含本次项目的相关经营权）；

3、投标人须提供所投产品经营许可范围的医疗器械经营许可证或备案凭证。

4、医疗器械产品，须根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，需提供所投产品的《医疗器械注册证》，所有证件均应在有效期内；

5、投标人前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7、不接受联合体投标，不允许转包或分包四、验收：

1.验收标准：国家标准、竞争性磋商采购文件和响应文件要求。

2.验收合格后由成交供应商和采购人双方共同签字确认。

3.第三方检测、测试的费用本着“谁要求，谁支付”的原则。

五、政府采购合同：

1.采购人和成交供应商应当在确定成交后的30天内签订政府采购合同。

2.政府采购合同应当一式多份。

六、付款方式：

按成交人与采购人签订合同的付款方式执行。

第三部分  供应商须知

一、说  明

1.适用范围

1.1 本竞争性磋商采购文件投标公告中所叙述的产品及服务。

1.2 本竞争性磋商采购文件的解释权在采购人及采购代理机构。

2.定义

2.1“采购人”指阜康市卫生健康委员会   。

2.2“采购代理机构”指新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司。

2.3“供应商”指向采购代理机构提交响应文件的法人。

2.4“服务”是指竞争性磋商采购文件规定卖方须承担系统的采购、安装、检测、调试、定期检测、运行、维护管理、建立技术文档、培训及其它相关的服务。

2.5“设备”是指制造、加工或用重要的和主要的元部件装配而成的，其基本特征、功能或效用应是商业上公认的与元部件有实质性区别的产品。

2.6语言：采购文件的语言为简体中文。

2.7日期：指公历日。

2.8时间：指北京时间。

3. 适用法律

采购人、供应商和采购代理机构均应当遵守《政府采购法》及相关法律法规。

4. 禁止事项

4.1采购人、供应商和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争。

4.2供应商不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

4.3 采购代理机构不得向采购人行贿或者采取其他不正当手段谋取非法利益。

4.4 除供应商被要求对响应文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，供应商不得就与其响应文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

5. 保密及其它注意事项

5.1凡参与采购工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关情况。

5.2开标后，直至向成交供应商发出《成交通知书》止，凡与审查、澄清、评估和比较有关资料以及评审意见等，均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。在采购工作结束后，与评审情况有接触的任何人，不得将评审情况扩散出评标委员会人员之外。

5.3在评审期间，供应商不得向评标委员会成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

5.4 评标委员会不向未成交供应商解释落选原因，不退还响应文件。

5.5 所有供应商自行承担与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均不承担该费用。

6. 供应商诚信管理

6.1 供应商在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报、隐瞒事实，损害采购人的利益，包括供应商之间串通投标（递交投标书之前或之后），人为地使投标丧失竞争性，损害采购人从公开竞争中所能获得的权益。

6.2 如果采购人或采购代理机构有证据表明供应商在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为，则将拒绝其投标。

6.3 供应商有下列情形之一，将招标代理机构作不良诚信记录，并报财政部门，按照有关规定处理。

（1）提供虚假材料参加政府采购活动谋取成交、成交的；

（2）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）成交、成交后无正当理由拒绝签订政府采购合同的；

（7）无正当理由拒绝履行合同的；

（8）故意提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（9）拒绝提供售后服务，给采购人造成损害的；

（10）恶意投诉，给采购人或采购代理机构造成损害的；

（11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（12）经认定的其他有违诚实信用的行为。

7.投标的费用

供应商应承担编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不负任何责任。

二、竞争性磋商采购文件说明

8.竞争性磋商采购文件的组成

8.1竞争性磋商采购文件用以阐明项目情况、评标程序、评审办法、定标标准和合同条款和响应文件的制作等，由投标公告、采购需求、供应商须知、响应文件格式和合同条款构成等。

9. 竞争性磋商采购文件的修改

9.1竞争性磋商采购文件的澄清或者修改将以书面形式通知所有竞争性磋商采购文件收受人。该澄清或者修改为竞争性磋商采购文件组成部分。

9.2为使供应商编写响应文件时，有充分时间对竞争性磋商采购文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以决定酌情推迟投标截止时间。具体时间将在修改通知中写明。

9.3当竞争性磋商采购文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

三、响应文件的制作

10.磋商响应文件的组成（按顺序排列）

（一）、商务部分：

10.1、报价函

10.2、清单报价一览表

10.3、资格声明书

10.4、商务条款偏离

10.5、 法定代表人身份证明书

10.6、法定代表人授权委托书

10.7、供应商概况（应包括企业的简介、信誉与质量体系证书、营业执照、资质证书等）

10.8、供应商业绩表（包括合同、最终验收单等）

10.9、质量保证措施

10.10、磋商保证金收据复印件

10.11、竞争性磋商采购文件要求提供的其它材料以及供应商需要说明的其他文件和说明。

（二）、技术部分：

10.11、售后服务方案

10.12、安装调试方案

10.13、技术条款响应偏离表

10.14、技术指标

10.15、报价单位（供应商）反商业贿赂承诺书

11.响应文件的份数和签署

11.1 供应商应当仔细阅读竞争性磋商采购文件的所有内容，按竞争性磋商采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性及对竞争性磋商采购文件作出实质性响应。

11.2 供应商应按竞争性磋商采购文件中提供的响应文件格式制作响应文件。如有关表格不能满足填报需要，可以对表格格式作出相应调整，但不得更改表格的实质性内容。

11.3 供应商应提供响应文件正本一份和副本二份。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

11.4 响应文件的正本必须打印（提倡双面打印），并由供应商的法定代表人或经正式授权对供应商有约束力的委托代理人在响应文件上签字并加盖单位公章。委托代理人必须出具书面形式的《授权委托书》并附在响应文件中。响应文件的副本可采用正本的复印件。

11.5 除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂改或改写。任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或委托代理人在修改处签字或加盖公章才有效。

11.6 电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

12、 响应文件的密封与标志

12.1、响应文件封面右上角应注明“正本”、“副本”字样，并注明项目名称、单位名称、单位地址、联系人及联系电话，同时加盖法人公章和法定代表人印章。“正本”、“副本”如有不一致时，以正本为准。

12.2、供应商必须将响应文件密封装袋，并在封袋上正确标明“…项目响应文件”，即“…项目响应文件”封袋。否则整个响应文件将被视为不响应竞争性磋商采购文件，而予以拒绝评审。

12.3、响应文件封袋必须在开启处密封，并加盖供应商章，否则整个响应文件将被视为不响应竞争性磋商采购文件，而予以拒绝评审。

12.4、 封袋上应写明工程名称、单位名称、地址、联系人及联系电话，加盖法人公章及法定代表人章。

四、响应文件的递交

13.1为方便唱标，供应商应将正本《开标一览表》的复印件（加盖公章）单独用信封密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，投标时连同响应文件一同交给采购代理机构。装有《开标一览表》的信封不要装入响应文件正本的密封袋中。

13.2每一份响应文件的密封袋两头封口上均需贴封条，封条上应注明“于2021年

月 日 时之前不准启封”的字样，并加盖骑缝章（公章）。

13.3供应商应按上述规定进行密封和标记后，将响应文件按照竞争性磋商采购文件中规定的时间和地址由该项目委托人送至采购代理机构。

13.4未按上述规定进行密封、标记和递交的，采购代理机构对响应文件的不依时间递交、误投、破损、封装不合格或提前拆封不负责。

14.递交响应文件的时间、地点以及截止时间

14.1响应文件递交地点：新疆维吾尔自治区昌吉市屯河北路新天地商务港821开标室。

14.2响应文件递交截止时间：2021年10月25日下午16:30时。

14.3采购代理机构将于2021年10月25日下午16:30时前接收响应文件，下午16:30时在新疆维吾尔自治区昌吉市屯河北路新天地商务港821开标室举行采购仪式。

14.4所有响应文件必须在投标截止时间之前送至采购代理机构。

14.5采购代理机构拒绝接受以下文件：

（2）超出经营范围投标的；

（3）响应文件不完整的；

（4）响应文件无法定代表人签字，或签字人未被法定代表人授权的；

（5）投标有效期不足的；

（6）响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（7）供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的；

（8）响应文件未加盖法人或单位公章和未有法定代表人、单位负责人或者被授权人签名的；

（9）响应文件签字人无有效委托的；

（10）供应商资格条件不符合国家规定和磋商文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者纠正的；

（11）供应商以低于成本报价竞标的，不接受价格修正的；

（12）投标有效期不足的；

（13）供应商未提交投标保证金、或金额不足、或无效的；

（14）响应文件有关规定的合同与原件不一致的；

（15）响应文件中附有采购代理机构不能接受的条件或不符合磋商文件中规定的其他实质性要求的。

14.6响应文件的修改与撤回

（1）供应商在递交响应文件后到投标截止时间之前，可以修改或撤回其响应文件，但供应商必须以书面形式通知采购代理机构。

（2）在投标截止时间之后至投标有效期之间的这段时间内，供应商不得对其响应文件做任何修改，亦不得撤回其投标，否则磋商保证金不予退还。

15、磋商须知：

15.1、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，供应商响应文件中的报价默认为第一次报价，于评标环节后，进行第二次报价，在二次报价后，磋商小组可以酌情再与各供应商进行再次磋商，最终报价满足竞争性磋商采购文件要求且报价最低的供应商的价格为磋商基准价。

15.2、磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

16、评标办法及评定标准

（一）采取综合评分法。由依法组建的熟悉相关业务的代表及有关技术、经济等方面的专家组成评标委员会进行评标，并依据《政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及本磋商响应文件进行评审，有关监督部门现场监督。

（二）竞争性磋商采购文件评分分值由价格部分、商务部分和技术部分组成。价格部分评定分值为30分，商务部分评定分值为12分。技术部分评定分值为58分。其中商务部分包括投标人标书制作、相关业绩、服务能力。技术部分包括核心参数(*号）、其他技术指标、安装技术水平等组成。其他：加减分项	1、对中小微企业（含监狱企业、残疾人福利企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。（持“中小企业声明函”和政府相关部门认定文件认定）

2、按其他规定、不良行为需要加分、减分的。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，满足竞争性磋商采购文件要求且报价最低的供应商的价格为磋商基准价，凡以价格、百分比计算的均保留两位小数。

（三）评分标准

（1）投标报价得分：价格分应当采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商采购文件要求且报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分；投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×30%，得分保留两位小数。注：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（2）商务部分得分=报价得分+根据供应商依据项目要求响应情况对每一项独立打分。

（3）技术部分得分根据供应商依据项目要求响应情况对每一项独立打分。

供应商综合得分=商务部分得分+技术部分得分+其他

（四）在监督部门监督下，评标委员会根据竞争性磋商采购文件规定，对提交磋商响应文件和其他必要的资料进行进一步审查。如果响应文件没有实质上响应竞争性磋商采购文件的要求，出现重大偏离，评标委员会将判定无效。

下列情况属于重大偏离：

（1）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（2）总报价超过竞争性磋商采购文件中要求的最高限价；

（3）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（4）不符合竞争性磋商采购文件中规定的其他实质性要求；

（五）评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

17、无效磋商响应文件

磋商小组评审时，供应商或其磋商响应文件出现下列情况之一者，磋商小组评审时有权直接认定其为无效文件：

（1）逾期送达磋商响应文件或未将磋商响应文件送达指定地点；

（2）磋商响应文件未按要求密封，未签署、加盖单位公章；

（3）资格证明文件不全或者不符合竞争性磋商采购文件标明的资格要求的；

（4）磋商响应文件出现多个方案或报价、超过最高限价的；

（5）磋商响应文件未按规定的格式、内容和要求填写制作的；

（6）磋商小组认为供应商所递交的磋商响应文件所附相关资料内容不真实，且供应商当场不能提交证明其真实性的材料的；

（7）同一供应商所递交的响应文件（包括正本与副本、副本与副本之间）存在内容不一致的。

（8）供应商所递交的磋商响应文件雷同，或存在其他情形导致评标委员会认为供应商之间存在串标、围标嫌疑的（须经评标委员会一致同意后方可按无效文件处理）；

（9）法律、法规规定的其他情况。

18.若发生下列情形之一，磋商保证金将不予退还并取消磋商资格。情节严重的，将列入不良记录名单，在三年内禁止参加任何政府采购活动。

1、磋商开始后，未经同意中途离场、无故撤回报价的；

2、交纳保证金后无故不参加磋商的；

3、供应商在被通知成交后未按规定时间与采购单位签订合同或拒绝按成交状态签订合同的；

4、签约后无法按时间、质量要求完成合同内容，履行合同义务的；

5、供应商在响应文件中提供虚假材料谋取中标的；

6、磋商过程中，发现有意扰乱采购活动或围标、串标等情形的；

7、违反磋商采购文件有关规定的其他情形的；

19、终止。

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予终止：

1、符合专业条件的供应商或者对磋商采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

2、供应商未按磋商采购文件要求提交的磋商响应文件，磋商响应文件中的内容未按中文书写、磋商响应文件报价未以“元”（人民币）为单位的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

终止后可按照相关法律要求重新磋商

20、成交原则

1、评标委员会成员以打分的方法，以得分高低先后顺序，原则上选定综合得分最高的为预成交人。如排名第一成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，根据相关办法规定，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人，或认定成交无效，成交无效的重新组织招标。

2、采购人及采购代理机构将有权对成交人的财务、技术、管理能力及信誉进行审查，确定其是否能圆满地履行合同。

3、成交结果将在新疆政府采购网上、昌吉州公共资源交易网公示。

4、磋商保证金：《成交通知书》发出3日内，招标方向未成交方退还磋商保证金。

20、其他事项

1、我机构所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商采购文件不可分割的部分。在招投标过程中，无论任何单位和个人都必须遵纪守法，保证公正廉洁、公平竞争，不准从中舞弊，有违反者按有关规定严肃处理。

2、供应商必须严格按照采购文件约定的技术要求进行相应服务，凡是达不到采购单位要求，采购单位有权拒收。

3、在开标前，供应商若对竞争性磋商采购文件中规格及要求有异议或对要求有不合理之处，可及时提出相关意见，如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商采购文件。一经进入评标程序，即视为各供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4、本文件由新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司负责解释。

21.磋商保证金

21.1磋商保证金为响应文件的组成部分之一。供应商须在投标截止时间前按照磋商文件的规定提交磋商保证金，供应商在投标截止时间后提交的磋商保证金将被视为无效保证金。本项目的磋商保证金金额为人民币贰万陆仟元整（￥26000.00元）。户名、开户银行、帐号见磋商文件“第一部分 磋商采购公告”。

21.2磋商保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因供应商的行为而蒙受的损失，采购人和采购代理机构在因供应商的行为受到损害时将没收供应商的磋商保证金。

21.3磋商保证金币种应与投标报价币种相同，均为人民币。

21.4未按规定提交自开标之日起有效的磋商保证金的投标,将被视为无效投标。

21.5如无质疑或投诉，未中标的供应商的磋商保证金，在中标通知书发出后五个工作日内予以无息退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后予以无息退还。

21.6中标供应商的磋商保证金，在中标供应商交纳中标服务费和合同签订且完成合同备案手续后的五个工作日内予以无息退还。

21.7下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

（1）供应商在磋商文件中规定的投标有效期内撤回其投标的；

（2）中标供应商未能按磋商文件的要求以及响应文件的承诺签订合同的；

（3）中标供应商未能按磋商文件的规定交纳中标服务费的；

（4）供应商提供虚假响应文件或虚假补充文件的。

22.投标有效期

22.1响应文件从开启响应文件之日起，投标有效期为60个工作日。

22.2特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

五、开标和评标

23 开标、评标和授标

23.1采购代理机构按照《磋商采购公告》规定的时间和地点在有供应商代表在场公开开标，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

23.2开标时需携带营业执照、相关资质证明（原件或当地公证处出具的的前述证书的公证书或电子截图凭证）；法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》。满足本条的供应商为有效供应商，否则为无效供应商。无效供应商递交的响应文件为无效响应文件，不得进入评标。注：有效身份证明指身份证、护照、驾驶执照正本或公安部门的相关证明。参加开标的供应商的代表应签名报到，以证明其出席开标会议。

23.3开标时，采购代理机构、监督人员和供应商将检查响应文件密封情况和装有《开标一览表》的信封密封情况，在确认无误后当众拆封装有《开标一览表》的信封唱标。唱标主要内容为密封信封中《开标一览表》的内容以及采购代理机构认为合适的其他内容，并做唱标记录。

24 评标委员会

24.1采购代理机构将根据项目特点依法组建由5人以上（含）奇数的人员组成的评标委员会，评标委员会其成员由采购人代表和随机抽取的政府采购有关专家组成。

25 监督人员

25.1为加强对政府采购活动的监督，采购代理机构将邀请监督人员参加开标仪式和评标会议，对采购活动进行监督。监督人员独立于采购代理机构和评标委员会，独立履行监督职责。

26 对响应文件的初审

26.1开标后，采购代理机构将组织评标委员会对响应文件进行初审，初审包括资格性审查和符合性审查。

26.2资格性审查是指依据法律规定和竞争性磋商采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，确定投标供应商是否具备投标资格。

26.3符合性审查是指依据竞争性磋商采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商采购文件的实质性要求作出响应，包括审查响应文件是否完整，有否计算错误，文件签署是否合格，投标书的编排是否有序等。

26.4计算错误将按以下方法更正:如果单价、数量的积与总价不相等，以单价为准修改总价。如果供应商不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。如果用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，则以文字表示的数值为准。若供应商拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

26.5在对响应文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与竞争性磋商采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税等的偏离将被认为是实质上的偏离，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

26.6评标委员会确定响应文件的响应性，只根据响应文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

26.7评标委员会可以要求供应商对响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

26.8评标委员会将只对确定为实质上响应竞争性磋商采购文件要求的投标进行评价和比较。

26.9实质上没有响应竞争性磋商采购文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

26.10发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

（1）超出经营范围投标的；

（2）响应文件不完整的；

（3）响应文件无法定代表人签字，或签字人未被法定代表人授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（6）供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或以其他弄虚作假方式投标的；

（7）响应文件未加盖法人或单位公章和未有法定代表人、单位负责人或者被授权人签名的；

（8）响应文件签字人无有效委托的；

（9）供应商资格条件不符合国家规定和竞争性磋商采购文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者纠正的；

（10）供应商以低于成本报价竞标的，不接受价格修正的；

（11）投标有效期不足的；

（12）响应文件有关规定的合同与原件不一致的；

（13）响应文件中附有采购代理机构不能接受的条件或不符合竞争性磋商采购文件中规定的其他实质性要求的。

27 对响应文件的澄清

27.1评标委员会按照竞争性磋商采购文件确定的评标标准和方法，对响应文件进行评审和比较，并可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或者其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.2响应文件内容表述不一致按照以下方法处理：开标时，响应文件中开标一览表内容与响应文件明细表内容不一致的，以开标一览表为准；响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以单价为准，并修改总价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，应以中文文本为准。

28 评标办法

详见本竞争性磋商采购文件“第四部分 评标办法”。

根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号）以及《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

附表一

响应文件响应程度初步审查表

1.资格性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告，成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告；或者提供企业资信证明(提供开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息))；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函)；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(纳税人证明材料和企业人员基本信息后附人员社保证明)；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  |  |  |  |
| 2 | 供应商是否具备具有独立法人资格营业执照、资质证书： |  |  |  |  |
| 3 | 是否有磋商保证金缴纳收据； |  |  |  |  |
| 4 | 凡拟参加本次竞争性磋商项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）无重大违法行为的。 |  |  |  |  |
| 5 | 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

附表二

2.符合性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 是否提供资格声明函； |  |  |  |  |
| 2 | 投标函是否有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |  |  |  |  |
| 3 | 是否满足竞争性磋商采购文件规定期限； |  |  |  |  |
| 4 | 是否提供正规渠道证明材料。 |  |  |  |  |
| 5 | 是否按规定提供法人授权委托书的； |  |  |  |  |
| 6 | 是否按规定提交响应文件分数，正本1份副本2份； |  |  |  |  |
| 7 | 是否按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |
| 8 | 响应文件是否按照竞争性磋商采购文件要求编写、装订； |  |  |  |  |
| 9 | 投标报价是否超过预算金额； |  |  |  |  |
| 10 | 响应文件载明的其他要求是否响应竞争性磋商采购文件要求； |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

第四部分 评标办法

评分表及说明（评分标准100分）

| 项目 |  | 分值 | 评审内容及规则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经 济 部 分 | 价格 | （国产）30- | 采用低价优先计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分，其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 |  |
| 商务部分 | 标书制作 | 2 | 投标文件目录、页码指向准确，不准确的每项扣0.2分，参数偏离表中表述不准确的每项扣0.3分。参数偏离表表述与技术检验报告等印证资料不一致的一项扣1分。扣完为止。 |  |
|  | 相关业绩 | 3 | 提供投标方近三年（2018年至今）投标供应商同类或类似产品的销售业绩，每提供一项得1分，不提供不得分，最高得3分。（评审时以标书中提供中标通知书或成交通知书或合同为准，复印件、扫描件等需要加盖公章认定）。 |  |
|  | 服务能力 | 7 | - 售后服务体系完备并在本地有技术支持机构（须提供相关证明或证明材料原件或复印件加盖公章）.在昌吉相邻地州有售后服务机构的得1分、在昌吉本地有服务机构的得2分。 - 提供常用备品备件和消耗品明细及价格清单得1分，不提供不得分。备件、消耗品价格最低者得2分、次低者得1分，其他不得分。 - 3、响应招标文件中售后服务要求提供好的合理的维护维修服务方案的(质保期，维修响应时间等)，得2分，一般的得1分，不提供不得分。（评审时以提供服务承诺及相关证明材料为准）。质保服务期每增加一年加1分，质保期低于招标要求的，每少一年扣2分。 |  |
| 技术部分 | 核心参数 (*号） | （国产）10- | - 关键（核心）技术参数不完全满足不得分，参数完全满足得10分。 |  |
|  | 其他技术指标 | (国产) 45- | - 1、投标产品的一般技术参数全部满足招标文件要求的得37分；由专家评审，逐条确定是否达到技术参数要求，参数一项负偏离扣2分扣完为止。 - 2、投标产品鼓励先进性，所提供产品技术指标和性能（影响产品质量实质性参数）（包括核心参数）高于招标文件中技术参数和性能的可加分，每一项正偏离加1分，最多加分不超过8分。 - （评审时所提供产品的技术参数以参数偏离表对应技术检验报告或第三方技术支持资料为准，未提供或者不能验证相关参数的，视为负偏离，按上述第一条标准扣分） |  |
|  | 安装技术水平 | 3 | - 疆内有专门联络员（名单、缴纳社保证明）得0.5分，配备2名以上安装技术人员，得1分。设备安装技术负责人有相应安装经验（提供业绩证明）得0.5分。对仪器设备的安装调试和使用操作有培训方案，方案合理得1分。一般得0.5分。 |  |
| 其他 | 加减分项 |  | - 1、对中小微企业（含监狱企业、残疾人福利企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。（持“中小企业声明函”和政府相关部门认定文件认定） - 2、按其他规定、不良行为需要加分、减分的。 |  |
| 总得分 |  |  | 技术参数中标注“*”或“☆”号的为关键（核心）参数 |  |

第四章   合同条款

1、定义

1.1 本合同下列词语应解释为：

①“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

②“合同价格”系指根据本合同规定供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给供应商的价款。

③“服务”系指根据本合同规定供应商承担与施工有关的辅助服务，如运输、安装、摆放、保险、培训以及其它的伴随服务，例如：提供技术援助和合同中规定供应商应承担的其它义务。

④“现场”系指将要进行货运和运转的地点。

⑤“验收”系指采购人依据技术规定接受所施工物应依据的程序和条件。

2、技术规格和标准

2.1本合同下交付的货物应符合技术规格参数与要求所述的标准。如果没有提及的标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新标准。

3、货款支付办法

3.1 见第一章。

5、技术资料

5.1 供应商应向采购人提供所有相关的资料，包括产品质量合格证、产品检验报告（加盖公章的复印件）等资料，如本条款所述不完整或资料丢失，供应商应在收到通知后5天内免费提供。

6、价格

6.1供应商在本合同履行价格在合同中给出。

7、质量保证

7.1 供应商应保证其所提供的施工符合规定的规格质量。

8、验收

8.1 供应商可以邀请相关的技术专家对供应商施工的场地进行评审验收。

9、延期交工与核定损失额

9.1 如果供应商未能按照合同规定的时间按期交工（本合同15款规定之不可抗力因素除外）。核定损失比率为每迟交1天，按照合同金额的1%进行罚款。如果供应商在采购人同意延长的时间内仍不能交货，采购人有权因供应商违约撤销合同，而供应商除赔偿经济损失外，仍需要接受上述迟交损失额。

10、不可抗力

10.1签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

10.2受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件影响持续一百二十天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11、合同纠纷解决

11.1因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十天还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。

12、违约终止合同

12.1 如供应商违约，采购人可向供应商发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同。

①如果供应商未能在合同规定的期限内或采购人准许延长的期限内提供部分或全部货物；

②如果供应商未能履行合同规定的其它任何义务；

在上述任何一种情况下，供应商收到采购人发出违约通知后5天内仍未纠正其过失。

13、合同修改

13.1 欲对合同条款作出任何改动，均须由买、卖双方签署书面合同修改书。

14、转让与分包

14.1 除采购人事先书面同意外，供应商不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

15、适用法律

15.1 本合同应按《中华人民共和国合同法》解释。

16、通知

16.1本合同任何一方给另一方的通知都应以函电、传真的形式发送，而另一方应以相应的形式确认并发送到对方明确的地址。

17、合同文件及资料的使用

17.1 除了供应商执行合同所雇人员外，在未经采购人同意的情况下，供应商不得将合同、合同中规定的内容向供应商提供的资料透露给任何人。

18合同生效及其他

18.1 本合同经双方签字盖章后即生效。

18.2 供应商必须按技术规格要求中规定，向采购人提供与合同项下货物有关的技术服务、及其他相关服务。

第六部分  技术参数

- 一、设备购置清单

| 类 别 | 序 号 | 设备名称 | 数量（台) |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗设备 | 1 | 心电监护仪（一托15配置工作站） | 1 |
|  | 2 | 心肺复苏仪 | 1 |
|  | 3 | 全自动生化分析仪 | 1 |
|  | 4 | 全自动尿液分析仪（带尿沉渣） | 1 |
|  | 5 | 全自动粪便分析仪 | 1 |
|  | 6 | 注射泵（一拖四工作站） | 1 |
|  | 7 | 生物安全柜 | 1 |
|  | 8 | 高压锅 | 2 |
|  | 9 | 制水机 | 1 |
|  | 10 | 医用冰箱 | 2 |
|  | 11 | 新冠病毒核酸快速检测设备 | 1 |
|  | 12 | 全自动血细胞分析液 | 1 |
|  | 13 | 全自动血凝分析仪 | 1 |
| 辅助设备 | 14 | 口罩售卖机 | 1 |
|  | 15 | 污洗设备 | 2 |

- 二、采购仪器设备参数

- 采购仪器设备参数

（一）中央监护系统技术参数

数量：中央监护系统1套，床旁监护仪15台

参数要求：

- 中央监护系统：

  - 适用于医疗单位对多台监护仪获得的生命体征信息（心电、心率、呼吸、无创血压、体温、脉搏氧饱和度、呼吸末二氧化碳等参数）进行监护、显示、存储和打印。

  - 全面兼容多款多参数监护仪。

  - 支持无线联网，满足不同病人的需求，自由选择，任意组合

  - 同屏可显16床信息，可实现双屏显示，方便临床观察

  - 最多可同时监测64床病人信息

  - 海量信息处理机数据存储功能：

    - 每台监护仪长达240小时的趋势数据存储及回顾

    - 每台监护仪多达3000条报警事件的存储及回顾

    - 20,000个历史病人的监护数据的查询，浏览，维护等管理

    - 72小时64通道的全息生理波形存储及回顾

  - 多病人同屏同时查看时，每个病人窗口同时可显示至少2个参数的实时趋势

  - 可远程控制血压测量、记录等操作

  - 中央站与床边机双向控制报警上下限及报警级别

  - 支持打印机输出监护波形和数据

  - 支持接收，解除，转床等病人信息管理

  - 报警回顾可按时间及所需波形种类分类检索，提供设备状态指示灯指示，不同颜色和声音来代表不同状态。

  - 多种监护参数波形显示：

    - 12通道的ECG波形；

    - 1通道的脉搏波形；

    - 1通道的呼吸波形；

    - 1通道的CO2波形；

    - 1通道的麻醉深度波形；

    - 2通道有创血压波形；

    - 4通道麻醉气体波形；

- 床旁监护仪

  - 显示：≥2.1英寸，彩色TFT-LED显示，分辨率800×600；

  - 大字符显示、呼吸氧合图、短趋势图，它床观察，七导同屏/半屏等多种界面供用户选择；

  - 药物/滴定表计算、通气计算、氧和计算、肾功能计算等；

  - 真人语音报警，提示更直观；

  - 大容量趋势数据，可支持480h趋势数据，700组报警事件，1000组NIBP数据

  - 支持无线联网方式，连接中央站；

  - 内置高性能锂电，实现长时间不间断监护；

  - VGA接口，支持外接显示器（选配）；

  - 监护参数齐全，更适合长时间监护；

  - 常用快捷键、自定义设置、满足不同科室使用习惯

  - USB可在线升级

  - 可选配记录仪，墙上支架

  - 心电：

    - 心率范围：15-300bpm(成人)；15bpm-350bpm（小儿，新生儿），误差±1%或±1bpm，两者取最大

    - 增益选择：1.25mm/mV（×1/8）、2.5mm/mV（×1/4）、5.0mm/mV（×1/2）、10.0mm/mV（×1）、20.0mm/mV（×2）、40.0mm/mV（×4）、自动增益误差：±5%

    - 扫描速度：6.25mm/s；12.5mm/s；25.0mm/s；50.0mm/s误差：±10%

    - 心电噪声电平：≤30μVP-P

    - 心电输入回路电流：≤0.1μA

    - 输入阻抗：≥2.5MΩ

    - 心电共模信号抑制比：

      - 诊断模式：≥89dB；

      - 手术、监护模式：≥100dB

    - 时间常数：

      - 监护模式：≥0.3s；

      - 诊断模式：≥3.2s

    - 心电频响：

      - 手术模式：1Hz-15Hz；

      - 监护模式：0.5Hz-40Hz；

      - 诊断模式：0.05Hz-150Hz

    - 陷波：

      - 监护和手术模式：50Hz/60Hz陷波器自动打开；

      - 诊断模式：50Hz/60Hz陷波器手动打开或关闭

    - 电极极化电压范围：±300mVd.c.

  - 无创血压测量：

    - 测量方法：自动震荡法

    - 适用范围：成人、儿童、新生儿

    - 测量单位：mmHg、Kpa

    - 测量参数：收缩压、舒张压、平均压

    - 测量方式：手动、自动、连续测量

    - 自动测量间隔时间：1分钟—480分钟

    - 测量范围：

      - 收缩压40-270mmHg（成人）；40-200mmHg（小儿）；40-135mmHg（新生儿）

      - 舒张压10-210mmHg（成人）；10-150mmHg（小儿）；10-100mmHg（新生儿）

      - 平均压20-230mmHg（成人）；20-165mmHg（小儿）；20-110mmHg（新生儿）

    - 初始充气压力的默认值：

      - 成人：160mmHg（21.3kPa）

      - 小儿：140mmHg（18.6kPa）

      - 新生儿：100mmHg（13.3kPa）

    - 压力源测试，测量误差：±3mmHg（±0.4kPa）

    - 具有双重过压保护和超时保护功能

      - 成人状态：当袖套内压力值超过297mmHg（39.5kPa）±3mmHg（0.4kPa）时，控制阀应泄放气压；

      - 小儿状态：当袖套内压力值超过240mmHg（31.9kPa）±3mmHg（0.4kPa）时，控制阀应泄放气压；

      - 新生儿状态：当袖套内压力值超过147mmHg（19.6kPa）±3mmHg（0.4kPa）时，控制阀应泄放气压

  - 血氧饱和度：

    - 监测范围：0%-100%

    - 分辨率：1%

    - 测量参数：血氧饱和度，脉率

    - 精度：

      - 在70%-100%范围内，测量误差为±2%；

      - 在0%-69%范围内，测量误差不予定义。

    - 传感器类型：指夹式

  - 体温：

    - 测量方法：热敏电阻法

    - 通道数：双通道体温

    - 测量范围：0℃-50.0℃。

    - 测量精度：±0.1℃（不包含探头误差）

    - 分辨率：0.1℃

  - 呼吸：

    - 测量方式：胸阻抗法

    - 呼吸阻抗检测范围：0.5Ω-3Ω

    - 监测范围：7-150次/分钟

    - 差分输入阻抗：＞2.5MΩ

    - 波形灵敏度：×1/4、×1/2、×1、×2、×4、自动

    - 波形速度：6.25mm/s；12.5mm/s；25.0mm/s

    - 分辨率：1rpm

    - 测量精度：±2rpm

    - 具有呼吸窒息报警功能

    - 窒息报警：关闭，10s，15s，20s，25s，30s，35s，40s

  - 记录仪：

    - 类型：热敏点阵式

    - 记录类型：手动启动实时记录、参数超限触发的报警记录、与某特定功能相关的记录

    - 记录模式：手动，连续

    - 记录纸尺寸：50mm×20m

    - 走纸速度：12.5mm/s，25.0mm/s，50.0mm/s

    - 最多输出波形条数：3

    - 幅频特性：监护模式：0.5Hz-40Hz；诊断模式：0.05Hz-150Hz

    - 时间常数：≥0.3s

  - 存储：

    - 480小时趋势图/表存储回顾

    - ≥1000组无创血压测量回顾

    - 事件回顾最多可回顾最近700条

  - 电池

    - 尺寸：182mm×71mm×25.5mm

    - 重量：0.3kg

    - 类型：可充电的锂离子电池

    - 额定电压：14.8V

    - 电池容量：4.4Ah

    - 供电时间：电池充满电后，在环境温度范围25℃±5℃下，在标准配置工作条件下（连接SpO2探头，ECG、Temp不连接电缆，NIBP15分钟自动测量模式下），可持续工作时间不低于5小时

    - 充电时间：电池耗尽状态下，在环境温度范围为25℃±5℃时，关机充电至90%，充电时间不大于12小时

    - 备注配套设备：

- 1.配中央站显示器一台≥55英寸;厂家提供技术培训，整机保修≥2年

- 2.配置安装需要的所有无线信号接收装置；

（二）心肺复苏机技术参数

一、适用范围

代替人工自动对心脏骤停患者进行精确高效的胸外按压.

二、技术参数

      - 气动电控型心肺复苏机，

- 采用全胸腔包裹式的3D按压方式，按压的同时挤压胸腔,实现最优CPR复苏效果；

- 按压通气模式：15:2、30:2、连续按压等；

- 按压深度：0~60mm连续可调，

- 按压频率：110bpm；

- 按压/释放比：1:1；

- 内置可充电锂离子电池，可连续工作≥7小时以上，支持在线充电；

- 仅2步操作即可实现按压，第一步打开电源，第二步启动按压；安装快速，可在8秒内完成安装，提高抢救效率；

- 配有按压稳定带，便于患者头部及腿部固定。使得按压装置稳定使用，方便转运过程中使用；

- 主机重量≤2.6kg；

- 产品通过欧盟CE认证，提供认证证书；

- 厂家提供技术培训，整机保修≥2年

（三）全自动生化分析仪

| 序号 | 项目名称 | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要技术性能 |  |
| ☆1.1 | 测量速度 | 生化比色分析恒速≥800 测试/小时 |
| 1.2 | 测量方法 | 要求具备终点法，两点法，速率法等 |
| 1.3 | 急诊检测能力 | 急诊样本自动优先检测 |
| 1.4 | 光学系统 |  |
| 1.4.1 | 分光方式 | 光栅后分光方式 |
| 1.4.2 | 波长数量及范围 | 波长数量12个；范围要求340nm-800nm任选,光栅后分光 |
| 1.4.3 | 吸光度线性范围 | 0 -3.3Abs |
| ☆1.5 | 温控系统 |  |
| 1.5.1 | 温控方式 | 恒温循环水浴方式，控温精度要求达到37C0.1C |
| 1.5.2 | 制冷方式 | 采用半导体后置直排水媒介，均匀制冷方式 |
| 1.6 | 样本系统 |  |
| 1.6.1 | 进样方式 | 智能灵活，圆盘式进样 |
| 1.6.2 | 样本针功能 | 具有凝块检测功能，液面探测功能，随量跟踪功能 |
| 1.6.3 | 样本量 | 1.5ul–35ul,0.1 ul步进 |
| 1.6.4 | 同时在线样本位 | 无需扩展140个 |
| 1.7 | 试剂系统 |  |
| 1.7.1 | 试剂量 | 15ul–350ul,1 ul步进 |
| 1.7.2 | 同时在线分析项目 | 同时在线分析项目≥132个项目 |
| 1.7.3 | 试剂冷藏 | 试剂位不间断冷藏功能 |
| 1.7.4 | 试剂开放程度 | 可厂家配套，也可完全开放 |
| 1.8 | 反应系统 |  |
| 1.8.1 | 反应位 | 无需扩展160个 |
| 1.8.2 | 反应杯材质 | 耐酸碱，抗蛋白及脂类吸附，低成本的UV光学塑料杯 |
| 1.8.3 | 反应时间 | ≥10分钟 |
| 1.9 | 其它系统 |  |
| 1.9.1 | 清洗系统 | 分注针内壁高压冲洗 |
| ☆1.9.2 | 分注定量系统 | 高耐磨陶瓷芯分注泵（需提供样品图片） |
| 1.9.3 | 搅拌系统 | ≥2个，加入试剂后立即混匀 |
| 2 | 产品配置 |  |
| 2.1 | 工作软件 | 配备中文软件系统 |
| 2.2 | 装机配套试剂 | 配备装机试剂一套 |
| 3 | 售后服务 |  |
| 3.1 | 安装培训 | 免费安装、调试、人员培训 |
| 3.2 | 服务响应 | 工程师2小时内响应，24小时到位服务。 |
| 3.3 | 质保期 | 整机质保一年；终身免费维修，保证配件5年以上供应期 |
| 4 | 产品及企业相关资质要求 |  |
| 4.1 | 企业资质要求 | 获科技型中小企业称号，高新技术企业 |
| 4.2 | 系统配套性要求 | 具有原厂配套试剂、校准品和质控品；同一授权公司可提供试剂配套项目≥70项，校准品具有注册证。并提供项目注册证明（同一试剂不同方法学按一个试剂项目计算） |

厂家提供技术培训，整机保修≥2年；开放试剂通道；中标单位所提供设备产品与医院现有软件无缝对接，所投设备产品报价已包含与医院软件对接的所有接口费用，不再产生二次接口费用；配待机1小时的UPS电源；配备带打印机报告的工作站。

- 全自动尿液分析系统技术参数

    - 尿沉渣分析系统：检测项目：红细胞、白细胞、脓细胞、鳞状上皮细胞、非鳞状上皮细胞、透明管型、未分类管型、结晶、细菌、血菌、精子、粘液丝等各种尿液有形成分；红细胞形态学分析检测（红细胞相位）

    - 原理：平面流式技术，医学图像信息融合技术，机器智能视觉识别技术

    - 计数池 ：四通道定量流式计数池

    - 标本：最少2.5 ml

    - 检测速度 ：120 样本/小时（恒速）

    - 吸样：1 m1

    - 检出限：5个/ul

    - 准确度：＞95％以上

    - 重复性测试：CV < 10%

    - 携带污染率：< 0.05％

    - 数据储存量：200000

    - 语言：中文、英文或根据用户要求设置语言

    - 报告形式 ：XX个／ul国际通用定量单位，干化学分析和有形成分定量分析联合图文报告。

    - 打印机：外置激光打印机

    - 工作环境（温度）：18℃一30'C

    - 电源：AC220V士10% 50Hz

    - 外形尺寸（主机）：660mm×440mm×570mm（长×宽×高）。

    - 重量：约33kg

全自动干化学尿液分析仪：测试项目:尿胆原（UBG）、胆红素（BIL)、 酮体（KET) 、潜血（BLD)、蛋白质（PRO)、亚硝酸盐（NIT) 、白细胞（LEU) 、葡萄糖（GLU）、比重（SG) 、酸碱度（pH) 、维生素C（VC) 、微白蛋白（MAL)、钙离子（CAL）、肌酐（CRE）

测试波长：单色光波长   525nm、610nm、660nm

测试原理：超高亮度冷光源、多波长反射测定

测试速度:240条/小时（15秒/条）

样本架容量：5个试管架（容量50份样本）

样本量：试管内样本液面不低于试管架标识刻度线

吸入样本量：<1.0ML

显示屏：7寸触摸屏

适用试纸：宝威11项/14项专用试纸

数据存储：20000条

数据通讯：外部输出串行RS-232接口、并行打印接口

语言：中文、英文等

电源：AC220V，50Hz

功率：300VA

熔断丝规格：250V 2A

使用环境：温度15℃ ~35℃，最佳温度20℃~25℃，相对湿度≤75%

外形尺寸：660mm×625mm×581mm(长×宽×高）

重量：65Kg

打印机：内置热敏打印机

    - 备注：配备带打印报告的工作站；开放试剂通道，中标单位所提供设备产品与医院现有软件无缝对接，所投设备产品报价已包含与医院软件对接的所有接口费用，不再产生二次接口费用；配待机1小时的UPS电源；配备带打印机报告的工作站。厂家提供技术培训，整机保修≥2年。

- 全自动粪便分析仪技术参数

1.检测速度：检测速度 ≥ 79个标本/小时（提供CFDA检测报告证明仪器速度达到此标准）；

2.检测通道：流动石英计数池，通道数≥2通道；

3.样本稀释：方式	≥5种以上稀释方式；

4.金标项目报告格式：可定性和半定量报告模式；

5.显微镜物镜：显微镜物镜≥2个，开机自动对焦，全自动一键对焦功能；

6.金标卡孵育检测通道：≥20个独立检测单控孵育通道位，立体式多通道设计

7.混匀方式：旋转混匀，混匀旋转速度可调；

8.预设拍摄图片数量：可预设拍摄≥176视野，亦可自定义拍摄视野数目；

9.吸样方式：吸样针从上往下穿刺，在采集杯中间吸样；

10.有形成分检测：检测红细胞、白细胞、真菌、虫卵等成分；

11.隐血化学物质检测：粪便金标隐血仪器可自动定性识别检测，无需人工判读（提供产品注册证和CFDA检测报告，证明仪器可做金标项目并自动识别）；

12.金标检测项目：仪器可同时一次性吸样检测项目≥5个；

13.金标孵育时间：标本一次吸样后仪器主机能满足同时≥3个不同时间点的检测：粪便隐血设定4分钟，轮、腺病毒检测设定12分钟，HP检测设定10分钟，以上项目可以在多个不同反应时间点同时检测，使免疫学的结果更准确：

14.标本送样量：待检区容纳标本数≥50个，轨道式进样 ；

15.进样装置：自动进样，进、出样位有密封罩全密封；

16.急诊功能：仪器主机进样特设独立急诊位，急诊标本随到随测，不占用试管架位，不影响批量处理；

17.金标检测功能：≥5个卡盒，试剂位≥5个，批量标本间仪器可同时设定并检测≥3个不同反应时间的项目，根据免疫学反应的特性，粪便隐血设定3-5分钟，轮、腺病毒设定10-15分钟，幽门螺杆菌设定10-15分钟；

18.采集杯滤网：≥2层滤网；

19.采集杯腔体：≥3个腔体；

20.图片拍摄方式：每个视野最多可拍摄≥8层图片；

21.质控品：配套与仪器相同厂家的粪便有形成分、FOB和转铁蛋白多水平非定值质控品（提供国家食品药品监督管理局检测报告）；

22.通信功能：真正具有双向通讯双工功能，能通过主机内扫码自动检测同一标本的多个反应时间点的金标项目（例如粪便隐血、转铁蛋白、轮、腺病毒、幽门螺旋杆菌等项目应设定不同反应时间），不需人工扫码，实现无人值守；

23.条码功能：仪器主机具有内置条码仪及外置条码枪，实现仪器主机自动扫码功能；

24.备注	配备带打印机报告的工作站；设备需要与医院HIS系统连接交钥匙工程。厂家提供技术培训，整机保修≥2年。

（六）输液信息采集系统技术参数（注射泵一拖四工作站）

- 系统配置：

由计算机信息系统控制，采用WiFi通讯技术连接单元泵，实现输注泵的信息化管理；为医疗机构临床静脉输注泵模块集中供电、信息通信、过程监控，实时报警等信息采集提供实时数据。

- 系统功能：

1.主要安全标准：符合GB9706.1-2007、GB 9706.15-2008、YY0709-2009、YY0505-2012；

2.操作界面：7寸触摸屏集中显示所有单元泵的输液状态信息、输液日志、报警日志；可在操作屏上设置任一台泵的参数并进行参数的下放和管理；

3.级联输液：可单台跟随级联或多台跟随级联输液，触摸屏拖动设置，快捷简单；

- 4.级联条件：定量、定时；

5.WIFI功能：WiFi无线网络，符合802.11b/g/n，通讯模块符合FCC/CE/TELEC标准认证，可连接护理智能信息系统、输注中央监控系统、HIS系统等；

6.热拔插功能：单元泵可以运行中热拔插，并不影响信息的传输，并方便安装快挂用于固定在输液架上使用；

- 7.日志管理功能：可保存使用期限内所有输液日志、报警日志；

- 8.具有输液管路整理器，输注管路更整齐美观易用；

- 9.安装使用：集成电源模块，可安装在ICU挂臂上，也可放在台车上使用。

- 单元输液泵功能及参数：

    - 设备功能：

1.机型：横式，可自由组合，机器重量1.5Kg以内，小巧轻便，便于转运；

2.具备液晶触摸屏和按键两种操作模式，简单便捷；

3.具有药库定制功能；

4.输液日志支持手机下载，方便查阅；

5.气泡超声检测，独特算法不误报，灵敏度可调；

6.具有上阻塞和下阻塞双重检测；

7.电动止液，方便输液管路装卡；

8.预存输液器品牌通道：≥7种；

9.内置无线模块；

10.插拔式锂电池，方便更换；

11.具有日/夜间设定模式；

12.声，光，色三重报警，报警等级直观区分；

13.同屏可显示：当前时间、输液器品牌、流速、预置量、累积量、剩余时间、剩余量、并显示实时动态压力检测；

14. STM32芯片：双CPU，安全度高；

15.智能化，信息化，可接入输液信息采集系统，中央输注监控系统，护理系统，可与医院HIS系统连接。

技术参数：

1.预置范围：0.01-9999.99ml,最小步进数0.01ml；

2.输液速度：0.01-1800ml/h,最小步进数0.01ml/h；

3.输液精度：±5%，对输液器进行校准后可以达到更高精度；

4.具有快排和丸剂功能：1-1800 ml/h连续可调；

5. 输液模式八种：速度模式、速度+时间模式、速度+总量模式、时间+总量模式、药库模式、体重模式、梯度模式、中继模式；

6.KVO速率：

输液速度≥10ml/h，KVO速率3ml/h

输液速度≥1ml/h且<10ml/h，KVO速率1ml/h

输液速度<1ml/h，KVO速率=设定的速率；

7.报警功能：

电池欠压报警、电池耗尽报警、管路气泡报警、接近完成报警、管路阻塞报警、泵门开启报警、暂停超时报警、完成预置量报警、各项故障提示报警、电池/外电同时断开报警；

8.阻塞报警值：

高压：120kpa±20kpa；中压：80kpa±20kpa；低压：60kpa±20kpa；

9.电源：适配器：A.C.输入100V—240V 50/60HZ；D.C.

输出15V/2A；设备电源输入：10.8V可充电锂电池；

10，功耗及电池：功耗：<20VA；

电池：标称电压10.8V；支持设备正常使用6小时以上；

11，尺寸不大于：215×129×80mm（宽×深×高）；

12，环境温度：

运输存储环境温度：-20°C - +60°C

使用环境温度：5°C - +40°C

运输储存及使用环境湿度：20%-90%

工作大气压力：700hpa-1060hpa

- 单元注射泵功能及参数：

    - 设备功能：

1.重量1.5Kg，小巧轻便，自由叠加组合，便于转运；

2.具备液晶触摸屏和按键两种操作模式，简单便捷；

3.具有药库定制功能；

4.输液日志支持手机下载；

5.自动识别注射器规格；

6.同屏可显示：当前时间、注射器规格、注射器品牌、注射流速、注射预置量、注射累积量、剩余时间、剩余注射量、并显示实时动态压力检测；

7.内置无线模块；

8.插拔式锂电池，方便更换；

9.具有日/夜间设定模式；

10.声，光，色三重报警，报警等级直观区分；

11.STM32芯片：双CPU，安全度高；

12.智能化，信息化，连入输注工作站、输液信息采集系统、可接入护理系统；

13.中央输注监控系统，可与医院HIS系统连接。

技术参数：

1.注射器规格：2ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml

2.预置范围：0.01-9999.99ml,最小步进数0.01ml

3.注射速度：2ml注射器：0.01-100ml/h

5ml注射器：0.01-150ml/h

10ml注射器：0.01-400ml/h

20ml注射器：0.01-600ml/h

30ml注射器：0.01-1000ml/h

50/60ml注射器：0.01-2100ml/h

以上均以0.01ml/h步进

4.注射精度：±2%（机械精度±1%）；

5.具有快推和丸剂功能: 1-2100ml/h连续可调；

6.八种注射模式：速度模式、速度+时间模式、速度+总量模式、时间+总量模式、药库模式、体重模式、梯度模式、中继模式；

7.KVO速率：输液速度≥10ml/h，KVO速率3ml/h

输液速度≥1ml/h且<10ml/h，KVO速率1ml/h

输液速度<1ml/h，KVO速率=设定的速率

8.报警功能：电池欠压报警、电池耗尽报警、管路气泡报警、接近完成报警、管路阻塞报警、暂停超时报警、完成预置量报警、故障报警、电池/外电同时断开报警；

9.阻塞报警值：最高130kpa，最低26kpa，9档可调，±20kpa；

10.电源：适配器：A.C.输入100V—240V 50/60HZ；D.C.输出15V/2A；设备电源输入：D.C.15V；

11.功耗及电池：功耗：<55VA；电池：标称电压10.8V；支持设备正常使用6小时以上；

12.尺寸不大于：270×140×80mm（宽×深×高）；

13.环境温度： 运输存储环境温度：-20°C - +60°C

使用环境温度：5°C - +40°C

运输储存及使用环境湿度：20%-90%

工作大气压力：700hpa-1060hpa

14.配置：注射泵3台，输泵泵1台，四通道组合单元一个，输注工作站专用台车一台。厂家提供技术培训，整机保修≥2年

（七）生物安全柜技术参数

技术参数

1.安全柜基本参数：

（1）分类：B2型，100%外排

（2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×760mm×2250mm；

（3）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。

（4）台面距离地面高度：750mm

（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

（6）系统排风总量：1270 m³/h

（7）额定功率：1800W

（8）噪音等级：≤67dB（A）

（9）照明：≥1000lx

（10）过滤效率:对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

（13）使用人数：1—2人

结构功能特点：

- 柜体采用10°倾斜角设计；

- 2.安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构；

3.福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计；

4.柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；

5.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；

6.超大4.7寸LCD液晶显示屏，全参数显示；

7.脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降；

8.遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现；

9.具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间；

10.完善的报警系统：（1）玻璃门不在安全高度报警：（2）过滤器压力超高报警：（3）过滤器失效更换报警：（4）气流波动报警；

11.安全的连锁保护设计：（1）安全柜风机与玻璃门互锁：（2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁；

资格证明和技术文件：

1.ISO9001质量管理认证、ISO14001环境管理体系认证、 ISO13485及CE认证、生物安全柜产品注册证，设备需要与医院HIS系统连接，负责安装后提供检测报告交钥匙工程。

2.厂家提供技术培训，整机保修≥2年，2小时内到达现场，中标单位承担该设备首次计量检测费用。

（八）高压锅技术参数

1.容积：100L

2.功率：5200w

3.净重：100kg

4.内腔尺寸：386x875mm

5.额定工作压力0.22Mpa，

6.额定工作温度134℃

7.使用温度105～136℃

8.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，汽水内循环。

9.手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。

10.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。

11.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。

12.自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。

13.电磁阀使用进口品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。

14.微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能。

15.设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。

16.灭菌腔体温度均匀性：±1℃，干燥温度范围：50~120℃。

17.脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。

18.全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。

19.具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出。

20.具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。

21.需提供特种压力容器使用登记证书。

（九）实验室纯水机技术参数(制水机)

进水要求：

1.市政自来水，工作时进水水压0.1-0.3Mpa,水温5-45℃，水质符合GB5749规定

2.系统流程：PF+AC+RO+DI

3.纯化系统：精密过滤器*1+400GPD RO 反渗透膜*2+去离子交换柱*1

4. 出水水质符和国标GB/T6682-2008 符和一级水要求

DI去离子水指标

1.电导率：0.055-0.1us/cm

2.电阻率：10-18.25MΩ.cm

3.重金属离子：<0.1ppb

4.细菌：<0.1cfu/ml

5.颗粒物：<1/ml

RO反渗透水指标

1.离子截留率：96-99%

2.有机物截留率：>99%

3.颗粒和细菌截留率：>99%

4.产水量（25℃）：100升/小时

5.瞬间出水量：2500ml/min

6.出水口：1个RO反渗透水（选配），1个DI去离子水（标配）

7.出水压力：0.25Mpa

8.裸机外形尺寸：400*393*1002mm

9.电源/功率：额定电压和频率：220V±10%，50/60Hz，额定功率：230W

10.标准配置：主机+水桶+附件

    - 11.备注：负责安装交钥匙工程整，机保修≥2年，2小时内到达现场。

（十）口罩售卖机技术参数

1.容量：≥232 包 880 片

2.容量数：≥4 层 16 个货道

3.标准货道：抽屉式弹簧货道

4.底部支撑：万向轮

5.容纳种类：≥10 片/包、1 片/包（可定制货道）

6.通讯模块：4G 物联网卡

7.支付方式：支付宝/微信

8.购买方式：扫码支付

9.后台管理：微信小程序

10.材质：钣金

11.仪器尺寸：585×590×1680mm

12.默认弹簧通道尺寸： 货道宽度≥ 140mm

13.1-8 货道弹簧节距≥ 28mm

14.9-16 货道弹簧节距 ≥13mm

15.高度可调节

16.可根据商品进行货道定制

17.电源/功率：AC 220V 50Hz，36w

18备注：设备需要与医院软件系统连接交钥匙工程。厂家提供技术培训，整机保修≥2年。

- 医用冷藏冷冻冰箱技术参数

    - 技术规格：

1.温控方式及灯	：电子控制 LED灯

2.电源：220V/50Hz

3.门体：发泡门

4.内胆材料：吸附内胆

5.箱壳材料：0.5mm  PCM板

6.外形尺寸：（mm）	590*627*1685

7.内部尺寸：（mm）	冷藏450*435*795；冷冻375*380*646

8.总有效容积：205L（冷冻部分78L，冷藏部分127L）

9.温度范围：冷藏2~8℃；冷冻-10~-26℃

10.输入功率：75W

11.气候类型：	ST型

12.净重：58kg

13.毛重：67kg

14.制冷方式：风冷/直冷

15.制冷剂：R600a

16.发泡剂：环戊烷

17.压缩机：EMX40CLC

18.冷凝器：丝管型

19.蒸发器：板管式

20.高低温报警：闪烁报警、声鸣报警

21.防触电保护：I级

功能说明：

1.温度控制

温度数字显示，冷藏温度2~8℃可调，冷冻温度-10~-26 ℃可调。冷藏温度和冷冻温度同时显示，无需切换即可同时读取冷藏室和冷冻室温度；

冷藏高低温报警可根据用户需要设定报警温度点；

速冻按键，满足箱内温度在短时间内达到设定温度。

2.安全系统

具有高温报警、低温报警功能，便于及时掌握冷藏箱异常状态；

两种报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁报警）；

配备独立门锁扣，可配备双挂锁，安全可靠。

3.制冷系统

采用名牌压缩机，无氟制冷剂；

内藏式系统制冷，整体美观，冷冻力强；

冷藏室增加风机设计，冷藏温度更均匀。

4.人性化设计

触摸按键大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度；

白色LED照明系统，更安全、节能；

特制的开关门止档，让您关门更轻松；

透明抽屉结构，便于观察储藏物品；

上冷藏下冷冻设计，符合用户使用习惯。

（十二）污洗设备产品技术参数

技术参数

1.电机：	BLDC变频电机

2.洗涤容量	:≥10KG

3.烘干容量:≥10KG

4.外形尺寸（mm）:	590*627*1685

5.内部尺寸（mm）:	烘干595*630（不含门圈612mm）*845；洗涤595*630（不含门圈612mm）*850;

6.洗涤方式:水魔方冷水洗涤不加热，三大水流有序强劲洗涤

7.烘干方式:	热泵烘干

8.烘干温度:	42℃低温柔烘

9.过滤网:专用毛屑过滤网

10.除菌方式:纳米银离子除菌+UV紫外线除菌

11.操作系统:大屏触控，高温桶自洁，智能精准感知，智能wifi操作，ACP抗菌门封圈，中途加衣

12.安装方式:上下叠放或并列排放产品技术规格

（十三）全自动血液体液细胞分析仪技术参数

1、仪器类型： 1.1 是”血常规+CRP+SAA”三合一全自动五分类血细胞分析仪，集合了”血细胞分析仪+特定蛋白仪”的临床特点应用，能够让“血常规、CRP、SAA”任意组合检测； 1.2 三合一检测速度≥60个样本/h； 1.3 支持HCT（血细胞压积）自动修正技术，保证所测结果的全血/血清值一致； 1.4 有完整的校准品和质控品，CRP溯源至ERM-DA474、SAA溯源至NIBSC-92/680； 1.5 全自动化程度高（全自动穿刺、采血、混匀、检测、结果展示、打印报告）。

2、测量原理： 2.1 “半导体激光散射+细胞化学染色+流式细胞术”实现WBC计数和分类；“环保型无氰试剂”实现HGB计数；“阻抗法”实现RBC和PLT计数；“乳胶微球增强免疫散射比浊法”实现FR-CRP和SAA计数。

3、进样方式： 3.1 具备开盖和全自动闭管穿刺进样方式； 3.2 全自动进样器一次性可放置50样本（5个样本架，10个样本/架）； 3.3 提供特殊急诊位，装配多达5种适配器，满足不同特殊样本需求； 3.4 具备智能化自动识别条形码，有样本自动旋转阅读功能。

4、样本用量： 4.1 全血模式（包括静脉全血和末梢全血）： CBC+DIFF 20μl，CRP 5μl，SAA 5μl，CBC+DIFF+CRP 25μl，CBC+DIFF+CRP+SAA 30μl； 4.2 预稀释模式： CBC+DIFF+CRP+SAA 20μl； 4.3 血清模式： CRP 5μl，SAA 5μl，CRP+SAA 10μl。

5、测试参数（25+4+1+1）： 5.1 红细胞相关参数（8个）：RBC，HGB，HCT，MCV，MCH，MCHC，RDW-CV，RDW-SD； 5.2 白细胞相关参数（11个）：WBC，Neu，Lym，Mon，Eos，Bas，Neu%，Lym%，Mon%，Eos%，Bas%； 5.3 血小板相关参数（6个）：PLT，MPV，PDW，PCT，P-LCR，P-LCC； 5.4 研究参数（4个）：ALY#，ALY% (异常淋巴细胞)，LIC#，LIC%(巨大未成熟细胞)； 5.5 蛋白参数（2个）：CRP，hs-CRP，SAA； 5.6 至少提供2个散点图和2个直方图。

6、特殊标识Flag： 6.1白细胞异常，未成熟细胞，非正常/非典型淋巴细胞，红细胞分布宽度异常，贫血，血红蛋白异常/干扰，血小板分布宽度异常。

7、WBC计数： 7.1 双通道检测，具有独立的WBC/BASO和4DIFF通道。

8、RBC/PLT计数： 8.1通过鞘流数字拟合技术排除干扰，提高RDW-CV和RDW-SD的准确性。

9、CRP/SAA计数： 9.1 乳胶微球增强免疫散射比浊法有更大的放大信号，扩展了该检测技术的下限（极低浓度）和上限（极高浓度）的检测范围。

10、测量精度： 10.1 WBC CV≤2.0%（3.5~15.00×109 / L）；RBC CV≤1.5%（3.50~6.00×1012 / L）；HGB CV≤1.5%（110~180 g / L）；PLT CV≤6.0%（100~149×109 / L）；CV≤4.0%（150~500×109 / L）； 10.2 CRP CV≤5.0%（浓度≥10mg/L）； SD≤0.5mg/L（浓度≤10mg/L）； SAA CV≤5.0%（浓度≥10mg/L）； SD≤0.5mg/L（浓度≤10mg/L）。

11、线性范围： 11.1 WBC：0~100×109/L；RBC：0~8×1012/L；PLT：0~1000×109/L；HGB：0~250g/L； 11.2 CRP：0.25~316mg/L；SAA：10~306mg/L。

12、携带污染率： 12.1 样本携带污染率WBC≤0.5%；RBC≤0.5%；HGB≤0.6%；PLT≤1.0%；CRP≤1.0%；SAA≤1.0%；

13、显示屏： 13.1 彩色10.4’’TFT超大触摸屏，无需外接电脑操作； 13.2 支持全中文同屏显示参数信息。

14、资料储存： 14.1 主机自动储存≥50000个患者信息及所有结果散点图、直方图。

15、数据输入/输出： 15.1 具备USB接口和网络接口，支持HL7协议（双向LIS数据网络传输功能）； 15.2 支持外接条码扫描仪； 15.3 支持激光、喷墨等多种打印机。

16、报告单格式： 16.1测量结果中文打印，多种报告格式可选，并支持客户自定义编辑模式。

17、复检规则： 17.1具有预置的手工镜检复检规则，用户可以自定义复检规则。

18、质控方式： 18.1 支持L-J质控图、X-B、X-R、X等多种质控方法

19、校准方式： 19.1 具备12点多点定标法； 19.2 不仅具备手动校准和自动校准功能，还有新鲜血校准功能。

20、试剂智能管理： ☆20.1 支持NFC卡自带CRP、SAA定标曲线，扫描即可智能导入定标曲线，实现自动定标； 20.2 支持自动读取试剂批号、余量、有效日期等，并支持（2~8℃）试剂仓冷藏保护。

21、智能保养维护： 21.1 具备智能化休眠功能，可根据用户情况个性化设置自动维护保养程序； 21.2 反应杯可重复使用，有单独的清洗机械构造和设计，避免交叉污染。

22、参考值设定： 22.1 不小于5个已定参考值，另不少于5个自定义组。

23、电源要求： 23.1 宽电源设计单相100-240V±10%，50/60Hz~±1Hz，可连续24小时开机。

24、工作温度/湿度： 24.1 温度：10~30℃，湿度：≤70%。

25、设备尺寸： 25.1 宽X高X深：690mm X 595mm X 680mm； 25.2 重量：≤100Kg。

可根据医院的发展需求升级成血液分析流水线。

能提供原厂配套的CFDA注册的质控物和校准物，并提供校准物溯源性文件。

原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。

设备需要与医院HIS系统连接交钥匙工程。

（十四）快速实时荧光核酸扩增分析仪技术参数

基本参数、功能：

1.设备用途：用于对新型冠状病毒等呼吸道病原体进行快速核酸检测。

2.数量：1套

3.技术参数：

3.1光学系统：高亮度LED + 红外光扫描检测码，仪器自动自检。

3.2检测通道：≥2通道，可同时检测≥4束荧光。

3.3可使用含胍盐灭活剂的病毒保存液。

3.4温控范围：40℃-95℃

3.5样本容量：≥8样本位/套系统

3.6系统在检测设备中自动完成样本提取、纯化、扩增，实现每个样本独立自动化检测；样本可随来随检。

3.7在同一设备上可以同时检测不同呼吸道病原体项目。

3.8提取方式：磁珠提取纯化。

3.9检测限（敏感度）≥200copies/ml。

3.10荧光系统4通道光束信号。

3.11从样本处理到出结果全流程检测≤60分钟。

3.12热盖工作范围：40℃-95℃。

3.13升温速度：上部区≥0.8℃/s。

3.14熔解加热速率：0.1-1℃/s

3.15荧光强度检测重复性：CV≤3%

3.16温控精度≤0.5℃

3.17系统灵敏度≥95%，特异度≥99%。

3.18试剂预混装，无需人工配置扩增反应液。

3.19仪器通讯接口：USB 2.0（可进行文件导入导出）

3.20软件数据分析：系统仪器可实时采集荧光信号并自动生成实时荧光曲线，通过对荧光信号变化的分析实现自动判定并报告检测结果。

3.21触控屏幕操作，彩色触控电阻屏幕，无需连接电脑单机即可判读结果。

3.22可通过二维码扫描直接录入样本信息。

3.23试剂可常温运输（-20℃至30℃），2到8度保存。节省冷链成本并且保证试剂在温度环境差异较大情况下的稳定性。

配置需求：

1.快速核酸扩增分析仪一台；

2.电源线一条；

3.新冠快速核酸检测装机试剂一盒。

4.设备需要与医院HIS系统连接。

（十五）全自动血凝仪技术参数

1.检测原理：包含光学凝固法、发色底物法、免疫比浊法、凝集法。

2.实验项目：可同时设定实验项目≥100个，包括PT、APTT、TT、FIB、DD、FDP、AT-III, PLG, α2-AP, PC, FXIII, PAI以及内外源凝血因子等检测项目（具有SFDA注册证），且检测程序可扩展新的项目，如VWF，血小板检测。

3.检测速度：PT速度≥400T/小时，D二聚体≥200T/小时。

4.检测通道：20通道（每个通道均进行凝固法、发色底物法、免疫比浊法），(其中8个聚集法的通道)

5.智能检测：仪器可同时进行PT演算Fbg和Clauss法定量检测Fbg，两种方法可自动互换，提供PT和FIB同步检测试剂盒。

6.样本位：可同时装载样本数≥100个，具有连续进样功能。

7.样本监测：自动检查和标记异常标本 (溶血, 黄疸和脂血) ，且能对样本体积量进行监测和报警。可具备标本条码阅读功能。

8.试剂位置：试剂位≥45个，其中冷藏位40个，室温位5个，运行中可连续装载。关机后，冷藏位可独立运作。所有检测程序可自由设定修改，可随意选择试剂、随意开展项目，实现真正的全开放。

9.试剂位倾斜设计，减少试剂死腔量，有效节约使用成本。

10.试剂针、样本针：试剂针可实现闭盖穿刺取样，避免潜在生物污染。 试剂针、样本针分离，具有自动液面感应、防撞安全保护功能。

11.反应杯：一次性容量≥1000个；不中止实验，随时添加反应杯，不浪费，反应杯单个独立，无需磁珠及参比品。

12.急诊测试：可随时插入急诊样本，立即优先处理；

13.稀释功能：具有自动预稀释，自动重稀释，自动重运行，自动重检测功能。

14.检测波长≥5个：340nm/405nm/575nm/660nm/800nm五个检测波长，并且可根据HIL智能监测结果自动调整检测波长。不仅有效避免溶血、黄疸、脂血对检测结果的干扰，更可大大提高低纤维蛋白原标本的检测灵敏度。

15.数据管理及存储： 仪器主机可存储≥10000个患者全部检测结果信息。RS232通讯接口，实时或批方式传输；可连接LIS、HIS系统。

16.可直接连接凝血流水线，无需更改配置。

- 四、货物质量标准

1.成交方提供的设备材料应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

3.成交方提供的设备材料，其品牌、规格、型号须经采购人最终书面确认，并将附有设备材料原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

4.成交方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利或商标或版权。否则，成交人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

- 五、验收方式及质保期、售后服务要求

1.供需双方按用户采购需求有关规定验收。

2.因物品的质量问题发生争议，由项目地质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由成交方承担。

备注：

1.如果以上技术参数表述有某个特定品牌的规格型号，投标单位可参照该项目的技术标准选择其他品牌产品替代，并做出说明，原则上不能降低投标产品性能。
   2.如果以上参数关于外观、功能或重量、尺寸（需现场定制或影响使用的情况除外）的表述为某一品牌独有的，可不作为必须满足的条件。投标人应在投标文件中对此种情况做出说明。
   3.标书中需附所投产品的品牌、规格、参数和清晰图例。

第七部分  响应文件格式

（封    面）

工程

响应文件

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：          年           月           日

报价函

致（招标单位）：

收到你们的           文件，经认真研究，我们决定参加谈判并报价。

1、按照文件中的一切要求，提供本项目内容昌吉州阜康市人民医院基础设施能力提升建设项目-市医院发热门诊设备采购项目为￥：   元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标报价表。

2、如果我们的报价文件被接受，我们将履行文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。

3、我们同意按磋商文件的规定，本报价文件的有效期为开标后60天。

4、我们愿意提供采购人在文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权利。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我们愿意按合同履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定的收费标准，承付成交服务费。

8、我们同意按谈判文件规定，缴纳      元磋商保证金。

9.我们保证报价文件中的所有证件和内容真实有效，否则我们愿意承担一切法律责任。

10、其他说明。

11、所有有关本次磋商的文件，请按下列地址联系：

报价单位（或报价人）(盖章) ：                法定代表人（签字或盖章）：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

联系人：

年     月     日

报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标价 | 小写： 大写： |
| 工期 |  |
| 备注： 完全响应竞争性磋商文件的要求 |  |

说明：1、供应商严格按照规定的格式填写。投标总价作为评审及定标的依据。

- 任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

- 须附明细表

4、开标一览表除投标文件正副本中提供外，另须单独密封一份，随响应文件一起提交。

供应商名称：                     （加盖公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

日期：  年  月  日

报价人的资格声明

：

关于贵方年月日发出的项目磋商文件，本报价方愿意参加报价，并证明资格文件中所要求的说明是真实和准确的。

本报价方对可能要求的进一步资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

报价单位名称：                            （公章）：

法定代表人签字：

地址：

传真：

电话：

法人营业执照

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照‘三证合一’复印件，真实有效。

报价单位名称：                          （公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月   日

法定代表人证明书（或本人身份证）

报价人名称：

地址：

姓名：   性别：     年龄    职务：

系法定代表人。

报价人名称：（公章）

日期：  年   月   日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                                   （供应商名称）的            （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加          （采购人）的                 招标工程的投标活动。代理人在参加整个工程招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：

单  位：              部门：             职务：

代理人无转委权。特此委托。

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：        年    月    日

供应商概况

1、供应商名称：

2、供应商地址：

3、经 营 范 围：

4、信誉与质量保证措施:

5、供应商简介：
供应商业绩表

| 年份 | 项目名称 | 用户名称 | 完成时间 | 合同金额 | 用户联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自身实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料（附合同或中标通知书复印件）。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

商务条款偏离表

| 序号 | 竞争性磋商采购文件 商务条款 | 响应文件 商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商按此表格式列出不影响投标实质性响应的商务偏差，没有说明的其他条款将被认为完全满足竞争性磋商采购文件的规定。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

年  月  日

技术条款响应偏离表

| 序号 | 竞争性磋商采购文件 技术条款 | 响应文件 技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应对照技术条款要求，对竞争性磋商采购文件的技术要求做出实质性的响应，并申明与技术条款要求的偏差和例外。特别对有具体技术要求的指标，供应商必须提供所投标项目的具体参数值。

2、供应商所提供项目和服务已对竞争性磋商采购文件要求的招标项目规模、技术要求和服务条件的偏离只能优于竞争性磋商采购文件，否则评标委员会有权按竞争性磋商采购文件中相应规定作否决投标处理。

3、没有说明的其他条款将被认为完全满足本招标项目技术条款要求。

4、各供应商按此表格式自行填写，表格不够时可自行添加。

供应商 （盖章）：

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

年     月     日

磋商保证金收据复印件

报价单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我单位承诺在（项目名称、标段）公开活动中，不给予国家工作人员、招标方、代理机构及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我单位及项目参与人员愿意按照《政府招标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表（或报价人）：（签字盖章）

授权委托人：

日  期：   年   月   日

投标人企业（单位）类型声明函

（若有请如实填写）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：___________   ___

日　期：____________

制造商企业（单位）类型声明函

（若有请如实填写）

本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：

投标人名称（盖单位章）：___________   ___

日　期：____________

残疾人福利性单位声明函

（若有请如实填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

日  期：_____________________________________________

附表一、采购项目验收单

| 项目名称 及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 中标(成交)供应商 |  |  |  |  |  | 采购方式 |  |  |
| 合同完 成时间 |  |  |  |  |  | 项目验 收时间 |  |  |
| 中标(成交)设备 |  |  |  |  |  |  |  | 验收情况 |
| 序号 | 设备 名称 |  | 制造商 | 数量 | 规格参数 |  |  | 是否合格 |
| 详见《中标（成交）通知书》采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 | 采购人代表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业技术或 使用人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收监督人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目验收意见 |  |  | （是否合格） |  |  |  |  |
| 供应商意见：（是否属实） 供应商代表（签字）： 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见: (是否合格) 采购人公章 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注:1.采购人自行组织验收。2.采购人视项目具体情况,应缴请纪检监察、审计、人员进行监督并在“验收监督人员”一览中签字。3.本验收单一式四联，采购人2联、采购代理机构1联、中标（成交）供应商1联。

# 附表二、采购履约保证金退付申请单

昌吉回族自治州红十字会中心血站（本项目由昌吉回族自治州卫生健康委员会组织部门集中采购）：

我公司已按合同规定对（单位）               （项目名称）XJTQ2021ZB61-CG001  )履约完毕（采购验收单附后），本项目中标（成交）金额                元,已交纳履约保证金                元，现申请退付履约保证金,请按有关规定给予办理。

收 款  单 位：

银 行  账 号：

开户银行全称:

退付金额(大写)：

法定代表授权人：联系电话：

中标（成交）供应商公章

年  月  日

项目负责人签字： 年 月 日

履约保证金收款收据原件的粘贴处

附表三、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

其它材料以及供应商需要说明的其他文件和说明