招标文件   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新疆招标有限公司                                                                                 

招  标  文  件

项目编号：0634-2140XZ1Z0533
项目名称：核医学科及泌尿中心设备项目
委托单位：新疆医科大学第一附属医院
采购代理：新疆招标有限公司
	


新疆招标有限公司编制

  目     录

5第二部分  投标人须知


7投标人须知附表


9A  说　明


9B  招标文件


10C  投标文件的编写


13D  投标文件的递交


14E  评标程序


18F  授予合同


18G  招标失败条件


20第三部分  货物需求一览表及技术要求


20包号名称：第1包核医学科设备（数量：6（气相色谱仪1、高效液相色谱仪1、活度计2、光学显微镜1、手足污染监测仪1），预算金额167.9万元）


32包号名称：第2包掺铥光纤激光治疗系统（数量：1，预算金额250万元）


346、报价要求：不接收超预算单价、超预算总价报价（废标项）


35第四部分  合同一般条款


41第五部分  合同特殊条款


411.
检验


412.
安装调试


413.
培训


414.
售后服务


425.
报价要求


426.
付款方式：


43第六部分  范本格式





第一部分 投标邀请

项目编号：0634-2140XZ1Z0533
1、新疆招标有限公司受新疆医科大学第一附属医院的委托，对该院核医学科及泌尿中心设备项目下的货物及其相关服务组织公开招标。兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标。

2、招标内容：
	包号
	设备名称
	数量
	预算金额（万元）
	备注

	1
	核医学科设备
	6（气相色谱仪1、高效液相色谱仪1、活度计2、光学显微镜1、手足污染监测仪1）
	167.9
	

	2
	掺铥光纤激光治疗系统
	1
	250
	


3、获取招标文件的时间期限、方式：

投标人可从2021年9月16日至2021年9月24日10：00时~19：00时（北京时间）前往“中招联合招标采购平台”（www.365trade.com.cn）网上自行获取招标文件。
4、公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

5、投标截止时间及开标时间：2021年10月12日11：00时（北京时间）
6、开标地点：乌鲁木齐市新医路393号（原新疆医科大学）苏园5号楼116 
7、投标人资格要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）不允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（9）本项目特殊资格要求：

①投标人具有医疗器械经营资格； 

②根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。

招标人名称：新疆医科大学第一附属医院
地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市鲤鱼山南路137号

招标代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆.乌鲁木齐市友好南路179号自治区经信委13楼（招标一部）

联 系 人：姚健

电话：0991-4535634 

传真：0991-4524058

监督电话：0991-2359479
帐户名称：新疆招标有限公司

人民币帐号：3002013709022305571（电汇时请在汇款备注栏注明项目编号后6位数及纳税人税号）

开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行

第二部分  投标人须知

目    录

A. 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的投标人
4.投标人资格有要求
5.投标费用

B. 招标文件

6.招标文件构成

7.招标文件澄清

8.招标文件的修改

C. 投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.投标人资格的证明文件

16.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

D. 投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

E. 评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

F. 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.招标代理标服务费

G. 招标失败条件

投标人须知附表

	序号
	内      容

	说          明

	1
	项目名称：核医学科及泌尿中心设备项目
项目编号：0634-2140XZ1Z0533

	2
	招标人： 新疆医科大学第一附属医院

	3
	招标机构：新疆招标有限公司
地址：乌鲁木齐市友好南路179号

电话：0991-4535634

传真：0991-4524058

	4
	投标保证金：预算金额的2%

	5
	投标语言：中文

	投 标 文 件 的 编 制 和 递 交

	6
	投标人资格标准：（实质性条款）

（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）不允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（9）本项目特殊资格要求：

①投标人具有医疗器械经营资格； 

②根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。 

	7
	投标保证金金额：预算金额的2%
投标保证金形式：电汇等形式

投标保证金有效期：90天

帐户名称：新疆招标有限公司

人民币帐号：3002013709022305571（电汇时请在汇款备注栏注明项目编号后6位数及纳税人税号）

开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行

	8
	投标有效期：90天

	9
	投标文件：一套正本，七套副本

	10
	投标文件以密封形式递交至：乌鲁木齐市新医路393号（原新疆医科大学）苏园5号楼116
投标截止时间：2021年10月12日11：00时（北京时间）

	11
	开标日期：2021年10月12日11：00时（北京时间）

开标地点：同投标文件递交地点

	授　予　合　同

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：中标服务费由中标方向新疆招标有限公司支付，支付标准按1980号文下浮40%执行。（不含税）


A  说　明

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “招标机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “招标人”系指：新疆医科大学第一附属医院；

2.3 “投标人”系指向招标机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的投标人。

3．合格的投标人
3.1 有能力提供招标文件中所要求的服务的、资格审查合格的制造商或代理商为合格的投标人；

3.2 投标人必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．投标人资格

（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）不允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（9）本项目特殊资格要求：

①投标人具有医疗器械经营资格； 

②根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。
5．投标费用
5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B  招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵投标人须知；

⑶货物需求一览表及技术规格；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

7．招标文件澄清

7.1 投标人对招标文件有疑问的，可以向招标机构提出询问，招标机构将及时做出答复；

7.2 投标人对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起7个工作日内或者购标书截止时间后的7个工作日内，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后在7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人。
8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，招标机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人。

C  投标文件的编写

9．要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

9.2 投标文件正副本不允许活页装订。

10．投标语言

10.1投标文件及投标人与招标机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1） 投标书、开标一览表、投标分项报价表；

（2） 资格证明文件；

（3） 所投设备的相关技术/证明资料；

（4） 投标保证金；

（5） 招标文件货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件资料。

11.2 投标人应将投标文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

13．投标报价

13.1 投标人应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2 招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.2.3 国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价

15．投标人的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）

（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）不允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（9）本项目特殊资格要求：

①投标人具有医疗器械经营资格； 

②根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。
注：（1）除有特别情况外，原则上上述所有文件（营业执照副本原件、近两年内年度财务审计报告原件（成立不满一年新公司需只提供成立日期至开标日期的财务报表、小微企业只需提供近两年内任意三个月财务报表）、近两年内任意一季度纳税证明（成立不满一年新公司需只提供成立日期至开标日期的纳税证明）和近两年内任意三个月社保证明（提供人员明细）（成立不满一年新公司需只提供成立日期至开标日期的社保证明（提供人员明细））、供应商信用中国或中国政府采购网企业信用查询记录、法定代表人授权委托书、医疗器械经营许可证/备案凭证原件、医疗器械产品注册证）加盖企业公章，并随身携带，以备查验；同时，将其复印件加盖投标企业公章附在投标文件里。
（2）投标文件中，所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

16 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

16.1投标人须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

17．投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，招标机构可与投标人商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标文件须打印。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标全权代表签章。

18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5投标文件的份数：一式8份。正本1份，副本7份。

19．投标保证金

19.1投标人按照  预算金额的2%的标准，于投标截止时间前向招标机构交纳投标保证金。

19.2 本次招标可接受电汇作为投标保证金，其有效期90天。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，中标投标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同； 

19.5.2.2 按本须知第33条规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 投标人应将投标文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明投标人名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 投标文件袋上应写明：

（1） 招标机构：新疆招标有限公司

（2） 项目名称：             
（3） 项目编号：             
（4） 包号/设备名称：         

（5） 注明“开标时才能启封”

（6） 投标单位名称：            
20.3为方便开标唱标，投标人须将正本的投标书、开标一览表和投标保证金单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本投标文件密封袋中。

20.4招标文件装订要求：投标文件要求不得活页装订。

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于2021年10月12日11：00时（北京时间）。

投标文件以密封形式递交至：乌鲁木齐市新医路393号（原新疆医科大学）苏园5号楼116
21.2 所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送到招标文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的法人或法人授权人签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标机构将没收其投标保证金。

E  评标程序

23．开标

23.1 本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间地点进行开标，将邀请投标人的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。

23.2宣布投标文件开启顺序。
23.3 开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容并记录。

23.4 评标原则在开标会议上宣布。

23.5 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.6对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

23.7 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

         与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.8对评标委员会成员要求评标纪律

23.8.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.8.2评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

23.1评审前，有关行政监督部门的工作人员将对投标人进行资格审核。

24.2 对通过资质审查的投标人，评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.2.1符合性检查表：
	序号
	审核内容

	1
	投标人名称
	与营业执照一致

	3
	响应文件的格式
	响应文件按照招标文件格式完整提供

	4
	响应文件签署
	响应文件的签章符合招标文件规定

	5
	投标报价
	投标报价未超过项目预算

	6
	合同条款
	对招标文件规定的合同条款作出响应

	7
	投标产品是否符合招标文件进口
	招标文件是否允许进口设备参与，若未标注允许进口，则投标产品为进口的作无效标处理。

	8
	投标有效期
	满足招标文件规定

	9
	其他
	响应文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

	注：投标文件有不符合上述情形之一的，作废标处理。出现重大偏差的标记“×”，没有出现重大偏差的标记“√” 。


24.3 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.4 评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。   

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时法人或法人授权人应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。
26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的投标人资格、投标人资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素占70分。将每位投标人的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标人的总得分。

详细评分标准如下：

一、价格部分（30分）

价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30×100%，如此类推，算出所有投标人的价格得分。

二、技术部分（50分）

	评分因素
	内容

	技术因素

（50分）
	技术符合程度（30分）：技术参数如不满足，按每项3分抵扣，扣完为止。

	
	技术先进性（5分）：以利于临床工作需要为前提，关键性参数高于招标要求的，每项得1分，加满为止；否则不得分。

	
	产品性能质量及安全可靠性（3分）：所投产品性能稳定，在以往销售过的产品中未出现不良使用记录，运行良好，故障率小，返修率低，得3分。否则不得分。

	
	配置情况（5分）：以利于临床工作需要为前提，根据配置高于招标要求的程度打分，有的得5分。否则不得分。

	
	可操作、可维护性（5分）：所投产品操作便捷，操作上较为人性化，有利于临床工作人员提高工作效率，便于维护，得5分。否则不得分。

	
	其它技术因素（2分）：其他有利于临床工作需求的优惠条件。有得2分，无，不得分。


三、商务部分（20分）

	评分因素
	内容

	商务因素

（20分）
	商务响应程度（2分）：符合得分，否则不得分。

	
	品牌市场评价（6分）：

1、 市场占有率（3分），提供投标产品业绩，超过10项，得3分；提供5-9项得2分；提供1-4项得1分；无提供不得分。（需提供证明材料，如合同复印件等）
2、 临床评价（3分）：从产品性能稳定性、故障发生率、运行寿命进行比较，稳定性好、故障发生率低、运行寿命好的得3分，否则不得分。

	
	培训（1分）：提供培训方案，内容明确得1分。否则不得分。

	
	售后服务体系（10分）：

1、 具有专职维修工程师，保证设备的日常维护及故障排除（1分）；

2、 生产厂家在疆设有售后服务机构（2分），在当地工商部门登记注册（2分），拥有完善的售后服务保障体系（2分），设有常驻专业维修工程师以提供技术服务支持（2分），设有备件仓库保证常规配件供应（1分）；

3、 附相应证明材料（房屋租赁合同等），否则不得分。

	
	售后服务承诺（1分）：满足招标文件要求，内容全面并且可行得1分。否则不得分。


说明：评委对各投标人二、三项内容量化打分时，二、三项合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若投标人和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》的，则其评标价格=投标人报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+投标人报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+投标人报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。
27．评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的投标人。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该投标人无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的投标人资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 中标公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31．签订合同

31.1 投标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与招标人签订合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如中标方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。

31.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．招标代理服务费

32.1 中标人须在领取《中标通知书》的同时，向招标机构缴纳招标代理服务费；

32.2招标代理服务费收取标准：中标商须向新疆招标有限公司招标代理服务费，支付标准见投标人须知表（不含税）
32.3 支付方式：现金、银行汇票、转帐支票或电汇均可。

G  招标失败条件
34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.招标文件截止时间后，实际参与的投标人不足法定家数的；

37.最终报价均超过采购预算的；

38.对招标文件作出实质性响应的投标人不足法定家数的。

第三部分  货物需求一览表及技术要求
包号名称：第1包核医学科设备（数量：6（气相色谱仪1、高效液相色谱仪1、活度计2、光学显微镜1、手足污染监测仪1），预算金额167.9万元）
	序号
	设备名称
	数量
	预算单价（万元）

	1
	气相色谱仪
	1
	70

	2
	高效液相色谱仪
	1
	60

	3
	活度计
	2
	4.95

	4
	光学显微镜
	1
	8

	5
	手足污染监测仪
	1
	20


气相色谱仪技术参数要求

一、规格参数要求：

气相色谱仪包含：气相色谱仪、全自动空气源、高纯度氢气发生器三个部分

一、气相色谱仪
（一）快速加热和冷却的柱温箱

1. 柱箱温度：室温以上4℃—450℃（使用液态CO2时可达-50℃，液氮可达-90℃）

2. 程序升温：20阶21平台

3. 可设定升温速率：250℃/min

4. 温度设定精度：0.1℃

5. 控温精度：设定值(K)±1% (可校准至0.01℃)

6. 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃

7. 冷却速度：从450℃降到50℃≤3.5min

8. 具有柱温箱温度的自动保护功能。

9. 最大运行时间：9999.99分钟

（二）进样单元：同时安装三个独立控温的进样单元，由电子流量控制系统控制（AFC）。

1. 具备分流/不分流进样口

2. 最高温度：450℃

3. 电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能；支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及恒线速度控制功能

4. 标准配备载气节省模式节约载气消耗量

5. 压力设定范围：0—1035kPa（相当于0—150psi）

6. 压力程序比率设定范围：-400—400kPa/min

7. 压力程序≥7阶

8. 分流比设定范围：0—9999.9

9. 流量设定范围：0—1250mL/min

*（三）检测器单元：可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由压力控制系统控制（APC），检测器的数据采集速率≥250Hz（4ms）。

1. 氢火焰离子化检测器（FID）

1.1 最高使用温度：450℃

1.2 自动点火功能

1.3 检测限：1.5×10-12g/s ( 十二烷 )

1.4 动态范围：107
2. 电子捕获检测器（ECD）

2.1 最高使用温度：400°C

2.2 检测限：4.2 fg/s (γ-BHC)

2.3 动态范围：8*104
（四）、其他

1. 色谱柱和流路系统

1.1支持毛细管柱和填充柱

1.2支持双柱双流路系统

1.3两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元

1.4具有室温补偿和自动环境补偿功能

1.5具有恒定的载气线速度控制功能

2.面板键盘

2.1 完全控制及显示所有温度区域和载气流量

2.2 完全控制所有检测器功能和检测器气体

2.3 实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件

（五）、数据处理系统

1.数据采集和数据解析：采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有计算和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT)，具有保留时间自动校正功能（AART)。可针对工作流程设定软件操作界面。

2.报告制作：报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。PDF输出功能。

3.质量控制：高精度QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。

4.网络化控制：可通过网络式CDS(数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。
5. 法规符合性：LabSolutions LC/GC具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪和理由输入等功能，完全符合GXP和FDA 21 CFR Part11或国家卫生部门相关法规的要求。

*（六）HS-10系列顶空进样器 

1. 主机

电源及操作环境：要求能安装在医院现有环境中使用

2. 进样系统

2.1 样品流路

2.2 样品流路温度：室温+10℃至225℃

2.3 加热：电子加热

2.4 进样阀：6通阀

2.5 进样环：1ml Sulfinert惰化处理；0.5ml，2ml (按照科室实际需求提供) 

3. 传输管线


3.1 材质：Sulfinert惰化处理

3.2 温度：室温+10℃至225℃

3.3 加热：电子加热

4. 样品瓶


4.1 样品瓶数量：20位

4.2 样品瓶材料：中性玻璃

4.3 至少具备以下样品瓶规格：外径22.5mm*高79mm(20mL)；外径22.5mm*高46mm(10mL)；

4.4 10mL和20mL样品瓶可以同时使用，无需额外附件。

4.5 样品瓶垫片：带聚四氟乙烯层（PTFE）的丁基橡胶（灰色，120℃）；带聚四氟乙烯层（PTFE）的硅橡胶（红色，高温，200℃）

4.6 耐高温隔垫（红褐色，300°C) 

4.7 样品瓶盖使用材质：铝

4.8 样品瓶恒温时间：0.00—999.99 (min)

4.9 样品瓶加压时间：0.00—999.99 (min)

5. 恒温炉

5.1 温度范围：室温+10℃至225℃

5.2 加热方式：电子加热

5.3 加热孔数量：至少6个样品瓶位旋转托盘

5.4 摇晃（平衡时）：静止，1-3个级别（1分钟内的搅拌次数随数值增大而增加）

5.5 加热时间：0—999.99 min (以0.01分钟为单位设置)

6. 气体控制

6.1 载气控制：通过GC内置的AFC电子控制（0.5—0.9 MPa，流向AFC）

6.2 样品瓶加压控制：通过GC内置的APC电子控制（0.2—0.5 MPa，流向AuxAPC）

6.3 高纯氦气（纯度在99.995%以上）或高纯氮气（纯度在99.995%以上）

7. 界面控制

7.1使用USB通讯。不限定USB端口。

8. 操作软件

8.1 软件操作环境：Windows VISTA、Windows 7(32/64 bit)

8.2软件：LabSolutions LC/GC嵌式控制HS-10顶空，符合FDA 21 CFR Part 11要求；
（七）基本配置：

1、气相色谱主机1台

2、氢火焰离子化检测器（FID)、电子捕获检测器（ECD)各1个

3、分流不分流进样口两个

4、备品备件包括：蓝色进样垫（20个）；0.25压环GFS005(5个）；10uL进样针一支；氟橡胶0型圈（5个）；分流用进样口衬管，内径3.4mm GN带石英棉（3根）；毛细管柱切割器；镊子；

5、自样进样器150位一套

6、样品瓶200个

7 用户指定毛细管柱3根，中极性两根；强极性一根；

8全自动顶空进样器一套；

9 品牌电脑及激光打印机一套

品牌商务计算机：CPU I5 （十代或更高）；内存：16G或更高；硬盘：512 SSD+1Tb；

打印机：按照科室实际需求

10 高纯氢气、空气、氮气钢瓶及阀一套

（八）售后服务

在新疆有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在乌鲁木齐有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有 的服务,包括备用零配件及消耗品，仪器生产厂家需在国内直接设有服务中心三年以上（需提供资质证明，包括厂家服务中心营业执照和工程师名单、联系方法及厂家盖章的售后服务承诺书等）。安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要在中国大陆境内提供的两名操作人员做三天的培训。

2、 全自动空气源
1. 输出流量：0-2000ml/min (0.4MPa状态下)

2. 输出压力: 0-0.4MPa

3. 压力稳定性: < 0.003MPa

4. 工作噪音: < 35dB(A)

5. 功率: 150W

6、 功能要求： 

6.1采用双稳压装置，确保了高精度稳压条件下气体其流量的稳定性。

6.2采用新型电磁阀，杜绝了常规电磁阀在自动放水时产生的连续噪声，实现了放水、转换一体化。

6.3操作简单，自动放水，无须人工干预。

6.4双支全不锈钢过滤器，不锈钢储气罐，全不锈钢气路，耐压高，不因工作环境及腐蚀性气体的影响，导致过滤管变形、开裂而产生漏气现象，可持久使用。

3、 高纯度氢气发生器
1. 氢气纯度：99.999%

2. 氢气流量：0—300ml/min

3. 输出压力：0—0.4MPa、0—0.6MPa两挡可调

4. 压力稳定性：
< 0.001MPa

5. 供电电源：
220V±10%，50HZ

6. 消耗功率：
150 W
7. 功能要求：
7.1控制：仪器全自动工作，恒压、恒流，氢气流量可根据用量实现全自动调节。

7.2气体湿度：采用膜分离技术有效除湿，降低了原始湿度，并采用多级吸附，双不锈钢过滤器，内有微量氧脱除剂（不需活化）。

7.3工作模式：可提供高、低压两种工作模式。

7.4操作：无需运输钢瓶，只需打开电源开关即可产氢。即可连续也可间断使用，产氢量稳定不衰减。

7.5安全：配有安全装置，灵敏可靠，可自动防返碱。

四、基本服务要求：

1. 负责设备的安装、调试、培训工作。

2. 打印机要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）。

3. 如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。
4. 提供该设备全套技术资料；同时提供中文资料。

5. 自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件）原厂保修服务≥2年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

6.保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。
高效液相色谱仪技术参数要求

高效液相色谱仪包含三个部分：高效液相色谱仪、放射性检测器、设备配套接口

一、高效液相色谱仪
1、工作条件

电源：220V 50Hz
环境温度：4-50摄氏度

2、技术参数

2.1、梯度泵

2.1.1、串联式双柱塞往复泵，具有伺服控制可变冲程驱动。

2.1.2、自动柱塞清洗装置，防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损

2.1.3、压力运行范围：0-400bar

2.1.4、流量精度：<0.07RSD

2.1.5、混合精度：±0.20%SD

2.1.6、可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择

2.1.7、流量范围：0.001ml/min~10.0ml/min，递增率0.001ml/min

2.2、在线脱气机

2.2.1、流速：10ml/min每个流路

*2.2.2、内置四通道在线脱气机，脱气机通道体积：>1ml 

2.2.3、PH范围：1-14

2.2.4、内部材料：PTFE

2.3、集成式柱温箱

2.3.1、柱温范围：室温至80℃

2.3.2、温度稳定性：±0.2℃

2.3.3、温度准确度：±0.5℃

2.3.4、色谱柱容量：最大容量不低于2支30cm的色谱柱

2.4、自动进样器

2.4.1、样品位数：≥130位
2.4.2、采用计量泵定量，进样范围：0.1~100μL，增量为0.1μL;

2.4.3、进样精密度：<0.25%RSD

*2.4.4、样品残留：<0.005%

2.4.5、自动进样器最大耐压：600bar

2.5、可变波长紫外检测器

2.5.1、光源：氘灯

2.5.2、波长范围不低于：200~600nm

2.5.3、谱带宽：<7nm

2.5.4、波长校正：氘灯和内置氧化钬滤光片自动校正

2.5.5、波长精度：1nm

2.5.6、基线噪音：±0.25*10-5AU at 254nm(1mL/min 甲醇）

2.5.7、基线漂移：＜1*10-4mAU/h at 254nm(1mL/min 甲醇）

2.5.8、线性范围：>2.5AU

2.5.9、测量范围：>2AUFS

2.5.10、扫描速度：80HZ
2.6、数据处理系统
2.6.1、软件：Windows操作环境，三维液相色谱作软件，工作站系统通过LAN接口控制泵系统和检测器并可进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析。

2.6.2、GLP功能

2.6.3、图形化设计

2.6.4、维护信息预报系统（EMF)

2.6.5、电子记录维护和错误及故障信息

3、配置要求：

3.1、四元泵含在线脱气机 1套

3.3、自动进样器及柱温箱 1套

3.4、紫外检测器及流通池 1套

3.5、荧光检测器及流通池 1套

3.6、主动入口阀 1套

3.7、主动密封垫清洗装置 1套

3.8、溶剂过滤白头 10个

3.9、螺纹口样品瓶，透明，盖及隔垫 200个

3.10、螺纹口样品瓶，棕色，盖及隔垫 100个

3.11、专用C18液相色谱柱 2支

3.14、玻璃过滤头 4个

3.15、控制软件 1套

4、售后服务

4.1在新疆有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在乌鲁木齐有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务，包括备用零配件及消耗品，仪器生产厂家需在国内直接设有服务中心三年以上(需提供资质证明，包括厂家服务中心营业执照和工程师名单、联系方法及厂家盖章的售后服务承诺书等）。安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要在中国大陆境内为最终用户的两名操作人员做三天的培训。

二、放射性检测器

1、测量系统选择适当的探头，配以带屏蔽的流通池，便能够监测从10uCi-10到1Ci（100-1012dpm）的柱状溶离剂。这使其适合广泛的应用。常用于放射药物的开发和日常放射药物的质量控制

2、可选多种探测器，包括NaI（Tl）闪烁体、塑料闪烁体光电倍增管探测器，及半导体探测器，可探测量大部分同位素包括18F、125I、131I、99mTc和111In。

3、模拟信号经过HPLC模数转换器能与大部分HPLC系统连接。

4、可同时用于TLC和HPLC系统

5、技术指标：

5.1、流动池体积可方便更改。

5.2、量程范围：20kcpm、200Kcpm、2Mcpm、20Mcpm任意调节。

5.3、积分时间：1s、2s、5s、10s可选

5.4、模拟输出：0~1V

5.5、高压：0-1000V连续可调

5.6、上阈：0-5V连续可调

5.7、标配随机带一个BFC-3600正电子及高能β探头，用于在线检测F18、S35核素

5.8、BFC-3200高能γ探头，用于在线检测Tc99m、I131等核素（按照科室需求配置）。
三、高效液相色谱仪与放射性检测器接口
1、模拟电缆
2、光纤连接扩展板
3、 双通道板

四、基本服务要求：

1. 负责设备的安装、调试、培训工作。

2. 打印机要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）。

3. 如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。

4. 自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件）原厂保修服务≥2年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

5.保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。
活度计技术参数要求

(1) 规格参数要求：
（一）功能要求：活度计具有彩色触摸液晶屏菜单驱动，≥8英寸触屏接口，易于使用增强软件，支持双电离室技术通用，通过用户触摸屏接口快速输入数据，包括28个用户可编程键，内置自动调零和本底扣除实现自动质量控制测试和自诊断等功能。

（二）技术参数：
1、电离室

1.1、类型:
薄壁深井，高压

1.2、填充其他:
12 大气压超纯氩气

2、测量范围

2.1、类型:
自动范围

2.2、活度:
250GBq(6 Ci), max.

2.2、分辨率:
0.001MBq(0.01μCi),max.

3、显示屏

3.1、彩色触摸屏
≥8寸

3.2、方式:
以Bq或Ci直接读取

3.3、Bq/Ci：用户选择或固定

3.4、显示值:
核素名称（原子符号，质量数），标定号

4、电表

4.1、准确度:
优于±2%

4.2、线性:
±2%以内

4.3、响应时间：2秒以内，对于非常低活度样品4到16秒

5、测试

5.1、诊断:
程序和系统存储器的所有测试

5.2、日常测试:
自动调零，自动本底调整，数据检查，准确度和稳定性测试，电压测试

5.3、增强测试:
线性，几何，纸条质控

5.4、核数据、核素键:
28个可编程键

5.5、系统内存:
超过80个核素（标定号和半衰期）
6、标准源数据：系统内存:
Co-57、Co-60、Ba-133、Cs-137标准源数据库测试

7、测量重复性

7.1、重复性:
±1%内，在活度计开机后24小时内所有时间测试 钼-99 测定

7.2、重复性:
±1%内，在活度计开机后24小时内所有时间测试 钼-99 测定

7.3、方法:
金属罐或CAPMAC

7.4、测量值:
Mo-99淋洗液,Tc-99m,Tc-99m/Mo-99比率

8、计算机接口

8.1、接口:
RS-232和USB

8.2、兼容性:
标准核医学管理系统（选配件）

9打印机

型号：参考科室实际需求配置

打印选项:
全尺寸测试报告或测量结果

10、控制台尺寸

高约40cm；宽约20cm；深约:25cm，误差范围：±5cm
重量：小于5kg

11、电离室尺寸

11.1、高约43cm；直径约17cm，误差范围：±3cm
11.2、重量：小于15kg

11.3、井直径约
6cm；井深度约25cm，误差范围：±2cm
(2) 基本服务要求：

1. 负责设备的安装、调试、培训工作。

2. 如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。

3. 自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件）原厂保修服务≥2年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

4.保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。
光学显微镜技术参数要求

(1) 规格参数要求：

1. 基本功能要求：显微镜带透反射光源，适用于对不透明物体或者透明物体显微观察。可以方便升级系统，实现偏光观察、暗场观察等功能。

2. 仪器放大倍数：＞1000X；接视频后倍数高达5400倍。

3. 目镜放大倍数：10X

4. 目镜：大视野WF10X(Φ22mm)（摄像目镜标配为1X，可配0.5X增大视野范围）

5. 物镜放大倍数：50X、100X、400X、600X
6. 物镜：
6.1无限远平场消色差物镜PL L5X/0.12；工作距离：26 mm，±2mm  

6.2无限远平场消色差物镜PL L10X/0.25；工作距离：20mm，±2mm
6.3无限远平场消色差物镜PL L40X/0.60；工作距离：4 mm. ±2mm
6.4无限远平场消色差物镜PL L60X/0.70；工作距离：4mm，±2mm
7. 目镜筒：三目镜，倾斜30度 (内置检偏振片，可进行切换)

8. 转换器：内向式滚珠内定位，五孔转换器

9. 落射照明系统：6V 30W卤素灯，亮度可调；内置视场光栏、孔径光栏、(黄、蓝、绿、磨砂玻璃)滤色片转换装置，推拉式检偏器与起偏器

10. 透射照明系统：阿贝聚光镜NA.1.25可上下升降，集光镜中内置视场光栏，6V30W卤素灯、亮度可调，配置蓝滤色片与磨砂玻璃片

11. 调焦机构：粗微动同轴调焦，带锁紧和限位装置，微动格值：2μm。

12. 载物台：双层机械移动式载物台 尺寸大于：200mmX130mm，移动范围大于：60mmX45mm

13. 显微镜工业相机参数：

13.1提供视频与图像处理应用软件（测量对象：点、角度、线段、平行线、双平行线、矩形、椭圆、圆、圆环、双圆、圆弧、任意多边形、曲线。测量结果可标注文字，可设置比例尺，测量单位有米、厘米、毫米、微米、纳米、英寸选择切换，可进行图像拼接、景深扩展、分割和计数等图像处理）

13.2计算机配置要求（品牌商务计算机）：Windows 10(32 & 64 bit) OS或 (Mac OS X)或Linux。CPU: Intel Core I5(十代或以上)（或等同于该类CPU）；内存：16G或更高；硬盘：512 SSD+1Tb；显卡：256bit+256G显存或更高；USB接口：USB3.0；显示器：21”或以上。

(2) 基本服务要求：

1. 负责设备的安装、调试、培训工作。

2. 如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。

3. 自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件）原厂保修服务≥2年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

4. 保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。

手足污染监测仪技术参数要求

(1) 规格参数要求：

1. 用途：

用于I-131等放射性药物分装区域医护人员手脚及衣物污染测量参数；

2. 探测器类型：陈列式Mica型盖革探测器，最低探测器数目：手部180cm2，脚部：360cm2，能量范围：7KeV-3MeV

3. 测量范围：0.01uSv/h-10mSv/h，0.01-1x106cps·污染定位:以不同颜色图形化显示手脚污染分布

4. 智能语音：测量过程具有智能语音播报，可引导测量流程

5. 衣物测量：具有外接衣物污染测量探头，可快速测量衣物放射污染数据存储；可自动存储每一次测量结果，可U盘导出测量数据，具备数据通讯协议：TCP/IP

6. 报警设置：可自由设置
(2) 基本服务要求：

1. 负责设备的安装、调试、培训工作。

2. 具有数据存储功能，或者能产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，如DICOM、WEBservice等，以保证与我院现有信息系统的对接。

3. 如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。

4. 自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件）原厂保修服务≥2年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

5. 保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。

包号名称：第2包掺铥光纤激光治疗系统（数量：1，预算金额250万元）

(1) 规格参数要求：

1.1汽化切割激光系统

1.1.1适用范围：适用于良性前列腺增生的治疗。

1.1.2*激光波长：≤1940nm。

1.1.3激光分类：4类。

1.1.4冷却方式：风冷。

1.1.5激光输出方式：连续。

1.1.6*输出功率：≥120W。

1.1.7功率步进调节为1W。

1.1.8激光传输方式：光纤。

1.1.9激光输出功率不稳定度：≤±0.3%（须提供检测报告）

1.1.10激光输出功率复现性：≤±0.2%（须提供检测报告）

1.1.11激光发散角：550微米光纤≤70mrad（须提供检测报告）

1.1.12激光器类型：光纤激光器

1.1.13整机台式设计。

1.1.15激光主机不得限制光纤使用次数

1.1.16激光输出系统：国际通用SMA905接口
1.1.17具备彩色屏触屏 

1.1.18可通过触摸屏或旋钮调节输出功率

1.1.19激光穿透深度约0.1-0.2毫米，组织热损伤小
1.1.21具备指示光

1.2手术动力系统

1.2.1输出功率≥140VA

1.2.2最高输出转速≥1000r/min，转速多档可调，档位数≥20档
1.2.4.最大输出转矩≥6.0mNm

1.2.5.刀具尺寸：4.5mm，±0.1mm
1.2.6.刀具工作长度：400mm，±10mm
1.2.7.刀头为内旋式，不易损伤组织

1.2.8.极限负压值≥0.08Mpa

1.2.9.瞬间抽气速率≥15L/min

1.3激光用膀胱镜

1.3.1侧式膀胱镜（粉碎用镜）：30°，长度：190mm，±10mm；器械通道：Φ4.5mm，±0.2mm
1.3.2.*直视镜（剜除用镜）：25°，Φ5mm，±1mm，长度：300mm，±5mm
1.3.3.镜体与外鞘连接后，可360°旋转

1.3.4.外鞘（含闭孔器）≤27Fr，可连续对流

1.3.5.内鞘（含闭孔器）≥24Fr

1.3.6.被动式工作把手，可配激光800光纤

1.3.7.内鞘、外鞘之间为快速卡锁式装接设计，无密封圈设计；

(2) 基本服务要求：

1. 负责设备的安装、调试、培训工作。

2. 如具有数据存储功能，产生信息数据的设备必须终生免费开放各类数据接口，包含但不限于DICOM、WEBservice等数据接口格式，以保证与我院现有信息系统的数据对接。

3. 自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件）原厂保修服务≥2年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

4.保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。
备注：

1、本章节中的参数只作为参考，所投产品若优于招标参数需在投标文件中详细标注出来，并提供检测报告证明，否则评标时可能不被认可。
2、投标文件必须参照第六部分范本格式。

3、如果投标人按照合同提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应提供制造厂家的项目授权。
4、提供所投产品全套技术支持文件，包括产品彩页及检测报告等，评审时以国家权威部门提供的检测报告为准，未提供有效证明材料的评标时可能不被认可。
5、交货期：中标结果发布后30天
6、报价要求：不接收超预算单价、超预算总价报价（废标项）
第四部分  合同一般条款
1．定义

 1.1“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

 1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。

 1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、软件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

 1.4“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

 1.5“买方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

 1.6“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

 1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

 1.8“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2．适用范围

 2.1本合同条款适用于本次招标活动。

3．原产地

 3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4．技术规格和标准

 4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5．专利权

 5.1卖方须保障买方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6．包装

 6.1除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

 6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7．运输标记

 7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

  (1)收货人

  (2)合同号

  (3)收货人代号

(4)发货单位

(5)目的地

  (6)货物的名称、品目号、箱号

  (7)出厂或装箱日期

  (8)毛重／净重(公斤)

  (9)尺寸(长x宽x高，以厘米计)

 7.2凡重达两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

8.卖方的交货价合同

 8.1卖方应在合同规定的交货期前6天以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

 8.2在目的地交货价合同条件下，由于卖方延误了以电报、传真或电传通知买方，由此而有可能造成的一切损失由卖方承担。

 8.3卖方负责安排自发运地至买方现场的运输和安装、调试及技术监督部门第一次强制性检验费用，均包含在合同总价中。

 8.4交货日期以货物到达买方现场为准。

 8.5卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9．装运通知

 9.1卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、  货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10．保险

10.1在国内交货价合同条件下，由买方在货物装运前或接到装运通知后办理保险。或由买卖双方具体商定。

11.支付

 11.1除另有规定外，可采用下列付款之方式一种付款：

     (1)转帐支票；

     (2)电汇付款。

11.2 付款方式见合同特殊条款。

12．技术资料

 12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

 12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13．价格

 13.1除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14．质量保证

 14.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后10天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

 14.2除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后24个月。

15．检验

 15.1卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

 15.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

16．索赔

 16.1卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

    (1)卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

   (2)根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

   (3)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

 16.2如果买方提出索赔通知后10天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的10天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

17．延期交货与核定损失额

 17.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(本合同第18款规定的不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

18．不可抗力

 18.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

 18.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后10天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续20天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19．履约保证金（如需要）

 19.1卖方应在合同签订后3天内，向买方提交合同总价10%的履约保证金，履约保证金的有效期至货物保证期满。履约保证金应由银行开具。

 19.2卖方提供的履约保证金按规定格式以银行保函的形式提供，与此有关的费用由卖方负担。

 19.3如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金取得补偿。

20．仲裁

 20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

 20.2仲裁应由买方当地仲裁机构（乌鲁木齐市仲裁委员会）根据其仲裁程序和暂行规则进行。

 20.3仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

 20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

 20.5在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21．违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后10天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

    (1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

    (2)卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

 21.2一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22．变更指示

 22.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

    (1)合同项下需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

    (2)装运方式和包装方式；

    (3)交货地点；

    (4)卖方须提供的服务。

 22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后10天内根据本款提出调整的实施意见。

23．合同修改

 23.1欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24．转让与分包

 24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

 24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25．适用法律

 25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26．通知

 26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确并发送到对方明确的地址。

27．合同文件及资料的使用

 27.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

 27.2除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得使用第27.1款中所列的任何文件和资料。

 27.3除合同本身以外，27.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28．合同生效及其他

 28.1本合同应在买方和卖方签字（及买方收到卖方的履约保证金后），即开始生效。

 28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

 28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

 28.4本合同正本一式两份，用中文书写，买卖双方各执一份，副本一式肆份，用中文书写，买卖双方各执贰份；

 28.5下述文件将作为合同附件为本合同不可分割的部分并与本合具有同等效力；

1） 招标文件；

2） 中标通知书；

3） 中标方的投标文件及询标中的书面答疑；

4） 履约保证金保函（如需要）；

  5）  合同条款及合同特殊条款；

买方：                                     卖方：

代表：                                     代表：

附录：

附录1  价目表

附录2  供货范围及详细报价的技术资料

附录3  技术服务

附录4  技术参数

附录5  验收及验收测试

第五部分  合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

1. 检验

1.1 设备到达目的地，买方、卖方及买方聘请专家一同开箱验货；

1.2 卖方提供的所有货品应符合中国以及国际通行的标准，并应附有相应的测试报告、合格证书；

1.3 具体的标准应在投标人递交的文件中明确规定，并在合同中由双方确认。

2. 安装调试

2.1 卖方必须在合同签订后1周内将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知买方；

2.2 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用；
2.3 卖方负责免费安装、调试并负责进行安装中的技术指导，通过验收（同买方共同完成）；

2.4 因卖方原因造成不能按时完成安装调试工作，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。
2.5产品安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。买方有权委托中国有资格的单位对仪器进行精度校核，所发生的费用由卖方承担。

2.6 提供所有产品的随机资料和技术文档。

3. 培训

3.1卖方有义务对买方的设备使用人员进行培训，使使用人员能熟练掌握设备的各项功能和操作，并能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除；培训所需的一切费用均由卖方承担。

4. 售后服务 

4.1保修：卖方对合同项下设备提供至少2年的保修，保修期自验收合格时起;在保修期内,卖方需提供免费的维修及零配件更换;在买方发出要求服务通知的 24小时内,卖方指派的服务人员必须到达用户方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过3个日历日。

4.2 维修

4.2.2 卖方有义务向买方提供合同项下设备的终身技术支持（包括技术咨询及技术人员的支持） 和零配件，对买方无法排除的故障，卖方技术人员应在接到故障通知后24小时内无条件到达现场；

4.2.3 保修期外，免费进行维护，终身维修，常年优惠提供易损件和耗材；

4.3 如调试后达不到合同规定的质量或技术指标要求用户有权提出退货，并予以退回货款。

5. 报价要求

5.1 国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。
5.2 设备加征关税、加征增值税及设备加征税款部分的其他费用，均包含在设备报价总价中。

5.3 买方指定交货地、交货价。

5.4 列出详细的备品备件、专用工具的清单以及所需提供的相关服务的费用，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、型号、产地、制造商、单价、总价。

6. 付款方式：
合同签订、货物到达现场安装调试完成验收合格后支付90%，剩余10%质保期满后一次性支付。
7.交付期：中标结果发布后30天
8.交货地点：新疆医科大学第一附属医院指定地点。

注：合同特殊条款若与第三部分货物需求及技术要求之间有抵触，以第三部分条款为准。

第六部分  范本格式

1、 投 标 书

致： 新疆招标有限公司       

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本六份。

（1） 开标一览表

（2） 投标分项报价表

（3） 规格、技术参数、功能偏离表

（4） 商务条款偏离表

（5） 按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

（6） 资格证明文件

（7） 投标保证金，形式（支票、汇票或电汇），金额为（注明币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　
　电话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
　　

　法人或法人授权人签字：　　　　　　　　　　
　投标人名称：　      　　　　　　　　
　公      章：　　　　　　　　　　
　日　　　期：　　 　年　  月  　日

　2、开标一览表

投标人名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　

	序号
	名称
	数量
	制造商
	型号规格
	投标报价

（万）
	投标

保证金
	交付期
	备注

	
	
	
	若有多个，请逐一填写
	若有多个，请逐一填写
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


法人或法人授权人签字：                          
注：1、此表与投标书正本和投标保证金、开户许可证一同装在一单独的信封内密封。

2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

分项报价表

投标人名称：

项目名称及编号、包号：                  

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	制造商
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（零配件等）
	
	
	
	
	
	

	
	（耗材等）
	
	
	
	
	
	

	
	其它相关费用
	
	
	
	
	
	

	
	合计金额（与投标总价一致）
	
	-


投标人名称（公章）：

法人或法人授权人签字：

3、技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件规格条目号
	招标文件要求规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法人或法人授权人签字：　　　　　　　　　　　　　　　
说明：对应招标文件第三部分逐项填写，“投标规格”一栏应如实反映投标产品参数，不得复制招标文件内容，不得虚假应标，否则将视为未实质性响应招标文件要求，按无效标处理。

4、商务条款偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


　

法人或法人授权人签字：                                   
5、法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法人代表签字　　　　　　　　　　　　　　　　　
被授权人签字　　　　　　　　　　　　　　　　　
公        章：                         
注：凡公司法人前来参加投标的投标人，可以不提供此项证明文件。

6、关于资格的声明函

致：　新疆招标有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标通告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（货物名称）　　招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

　制造商或贸易公司的　　　　　　　受权签署本资格文件人：

　名称：　　　　　　　　　　　　　签字：　　　　　　　
　地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务（印刷体）

　传真：　　　　　　            　　　　　　　　　　　　　
　邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　

　盖章：

7、制造商出具的授权函

致：(招标机构)   

    我们（制造商名称)兹指派主要营业地点设在 (贸易公司地址) 的（贸易公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方第                 号项目中要求提供的由我方制造（货物名称）货物的有关事宜，并对我方具有约束力；

    (2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务；

(3)我方兹授予（贸易公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

    我方于      年     月     日签署本文件，（贸易公司名称) 于       年     月     日接受此件，以此为证。

    贸易公司名称                     制造商名称                       
    签字人职务和部门                 签字人职务和部门                 
    签字人姓名                       签字人姓名                       
注：若制造商作为投标主体直接参与投标，可以不提供此项证明文件。

8、近三年在国内和新疆地区的销售业绩表

9、资格证明文件

1、内容见“投标人须知”第15条。 

2、其它一切有利于产品和投标人的证明材料。

3、其他：根据第三部分内容要求填写（格式自拟）
10、提供售后服务承诺书。（包括售后服务方案、质保年限、交货期等）

11、投标单位(投标人)反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                       项目（编号：                    ）的招标活动中，保证做到：

1、 公平竞争参加本次招标活动,保证在本次投标活动中提交的所有文件均是真实、有效的.

2、 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不给与有关工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

3、 如果我公司中标，将严格按投标承诺履行合同，保证装机设备与投标设备是一致的. 如有违反,用户有权依照相关法律追究相应责任。
4、 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照《反不正当竞争法》等国家法律法规有关规定经予的处罚。

投标单位：　　　　　　　                      
法定代表人或法人授权代表：　    　　　（签字）
附表：退保证金的函

招标一部（收）：

公司名称：                                            

开户行名称：                                          

账号（基本账户）：                                     

税      号：                                          

联系人姓名：                                          

联系电话：                                            

谈判项目名称：                                        

谈判项目编号：                                        

谈判响应保证金的形式：              （电汇、网银、现金存款单等）

谈判响应保证金的金额：                                          

（注：如果是个人姓名的汇款，请附汇款人的身份证复印件）

备注：成交结果公示期满后，请将以上退款信息加盖公章连同开户许可证、企业开票信息以及保证金转账汇款凭证装订后开标时交至新疆招标有限公司工作人员，或开标后交至我公司（地址：乌鲁木齐友好南路179号13楼招标一部罗振远，时间：工作日10:00-22:00）。我公司收到退款信息后，在3～5个工作日内，将谈判响应保证金余额电汇至谈判单位的基本账户。

23

