谈判文件   　　　　　　                  　　　　　　　　　　　　                   　　　新疆招标有限公司                                      

谈  判  文  件

项目编号：0634-2140XZ1Z0500
项目名称：GE3.0核磁移机项目
委托单位：新疆医科大学第一附属医院
采购代理机构：新疆招标有限公司
	


新疆招标有限公司编制
目         录

3第一部分  谈判邀请


5第二部分  供应商须知


7供应商须知附表


9A  说　明


9B  谈判文件


10C  谈判响应文件的编写


12D  谈判响应文件的递交


13E  谈判程序


15F  授予合同


16G  谈判失败条件


17第三部分  货物需求


17名称：GE3.0核磁移机（预算金额78万元）


19第四部分  合同一般条款


20第五部分  合同特殊条款


201.
检验


202.
售后服务


203.
报价要求


204.
付款方式


21第六部分　范本格式





第一部分  谈判邀请

项目编号：0634-2140XZ1Z0500
1、 新疆招标有限公司受新疆医科大学第一附属医院的委托，对该单位GE3.0核磁移机项目下的相关产品及其服务组织竞争性谈判采购。兹邀请合格供应商以密封标书的形式前来投标。

项目内容：
	序号
	名称
	服务内容
	预算金额（万元）
	备注

	1
	GE3.0核磁移机
	将此设备及第三方设备（包含冷水机组）从原安装地点第一住院部二层拆卸后安装至第四住院部西侧一层新建MR机房；含括配置、安装、调试上海阿尔西OPTIMA DXA O 40E2 A2精密空调一台（下送风上回风）、配置G3335EN梯度线缆数量1套、配置G3335FK射频线缆数量1套、GE配套移机专用机械电子电器设备等、搭建搬迁承重平台、吊车、运输车辆、搬迁队伍、新设备的机房布局设计以及安装后的调试工作，包含人员、车辆、设备损害损伤意外赔偿责任，不包括外墙破拆、室内屏蔽拆除等土建项目。
	78
	GE3.0核磁- Signa HDx System


2、供应商的资格要求： 

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）不允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3、有兴趣的供应商可从2021年10月09日至2021年10月13日每工作日10：00~19：00时（北京时间）前往“中招联合招标采购平台”（www.365trade.com.cn）下载谈判文件，操作流程见附件。
4、谈判响应文件递交截止时间及谈判开始时间：2021年10月15日11:00时（北京时间）。

5、公告期限：3个工作日

6、谈判地点：乌鲁木齐市新医路393号（原新疆医科大学苏园5号楼116）
采购人：新疆医科大学第一附属医院、新疆维吾尔自治区包虫病临床研究所
采购人地址：新疆.乌鲁木齐市鲤鱼山南路137号
招标代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆.乌鲁木齐市友好南路179号13楼

联 系 人：姚健
电话：0991-4535634、13109925658
传真：0991-4524058

帐户名称：新疆招标有限公司

人民币帐号：3002013709022305571（电汇时请在汇款备注栏注明项目编号后6位数及纳税人税号）

开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行
第二部分  供应商须知

目    录

A. 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的供应商

4.供应商资格

5.谈判响应费用

B. 谈判文件

6.谈判文件构成

7.谈判文件澄清

8.谈判文件的修改

C. 谈判响应文件的编写

9.要求

10.谈判响应语言

11.谈判响应文件的构成

12.谈判响应文件格式

13.谈判响应报价

14.报价货币

15.供应商资格的证明文件

16.谈判响应货物符合谈判文件规定的技术响应文件

17.谈判响应有效期

18.谈判响应文件的书写要求

19.谈判响应保证金

D. 谈判响应文件的递交

20.谈判响应文件的密封与标记

21.谈判响应文件递交截止时间

22.谈判响应文件的修改和撤销

E. 谈判程序

21.谈判开始

22.谈判过程

23.谈判响应文件的澄清

24.对谈判响应文件的评审

25.谈判过程的保密性

F. 授予合同

26.合同授予标准

27.接受和拒绝任何或所有谈判响应的权力

28.成交通知书

29.签订合同

30.采购代理服务费
供应商须知附表

	序号
	内      容

	说          明

	1
	项目名称：GE3.0核磁移机项目
项目编号：0634-2140XZ1Z0500

	2
	项目委托方：新疆医科大学第一附属医院

	3
	采购代理机构名称：新疆招标有限公司
单位地址：乌鲁木齐市友好南路179号

邮编：830000

电话：0991-4535634

传真：0991-4524058

	4
	谈判响应保证金：预算金额的2%（须足额交纳）。

	5
	谈判响应语言：中文

	投 标 文 件 的 编 制 和 递 交

	6
	供应商资格标准：

（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）不允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

	7
	谈判响应保证金金额：预算金额的2%
谈判响应保证金形式：电汇等（由供应商基本账户汇出，开标前一日须到账）

保证金有效期应当与谈判有效期一致。

	8
	谈判响应有效期：90天（如不满足将导致废标）

	9
	谈判响应文件份数：谈判响应文件：正本壹套，副本肆套

	10
	预算金额：78万元（不接受任何超预算报价）

	11
	谈判响应文件以密封形式递交至：乌鲁木齐市新医路393号（原新疆医科大学苏园5号楼116）
谈判响应文件递交截止时间：2021年10月15日11:00时（北京时间）

	12
	谈判开始时间：2021年10月15日11:00时（北京时间）

谈判地点：乌鲁木齐市新医路393号（原新疆医科大学苏园5号楼116）

	授　予　合　同

	适用于本供应商须知的额外增加的变动：成交商须向新疆招标有限公司支付招标代理服务费，按1980号文下浮百分之四十执行（不含税）。


备注：黑体部分为实质性响应内容，如不符合，将视为谈判响应无效。

A  说　明

1. 适用范围

1.1  本谈判文件仅适用于本次谈判邀请中所叙述项目的服务采购。

2．定义

2.1 “采购代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “委托方”系指新疆医科大学第一附属医院；
2.3 “供应商”系指向采购代理机构提交谈判响应文件的服务商；

2.4 “成交通知书”系指在本次项目中将被授予合同的供应商。

3．合格的供应商

3.1 有能力提供谈判文件所要求的服务的、资格审查合格的制造商或代理商为合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格（实质性内容）
（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）不允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
5．谈判响应费用

5.1 无论谈判响应过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加谈判响应有关的全部费用。

B  谈判文件

6．谈判文件构成

6.1谈判文件包括：

⑴谈判邀请；

⑵供应商须知；

⑶货物需求一览表；

⑷合同条款；

⑸范本格式。

6.2 谈判文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对谈判文件作出实质性响应。如果没有按照谈判文件要求提交全部谈判响应文件或资料，没有对谈判文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．谈判文件澄清

7.1供应商在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清的，应于收到谈判文件日起至谈判响应文件递交截止时间3个工作日以前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式予以解答，并及时送至所有供应商；

7.2供应商对谈判文件有质疑，须在谈判响应文件递交截止时间3个工作日以前，以书面形式向采购代理机构提出质疑；采购代理机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

8.  谈判文件的修改

8.1 对谈判文件进行必要的修改，采购代理机构将在谈判响应文件递交截止时间3个工作日前以书面形式通知所有购买谈判文件的供应商。该修改的内容为谈判文件的组成部分；

8.2 供应商在规定的时间内未对谈判文件提出澄清要求的，采购代理机构将视其为同意。

8.3在递交谈判响应文件截止时间前，采购代理机构可视具体情况延长谈判响应文件递交截止时间，并将变更时间书面通知所有购买谈判文件的供应商。

C  谈判响应文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其谈判响应对谈判文件作出实质性响应，否则，其谈判响应可能被拒绝。

10．谈判响应语言

10.1谈判响应文件及供应商与采购代理机构就谈判响应交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．谈判响应文件的构成

11.1 谈判响应文件由经济文件、商务文件、技术文件组成（格式见第五部分范本格式）。

第一节、经济文件

第二节、商务文件

第三节、技术文件

11.2 唱标信封单独编制、单独分装。
11.3 供应商编制投标文件必须包括但不限于上述内容。

11.4 供应商应将谈判响应文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．谈判响应文件格式

12.1 供应商应按谈判文件的范本格式中提供的谈判响应文件格式填写。

13．谈判响应报价：

13.1 供应商应在谈判响应报价表上标明单价和总价。

13.2供应商应在谈判响应报价表中只能有一个报价，不接受有选择的报价。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

14．报价货币

14.1 人民币报价，以其它货币标价的投标将予以拒绝。

15．证明文件

供应商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。

（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）不允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
注：（1）谈判响应文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件（营业执照、近两年内年度财务审计报告（成立不满一年或小微企业需提供财务报表）、投标企业近一季度纳税证明和近三个月社保证明（提供人员明细）、供应商信用中国或中国政府采购网企业信用查询记录、法定代表人授权委托书）必须满足谈判文件要求，否则将被拒绝。

（3）以上证明材料原件（或公证件）开标时随身携带，复印件作为谈判响应文件的一部分。16 谈判响应货物符合谈判文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供货物和服务符合谈判文件规定的技术响应文件，作为谈判响应文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次谈判采购没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

17．谈判响应的有效期

17.1 谈判响应文件从开标之日起，谈判响应有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商商量延长谈判响应文件的有效期。

18．谈判响应文件的书写要求。

18.1 谈判响应文件须打印。

18.2 谈判响应文件应清楚工整，修改处应由供应商法定代表人或授权人签章。

18.3谈判响应文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的谈判响应概不接受。

18.5谈判响应文件的份数：谈判响应文件：正本壹套、副本肆套
19．谈判响应保证金

19.1供应商按预算金额的2%，于谈判响应文件递交截止时间前向采购代理机构交纳谈判响应保证金。
19.2 本次谈判采购接受以电汇等形式作为谈判响应保证金的支付形式，由供应商基本账户汇出，其有效期应超过谈判响应有效期一致。谈判开始前，谈判响应保证金必须到账。

19.3在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的投标保证金。在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的投标保证金。

19.4未按规定提交谈判响应保证金的谈判响应，将被视为谈判响应无效。

19.5下列任何情况发生时，谈判响应保证金将被没收：

19.5.1供应商在谈判文件规定的谈判响应有效期内撤回其谈判响应；或

19.5.2成交通知书在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同； 

19.5.2.2按须知第32条向买方提交履约保证金；

19.5.2.3按本须知第33条规定向采购代理机构交纳采购代理服务费。

D  谈判响应文件的递交

20. 谈判响应文件的密封与标记

20.1 供应商应将谈判响应文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明供应商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 谈判响应文件袋上应写明：

（1） 采购人名称：                     
（2） 供应商名称：                     
（3） 项目名称：                        
（4） 项目编号：                        
（5） 包号及货物名称：                          

（6） 注明“谈判开始时才能启封”

（7） 采购代理机构：新疆招标有限公司

21. 谈判响应文件递交截止时间

21.1 谈判响应文件的递交不得迟于：2021年10月15日11:00时（北京时间）

谈判响应文件以密封形式递交至：谈判地点

21.2 所有谈判响应文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按采购代理机构在谈判邀请中规定的谈判响应文件递交截止时间之前送到谈判文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因谈判文件的修改推迟谈判响应文件递交截止时间时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。

22．谈判响应文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交谈判响应文件后可对其谈判响应文件进行修改或撤销，但采购代理机构须在谈判响应文件递交截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的法人或法人授权人代表签字。

22.2 谈判响应文件递交截止时间以后不得修改谈判响应文件。

22.3 供应商不得在谈判开始时间起至谈判响应有效期期满前撤销谈判响应文件。否则采购代理机构将没收其谈判响应保证金。

E  谈判程序

23．谈判

23.1本次谈判按谈判文件中谈判邀请规定的时间地点进行谈判，将邀请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加谈判会。

23.2谈判时检查谈判响应文件密封情况。

23.3 宣布谈判响应文件开启顺序。
23.4 谈判原则、开标一览表唱标内容在谈判会议上宣布。

23.5 对采购方的纪律要求

      采购方不得泄露谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.6 对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通谈判或者与采购人串通谈判，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响谈判工作。

23.7对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况及谈判有关其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

23.8对谈判小组成员要求谈判纪律

23.8.1谈判小组应当依照有关法律法规的规定，按照谈判文件确定的谈判标准和办法客观、公正的对谈判响应文件提出评审意见。谈判文件没有规定的谈判标准和方法不得作为谈判依据。

23.8.2谈判小组成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购方征询确定成交意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．谈判过程

24.1 谈判的依据为谈判文件和谈判响应文件。

24.2采购代理机构工作人员将对供应商进行资格审核。审核内容按本须知第4条规定执行。

24.3对通过资格审核的供应商，谈判小组将审查谈判响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.4评审原则

24.4.1对谈判响应文件进行详细评审，谈判小组将确定每一谈判响应是否对谈判文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的谈判响应是指谈判响应符合谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应谈判响应的供应商的公平竞争地位。

25．谈判响应文件的澄清

25.1为有助于对谈判响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组将对认为需要（不是每一个）的供应商进行澄清答疑，请供应商澄清其谈判响应内容，供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

25.2 要澄清的答复应是书面的，谈判时法人或法人授权人代表应作书面记录。但不得对谈判内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为谈判响应文件的组成部分。

25.3 谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内进行最后报价。

26．确定成交供应商的办法

26.1谈判小组按照谈判文件要求对谈判响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。

26.2谈判小组和供应商谈判过程中作出的书面承诺是否符合谈判文件中对质量、技术和服务的要求。

26.3谈判小组将根据需要决定对所有合格的供应商在规定时间内进行二次或多次报价，最后报价将作为谈判小组评比的最终依据。

26.4 符合采购需求、质量和服务相等，最终报价由低到高的顺序推荐成交供应商。
26.5采购人根据谈判小组推荐意见，确定最终响应报价最低者为成交供应商。如果成交供应商的实际情况与其谈判资料不相符，将取消资格，由次低价的成交候选人递补，或废标后重新组织采购。
27．谈判过程的保密性

27.1 谈判后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予成交通知书的建议等谈判小组成员或参与谈判的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任谈判小组成员的资格，不得再参加任何项目的谈判。

27.2 供应商在谈判过程中，所进行的力图影响谈判结果的，不符合《政府采购法》及本次谈判中有关规定的活动，将被取消其谈判资格。

28. 若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+供应商报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应谈判文件要求，符合采购需求、质量和服务满足谈判文件要求且报价最低的供应商。

28.2 最低谈判响应价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如有特殊情况的产品则特殊处理。

29．接受和拒绝任何或所有谈判响应的权力

29.1为维护国家利益，采购代理机构在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部谈判响应的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．成交通知书

30.1采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 采购代理机构将在成交通知书按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其谈判响应保证金。

31．签订合同

31.1 供应商收到《成交通知书》后，按《成交通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和成交通知书不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如成交通知书拒签合同，则按违约处理。采购代理机构没收其谈判响应保证金。

31.3谈判文件、成交通知书的谈判响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保证金

32.1成交通知书应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33．采购代理服务费

33.1成交通知书须向采购代理机构按如下标准和期限交纳采购代理服务费：

33.1.1支付比例见供应商须知表。（不含税）
33.1.2成交通知书须按第33.1.1条规定的标准以电汇或现金的方式一次性向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

34. 采购商在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

G  谈判失败条件
35.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

36.因重大变故，采购任务取消的；

37.谈判响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

38.报价均超过采购预算的；

39.对谈判文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的。
第三部分  货物需求
名称：GE3.0核磁移机（预算金额78万元）
一、GE3.0核磁移机项目：

1、设备名称：医学影像中心-GE3.0核磁- Signa HDx System，

2、包含项目：将此设备及第三方设备（包含冷水机组）从原安装地点第一住院部二层拆卸后安装至第四住院部西侧一层新建MR机房；含括配置、安装、调试上海阿尔西OPTIMA DXA O 40E2 A2精密空调一台（下送风上回风）、配置G3335EN梯度线缆数量1套、配置G3335FK射频线缆数量1套、GE配套移机专用机械电子电器设备等、搭建搬迁承重平台、吊车、运输车辆、搬迁队伍、新设备的机房布局设计以及安装后的调试工作，包含人员、车辆、设备损害损伤意外赔偿责任，不包括外墙破拆、室内屏蔽拆除等土建项目。

二、移机安装要求：

1、移机前由院方和施工人员对设备性能进行评估，要求移机前后设备性能一致，如各部位运动功能及角度，操作按键的性能，床单位移动性能等，评估报告由服务方交付院方认可后，进行移机。

2、施工方需对新装机场地进行评估，达到装机要求后将评估报告交付院方认可后，进行设备安装。

3、移机过程中、在搬运过程中必须采取有效的防护措施，保护施工人员、过往人员的安全，及设备的完整性。其中包括更换：梯度线缆1套、射频线缆1套，须自行准备备用液氦和氦气瓶，移机现场配备不少于液氦1500升、高纯氦气4瓶、1个Baffle、1个爆破片、10个匀场银片。

4、供应商须提供采购方设备移机服务即拆机、运输与再装机服务一次，设备拆装机项目必须由采购方GE 3.0T HDX TWINSPEED 8 CHANNEL设备原厂工程师或设备原厂授权认证工程师自行完成,运输项目可以由供应商指定有资质的物流运输公司来完成，运输过程中非供应商及其指定运输公司人员造成的任何损失，供应商可不承担任何赔偿责任。但因供应商人员疏忽大意，不当操作所致的损坏，由供应商负责赔偿，除不可抗力或供应商不可能控制的因素导致的情形外。运输距离50公里以内，包括吊装平台搭建、不包括龙门起重支架制作、承重力加强、破墙开洞等。不包括屏蔽工程、基于设备价值的保险费用、其它非GE配套设备移机、以及未来移机过程中可能发生的其他任何备件。（必须按上述要求提供承诺函）
5、设备安装过程中，需按相应安装工艺精度要求进行组装，包括安装位置，走线标准等，须自行负责需更换的梯度线缆、电源线缆以及控制线缆等。

6、安装完成后由供应商进行设备调试工作，调试完成后由院方和施工人员按照移机前的性能评估报告进行设备性能验收。

7、移机完成后液氦容量不得低于移机时的容积量。

8、从移机前停机到移机后正常使用的时间不超过20天。
三、其他要求

1、供应商必须设有不少于3个且工作5年以上稳定的常驻服务机构（人员），其中人员具有上述所有维修保修保养设备规格型号的原厂培训考核合格的有效期内的服务资质证。供应商必须提供其全国各个维修办事处详细地址与联系电话以供采购人核实。
2、供应商必须设置有MR系列设备全国专职技术支持团队≥2人，以上人员其中至少1名要求具备大于10年的供应商公司连续服务年限。提供姓名，具有原厂培训考核合格授权资质证，且在考核合格有效期内。
3、为了有效缩短供应商工程师对采购方医疗设备故障判断时间，为医院提供专业，更快捷的维修服务，以最大化地缩短采购方医疗设备不必要的停机时间，以更好地为患者提供优良的医疗服务，要求供应商必须有合法权限访问上述所有维修保修保养设备规格型号的设备原厂的全球维修经验数据库《Offline knowledge》，能提供有效的访问用户名供核实。
4、供应商必须具备充足的履约能力与可靠的维修服务质量以及良好的市场口碑，以此完全保证采购方上述所有维修保修保养设备规格型号的设备正常运行与医患安全以及图像质量，协助医院为患者提供更好的医疗服务。供应商具有实际移机经验，必须提供相关医院名单、联系方式与设备型号等详细信息以供采购人核实。
8、移机过程中发生的一切零部件损坏、人身安全，由投标方负责承担。
9、移机过程中施工方需遵守院方的各项管理规定及疫情防控要求。
第三部分备注：

1、本章节中的参数只作为参考，但响应参数不得低于上述要求。（废标项）
2、谈判响应文件必须参照第六部分范本格式（包括但不限于）。
第四部分  合同一般条款
（参照医院现行通用合同）
第五部分  合同特殊条款
合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

1. 检验

1.1 货物移机完成，买方、卖方及买方聘请相关专家一同验收；

1.2 卖方提供的所有服务应符合中国以及国际通行的标准，并应附有相应的测试报告、合格证书；

1.3 具体的标准应在供应商递交的文件中明确规定，并在合同中由双方确认。

2. 售后服务 

2.1 供应商须具有较强的本地化服务能力，配有较强的技术队伍，能提供快速的售后服务响应，保证到达现场服务时间小于2小时。

3. 报价要求

3.1 人民币报价（投标报价包含安装费、税费以及其他可能产生的所有费用）；
3.2 买方指定交货地（新疆医科大学第一附属医院）交货价；

3.3 列出详细的清单以及所需提供的相关服务的费用，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、型号、产地、制造商、单价、总价。

4. 付款方式

4.1 移机服务完成，并组织验收合格后，支付合同金额的90%，剩余10%移机完成6个月后支付。
5.违约条款
5.1若服务中出现任何由供应商原因造成医院损失，均由供应商赔偿所有损失。
6.时间期限
6.1从移机前停机到移机后正常使用的时间不超过20天。
注：若此部分与第三部分冲突，应以第三部分为准。
第六部分　范本格式

1、 谈判响应书

致： 新疆招标有限公司       

根据贵方为　　　（项目名称）项目（项目编号）采购的招标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份。

（1） 报价表

（2） 投标分项报价表

（3） 服务需求偏离表
（4） 商务条款偏离表

（5） 按谈判文件供应商须知、其他要求提供有关文件

（6） 资格证明文件

（7） 谈判响应保证金，形式（电汇），金额为（注明币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附谈判报价表中规定的应提交和交付的货物和服务总报价为（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）。

2．供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务；

3．供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，供应商在投标有效期内撤回投标，其谈判响应保证金将被贵方没收。

6．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价投标或收到的任何谈判。

7．与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　

　电话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　

　　

　法人或法人授权人代表签字：　　　　　　　　　　

　供应商名称：　      　　　　　　　　

　公      章：　　　　　　　　　　

　日　　　期：　　 　年　  月  　日

　2、报价表

供应商名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　

	名称
	投标报价

（万元）
	投标

保证金
	移机起止时间
	备注

	
	
	
	（不得超过20日）
	


法人或法人授权人代表签字：　　　　　　　　　　　
注：1、此表与投标书正本和投标保证金一同装在一单独的信封内密封。

2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

3、不接受任何超预算报价。

3、分项报价表
供应商名称（公章）：                      　项目编号：　　　　　　　　 

	序号
	名称
	技术标准
	服务内容
	单价（元）

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	

	16. 
	
	
	
	

	17. 
	
	
	
	

	18. 
	
	
	
	

	19. 
	
	
	
	

	20. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：此表需详列投标报价的每一分项服务内容。 

法人或法人授权人代表签字：　　
4、服务需求偏离表              　　 　　　　　　　　　

	序号
	谈判文件需求条目号
	谈判文件要求内容
	投标响应内容
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商名称（公章）：                                     项目编号：

注：与谈判文件要求逐条对应填写。

法人或法人授权人代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　

5、商务条款偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号：　　　　　　　　　　　

	序号
	谈判文件

条目号
	谈判文件的商务条款
	谈判响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


　

法人或法人授权人代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　　

6、法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的谈判，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法人代表签字　　　　　　　　　　　　　　　　　

被授权人签字　　　　　　　　　　　　　　　　　

公        章：                         

注：凡公司法人前来参加谈判的供应商，可以不提供此项证明文件。

（附法人身份证及法人授权人身份证复印件）
7、关于资格的声明函

致：　新疆招标有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日（项目编号）谈判，本签字人愿意参加谈判，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　服务名称，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

受权签署本资格文件人：

签字：　　　　　　　

签字人姓名、职务（印刷体）

电话：　　　　　　　　

8、供应商概况
	供应商名称
	

	注册地址
	

	成立时间
	

	执业许可证号
	

	负责人
	
	电话
	

	联系人
	
	电话
	

	传真
	
	网址
	

	开户银行
	
	银行帐号
	

	企业相关概况
	

	单位负责人
	姓名
	职务及职称
	年龄
	专业

	
	
	
	
	

	经营范围
	


备注：本表后附相关执业许可证及其他相关材料；
9、供应商类似业绩
	项目名称
	

	采购人名称
	

	采购人地址
	

	采购人联系人及电话
	

	服务内容
	

	合同期限
	

	合同价格
	

	备注
	


备注：
1、本表后须附类似业绩的证明资料（中标通知书或成交通知书复印件及合同复印件）
2、具体年份要求：2018年1月1日-至今
3、每张表格只填写一个项目的信息，并注明序号。
10、拟派项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	

	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事本职业年限
	

	专业
	
	毕业学校
	

	身份证号码
	
	在单位担任职务
	

	执业资格
	
	证书编号
	

	固定电话
	
	手机号码
	

	近三年类似业绩
	采购单位
	项目名称
	服务内容
	合同期限
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1、拟派项目负责人（主管）应附身份证、相关执业证书、学历证书及其它一切有利于项目负责人的证明材料（上述材料复印件）。
2、拟派项目负责人（主管）近三年（2018年1月1日至今）类似业绩应附中标通知书或成交通知书复印件及合同复印件。
11、拟派本项目服务人员情况一览表
	姓名
	身份证号码
	性别
	岗位
	职称
	学历
	专业
	从事相关
工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


1、项目服务人员由供应商自行确定，但应能够满足本项目的基本需求。
2、上述人员应附身份证、相关执业证书、学历证书及其它一切有利于项目服务人员的证明材料（上述材料复印件）。
12、服务团队相关工作经验
	姓名
	
	性别
	

	职称
	
	学历
	

	在项目中所承担工作
	

	近三年类似业绩
	采购单位
	项目名称
	服务内容
	合同期限
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：本表后须附相关工作经验的证明资料（中标通知书或成交通知书复印件及合同复印件）。
13、服务实施方案
（格式自拟）
14、应急预案
（格式自拟）
15、售后服务方案
（格式自拟）
16、服务质量保障措施
（格式自拟）
17、资格证明文件
（格式自拟，按谈判文件要求提供）
18、其他需要提供的资料
（格式自拟，按谈判文件要求内容提供）

12、投标单位(供应商)反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                       项目（编号：                    ）的招标活动中，保证做到：

公平竞争参加本次招标活动,保证在本次投标活动中提交的所有文件均是真实、有效的.

杜绝任何形式的商业贿赂行为。不给与有关工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

如果我公司中标，将严格按投标承诺履行合同，保证装机设备与投标设备是一致的. 如有违反,用户有权依照相关法律追究相应责任。
若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照《反不正当竞争法》等国家法律法规有关规定经予的处罚。

投标单位：　　　　　　　                      
法定代表人或法人授权代表：　    　　　（签字）
附表一：退谈判响应保证金的函

招标一部（收）：

公司名称：                                            

开户行名称：                                          

账号（基本账户）：                                     

税      号：                                          

联系人姓名：                                          

联系电话：                                            

谈判项目名称：                                        

谈判项目编号与包号：

谈判响应保证金的形式：              （电汇、网银、现金存款单等）

谈判响应保证金的金额：                                          

（注：如果是个人姓名的汇款，请附汇款人的身份证复印件）

备注：递交投标文件时，请将以上退款信息加盖公章连同开户许可证（或基本存款信息）、企业开票信息（标注专票或者普票）以及标书费、保证金转账汇款凭证单独密封交至开标地点，我公司收到退款信息且成交（中标）结果公示期满后在3～5个工作日内，将谈判响应保证金余额电汇至投标单位的基本账户。退保证金联系人：罗振远18690880192。
PAGE  
30

