新疆维吾尔自治区人民医院国产医疗设备采购项目（二次）

项目编号：GXTC-C-22510062

公开招标文件

| 采 购 人： | 新疆维吾尔自治区人民医院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 国信招标集团股份有限公司 |

2022年06月13日

目  录

第一章  招标公告	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求：	5

三、获取招标文件	7

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	7

五、公告期限	7

六、其他补充事宜	7

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	8

第二章 投标人须知	10

（一）投标人须知前附表	10

交货地点：新疆维吾尔自治区人民医院，最终按甲方指定地点验收、交货。	10

（二）投标人须知	16

1	总则	16

2	招标文件	17

3	投标文件	19

4	投标	21

5	开标	22

6	资格审查	22

7	评标	22

8	合同授予	23

9	纪律和监督	24

10	需要补充的其他内容	25

第三章 资格审查、评标办法和标准	26

1	资格审查及标准	26

2	评标方法	26

3	评审标准	26

4	评审程序	27

适用于标项一：	29

附表一 资格审查表	29

适用于标项二、三、四：	30

附表一 资格审查表	30

适用于所有标项：	31

附表二 符合性审查表	31

适用于所有标项：	32

附表三 详细评审表	32

商务和技术评审标准（70分）	32

投标报价评分标准（30分）	33

第四章 合同条款	34

第五章 采购需求	39

一、 商务要求	39

二、 技术参数要求	41

标项一	41

标项二	49

标项三	50

标项四	53

三、 采购目录	56

第六章 投标文件格式	57

第一部分  商务部分	61

一、投标函	61

二、《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》；	62

三、资格审查证明文件	65

四、医疗器械注册证（根据所投产品内容提供，非医疗器械产品无需提供）	80

五、投标人供货业绩一览表（2019年1月1日至投标截止日）	81

六、商务偏差表	82

七、投标人基本情况表	83

八、投标承诺书	84

九、反商业贿赂承诺书	85

十、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表（如有）	86

十一、其他商务部分资料	87

十二、其他补充资料	88

第二部分  报价部分	90

一、开标一览表	90

二、投标分项报价表	91

附件2-1   投标货物分项报价表	91

附件2-2：备品备件、专用工具和专用试验仪器分项报价表（如有）	92

附件2-3：服务费分项报价表（如有）	93

附件2-4  单件货物价格构成表（如有）	94

附件2-5  ***报价表（如有）	95

第三部分  技术部分	96

一、技术偏离表	96

二、货物的技术规格、数量、服务标准、验收等要求的响应	97

三、售后服务体系及服务情况	98

四、产品技术支持文件（包含但不限于产品彩页或技术白皮书等）	99

五、售后服务承诺书	100

六、质量保证承诺书	101

七、其他资料	102

第七章 其它	103

# 第一章  招标公告

项目概况

新疆维吾尔自治区人民医院国产医疗设备采购项目（二次）招标项目的潜在投标人应在（新疆乌鲁木齐市天山区人民路2号乌鲁木齐大厦9层A座）获取招标文件，并于 2022年07月05日11点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXTC-C-22510062

项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院国产医疗设备采购项目（二次）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3399200.00

最高限价（元）：2040000，440000，329200，590000

采购需求：详见招标文件第五章采购需求。

标项一

标项名称：风湿免疫科振动排痰仪等、临床心理科磁刺激仪采购

数量：不限

预算金额（元）：2040000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体技术参数详见第五章采购需求

备注：国产

标项二

标项名称：病理科玻片打印机采购

数量：不限

预算金额（元）：440000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体技术参数详见第五章采购需求

备注：国产

标项三

标项名称：呼吸科负离子治疗仪、过氧化氢消毒机、振动排痰机采购

数量：不限

预算金额（元）：329200

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体技术参数详见第五章采购需求

备注：国产

标项四

标项名称：神经内科倒置荧光显微镜、荧光定量聚合酶链反应PCR仪采购

数量：不限

预算金额（元）：590000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体技术参数详见第五章采购需求

备注：国产

交货期：标项 1、2、3、4，自采购人发出采购通知之日起30个工作日内完成供货；

交货地点：新疆维吾尔自治区人民医院，最终按甲方指定地点验收、交货；

是否接受进口产品投标：否；

是否专门面对中小企业采购：标项一非专门面向中小企业采购；标项二、三、四专门面向中小企业采购。

其他：投标人必须对招标货物内所有货物进行投标，不允许只投标其中一部分，否则作为无效投标处理。

合同履行期限：自合同签订之日起至合同项下货物及服务履行完毕止。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目标项1非专门面向中小企业采购。标项2，3，4专门面向中小企业采购，标项2，3，4投标人所投产品的生产厂家应均为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。落实节能环保、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位性扶持等相关政府采购政策（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。

3.本项目的特定资格要求：

适用于标项一：

（1）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。

（2）提供所投产品医疗器械注册证或备案证明。

（3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人和/或重大税收违法案件当事人名单的供应商、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

适用于标项二、三、四：

（1）本项目标项2，3，4专门面向中小企业采购，投标人所投产品的生产厂家应均为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。

（3）提供所投产品医疗器械注册证或备案证明。

（4）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人和/或重大税收违法案件当事人名单的供应商、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

三、获取招标文件

时间： 2022年06月14日至 2022年06月21日，每天上午10：00至13：00，下午14：00至18：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：国信招标集团股份有限公司新疆分公司（新疆乌鲁木齐市天山区人民路2号乌鲁木齐大厦9层A座开标室）。

方式：现场购买。供应商应在规定的时间内获取招标文件，获取招标文件时应提供其《法定代表人证明》（如法定代表人授权委托代理人获取招标文件的，应提供法定代表人《授权委托书》及被授权人的有效身份证明）原件及复印件（相关证明材料均需加盖供应商公章；如供应商为自然人的，提供本人或被授权人的有效身份证明），如需开具发票的，请携带开票信息并注明发票类型（增值税专用发票或普通发票）。

售价：人民币200元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年07月05日 11 点00分（北京时间）

地点：国信招标集团股份有限公司新疆分公司（新疆乌鲁木齐市天山区人民路2号乌鲁木齐大厦9层A座开标室）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.采购项目执行政府采购政策

（1）对中小微企业的报价给予价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）（本条仅适用于标项一。标项二、三、四为专门面向中小企业采购项目，不再进行价格扣除）。

（2）优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。

2.同一投标人同时在多个标项投标可以同时中标。

3.请投标人在汇款时务必注明所投标项目的项目编号及款项用途，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。

4.接收标书款的银行账户信息：

账户名称：国信招标集团股份有限公司新疆分公司

开户银行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市人民路支行

银行账号：107076680534（标书款专用账户请勿汇入保证金）

银行行号：104881004032

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：新疆维吾尔自治区人民医院

项目联系人：黄老师

联系地址：新疆乌鲁木齐市天池路91号

联系方式：0991-8562590

2、代理机构信息

名    称：国信招标集团股份有限公司

执行机构：国信招标集团股份有限公司新疆分公司

联 系 人：于海臣、顾鹏飞

地    址：新疆乌鲁木齐市天山区人民路2号乌鲁木齐大厦9层A座

联系方式：18199185399、17349991569

3、项目联系方式

联 系 人：于海臣、顾鹏飞

电    话：18199185399、17349991569

# 第二章 投标人须知

# （一）投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 所属行业为：工业。 |  |
| 1.4 | 招标范围、交货期、交货地点、质量要求 | 招标范围：见第五章采购需求 交货期：标项 1、2、3、4，自采购人发出采购通知之日起30个工作日内完成供货。 交货地点：新疆维吾尔自治区人民医院，最终按甲方指定地点验收、交货。 质量要求：见第五章采购需求 |  |
| 1.5.2 | 是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购 | 是（标项二、三、四专门面向中小企业或小型、微型企业采购, 标项一非专门面向中小企业或小型、微型企业采购） □否 |  |
| 1.6 | 是否允许采用分包方式履行合同 | 不允许 □允许，分包要求：/ |  |
| 2.2 | 核心产品 | □服务采购 □单一产品采购 非单一产品采购，核心产品为： 标项1：半导体激光治疗仪； 标项3：振动排痰机； 标项4：倒置荧光显微镜； 注：标项2为单一产品采购。 |  |
| 2.3.3 | 采购人发出澄清文件时间 | 投标截止日15日前 |  |
| 2.4.1 | 采购人发出修改文件时间 | 投标截止日15日前 |  |
| 2.5 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应以书面形式送达（仅接收派人送达、邮寄送达质疑函原件两种方式）；质疑函的内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》的要求；质疑函按招标文件第七章提供的质疑函范本格式编写。 联系部门：国信招标集团股份有限公司 联系人：于海臣 联系电话：0991-2329176 通讯地址：新疆乌鲁木齐市天山区人民路2号乌鲁木齐大厦9层A座 邮箱：gxxj_yhc@163.com |  |
| 3.6.2 | 投标有效期 | 90日历天 |  |
| 3.7.1 | 投标保证金 | 供应商可以自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交投标保证金，投标保证金从基本账户转出。 采用电汇方式提交投标保证金时，请按以下内容办理： 保证金金额： 标项1：¥15000元（壹万伍仟元整）； 标项2：¥4000元（肆仟元整）； 标项3：¥2500元（贰仟伍佰元整）； 标项4：¥4500元（肆仟伍佰元整）； 保证金账户信息： 开户名称：国信招标集团股份有限公司新疆分公司 开户银行：招商银行乌鲁木齐人民路支行 银行行号：308881029059 标项1银行账号：9919048608102012200009877 标项2银行账号：9919048608102012200009878 标项3银行账号：9919048608102012200009879 标项4银行账号：9919048608102012200009880 1、请各供应商在投标截止时间前3日，按招标文件的要求向采购代理机构递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。供应商必须在投标截止时间前按照招标文件中关于投标保证金的各项要求提交投标保证金。请供应商在汇款时务必注明所参加项目的项目编号、标项编号及款项用途，否则，因投标保证金未在投标截止时间之前到账或款项用途不明等原因导致投标无效等后果由供应商自行承担。 2、投标保证金交纳人必须与供应商名称保持一致；供应商需保证其保证金从其基本账户中转出，若供应商未按此要求办理而产生的一切后果由供应商自行承担。 3、供应商保证金付款的银行回单复印件（或采购代理机构开具的投标保证金收据复印件）（加盖供应商公章），需单独密封随投标文件一起递交，开标时由工作人员现场查验。 4、中标人需在中标合同签订之日起五个工作日内，持中标合同到国信招标集团股份有限公司新疆分公司财务部办理保证金退还手续；未中标人需在中标通知书发出之日起五个工作日内到国信招标集团股份有限公司新疆分公司财务部办理保证金退还手续。逾期未办理的，我公司不承担相关责任。 凡没有根据本须知的规定随附投标保证金/保函的响应，将被视为非响应性投标予以拒绝。 |  |
| 3.8.2 | 签字或加盖人名章要求 | 投标文件中要求加盖单位章处均应为单位公章、法人公章、法人代表签章。联合体投标时，投标书、联合体协议需加盖联合体各方公章和法人公章、法人代表签章。 |  |
| 3.8.3 | 投标文件副本份数、电子版份数及开标一览表 | 投标文件纸质版：正本一份、副本四份； 投标文件电子版：一份。 投标文件分为开标一览表信封、投标文件纸质版信封和投标文件电子版信封，必须包括下列内容： 1、开标一览表信封 （1）开标一览表； （2）投标分项报价表； （3）投标保证金支付的凭证（收据或银行汇款凭证）； 2、投标文件纸质版信封 （1）正本、副本可以单独密封，也可以密封在同一个密封袋中。 （2）划分标项项目的投标文件商务部分：当投标人同时参加多个标项投标时，投标文件商务部分可以只提供一份。无需重复递交内容相同的商务部分。 3、投标文件电子版信封（U盘或光盘） （1）开标一览表电子版 （2）投标分项报价表（Excel或Word格式） （3）投标文件电子版：Word格式一份、PDF格式一份，PDF格式须为以投标文件正本按要求签字盖章后彩色扫描成PDF格式。投标文件电子版须包含投标文件纸质版所有内容，且电子版与纸质版内容必须一致。 注：同一项目划分多个标项时，上述投标文件各个组成部分也应按标项分开单独制作并密封递交。 |  |
| 3.8.4 | 装订方式 | 所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订。 |  |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 采购人名称： 项目编号： （项目名称）投标文件在 年 月 日时分前不得开启 投标人名称： |  |
| 6.1 | 资格审查主体 | 采购人 采购人委托的采购代理机构 采购人和采购代理机构 |  |
| 7.1.1 | 评标委员会成员组成 | 评标委员会成员共5名，采购人代表1人，专家成员4人从政府采购评审专家库相关专业随机抽取。 |  |
| 7.3 | 评审得分相同时随机抽取中标候选人的主体 | 采购人 采购人委托评标委员会 |  |
| 7.4 | 评标办法 | 综合评分法 |  |
| 8.1 | 推荐的中标候选人数量 | 3名 |  |
| 8.1 | 确定中标人的方式 | 采购人委托评标委员会直接确认中标人 采购人确认中标人 |  |
| 8.4.1 | 履约保证金 | 不收取履约保证金。 |  |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 近年财务状况的年份要求 |  | 提供上年度（2021年度）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供） |
| 10.2 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 2019年至今 |
| 10.3 | 社保记录年份要求 |  | 提供社保缴纳证明（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供）。 |
| 10.4 | 招标代理服务费 |  | 招标代理服务费以中标金额为基数按“计价格[2002]1980号”、“发改价格[2011]534号”文件规定的货物类标准下浮50%计算。 |
| 10.5 | 最高限价 |  | 本项目各标项最高限价及标项内每项货物的最高限制单价详见第五章采购需求。 超出最高限价及单价的投标按无效投标处理。 |
| 10.6 | 公告发布媒介 |  | 新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn） |
| 10.7 | 付款方式、币种 |  | （1）价值在10万元以下（不含10万元）的医疗设备按照9:1的方式付款，即货到验收合格支付合同总金额的90%，余10%质保金质保期结束后支付。 （2）价值在10万元-50万元之间的医疗设备按照3:6:1的方式付款，即货到验收合格支付合同总金额的30%，验收合格半年支付合同总金额的60%，余10%质保金质保期结束后支付。 （3）价值在50万元以上的医疗设备按照3:3:3:1的方式付款，即货到验收合格支付合同总金额的30%，验收合格半年支付合同总金额的30%,验收合格一年支付30%,余10%质保金质保期结束后支付。 最终付款方式以和采购人签订合同为准。 |
| 10.8 | 质保期 |  | 自货物验收合格之日起质保叁年（含叁年）以上。（招标文件第五章“采购需求”另有规定的，从其规定） |
| 10.9 | 验收标准 |  | 按新疆维吾尔自治区人民医院验收标准规定的程序及要求组织实施验收。具体如下： 货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装（如有）后由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。 乙方所供货物的技术标准应符合国家相关部门最新颁布的相应标准,确保所供产品必须是最新、最成熟、性能最完善的产品，所提供的软件（如有）是当前最新软件版本，使用期内软件免费升级。 交货时，乙方必须提供产品检验合格证书、装箱单、产品使用说明书、维修指南（如有）、服务手册等资料，进口设备（如适用）须带海关报关单和商品检验单，保证是原产地的原装产品，否则按退货处理。 |
| 10.10 | 采购需求其他要求 |  | 投标人的产品配送及安装（如有安装）实施方案、售后服务能力（人员及售后服务体系等）、培训方案（如有）及质保承诺（如有）等应满足采购人的实际需求。售后服务响应时间为接到采购人通知后24小时内到达现场。 |
| 10.11 | 低于成本价不正当竞争预防措施 |  | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |  |

注：投标人须知正文与本表不一致的以本表为准。

# （二）投标人须知

- 总则

  - 项目概况

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，对本招标项目进行招标。

    - 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见招标公告。

    - 采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见招标公告。

    - 采购货物名称

见招标公告。

1.1.5     采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：见投标人须知前附表

  - 采购预算

见招标公告。

  - 最高限价（如有）

见招标公告。

  - 招标范围、交货期、交货地点、质量要求

见采购需求。

  - 申请人/投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

    - 合格的申请人/投标人应具备以下条件：

见招标公告。

1.5.2    是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购： 见投标人须知前附表

1.5.3    投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

1.5.4   投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

1.5.5    本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

- 信用信息查询的截止时点：投标截止时间。

- 查询渠道：详见招标公告；

- 信用信息查询记录和证据留存具体方式：投标人的信用信息查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存；

- 信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前存在第一章招标公告第六条第2款所述不良信用记录的，投标无效。

- 信用信息查询主体：见投标人须知前附表资格审查主体。

1.5.6   招标公告规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.5.1项和第1.5.5项的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

- 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体的资质等级。

- 联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

- 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

  - 分包

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标、成交投标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。

  - 合格的货物

    - 合同中提供的所有货物，均应来自上述1.5.1项所规定的合格投标人。

货物系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的投标货物和以及招标文件要求的运输、保险、安装督导或安装、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

  - 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 招标文件

  - 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请）；

（2）投标人须知；

（3）资格审查、评标办法和标准；

（4）合同条款；

（5）采购需求；

（6）投标文件格式。

根据本章第2.23款和第2.44款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。

  - 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

    - 投标人如有疑问可以向采购人提出询问，要求采购人对招标文件予以澄清。

    - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清。该澄清在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告，同时以书面形式通知所有投标人。澄清的内容为招标文件的组成部分。投标人须在招标公告中规定的投标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件澄清的信息。采购人的澄清以书面形式通知投标人的，投标人应在收到该澄清的24小时内或根据澄清通知中要求的时间内予以确认。

澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

    - 投标人在收到澄清文件后，应将加盖公章的回执以书面方式通知采购人，确认已收到该澄清。

  - 招标文件的修改

    - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。该修改在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告，同时以书面形式通知所有投标人。修改的内容为招标文件的组成部分。投标人须在投标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件修改的信息。采购人的修改以书面形式通知投标人的，投标人应在收到该修改通知的24小时内或根据修改通知中要求的时间内予以确认。

修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

    - 投标人收到修改文件后，应将加盖公章的回执以书面方式通知采购人，确认已收到该修改。

  - 投标人认为招标文件使其权益受到损害的，在收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，按投标人须知前附表中接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

- 商务部分

- 投标函；

- 法定代表人身份证明；

- 授权委托书；

- 资格证明文件（详见投标文件格式要求）；

- 投标保证金；

- 开标一览表；

- 投标分项报价表；

- 商务、合同条款偏差表；

- 投标人基本情况表；

- 政府采购政策的证明材料（详见投标文件格式要求）；

- 投标人供货业绩一览表；

- 投标承诺书；

- 技术部分：

- 技术偏离表；

- 对采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求的响应；

3）  售后服务支持能力；

4）  投标人服务承诺（如有）；

- 投标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。

  - 投标报价

    - 投标人应按招标文件第六章提供的格式进行投标报价。

    - 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都应包括在投标人提交的投标价格中。

    - 报价应包含本项目所有税项。

    - 投标人应仔细阅读所有招标文件，填报自己认为正确的报价。

  - 投标人对采购内容只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

  - 投标人根据本招标文件的规定将投标价分成几部分，只是为了方便采购人对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

  - 除非合同另有约定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

  - 投标有效期

    - 本项目投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

    - 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求修改其投标文件。

  - 投标保证金

    - 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

    - 投标人不按本章第3.7.1项要求提交投标保证金的，其投标文件无效。

    - 投标人在投标截止时间3日前，按招标文件的要求向招标代理机构递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标保证金投标将被拒绝。

    - 投标人在汇款时务必注明所投标项目的项目编号及用途，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。

    - 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

    - 投标人有下列行为之一者，其投标保证金可不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定应由中标人缴纳招标服务费而中标人未缴纳的，扣除相同金额以用于缴纳服务费；

（6）招标文件规定的其他情形；

（7）存在其他违法违规行为的。

  - 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、对招标范围以及采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等实质性内容作出响应。

    - 投标文件正本需打印或用不褪色墨水书写，投标人的法定代表人或经授权的代表须根据招标文件第六章的规定在投标文件中需要签字或盖章的位置签字（加盖人名章）或加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。签字或加盖人名章的其他要求见投标人须知前附表。

投标截止时间前，如对投标文件进行了修改，包括对投标文件行间插字、涂改和增删，均应由投标人的法定代表人或经正式授权的代表在修改的每一页上签字。

投标文件的副本可采用正本的复印件。

    - 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

    - 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 投标

  - 投标文件的密封和标记

    - 投标文件应当密封。

    - 投标文件的封套上应标识的其他内容见投标人须知前附表。

    - 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标识的投标文件，采购人不予受理。

  - 投标文件的递交

    - 投标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。

    - 投标人递交投标文件的地点：见招标公告。

    - 除投标人不足3家未开标情形外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

  - 投标文件的修改与撤回

    - 在招标公告规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

    - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 开标

  - 开标时间和地点

采购人在招标公告规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

投标人不足3家的，不进行开标。

  - 开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

  - 投标人对开标过程有疑义的，在开标结束后七个工作日内，按本须知2.5款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

- 资格审查

  - 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

- 评标

  - 评标委员会

    - 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

    - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）	审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）	要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）	对投标文件进行比较和评价；

（4）	确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）	向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 不同投标人以相同品牌产品参加同一合同项下投标，且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

  - 评标委员会按照第三章“资格审查、评标办法和标准”规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

  - 在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

  - 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，将重新招标或采用其他采购方式采购。

- 合同授予

  - 定标方式

采购人按评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。评标委员会确定的中标候选人的人数见投标人须知前附表。

  - 中标公告

    - 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

中标公告期限为1个工作日。

    - 投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内，按本须知2.5款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出对中标结果的质疑。

  - 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

  - 履约保证金

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

    - 中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

    - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

    - 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

    - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 纪律和监督

  - 对采购人的要求

采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策。采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 对采购代理机构的要求

采购代理机构不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 评标委员会及其成员不得有下列行为

（1）	确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）	接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；

（3）	违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）	对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）	在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）	记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）	其他不遵守评标纪律的行为。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 需要补充的其他内容

- 投标人中标后须向招标代理机构交纳招标服务费。具体见投标人须知前附表。

- 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 资格审查、评标办法和标准

- 资格审查及标准

详见投标人须知前附表6.1，由采购人或采购代理机构按附表一所列审查标准，对投标人资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，投标人未通过资格审查的，其投标无效。

- 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第3.3条规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

- 评审标准

  - 符合性评审标准：见附表二。投标人须满足附表二符合性审查表的全部内容，否则其投标无效。

  - 分值构成

分值构成：总分100分

  - 商务和技术评审标准

    - 商务部分评分标准：见附表三

    - 技术部分评分标准：见附表三

    - 投标报价评分标准：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）调整投标人参与评标的价格，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向中小企业的项目）

对小型和微型企业报价给予6%的扣除。或

大中型企业与小型、微型企业组成联合体，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，联合体的报价给予/%的扣除。

分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，大中型企业的报价给予/%的扣除。

注：联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同小型、微型企业；监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）评标基准价

有效投标文件中的并按3.3.2项（1）进行调整的最低报价为评标基准价。

（3）投标人报价（按3.3.2项（1）进行调整后价格）得分：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100

- 评审程序

  - 符合性检查。

    - 评标委员会按附表二所列标准，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    - 澄清有关问题。

（1）	对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）	评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（3）	投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（4）	评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

    - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的确认应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

  - 商务和技术评审

    - 比较与评价

评标委员会按本章第3.3款[详细评审标准]对资格审查合格且符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

    - 评标委员会按本章第3.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第3.3.1项规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第3.3.2项规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第3.3.2项规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分C。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A＋B＋C

  - 评标结果

    - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

    - 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

适用于标项一：

## 附表一 资格审查表

| 审查内容 |  | 审查标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | … |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明； |  |  |  |
| 2 | 投标人代表身份证明 | 提供有效的《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》等； |  |  |  |
| 3 | 健全的财务会计制度 | 提供上年度（2021年）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）。 |  |  |  |
| 4 | 缴纳税收 | 提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。 |  |  |  |
| 5 | 缴纳社会保障资金 | 提供社保缴纳证明（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供） |  |  |  |
| 6 | 履行合同所必需的设备和能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明； |  |  |  |
| 7 | 提供无重大违法记录声明书 | 提供无重大违法记录声明书； |  |  |  |
| 8 | 其他特定资格证明 | 医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件（根据所投内容提供）。 |  |  |  |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |  |  |  |
| 10 | 信用查询结果 | 1、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单； 2、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人； 3、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； |  |  |  |
| 11 | 不参与围标串标承诺书 | 提供不参与围标串标承诺书； |  |  |  |
| 12 | 投标保证金 | 是否按照投标须知要求金额递交了投标保证金，并提供了投标保证金缴纳凭证。 |  |  |  |
| 资格审查结果 |  |  |  |  |  |
| 不通过理由说明 |  |  |  |  |  |

审核人员签字：_________

注：

1、本表由采购人或采购代理机构核对并如实填写。

2、审查项目有一项不满足则结论为不合格，符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示。

适用于标项二、三、四：

## 附表一 资格审查表

| 审查内容 |  | 审查标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | … |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明； |  |  |  |
| 2 | 投标人代表身份证明 | 提供有效的《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》等； |  |  |  |
| 3 | 健全的财务会计制度 | 提供上年度（2021年）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）。 |  |  |  |
| 4 | 缴纳税收 | 提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。 |  |  |  |
| 5 | 缴纳社会保障资金 | 提供社保缴纳证明（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供） |  |  |  |
| 6 | 履行合同所必需的设备和能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明； |  |  |  |
| 7 | 提供无重大违法记录声明书 | 提供无重大违法记录声明书； |  |  |  |
| 8 | 其他特定资格证明 | 医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件（根据所投内容提供）。 |  |  |  |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目标项2，3，4为专门面向中小企业采购的项目，投标人所投产品生产厂家应均为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位； 投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料； |  |  |  |
| 10 | 信用查询结果 | 1、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单； 2、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人； 3、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； |  |  |  |
| 11 | 不参与围标串标承诺书 | 提供不参与围标串标承诺书； |  |  |  |
| 12 | 投标保证金 | 是否按照投标须知要求金额递交了投标保证金，并提供了投标保证金缴纳凭证。 |  |  |  |
| 资格审查结果 |  |  |  |  |  |
| 不通过理由说明 |  |  |  |  |  |

审核人员签字：_________

注：

1、本表由采购人或采购代理机构核对并如实填写。

2、审查项目有一项不满足则结论为不合格，符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示。

适用于所有标项：

## 附表二 符合性审查表

| 评审内容 |  | 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 报价函是否有投标人盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件有效期是否满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 3 | 是否提供产品医疗器械注册证或备案证明。 |  |  |  |  |
| 4 | 是否按规定提交投标文件份数； |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件是否按照要求签署、盖章； |  |  |  |  |
| 6 | 投标报价是否在采购预算或最高限价以内； |  |  |  |  |
| 7 | 投标人所报交货期限是否超过招标文件规定期限的； |  |  |  |  |
| 8 | 是否满足招标文件规定免费质保年限（以售后服务承诺为准）； |  |  |  |  |
| 9 | 技术条款响应是否符合“采购需求”，无重大偏差（满足“*”号条款要求）。 |  |  |  |  |
| 10 | 是否存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |  |  |  |
| 审查结果 |  |  |  |  |  |
| 不通过理由说明 |  |  |  |  |  |

注：1、符合招标文件要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

适用于所有标项：

## 附表三 详细评审表

评分标准（100分）

商务和技术评审标准（70分）

| 序号 | 评审项目 | 评审因素及分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品选型及兼容性 | 产品选型（5分） | 从投标产品功能和质量（包括性能、材料、结构、安全）等方面来评审产品的选型合理性，合理得5分；基本合理，得3分；不合理，得1分；不提供不得分。 |
|  |  | 产品兼容性（2分） | 投标方所投主要产品能够与用户现有投入的设备以及整个系统进行兼容，得2分；不兼容不得分。 |
| 2 | 产品配置及性能指标 | 配置及性能指标（40分） | 根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，所投产品所有技术参数全部满足的招标文件要求的得40分。 每有一项指标低于招标文件要求的扣5分，最多扣至0分。 （以投标人提供第三方检测机构出具的关于本次招标主要产品的检测报告中的检测结果数据为依据进行评分。） |
| 3 | 售后服务体系及服务情况 | 售后服务人员 （4分） | 厂家在新疆具备稳定的专业维护工程师，并具备相应的资格证明，得2分（需提供证明材料） 厂家在新疆具备稳定的技术支持，并具备相应的资格证明，得2分（需提供证明材料） |
|  |  | 售后服务响应时间 （1分） | 投标人售后服务响应时间满足招标文件的得1分，否则不得分。 |
|  |  | 售后服务体系 （2分） | 投标文件中有明确售后服务体系，在疆内设有技术支持机构并提供相关证明材料的得基本分2分，在国内（疆外）设有技术运营服务机构并提供相关证明材料的得1分。（需提供房产租赁合同或房产证等证明材料，无此项得0分） |
|  |  | 配送及安装实施方案 （5分） | 从①配送计划、②安装调试方案、③测试与试运行等方面对投标人提供的配送及安装实施方案方案进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得5分，不够完善的得3分，极不完善的得1分，未提供的不得分。 |
|  |  | 培训方案 （5分） | 从①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等方面对投标人提供的培训方案进行评价，完整合理、针对性强的得5分，不够完善的得3分，极不完善的得1分，未提供的不得分。 |
| 4 | 相关项目业绩 | 相关项目业绩 （6分） | 根据投标文件所提供投标截止日前三年内所投产品的同类项目经营业绩进行评审，每提供一项经营业绩得1分，最高得6分； （以投标人提供的合同或中标通知书复印件为依据进行评分） |

投标报价评分标准（30分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |

注：评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业对投标报价进行价格扣除（价格扣除仅适用于标项一；其他标项专门面向中小企业采购，不再进行价格扣除），扣除后的价格将作为评标价格，具体如下：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承建的工程或者承担的服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：供应商《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明》。 供应商应提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。 注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 合同条款

（所提供为合同条款格式，中标人与采购人可根据项目实际情况进行编制）

政府采购货物合同书

合同号：

甲方（采购方）：新疆维吾尔自治区人民医院

乙方（供应商）：

招标代理机构：国信招标集团股份有限公司

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及政府采购法的有关规定，和中标通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：合同价格

1、货物总价为人民币（大写）：   元整。

2、总价中包括货物金额、包装费、运输费、装卸费、保险、税金、绣字费用及其它产生的相关所有费用。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

第三条：付款方式

1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票，甲方出具的验收结算书等。

2、货物验收合格，甲方出具验收结算书后付款。

3、（1）价值在10万元以下（不含10万元）的医疗设备 按照9:1的方式付款，即货到验收合格支付合同总金额的90%，余10%质保金质保期结束后支付。

（2）价值在10万元-50万元之间的医疗设备按照3:6:1的方式付款，即货到验收合格支付合同总金额的30%，验收合格半年支付合同总金额的60%，余10%质保金质保期结束后支付。

（3）价值在50万元以上的医疗设备按照3:3:3:1的方式付款，即货到验收合格支付合同总金额的30%，验收合格半年支付合同总金额的30%,验收合格一年支付30%,余10%质保金质保期结束后支付。

（注：最终付款方式以签订的合同为准。）

第四条：交货、包装与验收

1、交货地点：新疆维吾尔自治区人民医院，最终按甲方指定地点验收、交货

2、交货时间：20  年 月 日前

3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

第五条：本合同的有效组成文件：

1、投标文件。

2、中标通知书。

3、甲方出具的验货结算书。

4、乙方所提供的其他承诺。

第六条：质量保证和售后服务：

乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

第七条：违约责任：

1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，

并有权解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款5%的违约金。

2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。

5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

7、双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。

第八条：不可抗力

1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方和新疆维吾尔自治区人民医院，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和新疆维吾尔自治区人民医院。

2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方新疆维吾尔自治区人民医院，对方在接到通知15日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报新疆维吾尔自治区人民医院备案。

第十条：争议解决方式

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向新疆维吾尔自治区人民医院投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

2、本合同一式陆份，甲伍份，乙方一份，政府采购办、招标代理公司各一套

3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交新疆维吾尔自治区人民医院备案。

甲方：                                       乙方：

地址：                                       地址：

经办人：                                     经办人：

电话：                                       电话：

20 年月日                                   20 年月日

注：最终合同以实际签订为准。

# 第五章 采购需求

1、设备供应商向设备购买方免费提供设备信息与PACS、LIS手麻系统、集成平台等系统的接口方案，以保证该设备与以上使用系统的连接使用。

2、设备原代码及维修密码无条件开放。

3、提供设备零配件报价表。

4、提供质保期结束后设备年维保费用报价表。

5、提供易损件价格报价表。

6、提供一次性耗材价格报价表。

7、所有供应商必须提交《医疗器械注册证》（或备案证明）（含附页、附表），产品检测报告，彩图。

8、投标人应保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本招标文件技术部分的要求。

9、投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

10、本项目为交钥匙工程。

11、带“*”号条款参数均为重要参数，如不满足将视为对招标文件的不响应，投标将被拒绝。

12、技术参数要求中如存在参数为某品牌所特有的，投标人可选择达到使用功能或优于其技术参数的产品均可。

- 商务要求

1、投标报价：以人民币报价。供应商报价须包含本采购文件约定的所有工作内容及相关费用。货物金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费、税金及其它产生的相关所有费用均包含在报价总额中。

2、付款方式：按合同约定执行。

3、交货期：自采购人发出订货通知之日起30个工作日内完成供货。

4、交货地点：新疆维吾尔自治区人民医院，最终按甲方指定地点验收、交货。

5、质量标准：合格；质量符合国家、地方和行业相关标准和规范。

6、验收标准：按新疆维吾尔自治区人民医院验收标准规定的程序及要求组织实施验收。

货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

乙方所供货物的技术标准应符合国家相关部门最新颁布的相应标准,确保所供产品必须是最新、最成熟、性能最完善的产品。

交货时，乙方必须提供产品检验合格证书、装箱单、产品安装使用说明书、维修指南、服务手册等资料。

7、包装和运输：供应商应根据货物的特点和运输的条件进行包装，避免货物损坏或变质。包装上应标注运输、装卸标记。货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

8、售后服务要求：应具有相应售后服务能力，发现产品质量问题时能够无条件进行调换服务。

9、培训服务要求：供应商负责对采购方维修人员和使用人员进行培训。每套设备所需相关人员：操作人员2名，维修工程师2名。培训地点：院内。使采购方维修人员能对设备的日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能熟练掌握设备的各项操作。

设备生产厂家或代理商在培训使用科室相关医师或操作人员时,须到医疗器械中心登记备案，包括培训时间、地点、内容以及培训结束后取得的相关技术证明文件。否则医院将视为无效培训。

- 技术参数要求

标项一

标项名称：风湿免疫科振动排痰仪等、临床心理科磁刺激仪采购

振动排痰仪

1.适用范围：适用于肺部分泌物排出困难或由粘液阻塞肺部引起的肺膨胀不全患者，起到促进气道清除排痰或改善支气管引流的作用。

2.主要构成：由电源线、主机、手持压缩器、充气背心\胸带、波纹连接管、压缩式雾化器组成；

3.机型：柜式机，方便移动；

4.屏幕：≥8英寸   分辨率800*600、触摸屏幕；

5.成人，儿童一体机（有儿童专用自动模式）；

6.显示方式：真彩触摸屏；

7.操作方式：触摸操作；

8.压力范围： 0.4kPa~4.0kPa，步距0.3kPa；

9.振动频率： 5Hz~30Hz，步距1Hz，连续可调；

10.手动模式：治疗过程中可以随时更改治疗参数；

11.≥6种自动模式：分为儿童模式和成人两大模式，又各有轻柔，标准，加强三种模式；

12.系统内设3种儿童专用模式；

13.自定义模式：将治疗过程分为四个阶段，每个阶段的压力，时间和频率可自由调节；

14.定时时间：1min-99min，连续可调，步长为1min；

15.手持线控器：治疗过程中一键急停；

16.防止误操作功能，参数调节超出常用范围系统再次确认提醒；

17.设备具有雾化功能；

18.取得计算机软件著作权。

中低周波治疗系统

- 工作频率：1Hz-1500Hz，误差±10%，独特的e-TRON频率段将中频的穿透能力强、起效快等优势和低频的疗效持久优势融合在了一起，同时摒弃了中频作用不持久及低频穿透能力弱的劣势，治疗结束后仍有30分钟以上的电麻醉感，对慢性疼痛类疾病起到最佳的治疗效果

- 输出电流：最大输出电流35mA，误差为±10%，在0至最大输出范围内连续可调

- 输出电压：开路状态下，输出电压峰值不大于250V

- 输出波形：输出波形为矩形脉冲，脉宽范围在90μs-700μs，误差为±10%

- 定时：1min-60min，步长为1min，误差为±5%

- 连续工作时间不小于4h

- 工作输出模式3种，具有e-TRON、TENS+e-TRON、TENS等模式，可以根据病患部位疼痛点的深浅选择不同的模式

- 吸附模式8种，能够根据不同病人的具体情况，选择最适合的吸附模式，使电极与人体贴合更紧密，达到最佳的刺激效果

- 每一刺激周期，有256种频率波形的变化，不断变化的波段，有效防止机体耐受性的产生，代替人为进行波段的调节，进而起到最佳的治疗效果

- 吸附电极的吸附负压压强为0hPa-310hPa

- 组内输出模式3种，同步连续输出，同步波动输出，交叉波动输出

- 4个输出通道，四组（八个）吸附电极，两组（四个）平板电极，能够同时治疗一个病人的两个部位或同时治疗两个病人

- 进口圆形导电海绵和矩形导电海绵，安全舒适，保证治疗体验效果佳，使用寿命长

- 治疗处方5种，处方范围能够覆盖到大多数产品适用病症，方便治疗师的操作。

骨质疏松治疗仪

1、设备组成：电脑一体机操控台、两张治疗床、床面治疗器、四个环状治疗器、红外加热垫；

2、磁场刺激方式：床面七节履带式磁疗器和可移动的双环状治疗器进行全方位治疗；

3、环状治疗器由精密电机配合丝杆驱使进行移动治疗，更加平稳安全；

4、最大磁场强度为4mT，10%～100%逐级调节；

5、工作频率：1Hz～100Hz连续可调，步长为1Hz，精度为±10%；

6、设备具有病例管理功能，可编辑、存储不低于1万例的患者信息，记录患者检查和治疗数据；

7、具有计数功能，可以设定和统计患者的治疗次数，方便临床跟进；

8、设备具有自动程序、编辑程序、手动程序，总计12种程序可供临床选择：

8.1、自动程序有6种治疗模式选择：老年性、绝经后、股骨头、颈椎、腿部、手臂，可针对全身治疗，也可针对局部部位；治疗环根据设定的参数进行移动治疗；

8.2、具有十种编辑程序，用户可以根据不同的病症及病情严重程度进行分步骤治疗，每个步骤都可以独立设置工作时间、输出波形、治疗强度、治疗频率及治疗环位置，设置完毕自动保存治疗方案；

8.3、手动程序是一种快捷治疗方式，可进行工作时间、输出波形、治疗强度、治疗频率及治疗环位置的调节，参数不保存，适用于简单的治疗；

9、五种输出波形：正弦波、半正弦波、方波、三角波、脉冲波，波形周期为 0.01s-1s，精度为±10% ；其中脉冲的有效脉宽为7.5ms±10％；

10、治疗仪具有定时功能，可在1min～99min 范围内设定所需时间，步距增量为 1min，误差为±5％；

11、电源要求:AC 220V±10%，50Hz±2%；

12、设备功率：600VA；

13、 具备计算机软件著作权登记证书；

14、具备相关证书。

干扰电治疗仪

1.适用于对膝骨关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、腰肌劳损的辅助治疗。

2.双路三维干涉波（共12个电极）输出，可三维、二维输出相互转换；

3.吸附式电极，负压吸引压80~300mmHg连续可调；

4.吸引模式：连续模式、脉冲模式（15回/分、30回/分、60回/分）和自动模式；

5.吸引压智能调节，治疗停止后自动降低到30mmHg，便于取下电极，1min后自动变为OFF，20s后又变为上次治疗所设定吸引压值；

6.吸水海绵湿式电极，电流密度更平均，治疗更安全舒适；

7.顶板自动加热功能，避免湿式电极冰冷刺激；

8.输出波形为正弦波；

9.输出频率（基频）为2kHz、3kHz、4kHz、5kHz可调节；

10.干涉波差频频率1~120Hz；

11.在500Ω额定负载下输出的电流有效值不大于50mA；

12.五种干涉模式可调节：IFC、IFCW、PMC、PMC2、程序；

13.六种向量可调节： OFF、1、2、3、4、5；

14.四种扫引时间可调节：1/f、15秒、30秒、60秒；

15.六种调制度可调节：0、25％、50％、75％、100％、巴斯特；

16. 五种治疗模式可调节：低、中、高、广域、低高；

17.强度旋钮自动锁定功能，避免使用中误操作；

18.治疗结束输出强度自动归零并声音提示；

19.治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零， 防止击伤患者及无效治疗；

20. 多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板。

半导体激光治疗仪

- 激光类型：医用半导体激光器

- 输出波长：980nm±10nm

- 光学技术：光学耦合技术

- 最大输出功率：30W

- 激光输出脉冲频率：0.5Hz-10000Hz

- 输出方式：连续模式，重复脉冲模式

- 能量传输效率：不小于85%

- 指 示 光：激光二极管635nm（±20nm） 不大于5mW，亮度1-7档可调

- 定时功能：0—990秒，可调

- 操作方式：8英寸高档精密彩色触摸液晶屏，治疗参数、方案及机器运行情况等均可显示，单键飞梭调节旋钮及触摸液晶屏进行各种参数、模式和状态的选择和设置

- 方案存储：预设有81种治疗方案；点击屏幕人体相应治疗部位，即可显示预设治疗方案，方便随时调取

- 端口：内置网络连接端口，USB接口，RS232接口

- 保护系统：具备钥匙开关管理；联锁开关保护；急停开关保护；精密温度控制系统，保证激光器寿命和功率稳定输出

- 认   证：产品CE认证，ISO13485认证

- 冷却方式：风冷

- 激光类别：4类激光

- 电源输入：220V，5A，50Hz

- 安全分类：Ⅰ类B型

骨病筛查系统

1.测量方式:全干式沿骨轴测量，无辐射，适合于各种人群检测（婴幼儿，儿童，孕妇，成人及老人）检测年龄范围0-100岁。

2.检查程序全自动，探头检测原理为四晶片双向发射与接收，测量骨传播声速（SOS)，骨质指数（BQI），T值，Z值等数据。

3.专业自主研发软件，可提供软件著权证书。

4.测量部位：桡骨，胫骨双部位测量

5.探头的生物相容性满足要求，通过细胞毒性、皮肤刺激、迟发型超敏反应等试验。

6.探头：手持式宽频聚焦探头，阵列多发多收，高精度，多晶片。

7.采用高灵敏度换能器精品材料和多芯同轴屏蔽插头，自动屏蔽消除软组织干扰，确保检测的数据准确性和重复性。

8.平行度角度提示软件：实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平行度，软件页面自动显示探头当前的角度位置，提示修正角度，从而便于快速矫正检测手法，提高检测效率。

9.在检测婴幼儿时，检测界面可显示动画，有效转移婴幼儿注意力，帮助医生快速，准确的完成检测。

10.双探头配置：

10.1   1.00MHZ宽频探头,误差范围±15%，实际检验结果8%。穿透力更强，测量准确，适应不同年龄段的人群。

10.2   1.25MHZ Mini小探头，误差范围±15%，实际检验结果4%。独有的小探头设计在测量婴幼儿和青少年时，采集数据更简单，测量结果更准确。

11.骨声速（SOS）测量范围；2100-4800m/s

12.随机提供校正模块测试，USB连接PC接口，随插随用，方便灵活；

13.检测速度：

13.1   检测速度SOS误差≤±2%，实际检验结果-1%

13.2   检测速度SOS精度≤0.3%， 实际检验结果0%

13.3   检测速度SOS测量重复性≤1%， 实际检验结果0%

14.测量范围：婴幼儿（0-3岁），儿童（0-20岁），成人/老人（20-100岁），全自动分析得出结果；

15.检测迅速：

15.1   单次测量≤10秒，实际检验结果6秒；

15.2   重复精确测量≤30秒，实际检测19秒；完成快速度检测

16.中国人参考值数据库（曲线模板）及统计功能，软件语言支持中英文切换。

17. 计算参数齐全：

17.1   成人：T值、Z值、同龄比、成人比、骨骼的生理年龄（PAB）、 预期发生骨质疏松的年龄（EOA)、相对骨折风险（RRF)，骨强度指数（BQI)

17.2   儿童：Z值、骨骼的生理年龄（PAB)、身高预测、肥胖度、BMI指数

18.SQV高级校准模块，该校验模块可显示当前温度以及当前温度下标准声速值并配有温度校准软件（随机自带）

19.病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份等，快速方便查找；

20.测量结果可导出成EXCEL格式，便于医生进行数据统计和分析。

21.全中文彩色报告单，并内置营养处方报告；

22.提供JPG、PDF、DOC等不同格式的报告，支持A4、B5、16K等尺寸报告格式，方便随时预览、打印。

23.可自定义显示报告内容，包括显示医院LOGO，选择隐藏部分参数等。

24.多接口支持：Dicom接口（PACS）、身份证信息读取接口、数据库视图接口、本地文件接口、Web Service接口和微信扫码获取报告接口。

25.支持微信扫码，自助下载打印报告。

26.完整的互联网功能和通信协议，方便接入医院的联网系统及专家远程会诊。

27.设置日期，时间，输入受检测者姓名，年龄，性别和检测部位；

28.高级彩色喷墨打印机，多种打印机预览方式；

29.设置PACS，开机启动，打印，预览，语言选择，恢复默认功能等；

30.电气安全性能符合：GB9706.1-2007，GB9706.9-2008的要求；

31.符合骨密度仪国家最新标准：YY/T0774-2019；

32.专用工作台车，品牌电脑一体机，支持操作系统：Windows XP、7、8、10(全面支持微软32位/64位操作系统)

33.配置清单：

（1）超声骨密度仪模块主机 一台

（2）探头 二个

（3）校准模块  一个

（4）USB电缆 一根

（5）电源电缆 一根

（6）电源适配器 一个

（7）定位尺 一个

（8）软件U盘 一个

（9）耦合剂 一瓶

（10）高清液晶显示器 一台

（11）专业定位手托 一套

（12）彩色喷墨打印机 一台

（13）高端双屏台车 一台

（14）骨病筛查系统 一台

（15）15.6寸触屏操控一体机（含键盘、鼠标） 一套

（16）说明书（含三证、验收单、质保单） 一套

磁刺激仪

一、主要技术性能要求

1、产品适用范围：刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗。（以《医疗器械注册证》中产品适用范围为准）

2、刺激频率：0.1-40Hz可调;

3、冷却系统为液态循环冷却系统，非风冷（该设备的《医疗器械注册证》中应有相关说明或应提供国家医疗器械检测中心出具的《检测报告》加以证明）；

4、刺激线圈：能实现双面双向刺激。（应出具刺激线圈图样，线圈背部加装冷却系统的不具备此功能）

5、刺激线圈无散热孔无风扇，防尘防水，防止头发不被吸入，保护患者安全，

6、可选配：成人八字形线圈、成人圆形线圈、儿童八字形线圈、儿童圆形线圈、动物线圈拍；（线圈型号应提供国家医疗器械检测中心出具的《检测报告》加以证明）；

7、最大刺激强度不小于6Tesla（或双向波单边最大磁感应强度不低于4T）（该设备的《医疗器械注册证》中应有相关说明或应提供国家医疗器械检测中心出具的《检测报告》加以证明）

8、最大刺激强度1.0-6Tesla连续可调；

9、磁感应强度最大变化率：30KT-80KT；

10、脉冲上升时间：60μs±10μs

11、单个脉冲持续时间（脉冲宽度）：340μs±20μs（或双向波单边脉冲宽度不低于260μs）（该设备的《医疗器械注册证》中应有相关说明或应提供国家医疗器械检测中心出具的《检测报告》加以证明）

12、人机交互系统采用便携PC机控制操作，中文界面，非触摸屏，能实现机器开机自检、故障报警与自锁等功能。

13、笔记本电脑操作管理方式，需实现硬盘储存、USB储存；

14、电脑中需配有专家方案、病历管理、以及病历打印输出功能；

15、设备需具备刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护功能。

16、双通道MEP可独立应用，进行MEP检测，以及MEP图形、数字显示与输出；

17、MEP通道数不低于两通道

18、MEP采样率不低于100KHz

19、一体式可推移整机结构：

20、静音脚轮设计；

21、可固定线圈支架；

22、具备触发输入输出通用接口。

23、单脉冲、重复脉冲、BURST、PATTEREND刺激的多种刺激模式自由调整。

24、产品符合《中华人民共和国医药行业标准--磁刺激行业标准》（YY/T0994-2015）相关要求（提供检测报告结论页加以证明）。

25、设备生产厂家取得国际认证机构认证的ISO13485、ISO9001质量体系认证。

26、开放式的技术平台，可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容。

二、基本配置

1、主机系统一台；

2、圆形刺激线圈或8字形线圈（L）一个；

3、液态循环冷却系统一套；

4、两通道MEP模块；

5、人机交互系统 1套；

6、一体式线圈支架 1个；

7、刺激定位帽 5套。

标项二

标项名称：病理科玻片打印机采购

玻片打印机

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 技术参数 |
| 1 | 采用热转印色带方式打印技术，而非激光非喷墨技术打印，黑白显色和高对比度，标记灰度值≤2级。白色油漆面灰度对比度≥200级。适宜高灵敏扫码与长期保存。 |
| 2 | 绿色环保，打印时无气味，无化学挥发物，无烟雾粉尘产生，无其他污染物，无气溶胶产生。 |
| 3 | 每卷色带可打印数：≥14000张玻片 |
| 4 | 打印媒介为色带，更换高效，更换时间≤10秒，色带盒为模块化，带芯片计数功能设计，可自动计算余量，更换色带采用插拔式，无需接驳。更换无需关机重启。 |
| 5 | 色带进样与回收采用2个伺服电机驱动，保持对等动力，避免色带拉断。 |
| 6 | 玻片装载须为垂直方向放置，而非水平堆叠加载。减轻玻片之间压力防止玻片粘连。利用伺服电机垂直抽取，取片机械臂为抛物线凸面设计，角度≥2度。每次取片顶开下一张玻片，防止相邻2张玻片形成负压而粘连，有效处理玻片因隔夜受潮，水滴或石蜡污染后等原因黏附导致打印中断或碎片； |
| 7 | 仪器的软件可拓展性强，软件可根据应用场景按需定制应用模块。软件能显示打印任务数量，仓内玻片余量，色带余量，收集数量，总打印数量，打印记录等技术数据，可提前预警，便于操作者观察与提前判断。 |
| 8 | 仪器须配置内置扫描装置。 |
| 9 | 带自动出片搜集整理装置，机电一体，配备一只机械臂，单次单列收集容量≥110张玻片，玻片按顺序序号整理，标识面朝右侧，横向堆叠，取片方向口面向正前方操作者，便于拿取。适用集中打印 |
| 10 | 打印记录能保存最近7天数据。 |
| 11 | 预编辑、存储多个打印模板，通过扫描二维码自动切换打印模板，满足用户的各种需求。与现行所有的LIS（实验室信息管理系统）或HIS（医院信息管理系统）兼容 |
| 12 | 标配含多种接口，包刮USB、以太网接口、Wi-Fi，蓝牙等更能模块，满足各种联机需求 |
| 13 | 内置风洞设计，风路介于滑轨与玻片之间。风力大小可调，可开关。减少玻片与轨道接触摩擦。可以轻松打印高黏附性的载玻片 |

标项三

标项名称：呼吸科负离子治疗仪、过氧化氢消毒机、振动排痰机采购

负离子治疗仪

技术参数：

1、负离子治疗仪。

2、数码显示，操作简单方便。

3、设备额定电压和频率：AC220V  50Hz。

4、设备输入功率：40VA。

5、负离子浓度手动1-3档可调。

6、 负离子浓度： 治疗档(8.5-15)Χ106个/cm3，保健档(6-10)Χ106个/cm3，净化档(4-6)Χ106个/cm3。

7、负离子高压电压：治疗档-23±1KV, 保健档-20±1KV,  净化灯-18±1 KV。

8、臭氧含量： 每小时平均浓度小于0.06mg/m3。

9、熔断器：F0.5AL250V。

10、工作时间手动可调整，每次加减15分钟。

11、发射针数：   ≥45根。

12、发射针长度：≥12mm。

13、发射针材质： 钨金属。

14、安全性能：执行GB9706.1标准的要求。

过氧化氢消毒机

1、用途：适用于实验动物中心、实验室、生物制药、医疗卫生等单位对密封空间的空气和物品表面进行彻底的消毒或灭菌；

2、消毒介质：过氧化氢气体（非雾化状态）；

3、外形尺寸：≤440×440×980（mm）（长*宽*高）；

4、安装方式：带脚轮，可移动；

5、设备主要材质：一体成型吸塑（或不锈钢）外壳，304不锈钢支架；

6、工作温度：＞25℃；

7、操作方式：平板电脑远程无线操作；

8、过氧化氢气化方式：采用闪蒸技术，迅速气化过氧化氢溶液；

9、空气加热方式：采用翘片式电热管加热器；

10、出口温度：室温；

11、噪音：≤65分贝；

12、H 2 O 2储存量：≥3L；

13、H 2 O 2浓度：30-35％；

14、H 2 O 2 用量：≤4ml/m³；

15、适用：≥300m³物表灭菌，≥500m³空间消毒

16、电源要求 ：220VAC，50Hz，≤2KW；

17、消毒时间：30-45min（可调）；

18、分解时间：60-120min（可调）；

19、记录方式：历史数据应以电子表格或曲线的形式记录在U盘内，确保数据的完整性，长期保存；

20、消毒水平：消亡率 90%，提供权威部门出具的检测报告；

21、灭菌水平：达到10-6灭活水平，提供权威部门出具的检测报告；

22、设备应带有过氧化氢催化分解装置，保证残余H 2 O 2浓度：≤1ppm；

23、通风：选用国际知名品牌通风风机（推荐品牌：德国EBM、西门子、瑞典奥斯博格）；

24、灭菌效果监测：应提过氧化氢气体专用化学指示卡（至少200片，指示卡与设备同品牌者优先），更可靠的监测设备的灭菌效果；

25、设备应具有房间信息记录功能，用户正常使用时只需输入相应房间编号，便可得到最近一次的消毒参数；

26、设备应配有过氧化氢气体浓度传感器，实时监测、控制过氧化氢气体浓度，提供实物照片证明。

27、证书：应具有卫生部门出具的消毒产品卫生安全评价报告，需提供复印件；

28、生产厂家通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认证），提供相应证明。

29、应在新疆地区有厂家直接设立的售后办事处（写明地址、固定电话），售后办事处常驻售后服务人员不得少于3名，应提供当地售后工程师名单及联系方式，不得提供其他区域工程师名单。

30、售后服务人员在接到电话后，2小时响应，24小时内到位，重大紧急情况3小时内应到位，及时排除故障，保障实验室安全运行。

振动排痰机

1、适用范围：用于胸腔外部处置时进行气道清除排痰治疗，适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺膨胀不全患者，同时促进气道清除排痰或改善支气管引流。

2、主要构成：由主机（内置气动脉冲发生器）、导气软管、充气背心和手控器组成。

3、结构形式：便携式兼备台式功能（可装配撑杆座）。

4、显示方式：彩色液晶界面显示方式。

5、按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，必需提供专利证书佐证。

6、导气方式：采用二根导气软管同步向充气背心充、放气。

7、能装卸的全胸充气背心：背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方

式随时清洗，必需提供专利证书佐证。

8、压力范围：0.5kpa～3kpa，步距0.3kpa。

9、振动频率：5Hz～30Hz，歩距1Hz，连续可调。

10、手动模式：治疗中压力及频率可随时调节。

11、自动模式：按体型不同而分级定制，共有5种自动程序模式，压力及频率是固定值、不可调。

12、自定义模式：治疗前设定各时段的压力及频率，治疗中不可调。

13、定时时间：自动模式、自定义模式分为5min、10min、15min和20min四档。

手动模式1min～99min连续可调，歩距1min

14、CMD颁发的、针对本产品的ISO13485和ISO9001《质量管理体系认证证书》

15、提供具有自主知识产权的软件著作权（含：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）

标项四

标项名称：神经内科倒置荧光显微镜、荧光定量聚合酶链反应PCR仪采购

倒置荧光显微镜

1.光学系统：IC2S无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离；低重心设计，载物台高度低于220mm。

2.调焦：谐波齿轮精细同轴粗微调焦机构，内置免调节防下滑机构，不使用易损坏的外调节松紧调节环，调焦行程13mm，可设置调焦上限。

3.明场照明装置：

3.1外置式透射光照明器，≥12V37W卤素灯

3.2显微镜内置式≥12V60W支持电源；

3.3带节能模式，置于节能模式，显微镜待机15min以后自动关闭明场电源；

3.4带白平衡滤色片、减光片等；

4.载物台：

4.1高抗磨损性圆角无槽阳极化处理覆盖层载物台；

4.2载物台面积≥232*230mm，带操作手柄，行程≥130*85mm；

4.3带多孔板样品夹、玻片夹、≥35至90mm培养皿夹；

5.观察镜筒：

5.1超宽视野目镜筒，视场数≥23mm;

5.2两档分光：肉眼100%/相机100%；

5.3高眼点设计，镜筒360度上下自由翻转；

6.目镜：

6.1 10倍超宽视野目镜，视场数≥23mm；

6.2双眼屈光度可调；

7.物镜：针对倒置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜，满足普通明场、相差、荧光等3种观察方式：

7.1物镜转换器：5位物镜转盘，一体化设计，增强光路稳定；国际标准的M27物镜接口，具有齐焦功能；

7.2平场消色差物镜 5×， 数值孔径：NA≥0.12，工作距离≥10.1mm（使用D=1.0mm培养皿）；

7.3平场消色差物镜 10×， 数值孔径：NA≥0.25，工作距离≥4.5mm（使用D=1.0mm培养皿）；

7.4长工作距离平场荧光相差物镜 20×， 数值孔径：NA≥0.40，工作距离≥4.3mm（使用D=1.0mm培养皿），待校正环；

7.5长工作距离平场荧光相差物镜 40×， 数值孔径：NA≥0.60，工作距离≥2.0mm（使用D=1.0mm培养皿），带校正环；

8.聚光镜：

8.1聚光镜采用平推式设计，观察大型样品时，可以直接将聚光镜平推；

8.2长工作距离聚光镜系统，工作距离≥53mm，N.A≥0.40；满足5-63X物镜观察；带明场观察、相差观察；

9.荧光系统

9.1荧光光源：长寿命120W金属卤化物荧光光源，使用寿命可达2000小时以上。无热效应液体光缆连接，光强可调；

9.2荧光滤色镜套：

9.2.1红蓝绿三组带通滤色块，均采用荧光无漂移设计；

9.2.2紫外激发波长300-385nm，发射波长420-470nm；

9.2.3蓝光激发波带宽450-490nm，发射波长515-565nm；

9.2.4绿光激发波带宽540-560nm，发射波长575-640nm；

9.3荧光激发块转盘：≥4孔，带荧光光陷阱设计；

10.高分辨率显微镜专用相机及软件

10.1 高速、高分辨率、高灵敏度全幅显微镜专用彩色CMOS相机

10.2芯片：Sony IMX 264 Exmor Pregius, CMOS，color，8.5mm × 7.1mm。

10.3图像采集速度：在全幅2464 × 2056像素下，采集速度≥36幅/秒

10.4制冷系统：外界温度在18℃ - 30℃之间时，拍照温度稳定在25℃

10.5动态范围：4800 : 1 （73 dB）

10.6像素大小：3.45μm×3.45μm

10.7满阱电子容量10,500 e-

10.8暗电流：≤1.0e-/p/s @ 25℃

10.9图像传输速度：USB 3.0（5Gbit/s）

10.10提供彩色模式和黑白模式拍照

10.11全局快门保证整幅场景在同一时间曝光和读出，防止卷帘快门在拍高速样本时，导致的图像扭曲（果冻效应）。

10.12光谱响应范围：400nm - 720nm

10.13光学接口：标准C型接口

10.14曝光时间范围：100μs - 4s

荧光定量聚合酶链反应PCR仪

1.样品容量：96x0.2ml，12×8联管

2.适用耗材：0.2mL单管， 0.2mL 8连管，0.2mL 96孔板（国产管适用）

3.加热/制冷模块：导体热电模块

4.温度控制范围：4℃～100℃

5.温度控制区域数量：6区独立温控，结合热补偿技术降低温度边缘效应

6.梯度温度列数：12

7.激发光源：全波长免维护卤素灯

8.激发光波长范围：380nm～780nm

9.激发光通道数：5（可扩展至6通道） 通道1：470±10nm～520±5nm通道2：525±5nm～570±5nm通道3：570±5nm～620±5nm通道4：620±5nm～670±5nm通道5：670±5nm～710±5nm通道6：拓展通道，用户选择

10.检测组件：-20℃冷态CCD

11.检测光波长范围：380nm～780nm

12.检测通道数：5（可扩展至6通道）

13.激发和检测通道传播介质：双向96根耐高温太空专用光纤

14.适用染料及探针：FAM/SYBR Green/Eva Green/LC Green/Fluorescein, VIC/HEX/TET/ JOE,ROX/Texas Red, Cy5，Cy5.5/Quasar705

15.仪器基本参数：尺寸：640x390x329（长x宽x高: mm） 电源电压：220 V±22V  50 Hz±1Hz  功率：1500VA

16.试剂匹配：仪器厂商同时具有NMPA批准试剂，且该型号仪器为NMPA获证试剂适用机型。

- 采购目录

采购目录

| 序号 | 标项号 | 申请科室 | 设备名称 | 数量/单位 | 最高限价单价(万元) | 合计金额 （万元） | 产地 | 标项最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 风湿免疫科 | 振动排痰仪 | 2台 | 4.00 | 8.00 | 国产 | 204.00 |
| 2 |  |  | 中低周波治疗系统 | 1台 | 15.00 | 15.00 | 国产 |  |
| 3 |  |  | 骨质疏松治疗仪 | 1台 | 28.00 | 28.00 | 国产 |  |
| 4 |  |  | 干扰电治疗仪 | 1台 | 18.00 | 18.00 | 国产 |  |
| 5 |  |  | 半导体激光治疗仪 | 1台 | 45.00 | 45.00 | 国产 |  |
| 6 |  |  | 骨病筛查系统 | 1台 | 45.00 | 45.00 | 国产 |  |
| 7 |  | 临床心理科 | 磁刺激仪 | 1台 | 45.00 | 45.00 | 国产 |  |
| 8 | 2 | 病理科 | 玻片打印机 | 2台 | 22.00 | 44.00 | 国产 | 44.00 |
| 9 | 3 | 呼吸科 | 负离子治疗仪 | 8台 | 0.49 | 3.92 | 国产 | 32.92 |
| 10 |  |  | 过氧化氢消毒机 | 1台 | 13.00 | 13.00 | 国产 |  |
| 11 |  |  | 振动排痰机 | 4台 | 4.00 | 16.00 | 国产 |  |
| 12 | 4 | 神经内科 | 倒置荧光显微镜 | 1台 | 35.00 | 35.00 | 国产 | 59.00 |
| 13 |  |  | 荧光定量聚合酶链反应PCR仪 | 1台 | 24.00 | 24.00 | 国产 |  |
| 总计金额 |  |  |  |  |  | 339.92万元 |  |  |

# 第六章 投标文件格式

注：供应商可根据项目实际情况编制投标文件。

封面

正本/副本

（项目名称）

（项目编号）

（标项名称）

标项     一     （标项号）

投   标  文  件

（商务部分/报价部分/技术部分）

投  标  人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

日      期：        年      月      日

评标索引（资格审查、符合性审查）

| 序号 | 评标办法审查内容 | 评标办法审查标准 | 投标文件对应内容的册及页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查 |  |  |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明； | 第1页 |
| 2 |  |  | 第2-3页 |
| 3 |  |  | 第 页 |
| 4 |  |  | 第 页 |
| 5 |  |  | 第 页 |
| 6 |  |  | 第 页 |
| 7 |  |  | 第 页 |
| 8 |  |  | 第 页 |
| 9 |  |  | 第 页 |
| 10 |  |  | 第 页 |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
| 符合性审查 |  |  |  |
| 1 | / | 报价函是否有投标人盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； | 第 页 |
| 2 |  |  | 第 页 |
| 3 |  |  | 第 页 |
| 4 |  |  | 第 页 |
| 5 |  |  | 第 页 |
| 6 |  |  | 第 页 |
| 7 |  |  | 第 页 |
| 8 |  |  | 第 页 |
| 9 |  |  | 第 页 |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |

注：该评标索引表格放在投标文件目录后，正文的第一页。

评标索引

（商务技术部分评审）

| 序号 | 评标办法审查内容 |  | 评标办法审查标准 | 投标文件对应内容的册及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 第 页 |
| 2 |  |  |  | 第 页 |
| 3 |  |  |  | 第 页 |
| 4 |  |  |  | 第 页 |
| 5 |  |  |  | 第 页 |
| 6 |  |  |  | 第 页 |
|  | …… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：该评标索引表格放在投标文件目录后，正文的第一页。

第一部分  商务部分

一、投标函

投标函

新疆维吾尔自治区人民医院（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了     （项目名称）    标项一（标项号）    招标文件（包括修改、澄清文件）的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“开标一览表”所填写的投标报价、交货期及交货地点，向你方提供招标文件要求的货物和服务。

2.我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。否则，你方可不予退还我方的投标保证金。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额见“开标一览表”。

4.本投标的投标有效期为自投标截止之日起 90 个日历天。

5.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的和准确的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。若我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认该中标通知书无效，对采购人不具有任何法律约束力。

6．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标货物（/或服务）。

（4）我方将按招标文件规定提交履约保证金，作为履行合同的担保。

（5）我方保证在收到中标通知书后五个工作日内按要求支付招标服务费。

7．                （其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

地址：

电话：

传真：

年  月   日

二、《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》；

（1）法定代表人资格证明书

（适用于法定代表人参加投标）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年  月   日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：     系             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：           （盖投标人公章）

年  月  日

（2）法定代表人授权委托书

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

委托代理人身份证复印件

投标人：            （盖单位章）

法定代表人：             （签字或加盖人名章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或加盖人名章）

身份证号码：

年 月 日

（3）授权委托书

（适用于自然人授权代理人投标）

致：____________(采购人)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称) ，项目编号为（          ）的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对授权代表的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从　　　年　　月　　日起至　　　年　　月　　日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：　　　　年　　月　　日

三、资格审查证明文件

资格审查证明文件

1、供应商在国家或地方有关登记管理机关登记注册的有效证明材料复印件（如营业执照、事业单位法人证书、自然人身份证明等）（格式见3-1）

2、提供上年度（2021年）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）（格式见3-2）

3、提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明（当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的须提供相应证明材料。）（格式见3-3）

4、提供社保缴纳证明（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供）（格式见3-4）

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或声明函（格式见3-5）；

6、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见3-6)

7、医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件；医疗器械注册证。（根据所投内容提供）（格式见3-7)

8、落实政府采购政策的证明材料（格式见3-8)

9、不参与围标串标承诺书（格式见3-9）

10、投标保证金缴纳凭证复印件（收据、银行电汇凭证或其他支付形式的缴纳凭证等）（格式见3-10）

以上提供的原件、扫描件、复印件须加盖投标人公章。

3-1 投标人在国家或地方有关登记管理机关登记注册的有效证明材料复印件（如营业执照、事业单位法人证书、自然人身份证明等，加盖公章）

说明：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业营业执照”复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。

3-2  财务审计报告或财务报表

说明：

提供上年度（2021年）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）。

3-3  依法缴纳税收的证明

说明：

缴纳税收提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。

3-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

缴纳社会保障资金，提供国家或地方社会保险机构出具的社保缴纳记录或相关证明材料（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供）。

3-5  提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明函；

若提供声明函，参考格式如下：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

新疆维吾尔自治区人民医院(采购人名称) ：

我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明

投标人名称：             （公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或加盖人名章）

日期：

3-6  投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声明函

致：   （采购人）

在本项目投标截止时间前，我方郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。我方未受到刑事处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）、较大数额罚款等行政处罚；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

如发现我方提供的声明函不实时，我方将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：____________________________

投标人名称(盖章)：

日期：

3-7  医疗器械经营备案凭证；或医疗器械生产许可证；或医疗器械经营许可证；或其他医疗器械生产、经营许可证明文件（根据所投内容提供）

3-8 落实政府采购政策的证明材料

（一）节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

投标人名称（公章）：　　　　　         项目编号：

标项号：

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：         年    月   日

（二）节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。

特别提示

（请在编制投标文件时，删去本段蓝色字体 “特别提示”）

当投标人为制造商（或生产厂家）时，须投标人出具其自身为中小企业的《中小企业声明函》（由投标人加盖公章），格式如下；

当投标人为代理商（或经销商）时，须投标人出具其所投产品的制造商（或生产厂家）为中小企业的《中小企业声明函》（由投标人加盖公章），格式如下：

（三）中小企业声明函（货物）

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （ 单位名称 ） 的 （ 项目名称 ） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（ 含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业 ）的具体情况如下：

1.（ 标的名称 ） ，属于 （ 招标文件中明确的所属行业 ） 行业；制造商为 （ 企业名称 ） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元¹ ，属于 （ 中型企业、小型企业、微型企业 ） ；

2.（ 标的名称 ） ，属于 （ 招标文件中明确的所属行业 ） 行业；制造商为 （ 企业名称 ） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元 ，属于 （ 中型企业、小型企业、微型企业 ）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供证明文件，不符合的不提供）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（五）残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          （项目名称）         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

3-9 不参与围标串标承诺书

本人作为经授权的投标人代表，清楚知晓我方本项目投标活动，对以下事项作出承诺∶

一、我方和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我方和我本人在本项目采购活动中，未参与围标串标。

三、我方如被查实在本项目采购活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通采购违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

3-10 投标保证金缴纳凭证复印件（收据、银行电汇凭证或其他支付形式的缴纳凭证等）

四、医疗器械注册证（根据所投产品内容提供，非医疗器械产品无需提供）

五、投标人供货业绩一览表（2019年1月1日至投标截止日）

| 年份 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标通知书中载明中标金额 | 使用单位名称 | 使用单位联系人及电话 | 是否投入使用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 投标人须提供相应的证明文件（投标人需提供供货合同或中标通知书复印件）

- 正在执行的类似业绩需标明执行状态，投标人需在备注栏填写合同执行的状态，如：设计联络阶段、供货阶段、供货完毕阶段、联调联试阶段等。

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日期：  年 月  日

六、商务偏差表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的规定 和要求 | 投标文件的响应 | 偏差 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 无偏离，完全响应 |  |
|  |  |  |  | 无偏离，完全响应 |  |
|  |  |  |  | 无偏离，完全响应 |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日期：

注：商务条款主要包括报价要求、售后服务、保密要求（如有）、交货时间、地点与方式、付款及结算方式等。

七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  | 类型 |  |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 邮 箱 |  |
| 法定代表人 （或负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

兹声明上述信息是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如我方提供的证明材料有虚假情况，愿承担相应后果。

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日期：

八、投标承诺书

投标承诺书

致：新疆维吾尔自治区人民医院

我方在此声明，我方以下事项进行承诺：

（1） 在本次投标中我方无与其他投标人相互串通投标，或与采购人串通投标的行为；

（2） 在本次投标中我方无向采购人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的行为；

（3） 在本次投标中我方无出借或借用资质行为、在投标文件中所附资料（业绩、项目负责人资料等）无弄虚作假；

（4） 我方没有处于被责令停产、停业、投标资格被取消状态；

（5）我方不采用非法手段获取证据进行质疑、投诉，在质疑、投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意质疑、投诉。

上述承诺内容如有不实，我方愿意承担由此造成的一切法律责任，并承诺以投标保证金赔偿给采购人造成的损失。

特此承诺

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

九、反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

我方承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及采购代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我方及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

十、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表（如有）

1、项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

2、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

日期：20年　月　日

注：后附人员相关资格证书复印件。

十一、其他商务部分资料

招标文件中要求提交的其他商务部分资料或投标人认为需要提供的其它商务部分说明或资料。

十二、其他补充资料

为了便于尽快为投标人在招标文件规定时间内退还投标保证金及节省办理相关手续所耗时间，在此邀请投标人单独提供以下两项资料（投标文件中无需提供），建议密封后递交。未提供以下两项补充资料的，不构成不响应招标文件要求。

（1）补充资料一：开户许可证复印件；或银行账户信息（加盖公章）

若选择提供银行账户信息的，可以按以下格式格式提供：

单位名称：

开户银行：

银行账号：

开户行号：

单位地址：

财务部门联系电话：

（2）补充资料二：投标保证金转招标服务费说明（如有）

投标保证金转招标服务费说明

国信招标集团股份有限公司新疆分公司：

我方如在新疆维吾尔自治区人民医院国产医疗设备采购项目（二次）（项目编号：GXTC-C-22510062） 标项X （标项号）中中标，请按照《招标服务费通知单》中的服务费金额从我方交纳的   标项 X （标项号）投标保证金RMB  0000.00元 （大写：XXX元整）中扣除，并开具

增值税普通发票

或按照以下信息开具增值税专用发票：

单位名称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行：

账号：

投标人名称：       （公司公章）

20  年  月  日

第二部分  报价部分

一、开标一览表

开标一览表

| 项目编号 | GXTC-C-22510062 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 新疆维吾尔自治区人民医院国产医疗设备采购项目（二次） |
| 标项名称 |  |
| 标项号 | 标项一 |
| 投标报价 单价合计 （元） | 人民币（小写金额）： 元 人民币（大写金额）： 注：如有不一致，以大写为准。 |
| 投标保证金 | 人民币 元 |
| 交货期 | 自采购人发出采购通知之日起30个工作日内完成供货； |
| 交货地点 | 新疆维吾尔自治区人民医院，最终按甲方指定地点验收、交货。 |
| 其他声明（如有） |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或加盖人名章)：

日期：

（注：《开标一览表》除在投标文件中提供外，还须单独密封提交一份）

二、投标分项报价表

### 附件2-1   投标货物分项报价表

项目编号：

标项号：

投标货物分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 规格型号 | 产品品牌 | 出厂价 | 运输费 | 保险费 | 装卸费 | 其他费用 | 设备单价 （现场落地/车板价） 9=4+5+6+7+8 | 单位 | 数量 | 设备总价 （现场落地/车板价） 12=11×9 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日期：

注：1、此表为开标一览表之设备分项报价表。

2、所报内容需参照招标文件及采购需求相关条款的要求。

（注：《投标货物分项报价表》除在投标文件中提供外，还须单独密封提交一份。）

### 附件2-2：备品备件、专用工具和专用试验仪器分项报价表（如有）

备品备件、专用工具和专用试验仪器分项报价表

项目编号：                                          标项号：                                         [货币单位：人民币元]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 产品品牌 | 出厂价 | 运输费 | 保险费 | 装卸费 | 其他费用 | 设备单价 （现场落地/车板价） 9=4+5+6+7+8 | 单位 | 数量 | 设备总价 （现场落地/车板价） 12=11×9 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日期：

注：1、此表为报价汇总表之备品备件、专用工具和专用试验仪器分项报价表。

2、所报内容详见采购需求相关条款的要求。

3、本表费用均需报出，不可填“已含”或“已包括”

### 附件2-3：服务费分项报价表（如有）

服务费分项报价表

项目编号：                   标项号：                  [货币单位：人民币元]

| 项号 | 服务 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计联络 |  |  |  |  |
| 2 | 相关验收 |  |  |  |  |
| 3 | 安装调试（或安装督导） |  |  |  |  |
| 4 | 培训 |  |  |  |  |
| 5 | 配合费用 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日期：

注：1、此表为报价汇总表之服务费分项报价表。上述服务项目应由投标人根据投标人的经验及本招标项目的特点进行合理报价，上述服务项目的报价基准，参见“采购需求”的要求。

2、投标人所涉及的所有服务费用均应含在此报价表中。

### 附件2-4  单件货物价格构成表（如有）

单件货物价格构成表

项目编号：              标项号：                         [货币单位：人民币元]

| 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要元器件（/材料）明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 |  | 型号 | 生产厂家/产地 | 数量（个） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金（含附加） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合价（出厂价） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日期：

注：1、详细注明型号。

2、本表按所投产品进行单台分别报价。

### 附件2-5  ***报价表（如有）

请投标人根据采购需求及投标人需要，编制响应报价表，如：易损件价格报价表、一次性耗材价格报价表等。

第三部分  技术部分

一、技术偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的规定 和要求 | 投标文件的响应 | 偏差 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 无偏离，完全响应 |  |
| 2 |  |  |  | 无偏离，完全响应 |  |
| 3 |  |  |  | 无偏离，完全响应 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日期：

注：投标人递交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应逐条列在技术偏差表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

二、货物的技术规格、数量、服务标准、验收等要求的响应

如：货物的主要技术指标，服务的组织及保证措施等；或服务方案、服务措施及标准等。

投标人：                            （公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或加盖人名章）

日期：

三、售后服务体系及服务情况

详细说明售后服务体系及服务情况，包括但不限于：

（1）售后服务人员；

（2）售后服务响应时间（例如：对发现质量问题时的响应时间、售后服务时间等具体描述）

（3）售后服务体系

（4）配送及安装实施方案

（5）培训方案

（6）其他

投标人：                            （公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或加盖人名章）

日期：

四、产品技术支持文件（包含但不限于产品彩页或技术白皮书等）

五、售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：

二、所投产品售后免费质保服务期限：

三、服务响应及到达现场的时间：

四、投标人的其他服务承诺：

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日期：

六、质量保证承诺书

七、其他资料

招标文件中要求提交的其他技术资料，或投标人认为需要提供的其它说明和资料。

投标人：                  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字或加盖人名章）

日期：

# 第七章 其它

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               标项号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。