招标文件   　　　　　　                  　　　　　　　　　　　　　　　　 新疆招标有限公司   
招标文件   　　　　　　                  　　　　　　　　　　　　　　　　 新疆招标有限公司     

招  标  文  件

项目编号：0634-224XZCJZH0041
项目名称：昌吉市中医院综合项目-高档心脏彩色多普勒超声诊断仪项目（二次）
委托单位：昌吉市项目代建管理局

招标代理：新疆招标有限公司

新疆招标有限公司编制

目     录

1第一部分  采购公告


3第二部分  供应商须知


5供应商须知附表


9A  说　明


9B  采购文件


10C  投标文件的编写


14D  投标文件的递交


15E  采购程序


20F  授予合同


21G  采购失败条件


23第三部分  采购货物清单及技术参数


37第四部分  合同一般条款


46第五部分  合同特殊条款


461. 检验


462. 安装调试


463. 维修及培训


474. 售后服务


475. 报价要求


476. 付款方式


487. 交货期


488. 交货地点


49第六部分　范本格式


491、 投 标 书


502、开标一览表


513、分项报价表


524、技术参数、功能偏离表


535、商务条款偏离表


546、法人代表授权书格式


557、关于资格的声明函


568、制造商出具的授权函


569、近三年在国内和新疆地区的销售业绩表


5610、资质证明文件


5711、中小企业声明函(货物)


5812、供应商反商业贿赂承诺书


59附表：退投标保证金的函




第一部分  采购公告

项目编号：0634-224XZCJZH0041

1、新疆招标有限公司受昌吉市项目代建管理局的委托，对昌吉市中医院-高档心脏彩色多普勒超声诊断仪项目货物及其相关服务组织公开招标；兹邀请合格供应商以密封标书的形式前来投标。
项目内容：昌吉市中医院综合项目-高档心脏彩色多普勒超声诊断仪（预算金额：300万元，数量1套、允许进口）
供应商资格要求： 

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件；

2.7所投产品须具备以下资格：

①具有医疗器械经营资格； 

②根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；

2.8不允许联合体投标；

2.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、获取招标文件的时间期限、方式：
供应商可从2022年06月23日至2022年06月30日每天上午10:00至13:30，下午16:00至19:00（北京时间，法定节假日除外），在《中招联合招标采购平台》（http://www.365trade.com.cn）购买并下载招标文件，过期不予受理。购买招标文件前须上传的资格证明文件扫描件有：营业执照副本原件、法人代表授权书原件、被授权人身份证原件。

4、公告期限：5个工作日。
5、投标截止时间及开标时间：2022年07月 14日11 ：00时（北京时间）
6、开标地点：新疆招标有限公司昌吉分公司13楼1309室（昌吉市长宁路聚龙城13楼）

采购代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆.乌鲁木齐市友好南路179号十三楼

电子信箱：842411607@qq.com
联 系 人：张美院
电话：13201397817
帐户名称：新疆招标有限公司昌吉分公司
人民币帐号：3004802009200050365
（请在汇款单上注明：①项目编号后六位）
开户银行：昌吉市工行建国西路支行
采购人：昌吉市项目代建管理局

地址：昌吉市建国西路169号
联系人：石玉新
联系方式：0994-2721262

 第二部分  供应商须知

目    录

说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的供应商

4.供应商资格

5.投标费用

采购文件

6.采购文件构成

7.采购文件澄清

8.采购文件的修改

投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.供应商资格的证明文件

16.投标货物符合采购文件规定的技术响应文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.招标代理标服务费

招标失败条件

供应商须知附表

	序号
	内      容

	说          明

	1
	项目名称：昌吉市中医院综合项目-高档心脏彩色多普勒超声诊断仪项目（二次）
项目编号：0634-224XZCJZH0041

	2
	采购人名称：昌吉市项目代建管理局

	3
	招标代理机构名称：新疆招标有限公司

单位地址：乌鲁木齐市友好南路179号

邮编：830000

	4
	投标保证金金额：陆万元整（须足额交纳）
帐户名称：新疆招标有限公司昌吉分公司
人民币帐号：3004802009200050365
（请在汇款单上注明：①项目编号后六位）
开户银行：昌吉市工行建国西路支行

	5
	投标语言：中文

	投 标 文 件 的 编 制 和 递 交

	6
	供应商资格标准：

1.具有独立承担民事责任的能力；提供有效的营业执照复印件加盖公章；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供经外部审计的2020年度或2021年度财务报告（成立不满一年或小微企业需提供财务报表）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；提供近半年缴纳税收证明及社保缴纳证明；（新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商在 “信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）无违法违规纪录、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（以代理机构开标现场查询为准），

6.符合国家有关法律法规的规定；

7.所投产品须具备以下资格：

①具有医疗器械经营资格；提供有效的医疗器械经营许可证复印件加盖公章；

②根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；提供所投产品医疗器械产品注册证复印件（提供材料包括证书正文、注册表及其附录），（提供复印件加盖公章）；
8.本项目不接受联合体；
9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

	7
	投标保证金形式：电汇等（请将投标保证金凭证封入信封，开标现场随身携带，信封上注明公司名称）

	8
	投标有效期90天（如不满足将导致废标）

	9
	投标文件：一套正本，五套副本

	10
	投标文件以密封形式递交至：开标现场

投标文件递交截止时间：2022年07月 14日11:00时（北京时间）

	11
	开标日期：2022年07月 14日11:00时（北京时间）
开标地点：新疆招标有限公司昌吉分公司13楼1309室（昌吉市长宁路聚龙城13楼）

	12
	投标语言：中文

	13
	投标货币：人民币

	14
	资金来源：财政资金

	15
	评标办法：综合评分法

	16
	招标范围：高档心脏彩色多普勒超声诊断仪

	17
	低于成本价不正当竞争预防措施：在评标过程中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。
供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。
供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	18
	交货期：进口设备自合同签订后90天，国产设备自合同签订后30天，

质保期：整机全保不少于3年。

	授　予　合　同

	19
	预算金额：300万元。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额，否则其投标无效。

	20
	履约保证金：为了确保设备投标参数完全响应甲方招标文件的要求，乙方在签订合同前向甲方缴纳合同金额的10%作为履约保证金，以电汇、支票等形式提供履约保证金，在设备正常运行壹年后，与招标文件完全响应一次性退还乙方。

	21
	优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

	适用于本供应商须知的额外增加的变动：招标代理服务费由中标方向新疆招标有限公司支付，支付比例按国家计委计价格（2002）1980号文下浮30%执行（不含税）。


A  说　明

1. 适用范围

1.1本采购文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的采购。

2．定义

2.1 “招标代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “买方”、”采购人”系指昌吉市项目代建管理局；

2.3 “供应商”系指向招标代理机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的供应商。

2.5“货物”、“产品”指本招标文件中第三部分《采购货物清单及技术参数》
3．合格的供应商

3.1 有能力提供采购文件中所要求的服务、资格审查合格的为合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格(废标因素) 详见“供应商须知附表第6条”。
5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2 供应商被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。
B  采购文件

6．采购文件构成

6.1采购文件包括：

⑴投标邀请；

⑵供应商须知；

⑶货物需求一览表及技术规格；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式。

6.2 采购文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对采购文件作出实质性响应。如果没有按照采购文件要求提交全部投标文件或资料，没有对采购文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．采购文件澄清

7.1 供应商对招标文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

7.2 供应商对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起至质疑截止时间止，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

8.采购文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。该修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商。
C  投标文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及供应商与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1）投标书、开标一览表、投标分项报价表；

（2）资格证明文件；

（3）所投设备的相关技术/证明资料；

（4）投标保证金；

（5）招标文件货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件资料。

11.2 投标人应将投标文件装订成册，并填写文件资料清单。
12．投标文件格式

12.1 供应商应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。
13．投标报价

13.1 供应商应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2 招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.2.3 国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1当小写金额与大写金额有差异时，以大写金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终投标价。如果供应商拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．供应商的证明文件：

供应商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。详见“供应商须知附表第6条”。
注：（1）投标文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足采购文件要求，否则将导致废标。

16 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

17．投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与供应商商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标文件须打印。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由法人或法人授权代表签章。

18.3投标文件应由法人或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。
18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5投标文件的份数：一式6份。正本1份，副本5份。

19．投标保证金

19.1保证金为陆万元整，于投标截止时间前向招标代理机构交纳投标保证金。

19.2 本次招标只接受电汇作为投标保证金，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1 在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同； 

19.5.2.2按须知第32条向采购人提交履约保证金；

19.5.2.3按本须知第33条规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 供应商应将投标文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明供应商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 投标文件袋上应写明：

招标机构：新疆招标有限公司

项目名称：             
项目编号：             
注明“开标时才能启封”

供应商名称：            
20.3方便开标唱标，供应商须将正本的投标书、开标一览表和投标保证金凭证单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本投标文件密封袋中。

20.4采购文件装订要求：投标文件要求不得活页装订。

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于2022年07月 14日11:00时（北京时间）。

投标文件以密封形式递交至：开标现场

21.2 所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标代理机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送到采购文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因采购文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理机构将没收其投标保证金。

E  采购程序

23．开标

23.1开标时，供应商应在密封的投标文件之外随身携带：1、营业执照复印件加盖公章，2、投标代表授权委托书原件及其身份证原件，3、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，及在“信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）无违法违规纪录、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的无违法违规行为的查询纪录，（以代理机构开标现场查询为准）；4、投标保证金；5、经营许可证复印件加盖公章；6提供所投产品医疗器械产品注册证复印件加盖公章（提供材料包括证书正文、注册表及其附录）。

23.2 本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间地点进行开标，将邀请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。

23.3宣布投标文件开启顺序。

23.4 开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容并记录。

23.5 评标原则在开标会议上宣布。

23.6 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.7对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

23.8 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.9对评标委员会成员要求评标纪律

23.9.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.9.2评标委员会成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购人征询确定中标人意向。

23.9.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.9.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。
24.2 在对投标文件进行详细评估之前，招标代理机构及监督人将按照招标文件前款规定的资格标准对供应商资格文件进行审查。

24.3评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.4 评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

	序号
	符合性审查

	
	

	1
	投标文件封面应写明项目名称、包号、供应商名称，加盖法人公章或法定代表人签字或盖章。

	2
	法定代表人授权委托书必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖供应商章、法定代表人章。

	3
	投标文件未出现要求加盖供应商章、法定代表人章处未加盖印章的；

	4
	投标文件未按招标文件要求编制，内容不全或字迹模糊、辨认不清的；

	5
	投标报价没有高于设定的预算金额的。

	6
	货物交货期不满足招标文件规定的

	结论：通过标注为✔，未通过标注为✖


25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的供应商进行询标，请供应商澄清其投标内容，供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素占70分。将每位供应商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该供应商的总得分。详细评分标准如下：

 一、价格部分（30分）

报价得分=(评标基准价/报价)×30％x100。采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分(保留小数点后两位)

二．技术商务部分（70分）
	评分因素
	内容

	技术因素

（50分）
	1、技术符合程度（40分）：“*”号参数不满足，每项参数扣5分，非“*”不满足，每项参数扣2分，无符合招标文件要求的技术资料支持的参数按不满足处理，扣完为止。

	
	2、配置情况（4分）：以利于临床工作需要为前提，高于招标需求且有益于最大限度提升设备性能、节约运行成本，得4分。

	
	3、投标设备的可操作性（2分）：以满足招标文件功能要求为前提，兼有操作简便、有益于提升工作效率的优势，得2分。

	
	4、投标设备的运行成本（2分）：以满足设备正常运行情况下，通过对零配件、易损件的报价、维修工时费等产生使用成本的环节进行评判，与医院现行成本比较，高，不得分，持平，得1分，低，得2分。提供相关零配件、易损件的报价、维修工时费等成本费用报价清单，否则不予评审。

	
	5、设备安全性、可靠性（2分）：所投设备在以往的销售中无出现过使用安全问题或因设备质量问题出现的影响使用的情况，存在不得分，不存在得2分。

	商务因素（20分）
	1、商务响应（4分）：每低于一项扣2分，扣完为止。

	
	2、业绩（3分）：所投产品（类似产品）近三年有销售业绩得3分，否则不得分。提供合同及中标通知书复印件加盖公章。

	
	3、售后服务体系（13分）：

3.1、视企业承诺的工作方案、售后服务网点分布、技术全面性等方面进行评分。①供应商须提供完善售后服务方案（2分），未提供不得分；
②供应商具有售后服务网点及工程师或承诺若中标后提供相关的售后服务，需提供承诺书（2分），未提供不得分；

③制造商在中国境内设有零备件库（2分）；未提供证明材料不得分。
3.2、维修响应时间（2分）：根据投标文件承诺及响应时间优于招标文件要求得2分，否则不得分。

3.3、维修能力（2分）：根据供应商提供证明维修能力的资料进行评判，包括：相应场所，人员配置、人员资历、经验及能力证明等，机制健全、零备件供应及时保障措施完备、人员整体能力较强，得2分，未提供证明材料不得分。
3.4、应急预案（2分）：由供应商根据医院实际情况提供相适应的方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分。符合要求得2分，否则不得分。

3.5、培训方案（1分），根据供应商提供的培训方案评分，内容明确详尽得1分，未提供不得分。


说明：评委对各供应商商务技术项内容量化打分时，合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

将对小型和微型企业产品（含监狱企业、残疾人福利性单位）的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

如供应商为残疾人福利性单位或小微企业（含监狱企业），需提供《中小企业声明函》，对残疾人福利性单位及小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。
26.4评标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选供应商。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

26.5采购人根据评标小组推荐的中标候选供应商名单，根据相关法律法规的规定确定最终中标方。如果排名第一的中标候选供应商的实际情况与其投标文件不相符，将取消其中标资格，由排名第二的中标候选供应商递补，以此类推；也可以重新开展政府采购活动。

26.6在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

26.6.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.6.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

26.6.4因重大变故，采购任务取消的。

27．采购过程的保密性

27.1 采购后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予中标方的建议等评标小组成员或参与采购的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标小组成员的资格，不得再参加任何项目的采购。

27.2 供应商在采购过程中，所进行的力图影响采购结果的，不符合《政府采购法》及本次采购中有关规定的活动，将被取消其采购资格。
F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，综合得分最高的供应商。

28.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

28.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标供应商，也可以重新招标。
29．接受和拒绝任何或所有采购的权力

29.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部采购的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 在发布中标公告的同时，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过采购有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金后退还其采购保证金。

31．签订合同

31.1 供应商收到《中标通知书》后三十日内，按照采购文件确定的事项与买方签订合同。买方和中标方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 如中标方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。

31.3 招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。
32．履约保证金

32.1中标方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33．招标代理服务费

33.1中标方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理代理服务费：

33.1.1中标方须向新疆招标有限公司支付招标代理服务费。
33.1.2 在宣布中标后一周内，中标方须按第33.1.1条规定的标准以银行汇票、转帐支票或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳采购代理服务费。
G  采购失败条件
34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.投标文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

37.投标报价均超过采购预算的；

38.对采购文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的。

第三部分  采购货物清单及技术参数

高档心脏彩色多普勒超声诊断仪技术参数及配置要求

一、名称：高档心脏彩色多普勒超声诊断仪

二、
 数量：一套

三、
设备用途及说明：用于成人心脏、儿童心脏、新生儿心脏及胎儿心脏、血管（外周、腹部、脑血管）、腹部等临床应用;并具备二维和实时三维经胸及经食管超声心动图成像技术，以超声临床诊断应用和相关科研为主。提供超声设备必须为该厂家本年度最高型号和最新版本

四、 
主要技术规格及系统概述：

4.1
主机成像系统：

4.1.1
超高数字化通道，支持集束精准发射及海量并行处理同步进行多个声束的形成、采集和处理

4.1.2
支持OLED显示器≥21英寸,，无闪烁，可上下左右旋转、倾斜

4.1.3
操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

4.1.4
 触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整

*4.1.5显示器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱和实时三维等，并可显示或隐藏屏幕菜单

4.1.6
通用成像探头接口≥4个，均为微型无针式接口，4个接口通用，可同时支持矩阵实时三维探头并可任意互换

4.1.7
纯净波探头技术:支持矩阵、相控阵、凸阵、线阵探头，包括成人相控阵、儿童相控阵、成人矩阵、儿童矩阵、血管矩阵及经食管矩阵探头

*4.1.8支持纯净波探头≥  10支

*4.1.9矩阵实时三维探头技术：具备纯净波矩阵探头技术，支持成人心脏经胸三维、儿童心脏经胸三维、血管三维及经食管三维矩阵技术

*4.1.10所有矩阵探头均采用纯净波晶体材质，支持纯净波矩阵实时三维探头≥5支

4.1.11     数字化二维灰阶成像及M型显像单元

4.1.12     M型及解剖M型技术

4.1.13     脉冲反向谐波成像技术

4.1.14
 彩色多普勒成像技术

4.1.15
 彩色多普勒能量图技术

4.1.16
微视血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，并可进行血流速度测量

4.1.17
数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和High PRF)

4.1.18
动态范围≥320 dB

4.1.19
智能全域聚焦技术

4.1.20
实时双同步/三同步功能

4.1.21
内置DICOM 3.0 标准输出接口

4.1.22
内有一体化超声工作站

4.1.23
系统主机内置1TB硬盘

4.2
二维灰阶成像单元

4.2.1
所有探头均为宽频、变频探头，基波频率、基波的具体数值可在屏幕上显示

4.2.2
具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级），支持所有探头

4.2.3
高级心肌增强功能，使用自适应算法抑制组织杂波，减少噪声及超声伪像。增加心肌和其他心脏结构信号

4.2.4
 实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收多角度声束

4.2.5
凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用

4.2.6
一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC曲线等成像参数

4.2.7
自动实时持续增益补偿 

4.2.8
侧向增益补偿技术，可支持相控阵探头、矩阵实时三维探头，≥8段，且可视可调

4.2.9
具备双幅对比显示，可自动识别收缩期及舒张期，便捷Simpson测量

4.2.10
分辨率和帧频可视可调，且支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵实时三维探头

4.2.11
超宽视野全景成像技术( 线阵和凸阵探头均具备，支持测量功能)，可与像素优化技术结合使用

4.2.12
穿刺引导功能：支持相控阵、凸阵、线阵探头穿刺引导功能；相控阵探头穿刺引导角度≥3个，凸阵探头穿刺引导角度≥9个；线阵探头穿刺引导角度≥8个

4.2.13
具备专业心超工作者定制界面，支持2D、3D功能选件位置个性化选择，提高心超医生易用性

4.3
彩色多普勒血流成像单元

4.3.1
具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、微视血流成像模式、彩色M型模式、组织多普勒模式等多种成像模式

4.3.2
自适应超宽频带彩色多普勒成像技术

4.3.3
微视血流成像模式

4.3.4
彩色实时同屏双幅对比显像

4.3.5
具备专业冠脉血流成像模式，可支持所有心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、小儿相控阵探头、新生儿相控阵探头、心脏矩阵实时三维探头）

4.3.6
彩色增益可独立调节，支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵实时三维探头

4.4
频谱多普勒成像单元

4.4.1
提供PW、CW、High PRF模式，高性能三同步成像

4.4.2
实时自动多普勒测量分析，可提供多参数选择

4.4.3
一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程等参数

4.4.4
频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择

4.5
组织多普勒成像单元

4.5.1
具备高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像

4.5.2
二维、速度曲线同屏显示

4.5.3
提供专业TDI测量软件包，可进行组织速度、位移、应变、应变率等进行整体和节段定量分析

4.5.4
提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价

4.6
组织谐波成像单元

4.6.1
具备脉冲反相谐波技术

4.6.2
可显示谐波频率和基波频率

4.7
超声造影成像单元

4.7.1
造影剂成像单元,包含左心腔造影LVO、LowMI实时灌注成像和Flash爆破造影成像

4.7.2
支持负荷超声成像下的心肌灌注造影

4.7.3
具有心腔和心肌造影成像

4.7.4
具备在机及脱机造影定量分析软件，可提供≥6种参数及动态曲线；且造影连续采集时间≥6分钟

4.8
负荷超声成像单元

4.8.1
内置专业负荷超声模板

4.8.2
可提供负荷超声斑点追踪定量分析

4.8.3
智能旋转角度可植入负荷超声模板中，加快工作流程

4.9
心脏实时三维成像单元

4.9.1 
探头和功能

4.9.1.1
主机可支持纯净波矩阵实时三维探头，结合微电子技术，与主机技术相结合，提供实时三维显像。全功能，单探头解决方案(包括二维、实时三维、造影等模式，实现更准确结构和功能定量)

4.9.1.2
主机可支持儿童经胸纯净波矩阵实时三维探头、成人经胸纯净波矩阵实时三维探头及经食管纯净波矩阵实时三维探头

4.9.1.3
支持三维成像直接测量功能，可测量距离、面积等

4.9.2
实时智能旋转成像

4.9.2.1
矩阵实时三维探头可在不移动探头情况下可实现0－360度任意平面显像，方便获取所需图像

4.9.2.2
无需转动探头，可一键快速进行心尖四腔、心尖两腔、心尖三腔等常用心脏切面切换,支持二维、彩色、M型、TDI、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用

4.9.3
实时任意多平面成像

4.9.3.1
同屏显示任意相交互的两幅图像，支持横向、旋转和仰角转向

4.9.3.2
支持二维、彩色、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用

4.9.3.3
实时任意多平面成像支持自动心脏功能定量分析

4.9.4
实时三维成像模式

4.9.4.1
实时三维灰阶成像和实时三维血流成像

4.9.4.2
实时三维全容积成像，且可以独立调节分辨率和帧频

4.9.4.3
实时三维缩放成像，专用成像预设模式，可快速用于心脏瓣膜等结构成像

4.9.4.4
实时三维高帧频成像

4.9.4.5
实时三维奔流容积成像

4.9.4.6
实时三维造影成像

4.9.4.7心腔镜成像，高分辨率三维渲染模式真实显示心脏立体结构，新的容积算法，模拟光在组织中的传播，并实时显示，突出显示病变部位及组织毗邻关系；可用于超声科、导管室、心外科、心内科立体显示心脏结构和介入治疗过程；支持平面和深度光源投照，根据需要改变光源投照角度、方向及深度，增加心脏结构立体显示效果

4.9.4.8透视心腔镜成像，全新容积建模和算法，可显示心脏结构铸型，容积图像透明度可根据需求更改，心脏结构形态、空间关系更清晰，帮助更直观理解心脏形态学，支持深度光源成像，应用于所有心脏容积图像

*4.9.4.9彩色心腔镜成像，彩色血流和透视模式联合使用，带有阴影的光源产生更逼真的彩色多普勒渲染，帮助更简易评估实时三维血流空间状态，支持深度光源成像

4.9.4.10实时双容积视野成像，支持内面观和对面观，可一键同时显示同一心脏容积图像不同观察方向两个容积切面，支持实时和冻结状态下的经胸和经食管实时三维图像显示

4.9.4.11实时三维MPR显示支持任意平面调整

4.9.4.12实时三维智能切割技术，可以从多个方向观察感兴趣区

4.9.4.13实时三维两点获取感兴趣区容积图像，可从任意方向、角度两点切割，快速获取所需容积图像

4.9.4.14实时三维断层成像，实时或冻结状态下，容积图像一键进入多切面模式，切片方向灵活调整，支持造影，负荷等多种模式应用，可同步显示≥12个切面

4.9.4.15实时三维定位评估技术，三维结构指导二维切面快速获取，快速获取所需解剖结构，精准测量感兴趣区大小，协助医生正确选择介入装置

4.9.4.16支持触摸屏同步显示超声显示器三维图像，并可在触摸屏上使用手指移动随意多维度调整光源位置、容积图像缩放和旋转等

4.11
测量及定量分析

4.11.1
常规测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

4.11.1.1一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）

4.11.1.2多普勒血流测量及分析软件包

4.11.1.3专业心脏功能测量与分析，可支持Simpson 三点法快速描记心内膜，加快工作流程,自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用.

4.11.2
感兴趣区定量

4.11.2.1高达 10 个用户自定义的区域

4.11.2.2自动标记 ECG 触发，以实现特定心动周期时相的定量分析

4.11.2.3生成时间－密度曲线，支持多种曲线拟合模式

4.11.2.4分析结果包括每一帧图像的 dB 数值、密度或速度/频率、达峰时间、"A” 值，曲线下面积和峰值密度

4.11.3
血管中内膜厚度自动测量: 

4.11.3.1对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置

4.11.4
心肌应变定量 

4.11.4.1实时组织多普勒定量技术,可整体或分节段曲线显示，同时可显示≥32条节段曲线，方便同一时相任意节段数据对比分析,可显示组织速度、位移、应变、应变率等多种参数曲线，并支持曲线测量对比分析

4.11.5
自动化二维心功能定量技术

4.11.5.1自动二维左心功能定量 依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV，最大体积，最小体积以及LVEF、PER、PRFR、AFF

*4.11.5.2自动组织瓣环位移功能可自动对二尖瓣和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能

4.11.5.3可使用回放或存储剪辑分析，可在机和脱机分析

4.11.6
心脏自动应变定量 

4.11.6.1专用的结合TomTec的智能化自动应变分析模块

4.11.6.2连接和未连接心电信号的超声图像均可在机分析

4.11.6.3支持心脏常规二维、心脏造影成像等多种模式下使用

4.11.6.4全自动识别左心室切面并追踪，快速获得左心室整体应变值、左心室长径值、左心室18节段应变牛眼图和达峰时间牛眼图

*4.11.6.5全自动识别追踪左心房切面，快速获取左心房储备功能、管道功能、收缩功能应变值及曲线，并同时提供ED、PreA两种参考时间点左心房应变值

*4.11.6.6全自动识别追踪右心室切面，快速获取右心室四腔和游离壁整体应变值，同时得到右心室游离壁三个节段应变曲线

4.11.7
自动心肌运动定量

4.11.7.1可在机分析心脏长轴和短轴图像，不依赖ECG，可在机选择分析内、中、外三层心肌信息

4.11.7.2快速获得左心室长轴及左心室短轴切面面积曲线、圆周应变曲线、径向位移曲线、旋转曲线等；自动计算左心室短轴FAC、左心室短轴应变及达峰时间等，短轴应变及达峰时间以18节段牛眼图显示

4.11.8
负荷心肌运动定量

4.11.8.1支持负荷试验状态下左心室整体和节段进行应变定量分析

4.11.9
三维心功能定量 

4.11.9.1自动确定收缩末期与舒张末期，快速计算LV舒张末期与收缩末期容积，左室射血分数，并可以独立显示四腔心、两腔心；并可以对MPR图像进行灰阶及伪彩设置，实时三维智能断层,可同步显示≥16个切面

4.11.10
高级三维心功能定量

4.11.10.1以 LV 节段容积为基础计算整体 LV 容积曲线及17节段容积曲线，并计算左心室容积和EF、SV等参数

4.11.10.2自动计算16节段、12节段、6节段时间差值及标准差，同时可根据需要显示任意节段时间差值和标准差

4.11.10.3具有三维时序及位移显像，包括位移平均值、位移标准偏差、位移最大值、位移最小值

4.11.10.4自动生成报告(总体功能报告、节段最大差值、节段标准差值、时序和位移显像)

4.11.11
二尖瓣导航定量分析

4.11.11.1结合解剖智能技术对二尖瓣3D容积数据通过简单4步模型分析，提供针对二尖瓣测量和计算的综合模型分析。帮助用户通过简单命令完成调节图像及分析全部过程。最终结果将可在屏幕上进行显示

4.11.11.2获得二尖瓣环、前后叶闭合线以及二尖瓣与乳头肌和主动脉的空间关系的同时，获得在径线、瓣环、瓣膜方面多达83项参数的测量值。同时具备全面的报告菜单

4.12图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元

4.12.1
数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节

4.12.2
主机内置硬盘≥1T，可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等

4.12.3
具备主机硬盘图像数据存储

4.12.4
病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

4.12.5
可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节

4.13
参考信号：ECG心电信号

4.14
输入和输出信号：

4.14.1
输入：DICOM DATA

4.14.2
输出：DP高清数字化输出

4.15
图像管理与记录装置：

4.15.1
内置图像管理系统

4.15.2
支持DVD／USB图像导出存储

4.16
连通性  

4.16.1 
医学数字图像和通信协议， DICOM 3.0 版接口部件

五、
技术参数及要求

5.1
系统通用功能

5.1.1 监视器: OLED显示器≥21英寸，无闪烁，可上下左右旋转、倾斜

5.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。

5.1.3
标准成像探头接口≥4个，无针式微型接口，均可通用

5.1.4
功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定

5.2
探头规格

5.2.1
频率:超宽频变频探头, 探头频率1 MHz 到22 MHz

5.2.2
类型:相控阵、凸阵、线阵、矩阵实时三维探头

5.2.3
压电晶体材料：相控阵、凸阵、线阵、矩阵实时三维探头均具备采用晶体材料

5.3
二维成像主要参数:

5.3.1
探头6把：

成人心脏探头 1把：成像频率1-5MHz

腹部凸阵探头 1把：成像频率1-5MHz

成人经食管实时三维探头 1把：成像频率2-8MHz

血管线阵探头 1把：成像频率3-12Hz

单晶体线阵探头 1把：成像频率4-18Hz

儿童单晶体心脏探头 1把：成像频率2-9MHz

5.3.2
扫描速率: 相控阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥ 100 帧/秒

               凸阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥ 39 帧/秒

               线阵,全视野，4cm深度时，帧速率≥ 63 帧/秒"

5.3.3
扫描深度：最大扫描深度40cm 

5.3.4
声束聚焦:发射接收动态连续聚焦

5.3.5
回放重现及存储:灰阶图像回放＞2500幅，存储时间≥6分钟

5.3.6
预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节，每个探头可提供预设置≥40个

5.3.7
增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥8， 支持LGC分段调节

5.4
三维成像主要参数

5.4.1 支持实时三维矩阵探头，提供全面的单探头解决方案，包括二维及三维结构和功能

5.4.1.1 具备2D、M型、彩色、PW、CW、TDI、造影、负荷等多种应用模式

5.4.1.2 具备实时智能旋转成像，通过智能电子偏转声束发射技术，获取感兴趣扫描切面

5.4.1.3具备实时任意多平面成像，同屏显示任意相交互的两幅图像

5.4.1.4支持实时三维、全容积成像、实时三维彩色、实时三维缩放、心腔镜、透视心腔镜、彩色心腔镜、深度光源、智能切割、三维造影及负荷超声

5.4.1.5具备单心动周期、多心动周期成像模式

5.4.1.6具备HVR高帧频成像模式

5.4.1.7 实时三维成像容积角度≥105*105度

5.5
频率多普勒

5.5.1
脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF

5.5.2
多普勒探头与频率: PW，CW

5.5.3
最大测量速度:PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥8m/s; CW，1.8MHz，0°时血流速度最大≥25m/s 

5.5.4
最低测量速度1mm/s (非噪声信号)

5.5.5
显示方式:B/D、B/C/D、D

5.5.6
电影回放:≥2000帧

5.5.7
零位移动: ≥6级

5.5.8
取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm; 分级可调

5.5.9
滤波器:高通滤波或低通滤波两种

5.5.10 显示控制:反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位

5.6
彩色多普勒

5.6.1
显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示

5.6.2
二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

5.6.3
彩色显示角度: 20-120°选择

5.6.4
彩色显示帧数: 全视野, 18cm深,帧频≥19帧/秒

5.6.5
组织多普勒帧频：全视野，18cm深，帧频≥110帧/秒

5.6.6
显示位置调整:感兴趣的图像范围:-20°-+20°

5.7
超声图像及病案管理系统 

5.7.1
动态图像采集,存储, 一次连续采集≥100幅

5.7.2
同屏电影回放≥4画面,可调回放速度

5.7.3
存储图像及文档:超大1TB硬盘,CD/DVD

5.7.4
支持报告存储,检索,统计

5.7.5  为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储

5.7.6   DICOM QVue图像阅读器

5.8.
超声功率输出调节: B/M,PW,CDFI,输出功率选择多级可调

六、
售后服务要求:

6.1
投标人应对所提供的货物提供36个月的免费维修服务,提供800全国免费电话

6.2
开机率 ≥ 95 %，仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案

6.3
投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员

6.4
为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期

七、
技术培训要求

7.1
现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

7.2
网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。

7.3整机全保不少于3年。
7.4厂家负责技术培训技师两人次、 维修工程师（疆外）两人次达到熟练操作。

7.5疆内有售后办事处，售后工程师1-2名

7.6两小时电话响应，四小时工程师到达现场，7＊24小时远程电话支持。

*77随机附带当年计量校准报告。

配套设施：

超声专用操作桌椅一套、超声电动检查床一套。配与医院联网的超声工作站一套，品牌计算机(满足科室使用要求）及彩色激光打印机一套。

*7.8高清教学投影仪一台。
备注：
1、本章节中的参数只作为参考，但所投产品参数不得低于上述要求。

2、谈判响应文件必须参照第六部分范本格式（包括但不限于）。

3、如果供应商按照合同提供的主要货物不是供应商自己制造的，供应商应提供制造厂家的项目授权，或者提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明。

*4、提供所投产品技术支持文件，包括产品彩页及检测报告等，评审时以国家权威部门提供的检测报告为准，响应文件中正本副本都必须提供所投产品的彩色页面介绍。

5、质保期：整机全保不少于3年。
第四部分  合同一般条款

1．定义

 1.1“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

 1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。

 1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、软件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

 1.4“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

 1.5“买方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

 1.6“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

 1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

 1.8“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2．适用范围

 2.1本合同条款适用于本次招标活动。

3．原产地

 3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4．技术规格和标准

 4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5．专利权

 5.1卖方须保障买方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6．包装

 6.1除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

 6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7．运输标记

 7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

  (1)收货人

  (2)合同号

  (3)收货人代号

(4)发货单位

(5)目的地

  (6)货物的名称、品目号、箱号

  (7)出厂或装箱日期

  (8)毛重／净重(公斤)

  (9)尺寸(长x宽x高，以厘米计)

 7.2凡重达两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

8.卖方的交货价合同

 8.1卖方应在合同规定的交货期前6天以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

 8.2在目的地交货价合同条件下，由于卖方延误了以电报、传真或电传通知买方，由此而有可能造成的一切损失由卖方承担。

 8.3卖方负责安排自发运地至买方现场的运输和安装、调试及技术监督部门第一次强制性检验费用，均包含在合同总价中。

 8.4交货日期以货物到达买方现场为准。

 8.5卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9．装运通知

 9.1卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、  货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10．保险

10.1在国内交货价合同条件下，由买方在货物装运前或接到装运通知后办理保险。或由买卖双方具体商定。

11.支付

 11.1除另有规定外，可采用下列付款之方式一种付款：

     (1)转帐支票；

     (2)电汇付款。

11.2 付款方式见合同特殊条款。

12．技术资料

 12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

 12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13．价格

 13.1除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14．质量保证

 14.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后10天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

 14.2除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后24个月。

15．检验

 15.1卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

 15.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

16．索赔

 16.1卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

    (1)卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

   (2)根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

   (3)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

 16.2如果买方提出索赔通知后10天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的10天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

17．延期交货与核定损失额

 17.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(本合同第18款规定的不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

18．不可抗力

 18.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

 18.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后10天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续20天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19．履约保证金（如需要）

 19.1卖方应在合同签订后3天内，向买方提交合同总价10%的履约保证金，履约保证金的有效期至货物保证期满。履约保证金应由银行开具。

 19.2卖方提供的履约保证金按规定格式以银行保函的形式提供，与此有关的费用由卖方负担。

 19.3如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金取得补偿。

20．仲裁

 20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

 20.2仲裁应由买方当地仲裁机构（克拉玛依市仲裁委员会）根据其仲裁程序和暂行规则进行。

 20.3仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

 20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

 20.5在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21．违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后10天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

    (1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

    (2)卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

 21.2一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22．变更指示

 22.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

    (1)合同项下需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

    (2)装运方式和包装方式；

    (3)交货地点；

    (4)卖方须提供的服务。

 22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后10天内根据本款提出调整的实施意见。

23．合同修改

 23.1欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24．转让与分包

 24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

 24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25．适用法律

 25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26．通知

 26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确并发送到对方明确的地址。

27．合同文件及资料的使用

 27.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

 27.2除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得使用第27.1款中所列的任何文件和资料。

 27.3除合同本身以外，27.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28．合同生效及其他

 28.1本合同应在买方和卖方签字（及买方收到卖方的履约保证金后），即开始生效。

 28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

 28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

 28.4本合同正本一式两份，用中文书写，买卖双方各执一份，副本一式肆份，用中文书写，买卖双方各执贰份；

 28.5下述文件将作为合同附件为本合同不可分割的部分并与本合具有同等效力；

招标文件；

中标通知书；

中标方的投标文件及询标中的书面答疑；

履约保证金保函（如需要）；

  5）  合同条款及合同特殊条款；

买方：                                     卖方：

代表：                                     代表：

附录：

附录1  价目表

附录2  供货范围及详细报价的技术资料

附录3  技术服务

附录4  技术参数

附录5  验收及验收测试

第五部分  合同特殊条款
合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。
检验

1.1 设备到达目的地，买方、卖方及买方聘请专家一同开箱验货；
1.2 卖方提供的所有货品应符合中国以及国际通行的标准，并应附有相应的测试报告、合格证书；
1.3 具体的标准应在供应商递交的文件中明确规定，并在合同中由双方确认。
安装调试

2.1 卖方必须在合同签订后1周内将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知买方；
2.2 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用；
2.3 卖方负责免费安装、调试并负责进行安装中的技术指导，通过验收（同买方共同完成）；
2.4 因卖方原因造成不能按时完成安装调试工作，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。
2.5设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。买方有权委托中国有资格的单位对仪器进行精度校核，所发生的费用由卖方承担。
2.6 提供所有设备的随机资料和技术文档。
维修及培训

3.1
现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

3.2
网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。

3.3厂家负责技术培训技师两人次、 维修工程师（疆外）两人次达到熟练操作；

3.4两小时电话响应，四小时工程师到达现场，7＊24小时远程电话支持；

*3.5随机附带当年计量校准报告。
售后服务 

4.1
供应商应对所提供的货物提供36个月的免费维修服务,提供800全国免费电话

4.2
开机率 ≥ 95 %，仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案

4.3
供应商（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员

4.4
为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期。
报价要求

5.1 国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。
5.2 设备加征关税、加征增值税及设备加征税款部分的其他费用，均包含在设备报价总价中。
5.3 买方指定交货地、交货价。
5.4 列出详细的备品备件、专用工具的清单以及所需提供的相关服务的费用，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、型号、产地、制造商、单价、总价。
付款方式

6.1货物抵达交货地点安装、调试、验收合格支付合同总金额的97%，留3%作为质保金，待质保期满后，若无质量问题一次性付清；
6.2质保期：整机全保不少于3年。
交货期

7.1 交货期：进口设备自合同签订后90天，国产设备自合同签订后30天。

交货地点

交货地点：昌吉市项目代建管理局指定地点。

注：合同特殊条款若与第三部分货物需求及技术要求之间有抵触，以第三部分条款为准。
第六部分　范本格式

1、 投 标 书

致： 新疆招标有限公司       

根据贵方　　　（项目名称）    项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本五份。

开标一览表

投标分项报价表

规格、技术参数、功能偏离表

商务条款偏离表

按招标文件供应商须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

资格证明文件

投标保证金，形式（汇票或电汇），金额为（注明币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用大写和小写表示的投标总价）。

2．供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　
　电话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
　法人或被授权人签字：　　　　　　　　　　
　供应商名称：　      　　　　　　　　
　公      章：　　　　　　　　　　
　日　　　期：　　 　年　  月  　日

2、开标一览表

供应商名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　

	序号
	投标报价

（万元）
	数量
	品牌
	制造商
	规格型号
	投标保证金
	交货期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


法人或被授权人签字：　　　　　　　　　　　
注：1、此表与投标书正本和投标保证金打款截图一同装在一单独的档案袋内密封。

2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

3、分项报价表
供应商名称（公章）：         　项目编号：　　　　　          　　　

	序号
	设备名称
	规格型号
	制造商
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他费用
	
	
	
	
	
	

	  
	总价
	
	
	
	
	
	


注：1、此表需详列谈判响应的每种设备，包括易损件及耗材明细。

供应商代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　

4、技术参数、功能偏离表
供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件规格条目号
	招标文件要求规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：与招标文件要求逐条对应填写，并且不得复制招标文件内容，否则评分时技术符合程度项不得分。

法人或被授权人签字：　　　　　　　　　　　　　　　

5、商务条款偏离表
供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


　

法人或被授权人签字：　　　　　　　　　　　　　　　　

6、法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号、包号设备名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法人代表签字　　　　　　　　　　　　　　　　　
被授权人签字　　　　　　　　　　　　　　　　　
公        章：                         
注：1.提供法人身份证正反面及被授权人身份证正反面照片
2.凡公司法人前来参加投标的供应商，可以不提供此项证明文件。

7、关于资格的声明函

致：　新疆招标有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标通告，本签字人愿意参加招标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　   招标内容及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

　供应商名称：　　　　　　　   
法人代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　　　
被授权人签字：　　　　　　　　　　　　　　　　　
公        章：　盖章：

8、制造商出具的授权函

致：(招标机构)   

    我们（制造商名称)兹指派主要营业地点设在 (贸易公司地址) 的（贸易公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方第0634-              号项目中要求提供的由我方制造（包号货物名称）货物的有关事宜，并对我方具有约束力；

    (2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务；

(3)我方兹授予（贸易公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

    我方于      年     月     日签署本文件，（贸易公司名称) 于       年

     月     日接受此件，以此为证。

    贸易公司名称                     制造商名称                       
    签字人职务和部门                 签字人职务和部门                 
    签字人姓名                       签字人姓名                       
注：若制造商作为投标主体直接参与投标，可以不提供此项证明文件。

9、近三年在国内和新疆地区的销售业绩表

10、资质证明文件

1、内容见“供应商须知”； 

2、其它一切有利于产品和供应商的证明材料。

11、中小企业声明函(货物)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元
，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                      企业名称（盖章）：

                      日期：

12、供应商反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                                        （项目名称、项目编号）的招标活动中，保证做到：

公平竞争参加本次投标活动,保证在本次投标活动中提交的所有文件均是真实、有效的.

杜绝任何形式的商业贿赂行为。不给与有关工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

如果我公司中标，将严格按投标承诺履行合同，保证装机设备与投标设备是一致的. 如有违反,用户有权依照相关法律追究相应责任。
若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照《反不正当竞争法》等国家法律法规有关规定经予的处罚

供应商：　　　　　　　                  
法定代表人或法人授权代表：　    　　　（签字）
附表：退投标保证金的函
（注：单独密封）
新疆招标有限公司昌吉分公司（收）：
公司名称：                                            

开户行名称：                                          

账号（基本账户）：                                     

税      号：                                          

联系人姓名：                                          

联系电话：                                            

投标项目名称：                                        

投标项目编号：0634-                                        

投标保证金的形式：              （电汇、网银等）
投标保证金的金额：                                          

（注：另附开户银行许可证复印件、增值税专用发票或普通发票开票信息并注明如中标后服务费开票种类，与此表一同密封）
� 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





PAGE  
  

