| 一、 | 超高档实时四维彩色多普勒超声诊断仪(整机原装进口) |
| --- | --- |
| 二、 | 数量：1套 |
| *三、 | 供应商本次所投标产品必须是生产厂家现在的最高型号和最新版本，提供产品的注册证，并加盖生产厂家公章。 |
| 四、 | 主要规格及系统概述 |
| 4.1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |
| 4.1.1 | 主机一体化LCD显示器≥22英寸，全方位关节臂旋转 |
| 4.1.2 | 液晶触摸屏≥12英寸, 可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。 |
| 4.1.3 | 数字化二维灰阶成像单元 |
| 4.1.4 | 数字化彩色多普勒单元 |
| 4.1.5 | 数字化能量多普勒成像单元 |
| 4.1.6 | PW脉冲波多普勒成像单元 |
| 4.1.7 | CW连续波多普勒成像单元 |
| 4.1.8 | 实时四维成像单元 |
| *4.1.9 | 二维凸阵探头可以支持CW连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量（附图） |
| 4.1.10 | 胎儿心脏成像模式，可以同时实现2条解剖M型 |
| *4.1.11 | 二维精细血流成像技术，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制（附图），无角度依赖，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反应血流动力学真实状态。 |
| 4.1.12 | 二维立体血流成像技术，二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果（附产品白皮书）。 |
| 4.1.13 | 具有二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注状态。 |
| 4.1.14 | 组织多普勒成像技术 |
| 4.1.15 | 弹性成像技术 |
| 4.1.16 | 宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头 |
| 4.1.17 | 主机内置欧洲人类生殖与胚胎学学会与欧洲妇科内镜学会指南推荐的子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态。（附指南示意图） |
| 4.1.18 | 具备国际深度子宫内膜异位症组织专家共识推荐的标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估（附图文评估流程助手）。 |
| 4.1.19 | 支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报。 |
| 4.1.20 | 具有声影抑制消除技术，提升声影区域图像显示效果。 |
| 4.2 | 容积四维成像技术： |
| 4.2.1 | 支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术，最大支持3个独立的可移动光源。可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构。 |
| 4.2.2 | 断层超声显像技术 |
| 4.2.3 | 具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率。 |
| 4.2.4 | 卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。 |
| 4.2.5 | 专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。（附图） |
| 4.2.6 | STIC时间空间相关成像技术 |
| 4.2.7 | 胎心容积导航技术，2步自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。（附8个切面屏幕截图）。 |
| 4.2.8 | 具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。 |
| *4.2.9 | 腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查(附图)。 |
| *4.2.10 | 具有智能化盆底自动测量技术，能自动测量子宫最大下降距离和直肠最大下降距离（附图） |
| 4.2.11 | 胎儿颅脑自动分析功能，基于深度学习算法支持，一键自动获取胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面。一键自动同时测量BPD,HC,OFD, CM 后颅窝池, Cerebellum小脑横径, Vp 侧脑室后脚。（附图） |
| 4.2.12 | 具备智能三维产程监测功能，能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告（原厂技术白皮书证明）。 |
| 4.3 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） |
| 4.3.1 | 一般测量 |
| 4.3.2 | 多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能 |
| 4.3.3 | 妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析 |
| 4.3.4 | 胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长 |
| 4.3.5 | 自动NT测量技术 |
| 4.3.6 | 自动IT测量技术 |
| 4.3.7 | 不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积 |
| 4.3.8 | 容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI |
| 4.4 | 图像存储、管理及回放重现 |
| 4.4.1 | 输入/输出信号：USB, HDMI,S-Video, VGA |
| 4.4.2 | 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0 |
| 4.4.3 | 超声图像存档与病案管理系统 |
| 4.4.4 | 回放重现单元 |
| 4.4.5 | 硬盘容量≥2 T |
| 4.4.6 | 一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像 |
| *4.4.7 | 支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ格式（附原厂技术白皮书证明） |
| 4.5 | 技术参数要求 |
| 4.5.1 | 监视器≥22英寸高分辨率LCD监视器 |
| 4.5.2 | 操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定 |
| 4.5.3 | 探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口 |
| 4.5.4 | ≥12英寸多点触控触摸屏 |
| 4.5.5 | 空间分辨率：符合GB10152-2009国家标准 |
| 4.5.6 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 |
| 4.6 | 探头 |
| 4.6.1 | 频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种。 |
| *4.6.2 | 探头配备(四把)： 腹部凸阵探头一把、电子线阵（甲乳）探头一把、腹部容积探头一把、腔内容积探头一把 |
| 4.6.3 | 腔内容积凸阵探头：阵元数≥192，成像角度≥180°（附原厂技术白皮书证明） |
| 4.6.4 | 腹部二维凸阵探头：阵元数≥192，成像角度≥110°（附原厂技术白皮书证明） |
| 4.7 | 二维灰阶及容积成像主要参数 |
| 4.7.1 | 凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，二维帧频≥30帧/秒； |
| 4.7.2 | 凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维成像帧频≥30帧/秒 |
| 4.7.3 | 数字集成化智能TGC分段≥8，无实体按键 |
| *4.7.4 | 二维成像扫描深度≥48cm（提供原厂白皮书，并附图证明） |
| 4.7.5 | 回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧。 |
| 4.7.6 | 系统动态范围≥410dB （提供原厂技术白皮书证明） |
| 4.7.7 | 预设条件针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 4.8 | 频谱多普勒 |
| 4.8.1 | 方式：PW，CW |
| 4.8.2 | 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示 |
| 4.8.3 | PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s |
| 4.8.4 | 最低测量速度：≤0.3mm/s （非噪声信号） |
| 4.8.5 | 零位移动：≥10级 |
| 4.9 | 彩色多普勒 |
| 4.9.1 | 显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示 |
| 4.9.2 | 凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，彩色帧频≥10帧/秒； |
| 4.9.3 | 凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维彩色成像帧频≥9帧/秒 |
| 4.9.4 | 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号） |
| 4.9.5 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图 |
| 五 | 备件，资料及技术服务 |
| 5.1 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。 |
| 5.2 | 专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。 |
| 5.3 | 卖方须向买方提供操作手册一套。 |
| 5.4 | 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。 |
| 5.5 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7 天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |
| 5.6 | 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。 |
| 5.7 | 在中国境内有相应的零配件保税库和维修机构。 |
| 5.8 | 生产厂家在新疆有相应的分公司以及时为用户提供维修、应用等技术服务（提供营业执照及厂家技术人员资质，并附技术人员名单及社保证明） |
| 六、 | 技术培训要求 |
| 6.1 | 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。 |
| 6.2 | 网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |
| 6.3 | 随机配置与设备配套的一体化超声工作站；高清采集卡（工作站配件）可实现PACS系统从设备图像的采集；配套计算机一台，电脑桌椅一套，彩色喷墨高端品牌原装打印机一套，超声诊断椅一把，多功能超声诊断床一张，配备UPS净化电源一个。 |