
招 标 文 件
项目编号：ZKGSF(ZB)-20221116  

项目名称：新疆维吾尔自治区中医医院一批医疗设备采购项目
采 购 人：新疆维吾尔自治区中医医院

联 系 人：程立群
联系电话：0991-5883168
采购代理：中科高盛咨询集团有限公司

地    址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008

联 系 人：付文 

联系电话：0991-4881798、13999191325

目    录
1

投标须知前附表

第一章  招标公告
6
第二章  投标须知
9
第三章  招标内容及技术要求
30
第四章  合同主要条款
39

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 关于投标文件的声明函

附件四 诚信投标承诺书

附件五 投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标产品名称、数量、规格分项报价表

附件八 技术规格偏离表

附件九 商务条款偏离表

附件十 投标产品近三年同类产品销售业绩表

第一章    招标公告

新疆维吾尔自治区中医医院一批医疗设备采购

项目

公开招标公告
招标项目编号：ZKGSF(ZB)-20221116   
二、采购组织类型：部门集中采购-委托中介采购
三、招标项目概况：总控制价1735.00万元人民币，其中包1：76万元；包2：180万元；包3：180万元；包4：90万元；包5：84万元；包6：120万元；包7：480万元；包8：180万元；。 
	标项号
	标项名称
	数量
	单位
	合计（万元）
	备   注

	包1
	气囊式体外反搏装置
	2
	套
	76
	

	包2
	脊柱内窥镜手术系统
	1
	套
	180
	

	包3
	便携式睡眠监测仪
	10
	套
	180
	

	包4
	多导睡眠呼吸监测仪
	4
	套
	90
	

	包5
	移动式等离子体空气消毒机
	150
	台
	84
	

	包6
	动态心电血压二合一记录仪
	40
	套
	120
	

	包7
	眼科光学干相断层扫描手术显微镜
	1
	套
	480
	允许进口

	包8
	医用内窥镜摄像设备
	1
	套
	180
	允许进口

	包9
	移动式X射线机
	1
	套
	345
	


四、投标供应商资格要求:
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定；

2、具备有效的营业执照；

3、所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）原件；

4、进口设备代理商投标的，须提供制造或生产商出具的针对本次招标的有效的投标授权书原件；

5、法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；

6、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

7、本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:
1．报名（发售／获取）时间：2022年6月6日至2022年6月13日
2．报名（发售／获取）地址：：新疆乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008。
3．标书售价(元)：每包300
4．投标人购买标书时应提交的资料：
所有供应商购买招标文件时请随身携带法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及被授权人的身份证、营业执照、网页截图证明。所有报名的供应商需提供上述所需资料原件及加盖企业公章的复印件一套交由采购代理公司存档。

六、投标截止时间：2022年6月29日11:00:00

七、投标地址：：新疆乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008
八、开标时间：2022年6月29日11:00:00

九、开标地址：：新疆乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008
十、投标保证金：

	标项号
	标项名称
	投标保证金金额（人民币元）
	开户银行
	收款账号
	交付方式
	备注

	包1
	气囊式体外反搏装置
	7600
	民生银行长沙芙蓉广场支行
	9902 0002 7109 3627
	网银、电汇
	请备注项目简称及包号

	包2
	脊柱内窥镜手术系统
	18000
	
	
	
	

	包3
	便携式睡眠监测仪
	18000
	
	
	
	

	包4
	多导睡眠呼吸监测仪
	9000
	
	
	
	

	包5
	移动式等离子体空气消毒机
	8400
	
	
	
	

	包6
	动态心电血压二合一记录仪
	12000
	
	
	
	

	包7
	眼科光学干相断层扫描手术显微镜
	48000
	
	
	
	

	包8
	医用内窥镜摄像设备
	18000
	
	
	
	

	包9
	移动式X射线机
	34000
	
	
	
	


十一、采购项目需要落实的政府采购政策
1、所采购产品需符合国家节能环保要求。结合本项目具体情况，根据财政部的相关规定符合政府采购促进中小企业发展政策的供应商为小、微型企业，产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的依据规定给予评审优惠。(详见招标文件) 

2、监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。(详见招标文件)

十二、联系方式
1.采购人信息
名 称：新疆维吾尔自治区中医医院
2.采购代理机构信息
名 称：新疆维吾尔自治区中医医院

地 址：乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路116

联系方式：0991-5883168
2.采购代理机构信息
名 称：中科高盛咨询集团有限公司
地 址：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道绿地中心智海2008室
联系方式：0991-4881798
第二章  投 标 须 知

投标须知前附表

	序号
	内     容

	1
	项目名称：新疆维吾尔自治区中医医院一批医疗设备采购项目包1/包2/包3/包4/包5/包6/包7/包8/包9
项目编号：ZKGSF(ZB)-20221116 /01 /02 /03 /04 /05/06/07/08/09
招标内容：详见招标公告

	2
	项目采购预算：总预算1735.00万元。投标人每包报价不得超过最高限价（详见第一章招标公告），否则将导致废标。

	3
	采购人：新疆维吾尔自治区中医医院

联系人：程立群

联系电话：13899875151

	4
	采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008

	5
	投标保证金金额：第一包：7600元（大写：柒仟陆佰元整）；第二包：18000元（大写：壹万捌仟元整）；第三包：18000元（大写：贰万元整）；第四包：9000元（大写：壹万元整）；第五包：8400元（大写：陆仟元整）；第六包：12000元（大写：壹万贰仟元整）；第七包：48000元（大写：肆万捌仟元整）；第八包：18000元（大写：壹万捌仟元整）；第九包：34000元（大写叁万肆仟元整）。

须以网银转账的形式由供应商的基本账户账户汇出，须于投标截止时间前递交至招标代理机构指定账户，公示期结束后予以退还。

账户名：中科高盛咨询集团有限公司

账  号：9902 0002 7109 3627

开户行：民生银行长沙芙蓉广场支行

行  号：3055 5103 1105

	6
	答疑接受时间：投标截止时间前15天内，按照国家相关法律、法规接受供应商疑问或澄清要求（逾期不予受理）。

联系人：付文 

联系电话：0991-4881798、13999191325

	7
	资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定；

2、具备有效的营业执照；

3、所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）原件；

4、进口设备代理商投标的，须提供制造或生产商出具的针对本次招标的有效的投标授权书原件；

5、法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；

6、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

7、本项目不接受联合体投标。

	8
	投标文件有效期：供应商同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。

	9
	投标报价：投标人应在开标一览表中标明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。

	10
	投标截止时间：2022年6月29日11:00:00

	11
	投标文件的数目：正本壹份，副本叁份。

需提供以U盘为介质的电子版投标文件一份（PDF格式）。

	12
	投标文件递交至：新疆乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008

	13
	开标时间：2022年6月29日11:00:00，逾期送达的投标文件将被拒收。

	14
	开标地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008

	15
	数量调整：投标总价的±10%，详见第二章投标须知第31条。

	16
	交货期：（国产设备）合同生效后30天（日历日）内；

（进口设备）合同生效后60天（日历日）内。

	17
	付款方式：货到、安装、验收合格正常使用6个月后付90％，剩余10%尾款，≥贰年质保后设备无问题分次无息付清。（如设备验收不合格医院有权拒绝付款并要求退货）。最终付款方式以和甲方单位签订的合同为准。

	18
	设备保修期：包3、4、5、6整机质保≥叁年，其余标包整机质保≥贰年。

	19
	证明货物和服务与招标文件的要求相一致，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

1)货物主要技术指标和性能的详细说明； 

2)货物从招标人验收后开始2年内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

3)对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值；

4）投标人对第八章所有技术参数条款应当提供技术支持资料。技术支持资料以检测机构出具的检测报告或招标文件中允许的其它形式为准否则视为无效。

	20
	政府采购强制采购：(1)标记*符号的节能产品；(2)其他。

采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。

政府采购优先采购：(1)非标记*符号的节能产品；(2)环境标志产品；

采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的产品：

投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。

	21
	支持中小企业发展：给予小型、微型企业的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为6%。

	22
	供应商须仔细阅读本招标文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，供应商须在投标文件“商务偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出。另外，供应商应对字体置黑的条款、注有 “投标无效”字样的条款、以及加注“*”号的条款引起重视。

	23
	在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。

	24
	备注：开标时，供应商应在密封的投标文件之外随身携带法定代表人或被授权代表的身份证原件及法人授权委托书原件、营业执照原件、医疗器械经营（生产）许可证原件，或者针对以上证件开具的公证书原件，以备开标结束后，采购人对其资格进行审查。

	25
	注：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

	
	重要提示：技术参数中有特殊条款为必须满足项，负偏离将视为无效投标，作废标处理。


一、总 则

1. 合格的供应商

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供招标货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强，并具有有效的营业执照（实行生产许可证制度的产品须持有生产许可证）、相关资质证书的国内货物制造商、经销商，符合本项目招标公告资质要求的，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

1.2 凡参加投标的制造商必须具有国际或国内相应的招标货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文的规定。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 不符合1.1、1.2、1.3、1.4条款规定的供应商，其投标将被拒绝。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商、经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指有关中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。 

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、 招 标 文 件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

投标须知前附表

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  招标内容及技术要求

第四章  合同主要条款

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 关于投标文件的声明函

附件四 诚信投标承诺书

附件五 投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标产品名称、数量、规格分项报价表

附件八 技术规格偏离表

附件九 商务条款偏离表

附件十 投标产品近三年同类产品销售业绩表

4.2  供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 采购人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的的内容可能影响到投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间十五日前，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件的编制

6. 投标文件的编写

6.1 供应商应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

7. 投标的语言及计量单位

7.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

7.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1 供应商编写的投标文件应按下列顺序及内容提供：

8.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定；

2、具备有效的营业执照；

3、所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）原件；

4、进口设备代理商投标的，须提供制造或生产商出具的针对本次招标的有效的投标授权书原件；

5、法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；

6、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

7、本项目不接受联合体投标。

8.1.2 商务投标书
(1) 投标书
(2) 开标一览表

(3) 投标货物名称、数量、规格及报价明细表
(4) 商务条款偏离表

(5) 投标产品近三年同类产品销售业绩（须提供加盖企业公章的合同或者中标通知书复印件）

(6) 售后服务承诺书及培训计划

(7) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

8.1.3 技术投标书

(1) 产品的详细技术参数说明

供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的完整检验报告作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料的视为无效；参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

(2) 技术规格偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

(3) 备品备件及专用工具清单（如有）

(4) 产品样册、说明书、图纸技术资料及产品质量获奖荣誉证书复印件

(5) 供应商认为有必要提供的声明及完整文件或支持资料。

8.2 第8.1.1条中第(1) (2) (3) (4) (5)(6)(8)项、第8.1.2条中第(1) (2) (3) (4) (5) (6)项、第8.1.3条中第(2)项为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

8.3 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。
9. 投标书格式

9.1 供应商应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

10. 投标报价

10.1 供应商应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

10.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《开标一览表》备注中填写。

10.3 供应商应按招标文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

10.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

10.3.2 招标文件中特别要求的零、备件费用。

10.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训费用。

10.3.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

11. 投标货币

11.1 本次投标货币为人民币。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 按照第8条规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，供应商应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

13.2 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”和“商务（合同条款）偏离表”中一一列出。

13.3 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

13.3.1 投标货物的试(检)验报告、鉴定证书（复印件）；

13.3.2 执行的制造、验收标准；

13.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；

13.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

13.3.5 供应商认为有必要提供的其它证明文件；

14. 投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起 90 天内有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15. 投标文件的书写要求、签署及份数。

15.1 投标文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

15.2 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

15.3 未实质性对应响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

15.4 投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

15.5 投标文件的份数：详见《投标须知前附表》。供应商应在投标文件封面左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量。
15.6 供应商可根据投标货物的具体需要自行编制其它文件一式5份纳入投标书中。

15.7 投标文件的装订必须采用胶粘本，不允许任何活页形式装订（非胶粘方式装订的投标书一律视同活页装订），活页方式装订视为投标无效。

15.8 如果虚假应标将会导致废标，并将虚假应标投标公司及生产厂家上报政府采购部门并列入黑名单。

16. 投标保证金

16.1投标保证金金额详见须知前附表。
16.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 投标保证金应用人民币，由投标人按第一章《招标书》中明确的银行、账号，按16.1条要求的数额办理，于投标时交招标代理机构。未按要求提交投标保证金的，其投标无效。

16.4 投标保证金的退还

在该项目评标公示期满后，收到由供应商提供的以下资料后五个工作日内退还：

1）打印并加盖供应商公章的账户信息：行名、行号、户名、账号；
2）加盖投标人财务公章的第二联复写收据原件，收据中需写明项目名称及项目编号。

3）金额各公司根据实际情况填写。

注：请各投标供应商，将以上资料随开标一览表递交至开标现场，如未中标，将按照法定规定期限予以退还。
16.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.5.1 如果供应商在投标有效期内撤销投标；

16.5.2 如果供应商串通投标的；

16.5.3 如果中标人未能做到：

a. 按29条规定签定合同；

b. 第32条有关缴纳中标服务费的规定；

c. 按招标文件要求提交合同履约保证金的。

四、投标文件的递交

17. 投标文件的密封与标记

17.1 供应商应将投标文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，分别在信袋上标“正本”或“副本”，并在密封处加盖公章（或合同专用章）。

17.2 供应商应将填好的开标一览表与电子版投标文件单独密封一份在信袋内，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信袋上注明“开标一览表”字样，作为投标文件的一部分。

17.3 所有投标文件信袋封口处均应加贴封条，封条上应写明：

⑴采购代理机构单位：

⑵项目名称： 

⑶招标编号：

⑷投标企业名称和地址：

⑸注明“开标前不准启封”，“正本”，“副本”。

17.4 未按本须知要求密封、标记和投递的投标文件，采购代理机构不对其后果负责。

18. 投标文件递交的截止日期

18.1 供应商必须在《投标须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到规定的地点。
18.2 超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

19. 投标文件的修改、撤回和撤销

19.1 供应商对其投标文件进行的修改或撤回应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达或邮寄到采购代理机构手中。

19.2 供应商对投标文件的修改或撤回应按第17和18条规定进行准备、密封、标注和递交。

19.3 投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

19.4 供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

20. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

⑴ 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

⑶ 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的投标文件相互混装;

⑹ 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标

21. 开标

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点开标。
21.2 开标时，供应商须在密封的投标文件之外随身携带营业执照副本原件（或者针对投标企业复印件所出具的公证件原件）、中华人民共和国医疗器械经营许可证原件（或者针对投标企业复印件所出具的公证件原件）、法人授权委托书及被授权人身份证原件，以备开标结束后，采购人对其资格进行审查。

21.3 开标时唱《开标一览表》的内容，供应商名称、数量和投标价格等在唱标时一并唱出。

21.4 唱标完毕后，如果供应商对所唱《开标一览表》内容有异议，应当场立即提出。经现场公证人员及监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.5 所有唱标均记录在案，并经各供应商代表、公证人员和监标人员签字，作为各供应商投标文件的组成部分。

六、资格审查

22. 资格审查

22.1 开标结束后，采购人按照本章第8.1.1条中第1-7项规定的内容对各供应商的投标文件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

22.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。
七、评标和定标

23. 评标原则

23.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

23.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

24. 评标方法

24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

24.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

24.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.4 在评标的整个过程中，供应商所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

24.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分符合性审查和详细评审两个阶段。

24.5.1 只有通过符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审（含投标报价得分计算）和技术评审两个部分。
24.6 符合性审查

评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，投标无效。具体评审内容系指：

24.6.1 投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写、装订；

24.6.2 投标文件的有效期不满足招标文件的规定；

24.6.3 投标代表授权书未能由法定代表人签署并加盖公章；

24.6.4 投标文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的；

24.6.5 投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；

24.6.6 投标文件载明的招标项目交货期限超过招标文件规定的期限；

24.6.7 投标文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

24.6.8 供应商的报价超过预算价或最高限价；

24.6.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

24.6.10不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

24.7 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

24.7.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其投标无效。
24.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。
24.8 详细评审

24.8.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。商务部分权重占40%，其中价格满分为30分，商务条件满分为10分；技术部分权重占60%，满分为60分。供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

具体分值见下表：

商务部分（40分）

	评审项目
	分值
	内    容

	价格
	30分
	投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

	商务条件
	付款方式
	1分
	优于招标文件要求得1分。

	
	质保期
	2分
	满足招标文件要求前提下，每增加一年质保加1分，最高分2分

	
	业绩
	7分
	每提供1份业绩得1分，满分7分。以投标人提供的产品业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供证明资料或无效的，不计分。


B、技术部分（60分）
	评审项目
	分值
	内     容

	技术参数响应
	30分
	技术参数全部满足招标文件要求得30分；星号技术条款每偏离一条扣除5分，普通技术条款每偏离一条扣2分，最低得0分，最高得30分。

	技术支持资料
	1分
	有授权及技术支持资料并加盖生产厂家公章的得1分，否则不得分。

	投标产品、设备的可靠性、稳定性
	9分
	根据可靠性、稳定性最匹配技术参数的投标产品得9分，良好的得6分，一般的得3分，差的得0分。

	投标产品、设备的可操作、可维护性
	9分
	可操作性、可维护性最匹配招标文件要求的得9分，良好的得6分，一般的得3分，差的得0分。

	投标产品具有技术先进性、实用性
	9分
	产品性能综合评价优秀得9分，良好的得6分，一般的得3分，差的得0分。

	售后服务
	1分
	生产厂家须有在疆内设立售后服务机构，在投标文件中提供售后服务证明文件并加盖投标企业公章的得1分，未提供的不得分。

	故障响应
	1分
	具有故障响应时间、维修处理措施的承诺及内容打分。


对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

评标价格=供应商的投标报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

24.8.2 在价格评审中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.8.3 在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑投标产品近三年同类产品销售业绩，以确定供应商类似项目的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

24.8.4节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

24.8.5属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.6各评标委员会成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

24.8.7使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

24.8.8最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

24.8.9经评标委员会评议，认为投标报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立中标人，重新组织招标。

25. 投标文件的澄清

25.1 评标委员会在评标过程中有权随时请供应商就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2  供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3  供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.4  投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

26．中标人的确定

26.1  评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为中标候选人。

26.2  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 中标通知

27.1 采购代理机构将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

27.2 采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。对于所有供应商的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。
28. 拒绝某些或所有投标的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

七、授予合同

29. 签订合同

29.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

29.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

29.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

29.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 中标的投标文件及其他附件； 

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 中标通知书。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在采购合同履行期间，有权按“投标须知前附表”第14项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

九、其他事项

32. 中标服务费

32.1 按国家发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算并下浮40%的招标代理服务收费标准执行，由中标供应商支付。

开户名称：中科高盛咨询集团有限公司新疆分公司
开户银行：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐市青年路支行

银行地址：中国新疆乌鲁木齐市天山区青年路339号

帐    号：512070100100080032

行    号：309881002077

Swift No.：FJIBCNBA590 兴业银行乌鲁木齐分行

32.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）；

33. 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属。

34. 为了做好投标工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清评标委员会在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

通讯地址：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道绿地中心智海2008室
邮    编：830000

联 系 人：付文  

电    话：0991-4881798、13999191325

传    真：0991-4881798

 第三章   招标内容及技术要求

包1：

气囊式体外反搏装置
1.压力部分 
1.1. 在心率为 80bpm 时，最大工作压力值不小于39.2kPa。 
1.2. 实际工作压力与设定工作压力的误差：±2kPa。 

2.脉搏部分 
2.1. 脉搏血氧部分符合YY0784的要求。 
2.2. 血氧饱和度波形增益可调。 
3.心电部分 
3.1. 心率测量和显示范围：35bpm～165bpm，测量误差:±1bpm。
3.2. 心电波形增益调节范围可调。 
3.3. 患者电缆、所有的内部电路和输出显示等部分产生的噪声不超过 30μV(p-v) RTI。
4.软件部分 
4.1. 界面显示心率、心率增益、血氧、峰值比、电磁阀充排气状态等。 
4.2. 序贯模式手动可调。
4.3. 治疗时间设置范围：1min～60min；设置步进：1min。 
4.4. 具备数据库存储治疗者心电、血氧、治疗压力等数据，可增加数据回放功能。 
5.机械部分 
5.1. 具备反搏装置充排气阀，电磁阀响应时间不大于55ms。
5.2. 具备体外反搏气路系统。
5.3. 配备体外反搏装置外囊套与气囊袋组合的囊套。 
5.4. 可根据需要增配上肢囊套。 
5.5  气囊能承受 59kPa 的压力，保压10s，不破损，且其压降应≤5kPa。
6.安全部分 
6.1. 反搏装置正常工作时，反搏装置对触发波以外的波形不响应反搏。 
6.2. 反搏装置在心率低于 40bpm 或高于 120bpm 时可自动停止反搏。 
6.3. 早搏能触发反搏装置排气。 
6.4. 反搏装置正常工作时，当工作压力大于 59kPa 时，有压力泄气功能。 
7.压缩机
7.1. 压缩机最大功率不低于1500VA。 
7.2. 压缩机最大流量：45m3/h。 
8.其它
8.1. 使用期限：≥8 年。 
包2：

脊柱内窥镜手术系统技术参数
一、4K影像系统
1、医用LED 光源
1）功率：≥30W
2）色温：5000K～6000K
3）照度：≥700,000Lux
4）显色指数：＞90
5）调节模式：连续无级可调
6）寿命：≥20000小时，终身免维护
2、摄像
1）感光芯片：1／1.8英寸 逐行扫描8M PIX CMOS 传感器
2）分辨率：3840＊2160P
3）最低照度：0.5Lux
4）电子快门：1／50～1／50,000s
5）具有自动白平衡，自动背光补偿功能
6）具有图像增强功能
7）主机具有增益调节、亮度调节、锐度调节、高亮抑制及GAMMA调节功能
8）4种以上专业手术模式选择：针对不同手术及镜头的设，保证最佳的视频还原
9）摄像头3个或以上遥控按键可实现包括白平衡、放大／缩小、冻结等功能按键，主机面面板具有快速功能调节按钮，实现快速调节
10）视频输出接口：4K输出不少于2个
11）摄像主机自带4K图像录制、播放、存储功能
12）多种控制模式：主机按键、摄像头手柄按键、红外遥控器
13）电子放大：1-3.0倍
14）可通过摄像头、主机面板进行视频和图片的采集
15）存储介质：外置USB接口，支持USB3.0 U盘和移动硬盘
16）录制格式：MP4,3840＊1920P30
17）抓拍图片格式：JPEG
18）操作：支持图像冻结
19）界面：实时操作状态显示
3、4K显示屏
1）≥32英寸LED医用专业4K显示屏
2）显示分辨率：3840x2160
3）对比度1000：1
4）亮度400nit
5）视角范围178度，上下，左右各89度
3、设备要求：
1）4K主机具备超高清摄像及光源一体化设计。
二、动力系统
1、主机要求：
1）输入功率≥180VA；
2）具备手柄、脚踏连接故障诊断功能；
3）兼容开放式手术、后路和侧路微创手术的磨钻手柄；
4）具备彩色液晶屏、微电脑控制系统、转速可调；
5）脚踏开关操控具备无级变速功能；
6）电机具备国家安全认证；
2、脚踏
1）具备无极调速功能；
2）防水等级：≥IPX8；
3）具备金属底座；
3、通用磨钻手柄
1）用于脊柱外科开放、UBE手术中对骨组织的磨削处理；
2）最高转速：≥59000 r／min，电机最大功率≥80W，可高温灭菌；
3）手柄具备内注水水冷结构，外径：≤20mm；主体长度：≤90mm；重量：≤130g；
4、动力刀头
1）具备一体式磨头，刀杆弯曲，刀杆内注水功能；杆径：≤3.6mm，最高转速：≥59000r／min；
2）刀头具备往复功能用于开放手术，最高转速：≥59000r／min；
3）具有柱形半刃刀头用于开放手术，最高转速：≥59000r／min；
4）具有柱形扁平刃到头，最高转速：≥59000r／min；
5）具有护鞘磨头，刀头前端弯曲，磨头前端带保护鞘，刀杆内注水设计，手术操作视野好。杆径≤4.5mm， 
磨头直径≤4.0mm，有效长度≤120mm，工作转速≥59000r／min。
6）具有增速磨头，刀头一体式设计，刀杆弯曲，内注水结构。杆径≤5.0mm，刀具转速≥115000r／min（1：2增速传动）。
7）具有环形动力骨刀，小角度往复旋转运动，安全环形截骨，不缠绕，刀杆直径≤6.5mm，长度≥105mm，环形刀刃，前端有齿，刃部直径≤6.5mm，刀头往复运动转速≥59000r／min；
8）具有摆动形动力骨刀，扁平刀刃，前端有齿，刃部直径≥6.5mm，刀杆直径≤6.5mm，长度≥105mm，扁平刀刃，前端有齿，刃部直径7mm，刀头往复运动转速≥59000r／min，切出骨组织，不损伤神经。
9）具有动力骨刀，刀头往复运动，快速截骨，刀杆直径：≤5mm，刀头齿部长度：≥7mm，最高转速：≥59000r/min;
4、设备要求
1）满足脊柱BBE手术及开放手术中对骨组织进行磨、削、钻；
三、等离子、射频双频手术系统
1、主机要求
1）电源：AC220V ±10％，50Hz；整机输入功率：≤700VA
2）等离子工作频率：≤100KHz；射频工作频率：≤1.71MHz
3）输出模式：等离子模块两种模式循环切换：切割消融模式、凝固止血模式；射频模块两种模式循环切换：切割消融模式、凝血模式；每种模式1-10档可调
4）组织阻抗实时监测：三位数字显示，反馈治疗深度和范围
5）工作时间显示：二位数字显示，0-99s循环显示
6）电压范围：等离子模式电压范围：320Vrms＠100KHz；
射频模式电压范围：210Vrms＠1.71MHz
7）最大输出功率：等离子模式：≤350W；射频模式：≤105W
8）报警和指示：声光报警指示（连续单音：正常输出；间隔双音：报警、无输出
9）防电极类型：I类CF型
2、设备要求
1．临床用途：满足椎间盘突出消融（颈椎和腰椎）、UBE手术和脊柱内镜手术。
3、脊柱手术为高风险手术，药监局注册类别必须为III类
四、内窥镜及手术器械
1、椎间孔镜：
1）视向角30°
2）视场角≥80°
3）外径≤6.5mm
4）工作长度175mm～195mm
5）工作通道直径≥3.7mm
6）有效景深：0-5mm
7）总长度≥310mm
8）分辨率≥251p／mm
9）可清晰观察范围1-50mm
2、手术器械：
1）导丝1支，长度≥450mm，直径≤1.0mm
2）扩张管1支，工作长度≥200mm 直径≤6.0mm
3）独立扩张管1支，工作长度≥195mm，直径≤7.0mm
4）钩状剥离器1支，长度≥320、直径≥3.5
5）镰状剥离器1支，长度≥320、直径≥3.5
6）镜下环锯2支，长度≥335mm，直径≥3.5mm
7）环锯1支，长度≥210mm，直径≥6.5mm
8）环锯4支，长度≥210mm、直径≥7.5mm
9）配合环锯使用的手柄1个，T型把手
10）保护套管1个，长度≤160mm，直径≤7.5mm
11）保护套管2个，长度≤160mm，直径≤8.5mm
12）小髓核钳4支，长度≥350mm，直径≤2.5mm，钳头最大张开角：85°，配备过载保护装置
13）45°髓核钳2支，长度≥350mm，直径≤3.2mm，钳头最大张开角：45°，配备过载保护装置
14）大髓核钳2支，长度≥350mm，直径≤3.5mm，钳头最大张开角：85°，配备过载保护装置
15）小咬切钳3支，工作长度≥350mm，直径≥2.5mm
16）大抓钳1支，长度≥350mm，直径≤3.5mm，钳头最大张开角：85°，配备过载保护装置
17）弯曲小抓钳 1支，长度≥350mm，直径≤2.5mm，头端配有软弹簧，钳头最大张开角：85°，配备过载保护装置
18）组织钳1支，工作长度≥310，直径≥3.5mm，可咬骨，可调节方向
19）探针1个，长度≤220mm，直径≤1.6mm
五、手术器械
1、3种不同规格的双通神经拉钩各1支，前端为钩状，工作宽度5.5mm-13.5mm；
2、2种不同规格的双通道吸引器各1个，吸引口圆形，吸引口外径2.5mm-4.5mm； 
3、双通道吸引器1个，吸引口带踏板，吸引口外径≥3mm；
4、骨刮齿直头1个，工作端不带齿，刮头直径≥3mm；
5、双通道髓核钳1把，钳头上弯，钳头宽度≥3.5mm；
6、双通道髓核钳1把，钳头下弯，钳头宽度≥3.5mm；
7、双通道髓核钳1把，钳头直型，钳头宽度≥3.5mm；
8、双通道髓核钳1把，粗型，钳头宽度≥4mm；
9、剥离器1支，双通道专用；
10、双通道椎板钳1把，钳口工作宽度≥3mm，钳口＞120°；
11、弧形椎板钳1把，头端上翘≥5°，工作宽度≥2mm；钳口＞120°；
12、弧形椎板钳1把，头端上翘≥5°，工作宽度≥4mm；钳口＞120°；
13、专用神经根拉钩1支，前端弯曲90°；
14、专用神经根拉钩1支，前端直型；
15、终板分离器（剥离子）1支，头端上翘≥5°；
16、终板分离器（剥离子）1支，头端上翘≥35°；
17、双头剥离器5°／15°1支，一端上翘5°，一端上翘15°，工作宽度＞2.5mm；
18、双头剥离器5°／15°1支，一端上翘5°，一端上翘15°，工作宽度＞3.5mm；
19、双头剥离器5°／15°1支，一端上翘5°，一端上翘15°，工作宽度＞5mm；
20、3种不同直径的保险尺环锯各1支，带内芯保护导杆，外径6.0mm-9.0mm；
21、双通道探针1支，前端锐利，直型，直径≥7mm；
22、双通道探针1支，前端锐利，弯型，直径≥7mm；
23、双通道髓核剪1支，头端直型；
24、专用髓核剪1支，头端直型，直径≥3mm；
25、可扩张通道套管1支，直径＞12mm，长度＜35mm；
26、可扩张通道套管1支，直径＞12mm，长度＜45mm；
27、可扩张通道套管1支，直径＞12mm，长度＜55mm；
28、6种不同规格的扩张器各1支，直径5mm-15mm；
29、4种不同规格的专用铰刀各1支，前端带刻度，宽度8mm-14mm；
30、显微反口骨刮匙1支，直型，刮头直径≥5mm；
31、专用骨刮匙1支，前端弯曲≤90°，刮头直径≥5mm；
32、圆骨刀1支，刀口宽度＞5.5mm；
33、前弯圆骨刀1支，刀口宽度＞5.5mm； 
34、椎间盘刮刀1支，前端向前弯曲，刀口宽度＞7mm；
35、椎间盘刮刀1支，前端向左弯曲，刀口宽度＞7mm；
36、双通道植骨漏斗1支，双通道专用，长度＞110mm；
37、植骨推棒1支，双通道专用，长度＞110mm；
38、融合器推入器1支，双通道专用，长度＞110mm；
39、骨凿1支，前端弯曲，刀口宽度≥8mm；
40、骨凿1支，前端直型，刀口宽度≥8mm；
41、锥形通道管1支，双通道专用，锥形，上端≥12mm，下端≤10mm；
42、双通道鞘1支，双通道专用，可360°旋转；
43、骨锤1把，双通道专用，至少具备两种工作方式；
包3：
便携式睡眠监测仪技术参数

一、总体要求：

用于对患者睡眠过程中的脑电、眼动电、肌电、心电、呼吸气、腹呼吸、脉搏血氧饱和度、脉率、体位、随动、鼾声等生理参数具各日多次小铺 MSLT 测试能力(提供实际软件界面截图)，用于睡眠呼吸暂停低通气综合征及其他眠障的诊断。适用于儿童及成人的多导睡眠监测、
二、硬件需求：
1.导联数≥32导： EEG*10 导、E0G*2导、EMG*3导、EKG*2 导、Airflow-T*1导、 Airflow-p*1导、腿动*4导、Sp02、脉率、热敏式气流、胸式呼吸*1导、腹式呼吸*1导、麦克风鼾声、压力式气流、鼾声、睡眠分期、腿动、体位、患者标记、环境光等。
2.具备脑电、眼动电、肌电、心电、胸腹呼吸、口鼻气流及热敏、鼾声、血氧饱和度、体位、腿动、脉率等监测功能。插入鼾
3.具备电极-皮肤接触阻抗测试功能、输入阻抗≥15MΩ.
4.采样频率≥500HZ、采样精度 24bit，存储频率≥512HZ.
5.血氧饱和度监测模块采用防脱落专用航空插口，血氧饱和度范围： 70-100%。
6. EEG 标准信号精度：误差不超过±2%，灵敏度 10μV/mm、20μV/mm、5μV/mm三档，最大允许误差±2%。
7.频率响应范围： 1-25Hz，偏差不超过±2%。
8.共模抑制比 CMRR ≥ 115 db.
9.噪音≤1μVp-p
10.具备定时开关功能，可根据患者的睡眠时间来设置记录时长。
11.配备高性能速充电池，一次充电可连续监测≥24小时。
12.内置体位传感器，测量方位：仰卧、俯卧、左侧卧、右侧卧、站立五种体位。
13.配备高速 CF 卡同时配备≥1TB实时传输存储空间。
14.具备远程无线传输技术，实时无线数据传输。
三、软件需求：
1.具备实时显示睡眠呼吸监测波形、自动翻页和滚动功能，速度30s/屏，可调。
2.具备导联切换功能。
3.具备判读睡眠分期特征图形的功能。
4.具备能够标注脑电特征波形、K波、a波、纺锤波、眨眼运动等功能。
5.具备标注呼吸事件图形的功能。
6.具备显示并标注体动变化波形的功能。
7.具备血氧最低报警阈值可设定，当血氧低于阈值，软件声音报警，直到血氧回归正常(提供软件实际界面截图为准)
8.每个信号通道的显示幅度均可调节(体位、血氧、环境光除外)。
9.具备单一软件系统同时具备儿童和成人版功能，并且同一套系统可以完成视频同步全导联以及呼吸初筛监测和分析功能 (提供实际软件界面截图)。
10.具备历史记录一键导入导出，包括睡眠原始数据(EDF格式)、病例、医生信息、评分数据，可以安全有效进行数据移植、存档备份。
11.具备可选式报告模板生成方式。
12.软件可自动睡眠分期，给出自动分析指标“睡眠分期可信度”，可信度以数值和颜色表示，可手动进行修改判别异常事件。软件分析结果显示：开灯、关灯时间、总睡眠时间、睡眠潜伏期、睡眠分期(REM、N1、N2、N3)、每期睡眠时间、每期睡眠时间占总睡眠时间的百分比、睡眠效率百分比、觉醒次数、微觉醒次数、未觉醒指数、睡眠过程中觉醒时间等。

软件具备在线升级功能，终身免费升级。
配备品牌电脑工作站及打印机，用于数据分析及打印监测报告。
包4：
多导睡眠呼吸监测仪技术参数
技术和性能参数
1
  硬件系统
1.1通道数：≥39通道
1.2 共模抑制比 ≥80dB， 输入阻抗≥10MΩ，采样频率≥1000HZ， 实际存储率≥500HZ"
1.3脑电(2导)、心电(2导)、下颌肌电(2导)、眼电(2导)、腿动(2导)、体位、呼吸机输出的 CPAP 压力(11导)、口鼻气流(热敏式和压力式可同时监测)、血氧饱和度、脉率、脉搏波、胸腹呼吸运动(2导)、鼾声(压力式、麦克式)、PTT等
*1.4主机记录盒小巧、轻便，重≤ 150g， 可固定于呼吸带上使用
1.5 记录盒采用两节5号电池，连续工作10小时以上
1.6既可用于传统的睡眠监测室进行床旁监测，也可用于移动式监测，两种方式下通道数相同。
1.7具备有线与无线(蓝牙、SD卡)数据传输。
2
数据分析软件系统
2.1具备图形化数据采集协议， 
*2.2
具备手机或iPad的APP蓝牙相连接实现信号的实时无线传输。 2.3通过APP可实现实时数字阻抗监测，反映电极连接状态"
2.4智能 APP具有人性化通道状态提醒功能，帮助临床更为高效的进行导联安装及检查
*2.5
用户可自定义选择智能 APP 需要显示波形信号，并可快速查看所有通道的实时波形，更加方便的获取病人的实时睡眠状况
2.6 睡眠软件符合最新的AASM 标准，可实现睡眠呼吸监测，常规多导睡眠监测、睡眠科研等多层次应用
2.7分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告。
2.8同时具备AHI和 RDI (包括 AHI、RERA 和气流受限等不确定呼吸事件)指标
2.9
  高频信号(如： EEG， ECG， EMG， EOG)与低频信号(如血氧、鼻气流、体位、腿动等)可自定义信号采样率并同屏显示，便于医生直观的进行睡眠分析
2.1
  可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率，帮助临床滤除噪声干扰，获取更加准确的信号
2.11
  可通过设置信号开始帧与结束帧自定义自动分析的范围，满足临床不同需求
2.12
"  软件可以色标标记睡眠各期纺锤波 Spindles， K 复合波， Delta 波， REM期的反相眼球运动等，医生可自由定义分析标准为医生进行睡眠分析提供帮助"
2.13
"  专业PSG多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、微觉醒事件、周期性腿动、PTT、呼吸事件、心律失常、ST段、心率变异性、氧减事件、心血管事件、睡眠微结构、体位、鼾声事件等事件分析，可全面的掌握病人整晚夜间睡眠状况"
2.14
  自定义腿动事件分析设置包括：灵敏度、单次腿动最短持续时间、单次腿动最长持续时间、PLMS 最短时间间隔、 PLMS 最长时间间隔和 PLMS 所含最少腿动次数，全面帮助临床进行腿动事件分析
2.15
  ECG专业心电分析功能，可完成心电数据统计及分析，包含 QRS复合波的分类、心率失常的检测和分类、呼吸暂停和低通气发生时的心率失常事件统计、ST段和正常 R-R 间期趋势图、心率变异性分析等，可自定义设置心电事件分析包含：心动过速阈值、心动过缓阈值、宽复合波心电过速阈值、窄复合波心电过速阈值的参数，为临床全面准确分析心电事件提供重要依据
2.16
  可自定义标记事件标签及颜色，便于临床观察及分析
2.17
PSG 软件内置远程无线呼吸机压力滴定界面，可选配独有的全模式滴定呼吸机，在滴定过程中完成单、双水平模式随意切换，并同时控制11个以上的呼吸机参数(CPAP、IPAP、EPAP、I SENSE、E SENSE、RiseTime、RR、E\I、Ti min/Ti max、VT、leak)，通过潮气量、吸气时间等高级设置，可轻松应对睡眠呼吸暂停及其他复杂重叠病人的压力滴定治疗。
2.18
  可帮助临床进行多发小睡实验(MSLT)，方便临床掌握病人夜间觉醒状态
2.19
  采集时病人发生异常情况，如血氧过低、脉率异常等可声光报警，临床可及时获取病人在监测时的突发情况
2.20
可自由定义患者报告，包括语言、样式、不同事件分析、趋势图组合等。
2.21
可生成国际通用的EDF格式报告，对于不同的分析软件具有更好的兼容性
3
  计算机系统
4
激光打印机
包5：

移动式等离子体空气消毒机
技术要求：

1.应用场所：医疗场所的二类，三类。四类环境
2.消毒方式：等离子体
3.安装方式：移动式：
4.适用范围：≥100m³
5嗓声 dB (A)： ≤56dB:
6.循环风量：≥880m³/h

7.人机共存：动态消香机，人机共存使用，不生成二次污染：
8.臭氧残留量：≤0.004mg/m³（提供权威机构检对报告》：
9.消毒效果：设备持续工作 1小时，可使100m³房间空气中的自然菌的消亡率≥90%、实际平均值≥98%，30min/ 10m³空气中的白色葡萄球菌杀灭率≥99.90%、气雾室中H1N1/流感病度 FM4.02 去除率＞99.95%（要求提供检测报告）
10. 等离子体发生器：洁净空气量（颗粒物） ＞800m³/h、净化能效（颗粒物》>34m³/(w-h）达到高效级、累计净化量达到 P4级、颗粒物去除率＞99.98%(提供检测报告）：
11. 等离子体发生器：洁净空气量（甲登）＞400m°/、净化能效（甲盛）=1.2m:/ (W-h)达到高效级、紧计净化量达到 F4 级、对甲醛、氮、茶、二甲茶、TVOC的去除率≥97%《提供检测报告）：
12.100m³实验舱工作 60min后空气中的悬浮物洁净级别达到十万级（提供检测报告)：
13. 等离子体发生器为阻燃材料，阻燃等级要求达到V-0（提供权威机构检测报告)
14. 等离子体密度分布：9.16X10 17m-³~2.79x10 18 m-³，（提供权威机构检测报告）：
15. 核心组件设计券命大于等于4万小时：(提供权威机构检测报告）：
16. 显示要求：设备上能通过指示灯和图文方式显示运行状态及 PM2.5；
18．多档风速可调：提供手动、智能、预约三种工作模式供用户选择：
19. 智能提示：具备故障报警、滤网过期提示功能；
20． 程控数量：程控程序数量不低于5组。
21.产品证件：提供卫生安全评价报告。
智能管理系统主要参数
1、在无线局域网内能通过手机 APP，实现设备智能监控和管理，如设备开关净化操作，查看即时和历史空气质量数据等，空气质量数据包含 PM2.5、温湿度等：提供相应的软件著作权证书：
2.智能监控系统：具有 wifi 数据传送接收功能、监测显示数据至少应包含 PM2.5、时间等可连接 10.1 寸、32寸、55寸显示监控终端
3.智能消毒管理系统：软件为 Windows 系统软件，每套管理系统能支持的空气净化消毒设备数量大于 200个，可对其单台或多台设备进行控制，并可查看其每台设备实时监测数据、历史监测数据、运行状态、累计运行时间和故障信息等。通过无线或有线网络与后台服务器进行数据交互，便于设各的维护和管理，系统具有维护保养提醒，用户权限分配管理，历史数据报表导出等功能；
壁挂式等离子体空气消毒机

设备技术要求：
1.应用场所：医疗场所的二类、三类、四类环境：
2.消毒方式：等离子体。
3．安装方式：壁挂式：
4.适用范围：≥100m³
5.噪声 dB (A):≤56dB:

6.循环风量：≥880m³/h
7.人机共存：动态消委机，人机共存使用，不生成二次污染：
8.臭氧残留量：≤0.004mg/m³（提供权成机构检碧报告》：
9. 消毒效果：设备持线工作 1小时，可使100m3房间空气中的自然药的消亡率≥90%，实际平均值≥98%、 30min/ 10m³空气中的白色葡萄球菌杀灭率≥99.90%、气等宝中HIN1/流感病毒 FM4.02 去除率≥99.95%（提供检湖报告)：
10. 等高子体发生器：洁净空气量（颗粒物）＞800m³/h、净化能效（颗粒物》＞3.4m³/(w-h）达到高效级、累计净化量达到 P4 级、颗粒物去除路＞99.98%(提供检器报告)：
11. 等离子体发生器：洁净空气量（甲醛）＞400m³/h、净化能效（甲醛）＞1.2m³/ (w-h)达到高效级、累计净化量达到 F4 級、对甲醛、氨、苯、二甲苯、TVOC的去除率≥97%（提供检测报告)：
12. 100m³实验舱工作 60min 后空气中的悬浮物洁净級别达到十万级（提供检测报告)：
13. 等离子体发生器为阻燃材料，阻燃等级要求达到V-0（提供权威机构检测报告）：
14.等离子体密度分布： 9.68X1017m-3~2.79X1018m-3（提供权威机构检测报告）
15. *核心组件设计寿命大于等手4万小时：《提供权威机构检测报告)：
16.显示要求：设备上能通过指示灯和图文方式显示运行状态及 PM2.5；
17. 五档风速可调：提供手动、智能、预约三种工作模式供用户选择：
18. 智能提示：具各故障报警、漶网过期提示功能；
19．程控数量：程控程序数量不低于5组。
20. 产品证件：提供卫生安全评价报告。
智能管理系统主要参数
1、在无线局域网内能通过手机 APP，实现设备智能监控和管理，如设备开关净化操作，查
看即时和历史空气质量数据等，空气质量数据包含 PM2.5、温湿度等：提供相应的软件著作权证书：
2.智能监控系统：具有 wifi 数据传送接收功能、监测显示数据至少应包含 PM2.5、时间等可连接 10.1 寸、32寸、55寸显示监控终端
3.智能消毒管理系统：软件为 Windows 系统软件，每套管理系统能支持的空气净化消毒设备数量大于 200个，可对其单台或多台设备进行控制，并可查看其每台设备实时监测数据、历史监测数据、运行状态、累计运行时间和故障信息等。通过无线或有线网络与后台服务器进行数据交互，便于设各的维护和管理，系统具有维护保养提醒，用户权限分配管理，历史数据报表导出等功能
包6：

动态心电血压二合一记录仪技术参数
 一、记录仪:
1,记录仪可同时记录动态心电图与动态血压数据,也可单独测量动态心电图或者动态血压。
2,记录仪具备心电和血压联动功能,能自动识别心率变化及ST-T变化,如超过设定的范围,即会自动增加测量血压,以便观察心电图有病变时的血压情况(提供证明材料)
3.记录仪动态血压双核功能设计,自动适应各种血压和不同脉搏的病人
4,记录仪可预置病人信息功能
5．显示方式:≥320 x 240彩色液晶
6.．工作模式:12导联兼容3导联(双独立起搏通道)
7.记录时间:48小时
8.电源:2节5号(AA)碱性电池或充电电池
9.10芯导线：12导/3导同步记录(使用时医生可随意选择)
10.采样率:≥10000Hz

11. ADC分辨率:12位
12.共模抑制比: ≥80dB

13.存储方式:内置SD存储卡
14,存储容量:8G

15.通讯接口:USB2. 0

16,血压示值范围:0-300mmHg

17．测量范围:收缩压: 50- 255mmHg;舒张压30-200mmHg

18,血压测量精度: 误差≤3mmHg
19.血压测量问隔时间: 5~240分钟可任意选择
二、软件性能:
1,软件具备多通道的自动分析,提高自动分析准确性,三位一体的操作界面,三层结构在同一操作界面中显示,不需要额外的界面切换即可完成编辑。
2,软件可在同一界面中显示同一时间点的血压数据、心电波形和“脉动波形图”。
3.具有全模板识别QRS波,可分为室性、室上性、正常和干扰四大类。
4、分析功能:心律失常分析、起搏分析、ST段分析、房颤分析、心率交异分析、QTc分析、睡眠呼吸分析、心律震荡(HRT)分析、T波电交替(TWA)分析、心律减速力分析、心室晚电位分析、心电向量分析等。
5.具备散点图批量编辑功能,不用逐个样本或波形编辑心拍属性。拥有丰富的散点图类型包含t-R散点图、Lorenz-RR散点图、分时段散点图、差值散点图、时间三维散点图、t-RR散点缩点缩略图、Lorenz-RR散点缩略图,并通过逆向技术实现散点图与波形叠加图、样本图和标准波形图回溯互动。其中“散点和波形正反逆向技术”、“时间三维散点图”、“基于R波智能移动和添加的伪差批处理技术”,“可变尺度焦点突出反混淆技术”。
6.．具备“二阶分析”编辑功能,对软件自动分析的结果,可根据心电波形结构进行二次分析,自动修改分析结果。

7,具备阵次模式编辑功能,在任意编辑界面的标准图中,可将任意时间段的心电图全部选定并做相应的编辑操作(QRS波类型定义,事件定义或者重新分析),。 
8.有多种心电图浏览模式,并自动生成各种典型心电图片段。
9.软件拥有多种直方图查看与编辑功能,包含RR间期、NN间期、NV间期、 NS间期、VN间期、VV间期、SN间期、Sv间期、ss间期等各类直方图,并且提供由使用科室指定节律关系自定义直方图,方便使用科室进行各种运用与研究
10,血压全信息技术,不仅记录血压测量结果,同时记录可回顾分析的“血压脉动波形”,以便使用科室医生客观鉴别血压测量结果的准确性、有效性
11,操作界面友好,操作流程简洁,图表数据丰富、分析报告详实。
12.有趋势图、圆饼图、波形图、差分表、标准差、分类直方图和散点图等汇总窗口,为用户提供多种途径和角度分析病例数据。
13,软件可调整判定阀值,满足特殊病人类型或临床研究需要
14,鼠标和键盘可联合使用。
15.打印报告种类齐全,有预览功能,可自由选择打印单心电报告,单血压报告或者心电血压二合一报告。
16,数据可网络传输,形成网络版功能,并可接入各类网络数据管理平台。
三、产品认证：
1,提供有效的医疗器械注册证
2.通过1S013485质量体系认证
四、维保
1,产品免费保修≥叁年,终身维修,零配件按照低于市场价格提供
五、配置

1.电脑一线品牌、24显示器：数量≥4台

2.黑白激光打印机：数量≥4台
3. 动态心电血压二合一记录盒：数量≥40台
4.十二导心电联线：数量≥120副
5.闪光卡：数量≥80块

6．标准成人袖带：数量≥140套
7.USB读卡器：数量≥8套
8. 动态心电血压二合一记录盒软件光盘：数量≥4张
包7：
眼科光学干相断层扫描手术显微镜技术要求及配置
 一
显微镜部分
1
镜体
 1.1
光学系统：全部复消色差光学系统（含物镜、变倍和放大系统）
1.2
电动连续变倍系统，带复消色差光学器件，1：6连续变倍比
1.3
变倍系数：γ = 0.4x - 2.4x
放大倍数：3.4ⅹ-20.4ⅹ（目镜10X）
视场直径：10.1-60.6mm（目镜10X）"
*1.4 主刀镜双目镜筒：电动全内置倒像镜，110度倾斜角可调， f = 170 mm
1.5
目镜：10ⅹ、12.5ⅹ（可选）
1.6
目镜屈光补偿：+5D到-8D
1.7
物镜：f=200毫米
1.8
 调焦范围：70 mm
30 mm 向下 / 40 mm 向上，带自动复位功能"
1.9 景深增强系统：具有全内置智能景深增强系统（DeepView）
*1.10 
"助手镜系统：
四光路0度助手镜，独立光路，与主刀相同的立体感效果；无极变倍系统，实现助手镜同样连续变倍。
助手视野可独立也可同步与主刀"
1.11
助手镜移动：助手镜位置可直接轻松左右移动
1.12
助手镜双目镜筒：电动全内置倒像镜，110度倾斜角可调， f = 170 mm
1.13
"镜体倾斜：通过自锁传动装置驱动，使用旋钮轻松调节。
倾斜角度 +90° / -20°。"
2
XY水平移动
*2.1
平移范围：61mmx61mm
2.2
复位功能：带有“自动复位”按钮，X-Y水平移动系统自动复位至中心位置
2.3
智能待机
3
照明系统
3.1
照明方式：立体同轴照明系统
*3.2
"双光源系统：氙灯+LED灯
Superlux Eye双氙灯短弧线反射镜灯，180W
备用灯泡：快速手动切换，几乎不影响手术"
3.3
冷光源，通过光纤传导
4
滤光片
4.1
"蓝光屏蔽滤光片
HaMode™ 滤波片（氙灯配置专属）"
5
控制单元
5.1
控制面板：触摸屏操作面板
5.2 ≥40组个性化用户参数设置
5.3
≥8功能手柄操控
5.4
14功能全封闭防水、无线脚踏
6
支架系统
6.1
智能化电磁锁全封闭支架
7
后节手术观察系统
7.1
非接触广角系统
7.2
观察镜：128D，60D
7.3
调焦技术：内调焦
7.4
倒像功能：内置倒像镜座
8
其他辅助功能
8.1
角膜曲率照明：辅助照明系统，采用波长610nm的LED照明，术中评估角膜散光状态
8.2
内置摄像头：内置眼科专用3CCD摄像头HD高清摄像头
8.3
内置分光器：配备完全内置分光器接口
二
术中OCT系统
1
OCT主机
1.1
SD OCT (频域) 波长 840 nm
1.2*
扫描速度 每秒≥25,000 A-scans
2
触控投射系统
2.1
防划痕触摸屏，≥22寸彩色平板显示器，防划痕触摸屏
2.2
"信息显示及存储：
实时显示、录制高清图像和视频，并且图像和视频可包含（也可关闭）实时OCT图像；"
2.3
OCT图像投射：全内置数据投射系统，OCT图像、显微镜参数、病人信息及摄像系统实时参数，可在显微镜目镜光路中实时投射观察
2.4操控：显微镜与OCT控制系统可相互操控
3
OCT扫描参数
3.1
A扫描深度: 2.0 mm（组织中）
3.2
轴向分辨率: 7 μm（组织中）
3.3单线方向扫描范围： 3–16 mm 可调（步长1mm）
3.4
扫描方向 360°可旋转
3.5
多重实时扫描模式：1线，5线，十字
3.6
多重捕获扫描模式：1线，5线，立方；
3.7自动居中、对焦功能：术中OCT具有自动居中和对焦功能，可快速找到OCT居中位置及合适对焦平面
包8：
医用内窥镜摄像设备

 品目一、高清鼻窦镜系统参数
1.输出分辨率支持不小于 1920x1080，逐行扫描。
2. 摄像主机集成图文工作站功能，可术中记录 1920x1080P 全高清录像及1920x1080 高清图片，存储到U盘或移动硬盘当中。
3. *主机内两个信号处理器，可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。
4.*可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示。
5.*图形化中文菜单，可通过摄像头快捷键或键盘控制调节
6.多种全高清三晶片摄像头，包含全高清显微镜摄像头。
7.可连接通过品牌多种类型电子镜。
8.通过图形化中文菜单选择宽动照明技术功能时，宽动照明技术功能可根据术野情况自动补充光亮度，有效改善术野画面亮度不均匀的现象，使内镜下图像亮度均匀。
9．通过图形化中文菜单选择图像优化解析技术功能时，图像优化解析技术功能可根据手术需要，动态调节画面亮度暗处增亮，并降低反光：增强图像的色彩表现，凸显物体的细节表现。可通过面中画功能实现至少 4种同屏显示模式。
10. 通过图形化中文菜单选择双C功能（宽动照明技术功能＋图像优化解析技术功能）：强强联合，极致体验内镜下影像同时拥有明亮清晰的图像和锐利精致的细节。
11．通过图形化中文菜单可以选择2种腔镜光谱分析处理模式，提高对血答的辨识度。
12.只通过一路DVI 视频信号在任何显示器上实现画中画功能，可实现至少 4种同屏显示模式，支持图像对比显示功能。
13. 术野画面至少5级亮度可调。
14. 术野画面至少 5级电子放大功能。
15. 至少2种纤维镜图像优化功能。
16. 术野画面可实现上下、左右及 180°翻转功能。
17.通过摄像头可操控手术设备，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接
18. 至少4 个USB接口。
19. 输出端口：3G-SDI 数字端口1个，DVI-D数字端口2个。
20. 电气安全：医用设备电气安全 CF级别Ⅰ类防护，可应用于植入心脏设备的患者手术。
21. 具备技术过时保护：其模块具有兼容性、可升级。
二、高清三晶片摄像头
1.采集像素：摄像头像素不小于 1920x 1080，3个采集晶片。
2.光学变焦：不小于2倍光学变焦，变焦距离范围不小于 15-31mm.
3.全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。
4. 可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。
5. 摄像头3个按键，可设置不少于4 种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、亮度、增益、色彩。
6 电气安全：医用设备电气安全 CF-1 类，可应用于心脏设各及电除颤术。
三•冷光源 
1.时间≥3万小时
2.电子调光，待机功能，保护光源使用寿命
3. 色温≥6000K
4. 具有灯泡寿命颈警功能
5.CF一类认证，可用于心脏手术
6.导光束，带安全锁定装置，长度230cm，直径 3.5cm。
7．*冷光源为LED
四．医用液晶显示器
1.27〞 液晶显示器，16:9显示，带支架。
2.最高像素 1920 x 1200.
3.信号输入方式：BNC 复合视额信号： S-Video, Y/C信号：RGB 分色信号：DVI数字信号;SDI 数字信号输出
4. 亮度：500cd/m2，对比度：700:1.
5. 供电要求：100-240VAC，50/60Hz。

五。鼻窦器械：
1.鼻窦镜，直祝镜，0度，广角，直径 4 cm，长度 18cm，可高温高压消毒，集成光纤传物，通光量支特 4K摄像系统，数量2条
2.剥离子，双端，长 20cm
3.剥离子，双端，半锋利和钝形，分段，长 20cm
4.镰状刀，尖头，长 19cm
5.窦腔刮匙，长19cm，长方形，小号
6.触诊探针，双头，探察上颌窦口，长19cm球规格：直径 1.2mm. 2.0mm
7.鼻粘膜咬切钳，直，贯穿切割，保留其余组织， BLAKESLEY 型，0号，3mm.工作长度 13cm
8. 鼻粘膜切钳，损伤组织不多，有效工作长度 13cm，上向弯 45°• 0号, 3mm

9.鼻钳，直角，有效工作长度 13cm，规格1
10. 粘膜咬切钳，45° 鼻钳，上翘45°，有效工作长度 13cm，规格1
11. 鼻窦晈除钳，有效工作长度 10cm，上沿后切口
12. 吸引管，标定标记 5cm-9cm，有效工作长度 10 cm. 9 Fr
13. 窦腔吸引管，钛制，MR 兼容，长弧形，LUER 锁，长12.5cm，外径 3. 0mm
14. 晈骨钳，硬性，40° 前上开口，规格2mm，工作长度 17cm
15. 窦腔开口钳，用于蝶骨和筛骨的环状切开，有效工作长度 18cm，直径 3.5mm
16. 剪刀，弯剪，精致的锯齿创刀，有效工作长度 6.5cm
17. 反上颌窦抓钳，大弯，适用于前隐窝气房，固定开口，向下弯曲 115°，活动颚向后开口可达 140°，有效工作长度 10cm
18. 鼻剪，轻便，切刀长度 10mm，锯齿状，直角，有效工作长度 11mmm
19. 器械消毒盒
20. 鼻窦镜消毒盒
六、腔镜专用合车
品目二耳鼻喉手术动力系统参数
主要功能
XPS®Nexus 系統用于一般耳鼻喉科、口腔/颌面外科手术及整形/修复美容外科手术的头颈/耳鼻喉内软硬组织和骨头的切开/切割、去除和站进。
耳科和耳神经手术包括耳闭锁、珠光瘤、耳蜗切开术、为耳蜗植入体的固定而建立一个缝合隧道、排除外耳和中耳窝内的岩石样尖晶体、内淋巴积水、除去外生骨疣损伤、解除面部神经的压迫、 乳突切除术、乳突凿开术、小骨链重建(OCR）、耳硬化症、除去包括声带神经瘤在内的耳部肿瘤、鼓室成形术和前庭神经切除术。
窦部适应情形包括鼻隔成形术、除去中隔骨刺、息肉切除术、窦部造口术、筛窦切除术/蝶筛骨切除术、前面窦环钻术和冲洗、前面窦站钻孔术、内窥DCR、经蝶骨手术、上颌骨窦部息肉切除术、上颌骨周围窦造口术、后鼻孔闭锁、蝶窦切开术、以及中间、侧面和后部前窦切除术。
鼻咽适应情形包括增殖腺切除术、气管手术、喉部息肉切除术、喉部损伤清理，其中包括复发性呼吸道乳头瘤 (RPP）、以及扁桃体切除术、治疗阻塞性扁桃体疾痴的扁桃体切除术以及浴疗气管内损失。
头和颈部(ENT)适应情形包括软組织修理、鼻成形术（骨窿变窄及骨岩部的矫形)、鼻成形术中取出骨及其成形、取出面部上颌骨和下颌骨部位的脂肪组织 （脂肪清除）、除去声带肿瘤、以及矫形、整容及或麻醉手术过程中切除软组织。
一、主机
1.1. 控制及显示其转速、转向(顺、逆时钟旋转，摆动）
1.2.菜单式操作：有多种手术模式选择，方便助手操作。
13. 泵：提供刀头注水冲洗。
二、脚踏开关
1可控制手柄转速（无极变速 50一60000 转/分钟）及注水泵冲水速度。
三、鼻科手柄
3.1握笔式设计
操作灵活;定位准确;不妨碍视线
3.2直排引式专利设计手栖，吸引、切割、排出为一直线，克服术中堵塞难题。
3.3往复最大转速 =5000转/分钟；
单向最大转速 =12000 转/分钟
最低速度可隆至 50转分钟，保证声带手术的安全。
3.4. 扭矩>108mNm，刀头的动力强劲。
3.5.然金屈材质，质量轻不重于240 克，减轻术者的负担，符合人体工程学的设计，
便于灵活操作又不妨碍视线。
3.6. 手柄同电缆可高温高压及环氧乙烷熏蒸消毒。
3.7.手柄上的转盘可以控制刀头仅刀口360 度旋转（需使用匹配刀头）
3.8手柄两侧有固定注水管而设计凹槽

3.9*手柄颏部有刀头旋转锁定装置

相应配套鼻科手柄：能与种类繁多的刀头及钻头 （100 余种）匹配，可以完成鼻部、咽部、
喉部及颅底的各种手术和整形科手术
3.7.可以匹配不同角度刀头：
0°刀头：鼻息肉、筛房切除术
40°刀头：上颌窦、 额窦手术
600 刀头：上颌窦、额窦手术，可达上颌窦腔内
120刀头：上颌窦囊肿手术
带剥离子的下鼻甲刀头：下鼻甲肥大粘膜下切除术
3.8.钻头：带注水和吸引开（特色钻头）
0°高速钻头：后鼻孔闭锁开放、蝶窦手术
带剥离子的鼻中隔钻头： 分离鼻中隔粘膜并同时削除扁曲假质
四：、高速耳科电钻耳手柄
4.1.最高转速 60000 转/分钟，和充足扭矩 38Mn-m，可快速有效地施行乳突切除术。
4.2. 直型和角度附件满足外科医生的偏好并可改善可视性
4.3*中轻质 （102g）小型（ L:11.9cmx Ф1.53）马达更符合人体工程学设计并可减少疲劳
磨损。
4.4.改善的冲洗套管夹与手柄头端凹槽连接的冲洗剖面，进一步提高稳定性，可在钻头
或骨上持续沖洗，并且不损害可视性。
4.5相应配套 Indig。 高速耳科电钻手栖：刀头钻头
各种尺寸、长度和材质的 Xomed 钻头，中等长度 64mm 或更长
1 材料有碳钢，工具钢，不锈钢等
2)分切割和磨砂钻头（金刚石、金刚砂两种），四、圆形钻头以及橡子头形
3)切削速度快，抗磨损寿命长。
1、投标耳鼻喉等离子体手术系统厂商所投产品须注册证类别为：6825，其他类别产品不接受投标。必须符合国家行业标准。
2、产品注册证要求为有效期范围内，有效期外产品不接受投标。（以注册证、国家食品药品监督管理局网站核实）
品目三、等离子体手术系统主机参数
1、主机能实现双极或多极切割、低温消融、切割、止血、凝固，微创安全可靠。
*2、三种工作模式，两种ABLATION（打孔、切割、止血、消融等功能）模式，一种PLACOAG（止血、凝固）模式。
3、具备多极吸引切割功能及配置，适合开展扁桃体、腺样体、乳头状瘤、息肉、CAUP、UPPP等。
4、配备能安全有效治疗隐蔽及深部病变组织的功能及配置，如治疗喉深部及舌根等部位。
5、治疗主机声音大小可调节，能区分ABLATION和PLACOAG的工作声音，避免踏错脚踏。
6、阻抗侦测和自动能量检测技术，具有热损毁深度监控系统。
7、治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。
8、能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小。
*9、主机能自动侦测并提示刀头前端等离子强度状态。
10、界面显示及指示：按键式操作界面，采用LED数码显示，面板密封防水设计
11、能通过脚踏开关启动、切换ABLATION和PLACOAG模式。
12、多刀头可选：根据不同的部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头。
*13、一个治疗刀头能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，在一个手柄、同一个输出接口输出，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦。
14、工作频率：100KHz（要求最大浮动范围控制在10KHZ内）
15、输出功率：等离子汽化切割：1-10档可调
等离子汽化凝血： 1-10档可调
等离子汽化打孔： 1-10档可调
等离子消融凝血： 1-10档可调
16、阻抗显示为0-999，阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预期（设置）的消融深度和治疗范围自动提示操作者。（要求在设备上有对应显示界面）
17、工作计时
0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）
18、整机功耗
≦ 700W
19、输出功率    ≦ 350W
20、最大输出峰值电压（开路）：
ABLATION1：680Vp/ABLATION2：620Vp/PLACOAG：380Vp
二、安全要求： 
1、低温控制：工作温度仅为40-70℃，创面无碳化，对周边组织损伤小。
2、操作精确：消融作用在靶组织表面，离子作用仅为100微米。
3、保障安全：电场仅局限于刀头的双极之间；工作能量精确地控制在3-3.5eV，有效避免对神经的损伤。
4、创伤轻微：黏膜损伤小、出血少、疼痛轻、恢复快。
三、配置要求： 
1、等离子体手术系统主机（声光数字显示及控制系统）
2、脚踏控制器
3、等离子手柄连线
4、电源电缆
5、刀头种类≥8种（如鼻甲减容，咽腭部打孔，舌根打孔，扁桃体、腺样体、悬雍垂的打孔或者切割来治疗阻塞性睡眠呼吸暂停综合症（鼾症），以及鼻出血、鼻息肉、过敏性鼻炎、声带小结等方面的治疗）。

包9：
	移动式X射线机招标参数



	1
	招标要求描述

	2
	设备用途：采用双动态平板直接数字成像，满足临床实时正侧位双路成像X线透视诊断使用。具备脊柱拼接成像，画中画高级功能；可对接骨科机器人、导航等新设备新技术的应用。整机技术先进、设计合理灵便、性能稳定、软件终身免费升级。

	3
	技术规格

	4
	最大输出功率：≥5.0KW

	5
	最大输出电压：≥120KV

	6
	旋转阳极球管   2个

	7
	双焦点：  大焦点：≤0.6mm   小焦点：≤0.3mm

	8
	阳极热容量：≥200KHU

	9
	最大管电流：≥50MA

	10
	直接数字平板成像技术

	11
	动态平板数量：2块  

	12
	图像采集面积：≥420cm²

	13
	分辨率：≥3.0lp/mm(边缘与中心一致)（提供证明资料）

	14
	图像畸变：≤1%

	15
	图像灰阶：16BIT

	16
	DQE:不小于75%（附证明资源）

	17
	高亮度手术室专用彩色显示器≥25寸；满足正侧位双模同屏对比。

	18
	全触摸控制显示器≥20寸，无需实体鼠标键盘操作简单便于消毒。

	19
	三联脚踏及曝光开关

	20
	G形机架最小开口≥93CM（提供证明材料）

	21
	整机最大高度：≤210CM（附图证明）

	22
	整机最大长度：≤210CM（附图证明）

	23
	高级数字图像处理系统软件

	24
	具备触摸控制图像0.5-4倍缩小放大功能

	25
	具备智能图像时序控制拼接成像高级功能。

	26
	具备画中画高级功能

	27
	支持导航或机器人对接（附图证明）

	28
	提供已装机型可供学习三级教学医院≥10家（注明医院名称及装机时间）

	29
	单台配置要求：

	30
	G型机架                      1台

	31
	组合机头                     2个

	32
	逆变器                       2个

	33
	数字影像探测器（动态平板）   2个

	34
	滤线栅                       2个

	35
	限束器                       2个

	36
	三联脚踏及曝光开关           2个

	37
	图像工作站                   1套  （无具体配置要求）

	38
	27寸手术高清彩色专业显示器   1个  与17项25寸偏离

	39
	21寸触摸控制操作显示器       1个  与18项20寸偏离

	40
	数字图像处理软件             1套  

	41
	具备拼接成像、画中画高级功能

	42
	激光定位灯                   2个

	43
	Dicom3.0、HDVI接口免费开放

	44
	技术文件

	45
	卖方应提供详细的中文操作（维修）手册。

	46
	技术服务和质量保证

	47
	卖方必须在买方提供的场地安装调试设备，并组织测试运行，达到设备质量验收标准。

	48
	软件免费升级到最新版本。

	49
	质保期为设备质量验收合格后一年，期间卖方负责按设备维护保养规范技术要求提供整套技术服务。

	50
	卖方售后设备维修服务的响应时间要求：电话或网络技术服务响应时间不超过4小时；维修服务人员到达现场响应时间不超过4小时。

	51
	提供培训计划：
院内培训：卖方应免费提供买方全体操作人员和两个工程技术人员的操作培训，达到岗位技术要求。

	★提供投标设备同配置同机型备用机壹台永久免费使用（备用机同样适用本次招标文件要求）

（如不满足此项将导致废标）
53、保证设备保修期内开机率高于98%，如故障停机率超过2%（一年按365天计算，每年6天），每超过一天，保修期延长2周。
54、国内有备品备件库（提供具体名称地址，联系电话），备品备件供应须确保10个工作日内到货，供应时限不低于10年；
55、提供常规零配件、耗材及人工费用报价明细清单，并承诺确保可终身提供设备维修配件，并保证5年内价格不变。
56、维修响应时间，保修期内接到故障通知后〈4小时内响应，4小时内到达现场，保修期后也应该做到接到故障通知后〈12小时响应，应用户要求24小时达到现场，有责任向用户说明故障的解决方法，提供优惠的配件供应，配件到达日期，国内不超过2天，国外不超过7天到达现场。
57、合同在货到验收合格正常使用6个月后无任何质量问题后支付总价款的90%，质保金为10%在质保期内分次支付。最终付款方式以和甲方单位签订的合同为准。



商务要求

1、设备保修期：包3、4、5、6整机质保≥叁年，其余标包整机质保≥贰年。

2、交货日期：（国产设备）合同生效后30天（日历日）内；（进口设备）合同生效后60天（日历日）内。

3、交货地点：新疆维吾尔自治区中医医院

4、开机率：≥98%（按365日历日计算），累计故障不超过6天，每超过一天，按医院该设备上月日均全部收费为标准计算直接损失，收费标准按照新疆维吾尔自治区发改委相关物价标准执行

5、投标方所提交的所有投标文件、现场承诺等均与合同具有同等效力

6、列入强制检定目录范围内的产品验收时需提供检测合格证书或由交货地点当地的技术检测机构进行质量和性能检测，检测费用由投标方承担（包括射线装置的卫生、环保等行政部门的技术检测、监测和竣工验收等的全部费用）。

7、提供产品合格证书、检测证书，进口产品还需提供商检证、报关单等证书

8、培训：现场不限次培训

9、投标方须保证提供的货物是合同生效后由原厂生产的、全新的、未使用过的设备，所采用的技术和软件是全新的、并符合规定的质量、规格和性能

10、技术服务（零配件价格、售后服务点、联系人及方式等）；装机时使用培训和维护培训各不少于一周时间，并提供使用和维修的电子版资料并开放维修密码。

11、需免费开放设备所有接口，可与医院现有网络相连接，并承担相应对接费用。

12、在采购方所在地区有维修工程师

13、负责运输、装卸、仓储、安装、调试、验收、培训等相关费用。

14、若该设备使用中涉所需试剂、耗材、关键性配件需分项报价，并注明序号、产品名称、注册证名称、生产厂家、单价、单位， 同时提供耗材制造商授权书、生产许可证（进口产品除外）以及所投产品的医疗器械注册证。若未按照上述要求提供耗材明细及报价，视为未实质性响应招标文件要求。（耗材报价需提供相应证明材料，如合同、中标通知书或其他证明材料）

15、配套第三方设备计算机、打印机等要求配置医院现有品牌（所用耗材需与医院现有耗材一致）

保修期内每季度定期由专业工程师对设备进行巡检，并出具相应工单交使用科室及医学工程科备案。

备注： 

1、本章节中的参数只作为参考，但所投产品参数不得低于上述要求。

2、提供所投产品技术支持文件，包括产品彩页及检测报告等，评审时以国家权威部门提供的检测报告为准，响应文件中正本副本都必须提供所投产品的彩色页面介绍；（《医疗器械注册证》（含附页、附表），产品检测报告，进口产品提供技术白皮书（Data Sheet）（产品须提交白皮书及完整检测报告（英文版）；国产产品须提交完整检测报告）、彩图、白皮书等。）

3、若该设备使用中涉及有关耗材，请提供耗材明细及报价（单价），并注明生产企业及规格，同时提供耗材制造商授权书、生产许可证（进口产品除外）以及所投产品的医疗器械注册证，开标时须携带样品。
      第四章  合同主要条款
（具体以实际签订合同为主）
1. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件期限。
1.1 卖方应严格按照系统制造国家标准和行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照产品原产地国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。
1.2 卖方对系统制造质量负责，在买方按照使用维护说明书的规定正确的安装维护及存放的情况下，卖方应保证所供系统自正式投入运行之日起24个月内无故障，如确因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因维护操作不当导致不能正常使用，卖方应按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到买方通知之日起1日内派人抵达系统使用现场处理，并承担相应的经济责任。
1.3卖方应对所供应系统的外协、外购件质量负责，其负责期限和责任范围等同于1.2条款的约定。卖方在交货时应提供外购件的使用维护说明书及证明文件。
1.4 卖方单位所提供产品的技术应是最新的,并且已有运行3年以上的成功经验,并附有证明文件。
2. 运输方式、交货地点及到达项目现场费用负担
2.1 运输方式由卖方决定、由卖方办理，运杂费用由卖方承担，产品包装应符合国家有关要求。
交货地点：新疆维吾尔自治区中医医院指定地点
2.2 买方负责接收货物。卖方应将领货凭证及时交寄给收货人。因卖方未能及时准确地将领货凭证递交收货人而给买方造成的损失由卖方按实际数额赔偿。
3. 安装及验收
3.1 卖方须按标书规定的技术需要提供产品，产品必须是按相应的国际标准和中国政府国家标准以及有关政府部门的规范完成制造和安装的全新产品。投标文件是合同书不可分割的组成部分，其内容相互补充。
3.2 到货后由卖方免费负责安装，由买方、卖方和商检、质检部门联合验收，达到招标文件采购产品的各项技术指标，并满足国际或国家标准的方可验收合格。全部费用由卖方负责。货物需国家有关部门强制验收的，供需双方不得私自处理验收。
3.3 安装验收合格后，卖方应向买方提供以下技术资料：
（1）系统安装图；
（2）系统及系统原理图；
（3）电气系统及系统安装图；
（4）构件、机械安装图；
（5）安装手册；
（6）操作手册；
（7）维修保养手册；
（8）制造、安装标准和技术规范；
（9）安装及验收报告
（10）产品出厂合格证
4. 结算方式
4.1 本合同使用的货币种类为：人民币。
4.2 本合同的付款方式采用：支票、电汇或汇票。
4.3 货款的支付
4.3.1付款方式：货到、安装、验收合格正常使用6个月后付90％，剩余10%尾款，≥贰年质保后设备无问题分次无息付清。（如设备验收不合格医院有权拒绝付款并要求退货），最终付款方式以和甲方单位签订的合同为准。
4.3.2 买方将鼓励供应商提出更有利于买方的结算方式。
4.3.3 卖方应把下列单据提交给买方，买方审核后付款：
（1）全额发票；
（2）验收文件。
5. 合同的生效
5.1 合同经签字盖章生效，并按第4条款的付款方式履行合同。
5.2 若买卖双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，任何一方可将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。
6. 交货期：（国产设备）合同生效后30天（日历日）内；

（进口设备）合同生效后60天（日历日）内。

7. 变更指示及合同修改
7.1 买方在任何时候都可以向卖方发出书面指示，在合同总体范围内提出变更，如变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，卖方应在到买方变更指示的3日内提出书面调整要求。
7.2 无论何方欲对合同条款做出任何改动或偏离,均须合同双方签署书面的合同修改书。
8．技术培训要求
8.1 卖方负责对买方的操作、维护人员进行系统安装、操作、维护和保养的技术培训，实践操作在本地区的安装现场。培训标准应达到能维护系统的常规运行、检测并排除小型故障. 须提供技术培训，包括系统管理维护培训和系统使用培训。系统正常使用后，在半年内派专人维护保证系统正常运行。
9. 售后服务
9.1质保期：包3、4、5、6整机质保≥叁年，其余标包整机质保≥贰年。
9.2 产品安装后双方按国际和国家标准及本章第3条款的要求进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后将仪器归还卖方。
9.3 自产品验收合格之日起2年内提供所涉软件的免费升级服务，如“第三章招标内容及技术要求”中技术参数中有特别要求的请根据文件要求。
9.4 在产品交付使用后，卖方应对保修期及其以后终身服务作出承诺，并具有切实可行的服务措施。卖方在疆应有常设或指派的法定售后服务机构，备品备件库，安装维修人员应是卖方派出的具有一定专业技术水平的人员。
10. 备品备件
10.1 应保证终身提供该系统的所有维修零备件。
10.2 卖方须提供备件的名称、价格及有效期，保证供货期等。
11．质保
11.1质保期即自全部工程验收合格正式运行之日算起，详细质保时间参照相应要求。如出现质量问题，卖方在质保期内免费更换部件及维修。如果由于卖方责任致使系统不能验收，此质保期顺延。
12. 其它事项
12.1 本合同所确定的价格为最终价格,已包含包装费、运杂费、保险费、卖方的现场验收、安装调试费、现场服务费等各项费用。
12.2 在系统明显位置装有固定金属铭牌，铭牌至少应载明以下内容：
A、制造厂名称
B、系统名称和型号规格
C、制造厂产品编号
D、出厂日期
附件：投标书格式
               项目

投标书
项目名称：

供应商名称：

供应商全权代表：
年      月      日

附件一

投  标  书

：

我们收到你们              号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价                        万元（人民币大写）￥：          万元（阿拉伯数字）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

⒉如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后 90 天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

⒏该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳             元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

投标单位：（公章）

授权代表签字：

年   月    日

附件二
法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：                                                 ；
地    址：                                                 ；
姓    名：           性别：      年龄：      职务：        ；
该同志系                                  公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：                     （公章）
法定代表人签名：              
日  期：       年      月    日

注：需附法定代表人身份证正、反面复印件
法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我           （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的              （姓名）为我公司签署本项目投标文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次谈判的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。
代理人无转委托权，特此声明！

代理人：姓名：           性别：       年龄：          ；
身份证号码：                        职务：            ；
供应商：                          （盖章）

法定代表人：                      （签字）

授权委托日期：         年      月      日
注：需附被授权人身份证正、反面复印件
附件三

关于投标文件的声明函

致：：

为响应你方    年    月   日的           投标邀请，下述签字人自愿参与投标，提供招标文件技术需求书中规定的         项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对招标代理机构和招标人承担法律责任。

1）我方的资格声明，各有  份正本，  份副本。

2）下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

下述签字人知道，招标人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按招标人的要求提交。

供应商：    （公章）        

法人代表或其被授权人：      （签字或盖章）       

日期：   年   月   日

附件四

中小企业声明函（货物）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                      企业名称（盖章）：
                      日期：
附件五

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；

四、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、如在投标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部18号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库【2007】2号文）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）       法定代表授权委托人：（签字）

附件六

投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

在          号（             项目）招标活动中，我公司承诺如下 ：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2、不与投标人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假招标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次投标权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《招投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：（签字）                    .
法人授权代表：（签字）                    .
项 目 经 理： （签字）                   .
       公司签章       .
年      月     日
附件七
开   标   一   览   表

供应商名称：                                                                               单位：元

项目名称：                                                                        编号： 
	序号
	设备名称
	规格和型号
	数量
	制造商名称及国籍、地区
	设备单价
	交货期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	小写：                             大写：  


投标单位授权代表签字：                                             投标单位公章：

注：1、请单独封装一份在信袋内。

    2、在开标一览表中，按第二章投标须知10.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

    3、详细清单参照附件七。

附件八

投标产品名称、数量、规格明细报价表

（此表参照下表由各供应商按照招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）                             编号： 
	序号
	名 称
	规格型号
	数量（标明单位）
	单价（元）
	总价（元）
	生产厂家及品牌
	备 注

	1
	（所投的全部货物内容）
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	

	6
	备品备件
	

	7
	专用工具
	

	8
	安装调试费
	

	9
	运杂费
	

	
	…
	

	合计总价（万元）
	


注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第三章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

投标单位授权代表人签字：                                            投标单位公章：                          

附件九
技 术 规 格 偏 离 表
项目编号：                                                    年     月    日

	序号
	招标规格
	投标规格
	技术指标证明材料名称
	响应/偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）
投标单位授权代表人签字：                                   投标单位公章：

                                                    附件十

商 务 条 款 偏 离 表
项目编号：                                                     年   月   日 

	序号
	条款序号
	招标条款
	投标条款
	响应/偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位授权代表人签字：                                                  投标单位公章：

附件十一
投标产品近三年同类产品销售业绩表

项目编号：                                                         年     月    日

	地区
	项目名称
	中标内容
	数量
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同、顾客意见反馈表等的复印件）。

投标单位授权代表人签字：                                                  投标单位公章：

