库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2022年医疗设备采购-医学检验科设备招标文件       项目编号：2022PCGK049

目    录
- 2 -第一章  招标公告


- 5 -第二章  投标须知前附表及投标须知


- 28 -第三章  合同条款


- 31 -第四章  采购需求


- 45 -第五章  投标文件格式




第一章  招标公告
一、项目基本情况
项目编号：2022PCGK049
项目名称：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2022年医疗设备采购-医学检验科设备
采购方式：公开招标
预算金额（元）：3233000.00

最高限价（元）：2577000.00
采购需求：
标项名称：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2022年医疗设备采购-医学检验科设备
数量：1 
预算金额（元）：3233000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：阴道微生态检测系统1台，最高限价300000元；血栓弹力图仪1台，最高限价80000元；血小板聚集仪1台，最高限价200000元；低速离心机1台，最高限价50000元；病理组织脱水机1台，最高限价320000元；石蜡切片机（核心产品）1台，最高限价180000元；石蜡包埋机（带冷台）1台，最高限价48000元；自动染色机1台，最高限价320000元；摊烤片机1台，最高限价15000元；冰冻切片机（核心产品）1台，最高限价280000元；医用冰箱（双开门）4台，最高限价84000元；全自动鉴定药敏仪分析仪系统1台，最高限价700000元。详细技术参数详见招标文件。

合同履约期限：自合同签订之日起至质保服务期结束。
本项目（ 不 ）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：供应商须具有医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；货物制造商须具备医疗器械生产许可证（摊烤片机除外）。

三、获取招标文件
时间： 2022年6月2日 至 2022年6月10日，每天上午 10:00至12:00 ，下午 12:00至19:00 （北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）
方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/进入“项目采购”栏目，在获取招标文件菜单中选择所要投标的项目，申请获取招标文件。线下获取无效。

获取招标文件应上传：

（1）供应商营业执照或其他组织资格证书（扫描件）； 

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证（扫描件）；法定代表人不授权投标代表的，提供法定代表人资格证明书及本人身份证（扫描件）。

（3）医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）（扫描件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年6月22日 11:00（北京时间）

投标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用不见面开标，加密的电子投标文件在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传。

开标时间：2022年6月22日 11:00（北京时间）
开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1. 本项目公告期限为5个工作日，供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

3.各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

6. 供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时使用制作加密电子投标文件的CA锁进行远程解密及报价确认，本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密或确认，后果由供应商自行承担。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名 称：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）
地 址：巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市梨乡路6号
联系方式：0996-2260846
2.采购代理机构信息

名 称：新疆品创项目管理咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 业务二部

项目联系人：向磊、齐娟、周娟、郭克栋、张轩、甘甜
电话：0991-5221699、15352628861
邮箱：599251130@qq.com
第二章  投标须知前附表及投标须知
一、投标须知前附表
	项号
	内  容
	说明及要求

	１
	项目名称
	库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）2022年医疗设备采购-医学检验科设备

	
	项目编号
	2022PCGK049

	
	采购人
	库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

	
	采购方式
	公开招标

	
	资金来源
	自筹资金

	
	资格审查方式
	资格后审

	
	采购内容
	（1）阴道微生态检测系统1台；

（2）血栓弹力图仪1台；

（3）血小板聚集仪1台；

（4）低速离心机1台；

（5）病理组织脱水机1台；

（6）石蜡切片机（核心产品）1台； 
（7）石蜡包埋机（带冷台）1台；

（8）自动染色机1台；

（9）摊烤片机1台；

（10）冰冻切片机（核心产品）1台； 
（11）医用冰箱（双开门）4台；

（12）全自动鉴定药敏仪分析仪系统1台。
供应商须对上述采购内容全部报价，按照《开标一览表》格式分别填写价格等内容，不得有缺漏项，否则，按无效投标处理。

	2
	预算及最高限价
	（1）阴道微生态检测系统1台，最高限价300000元；

（2）血栓弹力图仪1台，最高限价80000元；

（3）血小板聚集仪1台，最高限价200000元；

（4）低速离心机1台，最高限价50000元；

（5）病理组织脱水机1台，最高限价320000元；

（6）石蜡切片机（核心产品）1台，最高限价180000元；

（7）石蜡包埋机（带冷台）1台，最高限价48000元；

（8）自动染色机1台，最高限价320000元；

（9）摊烤片机1台，最高限价15000元；

（10）冰冻切片机（核心产品）1台，最高限价280000元；

（11）医用冰箱（双开门）4台，最高限价84000元；

（12）全自动鉴定药敏仪分析仪系统1台，最高限价700000元
本项目预算：323.3万元，最高限价：257.7万元。供应商每种设备的投标报价均不得超过该设备的最高限价，否则，按无效投标处理。

	3
	质量标准
	合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）

	4
	供应商资格
	4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
4.2供应商须具有医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；货物制造商须具备医疗器械生产许可证（摊烤片机除外）。
4.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。（注：招标代理机构在开标时间后至资格审查结束前通过上述查询渠道进行网上查询，对存在“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”情形的供应商，资格审查不合格，投标无效，同时其信用信息查询记录作为证据存档。）
4.4供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在直接控股、管理关系的；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.5本项目不接受联合体投标。

	5
	投标文件份数
	5.1投标文件组成：详见本文件“二、投标须知”第21项要求。
5.2投标文件份数
5.2.1加密的电子投标文件在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传，加密的电子投标文件为使用政采云电子投标客户端制作生成的加密版投标文件。供应商未按上述要求提供加密的电子投标文件的，将导致投标无效。
5.2.2未加密的纸质版投标文件须在本项目中标通知书发出后3个工作日内提供。中标单位须提供纸质版投标文件正本 1 份，副本 3 份。
说明：

（1）未加密的纸质版投标文件应与加密的电子投标文件内容一致。

（2）纸质版投标文件递交或邮寄至：库尔勒市梨乡路豪景大厦1102室，邢安泽19999172826。
（3）供应商应按上述要求提供未加密的纸质版投标文件，以便投标保证金及时退还。

	6
	投标文件递交截止时间
	2022年6月22日 11:00时（北京时间）

	7
	投标有效期限

（实质性条款）
	自投标截止之日起90天（日历日）

	8
	投标文件递交地点
	本项目采用不见面开标，加密的电子投标文件须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

	9
	开标时间、开标地点
	开标时间：2022年6月22日 11:00时（北京时间）
开标地点：政采云开标大厅（https://www.zcygov.cn）

本项目采用  不见面开标  

注：（1）供应商远程参与开标，并在规定的时间内完成对投标文件远程解密及报价确认，本项目供应商解密时长：30分钟，因供应商自身原因导致解密或报价确认失败，投标无效。

（2）因网上招标系统故障导致所有供应商均解密失败时，由采购人或采购代理机构现场请示项目主管部门处理。


	10
	评标办法
	综合评分法

	11
	投标保证金
	投标保证金金额：35000.00元（叁万伍仟元整）
供应商应于2022年6月22日 11:00时（北京时间）前，将投标保证金由供应商账户缴纳至采购代理机构指定账户。投标保证金应采用人民币，以非现金形式的电汇、网银支付等方式提交。
账户名称：新疆品创项目管理咨询有限公司
开户银行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市安居南路支行
账号：107685372797

行号：104881005046

注：1、如果发现供应商有围标、串标行为，其投标无效，且投标保证金将被没收，不予退还；
2、投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，其投标将被否决，供应商应充分考虑资金在途时间；
3、供应商缴纳投标保证金时，须备注“二部PCGK049”。

	12
	招标文件售价
	政采云平台免费下载

	13
	对招标文件的质疑
	供应商如需对招标文件内容质疑，须按以下要求提出：
①接受对招标文件提出质疑的截止时间：2022年6月21日12:00时，供应商应在法定质疑期内一次性提出所有质疑内容。
②质疑函应以书面形式（按照财政部94号令要求）通知采购代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
③联系部门：新疆品创项目管理咨询有限公司 业务二部
④联系电话：0991-5221699
⑤通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 

	14
	履约保证金
	无

	15
	交货期

（实质性条款）
	自合同签订生效后25个日历日内全部货物到买方指定地点并安装调试完毕。

	
	交货地点

（实质性条款）
	库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）（具体为买方指定院内地点）

	16
	付款方式

（实质性条款）
	合同签订生效后，货到买方指定地点安装调试完毕，验收合格正常使用1个月后支付合同价格80%，剩余质保期内付清。

	17
	质保期

（实质性条款）
	所有设备整机免费质保3年。终身保养维护，免人工费，免费系统升级。质保期自全套设备验收合格之日起计算。

	18
	政府采购政策
	18.1本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

18.2根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号文）规定，本次采购标的所属行业为工业制造业。
（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）本次投标供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）对满足以上（1）（2）两项条件并按照本文件第五章规定格式提供《中小企业声明函》（须内容填写完整）的小微企业的投标总报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（5）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。

（6）符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。

18.3节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

（1）本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

（2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

	19
	其他说明
	19.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
19.2非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

	20
	招标代理服务费
	交纳时间：中标单位在《中标通知书》核发前一次性交纳。
交纳金额：参照国家计委计价格[2002]1980号执行
账户名称：新疆品创项目管理咨询有限公司
开户银行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市安居南路支行

账号：107685372797

行号：104881005046

	21
	其他说明
	在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。


二、投标须知
（一）总则
1. 项目说明
1.1 本项目概况详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项所述。
1.2本招标项目已经批准，已具备招标条件，现对该项目组织进行公开招标。
1.3本招标项目供应商的资格审查采取资格后审方式。本次招标不接受联合体投标、不接受备选方案。
1.4 资格后审包括下列的内容
1.4.1 供应商应满足“前附表”第4项规定的资格要求 ；
1.4.2招标文件有要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章和加盖供应商公章要求的，供应商须按招标文件要求签署；
1.4.3交货期符合招标文件要求；
1.4.4交货地点符合招标文件规定；
1.4.5投标内容、数量、质量、服务等满足招标文件要求；
1.4.6符合招标文件中规定的其他实质性要求；
1.4.7无法律、法规和规章禁止的其他情况。
2. 招标范围
2.1本招标项目招标范围已通过“前附表”第1项采购内容所述，指本项目招标文件中范围内所要求的所有工作内容。
3. 适用法律及约束力
3.1 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。供应商一旦购买了招标文件并参加本项目，即被认为接受了招标文件中的所有条件和规定。
3.2供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。
4. 招标项目实施要求
4.1质量标准已通过“前附表”第3项所述。
4.2 供应商与采购人签订合同后，按照招标文件及合同相关的要求编制现场服务计划。
5. 交货期及交货地点
5.1 交货期已通过“前附表”第15项所述，是指完成本项目采购内容及配套服务工作、验收合格并移交采购人的时间；交货地点已通过“前附表”第15项所述。
6. 资金来源
6.1采购单位的资金通过“前附表”第 1 项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。
7. 供应商资格要求
供应商资格要求须满足“前附表”第4项要求。
8. 投标费用
供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
9. 授权委托
9.1 供应商代表为法定代表人的，须持有法定代表人资格证明书和法定代表人身份证；供应商代表不是供应商的法定代表人的，须持有法定代表人授权委托书和授权代表人的本人身份证。
10. 联合体投标
10.1投标须知前附表中接受联合体投标的，供应商可以联合体形式投标，否则联合体投标视为无效投标；接受联合体投标的，除应符合本章第7款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（2）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
11.信用信息查询
11.1查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
11.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。
11.3招标代理机构在开标时间后至资格审查结束前通过上述查询渠道进行网上查询，对存在“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”情形的供应商，资格审查不合格，投标无效，同时其信用信息查询记录作为证据存档。
11.4两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（二）招标文件
12. 招标文件的组成
12.1 招标文件包括下列内容
第一章 招标公告
第二章 投标须知前附表及投标须知
第三章 合同条款
第四章 采购需求
第五章 投标文件格式
12.2招标的最小单位是标项。招标文件未分标项的，供应商须对全部招标内容投标，不得部分投标；招标文件分标项的，供应商应当以标项为单位编制并提交投标文件。
12.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
12.4 招标文件由本文件及由采购人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。
12.5 招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标项目中均称招标文件补充。
12.6 招标文件补充作为招标文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。
12.7 供应商应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其注意可能引起“否决投标”、“拒绝”、“投标无效”、“评审不予通过”等的条款，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
13. 招标文件的获取
13.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日，具体期限见招标公告。
13.2凡符合资格要求并有意参加投标的供应商,均可在本项目公告发布平台免费获取招标文件。
14. 招标文件的澄清或修改
14.1供应商若对招标文件有任何疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。本项目接受对招标文件质疑的截止时间见“前附表”第13项，供应商须在截止时间前一次性提出对招标文件质疑内容。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
14.1.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
14.1.2质疑项目的名称、编号；
14.1.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
14.1.4事实依据；
14.1.5必要的法律依据；
14.1.6提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。
14.2采购人可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以发布公告或书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
14.3投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注本项目招标公告发布网站上本项目的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任；供应商对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在投标截止时间后递交的投标文件视为无效投标文件。
15. 投标报价
15.1 本招标项目使用的货币为 人民币 ，实施时亦以 人民币 支付。
15.2 投标报价为本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受（除非采购人另有约定），否则，在评标时将视为投标无效。
15.3所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物、服务等的费用和所需缴纳的所有税、费等。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
15.4供应商应按本文件给定的格式填报《开标一览表》及《分项报价明细表》，《开标一览表》中价格填报处不应有空白，如无费用可填报“/”。
15.5供应商对投标报价若有说明应在《开标一览表》显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑。报价优惠应对应《开标一览表》及《分项报价明细表》提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、免费培训等其他形式的优惠，将不被允许并不予接受。
15.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，如招标文件未提供相关格式的，应由投标人自行设计编写。
15.7供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用。
15.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（一）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
修正后的报价遵照如下规定处理：供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
16.投标保证金
16.1投标保证金是为了保护采购人和招标机构免遭因供应商的违规、违约行为而引起的风险，采购人/代理机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收供应商的投标保证金。中标人如未能按招标文件要求与采购人签署项目合同并提交履约保证金，视为供应商违约，则采购人有权没收中标人投标保证金。
16.2 供应商应提交投标保证金，并作为其投标的一部分。招标文件《前附表》规定交纳投标保证金的，供应商应按招标文件《前附表》规定的要求提交保证金，投标保证金有效期应与招标文件规定的投标有效期一致。供应商未按照招标文件《前附表》要求提交投标保证金的，投标无效。
16.3招标文件接受联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
16.4 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出5个工作日内退还。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。
16.5 中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还。
16.6 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：
16.6.1 供应商在规定的投标有效期内撤回其投标；
16.6.2 中标人无正当理由拒绝按规定与采购人签订合同或未能在规定期限内签署合同的或未按招标文件要求提交履约保证金的。
16.7 供应商办理投标保证金退款申请手续须提供以下资料：
16.7.1 供应商清晰的单位名称、开户银行名称、银行账号、银行行号。
16.7.2 中标方办理投标保证金退款申请时，中标方还须提供与采购人签订的已加盖中标方公章的合同全本复印件或扫描件一份（代理机构存档备查）。
特殊说明：中标人须自项目验收合格后5个工作日内，将经采购人签章确认的《验收书》复印件1份加盖中标人公章提交至采购代理机构。
17. 招标答疑会和现场踏勘
17.1本项目不组织招标答疑会。
17.2 采购人不组织供应商进行现场踏勘，供应商应自行在投标截止时间前对项目服务现场和周围环境进行勘察，以获取须供应商自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用及风险由供应商自己承担。
18. 投标有效期
18.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期不足的，投标无效。
18.2 在特殊情况下，采购人在原定的投标有效期内，可以根据需要以发布公告或书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改或撤回其投标文件。
（三） 投标文件的编制
19. 投标文件编制要求
19.1供应商提交的投标文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。
20. 投标文件编制的依据
20.1 采购人提供的采购需求及有关资料；
20.2 本招标文件及招标文件的修改或者澄清；
20.3 相关的法律、法规和规定。
21. 投标文件的组成：资格响应文件、商务响应文件、技术响应文件、报价响应文件。
21.1资格响应文件组成

（1）供应商营业执照或其他组织资格证书，扫描件；

（2）法定代表人资格证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明，均为扫描件；
（3）供应商2022年任意连续三个月依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料；
（4）供应商经审计的2021年度的财务报告复印件（投标单位成立不满一年的不需提供）；
（5）供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件的扫描件）；

（6）供应商医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）（扫描件）；
（7）投标保证金缴纳凭证（网上支付凭证打印件）。

21.2商务响应文件组成：
（1）投标承诺书；
（2）供应商所投产品（共计11种,摊烤片机不用提供）的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)（扫描件）；供应商所投产品制造商的医疗器械生产许可证（扫描件，共计11种,摊烤片机不用提供）； 
（3）商务及合同条款偏离表（须包括对本文件《投标须知前附表》提出的“交货期”、“交货地点”、“质保期”、“付款方式”、“投标有效期”五项实质性商务内容逐条响应，否则，投标无效）；

（4）售后服务承诺书；
（5）所投核心产品且为所投型号近三年（2019年1月1日至今）的销售业绩，提供有效业绩证明资料中标通知书或合同（均为扫描件），证明资料应清晰反映货物名称、品牌型号、合同金额、签订日期、合同签字盖章页信息。
（6）供应商认为有必要提供的其他资料。
21.3技术响应文件组成：
（1）技术服务条款偏离表。供应商提供的《技术服务条款偏离表》须对照第四章《采购需求》所有条款逐条列明是否响应及响应内容； 
（2）供应商所投产品（摊烤片机除外）应提供具有检测资质的检验检测部门出具的真实有效的检验检测报告（反映主要参数内容的部分，扫描件）、设备出厂原始数据、对外公开发行的印刷版彩页作为技术支持资料；

（3）产品详细配置清单；
（4）供应商认为有必要提供的其他技术资料。
21.4报价响应文件组成：

（1）开标一览表；
（2）分项报价明细表；

（3）报价需要的其他资料。
22. 投标文件的编制及格式
22.1 供应商提供的投标文件应按照本须知第20条规定的内容编制，其中，第21.1（1）—（7）、第21.2（1）—（3）、第21.3（1）—（3）、第21.4（1）—（2）为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。
22.2供应商提供的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展），并保证所提供的资料的真实性。未提供格式的，供应商可自行编制。
22.3投标文件严禁涂改或行间插字和增删，除非这些修改是根据采购人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，必要的修改处必须有供应商法人代表或其授权代表人签字并加盖供应商公章，否则，投标无效。
22.4供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
23. 投标文件的份数和签署
23.1 供应商应当按照本须知前附表第5项规定的份数提交投标文件。
23.2 投标文件签署要求均应符合招标文件相关规定。

23.3投标文件未按照上述规定编制，符合性审查将不予以通过。
（四） 投标文件的递交
24.电子版投标文件

24.1供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件；投标截止时间以政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，逾期上传的或者未成功上传到平台的投标文件，投标无效。
25. 投标文件的提交
供应商应当按照本投标须知前附表所规定的地点，于投标截止时间前上传加密的电子投标文件。纸质版投标文件按照本投标须知前附表相关规定提交。
26.加密的电子投标文件提交的截止时间
26.1 投标文件提交的截止时间详见本投标须知前附表规定。
26.2 采购人可按本招标文件第14条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标书的截止时间。在上述情况下，采购人与供应商在原投标截止时间前的全部权力和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。
26.3 至投标文件递交截止时间，采购人收到的投标文件少于3个的，不得开标。评标过程中有效供应商少于3个的，应终止评标，由采购人依法重新组织招标。
27. 迟交的加密的电子投标文件
供应商在本投标须知前附表规定的投标截止时间以后提交的投标文件将被拒绝并退回。
28. 加密的电子投标文件的补充、修改与撤回
28.1 供应商在投标须知前附表规定的投标截止时间之前，可以补充、修改或撤回已提交的投标文件。
28.2 在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件。
（五） 开标
29. 开标
29.1本项目采用不见面开标方式，招标会将于投标须知前附表规定的时间和地点召开，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台完成开标签到、远程解密、报价确认等交互环节。供应商应在投标截止时间前登录政采云平台签到，同时确保开标期间电脑网络环境畅通，浏览器配置无误，可完成正常的解密和操作。评标委员会成员到场集中评标，但不得参加开标活动。投标截止时间前不得开启投标文件。
29.2 开标程序
29.2.1供应商不足3个的，不得开标。
29.2.2 开标由采购人或采购代理机构主持；
29.2.3 宣读开标纪律，介绍采购人代表、监督人员；
29.2.4 供应商解密，解密时长30分钟；
29.2.5解密后由采购代理机构工作人员宣读《开标一览表》中载明的内容；之后由采购代理机构工作人员开启报价签字时段，供应商在规定时间内对《开标一览表》的内容进行签字确认，本项目报价签字时段设定为30分钟，如供应商未在规定时间内签字确认，后果自负。如供应商代表对唱标人宣读的内容有异议的，应当场提出。
29.2.6唱标结束后由采购人代表对供应商进行资格审查；资格审查不合格的，投标无效；
29.2.7 按本文件第 28 条已提交了可接受的撤回通知的投标文件及无效投标文件将不予开启。
29.3 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，可按照以下方式处理：
（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

29.4供应商法定代表人或法定代表人授权委托人参与开标远程交互时，中途不得更换，在解密、废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
29.5采购人或采购代理机构应对开标过程进行记录，由相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

30. 资格审查
30.1开标结束后，采购人按照本须知21.1条资格响应文件要求的（1）-（7）项内容对各供应商进行资格审查，同时由招标代理机构按照《投标须知前附表》第4.3项要求对所有供应商进行信用记录查询，并将查询结果书面记录资料提交采购人。供应商资格审查不合格的，其投标无效。
30.2合格供应商不足三家的，不进行评标。
（六） 评标
31. 评标委员会与评标
31.1 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的名单在评标结果公告前应当保密。
31.2 本项目评标委员会由 5人组成，其中：新疆政府采购网政采云平台专家库中随机抽取相关专业专家  4  人,采购人代表  1  人。
31.3 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。
31.4 评标委员会组长由评标委员会成员推举产生，并与评标委员会其他成员有同等的权利和义务。采购人代表不得担任评标委员会组长。
31.5 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
31.6 评标委员会根据招标文件确定的评比标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。
31.7在评标过程中，评标委员会发现有证据表明供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标作无效标处理。并在评标报告中说明。
32. 投标文件的澄清
32.1 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，供应商对评审中评标委员会提出的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应通过政采云平台进行澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
32.2 供应商未按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。
33. 投标文件的评审、比较
33.1 投标文件符合性审查
33.1.1评标委员会应当对通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过符合性审查的供应商的投标文件进入详细评审。
33.2 投标文件的详细评审
33.2.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的供应商为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标委员会将按供应商综合得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。
33.2.2 评审中，评标委员会可以对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，在规定的时限内要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
33.2.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供相关说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
33.2.4使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
33.2.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人和采购代理机构沟通并作书面记录。采购人和采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
33.2.6评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
33.2.7评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（一）分值汇总计算错误的；
（二）分项评分超出评分标准范围的；
（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
33.2.8 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对供应商的投标文件进行评审和比较，供应商最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会确定供应商最终得分向采购人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。
34. 评标的办法和标准
34.1 本招标项目评标办法为：综合评分法
34.2 审查
34.2.1 资格审查
34.2.2 投标文件符合性审查
34.2.3 投标文件详细评审
（1）投标报价评审
（2）投标文件商务部分、技术部分评审
34.3 评标的具体评审办法和标准
34.3.1资格审查

	项目
	评  审  内  容
	供应商1
	供应商2
	供应商3
	供应商N

	资

格
审
查
表

	1
	供应商营业执照或其他组织资格证书，均为证件的扫描件
	
	
	
	

	
	2
	法定代表人资格证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明，均为扫描件
	
	
	
	

	
	3
	供应商2022年任意连续三个月依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料
	
	
	
	

	
	4
	供应商经审计的2021年度的财务报告复印件（投标单位成立不满一年的不需提供）
	
	
	
	

	
	5
	供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件的扫描件）
	
	
	
	

	
	6
	供应商医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）（扫描件）
	
	
	
	

	
	7
	投标保证金缴纳凭证（网上支付凭证打印件）
	
	
	
	

	
	8
	信用查询记录未出现《投标须知前附表》第4.3项所述违法或失信情形。
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	

	采购人代表签名： 
                                                              年    月    日

	备注：上述每一项审查，供应商通过的，以“√”标记；否则，以“×”标记。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。资格审查不合格的供应商，投标无效。


34.3.2符合性审查
	项目
	评  审  内  容
	供应商1
	供应商2
	供应商3
	供应商N

	符
合
性
审
查
表

	1
	投标文件组成完整，主要内容按招标文件规定的内容、格式填写装订
	
	
	
	

	
	2
	投标总报价未超过本项目的最高限价，且每种设备的报价均未超过该设备的最高限价
	
	
	
	

	
	3
	供应商未出现对同一货物做出两个以上报价且未明确效力的
	
	
	
	

	
	4
	投标文件载明的“交货期”、“交货地点”、“质保期”、“付款方式”、“投标有效期”符合招标文件要求
	
	
	
	

	
	5
	投标保证金的缴纳主体与供应商一致；且按照招标文件要求的金额、方式提供
	
	
	
	

	
	6
	投标文件按照招标文件第二章第21项要求的资格、商务、技术、报价部分提供必备项内容
	
	
	
	

	
	7
	投标承诺书按招标文件规定格式、内容完整提供，且按招标文件要求签字、盖章
	
	
	
	

	
	8
	法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书按招标文件规定格式完整提供，并按招标文件要求签字、盖章
	
	
	
	

	
	9
	投标文件未附有采购人不能接受的条件
	
	
	
	

	
	10
	符合法律、法规和招标文件中规定的实质性要求
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	

	评标委员会成员签名：
                                                              年    月    日

	备注：上述每一项审查，供应商通过的，以“√”标记；否则，以“×”标记。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。符合性评审合格的供应商方可进入详细评审阶段。


34.3.3详细评审
符合性评审合格的供应商方可进入详细评审阶段。详细评审分为投标文件商务、技术部分评审和投标报价评审。其中，报价部分30分，商务部分15分，技术部分55分，合计满分100分。
34.3.4具体评审内容及标准

报价评审
	评审因素
	分值
	评分标准

	价格部分（30分）
	30分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100（小数点保留两位）。

注：对小微企业价格优惠计算方法按本须知“前附表”18.2项执行。


商务技术评审
	评审因素
	评审内容
	满分
	评分标准

	商务部分（15分）
	售后服务评分
	10
	1）售后服务方案（含售后服务承诺书、售后服务响应时间、故障处理措施、培训计划等）：

方案表述条理清晰,内容全面完整，方案制定科学合理，可操作性强，得4分；

方案表述条理清晰，但内容不够完整或方案制定有不科学或不合理处，得2分；

没有提供方案或提供的方案与本项目采购内容不符，得0分。

2）提供详尽完备的履约验收方案（含具体验收流程和履约保障措施）：

方案表述条理清晰,内容全面完整，方案制定科学合理，可操作性强，得4分；

方案表述条理清晰，但内容不够完整或方案制定有不科学或不合理处，得2分；

没有提供方案或提供的方案与本项目采购内容不符，得0分。

3）疆内设有售后服务网点，得1分，提供有效证明文件（如租房合同或与本地公司合作协议，复印件加盖公章，否则不计分）；

4）疆内具备售后服务维修工程师，得1分，提供有效证明文件（如工程师简介、社保证明，复印件加盖公章，否则，不计分。）。

	
	业绩评分
	4
	所投核心产品（且为所投型号）自2019年1月1日至今在中国市场的销售业绩，本项目共有两个核心产品，两个核心产品各提供一项有效业绩证明资料方可记作1项有效业绩，每提供一项有效业绩得1分，按证明文件个数计，最多得4分。供应商须提供中标通知书或合同扫描件，做为业绩证明资料。

证明资料应清晰反映货物名称及型号、合同金额、合同签订时间、合同签字盖章页信息，未按要求提供证明资料的不计分。

	
	政府采购节能环保政策优惠功能评分
	1
	供应商所投开标一览表所列货物如属于政府优先采购产品类别，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每项加0.5分，最高1分。

	技术部分（55分）
	技术参数响应
	55
	供应商须在《技术服务条款偏离表》中对第四章《采购需求》所有条款逐条说明响应内容及是否存在偏离等情况：

1）全部满足第四章《采购需求》所有条款的，得55分；

2）对第四章《采购需求》标注*号的条款每出现一条负偏离，扣3分，扣至0分为止；

3）对第四章《采购需求》未做*号标注的条款每出现一条负偏离，扣1分。
注：供应商须按招标文件要求提供技术支持资料，对采购需求中标注*号的条款，应在“备注”栏说明该项内容在技术支持文件中的位置或在《投标文件》的页码；《采购需求》中要求提供证明文件或资料、截图、证书、检验报告、技术白皮书等各类证明资料的，须在“备注”栏说明证明资料在《投标文件》的具体页码；未提供技术支持资料，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，或未按要求标注页码的，均视为负偏离。


35. 定标原则
35.1 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法和标准，按照供应商综合得分排序确定出前三名作为中标候选人推荐给采购人。
35.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
36. 评标过程的保密
36.1凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。
36.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人或者评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
36.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或者其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
（七） 授予合同
37. 确定中标人
37.1 中标的标准
37.1.1投标文件满足招标文件全部实质性要求；
37.1.2 具有良好的履行合同的能力和条件；
37.1.3 能够最大限度满足招标文件的各项要求；
37.2 采购人将确定资格合格的中标候选人为中标人。
38. 授予合同的准则
38.1 采购人将把合同授予经确认的中标人。
39. 中标通知
39.1采购人依据评标委员会推荐的中标候选人排序确定排名第一的中标候选人为中标人后，将对中标结果公示1工作日，同时向中标人发出中标通知书。
39.2 供应商对中标或者成交结果有异议的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商；作出答复前，将暂停采购活动。
39.3 中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。 
40. 合同的签订
40.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
40.2 招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标项目，且投标保证金将被没收。
40.3 招标文件和中标人的投标文件均是该书面合同的附件。
40.4 中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推，或采购人重新组织招标。
40.5 政府采购合同自签订之日起2个工作日内，采购人应当在网上发布合同公告。
41.质疑与投诉
41.1、供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。本项目对招标文件内容提出质疑截止时间见前附表第13项规定。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
41.2、质疑函内容
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。
41.3、采购人在收到供应商的书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。
41.4、提出质疑的供应商对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标监督管理部门投诉。政府招标监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。
42. 履约担保（本项目不适用）
42.1 中标人须在与采购人签署合同前按招标文件有关要求提交履约担保。中标人应按照下列规定的方式和金额向采购人提交履约担保。
42.1.1 履约担保采用下列  /  方式
（1）、履约保证金担保方式： / 
1） 银行汇票；2） 支票；3）银行转账；4）担保公司担保；5）采购人与供应商协商确定的其他担保方式。
42.1.2 履约保证金：见投标须知前附表第14条。
42.2 如中标人不能按照投标须知第40条的规定执行，采购人将视为中标人放弃中标项目；已经订立合同的，采购人有充分理由解除合同，给采购人造成损失的，放弃中标项目的中标人应当赔偿。
43.招标代理服务费
43.1 中标人应按本招标文件的规定，在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付中标服务费。采购代理机构也可直接从中标人的投标保证金内扣除。
43.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额（即中标通知书中载明的中标金额）。
43.3具体收取比例详见《前附表》。
44. 其他
本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆品创项目管理咨询有限公司。
第三章  合同条款
医疗设备采购合同
签定日期：    年   月    日                 合同编号：            
甲方：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）
乙方：
    甲乙双方根据相关法律、法规，订立本合同，供双方共同遵守：
一、 甲方采购的设备内容和成交价格：(金额单位：人民币元) 
	序号
	设备名称
	产地
	规格型号
	数量
	单价
(元)
	总金额
（人民币元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）
	
	合计：
	


本合同总价包括本合同第一条及附件中约定的全部设备及配件的包装、运输、保险、装卸、安装调试、验收、培训及保修期内售后服务、税费等全部费用。除此之外，乙方不得再向甲方主张任何费用。
二、设备的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、设备的质量技术标准按国家法律法规规定的国家标准、部门标准、行业标准及招标文件、乙方投标文件所要求的技术标准执行。

2、保证是原产地生产的原装产品，否则按退货处理，由此产生的费用由乙方承担。

3、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好免费保修等服务。所有设备整机免费质保3年。终身保养维护，免人工费，免费系统升级。质保期自全套设备验收合格之日起计算。
4、乙方售后服务响应时间：自甲方电话通知后 立即 响应，    小时内到达现场，   小时内提供解决方案，   个工作日排除故障，否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担；售后服务电话：        ，联系人：     。售后服务电话打三次不接，视为乙方违约放弃维修，甲方可自行采取措施，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中直接扣除。

5、如因乙方设备质量原因，导致甲方损失，乙方应赔偿甲方的全部损失。

6、设备在免费保修期内，如果出现三次以上因质量问题引起的故障，乙方应无条件更换同类新的设备，产生的费用由乙方承担。

7、乙方负责设备的终身维护并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，并负责设备相关的系统升级，质保期满后，以最低价供应维修零配件及提供升级服务。

三、 交付和验收

1、交付时间：自合同签订生效后25个日历日内全部货物到买方指定地点并安装调试完毕。
2、交付地点：库尔勒市妇幼保健计划生育服务中心（库尔勒市妇幼保健院）

3、验收时间：安装完成后，甲、乙双方共同验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。

4、验收标准：

1）单证齐全：应有产品合格证（品质证书）、注册证、装箱单、保修证明、使用说明书、使用手册、发票、其它应具有的单证。

2）质量符合国家法律法规规定的标准及招标文件、投标文件的要求。

3）乙方负责设备的免费运送、安装、调试，负责免费培训甲方操作人员等工作，直至该设备可以正常使用并且操作人员能熟练操作；负责提供进口设备的中英文说明书、中英文使用手册、中英文维修手册及电路原理图，并承担上述全部费用。

四、结算方式：
1、甲、乙双方通过银行结算，不得以现金方式结算。
    2、乙方凭采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告与甲方进行结算。
    3、合同签订生效后，货到买方指定地点安装调试完毕，验收合格正常使用1个月后支付合同价格的80%，剩余质保期内付清。
五、 乙方的违约责任：
    1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付总货款的20％的违约金；

2、乙方所交设备品种、数量、规格、质量，不符合国家法律、法规规定及甲方要求的，由乙方负责退换、补足、维修，产生的全部费用由乙方自行承担，同时乙方向甲方支付总货款10%的违约金；并甲方有权解除合同。

3、乙方逾期交货的，按成套设备货款计算，向甲方支付每日千分之五的违约金，并承担由此给甲方造成的经济损失，逾期超过 30 日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付总货款20%的违约金。

六、甲方的违约责任： 

1、甲方逾期付款的，每日按当期应付款的千分之五向乙方支付逾期付款违约金。   

七、乙方须提供的法律证明文件：  

1、乙方必须提供本公司的营业执照、医疗器械经营许可证、所售设备的医疗器械注册证及登记表，并保证提供材料的真实性。

2、乙方必须提供由设备生产厂商出具的以下证明文件：设备使用地的授权销售证书、设备生产许可证、售后服务承诺书、知识产权相关授权。

3、乙方必须保证设备是原产地生产的原装设备，原厂包装完好，并提供设备合格证。进口设备须提供设备的报关单据与商检证明文件，否则视为乙方提供的设备不符合本合同要求，甲方可拒收，同时乙方须承担迟延交付的违约责任。  

4、凡属放射性同位素与射线装置，乙方须提交国家认可的相关质量安全检验证明，在运输及安装过程中必须遵守国家现行规定的相关法律法规。 

5、凡列入国家强制性产品认证目录内的设备，必须提供相关证书并加施认证标志。

6、其它甲方认为需要的用以证明设备符合国家技术标准及行业技术标准的证书及文件，以及证明设备质量合格的文件。

八、争议的解决

执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。本合同签订地为库尔勒市。

九、 监督和管理

1、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料。

十、 附则

1、本合同一式四份，甲方三份、乙方一份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日生效。

3、本合同附件是本合同不可分割部分，具有同等法律效力。 

合同附件：1）设备的配置清单；

2）技术标准、投标文件的技术响应、设备技术说明；

3）投标文件、招标文件。
甲方：库尔勒市妇幼保健计划生育服务    乙方：

中心（库尔勒市妇幼保健院）
法定代表人：                         法定代表人：
委托代理人：                         委托代理人：
电话 ：                              电话：
第四章  采购需求

一、采购需求清单
	序号
	设备名称
	数量
	最高限价（元）

	1
	阴道微生态检测系统
	1台
	300000.00

	2
	血栓弹力图仪
	1台
	80000.00

	3
	血小板聚集仪
	1台
	200000.00

	4
	低速离心机
	1台
	50000.00

	5
	病理组织脱水机
	1台
	320000.00

	6
	石蜡切片机（核心产品）
	1台
	180000.00

	7
	石蜡包埋机（带冷台）
	1台
	48000.00

	8
	自动染色机
	1台
	320000.00

	9
	摊烤片机
	1台
	15000.00

	10
	冰冻切片机（核心产品）
	1台
	280000.00

	11
	医用冰箱（双开门）
	4台
	84000.00

	12
	全自动鉴定药敏仪分析仪系统
	1台
	700000.00


二、技术参数要求
（一）阴道微生态检测系统
1.设备名称：阴道微生态检测系统
2.数量：1台
3.主要技术要求
3.1染色机
3.1.1试剂喷头：每一种溶液都有一个单独的喷头
3.1.2样品盘的容量：不低于8片载玻片/次。
3.1.3染色原理：模拟经典人工染色过程。
3.1.4染色设置：染色时间长短任意可调。
3.1.5操作系统：≥5英寸LCD显示屏，中文系统，轻触式按键控制。
3.1.6液压感应系统：具备多通道染液液压感应，染色液量不足自动报警。
3.2全自动高倍镜检分析系统
3.2.1高倍镜检分析系统为一体机设计，内置显微镜检模块和电脑工作站。
3.2.2双触摸屏显示，标本信息屏幕与图像处理屏幕分别独立显示
3.2.3光学系统：进口高级生物显微镜
3.2.4 LED冷光源
3.2.5玻片模块化装载，10T/模块，设备可同时加载四个模块，可外置多个玻片装载模块。
3.2.6处理速度不低于60玻片/小时。
3.2.7单张玻片图像采集数量：10倍视野不低于30张、40倍视野不低于60张、100倍视野不低于54张。
3.2.8自动加载玻片、自动对焦、自动滴加镜油、自动扫描、结果自动判读上传。
*3.2.9物镜自动切换：10倍物镜、40倍物镜、100倍物镜自动切换。
3.2.10自动清洗装置：物镜自动清洗。
3.2.11高清图像采集模块：像素不低于200万。
3.2.12数据系统：大型专业数据库系统，可对操作数据进行管理、查询、统计等功能；实现实例图解对照、方便教学。
3.2.13软件分析系统：具备机器深度学习功能，可实现病原体自动筛查，自动分类，可提供原始图像与标注图像对比显示。
3.2.14操作系统：中文界面。可与Lis/His双向对接。
3.2.15图像系统：可以对检测图像进行存储、标注、放大、回放、查询、打印等操作处理。
3.3多功能高倍镜检分析系统
3.3.1进口高级生物显微镜。中心免调试，提供明场、暗场、相差场快速转换装置，可进行明场、暗场、相差场等观察。
*3.3.2多组旋转镜片，放大倍数实现100～20000倍。
3.3.3视野视频保持同步清晰无需微调，变倍过程实现同步观察始终保持清晰可见，视野视频观察位点同步。
3.3.4 LED冷光源。
3.3.5多功能高倍镜检分析系统为一体机设计，内置放大控制器和电脑工作站。控制光电放大器放大和缩小,缩放倍率一键实现，无需手控。
*3.3.6配备专业的阴道微生态评价软件，阴道分泌物干化学联合检查与形态学镜检报告实现一体化，形态学检查必须包含干片和相差湿片检查。（提供证明）
3.4阴道微生态检测仪
3.4.1样本处理速度不低于70T/小时。
3.4.2加样模式：非接触式加样
3.4.3 Tip装载模块：96个*1个，外部可以配置多个Tip装载模块。
3.4.4温浴模块：可最大同时温浴处理20人份标本。
3.4.5自动温浴计时，每个标本均可单独温浴计时
3.4.6   10 X 2样本，一个试管架（10个样本）；随时替换，自动检测试管架放置到位。设备外部可配置若干试管架。
3.4.7安全防护：采用机器视觉安全监控系统，不低于500万高清像素摄像头，自动对焦、自动识别试管架、自动监控Tip头装载，自动寻找下一个样本和Tip头，全程录像监控实验过程并故障报警。
3.4.8结果判读：采用机器视觉视网膜颜色自动识别系统，结果判读在开放的环境中进行，便于结果即时人工复核，结果自动判读上传。
3.4.9检测项目：Ph值、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶。
4.其他要求

4.1信息系统接入费：供应商须承诺所供设备与医院信息系统连接，并承担相关费用（具体价格需要供货商跟采购单位信息系统服务商协商），必须保障采购单位医学检验科工作站的正常使用。
（二）血栓弹力图仪
1.设备名称：血栓弹力图仪
2.数量：1台
3.主要技术要求
3.1检测原理：电磁法
3.2全自动检测，自动上杯测试，可自动判读。
3.3检测速度：≥6例/小时。
3.4检测通道：单台仪器检测通道＞2通道。
3.5通道差：R/min≤16%，MA/mm≤16%，Angle/度≤10%。
3.6输出参数：包括R,K,ANGLE,MA,LY30，EPL，抑制率，MAADP，MAAA。
3.7连续工作时间≥24小时。
3.8配套结果传输系统，能和现有LIS系统进行对接。
3.9检验报告打印：中文结论+原图报告。
3.10配套试剂：血栓弹力图（普通杯）检测试剂盒（粘度测定法），血栓弹力图（肝素酶杯）检测试剂盒（粘度测定法），激活凝血检测试剂盒（粘度测定法）、功能性纤维蛋白原检测试剂盒（粘度测定法）、血小板聚集功能（ADP及AA途径）检测试剂盒（粘度测定法）。
3.11具有原厂生产两个水平质控品。

4.其他要求

4.1信息系统接入费：供应商须承诺所供设备与医院信息系统连接，并承担相关费用（具体价格需要供货商跟采购单位信息系统服务商协商），必须保障采购单位医学检验科工作站的正常使用。

4.2国产电脑（台式机）一台：I5-9代及以上处理器，内存8G及以上，硬盘1TB机械+256GB固态，2G独立显卡，光驱类型：DVD刻录，千兆网卡，USB2.0端口：6个及以上，USB3.0端口：2个及以上， 视频端口：HDMI，VGA；操作系统：Win10 专业版，显示器23寸及以上。
（三）血小板聚集仪
1.设备名称：血小板聚集仪
2.数量：1台
3.主要技术要求
3.1检测原理：通过对聚集前后血小板数量、体积等参数的连续跟踪检测，直接检测出血样中血小板的功能。
3.2检测标本：枸橼酸抗凝全血，样本无须任何前处理，直接上机检测。
3.3样本量：≤0.35ml全血/测试
3.4检测速度：＜10分钟/完成一个诱导剂全部检测
3.5诱导剂项目：花生四烯酸、二磷酸腺苷、胶原、肾上腺素、凝血酶、血小板活化因子、瑞斯托霉素等
3.6诱导剂添加：仪器自动添加诱导剂
3.7仪器自检清洗功能：仪器自动对运动部件自检，自动检测空白，样本测试完成后自动清洗。
3.8温度控制：37℃±0.2℃
3.9线性范围：聚集率0-100%；血小板数量：0-9999 * 109个/L
3.10报警功能：具有样品异常监测功能及分析故障报警功能
3.11检测结果重复性：CV≤ 7 %   
3.12输出功能：(1) 血小板最大聚集率、血小板最大聚时间、原始血小板数、血小板聚集曲线等参数 (2) 打印机自动打印, 可选择多种报告格式.
3.13数据处理：(1).自动进行曲线计算和描述. (2)至少100个检测结果存储
3.14接口：拥有USB、RS232接口，并能连接LIS功能
4.其他要求

4.1信息系统接入费：供应商须承诺所供设备与医院信息系统连接，并承担相关费用（具体价格需要供货商跟采购单位信息系统服务商协商），必须保障采购单位医学检验科工作站的正常使用。

4.2国产电脑（台式机）一台：I5-9代及以上处理器，内存8G及以上，硬盘1TB机械+256GB固态，2G独立显卡，光驱类型：DVD刻录，千兆网卡，USB2.0端口：6个及以上，USB3.0端口：2个及以上， 视频端口：HDMI，VGA；操作系统：Win10 专业版，显示器23寸及以上。
（四）低速离心机
1.设备名称：低速离心机
2.数量：1台
3.主要技术要求
3.1采用CPU控制系统，精确控制转速、时间和相对离心力，满足血库试验需求。
3.2腔体为不锈钢，具有充气弹簧和自动锁盖功能。
3.3时间设定可精确到秒，启动后达到标定转速即开始倒计时，计时到“0”自动停机。
3.4升／降速率：从按启动键到仪器升速至标定转速<10秒，按停止键到完全停机也<10秒。
3.5刹车功能：停机快且无回荡现象产生
3.6电子门锁、有超速、不平衡监测保护功能。
3.7最高转速：5000r/min
3.8转速精度：±30rpm
3.9转速精度：±50r/min
3.10最大相对离心力：3520xg
3.11最大容量：12 x15 ml
3.12  1号角转子：12x10ml  5000r/min  3520xg
3.13  2号角转子：12x15ml  4000r/min  2700xg
3.14电机：变频电机
3.15定时范围：0～99min

3.16噪声：≤60dB(A)
（五）病理组织脱水机
1.设备名称：病理组织脱水机
2.数量：1台
3.主要技术要求
3.1操作界面：彩色液晶触摸显示屏≥12寸
3.2操作台面：一体化大理石台面，粘结少，可隔离来自处理缸的热量。
3.3标本处理量：脱水缸最大浸泡容积≥4.0L，最大组织处理量≥300个组织盒。
3.4开关盖方式：自动开关盖和手动开盖方式。
3.5脱水缸温度：室温至70°C可调
3.6压力调节：浸渍真空0至-60 kPa可调，浸渍压力0-60 kPa可调。
3.7液位监测传感器：脱水缸内部具有超声波液位传感器，液位监控≥3层。
3.8石蜡缸：石蜡缸≥3，容量≥4.2L。
3.9试剂瓶：试剂瓶≥10只，清洗瓶≥3只，冷凝瓶≥1只，试剂瓶最大容量5L。废蜡收集盒1个。
3.10石蜡温度范围：室温至65°C可调；试剂温度范围：室温至45°C可调，控温精度：±1°C。
3.11搅拌方式：具有常压、加压、真空、加压和真空交替等≥4种搅拌方式，可自行设置搅拌的时间间隔和是否开启搅拌功能。泵入：-40kpa，泵出：30kpa，PV加压：0-60kpa可设置，真空：-60-0kpa可设置。
3.12流体控制系统：多向旋转阀为陶瓷材质。
3.13试剂质控功能：可以对包埋盒数量、试剂使用次数、使用天数等设计阈值，多维度监测试剂状态。
3.14具有石蜡或试剂自动轮换功能：每次更换石蜡或同一种试剂后，系统将以正确的顺序自动使用试剂。并具有石蜡自动补液功能。
（六）石蜡切片机
1.设备名称：石蜡切片机
2.数量：1台
3.主要技术要求
3.1独立的控制面板，图形化按钮设计有效控制所有重要操作
3.2手轮为弹簧原理平衡系统
3.3两种手动切片模式：半刀和全手轮旋转模式
3.4两种小手轮运行模式：步进和连续
3.5切片方式：半自动轮转
3.6切片厚度：0.5-100μm
3.7修块厚度：1-600µm
3.8水平进样幅度：≥24mm
3.9垂直样品行程：≥70mm
3.10静音样品回缩：5-100μm，可调可关闭
3.11粗进速度：300μm/s，800μm/s和1800μm/s
3.12二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片
3.13最大样品尺寸（L×H×W）：55×50×30mm
3.14带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本
3.15废屑槽可拆卸，具有抗静电功能（选配）和磁力吸附功能
3.16具备储物盘功能，方便放置常用工具
3.17具备刀架三点锁定及侧向移动功能
3.18手轮有2个独立的安全锁定系统
3.19快速转换样本夹，可单手操作
3.20粗修时具备快速回缩和位置记忆功能
3.21具开启/关闭功能的可编程样本回缩功能
3.22可归零的切片以及厚度计数功能 
3.23可视信号和声音信号提示剩余进样距离

4.其他要求

4.1信息系统接入费：供应商须承诺所供设备与医院信息系统连接，并承担相关费用（具体价格需要供货商跟采购单位信息系统服务商协商），必须保障采购单位医学检验科工作站的正常使用。

4.2国产电脑（台式机）一台：I5-9代及以上处理器，内存8G及以上，硬盘1TB机械+256GB固态，2G独立显卡，光驱类型：DVD刻录，千兆网卡，USB2.0端口：6个及以上，USB3.0端口：2个及以上， 视频端口：HDMI，VGA；操作系统：Win10 专业版，显示器23寸及以上。

（七）石蜡包埋机（带冷台）
1.设备名称：石蜡包埋机（带冷台）
2.数量：1台
3.主要技术要求
3.1加热器温度设定范围：室温 - 99℃可调，温度误差：≤±1℃。
3.2蜡缸容积：≥6.5L。
3.3冷冻台面：半导体制冷块，温度-10℃-0℃可调，采用静音压缩机
3.4冷冻台面积：≥350×300mm
3.5包埋操作台为多功能一体化设计。台面设置溢蜡槽使溢出的蜡直接回流保温盒循环使用。
3.6配备手动和脚动开关，可同时实现包埋模定位和出蜡。
3.7操作台左右两端设置刮蜡器，可用于整修蜡块和包埋盒周边的余蜡。
3.8具有定时开（关）机的功能。全自动程序控制，每天开关机时间可预设（一周）。
3.9对包埋微小组织的观察采用LED作为照明光源。
3.10硅橡胶加热膜系统，对介质的加热传导均匀，安全可靠，热稳定性好，加热时间短。
3.11彩色高清液晶显示屏，导航键盘，全中文操作界面。

3.12具备智能温控技术。

（八）自动染色机
1.设备名称：自动染色机
2.数量：1台
3.主要技术要求
3.1彩色液晶触摸屏，全中文操作系统；具有质量控制模块，包括质控设置及总览、试剂更换记录、历史运行程序及试剂使用明细，更换记录多维度查询；试剂用量统计功能；在主页面上可以对所存储的程序设置快捷方式。
3.2总站点数≥26个，水洗站点数≥4个，加卸载站点合计数≥4个，样本进出站点数：要求灵活可设，多种组合，满足不同情况需要，样本进出框中进出。
3.3水洗站点水流大小：可调节，水洗续流时间0-120秒可调。
3.4烤箱：烤箱温度在室温至75℃可调，温度监测功能。
3.5试剂加热：试剂加热保温功能，温度范围室温至40℃可调。
3.6机械臂功能：机械臂有抖缸、沥液、甩片功能，且可自由设置执行参数。
3.7程序编辑：可存储程序≥100个，且每个程序可以设置步骤≥40个；每个步骤可设置时间为1秒- 23时59分59秒。
3.8装载容量：试剂缸容量范围450±20ml,单个玻片架一次装载需≥30张切片。
3.9可同时运行程序数：可以单独或同时进行巴氏、HE组织学染色，最高可同时运行不同程序数≥10个，每小时染片量≥300张。
3.10根据染液浸染天数或架数调整染色时间。
3.11运行状态査询：具有运行状态査询功能，可以了解当前执行步骤、剩余时间，站点分布的信息。
3.12浓度监测：具有废气浓度监测传感器，浓度监测范围0-100ppm可设置，主界面上可显示废气浓度值；智能排风系统具有常开、智能和常闭三种模式，可根据运行状态和试剂浓度来调整转速。
3.13中文语音提示：具有人工语音报警系统，并且故障时主界面会显示解决指引。
3.14防护机制：设备运行时，打开防护罩后机械臂具有自动停止运行的保护功能。
3.15加卸载站点提醒：加卸载抽屉具有缓冲功能，缓冲后可以自动关闭到位，同时具有异常打开抽屉报警和延时语音提醒功能，抽屉打开超时时间1~120秒可调。
3.16三重声光报警系统：中文人工语音报警系统，控制面板同步灯光提示，灯光颜色≥三种，主界面同步文字显示解决指引。
3.17工作站延展性：可与封片机组成染色封片一体化工作站，且无需单独的转运装置。
（九）摊烤片机
1.设备名称：摊烤片机
2.数量：1台
3.主要技术要求
3.1高亮LED数码显示屏,轻触键盘
3.2智能PID温控技术
3.4定时开机功能
3.5温度设置及可控范围：室温～99℃±1℃
3.6烘片箱可容纳≥3个常规染色架
3.7烤片槽实际排列玻片≥60片，烤片槽间温度均匀无温差
3.8达到设定温度时间：＜15分钟
（十）冰冻切片机

1.设备名称：冰冻切片机
2.数量：1台
3.主要技术要求
3.1液晶触摸屏设计，参数和功能设定均通过触摸显示屏进行设置和制定。
3.2具有自动休眠、除霜、消毒功能。
3.3无霜玻璃，可全面加热。
3.4手轮操作，并带有手轮锁定装置。
3.5刀架底座与样本头骨架为一体化构造。
3.6切片厚度：0-100μm可调
当设定值为0μm ～20μm时，步进量≤1μm
当设定值为 20μm ～50μm时，步进量≤2μm
当设定值为 50μm ～100μm时，步进量≤5μm
3.7修片厚度：0μm～600μm可调
当设定值为1μm ～50μm时，步进量≤5μm
当设定值为 50μm ～100μm时，步进量≤10μm
当设定值为 100μm ～600μm时，步进量≤50μm
3.8回缩距离：0-200μm可调，可设步进量5μm；
3.9水平行程≥25mm；垂直行程≥59mm；
3.10样本进样速度两档可调：慢300μm/s、快900μm/s；
3.11最大切片标本尺寸≤55mm*55mm。
3.12冷台可同时冷冻≥20个组织，最低温度≤-40℃；具有2个半导体快速制冷位点，最低温度≤-55℃。
3.13冷冻室温度范围-35℃～+40℃，具有自动除霜功能，进口压缩机制冷。
3.14具有样品定位系统和零点档位位置指示，样品目标定位X轴和Y轴≤12°；Z轴达到360°

4.其他要求

4.1国产电脑（台式机）一台：I5-9代及以上处理器，内存8G及以上，硬盘1TB机械+256GB固态，2G独立显卡，光驱类型：DVD刻录，千兆网卡，USB2.0端口：6个及以上，USB3.0端口：2个及以上， 视频端口：HDMI，VGA；操作系统：Win10 专业版，显示器23寸及以上。
（十一）医用冰箱（双开门）
1.设备名称：医用冰箱（双开门）
2.数量：4台
3.主要技术要求
3.1有效容积：箱内有效容积≥650L；
3.2温度控制:箱内温度2-8℃，微电脑控制，操作方便简洁；LED数码管显示，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度以及平均温度，观察方便；内置5个数字温度传感器，1个机械温控器，温度控制精度0.1℃；
3.3整体结构：立式，对开真空玻璃门体，内外板采用喷涂钢板，有效防菌防腐蚀；
3.4核心组件：丝管式冷凝器及翅片式蒸发器，碳氢制冷剂； 

3.5温度均匀性：采用高性能保温材料，风冷系统，箱体温度均匀性≤2℃，波动性≤1.5℃，并出具相关检测报告； 

*3.6微控技术：通过微控技术，搭配高精度5路传感器设计，可分别显示箱内上部温度、下部温度以及平均值；主传感器故障后副传感器替代主传感器控制制冷系统运行，并且可选择检测温度或者仿生温度；
3.7门体结构：门体双层钢化玻璃，采用电极式加热防凝露设计，32℃环温85%湿度下门体无凝露；门体可实现自动关门； 

3.8安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警，配有远程报警接口；
3.9数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，数据可导出数据及图表格式，温湿度数据可存储十年； 

3.10数据打印：针式温度记录打印机，实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可储存一年；
3.11温度监控：产品配有一个测试孔，方便接入各式设备，对箱内温度进行监测； 

3.12箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调；标配≥10个搁架，搁架带价目条； 

3.13柜内照明：内设LED照明灯； 

3.14固定移动：配备4个万向脚轮、2个止动底脚；
3.15冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发； 

3.16断电报警：配备大容量电池，断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少48小时； 
3.17安全保障：门体带暗锁，一套钥匙一把锁设计

（十二）全自动鉴定药敏仪分析仪系统
1.设备名称：全自动鉴定药敏仪分析仪系统
2.数量：1台
3.主要技术要求
3.1检测原理：以肉汤稀释法为基础，采用比色、比浊法测定抗生素最低抑菌浓度（MIC）。
3.2全自动一体化设计
3.3自动加样、温育和判读，无需人工参与，药敏卡、接种液双向自动识别，多波长连续检测判读。
3.4仪器通量：≥60
3.5药敏检测能力
3.5.1可检测肠杆菌、非发酵菌、链球菌、革兰氏阳性菌、真菌（假丝酵母菌、隐球菌、丝状真菌）
3.5.2真实MIC值检测
3.5.3抗生素包含头孢他啶/阿维巴坦、头孢哌酮/舒巴坦、多粘菌素B，以及应用于阳性菌的替加环素、万古霉素、利奈唑胺、奥利万星、达托霉素等。
3.6专家系统：
3.6.1专家系统依据最新CLSI标准及EUCAST标准对测定结果进行全程连续监测判定，可进行MIC值修正和敏感性解释自动修正，支持报告模板和专家规则的自定义。
3.6.2具有高级专家系统，能够检测多种临床常见耐药表型。
3.7软件系统
3.7.1与LIS双向识别，条码跟踪，精准溯源
3.7.2客户端支持远程更新功能
3.7.3即可仪器全自动判读，也支持人工判读

4.其他要求

4.1信息系统接入费：供应商须承诺所供设备与医院信息系统连接，并承担相关费用（具体价格需要供货商跟采购单位信息系统服务商协商），必须保障采购单位医学检验科工作站的正常使用。

4.2国产电脑（台式机）一台：I5-9代及以上处理器，内存8G及以上，硬盘1TB机械+256GB固态，2G独立显卡，光驱类型：DVD刻录，千兆网卡，USB2.0端口：6个及以上，USB3.0端口：2个及以上， 视频端口：HDMI，VGA；操作系统：Win10 专业版，显示器23寸及以上。
第五章  投标文件格式
附件一 供应商营业执照或其他组织资格证书（扫描件）
附件二  法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书
法定代表人资格证明书
（代理机构名称）：
兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 

附法定代表人基本情况： 

姓名：          性别：     年龄：     职务：         

身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   


特此证明。
供应商（盖公章）：
法定代表人（签字或签章）：
日期：  年  月  日
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我系  （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托   （供应商名称） 的 （授权代表姓名）  为我的代理人，以（供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。
代理人：   性别：  年龄：
部  门：   职务：  电话号码：
代理期限：

供应商（盖公章）：
法定代表人（签字或签章）：
授权代理人（签字或签章）：
日期：  年  月  日

附件三  供应商2022年任意连续三个月依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料

此处请附： 

①供应商2022年任意连续三个月公司缴纳税收的凭据或证明材料复印件；

②供应商2022年任意连续三个月公司缴纳社会保险的凭据或证明材料复印件；

附件四  供应商经审计的2021年度的财务报告复印件（投标单位成立不满一年的不需提供）

附件五  供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
无重大违法记录声明书
致：（采购人）
我公司参与（项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。
特此声明  
供应商（盖公章）：
法定代表人（签字或签章）：
授权代理人（签字或签章）：
日期：年月日
注：[近三年：指成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。]

附件六  供应商医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）（扫描件）

附件七  投标保证金缴纳凭证

此处请附： ①投标保证金打款凭证

②供应商缴纳保证金的账户信息（请供应商务必按以下信息提供，作退保证金使用）

账户名称：

开户行名称：

银行账号：

银行行号：
附件八
投标承诺书
（采购人名称） 
我方收到并研究了贵方              （项目名称、项目编号）项目的招标文件，愿意按照招标文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并承担法律责任。
1、我方提交投标文件：加密的电子投标文件1份，并在投标截止时间前上传至招标文件规定的指定地点。如我方中标，在领取中标通知书时向招标代理机构提供纸质版投标文件正本1份、副本3份；我方愿按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规的规定及招标文件的规定，自觉履行自己的全部责任。
2、我方同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我方具有约束力。
3、如果我方投标文件被接受，我方将按照招标文件的规定，保证按招标要求和投标文件中的承诺按期、按质、按量交付使用方。
4、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订委托合同并按招标要求提供履约担保。如果我方违约，除投标保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。
5、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订政府采购合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人有权废除授标，没收投标保证金，给采购人造成的损失超过投保证金数额的，我方对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择中标单位。
6、一旦我方中标，我方愿意按招标文件要求承担招标代理服务费。
7、贵方的中标通知书和本投标文件将成为构成约束双方合同的组成部分。
8、如果我方未中标，贵方没有义务对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。
    9、我方的投标文件自提交投标文件截止之日起有效期为          天。
供应商（盖公章）：
法定代表人（签字或签章）：
授权代理人（签字或签章）：
日期：  年  月  日

附件九  

1、供应商所投产品（共计11种,摊烤片机不用提供）的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)（扫描件）
2、供应商所投产品制造商的医疗器械生产许可证（扫描件，共计11种,摊烤片机不用提供）
附件十  售后服务承诺书
承诺书格式由供应商自行确定，包括但不限于以下内容：

1、详细的售后服务方案、维保服务计划；

2、质保期内和质保期后，如设备出现故障，派工程技术人员到达现场解决问题的响应时间；

3、培训方案；

4、售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表）；

5、提供技术/维修工程师的人员名单及其职称;

6、其他供应商认为必要的承诺内容包括但不限于以下内容：

供应商（盖公章）：
法定代表人（签字或签章）：
授权代理人（签字或签章）：
日期：  年  月  日
附件十一
商务及合同条款偏离表
项目名称：                                                  项目编号:
	序号
	条款序号
	招标条款
	投标条款
	响应/偏离

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（盖公章）：
授权代理人（签字或签章）：
日期：年 月 日
重要说明：供应商在上表中说明的内容，至少应包括对本文件《投标须知前附表》提出的“交货期”、“交货地点”、“质保期”、“付款方式”、“投标有效期”五项实质性商务内容逐条响应，否则，投标无效。
附件十二
所投核心产品（且为所投型号）近三年（2019年1月1日至今）销售业绩
	序号
	产品名称及规格型号
	数量规模
	合同价格
	业主名称/联系人/电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：提供中标通知书或合同扫描件，做为业绩证明资料。证明资料应清晰反映货物名称及型号、合同金额、合同签订时间、合同签字盖章页信息，未按要求提供证明资料的不计分。
供应商（盖公章）：
授权代理人（签字或签章）：
日期：   年  月   日
附件十三  供应商认为有必要提供的其他资料
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 请按前附表 中 明 确 的 所 属 行 业 填写） 行业；制造商为（企业名称）   ，从业人员  （填写人数）   人，营业收入为  （填写金额）  万元，资产总额为  （填写金额）  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（请明确注明企业类型）；
2. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 请按前附表 中 明 确 的 所 属 行 业 填写） 行业；制造商为（企业名称）   ，从业人员  （填写人数）   人，营业收入为  （填写金额）  万元，资产总额为  （填写金额）  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（请明确注明企业类型）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                         投标供应商（盖公章）：  
                                                       日期：  年  月  日
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。
3.中小企业声明函务必按照招标文件给定格式提供，供应商须如实填报相关信息，根据中小企业划型标准规定（工信部联企业【2011】300号），自行勾选企业类型。
附件十四  技术服务条款偏离表 
技术服务条款偏离表
项目名称：                                                      项目编号：
	序 号
	条款
	招标规格
	投标规格
	是否偏离
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
…..
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：供应商提供的《技术服务条款偏离表》须对照第四章《采购需求》所有条款逐条列明是否响应及响应内容；对采购需求中标注*号的条款，应在“备注”栏说明该项内容在技术支持文件中的位置或在《投标文件》的页码；《采购需求》中要求提供证明文件或资料、截图、证书、检验报告、技术白皮书等各类证明资料的，须在“备注”栏说明证明资料在《投标文件》的具体页码；
供应商（盖公章）：
授权代理人（签字或签章）：
日期： 年 月 日
附件十五  供应商所投产品（摊烤片机除外）应提供具有检测资质的检验检测部门出具的真实有效的检验检测报告（反映主要参数内容的部分，扫描件）、设备出厂原始数据、对外公开发行的印刷版彩页作为技术支持资料； 
附件十六  产品详细配置清单
附件十七
开标一览表
供应商名称：                                                       单位：元
项目名称：                                                                    项目编号： 
	序号
	设备名称
	数量
	设备价（元）
	安装调试费（元）
	运杂费(元)
	合价（元）
	交货期
	备注

	1
	医学检验科设备
	1批
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	                 （小写金额）

                              （大写金额）


供应商（盖公章）：
法定代表人（签字或签章）：
授权代理人（签字或签章：
日期： 年  月  日
附件十八  分项报价明细表

	项
	1
	2
	3
	4

	序号
	设备名称
	规格型号
	原产地和制造商名称
	价格

	
	
	
	
	单价
	数量
	小计

	1
	阴道微生态检测系统
	
	
	
	
	

	2
	血栓弹力图仪
	
	
	
	
	

	3
	血小板聚集仪
	
	
	
	
	

	4
	低速离心机
	
	
	
	
	

	5
	病理组织脱水机
	
	
	
	
	

	6
	石蜡切片机
	
	
	
	
	

	7
	石蜡包埋机（带冷台）
	
	
	
	
	

	8
	自动染色机
	
	
	
	
	

	9
	摊烤片机
	
	
	
	
	

	10
	冰冻切片机
	
	
	
	
	

	11
	医用冰箱（双开门）
	
	
	
	
	

	12
	全自动鉴定药敏仪分析仪系统
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	备品备件
	
	
	
	
	

	
	专用工具
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	货物费用小计
	
	
	
	

	
	安装调试费
	
	
	
	

	
	技术支持费
	
	
	
	

	
	培训费
	
	
	
	

	
	运输与保险费
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	


供应商（盖公章）：
                                             法定代表人（签字或签章）：
                                             授权代理人（签字或签章）：
                                             日期： 年  月  日












法定代表人身份证原件扫描件


（人像面）






































法定代表人身份证原件扫描件


（国徽面）






































代理人身份证原件扫描件


（人像面）






































代理人身份证原件扫描件


（国徽面）





























2
- 1 -

