|  | 新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司 |
| --- | --- |
|  | Xinjiang huaheng huixin engineering project management co., ltd |

招 标 文 件

项目名称：自治区计量院第一批测量设备采购项目（一）

项目编号：Hhhx2208-Zjly001-1

包号：第五包

包件名称：测量设备采购项目（第五包）

采购人：新疆维吾尔自治区计量测试研究院（盖章）

采购代理机构：新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司（盖章）

二〇二二年五月

目录

第一章 投标邀请	- 1 -

第二章 投标人须知前附表和投标人须知	- 4 -

投标人须知前附表	- 4 -

投标人须知	- 11 -

一、说 明	- 11 -

二、招标文件	- 14 -

三、投标文件的编制	- 17 -

四、投标文件的递交	- 19 -

五、开标与评标	- 20 -

六、授予合同	- 29 -

七、其他	- 31 -

第三章 采购需求	- 34 -

第四章 评标方法和评标标准	- 76 -

一、评标方法	- 76 -

二、评标程序	- 77 -

三、评标中的落实政府采购政策具体办法	- 81 -

四、评标标准	- 84 -

第五章 拟签订的合同文本	- 87 -

第六章 投标文件格式	- 91 -

投标文件封面建议格式	- 92 -

附件 1 投标函格式	- 94 -

附件 2 开标一览表格式	- 96 -

附件 3 投标分项报价表格式	- 98 -

附件 4 技术服务需求偏离表格式	- 99 -

附件 5 商务条款偏离表格式	- 100 -

附件 6 法定代表人授权书格式	- 101 -

附件 7 投标保证金承诺函格式和退还保证金说明函	- 102 -

附件 8	代理服务费承诺函格式	- 104 -

附件 9 投标人情况表建议格式	- 106 -

附件 10 详细的技术服务响应	- 107 -

附件 11 其他商务技术文件材料	- 110 -

附件 12 政府采购政策的证明文件	- 111 -

附件 13 资格、资信证明文件	- 115 -

# 第一章 投标邀请

自治区计量院第一批测量设备采购项目（一）（二次）公开招标公告

项目概况

自治区计量院第一批测量设备采购项目（一）招标项目的潜在投标人应在邮箱获取招标文件，并于2022年06月07日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：Hhhx2208-Zjly001-1

项目名称：自治区计量院第一批测量设备采购项目（一）

预算金额（元）：1620492

最高限价（元）：595000，1025492

采购需求：

标项一

标项名称：测量设备采购项目（第三包）

数量：1批

预算金额（元）:595000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：定制高真空配置装置、定制洗瓶机、定制6工位混匀装置采购，具体参数详见招标文件。

备注：

标项二

标项名称：测量设备采购项目（第五包）

数量：1批

预算金额（元）:1025492

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：标准量块、投影立式光学计、量块专用检具（块规夹子5个组）、双通道温度巡检仪、快速测温仪（恒温浴校准装置）、软热电偶、减压阀、真空泵、数字压力表、激光测距仪、金属探伤仪校准装置、数显标准测力仪、砝码、宽频分压器、感应分压器、程控射频开关、酸度计、在线浊度计、复合式气体检测报警器、材料烧结用高温炉、三相电能表现场校验仪、气相色谱仪(双FID+转化炉)采购，具体参数详见招标文件。

备注：

合同履行期限：标项 1、2，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）采购政策

政府采购应当优先采购本国货物、工程和服务，并执行节能产品、环境标志产品、中小企业、残疾人福利性单位、监 狱企业、商品外包装等适宜本项目的政府采购政策。

（2）政策依据

1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）；

6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

7）财政部、司 法部《关于政府采购支持监 狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）；

8）财政部、生态环境部、国家邮政局《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）。

3.本项目的特定资格要求：标项1、2：

（1）有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或当地公证处出具的此资质的公证书；

（2）供应商在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询栏查询的“失信被执行人（按网站要求链接到中国执行信息网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询）、重大税收违法案件当事人（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/）、政府采购严重违法失信行为（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhengfucaigouyanzhongweifashixinmingdan/）”未出现不良信用信息记录及其他国家行政机关列入限制行为的（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天核查结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）本项目不接受进口产品投标。

三、获取招标文件

时间：2022年05月17日至 2022年05月24日，每天上午10:00至14:00，下午15:00至19:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：邮箱

方式：邮箱

售价：200元/包，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年06月07日 11点00分（北京时间）

开标时间：2022年06月07日 11点00分（北京时间）

地点：乌鲁木齐市经济技术开发区上海路浦东街三号创新空间一楼会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标公告在新疆政府采购网上发布，其他媒体转载无效。

2.凡有意参加本次政府采购的企业请按以下内容发送至邮箱1767495113@qq.com：

（1）供应商发送邮箱“主题”包含项目名称及编号；

（2）供应商发送邮箱“正文”包含以下内容：1）项目名称（包号）、2）项目编号；3）公司名称；4）联系人；5）联系电话；6）邮箱号；

（3）供应商发送邮箱“附件”包含：法定代表人证明或身份证扫描件、授权委托书和本人身份证扫描件（法定代表人不需要）、营业执照副本扫描件，扫描件需加盖公章。

3.监督电话：

监    督：驻新疆维吾尔自治区市场监督管理局纪检组

监督电话：0991-2841556

4.售价：200元/包，售后不退。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

地 址：乌鲁木齐市河北东路188号

联系方式：0991-3191512

2.采购代理机构信息

名 称：新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司

地 址：乌鲁木齐市经济技术开发区上海路浦东街三号

联系方式：18130912292

3.项目联系方式

项目联系人：冯工

电 话：18130912292

新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司

2022年05月17日

# 第二章 投标人须知前附表和投标人须知

## 投标人须知前附表

投标人须知前附表是对投标人须知的具体说明、补充和修改，表格中的“对应条款号” 是对应投标人须知中的条款编号，如与投标人须知有矛盾，应以本表为准。

| 序号及内容 | 对应条款号 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 1.项目概述 | 1.1 | 1、项目名称：自治区计量院第一批测量设备采购项目（一） 2、项目编号：Hhhx2208-Zjly001-1 3、招标范围：本次自治区计量院第一批测量设备采购项目（一），共5个包，具体详见采购清单： 第五包：标准量块、投影立式光学计、量块专用检具（块规夹子5个组）、双通道温度巡检仪、快速测温仪（恒温浴校准装置）、软热电偶、减压阀、真空泵、数字压力表、激光测距仪、金属探伤仪校准装置、数显标准测力仪、砝码、宽频分压器、感应分压器、程控射频开关、酸度计、在线浊度计、复合式气体检测报警器、材料烧结用高温炉、三相电能表现场校验仪、气相色谱仪(双FID+转化炉)采购。 4、项目地点：采购人指定地点 5、招标方式：公开招标 6、交货期：详见“采购需求”，送至采购人指定地点。 7、资金来源及比例：自筹资金100%。 8、资金落实情况：已落实 9、采购人 - 名称：新疆维吾尔自治区计量测试研究院 - 地址：乌鲁木齐市河北东路188号 - 联系人：张波 - 电话：0991-3191512 10、采购代理机构 名称：新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司 地址：乌鲁木齐市经济技术开发区上海路浦东街三号 联系人：冯工 电话：18016893069 11.监督： 监 督：驻新疆维吾尔自治区市场监督管理局纪检组 监督电话：0991-2841556 |
| 2.采购项目的属性 | 1.2 | 货物 |
| 3.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 1.3 | 依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），本项目采购标的所属行业为：工业（制造业） |
| 4.投标人资格要求 | 3.2 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，包括： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）采购政策 政府采购应当优先采购本国货物、工程和服务，并执行节能产品、环境标志产品、中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业、商品外包装等适宜本项目的政府采购政策。 （2）政策依据 1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）； 2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）； 3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）； 4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）； 5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）； 6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）； 7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）； 8）财政部、生态环境部、国家邮政局《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）。 3、本项目的特定资格要求： - （1）有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或当地公证处出具的此资质的公证书； - （2）投标人在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询栏查询的“失信被执行人（按网站要求链接到中国执行信息网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询）、重大税收违法案件当事人（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/）、政府采购严重违法失信行为（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhengfucaigouyanzhongweifashixinmingdan/）”未出现不良信用信息记录及其他国家行政机关列入限制行为的（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天核查结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）； - （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （4）本项目不接受进口产品投标。 |
| 5.对联合体投标的具体要求 | 3.3 | □接受√不接受 对联合体各方的要求：无 |
| 6.是否允许采购进口产品 | 4.1 | 本项目不允许进口产品投标。 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 7.现场踏勘 | 9.3 | √不组织 □组织 现场踏勘时间：/ 现场踏勘地点：/ |
| 8.标前会 | 9.4 | √不召开 □召开 召开开标前答疑会时间：/ 召开开标前答疑会地点：/ |
| 9支持中小企业发展 | 10.1 | 1.是否为专门面向中小企业采购：否 2.是否为本项目面向中小企业采购预留份额：是，第四包为中小企业预览份额。 3.符合要求的中小型和微型企业扣除比例： 对符合规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参与评标，本项目具体扣除比例为6%。 |
| 10政府采购支持中小企业融资 | 10.1 | 中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。 |
| 11政府采购信用担保 | 10.1 |  |
| 12政府采购促进残疾人就业、政府采购支持监狱企业发展 | 10.1 | - 1.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。本项目具体扣除比例为6%。 - 2.根据财政部、司法部印发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。本项目具体扣除比例为6%，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 |
| 三、投标文件的编制 |  |  |
| 13.资格、资信证明部分构成 | 12.1 | 基本资格、资信证明文件： - （1）法人或者其他组织的有效营业执照等证明文件，其中： - 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“营业执照”复印件； - 投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； - 投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； - 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； - 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； - 投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件； - （2）财务状况报告： - 近一年由会计师事务所出具财务审计报告或提供由开标日前三个月内投标人开户银行出具的资信证明；新成立公司提供银行出具的有效期内的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明；或者投标人财务状况的承诺函。 - （3）依法缴纳税收的相关材料： - 开标日前6个月内任意一月缴纳税收的凭证复印件； 缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证； 依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税； - 或者依法缴纳税收的承诺函。 - （4）依法缴纳社会保障资金的相关材料： - 开标日前6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据；或者投标人依法缴纳社会保障资金的承诺函。 - （5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明函（投标人自行出具，格式自拟，加盖公章） - （6）信用查询 - 投标人在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询栏查询的“失信被执行人（按网站要求链接到中国执行信息网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询）、重大税收违法案件当事人（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/）、政府采购严重违法失信行为（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhengfucaigouyanzhongweifashixinmingdan/）”未出现不良信用信息记录及其他国家行政机关列入限制行为的（以采购代理机构于递交响应文件截止日当天核查结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）； - （7）投标人须提供投标单位（投标人）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； - （8）投标人针对投标人限制行为的声明； 本表内所有内容未注明提供原件的，均可提供复印件。除以上内容外，其他投标文件纸质材料均应编入投标文件。 |
| 14.商务技术部分构成 | 12.1 | *1.投标函（格式见第六章附件 1）； *2.开标一览表（格式见第六章附件 2）； *3.投标分项报价表（格式见第六章附件 3）； *4.技术服务需求偏离表（格式见第六章附件 4）； *5.商务条款偏离表（格式见第六章附件 5）； *6.法定代表人授权书（格式见第六章附件 6） 或 法定代表人身份证明复印件（加注“*”的投标文件构成其他文件均由法定代表人在相应位置直接签署时，则无需提供法定代表人授权书，此情况下应提供法定代表人身份证明复印件）； *7.投标保证金承诺函（格式见第六章附件 7）； *8.代理服务费承诺函（格式见第六章附件 8）； 9.投标人情况表（建议格式见第六章附件 9）； 10.详细的技术服务响应方案（按照详细技术响应的相关要求编写）； 11.第三章评标标准中提及的相关评审证明材料以及投标人认为需要提供的其他材料。 |
| 15.投标文件内容其他要求或注意事项 | 12.2 | 1、货物及服务主要技术指标和性能的详细说明，应提供详细技术支持材料。技术支持材料形式为以下几种中的一种： ①第三方机构出具的检测报告 或 ②投标产品制造商公开发布的印刷资料（或网页资料） 或 ③产品技术手册/说明书 或 ④产品制造商出具的技术参数承诺（加盖制造商公章） 或 ⑤招标文件规定认可的其他形式。 投标人提供的多种技术支持材料内容出现矛盾的，按照从①至⑤的优先顺序进行认定（①为最优先）。 2、对照招标文件技术要求，说明所提供货物和服务已对采购人的技术要求逐项作出了明确响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。在填写技术服务需求偏离表时，对于可以用量化形式表示的条款，投标人应量化明确应答；对于非量化的条款投标人应以功能或性能描述应答，指出所提供的货物和服务是否满足，投标人应提供明确的说明文件及证明文件在投标文件中的页码索引，未提供索引或索引错误的后果由投标人自行承担。 |
| 16.投标文件份数 | 13.1 | - 《投标文件》：正本1份，副本4份； - 投标文件纸质正本及副本须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，若投标文件有其他纸质组成部分或再分为多册装订等情况，则除了在封面清楚地标明“正本” 或“副本”外，还应尽量注明该纸质文件的内容（例如“上册”、“下册”、“图纸” 或“附件”等）。若投标文件副本与正本不符，以正本为准。电子版与纸制文件不符， 以纸制文件为准。 2、《电子文档》：1份（以U盘形式提供） 投标文件电子版必须与纸质投标文件一致，内容必须包括： ①投标文件所有页面的扫描件（含所有签字及盖章部分）电子版，为保证电子版不可编辑，格式必须为PDF或JPEG（电子版可以将签字盖章部分扫描后插入投标文件电子文档后以PDF或JPEG格式输出生成）。 ②投标报价明细表电子版，格式为Word或Excel。 投标文件电子版要求包含投标文件全部内容，投标文件电子版与纸质版文件不一致时以纸质版文件为准。投标文件必须使用胶粘装订，如果出现拉杆或活页装订等活页装订将导致投标无效。 3、《开标一览表》：1 份（单独密封，应与《投标文件》中内容保持一致）； 4、《投标保证金缴纳凭证》（电汇时为电汇底单复印件）、《投标人开票信息表》、《退还保证金说明函》：各 1 份（三者一起包装，应与《投标文件》中内容保持一致）。 5、投标文件的退还：所有响应招标文件要求合格投标人的投标文件正本一套、副本一套及随文件同时递交的图纸、U盘等附件不予退回，其余投标文件副本均予评标结束后退回。 |
| 17.投标报价 | 14.1 | 开标一览表具体格式见“附件 2” 报价方式：（货到）项目现场完税价。 采购人就本合同约定内容将不再支付投标报价以外的费用。因投标发生的费用缺漏项将是投标人的风险，投标人将无条件给予补充完备，且投标价不变，否则其投标将被否决。 |
|  | 14.1 | 报价币种及单位：人民币元，币种及单位不符合该要求的投标将被否决 |
| 18.最高限价 | 14.5 | 最高限价（最高投标限价）：第五包：1025492元； |
| 19.投标有效期 | 15.1 | 自投标截止时间之日起 60 日。 |
| 20.投标保证金 | 15.2 | 投标保证金金额：第五包：人民币 20000 元（贰万元整） 投标保证金形式：支票、汇票、本票、网上银行支付、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式 投标保证金提交截止时间：投标人应在提交首次响应文件截止时间前按采购文件规定的金额、形式等，将投标保证金交到保证金收款账户（采用电汇或网上银行支付的，须在提交首次响应文件截止时间前到账，并注明“交计量院第一批设备采购包5投标保证金”） 投标保证金银行账号： 开户名称：新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司 账号：632815927 开户银行：中国民生银行乌鲁木齐分行营业部 行号：305881088014 （汇款时，请输入开户银行全称，以避免出现汇款不成功） |
| 四、投标文件的递交 |  |  |
| 21.投标文件的外包装 | 16.1 | 1、投标人应将投标文件纸质正本和副本进行包装，在包装袋上标明投标项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称、“正本”或“副本”和“于【投标截止时间】之前不得启封”的字样。 2、投标人应将正本的“开标一览表”单独置于一个包装袋内，在包装袋上标明投标项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称、并在该密封包装袋上标明“开标一览表”字样。 3、投标人应将投标文件电子文档单独置于一个包装袋内，并在该包装袋上标明投标项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称、“电子文档”和“于【投标截止时间】之前不得启封”的字样。4、投标保证金或其凭证、投标人开票信息表和退还保证金说明函单独置于一个包装袋内，并在该包装袋上标明投标项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称、“投标保证金、开票信息和退还说明”和“于【投标截止时间】之前不得启封”的字样。 5、投标人在投标截止时间前提交对其投标文件的修改（包括对开标一览表中价格的修改）的通知（如有）的，应按投标人须知 19.2 条规定施加明显标记并包装和密封，以便在开标时一并唱出。 |
| 22.样品 | 16.3 | √无 □有 |
| 23.投标文件提交地点及截止时间 | 18.1 | 提交地点：详见“第一章 投标邀请” 投标截止时间：详见“第一章 投标邀请” |
| 五、开标与评标 |  |  |
| 24.开标时间和地点 | 20.1 | 开标时间：详见“第一章 投标邀请” 开标地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 25.评标委员会组成 | 21.3 | 评标委员会构成：5人，业主代表1人，专家4人。 评标专家确定方式：随机抽取。 |
| 26.评标办法 | 22.1 | √综合评分法 □最低评标价法 |
| 27.其它无效投标情况 | 22.2.3 （2） | 1）货物招标时，投标分项报价表中对采购需求一览表中所列货物的缺项或数量缺少都将被视为未实质性响应招标文件； 2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料后，投标人不能证明其报价合理性的。 |
| 28.核心产品 | 22.2.6 | 本项目核心产品：第五包：气相色谱仪(双FID+转化炉) |
| 29.提供相同品牌产品的不同投标人的中标候选人推荐原则 | 23.1.5 23.1.6 | 提供相同品牌产品的不同投标人的中标候选人推荐原则是综合得分最高的为第一中标候选人。 |
| 30.兼投不兼中说明 | 23.1.7 | - 是否兼投不兼中：（是□ 否 ☑） 本项目可以兼投兼中。 |
| 31.推荐的中标候选人数量 | 23.3 | 推荐的中标候选人数：3名。 |
| 六、授予合同 |  |  |
| 32.定标主体 | 28.1 | 采购人确定中标人 |
| 33.中标候选人并列的处理 | 28.2 | 中标候选人并列的，采购人将确定报价得分较高者为中标人。 |
| 34.财政部门指定的媒体 | 29.1 | 新疆政府采购网 |
| 35.分包要求 | 31.6 | 不允许分包 |
| 36.采购代理服务费金额、缴纳方式和时限 | 33.1 | 采购代理服务费的计算与收取：中标人支付。 依据《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》（第31号），执行《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库[2018]2号）的规定。本项目采购代理服务收费参照《依据国家发展计划委员会文件关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知》（计价格〔2002〕1980号）中招标代理服务收费标准收取。由中标人在领取中标通知书时一次性向代理机构支付。 注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算，不足3000元按3000元收取。 代理服务费银行账号： 收款单位：新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司 银行账号：65050161665000001758 开 户 行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行 开户行行号：105881000454 |
| 七、其他 |  |  |
| 37.接收质疑方式及联系方式 | 34 | （1）质疑函及必要的证明材料应通过以下方式之一递交至采购代理机构： 1）当面送达原件； 2）信函邮寄、快递原件，采用此方式时，采购代理机构不受理逾期送达的质疑，投标人自行承担邮件误投、逾期或丢失的风险和责任； 3）电子邮件将原件的扫描版发送至下列指定电子邮箱，采用此方式提出质疑的，投标人应在电子邮件发出后立即电话告知采购代理机构； （2）采购代理机构接收质疑函的联系方式如下： 联系人：陆工 电话：15299129605 邮箱：645709441@qq.com |
| 38.招标会现场投标人需提供的证件原件 | / | 开标前，将由监标人员和采购人审查投标人下列资格证件原件： （1）企业法人营业执照副本原件（未办理三证合一的同时提供税务登记证和组织机构代码证原件）； （2）法人授权委托书原件和被授权人身份证原件； （3）投标保证金汇款凭证。 上述要求（1）--（3）投标人必须提供，否则投标无效。 |
| 补充条款 |  |  |
| 38.履约保证金 | 38 | 履约保证金的金额：/%。 履约保证金的形式：转账或银行保函 履约保证金的缴纳方式：在收到中标通知书后，中标人须在7个工作日内向招标人提交履约保证金，否则视为自动放弃中标资格。 |
| 39.解释权 | / | 本招标文件的解释权属于采购人。 |
| 40.其他 | / | 本表是对“投标人须知正文”的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表内容为准。 |

## 投标人须知

## 一、说 明

- 1 概述

- 1.1 项目概述见《投标人须知前附表》。

- 1.2 按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七条规定，采购人确定本次采购项目的属性见《投标人须知前附表》。

- 1.3 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十二条规定，明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见《投标人须知前附表》。

- 2 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见《投标人须知前附表》。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。采购代理机构名称、地址、电话、联系人见《投标人须知前附表》。

2.3 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.5 “服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、技术协助和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.6 “卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。

2.7 “买方”系指购买货物和服务的单位。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《政府采购进口产品管理办法》（财库［2007］119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248 号文）。

2.10 偏离

2.10.1 本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.10.2 除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“*”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。

2.11 若采购人员及相关人员与投标人（即投标人）有下列利害关系之一的，应当回避：

2.11.1 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

2.11.2 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

2.11.3 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

2.11.4 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.11.5 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

2.11.6 投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.12 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对投标人（即投标人）实行差别待遇或者歧视待遇：

2.12.1 就同一采购项目向投标人提供有差别的项目信息；

2.12.2 设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

2.12.3 采购需求中的技术、服务等要求指向特定投标人、特定产品；

2.12.4 对投标人采取不同的资格审查或者评标标准；

2.12.5 限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者投标人；

2.12.6 非法限定投标人的所有制形式、组织形式或者所在地；

2.12.7 以其他不合理条件限制或者排斥潜在投标人。

2.13 特别说明

2.13.1 投标人在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第84号）等相关法律、法规的规定。凡参加投标的投标人必须具有履行本招标文件规定的有关要求的能力，信誉良好；

2.13.2 投标人参加投标所使用的资格、信誉、荣誉与相关认证等必须为投标人所拥有；

2.13.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任；

2.13.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效并承担相应法律责任。

- 3 合格投标人

- 3.1 “投标人”（也称为“申请人”）系指响应招标、参加本次投标竞争的法人、其他组织。

- 3.2 “合格的投标人”系指符合《投标人须知前附表》投标人资格要求的投标人。

- 3.3 联合体投标

- 3.3.1 对于本须知 3.2 条中明确接受联合体投标的，对联合体的具体要求见《投标人须知前附表》；对于本须知 3.2 条中明确不接受联合体投标的，联合体具体要求不适用。

- 3.3.2联合体是指两个以上的法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。投标人为联合体形式的，除应符合本须知 3.2 条规定外，还应遵守以下规定：

3.3.2.1 联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

3.3.2.2 联合体各方均应当符合本须知 3.2 条规定的投标人基本资格条件；联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.3.2.3 除《投标人须知前附表》中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本须知 3.2 条规定的投标人特定资格条件。

3.3.3大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，并附协议书。

3.3.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4 投标人不得存在下列情形之一：

3.4.1 与采购人、采购代理机构存在利害关系；

3.4.2 受到刑事处罚，或者受到3万元以上的罚款、责令停产停业、在1至3年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

3.5 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；投标人提供的产品必须是成熟产品；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

3.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

- 4 进口产品

- 4.1 本项目是否能够采购进口产品见《投标人须知前附表》。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。此处所述产品是指通过制造、加工或元部件装配，最终形成的产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库［2007］119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248 号文）。

- 5 投标费用和知识产权

- 5.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 5.2 投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 6 通知

- 6.1 对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面形式（包括书面材料、信函、电子邮件、传真、中化商务电子招投标平台通知等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式，向潜在投标人发出，电子邮箱、传真和手机号码以潜在投标人购买招标文件时的平台登记信息为准。收到通知的投标人应以立即予以回复确认。因信息登记有误、传真线路故障或其他任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，除非有适当的证据表明采购代理机构已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且采购代理机构认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

## 二、招标文件

- 7 招标文件构成

- 7.1 “招标文件”以下六部分组成，包括：

- 第一章 投标邀请；

- 第二章 投标人须知前附表和投标人须知；

- 第三章 评标方法和评标标准

- 第四章 技术服务需求；

- 第五章 拟签订的合同文本；

- 第六章 投标文件格式。

- 8 对招标文件的询问

- 8.1 任何已从投标邀请中规定渠道获取了招标文件并向采购代理机构进行了登记的潜在投标人（以下简称“获取了招标文件的潜在投标人”）对招标文件如有疑问，可通过投标邀请中载明的联系方式在投标截止时间以前向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在收到询问后以适当形式予以答复，并在必要时将答复以澄清形式抄送并书面通知给每个获取了招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。如果获取了招标文件的潜在投标人认为招标文件的部分设置使自己的合法权益受到损害，请按本须知 34 条规定提出质疑。

- 9 招标文件的澄清和修改

- 9.1 采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在本项目招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取了招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。获取了招标文件的潜在投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回复确认，但是投标人的确认不作为其收到上述通知的唯一证据。

- 9.2 招标文件的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取了招标文件的潜在投标人具有约束力。

- 9.3 采购人、采购代理机构将视情况确定是否有必要安排所有获取了招标文件的潜在投标人踏勘现场，相关要求见《投标人须知前附表》。

- 9.4 采购人、采购代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会，相关要求见《投标人须知前附表》。

10 政府采购政策支持

- 10.1促进中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业政策落实

- （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号，以下简称“发展管理办法”）本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- （2）在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- （3）对符合规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

- 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

- （4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策，《中小企业声明函》格式见第六章投标文件格式附件12。

- （5）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，享受招标文件规定的评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

- 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- （6）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定， 投标人如符合该规定享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件，应提供

- 《残疾人福利性单位声明函》，格式见第六章投标文件格式附件13。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受招标文件规定的评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

- （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- （7）若投标报价中有小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价的，需填报《分项报价表Ⅱ（仅针对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位产品）》。

- 10.2鼓励节能、环保政策落实

- （1）鼓励节能政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书标志产品。投标涉及上述产品的， 投标人应提供带有投标产品型号的节能产品认证证书复印件作为证明。

- （2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证

- 机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书标志产品。投标涉及上述产品的，投标人应提供带有投标产品型号的环境标志产品认证证书复印件作为证明。

## 三、投标文件的编制

- 11 投标文件的语言和计量单位

- 11.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件、电子投标文件和投标资料、图纸中的说明等）以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。投标人提交的支持材料或已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准，未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的不利后果均由投标人自行承担。

- 11.2 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位，但招标文件技术服务需求中已使用了法定之外计量单位的情况除外。

- 12 投标文件构成

- 12.1 投标人编写的投标文件应包括但不限于《投标人须知前附表》所列资格、资信证明部分和第 14 条所列商务技术部分中的内容。

- 12.2 投标人编写的投标文件具体内容的其他要求或注意事项见《投标人须知前附表》。

- 12.3 投标人应保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

- 13 投标文件的式样和签署

- 13.1 投标人应按《投标人须知前附表》规定的份数准备投标文件。

- *报价部分、资格、资信证明部分、商务技术部分不分开装订成册，全部装订到一起。如太厚无法胶装为一册时可分两册或几册胶装，但不得单独一个部分装订成册。

- 投标文件纸质正本及副本须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，若投标文件有其他纸质组成部分或再分为多册装订等情况，则除了在封面清楚地标明“正本” 或“副本”外，还应尽量注明该纸质文件的内容（例如“上册”、“下册”、“图纸” 或“附件”等）。若投标文件副本与正本不符，以正本为准。电子版与纸制文件不符， 以纸制文件为准。

- 13.2 投标文件幅面规格请使用 A4 规格纸张，按照招标文件第六章规定的顺序，统一编目编码装订，尽量采用双面印刷。由于编排混乱导致投标文件被误读或相关信息查找不到，其责任应当由投标人承担。投标文件装订采用胶订或线订形式进行牢固装订（左侧装订），不得采用活页装订。未牢固装订的纸质材料将不作为投标文件的组成部分，不作为评审依据，但投标人在投标截止时间前提交的投标文件的补充或修改材料以及投标人按照评标委员会要求进行的澄清、修改或补正材料除外。

- 13.3 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均是指与当事人名称全称相一致的标准公章，如使用投标专用章或其他印章，须提供特别说明函，明确该投标专用章或其他印章效力等同于公章（该特别说明函须同时加盖公章和投标专用章或其他印章）。

- 13.4 投标文件的正本应用不褪色的墨水书写或打印，在封面或扉页或骑缝加盖投标人单位公章并在投标函中由投标人的法定代表人签署（法定代表人签署说明：法定代表人签字、盖手签章或盖姓名章均为有效签署）或者由法定代表人授权的代理人（也称“被授权人”，下同）签字后有效。由代理人签字的，应附《法定代表人授权书》，《法定代表人授权书》应符合第六章的格式要求。投标人为无法定代表人的其他团体组织等时，法定代表人则系指其负责人，下同。投标文件的副本可采用正本的复印件。

- 13.5 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或增删，如果出现上述情况，改动之处必须由投标人的法定代表人签署或者被授权人签字或者盖公章才有效。

- 13.6 若本项目采购需求分为两个或以上包件，除非招标文件中另有规定，投标人对本项目的多个包件进行投标时，投标文件须按包件分别编制并装订提交。

- 13.7投标文件的退还：投标人应按《投标人须知前附表》规定退还投标文件。所有响应招标文件要求合格投标人的投标文件正本一套、副本一套及随文件同时递交的图纸、U盘等附件不予退回，其余投标文件副本均予评标结束后退回。

- 14 投标报价

- 14.1 报价方式详见《投标人须知前附表》。所有投标报价均以《投标人须知前附表》规定的币种和单位为计量单位。

- 14.2 投标人必须对其参加的一个包件或多个包件内的所有货物和服务以包为单位进行报价，不得将几个包件合报一个价格，也不得将一个包件中的内容拆开报价。如果招标文件采购内容未注明分包件采购，即为全部需求内容是一个包件（即第 1 包件）。

- 14.3 投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不应缺漏招标文件所要求的内容。

- 14.4 本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价，投标人对每种货物或服务只允许有一个报价，任何有选择的或可调整的投标人案和报价将被视为无效投标。

- 14.5 本次招标设定的最高投标限价见《投标人须知前附表》。

- 15 投标有效期和投标保证金

- 15.1 投标有效期见《投标人须知前附表》。投标有效期短于要求的投标文件将被视为无效投标。特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，在这种情况下，本须知内有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 15.2 投标保证金金额应满足《投标人须知前附表》的要求。投标保证金提交方式建议见《投标人须知前附表》，同时，接受法律法规规定可以使用的其他形式的投标保证金。以电汇形式提交投标保证金的，汇款底单或截图复印件作为凭证随投标文件一同提交；以其他形式提交投标保证金的，保证金原件随投标文件一同提交。

- 15.3 采购代理机构自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金， 自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金。因投标人自身原因导致其投标保证金未能在规定时间内退还的，采购代理机构不承担任何责任。

- 15.4 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。下列任一情况发生时，投标保证金将不退还投标人：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目转包或部分分包给他人的；

（4）中标人未按招标文件规定缴纳履约保证金的；

（5）拒绝履行合同义务的。

（6）投标人恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的。

（7）投标人出现本须知第 20.7 条所述情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效。

## 四、投标文件的递交

- 16 投标文件的包装及标记

- 16.1 投标文件的包装及标记要求见《投标人须知前附表》。

- 16.2 如果未按本须知 16.1 条要求加写标记，采购人和采购代理机构对误投或提前启封或错误启封或无法正确宣读/记录概不负责。

16.3如《投标人须知前附表》中要求提供样品的，应按要求提供样品及相关资料。

16.3.1提供样品的包件，必须提供与投标型号相同的现场实样展示；

16.3.2未提供样品的投标人，该包件投标将不进入样品评审，样品评审环节不得分。样品外醒目处必须用不干胶材料（自粘标签材料）粘贴并注明投标单位全称、器材（装备）名称、型号，并与投标样品清单相对应，不干胶材料大小小于4cm*4cm。

16.3.3样品按招标文件要求制作，材质、式样及规格、型号必须满足招标文件的实质性要求，并为检测合格的产品。中标后由采购人予以封存；未中标的投标样品由采购代理机构统一退还。

16.3.4样品提交要求：递交样品时需同时递交投标样品清单及U盘一套。U盘内容为电子版投标样品清单，格式为EXCEL或WORD。（样品清单表格自拟）样品清单须包含正面、背面、左侧面45度角清晰照片三张。

16.3.5采购人不对样品支付任何补偿。

16.4采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

- 17 投标文件的密封

- 17.1 投标人的所有投标文件及其组成部分的包装均应进行密封。

- 17.2 为了方便唱标，放有开标一览表的包装应当单独密封，与装订成册的投标文件正副本及其他组成部分一起递交。

- 17.3 为了方便开标时唱出，放有修改投标文件的通知（如有的话）的包装应当单独密封。

- 18 投标截止时间及投标地点

- 18.1 提交投标文件截止时间（即“投标截止时间”）见第一章投标邀请。

- 18.2 投标文件须按照招标文件规定的时间、地点送达，在投标截止时间以后（以文件送达并完成递交登记为准）送达的投标文件，采购代理机构应当拒收。

- 18.3 采购代理机构可以依法酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

- 19 投标文件的修改与撤回

- 19.1 投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行修改（修改包括补充，下同）或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构。投标文件的修改是投标文件的组成部分。

- 19.2 投标人修改投标文件的通知应逐页加盖公章或者逐页由投标人法定代表人签署或由被授权人签字，并应单独包装同时在包装袋上标明“投标文件修改通知”、 项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称和“在【投标截止时间】之前不得启封”的字样，单独密封后提交。

- 19.3 投标人撤回投标文件的通知应由投标人法定代表人签署或由被授权人签字。

- 19.4 从投标截止时间起至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤销其投标文件，否则采购人或采购代理机构可以按照本须知 15.4 条的规定不退还其投标保证金。

## 五、开标与评标

- 20.开标

- 20.1采购代理机构在招标文件规定的投标截止时间的同一时间即开标时间和规定的地点组织公开开标，开标由采购人或者采购代理机构主持，并邀请所有投标人法定代表人或其授权代表参加。参加开标的投标人代表应签名以证明其出席。评标委员会成员不得参加开标活动。

- 20.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容，并记录在案。

如果递交投标文件的投标人不足3家，将不进行开标，采购人将依法重新组织招标或采用其他采购方式采购。

20.3开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表、采购人代表、监督人、记录人和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止时间后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

20.4.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

20.4.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

20.5开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

如果资格审查合格的投标人不足3家，将不进行评标，采购人将依法重新组织招标或采用其他采购方式采购。

20.6投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

20.7*有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并对投标人依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 21.评标委员会

21.1采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

21.1.1核对评标专家身份和采购人代表授权函，对评标专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

21.1.2宣布评标纪律；

21.1.3公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形；

21.1.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

21.1.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

21.1.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

21.1.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评标，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；

21.1.8核对评标结果，有本须知 22.11 条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

21.1.9评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评标差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评标劳务报酬；

21.1.10处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

21.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

21.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

21.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

21.2.3对投标文件进行比较和评价；

21.2.4确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；

21.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.3评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

21.3.1采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

21.3.2评标专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评标专家情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

21.3.3评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.4采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评标专家库中，通过随机方式抽取评标专家。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评标专家。

21.5评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

21.6采购人委派代表参加评标委员会的，应当向采购代理机构出具授权函，采购人代表不得担任评标委员会主任委员。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评标现场，对评标工作实施监督，但不得超过２人。

21.7评标委员会成员应认真执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法规规定，同时维护采购人与投标人的合法权益。

21.8评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本招标文件投标须知正文第22.2条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评标因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有以上第1至5项行为之一的，其评标意见无效，并不得获取评标劳务报酬和报销异地评标差旅费。

21.9评标委员会成员要严格遵守评标时间，主动出具身份证明，遵守评标工作纪律和评标回避的相关规定。在评标工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或采购代理机构可以拒绝其参加评标工作并向财政部门报告。

评标委员会成员和评标工作有关人员不得干预或者影响正常评标工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评标资料。评标结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评标委员会均不得修改评标结果或者要求重新评标，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评标委员会应当现场修改评标结果，并在评标报告中明确记载。

- 22.评标

- 22.1评标委员会按照第三章“评标方法和评标标准”规定的评标方法、评标因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评标，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 22.2 投标文件的初步审查

- 22.2.1 资格审查标准：详见第三章“评标方法和评标标准”规定。

- 22.2.2 符合性审查标准：详见第三章“评标方法和评标标准”规定。

- 22.2.3 在符合性审查时，如发现下列情况之一的，其投标也将被否决，为无效投标：

- （1）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （2）出现《投标人须知前附表》列明的其他无效投标情况之一的；

- （3）法律、法规规定的其他无效情形；

- （4）投标文件符合招标文件中规定投标被否决的其他条款。

- 22.2.4 评标委员会决定投标的响应性质根据投标本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

- 22.2.5 投标文件报价出现前后不一致的，除《投标人须知前附表》另有规定外，按照下列规定修正：

- （1）公开唱出的开标一览表投标总价与投标文件中相应内容不一致的，以公开唱出的开标一览表为准；

- （2）公开唱出的开标一览表大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- （3）分项报价表中汇总金额与公开唱出的价格不一致，以公开唱出的开标一览表的总价为准，并修改单价。

- 修正后的报价按照本须知 24 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的， 其投标将被否决。

- 22.2.6 提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视同为提供相同品牌产品，同样按一家投标人计算。核心产品见《投标人须知前附表》。

- 22.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 22.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 22.4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 22.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 22.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 22.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件本须知 22.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，*投标人拒绝确认的，其投标无效。

- 22.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；*投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 22.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 22.7评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查、符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 22.8本项目评标方法为：综合评分法。

- 22.8.1综合评分法，是投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标因素的设定与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评标因素。

- 22.8.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

- 22.8.3评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

- 22.8.4因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

- 22.9评标结果按评标后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 22.10评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 22.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （1）分值汇总计算错误的；

- （2）分项评分超出评分标准范围的；

- （3）评标委员会成员对客观评标因素评分不一致的；

- （4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

- 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

- 投标人对上述(1)～(4)项提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

- 22.12评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

- （1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

- （2）投标人名单和评标委员会成员名单；

- （3）评标方法和标准；

- （4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

- （5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

- （6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

- 22.13采购人、采购代理机构应当采取必要措施加强评标现场管理，与评标工作无关的人员不得进入评标现场，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。评标委员会成员及其他有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

- 22.14评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

- （1）评标委员会组成不符合本招标文件规定的；

- （2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十二条第一至五项（即：本须知 21.8 条第（1）至（5）项）情形的；

- （3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

- （4）有《政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

- 有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

- 22.15评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评标工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

- 23.确定中标人

- 23.1定标

- 23.1.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

- 23.1.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

- 23.1.3采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人拒绝签订合同而放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。

- 23.1.4采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 23.1.5 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《投标人须知前附表》规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

- 23.1.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照《投标人须知前附表》规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 23.1.7关于兼投不兼中要求：详见《投标人须知前附表》。

- 23.2中标结果公告

- 23.2.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

- 23.2.2中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评标专家名单。

- 23.2.3中标公告期限为1个工作日。

- 23.2.4在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

- 23.3采购人不保证将合同授予最低投标报价的投标人。

- 23.4在确定中标人前，招标采购单位不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

- 23.5采购人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此也不做任何解释。

- 24 投标文件的澄清、说明或补正

- 24.1 投标人不得主动对投标文件进行澄清、说明或补正，评标委员会也不接受投标人的主动澄清、说明或补正。

- 24.2 在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 24.3 投标人必须按照评标委员会要求的时间、地点提交澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并逐页加盖公章或者由法定代表人逐页签署或由被授权代表逐页签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。评标委员会也不接受投标人超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的澄清。

- 25.招标终止

25.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

25.2出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止招标采购活动，在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

25.2.1因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.2.3已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，需从合格的中标候选人中另行确定中标人但没有合格的中标候选人的；

25.2.4政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，需从合格的中标候选人中另行确定中标人但没有合格的中标候选人的；

25.2.5因重大变故，采购任务取消的。

26.重新评标

26.1除本须知 22.11 条所述情形外，采购人或者采购代理机构不能以任何理由组织重新评标。采购人、采购代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评标标准进行评标的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

27.保密与纪律事项

27.1评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

评标过程保密是指评标开始后评标委员会对投标人资格审查开始至中标公告期结束、中标通知书发出等与项目相关所有的文字、评标委员会的对话、音视频等相关资料的保密，如与采购项目相关的采购人、采购代理机构、评标委员会及公共资源交易中心人员及其他相关人员泄密，从而导致评标结果出现不公正性，有关行政主管部门将根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及相关法律法规规定将责任人提请上级行政主管部门追究其责任；构成犯罪的，将提请司法机关依法追究其刑事责任。

27.2投标人不得与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

27.3有下列情形之一的，属于恶意串通，投标无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件的；

（2）投标人按照采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件的；

（3）投标人之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标的；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃提交投标文件或者退出招标或者放弃中标的；

（7）投标人与采购人、采购代理机构以及评标委员会成员之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

27.4投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述第（1）至（5）项情形之一的，中标无效。

27.5投标人有下列情形之一的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（2）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（3）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（4）将政府采购合同转包；

（5）提供假冒伪劣产品；

（6）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有上述第一项规定情形的，中标无效。评标阶段资格发生变化，投标人未依照《政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

27.6投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

## 六、授予合同

- 28 中标人的确定及合同授予

- 28.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者，采购人委托评标委员会直接确定的中标人，采用上述何种方式确定中标人详见《投标人须知前附表》。

- 28.2 中标候选人并列的，由采购人或评标委员会按照《投标人须知前附表》规定的方式确定中标人；《投标人须知前附表》未规定的，采取随机抽取的方式确定。

- 29.中标信息的公布

- 29.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

- 29.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

- 30.中标通知

- 30.1中标人确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 30.2中标人在收到中标通知书后10日内，应按照投标须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

- 30.3招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人没有按照规定提交履约担保的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还。

- 30.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 31.签订合同

- 31.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标通知书是合同文件的组成部分。

- 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 31.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

- 31.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- 31.4采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 31.5采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 31.6中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。合同分包需在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

- 31.7中标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

- 31.7.1中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

- 31.7.2未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 31.7.3拒绝履行合同义务的；

- 31.7.4违反法律、规章、规范性文件规定的。

- 31.8政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

- 政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

- 31.9采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 32.政府采购合同履行中数量的变更

- 32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 33 采购代理服务费

- 33.1 中标人须在领取中标通知书的同时，按照《投标人须知前附表》规定的标准向采购代理机构支付采购代理服务费。

## 七、其他

- 34.询问及质疑

- 34.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复。

- 34.2投标人若认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

- 34.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，应在收到招标文件之日7个工作日内。

- 34.2.2对采购过程提出质疑的，应在该采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

- 34.2.3关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后7个工作日内提出。

- 34.3投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人签收回执。

34.4质疑书应当包括下列内容：

34.4.1质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

34.4.2质疑事项；

34.4.3事实依据及相关证明材料；

34.4.4相关请求及主张。

34.5质疑书应当由投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权代表签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

34.6采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

34.7投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

34.8参与政府采购活动的投标人对评标过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评标委员会协助处理质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。

- 35 投标人的商业秘密

- 35.1 投标人应在投标文件中将属于其商业秘密的内容进行明确标注，采购人、采购代理机构及其有关人员和评标委员会将对投标人的商业秘密进行保密。

- 35.2 投标标的名称、规格型号、单价及合同金额等内容不得作为商业秘密。

- 36 保密条款

- 37.1 除了投标人为投标所雇人员外，在未经采购人书面同意的情况下，投标人不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括纸质和电子介质资料，下同）透露给任何人。否则，投标人必须承担因此给采购人造成的一切经济损失，采购人保留追究其法律责任的权利。投标人须在对外保密的前提下，对其从事本项目投标的雇佣人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行投标必不可少的范围内。

- 37.2 除非执行合同需要，在事先未得到采购人书面同意的情况下，投标人不得使用本招标书中所提供的任何文件和资料。

- 37.3 采购人对投标人提交的文件将给予保密，但无论中标与否，投标人的投标文件不予退还。

- 38 履约保证金

- 38.1 第一成交候选人在收到成交公示结束后7个工作日内（签订合同前）向采购人缴纳采购人规定的履约保证金。否则视为自动放弃成交资格，由第二候选人成交，以此类推。

- 38.2 履约保证金形式：转账或银行保函

- 成交单位未按本文件规定缴纳履约保证金的，其保证金将不予退还。

- 38.3 履约保证金缴纳账户信息：根据签订合同账户汇款。

- 38.4 履约保证金的退还：合同履约完成，质保期（一年）结束，无息退还履约保证金。成交单位未按照合同、法律法规、招标文件等相关规定履行责任，采购人有权扣除履约保证金，并解除合同，由此造成的一切损失，由成交单位自行承担。

- 39 其他规定

- 39.1 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

- 39.2 招标文件的其他规定见《投标人须知前附表》。

- 39.3 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定编制，解释权属采购人与采购代理机构。

- 39.3 参与本次招标的投标人应当派商务、技术人员参加开标会议，并对评标委员会提出的商务、技术问题进行答疑和澄清。

# 第三章 采购需求

说明：1、投标人须对以本项目为单位的供货进行响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

2、注有“★”号的条款为重要技术条款，出现负偏离为无效响应。

| 包号 | 包件名称 | 数量 | 最高限价 （人民币元） | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第五包 | 测量设备采购项目（第五包） | 1批 | 1025492 | 详见“采购标的内容” |

注：1、投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。

2、开标时投标报价超过预算金额为投标无效。

3、本项目为政府采购项目。

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为自治区计量院第一批测量设备采购项目（一），投标人应根据招标文件所提出的产品规格和服务要求，综合考虑商品的适用性，及性能价格比前来投标。投标人应以优良的商品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不享受政策优惠扣除）

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目投标人所投产品为中小企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人所投产品如属于财政部、国家发展改革委发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《节能产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

5.鼓励环保政策：投标人所投产品如属于财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《环境标志产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件并加盖单位公章。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的内容（标注★品目为核心产品）

| 包号 | 包名称 | 品目名称 | 数量 | *质保期 | *供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第五包 | 测量设备采购项目（第五包） | 标准量块 | 6盒 | / | 60日历天内 |
|  |  | 投影立式光学计 | 1台 | 1年 | 60日历天内 |
|  |  | 量块专用检具（块规夹子5个组） | 1套 | / | 60日历天内 |
|  |  | 双通道温度巡检仪 | 4台 | 1年 | 90日历天内 |
|  |  | 快速测温仪（恒温浴校准装置） | 10台 | 2年 | 90日历天内 |
|  |  | 软热电偶 | 1台 | 1年 | 60日历天内 |
|  |  | 减压阀 | 10台 | 2年 | 90日历天内 |
|  |  | 真空泵 | 2台 | 2年 | 90日历天内 |
|  |  | 数字压力表 | 1块 | 2年 | 90日历天内 |
|  |  | 激光测距仪 | 2台 | 2年 | 90日历天内 |
|  |  | 金属探伤仪校准装置 | 1台 | 1年 | 90日历天内 |
|  |  | 数显标准测力仪 | 1台 | 1年 | 90日历天内 |
|  |  | 砝码 | 23个 | 2年 | 90日历天内 |
|  |  | 宽频分压器 | 1台 | 60个月 | 90日历天内 |
|  |  | 感应分压器 | 1台 | 1年 | 120日历天内 |
|  |  | 程控射频开关 | 1台 | 2年 | 90日历天内 |
|  |  | 酸度计 | 1台 | 2年 | 30日历天内 |
|  |  | 在线浊度计 | 1台 | 1年 | 90日历天内 |
|  |  | 复合式气体检测报警器 | 1台 | 2年 | 90日历天内 |
|  |  | 材料烧结用高温炉 | 1套 | 1年 | 90日历天内 |
|  |  | 三相电能表现场校验仪 | 3台 | 2年 | 90日历天内 |
|  |  | ★气相色谱仪(双FID+转化炉) | 1台 | 2年 | 30日历天内 |

（二）采购项目交付或者实施的时间、地点和付款方式

1.采购项目（标的）交货期：详见“采购标的内容”

2.采购项目（标的）交货地点：采购人指定地点

3.*付款方式：合同签订后七日内支付给中标人合同总价30%的预付款。全部设备交货，且安装调试完毕后，由采购人和中标人双方共同组织验收且经采购人验收合格后一个月内，先由中标人提供向采购人出具合同总金额100%的正式发票（增值税专用发票），随后采购人出具付款手续，支付给中标人合同总金额60%的货款，按合同总金额的10%预留质量保证金。从全部设备验收合格之日起，1年后经再次复核并且产品均无质量问题，由采购人将质量保证金一次性支付给中标人。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式（保修电话、固定电话）、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后 3 天内将这些资料免费寄给采购人。

3.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

6.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后 2 小时内给予反馈，24 小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

7.投标人需提供设备易损件及消耗品清单。

五、采购标的的验收标准：

详见“七、需要满足的其他技术规格要求”

六、采购标的的其他技术、服务等要求：

1.投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求，则应提交本条款规定的技术支持资料。其中 “技术支持资料”指生产厂家公开发布的印刷资料或制造厂家出具证明材料或制造商的官网截图（附截图的网址链接）或检测机构出具的检验报告。若投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准；若技术支持资料（或证明材料）之间不一致，评审依据依次为检测报告、官网截图、印刷资料。

2.对于技术规格中标注“★”号和“*”的技术参数，投标人未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未加盖投标人公章的，或提供的技术支持资料（或证明材料）无法证明技术响应满足招标文件要求的，或提供的技术支持材料（或证明材料）语言为外文，且未提供中文翻译文本的，或在技术偏离表中未标明/未标清支持材料所在页码及所在具体位置，导致评标委员会无法找到响应依据的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

3.投标人应对招标文件第三章采购需求中技术参数的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复制招标的技术要求作为响应内容，特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投产品的具体参数值，否则视为无效投标。

4.投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

5.工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

（1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

（2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

6.培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、需要满足的其他技术规格要求：

第五包

- 一、测量设备名称：标准量块  6盒

- （一）技术参数

- 1、准确度/最大允许误差/不确定度：2等量块、3等量块

- 2、（0.991～1）mm  10块组  2等

- （1～1.009）mm  10块组  2等

- （0.5～100）mm  83块组  2等

- （5.12～100）mm  20块组 3等

- （125～500）mm   8块组  3等

- （10～291.8）mm  12块组 3等

（二）、交货时间

- 1、交货时间：60 日历天内

- 二、测量设备名称：投影立式光学计   1台

1、规格参数：

1.1、测量范围（㎜）：0～180

1.2、工作台：

圆形平面工作台（㎜）：φ88

圆形带筋工作台（㎜）：φ88

方形带筋工作台（㎜）：142×130

辅助工作台测轴与测帽配合的外径尺寸：φ6g6

小三点工作台平行度误差：0.0015㎜

1.3、仪器精度指标：

示值误差：60μm范围内：±0.20μm

超过60μm范围：±0.25μm

1.4、示值稳定性：0.1μm

1.5、投影光学计管：

分划板分划值：0.001㎜

分划板分度范围：±0.1㎜

1.6、测量力（N）：2±0.2

1.7、零位调节范围：20格

1.8、测量杆的自由升降距离：0.5㎜

1.9、投影光学计管外径配合尺寸：φ28h6

1.10、测量杆与测帽配合的外径尺寸：φ6g6

1.11、仪器的外形尺寸（㎜）：340×160×750

1.12、仪器重量（KG）：21kg

1.13、工作环境要求：

室温温度：20±3℃  温度梯度: 1℃/h

相对湿度≤60%RH

工作电压： 220V±10%，50 Hz交流电

工作环境防尘、防潮、防震

2、仪器装箱单：

| 序号 | 名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器主体（光学计管、工作台座） |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 圆形平面工作台（调整式） |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 3 | 圆形带筋工作台（调整式） |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 4 | 带筋方工作台（固定式） |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 5 | 小三点工作台 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 6 | 辅助工作台 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 7 | 量块移动架 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 8 | φ2平面测帽 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 9 | φ8平面测帽 |  | 只 |  | 2 |  |  |
| 10 | R20球面测帽 |  | 只 |  | 2 |  |  |
| 11 | 1.5×8刃口测帽 |  | 只 |  | 2 |  |  |
| 12 | φ14平面测帽 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 13 | 测帽提升器 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 14 | 测力减压装置 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 15 | 投影照明灯 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 16 | 变压器（6伏15瓦） |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 17 | 照明灯泡（6伏15瓦） |  | 只 |  | 5 |  | 其中备用4只 |
| 18 | 支架挡板 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 19 | 技术文件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品使用说明书 |  | 本 |  | 1 |  |  |
|  | 产品出厂合格证 |  | 份 |  | 1 |  |  |
|  | 产品装箱单 |  | 份 |  | 1 |  |  |
| 选 购 件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1×2刃口测帽 | 件 |  |  |  |  |  |

3、售后服务、验收、安装、调试和培训：

安装调试和最终验收在需方现场进行，安装调试由供方负责，需方给予配合。正式最终验收由双方共同进行。

3.1、安装调试：

3.1.1、供方派遣技术人员负责设备的安装、调试工作；

3.1.2、供方在设备发出时，需方应做好如下工作：安装场地准备完毕；所有电源联接到位。

3.1.3、设备运抵需方工厂，双方共同开箱、清理、就位和联接，完成安装准备工作。

3.2、最终验收：设备在需方现场正式验收合格后，由双方代表签署最终验收文件，才能视为正式交货。验收标准：按双方技术参数验收。

3.3、培训：供方负责对需方操作人员进行培训，需方受训人员要求对几何测量知识有一定基础认识。

| 地点 | 工作时间 | 人数 | 课程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需方现场 | 1小时 |  | 安装调试 |
| 需方现场 | 0.5小时 | 2 | 机器保养维护 |
| 需方现场 | 4小时 | 2 | 仪器使用及实操培训 |

4、质量保证和技术服务：

4.1、设备在需方现场正式验收合格后，才能视为正式交货。整机为1年的保修服务。在保修期内出现各类故障供方及时免费维修服务，对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。

4.2、供方在接到报修信息后，供方维修人员应8小时内电话响应，48小时内到达需方现场，48小时内排除故障。

5、交货时间

- 5.1、交货时间：60 日历天内

- 三、测量设备名称：量块专用检具(块规夹子  5个组)

（一）、交货时间

- 1、交货时间：60 日历天内

四、 测量设备名称：双通道温度巡检仪    4台

（一）、技术参数

测温仪(T520)

1、温度范围：-200℃ ～ +850℃(决定于所配的测温电阻)；

2、通 道 数：2；

3、屏幕：触摸屏，同时显示双通道的温度，实时观测温度变化；

4、分 辨 率：0.001℃；测温准确度：±0.05℃；

5、单 位：℃/K/Ω/F 可自由切换；

6、采集频率：1s/通道；

7、显 示 屏：5.0 寸触摸屏；

8、通讯接口：USB；

铂电阻温度计(T6225，配AA级铂电阻)

1、温度范围：-50℃～﹢250℃；

2、准 确 度：±0.05℃；

3、尺 寸：φ5mm*250mm；

4、连 接 线：4*1.5m

（二）、通用技术要求

1、计量性能及技术招标必须符合JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》。

2、如果测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。

3、软件需能保证检测数据的安全，可以按照甲方要求导出数据，软件具有检测数据自动备份、电脑输出、手动清理的功能。

4、该测量设备由新疆计量测试研究院自行检定，出具计量检定证书。

（三）、设备及附件清单

| 序号 | 名称及型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测试主机T520 | 4 |
| 2 | 铂电阻温度计T6225 | 24 |
| 3 | 充电器5V-2A 线长1M | 4 |
| 4 | 用户手册T500系列（中文版） | 4 |
| 5 | 配置清单 | 1 |
| 6 | 出厂检测报告 | 4 |
| 7 | 产品参数报T6225 | 24 |

（四）、技术资料

1、用户手册T500系列（中文版）

2、出厂检测报告

- 3、产品参数报告

- 4、配置清单

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。

7、质保期：验收合格后1年。

（六）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的第三方计量部门或新疆计量院出具的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。

5、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。

方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。

单位：新疆计量测试研究院出具的测试证书。

（七）、交货时间

1、交货时间：90 日历天内

五、测量设备名称：快速测温仪（恒温浴校准装置）   10台

（一）、技术参数

1.1★测量范围：-50℃~400℃

1.2★测量精度：±0.05℃

1.3分辨率：0.01/0.1℃，一键切换

1.4温度单位℃/F，一键切换

1.5按键功能：“记录”键进行温度记录，“回放”键显示温度的最大值、最小值

1.6锁定功能：温度显示保持不变

（二）、通用技术要求

1、计量性能及技术招标必须符合JJF 1030-2010《恒温槽技术性能校准规范》。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。

3、软件需能保证检测数据的安全，可以按照甲方要求导出数据，软件具有检测数据自动备份和手动备份的功能。

4、该测量设备由由疆计量测试研究院自行检定验收，出具计量检定证书，费用由供方支付。

（三）、配套设备及附件

| 序号 | 名称及型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度计 TM-907A | 10 |
| 2 | PT-100 铂金电阻探头 | 10 |
| 3 | 9V电池 | 10 |
| 4 | 操作说明书 | 10 |
| 5 | 产品合格证 | 10 |

（四）、技术资料

1、中文操作手册十份；

2、合格证十份

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。

7、质保期：验收合格后2年。

（六）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的第三方计量部门出具的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。

5、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。

方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。

单位：新疆计量测试研究院出具的测试证书。

（七）、交货时间

1、交货时间：90 日历天内

六、测量设备名称：软热电偶    1台

（一）、技术参数

1.1★测量最高温度：1090℃

1.2★绝缘层材料：二氧化硅纱纤维

1.3准确度等级：I级

1.4性能：可弯曲延展

（二）、通用技术要求:/

（三）、配套设备及附件

| 序号 | 名称及型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软热电偶 XS-K-14-1000 | 1卷 |

（四）、技术资料

1、装箱单一份。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。

7、质保期：验收合格后1年。

（六）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的计量部门出具的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。

5、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。

方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。

单位：新疆计量测试研究院出具的证书。

（七）、交货时间

1、交货时间：60 日历天内

- 七、测量设备名称：减压阀  10台

（一）技术参数

不锈钢316材质，双表，

| 量程 | 进气 | 出气 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40MPa/0.25M压27.6MPa/1.7MPa） | G5/8-RH(F). | 1/4NPT(M) 均有外丝接头 | 2 |
| 40MPa/1.6MPa |  |  | 2 |
| 40MPa/2.5MPa |  |  | 2 |
| 40MPa/6MPa |  |  | 2 |
| 40MPa/16MPa |  |  | 2 |

- （二）质保期：验收合格后 2 年

- （三）交货时间： 90 日历天内

八、测量设备名称：真空泵   2台

（一）、技术参数

1.1油封旋片泵，驱动电机与泵主体直接用法兰连接，泵与电机的轴由弹性联轴器直接连接

1.2 抽速（50Hz）8.11m3/h，极限真空：≤5*10-3 mbar,分辨力1Pa

1.3 带自动排空气阀和高压排气单向阀

1.4噪音 54/56dB（A）

- （二）质保期：验收合格后 2 年

- （三）交货时间： 90 日历天内

- 九、数字压力表  1块

（一）、技术参数

1.1测量范围：（0-15）MPa

1.2准确度等级：0.05级

1.3仪器分辨率：10 kPa。

1.4工作电压：国内标准，有保护。

（二）、通用技术要求

1、计量性能及技术招标必须符合JJG 875-2019 数字压力计检定规程的计量性能要求。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。

3、软件需能保证检测数据的安全，可以按照甲方要求导出数据，软件具有检测数据自动备份和手动备份的功能。

4、该测量设备由第三方法定计量检定机构检测，出具计量检定或校准证书，费用由供方承担。

（三）、配套设备及附件

| 序号 | 名称及型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源或电池模块 | 1 |
| 2 | 包装袋 | 1 |
| 3 | 检定或校准证书 | 1 |
| 4 | 使用说明书、出厂合格证 | 1 |

（四）、技术资料

1、中文操作手册一套；

2、维修手册一份

3、装箱单一份。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。

7、质保期：验收合格后 2 年。

（六）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的第三方计量部门(法定计量检定机构)出具的检定或校准证书或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。

5、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。

方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。

单位：第三方法定计量检定机构出具的测试证书。

（七）、交货时间

1、交货时间： 90 日历天内

十、激光测距仪  2台

星号★为必须满足的参数指标。

（一）、技术参数

1.1测量范围：不小于200m★

1.2最大允许误差：±1mm★

1.3适用温度范围：（5～40）℃。

1.4适用相对湿度：≤65%RH。

1.5供电方式：锂电池★。

1.6 显示方式：液晶屏显示。

1.7 控制方式：触控方式★。

（二）、通用技术要求

1、计量性能及技术招标必须符合《JJG966-2010手持式激光测距仪检定规程》。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。

3、软件需能保证检测数据的安全，可以按照甲方要求导出数据，软件具有检测数据自动备份和手动备份的功能。

4、该测量设备由省级及以上法定计量技术机构检定，出具计量检定证书，费用由供方承担。

（三）、配套设备及附件

| 序号 | 名称及型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 激光测距仪 | 1 |
| 2 | 配套锂电池 | 1 |
| 3 | 充电器 | 1 |
| 4 | 皮套 | 1 |
| 5 | 手环 | 1 |
| 6 | 使用说明书、出厂合格证 | 1 |

（四）、技术资料

1、中文操作手册一套；

2、装箱单一份。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。

7、质保期：验收合格后2年。

（六）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。

5、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。

方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。

单位：省级及以上第三方或新疆计量测试研究院出具的测试证书。

（七）、交货时间

1、交货时间：90 日历天内

十一、金属探伤仪校准装置    1台

（一）、技术参数

*1）标准试样3块

单位：mm

材质：Q235钢、HT250铁和6061铝各1块

试样参数见表1，试样示意见图1和2

表1 试样参数表

| 序号 | 参数 | 数值 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裂缝深度 | 0.5mm、1.0mm、1.5mm | MPE:±0.05mm |
| 2 | 裂缝宽度 | 0.5mm | MPE:±0.1mm |
| 3 | 试样厚度 | 6mm | MPE:±0.1mm |
| 4 | 试样长度 | 100mm | MPE:±0.1mm |
| 5 | 试样宽度 | 50mm | MPE:±0.1mm |

图1 标准试样主视图

图2 标准试样俯视图

*2）金属探伤仪一台套

- 2.1零点误差一般不超过0.1mm。

- 2.2零点漂移一般不超过0.1mm。

- 2.3灵敏度：对于专用标准试块表面深于0.1mm的裂纹应能显示，浅于0.1mm的裂纹应能调至无明显反应。

- 2.4最大允许误差：±0.2mm或±20%。

2.5重复性一般不超过±15%。

2.6材料范围：电导率（0.5—60）S／m。

2.7边缘效应影响：探头距边缘6mm无影响。

2.8报警方式：“声”、“光”报警指示断裂部位，机上仪表显示裂纹深度。

注：本项目所有技术参数均不接受负偏离，否则作无效投标处理。

- （二）、通用技术要求

1. 符合GB38900-2020《机动车安全技术检验项目和方法》、JJF 1692-2018 《涡流电导率仪校准规范》、GB/T 12604.6-2021 《无损检测 术语 涡流检测》等要求，取得省级及以上法定计量检定机构相应等级证书。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。

（三）、配套设备及附件

1、金属探伤仪校准专用工装4套。

2、使用说明书及合格证书各1份。

（四）、技术资料

1、乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、产品合格证、使用说明书、计量校准证书等有关技术资料。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。

6、质保期：验收合格后1年。

（六）、验收

1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。

2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由  30 日历天内验收完毕。

（七）、交货时间

1、交货时间：90日历天内

十二、测量设备名称：数显标准测力仪   1台

（一）、技术参数

*1）准确度等级：0.3级

*2）测量范围：（0—5000）N

3）测量显示器逻辑通道不少于20个

4）具有峰值跟踪和拉压测试功能

5）具有多种单位显示

6）全面板式数字调校及参数设置，重要参数提供密码保护

7）可由面板键盘进行标定、通道转换、单位转换等操作

8）具有模拟标定和标定数据恢复及移植功能

9）可对存储的检定数据进行查询、删除等操作

10）面板键盘应具有数字键和功能键，方便操作

11）显示部分应有数字显示及单位和工作状态指示

*12）力值传感器应采用S形，具有拉压功能，外形尺寸高度不超过10cm。

注：本项目所有技术参数均不接受负偏离，否则作无效投标处理。

- （二）、通用技术要求

1. 符合JJG 144-2007《标准测力仪检定规程》及JJG906-2015《滚筒反力式制动检验台检定规程》等要求，取得省级及以上法定计量检定机构相应等级证书。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。

（三）、配套设备及附件

1、测量显示器1台

2、5kN传感器1只

3、仪器箱2个

4、使用说明书及合格证书各1份。

（四）、技术资料

1、乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、产品合格证、使用说明书、计量校准证书等有关技术资料。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。

6、质保期：验收合格后1年。

（六）、验收

1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。

2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由 30 日历天内验收完毕。

（七）、交货时间

1、交货时间：90日历天内

十三、测量设备名称：砝码   23个

（一）、技术参数

1.1型号：(型号-数量)

kg组：20kg-2个；10kg-1个；5kg-1个；2kg-2个；1kg-1个。

g组：500g-1个；200g-2个；100g-1个；50g-1个；20g-2个；

10g-1个。

g、mg组:5g-1个；2g-2个；1g-1个;500mg-1个；200mg-2个；100mg-1个。

1.2准确度等级：M1等级。

1.3温度范围：（-10～40）℃。

（二）、通用技术要求

1、计量性能及技术招标必须符合JJG 99-2006《砝码检定规程》中M1等级相关要求。

2、砝码的材质为不锈钢，砝码的形状、结构、磁性、密度、表面状况、调整、标记、砝码盒及砝码标牌均符合JJG 99-2006《砝码检定规程》中通用技术要求。

3、该测量设备由新疆维吾尔自治区计量测试研究院检定，出具计量检定证书，费用由供方承担。

（三）、配套设备及附件

| 序号 | 名称及型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配套运输拉杆箱 | 2 |
| 2 | 砝码专用镊子 | 2 |

（四）、技术资料

1、操作手册一份；

2、合格证。

3、装箱单一份。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备运输费用由乙方承担，在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均由乙方承担责任。

5、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。

6、质保期：验收合格后2年。

（六）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的开箱和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器由供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的计量部门(新疆维吾尔自治区计量测试研究院)出具的检定证书进行验收。

4、仪器经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的验收工作完成。

方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。

单位：新疆维吾尔自治区计量测试研究院出具的检定证书。

（七）、交货时间

1、交货时间：90 日历天内

十四、测量设备名称：宽频分压器   1台

（一）、技术参数

1.1测量范围：（1-200）kV；

1.2频率范围：直流DC和交流：30Hz~300Hz；

1.3最大允许误差：DC±0.5%；AC±1.0%；

1.4分压器配备的表头需采用是德科技的34461A通用数字多用表；

1.5分压器连同仪器箱的外形尺寸：高度≤1200mm，重量≤30kg；

1.6使用条件-15℃~40℃；

1.7为了保证稳定性，分压器需采用油浸式，内部组成为高稳定性的纸膜复合电容单元和加密电阻；

1.8分压器的输出接口采用BNC接头。

（二）、通用技术要求

1、计量性能及技术招标必须符合JJG496-2016《工频高压分压器检定规程》和JJG1007-2005《直流高压分压器检定规程》之规定。

2、该测量设备由国家计量院或大区级计量中心检定或校准，出具计量检定或校准证书，费用由供方承担，证书中需体现直流、50H和300Hz下的电压校准数据。

（三）、配套设备及附件

| 序号 | 名称及型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测试电缆3米 | 1 |
| 2 | 测试电缆5米 | 1 |
| 3 | 便携式仪器箱 | 1 |
| 4 | 使用说明书、出厂合格证 | 1 |

（四）、技术资料

1、中文操作手册一套；

2、维修手册一份

3、装箱单一份。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 60 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。

（六）、验收

1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。

2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由15日历天内验收完毕。

（七）、交货时间

1、交货时间：90 日历天内

十五、测量设备名称：感应分压器    1台

（一）、技术参数

具体技术要求见下表1：

表1  感应分压器技术要求

| 序号 | 参数名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 准确度等级 | 不低于0.002级 |
| 2 | 固定电压比 | 10-1，10-2，10-3 |
| 3 | 可调电压比 | 10 × (10-1 + 10-2 + 10-3 + 10-4 + 10-5 + 10-6 + 10-7).Un |
| 4 | 输入阻抗 | >100kΩ |
| 5 | 输出阻抗 | <3Ω |
| 6 | 额定输入电压 | 1000V |
| 7 | 额定输出电压 | 0~1000V |
| 8 | 工作范围 | (20%--120%).Un |
| 9 | 频率 | 50/60Hz |
| 10 | 温度 | 5°C ~ 40°C |
| 11 | 相对湿度（RH） | <85% |
| 备注：其它未列的技术要求按JJG 244-2003《感应分压器》要求执行，之外的技术问题，双方协商解决。 |  |  |

（二）、通用技术要求

1、计量性能及技术招标必须符合JJG 244-2003《感应分压器》。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。（如设备涉及软件，该条适用）

3、测量设备应有具备相应资质的国家级技术机构检定合格后出具检定证书，费用由供方承担。

（三）、配套设备及附件

| 序号 | 名称及型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专用测试线 | 2套（1用1备） |
| 2 | 专用仪器箱（适合外出携带，具备防撞、减震等功能） | 1个 |

（四）、技术资料

1、中文操作手册一套；

2、维修手册一份

3、装箱单一份。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。

7、质保期：验收合格后1年。

（六）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，甲方依照技术要求按程序对设备进行验收。

（七）、交货时间

1、交货时间：120 日历天内

十六、测量设备名称：程控射频开关   1台

（一）、技术参数

（1）输入通道1路，输出通道16路

（2）输出信号频率：DC~100MHz

（3）输入通道间隔离度：5MHz≦-120dB；100MHz≦-90dB

（4）可靠性指标：MTBF（θ）≧8000小时

（二）、通用技术要求

程控射频开关和现有晶振测试软件可以正常匹配使用，如发现软件开发商在软件中设置影响使用的限制，乙方承担一切责任和损失，同时甲方有权追究法律责任。

（三）、配套设备及附件

| 序号 | 名称及型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软件通讯测试线 | 2 |

（四）、技术资料

1、中文操作手册说明书一套；

2、出厂检测合格证明一份；

3、维修手册一份；

4、保修单一份；

5、装箱单一份。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。

7、质保期：验收合格后2年。

（六）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收。

4、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。

方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。

（七）、交货时间

1、交货时间：90 日历天内

十七、测量设备名称：酸度计  1台

- （一）、技术参数

1、功能

*1.1测量快速、精确，可测量pH、ORP和各种单位的离子浓度

1.2友好的操作界面

*1.3包括中文的10种菜单语言

1.4清晰直观的彩色显示屏

*1.5可连接多种外围设备

*1.6符合GLP规范

*1.7全面的服务(包括IQ/OQ认证)

*1.8电极支架：单手就能方便操作，可完全垂直上下移动，避免样品容器的翻倒和电极的损坏。

1.9自动校正，自动识别缓冲液

1.10电极状态及斜率显示，随时监测电极状态

1.11自动终点锁定功能，消除人为读数误差

1.12关机后能长时间保持校正数据 ，对于不同样品可选择最佳的终点方式

1.13有自动和手动两种温度补偿方式，补偿温度范围均在-30至130℃间

1.14灵活的数据处理：通过RS232接口和USB接口连接电脑和打印机，可将数据存储在仪表中、打印、传输至电脑。

1.15独特的仪表自检功能帮助判断测量出错原因

2、技术参数

2.1 pH范围： -2.000 至 20.000

*2.2 pH分辨率：用户可定义的： 0.001 / 0.01 / 0.1

2.3 pH精度：±0.002

2.4 mV范围：-2000.0 至 2000.0

*2.5 mV分辨率：用户可定义的： 0.1 / 1

2.6 mV精度：± 0.2

2.7离子浓度范围：（1.00E-9～9.99E+9）mg/L(mmol/L、mol/L) ，-2.000～20.000 pX

2.8离子浓度分辨率	：±最后一位有效数字

2.9离子浓度精度：±0.5%

2.10温度范围 ℃：-30.0 至 130.0

2.11温度分辨率℃：0.1

2.12温度精度 ℃：± 0.1

*2.13校准点：最多5点

*2.14缓冲液组：8组预置，1组自定义

*2.15数据存储：1000组测量数据

*2.16显示屏：TFT 颜色 4.3 英寸

2.17电源：外部电源 9-12V/10W

2.18尺寸/重量：204×174×74mm/890g

- （二）、通用技术要求

1.计量性能及技术指标必须符合JJG119-2018实验pH(酸度)计检定规程。

2.测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。

3.软件需能保证检测数据的安全，可以按照甲方要求导出数据，软件具有检测数据自动备份和手动备份的功能。

4.该测量设备由省级以上法定技术机构检测，出具证书，费用由供方承担。

- （三）、配套设备及附件

1.S220  pH计主机	1套

2.pH电极Inlab Expert Pro-ISM	1支

3.电极支架	1套

4.袋装缓冲溶液1套

5.保护罩1个

6.电源	1个

- （四）、技术资料

1.使用说明书 1本

2.保修卡  1个

3.检定证书  1份

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后24个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48小时内达到甲方现场。

7、质保期：验收合格后2年。

（六）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的第三方计量部门(西北中心)出具的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。

5、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。

方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。

单位：第三方或新疆计量测试研究院出具的测试证书。

（七）、交货时间

1、交货时间：30 日历天内

十八、测量设备名称：在线浊度计   1台

- （一）、技术参数

技术参数：

（1）*测量原理：光源为近红外650 nm（EPA）或850 nm（ISO）的激光，测量样品中悬浮物颗粒产生的散射光；与入射光束呈90°的散射光，通过锥形反射镜后360°环绕样品 ，最终被检测器检测到；

（2）量程：

EPA：0 至 700 NTU、FNU、TE/F、FTU；0 至 175 EBC；

（3）准确度：0 至 40 NTU 读数的±2% 或±0.01 NTU（取较大值）；根据 Formazin 主要标准，在 25 ℃下，40 至 1000 NTU 时，读数的±10%；

（4）分辨率：0.0001 NTU/ FNU/ TE/F/ FTU/ EBC；

（5）*重复性：0.002NTU或读数的1%（取较大值），在25℃ （>0.025 NTU量程）；

（6）*响应时间：在 100 mL/min 时，T90 < 30 秒；

（7）样品流量：100 至 1000 mL/min；最佳流速：200 至500 mL/min；

（8）样品压力：2至40℃最大 6 bar (87 psi)；40℃至60℃最大 3 bar (43.5 psi)；

（9）*认证：符合 CE 标准；US FDA 检索号：1420493依据激光公告第 50 条，本产品符合IEC/EN 60825-1 和 21 CFR 1040.10；

（10）安装方式：壁挂式；

（11）*功能：具有自诊断功能和自清洗功能；

控制器技术参数：

（1）*显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读；

（2）显示屏分辨率：160×240像素；

（3）显示屏尺寸：48×68mm；

（4）安全等级：两个密码保护；

（5）*探头输入：单通道或双通道；

（6）*输出：两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能；

（7）继电器：四个SPDT （C型）触头，1200W，5 A，250Vac；

（8）*数据存储：有2个数据记录仪，每个为128Kb。记录数据以XML的格式被下载到SD（4G）卡上；

（9）外壳防护等级：NEMA4X/IP66；

（10）*电源：100~240VAC±10%，50/60Hz；24Vdc -15%， + 20%；

（11）通讯协议：可选MODBUS RS232/RS485、Profibus DPV1、Hart协议；

（12）电子认证：EMC：CE认证，电磁和辐射排放符合EN50081-2，抗干扰符合EN 61000-6-2；

（13）安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

（14）外壳材质：聚碳酸酯，铝质（镀粉末）；

（15）控制器尺寸：144×144×181mm；

（16）控制器重量：1.70kg。

- （二）、通用技术要求

1.计量性能及技术指标必须符合JJG880-2006浊度计检定规程。

2.测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。

3.软件需能保证检测数据的安全，可以按照甲方要求导出数据，软件具有检测数据自动备份和手动备份的功能。

4.该测量设备由省级以上法定技术机构检测，出具证书，费用由供方承担。

- （三）、配套设备及附件

1、TU5300在线激光浊度仪，EPA版本，一套

2、SC200通用控制器，单通道，一套

- （四）、技术资料

1、设备配套说明书一套

2、CE证书一套

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48小时内达到甲方现场。

7、质保期：验收合格后1年。

（六）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的第三方计量部门(西北中心)出具的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。

（七）、交货时间

1、交货时间：90 日历天内

- 十九、测量设备名称：复合式气体检测报警器   1台

（一）、技术参数

1.1检测气体：一氧化碳、硫化氢、氧气、可燃气体（甲烷）；

1.2量程：一氧化碳（不小于300μmol/mol）、硫化氢（不小于100μmol/mol）、氧气（不小于25%mol/mol）、可燃气体（100%LEL）；

1.3液晶显示，蜂鸣器报警、指示灯报警、振动报警、便携式；

★1.4分辨力：一氧化碳（不低于1μmol/mol）、硫化氢（0.1μmol/mol）、氧气（0.1%mol/mol）、可燃气体（0.1%LEL）

★1.5示值误差：±3%FS（可燃）；±2%FS（氧气）；±3%（一氧化碳、硫化氢）；

1.6检测原理：电化学（有毒）、催化燃烧（可燃）

1.7防爆等级：ExibCT4Gb

★1.8 重复性：不大于1%；

1.9仪器具有菜单调试功能，可以标定零点、量程和更改报警浓度值。

2.0采样方式：泵吸或扩散式，优先选用泵吸式。

（二）、通用技术要求

1、计量性能及技术招标必须符合国家计量检定规程JJG693-2011、JJG365-2008、JJG695-2019、JJG915-2008的要求。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。

3、该测量设备由新疆计量院检定，出具计量检定证书，费用由供方承担。

（三）、配套设备及附件

| 序号 | 名称及型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 复合式便携气体检测报警器 | 1 |
| 2 | 使用说明书、出厂合格证、附件 | 1 |

（四）、技术资料

1、中文操作手册一套；

2、维修手册一份

3、装箱单一份。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后24个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在24小时提供解决方案。

7、质保期：验收合格后2年。

（六）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的第三方计量部门出具的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。

5、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。

方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。

（七）、交货时间

1、交货时间：60 日历天内

二十、测量设备名称：全自动无创血压检定仪 1台

（一）、技术参数

- 1.1 静态参数压力

范围：≥40kPa

最大允许误差：±0.1kPa

静态压力分辨率：0.001kPa

内部泄漏率：≤0.20kPa/min

压力计静态压力对比:(0-40) kPa阶梯设置压力值，静态压力动态调整，可以阶梯升压或降压。

单位：kPa、mmHg

- 1.2 动态血压模拟

脉搏模拟：30bpm-240bpm：

可以模拟多种状态心率数值:

健康(60bpm-100bpm)

弱脉(心率正常，脉动量弱)

轻度锻炼(心率80-120bpm)

剧烈运动(120bpm-160bpm)

肥胖(脉搏宽度大，心率正常)

老人(脉搏宽度大，脉动弱)

心动过速(150bpm-240bpm)

心动过缓(30bpm-60bpm) 等脉搏值

脉动量模拟参数: 0.1CC-1.4CC:心率准确度≤1bpm: 内置缓冲袖带

动态血压数值模拟 单位：mmHg

160/30(40)、80/50(60)、100/65(76)、120/80(93)、150/100(116)、200/150(166)、 255/195(215)。

以上脉搏可以在范围内随意设置，脉动量(容积量)可以在范围内随意设置:支持肥胖，老人、新生儿、成人模式:血压示值重复性:≤0.27kPa（2mmHg）。

（二）、通用技术要求

1、计量性能及技术招标必须符合JJF692-2010《无创自动测量血压计检定规程》。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。

3、该测量设备由西北中心检定，出具计量检定证书，费用由供方承担。

（三）、配套设备及附件

| 序号 | 名称及型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬质金属容器，容积：500ml/100ml，MPE：±5% | 2 |
| 2 | 使用说明书、出厂合格证 | 1 |

（四）、技术资料

1、中文操作手册一套；

2、维修手册一份

3、装箱单一份。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 24 小时提供解决方案。

7、质保期：验收合格后2年。

（六）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的第三方计量部门(西北中心)出具的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。

5、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。

方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。

（七）、交货时间

1、交货时间：90 日历天内

二十一、测量设备名称：材料烧结用高温炉  1套

- （一）、技术参数

1、温度范围：室温 ～ 1700℃，炉膛内中去心（长） 150×（宽）150×（深）300mm ，区域温度温差在±10ºC 以内；

2、炉温稳定度：±4.0℃；

3、炉温均匀度：±8.0℃；

4、加热恒温工作室尺寸：不小于300mm*300mm*300mm；

5、控温曲线：不少于30段程序仪表自动控制，可任意输入一条或多条温度曲线，升温区，保温区，降温区根据工件需要自动设置；

6、电气部分：程序仪表自动控制，可任意输入一条或多条温度曲线，升温区，保温区，降温区根据工件需要自动设置。

（二）、通用技术要求

1、计量性能及技术招标必须符合JJF 1376-2012《箱式电阻炉校准规范》。

2、如果测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。

3、软件需能保证检测数据的安全，可以按照甲方要求导出数据，软件具有检测数据自动备份、电脑输出、手动清理的功能。

4、该测量设备由新疆计量测试研究院自行校准，出具计量校准证书。

（三）、配套设备及附件

| 序号 | 名称及型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 箱式电阻炉 | 1 |
| 2 | 备件加热棒 | 2根 |
| 3 | 热电偶 B型 | 1 |
| 4 | 感温手套/坩埚钳/内六方 | 各1 |
| 5 | 说明书 | 1 |
| 6 | 保修证书 | 1 |

（四）、技术资料

1、说明书

2、保修证书

- 3、装箱单

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。

7、质保期：验收合格后1年。

（六）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的第三方计量部门或新疆计量院出具的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。

4、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。

方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。

单位：第三方或新疆计量测试研究院出具的测试证书。

（七）、交货时间

1、交货时间：90 日历天内

二十二、测量设备名称：三相电能表现场校验仪    3台

其中：三相电能表现场校验仪   2台

（一）、技术参数

1.1测量范围：

电压：57.7V、100V、220V、380V

电流量限：1A、5A

电流钳表测量：　二次：5A/100A

1.2最大允许误差：

0.02%(直接测量）

0.2%（5A电流钳）

0.5%（100A电流钳）

1.3温度范围：-10℃～45℃。

1.4相对湿度：≤65%RH。

1.5仪器分辨率：误差显示5位。

1.6工作电压：50～380V，有内附电池供电。

（二）、通用技术要求

1、计量性能及技术招标必须符合GB/T 17215.211-2021 《交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件》。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。

3、软件需能保证检测数据的安全，可以按照甲方要求导出数据，软件具有检测数据自动备份和手动备份的功能。

4、该测量设备由新疆计量院检定，出具计量检定证书，费用由供方承担。

（三）、配套设备及附件

| 序号 | 名称及型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携式三相电能表现场校验仪 | 2台 |
| 2 | 配5A、100A电流钳 | 2套 |
| 3 | 电压电流测试线 | 2套 |
| 4 | 光电采样器 | 2只 |
| 5 | 包装箱 | 2只 |
| 6 | 测量用脉冲线 | 2根 |
| 7 | 工具（中号螺丝刀） | 2套 |
| 8 | 使用说明书、出厂合格证 | 2套 |

（四）、技术资料

1、中文操作手册一套；

2、维修手册一份

3、装箱单一份。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在

48   小时内达到甲方现场。

7、质保期：验收合格后2年。

（六）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的第三方计量部门(西北中心)出具的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。

5、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。

方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。

单位：第三方或新疆计量测试研究院出具的测试证书。

（七）、交货时间

1、交货时间：90 日历天内

三相电能表现场校验仪  1台

（一）、技术参数

1.1、三相电压测量范围：10 V～600V，MPE:±0.05%

三相电流测量范围：①直接接入：0.05 A～10 A，MPE:±0.05%

                ②钳形接入：0.1 A～10 A，MPE:±0.2%

1.2、电能测量：

①电流直接接入：MPE:±0.05%

②电流钳形接入：MPE:±0.2%

1.3、测量三相电量间相位差，并通过相量图的形式直观显示；测量频率和功率因数；测量通道具有示波器功能，可实时显示被测电量的波形①电流直接接入：MPE:±0.05%②电流钳形接入：MPE:±0.2%；

1.4测量2～30次谐波，显示各次谐波的含量、总谐波失真、谐波直方图。谐波：MPE:±0.2%；可以识别各种三相接线方式，并给出电量纠正系数。

1.5配两种脉冲接入方式：脉冲输入和配便携式光电头，方便现场校验。

1.6供电电源应提供大容量锂电池或额外便携式蓄电池(可连续工作时间不小于8 小时)。

1.7可记录被检电能表的测量数据，自动生成原始记录和证书，并能转存至新疆计量院配套的管理软件上。

（二）、通用技术要求

2.1、可以对0.2S级及以下电能表进行现场检测或校准，计量性能及技术指标必须符合以下文件要求：

DL/T 1664-2016《电能计量装置现场检验规程》

JJG596-2012《电子式交流电能表检定规程》

2.2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。

2.3、软件需能保证检测数据的安全，可以按照甲方要求导出数据，软件具有检测数据自动备份和手动备份的功能。

2.4、该测量设备由中国计量科学研究院或新疆维吾尔自治区计量测试研究院检定或校准，费用由供方承担。

（三）、配套设备及附件

| 序号 | 名称及型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三相电能表现场校验仪 | 1 |
| 2 | 测试线、工具包 | 1 |
| 3 | 设备箱 | 1 |
| 4 | 使用说明书、出厂合格证 | 1 |

（四）、技术资料

1、中文操作手册一套；

2、维修手册一份

3、装箱单一份。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在

48   小时内达到甲方现场。

7、质保期：验收合格后2年。

（六）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的中国计量科学研究院或新疆维吾尔自治区计量测试研究院出具的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。

5、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。

方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。

单位：中国计量科学研究院或新疆计量测试研究院出具的测试证书。

（七）、交货时间

1、交货时间：90 日内

二十三、测量设备名称：气相色谱仪(双FID+转化炉) 1台

（一）、技术参数

1柱箱

1.1 大体积柱箱

1.2 柱箱温控范围：（室温+5）℃～400℃，增量0.1℃

1.3 程序升温速率：0.1℃/min～40℃/min (最小增量0.1℃/min)

★1.4 高精度温度控制系统，控温精度（柱箱温度稳定性）≤±0.03℃（或不超过0.1%）

★1.5 程序升温重复性：≤1%

1.6 程序升温最大阶数：14阶

1.7 程序升温最长时间：每阶999.9min(最小增量0.1min)

1.8 定性重复性≤1%

1.9 过温保护：

软硬件双重过温保护，通过仪器操作面板设置保护温度和通过仪器电路硬件设置超温保护,提供稳定工作状态；

1.10温控区：8路独立控温，满足仪器分析不同温度设定需求；

★1.11色谱柱：需安装4mm大口径不锈钢填充柱，玻璃柱及毛细管柱

1.12智能化的仪器报警与自诊断

2进样系统

2.1 进样方式：

填充柱进样口（带隔垫吹扫）；

分流/不分流进样口（毛细柱进样口，带隔垫吹扫）；

冷进样；

★阀进样（全自动进口）；

2.2 温度范围： （室温+5）℃～400℃；

2.3 控温最小精度：0.1℃；

2.4 进样系统分流比范围：（1:1）～（500:1）

2.5 载气控制：   仪器空置自动吹扫功能，降低仪器分析系统污染，提高分析精度；

EPC气体流量控制（全程反控操作/显示），参数如下：

氮气/空气：（0～999.9）mL（可依实际需要配置），流量最小可控0.1mL；

氢气：（0～999.9）mL（可依实际需要配置），最小0.1mL；

压力最小可控0.1KPa

★2.6采用不影响柱箱的温控控制精度，不影响分析误差，不降低热解析速度及分析灵敏度，提高分析效率的高精度全二维气相色谱调制器技术。（提供权威部门出具的材料佐证）

3检测器

3.1 火焰离子化检测器（FID）

★3.1.1检测限：≤3.2pg/s（毛细柱）；≤1.6pg/s（填充柱）；（提供检测报告证明）

★3.1.2基线漂移：≤0.05pA/30min；（提供检测报告证明）

★3.1.3基线噪声：≤0.02pA。（提供检测报告证明）

★3.1.4定性重复性：≤0.02%（毛细柱）；≤0.06%（填充柱）；（提供检测报告证明）

★3.1.5定量重复性：≤0.84%（毛细柱）；≤0.28%（填充柱）；（提供检测报告证明）

★3.2带有转化炉装置；

4 色谱数据处理系统软件

4.1 原厂工作站软件，人性化中文用户界面；全PC控制GC参数，无需键盘设定；软件可以设置和控制各个模块的温度，包括柱箱、进样口、检测器，还可控制EPC的流量/压力。

4.2 色谱数据处理系统可自动检测仪器配置，根据配置自动调整仪器控制参数，包括：进样口、检测器、EPC。

4.3支持多个检测器同时采集，可同时承担更多分析任务：色谱数据处理系统插件最多支持4个通道的同时采集，四路模拟信号，四路数字信号输出。

4.4信号采集频率：1～100Hz可设定。

4.5 输出信号范围：-1250 mV～1250 mV。

4.6 采集精度：1微伏。

4.7运行环境：可以在Win10系统(64位)或以上工作。

4.8支持多内标功能，灵活多样的组分分组功能，支持分组校准、未知物分组。

4.9可输出符合国际标准AIA格式及文本格式的色谱数据文件,便于其他色谱处理软件读取分析谱图数据。

4.10可随时查看任意通道最近的色谱信号，支持多谱图同时处理；数据实时采集和事后处理可多窗体并行操作；自动+手动谱图积分，准确判定色谱峰,根据谱图可计算峰的保留时间、峰面积或峰高的重复性（相对标准偏差、标准偏差）。

4.11提供多种定量方法：外标法、内标法、归一法、修正归一法； 提供多种曲线校正功能：外标、内标、双对数曲线；

4.12 使用鼠标选取谱图范围计算噪声、漂移、信噪比，软件包含仪器灵敏度或检测限计算公式；

4.13 强大的谱图管理功能，批处理功能使得对仪器的控制、自动进样器序列进样、自动积分校正及报告输出。

4.14仪器具有自动完成色谱柱老化功能。

4.15配合外部事件功能，可实现气体样品分析的自动化。

5 计算机配置及打印机

计算机	19寸或以上液晶显示器；内存8G；主频2.5GHz或以上；固态硬盘500GB或以上；串行数据接口；激光打印机

（二）、通用技术要求

1、计量性能及技术招标必须符合JJG700-2016《气相色谱仪检定规程》。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。

3、软件需能保证检测数据的安全，可以按照甲方要求导出数据，软件具有检测数据自动备份和手动备份的功能。

4、人员培训：厂家在中国境内有多个实验室。按每台仪器提供在厂家实验室2人次免费培训名额。

5、技术支持

5.1在新疆拥有常驻技术支持工程师。

★5.2自验收投入使用后，技术支持工程师需提供标气制备检测方法开发、色谱改装调试等服务。连续3年，每年不少于15个工作日现场技术服务。供货商在接到用户技术支持申请后48小时内派技术支持工程师到现场技术服务。

（三）、配套设备及附件

| 序号 | 名称及型号描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪主机、带有隔垫吹扫功能、后开门 | 1 |
| 2 | 气相色谱数据处理系统双通道中文数据处理软件及接口 | 1 |
| 3 | 计算机 | 1 |
| 4 | 打印机 | 1 |
| 5 | （氮氢空）高纯气 | 3 |
| 6 | 毛细管装置 | 1 |
| 7 | 气体进样装置（全自动进口） | 2 |
| 8 | 备品备件 | 1 |
| 9 | 专用工具 | 1 |
| 10 | EPC装置 | 4 |
| 11 | FID检测器 | 2 |
| 12 | 填充柱进样口 | 1 |
| 13 | 毛细柱进样口 | 1 |
| 14 | 转化炉 | 1 |
| 15 | 转化柱 | 1 |
| 16 | GDX-502(色谱柱2m*4mm) | 1 |
| 17 | TDX-01（色谱柱2m*4mm) | 1 |
| 18 | KB-AL2O3/Na2SO4 50*0.53*20.00（进口毛细柱） | 1 |
| 19 | 减压阀 | 3 |
| 20 | （氮氢空）捕集阱 | 1 |

（四）、技术资料

1、中文操作手册一套；

2、维修手册一份

3、装箱单一份。

4、合格证一份

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后24个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48小时内达到甲方现场。

7、质保期：验收合格后2年。

（六）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的第三方计量部门出具的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。

5、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。

方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。

单位：第三方或新疆计量测试研究院出具的测试证书。

（七）、交货时间

1、交货时间：30 日历天内

# 第四章 评标方法和评标标准

## 一、评标方法

1.评标委员会

1.1评标由依法组建的评标委员会负责，其成员构成方式详见投标须知前附表。

2.评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

2.1.1综合评分法，是投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标因素的设定与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评标因素。

2.1.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2.1.3评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.1.4因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.2评标结果按评标后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.评标原则和评标纪律

3.1评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.2评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.3评标纪律

3.3.1采购人委派代表参加评标委员会的，应当向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评标现场，对评标工作实施监督，但不得超过２人。采购人需要在评标前介绍项目背景和技术需求的，应当事先提交书面介绍材料，介绍内容不得存在歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围，书面介绍材料作为采购项目文件随其他文件一并存档。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

3.3.2评标委员会成员要严格遵守评标时间，主动出具身份证明，遵守评标工作纪律和评标回避的相关规定。在评标工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或采购代理机构可以拒绝其参加评标工作并向财政部门报告。

3.3.3评标委员会成员和评标工作有关人员不得干预或者影响正常评标工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评标资料。评标结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评标委员会均不得修改评标结果或者要求重新评标，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评标委员会应当现场修改评标结果，并在评标报告中明确记载。

3.3.4评标委员会成员不得私自泄露评标内容。评标过程应严格遵守保密制度。开标后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

3.3.5采购人、采购代理机构要加强评标现场管理，与评标工作无关的人员不得进入评标现场。各级财政部门对评标活动相关各方违反评标工作纪律及要求的行为，将依法严肃处理。

3.4评标委员会成员应当履行的义务

3.4.1评标委员会成员应根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评标方法、标准进行评标，遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

3.4.2评标委员会成员应熟悉和理解采购文件，认真阅读所有投标人的投标文件，对所有投标文件逐一进行资格性、符合性检查，按采购文件规定的评标方法和标准，进行比较和评价；

3.4.3对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

3.4.4评标委员会如需要投标人对投标文件有关事项作出澄清的，应当给予投标人必要的反馈时间，但澄清事项不得超出投标文件的范围，不得实质性改变投标文件的内容，不得通过澄清等方式对投标人实行差别对待。

3.4.5评标委员会应对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核，并根据评标结果推荐中标候选人，或者根据采购人委托协议规定直接确定中标人，起草并签署评标报告。

3.4.6评标委员会应在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见，并协助采购人、采购代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项。

3.4.7评标委员会应对评标过程和结果以及投标人的商业秘密保密。

## 二、评标程序

4．投标文件的初步评标

4.1初步评标分为资格性检查和符合性检查。

4.1.1资格性检查

根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。审查事项如下：

资格性检查表

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | - 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“营业执照”；投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”；投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书；投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”；投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明； |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | - 提供由会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或提供由开标日前三个月内投标人开户银行出具的资信证明；新成立公司提供银行出具的有效期内的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明； |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明函（投标人自行出具，格式自拟，加盖公章） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | - 1）依法缴纳税收的相关材料： - 开标日前6个月内任意一月缴纳税收的凭证复印件；缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税；或者依法缴纳税收的承诺函。 - 2）依法缴纳社会保障资金的相关材料： - 开标日前6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据；或者投标人依法缴纳社会保障资金的承诺函。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标人须提供投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）； |
| 2 | 信用查询 |  | - 供应商在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询栏查询的“失信被执行人（按网站要求链接到中国执行信息网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询）、重大税收违法案件当事人（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/）、政府采购严重违法失信行为（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhengfucaigouyanzhongweifashixinmingdan/）”未出现不良信用信息记录及其他国家行政机关列入限制行为的（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天核查结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； |
| 3 | 限制行为 |  | - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动； |
| 4 | 其他要求 |  | - / |

4.1.2符合性检查

4.1.2.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。评标委员会评标投标文件的响应性质根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

4.1.2.2投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

符合性检查表

| 序号 | 评标因素 |  | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性 审查 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致。 |
|  |  | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 其报价未超过采购预算金额，且只有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标保证金 | 按时、足额缴纳投标保证金。 |
| 2 | 完整性 审查 | 投标文件份数 | 投标文件正本、副本、电子版数量符合招标文件要求。 |
| 3 | 对招标文件的响应程度审查 | 供货范围 | 对招标文件规定的供货范围全部做出响应。 |
|  |  | 交货期 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 质保期 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |
|  |  | 付款方式 | 投标文件承诺的付款方式满足招标文件要求 |
|  |  | 其他 | 投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

4.2有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

(2)出现影响招标公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

（5）如发现有二份及以上投标文件的相互之间有相同或高度相似之处，且无合理解释的，经评标委员会半数以上成员认定有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效投标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

4.3废标后，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准。

5．澄清有关问题

5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.2投标人不得对下列内容进行澄清或补充：

(1)投标报价、质量标准、合同履行期限等实质性内容。

(2)不满足投标人须知2.10条规定的实质性要求的投标文件内容。

5.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章5.1款的规定经投标人确认后产生约束力，▲投标人不确认或拒绝修正的，其投标无效。

5.4投标人按照评标委员会要求提供的有效书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为其投标文件的组成部分。

5.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；▲投标人规定的时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6．详细评标

6.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

6.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

6.3投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

6.4评分标准：具体见三、评标标准

7．推荐中标候选人名单

7.1评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

(1)分值汇总计算错误的；

(2)分项评分超出评分标准范围的；

(3)评标委员会成员对客观评标因素评分不一致的；

(4)经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对上述（1)～(4)提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

7.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

7.4本次招标采购推荐的中标候选人数量见投标须知前附表。

## 三、评标中的落实政府采购政策具体办法

- 1、促进中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业政策落实

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号，以下简称“发展管理办法”）所称中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

根据发展管理办法第九条要求：

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣4除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策，《中小企业声明函》格式见第六章投标文件格式。

（5）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，享受招标文件规定的评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（6）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定， 投标人如符合该规定享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件，应提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第六章投标文件格式。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受招标文件规定的评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（7）若投标报价中有小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价的，需填报《分项报价表Ⅱ（仅针对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位产品）》。

4、具体投标报价扣除比例说明：

4.1对给予小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评标，本项目具体扣除比例为6%。

- 4.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。本项目具体扣除比例为6%。

- 2、鼓励节能、环保政策落实

- （1）鼓励节能政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书标志产品。投标涉及上述产品的，投标人应提供带有投标产品型号的节能产品认证证书复印件作为证明。

- （2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书标志产品。投标涉及上述产品的，投标人应提供带有投标产品型号的环境标志产品认证证书复印件作为证明。

## 四、评标标准

详细评标表（满分100分）

| 评分因素 | 分值分配 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 30 分 |
| 商务部分 | 20 分 |
| 技术部分 | 50 分 |
| 合计 | 100 分 |

评分细则

投标价格部分30分

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格 （残疾人福利性单位，属于小型、微型企业的，不重复享受政策。） | 30分 | 投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／修正后投标报价）×30%×100 备注： 1.投标价格评分采用低价优先法计算； 2.评标基准价：满足招标文件要求且经修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价； 3.修正后投标报价：评标委员会以开标一览表中投标报价为基础，对其进行修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。 |
|  |  |  | 属于中小企业评标优惠内容及价格扣除幅度，本项目的价格扣除为6%。具体标准详见“二、评标中的落实政府采购政策具体办法”。 |
|  |  |  | 属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位评标优惠内容及价格扣除幅度按小型、微型企业评标中价格扣除，本项目的价格扣除为6%。具体标准详见“二、评标中的落实政府采购政策具体办法”。 |

商务部分20分

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 5分 | 供应商应提供近三年（2019 年至 2022 年）同类产品（同类产品指：至少包含核心产品）的相关业绩证明资料（合同首页、金额页、合同双方盖章页）。（审核依据为证明资料复印件并加盖投标人单位公章）每提供一份有效的业绩得 1 分，满分为 5 分。 |
| 2 | 对投标人培训方案、售后服务能力的评价及备品备件 | 14分 | 1、培训方案、售后服务能力（5分） 在满足招标文件要求的质量保证期（保修期）前提下，对投标人提供的售后服务方案和措施、售后服务机构、培训方案进行评价，其中： 1）培训方案具体且有针对性，能够保证操作人员熟练使用，售后服务方案和措施完整、维护响应时间方案具体且设立的售后服务机构能够完全满足招标文件要求的得5分； 2）培训方案、售后服务方案措施和维护响应时间方案基本具体或设立的售后服务机构满足招标文件要求的得3分； 3）培训方案、售后服务方案措施和维护响应时间方案不够具体或设立的售后服务机构基本满足招标文件要求的得1分； 4）未提供培训方案、售后服务方案措施和维护响应时间方案或没有售后服务机构的得 0 分。 |
|  |  |  | 2、年度维保费用（2分） 1）质保期结束后，响应的年度维保费用低于合同金额 5%（含）的得 2 分； 2）质保期结束后，响应的年度维保费用低于合同金额 7%（含）的得 1 分； 3）质保期结束后，响应的年度维保费用高于合同金额7%（不含）的得 0 分； |
|  |  |  | 3、质量保证期（2分） 投标人提供的整机（该包全部品目）（含第三方设备或配件）质量保证期（保修期）在招标文件要求的基础上每多一年加 1 分，最多得 2 分。 |
|  |  |  | 4、备品、备件（5分） 针对各供应商的投标产品所能提供的易损易坏部件、以及所提供的备品备件的品种、数量或其他优惠条件等进行综合比较评审； 1）提供的投标产品的易损易坏部件以及备品备件的品种、数量较多，优于产品需求，其他优惠条件优厚的得5分； 2）提供的投标产品的易损易坏部件以及备品备件的品种、数量一般，基本满足产品需求，有其他优惠条件的得3分； 3）有提供投标产品的易损易坏部件以及备品备件的品种、数量的得1分； 4）没有提供投标产品的易损易坏部件以及备品备件的品种、数量的得0分。 |
| 3 | “节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单” | 1分 | 政府采购的强制产品除外： 投标产品属于“节能产品政府采购清单”产品的，且认证证书在有效截止日期内，得 0.5 分；不是的为 0 分； 投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”产品的，且认证证书在有效截止日期内，得 0.5 分；不是的为 0 分。 |
| 合计 |  | 20分 |  |

技术部分50分

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品技术参数响应 | 30分 | 全部满足招标文件第三章采购需求中的产品技术参数要求的得 30 分；带“★”或“*”项指标存在负偏离的一项扣 2 分，扣完为止；未带 “★”、“*”项指标存在负偏离的一项扣 1 分，扣完为止。（带★或*指标需提供厂家证明材料复印件并加盖厂家公章，不提供视为不满足。） |
| 2 | 对投标产品整体性能的评价 | 5分 | 根据招标文件要求结合项目需求，对投标产品选型过程中，提供的投标产品的功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求进行评价，其中： 1）投标产品整体技术性能、质量、使用及操作方法满足或优于项目需求，得 5 分； 2）投标产品整体技术性能、质量、使用及操作方法基本满足项目需求，得 3 分； 3）投标产品整体技术性能、质量、使用及操作方法与项目需求相差较多得 1 分。 4）未提供得 0 分。 |
| 3 | 安装调试方案 | 5分 | 对投标人响应的系统安装、调试、试运行、产品/系统质量承诺的完整性、合理性进行评价，其中： 1）能根据本项目实际情况提出方案，且安装调试方案科学、合理、安装程序与进度保障措施完善的得 5 分； 2）安装调试方案基本可行、具备安装程序与进度保障措施的得 3 分； 3）安装调试方案不完善、安装程序与进度保障措施考虑不周全的得 1 分； 4）未提供得 0 分。 |
| 4 | 实施方案 | 10分 | 根据供应商针对本项目提供的实施方案、验收方案、培训方案（包括但不限于项目人员组成及实施、时间进度安排、验收方案、人员技术培训等）综合打分：根据投标人提供的项目安装实施及验收方案（包括：实施环境、项目实施计划、验收方案、项目团队职责等）进行评分： 1）方案内容详细完善，可操作性强，得 10 分； 2）方案内容基本完整，可操作性能满足项目基本要求，得 7 分； 3）方案内容一般，得 4 分； 4）未提供得 0 分。 |
| 合计 |  | 50分 |  |

# 第五章 拟签订的合同文本

- （以最终签订合同为准，本合同条款仅供参考）

新疆维吾尔自治区计量测试研究院

合  同  文  本

二〇二二年  月  日

新疆维吾尔自治区政府采购合同

甲方：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

乙方：

由                           组织的关于                           的招标采购中，经评定，乙方为中标方，中标金额为人民币：         ，￥          元。

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

- 货物名称、型号、数量及价格

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 总数 | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计： 元（ 元整） |  |  |  |  |  |  |

1、本合同中“中标货物”、“设备”均指上面列表中的货物及相关软件。

2、“技术服务”指由乙方所提供的有关运输、保险、安装、集成、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其他使货物正常运转所必需的服务。

- 二、报价币种、合同总价

1、本合同总金额        元整，￥        元。合同总金额中包含设备及其运输、保管、税金、保险、组装、服务等所有的费用。

2、本合同正式签订后，若无重大变更，价格不再做任何调整，甲方为此项目不再向乙方支付任何费用。

三、付款方式

1、合同签订后七日内支付给乙方合同总价30%的预付款，计人民币        元整，￥                 元

2、全部设备交货，且安装调试完毕后，由甲乙双方共同组织验收且经甲方验收合格后一个月内，先由乙方提供向甲方出具合同总金额100%的正式发票（增值税专用发票），随后甲方出具付款手续，支付给乙方合同总金额65%的货款，计人民币      ，￥         元。

3、按合同总金额的5%预留质量保证金，计人民币        元整，￥        元。从全部设备验收合格之日起，1年后经再次复核并且产品均无质量问题，由甲方将质量保证金一次性支付给乙方。

四、交货日期

合同签订后30个日历日内到货，安装调试根据用户实际情况安排。

其他备注说明：乙方技术人员必须来甲方使用现场进行设备的安装调试，并指导、培训甲方设备使用人员，确保甲方人员会操作使用设备。

五、交货地点、方式及运费承担

交货地点：送货至甲方指定的地点（详细收货地址由甲方另行提供）

运费、装卸搬运费由乙方承担。

新疆维吾尔自治区计量测试研究院指定的设备安装现场。

六、产品质量保证

1、乙方保证提供的合同货物为全新的产品。

2、乙方所提供的货物的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足附件文件规定的技术要求。

3、乙方保证提供的货物按国家标准要求制造，质量完全满足甲方用户的要求。

七、质量保证期

中标货物质保期为叁年，自全部中标货物验收合格之日起算。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等全部费用。因维修或更换造成产品无法正常使用的时间，应当相应顺延质保期限。

八、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、保修证明，提供甲方认可的省级以上计量检定机构出具确认合格的校准/检定证书。

九、包装及验收

１、乙方所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

２、设备运输过程中的保险费用由乙方承担，在运输过程中发生毁损、灭失均由乙方承担完全责任。

３、验收方式、标准：

3.1货物接收

设备运到甲方指定地点当日，由甲乙双方按本合同要求共同验货。验货按乙方提供的《货物签收单》要求进行。验货合格后，双方共同签署《货物签收单》。

3.2货物验收

3.2.1开箱检验：

甲乙双方根据装箱单和产品的技术指标及性能共同验收，如发现有不合格产品、错漏、损坏部件或与本合同约定的技术要求和规格不符时，双方应在现场联合作记录，签署备忘录。乙方负责在10天内按本合同要求标准予以更换，确保不影响工作进展，并承担一切费用。

3.2.2安装验收：

工作须在签署《货物签收单》之日后30个自然日内完成，安装测试结果如不符或测试结果不能确认，乙方应在10个自然日内调整配置直至重新测试合格，如果仍然测试不通过，甲方有权停止验收、拒收设备并解除合同，由乙方承担违约责任。如因甲方或不可抗力原因导致未能进行安装验收，甲方须向乙方出具和签署相关证明。

3.2.3调试验收：

全部产品由乙方安装并调试正常后，乙方负责派出相关技术人员现场指导甲方对设备功能进行测试，由甲乙双方按投标文件规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、乙方向甲方提供包含验收方案、验收内容、验收标准（包括行业通行标准、厂房出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家有关部门最新颁布的标准及规范）、省级以上计量检定部门出具的检定/校准合格证书、验收人员等验收申请，进行现场验收，现场验收包括设备验收和数据验收，设备验收是完成了数据采集工作后，系统功能和性能达到试运行条件时，系统进入试运行阶段，在对试运行期间暴露的所有缺陷、问题和未实现的功能完全解决后，系统达到稳定运行，在稳定运行后对数据进行验收，当设备和数据都满足要求时申请现场验收。现场验收合格后甲乙双方根据测试结果共同签署《产品安装调试报告及验收报告》，现场验收完成后，系统正式投入运行，进入质保期。如对结果有异议，验收十个工作日内以书面形式通知对方。

3.2.4最终验收：

系统在质保期间没有出现任何重大缺陷，在质保期满时申请最终验收。

3.2.5综合验收：

如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

十、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后七天内书面通知乙方，经乙方同意并变更后，交货期相应从变更之日起顺延，若超过七天乙方不予更改。由于变更引起的合同总额的增减，则由甲乙双方友好协商后，多退少补。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则甲方负责承担与仓储及再次运输相关的费用，并给予乙方书面确认书，视为乙方已按期交付货物。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，乙方应3天内到现场查看，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期在甲方指定的交货地点交付货物，并提供免费的安装调试。

5、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

十一、合同变更、违约及其它

1、甲方按合同规定的付款要求履约，合同价格不变，甲方由于非不可抗力原因不能在本合同规定的时间内支付合同款项时，应事先告知乙方，并征求乙方的同意，否则甲方应向乙方支付违约金。其支付办法是：每延误七天按迟付款总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。

2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部违约责任。乙方迟延交货需向甲方支付违约金：每延误七天按合同总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。乙方超过交货期限 35个自然日内仍不能交付全部货物时，甲方有权因乙方违约解除合同。

3、乙方应严格按照招标、投标文件中规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务，兑现服务承诺，否则将视为乙方违约，并按合同总价款的10%或单件设备款价的30%承担违约金。

4、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，并通报自治区政府采购中心认可后，方能生效。

5、招标文件、投标文件及开标会议上签名的答疑记录、售后服务承诺等均作为合同的附件，是合同文本不可分割的组成部分。合同文本未述及不详之处，以附件为准。

6、合同经甲、乙双方签字盖章后即行生效。合同生效后 ，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），乙方中途解除合同（不可抗力原因除外）应按实际损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额10%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），甲方中途解除合同（不可抗力原因除外），向乙方支付合同总金额的10%的违约金。

7、本合同依照《中华人民共和国政府采购法》和《《中华人民共和国民法典》等相关法律法规制定。未尽事项皆受上述法律法规约束。甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交甲方所在地人民法院进行诉讼。

8、人民法院生效判决为最终决定，并对双方具有约束力。

9、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。

10、本合同自签字盖章完毕之日起生效，质量保证期满后终止。

11、本合同附件（一）技术协议属合同不可分割内容，与本合同具有同等法律效力。

| 甲方（公章）：新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 授权代表签字： | 法定代表人签字： |
| 地址：乌鲁木齐市新市区河北东路188号 | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户行： | 开户行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 税 号： | 税 号： |
| 签订日期： | 签订日期： |

注：以上为合同模板，具体签订方式、内容以甲方提供合同为准

# 第六章 投标文件格式

投标人提交的材料将被保密，但不退还。全部文件应按规定的份数按包件编制并按包件提交。如果招标文件采购内容未注明分包件采购，即全部采购内容为一个包件（即第 1 包件），包件号为“1”包件名称仍为项目名称。格式如下：

注：

（1）本章未给出格式的材料或附件，由投标人自行提供或编制，但应注意招标文件 相应盖章要求。本章明确指明是“建议格式”的文件其格式仅供参考，均不做强制要求， 投标人可自行编制，但应注意招标文件相应盖章要求。

（2）本章明确指明为“格式”的文件：

格式名称为“表”的，表头给定内容不得删减、改变，可根据实际需要增减行，需要填写的空格或空白应有效填写。格式属于文字内容性质的（包括“函”、“书”、“声明”、“协议”），不得删减、改变格式中给定的文字内容，不得自行增加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，需要填写的空格或空白应有效填写。对于有签署、签字要求的格式文件，法定代表人在相应位置签署或被授权人在相应位置签字。对于有盖章要求的格式文件，应加盖公章。不满足本条要求的格式文件将视为无效格式文件。

（3）本章提供的格式表格中括号“【】”中内容表示填写说明或举例说明，并非给定内容，投标人应跟根据自身投标情况据实填写。本章提供的格式中“注：”的内容也是填写说明，也非给定内容。

## 投标文件封面建议格式

正本【或副本】

项目名称：

项目编号：

包件号：

包件名称：

投 标 文 件

【投标文件再分册装订或有其他组成部分的，在此处注明，例如“上册”、“上册”、“下册”、“图纸”或“附件”等】

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：

联系人：

电话：

日期：

评分索引表建议格式

评分索引表

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 投标响应情况简述 | 投标文件对应章节及页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

注：投标人应根据招标文件第四章“评标标准”中列明的商务及技术部分评审内容，逐条（价格部分除外）索引至投标文件对应的响应内容所在章节和页码，以方便评标委员会评审。

## 附件 1 投标函格式

投标函

致： 	【采购代理机构】

根据贵方为 【项目名称】	项目招标采购的 	【项目编号】	招标文件，签字代表 【全名、职务】经正式授权并代表投标人  【投标人名称、地址】		提交下述文件：

1.本投标函

2.开标一览表；

3.投标分项报价表；

4.技术服务需求偏离表；

5.商务条款偏离表；

6.【法定代表人授权书 或者 法定代表人的身份证明复印件】	；

7.投标保证金承诺函；

8.代理服务费承诺函；

9.详细的技术服务响应；

10.资格、资信证明文件；

11.其他。

在此，我方郑重承诺：

我方提交的投标文件资料是完整的、真实的和准确的。我方同意按照贵方的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。如果在该项目招标过程中或者在获得中标后，采购人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的投标中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；如果我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认，我方收到的该项目的中标通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我方承担；本段承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方投标文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

据此函，我方宣布同意如下：

1.所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标报价见《开标一览表》。

2.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方己详细审查全部招标文件，包括澄清或修改文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本投标有效期为自投标截止时间起【60】日 。

5.我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.所有有关本投标文件的函电，请按下列地址联系：

- 投标人：                                         （盖单位公章）

- 法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

- 地址：                                         .

- 电话：                                         .

- 传真：                                         .

- 联系人：                                         .

- 开户名称：                                         .

- 开户银行：                                         .

- 银行账号：                                         .

- 日期：

## 附件 2 开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 包件号 | 包件名称 | 投标总价 （单位人民币元） | 投标保证金 | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： | 【保证金金额及形式，例如“XX 元， 电汇” 】 | 【如无投标声明可填写“无”】 |

注：

1.此表正本应按投标人须知的规定单独密封提交，以便在开标时使用（投标文件副本中仍需保留本表并装订入投标文件）。

（1）投标总价填写无条件折扣后的总价，不得填写除价格外的任何其他优惠。

（2）不得填写有条件折扣。

（3）一个包件只能填写一个报价，不得将一个包件拆开报价。

2.此表中，投标总价应与附件 3 分项报价表中的投标总价一致。

投标人名称（公章）：

法定代表人签署或被授权人（签字或盖章）：

日期 ：

投标声明

我们，（投标人名称）己认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及项目第包（项目编号：）招标文件相关内容，知悉投标人参加政府采购活动应当具备的条件。此次按招标文件要求提交的投标人资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他投标人不存在控股、关联关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人。

二、我方承诺：

参加政府采购近3年内，

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到3万元以上的罚款、责令停产停业、在1至3年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年月日

注：近3年：成立3年以上的，为提交首次投标文件截止时间前3年内；成立不足3年的，为实际时间。

## 附件 3 投标分项报价表格式

投标分项报价表（货物类适用）

项目名称： 	                   项目编号：

包件号： 	                   包件名称：

价格单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 数量 |  | 型号和规格 | 品牌 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 【产品】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 【备品备件】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 【安装】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 【售后服务】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 【其他】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 投标总价 |  |  |  |  |  |

注：1、投标总价应为各分项合计汇总之和。

2、如果不提供投标分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（公章）：

法定代表人签署或被授权人（签字或盖章）：

日期 ：

## 附件 4 技术服务需求偏离表格式

技术服务需求偏离表

项目名称：

项目编号：

包号：	包件名称：

| 序号 | 指标项 | 招标文件需求要求 | 投标货物及服务的技术参数和性能 | 偏离说明 | 相关说明文件及证明文件在投标文件中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 【填写招标文件技术服务需求书要求的编号】 | 【填写招标文件的技术服务需求中该编号对应的 具体 要 求】 | 【填写投标货物及服务对该要求的技术参数和性能响应】 | 【填写：优于、满足或不满足，并可进一步进行说明】 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人签署或被授权人（签字或盖章）：

日期 ：

注：

1、要求投标人对招标文件中第四章“技术服务需求”进行逐条（项目背景介绍和采购需求一览表除外）应答。

2、投标人应提供明确的说明文件及证明文件在投标文件中的页码索引。

## 附件 5 商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

包号：	包件名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 【填写招标文件技术服务需求书要求的编号】 | 【填写招标文件的拟签订的合同文本中该编号具体要求】 | 【填写投标人对该要求的响应】 | 【填写：优于、满足或不满足，并可进一步进行 偏离 说明】 |

投标人名称（公章）：

法定代表人签署或被授权人（签字或盖章）：

日期 ：

注：

1、投标人如果对招标文件第五章“拟签订的合同文本”中的合同条款的响应有任何偏离，请在本表中详细列明填写；满足的合同条款不必列出。

2、除以上“偏离说明”栏中列明的“不满足”或“优于”项外，视为投标人无条件满足并接受招标文件规定的所有其他商务条款。

3、如不列出，视为投标人无条件满足并接受招标文件规定的所有商务条款。

## 附件 6 法定代表人授权书格式

【投标人为无法定代表人的其他团体组织等时，法定代表人则系指其负责人。法定代表人（或负责人）签字、盖手签章或盖姓名章均为有效法定代表人签署。】

【投标人须知前附表加注“*”的投标文件构成部分其他文件均由法定代表人在相应位置直接签署时，无需提供法定代表人授权书，但应提供法定代表人身份证明复印件】

法定代表人授权书

致【采购代理机构】：

本授权书声明：注册于  【注册地址】 的 【某某公司或某某单位】 的在下面签字的  【法定代表人或负责人姓名、职务】 代表本公司授权在下面签字的【被授权人的姓名、职务】 为本公司的合法代理人，就 【项目名称】 的投标及合同的执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 	年 	月 	日签字生效，特此声明。

法定代表人签署：

代理人（被授权人）签字：

代理人职务： 		单位名称（公章）：

附： 法定代表人（或负责人）身份证复印件

| 【法定代表人居民身份证复印件粘贴处】 【正面】 | 【法定代表人居民身份证复印件粘贴处】 【反面】 |
| --- | --- |

被授权人身份证复印件

| 【被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处】 【正面】 | 【被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处】 【反面】 |
| --- | --- |

## 附件 7 投标保证金承诺函格式和退还保证金说明函

投标保证金承诺函

致：【采购代理机构】

我方于	年	月	日参加	（项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

投标人名称（公章）：

法定代表人签署或被授权人（签字或盖章）：

日期 ：

缴费回单（复印件应附在投标文件中）

*备注：投标保证金缴费回单复印件加盖公章

说明：投标保证金提交方式为银行电汇或其他方式缴纳，电汇须从投标人基本账户转出，投标保证金必须在投标截止时间前到指定的账户，并在汇款单上注明所投项目名称。未领取招标文件、缴纳保证金的投标人不得参与投标，投标保证金以其他方式递交未按规定时间到账的，由投标人自行承担。

退还保证金说明函

致：【采购代理机构】

我单位已按项目（项目号：）的招标文件要求，提交的报价保证金（大写金额）元，请贵公司退还时划到以下账户：

收款单位：

收款单位地址：

开户银行：

帐号：

联系人：

联系电话：

行号：

（联系人和电话请填写财务人员，以便我公司财务人员核实退还保证金账户正确性）

投标人名称（公章）：

法定代表人签署或被授权人（签字或盖章）：

日期 ：

## 附件 8	代理服务费承诺函格式

代理服务费承诺函

【采购代理机构】：

我司在贵公司组织的 【项目名称】  项目（项目编号：  【项目编号】_）招标中若获中标，我司保证在接到中标通知后三日内按招标文件的规定，以电汇形式向中化商务电子招投标平台收款子账户支付服务费（中标人须按投标人须知规定的标准向采购代理机构支付采购代理服务费）。由此产生的一切法律后果和责任由我司承担，我司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺！

投标人名称（承诺方法定名称，盖章）：

法定代表人签署或被授权人签字：

地址：

邮编：

电话：

传真：

承诺日期：

投标人开票信息表格式

开票信息表格式

项目名称：

项目编号：

如果我单位中标/成交，请贵单位开具服务费发票：

我单位开票信息为：

单位全称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行名称：

开户行账号：

发票接收邮箱：

注：

我单位将发票开出后，会发至邮箱。

投标人名称（公章）：

法定代表人签署或被授权人（签字或盖章）：

日期：

## 附件 9 投标人情况表建议格式

投标人情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人或负责人 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构情况 |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 人 |  | 生产工人/管理人员 人 |  |  |
|  |  |  |  | 技术人员 人 |  |  |
|  | 员工情况 | 高级职称 |  | 中级职称 | 初级职称 | 技工 |
|  | 人数 |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |
|  |  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |
|  | 固定资产 | 原值 |  | 万元 | 净值 | 万元 |
| 企业财务状况 |  | 收入总额 |  | 利润总额 | 净利润 | 负债总额 |
|  | 年（近一年） |  |  |  |  |  |
|  | 年（近二年） |  |  |  |  |  |
|  | 年（近三年） |  |  |  |  |  |
| 办公地点 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人签署或被授权人（签字或盖章）：

日期 ：

## 附件 10 详细的技术服务响应

投标人技术响应

【投标人对照招标文件第三章评分标准和第四章技术服务需求编写响应技术文件。由投标人自行编制，须对招标文件的所有相关技术服务需求要求作出详尽响应。】

【拟派实施人员相关内容请按附件 10-1 和 10-2 格式填写，以便评标时查阅。】

10-1 拟派实施人员汇总表格式

拟派实施人员表

| 姓名 | 联系方式 | 本项目中拟任岗位 | 相关资质认证 | 主要项目经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人签署或被授权人（签字或盖章）：

日期 ：

10-2 拟派实施人员表格式

人员简历

| 姓名 |  | 职务 |  | 职称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  | 本项目拟任职 |  | 单位任职时间 |  |  |
| 学历（毕业学校、时间、专业）： |  |  |  |  |  |  |
| 取得的专业认证、资质情况： |  |  |  |  |  |  |
| 人员优势及特长： |  |  |  |  |  |  |
| 人员其他情况介绍： |  |  |  |  |  |  |
| 人员业绩情况 |  |  |  |  |  |  |
| 年份 | 最近参加过的主要项目名称 |  |  |  | 担任职务或承担的主 要工作 |  |

注：按照评分标准细则要求提供人员相关证明文件（如有）。

10-3 主、辅件一览表格式

| 序号 | 原材料、五金件名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商 | 备注所应用的投标产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  |  |  |  |  |
| 六 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 其他 |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人签署或被授权人（签字或盖章）：

日期 ：

## 附件 11 其他商务技术文件材料

11-1、相关业绩表建议格式

| 序号 | 案例项目名称 | 用户单位 | 合同签订日期 | 案例概况简介 | 所在页码 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

- 11-2、其它招标文件要求的或投标人认为应当或有必要提供的资料

## 附件 12 政府采购政策的证明文件

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（ 含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员        人，营业收入为         	万元，资产总额为万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为 	万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位适用，不符合的无需提供）

投标人所报产品中有残疾人福利单位制造的货物的，应同时提交下列文件：

①投标人盖章的中小企业声明函，②产品制造商盖章的残疾人服务单位声明函。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》提交的声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 【采购人】_单位的 【项目名称】 项目采购活动【按投标实际情况在下方选择，在□中划勾或涂黑】：

□提供本单位制造的货物

□由本单位提供服务

□提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

1、符合（财库〔2017〕141 号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时， 应当提供此格式文件。投标不涉及残疾人福利性单位的，无需填写此也无需提交此格式文件。

2、此表如未正确填写，评审时将不予承认。

3、中标人享受了本招标文件规定的残疾人福利性单位促进政策的，其残疾人福利性单位声明函将按规定进行公告。

监狱企业证明材料（不符合的无需提供）

投标人所报产品中有监狱企业制造的货物的，应同时提交下列文件：

①投标人盖章的中小企业声明函，②产品制造商盖章的监狱企业证明材料。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号）》的规定提交有关部门出具的证明材料。

节能、环境标志产品证明材料（符合填写）

- （1）鼓励节能政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书标志产品。投标涉及上述产品的， 投标人应提供带有投标产品型号的节能产品认证证书复印件作为证明。

- （2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书标志产品。投标涉及上述产品的，投标人应提供带有投标产品型号的环境标志产品认证证书复印件作为证明。

## 附件 13 资格、资信证明文件

资格、资信证明文件部分建议格式

| 附件顺序 | 提交文件 | 提交文件说明与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 13-1 | 法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件 | - 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“营业执照”复印件； - 投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； - 投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； - 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； - 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； - 投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件； |
| 13-2 | 财务状况报告：提供（1）或提供（2） | （1）近一年度由会计师事务所出具财务审计报告（复印件，至少须包括审计意见正文、资产负债表、利润表、现金流量表和附注） |
|  |  | （2）提供由开标日前三个月内投标人开户银行出具的资信证明原件。资信证明还应满足以下要求： - 无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外； - 银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等； - 银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 |
| 13-3 | 依法缴纳税收的相关材料 | - 开标日前6个月内任意一月缴纳税收的凭证复印件； 缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证； 依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税； |
| 13-4 | 依法缴纳社会保障资金的相关材料 | 开标日前6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。 |
| 13-5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明函 | 投标人自行拟定格式，加盖公章。 |
| 13-6 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 不得删减、改变格式中给定的文字内容，不得自行增加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，需要填写的空格或空白应有效填写。应加盖公章。 |
| 13-7 | 投标人针对投标人资格要求限制行为的声明格式 | 不得删减、改变格式中给定的文字内容，不得自行增加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，需要填写的空格或空白应有效填写。应加盖公章。 |
| 13-8 | 联合体协议（联合体投标时适用） | 如为联合体投标，联合体各方均需提供以上证明文件不得删减、改变格式中给定的文字内容，不得自行增加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，需要填写的空格或空白应有效填写。应加盖所有成员单位公章。 |

14-6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明格式

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，特此声明。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录或我单位被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称（公章）：

法定代表人签署或被授权人（签字或盖章）：

日期 ：

14-7、投标人针对投标人资格要求限制行为的声明格式

投标人针对投标人资格要求限制行为的声明

我方声明：

1、与我方存在单位负责人与我方为同一人或者与我方存在直接控股、管理关系情况的其他投标人如下表：

| 序号 | 投标人名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 【请填写：直接控股我方、直接管理我 方、由我方直接控股或由我方直接管理】 |

2、若我方受托为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，则自动放弃参加该采购项目的其他采购活动。

投标人名称（公章）：

法定代表人签署或被授权人（签字或盖章）：

日期 ：

14-8、联合体协议格式

（联合体投标时提供）

联合体协议（格式）

、 	、 	【所有成员单位名称】自愿组成联合体，共同参加 		【项目名称/包件名称】 招标和投标（ 【项目编号/包件号】 ）。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、 	【牵头人成员单位名称】 为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制和合同谈判活动， 代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责 合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的工作和相应的责任如下：

。5、联合体各成员单位在投标总价中的所占金额比例如下：

【成员一名称】在投标总价中所占金额为【XXXX.XX 元】，金额比例为： 	%

【成员二名称】在投标总价中所占金额为【XXXX.XX 元】，金额比例为： 	%

……

6、联合体其他成员委托牵头人代表联合体与采购人签订合同。

7、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执一份。

成员一名称： 	（盖章）

法定代表人签署或其委托代理人签字：

成员二名称： 	（盖章）

法定代表人签署或其委托代理人签字： 	（签字）

……

年 	月 	日