
新疆工程学院2022年中央支持地方高校改革（第一批）（矿业工程与地质学院实验设备采购）项目
招标文件

项目编号：HNSXXJ-2022-06010

招标人（盖章）：新疆工程学院
联系人：靳老师
联系电话：0991-7977305

招标代理机构（盖章）：湖南三湘工程管理有限公司

联系人：孙榕、王燕莉

联系电话：0991-2308213、0991-2308167

地址：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108

二〇二二年四月

目    录

错误！未定义书签。

第一部分  招标公告

5

第二部分  投标人须知

第三部分  授予合同
30
第四部分  技术要求
38
第五部分  投标文件格式
67


新疆工程学院2022年中央支持地方高校改革（第一批）（矿业工程与地质学院实验设备采购）项目招标公告
项目概况 
新疆工程学院2022年中央支持地方高校改革（第一批）（矿业工程与地质学院实验设备采购）项目的潜在投标人应在乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108获取招标文件，并于2022年05月27日 11:00（北京时间）前递交投标文件。 
一、项目基本情况 
项目编号：HNSXXJ-2022-06010

项目名称：新疆工程学院2022年中央支持地方高校改革（第一批）（矿业工程与地质学院实验设备采购）项目 
采购方式：公开招标
预算金额（元）：4000000元
最高限价（元）：4000000元
采购需求：
标项一:
标项名称: 新疆工程学院2022年中央支持地方高校改革（第一批）（矿业工程与地质学院实验设备采购）项目 
数量:一批
预算金额（元）:4000000元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：重点建设岩石力学实验室、矿山压力与灾害防治实验室、矿山土壤环境与生态演替实验室等三个实验室，共计采购设备（软件）25种：电液伺服万能试验机、电液伺服岩石试验机、多通道声发射系统等设备。（具体详见招标文件）
备注：
合同履约期限：详见招标文件

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 在中华人民共和国境内依法注册的法人或者其他组织，须具备承担采购项目的能力；具备有效的营业执照（三证合一）；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
4. 凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动；
5.本项目的特定资格要求：其他要求：①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效；

6.本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
时间：2022 年05月06日到 2022 年5月12日，每天上午10:00至13:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）
地点：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108
方式：线下获取
售价（元）：300元/本，售后不退。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年05月27日 11:00（北京时间）
投标地点：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108
开标时间：2022年05月27日11:00（北京时间）
开标地点：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
报名时需携带资料：法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件，营业执照（或三证合一），以上资料复印件一份加盖公章。证件及资料提供不齐全者，将不予接受。疆外投标人可进行线上报名： 联系人：孙榕；联系方式：0991-2308213；邮箱：3232654292@qq.com）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
采购人名称：新疆工程学院
联系电话：0991-7977305

2.采购代理机构信息
名 称：湖南三湘工程管理有限公司
地 址：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108
联系方式：0991-2308167、0991-2308213
3.项目联系方式
项目联系人：孙榕；王燕莉
电 话：0991-2308167/0991-2308213
第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	内容、要求

	1
	项目名称及项目编号
	项目名称：新疆工程学院2022年中央支持地方高校改革（第一批）（矿业工程与地质学院实验设备采购）项目 
项目编号：HNSXXJ-2022-06010

	2
	采购人联系人及联系电话
	采购人名称：新疆工程学院 

联系人： 靳立国

联系电话：0991-7977305

	3
	采购代理机构联系人及联系电话
	采购代理机构名称：湖南三湘工程管理有限公司 
联系人：孙榕；王燕莉 
联系电话：0991-2308213/0991-2308167 

地址：新疆乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦1栋21层B单元2108

	4
	项目内容
	重点建设岩石力学实验室、矿山压力与灾害防治实验室、矿山土壤环境与生态演替实验室等三个实验室，共计采购设备（软件）25种：电液伺服万能试验机、电液伺服岩石试验机、多通道声发射系统等设备。（具体详见第四部分技术要求）

	5
	投标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 在中华人民共和国境内依法注册的法人或者其他组织，须具备承担采购项目的能力；具备有效的营业执照（三证合一）；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
4. 凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动；
5.本项目的特定资格要求：其他要求：①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效；

6.本项目不接受联合体投标。

	6
	投标报价
	1.凡要求投标人考虑在报价中的内容投标人在投标文件中没有考虑、没有计入的或未单独列出，采购人认为投标人已将此项费用涵盖在其它费用价格中。

2.投标报价应包含项目实施过程中涉及到的一切费用。

	7
	资金来源
	财政资金

	8
	项目预算
	预算金额（元）：400万元  （投标人投标报价不得高于项目预算，高于项目预算金额作废标处理）

	9
	投标有效期
	投标文件递交截止日期后90日。

	10
	投标保证金
	投标保证金：银行转账（必须由投标人的基本账户转出）
户名：湖南三湘工程管理有限公司新疆分公司
开户行：新疆银行股份有限公司
银行账号：0801230000003449

行号：313881088887

金额：80000元（捌万元整）
1.投标人应保证投标保证金在开标前到账，并在湖南三湘工程管理有限公司新疆分公司财务处凭汇款凭证领取收款收据。投标人须携带银行汇款凭证及基本户开户许可证复印件加盖公章开具收据，资料不全者不予受理。
2. 投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。各投标单位缴纳投标保证金时须在附加信息及用途栏内注明“XXX项目投标保证金（以投标保证金接收方银行到账信息为准）。
3. 若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金, 投标文件将被拒绝评审。
4. 投标保证金退还：退还投标保证金时须携带投标保证金收据原件以及对开收据。

	11
	项目地点
	乌鲁木齐市经济技术开发区艾丁湖路1350号

	12
	交货及质保期
	交货期：合同签定后3个月

质保期：一年质保，终身维护

发生故障做出响应的时间：6小时内响应，48个小时内到达现场，7日内提出解决方案。

	13
	付款方式
	分两次付款，验收合格后支付合同总价款的95%，剩余5%作为质量保证金，质保期结束无任何质量问题后付清。

	14
	投标文件份数
	正本壹份，副本肆份（均双面打印），投标报价单壹份（单独密封），电子版（U盘）1份（Word及PDF扫描版本）。

	15
	投标文件包装、密封、标记                  
	电子版（U盘）1份，纸质版正本1份，副本4份，投标报价单1份
1、投标文件的装订要求：投标文件不得以活页方式装订，不可拆装。装订应牢固、胶粘不易拆散和换页，文件必须插入页码。投标文件正本必须逐页加盖公章，副本可为正本的复印件。
2、投标文件的密封要求：
(1) 投标人应将投标报价单单独密封提交，并在封面上标明"投标报价单"字样；
(2) 投标人应将正副本纸质文件及电子版（U盘）密封在同一投标文件袋中，电子版（U盘）上标明投标人的名称、地址、项目名称、联系电话等；密封袋封面应注明投标人的名称、地址、项目名称、联系电话等。密封袋封口处加盖单位公章，并注明“开标时启封”字样。 

	16
	开标时须携带原件资料
	须在规定的时间和地点准时参加开标，并在投标文件接收截止时间前提供以下资料原件：
（1）投标文件；
（2）合法有效的具有统一社会信用代码的营业执照或其他具有法律效力的登记证照；
（3）投标保证金收据原件；
（4）授权委托人参与投标需提供：法定代表人授权委托书原件（法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致）；如法人参与投标则需提供法人身份证明书（与投标文件中所提供的相一致）；
（5）法定代表人身份证复印件和被授权人身份证原件及复印件；
（6）招标文件中要求的其他需要提供原件备查的资料。
上述资料审查不合格将被认为资格审查不合格，将取消其投标资格。

	17
	截标及投标文件递交截止时间
	截标及投标文件递交截止时间：2022年05月27日11:00投标人应按招标规定的响应截止时间前递交投标文件，迟交的文件将被拒绝接收。

	18
	递交投标文件地点
	湖南三湘工程管理有限公司（乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108）

	19
	评标委员会组成
	开标及评审工作由采购代理机构负责组织，具体开标、评审工作由依法组建的评标委员会负责，评标委员会构成：由采购人代表和评审专家共5人（含5人）以上的单数组成，其中评审专家4人，采购人代表1人。评审专家不得少于评标委员会成员总数的三分之二。

	20
	开标时间、地点、人
	开标时间：2022年5月27日11:00开标地点：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108

	21
	评标办法
	综合评分法
经评标确定最终采购需求和提交报价的投标人后，由评标小组采用综合评分法对提交报价的投标人的投标文件和报价进行综合评分。
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人的评审方法。

	22
	是否授权评标委员会确定中标人
	否。

推荐的中标候选人数：3名。

	23
	招标代理费
	代理机构向中标单位收取代理服务费。

	24
	签订合同时间
	合同签订：成交单位收到中标通知书后30日内完成签订合同，否则视为放弃。

	25
	合同及验收证明存档
	合同及验收证明存档：政府采购合同双方自签订之日起七个工作日内将由中标人将合同复印件一份加盖公章送交采购代理机构存档。

	26
	信用查询
	投标人须提供信用记录查询资料；
查询时间为：自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。
查询渠道为：“信用中国”网站、“中国政府采购网”。
对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合条件的投标人，其投标文件将被拒绝。

	27
	实质性响应
	招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效、投标被否决等字样的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

	28
	政府政策
	1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	29
	特别说明
	特别说明：
1.为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。
2.采购人若发现成交候选投标人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及其他可能对合同圆满履行造成风险的因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。
3.其它：
（1）投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。
（2）不管投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用。
（3）投标人应以书面形式保证中标后由本公司组织实施，不得以任何理由将项目转包给其他机构。
招标文件中如出现前后不一致情况，均以前附表内容为准。


一、总则

 1. 项目说明
1.1 本项目的说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）所述。
1.2本采购项目已经批准，采购单位为新疆工程学院，该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开采购。
1.3本采购项目投标人的资格审查采取资格后审方式。本次采购不接受联合体投标、不接受备选方案。
投标人必须符合投标人须知前附表说明，通过资格后审的投标人为合格的投标人。合格的投标人必须符合采购文件中对投标人的规定，且具备独立完成所投项目或所投标段的能力，中标后不允许转包、违法分包。
1.4 资格后审包括下列的内容
1.4.1 投标人具有独立法人资格并满足“前附表”规定的资格要求 ；
1.4.2采购文件有要求投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章和加盖投标人公章要求的，投标人须按采购文件要求签署；
1.4.3交货期符合采购文件要求；
1.4.4服务地点符合采购文件规定；
1.4.5投标内容、数量、质量、服务等满足采购文件要求；
1.4.6投标文件中所提条件均须符合采购人的要求；
1.4.7符合采购文件中规定的其他实质性要求；
1.4.8无法律、法规和规章禁止的其他情况。
2. 采购范围
2.1本采购项目采购范围已通过招标文件第四部分所述，指本项目采购文件中范围内所要求的所有工作内容。
3. 适用法律及约束力
3.1 本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。投标人一旦购买了采购文件并参加本项目，即被认为接受了采购文件中的所有条件和规定。
4. 采购项目实施要求
4.1服务要求已在招标文件第四部分所述。
4.2 供应方与采购人签订合同后，按照采购文件及合同相关的要求编制现场服务计划。
5. 交货期
5.1 交货期已通过“前附表”所述，是指项目验收合格并移交采购人的时间；项目地点已通过“前附表”所述。
6. 资金来源
6.1采购单位的资金通过“前附表”第 7 项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。
7. 投标人资格要求
7.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
7.2. 在中华人民共和国境内依法注册的法人或者其他组织，须具备承担采购项目的能力；具备有效的营业执照（三证合一）；

7.3.落实政府采购政策需满足的资格要求：未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
7.4. 凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动；
7.5.本项目的特定资格要求：其他要求：①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

7.6.本项目不接受联合体投标。

8. 投标费用
投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
9. 授权委托
9.1 投标人代表为法定代表人的，应持有法定代表人身份证明书和法定代表人身份证；投标人代表不是投标人的法定代表人的，应持有授权委托书和授权代表人的身份证。
10. 联合体投标
10.1投标须知前附表规定本项目（否）接受联合体投标。

二、招标文件

1.招标文件构成

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知；

第三部分 授予合同；
第四部分 技术要求；

第五部分 投标文件格式。

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与采购人联系补全。如果投标人不按上述要求操作而造成不良后果，采购人不承担责任。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间至少15日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构负责联络采购人，并将以书面形式答复所有投标人，答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

2.2 招标文件的澄清内容可能影响投标文件编制且澄清发出时间距投标截止时间不足15日的，为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的澄清，采购人/采购代理机构可顺延投标截止时间。

3.招标文件的修改

3.1在投标文件接收截止日期前，采购人可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

3.2招标文件的修改将以书面形式通知所有已报名投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于1个工作日内回复代理机构，逾期不回的，视同已收。

3.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的所有已经报名的投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.4代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、投标文件的编制

1.投标文件的编制要求

投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，投标文件应用中文编写。投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。投标文件应当采用书面方式；采购人及采购代理机构不接受电报、电话、传真投标。投标人应按“招标文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，投标文件可能被拒绝。对同一标段以同一投标人名义，递送两套或以上的投标文件，其投标无效。

2.投标文件构成（包括但不仅限于）

1、商务部分

(1) 投标函；

(2) 法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）； 

(3) 法定代表人授权委托书（附被授权人身份证复印件）； 

(4) 投标保证金缴纳凭证； 

(5) 投标报价单；

(6) 投标报价汇总表； 

(7) 供应商基本情况；

(8) 商务条款偏离表； 

(9) 近三年（2019年1月1日至今）类似项目业绩； 

(10) 中小企业声明函（符合本声明函填写）；

(11) 残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写） ；

2、技术部分

(12) 技术参数响应表；

(13) 项目负责人及团队人员；

（14）质保期；

(15) 备品备件；

（16）培训计划； 

(17) 厂商授权；

（18）检测报告；

（19）项目实施方案；

（20）售后服务方案；

（21）供应商认为需要提交的技术资料

注：1.为了便于查找，请按上述顺序编制内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

2.以上材料须加盖单位公章，投标人需将投标文件按上述顺序装订成册。       

3. 请各投标投标人根据项目实际需求，并结合企业自身情况进行编制。
3.投标文件格式

投标人需按照上述投标文件构成顺序编制投标文件，并按招标文件中提供的格式填写投标函、授权委托书、投标报价单等材料。

4.投标报价
4.1凡要求投标人考虑在报价中的内容投标人在投标文件中没有考虑、没有计入的或未单独列出，采购人认为投标人已将此项费用涵盖在其它费用价格中。

4.2投标报价应包含项目实施过程中涉及到的一切费用。

4.3报价注意事项：

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

（2）投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的报价因素，一旦招标结束最终成交，总价将固定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

5.中标服务费
按照前附表要求由中标企业向招标代理机构支付。

6.投标保证金
6.1投标人需提交投标保证金（详见投标须知前附表），并作为参与招标的组成部分之一。

6.2对于未按要求提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

6.3未中标人投标保证金将在中标通知书签发后5个工作日内退还。

（1）提交投标保证金的收据原件以及投标人开具的收到退回投标保证金的收款收据；

（2）因投标人提供的开户行和银行账号信息不准确或错误导致保证金不能及时退付或退付出现问题和纠纷的，由投标人承担责任。

6.4中标候选人（最终排名前三的投标人）的投标保证金，在中标投标人按规定签订合同并交纳中标服务费后5个工作日内退还。中标投标人退还保证金时，还需提供采购合同（或相关证明文件）复印件加盖公章
6.5每周四（10:00-13:30 北京时间）退还投标保证金
6.6退还方式：

（1）为了方便投标人办理退还保证金的手续，可在投标投标文件递交截止时间当天准备好所需材料，由本项目的项目负责人代为收取办理。

（2）若投标投标文件递交截止当日未提供所需材料的，也可将所需材料送达或邮寄至我公司代为办理（收件人：金女士；联系电话：0991-2308217），邮费自理，拒收到付。

（3）投标保证金退还为公对公账户电汇业务，我单位不退还现金。

（4）投标保证金将在收到所需资料的5个工作日内无息退还。
6.7退还保证金所需资料：

（1）招标代理机构开具的收据原件一份；退还保证金收据一份，收据请按以下模板填写：

[image: image1.jpg]173 5 No

GATHERING RECEIPT ; |
= 2020 1 oS h i

c & BB A AEEE ;

o ; “’__’(_2 i) T‘ﬁﬂj{ K i%"{],%f r% .‘?p\.f 9

=

A )

W) o2 g1 RS

WEEK L (23 7% ) ST
B i f C iR tH
dpprove: An Chalk it up C





（2）请在A4纸上提供以下信息并加盖单位公章:项目名称、项目编号/包号、投标保证金金额、单位名称、账号、行号、开户行地址、联系人、联系电话、联系人邮箱等。

（3）中标人需缴纳中标服务费并提供采购合同复印件或者扫描件，与其他材料一并邮寄至我公司或发送电子版PDF文件扫描件至指定邮箱，邮件需注明项目名称、项目编号及项目分包。邮箱：孙榕：3232654292@qq.com。

6.8下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:
（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；
（2）成交投标人未在规定期限内及时签订项目合同的；
（3）其它违反政府采购法律法规的有关情况。
7.投标有效期
7.1投标有效期为招标文件规定的投标人提交投标文件截止之日起90天。投标有效期不满足招标文件要求的将视为非响应性文件而予以拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，投标保证金予以退回；同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

8.投标文件份数和签署
8.1投标人应严格按照投标人须知的要求准备投标文件，每份投标文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。投标文件的正本需打印且逐页加盖公章，副本可为正本的复印件；正本和副本不符的，以正本为准。投标文件包括：电子版（U盘）1份，纸质版正本1份，副本4份，投标报价单1份单独密封。

8.2除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有投标单位法定代表人或其被授权人签字并盖公章。

9.投标文件装订

9.1除特别说明外，全套投标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得不带页码，正本投标文件必须逐页加盖公章，副本可为正本的复印件，在标明需加盖公章的位置加盖即可。

9.2密封件外层正面应注明投标人名称、投标项目名称、项目编号、开标时才能启封等字样，并在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由投标人自负。

四、投标文件的递交

1.投标文件递交截止日期及方式

1.1所有投标文件都必须在招标文件规定的递交截止时间前送达指定评标地点，采购人对误投或过早启封概不负责。

1.2采购代理机构将在招标文件规定的时间和地点组织评标会议，投标人必须派法定代表人或其授权的委托人出席会议。

1.3采购人可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

2.迟交的投标文件
采购人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何投标文件。

3.投标文件的修改

投标人在递交投标文件截止时间之前，对所递交的投标文件可以补充、修改，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

五、无效标、废标条款

1.无效投标条款

1.1投标人资格不符合招标文件规定或未按规定提交资质证件的；

1.2投标人未在规定的时间内提交投标保证金收据的；

1.3投标文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应；

1.4被授权人不参加评标仪式及质询事宜的；

1.5其它评标委员会认为有必要取消的投标；

1.6法律、法规规定的其他情况。

2.废标条款

2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家；

2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

2.4因重大变故，采购任务取消的。

3.投标人不足三家情形处理

如出现投标截止时间结束后参加的投标人不足三家的，采购单位应当报告财政部门，按照以下原则处理：

3.1有效投标人不足三家的，除采购任务取消外，可废标后重新组织采购。

3.2投标文件存在不合理条款的，采购公告时间及程序不符合规定的，应予以废标。

4.取消中标人资格条款

4.1提供虚假材料谋取成交的；

4.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

4.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

4.5在规定的时间内未与采购人签订采购合同的；

4.6法律、法规规定的其他情况。

六、开标和评标

1.开标程序

1.1采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

1.2投标人应委派法定代表人或被授权人参加开标活动并提供以下资料原件：
见招标文件投标人须知前附表：开标时须携带原件资料。
1.3经采购人委托，开标由采购代理机构主持。开标时，由采购人、监管部门及投标人代表检查投标人的资格条件、投标保证金提交、投标文件的密封等。对检查未通过的，采购人将拒绝并原封退回其投标文件。

1.4开标时，由监督人员对开标全过程进行监督。

1.5开标时，由监督人员对投标人进行资格审查，资格审查未通过的，采购人将拒绝其投标文件。

开标时,当众查验投标文件的密封状况，经监督人、投标人确认无误后，公开唱标，完毕之后进入评标环节。

唱标时，投标文件中投标报价单内容与投标承诺书内容不一致的，以投标报价单为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.评标委员会

招标采购单位根据本项目的特点，于开标前48小时，从政采云评审专家库中随机抽取组建评标委员会，其组员由1名采购人代表及有关技术、经济等方面的4名专家组成。评标委员会在监督人员的监督下独立完成评标工作，负责对投标文件进行审查、质询、评审、推荐中标候选人。

2.1评标事务由评标委员会负责，并独立履行下列职责：

  （1）审查投标文件是否符合本文件要求，并做出评价；

  （2）要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或答复；

  （3）推荐中标候选人；

  （4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标委员会成员的义务

    （1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

    （2）按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

    （4）参与评标报告的起草；

    （5）配合财政部门的投诉处理工作；

    （6）配合采购单位答复投标人提出的质疑。

3.评标原则

 “公开、公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

4.评标程序

4.1评标会议由评标小组组长主持。评标小组首先对各投标文件进行初步审查，在初步审查过程中，投标人未通过初步审查的为无效标。

符合性检查：评标委员会将根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述技术、数量、交货期和服务能力等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上组员同意。

4.2评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

4.3评标委员会根据招标文件要求，讨论、通过评标工作流程和评标要点。

4.4围绕评标要点，评标委员会全体成员对有效投标人递交的投标文件分别进行评标。

4.5评标过程出现异议的，由评标委员会共同商讨决定，需要投标人澄清的，评标委员会将以书面形式通知投标人。

4.6评标委员会认为投标人投标价或某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其提供书面文件及相关证明材料解释说明；否则，可取消其投标资格。为保证本项目服务质量，最低报价不作为中标的唯一依据。
5.中标人

5.1评标委员会统一签署评标汇总表，并按最大程度满足招标文件各项综合评价标准为中标人的原则，推荐中标候选人。得分相同的，以报价低的中标人优先。
6.评标过程保密

6.1在评标过程中和评标结束后，凡属于审查、澄清、评价、比较招标文件等有关信息，评标委员会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

6.2投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

6.3在评标期间，采购人有专门工作人员与投标人进行联络。

6.4采购人和评标委员会不向未成交的投标人解释未成交原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。
7.投标人有下列情形之一的，视为无效投标。

    7.1 投标文件所投标段中的应标范围小于本文件对应标段要求的采购范围；

    7.2投标文件与事实不符的；

    7.3经评标委员会一致认定为重大偏离的；

    7.4不符合本文件中规定的其他实质性要求的；

    7.5不符合法律、法规有关规定的。

8.出现下列情形之一的，本项目作废标处理，除采购任务取消外，重新组织采购。

    8.1本文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的；

    8.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    8.3因重大变故，采购任务取消的。

9.评标办法

本次招标的评标方法采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评标标准进行综合评审。

评标委员会严格按照招标文件的要求、条件及投标人所作的实质性响应内容，对投标人的投标文件进行综合打分。投标人的得分为各评委所给分数的平均分。计算结果在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。并以综合评分法进行评估，总分值为100分。
（三十二）初步审查
初步审查表

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供：
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
	投标人应提供上一年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明。

	
	
	（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
	投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明（格式自拟）

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	1.投标人依法缴纳税收的证明材料：缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；2.投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料：缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；投标人为其他组织的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据。

	
	
	（5）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录
	1.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）

2.未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

	2
	信用查询
	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

	3
	限制行为
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；投标人提供相关承诺函并加盖投标人单位公章。

	序号
	评标因素
	评标标准

	1
	符合性审查
	投标文件签署
	投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。

	
	
	报价唯一
	其报价未超过采购最高限价金额，且只有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	
	
	参数响应
	标★为实质性内容，投标人是否存在负偏离。

	
	
	投标保证金
	按时、足额缴纳投标保证金。

	
	
	交货期
	满足招标文件要求。

	
	
	质保期
	满足招标文件要求。

	
	
	响应有效期
	满足招标文件规定。

	
	
	其他
	投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。


备注：1.本表与招标文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。

2.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

3.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效响应。

4.汇总时出现不同意见的，评标委员会按少数服从多数原则表决决定。

评分标准

	序号
	项目
	评标项目
	标准分值
	评标内容

	1
	经济
评审
（30分）
	投标报价
	30 
	标报价：

根据财政部财库[2007]2号文件规定，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标报价得分=评标基准价/投标报价*30

计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。

	2
	商务、技术部分70分
	业绩
	8
	供应商提供（2019年1月1日-至今）类似业绩每提供1项，得2分，满分8分；
注：须提供中标通知书和合同复印件加盖公章，未提供相关证明材料或提供证明材料不全者不得分。

	
	
	项目负责人及团队人员
	5
	评标委员会根据投标人所提供的团队人员及项目负责人的相关证明材料的完整性及团队配备的合理性进行评判。优得5分，一般得3分，较差得1分。

注：团队人员需提供毕业证、学位证、身份证，劳动合同、人员简历及近六个月社保证明材料。未提供则得0分。

	
	
	质保期
	2
	质保期须满足招标文件要求，每延长一年质保期限得1分，最多可得2分。

	
	
	备品备件
	3
	承诺免费配备相应的辅件、附件、零部件，保证终身提供该系统的所有维修零备件，提供相关承诺函，优得3分，良得2分，一般得1分，未提供承诺函，则得0分。

	
	
	培训计划
	5
	明确人员培训方式，培训方案全面、科学、可行性强得3分；培训方案内容较为全面、较为科学、可行性一般得2分；其他得1分。

承诺项目货物到场后，免费技术服务和培训，承诺得2分，不承诺得0分

	
	
	厂商授权
	3
	提供符合产品技术参数前提下的针对本项目原厂商授权书，一项得1分，最多得3分。未提供不得分；

	
	
	检测报告
	2
	提供符合产品技术参数前提下的针对本项目的产品检测报告，得2分，未提供不得分；

	
	
	设备技术参数
	20
	供应商提供的设备技术参数标“★”项需要符合招标文件要求，标“★”项，不允许负偏离。每提供一项正偏离参数加1分，最多加6分，每有一项非标“★”项负偏离扣2分，基本分为14分，扣完为止（供应商需根据产品技术参数做点对点应答，并提供相关证明材料，未提供点对点应答的视为不响应投标文件要求）

	
	
	实施方案
	15
	根据投标单位针对本项目具体特点及实际需求、提供硬件和软件彩印制的说明书得1分；提供供货方案得3分；提供安装调试方案得3分；提供试运行方案得3分，；设备质量得1 分；各个阶段进度得2 分；安全措施得2 分。

	
	
	售后服务方案
	5
	有完善的售后服务措施、保障措施方案包含：免费质保期内的服务计划、故障响应时间、日常巡检和保障方案，预防性巡检方案、突发情况应急保障方案等措施完整，售后服务方案合理且优于项目需求的得2分；一般得1分，未提供售后方案得0分。

2.未纳入原采购需求内，但投标人承诺能够额外提供的增值服务、保障承诺、免费服务等，承诺给予一定优惠条件的得2分。无此项说明得0分。

3. 发生故障6小时内响应，48个小时内到达现场，7日内提出解决方案得1分，未提供相关承诺或证明得0分。

	
	
	验收方案
	2
	投标人提供验收方案供采购人参考，优得2分，良得1分，未提供得0分。

	
	合计
	100分
	


注：1.招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。
2.所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。
3.价格扣除方法：

	属于中小企业评标优惠内容及价格扣除幅度，本项目的价格扣除为6%

	根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评标优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：
    ①符合中小企业划分标准(按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号））执行）；

    ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

    ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评标。

②大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，并附协议书。  

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

    ①《中小企业声明函》；

	属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位评标优惠内容及价格扣除幅度按小型、微型企业评标中价格扣除,残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。本项目的价格扣除为6%。


七、成交及合同签订

1.中标人

根据评标小组对各投标人满足招标文件实质性响应【所谓实质性响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留（由评标小组确定）、质量和服务相等且评分最高的原则确定中标候选人。】
采购人从评标委员会提出的中标候选人中根据符合采购需求、质量和服务相关且综合得分最高的确定中标人。

2.资格后审

2.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。

2.3如果中标候选人被确认为不具备执行合同的能力，采购人将考虑按同样的程序审查下一个中标候选人。

3.中标通知书

3.1中标公示期1个工作日期满后，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。
3.2成交投标人应及时到采购代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。
4.签订合同

中标人应在规定的时间、地点与采购人签订合同，招标文件、中标人的投标文件、分次报价及服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，合同经采购人审核盖章后实施。项目数量增减、合同条款变更、预算追加等按规定报批后，另行签订补充合同。

4.1中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，监管部门将对其依法处理。

4.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件；不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.3中标人因不可抗力或自身原因不能签订采购合同或者不能履行合同的，参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条，采购人可以按中标候选顺序确定新的中标人并签订合同，以此类推，或重新进行采购。

4.4采购人在授予合同时有权对本文件规定的货物和服务予以适当的增加或减少，但不得改变单价或其他条款和条件。

4.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让给他人。除本文件另有规定外，也不得将中标项目进行分包给他人。

八、验收及付款

1.验收

1.1 货物质量符合甲方质量要求并符合厂家规定的各项标准，同时按厂家标准验收规程和相关部门的有关规程验收。货物制造商授权的技术人员现场安装调试、设备技术指标经验收合格，附验收报告。

1.2 货物运抵甲方指定地点交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、出厂检验报告等）及配备的用件、工具等。

1.3 乙方提供货物未达到验收标准的，应在甲方指定期限内调换或重新供货。
2.付款

分两次付款，验收合格后支付合同总价款的95%，剩余5%作为质量保证金，质保期结束无任何质量问题后付清。
九、法律责任

1.法律责任

投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。投标人有前款情形之一的，中标无效。
2、中标人有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

中标人有前款情形之一的，中标无效。

按照以上条款规定，经同级或其上级财政部门认定中标无效的，可按中标候选顺序重新确定，或重新进行采购。

3、发生下列情况之一，投标人将被列入不良记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：
(1)开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；
(2)中标后无正当理由不与采购人签订政府采购合同；
(3)中标后未按照招标文件和中标投标人的投标文件订立政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
(4)将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人；
(5)拒绝履行合同义务的；
(6)《政府采购法》第七十七条和《政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；
(7)其他违反法律法规相关规定的情形。
3.1 《政府采购法》七十七条：投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
3.2《政府采购法实施条例》第七十二条：投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
（2）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（3）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（4）将政府采购合同转包；
（5）提供假冒伪劣产品；
（6）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
投标人有前款第一项规定情形的，中标、成交无效，列入不良行为记录名单。
第三部分  授予合同

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。
物资设备类采购合同
甲方（买方）：
法定代表人 ：

地址：

乙方（卖方）：
法定代表人：

地址：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及国家、地方有关法律法规，经友好协商，双方本着自愿、平等、互利的原则，就甲方采购       相关事宜协商一致，订立本合同，以兹共同遵守。
1 采购标的

1.1甲方采购标的

	产品名称
	规格型号
	单位
	数量

（暂估）
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计：大写人民币
	¥：


2供货及包装标准

2.1所供货物必须满足甲方招标文件及乙方投标文件（或采购谈判文件）中的质量要求和技术标准，并不得低于国家标准的规定。

2.2所供货物须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准，未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的通常要求。符合环境、职业健康安全管理标准。

2.3所供货物符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准，并符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况。

2.4所供货物及包装完好无损。对易碎、易潮、易腐蚀、不耐高温、不耐低温等货物其包装能保证设备运输、装卸、搬运、储存安全并具有明显标识。

2.5乙方应将货物的使用方法及注意事项告知甲方。

2.6 乙方应提供设备运至合同约定的交付地点所需要的包装，以防止设备在运输中毁损或灭失。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护设备能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担因其包装或其防护措施不妥而引起设备锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用等。如果乙方未能及时提供上述证明或声明，乙方应赔偿甲方因此遭受的所有损失和费用。

2.7 其他：                       。
3 运输与交货

3.1交货地点：                            
3.2 交货时间：                           
3.3 乙方应根据货物特性采用符合包装、运输标准的方式包装、运输，对因包装、运输不当产生的设备灭失、毁损的责任均由乙方承担。

3.4 将货物运输至甲方指定交货地点之前的设备运输由乙方负责，相关的运输费用、保险、货物灭失及毁损的风险亦由乙方承担。将设备运输至甲方指定地点前因第三人原因造成的设备毁损、灭失所产生的损失由乙方承担。

3.5 因货物运输对第三人人身、财产权利造成损害的，第三人主张损害赔偿的，该损害赔偿由乙方承担。

4 验收标准

4.1 货物质量符合甲方质量要求并符合厂家规定的各项标准，同时按厂家标准验收规程和相关部门的有关规程验收。货物制造商授权的技术人员现场安装调试、设备技术指标经验收合格，附验收报告。

4.2 货物运抵甲方指定地点交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、出厂检验报告等）及配备的用件、工具等。

4.3 乙方提供货物未达到验收标准的，应在甲方指定期限内调换或重新供货。

5 售后服务
5.1 乙方所供货物在使用过程中出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后   小时内答复，   小时内到达现场进行维修，   小时内解决问题。如设备在质保期内，全部维修费用由乙方承担。

5.2 所供货物在使用过程中需要乙方提供使用培训的，乙方应当负责对甲方使用人员进行培训，培训费用已计入合同价格总额，不再另行支付。

6合同价格和结算方式

6.1 本合同适用履约担保。

6.1.1担保形式为乙方向甲方提供履约保证金，从乙方的基本账户汇转;

6.1.2乙方在签订合同后7个工作日内须向甲方提交履约保证金。履约保证金需支付至甲方指定账户，金额为合同价格的       ％，人民币    整(大写:             )

6.1.3履约保证金在乙方按照本合同约定时间及合同内容要求完成全部服务内容，经甲方验收合格后，一次性无息退还乙方。

6.1.4发生合同约定的需要追究乙方违约责任的情形时，乙方拒绝支付相应违约金的，甲方有权直接扣除相应金额的履约保证金。
6.2本合同暂定含税金额￥：     .00元（大写：     元），税率   %，不含税金额￥：     .00元（大写：     元）。

6.3合同履行期限内，若国家对本项目所涉增值税税率进行调整的，甲方将以不含税价乘以调整后的增值税率计算新的含税价格，自国家调整增值税税率政策生效之日起，双方按新的含税价格进行结算。

6.4本合同价格已含检验试验、包装、运输、装卸、保险、调试、培训、技术服务以及考虑除不可抗力外的其他任何风险而增加的所有费用。

6.5 甲方按照实际采购合格货物数量经验收合格后支付款项。

6.6支付方式：
6.6.1双方确认的支付方式为：银行转账。

收款方账户信息为：

户名：                 ；

开户行：               ；

账号：                  。

收款方信息变更的，应以书面形式通知付款方，未及时通知给双方造成的全部损失由收款方承担。

6.6.2本合同计价及支付货币除非另有约定，均指人民币。

6.6.3 收款方向付款方开具的收款凭证为：      
（1）增值税专用发票，税率为      %；

（2）增值税普通发票，税率为      %；
（3）行政事业单位收款收据

（4）其他付款方认可的收款凭证  （注明名称）  。

6.7 收款方应按下列第    款约定的方式向付款方出具符合本合同约定收款凭证。收款方未依约提供，付款方有权暂停支付。

6.7.1 每次付款前，收款方应出具与付款方支付金额等额的收款凭证；

6.7.2 第一次付款前，收款方应出具与合同总价等额的收款凭证；

6.7.3其他：                   。

6.8收款方委托其雇员办理收款事宜的，应出具加盖收款方公章的授权委托书，注明授权范围及期限，未出具有效授权委托书的，付款方可不予办理。

7 甲乙双方权利义务

7.1 甲方权利与义务

7.1.1甲方应积极配合乙方完成相关货物验收工作，提供货物运抵甲方指定地点后保管所必需的场所或者所需要的条件。

7.1.2甲方有权对乙方提供的不合格货物提出异议，并要求限期调换。

7.2 乙方权利与义务

7.2.1乙方应确保所提供的是全新的、配置齐全的、技术先进的、未被淘汰的合格产品。

7.2.2所提供的设备及材料的产地、品牌、型号应符合合同约定的技术标准、质量标准的要求。

7.2.3乙方应保证甲方在使用货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的索赔或诉讼，否则由乙方承担一切赔偿责任。

7.2.4乙方为执行本合同而提供的全套技术资料的使用权归甲方所有。

7.2.5 派驻甲方负责调试的人员，应严格遵守甲方的相关规章制度，并办理相关手续。

8 违约责任

8.1 乙方应在约定期限内交货，如逾期交货时间未超过   天，按照未履行部分对应合同价格的   %计算逾期天数向甲方支付违约金；逾期交货时间超过   天，甲方有权书面通知乙方后单方解除合同，乙方应向甲方支付合同价格总额   ％的违约金。
8.2 乙方所供货物在交货时发现不符合质量要求的，应在甲方指定期限内负责调换；如超过指定期限未予更换的，甲方有权书面通知乙方后单方解除合同，乙方应向甲方支付合同总金额   ％的违约金，并赔偿给甲方造成的全部损失。

8.3 乙方所供货物在调试后达不到约定质量标准或甲方使用要求的，乙方应负责在甲方指定期限内更换或整改，若在甲方指定期限内乙方拒不更换、整改或更换、整改后仍达不到甲方要求，甲方有权书面通知乙方后单方解除本合同，乙方应返还甲方所付设备款，并向甲方支付合同价格总额   ％的违约金。

8.4 违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应补足不足部分。

8.5 乙方逾期向甲方提交履约保证金或不提交履约保证金的，每逾期一日，乙方应当按照履约保证金    ‰的标准向甲方支付违约金。

8.6乙方在招投标过程中若有弄虚作假、串通投标、同招标人或评标委员会行贿谋取中标或以其他不正当手段谋取中标等行为，在双方签订合同后被查证属实的，甲方有权取消乙方中标资格，单方解除本合同，乙方应向甲方支付   万元的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方因此受到的全部损失。

9保密义务
9.1任一方对基于本合同而知悉的对方秘密信息均负有保密义务。除相对方书面同意或法律强制性规定外，双方均不得以任何形式向第三方泄露、披露或公开该信息。本合同项下所称秘密信息是指披露方以任何形式向接受方披露的或接受方因本合同而得知的与业务相关的任何信息。上述“秘密信息”应包括但不限于本合同所有条款、知识产权、技术诀窍、调研结果、商业秘密、数据库；财务信息（包括成本、利润和销售）；市场策略；客户名单；提案与合同；披露方内部管理程序等。秘密信息不包括：1.在披露时或披露前已为公众所知晓的信息或资料；2.能证明从披露方获得相关信息时接受方已经熟知的资料或信息；3.由第三方合法提供给接受方的资料或信息。

9.2本合同项下保密义务的期限不受本合同履行期限的限制。

9.3如一方违反上述保密义务，致使另一方秘密信息泄露的，则泄密方应承担本合同金额   %的违约责任；一方泄密造成严重后果的，另一方有权单方解除本合同，并书面通知泄密方。因泄密给相对方造成的一切损失，由泄密方负责赔偿。

10 合同解除和终止
10.1经双方协商一致并签订书面协议后，即终止或解除本合同。

10.2发生如下情形时，本合同终止：

10.2.1本合同约定有效期届满；

10.2.2本合同一方或双方合并、分立、破产、清算等组织形式变更且未确定本合同权利义务承继主体，难以继续履行本合同；

10.2.3因不可抗力导致本合同无法继续履行的，双方视不可抗力影响程度和范围可协商中止或终止本合同，本合同另有约定的除外；

10.2.4本合同约定的其他终止情形。

11 不可抗力
11.1不可抗力是指双方不能预见、不能避免且不能克服的妨碍任何一方全部或部分履行本合同的一切事件。此种事件只包括地震、塌方、陷落、洪水、台风等自然灾害以及火灾、爆炸、事故、破坏活动、战争、政府法律或政策变化等任何其它类似的偶发事件。

11.2任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后三日内向对方书面通报，并采取力所能及的补救措施以尽量减少给双方带来的损失；在取得有关机构的不可抗力证明后，根据不可抗力对本合同的影响情况，经双方协商决定延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

11.3如果不可抗力发生或影响的时间连续超过30日以上且妨碍任何一方履行本合同时，任何一方均有权解除本合同。
12  争议解决
12.1甲、乙双方因履行本合同发生争议的，应友好协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地法院提起诉讼。

12.2违约一方需承担守约方支出的合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、担保费等。

13  附则
13.1本合同未尽事宜，经双方协商一致，应签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同与合同附件就同一事项约定不一致的，适用足以保证符合甲方使用需求、技术或工艺要求的最严格的标准。

13.3送达条款

13.3.1送达地址和联系方式:合同各方一致确认本合同中记载的各方地址和联系方式为各方履行合同、解决合同争议时接收其他方商业文件信函或司法机关(法院、仲裁机构)诉讼、仲裁文书的地址和联系方式。

13.3.2送达地址和联系方式适用期间。上述送达地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议经过法院一审、二审、审判监督程序至执行程序完毕时止，除非各方依下款告知变更。

13.3.3送达地址和联系方式的变更。任何一方送达地址和联系方式需要变更的，应提前五个工作日向合同其他方和司法机关送交书面变更告知书(若争议已经进入司法程序解决)。

13.3.4合同各方承诺:上述确认的送达地址和联系方式真实有效，如有错误，导致的商业信函和诉讼文书送达不能的法律后果由自己承担。

13.3.5合同各方均明知:因各方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关、或者当事人及指定接收人拒绝签收等原因，导致送达文书未能被当事人实际接受，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

13.3.6本合同项下双方发出的每一项通知，应在下述时间视作已送达相对方：如以预缴邮资的特快专递寄发，则寄送一方交寄后第三天即视为送达；如由专人送交，则在交给相对方签收时；如以传真发出，为传真机记录发送完毕时；如以电子邮件发出，为发件人设备记录发送完毕时。

13.4甲、乙双方的联系方式、联系人等基本信息以本合同记录的为准。

甲方有效联系地址:                                             

联系人：

电话：

传真：

电子邮箱：

乙方有效联系地址:                                             

联系人：

电话：

传真：

电子邮箱：

13.5本合同一式    份，甲方持   份，乙方持   份，均具有同等法律效力。

13.6本合同自甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

（以下无正文，为合同签署页）

	甲方
	           乙方

	单位名称（公章）：新疆工程学院
住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

邮政编码：

签订时间：
	单位名称（公章）： 

住所： 

法定代表人：

委托代理人：

电话： 

邮政编码： 

签订时间：


技术要求

项目名称：新疆工程学院2022年中央支持地方高校改革（第一批）（矿业工程与地质学院实验设备采购）项目

一、技术规格、参数与要求

1、项目简要介绍（项目内容及预算金额）

2022年我院申报的“新疆煤炭绿色智能开采重点实验室”建设项目，获批2022-2024年中央财政支持地方高校改革发展专项资金项目-科研平台建设项目，本年度执行经费400万元，重点建设岩石力学实验室、矿山压力与灾害防治实验室、矿山土壤环境与生态演替实验室等三个实验室，共计设备（软件）25种。

参数（项目描述、任务书：需实现的功能或者目标；满足项目需要的所有技术、服务、安全等要求，采购对象的名称、品种、数量、规格、产地、质量、运输、安全要求等内容；能够通过客观指标量化的应当量化，可附表格说明；用“★”标明主要技术参数并明确是否接受负偏离）：

后附：设备需求详细技术参数表。
3、附件及备品备件要求（货物）：

3.1 应保证终身提供该系统的所有维修零备件。

3.2 卖方须提供备件的名称、价格及有效期，保证供货期等。

4、验收标准及方法：

4.1 货物质量符合甲方质量要求并符合厂家规定的各项标准，同时按厂家标准验收规程和相关部门的有关规程验收。货物制造商授权的技术人员现场安装调试、设备技术指标经验收合格，附验收报告。

4.2 货物运抵甲方指定地点交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、出厂检验报告等）及配备的用件、工具等。

4.3 乙方提供货物未达到验收标准的，应在甲方指定期限内调换或重新供货。

5、安装调试及技术服务（培训）要求（货物）：货物到达现场后，中标单位到现场对使用人员进行培训，培训费用已计入合同价格总额，不再另行支付

6、付款方式（分几次付款，付款的时间节点、金额或者比例）：分两次付款，验收合格后支付合同总价款的95%，剩余5%作为质量保证金，质保期结束无任何质量问题后付清。 

7、售后服务要求：发生故障做出响应的时间：4小时内响应，48个小时内到达现场，7日内提出解决方案。

8、其他需要说明的事项：若因厂家未事先告知导致的设备配件缺失而无法现场试运行的，后果由厂家承担并补足配件。

二：履约要求                 

1、工期（或服务期限、供货期限）：合同签定后3个月

2、质保期：一年质保，终身维护

3、交付或实施的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区艾丁湖路1350号

4、发生故障做出响应的时间：发生故障做出响应的时间：6小时内响应，48个小时内到达现场，7日内提出解决方案

5、伴随服务:送货上门，工程师上门安装、调试、培训、试运行

6、其他未尽事项：/

设备需求详细技术参数表
	序号
	名称
	数量
	参数

	1
	电液伺服万能试验机
	1
	技术参数：

1.最大负荷（kN）：1000 

2.试验机准确度等级：≤0.5级   

3.试验力、变形、位移分辨力：1/1000000FS  

4.试验力示值相对误差：±0.5％    

5.试验力测量范围：1％－100％FS  

★6.数据采样频率：≥1200HZ（附证书，交付双方共同验证） 

7.试验力加载速率范围： 0.02%-2%FS/s      

8.主油缸活塞行程(mm)：250

9.主油缸活塞上升速度(mm/min)：0～90    

10.下横梁升降速度(mm/min)：310  

11.立柱数： 6 个，间距离（mm）≥450     

12.最大拉伸空间（mm）≥750，最大压缩空间（mm）≥660    

13.圆试样夹块的夹持范围（mm）:Φ15～Φ55板试样夹持厚度（mm）:2～40     

14.压板尺寸（mm）:Φ200

15.总功率（kW）4 

详细配置:

1、主机: 双空间油缸下置，液压楔形拉伸夹具1台   

2.负荷传感器进口传力1件   

3.位移传感器抽线式编码器2500线，日本内密控1件  
★4.基于DSP全数字闭环电气系统研发，国内通用的DTC-500控制器1套 

5.琴台式柜面，电液伺服油源系统1台  

6.油泵：流量：5升/分钟，1套 ，伺服阀：1件，换向阀2件，流量控制阀1套  

7.油温冷却器：风冷散热1套，具备温控启停功能  

8.12代cpu主流配置电脑1台 含试验机软件  

9.圆试样拉伸夹块规格：Φ15～Φ55  1套，板试样拉伸夹块规格：2～40  1套 

★10.压缩弹性模量测量装置及专用软件1套   

★11.泊松比测量装置及软件1套，16通道应变采集器及专用软件1套   

★12.专用试验机软件1套：必须满足应力、应变、位移、时间等数据自动汇总、拟合、处理、导出等功能  

13.岩石剪切夹具：WJA206A 1套 

14.岩石劈裂夹具1套  

15.压缩组合垫片 1套  

★16.MP3542引伸计：标距：100mm，变形量25mm 1套 

17.设备的测量软件应具备自主知识产权（不设码，终身免费） 

18.防护罩，通明耐力板，内嵌钢丝格  1套。

19.安全防护同时具备：机械限位、力过载、电流过载和电压过载保护  

20.备用油源滤芯1只、安装辅料调平地脚、螺栓等 1套 。

★21.设备涉及的地基基座、吊装、就位等必须由专业人员施工操作”

22.设备生产方在新疆有固定售后服务网点及人员，“★”号参数不接受负偏离 

	2
	电液伺服岩石试验机
	1
	技术参数：

1.最大负荷（kN）600    

2.试验机准确度等级：≤0.5级  

★3.力值/变形/位移闭环分辨率：满量程的≥100万码   

4.试验力加载速率范围 ：0.02%-2%FS/s   

★5.数据采样频率:≥1200HZ（附证书，交付双方共同验证）

6.主油缸活塞行程(mm): 250  

7.主油缸活塞上升速度(mm/min)： 0～140  

8.下横梁升降速度(mm/min)：270    

9.活塞运动方向控制:双向油缸   

10.立柱数：6  立柱间距离（mm）≥435，最大拉伸空间（mm）≥710，最大压缩空间（mm）≥520   

11.圆试样夹块的夹持范围（mm）：Φ10～Φ40，板试样夹持厚度（mm） 2～30，压板尺寸（mm）Φ150  

12.总功率（kW）3.5

详细配置:

1.主机: 双空间油缸下置，液压楔形拉伸夹具1台   

2.传力负荷传感器1件   

3位移传感器抽线式编码器2500线 内密控1件  

★4.基于DSP全数字闭环电气系统研发，国内通用的DTC-500控制器1套  

5.琴台式柜面电液伺服油源系统1台，油温通过风冷散热装置控制，具备温控启停功能 

6.配套操作显示终端  

7.配套拉压夹具各1套  专用工具包1 套  

8.自主知识产权证书的Test Pilot试验软件1套  

9.圆试样拉伸夹块圆试样规格：Φ10～Φ40  1套 板试样拉伸夹块板试样规格：2～30  

★10.压缩弹性模量测量装置及专用软件1套  

★11.泊松比测量装置及软件1套，16通道应变采集器及专用软件1套   

★12.专用试验机软件1套：必须满足应力、应变、位移、时间等数据自动汇总、拟合、处理、导出等功能 

13.岩石剪切夹具：WJA206A 1套

14.岩石劈裂夹具1套 

15.压缩组合垫片 1套 

★16.MP3542引伸计：标距：50mm，变形量25mm 1套 

17.设备的测量软件应具备自主知识产权（不设码，终身免费） 

18.防护罩 1套。 

19.安全防护同时具备：机械限位、力过载、电流过载和电压过载保护  

20.备用油源滤芯1只、安装辅料调平地脚、螺栓等 1套 。 

21.设备生产方在新疆有固定售后维修网点及人员
★22.设备涉及的地基基座、吊装、就位等必须由专业人员施工操作” 

23.生产厂家具备ISO9001.ISO14001.ISO18001及同型号CE欧盟安全认证和CNAS认证证书原件   标注“★”号的为关键性技术参数，不接受负偏离，交验双方共同做质量验证合格后再验收。

	3
	多通道声发射系统
	1
	技术指标：

1.通道数：8 通道

★2.接口形式：USB3.0接口

★3.数据采集方式：多通道同步采集

★4.波形的存储方式：所有通道波形数据连续记录，保证不丢一点数据

★5.连续采集、存储长度：同步采集多通道信号，可以连续存储数小时的波形数据，保证期间不丢失一点数据。

★6.外参通道数：8通道

★7.外参采样频率：30KHz、25KHz

  8.通道输入阻抗：50欧姆

★9.采样触发方式：软件触发、信号门限触发、外部触发

 10.使用温度范围：10℃～50℃

  11.供电方式：外部220V供电

★12.全波形采集，可以方便的观察信号的全景轮廓及波形细节。
★13.精确的立体定位功能。
★14.损伤定位点大小：根据定位点能量大小，等比例划分定位点尺寸大小。
★15.损伤定位点颜色：颜色可以随到达时间设置成不同颜色，可以从定位图中清楚的区分

实验早期中期末期的损伤定位点。
★16.区域定位：对于形状不规则质地不太均匀的物体，软件可实现区域定位，并在图中显     

示每区域损伤点的数量，数量越大颜色也不同，从而可以看出什么区域损伤更为严重。

17.具备传感器自动校验功能，即AST功能。各通道可自主发射方波，激发传感器发射模

拟的信号，用以进行耦合情况确认或声速标定，在实际实验过程中可使用该功能进行实验过程中的声速测试及耦合情况确认。 

18.具有单步回放功能，可以单步向后、单步向前，逐点观察定位点的波形。
19.任意观察实验的波形、任意导出。
20.提供到达时刻、幅度、持续时间、上升时间、振铃计数、上升计数、能量、RMS值、

ASL值、质心频率及峰值频率等完整的信号参数。
 21.具有信号FFT变换、滤波功能。
★22.灵活的视窗设计，用户可以方便地设计出自己喜欢的工作视窗。
 23.参数、相关图、定位图可以方便的导出。
★24.可以指定任何范围的波形数据，导出为二进制或文本格式，便于使用Matlab

等其他软件进行分析。
★25.对于实验过程中的突发噪声，仍可以持续记录波形。事后可以使用滤波方式还原声发

射信号。避免了丢失数据。

★26.含有动态声速表。由于被检件实验过程中声速可能会产生变化，定位过程中不使用单一声速，而采用动态声速进行定位结果运算，定位结果可更接近实际实验过程的损伤结果。

★27.有H5格式转换功能。

28.具有参数报警功能。当参数结果达到报警条件时，启动报警。

29.有外参、衰减曲线、加载曲线窗口。

★30.外参可单独设置窗口进行显示，且8通道共同显示，显示结果更直观。

31.采集存储方式更具备更多选择性，能满足更多使用需求。

★31.1.采集存储方式有连续存储，波形参数完整记录

31.2.采集存储方式有连续存储间歇存储

31.3.采集存储方式有仅存参数

★31.4.采集存储方式有批量采集（按照设定的采集时间表进行采集存储）

★31.5.采集存储方式有采集状态实时输出参数（与其他设备或软件进行数据交换）

32.对波形数据处理有多种处理手段。

★32.1.压缩功能：将波形文件进行压缩，可使信号波形保留不变，仅减去噪声部分，将大大缩短波形长度，减少存储空间占用。

★32.2.合并功能：可将两次采集过程波形文件进行合并，从而共同进行回放处理。

★32.3.依据外参切割波形：可将波形文件依照外参信号的幅度指示来进行切割，从而有针对性的分段处理波形数据。

33.波形备份及恢复功能。

34.二进制数据导入功能。

35.多种参数导出处理方式。参数数据可进行EXCEL及文本的导出，同时软件可有更多参数文件导出的选择，如将参数文件添加至已有的参数文件、仅将定位参数单独保存。

★36.参数数据可与波形进行关联，处理更迅速。参数文件与波形文件关联，处理参数时也可参考波形文件进行处理，处理参数文件时同样可使用浮动门槛对参数文件里的到达时间进行重新提取，使参数文件里的到达时间更精确。

37.相关图多样性， Y轴统计方式可以按秒统计与累计的不同统计方式。

★38.所有定位图内有速度表功能，用于不同时间阶段不同声速的定位需求。

进入定位图设置，勾选 “动态声速”选项，勾选后，软件使用动态声速进行定位。勾选“动态声速”后，声速选择中的横纵波将不用于实际定位。勾选速度表左侧组别选项，最多可设置20组时间阶段，定位库将依据表格内的时间及速度进行定位。可将速度表内内容通过“保存速度表”按键导出，之后可通过“调取速度表”按键进行调用。

★39.参数定位至波形文件

★39.1.直观体现了定位点在原始波形时域上的位置，具备直接性的时间指向，对定位点的产生原因判断、筛选等有显著意义。

★39.2.定位通过时差定位法计算所得，所以受到声速、门限等影响，定位点数量、结果等可能不能得到期待的结果，通过本次修改，可通过定位点的逐个参数分析，发现未能 完成定位的波形，从而获得其未定位原因，进而进行改正。

★40.配备SmartBNC端子板，方便用户按照采集习惯设置使用通道。

41.定位模型丰富

41.1.定位模型有线定位（多通道）

★41.2.定位模型有区域定位

41.3.定位模型有圆形表面定位

41.4.定位模型有矩形定位

41.5.定位模型有长方体体定位

41.6.定位模型有圆柱体体定位

★41.7.定位模型有长方体面定位

★41.8.定位模型有圆柱体面定位 

★41.9.定位模型有球体面定位

42.定位算法丰富

42.1.定位算法有穷举法

★42.2.定位算法有区域穷举法

★42.3.定位算法有遗传算法

★42.4.定位算法有单纯形法

★42.5.定位算法有解析法

★43.为获得更精准定位结果，软件含有自动调整门限功能。信号的到达时间参数将不再单纯的依赖于单一固定门限，而可依据实际波形进行调整，即浮动门槛，而后可依据波形进行定位点筛选，使用自动门限调整功能较单一门限提取到时更准确，定位更精确。

★44.采集数据进行时，同步回放及时看。

	4
	热重分析仪
	1
	技术参数

★1.上天派悬挂式置样设计，样品形状及样品量不受坩埚尺寸限制，可灵活放样；可直接悬挂不规则及大尺寸样品，保证样品与气氛充分接触。

★2.温度范围：室温 至 1100 °C；

3.温度扫描速度：0.01～100 °C/min；

4.炉体冷却方式
水冷炉衬无尘循环冷却；

5.热重量程：：+/- 20 mg 及+/- 200 mg可自动切换，保证不同测试要求的灵敏度（小量程保证天平极高的灵敏度）；

★6.热重分辨率：0.0023 µg；

7.秤重准确度：0.03%；

8.秤重精密度：0.03%；

★9.TGA铂热重挂丝，1套

10.带孔氧化铝坩埚-直径8mm，高度12mm，200只

11.气氛控制：双路独立气流控制装置，软件编程全自动切换，外接质量流量计；

★12.提供厂家的授权书和售后服务承诺书包含配套电脑。

	5
	立式岩石钻孔取样机
	1
	技术参数

1.金刚石钻头：JR4#钻头，最大钻取深度：350mm，取样直径：Φ25mm和Φ50mm，不同直径钻头各2个
2.电机：功率：2kW以上，工作时间：连续，主轴转速：1400转/分

3.升降电机：DC180，450W，钻取形式:自动钻进或手动，自动钻进速度：无级调速，自来水冷却。

	6
	岩石切割机
	1
	技术参数

1.金刚石刀片：Ø 300mm;配3套

2.刀片转速：2800rpm/min;

3.可切高度：≤80mm;

4.可切长度：≤100mm;

5.锯片线速度：40m/s;

6.导轨行程：150mm;

7.配套电机：Y110L-4    2.2KW;

8.电源电压：380V;

9.切割进给方式：自动;

10.工作形式：单刀切割;双端磨平，自动找平

11.自来水冷却。

	7
	岩石渗透仪
	1
	技术参数

1.最大工作压力：4.0MPa

2.压力范围：0-3500kPa可调

3.液压压力范围：0-60MPa

4.压力连续可调。

5.具有恒压系统。

6.精度：±1%

7.试样尺寸：50★100mm和φ50★50mm

8.渗透试验附件:固定在三角架上与压力室相连，量筒容量50ml,
9.精度0.1 ml 岩石渗透压力室。

10.高压室：1套

11.压力室最大压力：60MPa

12.高压套：3个，收集管：1支，量筒：1支

	8
	高速摄像机
	2
	技术参数

1.快门类型：全局快门，像素尺寸：4.8µm x 4.8µm彩色/黑白：彩色，有效像素：130万（1280×1024），帧率：210FPS，触发模式：软件触发/硬件触发，曝光时间：16µs～1s，位数：8,10bit，信噪比：38dB，宽动态范围：60dB，增益：0dB-18dB：伽马，

2.图像存储：支持64MB，存储通道：支持2组用户自定义配置保存，图像格式：Mono8/10/10p，可编程控制：图像尺寸、曝光时间、增益、伽玛、对比度等。，数据接口：USB3.0，供电方式：USB供电，功耗：≈3.4W，工作温度：-30℃~+50℃

3.镜头接口：C接口C-mount

	9
	硬度测试仪
	1
	技术参数

1.测试方法：里氏回弹法，冲击能量11Nmm(Equotip D型探头)，球头 碳化钨，3毫米直径，表面曲率半径的最小值10毫米，测试范围150-950里氏(HL)

2.分辨率：1里氏(HL);1维氏(HV);1布氏(HB);0.1洛氏C(HRC);0.1洛氏B(HRB); 0.1邵氏(HS),0.1(MPa)兆帕(1N/平方毫米)

3.准确度：±4里氏（HL） ((800里氏（HL）为0.5%))

4.显示屏：宽大的高对比度液晶显示屏

5.通信：双向USB，包括通过Piccolink软件进行的遥控和操作锁

6.软件：Piccolink软件

	10
	煤矿用应力解除法地应力测试系统
	1
	技术参数

1.智能防爆型采集仪

1.1.精度：测量值的± 0. 1%±1个字；

★1.2.分辩度：1个με；

1.3.量程:±32768με；

1.4.供桥电压：2.4V；

1.5.接桥方式：四分之一桥、半桥和全桥三种接桥方式；

1.6.灵敏系数：0.001~999.999数字设置；

1.7.适用电阻应变片阻值:60Ω~1000Ω；

1.8.平衡范围：±6000με；

1.9.存贮空间：主机64K字节；当实时通讯时为海量存贮；

1.10.通信方式：USB接口；

1.11.采集速率：1Hz。

2.地应力定向仪

2.1.线性精度：±0.1%；

★2.2.传感器外径：36.5mm，轴径：6mm；

★2.3.传感器阻值：10kΩ；

2.4.功率：≤2W(70℃)；

2.5.电阻温度系数(ppm/℃)：±400；

2.6.机械转角：360°（连续）。

3.岩芯围压率定仪

★3.1.工作压力：0～50MPa；

3.2.泵压：70MPa；

3.3.压力接头：M14-D；

3.4.材料：0.45%优质碳素钢；

★3.5.尺寸：等径设计，内径 110mm，外径 200mm，长度 250mm。

4.岩芯围压率定仪胶套6个

4.1.材质：聚氨酯；

4.2.内径：110mm；

4.3.长度：250mm；

4.4.耐压强度：50MPa。

★5.配套空心包体应力计10个；

6.配套安装杆，专用大、小取芯管各2个，含专用变径；专用Φ130mm金刚石取芯钻头6个；专用Φ130mm锥平金刚石钻头4个；专用Φ36mm实心金刚石钻头6个；

7.数据处理软件。

	11
	锚杆拉拔仪
	2
	技术参数

1.油缸中心孔直径：27mm

2.油缸行程：60mm

3.重量：7.5Kg

4.分辨率：0.01KN

5.额定张拉力最低为：400KN

6.数显式压力表

	12
	矿用本安型钻孔成像仪
	2
	技术参数

1.两台独立使用的主机和摄像头，摄像头适应直径分别为24mm和40mm。

★探头摄像机：2000万及以上像素；镜头带有自清洗功能；

2.轨迹测量精度：方向：360°，最高分辨精度0.1°及以上；俯仰角：±90°，最高分辨精度0.1°及以上；横滚角：±180°，最高分辨精度0.1°及以上；

3.连接杆：总长度50m以上；碳纤维材质

4.探头外径：Φ24；线缆长度：50m以上；

5.内置电池：可连续工作10h及以上；

6.存贮单元：标准配置256G及以上(可扩展）；

7.显示方式：高清彩色；

8.可量测任意全方位倾角的钻孔结构产状角度；

9.同时实现数字视频、拼图成像、钻孔轨迹测量的配套软件；

★10.升级功能：探头可升级自然伽马射线功能，并提供伽马射线探头资质证书，线缆可升级至800米。

★11.探头以及主机必须取得国家相关部门颁发的煤安防爆证，确保产品在煤矿可安全使用。

★12.厂商有矿用产品安全标志证书，提供复印件并加盖厂商红章。

★13.产品有防爆合格证，提供证书并加盖厂商红章。

	13
	围岩松动圈探测仪
	2
	技术参数

1.主机:防爆矿用本质安全型

2.矿用超声波围岩裂隙探测仪主机

3.矿用超声波围岩裂隙探测仪探头

4.电源：满足设备正常使用电池组，并配备可更换电池组一套

5.发射电源：450～500V

6.分辨率：0.1us

7.探头:主频：33KHz,导线：射频电线10m

8.钻孔直径：41～45m

9.探测深度5m-8m

	14
	矿用本安型便携式数码相机
	1
	技术参数

1.SENSOR 低照度高感光LENS 64 度。

2.像素 2400万。

3.摄像 720P。

4.高速 50FPS。

5.存储卡 32G。

6.整套设备包含：矿用本安型数码照相机、相机皮套、读卡器、矿用本安型锂电池组、矿用本安型锂电池组充电器、相机时尚背带、防水箱、内置矿用本安型LED闪光灯及相关安全、防爆、产品合格证书

★7.矿用本安型电源箱（矿用本安型电源箱皮套）；8.4V 2A充电器，连接线（电源箱）

★8.DHX3.0LS矿用本安型闪光灯

9.佩戴方式 固定在头盔、肩膀、背带、腰带、胳膊、机械设施等。

	15
	多场岩相显微镜
	1
	技术参数：

★1.光学系统：无限远光学系统

2、总放大倍率：50X—1000X

★3.镜筒：铰链式三目观察筒，30度倾斜，360度任意旋转，始终保持图像同步清晰，超大瞳距调节范围48-75mm，土5视度可调，保证系统的齐焦。镜筒前部可向上旋转180度以提升眼点水平高度，是不同身高用户都能舒适使用。内置防霉，防止潮湿闷热环境下霉菌的生长。带标准C型接口，连接专业数码摄像仪。

4.内倾转换器：五孔转换器

★5.目镜： EW10X/22 ，超大视场直径≥22mm，观察范围更广

★6.无限远平场消色差（有∞ PLAN标识）物镜，

★7.5X物镜成像圆直径不小于16.3mm

★8.10X物镜成像圆直径不小于16.3mm 

★9.20X物镜成像圆直径不小于16.2mm

★10.50X物镜成像圆直径不小于15.9mm

★11.100X物镜成像圆直径不小于12.8mm

12.载物台: 双层机械移动载物台,右手同轴低位操作X\Y移动，面积186X138mm移动范围74X50mm，载物平板，载玻片，载物台部件可自由装卸。

13.反射照明：外挂式灯箱24V100W卤素灯，亮度连续可调，科勒照明系统，非球面集光器，蓝、绿、黄滤色片及磨砂玻璃

14.明暗场装置：内置式明暗场切换拉杆

15.透射照明：外挂式灯箱24V100W卤素灯，非球面集光器，亮度连续可调，摆出式聚光镜：NA0.9/0.25，蓝色滤色片。

★16.升级功能：可升级为全自动聚焦金相显微镜，提供图片证明材料

★17.升级功能：可升级为五人共揽显微镜，提供图片证明材料

★18.转换器定位稳定性≤0.005mm 

★19.左右两系统放大率差≤0.07％

★20.零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.06mm

★21.电器安全性能抗电强度：接电阻抗500mΩ

★22.电器安全性能抗电强度：泄漏电流≤0.01mA

★23.所有技术指标提供国家光学仪器质量监督检验中心出具的《检测报告》

★24.生产厂家通过ISO9001/ISO13485/ISO14001/ISO45001体系认证，提供证明文件。生产厂家提供显微镜行业单项冠军证明文件，加盖公章。

★25.专业清数码摄像仪：1600万像素，1/2芯片，达到高清逼真图像，立体感强景深大，色彩逼真。高灵敏度，低噪音、高色彩还原性，USB2.0实时传输，图像可进行静态及定时捕捉（拍照）和动态捕捉（录像）。

26.配专业ScopeImage  图像处理软件，主要功能：测量功能。标注测量结果、导出测量结果、打印被测图像；多种图像处理。目标分割计算与导出。并可将计算导出。打印分析报告。生产厂家通过ISO14001/ISO13485/ISO9001/ISO45001体系认证。

27.配套操作显示终端，i3-12100 8G 1T+256G SSD，显示器≥21英寸。

	16
	原子分光分析测试平台
	1
	技术参数

1.工作条件：电源电压220V（±10%），50HZ，环境温度≤35℃，相对湿度≤85%

2.技术要求

2.1.分析方法：火焰法

2.2.光路结构：消象差Czerny-Turner型光栅单色器

2.3.背景校正：氚灯、自吸双重背景校正系统。氘灯、自吸背景校正能力1Abs时≥40倍. 自吸效应背景校正能力1.8A时≥30倍

2.4.光学系统:单光束透镜—反射镜结构、全密封光学系统。光栅的分辨率、色散率完全满足分析

2.4.1.衍射光栅:  1800线/mm

2.4.2.波长范围/设置: 190nm-900nm/自动寻峰设置。

★2.4.3.波长准确度:  ≤±0.25nm

★2.4.4波长重复性: ≤0.15nm

2.4.5.光谱带宽：0.1，0.2，0.4，1.0，2.0nm五档自动可选

2.4.6.分辨率: ≤0.3nm，光谱带宽为0.2nm时可分开279.8nm和279.5nm锰双线,且两条谱线间波谷能量小于20%。

2.4.7.基线稳定性: ≤0.004Abs/30min

★2.4.8.重金属检测包（含多种离子印记材料）

2.5.元素灯系统

★2.5.1.灯座数:每个灯架装8只灯

2.5.2.灯位置: 灯位自动设定,自动微调。

2.6.火焰部分

2.6.1.燃烧头: 预混合型全钛燃烧头

2.6.2.扣背景: 氘灯、自吸全波段扣背景

2.6.3.点火方式: 自动点火

2.6.4.燃烧条件设置: 质量流量控制器自动设置燃烧条件

2.6.5.保护功能: 自动安全连锁功能:仪器设有火焰监视器,当意外火焰熄灭时,自动关闭乙炔流量；异常压力监视器：随时监视空气压力变化，异常时自动关闭乙炔气体，安全熄火；自动限流以及清洗功能使得质量流量控制器的火焰操作更为安全；完善的石墨炉保护措施：仪器同时监测保护气压、冷却水流量和石墨管是否断裂，当出现以上任何异常波动时，立即停止加热，同时提示报警；

★2.6.6.特征浓度:铜≤0.04ug/ml/1%

★2.6.7.精密度:铜≤1.0%

★2.6.8.检出极限:铜≤0.006ug/ml

2.6.9.自动设置燃气流量：实现了自动选择元素分析最佳助燃比。

2.6.10.自动设定最佳火焰高度及原子化器的前后位置：使仪器处于最佳的分析条件。

2.6.11.使用氘灯扣背景时：具有自动切入半透半反镜装置功能。

2.6.12.自动控制波长扫描及自动寻峰。

2.6.13.自动更换光谱带宽：五挡可供选择。

2.6.14.自动调整负高压、灯电流、两路光平衡、自动流量控制、自动点火、自动熄火保护。

★2.6.15.可扩展火焰自动进样器

3.数据处理

3.1.数据输入方式:计算机自动在线采样,人工离线输入

3.2.浓度计算方式:曲线拟合法, :标准曲线法,标准加入法, 内插法,相对标准偏差,相关系数

3.3.信号实行自动采集,自动处理

3.4.可打印测试数据和最终分析报告,能够使用Excel软件进行编辑,所有数据均以数据库形式管理,同时提供专家系统数据库.

3.5.可自动计算相对标准偏差,相关系数，绘制标准曲线，自动计算样品浓度及样品实际浓度

3.6.保护措施起作用时，软件均给予相应提示

3.7.软件拥有详细的帮助功能，时时可以给用户以提示

★3.8.有与全国分析检测人员能力培训委员会（NTC）合作培训并对考核合格者颁发《全国分析检测人员能力证书》的资质，并提供对应的资质证明。

★3.9.配重金属检测专用耗材及方法包（镉等），实现对重金属特异性选择，富集及检测（提供有资质的检测机构出具的验证报告复印件）

4.售后服务

4.1.售后服务办事机构在接受售后要求后响应时间不高于48小时并提供线下服务；

★4.2.设有专职售后人员不少于3 名，每年至少提供 2 次以上的上门回访服务。

4.3.安装、现场培训：免费安装并现场培训相关人员至掌握仪器设备操作及日常 维护。 

4.4.带★项为重要指标，必须满足或优于。投标人在投标时应答的★号条款指标，在仪器验收时如不符合验收标准，将视为违约，招标人有权取消其中标资格，并按合同条款进行处罚，由此产生的仪器损失和费用由投标方承担。

5.仪器主要配置：

5.1.原子吸收分光光度计主机 1套 ；

5.2.原子吸收分光光度计控制软件1套； 软件功能强大，全面支持Windows 系统中英文操作平台；人性化的操作界面友好清晰，采用单文档切换显示方式；

5.3.空心阴极灯：4只；

5.4.无油空压机：1套。

5.5.品牌电脑：1套；

5.6.品牌打印机：1套；

5.7.高纯乙炔及其钢瓶和减压器：1套；

5.8.气瓶柜：1套；

5.9.原子吸收罩：1套

5.10.通风施工

	17
	高精度土壤水分测定仪
	1
	技术参数

1.显示要求：液晶屏显示带背光，显示当前时间、传感器数量、测量值、电池电量、语音状态、经度纬度，网络状态，储存卡状态等；

2.采集要求：可5分~99小时任意设定采集时间，在无人看守的情况下使用，可设置定时采集或手动采集；自动记录数据并存储，屏幕显示已存储数量；屏幕显示北京时间及已存数据量及存储时间；

3.上传要求：自带无线传输功能，通过GPRS上传，所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔，实时发送至服务器，上网页或手机APP查看数据，无论身在何处只要能上网，均可查看下载数据；

4.传输要求：GPRS；

5.储存要求：主机可储存≥5万组数据量，也可外置SD/TF储存卡最大支持32G，可无限储存。

6.报警要求：环境信息参数报警设置简单、快捷，可按需要设定超限值；

7.接口要求：SIM卡接口、TF卡接口、充电接口、USB接口、有线传感器接口。

8.定位要求：实时显示采集点经纬度并保存；坐标精度：3位小数，±0.05分(≤50M)；手动选项；

9.工作环境要求：温度：-40℃～80℃；湿度：5%～98%；

10.主机查看要求：可以通过GPRS上传，所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔，实时发送到至服务器上，网页和手机APP查看数据，无论在任何地方只要能上网，均可查看下载数据；安卓和苹果系统均可支持手机APP端查看；

11.传感器技术参数要求：

12.土壤温度测量范围:-40~100℃;分辨率:0.1℃;精度:0.1℃

13.土壤水分测量范围:0~100%;分辨率:0.1%;精度:±2%

14.土壤盐分测量范围:0~23ms/Cm;分辨率:0.01ms/Cm;精度:±2%

	18
	DIK-1150数字式土壤三相测定仪
	1
	技术参数

1.主要功能: 可以根据测量的体积进行自动校准,可以存储1000个数据，以时间序列进行保存，可以加标记，主机内置时钟，可手动设置，并由内部电池进行供电。

2.尺寸：约350× 300×180mm

3.测量范围：0~100ml（=1003）

4.最小刻度：0.01ml（=0.01cm3）

5.重复性：±0.5%FS在25℃（气压和温度一定的情况下）

6.电源：AC100V或DC12V

7.显示：液晶显示屏，20个字符×4行

8.语言：中文

9.工作温度：5~40℃

10.工作湿度：90%以下（非冷凝）

11.防护：防尘

12.通讯：串口，通讯速度19200bps

	19
	无人机（可见光）
	1
	技术参数

1.30 分钟最长飞行时间，图传距离7公里。

2.1 英寸 2000 万像素 CMOS 传感器。

3.内置 RTK 模块，支持 PPK 后处理，支持 GS RTK App。

4.微秒级时间同步。

5.可搭配测绘制图软件实时测绘。

6.配有3块智飞电池、电池管家、充电器

7.配显示遥控器，或配备独立运行的显示装置。

8.保险2年

	20
	无人机（多光谱）
	1
	技术参数

1.27分钟最长飞行时间，图传距离7公里。

2.集成多光谱相机（蓝光、绿光、红光、红外、红边）和可见光相机成像。

3.RGB和NDVI成像。

4.最大水平飞行速度50 km/h

5.单频高灵敏度GNSS:GPS+BeiDou+Galileo。

6.单次飞行最大作业面积约0.63 km2。

7.包含运输，安装、调试、售后及设备维护,上门培训。

8.配有3块电池、电池管家、充电器

9.配显示遥控器，或配备独立运行的显示装置。

10.保险2年

	21
	瞬变电磁仪
	1
	技术参数

★1.发送电流强度：I≥100A（不接受负偏离）

2.电流脉冲宽度：1ms、2 ms、3 ms、4 ms、5 ms、10 ms

3.电流发射频率：256Hz 、75Hz、62.5 Hz、12.5 Hz、6.25 Hz、1.5625H z、更低；非调制单个矩形脉冲输出，频率误差±2%

4.线圈规格：1*1m，1.5*1.5m，2*2m,3*3m,4*4m

5.电源输出电压：18V

6.叠加次数：无限制，可任选；

7.关断时间：0.1-20uS（与线圈电感相关）

8.发射波形：双极性矩形波

9.主控机：军用级低功耗嵌入式系统

10.测道数：最多1024道（可任意设定测道数）

★11.A/D转换器：24 bit（不接受负偏离）

12.最小采样间隔：1μS

13.动态范围：140 dB

14.本底噪声：0.1uV

15.端口：USB2.0

16.内存：2GB

17.数据存储：16GB

18.显示屏：TFT10.4寸（1024*800）32位真彩屏，LED背光

19.硬件平台：嵌入式ARM处理器 Cortex-A8

20.触摸屏：10.4 寸高精度触摸屏

★21.解释软件;智能化数据处理解释，一键自动成图系统，能够匹配与实现三维成像展示技术。（不接受负偏离）

★22.工作方式；发射接收一体机，发送电流强度：I≥100A，无需外接电源和外部发射机。（不接受负偏离）

23.连续工作时间：10小时以上

24.主机尺寸：406x330x174（mm）（长×宽×高）

★25.主机重量：不得大于4Kg

26.工作温度：-20℃～+40℃ 

★27.生产企业有9001认证证书，3A认证证书，提供复印件加盖厂家红章

★28.提供本产品的第三方检检测报告复印件，并加盖生产企业红章

	22
	激光微地貌扫描仪
	1
	技术参数：

★1.剖面分辨率：0.5 mm             

★2.垂直分辨率：0.1 mm 

★3.测量宽度：60 cm

★4.测量长度：最大3 m

★5.每分钟可扫描大于400个剖面

6.实验室和野外都可以使用

7.没有土壤类型限制

8.数据为XYZ 高程或矩阵数据

配件：

1.3米移动滑轨（长度可按要求定制）

2.激光器发射器

3.CCD照相机及镜头

4.笔记本电脑（可选野外笔记本电脑）

5.系统控制箱

6.野外使用可选蓄电池和交流电供电

7.移动框架：

8.铝合金框架

9.4个万向轮

10.4个水平调整器

11.扫描仪固定装置

	23
	土壤溶质运移测渗仪
	1
	技术参数

1.蒸渗仪:1套

1.1.面积：1平方米

1.2.高度：1米

1.3.材质：不锈钢

1.4.称重范围：0-5吨

1.5.分辨率：0.5mm

2.土壤多参数传感器:3套

2.1.土壤电导率参数：量程：0-20000us/cm,分辨率：10us/cm,精度：±5%

2.2.土壤水分参数：量程：0-100%,分辨率：0.1%,精度：±3%

2.3.土壤温度参数：量程：-20~80℃,分辨率：0.1℃,精度：±0.5℃（25℃）

2.4.氮磷钾参数：量程：1-1999mg/Kg(mg/L),分辨率：1mg/kg(mg/L),精度：±3%FS

3土壤水势传感器：3套,单位：KPA,量程：-100~10,精度：±2kpa,响应时间：200ms,输出信号：RS485,传感器类型：陶瓷材质

4.土壤盐分传感器 3套,测量范围：0-10dS/m,测量精度：±10%dS/m,分辨率：0.01 dS/m

5.土壤溶液取样器: 1套

5.1.真空泵

5.2.实验瓶

5.3真空仓

5.4.陶土头

5.5.导管   

6.自动补水仪: 1套,液位测量精度：0.25%,工作电压：24V DC,主罐直径：200mm；高度600mm,材质：透明亚克力

7.数据采集控制系统:拟输入：2个差分通道,24Bit数模转换,数据内存:2G

RS485接口,电压：DC24V,工作温度：-20℃~50℃,数据采集：≥1分钟

8.RTU通讯协议:上位机实现实时数据监控，历史曲线存储，实时曲线，数据报表查询、USB接口下载

	24
	电子万能拉拔试验装置及系统
	1
	技术参数：

1.最大负荷（kN）：600 

2.试验空间：双空间（上拉、下压）   

3.试验机级别：≤0.5级   

4.试验力测量范围  0.2%-100%FS  

★5.力值、变形、位移闭环分辨率≥100万码（付证书，后期交付现场验证） 

6.位移分辨力：≤0.021μm  

★7.数据采集频率：≥4800Hz，试验机，控制器及计算机同步数据采集速率应((付证书，后期交付现场验证)  闭环控制速率：≥4800Hz  

★8.横梁速度调节范围：0.001～250mm/min(无级可调)   

9.试验空间：≥1400mm（高）700mm（宽）  

10.外形尺寸：不小于 1535（W)×1175（D）×3000（H） 

★11.负荷传感器具备TEDS自识别自校准功能；压缩弹性模量；泊松比等装置的数据输出值显示到小数点后5位。 

12.安全保护：设备急停装置，机械限位、力过载、电流过载和电压过载保护 

13.电气控制：试验机的伺服电机伺服器居于底座中心位置，通过弧形同步带，提供横梁位移动力。 

14.安全保护:力过载保护，位移机械限位，电压过载保护  

15.重量(kg) 2300  标注“★”号的为关键性技术参数，不接受负偏离

详细配置:

1.D型台式主机 1台  

2.门式主机框架1个  

3.减速机1台  

4.伺服电机，伺服器1套  

5.负荷传感器 位移传感器各1套 
★ 6.基于DSP全数字闭环电气系统研发，国内通用的DTC-500控制器1套  

7.配套可操作显示终端，试验报告打印机1台  

8.多功能手持控制盒 1个  

9. 具备自主知识产权的Test Pilot 试验机软件 1 套   

★10.压缩弹性模量测量装置及专用软件1套，软件同步采集值0.001mm   

★11.泊松比测量装置及软件1套，16通道应变采集器及专用软件1套   

★12.专用试验机软件1套：必须满足应力、应变、位移、时间等数据自动汇总、拟合、处理、导出等功能  

13.岩石剪切夹具：WJA206A 1套 

14.岩石劈裂夹具1套  

15.压缩组合垫片 1套  

16.夹具用液压油源系统1套： 额定流量：7L/min  系统最高压力：18MPa  额定功率：1.5kW   油箱容积：35L  高压油管4根   夹具手持控制盒1个    液压夹具1套:包含600KN上下夹具体1对，夹具钳口规格: 平钳口：0-6mm,6-18mm,18-30mm  V型钳口：φ6-φ16.φ16-φ26mm，φ26-φ36mm。 

17.维护用多功能工具包1套。 

★18.设备涉及的地基基座、吊装、就位等必须由专业人员施工操作”

标注“★”号的为关键性技术参数，不接受负偏离

	25
	无人机航空遥感系统
	1
	技术参数

1.模型重建：导入航拍原图，输出高精度二维正射影像与实景三维模型，可支持二维城市重建。

2.实时重建：在飞行过程中实时生成二维正射影像或三维模型，实现边飞边出图。

3.模型应用：测量目标对象的坐标、距离、面积、体积等多种关键数据，并可对测量结果进行命名、导出等操作。

4.永久使用权限，包含3个独立账号。

	
	备注
	
	标注“★”号的为关键性技术参数，不接受负偏离


第五部分  响应文件格式

响应文件封面

正本/副本

项目名称： 

项目编号：

响  应 文 件

供应商：                              （盖单位章）

单位地址：                              
     法定代表人或其被授权人：                （签字或盖章）

联系电话：                              

        年        月        日

目录

1、商务部分

(1) 投标函；

(2) 法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）； 

(3) 授权委托书（附被授权人身份证复印件）； 

(4) 投标保证金缴纳凭证； 

(5) 投标报价单；

(6) 投标报价汇总表； 

(7) 供应商基本情况；

(8) 商务条款偏离表； 

(9) 近三年（2019年1月1日至今）类似项目业绩； 

(10) 中小企业声明函（符合本声明函填写）；

(11) 残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写） ；

2、技术部分

(12) 技术参数响应表；

(13) 项目负责人及团队人员；

（14）质保期；

(15) 备品备件；

（16）培训计划； 

(17) 厂商授权；

（18）检测报告；

（19）项目实施方案；

（20）售后服务方案；

（21）供应商认为需要提交的技术资料

一、投标函

致：                     

为响应你方组织的           项目的招标[项目编号为：             ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的                     投标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在报价供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

      (投标供应商名称)      作为投标供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本壹份，副本肆份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《投标内容》及《合同书》中的全部任务。

（七）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按招标文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。

（八）我方作为   （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、招标代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。
（十）我方与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：
（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。
（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。
（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。
以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

供应商：
        （公章） 
法定代表人或委托人：
        （签字）    
      
年
   月    日
二、法定代表人身份证明
投标单位名称：                       
单位性质：                           
地址：                               
成立时间：      年     月     日
经营期限：             
姓名：             性别：      年龄：           职务：           
身份证号码：                                  
系                            （投标单位名称）的法定代表人。
特此证明。

[image: image2]
供应商：                （公章）
                                                         年   月   日 
三、授权委托书
致：采购人名称 
本授权书声明：注册于（投标人地址）的（投标人名称）法定代表人（负责人）姓名、职务或职称）代表本公司授权（姓名）为本单位的合法代理人，参与贵方组织的（项目名称及项目编号） 的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的上述经济活动负全部责任。在撤销授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

[image: image3]

[image: image4]
被授权代表（签字）：
供应商法定代表人（签字）：
职
务：
职
务：
电
话：
电
话：
供应商：




（盖章）

      日 期：     年   月   日     
四、投标保证金缴纳凭证
供应商：
（盖章） 
法定代表人或被授权人：
（签字）
日
期：
年
月
日
★备注：投标保证金缴费凭证复印件加盖公章
五、投标报价单
	供应商
	

	单位地址
	

	法定代表人
	
	联系电话
	

	授权代表
	
	联系电话
	

	投标项目名称
	

	项目编号
	

	投标总价
	￥（小写）：                                         

人民币（大写）：                                     


	交货期
	

	质保期
	


注：此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《投标内容》要求的全部内容。
供应商：
（盖章） 
法定代表人或被授权人：
（签字）
日
期：
年
月
日
六、明细报价表；

	序号
	名称
	规格、技术参数
	单位
	数量
	产地及品牌
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	


本表合计价格应与报价一览表的价格保持一致。（本表应体现本次采购相应的采购费用包含：设备名称、品牌、型号、主要设备费、备品、备件费、运输包装装卸费、安装调试费、保险费、伴随服务费、税费、数量、投标单价等合计，本次项目所涉及所有工作内容的费用，采购人不再支付其它任何费用。）

单位公章：            

法定代表人或被授权人签字：          

七、投标人概况（附营业执照等证明材料）

	企业名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	代表人
	

	注册时间
	
	经济类型
	

	近三年内经营活动中

有无重大违法记录
	

	是否依法缴纳税收
	
	是否依法缴纳社会保障资金
	

	单

位

概

况
	注册资本
	     万元
	占地面积
	平方米

	
	职工总数
	     人
	建筑面积
	平方米

	
	资产

情况
	净资产        万元
	固定资产原值:   万元

固定资产净值:   万元     

	
	
	负债          万元
	

	财务状况

（近三年）
	年份
	主营收入（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额

（万元）
	净利润

（万元）

	
	年
	
	
	
	

	
	年
	
	
	
	

	
	年
	
	
	
	


我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。（附营业执照等相关证明材料）

单位公章：          法定代表人或被授权人签字：             

（1）具有独立承担民事责任的能力：
如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
投标人应提供经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明。

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明（格式自拟）

（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

1）投标人依法缴纳税收的证明材料；

2）投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料

（5） 参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录

（1）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）

（2）未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

（6）未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

（7）信用查询

1）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

2）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动，现场查询；

（8）限制行为

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；投标人提供相关承诺函并加盖投标人单位公章。
八、商务条款偏离表
	序号
	一般商务条款序号
	条款内容
	是否响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	


注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

供应商：               （公章） 
法定代表人或委托人：               （签字）
 
年
月
日
九、近三年（2019年1月1日至今）类似项目业绩
	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	实施时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：根据评审表的要求提交相应资料。

供应商：
（公章） 
法定代表人或委托人：
（签字）
 
年
月
日
十、中小企业声明函（符合本声明函填写）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为
（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司 同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发 中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公 司为
（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加
单位的
项目采购活动提供本企业制 造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他

（请填写：中型、 小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
3.提交本声明函的投标人必须在谈判响应性文件中提供相应的证明材料并对材料 的真实性负法律责任。证明材料包括：上一年度及上一月的财务报表；从业人员名单及 工资发放明细表。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位：
（盖章） 
法定代表人或被授权人：

（签字）
日
期：
年
月
日
十一、残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加
单位的
项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位：
（盖章） 
法定代表人或被授权人：

（签字）
日
期：
年
月
日
说明：
1.填写前请认真阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购 政策的通知》（财库〔2017〕141 号）相关规定。 2.残疾人福利性单位应在本声明函后提供相关证明材料。
3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
2.技术部分

十二、技术参数响应表

	序号
	规格/要求
	投标/响应实际参数

(投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述
	证明文件（如有）

	1
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	2
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	3
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	4
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	5
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	6
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	7
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	8
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	…
	
	
	
	
	


注：1.投标供应商必须对应《投标内容》的内容逐条响应。2.投标供应商响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处

十三、项目负责人及团队人员

十四、质保期
十五、备品备件
十六、培训计划

十七、厂商授权；

十八、检测报告

十九、项目实施方案
 二十、售后服务方案
二十一、供应商认为需要提交的技术资料










法定代表人身份证复印件（正面）














法定代表人身份证复印件（反面）














授权人身份证复印件（正面）














授权人身份证复印件（反面）














被授权代表身份证复印件（正面）














被授权代表身份证复印件（反面）









