
新疆粮棉果绿色优质高效生产关键调控技术示范基地建设仪器设备采购项目
招 标 文 件

采购人：新疆农业科学院核技术生物技术研究所

采购代理机构：新疆经纬招标有限责任公司

项目编号：JWZB（2022）Z-148

目  录

5第1章  投标人须知


5一   总 则


51.      采购人、采购代理机构及投标人


62.      资金来源


63.      投标费用


64.      适用法律


7二   招标文件


75.     招标文件构成


76.     招标文件的澄清与修改


77.     投标截止时间的顺延


7三   投标文件的编制


78.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用


89.      投标文件构成


810.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件


911.    投标报价


912.    投标保证金


1013.     投标有效期


1014.     投标文件的签署及规定


10四   投标文件的递交


1015.    投标文件的密封和标记


1116.     投标截止


1117.     投标文件的接收、修改与撤回


12五   开标及评标


1218. 开标


1219.     资格审查及组建评标委员会


1320.     投标文件符合性审查与澄清


1421.    投标偏离


1422.    投标无效


1523.    比较与评价


1524.    废标


1525.    保密原则


16六   确定中标


1626.     中标候选人的确定原则及标准


1627.     确定中标候选人和中标人


1628.     采购任务取消


1629.     中标通知书和招标结果通知书


1630.      签订合同


1731.      履约保证金


1732.     中标服务费


1733.     廉洁自律规定


1734.     人员回避


1735.     质疑与接收


19第2章  投标文件格式


19第一部分 开标一览表及资格证明文件


201  开标一览表（投标文件格式一）


212  具有独立承担民事责任的能力


223  法定代表人身份证明及授权委托书


22(自然人投标的无需提供)


244  投标保证承诺书


255  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件


266  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力


277  有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录


288  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


299  进口产品制造厂家的授权书


3010  其他资格证明材料


31第二部分  商务及技术文件


321   投标书（投标文件格式三）


342   投标保证金缴纳凭证复印件


353   投标分项报价表


364   货物说明一览表


375   技术规格偏离表


386   商务条款偏离表


397-1  投标人企业（单位）类型声明函


407-2  中小企业声明函


417-3  残疾人福利性单位声明函


427-4    监狱企业声明函


438   投标人关联单位的说明


449   业绩经验


4510   节能、环保清单


4711   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件


4812   投标须知前附表要求的其他文件


49第3章  招标公告


52第4章  投标人须知资料表


58第5章  采购需求


69第6章  评标方法和标准


691. 评标原则


692. 评标方法


693. 投标文件的初步评审


694. 澄清有关问题


705. 投标文件的详细评审


706. 推荐中标候选人名单


76第7章  政府采购合同




第1章  投标人须知

一   总 则

1.      采购人、采购代理机构及投标人

1.1     采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.2     采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项  目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.3     投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人（供应商）。

1.3.2   具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6   若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4    联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5    大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6   联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5     单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将    被认定为投标无效。

1.6     为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7     投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.      资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2     项目预算金额和分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3     投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.      投标费用


不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.      适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.     招标文件构成

5.1
招标文件内容如下：

投标人须知

投标文件格式

招标公告

投标人须知资料表

采购需求

评标方法和标准

政府采购合同格式

5.2     如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3     投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.     招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。
7.     投标截止时间的顺延


为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“货物需求一览表及技术规格”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.      投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求遍写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分合并装订成一册，一起密封递交。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1
货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.2.4
供应商对本项目所需的全部材料技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以经国家机关认可的第三方检测机构出具的检测报告为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

10.3
投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.    投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，未进行明确说明的，其投标将被认定为投标无效。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3
投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1
投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、仪器仪表检验检测费（调试校正并经使用方当地质监部门验收合格）、技术服务和培训等费用。货物运至最终目的地的运输费和保险费用；

11.3.2
投标人所报的各项费用是为完成本项目而产生的全部费用的总和，供应商一旦报价即视为已充分了解项目实际情况及采购人意图的，并考虑在项目实施过程中的风险。

11.4
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5
每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.    投标保证金

12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
投标人未按本须知第12.1条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4
联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.5
投标保证金的退还

12.5.1
中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.5.2
未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6
因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.     投标有效期

13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.     投标文件的签署及规定

14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子版，每份文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。若电子版和纸质版不符，以纸质版为准。

14.2
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3
所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4
投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的递交

15.    投标文件的密封和标记

15.1
投标人应将投标文件第一部分和第二部分的内容分别编制目录并加隔页纸，在隔页纸上标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样，以方便开标及进行资格审查。

15.2
所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、包号、投标人名称、地址、联系人及电话和“在  年  月 日  时（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在信封正面或封口处加盖投标人单位章，或由法定代表人（或其委托代理人）签字。

15.3
如果投标人未按上述要求密封的，将被拒绝接收。

16.     投标截止

16.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.     投标文件的接收、修改与撤回

17.1
在投标截止时间后送达的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2
采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。

17.3
递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5
采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

    开标
18.1
采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2
开标时，由投标人或其推选的代表检查所有投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

18.3
采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.     资格审查及组建评标委员会

19.1
采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

19.2
投标人须提供本单位（招标公告发布至本项目递交投标文件截止日前）已公布的信用记录查询截图。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1
不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2
 记录方式：投标人须提供查询截图，截图含：

1）被列入失信被执行人；

重大税收违法案件当事人名单的供应商；

列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

19.3
按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20.     投标文件符合性审查与澄清
20.1
符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1
在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2
投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4
如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1
如本项目使用最低评标价法，核心产品提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2
如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5
如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6
投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品品目清单或环境标志产品目录清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21.    投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。投标文件中存在对招标文件实质性条款任何的负偏离，其投标将被认定为投标无效。

22.    投标无效

22.1
在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中条款（包括用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或的条款，及法律、法规和规章规定的其他内容等）的实质性要求；

与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

未响应招标文件规定的投标有效期、交货期、付款方式、质保期等，或属于招标文件规定的其他投标无效情形；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.    比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

24.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标： 

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.    保密原则

25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

26.     中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

27.     确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。 

28.     采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.     中标通知书和招标结果通知书

29.1    在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2
 中标通知书是合同的组成部分。

29.3
招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.      签订合同

30.1
 中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2
 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3
中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4
当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.      履约保证金

31.1
 中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。

31.2
 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.     中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.     廉洁自律规定

33.1
采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

33.2
采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

33.3
为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

34.     人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

35.     质疑与接收

35.1
投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

35.2
质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

35.3
超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

35.4
 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址,见投标人须知资料表。
第2章  投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

1.开标一览表

2.具有独立承担民事责任的能力

3.法定代表人授权委托书

4.投标保证承诺书

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

7.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

8.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9.投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

10.进口产品制造厂家的授权书

11.其他资格证明文件

1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：                    

招标编号：                                    报价单位：人民币  元

	序号
	投标总价
	交货期限
	备注

	
	大写：

小写：
	
	


投标人名称（单位盖章）：                       
法定代表人或委托代理(签字):


注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2  具有独立承担民事责任的能力

（法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明）

1.投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件，复印件上应加盖本单位章。

投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件，复印件上应加盖本单位章。

投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件，复印件上应加盖本单位章。

投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件，复印件上应加盖本单位章。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3  法定代表人身份证明及授权委托书

(自然人投标的无需提供)
法定代表人资格证明文件
致：             （采购代理机构名称）
兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 
附法定代表人基本情况： 
姓名：          性别：     年龄：     职务：         
身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
投标人（单位盖章）：                                     

法定代表人(签字或盖章)：                                 
身份证号码：                                    

（附法定代表人身份证正反面复印件）

日期：           年           月           日
法定代表人授权委托书
本授权书声明：注册于   （国家或地区的名称）   的   （投标人）   的在下面签字的  （法人代表姓名、职务）  代表我单位授权  （单位名称）  的在下面签字的  （被授权人的姓名、职务）  为我单位的合法代理人，就  （项目名称）  的（第  包 ）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效，特此声明。

（附委托代理人身份证正反面复印件）

投标人（盖单位章）：                           

法定代表人（签字或签章）：                     
身份证号码：                                   
委托代理人：                                   
身份证号码：                                   
详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
传        真：                                 
电        话：                                 
4  投标保证承诺书
致：             （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和招标编号）的投标，并做出如下承诺：
除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。
自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；
中标后不依法与采购人签订合同；
中标后不按照本招标文件规定向采购人提交履约保证金；
中标后不按照本招标文件规定向贵方缴纳招标代理费。
我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人（单位盖章）：



     


地址：










 


电话：






电子邮件：

  


邮编：


 


法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：



    
日期：




                      
5  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

（1）具有良好的商业信誉

投标供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明材料（财库[2016]125号）

信用记录（复印件并加盖投标单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，投标人须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

投标人须提供本单位（招标公告发布至本项目递交投标文件截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的投标人

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

（2）具有良好的财务会计制度

投标人是法人的需提供会计师事务所出具的上年度（2020年度或2021年度）财务审计报告（财务审计报告包含“四表一注”资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注）或开户银行在投标截止时间前半年内出具的有效的资信证明文件；

其他组织和自然人无法提供年度审计报告，则需提供开户银行在投标截止时间前半年内出具的有效的资信证明文件；

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。

6  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本供应商郑重声明： 

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，并承诺在项目实施过程中，为保证项目顺利实际及质量，可根据实际需要追加（必要时可进行外购租、外协）设备及专业技术能力，此部分费用已包含在报价中。

特此承诺。

投标人（盖单位章）：



     


法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：



    
日期：




                      
说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

      2.复印件上应加盖本单位章。

7  有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（1）有依法缴纳税收

供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供递交投标文件截止时间前半年内任意一个月的纳税凭据复印件，指供应商缴纳增值税、营业税和企业所得税等缴纳凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

供应商是其他组织和自然人的，需要提供递交投标文件截止时间前半年内任意一个月的缴纳税收。

（2）有依法缴纳社会保障资金

供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供递交投标文件截止时间前半年内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

供应商是其他组织和自然人的，需要提供递交投标文件截止时间前半年内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

如供应商的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供供应商与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为供应商代缴其社会保险）

8  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录声明书

致：             （采购代理机构名称）
我公司参与                          （项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》、实施条例及相关规章、条例等规定的投标人条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明  

投标人名称（盖单位章）：                 

法定代表人（签字或盖章）：                

日    期：       年   月   日

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2.按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

9  进口产品制造厂家的授权书

致：             （采购代理机构或采购人）
我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方  （招标编号）  投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予  （经销商名称）  全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认  （经销商名称）  或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于   年    月    日签署本文件，    （经销商名称）  于  年  月  日接受此件，以此为证。

制造商名称：（盖章）                           
签字人职务和部门：                            
签字人姓名：                                  
签字人签名：                                  

说明：此授权书格式可进行修改，但不得改变其中实质性内容。进口设备参与投标时必须提供，否则其投标无效。国产设备的授权要求在确定中标并签订合同时提供。

10  其他资格证明材料

1、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

2、投标人认为有必要提供的资格证明材料

第二部分  商务及技术文件

1.投标书

2.投标保证金缴纳凭证复印件

3.投标分项报价表

4.货物说明一览表

5.技术规格偏离表

6.商务条款偏离表

7.符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

7-1《投标人企业（单位）类型声明函》

7-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》

7-3《残疾人福利性单位声明函》

7-4监狱企业声明函

8.投标人关联单位的说明

9.业绩经验

10.节能、环保清单

11.投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

12.投标须知前附表要求的其他文件

1   投标书（投标文件格式三）

致：             （采购代理机构名称）
根据贵方 (项目名称、招标编号) 项目的招标公告，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本   份及电子版     份，并以         形式出具的金额为人民币    元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为   （用文字和数字表示），占投标总价     %。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真                             
电话                              电子函件                         
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）                         
投标人名称（全称）                         
投标人开户银行（全称）                         
投标人银行帐号                         
投标人单位章                         
日期                         
2   投标保证金缴纳凭证复印件

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章。
3   投标分项报价表

项目名称:                         

招标编号:                                    报价单位：人民币/元

	序号
	投标货物名称及型号规格
	单位
	数量
	单价
	合计
	品牌
	厂家、产地
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价：小写：                      大写：                      


供应商名称(盖单位章)：                  
法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：            
日期：            年            月            日
说明:1.上述全部报价均应包括按招标文件按要求提供货物及服务所需全部费用，所报费用包括投标货物及伴随服务价格。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，可另页描述（如有）。

5.开标时，如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

4   货物说明一览表

项目名称:                                    招标编号:              

	序号
	投标货物名称
	品牌规格型号
	详细技术参数
	参数响应证明材料
	其它

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商名称(盖单位章)：                  
法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：            
日期：            年            月            日
说明: 1.各项货物详细技术参数可另页描述。

2.投标人须对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应情况，并提供相应参数证明材料。证明材料可提供检测报告或货物制造商公开发布的宣传材料或货物制造商出具的招标文件要求货物的技术参数性能及功能等具体说明等。对有具体参数要求的指标或招标文件中规定区间的，须提供具体参数值。

3.投标人必须填写此表，如此表中所填写内容无法满足招标文件或与投标人其他内容不一致，投标有将被拒绝。

4. 详细技术参数不得完全复制招标文件内容，否则评标专家将做出不利于投标人的评审，对此投标人不得提出异议。

5   技术规格偏离表

项目名称:                           招标编号:          

	序号
	货物名称
	招标参数序号
	招标技术参数要求
	投标参数承诺
	偏离
	偏离说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商名称(盖单位章)：                  
法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：            
日期：            年            月            日
说明：如有偏离，须详细说明偏离及偏离说明。如不填写此表或未明确说明是否偏离，将视为投标文件对招标文件所列全部技术条款均响应。

6   商务条款偏离表

项目名称:                                     招标编号:             

	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款承诺
	偏离
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称(盖单位章)：                  
法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：            
日期：            年            月            日
说明：如有偏离，须详细说明偏离及偏离说明。如不填写此表或未明确说明是否偏离，将视为投标文件对招标文件所列全部商务条款均响应。

7-1  投标人企业（单位）类型声明函
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准及招标文件明确所属的行业，本企业为__  ____（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2）本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。如是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：______________ 

日  期：                     
7-2  中小企业声明函
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小 型企业、微型企业）    ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小 型企业、微型企业）    ；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如未按上述要求提供、填写，评审时造成的资格审查不通过或价格评审时的价格扣除不予认定等后果，由投标人自行承担。
7-3  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

              残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

            日  期：______________________________________

7-4    监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：
本企业（单位）为直接供应商，提供本企业（单位）服务。
（1）本企业（单位）       （请填写：是、不是）监狱企业。如是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）本企业（单位）       （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日　期：

说明：非监狱企业，可不提供。
8   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

根据中华人民共和国政府采购法实施条例第十八条的规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。各投标人须核实与本单位有关的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商是否同时参加本项目（包）的投标响应，如有违反上述规定，相关投标响应均无效。

9   业绩经验
同类项目业绩表
	序号
	项目名称
	甲方（委托方）名称
	甲方（委托方）联系人及电话
	合同

内容
	项目

期限
	合同金额
	项目地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：后附业绩证明材料，业绩证明材料要求提供项目合同复印件，项目合同复印件内容必须能够体现项目地点（区域）、合同内容（具体供货设备名称、型号规格）、签约时间、合同双方名称及盖章等关键信息。未提供或提供不清晰完整（关键内容模糊无法辨认或缺失）的证明材料评审时不予认可；
供应商名称(盖单位章)：                       
法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：            
日期：            年            月            日
10   节能、环保清单
节能产品明细表

	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	

	4
	合计
	
	
	
	


说明：1、节能产品根据财政部、国家发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）确定。

2、如所投产品为节能产品，须提供所投产品（包括强制采购产品）经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则评分时不予认可。

3、如所投产品为节能产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。如所投产品不是节能产品，可不填此表。如不填写此表，视同未提供节能产品。

供应商名称(盖单位章)：                   
法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：            
日期：            年            月            日
环境标志产品明细表

	序号
	产品名称
	企业名称
	注册商标
	规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	

	4
	合计
	
	
	
	
	


说明：1、环境标志产品根据财政部、环境保护部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）确定。

2、如所投产品为环保产品，须提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则评分时不予认可。

3、如所投产品为环保产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。如所投产品不是环保产品，可不填此表。

供应商名称(盖单位章)：                   
法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：            
日期：            年            月            日
11   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位章。

3.供应商根据本招标文件要求及自身实际情况对本部分进行补充完善，以便于评标。

提供货物经国家机关认可的检测机构出具的检测报告、货物制造商公开发布的宣传材料、货物制造商出具的招标文件要求货物的技术参数性能及功能等具体说明、合格证、使用说明书、维护维修保养手册等及投标人认为有必要提供的其他材料

供应商提供的检测报告，必须提供全部检测指标内容页。参数证明材料以经国家机关认可的检测机构出具的检测报告为准（凡不符合上述要求的，将视为无效资料）。

12   投标须知前附表要求的其他文件
项目团队成员明细
	序号
	职务
	姓名
	职称
	工作年限
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、提供拟投入本项目的全部人员（项目负责人、安装调试人员、售后服务人员、培训人员）信息。工作年限中填写从与本项目相关工作内容年限。

2、后附人员身份证、职称证、资格证、岗位证、学历证明、业绩证明、社保证明及采购文件要求的其他相关证件、证明等材料复印件。

供应商名称(盖单位章)：                   
法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：            
日期：            年            月            日
第3章  招标公告

	项目概况

新疆粮棉果绿色优质高效生产关键调控技术示范基地建设仪器设备采购项目的潜在投标人应在新疆经纬招标有限责任公司（新疆乌鲁木齐市光明路276号E阳臻品15层1503室）获取招标文件，并于2022年05月30日11:00（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：JWZB（2022）Z–148

项目名称：新疆粮棉果绿色优质高效生产关键调控技术示范基地建设仪器设备采购项目
采购方式：公开招标

预算金额：111万元
最高限价：111万元
标项名称：新疆粮棉果绿色优质高效生产关键调控技术示范基地建设仪器设备采购项目
数量：32台/
套
预算金额：111万元

采购内容：根系生长监测系统（允许进口）、恒温摇床、红外线二氧化碳分析仪、精密色差仪、剪切机、超声波细胞粉碎机、磁力搅拌器、数显恒温水浴锅、微型喷雾干燥机、挤压造粒机、真空封口机、电磁感应铝箔封口机、颗粒自动包装机、压片机、旋转蒸发仪、精细研磨仪、智能种子发芽箱、匀浆机、农药残留速测仪、固相萃取装置、植物径流仪、果实品质分析仪（允许进口）、红外热成像仪、手持叶绿素仪、玉米抗倒伏测定仪、拉伸仪。
合同履约期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标：本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（1）有效的营业执照、（2）提供上年度（2020年度或2021年度）经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明、（3）提供投标截止时间前半年内任意一个月的依法缴纳税收证明、（4）提供投标截止时间前半年内任意一个月的社保缴纳证明、（5）提供无重大违法记录声明书；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3、本项目的特定资格要求：（1）进口设备必须提供设备原厂制造商授权委托书；（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的磋商；（4）供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）；
三、获取招标文件

时间：2022年05月07日至2022年05月13日，每天上午10:30至13:00，下午16:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆经纬招标有限责任公司（新疆乌鲁木齐市光明路276号E阳臻品15层1503室）

方式：线下获取，购买采购文件需提供有效的营业执照（加盖单位公章复印件）、投标人法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（原件及加盖单位公章复印）。

售价（元）：200元/套，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年05月30日11:00（北京时间）

投标地点：新疆经纬招标有限责任公司开标室（新疆乌鲁木齐市光明路276号E阳臻品15层1503室）

开标时间：2022年05月30日11:00（北京时间）

开标地点：新疆经纬招标有限责任公司开标室（新疆乌鲁木齐市光明路276号E阳臻品15层1503室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

需要落实的政府采购政策：《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府强制执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆农业科学院核技术生物技术研究所

地 址： 乌鲁木齐市沙依巴区南昌路403号
联系人：张老师

联系方式：18399665021
2、采购代理机构信息
名称：新疆经纬招标有限责任公司

地址：乌鲁木齐市天山区光明路276号E阳臻品15层1503室
联系方式：0991-2695578  0991-2651309
3、项目联系方式
项目联系人：陆健 徐丁保
电话：0991-2695578  0991-2651309
第4章  投标人须知资料表
本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内      容

	1.1
	名称：新疆农业科学院核技术生物技术研究所

地址： 乌鲁木齐市沙依巴区南昌路403号

联系人：张老师 

联系方式：18399665021 

	1.2
	名称：新疆经纬招标有限责任公司

联系人：陆健 徐丁保

联系电话：0991-2695578  0991-2651309

地址：乌鲁木齐市天山区光明路276号E阳臻品15层1503室

	1.3.4
	合格投标人的其他资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（1）有效的营业执照；（2）提供上年度（2020年度或2021年度）经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明；（3）提供投标截止时间前半年内任意一个月的依法缴纳税收证明；（4）提供投标截止时间前半年内任意一个月的社保缴纳证明；（5）提供无重大违法记录声明书；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：（1）进口设备必须提供设备原厂制造商授权委托书；（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的磋商；（4）供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）；

	1.3.5
	是否允许采购进口产品：根系生长监测系统、果实品质分析仪允许进口

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购：否

	1.4
	是否允许联合体投标：不允许

	1.4.8
	联合体的其他资格要求：/ 

	2.2
	项目预算金额：111万元；本包最高限价：同项目预算金额

1、投标人的报价不得超过项目预算金额（或最高限价）；
2、投标报价除因考虑招标文件以明确的各项要素外，还应根据实际情况综合考虑其他影响本项目的各项因素，投标报价包含为完成本项目全部费用的总和，在项目实施期间（除合同另有特殊约定外）不得更改。

3、本项目在合同实施过程中的安全生产、疫情防控由中标单位负责，签订合同时中标单位须向招标人提交安全生产承诺书，承诺在合同实施过程中将采取必要的措施（含技术措施及经济措施）以保证安全，并承诺在合同实施期间所产生的安全事故、疫情防控完全由中标人承担，此部分费用已包含在投标报价中。

	8.1
	如投标商对多个包进行投标，可以中标  /  包

	12.1
	1、金额：（人民币）22000元整（贰万贰仟元整）；

2、形式：单位账户转账（须从其单位账户转出）；

3、投标人须在投标截止时间前由单位账户一次性汇入招标文件指定帐号（以到账时间为准），投标人须自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。

账户名称：新疆经纬招标有限责任公司

账号：0000020070110084283987 

开户行名称：乌鲁木齐银行天山区支行 

开户银行代码：313881000027

其他要求：投标人请自行查询是否到账,转账汇款时，请备注项目名称。

	13.1
	投标有效期：60日历日

	14.1
	要求投标文件第一部分“开标一览表及资格证明文件”和第二部分“商务及技术文件”装订在一起

投标文件份数：纸质文件正本：1份；副本：4份；电子版文件1份。

1、电子版文档要求以U盘形式递交，U盘内不得附带任何与本次招标无关内容；

2、投标文件电子版要求包含招标文件全部内容，投标文件电子版与纸质版不一致时以纸质文件为准。

	16.1
	投标截止时间：2022年05月30日11:00:00（北京时间）

	18.1
	开标时间：2022年05月30日11:00:00（北京时间）

开标地点：新疆经纬招标有限责任公司开标室（新疆乌鲁木齐市光明路276号E阳臻品15层1503室）

	19.2
	信用查询时间：自本项目招标公告发布之日起至投标截止时间
1、采购人及采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人的信用信息记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
2、采购人及采购代理机构经办人将查询网站打印、签字并存档备查（如投标文件中提供时将直接使用投标文件中提供的查询网站打印）。供应商不良信用记录以采购人及采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。 

	20.5
	核心产品：根系生长监测系统

	23.2
	评标方法：综合评分法

	27
	推荐中标候选供应商的数量：3

	27
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否

	31.1
	履约保证金金额：合同总价的5%

履约保证金形式：支票、汇票、本票等非现金形式 

提交履约保证金的时间：签订合同后1个日历日内

	31.2
	付款方式：乙方在中标后向甲方缴纳中标金额5%合同履约保证金，合同履约保证金到达甲方账户后与乙方签订合同，合同内所有设备安装调试完成并经甲方验收合格后，支付合同总额的30%的货款，剩余70%货款六个月内付清。同时经甲方确认后，履约保证金转为质保金；壹年质保期（自验收合格之日起计算）满，无质量问题且在质保期间履行质保内容，经甲方再次确认后；一次性退还5%的质量保证金。

	32
	中标人在收到中标通知书后，须向代理机构支付中标服务费。计费基数为项目中标金额，收取标准参照发改办价格【2003】857号、计价格【2002】1980号及发改价格【2011】534号。

中标服务费账户信息：

单位名称：新疆经纬招标有限责任公司

开户行：中国工商银行乌鲁木齐市新民路支行营业处

行号：102881001511

账号：3002015109024942731

	35.3
	质疑接收部门：新疆经纬招标有限责任公司

地址：新疆乌鲁木齐市光明路276号E阳臻品15层1503室

联系人：陆健 徐丁保

联系电话：0991-2695578  0991-2651309

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：

	1
	节能、环境标志产品：

1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，本次采购的产品属于品目清单（《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)）范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书给与优先采购，未提供证明材料的将不予认可。

2、采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，投标人必须使用符合规定的强制采购产品进行投标，并提供相应证明材料，否则其投标将被拒绝。

3、节能产品政府采购清单规定必须强制采购的产品包括：计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）、输入输出设备（打印设备中的激光打印机、针式打印机，显示设备中的液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备）、镇流器、生活用电器（空调机，热水器中的电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备、视频设备、便器、水嘴。

	2
	1、根据《关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库[2020]46号文）规定要求，给予小型和微型企业产品或服务的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（监狱企业、残疾人福利性质单位视同为小微企业）。本项目具体扣除优惠为： 6 % 。

2、根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号) 文件的规定，本项目所（投产品制造商）属行业：  工业    。

	3
	提供产品技术性能及参数相关证明，为保证投标提供产品符合本项目采购需求，须提供相关证明以验证供应商提供货物达到要求，相关证明可提供经国家机关认可的检测机构出具的检测报告或货物制造商公开发布的宣传材料（或使用说明书或设备使用维护维修保养手册）或加盖制造商公章的拟投货物的说明中的一种或多种。证明材料要求涵盖采购设备要求各项技术参数、性能及功能等，供应商还须将证明材料中能够与磋商要求的相对于的指标项目做标记，方便评审。供应商提供的检测报告，必须提供全部检测指标内容页。

	4
	增加实施方案（附于第2章投标文件格式、第二部分商务及技术文件11项）

1、参数及指标的响应说明

2、操作使用限制说明

3、维护维修限制说明

4、业绩经验说明

5、实施方案

6、服务承诺

7、节能、环境标志产品说明

8、其他


资格审查表
	投标人名称
	审查项目
	结论

	
	在中华人民共和国境内注册
	营业执照等证明
	法定代表人授权书
	投标保证金
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收
	无重大违法记录声明
	信用中国网站查询
	中国政府采购网查询
	投标须知前附表中要求的其他资格要求
	其他资格条件
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1、本表由招标人或招标代理机构核对并如实填写；
      2、“结论”一栏应写“通过”或“不通过”；
      3、出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评审；
      4、若审查组成员意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由全部成员投票决定该投标人是否通过审查，进入下一阶段评审。
第5章  采购需求

	序号
	名称
	单位
	数量
	主要性能参数

	1
	根系生长监测系统

（允许进口）
	台/套
	1
	1、工作环境：0℃～50℃,相对湿度0～100%RH（没有水汽凝结）。

2、★CIS尺寸：不小于225 mm长×1.2 mm宽。

3、主机尺寸：外径65 mm ×365 mm，扫描范围：长225 mm × 235 mm。

4、主机材质：铝合金材质，表面磨砂，阳极氧化处理。

5、★3种分辨率可调，低分辨率：300 dpi；中分辨率：600 dpi；高分辨率：1050 dpi。画面尺寸：360°图像，不低于210 mm×235 mm，支持预览；Wi-Fi IEEE802.11b, g, n，可导出图像文件使用；LCD显示240×480 dpi。

内置存储容量：32GB；

低分辨率>20000张；

中分辨率>10000张；

高分辨率>2500张。

供电：5000 mAh 12V 锂电池。

6、★扫描方式：单次扫描不低于210×235mm的高分辨率图像，一次成像，不需拼接。

7、标定管：外径尺寸不低于75mm ×390mm。

8、★透明观察管标准尺寸：外径不低于72mm，壁厚不低于2mm，其他长度可定制。

9、★中文根系分析软件。

10、★能进行根系的拓扑分析，自动确定根的各连接数、关系角等，还能单独地自动分析主根或任意一支侧根的长度和分叉数等，可单独显示标记根系的任意直径段相应各参数（分档数、档直径范围任意可改，可不等间距地自定义），并能进行根的分叉裁剪修正，修正操作能回退，以快速获得100%正确的结果。

11、数据存贮：直接存在计算机上。

12、电源：使用笔记本电脑的电池可连续使用2小时，使用外接可充电电池或交流电适配器。

13、扫描速率：5-15秒。

14、根总长；根平均直径；根总面积；根总体积；根尖计数；分叉计数；交叠计数；根直径等级分布参数；根尖段长分布等。

15、可不等间距地自定义分段直径，自动测量各直径段长度、投影面积、表面积、体积 等，及其分布参数。

16、★能进行根系的颜色分析，确定出根系存活数量，输出不同颜色根系的直径、长度、投影面积、表面积、体积。

	2
	恒温摇床
	台/套
	2
	回旋频率范围(rpm)：30～300

回旋频率精度(rpm)：≤±1

摇板摆振幅度(mm)：≥25

容量：≤2000ml×10

托板尺寸(mm)：≥900×500

定时范围(h)：0-9999分钟

温控范围(℃)：4～80(环境温度25℃）

温控精度(℃)：≤±0.1℃

温度均匀度(℃)：≤±0.5℃（37℃恒温状态下）

显示方式：LCD（液晶屏显示）

托盘数量：1块

外型尺寸：≤1200×750×1050

功率：950W

电源：220W,50～60Hz

环境温度要求：5～30℃

附属功能：超低速启动，启动速度可调，监视计时器，参数记忆，来电恢复，声光报警

	3
	红外线二氧化碳分析仪
	台/套
	1
	测量原理：不分光红外分析法/非分散红外法（NDIR）

采样方式：内置泵吸式

测量范围：0～200.0×10-6CO，0～1.000%CO2
分 辨 率：0.1×10-6 CO；0.001% CO2
重 复 性：≤1% 满刻度

零点漂移：≤±2% 满刻度/h

跨度漂移：≤±2% 满刻度/3h

线性偏差：≤±2% 满刻度

	4
	精密色差仪
	台
	2
	色彩空间：CIE L*a*b*颜色空间
色差公式：E*ab
测量几何结构：E*ab
测量孔径：Φ4mm
可选光源：D65
光源器件：LED蓝光激发

	5
	剪切机
	台
	1
	最大冲击力:360 kn
设备重量:≤600kg
电机功率:2.2kw
最大剪切角钢:75*75*8
最大剪切槽钢:8#
切口裁口:45度90度
最大冲圆孔:22*8mm
最大冲长孔:16*40mm
最大剪圆钢:30
最大剪方钢;20*20

	6
	超声波细胞粉碎机
	台
	1
	频  率:20-25 KHz
显示方式:7寸TFT触摸屏显示
功  率:650 W（1%-99%）
随机变幅杆:6mm
破碎容量:0.5-480ml
占 空 比:1-99%

	7
	磁力搅拌器
	台
	1
	最大处理量:10L
搅拌转速范围:100-1500 rpm
热输出功率：1000 W
控温范围 (盘面）：50 - 500℃
标配外置温度计控温精度：±0.5℃
加热盘材质:一体成形的玻璃陶瓷
盘面尺寸: 180×180mm
IP保护等级：21
玻璃陶瓷盘面具有非常好的耐化学腐蚀性能
强力马达，搅拌量为10升
固定安全温度550℃
热警提示，当盘面高于50℃会闪烁显示HOT，以防烫伤
3种操作模式可选(标准, 安全, 锁定调节)
控制面板抬高，使溶液溅到面板的几率最小
外观尺寸:≤220×110×330 mm

	8
	数显恒温水浴锅
	台/套
	1
	1、电源：220V 50HZ

2、温度范围：室温～100℃

3、恒温波动：≤±0.01℃ 加热功率：1000W

4、恒温设定与测量：数字控温（LED四位数显）

5、水泵流速：≥4L/min 功率：40W

6、总功耗：≤1.2KW

7、工作尺寸：≤410×300×190mm

	9
	微型喷雾干燥机
	台/套
	1
	额定物料处理量：≥1500mL/H；

样品必须在低温≤110℃条件下完成瞬间喷雾干燥;

进风温度110～150 ℃

机架采用不锈钢制作，二流体喷雾的雾化结构； 干燥室采用不锈钢和玻璃混合结构（非视镜）；

彩色LCD触摸屏操作控制，全中文操作界面。

最小样品量：≤50mL（视物料固形物含量差异）；

实时调控PID恒温控制技术，加热控温精度：±1℃；

喷嘴口径配： 0.7mm、2mm。

	10
	挤压造粒机
	台/套
	1
	1）最少需30克左右的粉未。

2）粒径可通过更换筛网来调整，一般规格为0.8\1\1.2\1.5等规格。

3）电机无极调速。

4）整机不锈钢。

5）旋转刀和筛筒等均采用优质不锈钢，耐酸耐碱，确保物料不受污染。

6）动平衡良好，运转平稳，噪音低，操作简易。

7、设备参数：

电 压 220V

功 率 200W

体 积 ≤350×300×500mm

产 能 1-10kg/h

粒 径 0.5-1.2mm

转速 0-140r/m

	11
	真空封口机
	台/套
	1
	真空力度:0.035Mpa
封口长度:40-280mm(袋子过宽可以分段热合)
最高封口温度:200℃
电压/功率:AC 220V 50-60HZ/180W
真空时间：数字设置、自动控制、可调节
包装类型：袋
包装材料：薄膜
功率：0.18（Kw）kw
生产能力：6（次/分）

	12
	电磁感应铝箔封口机
	台/套
	1
	功率: 500W
电源: AC220V+10%，50/60Hz
封口速度: 10-30瓶/分钟
封口材料:专用感应膜、铝箔复合膜
封口方式:手持式
封口直径: 20mm～100mm
外形尺寸:≤长350*宽300*高130mm

	13
	颗粒自动包装机
	台/套
	1
	包装速度：（袋/分）55-80

计量范围：（毫升） 10-15

制袋尺寸长50-120宽35-85

电源电压：三相四线制220V/380V/50HZ 

功率: 1000 W

外型尺寸：≤630×750×1550mm

	14
	压片机
	台/套
	1
	冲模数（付）：5

最大压片压力 (千牛)：60

最大压片直径（毫米）:16

最大填充深度（毫米）:15

最大片剂厚度（毫米）:6

转盘转速（转/分）:0-30

最大生产能力（片/时）:9000

电动机功率（千瓦）:2.2

外形尺寸（毫米）:≤490×650×1100

	15
	旋转蒸发仪
	台/套
	1
	温度范围：温度自动控制室温～90℃
旋转瓶容量：50～2000mL
转速范围：10～150转／分
升降行程：0～120mm
加热功率：1000W
电压：220V
尺寸：≤650×400×960(mm)

	16
	精细研磨仪
	台
	1
	马达输入/输出功率: 160/100W

速度范围:固定转速28000rpm

有效容积:80 mL 

允许运转时间(开/关):1min/10min

有过载保护

周转线速度:53m/s

最大进样粒度:10mm

研磨腔材料: 不锈钢 (AISI 316L)

允许环境温度:5-40 ℃

保护等级DIN EN 60529：IP43

可将液氮倒进研磨杯内对物料进行冷却，也可伴随干冰进行全程的低温研磨。或是在高速研磨过程中保持低温，避免降解、粘壁等。

	17
	智能种子发芽箱
	台
	2
	1.有效容积：600L，无光照5℃～45℃有光照10℃～45℃ ，★双系统控制。分A控制系统和B控制系统。当其中一套控制系统发生问题时，可通过两个A、B转换开关同时进行切换,启用另一套控制系统工作，不影响试验的连续性。

2.箱体三周均有外挂灯光照射箱内，光照度＞5000LX.

3.大门采用中空玻璃(双开门)。门边为新型铝合金材料。

4.★提供省级以上部门出具的检测证明

	18
	匀浆机
	台
	1
	马达输入/ 输出功率: 700 / 500 W

处理量(H2O):1-2,000 mL

速度调整: 无级调速

速度范围: 3,000－25,000 rpm

速度显示: 数字

最大工作粘度:5000mPas

过载保护: 是

允许环境温度:5℃－40℃

允许相对湿度:80%

保护等级 DIN EN 60529：IP20

	19
	农药残留速测仪
	台
	2
	反应时间在1-10分钟内可任意设置,20通道

线性：在吸光度（0.510-1.048）Abs即透射比（9.0-30.9）%T范围内，线性相关系数y>0.999。

灵敏度：重铬酸钾溶液≥3.17×10-3(A/ug.ml), 吸光度值范围：0.0500—3.100★提供第三方计量检测部门出具的测试检测报告及软件测评中心出具的软件测试报告。外接大容量优盘，最大支持126G，数据随机存储。配备开机软盘，输入密码授权使用设备。

	20
	固相萃取装置
	台/套
	1
	1、★依流路分24管真空固相萃取装置。防交叉污染、防雾化真空槽设计、真正进口的模具化的实验室硬质玻璃真空槽。

2、多个样品同时处理。

3、防雾化、防交叉污染一体化透明观察仓收集器。

4、每一流路设有独立的进口阀门（StopCock阀）。

5、真空压力表、放空阀侧面设计。

6、试管架高度可调。

7、引流针可独立拆卸更换。

8、内置废液槽。

9、关键部件为进口铁氟龙与不锈钢材质。

	21
	植物径流仪
	台/套
	1
	采用热扩散技术测量植物茎干茎流速度，适用于茎干较粗的树木和高大植物。若配合其它传感器使用，可测量环境因子（空气温湿度，光合有效辐射、土壤温湿度等）影响下的植物茎流。

利用Granier热扩散传感器（TDP）原理，把2根热电偶探针直接插入边材，上面的探针包含1个电加热器，下面的探针作为参照，测量加热探针和参照探针之间的温差dT。根据dT和零茎流时的dTm，应用Granier模型，可以直接得到每个时刻的茎流速率，再根据边材面积求出茎流通量。

对于郁闭冠层下长势一致的树木，每棵树只需一个传感器。对于不规则冠层或混合树种，大树的茎流速率在树周不同方向上存在差异，一棵树需要使用多个传感器才能准确测量茎流。直径在75~150 mm的树木，每棵树通常安装2套传感器；直径在150~440 mm的树木，每棵树安装4套传感器。

双探针

探针易插拔，可重复使用

恒温加热，采用热扩散方法

可以连续测量

	22
	果实品质分析仪（允许进口）
	台/套
	1
	1.工作条件

1.1 环境温度：0～+50℃

1.2 供电：内置电池

2.技术要求及配置

2.1主要功能：

★可测量可溶性固形物（糖度）、干物质、内部颜色、外部颜色、可滴定酸等指标。

2.2 技术指标：

2.2.1光谱仪：卡尔蔡司MMS-1光谱仪

2.2.2★光谱范围：310-1100nm

2.2.3光谱样点大小:3nm

2.2.4光谱分辨率：8-13nm

2.2.5光源：钨氙灯

2.2.6★镜头：镀膜增益近红外线镜头

2.2.7快门：白漆参考标准

2.2.8显示：光下可见液晶屏

2.2.9 PC接口：USB SD卡

2.2.10★记录每次测量参数：原始数据，反射，吸收，一阶导数吸收，二阶导数吸光度数据

2.2.11电池寿命：＞1600次测量

2.2.12数据存储：＞32GB SD卡

2.3  配置

2.3.1 主机1台

2.3.2 叶夹1台

2.3.3 AC 适配器，用户手册及探头支架1台 

2.3.4 运输箱1台

	23
	红外热成像仪
	台
	1
	接口：继电器输出：1个继电器接口

网络接口：1个RJ45 10M/100M白通应以太网口, WIFI

4G接口：支持(选配件)

USB：1路U5B擅口

人脸检测：同时支持检测跟踪20个人

测温距离：1到5米

测温精度：2米内≤±0.3℃,

3米到4米≤±0.4℃

4米到5米≤±0.5℃

测温范围：32℃-42.5℃

测温模組分辦率206X150/320X240

体温正常直撞故行支持

体温报警值可设置支持

戴口罩识别支持

体漂超温报警支持

防护等圾：IP42.-定的防尘防水功能

电源：DC12V (±10% )

工作温度：-10℃～60℃

工作湿度：10%～90%RH

功耗：10W MAX

尺寸：≤260mm×180mm×210mm

	24
	手持叶绿素仪
	台/套
	2
	1．测量范围：0.0-100 SPAD

2．测量面积：2mm×2mm

3．测量精度：±1.0 SPAD单位以内 (室温下，SPAD值介乎0-50)

4．重复性：±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0-50)

5．测量时间间隔：＜3秒

6．数据存储介质：SD卡存储

7．数据存储容量：2GB

8．电源：4.2V可充电锂电池

9．电池容量：2000mah

	25
	玉米抗倒伏测定仪
	台/套
	2
	负荷：50N、500N 

分辨率：0.01N；0.1N.

精度：±0.005；

刺针直径：1mm

弯曲探头：直径5厘米

电源：充电电源：220V/AC；

电池连续工作时间：6～8小时；

稳定性：温漂：0.2uV/℃（0-60℃）；

零漂：≤ 0.001/8小时/FS；

标定范围：满量程标定；

环境温度：0～+60℃；

环境湿度：≤ 0.8；

允许过载：1.5；

关机时间设置：10-90分钟；

电池容量显示：分3格、2格、1格。

	26
	拉伸仪
	台/套
	1
	执行标准：GB/T14615-2006/ISO5530-2:1997

拉力测定方式：电子压力传感器

传感器精度： C3级

计算机数据接口：RJ45以太网或者USB

样品重量：面粉300g+6g盐+蒸馏水

揉球器转速：83±2r/min,20r后自停

搓条器转速：15±1 r/min

拉面钩速度：1.45±0.05 cm/s

单位阻力：12.3±0.3 mN/EU

仪器电源：AC220V,50Hz


注：

1、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过招标人及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；
2、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：投标人需保证所提供产品符合现行我国有关部门对本项目采购标的物国家、行业及地方标准。
3、投标人所提供的产品技术规格应符合采购文件的要求。如所投产品存在偏离，投标人应如实填写相应偏离表。若采购人掌握了确切事实说明某投标人没有如实填写技术规格偏离表或有欺诈行为，该投标文件将按无效响应处理。
4、如对本磋商文件有任何疑问或要求澄清，请按本磋商文件的规定提出，否则视同理解和接受。
5、除非另有特殊说明，若本采购文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称或某一特殊技术参数、性能指标的，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务、技术参数、性能指标，所引用的不构成对投标的限制。
第6章  评标方法和标准

     评标原则

1.1     资格性检查由资格审查小组负责。

1.2     评标由依法组成的评标委员会负责。

     评标方法

2.1     评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审综合得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

2.2     本招标项目的评标因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括供应商资格条件。

2.3     招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

     投标文件的初步评审

3.1     初步评审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1   资格性检查。

3.1.1.1 采购人、采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

3.1.2   符合性检查。

3.1.2.1 评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

3.1.3   供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.3     有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

     澄清有关问题

4.1     对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知供应商作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。

4.2      供应商不得对下列内容进行澄清或补充：

（1）开标时未宣读的投标价格、价格折扣，或在投标文件中未标明的价格、折扣等实质性内容。

（2）对招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定的条款，及法律、法规和规章规定的其他内容等。

4.3     投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

4.4     评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，该供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

4.5     供应商的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

4.6     有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

     投标文件的详细评审

5.1     评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行详细评审。

5.2     评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

     推荐中标候选人名单

6.1     评标委员会依据招标文件及相关澄清答复对每份投标文件进行评分。每个投标的得分是所有评委给其打分的平均值。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。评标委员会将根据评标标准和评标排序，推荐不超过三名中标候选人，并形成评标报告。

注：

    根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 6 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

    联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30 %以上的，可给予联合体 2 %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

    投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品品目清单或环境标志产品品目清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。投标人须提供，经市场监管总局认可的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件并加投标单位盖公章，否则不予考虑。

    如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

    同品牌处理办法：采用综合评标法，核心产品提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

    中标候选人并列式时的处理方式：采用综合评标法，综合得分相同，按报价由低向高依次排序。

一、符合性审查表
	审查事项
	投标人名称及审查情况

	招标文件条款

（投标人须知、投标人须知资料表条款号）
	本项目要求
	
	
	

	采购进口产品

（1.3.5）
	根系生长监测系统、果实品质分析仪允许进口
	
	
	

	中小企业投标要求（1.3.6）
	本项目不属于专门面向中小企业项目
	
	
	

	联合体投标规定（1.4）
	不接受
	
	
	

	投标人的关联性（1.5）
	在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。
	
	
	

	未发现影响采购人决策行为（1.5）
	投标人在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。
	
	
	

	满足投标范围的完整性要求（8.1）
	投标人对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标。
	
	
	

	未包含价格调整要求（11.4）
	投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
	
	
	

	投标保证金（12.1）
	符合招标文件要求。
	
	
	

	投标有效期满足要求（13.1）
	自提交投标文件截止之日起 60日历日内。
	
	
	

	投标文件的装订方式

（14.3）
	所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订。
	
	
	

	投标文件的签署和盖章符合要求（14.2、14.4）
	按照招标文件规定要求签署、盖章。
	
	
	

	接受价格的算术修正

（20.3）
	投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。
	
	
	

	符合强制采购节能产品要求（20.6）
	采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，投标人必须使用符合规定的强制采购产品进行投标，并提供相应证明材料。
	
	
	

	未发现串通投标（22.2）
	未与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标。
	
	
	

	报价说明可以接受（22.2）
	投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，投标人能按照规定证明其报价合理性。
	
	
	

	无采购人不能接受的条件（22.2）
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。
	
	
	

	结论
	
	
	


二、评分标准
	序号
	评分项
	分值区间
	评分主要因素
	评分细则

	1
	价格分

30分
	30分
	投标报价
	投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×最高分值评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价评分具体因素。

	2
	技术分

45分
	40分
	参数及指标的响应
	根据所投产品的性能、产品质量、综合性能指标，以各种技术、性能参数为准。投标人需对招标文件中的技术参数要求中所有内容进行逐条应答，全部满足招标文件技术指标、参数要求的得40分；

1、标记“★”号项为关键指标，每项负偏离扣4分，扣完为止。

2、其他未标记“★”号项指标，每项负偏离扣2分，扣完为止。

技术参数不得弄虚作假，需提供相关参数证明材料，否则不予认可。

	3
	
	3分
	操作使用限制
	所投产品操作、维修、维护限制说明，对使用人员及配套材料限制要求低，易于使用、方便升级，没有特殊限制，且使用成本较低、所需配套材料易采购的得3分。

	4
	
	2分
	维护维修限制
	所投产品维修、保养、升级所需材料及技术限制说明，对所需材料的种类（含工具）及技术限制要求较低，所需材料（含工具）递交耐用、易于采购、可替代，维护校准频率低，技术简单、无专利（授权）限制的得2分。

	5
	商务分

25分
	10分
	业绩经验
	2019年05月01日以来投标人独立承接并完成的同类项目业绩，每提供1项同类项目业绩证明材料（合同）的得2分，最高得10分。

说明：同类项目业绩证明材料合同要求能够提供清晰扫描件或复印件，能够体现项目名称、供货内容、项目期限、合同金额、合同签订时间、合同双方盖章页等关键内容，提供不全或内容不清晰或未提供者不予认可。

	6
	
	6分
	实施方案
	1、实施方案及措施，包含技术服务队伍、服务方案承诺，服务保障体系、服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护等），服务记录（包括服务报告、质量考核评估、满意度调查、电话记录等）整体方案及优化建议等完全满足招标文件要求，易于操作且具有可行性的得2分。

2、培训计划及方案等。培训计划内容详细全面的得2分。

3、售后服务、应急（突发事件）处置方案、易损件维修件储存供应方案、优惠服务方案、优势服务等。方案完整详细、易实施且简单有效程度的得2分。

	7
	
	8分
	服务承诺
	1、技术培训服务承诺，包含现场安装调试培训（培训人数不限，培训时间不少于6小时）以及每台仪器不少于2人次厂家国内实验室培训或采购人认可的其他方式。提供服务承诺函的得4分。

2、服务响应承诺，提供7*24小时售后服务，提供1小时内响应，24小时内解决问题并维修完毕。提供服务承诺函的得4分。

	8
	
	1分
	体系认证
	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得1分，否则不得分

	总分
	100分


第7章  政府采购合同

合同书
项目名称：
项目编号：
需方：新疆农业科学院核技术生物技术研究所
供方：
二零二二年月
合同条款
l．定义本合同下列术语应解释为：
(1)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
(2)“合同价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
(3)“货物” 系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切产品、备件、工具、 手册及其他技术资料和其他材料。
(4)“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险 以及其它的伴随服务，比如：吊装、卸货、安装、调试、提供技术援助、培 训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
(5)“甲方”系指采购人。
(6)“乙方”系指提供货物和服务的公司或实体。
(7)“天”指日历天数。
2．产品名称、型号、数量、金额：
	产品名称
	规格
	品牌
	单位
	数量
	单价(元)
	金额(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	


3．技术规格
3.1 交付的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格 响应表或偏离表(无偏离)相一致。
3.2 除技术规格另有规定外，计量单位应该使用公制。
4．专利权
4.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其 专利权、商标权或工业设计权的起诉。
5．交货、包装要求
5.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。
5.2 交货时间：合同生效后日内。
5.3 乙方应在每一包装箱的相邻四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：
(a) 收货人：新疆农科院核生所
(b) 目的地：新疆乌鲁木齐
(c) 货物名称：仪器名称
(d) 毛重／净重：实际      kg
5.4 如果每件包装箱重量在 2 吨(t)或 2 吨(t)以上，乙方应在每件包装箱的两侧 用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物 的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“请勿倒置”、 “防潮”等字祥和其他适当的标志。
5.5 设备的包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。
5.6 乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。
6．保险
6.l 以出厂价、仓库交货价或货架交货价签订的国内供货合同，其保险将由 乙方 办理，保险范围应包括乙方装运的全部货物；所有其它情况将由乙方办理货物在运抵目的港／项目现场途中的保险，保险应以人民币按照发票金额的百分之一百一十 (110％)办理“一切险”。
7．付款
7.1 本合同以人民币付款，合同金额为人民币（大写）          （¥          ）。
7.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货。交货后乙方应把下列单据提交给甲方，甲方按合同规定审核后付款：
(1) 有关运输部门出具的票据；
(2) 发票；
(3) 装箱单；
(4) 制造厂商出具的质量检验证书和数量证明书；
(5) 验收证书。
7.3 交货地点和交货期限 
交货地点：招标人指定地点。
交货期限：合同签订后进口设备90个工作日，国产设备30个工作日内完成产品供货、安装、调试、培训等。
7.4 付款方式
乙方在中标后向甲方缴纳中标金额5%合同履约保证金，合同履约保证金到达甲方账户后与乙方签订合同，合同内所有设备安装调试完成并经甲方验收合格后，支付合同总额的30%的货款，剩余70%货款六个月内付清。同时经甲方确认后，履约保证金转为质保金；壹年质保期（自验收合格之日起计算）满，无质量问题且在质保期间履行质保内容，经甲方再次确认后；一次性退还5%的质量保证金。
8．伴随服务
8.1 除合同条款中另有规定外，乙方应提供如下服务：
（1）所供货物必须是原厂制造、全新的产品，符合国家标准以及该产品的出厂标 准。
（2）所供货物及所使用的原材料必须符合国家环保验收标准，并出具相关采购证明，否则，无条件退货。
（3）所有货物必须由中标人免费送货上门到用户指定地点并免费安装。
（4）所有货物必须由中标人提供招标人约定的免费质量保修期服务；在质量保修服务期内，使用者如有投诉，须在8小时内响应，72小时内处理完毕。
（5）供货商还须保证甲方所采购的设备在质量保修服务期期满后以优惠价供应正常使用所必须的零配件，并列出清单，标明价格、单价。
（6）中标人应将关键产品的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机 工具等交付给甲方。
8.2 乙方还应提供下列服务：
(1) 货物的现场安装和启动监督；
(2) 提供货物组装和维修所需的工具；
(3) 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。
(4) 在项目现场就货物的安装、启动、维护等对甲方人员进行培训。
8.3 除合同条款中另有规定外，伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。
9．质量保证
9.1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的和用一流的工艺生产的，并完全符合国家标准、消防标准、行业标准，销售渠道符合乙方身份。
9.2 根据当地商检局或有关部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。
9.3 乙方在收到通知后十(10)天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
9.4 如果乙方在收到通知后十(10)天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影 响。
9.5 设备投入正常运营后，乙方应定期回访使用方。
10．检验
10.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，所交产品符合相关验收标准，并出具—份证明货物符合合同规定的质量检验证书，检验证书是付款时所需要的文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在检验证书后面。
10.2 货物运抵现场后，甲方现场验收，如有需要，可抽取样品交有关检测部门检验。
11．索赔
11.1 甲方有权根据当地商检局或有关部门出具的检验证书向乙方提出索赔，如不符合招标文件相关质量要求，甲方有权拒付部分或全部货款，并保留追索因延期交付造成相关损失的权利。
11.2 在合同第10条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对差异负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
(1) 乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。
(2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。
(3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同第 12 条规定，相应延长修补和／或更换件的质量保证期。
11.3 如果在甲方发出索赔通知后十(10)天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后十(10)天内或甲方同意的延长期限内，按照本合同第 12．2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方将从议付货款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。
12．乙方履约延误
12.1 乙方应按照“采购内容及技术参数要求部分”中甲方规定的时间表交货和提供服务。
12.2 如乙方无正当理由而拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿和／或违约终止合同。
12.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间。
13．误期赔偿
13.1 除合同第14条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每月迟交货物交货价或未提供服务费用的百分之零点五(0.5％)计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价的百分之五 (5％)。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同，并且保留追究乙方因延期交货造成无法按期使用的间接损失的权利。
14．不可抗力
14.1 尽管有合同条款第13 条、14 条和 19 条的规定，如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。
14.2 本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制，不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括，但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。
14.3 在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续超过一百二十(120)天，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
15．履约保证金
15.1 乙方应按规定支付合同总额的5%作为履约保证金。
15.2 乙方提供的履约保证金应按招标文件所附的格式或甲方可接受的其他格式提供，与此有关的费用均由乙方负担。
15.3 如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。
16．争端的解决
16.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十(10)天内仍不能解决，双方应将争端提交有关省、市人民政府或行业主管部委寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市人民政府或行业主管部委后二十八(28)天内仍得不到解决，则应提请仲裁。
16.2 仲裁应按照下列程序进行：
(1) 如果是国内合同(即甲方与国内乙方签订的合同)，仲裁应由双方商定的仲裁委员会根据其仲裁程序进行仲裁；
16.3 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。
16.4 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。
16.5 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。
17. 违约终止合同
17.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：
(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。
(2)卖方未能履行合同项下的其它义务。
17.2 一旦买方根据第 16.1 款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的价格差及额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。
18.变更指示
18.1 甲方可以随时向乙方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更： (1)合同项下需为甲方特殊制造货物的图纸、设计或规格； (2)装运方式和包装方式；(3)交货地点； (4)乙方须提供的服务。
18.2 若上述变更导致了乙方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。乙方必须在接到甲方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。
19.通知
19.1 本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
20．适用法律
20.1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
21．合同生效
21.1 本合同应在双方签字并盖章，同时甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。
22．主导语言
22.1 本合同正本一式四份，以中文书写，双方签字盖章后生效，双方各执两份。
23．合同修改
23.1 除了双方签署书面修改协议并成为本合同不可分割的一部分的情况之外， 本合同的条件不得有任何变化或修改。
24．其他其他未尽事宜，双方协商解决。
供方：                            需方：新疆农业科学院核技术生物技术研究所
（公章）                              （公章）
法定代表人（或委托代理人）：      法定代表人（或委托代理人）：
电话：                            电话：
传真：                            传真：
开户银行：
行号：
账号：
税号：
21


