
新疆维吾尔自治区人民医院消毒供应中心新华洗消设备维保服务采购项目
竞争性磋商文件

采   购   人：新疆维吾尔自治区人民医院

代  理 机 构: 新疆经纬招标有限责任公司

采  购 内 容：消毒供应中心新华洗消设备维保服务

项  目 编 号：JWZB（2022）Z-136
采购代理机构项目负责人：畅容焓

联 系 电 话：0991-2670314

目录

2第一章  竞争性磋商公告


5第二章  磋商须知


5磋商须知前附表


9磋商须知正文


9一、总则


11二、磋商文件


12三、响应文件


14四、响应文件的递交


15五、响应文件的评审


21六、成交结果信息公布与授予合同


22七、其他规定


23第三章  政府采购合同


11第四章  采购需求


15第五章  响应文件格式


18一、资格性自查表


19二、磋商函


23三、磋商保证金


24四、报价一览表及报价明细表


29五、供应商的资格证明材料


35六、服务方案


38七、响应/偏离表


40八、供应商认为需要提供的其它资料




第一章  竞争性磋商公告
项目概况
新疆维吾尔自治区人民医院消毒供应中心新华洗消设备维保服务采购项目的潜在供应商应在乌鲁木齐市光明路276号E阳臻品写字楼15楼1503室获取采购文件，并于 2022年5月24日11点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JWZB（2022）Z-136
项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院消毒供应中心新华洗消设备维保服务采购项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：25万元/年
最高限价：同预算金额
采购需求：消毒供应中心新华洗消设备维保服务
合同履行期限：自合同签订之日起3年
本项目不接受联合体
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：提供：

（1）有效的营业执照；

（2）提供上年度财务审计报告或提交响应文件截止时间前半年内任意一个月的财务报表；

（3）提供提交响应文件截止时间前半年内任意一个月的依法缴纳税收证明；

（4）提供提交响应文件截止时间前半年内任意一个月的社保缴纳证明；

（5）提供无重大违法记录声明书；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；
3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取采购文件
时间：2022年5月9日至2022年5月16日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外 ）；
地点：乌鲁木齐市光明路276号E阳臻品写字楼15楼1503室；
方式：购买磋商文件时须提供：法定代表人授权委托书、被授权人身份证、营业执照（加盖单位公章复印件一套）；
售价：人民币200元/本，售后不退。
四、响应文件提交
截止时间：2022年5月24日11点00分（北京时间）
地点：乌鲁木齐市光明路276号E阳臻品写字楼15楼1503室
五、开启
时间：2022年5月24日11点00分（北京时间）
地点：乌鲁木齐市光明路276号E阳臻品写字楼15楼1503室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜

1、上述预算金额均为一年预算金额

2、本项目的其他资格要求：

（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的投标；

（3）供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）。
3、需要落实的政府采购政策：《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府强制执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：新疆维吾尔自治区人民医院
地    址：乌鲁木齐市天池路91号
联系方式：0991-8562590
2.采购代理机构信息
名    称：新疆经纬招标有限责任公司
地　　址：乌鲁木齐市天山区光明路276号E阳臻品15层1503室
联系方式：0991-2670314

3.项目联系方式

项目联系人：畅容焓
电　　 话：0991-2670314，13639931925
4.财政监督电话：0991-2359482
第二章  磋商须知
磋商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	项目名称
	新疆维吾尔自治区人民医院消毒供应中心新华洗消设备维保服务采购项目

	第二章第1.2款
	采购内容
	消毒供应中心新华洗消设备维保服务

	第二章第1.3款
	采购方式
	竞争性磋商

	第二章第1.4款
	项目地点
	采购人指定地点

	第二章第1.5款
	合同履行期限
	自合同签订之日起3年

	第二章第2.1款
	采购人
	采购人：新疆维吾尔自治区人民医院

地 址：乌鲁木齐市天池路91号

联系方式：0991-8562590

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名称：新疆经纬招标有限责任公司

地址：乌鲁木齐市天山区光明路276号E阳臻品15层1503室

联系人：畅容焓

联系方式：0991-2670314，13639931925

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：提供：

（1）有效的营业执照；

（2）提供上年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表；

（3）提供响应文件提交截止时间前半年内任一月依法缴纳税收证明；

（4）提供响应文件提交截止时间前半年内任一月社保缴纳证明；

（5）提供无重大违法记录声明书；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；；
3.本项目的特定资格要求：无；

	第二章第3.2款（4）
	信用查询时间
	2022年5月24日11时00分- 12时00分(北京时间)

	第二章第6.1款
	联合体形式
	不接受

	第二章第6.2（3）款
	对联合体各方的要求
	无

	第二章第7.1款
	现场考察
	不组织，由供应商自行对项目现场和其周围环境进行考察

如因供应商未到现场进行考察锁造成的一切后果由供应商自付

	第二章第8.1款
	分包
	不允许

	第二章第9.1款
	政府采购支持中小企业发展
	专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。本项目所属行业：其他未列明行业

	
	政府采购支持中小企业融资
	中小企业在融资、保证金、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。

	
	政府采购信用担保
	

	二、竞争性磋商文件

	第二章第10.3款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	技术、服务要求以及合同草案条款

	第二章第11.1款
	提交响应文件截止时间
	2022年5月24日11点00分（北京时间）

本项目开标采用钉钉会议以不见面形式进行，具体信息在供应商递交响应文件时统一通知。

	三、响应文件的编写

	第二章第15.5款
	预算资金
	25万元/年

	第二章第16.1.4款
	业绩
	近三年（2019年4月1日以来）类似项目业绩须提供中标通知书、成交通知书或合同协议书复印件

	第二章第17.1款
	磋商保证金
	1、金额：5000元
2、形式：单位账户网银转账或银行电汇；

3、递交时间：在磋商截止时间前递交（以到账时间为准）；

4、账户信息：

账户名称：新疆经纬招标有限责任公司

账号：0000020070110084283987 

开户行名称：乌鲁木齐银行天山区支行 

开户银行代码：313881000027

备注“Z-”

	第二章第18.1款
	磋商文件有效期
	60日（日历日）

	第二章第19.1款
	响应文件份数
	1.纸质版文件：正本一份，副本二份；
2.电子版文件：一份（以U盘形式递交，U盘内不得附带任何与本次磋商无关内容，电子版文件格式为Word格式及PDF格式）；

3.响应文件电子版要求包含磋商文件全部内容，响应文件电子版与纸质版不一致时以纸质文件为准。

	四、响应文件的递交

	第二章第20.2款
	封套上应载明的信息
	收件人名称：新疆经纬招标有限责任公司 

项目编号：                                         

项目名称：
包装内容：响应文件正本/副本/电子版

供应商名称：                 

供应商地址：                 

联 系 人：                   

联系电话：                   

在规定的磋商时间 年月日 ：前不得启封

	第二章第22.1款
	磋商文件的递交地点
	乌鲁木齐市天山区光明路276号E阳臻品15层1503室

	五、响应文件的评审

	第二章第23.2款
	磋商小组
	磋商小组构成：磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

磋商小组确定方式：随机抽取。

	第二章第29.1款
	评审办法
	综合评分法

	第二章第30.1款
	推荐的成交候选人数量
	3

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第35.1款
	财政部门指定发布媒体
	新疆政府采购网

（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

	第二章第37.3款
	履约担保
	履约保证金金额：成交价的5%

履约保证金递交：成交供应商人收到成交通知书后（签订合同前）向采购人缴纳；

成交供应商未按磋商文件规定缴纳履约保证金的，视为自动放弃此次成交项目，其磋商保证金将不予退还。

	七、其他规定

	第二章第39.1款
	代理服务费
	1、成交供应商在收到成交通知书后，须向新疆经纬招标有限责任公司支付代理服务费，参考国家发展计划委员会“计价格（2002）1980号”文件、“发改办价格[2003]857号”文及发改办价格〔2011〕534号文下浮50%收取。

	本磋商文件规定的各项技术规格中出现的商标、名称或供应者等均不做特别指定的要求，仅作为对技术规格的描述要求，按“或相当于”理解，供应商在磋商时不得低于此要求。


磋商须知正文

一、总则

1. 项目概况

1.1项目名称：详见磋商须知前附表；

1.2采购内容：详见磋商须知前附表；

1.3采购方式：详见磋商须知前附表；

1.4项目地点：详见磋商须知前附表；

1.5合同履行期限：详见磋商须知前附表。
2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。
2.4 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5偏离

2.5.1本条所称偏离为响应文件对磋商文件的偏离，即不满足、或不响应磋商文件的要求。偏离分为对磋商文件的实质性要求条款偏离和对磋商文件的一般商务和技术条款偏离。

2.5.2除法律、法规和规章规定外，磋商文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

2.6特别说明

2.6.1除磋商文件内有特殊说明外，本次磋商响应供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为磋商单位法人所拥有。

2.6.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求编制、提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2.6.3供应商在磋商活动中提供任何虚假材料, 其响应文件无效并承担相应法律责任。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定供应商资格条件。
3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、代理机构存在利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（4）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内）。采购人或采购代理机构将按供应商须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，供应商将被认定为磋商无效。以联合体形式参加磋商的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体供应商将被认定为磋商无效。

采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。在本磋商文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。
3.3 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；供应商在项目地具有技术支持和后续服务等能力。
4. 费用和知识产权 

4.1供应商应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。采购文件所提供的资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2供应商应保证，在中华人民共和国境内使用成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书。

6．联合体形式 
6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2考察现场的费用由供应商自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8. 分包

8.1经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
9. 政府采购政策支持

9.1供应商符合支持中小企业发展优惠政策的，报价可以优惠扣除。本项目价格扣除比例见磋商须知前附表。

9.2为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

9.3 中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。

二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同
第四章 采购需求

第五章 响应文件格式
10.2本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
10.3 磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。

10.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.提交响应文件的截止时间
11.1供应商提交响应文件截止时间见磋商须知前附表。

12. 磋商文件的澄清或者修改

12.1在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收采购文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。澄清或者修改文件作为磋商文件的组成部分对供应商具有约束力。
12.3供应商认为磋商文件存在歧视性条款的，应在收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向本代理机构提出。

三、响应文件

13.一般要求

13.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或代理机构就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 响应文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

13.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

14.响应文件的组成
14.1 响应文件包括下列内容： 

（1）资格性自查表

（2）磋商函、磋商声明

（3）磋商保证金

（4）报价一览表、报价明细表及报价说明
（5）供应商的资格审查材料
（6）项目方案


（7）响应/偏离表


（8）供应商认为需要提供的其它资料

14.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
15.报价

15.1供应商应当根据磋商文件要求和采购内容，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2磋商报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目采购范围内所有服务费的总和，供应商应结合市场状况、工作成本进行自主报价，磋商报价应包括为履行本项目所必须所须发生的全部费用和供应商应承担的一切税费。各综合单价不因检测数量变化、位置、市场价格波动、政策变化及所有不可预见等因素改变而增减。供应商漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已包含在已标价分项报价的单价和合价中，成交后不予调整。

15.3供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件格式”格式填写。供应商在本章第11.1款规定的提交响应文件截止之日前修改报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.4响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

15.5供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见磋商须知前附表。

15.6采购人不保证将合同授予最低报价的供应商。

16.符合磋商文件规定的证明文件

16.1供应商符合磋商文件规定的资格证明文件。
16.1.1供应商应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

16.1.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质而被拒绝。

16.1.3至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

16.1.4供应商应当提交符合竞争性磋商文件规定的业绩证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分，业绩证明文件要求详见磋商须知前附表。

16.2供应商对本磋商文件中加注星号（“★”）的重要技术条款或技术参数应当在响应文件中进行重点全面描述及承诺，并提供相应技术支持资料。技术支持资料以货物制造商公开发布的印刷资料或经国家机关认可的监测机构出具的监测报告为准。

17. 磋商保证金
17.1磋商须知前附表规定提交磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的形式、金额，在本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间前，提交磋商保证金。磋商保证金有效期应当与本章第18.1款规定的响应文件有效期一致。

17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
17.3 未按磋商文件规定提交磋商保证金的，其响应文件无效。

17.4代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。
18. 响应文件有效期
18.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效文件。

19. 响应文件的签署及规定

19.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本、副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。所有文件装订方法不得以活页方式装订(如打孔、鸭嘴夹等)。
19.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

19.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

20. 响应文件的密封和标记

20.1响应文件“正本”“副本”“电子版”应单独分别密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章或或密封章。

20.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
20.3响应文件如果未按上述规定密封和标注，采购人或代理机构将拒绝接收。

21. 响应文件的补充、修改或者撤回
21.1供应商在本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
22. 响应文件的递交与接收

22.1 供应商应在本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、代理机构或者磋商小组将拒收。
22.2在本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或代理机构当场拆封响应文件。

五、响应文件的评审

23. 磋商程序

23.1磋商程序：初步审查（资格性审查、符合性审查），澄清、磋商、综合评分、推荐候选供应商。
23.2磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
23.2磋商按本章第28.1款或者第28.2款情形进行。

24.初步审查
24.1磋商小组对参加磋商的单位提交的首次响应文件进行初步审查。响应文件不符合资格性审查及符合性审查条件的，其响应文件无效，磋商小组应当告知有关磋商单位。

25.资格审查

25.1资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
	审查内容
	审查标准
	投标企业名称

	
	
	1
	2
	…

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明；
	
	
	

	2
	健全的财务会计制度
	提供上年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）；
	
	
	

	3
	缴纳税收
	提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料；
	
	
	

	4
	缴纳社会保障资金
	提供社保缴纳证明（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供）；
	
	
	

	5
	履行合同所必需的设备和能力
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明；
	
	
	

	6
	提供无重大违法记录声明书
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	
	
	

	7
	政府采购政策
	供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，按磋商文件要求提供《中小企业声明函》
	
	
	

	8
	信用查询结果
	1、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单；2、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人；3、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
	
	
	

	9
	授权
	按磋商文件要求提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明，签字盖章齐全； 
	
	
	

	10
	不参与围标串标承诺书
	提供不参与围标串标承诺书；
	
	
	

	11
	磋商保证金
	是否按照磋商文件要求金额递交了保证金，并提供了保证金缴纳凭证。
	
	
	

	资格审查结果
	
	
	

	不通过理由说明
	
	
	


26.符合性审查
26.1依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应 (包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)。
	项目
	评审因素

	符合性检查
	1、响应文件按照磋商文件规定的内容、格式填写，字迹清晰可辨

	
	2、响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的单位章齐全符合磋商文件规定

	
	3、响应文件承诺响应有效期满足磋商文件要求

	
	4、响应文件承诺的合同履行期限及付款方式满足磋商文件要求

	
	5、磋商报价具有唯一性，未超过采购项目预算

	
	6、响应文件未附有采购人不能接受的条件或不符合磋商文件的其他要求

	
	7、符合国家、行业技术标准的要求

	结论
	是否通过审查，进入下一阶段

	1）“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。

2）出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评审。

3）若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由专家投票决定该供应商是否通过审查，进入下一阶段评审。


27.澄清

27.1 磋商小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.2 报价计算错误修正的原则：报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。若供应商拒绝接受上述修正，在评审时将其视为无效响应。
28. 磋商
28.1符合性审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
28.2对于未明确磋商文件实质性变动内容，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，直接与实质性响应磋商文件要求的供应商就价格组织多轮磋商。
28.3在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。
28.4磋商小组应当根据本章第26.2款对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）响应文件能够详细列明采购需求的服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）响应文件不能详细列明采购需求的服务要求，需经磋商由供应商提供最终解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上磋商单位的解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

28.5 重新提交的响应文件或者报价应按本章第19.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内统一递交给磋商小组。

28.6提交首次响应文件的磋商单位，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退供应商的磋商保证金。

28.7提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第28.6款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。
29.综合评分
29.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

29.2评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
供应商最终得分=最终价格评分A+B+C。
29.3评分办法：综合评分法
	项目
	评审内容
	分值

	A：投标价格评分30分

	价格
	投标报价得分=(评标基准价/修正后投标报价)×30%×100

备注：

1.投标价格评分采用低价优先法计算；

2.评标基准价：满足招标文件要求且经算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价；

3.修正后投标报价：评标委员会以开标一览表中投标报价为基础，对其进行算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。
	30分

	B：技术部分评分54分

	采购需求响应程度
	响应文件对磋商文件采购需求的响应程度：
（1）所有服务条款完全符合磋商文件要求（20分）；

（2）服务条款有1项负偏离扣2分，最低0分。
	20分

	整体服务方案评价
	根据供应商对采购项目的理解，制定相应的服务方案：
（1）服务方案非常详实完整，针对性、可操作性非常强，非常满足采购需求（15分）；

（2）服务方案较为详实，针对性、可操作性较强，能满足采购需求（12分）；

（3）服务方案针对性、可操作性一般，能基本满足采购需求（8分）；

（4）服务方案差（4分）；
（5）未提供方案不得分。
	15分

	进度安排
	各阶段的工作进度和衔接安排合理、清楚明确，保证工作质量和进度：

（1）工作内容清楚、时间紧凑，安排合理（5分）；

（2）工作内容不明确、时间安排不尽合理（3分）；
（3）其他情况（1分）。
	5分

	设备设施配备计划
	针对本项目设备设施的配备计划：
（1）提供的设备设施配备充足，完全可保证项目需求（5分）；
（2）提供的设备设施配备基本能满足项目需求（3分）
（3）未提供设备设施配备或提供的设备设施配备不能满足项目需求不得分。
注：应提供设施设备配备清单、购买发票或租赁合同，否则不得分。
	5分

	安全作业保障评价
	（1）供应商为本项目制定安全措施，安全技术措施科学、规范、严密且操作规范的得5分；

（2）供应商为本项目制定安全措施，安全技术措施不尽科学、规范、缺乏严密的得3分；
（3）供应商提供的安全措施较差得1 分；
（4）未提供不得分。
	5分

	应急响应及突 发事件的处理 措施  
	根据供应商针对本项目提供的应急方案完整性、合理性及整体措施的可行性进行评审：
（1）应急方案完整性、合理性优秀得 4分；
（2）应急方案完整性、合理性良好得 2分；
（3）应急方案完整性、合理性一般得 1 分；
（4）不提供不得分。 
	4分

	C：商务部分评分16分

	服务人员
	拟投入本项目的服务人员提供有效期内的健康证及公司为其缴纳的近半年内任意一个月的社保证明。提供5个得3分，每多提供1名加1分，最多加3分。
	6分

	类似业绩情况
	近年（2019年4月1日至今）从事类似项目业绩进行评价，须提供中标通知书、成交通知书或合同协议书（须提供合同首页、合同金额页、盖章页），提供一个得2分，最高得10分。
	10分


30.提出成交候选人

30.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后评审价格由低到高的顺序推荐。评审得分且最后评审价格相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
31.确定成交单位

31.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

31.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交单位，也可以书面授权磋商小组直接确定成交单位。

32. 终止竞争性磋商采购
32.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的。
33．重新评审

33.1除资格性审查认定错误和分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

34.保密及串通行为

34.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

34.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

34.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的相应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同

35.成交信息的公布

35.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

36.询问及质疑

36.1供应商对磋商文件提出询问或者质疑的，必须遵守政府采购的相关法规，且应提交纸质的质询或者质疑文件原件，并须附证明材料，同时说明供应商联系人、联系方式。原件需加盖供应商公章并由被授权代表签署。
37.成交通知

37.1成交单位确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交单位发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交单位具有同等法律效力。

37.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

37.3 成交单位在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。

37.4 成交单位没有按照本章第37.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其磋商保证金不予退还。
38.签订合同

38.1 磋商文件、成交单位的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

38.2 成交单位应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

38.3 成交单位应当按照合同约定履行义务。成交单位不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
38.4 成交单位有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

39.采购代理服务费

39.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

40. 其他规定

40.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。
第三章  政府采购合同
甲方：新疆维吾尔自治区人民医院
所在地：
乙方：
所在地：
甲、 乙双方在平等互利的基础上，按照下列条款签订合同，签订定地点乌鲁木齐市。
一、采购内容：
二、维保内容：
1、维保类别：
2、服务内容包括：
三、维保期限：甲方委托乙方维护、保修甲方的设备，乙方根据此合同为甲方提供使保修设备正常运行的维保服务，期限：自    年   月   日起至   年   月     日止，维保服务期限为    年。
四、合同金额：总计人民币     元整 （¥     ）；（每年人民币    元整，    年总金额人民币     元整（¥    ））。
五、付款方式：
保修合同签订后支付首年度维保费用的50%，即人民币    元整（¥    ）；
第一年度维保服务结束后支付首年维修费用的50%，即人民币      元整（¥     ）；
第二年维保服务开始后支付次年度维保费用的50%，即人民币      元整（¥     ）；
维保期结束后支付次年度维保费用的50%，即   元整人民币（¥     ）。
六、验收：
1、乙方在更换核心部件、设备调试结束后，由甲、乙双方共同组织验收，乙方提供自治区计量测试研究院、特种设备检验研究院、卫生监督所或原厂质量认证等相关检测单位出具的合格的检测证明，进口配件提供相关资料（资质文件、合格证、部件详细信息、海关报关单等）。
2、维保到期验收按国家有关的规定、规范及维修保养设备原厂家的维修保养说明进行。验收时若设备维修保养后不符合设备原厂家或本合同维修保养的要求，不能正常稳定的运行由乙方负责对该设备进行维修，直至确保该设备可正常稳定使用且运行良好，由此产生的有关费用及设备维修保养期间对甲方造成的损失由乙方承担。
七、维保服务要求
1、根据保修类型进行维护，乙方在接到甲方保修电话后1小时内响应，24小时内到达现场解决问题，节假日必须无条件响应。乙方保证故障所需备品到现场时间为国内≤48小时，国外≤120小时，乙方保证对于其它备件自验收合格之日起，同一设备的同一故障现象免费保修6个月。
2、乙方保证在维修保养期间内为甲方最终用户提供7*24小时技术服务热线，负责中文解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。
3、维保期内乙方无条件免费提供设备所有密码（维修密码等）、软件升级服务，并保证为最新版本，以便甲方查询设备运行情况。维修、保养时需提前通知甲方维修工程师，每年对设备进行不少于   次 的保养，保养及维修记录单必须三方（乙方、甲方的使用科室和医疗器械中心）签字并交予甲方医疗器械中心备案。
4、乙方提供包括质控培训在内的技术支持。无论维修保养期内外，协助甲方建立医疗器械维修保养管理制度。并按照产品说明书的要求进行检查、检验、校准、保养、维修并记录；确保升级设备处于良好状态。
5、维保期内乙方保证设备开机率不低于95%（按工作日250天计算），即累计故障停机不超过12.5个工作日，每超过1天保修期按1:5顺延；开机率低于90%（按工作日计算）甲方有权解除合同，乙方返还合同预付款。
6、乙方必须保证甲方在维修配件、服务及其任何一部分时出现配件纠纷或其他侵权的指控，由乙方负责交涉并承担发生的一切经济费用和法律责任。
7、乙方所提供的维保服务，不得破坏、变更设备的结构和电气设计的基础。
8、设备故障提供设备维修过程中所需的全部备品备件，更换备件须为全新货品，特殊状况若无甲方同意不接受旧货品或翻新货品。提供所供备品配件若为进口的，必须提供海关报关单，乙方在当地设有维修站点及备品库。
9、乙方在维修保养期内安装的任何零配件，必须是设备生产厂家原产的或是经其认可的或是在国家标准或国际标准中可以达到替换要求的，其质量和性能等同于或高于原厂替换件质量和性能的；维修保养后的设备应是可正常使用的，符合临床要求的合格设备；更换核心部件，有规定需要计量检测，必须提供检测合格报告。符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械使用质量监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第18号）
八、培训：乙方负责对甲方维修人员和使用人员进行培训。甲方培训人员    名，培训地点：     。使甲方维修人员能对设备的日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能熟练掌握设备的各项操作，并能及时准确的报修。
九、保修设备在保修期内，停止使用或报废，甲方有权终止合同，并按照已保修的时间按月（超过15天以一个月计算）支付保修费。由甲方自身原因、意外事件及天灾等不可抗拒因素导致设备无法正常运行时，甲、乙双方协商解决。
十、维保期内，因设备质量问题产生的医疗纠纷由乙方承担，因甲方原因造成的医疗纠纷乙方不承担责任。由甲方自身原因、意外事件及天灾等不可抗拒因素导致设备无法正常运行时，甲、乙双方协商解决。
十一、本合同引起的任何争议，双方应尽量协商解决，若无法达成共识双方均可在合同签订地法院提起诉讼。
十二、未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定透露给任何人。
十三、补充协议：见附件
十四、本合同经签字盖章后生效，一式7份，甲方执5份，乙方执2份。
甲方：新疆维吾尔自治区人民医院             乙方：  

法人签字（盖章）：                          法人签字（盖章）：
主管院长：                                 开户银行：
                                            账号：
使用科室及设备管理部门：                    电话：
      年    月     日                          年    月    日  

第四章  采购需求

（一）项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院消毒供应中心新华洗消设备维保服务采购项目
（二）采购内容及范围：消毒供应中心新华洗消设备维保服务采购
（三）合同履行期限：自合同签订之日起3年。

（四）合同价款的支付：合同签订后首付本年度金额的50%，本年度结束验收合格再付年度金额的50%。

（五）详细要求：

   符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）、《医疗器械使用质量监督管理办法》（原国家食品药品监督管理总局令第18号）、《医疗器械临床使用管理办法》（国家卫生健康委员会令第8号）

一、招标范围

消毒供应中心18台新华品牌各类型消毒灭菌装置的维护服务，保证全年正常稳定运行、洗消质量合格，服务期限：3年。
二、设备清单

	序号
	设备名称
	设备型号
	产品编号
	数量

	1
	MAST脉动真空灭菌器
	MAST-H
	20184598
20184597
	2

	2
	快速多舱式全自动清洗消毒器
	DC-3
	1390804
1390803
	2

	3
	快速式全自动超声喷淋清洗消毒器
	AUS500
	1390805
	1

	4
	过氧化氢低温等离子体灭菌器
	PS-100GXP
	4180439
	1

	5
	过氧化氢低温等离子体灭菌器
	PS-100X
	1841222
1340832
1340829
	3

	6
	医用清洗机
	PC-150L
	18300522
	1

	7
	多功能清洗消毒中心
	CSSD.QXZX-5000L
	1850191
	1

	8
	内镜清洗工作站
	Center-Y4
Center-R5
	201852644201952542
	2

	9
	新华牌XG2.C型环氧乙烷灭菌器
	XG2.C
	1380402
1380306
1380401
1280406
1380704
	5


三、维保服务技术参数
	序号
	招 标 技 术 要 求

	一
	维保类别：整机全保

	二
	维保要求

	2.1
	投标单位所提供的维保服务，不得破坏、变更设备的结构和电气设计的基础。

	2.2
	保证提供设备维保过程中所需的全部备品备件。

	2.3
	在设备的设计使用寿命周期内，投标单位应尽量能保证使用方更换到原厂的零部件，确保其正常使用。

	2.4*
	进口备品配件，投标单位必须提供所供备品配件的海关报关单及商检报告。

	2.5*
	更换强制计量检测目录范畴内的部件后，必须进行计量检测并出具合格证书

	2.6*
	配件符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械使用质量监督管理办法》、《医疗器械临床使用管理办法》、WS/T 367-2012《医疗机构消毒技术规范》、GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》

	2.7*
	故障所需备品到现场时间：国内≤48小时；国外≤120小时

	2.8*
	关键高值配件的保用时间：

	2.8.1
	保内，更换验收合格后质保1年

	2.8.2
	其它备件：自每次维修保养验收合格之日起，同一设备的同一故障现象免费保修3个月或以上

	2.9*
	故障报修响应时间（小时）≤2小时

	2.10*
	工程师到场时间（小时）≤48小时

	2.11*
	最长维修周期：排除故障时限（小时）≤120小时

	2.12*
	MAST脉动真空灭菌器维护项目及内容：

1、每月检查设备平移门胶条（1000次循环更换)提供检修记录单。
2、对门传动系统进行加油（6个月/每次）平移门同步带（2年整体更换）。
3、每月检修紧固内室挡气板螺丝/导轨螺丝/蒸汽管路卡箍垫（1年内更换），提供检修记录单。
4、每月紧固设备电源、真空泵、加热管、加水泵、交流接触器连接线、温度压力信号线。
5、每月检查电源连接线和其它电器连接线有无破损。
6、每月清洁进水、进蒸汽、夹层内室疏水过滤器，清洁减压阀过滤网，压缩气过滤器排水，提供检修记录单。
7、每月调正并紧固搬运车脚轮，检查搬运车与内室对接是否顺畅，内车推拉是否顺畅。
8、每月真空泵及其管路、换热器、加热管及筒体、水位探针检测。
9、每月清洁内室及内室过滤网，提供检修记录单。
10、每月清洁真空泵消音器、疏水/抽空/回空单向阀。
11、每周清洗门胶条，清洁门密封槽，提供常规备件，
12、每周清洁打印机热敏打印头，校验触摸屏提供检修记录单。
13、每季度检查门是否水平，手动开关门，检查门开、关是否到位，门障碍保护是否有效，门运行是否顺畅，是否有异响，门安全连锁装置是否有效，提供检修记录单。
14、每月检查进水管路是否漏水， 水压力0.15-0.3MpaMpa蒸发器水位是否正常。
15、每月检查进蒸汽管路是否漏水，进汽压力0.3-0.5Mpa Mpa。
16、每季度巡检压缩机排水，检查压缩气管路是否泄漏，进气压力0.5-0.7Mpa Mpa。
17、每月手动反复开启电加热设备:查看交流接触器是否打火，夹层压力升到0.21Mpa。
18、运行保压程序，极限真空≤-90Kpa Kpa，泄漏速率＜130Pa/minPa/min

19、每周运行BD测试程序，检查真空泵、各水、蒸汽、压缩气连接管、密封门、安全阀是否泄漏，内室夹层安全阀手动开启两次，脉动时间，升温时间，程序运行时间，灭菌阶段温度变化范围，压力变化范围，BD测试是否合格，提供检修记录单。

	2.13*
	快速多舱式全自动清洗消毒器维护项目及内容：

1、每季度检查空气过滤器
2000次循环/出现老化现象等需要强制更换。
2、每月检查清洗液上油液硅胶管，注液泵内硅胶管。
3、每周检查喷射臂固定环及相关配件。
4、每周检查清洗架防撞杆、内室与清洗架对接口的对接塑料件。
5、每月门密封胶圈、循环管路软管、水位、风压开关软管
6000次循环按需更换。
6、每月紧固设备电源、循环泵、风机、空气加热管、电加热管、交流接触器连接线。
7、每月检查电源连接线和其它电器连接线有无破损。
8、每月检查清洁进水、进蒸汽管路上的过滤器，清洁内室过滤网，压缩空气过滤器排水。
9、每季度检查清洁舱体及清洗架喷淋臂，紧固清洗架滚轮螺丝，检查清洗架是否变形、开焊，登记提供检修记录单。
10、每月检查搬运车上下档杆是否松动，车架是否变形，车轮是否松动，与设备对接是否顺畅登记提供检修记录单。
11、每月校验触摸屏，清洁打印机热敏打印头，登记提供检修记录单。
12、每月检查门是否水平，门传动链条、轴承、导轨上油，同步带是否磨损，同步带压紧螺丝是否松动，手动开关门，检查门开、关是否到位，门障碍保护是否有效，门运行是否顺畅，是否有异响。登记提供检修记录单，备件传动链条。
13、每月检查门是否水平，检查门限位块是否变形，钢丝绳是否磨损，门转动销轴是否松动，手动开关门，检查门开、关是否到位，门锁是否有效。登记检修记录单，提供备件。
14、每月检查计量系统进液精度：浮子开关是否有效，储液桶内硅胶管限位扎扣是否松脱，检查注液泵及浮子开关接线是否松动或脱落。
15、每月检查进水管路是否漏水，进水压力0.3-0.5MpaMpa

16、每月检查进蒸汽管路是否漏水，进汽压力0.3-0.5MpaMpa

17、每月手动开风机、蒸汽预热箱、电加热管，检查蒸汽散热器是否漏汽，电加热管是否损坏，过热保护是否有效，检查风机运转是否正常，登记检修记录单，提供常规备件。
18、每次空载运行程序，检查循环泵、各连接管、密封门、预热水箱是否漏水，预热水箱溢流口是否溢水，喷淋阶段，喷射臂转速，程序运行时间。
19、每次检查程序运行参数是否正常。

	2.14*
	快速式全自动超声喷淋清洗消毒器维护项目及内容：

1检查空气过滤器。
2检查清洗液上油液硅胶管，注液泵内硅胶管。
3检查喷射臂固定环及相关配件。
4检查清洗架防撞杆、内室与清洗架对接口的对接塑料件。
5、2000次循环、12个月或者出现老化现象等需要强制更换。
门密封胶圈、循环管路软管、水位、风压开关软管（6000次循环或者3年使用后按需更换）。
7、紧固设备电源、循环泵、风机、空气加热管、电加热管、交流接触器连接线
8、检查电源连接线和其它电器连接线有无破损
9、清洁进水、进蒸汽管路上的过滤器，清洁内室过滤网，压缩空气过滤器排水
10、清洁舱体及清洗架喷淋臂，紧固清洗架滚轮螺丝，检查清洗架是否变形、开焊
11、检查搬运车上下档杆是否松动，车架是否变形，车轮是否松动，与设备对接是否顺畅
12、校验触摸屏，清洁打印机热敏打印头
13、自动门：检查门是否水平，门传动链条、轴承、导轨上油，同步带是否磨损，同步带压紧螺丝是否松动，手动开关门，检查门开、关是否到位，门障碍保护是否有效，门运行是否顺畅，是否有异响。
14、手动门：检查门是否水平，检查门限位块是否变形，钢丝绳是否磨损，门转动销轴是否松动，手动开关门，检查门开、关是否到位，门锁是否有效
15、检查计量系统进液精度：清洗液，上油液，浮子开关是否有效，储液桶内硅胶管限位扎扣是否松脱，检查注液泵及浮子开关接线是否松动或脱落
16、检查进水管路是否漏水，进水压力是否在0.3-0.5Mpa

17、检查进蒸汽管路是否漏水，进汽压力(设备要求紧固设备电源、循环泵、风机、空气加热管、电加热管、交流接触器连接线是否损坏，过热保护是否有效，检查风机运转是否正常，2分钟后的空气温度。
18、空载运行程序，检查循环泵、各连接管、密封门、预热水箱是否漏水，预热水箱溢流口是否溢水，喷淋阶段，喷射臂转速，程序运行时间。
19、检查程序运行参数是否正常。

	2.15*
	过氧化氢低温等离子体灭菌器维护项目及内容：

1、每月检查真空泵油是否需要更换，按照
500次循环/6个月/泵油变色或过滤器出现油烟等需要强制更换。
2、每月检查油污过滤器滤芯是否需要更换，登记检修记录单，提供常规备件。
3、每月检查过氧化氢过滤器滤芯是否需要更换，登记检修记录单，提供常规备件。
4、每月紧固设备电源、真空泵、加热片、交流接触器连接线。
5、每次检查电源连接线和其它电器连接线有无破损。
6、每次清洁真空泵进气口滤网。
7、每次清洁V5、V6阀堵丝。
8、每月清洁门密封胶条、内室、导轨、轴流风机、外罩。
9、每月清洁打印机热敏打印头，登记检修记录单。
10、每月检查提纯器加热膜是否黏贴牢固、损坏。
11、每次检查卡匣系统。
12、每次检查计量加注系统。
13、每次检查密封门的开、关位，门障碍保护开关、脚踏开关，门是否运行正常。
14、每次校验触摸屏。
15、每次空载手动抽真空，5分钟后抽真空极限值 。
16、每次手动抽极限真空后，10分钟后当前内室压力值。
17、每次以上项目结束后，运行程序（加强循环或全循环），检查运行参数是否正常。
18、运行程序中，检测等离子电源电流值。
19、每月检测过氧化氢溶液的保存环境是否符合要求。登记检修记录。

	2.16*
	医用清洗机维护项目及内容：

1、检查是否有物品掉落到舱体内部过滤网上，有的话务必及时取出。
2、检查喷射臂是否能够灵活转动，检查喷射臂上的小孔是否有堵塞；如果必要，可以清洗喷射臂,取下中间的拧紧螺母，转动喷射臂并冲洗干净，重新安装后检查喷射臂是否转动自如。
3、清洗功能舱底部的过滤器；
4、检查清洗液及上油剂桶内是否有液体。
5、检查清洗车上进水口是否与功能舱舱壳体上的进水口准确连接，如果连接不准确，调整弹片。
6、舱内壁如果结垢，可在舱内加入一种酸性溶液，通过喷射臂旋转，来清洗内壁，然后再反复冲洗几次，直至将内壁冲洗干净。
7、洁设备的外部，用一般的清洗剂清除一般的污物，用不锈钢专用清洗剂清除顽渍，并用不锈钢上光剂上光，保持设备光洁如新。
8、每年联系售后单位对设备进行一次检修。
9、确认墙壁上的开关正常工作，电线未被损害、完整无缺。
10、确认液位检测开关和阀工作正常。
11、检查进水管内的过滤器并进行清洗。
12、检查所有的管路连接，根据需要进行紧固和密封。
13、通过设备触摸屏上的按钮进行操作。
14、确认触摸屏上的按钮起作用。
15、检查舱体前后封板的密封圈密封牢固、没有损坏，并且在程序运行的时候没有漏水现象。如果必要，可清洗或更换密封圈。
16、确认在程序运行前吸液管和泵充满清洗液，当改变程序设定的清洗剂的进量时，用量杯检查实际用量。

	2.17*
	多功能清洗消毒中心维护项目及内容：

1、检查蒸汽清洗机安全阀是否需要更换。
2、蒸汽清洗机开机后检查压力。
3、检查设备表面有无生锈。
4、紧固蒸汽清洗机电源、交流接触器连接线。
5、紧固超声波电源、交流接触器连接线。
6、紧固煮沸槽电源、交流接触器连接线。
7、检查电源连接线和其它电器连接线有无破损。
8、对设备表面进行除污、除锈处理。
9、检查各水龙头是否漏水。
10、检查各排水旋钮是否正常工作。
11、检查设备排水管路有无漏水。
12、检查各喷枪有无漏水、漏气。
13、检查超声槽、煮沸槽功能是否正常。
14、校验触摸屏。
15、以上项目检查保养结束后，运行程序，检查运行参数是否正常。

	2.18*
	内镜清洗工作站维护项目及内容：

1、检查内镜清洗的胶条在运行程序时是否渗水。
2、对门传动系统进行加油。
3、检查消毒液是否应该更换。
4、紧固设备电源、侧漏泵、干燥泵、加热管、加水泵、循环泵、交流接触器连接线、温度压力信号线。
5、检查电源连接线和其它电器连接线有无破损。
6、检查三级过滤器里的滤芯是否要更换。
7、检查旋转臂和旋转喷嘴是否有堵塞现象，是否旋转正常。
8、检查打印机走纸情况，打印是否清晰。
9、检查液位浮子开关是否灵敏
10、检查清洗液计量泵上液是否准确。
11、检查各个电动执行器动作情况，
12、检查门电推杆是否有异响。
13、检查门开关位是否到位。
14、检查柜体模块是否有堵塞状况。
15、检查各个管路是否漏水。
16、校准触摸屏，检查电源开关是否灵敏。
17、检查脚踏开关动作是否灵活，螺丝是否松动。
18、检查取样口是否可以正常取样，检查蠕动泵是否动作正常。
19、检查内室排水口过滤器是否堵塞生锈。
20、检查程序运行参数是否正常。

	2.19*
	新华牌XG2.C型环氧乙烷灭菌器维护项目及内容：

1、检查空气过滤器是否需要更换。
2、开机后检查空压机压力。
3、检查水箱是否漏水。
4、紧固设备电源、真空泵、加热片、交流接触器连接线。
5、检查电源连接线和其它电器连接线有无破损。
6、清洁环氧乙烷内室。
7、清洁外罩。
8、清洁门密封胶条。
9、清洁门导轨。
10、检查各个加热膜温度是否正常。
11、检查穿刺系统。
12、检查加湿系统，观察前后加湿阀是否正常运行。
13、检查密封门的开、关位，门障碍保护开关，门是否运行正常。
14、校验触摸屏。
15、空载手动抽真空，5分钟后抽真空极限值 。
16、手动抽极限真空后，20分钟后当前内室压力值。
17、以上项目检查保养结束后，运行程序，检查运行参数是否正常。
1.设备出现故障，自接到甲方报修后8小时内派维修工程师赶到现场，如有特殊情况，须提前进行沟通，得到认可后方能改变到达现场时间，一般故障当日内修复，大的故障__2_日内修复（如需更换配件，以配件到达用户现场开始计时）。
2.合同生效后15日内派人对设备进行首次维护保养,以后每隔1 个月对设备进行一次维护保养。
3.设备损坏或有安全隐患的配件均免费更换，需定期更换的易损件除外。
4.负责高温灭菌器自带压力表每年2次、安全阀每年1次的检验，并承担由此产生的费用。
5.负责低温过氧化氢等离子灭菌器每年2次免费更换真空泵油及油污过滤器、过氧化氢过滤器滤芯。

	2.20
	在维修保养期间内投标单位必须为最终用户提供技术服务热线（7*24小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文。

	2.21
	当地设有维修站点及备品库，备品库清单

	2.22*
	维修工程师培训：每年度人员2名，地点：院内。投标单位应根据更换的主要备品备件和由此产生的使用或操作需求提供培训服务。

	2.23*
	免费提供设备所有密码、软件升级服务，保证最新版本。

	2.24
	提供设备质控支持（包括质控的培训）。无论维修保养期内外，中标单位应协助采购人建立医疗器械维修保养管理制度。并按照产品说明书的要求进行检查、检验、校准、保养、维修并记录；协助采购人进行分析、评估，确保医疗器械处于良好状态。

	2.25*
	保证设备开机率（正常工作日/法定工作日）95%以上

	2.26*
	保修设备在保修期内，停止使用或报废，甲方有权终止合同，并按照已保修的时间按月（超过15天以一个月计算）支付保修费。

	2.27*
	付款方式：合同签订后首付本年度金额的50%，本年度结束验收合格再付年度金额的50% 。


4、本项目的投标报价为人民币。

5、投标文件对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

6、投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本次招标项目议标范围内所有维护、保养、更换配件、基于宽带连接的远程实时监测硬件及软件、税金及其它附带服务的全部费用。

7、投标人漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

8、投标单位在投标报价时需根据自身实力及市场实际情况进行投标报价，此报价即为最终报价，在合同实施过程中不予调整。

9、采购人不保证将合同授予最低投标报价的投标单位

10、维修保养要求投标单位提供标准服务具体项目，不得低于标的设备的制造商中国总部售后服务部门对外公众网站上公布的维保服务标准（投标单位不得另行制作网页）在标准服务基础上，投标单位还应达到以下标准：

（1）投标单位应具有完善的维修保养保障体系；维修保养的质量由投标单位对采购人和最终用户负责;

（2）投标单位应在维护保养保证措施及方案中明确说明此次投标的维修保养计划、方案及更换配件的保证措施。提供此次投标的服务计划及承诺（服务内容、等级、相关服务指标等）；

（3）在维修保养期间内投标单位必须为最终用户提供技术服务热线（7*24小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文；

（4）在维修保养期内，投标单位应提供1小时故障响应，提供24小时内上门响应。如果投标单位在接到通知后的1小时内未作出响应及24小时内未提供上门服务，则由于故障所造成的全部损失由投标单位承担；

（5）投标单位在维修保养期内安装的任何零配件，必须是其设备生产厂家原产的或是经其认可的或是在国家标准或国际标准中可以达到替换要求的，其质量和性能等同于或高于原厂替换件质量和性能的；维修保养后的设备应是可正常使用的，符合临床要求的，合格的设备；更换核心部件，有规定需要计量检测，必须提供检测合格报告。

（6）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件，未经许可使用，采购人可以终止合同并扣除尾款。

（7）进口备品配件，投标单位必须提供所供备品配件海关报关单及商检报告。否则由此产生的一切后果和使用方的损失由投标单位负责，采购人可以终止合同。

（8）在维修保养期内，投标单位有责任解决所提供的维修保养服务所造成的任何问题，维修保养期结束后，因在维修保养期内由投标单位原因造成的对维修保养的设备故障、损害，投标单位应对其负责；

（9）对维修保养要求的有效响应将被视为投标单位的服务承诺，如果中标，必须服务承诺列入合同的相关条款。

（10）无论维修保养期内外，中标单位应协助采购人建立医疗器械维修保养管理制度。并按照产品说明书的要求进行检查、检验、校准、保养、维修并记录；协助采购人进行分析、评估，确保医疗器械处于良好状态。

11、维护保养的验收：

1、在更换核心部件、设备调试结束后，由中标单位和采购人双方共同组织验收，中标单位提供性能检测合格的检测证明，进口配件提供相关资料（资质文件、合格证、部件详细信息、海关报关单等）。
2、维保到期验收按国家有关的规定、规范及不低于设备原厂家的维修保养标准进行。验收时若设备维修保养后不符合设备原厂家或本合同维修保养的要求，由中标单位中标单位负责对该设备进行维修，直至确保该设备可正常使用且运行良好，由此产生的有关费用及设备维修保养期间对采购人造成的损失由中标单位承担。

第五章  响应文件格式
响 应 文 件

（正本/副本）

项目名称：                                       

项目编号：                                       

磋商内容：                                       

供应商名称：                         （加盖公章）
供应商地址：                                     
联系人：                  电话:                  

：容aobiao























































































































     年   月   日
一、资格性自查表

二、磋商函、磋商声明

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

三、磋商保证金

附件3：磋商保证金；

四、报价一览表报价明细表及报价说明
附件4：报价一览表

附件5：报价明细表及报价说明
附件6：中小企业声明函

附件7-1：残疾人福利性单位声明函
附件7-2：监狱企业声明函

五、供应商的资格审查材料

附件8：供应商基本情况表

附件9：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

附件10：无重大违法记录声明书

附件11：信用记录

六、项目方案

附件12：拟投入本项目的人员及设备一览表

附件13：服务附表

七、响应/偏离表
八、供应商认为需提供的其它资料

一、资格性自查表

	序号
	审查因素
	响应文件中

对应页码

	1
	有效的营业执照
	

	2
	提供上年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）
	

	3
	开标前半年内任意一个月的依法缴纳税收证明
	

	4
	开标前半年内任意一个月的社保缴纳证明
	

	5
	无重大违法记录声明书
	

	6
	保证金缴纳凭证
	

	7
	中小企业声明函
	


二、磋商函

致             (采购人或代理机构)：

我方己仔细研究了                 (项目名称)的磋商文件（项目编号：           ）的全部内容，知悉参加磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商文件中规定的提交响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，电子版一份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日期：            年            月            日

磋商声明

我们，                 （供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及磋商文件[项目名称：         ，项目编号：       ]相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按磋商文件要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明： 

（一）我方与采购人或代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或技术服务。

二、我方承诺
 参加政府采购近三年内：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：                 

法定代表人（签名）：                

日    期：              年   月   日

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

供应商名称：                   

注册号：                      
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：                  

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日      

附件2
法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）响应文件及报价； (2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                     。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件

附：委托代理人身份证复印件

供应商名称(盖单位章)：
法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日

三、磋商保证金
附件3：

磋商保证金缴纳凭证
四、报价一览表及报价明细表

附件4    

报价一览表
项目名称：                                                                                    项目编号：      
	序号
	内容
	备注

	1
	供应商名称
	
	

	2
	报价
	大写：           

小写：          
	

	3
	合同履行期限
	
	

	4
	其他事项声明
	
	


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其磋商作无效处理。

2、须附详细的报价明细表，报价明细表中总金额和此表中首次磋商报价一致。
供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

附件5  
报价明细表 

项目名称：                                                        

项目编号：                                                 金额单位：元

	序号
	费用名称
	报价（元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	首次磋商总价
	
	


注：1、供应商可在此表后附其报价详细说明。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日 
附件6
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：
注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如未按上述要求提供、填写，评审时造成的资格审查不通过或价格评审时的价格扣除不予认定等后果，由供应商自行承担。

附件7-1

监狱企业声明函
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接供应商，提供本企业（单位）服务。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖公章）：             
日　期：             
说明：监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。非监狱企业，本声明函可不提供。

附件7-2
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                             单位名称（盖章）：
                                 日  期：
说明：按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位仅需提供声明函，不需提供其他证明材料。非残疾人福利性单位，本声明函可不提供。
五、供应商的资格证明材料

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；

（二）财务状况报告；
提供上年度（2020年或2021年）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）
（三）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供开标前半年内任意一个月的纳税凭据复印件，指供应商缴纳增值税、营业税和企业所得税任意一种的缴纳凭据；

  （2）供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供开标前半年内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

供应商是其他组织和自然人的，需要提供开标前半年内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

1）如供应商的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供供应商与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为供应商代缴其社会保险）。

（四）供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明： 
见附件9

（五）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

见附件10

（六）供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明材料（财库[2016]125号）
见附件11

（七）不参与围标串标承诺书
本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：
一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。
二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。
三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。
项目编号：    

供应商单位名称：
供应商法人签名：
      盖  章
 年   月   日
（八）投标须知前附表要求的其他资格证明文件。

注：1、以上复印件均需要加盖供应商行政原章。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

附件8
供应商基本情况表

盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	固定电话
	
	
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质能力

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	供应商近年项目业绩

	项目业绩名称
	项目地点、起止时间
	合同内容、金额
	甲方联系人及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	后附项目业绩证明材料


附件9
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本供应商郑重声明： 

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。 

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：               
日期：      年      月      日

附件10

无重大违法记录声明书

（采购人）         ：

我公司参与                          （项目名称、编号）竞争性磋商，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的磋商，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明  

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：               
日期：      年      月      日

附注：近三年：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

附件11
信用记录
（复印件并加盖供应商单位公章）
依据财库[2016]125号文件规定，供应商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。
供应商须提供本单位近3年（出售文件起至递交响应文件截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入供应商名称，截图查询结果。

说明：供应商提供的截图与采购人或采购代理机构查询截图不一致的，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

六、项目方案

包括：

供应商应按磋商文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。组织实施方案的内容应包括（根据竞争性磋商文件要求补充）：

（1）对项目的理解（项目概述、目标、服务范围等）

（2）针对本项目的组织实施方案

（3）进度计划和保证项目完成的具体措施

（4）拟安排参加本项目的人员责任分工情况
（5）拟投入的设备计划

（6）质量保证措施

（7）售后服务承诺、后续跟踪服务承诺，本地服务能力及响应时间方案，沟通协调能力、综合配套服务和支持

（8）其他（结合评审办法自行编制）
附件12
拟投入本项目的人员一览表

	职责分工
	姓名
	年龄
	专业
	在本项目中担任的岗位
	从事类似工作年限
	备注

	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：包括全部项目实施人员，后附全部人员健康证、身份证、近半年内任意一月本单位社保缴纳证明复印件。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日

附件13
服务附表

	服务网点名称
	
	备注

	地址
	
	

	注册资本金
	
	其中：供应商出资比例
	
	提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等）

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	
	

	经营期限
	
	

	售后服务协议
	
	提供相关证明材料

	售后服务内容
	
	此部分内容做附件进行详细说明

	服务承诺
	
	

	工作业绩
	
	提供相关证明材料

	咨询电话
	
	传 真
	
	附人员身份证等相关证件

	负责人
	
	联系电话
	
	


供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日

七、响应/偏离表

商务条款偏离表

	序号
	文件条目号
	采购规格/条款
	响应文件的规格/条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明： 供应商如果对包括合同履行期限、付款方式/条件、质保期及合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。 

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日

服务要求偏离表
	序号
	服务名称
	采购要求
	投标响应
	偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：            
日期：      年      月      日

1、供应商的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。供应商应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对磋商文件有任何偏离应列明“正偏离”或 “负偏离”。

2、对磋商文件无偏离应标明“无偏离”。

注：供应商应对照磋商文件采购需求，说明所提供服务已对磋商文件的技术要求做出了响应，并申明与磋商文件服务内容条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投服务的具体参数值。
八、供应商认为需要提供的其它资料
1
PAGE  
2

