
新疆众禾顺晟工程管理咨询有限公司
竞争性磋商文件

项目名称：博湖县人民医院购买双泵血液透析机、水处理机、无创呼吸机等项目
招标编号：ZHSSZC（JC）2022-016号

采购单位：博湖县人民医院
代理机构：新疆众禾顺晟工程管理咨询有限公司
目  录
3

第一章 竞争性磋商公告

6

第二章 供应商须知

12

一、总  则

14

二、竞争性磋商文件

16

三、 响应文件的编制

19

四、 响应文件的提交

19

五、开   标

20

六、 评标、定标

33

第三章 采购内容及技术要求

45

第四章 主要响应文件的格式及其内容



特 别 提 示
各供应商：

    在参与本次采购项目投标时，请按竞争性磋商文件中规定的可能导致无效投标、废标、黑体字要求的内容逐条响应,若不响应将导致投标失败。

第一章 博湖县人民医院购买双泵血液透析机、水处理机、无创呼吸机等项目竞争性磋商公告
项目概况
 (博湖县人民医院购买双泵血液透析机、水处理机、无创呼吸机等项目) 采购项目的潜在供应商应在（新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/））获取采购文件，并于2022年05月23日11点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：ZHSSZC（JC）2022-016号

项目名称：博湖县人民医院购买双泵血液透析机、水处理机、无创呼吸机等项目
采购方式：□竞争性谈判 (竞争性磋商 □询价

预算金额：1950000元

最高限价：1950000元
采购需求：仰卧位床垫3个，空气波压力治疗仪1台，无创呼吸机3台，多参数监护设备3台，输注泵4台，注射泵4台，吊桥3台，多功能监护病床3台，可视喉镜1台，振动排痰器2个，等离子消毒机2台，降温毯降温帽1台，心肺复苏仪2台，水处理机1台，双泵血液透析机2台，血液透析机2台，体重秤1台，床单位臭氧消毒机2台，多功能病床3台

合同履行期限：合同生效之日起20天内供货安装调试完毕
本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

2.在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力；

3.有效的“三证合一”的营业执照，且具备所投标的经营范围；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

5.具有依法缴纳税收和社会保证资金的良好记录；

6.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

7.具有有效《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；

8.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

9.投标人不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商，不能是被列入“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中仍在处罚期被禁止参加政府采购活动的供应商；

10.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

12.为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标。

13.本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，供应商可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备（政采云客服电话：4008817190），如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。（新疆CA联系方式：0991-2819290）。
三、获取采购文件
时间：2022年05月11日至2022年05月18日(上午12：00北京时间），每天上午00：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外 ）
地点：政采云平台（www.zcygov.cn.）
方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→附件中提交资料申请，审核通过后可下载招标文件）。

（2）供应商获取招标文件前应注册成为政采云平台正式供应商。

（3）如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。 

（4）投标人获取标招标文件时应提交的资料：   　　

①营业执照副本原件扫描件；

②法人授权委托书原件及被授权人《居民身份证》原件扫描件； 

③参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件扫描件；

四、响应文件提交
截止时间：2022年05月23日11点00分（北京时间）

地点：政采云开标大厅
五、开启
时间2022年05月23日11点00分（北京时间）
地点：政采云开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

4.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时解锁。

5.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：博湖县人民医院
地址：博湖镇中华南路12号
联系方式：(0996)-6929676 

2.采购代理机构信息（如有）
名 称：新疆众禾顺晟工程管理咨询有限公司
地　址：新疆巴州库尔勒圣果路21号天汇广源新寓1栋1号
联系方式：0996-2212188
3.项目联系方式

项目联系人：张女士
电　　 话：15099226800（请在工作时间内联系）
第二章 供应商须知

供应商须知前附表

本表的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。
	序号
	名称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	名  称：博湖县人民医院

地  址：博湖镇中华南路12号

	2
	招标代理机构
	名  称：新疆众禾顺晟工程管理咨询有限公司 

地  址: 库尔勒市梨香南路东侧天汇广源新寓一栋11号 

联系人：张女士
电  话：15099226800

	3
	项目名称
	博湖县人民医院购买双泵血液透析机、水处理机、无创呼吸机等项目

	4
	采购需求
	见招标公告

	5
	预算金额
	1950000元整

	6
	资金落实情况
	已落实

	7
	招标方式
	竞争性磋商

	8
	资金来源
	财政资金

	9
	交货及完成时间
	合同生效之日起20天内供货安装调试完毕

	10
	现场踏勘
	(不组织  (组织

	11
	响应文件有效期
	提交响应文件的截止之日起90天

	12
	是否接受联合体投标
	√不接受   (接受

	13
	供应商

响应资格审查
	（1）-（6）为投标报价时资格审查的必备条件，开标时投标人必须逐一关联响应,如果不能提供或有缺项则视为对竞争性磋商文件资格审查内容的不响应，其投标将被拒绝，此内容为采购人审查。注：后续供应商在线制作响应文件时需对资格审查项进行逐一关联响应。

（1）营业执照副本加盖公章的彩色扫描件，且具备所投标的经营范围；

（2）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提交承诺书彩色扫描件；

（3）参与投标的法定代表人身份证彩色扫描件，委托代理人《法人代表授权委托书》和身份证彩色扫描件；

（4）缴纳投标保证金凭证；

（5）投标人提供经会计师事务所出具的2021年度财务审计报告（须包含资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）及企业财务状况说明复印件并加盖本单位公章。如投标人无法提供 2021年度的财务审计报告及企业财务状况说明的，则须提供近三个月内银行出具的有效资信证明。（如提供复印件要求加盖公章，资信证明中如明确注明复印无效的则必须提供资信证明原件扫描件）

（6）具有有效《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》原件扫描件

	14
	供应商

符合性审查
	进行符合性审查时，评标委员会应当审查每一个投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能实质上响应的，视情况按照招标文件的规定，应不得进入综合评审程序。主要有下列情况：

1.是否符合具备招标文件中规定资格要求；

2.投标总价是否超出相应采购最高限价；

3.投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件；

4.投标文件所提供的技术参数是否符合招标文件要求；

5.是否符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求；

	15
	是否允许递交

备选投标方案
	√不允许

(允许

	16
	竞争性磋商文件领取
	供应商登陆政采云平http://www.zcygov.cn/可下载竞争性磋商文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。   

	17
	签字和（或）

盖章要求
	企业公章、法人章

企业法定代表人或其委托代理人签字

	18
	说明
	为了落实政府采购档案管理规定，凡参与本项目的投标供应商需提供电子版U盘一份和纸质版响应文件，正本一份（逐页加盖公章）、副本两份（副本为正本的复印件），使用 A4 规格纸张打印（可以双面打印），装订成册（必须胶装），纸质版响应文件须与解密文件内容一致，以上资料请于开标结束后两日内邮寄至：新疆巴州库尔勒圣果路21号天汇广源新寓1栋1号张女士收即可，邮件所产生的费用由供应商自行负责。否则后果自负。

	19
	报价方式
	经磋商确定的最后报价

	20
	评标办法
	综合评分法

	21
	投标保证金
	投标保证金：叁万玖仟元整 

账户名：新疆众禾顺晟工程管理咨询有限公司

开户行：新疆库尔勒农村商业银行香梨大道支行

帐 号：843011912010111238552

行  号:402888000298

注：投标保证金只针对公对公汇款，个人名义汇款无效。

必须在2022年5月23日11:00时（北京时间）前将投标保证金汇入指定账户并告知我公司确认投标。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明本项目[标准格式：双泵血液透析机等设备保证金]。如未按时缴纳投标保证金，投标将被拒绝。

注：（1）请投标方选择实时到账（2）以我公司实际到账为准（3）开标前1小时我公司会再次核对保证金提交情况，任何未按时收到保证金的投标方，投标被拒绝。

	22
	响应文件

(电子加密文件)

提交时间及地点
	提交响应文件截止时间及开标时间：

2022年05月23日11时00分（北京时间）

投标地点及开标地点：https://www.zcygov.cn

	23
	最高限价
	最高限价：1950000万

	24
	付款方式
	货到安装调试完毕后合同总额60%，验收合格后支付合同总额的37%，质保期满后支付剩余3%。

	25
	代理服务费
	由中标单位支付，收取标准参考《招标代理服务收费管理暂行办法》收取，100万以下按1.5%收取，100万-500万按1.1%收取。

	26
	提出质疑的时间
	1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2、提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

3、对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

4、质疑函应当包括下列内容：

　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　（二）质疑项目的名称、编号；

　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　（四）事实依据；

　　（五）必要的法律依据；

　　（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5、接受质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件（一式两份）。

	27
	知识产权
	1.供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标设施设备、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

2.供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

	28
	政府采购

政策支持
	1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目供应商为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评标报价给予6%的扣除。供应商和制造商应出具响应文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商和制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2.监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评标报价给予6%的扣除。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

列入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

	29
	其他说明
	1.请投标单位提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，线上开标环节，响应文件解密时长30分钟，请各投标单位请自带笔记本电脑及CA锁网上进行文件解密以及操作投标事项，请供应商提前调试好在线参标电脑各项配置。

2.竞争性磋商文件中采购清单、技术需求等如有偏差，如有疑义请澄清中及时提出；否则视为充分理解竞争性磋商文件各项要求。

3.本次采用政府采购云平台线上招标、投标，请各潜在供应商及时办理CA锁和学习政府采购云平台线上投标相关知识。请在政府采购云平台登录后，进行下载竞争性磋商文件。请各供应商获取竞争性磋商文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目。具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请供应商仔细阅读竞争性磋商文件和各项要求，制作文件及相关资料过程中，若因供应商资格条件不符、提供资料不全等原因导致响应文件予以退还，责任自负。

竞争性磋商文件中如有内容冲突的地方，以供应商须知要求为准。

	30
	备注
	1、竞争性磋商文件中废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看竞争性磋商文件中的每一个条款及要求，因误读竞争性磋商文件而造成的后果，招标人概不负责。

2、响应文件中有弄虚作假的内容，其响应文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合竞争性磋商文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的响应文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同，并将其列入政府采购黑名单库。


供应商须知正文部分
一、总  则

1  合格的供应商

1.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2 凡参加投标的供应商必须具有履行本竞争性磋商文件规定的有关要求的能力，信誉良好。

1.3 若采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1.3.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

1.3.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

1.3.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

1.3.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

1.3.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.3.6 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

1.4 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

1.4.1 就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

1.4.2 设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

1.4.3 采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

1.4.4 以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为中标和成交条件；

1.4.5 对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

1.4.6 限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

1.4.7 非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

1.4.8 以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

1.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　1.5.5不同供应商的响应文件相互混装；

　　1.5.6不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.6 供应商在本次采购活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法令、法规的规定。

2  定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指具备一定条件，经政府有关部门批准而依法拥有政府采购代理资格的社会中介机构。

2.3“供应商”系指参加政府采购市场的合法供应主体，具体是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“采购”是指以合同方式有偿取得货物、工程或者服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.7“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。
2.8“竞争性磋商文件”系指由采购人向供应商发出的本采购项目的全部文件（包括修改文件、补充文件、答疑纪要、各种通知和附件等）。

2.9“响应文件”系指供应商根据竞争性磋商文件提交的所有文件。

3  文件费用:无。

4  采购内容

4.1 采购内容： 博湖县人民医院购买双泵血液透析机、水处理机、无创呼吸机等项目。

4.2 采购项目名称、数量、技术规格要求详见第三章；

4.3 在采购活动中的标准按国家现行规定（国际标准、国家标准、部标或行业标准）执行。

5  有关说明

5.1 规范要求和实际需要的内容，在竞争性磋商文件中有漏项，务请在响应文件中指出，并提供解决方案作实质性响应。

5.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

5.3 供应商应提供该项目技术支持和服务承诺书。

二、竞争性磋商文件

6  竞争性磋商文件

6.1 竞争性磋商文件用以阐明所需货物、工程或者服务采购程序和商务合同主要条款，包括：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

           供应商须知前附表

           供应商须知正文部分

第三章 采购内容及技术要求

第四章 合同条款
第五章 主要响应文件的格式及其内容  

（1）投标函

（2）法人代表授权书

（3）开标一览表

（4）资格声明函

（5）技术参数相应内容

（6）授权函

（7）产品质量保证承诺及产品质量性能

（8）质检报告、质检认证证书

（9）产品的运行、维护成本

（10）货物供应

（11）交货验收方案

（12）售后服务体系

（13）培训方案

（14）类似业绩

（15）产品技术参数、功能偏离表

（16）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

（17）供应商诚信承诺书

（18）监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、小微企业声明函中小微企业证明文件等（如有）
（19）上年度年经中介机构审核过的审计报告（损益表、资产负债表）的原件扫描件

（20）社保缴纳

（21）要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料。
6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其响应文件可能被拒绝。

7  竞争性磋商文件的澄清

7.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件（资格预审文件、投标邀请书）进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件（资格预审文件、投标邀请书）的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商；不足3日的，采购人或者采购代理机构可顺延提交响应文件的截止时间。

8  竞争性磋商文件的修改

8.1 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有竞争性磋商文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.2 竞争性磋商文件的修改将以书面通知所有竞争性磋商文件收受人，并对供应商具有约束力。

三、 响应文件的编制

9  响应文件的编写

9.1 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件,了解竞争性磋商文件的要求。在充分理解竞争性磋商文件、技术规范及标准、项目采购需求、合同文本（主要内容）后编制响应文件。

9.2 投标供应商编制电子响应文件可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，在政采云《帮助文档》下载。

9.3 响应文件中需要分别对资格审查要求、符合性审查要求、开标一览表、响应文件逐一关联响应。

10  响应文件的语言及计量单位

10.1 响应文件以及供应商和采购人及采购代理机构就有关采购活动的所有文件和来往函件，应以中文书写。供应商可以提交用其他语言（原文）打印的资料，但必须翻译成中文，当原文和译文（中文）之间存有差异和/或矛盾时，以中文为准。

10.2 响应文件中所使用的计量单位除竞争性磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

11  响应文件构成

供应商编写的响应文件应按下列顺序及内容提供:

（1）投标函

（2）法人代表授权书

（3）开标一览表

（4）资格声明函

（5）技术参数相应内容

（6）授权函

（7）产品质量保证承诺及产品质量性能

（8）质检报告、质检认证证书

（9）产品的运行、维护成本

（10）货物供应

（11）交货验收方案

（12）售后服务体系

（13）培训方案

（14）类似业绩

（15）产品技术参数、功能偏离表

（16）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

（17）供应商诚信承诺书

（18）监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、小微企业声明函中小微企业证明文件等（如有）

（19）上年度年经中介机构审核过的审计报告（损益表、资产负债表）的原件扫描件

（20）社保缴纳

（21）要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料。
12  响应文件的格式

12.1 竞争性磋商文件附件及竞争性磋商文件各章节提供了一部分用于编制响应文件时必要的格式，供应商应按此格式编制响应文件。

12.2 竞争性磋商文件中未提供格式的部分由供应商自行编制。

13  投标报价

13.1 除本竞争性磋商文件另有规定外，供应商应按竞争性磋商文件所附相应的投标一览表格式标明投标报价等内容。报价以人民币报价。

13.2 任何有选择性的报价将不予接受。

13.3 供应商须充分注意并重视第三章“技术要求”的内容，并严格按该章的有关内容做出实质性响应。

13.4 供应商可按竞争性磋商文件第三章“技术要求”的内容进行报价，投标报价应包含税金及本项目所产生的全部费用，
13.5 供应商的报价在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。

14  证明供应商合格的资格证明文件

按照供应商须知前附表规定，供应商应提交竞争性磋商文件所要求的资格证明文件。

15  证明符合竞争性磋商文件规定的文件

供应商应逐条对竞争性磋商文件要求的内容做出实质性响应，认真填写竞争性磋商文件所附的“技术规格偏离表”。若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离，请在“偏离”一栏中标注“无”字样。如不填写将视为不响应竞争性磋商文件要求。

16  电子响应文件的有效期

16.1 响应文件有效期：提交响应文件的截止之日起90天。
16.2 在特殊情况下, 在原响应文件有效期届满之前，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，并经供应商确认。

17  电子响应文件的格式要求及签署

17.1 响应文件的格式应清楚工整，未实质性响应竞争性磋商文件、字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件将按无效投标处理。

17.2 响应文件应由供应商法定代表人或委托代理人在规定签章处逐一签署及加盖供应商的公章。

18  投标保证金

18.1 各供应商必须在投标截止时间前提交。
18.1.1关于退保证金时间:自中标通知书发出之日起5个工作日内，退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内，退还中标供应商的投标保证金,投标供应商的投标保证金将退回至汇入保证金原账户。
18.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

18.3 发生以下情况投标保证金不予退还：

18.3.1 如果供应商在投标有效期内撤回响应文件的；

18.3.2 中标供应商有下列情形之一的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未经采购人同意将中标项目转让给他人，或者将中标项目分包给他人的；

（三）拒绝履行合同义务的。

18.3.3 如果中标供应商放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的。

四、 响应文件的提交

19  响应文件的提交详见供应商须知。

20  响应文件提交的截止时间

20.1 供应商必须在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前提交。

20.2 在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后上传的响应文件，为无效响应文件，采购人将不予接收。

21  响应文件的修改和撤回

21.1 供应商在投标截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。供应商对其响应文件进行的修改或撤回应在竞争性磋商文件规定的投标截止时间前送达。

21.2 供应商根据竞争性磋商文件载明采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

21.3 投标截止时间后不得修改响应文件。

21.4 供应商不得在投标有效期内撤销响应文件，否则采购人将不予退还其投标保证金。

五、开   标

22  开标

22.1 开标时间为竞争性磋商文件中提交响应文件的截止时间；开标地点为竞争性磋商文件中预先确定的地点。

22.2 采购代理机构主持，采购人和有关方面代表参加。投标供应商不足3家的，不得开标。

22.3 开标方式：电子开评标

22.3.1开标时间到达后，主持人开启解密标书后，供应商点击【CA解密】进行解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。解密成功的响应文件的可继续进行开标。

22.3.2 若提交响应文件家数少于三家或者开标后成功解密的家数少于三家的，将终止该项目（标项）的开标。 

22.4 响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

22.4.1响应文件中开标一览表（报价一览表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价一览表）为准；

22.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价一览表）的总价为准，并修改单价；

22.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

22.4.5对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5 对未按照本竞争性磋商文件要求进行投标及资格审查不合格的供应商，其响应文件将按无效投标处理。

22.6 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

22.7 供应商不得向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

六、 评标、定标

23  评标

23.1磋商小组

23.1.1 磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

23.1.2 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。

23.1.3 采购人就竞争性磋商文件征询过意见的专家，不得再作为评审专家参加评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

23.1.4 采购人委托代表参加评审的，向采购代理机构出具授权函，采购人代表不得担任磋商小组组长。

23.1.5 评审专家由采购代理在政采云评审专家库中，通过随机方式抽取，磋商小组成员名单在评标结果公告前应当保密。 

23.1.6 磋商小组成员应认真执行相关法规规定，同时维护采购人与供应商的合法权益。

23.1.7 评标的依据为竞争性磋商文件和响应文件。
23.1.6 评标中磋商小组成员若发生意见分歧，以少数服从多数为原则决定。

23.2 评标纪律

23.2.1 要严格遵守评审时间，主动出具身份证明，遵守评审工作纪律和评审回避的相关规定。

23.2.2 在评审工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或采购代理机构可以拒绝其参加评审工作并向财政部门报告。

23.2.3 磋商小组成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。

23.2.4 评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和磋商小组均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，磋商小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

23.3 磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

23.3.1 审查、评价响应文件是否符合竞争性磋商文件的商务、技术等实质性要求；

23.3.2 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

23.3.3 对响应文件进行比较和评价；

23.3.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

23.3.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.4 磋商小组成员应当履行下列义务： 

23.4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.4.2 按照竞争性磋商文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.4.3 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

23.4.4 参与评标报告的起草；

23.4.5 配合财政部门的投诉处理工作；

23.4.6 配合采购人答复投标供应商提出的质疑。
24  评标原则

24.1 评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，评审专家应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

24.2 评审专家应当在评审报告上签字,对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的,按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的,应当在评审报告上签署不同意见并说明理由,否则视为同意评审报告。

25 详细评审 

25.1 首次报价

供应商的首次报价于提交首次响应文件截止时间开启，本环节由采购代理机构主持，采购人和有关方面代表参加。

25.2 评审方法：综合评分法。

25.3 评审程序
25.3.1 磋商小组确认磋商文件

25.3.2 资格性和符合性审查

磋商小组对每个供应商的响应文件进行资格和符合性审查。资格性审查、符合性审查是审查响应文件是否对磋商文件的资格及实质性条款作出响应。对资格和符合性审查不通过的供应商，其响应文件作无效处理。

25.4 磋商

25.4.1 磋商小组与每个供应商分别进行磋商，本次磋商采用多轮磋商，多次报价形式进行。

25.4.2 磋商文件未发生实质性变动的：

磋商小组没有对磋商文件作实质性变动增加新的需求，后一轮报价不得高于前一轮报价，否则将按响应无效处理。

25.4.3 磋商文件发生实质性变动的：

（1）书面通知变更内容

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。实质性变动的内容，经采购人代表确认后，由磋商小组在政采云平台在线询标（谈判）--新增询标函方式通知所有供应商。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

（2）磋商

磋商小组集中与接受磋商文件变更的每个供应商分别进行询标。磋商的内容主要是对响应文件的澄清、修正、补充、确认等。不接受磋商文件变更的供应商，视为自动退出磋商，其响应文件作无效处理。

（3）重新提交响应文件（含报价）

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（指磋商结束后，在规定时间内填写《询标函》，在该文件上注明最后报价及有关承诺，并提交）。最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定。《询标函》是响应文件的有效组成部分，须由供应商签章。

若供应商未按《询标函》的要求对相关问题进行响应的，视为非实质性响应磋商文件。

除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。

25.4.4 综合评分法评审步骤

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。先进行资格性审查和符合性审查，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过资格、符合性审查的供应商才能进入下一步的详细评审。

资格性审查表（详见附表一）

符合性审查表（详见附表二）

商务、技术评审表（详见附表三）

价格评审

磋商小组按磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格、符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。技术、商务、价格部分分值分配如下：
	评分项目
	商务、技术评分
	价格评分
	合  计

	分值
	70分
	30分
	100分


具体打分标准如下：

（1）商务、技术评分
磋商小组分别对各供应商的商务、技术响应文件中的各项内容进行评议比较，详细对比其商务、技术方案等各种因素方面是否满足磋商文件的要求。在商务、技术评审表的相应项各自记名打分。

（2）商务、技术得分统计

将所有磋商小组的商务、技术评分的算术平均值即为每个有效供应商的技术得分（四舍五入后，精确到0.01）。

（3）价格核准和评分
A、价格的核准

供应商不得以低于成本的报价竞争。如果磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的，使得其报价可能低于其个别成本的，将要求该供应商作书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，磋商小组将认定该供应商以低于成本报价竞争，其响应文件作无效处理。

磋商小组先对入围供应商的最后报价进行复核，审查其是否有计算上的错误，修正错误的原则如下

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整后的最后报价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应文件作无效处理。

B、政策价格扣除

1）小型和微型企业产品价格扣除

a）根据财务部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的对联合体总金额扣除2%，用扣除后的价格参与评审；报价产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

b)《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

2）监狱企业产品价格扣除

a）监狱企业视同小型、微型企业，按上述1.的a)条款享受评审中价格扣除。

b）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

c）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

3）残疾人福利性单位产品价格扣除
a）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述1.的a)条款享受评审中价格扣除。

b）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4）供应商同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

C、价格评分

磋商小组对入围的供应商的最后价格进行修正及价格扣除得出评审价。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求（通过资格、符合性审查）且价格最低的有效最后报价（指修正后的价格，下同）为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分＝（磋商基准价／最终磋商报价）x 分值。
附表一：
资格性审查表

	序号
	资格性审查

	1
	营业执照副本加盖公章的彩色扫描件，且具备所投标的经营范围；

	2
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提交承诺书彩色扫描件；

	3
	参与投标的法定代表人身份证彩色扫描件，委托代理人《法人代表授权委托书》和身份证彩色扫描件；

	4
	缴纳投标保证金凭证；

	5 
	投标人提供经会计师事务所出具的2021年度财务审计报告（须包含资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）及企业财务状况说明复印件并加盖本单位公章。如投标人无法提供 2021年度的财务审计报告及企业财务状况说明的，则须提供近三个月内银行出具的有效资信证明。（如提供复印件要求加盖公章，资信证明中如明确注明复印无效的则必须提供资信证明原件扫描件）

	6
	具有有效《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》原件扫描件


备注：如有一项未通过，磋商小组将认定整个响应文件未响应竞争性磋商文件而予以废标处理。

附表二：

符合性审查表
	序号
	评审内容

	
	

	1
	是否符合具备招标文件中规定资格要求；

	2
	投标总价是否超出相应采购最高限价；

	3
	投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件；

	4
	投标文件所提供的技术参数是否符合招标文件要求；

	5
	是否符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求；

	1、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的（例如低于最高限价的20%），评标委员会可以根据成本分析经验，综合考虑投标人整体投标是否存在有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情况；如存在有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情况，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料；未提供证明材料或评标委员会认为投标人提供的材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理（提供的相关证明材料可以是主要材料的品牌、生产厂家、规格型号、质量等级、进货价格及进货渠道等相关证明材料，包括：有效日期为2020年1月至今的进货发票、进账单、进货合同等其中任意一种评审专家认可的其他证明材料形式均可（提供复印件即可））。

2、供应商单位认为其报价较低时，可以在编制投标文件过程中添加附制相关成本证明材料。


备注：如有一项未通过，磋商小组将认定整个响应文件未响应竞争性磋商文件而予以废标处理。

附表三：

详细评审标准：

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	技术、商务部分：70分

投标报价：30分

	2.2.2
	投标报价得分计算
	评标基准价 =有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分= （评标基准价/投标报价）×30。有效投标报价为通过初步审查的投标人报价；

价格扣除办法:对于非专门面向中小企业的项目,对小型和微型企业(或联合体各方均为小型、微型企业的,残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业)产品的价格给予 6%的扣除,用扣除后的价格参与价格的评审。)

	中小型企业
	根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小微企业须提供《中小企业声明函》。

	
	根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）规定，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%作为其价格分。

	
	小、微企业只有提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣；

小型、微型企业提供中型企业制造的货物或使用大型企业注册商标货物的，视同为中型企业。

	监狱型企业
	根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》提供声明函，视同小型、微型企业。

	福利型企业
	根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

	序号
	项目及权重
	满分分值
	评  分  标  准

	1
	报价
	30
	在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。

	2
	技术参数符合程度
	24
	针对招标文件技术参数，满足招标文件要求，全部满足要求的20分。（★）号技术参数的每有一项负偏离，扣5分，扣完为止；一般技术参数的每有一项负偏离，按2分抵扣，扣完为止。

所提供技术参数每优于招标文件要求一项得1分，此项得分最高不能超过4分
（注：供应商需如实填写所投产品参数，并提供证明其参数真实有效的证明文件，若提供的证明文件无法证明参数的真实性，视为负偏离或以评审小组集体意见为准。）

	3
	产品质量保证承诺及产品质量性能
	4
	产品质量保证承诺：根据各投标人的产品质量保证承诺详细情况，描述详细条例清晰得3-4分，描述较详细条例较清晰得1-2分，描述不完全不得分；缺产品性能描述不得分。

	4
	产品的运行、维护成本
	6
	根据产品的维护难易程度、维修成本、零配件或易损件价格（供应商需提供备品备件价目表、常用耗材价目表；未提供此项不得分）等方面进行综合评价。维护成本低得4-6分，维修成本高的得1-3分，未提供的不得分。

注：提供备品备件价目表及常用耗材价目表者，后期维护所需按价目表内价格收取费用。

	5
	供货计划
	4
	综合考虑目前疫情防控情势，提供完整可行的供货方案（包括供货进度、供货时间、货物消杀检疫，配送措施等）优于其他投标方的得3-4分，方案一般的得1-2分，方案不可行的不得分。

	6
	交货验收方案
	4
	供货完成，配合采购人组织验收方案科学、可行、可实施性好、整体安排逻辑性完好，能达到全面、安全、可实时控制的验收效果，得 4 分；

供货完成，配合采购人组织验收方案基本科学、可行、可实施性一般，能基本达到安全、可控的验收效果，得 2 分；

供货不完整，配合采购人组织验收方案不科学、可行、可实施性差，或未提供不得分。

	7
	售后服务体系
	15
	提供售后服务承诺函，售后服务承诺详细、具体、满足用户要求，若设备出现故障2小时内响应，2小时到达现场，并能在24小时内解决故障问题得4-6分；售后服务若设备出现故障2小时内响应，4小时到达现场，并能在24小时内解决故障问题得1-3分，售后服务体系不完备的不得分。（如供应商未按售后服务承诺履行其义务，招标人有权自行解决设备故障，维修设备故障所产生的一切费用在质保金中扣除。）

供应商疆内有常驻售后网点及工程师的得2分,不提供者不得分。（需提供常驻网点的证明文件及工程师的证书及缴纳社保证明）

3.提供定期巡检维护方案的得1分，不提供者不得分。

	8
	培训方案
	5
	1、供应商提供完整、合理、针对性强得项目培训方案，方案内容包括但不限于培训的资料、方式、技术、人员、时间安排等并且能够优于其他供应商的得4-5分；

2、培训方案一般的得2-3分；

3、提供培训方案内容针对性不强的得1分；

	9
	类似业绩
	6
	提供自2019年1月1日至今投标产品近三年的类似业绩合同或中标通知书，一个得2分，最多得6分，需提供原件扫描件。

	10
	质保年限
	2
	优于招标文件要求得2分，否则不得分。


25.5 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

25.6 与竞争性磋商文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。

26  中标供应商的确认

26.1 磋商小组推荐得分最高的为第一中标候选人。采购人应当接受磋商小组推荐的中标候选人，不得在磋商小组推荐的中标候选人之外确定中标人。磋商小组无义务向供应商进行任何有关评标的解释工作。

26.2 采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

26.3 在确定中标供应商前，采购人不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

27 中标通知

27.1 采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

27.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

28  拒绝投标的权力

采购人有权在定标前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常采购工作的供应商，由此对供应商造成的损失不负任何责任，同时对此也不做任何解释。

七、 授予合同

29  签订商务合同

29.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

29.2 中标合同不得转让。经采购人同意，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
29.3 竞争性磋商文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

29.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

29.5 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

30  商务合同的组成

30.1 下列文件均为商务合同不可分割的组成部分：

30.1.1 中标通知书；
30.1.2 中标供应商的响应文件；

30.1.3 供应商澄清、说明或补正文件；

30.1.4 竞争性磋商文件。

八、采购人更改货物、工程或者服务的权利

31  政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

九、其他事项

32  采购代理服务费

32.1由中标供应商支付，采购代理服务费参考《招标代理服务收费管理暂行办法》收取，100万以下按1.5%收取，100万-500万按1.1%收取。

32.2 采购代理服务费的计算基数是中标通知书中载明的中标总金额。

33  本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定编制，解释权属采购代理机构。

34  参与本次采购的供应商应当有商务、技术人员对磋商小组提出的商务、技术问题进行答疑。

第三章 采购内容及技术要求

无创呼吸机参数（3台）
1、通气模式：CPAP模式、S模式、T模式、S/T模式、PC模式。     

2、具备自动同步技术。

3、具备自动灵敏度技术，无需手动调节触发、撤换灵敏度。       

4、具备容量保证功能。

5、目标潮气量设置范围值：30ml~2500ml。 

6、可选配后备电池，后备电池工作时长≥8小时，交流电供电与电池供电可无缝切换。 

7、 压力上升时间测定：1-6档可调，升压时间最快可达25ms。 

8、吸气时间：0.2s~4.0s。

9、吸气、呼气灵敏度可调。
10、屏幕：防误触彩色液晶屏，屏幕尺寸≥4.9英寸，同屏显示设置参数、监测参数，旋钮操控，无需触屏。

11、治疗波形：同时显示压力、流量双波形，波形刻度范围可调。 

12、压力范围：吸气正压（IPAP）：4cmH2O~30cmH2O 呼气正压（EPAP)：4cmH2O~25cmH2O持续正压（CPAP）：4cmH2O~20cmH2O

13、升压档设置范围：1-6档可调。      

14、最大流速可达180L/min。

15、爬坡压力：CPAP模式下：4cm-CPAP，其他模式下：4cmH2O-25cmH2O。

16、爬坡时间设置范围：0-60min可调。

17、外接测压软管，可采集面罩端压力。     

18、报警功能：呼吸暂停报警、患者连接断开报警、低分钟通气量报警、低潮气量报警、断电报警、压力调节偏高、压力管道脱落报警、涡轮故障报警、空气流量传感器故障报警。 

19、实时监测数据：压力值、每分钟通气量、呼吸频率、当前漏气量、当前潮气量。

20、具备自动漏气补偿功能，补偿能力可达60L/min。  

21、机器需具备数据无线传输功能，可无线实时传输各项治疗数据至云服务器。可提供配套的呼吸机远程医疗服务平台系统，可对机器的各项治疗数据进行远程无线实时监测和管理。提供软件著作权证书复印件。

22、屏幕亮度可调，可选择白天/黑夜。   

23、具备治疗计时功能。

24、具备系统锁定功能，可便利锁定屏幕。       

25、窒息报警设置范围值：0-30秒。

26、管路连接断开报警设置范围值：0-60秒。   

27、配备一体式移动台车。加小氧气瓶：5L-10L

28、配备独立专业医用湿化器。湿化罐可高温高压消毒重复利用，可实时监测输出气体温度。  

29、呼吸机整机（含电池，不含台车）重量≤6.55kg，方便手提移动。

30、采用无遮挡进气口设计，更换过滤棉避免交叉感染。  

31、支持1键旋钮、4按键操纵全功能。

32、质保期：3年。

多参数监护设备参数（3台）

监测功能：
1.1标配功能：心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏、双通道体温（可选）、双有创血压

1.2选配功能：呼末二氧化碳（旁流）、麻醉气体、无创心输出量、脑电双频指数、麻醉意识深度
2、屏幕显示：≥12.1寸彩色LED显示，分辨率为≥800×600, 旋转鼠标操作，触摸屏。主机、显示器、参数插件箱、记录仪、集成一体化设计，信息显示直观，操作便捷

3、单参数测量模块、复合参数测量模块可任意组合

4、主机自集成≥1个单模块,≥1个双模块插槽、支持≥10项以上参数同步测试，单参数测量模块、复合参数测量模块可任意组合

5、灵活多样的输入功能

6、强大的信息处理功能

7、具有有线/无线联网功能

8、支持SD卡

9、四个USB接口，支持键盘、鼠标等外设

10、内置记录仪，可打印实时数据波形

11、多屏幕、多界面显示，支持高清输出、VGA输出、BNC接口与其他仪器进行信号模拟输出

12、丰富的分析和计算软件，≥13种心率失常分析，≥七导心电波同屏显示，更直观判断病人心脏活动情况. ≥15种药物浓度分析，方便临床对麻醉药物剂量掌握;   

13、血氧采用全新技术，保证测量的准确性，并在0.1低灌注下同样卓越, 对弱灌注和手指抖动测量更准确.;

14、呼吸测量技术，实时监测病人的呼吸动向，智能滤波设计更有效排除外界干扰，总能准确测量病人呼吸参数;

15、趋势共存界面，方便观察各参数趋势;

16、呼吸氧合图界面，专项参数集中显示更直观;

17、面向未来的升级平台，可连接中央监护;

18、内置打印机，可打印实时数据波形;

19、交、直流两用电源，电池供电≥4.5小时的使用时间；

20、72-720小时的趋势显示，48小时全息波形回放,掉电保存;   

21、内置联网功能，可与中央监护系统联网实现中央监护系统;

22、采用了全隔离浮地，心电抗除颤保护，抗高频电刀干扰，抗肌电，数字滤波;

23、NIBP双重过压保护、温漂控制等多项技术措施降低风险，确保在恶劣环境下测量数据的准确性，保证患者的安全，防止单一故障引起的危害;

24、具有呼吸一二导可选功能;

25、支持高清输出、VGA输出、BNC接口与其他仪器进行信号模拟输出.

26、 在5导的情况下，可实现4通道ST段分析

27、 心电3\5导可选,，具备监护\诊断\手术模式。

28、 在5导的情况下，支持同屏心电7导联显示，需同屏显示肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，肢体加压导联AVR、AVL、AVF，及任意一个胸导联V1~V6。

29、具有收缩压与舒张压压差报警

30、体温通道数：双通道。可测量体表及体内温度。

31、呼气末二氧化碳模块，抽气量＜50ml/min，采样室小于15L

32、配备有创血压监测，双通道，需两通道IBP同时显示数值及波形。测量范围   -50 mmHg ～400 mmHg 

33、能提供多种药物的计算和滴定表显示功能

34、360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息，声、光两重三级报警,各参数报警限可设置,报警范围与各参数显示范围一致

夜间监护模式，方便夜间操作

36、质保：三年

输液泵参数（4台）
1.预置范围：0.01-9999.99ml,最小步进数0.01ml

2.输液速度：0.01-1800ml/h,最小步进数0.01ml/h

3.输液精度：±5%，对输液器进行校准后可以达到更高精度

4.具有快排和丸剂功能：1-1800 ml/h连续可调

5. 输液模式八种：速度模式、速度+时间模式、速度+总量模式、时间+总量模式、药库模式、体重模式、梯度模式、中继模式

6.KVO速率：

输液速度≥10ml/h，KVO速率3ml/h

输液速度≥1ml/h且<10ml/h，KVO速率1ml/h

输液速度<1ml/h，KVO速率=设定的速率

7.报警功能：电池欠压报警、电池耗尽报警、管路气泡报警、接近完成报警、管路阻塞报警、泵门开启报警、暂停超时报警、完成预置量报警、各项故障提示报警、电池/外电同时断开报警

8.阻塞报警值：

高压：120kpa±20kpa；中压：80kpa±20kpa；低压：60kpa±20kpa

9.电源：适配器：A.C.输入100V—240V 50/60HZ；D.C.

输出15V/2A；设备电源输入：10.8V可充电锂电池

10，功耗及电池：功耗：<20VA；

电池：标称电压10.8V；支持设备正常使用6小时以上

注射泵参数（4套）
1.注射器规格：2ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml

2.预置范围：0.01-9999.99ml,最小步进数0.01ml

3.注射速度：

2ml注射器：0.01-100ml/h

5ml注射器：0.01-150ml/h

10ml注射器：0.01-400ml/h

20ml注射器：0.01-600ml/h

30ml注射器：0.01-1000ml/h

50/60ml注射器：0.01-2100ml/h

以上均以0.01ml/h步进

4.注射精度：±2%（机械精度±1%）

5.具有快推和丸剂功能: 1-2100ml/h连续可调

6.八种注射模式：速度模式、速度+时间模式、速度+总量模式、时间+总量模式、药库模式、体重模式、梯度模式、中继模式

7.KVO速率：

输液速度≥10ml/h，KVO速率3ml/h

输液速度≥1ml/h且<10ml/h，KVO速率1ml/h

输液速度<1ml/h，KVO速率=设定的速率

8.报警功能：电池欠压报警、电池耗尽报警、管路气泡报警、接近完成报警、管路阻塞报警、暂停超时报警、完成预置量报警、故障报警、电池/外电同时断开报警

9.阻塞报警值：最高130kpa，最低26kpa，9档可调，±20kpa

10.电源：适配器：A.C.输入100V—240V 50/60HZ；D.C.输出15V/2A；设备电源输入：D.C.15V

11.功耗及电池：功耗：<55VA；电池：标称电压10.8V；支持设备正常使用6小时以上

12.配置：注射泵4台，

工作站专用台车一台。

吊桥参数（3台）

1、吊桥水平横臂具有安全承载装置，吊桥具有中轴旋转装置。
2、吊桥箱体内部采用气电分离式设计，保障使用安全：箱体底端必须有氧气泻流孔设计，防止出现塔内氧气蓄积并与电源线造成火灾意外。
3、气体插座均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，可带气维修；

4.吊桥轴承采用滚针式。
5、工作电源：AC220V、50Hz；输入功率：6KVA；

6、桥身长2000～3000mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；

7、配置环境照明灯2个，可选配带独立悬挂臂系统的LED辅助照明灯；

8、湿段塔：1个，采用进口直线导轨，塔体可左右移动距离≥500mm。
9、湿段塔箱体旋转≥340º，阻尼刹车制动；高度≥800mm，梯形箱体无棱角设计，箱体左右两侧各带一根不锈钢输液泵支架，注射泵架上下固定装置，上段为四分段宝塔状，下段为螺旋式固定结构，配可旋转伸展式输液架1套。
10、仪器平台：2层（承载重量≥50Kg，高度可调）；
11、托盘固定方式采用加强铝合金三角架支撑，可选配悬挂网篮等等；
12、抽屉：1个，承载重量≥20Kg；抽屉带自动吸合式设计；
★13、气体终端标准配置：氧气2个、压缩空气2个、负压吸引2个；氧气吸入器；

14、电源插座：12个、220V、10A（兼容国际各制式插头）；

15、接地端子：2个；网络接口：RJ45，1个；
16、干段塔：框架式结构设计，1个；采用进口直线导轨，左右移动距离500mm。
17、仪器平台：2层（承载重量≥50Kg，高度可调）
18、抽屉：1个，承载重量≥20Kg；抽屉带自动吸合式设计；

19、气体终端标准配置（安装在桥梁上）：氧气2个，负压吸引2个；

20、接地端子2个；

21、质保：三年

多功能监护病床参数（3台）

规格：床体长度（含护栏床头床尾）：2200*1050*450/780mm；床板尺寸：2100*900mm。

★2、电动、手动两用；

3、体位调节功能：背部上升0-75°±5°；腿部上升0-35°±5°；高低升降450-780mm；前后倾斜0-13°±3°，背腿联动。

4、豪华式护栏：配4个欧式豪华型全ABS护栏，护栏设计形成全方位保护可下隐式收藏，不占空间，带助力器，升降方便，不使用时可轻松旋下，牢固可靠耐用。配置护栏自锁控制锁，选配护士控制器，为方便医护人员手术操作。

5、床头具有卡扣式先进锁定装置可拆卸式床头、床尾板。在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运病人。
6、配有手持遥控器，大图标显示，操作自如；护栏选配有专用控制器，可控制病床的各种体位活动。
7、床面板为优质冷轧钢一次性冲压成型厚度为1.0mm；采用（电泳＋粉末）复式喷涂，确保管壁内也有油漆保护，保证产品内外品质达到一致。

8、床板设计为冲孔式床板，钢板一次冲压成型，冲压孔尺寸为80*25mm，背板尺寸为770*900mm共计30个冲压孔，座板尺寸240*900mm共计8个冲压孔，大腿板尺寸：320*900mm，共计14个冲压孔，小腿板尺寸：500*900mm ，共计20个冲压孔。

9、具有四倍承重结构的病床床板。

10、床板间隙≤33mm，中间链接件为厚度4mm不锈钢+直径为10mm丝杆固定，链接坚固牢稳且保留起背起腿所需灵活度。

11、底框采用方管设计，美观大方，周身边缘光滑，无积尘现象，床框尺寸：30*60*2mm。

12、床框间连接件尺寸：20*40mm；两端支撑中轴直径30mm。上下升降曲折连接件为20*40mm方形钢板，曲折连接件固定座件采用8mm厚钢板焊接而成坚固牢稳。
13、采用链式国产优质医用马达，VO级防火材料，光滑表面易于清洁维护。具有低噪音，长寿命特点。

14、中控刹车脚轮，中控刹车双面脚轮125mm三段式（锁定、自由、定向）中控锁树脂双面脚轮，防腐蚀、耐酸性佳，定向设计。

15、中控刹车采用不锈钢连杆活动装置，尺寸为10*20mm，分别设置在左右两侧同时控制；刹车控制器中轴直径16mm不锈钢管，刹车中轴与推杆连接件为8*20mm不锈钢件链接；脚踏板与中轴连接件尺寸为：10*32mm钢板，脚踏板采用20*30mm铝合金材质。
16、病床两侧设附属挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋。
17、床体头尾两侧标配有4个输液架插孔，内径为20mm。

18、背腿联动，背部升降时，腿部自动快速配合升降。有效预防褥疮，减少医护人员工作强度。标配急停功能，标配蓄电池，在断电情况下正常工作。

19、病床具有先进的旋转支架升降结构装置，确保升降平稳，无晃动。

20、标配病床床垫。

21、质保：3年
可视喉镜参数（1台）
显示屏：高清广角显示屏：3寸，分辨率640*480，

屏幕可前后旋转≥120°、左右≥120°；

摄像头：像素200万，视场角≥60°，光照度≥400lX；

电池：3200mAh锂离子可充电池，电压3.7V，充电时间4H，持续工作时间≥200min

电源：USB充电接口，充电器输入100-240V/50/60HZ,充电器输出：5V,2A
储存环境：温度-10℃/+45°，工作环境：温度5℃/+40℃

防雾功能：开机预热后即可使用；

拍照摄像：一键拍照、可连续摄像等功能；

喉镜片采用304不锈钢精细加工而成，可以消毒后重复使用；

镜片长度：成人大号：127.5mm；

镜片厚度（摄像头处）：成人大号：≤14mm；

镜片角度：成人大号：41度；

手柄：手感舒适、抑菌、轻便、便携，镜片支架连接件为SUS303材质，无折断折弯的风险；
11.质保：3年
俯卧位床垫参数（3套）

1. 成分

本体位垫系凝胶类（凝固类胶体）产品，主要化学成份为聚亚氨酯。

2. 产品优点

1）本产品仿生学特性极佳，如同人体的皮肤和组织，产品由进口高分子凝胶和进口薄膜构成，具有良好的柔韧性和解压减震性，最大限度缓解压痛和避免神经的压迫性损伤。

2）本产品可通过X射线、防水、不导电、不易燃，材料不含乳胶和增塑剂，凝胶是惰性物质，不易生长细菌，对皮肤不会形成任何刺激和伤害，无过敏反应。

3）本产品的凝胶是凝固胶体，无流动性；通风，不蓄热，既能均匀分配病患体重，又不会将其压实到极限状态，防止褥疮的产生。

4）非液体成份，修补容易，因意外被刺伤或划破，透明胶一贴即可，不影响使用。

5）本产品的耐受温度为-29℃至+79℃。

6）清洁、消毒、维护保养简单方便

a. 清洁：本产品可用清水或清洁剂直接进行清洗，在干燥通风处自然风干即可。注：不能使用酸性或强碱性清洗剂。 

b. 消毒: 本产品可用无菌巾于70%~80%酒精液中浸湿后擦拭表面进行消毒，作用3分钟，擦拭干净，并在干燥通风处自然风干即可。亦可使用手术室专用无腐蚀性的消毒液进行消毒。

c. 维护和保养：无需特殊的维护和保养

空气波压力治疗仪参数（1个）

1、治疗时间：1min--99min，可调节；

2、压力范围：40--200mmHg,可调节；

3、压力保持时间：1s--6s，可调节；

4、循环间隔时间：1s--20s，可调节；

5、电源电压：AC220v/50HZ  功率：65VA；

6、显示方式：4.3寸彩色全触摸屏显示、中/英文菜单操作;              

7、治疗模式:预防深静脉血栓模式/水肿模式/动脉模式8种标准治疗模式，可任意组合30种以上治疗模式；

8、连接套筒：可同时连接2个4腔叠加套筒，同时治疗2个肢体；

9、梯度压力功能：防止静脉逆流，有效增加静脉血回流；

10、零跳过功能：各腔压力均可调为“零”，能跳过伤口或脆弱部位；

11、充气气泵：噪音低，振动小，充气速度快；

12、具有单腔工作模式：各腔压力可单独调节；

13、报警功能：实时压力监测，漏气自动报警并停止工作自动泄压，断电自动泄压保护；

14、配置医用小推车，静音脚轮，移动方便；

15、（可选配）独特的手足泵专用治疗模式，单独用于手部、足部使用；

16、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；

17、实时显示：治疗状态、治疗部位，组合模式，剩余时间，每腔的真实压力， 充气速度等参数，便于护理巡视；

18、连续加压：有效促进肢体血液的静脉排空，确保血液流速稳定在较高的水平，传感器实时测定套筒真实压力，防电磁波干扰；

19、套筒内胆：为医用级TPU材料，超强抗压气囊，不易破损，均为圆周压力设计，带内衬布可拆洗；

20、主机尺寸：长280mm宽245mm高150mm，手提式设计，可选配床旁挂钩装置；

21、质保：3年 
振动排痰器参数（2套）
1、电源电压：AC 220V士22V，50Hz士1Hz，功率：150VA；                       

2、输出方式：单路输出，适用于成人；

3、显示方式：大屏幕液晶显示，中文菜单，触摸按键式操作；

4、 软轴轴心:

a) 、长度：1800mm;

b）、成人传动轴直径：6mm;

c) 、可插拔软轴，便于清洁、消毒与更换；

d) 、成人动力头外径尺寸： 65mm；

5、即放即停：具有记忆时间和记忆频率功能，可随时（暂停/继续） 工作，不需要关闭电源及操作；

6、反馈控制电路：保持振动频率的实际输出值等同于设定值，穿透力强，效果显著；

7、振幅：叩击头振幅不大于7mm;

8、噪音：设备正常工作状态下，噪声≤65dB(A) ，整机采用防电磁屏蔽装置，对相临的设备无干扰；

9、传动系统结构：采用带双层橡胶绝缘保护层的钢制软连接轴组成；

10、动力系统输出机构：操作过程中手柄相对传动软轴可以360°自由旋转，90度固定角度叩击转向器，

11、工作模式： 自动模式：设备按照设定工作模式（四挡自动模式）的振动频率工作；手动模式：设置振动频率和工作时间，设备保持恒定设置频率工作；

12、定时功能：手动模式设置范围1min～60min可调，步进值1min；

自动模式分四档： 5min、10min、15min和20min；

13、频率范围：手动模式 成人10Hz～60Hz（600转/分～3600转/分）可调，步进值1Hz；

自动模式P1、P2、P3、P4;

14、自动模式（四种）：

P1模式10Hz(10s)-15Hz(60s)-20Hz(120s)-15Hz(60s)-10Hz(10s)，适合体质较弱或需重点护理病人；

P2模式10Hz(20s)-20Hz(60s)-25Hz(120s)-20Hz(60s)-10Hz(20s)，适合体质较好或需进行治疗的病人；

P3模式10Hz(20s)-20Hz(30s)-25Hz(180s)-20Hz(30s)-10Hz(20s)，适合体质较好或需进行治疗的病人；

P4模式10Hz(20s)-20Hz(30s)--25Hz(40s)--30Hz(60s)--25Hz(40s)-20Hz(30s)-10Hz(20s)，适合体质强壮病人；

15、成人型叩击头（共5个）：由ABS工程塑料固定座、橡胶治疗头、海绵治疗头组成；

① 圆形橡胶叩击头：直径ф130mm；

② 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф90mm；

③ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф78mm；

④ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф68mm；

⑤ 轭状聚氨酯海绵面叩击头：长215mm，宽80mm，高85mm；

16、工作完成提示功能：设定工作时间结束，有声音提示；

17、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；

18、质保：3年。

等离子消毒机参数（2台） 

技术参数

移动式，外观尺寸：385×340×850mm。

适用空间：100立方。

循环消毒风量：≤1000m3/h。
等离子体发生器和等离子体机芯使用寿命≥30000小时。

等离子体密度值为3.04×1017-4.13×1017m3
细菌总量：35cfu/m3
消毒时空气中臭氧浓度：≤0.1mg/m3。

负离子发生量：≥8×107个/cm3。
自然菌的杀灭率≥93%.白葡萄球菌杀灭率99.93%.甲醛去除率93.51%。
风速高、中、低可选 ，具有消毒及风量加强功能。

采用主控制芯片，附带时钟显示功能，工作稳定可靠。

程控、遥控、按键多控消毒运行，按键采用实体红外线遥控操作，
★消毒可设置时间段，时间可任意设置。
临时消毒0.5小时、1小时、2小时、4小时可选。
采用后下进风，前上立体出风，循环风量大。

带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭等辅助消毒手段。

外设防滑扣手，推拉移动自如。
负离子清新空气，可净化、吸烟、除尘等功能。
额定电压：AC 220V±22V，消毒功率：≤110W，额定频率：50Hz±1Hz，噪音：≤50dB.
★适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）。

21.质保：3年             

降温毯降温帽参数（1套）

1、配置要求
主机1台、降温毯2条、降温帽2个、

2、适用范围
适用于神经内科、神经外科、ICU、传染科、急诊科、儿科、烧伤科、骨科、手术室等科室进行升降温治疗。符合 YY 0952-2015医用控温毯、安全通用

3、主机性能


3.1、控温方式：手动、自动；    


3.2、制冷方式：压缩机制冷；

　
3.3、显示方式：全电脑控制，7寸彩色液晶大屏幕显示，中文菜单，实时显示系统温度、毯帽温度、人体温度及工作时间。

　
3.4、系统结构：双通道控温。

 升温、降温可同时工作。

 双向快插接头，降温毯、降温帽连接方便快捷。

配件材质


4.1、降温毯、降温帽采用TPU材质，具有防腐蚀，耐低温及耐臭氧性能；蜂窝状设计，水循环通畅；可任意折叠、卷曲，并配有同规格特定毯套和帽套，易拆洗消毒。

　
4.2、升温毯采用碳纤维导热材质、网状电路编织，升温均匀，强度高、寿命长，可以随意弯折；

5、技术指标


5.1、控温范围：

　
升温部分：环境温度或初始状态30-40℃，步距0.5℃；控温精度：＜±1℃。  

降温部分：环境温度或初始状态4℃-36℃，步距0.5℃；控温精度：＜±1℃。

人体测温：25℃～43℃   控温精度：＜±0.1℃。

　
5.2、控温保护：温度升至42℃时，设备停止工作。

　
5.3、有报警提示：

　
5.4、升/降温速度：≥1.5℃/min

　
5.5、工作方式：连续

　
5.6、计时范围：0～999小时，计时误差：±2%，自动计时；

　
5.7、毯子承重重量：≤135Kg。

　
5.8、整机输入功率：≤550VA

　
5.9、噪声：≤60dB（A）

6、质保
3年

心肺复苏仪参数（2套）

一、适用范围

代替人工自动对心脏骤停患者进行精确高效的胸外按压和机械通气，可同时模仿对人体胸部按压和口对口人工呼吸。

二、技术参数

气动电控型心肺复苏机，可实现按压/通气一体化；

按压通气模式：15:2、30:2、连续按压等；

★按压深度：≥50mm连续可调，按压深度具有LED显示，清晰可见；

按压频率：110bpm；

潮气量:100-1500ml连续可调，且具有自动通气和手动通气；

通气频率：10-20次
按压/释放比：1:1；

吸呼比：1:1.67；

气道压报警：≥60cmH2O；

报警具有LED灯及语音提示，报警静音时间≤120s；具有气源压，气道压，电池电量低报警；

仅2步操作即可实现按压，第一步打开电源，第二步启动按压；安装快速，可在8秒内完成安装，提高抢救效率；
配有按压稳定带，便于患者头部及腿部固定。使得按压装置稳定使用，方便转运过程中使用；
13.质保：3年
水处理机参数（1套）
1、技术参数：

1.1★水质优于美国AAMI/ASAIO透析用水标准和YY0572-2015血液透析和相关治疗用水标准，电器符合YY 0505-2012《医用电气设备 第1-2部分：安全通用标准 并列标准：电磁兼容要求和试验》并能提供检测报告。

1.2水处理工艺独特的双级反渗透耦合，为了避免中间环节对反渗水的二次污染，主机管道采用316L不锈钢材质，单面焊接双面成型。

1.3★系统需采取一二级全封闭直接对接方式，无任何中间储水装置，使设备运行更安全简洁。

1.3 脱盐率≥98%，回收率≥70%。

1.4电源要求：AV380V±10% ，三相五线制。

1.5供水水源：城市自来水，水质符合GB5749相关技术参数标准。

1.6二级产水量（25℃）≧1000L/H，满足20台透析机使用，可对机做器升级服务。

1.7控制系统及功能要求：

1.7.1控制方式：系统运用PLC控制技术，彩色触摸屏操作，全自动运行。

1.7.2预处理故障报警功能：当系统运行时，预处理发生时间错误，导致再生和冲洗时，会自动关闭进水阀，出现报警并提示请将预处理调整到正常工作位置，防止硬水和无过滤水进入反渗透系统，提高透析安全。

1.7.3 ★控制屏：要求高彩度显示屏，触摸屏尺寸≥10"，工艺过程及运行状态实时显示，数据实时保存；中文操作界面，产水量、产水压、电导度、水量、水压、原水压等触摸屏在线显示，完美呈现每个部件运行状态，

1.7.4工作模式：多种工作模式，全自动运行、一、二级可自动切换单独使用。

1.7.5抑菌功能：(夜间脉冲功能)设备全自动运行，可设置周一到周日的自动开、停机时间，待机状态下系统管路自动冲洗功能，有效抑制菌类的滋生。

1.7.6消毒功能：消毒运行后具有声音提示，在线显示运行时间、并记录消毒液清洗运行时间，并可对消毒运行是否完整进行验证，确保消毒的安全，并在线保存数据。

1.7.7★反渗透膜自动冲洗，间隔时间可调，开机、关机自动大流量冲洗，排出淤积水，同时运行中自动检测工作状况，随时进行冲洗。停用后，具有反渗透膜及管道自动冲洗功能，防止系统细菌滋生。

1.7.8智能安全保护措施，密码进入操作界面。具有记录高压泵、电磁阀等部件使用程度的长期数据，以备运行状态分析所用，同时自动保存。

1.7.9在线监测原水、一、二级纯水水质，具有纯水水质超标报警功能：具有完善的无水、压力、电源保护多种安全保护功能。

1.7.10要求反渗透膜壳无死腔，使反渗透膜在运行时能实现全循环，避免了反渗透膜细菌的滋生。

1.7.11一键式热消毒，纯水输送管道可兼容热消和化消安全高效、节能环保,并具备定时开关功能：无需人员值守，全自动完成、可工作站电脑远程同步监控主机操作界面及察看相关数据，并储存记录消毒过程。
1.7.12故障的自检解决帮助功能、多种应急方案以保证设备的运，真正一键式消毒，电动阀门执行操作,无需任何手动阀门操作。

2、商务条款

2.1．设备保修期叁年，自验收合格之日起计算,保修期间厂家提供一切免费维修服务(含零配件的更换)，质保期满后终身保修。

2.2．保修期满后,提供终身维修,用户只需付零配件的费用，对用户在日常使用过程中出现的设备质量投诉做出快速反应最迟不超过0.5小时，在0.5小时内与客户取得联系给出解决问题的方案，在质量保修期内设备运行发生故障时，供方在接到买方故障通知后6小时内委派专业技术人员（到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报用户备案。

双泵血液透析机参数（1台）

一、技术特点

*1、具有血液透析、单纯超滤、超纯透析、在线血液滤过、在线血液透析滤过功能；

*2、全中文操作系统，12英寸以上液晶显示；

3、有方便的序贯透析(透析←→单纯超滤)、高低钠序贯透析程序；

*4、具有平衡腔容量平衡反馈控制系统，精确控制超滤量；

5、具有KT/V计算评估功能；

6、具有可调钠和多种超滤曲线，可提供个性化治疗；

7、具备电导度反馈控制系统，精确调整电导度，使透析液的浓度更准确；

8、具有双级内毒素过滤功能（HDF-online）。

9、内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作40分钟以上。
二、技术参数

1、动脉压监测范围: -500mmHg～+700mmHg，精度：±10mmHg；

2、静脉压监测范围: -500mmHg～+700mmHg，精度: ±10mmHg；

3、跨膜压监测范围: -500mmHg～+700mmHg，精度: ±10mmHg；

*4、透析液流量调节范围：0，300～800（可调）ml/min；

5、透析液温度范围：33～40℃，精度：±0.5℃；

6、透析液电导率调节范围:12～18ms/cm，精度: ±0.1 ms/cm ；

7、血流量可调范围：0，30～650mL/min ；

8、超滤控制范围：0～6000mL/h；

9、肝素泵注入流量：0～10ml/h；

10、气泡检测器：可监测＞0.02ml的气泡；

11、漏血监测：可监测≤0.35mL/min的漏血(HCT32%)；

12、置换液流量：0，30～600mL/min(HDF-online)

13、全自动消毒脱钙，可使用多种消毒液和酸洗液；

14、具备热消毒功能，热消毒最高温度大于93℃。
三、其它要求：
1、交货期：合同签订后30天内；

2、售后服务：

（1）免费送货至医院指定地点安装调试，免费培训工程师、操作人员至能熟练操作为止。

（2）质保期：叁年。质保期内的维修费用全免；质保期后的维修只收取零备件费。接到客户抱修后半小时响应，48小时内赶到现场维修。
血液透析机（2台）
一、产品功能及特点：

1、15英寸触摸屏，中英文操作界面；

2、180度屏幕旋转，满足不同角度的需求；

3、360°全方位声光报警；

4、具有耗材托盘、可存放耗材、配件等；
5、透析浓缩液防尘盖——防止外界的灰尘和其他物质的污染；

6、满足超纯透析功能，标配透析液过滤器接口，可以清除透析液中的细菌、内毒素和不溶性颗粒等，实现对病人的超纯透析治疗；

7、可提供透析浓缩液、B联机干粉桶、A/B中央供配液系统满足科室多种供配液需求；

8、可在“预循环”阶段，选择“省液模式”，浓缩液0流量待机；

9、具有六类曲线设置：提供8条超滤曲线、8条Na曲线、碳酸氢根、透析液流量、透析液温度、肝素曲线为个体化透析治疗提供更多方案；

10、具有透析日志功能，方便随时查看存储的透析数据；

11、管路安装时透析液旁路同步安装，简化透析预冲操作步骤；

12、具有四个电导传感器，双重透析液混合系统，保证透析液离子浓度更精准；

13、配备大容量电池，可保证机器在停电断电状态下连续工作超30分钟；

14、断电后，血流量自动下降至100ml/min，除水路停止外其他系统运行正常；

15、启动紧急键后，血流量自动降至100ml/min流速，停止超滤；

16、水路、电路多层分离结构，方便设备后期维护；
17、联网功能：可通过有线或无线与医院信息系统联网;

18、具有物联网智能监测管理系统，远程掌控设备运行状态、报警情况、设备故障等；

二、产品参数

1、产品规格：

尺寸：550*812 *1605mm

重量：90.5KG

电源： 220-230V～ 50/60Hz 

供水压力：0.1MPa～0.5MPa

供水温度：5℃～35℃

2、体外循环部分

血泵流量：30ml/min～500ml/min(±10ml/min或±10%)

肝素泵：0或1ml/h～10ml/h（±0.2ml/h或±5%）

动脉压力：-600mmHg～600mmHg(±10mmHg)

静脉压力：-600mmHg～600mmHg(±10mmHg)

跨膜压：-100mmHg～600mmHg（±20mmHg）

空气监测：同时具有血液管路超声监测及液位光电监测
3、透析液路部分

透析液流量：300ml/min～800ml/min(-5%～+10%)

透析液温度：33-40℃（±0.5）

超滤率范围：50ml/h～2000ml/h（±30mL/h和透析液流量的±0.1%）

电导率：12.7mS/cm～15.9mS/cm(±0.2mS/cm)

钠离子调整范围：125-155mmol/L

碳酸氢盐调整范围：24-40mmol/L

漏血检测器：≤0.35mL/min（红细胞比容(HCT)=32%）

四、消毒方式

热消毒、化学热消毒、化学消毒
体重秤（1台）

技术参数：
量程：250kg
显示：25mm数字LCD显示,附白色LED背光分度值：2500e
结构：ABS塑料外壳
ADC刷新速率：≤1/10秒
操作环境温度：-10℃~+40℃
电源：2000mAh镍氢电池包(可选, size AA),外置电源开关电源AC适配器

多功能病床参数（3套）

规格：长 2200×宽 960×高 590（含轮高、）mm（带轮）、整床配输液架。
材质： 
床架采用优质碳钢矩形型材，床架规格：80×40×2mm。 
床头床尾：用 ABS 工程塑料一次注塑成功，表面光滑易清洁；颜色可选。 
床面采用优质冷轧钢板采用液压机模具一次冲压成型，板材厚 1.2mm。床板四 
周焊接加强筋，增大承载力。背部和腿部床板分别焊接两条加固带（背部规格 
30×30×1.5mm，腿部规格 15×30×1.5mm），确保使用寿命。床体承载重量：300kg。 床腿为 50×50×2mm 方管制做。 
功能配置： 
手动双摇，背部升降：0～70°±5°，腿部升降：0～45°±5°。 
传动部分：折叠摇把，可隐藏于床头下面。丝杠采用 45#钢双丝挤压成型，有 
过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。具有 ABS 防尘罩。 
护栏：倾倒式折叠护栏，优质电泳铝合金横梁，表面硬化处理，长度 1500mm。 
六根 304 不锈钢圆管立柱，立柱规格：Φ19×1.2mm，上下关节为钢制关节，与不 锈钢立柱采用空心铆钉链接工艺，折叠轻松。底座采用 30*30*2.0 的钢制管材，长 度 1380mm。护栏开关带防夹手功能，并带有防夹手提示。护栏整体高度 400mm（带吃饭板）。 
床头尾可轻松拆卸，并具有锁定装置，床尾外侧配床头牌。四角有防撞护角及 
防撞轮。
床体对角预留两个输液架插孔，內镶钢制套管，规格Φ19×1.0mm，保证永不 
断裂。
碳钢表面处理：采用自有全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经高 
速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、酸洗、二度磷化等处理，在金属表面及管材内 壁及表面均匀电泳上一层环氧树脂保护膜形成抗氧化涂层，再进行静电粉末喷涂， 真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命。所用粉末为抗菌粉末。 
整床采用机器人群组焊接，确保焊接精度。 
确保产品下料精度，采用全自动激光切管机和激光切割机。所有塑料件均采用 
注塑设备一次注塑成型。 
床垫：半棕半绵、优质防水布面，床垫：三折床垫,尺寸：1900×900×80mm。 
床头柜用 ABS 材料。

床单位臭氧消毒机参数（2台）


主要技术参数：

输入功率：
≤300W，工作电压：220V50Hz，输出臭氧浓度：≥1200mg/m3，臭氧产量：5000mg/h


消毒时间选择范围：三档程序可以任意选择。臭氧泄漏量：＜0.003mg/m3;，噪音：≤50db，消毒床罩外形尺寸：2800×1680m


产品配置：


1.彩色智能型液晶触摸显示屏


2.内置四个程序（抽真空、充臭氧、消毒、析)，四个程序可手动也可联动。


3.操作方法分三类：标准模式（智能型）、优化模式（智能型）、用户模式（用户可以任意设置四个序消毒时间，方便用户)


4.具有臭氧管故障报警功能


5.具有风机故障报警功能


注：1、血透治疗室提供两套办公桌椅和2台电脑、1台打印机

2、重症室提供两套办公桌椅和2台电脑、1台打印机
3、本章节中的参数只作为参考.★为必须满足项。  

主要响应文件的格式及其内容

响应文件

项目名称：

目项目编号：
供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

投标函
致：新疆众禾顺晟工程管理咨询有限公司:
根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的投标邀请（招标编号） ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本　　份。
（1）投标函

（2）法人代表授权书

（3）开标一览表

（4）资格声明函

（5）技术参数相应内容

（6）授权函

（7）产品质量保证承诺及产品质量性能

（8）质检报告、质检认证证书

（9）产品的运行、维护成本

（10）货物供应

（11）交货验收方案

（12）售后服务体系

（13）培训方案

（14）类似业绩

（15）产品技术参数、功能偏离表

（16）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

（17）供应商诚信承诺书

（18）监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、小微企业声明函中小微企业证明文件等（如有）
（19）上年度年经中介机构审核过的审计报告（损益表、资产负债表）的原件扫描件

（20）社保缴纳

（21）其他

（22）投标保证金，金额为　　　　。
据此函，签字代表宣布并同意如下：
1、所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，  并用文字和数字表示的投标总价）。
2、投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；
3、投标方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、本投标有效期自开标之日起 90 个日历日。
5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。
6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。
7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
投 标 人 名 称：　      　　　　　　　　                    　          
投标人代表签字：                                    　　　　　          
公          章：　　　　　　　                               　　　　　　          
地　　　　  址：　　　　　                                 　　　    　              
电　　　　　话：                                    　　　　　　　　　                                     　　　　　　                　　                                       　   　　　                   
传          真：                                    　　　　　　              
法人代表授权书
    本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就　（项目名称）　的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。本授权书于20　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。
法人身份证正反面： 
被授权人身份证正反面：
法人代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　
被授权人签字：　　　　　　　　　　　　　　　
公        章：                              
　　　　　　　　授  权 日 期：20　　年　　月　　日
注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的，投标方可以不提供此项证明文件。

1.开标一览表
投标人名称：  

	项目编号
	项目名称
	投标报价（万元）
	交货日期
	备 注

	
	
	
	
	

	人民币大写：


投标人名称（公章）：                  

投标单位法人代表或授权代表签字（盖公章）：
2.分项报价表

	序号
	产品名称
	品牌型号及产地
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	无创呼吸机参数
	
	3
	
	
	
	

	2
	多参数监护设备参数
	
	3
	
	
	
	

	3
	输液泵参数
	
	4
	
	
	
	

	4
	注射泵参数
	
	4
	
	
	
	

	5
	吊桥参数
	
	3
	
	
	
	

	6
	多功能监护病床
	
	3
	
	
	
	

	7
	可视喉镜
	
	1
	
	
	
	

	8
	俯卧位床垫
	
	3
	
	
	
	

	9
	空气波压力治疗仪
	
	1
	
	
	
	

	10
	振动排痰器
	
	2
	
	
	
	

	11
	等离子消毒机
	
	2
	
	
	
	

	12
	降温毯降温帽
	
	1
	
	
	
	

	13
	心肺复苏仪
	
	2
	
	
	
	

	14
	水处理机
	
	1
	
	
	
	

	15
	双泵血液透析机
	
	1
	
	
	
	

	16
	血液透析
	
	2
	
	
	
	

	17
	体重秤
	
	1
	
	
	
	

	18
	多功能病床
	
	3
	
	
	
	

	19
	床单位臭氧消毒机
	
	2
	
	
	
	

	运输费、保险费、安装费、调试费、培训费及其它含在单项报价中。

	投标总报价：￥                 元（大写：                   ）


投标人名称（公章）：                  

投标单位法人代表或授权代表签字（盖公章）：
关于资格的声明函
致：新疆众禾顺晟工程管理咨询有限公司：
关于贵方20　　年　　月　　日第（招标编号）招标公告关于“　　　　　　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称）    项目中的招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。
投标人（盖章）：　投标人名称　                         　　　　

授权签署本资格文件人（签字）：被授权人姓名                                              

签字人姓名、职务：被授权人姓名、职务                  

地址：投标人地址                                      　　　　　　　　　　　　　

传真：          　电话：            　 邮编：         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　声明日期：20　　年　月　日
技术参数相应内容

制造商出具的授权函
致：(招标机构)   

    我们（制造商名称)兹指派主要营业地点设在 (贸易公司地址) 的（贸易公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方第             号项目中要求提供的由我方制造（货物名称）货物的有关事宜，并对我方具有约束力；

    (2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务；

(3)我方兹授予（贸易公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

    我方于      年     月     日签署本文件，（贸易公司名称) 于       年

     月     日接受此件，以此为证。

    贸易公司名称                     制造商名称                       
    签字人职务和部门                 签字人职务和部门                 
    签字人姓名                       签字人姓名                       
注：若制造商作为投标主体直接参与投标，可以不提供此项证明文件。
产品质量保证承诺及产品质量性能

质检报告、质检认证证书

1、投标方提供所投产品质量鉴定证书或检测报告原件或复印件（均须加盖生产企业公章）。
产品的运行，维护成本

货物供应

交货验收方案

售后服务体系
培训方案
近三年的类似业绩表
投标人名称（公章）：         　　　　　     招标编号：　　　　　
	地区
	货物名称
	规格及型号
	数量
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：业绩须附合同或中标通知书证明原件扫描件。 
投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　　
产品技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：                         招标编号：    
	序号
	招标文件要求参数
	招标文件要求规格
	投标规格
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：与招标文件要求逐条对应填写。
投标人代表签字：　　　　　　　　　　　
投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书
    我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 
公司法人代表签字：
法人授权代表签字：
项目经办人签字：
                       承诺日期：20   年   月    日
供应商诚信承诺书
为了诚实、客观、有序地参与      （采购人名称）   招标活动，愿就以下内容作出承诺：
一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招标活动。
二、参加采购代理机构组织的招标活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。
三、尊重参与招标活动各相关方的合法行为，接受招标活动依法形成的意见、结果。
四、依法参加招标活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。
五、积极推动招标活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加招标活动。
六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。
若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规中对供应商的相关处理。
本承诺是采购项目投标文件的组成部分。
供应商：             （公章）
                     法定代表人或委托代理人：             （签字）
                                         年   月   日
监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、小微企业声明函中小微企业证明文件等（如有）。
监狱企业证明文件
2.残疾人福利性单位声明函
本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的
                 单位的                        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（公章）：
                                                        日  期：
3.中小企业申明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库）（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
   1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
   2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存下与大企业的负责分为同一份的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                      企业名称（盖章）：日期：
   从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 
上年度年经中介机构审核过的审计报告（损益表、资产负债表）的原件扫描件

社保缴纳证明

要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料
新疆众禾顺晟工程管理咨询有限公司


