喀什地区中心血站医疗设备采购项目

项目编号：WTHHKS-ZCY(2022)-004

竞 争 性 磋 商 文 件

招   标   人：喀什地区中心血站

采购代理机构：新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司

联   系   人：方盛祥

联  系 电 话：15739186578

目  录

第1章 投标人须知

一   总 则

1.采购人、采购代理机构及供应商

2.资金来源

3.磋商费用

4.适用法律

二   磋商文件

5.磋商文件构成

6.磋商文件的澄清与修改

7.磋商截止时间的顺延

三   响应文件的编制

8.	磋商范围及响应文件成交准和计量单位的使用

9.响应文件构成

10.	证明磋商标的的合格性和符合磋商文件规定的技术文件

11.磋商报价

12.磋商保证金

13.磋商有效期

14.响应文件的签署及规定

四   响应文件的递交

15.响应文件的密封和标记

16.磋商截止

17.响应文件的接收、修改与撤回

五   开标及评标

18.开标

19.资格审查及组建磋商小组

20.响应文件符合性审查与澄清

21.磋商偏离

22.磋商无效

23.比较与评价

24.废标

25.保密原则

六   确定成交

26.成交候选人的确定原则及标准

27.确定成交候选人和成交人

28.采购任务取消

29.成交通知书和招标结果通知书

30.签订合同

31.履约保证金

32.成交服务费

33.政府采购信用担保

34.廉洁自律规定

35.人员回避

36.质疑与接收

第2章  投标文件格式

第一部分 磋商开启一览表及资格证明文件

第二部分 商务及技术文件

第3章 投标邀请

第4章 投标人须知资料表............................................................................................................37

第5章 货物需求一览表及项目要求

第6章 评审方法和标准

第7章  政府采购合同

政府采购合同参考范本

第一部分 合同书

第二部分 合同一般条款

第三部分  合同专用条款

- 投标人须知

一   总 则

1.采购人、采购代理机构及供应商

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见供应商须知资料表。

  - 采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知资料表。

  - 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者货物的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其磋商货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的磋商文件。

1.3.4   符合供应商须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若供应商须知资料表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其磋商将被认定为磋商无效。

1.3.6  若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其磋商将被认定为磋商无效。

1.4     如供应商须知资料表中允许联合体磋商，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份磋商。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同磋商协议连同作为磋商文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，共同磋商协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同磋商协议磋商总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目磋商，否则相关磋商将被认定为磋商无效。

1.4.8   对联合体磋商的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关磋商将被认定为磋商无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等要求的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其磋商将被认定为磋商无效。

1.7	供应商在磋商过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为磋商无效。

2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知资料表。

2.3    供应商报价超过磋商文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其磋商将被认定为磋商无效。

3.磋商费用

不论磋商的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财库〔2014〕214号》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   磋商文件

5.磋商文件构成

5.1	磋商文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

- 供应商须知

- 响应文件格式

第二册

- 磋商邀请

- 供应商须知资料表

- 货物需求一览表及项目要求

- 评审方法和标准

第三册

- 政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其磋商将被认定为磋商无效。

6.磋商文件的澄清与修改

6.1    为了保证对磋商文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在递交响应文件截止期5日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改磋商文件，澄清或修改内容作为磋商文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响磋商文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买磋商文件的潜在供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.磋商截止时间的顺延

为使供应商准备磋商时有足够的时间对磋商文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延磋商截止时间。

三   响应文件的编制

8.	磋商范围及响应文件成交准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，供应商可对磋商文件其中某一个或几个分包货物内容进行磋商，除非在供应商须知资料表中另有规定。

8.2     供应商应当对所投分包磋商文件中“货物需求”所列的所有内容进行磋商，如仅响应某一包中的部分内容，其该包磋商将被认定为磋商无效。

8.3     无论磋商文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，供应商所投货物要求均应符合国家强制性标准。

8.4     除磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.响应文件构成

9.1     供应商应完整地按磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，响应文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分合订成一册，密封递交。供应商应承担封装失误产生的任何后果。

9.2    上述文件应按照磋商文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.	证明磋商标的的合格性和符合磋商文件规定的技术文件

10.1	供应商应提交证明文件，证明其磋商内容符合磋商文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	服务需求的详细说明；

10.2.2	服务从买方开始使用至磋商文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的现行价格；

10.2.3	对照磋商文件服务需求，逐条说明所提供工程和服务已对磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与服务需求条文的偏差和例外。

10.3	供应商应注意采购人在采购需求中提出的要求。

11.磋商报价

11.1	所有磋商均以人民币报价。供应商的磋商报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有服务主体部分的赠与行为，其磋商将被认定为磋商无效。

11.2	供应商应在磋商分项报价表上标明磋商服务内容及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	磋商分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  磋商服务的内容；

11.4	供应商所报的各分项磋商单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，其磋商将被认定为磋商无效。

11.5	竞争性磋商共有两次报价，二次报价为最终报价，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会， 磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照综合评分由高到低的顺序提出成交候选人，并编写评审报告，将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。

12.磋商保证金

12.1	供应商应提交供应商须知资料表中规定的磋商保证金，并作为其磋商的一部分。

12.2	供应商存在下列情形的，磋商保证金不予退还：

（1）在磋商有效期内，撤销磋商的；

（2）成交后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）成交后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）成交后不按本须知第32条的规定缴纳成交服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购磋商担保函原件。

12.4	供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交磋商保证金的，其磋商将被认定为磋商无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，供应商则应充分考虑支票入账时间，以确保磋商保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如供应商未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致磋商保证金不能按时进入指定账户的，将按照磋商文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体磋商的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金。以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	磋商保证金的退还

12.6.1  成交人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理磋商保证金无息退还手续。

12.6.2  未成交供应商的磋商保证金将在成交通知书发出之日暨成交结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。供应商应及时联系保证金收受机构办理退还磋商保证金手续。

12.6.3  政府采购磋商担保函不予退回。

12.7    因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.磋商有效期

13.1	磋商应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。磋商有效期不满足要求的磋商，其磋商将被认定为磋商无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原磋商有效期截止之前，要求供应商延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其磋商，且本须知中有关磋商保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长磋商有效期的要求，其磋商保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.响应文件的签署及规定

14.1	供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交响应文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2	响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按磋商文件规定在响应文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（响应文件格式二），并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。响应文件的副本可采用正本的复印件。

14.3    所有响应文件采用不可拆装的胶订方式装订编制目录和页码，否则其磋商将被认定为磋商无效。

14.4	响应文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负责。

四   响应文件的递交

15.响应文件的密封和标记

15.1   为方便开启及进行资格审查，供应商应将响应文件第一部分和第二部分的内容合并装订成一册，密封提交，并在封皮正面标明“响应文件”字样。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或磋商邀请书中指明的项目名称、项目编号、供应商名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖供应商单位公章或法人签/章。

15.3    如果供应商未按上述要求密封的，将被拒绝接收。

15.4    资格证明文件密封装订在其他响应文件中，其磋商将被认定为磋商无效。

16.磋商截止

16.1	供应商应在供应商须知资料表中规定的截止时间前，将响应文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟磋商截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受磋商截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在磋商截止时间后送达的响应文件。

17.响应文件的接收、修改与撤回

17.1	在磋商截止时间后送达的响应文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2	采购人或者采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，并向供应商出具以下签收回执。

| 接收响应文件回执单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 递交时间 |  | 响应文件密封情况 |  |
| 接收单位 |  |  |  |
| 接收人签字： |  |  |  |

17.3	递交响应文件以后，如果供应商要进行修改或撤回磋商，须提出书面申请并在磋商截止时间前送达开标地点，供应商对响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为响应文件的组成部分。

17.4	在磋商截止期之后，采购人和采购代理机构不接受供应商主动对其响应文件做任何修改。

17.5	采购人和采购代理机构对所接收响应文件概不退回。

五   磋商开启及评审

18.磋商开启

  - 采购人和采购代理机构将按供应商须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有供应商代表参加。

供应商不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读磋商价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建磋商小组

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和磋商文件中规定的内容，对供应商及其服务的资格进行审查，未通过资格审查的供应商不进入评标。

本项目现场磋商开启必须提供证件原件：

（1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（2）具有合格的三证合一企业法人营业执照；

（3）法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；

（4）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

（5）投标单位近六个月任意一个月的社保缴纳证明（盖公章）以及近六个月任意一个月完税证明（新成立公司除外）注：①若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”。②“税种”非社会保险。；

（6）近两年任意一年的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明）；

（7）投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（8）投标单位需提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（所投产品为二类医疗器械的须提供医疗器械备案凭证）

（9）投标保证金打款凭证；

（10）本项目不接受联合体投标。

注：上述资质开标证明材料均能通过官网查询的，视为有效供应商。

本项目现场开标须提供以上资格证明文件原件，并自备复印件加盖投标单位公章，在投标文件中随标书提供，全部加盖投标单位公章，以上资质要求有一项未提交，视为无效投标。

在资格审查过程中，潜在投标企业提供的资质材料不全的，可打开投标书正本进一步核实，符合条件的均视为合格供应商。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至磋商截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其磋商将被认定为磋商无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“国家企业信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn）列入失信被执行人，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加磋商的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体磋商将被认定为磋商无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本磋商文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的磋商小组，负责评标工作。

本项目评标委员会由5人组成：采购人代表2名（随机抽取专家3名）

20.响应文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

20.2	响应文件的澄清

20.2.1  在评标期间，磋商小组将以书面方式要求供应商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.2.2  供应商的的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

20.3  响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商将被认定为磋商无效。

对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件中评标办法规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在供应商须知资料表中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其磋商将被认定为磋商无效。

21.磋商偏离

磋商小组可以接受响应文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.磋商无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的磋商应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的磋商。对关键条款的偏离，将被认定为磋商无效。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其磋商成为实质上响应的磋商。

磋商小组决定磋商的响应性只根据磋商文件要求、响应文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其磋商将被认定为磋商无效：（以下情形应当在磋商文件中规定，并以醒目的方式标明）

- 未按磋商文件规定的形式和金额提交磋商保证金的；

- 未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足磋商文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他供应商串通磋商，或者与招标人串通磋商；

- 属于磋商文件规定的其他磋商无效情形；

- 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的响应文件，磋商小组将采用

综合评分法：响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会， 磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，汇总每个供应商每项评分因素的得分。

*磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款见。

本项目采用采购方式：竞争性磋商，评分方法：综合评分法

23.2   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其响应报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见磋商文件第6章。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定成交

26.成交候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应磋商文件的供应商按下列方法进行排序，确定磋商候选人：

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的磋商报价由低到高顺序排列。得分与磋商报价均相同的处理方式详见磋商文件第6章。

27.确定成交候选人和成交人

磋商小组将根据评审标准，按供应商须知资料表中规定数量推荐成交候选人；或根据采购人的委托，直接确定成交人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

29.成交通知书和招标结果通知书

29.1	在磋商有效期内，成交人确定后，采购人或者采购代理机构发布成交公告，同时以书面形式向成交人发出成交通知书。

29.2	成交通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和成交通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的供应商未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未成交人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1	成交人应当自发出成交通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	磋商文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交

候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的成交无效或成交结果无效情形时，采购人可与排名下一位的成交候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1	成交人应按照供应商须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，成交人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果成交人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格，成交人的磋商保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

32.成交服务费

成交人须按照磋商须知资料表规定，向采购代理机构支付成交服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见供应商须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定，采用磋商担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 供应商递交的磋商担保函和履约担保函应符合本磋商文件的规定。

33.2.2 成交人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见供应商须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按供应商须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  供应商认为磋商文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知资料表。

第2章  投标文件格式

第一部分 磋商开启一览表及资格证明文件

（1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（2）具有合格的三证合一企业法人营业执照；

（3）法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；

（4）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

（5）投标单位近六个月任意一个月的社保缴纳证明（盖公章）以及近六个月任意一个月完税证明（新成立公司除外）注：①若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”。②“税种”非社会保险。；

（6）近两年任意一年的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明）；

（7）投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（8）投标单位需提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（所投产品为二类医疗器械的须提供医疗器械备案凭证）

（9）投标保证金打款凭证；

（10）本项目不接受联合体投标。

1、  开标一览表（附件一）

项目名称：　                  项目编号：                 包号：

报价单位：人民币  万元

| 货物名称 | 总价 | 保证金 | 交货期限 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理(签字):

注: 1、此表应按供应商须知的规定装订密封。

- 此表中，总价应和分项报价表的总价相一致。

磋商商报价时包含税费等一切与本次项目相关的费用。

## 2、具有合格的三证合一企业法人营业执照；

3、法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；

（一）法定代表人身份证明书

同志，现任我单位          （职务）为法定代表人，特此证明。

单位：                      签发日期：

法定代表人：                性别：            年龄：

身份证号码：                联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为谈判响应文件附件。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

日   期：

说明：1. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

2.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

（二）法定代表人授权委托书(自然人投标的无需提供)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

法定代表人身份证复印件反面

法定代表人身份证复印件正面

本授权书于        年     月      日签字生效,特此声明。

被授权委托人身份证复印件反面

被授权委托人身份证复印件正面

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字）：

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

日       期 ：

4、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

- 投标单位近六个月任意一个月的社保缴纳证明（盖公章）以及近六个月任意一个月完税证明（新成立公司除外）注：①若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”。②“税种”非社会保险。

- 近两年任意一年的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明）；

## 7、投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

我公司承诺在                      招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

项目经办人：

日期：

8、投标人具有有效的投标单位需提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（所投产品为二类医疗器械的须提供医疗器械备案凭证）；

9、投标保证金打款凭证

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票及保证金收据的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；

银行转账回执单复印件

投标保证金收据复印件

10、 投标人须知资料表要求的其他证明文件；

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足磋商文件要求的其他资格证明文件。

- 商务及技术文件

1、磋商书（磋商文件格式五）

2、磋商分项报价表（磋商文件格式七）

3、货物说明一览表（磋商文件格式八）

4、商务条款偏离表（磋商文件格式十）

5、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交）

5-1、《供应商企业（单位）类型声明函》（磋商文件格式十一）

5-2、《残疾人福利性单位声明函》（磋商文件格式十三）

6、供应商关联单位的说明（格式自拟）

7、企业基本情况

8、项目负责人及实施班子人员简历表

9、近三年同类项目业绩一览表（附中标通知书或合同）

10、其他有利于投标人的文件或证明材料

1、 磋商书（磋商文件格式五）

致：

根据贵方(项目名称)项目的磋商邀请(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的磋商保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附磋商价格表中规定的应提供货物的磋商总价详见磋商开启一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占磋商总价   %。

（2）本磋商有效期为自磋商截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部磋商文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的磋商开启时间后，遵守磋商文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等要求的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取成交通知书的同时按磋商文件规定的形式，向贵方一次性支付成交服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的磋商或收到的任何磋商。

（9）按照磋商文件的规定履行合同责任和义务。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人（签字）

供应商名称（全称）

供应商开户银行（全称）

供应商银行帐号

供应商（公章）　　　　　　       日期

3   投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

## 备品备件设备分项报价表（二）

|  | 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 供货厂商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保期外设备报价 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期内免费设备 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价（元）： （质保期外设备报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

供应商法人或授权代表（签/章）：

日       期 ：

注：1.表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料，但不可减少。

2.备品备件设备分项报价仅供采购人在设备发生故障情况下采用此报价，填写此表时请谨慎。备品备件分为两部分（1、质保期内免费的备品备件、2、质保期外备品备件报价）

3.备品备件设备分项报价不合计于开标一览表总价，单独名列即可。

4.在设备维修和维护过程中，用来更换已经磨损，不能继续使用或损坏的零件和修复件。而为了缩短设备维修的停机维修时间，减少停机损失，供应质量优良的备件，可以保证修理质量和修理周期，提高设备的可靠性，有效率。备件管理工作的重点首先是满足关键设备对维修备件的需要，保证关键设备的正常运行，尽量减少停机损失。

3、货物说明一览表（磋商文件格式八）

项目名称:

项目编号:                       包号:

| 序号 | 货物名称 | 服务地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签字）:

供应商(公章):

4、商务条款偏离表（磋商文件格式十）

项目名称:

项目编号:                                  包号:

| 序号 | 磋商文件条款号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理（签字）:

供应商(公章):

5-1、供应商企业（单位）类型声明函（磋商文件格式十一）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）制造的货物。

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位的服务。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）服务，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同磋商协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：___________

日　期：____________

5-2、残疾人福利性单位声明函（磋商文件格式十三）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（公章）：______________

日  期：_____________________________________

6、供应商关联单位的说明

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- 与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

- （2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

7、 企业基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人 |  |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 资质证书 |  |  |  |  |  |
| 近三年内经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  | 资产 情况 | 净资产： 万元 |  | 固定资产原值: 万元 固定资产净值: 万元 |  |
|  |  | 负 债： 万元 |  |  |  |
| 财务状况 （最近两年） | 年 份 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
|  | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |

投标人要保证上述声明中资料和数据的真实的、正确的，同时如采购方要求，应出示相关证明文件（财务报告）。

投标人(盖单位章):

法定代表人或其委托代理人签字:

8、 项目负责人及实施团队人员名单简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |
| 身份证号 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 执业资格证 |  | 执业资格证书号 |  |

投标人(盖单位章):

法定代表人或其委托代理人签字:

9、 近三年同类项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 业主名称 | 签约时间 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：类似项目业绩（附中标通知书或合同或审计报告等其他有效证明材料复印件）；

10、  其他有利于投标人的文件或证明材料

注：参照“第六章评分方法和标准”，提供有力于投标人的其他证明文件。

第3章 磋商邀请

项目概况

喀什地区中心血站医疗设备采购项目 的潜在供应商应在中国政府采购网获取采购文件，并于 2022年4月 29 日16点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：WTHHKS-ZCY(2022)-004

项目名称：喀什地区中心血站医疗设备采购项目

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：476,000.00元

最高限价：476,000.00元

采购需求：医疗设备

合同履行期限：详见磋商文件

本项目（不允许）接受联合体。

- 申请人的资格要求：

- （1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

- （2）具有合格的三证合一企业法人营业执照；

- （3）法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；

- （4）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

- （5）投标单位近六个月任意一个月的社保缴纳证明（盖公章）以及近六个月任意一个月完税证明（新成立公司除外）注：①若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”。②“税种”非社会保险。；

- （6）近两年任意一年的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明）；

- （7）投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（8）投标单位需提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（所投产品为二类医疗器械的须提供医疗器械备案凭证）

（9）投标保证金打款凭证；

（10）本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2022年4月18日至2022年4月 25 日，每天上午10:00至14:00，下午15:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：中国政府采购网

方式：网上获取

四、响应文件提交

截止时间： 2022年4月 29 日16点00分（北京时间）

地点：新疆喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道玉吉米力克社区5租24号三层楼二楼

五、开启

时间： 2022年4月 29日16点00分（北京时间）

地点：新疆喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道玉吉米力克社区5租24号三层楼二楼

六、其他补充事宜：无

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：喀什地区中心血站

地    址：喀什地区中心血站

联系方式：13619980082

2.采购代理机构信息

名    称：新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司

地　　址：新疆喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道玉吉米力克社区5租24号三层楼二楼

联系方式：15739186578

3.项目联系方式

项目联系人：方盛祥

电　 　 话：15739186578

第4章 投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采 购 人：喀什地区中心血站 地 址：喀什地区中心血站 联系人：王晓林 电话：13619980082 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司 地 址：新疆喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道玉吉米力克社区5租24号三层楼二楼 业务联系人：方盛祥 电话：15739186578 |
| 1.3.4 | 合格供应商的其他资格要求：（磋商开启时须携带以下资格条件证明原件） （1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； （2）具有合格的三证合一企业法人营业执照； （3）法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）； （4）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； （5）投标单位近六个月任意一个月的社保缴纳证明（盖公章）以及近六个月任意一个月完税证明（新成立公司除外）注：①若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”。②“税种”非社会保险。； （6）近两年任意一年的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明）； （7）投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； （8）投标单位需提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（所投产品为二类医疗器械的须提供医疗器械备案凭证） （9）投标保证金打款凭证； （10）本项目不接受联合体投标。 注：上述资质开标证明材料均能通过官网查询的，视为有效供应商。 本项目现场开标须提供以上资格证明文件原件，并自备复印件加盖投标单位公章，在投标文件中随标书提供，全部加盖投标单位公章，以上资质要求有一项未提交，视为无效投标。 在资格审查过程中，潜在投标企业提供的资质材料不全的，可打开投标书正本进一步核实，符合条件的均视为合格供应商。 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品：否 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否 |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 预算金额：476000.00元 |
| 8.1 | 如投标商对多个包进行投标，可兼中兼得 |
| 12.1 | 保证金形式：☑网银 电汇 保函（本项目允许的其他形式） 保证金数额：9000.00元（玖仟元整） （按照各分包控制金额2%以内的整数计算） 保证金收款人：新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司 单位名称：新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐南湖广场支行 账 号：3002016309200163095（电汇时请在汇款备注栏注明招标编号及纳税人全称） 行 号：102881001634 打款时注明投标保证金项目名称及第几包或项目编号及第几包编号。投标保证金转入新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司，将打款凭证复印件胶装至投标文件中（原件单独放置，资格审查时提交）。保证金截止时间：2022年4月 29日下午16:00（北京时间）之前到账，逾期不予受理。（退投标保证金时，请填写招标文件最后一页《附表：退投标保证金的函》及打款凭证盖公章，发扫描件至项目联系人邮箱） |
| 13.1 | 磋商有效期：90日历日 |
| 14.1 | 响应文件包括“磋商报价表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合订成一册密封递交。 响应文件：正本：壹份、副本：贰份；（正、副本分别单独密封提交，密封袋封面右上角标明“正本”和“副本”字样） 供应商必须制作“磋商报价表”并单独密封提交，并在密封袋上标明“磋商报价表”的字样。不按要求标注或不单独提交磋商报价表，其磋商将被拒绝。 除上述文件外，还须密封递交响应文件电子文档1份。供应商必须制作“电子版U盘”并单独密封提交。电子版U盘必须是与正本完全一致PDF格式文本。并在密封袋上标明“电子版U盘”字样。不按要求提交电子版U盘，其磋商无效。 响应文件使用A4，胶装，编制目录和页码，每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 响应文件的签署及规定： 供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交响应文件正本、副本、开标一览表和电子文档，每份资格响应文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按磋商文件规定在响应文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。响应文件的副本可采用正本的复印件。 所有包装封皮和信封上均应： 注明招标公告或磋商邀请书中指明的项目名称、项目编号、供应商名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。 在封口处加盖供应商单位公章。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2022年4月 29 日下午16:00（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2022年4月 29 日下午16:00（北京时间） 开标地点：新疆喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道玉吉米力克社区5租24号三层楼二楼 |
| 20.5 | 核心内容：医疗设备 |
| 23.2 | 评标方法：综合评分法。 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量：3个 |
| 27.1 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 |
| 27.2 | 评标委员会由5人组成：业主2名（随机抽取专家3名） 评标小组成员确定方式：专家随机抽取 |
| 31.1 | 履约保证金金额：合同总价的5% 履约保证金形式：网银、电汇、保函等非现金形式 提交履约保证金的时间：签订合同后 5日历日内交至喀什地区中心血站账户 |
| 32 | 成交服务费：根据发改价格【2015】299号文件《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》与采购单位协商确定，由中标单位支付，收费标准：中标金额的1.5%计取 （由成交供应商支付） 支付形式： 对公转账 支付时间： 领取成交通知书时 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围：否 |
| 36.3 | 接收部门： 招标项目部 联系电话： 15739186578 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |

资格审查表

| 投标人名称 | 审查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具有合格的三证合一企业法人营业执照； | 法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证） | 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书 | 投标单位近六个月任意一个月的社保缴纳证明（盖公章）以及近六个月任意一个月完税证明（新成立公司除外）注：①若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”。②“税种”非社会保险 | 近两年任意一年的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明） | 投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》 | 投标人具有医疗器械经营许可证；厂家需具备医疗器械生产许可证、医疗器械注册证（含登记表） | 投标保证金打款凭证 | 投投标人信用查询记录（开标现场查询） |  |

- 货物需求一览表及项目要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三分类血球仪参数 | 1 | 476000 |  |
| 2 | 立式灭菌器招标参数表 | 1 |  |  |
| 3 | 数码恒温解冻箱（摆动式）技术指标 | 1 |  |  |
| 4 | 冷库专用紫外线空气灭菌器参数 | 2 |  |  |

三分类血球仪参数

1、工作原理：电阻抗法计数，无氰化物法检测HGB

2、检测参数：≥23项报告参数（含直方图）

3、标本用量：全血模式≤9.2μl，预稀释模式≤20μl

4、测量模式：全血模式、预稀释模式，独立血红蛋白测量系统

5、工作速度：≥60样本/小时

6、结果储存：≥300000份样本的全部参数和3个直方图

7、试剂系统：提供原厂配套试剂、校准品、质控品，具有经省级以上CFDA认证的校准品溯源性证书.

8、排堵功能：具有正反冲、高压灼烧、浸泡等多种排堵方式

9、报警提示：主界面具有WBC、RBC、PLT结果异常报警功能

10、显示屏：彩色液晶触摸显示屏，同屏显示全部检测结果、直方图、病人信息及报警提示

11、试剂管理：主机内置主要试剂

12、数据传输： ≥4个USB接口，提供无线网卡适配功能，适配小型实验室搭建无线网络传输数据

13、报告打印：打印中英文报告，格式可选，内置高效热敏打印机，可选USB接口打印机

14、工作环境：自动适应100V~240V电源，≤300VA，50Hz/60Hz，10~30℃

15、线性范围：WBC：0~280×109/L；RBC：0~8×1012/L；HGB：0~260mg/ml；PLT：0~3000×109/L

- 16、提供足量用于设备确认的试剂、质控、校准品，并配备2把10-100μl品牌加样枪。

- 17、须有专业的工程师，制定培训计划，现场培训，保证操作人员能够熟练操作设备，并配备足够的试剂用于设备性能确认。

- 18、质保至少一年，仪器出现故障，48小时内解决故障。

立式灭菌器招标参数表

| 招标参数表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 说明 | 备注 |
| 用途 | 器械、敷料、橡胶、玻璃器皿、液体、血液制品等物品的灭菌。 |  |
| 安全装置 | 超温自动保护装置、门安全联锁装置、超压自动泄压的安全阀、短路保护、过压保护、保温隔热防烫门罩 |  |
| 门密封圈 | 自涨式胶圈 |  |
| 设计压力 | 0.28MPa |  |
| 灭菌温度选择 | 105~136℃ |  |
| 灭菌器主体寿命及材质 | 主体设计不少于8年（16000次灭菌循环），主体及门板均为SUS304不锈钢 |  |
| 主控制系统 | 微电脑控制技术，触摸式按键，灭菌过程动态曲线显示，LED数字显示室内温度、时间和故障代码报警 |  |
| 控制功能 | 控制系统配备有一套完整的自测及校正程序，可以实现不同海拔高度下、不同地区的温度等参数的校正；还具有多级控制保护、帮助功能。 |  |
| 记录方式 | 灭菌过程的温度、时间、过程阶段、预置参数等均在屏上自动显示，可打印工作过程参数。 |  |
| 程序选择 | 设备具有器械、器械包、敷料、橡胶、液体培养基等灭菌程序。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护。 |  |
| 报警信息 | 设备有任何异常均有报警信息。 |  |
| 保温温度 | 40~60℃ |  |
| 电磁阀 | 配备品牌电磁阀 |  |
| 灭菌物品装载 | 采用双层消毒筐装载灭菌物品 |  |
| 蒸汽源 | 不需要外接蒸汽源，设备自带电热管，满足灭菌过程需要 |  |
| 水、电耗量 | 以不同设备容积等而定 |  |
| 容积 | 不少于100升 |  |
| 功率 | 4.5KW |  |
| 外型尺寸 | 670-720×520-620×1100-1300（mm） |  |
| 其他要求 | 1.设备安装验收前办理好【压力容器使用证】需要配备备用同型号同品牌压力表安全阀各一套。 |  |
| 质保 | 质保至少一年 |  |

数码恒温解冻箱（摆动式）技术指标

| 序号 | 参数 | WGH-I |
| --- | --- | --- |
| 1 | 解冻方式 | 摆动式 |
| 2 | 存水量 | 35kg±5% |
| 3 | 循环能力 | ≧25L/min |
| 4 | 控制范围 | 室温︿60℃ |
| 5 | 控温精度 | ±0.5℃ |
| 6 | 加热功率 | 2200W |
| 7 | 适合化浆量 | ≧10袋 |
| 8 | 最大化浆量 | 15-20袋 |
| 9 | 解冻时间 | 10-15分钟 |
| 10 | 摆动频率 | 60周/分钟 |
| 11 | 摆动方式及幅度 | 左右往复50mm±5 |
| 12 | 箱体外观尺寸 | ≦60cm*60cm*90cm （长*宽*高） |

1.快速安全可靠的加热系统

设备采用厚膜即热式加热系统,加热速度快且稳定,从常温加热到37℃需要时间≦15分钟,使用安全。由于加热系统,采用水电分离,加热装置不直接和水接触,避免加热管漏电造成设备故障和人员伤害。

- 完善严格的温度控制系统

- 有液晶显示系统,线路控制要准确、直观、可靠,温度始终控制在37℃-40℃安全解冻范围内,从加热系统到管路系统,能做到精确控制。

- 设备具有上排水功能,工作室无需地漏

- 留有排污口设备单独留有排污口,方便清理由于血袋破裂以及标签脱落造成的杂质残留,避免造成管道和水泵堵塞。

- 4.自动清洗功能

- 设备具有自动清洗功能,可一键操作,清洗完成后,程序自动加热完成,进入待机使用状态中,无需人员值守,方便使用。

- 5.解冻隔栏可自由调节

- 放置血袋的解冻隔栏可以根据血袋容量的大小,自由调节组合间隔的距离。解冻隔栏网框要横隔自由调节网框和竖隔自由调节网框各一个。

- 6.质保期：四年，仪器出现故障，48小时内解决故障。

冷库专用紫外线空气灭菌器参数

自动杀菌系统要求：

输入功率：≤155W电源：AC 220V 50Hz

灭菌方法：紫外线

最大适用体积：60 m³

额定循环风量：600 m³/h

噪声：≤55dB(A)

负离子浓度：≥6×106个/cm³

紫外线泄漏量：＜1μw/cm²

臭氧泄露量：＜0.003mg/m³

紫外线辐射照度：≥20000μw/cm²

气雾室细菌的杀灭率均＞99.90%

自然菌平均消亡率(灭菌时间60min)＞94.00%

1、红细胞冷库专用自动杀菌系统需适合1号血液冷藏库外围尺寸：3700*2400*2800（含底座）、2号血液冷藏库外围尺寸：3200*1550*2700（含底座）尺寸要求，风口采用双格栅设计，在保证风速的前提下，避免紫外线外泄。

2、与现有血液冷库完全兼容，符合现有血液冷库装配条件，设备安装不影响现有血液冷库内部设施。不影响现有血液冷库的使用及安全。

3、采用紫外线杀菌灯对血液库内空气进行长效杀毒，无紫外线泄露，无臭氧产生。

4、需具有自动定时杀菌、杀菌灯寿命提示等功能。

5、自动灭菌控制系统采用≥7英寸的彩色触摸显示屏，直观显示功能状态。显示模式必含简体中文。

6、自动灭菌控制系统需具备数据查询功能，方便相关使用记录的存取，灭菌时间数据可导出。

7、可灵活设置杀菌周期及杀菌时间，实现自动化杀菌管理。紫外杀菌净化模块故障报警、风机、温湿度、通讯故障报警功能。

8、血液冷库杀菌装置需一用一备，可根据设定时间交替工作。

- 9、质保2年，4年内免费更换耗材，仪器出现故障，48小时内解决故障。

注：以上技术参数如有指向某品牌的指标描述，仅供参考。

项目其他要求：

1、供货期：30日内（设备供货、安装、调试验收及相关配套服务）

- 2、质保期：详见参数要求；

- 付款方式：验收合格后付款90%，一年质保期满后付10%（具体以签订合同为准）；

- （1）实施方案：供应商应保证供货设备在项目实施过程中的实施方案、设备质量、及供货安装、项目安全措施、应急处理、进度安排等五方面进行拓展，本项目属于医疗设备供应商能够在设备运输中保障设备的功能不被破坏，在发货前保证对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份产品检验合格证书。在项目供货安装时进行核对，如若发生设备不能正常运行，应如何处理等。

（2）培训方案：须提供所投设备的相关技术培训，指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。根据各包参数需求提供相对应的培训方案，培训人员的差旅费、 食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价， 随时排除所有设备故障进行明确的计划阐述，并对所有设备保修期过后维保进行阐述。

（3）售后服务承诺：供应商应对质保期内及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响使用方使用，供应商应怎样给予补偿；供应商在项目实施所在区域内应有设或指派的法定售后服务机构，维修人员应是供应商派出的具有一定专业技术水平的人员，并具有供应商的法人授权委托，并在投标书中均应明确说明。

- 4、验收：

- （1）严格按照磋商文件要求和成交供应商响应文件内容进行验收。

- （2）严格按照政府采购相关法律法规以的要求进行验收。

- （3）采购人可根据项目情况邀请专家进行验收。

第六章	评审方法和标准

本项目将按照磋商文件第一章供应商须知中“五 磋商开启及评审”、“六 确定成交”及本章的规定评标。

2.2 开标程序

2.2.1主持人按下列程序对响应文件进行开标：

（1）宣布开标工作纪律；

（2）介绍参加开标会的人员；

（3）公布在响应截止时间前递交响应文件的投标人名称；

（4）由采购人代表检查投标人代表的身份及投标保证金收据并当众宣布检查结果；

（5）由响应报名顺序排前的两名投标人的法定代表人或授权代理人检查响应文件密封情况并当场宣布检查结果；

（6）开标顺序：随机公布投标人名称、响应报价、及其他内容，并记录在案；

（7）参加开标会的有关人员在评审记录上签字确认；

（8）开标结束；

（9）评标小组成员不得参加开标会议。

2.2.2在开标会上，判定响应文件不予受理或为无效响应的情形（由采购人负责判定）：

（一）判定响应文件不予受理的情形：

（1）未按规定办理响应报名手续或未向采购代理机构购买招标文件的；

（2）响应文件在响应截止时间以后送达或者未送达指定地点；

（3）响应文件外封套上载明的投标人名称与报名时登记的投标人名称不一致（已在工商行政管理部门及建设行政主管部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续，且在评审的1个工作日之前已向采购人和采购代理机构报备的除外）；

（4）投标人的法定代表人或授权代理人未按招标文件要求到场或未能按招标文件要求提供身份证明文件的；

（5）投标人未按要求出示投标保证金收据或投标保证金未按规定要求提交；

（6）响应文件未按要求密封、标记，或因错放或密封不牢靠而造成的提前开封的，具体要求见本招标文件相应条款。

注：响应文件出现上述情形被判定不予受理的，采购人将原封退回该响应文件。

（二）宣布响应文件为无效响应的情形：

（1）响应文件中投标人名称与报名登记的名称不符的（已在工商行政管理部门及建设行政主管部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续，且在评审的1个工作日之前已向采购代理机构和集中交易机构报备的除外）；

（2）响应文件的装订不符合要求，具体要求见本招标文件相应条款；

（3）响应文件的份数不满足要求，具体要求见本招标文件相应条款；

（4）未在响应报价表上填写响应报价或响应报价高于采购控制价。

注：响应文件出现上述情形在开标会上被宣布为无效响应后，不再经评标小组确认，亦不进入开标下一程序，该响应文件不予退回。

2.3 开标异议

2.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

2.3.2当开标过程发生争议无法确定响应文件的有效性时，则提交评审小组裁决。

3.评标小组

3.1招投标工作，评标小组成员应当遵循“客观、公正、审慎”的原则。

3.2评标小组根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准负责对具备实质性响应的响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；评标小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行答疑，并给予所有参加投标的投标人平等的机会；评标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐不少于3名成交候选投标人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3.3 评标小组的评审专家当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。评标小组在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法的，应当及向财政、监察等部门举报。

3.4根据国家有关法律法规，本次评标将坚持“公开、公平、客观、公正、科学、审慎、择优”的评审原则。

4.评标办法和程序

4.1采购人将邀请有关行政监督部门对本次公开招标进行监督。

4.2本次招标采用综合评估法。

4.3本评标办法的解释权在采购人。

4.4 评标小组对各投标人的响应文件进行资格审查，响应文件满足招标文件资格要求的投标人，方视为合格的投标人。响应文件资格审查的的主要条件：

（1）响应文件按招标文件要求签字或盖章；

（2）内容齐全、关键内容字迹清晰可辨；

（3）符合第四章“响应文件格式”要求；

（4）投标人名称与报名时一致；

（5）没有递交两份或多份内容不同的响应文件；

（6）投标人符合招标文件规定的资格条件；

（7）响应文件未通过审查的，评标小组可以宣布其响应无效。

4.5评标小组按照《商务、技术经济评审表》的要求，各位评标小组成员单独就每个合格投标人的响应方案（包括合同、协议条款响应性）进行评审和比较，评出其技术评分、商务评分。步骤如下：

（1）各评标小组成员对每一个方案分别评审，对每一评审项目，按评审标准在“评分”栏中填写分数，

（2）最后小计得到方案评审分。

4.6 价格分统一采用高价竞价法计算，即满足招标文件要求且最后报价最高的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。

投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/有效投标报价)×30%×100

供应商的价格分统一按照下列公式计算：

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

价格评审得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。综合得分最高者优先推荐。

4.7对各评标小组成员响应方案评分的算术平均值即为该投标人的技术得分和商务得分，再分别计算各投标人的报价得分后，即可得出投标人最终综合得分。

注：1.磋商无效的情形：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关磋商将被认定为磋商无效。

（2）若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其磋商将被认定为磋商无效。

（3）为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其磋商将被认定为磋商无效。

供应商在磋商过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为磋商无效。

（4）供应商报价超过磋商文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其磋商将被认定为磋商无效。

（5）供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其磋商将被认定为磋商无效。

（6）供应商应当对所投分包磋商文件中“货物需求”所列的所有内容进行磋商，如仅响应某一包中的部分内容，其该包磋商将被认定为磋商无效。

（7）供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交磋商保证金的，其磋商资格将被认定为无效。

（8）所有磋商均以人民币报价。供应商的磋商报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有服务主体部分的赠与行为，其磋商将被认定为磋商无效。

（9）供应商所报的各分项磋商单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，其磋商将被认定为磋商无效。

（10）磋商应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。磋商有效期不满足要求的磋商，其磋商将被认定为磋商无效。

（11）所有响应文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其磋商将被认定为磋商无效。

（12）采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至磋商截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其磋商将被认定为磋商无效。

（13）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商将被认定为磋商无效。

（14）在比较与评价之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的磋商应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的磋商。对关键条款的偏离，将被认定为磋商无效。

（15）如发现下列情况之一的，其磋商将被认定为磋商无效：

未按磋商文件规定的形式和金额提交磋商保证金的；未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；未满足磋商文件中技术条款的实质性要求；与其他供应商串通磋商，或者与招标人串通磋商；属于磋商文件规定的其他磋商无效情形；磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价扣除  6   %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。

4..同品牌处理办法：

如采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

5.成交候选人并列式时的处理方式：

如采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

# 投标文件的初审

# 投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

# （一）、资格性检查是指磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

# 资格性检查包含如下内容：

| 序号 | 评审内容 | 供应商 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 1 | 具有合格的三证合一企业法人营业执照； |  |  |  |
| 2 | 法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证） |  |  |  |
| 3 | 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书 |  |  |  |
| 4 | 投标单位近六个月任意一个月的社保缴纳证明（盖公章）以及近六个月任意一个月完税证明（新成立公司除外）注：①若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”。②“税种”非社会保险 |  |  |  |
| 5 | 近两年任意一年的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明） |  |  |  |
| 6 | 投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》 |  |  |  |
| 7 | 投标单位需提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（所投产品为二类医疗器械的须提供医疗器械备案凭证） |  |  |  |
| 8 | 投标保证金打款凭证 |  |  |  |

备注：如果磋商文件中有一项未通过上述审查标准，评审委员会将认定整个磋商文件未响应磋商文件而予以废标处理。

# 符合性检查

# 1、符合性检查包含下列内容

| # 项目 | # 评审内容 |  | # 评审 # 意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 是 | # 否 |
| # 审 # 查 # 标 # 准 | # 1 | # 投标报价高于设定的采购预算价的； |  |  |
|  | # 2 | # 投标人对同一招标项目作出两个以上报价未明确效力的； |  |  |
|  | # 3 | # 未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |
|  | # 4 | # 投标人名称、组织机构与资格审查时不符，涉嫌以他人名义投标的； |  |  |
|  | # 5 | # 投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的（投标文件正本的印章和签字不能为复印件）； |  |  |
|  | # 6 | # 投标的政府采购项目完成期限超过磋商文件规定期限的； |  |  |
|  | # 7 | # 投标文件附有采购人不能接受条件的； |  |  |
|  | # 9 | # 不满足磋商文件实质性要求的其他情形..... |  |  |
|  | # 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） # 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |  |

说明：

备注：如果磋商文件中有一项未通过上述审查标准，评审委员会将认定整个磋商文件未响应磋商文件而予以废标处理。

综合评分表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格评分标 准 | 投标报价 | 30 | 投标报价得分=(评标基准价/有效投标报价)×30%×100 备注： 1.投标价格评分采用低价优先法计算； 2.修正后投标报价：评标委员会以开标一览表中投标报价为基础，对其进行算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。（注：若为中小企业，其投标报价扣除 6 %后参与评审，提供相关证明资料，否则无效。） | 投标报价超过采购预算价的按废标处理 |
| 商务评分标 准 | 业绩 | 6 | 投标人提供近三年所投产品业绩证明材料中标通知书或政府网采成交通知单和合同，每提供一个得1分，共6分。 | 提供原件备查 |
| 技术评分标 准 | 配置及性能指标 | 30 | 根据所投产品的技术参数配置与性能指标的响应程度打分，全部响应招标文件的得30分，一项负偏离扣3分，扣完为止。 | 根据需求提供必要的证明资料 |
|  | 投标产品的可靠性、稳定性及技术实力 | 5 | 产品整体配套性、可靠性、稳定性是否最佳化。由评委进行综合评比打分，优的得5分，良的得3分，一般得1分，差不得分。 |  |
|  | 质量检验检测报告 | 8 | 提供相关所投设备的国家权威机构出具的完整检验检测报告，一台设备得2分，最多得8分。 |  |
|  | 实施方案 | 5 | 根据供应商提供的设备质量保证措施、供货安装、项目实施安全措施、突发事件处理措施、各个阶段时间安排进行打分；方案完全满足招标要求，且具体全面得5分；方案全面，方案基本满足招标要求得 3分；方案较全面、勉强满足项目要求的得1分；方案无法满足招标要求或未提供的此项得0分。 |  |
|  | 人员培训 | 6 | 对供应商制定的人员培训方案（培训计划、培训地点、培训方式、培训时间等）进行打分，完全满足本项目要求的得6分，能满足招标文件要求3分，服务方案不全面、不具体、勉强能满足招标要求得得1分，无法满足招标要求或未提供的此项得0分。 |  |
|  | 质量保证及售后服务 | 6 | 根据供应商提供的服务要求承诺（含设备维修）、质保期限、故障响应时间情况进行打分：完全满足本项目要求的得6分，方案基本满足招标文件要求3分，方案不全面、不具体、勉强能满足招标文件要求得1分，无法满足招标要求或未提供的此项得0分。 |  |
|  |  | 4 | 根据供应商在备品备件设备分项报价表中所列明的零部件种类、数量、价格进行评议打分。种类齐全、数量多、价格合理的得4分，种类较全、数量一般、价格合理2分，种类不齐全、数量不多、价格不合理的得0分。 |  |

第7章  政府采购合同

合同编号：

# 政府采购合同参考范本

（货物类）

# 第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （成交供应商名称） 为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

## 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 磋商文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 磋商文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

## 1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

## 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

## 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

## 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

## 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

## 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

## 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

# 第二部分 合同一般条款

## 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

## 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

## 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

## 2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

## 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

## 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

## 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

## 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

## 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

## 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

## 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

## 2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

## 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

## 2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

## 2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

附表：退投标保证金的函

招标业务部（收）：

公司名称：

开户行名称：

行      号：

帐      号：

联系人姓名：

联系电话：

投标项目名称：

投标项目编号：

投标保证金的形式：      （电汇、网银、现金存款单等）

投标保证金的金额：

（注：1、附汇款或缴款凭证复印件加盖公章；2、如果是个人姓名的汇款，请附汇款人的身份证复印件）

备注：请将以上退款信息加盖公章交至至新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司，我公司收到退款信息后，在3～5个工作日内，将投标保证金余额电汇至投标单位的基本账户，财务电话：15739186578。