招  标  文  件
项目编号：0634-224XZ2ZF0075
项目名称：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所仪器设备采购项目

委托单位：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所

采购代理：新疆招标有限公司
	


新疆招标有限公司编制
目     录
3

第一部分 投标邀请

第二部分  供应商须知
5
第三部分  货物需求及技术要求
19
第四部分  合同一般条款
35
41

第五部分  合同特殊条款

第六部分　范本格式
44


第一部分 投标邀请
一、招标项目编号： 0634-224XZ2ZF0075
二、采购组织类型： 部门集中采购-委托中介机构 

三、招标项目概况
	序号
	标项名称
	数量
	单位
	预算金额

(万元)
	简要规格描述
	备注

	1
	 碳氢氮元素分析仪
	1
	台/套
	38
	详见采购文件
	/

	2
	火试金装置
	2
	台/套
	69
	详见采购文件
	/

	3
	原子荧光光谱仪
	1
	台/套
	30
	详见采购文件
	/

	合计：137万元 


四、投标供应商资格要求:
1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；须提供2020年度经外部审计的财务审计报告或财务报表复印件加盖公章（公司成立不到一年的从成立之日起）；

3）具有履行合同所必需的服务和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；提供近一年内任意连续三个月缴纳社保证明原件或复印件加盖公章（公司成立不到三个月的从成立之日起）；

5）“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）无违法违规行为的；

6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目的招标；

7）符合国家有关法律法规的规定；

8）本项目不接受联合体；

9）供应商为中小企业。 

五、招标文件的发售／获取时间、地址:
1．发售／获取时间：2022-04-19至2022-04-26      

上午：10:00-14:00 

下午：16:00-19:00

2．获取地址：本项目接受网上发售、下载电子版采购文件。供应商请前往“中招联合招标采购平台” 进行供应商免费注册（网址：http://www.365trade.com.cn）、购买并下载电子版采购文件，否则将无法保证获取电子版采购文件，标书款、标书下载费一经收取不予退还。除标书款外，还需支付标书下载服务费，收费标准为每标包 100 元，由中招联合信息股份有限公司出具增值税电子普通发票。 

六、投标截止时间：2022-05-10   11:00:00

七、投标地址：乌鲁木齐市友好南路179号新疆招标有限公司8楼会议室 

八、开标时间：2022-05-10   11:00:00 

九、开标地址：乌鲁木齐市友好南路179号新疆招标有限公司8楼会议室 

十、联系方式
1、采购代理机构名称：新疆招标有限公司 

联系人：姚贵玉 

联系电话：0991-4523229 

地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路179号 

2、采购人名称：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 

联系人：刘海峰 

联系电话：0991-4856463 

地址：乌鲁木齐市克拉玛依西路2号 
第二部分  供应商须知
目    录
说明
1.适用范围
2.定义
3.合格的供应商
4.供应商资格
5.投标费用
采购文件
6.采购文件构成
7.采购文件澄清
8.采购文件的修改
投标文件的编写
9.要求
10.投标语言
11.投标文件的构成
12.投标文件格式
13.投标报价
14.投标货币
15.供应商资格的证明文件
16.投标货物符合采购文件规定的技术响应文件
17.投标有效期
18.投标文件的书写要求
19.投标保证金
投标文件的递交
20.投标文件的密封与标记
21.投标截止时间
22.投标文件的修改和撤销
评标程序
23.开标
24.评标过程
25.投标文件的澄清
26.对投标文件的评标
27.评标过程的保密性
授予合同
28.合同授予标准
29.接受和拒绝任何或所有投标的权力
30.中标通知书
31.签订合同
32.招标代理标服务费
招标失败条件
供应商须知附表
	序号
	内      容

	说          明

	1
	项目名称：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所仪器设备采购项目
项目编号：0634-224XZ2ZF0075

	2
	采购人名称：新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 

	3
	招标代理机构名称：新疆招标有限公司
单位地址：乌鲁木齐市友好南路179号
邮编：830000

电话：0991-4523229
传真：0991-4523229

	4
	招标文件售价：200元（售后不退）
投标保证金金额：25000元（须足额交纳）
投标保证金形式：须从单位基本账户汇出。
帐户名称：新疆招标有限公司
人民币帐号：3002013709022305571（电汇时请在汇款备注栏注明招标编号）
开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行
投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

	5
	投标语言：中文

	6
	投标货币：人民币

	7
	项目预算：137万元（碳氢氮元素分析仪：38万元；火试金装置：69万元；原子荧光光谱仪：30万元）
（以上预算为含税价格，对超过预算的报价将不予接受）

	投 标 文 件 的 编 制 和 递 交

	8
	供应商资格标准：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；须提供2020年度经外部审计的财务审计报告或财务报表复印件加盖公章（公司成立不到一年的从成立之日起）；

3）具有履行合同所必需的服务和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；提供近一年内任意连续三个月缴纳社保证明原件或复印件加盖公章（公司成立不到三个月的从成立之日起）；

5）“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）无违法违规行为的；

6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目的招标；

7）符合国家有关法律法规的规定；

8）本项目不接受联合体；

9）供应商为中小企业。

	9
	交货期：合同签订后30日内货到现场；

	10
	付款方式：合同签订后付70%预付款，货到现场安装调试并验收合格后付25%，质保金5%。

	11
	投标有效期：90天（如不满足将导致废标）

	12
	投标文件：一套正本，四套副本，电子版U盘一份（密封）

	13
	投标文件以密封形式递交至：开标现场
投标文件递交截止时间：2022年05月10日11：00时（北京时间）

	14
	开标日期：2022年05月10日11：00时（北京时间）
开标地点：新疆招标有限公司8楼会议室

	15
	特别提示：供应商在投标文件中须提供产品的正品证明资料（如：制造商的专项授权书和售后服务承诺等）。

	授　予　合　同

	适用于本供应商须知的额外增加的变动：招标代理服务费由中标方向新疆招标有限公司支付，招标代理服务费按照国家计委计价格【2002】1980号文件和发改委【2003】857号文件规定的收费标准计取（不含税）。


A  说　明
1. 适用范围
 本采购文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。
2．定义
2.1 “招标代理机构”系指新疆招标有限公司；
2.2 “采购人”系指新疆维吾尔自治区矿产实验研究所；
2.3 “供应商”系指向招标代理机构提交投标文件的制造商或代理商；
2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的供应商。
3．合格的供应商
3.1 有能力提供采购文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的供应商；
3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。
4．供应商资格（详见“供应商须知附表”第8条）
5．投标费用
5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
B  采购文件
6．采购文件构成
6.1采购文件包括：
⑴投标邀请；
⑵供应商须知；
⑶货物需求一览表及技术规格；
⑷合同一般条款；
⑸合同特殊条款；
⑹范本格式。
6.2 采购文件以中文编写。
6.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对采购文件作出实质性响应。如果没有按照采购文件要求提交全部投标文件或资料，没有对采购文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。
7．采购文件澄清
7.1供应商对采购文件有疑问的，须在投标截止时间15日前以书面形式向招标机构提出；招标机构在收到书面疑问后尽快做出答复，并以书面形式通知疑问供应商和其他有关供应商。
7.2供应商对采购文件有质疑的，须在得到采购文件之日起7个工作日内，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
8.  采购文件的修改
8.1 对采购文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。该修改的内容为采购文件的组成部分；
8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买采购文件的供应商。
C  投标文件的编写
9．要求
9.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
10．投标语言
10.1投标文件及供应商与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。
11．投标文件的构成
11.1 供应商编写的投标文件应包括下列内容：
商务部分

1）、投标函；

2）、法人代表身份证明；

3）、法定代表人授权委托书；

4）、报价一览表；

5）、明细报价表；

6）、供应商基本情况；

7）、公司简介；

8）、近三年同类项目业绩一览表（后附合同或中标通知书加盖公章）；

9）、商务条款偏离表；

10) 、产品制造商授权书；

技术部分

1）、所投产品介绍（包括但不限于指标、产品技术性能详述、验收标准等）

2）、所投设备的相关技术/证明资料；

3）、售后服务及质保期承诺书（含优惠条件）及培训计划（详述）等；

4）、对失误造成事故及经济损失的责任的承诺；

5）、技术规格偏离表；

6）、所投设备彩页；

7）、供应商认为有必要提供的其它材料。

11.2 供应商应将投标文件装订成册，并填写文件资料清单。
12．投标文件格式
12.1 供应商应按采购文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。
13．投标报价
13.1 供应商应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。
13.2 投标报价应注意下列要求：
13.2.1 采购文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；
13.2.2 采购文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；
13.2.3 货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。
13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：
13.3.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；
13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。
13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终投标价。如果供应商拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。
14．投标货币
14.1人民币报价。
15．供应商的证明文件：
供应商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）
 详见“供应商须知附表”第8条
注：（1）所有资格证明文件必须满足采购文件要求，否则将导致废标。
16 投标产品符合采购文件规定的技术响应文件
16.1供应商须提交证明拟供货物和服务符合采购文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。
16.2上述文件为文字资料、产品彩页和数据，并提供：
（1）产品主要技术及性能特点的详细描述；
（2）产品主要部件的详细资料；
（3）一份在技术规格中规定的保证产品正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；
（4）规格、技术参数偏离表（见附件）；

（5）所投货物检测报告。
17．投标的有效期
17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）
17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与供应商商量延长投标文件的有效期。
18．投标文件的书写要求。
18.1 投标文件须打印胶装，活页装订不予评审。
18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标全权代表签章。
18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。
18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。
18.5投标文件的份数：一式5份。正本1份，副本4份，电子版U盘1份。
19．投标保证金
19.1投标保证金于投标截止时间前向招标代理机构交纳投标保证金。
19.2 本次招标可接受电汇等作为投标保证金，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
19.3投标保证金的退还时间：
19.3.1 在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。
19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。
19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：
19.5.1供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回其投标；
19.5.2中标方在规定期限内未能：
19.5.2.1按本须知规定签订合同； 

19.5.2.2按本须知规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。
D  投标文件的递交
20. 投标文件的密封与标记
20.1 供应商应将投标文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明供应商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。
20.2 投标文件袋上应写明：
招标机构：新疆招标有限公司
项目名称：             
项目编号：             
包号：                 
注明“开标时才能启封”

供应商名称：            
20.3为方便开标唱标，供应商须将正本的投标书、开标一览表和投标保证金单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样。
20.4采购文件装订要求：投标文件要求不得活页装订。
21. 投标截止时间
21.1 投标文件的递交不得迟于2022年05月10日11：00时（北京时间）。
投标文件以密封形式递交至：开标现场
21.2 所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标代理机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送到采购文件规定的地点。
21.3 出现第8.2款因采购文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。
22．投标文件的修改和撤销
22.1 供应商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。
22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。
22.3 供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理机构将没收其投标保证金。
E  评标程序
23．开标
23.1本次招标按采购文件中投标邀请规定的时间地点进行开标，将邀请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。
23.2宣布投标文件开启顺序。
23.3 开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容并记录。
23.4 评标原则在开标会议上宣布。
23.5 对采购人的纪律要求
      采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
23.6对供应商的纪律要求
供应商不得互相串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。
23.7 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
    与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
23.8对评标委员会成员要求评标纪律
23.8.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照采购文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。采购文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。
23.8.2评标委员会成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购人征询确定中标人意向。
23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。
23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。
24．评标过程
24.1 评标的依据为采购文件和投标文件。
24.2开标结束后，监督人将对供应商进行资格审查，审查项目：提供“供应商须知附表”第8项内要求的资质文件。确认其是否已具备提交投标文件的资格。
24.3开标后评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。
24.4 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务、技术和生产能力。如果确定供应商无资格履行合同，其投标将被拒绝。
24.5 评标委员会确定每一投标是否对采购文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。其中，供应商的报价超出采购预算的，视为未实质性响应采购文件的要求，其投标文件可能被拒绝或导致废标。
25．投标文件的澄清
25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的供应商进行询标，请供应商澄清其投标内容，供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。
25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。
26．对投标文件的评估和比较
对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照采购文件要求对投标文件中的供应商重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行符合性审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素（售后、业绩及信誉情况）占70分。将每位供应商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该供应商的总得分。
26.1符合性审查标准如下：

	序号
	评审内容

	1
	投标文件是否有供应商法定代表人或其授权代表人签章和加盖供应商公章；

	2
	投标保证金是否按采购文件要求缴纳；

	3
	投标文件是否按采购文件内容不存在不全或字迹模糊、辨认不清的；

	4
	投标文件封面必须注明“正本”或“副本”字样。

	5
	投标报价未超出项目预算（包括各单项设备预算）；

	6
	符合国家有关法律法规的规定。

	注：投标文件有不符合上述情形之一的，作废标处理。出现重大偏差的标记“×”，没有出现重大偏差的标记“√” 。


26.2详细评分标准如下： 

一、价格部分（30分）

价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。
注：加分项：供应商所投产品如涉及环保节能产品将在2分之内（包括2分）给予加分。
    二、技术部分（45分）
	
	评审项目
	分值
	内     容

	技术部分
	投标产品、设备的参数符合程度
	0-40分
	技术参数全部满足得40分，标“▲”条款每有一条负偏离扣3分，其余条款一条负偏离扣1分，扣完为止；

	
	产品质量保证措施
	0-3分
	措施内容完整、可行、符合项目实际情况的得3分；内容存在缺漏但不影响项目主体内容得2分；提供方案但内容与项目实际情况不相符的得1分；未提供不得分。

	
	投标产品、设备的可操作、可维护性
	0-2分
	产品操作、升级维护方案是否满足用户需求。方案内容完整、可行、符合项目实际情况的得2分；方案内容存在缺漏但不影响项目主体内容得1分；提供方案但内容与项目实际情况不相符的得0.5分；未提供不得分。


三、商务部分（25分）
	评审项目
	分值
	内    容

	商务
部分
	售后服务体系
	0-5分
	制造商在中国境内设有维修服务部门和零备件库，提供维修部门和零备件仓库相应证明资料得5分，未提供相应证明资料的，不得分。

	
	
	0-4分
	疆内设有常驻售后服务工程师，提供常驻售后服务工程师近三个月的社保缴纳记录的4分，未提供相应证明资料的，不得分。

	
	
	0-4分
	供应商须提供完整的售后服务方案。方案内容完整、可行、符合项目实际情况的得4分；方案内容存在缺漏但不影响项目主体内容得2分；提供方案但内容与项目实际情况不相符的得1分；未提供不得分。

	
	培训方案
	0-4分
	提供操作培训和维护培训及其他形式培训，培训方案内容完整、可行、符合项目实际情况的得4分；方案内容存在缺漏但不影响项目主体内容得2分；提供方案但内容与项目实际情况不相符的得1分；未提供不得分。

	
	销售、运行业绩
	0-8分
	近三年类似项目业绩：每个业绩得2分，最高得8分。（附采购合同或中标通知书，未按要求提供相应证明资料的不得分）


27．评标过程的保密性
27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。
27.2 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。
28．关于质疑
28.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
28.2采购人及采购代理机构接受供应商的质疑为：供应商在质疑期内一次性提出的针对同一采购程序环节的质疑。
F  授予合同
29．合同授予标准
29.1合同将授予被确定为实质上响应采购文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的供应商。
29.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

29.3 如果确定该供应商无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的供应商资格作出类似的审查。

30．接受和拒绝任何或所有投标的权力
30.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。
31．中标通知书
31.1 中标公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
31.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。
31.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。
32．签订合同
32.1 供应商收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。采购人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。
32.2如中标方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。
32.3采购文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。
G  招标失败条件
33.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
34.因重大变故，采购任务取消的；
35.采购文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；
36.投标报价超过采购预算导致有效供应商不足三家的；
37.对采购文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；
第三部分  产品需求及技术要求

一、 碳氢氮元素分析仪技术规范

数量：1台

符合标准

GB/T476-2008      《煤中碳和氢的测定方法》

GB/T30733-2014    《煤中碳氢氮的测定 仪器法》

ASTM D5373-08     《煤的实验室样品中的碳、氢、氮仪器测定法》

主要技术参数

测试范围：碳(0.005%～100%)   氢(0.01%～50%)   氮(0.01%～50%)

样品数量：36个/72个(分析过程中可增加/替换样品)             

分析时间：≤5min/个

试样质量：75mg～105mg(推荐质量:100mg)

重复性：碳≤0.5%   氢≤0.15%    氮≤0.08%

助燃气体：氧气     纯度：≥99.5%      压力：≥1MPa

驱动气体：氮气     纯度：≥99.9%      压力：≥1MPa

性能要求

3.1 配有气动自动一体化进杨盘，自动包样、送样、实验，循环测试，可完全无人值守。 

   3.2.恒温时间短，机箱、传感器单元箱内温度独立精确控制，恒温时间只需90min，测试效率高。
 3.3进样组件采用气墙保护机构，可有效隔离外界空气随样品掉落时进入燃烧炉，同时辅以均流机构，保证样品燃烧充分，避免落样时样品飞溅，保证实验结果精准；

3.4采用高性能、高精度的红外传感器测试碳与氢元素，并可实时监测燃烧情况，准确判断燃烧结束，有效缩短测试时间并提高测试精度；

3.5采用灵敏度高、超低温漂的扩散式热导池，保证热导基线稳定。

3.6采用汇流板集成气路，低死体积，管路少，水汽残留少，自动精准控制流量，气路可靠性高。
3.7通过鼠标操作即可自动完成仪器气密性检测，简单、方便；

3.8坩埚可从顶部更换，炉体拆装简单，炉试剂更换方便； 

3.9台式结构，无需台面，底部采用高品质滚轮和定位装置，便于灵活移动或定位。

3.10配置自动包样机实现样品全自动包样，单盘包样数量不少20个，单样包样时间不超过1分钟，样重范围20-300mg

4. 主要配置要求

  4.1  碳氢氮元素分析仪主机一台；

  4.2  自动包样仪一台

  4.3  联想或戴尔品牌电脑一台；

  4.4  品牌激光打印机一台。

二、火试金装置
第一部分：火试金电炉

最高温度时炉体外壳温度≤45℃大大提高了工作环境，微电脑程序控制，可编程序曲线，全自动升温/降温，运行中可以修改控温参数及程序，灵活方便、操作简单。

控温精度：±1℃无超调  恒温精度：±1℃。升温速度快，最快升温速率≤45/min。

炉膛材料全部采用真空成型高纯氧化铝聚轻材料，使用温度高，蓄热量小，耐急热急冷、不裂缝、不掉渣、保温性能好（节能效果是老式电炉的60%以上）。结构合理，内外双层炉套，风冷散热，可大大缩短试验周期。

	    类别

参数
	1400度

	最高使用温度
	1400度

	可长期使用温度
	1350度

	控制范围为
	80至1400度

	测温元件
	铂铑S热电偶,测温范围0-1600度

	发热元件装位置
	垂直安装于炉膛内壁两侧

	控温精度
	±1度（集成化电路控制，无超调现象）

	炉温均匀性
	±1度（根据炉膛尺寸大小而定，大型炉膛可采用多点控制，从而达到更好的炉温均匀性）

	升温速率
	升温速率可自由调节，调节范围：最快升温速率每分钟30度（30度/min）、最慢升温速率每小时1度（1度/h）

	发热元件
	采用硅碳棒为加热元件。U型等直径硅碳棒，硅碳棒是选用高纯度a-SiC为主要原料制成的非金属高温电热元件，它具有升温快、热效率高、寿命长、高温下不易变形，安装操作维修简便、温度可达1500度等特点。

	炉体
	炉体采用数控机床加工，经抛光、打磨、酸洗、磷化、喷涂塑粉、高温烘烤等制作而成，双色搭配，外观新颖美观，具备了抗氧化、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、容易清理等优点

	炉体结构
	电炉炉体采用了风冷双层炉体结构，有效的风冷导向隔板使炉壳整体冷风循环，最终冷却发热元件导电片后排出炉体，避免了发热元件导电片的高温氧化；保证了良好的工作环境

	炉门开启方式
	电动气动上开，脚踏开关控制开启高度和关闭高度。

	取样钳
	310S不锈钢

	装炉车
	310S不锈钢

	熔样模具
	铸铁

	耐火材料
	炉衬使用真空成型高纯氧化铝聚轻材料制作而成，取放物料易碰和载重位置（炉口、炉底）采用轻质空心球氧化铝板，使用温度高，蓄热量小，耐急热急冷、不裂缝、不掉渣、保温性能好（节能效果是老式电炉的80%以上）

	保温材料
	采用三层保温，分别为：硅酸铝纤维板、氧化铝纤维板、氧化铝（多晶）纤维板，节能效果是老式电炉的80%以上。

	炉体外壳温度
	长期使用不停炉，外壳温度小于45度

	保护
	采用集成化模块控制单元，控制精度准确，并设计了双回路控制和双回路保护，具备了过冲、超调、欠调、段偶、缺相、超压、超流、超温、电流反馈、软启动等保护

	控制
	采用闭环技术可控硅模块触发控制，移相触发控制或者过零触发方式，输出电压、电流或功率连续可调，具有恒电压、恒电流或恒功率的特性；电流环为内环，电压环为外环，在突加负载或负载电流超过限流值时，限制调压器的输出电流在额定电流范围内，确保输出和调压器正常工作；同时电压环也参与调节，使调压器的输出电流被限制在额定电流范围内，在有充分调节余量的前提下维持输出电流及电压的恒定；从而到达保护发热元件避免过大电流、电压的冲击，达到安全可靠的控制效果及控制精度。

	显示参数
	时实温度、温度段号、段时间、剩余时间、输出功率百分比、电压、电流等

	温度曲线设定
	采用智能温度控制仪，备标准PID、人工智能调节APID或MPT等多种调节方式，具有自整定、自学习功能，无超调及无欠调的优良控制特性，具备30段程序控制功能，可实现任意斜率的升、降温控制，具有跳转（循环）、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令，并允许在程序的控制运行中随时修改程序；采用具备曲线拟合功能的人工智能调节算法，能获得光滑平顺的曲线控制效果；

	多条曲线输入
	30段（可定制50段）程序控制功能，可以输入设定：一条曲线为30（50）段，两条曲线14（28）段/条，三条曲线9（15）段/条，五条曲线5（9）段/条；可同时输入多条曲线，使用时可任意调用。

	通讯接口
	电炉具备了RS485通讯接口，通讯距离可达1200米，可通过计算机控制电炉启动、暂停、停止、升温曲线设定、升温曲线读取、参数设定等，可靠性高，便于掌握，计算机画面上的显示内容丰富，显示测量值、给定值、输出值、段时间、段号、升温曲线、功率百分比曲线，可通过计算机储存升温曲线、储存的升温曲线可任意调用、修改给定值及常用参数，历史曲线、历史报表记录时间间隔可筛选（1s-1h）可长期保存。

	随机配件
	发热原件两支、棒具两套，坩埚钳一把，高温手套一副

	保修范围及期限
	电炉免费保修一年，发热元件不保修（三个月内自然损坏免费更换）

	装箱清单
	电炉一台，发热原件两支、棒具两套，高温手套一副，说明书一份，合格证一份，验收报告（出厂检测报告）一份，销售送货单一份。

	发货事项
	电炉的包装为三层包装，海绵纸包裹后再用塑料薄膜缠绕，再用木箱包装

国内免费送货上门（市区内免费送货）

在电炉运输过程中出现的任何损坏有我方承担

物流方式：汽车、铁路、轮船（外贸出口）、空运（外贸出口）运输，距离较近的我公司委派专车运输（包装为木托加纸箱）。


第二部分：灰分电炉资料及价格

技术参数：

	    类别

参数
	1400度

	最高使用温度
	1450度

	可长期使用温度
	1400度

	控制范围为
	80至1400度

	测温元件
	铂铑S热电偶,测温范围0-1600度

	发热元件装位置
	垂直安装于炉膛内壁两侧

	控温精度
	±1度（集成化电路控制，无超调现象）

	炉温均匀性
	±1度（根据炉膛尺寸大小而定，大型炉膛可采用多点控制，从而达到更好的炉温均匀性）

	升温速率
	升温速率可自由调节，调节范围：最快升温速率每分钟40度（40度/min）、最慢升温速率每小时1度（1度/h）

	发热元件
	采用硅碳棒为加热元件。U型等直径硅碳棒，硅碳棒是选用高纯度a-SiC为主要原料制成的非金属高温电热元件，它具有升温快、热效率高、寿命长、高温下不易变形，安装操作维修简便、温度可达1500度等特点。

	炉体
	炉体采用数控机床加工，经抛光、打磨、酸洗、磷化、喷涂塑粉、高温烘烤等制作而成，双色搭配，外观新颖美观，具备了抗氧化、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、容易清理等优点

	炉体结构
	电炉炉体采用了国际先进的风冷双层炉体结构，有效的风冷导向隔板使炉壳整体冷风循环，最终冷却发热元件导电片后排出炉体，避免了发热元件导电片的高温氧化；保证了良好的工作环境

	炉门开启方式
	炉门开启方式为轴向180度侧开，炉门可360度旋转，避免了高温取料时炉门内壁烤到手臂；炉门锁紧位于炉门下方采用不锈钢弹簧锁，可有效的锁紧，弹簧的弹性吸收了耐火材料膨胀现象，保证了耐火材料热胀冷缩的自由伸缩并有效密封。

	耐火材料
	炉衬使用真空成型高纯氧化铝聚轻材料制作而成，取放物料易碰和载重位置（炉口、炉底）采用轻质空心球氧化铝板，使用温度高，蓄热量小，耐急热急冷、不裂缝、不掉渣、保温性能好（节能效果是老式电炉的80%以上）

	保温材料
	采用三层保温，分别为：硅酸铝纤维板、氧化铝纤维板、氧化铝（多晶）纤维板，节能效果是老式电炉的80%以上。

	炉体外壳温度
	长期使用不停炉，外壳温度小于45度

	保护
	采用集成化模块控制单元，控制精度准确，并设计了双回路控制和双回路保护，具备了过冲、超调、欠调、段偶、缺相、超压、超流、超温、电流反馈、软启动等保护

	控制
	采用闭环技术可控硅模块触发控制，移相触发控制或者过零触发方式，输出电压、电流或功率连续可调，具有恒电压、恒电流或恒功率的特性；电流环为内环，电压环为外环，在突加负载或负载电流超过限流值时，限制调压器的输出电流在额定电流范围内，确保输出和调压器正常工作；同时电压环也参与调节，使调压器的输出电流被限制在额定电流范围内，在有充分调节余量的前提下维持输出电流及电压的恒定；从而到达保护发热元件避免过大电流、电压的冲击，达到安全可靠的控制效果及控制精度。

	显示参数
	时实温度、温度段号、段时间、剩余时间、输出功率百分比、电压、电流等

	按钮
	采用进口按钮使用寿命超过100000次，并且带LED指示灯。

	温度曲线设定
	采用智能温度控制仪，备标准PID、人工智能调节APID或MPT等多种调节方式，具有自整定、自学习功能，无超调及无欠调的优良控制特性，具备30段程序控制功能，可实现任意斜率的升、降温控制，具有跳转（循环）、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令，并允许在程序的控制运行中随时修改程序；采用具备曲线拟合功能的人工智能调节算法，能获得光滑平顺的曲线控制效果；

	多条曲线输入
	30段（可定制50段）程序控制功能，可以输入设定：一条曲线为30（50）段，两条曲线14（28）段/条，三条曲线9（15）段/条，五条曲线5（9）段/条；可同时输入多条曲线，使用时可任意调用。

	通讯接口
	电炉具备了RS485通讯接口，通讯距离可达1200米，可通过计算机控制电炉启动、暂停、停止、升温曲线设定、升温曲线读取、参数设定等，可靠性高，便于掌握，计算机画面上的显示内容丰富，显示测量值、给定值、输出值、段时间、段号、升温曲线、功率百分比曲线，可通过计算机储存升温曲线、储存的升温曲线可任意调用、修改给定值及常用参数，历史曲线、历史报表记录时间间隔可筛选（1s-1h）可长期保存。

	随机配件
	发热原件两支、棒具两套，坩埚钳一把，高温手套一副，DVD数据盘一张。

	保修范围及期限
	电炉免费保修一年，发热元件不保修（三个月内自然损坏免费更换）

	配置
	碳化硅垫板

触摸屏控制温度控制器 

增加排气口和进气口和流量计

增加观察口
含取样板

	注意事项
	为两不影响电炉的使用寿命，我们建议最大升温速率和降温速率为10-20℃/min，（高温下升温过快发热元件寿命会缩短）

此箱式炉没用真空密封结构，所以不可通入易燃易爆气体

此箱式炉使用一段时间后，炉膛会出现微小的裂纹，这属于正常现象，不会影响使用，同时可以用氧化铝涂层进行修补

不建议通入腐蚀性气体，如果要通入强腐蚀性气体如S、Na等，请提前告知，我们将对炉膛进行特殊处理

不能将高温溶液漏到炉底上，避免方案可采用垫板或者氧化铝粉隔离

仪器应放置在空气流通，不潮湿的地方。

	装箱清单
	电炉一台，发热原件两支、棒具两套，坩埚钳一把，高温手套一副，DVD数据光盘一张，说明书一份，合格证一份，验收报告（出厂检测报告）一份，销售送货单一份。

	发货事项
	电炉的包装为三层包装，海绵纸包裹后再用塑料薄膜缠绕，再用木箱包装

国内免费送货上门（市区内免费送货）

在电炉运输过程中出现的任何损坏有我方承担

物流方式：汽车、铁路、轮船（外贸出口）、空运（外贸出口）运输，距离较近的我公司委派专车运输（包装为木托加纸箱）。


第三部分电炉除尘器

具有经济实用，结构简单，安装容易，维修方便的特点。主要应用于小型扬尘点的收尘，该机采用的是涤纶布袋，入口温度能达到120摄氏

[image: image1.jpg]BORNTE

GWDL-1500/ 3KW-44-SUS304

RERE (n'/h) 1500
ERHE (onnX Kmn) 130X 2000
EEHE (%) 44
=5 () I
SRR (n°) 36
AEME (n/min) 0.7
TIEM 71 (Pa) 800-1770
WkEE R 71 (Mpa) 0.2-0.5
KRS #E (W/nin) 0. 25
HOMLIKRE (g/n') <200
HEBURRKE (ng/n') <10
&N (C) E470-130,  BEI<150
Bz (%) 99, 99
ik A% 1’
ko R 6
AL 3kw-1768P o 1970






三、原子荧光光谱仪
1、用途

用于样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au元素的痕量分析。

2、技术要求

2.1四通道原子荧光光度计

▲2.2四通道设计，可四元素同时测定，或任选元素检测，并具有通道增强功能。

2.3元素自动切换。

▲2.4免调光源光路设计，光源自动对焦，无需手动调节光斑，无需专用的调灯结构，普通元素灯即插即用。

▲2.5全自动内置式双进样系统，包含单注射泵进样系统和蠕动泵进样系统。注射泵可精确控制样品溶液进量，最小进样体积0.01ml。蠕动泵进样系统适用于浑浊及基体复杂样品的检测。软件选择进样系统，自动切换（提高证明文件）。

▲2.6具有光源漂移扣除功能，光源实时连续监测，自动校正汞灯漂移，确保仪器长期稳定性。汞灯自动激发，无需使用辅助工具激发起辉。

2.7原子化器：屏蔽式低温点火石英炉原子化器，具有氩氢火焰观察窗。

2.8单点自动配标准曲线r>0.9995，在线自动稀释高浓度样品（高样品浓度过高后自动清洗，浓度自动稀释。）。

2.9 在线自动定量加还原剂、掩蔽剂等试剂。

2.10具有气液分离装置，能够充分的进行气液分离。

▲2.11独特的进样针液面探测技术，自动探测样品的液面高度，随量跟踪，控制进样针下探高度。进样针采用耐腐蚀、疏水不沾液的特殊金属材质，强度高，克服了传统玻璃进样针易断易挂液的缺点（提高证明文件）。

2.12气路系统：采用先进的质量流量计控制载气和屏蔽气，气体流量可靠稳定，气流量精度1ml，并能实时显示气体流量和流量异常提示及无载气安全保护；具有自动待机功能，测试结束后自动关断气体，进入省气模式。

2.13总量检出限（DL）硒、碲、铋、砷、汞等元素<0.01µg/L；

冷原子测汞<0.001µg/L；镉<0.001µg/L; 金<3.0µg/L

▲2.14双道同测精密度（RSD）≤0.5%，以厂家型批报告实测值为准。

2.15线性范围 三个数量级

▲2.16 高效极坐标大转盘自动进样系统，设有160个以上的样品位，满足不同用户需求；

▲2.17标准的Wifi接口/LAN通讯口, 适用于Windows系统的中文操作软件。可在线更新升级仪器内部嵌入式软件，无需打开机箱，无需借助其他工具。开机自检、自动系统诊断、故障点自动检测
2.18具有可升级元素形态测试接口，升级后可检测砷(As)、汞(Hg)、硒(Se) 、 锑（Sb）等元素的价态，总量、形态自动切换，无需手工切换管路。

3、仪器配置要求

四通道原子荧光光度计主机                 1套

光源漂移扣除装置                         1套

汞灯自动激发起辉装置                     1套

双进样系统（进口注射泵进样+蠕动泵进样）  1套

注射进样管（进口）                       1支

双质量流量计气路控制模块                 1套

大于160位液面探测全自动进样器           1套

元素灯
                                 4支

电脑及打印机                             1套

数据处理系统                             1套

第四部分  合同一般条款
1．定义
 1.1“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。
 1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。
 1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、软件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。
 1.4“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。
 1.5“买方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。
 1.6“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。
 1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。
 1.8“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。
2．适用范围
 2.1本合同条款适用于本次招标活动。
3．原产地
 3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。
4．技术规格和标准
 4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本采购文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。
5．专利权
 5.1卖方须保障买方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。
6．包装
 6.1除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。
 6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。
7．运输标记
 7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：
  (1)收货人
  (2)合同号
  (3)收货人代号
(4)发货单位
(5)目的地
  (6)货物的名称、品目号、箱号
  (7)出厂或装箱日期
  (8)毛重／净重(公斤)

  (9)尺寸(长x宽x高，以厘米计)

 7.2凡重达两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。
8.卖方的交货价合同
 8.1卖方应在合同规定的交货期前6天以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。
 8.2在目的地交货价合同条件下，由于卖方延误了以电报、传真或电传通知买方，由此而有可能造成的一切损失由卖方承担。
 8.3卖方负责安排自发运地至买方现场的运输和安装、调试及技术监督部门第一次强制性检验费用，均包含在合同总价中。
 8.4交货日期以货物到达买方现场为准。
 8.5卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。
9．装运通知
 9.1卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、  货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。
10．保险
10.1在国内交货价合同条件下，由买方在货物装运前或接到装运通知后办理保险。或由买卖双方具体商定。
11.支付
 11.1除另有规定外，可采用下列付款之方式一种付款：
     (1)转帐支票；
     (2)电汇付款。
11.2 付款方式见合同特殊条款。
12．技术资料
 12.1除采购文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。
 12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。
13．价格
 13.1除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。
14．质量保证
 14.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后10天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。
 14.2除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后24个月。
15．检验
 15.1卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。
 15.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。
16．索赔
 16.1卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。
    (1)卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。
   (2)根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。
   (3)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。
 16.2如果买方提出索赔通知后10天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的10天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。
17．延期交货与核定损失额
 17.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(本合同第18款规定的不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。
18．不可抗力
 18.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。
 18.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后10天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续20天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
19．仲裁
 19.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。
 19.2仲裁应由买方当地仲裁机构根据其仲裁程序和暂行规则进行。
 19.3仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。
 19.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。
 19.5在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。
20．违约终止合同
20.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后10天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：
  (1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。
    (2)卖方未能履行合同项下的任何其它义务。
 21.一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。
22．变更指示
 22.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：
    (1)合同项下需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；
    (2)装运方式和包装方式；
    (3)交货地点；
    (4)卖方须提供的服务。
 22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后10天内根据本款提出调整的实施意见。
23．合同修改
 23.1欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。
24．转让与分包
 24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。
 24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。
25．适用法律
 25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。
26．通知
 26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确并发送到对方明确的地址。
27．合同文件及资料的使用
 27.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。
 27.2除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得使用第27.1款中所列的任何文件和资料。
 27.3除合同本身以外，27.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。
28．合同生效及其他
 28.1本合同应在买方和卖方签字（及买方收到卖方的履约保证金后），即开始生效。
 28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。
 28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。
 28.4本合同正本一式两份，用中文书写，买卖双方各执一份，副本一式肆份，用中文书写，买卖双方各执贰份；
 28.5下述文件将作为合同附件为本合同不可分割的部分并与本合具有同等效力；
采购文件；
中标通知书；
中标方的投标文件及询标中的书面答疑；
  4）  合同条款及合同特殊条款；
买方：                                     卖方：
代表：                                     代表：
附录：
附录1  价目表
附录2  供货范围及详细报价的技术资料
附录3  技术服务
附录4  技术参数
附录5  验收及验收测试

第五部分  合同特殊条款
合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。
检验
1.1 设备必须是合同生效后，由原厂生产的合同项下的设备，必须是全新的、未使用过的原装合格正品，所有设备应配套使用。并且货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责；
1.2 设备到达目的地，买方、卖方及买方聘请专家一同开箱验货；
1.3 卖方提供的所有货品应符合中国以及国际通行的标准，并应附有相应的测试报告、合格证书；
1.4 具体的标准应在投标文件中明确规定，并在合同中由双方确认；
1.5 提供所有设备的随机资料和技术文档：
1.5.1 设备配套的维修手册。
1.5.2 设备所包含的所有软件均须提供合法的使用证书。
1.5.3 设备完善的中文操作手册。
1.5.4 中、英文的使用和维修技术资料。
1.5.5 设备使用软件的备份。
1.5.6 正规的备品备件价格表。
1.5.7供应商提供资料如下：
1、所报产品的配置清单；
2、所报产品的详细说明书、技术资料、彩图；
3、产品的合法代理证明如生产企业授予的“授权委托书”等。
4、售中、售后服务承诺（包括免费质保期承诺等）。
5、注明交付使用日期。
6、国家规定的应提供的其他资质证明资料。
7、报价表（列报产品的名称、规格、型号、配置、产地、单价、总价、交货时间及优惠条款等）以及报价单位（盖章）、被授权人、联系电话、报价日期。
8、卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。
安装调试
2.1 卖方负责免费安装、调试的所有工作，并免费提供设备安装调试的耗品。在不增减临床应用功能的前提下，供方免费提供设备相关的软件升级。直至通过验收（同买方共同完成）；
2.2
在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
2.3
设备安装后，按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。
2.4在中国境内有相应的零配件保税库,并出具证明文件。
2.5中国境内有相应的维修机构，并出具证明文件。
2.6在设备安装和调试结束后，由买卖双方和技术监督局按照国际和国家标准共同验收，检测费用由卖方负责。
2.7 因卖方原因造成不能按时完成安装调试工作，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。
2.8 如调试后达不到合同规定的质量或技术指标要求用户有权提出退货，并予以退回货款。
培训
3.1 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。
3.2
集中培训：根据设备技术要求，可向买方提供使用和维修技术人员培训。
售后服务 

4.1
免费质保一年，验收合格后进入保修期。

4.2 软件终生免费升级。
4.3 维修响应时间：接到故障通知后1小时内响应，2小时答复，12小时人员到场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。有责任向用户说明故障的解决方法，提供优惠的配件供应，配件到达日期：不超过2天到达现场，每超过1天，按该机日均检查额累计赔偿。

4.4 提供保修期后无偿技术支持。

4.5投标方必须提供维修、检测和报错系统软件。

4.6 保修期后的维修费用，先修后付款，零备件的购买，先交货后付款。
4.7 国内有免费电话、维修系统，并提供7*24小时服务，提供详细电话号码。

报价要求
5.1人民币报价，货物需求及技术要求部分列明其他报价币种单位的除外；
5.2 买方指定交货地（设备使用地）交货价；
5.3 提供主要零配件、易损件供应的清单以及所需提供的相关服务的费用，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、型号、产地、制造商、单价、总价。
5.4所有货物均应以人民币报价，报价人所报价格应包括运输、安装、调试、验收等所有费用。且只能有一个报价，不接受有选择的报价。
6.付款方式：合同签订后付70%预付款，货到现场安装调试并验收合格后付25%，质保金5%。
7.交货日期：合同签订后30日内货到现场。

8.交货地点：具体交货地点按采购人要求

范本格式

正本或副本
（投标文件封面）

            （项目名称）            招标

项目编号：

供应商：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

       年        月        日
1、 投 标 书
致： 新疆招标有限公司       

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份。
开标一览表
投标分项报价表
规格、技术参数、功能偏离表
商务条款偏离表
按采购文件供应商须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件
资格证明文件
投标保证金，形式（电汇），金额为（注明币种）。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
2．供应商将按采购文件的规定履行合同责任和义务；
3．供应商已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。
5．如果在规定的开标时间后，供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
6．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
  地址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　
　电话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
　　
　法人代表或授权代表签字：　　　　　　　　　　
　供应商名称：　      　　　　　　　　
　公      章：　　　　　　　　　　
　日　　　期：　　 　年　  月  　日
　2、开标一览表
供应商名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　
	名称
	数量
	制造商
	型号规格
	投标总价
（万元）
	投标
保证金
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（万元）：


法人代表或授权代表签字：　　　　　　　　　　　
注：1、此表与投标书正本和投标保证金一同装在一单独的信封内密封。
2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。
3、分项报价表
供应商名称（公章）：         　项目编号/包号：　　　　　　　　 

	序号
	名称
	规格型号
	制造商
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总价
	
	
	
	
	


注：此表需详列投标的每种设备。 

法人代表或授权代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　
4、技术参数、功能偏离表
供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　　　　
	序号
	采购文件规格条目号
	采购文件要求规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：与采购文件中“第三部分 货物需求及技术要求”逐条对应填写。
法人代表或授权代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　
5、商务条款偏离表
供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　　　　
	序号
	采购文件
条目号
	采购文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：与采购文件中“第五部分  合同特殊条款”逐条对应填写。　
法人代表或授权代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　　
6、法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表 （姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就  （项目名称） 的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事物。
本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明！
	法定代表人身份证（正反面）

	被授权人的身份证（正反面）


                               法定代表人签字或盖章：
                                       被授权人签字：
                                       公        章：
                                       年   月   日
注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的供应商，可不提供此项证明文件
7、关于资格的声明函
致：　新疆招标有限公司　　：
关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标通告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（货物名称）　　招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。
　制造商或贸易公司的　　　　　　　受权签署本资格文件人：
　名称：　　　　　　　　　　　　　签字：　　　　　　　
　地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务（印刷体）
　传真：　　　　　　            　　　　　　　　　　　　　
　邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　
　盖章：
8、近三年类似销售业绩表（附采购合同或中标通知书）
9、资格证明文件
1、内容见“供应商须知”第8条。 

2、产品制造商授权书（如为制造商，可不提供）
3、其它一切有利于产品和供应商的证明材料。


10、供应商认为需要添加的其他相关资料
1、所投产品介绍（包括但不限于指标、产品技术性能详述、验收标准等）

2、售后服务方案

3、培训方案等

重要参数





40

