、

竞争性谈判文件
项目名称：昌吉州人民医院（传染病分院）医疗诊治能力提升项目-全自动生化免疫流水线（生化模块+免疫模块）等
项目编号：XJGE-2022-0323-CG-009
采购单位：昌吉回族自治州人民医院（本项目由昌吉回族自治州卫生健康委员会组织部门集中采购） 
采购代理机构：新疆国恩工程管理有限公司

联系人：陈志伟  
联系电话：0994-2707555转8002        
2022年3月 

温馨提示

尊敬的供应商：

   您好！非常感谢您前来参加新疆国恩工程管理有限公司组织的谈判活动，您的参与是对我们工作最大的支持，招投标是一项法律性、规范性要求很高的工作，为了避免不必要的失误造成投标失败，我们在此对投标的关键环节及注意事项向您做出提示，请您认真阅读。

   一：请您务必仔细阅读、认真理解谈判采购文件，尤其要对实质性条款及否决投标的条件要引起高度重视。

   二：请您务必在谈判响应文件递交前检查贵单位响应文件的密封及签字盖章情况，若响应文件未按照谈判采购文件要求密封签字盖章的，我们将予以拒收。

   三：请您务必按照供应商资格条件的要求，携带相关资质证件原件，我们在资格查验时不接受二次递交。

   四：评定内容均在谈判采购文件中体现，请务必认真阅读，充分响应谈判采购文件。

五：文中“谈判采购文件”为我单位印发的采购文件，“谈判响应文件”为供应商针对此项目印制的响应文件。

    以上仅是友情提示，不作为谈判采购文件的一部分，请您严格按照谈判采购文件的要求做好谈判响应文件的编制及相关谈判准备工作。

目        录
第一部分  谈判人投标须知．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
第二部分  项目概况及技术要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
第三部分  采购合同格式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
第四部分  谈判响应文件格式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
第一部分   谈判人投标须知
	序号
	项   目
	内　　　　容

	1
	采购项目名称
	昌吉州人民医院（传染病分院）医疗诊治能力提升项目-全自动生化免疫流水线（生化模块+免疫模块）等

	2
	采购方式
	竞争性谈判

	3
	采购项目编号
	XJGE-2022-0323-CG-009

	4
	采购人
	昌吉回族自治州人民医院（本项目由昌吉回族自治州卫生健康委员会组织部门集中采购）

	5
	采购机构
	名称：新疆国恩工程管理有限公司
地址：昌吉市青年南路73号青年壹号大厦A座13楼

邮编：831100
电话：0994-2707555转8002  

	6
	采购需求
	全自动生化免疫流水线（生化模块+免疫模块）1台；荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统2台；全自动核酸提取纯化仪2台；快速核酸检测仪2台；96孔微孔离心机2台；高速离心机1台；冷冻冷藏冰箱1台；恒温箱56℃（恒温金属浴）1台；多管旋涡混匀仪4台；超净工作台1台；紫外线消毒车6台。（检验科基本运营设备）（具体内容详见谈判文件）

	7
	计价方式
	按照谈判文件所附清单报价。

	8
	《谈判响应文件》
	正本1份   副本2份

	9
	《谈判文件》澄清期
	截止谈判日的前三日

	10
	《谈判响应文件》有效期
	从提交谈判响应文件之日起45日历天

	11
	《谈判响应文件》递交时间
	2022年3月30日          北京时间11 ：00时

	12
	谈判文件获取起止日期
	2023年3月24日至2023年3月29日（工作日）

	13
	投标时间
	上午10:00 -14:00，下午15:30-19:30（北京时间）

	14
	谈判时间
	2022年3月30日          北京时间11：00时

	15
	谈判地点
	昌吉市青年南路73号青年壹号大厦A座13楼1313室

	16
	谈判保证金数额、交纳方式
	谈判保证金：30000元，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，若采用电汇或网银转账的，以缴纳凭证（加盖公章）为准，在附言处写明项目名称，否则造成保证金不易退出。

	17
	谈判保证金收款账户、账号
	保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，若采用电汇或网银转账的，由潜在供应商单位基本账户汇至新疆国恩工程管理有限公司（账号：8060 2051 2010 1132 57528，开户行：新疆昌吉农商银行股份有限公司石河子路支行，开户行行号：402885000311）不得以现金和其他形式缴纳，潜在供应商在缴纳谈判保证金时，需在进账凭证上明确资金用途和谈判项目名称，并注明联系人及电话，以便查对核实。供应商应充分考虑资金到账时间，在规定的时限前自行办妥谈判保证金缴纳手续，谈判保证金的缴付时间以电汇凭证和网银对账单上的时间为准，超过缴纳的时限缴纳谈判保证金视为投标无效。保证金缴纳时间2022年3月24日10：00至2022年3月30日11:00。



	18
	采购付款方式
	甲方收到乙方提供的设备并由乙方安装调试完成、进行了相关验收和人员培训合格后，乙方应向甲方开具全额正规发票，甲方收到乙方开具的全额发票后的30个工作日内向乙方支付合同款总额的40%；机器完成验收，正常使用半年后，甲方接到乙方的付款通知后30个工作日内向乙方付合同款总额的20%；机器完成验收，正常使用18个月后，甲方接到乙方的付款通知后30个工作日内向乙方付合同款总额的30%；余款合同款总额的10%作为质保金，3年质保期满无质量问题发生的，甲方收到乙方的付款通知后30个工作日内向乙方支付合同质保金。

	19
	最高限价
	最高限价197.82万元，超出最高限价按未实质性响应处理。

	20
	服务期限
	自签订合同之日起14个日历日以内 

	21
	谈判费用
	无论谈判活动的结果如何，供应商将承担所有与准备和递交谈判文件有关的费用。

	22
	谈判文件费用
	200元/份，售后不退

	23
	采购代理服务费支付
	本项目的采购代理服务费，由成交供应商按国家计划委员会关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）相关取费标准，须在领取成交通知书时一次性向采购代理机构与采购人签订的合同金额为准支付采购代理服务费。

	24
	质保期
	详见第二部分 技术要求


一、采购内容：

全自动生化免疫流水线（生化模块+免疫模块）1台；荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统2台；全自动核酸提取纯化仪2台；快速核酸检测仪2台；96孔微孔离心机2台；高速离心机1台；冷冻冷藏冰箱1台；恒温箱56℃（恒温金属浴）1台；多管旋涡混匀仪4台；超净工作台1台；紫外线消毒车6台。（检验科基本运营设备）（具体内容详见谈判文件）
二、供应商资格要求：（谈判人必须提供以下资质）
（1）凡拟参加本次招标项目的供应商，应提供经年审合格的法人营业执照原件（或三证合一）经营范围须包含本次采购相关内容；

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证、医疗器械注册证或注册登记表；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证或注册登记表；制造商或生产商需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》（原件）、《医疗器械经营许可证》（原件）、《医疗器械备案凭证》（原件）、《医疗器械注册证》（原件）或注册登记表（原件）；代理商或经销商需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》（原件）、《医疗器械备案凭证》（原件）且需提供制造商或生产商的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）或注册登记表（复印件加盖公章）；

（3）供应商提供医疗器械经营许可证、所投产品医疗器械经营备案凭证；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（5）法人应携带《法定代表人身份证明》及身份证原件，委托代理人应携带《法人代表授权委托书》及身份证原件； 

（6）谈判保证金缴纳凭证加盖单位公章（以电汇或网银转账方式缴纳）或谈判保证金收据原件（以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳）或者金融机构、担保机构出具的保函原件；

（7）本次谈判不接受联合体投标人。
请供应商携带以上证件的原件在谈判现场确认，由评审组予以审核。供应商对要求提供的资格证明文件缺项或不真实，将导致投标被拒绝的结果。
三、谈判文件构成
⑴谈判人投标须知；
⑵项目概况及具体要求；
⑶采购合同格式；
⑷谈判响应文件格式；
四、谈判响应文件编制
（一）谈判响应文件编写须知
1．谈判响应文件语言
供应商提交的谈判响应文件应使用中文。
2．谈判货币
谈判应以人民币报价。
3．谈判报价
⑴供应商应在谈判响应文件中的谈判报价表上标明，拟提供该项目的单价和总价；
⑵在谈判文件中供应商报价不得高于最高限价，否则将被视为未实质性响应谈判被拒绝。

谈判响应文件中开标一览表(报价表)内容与谈判响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
4.谈判保证金
⑴供应商应按谈判文件第一部分谈判人投标须知中规定提供相应谈判保证金作为其谈判的一部分；
⑵谈判保证金须在谈判时以银行电汇交入，以缴纳凭证为准到谈判会场交到监督组处；
⑶谈判项目保证金数额应当不超过采购项目预算的2%；
⑷谈判保证金，未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。
5．谈判文件澄清
任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，均应在谈判截止期前2天以书面形式通知代理机构，代理机构对谈判截止期前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送给每个购买谈判文件的供应商，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。
6.谈判文件修改
⑴在谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改；
⑵谈判文件的修改将以书面形式，包括传真和电传，通知所有购买谈判文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到通知后应立即以电传、传真形式确认已收到修改文件；
⑶为使供应商编写谈判文件时有充分时间对谈判文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以自行决定，酌情延长谈判截止日期。
（二）谈判响应文件的标准和格式
1、谈 判 函 格 式

2、谈判最初报价表

3、分项报价表

4、法定代表人证明书

5、法定代表人授权书

6、企业营业执照（扫描或复印件）

7、保证金缴款证明（扫描或复印件）

8、项目业绩资料

9、质量售后服务一览表

10、反商业贿赂承诺书

11、商务规格偏离表

12、技术规格偏离表

13、无违法记录证明

14、声明书

15、资质证明：谈判文件第一部分供应商资质证明中所有相关证明文件；

16、供应商认为有必要提供的其他资格证明文件等

17、 技术部分 ：
⑴技术部分包括：对谈判文件的响应程度、相关所需材料、安装及方案、验收标准、技术数据等。如果提供的方案、材料数据与谈判文件要求有偏差，必须详细说明。
 18、中小企业声明函
19、竞争性谈判二次报价单
（三）谈判响应文件编写要求
1、谈判响应文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印；
2、谈判响应文件的书写应清楚工整，修改处应由谈判响应人全权代表签字或盖章；
3、字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的谈判文件将被定为不合格的谈判人；
4、谈判响应文件的正本中需签字盖章的应由企业法人代表或法人授权代表在凡规定签字或盖章处逐一签署及加盖单位的公章；
5、谈判响应文件的份数：一式3份。正本1份，副本2份（谈判响应文件一律不退）并在谈判文件封面右上角注明“正本”、“副本”，字样，一旦正本和副本不符,以正本为准，参考资料不限量；
6、任何行间插字、涂改或增删，必须由法人授权代表在旁边签字才有效；
7、供应商应按谈判文件中提供的谈判文件格式编写谈判响应文件，并使用A4规格打印，装订成册。谈判响应文件要求编写目录，页码应连续，牢固装订成册，不可插页抽页。各种用活页夹、文件夹、订书机、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。没有牢固装订的谈判文件将被拒绝。
8、谈判响应文件的正本与副本应分开包装密封，加贴封条，密封袋上注明项目名称、供应商单位名称及“不准提前启封”字样，并加盖供应商公章和法人印章。正、副本谈判响应文件（封面及规定签字盖章处）应由供应商单位法定代表人亲自签署或签字或盖章并加盖供应商公章。

    供应商应按以上谈判采购文件的要求编制谈判响应文件，并保证所提供全部材料的真实性，对谈判采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，否则将认定为无效谈判响应文件。

五、谈判响应文件递交
（一）谈判响应文件密封和标记
谈判响应文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套还应写明以下内容：
１、项目名称；
２、采购人的名称和地址；
３、供应商的名称和地址，并加盖单位公章。
（二）谈判截止日期
1、采购代理机构收到谈判响应文件的时间不得迟于竞争性谈判文件中规定的截止时间；
2、采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止期后收到的任何谈判响应文件。
（三）供应商
供应商参加谈判的人员数原则上控制在3人以内，有特殊情况的需提前一天向采购代理机构书面说明。
（四）谈判小组
谈判由组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数应当为三人以上单数。而且专家人数不少于谈判小组人数的三分之二。
（五）谈判程序
1、供应商于 2022年3月30日11:00时之前（北京时间）向采购代理机构递交谈判文件；超过谈判截止时间送达的谈判文件将不予接受；
2、宣读谈判注意事项、谈判原则；
3、资质审验；
4、谈判小组审阅谈判响应文件；
5、谈判小组对谈判响应文件进行评审，并分别与各供应商进行谈判并做出现场记录；
6、综合评审；
7、谈判小组根据谈判情况确定成交单位。
（六）谈判方式

1、采取最低价成交的办法。由依法组建的熟悉相关业务的代表及有关技术、经济等方面的专家组成谈判小组进行谈判，并依据《政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及本谈判文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商；
2、谈判小组所有成员集中与供应商单位分别进行谈判,有关监督部门现场监督。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商；
3、谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判采购供应商在规定时间内进行最后报价。 
（七）确定成交供应商
谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。
（八）谈判注意事项
1、谈判小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人；
2、在谈判过程中，供应商不得以任何形式对谈判小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则取消参与谈判的资格；
3、对供应商的商业秘密，谈判小组成员予以保密，不得泄露给其它供应商。
（九）谈判原则
1、通过谈判，激发各报价单位展开竞争，进一步优化方案，并使报价最符合用户预期要求；
2、应遵循公开、公平、公正、择优的原则，采取最低价成交的办法。
（十）评审方法

1、谈判小组对谈判方进行资格性审查
依据法律法规和谈判文件的规定，对谈判文件中的资格证明等进行审查，以确定谈判供应商是否具备谈判资格。
2、符合性审查
谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容；
3、谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明；
4、谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价；最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
采购代理服务费的支付

本项目的采购代理服务费，由成交供应商按国家计划委员会关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）相关取费标准，须在领取成交通知书时一次性向采购代理机构与采购人签订的合同金额为准支付采购代理服务费。
评  定  表
	序号
	评定内容
	评审标准
	评定说明
	确认

	技术部分
	一
	项目需求
	好
	提供的材料、安装等方案完全响应谈判文件的要求。
	
	
	

	
	
	
	一般
	项目内容单项缺少，但不影响整体要求，提供的方案基本符合谈判文件的要求。
	
	
	

	
	
	
	较差
	项目内容缺项多，提供的方案不响应且不能满足谈判文件的要求。
	
	
	

	
	二
	谈判函质量及履约措施
	满意
	谈判函编制内容完整、齐全，叙述严谨；响应性文件无涂改、错页、漏页现象；履约措施具体、合理、可行。
	
	
	

	
	
	
	一般
	谈判函编制内容不完整，叙述简单；响应性文件有涂改、错页、漏页现象；履约措施不具体
	
	
	

	商务部分

	一
	企业经营业绩
	好
	企业经营稳定，业绩稳步增长，产品市场占有率高或有同类工程业绩。
	
	
	

	
	
	
	一般
	企业经营较稳定，产品市场占有率一般或业绩一般。
	
	
	

	
	
	
	差
	企业经营不稳定，业绩较差，产品市场占有率低或无业绩。
	
	
	

	
	二
	企业的承诺及优惠条件
	满意
	有非常满意的承诺和优惠条件
	
	
	

	
	
	
	一般
	有较好的承诺和优惠条件
	
	
	

	
	
	
	较差
	承诺较差或无承诺
	
	
	

	
	三
	报价
	谈判响应文件报价：
	
	
	

	
	
	
	最终报价：
	
	
	

	注：1、按选定项目打√。2、技术部分第一项评定为较差，按不响应谈判文件处理，不做最终报价。


政策性扣减

1政策性扣减范围

1.1投标人符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库(2011〕181号）的规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.2.1符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

1.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2、政策性扣减方式：

2.1、小微企业的价格评分标准

（1）对小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-6%）。

（2）联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-2%）。

（3）参加本项目的小微企业须提供《中小企业声明函》（附件），未提供的不视为小微企业。本项目提供的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。投标人须做出承诺，保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。

（4）小微企业按《政府采购促进中小企业管理办法》（财库【2020】46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

2.2、监狱企业的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-6%）。

（2）监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 

（3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
    （4）监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

2.3、残疾人福利性单位的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-6%）。

（2）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。 

2.4、节能产品、环境标志产品政策

（1）节能产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的有关规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品，标注“★”的品目为政府强制采购的节能产品，其他品目为政府优先采购的节能产品。

（2）环境标志产品根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。环保清单所列产品为政府优先采购产品。

六、授予合同
（一）合同授予标准
1、采购人将把合同授予按谈判文件评选出的成交人，确定为成交人的必须具有承担本合同的技术实力和相应配套的资源；
2、在合同签订之前，采购人有权对成交人的履约能力进行最后审查，如发现成交人提供的材料虚假或对谈判文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购代理机构有权取消其成交资格，并没收其谈判保证金，在谈判有效期内另行确定成交人；
3、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同；
4、采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
（二）成交通知书 
1、谈判结束并确定成交人后，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》（成交人须在7日内签收成交通知书，否则将按自动放弃处理）；
2、采购代理机构对未成交的供应商不承担任何解释义务。
（三） 合同签订
1、成交人在收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按放弃成交权处理；
2、成交合同既不得转让，也不得分包。否则，采购代理机构有权取消成交人的成交资格；
3、采购代理机构如遇成交人违约，可从候选成交人中重新选定成交人，并组织成交人和采购人签订合同；
4、签订合同及合同条款应以政府采购文件和成交人的谈判响应文件及其澄清文件为依据；
5、成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
（四） 履约保证金
由采购人与供应商在合同中约定；
（五）项目验收
采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收报告。验收报告应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
第二部分  项目概况及技术要求
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	最高限价(万元)

	1
	全自动生化免疫流水线（生化模块+免疫模块）
	台
	1
	131
	197.82

	2
	荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统
	台
	2
	26
	

	3
	全自动核酸提取纯化仪
	台
	2
	18.62
	

	4
	快速核酸检测仪
	台
	2
	18.62
	

	5
	96孔微孔离心机
	台
	2
	0.24
	

	6
	高速离心机
	台
	1
	0.12
	

	7
	冷冻冷藏冰箱
	台
	1
	0.9
	

	8
	恒温箱56℃（恒温金属浴）
	台
	1
	0.5
	

	9
	多管旋涡混匀仪
	台
	4
	0.32
	

	10
	超净工作台
	台
	1
	1.02
	

	11
	紫外线消毒车
	台
	6
	0.48
	


备注：供应商每个设备的投标报价均不得超过此表中规定的最高限价

一、检验科设备参数基本要求

1.设备参数应包含保修期；

2.需要联网的设备应包含网络接口费用；接口费由中标商承担

3.与试剂相关的设备应将设备使用试剂一同招标；

4.必要时提供配件价格；

5.设备安装调试、性能验证所用试剂、标准品、质控品由供应商提供；

6.仪器性能验证符合相关标准，交检验科使用。

7、计量设备要提交法定机构的鉴定报告

8、每个设备带100人份的检测试剂

二、其它：

1、提供产品彩页、技术性能及参数表。

2、提供设备配置的详细清单。
3、提供零配件和耗材价格表。

三、配置：全套

四、售后服务要求：
验收合格后整机免费保修3年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知2小时内，到达现场进行维修，24小时解决问题，不能解决则提供备用机。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。
1.全自动生化免疫流水线（生化模块+免疫模块）技术参数
设备选型：全自动生化免疫流水线（生化模块+免疫模块）  产地：国产   

数量：1台
   
一、设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：

1.样本架进样方式：3种，顺序、样本架号和条码模式

2.处理速度：最大上载与下载速度不≥100架/小时(1000样本/小时)

3.样本处理能力：进样区分区独立控制，专用急诊优先进样通道，急诊独立控制按钮，放入区支持插入多个急诊样本架

4. 生化分析仪与化学发光分析仪同轨道连接

5.另配置设备如下：迷你板式离心机2台；10KVA UPS 3套；立式高压灭菌锅1台；低温冰箱-20°1台；混匀器2台；温湿度记录仪4个；冰箱温度计4个。以上设备均含安装材料、人工费及相关检测合格证、相关使用证。

生化分析仪单个模块基本参数

1.处理能力：生化测试，单、双试剂项目恒速不少于2000项/小时；ISE测试≥500项/小时

2.生化分析方法：终点法，速率法，固定时间法；

3.检测原理：比色法、比浊法、间接离子选择电极法； 

4.试剂盘≥110个试剂位，试剂仓温度2～8℃，具有试剂在线装载功能

5.仪器可同时支持在线分析项目数：≥70个项目，其中支持的双试剂项≥65项，可支持1～6.试剂项目，支持浓缩试剂自动稀释，可同项目放置多瓶试剂

6.具有圆盘进样方式，轨道进样方式样本

7.配套试剂注册认证：具有原厂家配套的获得CFDA注册的试剂项目，具有原厂家配套的获得CFDA注册的校准品

8.最小反应体积≤80ul

9.样本、试剂针功能：具有自动冲洗、液面检测、垂直和横向防撞保护、随量跟踪、堵针和空吸检测功能

10.吸光度线性范围 0-3.5 Abs，确保高值异常样本检测

11.温控系统：采用固体恒温槽或水浴方式
化学发光免疫分析仪单个模块基本参数

1.仪器类型：全自动随机管式，急诊优先检测

2.分析方法：双抗体夹心法、间接法和竞争法（磁微粒）

3.测试速度：≥200测试/小时

4.试剂仓：风冷式制冷技术，具备连续2-8℃冷藏功能

5.试剂位：≥24个，具有在线随时装载功能，支持磁珠试剂在机混匀 

6.样本处理模式：随机、急诊、批处理，第一份结果报告时间：≤18分钟；

7.样本针：样本针携带率≤0.01‰；

8.HIV可进行抗原抗体联合检测

9.校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正、4PLC定量分析算法、cutoff定性分析算法；

二、其它：

1、提供产品彩页、技术性能及参数表。

2、提供设备配置的详细清单。

3、提供零配件和耗材价格表。

4.设备参数应包含保修期；

5.需要联网的设备应包含网络接口费用；接口费由中标商承担

6.与试剂相关的设备应将设备使用试剂一同招标；

7.必要时提供配件价格；

8.设备安装调试、性能验证所用试剂、标准品、质控品由供应商提供；

9.仪器性能验证符合相关标准，交检验科使用。

10、计量设备要提交法定机构的鉴定报告

11、每个设备带100人份的检测试剂
三、配置：

全套

四、售后服务要求：
验收合格后整机免费保修3年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知2小时内，到达现场进行维修，24小时解决问题，不能解决则提供备用机。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。

荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 

设备选型：荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 产地：国产 

数    量：2台
   

设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：

1.样品容量：96孔（48＋48）

2.反应体系：15-100ul

3.适用耗材：0.2ml PCR管、8联管、48孔板

4.检测灵敏度：可检测单拷贝基因

5.动态范围：1-10 10
6.重复性：CV≤0.5%

7.可信度：区分1000与2000拷贝浓度差异

8.适用探针/染料：通道1: FAMTM/SYBR®Green

通道2: VICTM/HEXTM/JOETM/TETTM/TAMRATM /Cy3TM

通道3: ROXTM/Texas Red®

通道4: CY5TM

9.多重荧光检测：4重检测，无需交叉干扰校正；标配2通道，可升级为6通道

10.支持HRM检测：支持

11.内参染料校正：无需

12.反应模块类型：双槽双模块

13.控温方法：半导体热电模块

14.控温模式：模块控温，试管控温

15.控温范围：4~99℃

16.最大升降温速率：4.0℃/s

17.孔间温度均匀性：±0.1℃

18.温度准确性：±0.1℃

19.热盖温度：30℃-108℃(默认105℃，热盖温度可调)电子自动热盖

20.激发光源：大功率LED（免维护）

21.检测器：高灵敏度光电传感器

22.激发波长：通道1: 470nm 通道2: 530nm 通道3: 580nm通道4: 630nm 

23.检测波长：通道1: 510nm 通道2: 565nm 通道3: 620nm通道4: 665nm 

24.分析软件应用：定性/绝对定量、标准熔解曲线、终点法等位基因分型、熔解曲线法基因分型、相对定量、高分辨率熔解曲线（HRM）、等温扩增

25.售后服务：质保三年（提供生产企业出具的售后服务承诺书原件）

二、其它：

1、提供产品彩页、技术性能及参数表。

2、提供设备配置的详细清单。

3、提供零配件和耗材价格表。

4.设备参数应包含保修期；

5.需要联网的设备应包含网络接口费用；接口费由中标商承担

6.与试剂相关的设备应将设备使用试剂一同招标；

7.必要时提供配件价格；

8.设备安装调试、性能验证所用试剂、标准品、质控品由供应商提供；

9.仪器性能验证符合相关标准，交检验科使用。

10、计量设备要提交法定机构的鉴定报告

11、每个设备带100人份的检测试剂
三、配置：

全套

四、售后服务要求：
验收合格后整机免费保修3年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知2小时内，到达现场进行维修，24小时解决问题，不能解决则提供备用机。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。

3.全自动核酸提取纯化仪

设备选型：全自动核酸提取纯化仪 产   地：国产 数量：2台
   

设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：

1.提取原理：磁珠与样本核酸特异性结合，通过磁棒和磁套的运动实现磁珠的收集、释放，使磁珠分别在裂解液、洗涤液、洗脱液中转移，自动化完成RNA/DNA的提取纯化操作，无需液体转移

2.提取物：可从多种类型样本，如全血、血清、血浆、粪便、细胞悬浮液、细菌培养物、拭子等中分离出高纯度的RNA/DNA，适合于临床实验室的核酸提取操作

3.磁棒规格：永久性磁棒，3×12规格，配有12联磁套，防止交叉污染

4. 样本体积：20-200μL

5. 提取通量：单台设备一次运行最多可处理样本数≥35

6. 提取时长：病毒RNA提取时间≤22min

7. 磁珠收集效率≥95%

8. 内置常用优化提取程序，提取一键式操作，具有“暂停继续”功能

9. 震荡模块：配置多种震荡频率，可根据样本特点设置震荡频率和时间

10. 污染控制：内置紫外灯清除可能产生的核酸污染；常温裂解提取最大化消除气溶胶产生的可能性

11. 安全性：仪器全程自动、封闭操作，配合一次性耗材，最大程度降低化学试剂及病原微生物对操作者造成危害的风险

二、其它：

1、提供产品彩页、技术性能及参数表。

2、提供设备配置的详细清单。

3、提供零配件和耗材价格表。

4.设备参数应包含保修期；

5.需要联网的设备应包含网络接口费用；接口费由中标商承担

6.与试剂相关的设备应将设备使用试剂一同招标；

7.必要时提供配件价格；

8.设备安装调试、性能验证所用试剂、标准品、质控品由供应商提供；

9.仪器性能验证符合相关标准，交检验科使用。

10、计量设备要提交法定机构的鉴定报告

11、每个设备带100人份的检测试剂
三、配置：

全套

四、售后服务要求：
验收合格后整机免费保修3年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知2小时内，到达现场进行维修，24小时解决问题，不能解决则提供备用机。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。

4.快速核酸检测仪参数

设备选型：快速核酸检测仪  产地：国产 数量：2台
   

设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：

1.检测原理：基于实时荧光定量PCR检测技术方法

2.核酸快速检测系统光源：High Power LED，使用寿命不少于10年

3 核酸快速检测系统检测头：高灵敏度光电二极管

4.核酸快速检测系统加热制冷模块：半导体

5.核酸快速检测系统升温速度：≥7.5℃/s；降温速度：≥1.5℃/s

6.核酸快速检测系统温度精准性：≤±0.5℃

7.核酸快速检测系统样本容量： 4×50uL 反应管

8.核酸快速检测系统检测位为≥4个，每个检测位独立控制半导体模块，可单独设定PCR实验，各模块无干扰，实现样本随到随检

9.核酸快速检测系统检测通道：4个，包括FAM/SYBR Green（470nm）/ HEX/VIC（525nm）/ ROX/TEXAS RED（580nm）/ CY5（635nm）

10.核酸快速检测系统操作方式：全封闭模式

11.样本处理：无需核酸提取纯化，可原始样本上样检测

12.适用样本：呼吸道拭子、痰液等

13.完整检测时间：≤50分钟

14.最低检测限：≤400拷贝/毫升。

二、其它：

1、提供产品彩页、技术性能及参数表。

2、提供设备配置的详细清单。

3、提供零配件和耗材价格表。

4.设备参数应包含保修期；

5.需要联网的设备应包含网络接口费用；接口费由中标商承担

6.与试剂相关的设备应将设备使用试剂一同招标；

7.必要时提供配件价格；

8.设备安装调试、性能验证所用试剂、标准品、质控品由供应商提供；

9.仪器性能验证符合相关标准，交检验科使用。

10、计量设备要提交法定机构的鉴定报告

11、每个设备带100人份的检测试剂
三、配置：

全套

四、售后服务要求：
验收合格后整机免费保修3年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知2小时内，到达现场进行维修，24小时解决问题，不能解决则提供备用机。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。
   96孔微孔离心机

设备选型：96孔微孔离心机  产地：国产 数量：2台
  
设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：
1.额定转速：2500RPM/min
2.额定电压：AC220V50Hz
3.离心力：496g
4.固定方式：水平摆放
5.容量：适合各种规格PCR板，酶标版
二、其它：

1、提供产品彩页、技术性能及参数表。

2、提供设备配置的详细清单。

3、提供零配件和耗材价格表。

4.设备参数应包含保修期；

5.需要联网的设备应包含网络接口费用；接口费由中标商承担

6.与试剂相关的设备应将设备使用试剂一同招标；

7.必要时提供配件价格；

8.设备安装调试、性能验证所用试剂、标准品、质控品由供应商提供；

9.仪器性能验证符合相关标准，交检验科使用。

10、计量设备要提交法定机构的鉴定报告

11、每个设备带100人份的检测试剂
三、配置：

全套

四、售后服务要求：
验收合格后整机免费保修3年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知2小时内，到达现场进行维修，24小时解决问题，不能解决则提供备用机。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。

6.高速离心机

设备选型：高速离心机  产地：国产  数量：1台   
设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：

1.最高转速：≥16500r/min

2.最大相对离心力：18360xg

3.最大容量：12×5ml

4.转速精度：±30r/min

5.定时范围：1min-99min

6.整机噪声：≤65dB(A)

二、其它：

1、提供产品彩页、技术性能及参数表。

2、提供设备配置的详细清单。

3、提供零配件和耗材价格表。

4.设备参数应包含保修期；

5.需要联网的设备应包含网络接口费用；接口费由中标商承担

6.与试剂相关的设备应将设备使用试剂一同招标；

7.必要时提供配件价格；

8.设备安装调试、性能验证所用试剂、标准品、质控品由供应商提供；

9.仪器性能验证符合相关标准，交检验科使用。

10、计量设备要提交法定机构的鉴定报告

11、每个设备带100人份的检测试剂
三、配置：

全套

四、售后服务要求：
验收合格后整机免费保修3年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知2小时内，到达现场进行维修，24小时解决问题，不能解决则提供备用机。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。

7.冷冻、冷藏冰箱

设备选型：冷冻、冷藏冰箱  产地：国产  数量：1台   
设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：

1.有效容积：≥280L

2.整体结构：热锌板喷粉内胆，有效防菌防腐蚀；冷藏室容积≥185L，冷冻室容积≥97L

3.温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，冷藏显示精度0.1℃，冷冻显示精度1℃，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10~-30 ℃ 温度可自行调节

4.资质认证：产品要具有医疗器械注册证

5.制冷系统：冷藏、冷冻独立制冷系统，可单独停用

6. 温度均匀性：风冷系统，保证冷藏室温度均匀性≤2℃，波动性≤2℃，冷冻室温度均匀性≤2℃

7.安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可远程报警

8. 温度监控：产品配有两个测试孔，方便客户接入温度监控设备，对箱内温度进行监测

二、其它：

1、提供产品彩页、技术性能及参数表。

2、提供设备配置的详细清单。

3、提供零配件和耗材价格表。

4.设备参数应包含保修期；

5.需要联网的设备应包含网络接口费用；接口费由中标商承担

6.与试剂相关的设备应将设备使用试剂一同招标；

7.必要时提供配件价格；

8.设备安装调试、性能验证所用试剂、标准品、质控品由供应商提供；

9.仪器性能验证符合相关标准，交检验科使用。

10、计量设备要提交法定机构的鉴定报告

11、每个设备带100人份的检测试剂
三、配置：

全套

四、售后服务要求：
验收合格后整机免费保修3年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知2小时内，到达现场进行维修，24小时解决问题，不能解决则提供备用机。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。

8.恒温箱56℃（恒温金属浴）

设备选型：恒温箱56℃（恒温金属浴） 产地：国产  

数量：1台   

设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：

1.温度范围：室温+5℃~100℃
2.升温时间：≤10min（20℃~100℃）

3.温度均一性：≤±0.5℃

4.温控精度：≤±0.2℃

5.温度波动度：≤±0.1℃

6.时间范围：0-99h59min或∞

7.程序设置：有

8.循环设置：有

9.程序记忆：有

10.循环数：1-99

11.超温保护：模块和热盖均有超温保护功能

12. 压力热盖设计：运行过程中有效防止爆盖、蒸发。
二、其它：

1、提供产品彩页、技术性能及参数表。

2、提供设备配置的详细清单。

3、提供零配件和耗材价格表。

4.设备参数应包含保修期；

5.需要联网的设备应包含网络接口费用；接口费由中标商承担

6.与试剂相关的设备应将设备使用试剂一同招标；

7.必要时提供配件价格；

8.设备安装调试、性能验证所用试剂、标准品、质控品由供应商提供；

9.仪器性能验证符合相关标准，交检验科使用。

10、计量设备要提交法定机构的鉴定报告

11、每个设备带100人份的检测试剂
三、配置：

全套

四、售后服务要求：
验收合格后整机免费保修3年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知2小时内，到达现场进行维修，24小时解决问题，不能解决则提供备用机。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。

9.多管旋涡混匀仪
设备选型：多管旋涡混匀仪  产地：国产  数量：4台   
设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：

1.转速：500-2500rpm
2.振幅：4mm水平回转
3.时间设置：1min-59min
4.样本处理量：一次处理≥50个试验样品
5.操作模式：内置点动和定时两种操作模式
二、其它：

1、提供产品彩页、技术性能及参数表。

2、提供设备配置的详细清单。

3、提供零配件和耗材价格表。

4.设备参数应包含保修期；

5.需要联网的设备应包含网络接口费用；接口费由中标商承担

6.与试剂相关的设备应将设备使用试剂一同招标；

7.必要时提供配件价格；

8.设备安装调试、性能验证所用试剂、标准品、质控品由供应商提供；

9.仪器性能验证符合相关标准，交检验科使用。

10、计量设备要提交法定机构的鉴定报告

11、每个设备带100人份的检测试剂
三、配置：

全套

四、售后服务要求：
验收合格后整机免费保修3年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知2小时内，到达现场进行维修，24小时解决问题，不能解决则提供备用机。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。

10.超净工作台
设备选型：超净工作台  产地：国产  数量：1台   
设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：

1. 尺寸根据医院的实际场地定做

2. 气流流速：0.30～0.45m/s

3. 紫外灯功率：≥40W

4. LED日光灯功率：≥16W

5. 前窗玻璃最大开口高度：≥400mm

6. 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm

7. 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min

8.照明：≥350lx

9. 洁净台分类：垂直层流、单面操作

10.过滤效率:对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%

11.紫外灯延时开启：≥5S

12. 高度报警：设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警

二、其它：

1、提供产品彩页、技术性能及参数表。

2、提供设备配置的详细清单。

3、提供零配件和耗材价格表。

4.设备参数应包含保修期；

5.需要联网的设备应包含网络接口费用；接口费由中标商承担

6.与试剂相关的设备应将设备使用试剂一同招标；

7.必要时提供配件价格；

8.设备安装调试、性能验证所用试剂、标准品、质控品由供应商提供；

9.仪器性能验证符合相关标准，交检验科使用。

10、计量设备要提交法定机构的鉴定报告

11、每个设备带100人份的检测试剂
三、配置：

全套

四、售后服务要求：
验收合格后整机免费保修3年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知2小时内，到达现场进行维修，24小时解决问题，不能解决则提供备用机。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。

11.紫外线消毒车 
设备选型：移动紫外线消毒车  产地：国产  数量：6台   
设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：

1.管数：双管

2.定时：≥3小时

3.功率：≥30W

二、其它：

1、提供产品彩页、技术性能及参数表。

2、提供设备配置的详细清单。

3、提供零配件和耗材价格表。

4.设备参数应包含保修期；

5.需要联网的设备应包含网络接口费用；接口费由中标商承担

6.与试剂相关的设备应将设备使用试剂一同招标；

7.必要时提供配件价格；

8.设备安装调试、性能验证所用试剂、标准品、质控品由供应商提供；

9.仪器性能验证符合相关标准，交检验科使用。

10、计量设备要提交法定机构的鉴定报告

11、每个设备带100人份的检测试剂
三、配置：

全套

四、售后服务要求：
验收合格后整机免费保修3年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知2小时内，到达现场进行维修，24小时解决问题，不能解决则提供备用机。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。

第三部分    采购合同格式
合同的签订原则：
1.成交供应商在收到成交通知书后，按成交通知书规定的时间与采购人公平协商后签订政府采购合同，采购人和成交供应商不得再订立背离政府采购合同实质性内容的其他协议；
2.如成交供应商拒签政府采购合同，则按违约处理，采购代理机构没收其谈判保证金，并可视情况追究其违约责任。
合同格式采用国家标准的采购合同范本
合同文本样式(参考）
（本合同格式供参考，采购人与成交供应商可根据实际需要对提供的参考版本进行调整）
合
同
书
合同编号：                               
标书编号：                               

项目名称：                               
采购人：                                 
供 应 商：                               
合同金额：                               

谈判时间：                               
政府采购购销合同

采 购 人（以下简称甲方）：
中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的谈判文件要求和采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.谈判文件；

2.谈判文件的澄清、变更公告；

3.成交供应商提交的响应文件；

4.谈判文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.成交通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                             单位：元

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币           

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、保险费、安装费、包装费、运输费、调试费、培训费、税金及不可预见费等全部费用。
三、交付时间、地点和要求
1.交货期：                    ；交货地点：                。
2.乙方提供不符合招响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。
6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、响应文件的规定要求乙方及时予以解决。
7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

8.交货完成，设备验收时乙方随同人员中须有一位生产厂家人员参与验收。
四、付款方式

甲方收到乙方提供的设备并由乙方安装调试完成、进行了相关验收和人员培训合格后，乙方应向甲方开具全额正规发票，甲方收到乙方开具的全额发票后的30个工作日内向乙方支付合同款总额的40%；机器完成验收，正常使用半年后，甲方接到乙方的付款通知后30个工作日内向乙方付合同款总额的20%；机器完成验收，正常使用18个月后，甲方接到乙方的付款通知后30个工作日内向乙方付合同款总额的30%；余款合同款总额的10%作为质保金，3年质保期满无质量问题发生的，甲方收到乙方的付款通知后30个工作日内向乙方支付合同质保金。。

五、合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
六、违约责任
1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。
5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。
7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
七、不可抗力
不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
八、知识产权：详见合同通用条款
九、其他约定：
十、合同争议解决
1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
十一、合同生效及其它：

1.本合同一式    份，经双方签字，并加盖公章即为生效。
2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。
3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）
                      （签字或盖章）   

开户银行：                           开户银行：
账号：                               账号：
联系电话：                           联系电话：
签约时间：  年    月    日       签约时间：  年  月  日
合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。
1.定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。
1.3 “合同条款”指本合同条款。
1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。
1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。
1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。
1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。
1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。
1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。
1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。
1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。
2.技术规格要求
2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。
2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。
2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
3.合同范围
3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。
3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。
3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。
4.合同文件和资料
4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。
4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。
5.知识产权
5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。
5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。
5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。
5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。
5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。
6.保密
6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。
6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：
6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；
6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；
6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。
6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。
7. 质量保证
7.1货物质量保证
7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。
7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。
7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。
7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。
7.2辅助服务质量保证
7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。
7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。
8.包装要求
8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。
8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。
8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。
8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。
8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。
9. 价格
9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。
9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。
9.3检验费用
9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。
9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。
9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。
10.交货方式及交货日期
交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收
11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。
11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。
11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。
11.2  检验验收
11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。
11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。
11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。
11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：
a.重新测试直至合格为止；
b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；
无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。
11.3  使用过程检验
11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。
11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。
12.付款条件
本合同条款下的付款方法和条件在“政府采购合同书”中具体规定。
13.履约保证金
13.1乙方应在合同签订前，按谈判文件第三部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。
13.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。
13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（谈判文件中另有约定的除外）：
13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；
13.3.2 支票或汇票。
13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。
14.索赔
14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。
14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。
14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。
14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。
14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。
15.迟延交货
15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。
15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。
16.违约赔偿
除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。
17.不可抗力
17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。
17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
18.税费
与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
19.合同争议的解决
19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。
19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。
20.违约解除合同
20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。
20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；
20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；
20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。
20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。
21.破产终止合同
乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。
22.转让和分包
22.1政府采购合同不能转让。
22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。
23.合同修改
甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。
24.通知
本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
25.计量单位
除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。
26.适用法律
本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。
第四部分  谈判响应文件格式
（一）封面格式

响应文件
标书编号：

项目名称：

供应商（公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：            

年  月  日

目  录

1、谈 判 函 格 式

2、谈判最初报价表

3、分项报价表

4、法定代表人证明书

5、法定代表人授权书

6、企业营业执照（扫描或复印件）

7、保证金缴款证明（扫描或复印件）

8、项目业绩资料

9、质量售后服务一览表

10、反商业贿赂承诺书

11、商务规格偏离表

12、技术规格偏离表

13、无违法记录证明

14、声明书

15、资质证明：谈判文件第一部分供应商资质证明中所有相关证明文件；

16、供应商认为有必要提供的其他资格证明文件等

17、 技术部分 
18、中小企业声明函
19、竞争性谈判二次报价单
注：以上目录按实际情况编写
（一）谈 判 函 格 式
致：                                （代理机构名称）
    根据贵方            项目的谈判公告            (项目名称)的谈判        （编号），正式授权的下述签字人                                         （姓名和职务）代表供应商                                （供应商的名称），提交下述文件正本1份，副本2份。
1．报价一览表；
2．技术规格及要求；
3．资格证明文件；
4．要求供应商提交的全部文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
(1) 按谈判文件规定提供交付的总价为（大写）             
元人民币；
    (2) 我们承担根据谈判文件的规定，完成合同的责任和义务；
(3) 我们已详细审核了全部谈判文件，包括谈判文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利；
    (4)同意向采购人提供谈判人可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料；
    (5) 我们完全理解采购人和公共资源交易中心按照财政部《74号令》的规定，在质量和服务满足采购文件实质性响应要求下，接受由低到高报价的谈判。
    与本次谈判有关的正式通信地址为：
地     址：                                                
电话、电报、传真或电传：                              
邮政编码：                                            
授权代表姓名：                                        
地    址：                                            
公    章：                                            
日    期：          年            月            日
（二）谈判最初报价表

报价一览表

	项目名称
	

	总报价
	大写：

小写：

	交货时间
	

	备注
	


注：1.所有价格均系用人民币表示，单位为元。
2.供应商应按照竞争性谈判文件要求报出工程项目的总价以及分项报价，各项报价应包括拟提供的材料、施工 、人工费、相关税金等全部费用。
供应商（公章）：                    
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
 日期：年 月 日
（三）分项报价表

注：根据第二部分 项目概况及技术要求进行编制
（表格自拟）
授权代表签字或盖章：
供应商（公章）：
日期：      年      月      日
（四）法定代表人资格证明书

单位名称：
地    址：
姓名：       性别：     身份证号码：    年龄：    职务：   
系          （单位）的法定代表人，为          的项目，签署上述          的谈判响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：            

附：法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件正反面

                               日期：      年    月   日
（五）法人代表授权委托书
授权单位：                           （供应商全称）

公司地址：                           
法定代表人：       公民身份号码：                  
被授权人：         公民身份号码：                  。
项目名称：                          

授权单位现授权被授权人全权参加上述项目政府采购活动，为本公司合法代理人，以本公司的名义全权参与谈判活动，签署相关合同及其他相关法律文书，办理与上述项目相关的其他所有事宜。 

委托期限至上述事项全部办理完毕为止，受托人无转委托权。

授权代为对受托人在办理上述事项过程中所实施的行为及签署的相关文件均予以认可。

  供应商：           法定代表人： 

（盖公章）          （签字或盖章） 

	 授权人（法定代表人）身份证复印件
	被授权人身份证复印件


    附：授权书上应当附有授权人和被授权人的居民身份证复印件，否则视为无效授权，并由被授权人随身携带，谈判时交予公证机构查验。

（六）企业营业执照（扫描或复印件）
（七）保证金缴款证明（有效复印件）

（八）项目业绩资料
1、同类项目业绩

	序号
	采购单位
	项目名称
	合同金额
	采购单位联系人
	采购单位联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人（签字或盖章）：
供应商（公章）：

日期：      年      月      日

附供应商近年来类似业绩（有效复印件）
（九）质量售后服务一览表
可提供的优惠条件
1．
2．
3．
授权代表签字或盖章：
供应商（公章）：
日期：      年      月      日
（十）反商业贿赂承诺书

 新疆国恩工程管理有限公司：

    为促进采购工作的规范运行和公平竞争，有效制止采购活动中的不正之风和腐败现象，预防和遏制行贿受贿等违法犯罪活动，我单位特作以下承诺：

    在本次采购活动中，我公司将自觉遵守《政府采购法》，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂，包括送礼金、礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐活动等。

    如存在上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的参与资格，若为预中标或成交人，也自愿放弃中标或成交资格，并愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

                投标单位（供应商）：

                法定代表人：

                                    年     月     日

（十一）商务规格偏离表

	项目
	招标参数
	应标参数
	偏离/响应
	备注

	服务期限
	
	
	
	

	付款方式


	
	
	
	

	质保期
	
	
	
	


供应商（盖章）：                法定代表人（签字或盖章）：

                                      年    月    日

（十二）技术规格偏离表

	序号
	名称、规格型号、品牌
	采购要求
	投标规格
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、供应商应对照技术规格及要求中的采购项目要求，逐条说明所提供项目和服务已对磋商文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体技术要求的指标，供应商必须提供所投标项目的具体参数值。

2、供应商所提供项目和服务已对磋商文件、技术规格及要求中的采购项目要求、技术规格和服务条件的偏离只能优于磋商文件、技术规格及要求的采购项目要求，否则评标委员会有权按磋商文件中相应规定作无效响应处理。

3、没有说明的其他条款将被认为完全满足本采购项目技术条款要求。

4、各供应商按此表格式自行填写，表格不够时可自行添加。

供应商 （盖章）：                        

法定代表人或委托代理人签字或盖章：           

 年     月     日  

（十三）无违法记录证明

 新疆国恩工程管理有限公司：

    我公司郑重承诺，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

    如我公司的上述声明及提供的资料有任何虚假内容，则采购机构有权取消我公司的参与、中标或成交资格，且我公司自愿承担由此而引起的一切法律责任。

                       投标单位（供应商）：

                       法定代表人：

                                    年     月     日

（十四）声   明  书

 新疆国恩工程管理有限公司：

我公司已收到并阅读采购文件，在完全理解该项目的采购质量技术要求、商务条件以及其他内容后，决定参与此次采购活动，并作出如下声明：

我公司具有独立承担民事责任的能力；

我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我公司具有履行采购项目所必需的设备和专业技术能力；

我公司严格按照法律规定缴纳税金和社会保障资金；

我公司保证提供的所有资料及相关证明文件均真实、准确；

如我公司被确定为中标人或成交人，将根据采购文件积极响应，履行合同义务，承担合同责任；

     上述声明内容全部属实，如有不实，我公司自愿承担由此而引起的所有法律责任。

                       投标单位（供应商）：

                       法定代表人：

                                    年     月     日

（十五）资质证明：谈判文件第一部分供应商资质证明中所有相关证明文件；

（十六）供应商认为有必要提供的其他文件资料

  技术部分 
 技术部分包括：对谈判文件的响应程度、相关所需材料、安装及方案、验收标准、技术数据等。如果提供的方案、材料数据与谈判文件要求有偏差，必须详细说明。
（十八）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业 收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期： 
（十九）竞争性谈判二次报价单（单独提供）
                        ：（采购人）
根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示公司领导同意并代表本公司对                         （项目名称）竞争性谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

报价：（小写）            

  （大写）

关于补充说明：

法人代表或授权代表（签名）：

法人代表或授权代表联系电话：

谈判商（名称）：                         （盖章）

 年  月   日

（说明：谈判商应按以上格式制作“竞争性谈判二次报价单”，并加盖单位公章后携带到谈判现场，用于谈判供应商进行最后报价。
谈判说明

谈判保证金缴纳说明：

供应商以电汇或网银转账方式缴纳谈判保证金，无需到采购代理公司换取谈判保证金收据，需携带谈判保证金缴纳凭证加盖公章用于开标现场资格查验，同时需要将谈判保证金缴纳凭证加盖公章放入投标文件中；

供应商以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳，需到采购代理公司换取谈判保证金收据，需携带谈判保证金收据原件用于开标现场资格查验，同时需要将谈判保证金收据复印件加盖公章放入投标文件中；
供应商以金融机构、担保机构出具的保函形式缴纳，需缴纳保函复印件壹份至采购代理公司；保函原件用于开标现场资格查验，同时需要将保函复印件加盖公章放入投标文件中；
供应商应充分考虑谈判保证金到账时间，在规定的时限前自行办妥谈判保证金缴纳手续，谈判保证金的缴付时间以实际到账时间为准，超过缴纳的时限缴纳谈判保证金视为投标无效。
二、本采购文件正文叙述部分与相关法律法规有歧义之处，依照相关法律法规执行。


