喀什地区妇幼保健院医疗设备采购项目

招 标 文 件

项目编号：23GJ-(GK)005

采购单位名称：        喀什地区妇幼保健院

联   系   人：              张娇娇

联 系  电 话：           18899354742

代理机构名称： 新疆共建恒业信息咨询有限责任公司

联   系   人：            朱萍

联 系 电 话 ：         18209987338

目   录

第1章  供应商须知	3

一   总 则	3

二   招标文件	4

三   投标文件的编制	5

四   投标文件的递交	7

五   开标及评标	8

六   确定中标	13

第2章   投标文件格式	19

第一部分 开标一览表及资格证明文件	19

1、开标一览表	20

2、具有有效的营业执照；	20

3、法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；	21

4、提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；	23

5、近两年任意一年的财务审计报告，成立时间未满十二个月的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明；	23

6、提供依法缴纳近6个月任意1个月社会保险的证明；	23

7、提供依法缴纳近6个月任意1个月的税收证明；	23

8、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入行政处罚信息（尚在处罚期内的）、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图，将拒绝其参加本次招标活动；	23

9、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；	23

10、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；	23

11、缴纳投标保证金有效凭证；	24

12、银行开户许可证复印件或银行基本账户信息(包含：银行账号及开户行名称）；	24

13、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。	24

第二部分  商务及技术文件	25

1、投标书	26

2、投标分项报价表	27

3、货物说明一览表	29

4、技术规格偏离表	30

5、商务条款偏离表	31

6-1  中小企业声明函	32

6-2  残疾人福利性单位声明函	35

7、供应商关联单位的说明	35

8、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料	36

9、投标文件格式范本	37

第3章  投标邀请	39

第4章  供应商须知资料表	42

第5章 货物内容及项目要求	46

一、 货物需求：	46

二、项目要求：	69

第6章  评标方法和标准	73

初步评审—资格性审查表	78

初步评审—符合性审查表	79

综合评分表	82

第7章 政府采购合同	84

# 第1章  供应商须知

一   总 则

- 采购人、采购代理机构及供应商

- 1.1  采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见供应商须知资料表。

- 1.2   采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知资料表。

- 1.3    供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合供应商须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如供应商须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知资料表。

2.3    供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

1 供应商须知

2投标文件格式

第二册

3 投标邀请

4 供应商须知资料表

5 货物内容及项目要求

6 评标方法和标准

第三册

7政府采购合同格式

5.2    如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延

为使供应商准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，供应商可对招标文件其中某一个或几个分包服务进行投标，除非在供应商须知资料表中另有规定。

8.2     供应商应当对所投分包招标文件中“货物内容及项目要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，根据平台关联点上传对应佐证资料，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合并成完整一册上传至政采云平台。供应商应承担上传失误产生的任何后果。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.	证明投标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件。

10.1	供应商应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	设备主要技术指标的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至谈判文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	供应商应在投标分项报价表上标明投标相关货物的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写；

11.4	供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金

12.1	供应商应提交供应商须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	供应商存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担开户行银行保函原件。

12.4	供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，供应商则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如供应商未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。供应商应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担开户行银行保函不予退回。

12.7    因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1	投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商延长投标文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定（后期邮寄的投标文件）

14.1	供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交投标文件、磋商报价一览表”。

14.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3   投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负责。

四   投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记（后期邮寄的投标文件）

15.1  为方便开启，供应商应将投标文件第一部分和第二部分的内容合并装订成一册，密封提交，并在封皮正面标明“投标文件”字样。

15.2   如果供应商未按上述要求标记的，将承担相应的后果。

### 16.投标截止

16.1	供应商应在供应商须知资料表中规定的投标截止时间前，将投标文件上传到公开招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后上传的投标文件。

### 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	在投标截止时间后上传的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2	上传投标文件以后，如果供应商要进行修改或撤回磋商，供应商对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

173	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受供应商主动对其投标文件做任何修改。

17.4	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

- 18.开标

18.1采购人和采购代理机构将按投标供应商须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标供应商代表参加。

投标供应商不足3家的，不得开标。

18.2   供应商按照须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定时间内上传投标文件。

18.3   采购代理机构在规定时间内度投标文件进行解密，时长为30分钟。

18.4   由采购代理机构开启开标记录，须供应商在政采云平台对报价进行签字确认。

### 19.资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商及其服务的资格进行审查，本项目审查内容如下：

本项目资格审查资料须附在投标文件中：

1、具有有效的营业执照；

2、法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

3、提供有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；

4、近两年任意一年的财务审计报告，成立时间未满十二个月的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明；

5、提供依法缴纳近6个月任意1个月社会保险的证明；

6、提供依法缴纳近6个月任意1个月的税收证明；

7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图；将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）

8、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

10、缴纳投标保证金有效凭证。

注：“提供依法缴纳近6个月任意1个月的税收证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：供应商在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第87号及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法在政采云平台上随机抽取5名评标委员会成员，负责评标工作。

20.投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求供应商对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  供应商的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同供应商以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的供应商；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

20.5   供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。本项目技术参数接受偏离，投标供应商提供的技术参数中出现正偏离，正偏离加分，负偏离扣分。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- （1）未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- （2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- （3）未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- （4）与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；

- （5）属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- （6）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应                    商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

- （7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （8）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

22.3   有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

本项目采用综合评分法，价格占30%，商务占7%，技术占63%。

23.3   本项目不专门面向中小企业采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问 题 的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，其中小型、微型及小微企业在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价扣除  10%后参与评审。对于同时属于小型、微型及小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标

24.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

对实质上响应招标文件的供应商按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

本项目采用综合评分法，价格占30%，商务占7%，技术占63%。

27.确定成交候选人和成交人

评标委员会将根据评标标准，按供应商须知资料表中规定数量推荐中标候

选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的供应商不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2	中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的供应商未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1	中标人应按照供应商须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担开户行银行保函。

32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见供应商须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 供应商递交的投标担开户行银行保函和履约担开户行银行保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见供应商须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按供应商须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  供应商对本项目提出质疑，必须按照相关法律法规的要求和程序，提供的质疑材料必须具备事实依据和法律依据。质疑函应当包含具体的质疑事项及事实依据，不得进行虚假及恶意质疑，如所提供的质疑材料出现恶意诋毁或与事实不符等现象，我公司将该企业的行为上报相应主管部门。

36.3  投诉的事项应当包含投诉的请求和法律依据，投诉的事项不得超出所质疑事项的范围。投诉人有捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料的行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

36.4 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.5  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知资料表。

36.6   供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

36.7   供应商有权提出一次质疑，不能多次提出。

36.8   对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.9  对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.10  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

36.11  提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

36.12  质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

36.13 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

36.14  质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

36.15  质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

36.16  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

36.17  质疑的处理和答复

36.18  采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

36.19  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

36.20  对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

36.21  质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

36.22  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.23  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.24  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

36.25 质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑人的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

### 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第2章   投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表;

2、具有有效的营业执照；

3、法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

4、提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；

5、近两年任意一年的财务审计报告，成立时间未满十二个月的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明；

6、提供依法缴纳近6个月任意1个月社会保险的证明；

7、提供依法缴纳近6个月任意1个月的税收证明；

8、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图；将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）；

9、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

10、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

11、缴纳投标保证金有效凭证；

12、银行开户许可证复印件或银行基本账户信息(包含：银行账号及开户行名称）；

13、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。

注：1、“提供依法缴纳近6个月任意1个月的税收证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！

1、开标一览表

开标一览表

项目名称：　                  项目编号：

报价单位：人民币 元

| 货物名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人(签/章):

注:1、此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2、投标商报价时包含税费等一切与本次项目相关的费用。

- 具有有效的营业执照；

## 3、法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

法定代表人身份证明

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：

附：性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

具有有效的营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为投标文件附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

供应商（盖章）：

注：须提供身份证正反面。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签/章）：

日期：

说明：1.提供有效的具有有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位鲜章。

2. 供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

授权委托人身份证复印件

授权委托人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

供应商（公章）;

注：须提供身份证正反面。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签/章）：

身份证号码：

委托代理人（签/章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 4、提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；

- 近两年任意一年的财务审计报告，成立时间未满十二个月的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明；

- 6、提供依法缴纳近6个月任意1个月社会保险的证明；

## 7、提供依法缴纳近6个月任意1个月的税收证明；

## 8、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入行政处罚信息（尚在处罚期内的）、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图，将拒绝其参加本次招标活动；

## 9、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

## 10、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

- 11、缴纳投标保证金有效凭证；

缴纳投标保证金的有效凭证复印件（银行回执单或开户行银行保函及收据）

注：本项目以缴纳投标保证金的有效凭证复印件盖公章为准；

## 12、银行开户许可证复印件或银行基本账户信息(包含：银行账号及开户行名称）；

- 13、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。

第二部分  商务及技术文件

1、投标书

2、投标分项报价表

3、货物说明一览表

4、技术规格偏离表

5、商务条款偏离表

6-1中小企业声明函

6-2《残疾人福利性单位声明函》

7、供应商关联单位的说明

8、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料

9、投标文件格式范本

## 1、投标书

致：

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）上传投标文件，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人（签/章）

供应商名称（公章）

供应商开户银行（全称）

供应商银行帐号

日 期

## 2、投标分项报价表

项目名称:                      项目编号:                       　 　          报价单位：人民币 元            包号：

| 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 生产厂家名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:

供应商名称(公章):

注:1.如果供应商认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

备品备件设备分项报价表

|  | 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保期外设备报价 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期内免费设备 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价（元）： （质保期外设备报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

供应商法人或委托代理人（签/章）：

日       期 ：

注：1、 表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料，但不可减少。

2、备品备件设备分项报价仅供采购人在设备发生故障情况下采用此报价，填写此表时请谨慎。备品备件分为两部分（1、质保期内免费的备品备件、2、质保期外备品备件报价）

3、备品备件设备分项报价不合计于投标报价表总价，单独名列即可。

4、在设备维修和维护过程中，用来更换已经磨损，不能继续使用或损坏的零件和修复件。而为了缩短设备维修的停机维修时间，减少停机损失，供应质量优良的备件，可以保证修理质量和修理周期，提高设备的可靠性，有效率。备件管理工作的重点首先是满足关键设备对维修备件的需要，保证关键设备的正常运行，尽量减少停机损失。

## 3、货物说明一览表

项目名称:                    项目编号:         包号：

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:

供应商名称(公章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 4、技术规格偏离表

项目名称:                       项目编号:                  包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:

供应商名称(公章):

5、商务条款偏离表

项目名称:                      项目编号:             包号：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:

供应商名称(公章):

6-1  中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的

中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

6-2  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（公章）：______________

日  期：_____________________________________________

7、供应商关联单位的说明

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 8、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料

## 9、投标文件格式范本

（正本和副本） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊项目 编号 ＊＊＊ 包号：＊＊＊ 投 标 文 件 供应商： （公章） 项目名称： 项目编号： 联 系 人： 电 话： 地 址 ： 注： 在202*年＊月＊日＊午XX之前不得启封

招 标 文 件

项目编号：23GJ-(GK)007

第 二 册

# 第3章  投标邀请

喀什地区妇幼保健院医疗设备采购项目

公开招标公告

项目概况

喀什地区妇幼保健院医疗设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login） 获取招标文件，并于2023年4月6日10点30分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：23GJ-(GK)005

2、项目名称：喀什地区妇幼保健院医疗设备采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额（元）：214.816万

5、最高限价（元）：214.816万

采购需求：儿童康复、移动DR、腹腔镜清洗中心、多功能病床等设备。（具体详细参数详见招标文件）

6、本项目不接受联合体投标。

二、投标供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有有效的营业执照；

（2）法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

（3）近两年任意一年的财务审计报告，成立时间未满十二个月的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明；

（4）提供依法缴纳近6个月任意1个月社会保险的证明；

（5）提供依法缴纳近6个月任意1个月的税收证明；

（6）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图；将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）

（7）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

（8）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》。

2.本项目的特定资格要求：标项1：（1）提供有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》。

三、获取招标文件

获取时间：2023年3月16日至2023年3月23日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

获取方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）

获取地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

售价（元）：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年4月6日10点30分（北京时间）

投标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

开标时间：2023年4月6日10点30分（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其它补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290（喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话15001465669）。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。

7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：喀什地区妇幼保健院

地    址：喀什地区妇幼保健院

联 系 人：张娇娇

联系方式：18899354742

2.采购代理机构信息

名    称：新疆共建恒业信息咨询有限责任公司

地　　址：喀什经济开发区深喀大道陕西大厦12楼1208室

联 系 人：朱萍

联系方式：18209987338

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：喀什地区财政局政府采购管理办公室

地    址：喀什地区财政局

监督投诉电话：0998-2597200

新疆共建恒业信息咨询有限责任公司

2023年3月15日

第4章  供应商须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：喀什地区妇幼保健院 联系人：张娇娇 联系电话：18899354742 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆共建恒业信息咨询有限责任公司 地址：喀什经济开发区深喀大道陕西大厦12楼1208室 业务联系人：朱萍 联系电话： 18209987338 |
| 1.3.4 | 合格供应商的其他资格要求：（须将以下资格证明材料附在投标文件中） 1、具有有效的营业执照； 2、法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)； 3、提供有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》； 4、近两年任意一年的财务审计报告，成立时间未满十二个月的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明； 5、提供依法缴纳近6个月任意1个月社会保险的证明； 6、提供依法缴纳近6个月任意1个月的税收证明； 7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图；将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准） 8、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； 9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 10、缴纳投标保证金有效凭证。 注：“提供依法缴纳近6个月任意1个月的税收证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！ |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品：否（是、否） |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 （是、否） |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 项目预算金额：214.816万元 |
| 12.1 | 投标保证金形式： ☑保函 ☑电汇 □支票 ☑对公转账 投标保证金数额：¥42000元（人民币肆万贰仟元整） （按照预算金额2%以内的整数计算） 投标保证金收款单位名称：新疆共建恒业信息咨询有限责任公司 开 户 行：乌鲁木齐银行喀什分行（营业部） 账 号：0000020080110025191371（电汇时请在汇款备注栏注明项目名称及包号（如有），并注明是投标保证金。否则视为无效投标保证金。） 行 号：313894000405 财务室联系方式：18209987338 投标保证金必须在开标前交到新疆共建恒业信息咨询有限责任公司账户中。不接受现金、支票及任何个人、分公司汇款。 退投标保证金：（1）根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和货物招标投标管理办法》第三十八条投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。 - （2）中标供应商的投标保证金在与采购单位签订合同后，把合同扫描件发送至邮箱3465165565@qq.com后，当日或次日即原账户退回。 |
| 13.1 | 投标有效期： 60 日历日 |
| 14.1 | （1）本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290（喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话15001465669） （2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 （3）各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 （4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 （5）供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。 （6）投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。 （7）供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 （8）各供应商须在投标截止时间前完成在系统上传电子投标文件。投标供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传完整版的电子投标文件，包含第一部分开标一览表及资格证明文件、第二部分商务及技术文件） （9）各供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，根据平台关联点上传对应佐证资料，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合并成完整一册上传至政采云平台。 （10）须供应商提供备份的投标文件。 （11）解密时长为30分钟。 （12）所有投标供应商应在中标公告公示期结束后5个工作日内将纸质版投标文件邮寄至代理机构备案，纸质版投标文件包括“开标一览表表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合订成一册递交。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2023年4月6日10点30分（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2023年4月6日10点30分（北京时间） 开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login） |
| 23.2 | 评标方法：适用 综合评分法 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量： 3 |
| 27 | 采购人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 （是、否） |
| 31.1 | 履约保证金金额：合同总价的 5% （不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金形式： ☑保函 ☑电汇 □支票 ☑对公转账 提交履约保证金的时间：签订合同前打入甲方指定账户 注：双方可以通过协商另行约定其他退还时间和方式及用途。 |
| 32 | 中标服务费：根据发改价格[2015]299文件：确定代理服务费按照中标价的1.5%收取。（由中标供应商支付） 支付时间：领取中标通知书时 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |

- 货物内容及项目要求

- 货物需求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 儿童康复 | 1 | 套 |
| （二） | 移动DR | 1 | 台 |
| （三） | 腹腔镜清洗中心 | 1 | 套 |
| 1 | 腔镜清洗工作站 | 1 | 套 |
| 2 | 纯水处理设备 | 1 | 台 |
| 3 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 1 | 台 |
| 4 | 低温1小时极速生物阅读器 | 1 | 台 |
| 5 | 医用封口机 | 1 | 台 |
| 6 | 纸塑袋切割机 | 1 | 台 |
| （四） | 多功能病床 | 30 | 台 |
| （五） | 床头柜 | 30 | 台 |
| （六） | 棕垫 | 26 | 张 |
| （七） | 钼靶工作站 | 1 | 套 |
| （八） | 除颤仪 | 1 | 台 |
| （九） | 加压袋 | 3 | 台 |
| （十） | 医用降温毯 | 1 | 个 |
| （十一） | 妇产科孕期营养综合监测系统 | 1 | 个 |

- （一）儿童康复

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 参考样图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT训练床 | 规格(cm)：191×125×49±2cm 床面尺寸(长×宽)cm：191×125 额定载荷：≥135.0kg 用途：用于PT训练患者床上活动 |  |
| 2 | 梯背椅 | 规格(cm)：71×53×97（±10） 材质：松木 圆柱(cm)：Φ2.5 用途：站立训练，平衡训练，改善上下肢肌力 |  |
| 3 | 电动直立床（儿童） | 1、电源：AC220 50/60Hz 2、功率：≥120W 3、控制方式：手柄点动控制 4、床面尺寸：≥1600×630mm 5、床面高度：550mm 6、起立角度：0°～90°连续可调 7、训练床架、扶手桌面、固定带、站立板、床面板、手控开关、脚轮及角度调节装置组成。站立训练时，使用人平躺在床面上，床面板及固定带和扶手桌面可以使患者固定在桌面上，床面板通过角度调节装置可改变人的身体姿态，可以由0°（卧姿）逐渐变化为90°站姿，调节角度可以随意选择。 |  |
| 4 | 儿童功率车 | 规格(cm)：50×36×75（±10） 用途：锻练心肺功能和增强人体各部位柔韧性、协调性、训练性、训练部位有臂肌、腓肠肌，半腱肌等 |  |
| 5 | 楔形垫（皮制）20° | 20°规格(cm)：52*58*20cm（±10） |  |
| 6 | 楔形垫（皮制）15° | 15°规格(cm)：52*58*15cm（±10） |  |
| 7 | 感统晃动平衡木 | 外形规格（cm）：205×57×76（±10） 扶手升降范围：0-220cm 平衡木宽度：≥20cm 平衡木高度：40-50cm 用途：可以强化身体的双侧配合、平衡反应和视觉运动协调，有助于本体感觉的建立 |  |
| 8 | 儿童感统PT滚筒 | 规格(cm)：Φ22×80（±10） 额定载荷：≥60kg 用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练 |  |
| 9 | 巴氏球65cm(国产) | 规格(cm)：Φ65（±10） 材质：pvc材质 用途：用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛 |  |
| 10 | 花生球70cm(进口) | 规格(cm)：Φ70（±10） 材质：pvc材质 用途：用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛 |  |
| 11 | 儿童康复蹦跳器（带扶手） | 规格(cm)：900*900*800~1100 用途：训练下肢肌力及平衡能力 |  |
| 12 | 大陀螺 | 规格: 直径＞80CM 高度＞40CM 材质:高强度无毒无味PE塑料 可用大陀螺对儿童进行感觉统合失调训练，可以进行前后、左右摇晃和旋转，能强力刺激孩子左右脑发展。 |  |
| 13 | 康复训练综合软体地垫 | 内层：外层优质皮革，软垫内层采用软质泡沫聚合材料 规格(cm)：200×120×10（±10） 用途：各种垫上运动，包括关节活动度、坐位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练 |  |
| 14 | 儿童洗手池 | 环保PVC板材，圆角防撞 | 无 |
| 15 | 儿童马桶 | 优品PP材料，加厚稳固 | 无 |
| 16 | 墙围软板 | 材质无特殊要求，尺寸按实际面积具体参考 | 无 |

- 移动DR

技术参数：

数字高频移动式X射线摄影机技术参数

1.X射线源系统

1.1最大输出功率值：≥25kW

★1.2主逆变频率值：≥60kHZ

1.3最大摄影管电压：≥125kV

1.4摄影管电流	：≥200mA

1.5最大摄影mAs：≥360mAs

2.X射线管

2.1标称焦点尺寸：小焦点≤0.6/大焦点≥1.3

2.2阳极靶角：15°

2.3球管转速：≥2800RPM

2.4最大阳极热容量：＞105kHU

★2.5管套热容量：≥1200kHU

3.机架

★3.1焦点距离地面的最大距离：≥185cm

3.2焦点距离地面的最小距离：≤79cm

3.3焦点到立柱中心的最大距离：≥120cm

3.4焦点到立柱中心的最小距离：≤75cm

3.5X射线管组件可绕伸缩臂轴线旋转：≥±90°

3.6限束器在其纵轴方向旋转：≥±90°

3.7立柱旋转范围：≥±180°

3.8最大爬坡角度：≥7°

4.整机工作环境

4.1电源电压、相数：单相，220V

4.2电源频率：50Hz

4.3电源内阻：≤ 1Ω

5.平板

5.1闪烁体类型	碘化铯

5.2平板尺寸：≥350mm×430mm

5.3空间分辨率：≥3.0LP/mm

5.4像素矩阵：≥2300×2800

★5.5输出灰阶等级：≥16bits

5.6像素尺寸：≥155μm

5.7DQE值：≥59%

6.图像采集处理系统软件

6.1登记功能描述；登记保存、查询、修改、远程查询登记

6.2采集功能描述；登记保存、查询、修改、远程查询登记

6.3处理功能描述；垂直镜像、水平镜像、窗宽窗位、移动、缩放、负像、测量

6.4报表功能描述；报告撰写，并打印报告

6.5打印功能描述；胶片打印

6.6Dicom功能功能描述；符合dicom3.0标准

7.标准配置

7.1高品质的组合式高频高压发生器。                  	   1套

7.2自由移动的平板探测器                                1套

7.3高品质工控机                                        1套

7.4立柱式新型移动机架                                  1套

7.5无线测距可旋转限束器   	                            1套

7.6电动助力驱动装置                                     具备

7.7有线曝光手闸                                         1套

8.品质便携移动全能DR探测器，世界先进的直接数字化X射线成像技术；实现使用科室轻松、灵活的数字化摄影愿望；

9.使用专用超级电容为机器电源，降低了对网电源容量的要求，便于在病房、诊室等处使用，拍片质量更加稳定可靠；

10.大尺寸嵌入式人体解剖图形化液晶触摸屏设计，可根据选择人体部位自动调节参数，友好交互界面，直观、简便、高效；

11.自主创新高频率、大功率组合式机头，无高压电缆线设计，无损耗，射线质优，结构美观、安全性能高；

12.kV闭环控制和mAs数字闭环控制技术，微处理器实时控制，保证了剂量准确度和重复性；

13.电动助力驱动系统，双轮双驱；

14.机头电动升降、立柱转动、横臂伸缩；

15.具备高压过压保护、管电流过流保护、输出过载保护的功能；

16.具有标准Dicom3.0接口，支持Dicom胶片打印、Dicom文件传输、Dicom存储等功能。

17·工作站一套

18·胶片打印机一台

19·阅片机一台

20·普通打印机一台

21·放射科配套凳子   2  把

22·放射科配套办公桌 2 台

23·放射科防辐射铅衣一套

24·空调 一台

- （三）腹腔镜清洗中心

### 1、腔镜清洗工作站   数量1套

| 腔镜清洗工作站招标参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |  |
| 一 | 技术要求 |  |
| 1 | 主体 |  |
| 1.1 | 台面、清洗槽、功能背板、干燥台： |  |
| 1.1.1 | 材质要求： | 采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，板材厚度≥5MM，区别于普通YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。 |
| 1.1.2 | 清洗槽形状要求： | 清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，后端向内侧倾斜3度，防止台面积水，且不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒，并且前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。 |
| 1.1.3 | 干燥台形状要求： | 干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度。 |
| 1.1.4 | 功能背板形状要求： | 背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度，降低操作人员的视觉强度。 中背板规格高度：离地高度≤1.6m；高背板规格高度：离地高度≤1.8m |
| 1.1.5 | 浸泡槽盖材质要求 | 采用透明亚克力板材一次成型，并配有手柄，防止变形、破裂。可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。 |
| ★1.1.6 | 清洗槽规格尺寸要求： | 五连槽： ≤长1800mm×宽820mm，内径长600mm×宽300mm×深240mm； |
| ★1.1.7 | 干燥台规格尺寸要求： | ≤长1000mm×宽820mm； |
| 1.2 | 柜体： |  |
| 1.2.1 | 柜体形状要求： | 采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥150mm。 |
| 1.2.2 | 支架材质要求： | 选用全优质不锈钢材质，厚度≥1.2mm，高800mm；底板采用优质PVC板； |
| 1.2.3 | 柜门材质要求： | 采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，更美观，非整体柜门设计；柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。 |
| 1.2.4 | 柜体底板材质要求： | 柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。 |
| 1.3 | 内嵌式超声波清洗槽 |  |
| 1.3.1 | 内嵌式超声波清洗槽要求： | 超声波采用内嵌式设计，材质为优质SUS304不锈钢，四周应有橡胶减震胶条，与设备主体融合，且不占用更多的空间，工作频率：38～41KHz。 |
| 1.3.2 | 控制器要求： | 采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。 |
| 1.4 | 供排水、供气系统 |  |
| 1.4.1 | 供水系统、不锈钢水龙头、ABS塑料落水器 |  |
| 1.4.1.1 | 供水管路要求： | 所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀，外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。 |
|  |  | 所有给水管采用优质SUS304不锈钢冷、热水管材和管件，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用采用卡压式连接施工工艺，真正杜绝跑、冒、滴、漏。外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。 |
| 1.4.1.2 | 排水管路要求： | 所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，绝不使用任何PVC-U排水软管，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏，管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨。外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。 |
| 1.4.1.4 | 排污型水质处理器要求： | 安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提供用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，打开泄水球阀即可方便强有力的冲洗杂质；无需更换滤芯。 |
| 1.4.1.5 | 自动/手动双控水源控制要求： | 自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V，流量2~3T/h，功率20W，工作压力：0~0.8MPa |
| 1.4.1.6 | 不锈钢水龙头 | 国内知名厂家的全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。 |
| 1.4.1.7 | ABS塑料落水器 | 独立开模制作的全优质ABS复合材料落水器，密封圈采用橡胶，使用寿命更长。 |
| 1.4.2 | 供气系统 |  |
| ★1.4.2.1 | 医用无油空气压缩机:要求 | 采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：≥0.65MPa 供气量：≥120L/min 储气量：≥30L 噪音≦40dB 电压：220V 输出功率：≥700W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气；医用无油空气压缩机应与工作站主体为同一生产厂家，以便及时提供其相关售后保养服务。 |
| 1.4.2.2 | 中心气体处理器要求: | 无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。 |
| ★1.4.2.3 | 空气过滤器 | 空气过滤器过滤精度为0.2μm，可更换滤芯。 |
| 1.4.2.4 | 供气管路要求： | 采用优质的专用知名品牌气动部件，承压强，寿命长，耐压≥15kg。 |
| 1.5 | 高压清洗喷枪 |  |
| ★1.5.1 | 高压水枪材质及功能要求： | 枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 |
| ★1.5.2 | 高压气枪材质及功能要求： | 枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备二个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 |
| 1.6 | 其他附件 |  |
| 1.6.1 | 手套盒： | 铝制手套盒，可放置各种不同的手套 |
| 1.6.2 | 纱布盒： | 铝制纱布盒，可放置10cm×10cm纱布块不少于20块； |
| 1.7 | 整体参数 |  |
| 1.7.1 | 设备用电要求： | 电压：220V±22V 频率：50Hz±1Hz 电气安全性能符合GB4793.1-2007、GB14710-2009的要求。 |
| 1.7.2 | 设备功率要求： | 2.5kVA |
| 1.7.3 | 设备噪音要求： | 设备正常工作时，噪音应不大于70dB。 |
| 1.7.4 | 设备水源要求： | 流动水标准医疗机构应提供符合规范中要求的医疗用水，水压0.3~0.4MPa |

- 2、纯水处理设备   数量1台

- 技术参数：

- 源水水质：市政自来水管网水源。

- 产品水用途：用于医院消毒供应中心的单舱清洗机、多舱清洗机、清洗槽、外车清洗、清洗喷枪、超声波、热水器、洗眼器、酸化水机等。

- ★结构设计：一体机设计。

- 产水量：≥100  L/h

- 产水水质标准：产水水质符合WS 310.1-2016医院消毒供应中心管理规范中清洗用纯水电导率≤15μS/cm(25℃)的规定。

- 工艺流程：采用“预处理+反渗透+水箱储存+恒压供水”工艺。

- 控制系统采用自动控制系统，具有《纯水机控制及远程监控系统软件著作权登记证书》。整个控制系统具备自动运行功能，包括自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等多种功能。

- ★系统具备漏水检测功能，当系统检测到纯水机出现漏水现象时，能迅速切断总进水水源并报警提示，防止设备漏水造成不必要的损失。

- 为保证系统运行稳定性，设备采用压力变送器来连续监测并实时在线显示原水进水压力、纯水出水压力及各点压力，不得采用压力差或其他机械式的压力检测装置。

- 设备集成在外形美观的一体化机柜中，机柜尺寸：≤700×700（长宽）四周设检修门且前门带灯光指示，集成预处理、反渗透、纯水箱及供水系统，可实现无机房安装。

- 主机系统管路采用UPVC管道，主体管路系统无死角设计理念。

- 预处理系统：配备组合式预处理装置。

- 系统具有运行冲洗功能，具有电导率仪连续监测实时在线显示产水的水质功能和纯水流量计功能。

- 纯水供水采用技术安全、稳定节能恒定压力输出方式，供水不得低于用水设备的最低工作流量及压力要求。

### 3、过氧化氢低温等离子体灭菌器   数量：1台

- 技术参数：

- ★容积：有效容积≥130L，提供内室尺寸。

- 灭菌方法：过氧化氢等离子体技术；过氧化氢在线提纯技术，将过氧化氢浓度提纯到96.8%以上；灭菌后过氧化氢无残留、环境无影响技术。

- ★灭菌剂：55%-65%浓度的过氧化氢灭菌剂；包装方式：卡匣或胶囊式独立封装；

- 注入方式：全自动针刺胶囊吸入式，每次运行程序至少使用1个胶囊，每循环灭菌剂量≤10ml，提供证明材料。

- 灭菌程序：数量≥3个程序，包含快速灭菌、标准灭菌、软镜类程序等。

- 灭菌速度：标准循环≤65分钟；快速循环≤40分钟；提供打印记录。

- ★灭菌效果：单循环灭菌程序能对直径≥1mm，长度≥500mm不锈钢管和直径≥1mm,长度≥2000mm聚四氟乙烯管进行有效灭菌，提供有效灭菌检测报告，并标注出数据位置。

- 控制系统：PLC控制；≥5寸中文显示彩色安卓系统触摸屏；灭菌程序的压力下限、灭菌时间等参数可根据需要进行调整；具有报警信息显示功能，具有真空泵油更换提醒功能，提供报警界面照片及报警内容明细。

- 灭菌记录：灭菌过程的温度，压力，时间，循环模式，过程阶段等均在触摸屏上自动显示，灭菌结束后自动打印工作过程参数和曲线；设备具备重复打印功能，可在操作界面直接打印近10次灭菌记录，防止打印纸缺失，造成的记录丢失；提供操作屏幕照片。

- 卡匣用量识别：卡匣每次填入设备，系统自动提醒，卡匣使用情况，有效确保未使用完的卡匣二次使用，防止造成耗材浪费。

- 部件：压力变送器、电磁阀、空气过滤器、PLC、温度控制器、继电器等关键部件为品牌，提供全部明细并提供配件报关单。

- 灭菌温度：50℃±5℃。

- 门操作：触摸显示屏等多种开关门方式，自动开关门，防夹手设计。

- 灭菌室结构及材质：方形结构，优质航空铝材。

- 能源：电源：220V-380V，功率：小于5kw。

- 使用寿命：≥6年，提供设备铭牌。

- ★检测报告：出具完整的检测报告，包含灭菌效果检测报告、过氧化氢灭菌残留检测报告、卫生安全评价报告等。

- 配置要求：主机1台、篮筐2个、卡匣5个、无纺布1包、真空泵油2桶、监测耗材1套。

- 售后服务：

- 在喀什地区有厂家维修工程师，并提供详细用户名单及联系方式。

- 终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知24小时内，到达现场进行维修。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费现场培训操作及维修人员。

### 4、低温1小时极速生物阅读器  数量1台

- 技术参数：

- 用途：适用于1小时过氧化氢低温等离子体生物指示剂培养结果的判定。

- 培养温度：58±1℃，自动阅读生物监测培养结果，屏幕显示“＋”为阳性结果；显示“－”为阴性结果。

- ★培养时间：≤60min，阳性报警最快15min，60min确定阴性。

- ★培养孔数：≥10个，可同时培养10支生物指示剂。

- 屏幕尺寸：≥7英寸。

- 屏幕分辨率：≥800×480TFT ，256万色

- 打印功能：可配置外置打印机，培养结果自动/手动打印

- 自动保存记录：可自动存储培养记录≥10000条，存储内存不足时报警提示，也可上传电脑保存。

- 配置要求：极速生物阅读器主机1台、电源适配器1个、打印机1台。

- 售后服务：

- （1）在喀什地区有厂家维修工程师，并提供详细用户名单及联系方式。

- （2）终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知24小时内，到达现场进行维修。

- （3）设备如需返厂维修，可提供备用机。

### 5、医用封口机    数量：1台

- 技术参数：

- 用途：用于高温/低温纸塑包装袋的封口处理

- 电源：220V 50HZ

- 封口速度：10±0.5米/分钟

- 封口温度：80-220℃，可调节

- 微处理控制压印设备

- 带时钟和日历功能，关机状态下数据存储和日期更新功能

- 自带封口温度、封口压力和封口速度等系统性能测试功能

- 触摸显示屏，具有打印功能，可打印灭菌日期、时效日期、操作人员、科室名称、锅次号等相关信息，提供依据

- 可在操作屏幕内可录入科室名称、人员信息等内容，提供依据

- 内置色带打印机，有独立更换色带口，更换方面。

- 售后服务：

- 在喀什地区有厂家维修工程师，并提供详细用户名单及联系方式。

- 终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知24小时内，到达现场进行维修。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费现场培训操作及维修人员。

### 6、纸塑袋切割机   数量:1台

技术参数：

- 用途：用于各种纸塑包装袋的存放以及任意长度切割

- 材质：全不锈钢

- 隐藏式刀头，最大限度避免对人身造成伤害

- 可存放3种以上纸塑包装袋

- 外形尺寸：≥700×400×170

（四）多功能病床、（五）床头柜、（六）棕垫

| 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多功能病床 | 双摇床，配套棕垫 | 张 | 30 |
| 床头柜 | 病床配套 | 个 | 30 |
| 棕垫 | 三摇床配备 （长1900mm*宽850mm*厚80mm） | 张 | 26 |

- （四）手动双摇床（含配套床头柜）（一脚刹） 数量：30张

- 技术参数：

1、基本参数：

1）规格：2135㎜×980㎜×500㎜（±10mm）；床面尺寸:1920×850mm（±10mm）

2）背部最大折起角度：72°±2°，腿部最大折起角度：40°±2°；

3）安全载荷能力：静载0—400㎏，动载0-205㎏；

4）六个点滴架插孔，六个可移动式引流袋挂钩（兼具点滴架收藏功能）；

5）一支插式不锈钢点滴架；

6）床下杂物架（或篮）一个；

7）配 ABS 可伸缩式餐桌板一块；

2、工艺要求：

1）金属切割工艺：采用大型激光切割机对金属下料切割，精度高，表面平整光滑；

2）焊接工艺：采用全自动集群焊接；

3）金属表面处理：双层涂层内外防锈处理工艺；

4）床面板加工工艺：一次模压成型，表面光洁，四角圆润，无焊点；

3、床架：

1)床框采用冷轧钢管，长×宽≥30×60mm，厚度≥1.5mm；

2）四周塑料包角保护，圆润光滑易清洁，不易藏污纳垢；

3）床腿采用长×宽≥50×50mm 冷轧钢管，厚度≥1.5mm；

4、床面板：

1）采用冷轧钢板，模压成型，板材厚度≥1.2㎜ ；

2）背部增焊“日”字型加强型钢管框架，钢管壁厚≥1.2mm。

3）背部床板活动关节双支撑卸力结构，支撑管轴采用φ≥32mm，厚度≥3.0mm 无缝钢管；

4）尾部中央配有防滑筋，可防止床垫在床板升起时床垫下滑。

5、床头床尾板：

1）纯正 ABS 材料整体注塑成型，ABS 采用高钢级材料，表面光滑无味、耐冲击，强度高；

2）流线型床头尾板，床头板高床尾板低 ,高低相差≥4cm ，底部厚度≥7cm；内置钢管固定结构，牢固结实；

3）床头、床尾与床体连接采用插拔式结构，装卸方便，带锁定保险；

4）床尾外侧配有机板病历插卡；

5）床头尾板可与简易骨科牵引架互换，实现一床多用。

6、护栏：

1）折叠侧伏式安全护栏一对，每只六支强化铝合金立柱；

2）弯管式易清洁护栏，底座倒置，护栏长期使用不松垮歪斜、不藏污纳垢；

3）护栏铝合金型材，长≥1400mm，距床垫高≥280mm，折叠后低于床垫≥3cm，护栏设有防夹手胶垫，折叠时可防夹手；

4）立柱基座：≥3cm钢板冲压成型,焊接强化处理,弯管外套塑料套与基座结合；

5）护栏设有折叠托架；

6）手握式开关，开关处防夹手设计。

7、四轮单刹脚轮

1）φ125 mm 双面轮，≥Ф28mm 插杆式固定设计，高支撑力，耐撞击、不易断；

2）大尺寸刹车开关；

3）主体支架：碳钢+ABS 塑料套环，与床腿采用销钉穿销式结合，维修方便；

4）双饼轮：内置全密封自润滑轴承，防水、防异物卷入，轮面聚氨脂材料，静音、耐磨。

8、中控脚轮

1）φ125 mm 中控制动脚轮，床尾中央 U 型不锈钢踏管，一脚中央刹车制动，解锁轻松；

2）主体：铝合金材料，一次压铸成型，密封自润滑轴承，防水、防尘；

3）立轴：铝合金材料；

4）双饼轮：轮面聚氨脂材料，静音、耐磨。

5）脚轮插杆上方附有塑料防尘盖。

9、摇杆系统：

1）手摇把: ABS 材料注塑成型可推拉折叠设计，摇手内置钢芯，手指凹痕防滑设计，手感舒适，摇手开关为专业耐磨材料；

2）摇手与丝杠间传动部件采用六角钢配不锈钢导管，连接部位采用高强度增韧尼龙与 波纤材料含件注塑而成（万向节）。

3）回旋体：合金材料；

4）具备病床到位保护装置螺管系统，螺管壁厚度≥2.5mm，腔室管壁厚度≥4.0mm。背部床板螺管内置（50×40mm±2 mm）精铜螺母，静音耐磨；螺母上有金属滑槽，滑槽里装有 铝合金或铜质导轨，与螺管卡销相互作用，产生双向到位极限保护功能。（提供部件彩图及分解结构图）

5)外套塑料防尘罩；

10、餐桌板

ABS工程塑料注塑而成，铝合金伸缩骨架，挂钩采用嵌入式与拉丁固定方式强化固定，不易断裂松脱，可悬挂收藏于床头尾板。

11、点滴架：

优质不锈钢,φ≥19mm，伸缩式设计，四爪头挂钩，配金属插座，不用可收藏于床下引流挂钩。

12、床垫：

1)三折床垫，四角圆角设计，配合床板，不易磨损，长宽与床相配。

2)海绵加椰棕内胆，医用防水耐磨布外套，隐藏式拉链，厚度≥80mm，海绵≥60mm，环保椰棕，不生虫，上下表面粘附一层纤维丝绒，不掉渣，厚度≥20mm，海绵密度≥28°，久用不塌陷；

整床质保5年，投标方负责院内的调配科室安装，移动，调配等。

- ABS床头柜

- 技术参数：

1)规格：≥680×680×820mm

2)采用全新纯正 ABS 工程塑料，整体注塑成型，加厚板材，用料正宗上乘，杜绝使用二手混合料；

3)功能：水壶座、隐藏式毛巾架、隐藏式杂物挂钩、餐桌板（托物板）、抽屉、储物柜；

4)储物柜内中间隔板可调节高度，灵活运用；

5)弧线型柜门设计，美观大方；

6)配 2 寸带刹尼龙丝扣轮，移动方便；

床头柜，同品牌，整床质保 5 年

- 颜色：标准果绿色

- （六）棕垫

- 技术参数：

- 三摇床配备，规格：长1900*宽850*厚80；绿色防水布面，可拆洗；不小于 4cm高厚密度海绵，不小于3cm厚海南椰棕棕丝，三折，有透气功能。

### （七）钼靶工作站

技术参数：

1. 高分辨率

医学影像智慧显示终端具备高达12MP的分辨率，能全面显示出医学影像的细节。无论1M DSA影像还是5M乳腺钼靶都可完美显示，保证了多种影像设备的兼容性。

2. 高亮度

显示器最大亮度高达1200cd/m2。通过亮度、对比度综合作用形成突出的层次感，突出的图像层次感更利于病灶的位置确认。

3. 高灰阶度

显示器具有48Bit 查找表，可以表达281.47万亿色，画面过渡更加平滑。一方面保证高端影像设备采集的高灰阶影像能完整的呈现在诊断医生面前；另外还有利于诊断医生发现和正常组织灰阶差异极小的早期病灶组织。

4. CGA技术

能自动识别每个像素点属于灰阶还是彩色信号，灰阶信号自动调用DICOM曲线校正，彩色信号自动调用GAMMA曲线校正，真正实现“并轨”；“并轨”保证了灰阶和彩色影像同时正确的显示，确保诊断的准确性。

5. 一体化双屏

医用专业显示器采用双屏图像无缝拼接技术，在同一个显示器中显示两幅不同输出的图像，消除了因为屏本身差异和使用后衰减不同而造成的两个屏显示不一致，显示更准确的一致性的影像，方便影像对比。

6. 病灶聚焦显示

病灶聚焦显示功能开启后，全屏亮度降低，同时通过应用软件捕捉鼠标的位置坐标，将以鼠标坐标为中心的圆区域或者矩形区域提升到最高校正亮度，实现类似舞台聚光灯的效果，突出病灶，便于诊断。

7. 阅片灯

显示器内置阅片灯模式，带有阅片夹，可通过快捷键快速打开，方便医生读取胶片。

8. 环境光补偿校正和亮度自适应

环境光补偿校正系统，可以侦测使用环境的环境光数据，进一步调节显示器的显示效果，更符合人眼观察能力，展现图像，应用于各种亮度环境下。结合亮度自适应功能，可以根据工作环境的亮度自适应调节显示器屏幕的亮度，保护医师视力。

9. 文本模式

显示器具备文本模式，能显示更加清晰易于分辨的文本，让医生可以在一台显示器上完成诊断和编写报告的工作。开显示器文本模式后，显示器分左右双屏显示器。一侧显示器分辨率和亮度调整适用于文本显示、编写报告；另一侧保持分辨率，用于影像诊断。

10. 动态校正技术

显示器采用动态LUT表技术，与传统的LUT表相比，DICOM的校准不再局限于LUT内事先设定的亮度曲线，采用动态LUT表技术可以对显示器的实时的亮度以及对比度进行DICOM校准，保证医用显示器整个亮度区间都符合DICOM的标准。

11. 键盘灯

显示器下侧设有键盘灯

12.

一键可瞬间变更显示器亮度。

13. 遥感智慧节能

显示器通过遥感技术，探测出显示器前方是否有使用人员。在设定时间内，可以自动进入待机状态，从而更好的实现节能，延长显示器使用寿命。另外，该功能还可以分辨出使用人员和椅子等非生命体，使操作更简单智能。

14. 前置校准

前置感应探头能探测显示器面板发出的光线亮度，协同背光传感器，侦测亮度信息，保证液晶面板的亮度输出都符合DICOM标准。

15. 多显示器配置

显示器支持多显示器配置技术，采用串联安装方式扩展显示多台显示器，无需布线繁多的复杂工作。

16. 远程质量控制体系

专业显示器的远程质量控制体系可以通过计算机网络，远程监测和控制所有专业显示器的状态。医用专业显示器的医院实地维护校正，有时会对医院正常诊疗秩序有一些影响。远程操作更方便。远程质量控制体系，为客户提供远程维护和监控服务。

17.其他要求：（1）工作站接口：大于dicom3.0；（2）系统需连接内网pass影像系统；（3）有his系统接口；（4）所产生的相关费用都由供应商承担。

### （八）除颤仪

技术参数：

1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

2.除颤采用双相指数截断波技术，具备自动阻抗补偿功能。最低能量1J，最大能量为360J，提高除颤成功率和有效性。

3.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

4.除颤充电迅速，充电至200J<5s，360J<8s。

5.体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。

6.心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。

7.可升级血氧饱和度监护功能、NIBP监护功能。

8.可充电锂电池，支持200次以上200J除颤。

9.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

10.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

11.彩色TFT显示屏>6”, 分辨率≥640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

12.配备记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

13.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

14.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。

15.可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。

16.具备良好的防水性能，防水级别IPX4。

17.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受≥0.70m跌落冲击。

### （九）加压袋

技术参数：

一、范围：

该产品供医疗单位在急救病人时采用气压方法，对急需加量输入药液或血浆的病人起到加快输液的作用。

1.儲气囊 2.吊环带 3.搁液袋固定膜 4.气管 5.气阀 6. 充气球

二.主要技术指标

1. 气密性: 输液加压袋应具有良好的气密性历时3h，应无泄漏。

2. 输液加压袋的吊带能承载≥1kg载重量。

### （十）医用降温毯

技术参数：

1、通过电磁兼容（EMC）检测

2、主机可同时接驳≥四个毯面，使得毯面与患者体表接触面积≥40%

3、温度控制范围：在环境温度10︒C ~ 30︒C条件下，水箱的温度在3︒C ~20︒C的范围内可调；调节精准精度为± 0.1︒C

4、采用压缩机制冷方式

5、降温速率：在环境温度23︒C条件下，每下降1︒C＜60秒

6、体温设定：体温设定范围30 ~ 38.5︒C ，调节精准度 ± 0.1︒C

8、降温毯主机具有下列功能：（建议增加体温探头）

a）水温值设定：实时监测有数字显示；

b）人体温度值设定：实时监测有数字显示；

c）缺水提示：缺水和传感器拔出时有声响报警；

d）工作状态有指示灯及字符显示；

e）体温传感器故障：有字符及声响提示；

9、水路连接采用快速插头，插拔方便，接驳可靠

10、毯面温度均匀，毯面温度误差不大于3︒C

11、噪声＜58 dB

12、密封性：降温毯循环水的管路密封性应良好，无漏水，滴水现象

13、配件要求：配备的冰帽、冰毯、体温探头等，清洁方便（如:可浸泡于消毒液、XX等液体中清洗），使用中不易出现漏水，破裂，被氧化等情况。

### （十一）妇产科孕期营养综合监测系统

技术参数：

- 孕期营养分析系统功能

- 1.1 数据分析及管理
   实现医院与家庭、医疗机构之间，远程干预场景的全面打通，孕产期营养保健与治疗处方的下达，动态跟踪和提醒，硬件监测数据采集和实时反馈，远程问诊，数据分析和管理。（提供证明文件）
1.2 全自动数据诊断分析
   根据有效诊断规则、智能诊疗运算、孕产期自定义诊疗规则和数据管理模块，实现对应智能诊疗运算下回馈数据自动显示，并对回馈数据进行全自动诊断，提供病症标签，出具相应报告单。
1.3 自动处方激活，自动出具健康行为指导方案
   通过诊断分析结果，自动匹配并激活专家处方（图片处方、文字处方），自动出具健康行为指导方案，同时上传到管理系统留存数据。结合监测数据、档案数据、诊疗采集数据进行全自动诊断、全自动分析，自动匹配专家干预处方完成营养的全方位指导改善，提供个性化的营养保健处方管理。
1.4 健康行为方案的开发平台和自定义方案的应用规则 
   根据个性化配置配套相应的行为健康监测终端，如营养手环、营养水杯、智能体温贴、远程胎动仪等作为数据采集点，以微信小程序为通讯载体实现对用户的运动、睡眠、血压、血氧、心率、饮水、体温、胎动等日常健康行为的实时反馈数据跟踪与持续监测；同时对临床出具的健康处方执行情况进行有效监测专家健康行为处方的定制与开发，实现营养方案区域化，定制化，专家化。（提供证明文件）

1.5 智能诊疗运算器的定制与开发
   智能诊疗运算器即诊疗方案、诊疗处方、诊疗数据采集回馈的应用场景，同时提供专家定制及分析诊断规则，配套开发功能，辅助智能诊疗运算器的实现。
1.6 诊疗采集数据表开发与管理
   诊疗所需的诊疗采集数据表及相应的调查问卷可自定义开发功能，实现诊疗采集数据的定制与管理功能。系统可关联孕期母亲体成分、孕期母亲体温、孕期体重、孕期骨密度、妊高征监测诊疗数据中心，行为健康监测终端采集的数据反馈到系统端，系统平台将自动提纯形成时间轴数据分析图表，写入个体的健康档案留存；经过提纯后的数据将作为个体健康指导依据持续为该用户后续健康管理提供服务。

1.7 家庭端智能诊疗采集设备互通  
   提供硬件设备和家庭数据采集终端接口，并对采集数据管理和定义运算规则，自动参与诊疗和健康行为方案激活。用户在家即可实时、定时接收医生下达的处方，并享受分处方、分时段的即使提醒服务，依靠平台的实时数据采集和回馈功能，医生对用户处方执行情况进行动态监控，有利于提高用户处方执行度。
1.8 临床监测
   结合临床监测需求可连接如骨密度仪、母乳分析仪、胎儿监护系统、孕产期心理监测系统等硬件设备，监测数据自动上传到管理系统，参与诊疗方案的智能运算实现监测数据互联互通。并对监测数据进行持续跟进，实现每一步诊断都有全面的监测依据。实现院内多科室、多台硬件监测设备数据的交互和统算。（提供证明文件）

1.9 数据管理
    数据采集：利用云平台能力、云存储、数据采集编辑器实现诊疗平台、硬件监测设备的数据采集和管理，通过运算器分析资源库平台、查询标准平台，实现诊断数据辅助决策、出具诊断标准、诊断逻辑、进行智能决策。
    资源库管理：通过资源库查询器、分配器模块，自动连接资源库、采集资源库、配置资源库、处方库、视频库、图片库、运算器管理库、量表库、标签库、查询标准库，自动进行数据分配查询，匹配对应专家处方，出具健康行为指导方案。
    数据统算：统算器每秒可达百亿次智能运算，可进行绘图、绘表、数据导出、数据分类汇总，大数据运算。

2.人体成分数据采集分析系统

2.1 配置：采用三维动态捕捉技术，配有四个高端红外感应测试探头，可根据身高自动移动，保障测试的准确性 。

2.2 数据采集：人性化的3D测量空间，使用三维人体扫描模块和摄像头准确采集人体图像，保障数据准确性。 （需提供证明文件）

2.3 监测内容包括：身高、体重、体脂含量、体脂重、去脂体重、总水分、细胞内液、细胞外液、蛋白质、无机盐、肌肉重、孕期体重增长评估、孕期营养状况评估、孕期膳食营养指导，能输入孕产妇实验室相关代谢及营养元素检测等综合指标，并能纳入分析。

2.4 测高范围：30~220CM     体重范围：0~200KG

2.5 单次检测时间<30秒

3.孕期人体体征管理系统

3.1营养状况评估：可出具能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、多种维生素和矿物质的摄入量分析，以及膳食结构分析、餐次能量分析，也可出具食物摄入种类及食物摄入频率的分析。

3.2膳食调查方法：包含24小时膳食回顾法、标准食谱调查法、标准快捷医嘱膳调法、快速图像调查法、食物频率法FFQ五种膳调方法。

3.3孕期全营养模块：

3.3.1图像化输入系统：参照图片更形象、更准确地判断摄入量。

3.3.2 膳食调查显示：食谱录入界面-涵盖七大类食物图片，形象准确，便于选择和准确判断摄入量。营养指导界面—显示膳食营养指导报告，包含早、中、晚餐需要摄入的谷物、肉类、果蔬等食物重量及各自的代表性食物。

3.3.3 膳食食谱：根据分析结果，不同孕周自动换算营养食谱，内置不同孕周的近千例膳食营养食谱，并可根据医生临床诊断需求不断定制和增加。

3.3.4 便捷的食谱和配餐功能：临床膳食营养食谱可自动计算食物成份含量，膳食营养配餐可自动计算食物成份含量。

3.3.5 膳食数据库：依据《中国居民膳食营养素参考摄入量》、《中国食物成分表》编制，涵盖食物交换份表；可对数据进行多条件搜索、编辑；数据库可编辑更新。

3.4地区化食材库:可配置不同省份的食材库，根据不同省份的饮食习惯，优先查询和显示符合本地饮食习惯的食材。

3.5膳食指导方法：食物交换份法、推荐食谱法、图像营养指导法、快速图片指导法4种膳食指导方法。

3.6 膳食推荐模式：包括智能AI营养模式、标准膳食模式、自定义膳食三种方式 。

3.7 出具多份报告单：体成分数据采集分析报告单、孕期营养评估报告单、孕期食物交换份报告单、孕期推荐食谱报告单、孕期体重增长评估报告单、孕期胎儿宫内发育评估报告单

4.硬件要求：

处理器：工业级Intel嵌入式芯片，四核CPUi5。

内存：不小于8GB。

存储：1xSATA2.0,1x mSATA固态硬盘接口，可无限拓展。（建议增加≥1TB）

以太网：2xIntel82583V千兆网卡芯片1xMINI PCI-E接口，支持无线网络(WIFI）。

- 工作站要求：

- 5.1.综合监测系统软件包含：孕期营养分析系统+体成份数据采集分析系统+孕期人体体征管理系统孕期

5.2：孕期人体体征管理系统工作站必须实现体成分数据采集，膳食营养工作站互联功能，实时监测体成分数据自动传输至系统，更加方便指导分析，更便于后期产品升级维护。（需提供证明文件）

5.3开发过程各阶段技术文档要齐全，文档与实际要严格一致。系统实施过程中，配合实施进度，须向医院按时提供如下文档：

1.操作使用说明书

2.项目实施计划

3.功能模块上线清单

4.系统测试方案

5.测试报告

6.培训手册

配置清单：

1 三维建模采集器 1台

2 工作站含系统 1套

3 打印机 1台

4 路由器1个

- 二、项目要求：

（一）所招产品的质量要求

（1）本项目技术参数均为公共参数，无指向性，投标供应商认为该产品指向某一品牌、某一型号，那么该参数均为参考参数，可以根据技术要求及商务要求自行去选择产品品牌和型号。

（2）凡技术参数指标执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。供应商需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”号的技术参数为重要参数，投标供应商须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标供应商提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料），如出现负偏离的则以扣分处理。

（二）项目的交货期和质保期。

1、交货期：合同签订后30天内。

2、质保期：5年。

（三）付款方式和交货地点

1、付款方式：合同签订后支付合同总额30%，安装、验收、培训完毕后支付70%。

2、交货地点：采购人指定地点。

（四）售后服务

1.卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。维修响应 7x24 小时响应，在质保期内出现故障中标单位在接到故障报修电话后，48小时内必须赶到现场解决故障。须提供远程维修诊断系统。

2.为保证设备正常运行，供应商须在中国境内有正规完善的维修服务机构，在中国境内具有备件库，备件保证10年以上供应期。新疆区域有专职工程师，30分钟内响应，5小时到达现场排除故障。维修人员应是供应商派出的具有一定专业技术水平的人员，具有供应商的法定代表人授权委托，并提供联系人、联系电话及维修点详细地址。（须提供房屋租赁合同或合作协议）

3.在质保期内，派遣维修或技术人员巡访设备使用单位，协助并指导运维人员进行日常维护保养工作，并与直接使用人交流设备使用相关事宜。

4.供应商必须积极配合采购人共同参与项目验收。主动向采购方有关技术人员在使用现场提供全套技术指导及培训。

5.供应商应派相关技术人员到现场免费进行指导安装，解决安装过程中的相关问题。

6.售后服务承诺：供应商应对质保期内及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响使用方使用，供应商应当给予补偿。

7.如收到服务需求不合要求情况，可双方协商决定，但决定权在购买方，购买方有权利退回所购买产品。

（五）实施方案及培训方案

1.供应商应保证供货设备在项目实施过程中

实施方案：

（1）项目详细工作内容，说明项目的工作范围、具体内容和技术要求等，这一部分内容能量化的指标尽可能量化；

（2）项目实施所采取的方法手段；

（3）预期效果，说明项目完成时所达到的效果；说明承担单位、协作单位和各自分工的主要内容。

设备管理及维护：

（1）设备管理方案；（2）设备维护及保养方案。

进度安排：项目工作进度安排，详细说明各阶段工作安排的时间和项目工作内容完成的时间，尽力让项目实施的时间进度与方案所计划的时间吻合；

供货安装：供货的流程、安装流程应在方案中写明。（注：可提供流程图。）

项目安全措施：

（1）方针、目标；（2）安全管理机构；（3）安全措施；（4）安全教育等。

应急处理：为保障设备的运行正常，加强对突发事件、紧急事件的控制，须供应商制定本项目的突发事件处置预案，写明面对突发事件的应急处理方法，包含：人员伤亡事故、发生火灾、突然停电等。建立完善的预防机制，指定专人负责，对潜在危险可能出现的紧急情况，制定相应的处理办法。

等五方面进行拓展，本包属于医疗设备，供应商能够在设备运输中保障设备的功能不被破坏，在发货前保证对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份产品检验合格证书。在项目供货安装时进行核对，本次购买设备如若发生设备不能正常运行，供应商必须在突发应急时给予响应，并在最快时间内快速高效的处理。

2.该项目属于医疗设备，须提供培训，培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。在质保期内为采购人提供至少三人的培训服务，确保用户方至少两名操作人员可熟悉使用，供应商应保证在采购人指定交货地点对设备操作人员提供不少于1天的免费培训。培训配备受过专业培训的售后服务人员、技术支持人员及咨询服务、在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。供应商投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价，随时排除所有设备故障进行明确的计划阐述，并对所有设备保修期过后维保进行阐述。

（六）验收

1.项目业主按标准、技术要求在现场验收，货物验收按照行业标准及招标文件中所提出的要求，如供方实际执行的标准高于国家标准和机械行业标准则按买方标准验收。

2.项目业主在货物抵达交货地点之日起3日内完成初步验收，这种验收只是数量上的和外观感觉上的，最终验收依据国家标准。

3、项目所有内容实施并完工后，双方共同派相关人员参加验收，如承包方在接到项目业主通知之日起三日内无法派员抵达现场，则视为同意买方自行验收的结果。

4.上述检验和验收不能代替质保期内设备制造性能质量考核。

（七）其他要求

1.为保证产品质量，设备到场后须随设备提供由国家权威质量检测机构或第三方机构出具的符合参数要求的完整的检测检验报告，否则采购单位有权拒收。

2.提供近三年内类似业绩证明材料中标或成交通知书和合同。

3.投标文件目录清晰、关联点对应准确，评审内容便于查找，没有与评审内容无关的资料及文件。

4.投标供应商提供所投产品（关于移动DR）的注册证、注册登记表（要有能证明产品参数部分）。

注：本项目技术参数接受偏离，投标供应商提供的技术参数中出现正偏离，正偏离加分，负偏离扣分。

# 第6章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章供应商须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

1.投标无效的情形：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

（2）供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

（3）供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对投标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

（4）供应商应当对所投分包投标文件中“货物内容”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

（5）供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标资格将被认定为投标无效。

（6）所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

（7）供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（8）投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（9）采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

（10）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

（11）在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了投标文件的要求。实质上响应的投标应该是与投标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。

（12）如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照招标文件规定要求签署、盖章的；未满足招标文件中技术条款的实质性要求；与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；属于招标文件规定的其他投标无效情形；评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；招标文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2、本项目不专门面向中小企业采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问 题 的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，其中小型、微型及小微企业在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小型、微型及小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。

3.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 2%-3%的价格扣除。（本项目不适用）

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

4.供应商为提供服务需求在投标中伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：投标商所投产品应优先选择《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部 环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：     /

- 6.开标：

（1）供应商按照须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定时间内上传投标文件。

（2）在开标前，工作人员收取所有参会人员的手机，主持人宣读开标纪律。

（3）开标时，由代理机构对供应商的投标文件进行解密，解密时间为30分钟。

（4）由代理机构开启报价，所有投标供应商签字确认。

（5）采购人或采购代理机构登录政采云平台对投标供应商的资格证明材料进行审查。

7.评标：

- （1）在政采云平台上随机抽取5名专家，负责评标工作。

- （2）评标前，工作人员收取所有参会人员的手机，主持人宣读评标纪律。

- 对采购单位的纪律要求：采购单位不得泄露招投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益

- 对与开标大会活动有关的工作人员的纪律要求：与开标大会活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

- 对评标专家的评标纪律及注意事项：

- ①与本次评标工作无关的人员不得进入评标现场；

- ②在评标过程中评标委员会以外人员不得干预或影响正常评标工作，不得明示或暗示其倾向性、引导性言论；

- ③评标委员会成员要严格遵守政府采购法、政府采购法实施条例、政府采购货物和服务招标投标管理办法及评标专家管理办法，要求公正、公平的参与评标工作；

- ④评标委员会成员要依法独立评标，并对评标意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- ⑤评标委员会成员要认真阅读招标文件和所有供应商的投标文件，对所有投标文件逐一进行资格性、符合性检查，按招标文件规定的评标方法和标准，进行比较和评价；对需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

- ⑥评标委员会成员不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化投标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购单位代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评标资料。

- ⑦评标专家与供应商有下列利害关系之一的人员，应当回避：

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

- （3）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对所有通过资格审查要求的投标供应商的投标文件，进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

- （4）若对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （5）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- （6）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 注：现场所有参会人员均要对开标内容进行保密。

8.答疑澄清：

- （1）评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，要求投标人以书面形式现场作出必要的澄清、说明或者补正。

- （2）投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 9.定标：

- （1）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

- （2）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人按照招标文件规定的方式确定中标人。

- （3）采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- （4）同品牌处理办法：采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- （5）中标候选人并列式时的处理方式：采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足投标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

10.评标标准：

（1）价格评分占30%，完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100。

（2）商务评分占7%，包含业绩、企业实力、文件制作。

（3）技术评分占63%，包含技术参数、实施方案、培训方案、售后服务、检测报告。

初步评审—资格性审查表

| 序号 | 审查内容 | 供应商 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 1 | 具有有效的营业执照； |  |  |  |
| 2 | 法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)； |  |  |  |
| 3 | 提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》； |  |  |  |
| 4 | 近两年任意一年的财务审计报告，成立时间未满十二个月的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明； |  |  |  |
| 5 | 提供依法缴纳近6个月任意1个月社会保险的证明； |  |  |  |
| 6 | 提供依法缴纳近6个月任意1个月的税收证明； |  |  |  |
| 7 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图；将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准） |  |  |  |
| 8 | 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； |  |  |  |
| 9 | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； |  |  |  |
| 10 | 缴纳投标保证金有效凭证。 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

初步评审—符合性审查表

| 评审内容 |  | 评审意见 |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 是否合格 |
| 1 | 各供应商投标报价未高于预算金额； |  |
| 2 | 评标委员会认为供应商的报价无明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，供应商的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理； |  |
| 3 | 投标文件按照招标文件的规定编制、标记及签署盖章的，法定代表人或其授权代表签章； |  |
| 4 | 提供关于过氧化氢低温等离子体灭菌器设备的《危险化学品生产或经营许可证》。 |  |
| 5 | 所投产品的设备及数量满足招标文件要求的； |  |
| 6 | 按招标文件规定的格式填写，内容全面； |  |
| 7 | 符合招标文件中规定的要求； |  |
| 8 | 没有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 9 | 不同供应商的投标文件没有错漏一致的情况； |  |
| 10 | 供应商附有详细地址、联系人、电话标明的； |  |
| 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×” |  |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

| 一、商务符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 供应商名称及审查情况 |  |  |
| 招标文件条款（供应商须知、供应商须知资料表条款号） | 本项目要求 |  |  |  |
| 中小企业投标要求（1.3.6） | 本项目适用 |  |  |  |
| 联合体投标规（1.4） | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |
| 供应商的关联（1.5） | 在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 |  |  |  |
| 未发现影响采购人决策行为（1.5） | 供应商在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。 |  |  |  |
| 满足投标范围的完整性要求（8.1） | 供应商对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标。 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求（11.4） | 供应商所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |  |
| 投标保证金（12.1） | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 投标有效期满足要求（13.1） | 自提交投标文件截止之日起 60 日历日 |  |  |  |
| 投标文件的装订方式（14.3） | 所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订 |  |  |  |
| 投标文件的签署和盖章符合要求 （14.2、14.4） | 按照招标文件规定要求签署、盖章。 |  |  |  |
| 接受价格的算术修正（20.3） | 投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力。 |  |  |  |
| 符合强制采购节能产品要求（20.6） | 本项目适用 |  |  |  |
| 未发现串通投标（22.2） | 未与其他供应商串通投标，或者与招标人串通投标。 |  |  |  |
| 报价说明可以接受（22.2） | 供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，供应商能按照规定证明其报价合理性。 |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加条件（22.2） | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

| 技术符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 供应商名称 | 供应商名称 | 供应商名称 |
| 招标文件要求 | 条款号 |  |  |  |
| 货物内容 | 第5章 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

## 综合评分表

| 序号 | 评标标准 | 分值 | 评分内容 价 格：30分 商 务：7分 技 术：63分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评分标准 | 30 | 投标报价：完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100。（注：若为小型、微型企业，其投标报价扣除 10 %后参与评审，提供相关证明资料，否则无效。） | 投标报价超过采购预算价的按废标处理 |
| 2 | 商务评分标准 | 2 | 业绩：投标供应商提供近三年内类似业绩证明材料中标或成交通知书和合同，每提供一个得1分，最高得2分，未提供的不得分。 | 根据需求提供必要的证明资料 |
| 3 |  | 3 | 企业实力：投标供应商提供所投产品（关于移动DR）的注册证、注册登记表（要有能证明产品参数部分）的得3分，未提供或提供不全不得分。 |  |
| 4 |  | 2 | 标书制作：投标文件目录清晰、关联点对应准确，评审内容便于查找，没有与评审内容无关的资料及文件得2分，否则不得分。 |  |
| 5 | 技术评分标准 | 33 | 技术参数：根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分。完全满足招标要求的得28分；技术参数每有一项正偏离加1分，最高加5分；标“★”的为重要技术参数，每有一项负偏离扣2分；一般参数负偏离扣1分，直至扣完为止。 | 根据需求提供必要的证明资料 |
| 6 |  | 6 | 检测报告：提供所有设备由国家权威质量检测机构或第三方机构出具的完整的检测检验报告，每提供一份得2分，共计6分，检测内容必须与参数要求内容相符，不提供或提供不全不得分。（注：移动DR、台式超声波清洗机、低温等离子灭菌器） |  |
| 7 |  | 9 | 实施方案：根据项目要求中所阐述的对应内容，各投标供应商进行详细阐述：1、实施方案中设备质量、供货安装、项目安全措施、应急处理、进度安排完全满足项目实际要求的得3分；方案描述不清晰或有缺失内容的每一项扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 2、项目安装、调试、测试方案合理且操作性较强，完全满足项目实际要求的得3分；方案描述不清晰或有缺失内容的每一项扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 3、有明确的项目质量管理方案和制度，项目管理机构及职责分配合理，符合项目实际，具有操作性；完全满足项目实际要求的得3分，方案描述不清晰或有缺失内容的每一项扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 |  |
| 8 |  | 5 | 培训方案：根据培训计划情况，各投标供应商详细合理阐述培训方案，包含：①培训时间；②培训地点；③培训产品基本原理、④操作使用和保养维修；⑤培训方式；培训方案中包含以上每项内容，且方案切实可行，满足采购方需求得5分，其中每有一项不详细、不完善、缺项或不能满足采购方需求的扣1分，直到全部扣完为止。 |  |
| 9 |  | 10 | 质量保证及售后服务：1、供应商根据本项目的采购需求制定售后方案，包括售后维保、技术人员技术支持及咨询服务、在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。方案完整，逻辑清晰，贴合采购需求，可行性高的得7分；方案较为合理且可行性高的得5分；方案不太合理，可行性不高的得2分；方案结构混乱，不贴合本项目的采购需求得1分；未提供不得分。 2、投标商或厂家在新疆区域有两名或以上专职医疗设备维修工程师，并提供30分钟内响应，5小时到达现场排除故障的应急抢修方案，在新疆须设有售后办事处及配件库，并有800或400免费维修电话，且提供疆内维修点详细地址及维修工程师姓名、联系电话、设备维修工程师资格证书及身份证复印件。人员要求资料齐全，方案合理可行得3分；人员要求资料较齐全，方案较合理可行得2分；人员要求资料不齐全，方案不合理可行得0分。 |  |

招 标 文 件

项目编号：23GJ-(GK)005

第 三 册

# 第7章 政府采购合同

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

# 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.10 延迟供货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长供货的具体时间。

# 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.5如遇到像新冠疫情等情势变更的情形，请参照2.13不可抗力的条款。

# 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |