
额敏县应急医疗设备购置项目-额敏县人民医院重症医疗资源购置（储备）二次
招标文件

（货物类）

项目名称：额敏县应急医疗设备购置项目-额敏县人民医院重症医疗资源购置（储备）二次
采购人名称:额敏县卫生健康委员会
项目编号：XJMS2023-0303
采购代理机构：新疆民盛工程管理服务有限责任公司
日期：2023年03月28日
目      录

2第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知
6
第三部分  采购需求
35
第四部分   评审方法（综合评分法）
37
第五部分   政府采购合同
84
第六部分   投标文件格式
102
第七部分   质疑、投诉证明材料格式
139


第一部分  招标公告
项目概况：额敏县应急医疗设备购置项目-额敏县人民医院重症医疗资源购置（储备）二次的潜在投标人应在登录政采云平台https://www.zcygov.cn/后进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，并于2023年03月28日10：30时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：XJMS2023-0303
项目名称：额敏县应急医疗设备购置项目-额敏县人民医院重症医疗资源购置（储备）二次
采购方式：公开招标

预算金额（元）：31800000.00元人民币
最高限价（元）：31800000.00元人民币
采购需求：采购及安装综合ICU设备及其他设备。（具体清单及参数要求详见招标文件）
合同履约期限：合同签订后30日历天内完成本项目的供货、安装、调试、验收的全部工作内容。

本项目（否）接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目的特定资格要求：（1）供应商具有合法经营范围且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

A.供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定；

B.供应商具有独立法人资格的合法企业，持有有效的营业执照；具有独立承担民事责任的能力；

C.具有医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；设备制造商所投产品须具备医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)及医疗器械生产许可证。

D.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

(2)供应商不得存在下列情形之一：

A.与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

B.与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、关联关系；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

C.法律、行政法规规定的其他条件； 

（1）供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件并加盖公章。 

（2）供应商不得存在下列情形之一： 1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，不得参加投标。 

三、获取招标文件
时间：2023年03月08日10：00时至2023年03月14日00:00时
地点：新疆政府采购网政采云平台线上获（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录新疆政府采购网政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2023年03月28日10:30时（北京时间）
投标地点: 新疆政府采购网政采云平台（https://www.zcygov.cn/）
开标时间：2023年03月28日10:30时（北京时间）
开标地点: 塔城地区政务服务与公共资源交易中心四楼 

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1、本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购网（https://www.zcygov.cn/）申请获取采购文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用；
2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（https://www.zcygov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名称:额敏县卫生健康委员会

地址：塔城地区额敏县阿尔夏特路 

联系人：毕辉军 联系方式：18999749025

2.采购代理机构信息：新疆民盛工程管理服务有限责任公司

地 址：额敏县阿尔夏特路志合综合楼四楼

3.项目联系方式项目联系人：赵洋   联系电话：19999151515
第二部分  投标人须知

投标人须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	额敏县应急医疗设备购置项目-额敏县人民医院重症医疗资源购置（储备）二次

	2
	采购人
	名称:额敏县卫生健康委员会
地址：塔城地区额敏县阿尔夏特路

联系人：毕辉军  

联系方式：18999749025

	3
	采购代理机构
	名 称：新疆民盛工程管理服务有限责任公司

地 址：额敏县阿尔夏特路志合综合楼四楼

联系人：赵洋
联系方式：19999151515

	4
	采购内容
	详见招标文件第三部分采购需求；

	5
	投标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目允许联合体投标。

	6
	投标文件的组成部分
	封面
	投标文件封面；

	
	
	资格审查材料
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件

2、供应商医疗器械经营许可证、若供应商为货物制造商须提供制造商的医疗器械生产许可证（复印件）

3、法定代表人（或负责人）资格证明书及授权委托书

4、中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（根据制造商实际情况填写）

5、不参与围标串标承诺书

6、投标保证金

7、企业信誉；（未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体以及政府采购严重违法失信行为记录名单。）
（八）联合体协议书( 以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供)

	
	
	商务 文件
	1、开标一览表

2、明细报价表

3、商务条款偏离表

4、合同条款偏离表

5、近三年（2020年01月01日至今）所投产品销售业绩

6、节能、环保产品明细表（如有）

7、虚假应标承担责任声明

8、售后服务承诺（含培训方案）

9、供应商认为有必要提供的其他商务资料

	
	
	技术
文件
	1、技术条款偏离表

2、产品详细配置清单

3、供应商所投产品技术支持资料

4、供应商认为有必要的其他技术资料

	7
	是否允许联合体投标
	☑是。    
应满足要求：
1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加 投标， 联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则 填写。

2.以联合体形式参加投标的， 联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采 购法》第二十二条第一款规定的基本条件(涉及行政许可范围的内容， 联合体 各方均应具备相应资质)。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的， 联合体各方中至少有一方必须符合招标文件“本项目的特定条件”。

3. 联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》(格式后附)， 协议书必须明 确主体方(或者牵头方) 并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任(各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则， 联合体投标无效)， 并将联合投标协议放入投标文件。 联合体各方必须共同与采购人签订采 购合同， 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。                  
4.以联合体形式参加政府采购活动的， 联合体各方不得再单独参加或者与其 他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关 的投标文件作废。                                                    5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照 资质等级较低的投标人确定资质等级。                                  6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算 (招 标文件另有规定的除外)。                                            7.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。    
□否。

	8
	是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成
	☑否。
□是。
中标人按照合同约定或者经采购人同意，可以将项目非主体、非关键性工作分包交由他人完成。此时，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。
分包内容要求：
分包金额要求：
接受分包的第三人资质要求：

	9
	踏勘现场
	☑自行踏勘。不组织统一踏勘，投标供应商认为有必要的，可在投标截止时间前自行踏勘。

	10
	答疑接受时间
	投标人获取招标文件之日起七个工作日内（逾期不予受理）。
联系人：赵洋
联系电话：19999151515
提交方式：投标供应商将纸质版文件加盖公章送至新疆民盛工程管理服务有限责任公司。

	11
	投标有效期
	自投标截止之日起90日历天。

	12
	投标截止时间      （开标时间）
	截止时间：2023年03月28日10:30 时（北京时间）

	13
	投标人在投标截止
时间前提交的文件
	投标文件（具体要求见本表第15项）

	14
	投标文件份数
	1．本项目采用不见面开标，投标人需要递交电子投标文件。加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台上传到指定位置，无需递交纸质文件。

2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点新疆政府采购云平台https://www.xjca.com.cn/网上开标完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“新疆数字证书”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。
不见面开标默认解密时长：30分钟
关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。

3.开完标后，中标单位在领取中标通知书时须递交纸质投标文件三份。

	15
	开标时间及地点
	开标时间：2023年03月28日10:30 时（北京时间）
开标地点：塔城地区政务服务与公共资源交易中心四楼；
开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点登录政采云平台（https://www.zcygov.cn）不见面开标系统（进入“项目采购”应用，在开标评标菜单中选择进入开标大厅）或点击链接https://www.zcygov.cn/bidding-entrust/#/bidFile/upload/list完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

	16
	评标委员会的组成
	评标委员会构成：6-7人，其中采购人代表：0-1人。
评委确定方式：政采云专家库中随机抽取。

	17
	投标保证金
	递交方式：
1、投标保证金必须从投标人的基本账户汇到指定的投标保证金专用帐户（支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金）。
投标企业应在投标截止前由企业基本账户汇入下列账户
金额（小写）：100000.00元人民币

金额（大写）：壹拾万元整
单位名称：新疆民盛工程管理服务有限责任公司
开户行：中国农业银行股份有限公司塔城工业区（兵团）支行
账号：30759601040003913
行号：103901275960
2、采用银行保函、专业公司保证担保的应当从其基本账户开具，开标时需提供相对应的银行保函、专业公司保证担保的担保证明扫描件及保函财务费用支出凭证。如未从基本账户缴纳的视为无效。

到账截止时间：2023年03月28日10：30 时（北京时间）

注：

1、投标保证金必须由投标供应商账户支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式开具，不得以个人名义，否则投标无效。采用银行保函、专业公司保证担保的应当从其基本账户开具，开标时需提供相对应的银行保函、专业公司保证担保的担保证明扫描件及保函财务费用支出凭证。如未从基本账户缴纳的视为无效。
2、投标保证金必须在投标截止时间（开标时间）前缴纳至招标文件中指定的保证金账户。投标供应商需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。

3、保证金的缴纳时间以到账时间为准。

4、投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

5、保证金须注明项目名称（可简写），如未按此项注明，造成所有后果由投标人自行承担。

	18
	节能、环保要求
	(1)按国家有关节能环保政策执行。根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号），本次采购服务中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则响应无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。
(2)属于政府强制采购节能产品的，必须在节能产品明细表中填报，并提供产品在最新一期节能产品政府采购清单所在页扫描件或相关网页截图，否则按无效投标处理。“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。
(3)采用综合评分法时，加分幅度：
（1）（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值
（2）（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值
技术项加分：
（1）（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值
（2）（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值
供应商所投产品属于国家颁布的最新节能、环境标志品目内产品的，须提交国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则，不予加分。

	19
	中小微型企业
有关政策
	(1)根据工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定执行；
(2)按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策；
(3)按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）文件规定，在政府采购活动中，残疾人企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策；
(4)价格扣除幅度：小型、微型企业产品价格给予10%的扣除。 
(5)残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业，不重复享受政策。  

	20
	其他政策
	中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。
2.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。本项目具体扣除比例为10%。
（①有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。②省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。③各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。④各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。）
3.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。本项目具体扣除比例为10%。
4.根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：
（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：
①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 
②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 
③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（二）价格扣除办法： 
①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。
（三）中小企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：《中小企业声明函》

	20
	技术部分是否采用
“暗标”评审方式
	☑否。
□是。

	21
	评审方法
	☑资格后审         □资格预审
☑综合评分法       □最低评标价法
注：
1、最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，技术指标较优的一方为中标人。
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
2、综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分细则评审后，以评标最终得分最高的投标人作为中标人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	22
	履约保证金
	履约保证金的交纳必须以公对公账户进行电汇或转账，否则不予认可。

	
	
	交纳时间：合同中约定                      

	
	
	交纳金额：合同中约定

	
	
	收款单位：/
开户银行：/
银行账号：/

	
	
	项目完成验收合格无质量问题后退还。

	23
	代理服务费
	交纳时间：中标通知书发出时
交纳金额：本项目服务费参考“计价格[2002]1980号文《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》收取，由中标人支付。

单位名称：新疆民盛工程管理服务有限责任公司
开户行：中国农业银行股份有限公司塔城工业区（兵团）支行
账号：30759601040003913
行号：103901275960

	24
	付款途径
	电汇

	25
	付款方式
	签订合同后，支付合同总额的30%，乙方按合同约定完成供货、安装、调试、验收、等全部工作后，甲方向乙方支付本合同约定货款总额的70%，中标方需提供相应金额正式发票。（具体付款方式以和甲方签订合同为准）

	26
	合同履约期限
	签订合同后30日内完成本项目的供货安装调试验收的全部工作内容。

	27
	交付地点
	采购人指定地点。

	28
	质保期
	1年。

	29
	争议的解决
	1、双方在合作中发生分歧和争议，原则上由双方协商解决，并且在双方未达成一致前，任何人都不得将分歧透露给第三人；

2、双方协调不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼；

	30
	是否需要
提交样品
	☑不需要
□需要

	31
	现场陈述
	☑不需要。
□需要，陈述要求如下：/

	32
	项目预算及报价
	本项目最高限价31800000.00元，投标供应商投标报价不得超过项目预算金额，否则按无效投标处理。

	33
	知识产权要求
	1、投标供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标供应商须承担全部赔偿责任。

2、投标供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

	34
	其他
	各投标供应商必须针对每包项目分别制作投标文件并报价，每包的投标文件均必须满足招标文件份数与制作等要求，否则将导致投标被拒绝。

2、当出现下列情形之一，投标文件将予以退回：
（1）投标供应商在投标文件递交截止时间前未成功上传加密电子投标文件；
（2）投标供应商使用解密的CA数字证书与上传加密投标文件使用的CA数字证书不一致；
（3）投标供应商解密时CA数字证书已过期，导致无法正常解密；
（4）加密投标文件时，CA数字证书未过期，解密时，显示CA数字证书已过期，导致无法正常解密；
（5）未在规定的投标文件解密时间内进行解密的；
（6）投标供应商个人原因导致无法解密的其他情形。 

3、投标供应商应在投标截止时间前将投标时使用的计算机安装相关的浏览器（推荐使用谷歌浏览器）、CA驱动等软件，方便投标文件解密时能够正常解密。
4、投标供应商需在投标截止时间前自行测试开标时使用的计算机，如因投标供应商自身原因导致投标文件解密失败的，由投标供应商自行承担相应后果。

5、本次采购，供应商须按招标文件第二部分“供应商须知前附表”中第6项规定的内容提交资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件。并根据第六章“投标文件格式”中的全部内容进行投标文件的编制，在评标过程中若发现供应商的投标文件内容未按照招标文件编制，编制内容存在缺失或提供无效资料的，将导致投标被拒绝。所有资料均不允许在投标截止时间后补正。

	注意事项
	注：

无论何种原因，在投标文件中未提供相应材料的，评标委员会将视同其未提供。

各供应商应在开标前应确保成新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；
3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（https://www.xjca.com.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。


注：1、本表中加☆项目若有缺失或无效，将导致投标无效且不允许在开标后补正；
2、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。
3、本表中“ eq \o\ac(□,√)”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。
投标人须知正文部分
一、总则
1.说明
1.1本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。
2.定义
2.1“采购人”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第1项。
2.2“采购代理机构”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第2项。
2.3“招标货物”指招标文件第三部分所述所有货物；“服务”指招标文件第三部分所述投标人应该履行的承诺和义务。
2.4“潜在投标人”指符合招标文件各项规定的供应商。
2.5“投标人”指符合招标文件规定并参加投标的供应商。
2.6“投标人公章”在投标文件中指与投标人标准公章一致的投标人签章。
3.合格投标人的条件
3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。
3.2遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：
1)具有独立承担民事责任的能力； 
2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6)法律、行政法规规定的其他条件；
7)具有本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第5项规定的资格条件。
3.3投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：
3.3.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；
3.3.2母公司、全资子公司及其控股公司；
3.3.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；
3.3.4法律和行政法规规定的其他情形。
3.4投标人须持有《法定代表人授权委托书》。
3.5投标人在针对本项目正规获取采购文件。
3.6投标人按时足额交纳投标保证金。
3.7本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第7项的规定。
3.8投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。
4.投标费用
4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。
5.纪律
5.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。
5.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
5.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
5.2.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
5.2.1.2投标人之间约定中标人；
5.2.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
5.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
5.2.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
5.2.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
5.2.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
5.2.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
5.2.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
5.2.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.2.2.5不同投标人的投标文件相互混装；
5.2.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
6.通知
6.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告发送变更通知及/或答疑文件的形式，向潜在投标人发出，传真和电话号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人须立即予以回复确认，但投标人未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。
二、招标文件
7.招标文件组成
6.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。
8.踏勘现场
8.1本项目是否统一组织投标人踏勘现场见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第9项的规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。
8.2踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。
8.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
8.4除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
9.知识产权
9.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。
9.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。
10.答疑及招标文件的澄清和修改
10.1投标人如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第11项规定向采购代理机构提出。提出后，请投标人及时接收答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。
投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。
10.2无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答投标人疑问对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在投标人发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。
特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。
10.3采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。
10.4采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改以书面形式通知投标人。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。
10.5澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的答疑、澄清文件制作投标文件。

三、投标文件
11.投标文件的语言及计量单位
11.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。
11.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。
11.3除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。
11.4对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。
11.5电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标人的投标文件一律不予退还。
12.投标文件组成及编制
12.1投标文件分为资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件。
商务文件指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术和服务文件指投标人提交的能够证明其提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。本次招标，投标人须按招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第6项规定提交资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件，其中加☆项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。
12.2投标人递交的投标文件及相关要求按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第14、15项的规定。
12.2.1投标文件的编制
12.2.1.1投标文件按照招标文件要求进行编制。投标文件编制时，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。           
12.2.1.2投标文件须使用投标人公章的签章以及法定代表人的签章。若无签章，则视为无效投标。
12.2.1.3若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。
13.投标报价
13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
13.2投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。
13.3除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。
13.4本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第9项的规定。如允许，投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，须在技术文件中载明。
13.5投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。
13.6投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。
除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
13.7对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。
13.8最低报价不能作为中标的保证。
14.投标有效期
14.1本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第12项的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。
14.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。
15.投标内容填写说明
15.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。
15.2投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。
15.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。
15.4投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。
15.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。
15.6投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。
15.7本项目技术部分是否采用“暗标”评审方式按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第21项的规定。如果采用暗标评审方式的，投标人在制作投标文件时应当以能够隐去投标人的身份为原则并需严格遵守以下各项规定：
15.7.1技术部分中纳入“暗标”部分的内容：/
15.7.2暗标的编制要求
15.7.2.1投标文件技术部分全部内容中不能出现任何本投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、企业徽标或符号、人员名称以及其他特殊标记等（如有此类文件应放于商务文件“用于评审的证明材料”中），否则将导致投标被拒绝。
15.7.2.2页面设置及字体要求：采用标准A4纸张，上下页边距为2.54cm，左右页边距为3.17cm，装订线位置为左；不得设置页码；正文使用四号宋体字，单倍行距，段前段后0行间距；标题为二号黑体字，图、表中的字体统一用宋体小四，1.5倍行距，段前段后0行间距。
15.7.2.3任何情况下，技术部分（“暗标”部分）中不得出现任何投标人的审阅或者批注痕迹，否则将导致投标被拒绝。
四、投标保证金
16.投标保证金 
16.1投标人应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第17项的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐，并经采购代理机构确认。
16.2采购代理机构不接收以现金或汇票等其他形式递交的投标保证金。未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。
16.3未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在合同生效后5个工作日内退还。
16.4投标保证金退还一律退至投标人的原帐户，资金原路返回。
     16.5如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向招标人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。
16.6开标结束后，投标供应商账户支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函的保证金由招标代理或招标人统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。
五、投标文件的递交
17.投标文件的密封和标记
17.1投标供应商应将投标文件通过政采云投标客户端进行加密，并在相应位置加盖投标供应商公章。

17.2如果投标供应商未按上述要求加密，采购代理机构对投标文件的误投和解密概不负责。

18.投标文件的递交
18.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前投标，并将投标文件密封送达指定开标地点。
18.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。
19.投标文件的修改和撤回
19.1投标供应商在投标截止时间后，不可对已递交的投标文件进行修改或撤消。

投标供应商不得在投标截止时间后至投标有效期期满前撤销投标文件。否则投标保证金将不予退还。
六、开标
20.开标
采用不见面开标方式：采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云开标系统，使用密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。
法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

七、评标步骤和要求
21.组建评标委员会
21.1采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。
21.2参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。
22、资格审查
22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
23.初步评审
23.1评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全、有无计算错误等。 
23.2评标委员会审查投标文件是否实质上响应招标文件的要求。
1）实质上响应的投标是指与招标文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。
2）重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交付日期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：
A、招标文件第二部分“投标人须知前附表”第5条“投标文件组成”部分中，带“☆”号部分的证明文件不全或无效的；
B、投标文件未按招标文件的规定签章的；
C、未按投标文件份数要求提交投标文件的；
D、招标文件带“☆”号部分任意一款不满足要求的；
E、报价超过项目预算或经评标委员会认定低于成本的；
F、投标有效期不足的；
G、联合体投标文件未附联合体投标协议书的；
H、不符合招标文件中有关分包规定的；
I、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
J、投标人递交的投标文件无法满足正常开标、评标使用功能的；
K、投标人名称或组织结构与领取采购文件时不一致且无有效变更证明的；
L、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
23.3投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他投标人造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
23.4初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：        
1）投标文件中的开标一览表与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。
4）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。
23.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来证明。
24.投标的澄清
24.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。
24.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。
24.3如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。
25.详细评审
25.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第22项规定以及招标文件的要求进行。具体要求等详见招标文件第五部分“评审方法”。
25.2评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。
26.确定中标人
26.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
26.2 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标人。
27.评标过程要求
27.1开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。
27.2在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。
28.投标人瑕疵滞后发现的处理规则
28.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。
29.采购项目废标
29.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：
1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的供应商不足3家的； 

2）投标人的报价均超过了采购预算；
3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
4）因重大变故，采购任务取消的。
29.2投标人存在下列情况之一的,投标无效；

(一)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
(二)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(三)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(四)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(五)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(六)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

八、履约保证金
30.履约保证金
30.1履约保证金按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第22项规定，在签订合同前交纳。
30.2中标人在中标公告发布后及时足额交纳履约保证金。   
九、代理服务费
31.代理服务费
31.1代理服务费按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第24项和第26项的规定由中标人缴纳，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。  
十、签订、审核合同
32.中标通知
32.1中标人确定后,采购代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标人应按照上述第22、23、25条的规定交纳履约保证金、代理服务费和公证费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
32.2采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。
32.3中标通知书是合同的组成部分。

32.3采购人根据评审报告，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评审小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。
33.签订合同
33.1中标人须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。
33.2中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。
33.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请报经同级财政部门审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。
33.4中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。
33.5中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。
33.6违反政府采购相关规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
十一、处罚、询问和质疑 
35.处罚
35.1发生下列情况之一，投标人的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。
1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；
2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；
4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；
5）存在串通投标行为的；
6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；
7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。
36．询问
36.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
37.投标人有权就招标事宜提出质疑
37.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。
37.2质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。
37.3质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。
37.4质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。
37.5采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。
37.6投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门查询投标人网上关于各投标项目的质疑和承揽项目的真实性，并将记录其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。
37.7质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投拆。
十二、保密和披露
38.保密和披露
38.1投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。
38.2采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。
38.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
采购需求

	设备类型
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单  价（元）
	  金  额

	基础         设备
	1
	电动病床
	台
	5
	
	

	
	2
	床旁监护仪（有创血压）同时可兼容PICCO模块 、CO模块
	套
	26
	
	

	
	3
	精密注射泵
	台
	60
	
	

	
	4
	血气机
	套
	4
	
	

	
	5
	心电图机
	套
	21
	
	

	
	6
	便携式彩超
	台
	2
	
	

	
	7
	简易呼吸球囊
	只
	68
	
	

	
	8
	雾化器
	套
	57
	
	

	
	9
	排痰机
	台
	6
	
	

	
	10
	电动吸引器
	套
	23
	
	

	
	11
	医用降温毯
	台
	6
	
	

	
	12
	升温仪
	台
	2
	
	

	呼吸         治疗         设备
	13
	高流量湿化氧疗系统
	套
	12
	
	

	
	14
	无创呼吸机
	台
	13
	
	

	
	15
	有创呼吸机
	台
	8
	
	

	
	16
	支气管镜
	套
	2
	
	

	
	17
	一次性气管镜（5台显示器配10条镜子）
	台
	5
	
	

	其他         治疗         设备 
	18
	全自动连续血滤系统
	套
	3
	
	

	
	19
	空气波压力治疗仪
	套
	5
	
	

	
	20
	康复训练车
	台
	4
	
	

	抢救         设备
	21
	急救推车（药柜）
	套
	10
	
	

	
	22
	除颤监护仪
	套
	8
	
	

	转运         设备
	23
	转运呼吸机
	台
	4
	
	

	
	24
	转运监护仪
	台
	5
	
	

	
	25
	制氧机
	台
	46
	
	

	
	26
	流量表
	个
	25
	
	

	
	27
	脉氧夹
	个
	320
	
	

	
	28
	输液泵
	台
	22
	
	

	
	29
	体重秤
	个
	4
	
	

	
	30
	移动输液架
	个
	20
	
	

	
	31
	床单位消毒机
	台
	8
	
	

	
	32
	坐便器
	个
	10
	
	

	
	33
	轮椅
	个
	10
	
	

	
	34
	可视喉镜（插管用）
	台
	2
	
	

	
	35
	监护仪
	台
	48
	
	

	
	36
	电子血压计
	台
	30
	
	

	
	37
	全自动清洗消毒器
	套
	2
	
	

	
	38
	过氧化氢消毒机
	台
	6
	
	

	
	39
	ABS带轮病床
	张
	60
	
	

	
	40
	ABS病人抢救车
	张
	8
	
	

	
	41
	额温枪
	把
	16
	
	

	
	42
	便携式肺功能仪
	台
	16
	
	

	
	43
	动态心电图
	台
	19
	
	

	
	44
	动态血压检测仪
	台
	19
	
	

	
	45
	紫外线消毒车
	台
	16
	
	

	
	46
	空气消毒机
	台
	16
	
	

	
	47
	核酸扩增仪
	台
	11
	
	

	
	48
	核酸扩增仪
	台
	10
	
	

	
	49
	离心机(96孔甩板机)
	台
	3
	
	

	
	50
	氧气瓶
	个
	20
	
	


电动病床参数

1.调节范围：背部折起范围0-75°±5°；腿板折起角度0-40±5°；整体升降高度480-770mm。

2.主要结构组成：电动病床由床面部分(由多块不同功能的支撑板组成，如背板、座板、大腿板、小腿板)、床架部分(由床框、头板组件、脚板组件、左右护栏、脚轮组成)、驱动部分和电动控制部分组成。

3.通过EMC电磁兼容测试，确保内部信息化系统弱线路不受电磁信号干扰

4.床面：床面采用优质冷轧钢板一次冲压成型，四角均无焊接缝，厚度1.5mm，凹型多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。表面采取静电喷塑处理，无焊点，床板四周及背部有钢管加强筋，采用支撑卸力结构，延长病床寿命。床面整体离地距离500mm,便于临床操作及收放陪护椅，便于临床检查操作及卫生清洁。

5.床体采用打砂除锈、酸洗、磷化、表调、静电喷涂、高温固化等全自动流水喷涂线，使用阿克苏·诺贝尔环保抗菌粉末静电喷涂，色泽鲜亮，附着牢固，高温喷涂后为象牙白色。具有防腐功能。

6.背部床板：采用支撑卸力结构，科学合理，有效转移床板承重压力于床梁，最大限度减少螺杆受力，有效延长螺杆及病床使用寿命。加固加厚型碳素钢管,均匀分散压力，增强背部板安全性能。 床板链接采用钢质铰链，单片厚度4mm，耐磨，运作无噪音，防折断。

7.床体骨架采用40×80×1.5mm的矩形钢管焊制而成， 床体四角各有一个输液架孔，可随意选择输液体位。采用先进的焊接工艺，坚固耐用，可承载≥240Kg。

8.中控刹车骨架采用30×50×1.5mm矩形管焊接而成。

9.床头、床尾：采用ABS工程塑料吹塑而成，无缝制成，独特的自锁装置外形美观，，可快速拆卸，可兼做CPR板应急使用，满足临床急救需求。抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良，尾板外侧有病人信息卡插槽，所有塑料件颜色与床头床尾协调。

10.配置专用医用电机，具有UL认证，床体起背、曲腿功能由安全电压电机完成，采用直流24V永磁电机为动力的电动推杆和具有自锁能力的控制器、手持控制器及一个储备电源，可完成背部折起、腿部弯曲、整体升降及背部折起和腿部弯曲联动功能。导杆系统采用高碳钢与高强度铝台金组台，具有双向极点过载保护。配备一键急停装置，确保各项功能安全运行，配备蓄电池，蓄电池可在无电源情况下，反复使用2个小时。

11.护栏：边栏采用PP欧式护栏，四片护栏内藏于床内，整体外型美观，操作灵活，升降自如，前后护栏均设置角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度。护栏上设置30度刻度线，用于明确背部升起30度的角度，可有效协助临床VAP肺炎。独特的防夹手设计和阻尼结构缓冲了护栏下降速度，延长护栏使用寿命。背部护栏可随床体功能同时动作，最大限度地保护患者安全，不使用时可藏于床板下。

12.脚轮：中控刹车采用Ø125全制动静音双面中控刹车轮，床体尾部控制刹车功能，脚轮与床架之间装配牢固，制动后病床不会有相对滑动，方便推行与控制，脚轮主架和轮芯采用强承载能力的PA6材质,具有耐油、耐磨、耐药和耐化学品特性，保证脚轮的使用寿命，轮面材质采用耐磨 TPR，具有耐油、耐水、耐药性和耐霉菌的特性，同时还具有良好的减震降噪的作用，脚轮内部配备精密轴承，降低噪音，并提高脚轮整体的顺畅度。高稳定连动系统.刹车稳定灵活、方便.防水、防尘.双轮饼设计以增加着地面积，增加稳定性。（提供轮子的检测报告）

13.床垫止滑器，避免床垫侧滑，提高安全性。
2.床旁监护仪参数

模块化插件式床边监护仪，模块插件槽≥4，主机、显示屏和插件槽一体化设计

12英寸以上触摸显示屏，分辨率大于1280×800，至少支持8道波形显示。
采用无风扇设计，减少交叉感染机会

投标产品通过中国国家食品药品监督管理局III类医疗器械产品注册，通过欧盟CE认证。该条目参数要求需提供证明文件。

配置>=4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备，支持扩展独立显示屏.

监测参数：

标配基本参数模块（5导心电，阻抗呼吸，血氧、脉搏，无创血压，2通道体温，2通道IBP）

支持3/5导心电监测,支持升级6/12导心电测量支持房颤心律失常分析功能，支持不少于26种实时心律失常分析.

提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，并提供监护证明材料

监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护

具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

提供QT和QTc模板显示。

无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式

无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。

无创血压小儿测量范围：25-240mmHg（收缩压），10-200mmHg（舒张压），15-215mmHg（平均压）。

无创血压新生儿测量范围：25-140mmHg（收缩压），10-115mmHg（舒张压），15-125mmHg（平均压）。

血氧监测提供灌注指数（PI）的监测

支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测

提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 

支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，水槽要求易用快速更换

CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯

CO2波形最小走速为3mm/s,满足同屏查看更多呼吸周期

★支持升级PiCCO监测模块，采用Pulsion PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图，直观观察病人的变化情况

支持升级ScvO2监测，监测组织氧供和氧耗情况

支持升级NMT监测，监测肌肉活动状态

系统功能：

大字体界面支持6个参数的设置和显示

★具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。该条目参数要求需提供证明文件

能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。这些病人之间能够互相进行它床观察。

标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供证明材料

40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。

1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。

具备大于等于48小时全息波形的存储与回顾功能

120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。

提供升级24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。

具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。

具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。

工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

支持升级专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。

提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化

支持升级脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。

支持升级早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力

具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

★根据使用需求每台产品需配置PICCO模块或者PICCO单机及C.O.模块或者C.O.单机。

PICCO连续血流动力学模块或单机技术参数
1.配置连续血流动力学监测模块，模块可在监护仪上使用，实现资源共享；

2.具有CCO及SCVO2相关参数报警设置

3.采用微创连续监测技术，无需肺动脉导管，将经肺热稀释法和动脉搏动曲线分析法结合在一起。；

4.监测参数包括：（均提供可以监测参数证明文件）

5.★连续心输出量PiCCO, 每搏量SV;

6.全心舒张末期容积GEDV，胸腔内血容量ITBV；

7.每搏量变异SVV, 脉压变异PPV；

8.★心功指数CPI, 肺血管通透性指数PVPI，血管外肺水EVLW；

9.全心射血分数GEF，左室收缩力指数dPmx

10.★提供直观的蛛网图，方便查看病情变化。

11.适用于成人及儿童患者；

有创心排监测模块或单机（C.O）参数

1.热稀释法心排量支持病人心排量的监测

2.支持模块化设计，插入插件式监护仪进行即插即用

3.支持监测TB（血液温度），TI（注射液温度），CI（心排指数）和CO（心排量）参数

4.测量模式：手动和自动

5.连接中心监护系统时，每次测量曲线可以保存在远端的中心监护系统，支持回顾和报告的打印输出。

3.精密注射泵参数

1.用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射。

2.一般规格和要求：

2.1 设备先进、结构合理、加工精密；

3.主要技术和性能要求：

3.1安全要求：  

3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP24、IEC60601-1-2/YY0505；

3.1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

3.1.3压力报警阈值3档可调；

3.1.4 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

3.1.5防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

    3.2 精度要求：

      3.2.1 速率≥1ml/h: 精度≤±2%；

      3.2.2 快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间；

3.2.3 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

    3.3 基本要求：

      3.3.1 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）；

      3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

      3.3.3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；

      3.3.3 安装固定：可固定在输液支架上；灵活支持横竖杆。

      3.3.4 快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增

      3.3.5  KVO：0.5ml/h；

      3.3.6  自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml；

3.3.7  屏幕不小于2.5”，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ； 

3.3.8  整机重量不超过2.5kg，主机自带提手，方便携带
3.3.8 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

3.3.9 高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落；
     中级报警信息：系统异常、待机时间结束；

     低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断、联机失效；

3.3.10 电池工作时间﹥6小时@5ml/h，可升级至﹥12小时@5ml/h

3.3.11供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

3.3.12  RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

4.血气机(血气生化分析仪)参数

设备名称：血气生化分析仪

方法学：干式电化学法、交流阻抗

进样方式：自动水平进样 

用血量：用血量≤80ul

测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡可同时检测最多10项实测参数

计算参数:cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等, 直测和计算参数≥30项

标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血等≥6种

定标方式：自动定标

检测耗材：耗材单人份设计，独立包装，常温或冷藏保存，即取即用

质量控制：提供原厂配套三级液体质控品

运输存储：试剂盒运输条件可达-10～37℃；试剂盒存储最低可到2℃，最高可达30℃

操作界面：≥6英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程

内置高容量充电电池，断电后仍可待机时间≥24h或可连续测量样本数≥50个

小巧便携，重量< 5Kg(含电池)

仪器内置热敏打印机 

5.心电图机（数字式十二导心电图机）参数

一.基本要求

1.1 本机须同时具备心电信号采集与热敏打印功能，不接受心电采集盒类产品。

1.2 同屏显示，同步采集，同步热敏记录12道心电波形。

1.3 显示屏≥9.5英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。

1.4 本机具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入。

1.5 患者信息录入：支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器读取，WORKLIST快速下载排队预约的患者信息3种方式。

1.6 本机支持有线和无线联网。 

1.7 本机支持心电数据传输，可实现将本机采集的心电数据直接上传至心电网络平台。

1.8 支持PDF、PNG、JPG、HL7、XML、DICOM数据格式。

1.9 支持FTP、HTTP、SAMBA传输协议。

二.性能要求

2.1 A/D转换：24bit。

2.2  采样率：≥31000Hz。

2.3  频率响应：0.01Hz ~ 310Hz。

2.4  内部噪声：≤12.5µVp-p。

2.5  时间常数：≥3.2 s。

2.6  耐极化电压：±910mV。

2.7  输入电流：≤0.01μA。

2.8  抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。 

2.9  具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量。

2.10  除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。

三.功能要求

3.1  ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集。

3.2  导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时具备导联标识自定义功能。

3.3  采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。

3.4  支持实时采样、预采样、触发采样、周期采样模式，支持节律分析。

3.5  可同屏显示12导同步心电波形，同时支持3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1等多种显示布局。

3.6  屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。

3.7 自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。

3.8 支持起搏检测功能。

3.9 热敏打印布局：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1。

3.10 热敏记录纸：折叠纸。

3.11 设备内置存储器，本机可存储病历≥1000例，存储满后机器可循环存储。

3.12 支持U盘、SD卡的扩容存储。

3.13支持U盘和SD卡直接导出PDF、JPG、PNG、HL7、DICOM等格式的报告。

3.14 支持波形冻结与波形浏览功能。 

3.15支持报告打印预览功能。

3.16 具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印，方便医生调阅病人信息，并且支持病例重新编辑，具备病例模板与自定义病例模板的添加功能，方便医生在屏诊断时快速输入诊断结论。

3.17  权限管理：可对设置权限进行密码管控，包含传输、纸速、增益、报告模板等设置。

6.便携式彩超参数

一.设备用途:神经、血管、心脏、小器官、腹部、妇科、产科、泌尿、儿科、急诊等全身应用

二.主要技术及系统概述：

技术参数及要求：

主机尺寸小巧，便于携带；

主机重量≤5kg（含电池）

1.3
显示器≥15英寸高分辨率LED 显示器

1.4
显示器可视角度≥150度 （左/右）

1.5系统启动时间：≤30秒

1.6★触控面板操作，全密封边缘，防泼溅、防尘、防异物，易清洁消毒。

1.7 ★≥12英寸触摸操作屏，按键支持自定义设置，包括移动、增加、删除

1.8可自定义物理按键≥3个

1.9机器内置超声教学助手，可用于辅助医生进行腹部、心脏及小器官等部位的教学指导及练习、操作

1.10所配机型为该品牌的最新版本，并且具有升级能力，可扩展造影组件、弹性成像组件等高级功能

成像模式

2.1
二维灰阶模式

2.2组织谐波成像技术

2.3穿刺针显影增强技术

2.4彩色多普勒模式

2.5能量多普勒模式

2.6脉冲多普勒模式

2.7连续多普勒模式

2.8组织多普勒模式

穿刺针显影增强技术

3.1支持凸阵、线阵探头

3.2提供实时最佳角度提示信息

3.3支持双幅对比显示

B模式成像

4.1组织谐波成像模式

4.2组织特异性成像

4.3多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵探头和凸阵探头

4.4斑点噪声抑制成像

4.5回波增强技术，提高心脏图像质量

4.6锐眼技术，增强局部分辨率

彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

5.1高分辨率血流成像

5.2双实时同屏对比显示

5.3自动调节取样框的角度及位置

频谱多普勒成像

6.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率

6.2连续多普勒

测量分析和报告

7.1常规测量软件包

7.2多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

7.3神经肌肉、血管专用测量软件包

7.4急重诊应用测量软件包

7.5支持扩展心脏高端功能专用测量软件包，包括Auto LV,Auto EF及组织斑点追踪测量

7.6★支持扩展智能下腔静脉内径自动测量、智能速度时间积分测量、智能B线测量，

7.7支持血管内中膜自动测量，

7.8支持用户自定义测量项目以及公式编辑

连通性和外部数据管理

8.1
具备DICOM基础功能，支持网络连接，可满足任何厂家PACS联网传输

8.2
≥3个USB 3.0端口

8.3
以太网端口，内置无线网卡，支持移动设备无线传输，一键传输图片至PC端或智能手机终端，并支持手机等移动终端APP远程操作设备；超声设备上具备可自行设置的隐私数据脱敏传输开关，用户可选择传输图像是否包含病人信息

8.4
HDMI、S-Video视频输出接口

电源供应

9.1
系统通过电池或交流电源运行

9.2
可充电锂电池，连续使用时间≥90分钟，

9.3 无需开机，关机状态下可显示剩余电量。

专用台车，支持液压升降，支持交流供电，可收纳纸巾、检查单等

三.配置要求

1、主机1台

2、凸阵探头（频率范围1.2-6.0MHz）1支

3、线阵按键探头（频率范围3.0-12.8MHz）1支

3.1线阵探头具备≥3个自定义功能按键，可远程操控主机，能自定义常规操作，如增益、深度、冻结、存图、录像等功能。

4、相控阵探头一支

5、多功能可升降台车1个

7.简易呼吸球囊技术参数

1.由呼吸球、面罩、呼吸阀阀体、呼吸阀活瓣、压气阀、进气阀活瓣、面罩接头、开气阀阀体、储气袋、氧气连接管、口腔通气管、开口器组成。

2.呼吸球材质为：PVC材质

3.按压体积为：1350ml

4.呼气阻抗（50L/min时）：＜60cmH2O

5.安全阀压力设定：当大于60cmH2O时，自动开启。

6.平均死腔逆止阀7ml

7.球体容积为：1600ml

8.储气袋容积为:2000ml

9.呼吸球患者接头内径15mm外径22mm

10.呼吸球接头25mm内径

11.接储气袋端为内径29mm

12.氧气接头外径6 mm

8.雾化器参数

工作原理：通过压缩空气将药液雾化成极其微小的雾粒，作为气雾被病人吸入治疗
材料：塑料

电源电压：AC220V±22V,50Hz±1Hz

最大雾化率：＞0.2mL/min

压缩泵最大压强：＞0.15MPa

熔丝管：RT1Φ5*20/1.6A

压缩泵自由空气流量：＞10L/min

噪音：＜60dB

9.排痰机（高频振动排痰系统）参数

适应范围：高频振动排痰功能用于胸腔外部处置时进行气道清除治疗，适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺膨胀不全的成人患者， 同时促进气道清除或改善支气管引流，为诊断评估收集粘液； 雾化功能用于将液态药物雾化供患者吸入；负压吸痰功能供医院 为病人作吸痰等普通负压吸引用。

产品组成：主机、双空气导管、背心式气囊、线控器

压力范围：3-30mmHg，步进1mmHg，压力27级可调

工作频率：1-20Hz

工作噪声：正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)

时间调节：1-99min

操作模式：8英寸液晶触摸屏和参数设置旋钮同步操作，同时具有紧急机械

停止按键

工作模式：

常规模式，自动保存上次治疗参数，下次直接使用

循环模式，有根据不同体型设置的三种循环模式

梯度模式，有根据不同体型设置的三种梯度模式

4、自定义模式，可根据治疗具体差别，自定义更改治疗模式

9.线控手柄功能：可通过线控手柄中断振动排痰

10.压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性（提供医疗器械注册检测报告证明）

11.设备具有咳嗽暂停功能，在检测到病人咳嗽时机器自动暂停治疗，更加安全。（提供产品说明书或白皮书证明）

12.治疗信息储存查询功能：具有治疗信息储存和查询功能（提供医疗器械注册检测报告证明）

13.空气导管配置：双空气导管，可自动锁定

14.背心气囊：

1、背心式或胸带式气囊，各种规格型号可选，前胸气囊V型设计，避免腹部振荡，后背气囊中间隔断，促进气囊有效对肺部而不是中间脊柱部位给压。

2、背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装。3、可选择单人使用气囊内衬，避免交叉污染

10.电动吸引器参数

1.ABS一次成型全塑外壳；

进口膜式泵，使用寿命长，噪音低，免维护；

溢流保护装置，防止液体进入泵内；

箱式带移动脚轮，备有手动开关和脚踏开关。

适合各医疗单位作手术吸引脓血和粘质分泌物之用，亦可用于其它目的吸引。

工作制：间隙加载连续运行

2.技术要求：

电  源：AC  220V±10% 50Hz

泵结构：进口膜式泵

抽气速率：≥35L/min         

负压调节范围：0.013～0.09MPa 

吸液瓶：2500ml×2

输入功率：400VA

噪音：≤65dB 
11.医用降温毯（医用控温仪）参数

额定功率：
650VA

水温温度控制范围：4-25℃

空载平均降温速度：平均降温速度≥1.3℃/分钟

负载最大平均降温速度：平均降温速度≥2.9℃/h

体温监测：
具有体表温度和体腔温度两种专用探头，目标温度设置范围：30-40℃，监测精度±0.1℃

体温监测报警：双路体温监测报警均可同时独立设置体温下限和（或）体温上限，体温超限时报警并停止输出

输出控制方式：双路二组输出，左右分别控制，毯/帽可一个或两个同时工作

定时范围:
1-99小时或长期运行，可自动计时（包括倒计时）

人机交互方式:
高亮度LCD中文及图标显示，简洁明确，方便夜间及紧急情况下使用

固化程序:
内置10个常用固化程序，方便紧急时使用，也可用户自定义设置

断电保护功能:
具备断电保护功能，断电时再通电开机后，仪器自动运行断电前的程序

噪声控制:
正常工作噪声≤55dB

毯/帽设计:
TPU材质毯/帽采用蜂窝设计，保证液体流动性，降温快且均匀；冰帽为贴敷式设计，低温时柔软，贴近患者皮肤，体感舒适

快速接头设计:
采用进口双向快速液压接头，密封性好，无液体喷溅，方便操作

故障智能诊断:
具有水量不足、传感器松脱等智能提示功能；

外壳材质与工艺:外壳采用优质钣金一次成型，并做防锈喷漆处理

毯帽存储便捷性:主机附带毯帽存储篮，方便毯帽的收纳管理，提高毯帽的使用寿命

12.升温仪参数

设备用途：通过控制体表加温毯温度，对人体进行体外物理升温， 达到辅助调节人体温度的目的。

温度档位：五档：32℃、35℃、38℃、41℃，具备室温档位

风量：高风量： ≥30CFM 中风量： ≥28CFM 低风量： ≥26CFM

4.显示方式：高亮高显示，可同时显示治疗温度及治疗时间

5.操作方式：风量及温度选择键直观显示于操作界面，机械按键，一键式操作

6.过滤器：含空气过滤器，空气过滤器≤0.3微米
7.温度感应器：≥3个温度传感器设计，可连续监测系统温度，精准保证出风口处的气流温度
8.过温提示（安全性）：具备超温提示，屏幕显示“超温”并发出报警声，仪器停止加热
9.故障提示、维护提示：当发生故障时，机器会发出“嘀-滴-滴”的报警音，设备达到特定运行总时长，将进入维护状态，并在待机状态下屏幕会显示“请更换空气过滤器”
10.噪音：≤52dB
11.达到工作温度的时间：≤5分钟
12.设备内置计时器
13.标配原厂一体式台车

高流量湿化氧疗系统参数

	序号
	产品技术要求

	1
	病人连接界面
	A.鼻塞导管；B.气管切管连接管；C.呼吸面罩；

	2
	温度调节范围
	7档温度调节，范围31℃-37℃，步进1℃

	3
	流量设置范围
	2-60L/min；
低流量模式：2-25L/min;
高流量模式：10-60L/min;

	4
	氧浓度监测范围
	21%--100%；

	5
	气体湿化输出水平
	在31℃目标温度时>10mg/L；在37℃目标温度时>33mg/L；

	6
	湿化罐自动注水功能
	当湿化罐中的水减少时，水袋中的水通过注水管路自动加水至水罐

	7
	气体参数监测显示功能
	可监测参数包括：气体流速，气体温度，气体氧浓度；

	8
	氧气调节功能
	可通过机械式氧流量计调节氧浓度

	9
	报警功能
	仪器应具有故障报警功能、漏气报警功能、阻塞报警功能、气体温度过高报警功能、水量不足报警功能、管路未接报警功能、氧浓度低报警功能、氧浓度高报警功能、温度未达到设定值报警功能、流量未达到设定值报警功能、工作条件不满足报警功能、异常断电报警功能等至少12种报警功能

	10
	消毒功能
	单向阀门设计，气流不回流入主机，主机接口支持专用消毒管路高温消毒；90度高温

	11
	湿化罐接口
	湿化罐接口为一次性耗材，无需消毒

	12
	气体过滤功能
	采用可拆卸式海绵过滤设计，方便更换过滤海绵，防止过滤海绵脱落

	13
	联网功能
	具有wifi联网功能

	14
	刷卡功能
	仪器应可支持刷卡启动

	15
	数据存储
	支持1000条治疗数据存储；支持治疗数据WIFI导出功能；支持数据查询功能

	16
	显示屏
	5寸彩色、高清、高分辨率全彩触摸显示屏；

	17
	台车
	带有可移动台车，方便转运。


14.无创呼吸机参数
1.适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气。

2.彩色触摸电容屏（≥15.6英寸），分辨率≥1920*1080，中文操作界面。支持手势操作，支持无菌手套操作。

3.采用涡轮系统供气方式，最大峰流速≥280L/min。

4.氧浓度精确可调（21-100%），可选配氧浓度实时监测。

5.通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、自主/时控通气模式S/T、压力控制/辅助通气模式P-A/C、自主/时控通气+模式S/T+，标配容量支持通气模式VAPS、可升级成比例压力通气模式PPV。

6.具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min，并具有氧疗计时功能。

7.氧疗模式下可监测患者血氧和自主呼吸率，并可呈现趋势图，辅助医护人员氧疗效果评估和失败预测。

8.呼吸同步增强技术，吸气和呼气灵敏度自动调节，且支持1-6档手动调节吸气触发和呼气切换灵敏度。

9.具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。

10.可升级具有内源性PEEP实时监测。

11.★可升级食道压监测功能，提供与呼吸机同品牌的食道压附件。

12.具备自动漏气补偿功能，最大漏气量≥120L/min。

13.支持识别和设置不同类型呼吸面罩和呼气端口的选择。

14.屏幕显示：多至5道波形同屏显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

15.实时监测病人端泄漏量和总泄漏量。

16.≥180分钟内置可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

17.可升级CO2模块监测。

18.可升级SpO2模块监测。

19.具备截屏U盘导出功能（最多可缓存50张屏幕文件）。

20.主要设置参数

20.1持续气道正压CPAP：4-30 cmH2O

20.2吸气正压IPAP：4-50 cmH2O

  20.3支持压力：4-50 cmH2O

20.4呼气压力EPAP：4-30 cmH2O

20.5潮气量：50ml—2500ml

20.6呼吸频率：1-60次/min

20.7吸气时间：0.2—5s

20.8氧浓度：21%—100%可调，调节精度1%

20.9压力上升时间：1- 6档可调

20.10延时升压时间：OFF，1-60min

21.监测参数

21.1气道压力监测：气道峰压、呼气末正压等参数监测；

21.2潮气量监测：潮气量、分钟通气量、分钟泄漏量等参数监测；

21.3呼吸频率监测：呼吸频率、病人触发百分比监测；

21.4 实时提供监测参数≥120小时的趋势图、表分析，≥10000条事件记录；

22.报警参数

22.1具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示

22.2分级报警和声光报警

22.3气道压力：过高/过低报警

22.4分钟通气量：过高/过低报警

22.5潮气量：过高/过低报警

22.6呼吸频率：过高/过低报警

22.7吸入氧浓度：过高/过低报警

22.8电源、气源中断报警

22.9电池电量低报警

15.有创呼吸机参数

一．基本要求

1.适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机。

2.电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便转运。

3.主机重量＜11千克。

4.采用12.1英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率1280*800。

5.不少于120分钟内置后备可充电电池。

6.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

7.呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

8.具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提指示功能。

9. 标配待机模式、有创通气、无创通气、氧疗模式。

10.可通过病人类型及身高或理想体重进行参数快速设置，并可计算理想体重输送的潮气量。

11.可升级旁流CO2监测。可升级主流CO2监测，同时监测容积-CO2环图、气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数（提供证明文件）。 

二．呼吸模式及功能

1.标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式、双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），自动适应性压力调整调节容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）。

2.选配模式（提供证明资料）：压力释放通气APRV，心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）。

3.标配无创通气模式：具备无创通气NIV，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel和 PSV-S/T，选配无创通气模式：APRV等模式。

4.具备通气模式自定义显示功能，方便用户个性化配置常用通气模式。

5.氧疗模式：标配具备高流速氧疗功能，氧疗流速不低于75L/min和氧浓度可设，并具有氧疗计时功能。经湿化器加湿加温后氧疗效果更佳。

6.先进的具有智能同步技术，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，：具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，无需医护人员频繁手动调节上述参数（提供证明文件）。

7.其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。

8.标配有动态肺视图，图形化实时显示肺力学参数。

9.可具备自动气管插管阻力补偿功能（例如TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设。

三．设置参数要求

1.潮气量：20ml-2000ml

2.呼吸频率：1-100次/min

3.SIMV频率：1-60次/min

4.吸/呼比：1:8-4:1 

5.最大峰值流速：≥210L/min

6.吸气压力： 5-80cmH2O

7.压力支持：0-80cmH2O

8.呼气末正压PEEP：0-45 cmH2O

9.压力触发灵敏度： -20 — -0.5cmH2O（提供检验报告作为证明文件）

10.流量触发灵敏度： 0.5-20L/ min（提供检验报告作为证明文件）

11.呼气触发灵敏度：Auto, 10-85%

12.氧浓度：21-100%

13.压力上升时间：0-2s

14.吸气时间：0.21-10s  (0.2-30s @ DuoLevel)

四．监测参数要求

1.气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压。

2.分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比。

3.潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、单位理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）。

4.呼吸频率参数：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

5.氧浓度参数：吸入氧浓度。

6.肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数。

7.其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测。 

8.屏幕波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，CO2/时间。最多至可同屏显示4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示。

9.具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测，最多可同屏显示2种环图。

10.呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示。

五．报警要求

1.智能化分级报警、声光报警

2.呼出潮气量：过高/过低报警

3.吸入氧浓度：过高/过低报警

六．其他功能要求

1.信息互连：能够和同品牌监护仪互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求，支持HL7协议。


16.支气管镜参数

一.主机技术要求 
1.采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。 
2.采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。 
3.主机屏幕≥3.5 寸，显示分辨率≥640×480。 
4.屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。 
5.可通过有线或无线方式外接显示器，实现同屏实时显示传输。 
6.主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。 
7.具备 USB、HDMI 输出方式，方便科研、教学。 
8.主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。 
9.具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。 
10.内置锂电池，容量不低于 2500mAh，工作时间≥240 分钟，具备电量管理功能。 
11.主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。 
12.显示器能上下 0º～130º转动，左右 0º～270º转动，以方便特殊体位的操作。 
二.5.8 软管手柄（带吸引通道）技术规格要求 
1.采用数字电子成像技术，无内置光纤，视角≥90°，成像能力≥16 万像素。 
2.采用金属手柄构造，非工程塑料，结实耐用寿命长。 
3.插入部外径≤5.8mm，内置吸引通道直径≥2.8mm,长度≥60cm。 
4.软管前端可弯曲角度向上≥130°，向下≥130°。 
5.照明采用两个 LED 灯，亮度≥400LUX。 
6.成像距离范围不小于 3～50mm。 
7.具备防跌落、可任意弯曲性能，可整体浸泡消毒。 
8.与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。 
9.吸引接口和吸引按键一体化设计，可整体拆卸，方便清洗消毒。 
10.可以选配无线传输功能模块，用于无线连接大屏幕显示器，方便医生操作、教学。
17.一次性气管镜参数

1.显示器（5台）

1.1、仪器蓄电充满可以使用3.5小时以上。

1.2、产品宽屏设计，彩色 TFT LCD ≥8.5”，分辨率≥800*480

1.3、全触摸屏设计，除开关按键外无其他物理按键。

1.4、 屏幕自身亮度调节≥5级；白平衡调整范围≥5级

1.5、整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出等功能；

1.6、整机具有视频、图像自动存储功能，同时对视频和图像进行编辑，修改名称转出、删除等功能。

1.7、标配8G内存，配备USD扩容接口

1.8、显示器便携，无需外接图像处理系统

1.9、重量≥1500g；宽度≥241mm, 高度≥175mm, 厚度≥33.5mm

1.10、显示器配备磁吸卡槽，可固定于输液架上；具备背夹设计，可独立放置于床头柜等移动平台。

1.11、开关键具有提示灯设计，正常使用，充电，电量不足有不同颜色指示灯提示功能。

1.12、显示屏可同时兼容多种规格镜条，即插即用，无需更换

1.13、主机和镜条分开，一机多镜条搭配满足多病人连续使用，无需再等。

1.14、可抛弃：一次性可抛弃式，单根无菌包装，打开即可以直接使用，杜绝交叉感染，能最大程度的保证医患的安全性。

2.镜条（10条）

（1）视野≥85°

（2）视野方向0°（前行视野）

（3）视野深度8-19mm

（4）工作长度≥600mm

（5）舌骨长度＜4cm，具有较好的导航性能（提供照片证明）

（6）弯曲半径＜2.2cm，较小的弯曲半径，较少肺内气道损伤（提供照片证明）

（7）采用CCD或者CMOS成像系统

（8）镜条配有工作通道，可用于注入液体、吸入与插入内窥镜附件等，提供不同科室的治疗通道：

a. 插入部外径≥5.8mm，内部直径≤2.8mm

b. 插入部外径≥5.0mm，内部直径≤2.2mm

c. 插入部外径≥3.8mm，内部直径≤1.2mm

（9）软性工作管，工作管前端可控制弯曲，根据不同科室需求，提供不同弯曲度：

a. 上抬≥140°，下弯≥110°

b. 上抬≥150°，下弯≥130°

c. 上抬≥130°，下弯≥130°

18.全自动连续血滤系统（血液净化机）参数

一.治疗模式要求

1.具备持续性血液滤过（CHF）、单纯血浆置换（PE）、双重血浆置换（DFPP）、血浆吸附（PA）等血液净化治疗模式，满足肾脏替代和人工肝治疗要求。

二.技术参数要求

1.具备4个流量泵：血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵。

（1）血液泵（BP）：0，15～225mL/min

（2）滤过液泵（FP）：0，5～120mL/min

（3）透析液泵（DP）：0，2～50mL/min

（4）置换液泵（RP）：0，4～120mL/min

2.具备一体化双位注射泵/抗凝剂泵（SP），可同时推进肝素和拮抗剂。

持续流量0～20mL/h，追加剂量0.1ml/s，

 3.具备6个压力监测：

（1）动脉压：    -53.33～40kPa ，±1.33kPa（－400～300mmHg，±10mmHg）

（2）滤器入口压：-53.33～40kPa ，±1.33kPa（－400～300mmHg，±10mmHg）

（3）静脉压：    -53.33～40kPa ，±1.33kPa（－400～300mmHg，±10mmHg）

（4）一级膜外压：-53.33～40kPa ，±1.33kPa (－400～300mmHg，±10mmHg)

（5）血浆入口压：-53.33～40kPa ，±1.33kPa (－400～300mmHg，±10mmHg)

（6）二级膜外压：-53.33～40kPa ，±1.33kPa (－400～300mmHg，±10mmHg)

4.加温器：两面热板加温方式，35～40℃

8.电子秤：3个，0～5KG

9.供血不足检测器：超声波检测方式

10.气泡监测，超声波检测方式，检测最小气泡体积：0.02ml

11.补液断流，超声波检测方式

12.滤液断流，超声波检测方式

13.漏血监测，利用光学原理，分辨率可达到千分之一。

14.液面监测：静电容量变化方式

19.空气波压力治疗仪系统参数

1.适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓的形成，减轻肢体水肿。

2.显示屏 5.7寸彩色液晶人体仿生触摸屏操作；

3.设备具有血液回盈侦测功能，可以侦测血管末端充盈情况自动调整加压间歇和频率。（需提供医疗器械注册检测报告证明）  

4.双物理通道，可同时接两个治疗气囊； 

5.支持腔道数：单腔道、三腔道、四腔道、八腔腔道； 

6.压力范围：80-200mmHg，4级可调；

7.治疗时间：治疗时间1-99分钟，连续可调；

8.12种治疗方案；并具有专门的DVT预防血栓模式，压力为梯度加压。

9.具备内置电池功能内置电池，交直流两用； 

10.可配气囊种类：康复气囊（八腔）、臂部气囊、腿部气囊（三腔分体式、 四腔套筒式）、手部气囊、足部气囊，以及一次性气囊；（气囊可单独提供医疗器械注册证或备案证） 

11.具有故障自诊断及报警，自诊断及超压、欠压报警功能，有语音和屏幕双重报警提示； 

12.具备噪声抑制，超静音噪声抑制技术，噪音≤60dB； 

13.净重 2Kg，小巧轻便，方便临床在病房移动； 
20.康复训练车（床旁下肢训练仪）参数
1.适用于患者下肢进行主被动康复训练，患者躺在床上也可以做康复训练。
a)电源：额定电压a.c.220V，额定频率50Hz；

b)额定输入功率：185VA。

2.外形尺寸（长×宽×高）：1450mm×600mm×1560mm，允差±10%。

3.牵拉绳长度：750mm，允差±10%；牵拉绳调节部件长度可调，调节范围0～270mm,允差±10mm，牵引绳承受重力500N，允差±10%。

4.显示方式：8英寸液晶触摸显示屏。

5.对接功能：有与床对接功能。

6.屏幕水平方向0°～180°可调，允差±10%； 下肢训练部分伸缩可调节范围0～150mm,允差±10%。立杆伸缩可调，调节范围0～150mm,允差±10%。

7.主动模式

提供力矩（主动阻力矩），1Nm～15Nm，允差±5%,分15档设定，步进为1Nm；初始设定为1档，每档递增1Nm；在训练过程中显示屏会显示当前的速度，训练时间和阻力；训练结束后，训练结果会在屏幕上显示。

8.被动模式

　　a）训练时间可调，调节范围：1min～60min，允差±30s，步进为1min，默认20min；

　　b)训练速度可调，调节范围：5rpm～55rpm，允差±5rpm，步进1rpm，默认20rpm；

　　c)运动方向可调，有正和逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向；

　　d)电机输出分为高、中、低3档（允差±20%）：

　　e)痉挛功能可选择开启和关闭，痉挛次数训练结束后会在屏幕上显示；

　　f)痉挛后方向可调，其方向为固向和变向；固向是痉挛后，旋转方向都与原方向一致；变向是痉挛后，旋转方向都与原方向相反。

9.训练结果显示

训练结束时，显示屏会显示锻炼时间，主动时间，左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离。

10.训练仪工作噪音≤60dB（A）。

11.具有产品注册证。

12.产品入选新冠肺炎疫情防治医学装备目录。

13.生产厂家属于高新技术企业。
21.急救推车（药柜）参数

规格：600×410×880mm；不锈钢材质，板材厚度≥1.0mm；配无极伸缩式输液架；单门带抽，抽屉安装进口三折静音滑轨；配置高档静音耐磨脚轮，带刹车；配污物桶。

产品具有ISO 9001:2015质量管理体系认证，ISO 14001:2015环境管理体系认证，ISO 13485:2016医疗器械质量管理认证。
22.除颤监护仪参数
1.全球知名品牌，投标产品通过欧盟CE认证。

2.投标产品通过中国国家食品药品监督管理局III类医疗器械产品注册。

3.提供三种工作模式：监护、手动除颤、AED。在监护工作模式下，标配可进行3、5导联心电（ECG）、呼吸(Resp)监测，可升级脉搏血氧饱和度（SpO2）、无创血压（NIBP）、二氧化碳（CO2）、起搏等生命体征的监护或测量，可以对监护信息进行显示、回顾、存储以及输出。

4.★CO2和体外除颤抗电击满足BF级别；ECG、RESP、SpO2、NIBP和体内除颤抗电击满足CF级别

5.防水防尘级别为IP44

6. ≥7英寸彩色液晶显示屏，分辨率800×480像素，最多支持3道波形显示，心电波形显示时间最大不小于16 s

标配USB接口、RJ45标准网络接口，可升级多功能接口（支持模拟信号输出、同步除颤输入）

8.标配体外除颤电极板，可升级体内除颤电极板、多功能电极片，其中体外除颤电极板为成人/ 小儿多功能一体型

9.体外除颤电极板手柄具有支持充电、放电、能量选择功能，具备充电完成指示灯

10.双相指数截断波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

11.★提供病人接触阻抗指示，显示病人与电极板/电极片接触阻抗状态及具体阻抗值

12.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，能量范围为1-360J。
13.使用新的充满电的电池，手动除颤充电至200 J小于3 s；充电至360 J小于7 s；除颤放电后ECG恢复时间小于2.5 s

14.可升级CPR节拍器功能，符合AHA2015心肺复苏指南要求

15.50mm高分辨率热敏记录仪，最大可同时输出不少于3道波形；支持手动记录、自动记录；走纸速度提供6.25 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s、

16.心率测量范围：成人15~300 bpm，小儿/新生儿15~350 bpm；心电增益提供自动、2.5 mm/mV、5 mm/mV、10 mm/mV、20 mm/mV、40 mm/mV

17.提供高、中、低三种报警级别，符合IEC 60601-1-8标准要求

18.支持1 GB内存，单个病人支持最高1000条事件记录，支持最长72 h参数趋势回顾，分辨率1 min，可通过U盘将数据导出，用于病人综合数据管理系统软件

19.支持在关机状态下按设定时间定期进行常规检测和大能量检测

23.转运呼吸机参数

一.技术参数

电动电控型呼吸机，内置静音微型涡轮压缩机；    

呼吸模式：包括有创通气和无创通气，IPPV、V-A/C、V-SIMV、PCV、P-A/C、P-SIMV、PRVC、 CPAP/PSV

适用于小儿和成人患者通气；

具有CPR模式：具有15:2,30:2，连续按压三种模式，且有直观图形化显示功能

工作压力：3.0～6.0 bar

吸气时间：0.2～10s

潮气量：10～2000ml

呼吸频率： 1～100 bpm

呼气末正压：0～40cmH2O

氧浓度：21%～100%

吸气压力：1～90cmH2O

触发方式：流量触发 、压力触发

流量触发  0.2～20L/min

压力触发 -20cmH2O～-0.5cmH2O

呼气触发灵敏度：5%～85%

窒息时间：5～60 s

压力上升时间：60ms～2000ms

压力支持：关闭 1～90cmH2O

压力上限：10～100cmH2O

吸气暂停：0%～60%

最大峰流速：≥200L/min

二.监测功能：

显示屏：≥10.4英寸彩色液晶触摸屏

波形图：P-T , V-T , F-T波形，同屏可显示≥3道以上波形；

环形图：（P-V）、（F-V）、（F-P）环图，可同屏显示≥2个以上呼吸环

监测界面：具有波形界面、呼吸环界面、趋势图界面，全参数监测界面，大字体界面等五种监测界面，且可根据用户需要任意切换；

监测参数：峰压、平均压、平台压、PEEP、吸气潮气量、呼气潮气量、自主呼出潮气量、潮气量/体重、吸气分钟通气量、呼气分钟通气量、自主分钟通气量、分钟漏气量、总呼吸频率、机控呼吸频率、自主呼吸频率、I/E比、氧浓度、氧耗量等

呼吸力学监测：P0.1、NIF、静态顺应性、动态顺应性、吸气阻力、呼气阻力、RSBI、时间常数RC、内源性PEEP、呼吸功等

动态肺监测：以直观的肺叶图形表达方式显示，实时监测患者的呼吸阻力、顺应性、自主呼吸状态和吸呼时相等

三.其他功能和性能
具有气管插管补偿和管路顺应性补偿

手动呼吸、吸气保持、呼气保持

具有智能化的吸痰功能

具有同步雾化功能

数据管理：具有标准以太网网络接口RJ45、USB、RS-232、VGA，且可以数据导出

可以储存≥5000条以上日志

自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性、测试流量传感器

防水防尘等级：能在恶劣环境下使用，IP44等级或以上

可连接高压氧，及低压氧使用，具有标准国际接口

可升级主流式ETCO2监测功能

四.报警：具有声光三级报警，报警参数全面，保证呼吸通气安全；

24.转运监护仪参数

适用于成人、小儿、新生儿的监测

工作大气压力57.0 – 107.4 kPa，满足高原地区的使用

转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准

>=5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携，整机无风扇设计

IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境

坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境

内置锂电池供电，支持>=5小时的持续监测

内置DC电源接口，可以进行车载充电

支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温

支持2通道有创血压及模拟输出/除颤同步 

转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用

具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰

心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm

波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选

滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）

★提供>=25种心律失常事件的分析

提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板

具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值

可显示弱灌注指数（PI）

提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示

提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式

IBP测量范围：-50 – 360 mmHg，支持实时PPV测量

>=1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

>=1000条NIBP测量结果回顾

>=48小时全息波形回顾

>=120小时趋势数据回顾
25.制氧机参数

1.最大推荐流量：5L/min

2.出口标称压力为零和7kPa时的流量范围：0.5~5L/min

3.在最大推荐流量时， 施加7kPa的背压， 流量变化：0.5L/min

4.出口标称压力为零时的氧浓度(在初始开机30min内， 达到规定的浓度水平) ：氧流量0.5~5L/min时， 氧浓度≥90%

5.输出压力：40~70kPa

6.压缩机安全阀释放压力：250kPa±50kPa

7.噪声：≤60dB(A)

8.雾化率：≥0.1mL/min
9.输入功率：500VA

26.流量表参数

1.测量范围：（1-10）L/min
2.最大允许误差：±4%FS
3.高压部分在输入12MPa-15MPa的压力时，减压后能降至0.2MPa-0.3MPa压力范围内。安全阀排气压力为0.35±0.05MPa

27.脉氧夹参数

1.显示方式：LED显示
2.血氧饱和度测量范围为：35%-100%
3.脉搏氧饱和度显示范围：0%-100%
4.脉率显示范围：25bpm-250bpm
5.电源要求：2节1.5V AAA，内部电源供电设备
6.电压适应范围：DC2.3V-3.0V，允差±5%
7.工作电流：≤40mA
8.进液防护程度：IPX1
9.脉搏氧饱和度测量显示误差为：血氧饱和度在70%-100%段为±2%，小于70%无定义，脉率为25bpm-250bpm，测量误差±1%或1bpm，二者中较大者

10.弱灌注情况下的测量性能：在脉搏充盈度为6%时能正确显示血氧饱和度值和脉率值

11.无手指插入时8秒后自动关机
28.输液泵参数

1.用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液

2.一般规格和要求：

2.1 设备先进、结构合理、加工精密；

2.2可选配滴数传感器，提高给药精度；

3.主要技术和性能要求：

3.1安全要求：  

3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505；

3.1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

3.1.3压力报警阈值至少3档可调；

3.1.4 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

3.1.5防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出；

3.1.6 双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警；

3.1.7  自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。

    3.2 精度要求：

3.2.1 全挤压蠕动输注，精度≤±5%；

3.2.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

    3.3 基本要求：

      3.3.1 速率范围：0.1-600ml/h, 递增：0.1ml； 

      3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

      3.3.3 安装固定：可固定在输液支架上；

      3.3.4 快推“bolus”：0.2-600ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量； 

      3.3.5  KVO： 0.5ml/h；

      3.3.6  可预存20种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器；

3.3.7  屏幕不小于2.5”，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ； 

3.3.8  整机重量不超过1.5kg，主机自带提手，方便携带

3.3.8 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

  3.3.9高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶；中级别:系统异常，待机时间结束；低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管、通讯中断；

3.3.10具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式；

3.3.11 电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h

3.3.12供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

3.3.14  RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

3.3.16全中文软件操作界面

29.体重秤参数

1.材质：碳钢
2.范围：0-160KG
30.移动输液架参数

1.材质：升杆为不锈钢材质，底座优质碳钢材质,四勾五爪，带轮
2.方式：旋钮式
3.高度1.5m-1.9m(正负20mm)，挂钩4个
31.床单位消毒机参数

	1.品名
	床单位臭氧消毒机 

	2.用途
	广泛应用于医院病床被褥、服装，枕芯、手术室衣物、床垫等用品的消毒灭菌。

	3.主要技

术要求
	1.开机15min，臭氧输出浓度：≥500mg/m³，提供检测报告。

2.床袋（或罩）密闭时臭氧泄漏≤0.1mg/m3。

3.机身采用简洁流畅的外型设计，外壳采用优质阻燃复合材料ABS工程塑料，表面光滑。模具一体成型保证了产品的一致性；

4.结构形式：移动式底部有3个供移动的滑轮，设备顶部有方便推动的一体成型把手；背部有不少于2个专用储存柜而非网兜，用于存放床罩、床袋、抽气与充气管路、可拆卸的制式电源线。

5.检修的便捷性：设备主要部件（臭氧发生装置、电动球阀等）可从设备底部抽拉出来；控制板等电控系统，可以通过顶部机盖轻松取出，即可实现方便地检修。

6.具有国家知识产权局颁发的软件著作权登记证书，以证实制造商具有自主知识产权；同时具有国家级权威实验室出具的嵌入式软件产品检测报告，证实设备软件的功能性、安全可靠性、易用性、易安装性、适应性。证实用户文档的完整性、正确性、一致性、易理解性、易浏览性。

7.消毒程序为自动控制，一键启动操作，无需人工值守。

8.采用专用抽、充气技术，使臭氧能更好地渗透到物体内部消毒

9.消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00，对白色念珠菌杀灭对数值≥3.00，请出具相关检测报告。

10.能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等。对消毒物品有增白的作用

11.设备程序运行采用抽气-消毒-密闭-解析的模式，各个程序阶段时间均可根据实际需求预先手动设置，设置范围为0~999min，可轻松完成个性化的消毒需求且操作简便。

12.输入功率：≤140W，宽电压设计，适用于电压波动的地方使用。




32.坐便器参数

1. 本产品适用于残疾和行动不便者使用

2. 可折叠收合、携带方便、表面电镀

3. 坐厕框，坐厕架扣合松紧适宜，上下扳动收合灵活

4. 座厕椅垂直承重100kg
33.轮椅参数

1．车架：车架为钢质材料，可折叠结构，安全性能好，表面喷塑处理，美观耐用

2．座靠垫：座椅及靠背为软座、软靠背, 材质为牛津尼龙布，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷

3．前轮：前轮采用直径7英寸TPR环保型无污染前轮，配置为高强度工程塑料轮毂、免充气实心轮胎、钢质前叉

4．后轮：24英寸钢圈充气轮

5. 脚踏板：塑料踏板

6．扶手：固定长扶手，配优质皮革扶手垫、ABS塑料侧板

7．手轮：选用ABS塑料四孔手轮

8．刹车：前刹，表面电泳亚光黑，刹车性能好

34.可视喉镜（插管用）参数

一．主机技术要求

1.采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。

2.采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。

3.主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。

4.屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。

5.可通过有线或无线方式外接显示器，实现同屏实时显示传输。

6.主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。

7.具备USB、HDMI输出方式，方便科研、教学。 

8.主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

9.具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

10.内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。

11.主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。

12.显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，以方便特殊体位的操作。

二．窥视叶片手柄 技术规格要求

1.采用数字电子成像技术，成像能力不低于30万像素。

2.采用可调节的多功能手柄，一支手柄可满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求，无需更换。

3.手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力。

4.手柄前端配备智能温控加热板，非LED灯加热，以实现即时防雾功能。

5.照明采用1个LED灯，亮度≥1000LUX。

6.手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，型号分别为：SS（婴幼儿型）、S（儿童型）、M（成人型）、L（成人大号型）。

7.一次性喉镜片及可重复使用窥视叶片均作磨砂防反光处理，操作视野更为清晰。

8.最小开口度≤13mm，适合不同体型插管患者。

9.具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。

10.与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。

11.可以选配无线传输功能模块，用于无线连接大屏幕显示器，方便医生操作、教学。

35.监护仪参数

整机要求：
便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。
≥12寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率≥800*600，≥9通道波形显示。
标配锂电池，工作时间≥4小时，可选配大容量锂电池，工作时间≥8小时。
★安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型  [image: image1.png]


  。
监护仪设计使用年限≥10年，提供机器标贴证明材料。
主机防水等级≥IPX1，支持0.75米抗跌落，提供说明书或彩页证明文件。
监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。
监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。
监测参数：
标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。
采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性，提供彩页或说明书证明文件。
心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择。
★具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。
提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。
提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-250。
血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%。
(采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性，提供专利证书证明文件。
无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式，支持整点测量，提供说明书或检验报告证明。
配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压30~290mmH。
提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。
系统功能：
具有三级声光报警，参数报警级别可调。

支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则，提供说明书或检验报告证明。

可升级存储卡，支持≥1200小时趋势数据的存储与回顾功能，≥1800条报警事件以及每条报警事件至少能够存储30秒三道相关波形和报警触发时所有测量参数值，提供说明书或检验报告证明文件。

具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式。

具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

36.电子血压计参数
1.显示方式：LCD数字显示

2.测量方法：示波测定法

3.测量范围：

4.压力测量范围：0-300mmHg(0~40.0kPa)

5.脉率：40-200次/min

6.精度：压力：±3mmHg(±0.4kPa) 以内

7.脉率：读数的±5%以内

8.运行模式分类：连续运行

9.电气安全分类：内部电源供电设备

10.Ⅱ类设备，BF型应用部分

11.设备类型：非AP/APG设备(不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备)

12.进液防护程度：IPX O

13.压力传感器：半导体式压力传感器

14.加压方式：压力泵自动加压

15.排气方式：自动快速排气

16.充电电池：DC3.7V(-0.1V、+0.3V)

37.全自动清洗消毒器参数
	用途
	适用于软式内镜的清洗和消毒

	1.整机结构要求
	设备底部有轮子，轮子可以锁死，在需要移动时可以松开轮子，便于设备移动。设备的正面外壳，为ABS塑料件，以防止消毒液、清洗酶液等液体长期滴落后造成设备的腐蚀和生锈。

	
	设备的洗消舱，应该具有透明盖，可以清晰地实时观察内镜清洗消毒的情况。

	
	为了保证清洗消毒的效果，设备内泵的数量应≥7个；能同时实现排水、进酶液、进消毒液、酒精灌注、液体循环灌注、空气干燥、消毒液取样、测漏吹气。

	
	可完成软式内镜清洗（酶洗）、漂洗、消毒、终末漂洗、酒精干燥、空气内管道干燥等流程，符合相关规范的要求。

	
	设备内置无线信息采集装置，可以采集内镜和清洗人员的信息。

	
	响应强制性规范WS 507-2016中5.3.11 b）的要求，可通过内置高精度过滤装置的空气压缩装置来对内镜进行吹干，采用ASTM F838-05方法进行测试，对缺陷短波单胞菌的最小截留效率应不低于107cfu/cm2，要求提供空气装置除菌级质量证书。

	
	响应强制性规范WS 507-2016中5.3.11 a）的要求，洗消用水内置精度不低于0.22um的过滤装置，采用ASTM F838-05方法进行测试，对缺陷短波单胞菌的最小截留效率应不低于107cfu/cm2，并可提供水过滤装置除菌级质量证书。

	2.洗消系统的要求
	2.1清洗舱体底部应有专门的设计和措施，防止内镜外表面和舱体底部的部分无法有效接触到化学消毒剂。

	
	2.2为有效提高消毒液的使用次数和提高内镜周转率，舱体容积≤11L。

	
	2.3洗消系统应采用无喷臂设计，通过自身强劲清洗涡流来清洗内镜的外表面，以减少消毒液和清洗用水在喷臂和喷臂管道内的残留，从而避免对消毒液造成的稀释问题，确保消毒液的浓度在规定的循环次数和使用有效期内不降低。

	
	2.4为保证消毒效果，在清洗消毒时，消毒液应能浸泡到舱体的盖子内表面，能有效的保证内镜全浸泡。

	3.门机构与门的检测锁紧装置
	3.1设备门盖可通过脚踏开关实现开关门，也可通过程序界面上的按键自动开关门，不需要关门时人工参与关门过程，防止手动开关门造成二次污染。

	
	3.2采用电动推杆作为开关门时的执行机构，避免电机驱动钢丝结构存在的单纯依靠门的重力而无法有效锁紧的问题。

	
	3.3具备门开关检测功能，在舱体盖子没有盖好的时候，机器无法启动工作，并自动反馈信号给控制系统。

	
	3.4运行过程中，发生开门的情况，设备应当报警并停止运行。

	4.化学助剂
	4.1消毒液箱有效容量应≥20L、酶液桶容量应≥5L、酒精桶容量应≥2L，降低人工补充频率。

	
	4.2设备的正前方，应有透明窗，可以同时观察到酶液、酒精的当前液位高度，便于操作人员提前补充化学助剂。

	
	4.3消毒液箱、酶液桶、酒精桶，均有低液位自动检测装置，当达到低液位时设备无法运行，并同时自动在彩色触摸屏上报警提示和进行声音蜂鸣报警提醒。

	
	4.4在程序运行中，可实现不打开舱体密封盖且不中断程序运行，对清洗舱内消毒液浓度是否达标进行检测。

	
	4.5自动记录消毒液使用情况，既可设置消毒液使用次数，又可同时设置消毒液使用天数，两种方式可同时监控，消毒液过期自动报警，保证内镜每天高水平消毒。

	
	4.6设备可使用符合规定的多种消毒液：应提供戊二醛、邻苯二甲醛、二氧化氯、过氧乙酸中不少于三种消毒剂的枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值≥3.0的消毒效果检测报告。

	
	4.7具有消毒液自动取样功能。

	5.液体的排放
	5.1应具备独立的排液装置，采用独立的排液泵实现液体的强制排除，避免重力排除速度慢的弊端。

	
	5.2具有排液检测开关，可确保舱体内的液体全部排出，当出现排放故障或堵塞时，可实现自动报警，并同时自动在彩色触摸屏上报警提示和进行语音及蜂鸣器报警提醒。

	
	5.3程序运行中可自动排水，待机状态时，可在触摸屏上进行排水的控制操作。

	6.打印系统
	6.1打印记录应包括：设备序号、清洗日期、清洗模式、酶液浓度、消毒液已使用次数、消毒液已使用天数、测漏结果、清洗人员编号、清洗内镜编号、清洗每一阶段开始时间、每一阶段结束时间、清洗结果以及故障提示。（要求提供拍照的纸质打印记录1份进行功能查验）。

	
	6.2具有历史洗消数据记录导出功能。可在触摸屏上选择要导出的数据内容导出到U盘，导出文件为TXT格式。实现电脑侧的报表存储、打印等操作。

	7.控制系统的软硬件要求
	7.1最快可在15分钟内完成酶洗、漂洗、消毒、终末漂洗、酒精干燥、空气干燥全过程，此时间包含进水排水时间和有效的消毒时间。



	
	7.2显示屏采用真彩色高清触摸屏而非触摸按键加液晶LCD文本显示的操控方式，显示尺寸应≥5寸。在不使用U盘等外接存储装置的前提下，仍可存储最近的至少1000条洗消过程数据记录。

	
	7.3待机界面应能实时显示消毒液已使用天数、已使用次数、门状态、无线网络状态、洗消人员编号、内镜编号。并且测漏过程中全程实时显示测漏压力和倒计时。提供照片佐证

	
	7.4设备具有RJ45网络接口等多种通讯接口，能实现Modbus、WIFI等多种通讯方式。

	
	7.5可在触摸显示屏上设置清洗剂稀释比例。可按规定速率注入，以达到相应的稀释比例。

	
	7.6系统内置快速程序、标准程序、加强程序、仅消毒、仅干燥、仅测漏、自消毒模式，且拥有国家级权威实验室的软件检测报告，以证明设备实际上真实具有上述程序功能。

	
	7.7系统配有快速启动模式，可在待机界面实现一键启动程序，减少操作人员频繁操作和减少操作失误。并且设置有漂洗水、空气采样程序，能更有效的保证清洗消毒的效果。

	
	7.8具有独立的自消毒程序。自消毒应采用不同于日常消毒所用消毒液的消毒方式进行。

	
	7.9设备具有独立的加强清洗消毒程序。

	
	7.10能够在洗消全程中，持续监测内镜有无泄漏，能够区分不同程度的内镜泄漏，并自动采取相应不同的措施。严重泄漏时停止洗消。内镜存在微小泄漏时，自动提供正向压力，防止水进入内镜，达到泄漏保护作用。

	
	7.11具有专门的进水管道流量或压力检测功能，在水压不够的情况下，应能够报警。

	
	7.12温度传感器的显示精度要求为0.1℃或更优；

	
	7.13测漏用压力变送器的显示精度要求为0.1KPa或更优。

	
	7.14其他电气部件

	
	7.15采用品牌电源，具有宽电压设计，可有效避免客户电源波动造成的性能差异。

	
	7.16为确保设备操作的安全性，设备内部各电控阀门、添加化学助剂的泵应采用不高于直流 36 VDC的零部件。

	
	7.17酶液恒温加热装置

7.17.1酶液加热温度可凭密码权限进行设置。

	
	7.17.2酶液加热装置应集成在设备内部，不允许在外部单独加热，确保使用的安全性。

	
	7.18管道压力监测装置

7.18.1在设备运行时，可以全程监测管道内压力，管道内堵塞、压力未达标、管道脱落都能实时监测。

	8.消毒剂加热


	8.1消毒液恒温加热装置

8.1.1消毒液加热温度可凭密码权限进行设置。

	
	8.1.2消毒液加热装置应集成在设备内部，不允许在外部单独加热，确保使用时的人员操作安全性。


38.过氧化氢消毒机参数
	1、品名
	过氧化氢消毒机

	2、用途
	适用于医疗卫生机构中，高危区域，实验动物中心，实验室生物制药企业等单位对特定密闭空间内的空间内的空气和物表进行彻底的消毒，可用于新型冠状病毒的终末消毒，减少人员暴露的风险，对微生物的杀灭程度达到灭菌级别，具有安全可靠，智能化程度高，使用方便等特点。

	3、主要技术要求
	3.1安装方式：移动安装

	
	3.2输入电压：AC 220V±22V 50Hz±1Hz；

	
	3.3工作温度：5°C～50°C。； 工作湿度：相对湿度：≤80%（不结露） 大气压力：70～106kPa。功率：≤400W。

	
	3.4 材质：SUS304不锈钢   ABS  AL6061

	
	3.5外形尺寸：≤450*200*310（mm），推车≤480*300*500（mm）（长*宽*高）

	
	3.6  消毒空间：单次可消毒空间不低于100立方米。

	
	3.7 技术原理：主机采用超干雾技术将过氧化氢消毒液形成极小颗粒，通过布朗运动，直接杀灭细菌、真菌、病毒等各种微生物。主机具备过氧化氢消毒和解析功能，交流电、直流电两用；移动推车为专用配套，具备等离子体空气消毒功能，同时具备为台式主机和等离子推车自身提供移动储备电源支持功能，和主机为一体化组合式设计。

	
	3.8雾化颗粒粒径≤0.05um，消毒液使用量3ml/m³，确保雾化颗粒的均匀性和雾化量，保证消毒效果，

	
	3.9消毒模式选择：配备4.3英寸显示屏操作，内置计算软件，设备操作屏具有按空间体积和按消毒时间计算双模式，可根据用户需求选择对应模式，输入空间体积或消毒时长，自动计算消毒参数，方便用户操作。

	
	3.10功能设计：两种使用方式。1.可以作为风管消毒机对隔离负压病房、小型生物实验室、医护车辆以及实验动物中心笼架消毒。2.直接放置到消毒空间使用。

	
	3.11远程操控：设备自带4G模块，可进行手机APP远程连接操控和检测运行状态，实现设备实时启动、定时预约启动等，实时显示液位、温度、湿度、待机、故障等监测状态指示栏。运用APP总控台管理系统，可以实现多台设备同时控制。

	
	3.12  工作状态显示：具备设备工作状态显示：具有工作状态颜色指示装置（待机、工作状态分色指示系统）。

	
	3.13消毒数据管理：消毒运行数据可记录10000条、可查询、可打印，可形成数据曲线。保证数据可追溯。

	
	＃3.14等离子推车充电时间：≤5h。不外接电源，充电后等离子功能单独工作：≥9.5h，过氧化氢功能单独工作：≥1.2h，等离子、过氧化氢同时工作：≥1h。

	4、消毒净化技术参数
	4.1 消毒工艺要求：消毒时，过氧化氢分子空间扩散性能好，空间浓度均匀。具备过氧化氢空间消毒化学指示卡，可以检测消毒气雾覆盖情况。

	
	4.2 消毒液：过氧化氢消毒液为食品级过氧化氢，消毒器浓度兼容6-35%。非同品牌消毒液提供原厂授权 ，消毒液通过全国备案，有效期不低于2年。

	
	4.3物表模拟消毒试验：枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值均≥5

	
	4.4 物表模拟消毒试验：嗜热脂肪肝菌芽孢杀灭对数值均≥5

	
	4.5空气消毒试验：白色葡萄球菌杀灭率100%空气消毒试验：自然菌消亡率100%

	
	4.6移动电源等离子推车：颗粒物洁净空气量CADR值≥166m³/h。气态（甲醛）污染物CADR值≥166m³/h。臭氧浓度≤0.009mg/m³。。

	
	4.7消毒液毒理学指标：急性经口服试验实际无毒、急性吸入实际无毒、对小鼠骨髓嗜多染红细胞无致微核作用。

	
	4.8消毒液气雾金属腐蚀性测定：对不锈钢、铜、碳钢、铝的腐蚀速率（R）均为0.0000mm/a，腐蚀性级别为基本无腐蚀。

	
	4.9  具备对对枯草杆菌黑色变种(ATCC 9372)芽孢杀灭对数值≥6log。

	
	4.10可用于清除实验室中的气溶胶DNA和RNA 核算片段，清除率＞99%


39.ABS带轮病床参数

手动双摇床

1.规格：2140×980×500mm，允许偏差±20

2.升降功能：

①背部升降：升降角度 0～75º，±5º。

②腿部升降：升降角度 0～45º，±5º。 

3.床面板 ：

①床面板采用优质冷轧板材一次性液压拉伸成型，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑无毛刺。床面带有凹凸型防滑孔结构，易清洗，强度高、透气性好；床板四周加强筋采用 20×30≥1.5mm矩管焊接，中间三条加强筋采用 20×30≥1.0mm矩管焊接增加承载力。 

②病床背板和腿板升降部位均采用固定式双支撑转轴结构，支撑板厚度≥3mm支撑管轴φ≥32mm，厚度≥2mm。避免使用过程中受力导致升降支撑跑偏位移损坏床板，双支撑有效将病员的重量均匀地分部在床梁上，最大限度减少螺杆受力，有效延长螺杆及病床使用寿命。

③床板链接采用钢质铰链，单片厚度≥3mm。耐磨，运作无噪音，防折断。 

4.床身主要部件： 

①床框采用 40mm×60mm≥1.5mm 优质碳钢矩管； 

②床框四角带输液架插座。 

5.护栏： 

①电泳铝合金折叠护栏，规格：1480×420mm（允许偏差±5mm），上下金属基座连接处采用双重固定结构，金属基座厚度≥3mm冷轧钢板冲压成型彻底根除护栏在高频率使用下出现的松垮、歪斜、断裂等频繁坏损现象，铝合金型材连接，使用方便，稳定可靠。 

②高强度铸铝模具成型枪把手内置隐藏式锁紧机构，强度高安全可靠。

③加厚 D 形铝合金护手，铝型材料厚≥1.5mm表面硬化处理，下座横管为30×30≥1.5mm方管，所有转动部件外均罩有ABS装饰盖，护栏整体造型更为美观、大方。

④护栏升起后护栏上缘距离床面高度≥350mm，方便在护栏上放置餐桌就餐和有效防治患者发生坠床风险。

⑤护栏折叠方向受拉力≥780N。

6.床头床尾板： 

①高强度工程塑料吹塑成型，表面光洁色调柔和，便于清洁；四周均有防撞包角，以保护病床及医院设施。 

②采用挂式结构，可快速拆卸床头便于抢救治疗，带锁紧装置，互换性强，非中空设计，强度高，稳定性强，床头推手位受力强度≥450N； 

③床尾板带一次成型透明亚克力材料床位牌卡座。

④床头床尾中间装饰板采取一次性注塑成型，内外装饰板对扣式防脱落结构原理连接非胶粘不粘胶宝丽板防止气泡开胶。

7.床架加工： 

①整体床架采用优质冷轧型材，经机械手自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用环保静电喷涂设备进行环氧树脂粉沫喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。 

②喷塑前床体采用新配方环保节能高效表面除油除锈新工艺，产品在长期使用过程中不会因为其他原因而导致生锈。 

8.传动装置： 

①丝杆采用 45#钢滚丝挤压成型，螺母采用合金铝制作；丝杆具备双向过摇打滑装置；延长其使用寿命；丝杆弹盒为刚件，折叠摇手采用 45#钢和丝杆连接采用钢制万向节连接。 

②手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。 

9.杂物架：采用 10*20≥0.8mm 矩管和床脚框架整体焊接成型。 

10.床脚：采用 50×50≥1.5mm 优质冷轧型材焊接成型，采用 5 寸全包防缠绕静音脚轮。

11.病床可选配引流勾，不锈钢伸缩式输液杆，ABS餐桌板。

12.床面动态载荷≥250KG，有效载荷≥400KG。

13.产品具有ISO 9001:2015质量管理体系认证，ISO 14001:2015环境管理体系认证，ISO 13485:2016医疗器械质量管理认证。

14.配双摇床垫

规格：1950×850×60mm；绿色防水布面，可拆洗；3cm高厚密度海绵，3cm厚海南椰棕棕丝，三折，有透气功能。

15.床头柜

1. 规格：480*480*760mm, 允许偏差±20。

2. 材质：柜面为ABS蓝色台面，柜体ABS材质，表面经多次静电处理。

3. 一抽一柜，柜门和抽面为双层，门抽上下带蓝色面板，带餐板、带双边毛巾挂架、水壶座、手提袋挂钩、结实、耐用。整体拉伸为多边弧形，美观大方，防止撞伤或挂伤病人。
40.ABS病人抢救车参数
1.规格：2020mm*740mm*580-880mm。

2.由推车及担架两部分组成。

3.床面及主要结构采用优质高级ABS工程塑料一次性注塑成型，背板最大倾斜角度：0-60°床面两侧带有旋转护栏，护栏锁紧机构可靠，美观实用, 整体升降幅度：580-880mm。

4.丝杆采用45#钢，由专用滚丝机滚挤压成型，丝口圆滑，操作轻松，丝杆具有双向过摇保护装置。摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件。

5.输液架为可调式，根据需要自行调节高度。框架材料采用Φ19不锈钢圆管，挂钩采用采用Φ5CR冷拔圆钢，挂钩数量为3个；

6.床体配带氧气瓶放于氧气瓶架后同时锁紧两个氧气瓶固定开关

7.该车底座采用合金压铸成型，配5寸高级人造橡胶静音中控刹车系统稳定可靠，导向轮装置可轻松操作，方向可控；外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观。

41.额温枪参数

1.显示范围：体温模式:32.0℃~43.0℃

2.分辨率：0.1℃

3.测量地点：室内

4.最大允许误差：32.0℃~34.9℃,最大允许误差±0.3℃


            35.0℃~42.0℃,最大允许误差±0.2℃


            42.1℃~42.9℃,最大允许误差±0.3℃

5.显示屏：液晶显示屏,4位数字加特殊图标

6.记忆：在内存模式下记录前1组温度读数

7.自动关机
60秒后无操作后自动关机

8.输入功率
≤20mw

42.便携式肺功能仪参数

一、产品技术参数

1、检测显示参数包括：慢肺活量测试，最大通气量测试，用力肺活量测试（FVC）：FVC、FEVI、FEV1/FVC、PEF、FEF25%、FEF50%、FEF75%、MMEF实时显示流量-容积（F-V）曲线、实时潮气呼吸基线、潮气容量环、时间-容积（V-T）曲线等

2、可进行支气管舒张试验；

3、双向检测：可双向检测及实时显示动态曲线（流量-容积曲线、容积-时间曲线）

4、低流量测试，可实现0.025L/s以下流量的检测；

5、温度传感器：半导体（-5～65℃）；

6、流速测量范围：（0～16）L/s；流量精确范围：±5%或0.2L/s；

7、容量测量范围：（0.5～8）L；容量精确范围：±3%或者±0.05L；

8、便携式设计：方便床旁检测，适用于在社区体检或现场流调等工作开展;

9、传感器可重复多次使用、可拆卸、清洗、消毒，可使用一次性肺功能仪用过滤嘴；

10、打印模式：连接PC打印A4报告、云平台远程打印、

二、 产品质控功能
1、质量控制：受检者检查过程中，实时数据图像监测呼气时间，呼气末流速等，严格把控检查质量，保证检查结果准确；
2、定标：支持3L容量定标、三流速定标及定标验证功能;

3、自动环境参数：具备自动测量环境参数（温度、湿度、大气压）并进行BTPS 自动修正功能;

4、系统软件可根据检测结果进行自动质控评级；

5、智能语音指导提示，指导测试者正确配合完成测试；

三、 产品数据传输

1、支持无线数据互联功能;

2、支持单台仪器离线工作及与PC端离线及者联机工作模式；

四、 PC端软件功能

1、检测模块∶1.肺通气功能检查（FVC、VC、MVV）、支气管舒张试验等；实时显示流量-容积（F-V）曲线、实时潮气呼吸基线、潮气容量环、时间-容积（V-T）曲线等；

2、质控管理模块：依据ATS/ERS自动计算质控评级A、B、C、D、F；依据ATS/ERS智能推荐可接受度高的测量曲线；用力呼气时长实时监测指导；用力呼气末流量低于0.025L/s停止呼气指导；压差零点校准；

3、报告生成及打印模块：支持多种报告模板，包括肺功能常规通气检查、支气管舒张试验；报告审核功能；

4、数据通讯模块：支持对接医院HIS系统；支持多中心及分级诊疗工作模式，支持肺功能报告解读申请等功能；

5、账号管理及设置模块：账号及密码管理，账户基本信息配置，版本升级、设备管理、预计值选择、数据同步等；药品管理，用于舒张试验用药记录； 添加医院，医生，科室，操作者管理；

43.动态心电图参数
一、采集盒
1.1外形精巧，体积小，重量≤75g，方便受检者佩戴; 

1.2 SD卡存储，容量≥1G

1.3 1.46 寸全彩LCD液晶屏幕可显示波形、电池电量、记录时间、记录状态、病人信息、事件标记、起搏状态等信息

1.4 配备3键键盘，方便设置记录器的记录参数、波形切换等操作；具有事件按钮，可以准确记录事件发生的时间

1.5灵活的数据传输方式，同时支持SD卡和USB2.0高速传输、读取数据

1.6病历保护功能，如果监测到记录器中含有没有分析的数据，记录盒会报警提示，保证数据不丢失

1.7电极脱落提示

1.8 功耗低，1节AAA电池可支持不少于144小时的动态心电记录，有效避免记录过程中更换电池而影响数据采集的连续性

二、信号处理

2.1频率响应：0.05～60Hz 

2.2输入阻抗：≥20MΩ

2.3输入回路电流：≤0.1μA   

2.4噪声电平：≤50μVp-p

2.5极化电压：±300mV          

2.6共模抑制比（CMRR）：≥100dB

2.7时间常数：≥3.2s                

2.8增益：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV

2.9记录通道：12导、3导二合一，自动识别导联类型、完成记录模式切换           

2.10采样率：25600 Hz  

2.11 A/D转换精度：24位

三、分析软件

3.1 软件同时兼容3/12导联记录盒

3.2 专用儿童模式：提供针对儿童的特异性分析算法来进行儿童患者的数据分析，提高分析的准确性

3.3 心电数据滤波：提供工频滤波、基线漂移滤波、低通滤波等多种滤波功能，提高所采集的心电信号质量

3.4 丰富的心律失常分析手段：自动识别各类心律失常，可根据需要修改心律失常的自动判别参数，支持自定义心律失常事件

3.5 准确的QRS形态分类，可自动识别正常、房早、室早、插入性室早、起搏、伪差等心拍类型，并支持不少于20种模板分类选项

3.6 模板编辑功能：具有模板合并和拆分功能，方便医生进行快速归类，并对编辑过的模板进行标记

3.7散点图分析：可以提供Lorenz散点图、差值散点图、24小时散点图、小时散点图、时序散点图等多种散点图工具，支持散点图反向定位心搏操作，帮助医生快速诊断异常心搏；支持任意时间段散点图显示，实现快速编辑和确认短暂房颤、短阵过速心律失常现象

3.8叠加图分析：提供心搏叠加窗口，具有反混淆分析功能，能根据心搏形态差异对异常心搏（特别是宽QRS波群或伪差）进行快速分辨、圈选，并加以修改

 3.9 散点+叠加图分析：同屏显示所选模板的散点图+叠加图，同时结合RR间期和波形形态实现心拍的快速分类，大大提高工作效率

3.10 直方图分析：可以提供R-R间期、R-V间期、R-R提前量、R-V提前量、RR间期比、起搏到起搏等20多种常用分布直方图分析工具

3.11 房颤/房扑自动分析：一键自动检测房颤/房扑，列表显示房颤/房扑发生的时间、持续时间等，支持对房颤/房扑事件的手动修改

3.12 ST段分析：软件支持对全导联ST段抬高、压低情况进行自动列表统计，并显示ST段变化的趋势，方便快速地查找各个时间点心电图和ST段变化；可手动修改/添加/删除ST事件；支持单独界面的ST段重分析操作，有效避免重分析操作对已修改模板的影响

3.13 多通道采集起搏器脉冲信号，并可对AOO、VOO、AAI、VVI、DDD等十六种起搏器进行分析

3.14 支持心率变异自动分析：从R-R间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图、心律减速力等多个方面进行分析

3.15 具有QT分析功能：可提供QT趋表、QT直方图、QT离散度等多种分析工具

44.动态血压监测仪参数

一、采集盒

全玻璃面板，体积小，重量＜160g，方便受检者佩戴

OLED彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果

扇形设计的袖带和手臂的贴合，保证患者佩戴舒适性；袖带延长管连接处采用自锁结构，能够快速连接、更换袖带

灵活的数据传输方式，支持type C或无线蓝牙的方式进行数据传输、读取

防水等级：支持IP22防水等级

供电要求：直流电源，2节AA电池供电

电池仓拉绳设计，方便医生日常电池的更换；

支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析

支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况

数据存储器：闪存储存，至少可存储300组数据

二、测量范围

测量方法：示波法

量程：0 mmHg~300 mmHg，精度：±3 mmHg (±0.4kPa)

压力测量范围：10 mmHg~290 mmHg，最大平均误差：±5 mmHg（0.67kPa），最大标准偏差：8 mmHg（1.07kPa）
脉率测量范围：40 bpm~240 bpm

过压保护：当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，开启过压保护 

监测时长：24小时

监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟

安全系统：最大充气气压为300 mmHg，最大测量时常为120 s

三、分析软件

1.能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论

2.具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找

3.可自动删除已读取数据，防止病人数据混淆

4.具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观的分析数据

5.支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断

6.相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间

7.提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置，灵活的配置满足多样化的需求

8.数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息

9.支持与同品牌信息化系统集成，可实现数据传输功能
45.紫外线消毒车参数

1.电源电压：220V±10% 50Hz

2.紫外线灯管功率：30W x 2

3.辐射紫外线波长：253.7nm

4.紫外线辐射度：≥107u W/cm2(单支灯管距灯管中心1米处)

5.灯管可调整角度：0-180度任意可调。

6.消毒时间自控范围：0-60分钟使用

7.功率可扩展，备有两支30W灯管接口。

8.定时功能，消毒车在规定时间内自动停止工作，消毒时间自由设定

46.空气消毒机参数

	品名
	空气消毒机（医用多功能动态紫外线空气消毒机）参数

	1.设备基本参数
	1.1消毒因子：253.7nm紫外线

	
	1.2适用空间体积≤120m3

	
	1.3设备采用LED屏幕显示设备状态

	
	1.4安装方式：移动式，无需安装

	
	1.5额定输入功率≤225W，工作电源环境：220V±22V  50Hz±1Hz

	
	1.6循环风量≥1350m3/h

	
	1.7噪声≤55dB（A）

	
	1.8紫外线辐射强度≥0.95x10^4（㎼/cm2）

	
	1.9紫外线灯管寿命≥5000h

	
	1.10设备60min臭氧泄漏量≤0.02mg/m3

	
	1.11紫外线泄露量≤0.005㎼/cm2

	
	1.12风速：多挡风速可调

	
	1.13操作方式：具备手动、自动、程控、远程多种控制方式

	
	1.14可查看数据：可查看设备累积工作时间、过滤网使用时间、温度、湿度等

	
	1.15程控数量≥9组

	
	1.16故障提示和自修复功能：具备风机故障、紫外线灯故障、过滤网过期等提示功能；具备灯管故障后备用灯管自动启动功能。

	
	1.17安全性：正常情况下外壳漏电流≤0.0035mA

	2.设备消毒性能
	2.1设备对白色葡萄球菌（8032）进行120Min消毒作业后的杀灭率≥99.99%

	
	2.2设备对白色葡萄球菌（8032）进行120Min消毒作业后的菌数≤5（cfu/m3）

	
	2.3设备对>120m3空间作业120Min后，该空间中自然菌的平均消亡率≥91%

	3.设备自身物联网模块功能
	3.1支持NB协议连接，具备主动发射网络和连接网络功能

	
	3.2具备传输空间地理位置的功能，包括所处楼层、科室（院方权限）

	
	3.3具备传输设备运行状态、生命状态的功能（院方权限）

	
	3.4具备传输设备消毒效果、温湿度的功能（院方权限）


47.核酸扩增仪参数

1.样本容量：96孔

2.光源：大功率LED（免维护） 

3.检测器：高灵敏度光电传感器

4.检测动态范围：1-1010

5.检测灵敏度：可检测单拷贝基因

6.反应容积：15ul-100ul 

7.荧光激发波长与荧光检测波长：激发波长470-630nm；检测波长510-665nm；

8.检测的荧光素及染料：FAM、SYBR、VIC、HEX、JOE、TET、CY3、ROX、CY5

9.控温方法：半导体热电模块

10.控温模式：模块控温、试管控温

11.温度准确性：±0.1℃

12.温度均匀性：±0.1℃

13.控温范围：4℃-99℃

14.最大升降温速率：4℃/s

15.热盖：电子自动热盖

16.操作系统：台式机，WindowsXP/VISTA/7/8等，主机配置I7及以上，内存8G及以上。
17.适用耗材：0.2ml PCR管、8联管、96孔板

48.核酸扩增仪参数

1.样品容量：96×0.2ml

2.使用耗材：0.2ml单管，8×0.2ml排管，96孔板（国产管适用）

3.反应体系：6ul-125ul

4.加热/制冷模块：半导体热电模块

5.温度控制范围：4℃-100℃

6.升温速率：3.5℃/s

7.降温速度：3.2℃/s

8.控温精度：±0.1℃

9.温度控制区域数量：6区独立温控

10.温度均一性：±0.25℃        

11.梯度温度列数：12

12.梯度温度变化范围：1℃-32℃

13.梯度温度选择范围：30℃-100℃（室温低于28℃）

14.激发光源：全波长免维护卤素灯（质保5年）

15.激发光波长范围：380nm-780nm

16.激发光通道数：5（可扩展至6通道）

17.检测组件：-20℃ CCD

18.检测光波长范围：380nm-780nm

19.检测通道数：5（可扩展至6通道）

20.激发和检测通道传播介质：双向96根耐高温专业光纤

21.适用燃料及探针：FAM/SYBR Green I/Eva Green/LC Green/Fluorescein, VIC/HEX/TET/CY3/Cy3.5/JOE/Yellow555, ROX/Texas Red，Cy5/Cy5.5/LC Red，Tamara

22.置信度：可进行5000和10000个拷贝的有效区分，置信度大于99.8

23.分辨率：单重反应低至1.5倍变化

24.软件功能：软件功能丰富，可通过染料及探针实现绝对定量、相对定量、基因分型、扩增效率计算、熔解曲线,并可以直接与EVO工作站软件直接调用数据等

25.自动化平台：可与自动化工作站配套使用，提高工作效率

26.远程监控：可与实验室信息管理系统联网

27.数据输出形式：用户设置

28.工作站要求：品牌电脑和彩色激光打印机。电脑配置不低于：处理器i5以上、硬盘不低于500G、内存不低于4G、USB接口为高速3.0（此为选配件）

49.离心机（96孔甩板机）参数
1. 转速设置：500-2500rpm，步进100rpm

2. 最大离心力：560×g
3. 离心容量：4块酶标板/培养板、2块深孔板/PCR板
4. 时间设置：1-99min，连续，点动
5. 操作显示：微电脑控制，数字显示转速和时间，独立的点动功能（瞬时离心功能）按键

6. 制动功能：快速制动系统，使转子快速静止

7. 噪音水平： ≤60dB

8. 电机驱动：大力矩盘式无碳刷免维护电机直接驱动
9. 散热设计：改良的风路设计，保证无制冷条件下低温升

10. 安全保护：电子门锁，开盖自动停机
50.氧气瓶参数

1.容量：40L   

2.材质：钢瓶
第四部分   评审方法（综合评分法）

本项目评审方法见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第21项的规定。如果采用综合评分法，评分细则如下：

1、评审说明

1.1 本次招标采用综合评分法进行评审。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的供应商为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

1.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
1.3 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对小微企业报价给予10%-20%（工程项目为6%—10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。在货物采购项目中，只有当供应商提供的全部标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策；在工程、服务采购项目中，只有由小微企业承建、承接，才能享受价格扣除政策；允许联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。本项目小微企业报价扣除比例为10%，中型企业与小微企业组成联合体或大中型企业向一家或者多家小微企业分包的给予4%的扣除。
2.1资格评审表

	评分因素
	评分点
	评分标准
	评审意见

	
	
	
	是
	否

	
	具有独立承担民事责任的能力
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明；
	
	

	
	健全的财务会计制度
	提供上年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表），当月新成立公司无需提供；
	
	

	
	纳税证明
	提供近三月内任意一月的依法缴纳税收证明，当月新成立公司无需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料；
	
	

	
	缴纳社会保障资金证明
	提供社保机构出具的近三月内任意一月的社保缴纳证明，当月新成立公司无需提供；
	
	

	
	履行合同所必需的设备和能力
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明；
	
	

	
	无重大违法记录的书面声明
	提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	
	

	
	特定资格要求
	供应商须具有有效的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，具有备案证明文件）；若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证；
	
	

	
	供应商的授权委托书
	具备有效的投标代表的授权委托书，授权委托书应由法定代表人（或负责人）签名或签章并加盖企业公章。如为法定代表人（或负责人）参加投标，需提供法定代表人（或负责人）身份证明；
	
	

	
	被授权人身份证
	具备有效的被授权人身份证复印件；
	
	

	
	投标保证金
	按照招标文件要求缴纳投标保证金；
	
	

	
	信用查询
	供应商在“信用中国”网站、“中国政府采购网”未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单；
	
	

	
	不参与围标串标承诺书
	附有不参与围标串标承诺书。
	
	

	备注：

1.开标结束后，采购人按照上述审查内容对各供应商的投标文件进行资格审查。未通过资格审查的供应商，不进入评标阶段。

2.合格供应商不足三家的，不进行评标。


3、评标

3.1 评标委员会对通过资格审查的供应商进行评审，评审分为符合性审查和详细评审两个阶段。

3.1.1 符合性审查

3.1.1.1 评标委员会应当对通过资格审查的合格供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过资格审查的供应商的投标文件进入详细评审。具体评审内容详见3.1.1.2《符合性审查表》。
3.1.1.2 符合性审查表
	符合性审查
	评分点
	评分标准
	评审意见

	
	
	
	是
	否

	
	供应商名称
	与营业执照一致；
	
	

	
	医疗器械注册证（含登记表）
	供应商所投产品若为医疗器械须具备医疗器械注册证（含登记表）（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；
	
	

	
	投标报价
	投标文件针对同一种设备未出现了两个或两个以上的报价；投标总报价及单项设备报价均未超过项目采购预算或最高限价的；
	
	

	
	供货范围
	投标文件载明的供货范围符合招标文件的要求；
	
	

	
	交货期
	投标文件载明的交货期未超过招标文件规定的期限；
	
	

	
	质保期
	投标文件载明的质保期满足招标文件规定；
	
	

	
	投标有效期
	投标文件载明的投标有效期满足招标文件规定；
	
	

	备注：未通过符合性审查的供应商不进入详细评审阶段。


3.1.2 详细评审

只有通过符合性审查的供应商才可进入详细评审阶段。详细评审分为投标报价评审和投标文件商务部分、技术部分评审。其中，报价部分30分，商务部分20分，技术部分50分，合计满分100分。具体评审内容详见3.1.2.5评审办法和标准。

3.1.2.1 投标文件的澄清和算术性修正

在评审过程中，供应商对于评标委员会要求的澄清、说明、补正应以书面形式进行确认。供应商没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字（或未加盖供应商公章）的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容，其投标文件无效。
3.1.2.2 在符合性评审后，为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，供应商对评审中评标委员会书面提出的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，供应商以采用书面形式的澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或负责人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.1.2.3供应商未按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

3.1.2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价遵照如下规定处理：“供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或企业负责人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容”。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，将视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效。

在评审过程中，供应商对于评标委员会要求的澄清、说明、补正应以书面形式进行确认。供应商没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字（或未加盖供应商公章）的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容，其投标文件无效。

3.1.2.5详细评审办法和标准

	评分因素
	评分标准

	
	价格评审（30分）
	价格评审
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100（小数点保留两位）

注：对小微企业价格优惠计算方法按本须知1.3项执行。

	
	商务部分（20分）
	业绩

（0-5分）
	自2020年01月01日至今所投产品的销售业绩，每提供1项业绩得2.5分，满分5分。以提供的相关业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供证明资料的，不计分。

	
	
	售后服务

（0-8分）
	①售后服务方案（含售后服务承诺书、售后服务响应时间、故障响应处理、培训计划）：

方案内容全面完整，科学合理，可操作性强，得3-4分；

方案内容比较完整，但不够具体，具备可操作性，得1-2分；

方案不够完整具体或缺乏可操作性，得0分。

②提供详尽完备的履约验收方案（含具体验收流程和措施）得0-2分；

③供应商在疆内设有售后服务场所，提供有效证明文件，得0-2分。（有效证明文件为租房证明或合作协议等，复印件加盖公章，否则不予计分。）满分8分。

	
	
	培训

（0-5分）
	从①配送计划、②安装调试方案、③测试与试运行等方面对投标人提供的配送及安装实施方案方案进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得4-5分，不够完善的得2-3分，极不完善的得1分，未提供的不得分。

	
	
	节能、环保

（0-2分）
	供应商所投采购一览表 所列货物如属于政府优先采购产品类别，须按照《财政部 发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产 品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的的节能产品得1分，国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书得1分，满分2分。未提供证明材料的不得分。

	
	技术部分（50分）
	技术参数响应

（0-30分）
	根据响应产品技术参数、性能的满足程度赋分：响应产品（含配件）选型科学合理、技术先进，技术参数清晰明确，符合使用要求，数量准确无缺漏项，技术指标和性能优于或完全响应招标文件要求计30分。标注“★ ”项，每负偏离一项扣3分，未标注“★ ” 项，每负偏离一项扣1分，扣完为止。
备注：提供技术支持资料，予以证明参数的技术响应性。技术支持资料指制造商公开发布的印刷资料（技术白皮书、彩页等技术标准资料）或检测机构出具的检测报告或技术说明书，未提供有效支持依据的可按负偏离处理。

	
	
	产品选型

（0-6分）
	投标产品选型基本合理、应标方案满足招标需求且配置齐全的，得0-3分；投标产品选型技术更新，整体更符合招标需求，核心技术成熟经过市场验证，得4-6分；满分6分。

	
	
	功能

（0-6分）
	产品整体配套性、稳定性符合招标文件要求得0-3分；提供技术规格、说明书、检验检测报告、宣传彩页等技术资料，得4-6分。满分6分。

	
	
	软硬件

（0-6分）
	软、硬件配置内容及水平满足招标文件使用要求得0-3分；软、硬件功能要求优于招标文件的使用要求，得4-6分，满分6分。

	
	
	辅件

（0-2分）
	所配备的辅件、附件、零部件的供应情况及耐用性和使用寿命等满足招标项目需要得0-1分；提供相关承诺函或有效证明文件，得1-2分，满分2分。


4.评标委员会的权利

4.1 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.2 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.3 评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.3.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

4.3.1.1 分值汇总计算错误的；

4.3.1.2 分项评分超出评分标准范围的；

4.3.1.3 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4.3.1.4 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

4.4 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对供应商的投标文件进行评审和比较，供应商最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会确定供应商最终得分和排名向采购人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。

5. 评标过程的保密

5.1 凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

5.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人或者评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或者其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

6. 出现下列情形之一的，本项目予以废标，重新开展采购活动。
6.4.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
6.4.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
6.4.3 因重大变故，采购任务取消的。
第五部分   政府采购合同

政府采购合同

（本合同仅供参考，具体签订以双方协商为准）
项目名称:                    
项目编号:                    

合同编号:                    

甲    方:                    
乙    方:                    

一 、合同书

年    月    日，  [项目采购-采购人_]   以   公开招标方式   对 [项目采购- 项目名称_20]项目进行了采购。经   (相关评定主体名称)     评定，     (中标人名称) 为 该项目中标人。 现于中标通知书发出之日起二十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合
同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定， 按照平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，经  [项目采购-采购人_]  (以下简称： 甲方)和 
(中标人名称)     (以下简称： 乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履
行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文 件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下， 组成本合同的多个文
件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、 变更协议；
1.1.2 中标通知书；
1.1.3 投标文件及 “投标报价”(含澄清或者说明文件)；
1.1.4 招标文件(含澄清或者修改文件)；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 标的物
1.2.1 标的物 1 信息
1.2.1.1 名称：                                         ；
1.2.1.2 数量：                                         ；
1.2.1.3 质量：                                         。
……
1.3 价款
本合同总价为：人民币           元(大写：                  元人民币，含税 )。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1 付款方式：                                                 ；
1.4.2 发票开具方式：                                             。
1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限
1.5.1 交付期限：                                                  ；
1.5.2 交付地点：                                                 ；
1.5.3 交付方式：                                                 ；
1.5.4 货物及质保期限：                                            。
1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物， 甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格 的万分之五 (根据项目实际填写，一般为万分之五) 计算，最高限额为本合同总价的     % (根据项目实际填写，一般为20%) ；迟延超过【  】日的， 甲方有权在要求乙方支付违约金 的同时，书面通知乙方解除本合同， 乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的
20% (根据项目实际填写，一般为20%) 向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方 支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五 (根据项目实际填写，一 般为万分之五) 计算，最高限额为欠付金额的     % (根据项目实际填写，一般为 20%) ； 迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同

时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理 期限内仍未履行的， 或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方 有腐败行为 (即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影 响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为) 或者欺诈行为 (即：以谎报事实或者隐瞒真 相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为) 的， 对方当事人可以书面通知
违约方解除本合同；
1.6.4 乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付     (根据

项目实际填写) 元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履 行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照

前述约定要求解除本合同的同时， 仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要 求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定

的权利救济方式；
1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务， 对方当事 人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济

方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活 动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不

视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解
解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地     有管辖权的人民法院起诉。
1.8 合同生效
本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

	甲方：
	乙方：

	统一社会信用代码：
	统一社会信用代码或身份证号码：

	住所：
	住所：

	法定代表人或
	法定代表人

	授权代表(签字或盖章)：
	或授权代表(签字或盖章) :

	联系人：
	联系人：

	约定送达地址：
	约定送达地址：

	邮政编码：
	邮政编码：

	电话:
	电话:

	传真:
	传真:

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	开户名称：
	开户名称：

	开户账号：
	开户账号：


二、 合同一般条款
2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1  “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有
的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2  “合同价”系指根据合同约定， 中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给
中标人的价格。
2.1.3  “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货 物、货物和工程， 包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系
统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4  “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签
订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5  “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人； 两个以上的自然人、法人或者 其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的， 联合体各方均应为乙
方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6  “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范
标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话) 及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说

明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其 著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与

该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属， 详见合同专用条款。

2.4 包装和装运
2.4.1 除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式 进行包装，没有通用方式的， 应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有 关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、 防潮、防震、防锈和防粗暴 装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。 由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等 一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知， 详见合同专用条款。
2.5 履约检查和问题反馈
2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检

查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方
的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2 合同履行期间， 甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以
书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.6 结算方式和付款条件 详见合同专用条款。
2.7 技术资料和保密义务
2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等， 甲
方应予积极配合；
2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三 方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料， 包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及

方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证
2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲
方，以便甲方进行监督检查；
2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设
施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意， 乙 方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，

并没收履约保证金。
2.8.4 因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故 (工作日系统中断一 天以上) 的， 乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的 30% (根
据项目实际情况填写，一般为 30%) 。
2.9 标的物的风险负担
标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合 同专用条款。
2.10 延迟交货/交付
在合同履行过程中， 如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不 能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方； 甲方收到乙方通知后，认为其理由正当
的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
2.11 合同变更
2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采 购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的， 那么需经采购监督管理部门同
意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；
2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式
变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的， 各自承担相应的责任。
2.12 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意， 乙方可以依法采取分包方式履行合 同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供 应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分

包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力
2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期
限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.13.2 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书 面形式通知对方当事人， 并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对
方当事人。
2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的， 当事人可以解除合同；
2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内
以书面形式变更合同；
2.14 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。
2.15 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时， 甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方 任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支

付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、 终止
2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终
止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的， 各自承担相应的责任。
2.17 检验和验收
2.17.1 标的物交付前， 乙方应对标的物的质量、 数量等方面进行详细、全面的检验，并 向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时， 乙方在合同专用条款约定时间

内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后， 甲方有权组织(包括依法邀请国家认可的质量检测 机构参加) 对乙方履约的验收，即： 按照合同约定的技术、货物、 安全标准，组织对每一项

技术、货物、 安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达
2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的 “ 约定送达地址”为收件 地址的所有通知、文件、 材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或 者地址的，应于    个工作日 (根据项目实际填写) 内书面通知对方当事人，在对方当事人

收到有关变更通知之前， 变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达； 以电子邮件方式送达的，发出电 子邮件之时视为送达；以传真方式送达的， 发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的， 邮
件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
2.20 合同使用的文字和适用的法律
2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金
本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策
2.22.1 本合同( □是  □否) 为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用
融资事项见采购文件“投标人须知正文”。
2.22.2 本合同( □是  □否) 为中小企业预留合同。
2.23 合同份数

本合同壹式   份， 甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。
三、合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分 的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内

容可另行编制条款号。
3.1 具有知识产权的标的物知识产权归属：
3.2 包装和装运专用条款(如果有)：
3.3 装运标的物的要求和通知：
3.4 结算方式和付款条件本次项目合同总价为大写人民币              (  ￥    元) 。

本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式， 付款条件为：            
□采用分期付款方式， 付款条件为：
第一期付款：                                         
第二期付款：                                         
……
甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五 (根据

项目实际填写，一般为万分之五) 承担违约责任，违约金上限按照《合同书》 约定执行。

3.5 标的物的风险负担
标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：    乙方                                                                        3.5.1 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在日内 (根据项目实际填写) 以书

面形式通知对方当事人， 并在日内 (根据项目实际填写) ，将有关部门出具的证明文件送达

对方当事人。
3.5.2 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在日内 (根据项目实际填写)
以书面形式变更合同；
3.5.3 标的物交付前， 乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向 甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时， 乙方在日内 (根据项目实际填
写 )发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：
3.5.5 其他：
3.6 项目验收：
3.6.1 甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》( 南财采 [2019]217 号)规定组织对乙方履约的验收。 验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
3.6.2 严格按照采购合同开展履约验收。 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供 应商履约情况进行验收， 验收时， 按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履 约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。 甲方根据验收报告形成验收意 见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收

的各项资料应当存档备查。
3.6.3 验收合格的项目， 甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收 不合格的项目， 甲方将依法及时处理。采购合同的履行、 违约责任和解决争议的方式等适用
《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》 约定执行。
3.6.4 验收产生的费用首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由
乙方支付。
3.6.5 验收内容及资料要求：
根根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，
应当符合国家强制性规定、政策要求、 安全标准、行业或企业有关标准等。
3.6.6 验收内容
	序
号
	验收内容
	验收标准

	1
	交货产品数量
	

	
2
	交货产品的质
量文件
	

	4
	交货产品技 术、性能指标
	

	5
	售后服务 承诺
	

	6
	其他工作
	


3.6.7 验收资料要求
验收资料要求包括 (不限于)以下内容：
( 1 )采购文件；
( 2 )投标文件；
( 3)采购合同；
( 4 ) 到货核验单(需采购核验人、 复核人及乙方交货人三方签字盖章)、产品拍照图片
产品说明书、产品合格证、质量保证书原件、三包凭证、产品的检测报告、原厂质保承诺函等；
(5)其他需提供的相关材料。
第六章 投标文件格式

封    面：

                                   项目

投标文件

项目编号：                                                
投标文件递交人（公章）：                                   
供应商法定代表人

或其委托人（签字或签章）：                                       
年     月     日
目  录
一、投标函

二、资格证明文件
(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件
(二) 供应商医疗器械经营许可证、若供应商为货物制造商须提供制造商的医疗器械生产许可证（复印件）

(三) 法定代表人（或负责人）资格证明书及授权委托书

(四) 中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函

(五) 不参与围标串标承诺书

(六) 投标保证金

(七)“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询企业信用信息截图或打印件

（八）联合体协议书( 以联合体形式投标的， 提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供)
三、商务文件

(一) 开标一览表
(二) 明细报价表
(三) 商务条款偏离表
(四) 合同条款偏离表
(五) 近三年（2020年01月01日至今）所投产品销售业绩
(六) 节能、环保产品明细表（如有）
(七) 虚假应标承担责任声明
(八) 售后服务承诺（含培训方案）

(九) 供应商认为有必要提供的其他商务资料

四、技术文件

(一) 技术条款偏离表

(二) 产品详细配置清单

(三) 供应商所投产品技术支持资料

(四) 供应商认为有必要的其他技术资料

五、其他资料

一、投 标 函

                      （采购人）：

我们收到你们              号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。愿意按照招标文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价    
       元（人民币大写）¥：           元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见《明细报价表》。

⒉如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成本次招标项目。

3.我方承诺提供设备的质保期为     年。

4.我方承诺交货期按照                              执行。

5.我方承诺付款方式按照                            执行。

6.我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的资格要求，同时符合招标文件规定的特定资格要求。
7.我方承诺在本项目的采购活动中，不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标”的情形。

8.我方承诺我公司不属于为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
9.如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订服务合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投保证金保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择中标单位。

10.我方同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力，本项目投标有效期为开标后 90 天。

11.我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

12.我们认为采购人有选择或拒绝任何参与投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

13.我们愿按合同法履行自己的全部责任。

14.我方愿意按照招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

15.该投标函在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

16.我们同意按招标文件规定，交纳             元的投标保证金。并同意在确定最终中标供应商、发出《中标通知书》之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标供应商，本承诺依然有效。）

17.综合说明：

（1）设备的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

18.所有有关本投标函的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

供应商：（公章）

授权代表签字：

二○二三年   月    日

二、资格证明文件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件
1、具有独立承担民事责任的能力（须加盖公章）
提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明；

说明：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须加盖公章）
须提供上年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表），当月新成立公司无需提供。

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
(采购人名称)      ：
对于贵单位的      （项目名称）      采购项目，我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。如我单位中标，在项目实施工程中发现声明不实，我单位愿意放弃本次项目的中标资格，并按照《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明！

供应商：（公章）

法定代表人或负责人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日  期：

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须加盖公章）
（1）须提供的近三个月内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司无需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。

（2）须提供社保机构出具的近三个月内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司无需提供。

5、参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

   （采购人）  ：
在本项目投标文件递交截止时间前，我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到刑事处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）、较大数额罚款（较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）等行政处罚；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

如发现我单位提供的声明函不实时，我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明！

供应商：（公章）

法定代表人或负责人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日  期：

（二）供应商医疗器械经营许可证

附供应商加盖企业公章的医疗器械经营许可证复印件；若供应商为货物制造商须提供制造商的医疗器械生产许可证（复印件）。
（三）法定代表人（或负责人）身份证明及授权委托书

  法定代表人（或负责人）资格证明书
单位名称：
所属行业：
地址：

营业期限：
成立时间：
经营范围：
姓名：    性别：   年龄：     职务：

系        （供应商名称）       的法定代表人（或负责人）。


特此证明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：    年    月    日

注：如为法定代表人或负责人参加投标只须提供法定代表人或负责人身份证明。

授权委托书

本授权委托书声明：我系 （供应商名称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托（供应商名称）的为我的代理人，以（供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：   性别：  年龄：

部  门：   职务：


供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字）：

日期： 年  月  日

中小微企业声明函及其他资料

中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加  （单位名称）  的      （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

   （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
   （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                  供应商名称：       （盖公章）      
                           日期：  年  月  日

注：

1、所有潜在投标供应商在做出以上声明前，需根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相应内容，确定自身是否可以享受中小企业政策。如可以享受中小企业政策的供应商，按照如上声明函的内容如实填写，若不满足中小企业政策的供应商，请不要填写。

2、如存在虚假声明或未按实际内容填写，供应商需承担由此产生的一切后果及相应的法律责任。

3、后附中小企业划型标准的部分内容。详细内容请在中国政府采购网上查询获取。附：中小企业划型标准

　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（五）不参与围标串标承诺书
不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法定代表人（或负责人），清楚知晓我公司本项目招标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目名称：

项目编号：    

供应商单位名称（公章）：

供应商法定代表人或负责人（签名或签章）：

年   月   日

（六）投标保证金

提供被采购代理机构认可的缴纳凭证

（七）此处附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询企业信用信息截图或打印件
（查询时间：须自招标文件发布之日起至投标文件递交截止时间内）

说明：如网站查询信息中失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料，否则其资格审查不合格。

（八）联合体协议书( 以联合体形式投标的， 提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供)
 联合体协议书


(所有成员单位名称)自愿组成联合体，共同 参加     [项目采购-采购组织机构_]    组织的   [项目采购-项目名称_]  (项目编号：   [项目采
购-项目编号] )投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1、________________________  (某成员单位名称) 为联合体名称牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合 体提交和接收相关的资料、信息及指示， 并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、 组织和
协调工作。
3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。
联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务， 并向招标人承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：______________________________________。

5、本联合体中，______________________ (某成员单位名称) 为______ (请填写：中型、小型、微 型)企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，
请填写此条， 否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的， 请逐一列出。 】
6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应

附法定代表人授权委托书。
牵头人名称：                                         (公章/电子签章)
法定代表人或其委托代理人：                           (手写签名/电子签名)
成员一名称：                                         (公章/电子签章)
法定代表人或其委托代理人：                           (手写签名/电子签名)
成员二名称：                                         (公章/电子签章)
法定代表人或其委托代理人：                           (手写签名/电子签名)
三、商务文件

（一）开标一览表

开标一览表

供应商名称：                                                      

项目名称：

项目编号：                               单位：元
	设备名称
	数量
	品牌/规格型号
	设备价
	运杂费
	安装调试费
	交货期
	投标总报价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（大写）
	


法定代表人或负责人或授权代理人（签字）：             供应商（公章）：

注：1、在开标一览表中，按第二章投标须知13.1条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

2、投标总报价大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。

(二) 明细报价表
明细报价表

	序号
	名 称
	品牌及规格型号
	数量（标明单位）
	单价（元）
	合价（元）
	生产厂家
	备 注

	1
	（所投的全部货物、服务内容）
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	

	6
	备品备件
	

	7
	专用工具
	

	8
	安装调试费
	

	9
	运杂费
	

	
	…
	

	合计总价（元）
	


法定代表人或负责人或授权代理人签字：            供应商（公章）：
注：供应商须参照第三章所列明的内容全部报价。改变格式或未按照要求填报，视为未实质性响应招标文件。

（三）商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：                                     项目编号:

	序号
	条款序号
	招标条款
	投标条款
	响应/偏离

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（盖公章）：

授权代理人（签字，私章无效）：

日期：年月日

（四）合同条款偏离表
合同条款偏离表
项目名称：                                           项目编号:
	序号
	条款序号
	招标条款
	投标条款
	响应/偏离

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：如有偏离须一一列明。
供应商（公章）：
法定代表人或负责人或授权代理人（签字或签章）：
日期：   年   月   日
（五）近三年（2020年01月01日至今）所投产品的销售业绩
近三年所投产品销售业绩表
	序号
	设备名称
	数量规模
	合同价格
	业主名称/联系人/电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	


备注：每项业绩须附证明资料，如中标/成交通知书或与使用单位签订的供货合同的复印件，未提供证明材料的评审时不予计分。
供应商（盖公章）：

法定代表人或负责人或授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

（六）节能、环保产品明细表（如为节能、环保产品提供下列明细表，非节能环保产品可不提供）
环境标志产品明细表
项目编号、包号：                                    价格单位：元

	序号
	产品名称
	企业名称
	注册商标
	规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	价格

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	

	4
	合计
	
	
	
	
	
	


说明：供应商所投产品属于国家颁布的环境标志品目内产品的，须提交国家确定的认证机构出具的的环境标志产品认证证书，否则，不予加分。

单位名称（盖公章）：

                                  日  期：    年    月    日

节能标志产品明细表
项目编号、包号：                    价格单位：元

	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	价格

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	

	4
	合计
	
	
	
	
	


说明：供应商所投产品属于国家颁布的节能品目内产品的，须提交国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书，否则，不予加分。
单位名称（盖公章）：

                                  日  期：    年    月    日
（七）虚假应标承担责任声明

虚假应标承担责任声明

        （采购人名称）      ：
我公司承诺：所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开标、评审、中标公告过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司提供的服务（或产品）与投标文件不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明！

供应商（公章）：

法定代表人或负责人或授权代理人（签名或签章）：

日  期：  年  月  日

（八）售后服务承诺
售后服务承诺（含维保计划）

售后承诺书格式自拟，内容包括但不限于以下内容：

1、详细的售后服务方案；

2、详细的维保计划，包含保修期内和保修期后，如设备出现故障，派工程技术人员到达现场解决问题的售后服务响应时间等；

3、售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表）；

4、详细的培训方案；
5、其他供应商认为必要的承诺内容。

（九）供应商认为有必要提供的其他商务资料

1、供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；（格式自拟）

2、供应商如提供的货物涉及快递和包装，须提供《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号文)的承诺书；（格式自拟）
3、供应商认为有必要的其他资料
四、技术部分
（一）技术条款偏离表
技术条款偏离表
项目名称：                                         项目编号：

	序 号
	条款
	招标规格
	投标规格
	是否偏离

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…

…..
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：

（1）供应商须对第三章《采购需求》技术要求中第二项“技术规格要求”中所有参数逐条说明响应内容及是否存在偏离等情况，如有偏离，须一一列明。对参数未提供技术支持资料，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为负偏离。

（2）技术条款偏离表中投标规格应为供应商提供设备的实际技术参数（或规格），不能完全复制第三章《采购需求》技术要求中第二项“主要技术参数”中的技术参数（招标规格）。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或签章）：

日  期：  年  月  日

（二）产品详细配置清单；（包括备品备件、专用工具和软件）；

（三）供应商所投产品技术支持资料

供应商所投产品（且为所投型号）应提供具有检测资质的部门出具的检验检测报告（反映主要参数内容的部分）、制造商对外公开发行的印刷版彩页、（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）

对参数未提供技术支持资料，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，在评审时均视为技术参数负偏离。

（四）供应商认为有必要的其他技术资料

五、其他资料
1.供应商账户信息：

账户信息具体内容如下：

账户名称：

税号：

地址及电话：

银行账号：

开户行名称：

行号：  

2.招标文件未提供格式的内容
3.供应商认为有必要的其他资料

第七章 质疑、投诉证明材料格式
第一节 质疑函(格式)
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                         
地址：                           邮编：
联系人：                       联系电话：
授权代表：                                           
联系电话：                                            
地址：                          邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：   [项目采购-项目名称_] 
质疑项目的编号：   [项目采购-项目编号_] 包号：
采购人名称：   [项目采购-采购人 ] 
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项 1：                                          
事实依据：                                           
法律依据：                                           
质疑事项 2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：


签字(签章)：                    公章：
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的， 质疑函应按要求列明  “授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权 委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权 限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具 体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律 依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的， 质疑函应由本人签字；质疑供应商为 法人或者其他组织的， 质疑函应由法定代表人、 主要负责人， 或者其 授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第二节 投诉书(格式)
投诉书范本
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：                                                
地     址：                              邮编：             
法定代表人/主要负责人：                                    
联系电话：                                              
授权代表：              联系电话：                   
地     址：                              邮编：
被投诉人 1：


地     址：
邮编：            
联系人：                联系电话：                         被投诉人 2
……
相关供应商：


地     址：
邮编：            
联系人：                联系电话：
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：    [项目采购-项目名称_12] 
采购项目编号：    [项目采购-项目编号_9] 包号：                采购人名称：    [项目采购-采购人_6] 
代理机构名称：                                          
采购文件公告:是/否 公告期限：
采购结果公告:是/否 公告期限：                         
三、质疑基本情况
投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质

疑事项为：                                 
采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：                                        
事实依据：                                           
法律依据：                                            
投诉事项 2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：                                               
签字(签章)：                    公章：
日期：
投诉书制作说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按 照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授 权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。 授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期 限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包 号。
4.投诉书应简要列明质疑事项， 质疑函、 质疑答复等作为附件材 料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律 依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或 者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、 主要负责人， 或者其授权 代表签字或者盖章，并加盖公章。





















法定代表人（或负责人）


身份证复印件


（正面）





























法定代表人（或负责人）


身份证复印件


（反面）
































代理人身份证复印件


（正面头像面）
































代理人身份证复印件


（反面国徽面）






























1


