阿勒泰市妇幼保健计划生育服务中心设备采购项目-微生物

竞

争

性

磋

商

文

件

招标单位：阿勒泰市妇幼保健计划生育服务中心（盖章）
文件编号：ZFCGA-JTSZZB2022-050

招标代理公司: 新疆金泰首致项目管理咨询有限公司(盖章)

法定代表人(签字或盖章):

项目联系人: 张晶
联系电话:13095016175

竞争性磋商公告
项目概况
阿勒泰市妇幼保健计划生育服务中心设备采购项目-微生物采购项目的潜在供应商应在新疆金泰首致项目管理咨询有限公司（阿勒泰地区阿勒泰市迎宾路北佰颂广场亦岚酒店6楼）获取采购文件，并于 2022年12月27日 18点 00 分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：ZFCGA-JTSZZB2022-050
项目名称：阿勒泰市妇幼保健计划生育服务中心设备采购项目-微生物
采购方式： □竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价
预算金额：1916328元

最高限价：1916328元


采购需求：详见招标文件

合同履约期限：甲乙双方协商  
本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：符合1、《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185号);2、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；3、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)；4、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；5、《关于政府采购支持jianyu企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)》等政府采购政策。 

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2021年财务报表（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）；

4、投标人必须是有提供招标公告中所采购货物的能力、独立完成供货、安装及维护其正常运转的能力；并具有良好的售后服务能力和相应的质量保证措施；法定代表人身份证明及授权委托书及被委托人身份证，提供在本单位缴纳的近6个月社保缴纳证明（任意一个月，单位社保缴费汇总和个人明细表）含被授权委托人；  

5、有依法缴纳税收的良好记录，具有税务局开具依法缴纳完税证明；

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无不良行为记录；

7、法律、行政法规规定的其他条件；

7.1、具有有效的营业执照，投标人必须是有提供招标公告中所采购货物的能力、独立完成供货、安装及维护其正常运转的能力；并具有良好的售后服务能力和相应的质量保证措施；
7.2、根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9、供应商为代理商，且所投产品属于第二类及以上（含二类）医疗器械，则须提供中华人民共和国医疗器械经营许可证。

10、针对本项目的反商业贿赂承诺书； 

三、获取采购文件

时间：2022年12月14日至2022年12月20日上午10:00-13：30，下午16：00-19:00（北京时间，法定节假日除外 ）
地点：线上或线下获取，请携带法人或委托人身份证原件至新疆金泰首致项目管理咨询有限公司（阿勒泰地区阿勒泰市迎宾路北佰颂广场亦岚酒店6楼）获取。
四、响应文件提交
截止时间：  2022年12月27日 18点 00 分（北京时间） 

地点：新疆金泰首致项目管理咨询有限公司（阿勒泰地区阿勒泰市迎宾路北佰颂广场亦岚酒店6楼）

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
其他补充事宜

采购文件获取时间：2022年12月14日至2022年12月20日上午10:00-13：30，下午16：00-19:00（北京时间，法定节假日除外 ）
 特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：阿勒泰市妇幼保健计划生育服务中心
联 系 人：张建勋                   
联系方式：18095861818 　     　　 
2.采购代理机构信息
名    称：新疆金泰首致项目管理咨询有限公司

联 系 人: 张晶  　　　　　　　　   　　

联系方式：13095016175　　　　　　　  　
第二章投标须知

投 标 人 须 知 前 附 表

	项号
	内  容
	说明及要求

	１

	工 程 名 称
	阿勒泰市妇幼保健计划生育服务中心设备采购项目-微生物

	
	项 目 地 点
	甲方指定地点

	
	资 金 来 源
	银行贴息贷款

	
	预算金额
	1916328元

	2
	招 标 范 围
	采购微生物设备（详见清单）

	3
	服务质量标准
	合格

	4
	供货周期
	自合同签订后10天内（日历天）

	5
	质保期
	3年

	6
	交货地点
	甲方指定地点

	7
	投标上限价
	1916328元（壹佰玖拾壹万陆仟叁佰贰拾捌元整）

	8
	投标人的资质
	1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2021年财务报表（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）；

3、投标人必须是有提供招标公告中所采购货物的能力、独立完成供货、安装及维护其正常运转的能力；并具有良好的售后服务能力和相应的质量保证措施；法定代表人身份证明及授权委托书及被委托人身份证，提供在本单位缴纳的近6个月社保缴纳证明（任意一个月，单位社保缴费汇总和个人明细表）含被授权委托人；  

4、有依法缴纳税收的良好记录，具有税务局开具依法缴纳完税证明；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无不良行为记录；需提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn).“中国政府采购网”(www. ccgp. gov.cn)、“国家企业信用信息公示系统”网站(www. gsxt.gov.cn)、“中国裁判文书网”(http://wenshu. coert.gov.cn)，在以上4个网站中任何一个网站查询出现对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单，行政处罚记录名单的投标企业，采购人、采购代理机构有权拒绝其参与本项目采购活动，(查询时间必须在公告时间之内)；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、具有有效的营业执照，投标人必须是有提供招标公告中所采购货物的能力、独立完成供货、安装及维护其正常运转的能力；并具有良好的售后服务能力和相应的质量保证措施；

7.1、根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9、供应商为代理商，且所投产品属于第二类及以上（含二类）医疗器械，则须提供中华人民共和国医疗器械经营许可证。

1

	
	
	10、针对本项目的反商业贿赂承诺书； 

	9
	投标文件组成
	投标文件由商务部分组成

	
	投标文件份数
	正本壹套，副本贰套，光盘贰份，U盘壹份，正本、副本及光盘应封装，并加盖供应商单位章及法定代表人章或被授权委托人签字，成交单位根据采购人需要的份数另行提供。

	10
	投标截止时间
	截止日期：2022年12月27日 ；

截止时间： 18 时 00 分（北京时间，下同）

	11
	投标有效期限
	45天（日历日）

	12
	投标文件递交
	递交地点：新疆金泰首致项目管理咨询有限公司（阿勒泰地区阿勒泰市迎宾路北佰颂广场亦岚酒店6楼）

	13
	磋商时间地点
	截止日期：  2022年12月27日；

截止时间：  18时 00 分
开标地址：新疆金泰首致项目管理咨询有限公司（阿勒泰地区阿勒泰市迎宾路北佰颂广场亦岚酒店6楼）

	14
	评 标 办 法
	竞争性磋商（综合评标法）

	15
	投标保证金
	投标保证金的形式：转账或电汇

投标保证金的金额：30000元（叁万元整）/单位

开户名称：新疆金泰首致项目管理咨询有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司阿勒泰市支行 

账    号：30150801040007147  

注：投标保证金须在2022年12月27日18:00前到帐。投标人按上述要求从基本户递交投标保证金后，请携带银行电汇或转账凭据到新疆金泰首致项目管理咨询有限公司（阿勒泰地区阿勒泰市迎宾路北佰颂广场亦岚酒店6楼）

领取招标代理机构开具的投标保证金收款收据，联系电话：13095016175。递交投标保证金时请注明项目编号及用途.

	16
	查验证件
	携带法定代表人身份证明或授权委托书及被委托人身份

证、有效的营业执照副本（三证合一）、开户许可证、医疗器械经营许可证、2021年的财务报表、网上信用查询记录（以上证件均应提供原件及加盖投标单位公章的复印件一套。）打款凭证或投标保证金收据。

	17
	备注
	不正当竞争预防措施在评标过程中，投标人报价低于采购预算 50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价 30%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法定代表人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认。投标人提供书面说明 后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的， 评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	18
	其他
	根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。需提供相关部门证明。

	19
	招标代理费
	以中标金额参考新计价【2002】1980号文计算。


一    说明 
1．
适用范围

1.1
本文件仅适用于本次投标中所述的采购项目。

2．
定义

2.1
“采购人”系指实际购买使用本项目标的物的单位。

2.2
“采购代理机构”（简称代理机构）系指接受采购人委托代理本项目采购事宜的招标公司。

2.3
“招标采购单位”系指采购人和采购代理机构。

2.4
“投标人”系指向招标采购单位提交投标文件的投标人。

2.5
“成交人”系指被确定为承接本项目并负责其实施的投标人。

3．
投标人应具备的条件

3.1
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款的规定。

3.2
投标产品（服务）符合国家规定的技术标准和环保标准。
3.3
满足本文件规定的资质要求。
3.4
购买本文件并已办理登记手续。

3.5
符合财政部及省级人民政府规定的其它条件。

3.6
申请人不得存在下列情形之一，其投标无效。

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人:
(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
(五)不同投标人的投标文件相互混装;
(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.
联合体投标
4.1
本项目不接受联合体投标。

5．
投标保证金

提交

6．
投标有效期

6.1
从开标之日起，投标文件有效期为45天。投标有效期不足的，其投标无效。

6.2
特殊情况下，在投标有效期满之前，招标采购单位可要求投标人同意延长有效期，要求和答复均应以书面形式。

7．
本文件的澄清、修改

7.1
投标人收到本文件时，应进行检查；如认为采购文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的，应及时告知招标采购单位澄清或处理，并抄送同级政府采购管理部门。否则，由投标人自行承担所造成的不良后果。未对招标文件澄清或提出疑问的，招标人将视其为同意。

7.2
任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式或以扫描件形式（须加盖投标单位公章）发送至471071182@qq.com的邮箱在投标文件递交截止时间前5日以前通知政府采购代理机构或采购人。政府采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式或以扫描件形式（须加盖招标单位公章）在投标截止时间前5日前发送至各投标单位邮箱予以答复，投标单位自行查询。

7.3
招标采购单位对本文件进行必要澄清或修改的，应当在投标截止时间前。澄清或修改（包括踏勘及答疑会明确的事项）应当以书面形式或以扫描件形式（须加盖招标单位公章）发送至各投标单位邮箱。该澄清或修改的内容为本文件的组成部分。

8．
投标费用

8.1
无论投标结果如何，投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

二    投标文件的编写
9．
一般要求

9.1
投标人应仔细阅读本文件的所有内容，按本文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效。

9.2
投标文件应用中文编写。

9.3
投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。

9.4
投标文件应当采用纸制书面方式，由投标人按照本文件指定的投标地点进行现场投标，招标采购单位不接受电报、电话、传真、邮寄等方式投标。

9.5
以同一投标人名义，递送两套或以上的投标文件，其投标无效。

10．
投标文件的组成

10.1
投标文件应包括的内容详见本文件“第五章投标文件编制”。

10.2
除本文件另有规定外，计量单位为我国法定计量单位。

10.3  请仔细检查文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

11．
投标报价

11.1
投标人应按本文件提出的采购范围、内容及要求进行报价

11.2
除本文件另有规定外，投标报价为含税价，是指完成本文件规定的项目并通过验收后的价格。

11.3
除本文件另有规定外，投标人对每一标的只允许有一个方案或报价，对同一标的提交有选择的方案或报价的，其投标无效。

11.4
如有优惠折扣须在投标承诺书中注明，做到投标承诺书中的总价与投标报价表中的总价一致。
三    投标文件的递交
12．
投标文件的送达

12.1
投标文件应在投标截止时间前送达本文件规定的开标地点。
13．
投标文件的补充、修改或撤回

13.1
投标截止时间前，投标人可对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回。

13.2
投标人补充、修改或撤回时，须向招标采购单位出示加盖公章、经法人代表或授权代表（需出示有关证明）签字的函件。

13.3
补充、修改的内容应当按照本文件的规定签署盖章，并密封。

13.4
补充、修改文件是投标文件的组成部分。
13.5
投标截止后，投标人不得补充、修改或撤回投标文件；但可以在开标前出示加盖公章、经法人代表或授权代表（需出示有关证明）签字的函件通知放弃投标。

四    评审小组的组建

14．
评审小组的组成及职责

14.1
依据政府采购相关法律法规，从政府采购评审专家库中随机抽取专家及采购人代表组成评审小组。

14.2
评审事务由评审小组负责，并独立履行下列职责：
    
（一）审查投标文件是否符合本文件要求，并做出评价；
    
（二）要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或答复；
    
（三）推荐中标候选人排序；
    
（四）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
15．
评审小组成员的义务

    
（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
    
（二）按照招标文件规定的评审方法和标准进行评审，对评审意见承担个人责任；
    
（三）对评审过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
    
（四）参与评标报告的起草；
    
（五）配合财政部门的投诉处理工作；
    
（六）配合招标采购单位答复投标人提出的质疑。
五   开标和评标

16．
开标程序

16.1
按规定的时间和地点开标。确因特殊情况需要推迟，另行通知。

      （1）投标人、采购人按规定签到。

      （2）代理机构介绍开标会议程，宣读开标会纪律。

16.2
参加投标的投标人不足三家的，不开标唱标，除采购任务取消外，如招标文件没有不合理条款，发布项目延期公告，延长5个工作日。延长期满后，仍不足三家的，继续按以下程序进行。
16.3
开标时,当众查验投标文件的密封状况。

16.4
拆标时，投标文件中投标报价表内容与投标承诺书内容不一致的，以投标报价表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

17．
评标程序

17.1
评委按回避制度规定，统一签署《评委承诺书》。代理机构介绍评标会议流程，宣读评标会纪律。

17.2
评审小组推选主任评委，采购人评委不得担任主任评委。主任评委按规定程序主持评审工作。

17.3
评审小组对投标文件进行初审。初审分为资格性和符合性审查。
    
（一）资格性审查，确定投标人是否具备投标资格。投标人无资格或无能力履行合同，其投标无效。
    
（二）符合性审查，确定投标人是否对本文件的实质性要求做出响应，实质性响应是指对本文件的规定，没有重大偏离或保留。非实质性响应的投标人将被拒绝。重大偏离或保留是指将会影响到本文件中标的清单及技术要求，或限制了采购人权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

    
（三）投标人有下列情形之一的，视为无效投标。

    
（1）超出营业执照经营范围投标的；

    
（2）投标文件所投标段中的应标范围小于本文件对应标段要求的采购范围的；
    
（3）投标文件与事实不符的；
    
（4）经评审小组一致认定为重大偏离的；

   
（5）不符合本文件中规定的其他实质性要求的；
    
（6）不符合法律、法规有关规定的。

      （四）出现下列情形之一的，本项目作废标处理，除采购任务取消外，重新组织采购。

     
（1）本文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的；
     
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

     
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

     
（4）因重大变故，采购任务取消的。

非以上情形，有效投标人不足三家的，废标后重新组织采购。项目经延期或重新组织采购后，有效投标人仍不足三家的，经评委出具书面意见并签字认可，报经政府采购管理部门同意，书面通知投标人改变为其他方式采购。

    
（五）对资格性符合性审查合格的投标人进行咨询与答复。
    
（1）评委阅读竞争性磋商文件、投标文件，独立记录投标文件情况，分别提出需咨询的问题。主任评委汇总整理形成书面的各投标人咨询问题（问题应包括最终报价及提交答复时间），统一发给各投标人。

    
（2）投标人对咨询事项作出书面答复，用信封密封，按规定时间统一报竞争性磋商小组。

    
（3）主任评委向竞争性磋商小组统一宣读投标人答复，填写《投标报价汇总表》，评委（监委）签字确认。投标人最终报价应当当众拆封，当众宣布，并由投标投标人签字确认。

17.4
比较与评价。评委根据咨询答复情况，对投标文件进行综合评分，按规定的评标方法，各自独立签署评委意见书。

17.5
确定评审结果。

（一）竞争性磋商小组统一签署评审报告，按得分情况推荐成交候选人。成交候选人数量根据采购需要确定，并按顺序排列。

（二）竞争性磋商小组认为成交候选人投标价或某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其在规定期限内提供书面文件及相关证明材料解释说明；否则，可取消其候选资格，按排名顺序递补候选人，以此类推。
18.
评标过程的保密性

18.1
在评标过程中和评标结束后，竞争性磋商小组的评定情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。

18.2
有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向等情况都不得透露给任何投标人或与上述工作无关的人员。

六    评标方法及标准
19．
评标定标原则

19.1  评标工作坚持公平、公正、平等竞争、合理、科学和择优诚信的原则。评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，认真对投标文件进行审查、评比和比较，并对所提出的评审意见承担个人责任。
	附表一
初步评审

	序号
	评  比  内  容
	投标人A
	投标人B
	……

	
	
	是
	否
	是
	否
	是
	否

	1
	投标文件是否按规定装订、密封的；
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	是否按要求加盖单位公章或法定代表人或被授权委托人签字的；
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	投标文件是否响应磋商文件的实质性要求和条件；
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	投标文件的关键内容是否有字迹模糊，无法辨认的；
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	投标文件中是否无相应投标人公章不一致的；
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	投标人是否按照磋商文件的要求提供投标保证金或投标保函的；
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	是否与其他投保人相互串通报价，或者与招标人串通投标的
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	是否以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	投标文件中标明的投标人是否与资格审查时的申请人在名称和组织机构上不一致的；
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	是否符合通过
	　
	　
	　

	备注：1、上述各项中用“√”表示符合或不符合；

	评标小组专家签名：
	
	
	
	
	
	


说明：以上内容有一项不满足要求的，视为符合性审查不通过
19.2  本次评标办法采用竞争性磋商的评标办法。先进行一次唱标环节，一次唱标后评委要独立对每个投标人递交的投标文件进行资格审查，资格审查确定合格家数后进行二次报价（最终报价），最后对每个投标人进行综合比较的基础上评分。

19.3  评标委员会应于评标结束后向招标人提出书面《评标报告》，提出中标候选人推荐意见。《评标报告》须经全部评标委员签名，并按得分高低对推荐的中标候选人进行排序。招标人根据评标委员会提出的《评标报告》和推荐的中标候选人确定中标人。

19.4  评标项目设置及分数分配

     本次评标采用综合评分法，其中商务评审30分，技术评审40分，价格评审30分。

19.5推荐中标候选投标人名单

1．评审委员会将依据对各投标文件的评审结果对评分汇总情况进行复核，并根据相关规定，按各投标人的最终得分由高到低的顺序向采购人推荐得分最高的前三名为中标候选人，并形成书面的评标报告。采购人按照有关规定确定排名第一的为中标人。

2．得分相同的投标人，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

19.6评分标准：

评分细则：
	项目

分值
	评分内容
	评分方法

	技术标 100分
	管理水平、技术力量25分
	10～25
	技术力量雄厚，装备齐全，设备配置合理，具有国际认证的ISO13485证书和EC证书、产品注册证；

	
	
	10～15
	技术力量一般，装备较全，设备配置较合理，通过技术质量认证

	
	
	0～10
	技术力量较弱，装备较差；设备配置不合理

	
	企业经营业绩16分
	11～16
	企业经营稳定，业绩稳步增长，产品市场占有率高、合同或中标通知书，一个合同2分，最多五个业绩封顶

	
	
	6～11
	企业经营较稳定，产品市场占有率一般、合同或中标通知书，一个合同2分，最多五个业绩封顶

	
	
	0～6
	企业经营不稳定，业绩较差，产品市场占有率低、合同或中标通知书，一个合同2分，最多五个业绩封顶

	
	产品质量性能20分
	12～20
	产品质量、性能满足设计及招标文件要求，产品性价比高、提供注册证及检验报告

	
	
	6～12
	产品质量、性能基本满足设计及招标文件要求，产品性价比一般，技术应答基本无偏离、提供注册证及检验报告

	
	
	0～6
	产品质量、性能差，产品性价比差，技术应答有偏离

	
	售后服务供应的可靠性15分
	10～15
	具有本地售后服务网点（售后服务联系人、联系方式、售后服务车辆等内容详述全面）；有优质的售后服务措施及时可靠的的供应方案、产品维护服务、技术支持的方式和时间、产品质保期后运行、维护保养的成本

	
	
	5～10
	有售后服务措施的供应方案

	
	
	0～5
	没有完整的售后服务措施供应方案

	
	实施方案供货服务方案15分
	8～15
	有优质的售后服务措施及时可靠的的供应方案

	
	
	3～8
	实施方案、供货服务方案一般

	
	
	0～3
	实施方案、供货服务方案较差

	
	企业的承诺及优惠条件3分
	2～3
	有非常满意的承诺和优惠条件

	
	
	1～2
	有较好的承诺及优惠条件

	
	
	0～1
	承诺较差、优惠条件一般

	
	标函质量履约措施

6分
	3～6
	编制内容完整、齐全、叙述严谨；标书无涂改、错页、漏页现象；履约措施具体、合理，可行

	
	
	0～3
	标函编制内容不完整、叙述简单；标书有涂改、错页或漏页现象；履约措施不具体

	注：技术标在进行汇总时，应在分项项目评分中去掉一个最高分和一个最低分后再平均。

技术标权重取值范围：A1=70%       经济标权重取值范围：A2=30%

	A1+A2=1


2.综合评分

计算综合得分，综合得分=技术得分+报价得分。投标人的最终得分为各评委打分汇总后的平均值。

2、各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点的后二位。

（3）定标

评委会根据各投标人综合得分情况由高到低进行，推荐前三名投标人作为中标候选人。

根据国家七部委文件规定，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。若排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保函而未能提供的，招标人可确定第二中标候选人为中标人。

评标结束后，由评标委员会起草《评标报告》，并抄送有关行政监督部门。

（4）评标纪律及注意事项

1、评委必须依据评标原则和评标办法，对投标文件进行系统地评审和比较，在评标过程中，评委必须集中精力，公正、公平地不带任何倾向地进行评标。

2、开标后，熟悉招标文件、投标文件、评标及定标过程封闭进行，与投标人的联系由指定工作人员负责，评委使用统一发放的表格、纸张，不得使用其他纸张及表格，评标结束后，项目经理应收回全部与会议有关的资料和材料，并检查记录表及纸张不得缺页。

3、评委澄清询问直至决定中标人和签署合同期间，不允许评委、有关工作人员向投标人私自透露评标的有关情况，也不允许评委、有关工作人员与投标人进行私下接触，评标资料不得向外扩散，一旦发现，将按“招标投标法”对其追究责任。

4、评标工作期间，全体评委不得无故缺席，请假须提出书面申请，征得同意。评委及工作人员不得中途随意退场，不得使用各种通讯工具。

5、需要对投标文件进行澄清的，各投标人应按评委会的要求，及时向评委会进行必要的书面澄清，澄清的问题限定于澄清提纲中的问题，澄清会上会下不允许要求也不接受投标人对未经澄清的问题提交任何形式的答复，不得对投标文件的内容作实质性的改变和补充，投标人有此意图时应立即警告并中止澄清。

6、评委不能与投标人有利害关系，如有时应主动回避，不参加评标活动，否则由此引起的后果及法律责任由评委个人承担。

七    中标及合同签订

20．
中标通知

20.1
评标结束，确定成交人后，招标采购单位将公示评标结果。

20.2
招标采购单位不向落标的投标人解释落标原因，不退还投标文件。

20.3
投标人对评标结果有异议的，按政府采购有关质疑、投诉规定办理。

21．
合同签订

21.1
签订合同前，采购人可对成交人的投标文件（含答复、补充文件）和投标产品技术参数进行真实性查验，凡有虚假的，其中标无效，并依据有关规定给予违法违规处理。

21.2
采购人在中标通知书发布之日起10日内，与成交人按范本格式制作并签订政府采购合同。

项目数量增减、合同条款变更、预算追加等按规定报批后，另行签订补充合同。

21.3
本文件（含补充、修改文件）、成交人的投标文件（含答复、补充文件）均为签订采购合同的依据。

21.4
采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件；不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的协议。
21.5
成交人因不可抗力或自身原因不能签订采购合同或者不能履行合同的，参照财政部18号令第82条款，采购人可以按成交候选顺序确定新的成交人并签订合同，以此类推。

21.6
采购人在授予合同时有权对本文件规定的货物和服务予以适当的增加或减少，但不得改变单价或其他条款和条件。

合同有关单价等按成交人最终报价与第1轮次报价的变动比例作相应调整。

21.7
合同履行中，追加采购与合同标的相同的货物或服务的，按规定报批后，签订补充合同。

21.8
成交人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让给他人。除本文件另有规定外，也不得将中标项目进行分包给他人。

八    质疑与投诉
22．
质疑

22.1

投标人对认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑。

22.2
质疑书格式应要求，列明理由、依据，法人代表或授权代表签字，并加盖单位公章。未署名、未加盖投标人公章和非书面形式的质疑，招标采购单位概不受理。

22.3
投标人提出质疑应符合下列条件：

    （一）参与了所质疑项目的政府采购活动；

（二）在质疑有效期内提出质疑；

（三）质疑书格式和内容均符合政府采购规定；

（四）质疑事项属于被质疑人组织的所质疑采购活动范围内的事项；

（五）证据真实，来源合法；

（六）财政部门规定的其它条件。

22.4
 投标人无效质疑一年内累计超过两次（含两次）的，财政部门将其列入不良行为记录名单并予以公示。

22.5
招标采购单位应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出书面答复，但涉及商业秘密内容的除外。

22.6
投标人须对质疑内容的真实性承担责任。

23．
投诉

23.1
质疑投标人对招标采购单位的答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

23.2
处理投诉事项期间，财政部门可以视具体情况书面通知招标采购单位暂停签订合同等活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

23.3
投标人投诉实行实名制，其投诉应当有具体的投诉事项及事实根据，不得进行虚假、恶意投诉。

23.4
投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）投诉人是参与所投诉政府采购活动的投标人；

（二）提起投诉前已依法进行质疑；

（三）投诉书内容符合《政府采购投标人投诉处理办法》的规定；

（四）在投诉有效期限内提起投诉；

（五）属于本财政部门管辖；

（六）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（七）国务院财政部门规定的其他条件。

23.5
投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

一年内三次以上投诉均查无实据的；

捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

23.6  投诉人对财政部门的投诉处理决定不服或财政部门逾期未作处理的，可以依法向孝感市政府财政局采购办申请行政复议。

九    法律责任
24．
法律责任

24．1
参照财政部74号令相关规定，投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其他投标人或采购代理机构恶意串通的；


（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；


投标人有前款情形之一的，中标无效（☆）。
24.2
成交候选人或成交人有下列情形之一的，不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标公示前和中标公示期间，成交候选人无正当理由放弃中标资格的；

（二）中标后无正当理由不与采购人签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（四）拒绝履行合同义务的。


有前款情形之一的，中标无效（☆）。

24.3
按照以上条款规定，经同级或其上级财政部门认定中标无效的，参照财政部18号令第82条款规定，可按成交候选顺序重新确定，或重新进行采购
十    其他

25、成交人须向政府采购代理机构交纳代理服务费

25.1以中标通知书确定的中标总金额作为收费的计算基数；

25.2代理服务费按国家发展和改革委发改价格[2011]534号文件规定的标准收取。

代理服务收费标准(费率)

	中标金额（万元）
	货物类
	服务类
	工程类

	100以下
	1.5％
	1.5％
	1.0％

	100—500
	1.1％
	0.8％
	0.7％

	500—1000
	0.8％
	0.45％
	0.55％

	1000—5000
	0.5％
	0.25％
	0.35％

	5000—10000
	0.25％
	0.1％
	0.2％

	10000——100000
	0.05％
	0.05％
	0.05％

	1000000以上
	0.01％
	0.01％
	0.01％


第三章  采购清单及要求

项目总概况：
1、采购项目编号：ZFCGA-JTSZZB2022-050
2、采购项目名称： 阿勒泰市妇幼保健计划生育服务中心设备采购项目-微生物
项目概况：
★1）项目上限价1916328元（即为该项目拦标价）；

★2）供货周期：自合同签订后10天内（日历日）

★3、服务质量要求：质量达到合格标准

★4、收货地点：甲方指定地点

	阿勒泰市妇幼保健计划生育服务中心设备采购项目-微生物

	分区
	序号
	名称
	参数
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	样品接收存储
	1
	医用冷藏箱
	结构设计：1、箱体外壳采用优质喷涂钢板；2、内箱采用压花铝板；温度控制：1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；2、精准的电子温度控制，精度达到0.1℃；3、温度设定值偏差保护，避免误操作；*4、标配USB存储模块，每月可存8000条，超限后数据滚动覆盖，最多可保存10年（120个月）数据；*5、优秀的制冷布局，箱内温度稳定在2℃~8℃范围内；6、可靠的温度控制，提供试剂、药品、样本所需的存储环境。制冷系统：1、内藏板管式蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定；2、高密度保温发泡层采用环保聚氨酯发泡剂，保温效果好。安全保障：*1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能；*2、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；*3、温控器测点故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；*4、密码保护功能，防止随意调整运行参数；*5、断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时导致断路器保护。人性化设计：1、宽电压带，适合187~242V电压下使用；2、安全门锁设计，确保存放物品安全；3、大屏幕数字显示便于观察；*4、高度可调节搁架设计，适用于存储不同高度的物品；*5、双层中空电加热膜玻璃门，设备运行时无凝露；6、内置LED节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭，方便观察箱内物品。技术参数：技术参数 类型（搁架/抽屉）/材质 搁架/钢丝浸塑；1、搁架数量 4；2、制冷方式（风冷/直冷） 风冷；3、除霜方式（自动/手动） 自动；4、制冷剂/g R600a/22g；5、噪音级别 55dB（A）；6、温度 环温 10~32℃；7、温度范围 5±3℃；8、控制 蒸发器类型 内藏板管式；9、蒸发器材料 铝管铝板；10、冷凝器类型 丝管式；11、冷凝器材料 邦迪管；12、传感器类型 NTC；13、温控器 电子温控；14、显示方式（LCD/LED) LED数码管；15、电制参数 电压/频率（V/Hz) 220/50、220/60、110/60；功率（W) 162电流（A) 1材质 内部材料 压花铝板 外部材料 喷涂钢板 隔热层 聚氨酯发泡尺寸 有效容积（L) 118 净重/毛重（kg) 44/51 外部尺寸（宽*深*高)(mm) 500×550×1300 内部尺寸（宽*深*高)(mm) 420×385×770包装尺寸（宽*深*高）（mm) 590×595×1380报警 高低温报警 标配 断电报警 标配 温控器故障报警 标配 电池开关报警 / 门开关报警 标配 断电报警时长（h） 8附件 脚轮 / 调平脚 标配 外门/类型 1/电加热玻璃门外门锁扣 1灯（LED/荧光灯) LED USB 接口（有或者无（可选配吗？） 有其他 认证 9001/13485
	1
	
	

	
	2
	低温冰箱
	结构设计：1、外箱体采用优质冷轧钢板，表面经环保陶化、喷涂工艺处理，内箱体采用国际标准SUS304不锈钢。温度控制：1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；*2、温度设定值偏差保护，避免误操作；3、精准的电子温度控制，精度达到0.1℃；4、优秀的制冷布局，箱内温度稳定在-15℃~-40℃范围内；5、适应ST（38℃）环境温度，为试剂、药品、样本等提供可靠的存储温度。制冷系统：*1、国际知名品牌压缩机，环保高效碳氢制冷剂，制冷速度快，制冷效率高，耗电量低；*2、铜管管路，经久耐用；*3、EBM品牌冷凝风机，节能高效，静音，性能可靠；4、高密度发泡保温层，保温效果好。安全保障：*1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能；*2、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；*3、温控器测点故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；*4、密码保护功能，防止随意调整运行参数；*5、断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。人性化设计：1、宽电压带，适合187~242V电压下使用；*2、内藏铜管蒸发器，间室内使用空间最大化；3、安全门锁设计，确保存放物品安全；4、大屏幕数字显示便于观察；5、标配测试孔，方便用户监测或实验采集数据；*6、高度可调节搁架设计，根据物品的不同调节高度，提高空间利用率；7、万向可刹车脚轮设计，方便用户移动设备；*8、双层门封条及内、外门设计，锁住冷气，防止外泄，温度更均匀、产品更节能；技术参数 类型（搁架/抽屉）/材质 搁架/不锈钢层数 2制冷方式（风冷/直冷） 直冷；除霜方式（自动/手动） 手动；制冷剂/g R290/43g；噪音级别 50dB(A)；温度 环温 10~32℃；温度范围 -15℃~-40℃；控制 蒸发器类型 内藏盘管式；蒸发器材料 铜管；冷凝器类型 丝管式；冷凝器材料 邦迪管传感器类型 NTC；温控器 电子温控；显示方式（LCD/LED) LED数码管；电质参数 电压/频率（V/Hz) 220/50Hz；功率（W) 252；电流（A) 2.37；材质 内部材料 304不锈钢；外部材料 喷涂钢板；隔热层 聚氨酯环戊烷发泡；尺寸 有效容积（L) 90；净重/毛重（kg) 63/73；外部尺寸（宽*深*高)(mm) 600×610×945；内部尺寸（宽*深*高)(mm) 440×447×640；包装尺寸（宽*深*高）（mm) 722×732×1151；报警 高低温报警 √； 断电报警 √； 温控器故障报警 √； 电池开关报警 无；门开关报警 √；环温 10~32℃；断电报警时长（h） 8；附件 脚轮 √；调平脚 无；外门/类型 1扇/环戊烷整体发泡；外门锁扣 1；内门/类型 3扇/环戊烷整体发泡；测试孔(几个/位置/内径） 1/右侧/φ23；灯（LED/荧光灯) 无USB 接口（有或者无（可选配吗？） √；其他 认证 9001/13485
	1
	
	

	
	3
	化学品安全储存柜
	规格：900*450*1800 mm（可根据客户需求定做）
柜体采用8mm厚瓷白PP板经由同色同材质PP焊条无缝焊接成型，极大的加强了柜体的结构牢固性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。
PP材质具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。对储存一些酸碱试剂及药品具有一定的安全性。
层板采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条无缝焊接成型， 四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。
分为双开门和四开门两种结构
一、双开门为整体结构：
1、双门上部配有5mm厚钢化玻璃视窗下部是长条状通风孔。
2、内部标配两个活动层板，可单独取出，便于清洁。客户可根据需要自由调节每层高度。
3、双门配有一把蓝色耐酸碱同质PP双锁式拉手，耐腐蚀性能好。
4、门合页采用蓝色耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。
5、门板上下配有耐酸碱同色同质PP插销和碰珠，耐腐蚀性能好。
二、四开门为上下独立结构:
1、此结构可分类储存不同性质及危险等级的化学品，减少灾害发生。
2、上门配有5mm厚钢化玻璃透视窗。下柜门可根据客户需求增加通风孔，
3、上下柜体各配有一个活动层板，客户手，耐腐蚀性能好。
4、上下门各配有一把蓝色耐酸碱PP双锁式拉
5、门合页采用蓝色耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。
6、门板上下配有耐酸碱同色同质PP插销和碰珠，耐腐蚀性能好。可根据需要自由调节每层高度。
	1
	
	

	
	4
	药品试验箱
	产品特点
可连接多台设备，实现远程监控与操作，实现移动端与设备互通有无
超大数据存储功能，可存100万条。U盘可导出，纸质存储标配针式打印
具有三级密码权限管理功能，可分级操作，操作界面可注销登录，避免人为误操作；
自动切换双制冷循环系统，
高精度湿度传感器，自动循环供水系统；
高精度光照度传感器，确保箱内光照度自动监测、调节；
试验箱符合国家药典、GMP、FDA及ICH等相关标准中的长期试验、中间试验、加速试验，以稳定、可靠的性能满足药品多个试验中对于温度、湿度与光照等环境条件的要求。
7.0寸真彩触摸显示屏，多组数据一屏显示，即实时数据曲线、故障信息设备登录操作信息快速查询，操作界面支持中英文切换；
行业标准
满足国家药典中相关要求制造执行标准（技术条件）：GB/T10586-2006
公称容积250L
对流方式:强制对流方式
控温范围:有光源5～60℃；无光源0～60℃
温度分辨率:0.1℃
温度波动度/偏差:±0.5℃/±1.0℃
湿度范围/偏差:40-95%RH/±5%RH
光照强度/偏差:冷白荧光灯0-6000LUX可调/±500LUX
制冷系统:双制冷循环系统
控制器:可程式触摸屏控制器
电源:AC220±22V/50±1HZ
安装功率:2200W
工作室尺寸(D×W×H):465mm×650mm×830mm
外形尺寸(D×W×H):800mm×850mm×1560mm
包装外尺寸(D×W×H):930mm×980mm×1715mm
净重（KG）200
毛重(KG):250
载物托盘（标配）:2块
微型针式打印机:标配
安全装置:缺水保护、超温保护、过载保护、压缩机过载保护、
	1
	
	

	样品前处理
	5
	万用电炉
	可调式封闭电炉适用于工矿企业、医疗企业、科研企业、实验室，可用作样品的烘焙、干燥和其它温度试验，也可用于日常生活的火锅、炒菜、煮粥、煲汤、蒸煮等多种烹饪（配平底锅） 
 产品特点
1、 外壳采用优质冷板拉深表面喷涂处理、清洁、卫生、环保。
2、 炉盘为优质发热体，升温迅速、寿命长、节能、表面喷高温漆处理，利于健康，便于清洗。
3、 采用调温装置，适用于不同温度要求。
使用维护
1、 使用前请先清除炉面残留异物。
2、 放置试瓶或其它器具。
3、 接通电源，打开调温开关。
4、 当电炉处于工作过程中时，请勿移动或接触炉体，小心烫手。
5、 工作完毕，把旋钮调至“0”位，切断电源。
 额定功率 额定电压 额定频率 炉盘尺寸 外型尺寸
 1000W AC110V/220V 50/60Hz φ155 260×220×80
	1
	
	

	
	6
	PH计
	仪器级别 0.01级
测量参数 pH值、mV（ORP）、温度值
测量范围 pH （0.00～14.00）pH,
  mV （-1999～1999）mV
  温度 （0.0～99.9）℃
分辨率 pH 0.01pH
  mV 1mV
  温度 0.1℃
基本误差 pH ±0.01pH
  mV ±0.1%FS
  温度 ±0.3℃
稳定性 （0.01pH±1个字）/3h
温度补偿 自动/手动（0.0～99.9）℃
电源 AC （220±22）V，（50±1 ）Hz
尺寸（mm），重量（kg） 300×220×90,1.3
PH计参数
	1
	
	

	
	7
	磁力搅拌器
	数显恒温磁力搅拌器是四联多头磁力搅拌器，它是理想的对液体加热、搅拌分析测定仪器。具有独特的恒温自动控制调节的优点。采用直流无刷电机，躁声低，机械故障少，调速平稳。由氟材料与优质磁钢精制而成的搅拌子，具有耐高温、耐磨、耐化学腐蚀，旋转力强的特点，并可在密封容器中进行调混工作，使用十分理想与方便。
技术参数：
1.电源：220V±10%  50Hz～60Hz
2.搅拌有效容积：(20～2000ml)×4
3.电机功率：25W×4
4.加热功率：200W×4
5.搅拌转速：0～2000rpm(连续可调，数字显示)
6.控温范围：RT～100℃(随意设置，数字显示)
	1
	
	

	
	8
	天平
	特点：
1.人性化设计、结构新颖、五面全透明玻璃防风罩。采用新一代电磁平衡式称量传感器，保证了产品的高精度。具有全自动故障检测，线性四点校准，超载保护等应用程序。
2.超大带背光液晶显示屏。使操作者视觉更柔和、清晰。
功能：
1.具有计件、单位转换（米制克拉、金盎司等）、稳定度、全量程去皮、零点跟踪等多种功能，操作更简便可靠。
2.内置RS232C输出接口，可直接连接计算机、打印机等外部设备。
3.内置式下称吊钩。
技术参数：
主要技术参数：
称量范围(g) 0-220g
可读性精度(mg) 0.1
秤盘尺寸（mm） Φ80
净重 6.8kg
校准方式 外校
外形尺寸(长*宽*高)(mm) 350×215×340mm
外包装尺寸(长*宽*高)(mm) 480×375×515mm
工作空间高度 240mm
	1
	
	

	
	9
	水浴锅
	用途:
数显恒温水浴锅广泛用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂，浸渍药品和生物制品，也可用于水浴恒温加热和其它温度试验，是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具。
特点:
1、工作室水箱选用优质不锈钢，一次冲压成型，美观大方，有优越的抗腐蚀性能。
2、智能温控，精度高，数字显示，自动控温。
3、操作简便，使用安全。 
技术参数:
孔数 加热功率 温控范围 温升速度 控温精度 工作尺寸
4 1000W 室温~100℃ 至100℃≤70min ≤±0.5℃ 305*305*130MM
	1
	
	

	
	10
	离心机
	一、技术参数：最高转速 Max Speed       6000r/min
最大相对离心力 Max Rcf    5310×g
最大容量 Max Capacity     2000ml
转速精度 Speed Accuracy  ±1%或20 rpm，取高值
定时范围 Time Range    0～999min
电源 Power Supply    AC 220V 50Hz 10A 
整机功率Rated power 750W
整机噪声 Noise    ≤65dB
外形尺寸 Dimension   560×460×390(L×W×H)mm
包装尺寸Package size 705×605×695(L×W×H)mm
重量 Weight     54kg/70kg
二、主要作用：是一款微电脑控制的台式低速自动平衡离心机，该机为钢制机身，表面经喷塑处理，因而刚性好、强度高，且造型新颖、外形美观，具有噪音低、温升小、安全可靠等优点。 该机采用直流无刷免维护电机驱动、微机控制、门盖保护，使您的操作更安全、更简便、更可靠。可广泛应用于放射免疫、生物化学、制药等科研实验室和生产单位对不同密度粒子的分离。
二、主要特点
1、整机采用全钢结构，不锈钢离心腔；
2、嵌入式微处理器控制，大力矩交流变频电机直接驱动，无碳粉污染，使用寿命长；
3、提供10种升、降速率选择模式
4、按键式编程设计，数字显示，实时显示运行全部参数，操作直观简便；
5、※不平衡检测检测功能，电控门锁自动开关，与电机互锁，运行安全可靠；
6、多层减振结构，振动小、噪声低，环保；
7、可对离心转速、离心时间等参数进行设置，并随时查看离心力。
8、※采用下排风设计，风口采用过滤棉吸附，避免生物交叉感染。
9、※配备丰富的转子供选择，可根据试验需求设计各种适配器，一机多用。
	1
	
	

	无菌检查室
	11
	集菌仪
	1. 蠕动泵具有安全保护装置，打开动快自动停止运转，避免操作失误对人的伤害。
2. 采用不锈钢一体化超小型设计，减少超净工作台空间的占用。
3.机身表面经镜面处理，便于消毒和清洁。
4.采用无刷电机，温升低、噪音低。
5.无极调速，操作简单、方便，有暂停记忆功能。
6.脚踏开关采用进口航空防水端头连接，低电压控制电器，不会存在漏电伤人的危险。
7．机身所有安装口端经过防水密封处理，有效的防止液体渗入机内。
8.可根据客户需求，增加检品回收功能，可自由拆装回收支架，满足昂贵检品的回收和产品除菌的特殊需求。 
适用范围
电源 220V/50HZ
功率 30W
转速 0-300rmp
悬架高度 37cm
材料 L304不锈钢
	1
	
	

	
	12
	超净工作台
	※1、技术参数
1.1 外部尺寸:1060mm×620mm×1850mm；1.2 内部尺寸:935mm ×530mm×650mm；1.3 过滤器尺寸：900mm×450mm×69mm；1.4 额定功率：650 W；1.5 气流流速：0.30～0.45m/s；1.6 紫外灯功率：20W；1.7 LED日光灯功率：12W；
1.8 前窗玻璃最大开口高度：400mm；1.9 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；1.10 噪音≤65dB(A)；1.11 风机型号：泛仕达风机SC220A1-AGT-03，转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率90W；1.12 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；1.13 照明：≥300lx；1.14 毛重：185KG；1.15 木包装外尺寸：1240mm ×900mm×1350mm；2、结构特点：2.1 洁净台分类：垂直层流、单面操作；2.2 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%；2.3 具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命；2.4 工作区台面选用优质304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀；2.5 箱体采用优质冷轧钢板静电喷涂，美观、稳定性好；※2.6 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；2.7 洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停；※2.8 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员；※2.9 具有紫外灯、风机预约定时功能；※2.10 具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换；2.11 紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全；※2.12 设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定；※2.13 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。
	2
	
	

	微生物限度检查室
	13
	全自动微生物鉴定药敏分析仪
	1. 功能用途：自动快速微生物鉴定及药敏分析系统，用于各标本中细菌鉴定和药敏试验。 
2. 技术规格：2.1 检测原理： 鉴定原理: 双岐矩阵法、概率法和比色\比浊法结合 ；① 生化鉴定采用生化反应和酶反应结合的原理；② 计算采用双岐矩阵法、概率法相结合的原理 ；③ 药敏为比浊法 ；④ 采用120孔板 ；2.2 细菌鉴定：鉴定细菌范围包括但不限于沙门氏菌、大肠杆菌,、金黄色葡萄球菌等常见的细菌；2.3 鉴定结果包括：鉴定百分率、生化反应评价, 结果分类等参数评价鉴定结果。同时提供临界生化反应提示，帮助用户判断及更改鉴定结果。检测结果：细菌生化鉴定的一致性95%以上；药敏试验结果符合率95%以上；重复性误差：≤1%；2.4 细菌鉴定时间：可选择5小时快速鉴定，也可18小时以上过夜鉴定。2.5 ★药敏检测：完全遵照美国CLSI推荐的微量稀释法提供定量MIC结果，提供3-24个稀释浓度，可以检测真正的MIC值。包括奥普托欣，杆菌肽区分链球菌。2.6 提供革兰氏肠杆菌检测鉴定药敏复合板、葡萄球菌检测鉴定药敏复合板、链球菌检测鉴定药敏复合板、非发酵菌检测鉴定药敏复合板，真菌检测板，嗜血杆菌检测板、棒状杆菌检测板等，含有20-30种抗生素。同时能检测ESBL、MRSA、VRE等耐药细菌。2.7 提供多种真菌药敏板，含有5-9种抗生素。2.8提供客户定制药敏板，超过240种抗生素可供选择，2.9 检测报告:报告模板是WORD版本， 客户可自行根据需要编缉报告，可根据纸张尺寸缩放报告； 2.10客户可查询、修改报告，并且可自行查看测试板反应结果。客户可自行根据需要编缉报告，可根据纸张尺寸缩放报告。3．检测试剂；3.1 鉴定/药敏复合板，节约成本。3.3  同时支持仪器自动读取和人工判读，方便报告结果。
3.4  检测板为120孔板，加入菌液后薄膜覆盖，确保实验室生物安全。3.5  检测板可常温运输。4.仪器设备；4.1自动化仪器，自动判读并报告结果。4.2采用电子比浊仪标准化制备菌悬液。4.3采用自动加样仪操作。4.4系统WINDOWS，全中文操作软件，提供LIS接口，支持双向，可上传或下传资料报告。4.5具有开放式的三级专家系统，遵循CLSI等标准，提出建议及修改。实验可弹性自设专家条例规则。4.6流行病学统计，包括敏感率、发生率报告等。4.7质量控制模块协助实验室的系统认证和室内质控。5.仪器配置；5.1自动微生物鉴定药敏分析系统主机 1 台； 5.2浊度仪 1 台；5.3打印机；5.4 微生物鉴定数据库软件 1 套； 5.5 电脑工作站（含自动加样仪检测系统）
	1
	
	

	
	14
	生物安全柜
	一、技术参数：1、安全柜基本参数：（1）分类：A2型，30%外排，70%循环；2）外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×750mm×2250mm；（3）内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm。（4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）；（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s；（6）系统排风总量：360m³/h；（7）额定功率：1100W（包含操作区插座负载500W）；（8）噪音等级：≤67dB（A）；（9）照明：≥1000lx*（10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%；2、生物安全性：（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 ；（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 ；（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次；二、结构功能特点：1、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化； 2、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁；3、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全；4、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理； * 5、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；6、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；7、合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。* 8、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全；* 9、超大4.7寸LCD液晶显示屏，全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然；* 10、脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全； 11、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全；12、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率；
	1
	
	

	
	
	
	13、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。14、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全；15、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%；16、完善的报警系统：（1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警；（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警；（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警；（4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警，17、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害；（1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命；（2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全；三、资格证明和技术文件；1、ISO9001质量管理认证；2、ISO14001环境管理体系认证；3、ISO13485及CE认证；4、国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证；5、具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求第1部分：通用要求》标准的检测报告
	
	
	

	阳性对照室
	15
	红外线灭菌器
	*加热口直径  Φ36mm ；*可消毒口径  ≤35mm 的物品 加温区总长 10cm；*加热器角度调节 加热器可在 120°范围内任意调节角度;最大俯角 45°至最大仰角 75；加热至最高温度时间  20min *最高温度  930 ±30℃ 
*待机温度  600℃ 电压  180V～240V；50Hz； *功率  180W 保险丝  250V; 3A; Ф5×20 环境温度  -10℃至 40℃ 相对湿度  ≤95% 净重  1.2kg 毛重  1.5kg *包装尺寸(长×宽×高) 266×225×145mm 
产品优势：2秒灭菌，930℃±30℃最高温度930℃±30℃，接种环仅需2秒灭菌，有效减少使用者工作强度，而市场同产品温度只有800℃ 右，灭菌需7-8秒；最优级的95瓷发热体选用了最优级的95瓷，具有高耐磨、防腐蚀、耐高温及防透水性。而同类灭菌器一般选用通的75瓷；加热角度可调加热角度可调，最大俯角45℃，最大仰度75℃，可消毒带液体的试管瓶口等，而不发生液体倾溅而同类产品多数角度不可调；发热体寿命长产品内部"电路板"选用了先进的微电子数码芯片和新型自动适应电压变化器，当工作压在80V-240V,范围内变化时，可以保持加热腔在设定温度内波动（温度930℃±30℃）有效延长发体寿命；而同类产品,没有线路板或者只有普通线路板，发热体易烧坏。
	1
	
	

	
	16
	生物安全柜
	一、技术参数：1、安全柜基本参数：（1）分类：A2型，30%外排，70%循环；（2）外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×750mm×2250mm；（3）内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm。（4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）；（5）风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s；（6）系统排风总量：360m³/h；（7）额定功率：1100W（包含操作区插座负载500W）；（8）噪音等级：≤67dB（A）；（9）照明：≥1000lx；*（10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%；2、生物安全性：（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 ；（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 ；（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次二、结构功能特点：1、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化； 2、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁；3、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全；4、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；* 5、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；6、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；7、合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。* 8、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全； * 9、超大4.7寸LCD液晶显示屏，全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然；*10、脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全；
	1
	
	

	
	
	
	11、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全；12、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率；13、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。14、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全；15、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%；16、完善的报警系统：（1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警；
（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警；（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警；（4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警，17、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害；（1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命（2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全； 三、资格证明和技术文件；1、ISO9001质量管理认证；2、ISO14001环境管理体系认证；3、ISO13485及CE认证；4、国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证；5、具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告
	
	
	

	效价室
	17
	水浴锅
	特性 电热恒温 数显 水浴锅
工作电压 220V
温度范围 环境温度-100℃
温度波动 ±0.5℃
材质 304食品级不锈钢制造
规格型号: 双孔
工作尺寸(mm): 305*160*130
功率（W）: 500
	1
	
	

	
	18
	显微镜
	参数类型 参数值
光学系统 UIS2光学系统（无限远校正系统）
照明装置 内置透射光柯勒照明， LED光源0.5W
调焦系统 载物台垂直运动，粗调行程每一圈为20mm，微调最小距离2.5微米
换镜转盘 固定4孔物镜转盘
观察筒 双目观察筒，镜筒倾角为30°，瞳间距48-75mm
载物台装置 钢丝传动，尺寸为120mm × 132mm，活动范围为X轴向76mm × Y轴向30mm，单片标本夹
聚光镜 阿贝聚光镜，数值孔径1.25（浸油时），内装式孔径光阑
物镜 平场消色差
4× N.A.0.1, W.D. 27.8mm
10× N.A.0.25 W.D. 8.0mm
40× N.A.0.65 W.D. 0.6mm
100× N.A.1.25 W.D. 0.13mm
目镜（10x） 视场数F.N. 20 （防霉处理）
分光器 CX23系列专用分光器，内置0.5X接口
	1
	
	

	培养观察室
	19
	菌落计数器
	1．品名及用途：1.1名称：菌落计数器；1.2应用范围：系列菌落计数器广泛应用于食品和饮料的品质和卫生检验、水质分析、乳及乳制品的检测、医院临床检验、化妆品检验和药品的品质和质量检测等。适用于对微生物的菌落计数和菌落生长情况的观察等。 2．工作条件；2.1工作环境温度： 10-35℃；2.2工作环境湿度： 20- 80%；2.3工作环境：电源220V±10%，50Hz±1Hz3. 技术规格3.1仪器性能
培养皿直径：150mm、 120mm、90mm、60mm
光源：长寿命的LED光源
光学放大范围：3X，6X
计数方式：半自动点击式计数，适用于任何探针式触笔
计数范围：0-999
※调节：底座亮度及传感器灵敏度可调，计数声响分三档可调  
※平均功能：内置平均数计数系统
※归零功能：计数归零功能
※计数减数功能：方便更正计数  
语言：中文；材质：ABS；重量：2.5Kg；适用培养皿：适用于传统的平板接种法、螺旋接种法等培养皿
	1
	
	

	
	20
	全自动培养箱
	1.工作原理：为当培养瓶内有微生物生长，代谢过程中产生CO2可经过半透膜渗透至瓶底，与固定于瓶底的Novel/ CO2 感应器结合，指示剂产生颜色变化，经光电检测得知CO2变化情况，自动连续记忆并制成曲线图，通过计算机分析处理后，判断阴性或阳性结果，阳性者即时发出报警，5日未生长者发出阴性报告。该系统可在何何时间内放入培养瓶，通过条码来识别允许该标本进入系统，并连续跟踪检测。结果等均可在联机计算机上显示及报警。2.检测方法：比色法；3.瓶位：大于120；4.标本范围：适用于血液或各种无菌体液标本；5.独立温控系统：高精度温控系统，用户可灵活设定培养温度； 6.独立培养周期：每个培养瓶孔位可灵活设定独立不同的培养周期；7.操控系统：完善的软件功能，可视化程度高，可提供多种辅助信息，具有培养时间图形显示、统计分析等；声音，蓝色，绿色灯光颜色，生长曲线3种报警模式，查看完整生长曲线，从曲线就能发现与分析菌生长情况；8.模块化设计：模块化设计，可扩展机组；9.检测系统：独立检测器，24小时连续不间断实时测，每10分钟检测一次，且可根据用户需求自行设置检测周期；10.报警方式：具有声、光、色三级报警功能；11.血培养瓶种类：种类齐全：需氧培养瓶、厌氧培养瓶、需氧儿童培养瓶、需氧L型培养瓶；提供试剂注册证。12.培养瓶材质：采用多层聚合纤维，采用扎口设计，防摔破，防污染；13.吸附技术：采用特殊树脂吸附抗生素技术，不影响革兰氏染色涂片结果；14.双条码：双条码管理系统，放瓶等操作简单方便，可随意或指定方式取瓶及置瓶；15.软件运算：设计阈值、加速度和生长速率3种运算判定阳性瓶：对于初次上机已有CO2产生的培养瓶，可通过阈值获得阳性信号并报阳，有效降低“过夜瓶”及“延迟放瓶”而导致的漏检问题；对于高产CO2细菌（肠杆菌、葡萄球菌）可通过“加速度”获得阳性信号，缩短报阳时间；对于低产CO2细菌（嗜麦芽窄食单胞菌、不动杆菌属、铜绿假单胞菌、粪产碱杆菌、真菌等）可通过“生长速率”获得阳性信号，有效降低假阴性率；16.自动化：全自化动检测，无需手工校正；17.放回瓶：具有重新放回功能，仪器延迟瓶放入时间＞48小时，延迟放瓶不影响检测；支持假阳培养瓶重新放入检测；18.远程控制：支持远程控制，支持各种联网管理系统，如HIS、LIS系统；19.安全性高：仪器内部除电源外，所用均为没有使用220V电压的元件，安全性很高；标准尺930mmX650mmX650mm,净重128KG。20.可靠性：机器可长期可靠使用；配备额外电脑，主机，获得中国医学装备协会证书，提供证书证明。21.操作简便：三步操作—“开门-扫码-关门”，盲置盲取。
	1
	
	

	
	21
	高压蒸汽灭菌器
	一、产品技术参数.容积 50L 75L；功率 4400W 4700w；净重 80kg 85kg；内腔尺寸 Φ386x515mm Φ386x695mm；外形尺寸 640x550x980mm 640x550x1080mm；提篮数 1 2；提篮尺寸 Φ365×360 Φ365×265
二、产品技术特点：1.额定工作压力0.23MPa，设计压力0.28MPa，安全阀整定压力 0.28MPa。压力表量程：0-0.4MPa，精度等级1.6级。2.额定工作温度134℃，设计温度150℃ ；3.使用温度105～136℃，灭菌时间0-999min；保温温度45-60℃，保温时间0-99min；具有快排和慢排两种排气方式；4.产品符合YY 1007-2010标准，并可提供经国家食品药品监督管理局认可检验中心的检测报告。5.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，机器内置水箱，汽水内循环。6.手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。7.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。8.防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源。9.水位检测报警功能：灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源。10.过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源。11.采用重力置换和正压脉动排气方式，脉动次数0-9次。
12.蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。13.门罩采用玻璃钢高效隔热材料。14.测试接口为G1/2A接口。15.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。温度显示精度0.1℃。16.自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。17.★电磁阀使用国际知名品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。18.★微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能。
19.★设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。
20.★灭菌腔体温度均匀性：≤2℃，干燥温度范围：50~120℃。
21.★脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。
22.★全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。 23.★具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出，慢排采用316慢排螺钉耐腐蚀性能优良。
  24.★具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。
25.★防水型门检测开关，部件性能更加可靠稳定。
	1
	
	

	清洗消毒室
	22
	超声波清洗机
	项目 参数：超声频率（KHz） 40；超声功率（W） 360；超声定时方式 机械；超声定时时间（分）  1-60；内槽尺寸（长*宽*高）mm 330*300*150；外形尺寸（长*宽*高）mm 360*330*310
容量（L） 15；加热功率（W） 500；温度控制（℃） 室温-80；排水 有；盖子 有；电源 单相 AC  220V  50Hz
	1
	
	

	
	23
	尘埃粒子计数器
	技术指标：采样流量 28.3L/min ±5% ；粒子粒径分档 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um；激光光源 长寿命的激光二极管，使用寿命10年；进口气泵 连续工作稳定，节能环保；检定标准 GB/T6167-2007，JJF1190-2008；重复性相对误差 ＜±10%；粒径分布误差 ＜±30%；最大采样浓度 35000颗/升；自净时间 ≤10min （10分钟内计数连续3次为零，95%置信度）；采样时间 用户自设定 (5∽1800秒)；采样延时 用户自设定 (1∽100秒)间隔1-1800S；UCL采样次数 2∽50
UCL采样点数(位置) 2∽50；数据内存容量 1∽5000组测量数据，可查询；计数模式 累计数；屏幕显示 彩色8寸触摸屏；打印方式 内置式热敏打印机；电源 交流220V/50Hz
洁净度等级判定标准 ISO14644-1， GMP静态，GMP动态；温湿度 选配数据通讯接口 USB环境 使用环境：0∽40℃ 相对湿度 10∽90%环境标准附件 储存环境：-30℃∽45℃  相对湿度0∽90%
环境标准附件外形尺寸 等动力采样头，采样头连接软管(内径6mm)自净过滤器，三角架，打印纸，便携式保护箱，电源线，U盘，USB数据线，使用说明书,原厂校准报告，合格证
 长315 X 宽 260 X 高230材质 SUS304不锈钢；重量（不含包装） 7Kg三、使用条件：1、洁净室环境，周围无强磁场干扰；请勿长时间在大气中作业，防止传感器污染。2、电源：交流220V 50Hz。
	1
	
	

	洁净度检测
	24
	浮游菌采样器
	浮游细菌采样器，按照我国新版GMP规范要求，并参照国外同类产品进行设计制造。它具有下列特点：1.采集口为397目，直径φ０.７mm微孔，减少了细菌重叠，降低了微生物计数错误。2.可编程，采样量从1-6000L任意设定。3.采样流量大，减少采集时间。4.彩色液晶屏显示采样量，采样时间等参数。5.采样量，采样时间等参数按页储存。6.可储存1000组数据。并有USB端口连接。7.自主研发采集芯片，采样流量更稳定。8.更换培养皿简便，拿下采集口即可更换培养皿（使用标准通用培养皿φ90×15）9.  采样头为阳极氧化铝制作，适用于大部分消毒方式；10.  采样流量：100L/min±5%；11.   采样周期调节范围：1-6000L(可调)；12.   撞击速率：10.8m/s（安德森撞击等级第五级原理）；13.   电池使用时间：8小时以上；14.   外形尺寸：130*130*160mm (W*D*H)重量：1.8Kg
15.   执行标准：ISO 14698-1/2，GB/T 16293-2010；使用条件；1．正常大气压环境；2．温度：30℃±5 相对湿度75%RH±10%；3．电源：AC220VDC14.8V
	1
	
	

	
	25
	风量仪
	一、概述风量仪采用皮托管式原理,对风压进行多点、多次自动检测，产生平均风量（m3/h）具有正确、快速、简便的特点，广泛应用于暖通空调、净化技术等行业进行风口和管道风量的直接测定，从而对集中空调的风量实施综合管理及温度、湿度、洁净度等参数的自动控制。为了方便客户现场检测工作，我们专门配备了移动式支架，最高可升高2.2m,（含风量仪本体0.9m）,整体可升至3.1m。FLY型风量仪可以进行送风口和回风口的测量，为测试带来便利。本厂根据国外同类产品的先进技术，在国内率先推出该产品的生产，并获得国家专利。每一台FL型风量仪的出厂都通过严格的0.5级标准风洞标定装置进行多点风量校正，为用户直接测定风量提供可靠的保证。
二、技术参数 基本功能 液晶显示，配有打印接口，遥控器 内置式电池可持续工作达30小时，并在断电后不丢失数据（4H内）。测量范围 100～3500m3/h相对误差 满量程±5%F.S自身阻力 ≤5Pa自动储存 1000个风口的风量值
三、使用环境条件
1、温    度：5～35℃
2、相对湿度：15%～ 70%RH
3、严禁测量腐蚀性气体
四、标准配件
1、风罩：570×570 (mm) 830×830 (mm)
2、7.2V电池及充电器    
3、外置打印机
五、选配件　
1、数据分析软件
2、可调式托架
	1
	
	

	
	26
	五分类血常规机子
	1.检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。2.标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，可选配开放进样或封闭进样装置。3.单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥110个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋SAA ≥100样本/小时。4.报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个；SAA报告参数≥1个。5.进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDR+CRP用血量≤37μl，末梢全血检测CDR+CRP+SAA用血量≤40μl，预稀释模式CDR+CRP+SAA用血量≤20μl。6.标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，可选配开放进样或封闭进样装置。7.末梢全血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢全血采血管。8.末梢全血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP、SAA检测，有急诊插入功能。9.使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。10.全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。11.具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。12.血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。13.具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量（8倍）来保证血小板检测精度，也可以手动选择8倍进样检测模式。14.具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学法血小板，光学法血小板对聚集血小板的解聚率≥80%（提供数据证明材料）。
15.具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。16.配备原厂中文报告及数据处理系统，血液分析仪主机自带10寸彩色液晶触摸屏。17.血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L，血红蛋白：0-260g/L。18.血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1  109/L，红细胞≤0.02  1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5  109/L；19.CRP线性范围：0.5~300mg/L；20.全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件）。21.可根据医院的发展需求升级成血液分析流水线。22.能提供原厂配套的CFDA注册的质控物和校准物，并提供校准物溯源性文件。23.原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。
	1
	
	

	
	27
	试剂柜
	规格：900*450*1800 mm（可根据客户需求定做）：柜体采用8mm厚瓷白PP板经由同色同材质PP焊条无缝焊接成型，极大的加强了柜体的结构牢固性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。PP材质具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。对储存一些酸碱试剂及药品具有一定的安全性。层板采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条无缝焊接成型， 四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。分为双开门和四开门两种结构；一、双开门为整体结构：1、双门上部配有5mm厚钢化玻璃视窗下部是长条状通风孔。2、内部标配两个活动层板，可单独取出，便于清洁。客户可根据需要自由调节每层高度。
3、双门配有一把蓝色耐酸碱同质PP双锁式拉手，耐腐蚀性能好。4、门合页采用蓝色耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。5、门板上下配有耐酸碱同色同质PP插销和碰珠，耐腐蚀性能好。二、四开门为上下独立结构:1、此结构可分类储存不同性质及危险等级的化学品，减少灾害发生。2、上门配有5mm厚钢化玻璃透视窗。下柜门可根据客户需求增加通风孔，3、上下柜体各配有一个活动层板，客户手，耐腐蚀性能好。4、上下门各配有一把蓝色耐酸碱PP双锁式拉.
5、门合页采用蓝色耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。6、门板上下配有耐酸碱同色同质PP插销和碰珠，耐腐蚀性能好。可根据需要自由调节每层高度。
	1
	
	

	
	28
	实验台
	产品参数： 长2米，宽1米，带抽屉和柜子
产品特点：
1.具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性；2.降低环境污染、维护使用者的健康；3.柜体采用一体成型无缝焊接技术，极大地加强了柜体的结构稳定性，有效地降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。
	1
	
	

	
	29
	中央实验台
	产品参数：长2米，宽1.5米，底下带抽屉和柜子。
产品特点：
1.具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性；
2.降低环境污染、维护使用者的健康；
3.柜体采用一体成型无缝焊接技术，极大地加强了柜体的结构稳定性，有效地降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。
	1
	13500
	13500

	
	30
	医用冷藏柜
	结构设计：1、箱体整体采用优质冷轧钢板，表面经环保陶化、喷涂工艺处理。温度控制：1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；2、精准的电子温度控制，精度达到0.1℃；3、温度设定值偏差保护，避免误操作；*4、标配USB存储模块，每月可存8000条，超限后数据滚动覆盖，最多可保存10年（120个月）数据；*5、优秀的制冷布局，箱内温度稳定在2℃~8℃范围内；6、可靠的温度控制，提供试剂、药品、样本所需的存储环境。制冷系统：*1、国际知名品牌压缩机，无氟环保高效制冷剂，制冷速度快，制冷效率高，耗电量低；*2、风冷翅片式蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定；*3、高密度保温发泡层采用环保环戊烷发泡剂，保温效果好。安全保障：*1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能；*2、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；3、传感器故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；4、温控器键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；*5、断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时导致断路器保护。人性化设计：1、宽电压带，适合187~242V电压下使用；2、安全门锁设计，确保存放物品安全；3、大屏幕数字显示便于观察；4、标配测试孔，方便用户监测或实验采集数据；*5、高度可调节搁架设计，根据物品的不同调节高度，提高空间利用率；6、万向可刹车脚轮设计，方便用户移动设备；*7、双层中空电加热膜玻璃门，设备运行时无凝露；8、内置LED节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭，方便观察箱内物品。技术参数技术参数 类型（搁架/抽屉）/材质 搁架/钢丝浸塑搁架（层）/搁架个数 5/10制冷方式（风冷/直冷） 风冷除霜方式（自动/手动） 自动制冷剂/g R134a /175g噪音级别 60dB(A)温度 环温 10~32℃*温度范围 5±3℃控制 蒸发器类型 翅片式 *蒸发器材料 铜管铝翅片冷凝器类型 丝管式冷凝器材料 邦迪管传感器类型 NTC温控器 电子温控显示方式（LCD/LED) LED数码管电制参数 电压/频率（V/Hz) 220/50、220/60、110/60功率（W) 537电流（A) 3.2材质 *内部材料 喷涂钢板*外部材料 喷涂钢板隔热层 聚氨酯环戊烷发泡尺寸 有效容积（L) 968净重/毛重（kg) 212/262外部尺寸（宽*深*高)(mm) 1220×860×1885内部尺寸（宽*深*高)(mm) 1100×684×1325包装尺寸（宽*深*高）（mm) 1340×980×2100报警 高低温报警 标配断电报警 标配温控器故障报警 标配门开关报警 标配断电报警时长（h） 8附件 脚轮 标配 调平脚 / *外门/类型 2/电加热玻璃门 外门锁扣 2 测试孔(几个/位置/内径） 1/右侧/φ23 灯（LED/荧光灯) LED USB 接口（有或者无（可选配吗？） 有其他 认证 9001/13485
	2
	
	

	
	31
	低速离心机
	仪器特点：
1、微机控制，交流变频电机驱动，转速精度高，噪音低，使用寿命长。
2、数字或者彩色大屏显示，10档加减速曲线，运行过程中用户可任意调整参数。
3、静音技术，“低噪音”专利技术，最高转速运行噪音低于58分贝。
4、门盖机身双层密封圈、密封性好，长期使用密封性好。
5、设有超速、超温、不平衡、电子门锁等安全保护，确保人机安全
6、可选配多种不同的转子，满足不同领域，不同实验需求。（可根据不同实验定做0.5ml-250ml适配器） 
主机参数：
1、最高转速：6000r/min   
2、最大容量：4×400ml 
3、最大离心力：6080xg    
4、定时范围：0～99min
5、转速精度：±10r/min 
6、整机噪音：<58dB 
7、电    源：AC220V  50H  10A
8、整机功率：500W   
9、重    量:（不含转头）40kg 
10、外形尺寸:580×440×360mm(L×W×H) 
适配转子：
序号 名称 容量 转速 离心力 备注
NO.1 水平转子 钢叉转子 4000r/min 3041xg 
 挂具 4×12×5/2ml   真空采血管
	1
	
	

	
	32
	
	
	
	总合计：
	

	注:以上价给为含税金、含运费、含安装费等为到场价


第四章  政府采购合同

第四部分  合同主要条款

甲方（即招标人）：

乙方（即中标人）：

根据本磋商文件及中标人投标文件，甲方与乙方双方协商一致，就***********项目采购买卖，同意按下列条款签订本合同，并共同执行。

一、制订“合同条款”的依据：

制订“合同基本条款”的依据是《中华人民共和国合同法》。

二、供货范围及价格：

甲、乙双方应将磋商文件、投标文件及评标委员会确认的价格、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础。

三、技术资料：

1、乙方应向甲方提供所购货物的相关技术资料。

四、合同文件的优先次序：

构成本合同的文件可视为是能相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

1、合同书及补充协议

2、中标通知书

3、评标报告

4、甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件

5、磋商文件及其补充文件

6、投标文件及其补充文件

五、履约保证金

卖方在收到中标通知书后30天内，向买方提交本项目下的货物合同总价的   的履约保证金，有效期为到货物验收合格后。

六、服务地点

服务地点：按合同约定
七、服务时间：

1、服务时间：按合同约定

八、付款方式：（注：必须响应，否则视为无效标）

    按合同约定

九、交货方式：

合同签订后，按甲方每批计划乙方必须按服务承诺负责将达成服务合作，由甲方负责验收。

十、质量保证及售后服务：

1、产品的质量、技术标准按国家有关约定及磋商文件和投标文件。

2、货物运至甲方指定的地点后,在验收之前,由投标人承担一切保管责任。

4、乙方提供货物的质量保证期为经有关部门验收合格并交付甲方使用之日起    日（日历日）内。在保证期内对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理

（2）更换货物，由乙方承担由此所发生的所有费用。

十一、违约责任：

产品质量责任：在产品质量保证期内，凡发现货物的质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退、直至产品符合质量要求。乙方承担调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

十四、违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲、乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金：

1、逾期交货：乙方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向甲方偿付违约金，每逾期一天，罚款合同价 1  ‰。

2、乙方不能交货：乙方不能交货，应向甲方偿付违约金，按不能交货部分货款价值的   10%。

3、由于乙方原因甲方提出中途退货，由乙方承担合同价 10 %的罚金。

4、逾期交货的违约赔偿最高限额为迟交货合同总价的 10%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可考虑终止合同。

5、经甲乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此列。

十二、违约终止合同：

1、甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

（1）乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务。

（3）在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

2、乙方应继续执行合同中未中止部分。

3、在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备的产品质量责任。

十三、不可抗力事件处理：

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，以及终止合同后的善后事宜。

十四、仲裁或诉讼：

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可提交甲方法定地址所在仲裁机构进行仲裁，也可直接向甲方法定地址所在人民法院起诉。

2、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

3、仲裁费用除仲裁机构另行有裁决外，由败诉方承担。

十五、合同生效及其它

 1、甲、乙双方签字加盖公章后，本合同即行生效。

2、合同执行过程中出现未尽事宜，双方在不违背本合同磋商文件的原则下进行友好协商，协商结果以“纪要”的形式作为本合同不可分割的部分。

3、买方如对本合同产品进行额外装潢，或在相关的部位增设其他设施，买卖双方应协商解决。如方案未经卖方技术部门确认，则责任由买方自负。如方案交卖方之日起逾期十五天未回复，则视为卖方认可该方案，所有条款最终以甲乙双方签订的合同为准.
4、下列文件均为本合同不可分割的部分：

（1）合同书及补充协议

（2）中标通知书

（3）询标纪要

（4）甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件

（5）磋商文件及其补充文件

（6）投标文件及其补充文件

单位：（盖章）                     单位：（盖章）

授权代表：                         授权代表：

联系电话：                         联系电话：

传真：                             传真：

地址：                             地址：

邮编：                             邮编：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

税号：                             税号：

第五章  投标文件编制
说  明：

1．
投标文件的制作

1.1
应按本文件规定的格式、顺序制作，并胶装成册。

1.2
在本文件格式样本或样本复印件上填写制作投标文件的，其投标无效。

1.3
投标文件须由授权代表（可由法人代表本人担任）按规定签字盖章；否则，其投标无效（。授权代表签字非本人签名的视为无效签字。

2．
投标文件的份数

2.1
投标文件正本壹份、副本贰份。每一份投标文件注明“正本”或“副本”字样。正本与副本有差异，以正本为准。

3．
投标文件的密封和标记

3.1
投标文件正本和副本分别装订成册，最后封包在一个封包内，在密封袋上注明政府采购编号、投标人名称（全称）、投标项目及招标人等，并在密封处边缘加盖单位公章。

3.2
每一密封袋上注明“于       之前（招标公告中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样。

                                           注明正本或副本
投标文件格式
     投标文件封面

项目名称

投标文件

招标编号：

投标单位名称：

投标单位地址：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：

格式1                      投标函

                        ：

（一）根据已收到的                               项目的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规的规定，经考察现场和研究竞争性磋商文件后，我方愿以                （人民币）的投标报价，并按竞争性磋商文件的要求承包上述项目的并修补其任何缺陷。

(二)一旦我方中标，我方保证在     天(日历天)响应磋商文件供货要求。

（三）我方保证本工程质量达到                          。

（四）你方的竞争性磋商文件、中标通知书和本竞争性磋商响应文件将构成约束我们双方的合同。

投标人（盖章）：                     
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  
单位地址：

邮政编码：                电话：             传真：

年   月   日

格式2            竞争性磋商报价表

	招标项目
	                               项目

	招标编号
	

	供货周期（日历天）
	

	投标总报价（元）
	小写：                  大写：


注：1. 本表为开标所用，其内容、金额必须与投标文件内容一致；

2．本表中投标总报价为合同结算价，招标方不再支付其它任何费用；

3．磋商报价表除了每份标书应有一份外，还需单独用信封密封一份（其密封要求同投标文件），为开标之用；

4. 本表必须按要求由投标单位本项目法人授权代表签字，并加盖投标单位公章，否则将被视为非响应性投标而作废标处理。

投标人全称（加盖公章）：                 

法定代表人或授权代表签字：              

日    期：                              

格式3     法定代表人授权委托书

本授权书声明：本人         (姓名)系     (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托            (投标单位名称)的       (姓名)为我公司代理人参加贵单位组织的   （项目名称）     的政府采购，全权代表我们处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限自    年  月   日至    年  月   日止。 

附被授权人情况 ： 

授权单位（签章）：                            
法定代表人（签字或盖章）：                    
签发日期：    年  月   日

附身份证复印件：

	法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证复印件

	（正）
	（反）

	被授权委托人身份证复印件（正）
	被授权委托人身份证复印件（反）


 
备注：本委托书应填写一式两份，一份由代理人随身携带参加招投标会议，另一份装订到投标文件中.
附件4                    产品分项报价表
投标人名称（公章）：
招标编号/包数号：
	序号
	产品名称
	规格
	产地
	数量（株）
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（元）
	小写：                     大写：


备注：投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、装卸费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
年   月   日
格式5                  投标人概况
	企业名称
	
	联系电话
	

	单位地址
	
	邮政编码
	

	营业执照

注 册 号
	
	企业性质
	

	资质等级

及证书号
	
	开户银行

帐    号
	

	法    定

代 表 人
	
	职    称
	


法定代表人或其委托代理人[签字或盖章]：             

格式7  投标人有效的营业执照（或三证合一的营业执照）、开户

许可证、医疗器械经营许可证、2021年的财务报表、网上信用查询记录（复印件需加盖单位公章）

格式8、设备供应方案及售后服务

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元
，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                      企业名称（盖章）：

                      日期：








