	[image: image4.png]



	新疆驰珑信诚招标代理有限公司                       
	严谨·专业·诚信


新疆省工商行政管理局数据中心建设项目政府采购—招标文件
	[image: image3.png]



	新疆驰珑信诚招标代理有限公司                       
	严谨·专业·诚信



采购项目编号：XJCLXC（2022）-42-HW
昌吉市人民医院医疗救治中心体系附属项目医疗设备第五批次

招
标
文
件

采购人：昌吉市项目代建管理局
采购代理机构：新疆驰珑信诚招标代理有限公司
共同编制
二〇二二年七月
招标文件
	项目名称
	：
	昌吉市人民医院医疗救治中心体系附属项目医疗设备第五批次

	文件编号
	：
	XJCLXC（2022）-42-HW

	采 购 人
	：
	昌吉市项目代建管理局

	联 系 人
	：
	 石玉新、刘谦

	联系电话
	：
	 0994-2509891、8162711

	联系地址
	：
	昌吉市建国西路175号

	邮政编码
	：
	831100

	
	
	

	
	
	

	招标代理
	：
	新疆驰珑信诚招标代理有限公司

	代理联系人
	：
	杨静

	代理人电话
	：
	0994-2237888

	代理人地址
	：
	昌吉市建国西路199号和谐国际广场K座10楼1013室

	邮政编码
	：
	831100


廉洁自律承诺书
为进一步规范新疆驰珑信诚招标代理有限公司政府采购行为，维护政府采购制度，净化政府采购市场环境。新疆驰珑信诚招标代理有限公司在代理政府采购事务过程中郑重承诺：
一、坚持公开、公平、公正原则，严格按照法律法规和委托代理协议的约定办理政府采购事宜，恪守职业道德，规范代理行为，努力提高专业能力，确保服务质量；诚实守信，勤勉尽责，积极维护国家利益、社会公共利益和政府采购相关当事人的合法权益。 
二、公司员工遵纪守法，不得以不正当手段争取、承揽代理政府采购事务和向任何单位和个人支付现金、实物或其他利益的行为。 
三、公司员工自觉抵制商业贿赂，不得接受供应商的礼金、有价证券和贵重物品，不得在供应商报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向供应商索要和收受回扣或变相收受贿赂，不得参加可能对公正执行采购工作有影响的宴请或娱乐活动。 
四、公司员工不得与供应商存在任何商业上的利害关系，不得在供应商单位兼职和任职，不得泄漏政府采购过程中的机密。 
五、公司员工在业务交往中，不得故意刁难供应商，影响正常的业务开展。公司全体员工接受来自社会各界的监督、举报，请各位政府采购参与者充分了解并自觉践行本准则，共同营造廉洁诚信的政采环境，共同推动阳光透明的政府采购。 
举报电话：0994-2237888 
新疆驰珑信诚招标代理有限公司 
交通指引
新疆驰珑信诚招标代理有限公司位于昌吉市建国西路199号和谐国际广场K座10楼1013室 ，可采用以下交通方式： 
1、公交：52路 ; 53路 ; 56路 ; 521路 ; 522路；恐龙馆下车，步行 500 米即可到达。 
2、自驾：高德地图导航输入“昌吉市建国西路199号和谐国际广场K座”，停车场入口位于和谐巷。 
3、建议将车辆停放于地面停车场。来访人员在大堂选乘客梯上10楼。
[image: image1.png]4t

m
o
3
L}

115

L3
st kaeE |
35, i
285 B
= 0 Hus
—WRE g
Lzl 0R S
A1
1
1
ATE2099AK |

l
427

FrenensQ

o
ErEER
0o

e

e ansQ

(o]

TR
Lo L

Quare. Ouxe

BRI

B

BRI b

S+

T3

oic2

W





温馨提示
各供应商： 
欢迎参与本次采购活动，为优化营商环境，减少供应商参加采购活动成本，温馨提示如下：
一、报名：注意报名的截止时间、报名的方式以及需要提供的资料，任何一项不满足的将拒绝接收。 
二、保证金：如项目收取保证金，供应商应在规定截止时间前足额交纳，以到账时间为准。未中标（成交）供应商的保证金将在结果公告后 5 个工作日内原路径退还，中标（成交）供应商应将采购合同发送我司指定邮箱后办理保证金退还，我司将在 5 个工作日内原路径退还。 
三、制作投标（响应）文件：注意采购文件中的资格要求和实质性要求，任何一条不满足的将作无效处理。注意采购文件中的评分要求，未按要求提供证明材料的将不予认可。
四、投标（响应）：注意投标（响应）截止时间和递交文件的地点，未按要求密封或逾期送达的将拒绝接收。 
五、结果查询：结果公告将在发布采购公告的同一网站进行公布，供应商应自行关注，任何询问项目评审情况和中标（成交）情况的行为都将被拒绝。 
六、服务费：中标（成交）结果公布后，中标（成交）人应及时足额缴纳服务费，我司在收到服务费后才可开具发票。 
七、中标（成交）通知书：我司工作人员将在项目结果公告发布时通知中标（成交） 的供应商领取中标（成交）通知书，中标（成交）人应携带单位介绍信原件及领取人身份证复印件（原件备查）前往我司办理领取手续。 
八、采购合同：中标（成交）人应在采购文件规定的期限内凭中标（成交）通知书与采购人签订采购合同。
目  录

5第1章  投标邀请


12第2章  投标人须知


122.1 投标人须知前附表


192.2 总  则


212.3 招标文件


222.4 投标文件


282.5 开标、评标和中标


312.6 签订及履行合同


322.7 投标纪律要求


332.8 资金支付


332.9 询问、质疑和投诉


332.10 其他


35第3章  投标文件格式


363.1 开标一览表格式


393.2 资格性投标文件格式


453.3 其他投标文件格式


62第4章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求


64第5章  投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力的　要求的相关证明材料


67第6章  招标项目技术、商务及其他要求


68第7章  评标办法


687.1 总则


697.2 评标方法


697.3 评标程序


757.4 评标细则及标准


787.5 废 标


787.6 定标


797.7 评标专家在政府采购活动中承担以下义务


797.8 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律


81第8章  拟签订的合同文本





 投标邀请

项目概况

昌吉市人民医院医疗救治中心体系附属项目医疗设备第五批次的潜在投标人应在新疆驰珑信诚招标代理有限公司（地址：昌吉市建国西路199号和谐国际广场K座10楼1013室）获取招标文件，并于2022年08月23日10点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：XJCLXC（2022）-42-HW
项目名称：昌吉市人民医院医疗救治中心体系附属项目医疗设备第五批次
采购方式：公开招标

预算金额（元）：10510000
最高限价（元）：10510000

采购需求：

标项一:

标项名称:昌吉市人民医院医疗救治中心体系附属项目医疗设备第五批次一标段
数量:43

预算金额（元）:5850000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：鼻腔冲洗器1台（国产）、耳鼻喉综合检查台4台（国产）、耳内镜0°10个（国产）、耳内镜30°5个（国产）、鼻窦镜0°10个（国产）、鼻窦镜30°5个（国产）、前庭康复训练仪1台（国产）、耳鸣治疗验配平台1台（国产）、听力计1个（国产）、便携式耳声发射测试仪1台（进口）、综合手术动力系统1套（进口）、手术显微镜1台（国产）、一氧化氮检测仪1个（国产）、嗅觉鼻阻力仪1个（进口）（具体数量及参数详见招标文件技术要求）

标项二:

标项名称:昌吉市人民医院医疗救治中心体系附属项目医疗设备第五批次二标段
数量:6
预算金额（元）:970000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：裂隙灯2台（国产）、双目视力筛查仪1个（国产）、非接触式眼压计1个（进口）、视野分析仪1个（国产）、眼科A/B型超声诊断仪1个（国产）（具体数量及参数详见招标文件技术要求）

标项三:

标项名称:昌吉市人民医院医疗救治中心体系附属项目医疗设备第五批次三标段

数量:18
预算金额（元）:2010000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：俯卧位护理床垫2个（国产）、可视喉镜2个（国产）、光子治疗仪（高能红光治疗仪）1个（国产）、认知康复训练与评估系统1套（国产）、生物刺激反馈仪（儿童版）1个（国产）、高能红外治疗仪1台（国产）、体外冲击波治疗仪1台（国产）、多功能净烟艾灸仪1台（国产）、电动气压止血仪1台（国产）、6分钟步行实验评估系统1套（国产）、空气压力波治疗系统1套（国产）、新生儿（蓝光）暖箱5个（国产）（具体数量及参数详见招标文件技术要求）

标项四:

标项名称:昌吉市人民医院医疗救治中心体系附属项目医疗设备第五批次四标段
数量:8
预算金额（元）:1202000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：多参数监护仪2台（国产）、一氧化氮呼吸分析仪1台（国产）、高流量无创呼吸湿滑治疗仪2台（国产）、呼吸道廓清系统1套（进口）、呼吸机（进口）1台（进口）、冷刀宫腔镜手术系统1台（国产）（具体数量及参数详见招标文件技术要求）

标项五:

标项名称:昌吉市人民医院医疗救治中心体系附属项目医疗设备第五批次五标段
数量:1
预算金额（元）:98000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：鼓膜治疗仪1个（国产）（具体数量及参数详见招标文件技术要求）

标项六:

标项名称:昌吉市人民医院医疗救治中心体系附属项目医疗设备第五批次六标段
数量:1
预算金额（元）:380000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：冷冻手术治疗机1台（国产）（具体数量及参数详见招标文件技术要求）

 备注：

合同履约期限：按采购方的通知供货;
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：标项一、标项二、标项三、标项四、标项五、标项六：①投标人必须是所投产品的制造商或经销商，需提供有效的工商营业执照副本或当地公证处出具的的前述证书的公证书；②投标人若为生产厂家的需提供《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》或当地公证处出具的的前述证书的公证书或备案凭证；若为经销商需提供《医疗器械经营许可证》或当地公证处出具的的前述证书的公证书或备案凭证；投标产品若为进口产品需提供生产厂家国内代理人针对本项目经销商的授权书（授权链需要表述完整），生产厂商与代理商不得同时参加本项目的投标。③医疗器械产品，须根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，需提供所投产品的《医疗器械注册证》（含注册登记表）或备案表，所有证件均应在有效期内；④法定代表人身份证明书原件和法定代表人身份证原件（或法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件）；⑤单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；⑥根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件
时间：2022年08月02日至2022年08月09日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆驰珑信诚招标代理有限公司（地址：昌吉市建国西路199号和谐国际广场K座10楼1013室）

方式：线下购买

售价（元）：200/包

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年08月23日 10:30（北京时间）

投标地点：新疆驰珑信诚招标代理有限公司（地址：昌吉市建国西路199号和谐国际广场K座10楼1021开标室）

开标时间：2022年08月23日 10:30（北京时间）

开标地点：新疆驰珑信诚招标代理有限公司（地址：昌吉市建国西路199号和谐国际广场K座10楼1021开标室）

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1、本项目领取招标文件时需携带①法定代表人身份证明书原件和法定代表人身份证原件（或委托代理人需携带法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件）；②营业执照；③若为生产厂家的需提供《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》或当地公证处出具的的前述证书的公证书或备案凭证；若为经销商需提供《医疗器械经营许可证》或当地公证处出具的的前述证书的公证书或备案凭证。

注：以上资料复印件加盖公章一份（按包提供资料），资料提供不齐全者将不予发放招标文件。未向采购代理机构购买采购文件的潜在供应商均无资格参加投标响应。 领取招标文件时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以开标现场查验结果为准。

2、投标保证金

1）投标保证金形式：以银行转账、电汇、支票、银行汇票等非现金形式提交。银行保函或者保险公司、担保公司保函应当从其基本账户开具。以投标人基本账户以外的个人、投标人的办事处、分公司、子公司名义或者其他账户转出的投标保证金无效。为保障资金的安全性和简化程序，建议投标人采用银行转账或者保函形式递交投标保证金为宜。

2）投标保证金：一标段：人民币壹拾壹万元整（￥110000.00）；

二标段：人民币壹万伍仟元整（￥15000.00）；

三标段：人民币肆万元整（￥40000.00）；

四标段：人民币贰万元整（￥20000.00）；五标段：人民币壹仟元整（￥1000.00）；

六标段：人民币柒仟元整（￥7000.00）；
投标保证金（由投标人基本账户一次性汇入）。投标保证金必须在提交投标文件截止时间前缴纳，投标人应充分考虑资金到账时间，在规定的时限前自行办妥投标保证金交纳手续。投标保证金采取银行转账、电汇方式递交的，以电汇凭证和网银对账单的时间为准，采取支票、银行汇票、保函方式递交的，以实际递交至招标代理机构的时间为准，超过时限交纳投标保证金视为投标无效。

3）银行转账保证金递交账户      

账户名称：新疆驰珑信诚招标代理有限公司

帐号：65050162604900000418；行号：105885000050

开户行名称：中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行经济开发区支行。

不得以现金和其他形式缴纳，不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳，投标人在缴纳投标保证金时，需在进帐凭证上明确资金用途和投标项目名称，并注明联系人及电话，以便查对核实。

评标办法：综合评分法

4、发布媒介：发布于新疆政府采购网
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名 称：昌吉市项目代建管理局
地 址：昌吉回族自治州昌吉市
联系方式：0994-2509891、8162711

2.采购代理机构信息

名 称：新疆驰珑信诚招标代理有限公司

地 址：昌吉市建国西路199号和谐国际广场K座10楼1013室

联系方式：0994-2237888/13899819470
3.项目联系方式

项目联系人：杨静
电 话：0994-2237888/13899819470

 投标人须知

 投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	说明与要求

	1
	采购预算
	人民币10510000元

	
	标项名称
	昌吉市人民医院医疗救治中心体系附属项目医疗设备第五批次

	
	是否专门面向中小企业采购
	本项目不专门面向中小企业采购。

	
	采购标的对应的中小企业划分标准所属

行业
	标的物：属于工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

	
	最高限价
	本项目包件一：最高限价为人民币5850000元（大写： 伍佰捌拾伍万元整 ）；包件二：最高限价为人民币970000元（大写： 玖拾柒万元整 ）；包件三：最高限价为人民币2010000元（大写： 贰佰零壹万元整）；包件四：最高限价为人民币1202000元（大写： 壹佰贰拾万零贰仟元整 ）；包件五：最高限价为人民币98000元（大写：玖万捌仟元整 ）；包件六：最高限价为人民币380000元（大写：叁拾捌万元整）；投标报价超过本项目相应包件最高限价的作无效投标处理。

采购项目分包采购的，在最高限价金额未超过采购项目总预算金额前提下，采购人可以在评标过程中临时调剂各包最高限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评标报告中记录。

	2
	低于成本价
	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

投标人书面说明、相关证明材料（如涉及）应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人（经营者）或者代理人签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。

投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	3
	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除
	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）“关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知”（新财购（2022）22号）规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式详见第3章 响应文件格式《中小企业声明函》）原件。监狱企业应当提供《监狱企业证明》（格式详见第3章 响应文件格式《监狱企业证明材料》）原件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第3章 响应文件格式《残疾人福利性单位声明函》）原件。未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。

注：中小企业划分标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。

	4
	参数说明
	本项目中对未有注明的参数要求，均以标准配置为准。如在各技术参数中指出某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质性相当于技术规格的要求，并提供相关证明材料；在招标文件中有未提及到的技术细节或招标文件中任何条款的叙述中没有明确的规定的，都视为是指国家（或部颁行业）的标准和规范。

	5
	采购方式
	公开招标。

	6
	进口产品
	详见投标人须知2.4.5。

	7
	国家规定的优先、强制采购范围

（节能、环保）
	1.本项目采购产品如涉及3C认证产品，供应商须在响应文件中提供3C认证证书复印件并加盖投标人鲜章，否则将被作无效投标处理。 
2.根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合发布《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)， 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，本项目产品如属于品目清单范围内的强制采购产品，供应商须在响应文件中按照《通知》要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖投标人鲜章或提供该产品所在品目清单页截图加盖投标人鲜章，否则其响应文件将被视为无效投标处理；属于政府优先采购产品类别的，供应商须在响应文件中按照《通知》要求提供国家确定的认 证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖投标人鲜章或环境标志产品认证证书复印件加盖投标人鲜章，否则不予认定。

	8
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。

	9
	考察现场标前

答疑会
	详见投标人须知2.3.3。

	10
	投标有效期
	从提交投标文件的截止之日起90天。

	11
	备选投标方案和报价
	不接受备选投标方案和多个报价。

	12
	投标文件装订

方式
	胶装方式装订成册（单独密封提交的开标一览表除外），投标人应将投标文件编制目录、逐页标注连续页码，必须采用胶装，不得采用活页装订，否则视为无效投标文件。为了减少污染，响应节能环保，建议投标文件双面打印。

	13
	电子文档
	投标文件电子版：1份（单独密封，U盘介质，投标文件Word或WPS版本一份，PDF版本一份；U盘内另须提供一份excel或word可编辑模式的“开标一览表”及“投标产品名称、数量、规格明细报价表”）
注：电子文档保存介质使用USB闪存盘（U盘）。

	14
	投标文件、开标一览表、电子文档的包装

和密封
	详见投标人须知2.4.13。

	15
	评标方法
	综合评分法。

	16
	询问
	对招标文件、招标过程、招标结果的询问向采购人或采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

询问可以采取书面形式，也可以采取口头方式。

联系人：杨静
联系电话：0994-2237888。

注：采购人或采购代理机构只对供应商依法提出的询问作出答复。

	17
	质疑
	1．对招标文件的质疑：

以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

质疑时间：获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内。

2．对招标过程和结果的质疑：

以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

对招标过程质疑时间：为招标环节结束之日起七个工作日内。

对招标结果提出质疑时间：为招标结果通知之日起七个工作日内。

3．质疑必须以书面形式(原件)提出，以其他形式提出的质疑均不接受和回复。
联系人：杨静
联系电话：0994-2237888。

注：供应商按要求领取招标文件的，为依法获取招标文件的供应商，可以对该文件提出质疑。根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出招标文件、招标过程、招标结果的范围，供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。

	18
	投诉
	投诉受理单位：本项目同级财政部门，昌吉市财政局。

联系电话：0994-2528509
联系地址：昌吉回族自治州昌吉市长宁路
注：根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关等规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

	19
	供货期限
	按采购方的通知供货

	20
	质保期
	三年（验收合格之日起计算）

	21
	履约保证金
	履约保证金：中标方在签订合同前向采购方缴纳合同金额的10%作为履约保证金，以电汇或网银方式提供，合同到期后按合同条款履约无问题一次性无息退付；

2.付款方式：合同签订后支付中标金额的90%，验收合格后支付剩余10%。

	22
	招标代理

服务费及其他费用
	根据成本加合理利润原则，经与采购人协商，本招标文件特别约定，招标代理服务费以投资额为计算基数，本项目为货物招标，按下表计算，下浮35%收取。
[image: image2.png]100-500 77 7T

1.1% 0.8% 0. 7%

500-1000 77 7T 0.8% 0.45% 0.55%
1000-5000 77 0.5% 0.25% 0.35%
0.25% 0.1% 0. 2%





注: ①按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。②招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 
例如：某工程招标项目中标金额为 6000 万元，计算招标服务费如下： 
100 万元×1.0%=1 万元 
(500－100)万元×0.7%=2.8 万元 
(1000－500)万元×0.55%=2.75 万元 
(5000－1000)万元×0.35%=14 万元 
(6000－5000)万元 ×0.2%=2 万元 
合计收费=1＋2.8+2.75+14+2=22.55万元
由中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标代理服务费，可使用银行转账或采购代理机构认可的方式支付。

采用对公账户转账的，相关账户信息如下：
  账户名称：新疆驰珑信诚招标代理有限公司

  账号：6505 0162 6049 0000 0418

开户银行：中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行经济开发区支行

	23
	评标情况

公告
	所有投标人投标文件资格性、符合性审查情况、评标结果等将在新疆政府采购网、昌吉州公共资源交易网上采购结果公告栏中予以公告。

	24
	中标通知书

领取
	接采购代理机构通知后，中标人应凭有效身份证明证件到新疆驰珑信诚招标代理有限公司领取中标通知书。

联系人：杨静

联系电话：0994-2237888
地址：昌吉市建国西路199号和谐国际广场K座1013室。

	25
	政府采购合同
公告备案
	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在新疆政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。

	26
	其他
	1．在疫情防控期间，各投标人只派1名人员到交易活动现场，且不得安排有身体发热(体温≧37.3℃)等症状及疫情严重地区返回或密切接触涉疫人员隔离期未满相关规定的人员参与项目投标活动。

2．参与开标人员应自觉做好个人防护,全程佩戴口罩，出示“通信行程卡”，服从防疫管控安排。

3．请投标人提前到达交易活动现场，否则，由此造成的投标迟到由投标人自行承担。

4．因不执行疫情防控管理相关规定造成后果的，自行承担相关责任。

	27
	参数说明
	本项目中对未有注明的参数要求，均以标准配置为准。如在各技术参数中指出某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质性相当于技术规格的要求，并提供相关证明材料；在招标文件中有未提及到的技术细节或招标文件中任何条款的叙述中没有明确的规定的，都视为是指国家（或部颁行业）的标准和规范。

	28
	供应商资格性条件（实质性要求）
	根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部第 87 号令第四十四条规定公开招标采购项目开标后，采购人或采购代理机构应当依法对参加本项目投标人的资格进行审查。

开标现场采购人将查验投标人以下证明材料的原件，投标人单独提供以下证明材料的原件需携带备查，在开标现场提供不齐全的则投标文件按无效投标处理，（证件中的电子证书打印件，须满足开标现场扫码验证），以下证件手持无需封装，证件齐全的投标人为合格的投标人，不接受二次递交。敬请投标人特别注意！
法定代表人身份证明书原件和法定代表人身份证原件（或委托代理人需携带法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件）（注：法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书应当单独提供一份）进行现场查验；

营业执照原件；

（3）若为生产厂家的需提供《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》或备案凭证（原件或当地公证处出具的的前述证书的公证书）；若为经销商需提供《医疗器械经营许可证》或备案凭证（原件或当地公证处出具的的前述证书的公证书）；投标产品若为进口产品需提供生产厂家国内代理人针对本项目经销商的授权书（授权链需要表述完整），生产厂商与代理商不得同时参加本项目的投标（原件或当地公证处出具的的前述证书的公证书）。


 总  则

适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

有关定义

“采购人”和“甲方”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人是昌吉市项目代建管理局。

“采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本项目的采购代理机构是新疆驰珑信诚招标代理有限公司。

“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

本招标文件按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

投标费用

投标人应自行承担参加投标的全部费用。

充分、公平竞争保障措施（实质性要求）
提供相同品牌产品处理。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，按前款规定处理。本项目核心产品为：包件一：耳鼻喉综合检查台、耳鸣治疗验配平台综合手术动力系统、综合手术动力系统、手术显微镜、嗅觉鼻阻力仪；包件二：双目视力筛查仪、非接触式眼压计、视野分析仪、眼科A/B型超声诊断仪；包件三：俯卧位护理床垫、认知康复训练与评估系统、高能红外治疗仪、体外冲击波治疗仪、6分钟步行实验评估系统；包件四：呼吸道廓清系统、呼吸机（进口）、冷刀宫腔镜手术系统；包件五：鼓膜治疗仪；包件六：冷冻手术治疗机。
利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺）

利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其投标文件作为无效处理。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。（提供承诺函原件加盖投标人公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标委员会成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
 招标文件

招标文件的构成

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

投标邀请；

投标人须知；

投标文件格式；

投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

招标项目技术、商务及其他要求；

评标办法；

拟签订的合同文本。

招标文件的澄清和修改

采购人或者采购代理机构可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了招标文件的投标人，同时在新疆政府采购网、昌吉州公共资源交易网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

投标人要求对招标文件进行澄清的，均应按招标文件中的联系方式，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出申请，但采购人或者采购代理机构可以决定是否采纳投标人的申请事项。

答疑会和现场踏勘

根据采购项目和具体情况，采购人或者采购代理机构认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，采购人或者采购代理机构将以书面形式通知所有获取了招标文件的投标人。

 投标文件

投标文件的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中所附或引用的外文资料，应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，投标人的法定代表人（主要负责人/经营者）为外籍人士的，则法定代表人（主要负责人/经营者）的签字或印章、护照除外。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准，若投标人投标文件中提供的外文资料未翻译成中文，则将可视为无效材料。

计量单位（实质性要求）
除技术规格及要求中另有规定外，本采购项目的投标均采用国家法定的计量单位。

投标货币（实质性要求）
本次招标项目投标货币为人民币，报价以招标文件约定为准。

联合体投标（实质性要求）
本项目不接受联合体投标，投标人应以非联合体形式参加投标，否则作无效投标处理。

进口产品

本项目便携式耳声发射测试仪、综合手术动力系统、嗅觉鼻阻力仪、非接触式眼压计、呼吸道廓清系统、呼吸机（进口）允许采购进口产品。

知识产权（实质性要求）
投标人应对以下有关知识产权进行承诺，否则作无效投标处理。
投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它合法权益而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它合法权益而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

投标人如欲在项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权），同时需在投标文件中提供声明，并提供相关知识产权证明文件，否则视为投标人未在本项目实施过程中采用自有知识成果，不影响有效性。
如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因投标人采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。 

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。投标人需将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括资格性投标文件和其他投标文件两部分，分册装订， 否则作无效投标处理。

资格性投标文件用于资格审查，应包括投标人响应招标文件要求的资格条件的所有证明材料。（详见招标文件第4章、第5章）
其他投标文件用于符合性审查和综合评审，应包括投标人响应招标文件要求的资格条件以外的所有材料（详见招标文件第3章），包括但不限于下列部分：
投标函

技术偏离表

商务应答表

投标人基本情况表

实施本项目的主要人员情况表

项目实施方案

中小企业声明函（如未提供的，不影响投标人投标文件的有效性）

监狱企业证明材料（如未提供的，不影响投标人投标文件的有效性）

残疾人福利性单位声明函（如未提供的，不影响投标人投标文件的有效性）

知识产权承诺函

投标人认为需要提供的其他文件和资料

开标一览表

开标一览表单独密封提交，投标文件正本中可不装订该项内容。

投标文件格式


投标人应严格按照招标文件第3章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

投标报价（实质性要求）
投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

投标人对每一种货物及服务的报价，在合同履行过程中是固定不变的。

投标有效期（实质性要求）
投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天。投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定期限，否则，其投标文件将按无效投标文件处理。

因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，投标人不能修改其投标文件。

因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以适当赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，投标人不能修改其投标文件。

投标文件的印制和签署
资格性投标文件正本一份副本四份，正副本数量不足的按无效投标处理。资格性投标文件正本和副本应分别制作。资格性投标文件封面上清楚地标明资格性投标文件、采购项目名称、采购项目编号、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。
其他投标文件正本一份副本四份，正副本数量不足的按无效响应处理。其他投标文件正本和副本应分别制作。其他投标文件封面上清楚地标明其他投标文件、采购项目名称、采购项目编号、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。
投标文件的打印和书写清楚工整。
投标文件编制目录并逐页编码。
投标文件统一用 A4 幅面纸印制，另有规定除外。
投标文件应在招标文件要求签字的地方签字或加盖印章（投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字或加盖印章；投标人为其他组织的，由其负责人或者代理人签字或加盖印章；投标人为自然人的，由其本人（经营者）或者代理人签字或加盖印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。本文件加盖单位公章均要求加盖公章鲜章。
投标文件中任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人（主要负责人/经营者）或其授权代表签字并盖供应商公章。
投标文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。
投标文件应根据招标文件的要求制作，投标文件副本可采用正本的复印件。
开标一览表应按招标要求在要求签字或加盖印章的地方签字或加盖印章，要求加盖公章的地方加盖公章。开标一览表应为原件。唱标的开标一览表与投标文件中的开标一览表不一致的，以唱标的开标一览表为准。
电子文档一份为投标文件 Word 或 WPS 版本，一份为 PDF 版本。电子文档保存介质使用 USB 闪存盘（U 盘）。PDF 版的电子文档可以为按招标文件要求制作完成并加盖相应公章及签名的投标文件的扫描件；也可为加盖了相应电子签名或电子印章的投标文件电子文档。
若电子文档与书面投标文件有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。
投标文件的递交

投标文件、开标一览表和电子文档的包装、密封和标注（不属于本项目评标委员会评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收时及时处理）。
资格性投标文件、其他投标文件、开标一览表、电子文档未按照招标文件要求包装、密封和标注的，采购人、采购代理机构应当拒收。
 投标文件正本、副本的包装和密封、标注

资格性投标文件、其他投标文件应分别密封包装。

每一个包装的最外层应标明采购项目名称、采购项目编号、“资格性投标文件” 或“其他投标文件”、投标人名称，以及“开标时间之前不准启封” 或“20  年  月日 :  前不准启封”的内容，并加盖投标人公章。

 开标一览表的包装和密封、标注
为方便开标唱标，投标人应将开标一览表与投标文件分开单独包装，投标时， 同时递交。

每一个包装的最外层应标明采购项目名称、采购项目编号、投标人名称，以及“开标时间之前不准启封” 或“20  年   月   日   :   前不准启封”的内容，并加盖投标人公章。

 电子文档的包装和密封、标注
电子文档须单独密封包装，且包装最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、投标人名称以及“电子文档”字样，加盖投标人公章。投标时，与投标文件一起同时递交。

投标文件的递交

投标文件递交的地点、开标地点、开标时间及递交投标文件的截止时间详见“第1 章投标邀请”，投标人应在投标截止时间之前将投标文件送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，采购人、采购代理机构将告知投标人不予接收的原因。
因招标文件的修改推迟投标截止日期的，按新疆驰珑信诚招标代理有限公司书面通知修改的时间递交。
递交投标文件时，报名投标人名称和招标文件的项目名称、编号与投标人名称和招标文件的项目名称、编号必须一致，否则采购人、采购代理机构应当拒收。
采购人、采购代理机构拒收邮寄的投标文件。
投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回， 并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
投标人修改或撤回的书面通知，应由其法定代表人（主要负责人/经营者）或授权代理人签署并盖投标人公章。修改或撤回的书面通知应按第 2.4.12.条、第 2.4.13. 条规定进行编制、密封、标注，并在每个包装的最外层标明“修改投标文件”或“撤回投标”字样。
在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。
 开标、评标和中标

开标及开标程序
采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，投标人法定代表或代理人参加并签到以证明其出席。
采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。
开标时，采购代理机构可以邀请有关人员参加。
开标时，由投标人代表自行检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读，并加以记录。
投标人代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况， 不得对其他投标人的投标文件的密封情况进行确认。
唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未当场提出的，开标后质疑采购人或者采购代理机构不予受理。
无论何种原因，在开标时没有宣读的报价在评标时不予考虑，采购代理机构对此不承担任何责任。
开标程序
开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始，当众宣布参加开标会的主持人、唱标、监标（督）人、会议记录等招标工作人员，宣布参加投标的投标人名单。
投标人代表对投标文件的密封情况进行检查并签字确认，主持人当众宣布检查投标文件的密封情况。
投标人不足 3 家的，不得开标。
开标唱标。主持人宣布唱标后，由招标工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封唱标，宣读投标人名称、投标报价，以及采购人认为合适的其他内容并加以记录。唱标时仅宣读投标报价，分项报价内容可以宣读或投影展示。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的（未签字或加盖印章，未盖章，未报价除外），应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认，但不得实质性修改报价。唱标完毕后投标人代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。
宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场（招标文件要求投标人演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果请投标人在新疆政府采购网、昌吉州公共资源交易网上查询。
评标（详见招标文件 第7章）
关于行贿犯罪档案查询

供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录，否则供应商投标文件应当认定为无效。[供应商承诺单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录或者可以通过“中国裁判文书网”自行查询供应商及其现任法定代表人、主要负责人的行贿犯罪记录，提供查询网页截图（现任法定代表人、主要负责人为同一人的需进行情况说明）]。
若存在行贿犯罪记录的，中标后未签订政府采购合同的，应当认定中标无效；中标后签订政府采购合同未履行的，应当认定中标无效，同时撤销政府采购合同；中标后签订政府采购合同且已经履行的，应当认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

中标结果公告

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在新疆政府采购网、昌吉州公共资源交易网上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限，评审专家名单以及所有供应商投标文件资格、符合性检查情况、评标结果等。

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

中标公告期限自发布公告之日起1个工作日。

中标通知书

中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。
投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，采购代理机构将采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书，同时，中标通知书邮寄、快递发出之日起即视中标人已领取中标通知书。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。
中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，新疆驰珑信诚招标代理有限公司在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。
 招标代理服务费

详见投标人须知前附表。

 签订及履行合同

签订合同

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

合同分包

本项目不允许合同分包，否则作无效投标处理。

合同转包

本项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

履约保证金见投标须知
合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（新疆政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过新疆政府采购网报同级财政部门备案。

履行合同

采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

验收

严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求进行验收。

 投标纪律要求

投标人不得具有的情形

提供虚假材料谋取中标；

采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

与采购人或者采购代理机构、其他投标人恶意串通；

向采购人或者采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

在招标过程中与采购人或者采购代理机构进行协商谈判；

拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（本项目管理成员为投标人《实施本项目的主要人员情况表》中项目经理。）
不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同投标人的投标文件相互混装；

保密

投标截止时间前，采购人、采购代理机构和有关人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

 资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。

 询问、质疑和投诉

询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《政府采购质疑和投诉办法》和《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理。

 其他

本招标文件中所引相关法律制度规定以及政府采购政策，在政府采购过程中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定及政府采购政策执行。本章和第7章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定及政府采购政策的变化导致不符合相关法律制度规定及政府采购政策的，直接按照变化后的相关法律制度规定及政府采购政策执行，本项目不再发布更正公告、招标文件不再做调整。

本招标文件中未引用的相关法律制度规定，按照中华人民共和国政府采购法及其实施条例，以及其他相关的法律、规章的规定执行。

国家或行业主管部门对投标人和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，投标人必须承诺符合其要求，否则作无效投标处理。

 投标文件格式
一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为强制要求的外，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

 开标一览表格式

开标一览表密封包装最外层格式

开标一览表
采购项目名称：昌吉市人民医院医疗救治中心体系附属项目医疗设备第五批次
采购项目编号：XJCLXC（2022）-42-HW
包件号及名称： 
投标人名称：            （加盖公章）
开标时间之前不准启封

或 20
   年   
月   
日   
:
  前不准启

开标一览表
采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称： 
	项目名称
	投标总价
	投标保证金
	合同履约期限
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1.投标人必须按“开标一览表”的格式及招标所需货物（含相关服务）（招标文件第 6 章）详细报出各类货物及服务的价格，不得漏报，不得自行更改格式及文本信息，否则视为已包含在投标总价中不再单独另行报价，不影响投标有效性。
2.报价应是招标文件（相应包件）要求的全部货物及服务的最终报价（因汇率产生的实际价格变化由投标人自行承担），包括人工费、运输、安装、国内税费、知识产权费（若有）、培训、招标代理等费用以及一切其它相关费用。

3．“开标一览表”为多页的，每页均需加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

4.上述报价包含一切由供方承担的费用，投标单价为含税、含运费等一切费用在内的价格。
5.投标企业确认并打印纸质版开标一览表后，不得更改电子版内容，如电子版开标一览表内容与提交的纸质版开标一览表内容不一致的，以单独提交的纸质开标一览表为准。

6.各分项投标报价金额的合计等于投标总价。
投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人/经营者）或代理人（签字或加盖印章）：      日  期:
投标产品名称、数量、规格明细报价表

（此表参照下表由各供应商按照招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）                              编号：
	序号
	名 称
	规格型号
	数量（标明单位）
	单价（元）
	总价（元）
	生产厂家及品牌
	备 注

	1
	（所投的全部货物内容）
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	

	4
	备品备件
	

	5
	专用工具
	

	6
	安装调试费
	

	7
	运杂费
	

	
	…
	

	合计总价（元）
	


注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第六章采购医疗设备明细表所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

投标单位授权代表人签字：                                            投标单位公章：            
注：须与开标一览表一并提交。

 资格性投标文件格式

资格性投标文件密封包装最外层格式

资格性投标文件

采购项目名称：昌吉市人民医院医疗救治中心体系附属项目医疗设备第五批次
采购项目编号：XJCLXC（2022）-42-HW
包件号及名称： 

投标人名称：            （加盖公章）
开标时间之前不准启封

或 20
   年   
月   
日   
:
  前不准启封

资格性投标文件封面格式

资格性投标文件

（ 正 本 或 副 本 ）
采购项目名称：昌吉市人民医院医疗救治中心体系附属项目医疗设备第五批次
采购项目编号：XJCLXC（2022）-42-HW
包件号及名称： 
投标人名称：            （加盖公章）
温馨提示：

资格性投标文件正本一份、副本四份； 

资格性投标文件应密封包装；

三、供应商提供的资格证明材料如发证机关有年检要求的则应通过年检，如有有效期的则应提供在有效期内的证明材料。

资格性投标文件组成材料

 具有独立承担民事责任能力的证明材料

按招标文件第5章“具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件”的要求提供。

 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

1．具有良好的商业信誉：按招标文件第5章“具有良好的商业信誉承诺函原件”的要求提供，可单独提供，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

2．健全的财务会计制度：按招标文件第5章“财务状况报告”的要求提供。

 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

按招标文件第5章“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料”的要求提供，可单独提供，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

按招标文件第5章“具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料”的要求提供；证明材料为承诺函的，应提供承诺函原件加盖投标人公章。

 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料

按招标文件第5章“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料”的要求提供。
注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

 法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

按招标文件第5章中相关要求提供证明材料复印件或承诺函原件。提供承诺函原件的，可单独提供，也可按第3章“相关资格承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。
相关资格承诺函

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称： 

新疆驰珑信诚招标代理有限公司：

我单位作为本项目的投标人，我单位声明：

我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具有良好的商业信誉。

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位承诺对上述事项的真实性负责；如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任。

投标人名称（盖章）：

日  期:
注：

1．投标人应针对上述内容根据自身实际情况据实进行承诺。
不属于禁止参加本次采购活动的供应商
采购代理机构出具的信用记录结果网页截图即可，供应商无须提供。
授权参加本次投标活动的投标人代表

按以下要求提供法定代表人（主要负责人/经营者）授权书原件及法定代表人（主要负责人/经营者）身份证、代理人身份证复印件

新疆驰珑信诚招标代理有限公司：

 
   （投标人全称）    法定代表人（主要负责人/经营者） 

           授权委托         

   
为我的代理人，参加贵单位组织的 
                  项目（采购项目编号： 
             
）的投标。代理人在本次招标中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

代理人无转委托权，本授权书自       年     月     日生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人/经营者）（签字或加盖印章）： 

代理人（签字或加盖印章）：
说明：

上述证明文件在资格性投标文件中附有法定代表人（主要负责人/经营者） 身份证复印件和代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）时才能生效，不允许粘贴。   

投标文件均由投标人法定代表人（主要负责人/经营者）签字或加盖印章的,资格性投标文件中可不提供法定代表人（主要负责人/经营者）授权委托书及代理人身份证复印件，但必须提供法定代表人（主要负责人/经营者）身份证复印件。
[image: image3.png][image: image4.png]法定代表人（主要负责人/经营者）身份证和代理人身份证样式（仅供参考）：

投标保证金缴纳凭证
	   须附投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章                 


 其他投标文件格式

其他投标文件密封包装最外层格式

其他投标文件
采购项目名称：昌吉市人民医院医疗救治中心体系附属项目医疗设备第五批次
采购项目编号：XJCLXC（2022）-42-HW
包件号及名称： 

投标人名称：              （加盖公章）
开标时间之前不准启封

或 20
   年   
月   
日   
:
  前不准启封

其他投标文件封面格式

其他投标文件
（ 正 本 或 副 本 ）

采购项目名称：昌吉市人民医院医疗救治中心体系附属项目医疗设备第五批次
采购项目编号：XJCLXC（2022）-08-FW-01
包件号及名称： 
投标人名称：              （加盖公章）
温馨提示：

其他投标文件正本一份、副本四份； 

二、其他投标文件应密封包装；

三、供应商提供的资格证明材料如发证机关有年检要求的则应通过年检，如有有效期的则应提供在有效期内的证明材料。

其他投标文件组成材料

开标一览表
采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称： 昌吉市人民医院医疗救治中心体系附属项目医疗设备第五批次
	项目名称
	投标总价
	投标保证金
	合同履约期限
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1.投标人必须按“开标一览表”的格式及招标所需货物（含相关服务）（招标文件第 6 章）详细报出各类货物及服务的价格，不得漏报，不得自行更改格式及文本信息，否则视为已包含在投标总价中不再单独另行报价，不影响投标有效性。
2.报价应是招标文件（相应包件）要求的全部货物及服务的最终报价（因汇率产生的实际价格变化由投标人自行承担），包括人工费、运输、安装、国内税费、知识产权费（若有）、培训、招标代理等费用以及一切其它相关费用。

3．“开标一览表”为多页的，每页均需加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

4.上述报价包含一切由供方承担的费用，投标单价为含税、含运费等一切费用在内的价格。
5.投标企业确认并打印纸质版开标一览表后，不得更改电子版内容，如电子版开标一览表内容与提交的纸质版开标一览表内容不一致的，以单独提交的纸质开标一览表为准。

6.各分项投标报价金额的合计等于投标总价。

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人/经营者）或代理人（签字或加盖印章）：      日  期:
投标产品名称、数量、规格明细报价表

（此表参照下表由各供应商按照招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）                              编号：
	序号
	名 称
	规格型号
	数量（标明单位）
	单价（元）
	总价（元）
	生产厂家及品牌
	备 注

	1
	（所投的全部货物内容）
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	

	4
	备品备件
	

	5
	专用工具
	

	6
	安装调试费
	

	7
	运杂费
	

	
	…
	

	合计总价（元）
	


注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。（产品彩页、产品手册或产品说明书）

2、供应商须参照第六章采购医疗设备明细表所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

投标单位授权代表人签字：                                            投标单位公章：      
 投标函

新疆驰珑信诚招标代理有限公司：

我方全面研究了“             ”项目的招标文件（采购项目编号：         ），决定参加贵单位组织的本项目包件    的投标。我方授权    （姓名、职务）代表我方  （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

我方自愿按照招标文件规定的各项要求向甲方提供所需货物及服务，投标总价见开标一览表。

一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，并完成项目的供货、安装、调试、并交付采购人验收、使用。

本项目投标有效期为投标截止之日起90天。

我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行了维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
与我方存在直接控股关系的单位为：    或无；存在管理关系单位为：     或无。
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。
在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
我方实际控制人或者中高级管理人员或者其他工作人员，不存在同时是采购代理机构工作人员的情形。
不存在同一母公司的两家以上的子公司，以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动的情形。
我方与采购代理机构不存在关联关系，也不是采购代理机构的母公司或子公司。
国家或行业主管部门对投标人和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方符合其要求。

我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。
我单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录。
若我方中标，我方承诺按照本招标文件约定支付招标代理服务费，否则视为虚假应标并承担由此带来的一切后果。

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人/经营者）或代理人签字或加盖印章：

通讯地址：

联系电话：

传    真：

日    期：
 技术偏离表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称： 

	编号
	产品名称
	招标文件要求
	投标响应
	偏离说明
	产品相关证明材料页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：以上表格格式行可增减。

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人/经营者）或代理人（签字或加盖印章）：

日  期:

 商务应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称： 

	序号
	商务要求
	详细说明
	投标应答

	1
	
	详见招标文件

第6章
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


注：以上表格格式行可增减。

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人/经营者）或代理人（签字或加盖印章）：

日  期:   

 投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
（主要负责人/经营者）
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其 中
	项目经理
	

	营业执照（法人证书）号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人/经营者）或代理人（签字或加盖印章）：

日  期:
 实施本项目的主要人员情况表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称： 

	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	相关资料（无可不提供）

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	项目管理成员
	项目经理
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

以上表格格式行可增减。

详见综合评分明细表。

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人/经营者）或代理人（签字或加盖印章）：

日  期:
 投标人类似项目业绩一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

包件号及名称：

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	是否通过验收
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：以上表格格式行可增减。

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人/经营者）或代理人（签字或加盖印章）：

日  期:
 医疗器械产品，须根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，需提供所投产品的《医疗器械注册证》（含注册登记表）或备案表，所有证件均应在有效期内；
项目实施方案

采购项目名称： 

采购项目编号：

包件号及名称： 

由投标人自行编写，格式不限。但应包含且不限于：综合评分明细表涉及内容。

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人/经营者）或代理人（签字或加盖印章）：

日  期:
 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：

注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

 监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖投标人公章，原件备查。

说明：
1.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。

2.投标人为非监狱企业的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：
1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。
2.投标人为非残疾人福利性单位的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。
 知识产权承诺函

采购项目名称： 

采购项目编号：

包件号及名称： 

昌吉市人民医院：

针对以下内容，我方承诺：

我方保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。

除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

我方如在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权），同时将在投标文件中声明并提供相关知识产权证明文件。
我方如采用所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因我方采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。我方已将投标文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行了标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人（主要负责人/经营者）或代理人（签字或加盖印章）：

日  期:
 投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

一、投标人的资格、资质性要求

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
1．具有独立承担民事责任能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．具备法律、行政法规规定的其他条件；

7．采购人根据采购项目提出的特殊条件：①投标人必须是所投产品的制造商或经销商，需提供有效的工商营业执照副本或当地公证处出具的的前述证书的公证书；②投标人若为生产厂家的需提供《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》或当地公证处出具的的前述证书的公证书或备案凭证；若为经销商需提供《医疗器械经营许可证》或当地公证处出具的的前述证书的公证书或备案凭证；③医疗器械产品，须根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，需提供所投产品的《医疗器械注册证》（含注册登记表）或备案表，所有证件均应在有效期内；④法定代表人身份证明书原件和法定代表人身份证原件（或法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件）；⑤单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
8. 按照规定获取了招标文件；
9.按照规定缴纳了投标保证金；
10．本项目不允许联合体参加。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

（三）其他类似效力要求：

授权参加本次投标活动的投标人代表证明材料。

二、不属于禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动。

注：

资格要求中“5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
投标人的资格及其他具有类似效力的要求的证明材料详见招标文件第5章。

 投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力的　要求的相关证明材料 

投标人的资格、资质性要求相关证明材料：
（一）资格要求相关证明材料：
1．具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件（①法人或其他组织的营业执照（或法人证书）或执业许可证明材料；自然人的则为身份证明材料；②加盖投标人公章。）；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料（加盖投标人公章。)：

（1）提供具有良好的商业信誉承诺函原件； 

（2）财务状况报告：①2020年或2021年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表、报表附注和出具报告机构、人员的证照）复印件②供应商内部出具的2020年或2021年度财务报表复印件（至少包含资产负债表）③银行出具的资信证明复印件

注：a.以上①②③提供任意一项即可；b.供应商成立时间至递交投标文件截止时间为止不足一年的，提供任意时间段的资产负债表复印件或银行出具的资信证明复印件即可；c.供应商为事业单位或其他组织的提供其具有健全的财务会计制度的承诺函原件即可；d．供应商为自然人的提供承诺函（格式自拟）；
3．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（承诺函原件加盖投标人公章。）；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（①加盖投标人公章；②采购活动结束后，采购代理机构将通过信用中国等网站核实投标人所作承诺真实性。）：

（1）2022年以来任意1个月的税收缴纳证明材料复印件或税收缴纳的承诺函原件（注：证明材料可为银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明或有效票据的复印件）；

（2）2022年以来任意1个月的社保缴纳证明材料复印件或社保缴纳的承诺函原件（注：证明材料可为银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料或有效票据复印件）；

5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（承诺函原件加盖投标人公章。）；

6．具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料复印件或承诺函原件（加盖投标人公章。）；

7．采购人根据采购项目提出的特殊条件证明材料：

①投标人必须是所投产品的制造商或经销商，需提供有效的工商营业执照副本或当地公证处出具的的前述证书的公证书；②投标人若为生产厂家的需提供《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》或当地公证处出具的的前述证书的公证书或备案凭证；若为经销商需提供《医疗器械经营许可证》或当地公证处出具的的前述证书的公证书或备案凭证；③医疗器械产品，须根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，需提供所投产品的《医疗器械注册证》（含注册登记表）或备案表，所有证件均应在有效期内；④法定代表人身份证明书原件和法定代表人身份证原件（或法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件）；⑤单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供复印件并加盖投标人公章）
8．按招标文件要求报名成功（代理机构出具的报名登记表即可，投标人无须提供）；
9.按照规定缴纳了投标保证金（投标单位出具的投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章）；
10．本项目不接受联合体参与投标，联合体参与投标的，作无效处理。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

法定代表人（主要负责人/经营者）授权委托书原件及法定代表人（主要负责人/经营者）身份证、代理人身份证复印件（注：①授权书按本招标文件第 3 章“法定代表人（主要负责人/经营者）授权委托书及代理人身份证复印件”格式提供，并按格式要求签字或加盖印章；②如投标文件均由投标人法定代表人（主要负责人/经营者）签字或加盖印章的，则可不提供法定代表人（主要负责人/经营者）授权委托书及代理人身份证复印件但必须提供法定代表人（主要负责人/经营者）身份证复印件。）。
二、不属于禁止参加本次采购活动的供应商
根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动（采购代理机构出具的信用记录结果网页截图即可，供应商无须提供）；

注意：

招标文件要求相关证明材料签字或盖章的，应签字或盖章，否则视为无效证明材料；

上述内容中涉及承诺函的，投标人可以单独提供，也可以一并进行承诺；
本章要求提供的相关证明材料应当与第4章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。
投标人若未将用于资格审查的证明材料放入资格性投标文件的，视为未提供相应资格证明材料，资格审查将不予通过。
 技术、商务及其他要求
采购医疗设备明细表

采购需求：（具体数量及参数详见招标文件技术要求）。

一标段：
	序号
	设备名称
	数量
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	科室
	招标分包
	备注

	1
	鼻腔冲洗器
	1
	11
	11
	耳鼻喉
	1
	国产

	2
	耳鼻喉综合检查台
	4
	50
	200
	耳鼻喉
	1
	配备内镜系统、医用加压器国产

	3
	耳内镜0°
	10
	1.5
	15
	耳鼻喉
	1
	国产

	4
	耳内镜30°
	5
	1.5
	7.5
	耳鼻喉
	1
	国产

	5
	鼻窦镜0°
	10
	1.5
	15
	耳鼻喉
	1
	国产

	6
	鼻窦镜30°
	5
	1.5
	7.5
	耳鼻喉
	1
	国产

	7
	前庭康复训练仪
	1
	35
	35
	耳鼻喉
	1
	国产

	8
	耳鸣治疗验配平台
	1
	45
	45
	耳鼻喉
	1
	国产

	9
	听力计
	1
	10
	10
	耳鼻喉
	1
	国产

	10
	便携式耳声发射测试仪
	1
	11
	11
	儿科
	1
	进口

	11
	综合手术动力系统
	1
	80
	80
	耳鼻喉科
	1
	进口

	12
	手术显微镜
	1
	60
	60
	耳鼻喉科
	1
	国产

	13
	一氧化氮检测仪
	1
	33
	33
	耳鼻喉科
	1
	国产

	15
	嗅觉鼻阻力仪
	1
	55
	55
	耳鼻喉科
	1
	进口

	
	合计
	43
	
	585
	
	
	


二标段：

	序号
	备名称
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	科室
	招标分包
	备注

	16
	裂隙灯
	2
	6
	12
	眼科
	2
	国产

	17
	双目视力筛查仪
	1
	25
	25
	儿科
	2
	国产

	18
	非接触式眼压计
	1
	12
	12
	眼科
	2
	进口

	19
	视野分析仪
	1
	35
	35
	眼科
	2
	国产

	20
	眼科A/B型超声诊断仪
	1
	13
	13
	眼科
	2
	国产

	
	合计
	6
	
	97
	
	
	


三标段：

	序号
	设备名称
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	科室
	招标分包
	备注

	21
	俯卧位护理床垫
	2
	19
	38
	重症医学科
	3
	国产

	22
	可视喉镜
	2
	4.5
	9
	重症医学科
	3
	国产

	23
	光子治疗仪（高能红光治疗仪）
	1
	13
	13
	皮肤科
	3
	国产

	24
	认知康复训练与评估系统
	1
	38
	38
	康复科
	3
	国产

	25
	生物刺激反馈仪（儿童版）
	1
	8
	8
	康复科
	3
	国产

	26
	高能红外治疗仪
	1
	16
	16
	康复科
	3
	国产

	27
	体外冲击波治疗仪
	1
	23
	23
	康复科
	3
	国产

	28
	多功能净烟艾灸仪
	1
	5
	5
	中医针灸科
	3
	国产

	29
	电动气压止血仪
	1
	3
	3
	骨科
	3
	国产

	30
	6分钟步行实验评估系统
	1
	15
	15
	心血管内科
	3
	国产

	31
	空气压力波治疗系统
	1
	3
	3
	产科
	3
	国产

	32
	新生儿（蓝光）暖箱
	5
	6
	30
	儿科
	3
	国产

	
	合计
	18
	
	201
	
	
	


四标段：

	序号
	设备名称
	数量
	单价

（万元）
	总价（万元）
	科室
	招标分包
	备注

	33
	多参数监护仪
	2
	1.6
	3.2
	儿科
	4
	国产

	34
	一氧化氮呼吸分析仪
	1
	5
	5
	呼吸与危重症医学科
	4
	国产

	35
	高流量无创呼吸湿滑治疗仪
	2
	4.5
	9
	重症医学科
	4
	国产

	36
	呼吸道廓清系统
	1
	35
	35
	重症医学科
	4
	进口

	37
	呼吸机（进口）
	1
	35
	35
	重症医学科
	4
	进口

	39
	冷刀宫腔镜手术系统
	1
	33
	33
	妇科
	4
	国产

	
	合计
	8
	
	120.2
	
	
	


五标段：

	序号
	设备名称
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	科室
	招标分包
	备注

	14
	鼓膜治疗仪
	1
	9.8
	9.8
	耳鼻喉科
	5
	国产

	
	合计
	1
	
	9.8
	
	
	


六标段：

	序号
	设备名称
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	科室
	招标分包
	备注

	38
	冷冻手术治疗机
	1
	38
	38
	呼吸与危重症医学科
	6
	国产

	
	合计
	1
	
	38
	
	
	


备注： 

提供选配件及耗材报价清单（如有）。

*2、如果投标商按照合同提供的主要货物不是投标商自己制造的，可以提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明。

3、提供所投产品技术支持文件，包括产品彩页及检测报告等。

4、投标报价单项价格均不能超过控制价。

二、设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）
设备参数

一.医用设备名称：鼻腔冲洗器                     

数量：1                            

具体设备参数：

1.设备安全分类：Ⅰ类B型
2.储液罐容量：≥500ml
3.大气压力范围：86.0kPa～106.0kPa
4.工作状态显示：冲洗器工作状态分为运行和停止，当状态为运行 时，按下相应通道的喷枪上的按钮有水喷出，当状态为停止时，喷枪无水喷出。

5.工作时间显示：仪器每侧通道单次启动工作时间为15分钟，误差不大于±7%。

6.压力输出范围：在主机的控制下，喷枪的压力输出范围为120kPa-150kPa。

7.双通道输出，可适用于两名患者同时治疗。
8、喷枪流量：单侧喷枪连续喷30s后，喷出的液体量不小于1.5mL。

9、具备按键式操作面板。
配置

1、主机1台

2、电源线1根

3、喷水枪2把

4、水枪支架2个

5、储液罐2个

6、吸引头8个

二.医用设备名称： 耳鼻喉综合诊疗台                            

数量：4                            

具体设备参数：

一、耳鼻喉治疗台

1.台面及机身1套  台面及机身均采用304不锈钢材质或钢化优质大理石台面，光洁度高、易清洁、耐刮、耐磨、耐腐蚀、防渗透。

2、吸枪1把,直头喷枪2把、弯头喷枪1把 不锈钢制造，可拆卸，倒置不漏水，无滴水现象，可高温高压消毒，喷雾压力：100 Kpa-150 Kpa。

间接镜除雾装置1套，有温控保护装置，可自动控制，加热温度≥40度。

静音气泵装置1套  采用超静音技术，噪音小。正压泵：≥2.5Kg/cm²，负压泵：≥600mmHg（max）。具有减震装置。

5.万向聚光灯1套 灯臂长约3m，可在水平180度范围内旋转，高低可调。贰万五千小时的超长寿命, 色温≥5000K。

6.全自动型检查椅1把 座垫以上部位可回转360 °，靠背可后仰 140°，头架通过手动，靠背部位通过电动控制可上下，通过手动控制可前后140°调整角度。

医生椅1把  座垫以上部位可回转360 °，气动高度调节。

7.集污瓶或吸引瓶1个  医用透明防回流玻璃瓶≥1500 ml/个。

8.玻璃小药瓶≥3个  

9.带盖不锈钢杯4个 不锈钢材质，≥φ80mm×80mm/个，可高温消毒。

10.带盖器械盘1个 。

11.阅片灯1套  

二、医用摄像系统参数

摄像主机

1摄像头具有1/3cmos传感器

2像素： 1920（水平）×1080（垂直）（≥200万像素）

3高清视频输出：HDMI

4视频输出清晰度：1080P
5白平衡：AWC（自动白平衡）、ATW（自动追踪白平衡）和MENU（手动白平衡）

6摄像头具有图像冻结。
7摄像头IPX8防水性能，可浸泡消毒

8摄像头具有≥2倍电子放大功能
9.具有AGC功能

冷光源

LED冷光源

光源色温： ≥5600k

3.光源使用寿命≥30000小时
4.电子调光，一键待机功能，保护光源使用寿命。

5.光源功率：≥100VA
医用监视器
1、显示尺寸≥24英寸

2、分辨率≥1920*1080

3、最高亮度≥400 cd/m²

4、对比度≥1000:1

5、视角178/178

6.数字信号：DVI、模拟信号：VGA、CVBS、S-VIDEO、YPbPr/RGB

影像工作站

1、品牌计算机，CPU：双核处理器

2、存储：4G+1TB（SATA） 

3显示器：22寸LCD 

4采集卡：专用医疗视频采集卡 

5打印机：彩色喷墨打印机 

6、数字化图像采集，图像清晰、色彩逼真，支持录像和回放
7、具有多种报告打印样式供选用，也可自行设计或修改报告打印样式；

8、拥有大容量专家诊断词库和诊断模板，可快速生成诊断报告；

五、医用台车：

三.医用设备名称： 耳内镜0°                           

数量：10                            

具体设备参数：

1、工作长度：为≥50mm；

2、视向角θ：0°

3、视场角：65°

4、插入部分最大宽度：φ4.0mm；

5光学镜的有效景深范围：5mm～50mm； 

6、放大率：≥3倍

7、设计光学工作距：≥d0：20mm 

8、视场中心角分辨力，ra（d）：≥3.43C/°

9、分辨率：≥20Lp/mm

四.医用设备名称： 耳内镜30°                            

数量：5                           

具体设备参数：

1、工作长度：为≥50mm；

2、视向角θ：30°

3、视场角：65°

4、插入部分最大宽度：φ4.0mm；

5光学镜的有效景深范围：5mm～50mm； 

6、放大率：≥3倍

7、设计光学工作距：≥d0：20mm 

8、视场中心角分辨力，ra（d）：≥3.43C/°

9、分辨率：≥20Lp/mm

五.医用设备名称： 鼻窦镜0°                            

数量：10                          

具体设备参数：

1、视向角0°

2、工作长度≥170mm

3、视场角≥65°

4、镜管直径：φ4mm

5、视场中心角分辨力，ra(d):≥3.348C/°(物距20mm)

6、宝石镜片

7、景深：5～50mm

六.医用设备名称： 鼻窦镜30° 

申购科室：耳鼻喉                            

数量：5                         

预算金额（万元）：7.5
产地：(国产；□进口；
具体设备参数：

1、视向角30°

2、工作长度≥170mm

3、视场角≥65°

4、镜管直径：φ4mm

5、视场中心角分辨力，ra(d):≥3.348C/°(物距20mm)

6、宝石镜片

7、景深：5～50mm

七.医用设备名称：前庭康复训练仪                            

数量：1                         

具体设备参数：

1、训练模块：坐姿训练模块，站立训练模块，注视稳定性训练模块，中枢前庭功能训练模块，平衡与步态训练模块，视动刺激习服训练模块，BPPV专项训练模块，心理康复模块、自定义训练模块。

2、操作方式：蓝牙手柄无线操作

3、训练评估：训练结束后可提供本次训练评估分数

4、可通过计算机工作站控制和显示患者训练内容，可打印康复训练报告

5、处理器

CPU：高通骁龙XR1，10nm制程工艺，核频率1.6GHz-2.4GHz

GPU：Adreno615

6、屏幕及光学

尺寸：≥5.5英寸FastLCD显示屏（2560*1440）  

镜片规格：菲涅尔镜片

视场角：100°

瞳距距离：瞳距自适应54mm-74mm

7、存储

RAM：≥3GB       

ROM：≥32GB EMMC      

Micro TF card：≥128GB

8、机身传感器

指南针  陀螺仪 重力传感器  光传感器   距离传感器

9、电池

类型：聚合物锂离子电池

容量：≥4000mAh

续航时间 ：≥4小时

10、平衡底板

尺寸：≥φ400*100mm

材料：工程塑料+热塑性橡胶

11、海绵垫

尺寸：薄垫≥450*450*30mm，厚垫≥450*450*50mm

八.医用设备名称：耳鸣治疗验配平台                        

数量：1                         

具体设备参数：

一、耳鸣检测模块：

1.1检查技术：倍频程混淆测试方法、耳鸣精细扫描测试TinniScan

1.2  耳鸣位点T-Po测试：测试精度默认1/12倍频程，默认智能识别模式。

1.3  耳鸣位点识别测试：≥3点。

1.4  耳鸣位点扫频验证测试：测试精度设置可选手动、自动，位数≥24。

1.5  FPT精细测听刺激函数：≤0.3～0.5

1.6  频率范围: 气导：125-8000Hz，频率精度:±1%

1.7  失真:气导失真：≤1%

1.8 刺激声强度:0–100dB，刺激声精度:±1.5%

二 、频率范围: 气导：125-8000Hz，频率精度:±1%,分辨率: 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 octave或1024点FFT，1Hz/10Hz/50Hz/100Hz刺激方式：单耳、双耳、双耳同步，声反馈测试FBT：可选手动、自动、智能三种模式

三、纯音测听模块：

3.1频率范围：气导：125-8000Hz 频率精确度：±1%

强度：气导：-10～ 120dB HL

3.2分辨率：1/2-1/24 octave.1Hz/10Hz/50Hz/100Hz，波形文件：采样率：44100Hz，16bits, 独立2通道

3.3失真 (THD)：气导失真：≤1%

3.4信号指示(VU)：计权时间: 350ms

3.5动态范围不超过-20dB ～ +3dB 

3.6计算方法: RMS

3.7存储记录:具备存储功能

3.8FPT算法测试功能

3.9FPT精细测听模块计数器：1ms～5s，截断时间10s。

3.10掩蔽信号：根据纯音测试结果自动选择窄带噪声、言语噪声

3.11气测试模式：手动、自动、智能三种模式

3.12气导掩蔽测听模式：手动、自动、智能三种模式

3.13应答模式：手动、自动、智能三种模式

四.患者管理模块：病史、体征、专科检查等数据采集

五.量表问诊模块：

5.1问诊：内置标准问卷，用户可自定义，如耳鸣、眩晕、耳聋、中耳炎、耳科特征、耳痛、耳流脓、鼻科与咽喉科等问诊表。

5.2评估：内置标准评估量表，用户可自定义，如THI、抑郁症、焦虑症等评估量表

六.耳鸣减敏验配模块：

6.1  减敏验配：可选手动、自动。（智能）（三种模式）。

6.2  可选配声音文件库：单音，双音可选（内置itone频率、dsound频率+心理、transfoucs心理三种特性的声源库），刺激声强：＜80 dB SPL,1+2设置

6.3  验配处方：可定制3种处方。（针对耳鸣者的听觉生理特征和听觉心理特征，可定制3组声音配方，每组可选配3种不同属性的声音文件，自定义组合）可选单耳、双耳同步或异步

6.4  验配参数：响度、频宽

七、耳鸣声治疗输出模块：

7.1  处方输出：三种声处方组合，可导入播放器。

7.2  时间函数值为60、120、150可选；

7.3  处方编码可选32TCh模式。

八、植入人工智能听力学测试项目，实现手/自动测试模式

九、报告输出：可选打印纸质报告、扫描二维码获取电子报告

十、配套系统：

10.1无缝对接听觉编码验配系统：≥32bands数据格式。单耳、双耳可选。

九.医用设备名称：听力计                          

数量：1                         
具体设备参数：

1、 输出：气导、骨导

2、频率输出范围:气导耳机:125Hz-8000Hz，骨导耳机:250Hz~6000HZ

3、声强范围气导：-10~120dBHL

4、沟通：麦克风对话
5、测试信号：纯音、啭音、窄带噪声、脉冲音（0.5S,1S,2S可选）
6、气、骨导掩蔽提示；手动气、骨导掩蔽功能；掩蔽刺激声：窄带噪音
7、声强步进：1dB、5dB,可以设置

8、通道:双通道
9、平板电脑：支持平板电脑，无线触摸屏操控；又支持Windows电脑操作。打印机：标准A4打印和便携式热敏打印机打印；

10、存储功能

11、 声强范围骨导：-10~70dBHL；

12、输出声强精度误差：< 0.5dB，频率误差<1%

13、耳鸣患者:啭音：5HZ正弦波，+/-10%调制；

14、给声方式：持续给声、触摸式给声；

15、标准配置：主机、气导耳机、骨导耳机、患者应答器、电源适配器、锂电池、麦克风、平板电脑、热敏打印机，操作软件一套

十、医用设备名称：便携式耳声发射测试仪（进口）

数量：1

具体设备参数：

一、标准：

1.安全标准：IEC60601-1:2012内置电源，B型

2.电磁兼容标准：IEC60601-1-2:2014

3.测试信号标准：IEC 60645-1:2012    IEC 60645-3:2007

4.耳声发射标准：IEC60645-6 2009,2型

5.校准标准： ISO 389-2:1994      ISO 389-6:2006

6.启动时间：≤ 5 s

7.预热时间：≤1 min

主机内置电池：

1.类型：可充电锂电池

2.电压：3.7V

3.容量：≥1750 mAh

4.续航时间：≥20小时

5.充电方式：通过USB线或底座充电

显示屏：

1.OLED彩色显示屏≥5英寸
探头：

1.麦克风系统噪音：-20 dB SPL @ 2 kHz (1 Hz 带宽)

-13 dB SPL @ 1 kHz (1 Hz 带宽)

2.接口类型：HDMI

3.支持的测试类型：DPOAE 和 TEOAE

4.探管类型：可更换

5.支持的语言：具备中文、英文等多种常用语言

二、操作方式：

1.操作按键：≥4个

2.操作模式：单机手持操作

3.设备放置：设备自带挂钩，机身设计有探头卡座用于存放和保护探头

三、数据存储：

1.单机数据存储：单机存储≥500个测试数据

2.传输至电脑存储：支持通过无线（蓝牙）方式或有线（USB）方式将测试数据从设备传输至电脑端，通过电脑端存储、查看。

3.传输至电脑打印：测试数据可传输至电脑，通过电脑端打印测试结果

四、筛查型 DPOAE 参数：

1.测试类型: DPOAE 畸变产物耳声发射

2.测试频率：2, 3, 4, 5 kHz

3.L1/L2：65/55

4.测试时间：每频点2或4秒可调节

5.测试频点数：≥4个

6.测试通过最低频点数：≥3个

7.显示：通过/转诊 测试结果

8.自动探头探测

9.A/D 分辨率：≥16位

10.测试精确性 ≤ ± 3 dB

11.扩展功能：筛查型TEOAE

五、配置：

1.主机

2.标配探头、电池、导线各2套
3.电脑软件安装程序

4.充电底座
5.0.2/0.5 cc 耦合腔

6.专用探管5根
7.USB线

8.电源充电器

9.挂绳和挂钩

11.产品合格证

12.标配耳塞2套
13.操作手册

十一、医用设备名称：综合手术动力系统（进口）
数量： 1

具体设备参数：

1、主机部分

1.1名称：综合动力平台

1.2电源：输入 100-240VAC,50-60HZ   

1.3可升级操作系统：可通过小型闪存卡升级软件

1.4显示屏/触摸屏：尺寸≥8英寸，分辨率≥480×640象素

1.5高解析度触摸屏：显示转速、转向（顺、逆时针旋转）、刀头开口角度、手柄连接状态、注水量等，可查询不同类型手术的数据参数，具有帮助菜单，方便操作

1.6可分别连接鼻咽喉吸切器、高速水冷却耳钻和显微耳钻、Legend 高速电钻等。

1.7多功能脚踏：控制马达开停、转动方向、手柄切换、刀头开口角度

1.8手柄自动识别及安装帮助：能自动识别手柄的种类，并且屏幕显示操作方法

1.9故障自检系统，并通过故障代码显示故障原因。

1.10专业手术模式设定：手术模式选择，使用者可自由控制程序

1.11注水泵：内置式,十几挡水量控制可调，由主机脚踏开关控制同步冲水，防止手术区过热

1.12自由选择注水量：0.5ml/min –100ml/min
1.13冷却泵：试用水冷式冷却手柄，保持手柄长期低温运行，保证手术顺利进行

1.4内窥镜冲洗系统功能：实现内窥镜冲洗，保持手术良好视野

1.15可以连接术中神经仪：在耳钻操作中，提供神经监护功能

2、鼻咽喉吸切手柄：

2.1转速：往复最大转速≥5000RPM，连接鼻科钻头时单向最大转速≥12000RPM；最低转速≥60PRM ；扭矩≥90mNm；可用脚踏开关随意控制转速。

2.2钛金属材质：质量轻≤240克。

2.3直排式：从刀头到吸引排出口为直排式吸引，切割、排出为一直线，克服术中堵塞难题；

2.4可自由改变方向和方位

2.5能与其他种类的刀头及钻头（100余种）匹配，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术，还可匹配切割钻和磨钻。

2.6手柄同电缆可高温高压及熏蒸的方式消毒

2.7手柄上的转盘可控制刀头仅刀口360度旋转（需使用匹配刀头）

2.8手柄两侧有为固定注水管的凹槽

2.9手柄颏部有刀头旋转锁定装置

2.10提供相关耗材价格清单
3、高速耳科手柄

3.1水冷式：可以在最高转速下有效降低手柄温度

3.2钛金属机身,手柄重量≤150克. 尾部电缆呈≥45度可以自由旋转

3.3最高转速≥80000RPM；扭矩≥23.55mNm.

3.4具有高效转动同心性:最小的震动，防止钻头起动时的"反冲力",对骨质精确而有效的切除。                                       

3.5最低噪音：安静的手术环境。软件控制的平滑启动特性增加手术中启动和停止的精确性。

3.6钻头锁扣装置：简单易用，可轻易的转换钻头

3.7无需弯手柄，可使用20度弯钻头，钻杆表面包裹有不可旋转的保护鞘功能
3.8弯钻头具备手术视野暴露功能，方便操作,尤其是人工耳蜗植入术、中颅凹的听神经瘤手术及迷路进入的岩尖部肿瘤手术等。

3.9在钻杆表面包裹有不可旋转的保护鞘的功能,最大限度的防止钻杆对危险解剖区域的机械伤和热损伤。

3.10  80,000rpm正、反的两种工作模式,满足了各种耳显微手术的需要并提供了舒适的手腕感觉。

4、鼻科、喉科刀头、钻头：

4.1钻头刀头可以注水和吸引

4.2  12°锋齿设计，刃面对刃面，对组织真正实现切割，对周围组织无损伤，内壁光滑，不易堵塞.

4.3  ≥100种，可满足不同治疗需要：

a. 0°刀头:长度约11cm能切除鼻息肉及筛房。锐性切割组织，保护周边粘膜，坚固耐用，可切割筛窦骨性组织，不易堵塞。

b.40°刀头：长度约11cm能切除上额窦口组织。主要用于处理上颌窦窦口的病变

c.60°刀头：长度约11cm能切除上额窦口组织；可进入上颌窦内，主要用于处理上颌窦底壁和前壁的病变

d.120度上颌窦刀头： 能切除上颌窦腔内组织。

e.鼻中隔刀头：具备的剥离子。

f.下鼻甲刀头：具备的剥离子，直径2.9/2.0mm，长度约11cm能在下鼻甲粘膜下切除海绵体组织。

g.咽喉部切割刀头：可用60RPM的超慢速度精细吸切声带上的乳头状瘤。可精细切割喉肿瘤。

h.腺样体和扁桃体刀头：45°刀口向外，经口腔切除腺样体。直径4.5/4.0mm长度约11cm，头端弯曲外向开口能切除儿童腺样体组织

i.钻头：直径2.9—5mm:0°及多种带角度鼻科手术用磨钻、切割钻; 视神经减压钻

5、耳科钻头

5.1材料有碳钢，工具钢，不锈钢

5.2分切割和圆磨钻头（金刚石、金刚砂两种），钻头圆形以及橡子头形，

5.3切削速度快，抗磨损。

5.4钻杆不转动带尼龙鞘膜的20°度弯钻头，长度90－115mm

主要配置要求：

1台主机

1个多功能脚踏

1个鼻咽喉切割钻
1个高速耳科电钻
1个长钻头套，有注水
1个0度直刀头
1个40度弯刀头

1个小兒增值体切除刀头

1个高速鼻中隔钻头

1个60度弯刀头

1个冷却管套

1个注水套管

1个清洁刷

10个碳钢切割钻头   直径1mm长度64mm

1个圆形金刚沙钻头 直径1mm长度72

1个圆形金刚沙钻头 直径2mm长度72

1个碳钢切割钻头   直径2mm长度64mm

1个圆形金刚沙钻头 直径3mm长度72

1个圆形金刚沙钻头 直径4mm长度72

1个碳钢切割钻头   直径4mm 长度64mm

1个圆形金刚沙钻头 直径5mm长度71

1个碳钢切割钻头   直径5mm长度64mm

1个碳钢切割钻头   直径6.0mm长度64mm

十二、医用设备名称：手术显微镜

数量：1台 

设备具体参数：

1.目镜：放大倍率12.5×； 

2.视度调节+6D～-6D；

3.瞳距调整范围55～75mm，根据国标设计符合人体工学；

4.双目主刀镜：0°-200°可变倾角主刀观察镜；

5.*钟摆功能：主刀镜左右倾斜角度±45°

6.放大倍率：电动、手动连续变倍（变倍因子0.4x～2.4x）；总放大倍率1.8x-21x；视场直径：13mm-110mm；

7.360°双关节旋转助手镜；

8.内置变焦大物镜，工作距离200mm-450mm连续可调；

9.照明光源：LED照明，色温≥5000K，显色指数≥90，配置备用卤素灯；

10.照明类型：冷光源同轴照明；

11.内置隔热片，绿色滤光片及大小光斑；

12.不增加任何外置光源物面≥100000 lux，可根据不同手术需求，无极调节光的亮度；13.电动二维弧面运动，X方向±45°，Y方向±80°；

14.仪器横臂伸展半径：最大伸展半径≥1700mm；

15.平衡臂上下调节范围：≥450mm，横臂最大旋转角度0～300°

16.底座：四轮自锁功能；

17.自检故障报警和工作极限限位及蜂鸣提示功能；

18.*内置全高清视频系统，有效像素：1920*1080 FULL HD，帧率：最高60帧每秒；

19.*多功能手柄控制器，XY二维弧面运动，电动连续变倍，电动变焦，拍照，录像等功能；

20.技术文件：投标时提供用户手册证明厂家所投标参数，或工厂提供的白皮书。
十三、医用设备名称：一氧化氮检测仪 

数量：  1   

设备具体参数：

1、适用范围：用于检测呼出气中NO和CO气体的浓度（需配合相应的检测器使用）。

2、采样方式：在线直接采样

采样器离线采集到气袋（可多次呼气，适合在线测试困难者与病房）

采样器潮气采集到气袋（可自由呼气，适合4岁以下及重症患者）

3、采样要求：呼气NO：先呼出体内气体，然后通过仪器内置NO过滤器吸气、之后进行呼气采样；呼气CO：先深吸气后，憋气约15秒，之后进行呼气采样。

4、呼气时间：呼气NO：10s（成人）、6s（儿童）或其它时间客户自选

呼气CO：憋气约15秒，呼至呼气末

5、呼气流速：口呼气流速50±10%ml/s、200±10%ml/s、鼻呼气流速 10ml/s，可分段测试支气管、肺泡及鼻腔NO浓度；

6、检测指标：FeNO50、FeNO200、FnNO10、FeNO+CaNO、FeNO+FnNO、FeNO+CaNO+FnNO、sNO、eCO（选配CO检测器时）

7、采样体积：≥30 毫升

8、仪器配备电脑PC测试软件，可自动生成报告, 并可查询调用历史数据及报告。

十四、医用设备名称：鼓膜治疗仪
数量： 1 

设备具体参数：

1.设备安全分类：BF-Ⅰ类。

2.适用范围：适用于辅助治疗各种原因造成的鼓膜内陷、鼓膜震动不良、急性卡他性中耳炎、慢性卡他性中耳炎、某些中耳疾病性耳鸣及某些感冒性耳聋的恢复期。

3.电源：AC 220V±22V   50Hz±1Hz。

4.输入功率：约12W 

5.输出通道数：双通道，可适用于两名患者同时治疗。

6.气导头单向脉动气体容量：最大排气量为9ml±20%。

7、气导头单向脉动最大气压值：≤15kpa。

8、气导头气体脉动频率80次/min-250次/min可调，与设定值误差范围≤±15%。

9、气导头端头噪声应≤60dB。

10、治疗时间：10～30min，设定步幅5min。定时显示误差范围≤±10%。

11、设备主要附件

11.1  医用治疗听筒2副。

11.2  听筒挂架2个。

12、自动记忆功能：设备能够自动记忆上次使用时的设定参数，第二次使用时如不需要调整参数，可以直接启动。

13、按键式中文操作面板，操作简单灵活、方便可靠。

14、装备四个万向医用脚轮，带有自锁功能，移动方便。

十五、医用设备名称：嗅觉鼻阻力仪（进口）
数量：1

具体设备参数：

1、技术参数：

1.1 压力测量及流量测量误差≤±3%

1.2  压力测量范围0-800Pa, 流量测量范围0-800ml/s

1.3  压缩刺激器出气速率：≥8.5L/分钟以上

1.4  特定压力75Pa/100Pa/150Pa/300Pa下，鼻腔流量值及阻力值.

1.5  连续压力（Broms）测试吸气阻力值和呼气阻力值.

1.6  4相位鼻阻力 左右鼻顶点阻力值 

1.7  4相位鼻阻力 左右鼻有效阻力值

1.8  4相位鼻阻力 有效总阻力值

1.9  Rohrer（罗雷尔）系数值（k1/k2值）

1.10 鼻阻力后端测试总阻力值

2、软件及其它功能

2.1 鼻声/鼻阻力操作软件集成在一起成为二合一功能软件，便于病例的分析、管理及查询

2.2  鼻阻力系统具有自动识别鼻阻塞程度级别（轻/中/重度）功能

2.3  鼻阻力可用呼吸面罩进行精确诊断测试和橄榄头进行筛查检查

2.4  鼻阻力有嗅觉测试功能，可客观判断嗅觉丧失情况
2.5  鼻阻力测试鼻塞，胶布，橄榄头可选，保证选择的多样性及经济性

2.6  带有两种鼻阻力: 1)：1984年欧洲标准”四象限鼻阻力”2)：2010年 最新 标准“4相位鼻阻力”

2.7 鼻阻力具有两种方法测量鼻阻力：1)标准的前端测量，2)精确的后端测量

2.8  具有两种检测技术检测鼻阻力：1)特定压力75/100/150/300Pa检测法，2)连续压力 Broms检测法。

2.9  具有批处理功能，提高检查结果的可重复性和准确性。

2.10  数据输出共享功能，可供Word、Excel等其它软件直接统计及分析等。


配置
鼻阻力仪主机
1台

USB信号采集分析线
1根

三头流量连接器
1套

打孔器及连接器
1套

医用胶带
1套

泡沫鼻塞（大、中、小）
3袋

前端 / 后端测量管
2套

小孩用前端 / 后端测量面罩
共1个

成人用前/后端测量面罩
共1个

4相位鼻阻力仪功能软件包

（双压力测量-鼻咽压力差和面罩等压力）

数据分析软件包

批处理软件包

数据共享软件包
1套

说明书（中英文各二本）
4本

双核处理器     

≥8G 内存，≥1T硬盘

≥20寸液晶显示器

Windows 10操作系统
1套

惠普彩色喷墨打印机 
1台

增加筛查型套件 
一套

硅胶面罩
5个

嗅觉试验装置
1套

十六、医用设备名称：裂隙灯                          

数量：2                             

具体设备参数：

1、裂隙宽度： 0～9mm连续可调

2、裂隙角度：水平方向：0°～180°连续变换

3、物镜：1X和 1.6X

4、目镜：10X和16X（可选）

屈光度调节（10X目镜时） -8.00D～8.00

屈光度调节（16X目镜时） -10.00D～10.00D

5、类型：双目镜型立体显微镜

6、灯：上光源 6V，20W卤素灯

7、滤光片：固定常用滤光片：UV截止滤光片、红外截止滤光片

8、可选转换滤光片：蓝色，无赤光，13％灰度、热吸收

9、裂隙照明

最小宽度：≤0.2mm，最大宽度：09mm

裂隙长度：0～9mm，其中0～8mm连续可调

孔直径：0.2mm、1mm、2mm、3mm、5mm、8mm、9mm

垂直方向：5°、10°、15°、20°

10、放大率和视野：

物镜 X 目镜 = 放大率          视野

1X      10X   10X          直径 18mm

1.6      10X   16X         直径 14.5mm

1X      16X   16X         直径 11.25mm

1.6      16X   24X           直径 9mm

11、放大率：旋转式物镜变换系统提供两种放大率选择

十七、医用设备名称：双目视力筛查仪

数量：1

具体设备参数：

1 技术参数：

2.≥5.0 英寸彩色触摸操作 LCD 显示屏幕，显示屏幕分辨率:≥800 × 480 像素

3. 45°前倾屏幕，方便使用者以任何姿势操作。

4. *筛查内容:屈光筛查(近视、远视、散光、屈光参差)、眼位变化、瞳孔大小及间距、矫正视力。

5. 可直接在主机上输入中文病人信息。

6. *双眼同时进行测量。

7. 可对单眼进行测量。

8. 等效球镜度数测量范围:-7.50D 至+7.50D，0.25D 递增，精确度:-3.50D到 3.50D ±0.50D;-7.50D 到≤-3.50D ±1.00D;≥3.50D 到 7.50D ±1.00D

9. 柱镜度数测量范围: -3.00D 到+3.00D，0.25D 递增，精确度: -1.50D 到1.50D ±0.50D;-3.00D 到≤-1.50D ±1.00D ≥1.50D 到 3.00D ±1.00D

10. 轴位范围:1°到180°，1°递增，精确度:±10°(对于柱面值≥0.5D)

11. 测量瞳孔直径范围:4.0mm-9.0mm，0.1mm递增，精确度:±0.4mm，可测量散瞳病人

12. 测量瞳距范围:35mm到80mm，1mm递增，精确度:±1.5mm

13. 斜视测量:鼻、颚方向范围0°到20°，精确度±1.5°;上、下方向范围0°到20°，精确度±1.5°

14. 平均测量时间:≤1S

15. 测量距离:1m

16. *距被测者距离提示:系统主动测距提示过远或过近，并以背景颜色区分是否在正确测量范围内。

17. *敏感性/特异性≥90%(提供相关证明材料)

18. *注视方式:多彩交替灯光及雨林环境音效。

19. 保护腕带，预防掉落

20. 数据接口:Wi-Fi / USB

21. 打印机接口:Wi-Fi / USB

22. 可从电脑批量输入、输出患者信息队列，提高筛查效率。

23. 报告形式:便签报告或A4图文报告，标配一台A4打印机

24. 电池寿命:≥3年

25. 适用对象:≥6个月

26. 无线网络:802.11 b/g/n

27. 运行温度:+10°C 至 +40°C

28. 运行湿度:相对湿度30%至75%

29. 存储/运输温度:0°C 至 +50°C

30. 存储/运输湿度:相对湿度0%至95%

31. 供电方式:锂离子电池或交流电直接供电

配置

双目视力筛查仪主机 1台

交流电源线
1根

电源/充电器
1套
清洁布
1张

携带包
1个

腕带
1个

使用说明书  1本

标配经皮黄疸仪1台（根据甲方要求提供）
十八、医用设备名称：非接触式眼压计（进口）
数量：1

具体设备参数：

1.测量范围：0-60mmHg

2.测量模式：1-30mmHg/1-60mmHg
3.工作距离：约11mm
4.自动检测和显示：R/L（眼别）

5.IOL（人工晶状体）模式：可测量人工晶体眼患者。
6.调整后的眼压值
7.测量模式：自动/手动（可选），两种测量模式

8.显示方式：可在荧屏上显示每次测量的结果及测量的平均值，数值精确到小数点后一位

9.测量气流量：

气流量小，对病人眼睛无伤害，并设有气压的选择，气流压力符合国家标准

10.工作电压：220-240V  50/60Hz

11.下巴托功能

12.显示器：≥8英寸WVGA彩色LED显示器，触摸屏

十九、医用设备名称：视野计

数量：1

具体设备参数：

1.最大光强度
10,000 ASB

2.光刺激时间
200ms

3.测试范围
≥90度

4.可测量中心凹阈值：有

5.阈值测试程序：6种

6.筛选测试程序：12种

7.特殊测试程序：4种

8.自定义程序：有

9.检测时间：30度阈值测试时间≤6分钟

10.电脑：内置，一体化

11.固视目标：中心点，小钻石形，大钻石形可选

12.固视监测：盲点法和CCD视频监测

13.固视跟踪：凝视跟踪法

14.跟踪精度：≤20

15.跟踪时间：整个检查过程

16.头位跟踪：有

17.顶点监测：有

18.自动瞳孔直径测量：有

19.设备桌：进口偏心柱设计（可选）

20.打印机：高速激光打印机

21.存储方式：USB

22.硬盘：≥40G

二十、医用设备名称：眼科A/B型超声诊断仪

数量：1

具体设备参数：

B型探头扫描角度：≥53°

2.B型探头工作方式  电机驱动式扇扫探头

3.探头频率   B型超声探头：约10MHz    A型超声探头：10MHz，固体探头内置发光管

4.探测深度34mm-60mm八挡可变

5.探头增益：0-98db，屏幕显示增益数值，全屏幕编辑

6.B超图像轴向分辨力：≤0.4mm

7.B超图像纵向分辨力：≤0.2mm

8.图像存储容量：512×512×8，四桢四幅256灰阶

9.图像灰阶：≥256级

10显示模式：B，B+A，B+B，A

11.测量方式：双游标测距，数字显示

12.测量精度：≤±0.05mm

13.测试范围：15mm-39mm

14.逐行扫描、无闪烁高清晰度7英寸显示器，保证显示质量。

15.测量范围：前房深度，晶体厚度，玻璃体长度，自动计算标差、平均值及分析统计

16.冻结方式：自动及手动辨认冻结

17.人工晶体计算公式：SRK-Ⅰ，SRK-Ⅱ，SRK/T，BINKHOST-II， HOLLADAY，HOFFER-Q，HAIGIS等公式

眼睛模式：正常眼，致密白内障眼，无晶体眼，人工晶体眼

五点标注测量：B超下可变声速的生物测量

测量模式：正常眼、无晶体眼、致密白内障眼，人工晶体眼, 特殊眼（可测硅油眼，可自行测量声速）

分段声速设置，显示标准差

影像工作站：

1）病历库：强大的病历库管理功能，可存储大量完整的病历资料，具有多种病历查询、统计、检索功能，便于准确快捷的病历查找。病历可刻成光盘便于永久保存及学术交流。

2）图象处理：图象可单幅、动态存储及回放，具有亮度、对比度调节，伽玛变换、彩色变换、色彩翻转、放大及全屏幕文字标注功能。

3）图像测量：可任意测量长度、面积、周长及角度。

4）打印报告：主述、临床检查、影像描述（评价）内容及病人资料可选择打印，可打印彩色图像，格式多样，图文并茂。一份报告中可打印≥30幅图片。病历报告打印过程中系统自动备份，便于核对查询。

二十一、医用设备名称：俯卧位护理床垫                         

数量：2                             

具体设备参数：

（一）技术参数要求：

1、总体要求：

1.1、设备先进、材质好，用于预防压疮及俯卧位护理使用；

1.2、气垫具有动态交替模式和静态模式，能够支持不同护理模式的需求；

1.3、气泵要求符合以下质量标准：符合IEC 60601-1:1988/A2:1995; EN 60601-1:1990/A13:1996(须提供厂家证明材料）；

1.4、气泵防护等级：IP21；

1.5、气垫的最大安全承重：≥250kg；

2、气垫主要技术要求：

2.1、气垫的长度≥2085mm；宽度≥800mm；厚度（边缘处）≥215mm，能够适用国际准常规病床以及俯卧位支撑；

2.2、气囊材料应采用优质的聚氨酯（PU），保证气垫的使用寿命；

2.3、高安全承重：气垫的最大安全承重250kg，能够满足多数病患及特殊体重病患使用；

* 2.4、床垫气囊单元定期的交替充气和放气功能方式为1：1进行交替，充气和放气功能循环周期1为0分钟，时间误差≤10%(须提供厂家证明材料）；

2.5、为了防止俯卧位病患触底，需要双层设计的气囊制作而成，头部及大腿、足跟的气囊单元可以全放气，躯干的8个气囊单元只能半放气，起到最好的支撑效果（提供厂家证明材料）

2.6、气垫≥19个独立的气囊单元，而且每个气囊单元可以独立控制泄气或充气。（提供厂家证明材料）

2.7、为了护理人员更方便调节放气和充气，所有的伤口排气阀在床垫的外侧，能直接一键到位。

2.8、可拆卸的顶罩，透气、防水、可双向拉伸，具备最佳的压力重新分配效果和舒适度；

 2.9、顶罩具备隐藏式的拉链，固定在床垫底部，减少意外进液污染，具有阻燃性和易清洁性；

2.10、顶罩能够抑制一般常见病菌，如：肺炎克雷伯氏菌以及耐甲氧西林金黄色葡萄球菌实现99%的抑制，金黄色葡萄球菌以及黑曲霉实现100%的抑制（须提供检验报告）

2.11、电源线能够固定在床垫侧边，同时不影响病床的升降和转运；

2.12、具备传感器垫片，确保患者能够在最佳压力下获得自动支撑，不受患者体型、身高、体位或体重分布的影响；

2.13、足部的5个气囊单元具备“固定带”功能来实现在泄气时最大压力卸载

2.14、防褥疮床垫工作时噪声≤45dB(须提供厂家证明材料）

2.15、在断电情况下，能够将空气密封于床垫内≥12小时，方便患者转运以及在断电期间仍能提供稳定的患者支撑；

2.16、具有生物过滤器，确保清洁空气透过床垫99.97％保证过滤低至0.3微米的所有粒子（无细菌≤0.3微米）消除系统中的细菌（95％HAI rate医疗健康相关感染率(须提供厂家证明材料）

2.17、具有安全快速脱离接口，主机与气垫之间管路连接可靠, 便于操作人员安装及收纳

2.18、具有单手CPR快速泄气功能, 保证能够进行快速安全的心肺急救

3、气泵主要技术要求：

3.1、具有舒适度控制功能，通过舒适度控制旋钮调节充气压力而不影响治疗性能；

3.2、具有声光报警功能，在断电、压力偏高/偏低以及气泵故障等情况下自动激活；

3.3、要求气泵的循环周期≥10分钟，提供俯卧位患者更稳定的机械通气支持环境；

3.4、具备安全快速脱离接口，主机与气垫之间管路连接可靠, 便于操作人员安装及收纳；

3.5、具备无段式贴合性高的挂勾, 能够快速固定与不同厚度的床架；

3.6、具备防触摸按键锁, 避免误操作；

二十二、 医用设备名称：视频喉镜                          

数量：2                  

具体设备参数：

一：显示主机

1、显示主机可无缝兼容喉镜手柄、硬管手柄、软管手柄，方便升级。

2、屏幕：采用≥3.0寸广角高亮显示屏。

3、显示主机与手柄连接方式：采用航空金属接头，可一键带电插拔，无需旋转。

4、电池：内置≥2500mAh高容量锂电池，具备电量管理功能，充电时间≤100分钟，工作时间≥200分钟。

5、数据输出方式：可通过USB传输内存数据，通过HDMI实时传输影像，实现双屏显示。

6、可一键拍照、录像、录音，可录制有声视频，并在主机上直接阅读、回放。

7、内置操作使用教学视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

8、具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

9、显示器能上下0º～100º转动，左右0º～260º转动。

10、支持高容量记忆TF卡≥16GB。

二、叶片手柄

1、采用数字电子成像技术，空间分辨率≥6.35lp/mm。

2、同一手柄可满足婴幼儿、小儿、成人、特殊体型患者的插管需求。

3、手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力。

4、手柄前端配备智能温控模组，非LED灯加热，以实现开机即时防雾功能。

5、照明采用LED灯，亮度≥1000LUX。

6、一次性喉镜片及可重复使用窥视叶片均作磨砂防反光处理，操作视野更为清晰。

7、最小开口度≤13mm。

8、具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。

9、手柄消毒灭菌方式多样，比如低温等离子,环氧乙烷等。

10、可以升级配置无线传输功能模块，用于WIFI连接大屏幕显示器。

11、配置耗材（叶片）
二十三、医用设备名称：光子治疗仪
数量： 1

具体设备设备参数：

1.输出光波长：主光源（红光）： 616nm-640nm ；中心波长630nm 辅光源（蓝光）： 442nm-465nm ；中心波长460nm

2.光源类型：高光功率多芯片集成半导体固态冷光源
3.最大光输出功率：≥15W（红光：11- w  蓝光：9+ w）
4.光功率密度：输出窗口处≥770 mW/cm²；离照射部位5cm处≥250 mW/cm²

5.光斑直径：距离窗口100mm处的光斑直径≥ 230mm

6.有效照射距离：≤300mm

7.升降装置：电动升降系统

8.最大有效治疗照射面积：≥450cm2 
9.治疗仪定时时间范围: 1-60min；步距1min；误差±10%

10.标配台式电脑、打印机各1台。
二十四、医用设备名称：认知康复训练与评估软件

数量：1

具体设备参数：

一、治疗范围

针对认知损害进行全面评估与训练，包括感知觉能力、基本认知能力、思维能力、数学能力、社会行为能力、艺术能力等多项能力训练专题。

二、主要功能特点

1、眼动监控/辅助评估/训练模块

（1）双屏实时眼动监控：对患者训练过程中的眼球轨迹运动进行自动实时跟踪，及时把握病人训练状况；

（2）眼动辅助评估：可针对注意力障碍、视觉跟踪进行辅助评估；

（3）眼动训练：可提供注意力训练方案，包括除害虫、选购商品、阅读等特制训练题目。

2、认知障碍评定模块

提供≥20个儿童认知功能障碍相关评估量表，应包括：NYLS 3-7儿童气质问卷、Rutter儿童行为问卷、儿童孤独症评定量表、儿童社交焦虑量表、简易智力检测量表、儿童感觉统合发展评定量表等。

3、认知障碍训练模块

（1）应包括感知觉能力、基本认知能力、思维能力、数学能力、社会行为能力、艺术能力等6大认知主题，≥100个训练题目；

（2）AR增强现实训练：AR卡片≥2套，应至少包括常见的动物、植物 、交通工具等常见的ADL生活物品；

（3）脑功能临床训练的细分亚型≥5个，而且每个亚型的子亚型分类≥3个；

（4）训练应具有难度梯度自适应调整算法，医生也可手动调整难易程度。

4、后台病案管理功能

（1）专业数据库存储功能，存储≥100万条的治疗数据；

（2）可录入并查询病人一般情况、病史、认知评定结果与报告、康复治疗计划及处方设定、信息迁移等；

（3）可提供完整的统计报表数据分析模块：从训练状态、训练成绩、疑难点分析、训练进步情况等方面分析个体的训练情况。

5、系统管理功能

（1）可对科室的训练资源进行排班管理，并保证最大程度的利用；

（2）针对不同的用户可以开通相应的权限；

（3）对系统操作日志有清晰的记录，包括操作内容、时间、用户等。

（4）软件版本可免费升级

二十五、医用设备名称：生物刺激反馈仪（儿童版）

数量：1台  

具体设备参数：

(一)硬件参数:

1. *独立通道≥4个

2. *AD 采样率≥8192 Hz

3. AD 采样位数:≥16bit

4. 刺激强度:0-100mA 5.*刺激频率:0.5-999Hz 6.*脉冲宽度:10μs~1000μs

5. 上升下降时间:0-10s

6. 内置放大器带宽:20Hz~500Hz(-3dB) 

7. 内置放大器测量范围:1-999μV(r.m.s) 

8. 内置放大器最高分辨率:≤2μV(r.m.s) 

9. 内置放大器输入噪声≤1μV(r.m.s) 

10. 刺激波形:双相平衡波

11. 彩色液晶触摸屏≥8英寸

(二)软件参数: 

1. 内置嵌入式软件:具有多部位联合治疗、儿童基础康复和评估反馈三大工作模块，且可根据患儿需求 编辑个性化治疗方案;

2. 针对上肢、下肢、头颈及躯干，内置≥17种多部位联合治疗专用方案，包括:上肢支撑欠佳、肩关节半脱位等常用方案，内置二十多种儿童基础康复方案，包括针对不同部位的肌力增强，解痉挛方案等;

3. 具有神经肌肉电刺激功能(NMES);

4. 具有双通道肌电触发电刺激功能(EMG Trigger Stim,ETS);强化正反馈，根据肌电信号实时改变 电刺激强度，肌电值越大，电流强度也越大;强调患者的主观运动，并提供积极、正向的反馈，帮助患者最大限 度的恢复运动功能; 

5. 具有对侧控制型功能电刺激功能(CCFES):CCFES 以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动，提 供双侧的皮质驱动，重塑中枢;促进患者主动再学习，恢复其对患侧的控制能力，激发患者康复的信心; 

6.神经肌肉电刺激方案可实现多人，多通道，多方案，不同步治疗。 

7.具有时序模式和独立刺激模式可选，提供全面的康复治疗方案。

8. 具有吞咽功能障碍治疗方案，并配有专用吞咽电极片。 

9.可编辑个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、间歇时间、波升时间、波降时间、刺激频率、 脉宽可调，且推荐临床常用的治疗参数; 

10.提供常规刺激、载波调制和变频电刺激三种刺激形式选择，方案通道可自定义;

11.具备表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况，可出具评估报告，评估报告可存储及导出; 

12. 具有专业两通道脑瘫评估功能，针对脑瘫患儿对放松期、被动功能位及自主收缩进行测试。 

13. 具备多媒体生物反馈训练功能，5大类动画反馈:可进行肌力放松、增强、耐力、协调、精准训练。 

14. 软件版本可免费升级。

二十六、医用设备名称：高能红外治疗仪

申购科室：康复医学科

数量：1

预算金额（万元）：16

产地：☑国产；□进口；

具体设备参数：

1.产品适用范围/预期用途
：主要用于对疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环，促进组织修复与再生，消除肿胀，加速创面愈合。

2.波长范围：能量主要分布范围0.4μm-1.4μm （即400-1400nm）,可产生WIRA光

3.治疗光源：卤素光源

4光源功率：≥750W

5.光功率密度：出光口平面中心处光功率密度应≥600mW/cm2(需提供证明材料)

6.出光口面积：出光口面积≥95cm2

7.有效照射面积≥625cm2
8.治疗深度≥10cm(需提供证明材料)

9.显示屏及操作方式：彩色液晶触摸屏操作

10.具有治疗方案定义保存功能，可定义和保存治疗方案

11.升降方式：电动升降调整治疗高度，最大治疗高度≥1500mm(需提供证明材料)

12.治疗头调整：水平旋转角度≥90°，竖直旋转角度≥90°

13.定时模式：电子定时，1-99min

14.具有过热保护

15.具有倾倒断电保护

16.具有软件升级接口


17.输入功率≤900W

配置清单：

1.主机 1 台 

2.眼罩 5 个 

3.保护眼镜（深色） 1 个 

4.保护眼镜（浅色） 1 个 

5.眼镜袋 2 个 

6.眼镜布 2 张 

7.电源线 1 条 

8.熔断器 2 个 

9.产品说明书 1 本 

10.蓝色网袋 1 个 

11.合格证 1 张 

12.保修卡 1 张 

13.用户安装说明 1 份 

14.操作指南 1 份 

15. 3mm内六角扳手 1 把 

16. 5mm内六角扳手 1 把 

17.内六角螺丝M6*16mm  3 颗 

18.珠形束线带

二十七、 医用设备名称：体外冲击波治疗仪

数量：1台

具体设备参数：

1.治疗手柄为气压弹道式原理设计

2.≥10寸触屏中英文操作系统：智能化设定冲击压力、次数、频率；

3.显示实时输出压力；

4.内置无油动力系统；
5.手柄运动套件质保≥100万冲击次数；

6.智能化系统，实时显示剩余治疗时间；

7.手柄RRF缓冲技术，冲击波运动输出能量整体缓冲，在治疗过程中对反作用力冲击起到良好的缓冲效果能有效减少操作者的职业劳损；

8.手柄治疗探头上有施压指示器，带压力刻度，能够适合力量不同的使用者在治疗病人时精确掌控对手柄施加压力大小，更灵活应用在不同部位；

9.手柄上的操作开关区域带有独立手柄计数器，能记录手柄累计使用次数，便于操作者随时掌握治疗剂量； 

10.治疗手柄采用人体工学设计，带有硅胶挡圈，易于握持，操作更省力；

11.治疗手柄为铝合金外壳设计，减轻手柄重量；

12.最大输出能量密度：≥0.8mj/mm²；

13.治疗次数100-9900可调，步进100；

14.输出频率：1-20Hz，步进1Hz；

15.输出压力：1-4Bar，步进0.1Bar；

16.多种治疗头标配：

16.1 Φ15mm标准治疗头

16.2 Φ15mm标准加长治疗头

16.3 Φ36mm治疗头；

二十八、 医用设备名称：多功能净烟艾灸仪     

数量：1

具体设备参数：

1.1功能：传统明火艾灸，仪器除烟净味，可移动，万向调节支架方便操作；

2.配置及技术参数

2.1配 置  

（1）智能净烟主机     1台

（2）聚能灸头2个   导烟管  6根       

（3） 一级过滤棉     10套  

（4）督脉火龙灸盒     1个

（5） 部位灸盒         1个

（6） 膝关节灸箱       1个

2.2技术参数     

（1）提供产品净化气出气检测报告；

（2）净化器出气口萘类浓度≤0.1mg/m2，酚类浓度≤0.11mg/m2；

（3）噪音：≦60db（A）

（4）出风量：2.0-5.9m³/min

（5）艾灸仪与灸盒必须为同一厂家生产

（6）烟气在设备内进行净化，无需对墙体破坏进行排烟

（7）有艾灸净化装置功能

（8）每台设备提供艾柱5包（共60个），排烟管2根，滤网10个。

二十九、医用设备名称：电动气压止血仪

数量： 1

具体设备参数：
一、技术参数：1、压力范围：0KPa—100Kpa。 

1、稳定精度：≤3Kpa。

2、时间设定范围：5~120分钟。

3、初始充气时间：≤60秒。
二、保险功能：

1、工作时间到自动缓慢放气。

2、防止患者心、脑突然缺血。

三、电源

在突然断电情况下能始终保持压力。

报警：手术剩余时间10分、5分、1分时报警，提醒操作员。

四、充、放气功能

快速充气：防止动脉闭塞前，血液充盈动脉。

放气：自动缓慢放气。

五、控制面板

面板分设：设置压力值、设定时间值、运行压力值和实际运行时间值。

六、性能

1、术中可随时增减设定值。

2、止血袖带连接采用国际流行快速插拔式接口、简单、可靠。主机自动检测内部管路是否漏气。

3、立式支架

七、计时器

1、倒计时：手术剩余时间。

2、可随时增减设定时间。

3、手术累计时间。

八、记忆功能

将上次手术使用参数自动记忆，以供下次参照，在该基础上设定，可节省设定时间。

标配止血袖带（上肢、下肢、儿童）
十、标配快速插拔式接口

三十、医用设备名称：六分钟步行试验评估系统设备（生理参数传输管理软件）

数量：1

具体设备参数：

一、软件参数

1、具备心电图、心率等参数记录和监护功能；

2、管理平台支持1拖1连接蓝牙式心电设备：单导联动态心电记录仪，可外接脉搏波血压计、脉搏血氧饱和度仪等设备；

3、心电设备写TF工作模式连续工作时间：≥3天；

4、移动工作站可以对在线患者进行实时监护；

5、具有自动测距离和语音提醒功能；

6、自动记录步行期间每分钟的生理参数值；

7、可自动出具评估报告，数据可包含心率曲线、血氧曲线、运动前后血压、异常心电事件、borg评分、预测Mets值、心功能分级等；

8、具有语音提醒功能，全程由APP控制六分钟流程，语音提醒按照指南要求设定并提示；

9、管理软件具有软件著作权证；

二、硬件参数

1、单导联动态心电记录仪具备独立医疗器械注册证；

2、心电导联数：单导；

3、增益精确度：最大振幅误差范围为±5%；

4、传输方式：蓝牙4.0标准，内置天线，无遮拦通讯距离≤5米；

5、心率范围：25bpm-250bpm；

6、共模抑制：≥70dB；

7、频率响应：0.67Hz-40Hz；

8、ADC采样分辨率≥16bit；

9、噪声电平 ：≤25μV；

三十一、医用设备名称：空气波压力治疗系统

数量：1

具体设备参数：

设备适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓的形成，减轻肢体水肿。

2、操作方式：≥7寸彩色液晶人体仿生触摸屏操作，具有自适应全自动血液回盈侦测功能，自定义按压周期
3、通道数：两路物理通道

4、气囊腔道数：≥4腔气囊，支持每腔压力单独可调，也可设置创面零压跳过功能

5、气囊种类支持： 腿部四腔气囊（拉链套筒式）

6、气囊自动识别：支持实时快速的识别气囊种类，并快速定位治疗类型， 实现一键治疗，屏幕界面旋转功能：支持屏幕旋转功能，方便临床操作使用，可悬挂于床内侧或外侧

7、压力范围：0-240mmHg

8、充气速度：充气速度1-6级可调，最大充气速度下，充满单腔的时间18s内，也可间断加压：加压保持时间0-12S，间隔时间0-60S。

9、治疗时间：治疗时间1-60分钟可调，支持不间断治疗

10、治疗模式：支持标准治疗、梯度治疗以及高级治疗模式

11、治疗方案：支持≥15种治疗方案

12、提示功能：具有过压、欠压、脱落等安全提示功能

13、安全防护功能: 当达到阈值时、突然断电或中断治疗时，可自动泄压，避免对病人意外伤害

三十二、医用设备名称：婴儿培养箱          

数量：5

具体设备参数：
1.技术规格

1.1电源要求：AC220V/50Hz

1.2输入功率：约1000VA

1.3温度控制模式：箱温和肤温两种温度控制

1.4温控范围

1.4.1箱温控制温度范围：25℃～37℃

1.4.2肤温控制温度范围：34℃～37℃

1.4.3箱温模式和肤温模式的温度显示范围：5℃～65℃

1.5升温时间（环境温度一般为+22℃）：≤ 30 分钟

1.6培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤ 0.5℃

1.7温度均匀性：≤ 0.8℃

1.8皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

1.9箱内噪音：≤45dB(A)（稳定状态）

1.12湿度显示范围：0%RH～100%RH
1.13湿度设置范围：0%RH～90%RH
1.14湿度控制精度：±5%RH内
1.15湿度显示精度：±5%RH 
1.16上黄疸治疗装置

1.16.1上光疗光源为LED,使用期限：≥50000小时

1.16.2上光疗胆红素总辐照度平均值：≥2.3mW/cm2
1.16.3上光疗总辐照度：≥3.7mW/cm2
1.16.4上光疗胆红素总辐照度最大值：5mW/cm2
1.17下黄疸治疗装置

1.17.1下光疗光源为LED,使用期限：≥50000小时

1.17.2下光疗胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2
1.17.3下光疗总辐照度：≥0.8mW/cm2
1.17.4下光疗胆红素总辐照度最大值：1.3mW/cm2
1.18床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：≥0.4

1.19计时器的时间显示范围：0～99999.9h

1.22报警项目：断电报警，风机故障，温度传感器故障，偏差报警，超温报警，系统故障，湿度偏差，湿度传感器故障，缺水，水箱位置，血氧报警，SpO₂上限报警，SpO₂下限报警，脉搏上限报警，脉搏下限报警。

1.23输液架最大承载重量：≥2kg

1.24可折叠托盘最大承载重量：≥2kg

1.25监护托盘最大承载重量：≥8kg

1.26培养箱的外形尺寸：约L1120mm×W650×H1560（配机柜），约L1120mm×W650×H1550（配脚轮）

1.27培养箱使用期限≥8年

1.28水箱容量（可视水位）：≥1600ml，可以用“高温高压”消毒

1.29≥7吋LCD彩色触摸屏，大字符

1.30上光疗：全触摸可视化操作，有倒计时、顺计时两种工作模式，采用PWM控制实现蓝光亮度的无级可调

1.31下光疗：嵌入床体机构，LED光源

1.32婴儿床倾斜角度无级可调

1.33可折叠托盘

1.35正门双重保险，双重防护避免正门意外打开

1.36独立的超温保护系统，多种故障报警提示，提供多重安全防护

1.37采用变频直流电机，有效降低箱内噪音，提供舒适的治疗环境

1.38 RS-232接口，支持数据传输

1.39具有数据储存功能

1.40标配箱温探头、肤温探头、SpO₂、脉搏血氧监测装置、称重系统、机柜。
1.41标配
（一）一台经皮黄疸测试仪（根据甲方要求提供）

（二）一辆ABS抢救车（根据甲方要求提供）
三十三、医用设备名称：多参数监护仪                    

数量：2

具体设备参数：

设备技术规格及要求：
1、标准监测功能：心电、心率、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率、血氧灌注指数、体温端口

2、屏幕≥12英寸彩色LED显示屏

3、★监护仪的监测附件连接端口（包括心电导联线、血氧线缆、血压线缆）漏电防护为“CF”类型（提供证明文件）

4、支持通过U盘对数据进行导入及导出，锂电池待机时间≥4小时。

5、心  电：

5.1、导联模式：配用3/5导联心电；

5.2、★具备多导同步心电信号处理方法及装置,可在部分导联脱落、干扰时仍能准确监测心率；提升心律失常识别准确率；

5.3、支持实时连续心律失常分析；

6、无创血压：

6.1、测量方式：手动、自动、连续快速；自动测量间隔时间：可调；

6.2、测量范围：新生儿：10-135 mmHg，小 儿：10～200mmHg；

6.3、具有无创血压同侧功能

7、自带附件收纳盒，可靠性方面更强，一体式无缝设计，易清洁。

8、★具有24小时心率分析及24小时血压分析功能（提供截图）；

9、疆内有售后服务机构。

10、配2辆台车和4套导联线

三十四、 医用设备名称：一氧化氮呼吸分析仪               

数量： 1                   

具体设备参数：
1一氧化氮分析系统参数及性能：

1.1呼气流速监测：实时监测患者呼气流量；

1.2检测范围：5～1000ppb；

1.3采样要求：先呼出体内气体，然后通过仪器内置NO过滤器吸气、之后进行呼气采样；

1.4呼气压力：≥ 5cmH20；

1.5呼气时间：≥10秒；

1.6测定部位：上呼吸道（鼻部一氧化氮浓度测定nNO）；

               下呼吸道（大气道FeNO）；

1.7测定模式：1）在线口呼直接采样； 2）离线采样；3）气袋采样（含潮气采集）；4）在线鼻呼直接采样；

1.8分析时间：≤100s；

1.9质量控制：1）仪器开机自动校准，也可用一氧化氮标准气、呼出气三种检验校准方式检验校准；2）自动监控并提示分析过程，确保分析的准确性与重复性；

1.10检测下限：5ppb；

1.11准确性（与标准配气的比较）：当测定值≤50ppb时，误差±3ppb；当测定值≥50ppb时，误差±10%；

1.12重复性：检测单元测量重复性误差≤±10%；

1.13稳定性：检测单元测量稳定性误差≤±10%；

1.14电气安全：检测单元电气安全应符合GB 9706.1-2007的要求；

1.15电磁兼容：一氧化氮检测单元电磁兼容性应符合YY 0505-2012的要求；

1.16精准采集气体功能：精准采集炎症部位呼气≤6秒后气体分析；

1.17一氧化氮过滤功能：设备可有效过滤外界一氧化氮对检测干扰；

1.18应用软件：主机系统软件集成数据管理软件和数据分析软件；

1.19报告功能：数据管理软件可自动生成报告,并可查询调取历史数据；

1.20系统自检功能：开机时可对主机、检测器、电脑的连接及运行状态进行自检；

1.21数据存储、导出功能：可存储≥500万个检测数据并具备数据导出及备份功能（可随时查询患者历史数据）；

1.22单机软件升级：终身免费软件版本升级；

1.23具备演示功能：视觉激励软件具备演示功能；

1.24有效期：一氧化氮分析系统主机  5年/60000次；

1.25 NMPA认证

1.26配置500个测试卡

三十五、 医用设备名称：高流量无创呼吸湿化治疗仪                

数量： 2                    

具体设备参数:

全中文操作界面。主机构成包括：涡轮、加热板、氧气调节阀、液晶屏等主要部件。

流量设置调节范围：2L-76L/min。 

可实现76L/min高流速的情况下气体温度达37℃，同时氧浓度可设置为100%。 

支持1L和5L两种流量调节步长，流量2L-25L/min时调节步长为1L/min、流量25L-76L/min时调节步长为5L/min。

支持高流量模式、低流量模式、高湿度模式、CPAP模式。 

支持CPAP模式： 呼气正压范围4 cmH2O-20 cmH2O ； 爬坡时间范围0 min-20min; 爬坡起始压力范围4 cmH2O -20 cmH2O，CPAP模式下可显示压力。 

支持高湿度模式，在可设定的流量范围内， 实现100%相对湿化。 

温度设置调节范围值为：30℃-37℃，步长1℃。在低流量模式下温度自动锁定为34℃, 高湿度模式下自动锁定为37℃。

高流量模式下具备流量爬坡功能，流量爬坡范围可设。

10.采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。 

11.内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温湿度、流量、氧浓度、治疗压力（CPAP模式）、血氧、脉率等。

12.机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，氧浓度设置范围：21%-100%，调节步长：1%。 内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。

13.机器同时具备高压氧气输入口和低压氧气输入口，可直接连接中心供氧，无需外接空氧混合阀或流量瓶。

14.彩屏尺寸≥5.7英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间、血氧、脉率等治疗参数。具有数码管显示模块，分区实时显示温度、流量、氧浓度、血氧饱和度和脉搏五大基本参数。

15.主机屏幕具备锁屏功能、机器具备开机自检功能。

16.具有湿度补偿功能，7档可调，可根据环境变化手动湿度档位。

17.可预设单次治疗时间，到时自动提醒，设置范围1-48小时。

18.提供与主机配套使用的原厂耗材，包括加温呼吸管路、湿化水罐、患者连接界面，并提供注册检验时机器与管路、水罐的整机连接方式说明。

19.加温呼吸管路：内置加热丝，可监测温度，并根据温度变化自动调节管路加温功率。
20.无需选择加温湿化器加水方式，使用过程中水盒自动加水。

21.提供设备厂家自产鼻氧管（大、中、小号） 、设备厂家自产儿童鼻氧管（XS,XXS）， 设备厂家自产气切界面等多种患者连接界面。

22.提供配套移动台车和吊臂。

23.可拆卸式H13级高效过滤器，可过滤直径0.075μm的气溶胶颗粒，过滤效率可达99.9%.

24.内置Wi-Fi模块，可实现数据远程管理；机器具有USB接口，miniUSB接口，RJ45接口，可实现多方式等数据传输功能。

25.可在主机上手动选择水位报警功能的开启和关闭。

报警提示功能：呼吸管道检测报警、氧源压力报警、堵塞报警、水罐水位报警、气体温度报警、电源断电报警、环境温度监测提示、氧浓度提示、治疗使用时间提示；具备独立的静音键，提供复位静音功能。

26.配置耗材
三十六、医用设备名称：呼吸道廓清系统（进口）             

数量：1台      
具体设备参数：

1、主要性能

1.1主要用途：增强分泌物清除能力并有助于预防和治疗肺不张，与压缩氧气配合使用时还能够提供补充供氧；适用于儿童、成人、有创及无创患者，可与呼吸机联合使用。

1.2技术原理：CHFO、CPEP、雾化治疗模式相结合及定时间切换，通过粘膜纤毛活动梯、咳嗽、自动头向流动三种机制，CHFO物理疗法增强粘液清除和治疗肺不张，CPEP疗法利用文丘里原理，固定节流孔阻力器及吸气和呼气气流，提供高于大气压的持续性的、临床医生设定的气道压力。
2、主要治疗模式
2.1CHFO：一种气动物理疗法，在使用连续高压脉冲振荡气道期间提供医用雾化。
2.2CPEP：持续正压结合提供医用雾化、有助于保持气道开放和扩张。
2.3喷雾：仅用于气雾剂输送，在此模式下，CHFO和CPEP均无法使用
3、适应症范围及 操作要求
3.1适应症：肺移植术后、心胸手术术后、脑瘫、肌萎缩侧索硬化、囊性纤维化病、肌肉萎缩症、脊椎损伤、COPD、肺膨胀治疗、肺不张的治疗和预防、呼吸机依赖等百种以上疾病和症状
4、设备组成及 主要配置
4.1组成：主机、单病人使用管路组、压缩氧气连接管、台车
4.2主机：压力计、模式选择器、回路三路连接端口、氧气连接器、ON/OFF主开关、CPEP流量调节器
4.3管路：单病人使用，适用于有创和无创患者；包含接口管、回路三路连接器/生物过滤器、导管、喷雾器、孔指示器、封闭环、喷雾器导管、手柄、选择器环
4.4台车：可以与主机分离、轮子锁定装置
5、技术参数
5.1控制按键：CHFO和CPEP切换键、流量调节键、CHFO调节键
5.2压力表范围：0-80cmH2O
5.3管路：材质：不含乳胶；动力要求：≥345Kpa(50psi),流速为60L/min医院级氧气；声响级别≤85dBA ，手柄调节阻力：高阻力、中等阻力、低阻力
5.4喷雾剂性能：雾化输出速率和雾化残液量
高频：CHFO 模式高频设置下，产品的雾化输出速率≥
0.30 mL/min；雾化残液量≤ 1.40 mL；
低频：CHFO 模式低频设置下，产品的雾化输出速率≥
0.39 mL/min；雾化残液量≤ 1.31 mL；

高流量：CPEP 模式高流量设置下，产品的雾化输出速率≥0.13 mL/min；雾化残液量≤1.36 mL；
低流量：CPEP 模式低流量设置下，产品的雾化输出速率≥0.36 mL/min；雾化残液量≤1.25 mL；
单独雾化：仅雾化模式设置下，产品的雾化输出速率≥0.34 mL/min；雾化残液量≤1.23 mL。
5.5连续高频振荡（CHFO）模式
频率范围

CHFO 模式高频设置下，产品输出的振动频率在 180 - 300 bpm 以内；
CHFO 模式低频设置下，产品输出的振动频率在 100 - 180 bpm 以内。
峰值压力
CHFO 模式高频设置下，产品输出的峰值压力在 44 - 68.5 cmH2O以内；
CHFO 模式低频设置下，产品输出的峰值压力在 26 - 55 cmH2O以内。
气道内峰值压力
CHFO 模式高频设置下，产品输出的气道内峰值压力在 8 - 38 cmH2O以内。
CHFO 模式低频设置下，产品输出的气道内峰值压力在 8 - 30 cmH2O以内；
5.6
持续呼气期正压 (CPEP) 模式：输出压力
输出压力：CPEP 模式下产品的输出压力 ≤30 cmH2O
工作电压：氧气驱动，无需电源
6、其他
6.1质量认证：FDA
三十七、 医用设备名称：有创呼吸机（进口）        

数量：1           

具体设备参数：

标准

1.1成人、儿童

1.2可进行有创通气

1.3中央供气或外置空压机，非主机内置空压机，可单一气源工作。

2模式及呼吸方式

2.1容量控制        VCV

2.2压力控制        PVC

2.3压力调节容量控  PRVC

2.4同步间歇指令通气SIMV(VC) + PS

2.5同步间歇指令通气SIMV(PC) + PS

2.6同步间歇指令通气SIMV(PRVC) + PS

2.7自主呼吸        SPONT

2.8压力支持通气    PSV

2.9持续气道正压    CPAP

2.10备份通气        BACK-UP

3.参数设置

3.1 潮气量：10ml—2000ml

3.2吸气流量：1—198L/min

3.3吸气压力：0—120cmH2O

3.4吸气时间：0.2—4.0秒

3.5呼吸频率：4—100次/min

3.6PEEP：0—50cmH2O

3.7窒息通气时间间隔：15—45秒

3.8吸气压力限制：0—120毫巴

3.9吸入气氧浓度：21—100Vol%

3.10触发方式：压力触发和流量触发，两种方式

3.11压力支持：0—120毫巴

3.12压力上升时间：0—2秒

3.13呼气触发灵敏度：可调，占吸气峰流速的1-70%

4监测功能

4.1屏幕要求：≥12寸彩色触摸屏

4.2语言要求：中文操作界面

4.3屏幕监测：实时显示压力-时间曲线、流速-时间曲线、容量-时间曲线和压力容量环，流量容量环

4.4一般通气参数监测：输送氧气浓度；吸气末端压力；呼气末端压力；平台压力；平均气道压力；

峰值压力；呼出每分钟通气量；自主呼出每分钟通气量；呼出潮气量；自主呼出潮气量；呼吸频率；呼吸比；

4.5肺功能参数监测：顺应性；气道阻力；呼吸功能；时间常数；浅快呼吸指数；口腔闭合压（P0.1）

6其他功能：

6.1自检功能：开机自检 全面自检

6.2主机内部气路、病人呼吸回路均可清洁消毒

6.3智能吸痰支持功能

6.4超声流量传感器, 可清洗消毒，非消耗品

6.5标准内置电池，工作时间≥100分钟

7主要配置要求

7.1主机：具备使用功能及硬件升级

7.2显示屏：触摸液晶显示屏

7.3可用于移动台车

7.4湿化装置：810湿化器，湿化储水罐

7.5回路：原装,呼吸管路可重复使用

三十八、 医用设备名称：冷冻手术治疗机     

数量： 1
具体设备配置：

1.冷冻手术治疗机（主机）：1台

2.1套 冷冻手柄（标配）

3.6条冷冻探针（标配）：弯曲冷冻探针（型号任选，探头直径￠1.8～2.8任选）大、小规格探针各两条，

4.钢瓶（标配）：2瓶 8L

5.脚踏开关（标配）：3副 医用防爆、防水

6.硬质气管镜探针（标配）：1副 

具体技术参数：

1.电源：220V  50Hz

2.最大功率：≤120W

3.工作压力：5~7 Mpa

4.探头温度：-50℃至-89℃

5.探头降温时间：≤4S

6.探头回温时间：≤5S

7.温度检测、显示：自动检测，数字显示温度

8.压力控制、显示：自动控制压力，仪表显示压力

9.时间控制、显示：有时间定时，报警，数字显示

10.制冷剂：笑气N2O或干冰CO2
11.对地漏电流：≤0．1mA

12.最大接地电阻：≤0.1Ω

13.主机外壳与电源间绝缘电压：≥1.5KV

14.探针与电源间绝缘电压：≥4KV

15.适用部件：BF型

16.脚踏开关：医用防爆、防水

17.质量管理体系认证：ISO9001和ISO13485
18.对设备操作及维修人员进行培训。

19.配置便携式呼吸睡眠暂停检测仪2台（根据用户需求选定品牌）
三十九、医用设备名称：冷刀宫腔镜手术系统

数量：1 

具体设备参数：

1.总体要求：该套系统具有按照国家食品药品监督局规定，适用范围仅限于妇科宫腔手术。

2.宫腔镜镜体，90°平行视野直视镜体，视向角≥15°，工作长度≥220毫米一支

3.宫腔镜镜体器械通道≥4.3毫米，通道工作长度≥200毫米。

4.外鞘直径≤24Fr（8毫米），前端侧面带有多个出水孔。

5.柱状透镜内窥镜，内窥镜成像清晰，视场边缘圆整，密封良好。

6.宫腔镜镜体可采用多种方式灭菌：环氧乙烷气体、低温等离子及高温高压消毒，必须可高温高压消毒。

7.含闭孔器一支，鞘套和闭孔器均有其不同的色标相对应，镜身标有度数，方便选择性使用。

8.异物钳（强力抓钳）一把，单开，可以拆卸，直径≤3毫米，工作长度:≥350毫米，可360度旋转。

9.剪刀（单开微型剪刀）一把，尖头，可以拆卸，直径3毫米，工作长度:350毫米，可360度旋转。

10.剪刀（双开弯剪刀）一把，可以拆卸，直径3毫米，工作长度:350毫米，可360度旋转。

11.锯齿钳（鼠齿钳）一把，可以拆卸，直径3毫米，工作长度:350毫米，可360度旋转。

12.锯齿钳（左弯分离钳）一把，可以拆卸，直径3毫米，工作长度:350毫米，可360度旋转。

13.活检钳一把，可以拆卸，直径3毫米，工作长度:350毫米，可360度旋转。

14.消毒篮一个，可高温高压消毒，带内置器械摆放架，具有蒸汽透气孔。

三、服务内容及要求 
1、到货时间：国产设备采购合同签订后30天内将所购设备运至甲方指定位置。

2、供应商必须保证提供的货物是全新的、未使用过的，符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

在供货期间，凡因供应商质量问题造成严重后果，供应商必须承担一切经济和法律责任。

4、供应商须无条件接受采购人的临时配送需求，并在采购人指定的时间内完成，拒绝或未按时完成的，采购人可取消其配送资格。

5、供应商要在采购人约定时间内完成供货，由采购人指定专人按照相关管理制度和规定对所有货物的质量、数量进行检查、验收、双方签字确认，完成交货。未达到采购人所要求质量的，采购人有权拒收或要求更换，供应商须在 4 小时内完成更换，更换后仍然不符合标准的采购方有权要求供应商支付相应违约金。

6、供应商应承诺在本项目履行过程中，如出现交通事故及其他安全事故，供应商将承担全部法律责任和赔偿所有经济损失。

7、供应商需提供 7×24 小时（含国家法定节假日）响应服务。接到采购人技术支持请求后应立即响应，如遇客观原因不能到场的，亦可通过电话或网络远程支持进行服务。 

8、保修期为3年（从验收合格之日起开始计算）,终身免费维护。维修响应时间

2小时，接到故障报告后在4小时内维修工程师到达现场，排除故障的期限不得超过2个工作日，否则乙方维修期间提供备用机供科室使用。

9、操作人员的现场技术培训学会为止。

10、提供经常使用的备品备件清单及报价。

11、投标人在投标时提供产品彩页，彩页上要有明确的设备型号及关键参数性能描述。

12、若有独立的软件系统定期免费维护，需要做接口的承担首次接口费用。

 评标办法

 总则

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

宣布评标纪律；

公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

核对评标结果，有中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对投标文件进行比较和评价；

确定中标候选人名单，以及根据采购人委托（若有）直接确定中标人；

向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

 评标程序

采购人或者采购代理机构依法对投标人递交的资格性投标文件按第5章要求进行资格审查

资格审查表（仅限资格性投标文件）

	评审因素
	
	
	

	具有独立承担民事责任能力的证明材料
	
	
	

	良好的商业信誉承诺函和财务状况报告
	
	
	

	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	
	
	

	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
	
	
	

	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料
	
	
	

	具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料复印件或承诺函原件
	
	
	

	采购人根据采购项目提出的特殊条件
	
	
	

	联合体
	非联合体形式投标
	
	
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求
	
	
	

	法定代表人（主要负责人/经营者）授权委托书原件及法定代表人（主要负责人/经营者） 身份证、代理人身份证复印件
	
	
	

	按照规定缴纳了投标保证金
	
	
	

	不属于禁止参加投标的供应商
	符合本招标文件中《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求
	
	
	

	结  论
	
	
	


注：

以上每一项结论均为“合格”的，则投标人通过资格审查，如有任意一项结论为“不合格”的，则投标人不通过资格审查，其投标文件按无效投标文件处理。如果认为投标人有任意一项不合格的，应载明不合格的具体原因。

 采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查结束后，出具资格审查报告。

 通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

评标委员会熟悉、理解招标文件和停止评标

 评标委员会正式评标前，评标委员会熟悉和理解招标文件的过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

招标文件存在重大缺陷导致评标工作无法进行；

招标文件的规定存在歧义，采购人或者采购代理机构未进行书面澄清导致评标工作无法进行；

招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或歧视待遇的；

采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

出现7.3.2.1规定应当停止评标情形的，评标委员会应当向采购人或者采购代理机构书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

评标委员会熟悉和理解招标文件完成后，应书面签字确认本招标文件是否有属于应当停止评标的情形。

评标委员会符合性检查

 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本项目招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

 投标文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

投标文件（包括单独递交的开标一览表）存在个别地方（总数不能超过 2 个） 没有法定代表人（主要负责人/经营者）签字或加盖印章，但有有效授权代理人签字或加盖印章的；
投标文件（包括单独递交的开标一览表）除招标文件明确要求加盖单位（法人） 公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的。
投标文件中表格、顺序等格式（如：“注”等），未按招标文件格式制作的。
其他不影响采购项目实质性要求的情形。

 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

投标文件正副本数量不足的；
投标文件载明的投标有效期少于招标文件要求的或未载明的；

不满足招标文件第6章中★项（若有）要求的；

投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

投标文件存在招标文件第2章、第3章规定的投标无效情形（资格审查表的内容除外）；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

未按照招标文件规定和要求格式签署、盖章（骑缝章不能代替逐页盖章）的。

符合性评审表
	评审因素
	
	

	正副本数量
	
	

	投标有效期
	
	

	语言、计量单位、报价货币、知识产权等
	
	

	★项要求（若有）
	
	

	投标报价符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定
	
	

	不存在招标文件第2章、第3章规定的投标无效情形（资格审查表的内容需复核）
	
	

	未含有采购人不能接受的附加条件的
	
	

	按招标文件规定和要求格式签署、盖章
	
	

	按招标文件实质性要求的
	
	

	结 论
	
	


注：以上每一项结论均为“合格”的，则投标人通过符合性审查，如有任意一项结论为“不合格”的，则投标人不通过符合性审查，其投标文件按无效投标文件处理。如果认为投标人有任意一项不合格的，应载明不合格的具体原因。

评标委员会依法对投标人进行符合性审查结束后，出具符合性审查报告。

 通过符合性审查的投标人不足3家的，本项目废标。

比较与评价。

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

复核。

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对畸高、畸低的重大差异评分，特别要对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

推荐中标候选人名单。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列（注：为扶持不发达地区和少数民族地区，得分且投标报价相同的，评标委员会优先推荐企业注册地在不发达地区和少数民族地区的投标人）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

出具评标报告。

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

投标人名单和评标委员会成员名单；

评标方法和标准；

开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托（若有）直接确定的中标人；

其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认。

评标争议处理规则。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

投标人应当书面澄清、说明或者更正。

 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（主要负责人/经营者）或其授权的代表签字或加盖印章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围、不得以此让投标人实质改变投标文件的内容、不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

投标文件中已经明确的内容事项；

投标文件未提供的材料。

 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要投标人澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会成员应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

低于成本价投标处理。

详见投标人须知前附表。

采购代理机构现场复核评标结果。

 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

分值汇总计算错误的；

分项评分超出评分标准范围的；

评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

经评标委员会认定评分畸高、畸低的。 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

 投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

 采购代理机构复核过程中，评标委员会不得离开评标现场。

 评标细则及标准

本次综合评分的因素

详见综合评分明细表。

评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面评标委员会成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素、政府采购政策功能、政府采购合同主要条款及其他政策合同类的评分因素由抽取的经济方面或法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

综合评分明细表

 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

 综合评分明细表

	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100；

对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
	共同评分

因素

	业绩
	8
	提供投标方近三年（2019年至今）投标供应商同类产品的销售业绩，每提供一项得2分，不提供不得分，最高得8分。（评审时以标书中提供中标通知书或成交通知书或合同为准，复印件、扫描件等需要加盖公章认定）。
	商务评审因素

	售后服务体系
	110
	1、售后服务体系完备并在本地有技术支持机构（须提供相关证明或证明材料原件或复印件加盖公章）得2分，不提供者不得分。

2、设有专业售后维修工程师，能保证设备的日常维护及故障排除及技术服务支持，拥有完善的售后服务保障体系得2分；

3、提供常用备品备件和消耗品明细及价格清单得3分，不提供不得分。备件、消耗品价格最低者得2分、次低者得1分，其他不得分。

4、售后服务方案（包括但不限于：保修期、应急方案、故障处理方案，投标人到达现场的时间及维修恢复时间、售后服务具体措施）方案完整，可实施性高，得3-2分；基本完整，可实施性一般，得1分；不完整，可实施性较差，不得分。
	商务评审因素

	质保期外承诺
	2
	在满足质保期的要求上每增加1年加1分,最多加2分。

注：提供承诺函原件。
	商务评审因素

	实施方案
	6
	根据供应商针对本项目提供的实施方案、验收方案、培训方案（包括但不限于项目人员组成及实施、时间进度安排、验收方案、人员技术培训等）综合打分：根据投标人提供的项目安装实施及验收方案（包括：实施环境、项目实施计划、验收方案、项目团队职责等）进行评分：

1）方案内容详细完善，可操作性强，得6-5分；

2）方案内容基本完整，可操作性能满足项目基本要求，得4-3分； 

3）方案内容一般，得2分；

4）未提供得0分。
	技术类评分因素

	其他技术指标
	(

35
	投标产品的一般技术参数全部满足招标文件要求的得35分；由专家评审，逐条确定是否达到技术参数要求，参数一项负偏离扣1分，扣完为止。

（评审时所提供产品的技术参数以参数偏离表对应技术检验报告或第三方技术支持资料为准，未提供或者不能验证相关参数的，视为负偏离，按上述第一条标准扣分）
	技术类评分因素

	授权文件
	5
	投标人提供一个所投设备厂家针对本项目为投标人出具的授权文件得0.5分，最多得5分。（进口产品除外）

	技术类评分因素

	安装调试方案
	4
	对投标人响应的设备安装、调试、试运行、产品/系统质量承诺的完整性、合理性、可靠性进行评价，其中：

1）能根据本项目实际情况提出方案，且安装调试方案科学、合理、安装程序与进度保障措施完善的得4 分；

2）安装调试方案基本可行、具备安装程序与进度保障措施的得 2分； 

3）安装调试方案不完善、安装程序与进度保障措施考虑不周全的得 1 分；

4）未提供得 0 分。
	技术类评分因素


注：

1．评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

2．评审专家应对每个投标人每项评分因素给出详细的评审说明（报价评分项除外）。

 废 标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在新疆政府采购网、昌吉州公共资源交易网上公告，并公告废标的情形。

对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

 定标

 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。 
 定标程序

 新疆驰珑信诚招标代理有限公司自评审结束后2个工作日内将评审报告及有关资料送交采购人确定中标人。 

 采购人收到评审报告及有关资料后，应当在5个工作日内按照评审报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

 采购人确定中标人后，应当及时书面通知新疆驰珑信诚招标代理有限公司，由其发出中标通知书并发布中标结果公告。

 采购代理机构不退回投标文件和其他投标资料（招标文件另有约定的除外）。

 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

遵守评审工作纪律； 

按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

法律、法规和规章规定的其他义务。

 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行规定的评审专家义务，不得向外界透露评审内容。

服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

 拟签订的合同文本

（合同最终以釆购单位提供的为准）
合同主要条款

1. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件期限。

1.1 卖方应严格按照系统制造国家标准和行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照产品原产地国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

1.2 卖方对系统制造质量负责，在买方按照使用维护说明书的规定正确的安装维护及存放的情况下，卖方应保证所供系统自正式投入运行之日起24个月内无故障，如确因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因维护操作不当导致不能正常使用，卖方应按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到买方通知之日起1日内派人抵达系统使用现场处理，并承担相应的经济责任。

1.3 卖方应对所供应系统的外协、外购件质量负责，其负责期限和责任范围等同于1.2条款的约定。卖方在交货时应提供外购件的使用维护说明书及证明文件。

1.4 卖方单位所提供产品的技术应是最新的,并且已有运行3年以上的成功经验,并附有证明文件。

2. 运输方式、交货地点及到达项目现场费用负担

2.1 运输方式由卖方决定、由卖方办理，运杂费用由卖方承担，产品包装应符合国家有关要求。

交货地点：昌吉市人民医院指定地点。

2.2 买方负责接收货物。卖方应将领货凭证及时交寄给收货人。因卖方未能及时准确地将领货凭证递交收货人而给买方造成的损失由卖方按实际数额赔偿。

3. 安装及验收

3.1 卖方须按标书规定的技术需要提供产品，产品必须是按相应的国际标准和中国政府国家标准以及有关政府部门的规范完成制造和安装的全新产品。投标文件是合同书不可分割的组成部分，其内容相互补充。

3.2 到货后由卖方免费负责安装，由买方、卖方和商检、质检部门联合验收，达到招标文件采购产品的各项技术指标，并满足国际或国家标准的方可验收合格。全部费用由卖方负责。货物需国家有关部门强制验收的，供需双方不得私自处理验收。
3.3 安装验收合格后，卖方应向买方提供以下技术资料：

（1）系统安装图；

（2）系统及系统原理图；

（3）电气系统及系统安装图；

（4）构件、机械安装图；

（5）安装手册；

（6）操作手册；

（7）维修保养手册；

（8）制造、安装标准和技术规范；

（9）安装及验收报告

（10）产品出厂合格证
4. 结算方式

4.1 本合同使用的货币种类为：人民币。

4.2 本合同的付款方式采用：支票、电汇或汇票。

4.3 货款的支付

4.3.1付款方式：合同签订后支付中标金额的90%，验收合格后支付剩余10%。
4.3.2 买方将鼓励供应商提出更有利于买方的结算方式。

4.3.3 卖方应把下列单据提交给买方，买方审核后付款：

（1）全额发票；

（2）验收文件。

5. 合同的生效

5.1 合同经签字盖章生效，并按第4条款的付款方式履行合同。

5.2 若买卖双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，任何一方可将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。

6. 交货期：按采购方的通知供货。

7. 变更指示及合同修改

7.1 买方在任何时候都可以向卖方发出书面指示，在合同总体范围内提出变更，如变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，卖方应在到买方变更指示的3日内提出书面调整要求。

7.2 无论何方欲对合同条款做出任何改动或偏离,均须合同双方签署书面的合同修改书。

8．技术培训要求

8.1 卖方负责对买方的操作、维护人员进行设备安装、操作、维护和保养的技术培训，实践操作在本地区的安装现场。培训标准应达到能维护设备的常规运行、检测并排除小型故障. 须提供技术培训，包括设备管理维护培训和系统使用培训。设备正常使用后，在质保期内提供相关外出培训学习交流，外派学习和培训人员（操作和维修工程师）不少于2人次。质保期内派专人维护保证设备正常运行。

8.2 性能验证：质保期内需要先进行性能验证的设备，性能验证所产生的所有费用均有中标方提供（如放射设备）。

8.3 总报价包含质保期内设备的软、硬件升级费用；所投设备接口全部免费对外开放。（报价包括但不限于包含与医院HIS、LIS、PACS、SPD、集成平台内和集成平台外等其他系统的接口对接费用）。

9. 售后服务

9.1质保期：三年（验收合格之日起计算）。

9.2 产品安装后双方按国际和国家标准及本章第3条款的要求进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后将仪器归还卖方。

9.3 自产品验收合格之日起3年内提供所涉软件的免费升级服务，如“第三章招标内容及技术要求”中技术参数中有特别要求的请根据文件要求。

9.4 在产品交付使用后，卖方应对保修期及其以后终身服务作出承诺，并具有切实可行的服务措施。卖方在疆应有常设或指派的法定售后服务机构，备品备件库，安装维修人员应是卖方派出的具有一定专业技术水平的人员。
10. 备品备件

10.1 应保证终身提供该系统的所有维修零备件。

10.2 卖方须提供备件的名称、价格及有效期，保证供货期等。

10.3备用机：质保期内需对所投设备提供备用机（2小时内响应；24小时内备用机到场）；备用机需满足科室需求，保证工作正常进行。（急救、支持生命类设备需提供备用机）

11．质保

11.1质保期即自全部工程验收合格正式运行之日算起，详细质保时间参照相应要求。如出现质量问题，卖方在质保期内免费更换部件及维修。如果由于卖方责任致使设备不能验收，此质保期顺延。

12. 其它事项

12.1 本合同所确定的价格为最终价格,包括但不限于包装费、运杂费、保险费、卖方的现场验收、安装调试费、计量设备检定费、压力容器年检、现场服务费等各项费用。

12.2 在设备明显位置装有固定金属铭牌，铭牌至少应载明以下内容：

A、制造厂名称

B、设备名称和型号规格

C、制造厂产品编号

D、出厂日期

备注：合同以采购单位提供的合同为主






身份证复印件背面











身份证复印件正面









49

