招 标 文 件

项目编号：2241xzjk015

项目名称：和田地区人民医院设备购置项目

新疆新之建工程咨询有限公司

2022年11月

目    录

投标须知前附表	1

第一章招标公告	5

第二章投标须知	10

第三章招标内容及技术要求	31

第四章合同主要条款	49

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 供应商关于投标文件的声明函

附件四 供应商诚信投标承诺书

附件五 供应商反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标产品名称、数量、规格明细报价表

附件八 技术规格偏离表

附件九 商务所有条款偏离表

附件十 投标产品近三年相同产品销售业绩表

附件十一 中小企业声明函(货物)

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：和田地区人民医院设备购置项目 项目编号：2241xzjk015 招标内容：医疗设备1批 |
| 2 | 项目采购预算：总金额4400万元，其中包一3300万；包二1100万。 投标人投标报价不得高于设备的预算单价及预算总价，否则其投标将被否决。 |
| 3 | 采购人：和田地区人民医院 联系人：闵玉婷 联系电话：0903-2050216 |
| 4 | 采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司。 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼。 |
| 5 | 投标保证金金额：包一330000元；包二110000元；须以网银转账的形式由供应商的基本账户汇出，于投标文件递交截止时间前交至招标代理机构指定账户（以实际到账时间为准，逾期无效），公示期结束后予以退还。 |
| 6 | 资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 2.1、所采购产品需符合国家节能环保要求。结合本项目具体情况，根据财政部的相关规定符合政府采购促进中小企业发展政策的供应商为小、微型企业，产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的依据规定给予评审优惠。 2.2、监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 2.3、中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）文件的规定。 3、有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本。 4、法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）。5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 6、投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入重大税收违法失信主体，不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为开标当日。 7、本项目的特定资格要求： 7.1、所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）。 8、本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 投标文件有效期：供应商同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。 |
| 8 | 投标报价：供应商应在开标一览表中标明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。 |
| 9 | 投标截止时间：2022年12月15日11:00（北京时间） |
| 10 | 投标文件的数目： 投标文件：正本贰份、副本伍份 开标一览表：1份（单独密封） 投标文件电子版：1份（单独密封，U盘介质，文件格式为PDF版本；U盘内另须提供一份excel或word可编辑模式的“开标一览表”及“投标产品名称、数量、规格明细报价表”） |
| 11 | 投标文件递交至：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼会议室。（如因疫情原因，开标时未解封，投标、开标地点可能会变更为网上开标，望各投标人周知，详见更正公告） |
| 12 | 开标时间：2022年12月15日11:00（北京时间），逾期送达的投标文件将被拒收。 |
| 13 | 开标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼会议室。（如因疫情原因，开标时未解封，投标、开标地点可能会变更为网上开标，望各投标人周知，详见更正公告） |
| 14 | 数量调整：投标总价的±10%，详见第二章投标须知第31条。 |
| 15 | 交货期：医用直线加速器90个日历日，医用血管造影X射线系统60个日历日。 |
| 16 | 付款方式：按照合同约定为准。 |
| 17 | 质保期：保修1年(包含球管、真空元器件、真空探测器)。 |
| 18 | 政府采购强制采购：(1)标记符号的节能产品；(2)其他。 采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。 政府采购优先采购：(1)非标记符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的产品： 投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 19 | 特别提示： 1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。 4、本项目具体扣除比例为10%。 |
| 20 | 供应商须仔细阅读本招标文件的所有条款： 1、供应商应对字体置黑的条款、注有“投标无效”字样的条款、以及商务条款中加注“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。 2、技术参数中“*”号项不是废标项，是重要技术参数。 |
| 21 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 |
| 22 | 备注：开标时，供应商应在密封的投标文件之外随身携带法定代表人授权委托书或法人身份证明书原件及法定代表人或被授权代表的身份证原件、加盖供应商公章的营业执照复印件、所投产品属于第二类医疗器械的须提供加盖供应商公章的有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证复印件（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证复印件）；所投产品属于第三类医疗器械的须提供加盖供应商公章的有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证复印件（或医疗器械经营许可证复印件），以及供应商“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单查询网页截屏打印件并加盖供应商公章，以备采购人对其资格进行审查。如不符合，由评标委员会最终确认。 |
| 23 | 注：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 24 | 银行信息： 账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司 开户行名称：中国银行乌鲁木齐市青年路支行 账 号：107673584569 行 号：104881006022 |

第一章 招标公告

项目概况

和田地区人民医院设备购置项目的潜在投标人应在政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，)获取（下载）招标文件，并于2022年12月15日11:00时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2241xzjk015

项目名称：和田地区人民医院设备购置项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：44000000.00

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一：

标项名称：医用直线加速器

数量：1套

预算金额（元）：33000000.00

简要规格描述：具体采购要求详见招标文件

备注：

标项二：

标项名称：医用血管造影X射线系统

数量：1套

预算金额（元）：11000000.00

简要规格描述：具体采购要求详见招标文件

备注：

合同履约期限：医用直线加速器90个日历日，医用血管造影X射线系统60个日历日。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：

①所采购产品需符合国家节能环保要求。结合本项目具体情况，根据财政部的相关规定符合政府采购促进中小企业发展政策的供应商为小、微型企业，产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的依据规定给予评审优惠。

②监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

③中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）文件的规定。

（3）有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本。

（4）法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）。

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（6）投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）。

（7）本项目的特定资格要求：

①所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）。

三、获取招标文件

时间：2022年11月24日至2022年12月03日，每天上午10:00至13:00，下午15:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

方式：线上获取。

售价（元）：0元/份。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月15日11:00（北京时间）

投标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼开标会议室（如因疫情原因，开标时未解封，投标、开标地点可能会变更为网上开标，望各投标人周知，详见更正公告）

开标时间：2022年12月15日11:00（北京时间）

开标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼开标会议室（如因疫情原因，开标时未解封，投标、开标地点可能会变更为网上开标，望各投标人周知，详见更正公告）

五、公告期限

自本公告发布之日起10日。

六、其他补充事宜

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：和田地区人民医院

地 址：和田市文化路103号

联系人：闵玉婷

联系电话：0903-2050216

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新之建工程咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

项目联系人：吴坤  任素仙  李春阳

联系方式：0991-8852106  15699190203

第二章  投 标 须 知

一、总 则

1. 合格的供应商

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供招标货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强，并具有有效的营业执照（实行生产许可证制度的产品须持有生产许可证）、相关资质证书的国内货物制造商、经销商，符合本项目招标公告资质要求的，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

1.2 凡参加投标的制造商必须具有国际或国内相应的招标货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）的规定。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 不符合1.1、1.2、1.3、1.4条款规定的供应商，其投标将被拒绝。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新疆新之建工程咨询有限公司。

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商、经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指有关中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、 招 标 文 件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

投标须知前附表

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  招标内容及技术要求

第四章  合同主要条款

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 供应商关于投标文件的声明函

附件四 供应商诚信投标承诺书

附件五 供应商反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标产品名称、数量、规格明细报价表

附件八 技术规格偏离表

附件九 商务所有条款偏离表

附件十 投标产品近三年相同产品销售业绩表

附件十一 中小企业声明函(货物)

4.2  供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 采购人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的的内容可能影响到投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间十五日前，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件的编制

6. 投标文件的编写

6.1 供应商应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

7. 投标的语言及计量单位

7.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

7.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1)供应商须具有有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本（复印件加盖公章，开标时携带备查)。

(2)所投产品属于第二类医疗器械的须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）（复印件加盖公章，开标时携带备查)。

(3)法定代表人投标需法定代表人证明书(原件装订在正本，复印件装订在副本中)及法定代表人身份证（身份证原件开标时携带备查），委托代理人投标需法定代表人授权委托书(原件装订在正本，复印件装订在副本中)及委托代理人身份证（身份证原件开标时携带备查）。授权委托书应由法定代表签名并加盖企业公章，私章无效。

(4)供应商“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单查询网页截屏打印件并加盖供应商公章。

(5)投标保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证）。

(6)参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

(7)供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.2 商务投标书

(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 投标产品名称、数量、规格及明细报价表

(4) 商务所有条款偏离表

(5) 投标产品近三年相同产品销售业绩表（须提供加盖企业公章的合同或者中标通知书复印件）

(6) 售后服务承诺书及培训计划

(7) 若为进口产品（含主要配件），货到验收时须提供报关单等相关材料，开箱验收时必须有海关人员在现场；所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，相关费用由供应商承担。

(8) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.3 技术投标书

(1) 产品的详细技术参数说明：

供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的完整技术检验报告作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料、模糊不清及不全的视为未提供。参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

(2) 技术规格偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）。

(3) 备品备件及专用工具清单。

(4) 产品样册、说明书、图纸技术资料及产品质量获奖荣誉证书复印件。

(5) 供应商认为有必要提供的声明及完整文件或技术支持资料。

(6)投标人对招标文件必须做一一对应的响应。

8.2 第8.1.1条中第(1)(2)(3)(4)(5)项、第8.1.2条中第(1)(2)(3)(4)(6)项、第8.1.3条中第(2)(6)项为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

8.3 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

9. 投标书格式

9.1 供应商应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

10. 投标报价

10.1 供应商应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

10.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《开标一览表》备注中填写。

10.3 供应商应按招标文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

10.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

10.3.2 招标文件中特别要求的零、备件费用。

10.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训费用。

10.3.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

11. 投标货币

11.1 本次投标货币为人民币。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 按照第8条规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，供应商应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

13.2 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术规格偏离表”和“商务所有条款（合同条款）偏离表”中一一列出。

13.3 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

13.3.1 投标货物的试(检)验报告、鉴定证书（复印件）；

13.3.2 执行的制造、验收标准；

13.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；

13.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

13.3.5 供应商认为有必要提供的其它证明文件；

14. 投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起 90 天内有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15. 投标文件的书写要求、签署及份数。

15.1 投标文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

15.2 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

15.3 未实质性对应响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

15.4 投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

15.5 投标文件的份数：详见《投标须知前附表》。供应商应在投标文件封面左上角注明“正本”、“副本”字样、必须标明包号，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量；投标文件书脊处需注明项目名称及项目编号、供应商名称，标书骑缝及密封交替盖章，否则视为无效投标。

15.6 供应商可根据投标货物的具体需要自行编制其它文件一式7份纳入投标书中。

15.7 投标文件的装订必须采用胶粘本，不允许任何活页形式装订（非胶粘方式装订的投标书一律视同活页装订），活页方式装订视为投标无效。

15.8 如果虚假应标将会导致废标，并将虚假应标投标公司及生产厂家上报政府采购部门并列入黑名单。

16. 投标保证金

16.1 投标保证金金额：按照投标须知前附表第5条规定金额缴纳；须以网银转账的形式由供应商的基本账户汇出，于投标文件递交截止时间前交至招标代理机构指定账户（以实际到账时间为准，逾期无效），公示期结束后予以退还。

16.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 投标保证金应用人民币，由投标人按“投标须知前附表”中规定的银行、帐号，按16.1条要求的数额办理，于投标截止时间前交招标代理机构。对未按要求提交投标保证金的，其投标无效。

16.4 投标保证金的退还

在该项目评标公示期满后，新疆新之建工程咨询有限公司收到由供应商提供的以下资料后五个工作日内退还：

1）打印并加盖供应商公章的账户信息：行名、行号、户名、账号；

2）加盖投标人财务公章的第二联复写收据原件，收据中需写明项目名称及项目编号。

3）金额各公司根据实际情况填写。

注：请各投标供应商，将以上资料随开标一览表递交至开标现场，如未中标，将按照法定规定期限予以退还。

16.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.5.1 如果供应商在投标有效期内撤销投标；

16.5.2 如果供应商串通投标的；

16.5.3 如果中标人未能做到：

a. 按29条规定签定合同；

b. 第32条有关缴纳中标服务费的规定；

c. 按招标文件要求提交合同履约保证金的。

四、投标文件的递交

17. 投标文件的密封与标记

17.1 供应商应将投标文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，分别在信袋上标“正本”或“副本”，并在密封处加盖公章（或合同专用章）。

17.2 供应商应将填好的开标一览表及电子版投标文件分别单独密封在信袋内，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信袋上注明“开标一览表”或“电子版投标文件”字样，作为投标文件的一部分。

17.3 所有投标文件信袋封口处均应加贴封条，封条上应写明：

⑴采购代理机构单位：新疆新之建工程咨询有限公司

⑵项目名称：

⑶招标编号：

⑷投标企业名称和地址：

⑸注明“开标前不准启封”，“正本”，“副本”，“包号”，“开标一览表”，“电子版投标文件”。

17.4 未按本须知要求密封、标记和投递的投标文件，采购代理机构不对其后果负责。

18. 投标文件递交的截止日期

18.1 供应商必须在《投标须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到规定的地点。

18.2 超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

19. 投标文件的修改、撤回和撤销

19.1 供应商对其投标文件进行的修改或撤回应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达或邮寄到采购代理机构手中。

19.2 供应商对投标文件的修改或撤回应按第17和18条规定进行准备、密封、标注和递交。

19.3 投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

19.4 供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

20.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

⑴ 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

⑶ 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的投标文件相互混装;

⑹ 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标

21. 开标

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点开标。

21.2 开标时，供应商须在密封的投标文件之外随身携带《投标须知前附表》第22条要求的证件，以备开标结束后，采购人对其资格进行审查。资格审查不合格的，其投标无效。

21.3 开标时唱《开标一览表》的内容，供应商名称、数量和投标价格等在唱标时一并唱出。

21.4 唱标完毕后，如果供应商对所唱《开标一览表》内容有异议，应当场立即提出。经现场公证人员及监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.5 所有唱标均记录在案，并经各供应商代表、公证人员和监标人员签字，作为各供应商投标文件的组成部分。

六、资格审查

22. 资格审查

22.1 开标结束后，采购人按照本章第8.1.1条中第1-5项规定的内容对各供应商的投标文件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

22.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。

七、评标和定标

23. 评标原则

23.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

23.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

24. 评标方法

24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

24.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

24.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.4 在评标的整个过程中，供应商所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

24.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分符合性审查和详细评审两个阶段。

24.5.1 只有通过符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审和技术评审两个部分。

24.6 符合性审查

评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，投标无效。具体评审内容系指：

24.6.1 投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写、装订；

24.6.2 投标文件的有效期不满足招标文件的规定；

24.6.3 投标代表授权书未能由法定代表人签署并加盖公章；

24.6.4 投标文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的；

24.6.5 投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；

24.6.6 明显不符合招标文件关于对投标货物技术规格和标准的要求；24.6.7 投标文件载明的投标交货期限超过招标文件规定的期限；

24.6.8 投标文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等不

符合招标文件的要求；

24.6.9 供应商的报价超过预算价或最高限价；

24.6.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

24.6.11 没有实质性响应招标文件（商务条款）规定的；

24.6.12不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

24.7 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

24.7.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其投标无效。

24.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

24.8 详细评审

24.8.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

24.8.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。商务部分权重占40%，其中价格满分为30分，商务条件满分为10分；技术部分权重占60%，满分为60分。供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

具体分值见下表：

- 商务部分（40分）

| 评审项目 |  | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  | 30分 | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 |
| 商务条件 | 付款方式 | 1分 | 满足招标文件要求得0.5分，优于得1分。 |
|  | 交货期 | 1分 | 满足招标文件要求得0.5分，优于得1分。 |
|  | 业绩 | 8分 | 核心设备每提供一份业绩得1分，满分8分。提供业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供证明资料或无效的，不计分。 |

B、技术部分（60分）

| 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数响应 | 30分 | 核心设备技术参数满足招标文件要求的得30分；技术条款每偏离一条扣除2分，最低得0分，最高得30分。 |
| 技术支持资料 | 12分 | 核心设备有技术支持资料的得12分，无技术支持资料的不得分。 |
| 授权文件 | 6分 | 核心设备有针对本项目的唯一授权文件的得6分，没有的不得分。 |
| 投标产品配置情况 | 5分 | 核心设备配置最匹配投标产品技术参数的得5分，一般的得3分，差的得0分。 |
| 投标产品、设备的可靠性、稳定性 | 5分 | 核心设备可靠性、稳定性最匹配技术参数的投标产品得5分，一般的得3分，差的得0分。 |
| 售后服务 | 2分 | 生产厂家须有在中国设立经工商注册的售后服务机构，在投标文件中提供营业执照复印件并加盖投标企业公章的得2分，未提供的不得分。 |

24.8.2.1  对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

评标价格=供应商的投标报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

本项目将对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

24.8.2.2  在价格评审中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.8.2.3 在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑投标产品近三年相同产品销售业绩，以确定供应商相同设备的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

24.8.2.4 节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

24.8.2.5属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.3  各评标委员会成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

24.8.4  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

24.8.5  最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

24.8.6  经评标委员会评议，认为投标报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立中标人，重新组织招标。

25. 投标文件的澄清

25.1 评标委员会在评标过程中有权随时请供应商就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2 供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3 供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.4 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

26．中标人的确定

26.1 评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为中标候选人。

26.2  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 中标通知

27.1 采购代理机构将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

27.2 采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。对于所有供应商的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

28. 拒绝某些或所有投标的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

八、授予合同

29. 签订合同

29.1  中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2  合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

29.3  中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

29.4  如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

29.5  合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 中标的投标文件及其他附件；

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 中标通知书。

九、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在采购合同履行期间，有权按“投标须知前附表”第14项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

十、其他事项

32. 中标服务费

32.1 中标人应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付中标服务费。其计算标准和方法参照发改价格[2011]534号文件执行。采购代理机构也可直接从中标人的投标保证金内扣除。

需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）；

33. 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆新之建工程咨询有限公司。

34. 为了做好投标工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清评标委员会在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

邮    编：830000

联 系 人：吴坤

电    话：0991-8852106

第三章 招标内容及技术要求

货物需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用直线加速器 | 1 | 套 | 3300.00 |  |
| 2 | 医用血管造影X射线系统 | 1 | 套 | 1100.00 |  |

*注：

- 1、核心设备：

- 包一核心设备为：医用直线加速器；

- 包二核心设备为：医用血管造影X射线系统、监护仪、高压注射器。

- 所有核心设备不能拆包、分包。

- 2、所有设备为一个整体。

包一：医用直线加速器

| 编号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 一、影像引导、容积旋转调强、加速器主机： |  |
| - 1 | 主系统基本要求： |
| - *1.1 | 加速管类型：驻波。 |
| - 1.2 | 微波功率源：速调管。 |
| - 1.3 | 束流偏转与输出系统：≥250度磁偏转系统。 |
| - 1.4 | 系统内部的计算机控制体系应具有临床应用模式，特殊治疗应用模式，拍片模式，物理模式和维修模式。 |
| - *1.5 | 嵌入式高效QA功能，QA软件整合于加速器控制台，利用专用模体和机载kV/MV影像系统，可在 5分钟之内快速完成下述QA检查。 |
| - 1.5.1 | 机械性能检查： - 治疗等中心范围/定位。 - 治疗等中心与MV&kV影像等中心的一致性。 - 准直器旋转误差。 - 机架定位精度。 - 治疗床摆位精度。 - MLC叶片位置。 - 铅门位置精度。 |
| - 1.5.2 | 束流性能检查： - 束流输出量一致性检查。 - 束流离轴比一致性检查。 - 束流中心偏移量。 |
| - 2 | X线束流特性： |
| - 2.1 | X射线能量： 常规剂量率模式6MV/10MV；高剂量率模式6X。 |
| - 2.2 | 各X射线能量挡最大剂量建成深度Dmax（SSD=100cm，10×10cm射野）：常规剂量率模式：6MV: 1.6cm±0.15cm；10MV: 2.4cm±0.15cm；高剂量率模式：6X: 1.5cm±0.15cm。 |
| - 2.3 | 各X射线能量挡百分深度剂量（水下10cm，SSD=100cm，10×10cm射野）：常规剂量率模式：6MV: 67.2%±1.0%；10MV: 74.1%±1.0%；高剂量率模式：6X：64.3%±1.0%。 |
| - 2.4 | 最大剂量率(Dmax，SSD=100cm，10×10cm射野)：常规剂量率模式≥550MU/min；高剂量率模式≥1300MU/min。 |
| - 2.5 | X射线平坦度（水下10cm，SSD=100cm）：≤±3% （高剂量率模式除外）。 |
| - 2.6 | X射线对称性（水下10cm，SSD=100cm）：≤2%。 |
| - 3 | 电子线束流特性： |
| - 3.1 | 电子线能量：提供包括6、9、12MeV等至少五档。 |
| - 3.2 | 电子线平坦度：≤±5%。 |
| - 3.3 | 电子线对称性：≤2%。 |
| - 3.4 | 常规电子线最大剂量率：≥900MU/min。 |
| - 3.5 | 电子线中的X线污染：≤5%。 |
| - 3.6 | 提供一套5个电子线限光筒 。 |
| - 3.7 | 限光筒安全性：具有机械安全防碰撞联锁装置。 |
| - 4 | 剂量监测系统： |
| - 4.1 | 出束稳定时间：≤0.5s。 |
| - 4.2 | 剂量稳定性误差：在5个工作日内稳定性偏差≤2%。 |
| - 4.3 | 射线的纵向和横向对称度参数超过下述数值则启动连锁：2%。 |
| - 4.4 | 剂量伺服系统：保证引出的束流具有优异的剂量学指标，充分满足国家标准。 |
| - *4.5 | 电离室结构：密封式四通道电离室。 |
| - 5 | 机械运动系统： |
| - 5.1 | 机架旋转角度范围：≥±184°。 |
| - 5.2 | 机架旋转精度：≤0.3°。 |
| - 5.3 | 源轴距(SAD)：100±0.2cm。 |
| - 5.4 | 等中心高度：≤130cm。 |
| - 5.5 | 等中心到机头的净空间：≥41cm。 |
| - *5.6 | 机架和准直器等中心精度：≤±0.6mm。 |
| - 5.7 | 独立准直器系统：具备两层独立准直器。 |
| - 5.8 | 上层独立准直器移动范围：-10cm到+20cm。 |
| - 5.9 | 下层独立准直器移动范围：-2cm到+20cm。 |
| - 5.10 | 准直器系统旋转精度：≤±0.5°。 |
| - 5.11 | 独立准直器射线穿射率：≤0.5%。 |
| - 6 | 多叶准直器： |
| - 6.1 | 内置式电动多叶准直器。 |
| - *6.2 | 叶片在等中心处的最小投影宽度：≤5mm。 |
| - 6.3 | 叶片数量：≥118。 |
| - 6.4 | 叶片运动速度：≥2.5cm/s。 |
| - 6.5 | 叶片位置精度：≤±1mm。 |
| - 6.6 | 多叶准直器最大照射野：40cm×40cm。 |
| - 6.7 | 多叶准直器可进行动态叉指状运动。 |
| - 6.8 | 独立准直器和多叶准直器联合漏射率: ≤0.03%。 |
| - 6.9 | 叶片端面过等中心距离：≥20cm。 |
| - *6.10 | 叶片端面半影值（6MV，Dmax，SAD=100cm，10×10cm射野）：≤5mm。 |
| - 7 | 治疗模式： |
| - 7.1 | 支持静态调强放疗。 |
| - 7.2 | 支持动态调强放疗。 |
| - 7.3 | 支持容积旋转调强放疗，机架旋转速度、照射野形状、剂量率均可连续动态变化。 |
| - 8 | 治疗床： |
| - 8.1 | 运动控制: 水平运动和等中心转动可手动或电动，其它运动可电动。所有电动可无级调速。所有运动可远程控制。 |
| - 8.2 | 负载能力：≥150kg。 |
| - 8.3 | 垂直移动范围：≥96cm。 |
| - 8.4 | 前后移动范围：≥145cm。 |
| - 8.5 | 左右移动范围：≥±24cm。 |
| - 8.6 | 治疗床的等中心旋转范围：≥±94˚。 |
| - 8.7 | 治疗床的等中心旋转误差：≤±0.5˚。 |
| - 8.8 | 在等中心旋转±6˚之内的旋转误差：≤0.3°。 |
| - 8.9 | 在等中心点±5cm内，摆位误差：≤0.6mm。 |
| - 9 | kV级X线影像系统： |
| - 9.1 | 硬件要求： |
| - 9.1.1 | X线球管阳极热容量：1,500,000HU。 |
| - 9.1.2 | X线球管最大阳极散热率：3,900HU/s。 |
| - 9.1.3 | X线球管标称焦点尺寸：0.4mm和1.0mm。 |
| - 9.1.4 | 高压发生器最大功率：≥48kW。 |
| - 9.1.5 | kV范围：40kV到140kV。 |
| - 9.1.6 | 非晶硅平板探测器尺寸：≥39cm×29cm。 |
| - 9.1.7 | 探测器最大像素矩阵：≥2048×1536。 |
| - 9.1.8 | 图像采集帧频≥14帧/秒。 |
| - *9.1.9 | MV与KV等中心一致性：≤0.6mm。 |
| - 9.1.10 | 具有防碰撞安全连锁功能。 |
| - 9.2 | 软件要求： |
| - 9.2.1 | 提供2D拍片功能。 |
| - 9.2.2 | 提供2D/3D匹配功能。 |
| - 9.2.3 | 提供kV透视模式， DRR靶区轮廓可叠加在透视图像中。 |
| - 9.2.4 | CBCT重建视野（FOV）：头部≥24cm；体部≥45cm。 |
| - 9.2.5 | CBCT标准重建长度：≥16cm 。 |
| - *9.2.6 | 提供延伸长度CBCT功能，可将接续采集的多个CBCT自动拼接起来。 |
| - 9.2.7 | 提供FDK标准CBCT重建方法。 |
| - 9.2.8 | CBCT最小重建层厚：1mm。 |
| - 9.2.9 | CBCT最高空间分辨率：≥12 lp/cm。 |
| - 9.2.10 | CBCT的HU精度：±50HU。 |
| - 10 | 电子射野影像系统（EPID）： |
| - 10.1 | 硬件要求： |
| - 10.1.1 | 图像采集装置应采用非晶硅平板成像器。 |
| - *10.1.2 | 图像成像器的有效感应面积：≥42cm×42cm。 |
| - 10.1.3 | 像素矩阵大小：≥1280×1280。 |
| - *10.1.4 | 图像采集帧频：≥18帧/秒。 |
| - 10.1.5 | 能够支持FFF高剂量率成像。 |
| - *10.1.6 | 成像器可以三维运动，沿射束中轴运动范围大于50cm。 |
| - 10.1.7 | 成像器可远程控制其自动收回和展开，展开时间≤10s。 |
| - 10.1.8 | 成像器Z轴方向移动范围（与等中心点距离）：≥60cm。 |
| - 10.1.9 | 具有防碰撞安全连锁功能。 |
| - 10.2 | 软件要求： |
| - 10.2.1 | 能与放疗专用网络系统实现联网。 |
| - 10.2.2 | 可同时察看实时成像和对比参考图像（模拟机图像、DRR）。 |
| - 10.2.3 | 图像采集后可自动进行图像增强处理。 |
| - 10.2.4 | 图像采集后自动关闭加速器的射线输出。 |
| - 10.2.5 | 可自动/手动调节窗宽/窗位。 |
| - 10.2.6 | 图像放大/缩小显示。 |
| - 10.2.7 | 图像编辑功能。 |
| - 10.2.8 | 几何测量功能。 |
| - 10.2.9 | 栅格覆盖显示。 |
| - 10.2.10 | 自动照射野边界搜索。 |
| - 10.2.11 | 统计直方图的计算和显示。 |
| - 10.2.12 | 可回放运动图像。 |
| - 10.2.13 | 可进行文字标注。 |
| - 10.2.14 | 定位匹配功能：可对参考图像和实时成像进行照射野边界和解剖结构定位匹配的检测并可进行位移的测量，从而确定照射野的摆位误差。 |
| - 10.2.15 | 具有DICOM输入、输出接口。 |
| - 11 | 配套设备及附件： |
| - 11.1 | 提供稳压电源1台。 |
| - 11.2 | 提供水冷机1台： |
| *11.2.1 | 不锈钢水箱。 |
| *11.2.2 | 水箱内置于冷水机内部。 |
| *11.2.3 | 冷水机总制冷量大于等于16KV。 |
| *11.2.4 | 可以在高温（+45度）环境下正常工作。 |
| - 11.3 | 提供激光定位系统1套。 |
| - 11.4 | 提供监视与对讲系统1套。 |
| - 11.5 | 提供维修工具1套。 |
| - 11.6 | 提供质控模体： |
| - 11.6.1 | 提供CatPhan模体，用于测量CBCT图像对比度、空间分辨率和均匀性的模体。 |
| - 11.6.2 | 提供Leeds TOR 18FG模体，用于测量kV成像系统的空间分辨率和对比度。 |
| - 11.6.3 | 提供MV对比度模体 。 |
| - 11.6.4 | 提供几何参数模体，用于图像引导治疗流程的质量控制。 |
| 二、放射治疗计划系统： |  |
| - 1 | 设备要求概述： |
| - 1.1 | 所投设备要求：本次招标为1套放射治疗计划系统，包含：1台物理师工作站（治疗计划设计和计算）、2台医生工作站，以及支持运行该系统所必需的所有软件和硬件。 |
| - 2 | 硬件平台： |
| - 2.1 | 物理师工作站硬件要求： |
| - 2.1.1 | 中央处理器：双核Intel Xeon Silver 4110或以上，主频≥2GHz。 |
| - 2.1.2 | 随机存取存储器内存：≥32GB DDR4 。 |
| - 2.1.3 | 磁盘存储器容量：≥1TB SATA HDD，≥1TB SSD。 |
| - 2.1.4 | 显示卡：NVidia Quadro P600或以上。 |
| - 2.1.5 | 终端显示器：≥23英寸，分辨率≥1920×1080，带键盘和鼠标。 |
| - 2.1.6 | 操作系统：Windows 10 企业版2016 (64位)。 |
| - 2.2 | 医生工作站硬件要求： |
| - 2.2.1 | 中央处理器：Intel Core i7-4770S 或以上，主频≥3GHz。 |
| - 2.2.2 | 随机存取存储器内存：≥8GB DDR3 。 |
| - 2.2.3 | 磁盘存储器容量：≥500GB SSD硬盘。 |
| - 2.2.4 | 显示卡：Intel HD Graphics 4600或以上，带双显示接口。 |
| - 2.2.5 | 终端显示器：≥23英寸，分辨率≥1920×1080，带键盘和鼠标。 |
| - 2.2.6 | 操作系统：Windows 10 企业版 2016(64 位)。 |
| - 3 | 软件基本环境： |
| - 3.1 | 系统架构：系统应基于“客户～服务器”模式。 |
| - 3.2 | 临床与管理数据库：数据库应是关系型数据库管理系统，应建立在符合ANSII规定标准的SQL语言上。 |
| - 3.3 | 数据传输协议：支持HL-7接口协议。 |
| - 4 | 软件功能要求： |
| - 4.1 | 影像配准： |
| - 4.1.1 | 应支持CT、MRI、CBCT、PET的配准。 |
| - 4.1.2 | 应支持影像的刚性配准。 |
| - 4.1.3 | 应支持影像的形变配准。 |
| - 4.1.4 | 应提供配准结果评估工具。 |
| - 4.2 | 结构勾画： |
| - 4.2.1 | 应支持基于经验知识库的自动勾画： |
| - 4.2.1.1 | 提供一个预置专家图谱库。 |
| - 4.2.1.2 | 可检索肿瘤部位和分期说明。 |
| - 4.2.1.3 | 支持创建自定义图谱库。 |
| - 4.2.1.4 | 能够编辑现有专家库中的病例。 |
| - 4.2.1.5 | 提供解剖图谱，描述各解剖结构详细信息。 |
| - 4.2.1.6 | 支持2个图谱及以上的自动勾画。 |
| - 4.2.1.7 | 肺肿瘤自动勾画。 |
| - 4.2.1.8 | PET阈值勾画。 |
| - 4.2.2 | 应支持自动SUV勾画。 |
| - 4.2.3 | 应支持多模态影像勾画。 |
| - 4.2.4 | 应支持4D影像数据处理： |
| - 4.2.4.1 | 应支持生成MIP、AIP和minIP图像。 |
| - 4.2.4.2 | 可合成照射靶体积ITV。 |
| - 4.2.4.3 | 可进行刚性、形变的4D结构派生。 |
| - 4.2.4.4 | 可浏览呼吸幅度曲线。 |
| - 4.2.4.5 | 支持4D体积统计，评估质心和体积变化。 |
| - 4.2.4.6 | 支持勾画和计划射野上播放4D电影。 |
| - 4.2.5 | 应支持临床协议模板。 |
| - 4.3 | 计划设计： |
| - 4.3.1 | 应支持野中野技术。 |
| - 4.3.2 | 应支持补偿器计划设计。 |
| - 4.3.3 | 应支持电子线放疗计划。 |
| - 4.3.4 | 应支持正向放疗计划设计。 |
| - 4.3.5 | 应支持逆向调强放疗计划设计。 |
| - 4.3.6 | 应支持容积旋转调强放疗技术。 |
| - *4.3.7 | 应支持射野自动避让选定的危及器官。 |
| - 4.3.8 | 应支持适形弧计划设计。 |
| - *4.3.9 | 应支持自动优化射野衔接剂量分布。 |
| - 4.3.10 | 应支持加载计划模板。 |
| - *4.3.11 | 可设定射束在特定机架角度暂停出束（角度避让）。 |
| - 4.3.12 | 应支持优化目标模板。 |
| - 4.3.13 | 支持生物函数的剂量优化。 |
| - 4.4 | 剂量计算： |
| - 4.4.1 | 提供蒙特卡洛精度的光子剂量计算算法。 |
| - 4.4.2 | 电子线剂量计算应支持蒙特卡洛算法。 |
| - 4.4.3 | 应支持各向异性解析算法。 |
| - 4.4.4 | 应提供针对IMRT和VMAT的快速优化计算算法。 |
| - 4.5 | 质量保证： |
| - 4.5.1 | 应支持创建基于水箱或模体的验证计划。 |
| - 4.5.2 | 应支持水等效深度和距离的测量。 |
| - 4.5.3 | 应提供射野剂量验证算法。 |
| - 4.5.4 | 应支持IMRT和VMAT计划的射野剂量计算。 |
| - 4.6 | 计划评估： |
| - 4.6.1 | 应支持并排计划剂量分布比较。 |
| - 4.6.2 | 应支持多个结构、多个计划的DVH比较。 |
| - 4.6.3 | 应支持外照射计划的叠加和相减。 |
| - 4.6.4 | 应支持近距离治疗计划的叠加和相减。 |
| - *4.6.5 | 应支持外照射计划的鲁棒性评估。 |
| - 4.6.6 | 应支持电子计划批准。 |
| - 4.7 | 应用程序接口（API）； |
| - 4.7.1 | 应提供官方API程序编写文档。 |
| - 4.7.2 | 应用程序接口应支持计划、DVH、剂量、结构和图像数据的访问。 |
| - 4.7.3 | 应支持优化目标、参数和通量数据的访问。 |
| - 4.7.4 | 应支持射野、附件参数的数据访问。 |
| - *4.7.5 | 应支持可视化编程。 |
| - 4.7.6 | 应支持整个计划设计的自动化。 |
| 三、肿瘤放疗信息系统： |  |
| - 1 | 网络硬件要求： |
| - 1.1 | 网络服务器: 1套： |
| - 1.1.1 | 中央处理器：2颗Intel Xeon≥10核处理器，主频≥2.2GHz。 |
| - 1.1.2 | 内存：≥64G。 |
| - 1.1.3 | 硬盘：≥11块480G固态硬盘。 |
| - 1.1.4 | 电源：双电源1100瓦。 |
| - 1.1.5 | 操作系统：Windows Server 2019英文标准版操作系统。 |
| - 1.2 | 网络工作站数量：3台。 |
| - 1.2.1 | 中央处理器：Intel i5系列以上。 |
| - 1.2.2 | 内存：≥8GB。 |
| - 1.2.3 | 硬盘：≥500G。 |
| - 1.2.4 | 操作系统：WIN 10 PRO 64位英文标操作系统。 |
| - 2 | 网络软件要求： |
| - 2 | 放疗数据库应用软件：所有的病人治疗数据，包括文字资料、图像资料、治疗计划数据和治疗过程中产生的图像和文字数据等，均应储存在服务器数据库中，以方便管理、备份和所有联网工作站的信息资源共享。 |
| - 2.2 | 用户级别限制：服务器软件能设置各工作站用户的使用权限。 |
| - 2.3 | 可设置多台加速器的机械参数和治疗参数。 |
| - 2.4 | 提供病人登记注册和病例资料管理功能。 |
| - 2.5 | 支持分次放疗、等中心旋转放疗、非共面放疗、多叶准直器不规则野照射、适形放疗、调强放疗、容积旋转治疗等所有外照射放疗技术的应用。 |
| - 2.6 | 具有治疗参数的“自动记录和验证”功能，可设置误差允许范围。 |
| - 2.7 | 提供创建可视化治疗路径的工具，以提高工作流程效率。 |
| - 2.8 | 提供肿瘤放疗管理功能模块，具有基础统计数据信息、诊断信息、分期信息、放射治疗数据管理、治疗报告、费用统计和工作流管理工具。 |
| - 2.9 | 提供肿瘤影像管理功能模块，可以让用户浏览患者的影像，通过定位影像与治疗影像的对比来确认患者摆位是否正确，还提供对患者的MV、kV平片以及CBCT影像的增强和分析工具。 |
| - 2.10 | 提供报告管理模块，具有基于InfoMaker程序的报告创建工具，允许按照用户自己的需要创建报告和修改报告。 |
| 四 | 其它： |
| 1 | 具备现场培训和北京培训中心培训。 |
| 2 | 质保期内设备开机率95%。 |
| 3 | 质保期12个月。 |
| 4 | 机房地面混凝土铺设和设备基座施工工程。 |

包二：医用血管造影X射线系统

| 一、设备名称 | 医用血管造影X射线系统。 |
| --- | --- |
| 二、数量 | 一套。 |
| 三、设备用途 | 心、脑、全身血管造影，介入治疗。 |
| *四、要求 | 1．投标设备必须是本公司平板血管造影产品的最新机型，最新软件版本，并提供2020年后首次注册的CFDA文件。 2.为降低辐射剂量，保护医生患者安全，各厂家需提供最新的低剂量平台。 |
| 五、技术要求 |  |
| 1 | 机架系统： |
| 1．1 | 落地式机架，能覆盖全身之功能。 |
| 1．2 | 机架可进行等中心旋转。 |
| 1．3 | 机架运动包括电动和手动两种方式。 |
| 1．4 | C型臂旋转速度（左-右位）LAO/RAO≥25°/秒。 |
| *1．5 | C型臂环内滑动速度（头-足位）CRAN/CAU≥25°/秒。 |
| 1．6 | CRA≥90°。 |
| 1．7 | CAU≥90°。 |
| 1．8 | RAO≥185°。 |
| *1．9 | LAO≥120°。 |
| 1．10 | 床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动。 |
| 1．11 | 机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集。 |
| 1．12 | 数码显示所有C型臂旋转角度信息。 |
| 1．13 | C型臂弧深≥90cm （不包括L臂补偿）。 |
| 1．14 | 等中心到地面距离≤115cm。 |
| 1．15 | 等中心到焦点距离≥81cm。 |
| 1．16 | SID可变范围≥30cm。 |
| 2 | 导管床： |
| 2．1 | 满足全身检查、治疗的要求。 |
| 2．2 | 床面为碳纤维材料。 |
| 2．3 | 纵向运动范围≥120cm。 |
| *2．4 | 导管床横向运动≥36cm。 |
| 2．5 | 床面升降范围≥28cm。 |
| 2．6 | 床面最低高度≤74cm。 |
| 2．7 | 最大患者承重≥250KG。 |
| 2．8 | 床任意位置承重≥275KG + 500N额外CPR承重。 |
| 2．9 | 床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR。 |
| *2．10 | 床长度≥319cm。 |
| *2．11 | 床面旋转角度≥270度。 |
| 2．12 | 导管床床垫、轨道夹及输液架，病人绑带、线缆拖。 |
| 2．13 | 床面升降运动速度≥30mm/S。 |
| 3 | 检查室内控制系统： |
| 3.1 | 床旁液晶触摸屏控制系统： |
| *3．1．1 | 提供床旁一套液晶触摸控制屏。 |
| 3．1．2 | 控制屏可置于导管床3边。 |
| 3．1．3 | 可进行图像采集条件控制。 |
| 3．1．4 | 可进行图像后处理及量化分析控制。 |
| 3．1．5 | 可完成程序卡片操作，包括采集协议。 |
| 3．1．6 | 程序卡片可自行定义和存储。 |
| 3．1．7 | 程序卡片包括常用协议，默认协议，和特殊协议。 |
| 3．1．8 | 程序卡片可定义手术，使用人或使用科室等类别。 |
| 3．1．9 | 可通过RIS/CIS/PACS等编码自动选择正确的程序卡片。 |
| 3．1．10 | 床和机架锁定控制功能。 |
| 3．1．11 | X线的使能控制。 |
| 3．1．12 | 透视蜂鸣器复位功能。 |
| 3．1．13 | 秒表功能。 |
| 3．1．14 | 透视存储按键。 |
| 3．1．15 | 清洁模式。 |
| 3．2 | 遥控器功能： |
| 3．2．1 | 序列选择和图像选择。 |
| 3．2．2 | 检查循环播放和序列循环播放。 |
| 3．2．3 | 浏览速度。 |
| 3．2．4 | 序列纵览和检查纵览。 |
| 3．2．5 | 激光灯指示。 |
| 3．2．6 | 检查和序列的标记，用于存储。 |
| 3．2．7 | 选择参考图像并调用。 |
| 3．2．8 | 参考屏图像浏览和采集序列处理。 |
| 3．2．9 | 减影和蒙片选择。 |
| 4 | 控制室并行处理工作站： |
| 4．1 | 透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行。 |
| 4．2 | 术中可执行像素位移和测量分析功能。 |
| 4．3 | 可同时浏览两个序列。 |
| 4．4 | 可同时处理不同病人的信息。 |
| 4．5 | 准备下一个病人的信息输入。 |
| 4．6 | 进行上一个病人的报告编写。 |
| 4．7 | 进行QCA后，可立即与检查室分享。 |
| 5 | 高压发生器： |
| 5．1 | 高频逆变发生器，功率≥100KW。 |
| 5．2 | 最大管电流≥1000mA。 |
| 5．3 | 逆变频率≥100kHZ。 |
| *5．4 | 最小管电压：≤40KV。 |
| 5．5 | 最大管电压：≥125KV。 |
| *5．6 | 最短曝光时间≤1ms。 |
| 5．7 | 全自动曝光控制，无需测试曝光。 |
| 6 | X线球管： |
| *6．1 | 球管阳极热容量≥3.7MHU。 |
| 6．2 | 最大阳极冷却速率≥1750kHU/min。 |
| 6．3 | 阳极散热率≥18000W。 |
| 6．4 | 金属陶瓷外壳。 |
| 6．5 | 液态金属轴承球管。 |
| 6．6 | 10分钟透视功率≥4500W。 |
| 6．7 | 20分钟透视功率≥4000W。 |
| 6．8 | 球管焦点为二个或三个。 |
| 6．9 | 最小焦点尺寸≥0.4mm。 |
| 6．10 | 最小焦点功率≥30kW。 |
| 6．11 | 最大焦点尺寸≤0.7mm。 |
| 6．12 | 最大焦点功率≤65kW。 |
| 6．13 | 球管阳极靶边直径≥200mm。 |
| 6．14 | 球管采用直接油冷技术，无需安装水冷系统。 |
| *6．15 | 球管内置栅控技术。 |
| 6．16 | 球管内置多档金属铜滤片 ，最厚达1.0mm。 |
| 6．17 | 配备通用型、楔型等多种遮光器。 |
| 6．18 | 遮光器位置可存储。 |
| 6．19 | 心脏介入手术中，半透明楔形挡板可根据投照角度自动定位。 |
| 6．20 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置。 |
| 7 | 平板探测器： |
| *7．1 | 探测器类型：≥16bits非晶硅数字化平板探测器。 |
| 7．2 | 平板外壳大小≤58cm（对角线）。 |
| 7．3 | 最大有效成像视野≥39cm（对角线）。 |
| *7．4 | ≥7种物理成像视野。 |
| 7．5 | 最大图像矩阵灰阶输出：1420 x 1560。 |
| *7．6 | 平板探测器分辨率≥2.7LP／mm。 |
| *7．7 | 像素尺寸≤184μm 。 |
| 7．8 | DQE≥70%。 |
| 7．9 | 平板为长方形。 |
| 7．10 | 平板探测器无需水冷装置。 |
| 7．11 | 平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制。 |
| 8 | 图像显示器： |
| 8．1 | 控制室：≥24英吋高亮医用高分辨率LCD显示器：≥2台： |
| 8．1．1 | 显示矩阵≥1920 x 1080。 |
| 8．1．2 | 最大视角≥178°。 |
| 8．1．3 | 亮度≥400Cd/m²。 |
| 8．2 | 操作室显示系统： |
| 8．2．1 | ≥27英吋高亮医用高分辨率宽屏LCD显示器：≥1台： |
| 8．2．1．1 | 显示矩阵≥1920 x 1080。 |
| 8．2．1．2 | 最大视角≥178°。 |
| 8．2．1．3 | 亮度≥650Cd/m²。 |
| 8．2．2 | ≥19英寸医用高分辨率LCD显示器≥2台： |
| 8．2．2．1 | 显示矩阵≥1280 x 1024。 |
| 8．2．2．2 | 最大视角≥178°。 |
| 8．2．2．3 | 亮度≥600Cd/m²。 |
| 8．2．3 | 显示器上可显示X线使能；球管温度；曝光的kV,mA及ms；机架的旋转和成角信息；导管床高度；探测器视野；系统通用提示信息；选择的帧率；透视模式；累计透视时间；剂量率，累计剂量，DAP剂量面积乘积。 |
| 8．2．4 | 宽屏显示器吊架≥3架位。 |
| 8．2．5 | 显示器吊架移动半径≥200cm。 |
| 9 | 图像系统： |
| 9．1 | 采集、处理、存储1024²矩阵3.75-30帧/秒。 |
| 9．2 | 脉冲透视频率≥6种。 |
| 9．3 | 最大脉冲透视频率≥30脉冲/秒。 |
| 9．4 | 最小脉冲透视频率≤0.5脉冲/秒。 |
| 9．5 | 实时减影。 |
| 9．6 | 床旁可直接选择透视剂量≥3档，最小档≤5伦琴/分钟。 |
| 9．7 | 可存储单幅及序列透视图象，透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上。 |
| 9．8 | 透视存储时间≥20秒。 |
| 9．9 | 透视存储图像≥2000幅。 |
| 9．10 | 硬盘图像存储量1024 矩阵≥50,000幅。 |
| 9．11 | 具有透视末帧图像保持功能。 |
| 9．12 | 后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记。 |
| 9．13 | 血管序列实时DSA功能和DA功能。 |
| 9．14 | 图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景。 |
| 9．15 | 路径图造影剂自动峰值保持功能。 |
| 9．16 | 支持术中事件记录并存储。 |
| 10 | 测量分析（主机系统）： |
| 10．1 | 左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定。 |
| 10．2 | 室壁运动曲线测量方法≥3种。 |
| 10．3 | 自动校正分析。 |
| 10．4 | 冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比、压力级值等测量。 |
| 10．5 | 以上定量分析软件均能够在主机上而非工作站上实现，并能够实现机房内的床边测量。 |
| 11 | 网络与接口： |
| 11．1 | 具有DICOM Send功能。 |
| 11．2 | 具有DICOM Print功能。 |
| 11．3 | 具有DICOM Query/Retrieve功能。 |
| 11．4 | 具有DICOM Worklist功能。 |
| 11．5 | 具有DICOM MPPS功能。 |
| 11．6 | 激光相机接口。 |
| 11．7 | 高压注射器接口。 |
| 12 | 附件： |
| 12．1 | 具备整个系统的升级能力。 |
| 12．2 | 具有双向对讲系统。 |
| 12．3 | 具有图像处理操作面板。 |
| 12．4 | 具有红外遥控器至少2个。 |
| 12．5 | 红外遥控器具有激光灯指示功能。 |
| 12．6 | 具有悬吊式射线防护屏。 |
| 12．7 | 具有床旁射线防护帘。 |
| 12．8 | 具有中文操作手册。 |
| 13 | 智能路径图功能： |
| 13．1 | 可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整。 |
| 13．2 | 可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路径图模式。 |
| 13．3 | 医生可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式。 |
| 13．4 | 在不同路径图模式下，可对路径图中的减影血管影像、介入植入物、解剖背景的亮度进行分别的独立调节。 |
| 13．5 | 液晶触摸屏上具有专门的路径图运动伪影自动消除键，可随时对由于病人微小运动导致的路径图伪影进行自动实时补偿校正。 |
| 14 | 组合蒙片功能： |
| 14．1 | 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，显著提高DSA的图像质量。 |
| 14．2 | 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，在保持相同噪声水平的前提下，明显降低辐射剂量。 |
| 14．3 | 在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像。 |
| 14．4 | 可对组合蒙片的数量调整，最大组合蒙片数量≥6幅。 |
| 14．5 | 可针对不同检查部位进行蒙片数量的个性化组合。 |
| 15 | 射线剂量防护技术： |
| 15．1 | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，最厚≥1mm。 |
| 15．2 | 插入铜滤片数≥3片，具备自动和手动两种方式。 |
| 15．3 | 具有管球内置栅控技术。 |
| 15．4 | 透视图像存储功能：≥600幅透视图像连续存储。 |
| 15．5 | 透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置。 |
| 15．6 | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值。 |
| 15．7 | 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏。 |
| 15．8 | 具备剂量报告功能。 |
| 15．9 | 床旁具备可控制透视剂量的高中低档选择。 |
| 15．10 | 具备心脏，神经、儿科专门的低剂量图像处理程序。 |
| 16 | 旋转采集： |
| *16．1 | L臂正位旋转采集C臂旋转速度≥55度/秒， 有效覆盖范围≥240度。 |
| 16．2 | L臂侧位旋转采集C臂旋转速度≥30度/秒 ，有效覆盖范围≥180度。 |
| 16．3 | 1024采集，最快采集速度≥30幅/秒。 |
| 16．4 | 可实时减影。 |
| 17 | 三维采集重建后处理功能： |
| 17．1 | 有独立的三维重建工作站硬件和软件。 |
| 17．2 | 机架旋转速度：≥55度/秒，覆盖范围：≥240度。 |
| 17．3 | 机架可在头位及侧位进行三维采集。 |
| 17．4 | 血管重建速度：自旋转采集起至重建结束的时间：≤12秒。 |
| 17．5 | 具有重建模式≥5种。 |
| 17．6 | 可自定义血管颜色，具备三种以上分割模式。 |
| 17．7 | 具备最大密度投影、虚拟支架、虚拟内窥镜、模拟机架位、透明血管成像功能。 |
| 17．8 | 具有局部放大重建功能。 |
| 17．9 | 具有专用脊柱三维采集程序及脊柱重建功能。 |
| 17．10 | 具有距离测量、体积测量功能。 |
| 17．11 | 具有三维血管自动分析功能。 |
| 17．12 | 具有血管拉直重建测量功能。 |
| 17．13 | 具有支架拉直重建测量功能。 |
| 17．14 | 在三维图像显示的同时显示冠状位、轴位、侧位多平面影像。 |
| 17．15 | 具有动脉瘤自动分析、导管头模拟塑形功能。 |
| 17．16 | 仅造影序列便可重建出三维图像；无需蒙片序列，减少曝光，加快手术进程。 |
| 18 | 实时冠脉路图功能：须提供操作截图或视频佐证： |
| 18．1 | 将实时透视和血管造影图像融合为自适应动态路径图，为冠脉介入提供导航指导。 |
| 18．2 | 具备专用的彩色监视器，用于冠脉实时路图功能的显示。 |
| 18．3 | 每个冠脉造影的图像都会自动创建和存储成动态路图。 |
| 18．4 | 当透视的时候，图像会自动融合叠加在冠脉动态路图上。 |
| 18．5 | 机架可自动跟踪冠脉路图所示的投照角度。 |
| 18．6 | 机架移动到路径图角度附近时主动提醒。 |
| 18．7 | 单帧图像和动态图像都可以保存为DICOM格式。 |
| 19 | 实时冠脉支架精细显影功能： |
| 19．1 | 采集动态图像的同时，同时显示增强后的支架和球囊图像。 |
| 19．2 | 实时冠脉支架精晰显影在每幅图像上，自动探测球囊标记点。 |
| 19．3 | 专用的彩色监视器，用于实时冠脉支架精晰显影功能的显示。 |
| 19．4 | 实时冠脉支架精晰显影立即运行，自动循环播放。 |
| 20 | 导管室报告工作站： |
| 20．1 | 提供一套多用途工作站。 |
| 20．2 | 具有电脑DICOM光盘阅读软件，并可制作带图像的诊断报告 。 |
| 20．3 | 提供PC机DICOM阅读软件 。 |
| 20．4 | 系统具有图文一体诊断报告功能，专业报告术语模板可按照段落或片语形式灵活保存，以便报告复用。 |
| 20．5 | 各种图像处理功能,可从硬盘或网络中提取及存储图像。 |
| 20．6 | 动态图象显示，速率30幅/秒,单幅图象显示。 |
| 20．7 | 输出及叠加单幅图象，用JPEG文件。 |
| 20．8 | 用AVI文件输出完整图象。 |
| 20．9 | 将图象输入PACS网。 |
| 20．10 | CD-R刻盘功能。 |
| 21 | 技术服务： |
| 21．1 | 开机率≥95%。 |
| 21．2 | 免费现场培训操作人员全面掌握该设备软件的所有临床应用功能。 |
| 21．3 | 免费负责设备的安装调试。 |
| 21．4 | 国内具有大规模零配件库存，以保证及时的零配件供应。 |
| 21．5 | 如设备出现故障,接到通知后48小时内工程人员应到达现场。 |
| 21．6 | 质保1年。 |
| 22 | 附件：高压注射器： |
| 22.1 | 原装进口、全数字化、CT和DSA两用、可编程序的触摸屏注射器。 |
| 22.2 | 开放式的蓝牙接口（适用于血管造影设备连接）。 |
| 22.3 | 保持血管畅通（KVO）功能。 |
| 22.4 | 铝合金恒温（37度）加热装置。 |
| 22.5 | 上升时间：0.1-10s。 |
| 22.6 | 最大注射量：200ml。 |
| 22.7 | 部分注射容量：1-200ml，递增量为1ml。 |
| 22.8 | 最大压力83bar(1203psi)。 |
| 22.9 | 注射延迟时间1-255S。 |
| 22.10 | 针筒容量200ML。 |
| 22.11 | X线延迟时间：1-255S。 |
| 22.12 | CT状态21bar(304psi)。 |
| 22.13 | 时相延迟时间1-255S。 |
| 22.14 | 时相数目1-3。 |
| 22.15 | 注射方案120个（60个血管造影模式，60个CT模式）。 |
| 22.16 | 最大流速血管机模式0.1-30ML/S,CT模式0.1-10ML/S，递增量0.1ML/S。 |
| 22.17 | 注射参数和压力图可交替显示。 |
| 23 | 4M液晶显示器，数量6块： |
|  | 1、屏幕尺寸：27英寸。 2、外观：黑色金属外壳设计利于清洁消毒，防止电磁干扰。 3、底座：符合人体工程学设计，支持上下，仰俯，左右旋转。 4、屏幕分辨率：=2560*1440。 5、屏幕类型：WLED IPS。 6、最大亮度：500cd/m2。 7、对比度：1000:1。 8、显示灰阶：1.07B。 9、输入接口：DVI/HDMI/VGA/DP。 10、像素间距：0.2331*0.2331。 11、视角：178/178。 12、响应时间：8ms。 13、双屏显示：两路信号可输入,支持一键切换单屏双屏模式。 14、观片灯功能：显示器具有自动切换阅片灯模式的功能，可快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片。 15、医疗曲线校正：DICOM医疗曲线，提供证书证明。 16、环境光自动补偿：环境光自动补偿功能，保证显示器一致性，提供证明证书。 17、亮度稳定：采用亮度稳定技术，提供证明证书。 18、软件测试报告：医疗临床诊断医用显示器软件登记测试报告，提供证书。 |
| 24 | 病人监护仪（高端云监护仪，带监测血流模块）： |
|  | 1、硬件结构： 1.1、主机显示器一体化设计。 1.2、低功耗设计，无风扇等散热装置。 1.3、医用专业显示器：15’’彩色触摸屏，WXGA TFT显示器, 分辨率1280*768。 1.4、电阻屏，可用棉签操作屏幕，有效减少交叉感染（需现场演示或提供相关证明材料）。 1.5、8通道波形显示。 1.6、整合式电源，无需电源适配器。 1.7、三色报警显示灯独立于显示屏幕之外，适合于远距离观察。 1.8、具有智能屏幕光控技术，可根据环境光线情况自动调节屏幕显示亮度，减少光污染。 1.9、配备RJ45网络接口。 1.10、配备USB 2.0 接口，可连接鼠标/键盘等输入设备。 2、模块化设计： 2.1、主机内置插件框，兼容单/多参数插件模块，最多可支持13种功能同时监测。 3、用户界面： 3.1、内置专科显示界面≧ 8种。 3.2、可根据临床需求自定显示界面≧ 10种。 3.3、动态波形大小调整。屏幕包含“动态波形”区域，在此区域内，可根据实际监测参数波形的数量，自动平均分配显示空间，避免频繁切换屏幕及调整通道显示。 3.4、屏幕上可设置“重叠波形显示区域”，在此区域内，可选择不同波形进行重叠显示。便于临床工作人将各种参数波形进行比较，并可更好地发现并定位各类临床事件发生的先后顺序（需提供相关证明材料）。 3.5、波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警。 4、测量性能及软件： 4.1、心电： 4.1.1、标配12导联心电监护。 *4.1.2、心电监测可用≤6个电极获得实时的同屏12导联心电。操作简便，病人舒适，节省科室成本（需提供相关证明材料）。 4.1.3、诊断级心电监护带宽 0.05-150Hz。 4.1.4、具备≧23种心律失常分析，其中非致命性心律失常可根据临床需求单独开启或关闭。 4.1.5、12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新。 4.1.6、12导联ST 数值可以图形形式标记，实时更新，并可显示趋势。 4.1.7、实时自动进行QT及QTc分析，并可显示ΔQT和ΔQTc数值。 4.1.8、提供ST 指数值 （基于V2、V5 和 aVF 导联ST数值 绝对值的总和），方便提早预见心脏侧壁ST段变化情况。 4.2、呼吸：阻抗法。 4.3、无创血压： 4.3.1、双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法（需提供相关证明材料）。 4.3.2、可提供 自动/手动/序列/STAT四种模式测量。 4.3.3、序列测量模式可根据患者的病情设定测量次数与间隔时间的组合。 4.4、脉搏血氧饱和度： 4.4.1、原装进口血氧传感器。 4.4.2、指套式传感器。 4.4.3、灌注指数显示，指示外周小动脉充盈状态。 4.4.4、具备智能延迟报警技术，可有效过滤无意义报警。 4.4.5、可升级两个部位血氧同时监测，且有不同标名。 4.4.6、可计算并屏幕实时显示双SpO2 差值。 4.5、标配有创压力： 4.5.1、测压范围： -40至360mmHg。 4.5.2、可提供每搏压力变异(PPV)实时显示。 4.5.3、可提供 肺动脉楔压（PAWP），腹内压（IAP）压力标名（需提供相关证明材料）。 4.6、体温： 4.6.1、可升级一次性和可重复使用体温探头。 4.6.2、根据不同测量部位,有相应温度标名(如皮肤温,肛温,鼻咽温等) 5、临床决策支持 5.1、目标导向性治疗决策支持： 5.1.1、可设置各个参数的治疗目标值。 5.1.2、可用柱状图显示当前值与目标值的偏移程度（需提供相关证明材料）。 *5.1.3、可用箭头方式显示监测参数变化趋势，方便进行前瞻性风险评估（需提供相关证明材料）。 *5.2、可使用环状图显示ST段抬高和压低趋势，以图形的方式帮助临床工作人员更加容易识别ST段改变（需提供相关证明材料）。 5.2.1、可创建并使用参照基线，方便医护人员观察到一项干预措施是否取得了理想的效果。 5.2.2、可提供趋势视图，根据同时显示的不同颜色的环形图，动态观察ST段的变化。 5.2.3、对于ST段抬高型患者，增加了区分性别的 STE 限值，超过这些限值的 ST 值标为红色。 *5.3、可使用柱状图查看监护参数按时间分布情况（需提供相关证明材料）。 5.4、具备脓毒血症辅助筛查功能（需提供相关证明材料）。 5.5、具备脓毒血症复苏及管理阶段的流程管理（需提供相关证明材料）。 5.6、具备药物计算功能。 5.7、具备EWS早期预警评分系统。 5.8、可提供高精度oxyCRG，每秒4次采样 ，实现对患儿心搏至心搏的心率监测。 5.9、可提供新生儿事件回顾。 5.10、可升级高级事件监测功能：可以自由创建多达6个不同的事件触发组，这些组可以采用正在监控的至少1个，或2、3个，甚至全部4个参数组合生成一项事件。每个事件触发信号的限值由用户来定义。 方便进行病情的早期预警评估。 5.10.1、每个事件可存储15S实时波形或4mins高精度趋势图或20mins平均趋势。 5.10.2、每个事件可存储 所监护的全部测量项目的生命体征数字。 5.10.3、每个事件可添加与该事件相关联的任何注释。 |

商务条款

1、系统和医院网络连接，包含连接费用(PACS和WORKLIST)（包一、包二均连接）。 2、配图文报告工作站，含主机，显示器；黑白激光打印机；桌、椅，满足医院使用需求（包一、包二各1套）。 3、带分片器医用胶片打印机一台（仅包二提供）。 4、3P立式空调，1.5P壁挂空调（包一、包二各2台）。 5、机房专用消毒机（包一、包二各1台）；铅衣、铅帽、铅围脖、铅眼镜（包二4套）；铅衣挂架（包二1套）。 *6、包二机房防护、装修及改建，此条为交钥匙工程。 *7、免费办理相关手续(辐射安全许可证相关)，预评控评手续(放射诊疗证相关)等（包一、包二）。 *8.1、中标方：负责提供配电箱（配电箱及内部相关所有设施配齐）及固定，以及各设备之间的电源线连接（包一、包二）。 *8.2、院方负责：将三相四线 380V电源引入并安装在配电箱上（包一、包二）。 8.3、未尽事宜由场地工程师根据设备需求进行配备（包一、包二）。

第四章 合同主要条款

1. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件期限。

1.1 卖方应严格按照系统制造国家标准和行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照产品原产地国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

1.2 卖方对系统制造质量负责，在买方按照使用维护说明书的规定正确的安装维护及存放的情况下，卖方应保证所供系统自正式投入运行之日起24个月内无故障，如确因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因维护操作不当导致不能正常使用，卖方应按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到买方通知之日起1日内派人抵达系统使用现场处理，并承担相应的经济责任。

1.3卖方应对所供应系统的外协、外购件质量负责，其负责期限和责任范围等同于1.2条款的约定。卖方在交货时应提供外购件的使用维护说明书及证明文件。

1.4 卖方单位所提供产品的技术应是最新的,并且已有运行3年以上的成功经验,并附有证明文件。

2. 运输方式、交货地点及到达项目现场费用负担

2.1 运输方式由卖方决定、由卖方办理，运杂费用由卖方承担，产品包装应符合国家有关要求。

交货地点：和田地区人民医院指定地点

2.2 买方负责接收货物。卖方应将领货凭证及时交寄给收货人。因卖方未能及时准确地将领货凭证递交收货人而给买方造成的损失由卖方按实际数额赔偿。

3. 安装及验收

3.1 卖方须按标书规定的技术需要提供产品，产品必须是按相应的国际标准和中国政府国家标准以及有关政府部门的规范完成制造和安装的全新产品。投标文件是合同书不可分割的组成部分，其内容相互补充。

3.2 到货后由卖方免费负责安装，由买方、卖方和商检、质检部门联合验收，达到招标文件采购产品的各项技术指标，并满足国际或国家标准的方可验收合格。全部费用由卖方负责。货物需国家有关部门强制验收的，供需双方不得私自处理验收。

3.3 安装验收合格后，卖方应向买方提供以下技术资料：

（1）系统安装图；

（2）系统及系统原理图；

（3）电气系统及系统安装图；

（4）构件、机械安装图；

（5）安装手册；

（6）操作手册；

（7）维修保养手册；

（8）制造、安装标准和技术规范；

（9）安装及验收报告

（10）产品出厂合格证

4. 结算方式

4.1 本合同使用的货币种类为：人民币。

4.2 本合同的付款方式采用：支票、电汇或汇票。

4.3 货款的支付

4.3.1付款方式：按照合同约定为准。

4.3.2 买方将鼓励供应商提出更方的结算方式。

4.3.3 卖方应把下列单据提交给买方，买方审核后付款：

（1）全额发票；

（2）验收文件。

5. 合同的生效

5.1 合同经签字盖章生效，并按第4条款的付款方式履行合同。

5.2 若买卖双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，任何一方可将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。

6. 交货期：医用直线加速器90个日历日，医用血管造影X射线系统60个日历日。

7. 变更指示及合同修改

7.1 买方在任何时候都可以向卖方发出书面指示，在合同总体范围内提出变更，如变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，卖方应在到买方变更指示的3日内提出书面调整要求。

7.2 无论何方欲对合同条款做出任何改动或偏离,均须合同双方签署书面的合同修改书。

8．技术培训要求

8.1 卖方负责对买方的操作、维护人员进行系统安装、操作、维护和保养的技术培训，实践操作在本地区的安装现场。培训标准应达到能维护系统的常规运行、检测并排除小型故障. 须提供技术培训，包括系统管理维护培训和系统使用培训。系统正常使用后，在半年内派专人维护保证系统正常运行。

9. 售后服务

9.1质保期：保修1年(包含球管、真空元器件、真空探测器)

9.2 产品安装后双方按国际和国家标准及本章第3条款的要求进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后将仪器归还卖方。

9.3 自产品验收合格之日起2年内提供所涉软件的免费升级服务，如“第三章招标内容及技术要求”中技术参数中有特别要求的请根据文件要求。

9.4 在产品交付使用后，卖方应对保修期及其以后终身服务作出承诺，并具有切实可行的服务措施。卖方在疆应有常设或指派的法定售后服务机构，备品备件库，安装维修人员应是卖方派出的具有一定专业技术水平的人员。

10. 备品备件

10.1 应保证终身提供该系统的所有维修零备件。

10.2 卖方须提供备件的名称、价格及有效期，保证供货期等。

11．质保

11.1质保期即自全部工程验收合格正式运行之日算起，详细质保时间参照相应要求。如出现质量问题，卖方在质保期内免费更换部件及维修。如果由于卖方责任致使系统不能验收，此质保期顺延。

12. 其它事项

12.1 本合同所确定的价格为最终价格,已包含包装费、运杂费、保险费、卖方的现场验收、安装调试费、现场服务费等各项费用。

12.2 在系统明显位置装有固定金属铭牌，铭牌至少应载明以下内容：

A、制造厂名称

B、系统名称和型号规格

C、制造厂产品编号

D、出厂日期

附件：投标书格式

项目

投标书

项目名称：

供应商名称：

供应商全权代表：

年      月      日

附件一

投  标  书

新疆新之建工程咨询有限公司：

我们收到你们            号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价    万元（人民币大写）￥：   万元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

⒉如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

⒏该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（4）技术服务。

（5）运输方式。

（6）要求项目单位提供的配合。

（7）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（8）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

投标单位：   （公章）

授权代表签字：

年   月    日
附件二

法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：                                          ；

地    址：                                          ；

姓    名：             性别：     年龄：     职务：           ；

该同志系公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：    （公章）

法定代表人签名：

日  期：   年   月   日

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本项目投标文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次谈判的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

代理人：           姓名：            性别：            年龄：

身份证号码：                         职务：

供应商：    （盖章）

法定代表人：      （签字）

授权委托日期：   年   月   日

附件三

供应商关于投标文件的声明函

致：新疆新之建工程咨询有限公司：

为响应你方    年    月   日的           投标邀请，下述签字人自愿参与投标，提供招标文件技术需求书中规定的         项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对招标代理机构和招标人承担法律责任。

1）我方的资格声明，各有份正本，份副本。

2）下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的，同时附上我公司近二年的财务报表。

下述签字人知道，招标人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按招标人的要求提交。

供应商：    （公章）

法人代表或其被授权人：      （签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件四

供应商诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；

四、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、如在投标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）       法定代表授权委托人：（签字）

附件五

供应商反商业贿赂承诺书

在                号（项目）招标活动中，我公司承诺如下 ：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2、不与投标人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假招标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次投标权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《招投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：   （签字）   .

法人授权代表：   （签字）   .

项 目 经 理：   （签字）    .

公司签章       .

年      月     日

附件六

开   标   一   览   表

供应商名称：                                                                      单位：元

项目名称：                                                                        编号/包号：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备总价（元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |

注：1、请单独封装一份在信袋内。

2、在开标一览表中，按第二章投标须知10.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

3、详细清单参照附件七自制。

投标单位授权代表签字：                                             投标单位公章：

附件七

投标产品名称、数量、规格明细报价表

（此表参照下表由各供应商按照招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）                              编号/包号：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量（标明单位） | 单价（元） | 总价（元） | 生产厂家及品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的全部货物内容） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 运杂费 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第三章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

投标单位授权代表签字：                                            投标单位公章：

附件八

技 术 规 格 偏 离 表

编号/包号：                                                               年    月    日

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

投标单位授权代表签字：                                                  投标单位公章：
附件九

商 务 所 有 条 款 偏 离 表

编号/包号：                                                       年    月    日

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（供应商须对招标文件中所有商务条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

投标单位授权代表人签字：                                                  投标单位公章：

附件十

投标产品近三年相同产品销售业绩表

编号/包号：                                                                  年    月    日

| 地区 | 项目名称 | 中标内容 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同、顾客意见反馈表等的复印件）。

投标单位授权代表签字：                                                  投标单位公章：

附件十一

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。