
和田地区民丰县人民医院设备购置项目
[image: image1.jpg]REIMBEIEEIROT

DINGJIAN PROJECT MANAGEMENT LIMITED



项目编号：XJDJZFCG-MFX-2022-013号

招 标 人：民丰县人民医院  
 招 标 代 理：鼎建项目管理有限公司
二零二二年十一月

供应商应注意的事项

各供应商：

为保证本次政府采购项目的顺利进行,减少采购过程中,由于招标文件制作不合格等原因导致贵单位响应无效情况的发生,请贵单位仔细阅读招标文件的每一条款,特别注意以下事项:

请严格按照招标文件规定的资格证明文件要求提供每一项证件（特别注明原件或复印件的要求），并严格自审证件的有效期、年检、经营期限、证件签署的有效性等，漏缺一项证件或一项证件不合格将造成资格审查无法通过，所投投标文件为无效投标文件；

2、请认真研究招标文件规定的重大偏差所包括的内容，投标文件有重大偏差所列内容之一、经评委认定属实的，将作无效投标文件处理。

3、为防止意外情况的发生，请在招标文件规定的投标文件提交截止时间前半小时到达开标现场，截止时间后递交的投标文件恕不受理。

4、请认真阅读招标文件规定的供货安装期/竣工交付日期/服务期、付款方式、质保期等商务条款，制作投标文件时应作出响应或正偏离以上商务条款的承诺。

5、对供应商的虚假投标、围标串标、无正当理由放弃中标、行贿等违法违规行为，查实后，政府采购监管部门将根据《政府采购法》等法律法规处以取消本次响应资格，罚款，列入不良行为名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动的处罚。请各供应商严格自律，诚信参与投标。

6、由投标人基本账户汇出，且不得以分公司的名义转账，投标保证金需在开标截止之前到账，超过时间则不予认可。投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX包段（标段）及用途。该项目不须换取保证金收据，由银行出具投标企业保证金缴纳情况。晚于规定时间缴纳保证金的企业一切责任将由投标企业自行承担。

7、为确保投标保证金的及时退还，评标结束后投标企业需提供投标保证金回执单、开户许可证、退回保证金收据，交至民丰县行政服务和公共资源交易中心财务室（均加盖鲜章）

8、投标企业下载招标文件后请仔细阅读，如对招标文件内容有质疑，供应商应在投标截止7日前按招标文件中载明的邮箱：244273844@qq.com地址，以书面形式通知采购人。采购人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网，敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认招标文件不存在质疑的相关问题。超过招标文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑。

9、本提示内容并非招标文件的组成部分，仅为善意提示，如有与招标文件不一致之处，以招标文件为准。
目 录
4第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知
7
第三部分  采购需求
39
第四部分   评审方法（综合评分法）
54
第五部分   政府采购合同
59
第六部分   投标文件格式
72



第一部分  招标公告
和田地区民丰县人民医院设备购置项目公开招标公告

	项目概况

和田地区民丰县人民医院设备购置项目的潜在供应商应在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）查阅本项目公告，并在该项目采购公告附件中获取采购文件，并于12月13日12点00分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：XJDJZFCG-MFX-2022-013号
项目名称：和田地区民丰县人民医院设备购置项目

采购方式：公开招标
预算金额（元）：5922700
最高限价（元）：5922700
采购需求：医疗设备购置。（详见参数要求）
申请人的资格要求：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

供应商为中小企业/小微企业,供应商应为残疾人福利企业,落实国家政策：

（1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2020]46号)。

（2）投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2020]108号)中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。

（3）《财政部、发展改革委、生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

3.本项目的特定资格要求：

供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）有效的“三证合一”的营业执照原件；

（2）法定代表人投标需携带法定代表人证明书及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书及委托代理人身份证（原件）；需提供社保部门出具的投标单位的缴纳社保证明（提供法人近六个月社保缴费证明及社保局出具的个人缴费明细），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明（新成立不足3个月的按实际情况发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度需提供会计事务所出具2021年度财务审计报告，2021年10月以后成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明和健全的财务会计制度；

（4）提供税务机关出具近三个月的完税证明，以税款所属时期为准，企业代缴费的完税证明（如社保，公积金等）不作为完税证明的依据。（如有免税企业，需提供免税相关材料证明，新成立公司按实际发生。）；

（5）凡拟参加本次招标项目的投标人，根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商需提供，“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、失信惩戒对象查询截图，中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn)无贪污行贿查询所有查询资料提供网页版打印件,中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入行政处罚信息（尚在处罚期内的）、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图及企业信用信息公示报告，如不能全部提供将拒绝其参加本次招标活动（以现场资格审查为准，查询日期自本公告发布日期至投标截止之日为止）

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无失信行为，（投标人须出具企业及法定代表人无重大违法记录承诺书，无失信行为承诺书）；

（7）提供《医疗器械经营许可证》；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（9）本项目不接受联合体。

三、获取（下载）采购文件
时间：2022年11月22日至2022年11月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（线上获取法定节假日均可 ）

地点（网址）：新疆政府采购网下载（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)。
方式：供应商登陆政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0.0元
四、响应文件提交（上传）
截止时间： 2022年12月13日12:00（北京时间）

地点：民丰县行政服务和公共资源交易中心 （新疆民丰县友谊路75号）

五、开启
时间： 2022年12月13日12:00（北京时间）
地点：民丰县行政服务和公共资源交易中心 （新疆民丰县友谊路75号） 
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：
招标单位：民丰县人民医院  

联 系 人：艾科长                   联系电话：0903-6751626

招标代理机构：鼎建项目管理有限公司

联 系 人：宋丽                     联系电话：0903-2022612

监督单位：民丰县政府采购管理办公室

联 系 人：张涛                     联系电话：0903-6750784 

第二部分  投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	和田地区民丰县人民医院设备购置项目

	2
	采购人
	名称：民丰县人民医院

联系人：艾科长

联系电话：0903-6751626

	3
	采购代理机构
	招标代理机构：鼎建项目管理有限公司
联 系 人：宋丽

电    话：0903-2022612
详细地址：和田市安泰广场写字楼1701室

	4
	采购内容
	详见招标文件第三部分 采购需求；

	5
	投标人资格要求
	供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）有效的“三证合一”的营业执照原件；

（2）法定代表人投标需携带法定代表人证明书及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书及委托代理人身份证（原件）；需提供社保部门出具的投标单位的缴纳社保证明（提供法人近六个月社保缴费证明及社保局出具的个人缴费明细），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明（新成立不足3个月的按实际情况发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度需提供会计事务所出具2021年度财务审计报告，2021年10月以后成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明和健全的财务会计制度；

（4）提供税务机关出具近三个月的完税证明，以税款所属时期为准，企业代缴费的完税证明（如社保，公积金等）不作为完税证明的依据。（如有免税企业，需提供免税相关材料证明，新成立公司按实际发生。）；

（5）凡拟参加本次招标项目的投标人，根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商需提供，“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、失信惩戒对象查询截图，中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn)无贪污行贿查询所有查询资料提供网页版打印件,中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入行政处罚信息（尚在处罚期内的）、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图及企业信用信息公示报告，如不能全部提供将拒绝其参加本次招标活动（以现场资格审查为准，查询日期自本公告发布日期至投标截止之日为止）

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无失信行为，（投标人须出具企业及法定代表人无重大违法记录承诺书，无失信行为承诺书）；

（7）提供《医疗器械经营许可证》；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（9）本项目不接受联合体。

	6
	投标文件的组成部分
	封面
	投标文件封面；（按投标文件格式要求填写）

	
	
	资格审查材料
	供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）有效的“三证合一”的营业执照原件；

（2）法定代表人投标需携带法定代表人证明书及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书及委托代理人身份证（原件）；需提供社保部门出具的投标单位的缴纳社保证明（提供法人近六个月社保缴费证明及社保局出具的个人缴费明细），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明（新成立不足3个月的按实际情况发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度需提供会计事务所出具2021年度财务审计报告，2021年10月以后成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明和健全的财务会计制度；

（4）提供税务机关出具近三个月的完税证明，以税款所属时期为准，企业代缴费的完税证明（如社保，公积金等）不作为完税证明的依据。（如有免税企业，需提供免税相关材料证明，新成立公司按实际发生。）；

（5）凡拟参加本次招标项目的投标人，根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商需提供，“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、失信惩戒对象查询截图，中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn)无贪污行贿查询所有查询资料提供网页版打印件,中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入行政处罚信息（尚在处罚期内的）、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图及企业信用信息公示报告，如不能全部提供将拒绝其参加本次招标活动（以现场资格审查为准，查询日期自本公告发布日期至投标截止之日为止）

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无失信行为，（投标人须出具企业及法定代表人无重大违法记录承诺书，无失信行为承诺书）；

（7）提供《医疗器械经营许可证》；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（9）本项目不接受联合体。

	
	
	商务

文件
	详见投标文件格式，以投标文件格式要求为准。

	
	
	技术

文件
	详见投标文件格式，以投标文件格式要求为准。 

	
	
	服务

文件
	详见投标文件格式，以投标文件格式要求为准。 

	7
	是否允许联合体投标
	□是。    
应满足要求：                                         
☑否。                                       

	8
	是否允许投报进口产品
	□是。              
(否。

	9
	是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成
	☑否。
□是。
中标人按照合同约定或者经采购人同意，可以将项目非主体、非关键性工作分包交由他人完成。此时，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。
分包内容要求：
    \                                            
分包金额要求：
     \                                            
接受分包的第三人资质要求：
      \                                              

	10
	踏勘现场
	☑不组织踏勘。

□自行踏勘。
□统一组织。

	11
	答疑接受时间
	 2022年11月27日 （北京时间）前接受投标人疑问或澄清要求（逾期不予受理）。
联系人： 宋丽 

联系电话： 0903-2022612   
提交方式：由投标人的被授权人提交书面材料（盖公章） 
注：澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的澄清文件制作投标文件，否则产生的后续结果自行承担。

	12
	投标有效期
	自投标截止之日起  90  日历天，有效期短于该期限将被拒绝。

	13
	投标截止时间（开标时间）
	截止时间：2022年12月13日12:00 （北京时间）

	14
	投标人在投标截止
时间前提交的文件
	投标文件（具体要求见本表第15项）

	15
	投标文件份数
	纸质版文件：正本一份，副本三份(三份副本一起封装），正本副本分别封装。
开标一览表：一份并且独立封装。
电子投标文件（U盘）（PDF格式）：一份（包括投标文件正本全部内容；以U盘形式递交）；

凡进入开标、唱标程序的投标文件概不退还

	
	封套要求
	封口处加盖供应商公章，封皮上注明以下内容：

收件人名称：鼎建项目管理有限公司 

项目名称：                               

项目编号：                               

包装内容：投标文件正本/副本/电子版/开标一览表
投标人名称：                 

投标人地址：                 

联 系 人：                   

联系电话：                                

在规定的开标时间    年   月   日  ：  前不得启封

供应商认为有必要提交的其他资料请于投标截止时间前一并提交。

	16
	开标时间及地点
	开标时间：2022年12月13日12:00（北京时间）
开标地点：民丰县行政服务和公共资源交易中心（新疆民丰县友谊路75号）

	17
	评标委员会的组成
	评标委员会构成：  5  人，其中采购人代表 1 人，专家评委 4 人。

评委确定方式： 和田地区专家库随机抽取 

	18
	投标保证金
	缴纳方式：电汇、网银转账（须从投标企业基本账户转出）、金融机构、担保机构出具的保函形式提交。

	
	
	金额（小写）：59000元
金额（大写）：伍万玖仟元整

	
	
	请于采购文件指定日期前将投标保证金足额汇入（存入）以下账户  
开户名称：民丰县行政服务和公共资源交易中心 

开户银行：中国农业银行股份有限公司民丰县支行 

账号：30582301040020842

★特别注意：投标人请于投标截止时间及开标时间前将投标保证金缴入指定账户，注明项目名称及用途，以进账时间为准确定投标保证金缴纳的时效性，无须到民丰县公共资源交易中心换取收据，开标时需携带投标保证金电子回单。

投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

由投标人基本账户汇出，且不得以分公司的名义转账。

投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX包段（标段）及项目编号。

退保证金需要：投标保证金回执单、开户许可证、退回保证金收据。

	19
	节能、环保要求
	按国家有关节能环保政策执行：
采用综合评分法，加分幅度：
    \                                              
采用最低评标价法，加分幅度：
     \                                              

	20
	中小微型企业
有关政策
	(1)根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)；关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号；《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）；工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行；
(2)价格扣除幅度：价格给予 10 %的扣除。

	21
	技术部分是否采用
“暗标”评审方式
	☑否。
□是。

	22
	评审方法
	☐资格后审         ☐资格预审
☑综合评分法       ☐最低评标价法

注：1、最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，技术指标较优的一方为中标人。
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2、综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分细则评审后，以评标最终得分最高的投标人作为中标人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	23
	履约保证金
	履约保证金的交纳必须以公对公账户进行电汇或转账，否则不予认可。

	
	
	交纳时间：以合同签订为准

	
	
	交纳金额：不超过中标金额的10% 

	
	
	收款单位：民丰县人民医院 
（具体事宜以合同签订为准）

	
	
	项目完成验收合格无质量问题后退还。

	24
	代理服务费
	□不交纳。
☑交纳。
招标代理服务费，由中标人在领取中标通知书前，以现金或转账的方式向招标代理机构一次性支付。

招标代理服务费收费标准： 
差额累计收费 100 万收取 1.5%，100~500 
万收取 1.1%，500~1000 万收取 0.8%， 
1000~5000 万收取 0.5%。

	25
	场地服务费
	☑不交纳。
□交纳。

	26
	合同公证费
	☑不缴纳
☐缴纳

	27
	付款途径
	  合同签订时约定    

	28
	付款方式
	  合同签订时约定 

	29
	交付日期
	合同签订后20个工作日内完成安装调试验收完毕。

	30
	交付地点
	甲方指定地点

	31
	保修期
	验收合格后1年

	32
	争议的解决
	   \                                       

	34
	是否需要
提交样品
	☑不需要
□需要，样品要求如下
样品要求如下：
    \                                             


	35
	现场陈述
	☑不需要。
□需要，陈述要求如下：
陈述要求如下：
1、陈述内容：   \                                  
2、陈述人员：   \                                    
3、陈述时限：   \  分钟。
4、陈述形式：   \                                  
5、其他：(1)依照签到顺序依次进行；(2)投标人可放弃陈述，但需要签字确认。

	36
	项目预算
	本项目和田地区民丰县人民医院设备购置项目预算为：5922700元 ，投标人投标报价超过项目预算的按无效投标处理。

	37
	其他
	1、各投标人必须针对项目制作投标文件并报价，投标文件必须满足招标文件份数与制作等要求，否则将导致投标被拒绝。 
2、本项目的招标投标活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。

	38
	招标人补充的其他内容
	1、所有投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有 

标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成 

本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材 

料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的，由评 

标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为 

无效标处理。 

2、有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； 

（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的； 

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供 

应商不与采购人签订合同的； 

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶 

意串通的； 

招标文件规定的其他情形。     

3、投标截止前15日在新疆政府采购网发布变更公告通知所有投标人，其内容将作为投标文件的组成部分，请各潜在投标人留意相关媒介通知，时间不足15日开标时间将顺延。

	注意事项
	注：无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会可以视同其未提供。

	备注
	以上内容如有变化将另行通知。

本招标文件未尽事宜按国家、自治区、地区现行规定执行。

3、本招标文件下述内容如与前附表不一致的，以本前附表为准。

4、开标时需携带招标文件资格要求中所提及一切文件，否则做否决投标处理。

5、供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任的同时不得耽误本项目服务工作。


注：1、本表中加☆项目若有缺失或无效，将导致投标无效且不允许在开标后补正；
2、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。
3、本表中“ eq \o\ac(□,√)”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。
投标人须知正文部分
总则

鼎建项目管理有限公司受民丰县人民医院委托，对本次采购项目进行公开招标。本招标文件适用于和田地区民丰县人民医院设备购置项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.说明
1.1本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。
2.定义
2.1“采购人”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第1项。
2.2“采购代理机构”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第2项。
2.3“招标货物”指招标文件第三部分所述所有货物；“服务”指招标文件第三部分所述投标人应该履行的承诺和义务。
2.4“潜在投标人”指符合招标文件各项规定的供应商。
2.5“投标人”指符合招标文件规定并参加投标的供应商。
3.合格投标人的条件
3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。
3.2遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：
1)具有独立承担民事责任的能力； 
2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6)法律、行政法规规定的其他条件；
7)具有本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第5项规定的资格条件。
3.3投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：
3.3.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；
3.3.2母公司、全资子公司及其控股公司；
3.3.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；
3.3.4法律和行政法规规定的其他情形。
3.4投标人须持有《法定代表人授权委托书》。
3.5投标人在新疆政府采购网内针对本项目下载了采购文件。

3.6投标人按时足额交纳投标保证金。
3.7本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第7项的规定。如果允许，除均应符合上述规定外，还应符合下列要求：（本项目不允许联合体投标）
1）联合投标体应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合投标体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。
2）联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标人整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。
3）由不同专业的投标人组成的联合体, 首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的投标人的应答材料确定。
4）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。
5）联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。
6）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。
3.7投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。
4.投标费用
4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。
5.纪律
5.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。
5.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
5.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
5.2.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
5.2.1.2投标人之间约定中标人；
5.2.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
5.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
5.2.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
5.2.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
5.2.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
5.2.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作投标文件的文件制作机器码（mac地址）一致，或制作投标文件的文件创建标识码一致；
5.2.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
5.2.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.2.2.5不同投标人的投标文件相互混装；
5.2.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
6.通知
6.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告变更通知及/或答疑文件，以新疆政府采购网公告发布通知为准，敬请投标企业及时关注。
二、招标文件
7.招标文件组成
7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。
踏勘现场

本项目不需勘察
9.知识产权
9.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。
9.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。
10.答疑及招标文件的澄清和修改
10.1投标人如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第11项规定向采购代理机构提出。提出后，请投标人及时通过交易平台“答疑文件下载”栏目查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。
投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。
10.2无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答投标人疑问对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在投标人发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。
特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。
10.3采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。
10.4采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在新疆政府采购网进行披露，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。
上述澄清、修改在新疆政府采购网公告发布通知为准，敬请投标企业及时关注，采购代理机构不承担投标人未及时关注澄清、修改文件内容而引起的一切后果和法律责任。
10.5澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的澄清文件制作投标文件，否则产生的后续结果自行承担。
三、投标文件
11.投标文件的语言及计量单位
11.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。
11.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。
11.3除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。
11.4对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。
11.5电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标人的投标文件一律不予退还。
12.投标文件组成及编制
12.1投标文件分为资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件。
商务文件指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术和服务文件指投标人提交的能够证明其提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。本次招标，投标人须按招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第6项规定提交资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件，其中加☆项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。
12.2投标人递交的投标文件及相关要求按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第14、15项的规定。
12.2.1投标文件的编制
12.2.1.1投标文件以招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。           
12.2.1.2投标文件须使用投标人公章以及法定代表人签字或盖章。否则视为无效投标。
12.2.1.3招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。
12.2.1.4电子投标文件由投标人使用U盘制作（投标人须保证启用U盘时能正常读取）。 
13.投标报价
13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
13.2投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。
13.3除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。
13.4本项目是否接受进口产品按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第8项的规定。
13.5本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第9项的规定。如允许，投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，须在技术文件中载明。
13.6投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。
13.7投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。
除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
13.8对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。
13.9最低报价不能作为中标的保证。
14.投标有效期
14.1本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第12项的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。
14.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。
15.投标内容填写说明
15.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。
15.2投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。
15.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。
15.4投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。
15.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。
15.6投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。
15.7本项目技术部分是否采用“暗标”评审方式按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第21项的规定。 
四、投标保证金
16.投标保证金 
16.1投标人应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第18项的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐，并经民丰县行政服务和公共资源交易中心确认。
16.2采购代理机构不接收以现金或汇票等其他形式递交的投标保证金。未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。
16.3未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在交纳履约保证金并于合同生效后5个工作日内退还。（自行联系民丰县行政服务和公共资源交易中心财务室）
16.4投标保证金退还需提供：投标保证金回执单、开户许可证、退回保证金收据。（自行联系民丰县行政服务和公共资源交易中心财务室）
     16.5如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向招标人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。
16.6开标结束后，转账、电汇、网银形式缴纳的保证金由民丰县行政服务和公共资源交易中心财务室统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。银行电子保函、保险电子保函等形式缴纳的投标保证金按协议执行，无需办理退款手续。
五、投标文件的递交
17.投标文件的密封和标记
17.1投标人应严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改，但以投标截止时间前递交的投标文件为准。
投标截止时间：2022年12月13日12:00（北京时间）

逾期提交或未按规定密封的投标文件不予接受。
17.2电子投标文件U盘应封装在信封中。封口处加盖投标人公章，封皮上注明项目编号、项目编号、项目名称、投标人名称、联系方式，并注明“电子投标文件”字样。
投标人认为有必要提交的其他资料请于投标截止时间前一并提交。
17.3如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。
18.投标文件的递交
18.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件、电子投标文件等送达指定开标地点。
18.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。
19.投标文件的修改和撤回
19.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。
六、开标
20.开标
   20.1.开标在招标文件确定的投标文件递交截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

20.2.开标由采购代理机构主持，邀请所有供应商参加。

20.3.供应商代表必须持本人身份证参加开标会，如供应商代表非法定代表人，还应持法定代表人授权书。

20.4.开标时，由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，或由采购人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标报价、服务期期和投标文件的其他主要内容。

20.5.在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有经检查合格的投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当供应商少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

20.6.采购代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

20.7.唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属供应商即时修改报价或承诺的，一律拒绝。开标记录表由记录人、唱标人、供应商法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

20.8.开标结束

七、评标步骤和要求
21.组建评标委员会
21.1采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。
21.2参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。
22、资格审查
22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.初步评审
23.1评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全、有无计算错误等。 
23.2评标委员会审查投标文件是否实质上响应招标文件的要求。
1）实质上响应的投标是指与招标文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
2）重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交付日期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
23.3投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他投标人造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
23.4初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：        
1）投标文件中的开标一览表与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。
4）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。
23.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来证明。
24.投标的澄清
24.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。
24.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。
24.3如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。
24.4公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
25.详细评审
25.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第22项规定以及招标文件的要求进行。具体要求等详见招标文件第五部分“评审方法”。
25.2评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。
26.确定中标人
26.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
26.2 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标人。
27.评标过程要求
27.1开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。
27.2在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。
28.投标人瑕疵滞后发现的处理规则
28.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。
29.采购项目废标
29.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：
1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的供应商不足3家的； 

2）投标人的报价均超过了采购预算；
3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
4）因重大变故，采购任务取消的。
29.2投标人存在下列情况之一的,投标无效；

(一)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
(二)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(三)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(四)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(五)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(六)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

八、履约保证金
30.履约保证金
30.1履约保证金按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第23项规定，在签订合同前交纳。
30.2中标人在中标公告发布后及时足额交纳履约保证金。
九、代理服务费、公证费
31.代理服务费、公证费
31.1代理服务费、公证费按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第24项和第26项的规定由中标人交纳，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。
十、签订、审核合同
32.中标通知
32.1中标人确定后,采购代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标人应按照上述第23、24、26条的规定交纳履约保证金、代理服务费和公证费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
32.2采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。
32.3中标通知书是合同的组成部分。
33.签订合同
33.1中标人须在中标通知书发出之日起15日内与采购人签订采购合同。
33.2中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。
33.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请报经同级财政部门，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。
33.4中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。
33.5中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。
33.6违反32.1条、32.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
34.审核合同
34.1中标人持政府采购合同于签订合同之日起3个工作日内到民丰县行政服务和公共资源交易中心进行备案留存。
十一、处罚、询问和质疑 
35.处罚
35.1发生下列情况之一，投标人的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。
1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；
2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；
4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；
5）存在串通投标行为的；
6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；
7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。
36．询问
36.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
37.投标人有权就招标事宜提出质疑
37.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。
37.2质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。
37.3质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。
37.4质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。
37.5采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。
37.6投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。
37.7质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投拆。
十二、保密和披露
38.保密和披露
38.1投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。
38.2采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。
38.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

质疑及处理格式
质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                  
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         

邮编：                            

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               项目编号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         
事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分项目编号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并附有必要的合法来源的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：                                               
地     址：                             邮编：            

法定代表人/主要负责人：                                     

联系电话：                                             

授权代表：             联系电话：                  

地     址：                             邮编：                             

被投诉人1：                                             

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                       

被投诉人2
相关供应商：                                               

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                            

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：                                        
采购项目编号：                 项目编号：              
采购人名称：                                             
代理机构名称：                                         
采购文件公告:是/否 公告期限：                                 

采购结果公告:是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                
采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
法律依据：                                          
投诉事项2

……
五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分项目编号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第三部分  采购需求
为提高县域内疫病防控救治能力、提升公立医院高质量发展水平，此次引入财政贴息贷款支持医疗设备更新改造，切实满足人民群众的就医需求。

（1）技术要求

详见采购需求清单内具体参数要求。               
（2）商务要求
1.货物交付期限：合同签订后20个工作日内完成安装调试验收完毕。                                         
2.货物交付地点：民丰县人民医院指定地点。                      
3.货物交付方式：检验和验收工作由甲乙双方共同进行，验收合格后，甲乙双方签署验收单并递交甲方备案。       
4.包装和装运：乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。                                               
5.售后服务：

5.1.提供所投产品投标人或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。

5.2免费上门保修服务，7天×24小时全年无休，保修期自验收合格之日起计算。不接受该质保期（一年）的投标将不被接受。

5.3质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询。中标人或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。

（2）现场响应。货物调试完成后，中标人应继续向采购人提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务。

（3）中标人应当定期对所供设备系统运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。

（4）技术升级。在质保期内，如果制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务或优惠价格的有偿升级服务。

5.4质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）应以优惠价格继续提供售后服务。

5.5备品备件及易损件：

中标人或制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。中标人应提供原厂标准的备品备件、易损件、消耗资料价格清单及折扣率。

6.履约验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，采购人可以视项目情况邀请第三方机构或者参加本项目投标的落标人参与验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。                 

7.付款方式：具体以签订合同为准。
详细技术参数表

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	电子胃肠镜
	1 总体要求 ：

1.1 全高清电子内镜系统 

1.2 分体式设计 ，有独立的光源和独立的图像处理器

1.3 可显示特殊光染色模式图像

2 电子肠镜要求（治疗镜1根）

2.1 有效像素≥200万

2.2 * 视场角≥145°

2.3 头端部外径≤12.9 mm

2.4 主软管外径≤12.9mm

2.5 景深：3-100 mm

2.6 弯曲角度上≥180°下≥180° 左≥160° 右≥160

2.7 钳道孔径≥3.7mm

2.8 工作长度：1300 mm

2.9 全防水测漏设计装置

2.1 具有副送水功能

3 图像处理器要求

3.1 全高清内镜图像：逐行扫描，像素分辨率可高达1920×1080P

3.2 * 具备特殊窄带光诊断功能支持白光和3种特殊光照明模式，共有4种照明模式；通过405nm~540nm波长的复合光 ，实现光学染色观察模式的LED光源，既可以甄别黏膜层病变范围又可凸显黏膜下血管分布

3.3 * 图像传输方式 ：无线传输/高速率传输 ，无损失信息传输、抗干扰能力强、信息传输速度快、通信量大；

3.4 具有同时显示普通模式图像与特殊光模式图像的功能

3.5 具有血液强化功能，可突出显示血液中的血红素，强化显示血管及富含血液组织

3.6 具有自动调光功能,可以选择平均测光和峰值测光模式

3.7 具有结构强化功能，可突出显示病变组织中的多重纹路、血管及纤维构造

3.8 具有轮廓强化功能，可突出显示病变组织范围及轮廓

3.9 具有内窥镜自动识别功能，能读出并显示所连接的内窥镜型号和序列号

3.10  具有白平衡功能 ，能使图像的色彩更接近实际 ，白平衡帽可360°旋转

3.11 实时动态双屏画面 ：特殊光和白光两种画面同时显示。冻结图像也还可进行血液强化，结构强化、轮廓强化、数字放大等图像处理

3.12  具有数字放大功能，数字放大功能可将内镜图像进行1. 2 倍、1. 5 倍、2 倍三档放大

3.13 具有USB 存储功能，可在U 盘中存储视频和图片，具备录像功能

4 光源要求：

4.1 电压：220V    频率：50Hz；

4.2 LED灯 ，使用寿命≥10000小时,输出总光通量 ：300lm 

4.3 输出总光通量：主灯普通模式300 lm；特殊光模式：25 lm

4.4 主灯、备用等色温：3000-7000K范围内

4.5 气泵：40~90Pa ，共 L\M\H三档

4.6 气流量：L档：4L/min，M档：5L/min，H档：7L/min

5 其他配件要求：

5.1 液晶彩色监视器：≥27寸彩色液晶医用监视器                         1台

6 专用台车

6.1 专用仪器台车一台

7 内窥镜用送水泵、送气泵  1套

7.1 内窥镜用送水泵、二氧化碳送气装置

7.2 内镜用送水泵参数

7.2.1 11输入功率≤50VA；

7.2.2 具有供水操作限制功能，单次连续供水操作时长≤20 秒

7.2.3 * 流量≥450ml/min

7.2.4 具有流量调节控制功能，以指示灯显示，调节档位≥9 档

7.2.5 具有脚踏开关控制供水操作功能，可通过脚踏开关进行强力冲水

7.2.6 冲洗系统完全密闭，可直接连接生理盐水瓶，方便快捷

7.2.7 小型轻巧：重量轻、体积小，可直接放置于台车上

7.2.8 泵头可拆卸：泵头可拆卸式设计，组装时简单方便

7.3 二氧化碳送装置

7.3.1 噪声：≤55db

7.3.2 功率：≤50VA

7.3.3 输出CO2额定流量：≥8.5L/min±1L/mi

7.3.4 输出CO2气体压强：≥45kPa±4kPa

7.3.5 输入CO2气体最大压力≤1.5Mpa

7.3.6 送气装置通过水瓶和内窥镜连接后：送水量≥45ml/min，送气量≥800ml/min

7.3.7 最小供给压力≥0.3Mpa

7.3.8 智能化气源压力测量设置，对输出流量过高、过低具有保障设计

7.3.9 可直接连接到医院的二氧化碳管路

7.3.10 设计紧凑轻便，可轻松安装到内镜台车上

8 高清图文工作站   

8.1 高清图文工作站一套(选配打印报告用)
	1
	台

	2
	胃肠镜配套设备
	1 技术要求：

1.1 台面、清洗槽、功能背板、干燥台材质要求：采用国际知名品牌高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥10MM，台面厚度≥70MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性

1.2 清洗槽形状要求：清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。

1.3 干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有半径≤5mm的圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧

1.4 功能背板形状材质要求：背板采用与清洗槽相同的材质，为整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度，降低操作人员的视觉强度。背板规格高度：离地高度≧1.6m。

1.5 浸泡槽盖材质要求：采用透明亚克力并配有手柄，能充分把浸泡槽盖好不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄

1.6 清洗槽规格尺寸要求：双槽外形尺寸≦1350*750mm（L*W）；2套

1.7 干燥台规格尺寸要求≤长1500mm×宽750mm；1套

1.8 柜体形状要求：采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥150mm

1.9 支架材质要求：选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度≧1.5mm，高≧800mm，造型采用倾斜式设计，更符合人性化设计；底板采用PVC板，使用寿命更长，耐潮湿，耐潮湿。

1.10  柜门材质要求：采用钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，更美观，非整体柜门设计；柜门铰链采用国际知名品牌阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位

1.11 柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。

1.12 全自动灌注器要求：采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷；注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，系统采用“一次性”注水，避免交叉感染的危险

1.13 控制器要求：采用数字数码管显示，各流程功能均有微电脑控制隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能

1.14 14.酶液/消毒液倒计时装置要求：独立记录灌注剩余时间，时间显示1秒-99分钟。

1.15 15.快速接头材质及功能要求：整套快速接头采用知名品牌，快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性，快速插头底座设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便、自如、快捷，只需单手操作就可完成

1.16 供气要求：采用医用无油空气压缩机供气，要求医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力最大压力≧0.9MPa 供气量：120L/min 储气量≧36L ；噪音≦40dB 输出功率≦750W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气

1.17 中心气体处理器要求：无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器,可调范围0.15～0.6MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜

1.18 供气管路要求：采用优质的专用知名品牌气动部件，承压强，寿命长

1.19 高压水枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa

1.20  高压气枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa

1.21 供水管路要求：所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体，杜绝泄漏现象。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀

1.22 排水管路要求：所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，绝不使用任何PVC-U排水软管；采用同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝泄漏现象

1.23 水质过滤器要求：对工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，防止交叉感染，过滤型水处理器精度≦0.1μm，过滤流量≧0.3T/h，可更换滤芯

1.24 自动/手动双控水源控制要求：自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用

1.25 不锈钢水龙头：国内知名厂家的全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件

1.26 不锈钢落水器：与不锈钢水龙头同一厂家的全优质SUS304不锈钢落水器，密封圈采用国际知名品牌橡胶，使用寿命更长

1.27 消毒液气体解析系统：主机位于柜体内部的隐藏式设计，同时不占用内镜清洗操作空间，控制按钮位于功能背板上面，方便操作，随时分解并通过下水总管或专用排气通道排除槽内会发的消毒液，防止气体向外扩散，保护医务人员

2 用户要求：

2.1 在新疆区域同类产品用户在15家以上，并提供详细用户名单

3 29.售后服务：

3.1 (1)在和田地区有厂家维修工程师；提供加盖用户公章的证明材料

3.2 并提供名单及工作证件；验收合格后整机免费保修1年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知24小时内，到达现场进行维修。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费现场培训操作及维修人员
	1
	台

	3
	电子支气管镜
	1 高清电子支气管镜                                             1根

2 图像处理系统                                                   1台

3 LED冷光源                                                     1台

4 高级医用彩色监视器                                             1台

5 专用仪器台车                                                   1套

6 高清图文工作站                                      1套（选配打印报告用）

6.1 高清电子支气管镜要求：

6.1.1 清晰度：匹配显示器支持≥1080P显示

6.1.2 视场角：≥110°

6.1.3 * 头端部外径：≤3.8mm

6.1.4 * 主软管外径：≤3.6mm

6.1.5 景深：3-50mm

6.1.6 弯角：上≥160°、下≥130°

6.1.7 钳道孔径：≥1.2mm

6.1.8 工作长度：≥600mm

6.2 图像处理器要求：

6.2.1 * 高清电子内镜摄像系统，采用封闭式系统，非Windows系统

6.2.2 * 所投产品为公司所生产支气管镜能够匹配的最高端型号

6.2.3 * 具备染色功能：通过专用滤光片，输出窄波光，充分利用血色素对窄波光的吸收性，强调突出显示浅表层黏膜的血管分布状态及黏膜构造的细微变化，血管和黏膜可显示的光动力学早癌图像

6.2.4 具有HbE血液强化功能，可突出显示血液中的血红素，强化显示血管及富含血液组织

6.2.5 具备测光模式可调功能：可以选择平均测光和峰值测光模式

6.2.6 具有构造强化功能，可突出显示病变组织中的多重纹路、血管及纤维构造，构造强调有四档可调

6.2.7 支持实时冻结并回放功能

6.2.8 支持色彩强调：“R”±5、“B”±5

6.2.9 * 需兼容电子胃镜、肠镜、支气管镜、鼻咽喉镜,可节省未来升级投资成本

6.2.10 * 具有自动白平衡调节装置，根据人机工程学，设计为可以旋转的白平衡帽；

6.2.11 USB接口，可存储视频和图片；增加摄像和拍照功能，一键录入，方便快捷；可接脚踏开关控制拍照功能

6.2.12 具有自动调光功能

6.2.13 具备多种的信号输出方式，包括DVI、CVBS、Y/C、R,G,B,V,H/CS 

6.2.14 * 设备面板按钮为按键设计，戴手套不易操控的触控按键

6.3 光源要求：

6.3.1 灯泡：LED灯，可选则氙灯

6.3.2 电压：220V    频率：50Hz

6.3.3 灯泡平均寿命：连续使用≥10000小时

6.3.4 使用专用滤光片可实现颜色转换

6.3.5 色温：3000K~7000K

6.3.6 输入总光通量：≥300 lm

6.3.7 气泵：气压调节高档（H档）低档(L档)

6.3.8 亮度调节：光路光圈，电子曝光时间双重控制

6.4 其他配件要求：

6.4.1 1、液晶彩色监视器：≥24寸医用级高辨率液晶监视器             1台

6.5 专用台车

6.5.1 专用仪器台车一台                                          1套

6.6 整套设备质量要求： 

6.6.1 为确保整套设备的稳定性、兼容协同性，便于维修，所投产品的图像处理器、冷光源、电子支气管镜，为整机生产厂家原厂生产，同一品牌；

6.6.2 为了保证投标产品的先进性以及良好的操作性，要求制造商为国内知名的内镜生产企业，内镜研发、制造超过二十年

6.6.3 要求制造商技术力量先进，具备研发制造电子胃镜、电子肠镜、电子支气管镜、电子鼻咽喉镜、电子可视喉镜、纤维支气管镜、纤维鼻咽喉镜等能力

6.7 售后要求

6.7.1 * "制造商企业实力要求：

制造商拥有完善的生产实力和服务实力，近3年内镜产品在新疆公立医院用户不少于20家 ，提供用户目录"

6.7.2 "保修要求：

设备的安装标准及技术规范符合国家标准，验收合格起，保质一年，保修期满后，终生维护、软件升级，长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。制造商具有全国400或800服务热线；"

6.7.3 "产品认证：

制造商获得IS09001、IS013485认证；"
	1
	台

	4
	DR及数字化肠胃一体机
	1 高压发生器 

1.1 高压产生方式 高频逆变，≥500kHz

1.2 * 标称电功率 ≥80kW

1.3 最短曝光时间 ≤1ms

1.4 透视输出电压 ≥125kV

1.5 摄影电压 ≥150kV

1.6 * 脉冲透视最大电流 ≥30mA

1.7 最大管电流 ≥1000mA

1.8 透视方式 要求具备脉冲透视以及连续透视两种方式

1.9 摄影方式 要求具备点片摄影／直接摄影／DSA减影／连续摄影功能

2 X射线管组件 

2.1 * 阳极热容量 ≥400kHu

2.2 阳极转速 ≥9700转/分

2.3 焦点 双焦点，小焦点≤0.7mm，大焦点≤1.2mm

2.4 小焦点功率 ≥40kW

2.5 大焦点功率 ≥100kW

2.6 限束器类型 可自动及手动控制

2.7 曝光野指示灯 要求具有

2.8 透视摄影转换时间 ≤1s

3 检查床 

3.1 床体四周均可接触患者 要求满足

3.2 * 床体负角度旋转 ≥17度

3.3 床面横向运动范围 ≥22cm

3.4 影像系统垂直运动范围 ≥120cm

3.5 影像系统覆盖范围 ≥160cm

3.6 * 倾斜投照角度 ≥ ±40度

3.7*最大SID ≥180cm

3.8 任意位置床体承重 ≥200kg

3.9 * 操控方式 单一遥控杆自定义实现

4 平板探测器 

4.1 材料 非晶体硅

4.2 像素大小 ≤140μm

4.3 空间分辨率 ≥3.6 lp/mm

4.4 有效视野 ≥ 17"x17"

4.5 视野可变 ≥ 4 视野

4.6 最小视野 ≤9"x9"

4.7 像素矩阵 ≥3030ｘ3030 pixels

4.8 灰阶等级 ≥16 bit（65,536灰阶）

5 数字化影像系统 

5.1 CPU ≥3.0GHz

5.2 内存 ≥8G

5.3 主机操作系统 Windows 10

5.4 硬盘容量 ≥ 1000GB 

5.5 脉冲透视 ≥25 fps（最大）

5.6 序列摄影帧频 ≥15 fps（最大）

5.7 虚拟限束器 要求具有

5.8 透视图像记录 ≥15s

5.9 末帧图像保持 (LIH) 要求具有

6 多种临床采集程序协议 要求具有，消化道检查，胰胆管检查，输卵管检查

6 图像处理功能 

6.1 直方图计算 要求具有

6.2 窗宽窗位调节 要求具有

6.3 黑/白反转 要求具有

6.4 图像缩放功能 要求具有

6.5 ROI调节 要求具有

6.6 水平/垂直翻转 要求具有

6.7 图像剪切 要求具有

6.8 边缘增强 要求具有

6.9 标注功能 要求具有

6.10 测量距离、角度 要求具有

7 网络功能 要求具有

7.1 DICOM储存 要求具有

7.2 DICOM打印 要求具有

7.3 DICOM-DVD刻录（内置 DICOM浏览软件） 要求具有

7.4 DICOM worklist 要求具有
	1
	台

	5
	过氧化氢低温等离子灭菌器
	1 用途：用于不耐高温的手术器械、精密器械、腔镜器械、管腔物品等在低温环境下实现物品灭菌过程.

2 原理：以过氧化氢为灭菌剂，在低温环境下通过电磁场使汽化的过氧化氢形成过氧化氢等离子态，结合过氧化氢气体及过氧化氢等离子体对室内物品进行低温灭菌。

3 * 容积：有效容积≥130L，提供内室尺寸

4 灭菌方法：过氧化氢等离子体技术；过氧化氢在线提纯技术，将过氧化氢浓度提纯到96.8%以上；灭菌后过氧化氢无残留、环境无影响技术

5 * 灭菌剂：55%-65%浓度的过氧化氢灭菌剂；包装方式：卡匣式独立封装

6 注入方式：全自动针刺胶囊吸入式，每次运行程序至少使用1个胶囊，每循环灭菌剂量≤10ml，提供证明材料

7 灭菌程序：数量≥3个程序，包含快速灭菌、标准灭菌、软镜类程序等

8 灭菌速度：标准循环≤65分钟；快速循环≤40分钟；提供打印记录

9 * 灭菌效果：单循环灭菌程序能对直径≥1mm，长度≥500mm不锈钢管和直径≥1mm,长度≥2000mm聚四氟乙烯管进行有效灭菌，提供有效灭菌检测报告，并标注出数据位置

10 * 控制系统：进口PLC控制；≥5寸中文显示彩色安卓系统触摸屏；灭菌程序的压力下限、灭菌时间等参数可根据需要进行调整；具有报警信息显示功能，具有真空泵油更换提醒功能，提供报警界面照片及报警内容明细

11 * 灭菌记录：灭菌过程的温度，压力，时间，循环模式，过程阶段等均在触摸屏上自动显示，灭菌结束后自动打印工作过程参数和曲线；设备具备重复打印功能，可在操作界面直接打印近10次灭菌记录，防止打印纸缺失，造成的记录丢失；提供操作屏幕照片

12 卡匣用量识别：卡匣每次填入设备，系统自动提醒，卡匣使用情况，有效确保未使用完的卡匣二次使用，防止造成耗材浪费

13 * 进口部件：真空泵、压力变送器、电磁阀、空气过滤器、PLC、温度控制器、继电器、等主要部件均为进口品牌；提供依据

14.00  灭菌温度：50℃±5℃

15 门操作：触摸显示屏等多种开关门方式，自动开关门，防夹手设计

16 灭菌室结构及材质：方形结构，优质航空铝材

17 尺寸：提供 外形尺寸、内室尺寸

18 能源：提供电源及功率

19 使用寿命：≥6年，提供设备铭牌

20 * 耗材资质：设备所使用耗材为危险化学品，生产厂家提供《危险化学品生产或经营许可证》

21 * 专利证明：提供≥8份设备专利证明

22 * 检测报告：提供≥3份省级以上单位出具检测报告，包含灭菌效果检测报告、过氧化氢灭菌残留检测报告、卫生安全评价报告等

23 配置要求：主机1台、篮筐2个、卡匣5个、无纺布1包、真空泵油2桶、监测耗材1套。

24 * 用户要求：在新疆同类产品用户≥30家，并提供详细用户名单及联系方式。

25 * 售后服务

25.1 在和田地区有厂家维修工程师，并提供详细用户名单及联系方式

25.2 终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知24小时内，到达现场进行维修。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费现场培训操作及维修人员

25.3 * 售后服务客户满意度：提供≥5份加盖终端用户公章的售后服务客户满意度调查表
	1
	台

	6
	高频电刀
	1 产品特点

1.1 输出功率：350W

1.2 七种输出模式：①纯切  ②混切1 ③混切2  ④喷凝  ⑤强凝  ⑥标准双极 ⑦双极强凝

1.3 全部微电脑控制

1.4 纯切：最大输出功率可达到300W，对任何组织、结构、轻松实施手术

1.5 混切：适用于任何组织，在切割的同时提供很好的凝血效果

1.6 喷凝：适合于普通开放性手术用，组织凝固层较深，具有强大的凝血效果

1.7 强凝：用于腔镜外科和其他精细组织的快速接触式凝血，适合于内镜手术用

1.8 标准双极：当组织达到凝固的效果时输出的功率便开始缓慢下降，达到很好的凝血效果

1.9 具备高性能的病人回路电极板接触质量检测系统（REM）、功率自动补偿系统（PPS）

1.1 可以配合腹腔镜、宫腔镜等使用，适用于各科类手术

1.11  具有刀笔遥控调节输出功能

1.12 无外置风扇散热，可有效避免定向气流的形成，适用于层流净化手术室

1.13 具有双极强凝功能

2 技术参数

2.1 环境温度范围：5℃～40℃

2.2 相对湿度范围：≤80

2.3 大气压力范围：86.0～106.0kPa

2.4 电源：220V±22V， 50Hz±1Hz

2.5 工作频率：416KHz

2.6 额定输出功率

2.6.1 纯切： 1W～350W（负载800Ω）

2.6.2 混切1： 1W～250W（负载800Ω）

2.6.3 混切2：   1W～200W（负载800Ω）

2.6.4 喷凝：    1W～80W（负载800Ω）

2.6.5 强凝：    1W～120W（负载800Ω）

2.6.6 标准双极：1W～50W（负载200Ω）

2.6.7 双极强凝：1W～90W（负载200Ω）

2.7 整机功耗：≤1100VA。（切割功能350W、标准双极功能50W输出时）

2.8 "运输和贮存: a)环境温度范围：一40℃～55℃；      b)相对湿度范围：≤95％；

c)大气压力范围：500hPa～1060hPa。"

3 配置单

3.1 主机                          1台

3.2 高频手术电极（电刀笔）        5把

3.3 中性电极                     10片  

3.4 双极镊                        1把 

3.5 高频电缆线                    1条

3.6 极板导线                      2条

3.7 双极镊子连线                  1条 

3.8 脚踏开关                      1只

3.9  电源线                        1条
	1
	台

	7
	电子阴道镜
	1 主要技术指标及基本参数：

1.1 计算机：品牌商务机；  

1.2 中央处理器：双核以上

1.3 硬盘：固态硬盘

1.4 内存：8GB

1.5 显示器：20英寸液晶彩色显示器

1.6 打印机：彩色喷墨

1.7 采集卡：采用高清彩色图像卡，输入信号支持PAL、NTSC制式电子摄像

1.8 专业一体化摄像机：1/4寸靶面CCD；≧300万像素点；光学防抖动；放大倍数光学26倍，数字放大12倍，总倍率312倍；信噪比大于52dB

1.9 信号处理：数字信号处理；水平分辨率大于700线；AF/MF自动／手动聚焦；可通过鼠标或摄像机上的按钮调整图像放大缩小及聚焦

1.10  视野范围：2-320mm；距离250mm时光斑直径50mm

1.11 光源：环形长寿命多点LED白色冷光源组，照度≧1800Lux，寿命大于10万小时。副光源：为绿光光源

2 应用软件包功能

2.1 软件功能：实时采集，实时亮度、对比度、色度调节，图像可暂存多幅、四幅图像优化处理；图像增强处理，病灶标注；图像可转换为JPEG格式；软件可生成病历报告，并可保存、查询、调出；可打印综合图像、病案病历报告

2.2 图像处理：实时成像显示、冻结、全屏显示、截取、存储、删除、图像任意放大、缩小、图片对比、自动聚焦、手动聚焦、光强度调节、绿色滤光、真彩正常模式选择操作等。用户并可自定义彩色编码技术，扩充彩色处理功能

2.3 具有独特绿光滤光功能，增强对病灶的分辨能力。具有实时动态伪彩处理功能

2.4 可编程连续定时自动拍片功能，用于宫颈涂醋酸后的图像采集；实时录像记录检查过程

2.5 病案管理：多种方式（病历号、姓名、年龄、日期等）任意对病案进行索引、查找、查询、预约登记病历，可对病案进行分析、统计、编辑及喷墨打印等功能。同时具有病历快速检索，进行统计工作。支持各种中文输入法

2.6 数据存储：500幅标准图谱对比分析病例，编辑诊断报告模式、编辑；修改病人资料、临床诊断意见、数据库容纳和提供近10万幅病历。提供对比分析，可加注标识（如活检检查）；备有阴道镜RCI评估软件
	1
	台


注：1、本项目技术参数均为公共参数，无指向性，技术参数中若指向某品牌均为参考指标。

第四部分   评审方法（综合评分法）
本项目评审方法见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第21项的规定。如果采用综合评分法，评分细则如下：
1、资格性审查标准：

	资 格 审 查 表

	序号
	标准
	投 标 企 业

	
	
	投标人A
	投标人B
	投标人C
	投标人D

	1
	有效的“三证合一”的营业执照原件；
	
	
	
	

	2
	法定代表人投标需携带法定代表人证明书及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书及委托代理人身份证（原件）；需提供社保部门出具的投标单位的缴纳社保证明（提供法人近六个月社保缴费证明及社保局出具的个人缴费明细），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明（新成立不足3个月的按实际情况发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料）；
	
	
	
	

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度需提供会计事务所出具2021年度财务审计报告，2021年10月以后成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明和健全的财务会计制度；
	
	
	
	

	4
	提供税务机关出具近三个月的完税证明，以税款所属时期为准，企业代缴费的完税证明（如社保，公积金等）不作为完税证明的依据。（如有免税企业，需提供免税相关材料证明，新成立公司按实际发生。）；
	
	
	
	

	5
	凡拟参加本次招标项目的投标人，根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商需提供，“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、失信惩戒对象查询截图，中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn)无贪污行贿查询所有查询资料提供网页版打印件,中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入行政处罚信息（尚在处罚期内的）、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图及企业信用信息公示报告，如不能全部提供将拒绝其参加本次招标活动（以现场资格审查为准，查询日期自本公告发布日期至投标截止之日为止）


	
	
	
	

	6
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无失信行为，（投标人须出具企业及法定代表人无重大违法记录承诺书，无失信行为承诺书）；
	
	
	
	

	7
	《医疗器械经营许可证》；
	
	
	
	

	8
	投标保证金；
	
	
	
	

	结论：是否通过评审
	
	
	
	


说明：以上证件除特殊标注外均须为原件，开标时请随身携带以备查验；未通过资格审查的报价人将拒绝进行下一阶段评审！请投标人特别注意！

2、符合性审查标准

	项目名称：
	

	项目编号：
	

	序号
	审查内容
	投标人A
	投标人B
	投标人C
	投标人D

	1
	投标文件签字盖章是否满足招标文件要求；
	
	
	
	

	2
	投标文件是否按谈判文件要求编制，内容是否全面或字迹是否模糊、辨认不清的；
	
	
	
	

	3
	投标文件是否不齐全或者内容虚假的；
	
	
	
	

	4
	投标文件记载的招标项目供货期是否超过招标文件规定的供期；
	
	
	
	

	5
	投标有效期是否满足招标文件要求的；
	
	
	
	

	6
	投标报价没有高于采购预算价；
	
	
	
	

	7
	技术性能、技术参数是否满足招标文件要求；
	
	
	
	

	8
	商务条款是否有偏离情况的；
	
	
	
	

	9
	投标文件是否附有招标人不能接受条件的；
	
	
	
	

	10
	投标保证金的缴纳主体与投标人是否一致；
	
	
	
	

	11
	是否满足招标文件实质性要求的其他情形；
	
	
	
	

	结论（符合或不符合）
	
	
	
	

	符合招标文件要求打√，不符合招标文件要求打×，结论为符合或不符合。


注：响应性文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过响应性文件响应程度初步审查通过的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

投标文件详细评分表：

	评分因素
	评分点
	评分标准


	详细评审
	经济部分（30分）
	投标报价（30分）
	评标基准价 =有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。有效投标报价为通过初步审查的供应商修正后的报价；修正后投标报价：评标委员会以报价一览表中投标报价为基础，对其进行算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。

投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。

	
	商务部分

(15分)
	标书制作（5分）
	投标书顺序编制，目录清晰度，页码指向准确，装订成册，书面整洁无涂改，内容完整性，价格数量等计算准确的，0-5分，评委均衡得分；

	
	
	业绩

（5分）
	根据投标人或厂家授权的代理商近三年类似项目业绩情况进行评定： 经营业绩根据投标文件所提供的投标截止日前三年内类似经营业绩进行比较：（附合同或中标通知书复印件，每一份合同或中标通知书加 1 分，满分5 分。

	
	
	售后服务及优惠承诺（5分）
	投标人提供切实可行的售后服务方案，包括：售后服务承诺和保证、售后服务制度及响应措施、人员组织培训、等综合评定；（满分5分）
（1）人员培训承诺（优于招标需求得1分，满足招标需求得0.5分，不满足得0分）。
（2）服务响应时间承诺（优于招标需求得1分，满足招标需求得0.5分，不满足得0分）。
（3）投标人提供的其他实质性优惠条件（优于招标需求得3分，满足招标需求得1分，不满足得0分）。



	
	技术部分(55分)
	设备选型（5分）
	根据所投设备的品牌知名度及设备选型的先进性进行评审，优得5分，良好得3分，一般得1分，差得0分。

	
	
	技术指标响应（40分）
	根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，所投产品所有技术参数全部满足的招标文件要求的得基本分 40 分。每有一项重要*指标低于招标文件要求的扣 1分，每有一项指标低于要求的扣 0.5分，此项最高得40 分，最低得 0 分。以投标人提供响应招标文件的的检测机构出具的关于本次招标主要产品的检测报告中的检测结果数据为依据进行评分。

	
	
	技术培训方案（5分）
	对供应商制定的人员培训方案（培训计划、培训地点、培训方式、培训时间等）进行打分，优于其招标文件要求的得5分，方案满足招标文件要求3分，服务方案不全面、不具体、可行性低得1分，无内容不得分。

	
	
	实施方案（5分）
	进度安排及其措施的合理性。对按照招标文件要求，保质保量完成本项目编制工作，根据投标人对项目的理解，具有针对本项目具体合理的、可行全面的实施方案，根据供应商提供的设备质量保证措施、供货安装、项目实施安全措施、突发事件处理措施、各个阶段时间安排进行打分；方案优于招标要求，具体全面得5分；方案完全满足招标要求得 3分；方案不够全面、能基本满足项目要求的得1分；未提供的此项不得分。

	
	合计
	100分

	
	注： 1、评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。所有原件备查。

2、计算过程中，算术平均值保留 2 位小数（百分比亦取 2 位小数），第三位小数四舍五入。3、供应商的最终得分为所有评委对其评分的算术平均值。


 政策加分以及计算方法

	小型、微型企业产品价格扣除的要求：

	评审内容
	评分标准

	中小微型企业有关政策
	(1)财政部印发《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》
(2) 按照《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文件规定，非专门面向中小企业采购的项目，自治区、兵团各级预单位应当按照《通知》规定，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。对超过200万元的货物和服务采购项目，面向小微企业的价格扣除比例由6%-10%提高至10%-20%，大中型企业与小微企业组成联合体或大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上阶段性增加其价格得分的6%-10%作为其价格分。

(3)本项目的价格扣除幅度为：10%


1、经评标委员会认可小、微企业产品和产品报价后，投标人相应产品政策计算公式如下：
中小微企业产品价格扣除后的投标人报价=投标人总报价-中小微企业产品报价*扣除幅度。（以价格扣除后的投标人报价作为评审依据）
2、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。
3、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；

(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。
4、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
  政府采购合同

（模版仅供参考，以实际签订为准）
一、合同格式：
政府采购合同
项目名称:                    
项目编号:                    
合同编号:                    

甲    方:                    
乙    方:                    
                 （甲方）所需        (项目名称)经                 以                 （项目编号）招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定         （乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：
（一）本项目招标文件
（二）中标人投标文件
（三）合同格式、合同条款
（四）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件
（五）中标通知书
（六）本合同附件
二、合同的范围和条件
本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。
三、货物、数量及规格
本合同所提供的货物、数量及规格详见合同货物清单（附件一）（同投标文件中报价明细表，下同）。
四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币         元，大写：         。（分项价格详见合同货物清单）。

乙方开户单位：

开户银行：                           帐号：

五、付款途径

□ 国库集中支付   □甲方支付    □ 国库与甲方共同支付
□ 财政性资金       元          □ 自筹性资金         元
属国库集中支付的财政性资金，甲方应按合同约定的付款期限，通及时向财政部门报送资金支付申请，财政部门对支付申请审核无误后，将货款直接支付至乙方账户。
六、付款方式

付款方式：                                                    
七、交付日期、地点

1、交付日期：合同生效之日起        日内交付。

2、交付地点：                                                 

八、履约保证金

履约保证金在项目交付验收合格无质量问题后，填写《履约保证金退付表》、《政府采购项目验收单》和资金往来收款收据交民丰县公共资源交易中心后20个工作日内退还。

九、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章，乙方提交履约保证金后，经民丰县公共资源交易中心备案后生效。

十、合同保存

本合同一式五份，甲方一份，乙方一份，交易中心一份，甲方同级财政部门两份。

甲    方：                            乙    方：

单位名称(公章)：                      单位名称(公章)：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

电    话：                            电    话：

签订日期：                            签订日期：

二、合同条款

甲方在本项目中所需货物和服务由                    在国内进行公开招标，经评标委员会评定，确定乙方为中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下： 

一、定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

1、“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件，还包括招标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。

2、“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

3、“货物”指合同货物清单（附件1）（同投标文件中货物明细表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

4、“服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）合同货物的乙方付费办妥清关、乙方付费运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。

5、“检验”指按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。

6、“政府采购项目验收单”指甲、乙双方验收完成后由合同双方签署的最终验收确认书。

7、“技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件。

8、“保修期”指自验收单签署之日起，乙方免费对所卖给甲方货物更换整件或零部件，维修、保养及技术支持、产品升级并以自担费用方式保证项目正常运行的时期。

9、“第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

10、“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。

11、“招标文件”指采购代理机构发布的本项目招标文件。

12、“投标文件”指乙方按照本项目招标文件的要求编制和投递，并最终经采购代理机构接收的投标文件。

二、货物、数量及规格

本合同所提供的货物、数量及规格详见合同货物清单（附件一）（同投标文件中报价明细表）。

三、合同价格

1、合同金额详见合同格式。

2、除有另行规定外，本合同价格包括设备金额及运输、财产保险及第三方损害赔偿保险、安装、调试、及安装位置调整布置、使用环境形成或恢复以及相关服务等费用，是在项目交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养、技术支持、产品升级等售后服务价格的总和，且为完税后价格。

3、合同货物详细目录及销售价格详见合同格式附件1合同货物清单（同投标文件中报价明细表）。

四、付款

1、双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2、双方的帐户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。

3、付款途径：按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第27项的规定。
4、付款方式：按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第28项的规定。
5、如乙方根据本合同约定有责任向甲方支付违约金、赔偿金时，甲方有权直接从上述付款中扣除该等款项并于事后通知乙方，该情形下应当视为甲方已经依约履行了合同义务，而所扣乙方的款项金额未达到乙方依照其责任所应当向甲方支付的金额时，乙方仍应向甲方补足。同时，若乙方对甲方的扣款有异议而不能协商解决时，乙方应依照本合同关于解决争议的约定方式解决。但存在或解决相关争议的期间，乙方不得停滞或减缓其合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的任何及所有责任均应当全部给予赔偿。

6、甲方直接与乙方付款结算，采购代理机构不对其付款承担连带责任或任何其它责任，在任何情形下乙方亦只能直接向甲方追索而不应当向采购代理机构追索。

五、交付

1、乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

2、货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加。

3、所有货物运抵现场并且安装完毕经检验合格交付甲方，该日期为交付日期。双方签署交付收货单后为交付完毕。交付完毕货物所有权发生转移，此前货物毁坏的风险由乙方承担。

4、交付日期：按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第29项的规定。

5、交付地点：按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第30项的规定。
六、包装和标记

1、乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

2、凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

七、质量标准和检验方式

1、乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。

2、乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目招标文件中《项目说明》部分中的规定及投标文件中《货物技术规范偏离表》(如果被采购人接受) 相一致，同时，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及相关标准及相应的技术规范中之较高者。

3、乙方保证提供的货物、服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物、服务来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物、服务交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

4、乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

5、乙方提供的货物抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提供的开箱要求和环境要求进行。乙方应在收到甲方的验货通知后到现场参加开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署《政府采购项目验收单》，以此作为乙方履约进度的依据。

6、甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。

7、若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。

8、本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

八、技术服务和保修责任

1、乙方对合同货物、服务的保修期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第25项的规定。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。(在本次采购文件所规定的期限中，若有不同期限自动适用其中期限较长者)。本合同项下货物的免费保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了项目验收单之日起算。

2、如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

3、如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷、服务达不到要求，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能以及相关服务达到合同规定,由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

4、在免费保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物或更换服务，而造成本合同不得不停止运行，保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

5、在免费保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

6、本合同签订后及货物使用中，如涉及增加或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好。

7、若由于甲方提出增加并不涉及安全性的新功能而引起的软件升级，相关成本费由甲方承担，乙方不得赚取利润或拒绝、拖延。

8、若由于乙方增加并不涉及安全性的新功能引起软件升级，而且甲方愿意增加该新功能时，由双方协商解决。

9、乙方保证，乙方依据本合同提供的货物、服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

九、违约责任

1、对本合同的任何违反均构成违约。当一方认为对方的违约属于严重违约时，若按照相关法律规定或按照通常的理解或认识，确属对合同的履行有重大影响，则应当被认为属于严重违约。若双方对某一违约是否属于严重违约仍有争议，可以由争议解决机构裁决认定。

2、若乙方未如期按照合同约定交付合同货物或提供服务、补足或更换货物，或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

1）在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

2）在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的相关费用并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

3）根据货物、服务低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任，经双方商定降低货物、服务的价格或赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

4）按合同规定的同种货币将甲方所退货物已支付的货款全部退还给甲方，并承担由此发生的直接损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。

5）甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

6）此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

3、如果乙方在收到甲方的违约通知书5个工作日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

4、除有另行约定外，甲方如延期付款，每逾期1日，按应付金额0.3‰支付违约金；乙方如延期交付，每延迟1日，按应交付货物总额0.3‰支付违约金。

5、当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时，对方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约或赔偿责任。

7、以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

十、不可抗力

1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十一、联系方式

1、合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

2、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至招标文件与投标文件中的通讯地址，一方变更通讯地址或帐号，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

3、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十二、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2、在下列情形下：当发布中标公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3、此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

十三、合同的解释

1、任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2、本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

3、对本合同的任何解释均应以书面做出。

十四、合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：

1）本合同正常履行完毕；

2）合同双方协议终止本合同的履行；

3）不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4）任何一方行使解除权，解除本合同。

2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十五、法律适用

1、本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

2、在本合同履行期间，因中华人民共和国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

十六、权利的保留

1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

十七、争议的解决

1、合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，可以采用以下方式解决（按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第32项的规定）：（1）提交当地仲裁委员会仲裁；（2）向甲方所在地人民法院起诉。

 2、本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议，任何争议均只应当按照本合同的约定方式处理，任何情形下采购代理机构均不应当成为该等争议的当事人，无论该等仲裁或诉讼均不得针对采购代理机构提起。

3、在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十八、合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字加盖单位公章，乙方按时、足额提交履约保证金，民丰县公共资源交易中心备案后生效。

十九、其他约定事项

1、本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

2、不得将合同转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得甲方和采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规；有关联合投标须在本次招标允许的情况下并须符合本次招标的全部规定。

3、本合同一式五份，具有同等法律效力。
第六部分   投标文件格式
一、供应商提交投标文件须知：

1、供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标小组查找不到有效文件是供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

5、供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标小组认定为投标无效。

                                        （项目名称）

                         （项目编号）

投标文件

投标人                     （公章）
法定代表人                  （签字并盖章）
日期                   （年/月/日）
目  录

一、营业执照、组织机构代码证、税务登记证

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、投标保证金

四、中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）

五、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

六、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件

七、承诺书

八、投标函

九、开标一览表

十、投标报价明细表

十一、售后服务承诺书

十二、商务条款偏离说明表

十三、供应商认为有必要提供的其他资料

十四、投标人自行编写的技术文件

十五、投标人自行编写的服务文件
注：

1、投标文件须按以上顺序排列和装订投标文件，须有连续标注页码和目录

2、只接受 A4 纸张大小的投标文件


3、投标文件不接受双面打印

4、文件中所附文件复印件或影印件含糊不清，导致无法辨认的，其投标将被否决。
5、投标文件未按要求制作将作为废标处理。

投标文件的内容包括但不仅限于上述内容，如有不足请自行补充。

一、营业执照、组织机构代码证、税务登记证

☆营业执照、组织机构代码证、税务登记证

二、法定代表人身份证明及授权委托书

☆法定代表人身份证明及授权委托书

                  法定代表人资格证明文件 
（代理机构名称）：
兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 
附法定代表人基本情况： 
姓名：          性别：     年龄：     职务：         
身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
	法定代表人《居民身份证》扫描件


 
投标人名称（公章）：           
法定代表人（签字并盖章） ：           
日期：           年           月           日
法定代表人授权书
（代理机构名称）：
兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。 
投标人（公章）：               
法定代表人（签字并盖章）：       
签发日期：       年     月     日
附：
代理人工作单位：                          
职务：                        性别：      
身份证号码：                              
	粘贴被授权人身份证（扫描件）


三、投标保证金

☆投标保证金

四、中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）

中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）

符合中小企业条件证明

符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

（四）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

中小企业划型标准规定
根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(（国发〔2009〕[2009]36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　　　本项目适用标准：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               企业名称（公章）：

                              法人：（公章）

               日期：
五、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

供应商认为有必要提供的声明及文件资料

①供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；

②类似项目业绩表；

附：类似项目业绩表
采购项目编号：                                   
采购项目名称：                              
	项目名称
	


	项目单位名称
	

	项目单位联系人姓名及联系方式
	

	合同金额
	

	项目负责人
姓名
	

	项目实施时间
	

	项目内容说明
	


说明：1．合同或中标通知书复印件，，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；
2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容。
投标人法定代表人（签字并盖章）：                  
投标人名称（公章）：                       
日期：          年      月     日
六、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件；

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件;
七、承诺书

1）不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书
本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：
一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。
二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。
三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。
项目编号：    

标段号：    
供应商单位名称：
供应商法人签名：
      盖  章
 年   月   日
1)无重大违法记录承诺书(格式自拟)
无失信行为承诺书（格式自拟）

3)同意招标文件条款声明
致:鼎建项目管理有限公司
为响应你方组织的（项目名称）的公开招标（项目编号为：             ），我方在参与投标（报价）前已详细研究了采购文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方同意采购文件的相关条款。

    特此声明。

投标人法定代表人（签字并盖章）：                  
投标人名称（公章）：                       
日期：          年      月     日
4）供应商资格声明函

鼎建项目管理有限公司 ：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布    （项目名称）    （项目编号：    号）的采购公告，我公司愿意参加投标，并声明：本公司具有符合招标要求的良好商业信誉和健全的财务会计制度、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，三年内无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业或暂停投标记录，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故。提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标人法定代表人（签字并盖章）：                  
投标人名称（公章）：                       
日期：          年      月     日
八、投标函

☆投标函
                     ：

                          (投标人名称)授权                    (投标人授权代理人姓名)                      (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                        (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括投标文件一正三副，提交电子投标文件有效U盘一份。

4、按招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方承诺：投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

    17、

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　

电话：____________　

传真：____________

投标人法定代表人或授权代理人联系电话，e-mail：                                   

投标人法定代表人签字并盖章：

投标人公章：


 日　期：

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
九、开标一览表

☆开标一览表

（十）☆开标一览表

项目编号：                                         价格单位：元
	项目名称
	                                

	投 标 总 价
	小写：                               元

大写：                               元



	交货日期
	

	备注： 


说明：1、投标人严格按照规定的格式填写。投标总价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

2、与完成本项目有关的各种费用均应包含在投标报价中。
3、报价填写必须为计算机录入，手写无效。
任何有选择或有条件的投标总价或表中填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

十、投标报价明细表

☆投标报价明细表

项目编号：                                         价格单位：元

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量及单位
	单价
	合计
	质保期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	大写：

小写：


注：本格式仅供参考，供应商可根据实际情况自定。

投标人法定代表人（签字并盖章）：                  
投标人名称（公章）：                       
日期：          年      月     日
十一、售后服务承诺书

☆售后服务承诺书

格式自拟

十二、商务条款偏离说明表

商务条款偏离说明表

采购项目编号：                                   

采购项目名称：                              

	序号
	招标文件要求部分
	投标文件

响应部分
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	…
	
	
	


注：偏离说明中注明“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”，必须逐次对应响应。

投标人法定代表人（签字并盖章）：                  
投标人名称（公章）：                       

日期：     年      月     日

供应商认为有必要提供的其他资料

供应商认为有必要提供的其他资料（如有，请自行填写）
特别提示：投标人可根据各自实际情况，提供有利于投标评审相关资质、各类证书、信誉等资料或关于采购内容的相关检测报告文件，所提供的证明材料须满足本招标评审的具体要求， 且投标人须对证明材料的真实性和有效性负责；若提供虚假证明材料，则按相关法规规定执行处罚。

附：（1）环境标志产品明细表

项目编号、项目编号：                                         价格单位：元

	序号
	
产品名称
产品名称
	企业名称
	注册商标
	规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	价格

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	    …
	
	
	
	
	
	

	4
	合计
	
	
	
	
	
	


说明：

1、环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为环保产品，须提供所投产品在最新公布的环境标志产品政府采购清单所在页扫描件或相关网页截图，否则评分时不予认可。

3、如所投产品为环保产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。如所投产品不是环保产品，可不填此表。
年   月   日

2）节能产品明细表

项目编号、项目编号：                                         价格单位：元

	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	价格

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	

	4
	合计
	
	
	
	
	


说明：

1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为节能产品，须提供所投产品在最新公布的节能产品政府采购清单所在页扫描件或相关网页截图，否则评分时不予认可。
3、如所投产品为节能产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。如所投产品不是节能产品，可不填此表。
年   月   日

3）中、小、微型企业产品明细表

项目编号、项目编号：                                         价格单位：元

	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	价格

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	

	4
	合计
	
	
	


说明：如所投货物为中、小、微型企业产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。

年   月   日
十四、投标人自行编写的技术文件

投标人自行编写的技术文件

货物主要技术指标和运行性能：

<1>货物技术规范偏离表

项目编号、项目编号：                     
	序号
	名称
	招标文件要求描述
	供应商技术要求描述
	偏离情况说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	


投标人法定代表人（签字并盖章）：                  

投标人名称（公章）：                       

日期：     年      月     日

说明：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

    2、供应商根据系统方案添加的设备（货物）、材料等也请列出。

3、请在“供应商技术规范描述” 中列出所投设备（货物）的详细技术参数情况。

4、是否偏离也需在响应表中注明“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”，必须逐次对应响应。

5、特别提示：投标制作投标文件时，必须严格按标书所排列的基本配置和主要技术参数顺序，对应填写自己投标设备（货物）配置和参数，并注明符合还是正负偏离。
十五、投标人自行编写的服务文件

投标人自行编写的服务文件（格式自拟）

售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表；

本地化服务一览表：

	投标人名称
	

	本地化服务形式
	□ 在本地具有固定的合作伙伴

□ 在本地注册成立

	以下本地注册的公司无需填写

	本地化服务地点及联系方式
	
	负责人及联系方式（附身份证号码）
	

	服务人员名单及联系方式（附身份证号码）：



	其他有关证明文件说明（如营业执照等）：



	备注：1、如供应商不能提供本地化服务，可不填报。


100

