竞 争 性 磋 商 文 件

项目名称：新疆科技学院2022年中央支持地方高校改革发展专项资金新工科背景下化工实验实训平台建设项目

采购人(盖章)：新疆科技学院

法定代表人 (盖章)：

联 系 人：雷高伟

电    话：18160580969

—————————————————————————————

采购代理机构(盖章)：新疆新世纪招标有限公司

法定代表人(盖章)：

联系人：候永康

电话：13201239203 0991-4661782

详细地址：乌鲁木齐市新兴街20号凤凰科技大厦五楼

日期：二〇二二年八月

目 录

供应商须知前附表	3

第一章 供应商须知	5

1．总则	5

2．竞争性磋商文件	7

3．响应文件	8

4．投标	11

5．开标	12

6．评审	13

7．定标及合同授予	13

8．纪律和监督	14

第二章 评审办法	16

评审办法前附表	16

1. 评审方法	18

2. 评审标准	18

3. 评审程序	18

第三章 合  同	26

一、合同协议书格式	26

二、合同条款通用部分	27

三、合同条款专用部分	43

第四章 技术标准和要求	48

第五章 响应文件格式	77

目录	78

一、投标函	79

二、磋商价格明细表	81

三、中小微企业磋商价格统计表	82

五、技术条款偏离表	83

六、商务条款偏离表	84

七、法定代表人身份证明书	85

八、法定代表人授权委托书	86

九、资格声明	87

九-1、供应商基本情况表	88

九-2、依法缴纳税收和社会保障资金	92

九-3、近年财务状况表	93

九-4、投标货物说明	94

九-5、供应商近年类似供货项目情况表	95

十、售后服务承诺书	96

十一、技术方案	97

十二、投标保证金证明材料（扫描件）	97

十三、其他需要提交的资料	98

第六章 补充条款	99

# 供应商须知前附表

| 项号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆科技学院2022年中央支持地方高校改革发展专项资金新工科背景下化工实验实训平台建设项目 |
|  | 项目编号 | xsj20220802002 |
|  | 采购人 | 新疆科技学院 |
|  | 采购代理机构 | 新疆新世纪招标有限公司 |
|  | 项目地点 | 新疆科技学院 |
|  | 资金来源 | 新疆科技学院2022年中央支持地方高校改革发展专项资金 |
|  | 采购预算金额 | 185万元 |
|  | 是否单一产品 | 否，核心产品为：气相色谱仪、多功能特殊精馏实验装置 |
|  | 建设工期 | 1个月 |
|  | 供货地点 | 采购人指定地点 |
|  | 质保期 | 化工操作设备质保期6年，大型精密仪器质保期2年，其他国产小型设备质保期1年（如招标文件第四章“技术标准和要求”中与所投产品质保期有差异，以较长质保期为标准执行） |
| 2 | 采购范围 | 新疆科技学院2022年中央支持地方高校改革发展专项资金新工科背景下化工实验实训平台建设项目范围内的所有工作内容（包含但不限于完成设备的采购、供货以及安装调试），关于采购范围的详细说明见竞争性磋商文件第四章“技术标准和要求”。 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 4 | 评审办法 | 综合评分法 |
|  | 定标方法 | 磋商小组推荐三名成交候选人 |
| 5 | 供应商资格条件和能力 | - 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定。 ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2020年度或2021年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明）； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供加盖公章的声明书）； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供投标截止日前六个月内任一个月的企业纳税证明和社保缴费记录证明）； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ⑥法律、行政法规规定的其他条件。 2、供应商须是中华人民共和国境内注册的合法投标人，具有有效的营业执照。 3、本项目专门面向中小微企业采购，供应商为中小微企业或残疾人福利性单位的须提供声明函，为监狱企业的须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（注：残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。） 4、本项目不接受联合体。 5、其他说明：①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。③供应商如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次招标活动。 |
| 6 | 竞争性磋商 文件费 | 300元 |
| 7 | 磋商保证金 | 18500元 |
| 8 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 9 | 招标答疑 | 提出答疑的，应当在响应文件递交截止时间6日前以书面形式（加盖公章）递交至新疆新世纪招标有限公司，否则采购人不作任何解释。 内容可能影响响应文件编制的，应当在响应文件递交截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。 |
| 10 | 响应文件份数 | 正本1份；副本3份 备注：1.另以U盘形式提供全套电子版响应文件密封在响应文件封袋中； 2.电子版格式：响应文件正本盖章扫描生成的PDF格式。 |
| 11 | 响应文件递交 | 截止时间：2022年12月13日11时00分 递交地点：乌鲁木齐市新兴街20号凤凰科技大厦五楼会议室 |
| 12 | 开标 | 时间：2022年12月13日11时00分 地点：乌鲁木齐市新兴街20号凤凰科技大厦五楼会议室 |
| 13 | 响应有效期 | 自投标截止之日30日历日 |
| 14 | 竞争性磋商公告发布媒体 | 新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html） |
| 15 | 履约保证金 | 合同金额的10%，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。在合同签订前提交，验收合格后退还。 |
| 16 | 备注 | 根据“关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)”等有关规定，本项目标的所属行业为工业。 |

# 第一章 供应商须知

## 1．总则

1.1 采购项目概况

1.1.1 项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.2项目编号：见供应商须知前附表。

1.1.3采购人：见供应商须知前附表。

1.1.4采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.5项目地点：见供应商须知前附表。

1.1.6资金来源：见供应商须知前附表。

1.1.7采购预算金额：见供应商须知前附表。

1.1.8是否单一产品：见供应商须知前附表。

1.1.9建设工期：见供应商须知前附表。

1.1.10供货地点：见供应商须知前附表。

1.1.11质保期：见供应商须知前附表。

1.2采购范围：见供应商须知前附表。

1.3 采购方式和资格审查方式

1.3.1 采购方式：见供应商须知前附表。

1.3.2 资格审查方式：见供应商须知前附表。

1.4 评审办法及定标方法

1.4.1 评审办法：见供应商须知前附表。

1.4.2 定标方法：见供应商须知前附表。

1.5 供应商资格条件和能力要求

1.5.1 供应商应具备承担本采购项目的资格条件和能力，具体要求见供应商须知前附表。

1.5.2 供应商须知前附表规定接受联合体磋商投标的，除应符合本章第1.5.1款和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标。

1.5.3 供应商不得存在下列情形之一，否则相关投标均应被否决：

（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人的；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标的；

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

（8）法律规定的其他情形。

1.6费用承担

1.6.1竞争性磋商文件费：见供应商须知前附表。

1.6.2供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不作任何补偿。采购代理咨询费由成交供应商支付。

1.7磋商保证金：见供应商须知前附表。

1.8踏勘现场

1.8.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人或采购代理机构按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.8.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.8.3 除采购人或采购代理机构的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.8.4 采购人或采购代理机构在踏勘现场中介绍的项目有关情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人或采购代理机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.9 招标答疑会和招标澄清答疑要求

1.9.1 供应商须知前附表规定召开招标答疑会的，采购人或采购代理机构按照供应商须知前附表规定的时间和地点召开招标答疑会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2 供应商若有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间、方式向采购人或采购代理机构提出，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

1.9.3 采购人或采购代理机构将按照供应商须知前附表规定的时间方式对供应商的疑问作出统一的解答。

1.10响应文件份数：见供应商须知前附表。

1.11响应文件递交：见供应商须知前附表。

1.12开标：见供应商须知前附表。

1.13响应有效期：见供应商须知前附表。

1.14竞争性磋商公告发布媒体：见供应商须知前附表。

1.15履约保证金：见供应商须知前附表。

1.16保密

参与招标投标活动的各方应当对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

1.17语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.18 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.19 偏离

响应文件与竞争性磋商文件某些要求产生偏离的，偏离应当符合竞争性磋商文件规定的偏离范围和幅度。

## 2．竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

（1）供应商须知；

（2）评审办法；

（3）合同条款及格式；

（4）技术标准和要求；

（5）响应文件格式；

（6）补充条款。

根据本章第2.3款和第2.4款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的获取

凡有意参加并符合供应商须知前附表“供应商资格条件和能力”的供应商，均可在采购代理机构获取竞争性磋商文件。

2.3 竞争性磋商文件的澄清

2.3.1 供应商应当仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应当及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应当在供应商须知前附表规定的时间、方式向采购人提出，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

2.3.2 竞争性磋商文件的澄清将按照供应商须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4竞争性磋商文件的修改

2.4.1 竞争性磋商文件的修改将按照供应商须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4.2 在供应商须知前附表规定的截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构和采购人可主动地或在解答潜在供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改。

2.4.3 竞争性磋商文件的修改部分是竞争性磋商文件的组成部分对供应商具有约束力。

2.4.4 为使供应商准备投标时有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究，采购人可适当推迟投标截止期。

2.4.5 当采购人发放的竞争性磋商文件及竞争性磋商文件的答疑文件、修改文件、补充文件前后不一致，发生矛盾情况时，以最后发出的为准。

2.4.6 如果竞争性磋商文件各个组成部分之间出现歧义或相互矛盾，或任何文件中呈现明显的或不符合逻辑等的错误，或在文件编写过程中经常出现的打印错误等，供应商应将需要澄清的内容在供应商须知前附表规定的时间之前提出。根据合同条款中的相关约定，如果供应商在投标过程中未能发现并对有关歧义、矛盾或错误提出澄清请求，而在中标后发现并提出，成交供应商将必须接受由采购人依据合同有关条款而做出的书面澄清。

## 3．响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）磋商价格明细表

（3）中小微企业价格统计表

（4）备品、备件清单

（5）技术条款偏离表

（6）商务条款偏离表

（7）法定代表人身份证明书

（8）法定代表人授权委托书

（9）资格声明

9-1、供应商基本情况表

9-2、依法缴纳税收和社会保障资金

9-3、近年财务状况表

9-4、投标货物说明

9-5、供应商近年类似供货项目情况表

（10）售后服务承诺书

（11）技术方案

（12）投标保证金证明材料（扫描件）

（13）其他需要提交的资料

3.1.2 供应商须知前附表规定不接受联合体磋商投标的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括本章第3.1.1（8）款所指的联合体协议书。

3.2 磋商价格

3.2.1 供应商应当按第四章“技术标准和要求”的规定进行报价，并填写第五章“响应文件格式”中的磋商价格明细表。

3.2.2本次磋商采用二轮报价法，供应商递交的响应文件中的报价为第一轮报价，第一轮报价与第二轮报价超出本项目采购预算金额的视为无效磋商。

3.2.3供应商提供的货物一律用人民币报价。

3.2.4供应商的货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。磋商价格应包括供应商履行本项目合同（如果中标）所必须的所有成本费用和成交供应商应承担的一切税费，以上报价应一次性报定，包括但不仅限于必要资料、办公、交通、保险、人员、税费、安装、调试、售后服务费及培训费等一切费用。未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在磋商价格中。

3.3 响应有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人将通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应当相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

3.3.3 磋商保证金的有效期与响应有效期一致。

3.4 磋商保证金

3.4.1 供应商应于响应文件递交截止时间前按供应商须知前附表规定数额提交磋商保证金。未提交磋商保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。联合体磋商投标的，其磋商保证金由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表的规定。

3.4.2磋商保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构。

采购代理机构名称：新疆新世纪招标有限公司

纳税人识别号：91650100726988855F

开户行：中国农业银行乌鲁木齐新民西街支行

账号：30014701040000595

3.4.3 磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人在因供应商的行为受到损害时可根据相关法律规定没收供应商的磋商保证金。

3.4.4 采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的磋商保证金。

3.4.5我公司工作日（10:00-13:30、15:30-18:00 北京时间）退还磋商保证金。退还时，请供应商携带退还保证金收据一份，收据请按以下模板填写：

3.4.6磋商保证金有效期与响应有效期一致。

3.4.7 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在规定的响应有效期内撤销或修改其响应文件的；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（3）未按竞争性磋商文件规定提交履约保证金的。

3.5 响应文件的编制

3.5.1响应文件应按第五章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.5.2响应文件应当对竞争性磋商文件有关采购范围、技术与服务要求等实质性内容做出响应。

3.5.3 响应文件要求盖章处均应加盖。

3.5.4 响应文件采用A4打印纸。

3.5.5 响应文件可以用蓝黑墨水笔或碳素笔书写, 但建议最好采用打印书写方式书写。

3.5.6 供应商应按供应商须知前附表规定，编制响应文件“正本”和“副本”份数。封面必须注明“正本”或“副本”字样。

3.5.7 响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

## 4．投标

4.1 响应文件的密封和标识

4.1.1、供应商必须将响应文件密封装袋，并在封袋注明：XXX项目响应文件及供应商名称，否则整个响应文件将被视为不响应竞争性磋商文件，而予以拒绝。

4.1.2、响应文件封袋必须在开启处密封，并加盖供应商章以及法定代表人章。否则整个响应文件将被视为不响应竞争性磋商文件，而予以拒绝。

4.2 响应文件的递交

4.2.1、供应商必须按供应商须知前附表规定，将响应文件在截止时间前送至递交地点。违反的将视为整个响应文件不响应竞争性磋商文件,而予以拒绝。

4.2.2、采购人事先约定延长响应文件递交截止时间的，采购人与供应商以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

4.2.3 供应商或其响应文件存在下列情形之一的，采购人对其响应文件不予受理：

（1）逾期送达的响应文件；

（2）未按本章第4.1款要求密封的响应文件。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 供应商递交响应文件后，在规定响应文件递交截止时间前，可以书面形式向采购人递交修改或撤回其响应文件的通知。

4.3.2 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本竞争性磋商文件的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.4响应文件格式

4.4.1 响应文件格式见第五章。

4.4.2 供应商应使用本竞争性磋商文件后面提供的响应文件格式填写，如不够用时，供应商可按同样格式自行编制和填补，如果本竞争性磋商文件未提供格式的，供应商可自行编制。

## 5．开标

5.1 开标时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的时间、地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其授权委托人参加。

5.2 开标注意事项

5.2.1 供应商法人授权委托人应按时参加开标会并携带一份法定代表人授权委托书（按照竞争性磋商文件格式提供）及有效身份证明。若是法定代表人参加开标会应携带有效身份证明。

5.3 开标程序

按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）开标会主持人介绍参加会议的人员；

（3）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场参加开标，由采购人或监督人查验供应商法定代表人授权委托书及其有效身份证明；

（4）由供应商代表检查响应文件的密封情况；

（5）按照规定启封响应文件，公布供应商名称、投标价格、建设工期、质保期等其他实质性内容，并作记录；

（6）相关人员在开标记录表上签字；

（7）开标结束。

注：根据政府采购法及有关政策规定，不能公开供应商的技术资料、价格和其他信息，因此对于上述内容不予唱标。

## 6．评审

6.1 磋商小组

6.1.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人。

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.2 评标纪律

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（二）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

6.3 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.4 评审

磋商小组按照竞争性磋商文件中规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

## 7．定标及合同授予

7.1 定标方法

7.1.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。磋商小组按照竞争性磋商文件中规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审，并按供应商须知前附表的规定向采购人推荐成交候选人。采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。

7.1.2 采购人从成交候选人中确定出成交供应商的原则：采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排名依次确定其他成交候选人为成交供应商。

7.2 成交候选人公示

在成交通知书发出前，成交候选人的情况将在竞争性磋商公告发布的媒体上公示，公示期不得少于1个工作日。

7.3 中标通知

公示期满后，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，并及时通知其它供应商中标结果。

7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交，并应符合供应商须知前附表的规定。

7.4.2 成交供应商不能按本章第7.4.1款要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.5.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿成交供应商损失。

7.5.3发出成交通知书后，成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

## 8．纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

8.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用评审办法没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

8.5 监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。

# 第二章 评审办法

### 评审办法前附表

| 序号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成及权重 (总分100分) | 1.详细评审部分权重Q1=70% 2.磋商报价权重Q2=30% |
| 2 | 资格审查 | 详见《资格审查标准》 |
| 3 | 完备性及符合性审查 | 详见《完备性及符合性审查标准》 |
| 4 | 详细评审 | 详见《详细评审标准》及本节第3.7款 |
|  |  | 磋商报价得分计算方法： 1.磋商报价的确定 磋商报价是指经评审的且不超过采购预算金额的磋商价格 2.磋商基准价的确定 满足竞争性磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价 3.磋商报价得分=(磋商基准价／磋商报价)×Q2 4.评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。 |

《资格审查标准》

| 序号 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定。 ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2020年度或2021年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明）； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供加盖公章的声明书）； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供投标截止日前六个月内任一个月的企业纳税证明和社保缴费记录证明）； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ⑥法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 2 | 供应商须是中华人民共和国境内注册的合法投标人，具有有效的营业执照。 |
| 3 | 本项目专门面向中小微企业采购，供应商为中小微企业或残疾人福利性单位的须提供声明函，为监狱企业的须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（注：残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。） |
| 4 | 磋商保证金必须按照磋商文件要求缴纳。 |
| 备注： 如果资格评审中有一项不满足审查标准的，采购人将认定该供应商不通过资格审查，响应文件将被拒绝评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

《完备性及符合性审查标准》

| 序号 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 1 | 响应文件要求加盖供应商章、法定代表人章处必须加盖； |
| 2 | 磋商价格明细表必须完整填写； |
| 3 | 售后服务承诺必须提供； |
| 4 | 磋商价格不得超过供应商须知前附表中的采购预算金额； |
| 5 | 建设工期必须满足磋商文件要求； |
| 6 | 响应文件没有不符合磋商文件实质性要求的。 |
| 备注：完备性及符合性审查中有一项不满足评审标准的，评标委员会将认定该供应商不通过完备性及符合性审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

《投标品牌统计》

| 序号 | 统计内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商所报品牌（核心产品：气相色谱仪、综合流体力学实验装置） |
| 备注：如竞争性磋商文件前附表中约定了单一产品或核心产品，则提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、完备性及符合性审查的且报价最低的参加评标。 |  |

《详细评审标准》

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商经营状况 | 6 | 经营状况优良6分；经营状况一般3分；经营状况较弱1分 |
|  |  | 5 | 技术人员配备优良：5分；技术人员配备一般2分；技术人员配备较弱1分 |
| 2 | 近三年类似业绩 | 5 | 供应商近三年（2019年1月1日-至今）类似供货业绩，一项计1分，最多计5项；（需提供中标（成交）通知书或合同复印件） |
| 3 | 售后服务及培训计划 | 8 | 有完善的售后服务网络，各阶段服务计划详尽，质保期、维护保养期服务（包括费用）承诺可靠、具体，售后服务响应时间及时8分；各阶段服务计划较详尽，质保期、维护保养期服务（包括费用）承诺较具体，售后服务响应时间一般4分；没有详尽的服务计划和质保期、维护保养期服务（包括费用）没有具体承诺或没有响应2分，未提供得0分 |
| 4 | 履约措施 | 5 | 履约措施具体、合理、可行：5分；履约措施不具体：2分；未提供得0分。 |
| 5 | 设备企业生产能力及实力 | 5 | 企业资质、信誉良好，生产能力较强，生产及检验装备齐全：5分；企业资质、信誉、生产能力、生产及检验装备均一般：3分；企业资质、信誉、生产能力、生产及检验装备均较弱：1分；未提供得0分。 |
| 6 | 产品技术先进性及生产工艺流程质量管理水平 | 6 | 产品技术先进、生产工艺水平高：4分；、一般：2分；差：0分； 提供省级及以上产品获奖证书的得2分，没有不得分。 |
| 7 | 设备的安全性 | 4 | 设备安全性高：4分，安全性一般：2分，差：0分 |
| 8 | 技术参数 | 20 | 标注“★”的参数为关键参数，按每项2分抵扣，扣完为止；未标注“★”的参数为一般参数，如不满足，按每项1分抵扣，扣完为止。 注：标注“★”与未标注“★”技术参数，投标时提供对应的证明材料（证明材料为厂家出具的对应产品的白皮书加盖厂家公章，第三方检测机构出具完整的检测报告，技术规格彩页），若未提供有效证明材料则该参数将被视为负偏离。 |
| 9 | 政策性得分 | 4 | 投标产品依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，有一款得1分，最多得4分 说明： 发布认证机构和获证产品信息。节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立与认证结果信息发布平台的链接，方便查询、了解认证机构和获证产品相关情况。（提供相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）。 |
| 10 | 标函质量 | 2 | 标函编制内容完整、齐全、叙述严谨。标书无涂改、错页、漏页现象2分；标函编制内容不完整、叙述简单1分。标书有涂改、错页、漏页现象0分 |
| 合计 |  | 70 |  |
| 得分 |  | 70 |  |

### 1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的响应文件，按照本节规定的评审标准进行评审。评审中各评审专家若发生意见分歧，以少数服从多数原则确定。

### 2. 评审标准

2.1 资格审查：评审因素和评审标准见《资格审查标准》。

2.2 完备性及符合性审查：评审因素和评审标准见《完备性及符合性审查标准》。

2.3 投标品牌：评审因素和评审标准见《投标品牌统计》。

2.4详细评审：

2.4.1详细评审：评审因素和评审标准见《详细评审标准》及本节第3.7款。

2.4.2 磋商报价评分标准：

（1）分值构成及权重：见评审办法前附表。

（2）磋商基准价计算：见评审办法前附表。

（3）磋商报价得分的计算：见评审办法前附表。

### 3. 评审程序

3.1 基本程序

评审活动将按以下步骤进行：

- 评审准备

（2） 资格审查

（3） 完备性及符合性审查

（4） 投标品牌统计

（5） 第二轮报价

（6） 详细评审

（7） 澄清、说明或补正

（8） 推荐成交候选人及提交评审报告

3.2 评审准备

3.2.1磋商小组成员签到

磋商小组成员到达评审现场时应当在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 磋商小组的分工

3.2.2.1磋商小组首先推选一名磋商小组组长。磋商小组组长负责评审活动的组织领导工作。磋商小组组长与磋商小组其他成员具有同等的评审权力。

3.2.2.2 磋商小组组长除履行自己作为磋商小组成员独立评审的职责外，主要负责以下工作：

（1）组织磋商小组成员学习竞争性磋商文件；

（2）汇总各磋商小组成员认为需要供应商澄清、说明或者补正的问题；

（3）组织磋商小组对供应商质询并对供应商的答复进行评审；

（4）对出现较大争议的事项进行书面记录；

（5）组织收回评审过程中使用的文件、表格和评审记录以及其他资料，并查验评审记录的完整性及有效性；

（6）组织对评审结论进行复核确认；

（7）组织编写评审报告。

3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 磋商小组组长应当组织磋商小组成员认真研究竞争性磋商文件，了解和熟悉招标目的、采购范围、主要合同条件、技术标准、质量标准和要求，掌握评审标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评审表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评审所需时，磋商小组应当补充编制评审所需的表格。

3.2.3.2 采购人或采购代理机构应当向磋商小组提供评审所需的信息和数据，包括：

（1）竞争性磋商文件及其澄清修改等竞争性磋商文件补充；

（2）未在开标会上当场拒绝的各响应文件；

（3）开标会记录；

（4）评审表格；

（5）其他信息和数据。

3.3资格审查（适用于资格后审）

采购人会依据本章规定的评审因素和审查标准，对供应商的资格审查资料进行资格审查。资格审查有一项未通过审查标准，采购人将认定整个响应文件不响应竞争性磋商文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4完备性及符合性审查

3.4.1 磋商小组依据本章规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行完备性及符合性审查。完备性及符合性审查有一项未通过评审标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应竞争性磋商文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4.2 完备性及符合性审查条款是指对本采购项目产生了重大影响的重大偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次招标的其他供应商的竞争地位产生不公正的影响。

3.4.3细微偏差是指响应文件在实质上响应竞争性磋商文件要求，但在个别地方存在疏漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性，磋商小组可要求存在细微偏差的供应商予以补正。

3.5 投标品牌统计

3.5.1.由磋商小组根据供应商所报核心产品品牌统计计算供应商家数。

3.6第二轮报价

3.6.1、只有通过了资格审查、完备性及符合性审查且供应商不少于3个方可进入第二轮报价。

3.6.2、按照供应商递交响应文件的逆顺序，由每位供应商对本企业情况及本次响应情况进行简要介绍，磋商小组与其进行磋商，对响应文件中的漏项、错误等问题进行统一补充和修正并告知供应商，在此基础上进行第二轮磋商报价。

3.6.3、供应商分别进行各自第二轮磋商报价，经签字确认后，作为最终磋商报价的依据。

3.7、详细评审

3.7.1. 只有通过了第二轮报价方可进入详细评审。

3.7.2 澄清、说明和补正

3.7.2.1在不改变供应商响应文件实质性内容的前提下，磋商小组应当对响应文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对采购范围理解的偏差、技术响应偏离、磋商价格的算术性错误、错漏项、磋商价格构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题。

3.7.2.2磋商小组认为供应商的报价明显低于其它通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

3.7.2.3澄清、说明和补正内容不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.7.2.4磋商小组针对需要供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正。澄清通知不得向供应商提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确响应文件中的遗漏和错误。供应商接到磋商小组发出的书面澄清通知后，应按磋商小组的要求提供书面澄清资料，并在规定的时间递交到指定地点。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.7.2.5磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.7.3评审专家评分：评审专家按照《详细评审标准》评分，供应商详细评审得分等于全部评审专家评分的算术平均值。

3.7.4 算术错误修正：磋商价格有算术错误的，磋商小组按以下原则对磋商价格进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.7.5 磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商磋商价格，使得其磋商价格可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.7.6 磋商报价评分：对磋商报价进行磋商报价得分计算，计算方法详见评审办法前附表。

3.7.7 汇总评分结果，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.7.8 详细评审工作全部结束后，供应商总得分排序按照以下原则进行。

3.7.8.1按照总得分由高到低顺序对供应商进行排序；

3.7.8.2总得分相同时报价低的供应商排序靠前；

3.7.8.3总得分相同且报价相同的同品牌供应商，由采购人确定排序顺序；

3.7.8.4总得分相同且报价相同的不同品牌供应商，采取随机抽取方式确定排序顺序。

3.8 推荐成交候选人及提交评审报告

3.8.1磋商小组推荐成交候选人，总得分排序第一的供应商将被确定为第一成交候选人（总得分排序最高的同品牌供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人），以此类推确定出规定数量的的成交候选人。

3.8.2当通过了资格审查、完备性及符合性审查后，供应商少于3个时，采购人应当依法重新招标。

3.8.3 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

3.9 特殊情况的处置程序

3.9.1 关于评审活动暂停

磋商小组应当执行连续评审的原则，按评审办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。只有发生不可抗力导致评审工作无法继续时，评审活动方可暂停。发生评审暂停情况时，应当封存全部响应文件和评审记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评审的条件时，由原磋商小组继续评审。

3.9.2关于评审中途更换评审专家

3.9.2.1 除非发生下列情况之一，磋商小组成员不得在评审中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评审中途退出评审活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个磋商小组成员需要回避。

3.9.2.2 退出评审的磋商小组成员，其已完成的评审行为无效，由更换的评审专家进行评审。

3.9.3 在评审环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则确定。

问题澄清通知

（供应商名称）：

（采购项目名称）招标的磋商小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

质疑问题：

磋商小组成员（签字）：

日期：    年    月    日

问题的澄清、说明或补正

磋商小组：

（采购项目名称）的问题澄清通知已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期：    年    月    日

# 第三章 合  同

## 一、合同协议书格式

合同协议书

采购人（全称）：____________   _                                         _

供货人（全称）：____________   _                                         _

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就采购事项达成一致并订立如下协议：

一、项目概况

项目名称：____________   _                                       ____

建设地点：____________   _                                       ____

建设单位：____________   _                                          _

资金来源：____________   _                                         __

二、供货范围_________                                                 ___

三、签约合同价款

金额（大写）：___________  _        ______（人民币）

小写：                            元

四、供货周期

计划供货周期：自合同签订之日起                       日历日

计划开始日期          年       月      日

计划到货日期          年       月      日

五、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件

本协议书；

中标通知书；

合同条款专用部分；

合同条款通用部分；

磋商文件；

响应文件；

其它合同文件。

六、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

七、供货人承诺按照合同约定进行供货并在质保期内对所供货物承担质量保证责任。

八、采购人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向供货人支付合同价款。

九、本协议书连同其它合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式     份，其中，采购人     份，供货人      份。

十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、本合同自          生效，双方各自履行完成合同义务后自动失效。

采购人：                  （盖章）      采购人：                  （盖章）

住所：                                  住所：___________  _

法定代表人或其                          法定代表人或其

委托代理人：              （盖章）      委托代理人：              （盖章）

年     月    日                         年     月    日

签订地点：___________  _        __                                      __

## 二、合同条款通用部分

1.一般规定

1.1 词语定义

除非合同条款专用部分另有约定，本合同中下列措词及用语应当具有本条款所赋予的含义。

1.1.1工程与货物

1.1.1.1整体工程：指合同协议书载明的，采购人采购并由供货人提供货物用于其建设并构成其组成部分的建设工程。

1.1.1.2采购项目：指采购人在合同协议书中约定的建设工程货物的采购事项。

1.1.1.3货物：指供货人按照供货合同约定向采购人提供的，构成整体工程不可分割的组成部分，且为实现整体工程基本功能所必须的工程设备、材料。

1.1.1.4服务：指供货合同约定供货人应当承担的技术服务和售后服务等与供货有关的辅助工作。

1.1.1.5供货地点：指由采购人指定的其所购买的货物运达的场所或者合同条款专用部分约定的其它场所。

1.1.1.6供货周期：指合同协议书中约定的供货人完成采购项目的期限。

1.1.1.7质量保证期：指供货人按照国家相关法律、法规、规章、规范性文件及供货合同约定，全面履行货物质量保证的期限。

1.1.2合同

1.1.2.1供货合同：指采购人和供货人双方当事人共同签署约定双方权利义务的文件。

1.1.2.2合同文件：指合同协议书中所约定的构成供货合同的所有文件。

1.1.2.3合同协议书：指由采购人和供货人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。

1.1.2.4中标通知书：指采购人通知供货人中标的函件。

1.1.2.5投标函：指构成合同文件组成部分的由供货人填写并签署的投标函。

1.1.2.6投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.2.7合同条款通用部分：指根据有关法律、法规规定，通用于房屋建筑和市政基础设施建设项目货物采购活动，明确合同当事人主要权利义务的文件。

1.1.2.8合同条款专用部分：指合同当事人根据供货合同实际需要对合同条款通用部分相关内容的具体约定、补充和修订。

1.1.2.9投标报价表：指构成合同文件组成部分的，由供货人按照规定的格式和要求填写并标明价格的投标报价表。

1.1.2.10技术响应资料：指构成合同文件组成部分的，由供货人按照规定的格式和要求填写的技术响应资料。

1.1.2.11技术标准和要求：指根据采购项目的的实际情况，用以明确采购内容及范围、技术标准、技术要求、服务要求、相关图纸等内容的文件。

1.1.2.12其它合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其它文件。

1.1.3合同当事人

1.1.3.1采购人：指合同协议书中载明的，具有采购约定货物及服务的主体资格，并具有支付合同价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.3.2供货人：指合同协议书中载明的，具有提供约定货物及服务的主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.4其它

1.1.4.1天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.2签约合同价款：指采购人和供货人在本供货合同协议书中约定的签约合同价款。

1.1.4.3合同价款：指采购人用以支付供货人按照合同文件约定完成采购范围内全部工作并承担质量保证责任的款项，包括签约合同价款以及根据合同文件约定对其进行的调整。

1.1.4.4违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应当承担的责任。

1.1.4.5不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

1.1.5本合同涉及的其它词语定义见合同条款专用部分。

1.2解释

凡指当事人或当事人各方的词语，均指具有相应民事权利能力和民事行为能力的法人或其它组织，即采购人和供货人。

本供货合同条款及其它合同文件中出现的标题只起索引和内容提示作用，标题本身不构成合同文件的一部分，在对合同文件进行解释时不应当考虑。

除非有特别指明是合同条款专用部分，凡合同文件中对合同条款编号的引用，无论是否已指明是合同条款通用部分，均是指合同条款通用部分，包括合同条款专用部分中对其的补充和修订。

1.3书面形式

书面形式，是指手写、打字或印刷等可以有形地表现所载内容的形式。

除非合同文件另有约定，上述第1.1.2.2目所包含合同文件均应当是书面形式，合同文件中的任何条款所述及的由任何人所发出或颁发的任何通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应当是书面形式。

除非合同文件另有约定，任何书面形式的通知、指示、同意、批准、证书及决定等，应当由人工送达并取得书面签收，或通过邮寄并保存邮局的邮寄证明，并不应当被无故扣押或拖延。

此类书面表达的通知、指示、同意、批准、证书及决定等的送达地址等见合同条款专用部分。

1.4语言和文字

除非合同文件另有约定，本供货合同的所有合同文件的制订、解释和说明，均应当使用中文。如果合同文件中使用了非中文的文本，提供该合同文件的一方应当同时提供中文的翻译文本，并应当按照翻译文本对该合同文件进行理解、解释和执行。

1.5合同文件的组成及解释顺序

构成本供货合同的合同文件之间应当能相互说明和相互补充。除非合同文件另有约定，合同文件的组成及解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）合同条款专用部分；

（5）合同条款通用部分；

（6）投标报价表；

（7）技术响应资料；

（8）技术标准和要求；

（9）其它合同文件，见合同条款专用部分规定。

双方在本供货合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本供货合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成合同文件的有效补充。

1.6适用法律和法规

本供货合同适用国家法律、行政法规及地方法规。除非合同文件另有约定，国家及行政主管部门制定的规章和规范性文件也适用于本供货合同。

1.7技术标准和要求

供货人按照合同文件约定的“技术标准和要求”执行。除已在技术响应资料中明示并取得采购人认可的偏差外，供货人如果更改本采购项目“技术标准和要求”，应当事先获得采购人书面形式认可。

如果“技术标准和要求”中出现国外规范或标准，采购人应当向供货人提供中文译本，除非合同文件另有约定，与此有关的购买和翻译等费用由采购人承担。

如果“技术标准和要求”各条款相互之间存在矛盾，供货人应当遵循较严格的规定，相关费用已包括在合同价款内。

1.8图纸

1.8.1图纸

采购人应当按照合同文件约定向供货人提供图纸，提供图纸的日期及图纸套数见合同条款专用部分。

采购人所提供的图纸套数无法满足需要时，由供货人自费复制。

如果购买或复制标准图纸，购买或复制标准图纸的责任及费用由供货人承担。

1.8.2图纸误期和误期的费用

由于采购人未能按时向供货人提供图纸，已经或将要对供货周期造成影响时，供货人可以书面形式通知采购人，说明所缺图纸的具体细节、对供货周期的影响以及提供图纸的最晚时间。采购人仍然未能向供货人提供所需图纸，应当依据实际延误情况延长供货周期并为供货人追加由此而发生的额外费用。

1.8.3其它规定见合同条款专用部分。

2.采购人义务

采购人应当按照合同文件的约定全面履行合同义务，并承担相应的费用。其义务包括：

（1）在履行合同过程中应当遵守任何适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证供货人免于承担因采购人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。

（2）按照合同文件的约定履行付款义务。

（3）按照合同文件的约定回复、审批或确认供货人提出的任何询问或申请。未在合同文件约定的时间内回复、审批或确认的，应当视为已获得采购人批准。

（4）应当按照合同文件约定向供货人提供图纸。

（5）其它义务见合同条款专用部分。

3.供货人义务

供货人应当按照合同文件约定全面履行合同义务，并承担相应的费用。其义务包括：

（1）在履行合同过程中应当遵守任何适用的法律、法规、规章和规范性文件。

（2）应当严格按照本合同文件约定供货及提供相关服务。

（3）应当对本采购项目货物的质量负全面责任，但属于非供货人原因造成的本采购项目的缺陷和质量事故的责任除外。

（4）应当按照合同文件约定的工作内容和供货周期要求，编制采购项目供货计划。

（5）采购人按照合同文件约定所发出的所有指令，供货人应当予以执行。

（6）采购人应当以书面形式发出指令。采购人以口头形式发出的指令，供货人有权拒绝执行，但双方另有约定的除外。

（7）负责本采购项目与其它项目技术支持、试验测试、设计联络、协调管理、调试、图纸资料、技术文件管理方面的工作。

（8）合同文件约定需采购人审批、认可的货物（包括样本、文件或工作），供货人应当按照合同文件约定提交采购人。采购人应当及时向供货人出具相关审批意见。审批意见应当以书面形式发出，未以书面形式发出审批意见或超过合同文件约定时间的，以供货人发出的文件为准。采购人的任何批准、不批准或修改建议皆不会减轻或免除供货人按照合同文件而承担的责任。

（9）应当审阅所有合同文件。发现合同文件有歧义或需要补齐、补正有关内容的，应当及时告知采购人。

（10）其它义务见合同条款专用部分。

4.采购项目供货计划

4.1供货计划的提交

4.1.1除非合同文件另有约定，供货人应在合同文件约定的时间内，按照采购人同意的格式和详细程度，提交供货计划，并获得采购人批准。该供货计划不得对随响应文件提交的采购项目供货计划相应内容做出实质性变动。

4.1.2供货计划提交时间见合同条款专用部分。

4.2供货计划的修订

当实际供货进度与已批准的供货计划存在偏差时，或当供货人发现其本身货物供应存在延误可能时，供货人应当对供货计划进行修订，并将修订后的供货计划报采购人批准，采购人的批准不会减轻或免除供货人的责任。

4.3进度计划的保证

供货人应当按照经采购人批准的供货计划（包括修订）供货，并承担相应费用。

5.供货周期

具体供货周期见合同条款专用部分。

6.供货周期延误

6.1非供货人造成的延误

6.1.1在履行合同过程中，本项下述原因导致属于可证明的供货周期延误时，应当延长供货周期，但供货人应当通过调整工作安排尽量减少损失。

（1）本供货合同约定的变更事项；

（2）不可抗力；

（3）无法合理事先预见的现场自然条件或环境；

（4）由采购人原因造成的延误、干扰或阻碍；

（5）在事前无法合理预见，并且按照合同约定不应当由供货人代其承担责任的第三方造成的延误、干扰或阻碍；

（6）其它允许延长供货周期的情况见合同条款专用部分。

6.1.2供货人为了获准上述延长的供货周期，除非合同文件另有约定，应当在合同文件约定的时间内以书面形式通知采购人确认，否则采购人可不必就延长供货周期事宜做出任何决定。提交书面报告的时间见合同条款专用部分。

6.2供货人造成的供货周期延误

供货人原因造成的供货周期延误，均由供货人承担相关责任，供货周期不予顺延。

6.3供货周期延误的违约处理

6.3.1如果供货人未能在供货周期内或按照合同文件约定延长了的时间内完成本供货合同，供货人应当按照合同文件约定向采购人支付误期违约金，误期违约金总额不得超过合同文件约定的误期违约金的最高限额。本供货合同约定的误期违约金及误期违约金的最高限额见合同条款专用部分。

6.3.2误期违约金将从按照合同应当支付或将会支付给供货人的款项中扣除，或要求供货人偿还。

6.3.3如果采购人提供切实证据，证明供货人按照本条支付给采购人的误期违约金总额不足以弥补因误期供货给采购人造成的直接损失，并且该损失是供货人在订立合同时预见到或应当预见到的，供货人应当另行向采购人支付赔偿金。

7.包装

7.1供货人提供的货物包装应符合本合同文件“技术标准和要求”的约定，并承担相应费用，此费用已包含在合同价款内。

7.2包装应足以承受转运过程中的野蛮装卸，暴露于恶劣气温，盐分大和降雨环境，以及露天存放。包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地的远近程度以及在所有转运地点缺乏重型装卸设施的情况。

7.3供货人应保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同文件约定的供货地点。供货人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

7.4其它包装约定见合同条款专用部分。

8.服务

8.1技术服务

供货人提供的技术服务应符合本合同文件“技术标准和要求”的约定，并承担相应费用，此费用已包含在合同价款内。

8.2运输

供货人提供的货物的运输应符合本合同文件“技术标准和要求”的约定，并承担相应费用，此费用已包含在合同价款内。

8.3售后服务

供货人提供的售后服务应符合本合同文件“技术标准和要求”的约定，并承担相应费用，此费用已包含在合同价款内。

8.4其它约定

见合同条款专用部分。

9.备品备件、易损件/消耗性材料

9.1供货人提供的备品备件、易损件/消耗性材料（含与备品备件、易损件/消耗性材料有关的材料和资料）应符合本合同文件“技术标准和要求”的约定，并承担相应费用，此费用已包含在合同价款内。

9.2其它约定见合同条款专用部分。

10.检验和测试

10.1采购人有权检验和测试本供货合同约定货物，以确认符合合同文件的要求，除非合同文件另有约定，此费用已包含在合同价款内。

10.2检验和测试的方法及标准应符合本合同文件“技术标准和要求”的约定，检验和测试时间、地点见合同条款专用部分。

10.3如果任何被检验和测试的货物不能满足技术要求的，采购人可以拒绝接受该货物，供货人应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足技术要求。

10.4发货前，供货人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同文件约定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供货人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明，并由采购人予以确认。

10.5采购人在货物到达合同文件约定的供货地点后，对货物进行检验，检验应当有书面记录和专人签字，经检验合格并获得采购人批准后，方可用于永久工程。

10.6采购人在货物到达合同文件约定的供货地点后，对货物进行检验的权利不会因为在启运前通过了采购人检验而受到限制或放弃。

10.7其它检验和测试约定见合同条款专用部分。

11.样品

11.1样品费用

样品的提供应符合技术标准和要求的约定，并承担相应费用，此费用已包含在合同价款内。

11.2样品报送

11.2.1对于在合同文件中约定的所有需要报送样品的货物，供货人应按照“技术标准和要求”中约定的时间提交，向采购人提交样品并附上必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料供检验。

11.2.2应当按照采购人要求报送样品送达的地点和样品的数量或尺寸。除非合同文件另有约定，供货人在报送样品时应当按照采购人同意的格式填写并递交样品报送单。采购人应当及时签收样品。

11.3样品批复

11.3.1采购人应当在收到供货人报送的样品后，经采购人批准后，就此样品给出书面批复，通知供货人对此样品所做出的决定或指令。供货人应当根据采购人的书面批复和指令进行下一步工作。

11.3.2如果采购人未能在收到样品后给出书面批复或指令，供货人应当就此以书面形式通知采购人尽快批复。如果采购人在收到此类通知后在合同条款专用部分约定的时间内仍未对样品进行批复，则视为采购人已批准。

12.合同价款

12.1计价和支付货币

除非合同文件另有约定，本供货合同下的计价、支付和结算均以人民币为计价货币。

12.2合同价款

本供货合同采用的合同价款的约定方式见合同条款专用部分。

12.3合同价款的调整

合同协议书中约定的签约合同价款在下述因素影响下可按照下述规定予以调整：

（1）本供货合同签订后，法律、法规、规章和规范性文件发生变化，且这种变化对合同价款具有强制性调整作用时，合同价款按照相关法律、法规、规章和规范性文件予以调整；

（2）发生变更时，按照第13条和14条约定调整合同价款。

（3）其它调整因素及方法见合同条款专用部分。

13变更

13.1变更

如果采购人认为有必要对本采购项目做出变更，则采购人有权发出指令要求供货人进行下述工作，供货人应当遵照执行：

（1）增加或减少本供货合同中所包括的任何货物的数量；

（2）改变本供货合同中所包括的任何货物的性质、质量、规格或类型；

（3）改变本供货合同中所包括的任何货物的供货地点；

（4）改变本供货合同中所包括的任何货物的供货周期及供货计划；

（5）改变本供货合同中所包括的任何货物的服务；

（6）其它指令要求见合同条款专用部分。

13.2变更的影响

变更不应当以任何方式使合同失效，但所有变更对工程合同价款的影响应当按照本供货合同约定进行变更计价。如果采购人发出指令进行供货变更完全是因为：

（1）供货人的违约或毁约；

（2）供货人自身的方便；

（3）供货人其它的原因。

则由于上述原因引起的变更的费用应当由供货人承担。

13.3变更的指令

13.3.1无采购人发出的书面指令，供货人不得做出任何供货变更。因供货人擅自变更设计发生的费用和由此导致采购人的直接损失，由供货人承担，延误的供货周期不予顺延。

13.3.2如果工作内容的增加或减少不是由于变更造成，而是由于工作内容与招标时存在差异，则采购人不必为此发出增加或减少工作内容的指令，该情况不属于本条所指的变更。

13.4供货人提出的合理化建议

13.4.1除非合同文件另有约定，在合同履行过程中供货人可以书面形式向采购人提出合理化建议。采购人发出的对供货人的合理化建议的批准或认可，并不表示供货人的合理化建议构成本供货合同下所指的变更，也不表明采购人将承担任何责任。只有在下列条件全部满足的前提下，供货人的合理化建议才能构成本条所指的变更：

（1）供货人的合理化建议被证明是出于有利于采购人实现其本供货合同的目的和利益，或者是由于技术标准和要求及相关设计图纸等有合同约束力的文件中错误或明显不合理或明显不可行；

（2）供货人的合理化建议所涉及的工作并非供货人自身的质量缺陷、材料采购不力、技术力量不足、或供货周期延误等原因。

按照上述规定，由采购人发出的书面形式确认为变更的合理化建议将构成合同条款约定的变更，其计价应当按照第14条的有关约定执行。

13.4.2在供货人的合理化建议为采购人带来额外经济效益的情况下，此类经济效益应当由采购人和供货人按照合同文件约定的比例进行分享，约定的比例见合同条款专用部分。

13.5其它要求

见合同条款专用部分。

14.变更的计价

14.1变更的计价

除非合同文件另有约定，上述的所有变更需要按照本条要求予以确定其价格的追加或扣减项目，按照以下原则进行计价：

（1）对合同中已有适用项目的，按合同已列明的单价计算调整合同价格；

（2）对与合同中已有类似项目的，参照已有项目在合同中列明的单价确定单价；

（3）合同中没有相同或类似项目的，合同双方另行协商确定单价；

（4）其它要求见合同条款专用部分。

14.2变更计价的程序

14.2.1在变更工作确定后，供货人认为变更工作涉及合同价款调整的，应在合同条款专用部分约定的时间内，向采购人提出调整合同价款的申请并附相关证明文件。采购人收到该申请后，应在合同条款专用部分约定的时间内确认或提出协商意见，否则视为该变更合同价款申请已被确认。

14.2.2变更工作确定后，若供货人未在第14.2.1项约定的时间内提出调整合同价款申请，则采购人可根据自己所掌握资料和信息自行确定是否调整合同价款和调整的具体金额。

14.2.3确认的变更价款按照第15.2.3项规定随货款一并支付。

14.2.4按照指令完成变更及调整合同价款不得影响工程的连续供货。在合同价款结算时双方仍有争议，则按照第22条的约定解决争议。

14.2.5除非合同文件另有约定，供货人不得以采购人和供货人之间未能就变更工作的计价达成一致而拒绝实施变更工作。

14.3其它要求

见合同条款专用部分。

15.支付

15.1预付款

15.1.1除非合同文件另有约定，采购人应当在本供货合同签订后在合同文件约定的时间内，由采购人向供货人以无息的方式预付合同文件约定的预付款，预付额度和支付时间见合同条款专用部分。

15.1.2预付款的抵扣起始时间和方式见合同条款专用部分。

15.2货款

15.2.1货款的付款周期、条件和金额

货款的付款周期、条件和金额见合同条款专用部分。

15.2.2货款申请

供货人应根据15.2.1项规定的付款周期和条件，按照采购人同意的格式，向采购人提交货款申请，说明供货人认为其有权得到的款额，同时提交必要的证明文件。

15.2.3货款支付

采购人在收到供货人按照15.2.2项提交的货款申请后，采购人应在合同条款专用部分约定的期限内并采用合同条款专用部分约定的方式，按照其审核确认的应付货款和应当抵扣的货款（如有）向供货人进行支付。

15.3质量保证金

15.3.1在按照本供货合同约定做合同价款结算支付时，采购人将从结算尾款中扣留出一笔金额作为整体工程的“质量保证金”。

15.3.2质量保证金的额度、支付时间和方式见合同条款专用部分。

15.4延期支付

15.4.1采购人未按照第15.1款的约定支付预付款，供货人应当及时向采购人发出书面催款通知，采购人收到通知后仍不能按照要求预付，经供货人同意后可延期支付，但应当与供货人协商签订延期付款协议并办理具有强制执行效力的公证文书。协议应当明确延期支付的时间和从应付之日起向供货人支付应当付款的利息（利率按照同期银行贷款利率计）。如果未达成延期付款协议，导致供货无法进行，供货人可按照第17.1.1项约定执行。

15.4.2采购人未按照第15.2款的约定支付货款，供货人应当及时向采购人发出书面催款通知，采购人收到供货人书面形式通知后仍不能按照要求付款，经供货人同意后可延期支付，但应当与供货人协商签订延期付款协议并办理具有强制执行效力的公证文书。协议应当明确延期支付的时间和从应付之日起向供货人支付应当付款的利息（利率按照同期银行贷款利率计）。如果未达成延期付款协议，导致供货无法进行，供货人可按照第17.1.1项约定执行。

15.4.3采购人未按照第15.3款的约定支付质量保证金，供货人应当及时向采购人发出书面催款通知，采购人收到供货人书面形式通知后仍不能按照要求付款，经供货人同意后可延期支付，但应当与供货人协商签订延期付款协议并办理具有强制执行效力的公证文书。协议应当明确延期支付的时间和从应付之日起向供货人支付应当付款的利息（利率按照同期银行贷款利率计）。

16．质量保证

16.1正常质量保证期

16.1.1正常质量保证期的期限见合同条款专用部分。

16.1.2在正常质量保证期内，供货人应对在正常质量保证期内出现或产生的缺陷，根据本供货合同第17.2.1项的规定向采购人承担责任，并满足采购人的要求，除非该缺陷是由于采购人不遵守供货人的说明而操作及保养货物造成的。

16.1.3若部分货物在保证期内需要更换、重新设计、修改或更新，这部分货物的保证期自双方确认的修复完成日起重新计算。

16.2质量保证延长期

除依照本供货合同第16.1款规定的正常保证期责任外，供货人应对主要部件在其相应的质量保证延长期内提供延长质量保证，并对之承担责任。具体要求见合同条款专用部分。

16.3供货人收到通知后应按照合同文件约定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物，使系统、设备和材料的相应部分恢复到合同文件约定的状态和规格。被修理或更换的货物或部件从出厂地至最终目的地的运保费由供货人承担。供货人收到通知后进行免费维修或更换有缺陷的货物的时间约定见合同条款专用部分。

16.4如果供货人收到通知后应按照第16.3款规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供货人承担，采购人根据合同文件的约定对供货人行使的其它权力不受影响。

16.5如果任何缺损部分供货人不能按照第16.3款规定的期限或双方商定的合理期限内修补，则采购人可在通知供货人后自行修补缺损，其费用和风险由供货人承担，但不影响合同文件约定的供货人责任；经供货人认可，采购人可对细小缺陷进行修理或调整，但由此产生的全部费用由供货人承担。

16.6供货人保证在现场现有条件下，合同项下的货物在正常操作情况下不会因供货人在设计和制造过程中的缺陷、错误或材料选用及制造工艺上的缺陷而产生故障。若由于货物在设计制造工艺上的缺陷（包括潜在缺陷）而导致安全事故，给采购人造成所有的损失应由供货人赔偿。

16.7供货人还应保证合同项下所提供的服务，应按合同文件约定进行并保证不存在因供货人的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

16.8供货人所供的货物必须已得到中华人民共和国有关部门授予的在中华人民共和国使用的许可，否则，一切责任由供货人负责。

17.违约

17.1采购人违约

17.1.1供货人有权暂停供货

17.1.1.1在合同文件约定的时间内，如果采购人未能按第15条约定向供货人支付按照本供货合同应当支付的款项，供货人可向采购人发出催款通知，并有权在通知发出后暂停本采购项目或减缓供货，由此而发生的全部增加费用，均由采购人承担，供货周期相应顺延。

17.1.1.2如果采购人在收到供货人发出的催款通知后，随后即支付包括约定利息在内的应当支付的款项，而供货人尚未发出解除合同的通知，则供货人依据第17.1.2项所享有的解除合同的权利即告失效，供货人应当尽快恢复正常供货。

17.1.1.3本款的约定并不影响供货人依据第17.1.2项应当享有的其它权利。

17.1.1.4采购人未按合同约定支付相应款项，供货人有权暂停本采购项目或减缓供货的时间见合同条款专用部分。

17.1.2供货人有权解除合同

17.1.2.1如果采购人发生下述情况之一，供货人可向采购人发出拟解除合同的书面形式通知。如果采购人在收到供货人发出的上述通知后，按合同文件约定的时间内仍然持续该等过失，则供货人有权解除本供货合同：

（1）在收到供货人按照第17.1.1项发出的催款通知后，在合同条款专用部分约定的期限内仍未能向供货人支付本供货合同约定应当支付的款项，供货人有权解除本供货合同。

（2）采购人采购的货物不符合强制性标准，致使供货人无法供货，且在催告后仍未履行相应义务。

（3）采购人破产或无力偿还债务或发生非重组、重建或合并时，则供货人有权立即解除本供货合同。

17.1.3合同解除后的支付

根据第17.1.2项合同解除后，采购人应当退还履约保函，并支付给供货人按照第15条应当支付的所有款项，及由于合同解除而使供货人蒙受的任何损失。

17.2供货人违约

17.2.1采购人有权解除合同

如果供货人发生下述情况之一，采购人可向供货人发出拟解除合同的书面形式通知。如果在供货人收到采购人发出的上述通知后，按合同文件约定的时间内仍然持续该等过失，则采购人有权解除本供货合同：

（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务，又不遵照采购人的要求在约定的合理时间内改正此类过失或违约行为；

（2）将本供货合同进行转包、分包的；

（3）已供货物的质量不合格，并拒绝修复的。

如果供货人破产、无力偿还债务、发生非重组重建或合并时、失去政府所颁发的实施本供货合同工作所必须的资质或资格，则采购人有权立即解除本供货合同。

17.2.2合同解除后的支付

采购人根据第17.2.1项解除合同后，应与供货人协商确定：在上述解除合同时，供货人就其按照合同文件约定实际供货货值，已合理得到或理应得到的款额；供货人应当赔偿采购人因终止合同所导致的任何直接损失；当上述供货人合理得到或理应得到款额扣除其应赔偿采购人的直接损失后的金额超过了采购人已经向供货人累计支付的全部款额时，超出部分金额成为供货人归还给采购人的债权；未超出时，不足部分金额成为采购人应当补充支付给供货人的款项。采购人行使终止合同的权利，并不影响其拥有的其它权利或补偿。

18.索赔

18.1供货人索赔

18.1.1如果采购人未能履行合同文件约定的义务或如果采购人履行的义务存在错误给供货人造成损失，供货人可按照以下约定向采购人提出索赔。

18.1.2供货人索赔的提出：

（1）供货人应当在知道或应当知道索赔事件发生后，按照合同文件时间约定的时间内，向采购人提交索赔报告。索赔报告应当详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的供货周期，并附必要的记录和证明材料；供货人向采购人提交索赔报告的时间约定见合同条款专用部分。

（2）索赔事件具有连续影响的，供货人应当按照合理时间间隔继续递交延续索赔报告，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）供货周期延长天数；

（3）在索赔事件影响结束后，按照合同文件时间约定的时间内，供货人应当向采购人提交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的供货周期，并附必要的记录和证明材料。供货人向采购人提交最终索赔报告的时间约定见合同条款专用部分。

18.1.3供货人索赔的处理：

（1）采购人收到供货人提交的索赔报告后，应当及时审查索赔报告的内容、查验供货人的记录和证明材料，必要时采购人可要求供货人提交全部原始记录复印件。

（2）采购人应当按照合同文件约定对供货人提出的追加付款和（或）延长供货周期的要求进行审核和确认，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后，按照合同文件时间约定的时间内，将索赔处理结果答复供货人。索赔处理结果答复时间的约定见合同条款专用部分。

（3）如果采购人在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后，按照第18.2.3（2）目约定的时间内未答复供货人处理结果的，则视同采购人接受了供货人的索赔要求。

（4）供货人接受索赔处理结果的，按照第18.1.5项完成赔付。供货人不接受索赔处理结果的，按照第22条的约定解决争议。

18.1.4供货人提出索赔的期限：

（1）如果供货人未按照第18.1.2项的时间要求提出索赔，视为供货人已放弃了对相关事件的索赔。

（2）如果供货人以书面形式确认了采购人审定的合同价款结算报告后，应当被认为已无权再提出合同价款结算前所发生的任何索赔。

（3）供货人提交的最终合同价款结清申请单中，只限于提出供货人书面形式确认了采购人审定的合同价款结算报告后发生的索赔。提出索赔的期限自办理完合同价款最终结清手续之日止。

18.1.5供货人的索赔要求被批准后，其应当获得的索赔款由采购人随货款支付。

18.2采购人的索赔

18.2.1如果供货人未能按照本合同约定履行义务或供货人所履行的义务存在错误给采购人造成损失，采购人可按照以下约定向供货人提出索赔。

18.2.2采购人索赔的提出：

（1）采购人应当在知道或应当知道索赔事件发生后，按照合同文件时间约定的时间内，向供货人提交索赔报告，索赔报告应当详细说明索赔理由以及有权得到的索赔金额和（或）延长的缺陷责任期，并附必要的记录和证明材料；采购人向供货人提交索赔报告的时间约定见合同条款专用部分。

（2）索赔事件具有连续影响的，采购人应当按照合理时间间隔继续提交延续索赔报告，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的索赔金额和（或）缺陷责任期延长天数。

（3）在索赔事件影响结束后，按照合同文件时间约定的时间内，采购人应当向供货人提交最终索赔报告，说明最终要求索赔的金额和延长的缺陷责任期，并附必要的记录和证明材料。采购人向供货人提交最终索赔报告的时间约定见合同条款专用部分。

18.2.3采购人索赔的处理：

（1）供货人收到采购人提交的索赔报告后，应当及时审查索赔报告的内容、查验采购人的记录和证明材料，必要时供货人可要求采购人提交全部原始记录副本。

（2）供货人应当按照合同文件约定对采购人提出的索赔金额和（或）延长的缺陷责任期的要求进行审核和确认，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后，按照合同文件时间约定的时间内，将索赔处理结果答复采购人。索赔处理结果答复时间的约定见合同条款专用部分。

（3）如果供货人在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后，按照第18.2.3（2）目约定的时间内未答复采购人处理结果的，则视同供货人接受了采购人的索赔要求。

（4）采购人接受索赔处理结果的，按照第18.2.5项的约定完成赔付，采购人不接受索赔处理结果的，按照第22条的约定解决争议。

18.2.4采购人提出索赔的期限：

（1）如果采购人未按照第18.2.2项的时间要求提出索赔，视为采购人已放弃了对相关事件的索赔。

（2）当采购人开具了合同价款结算报告后，应当被认为已无权再提出合同价款结算前所发生的任何索赔。

（3）采购人在开具合同价款结算报告后，所提出的索赔要求，只限于开具合同价款结算报告至办理合同价款最终结清手续期间所发生的索赔事件。提出索赔的期限至办理完合同价款最终结清手续之日止。

18.2.5供货人应当付给采购人的索赔金额可从采购人拟支付给供货人的合同价款中扣除，或由供货人以其它方式支付给采购人。当拟支付给供货人的合同价款已不足以满足索赔金额时，供货人应当在接受索赔处理结果后，按照合同文件时间约定的时间内，将其差额赔偿给采购人。差额赔偿时间见合同条款专用部分。

18.3非索赔事项

以下事项按照相关条款处理，并不视作本条款所述之索赔：

（1）变更对合同价款的增减按照第13条和第14条的约定办理；

（2）保险事宜索赔按照保险条款处理。

19.保险

19.1人身财产损伤和采购人的保障

供货人应当对与本采购项目实施期间发生的因本供货合同履行过程中所导致的人身伤亡及财产损坏承担费用、责任、损失、索赔或诉讼的法律责任，并应当保障采购人免于承担该等责任，除非有关伤亡是采购人或其应当负责人士所导致。

19.2运输险及存仓保险

供货人应当负责其供应的货物在运送途中直至运抵现场的安全；如果认为有需要，供货人应当自行购买有关保险。

19.3第三者责任险

19.3.1采购人负责办理第三者责任险，并将一份保险单复印件转交供货人，但供货人按照本合同所承担的义务及责任并不会因采购人办理保险及供货人是否已阅读及了解保单内容而受到影响。

19.3.2供货人应当自行决定采购人提供保单之保险范围、赔额、类别等是否能满足供货人的要求，如果供货人认为不足保障其风险，供货人应当自费补充投保。如果供货人另外增加保险，供货人应当将生效后的投保保险单和收据的复印件立即交给采购人备案。

19.3.3供货人被视为已清楚明确保险单内的一切条款，并会积极遵循保险条款和承保人关于解决索赔、追讨损失和防止意外的一切合理要求，和自费负责因其未能遵循所导致的后果。供货人应当尊重保险索赔的结果，并放弃对采购人因处理保险事宜所引起的一切赔偿及责任的追讨。

19.3.4保险期如果因供货人的过失而需延长，由此而增加的保险费均由供货人负担。

19.3.5如果本采购项目或与本采购项目有关的人员或第三者受到损伤或发生事故，供货人应当立即通知采购人，并以书面形式详述经过。

19.4其它商业保险

供货人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。为了分散或降低风险，供货人可办理其它商业保险，其费用由供货人自行负担。

19.5保险事故发生时，供货人有义务采取必要的控制措施，防止损失扩大和蔓延，并应第一时间内通知采购人及投保的保险公司，积极配合采购人办理相关保险索赔事宜。

19.6保险事故发生时，供货人有义务妥善保管受损的货物。如因供货人保管不善造成受损的货物缺失或加剧损坏，从而导致保险公司拒赔或减少赔付时，供货人应向采购人赔偿该拒赔或减赔部分的财产损失。

19.7关于保险的其它要求

见合同条款专用部分。

20.保证担保

20.1预付款保证担保

20.1.1如果合同文件约定，采购人向供货人支付预付款时，供货人应当向采购人提交同等金额的预付款保证担保，供货人应当在采购人支付预付款的同时向采购人提交预付款保证担保。供货人办理预付款保证担保的费用已包括在合同价款内。采购人是否要求供货人提交预付款保证担保见合同条款专用部分。

20.1.2供货人不能按照合同文件约定使用预付款的，采购人有权要求保证人承担保证担保责任。

20.1.3预付款保证担保的有效期截至预付款全额返还或抵扣完之日。

20.2履约保证担保

20.2.1如果合同文件约定，供货人应当向采购人提交履约保证担保，供货人应当在签订合同时，向采购人提交履约保证担保。供货人办理履约保证担保的费用已包括在签约合同价款内。采购人是否要求供货人提交履约保证担保及其额度见合同条款专用部分。

20.2.2履约保证担保有效期应当截止至本合同文件约定的截止日期内。即便本采购项目的供货周期延长，供货人也应当延长担保有效期，但采购人应当承担增加了的担保费用。履约保证担保有效期的截止时间见合同条款专用部分。

20.2.3供货人不能按照合同文件履行其义务的，采购人有权要求保证人承担保证担保责任。采购人向保证人提出索赔之前，应当以书面形式通知供货人，说明其违约情况。如果采购人索赔的理由是因货物质量问题，采购人还应当同时提交供货人出具的确认货物质量问题的证明文件，或者具有法定资质的检测机构出具的检测报告。

20.2.4其它约定见合同条款专用部分。

20.3支付保证担保

20.3.1采购人要求供货人提交履约保证担保的，采购人应当同时向供货人提交与履约保证担保等额的货款支付保证担保。

20.3.2货款支付保证担保有效期至采购人根据本供货合同约定完成了除货物质量保证金以外的全部合同价款支付完毕之日起至本合同文件约定的截止日期内。货款支付保证担保有效期的截止时间见合同条款专用部分。

20.3.3供货人向保证人提出索赔之前，应当以书面形式通知采购人，说明其违约情况并提交采购人未按照本供货合同约定支付货款的证明。

20.3.4其它约定见合同条款专用部分。

20.4质量保证金保证担保

20.4.1如果合同文件约定，采购人要求供货人向采购人出具质量保证金保证担保的方式来取代在合同价款结算付款中扣留一定比例质量保证金的方式，供货人应当向采购人提交为供货人开具的质量保证金保证担保。采购人是否要求供货人提交质量保证金保证担保及其保证担保期限见合同条款专用部分。

20.4.2供货人不履行质量保证责任时，采购人有权要求保证人承担质量保证担保责任。

20.5相关约定

20.5.1保证人应当是依法设立的有资格的银行业金融机构或者专业担保公司。

20.5.2货款支付保证担保和履约保证担保、货款支付保证担保和预付款保证担保不得为同一保证人。

20.5.3保证担保均以保函的形式出具。保证人应当在保函中明确赔付方及期限。

20.5.4保证担保的保证方式为连带保证担保，责任条件为有条件担保。

20.5.5保函应当为不可撤销保函，在保函约定的有效期届满之前，除因本供货合同中止执行、解除或法律法规规定的情况外，保证人、债务人和债权人不得以任何理由撤保。

20.5.6保函约定的有效期已届满，或保函约定的担保金额已被债权人全部索赔，但债务人尚未实际履行完合同约定的义务时，债务人应当按照约定重新提交保函。

21.不可抗力

21.1不可抗力

21.1.1不可抗力一般包括以下的情况：

（1）国家权威部门发布且被界定为灾害的瘟疫、地震、洪水、风灾、雪灾等；

（2）战争；

（3）离子辐射或放射性污染；

（4）以音速或超音速飞行的飞机或其它飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

（5）动乱、暴乱、骚乱或混乱，但完全局限在采购人及其供货人内部的事件除外；

（6）因适用法律的变更或任何适用的后继法律的颁布所导致本供货合同的履行不再合法。

21.1.1如果在合同生效日期后发生不可抗力事件，从而阻止合同义务的履行，在该不可抗力影响的范围内，采购人和供货人均不应当被认为违约或毁约。但如果采购人或供货人延迟履行其合同义务以后发生不可抗力事件，则不能免除其相应的责任。

21.2采购人和供货人的义务

21.2.1如果采购人认为某一事件已构成不可抗力并可能影响其履行义务，则在此事件发生时，应当及时通知供货人，并且只要合理可行，应当尽力继续履行其合同中的义务。采购人还应当将他的建议通知供货人，目的在于完成供货以及减少采购人和供货人任何损失。

21.2.2如果供货人认为某一事件已构成不可抗力并可能影响其履行义务，则在此事件发生时，应当及时通知采购人，并且只要合理可行，应当尽力继续履行其供货合同中的义务。供货人还应当将他的建议通知采购人，包括任何合理的履约替代方法。但未经采购人的同意，供货人不得实施此类建议。

21.3不可抗力发生情况下的付款

如果由于不可抗力的发生造成整体工程的损失和损害，供货人有权要求采购人将该事件发生前按照合同所完成的货款及时支付给供货人。

21.4不可抗力造成损害的责任划分

除非合同文件另有约定，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）供货周期延误等后果，由合同双方按照以下原则承担：

（1）已运至供货场地的货物的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由采购人承担；

（2）采购人和供货人各自承担其人员伤亡和其它财产损失及其相关费用；

（3）供货人的停工损失由供货人承担，但停工期间应供货人要求照管工程和清理、修复工程的费用由采购人承担；

（4）不能按期供货的，应当合理延长供货周期，供货人不需支付逾期违约金。采购人要求提前供货的，供货人应当采取提前供货措施，提前供货费用由采购人承担。

21.5避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，采购人和供货人均应当采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方未采取有效措施导致损失扩大的，应当对扩大的损失承担责任。

21.6因不可抗力解除合同

21.6.1如果不可抗力事件的发生时间持续超过合同文件约定的时间，则尽管批准了供货周期延长，合同双方仍均可向对方发出解除合同的通知，在该通知送达对方时，本供货合同自动解除。不可抗力事件发生持续超过时间的具体约定见合同条款专用部分。

21.6.2合同解除后，供货人应对已供货的货物由供货人负责退货或解除供货合同，不能退还的货款和因退货、解除供货合同发生的费用，由采购人承担，因未及时退货造成的损失由供货人承担。合同解除后的付款，采购人应当退还履约保函，并支付给供货人按照第 25条应当支付的所有款项。

22.争议

22.1争议解决方式

如果采购人和供货人由于本供货合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过友好协商或者邀请第三方调解此类争议。任何一方不愿通过协商或调解解决争议或通过协商或调解仍不能解决争议，则双方中任何一方均可按照合同文件约定的以下一种方式解决争议：

（1）第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

争议的解决方式见合同条款专用部分。

22.2发生争议时合同的履行

发生争议后，除非出现下列情况的，采购人和供货人都应当继续履行合同：

（1）单方违约导致本供货合同确已无法履行，双方协议停止供货；

（2）不可抗力导致本供货合同无法履行；

（3）调解要求停止供货，且为双方接受；

（4）仲裁机构要求停止供货；

（5）法院要求停止供货。

23.专利权

23.1供货人应保证其拥有货物及服务的知识产权，并保证采购人在中华人民共和国使用货物及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标或商品名称或其它知识产权及工业设计权的起诉及索赔。但如果此种侵犯是由于遵照采购人提供的设计或技术规范引起者除外。

23.2合同价已包括所有应支付的，对专利权、版权、使用权、设计或其它知识产权而需要向其它方支付的版税等费用。

23.3应供货人要求并在由其承担费用的情况下，采购人应当协助供货人对任何上述索赔和诉讼进行争辩，供货人应当偿付给采购人由此而导致的全部合理的开支。

24.严禁贿赂

如果采购人或供货人、代理人或服务人员给予或提出给予任何人以任何贿赂、礼品、小费或佣金作为引诱或报酬，以达到下列目的或企图：

（1）使该人员采取或不采取与该合同有关的任何行动；

（2）使该人员对与该合同有关的任何人员表示赞同或不赞同。

在证据确凿的情况下，供货人或采购人可在向对方发出通知后14天内终止合同。终止合同的决定并不影响提出终止合同的一方按照合同所拥有的所有其它权益。

25.保密

合同双方都应当履行对本供货合同的保密义务，未征得对方事先的书面同意，另一方不得在任何经营活动中、技术文献或其它地方发表或披露本供货合同或其任何细节。更不得把全部或部分的与本供货合同有关的资料翻印外传。

26.合同文件的修改

即使由于任何原因使得本供货合同中的某些条款或约定无效或无法履行，这种情况也不应当影响到本供货合同中其它条款或约定的有效性，也不应当在任何方面使得本供货合同完全失效。

如果发生上述情况，并且合同双方均认为有必要对已无效或无法履行的条款或约定进行修改时，双方均应当本着不改变本供货合同的最终目的，并最大限度地保证本供货合同的最终目的不受影响的原则，完成相关条款的修订。任何情况下，双方修订合同时不得再行订立背离本供货合同实质性内容的其它协议。

27.文件版权

采购人颁发给供货人的图纸、技术规范和反映采购人关于本供货合同的要求或其它类似性质的文件的版权属于采购人拥有，供货人可因实施本供货合同的目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本供货合同无关的其它事项。在征得采购人书面同意前，供货人不得为了实施其它目的而复制、使用采购人的文件或将之提供给任何第三方。

供货人为实施整体工程所编制的供货文件的版权属于供货人所拥有，采购人可因实施整体工程复制、使用此类文件，但不能用于其它无关的事项。在征得供货人书面同意前，采购人不得为了实施其它目的而复制、使用供货人的此类文件或将之提供给任何第三方。

28.合同效力及份数

本供货合同自采购人和供货人的法定代表人或获授权代表于合同协议书签字盖章之日起成立，生效条件或期限见合同协议书相关约定。双方各自履行完合同义务后自动失效。

合同正本贰份，采购人和供货人各执一份；副本份数的约定见合同条款专用部分。

## 三、合同条款专用部分

1.一般规定

1.1.5 其它词语定义

___________    ___/

1.3书面形式

1.3.4采购人书面形式接收地址、传真号码、邮寄地址和电子传送地址：

（1）传真号码：                             邮政编码：___________ _

（2）邮寄地址：___________    __

（3）送达地址：___________    _       _

（4）电子邮箱地址：___________        ___

供货人书面形式接收地址、传真号码、邮寄地址和电子传送地址：

（1）传真号码：                             邮政编码：_________   _

（2）邮寄地址：___________    ___

（3）送达地址：___________    ___

（4）电子邮箱地址：___________    __

1.5合同文件的组成及解释顺序

（9）其它合同文件：___________    ___/

1.8图纸

1.8.1图纸

采购人应当向供货人提供图纸的日期及图纸套数：

（1）提供时间：___________    ___/

（2）提供套数：___________    ___/

1.8.3其它规定：___________    ___/

2．采购人义务

2.（5）其它义务：对双方协议价格承担保密义务 。

3．供货人义务

3.（10）其它义务：A：采购人对产品质量进行抽检，检测费用由供货人承担。B：供货人负责设备的运输，并承担运输费用及货物运输过程中的风险。

4. 采购项目供货计划

4.1.2供货计划提交时间

。

5．供货周期

具体供货周期：           。

6．供货周期延误

6.1非供货人造成的延误

6.1.1（6）其它允许延长供货周期的情况：由于不可抗力的原因，但供货人应在不可抗力情形发生后2小时内通知采购人。

6.1.2提交书面报告的时间：应在24小时内提交书面报告。

6.3 供货周期延误的违约处理

6.3.1误期违约金及误期违约金的最高限额：

因供货人责任造成货物交货延误，供货人应向采购人支付违约金，支付办法为：每延误三天按该批货物总金额的0.5%/天支付，不满三天的按三天计算。如果供货人在采购人同意延长的时间仍不能交货，采购人有权因供货人违约单方解除合同，而供货人除赔偿采购人经济损失外，仍需要接受上述迟交核定罚金额。

7．包装

7.4其它包装约定

设备包装适应长途公路或铁路运输，并有良好的防湿、防潮、防震、防腐蚀的能力，其它备品备件可以采用妥善保护的软包装达到成品保护要求。

8．服务

8.4其它约定

___________    ___/

9.备品备件、易损件/消耗性材料

9.2其它约定

须免费提供调试、测试、试运行等相关的备品备件、易损件/消耗性材料。

10．检验和测试

10.2检验和测试时间和地点

本项目（是/否）需要委托专业的第三方检测机构进行检测。

检验和测试时间：采购人对产品质量进行抽检，检测费用由供货人承担,检测时间由采购人确定。

检验和测试地点：委托专业的第三方检测机构。

验收标准：在检测、试验与验收的过程中，若磋商文件要求的技术标准高于国际或国内现行要求有关标准，按磋商文件要求的执行；若磋商文件要求的技术标准低于国际或国内现行要求有关标准，按国际或国内要求的执行。（自检及第三方检测等，费用包含在投标报价中）。以上部件所有标准均按照高标准来执行。

10.7其它检验和测试约定

___________    ___/

12．合同价款

12.2合同价款

本供货合同采用的合同价款约定方式为：___________    ___/

12.3合同价款的调整

（3）其它调整因素及方法：

___________    ___/

13．变更

13.1变更

(6) 其它指令要求：___________    ___/                         _____

13.4供货人提出的合理化建议

13.4.2约定的比例：___________    ___/

13.5其它要求

___________    ___/                                          ______

14.变更的计价

14.1变更的计价

(4) 其它要求：___________    ___/                             _____

14.2变更计价的程序

14.2.1供货人提出调整合同价申请及相关证明文件的时间：________ _/_____

采购人针对调整合同价款申请进行确认或提出协商意见的时间：_____ _/ ___

14.3其它要求

___________    ___/

15．支付

15.1付款方式

付款方式：合同签订后支付合同总额的30%，完成项目建设并验收合格支付合同总额的70%。

15.2质量保证金

15.2.1质量保证金：

（1）质量保证金的额度：___________    ___/                  ______

（2）质量保证金的支付时间：______________/                 _______

（3）质量保证金的支付方式: ______________/               __ ______

16．质量保证

16.1正常质量保证期

16.1.1正常质量保证期的期限：___ ______        _________________

16.2质量保证延长期

具体要求：______________/                             _____      __

16.3 供货人收到通知后进行免费维修或更换有缺陷的货物的时间：____/___

17.违约

17.1采购人违约

17.1.1.4采购人未按合同约定支付相应款项，供货人有权暂停本供应项目或减缓供货的时限:

因采购人需求发生变更而使货物数量增加或不可抗力造成交货日期推迟，采购人予以顺延，根据实际情况确定顺延时间。

17.1.2供货人有权解除合同

（1）采购人未按合同约定支付相应款项，供货人有权解除本供应项目的时限：_15个工作日。

18.索赔

18.1供货人索赔

18.1.2供货人索赔的提出：

（1）供货人向采购人提交索赔报告的时间：____________ __/           _

（3）供货人向采购人提交最终索赔报告的时间：______________/      ___

18.1.3供货人索赔的处理：

（2）索赔处理结果答复时间：______________/                      ___

18.2.2采购人索赔的提出

（1）采购人向供货人提交索赔报告的时间：______________/         ____

（3）采购人向供货人提交最终索赔报告的时间：______________/        _

18.2.3采购人索赔的处理：

（2）索赔处理结果答复时间：_____________ _/                 _______

18.2.5差额赔偿时间：_________      _____/                  _______

19．保险

19.7 关于保险的其它要求

____________   __/                                        __ ______

20．保证担保

20.1预付款保证担保

20.1.1采购人向供货人支付预付款时，采购人     /    （要求/不要求）供货人同时提交预付款保证担保。

20.2履约保证担保

20.2.1 采购人________要求______（要求/不要求）供货人提交履约保证担保，要求供货人提交履约保证担保时，履约保证担保的金额：__合同金额的10%_

20.2.2 履约保证担保有效期的截止时间：___________/___________________

20.2.4 其它约定：__以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。在合同签订前提交，验收合格后退还。___

20.3货款支付保证担保

20.3.2 货款支付保证担保有效期的截止时间：_____________/_____________

20.3.4 其它约定：_________________________/_________________ _______

20.4质量保证金保证担保

20.4.1 采购人  /     （要求/不要求）供货人提交质量保证金保证担保，要求供货人提交质量保证金保证担保时，保证金保证担保的期限：_______ __/ ____

21.不可抗力

21.6因不可抗力解除合同

21.6.1不可抗力事件发生持续超过时间的具体约定：_______ ___/    ______

22．争议

22.1争议解决方式

本供货合同的争议解决方式约定采用如下第（3）种方式：

（1）向乌鲁木齐仲裁委员会申请仲裁；

（2）向        /      仲裁委员会申请仲裁；

（3）向 项目所在地人民法院起诉。

28．合同效力及份数

副本   叁      份。

合同补充条款

____________      __/                                        _____

备注：上述内容仅供参考，具体内容以采购人与供货人签订的合同为准。

- 技术标准和要求

- 测试仪器31种74台件

| 序号 | 仪器名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 一、快速加热和冷却的柱温箱 1. 柱箱温度：室温以上10℃ ～ 400℃（使用液态CO2时可达-50℃，液氮可达-99℃） 2. 程序升温：20阶21平台 *3. 最大可设定升温速率：250℃/min，以0.01℃/min增加 4. 温度设定精度：0.1℃ 5. 控温精度：0.01℃ 6. 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃ 7. 冷却速度：从300℃ 降到50℃小于6min(室温25℃时) 8. 具有柱温箱温度的自动保护功能。 *9. 最大运行时间：9999.99分钟 二、进样单元 1、最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的自动流量控制系统（AFC）控制。 2、最高温度：400℃ 3、升温设定：1℃步阶 4、进样单元种类：双填充柱进样口、分流/不分流进样口 1. 双填充柱进样口 1.1 程序段数：7段 1.2 流量设定范围：0 ～ 100 mL/min 1.3 程序比率设定范围：-400 ～ 400 mL/min 1.4 校正功能：保持柱温箱升温中的柱流量 2. 分流/不分流进样口 *2.1 配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能（需提供采用恒线速度分析样品的应用文章证明）； 2.2 标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量 2.3 压力设定范围：0 ～ 970 kPa（相当于0-141 psi） 2.4 升压速率设定范围：-400 ～ 400 kPa/min 2.5 压力程序：7阶 2.6 分流比设定范围：0 ～ 9999.9 2.7 流量设定范围：0 ～ 1200mL/min 2.8 校正功能：可保持柱温箱升温中的柱平均线速度（只限毛细管柱时） 三、检测器单元 1、可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由自动压力控制系统（APC）控制，检测器的数据采集速率是250Hz（4ms）。 1. 热导检测器（TCD）（要求配备） 1.1 最高温度：400℃ 1.2 具有过热保护功能 *1.3 灵敏度：40000mV.mL/mg (癸烷) 1.4 动态范围：105 1.5 热导丝：铼-钨丝 1.7 惠斯登电桥双灯丝结构，双流路方式，具有参比灯丝，内装预置放大器，10×增幅时。 2. 氢火焰离子化检测器（FID）（要求配备） 2.1 最高温度：400℃ 2.2 方式：双流路方式 2.3 自动点火功能 2.4 检测限：3 pgC/s ( 十二烷 ) 2.5 动态范围：107 四、其他 1. 色谱柱和流路系统 1.1 支持填充柱和毛细管柱 1.2 具有室温补偿和自动环境补偿功能 *1.3 具有恒定的载气线速度控制功能 2. 面板键盘 2.1 完全控制及显示所有温度区域和载气流量 2.2 完全控制所有检测器功能 2.3 实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件 2.4 主机具有背光式LCD240x320点大液晶显示屏（30列x16行），实现对主机的直接控制。 3. 多种附件可供选择 3.1 可选配自动液体进样器、顶空、吹扫捕集、热裂解、热脱附等附件。 五、 数据处理系统 1. 数据采集和文件格式：采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范。 2. 报告制作：高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。测定数据能够以AIA，JCAMP，ASCII，mzData或mzXML形式转换输出。 3. 质量控制：高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 4. 网络化控制：可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。 六、仪器主机主要配置清单(不可缺少或更换) 1双填充柱进样口、分流不分流进样口，双FID检测器，TCD检测器主机一套 2 载气净化装置一套（三个独立的滤芯，分别用于载气、助燃气的除氧、除湿、除烃）， 3 气路附件一套（含氢气管一根，空气管一根，氮气管两根） 4 中文操作软件一套； 5 液体自动进样器15位一套； 6 1.5mL样品瓶含盖垫100个, 4mL 溶剂/废液瓶含盖垫50个 7 自动六通阀和可加热阀箱一套； 8 电脑和打印机各一套（电脑：23寸以上液晶显示器、1TB硬盘，Inter i5处理器、8G以上内存，DVD-RW光驱、双千兆网卡、Windows 10 Pro 64-bit专业版操作系统；激光打印机 A4） 9 空气和氢气发生器各一套； 10 高纯氮气钢瓶、减压阀及气瓶柜； 11 配备一台2匹挂式空调； 12 配备1微升、5微升、10微升进样针各5个。 七、售后服务 1 整机免费2年的保修期。仪器终生维修。 2 提供软件终生免费升级。 3 免费安装调试至仪器可正常运行。 4 仪器安装调试后进行现场免费培训。并免费提供国内两人次集中培训。 *5 在新疆有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在乌鲁木齐有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师（需提供新疆分公司营业执照做为证明文件） | 1台 |
| 2 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 1.工作条件：环境温度：+15℃～+35℃；相对湿度：不大于60%； 2.基本性能： 2.1 新型角镜型迈克尔逊干涉仪体积小、结构紧凑，具有更优良的稳定性和抗震性，整机可置于拉杆箱中移动携带至现场，开机后即刻开始正常检测，无需提前预热。 2.2检测器封装采用永久防潮的KRS-5光学窗片，确保不会因受潮导致检测器损坏。 样品室光学窗片采用新型的特氟龙镀层KBr光学窗片，既保证长期可靠的防潮性能，也同时保证相对高的光通量。 27. 样品室光学窗片可由用户自行更换 28. 仪器有外在明显的湿度电子指示灯和纸基湿度指示剂，并在软件中有湿度实时监控 2.3动态准直功能，可以在开机自检和实际光谱扫描过程中实现自动准直和实时准直。 2.4高强度中远红外SiN陶瓷光源，空气冷却。红外光源质保6年以上。 2.5激光器：温控型半导体激光器，受温度影响小，寿命长。激光器质保6年以上 2.6 超宽大空间样品室设计更便于工作。 2.7 程控增益放大电路、高精度A/D转换电路的设计及嵌入式微机的应用，提高了仪器的精度及可靠性。 2.8 通讯方式：以太网接口（标准）WIFI无线通讯 2.9 通用微机系统，全中文应用软件界面友好、内容丰富。具备完整的谱图采集、光谱转换、光谱处理、光谱分析及谱图输出功能，使得操作更简单、方便、灵活。 2.10 拥有多种专用红外谱库，除常规检索外，用户可进行添加维护，并自定义新的谱库。 2.11适用于包括液体池、气体池、红外显微镜、ATR、漫反射、镜面反射、微量样品等在内的各类型样品的红外附件。 3.技术参数 3.1波数范围：7800cm-1～350cm-1 3.2 光谱分辨率：不低于0.9cm-1。用户可根据测试需要，将光谱分辨率自由设置成0.9cm-1，2cm-1，4cm-1，8cm-1，16cm-1等 3.3波数准确度：±0.1cm-1 波数重复度：±0.0005cm-1 3.4 扫描速度：微机控制可选择不同的扫描速度。 3.5 信噪比：优于30000:1（4 cm-1分辨率，1分钟数据采集） 3.6 分束器：多层镀Ge防潮型KBr分束器，分束器通光直径不小于40mm，双面CaF2防潮镀层 3.7探测器：要求为半导体控温型高灵敏度DLATGS检测器，内置电子温度调节装置以保证良好的稳定性 3.8 光源：：高强度中远红外SiN陶瓷光源，空气冷却。红外光源质保6年以上。 3.9 干涉仪：30°角入射迈克尔逊干涉仪，能量利用率高。 ★3.10. 激光器：温控型半导体激光器，受温度影响小，寿命长。激光器质保6年以上 ★3.11. 仪器内置长寿命自动电子除湿装置，无需定期更换干燥剂。电子除湿装置采用高分子固态电解膜技术，无噪音，免维护，不产生液态水，无需定期排水或清理 3.12 工作站软件：中英文版软件工作站，多种专业软件功能模块全系列Windows系统适用；模块化平台设计，具有访问控制、权限分配、审计追踪和电子签名等功能；多种专用红外谱库；开机自检、实时温湿度监控及提醒；标准数据格式、报告生成及输出。 3.12.1软件功能模块：包括光谱扫描、光度测定、定量（单组份/多组分同时定量）、时间程序测定（选配）、再解析、简单宏程序等模块 3.12.2数据处理功能：包括四则数学运算、归一化、基线校正、平滑、导数、截断、连接、插值、频率转换、时间-温度转换、峰检测、膜厚/池厚计算、数据集运算、纯度计算、解卷积、傅立叶变换、K-M变换、K-K变换、高级ATR校正、分峰拟合、大气校正、3D数据处理、3D数据抽取等 3.12.3 自动分析助手：包括药典报告程序（定性鉴别）；异物分析程序（混合物分析，自动解析可能的主成分和次要成分，无需提前提供组分种数）；食品添加剂鉴别程序 3.12.4 IR Pilot向导式软件模块：提供23个标准应用的工作流，只需简单选择分析目的和所用附件，不用设置任何参数，即可实现一键测量 3.12.5 定量模块：可以用峰高、峰面积、峰比率等建立多点标准曲线定量；计算得到的浓度可以自动应用到用户自定义的方程中；可自动进行合格与否的判定；可进行CLS/PLS等多变量统计分析 3.12.6 光度测定模块：可直接读取峰高、峰面积、峰比率数值；读取值可以自动应用到用户自定义的方程中；可自动进行合格与否的判定 3.12.7 光谱检索功能：可基于光谱检索，也可基于峰检索、文本检索或组合检索；用户可自建库（支持中文路径）；可使用用户自建谱库，也可使用Sadtler谱库等第三方商品谱库 3.12.8 打印功能：可实现所见即所得的简单屏幕视图打印；可以编辑任意页面布局的高级打印模板 3.12. 9宏程序模块：可通过鼠标拖拽快速自建简单宏程序；可以方便的通过简单宏程序创建标准化操作流程（SOP）；生成的宏程序可以在Windows系统桌面上直接双击启动；可以使用Visual BASIC语言生成和编辑传统宏程序 3.12.10. 大气校正功能：可以在扫描完成后自动执行大气校正，以消除水汽和二氧化碳的干扰；可以对已存在的光谱数据进行大气校正的后处理 ★3.12.11. 数据格式兼容性：可以直接打开至少三家主流红外光谱仪厂家标准格式的原始光谱数据文件，可以导入导出通用光谱格式JCAMP（*.dx，*.jdx）文件，以及纯文本格式ASCII（*.txt，*.asc）文件，以方便打开其他程序得到的光谱原始数据或在第三方软件上直接导入使用 3.12.12．硬件监控：开机自诊断，初始化检查光路、电路及信号系统的状态；实时状态监控，自动检查光源和激光器的开关状态、干涉仪内部的湿度、安装在样品室的附件信息、分束器的类型；自动记录光源和激光器的已使用小时数；自动提示下次定期检查的建议日期 3.12.13．软件支持附件自动识别和参数自动优化功能 3.12.14 仪器确认程序：可自动执行的仪器确认程序，符合中国药典，欧洲药典，日本药典，美国药典和ASTM标准等法规要求 专用附件 ★1. 固体制样包：包括小型油压机（2吨），7mm压片模具，固定环，插板，玛瑙研钵和研杵，50克KBr粉末。能够快速方便的进行KBr片的压制，不用脱模 ★2. 单次反射ATR附件：一体式ATR，金刚石晶体，全反射光学设计，可实现4000~400cm-1全部中红外波段的测量；带附件自动识别功能，仪器可自动识别附件种类和序列号并自动调用对应的测试参数方法文件；适用于粉末、块状固体、片状固体、液体、粘稠油类、纤维、纸张、包装膜等各类样品 - 电脑和打印机各一套（电脑：23寸以上液晶显示器、1TB硬盘，Inter i5处理器、8G以上内存，DVD-RW光驱、双千兆网卡、Windows 10 Pro 64-bit专业版操作系统；激光打印机 A4） 4.红外灯 1套。 5. 配备一台2匹挂式空调。 4、售后服务 4.1. 整机免费2年的保修期。仪器终生维修。 4.2. 提供软件终生免费升级。 4.3. 免费安装调试至仪器可正常运行。 4.4. 仪器安装调试后进行现场免费培训。并免费提供国内两人次集中培训。 | 1台 |
| 3 | 双光束紫外可见分光光度计 | 1技术指标及基本参数： 1.1. 光源：20W碘钨灯和氘灯, 集成光源设计，自动灯位转换 1.2. 测定波长范围：190nm-1100nm *1.3. 光谱带宽：1 nm (190 to 1,100 nm,以0.1nm为步进连续可调) *1.4. 杂散光：<0.02% (220 nm，NaI) <0.02% (340 nm ，NaNO2) <0.5% (198 nm ，KCl) 1.5. 波长准确度：± 0.1 nm （氘灯， 656.1 nm处）, 全光谱范围± 0.3 nm 1.6. 波长重复精度：±0.1nm 1.7. 光度准确性：±0.002A(0-0.5Abs) 1.8. 光度重现性：≤0.0002A(0-0.5Abs) 1.9. 漂移：<0.0003 Abs/Hr (700 nm，光源稳定1小时后) 1.10. 基线平直度：<± 0.0006 Abs (1,100 - 190 nm, 光源稳定1小时后) 1.11. 分辨率：0.1nm *1.12噪声水平: <0.00005 Abs (700 nm) 1.13. 光度范围：吸光度-4.0--4.0Abs 1.14. 最大扫描速率：29,000 nm/min 1.15. 光栅：进口高分辨率衍射全息光栅 1.16. 检测器：进口光电倍增管 1.17.光源转换:自动切换(可设换灯波长范围295 - 364 nm (0.1 nm步进) 1.18.光度方式:透过率，吸光度，反射率，能量，浓度 1.19.光源：长寿命钨灯（原装进口，10000小时以上），氘灯（日本原装2000小时以上）更换灯后无须调整。 2配置 2.1紫外可见分光光度计：1台 2.2软件：1套 2.3长样品池架：1套 2.4电脑（23寸以上液晶显示器、1TB硬盘，Inter i5处理器、8G以上内存，DVD-RW光驱、双千兆网卡、Windows 10 Pro 64-bit专业版操作系统）1套 2.5激光打印机 A4：1套 2.6石英比色皿：10×10mm 4只 3.售后服务 3.1 整机免费2年的保修期，仪器终生维修。 3.2 免费安装调试至仪器可正常运行。 3.3 仪器安装调试后进行现场免费培训。 | 1台 |
| 4 | 电化学工作站 | 1.测量电位分辨率：测量范围的0.0015% *2.两个通道最大响应电压：±13 V 3.最大输出电流：350mA 4.最大电流：不小于200 mA连续（两个通道电流之和）,峰值不小于300mA 5.电位扫描范围：±10 V 6、恒电位仪上升时间：小于1ms，通常0.8ms 7.恒电位仪带宽（-3分贝）：1MHz *8.所加电位分辨率：3uV *9.所加电位准确度：±1 mV，±0.2% *10.测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低0.3 fA *11.电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6 A/V时为0.2%，其他量程1% 12.输入偏置电流：< 50 pA 13.恒电流范围：3 nA – 250 mA 14.所加电流准确度：如果电流大于3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20 pA 15.所加电流分辨率：电流范围的0.03% 16.参比电极输入阻抗：＞1e12欧姆 17.参比电极输入带宽：10 MHz 18.参比电极输入偏置电流：<= 10 pA @ 25°C 19.可拓展扫描电化学显微镜功能 20.具备自动或手动iR降补偿 21.电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003%准确度 22.电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003%准确度 23.外部电位输入 24.电位和电流的模拟输出 25.通过宏命令可以控制数字输入输出线 26.内闪存储器可迅速更新程序 27.串行口或USB口数据通讯 28.电解池控制：通氮，搅拌，敲击（需要特殊电解池系统 CV数字模拟器和拟合器。用户定义反应机理（CHI730E以上）或预定义反应机理（其他型号） 交流阻抗模拟器和拟合器（具有交流阻抗测量功能的型号） 最大数据长度：256K-16,384K 点可选择 29.输出和打印系统（八核/4G/320G/19”液晶及A4幅面以上激光打印机）1套 30.配置：三电极（包含工作电极，参比电极，铂对电极）3套，电解池2套 售后服务 1. 整机免费2年的保修期，仪器终生维修。 2. 免费安装调试至仪器可正常运行。 3. 仪器安装调试后进行现场免费培训。 | 1台 |
| 5 | 可见分光光度计 | 波长范围： 325-1000nm； 波长准确度：±2nm； 波长重复性：1nm； 光谱带宽：4nm； 透射比准确：≤0.5%T， 透射比重复：0.2%T； 透射比范围：0-200%T； 吸光度范围：-0.301-3A； 浓度显示范围：0-99999； 杂散光：0≤0.1%T； 稳定性：±0.001A/H； 输出接口：RS-232； 打印机：1套；打印纸10盒 | 2台 |
| 6 | 智能酸度计 | 技术指标 1.pH测量范围：0.00-14.00pH 2.分辨率：0.01pH. 3.精度：±0.01pH 4.测量范围：±2000mV，精度：±1 mV 5.温度范围（℃）：-5-105℃ 6.温度分辨率：0.1℃ 7.温度精度：±0.3℃ 8.pH校准点：最多5点 9.温度补偿：自动/手动 10.终点判断：自动/手动 11.缓冲液自动识别：具备 12.终点提示音：具备 13.电极状态显示：具备 14.斜率显示：具备 配置： 1.主机 1台 2.pH电极 2支 3.袋装缓冲溶液pH：4.01 7.00 各10袋 4.电极支架 2支 5.电极杆 1支 | 2台 |
| 7 | 真空干燥箱 | 1.带定时功能的数显微电脑温度控制器，控温精确可靠。 2.长方体工作室，使有效容积达到最大。 3.钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体，一目了然。 4.箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。 5.工作室采用不锈钢板或拉丝板制成，确保产品经久耐用。 控温范围 RT+10~250℃ 温度分辨率 0.1℃ 恒温波动度 ±1℃ 达到真空度 <133Pa 工作环境温度 +5~40℃ 内胆尺寸（mm）W×D×H 300×300×275 外形尺寸(mm)W×D×H 609×490×450 工作室材料 不锈钢（1Gr18Ni9Ti） 定时范围 1-9999 minutes 真空泵一套（最大真空度（全压强）0.002mbar，最大真空度（分压强）5*10-4mbar抽气速率 27.5m3/h，热过载保护，防止过热，防倒吸阀；噪音指数50dB；注油量大于1000mL） | 1台 |
| 8 | 马弗炉 | 温度范围：室温-1200℃ 功率：不小于 5KW 控温系统采用微电脑单片机技术，具有定值运行、定时运行、超温报警等功能。 时间设定范围为：0-9999分钟。 控温精度1度 温度波动度小于5度 容积：不小于7L 炉膛尺寸 ：300*200*120mm 外形尺寸：520*650*660 加热原件：镍铬丝 | 1台 |
| 9 | 冷冻干燥机 | 1.冻干面积：0.12m2； 2.冷阱温度：<-65℃(环境温度≤28℃）； 3.极限真空度：<1Pa； 4.达标真空度：<5Pa； 5.捕水能力：3-4kg/24h； 7.物料盘：φ200mm共4层,层高70mm； 8.整机功率：950W； 9.外型尺寸（mm）：635×460×440； 10.可装物料：1.2L(料厚10mm)； 11.可装西林瓶：Ф12mm/16mm/22mm:680/400/240支； 配套设备如下： 1.真空泵一套（最大真空度（全压强）0.002mbar，最大真空度（分压强）5*10-4mbar抽气速率 27.5m3/h，热过载保护，防止过热，防倒吸阀；噪音指数50dB；注油量大于1000mL）； 2.冻干室一套（有机玻璃罩1个，托盘架1个，物料托盘4个，冻干架1个）。 | 1台 |
| 10 | 压片机 | 压力范围：0-15吨（0-30Mpa） 活塞直径：80mm 整体结构：一体式结构 主板、油池、油缸无密封结构 立柱2根立柱 压力表：压力压强双显示 最长活塞行程：30mm 压力稳定性：≤1Mpa/10min 工作台直径90mm 立柱数量：四根 立柱间距：80×130mm | 1台 |
| 11 | 玛瑙研钵 | 直径：90和120 | 2个 |
| 12 | 集热式磁力搅拌器 | 搅拌速度：起动—2600转/分 无级调速 加热功率：≥800W 控温精度：±0.1 控温范围：室温-400℃，数显控温，可水浴、油浴、干烧 加热锅尺寸：Φ220*80mm | 6台 |
| 13 | 集热式磁力搅拌器油浴锅 | 搅拌速度：起动—2600转/分 无级调速 加热功率：≥800W 控温范围：室温-400℃，数显控温，可水浴、油浴、干烧 工作尺寸：Φ20*10cm | 6台 |
| 14 | 数字移液枪 | 移液方式：手动可调 灭菌方式：半支灭菌 量程:1-10mL； 准确度：±2.0到0.5%； 增量：0.02mL 精密度：0.8到0.2% 兼容吸头：Finntip:10mL，Flex10mLExt 通道数量：1； 准确度：±1到0.5%； 性能：可调量程单道移液器 配置：移液器，量程:20-200 uL PL+ 100-1000uL PL+ 1-10 mL PL+ | 6个 |
| 15 | 循环水式多用真空泵 | 功率（W）≥180 流量（L/min） 80 扬程（m）10 最大抽真空（Mpa）0.098 单头抽气量（L/min）10 抽气头数 2 安全功能 逆流防止阀 水箱容积（L）≥15 水箱材质PP | 2台 |
| 16 | 双频多功能超声波清洗机 | 4L容量双频多功能超声波清洗机 进排水手控 降音盖有 时间是否可调1-600min 温度是否可调常温-80 功率是否可调10%-100% 超声功率≥150w 超声频率20/40/25/40/28/40/28/63khz | 1台 |
| 17 | 旋转蒸发仪（含水循环真空泵） | 旋转速度 20~200rpm， 蒸发能力 Max.25mL/min 可达真空度 399.9Pa（3mmHg）以下 温度调节范围 室温＋5~180℃ 温度调节精度 水±1℃油±2℃ 温度控制 微电脑PID控制 温度设定·显示 按键输入设定·数字显示 安全机能 熔断器、微电脑防空烧电路 主机电机功率 ≥25W 水浴锅功率 ≥1.3KW 冷凝器 直立式双重蛇形盘管 冷却面积0.15m2 旋转连接轴 短型旋转玻璃轴 标准磨口29/38 标配：收集瓶1L,2L各2个，旋转瓶2L,3L各2个。 | 2台 |
| 18 | 恒温磁力搅拌器 | 磁力加热搅拌器采用优质直流电机，噪音小，调速平稳， 全封闭式加热盘可作辅助加热之用。 恒温磁力搅拌器可设定温度及温度显示，可长期加热使用，数显直观准确。 由聚四氟乙烯和优质磁钢精制成的搅拌子，耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强。 转速：0-2400rpm； 电机功率：≥40W； 加热功率：≥300W； 温度显示：数显； 控温范围：RT-150℃； | 6台 |
| 19 | 数显悬臂式强力电动搅拌器 | 电机功率 ≥50W 定时范围 0-120min 转速范围 0-3000rpm | 5台 |
| 20 | 电导率仪 | 电导率测量范围：0.00μS/cm–500mS/cm 分辨率：0.01μS/cm–0.1mS/cm自动可变 精度：±0.3%量程 TDS测量范围：0.00mg/L–300g/L 分辨率：0.01mg/L–0.1g/L自动可变 精度：±0.5%量程 温度测量范围（℃）：-5-105℃ 温度补偿：自动/手动 终点判定：自动/手动 电导校准点：1点（内置零点） | 2台 |
| 21 | 台式大容量高速离心机 | 最高转速 18500r/min 最大相对离心力 23797xg 最大容量 4×100ml 转速精度 ±10r/min 定时范围 1sec～99min59sec或1min～99h59min | 1台 |
| 22 | 电子天平 | 校准方式手动 重复性0.1mg 测量精度0.0001g 最大量程200g 仪器量程0-200g | 3台 |
| 23 | 水热合成反应釜 | 产地类别国产 真空度0-6MPA 容量25-1000ML（（50ML 100ML 200ML 250ML 150ML）） 工作压力低压使用容积微量仪器 材质不锈钢 | 2套 |
| 24 | 高速万能粉碎机 | 粉碎室采用优质不锈钢制作，以达到试验品分析的准确性。 具有体积小而轻，结构紧密，造型美观，粉碎效果高的特点。 一次性放料 100克 转速24000r/min 出料粒度 60-200 功率≥0.6 kw | 2台 |
| 25 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 控温范围 RT +10~250℃ 恒温波动度 ±1℃ 温度分辨率 0.1℃ 工作环境温度+5~40℃ 输入功率 ≥2000W 内胆尺寸（mm） W×D×H 450×400×450 外形尺寸(mm) W×D×H 740×580×630 载物托架（标配） 2块(pcs) 定时范围 1-9999 minutes 备注 进口电机、进口可控硅 | 2台 |
| 26 | 水浴振荡机 | 控温范围 (℃) 室温～100℃ 温控精度> ±0.5℃ 定时范围 0-120mins 转速振幅 起动 0-300r/min 振幅mm 20 (往复) 整机功率> ≥1800W 工作尺寸mm> 390×290 | 1台 |
| 27 | 超纯水机 | 该设备由超纯水仪和水箱组成，以自来水(电导率＜400μs/cm)为进水，能同时制备纯水、高纯水、超纯水三种水质，满足不同领域纯水应用需求， 具有对设备运行核心（RO反渗透系统）的纯化能力状态进行精密监控，并可查看 具有内置休眠模式：设备在长期不用时，系统定期自动唤醒循环冲洗功能，对管路、水箱进行冲洗及灭菌 进水压力：0.1-0.5 MPa RO脱盐率：≥98% 纯水指标： RO制水量为30L/h (@25℃) 高纯水指标：电阻率5-15 MΩ·cm@25℃ 超纯水指标：18.2 MΩ·cm@25℃ 阴、阳离子（ppb）：＜0.1 总有机碳TOC**：≤ 5ppb 电阻率为17～18.2 MΩ·cm(@25℃) 颗粒数（≥0.22μm）<1 微生物数量<1 *配有强化预处理装置，可有效去除源水中的有机物 *配有用于低 TOC 含量要求的高精密超纯水包 要求配备一台自来水超滤机配纯水桶 (大)3个 要求配备自来水前处理超滤设备 | 1台 |
| 28 | 加热套 | 控温：RT-300℃； 加热功率：≥800W； 容量：250 mL 精度 +1℃ | 8台 |
| 29 | 管式炉 | 温度: 1100℃（小于30min） 工作温度: 1000℃ 推荐升温速率:≤ 10℃/min 加热区：300 mm 功率：不低于1.5KW 温控系统 包含一款YD518P型温度控制器； PID自动控温系统； 智能化30段可编程控制； 内置过热保护和热电偶故障报警； 控温精度：±1℃； 默认DB9 PC通信连接端口； 通过MET认证； 可选购电脑温度控制软件(用于YD518P系列控制器)用于控制升温曲线和导出数据； 可以选购欧陆控制仪表，控温精度可达±0.1℃ 真空系统 采用双旋片式机械泵真空度可以达到10-2toor 配置要求： 真空泵1套 气体钢瓶（带减压阀：量程为0.01MPa-0.1MPa）1套，气瓶柜1个。 | 1台 |
| 30 | 冰箱 | 无霜220L | 1台 |
| 31 | 玻璃仪器气流 烘干器 | 不锈钢外壳 20孔 温度设定范围 40-120 摄氏度 加热器功率≥800 W | 2台 |

第二部分 化工实验实训装置详细参数（14套）

1、综合流体力学实验装置一套

一、装置必须满足的知识点要求：

1、装置具有专业性，能够贴合教学大纲，设计满足工程教育认证要求的教学内容：学生能够通过此综合装置学习相对细管、相对粗管、粗糙细管、粗糙粗管、层流管、局部阀门、突缩管、孔板流量计、文丘里流量计、离心泵特性曲线、管路特性曲线、倒U型管压差计、体积法流量计等不低于13个教学知识点。

二、装置功能要求：

▲1、综合装置能够实现各支路连接独立，支路与支路间接口大小和尺寸一致，各支路排列顺序可调；被测管路可拆卸，并且能够手动更换；通过实验过程可训练学生实验动手能力，活跃创新思维，强化实验设计和开发意识，提高研究能力；需提供被测管路放在设备支架上的照片予以证明。

2、能够测定层流状态下圆形直管内摩擦系数λ与雷诺数Re的关系，验证λ与Re的关系曲线；

3、能够测定湍流状态下光滑圆形直管、粗糙圆形直管摩擦系数λ与雷诺数Re的关系，验证λ与Re的关系曲线；

4、能够测定层流状态到湍流状态的过渡区内，圆形直管摩擦系数λ与雷诺数Re的关系

5、能够测定湍流状态下突缩管局部阻力系数及阀门局部阻力系数ζ，验证ζ与Re的关系；

6、能够测定孔板流量计流量系数C0和文丘里流量计的流量系数CV，验证流量系数与雷诺数的关系，测定孔板流量计、文丘里流量计永久压力损失；

7、能够测定恒定转速下离心泵的扬程H、轴功率N以及效率η与泵流量Q之间的特性曲线8、能够测定离心泵工作的不同管路系统中，管路所需的压头H和液体流量Q的管路特性曲线；

9、装置包含高位水槽、倒U型管压差计、体积法流量计校核。

▲10、设备可通过手机扫描装置的二维码，观看实验演示动画，预习实验内容：动画演示时间不小于2min，动画内容通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果，提供不少于三张设备不同角度含播放进度条的动画截图。

▲11、装置配套智能在线学习系统：应用WEBGL技术呈现网页版智能在线学习系统，实现虚实结合的教学模式，要求可根据提供的演示账号，能登录演示体验。

11.1智能3D虚拟仿真板块，具备3D虚拟实验室场景和实验装置，实现模拟操作、测试，模拟操作成绩可同步至在线教学系统账号，并具备在无网络环境进行3D模拟练习。

11.2智能题库板块，具备远程理论学习、试卷制作、答题操作、考试成绩统计。老师分类别建立题库，自主选择试卷题型如选择题，判断题等，自主设置题型权重及分值，试卷自动生成，考试成绩自动统计。

11.3音视频资源板块，动画视频通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果。

▲12、MES实验信息管理系统功能:能同时连接多种实验装置，根据需要自由切换当前监测装置，与装置现场的工业组态软件操作界面实时同步数据显示，实验记录数据同步，装置报警同步提示。

三、安全要求

1、离心泵配有防水、防尘外壳，具备隔离机械伤害的能力；

2、循环水箱配置循环水过温保护，电控系统具备超温提示和联锁保护停机；

3、电控箱体上方分具备防水、防尘盖，要求距离电控箱距离≥5cm；

4、电控箱内线路具备线槽盖，防止线路裸露搭接。

四、配置要求:

▲1、Re范围：层流雷诺数600～3000、过渡流雷诺数2500～1x104、光滑细管雷诺数3x104～15x104、光滑粗管雷诺数2x104～12x104、粗糙细管雷诺数3x104～10x104、粗糙粗管2x104～8x104、球阀管3x104～9x104、突缩管2x104～15x104、文丘里2x104～10x104、孔板2x104～10x104；要求提供层流段实验数据证明资料。

2、离心泵：流量≥ 5m3/h，扬程≥10m，不锈钢304材质。数量：1个

3、循环水箱：容积≥90L，透明材质。数量：1个

4、高位槽：容积≥10L，透明材质。数量：1个

5、计量槽：容积≥10L，透明材质。数量：1个

★6、管路：设备所有液体管路及气体管路均采用硬质透明可视管路，整套采用快拆式连接方式，耐压≥0.6MPa，壁厚≥2.0mm，提供检测报告，引压管等辅助管道采用透明软PVC管，设备整体透明度超过80%，需提供实物照片予以证明。

7、孔板流量计：DN20，小孔与管道面积比0.6，内孔板：不锈钢304，外直径：φ60；外法兰：直径：φ90，单片厚20mm，透明可视；能观察孔板内部结构。环隙取压，数量1个。

8、文丘里流量计：DN20，总长114.98mm，外直径40mm，圆锥收缩段夹角21°，圆锥扩散角7°，能观察文丘里流量计内部结构。数量：1个。

▲9、透明涡轮流量计：流量数据能实现远程显示，流量计结构透明可视，量程0.5～10m3/h，精确度≤0.5%FS，数量：1个，需提供实物照片予以证明。

10、不锈钢涡轮流量计：流量数据能实现远程显示，不锈钢外壳，量程0.06～0.8m3/h，精确度≤0.5%FS，数量：1个

11、转子流量计：4～40L/h，水介质

12、压力传感器：离心泵入口压力-0.1～0.1MPa，数量：1个；离心泵出口压力0～0.3MPa，数量：1个；远传显示，精度≤1.5%FS

13、压力表：离心泵入口压力-0.1～0.15MPa，数量：1个；离心泵出口压力0～0.4MPa，数量：1个；现场显示，精度≤2.5%FS

14、温度测量：温度传感器，不锈钢304材质，测循环水箱温度，显示分度≤0.1℃，数量：1个

15、转速测量：光电传感器，数据远程传输，范围0～3000 rpm，精度≤1rpm，数量1个

16、差压传感器：量程0～40kPa，管路沿程差压、阀门和突缩局部差压、孔板和文丘里差压，远传显示，精度≤1.5%FS，数量：3个

17、倒U型差压计：玻璃材质，铝合金底板，现场显示，±2000Pa，数量：1个

18、流量调节阀：隔膜阀，耐腐蚀PVC材质，数量2个

★19、电控系统：集成所有远传信号，模块控制系统，随意搭配控制模组，采样频率不低于200Kbps，通信端口数不少于3个。

19.1适配PT模块，接收温度传感器信号，监测循环水温度，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

19.2适配AD模块，接收4～20mA模拟量信号，监测离心泵进出口压力、管路沿程差压、阀门和突缩局部差压、孔板和文丘里差压、离心泵功率，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

19.3适配DA模块，输出4～20mA模拟量信号，控制离心泵转速，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

19.4兼容DI信号，接收转速脉冲信号，监测离心泵转速，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

19.5兼容DO信号，输出开关量信号，控制离心泵启停，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

20、工业一体化操控终端：数量1台。触摸式操作，不小于15寸，分辨率不低于1920×1080，可安装控制软件。让学生提前接触工业控制相关知识，锻炼学生使用现代化工具的能力。

21、需提供制造商出具的设备应用于全国大学生化工实验大赛的证明资料。

★22、装置配有云控制修复系统软件模块1套，提供软件运行界面截图不少于2张。

▲23、装置配有MES实验信息管理系统1套及与该装置配套的在线仿真实训软件一套。需提供该管理系统操作视频二维码，可通过手机扫描二维码，观看系统操作讲解视频。

▲24、装置配套实验辅助系统，1套。通过装置自带操作终端进行分步式操作视频指导学习，同时具备手机端APP，学生通过网络随时学习实验指导视频。能提供系统操作截图不少于2张。

▲25、提供实验操作视频，包括流程介绍、局部功能介绍、实验人员逐步操作过程。能现场演示视频。提供视频截图，并提供网络链接或二维码证明。

▲26、装置配套有智能在线学习系统。能提供5个教师端帐号和200个学生学习帐号，系统永久免费使用和升级。需提供软件操作截图不少于3张。

▲27、随设备附赠化工类实验与实践装置教学系统3D动画演示视频二维码40个以上，能实现扫码演示。

- 要求装置采用高品质铝合金框架。装置配有可升降万向脚轮：脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。装置尺寸不大于2200mm*580mm*1500mm（长*宽*高）。

2、吸收与解吸实验装置一套

一、装置必须满足的知识点要求：

1、学习填料式吸收塔、解吸塔结构与吸收-解吸过程的操作方法；

2、学习液膜控制下不同喷淋密度与体积传质系数关系；

3、学习测定干填料及湿填料层的阻力∆P，关联一定喷淋密度下填料层阻力∆P与空塔气速u的关系，绘出∆P与u的关系曲线；

4、学习气液连续接触式填料塔，利用传质速率方程处理传质问题的方法。

二、装置功能要求：

1、装置具有专业性：实验设计紧贴教学大纲，满足工程认证要求，能测定填料吸收塔、解吸塔不同喷淋密度下的体积传质系数；

2、装置具有先进性：实验数据可以实现在线实时显示，实验结束后可自动计算；

3、设备运行能实现吸收液循环操作，不需要实验室另提供专门上下水条件；

4、解吸塔、饱和塔、吸收塔底部的排液口通过倒U型管连通循环水箱，实现液体循环操作，不需要实验室另提供专门上下水条件；

5、解吸泵和吸收泵的出口、吸收塔底部出液管路，共设置有3个取样口。

▲6、设备可通过手机扫描装置的二维码，观看实验演示动画，预习实验内容：动画演示时间不小于2min，动画内容通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果，提供不少于三张设备不同角度含播放进度条的动画截图。

▲7、智能在线学习系统：应用WEBGL技术呈现网页版智能在线学习系统，实现虚实结合的教学模式，要求提供相关软件演示账号、相关功能截图。能登录演示体验。

7.1智能题库板块，具备远程理论学习、试卷制作、答题操作、考试成绩统计。老师分类别建立题库，自主选择试卷题型如选择题，判断题等，自主设置题型权重及分值，试卷自动生成，考试成绩自动统计。

7.2音视频资源板块，动画视频通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果。

▲8、MES实验信息管理系统功能:能同时连接多种实验装置，根据需要自由切换当前监测装置，与装置现场的工业组态软件操作界面实时同步数据显示，实验记录数据同步，装置报警同步提示。

三、安全要求

1、循环水配置过温保护，电控系统具备超温提示和联锁保护停机；

2、漩涡气泵进风口具备过滤器，防止吸入式机械伤害；

3、电控箱体上方分具备防水、防尘盖，要求距离电控箱距离≥5cm；

4、电控箱内线路具备线槽盖，防止线路裸露搭接；

四、配置要求

1、体系：氧气-空气-水，常压常温，液体流量范围：200～700L/h，气体流量范围0～0.5m3/h吸收传质系数1000～8000 kmol/(m3·h）

2、填料塔：透明塔体，能观看塔内液体流动状态；饱和塔1个：塔内径≤110 mm；吸收塔1个、解吸塔1个：塔内径≤78mm，填料层高≥850mm。

3、填料：φ6不锈钢θ环、不锈钢鲍尔环及不锈钢压延环3种；

4、水箱：材质：PE，容积≤55L，数量：1个

5、旋涡气泵：供电电压：220V，风量≥145m3/h，风压≥16kPa。数量：1个

6、液体泵：磁力泵，流量≥22L/min，扬程≥4m。数量：2个

7、饱和泵：磁力泵，供电电压：220V，流量≥22L/min，扬程≥4m。数量：1个

8、溶氧仪：离线监测，量程：0～20mg/L，显示精度≤0.01mg/L。数量：1个

★9、管路：装置所有液体管路及气体管路均采用硬质透明可视管路，整套采用快拆式连接方式，耐压≥0.6MPa，壁厚≥2.0mm，提供检测报告，引压管等辅助管道采用透明软管，需提供装置实物照片1张予以证明。

10、涡轮流量计：流量数据能实现远程显示，精确度≤0.5%FS；流量计结构透明可视，量程：0.2～1m3/h，测量解吸塔和吸收塔液路进液流量，数量：2个，提供涡轮流量计实物照片不少于1张，予以证明。

11、质量流量计：介质：空气和氮气各一个，显示精度≤0.1 L/min，测量吸收塔气路进气流量。

★12、电控系统：集成所有远传信号，模块控制系统，随意搭配控制模组，采样频率不低于200Kbps，通信端口数不少于3个。

12.1适配PT模块，接收温度传感器信号，监测循环水温度，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

12.2适配AD模块，接收4～20mA模拟量信号，监测吸收塔、解吸塔进气流量，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

12.3适配DA模块，输出4～20mA模拟量信号，控制风机转速，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

12.4兼容DO信号，输出开关量信号，控制液体泵、饱和泵、旋涡气泵启停，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

13、工业一体化操控终端：数量1台。触摸式操作，不小于15寸，分辨率不低于1920×1080，可安装控制软件、实验数据处理、存储等。让学生提前接触工业控制相关知识，锻炼学生使用现代化工具的能力。

14、内嵌实验人员信息采集模组1套。

15、需提供制造商出具的设备应用于全国大学生化工实验大赛的证明资料不少于2份。

★16、装置配有云控制修复系统软件模块1套，提供软件运行界面截图不少于2张。

▲17、装置配有MES实验信息管理系统1套。需提供该管理系统操作视频二维码，可通过手机扫描二维码，观看系统操作讲解视频。

▲18、提供实验操作视频，包括流程介绍、局部功能介绍、实验人员逐步操作过程。并能现场演示视频。视频时长不少于20分钟，提供视频截图不少于3张，并提供网络链接或二维码证明。

▲19、装置配套有在线教学系统（智能学习系统）。供货时提供5个教师端帐号和200个学生学习帐号，系统永久免费使用和升级。需提供软件操作截图不少于3张。

▲20、随设备附赠化工类实验与实践装置教学系统3D动画演示视频二维码40个以上，能实现扫码演示。

21、装置外观及尺寸：要求装置采用高品质铝合金框架。装置配有可升降万向脚轮：脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。装置尺寸不大于2480mm*580mm*2500mm（长*宽*高）

22、投标时要求所投产品制造厂商提供不少于一年的免费质保服务，并提供售后服务承诺书和授权书并加盖制造厂商公章。

23、保证设备的创新性，投标时要求制造厂商具有高新技术企业证书，提供加盖制造厂商公章的证书复印件。

24、配备高纯氧气钢瓶、高纯氮气钢瓶、减压阀及气瓶柜。

3、综合传热实验装置一套

一、装置必须满足的知识点要求：

1、掌握对流传热系数αi的测定方法，加深对其理论和影响因素的理解；

2、掌握应用线性回归分析方法，确定传热关联式Nu=ARemPr0.4中常数A、m的值；

    - 3、通过对螺纹管和光滑管的数据对比，加深对强化传热基本理论的理解；

    - 了解列管换热器的结构，学习列管换热器的传热系数、平均推动力的测定方法；

- 装置功能要求:

1、装置具有专业性，能够贴合教学大纲，设计满足工程教育认证要求的教学内容：能验证圆形直管内强化对流给热的经验关联式，确定关联式Nu=ARemPr0.4中常数A、m的值；能测定管外蒸气冷凝给热系数αo与总传热系数Ko，与管内给热系数αi比较；

▲2、光滑管内部为平滑圆柱形紫铜管，外部为不锈钢管，螺纹管内部为螺纹紫铜管，外部为不锈钢管；通过视镜能观察不同换紫铜管管外蒸气冷凝状况，区别滴状冷凝和膜状冷凝；

▲3、蒸汽发生器上设置有安全液封、压力传感器、压力报警等相关安全措施；蒸汽冷凝液可循环回收，包括蒸气放空后的冷凝回收，蒸汽发生器无须补蒸馏水；蒸汽发生器底部设置有放空阀。

    - ▲4、具有综合性：能测定两种套管换热器换热系数和测定列管换热器传热系数；循环气泵的出风管道上设置有孔板流量计，通过风量调节阀调节进风流量。

5、设备可通过手机扫描装置的二维码，观看实验演示动画，预习实验内容

5.1、能够以动画形式对装置进行多角度全方位立体呈现，模拟蒸汽在传热管外的膜状冷凝，加强膜状冷凝过程认知，帮助学生更好的区分滴状冷凝和膜状冷凝。

5.2、动画演示时间不小于2min，动画内容通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果。要求提供不少于三张设备不同角度含播放进度条的动画截图。

▲7、智能在线学习系统：应用WEBGL技术呈现网页版智能在线学习系统，实现虚实结合的教学模式，要求提供相关软件演示账号、相关功能截图。能登录演示体验。

7.1智能3D虚拟仿真板块，具备3D虚拟实验室场景和实验装置，实现模拟操作、测试，模拟操作成绩可同步至在线教学系统账号，并具备在无网络环境进行3D模拟练习。

7.2智能题库板块，具备远程理论学习、试卷制作、答题操作、考试成绩统计。老师分类别建立题库，自主选择试卷题型如选择题，判断题等，自主设置题型权重及分值，试卷自动生成，考试成绩自动统计。

7.3音视频资源板块，动画视频通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果。

▲8、MES实验信息管理系统功能:能同时连接多种实验装置，根据需要自由切换当前监测装置，与装置现场的工业组态软件操作界面实时同步数据显示，实验记录数据同步，装置报警同步提示。

9、装置配套实验辅助系统，通过装置自带操作终端进行分步式操作视频指导学习，同时具备手机端APP，学生通过网络随时学习实验指导视频。要求提供不少于三张的操作截图作为证明。

三、安全要求

1、电加热配有保温层和隔热壳，具备降低表面温度和防止烫伤的防护能力；

2、套管换热器和列管换热器配有保温层和隔热壳，具备降低表面温度和防止烫伤的防护能力；

3、蒸汽发生器为运行压力低于2.5kPa，具备压力本质安全性；

4、蒸汽发生器配置过压保护，电控系统具备超压提示和联锁保护停机；

5、蒸汽发生器配置自动泄压保护，利用流体静力学原理设计，具备耐久性；

6、蒸汽发生器配置冷凝液收集回收系统，具备完全回收冷凝水，防止干烧危险；

7、漩涡气泵进风口具备过滤器，防止吸入式机械伤害；

8、电控箱体上方分具备防水、防尘盖，要求距离电控箱距离≥5cm；

9、电控箱内线路具备线槽盖，防止线路裸露搭接；

四、配置要求:

1、管内Re范围：1.0×104～4×104，指数m在0.77～0.85，拟合精度R可达0.999

2、套管换热器：内套管为紫铜管，有效长度1000mm

光滑管：紫铜管，ø22x2mm，数量：1个

螺纹管：紫铜管，ø22x2mm，强化传热效果。数量：1个

蒸汽管道直径：φ76壁厚：2mm，外保温表面镂空处理

3、列管换热器：不锈钢304，不少于2块折流板。数量：1个

4、旋涡气泵额定参数：风压范围：-16～16kPa，风量：≥145m3/h，数量：1个

5、蒸汽发生器：不锈钢304，容积：≥20L，温度、压力、功率等多重控制模式。数量：1个

6、管路材质：不锈钢304

7、闸阀材质：铜，数量1个；球阀材质：不锈钢304，数量：4个；铜，数量：4个；不锈钢截止阀，数量：3个

7、流量计：壳体透明可视，环隙取压，内孔板不锈钢304。数量：1个

8、温度测量：温度传感器，Pt100，显示分度≤0.1℃。数量：1批

9、压力测量：压力传感器， 输出电流：4～20mA，精度≤1.5%FS。数量：3个；压力表：量程：0～10kPa,数量：1个

10、冷却器：用于蒸汽冷凝，风冷式，耐压≥1MPa。数量：1个

11、安全水封：透明可视，壁厚≥2.8mm。数量：1个

★12、电控系统：集成所有远传信号，模块控制系统，随意搭配控制模组，采样频率不低于200Kbps，通信端口数不少于3个。

12.1适配PT模块，接收温度传感器信号，监测蒸汽发生器、套管换热器、列管换热器温度，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

12.2适配AD模块，接收4～20mA模拟量信号，监测蒸汽发生器蒸汽压力，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

12.3适配DA模块，输出4～20mA模拟量信号，控制电加热，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

12.4兼容DO信号，输出开关量信号，控制加热、风机启停，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

13、工业一体化操控终端：数量1台。触摸式操作，不小于15寸，分辨率不低于1920×1080，可安装控制软件、实验数据处理、存储等。让学生提前接触工业控制相关知识，锻炼学生使用现代化工具的能力。

14、需提供制造商出具的设备应用于全国大学生化工实验大赛的证明资料不少于2份。

★15、装置配有云控制修复系统软件模块1套，提供软件运行界面截图不少于2张。

▲16、装置配有MES实验信息管理系统1套及与该装置配套的在线仿真实训软件一套。需提供该管理系统操作视频二维码，可通过手机扫描二维码，观看系统操作讲解视频。

▲17、装置配套实验辅助系统，1套。通过装置自带操作终端进行分步式操作视频指导学习，同时具备手机端APP，学生通过网络随时学习实验指导视频。能提供系统操作截图不少于2张。

▲18、装置配套有在线教学系统（智能学习系统）。提供5个教师端帐号和200个学生学习帐号，系统永久免费使用和升级。需提供软件操作截图不少于3张。

▲19、随设备附赠化工类实验与实践装置教学系统3D动画演示视频二维码40个以上，能实现扫码演示。

20、装置外观及尺寸：要求装置采用高品质铝合金框架。装置配有可升降万向脚轮：脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。装置尺寸不大于2200mm*580mm*1800mm（长*宽*高）

21、投标时要求所投产品制造厂商提供不少于1年的免费质保服务，并提供售后服务承诺书和授权书并加盖制造厂商公章。

22、保证设备的创新性，投标时要求制造厂商具有国家高新技术企业证书，提供加盖制造厂商公章的证书复印件，原件备查。

4、板式精馏塔性能的测定实验装置一套

装置知识点:

1、学习单溢流降液管筛板塔结构，了解塔内部工作状态；

2、学习回流比对连续精馏的影响；

3、可测定全回流下单板效率；

装置功能:

1、设备可通过手机扫描装置的二维码，观看实验演示动画，预习实验内容：动画演示时间不小于2min，动画内容通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果，提供不少于三张设备不同角度含播放进度条的动画截图。

2、智能在线学习系统：应用WEBGL技术呈现网页版智能在线学习系统，实现虚实结合的教学模式，要求提供相关软件演示账号、相关功能截图。能登录演示体验。

2.1智能3D虚拟仿真板块，具备3D虚拟实验室场景和实验装置，实现模拟操作、测试，模拟操作成绩可同步至在线教学系统账号，并具备在无网络环境进行3D模拟练习。

2.2智能题库板块，具备远程理论学习、试卷制作、答题操作、考试成绩统计。老师分类别建立题库，自主选择试卷题型如选择题，判断题等，自主设置题型权重及分值，试卷自动生成，考试成绩自动统计。

2.3音视频资源板块，动画视频通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果。

配置及参数:

1、塔体：高硼硅玻璃及304不锈钢，筛板塔，开孔率≥7%，原料处理量≥50mL/min

2、塔釜：不锈钢304，容积≤13L，加热功率3kW，连续可调

3、塔顶全凝器：不锈钢304

4、流量计：转子流量计，透明可视，3个

5、原料罐：≥4L，液位可视

6、产品罐：≤4L，液位可视，带放净阀门

8、进料泵：蠕动泵，转速范围0.1～200rpm，流转比：≥1mL/r，液体流量可计量。

9、回流泵：蠕动泵，转速范围0.1～200rpm，流转比：≥1mL/r，液体流量可计量。

10、压力测量：耐高温压力传感器，量程0～10kPa，塔釜测温，4～20mA远程信号输出。

11、温度传感器：显示分度0.1℃，长度可调整

12、管路：管路采用冷弯加工工艺，减少焊接点，防锈蚀滴漏。

13、电控系统：集成所有远传信号，模块控制系统，随意搭配控制模组，采样频率不低于200Kbps，通信端口数不少于3个。

13.1适配PT模块，接收温度传感器信号，监测塔釜、塔顶、进料、回流、塔板温度，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

13.2适配AD模块，接收4～20mA模拟量信号，监测塔釜压力，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

13.3适配DA模块，输出4～20mA模拟量信号，控制进料泵、回流泵转速、电加热功率，精度≤0.05%，显示机构为操控终

13.4兼容DO信号，输出开关量信号，控制导料泵、电加热启停，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

- 工业一体化操控终端：数量1台。触摸式操作，不小于15寸，分辨率不低于1920×1080，可安装控制软件、实验数据处理、存储等。让学生提前接触工业控制相关知识，锻炼学生使用现代化工具的能力。

15、装置尺寸不大于1480mm*580mm*2200mm（长*宽*高）。

5、恒压过滤实验装置一套

一、装置必须满足的知识点要求：

1、了解板框过滤机结构及安装顺序；

2、学习恒定压力下过滤常数和比阻；

3、学习过滤压力与比阻的关系。

二、装置功能要求：

1、设备具有开放性：所用板框为可洗暗流式板框过滤机，可拆卸；

2、设备具有专业性，能够贴合教学大纲，设计满足工程教育认证要求的教学内容：装置能测定恒定压力下过滤常数和比阻；

3、设备有洗涤过程，能学习洗涤速率测定方法及操作；

▲4、通过定压调节阀，将压缩空气引入加压罐底部的气动搅拌盘，实现气动配料，配料更均匀，同时避免机械搅拌故障。

▲5、设备可通过手机扫描装置的二维码，观看实验演示动画，预习实验内容：动画演示时间不小于2min，动画内容通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果，提供不少于三张设备不同角度含播放进度条的动画截图。

▲6、智能在线学习系统：应用WEBGL技术呈现网页版智能在线学习系统，实现虚实结合的教学模式，要求提供相关软件演示账号、相关功能截图。能登录演示体验。

6.1智能3D虚拟仿真板块，具备3D虚拟实验室场景和实验装置。可通过电脑登陆，进行板框、加压罐，空气压缩机等3D模型认知、模拟不同压力过滤常数测定实验流程和操作考试，操作成绩可同步至在线教学系统账号，并具备在无网络环境进行3D模拟练习。

6.2音视频资源板块，动画视频通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果。

    - 7、要求装置具备超短时逆闭系统，对学生的误操作进行安全防护。

三、安全要求

1、装置无机械搅拌和输送泵，不存在机械伤害，具备本质安全性；

2、装置配置三路定制调压阀，不需要频繁调节实验压力，具备防止误操作伤害；

3、加压罐配置安全阀，具备超压自动泄压保护能力；

四、配置要求:

1、过滤压力：0.1～0.2MPa，滤框容积：0.28～0.56L

2、拌浆槽：容积≥35L，材质：不锈钢304，搅拌方式：气动搅拌；数量：1个

3、加压罐：容积≥35L，立式，不锈钢304，搅拌方式：气动搅拌。数量：1个

4、洗水罐：容积≥5L，不锈钢304。数量：1个

5、板框过滤器：材质：不锈钢304，过滤框：4个，洗涤板：2个，非洗涤板：3个，滤布：800目工业滤布

6、压缩机：低噪音压缩机功率：≤600W，压力：≤0.7MPa。数量：1个

7、定值减压阀：数量：三组，工作压力：0～0.4MPa

8、安全阀：定值，0.25MPa。数量：2个

9、压力表：量程：0～0.25MPa。数量：2个

★10、管路：设备所有液体管路及气体管路均采用硬质透明可视管路，整套采用快拆式连接方式，耐压≥0.6MPa，壁厚≥2.0mm，提供检测报告，引压管等辅助管道采用透明软管，提供装置实物照片证明。

11、阀门：球阀，材质UPVC，耐压≥0.6MPa，数量：不少于6个

12、额定电压：220V，总功率：≤1kW，质量：约130 kg

13、提供实验操作视频，包括流程介绍、局部功能介绍、实验人员逐步操作过程。并能现场演示视频。视频时长不少于30分钟，提供视频截图不少于3张，并提供网络链接或二维码证明。

▲14、装置配套实验辅助系统1套。学生可通过手机端APP随时学习实验指导视频，视频由实验人员对实物装置操作过程，能提供系统操作截图。

15、装置配套有在线教学系统（智能学习系统）。提供5个教师端帐号和200个学生学习帐号，系统永久免费使用和升级。

▲16、需随设备附赠化工类实验与实践装置教学系统3D动画演示视频二维码40个以上，能实现扫码演示。

▲17、提供与本装置对应配套使用的正规出版社出版的实验教材，内容须包含但不限于实验原理、实验过程、实验数据记录与处理、能力目标、知识拓展等，提供教材的封面及对应装置教材内容。

18、投标时要求所投产品制造厂商提供不少于1年的免费质保服务，并提供售后服务承诺书和授权书并加盖制造厂商公章。

19、保证设备的创新性，要求制造厂商具有高新技术企业证书，提供加盖制造厂商公章的证书复印件，原件备查。

20、装置尺寸不大于2200mm*580mm*1400mm（长*宽*高）。

6、液液萃取实验装置一套

一、装置必须满足的知识点要求：

1、熟悉转盘萃取塔的结构、流程及工作原理；

2、测定转速对分离提纯效果的影响，观察萃取塔内轻重两相的流动情况；

3、掌握传质单元数、传质单元高度和萃取率的测定方法。

二、装置功能要求：

1、塔体透明可视，能清晰看到转盘萃取塔的结构、工作原理及原料的流动；

2、装置具有专业性：能测定转速对传质单元高度的影响，分析外加能量对萃取效果的影响；

3、能测定固定转速下，原料和萃取剂进料比例对结果的影响；

4、装置具有开放性：能观察萃取塔不正常操作状态：液泛实验现象；

▲5、设备可通过手机扫描装置的二维码，观看实验演示动画，预习实验内容：动画演示时间不小于2min，动画内容通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果，提供不少于三张设备不同角度含播放进度条的动画截图。

▲6、智能在线学习系统：应用WEBGL技术呈现网页版智能在线学习系统，实现虚实结合的教学模式，要求提供相关软件演示账号、相关功能截图。能登录演示体验。

6.1智能3D虚拟仿真板块，具备3D虚拟实验室场景和实验装置，实现模拟操作、测试，模拟操作成绩可同步至在线教学系统账号，并具备在无网络环境进行3D模拟练习。

6.2智能题库板块，具备远程理论学习、试卷制作、答题操作、考试成绩统计。老师分类别建立题库，自主选择试卷题型如选择题，判断题等，自主设置题型权重及分值，试卷自动生成，考试成绩自动统计。

6.3音视频资源板块，动画视频通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果。

三、安全要求

1、电机配置转速保护，电控系统具备控制转速上限，防止高速机械伤害；

2、电控箱体上方分具备防水、防尘盖，要求距离电控箱距离≥5cm；

3、电控箱内线路具备线槽盖，防止线路裸露搭接；

三、配置要求:

1、转速范围：100～1200rpm，原料与萃取剂流量范围：1～10L/h

2、塔体：高硼硅玻璃，规格：直径≥84mm,塔高：≥1300mm，塔体有效高度：≥750mm。数量：1个

固定环材质：不锈钢304，数量：14个，转盘材质：不锈钢304，数量：12个，

3、原料槽、萃取剂槽、萃余相槽：容积≥20L，材质：304不锈钢，所有罐体均加装盖子减少液体挥发。数量：各1个

4、液体泵：磁力循环泵，流量≥7L/min，扬程≥3m。数量：2个

5、电机：无极调速，转速可调范围：0～1400rpm。数量：1个

6、管路：萃取剂管路采用透明PVC管道，液体流动状态清晰可视；原料管路和萃余项管路采用冷弯管路，无焊点。

7、流量计：透明壳体，量程：2.5～25L/h。数量：2个

8、温度测量：温度传感器，Pt100，显示分度：0.1℃，分布于原料槽、萃取剂槽、萃余相槽处。数量：3个

★9、电控系统：集成所有远传信号，模块控制系统，随意搭配控制模组，采样频率不低于200Kbps，通信端口数不少于3个。

9.1适配PT模块，接收温度传感器信号，监测原料槽、萃取剂槽、萃余相槽温度，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

9.2适配DA模块，输出4～20mA模拟量信号，控制电机转速，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

9.3兼容DO信号，输出开关量信号，控制液体泵、电机启停，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

10、工业一体化操控终端：数量1台。触摸式操作，不小于15寸，分辨率不低于1920×1080，可安装控制软件、实验数据处理、存储等。让学生提前接触工业控制相关知识，锻炼学生使用现代化工具的能力。

11、内嵌实验人员信息采集模组1套。

★12、装置配有云控制修复系统软件模块1套，提供软件运行界面截图不少于2张。

▲13、装置配套实验辅助系统，1套。通过装置自带操作终端进行分步式操作视频指导学习，同时具备手机端APP，学生通过网络随时学习实验指导视频。能提供系统操作截图不少于2张。

▲14、提供实验操作视频，包括流程介绍、局部功能介绍、实验人员逐步操作过程。并能演示视频。视频时长不少于20分钟，提供视频截图不少于3张，并提供网络链接或二维码证明。

▲15、装置配套有智能在线学习系统。供货时提供5个教师端帐号和200个学生学习帐号，系统永久免费使用和升级。需提供软件操作截图不少于3张。

▲16、随设备附赠化工类实验与实践装置教学系统3D动画演示视频二维码40个以上，能实现扫码演示。

17、装置外观及尺寸：要求装置采用高品质铝合金框架。装置配有可升降万向脚轮：脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。装置尺寸不大于1480mm*580mm*1800mm（长*宽*高）。

18、投标时要求所投产品制造厂商提供不少于一年的免费质保服务，并提供售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。

19、保证设备的创新性，投标时要求制造厂商具有高新技术企业证书，提供加盖制造厂商公章的证书复印件，原件备查。

7、循环风洞道干燥实验装置一套

一、装置必须满足的知识点要求：

1、了解影响干燥速率曲线的因素；

2、利用干湿球温度测定湿空气的湿度

3、掌握干燥曲线和干燥速率曲线的测定方法，了解测定干燥速率曲线的过程意义；

4、学习恒速干燥阶段物料与空气之间对流传热系数的测定方法；

二、装置功能要求：

1、装置可进行常压循环干燥；

2、装置具有专业性，实验内容设计满足工程认证要求：能实时绘制湿物料干燥曲线和干燥速率曲线；

3、能够测定湿物料的临界湿含量；

4、能够测定湿物料与热空气的传质系数与传热系数；

5、设备风量、温度、湿度可进行调节；

6、湿球温度测定采用外接式测定法，减少对实验过程的干扰，提供该测定方法的先进性证明资料；

7、装置采用工业一体机进行控制和数据显示，让学生提前接触工业控制相关知识，装置要能充分体现先进性，锻炼学生使用现代化工具的能力。

▲8、设备可通过手机扫描装置的二维码，观看实验演示动画，预习实验内容：动画演示时间不小于2min，动画内容通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果，提供不少于三张设备不同角度含播放进度条的动画截图。

▲9、智能在线学习系统：应用WEBGL技术呈现网页版智能在线学习系统，实现虚实结合的教学模式，要求提供相关软件演示账号、相关功能截图。能登录演示体验。

9.1智能3D虚拟仿真板块，具备3D虚拟实验室场景和实验装置，实现模拟操作、测试，模拟操作成绩可同步至在线教学系统账号，并具备在无网络环境进行3D模拟练习。

9.2智能题库板块，具备远程理论学习、试卷制作、答题操作、考试成绩统计。老师分类别建立题库，自主选择试卷题型如选择题，判断题等，自主设置题型权重及分值，试卷自动生成，考试成绩自动统计。

9.3音视频资源板块，动画视频通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果。

三、安全要求

1、电加热配有保温层和隔热壳，具备降低表面温度和防止烫伤的防护能力；

2、电加热配置过温保护，电控系统具备超温提示和联锁保护停机；

3、洞道配有保温层和隔热壳，具备降低表面温度和防止烫伤的防护能力；

4、电控箱体上方分具备防水、防尘盖，要求距离电控箱距离≥5cm；

5、电控箱内线路具备线槽盖，防止线路裸露搭接；

四、配置要求:

1、洞道尺寸：长：≤1300mm、宽：≤140mm、高：≤170mm，材质：304不锈钢

2、风机：工作电压：380V，风量≥18m3/min，全风压：≥2kPa，功率：≤750w

3、电加热：加热功率：≤4kw

4、进风系统：进风实验温度范围：70℃～100℃，自动控制

5、湿球温度测量系统：透明可视。数量：1个

6、孔板流量计：材质：不锈钢，环隙取压，孔板外直径：≤89.8mm，孔板孔径：≤46.48mm，厚度：≤4mm。数量：1个

7、称重系统：专用自动除皮称重传感器量程：0～1000g，精度：≤0.1g。数量：1个

8、管路及阀门：材质：不锈钢，蝶阀：直径≤DN50,数量：1个;铜闸阀:直径≤DN25，数量：1个，

直径≤DN50，数量：1个

9、温度传感器：Pt100，显示分度：0.1℃。数量：3个

10、压差传感器：小型，4～20mA输出，量程：0～10KPa，用于测量孔板前后循环风压差。数量：1个

★11、电控系统：集成所有远传信号，模块控制系统，随意搭配控制模组，采样频率不低于200Kbps，通信端口数不少于3个。

11.1适配PT模块，接收温度传感器信号，监测干球温度、湿球温度，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

11.2适配AD模块，接收4～20mA模拟量信号，监测孔板流量计差压、称重传感器，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

11.3适配DA模块，输出4～20mA模拟量信号，控制电加热，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

11.4兼容DO信号，输出开关量信号，控制电加热、风机启停，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

12、工业一体化操控终端：数量1台。触摸式操作，不小于15寸，分辨率不低于1920×1080，可安装控制软件、实验数据处理、存储等。让学生提前接触工业控制相关知识，锻炼学生使用现代化工具的能力。

13、内嵌实验人员信息采集模组1套。

★14、装置配有云控制修复系统软件模块1套，提供软件运行界面截图不少于2张。

▲15、装置配套实验辅助系统，1套。通过装置自带操作终端进行分步式操作视频指导学习，同时具备手机端APP，学生通过网络随时学习实验指导视频。能提供系统操作截图不少于2张。

▲16、提供实验操作视频，包括流程介绍、局部功能介绍、实验人员逐步操作过程。并能现场演示视频。视频时长不少于20分钟，提供视频截图不少于3张，并提供网络链接或二维码证明。

▲17、装置配套有在线教学系统（智能学习系统）。提供5个教师端帐号和200个学生学习帐号，系统永久免费使用和升级。需提供软件操作截图不少于3张。

▲18、随设备附赠化工类实验与实践装置教学系统3D动画演示视频二维码40个以上，能实现扫码演示。

19、装置外观及尺寸：要求装置采用高品质铝合金框架。装置配有可升降万向脚轮：脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。装置尺寸不大于2200mm*580mm*1400mm（长*宽*高）

20、投标时要求所投产品制造厂商提供不少于三年的免费质保服务，并提供售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。

21、保证设备的创新性，投标时要求制造厂商具有高新技术企业证书，提供加盖制造厂商公章的证书复印件，原件备查。

8、雷诺演示实验装置一套

一、装置必须满足的知识点要求：

1、学习层流和湍流的流动状态；

2、学生能够通过此装置了解流动状态与Re数的关系；

二、装置功能要求：

1、演示长距离层流流线情况、层流底层、过渡流及湍流流动状态、层流与湍流的速度分布;

▲2、设备可通过手机扫描装置的二维码，观看实验演示动画，预习实验内容：动画演示，动画内容通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果，提供不少于三张设备不同角度含播放进度条的动画截图。

三、配置要求：

1、管内可测Re有效范围：Re≥600

2、稳流水箱：容积：≥100L，优质透明材质，自动放净。数量：1个

3、演示管段：优质透明有机玻璃，有效观察段长度≥1200mm。数量：1个

4、进口稳流段：安装喇叭状整流管

▲5、管路：设备所有液体管路及气体管路均采用硬质透明可视管路，整套采用快拆式连接方式，耐压≥0.6MPa，壁厚≥2.0mm，提供检测报告，提供装置实物照片予以证明。

6、转子流量计：透明壳体，流量范围：40～400L/h。数量：1个

7、磁力循环泵：流量≥7L/min，扬程≥4m。数量：1个

8、循环水箱：透明材质，容积≥45L，数量：1个

9、随设备附赠化工类实验与实践装置教学系统3D动画演示视频二维码40个以上，能实现扫码演示。

10、装置外观及尺寸：要求装置采用高品质铝合金框架。装置配有可升降万向脚轮：脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。

11、投标时要求所投产品制造厂商提供不少于1年的免费质保服务，并提供售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。

12、保证设备的创新性，投标时要求制造厂商具有高新技术企业证书，提供加盖制造厂商公章的证书复印件，原件备查。

13、装置尺寸不大于2200mm*580mm*1500mm（长*宽*高）。

9、柏努利方程演示实验装置一套

一、装置必须满足的知识点要求：

1、流体流经不同位置（管径、高度）稳定界、不稳定界面（突扩、突缩）时的压力变化；

2、同时能分析毕托管的工作原理；

3、根据柏努利方程分析直管沿程阻力及局部阻力的测定原理；

二、装置功能要求：

▲1、装置具有专业性：能演示流体流经不同位置（管径、高度）稳定界、不稳定界面（突扩、突缩）、毕托管时压力变化情况和实验介质流动状态；

    - 装置具有开放性：可观察流体在流动过程中的能量损失现象；

3、验证同一静止流体测压管总压头是一条水平线；

4、对比不同管径动能和静压能变化，证明动能和静压能可以相互转化；

5、观察不同流速下，各总压测点间差值变化，验证阻力损失与流速的关系；

6、观察沿流程总压头变化规律，验证能量损失不可逆；

7、观察同一横截面不同测压点，分析同一基准面不同高度测点静压头关系；

8、观察并分析突然扩大静压分布情况；

9、分析毕托管的工作原理，计算管路平均流速并与实测值对比；

10、计算不同管径直管沿程阻力系数；

11、计算并分析突缩局部阻力系数；

12、了解弯管流量计结构、工作原理及适用条件；

13、装置可通过手机扫描装置的二维码，观看实验演示动画，预习实验内容：动画内容通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果，提供不少于三张设备不同角度含播放进度条的动画截图。

三、配置要求：

1、演示板：配水平坐标线及透明滑尺，易于观察分析。数量：1个

▲2、设备管路：优质透明有机玻璃，≥24个测压点，管内最大流量≥500L/h。数量：1套

3、循环水箱：材质：PE，容积≥40L，数量：1个；

4、高位槽：材质：有机玻璃，容积：≥100L，数量：1个

4、磁力循环泵：功率：≤15W，流量：≥7L/min，扬程：≥4m。数量：1个

5、管路：全透明Z型待测管路，可测定不同位置管路总压及静压，数量1套，提供全透明管路实物照片；需提供装置实物照片1张予以证明。

6、转子流量计：透明壳体，量程：60～600 L/h。数量：1个

7、装置配套实验辅助系统，学生可通过手机端APP随时学习实验指导视频，能提供系统操作截图。

8、随设备附赠化工类实验与实践装置教学系统3D动画演示视频二维码40个以上，能实现扫码演示。

9、装置外观及尺寸：要求装置采用高品质铝合金框架。装置配有可升降万向脚轮：脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。装置尺寸不大于2200mm*580mm*1900mm（长*宽*高）。

10、投标时要求所投产品制造厂商提供不少于1年的免费质保服务，并提供售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。

11、保证设备的创新性，投标时要求制造厂商具有高新技术企业证书，提供加盖制造厂商公章的证书复印件，原件备查。

10、二氧化碳PVT曲线测定实验装置一套

1、了解纯物质的临界点、临界压力和临界温度。

2、理解纯物质的热力学状态：凝结、汽化、饱和等概念。

3、学习纯物质的P-V图上绘制CO2等温线。

4、学习纯物质的P-V图判断液相区和气相区。

二、装置功能要求：

1、装置能够测定不同温度下的PVT数据。

2、装置具备专业性，能观察CO2临界乳光现象、整体相变现象、气-液两相模糊不清现象，加深学生对临界状态的感性认识和热力学基本概念的理解。

3、设备配备活塞式压力计、恒温器等相关热工仪器。

▲4、设备可通过手机扫描装置的二维码，观看实验演示动画，预习实验内容：动画演示时间不小于2min，动画内容通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果，提供不少于三张设备不同角度含播放进度条的动画截图。

▲5、装置配套智能在线学习系统：应用WEBGL技术呈现网页版智能在线学习系统，实现虚实结合教学模式，根据提供的演示账号，能登录演示体验。

5.1智能题库板块，具备远程理论学习、试卷制作、答题操作、考试成绩统计。老师分类别建立题库，自主选择试卷题型如选择题，判断题等，自主设置题型权重及分值，试卷自动生成，考试成绩自动统计。

5.2音视频资源板块，动画视频通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果。

三、配置要求：

1、操作条件：温度不大于50℃，操作压力不大于10MPa。

2、玻璃毛细管：承压≤10MPa，长度600mm。数量：1支。

3、玻璃夹套：带刻度和温度传感器测口，刻度范围0～400mm。数量：1支。

4、活塞式压力校验器：量程：0～16MPa。

5、针式压力表：量程：0～16Mpa，精度0.4%FS。

6、温度测量：温度传感器，Pt100，显示分度0.1℃。

7、恒温水浴：无氟环保型制冷，带外循泵，温度范围-5～99℃，控温精度0.1℃。

8、装置配套实验辅助系统，1套。学生可通过手机端APP随时学习实验指导视频。能提供系统操作截图不少于2张。

▲9、装置配套有智能在线学习系统。能提供5个教师端帐号和200个学生学习帐号，系统永久免费使用和升级。需提供软件操作截图不少于3张。

▲10、随设备附赠化工类实验与实践装置教学系统3D动画演示视频二维码40个以上，能实现扫码演示

11、投标时要求所投产品制造厂商提供不少于1年的免费质保服务，并提供售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。

12、保证设备的创新性，投标时要求制造厂商具有高新技术企业证书，提供加盖制造厂商公章的证书复印件。

13、装置尺寸不大于1480mm*580mm*1800mm（长*宽*高）。

11、停留时间分布与反应器流动特性测定实验装置一套

- 装置必须满足的知识点要求:

1、学习单釜与三釜串联反应器停留时间测定方法。

2、理解串联模型参数对釜式反应器停留时间分布以及返混程度的表征。

3、了解模型参数N的物理意义。

4、理解平推流和全混流两种理想模式。

二、装置功能要求：

1、装置采用脉冲示踪法测定停留时间分布，电导仪能准确实时检测各反应釜出口示踪剂的浓度，通过计算机软件处理得到停留时间分布曲线。

2、装置具备专业性，能通过多釜串联模型参数对釜式反应器停留时间分布以及返混程度做分析研究，模型参数N代表反应器的返混程度，N越大，返混程度越小，进而引导学生理解平推流和全混流两种理想模式。

▲3、设备可通过手机扫描装置的二维码，观看实验演示动画，预习实验内容：动画演示时间不小于2min，动画内容通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果，提供设备不同角度含播放进度条的动画截图。

▲4、智能在线学习系统：应用WEBGL技术呈现网页版智能在线学习系统，实现虚实结合的教学模式，提供相关软件演示账号、相关功能截图。

4.1智能3D虚拟仿真板块，具备3D虚拟实验室场景和实验装置，实现模拟操作、测试，模拟操作成绩可同步至在线教学系统账号，并具备在无网络环境进行3D模拟练习。

4.2智能题库板块，具备远程理论学习、试卷制作、答题操作、考试成绩统计。老师分类别建立题库，自主选择试卷题型如选择题，判断题等，自主设置题型权重及分值，试卷自动生成，考试成绩自动统计。

三、配置要求：

1、反应釜：材质：透明有机玻璃，大反应釜：容积：≥3L，数量1个；小反应釜：容积：≤1L，数量3个。

2、水箱：容积：≥30L，材质：透明PE,数量1个。

3、电机：功率：40～60W，数显无级调速，数量4个。

4、水泵：磁力驱动泵，额定功率：15W，额定流量：≤7L/min，数量1个。

5、数字电导仪：0～2000μS/cm，4～20mA远程输出，数量4个；电导仪变送模块数量4个。

6、转子流量计：量程：6～60L/h，介质：水，数量2个。

7、管路：设备所有液体管路及气体管路均采用硬质透明可视管路，整套采用快拆式连接方式，耐压≥0.6MPa，壁厚≥2.0mm，引压管等辅助管道采用透明软管，提供装置实物照片1张予以证明。

★8、电控系统：集成所有远传信号，模块控制系统，随意搭配控制模组，采样频率不低于200Kbps，通信端口数不少于3个。

8.1适配PT模块，接收温度传感器信号，监测水箱温度，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

8.2适配AD模块，接收4～20mA模拟量信号，监测电导率仪，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

8.3适配DA模块，输出4～20mA模拟量信号，控制搅拌桨转速，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

8.4兼容DO信号，输出开关量信号，控制搅拌桨启停，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

9、工业一体化操控终端：数量1台。触摸式操作，≥15寸，分辨率不低于1920×1080，可安装控制软件。

10、内嵌实验人员信息采集模组1套。

11、配有云控制修复系统软件模块1套。提供软件运行界面截图不少于2张。

▲12、装置配套实验辅助系统，1套。通过装置自带操作终端进行分步式操作视频指导学习，同时具备手机端APP，学生通过网络随时学习实验指导视频。能提供系统操作截图不少于2张。

13、配套有在线教学系统（智能学习系统）。提供5个教师端帐号和200个学生学习帐号，系统永久免费使用和升级。

14、随设备附赠化工类实验与实践装置教学系统3D动画演示视频二维码40个以上，能实现扫码演示。

15、装置尺寸不大于2200mm*580mm*2200mm（长*宽*高）。

12、二元系统汽液平衡数据测定装置一套

- 装置必须满足的知识点要求:

1、理解测定二元汽液平衡数据的意义。

2、学习二元汽液平衡相图的绘制。

3、学习通过有恒沸物体系相图确定恒沸点。

4、学习从实验测得的T–P–X–Y数据计算各组分的活度系数。

二、装置功能要求：

1、装置能测定常压下二元系统的汽–液平衡数据。

2、气液平衡釜透明可视，可观察釜内的实验现象。

3、平衡釜外有真空夹套保温，釜内液体和气体分别形成循环系统，样品用量少，达到平衡速度快。

4、装置具备专业性，能通过分析平衡汽、液相组成，可获得有关的热力学参数，从实验测得的T–P–X–Y数据计算各组份的活度系数。

▲5、设备可通过手机扫描装置的二维码，观看实验演示动画，预习实验内容：动画演示时间不小于2min，动画内容通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果，提供不少于三张设备不同角度含播放进度条的动画截图。

▲6、装置配套智能在线学习系统：应用WEBGL技术呈现网页版智能在线学习系统，实现虚实结合教学模式，根据提供的演示账号，能登录演示体验。

6.1智能题库板块，具备远程理论学习、试卷制作、答题操作、考试成绩统计。老师分类别建立题库，自主选择试卷题型如选择题，判断题等，自主设置题型权重及分值，试卷自动生成，考试成绩自动统计。

6.2音视频资源板块，动画视频通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果。

三、配置要求：

1、实验体系：环己烷-乙醇二元体系。

2、气液平衡釜：真空保温，加液量35～45mL，配套气相温度测量，数量：1套。

3、电加热器：加热功率≤200W，手动调节加热功率，最高使用温度≤150℃，常压，数量：1个。

4、球形冷凝器：上下磨口尺寸Φ19mm，长度300mm。数量：1个。

5、气相温度测量：温度传感器，Pt100，显示分度0.1℃。数量：1个。

6、加热温度测量：温度传感器，热电偶，显示分度0.1℃。数量：1个。

7、阿贝折光仪：折射率测量范围1.300～1.7000。数量：1个。

★8、恒温水浴：无氟环保型制冷，带外循泵，温度范围-5～99℃，控温精度0.1℃。数量：1个。

9、冷凝系统：冷凝器夹套水可循环，冷凝温度：-5℃～99℃，控温精度±1℃。数量：1套。

▲10、装置配套实验辅助系统，1套。学生可通过手机端APP随时学习实验指导视频。能提供系统操作截图不少于2张。

★11、装置配套有智能在线学习系统。能提供5个教师端帐号和200个学生学习帐号，系统永久免费使用和升级。需提供软件操作截图不少于3张。

▲12、随设备附赠化工类实验与实践装置教学系统3D动画演示视频二维码40个以上，能实现扫码演示

13、投标时要求所投产品制造厂商提供不少于1年的免费质保服务，并提供售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。

14、保证设备的创新性，要求制造厂商具有高新技术企业证书，提供加盖制造厂商公章的证书复印件，原件备查。

15、装置尺寸不大于1480mm*580mm*1800mm（长*宽*高）。

13、多功能特殊精馏实验装置一套

一、装置必须满足的知识点要求：

1、学习连续精馏工艺流程和操作。

2、学习恒沸精馏原理和工艺，了解夹带剂对恒沸点的影响。

3、学习反应精馏原理和工艺，了解精馏过程对催化反应转化率的影响。

4、学习萃取精馏原理和工艺，了解萃取剂对组分相对挥发度的影响。

5、学习减压精馏工艺流程，了解减压对精馏操作的影响。

6、学习回流比对精馏分离效果的影响。

7、掌握精馏分离效率的计算方法。

二、装置功能要求：

1、塔体采用透明玻璃塔，塔体外壁采用透明导电膜保温，塔内可装填不同的填料。

2、塔体预留3-5个侧口，可根据需要进行进、出料和取样、测温用。

3、装置运行稳定，能调节不同回流比，回流比范围1～+∞。

▲4、设备可通过手机扫描装置的二维码，观看实验演示动画，预习实验内容：动画演示时间不小于2min，动画内容通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果，提供不少于三张设备不同角度含播放进度条的动画截图。

▲5、智能在线学习系统：应用WEBGL技术呈现网页版智能在线学习系统，实现虚实结合的教学模式，要求提供相关软件演示账号、相关功能截图。

5.1智能题库板块，具备远程理论学习、试卷制作、答题操作、考试成绩统计。老师分类别建立题库，自主选择试卷题型如选择题，判断题等，自主设置题型权重及分值，试卷自动生成，考试成绩自动统计。

三、配置要求：

1、玻璃塔1：塔体内径≤20mm，塔高≤1.4m，玻璃外罩直径≤70mm，填料：玻璃弹簧。数量：1套。

2、塔保温：塔外壁上、下两段采用透明导电膜加热保温，不影响实验现象观察。数量：1套。

3、玻璃塔2：塔体内径≤20mm，塔高≤1.4m，填料：不锈钢θ环。数量：1个。

4、恒沸精馏塔头：可实现混相回流和分相回流。数量：1个。

5、普通精馏塔头：自动回流比控制，回流比控制器设置范围：1～+∞。数量：1个。

6、玻璃塔釜：

塔釜1：容积≤1000mL，功率≤530W，集成控制，配压力/真空监测装置。数量：1个。

塔釜2：配加料、测温和取样接口。数量：1个。

7、温度测量：温度传感器，Pt100，显示分度≤0.1℃。数量：4个。

8、压力表：精度不低于2.5级，量程：-0.1Mpa～0。数量：1个。

9、真空泵：抽气量≥1L/S，旋片式。数量：1台。

10、真空缓冲罐：容积：≤4L，材质：不锈钢304，配真空指针表。数量：1个。

11、进料泵：蠕动泵，转速范围0.1～200rpm，流量范围：0～25mL/min。数量：2台。

★12、电控系统：集成所有远传信号，模块控制系统，随意搭配控制模组，采样频率不低于200Kbps，通信端口数不少于3个。

12.1适配PT模块，接收温度传感器信号，监测塔釜、塔顶温度，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

12.2适配DA模块，输出4～20mA模拟量信号，控制进料泵转速，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

12.3兼容DO信号，输出开关量信号，控制回流比、电加热启停，显示机构为操控终端

13、工业一体化操控终端：数量1台。触摸式操作，不小于15寸，分辨率不低于1920×1080，可安装控制软件。让学生提前接触工业控制相关知识，锻炼学生使用现代化工具的能力。

14、内嵌实验人员信息采集模组1套。

★15、装置配有云控制修复系统软件模块1套，提供软件运行界面截图不少于2张。

▲16、装置配套有智能在线学习系统。能提供5个教师端帐号和200个学生学习帐号，系统永久免费使用和升级。需提供软件操作截图不少于3张。

▲17、随设备附赠化工类实验与实践装置教学系统3D动画演示视频二维码40个以上，能实现扫码演示

18、装置尺寸不大于2200mm*580mm*2500mm（长*宽*高）。

14、超滤、纳滤、反渗透组合膜分离实验装置一套

▲1、通过此装置能够同时学习超滤、纳滤、反渗透三种过滤膜的工作原理与使用方法。

2、分析计算不同膜组件的膜通量，截留率等参数。

3、了解膜的结构和影响膜分离效果的因素，包括膜材质，压力和流量等。

二、装置功能要求：

▲1、装置包含超滤、纳滤、反渗透三种过滤膜组件。原料水箱通过输送泵分别连接三种过滤膜组件的入口，三种膜组件浓缩液出口分别连接原料水箱，实现三种膜组件独立工作；保护液储瓶通过重力，将保护液分别输送至三种膜组件。

2、装置可分别用于小分子盐类的脱除、钙镁离子的脱除及大分子量的蛋白质的浓缩与分离。

3、实验过程中能观察管路内实验介质流动状态。

▲4、设备可通过手机扫描装置的二维码，观看实验演示动画，预习实验内容：动画演示时间不小于2min，动画内容通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果，提供不少于三张设备不同角度含播放进度条的动画截图。

▲5、装置配套智能在线学习系统：应用WEBGL技术呈现网页版智能在线学习系统，实现虚实结合的教学模式，要求可根据提供的演示账号，能登录演示体验。

5.1智能题库板块，具备远程理论学习、试卷制作、答题操作、考试成绩统计。老师分类别建立题库，自主选择试卷题型如选择题，判断题等，自主设置题型权重及分值，试卷自动生成，考试成绩自动统计。

5.2音视频资源板块，动画视频通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果。

三、配置要求：

1、膜组：超滤膜组件：聚醚砜材质，膜面积1.4 m2，截留分子量10000道尔顿，实验体系聚乙烯醇溶液；纳滤膜组件：聚酰胺复合膜，膜面积1.3m2，截留分子量200道尔顿，实验体系硫酸镁溶液；反渗透膜组件：聚酰胺复合膜，膜面积1.4m2，截留大于0.0001微米的物质，实验体系氯化钠溶液。数量：1套。

2、保护液罐：材质：有机玻璃，容积：≤6L。数量：1个

3、设备操作压力：操作压力不高于1MPa，膜组件的最高进液温度为45℃。

4、水箱：透明可视，原料水箱体积85～100L，纯水水箱体积≥40L。数量：1套。

5、水泵：反渗透用高压泵，扬程≥100m，额定流量2L/min，膜组件压力可调。数量：1台。

6、流量计：浓液流量计：流量1～7L/min，精度±4%；清液流量计：流量10～100L/h，精度±4%；透明外壳，用于计量膜两侧液体流量。数量：2个。

7、压力表：0～1.0MPa，要求膜组内外均安装压力表,精度±2.5%。数量：4个。

8、电导率仪：0～2000μs/cm，数据实时在线显示，显示精度1μs/cm，外壳材质：聚四氟乙烯。数量：4个。

9、配套722型分光光度计，波长范围：320nm～1020nm，准确度±2nm。

★10、管路：设备所有液体管路及气体管路均采用硬质透明可视管路，整套采用快拆式连接方式，耐压≥0.6MPa，壁厚≥2.0mm，提供检测报告，需提供实物照片1张予以证明。

★11、电控系统：集成所有远传信号，模块控制系统，随意搭配控制模组，采样频率不低于200Kbps，通信端口数不少于3个。

11.1适配PT模块，接收温度传感器信号，监测原水箱温度，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

11.2适配AD模块，接收4～20mA模拟量信号，监测电导率仪，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

11.3兼容DO信号，输出开关量信号，控制水泵启停，显示机构为操控终端

12、工业一体化操控终端：数量1台。触摸式操作，不小于15寸，分辨率不低于1920×1080，可安装控制软件。让学生提前接触工业控制相关知识，锻炼学生使用现代化工具的能力。

13、内嵌实验人员信息采集模组1套。

★14、装置配有云控制修复系统软件模块1套，提供软件运行界面截图不少于2张。

▲15、装置配套实验辅助系统，1套。通过装置自带操作终端进行分步式操作视频指导学习，同时具备手机端APP，学生通过网络随时学习实验指导视频。能提供系统操作截图不少于2张。

▲16、装置配套有智能在线学习系统。能提供5个教师端帐号和200个学生学习帐号，系统永久免费使用和升级。需提供软件操作截图不少于3张。

▲17、随设备附赠化工类实验与实践装置教学系统3D动画演示视频二维码40个以上，能实现扫码演示。

18、装置外观及尺寸：要求装置采用高品质铝合金框架。装置配有可升降万向脚轮：脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。配有支撑底座用于固定装置。装置尺寸≤2200mm*580mm*2000mm（长*宽*高）。

19、投标时要求所投产品制造厂商提供不少于1年的免费质保服务，并提供售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。

20、保证设备的创新性，投标时要求制造厂商具有高新技术企业证书，提供加盖制造厂商公章的证书复印件，原件备查。

其他要求：

1.工期（服务期限、送货期限）：建设工期为1个月

2.质保期：化工操作设备要求质保期6年，大型精密仪器要求质保期2年，生产厂家工程师上门安装调试并培训操作人员，其他国产小型设备要求现场调试，质保期1年，虚拟仿真软件终身免费升级。

3.交付或实施的地点及时间：新疆科技学院、2022年9月

4.其他要求：因乙方提供产品质量等原因而导致甲方验收不合格，乙方负责继续完善，并承担所产生的费用，如乙方拒绝完善或完善后仍不符合标准的，甲方有权解除合同，乙方按合同总额的20%的标准向甲方支付违约金。

备注：上述参数为参考值（最低标准），投标人所提供的产品必须能够满足采购人的使用需求。

# 第五章 响应文件格式

响应文件封面示例

正本

（项目名称）

（项目编号）

响应文件

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

单位地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

年  月  日

## 目录

1、投标函

2、磋商价格明细表

3、中小微企业价格统计表

4、备品、备件清单

5、技术条款偏离表

6、商务条款偏离表

7、法定代表人身份证明书

8、法定代表人授权委托书

9、资格声明

9-1、供应商基本情况表

9-2、依法缴纳税收和社会保障资金

9-3、近年财务状况表

9-4、投标货物说明

9-5、供应商近年类似供货项目情况表

10、售后服务承诺书

11、技术方案

12、投标保证金证明材料（扫描件）

13、其他需要提交的资料

注：为了便于查找，请按上述顺序编制投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

## 一、投标函

致：           （采购人名称）

根据已收到的                       项目的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，经考察现场和充分研究贵方的竞争性磋商文件的全部内容后，我方郑重承诺如下：

1. 我方磋商价格为人民币           元（大写             ） ，建设工期为  月。

2.如果我方中标，我方将按规定履行合同责任义务。保证在合同约定的供货周期内供货，并确保我方提供货物的品种、规格、质量和数量以及相关服务满足竞争性磋商文件的要求。

3.质保期：本项目化工操作设备质保期  年，大型精密仪器质保期  年，其他国产小型设备质保期  年，自甲方及相关部门总体验收合格之日起计算。如果由于我方责任致使不能验收，此质保期相应顺延。

4. 本响应文件在竞争性磋商文件规定的响应有效期内对我方具有约束力，如果我方在响应有效期内撤销投标，其磋商保证金将被贵方没收。

5.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.我方已详细审查全部竞争性磋商文件并完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

7.我方愿意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低磋商报价的投标或收到的任何投标。

8.我方派法定代表人或其授权委托人作为我方代表，负责按时参加开标会并签署与投标有关的相关文件等。

9. 如我方中标，我方自愿向采购代理机构支付咨询费，并在合同签订后3个工作日内向采购代理机构提供采购合同原件一份用于采购资料备案工作。

供应商：            （盖章）

法定代表人：        （盖章）

日期：       年      月      日

## 二、磋商价格明细表

单位：元

| 序号 | 货物名称 |  | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 制造商 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、货物名称和数量应按照第四章“技术标准和要求”内容填写。

2、供应商填报价格合计应与投标函载明价格一致，若不一致，应按照第二章评标办法修正原则进行修正。

3、磋商价格应包括供应商履行本项目合同（如果中标）所必须的所有成本费用和成交供应商应承担的一切税费，以上报价应一次性报定，包括但不仅限于必要资料、办公、交通、保险、人员、税费、安装、调试、售后服务费及培训费等一切费用。未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在磋商价格中。

供应商：            （盖章）

法定代表人：        （盖章）

日期：       年      月      日

## 三、中小微企业磋商价格统计表

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 制造商企业规模 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| - 制造商（大型企业）磋商价格小计 |  |  |  |  | 制造商（小微企业）投标价格占总投标价格 %（③+④/（①+②+③+④）） |
| - 制造商（中型企业）磋商价格小计 |  |  |  |  |  |
| - 制造商（小型企业）磋商价格小计 |  |  |  |  |  |
| - 制造商（微型企业）磋商价格小计 |  |  |  |  |  |
| 合计（①+②+③+④） |  |  |  |  |  |

备注：

1、制造商企业规模分为：大型企业、中型企业、小型企业和微型企业。

2、残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。

3、货物名称必须与磋商价格明细表中一致。

供应商：            （盖章）

法定代表人：        （盖章）

日期：       年      月      日

## 五、技术条款偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、供应商应根据其提供的货物，对照竞争性磋商文件第四章“技术标准和要求”中的要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。本表包括所有的技术响应及差异。无差异说明表示完全响应。

供应商：            （盖章）

法定代表人：        （盖章）

日期：       年      月      日

## 六、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：供应商商务条款有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。无差异说明表示完全响应。

供应商：            （盖章）

法定代表人：        （盖章）

日期：       年      月      日

## 七、法定代表人身份证明书

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年       月       日

经营期限：

姓    名：          性    别：         年    龄：          职    务：            系                                           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

供应商：            （盖章）

日期：       年      月      日

## 八、法定代表人授权委托书

本人                （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，现拟派我单位              （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，就              （采购项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。

代理人：                 性别：              年龄：

单  位：                 部门：              职务：

代理人无转委权，特此申明。

附：授权委托人身份证明。

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

代理人身份证复印件（正面）

代理人身份证复印件（反面）

供应商：            （盖章）

法定代表人：        （盖章）

日期：       年      月      日

## 九、资格声明

致：        （采购人名称）

为响应（采购项目标段名称）招标文件的要求，我方作为本次投标货物的（制造商、代理商或经销商），提交如下资料和信息，并声明下述全部资料和信息是真实和准确的，如有虚假，将依法承担相应责任。

1、供应商基本情况表

2、依法缴纳税收和社会保障资金

3、近年财务状况表

4、投标货物说明

5、供应商近年类似供货项目情况表

供应商：            （盖章）

日期：       年      月      日

## 九-1、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 银行帐号 |  |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  |  | 其 中 | 高级职称人员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
|  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
|  | 单位负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  | 职务及职称 |  |  | 年龄 | 专业 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、本表后附营业执照及其他相关材料。

2、本项目专门面向中小微企业采购，供应商为中小微企业或残疾人福利性单位的须提供声明函，为监狱企业的须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（注：残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。）

附一、

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商非中小微企业,不提供此声明。

附表二、

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附表三、监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 九-2、依法缴纳税收和社会保障资金

供应商需提供依法缴纳税收和社会保障资金（需提供投标截止日前六个月内任一个月的），并提供以下资料：

1、缴纳税收证明

2、缴纳社会保险证明

## 九-3、近年财务状况表

供应商需具备健全的财务会计制度，并提供以下资料（满足其中一项即可）：

1、需提供（2020年度或2021年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、损益表和财务情况说明书。

2、2020年12月31日后新成立公司提供银行出具的资信证明。

## 九-4、投标货物说明

格式自拟，包含但不限于以下内容：

1、生产投标货物的简介。

2、需提供所投标货物相关证明材料。供应商对投标货物资料的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

3、是否通过质量体系认证、环保等相关认证，并附相关证明材料。

4、采购人要求说明的其它内容：             。

## 九-5、供应商近年类似供货项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人联系人及电话 |  |
| 供货内容及主要规格参数 |  |
| 供货数量 |  |
| 签约日期 |  |
| 交货日期 |  |
| 合同价格 |  |
| 备注 |  |

备注：

1、本表后须附类似业绩的证明资料（中标（成交）通知书或合同复印件）

2、具体年份要求：2019年1月1日-至今

3、每张表格只填写一个项目的信息，并注明序号。

## 十、售后服务承诺书

该承诺书格式由供应商自行确定，应包括以下内容：

1.包括对拟提供货物进行售后服务的机构和人员名单及其工作经验、工作时间、从事过的工作岗位等；

2.质保期内、质保期后维护计划等；

3.售后技术服务及技术支持；

4.售后服务承诺。

供应商：            （盖章）

日期：       年      月      日

## 十一、技术方案

供应商须提交拟完成本项目的技术方案，技术方案的格式和内容由供应商根据本项目的具体情况自行拟定，应包含但不限于以下内容：

1、货物描述

供应商详细描述本次投标货物的技术参数、产品性能、可靠性等信息，供应商所提供投标货物参数应当与实际产品相一致，并说明对第四章“技术标准和要求”规定的质量要求、使用标准和技术要求的满足程度。

2、供货计划

供应商详细描述中标后具体履行合同的时间计划和相关保证措施，确保实现投标函附录中供货周期的承诺，并说明对第四章“技术标准和要求”相关规定的满足程度。

3、服务体系

供应商详细描述中标后具体履行合同中提供的各项服务，并说明对第四章“技术标准和要求”规定的各项服务要求的满足程度。

## 十二、投标保证金证明材料（扫描件）

## 十三、其他需要提交的资料

根据竞争性磋商文件的要求和供应商认为需要提供的资料，包括但不限于以下内容：

1、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供加盖公章的声明书）。

2、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单查询网页截图。

3、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单查询网页截图。

4、备品、备件清单（如有时）

| 序号 | 备品、备件名称 | 规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 本表中价格不计入磋商报价中。

- 本项目实施必须的、常用消耗的备品、备件（须注明数量、单价）

供应商：            （盖章）

法定代表人：        （盖章）

日期：       年      月      日

# 第六章 补充条款