乌鲁木齐市某单位实验室专用设备采购项目

招标文件

项目编号：ZJZY-2022-030

采购人 ：乌鲁木齐市某单位

招标代理机构：中建卓越建设管理有限公司

联系人：张洋

联系电话：19909915559

二零二二年十一月

目录

第一部分 投标邀请	1

第二部分 投标人须知	5

第三部分 货物及技术要求	23

第四部分 合同条款（仅供参考）	32

第五部分 范本格式	39

- 投标邀请

乌鲁木齐市某单位实验室专用设备采购项目公开招标公告

项目概况 乌鲁木齐市某单位实验室专用设备采购项目招标项目的潜在投标人应在乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路198号新疆大公馆A座1010室中建卓越建设管理有限公司获取招标文件，并于2022年12月13日16:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZY-2022-030

项目名称：乌鲁木齐市某单位实验室专用设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：6200000

最高限价（元）：5000000,1200000

采购需求：

标项一
   标项名称:三重四极杆液相色谱质谱联用仪
   数量:1
   预算金额（元）:5000000
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件，进口
   备注：

标项二
   标项名称:三重四极杆气相色谱质谱联用仪
   数量:1
   预算金额（元）:1200000
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件，进口
   备注：

合同履约期限：标项 1，2，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

3.本项目的特定资格要求：标项1，2：

（1）提供有效的《营业执照》或公证书；

（2）近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算），近一年任意月具有人员明细的社保证明（新公司从成立之日起算）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证；

（7）未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（9）进口产品需有生产厂家授权书；

（10）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2022年11月22日至2022年11月29日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：线上联系采购代理机构工作人员

方式：线上邮箱方式，将报名所需的资料加盖公章扫描件发送至328468879@qq.com邮箱进行报名,并以电话形式与采购代理机构项目联系人确认。（网上递交报名材料：供应商需采用A4纸幅面，将供应商证明材料盖有单位公章的文件扫描后制作成一个PDF格式文件，必须彩色、清晰，作为邮件附件发送。邮件主题：项目名称+公司名称，邮件内容：公司名称+授权代理人姓名+联系方式+招标文件接收邮箱。邮件主题、内容、附件必须严格遵守上述要求，否则可能视为无效报名材料。)注：如因疫情原因无法加盖公章及法人章，可将有关材料先行提供，待本地区疫情解封后将公章及法人章加盖齐全并重新提供。

售价（元）：200元/份，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2022年12月13日16:00（北京时间）

投标地点：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路198号新疆大公馆A座1010室

开标时间：2022年12月13日16:00（北京时间）

开标地点：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路198号新疆大公馆A座1010室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

凡符合资格要求，且有意参加投标的投标单位，将下列报名所需的资料加盖公章扫描件发送至328468879@qq.com邮箱进行报名：（1）法定代表人授权委托书及被授权人的身份证；（2）投标人应出具有效的《营业执照》或公证书；（3）报名截止日“信用中国”网站中“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”的查询截图；（4）报名截止日“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图；（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）；（6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供说明承诺书；（7）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）和近一年任意月具有人员明细的社保证明（新公司从成立之日起算）；（8）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供说明承诺书。（9）进口产品需有生产厂家授权书。(如供应商营业执照扫描件无二维码或者因为扫描件模糊不清造成二维码无法查询企业信息的，则必须重新提供清晰准确的扫描件，投标人对采购公告所要求提供的所有文件的真实性负责。以上资料提交不全者，一律谢绝获取招标文件。）

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐市某单位

地 址：乌鲁木齐市天山区翠泉路658号

联系方式：0991-4914914

2.采购代理机构信息

名 称：中建卓越建设管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路198号新疆大公馆A座1010室

联系方式：19909915559

3.项目联系方式

项目联系人：张洋

电 话：19909915559

- 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | ZJZY-2022-030 |
| 2 | 项目名称 | 乌鲁木齐市某单位实验室专用设备采购项目 |
| 3 | 投标资格 | （1）提供有效的《营业执照》或公证书； （2）近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算），近一年任意月具有人员明细的社保证明（新公司从成立之日起算）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证； （7）未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”； （8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （9）进口产品需有生产厂家授权书。 (10)本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 投标文件份数 | - 正本一份，并标明“正本”字样。 （2）副本四份，并标明“副本”字样。 （3）响应文件电子文档一份(U盘) - （正本、副本、响应文件电子文档密封在一起） （4）报价一览表一份（单独密封），并在信封上标明“报价一览表”字样。 注：若未按规定封装则视为无效投标，招标人、招标代理机构有权拒收，为无效投标。 特别提示：为了便于存档，响应文件请用A4纸张制作，不得以活页方式装订，不可拆装。装订应牢固、胶粘不易拆散和换页。 |
| 5 | 投标文件递交地点及递交截止时间 | 投标文件以密封形式递交至：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路198号新疆大公馆A座1010室 投标文件递交截止时间：2022年12月13日16点00分（北京时间） |
| 6 | 开启日期及开启地点 | 开启日期：2022年12月13日16点00分（北京时间） 开启地点：乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路198号新疆大公馆A座1010室 |
| 7 | 投标保证金 | 标项1： 投标保证金：20000.00元（贰万元整） 标项2： 投标保证金：12000.00元（壹万贰仟元整） 投标保证金于招标文件截止时间（北京时间，以到账时间为准）之前从投标人基本账户以网银或银行电汇形式汇至本公司账户，否则其投标文件将被拒绝评审，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。 账户信息：中建卓越建设管理有限公司乌鲁木齐分公司 开户行：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行 账号：512050100100270520 注：投标人向银行办理投标保证金汇（转）款时，应在用途栏（备注栏）准确注明“ （项目编号）投标保证金”字样，由于未按要求注明信息而导致的一切后果由投标人承担。 |
| 8 | 投标有效期 | 九十天 |
| 9 | 招标代理服务费 | （1）代理报酬的计算方法：国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发改价格【2011】534号文件“规定的服务费取费收取。 （2）代理报酬支付方式：由中标人支付。 （3）代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书前支付。 |
| 10 | 付款方式及币种 | 1、付款币种 本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 2、付款方式： 最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。 |
| 11 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 12 | 投标时须携带资料 | （1）投标文件；（2）提供有效的《营业执照》或公证书原件；（3）投标保证金收据原件或凭证；（4）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证；（5）提供有效的进口产品授权文件。 上述资料审查不合格或未提供以上资料时，将被认为资格审查不合格，将取消其投标资格。 |
| 备注 | 1、招标文件中部分加“*”、“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 |  |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |

A  说　明

1. 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “招标代理机构”系指中建卓越建设管理有限公司；

2.2 “买方”系指新乌鲁木齐市某单位；

2.3 “投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的投标人。

3．合格的投标人

3.1 有能力提供招标文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的投标人；

3.2 投标人必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．投标人资格(废标因素)

(1)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(2)落实政府采购政策需满足的资格要求：

①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）；

②《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

③《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

（3）本项目的特定资格要求：标项1，2：

①提供有效的《营业执照》或公证书；

②近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算），近一年任意月具有人员明细的社保证明（新公司从成立之日起算）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证；

⑦未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

⑧单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

⑨进口产品需有生产厂家授权书；

⑩本项目不接受联合体投标。

5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B  招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵投标人须知；

⑶货物及技术要求；

⑷合同条款（仅供参考）；

⑸范本格式；

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

7．招标文件澄清

7.1 投标人对招标文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

7.2 投标人对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑投标人。

8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人。

C  投标文件的编写

9．要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及投标人与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）反商业贿赂承诺书

（3）报价一览表

（4）商务条款偏离表

（5）法人代表授权书

（6）关于资格的声明函

（7）进口产品提供有效的授权文件

（8）近三年（2019年-至今）经营业绩表

（9）项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

（10）规格、技术参数偏离表

（11）资质证明文件

（12）其他内容(若有，请如实填写)

11.2 投标人应将投标文件装订成册。

12．投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

13．投标报价

13.1 投标人应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.2.3国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

13.3算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．投标人的证明文件：

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）

(1)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(2)落实政府采购政策需满足的资格要求：

①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）；

②《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

③《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

（3）本项目的特定资格要求：标项1，2：

①提供有效的《营业执照》或公证书；

②近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算），近一年任意月具有人员明细的社保证明（新公司从成立之日起算）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证；

⑦未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

⑧单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

⑨进口产品需有生产厂家授权书。

⑩本项目不接受联合体投标。

注：（1）投标文件中，所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足招标文件要求，否则将导致废标。

16. 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

16.1投标人须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

17．投标的有效期

17.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标文件须打印胶装，活页装订不予评审。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标全权代表签章。

18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5投标文件的份数：一式5份。正本1份，副本4份，电子版1份。

19．投标保证金

19.1 本次招标可接受电汇作为投标保证金，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.2 投标保证金的退还时间：

19.2.1在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。

19.2.2最迟应当在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

19.3未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.4下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.4.1投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.4.2中标方在规定期限内未能：

19.4.2.1按本须知第28条规定签订合同；

19.4.2.2按本须知第32条规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 投标人应将投标文件正、副本、电子档文件（U盘）一起密封，封面上标明投标人名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 投标文件袋上应写明：

- 项目名称：

- 项目编号：

- 投标单位名称（盖公章）：

- 详细地址：

- 投标代表人（签字或盖章）：

- 联系电话：

- 注明“2022年12月13日16时（北京时间）开标前不得启封”

20.3为方便开标唱标，投标人须将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样。

20.4招标文件装订要求：投标文件要求不得活页装订。

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于2022年12月13日16时（北京时间）。

投标文件以密封形式递交至：开标现场（乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路198号新疆大公馆A座1010室）

21.2 所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标代理机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送到招标文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理机构将没收其投标保证金

E  评标程序

23．开标

23.1开标时间和地点

招标人在本章第21.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

23.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）检查投标文件的密封情况，当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

23.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

23.4本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间地点进行开标，将邀请投标人的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。

23.5宣布投标文件开启顺序。

23.6开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱“开标一览表”内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容并记录。

23.7评标原则在开标会议上宣布。

23.8 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.9对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，作无效文件处理，其投标无效：

（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（2）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同投标人的投标文件相互混装；

（7）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（8）使用伪造、变造的行政许可证件；

（9）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、 劳动关系证明；

（10）提供虚假的信用状况；

（11）其他弄虚作假的行为；

（12）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（13）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（14）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（15）报价出现超过招标文件中最高限价规定的；

（16）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（17）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（18）不符合招标文件关于进口产品规定的；

（19）任何选择性报价（或多个方案）的投标；

（20）任何包含价格调整要求的投标；

（21）投标有效期不满足要求的投标；

（22）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

（23）投标文件报价出现前后不一致，投标人不确认修正后的报价的；

（24）服务期限（或交货期）不满足招标文件要求的；

（25）未按照招标文件要求单独递交报价一览表原件的。

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.10 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.11对评标委员会成员要求评标纪律

23.11.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.11.2评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人意向。

23.11.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

23.11.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

24.2 开标后评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.3 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将对投标人提供的投标文件的符合性进行审查。如果投标人符合性审查未通过，其投标将被拒绝。符合性审查内容含：

1）投标人是否交纳投标保证金；

2）投标人资格证明文件是否满足招标文件要求；

3）投标文件是否按照招标文件规定要求密封、签署、盖章；

4）投标人的报价未超过采购预算；

5）投标人是否符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求；

6）投标文件的有效性、完整性是否响应招标文件要求，是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审内容 | 投标人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| 1 | 投标函有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |  |  |  |
| 2 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |  |  |
| 3 | 是否按规定提交投标文件份数； |  |  |  |
| 4 | 投标文件是否按照要求签署、盖章； |  |  |  |
| 5 | 投标报价是否在采购预算或最高限价以内； |  |  |  |
| 6 | 投标人所报送货期限是否超过招标文件规定期限的； |  |  |  |
| 7 | 是否满足招标文件规定免费质保年限； |  |  |  |
| 8 | 进口产品提供有效的授权文件； |  |  |  |
| 审查结果 |  |  |  |  |
| 不通过理由说明 |  |  |  |  |

备注：1.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

2.表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“×”表示。

24.4评标委员会确定每一个通过符合性审查的投标人进行详细评审。

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的投标人资格、投标人资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素（售后、业绩及信誉情况）占70分。将每位投标人的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标人的总得分。详细评分标准如下：

一、价格部分（30分）

价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，如此类推，算出所有投标投标人的价格得分。

评审优惠内容及价格扣除：

本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若投标人和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（中小微企业名录截图）的，则其评标价格=投标人报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+投标人报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；

在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+投标人报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

（2）小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位是指投标企业及其所投产品的制造商均为小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

商务技术部分（70分）

| 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 业绩 | 3分 | 投标人自2019年1月至今，具有类似业绩的，每个计1分，最多得3分（须在投标文件中附业绩合同或中标通知书，没有不得分） |
| 产品符合性 | 50分 | 标注“*”的参数为关键参数，必须满足或优于；未标注“*”的参数为一般参数，如不满足，按每项1分抵扣，扣完为止。 注：注：标注“*”与未标注“*”技术参数，投标时提供对应的证明材料（证明材料为厂家出具的技术文件，须加盖厂家公章），若未提供有效证明材料则该参数将被视为负偏离。 |
| 售后服务方案 | 10分 | 投标人应提供完整的售后服务方案，评委根据投标人提供的售后服务方案内容进行综合评审，售后服务应充分满足用户需求，方案合理得8-10分，售后服务体系一般得4-7分。售后服务方案差得1-3分。 |
| 售后服务体系 | 2分 | 投标人应有完整的本地售后服务体系，投标人应在用户所在地设有服务中心，并配备常驻专业维修工程师，并提供维修人员名单，资料齐全得2分，未提供不得分。 |
| 培训计划 | 5分 | 提供本次项目的培训计划，培训计划内容充分，详细具体，内容包括但不限于：设备的操作使用；设备的日常保养；设备安全注意事项；设备简易故障排除等，方案完全满足要求的得5分；每出现一项缺失的扣1分，扣完为止。 |

27．评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《招投标法》、《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的投标人。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该投标人无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的投标人资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 中标公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31．签订合同

31.1 投标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如中标方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。

31.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．招标代理服务费

32.1中标方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理服务费：

32.1.1招标代理服务费支付标准按照国家取费标准计取；

32.1.2中标单位必须在领取中标通知书时向中建卓越建设管理有限公司一次性付清中标服务费，中标方须按规定的标准以现金或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

G  招标失败条件

33.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

34.因重大变故，采购任务取消的；

35.招标文件截止时间后，实际参与的投标人不足法定家数的；

36.最终报价均超过采购预算的；

37.对招标文件作出实质性响应的投标人不足法定家数的；

质疑处理

1参加投标投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标公司提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2质疑必须以参加投标投标人法定代表人或授权委托人（被授权人）（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标公司有权不予受理。

3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

4质疑函应当包括下列内容：

4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

4.2具体的质疑事项及明确的请求；

4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

4.4提起质疑的日期；

4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

5招标公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标公司将告知质疑人进行补正。

6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标公司有权不予受理。

7对于内容、格式符合规定的质疑函，招标公司应当在收到投标投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 货物及技术要求

标项一：

三重四极杆液相色谱质谱联用仪参数及需求

1. 工作条件

1.1 电源：220V，50Hz

1.2 操作环境 15˚C-28˚C

1.3 湿度：20-80%

2.技术参数

2.1 基本要求：

2.1.1  LC-MS/MS系统组成：由超高效液相色谱、三重四极杆质谱检测器、质谱工作站等主要组成部分。

*2.1.2离子源：配置离子源须同时具备电喷雾离子源和大气压化学电离源的功能。

2.1.3可自动进行 MS 和 MS/MS 切换。

2.1.4 质量范围：最小质量范围≤5amu；最大质量范围≥2,000amu。

2.1.5 分辨率：≥2.5M

2.1.6质量数稳定性: ≤0.1Da /24Hr

*2.1.7 ESI+灵敏度：柱上进样，1pg利血平，信噪比≥3,500,000:1。50fg和1pg利血平分别连续进样6次，峰面积CV小于2% ；ESI-灵敏度：柱上进样，1pg氯霉素，信噪比≥3500000:1。50fg和1pg氯霉素分别连续进样6次，峰面积CV小于3%。  (须提供投标同型号仪器实验检测文件，并加盖仪器制造商公章)

2.1.8  极性切换：

2.1.8.1 单次进样中涵盖所有正负离子化合物测试

*2.1.8.2 正负极性切换时间≤15 ms  (须提供技术证明文件，并加盖仪器制造商公章)

2.1.9  MS到MS/MS切换时间：＜5 ms

2.1.10 MRM最短驻留时间: 1 ms

2.1.11 MRM通道间交叉污染小于0.01%

2.1.12 一次MRM离子采集对数>4000

2.1.13线性范围：4x106

2.1.14定量功能：双重扫描MRM模式一针进样同时得到MRM和Full Scan数据，用于评估检测过程中的样品背景基质情况，避免假阴性的产生。

2.1.15子离子确定功能: 一针进样同时得到MRM和子离子全扫描数据，用于评估检测过程中的样品基质干扰情况，自动同标准品二级全扫描谱图实现比对、确证，在定量分析的同时实现定性功能，避免复杂痕量样品假阳性的产生。

2.1.16待机和维护过程时，不消耗氮气。离子源日常维护(清洗离子导入接口)无需卸真空，减少宕机时间。

2.2 离子源及真空系统

*2.2.1 离子源传输结构：锥孔结构，而无毛细管及离子传输管（半径<2mm）设计装置。提供结构图证明，并加盖仪器制造商公章。

*2.2.2离子源具有控温区域，脱溶剂气温度设置≥630℃，须提供控温区域温度设置截图证明文件，加盖仪器制造商公章，并作为验收指标。

2.2.3离子传输单元：可独立加热控温

2.2.4 真空系统:

2.2.4.1真空系统构成：至少一个机械泵加一个涡轮分子泵

2.2.4.2抽真空时间：≦5小时

2.2.4.3真空度：10-5mbar

2.2.4.4 质谱真空保护

2.2.4.4.1离子源和质谱间有隔断阀

2.2.4.4.2具停电故障自动保护

2.3 碰撞池：

*2.3.1碰撞方式：为提高实验的方便性和节省成本，仅使用氮气作为碰撞气体。提供相关证明文件，并加盖仪器制造商公章，此项作为验收指标。

2.3.2加速方式：直流电压加速

*2.3.3结构设计：片状透镜组或180度弯曲结构。提供结构图证明文件，并加盖仪器制造商公章

2.4 质量分析器:

2.4.1由一级、二级四极杆和碰撞池组成的三重四极杆质量分析器

2.4.2后期根据实验需求，可以升级实现质量分析器的功能扩展，同时满足定量定性的检测。提供相关的技术证明资料

2.5 检测器：采用光电倍增器或电子倍增器。

2.6 氮气发生器

2.6.1 氮气：35 L/min @ 6.9 bar / 1.13 CFM @ 100 psi

2.6.2 最小/最大工作温度：5ºC - 35ºC / 41ºF - 95ºF

2.6.3 最大相对湿度：80% 非冷凝

2.6.4 颗粒：< 0.01µm

2.7 软件：用于控制液质联用系统，包括色谱检测器的软件和相应接口，LC-MS/MS 的仪器调节、数据采集、数据处理、分析和报告。革新的触发模式，不再依赖准确的保留时间，简化开发方法，持续获得高质量数据。

2.7.1仪器参数的检测及校正功能：系统参数的检测及其预警；自动调谐参数（质谱分辨率、质谱校准、离子源优化）；自动生成SIR/MRM方法等

2.7.2目标化合物分析软件，仅需设置分析目标，样品信息，报告格式，提交样品就可完成分析流程。

2.7.3符合法规的定量软件，实现自动MRM离子丰度比确认

2.8 超高效液相技术指标：

2.8.1 色谱泵

2.8.1.1 高压泵结构：数控直线驱动色谱泵。

2.8.1.2 泵耐受压力：≥20000 psi

2.8.1.3 柱塞杆与马达联接方式：直连

2.8.1.4 真空脱气:五通道在线真空脱气机

2.8.1.5 柱塞清洗：自动，可编程

2.8.1.9 流量：0.001-2.000ml/min，以 0.001mL/min 为增量

2.8.1.11最大操作压力≥14,800psi

2.8.1.12 流量精度：+/-0.02min SD，（全流速范围内），不随反压变化

2.8.1.13 流速准确度：±1.0%

2.8.1.14 溶剂混合梯度模式：线性、步进、凹线、凸线四种类型

2.8.1.15 梯度准确度：± 0.5%，

2.8.1.16 梯度精度：±0.15%RSD，

2.8.2 自动进样器系统

2.8.2.1密封在线针进样

2.8.2.2进样器工作方式: 针动

2.8.2.3进样模式：非定量环，任意体积直接注射进样

2.8.2.4样品盘：≥90 位

2.8.2.5 进样精度：<0.3%RSD

2.8.2.6 进样线性度：≥0.999

2.8.2.7 自动进样循环时间：<30 秒

2.8.2.10温度范围：4℃-30℃，增量：0.1℃

2.8.3 柱温箱 及色谱柱

2.8.3.1 温度范围：室温以上 5℃-80℃，增量：0.1℃

2.8.3.2 加热方式:低体积柱加热器

2.9 配置：

2.9.1 三重四极杆质谱主机（包括ESI离子源、APCI离子源、离子源接口、三重四极杆质量分析器、机械泵、涡轮分子泵、注射泵、电缆安装启动包等）1套

2.9.2 质谱仪器备件：泵油（五年用，不少于4瓶）、柱接头 6个

2.9.3 控制质谱及色谱的软件（含系统控制软件、目标化合物分析软件、定量分析软件等）及office办公软件一套(含电脑主机、显示器、双面激光打印机)

2.9.4 备用ESI离子源探针5根；

2.9.5 仪器调试标样包（含有质谱的校正标样）1套

2.9.6 氮气发生器1套

2.9.7  UPS电源1套

2.9.8 超高效液相色谱主机（包括高压色谱泵，真空脱气机，自动进样器，柱温箱，管线及工具等）1套

2.9.9 色谱柱4根

2.9.10 移液器1套：每套（10 ul一把，100 ul一把，200 ul一把，1000 ul两把，5 ml一把）共6把，含以上5种规格的枪头各一包。

2.9.11 涡旋混合器2台：每台均配有标准垫片1个、适合15 mm直径试管垫片1个。

2.9.12 烘箱1台：内胆尺寸（深*宽*高）大于等于35*45*45cm，具有定时、定温功能。

2.9.13 超声清洗机1台：容量22.5 L（±）。

2.9.14 抽滤装置1台。

3.技术资料

仪器操作手册（中、英文） ；维护手册(中、英文)等资料

4.售后服务

正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在国内有经验丰富的维修工程师和单独的专业技术应用工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品，安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。

4.1 质保期：验收合格后，质量保证期一年。

4.2 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知 3 日内派维修人员到达用户现场维修。

4.3技术资料：免费提供该设备全套技术资料。

*4.4 验收：仪器设备到达最终用户现场后，由用户准备实验条件，投标人应及时安排技术人员前往验收。仪器设备根据用户的实际实验需求，必须满足《生活污水采样及常见毒品检测技术规范》（T/SHSFJD0001-2021）中“6.2.1.3直接进样法”的技术要求，无需借助前处理设备（固相萃取仪、真空浓缩仪等）即可实现对污水中各种毒品类化合物的测定。此项要求作为实际现场验收标准。

注：打*号为重要指标必须满足或优于。

标项二：

三重四极杆气相色谱质谱联用仪

1、工作条件

1.1 电源电压：220V±10%

1.2 温度：18℃～28℃

湿度：40%～70%

2、气相色谱仪部分

2.1、柱箱

2.1.1 操作温度范围：室温以上2℃～450℃

2.1.2 标配柱箱最高升温速率： ±220℃/min（无需升级），以0.01℃/min增加

2.1.3 程序升温的阶数：32阶33平台

2.1.4 温度设定精度：0.1℃

2.1.5 控温准确性：0.01℃

2.1.6 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃

2.1.7 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s）

2.1.8 最大运行时间：9999.99分钟

2.1.9 面板键盘：完全控制及显示所有温度区域和载气流量；完全控制所有检测器功能和检测器气体；实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件

2.1.10 可依据不同色谱柱自由设置柱温箱降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。须提供此技术的证明材料。

*2.1.11 气相色谱与质谱须相同品牌。

2.2、流路系统

2.2.1 支持双柱双流路系统

2.2.2 两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元

2.2.3 具有室温补偿和自动环境补偿功能

*2.2.4 具有恒线速度控制功能，须提供软件截图和采用横线速度分析样品的应用文章证明。

2.3、分流/不分流毛细管进样口

2.3.1 压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定

2.3.2 配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能

*2.3.3 支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式，同时具有恒线速度控制功能，须提供软件截图和应用文章证明。

2.3.4 最高温度：450℃

2.3.5 压力设定范围：0 ～ 1010kPa

2.3.6 升温速率：±220℃/min ，以0.01℃/min增加

2.3.7 速率设定范围：-400 ～ 400kPa/min

2.3.8 压力程序的阶数：7

2.3.9 分流比设定范围：0 ～ 9000

2.3.10 流量设定范围：0 ～ 1250mL/min

2.3.11 隔垫吹扫流量设置范围：0 ～ 200ml/min

2.4、自动进样器单元

2.4.1 样品位：≥150位样品盘

2.4.2 进样量范围：0.1~150 uL，10μL 注射器以0.1μL 步进；（需提供证明文件）

2.4.3交叉污染：小于10-4 (使用4种溶剂清洗, 测定正己烷中1% 联苯)

2.4.4 具有样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续完成批处理设定。

2.4.5 可升级双塔双柱进样系统。（须提供双塔双柱进样过程的视频证明）

2.4.6 可升级样品架冷却和加热功能。（需提供样品架冷却和加热的图示证明）

2.4.7 保留时间重复性：<0.001min

2.4.8 峰面积重复性：<1% RSD

3、质谱部分

3.1 基本性能

*3.1.1 须提供在售同类型质谱最高端型号。

3.1.2 须提供在售全新仪器，不得为停产型号或翻新机。

*3.1.3 质谱与气相色谱须相同品牌。

*3.1.4 涡轮分子泵抽力＞380L/s。须提供涡轮分子泵抽力的证明图片。

3.1.5 质量数范围: 2 ～ 1080 u

3.1.6 灵敏度：

3.1.6.1 EI Scan : 1pg OFN, S/N ≥ 1900（氦气做载气），须采用30米毛细柱进行验收。

3.1.6.2 EI Scan : 1pg   OFN, S/N ≥ 200（氢气做载气）

3.1.6.3 EI MRM  : 100fg OFN, S/N ≥ 38000 ，须采用30米毛细柱进行验收。

3.1.6.4 IDL(MRM): 2fg OFN 连续8次进样，统计学上99%置信度水平，IDL≤0.6fg。

3.1.7 分辨率：0.5 ～ 3.0u，可调

3.1.8 碰撞能：0～55eV，可调

3.1.9 质量稳定性：±0.1u/48h

*3.1.10 最大扫描速度：18,000 u/sec，须有辅助技术解决高速扫描时高质量端离子传输效率降低的问题，须提供此技术的证明材料，以专利技术为优。

*3.1.11 软件支持显示扫描速度数值，须提供软件截图证明

3.1.12 最小驻留时间(Dwell Time)：0.5ms

3.1.13 最小Event time：3ms

3.1.14 最大Event数：2000 events

3.1.15 最大MRM速度：850通道/sec

3.1.16 最大离子监测通道数：15ch/1 event

3.1.17 一次进样能够设置的通道数不少于30000个。

3.2、离子源

3.2.1 EI、

3.2.2 离子化能量：10 ～ 180eV

3.2.3 离子源温度：独立控温，150 ～ 350℃

3.2.4 灯丝电流：5 ～ 210μA（发射电流）

*3.2.5 双灯丝设计，且双灯丝分别安装在离子源盒的两侧，位置完全对称，非双灯丝在同侧。从而当灯丝切换使用时，保证了数据的可靠性。须提供质谱离子源部位的图片证明。

3.2.6 GCMS 接口温度：50 ～ 320℃

*3.2.7 离子源采用前开门式设计，非侧开门式。可从仪器正前面简单拆装，方便离子源清洗维护和灯丝更换。须提供质谱离子源部位前开门设计的图片证明。

3.2.8 维护离子源和灯丝时无需暴露四极杆，杜绝因此造成的四极杆损伤风险。

3.3、质量分析器

3.3.1 配备预四极的高精度全金属钼四极杆。无须控温更优。

*3.3.2 预四极可转动，主四极杆可清洗打磨，有效抗污染。预四极杆要求为非S型，避免出现死体积点和污染点，须有仪器图片证明。

3.3.3 四极杆以不控温为优，无需控温即可实现0.1amu/48h稳定。

*3.3.4 四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性。须提供此技术的证明材料。

3.3.5 Q2采用八极杆超快速碰撞室(UFsweeperTM技术)，实现快速MRM性能，能有效消除记忆效应和交叉污染。先进的马蹄型加速电势场（带弯曲）加碰撞气压控制，同时进行线性高压加速，有效消除记忆效应和交叉污染。

3.3.6 碰撞池采用氩气作为碰撞气,无需使用昂贵的氦气。

3.3.7  Q3离轴设计，降低中性分子引起的背景噪声。

3.4、扫描功能

3.4.1 扫描功能：全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（MRM），以任意多种采集模式为组合进行同时扫描，例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等等。

*3.4.2 支持多种监测模式的同时扫描,例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等等，获得高灵敏度定量数据的同时不丢失化合物的质谱信息（同时配备专利ASSP功能，最大程度的减小高速扫描时数据灵敏度下降和质谱图正确性下降的问题），须提供采用“Scan/MRM同时扫描”和“Scan/Product Ion Scan同时扫描”分析样品的应用报告。

3.5、检测系统

3.5.1 二次电子倍增管和±10kV转换打拿极，须配备能去除中性噪声的透镜系统（须提供此技术的证明材料，以专利技术为优）。

3.5.2 离轴连续打拿电子倍增器

3.5.3 动态范围：5×106

3.6、真空系统

*3.6.1高真空： ＞380L/s 双入口差动式涡轮分子泵排气系统。须提供涡轮分子泵抽力的证明图片。

3.6.2 低真空：30L/min（60Hz）机械泵。

3.6.3 低真空可选配：110L/min（60Hz）无油泵，3年免维护（适用于EI/PCI/NCI全部机型）。

3.6.4 标配皮拉尼真空规和离子规，可实时监测低真空度和高真空度，实时判断质谱运行情况，避免泄露等安全事故及实验误判。须提供质谱仪上皮拉尼真空规和离子规位置的仪器图片和软件工作站上显示低真空度和高真空度的截图证明。

3.7、其他配备生态学模式Eco Mode，有效降低耗电量与装置的运行成本，并可在批处理完成后自动运行，需提供Eco模式的说明样本和软件截图证明。

3.7.1 多种附件可供选择，可选配质谱直接进样装置、自动液体进样器。

4、数据处理系统

4.1 GCMSMS工作站，可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；可调入单极GCMS方法，支持Excel表格与 MRM 表格的互相拷贝粘贴；支持自建库及谱库检索功能，支持AART保留时间自动调整功能。软件符合GLP认证及21 CFR Part11，支持自动校正和全自动分析功能，满足各种自动要求的软件系统。

4.2 Smart MRM数据库：包含2000种以上的农药、环境污染物、法医毒物、代谢物的MRM参数、CAS号、中文名称、英文名称、日文名称和保留指数，并具备分组管理功能，自动创建MRM仪器方法。每个化合物包含至少4个MRM通道。

4.3 Smart MRM数据库利用保留指数计算目标成分的当前保留时间，无需标准品即可创建仪器方法。须提供利用保留指数计算保留时间，并快速创建MRM分析方法的应用报告或说明。

4.4 Smart MRM数据库具备分组管理功能，用户可自行创建目标化合物分组并支持自动创建MRM仪器方法。须提供数据库分组功能的截图证明。

4.5 具有MRM自动优化工具，支持任意设置碰撞池CE能量范围和间隔，可自动创建批处理表格，自动处理相关数据文件，自动添加新增MRM参数至数据库中。须提供设置CE能量范围/间隔的软件截图和MRM自动优化工具优化过程的说明。

4.6 工作站采用一体化数据结构，数据文件中可调出仪器方法，定量方法，报告格式，批处理、调谐文件等相应信息。

4.7 CID碰撞气ON和CID碰撞气OFF支持同时调谐，保存在一个调谐文件中。一个批处理中软件可自动切换碰撞气ON/OFF。

*4.8 同一套软件可自由设置成单极四极杆模式及串联四极杆模式切换使用，串联四极杆仪器当做单极四极杆模式使用时，无离子信号损失，检测灵敏度与同品牌单极四极杆高端型号相当。

*4.9 支持中/英文工作站，一套软件即可安装成中文，亦可安装成英文。支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入。须同时提供中文和英文工作站的界面截图。

4.10 支持智能钟功能。系统启动后真空状态、调谐结果自动判定，无需人为确认即可直接开始分析工作，序列运行、维护时间直观显示，便于用户合理工作时间，提升工作效率。

5．基本配置

5.1 气相色谱串接质谱主机一台（离子源包括：EI源）

5.2 分流不分流进样口一套

5.3 自动进样器一套

5.4 常用工具包一套

5.5 NIST质谱谱库一套

5.6 农药数据库一套；毒物数据库一套；

5.7 100个样品瓶

5.8 常规两年消耗品一包（含微量进样针、分子筛过滤器、O型环等）

5.9 质谱专用色谱柱，30m×0.25mm×0.25um一根

5.10 配套品牌电脑一套（27寸以上液晶显示器、1TB硬盘，Inter i7处理器、8G以上内存、2G独立显卡，DVD-RW光驱、双千兆网卡、Windows 10 Pro 64-bit操作系统）和激光打印机各一台；

5.11 配套高纯氦气、高纯氩气气体钢瓶及阀一套

5.12 配套6KVA 不间断电源一套

5.13 振动球磨仪一台（GT300主机）；

6.售后服务

6.1在新疆有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在乌鲁木齐有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有 的服务,包括备用零配件及消耗品，仪器生产厂家需在国内直接设有服务中心三年以上（需提供资质证明，包括厂家服务中心营业执照和工程师名单、联系方法及厂家盖章的售后服务承诺书等）。安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要在中国大陆境内为最终用户的两名操作人员做三天的培训。

6.2 质保期：验收合格后，质量保证期三年，终身维修

6.3 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3 日内派维修人员到达用户现场维修。

6.4 技术资料：免费提供该设备全套技术资料；如有可能欢迎同时提供中文资料。

6.5 验收：仪器设备到达最终用户后，由用户提供验收条件，供应商应即时派维修人员前往验收。

*6.6 如果中标商提供的货品由国内组装，用户将保留退换货的权力，直至用户满意为止。

- 7.交货时间

- 7.1 自合同签订之日起3个月内完成。

注：打*号为重要指标必须满足或优于。

.

第四部分 合同条款（仅供参考）

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定，本着平等互利、协商一致、等价有偿的原则，就甲方购买乙方的          设备并由乙方提供相关服务事宜，达成一致，协议如下：

一、设备名称、规格（型号）、数量

1、 设备名称：

规格型号：

数量：

单价（人民币）：

2、合同总价（人民币）：（小写）                          （大写）

上述合同总价为固定不变金额，包括但不限于以下全部项目：货物供给、货物包装、运输费、装卸费、安装调试费、税金、相关手续费、保修费和保险等的全部费用。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

3、本合同以美元计价，双方明确，按照第一次购汇当日的银行汇卖价，即购汇凭单上的购汇汇率，作为与医院结算的购汇汇率。

二、制造商及原产地

制造商：

原产地：

三、系统配置：详见附件

四、随机的必备品、配件、工具及其数量：乙方应按产品说明书和装箱单及出厂要求配备必须的备品、配件和专用工具。

五、交货期、地点、保修期：

a）交货期：自中标通知书发出之日起     天内（按出中标通知之日算起），将货物运送至甲方指定地点：        ，并负责完成安装调试，配合甲方完成验收。

b）交货地点：甲方指定。

c）质保期：系统安装验收合格之日起   年，提供整机（包含附件）原厂保修服务，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

六、售后服务：详见附件，需涵盖以下条款

1、保修期自验收合格时起，在保修期间，乙方需提供免费的维修及零配件更换；在甲方发出要求服务通知的24小时内，乙方指派的服务人员必须到达用户方现场，对设备出现的较大的问题，解决时间不超过3个日历日。

2、乙方有义务向甲方提供合同项下设备使用期内的技术支持，包括技术咨询及技术人员的支持和零配件在设备使用寿命内的供应保证。对甲方无法排除的故障，乙方技术人员应在接到故障通知后24小时内无条件到达现场。

3、设备如出现故障，乙方二小时内回应，二十四小时内排除故障，如一天不能解决处理的，应向甲方提供同类型的应急代用设备，如相同的事故出现两次将无偿更换新机或退回甲方货款。

4、如设备维修调试后达不到合同或招投标文件规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方退回货款。

5、保修期外，终身免费维修，定期保养，最优惠提供零配件、易损件和耗材。

6、疆内设有常年维修点或提供常驻维修人员。

7、乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场提供维修（包括零配件更换）保养等售后服务的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修处理，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

8、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

9、乙方应当按照附件及本约定履行售后服务义务，附件与本约定不一致的，以本约定为准

七、付款方式：

1、货物抵达交货地点安装、调试完毕且经甲方验收合格支付合同总金额的90%，即人民币大写：         ；小写：     元。

2、留10%作为质保金，即人民币大写：      元 ；小写：     元，待   年质保期满后，经甲方再次验收，若无质量问题无息支付。

3、若签订委托代理进口协议，本合同约定的付款金额不需要甲方向乙方实际支付，实际付款由甲方通过委托代理进口协议向外贸代理商进行支付，届时，乙方不得再向甲方主张任何费用和款项，乙方与外贸代理商之间发生的一切经济法律纠纷，均与甲方无关。

4、以上付款均需乙方在符合付款条件下，先向甲方提交真实合法有效且符合甲方财务做账要求的等额增值税发票并提出书面付款申请，由甲方财务审核通过后，按照甲方财务计划予以支付。

5、乙方银行账户信息：

开户行：

账户名称：

银行账号：

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

八、包装标准：

1、乙方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于航空、海运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸的保护措施，以确保货物安全运抵交货地点。

2、由于乙方包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用由乙方承担。

3、除双方特殊约定以外，乙方提供的包装物费用包括在本合同总价中。

4、乙方负责将送至甲方指定地点的设备包装物从甲方工作场所中清除出去，不得给甲方工作人员或环境造成影响，否则将承担相应的责任，赔偿甲方的损失。

5、货物在运输途中的安全问题均由乙方负责。

九、技术参数：乙方负责提供物品详细的中文版说明书、使用手册、维修手册及电路原理图等一切与该设备的安装、维修、保养有关的技术图纸及文字资料。否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。乙方应同时提供该设备彩页资料和公司、产品资质，并承担由此发生的全部费用。

十、安装调试：

1、乙方必须在合同签订后1周内将所有的安装调试条件、需甲方配合的事项以书面方式通知甲方；

2、乙方负责物品的运送、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似等工作，直至该物品可以正常使用。

3、乙方应指派专门的技术人员对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作，且上述费用已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

十一、验收标准：

1、单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其他应具有的单证。同时由乙方提供该套设备的商检证，需计量鉴定的，还需提供初次计量鉴定证书。

2、质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。其中有关设备名称、制造商、数量等信息须符合投标文件和配置清单

3、设备到达用户所在地后，由甲、乙双方负责对货物进行数量、包装及品质的验收。确定与合同规定相符后，乙方工程师须    天内负责对设备进行安装调试。因乙方原因造成不能按时完成安装调试工作，乙方应承担甲方由此所受的损失。

4、甲方设备使用科室最终签发相关的安装验收合格报告，并且甲方有权委托中国有资质的单位对仪器进行精度校核，所发生的费用由乙方承担且乙方同意授权甲方从应付货款中直接扣除。

5、甲方最终验收合格后进入保修期。若验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换或重新安装调试，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

6、技术监督局的检测费用由乙方承担，并且负责保修期内设备所涉及的计量检测工作，提供承诺函。

十二、质量技术标准及损害赔偿：

1、产品质量标准：设备的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准，上述标准不一致的，按照高标准执行。

2、乙方应保证其提供的货物是原产地的原装产品，是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。否则按退货处理。

3、乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷造成的任何缺陷或故障，负责维修、调换直至符合甲方要求。否则按乙方构成违约责任处理。

4、设备在保修期内，如出现三次以上（含三次）因质量问题引起的故障，乙方负责更换同类新的货物，以达到合同规定的规格、质量和性能，并从更换之日起重新计算被更换货物的保修期，由此产生的一切费用由乙方承担。

5、如因为乙方设备质量原因，导致甲方损失，乙方应按照实际损失予以赔偿。

十三、合同修改、变更、转让及专利权：

1、未经甲方书面同意，乙方不得对合同条款及服务内容进行任何修改、变更。并且不得转让其应履行的义务。否则，甲方有权终止合同，所发生的损失由乙方全部承担。

2、乙方须保障甲方在使用其设备、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十四、不可抗力：任何一方由于不可抗力（如地震、战争等）原因无法履行合同时，应在不可抗力时间结束后尽快向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十五、违约责任：

1、乙方交付设备的品种、规格、质量不符合国家标准或合同规定的，由乙方全权负责换货。换货必须全新并符合本合同约定的质量标准和验收标准，因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失由乙方无条件承担，乙方不能修理或者不能调换、安装的，按合同总额的10%承担违约金。同时，甲方有权选择退货，乙方应承担因退货而发生的一切直接损失和费用并按照本合同总金额10%向甲方支付违约金。

2、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，乙方向甲方偿付每日千分之五的违约金，逾期十天以上的，甲方有权解除合同，乙方应当承担因终止合同而发生的一切直接损失和费用。

3、如因乙方原因设备未按投标文件确定的日期进行维修或维修未达到甲方要求的，在甲方提出赔偿十日内，乙方应当按照甲方赔偿要求赔偿数额支付。

4、乙方不得以任何形式在任何情况下对甲方工作人员进行商业贿赂活动，否则甲方有权单方解除合同，同时乙方需按照本合同总金额20%向甲方支付违约金并承担相应的法律责任。

十六、赔偿、追索权：

1、本合同中所涉及到的乙方应支付甲方的损害赔偿、违约金等，在质保期内，甲方有权从合同总金额10%的质保金中直接扣除，对不足以抵偿的部分，甲方保留追索权；设备质保期以外，甲方保留追索的权利，包括从甲、乙双方所签署的其他合同乙方的权利中，追偿上述经济损失及违约金。

2、本合同所有条款约定的违约金、赔偿金等均应以人民币的方式支付，双方明确按照第一次购汇当日的银行汇卖价，即购汇凭单上的购汇汇率，作为今后违约金、赔偿金等结算支付的汇率。

十七、解决合同纠纷的方式：

1、合同双方本着诚实、公平合理的原则协商解决，协商仍不能达成共识，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，合同未发生争议部分应当继续履行。

十八、其它：

1、 合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。包括招标文件、谈判文件、成交通知书、成交方的投标文件及询标中的书面答疑和开标中的书面承诺等。

2、乙方保证提供的资质是真实的，与原件相符。否则，产生的责任及给甲方造成的损失均由乙方承担并赔偿。

3、乙方保证合同中提供的电话、传真、开户银行、账号等信息准确无误。否则造成的责任及损失由乙方承担。

4、本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

5、本合同文本一式五份，甲方执四份、乙方执一份。自甲、乙双方签字盖章之日起生效，双方如有未尽事宜，可另行友好协商解决。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 甲方法人： | 乙方法人： |
| （签字） | （签字） |
| 甲方代表： | 乙方授权代表： |
| （签字） | （签字） |
|  | 合同专用章： |
|  | 单位地址： |
| 合同专用章： | 单位电话： |
|  | 维修工程师电话： |
| 单位地址： | 开户行： |
| 单位电话： | 帐号： |
| 合同签订时间： 年 月 日 | 合同签订时间： 年 月 日 |

第五部分  范本格式

正/副 本

投标文件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

投标人名称（公章）：

投标人详细地址：

联系人（签字或盖章）：

联系电话：

一、投标函

二、反商业贿赂承诺书

三、报价一览表

四、商务条款偏离表

五、法人代表授权书

六、关于资格的声明函

七、进口产品提供有效的授权文件

八、近三年（2019年-至今）经营业绩表

九、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

十、规格、技术参数偏离表

十一、资质证明文件

十二、其他内容(若有，请如实填写)

注：1.投标人制作商务技术文件，应按照商务技术文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2.招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

一、投标函

致：中建卓越建设管理有限公司

根据贵方为项目招标的投标邀请 项目编号 ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.若我方中标，我方承诺按投标产品规格向甲方提供供货服务。

3.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。

4.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

5.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

7.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

8.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

9.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

10.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

11.若我方中标，我方承诺在领取中标通知书之前向甲方提供厂家授权书原件，如有特殊情况必须向甲方提出合理说明，经甲方确认后，在合理期限内提供相应产品厂家授权书原件。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：       年     月    日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

二、反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法定代表：

法人授权代表：

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：       年     月    日

## 三、报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 报价总价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 供货期： | 合同签订后 个日历日到货。 |
| 质保期： |  |
| 备注： |  |

注：1、此表需单独密封一份唱标时使用。

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：       年     月    日

## 明细报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 品牌及 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

4、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：       年     月    日

四、商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

住：未注明的视为“无偏离”

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：       年     月    日

五、法人代表授权书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

| 授权人身份证正面 | 被授权人身份证正面 |
| --- | --- |
| 授权人身份证反面 | 被授权人身份证反面 |

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：       年     月    日

注：凡公司法人前来参加投标的投标人，可以不提供此项证明文件。

法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                   性别：                年龄：

职务：

系                    （投标人企业名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

日期：       年     月    日

注：1、本证明书为法定代表人本人作为公司代理人参与投标的，提供此项证明书

六、关于资格的声明函

致：　中建卓越建设管理有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标通告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（货物名称）　　招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

制造商或贸易公司的　　　　　　　        受权签署本资格文件人：

名称：　　　　　　　　　　　　　        签字：

地址：　　　　　　　　　　　　　        签字人姓名、职务（印刷体）

传真：　　　　　　            　        邮编：

电话：

投标人名称（加盖公章）：

日期：       年     月    日

七、进口产品提供有效的授权文件

格式自拟

八、近三年（2019年-至今）经营业绩表

项目名称：

项目编号：

| 地区 | 项目名称 | 金额 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：       年     月    日

附合同或中标通知书复印件。

九、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

1、项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

2、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：       年     月    日

注：后附人员相关资格证书复印件。

十、规格、技术参数偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

住：未注明的视为“无偏离”

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：       年     月    日

十一、资质证明文件

# （一）供应商的资格证明材料

1、营业执照副本复印件

2、提供上年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表

（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）

3、提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明

（提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。）

4、提供社会保险登记证或社保缴纳证明

（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供）

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明(由投标人根据项目需求提供说明材料)

6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7、投标保证金缴纳凭证（电汇凭证或收据等）复印件

（二）其它一切有利于产品和投标人的证明材料。

## 十二、其他内容(若有，请如实填写)

1、节能、环境标志产品优惠明细表

投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：

所投内容：

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：       年     月    日

2、节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。

3、中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

4、监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖投标人公章。

（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。）

5、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：