喀什中医医院感染科医疗设备采购项目

公开招标文件

（项目编号：XJHSY[2022]-CG-003）

第一册

采 购 人：喀什中医医院

采购代理机构：新疆合升源项目管理有限公司

发出日期：2022年9月

目录

一   总 则	5

二   招标文件	6

三   投标文件的编制	7

四   投标文件的递交	10

五   开标及评标	10

六   确定中标	15

质疑函范本	19

一、质疑供应商基本信息	19

二、质疑项目基本情况	19

三、质疑事项具体内容	19

四、与质疑事项相关的质疑请求	19

附件1：履约保证金保函（格式）	20

附件2：履约担保函格式 本项目不适用	22

（采用政府采购信用担保形式时使用）	22

一、保证责任的情形及保证金额	22

二、保证的方式及保证期间	22

三、承担保证责任的程序	22

四、保证责任的终止	23

五、免责条款	23

六、争议的解决	23

七、保函的生效	23

第2章   投标文件格式	24

第一部分 开标一览表及资格证明文件	24

1  开标一览表	25

2  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）查询诚信记录如有严重行政处罚信息不得参加本项目（提供查询记录截图并加盖公章）；	26

3  具有有效的营业执照；	26

4  提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（所提供设备为二类医疗器械的须提供二类医疗器械备案凭证）；	26

5  法人投标须提供法人身份证明及法人身份证，被授权委托人须提供法人身份证明、授权委托书及身份证复印件；	27

6  提供本单位依法缴纳近三个月（6月至8月）的社保证明；	29

7  提供税务部门出具近三个月（6月至8月）的完税证明（依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件或零申报报表）；	29

8  提供2021年的财务审计报告2022年新成立公司需提供近三个月（7月至9月）内的银行资信证明）；	29

9  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；	29

10  提供针对本次项目的反商业贿赂承诺书；	29

11  投标保证金有效凭证；	29

12  供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。	29

第二部分 商务及技术文件	30

1、投标书	31

2、投标分项报价表	32

备品备件设备分项报价表（二）	33

3、货物说明一览表	34

4、技术规格偏离表	35

5、商务条款偏离表	36

6-1  中小企业声明函	37

6-2  残疾人福利性单位声明函	38

7、供应商关联单位的说明	38

8、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料	38

9、投标文件格式范本	38

第3章 投标邀请	41

喀什中医医院感染科医疗设备采购项目公开招标公告	41

第4章 供应商须知资料表	46

第5章 货物需求一览表及技术规格	51

二、项目其他要求：	121

第6章  评标方法和标准	123

初步评审—资格性审查表	129

初步评审—符合性审查表	130

第 三 册	134

第7章 政府采购合同	135

1.1 合同组成部分	136

1.2 货物	136

1.3 价款	136

1.4 付款方式和发票开具方式	136

1.5 货物交付期限、地点和方式	136

1.6 违约责任	136

1.7 合同争议的解决	137

1.8 合同生效	137

2.1 定义	138

2.2 技术规范	138

2.3 知识产权	138

2.4 包装和装运	139

2.5 履约检查和问题反馈	139

2.6 结算方式和付款条件	139

2.7 技术资料和保密义务	139

2.8 质量保证	139

2.9 货物的风险负担	139

2.10 延迟交货	139

2.11 合同变更	140

2.12 合同转让和分包	140

2.13 不可抗力	140

2.14 税费	140

2.15 乙方破产	140

2.16 合同中止、终止	140

2.17 检验和验收	140

2.18 通知和送达	141

2.19 计量单位	141

2.20 合同使用的文字和适用的法律	141

2.21 履约保证金	141

2.22 合同份数	141

第1章  供应商须知

一   总 则

1.采购人、采购代理机构及供应商

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见供应商须知资料表。

  - 采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知资料表。

  - 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。 本项目的供应商及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合供应商须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若供应商须知资料表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如供应商须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7	供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知资料表。

2.3    供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

- 供应商须知

- 投标文件格式

第二册

- 投标邀请

- 供应商须知资料表

- 货物需求一览表及技术规格

- 评标方法和标准

第三册

- 政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延

为使供应商准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，供应商可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在供应商须知资料表中另有规定。

8.2     供应商应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，供应商所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合订成一册，密封递交。供应商应承担封装失误产生的任何后果。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1	供应商应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	供应商应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	供应商应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4	供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金

12.1	供应商应提交供应商须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	供应商存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，供应商则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如供应商未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。供应商应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1	投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商延长投标文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1	供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本、开标一览表和电子U盘，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2  投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标文件将被认定为无效。

14.4	投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负责。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1   供应商应将投标文件第一部分和第二部分的内容合订成一册密封提交，并在封皮正面标明“投标文件”字样。投标文件正副本须单独密封提交。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明采购公告中指明的项目名称、项目编号、供应商名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖供应商单位章，并由法定代表人（或授权委托人）签字或盖章。

15.3    如果供应商未按上述要求密封标记的，将承担相应的后果。

16.投标截止

16.1	供应商应在供应商须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1   在投标截止时间后送达的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2	递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.3	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.4	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

18.开标

18.1采购人和采购代理机构将按供应商须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有供应商代表参加。供应商不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由供应商或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封标记情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读供应商名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于供应商在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足3家的，不得评标。开标现场供应商需携带以下资格证明材料：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）查询诚信记录如有严重行政处罚信息不得参加本项目（须提供查询记录并加盖公章）；

2、具有有效的营业执照；

3、提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（所提供设备为二类医疗器械的须提供二类医疗器械备案凭证）；

4、法人投标需提供法人身份证明及身份证原件，被授权委托人需提供法人授权委托书及身份证原件；

5、提供本单位依法缴纳近三个月（7月至9月）的社保证明

6、提供税务部门出具近三个月（6月至8月）的完税证明（依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件或零申报报表）；

7、提供2021年的财务审计报告（2022年新成立公司需提供近三个月（7月至9月）内的银行资信证明）；

8、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

9、提供针对本次项目的反商业贿赂承诺书。

10、持投标保证金有效凭证。

- 提示：1、“提供税务部门出具近三个月的完税证明”：完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标供应商注意！

2、未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-失信惩戒对象查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法在政采云平台随机抽取5人，组成评标小组，负责评标工作。

20.投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求供应商对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  供应商的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1   如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

20.5    供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他供应商串通投标，或者与招标人串通投标；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知资料表中规定采用下列评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 本项目采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除10%后参与评标。

23.4  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），所采购产品需符合国家节能环保要求。结合本项目具体情况，根据财政部的相关规定符合政府采购促进中小企业发展政策的供应商为小、微型企业，产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的依据规定给予评审优惠。监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标的电子版投标文件与纸质版投标文件正本完全一致。

25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

对实质上响应招标文件的供应商按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

本项目采用综合评分法，其中价格占40%，商务占8%，技术52%。

27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按供应商须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的供应商不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2	中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的供应商未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

31.履约保证金

31.1	中标人应按照供应商须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见供应商须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 供应商递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见供应商须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按供应商须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 36.质疑与接收

36.1    供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2    质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3    采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知资料表。

### 37.质疑的提出

37.1   本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和中标结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

37.2   供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

37.3   对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

37.4  对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

37.5   提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

37.6    提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

37.7   质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

37.8   质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

37.9   质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

37.10   质疑的审查和受理。采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

37.11    对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

### 38.质疑的处理和答复

采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

38.1    对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

38.2  对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

38.3  质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

38.4 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

38.5   质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

38.6  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

38.7  质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑人的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

## 质疑函范本

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               标段号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分标段号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

附件2：履约担保函格式 本项目不适用

（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

# 一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

# 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完交货期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

# 三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

# 四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

# 五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

# 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

# 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

第2章   投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表；

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）查询诚信记录如有严重行政处罚信息不得参加本项目（须提供查询记录并加盖公章）；

3、具有有效的营业执照；

4、提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（所提供设备为二类医疗器械的须提供二类医疗器械备案凭证）；

5、法人投标需提供法人身份证明及身份证原件，被授权委托人需提供法人授权委托书及身份证复印件；

6、提供本单位依法缴纳近三个月（7月至9月）的社保证明；

7、提供税务部门出具近三个月（6月至8月）的完税证明（依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件或零申报报表）；

8、提供2021年的财务审计报告（2022年新成立公司需提供近三个月（7月至9月）内的银行资信证明）；

9、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

10、提供针对本次项目的反商业贿赂承诺书。

11、投标保证金有效凭证；

12、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。

1  开标一览表

项目名称：　                          项目编号：

报价单位：人民币  元                 标段号：

| 货物内容 | 投标总报价 | 投标保证金 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):

注:1、此表应按供应商须知的规定装订密封。

- 此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

- 此报价中包含运费、安装调试费、税费等一切与本项目相关的费用。

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除10%后参与评。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。此表中，各投标商根据实际情况附上述声明函及证明材料，若未在开标一览表后附上述声明函及证明材料，则视为不享受报价扣除。

## 2  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）查询诚信记录如有严重行政处罚信息不得参加本项目（提供查询记录截图并加盖公章）；

- 说明：投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。

## 3  具有有效的营业执照；

说明：具有有效的营业执照正本或副本，复印件须加盖本单位公章。

## 4  提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（所提供设备为二类医疗器械的须提供二类医疗器械备案凭证）；

说明：具有有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》《第二类医疗器械经营备案凭证》，须包含本项目招标内容，复印件须加盖本单位公章。

## 5  法人投标须提供法人身份证明及法人身份证，被授权委托人须提供法人身份证明、授权委托书及身份证复印件；

（一）法定代表人身份证

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为投标文件附件。

法定代表人身份证复印件正/反面

法定代表人身份证复印件正/反面

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

（二）法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

授权委托人身份证复印件正反面

授权委托人身份证复印件正反面

法人身份证复印件正反面

法人身份证复印件正反面

供应商（公章）;

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

年   月   日

## 6  提供本单位依法缴纳近三个月（7月至9月）的社保证明；

说明：社保证明可含：社保缴费凭证或社保缴费证明或社保缴费汇总单或依法缴纳社保的完税证明。

## 7  提供税务部门出具近三个月（6月至8月）的完税证明（依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件或零申报报表）；

- 说明：1、新成立公司若无纳税记录，可开具无欠税证明或零申报报表。

- 2、完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。

## 8  提供2021年的财务审计报告2022年新成立公司需提供近三个月（7月至9月）内的银行资信证明）；

说明：

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的完整审计报告复印件须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 9  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

说明：1.供应商应按照相关法规规定如实作出说明。

## 10  提供针对本次项目的反商业贿赂承诺书；

## 11  投标保证金有效凭证；

## 12  供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。

- 商务及技术文件

1、投标书

2、投标分项报价表

3、货物说明一览表

4、技术规格偏离表

5、商务条款偏离表

6-1中小企业声明函

6-2残疾人福利性单位声明函

7、供应商关联单位的说明（格式自拟）

8、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料

9、投标文件格式范本

## 1、投标书

致：

根据贵方(项目名称、标段号)项目的投标邀请(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供服务的投标总价为　　  （用文字和数字表示）。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起  90 个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）

供应商名称（公章）

供应商开户银行（全称）

供应商银行帐号

日期

2、投标分项报价表

项目名称:                    项目编号:                         标段号: 　 　             报价单位：人民币万元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 品牌 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

供应商(公章):

注:1.如果供应商认为需要，每种货物内容填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

## 备品备件设备分项报价表（二）

|  | 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 供货厂商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保期外设备报价 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期内免费设备 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价（元）： （质保期外设备报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

供应商法人或授权代表（签字或盖章）：

日       期 ：

注：1.表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料，但不可减少。

2.备品备件设备分项报价仅供采购人在设备发生故障情况下采用此报价，填写此表时请谨慎。备品备件分为两部分（1、质保期内免费的备品备件、2、质保期外备品备件报价）

3.备品备件设备分项报价不合计于开标一览表总价，单独名列即可。

4.在设备维修和维护过程中，用来更换已经磨损，不能继续使用或损坏的零件和修复件。为了缩短设备维修的时间，减少不必要的损失，供应质量优良的备件，可以保证修理质量和修理周期，提高设备的可靠性，有效率。备件管理工作的重点首先是满足关键设备对维修备件的需要，保证关键设备的正常运行，尽量减少不必要损失。

3、货物说明一览表

项目名称:                    项目编号:                      标段号:

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

供应商(公章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 4、技术规格偏离表

项目名称:                       项目编号:                 标段号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

供应商(公章):

5、商务条款偏离表

项目名称:                      项目编号:             标段号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

供应商(公章):

6-1  中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提     供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：日期：

注：1、须附从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、潜在投标企业属于中小微企业的，应在投标文件中提供‘’中小企业声明函”如果未提供或提供的“中小企业声明函”，供应商将承担由此造成的一切不利后果。

6-2  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（公章）：

日  期：

7、供应商关联单位的说明

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

8、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料

## 9、投标文件格式范本

（正本和副本） ***** *** *** *** *** 项目 编号＊＊＊＊＊＊ 标段号＊＊＊＊＊ 投 标 文 件 投 标 单位： （公章） 项目名称： 项目编号： （标段号） 联 系 人： 电 话： 地 址 ： 注： 在2022年 月 日 *午 之前不得启封

喀什中医医院感染科医疗设备采购项目

招 标 文 件

项目编号：

第 二 册

- 投标邀请

喀什中医医院感染科医疗设备采购项目公开招标公告

项目概况 喀什中医医院感染科医疗设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2022年10月17日 11:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：XJHSY[2022]-CG-003

2、项目名称：喀什中医医院感染科医疗设备采购项目

3、采购方式：公开招标

4、总预算金额（元）：8633776.00元

5、最高限价：

第一包：4850000.00元

第二包：1647000.00元

第三包：1019102.00元

第四包：1117674.00元

- 6、采购需求：

- 第一包：影像特检（详见清单）

- 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：数字化X射线摄像系统(DR)（1台）、移动CT（1台）、常规心电图，包括工作站（2台）、便携式彩色多普勒超声机（1台）；

- 第二包：pcr实验室及检验（详见清单）

- 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：低温冰柜300L（2℃-零下8℃）（2台）、常温冰柜200L（20℃-10℃）（1台）、超低温冰箱200L（-20℃）（1台）、超低温冰箱600L（-20℃&4℃）（1台）、56摄氏度干燥箱（1台）、震荡仪（2台）、小型离心机（3台）、高速离心机（2台）、微孔板迷你离心机（1台）、多通道可调量程移液器（0.5-10μL）（2把）、多通道可调量程移液器（10-100μL）（2把）、多通道可调量程移液器（30-300μL）（2把）、单通道可调量程移液器（0.1-3μL）（2把）、单通道可调量程移液器（0.5-10μL）（2把）、单通道可调量程移液器（10-100μL）（2把）、单通道可调量程移液器（100-1000μL）（2把）、移动紫外灯（2台）、电子天平（1台）、纯水机（1台）、提取仪（2台）、水浴锅（1台）、扩增仪（4台）、超净工作台（1台）、生物安全柜（2台）、100升高压灭菌锅（1台）、凝胶成像仪（黄色、绿色二选一）（1台）、双稳电泳仪（黄色、绿色二选一）（2台）、水平电泳槽（黄色、绿色二选一）（4个）、小型垂直电泳槽（黄色、绿色二选一）（2个）、LED蓝光切胶仪（黄色、绿色二选一）（2台）、实时荧光定量PCR仪（黄色、绿色二选一）（1台）；

- 第三包：抢救设备（详见清单）

- 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：多功能抢救床（1个）、除颤监护仪（1个）、病人监护仪（1个）、心电图机（1个）、洗胃机（1个）、吸引器（1个）、有创呼吸机（1台）、无创呼吸机（1个）、简易呼吸机（1个）、病历夹（5个）、抢救车（1个）、治疗车（1个）、带盖方盘（1个）、浓盘（1个）、治疗盘（1个）、快速血糖仪（1个）、输液泵（1个）、注射泵（1个）、冰帽（15个）、防褥疮气垫（1个）、医用冰箱（1个）、血压计(水银）（1个）、听诊器（1个）、体温计（1个）、体重秤（1个）、空气消毒机（1个）、电子纤维支气管镜（1套）、手电筒（1个）、腰椎穿刺针（1套）、直接喉镜（1套）、可视喉镜（1套）、紫外线推车(1个）；

- 第四包：病房设备（详见清单）

- 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：除颤监护仪（3台）、病人监护仪（10台）、无创呼吸机（3台）、吸引器（6台）、雾化吸入器（10台）、抢救车（4台）、病历夹车（3台）、病历夹（47个）、治疗车（3台）、换药车（3台）、超声机（1台）、护理车（3台）、氧气瓶10升（2台）、血压计（6台）、电子血压计（6台）、听诊器（20个）、移动式空气消毒器（13台）、紫外线推车（3台）、中号不锈钢方盘（6个）、防褥疮气垫（10台）、心电图机（3台）、病床（普通病房）（47张）、药柜（20个）；

- 本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）查询诚信记录如有严重行政处罚信息不得参加本项目（须提供查询记录并加盖公章）；

2、具有有效的营业执照；

3、提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（所提供设备为二类医疗器械的须提供二类医疗器械备案凭证）；

4、法人投标需提供法人身份证明及身份证原件，被授权委托人需提供法人授权委托书及身份证原件；

5、提供本单位依法缴纳近三个月（7月至9月）的社保证明；

6、提供税务部门出具近三个月（6月至8月）的完税证明（依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件或零申报报表）；

7、提供2021年的财务审计报告（2022年新成立公司需提供近三个月（7月至9月）内的银行资信证明）；

8、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

9、提供针对本次项目的反商业贿赂承诺书。

三、获取采购文件

时间：2022年9月26日至2022年10月14 日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，如有问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）

方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件）。（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年10月17日 11:00（北京时间）

投标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

开标时间：2022年10月17日 11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

特别提示：

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。

7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

8.超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

9.对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评标。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

10.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评标。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：喀什中医医院

联系人：王思

联系方式：0998-2565958

2.采购代理机构信息

名 称：新疆合升源项目管理有限公司

地 址：新疆喀什地区喀什市恰萨街道班超路社区帕依纳普路276号（西域名都住宅小区二期）1 幢A区1083室

联系人：赵东平

联系方式：17799692269

- 供应商须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：喀什中医医院 联系人：王思 联系电话：0998-2565958 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆合升源项目管理有限公司 地址：新疆喀什地区喀什市恰萨街道班超路社区帕依纳普路276号（西域名都住宅小区二期）1 幢A区1083室 业务联系人：赵东平 联系电话：17799692269 |
| 1.3.4 | 合格供应商的其他资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）查询诚信记录如有严重行政处罚信息不得参加本项目（须提供查询记录并加盖公章）； 2、具有有效的营业执照； 3、提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（所提供设备为二类医疗器械的须提供二类医疗器械备案凭证）； 4、法人投标需提供法人身份证明及身份证原件，被授权委托人需提供法人授权委托书及身份证原件； 5、提供本单位依法缴纳近三个月（7月至9月）的社保证明 6、提供税务部门出具近三个月（6月至8月）的完税证明（依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件或零申报报表）； 7、提供2021年的财务审计报告（2022年新成立公司需提供近三个月（7月至9月）内的银行资信证明）； 8、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； 9、提供针对本次项目的反商业贿赂承诺书。 10、持投标保证金有效凭证。 提示：1、“提供税务部门出具近三个月的完税证明”：完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标供应商注意！ |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 （是、否） |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 预算金额：8633776.00元 |
| 12.1 | 投标保证金形式：☑保函 ☑电汇 □支票 ☑对公转账 投标保证金金额： 第一包：40000元（肆万元整） 第二包：20000元（贰万元整） 第三包：10000元（壹万元整） 第四包：10000元（壹万元整） （按照分包预算金额2%以内的整数计算） 保证金收款人： 单位名称：喀什中医医院 开 户 行：新疆喀什农村商业银行股份有限公司 账 号：860010012010109084196 （电汇时请在汇款备注栏注明项目名称及标段号，并注明是投标保证金，否则视为无效投标保证金。） A:缴纳保证金要求：供应商向银行办理保证金汇（转）款时，应在用途栏（备注栏）注明项目名称及标段号（如有），并注明是投标保证金字样，如填写字数有要求可简写项目名称与标段号（如有），由于未按要求注明信息而导致的一切后果由供应商自行承担。 B：退保证金：（1）开评标结束后，未中标供应商的保证金将在5个工作日内退回原账户，供应商不需办理任何手续。（2）中标供应商的保证金在与采购人签订合同后，把合同扫描件发送至294781549@qq.com，当日或次日原账户退回。 |
| 13.1 | 投标有效期： 90 日历日 |
| 14.1 | 投标截止时间：2022年12月12日 11:00（北京时间） |
| 16.1 | 投标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login） 开标时间：2022年12月12日 11:00（北京时间） 开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login） 投标文件解密时长（分钟）为30分钟。 |
| 18.1 | 1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。 2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。 7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 8.各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子招标文件。供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件） 9.各供应商在投标截止时间前将“投标文件”上传至政采云平台。投标文件包括“报价一览表及资格证明文件”与“商务及技术文件”两部分合并成一册。投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章，并以.jmbs格式上传至政采云开评标平台（投标文件为正本扫描件）。 10.所有供应商应在中标公告公示期结束后2个工作日内将纸质版投标文件邮寄至代理机构备案，纸质版投标文件包括“报价一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合订成一册递交。(邮寄标书事项会影响退还投标保证金) 11.递交数量：正本：壹份、副本：肆份；电子文档1份（以正本为准，副本可以是正本的复印件） 纸质投标文件的签署及规定：投标文件的正副本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。 |
| 23.2 | 评标方法：适用 综合评分法 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量： 3 |
| 27 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 （是、否） |
| 31.1 | 履约保证金金额：合同总价的 5% （不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金形式：☑保函 ☑电汇 □支票 ☑对公转账 提交履约保证金的时间：签订合同前 5 日历日打入甲方指定账户 |
| 32 | 中标服务费：按照发改价格【2015】299号文件规定计算后下浮30%。（由中标供应商支付） 支付形式： 现金或转账 支付时间： 领取中标通知书时 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |
| 特别提示： | 1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评标。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评标。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。须在投标文件中做出承诺。 |

资格审查表（第1-4包）

|  | 审查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论 | 供应商签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）查询诚信记录如有严重行政处罚信息不得参加本项目； | 具有有效的营业执照 | 提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（所提供设备为二类医疗器械的须提供二类医疗器械备案凭证） | 法人投标需提供法人身份证明及身份证原件，被授权委托人需提供法人授权委托书及身份证原件 | 提供本单位依法缴纳近三个月（7月至9月）的社保证明 | 提供税务部门出具近三个月（6月至8月）的完税证明（依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件或零申报报表） | 提供2021年的财务审计报告（2022年新成立公司需提供近三个月（7月至9月）内的银行资信证明） | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 提供针对本次项目的反商业贿赂承诺书 | 持投标保证金有效凭证 |  |  |

- 提示：提示：1、“提供税务部门出具近三个月的完税证明”：完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标供应商注意！

- 货物需求一览表及技术规格

- 货物需求

| 喀什中医医院感染科楼设备采购明细表 第1包 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包号 | 区域 | 数量 | 单位 | 名称规格 | 参数 |
| 1 | 第1包 | 影像特检 | 1 | 台 | 数字化X射线摄像系统(DR) | 1平板探测器 1.1 探测器类型：碘化铯+非晶硅平板探测器，要求平板探测器与主机为同一品牌，提供第三方证明文件。 1.2有线平板探测器尺寸：≥14寸 × 17寸（单平板探测器） 1.3 结构：整板，非拼接 1.4 最小像素（μm）≤140 1.5 探测器空间分辨率（lp/mm）：≥3.6，提供检验报告证明。 1.6 模数转换器（bit):≥16 1.7 图像预览时间(s):≤3 1.8 探测器便携可移，满足立式胸片拍摄与卧式床片拍摄之间快速转换的需求 1.9 探测器可移动、抗压、抗摔，能够满足应力状态下的拍片需求 1.10 平板探测器重量≤3.5kg 1.11 高压发生器采用隐藏式结构内置于诊断床体内，不接受单独放置在床体外的结构，提供证明文件。 2 超高频高压发生器 *2.1 高频逆变式高压发生器≥400KHz，提供证明文件 2.2 标称功率（KW）≥50 2.3 最大输出电压（kV）≥150 2.4 最小输出电流（mA）≤10mA 2.5 最大电流时间积的调节（mAs）≥500 2.6 最短曝光时间（ms）≤1 2.7 最小时间电流积≤0.1mAs 3 X线球管 3.1 最大功率（kW）≥30 3.2 小焦点尺寸（mm）≤0.6 3.3 大焦点尺寸（mm）≤1.2 3.4 阳极热容量（kHU）≥230 3.5 阳极转速（rpm）≥3000 3.6 球管靶角≥12° 4 遮光器 4.1 最大照射野（cm）≥43×43 5 X线球管支撑装置 5.1 球管支架结构：立柱式 ，非U/UC臂机架 5.2 立柱及轨道与拍片床为一体化坦克链设计，安装及移动便捷，提供证明文件。 5.3 立柱可沿轨道纵向移动，移动范围（mm）≥1700 5.4 球管支撑臂可沿立柱上下移动，移动范围（mm）≥1200 5.5 球管支撑臂沿立柱旋转≥±180°，在轮椅病人和担架病人不搬动的状况下对原生体位能直接进行投照，避免二次损伤。 6 固定式浮动患者台 6.1 固定式摄影床，脚踏电磁解锁床面四方浮动 6.1 床面纵向移动（mm）≥900，满足全身检查需要 6.2 床面横向移动（mm）≥240，满足全身检查需要 6.3 床面可四向浮动，可电磁锁定 6.4 承重（kg）≥180 6.5 标配滤线栅 6.6 栅比≥8:1 6.8 栅焦距SID（mm）≥1000 7 立式摄影架 7.1 探测器片盒纵向移动范围距（mm）：1400 7.2 固定滤线栅尺寸≥470×450mm 7.3 栅焦距SID（mm）≥1000 8 图像采集工作站 8.1 控制台配置，可控制X线发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输等，配备最新版本的专业DR处理软件 8.2 符合国家儿童摄影标准要求，提供证明文件。 8.2.1 一体化工作站，各功能非模块设计。 8.3 一键开关机控制盒：具备一键开关机功能，使医生开关机操作更加方便，同时保护机器及病人数据的安全。 8.4 云端轻会诊功能 8.4.1适用多种终端，包括台式计算机，笔记本电脑，平板电脑，智能手机等，提供证明文件。 8.4.2具备建立多人离线交流群组，且支持离线DICOM图像上传和下载。 8.4.3剧本上传本地文件（包括但不限于图像、视频、文本文件等） 8.4.4可提供不同用户针对单一病例的诊断讨论及评论功能，可在病例图像实时显示评论数量，可随时查看评论内容，提供证明文件。 8.4.5支持录发语音功能 8.4.6支持多种查询条件组合查询功能（上传者、病人姓名、检查类型、检查时间、标签等）。 8.4.7支持隐藏病人信息功能。 8.4.8支持智能移动终端的APP应用。 8.4.9支持文件分享功能，图像和视频文件可以直接分享到微信等软件，并可通过链接直接查看DR图像。 8.4.10支持医生建立讨论群组探讨病例的图像功能。 8.4.11支持用户及群组管理功能。 8.4.12支持添加好友功能，支持精确查找和模糊查找两种方式查找好友 8.5操作系统：Windows，全中文操作界面 8.6 硬件配置：CPU≥3.2GHz，内存容量≥4G，硬盘容量≥1T，液晶显示器：≥23″ 8.7 病人数据输入：鼠标、键盘 8.8 具备DAP剂量检测功能，提供加盖制造公章证明文件。 8.9 配有标准DICOM3.0输入输出接口，具有DICOM打印、存储、一体化光盘刻录、传输和获取以及Worklist功能。 8.10 具备患者信息登记、编辑功能 8.11 具备曝光参数调节功能 8.12 具备3D投照体位示意图 8.13图像显示/查看/处理 8.14胶片打印排版 8.15图像删除原因统计功能等 |
| 2 |  |  | 1 | 台 | 移动CT（16排含方舱） | 1 机架系统 1.01 滑环类型 低压滑环 1.02 驱动方式 皮钢带 1.03 机架孔径 ≥70cm 1.04 机架倾斜 数字倾斜，倾斜角度≥±30° 1.05 冷却方式 风冷 1.06 探测器类型 固态稀土陶瓷探测器 1.07 探测器Z轴排列数 ≥16排 1.08 探测器Z轴宽度 ≥20mm 1.09 每排探测器单元数量 ≥840个/排 1.10 探测器单元总数 ≥13500个 1.11 采样率 ≥4800views/圈 1.12 球管焦点到探测器的距离 ≤96cm 1.13 机架信息显示屏尺寸 ≥13吋 1.14 三维激光定位系统 提供 1.15 机架一体化病人呼吸图形和语音提示系统 提供 1.16 智能休眠节能运行技术 提供 2 扫描床系统 2.01 扫描床垂直移动范围 ≥500mm 2.02 扫描床水平移动范围 ≥185cm 2.03 扫描床水平可扫描范围 ≥180cm 2.04 最大水平移动速度 ≥150mm/s 2.05 最小水平移床速度 ≤0.5mm/s 2.06 扫描床水平移动精度 ≤±0.25mm（最大承重） 2.07 扫描床最大承重 ≥205kg 2.08 扫描床附件 提供 2.09 扫描床控制脚踏开关 提供 2.10 扫描床无线遥控器 提供，可隔室操作 3 X线球管及高压发生器 3.01 球管阳极物理热容量（100%效率，非等效值） ≥3.5MHU 3.02 球管阳极最大散热率 ≥735KHU/min 3.03 发生器功率（非等效值） ≥42kW 3.04 最大球管电压 ≥140kV 3.05 最小球管电压 ≤70kV 3.06 最大球管电流（非等效值） ≥350mA 3.07 最小球管电流（非等效值） ≤10mA 3.08 球管大焦点 ≤1.7mm2 3.09 球管小焦点 ≤0.6mm2 3.10 球管焦点到等中心距离 ≤55cm 3.11 球管冷却方式 油冷+风冷 4 主控制台计算机系统 4.01 CPU主频 ≥3.0GHz 4.02 计算机内存 ≥32GB 4.03 计算机硬盘容量 ≥2.0TB 4.04 显卡 ≥6GB 4.05 显示器尺寸 ≥24吋 4.06 显示器分辨率 ≥1920×1200 4.07 图像重建速度（512×512矩阵） ≥30幅/秒 4.08 标准键盘鼠标 提供 4.09 DVD光盘刻录系统 提供 4.10 USB数据导出功能 提供 4.11 标准DICOM3.0接口 具备，同时具备以下功能： 发送／接收 查询／检索 基本打印功能 存储 网络接口(HIS／RIS) 4.12 自动语言提示功能 提供 4.13 自动照相功能 提供 4.14 DICOM Modality Worklist功能 提供 4.15 激光相机接口 提供 4.16 计算机用不间断电源（UPS） 提供，要求供电时间≥30分钟 4.17 大幅度降低扫描剂量的全新迭代重建技术 提供（说明应用该迭代技术后剂量降低比例） 5 扫描参数和图像质量 5.01 每圈扫描层数 ≥32层/360° 5.02 每圈最短扫描时间 ≤0.75s/360° 5.03 扫描速度可选范围 ≥6种，提供具体扫描速度 5.04 最薄图像层厚 ≤0.625mm 5.05 最大扫描视野 ≥50cm 5.06 最小扫描视野 ≤1cm 5.07 定位扫描最大长度 ≥180cm 5.08 定位扫描宽度 ≥50cm 5.09 最大螺距 ≥1.8 5.10 单次螺旋连续最长扫描时间 ≥120s 5.11 扫描模式 定位像扫描 轴位扫描 螺旋扫描 电影扫描 5.12 图像重建矩阵 ≥1024×1024 5.13 高对比度分辨率（空间分辨率） ≥21lp/cm@0%MTF 5.14 低对比度分辨率（密度分辨率） ≤2mm@0.3% 5.15 CT值范围 ≥-32700~+32700 5.16 噪声 ≤0.27% 6 主要应用软件和成像技术 6.01 射线硬化伪影抑制技术 提供 6.02 骨性伪影抑制技术 提供 6.03 金属伪影抑制技术 提供 6.04 高级图像降噪技术 提供 6.05 后颅窝图像优化技术 提供 6.06 管电流自动调控技术 提供 6.07 儿童专用的扫描协议 提供 6.08 低剂量扫描技术 提供 6.09 CT图像减影功能 提供 6.10 CT电影显示功能 提供 6.11 多平面重建（MPR） 提供 6.12 曲面重建（CPR） 提供 6.13 表面遮盖（SSD） 提供 6.14 三维容积重建（VR） 提供 6.15 最大密度投影（MIP） 提供 6.16 最小密度投影（MinIP） 提供 6.17 仿真内窥镜（VE） 提供 6.18 CT血管造影（CTA） 提供 6.19 造影剂自动跟踪技术 提供 6.20 模拟手术刀功能 提供 6.21 一键式容积重建 提供 6.22 一键式去骨功能 提供 6.23 一键去床板功能 提供 6.24 三维容积测量评估功能 提供 6.25 用户自定义彩色编码方案 提供 6.26 组织漫游技术 提供 6.27 显微成像技术 提供 6.28 头部灰白质增强技术 提供 6.29 内耳高分辨成像技术 提供 6.30 肺部高分辨成像技术 提供 6.31 体部高分辨成像技术 提供 6.32 骨骼高分辨成像技术 提供 7 高级图像后处理工作站 7.01 CPU主频 ≥3.6GHz 7.02 计算机内存 ≥32GB 7.03 计算机硬盘容量 ≥4.0TB 7.04 显卡 ≥8GB 7.05 显示器尺寸 ≥24吋 7.06 显示器分辨率 ≥1920×1200 7.07 光驱DVD-RW 提供 7.08 标准键盘、鼠标 提供 7.09 病人管理模块（病人查询、常用工具、病人信息导入、图像数据网络传输） 提供 7.10 图像浏览模块（图像浏览、图像分析、测量工具） 提供 7.11 3D图像后处理（MPR、MPVR、CPR、SSD、VR、MIP、MinIP、AIP、VE、一键去床板、一键去骨） 提供 7.12 肺结节分析 提供 7.13 脑出血分析 提供 7.14 肺炎分析 提供 7.15 齿科分析 提供 7.16 高级血管分析 提供 7.17 高级脊柱分析 提供 7.18 脑灌注分析 提供 7.19 非门控钙化积分分析 提供 二、 方舱舱体技术要求 1 方舱防护等级要求：≥4mmPb 2 方舱尺寸：≥9000mm×3000mm×2800mm（长×宽×高） 3 配电系统：2个，保证输入 380V，输出 380V 配电箱 1 个，输出 220V 配电箱 1 个 4 遮阳棚：提供 5 医患独立通道：提供，提供样图证明 6 扫描间净面积：≤17.8m2 7 扫描间患者出入防护门：电动防护门 8 扫描间患者出入防护门尺寸：≥1700mm×2000mm 9 扫描间机房消毒方式：2种及以上，详细描述 10 扫描间机房紫外线消毒灯：≥2盏 11 扫描间机房空气消毒器：≥1套 12 扫描间机房空调系统：≥3P 13 扫描间机房监控系统：提供 14 操作间与扫描间通道门：≥800mm×2000mm 15 操作间医生出入门尺寸：≥900mm×2000mm 16 操作间窗户尺寸：≥600mm×500mm 17 操作间铅玻璃系统：≥800mm×600mm 18 操作间消毒方式：2种以上 19 操作间紫外线消毒灯：≥1盏 20 操作间空气消毒器：≥1套 21 操作间空调系统：≥1.5 P 22 操作间医生操作台、操作椅：≥1套 23 五孔插座：≥8个 24 检修通道防护平开门：≥800mm×2000mm 25 照明灯数量：≥5个 |
| 3 |  |  | 2 | 台 | 常规心电图，包括工作站 | 一、基本要求 1.1 本机须同时具备心电信号采集与热敏打印功能，不接受心电采集盒类产品。 1.2 同屏显示，同步采集，同步热敏记录12道心电波形。 1.3 显示屏≥9.5英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。 1.4 本机具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入。 1.5 患者信息录入：支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器读取，WORKLIST快速下载排队预约的患者信息3种方式。 1.6 本机支持有线和无线联网。 1.7 本机支持心电数据传输，可实现将本机采集的心电数据直接上传至心电网络平台。 1.8 支持PDF、PNG、HL7、XML、DICOM数据格式。 1.9 支持FTP、HTTP、SAMBA传输协议。 二、性能要求 2.1 A/D转换：24bit。(提供注册检验报告证明) 2.2 采样率：≥30000Hz。(提供注册检验报告证明) 2.3 频率响应：0.01Hz ~ 350Hz。(提供注册检验报告证明) 2.4 内部噪声：≤15µVp-p。 2.5 时间常数：≥3.2 s。 2.6 耐极化电压：±910mV。(提供注册检验报告证明) 2.7 输入电流：≤0.01μA。 2.8 抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。 2.9 具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量。 2.10 除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。 三、功能要求 3.1 ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集。 3.2 导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时具备导联标识自定义功能。 3.3 采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。 3.4 支持实时采样、预采样、触发采样模式，支持节律分析。 3.5 可同屏显示12导同步心电波形，同时支持3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1等多种显示布局。 3.6 屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。 3.7 自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。 3.8 支持起搏检测功能。 3.9 热敏打印布局：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1。 3.10 热敏记录纸：折叠纸。 3.11 设备内置存储器，本机可存储病历≥1000例，存储满后机器可循环存储。 3.12 支持U盘、SD卡的扩容存储。 3.13支持U盘和SD卡直接导出PDF、PNG、HL7、DICOM等格式的报告。 3.14 支持波形冻结与波形浏览功能。 3.15支持报告打印预览功能。 3.16 具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印，方便医生调阅病人信息，并且支持病例重新编辑，具备病例模板与自定义病例模板的添加功能，方便医生在屏诊断时快速输入诊断结论。 3.17 权限管理：可对设置权限进行密码管控，包含传输、纸速、增益、报告模板等设置。 四、电源 交直流两用且自动转换，电源要求100-240V（50/60Hz）， 内置锂电池充满电后可连续工作4小时以上。 五、配置 主机1台，导联线1条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套。 工作站 基本参数 1.1、采集方式：12导联同步采集； 1.2、采样率： 32000样/秒；、 1.3、模数转换：12bits 1.4灵敏度选择：2.5、5、10、20、40mm/mV； 1.5、走纸速度：5、6.25、12.5、25、50 mm/s； 1.6、滤波器：滤波器交流：交流：50/60Hz（-20dB）； 漂移滤波0.05Hz～0.6Hz；肌电25 Hz /35Hz/45HZ/75Hz/100Hz/150Hz； 1.7、布局选项有：3×4、3×4+1、3×4+3、6×2、6×2+1、12×1。 1.8、操作系统：Windows 系列； 1.9、记录系统：激光打印A4纸报告 1.10、存储：可存储10万例以上心电图数据 1.11使用环境 温度：5～35℃ 相对湿度：≤ 80％（无水凝） 大气压力：86kPa～106kPa 使用电源：220V±22V、50Hz±1Hz 1.12、输入导联：Wilson体系（12导联） 1.13、输入阻抗：≥ 2.5MΩ 1.14、频率响应：0.01-350Hz 1.15、时间常数：≥ 3.2s 1.16、耐极化电压：±900mV 1.17、等效噪声：≤ 15μV 1.18、共模抑制比：≥ 60dB 1.19、绝缘程度：I类CF型 软件功能 2.1、具有采集心电信号并能对心电信号进行时域、频域、空间域分析手段、完善的病案数据库管理系统，以及高分辨率图形、数据打印、传输为一体的心电信息分析仪器； 2.2、支持串口、有线、无线网络多种传输模式； 2.3、支持U盘导入、导出报告； 2.4、丰富的心电检查项目：标准十二导联心电图、向量心电图、时间向量心电图、心室晚电位、频谱心电、QT离散度以及节律分析等； 2.5、数据采集：同步十二导心电图采集，同屏显示，同时可自动测量、自动诊断心电波形，测量参数包括：心率、PR、QRS、QT、QTC等。； 2.6、诊断功能：具有全自动诊断功能，可为您提供准确的心电图诊断结果，同时可对病人信息、报告结论进行重新编辑、修改； 2.7、各导联心电波形的P波、QRS波和T波的起点和终点由分析程序自动定位，不需要医生手工定位，医生也可根据具体临床情况手动调整起点和终点； 2.8、病例管理：快捷和方便的患者病案数据库管理功能，可对存储的病例进行浏览、回放、病人信息和诊断结论的重新编辑以及打印；支持通过病人ID、姓名、诊断结果快速查询、浏览、、删除、打印病历报告，方便医生快速调出、查找、删除、修改以及更新病历数据信息。 2.9、丰富的报告单打印功能； 2.10、界面美观、操作简单、功能强大、完备的数据库管理系统； 2.11、可接入网络进行远程会诊，适应现代化医院需求。 |
| 4 |  |  | 1 | 台 | 便携式彩色多普勒超声机 | 一、货物名称：全数字化全身型便携式彩色多谱勒超声诊断系统 二、重点说明：腹部、外周血管、心脏、颅脑,的切换 三、系统技术规格及概述： 1.系统通用功能 1.1 15.6寸高清晰、医用专业彩色显示屏，可根据环境光变化自动调节亮度 1.2 探头接口1个，可扩展到3个 1.3 整机重量6.5kg（含电池） 1.4支持用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能 1.5支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等） 1.6通过CE、FDA及SFDA认证 2.二维灰阶模式 2.1组织谐波成像模式 2.2组织特异性成像 2.3多角度空间复合成像技术，支持≥7条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头 2.4频率复合成像 2.5斑点噪声抑制成像 2.6回波增强技术 3.M型成像模式 3.1彩色M型 3.2解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像 4.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 4.1超宽动态血流技术 4.2高分辨率血流成像 4.3双实时同屏对比显示 4.4自动调节取样框的角度及位置 5.频谱多普勒成像 5.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率 5.2连续多普勒 5.3智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度 6.组织多普勒成像及定量分析单元 6.1支持TDI、TVI、TDI-PW、TDI-M四种模式 6.2专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具 6.3曲线解剖M型 7.组织追踪定量分析单元 7.1自动追踪心肌运动 7.2可分析6个心脏切面，提供速度、位移和应变率等测量参数 7.3参数分析结果用牛眼图显示 8.造影成像及定量分析单元 8.1用于腹部、浅表和微血管造影 8.2左室造影和心肌造影 8.3支持时间强度分析曲线和运动追踪 9.弹性成像及定量分析单元 9.1组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标 9.2支持应变率测量和肿块周边组织弹性定量分析（提供证明图片） 10.实时宽景成像，支持凸阵、线阵和相控阵探头，具有扫描速度提示功能方便用户操作，可360度旋转 11.一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影） 12.图像放大技术 12.1一键实现全屏放大 12.2 10倍局部放大（支持前端、后端放大） 13.自动工作流协议 13.1可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作 13.2自动打开彩色、频谱成像模式，自动添加体位图和注释，无需手动输入 14.穿刺针增强技术 14.1双屏实时对比显示增强前后效果 14.2增强平面角度可调，步进10° 15.超声教学助手，所投设备包括腹部、小器官、泌尿、神经等多个临床应用领域，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能。 一、 测量分析和报告 1.1.常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等 2.多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） 3.妇科/产科专用测量及分析 3.1含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 3.2自动产科测量（支持双顶径、头围、枕额径、股骨长、腹围） 3.3自动NT测量 4.心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等 5.血管内中膜自动测量1，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果 6.Auto EF射血分数自动测量 6.1自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面 6.2自动包络心内膜边界，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV 6.3支持心室容积随时间变化的容积变化曲线 7.儿科髋关节测量、神经测量和急重症测量 二、电影回放及原始数据处理 2.1.电影回放 1.1所有模式下支持手动、自动回放 1.2支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 1.3支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态） 2.原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节 三、检查存储和管理 1.240G固态硬盘 2.内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作 3.支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 4.动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。 四、 技术参数及要求 3.1.二维灰阶模式 1.1焦点：4个，动态可调 1.2扫描频率：电子凸阵：超声频率1.3-6.0MHz，支持扩展成像；电子相控阵：超声频率1.5-5.0MHz，扫描角度≥90°；电子线阵：超声频率3.0-13MHz，支持扩展成像；电子凸阵经阴道：2.6-12.8MHz，扫描角度≥180°；新生儿相控阵探头：超声频率3.2-11.4MHz，扫描角度≥90°； 1.3最大显示深度:≥39cm 1.4TGC: ≥8段，LGC: ≥4段 1.5动态范围: 30-190dB，可视可调 1.6增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 1.7伪彩图谱: ≥8种 1.8扫描帧率：相控阵探头18cm深，全视野二维帧频≥50帧/秒；凸阵探头18cm深，全视野二维帧频≥40帧/秒 2.彩色多普勒成像 2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 2.3取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 2.4扫描帧率：相控阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥4帧/秒；凸阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥6帧/秒 2.5支持B/C 同宽 3.频谱多普勒模式 3.1显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 3.2PW最大速度: ≥9.21m/s 3.3最小速度: ≤5mm/s 3.4取样容积: 0.5-20mm 3.5偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) 3.6零位移动：≥8 级 3.7快速角度校正 五、连通性 4.11.1参考信号:心电，呼吸波，心电触发 1.2数据接口:HDMI、USB3.0接口、音频接口 1.3支持数据无线传输 1.4支持DICOM3.0系统，可选配DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报 1.5外设数据模块：包含S---视频、VGA视频接口、高清音视频接口 1.6专用台车：可升降、防盗锁模块 1.7具备可装卸探头扩展槽 1.8专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件 六、探头配置：凸阵探头*1、线阵探头*1、相控阵探头*1、经食道探头 七、备件、技术及维修服务，培训要求及其它 11.1备件要求：卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应 1.2技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务 1.3技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能 |

| 喀什中医医院感染科楼设备采购明细表 第2包 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包号 | 区域 | 数量 | 单位 | 名称规格 | 参数 |
| 1 | 第2包 | pcr实验室及检验 | 2 | 台 | 低温冰柜300L（2℃-零下8℃） | 1.样式：立式。 2.容积：≥312L。 3.净重：≥86kg。 4.额定功率：≥245W。 5.气候类型：SN/N。 6.制冷方式：风冷。 7.箱内温度：2～8℃。 8.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 9.外部尺寸（宽*深*高）：650*624*1902（mm）。 10.内部尺寸（宽*深*高）：559*458*1350（mm）。 11.外部材料：喷涂钢板。 12.内胆材料：PS吸塑内胆，防腐性能好。 13.隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。 14.门体数量：1扇。 15.门体结构：双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体；带电加热膜，防止表面凝露，展示效果更佳。 16.网架：标配5层浸塑网架，搁架配有插卡槽，可调高度，带标识条。 17.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体；带2个调平脚，可固定箱体。 18.测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪。 19.冷凝器：外挂钢丝冷凝器。 20.蒸发器：吹胀式蒸发器。 21.风机类型：采用罩极风机。 22.制冷剂：采用碳氢制冷剂，节能环保。 23.压缩机：国际知名品牌压缩机，数量1个。 24.风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。 25.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。 26.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。 27.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警。 28.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。 29.电器安全： （1）备用电池确保断电后报警≤48小时； （2）温控器探头故障安全运行模式； （3）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数； （4）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行； （5）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。 30.特色功能： （1）标配1个暗锁设计，防止开关门异常； （2）内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然； （3）标配1个测试孔，方便用户选配温湿度记录仪； （4）冷凝水自蒸发设计； （5）标配远程报警接口。 31.可选配件：温度记录仪、防水插座等。 32.资格凭证： （1）医疗器械生产许可证； （2）医疗器械注册证； （3）ISO9001质量管理体系认证； （4）ISO13485医疗器械质量管理体系认证； （5）ISO14001环境管理体系认证； （6）ISO45001职业健康安全管理体系认证。 33.售后质保：整机质保三年。 |
| 2 |  |  | 1 | 台 | 常温冰柜200L（20℃-10℃） | 1.样式：立式。 2.容积：≥226L。 3.净重：≥73kg。 4.额定功率：≥140W。 5.耗电量：1.6kW.h/24h。 6.气候类型：SN/N。 7.制冷方式：风冷。 8.箱内温度：8-20℃ 9.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 10.外部尺寸（宽*深*高）：625*574*1707（mm）。 11.内部尺寸（宽*深*高）：534*406*1150（mm）。 12.外部材料：喷涂钢板。 13.内部材料：吸塑内胆。 14.门体数量：1扇。 15.门体结构：双层中空钢化LOW-E玻璃门，中间充惰性气体。 16.网架：4层，数量4个，可调高度，浸塑材质，带标识条。 17.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体。 18.测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪。 19.冷凝器：外挂丝管冷凝器。 20.蒸发器：吹胀式蒸发器。 21.制冷剂：采用绿色环保制冷剂。 22.压缩机：国际知名品牌压缩机，数量1个。 23.风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。 24.制冷系统：高效的制冷系统设计，通过强制风冷循环系统实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定；吹胀式蒸发器配合独特的循环风冷背吹技术设计，保证箱内无霜。 25.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。 26.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。 27.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警。 28.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。 29.电器安全： （1）备用电池确保断电后报警≤48小时； （2）温控器探头故障安全运行模式； （3）标配远程报警接口； （4）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数； （5）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行； （6）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。 30.特色功能： （1）标配1个暗锁设计，防止开关门异常； （2）内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然； （3）标配1个测试孔，方便用户选配温湿度记录仪。 31.可选配件：温湿度记录仪、热敏打印机、防水插座等。 32.资格凭证： （1）医疗器械生产许可证； （2）医疗器械注册证； （3）ISO9001质量管理体系认证； （4）ISO13485医疗器械质量管理体系认证； （5）ISO14001环境管理体系认证； （6）ISO45001职业健康安全管理体系认证。 33.售后质保：整机质保三年。 |
| 3 |  |  | 1 | 台 | 超低温冰箱200L（-20℃） | 1.样式：立式。 2.容积：≥278L。 3.净重：≥105kg。 4.额定功率：≥180W。 5.耗电量：1.94kW.h/24h。 6.噪音值：≤46dB。 7.气候类型：SN/N。 8.制冷方式：直冷。 9.温度范围：-10℃～-25℃。 10.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 11.外部尺寸（宽*深*高）：659*600*1694（mm）。 12.内部尺寸（宽*深*高）：480*415*1460（mm）。 13.外部材料：喷涂钢板。 14.内部材料：喷涂钢板。 15.隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。 16.外门：1扇。 17.抽屉：数量7个，材质为PS。 18.脚轮：4个；其中2个万向脚轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体。 19.压缩机：国际知名品牌压缩机，数量1个。 20.制冷剂：采用碳氢制冷剂，绿色无氟、节能环保。 21.制冷系统：采用国际知名品牌压缩机、冷凝风机，内藏式盘管式蒸发器，丝管式冷凝器，独有的新制冷技术的应用，优化的制冷系统，使得产品稳定性更好，降温速度更快。 22.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。 23.温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。 24.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、开门异常报警。 25.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式。 26.电器安全： （1）温控器测点故障安全运行模式； （2）控制器键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数； （3）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸。针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使实验室平稳的重新运行； （4）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。 27.特色功能： （1）标配1个暗锁设计，外观简约大方； （2）采用嵌入式门把手设计，方便门体开启； （3）标配测试孔，方便选配温度记录仪。 28.选配件：温度记录仪。 29.资格凭证： （1）医疗器械生产许可证； （2）医疗器械注册证； （3）ISO9001质量管理体系认证； （4）ISO13485医疗器械质量管理体系认证； （5）ISO14001环境管理体系认证； （6）ISO45001职业健康安全管理体系认证。 30.售后质保：整机质保三年。 |
| 4 |  |  | 1 | 台 | 超低温冰箱600L（-20℃&4℃） | 1.样式：立式。 2.冷藏室容积：≥273L。 3.冷冻室容积：≥255L。 4.总有效容积：≥528L。 5.额定功率：≥360W。 6.耗电量：≤3.2kW·h/24h。 7.产品净重：174kg。 8.气候类型：SN/N。 9.制冷方式：冷藏室是风冷；冷冻室是直冷。 10.温度范围：冷藏室2℃～8℃；冷冻室-10℃～-25℃。 11.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 12.外部材料：喷涂钢板。 13.内部材料：喷涂钢板。 14.外部尺寸（宽*深*高）：900*818*1870（mm）。 15.内部尺寸（宽*深*高）： 冷藏室尺寸765*640*635（mm）； 冷冻室尺寸651*636*635（mm）。 16.外门结构：上下结构，数量2扇；上门为发泡玻璃门，双层中空玻璃带除凝露电加热功能，方便用户观察箱内物品；下门是发泡门体。 17.保温材料：无CFC高密度聚氨酯发泡。 18.内部结构：冷藏室3层浸塑搁架，内置感温盒设计；冷冻室2层浸塑搁架及9个PS材质抽屉。 19.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体。 20.检测孔：数量2个；冷藏室与冷冻室各1个。 21.制冷剂：采用碳氢制冷剂；节能环保，含氟量为零，不破坏臭氧层，不产生温室效应。 22.压缩机：高效全封闭压缩机，数量2台。 23.制冷系统：采用国际知名品牌压缩机和干燥过滤器，采用铜盘管蒸发器，独有的新制冷技术的应用，性能优化的制冷系统，使得产品稳定性更好，降温速度更快。 24.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示屏，精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃；冷藏冷冻独立显示温度数据，便于观察，同步显示冰箱运行状态及报警类型。 25.安全系统： （1）键盘锁定功能，防止随意调整运行参数； （2）标配2个暗锁设计，防止开关门异常； （3）冷藏室、冷冻室采用独立挂锁孔设计，可装配挂锁，保证箱内物品安全； （4）断电记忆功能，即使停电，冰箱会自动记忆停电前各室的温度设置，在再次通电时，冰箱按原设置状态运行； （5）宽电压带适用，可在187～242V范围内正常使用； （6）开机延时、停机间隔保护功能，确保运行可靠。 26.报警系统：开门报警、高低温报警、环温高报警、传感器故障报警、冷凝器故障报警、断电报警。 27.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。 28.特色功能： （1）双LED数码显示屏，可分开显示上下间室的温度数据及各种报警信息； （2）冷藏室、冷冻室分别采用独立的制冷系统，独立显示、独立控温； （3）冷藏室内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然； （4）抽屉采用PS材料的设计，材质更耐用，存储物品更安全； （5）冷冻室标配1个具备泄压功能的铝合金门把手，方便短时间内频繁开关门； （6）箱体右侧标配2个检测孔，方便安装温度记录仪检测每个间室温度变化； （7）标配USB接口，方便导出数据，数据可保存10年以上时间； （8）标配TTL接口，可用于计算机串行接口外设连接。 29.可选配：RS232接口、RS485接口、温度记录仪、热敏打印机、远程报警。 30.资格凭证： （1）医疗器械生产许可证； （2）医疗器械注册证； （3）ISO9001质量管理体系认证； （4）ISO13485医疗器械质量管理体系认证； （5）ISO14001环境管理体系认证； （6）ISO45001职业健康安全管理体系认证。 31.售后质保：整机质保三年。 |
| 5 |  |  | 1 | 台 | 56摄氏度干燥箱 | 一、产品特点 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部材质：SUS不锈钢板。 不锈钢管环式加热器。 微电脑智能液晶屏温度程序控制器，控温精准；连续运行或定时运行：0~9999min。 无玻璃内门，外门有观察窗。 内箱采用圆弧结构设计，便于清洁。 可抽拉活动式搁板。 背部进出风口。 二、技术参数 1.温度范围：50°C~250°C 2.温度波动度：±1°C 3.温度均匀度：≤最高工作温度±3.5% 4.箱内循环方式：强制对流 5.报警类型：超温报警、计时报警、温度探头损坏报警 6.温度控制器：采用智能PID控制 7.时间设定范围：0～9999分钟（小时）； 计时误差：< 1% 8.内部容积（L）：136 9.外部尺寸W×D×H（cm）：83*63*73 10.内部尺寸W×D×H（cm）：55*45*55 11.搁板：2 12.功率（W）：2000 13.电源：1Ø 220V 50Hz |
| 6 |  |  | 2 | 台 | 震荡仪 | 1. 样本类型：血液、血清、血浆、化学溶剂、无细胞体液、细胞培养上清液、 葡萄糖、蛋白质、DNA、细胞、尿液、酶或其他的液体样本混匀。 2. 提取用途：样品的组织培养，萃取，测定沉降率（包括各种血样的化学测定）， 如：血样混合、放射免疫、葡萄糖、蛋白质、DNA、细胞、尿液、酶等湿化 学分析，在生化、生物、细胞、免疫、化学、动植物分析、临床实验、预防 血液凝固、乳胶诊断等应用。 3. 工作方式：旋转/翻转/抖动/上下波浪摇摆（定时） 4. 安装板类型：水平安装 16 个 10ml 或 15ml 离心管、竖直安装 12 个 10ml 或 15ml 离心管、水平安装 40 个 1.5ml 或 2ml 离心管、竖直安装 44 个 1.5ml 或 2ml 离心管、水平安装 16 个 50ml 离心管、水平安装 40 个 5ml 离心管、 竖直安装 32 个 5ml 离心管、竖直安装 12 个 50ml 离心管、随意水平安装共 16 个 1.5ml/2ml/10ml/15ml/50ml 的离心管组合、随意竖直安装共 12 个 1.5ml/2ml/10ml/15ml/50ml 的离心管组合。 5. 试管夹（通用选配）：适用 10ml 或 15ml 离心管 或∅16 血沉管、适用 1.5ml 或 2ml 离心管、适用 50ml 离心管、适用 5ml 离心管或∅13 血沉管 6. 处理体积：最高 800ML 7. 定时时间范围：1min～99h59min 8. 速度范围：9～100RPM 9. 操作界面：全英文 12864 液晶屏 10. 操作方法：旋钮操作与按键结合模式，简单快捷。 11. 工作模式：8 种工作模式可供任意选择 12. 输入电源:AC220V±10％(50/60 ㎐); 13. 净重：6.9kg 14. 外形尺寸：485×199×207mm |
| 7 |  |  | 3 | 台 | 小型离心机 | 迷你离心机配备两个转子：8x2/1.5ml转子，8x4x0.2ml转子可供4排8孔x0.2ml的PCR专用试管使用。随机附带0.2ml和0.5ml试管适配器。 最大转速：7000rpm 最大相对离心力：2650X g 样品处理量：0.2/0.5/1.5/2.0mlx8;8x4x0.2ml PCR排管（可用8联管） 电源参数：AC110/220V，50/60Hz 20W 噪音：≤45dB 外形尺寸(长x宽x高）：178X178X115（mm) 重量：1kg 产品特点： 1、独特的转子卡扣设计，方便转子更换； 2、直流电机：连续运行模式； 3、运行平稳，超低噪音，噪音≤45dB； 4、外型小巧美观，一机多用； 5、4种颜色选择，满足不同客户需求。 |
| 8 |  |  | 2 | 台 | 高速离心机 | 一、技术参数 电源参数：（220±10%）VAC （50±1Hz） 整机功率：500W 最高转速：16000r/min 最大制备容量：12×10ml 最大相对离心力：20878×g 转速控制精度：（±%或±20）rpm取高值 定时范围：(1S～999min) 噪音：≤60dB 主机尺寸(L×W×H)：465×305×305（mm） 纸包装尺寸(L×W×H)：510×425×360（mm） 净重/毛重:24kg/26kg 二、主要特点 1、具有瞬时离心功能 2、整机采用全钢结构，不锈钢离心腔 3、多种转子可供选择，匹配不同实验需要，一机多用 4、可储存20种运行程序，并具有15种升降速率可供选择 5、多级减震防护，离心机振动小，确保离心效果达到最佳 6、嵌入式微处理器控制，直流无刷电机驱动，免维护，运行平稳 7、可对离心转速、时间、升降速档位进行设置，并随时查看离心力 8、按键式编程设计，高清液晶显示屏，可实时显示全部运行参数，操作更直观 9、具有多重防护功能和完善的故障报警功能，具有门盖互锁、超速、不平衡保护等报警提醒，安全可靠四、适配转子 |
| 9 |  |  | 1 | 台 | 微孔板迷你离心机 | 1、嵌入式微处理器控制，按键式编程，控制精度高； 2、可储存和调用20套运行程序，自动记忆自后一套运行程序； 3、支持转速1rpm和时间1s微调；掉电自恢复，提高效率； 4、运行中参数可调，无需停机，方便快捷； 2、10种升降速率供选择，升降速度快； 3、大力矩变频电机直接驱动，无碳粉污染，免维护，使用寿命长； 4、OLED屏液晶数字显示，实时显示全部运行参数，操作直观便捷； 5、多级减震，超速、不平衡、门盖多重保护，故障自检，安全可靠； 6、程序记忆功能，自动记忆上一次运行设定参数，开机自动恢复关机前设定参数； 7、双语切换，性价比高； 8、离心完成自动开门并提醒； 产品参数 电源参数：（220±10%）VAC（50/60±10%）Hz 整机功率：550W 最高转速：5000r/min 最大制备容量：4×500ml 最大相对离心力：4390×g 温控范围：常温 转速控制精度：±1%rpm或20rpm（取最高） 定时范围：1～999min 噪音：≤65dB 外形尺寸(L×W×H)：620×450×350mm 包装尺寸(L×W×H)：700×530×480mm 净重/毛重：45kg/60kg |
| 10 |  |  | 2 | 把 | 多通道可调量程移液器（0.5-10μL） | 技术指标及配置: 多道可调移液器 1、符合人体工程学设计，轻触推杆设计，宽大放松指靠设计，使移液更轻松，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损； 2、色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用； 3、液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节，实现微调和粗调完美的结合。 4、双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作。 5、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 6、小量程的移液器为双活塞设计，增加50%吹出能力，大大降低挂壁和残留，提高了移液器的精准度。 7、背景和数字显示采用高对比度颜色，易于分辨。 8、采用极佳的耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸，并且可整支紫外消毒； 9、量程调节器具有卡子设计，齿轮咬合紧密，液量准确，避免滑扣和不经意触碰引起的量程改变。 10、具有ISO9001:2000 和ISO 13485:2003证书，具有CE认证 11、具有8通道，12通道，16通道，多种量程可选； 12、标配校准保养工具，易于维修保养，可在实验室方便快捷地进行校准和维修； |
| 11 |  |  | 2 | 把 | 多通道可调量程移液器（10-100μL） |  |
| 12 |  |  | 2 | 把 | 多通道可调量程移液器（30-300μL） |  |
| 13 |  |  | 2 | 把 | 单通道可调量程移液器（0.1-3μL） | 技术指标及配置: 单道可调移液器 1、连续可调单道移液器的量程涵盖：0.1-3ul, 0.5-5ul, 1-10ul, 2-20ul, 5-50μ ,10-100ul, 20-200ul, 100-1000ul, 0.5-5ml, 1-10ml； 2、符合人体工程学设计，重量极轻，舒适灵活，弯钩状指靠使移液器轻松挂在手上，方便移液间隙休息。 3、色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用； 4、液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节，实现微调和粗调完美的结合 5、双控按钮设计:顶部旋转式按钮，底部液量调节按钮用于精细的液量操作，上下按钮独立操作,防止误操作。 6、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 7、小量程的移液器为双活塞设计，增加50%吹出能力，大大降低挂壁和残留，提高了移液器的精准度。 8、背景和数字显示采用高对比度颜色，易于分辨； 9、量程调节器具有卡子设计，齿轮咬合紧密，液量准确，避免滑扣和不经意触碰引起的量程改变。 10、采用极佳的耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸，并且可整支紫外辐射灭菌； 11、具有ISO9001:2000 和ISO 13485:2003证书，具有CE认证 12、标配校准保养工具，易于维修保养，可在实验室方便快捷地进行校准和维修； |
| 14 |  |  | 2 | 把 | 单通道可调量程移液器（0.5-10μL） |  |
| 15 |  |  | 2 | 把 | 单通道可调量程移液器（10-100μL） |  |
| 16 |  |  | 2 | 把 | 单通道可调量程移液器（100-1000μL） |  |
| 17 |  |  | 2 | 台 | 移动紫外灯 | 辐射照度：107μw/ cm2 灯臂长度：960mm±3 折合后离地面高度：1080mm±5 灯臂可调节角度：0-180° 灯管：30Wx2 支 紫外线波长：253.7nm 外形尺寸：（H）1080MM*（W）280MM*（D）340MM 熔断器：F2AL250V |
| 18 |  |  | 1 | 台 | 电子天平 | 特点： 人性化设计、结构新颖、五面全透明玻璃防风罩。采用新一代电磁平衡式称量传感器，保证了产品的高精度。具有全自动故障检测，线性四点校准，超载保护等应用程序。 超大带背光液晶显示屏。使操作者视觉更柔和、清晰。 功能： 具有计件、单位转换（米制克拉、金盎司等）、稳定度、全量程去皮、零点跟踪等多种功能，操作更简便可靠。 内置RS232C输出接口，可直接连接计算机、打印机等外部设备。 内置式下称吊钩。 技术参数： 称量范围:0-220g 可读性精度：0.1mg 秤盘尺寸：Φ80mm 净重：6.8kg 外形尺寸：350×215×340mm 外包装尺寸：480×375×515mm 工作空间高度：240mm 校准方式：外部校准 |
| 19 |  |  | 1 | 台 | 纯水机 | 进水要求：市政自来水，工作时进水水压 0.1-0.3Mpa,水温 5-45℃，水质符合 GB5749 规定 系统流程：PF+AC+RO+DI；PF+AC+RO+DI；PF+AC+RO+DI 纯化系统：10"PP滤芯×1 + 10"活性炭滤芯×1+300GPD RO反渗透膜×1+去离 子交换柱×1 DI 去离子水指标 电导率：0.055-0.1us/cm 电阻率：10-18.25MΩ.cm 重金属离子：<0.1ppb 细菌：<0.1cfu/ml 颗粒物：<1/ml RO 反渗透水指标 离子截留率：96-99% 有机物截留率：>99% 颗粒和细菌截留率：>99% 产水量 （25℃）：20 升/小时 瞬间出水量：1750ml/min 出水口：1 个 RO 反渗透水（选配），1 个 DI 去离子水（标配） 使用环境：温度：15-35℃ 相对湿度：≤80% 裸机外形尺寸：403*325*650mm 含包装仪器尺寸重量：460*420*1200mm/29kg 附件箱尺寸重量：670*400*260mm/11kg 电源/功率：额定电压和频率：220V±10%，50/60Hz，额定功率：117W |
| 20 |  |  | 2 | 台 | 提取仪 | 屏幕操作：10.1寸触摸屏，简单易用，反应快 精确控制：简单易懂界面，实时显示程序运行状态，可独立使用，无需电脑 温度控制：根据需求自定义裂解、洗脱温度 温度保持：样品裂解模块、洗脱模块具有温度控制及保持功能 自由编程：强大的程序编辑功能，满足不同试剂需求 快速提取：操作时间短，15-60分钟（与试剂有关），通量大，可以同时提取96份样品 提取效率：可以根据不同试剂优化提纯方案，实现更高的提取效率和纯度 稳定可靠：全程自动化完成，避免人工操作引起的差异及错误，结果稳定，重复性好 污染防控：内置紫外消毒功能，可定时消毒，杜绝交叉污染 安全可靠：安全打开后自动暂定程序运行，安全门关闭后可继续运行程序，避免伤害人体 试剂开放：标配封闭提取（可选配磁珠法开放式平台） 处理体积：20μl-1000μl 样品通量：1-96 磁珠回收率：大于98% 孔板类型：96孔深孔板 提取孔间差：CV小于3% 加热温度：加热模块（室温至—120℃） 震荡混合：多档可调 试剂种类：磁珠法开放式平台 提取时间：15-60分钟/次（由所用试剂决定） 操作界面：全中文10.1寸触摸操作界面 内部程序：可储存>100组程序 安全门设计：安全门打开后自动暂停程序运行，安全门关闭后可继续运行程序，可避免交叉污染 程序管理：新建、编辑、删除模式程序 紫外照射：有 气溶胶吸附：内置过滤器 |
| 21 |  |  | 1 | 台 | 水浴锅 | 一、结构特点与用途 恒温水浴箱是辅助恒温实验仪器，由机箱、恒温水槽和控温装置三部分组成。本仪器适用于各实验室作蒸发及恒温加热之用。 恒温水槽选用进口不锈钢板和精密机械加工工艺制造，具有耐高温、耐腐蚀的特点。控温装置采用高稳定性运算放大器和双积分高精度A/D转换技术，远红外加热技术设计而成。产品热平衡时间短，温度均匀性好，不超过±0.5℃。测试数据LED显示，直观、准确。 该产品广泛用于蒸馏、干燥、浓缩以及温渍化学药品或生物制品。 二、技术参数 温度范围：室温+5～100℃ 温度均匀性：±0.5℃ 温度波动度：±0.5℃ 温度显示：数显 功 率：≥1000W 电 源：220V 、50HZ 内胆尺寸：420x200x180mm |
| 22 |  |  | 4 | 台 | 扩增仪 | 1. 样本容量： 96通量 2. 反应体系：15-100uL 3. 适用耗材：0.2ml PCR管，8联排管，96孔板 4. 检测时长：7秒内完成所有荧光通道96个孔位的全部检测 5. 最大升降温速率：≥5℃/s 6. 温度范围：4.0℃～99.0℃，温度准确性：≤0.5℃ 7. 热循环系统：基于Peltier技术的半导体热电模块 8. 激发光源：LED免维护光源 9. 荧光检测模式：侧面扫描检测 10. 动态范围：≥10个数量级 11. 4色激发光通道和4色检测光通道，另有2色定制通道，根据客户需求定制染料，可同时检测6 个靶标 12. 光学激发检测范围：300-800 nm/500-800 nm，可支持“FAM，SYBR-Green，HEX，JOE，VIC，TET，ROX，Texas-Red，CY5”等多种染料 13. 分析软件应用：定性/绝对定量、标准溶解曲线、相对定量、终点法等基因分型，可自动进行数据分析、比对、作图 14. 扫描模式：全板扫描，指定行扫描 15. 有断电保护功能，保留数据不丢失 16. 控温模式：试管控温，模块控温 17. 检测组件：光电倍增管检测系统 18. 荧光线性：线性回归系数 r≥0.99 19. 报告模式：支持自定义报告单，EXCEL 、CSV等导出格式 20. 电源输入：220V、50Hz 21. 接口方式：RS232、USB 22.配套试剂：开放平台，适用于国内外厂家所开发的临床试剂 |
| 23 |  |  | 1 | 台 | 超净工作台 | ※1、技术参数 1.1 外部尺寸≥（L×D×H）1460*620*1850mm； 1.2 内部尺寸≥（L×D×H）1338*530*650mm； 1.3 额定功率：900 W； 1.4 气流流速：0.30～0.45m/s； 1.5 紫外灯功率：40W； 1.6 LED日光灯功率：16W； 1.7 前窗玻璃最大开口高度：400mm； 1.8 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm； 1.9 工作台到地面高度：750mm； 1.10 噪音≤65dB(A)； 1.11 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； 1.12 照明：≥350lx； 2、结构特点 2.1 洁净台分类：垂直层流、单面操作； 2.2 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%； 2.3 可在洁净台前部更换、维修风机及过滤器； 2.4 箱体部分采用1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重； 2.5 工作区台面为不锈钢材质，美观耐腐蚀； 2.6 工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品； 2.7 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间； 2.8 洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停； 2.9 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员； 2.10 紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全； 2.11 设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定； 2.12 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。 |
| 24 |  |  | 2 | 台 | 生物安全柜 | 一、技术参数 1、安全柜基本参数： （1）分类：A2型，30%外排，70%循环 （2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm； （3）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。 （4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改） （5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s （6）系统排风总量：500 m3/h （7）额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W） （8）噪音等级：≤67dB（A） （9）照明：≥1000lx （10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995% （11）重量： 毛重366KG 净重 350KG （12）使用人数：1—2人 2、生物安全性： （1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 （2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 （3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 二、结构功能特点： 1、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%； 2、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化； 3、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁； 4、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全； 5、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理； 6、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平； 7、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改； 8、合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。 9、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全； 10、高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然； 11、电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全； 12、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全； 13、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率； 14、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。 15、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全； 16、完善的报警系统： （1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警； （2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警 （3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警； （4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警， 17、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害 （1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命 （2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全； 三、资格证明和技术文件 1 ISO9001质量管理认证 2 ISO14001环境管理体系认证 3 ISO13485及CE认证 4 国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册 |
| 25 |  |  | 1 | 台 | 100升高压灭菌锅 | 一：设备参数及配置 1 技术要求 1.1 主体 1.1.1 容积： 100L 1.1.2 材质： 06Cr19Ni10不锈钢 1.1.3 设计压力： -0.1～0.28MPa 1.1.4 设计温度： 142℃ 1.1.5 使用寿命： 8年（16000次灭菌循环） 1.1.6 主体保温： 10mm玻璃棉 1.1.7 腔壁加热： 覆盖式金属加热板 1.2 密封门 1.2.1 门数量： 单门 1.2.2 门板： 拉伸门板，材料厚度≥2.5mm 1.2.3 材质： 06Cr19Ni10不锈钢 1.2.4 开关门方式： 手动平移式密封门 1.2.5 安全联锁： 压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开 1.2.6 门密封方式 自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。 1.2.7 门罩： 采用玻璃钢高效隔热材料模具成型 1.3 管路系统 1.3.1 控制阀门： 进口直动式电磁阀≥1个，质量稳定可靠，手动球阀≥1个 1.3.2 压力传感器： 进口压力传感器，质量稳定可靠 1.3.3 蒸汽产生方式： 主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源 1.3.4 注水排水方式： 手动注水、手动排水，可防止培养基堵塞管路系统 1.3.5 储水装置： 配有内置蒸汽收集水箱，不外排蒸汽，水箱容积≥5L 1.3.6 冷凝装置 配置风冷系统，无蒸汽外排 1.3.7 压力表： 量程：-0.1～0.5MPa 精度等级：1.0级以上，并提供证明材料 1.4 控制系统 1.4.1 控制方式： 模块化设计的专用灭菌器控制器，高度集成化的PLC； 采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理； 适用国际主流的各种通信协议； 利用自身的RUN/STOP开关，可以轻易的使系统运行和停止； 165V～240V宽电压范围； 可选配压力传感器控制 1.4.2 界面显示： 四位数码显示屏，显示精度0.1℃； 抗干扰能力强，适用于相对湿度85%的环境下使用； 曲线显示工作状态和阶段信息； 指示灯闪烁显示当前工作阶段； 面膜操作，一键启动，方便快捷； 按键采用机械式按键，动作次数≥10万次； LED代码显示报警信息； LED指示灯显示门的开关状态和程序选择状态 1.4.3 流程控制： 注水、排水排汽手动控制，升温、灭菌自动控制； 采用重力置换方式，排除灭菌室及负载内冷空气 1.4.4 周期计数器 周期计数器4位数字显示，显示运行过的周期次数，同时数值不被使用人员或操作者复位或改变 1.4.5 延时启动功能 具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～99小时59分钟 1.4.6 传感器故障自检及保护功能 设备自动检测传感器故障，并声光指示 1.4.7 报警显示 出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，蜂鸣报警30S，可随时被消除 1.4.8 预热功能 开机自动预热功能，预热时间最长20min 1.4.9 排气模式 具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出 1.4.10 *保温功能 可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能； 保温温度可设定范围40℃～60℃； 保温时间可设定范围0～99小时59分 1.4.11 固体琼脂熔解功能 可实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能； 熔解温度可设定范围60～100℃； 熔解时间可设定范围0～99小时59分 1.4.12 水位检测报警功能 灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源 1.4.13 记录方式： 内置RS232接口，可选配内置微型热敏打印机，实现数据追溯记录，实现F0值打印 1.4.14 权限管理： 多级密码权限管理，只有输入正确密码，才能不同权限，进行参数修改 1.4.15 安全保护 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源； 超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源； 1.5 程序系统 1.5.1 程序名称： 有器械器皿、固体废弃物灭菌、液体灭菌、培养基灭菌—保温4种标准灭菌程序、1个琼脂熔解—保温程序 1.5.2 适用范围 固体类程序适用于能承受快速排气泄压、温度急剧变化的负载的灭菌 液体程序适用于温度、压力不能急剧变化的培养基、琼脂等负载的灭菌、保温及熔解，也适用于医疗废弃物的灭菌处理 1.6 整体参数 1.6.1 装载装置： 304不带底消毒提篮2个 1.6.2 外形尺寸（L×W×H）： ≤650×550×1200 1.6.3 设备电源： 单相：AC220V，50Hz 1.6.4 设备功率： ≤10kVA 1.6.5 通过卫生安全评价： 提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告 |
| 26 |  |  | 1 | 台 | 凝胶成像仪（黄色、绿色二选一） | 1、箱体设计以及紫外灯箱装置 1.1箱体两侧切胶口双开门设计，避免交叉污染，尺寸125mm×100mm。 1.2配有安全使用装置，拉开抽屉即可自动关闭光源，使用户免受紫外线辐射。 1.3含紫外灯箱，白光反射板，紫外二组反射，波长：紫外透射滤色片210×250mm光源300nm，白光板面积210×300mm两侧反射滤色片200×50mm，反射光源254nm、365nm，两侧白光反射装置。 1.4观察口：可自动关闭，尺寸125mm×60mm 2、CCD及镜头 2.1 CCD 型号：Microvision芯片，分辨率≥2592(H)×1944(V) 2.2像素密度：16bit 2.3镜头型号：Computar光学变焦8～48mm 光圈1.2自动 2.4可通过软件或机箱面板进行镜头的变焦、聚焦、光圈、透射紫外灯及反射灯的全自动控制 2.5灵敏度：低于20pgEB染色双链的DNA 2.7检测信噪比≥56db 2.8专业滤光片590nm超多层镀膜滤光片 3、图像采集分析软件 3.1软件：JP-GLE 1D分析软件（可选2D双向电泳凝胶分析软件） 3.2定时保护功能：10分钟内没有输入任何命令，全部光源自动关闭. 3.3关闭操作软件：系统同时自动关闭全部光源，令实验更加安全、高效 图像功能：调整图像大小、亮度、灰度、对比度、角度，条带校准、反色、裁切、旋转、缩放、加注文字 3.4分析软件和图像获取软件一体化：图像拍摄、分析电泳凝胶、斑点印迹、狭线印迹和菌落计数等在同一界面完成。 3.5条带水平度和垂直度可调：可手动调节条带的水平度和垂直度，以求获得更加精准的数据，具有多幅图像合并显示及分析功能。 3.7、至少拥有2个以上针对该成像系统的计算机软件著作权。 4、技术参数 4.1 CCD芯片：≥2592(H)×1944(V)，500万像素 4.2 动态范围：4.5OD.16bit灰阶，低于20Pg经EB染色的双链DN 4.3 像数尺寸：5.7um*4.28um 4.4 镜头：通透电动镜头,8～48mm 4.5 曝光时间：0.294ms～2000ms 4.6 灵敏度：低可检测0.01ngEB染色体DNA 4.7 检测信噪比：≥56dB 4.8 激发光源：300nm透射UV、254、365nm反射UV 4.9 透射台：超亮紫外透射台，面积210×250mm，白光：210×300mm 4.10 滤光片：标配590nm，:兼容EB、Sybr 、GoldView等大部分荧光染料 4.11 软件：图像分析软件 4.12外观尺寸（mm）:≤435*390*740 |
| 27 |  |  | 2 | 台 | 双稳电泳仪（黄色、绿色二选一） | 1、输出信息采用液晶显示，可同时显示电压、电流、功率、定时保护功能 2、 输出指标：0- 600V、0- 600mA、0- 300W 3、 分辨率： 电压1V, 电流1mA, 电功率1W ; 4、 定时范围：1分钟～99小时59分钟 ; 5、显示： 带背光的LCD液晶屏( 128×64 像素) ; 6、控制功能：微处理器智能控制 ; 7、具有过载、空载等保护功能 ; 8、可存储10个常用电泳方法 ; 9、自动记忆功能 ; 10、自动关断功能 ; 11、恒压、恒流、恒功率等智能提示 ; 12、 一次成型机壳，触摸按键 |
| 28 |  |  | 4 | 个 | 水平电泳槽（黄色、绿色二选一） | 1、适用于DNA的检测和分离，并且用于测试分子量； 2、模具一次成型，全槽透明，耐冲击、耐高温、耐腐蚀、不漏液 ; 3、可制作四种不规格凝胶，配有专用制胶槽 ; 4、可拆卸电极架，使电极的维修及更换更加方便、快捷、安全； 5、限位功能，操作准确 ; 6、可拆卸电极，便于清洗维修 ; 7、有效防止槽内液体挥发或触电的透明上盖，开盖自动断电，确保操作安全 ; 8、缓冲容量充足，既可以起到良好的冷却效果，又可以使电泳过程中PH值保持稳定； 9、配备专用制胶槽，省去胶带封胶的繁琐操作； 10、凝胶面积：大胶120×120㎜；宽胶120×60㎜ 长胶60×120㎜； 小胶60×60㎜ 样品能量：2、3、6、8、11、13、18、25 托盘（可以跑整块胶，大胶120×120mm ，4块小胶60×60mm) 缓冲液容积：650mL |
| 29 |  |  | 2 | 个 | 小型垂直电泳槽（黄色、绿色二选一） | 1、高强度、高透明材料注塑成型 ; 2、国际流行款式设计,美观大方 ; 3、 操作简单,彰现人性化设计 ; 4、玻璃垫条一体化设计，确保不漏胶 ; 5、平板代替凹板，不易损坏,耗材价格低廉 ; 6、专用制胶架，制胶操作简单可靠 ; 7、高纯度铂金电极,导电性最佳,耐腐蚀性强 ; 8、开盖断电确保实验安全 ; 9、上盖限位功能,确保不会接错电极极性 ; 10、 可同时电泳两块胶板 ; 11、凝胶面积:83×73mm 凝胶厚度:0.75、1 、1.5mm可选 加样梳齿数:10、15齿可选 |
| 30 |  |  | 2 | 台 | LED蓝光切胶仪（黄色、绿色二选一） | 一、产品介绍 蓝光切胶仪是PCR扩增仪的后续仪器，也是分子实验室的必备仪器。用于清晰地观察染色凝胶中的核酸及蛋白，取代传统紫外透射仪。嘉鹏蓝光切胶仪采用LED蓝光激发，大保护了实验人员的眼睛、脸、手等易暴露部位不再遭受紫外线的伤害。 二、产品特点： 安全无损：避免紫外线对人体皮肤和眼睛的伤害，以及紫外线辐照引起的核酸片段断裂、交联或替换；适用性广：兼容的荧光染料有GeneGreen, GelRed, GelGreen，SYBR GreenI, SYBR Safe, Goldview, SYBR Gold, SYPRO Ruby,SYPRO Orange, SYPRO Tangerine, eGFP, Cy2, FITC, EB；操作简单：将样品放置于黑色切胶区域，打开开关，光源均匀激发凝胶片，即可看到明亮条带进行切胶，低背景干扰；寿命长：蓝光LED采用进口芯片和黄金丝，使用寿命超过60,000小时；体积小：超薄，轻便，节省空间，用完可以塞进抽屉里；金属本体设计：底座更稳定，操作更顺畅。 精巧设计：携带收藏方便，适合外出调查实验观察使用 三、技术参数： 波长： 470 nm 切胶面尺寸： 190×112 mm 蓝光LED寿命： >60,000 h 蓝光LED照射方式： 矩阵双面侧照 尺寸： L×W×H=280×255×40 mm 重量： 1kg |
| 31 |  |  | 1 | 台 | 实时荧光定量PCR仪（黄色、绿色二选一） | 1、样本容量96孔×0.2ml，产品获有CFDA三类医疗器械注册证； 2、 四通道荧光检测系统，预留一个通道备用；精巧的滤光片组合设计，保证通道之间无交叉干扰：无需crosstalk校正； 3、采用强亮度单色LED光源，具有宽广的激发波长，可通用市场上常见的荧光染料； 4、采用深度制冷型高分辨率科学级CCD"，确保机器高灵敏度的检测 5、所有样品均在同一时刻采集荧光信号，确保荧光采集的一致性和准确性； 6、基于Linux的操作系统，配备A8处理器，保证机器运行的流畅性和体验感； 7、整体开模，机身采用1.5mm铝合金；结实耐用，美观； 8、全封闭样品座设计，能有效避免样品挥发，保证测试样品的安全； 9、加热冷却方式采用最先进的半导体技术，确保扩增速率，扩增结果的准确性； 10、标配镀金模块，最大升降温速度高达5℃/s，可大大节省用户的时间； 11、具有两种温度控制模式，即模块温控和模拟管控，保证检测的灵活性； 12、温控范围为0-99.9℃，温控均一性为±0.2℃（45℃-75℃时），确保各孔之间低拷贝样品数据的准确测试； 13、全中文向导式操作界面，直观、清晰、功能全面；同时可方便、快捷进行中英文切换； 14、涵盖多种分析模式：相对定量、绝对定量、终点定量、溶解曲线分析等； 15、内置统计分析工具和自定义公式编辑工具，数据无需导出，直接在仪器软件中分析完成； 16、具有梯度设置功能，梯度范围为30-100℃，具有touch down PCR、long PCR、具有温度/时间，递增/递减等高级编程功能，有利于优化实验条件； 17、电脑通过WIFI、LAN连接主机，更方便使用； 18、特有的滑动轨道式热盖设计，配备热盖保护技术，防止样品蒸发、浓缩，减少非特异PCR产物； 19、支持单节升降温速率可设和梯度设置，提高工作效率； 20、支持程序运行后实时修改功能，确保珍贵样品的利用效率； 21、生产企业需为高新技术企业，质量性能有保障； |

| 喀什中医医院感染科楼设备采购明细表 第3包 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包号 | 区域 | 数量 | 单位 | 名称规格 | 参数 |
| 1 | 第3包 | 抢救设备 | 1 | 个 | 多功能抢救床 | 1、规格：2020mm*740mm*580-880mm。 2、由推车及担架两部分组成。 3、床面及主要结构采用优质高级ABS工程塑料一次性注塑成型，背板最大倾斜角度：0-60°床面两侧带有旋转护栏，护栏锁紧机构可靠，美观实用。 4、丝杆采用45#钢，由专用滚丝机滚挤压成型，丝口圆滑，操作轻松，丝杆具有双向过摇保护装置。摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件。 5、输液架为可调式，根据需要自行调节高度。框架材料采用Φ19不锈钢圆管，挂钩采用采用Φ5CR冷拔圆钢，挂钩数量为3个； 6、床体配带氧气瓶放于氧气瓶架后同时锁紧两个氧气瓶固定开关 7、该车底座采用合金压铸成型，配5寸高级人造橡胶静音中控刹车系统稳定可靠，导向轮装置可轻松操作，方向可控；外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观。 |
| 2 |  |  | 1 | 个 | 除颤监护仪 | 1.重量：≤6.1kg，含电池、体外板和心电导联线。 2.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 3.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 4.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。 5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 6.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 7.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J 8.支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。 9.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 10.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 11.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。 12.开机时间≤2s，符合临床使用。 13.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 14.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 15.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 16.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 17.支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈 18.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 19.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。 20.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。 21.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。 22.无创血压收缩压测量范围：25-285mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 23.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 24.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 25.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 26.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光和文字3种方式进行报警。 27.配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 28.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 29.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检。 30.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。 31.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。 |
| 3 |  |  | 1 | 个 | 病人监护仪 | 1：整机要求： 1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 1.2、配置提手,方便移动。 1.3、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 1.4、显示屏可支持亮度自动调节功能。 1.5、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.6、可支持遥控器无线远程操作监护仪,提供证明材料。 1.7、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 1.8、安全规格：ECG, TEMP, SpO2, IBP , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型, 提供机器接口防护等级丝印照片证明材料。 1.9、监护仪设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。 1.10、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类，提供厂家手册证明材料。 1.11、≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥9通道波形显示。 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，血氧饱和度，无创血压，脉搏和双通道体温参数监测 2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，，提供注册证证明材料。 2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供证明材料。 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料。 2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看，提供界面截图证明材料。 2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.7、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.8、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.9、配置无创血压测量，适用于小儿，成人和新生儿。 2.10、具备模拟输出/除颤同步/护士呼叫/串口/VGA 2.11、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用，并提供产品界面截图证明材料。 2.12、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg，提供检测报告证明材料。 2.13、提供辅助静脉穿刺功能。 2.14、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，提供界面截图。 2.15、具备模拟输出/除颤同步/护士呼叫/串口/VGA 3：系统功能： 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.3、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 3.4、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 3.5、≥1000组NIBP测量结果 3.6、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 3.7、支持48小时全息波形的存储与回顾功能 3.8、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.9、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.10、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，待机模式和演示模式，提供界面截图证明材料。 3.11、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，提供界面截图证明材料。 3.12、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，供界面截图证明材料。 3.13、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 3.14、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |
| 4 |  |  | 1 | 个 | 心电图机 | 一、基本要求 1.1 本机须同时具备心电信号采集与热敏打印功能，不接受心电采集盒类产品。 1.2 同屏显示，同步采集，同步热敏记录12道心电波形。 1.3 显示屏≥10.0英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。 1.4 本机具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入。 1.5 支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器、身份证读卡器读取，WORKLIST快速下载等3种患者信息录入方式。 1.6 支持有线和无线联网，支持本机直接发送E-mail，实现疑难病例远程诊断。 1.7 支持心电数据双向传输，可实现通过本机将采集的心电数据直接上传至心电网络平台（诊断中心），接收并打印回传的已诊断心电报告。 1.8 支持PDF、PNG、HL7、XML、DICOM数据格式。 1.9 支持FTP、HTTP、SAMBA传输协议。 二、性能要求 2.1 A/D转换：24bit。(提供注册检验报告证明) 2.2 采样率：≥30000Hz。(提供注册检验报告证明) 2.3 频率响应：0.01Hz ~ 340Hz。(提供注册检验报告证明) 2.4 内部噪声：≤15µVp-p。 2.5 时间常数：≥3.2 s。 2.6 耐极化电压：±940mV。(提供注册检验报告证明) 2.7 输入电流：≤0.01μA。 2.8 抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。 2.9 具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量。 2.10 除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。 三、功能要求 3.1 ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集。 3.2 导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时具备导联标识自定义功能。 3.3 采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。 3.4 支持实时采样、预采样、触发采样、周期采样模式，支持节律分析。 3.5 可同屏显示12导同步心电波形，同时支持3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1等多种显示布局。 3.6 屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。 3.7 自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。 3.8 支持起搏检测功能。 3.9 具备平均模板功能。 3.10支持测量矩阵报告。 3.11 热敏打印布局：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1。 3.12 热敏记录纸：折叠纸。 3.13本机支持外接激光打印机。 3.14 设备内置存储器，本机可存储病历≥1000例，存储满后机器可循环存储。 3.15 支持U盘、SD卡的扩容存储。 3.16 支持U盘和SD卡直接导出PDF、PNG、HL7、XML、DICOM等格式的报告。 3.17 支持波形冻结与波形浏览功能。 3.18 支持报告打印预览功能。 3.19 具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印，方便医生调阅病人信息。 3.20 支持病例重新编辑，具备病例模板与自定义病例模板的添加功能，方便医生在屏诊断时快速输入诊断结论。 3.21 支持病例自动重新诊断功能，选取不同的波形片段和选择不同的诊断条件，设备将自动给出不同的诊断结论。 3.22 权限管理：可对设置权限进行密码管控，包含传输、纸速、增益、报告模板等设置。 3.23 标配向量、时间向量功能。 四、电源 交直流两用且自动转换，电源要求100-240V（50/60Hz）， 内置锂电池充满电后可连续工作4小时以上。 五、配置 主机1台，导联线1条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套。 |
| 5 |  |  | 1 | 个 | 洗胃机 | 电源电压：AC220V±10%，50Hz±1Hz 输入功率：250VA 流量：≥2L/min 自控冲液量：250～350mL/次 自控吸液量：300～450mL/次 熔丝管：T1AL250V，Φ5*20（网电源用） 熔丝管：F4AL250V，Φ5*20（变压器用） 噪声：≤65dB(A) 贮液桶：10L/只，2只一组 重量：27kg 外形尺寸：362*400*850mm 本机不适合在易燃、易爆气体的场合使用 工作制：连续运行 电器要求：I类设备，BF型应用部分 |
| 6 |  |  | 1 | 个 | 吸引器 | 适用范围广噪音小 采用全塑面板设计，造型独特、新颖、美观。具有移动方便，低噪音、高负压，大流量的特点。 适用于各医疗单位手术时需吸引脓血、脓痰和粘质液体及其他需要负压吸引的场合。 负压源采用无油式活塞泵，环保清洁一完全没有油烟污染，方便省事一无需日常加油保养. 主要技术指标电源AC220V，50Hz 极限负压值∶≥0.06MPa 噪音≤65dB（A）输入功率180VA 贮液瓶2500mL/只，2只一组抽气速率≥20L/min |
| 7 |  |  | 1 | 台 | 有创呼吸机 | 一．基本要求 1.适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机。 2.电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便转运。 3.主机重量≤11千克（不含台车）。 4.采用12.1英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率1280*800。 5.不少于120分钟内置后备可充电电池。 6.★吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 7.★呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 8.具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提指示功能。 9. ★标配待机模式、有创通气、氧疗模式、无创通气。 10.可通过病人类型及身高或理想体重进行参数快速设置，并可计算理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）。 11.病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。 12.可升级旁流CO2监测。可升级主流CO2监测，同时监测容积-CO2环图、气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数（提供证明文件）。 二．呼吸模式及功能 1. ★标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式、双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），自动适应性压力调整调节容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV。（提供证明文件） 2. ★选配模式：压力释放通气APRV，智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式。（提供证明文件） 3.标配无创通气模式：具备无创通气NIV，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel，选配无创通气模式：APRV 和 PSV-S/T等模式。 4.具备通气模式自定义显示功能，方便用户个性化配置常用通气模式。 5.★氧疗模式：标配具备高流速氧疗功能，氧疗流速不低于80L/min和氧浓度可设，并具有氧疗计时功能。（提供证明文件） 6.★先进的具有智能同步技术，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，：具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，无需医护人员频繁手动调节上述参数。（提供证明文件） 7.其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。 8.标配有动态肺视图，图形化实时显示肺力学参数。 9.可具备自动气管插管阻力补偿功能（例如TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致。 10.★可升级低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值。 三．设置参数要求 1.潮气量：20ml-2000ml 2.呼吸频率：1-100次/min 3.SIMV频率：1-60次/min 4.吸/呼比：1:10-4:1 5.最大峰值流速：≥210L/min 6.吸气压力： 5-80cmH2O 7.压力支持：0-80cmH2O（提供检验报告作为证明文件） 8.呼气末正压PEEP：0-45 cmH2O 9.压力触发灵敏度： -20 - -0.5cmH2O（提供证明文件） 10.流量触发灵敏度： 0.5-20L/ min（提供证明文件） 11.呼气触发灵敏度：Auto, 10-85% 12.氧浓度：21-100% 13.压力上升时间：0-2s 14.吸气时间：0.21-10s (0.2-30s @ DuoLevel) 四．监测参数要求 1.气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压。 2.分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比。 3.潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、单位理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）。 4.呼吸频率参数：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。 5.氧浓度参数：吸入氧浓度。 6.肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数。 7.其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测。 8.★屏幕波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，CO2/时间。最多至可同屏显示4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示。 9.具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测，最多可同屏显示2种环图。 10.呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示。 11.趋势记录：提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析。 12.日志记录：提供最多5000条历史事件信息的记录。 五．报警要求 1.智能化分级报警、声光报警 2.呼出潮气量：过高/过低报警 3.吸入氧浓度：过高/过低报警 4.EtCO2：过高/过低报警 5.窒息报警，时间可设置（5-60s） 6.智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障 六．其他功能要求 1. ★信息互连：能够和同品牌监护仪互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护上和中央系统上，进而将数据传输至CIS系统和HIS系统，满足科室信息化的需求。支持HL7协议。 2.本省内三甲医院装机超过20家，提供用户名单及联系方式。 七．认证及标准符合 1. 通过CFDA和CE认证。 2. 符合EMC标准 YY0505-2012。 3. 符合IP21防水等级。 |
| 8 |  |  | 1 | 个 | 无创呼吸机 | 1.入选国家《优秀国产医疗设备产品目录》。 2.屏幕：防误触彩色液晶屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，同屏显示设置参数、监测参数，旋钮操控，无需触屏。 3.支持1键旋钮、4按键操纵全功能。 4.通气模式：持续气道正压通气模式（CPAP模式）、自主模式（S模式）、时控模式（T模式）、自主/时控模式（S/T模式）、压力控制模式（PC模式）。 5.具备自动同步技术。 6.具备自动灵敏度技术，无需手动调节触发、撤换灵敏度。 7.具备容量保证功能。 8.目标潮气量设置范围值：50ml~2000ml。 9.可选配后备电池，后备电池工作时长≥8小时，交流电供电与电池供电可无缝切换。 10.具备压力释放技术，舒适度三档可调。 11.*吸气时间：0.2s~4.0s。 12.后备呼吸频率设置：1BPM~60BPM。 13.治疗波形：同时显示压力、流量双波形，波形刻度范围可调。 14.压力范围： a)吸气正压（IPAP）：4cmH2O~30cmH2O b)呼气正压（EPAP)：4cmH2O~25cmH2O c)持续正压（CPAP）：4cmH2O~20cmH2O 15.升压档设置范围：1-6档可调。 16.最大流速可达180L/min。具备自动漏气补偿功能，补偿能力可达60L/min。 17.爬坡压力：CPAP模式下：4cm-CPAP，其他模式下：4cmH2O-25cmH2O。 18.外接测压软管，可采集面罩端压力。 19.报警功能：呼吸暂停报警、患者连接断开报警、低分钟通气量报警、低潮气量报警、断电报警、压力调节偏高、压力管道脱落报警、涡轮故障报警、空气流量传感器故障报警。 20.实时监测数据：压力值、每分钟通气量、呼吸频率、当前漏气量、当前潮气量。 21.窒息报警设置范围值：0秒、10秒、20秒、30秒。 22.管路连接断开报警设置范围值：0秒、15秒、60秒。 23.配备一体式移动台车。 24.呼吸机整机（含电池，不含台车）重量≤6.5kg，方便手提移动。 25.采用无遮挡进气口设计，更换过滤棉避免交叉感染。 |
| 9 |  |  | 1 | 个 | 简易呼吸机 | 人工苏醒球设计有泄压阀，可以有效避免过度挤压使胸内压过高，并备有供氧装置。 一、产品用途：使用于心肺复苏术及病患无法自行呼吸及缺氧时，提供紧急呼吸使用。 二、产品规格： 1、适用性 成人（配套儿童面罩及气囊） 2、球体容积 1600ml 3、单手挤压 ≥ 750ml 4、储氧袋容量 2500ml 5、顺应性 21ml/cmH2O 6、容许最大呼吸次数 每分钟>40次呼吸 7、压力泄放阀 60cmH2O±5 8、最高氧浓浓度 外接氧气无储气袋大于40%，外接氧气有储气袋大于90%。 （注意： 实际氧浓度会依氧气流速、潮气量、呼吸频率和操作者技巧而有所不同。） 9、球体材质 硅胶 10、病人端介面尺寸 内径15mm/外径22mm 三、产品标准包装内容：苏醒球x1组、氧气储气袋x1组、氧气导管x1条、口咽管x3个、面罩x1个、手提盒x1个 四、建议消毒方法：（注：依据医院感染控制标准为主） 1、低温灭菌：巴斯得灭菌摄氏70°C，热水浸泡30分钟后晾干 2、低温灭菌：环氧乙烷55°C相对湿度60% 3、高压蒸气灭菌121°C/15PSI/30分钟 |
| 10 |  |  | 5 | 个 | 病历夹 | 产品材质：ABS 产品重量：473克 产品尺寸：332*227cm 产品采用全新ABS工程塑料制成，人性化设计，制造科学，强度高，转动灵活，造型美观，使用寿命不亚于不锈钢病历夹，经久耐用。 |
| 11 |  |  | 1 | 个 | 抢救车 | 1、材料：ABS材质。规格：750*480*920mm。 2、车的整体分为五层抽屉，车体侧上方配有中控锁，配三把钥匙。抽屉滑道采用三节式、高级静音滑道，活页采用排版式活页。第1、2层每层抽屉可分为24个小格（数量可调），抽屉屉高70 mm；第3、4层抽屉可分为24个小格（数量可调），抽屉屉高140 mm；第5层抽屉可分为4格（数量可调），抽屉屉高210mm（注：屉高须满足放置500毫升液体）。 3、车体配有一块活动抽板，带围栏，车身配有污物桶、1只针头处理器、1只透明文件盒、1只氧气瓶挂架、1套电源插座、1个仪器支架、1套输液架；车体后面挂随车抢救板。 4、轮子为3寸双轨全封闭万向超静音刹车轮。 |
| 12 |  |  | 1 | 个 | 治疗车 | 规格：740*430*880mm。不锈钢材质，板材厚度≥1.5mm；双层台面，均带全不锈钢围栏，上方配有双抽屉，滑道采用三节式高级静音滑道，带2个污物桶，配高档静音耐磨脚轮，双轮带刹车。 |
| 13 |  |  | 1 | 个 | 带盖方盘 | 尺寸308*210*58mm 11.5寸带提手，304不锈钢防黏工艺处理 |
| 14 |  |  | 1 | 个 | 浓盘 | 尺寸225*122*43mm，加厚304不锈钢深盘，防黏工艺处理 |
| 15 |  |  | 1 | 个 | 治疗盘 | 尺寸30*20*5cm 加厚304不锈钢防黏工艺处理，四孔带瓶 |
| 16 |  |  | 1 | 个 | 快速血糖仪 | 1.免密码牌 2.餐前，餐后设置 3.医院指定检测机型，结果准确 4.8秒检测/0.8微升血量/250组记忆/均值测算(7天，14天，30天，2个月，3个月）/即插即用、5电机技术 |
| 17 |  |  | 1 | 个 | 输液泵 | 1、用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液。 2、一般规格和要求： 2.1 设备先进、结构合理、加工精密； 2.2可选配滴数传感器，提高给药精度； 3、主要技术和性能要求： 3.1安全要求： 3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU； 3.1.2压力报警阈值至少3档可调； 3.1.3 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； 3.1.4防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出； 3.1.5 双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警； 3.1.6 自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。 3.2 精度要求： 3.2.1 全挤压蠕动输注，精度≤±5%； 3.2.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 3.3 基本要求： 3.3.1 速率范围：0.1-1450ml/h, 递增：0.1ml； 3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml； 3.3.3 安装固定：可固定在输液支架上； 3.3.4 快推“bolus”：0.1-1450ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量； 3.3.5 KVO： 0.5ml/h； 3.3.6 可预存20种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器； 3.3.7 屏幕不小于2.5”，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位、报警信息 ； 3.3.8 整机重量不超过1.6kg，主机自带提手，方便携带 3.3.8 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 3.3.9高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶； 中级别:系统异常，待机时间结束； 低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管； 3.3.10具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式； 3.3.11 电池工作时间≥4小时@25ml/h； 3.3.12供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 3.3.14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； 3.3.15全中文软件操作界面。 4、技术服务 4.1 技术文件：提供技术文件资料，使用说明，操作卡； 4.2 操作培训；厂家或代理商负责培训医务人员熟练掌握使用并提供长期技术支持； 5、售后服务及维修： 5.1 维修站及工作情况：在国内有专业维修中心，有专职维修工程师负责维护及维修负责上门安装、维护及维修,响应时间﹤24h; 5.2 保修期：3年，终身维修； |
| 18 |  |  | 1 | 个 | 注射泵 | 1、一般规格和要求： 2.1 设备先进、结构合理、加工精密； 3、主要技术和性能要求： 3.1安全要求： 3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU； 3.1.2压力报警阈值3档可调； 3.1.3 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； 3.1.4防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出； 3.2 精度要求： 3.2.1 速率≥1ml/h: 精度≤±2%； 3.2.2 快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； 3.2.3 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。 3.3 基本要求： 3.3.1 速率范围：0.1-1450ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）； 3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml； 3.3.3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）； 3.3.3 安装固定：可固定在输液支架上； 3.3.4 快推“bolus”：0.1-1300ml/h，以0.1ml/h递增 3.3.5 KVO：0.5ml/h； 3.3.6 自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml； 3.3.7 屏幕不小于2.5”，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位、报警信息 ； 3.3.8 整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带 3.3.8 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 3.3.9 高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空 中级报警信息：系统异常、待机时间结束； 低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、网电源脱落； 3.3.10 电池工作时间﹥5小时@5ml/h； 3.3.11供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 3.3.12 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； |
| 19 |  |  | 1 | 个 | 冰帽 | 尺寸20*12cm，化疗脱发冰袋理疗帽,TPU+冰凝胶材质，酒精消毒可重复使用 |
| 20 |  |  | 1 | 个 | 防褥疮气垫 | 1.材质：PVC、尼龙 2.气垫尺寸：2000mm×900mm ; 3.气床垫表面应清洁、平整、无污渍，面料无刺激性气味。气床垫热合应严密，热合处整齐、平整；气室排列均匀、整齐。充气泵的外壳应平整、光滑，无明显划痕，不得有锋棱、毛刺及划伤等缺陷。气床垫各种标识应清晰，正确，牢固。 4.充气泵内各部件应安装牢固，不得有松动现象。调节装置应操作方便，动作灵活可靠。气嘴应安装牢固、端正，导气管与床垫连接紧密、牢固。便孔（如有）应装拆方便、使用可靠。 5.充气泵出口充气压力可调，最大压力应不小于12kPa；气床垫在最大工作载荷下，其最大压力应不小于4kpa。充气泵交替对奇、偶数气室进行循环充气，每次充气6min，放气4min,每10 min为一周期循环往复，充放气时间误差±10%。 6.气床垫工作载荷应不小于135kg。 7. 气床垫工作载荷应不小于135kg。 8.将气床垫充气到最大气压，气床垫承受最大工作载荷时，并放置24h后，最大压力的压力降不大于5%。 9.气床垫正常工作时的噪声不大于45dB（A计权）。 10.充气泵的正常连续工作时间应不小于24h。 11.泵功耗不大于20VA。 |
| 21 |  |  | 1 | 个 | 医用冰箱 | 构设计： 1、外箱体采用优质冷轧钢板，表面经环保陶化、喷涂工艺处理，内箱体采用国际标准SUS304不锈钢。 温度控制： 1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行； 2、冷藏冷冻独立显示温度，精度达到0.1℃； 3、冷藏冷冻独立制冷系统，冷藏室2℃～8℃，冷冻室-10℃～-25℃； 4、不受环境温度影响的可靠温度控制，提供试剂、样本所需的存储环境。 制冷系统： 1、国际知名品牌压缩机，环保高效碳氢制冷剂，制冷速度快，制冷效率高，耗电量低； 2、冷藏室铜管铝翅片式蒸发器配合背吹循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定； 3、冷冻室蒸发器采用传热高效铜管，预埋在内箱壁上，以传导方式制冷，节省内部空间； 4、EBM品牌冷凝风机，节能高效，静音，性能可靠； 5、高密度保温发泡层采用环保环戊烷发泡剂，保温效果好。 安全保障： 1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持72小时）、冷藏冷冻独立开关门异常报警功能； 2、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式； 3、温控器测点故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）； 4、密码保护功能，防止随意调整运行参数； 5、断电保护：延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。 人性化设计： 1、宽电压带，适合187~242V电压下使用； 2、静音设计，适合安静环境； 3、冷藏室、冷冻室双锁设计，采用迫紧把手设计，可装配挂锁，确保存放物品安全； 4、大屏幕数字显示便于观察； 5、标配测试孔，方便用户监测或实验采集数据； 6、高度可调节搁架设计，根据物品的不同调节高度，提高空间利用率； 7、万向可刹车脚轮设计，方便用户移动设备； 8、冷藏室双层中空钢化玻璃发泡门，带电加热，防止表面凝露，展示效果更佳； 9、冷冻室双层门封条，锁住冷气，防止外泄，温度更均匀、产品更节能。 技术参数 类型（搁架/抽屉）/材质：冷藏室搁架/钢丝浸塑；冷冻室搁架/不锈钢 搁架层数：冷藏室：3；冷冻室：1 制冷方式（风冷/直冷）：冷藏室：风冷：冷冻室：直冷 除霜方式（自动/手动）：手动 制冷剂/g：冷藏室：R290/39g；冷冻室：R290/55g 噪音级别：68dB(A) 环温：10~32℃ 温度范围：冷藏室：2℃~8℃；冷冻室：-10℃~-25℃ 蒸发器类型：冷藏室：铝翅片；冷冻室：内藏盘管式 蒸发器材料：冷藏室：铜管铝翅片；冷冻室：铜管 冷凝器类型：丝管式 冷凝器材料：邦迪管 |
| 22 |  |  | 1 | 个 | 血压计(水银） | 一）适用范围：适用于中小学卫生保健室 （二）技术要求 测量范围：0-40Kpa（0-300mmHg） 最小分度值为：0.5Kpa和2mmHg 双刻度显示：（Kpa和mmHg） 铝合金材质，表面采用喷塑 示值管顶部加装阴汞纸，能有效防止使用不当水银漏出 测量精确，最小分度值为0.5Kpa和2mmHg，误差不超过+-3mmHg 外加防护套，防止血压计滑脱，同时对表面起到防护作用，自动开关血压计无需手动开关，无需倾斜。 |
| 23 |  |  | 1 | 个 | 听诊器 | 材质：铜+胶管 插入式单用A型 |
| 24 |  |  | 1 | 个 | 体温计 | 尺寸127*18*10mm测量精度±0.1℃ |
| 25 |  |  | 1 | 个 | 体重秤 | 产品类型:台秤 材质：金属 最大承重：120kg-160kg |
| 26 |  |  | 1 | 个 | 空气消毒机 | 外形：移动式 外型尺寸（mm）：（L×W×H）：540*410*900(机器) 574*481*975(包装箱) 重量： 净重19.4 kg 带包装箱重22.7kg 电源参数 输入功率：≤350W 电源：AC 220V±22V 50Hz±1Hz 噪声≤55dB(A) 技术参数 消毒方法：紫外线 最大适用体积：≤80 m3 额定循环风量：≥800 m3/h（循环风量≥适用体积的10倍） 紫外线灯管寿命≥5000小时 紫外线辐照强度（机内）：≥20000μW/cm2 紫外线泄漏量：≤3μW/cm2 动态消毒时空气中臭氧浓度：≤0.007mg/m3 负离子发生量：≥3×107个/cm3 过滤器：过滤 5μm 以上尘埃粒子 安全防护分类：按电击防护分类本产品属于：II类、B型、普通设备 白色葡萄球菌杀灭率均大于99.9%（实际≥99.99%），（≤7cfu/m³）提供权威机构检测报告。自然菌平均消亡率大于90.00%（实际≥94.30%），（≤131cfu/m³）提供权威机构检测报告。 杀菌净化原理 由紫外线灯管产生采用长寿命、C 波段（波长 253.7nm），通过风机把机体外部的空气吸入到机体内部通过紫外线的照射，使细菌和病毒失活，再把消毒后的空气通过风机排除机体外。从而达到对房间的消毒杀菌作用。 适用范围 适用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等。 性能参数 采用单片微型计算机构成控制核心，人机交换更方便，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠；*触感式控制面板，中文背光液晶显示屏 紫外灯管工作寿命计时； 可在有人状态下进行连续动态消毒。 超强红外线接受装置，可远距离控制遥控，任意45°轻松操作，内置隐藏式遥控器放置盒，防止遥控器丢失； 风量状态显示屏显示，风量可按高、中、低自由选择； 实时显示室内温度,温度测量范围：0℃－39℃，显示10℃－35℃，温度测量精度：±1℃； 采用快速拆卸式拆卸过滤器，便于日常清洁及维护保养，配合静音风机循环送风； 采用长寿命、C 波段（波长 253.7nm）无臭氧紫外线循环风抗菌杀毒； 内置高浓度增量负离子发生器，释放负离子控制空气微粒净化空气； 手动、定时、临时工作模式方便用户操作。 程控数量（定时消毒）6组。 模块化设计，方便用户维护保养。 工作时间自动累计功能。 液晶中文显示屏，远红外线遥控。 双通道循环出风。 内置光触媒过滤网（Tio2）抗菌、分解有机物； 内置活性炭过滤器过滤尘埃、除臭； |
| 27 |  |  | 1 | 套 | 电子纤维支气管镜 | 一．图像处理工作站技术要求（1台） 1.系统基本要求 1.1、一体化设计，所有设置及显示都由中央触摸屏操作,可实现图像处理、在线学习、远程会诊和教学等多功能的工作站 1.2配备不小于10英寸高清显示器,具备软件开机自检功能 1.3具备远程无线升级功能,内置蓄电池保证整机工作不少于300min, 内存容量不小于32G 2.图像显示和处理功能 2.1内窥镜检查：支持同屏显示2路以上实时视频画面 2.2拍照功能：可通过按键或者点击触摸屏按钮进行拍照 2.3图像和视频存储：具有图像保存和音视频录制功能，支持图像查看、视频回放 2.4内置病历管理系统：支持病历管理功能，可制作图文报告、制作视频报告，查看、预览、打印病历报告 2.5网络功能：可通过接入网络实现添加好友、分享视频或图像文件、预约会诊功能 2.6设备连接：可通过WIFI无线或有线与内窥镜等设备连接，采集患者图像信息；也可以无线连接打印机，打印报告。 2.7画面信号同步输出功能：可通过HDMI接口，连接具有HDMI接收功能的监视器输出本图像处理工作站显示信号 2.8数据导出功能：可将录像视频、病例图像、图文报告保存到内置存储器 3.远程交互功能 3.1远程功能 工作站之间可通过4G\5G无线互联网远程控制、音视频传输、线上加密直播，支持远程教学、会诊，支持在线学习和互动。 3.2内置会诊软件 3.3病历管理:可制作和存储图文报告和视频报告，查看、预览、打印病历报告； 3.4好友管理:建立学术交流圈，共享前沿学术成果 4.数据和安全功能 4.1数据接口:数据接口为USB Type C传输协议；WIFI网络传输；具有4G\5G数据传输和流量管理功能 4.2开机自检:具备软件开机自检功能，需验证运行环境符合要求后方可使用 二：电子软镜技术要求（2条） 1：采用非金属手柄构造，具有生物兼容性结实耐用寿命长，数字电子成像技术，无内置光纤，视角≥60° 2：插入部外径≤5.2mm，吸引通道≥2.6mm，长度≥58cm。 3：软管前端照明采用LED灯，可弯曲角度向上≥130°，向下≥120°，成像距离范围不小于3～50mm。 4：可整体浸泡消毒，与主机之间的连接方式采用一键插拔，可以选配无线传输功能模块，用于无线连接大屏幕显示器，方便医生操作、教学。 |
| 28 |  |  | 1 | 个 | 手电筒 | USB充电医生手电双黄光+白光+弱黄光，三档调节 |
| 29 |  |  | 1 | 套 | 腰椎穿刺针 | 304不锈钢穿刺针 14G-25G八光针 磨尖开刃 刻度打标 压环显影 |
| 30 |  |  | 1 | 套 | 直接喉镜 | 1、喉镜片采用 304 不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作。 2、手柄采用网纹设计，防止操作者有汗水导致脱落;手柄采用304不锈钢制成， 反复使用划痕少，高温消毒不易变形。科技有 3、发光方式:LED灯泡，通过光导纤维冷光源导光，LED灯泡置于手柄前部,使 用寿命长。 4、光纤和窥视片为一体，可直接用浸泡、高温、环氧乙烷等方式进行消毒，减 少了交叉感染的可能性。 5、窥视片长度:155mm、134mm、114mm或93 mm、80 mm、68 mm可选，手柄直径:30mm。 6、光纤照明度:≥500LUX。 包装方式:塑料盒包装，泡沫内胆，尺寸260mmx230mmx55mm。 |
| 31 |  |  | 1 | 套 | 可视喉镜 | 一：主机技术要求（1台） 1：屏幕≥3.5寸，广角高亮显示屏，视场角≥100°。采用智能主控芯片，可无缝兼容同系列叶片手柄、硬镜手柄、软镜手柄，无需转接。屏幕采用医用电阻触摸屏，主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。 2：具备USB、HDMI输出方式，方便科研、教学，可通过有线或无线方式外接显示器，实现同屏实时显示传输，内置操作使用视频，具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。 3：内置锂电池，容量不低于2400mAh，工作时间≥200分钟，具备电量管理功能，与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。显示器能上下0º～120º转动，左右0º～260º转动，以方便特殊体位的操作。 二：可视喉镜技术要求（1把） 1：采用数字电子成像技术，光源光照度≥800lux，观察景深5-100mm。 2：手柄滑竿采用304不锈钢材质，前端配备智能温控加热板，非LED灯加热，以实现即时防雾功能 4：手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，最小开口度≤13mm，适合不同体型插管患者。 5：与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救，具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。 |
| 32 |  |  | 1 | 个 | 紫外线推车 | 灯臂折后的离地高度 1100mm±5mni 额定电压 AC220V±10% 额定频率 50Hz±lHz 输入功率 《120VA 灯臂长度 940±3mm 灯臂调节角度 0 〜180° 紫外线杀菌灯规格 ZW50S25W 紫外线杀菌灯数量 2支 单支紫外线杀菌灯辐射照度 130uw/cm2 外形尺寸 358mm*296mm*l100mm+5mm 6.2正常工作条件 应符合GB28235-2011中6. 1的要求。 6. 3外观 产品的外表面应光洁、色泽一致, 落、流挂现象。 6.4锁紧性能 产品固定好的灯臂应牢固锁紧，无松动现象。 6. 5移动性能 产品的脚轮应活动自如，无阻滞现象。 |
| 注：部分设备需配套相关匹配耗材一套，如：气管、导丝、气管切开插管包、深静脉留置针、环甲膜穿刺套针等 |  |  |  |  |  |  |

| 喀什中医医院感染科楼设备采购明细表 第4包 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包号 | 区域 | 数量 | 单位 | 名称规格 | 参数 |
| 1 | 第4包 | 病房 | 3 | 台 | 除颤监护仪（至少一台具备起搏功能） | 1.重量：≤6.1kg，含电池、体外板和心电导联线。 2.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 3.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 4.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。 5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 6.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 7.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J 8.支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。 9.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 10.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 11.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。 12.开机时间≤2s，符合临床使用。 13.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 14.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 15.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 16.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 17.支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈 18.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 19.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。 20.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。 21.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。 22.无创血压收缩压测量范围：25-285mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 23.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 24.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 25.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 26.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光和文字3种方式进行报警。 27.配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 28.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 29.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检。 30.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。 31.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。 |
| 2 |  |  | 10 | 台 | 病人监护仪 | 1：整机要求： 1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 1.2、配置提手,方便移动。 1.3、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 1.4、显示屏可支持亮度自动调节功能。 1.5、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.6、可支持遥控器无线远程操作监护仪,提供证明材料。 1.7、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 1.8、安全规格：ECG, TEMP, SpO2, IBP , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型, 提供机器接口防护等级丝印照片证明材料。 1.9、监护仪设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。 1.10、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类，提供厂家手册证明材料。 1.11、≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥9通道波形显示。 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，血氧饱和度，无创血压，脉搏和双通道体温参数监测 2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，，提供注册证证明材料。 2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供证明材料。 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料。 2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看，提供界面截图证明材料。 2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.7、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.8、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.9、配置无创血压测量，适用于小儿，成人和新生儿。 2.10、具备模拟输出/除颤同步/护士呼叫/串口/VGA 2.11、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用，并提供产品界面截图证明材料。 2.12、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg，提供检测报告证明材料。 2.13、提供辅助静脉穿刺功能。 2.14、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，提供界面截图。 2.15、具备模拟输出/除颤同步/护士呼叫/串口/VGA 3：系统功能： 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.3、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 3.4、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 3.5、≥1000组NIBP测量结果 3.6、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 3.7、支持48小时全息波形的存储与回顾功能 3.8、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.9、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.10、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，待机模式和演示模式，提供界面截图证明材料。 3.11、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，提供界面截图证明材料。 3.12、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，供界面截图证明材料。 3.13、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 3.14、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |
| 3 |  |  | 3 | 台 | 无创呼吸机 | 1.入选国家《优秀国产医疗设备产品目录》。 2.屏幕：防误触彩色液晶屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，同屏显示设置参数、监测参数，旋钮操控，无需触屏。 3.支持1键旋钮、4按键操纵全功能。 4.通气模式：持续气道正压通气模式（CPAP模式）、自主模式（S模式）、时控模式（T模式）、自主/时控模式（S/T模式）、压力控制模式（PC模式）。 5.具备自动同步技术。 6.具备自动灵敏度技术，无需手动调节触发、撤换灵敏度。 7.具备容量保证功能。 8.目标潮气量设置范围值：50ml~2000ml。 9.可选配后备电池，后备电池工作时长≥8小时，交流电供电与电池供电可无缝切换。 10.具备压力释放技术，舒适度三档可调。 11.吸气时间：0.2s~4.0s。 12.后备呼吸频率设置：1BPM~60BPM。 13.治疗波形：同时显示压力、流量双波形，波形刻度范围可调。 14.压力范围： a)吸气正压（IPAP）：4cmH2O~30cmH2O b)呼气正压（EPAP)：4cmH2O~25cmH2O c)持续正压（CPAP）：4cmH2O~20cmH2O 15.升压档设置范围：1-6档可调。 16.最大流速可达180L/min。具备自动漏气补偿功能，补偿能力可达60L/min。 17.爬坡压力：CPAP模式下：4cm-CPAP，其他模式下：4cmH2O-25cmH2O。 18.外接测压软管，可采集面罩端压力。 19.报警功能：呼吸暂停报警、患者连接断开报警、低分钟通气量报警、低潮气量报警、断电报警、压力调节偏高、压力管道脱落报警、涡轮故障报警、空气流量传感器故障报警。 20.实时监测数据：压力值、每分钟通气量、呼吸频率、当前漏气量、当前潮气量。 21.窒息报警设置范围值：0秒、10秒、20秒、30秒。 22.管路连接断开报警设置范围值：0秒、15秒、60秒。 23.配备一体式移动台车。 24.呼吸机整机（含电池，不含台车）重量≤6.5kg，方便手提移动。 25.采用无遮挡进气口设计，更换过滤棉避免交叉感染。 |
| 4 |  |  | 6 | 台 | 吸引器 | 适用范围广噪音小 采用全塑面板设计，造型独特、新颖、美观。具有移动方便，低噪音、高负压，大流量的特点。 适用于各医疗单位手术时需吸引脓血、脓痰和粘质液体及其他需要负压吸引的场合。 负压源采用无油式活塞泵，环保清洁一完全没有油烟污染，方便省事一无需日常加油保养. 主要技术指标电源AC220V，50Hz 极限负压值∶≥0.06MPa 噪音≤65dB（A）输入功率180VA 贮液瓶2500mL/只，2只一组抽气速率≥20L/min |
| 5 |  |  | 10 | 台 | 雾化吸入器 | 1.院用品质，直达病灶起效快 2.免维护无油润滑压缩泵雾化颗粒细腻均匀手把设计，携带方便结构紧凑，体积小巧低噪音设计 |
| 6 |  |  | 4 | 台 | 抢救车 | 1、材料：ABS材质。规格：750*480*920mm。 2、车的整体分为五层抽屉，车体侧上方配有中控锁，配三把钥匙。抽屉滑道采用三节式、高级静音滑道，活页采用排版式活页。第1、2层每层抽屉可分为24个小格（数量可调），抽屉屉高70 mm；第3、4层抽屉可分为24个小格（数量可调），抽屉屉高140 mm；第5层抽屉可分为4格（数量可调），抽屉屉高210mm（注：屉高须满足放置500毫升液体）。 3、车体配有一块活动抽板，带围栏，车身配有污物桶、1只针头处理器、1只透明文件盒、1只氧气瓶挂架、1套电源插座、1个仪器支架、1套输液架；车体后面挂随车抢救板。 4、轮子为3寸双轨全封闭万向超静音刹车轮。 |
| 7 |  |  | 3 | 台 | 病历夹车 | 规格：840 *410*910 mm；整体采用优质ABS材质制成，可放50格病历.坚固防腐，配置代锁抽屉及多格病历夹插槽体，侧边和台面正面为圆弧形，配拉手，安全、美观；配锁，带双抽屉，配高档静音耐磨脚轮，带刹车。 |
| 8 |  |  | 47 | 台 | 病历夹 | 产品材质：ABS 产品重量：473克 产品尺寸：332*227cm 产品采用全新ABS工程塑料制成，人性化设计，制造科学，强度高，转动灵活，造型美观，使用寿命不亚于不锈钢病历夹，经久耐用。 |
| 9 |  |  | 3 | 台 | 治疗车 | 规格：740*430*880mm。不锈钢材质，板材厚度≥1.5mm；双层台面，均带全不锈钢围栏，上方配有双抽屉，滑道采用三节式高级静音滑道，带2个污物桶，配高档静音耐磨脚轮，双轮带刹车。 |
| 10 |  |  | 3 | 台 | 换药车 | 1、规格：590×430×850mm 2、不锈钢材质，板材厚度≥0.8mm；双层台面，带全不锈钢围栏，带抽屉，滑道采用三节式高级静音滑道，配污物桶，配高档静音耐磨脚轮，双轮带刹车。 |
| 11 |  |  | 1 | 台 | 超声机 | 尺寸58*38*235cm，体脂监测，心率监测，血压监，兼容系统：全兼容，10.2寸触摸液晶屏+10.4视频多媒体屏，分度值0.1cm-0.5cm可调，测量速度480次/小时，自动打印报告 |
| 12 |  |  | 3 | 台 | 护理车 | 1、规格：700*450*960mm。 2、材质主要由不锈钢和ABS塑料结构组成。台面为ABS塑料，一次性注塑成型。不锈钢为立柱承载力强。结构强度高。 3、推车带2个抽屉，抽屉滑道采用三节式、高级静音滑道，拉动抽屉更轻松，顺畅。抽屉内抽屉分为16个小格（间隔可调），抽屉高120mm；（满足药品分类存放） 6.配置：防水污物袋（可拆洗） 7.配4寸万向静音轮，带减震弹簧垫。（其中2个带刹车，2个不带刹车）。大尺寸轮子确保推动更轻松，转向更灵活。 |
| 13 |  |  | 2 | 台 | 氧气瓶10升 | 型号：10L 类型：医用类 |
| 14 |  |  | 6 | 台 | 血压计 | 一）适用范围：适用于中小学卫生保健室 （二）技术要求 测量范围：0-40Kpa（0-300mmHg） 最小分度值为：0.5Kpa和2mmHg 双刻度显示：（Kpa和mmHg） 铝合金材质，表面采用喷塑 示值管顶部加装阴汞纸，能有效防止使用不当水银漏出 测量精确，最小分度值为0.5Kpa和2mmHg，误差不超过+-3mmHg 外加防护套，防止血压计滑脱，同时对表面起到防护作用，自动开关血压计无需手动开关，无需倾斜。 |
| 15 |  |  | 6 | 台 | 电子血压计 | 显示方式：LCD数字显示 测量方法：示波测定法 测量范围：收缩压： 60-230mmHg 舒张压： 40-130mmHg 脉搏： 40-200次/分 精度：压力：±3mmHg以内 脉搏：读数的±5%以内 加压、排气：压力泵自动加压 设备运行方式：间歇运行方式 电气安全分类：BF型 压力传感器：电容式压力传感器 |
| 16 |  |  | 20 | 台 | 听诊器 | 材质：铜+胶管 插入式单用A型 |
| 17 |  |  | 13 | 台 | 移动式空气消毒器 | 外形：移动式 外型尺寸（mm）：（L×W×H）：540*410*900(机器) 574*481*975(包装箱) 重量： 净重19.4 kg 带包装箱重22.7kg 电源参数 输入功率：≤350W 电源：AC 220V±22V 50Hz±1Hz 噪声≤55dB(A) 技术参数 消毒方法：紫外线 最大适用体积：≤80 m3 额定循环风量：≥800 m3/h（循环风量≥适用体积的10倍） 紫外线灯管寿命≥5000小时 *紫外线辐照强度（机内）：≥20000μW/cm2 紫外线泄漏量：≤3μW/cm2 动态消毒时空气中臭氧浓度：≤0.007mg/m3 负离子发生量：≥3×107个/cm3 过滤器：过滤 5μm 以上尘埃粒子 安全防护分类：按电击防护分类本产品属于：II类、B型、普通设备 白色葡萄球菌杀灭率均大于99.9%（实际≥99.99%），（≤7cfu/m³）提供权威机构检测报告。自然菌平均消亡率大于90.00%（实际≥94.30%），（≤131cfu/m³）提供权威机构检测报告。 杀菌净化原理 由紫外线灯管产生采用长寿命、C 波段（波长 253.7nm），通过风机把机体外部的空气吸入到机体内部通过紫外线的照射，使细菌和病毒失活，再把消毒后的空气通过风机排除机体外。从而达到对房间的消毒杀菌作用。 适用范围 适用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等。 性能参数 采用单片微型计算机构成控制核心，人机交换更方便，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠；*触感式控制面板，中文背光液晶显示屏 紫外灯管工作寿命计时； 可在有人状态下进行连续动态消毒。 超强红外线接受装置，可远距离控制遥控，任意45°轻松操作，内置隐藏式遥控器放置盒，防止遥控器丢失； 风量状态显示屏显示，风量可按高、中、低自由选择； 实时显示室内温度,温度测量范围：0℃－39℃，显示10℃－35℃，温度测量精度：±1℃； 采用快速拆卸式拆卸过滤器，便于日常清洁及维护保养，配合静音风机循环送风； 采用长寿命、C 波段（波长 253.7nm）无臭氧紫外线循环风抗菌杀毒； 内置高浓度增量负离子发生器，释放负离子控制空气微粒净化空气； 手动、定时、临时工作模式方便用户操作。 程控数量（定时消毒）6组。 模块化设计，方便用户维护保养。 工作时间自动累计功能。 液晶中文显示屏，远红外线遥控。 双通道循环出风。 内置光触媒过滤网（Tio2）抗菌、分解有机物； 内置活性炭过滤器过滤尘埃、除臭； |
| 18 |  |  | 3 | 台 | 紫外线推车 | 灯臂折后的离地高度 1100mm±5mni 额定电压 AC220V±10% 额定频率 50Hz±lHz 输入功率 《120VA 灯臂长度 940±3mm 灯臂调节角度 0 〜180° 紫外线杀菌灯规格 ZW50S25W 紫外线杀菌灯数量 2支 单支紫外线杀菌灯辐射照度 130uw/cm2 外形尺寸 358mm*296mm*l100mm+5mm 6.2正常工作条件 应符合GB28235-2011中6. 1的要求。 6. 3外观 产品的外表面应光洁、色泽一致, 落、流挂现象。 6.4锁紧性能 产品固定好的灯臂应牢固锁紧，无松动现象。 6. 5移动性能 产品的脚轮应活动自如，无阻滞现象。 |
| 19 |  |  | 6 | 台 | 中号不锈钢方盘 | 尺寸深盘42*30*6cm，304特厚方盘，防黏工艺处理 |
| 20 |  |  | 10 | 台 | 防褥疮气垫 | 1.材质：PVC、尼龙 2.气垫尺寸：2000mm×900mm ; 3.气床垫表面应清洁、平整、无污渍，面料无刺激性气味。气床垫热合应严密，热合处整齐、平整；气室排列均匀、整齐。充气泵的外壳应平整、光滑，无明显划痕，不得有锋棱、毛刺及划伤等缺陷。气床垫各种标识应清晰，正确，牢固。 4.充气泵内各部件应安装牢固，不得有松动现象。调节装置应操作方便，动作灵活可靠。气嘴应安装牢固、端正，导气管与床垫连接紧密、牢固。便孔（如有）应装拆方便、使用可靠。 5.充气泵出口充气压力可调，最大压力应不小于12kPa；气床垫在最大工作载荷下，其最大压力应不小于4kpa。充气泵交替对奇、偶数气室进行循环充气，每次充气6min，放气4min,每10 min为一周期循环往复，充放气时间误差±10%。 6.气床垫工作载荷应不小于135kg。 7. 气床垫工作载荷应不小于135kg。 8.将气床垫充气到最大气压，气床垫承受最大工作载荷时，并放置24h后，最大压力的压力降不大于5%。 9.气床垫正常工作时的噪声不大于45dB（A计权）。 10.充气泵的正常连续工作时间应不小于24h。 11.泵功耗不大于20VA。 |
| 21 |  |  | 3 | 台 | 心电图机 | 一、基本要求 1.1 本机须同时具备心电信号采集与热敏打印功能，不接受心电采集盒类产品。 1.2 同屏显示，同步采集，同步热敏记录12道心电波形。 1.3 显示屏≥10.0英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。 1.4 本机具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入。 1.5 支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器、身份证读卡器读取，WORKLIST快速下载等3种患者信息录入方式。 1.6 支持有线和无线联网，支持本机直接发送E-mail，实现疑难病例远程诊断。 1.7 支持心电数据双向传输，可实现通过本机将采集的心电数据直接上传至心电网络平台（诊断中心），接收并打印回传的已诊断心电报告。 1.8 支持PDF、PNG、HL7、XML、DICOM数据格式。 1.9 支持FTP、HTTP、SAMBA传输协议。 二、性能要求 2.1 A/D转换：24bit。(提供注册检验报告证明) 2.2 采样率：≥30000Hz。(提供注册检验报告证明) 2.3 频率响应：0.01Hz ~ 340Hz。(提供注册检验报告证明) 2.4 内部噪声：≤15µVp-p。 2.5 时间常数：≥3.2 s。 2.6 耐极化电压：±940mV。(提供注册检验报告证明) 2.7 输入电流：≤0.01μA。 2.8 抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。 2.9 具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量。 2.10 除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。 三、功能要求 3.1 ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集。 3.2 导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时具备导联标识自定义功能。 3.3 采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。 3.4 支持实时采样、预采样、触发采样、周期采样模式，支持节律分析。 3.5 可同屏显示12导同步心电波形，同时支持3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1等多种显示布局。 3.6 屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。 3.7 自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。 3.8 支持起搏检测功能。 3.9 具备平均模板功能。 3.10支持测量矩阵报告。 3.11 热敏打印布局：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1。 3.12 热敏记录纸：折叠纸。 3.13本机支持外接激光打印机。 3.14 设备内置存储器，本机可存储病历≥1000例，存储满后机器可循环存储。 3.15 支持U盘、SD卡的扩容存储。 3.16 支持U盘和SD卡直接导出PDF、PNG、HL7、XML、DICOM等格式的报告。 3.17 支持波形冻结与波形浏览功能。 3.18 支持报告打印预览功能。 3.19 具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印，方便医生调阅病人信息。 3.20 支持病例重新编辑，具备病例模板与自定义病例模板的添加功能，方便医生在屏诊断时快速输入诊断结论。 3.21 支持病例自动重新诊断功能，选取不同的波形片段和选择不同的诊断条件，设备将自动给出不同的诊断结论。 3.22 权限管理：可对设置权限进行密码管控，包含传输、纸速、增益、报告模板等设置。 3.23 标配向量、时间向量功能。 四、电源 交直流两用且自动转换，电源要求100-240V（50/60Hz）， 内置锂电池充满电后可连续工作4小时以上。 五、配置 主机1台，导联线1条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套。 |
| 22 |  |  | 47 | 台 | 病床（普通病房） | 1、规格：长×宽×高=2140×980×500mm。 2、床头床尾为ABS工程聚塑,、吹塑一次性成型，易清洗，可快速拆卸床头、床尾板，便于抢救治疗。整体弧线设计具有外形美观，色调柔和，强度高，耐腐蚀，带锁紧装置，互换性强，四周均有防撞包角，以保护病床及医院设施。床尾嵌有透明亚克力材料床位牌。 3、床边采用40×60优质碳钢矩管壁厚度≥1.5mm，床边四角配输液架孔，床面板采用优质冷轧钢板钢厚度≥1.0mm，一次性拉伸多孔无焊接成型，背板采用全钢件连接，带防滑孔，易清洗，强度高、透气性好；背板折起角度0°~70°，腿板升起角度0~45°。 4、电泳铝合金折叠护栏，规格：1500×420mm，金属基座，铝合金型材连接，铝合金防夹手手把，使用方便，稳定可靠。 5、丝杆采用45#钢滚丝挤压成型，螺母采用合金铝制作；丝杆具备双向过摇打滑装置；延长其使用寿命；丝杆弹盒为刚件，折叠摇手采用45#钢和丝杆连接采用钢制万向节连接。 6、床脚采用30×50优质碳钢矩管壁厚度≥2.0mm焊接成型，带高级全包静音脚轮，四轮带刹。 7、 杂物架采用19mm厚壁管组焊，牢固可靠；方便病人摆放各类杂物。 8、 病床两边可配不锈钢伸缩式输液杆，餐桌板。 9、 整体表面经12道工序处理：除锈-脱脂-表调-锌系磷化-钝化-静电环氧树脂粉沫喷涂。 10、 床面有效载荷300KG。 （含床头柜） |
| 23 |  | 药房 | 20 | 个 | 药柜 | 尺寸1800*900*400mm防静电烤漆漆面防腐耐磨处理，柜体壁厚0.8mm冷轧钢板，隔板壁厚0.6mm高低可调 |

## 二、项目其他要求：

1、所招设备的性能要求

（1）以上每个包的技术参数均为重要参数，无指向性，如供应商认为某个参数指向某品牌的均为参考指标，供应商依据以上参数自行选择投标产品品牌及型号。

（2）凡技术参数指标执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。供应商需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。

2、招标项目的交货期和质保期

（1）交货期：签订合同后30天内完成供货并安装调试完毕。

（2）质保期：第1包、第2包、第3包、第4包的质保期均为2年（质保期内所有设备必须为原厂质保，质保期间安排专人负责所有机组的维修、维护、（具体按照院方要求进行维护），维修费、人工费全部免费。质保期外的维修服务，不得影响甲方正常使用，费用另计。）

3、付款方式和交货地点

（1）付款方式：签订合同后支付合同金额的30%，完成供货并安装调试完毕，经业主查验合格后，支付合同金额的60%，剩余合同金额的10%质保期结束后支付。

（2）交货地点：采购单位指定地点

4、售后服务：

（1）产品厂家或供应商须到采购单位提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供操作及维护培训。在质保期内出现故障时，中标供应商在接到故障报修电话后，24小时内必须赶到现场解决故障，如当日无法修复，安装备品备件供甲方使用（具体服务可参考各设备技术参数的相关要求）。

（2）为保证设备的正常运行，须提供7*24小时的本地化售后服务，并附上地点、联系方式。

（3）在质保期内，派遣维修或技术人员巡访设备使用单位，协助并指导运维人员进行日常维护保养工作，并与直接使用人交流设备使用相关事宜。

（4）拟定设备使用培训计划，要求培训不少于2次，每次培训不少于5人；

（5）生产厂家或供应商在疆内具有固定的售后服务网点，配备本项目固定工程师5人及以上，并安排每年设备巡检不少于5次，以保证所投设备在本院正常运转。

（6）供应商必须积极配采购人共同参与项目验收。主动向采购单位有关技术人员在使用现场提供全套技术指导及培训。

（7）供应商应派相关技术人员到现场进行指导安装，解决安装过程中的相关问题。

（8）售后服务承诺：供应商应对质保期内及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响使用方使用，供应商应怎样给予补偿；供应商在项目实施所在区域内应有设或指派的法定售后服务机构，维修人员应是供应商派出的具有一定专业技术水平的人员，并具有供应商的法人授权委托，并在相应文件中均应明确说明。

（9）备品备件：第1包、第2包、第3包、第4包，所投产品均须提供备品备件，供应商根据自身所投产品提供相对应的部件之间及设备之间的连线或接插件，均视为备品备件的种类。列明备品备件的种类、数量、价格。

（10）如有未尽事宜或收到服务需求不合要求情况，可双方协商决定，但决定权在购买方，购买方有权利退回所购买产品。

6、实施方案及培训方案

（1）供应商应保证供货设备在项目实施过程中的实施方案、设备质量、及供货安装、项目安全措施、应急处理、进度安排等五方面进行拓展，供应商能够在设备运输中保障设备的功能不被破坏，在发货前保证对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份产品检验合格证书。在项目供货安装时进行核对，如若发生设备不能正常运行，供应商必须在突发应急时给予响应并在最快时间内处理，保障设备正常运行。

（2）须提供所投设备的相关技术培训，指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。提供相对应的培训方案，培训人员的差旅费、 食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价，随时排除所有设备故障进行明确的计划阐述，并对所有设备保修期过后维保进行阐述。

7、采购标的的验收标准：

验收主体：喀什中医医院

验收时间：供货安装调试完毕

验收内容：所购买设备

验收标准：供应商按期供货并安装调试完毕后，采购单位委托第三方检测机构及医院相关专家对设备进行检测验收，所产生的相关费用由供应商支付。第三方检测机构及医院相关专家检测出不合格设备，可以退换货物。

（1）没有按时提供货物或者提供不合格货物等原因影响我医院正常工作开展，供货商承担我医院的一切损失。

8、采购标的的其他技术、服务等要求：

（1）无论招标文件中或采购合同中是否要求，供应商所投货物均应符合国家强制性标准及地方强制性标准。

(2)提供所投设备由国家权威部门或第三方检测机构出具的产品检测报告。

# 第6章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章供应商须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

注：1.投标无效的情形：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

（2）若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

（3）为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

（4）供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

（5）供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

（6）供应商应当对所投分包招标文件中“货物需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

（7）供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

（8）所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

（9）供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（10）投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（11）所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

（12）采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

（13）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

（14）在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。

（15）如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照招标文件规定要求签署、盖章的；未满足招标文件中技术条款的实质性要求；与其他供应商串通投标，或者与招标人串通投标；属于招标文件规定的其他投标无效情形；评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除10%后参与评。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

3.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额40%以上的，可给予联合体4%~6%的价格扣除。（本项目不适用）

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

4.供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为： 投标商所投产品应优先选择《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部 环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

5.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

6.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：    /

7.开标：

（1）采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

（2）开标前，工作人员收走所有参会人员的手机，主持人宣布开标纪律.

（3）开标时，投标人或其推选的代表检查自己或所有投标供应商的投标文件的密封情况，并对密封情况签字确认。

（4）经记录后，由采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，并让投标人对资格审查结果签字确认。在资格审查过程中，潜在投标企业提供的资质材料不全的，可打开投标书正本进行进一步核实，符合条件的均为合格供应商。

（5）由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

（6）未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

（7）采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

（8）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

8.评标：

（1）评标办法：本项目第1包至第4包均采用综合评分法，供应商的投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（A）价格评分占40%，完全满足磋商文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100。

（B）商务评分占8%包括业绩、履约能力

（C）技术评分占52%，包括配置及性能指标、整体实施方案、技术服务能力、售后服务、备品备件

（2）评标专家来源：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法在政采云平台随机抽取5人，组成评标小组，负责评标工作。

（3）评标前，代理机构工作人员收走所有评标专家的手机，由主持人宣布评标纪律：

（4）本次评标工作纪律

①评标委员会成员要严格遵守评标时间，主动出具身份证明，遵守评标工作纪律和评标回避的相关规定。在评标工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或采购代理机构可以拒绝其参加评标工作并向财政部门报告。

②评标委员会成员和评标工作有关人员不得干预或者影响正常评标工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评标资料。评标结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评标委员会均不得修改评标结果或者要求重新评标，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评标委员会应当现场修改评标结果，并在评标报告中明确记载。

（5）评标专家与供应商有下列利害关系之一的人员，应当回避

1）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

（6）保密要求：

采购人、采购代理机构确保评标活动在严格保密的情况下进行。在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评标委员会名单保密。与评标工作无关的人员不得进入评标现场标。有关人员须对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（7）采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的投标文件进行资格性审查。

（8）未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

（9）符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

（10）经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

（11）评标严格按照招标文件的要求和条件进行：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

同品牌处理办法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评标后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评标得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

9.答疑：

（1）在评标过程中，评标委员会在评审过程中发现供应商所提交的投标文件中存在含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

10.定标：

（1）评标委员会推荐中标候选供应商的数量为3家。采购人不委托评标委员会直接确定中标人。

（2）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（3）采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照中标候选人并列时的处理方式：评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

（4）采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

# 初步评审—资格性审查表

第1包至第4包

| 序号 | 评审内容 | 供应商 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否 合格 | 是否 合格 | 是否 合格 |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）查询诚信记录如有严重行政处罚信息不得参加本项目（须提供查询记录并加盖公章） |  |  |  |
| 2 | 具有有效的营业执照 |  |  |  |
| 3 | 提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（所提供设备为二类医疗器械的须提供二类医疗器械备案凭证）； |  |  |  |
| 4 | 法人投标须提供法人身份证明及法人身份证，被授权委托人须提供法人身份证明、授权委托书及身份证 |  |  |  |
| 5 | 提供本单位依法缴纳近三个月（7月至9月）的社保证明 |  |  |  |
| 6 | 提供税务部门出具近三个月（6月至8月）的完税证明（依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件或零申报报表） |  |  |  |
| 7 | 提供2021年的财务审计报告（2022年新成立公司需提供近三个月（7月至9月）内的银行资信证明） |  |  |  |
| 8 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |  |
| 9 | 提供针对本次项目的反商业贿赂承诺书 |  |  |  |
| 10 | 持投标保证金有效凭证 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

# 初步评审—符合性审查表

第1包至第4包

| 评审内容 |  | 评审意见 |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 是否合格 |
| 1 | 各供应商投标报价未高于预算金额 |  |
| 2 | 评标委员会认为供应商的报价无明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，供应商的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理 |  |
| 3 | 供应商按招标文件规定提交投标文件份数 |  |
| 4 | 投标文件按照招标文件的规定编制、标记及签署盖章的，法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖供应商公章的（投标文件正本的印章和签字不能为复印件） |  |
| 5 | 按招标文件规定的格式填写，内容齐全 |  |
| 6 | 没有采购人不能接受的附加条件的 |  |
| 7 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求 |  |
| 8 | 不同供应商的投标文件没有错漏一致的情况 |  |
| 9 | 供应商附有详细地址、联系人、电话标明的 |  |
| 10 | 投标文件没有散页、活页、未胶装的 |  |
| 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×” |  |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过符合性审查的供应商不进入评标；通过符合性审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

| 商务符合性审查表 第一包至第4包 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 供应商名称及审查情况 |  |  |
| 招标文件条款（供应商须知、供应商须知资料表条款号） | 本项目要求 |  |  |  |
| 中小企业投标要求（1.3.6） | 本项目适用 |  |  |  |
| 联合体投标规（1.4） | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |
| 供应商的关联（1.5） | 在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 |  |  |  |
| 未发现影响采购人决策行为（1.5） | 供应商在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。 |  |  |  |
| 满足投标范围的完整性要求（8.1） | 供应商对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标。 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求（11.4） | 供应商所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |  |
| 投标保证金（12.1） | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 投标有效期满足要求（13.1） | 自提交投标文件截止之日起 90日历日 |  |  |  |
| 投标文件的装订方式（14.3） | 所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订 |  |  |  |
| 投标文件的签署和盖章符合要求 （14.2、14.4） | 按照招标文件规定要求签署、盖章。 |  |  |  |
| 接受价格的算术修正（20.3） | 投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力。 |  |  |  |
| 符合强制采购节能产品要求（20.6） | 本项目适用 |  |  |  |
| 未发现串通投标（22.2） | 未与其他供应商串通投标，或者与招标人串通投标。 |  |  |  |
| 报价说明可以接受（22.2） | 供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，供应商能按照规定证明其报价合理性。 |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加条件（22.2） | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

综合评分法评分标准

## 第一包至第4包

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 价格：40分 商务：8分 技术：52分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格评分标 准 | 投标报价 | 40分 | 完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重。（注：若报价单位为小微企业，其最终报价扣除10-20%后参与评审，须提供相关证明资料，否则无效。） | 投标报价超过采购预算价的按废标处理 |
| 技术评分标 准（52分） | 配置及性能指标 | 20分 | - 根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分完全满足招标要求的得20分。每有一项参数负偏离扣3分，直至扣完为止。 |  |
|  | 整体实施方案 | 11分 | 1、现场布置是否周密、合理(1分) 2、进度计划和措施是否科学合理、措施是否得当(1分)； 3、方案是否先进(1分) 4、平面配置是否合理(1分) 5、主要材料、构配件计划是否合理（1分) 6、主要机具配备计划是否合理((1分) 7、劳动力安排是否合理(1分) 8、安全措施是否可靠(1分) 9、文明措施是否完善(1分) 10、成品保护措施是否可靠(1分) 11、应急处理措施是否合理（1分） |  |
|  | 技术服务能力 | 8分 | 产品厂家或供应商在项目实施地区有固定售后服务网点得3分； 产品厂家或供应商在疆内有固定售后服务网点得2分； （须提供房屋购买合同或租赁合同）不提供此项不得分。 |  |
|  |  |  | 配备本项目固定工程师不得少于5人，得2分。减少1人扣0.5分； 产品厂家/供货商拟投入本项目工程技术人员每增加1人得0.5分，最高得3分。（需提供人员名单及人员相关专业证件）未提供的此项不得分。 注：以社保缴纳证明为依据。 |  |
|  | 售后服务 | 6分 | - 产品厂家/供货商售后服务体系完备且满足： - 乙方所供产品出现损坏不能正常使用需要维修时，乙方须在1小时内响应，4小时内到达现场进行处理，一般6小时内解决故障问题，重大故障8小时内解决故障问题；且售后服务体系有1名技术人员联系人及电话的得2分； - 乙方所供产品出现损坏不能正常使用需要维修时，乙方须在30分钟内响应，2小时内到达现场进行处理，一般4小时内解决故障问题，重大故障6小时内解决故障问题；且售后服务体系有2名技术人员联系人及电话的得4分； - 乙方所供产品出现损坏不能正常使用需要维修时，乙方须在10分钟内响应，1小时内到达现场进行处理，一般2小时内解决故障问题，重大故障3小时内解决故障问题；且售后服务体系有3名及以上技术人员联系人及电话的得6分； - 此项最高不超过6分。 |  |
|  | 质保期 | 4分 | - 满足招标文件要求的基础分为2分，每增加一年加1分，满分4分 |  |
|  | 备品备件 | 3分 | 依据招标文件货物参数的要求结合投标人产品性能情况，无偿提供的备品备件齐全，能满足采购人一年使用的得1分；投标人每增加一年得1分，总分为3分。 |  |
| 商务评分标 准（8分） | 业绩 | 3分 | 提供近三年类似项目的业绩证明(需中标通知书或合同复印件)；每提供一个得1分，共3分；以上资料清晰可见，开标时携带业绩原件备查未提供着不得分。 |  |
|  | 履约供货能力 | 5分 | 供货期满足招标文件要求的得3分； 提前3天完工的得4分； 提前5天完工的得5分； 根据：施工单位针对本项目实际情况，科学、合理地编制安装施工技术方案、运输方案、设备调配、货物进场交接清单，工期安排计划（须详细阐述从设备发货时间-进场安排-安装各个阶段时间安排 -不可预见突发处理时间-验收时间等）来评定能否提前完工的打分依据。 |  |

喀什中医医院感染科医疗设备采购项目

招 标 文 件

项目编号：

# 第 三 册

第7章 政府采购合同

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

# 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交 乌鲁木齐仲裁委员会喀什分会 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章并签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |