



招  标  文  件

项目编号：0634-224XZ1ZH0302
项目名称：第三批医疗设备采购项目
委托单位：新疆医科大学第二附属医院
采购代理：新疆招标有限公司

                                
新疆招标有限公司编制

 目     录

3

第一部分 投标邀请

5

第二部分  投标人须知

7

投标人须知附表

9

A  说　明

10

B  招标文件

10

C  投标文件的编写

13

D  投标文件的递交

14

E  评标程序

17

F  授予合同

18

G  招标失败条件

18

H 招标纪律要求

20

第三部分  货物需求及技术要求

20

第四部分  合同范本

55

第五部分　范本格式



第一部分 投标邀请

项目编号：0634-224XZ1ZH0302
1、新疆招标有限公司受新疆医科大学第二附属医院的委托，对该院第三批医疗设备采购项目（预算总额585万元）下的货物及其相关服务组织公开招标。兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标。   
2、招标内容：
	包号
	品目
	设备名称
	国别
	数量
	预算金额（元）
	备注

	1
	1
	高清宫腔镜系统
	允许进口
	1
	1200000
	免税（不含进口环节税、关税）

	
	2
	等离子电切电凝系统+4K摄像系统（高清）
	允许进口
	1
	1400000
	免税（不含进口环节税、关税）

	
	3
	4k腹腔镜
	允许进口
	1
	1500000
	免税（不含进口环节税、关税）

	
	4
	电子支气管镜
	允许进口
	1
	1500000
	免税（不含进口环节税、关税）

	合计
	5600000

	2
	1
	宫腔观察吸引手术系统
	国产
	1
	40000
	

	
	2
	输尿管肾镜8.5Fr
	国产
	2
	100000
	

	
	3
	输尿管肾镜7.5Fr
	国产
	1
	50000
	

	
	4
	腹腔镜手件
	国产
	1
	60000
	

	合计
	250000


 3、获取招标文件的时间期限、方式：

投标人可从2022年11月3日至2022年11月10日每天上午10:00至13:30，下午15:30至18:00（北京时间）前往“中招联合招标采购平台”（www.365trade.com.cn）下载招标文件。
4、公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

5、投标截止时间及开标时间：2022年11月23日11:00时（北京时间）
6、开标地点：新疆招标有限公司8楼开标大厅
地址：乌鲁木齐市友好南路179号自治区工信厅8楼开标大厅

委托方名称：新疆医科大学第二附属医院
联系人：韩玺梅、董玮

联系方式：4609126

招标代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆.乌鲁木齐市友好南路179号自治区工信厅13楼（招标一部）

电子信箱374807263@qq.com

联系人：王浩羽
电话：18160659265
传真：0991-4524058

账户名称：新疆招标有限公司

人民币开户银行：新疆乌鲁木齐工行友好南路支行

人民币账号：3002013709022305571

第二部分  投标人须知

目    录

A. 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的投标人

4.投标人资格

5.投标费用

B. 招标文件

6.招标文件构成

7.招标文件澄清

8.招标文件的修改

C. 投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.投标人资格的证明文件

16.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

D. 投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

E. 评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

F. 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.招标代理标服务费

G. 招标失败条件

投标人须知附表

	序号
	内      容

	说          明

	1
	项目名称：第三批医疗设备采购项目
项目编号：0634-224XZ1ZH0302

	2
	委托方名称：新疆医科大学第二附属医院

	3
	招标代理机构名称：新疆招标有限公司
单位地址：乌鲁木齐市友好南路179号

邮编：830000

电话：0991-4535634

传真：0991-4524058

	4
	投标保证金金额：第一包：拾万元整；第二包：伍仟元整（两个包均须足额缴纳） 

	5
	投标语言：中文

	投 标 文 件 的 编 制 和 递 交

	6
	投标人资格标准：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如财务状况报告或会计师事务所出具的近三年任意一年财务审计报告等，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）

5.采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（若未提供，由代理机构及监督人现场查询核实）；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

7. 本项目不接受联合体投标。

8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9 本项目特殊要求：

9.1具有医疗器械经营资格； 

9.2根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；

9.3所投进口设备若不是投标人自己制造的，应提供制造厂家的项目授权原件，或者提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明原件。
备注：此款为实质性内容，如不符合将视为投标无效。

	7
	保证金由基本账户转出

账户名称：新疆招标有限公司

人民币开户银行：新疆乌鲁木齐工行友好南路支行

人民币账号：3002013709022305571

	8
	投标有效期90天（如不满足将导致投标无效）

	9
	投标文件：一套正本，五套副本

	10
	投标文件以密封形式递交至：开标现场或线上开标（如因疫情原因，开标时未解封，投标、开标地点可能会变更为网上开标，望各投标人周知）
投标文件递交截止时间：2022年11月23日11:00时（北京时间）

	11
	开标日期：2022年11月23日11:00时（北京时间）

开标地点：新疆招标有限公司（如因疫情原因，开标时未解封，投标、开标地点可能会变更为网上开标，望各投标人周知）

	12
	报价要求： 
12.1国产产品人民币报价

12.2 进口免税（不含进口环节税、关税）产品

12.2.1 进口产品美元报价（包含外贸代理费0.23/美元）
12.2.2包含内陆运输费、保险费和伴随费用；

12.2.3报价需包含但不仅限于设备（含配套软件）成套供货、包装、运输、保险、指导安装、调试、验收、进行所有测试、协助验收、培训、技术服务、质保期内维修保养、售后服务以及必不可少的备品备件、一年内易损件、专用工具等全部货物与服务所需的所有费用及投标人应该缴纳的与合同价格有关的所有税费及外贸代理费0.23/美元；
12.2.4含对美加征的进口关税（仅产品注册产地为美国的产品）；

12.2.5不含进口环节税、关税。

12.3 采购人指定交货地、交货价。

12.4列出详细的备品备件、专用工具的清单以及所需提供的相关服务的费用，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、型号、产地、制造商、单价、总价。


第一包所投产品如有国产产品，以开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行投标货币对投标资料表中规定的评标货币的转换。
	
	

	14
	未标注允许进口的产品不接受进口产品投标。

	15
	质疑电话：18160659265

	16
	注：本项目所投货物如有中小企业制造商，行业划分标准所属行业为制造业-专用设备制造业-医疗仪器设备及器械制造。

	授　予　合　同

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：招标代理服务费由中标方向新疆招标有限公司支付，支付标准按照计委（2002）1980号文下浮50%执行（不含税）。


A  说　明

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “招标代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “买方”、“委托方”系指新疆医科大学第二附属医院；

2.3 “投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的投标人。

3．合格的投标人

3.1 有能力提供招标文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的投标人；

3.2 投标人必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4.投标人资格：(废标因素)

4.1. 具有独立承担民事责任的能力；

4.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如财务状况报告或会计师事务所出具的近三年任意一年财务审计报告等，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）

4.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

4.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）

4.5.采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（若未提供，由代理机构及监督人现场查询核实）；

4.6. 法律、行政法规规定的其他条件。

4.7. 本项目不接受联合体投标。

4.8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.9 本项目特殊要求：

4.9.1具有医疗器械经营资格； 

4.9.2根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；

4.9.3所投进口设备若不是投标人自己制造的，应提供制造厂家的项目授权原件，或者提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明原件。
5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B  招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵投标人须知；

⑶货物需求一览表及技术规格；

⑷合同范本；

⑸范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

7．招标文件澄清

7.1 投标人对招标文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

7.2投标人对招标文件有质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标机构在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人。

8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人。

C  投标文件的编写

9．要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及投标人与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1） 投标书、开标一览表、投标分项报价表；

（2） 资格证明文件；

（3） 所投设备的相关技术/证明资料；

（4） 投标保证金；

（5） 招标文件货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件资料。

11.2 投标人应将投标文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

13．投标报价

13.1 投标人应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写金额和大写金额要相符。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2 招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.2.3 国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1当以小写金额与大写金额有差异时，以大写金额为准；
13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14.投标货币

14.1 人民币报价。
15．投标人的证明文件：（随身携带备查）
15.1. 具有独立承担民事责任的能力；（营业执照副本原件或经第三方公证的复印件件）

15.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供健全的财务会计制度证明文件，例如财务状况报告或会计师事务所出具的近三年任意一年财务审计报告等，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表，复印件加盖投标人公章）

15.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

15.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近一年任意三个月缴税记录及社保缴纳证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明，复印件加盖投标人公章）

15.5.采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（若未提供，由代理机构及监督人现场查询核实）；

15.6. 法律、行政法规规定的其他条件。

15.7. 本项目不接受联合体投标。

15.8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

15.9 本项目特殊要求：

15.9.1具有医疗器械经营资格；（提供原件）
15.9.2根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；

15.9.3所投进口设备若不是投标人自己制造的，应提供制造厂家的项目授权原件，或者提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明原件。备注：此款为实质性内容，如不符合将视为投标无效。

注：（1）除有特别说明外，原则上所有文件必须按照上述要求提供，并随身携带，以备查验；同时，将其复印件加盖投标企业公章附在投标文件里；
（2）投标文件中，所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

16 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

16.1投标人须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

17．投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致投标无效）
17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标文件须打印。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由法人或法人授权代表签章。

18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

19 投标文件的份数：一式8份。正本1份，副本7份。

D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 投标人应将投标文件正副本合并密封，在密封件的封面上标明投标人名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 投标文件袋上应写明：

（1） 委托方名称：           
（2） 项目名称：             
（3） 包号及内容：           
（4） 项目编号：             
（5） 注明“开标时才能启封”

（6） 投标单位名称：            
20.3为方便开标唱标，投标人须将开标一览表、保证金缴纳凭证与投标文件正本密封在一起。

20.4招标文件装订要求：投标文件要求不得活页装订。

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于2022年11月23日11:00时（北京时间）。
投标文件以密封形式递交至：开标现场

21.2 所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标代理机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送到招标文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。

E  评标程序

23．开标

23.1本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间地点进行开标，将邀请投标人的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。

23.2 宣布投标文件开启顺序。
23.3 开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容并记录。

23.4 评标原则在开标会议上宣布。
23.5对采购人的纪律要求

      采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.6对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

23.7 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

    与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.8对评标委员会成员要求评标纪律

23.8.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.8.2评标委员会成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购人征询确定中标人意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。
24.2 在对投标文件进行详细评估之前，监督人将按照招标文件前款规定的资格标准对供应商资格文件进行审查。对资格审查不合格的，其投标将被拒绝。
24.3评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.4 评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

	序号
	评审内容
	是否满足

	1
	在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案，其投标报价视为无效报价。
	

	2
	投标报价未高于单项和总价设定的预算金额。
	

	3
	在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。
	

	4
	评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。
	

	5
	评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。若存在重大偏差将被视为未实质性响应招标文件。
	

	6
	质保期、交货期满足招标文件要求。
	

	7
	没有不满足招标文件实质性要求的其他情形。
	

	审查结果
	


25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的投标人资格、投标人资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素（售后、业绩及信誉情况）占70分。将每位投标人的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标人的总得分。

详细评分标准如下：

一、价格部分（30分）

价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30×100%，如此类推，算出所有投标人的价格得分。

二、技术、商务部分（70分）
	评分项目
	评审内容
	详细评审
	分值

	技术部分（45分）
	技术参数符合程度
（35分）
	根据第三部分货物需求及技术要求，全部满足要求得35分。 “*”号技术参数每有一项负偏离，按3分抵扣，扣完为止；一般技术参数每有一项负偏离，按1分抵扣，扣完为止。
（注：供应商需如实填写所投产品参数；并提供能够证明其参数真实有效的证明文件（技术检测报告或白皮书），若证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏离）
	35

	
	配置情况(2分)
	所投产品配置高于货物需求配置的，且有利于提升工作效率的得2分，否则不得分。
	2

	
	投标产品的可靠性（3分）
	所投产品运行稳定，不存在质量问题，未发生过召回事件，使用记录良好得3分，（提供承诺函，未提供该项不得分）；偶有故障发生得1分，发生过召回事件得0分。
	3

	
	投标产品的维护成本（3分）
	根据产品的维修维护成本（供应商需提供备品备件价目表，未提供此项不得分）等方面进行综合评价。
所提供产品备品备件价目表项目齐全且维修维护成本低得2分，项目不全或产品的维修维护成本高得1分，未提供不得分。并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件件表内价格收取费用（提供承诺函得1分，未提供不得分）
	3

	
	供货计划（2分）
	综合考虑目前疫情防控情势，提供完整可行的供货方案，包括供货进度计划、疫情期间货物的消杀检疫配送措施，每存在一处缺陷扣1分。
	2

	商务部分（25分）
	全国性非特定行业业绩  
（15分）
	所投产品自 2019 年以来的类似项目成功案例，投标设备需提供业绩证明材料，提供一项（“一项”指本标包每台投标产品均提供一项有效业绩）得3分，最多得15分。业绩认定：业绩必须提供合同协议书或中标通知书的复印件或扫描件，及验收单。未按上述要求提供业绩证明材或内容模糊不清的，其业绩不予认定。
	15

	
	售后服务
体系
(10分)
	质保期优于招标文件要求，每增加一年得1分，满分3分
	3

	
	
	视企业承诺的工作方案、售后服务网点分布、技术全面性等方面进行评分。1、供应商须提供完善售后服务方案（1分）及售后服务承诺书（1分）；2、供应商国内有常驻售后服务网点及工程师（1分）；3、制造商在中国境内设有零备件库（1分）；未提供证明材料不得分。
	4

	
	
	应急预案：由投标人根据采购人实际情况提供相适应的方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分。包括①解决问题能力、②紧急故障处理预案、③故障维修响应时间、④备品备件供应、⑤提供备用替代设备、⑥定期巡检维护方案等，每缺少一项扣0.5分，扣完为止。
	2

	
	
	培训及技术指导方案等均满足招标文件要求，有详细的①设备使用培训方案和用户培训计划及②使用过程中的技术指导方案，每缺少一项扣0.5分，未提供不得分。
	1


说明：评委对各投标人二、三项内容量化打分时，二、三项合计最高得分与最低得分相差30%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

本项目将对小型和微型企业产品（含监狱企业、残疾人福利性单位）的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

如供应商为残疾人福利性单位或小微企业（含监狱企业），需提供《中小企业声明函》，对残疾人福利性单位及小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。若大中型企业中标，鼓励大中型企业向小微企业分包。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值
27．评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，经评审具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件，且综合评分得分最高的投标人。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该投标人无法圆满履行合同，招标人将对下一个可能中标的投标人资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 中标公示发布的同时，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

31．签订合同

31.1 投标人收到《中标通知书》后，应在30日内与买方签订合同。买方和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保证金（如适用）

32.1中标方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33．招标代理服务费

33.1中标方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理服务费：

33.1.1中标人须向新疆招标有限公司支付中标服务费。

33.1.2 在宣布中标后一周内，中标方须按第33.1.1条规定的标准以银行汇票、转帐支票或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。
34投标人应当在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.投标人在中标后需要融资时可以申请政府采购合同融资，具体内容详见《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》新财购【2022】17号。

35.1享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

G  招标失败条件
34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.招标文件截止时间后，实际参与的投标人不足法定家数的；

37.投标报价均超过采购预算的；

38.对招标文件作出实质性响应的投标人不足法定家数的；

H 招标纪律要求

39. 对委托方的纪律要求

委托方不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

40. 对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与委托方串通投标，不得向委托方或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

41 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

    与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

42 对评标委员会成员要求评标纪律

42.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

42.2评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向委托方征询确定中标人意向。

42.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

42.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

第三部分  货物需求及技术要求
	包号
	品目
	设备名称
	国别
	数量
	预算金额（元）
	备注

	1
	1
	高清宫腔镜系统
	允许进口
	1
	1200000
	免税（不含进口环节税、关税）

	
	2
	等离子电切电凝系统+4K摄像系统（高清）
	允许进口
	1
	1400000
	免税（不含进口环节税、关税）

	
	3
	4k腹腔镜
	允许进口
	1
	1500000
	免税（不含进口环节税、关税）

	
	4
	电子支气管镜
	允许进口
	1
	1500000
	免税（不含进口环节税、关税）

	合计
	5600000

	2
	1
	宫腔观察吸引手术系统
	国产
	1
	40000
	

	
	2
	输尿管肾镜8.5Fr
	国产
	2
	100000
	

	
	3
	输尿管肾镜7.5Fr
	国产
	1
	50000
	

	
	4
	腹腔镜手件
	国产
	1
	60000
	

	合计
	250000


第 一 包
品目1：高清宫腔镜系统

一、设备名称：高清宫腔镜系统
二、国别：进口
三、数量：1台
四、技术参数
（一）基本要求
基本要求：所配置的摄像主机、检查镜、等离子电切镜、电刀、摄像头、光学视管、监视器均为同一品牌。
（二）全高清摄像主机     

1、图像输出：分辨率≥1920×1080
2、2D/3D通用平台，可兼容2D摄像头、电子镜、3D电子腹腔镜。
3、具备画中画等多种图像处理功能，可适配全高清电子镜（电子膀胱镜、电子输尿管镜等软性镜）。
*4、至少具备1种腔镜特殊光谱分析处理模式，可以提高对血管的辨识度。
5、 可通过摄像头、键盘等多种方式控制摄像系统的所有功能。
6、具备LCD触摸屏。
*7、主机集成摄像主机和LED冷光源，冷光源使用寿命≥10000小时。
8、具备荧光观察模式。
*9、兼容同品牌电子腹腔镜、电子胆道镜、电子输尿管镜、电子膀胱镜、电子鼻咽喉镜、宫腔镜、等离子电切镜等外科内窥镜产品。
10、亮度调节≥10个级别。
11、电子放大倍数≥2种。
12、内镜图像旋转、翻转180°。
13、色调调节：红色调节±8个步长，蓝色调节±8个步长，色度调节±8个步长。
14、具备当内镜先端距离目标较远时，可自动调整图像亮度、画质，进行电子放大等。
（三）高频电刀
1、具有单极、双极、生理盐水模式。
2、具有多种单极模式具有纯切，混合切，软凝固及喷洒功能。每种切割凝血模式具有至少三种功效；且一键可调。
3、同时还可进行生理盐水前列腺电切，宫腔电切-等离子电切手术。
4、具有CF级别最高防电标准。
5、具备自动排烟功能。
6、具备触摸屏面板。
7、具有中文操作界面。
8、自动报警功能；具有中文提示错误代码以及解决路径。
9、自动监测切割与凝血时的火花大小。 
10、可存储至少30种的手术模式，一键切换。 
（四）高清摄像头：宫腔镜摄像头
1、超轻L型摄像头
2、CCD高清摄像头，分辨率≥1080。
*3、可采集至少1种有助于腹腔镜检查的特殊光谱，配合主机、光源等，提高对血管的辨识度。
4、可环氧乙烷、低温等离子灭菌。
（五）等离子电切镜：1套
1、光学视管直径4mm，视野角度12°
2、可高温高压灭菌。
3、外管鞘26 Fr，双旋阀，可旋转，可持续灌流。
4、内管鞘先端部具有特制陶瓷头，带闭孔器，非正圆管鞘。
5、管鞘均应经过磨砂处理，增加表面润滑剂停留时间，降低插入或退出时对尿道粘膜的机械性损伤。
6、内外管鞘之间锁定紧密，防止漏水，可360度旋转。
7、光学视管与管鞘，工作把手与内管鞘直插式锁定，不滑脱。
8、配备等离子电切工作把手、电切连线、消毒盒、导光束各一个。
9、不锈钢材质。
（六）宫腔检查镜：1套
1、直径≤3mm光学视管，视野方向30°(1根)。
2、可高温高压、低温等离子、浸泡灭菌。
3、管鞘具有防堵塞功能。
4、配6.5mm外管鞘1个，含活检钳、抓取钳、剪刀个一把。
5、配5.5mm外管鞘1个。
6、配4.5mm外管鞘1个。
（七）医用液晶显示器，1台
1．医用专用液晶显示器，尺寸≥32寸。
2．分辨率≥3840X2160;
3. 色域：BT. 2020/ BT. 709。
4、输入输出端口：输入HDMI、DVI-D、SDI等，输出DVI-D、SDI等，具备独立2K图像专用的输入输出接口。
5．拥有双画面表示、翻转工功能、支持HDR等功能。
（八）其他要求：
1、配备进口膨宫机1台。
2、配图文工作站1套。
3、配备专用宫腔镜台车。
4、宫腔镜电切镜头、膨宫管

5、所需耗材及附件需单项报价，并作为评标的参考依据。
6、当地具备专业工程师提供售后服务，出现故障时2小时内响应，24小时解决故障或提供备用机，每年不少于4次的设备巡检维护，并出具相应服务工单。
品目二：等离子电切电凝系统+4K摄像系统（高清）
1、 设备名称：等离子电切电凝及高清摄像系统
2、 国别：进口
3、 数量：1台
4、 技术参数
（一）基本要求
整机原装进口，所配置的摄像主机、摄像头、等离子电切镜、光学视管、监视器均为同一品牌。
（二）全高清摄像主机     

1、全高清图像输出，分辨率≥1920×1080
2、2D/3D通用平台，可兼容2D摄像头、电子镜、3D电子腹腔镜。
3、具备画中画等多种图像处理功能，可适配全高清电子镜（电子膀胱镜、电子输尿管镜等软性镜）。
*4、至少具备1种腔镜特殊光谱分析处理模式，可以提高对血管的辨识度。
5、可通过摄像头、键盘多种方式控制摄像系统的所有功能。
6、具备LCD触摸屏。
*7、主机集成摄像主机和LED冷光源，冷光源使用寿命≥10000小时。
8、具备荧光观察模式
9、兼容同品牌电子腹腔镜、电子胆道镜、电子输尿管镜、电子膀胱镜、电子鼻咽喉镜、宫腔镜、等离子电切镜等外科内窥镜产品。
10、亮度调节≥10个级别
11、电子放大倍数≥2种
12、内镜图像可旋转、翻转180°
13、色调调节：红色调节≥±8档，蓝色调节≥±8档，色度调节≥±8档。
14、具备当内镜先端距离目标较远时，可自动调整图像亮度、画质，进行电子放大等。
（三）、全高清摄像头

1、可高温高压灭菌3CCD摄像头，图像分辨率≥1920×1080
2、通过摄像头可操控气腹机、冷光源等腔镜设备。
3、标配自动化变焦控制开关，可将放大倍率调整到最适宜成像
的焦距。
4、具备荧光观察模式
（四）光学镜
1、高清，10mm，视野方向30度。
2、速锁型，可高温高压灭菌。
（五）导光束  


玻璃纤维介质，长度≥280cm，可高温高压灭菌。
（六）高清摄像头：电切镜用摄像头
1、超轻L型摄像头。
2、CCD高清摄像头，分辨率≥1080。
*3、可采集至少1种有助于腹腔镜检查的特殊光谱，配合主机、光源等，提高对血管的辨识度。
4、可环氧乙烷、低温等离子灭菌。
（七）等离子电切镜
1、光学视管直径4mm，视野角度12°
2、可高温高压、低温等离子灭菌。
3、外管鞘26 Fr，双旋阀，可旋转，可持续灌流。
4、内管鞘先端部具有特制陶瓷头，带闭孔器，非正圆管鞘。
5、不锈钢材质。
6、管鞘均应经过磨砂处理，增加表面润滑剂停留时间，降低插入或退出时对尿道粘膜的机械性损伤。
7、内外管鞘之间锁定紧密，防止漏水，可360度旋转。
8、光学视管与管鞘，工作把手与内管鞘直插式锁定，不滑脱。
9、不需负极板，可实现干净并精确的电切和电凝。
10、配备等离子电切工作把手和消毒盒、导光束各一个。
（八）医用液晶显示器
1．医用专用液晶显示器，尺寸≥31寸，具备4k、3D图像显示功能。
*2.分辨率≥3840X2160。
3. 色域：BT. 2020/ BT. 709
4. 输入端口信号涵盖：HDMI，DVI-D，3G-SDI等。
（九）其他要求：
1、配30°内窥镜（φ10×320)、φ10×330施夹钳、抓钳（φ5×330）、带锁钳柄、弯头双剪（φ5×330）、肠钳（φ5×330）、组织抓钳（φ5×330）、有空抓钳（φ5×330）、弯头持针钳（φ5×330）、弯分离钳（φ5×330）、小头弯分离钳（φ5×330）、电凝钩（带吸引φ5×330）、气腹针（φ2×150）、双极电凝分离钳（φ5×350）各一套。
2、配备专用台车。
3、所需耗材及附件需单项报价，并作为评标的参考依据。
4、当地具备专业工程师提供售后服务，出现故障时2小时内响应，24小时解决故障或提供备用机，每年不少于4次的设备巡检维护，并出具相应服务工单。
品目三：4k腹腔镜
一、设备名称：超高清4K腹腔镜

二、国别：进口

三、数量：1台

四、技术参数

基本要求：摄像平台系统、摄像头、冷光源、气腹机、光学视管均为原装进口同一品牌，主监视器（医用）原装进口品牌，副监视器（医用）国产品牌。

（一）、超高清4K摄像平台系统（一套）：

*1.输出图像要求4K，分辨率不小于3840x2160。

2.
图像色域范围≥BT.2020，≥12种色彩调整功能；
3.
具有至少8种电子快门设置，调节图像传感器的曝光时间

4.
主机显示屏具有触摸屏画面

5.
红色调节：≥±8档；蓝色调节：≥±8档；色度调节：≥±8档；

6.具备当内镜先端距离目标较远时，可自动调整图像亮度、画质，进行电子放大等。

*7.至少具备1种腔镜特殊光谱分析处理模式，可以提高对血管的辨识度；

8.
可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式。

9.
具有测光灵敏度、构造强调和轮廓强调功能；术野画面至少5级亮度可调。

10.术野画面可实现电子放大功能；术野画面至少3倍电子放大功能，5级可调。

11.术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。

12.通过摄像头可操控手术设备，可通过摄像头和主机实现白平衡、变焦、记录、色彩模式、强调、释放功能；并可实现与一体化手术室无缝连接。

13.具备USB接口。

14.输出端口：3G-SDI/HD-SDI或12G-SDI或DP或HDMI1.4a以上，具备4K和HD信号输出。
15.电气安全：医用设备电气安全BF及以上。
16.可注册≥5个用户设置，可保存用户系统设置、色度、色调模式、对比度、色彩强调模式、白平衡等使用习惯，断电、重启后，用户设置自动保存，不会丢失。

（二）、超高清4K摄像头（一个）

*1.采集像素：采用系统背照型CMOS，摄像头像素不小于3840 x 2160，逐行扫描。

2.可实现自动调焦和手动调焦。

3.全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。

4.摄像头按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、白平衡、亮度、色彩。

5.可采集至少1种有助于腹腔镜检查的特殊光谱，配合主机、光源等，提高对血管的辨识度。

6.电气安全：医用设备电气安全BF及以上。

7.可高温高压消毒灭菌。 

(三)、冷光源系统（一台）：

1.
输出功率≥300W、色温6000K；

2.氙灯，寿命≥500小时；

3.
具备光源亮度自动调节功能；

4.
具有待机键，可一键开启或关闭照明；

5.
面板采用触摸面板；

6.
安全等级：医用设备电气安全BF及以上。 

*7.可发射至少1种有助于腹腔镜检查的特殊光谱光，配合主机、摄像系统等，提高对血管的辨识度

8.配备导光束1条。
(四)、4K医用显示器（二台）：

1.要求一台≥31寸；另一台≥55寸(进口)。
*2.主监视器分辨率不低于3840 x 2160，宽高比16：9；

3.色域：BT. 2020/ BT. 709；

4.视野角度水平和垂直方向≥178°；

5.双屏显示功能，包括画中画、画外画模式等；

6.输入信号：HDMI、DVI-D、SDI等；

7.输出信号：DVI-D、SDI等；

(五)、全自动气腹机（一台）

1. 灌流速度最高≥45L/min。

2. 至少具备高速、高精两种灌流模式。

3. 具有高、中、低三种模式；最小流量0.1升/min，适用于儿童手术需要。

4. 具备压力自动调节装置，防止由于供气中断导致的气腹系统崩溃。

5.集成安全系统，可快速检测压力过高情况。

6. 若在一定时间内无外部干预，系统自动报警。

7. 医用设备电气安全BF及以上。

(六)、腹腔镜（1根）：

1、4K专用30度镜头：视向角30°，直径10mm，工作长度≥318mm。

2.配专用消毒盒，可高温高压消毒。

（七）、其他配置

1、配五层腔镜专用台车一套。

2、配4K30度镜头：视向角30°，直径5mm镜头一根（原厂）
3、配消毒盒、二氧化碳减压阀、高频电刀一台。

4、所需耗材及附件需单项报价，并作为评标的参考依据。

5、当地具备专业工程师提供售后服务，出现故障时2小时内响应，24小时解决故障或提供备用机，每年不少于4次的设备巡检维护，并出具相应服务工单。

品目四：电子支气管镜
一、设备名称：电子支气管镜

二、国别：进口

三、数量：1台

四、技术参数

所投产品主机、光源、显示器、治疗镜、检查镜均为进口同品牌产品。

（一）、图像处理装置

1、具备标清和HDTV数字高清信号双线路输出模式,数字信号输出支持1080P

2、具备≥13档色彩强调功能，能选择性地使红白对比加强。

3、具备色图显示功能，突出强调细微病灶。

4、具备物理特殊光检查功能,可显示浅表层黏膜的血管分布状态,突出强调黏膜构造的细微变化。

5、具备快速实时冻结功能，可从连续图片中选择所需图像。
6、具备电子放大功能。

7、具备全自动测光功能，保证图像的整体亮度达到最均匀的效果。

8、可通过面板上的按键进行自动白平衡。

9、具备构造强调功能，≥6档可调。

10、具备轮廓强调功能，≥6档可调。

11、具备内镜信息记忆功能，可预设白平衡及操作参数。

12、至少具备HD-SDI、DVI输出接口，双路输出，可实现与外挂2套存储设备的同步传输。

13、具备静态图像存储接口。

*14、为后期需要，投标产品需兼容超声穿刺镜及超细支气管镜（外径3.5mm以下）

（二）、内窥镜冷光源

1、氙灯：功率≥300W（连续使用寿命≥500小时），双灯（一用一备）。

2、可发射至少1种有助于检查的特殊光谱光，配合主机、摄像系统等，提高对血管的辨识度。

3、送气压力：≥4档。

4、自动曝光≥13档。
5、调光方式具有自动、手动模式。

6、具备过热保护功能。

7、具备强透光定位功能。

8、具备专用滤光片，可进行颜色转换。

9、关闭光源后，设定信息仍可被保存。

（三）、高清晰度液晶监视器

1、屏幕尺寸≥31英寸

*2、分辨率≥3840x2160像素

3、具备画中画显示功能

4、视野角度水平和垂直方向≥178°

5、支持图像旋转、HDR功能

6、输入输出端口：输入HDMI、DVI-D、SDI等，输出DVI-D、SDI等，具备独立2K图像专用的输入输出接口。

（四）、诊断型电子支气管镜

1、渐软性镜身

2、视野角≥120°

3、视野方向：0°直视

4、景深2-100mm

*5、软性部外径：≤4.9mm

6、钳子管道直径：≥1.95mm

7、弯曲角度 上≥210°，下≥130°

8、具备效长度: ≥600mm

9、内镜插入管具备左/右旋转功能，提高支气管镜的插入性，便于诊断及治疗

10、防水、一触式接头

（五）、治疗型电子支气管镜
1、渐软性镜身

2、视野角：≥120°

3、视野方向：0°直视

4、景深：2-100mm

5、软性部外径：≤6.0mm，先端部外径:≤5.9mm

6、钳子管道直径：≥2.95mm

7、弯曲角度 上≥180°，下≥130°

8、有效长度:≥600 mm

*9、内镜插入管具备左/右旋转功能，提高支气管镜的插入性，便于诊断及治疗。

10、防水、一触式接头

（六）、其他要求：

1、配备专用台车

2、配置困难气道车

3、所需耗材及附件需单项报价。


4、当地具备专业工程师提供售后服务，出现故障时2小时内响应，24小时解决故障或提供备用机，每年不少于4次的设备巡检维护，并出具相应服务工单。
备注： 
1、本章节中的参数只作为参考，但所投产品参数不得低于上述要求。

2、投标文件必须参照第六部分范本格式（包括但不限于）。

3、若该设备使用中涉及有关耗材，请提供维持该设备正常使用的耗材明细及报价（单价），并注明序号、产品名称、注册证名称、生产厂家、单价、单位， 同时提供耗材制造商授权书、生产许可证以及所投产品的医疗器械注册证， 开标时须携带样品。（耗材报价需提供相应证明材料，如合同、中标通知书或其他证明材料）

4、提供所投产品技术支持文件，包括产品彩页及检测报告等，评审时以国家权威部门提供的检测报告为准，响应文件中正本副本都必须提供所投产品的彩色页面介绍。
5、售后服务应满足以下要求：上门安装、调试，人员操作培训；设备配件供应有保障，易买易装；免费提供设备软件升级；国内设有维修机构或配备专业维修人员，质量保修期内所有故障免费进行维修及零部件的更换（人为损坏、工作环境不符合条件所致损坏除外）；质量保修期内每季度免费上门维护保养1次；接到故障报修，接到维护或故障通知后2小时内，厂家委派的技术人员必须到场，并提出解决方案；在无需更换配件的情况下8小时内排除故障；更换配件的情况下，故障排除不超过24小时。

   6、质保期：≥3年
7、交货期：国产产品合同签订后30个日历日，进口产品合同签订后90个日历日。

第 二 包
品目一：宫腔观察吸引手术系统
一、设备名称：宫腔观察吸引手术系统（可视流产吸引手术设备）

二、国别：国产

三、数量：1套

四、技术要求

（一）、适用范围：适用于对妊娠早期的胚胎组织进行观察和吸引，从而达到人工流产的目的。 

（二）、技术参数： 

1、图像处理器： 

1）图像处理器功耗：≤20VA ；

2）图像处理器工作站工作电压：AC220V，50Hz ；

2、计算机：

1）运行内存：4GB，硬盘：500GB，Intel CPU：处理器主频率≥3.3GHz 

2）显示器： ≥23.8 英寸彩色液晶显示器

3）显示器分辨率：≥1920*1080 

3、一次性可视吸引管：

1）光学性能：

1.1） 照明：LED 灯≥2 颗

1.2） 视向角：35°±10°

*1.3）视场角：100°±15% 

*1.4）分辨率：≥8lp/mm（镜头外 0-3mm）

1.5） 成像色彩：彩色 

1.6） 图像像素：≥480×480 

1.7） 观察范围（空气中）：0～20mm 

2）物理性能：

2.1）吸引管最大工作长度：≥157mm 

2.2）管身材质：医用不锈钢 

3）吸引管要求：

*3.1）管体内置高清摄像头。

3.2）直视窗口采用疏血性处理，手术过程中不会因血污而降低画面质量。 

3.3）单管单腔，吸引通道更大。

3.4）一次性可视吸引管手柄上需设置拍照和录像功能，直接通过手柄的按钮实现图片及视频资料的采集。

 （三）、配备简易台车1台、脚踏1套。

品目二：输尿管肾镜8.5Fr
一、设备名称：输尿管肾镜

二、国别：国产

三、数量：2

四、技术要求

1、视向角：0°

2、视场角：≥75°

3、*头部最细端外径≤Fr8.5  尾部≤Fr13.4

4、景深范围：3～20mm

5、工作长度：≥425mm

6、器械通道：≥F6

7、输尿管肾镜钳子：F5*580mm

8、*配备经皮肾镜手术使用皮肤组织钻孔器1个。一体化双层鞘管，可同时满足手术中的灌注和吸附。带侧吸设置，指控式负压调节Y型鞘管，可随时根据手术需要调节负压吸力。

9、能与医院在用的Storz 、奥林巴斯、国产同类设备等主机相匹配。

10、本地具有售后维修人员，维修提供备用镜。

11、每条镜子配专用消毒盒1个，异物钳1把。

12、配导光束1条。

品目三：输尿管肾镜7.5Fr
一、设备名称：7.5Fr输尿管肾镜

二、国别：国产 

三、数量：1 

四、技术要求：

1、视向角：0°

2、视场角：≥75°

3、*头部最细端外径≤Fr7.5  尾部≤Fr 12.4

4、景深范围：3～20mm

5、工作长度：≥425

6、器械通道：≥F5.4

7、输尿管肾镜钳子: F5*580mm

8、*配备经皮肾镜手术使用皮肤组织钻孔器1个。一体化双层鞘管，可同时满足手术中的灌注和吸附。带侧吸设置，指控式负压调节Y型鞘管，可随时根据手术需要调节负压吸力。

9、能与医院在用的Storz 、奥林巴斯、国产同类设备等主机相匹配。

10、本地具有售后维修人员，维修提供备用镜。

11、配专用消毒盒1个，活检钳1把。

品目四：腹腔镜手件
一、设备名称：腹腔镜手件

二、国别：国产

三、数量：1套

四、 技术要求：

1、30°内窥镜   规格：φ10×320

2、施 夹 钳   规格：φ10×330

3、抓钳   规格：φ5×330

4、带锁钳柄

5、弯头双剪   规格：φ5×330

6、肠钳   规格：φ5×330

7、组织抓钳   规格：φ5×330

8、有空抓钳   规格：φ5×330

9、弯头持针钳   规格：φ5×330

10、弯分离钳   规格：φ5×330

11、小头弯分离钳   规格：φ5×330

12、电凝钩（带吸引）   规格：φ5×330

13、气 腹 针   规格：φ2×150

14、双极电凝分离钳   规格：φ5×350

备注： 
1、本章节中的参数只作为参考，但所投产品参数不得低于上述要求。

2、投标文件必须参照第六部分范本格式（包括但不限于）。

3、若该设备使用中涉及有关耗材，请提供维持该设备正常使用的耗材明细及报价（单价），并注明序号、产品名称、注册证名称、生产厂家、单价、单位， 同时提供耗材制造商授权书、生产许可证以及所投产品的医疗器械注册证， 开标时须携带样品。（耗材报价需提供相应证明材料，如合同、中标通知书或其他证明材料）

4、提供所投产品技术支持文件，包括产品彩页及检测报告等，评审时以国家权威部门提供的检测报告为准，响应文件中正本副本都必须提供所投产品的彩色页面介绍。
5、售后服务应满足以下要求：上门安装、调试，人员操作培训；设备配件供应有保障，易买易装；免费提供设备软件升级；国内设有维修机构或配备专业维修人员，质量保修期内所有故障免费进行维修及零部件的更换（人为损坏、工作环境不符合条件所致损坏除外）；质量保修期内每季度免费上门维护保养1次；接到故障报修，接到维护或故障通知后2小时内，厂家委派的技术人员必须到场，并提出解决方案；在无需更换配件的情况下8小时内排除故障；更换配件的情况下，故障排除不超过24小时。
   6、质保期：≥3年
7、交货期：国产产品合同签订后30个日历日，进口产品合同签订后90个日历日。

商务条款

1.交货时间：国产产品合同签订后30个日历日，进口产品合同签订后90个日历日。

2.交货地点：新疆医科大学第二附属医院。

3. 付款方式：签订合同后预付20％款，货到验收合格后付到97％款，剩余3％尾款一年内付清，同时中标方应于收到中标通知书之日起15个日历日内，向招标人提交合同总价10%的履约保函作为担保，在保修期满后退回。中标方没有按规定提交履约保函的，招标人有权拒绝签订合同并取消中标方的成交资格。
4.质保期：自验收合格之日起质保期为整机三年，质保期内产品出现任何非人为故障及质量问题免费上门服务，质保期满后只收取材料成本费，软件终身免费升级，硬件终身维修。

5.售后服务要求：响应时间：30分钟内响应，12小时内给出解决方案，24小时内服务人员到场解决。（提供承诺函并加盖公章）

6.培训要求：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员能够正确地使用设备各种功能（至少2次）。（提供承诺函并加盖公章）

7.供应商向采购人提供全部操作手册、维修手册、图纸各一套(如有)，提供全套专用维修工具，应标明配置、规格、承诺作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

8、供应商提供所有合格有效证件、包括软件使用证，维修手册、操作手册和电路图。

9.  验收合格进入保修期的条件是：符合商务条款的全部内容、符合合同内所有硬件、软件功能及临床应用培训的全部要求，买方代表和有关专家签字、验收并有买方盖章为合格有效日期。

10.货物抵达使用单位后，卖方应在三天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员和检验检疫人员在场的情况下开箱点货物，卸车搬运，安装调试均由卖方负责，买方协助，卖方承担所有费用。
第四部分  合同范本
甲方（买方）：新疆医科大学第二附属医院
地址：乌鲁木齐市南湖东路北二巷38号

电话：0991-4609101

乙方（卖方）：

地址：

电话： 

新疆医科大学第二附属医院（以下简称甲方）与                   （以下简称乙方）           设备采购、安装事宜，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。

第一部分 通用条款

在此供应的货物，乙方同意做如下保证:

一、乙方供应的全部货物，必须在不涉及任何担保、留置权、专利权使用费的情况下，交付与本合同规定完全相同的货物。

二、不能将甲方全部或部分付款看作是对有缺陷的工艺或不合格货物的认可。

三、所供货物均须符合相应图纸和技术规范中的相关规定，并且不涉及到任何侵权行为或任何索赔。

四、甲方收到本合同项下的货物，并不表示甲方自动放弃因延期交货、货物不合格或货物与本合同不相符造成的损失而提出索赔的权利。若货物名称、型号、规格、数量、质量等不符合本合同约定，甲方可在收货后随时向乙方提出异议，乙方应免费更换直至货物完全符合本合同约定，且乙方需承担逾期交货的责任。

甲方未提出异议的，乙方仍应于货物质保期内承担保固责任。甲方对货物的验收手续仅仅证明乙方交货的行为，并不能免除乙方应当承担的货物质量责任。

因乙方货物质量瑕疵原因导致甲方对其他第三方承担的违约金、损失赔偿等任何赔偿责任，甲方均有权将该赔偿责任转移给乙方，乙方对此无异议。 

五、甲方有要求乙方延迟一段合理时间再行交货的权利。     

六、除非甲方要求，乙方必须在本合同规定时间内进行交货。乙方同意偿付甲方可能因无法按照本合同约定时间进行交货而引起的所有额外的违约金、赔偿金以及其他费用。 

七、在项目终止或甲方订立本合同所依据的本项目合同终止时，甲方经书面通知可解除本合同，此种情况不作违约处理。 

八、所有交付到甲方现场的货物必须附有交货单。签字的交货单必须附在所有发票上作为本合同付款的前提条件。    

九、所有交货费用均由乙方承担，乙方保证使甲方免于承担全部运费、快递费、保险费、装卸费、其他杂费以及由此带来的任何索赔，本合同专用条款有特别约定的，从特别约定。    

十、乙方分批供应货物的，甲方有权对任何一批货物的数量进行抽查核实，如果实际数量与乙方所提供的数量有短缺的，则乙方此前所供货物的全部数量均应按本批货物短缺比例作相应减少计算。 

十一、因乙方所交货物的权利瑕疵、品质瑕疵等导致甲方遭受任何损失的，乙方保证承担全部赔偿责任。在因上述瑕疵导致甲方陷入索赔纠纷或诉讼中的，在该索赔纠纷或诉讼未得到解决之前，供甲方的结算可按甲方的意见作延迟处理，直至上述索赔得到解决或乙方提供令甲方满意的赔偿为止。 

十二、因乙方全部或部分违约导致双方发生的诉讼/仲裁或甲方与第三方发生的诉讼/仲裁，乙方同意承担甲方因此而支出的全部诉讼费、律师费、调查费、交通费及其他合理费用。    

十三、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的工作内容全部或部分转让给任何第三人。 

十四、乙方声明、陈述和保证其是合法设立并有效存续的独立法人，其授权代表已获得法人授权可代表其签署合同。

十五、甲方作为提供本合同的一方，已经郑重提醒乙方注意本合同的所有条款，并且甲方已经按照乙方的要求，对每一条款均予以了说明。本合同通用条款与专用条款约定不一致的，应以专用条款约定为准。 

第二部分 专用条款

一、 合同标的 

1、货物 

乙方提供的货物为全新产品，并符合合同附件的技术规格所述的标准及相关的国家标准和行业标准，这些标准必须是合同签订时有关机构发布的最新的有效版本。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。                  

注:乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。

2、设备名称、厂家、规格、数量及价格、技术配置要求见下表：

	设备名称
	生产厂家或品牌
	规格

型号
	技术

参数
	单位
	数量
	含税单价(元)
	合计金额（元）
	配置清单

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


3、本合同为固定总价，合同总价为人民币大写：              （小写：￥          元），包含增值税。合同价格已包括货物供给、货物包装、运输费、安装费、调试、装卸费和保险等的全部费用及相关税费。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。 

4、价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。 

二、质量保证

1、产品质量标准（含环保标准）：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照甲方验收标准或者符合合同目的的特定标准履行。

2、乙方保证本协议货物是全新的、未使用过，是符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务、安装调试必须满足甲方和自治区政府采购协议定点采购要求。

3、货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任；

4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付到甲方指定的地点，并负责安装调试。

5、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

三、质量保证期

1、合同内货物（含所有配件）质保期为 XX年，质保期自甲方书面验收合格后，乙方开具发票之日起计算。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应及时内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

四、交货时间、地点

1、乙方于合同签定后   天内，将货物送达至以下指定地点：新疆医科大学第二附属医院，并确保在 3天内完成安装和调试工作，配合甲方做好验收工作。

其它备注说明：如因甲方原因造成无法安装或延期安装，交货期限可后延，乙方同意顺延交货日期。

2、本合同货物由乙方直接发运至甲方，乙方应自行安排专门负责装卸货物的人员到甲方处与甲方指定的接货人对接，乙方人员负责将货物卸至甲方接货人指定的地点。

3、到货地点：新疆医科大学第二附属医院。甲方指定的接货人为：姓名：        ，电话号码：         ； 

   4、在交付时，乙方必须向甲方提供质量合格证书、技术资料（操作、维修、保养）、保修凭证等一切相关资料及配件，否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。

5、交货完成前（即货物交付完成且经甲方验收合格前），本合同项下商品的损毁灭失风险由乙方承担，交货完成后（即货物交付完成且经甲方验收合格后），商品的所有权及损毁灭失风险转移至甲方。（若需安装、调试）由乙方负责安装调试，安装调试完毕且经甲方外观及设备整体质量验收完成之日起算的30天后无质量问题的且经过甲方书面验收合格后视为交货合格。在安装期间，因物件发生的事故及人身伤亡，由乙方承担责任。与甲方无关，甲方不承担任何责任。乙方向甲方承诺其具备履行本合同项下义务所需要的各类资质，如果因为应当具备资质而不具有资质，发生事故造成人身伤亡、财产毁损并牵连甲方承担连带责任的，乙方无条件地承诺甲方因上述连带责任支付的赔偿款项全部由乙方承担。

五、产品包装及运输

１、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责;由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。 

２、提供的全部货物必须采用相应的标准的保护措施进行包装。包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担因其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。 

3、包装费、运输费、装卸费和保险费均已包含在合同单价内。

4、运输途中的货物安全问题均由乙方负责。

六、验收
1、在交货前，乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的必要条件。但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。 

2、数量:提货验收或按乙方发货结算单验收。 

3、如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，甲方有权根据质量保证条款向乙方主张质保责任，并在乙方构成违约或侵权时主张索赔。 

4、自产品交货后当日，甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对产品的质量进行验收。验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

七、售后服务

1、上述产品（含所有配件）的免费保修期为交货并验收合格后XX年 。

2、乙方应提供国内（包括新疆地区）维修站（地址）：                                  ，售后服务联系人：        ，联系电话：           。提供正规的备品备件价格表。保修期后的维修费用，先维修后付款；零备件的购买，先交货后付款；提供保修期后无偿技术支持。
3、质保期内发生一切故障,乙方售后服务人员应于接到甲方电话通知后4小时内免费进行维修处理；质保期外如设备发生故障,乙方售后服务人员应于8小时内进行维修,经检修需要进行备件更换的,提供优惠的配件供应。提供保修期后无偿技术支持。

八、货款的支付

1、签订合同后预付20％款，货到验收合格后付到97％款，剩余3％尾款一年内付清，同时中标方应于收到中标通知书之日起15个日历日内，向招标人提交合同总价10%的履约保函作为担保，在保修期满后退回。中标方没有按规定提交履约保函的，招标人有权拒绝签订合同并取消中标方的成交资格。

2、甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。 

3、乙方银行账户信息：

开户行：                                   

账户名称：                    

银行账号：                    

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

九、违约责任

1）乙方应严格按照合同约定的时间交货，如乙方延迟交货，甲方有权追究延迟交货的违约责任。乙方如逾期供货，每逾期一天，按合同总额的千分之五向甲方承担违约金；乙方逾期供货超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任，甲方解除合同的，乙方应支付合同总价款20%的违约金；

2）在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并于7日内确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。乙方延期交货应通过签订补充协议的方式经甲方盖章确认。

3）乙方所交产品品种、型号、规格、质量、安装等不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修及重新安装，并承担修理、调换或退货、安装而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换、安装的，按合同总额的20%承担违约金。

4）乙方在协议供货有效期内违反本有关质量保证及售后服务的，甲方有权要求乙方支付合同总价款的20%违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

5）乙方向甲方承诺，如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的20%的数额向甲方承担违约金。

十、不可抗力

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、自然灾害、战争或任何其它类似事件；

十一、争议解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同的文本及生效

1、本合同一式陆份，甲方执伍份、乙方执壹份。

2、本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。

3、合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

十三、其他约定事项

1、和本合同相关的双方往来函件(包括传真件、电子邮件)与原件具有同等的法律效力，修改无效。

2、乙方签定的供货补充合同和供货承诺书以及与本合同有关的招投标文件、答疑附件、合同附件等是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜从其规定或另行协商签订补充协议。
3、本合同中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

4、本合同首部的双方联系方式及地址为双方有效的送达地址，如有一方地址发生变更，应在变更后当日向对方书面通知，如因变更方未及时通知，相对方按合同尾部地址送达的，视为送达成功。

（以下无正文，为本合同签署页）

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

新疆医科大学第二附属医院               
合 同 章：                             合 同 章：

法人签字：                             法人签字：

       授权代表签字：                         授权代表签字：

       电话：0991-4609101                     电话：

纳税人识别号:12650000457601578U        纳税人识别号：

地址：乌鲁木齐市南湖东路北二巷38号     地址：

开户行：                               开户行：

行号：103881001270                     行号：

银行账号：30012701040001074            银行账号：

签订时间：  年  月  日                 签订时间：  年  月  日

注：以上合同以中标后最终签订为准
第五部分　范本格式

1、 投 标 书

致： 新疆招标有限公司  

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本五份。

（1） 开标一览表

（2） 投标分项报价表

（3） 规格、技术参数、功能偏离表

（4） 商务条款偏离表

（5） 按招标文件供应商须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

（6） 资格证明文件

（7） 投标保证金，形式（汇票、电汇等形式），金额为（注明币种）。（不收取）
据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　
　电话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
　　

　供应商法人或授权代表：　　　　　　　　　　
　供应商名称：　      　　　　　　　　
　公      章：　　　　　　　　　　
　日　　　期：　　 　年　  月  　日

2、开标一览表

供应商名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　

	包号
	设备名称
	数量
	品牌
	规格型号
	制造商
	投标总价

（万元）
	质保期
	交货期
	备注

	1
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（如有多个设备，开标一览表只填写报价、交货期，其余具体信息在分项报价中填写）

供应商法人或授权代表：　　　　　　　　　　　
注：1、此表与投标书正本一同装在一单独的信封内密封。

2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

3、分项报价表

供应商名称（公章）：         　项目编号/包号：　　　　　　　　 

	序号
	名称
	规格型号
	制造商
	品牌
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总价
	
	
	
	
	
	


供应商法人或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　　

4、法定代表人身份证明书
单位名称：









单位性质：










地    址：

  


       




成立时间：            年                月                  日

经营期限：
                                               


姓    名：         性别：      年龄：        职务：
       

身份证号码：        （请随附身份证复印件并加盖申请人单位公章） 
系               （申请人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证（正反面）


投标申请人：   （加盖申请人单位公章）
年   月   日

5、法人代表授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号、设备名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

	法定代表人身份证（正反面）

	被授权人的身份证（正反面）


法人代表签字　　　　　　　　　　　　　　　　　
被授权人签字　　　　　　　　　　　　　　　　　
公        章：                         
注：凡公司法人前来参加投标的供应商，可以不提供此项证明文件。

6、技术参数、功能偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件规格条目号
	招标文件要求规格
	投标规格
	偏离
	说明
	投标文件页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：与招标文件要求逐条对应填写，不得复制粘贴招标文件中的技术参数，否则评分时技术符合程度项不得分。

供应商法人或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　　
7、商务条款偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明
	投标文件页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


　

供应商法人或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　　　

8、关于资格的声明函

致：　新疆招标有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　   招标内容及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

　本次投标公司的　　　　　　　受权签署本资格文件人：

　名称：　　　　　　　　　　　　　签字：　　　　　　　

　地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务（印刷体）

　传真：　　　　　　            　　　　　　　　　　　　　

　邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　

　盖章：

9、制造商出具的授权函

致：(招标机构)   

    我们（制造商名称)兹指派主要营业地点设在 (贸易公司地址) 的（贸易公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方第0634-              号项目中要求提供的由我方制造（货物名称）货物的有关事宜，并对我方具有约束力；

    (2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务；

(3)我方兹授予（贸易公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

    我方于      年     月     日签署本文件，（贸易公司名称) 于       年

     月     日接受此件，以此为证。

    贸易公司名称                     制造商名称                       
    签字人职务和部门                 签字人职务和部门                 
    签字人姓名                       签字人姓名                       
注：若制造商作为投标主体直接参与投标，可以不提供此项证明文件。

10、国内非特定行业项目类似业绩（提供近三年类似项目业绩，格式自拟）
11、资格证明文件

（复印件盖公章）

1营业执照副本；

2法定代表人身份证和相关资格证明文件；

3缴税、社保证明材料；

4 具有健全会计制度的证明材料；

5 资格要求中要求其他证明材料；

6 节能产品认证证书（如有）；

7 环保产品认证证书（如有）；

8其他相关证明资料。

12、售后服务方案、售后服务承诺书、培训计划、应急预案及文件中要求提供得承诺书。

13、供应商诚信承诺书
为了诚实、客观、有序地参与      （采购人名称）   招标活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招标活动。

二、参加采购代理机构组织的招标活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与招标活动各相关方的合法行为，接受招标活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加招标活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动招标活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加招标活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

供应商：             （公章）

                     法定代表人或委托代理人：             （签字）

                                         年   月   日
14.监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、小微企业声明函中小微企业证明文件等（如有）。

1. 监狱企业证明文件

2.残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的

                 单位的                        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

                                                        日  期：

3.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：
附表：退投标保证金的函（注单独密封）
招标一部（收）：

公司名称：                                            

开户行名称：                                          

账号（基本账户）：                                     

税      号：                                          
联系人姓名：                                          

联系电话：                                            

投标项目名称：                                        

投标项目编号：                                        

投标保证金的形式：              （电汇、网银、现金存款单等）
投标保证金的金额：                                          

（注：如果是个人姓名的汇款，请附汇款人的身份证复印件）

备注：提供开户银行许可证复印件加盖公章、保证金打款记录截图、开票信息（注明如中标后开具专票或普票）

20

