招 标 文 件

文件编号：2241xzj035

项目名称：和布克赛尔蒙古自治县人民医院

住院部提升项目（第二标段）

新疆新之建工程咨询有限公司

2022年8月

目    录

投标须知前附表	1

第一章  招标公告	4

第二章  投标须知	10

第三章  招标内容及技术要求	28

第四章  合同主要条款	126

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 关于投标文件的声明函

附件四 诚信投标承诺书

附件五 投标人（供应商）反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标产品名称、数量、规格及报价明细表

附件八 技术规格偏离表

附件九 商务条款偏离表

附件十 近三年同类产品销售业绩表

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：和布克赛尔蒙古自治县人民医院住院部提升项目（第二标段） 项目编号：2241xzj035 招标内容：医疗设备一批，详见第三章 |
| 2 | 项目采购预算：25226900元，其中： 第一包：10500000元；第二包：1584000元；第三包：5355000元 第四包：1300000元；第五包：550000元；第六包：760000元 第七包：477900元；第八包：4000000元；第九包：700000元 |
| 3 | 采购人名称：和布克赛尔蒙古自治县人民医院 联系人：尼曼加甫 联系电话：0990-6713690 |
| 4 | 采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼。 |
| 5 | 投标保证金金额（人民币）： 第一包：105000元；第二包：15840元；第三包：53550元 第四包：13000元；第五包：5500元；第六包：7600元 第七包：4779元；第八包：40000元；第九包：7000元 须以网银转账的形式由供应商的基本账户账户汇出，须于2022年12月7日11:00时（北京时间）前交至招标代理机构指定账户，公示期结束后予以退还。 |
| 6 | 资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定。 2、具有有效的营业执照。 3、具有医疗器械经营许可证；货物生产厂家须具备医疗器械注册证（含登记表）及医疗器械生产许可证。 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为开标前三日内。 6、第八包特殊要求：投标设备必须具有特种设备制造许可证A5（医用氧舱） |
| 7 | 投标文件有效期：供应商同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。 |
| 8 | 投标报价：供应商应在开标一览表中标明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。 |
| 9 | 投标截止时间：2022年12月7日11:00时（北京时间） |
| 10 | 投标文件的数目：正本壹份、副本肆份。 |
| 11 | 投标文件递交至：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼会议室。 |
| 12 | 开标日期：2022年12月7日11:00时 （北京时间） |
| 13 | 开标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼会议室。 |
| 14 | 数量调整：投标总价的±10%，详见第二章投标须知第31条。 |
| 15 | 交货期：两个月（如设备参数中另有要求的，以设备参数要求为准） 如不满足此项要求，将视为重大偏离。 |
| 16 | 付款方式：合同签订时约定。 |
| 17 | 质保期：一年。 |
| 18 | 供应商须仔细阅读本招标文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，供应商须在投标文件“商务偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出。另外，供应商应对字体置黑的条款、注有 “投标无效”字样的条款、以及加注“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。 |
| 19 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 |
| 20 | 备注：开标时，供应商应在密封的投标文件之外随身携带法定代表人或被授权代表的身份证原件、加盖公章的营业执照复印件及医疗器械经营（生产）许可证复印件，以备开标结束后，采购人对其资格进行审查。 |
| 21 | 注：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
|  | 银行信息： 账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司 开户行名称：中国银行乌鲁木齐市青年路支行 账 号：107673584569 行 号：104881006022 |

第一章  招标公告

项目概况 和布克赛尔蒙古自治县人民医院住院部提升项目（第二标段）招标项目的潜在投标人应在乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼 新疆新之建工程咨询有限公司 业务三部获取招标文件，并于2022年12月7日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2241xzj035

项目名称：和布克赛尔蒙古自治县人民医院住院部提升项目（第二标段）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：25226900

最高限价（元）：10500000,1584000,5355000,1300000,550000,760000,477900,4000000,700000

采购需求：

标项一

标项名称:和布克赛尔蒙古自治县人民医院住院部提升项目（第二标段）01包

数量:1

预算金额（元）:10500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

标项二

标项名称:和布克赛尔蒙古自治县人民医院住院部提升项目（第二标段）02包

数量:1

预算金额（元）:1584000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

标项三

标项名称:和布克赛尔蒙古自治县人民医院住院部提升项目（第二标段）03包

数量:1

预算金额（元）:5355000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

标项四

标项名称:和布克赛尔蒙古自治县人民医院住院部提升项目（第二标段）04包

数量:1

预算金额（元）:1300000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

标项五

标项名称:和布克赛尔蒙古自治县人民医院住院部提升项目（第二标段）05包

数量:1

预算金额（元）:550000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

标项六

标项名称:和布克赛尔蒙古自治县人民医院住院部提升项目（第二标段）06包

数量:1

预算金额（元）:760000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

标项七

标项名称:和布克赛尔蒙古自治县人民医院住院部提升项目（第二标段）07包

数量:1

预算金额（元）:477900

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

标项八

标项名称:和布克赛尔蒙古自治县人民医院住院部提升项目（第二标段）08包

数量:1

预算金额（元）:4000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

标项九

标项名称:和布克赛尔蒙古自治县人民医院住院部提升项目（第二标段）09包

数量:1

预算金额（元）:700000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

合同履约期限：标项 1、2、3、4、5、6、7、8、9，交货期：两个月（如设备参数中另有要求的，以设备参数要求为准）

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项9：供应商为中小企业/小微企业

3.本项目的特定资格要求：

标项1、2、3、4、5、6、7：

1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定。

2）具有有效的营业执照。

3）具有医疗器械经营许可证；货物生产厂家须具备医疗器械注册证（含登记表）及医疗器械生产许可证。

4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为开标前三日内。

标项8：

1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定。

2）具有有效的营业执照。

3）具有医疗器械经营许可证；货物生产厂家须具备医疗器械注册证（含登记表）及医疗器械生产许可证；投标设备必须具有特种设备制造许可证A5（医用氧舱）。

4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为开标前三日内。

标项9：

1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定。

2）具有有效的营业执照。

3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为开标前三日内。

三、获取招标文件

时间：2022年08月08日至2022年08月26日，每天上午10:30至13:00，下午16:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼 新疆新之建工程咨询有限公司 业务三部

方式：现场获取

售价（元）：200

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月7日 11:00（北京时间）

投标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼会议室

开标时间：2022年12月7日 11:00（北京时间）

开标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

供应商购买招标文件时请携带法定代表人授权委托书原件（含法人身份证复印件及被授权人身份证复印件）、被授权人的身份证原件、加盖公章的营业执照及医疗器械经营（生产）许可证及其他证书的复印件一份。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：和布克赛尔蒙古自治县人民医院

地 址：和布克赛尔县和布克东街002号

联系方式：0990-6713690

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新之建工程咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

联系方式：0991-8852232

3.项目联系方式

项目联系人：沈洁

电 话：0991-8852232

第二章  投 标 须 知

一、总 则

1. 合格的供应商

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供招标货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强，并具有有效的营业执照（实行生产许可证制度的产品须持有生产许可证）、相关资质证书的国内货物制造商、经销商，符合本项目招标公告资质要求的，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

1.2 凡参加投标的制造商必须具有国际或国内相应的招标货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）的规定。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 不符合1.1、1.2、1.3、1.4条款规定的供应商，其投标将被拒绝。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新疆新之建工程咨询有限公司

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商、经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指有关中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.2 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、招 标 文 件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

4.1.1 投标邀请

4.1.2 投标须知前附表

4.1.3 招标书

4.1.4 投标须知

4.1.5 招标内容及技术要求

4.1.6 合同主要条款

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 关于投标文件的声明函

附件四 诚信投标承诺书

附件五 投标人（供应商）反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标产品名称、数量、规格及报价明细表

附件八 技术规格偏离表

附件九 商务条款偏离表

附件十 近三年同类产品销售业绩表

4.2  供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 采购人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的的内容可能影响到投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间十五日前，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件的编制

6. 投标文件的编写

6.1 供应商应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

7. 投标的语言及计量单位

7.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

7.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1 供应商编写的投标文件应按下列顺序及内容提供：

8.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 企业营业执照（复印件加盖公章，另手持一份开标时携带备查)。

(2)医疗器械经营（生产）许可证（复印件加盖公章，另手持一份开标时携带备查)。

(3) 法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书(原件一式两份，一份装订在正本，一份开标时携带备查，复印件装订在副本中。格式见附件2)及被授权人身份证复印件（身份证原件开标时携带备查）。授权委托书应由法定代表签名并加盖企业公章，私章无效。

如由法定代表人本人参与投标，则无须提供法定代表人授权委托书。

(4)参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

(5)投标保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证）。

(6)供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.2 商务投标书

(1) 开标一览表

(2) 投标货物名称、数量、规格及报价明细表

(3) 商务条款偏离表

(4) 近三年同类产品销售业绩（附合同或者中标通知书复印件）

(5) 售后服务承诺书及培训计划

(6) 若为进口产品（含主要配件），须提供报关单和检验检疫证；所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

(7) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

8.1.3 技术投标书

(1) 产品的详细技术参数说明

供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的检验报告和对外印刷的宣传彩页作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料的，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

(2) 技术规格偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

(3) 备品备件及专用工具清单

(4) 产品样册、说明书、图纸技术资料及产品质量获奖荣誉证书复印件

(5) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

8.2 第8.1.1条中第(1)(2)(3)(4)项、第8.1.2条中第(1)(2)(3)(5)项、第8.1.3条中第(2)(3)项为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

8.3 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

9. 投标书格式

9.1 供应商应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

10. 投标报价

10.1 供应商应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

10.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《开标一览表》备注中填写。

10.3 供应商应按招标文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

10.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

10.3.2 招标文件中特别要求的零、备件费用。

10.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训费用。

10.3.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

11. 投标货币

11.1 本次投标货币为人民币。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 按照第8条规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，供应商应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

13.2 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”和“商务（合同条款）偏离表”中一一列出。

13.3 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

13.3.1 投标货物的试(检)验报告、鉴定证书（复印件）；

13.3.2 执行的制造、验收标准；

13.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；

13.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

13.3.5 供应商认为有必要提供的其它证明文件；

14. 投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起 90 天内有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15. 投标文件的书写要求、签署及份数。

15.1 投标文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

15.2 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

15.3 未实质性响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

15.4 投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

15.5 投标文件的份数：详见《投标须知前附表》。供应商应在投标文件封面左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量。

15.6 供应商可根据投标货物的具体需要自行编制其它文件一式5份纳入投标书中。

15.7 投标文件应尽量采用双面打印，必须编写目录、页码（页码应连续）及评分索引表（示例见下表），并胶装成册。（非胶粘方式装订的响应书一律视同活页装订），活页方式装订视为响应无效。

详细评分表目录索引

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 | __分 | …… | 详见投标文件第 页 |
| 商务条件 | 评分项1__分 | …… | 详见投标文件第 页 |
|  | 评分项2__分 | …… | 详见投标文件第 页 |
|  | …… | …… | 详见投标文件第 页 |
| 技术部分 | 评分项1__分 | …… | 详见投标文件第 页 |
|  | 评分项2__分 | …… | 详见投标文件第 页 |
|  | …… | …… | 详见投标文件第 页 |

16. 投标保证金

16.1 投标保证金金额：详见“投标须知前附表”。

16.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 投标保证金应用人民币，以非现金形式的电汇、网银支付提交。由供应商按第一章《招标书》中明确的银行、帐号，并按16.1条要求的数额办理，投标保证金须于2022年12月7日上午11:00前，交到新疆新之建工程咨询有限公司指定的帐户，公示期结束后予以退还。对未按要求提交投标保证金的，其投标无效。

16.4 投标保证金的退还

在该项目评标公示期满后，新疆新之建工程咨询有限公司收到由供应商提供的以下资料后五个工作日内退还：

1）打印并加盖供应商公章的账户信息：行名、行号、户名、账号；

2）加盖投标人财务公章的第二联复写收据原件，收据中需写明项目名称及项目编号。

16.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.5.1 如果供应商在投标有效期内撤销投标；

16.5.2 如果供应商串通投标的；

16.5.3 如果中标人未能做到：

a. 按29条规定签定合同；

b. 第32条有关缴纳中标服务费的规定；

c. 按招标文件要求提交合同履约保证金的。

四、投标文件的递交

17. 投标文件的密封与标记

17.1 供应商应将投标文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，分别在信袋上标“正本”或“副本”，并在密封处加盖公章（或合同专用章）。

17.2 供应商应将填好的开标一览表单独密封一份在信袋内，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信袋上注明“开标一览表”字样，作为投标文件的一部分。

17.3 所有投标文件信袋封口处均应加贴封条，封条上应写明：

⑴采购代理机构单位：新疆新之建工程咨询有限公司

⑵项目名称：

和布克赛尔蒙古自治县人民医院住院部提升项目（第二标段）第  包

⑶招标编号：2241xzj035/  包；

⑷投标企业名称和地址：

⑸注明“开标前不准启封”，“正本”，“副本”。

17.4 未按本须知要求密封、标记和投递的投标文件，采购代理机构不对其后果负责。

18. 投标文件递交的截止日期

18.1 供应商必须在《投标须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到规定的地点。

18.2 超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

19. 投标文件的修改、撤回和撤销

19.1 供应商对其投标文件进行的修改或撤回应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达或邮寄到采购代理机构手中。

19.2 供应商对投标文件的修改或撤回应按第17和18条规定进行准备、密封、标注和递交。

19.3 投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

19.4 供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

20. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

⑴ 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑶ 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑷ 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑸ 不同供应商的投标文件相互混装；

⑹ 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标

21. 开标

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点开标。

21.2 开标时，供应商须在密封的投标文件之外随身携带《投标须知前附表》第22条要求的证件，以备开标结束后，采购人对其资格进行审查。

21.3 开标时唱《开标一览表》的内容，投标人名称、数量和投标价格等在唱标时一并唱出。

21.4 唱标完毕后，如果供应商对所唱《开标一览表》内容有异议，应当场立即提出。经现场公证人员及监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.5 所有唱标均记录在案，并经各供应商代表、公证人员和监标人员签字，作为各供应商投标文件的组成部分。

六、资格审查

22. 资格审查

22.1 开标结束后，采购人按照本章第8.1.1条中第1-3项规定的内容对各供应商的投标文件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

22.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。

七、评标和定标

23. 评标原则

23.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

23.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

24. 评标方法

24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

24.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

24.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.4 在评标的整个过程中，供应商所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

24.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分符合性审查和详细评审两个阶段。

24.5.1 只有通过符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审（含投标报价得分计算）和技术评审两个部分。

24.6 符合性审查

评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，投标无效。具体评审内容系指：

24.6.1 投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写、装订；

24.6.2 投标文件的有效期不满足招标文件的规定；

24.6.3 投标代表授权书未能由法定代表人签署并加盖公章；

24.6.4 投标文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的；

24.6.5 投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；

24.6.6 明显不符合招标文件关于对招标货物技术规格和标准的要求；

24.6.7 投标文件载明的招标项目交货期限超过招标文件规定的期限；

24.6.8 投标文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

24.6.9 供应商的报价超过预算价或最高限价；

24.6.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

24.6.11 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

24.7 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

24.7.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其投标无效。

24.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

24.8 详细评审

24.8.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

24.8.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。商务部分权重占40%，其中价格满分为30分，商务条件满分为10分；技术部分权重占60%，满分为60分。供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

具体分值见下表：

- 商务部分

|  | 评审项目 |  | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分40分 | 价格 |  | 30分 | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 |
|  | 商务条件 | 业绩 | 5分 | 投标产品近三年的销售业绩，每提供1项业绩得0.5分，满分5分。以投标人提供的相关业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供证明资料的，不计分。 |
|  |  | 产品授权 | 5分 | 完整提供制造商针对本项目出具的授权书的得5分，否则不得分。 |

- 技术部分

|  | 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分60分 | 技术参数响应 | 30分 | 技术参数满足招标文件要求得30分；技术参数不满足*号条款的每偏离一条扣除3分；其他技术条款每偏离一条扣除1分，最低得0分。 |
|  | 技术支持资料 | 6分 | 必须提供完整的质检报告（白皮书），有技术支持资料的得6分，无技术支持资料的不得分。 |
|  | 投标产品技术先进性、实用性 | 10分 | 产品性能综合评价优秀的7-10，综合评价良4-6分，综合评价一般0-3分。 |
|  | 故障响应 | 2分 | 故障响应时间、维修处理措施的承诺及内容符合招标文件要求得2分。 |
|  | 辅件 | 2分 | 所配备的辅件、附件、零部件的供应情况及耐用性和使用寿命等满足招标项目需要，并在投标文件中提供耐用性测试有效证明文件。 |
|  | 售后服务 | 10分 | 售后服务内容及机构设置、人员是否充分满足用户需求。 售后服务方案综合评价，优秀的4-5，综合评价良2-3分，综合评价一般0-1分。 制造商在自治区至少有3名及以上的工程师身份证、在职证明（相关驻场证明文件）。满足要求的2分，每增加1人得1分，加分最多不超过3分，不满足要求的不得分。 |

24.8.2.1  对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

24.8.2.2  在价格评审中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.8.2.3  在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑供应商近三年的类似销售业绩，以确定供应商类似项目的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

24.8.3  各评标委员会成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

24.8.4  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

24.8.5  最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

24.8.6  经评标委员会评议，认为投标报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立中标人，重新组织招标。

25. 投标文件的澄清

25.1 评标委员会在评标过程中有权随时请供应商就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2  供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3  供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.4  投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

26. 中标人的确定

26.1  评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为中标候选人。

26.2  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 中标通知

27.1 采购代理机构将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

27.2 采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。对于所有供应商的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

28. 拒绝某些或所有投标的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

28. 拒绝某些或所有投标的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

七、授予合同

29. 签订合同

29.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

29.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

29.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

29.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 中标的投标文件及其他附件；

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 中标通知书。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在采购合同履行期间，有权按“投标须知前附表”第13项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

九、其他事项

32. 中标服务费

32.1 中标人应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付中标服务费。其计算标准和方法参照发改价格[2011]534号文件标准，按中标金额为基数计取。

32.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）；

33. 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆新之建工程咨询有限公司。

34. 为了做好投标工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清评标委员会在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

邮    编：830002

联 系 人：楼谦  沈洁

电    话：0991-8852232

传    真：0991-8852230

第三章  招标内容及技术要求

需求一览表

| 包号 | 序号 | 名称 | 规格品牌 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注 | 各包合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 1 | 62排CT | 国产 | 1 |  | 10500000 |  | 10500000 |
|  | 2 | 1.49核磁 | 国产 | 1 |  |  |  |  |
| 第二包 | 1 | 电子阴道镜 | 国产 | 1 | 180000 | 180000 |  | 1584000 |
|  | 2 | 4K腹腔镜 | 国产 | 1 | 1180000 | 1180000 |  |  |
|  | 3 | 纤维喉镜 | 国产 | 2 | 85000 | 170000 |  |  |
|  | 4 | 喉镜 | 国产 | 4 | 1000 | 4000 |  |  |
|  | 5 | 可视喉镜 | 国产 | 2 | 25000 | 50000 |  |  |
| 第三包 | 1 | 妇产彩超 | 国产 | 1 | 2800000 | 2800000 |  | 5355000 |
|  | 2 | 心脏彩超 | 进口 | 1 | 2100000 | 2100000 |  |  |
|  | 3 | 呼吸廓清系统 | 进口 | 1 | 320000 | 320000 |  |  |
|  | 4 | 空气消毒机 | 国产 | 2 | 4500 | 9000 |  |  |
|  | 5 | 移动式紫外线消毒机 | 国产 | 20 | 3500 | 70000 |  |  |
|  | 6 | 紫外线消毒机壁挂式 | 国产 | 5 | 3200 | 16000 |  |  |
|  | 7 | 口腔压力蒸汽灭菌器 | 国产 | 2 | 20000 | 40000 | 18L |  |
| 第四包 | 1 | 血气分析仪 | 国产 | 2 | 100000 | 200000 |  | 1300000 |
|  | 2 | 碳十三检查 | 国产 | 1 | 50000 | 50000 |  |  |
|  | 3 | 全自动血球分析仪 | 国产 | 1 | 260000 | 260000 |  |  |
|  | 4 | 全自动凝血分析仪 | 国产 | 1 | 375000 | 375000 |  |  |
|  | 5 | 全自动生化分析仪 | 国产 | 1 | 300000 | 300000 |  |  |
|  | 6 | 全自动血沉动态分析仪 | 国产 | 1 | 25000 | 25000 |  |  |
|  | 7 | 全自动尿样分析仪 | 国产 | 1 | 70000 | 70000 |  |  |
|  | 8 | 显微镜 | 国产 | 1 | 20000 | 20000 |  |  |
| 第五包 | 1 | 口腔CT | 国产 | 1 | 550000 | 550000 |  | 550000 |
| 第六包 | 1 | 眼部AB超 | 国产 | 1 | 110000 | 110000 |  | 760000 |
|  | 2 | 角膜地形图 | 国产 | 1 | 110000 | 110000 |  |  |
|  | 3 | 眼底照相机 | 国产 | 1 | 140000 | 140000 |  |  |
|  | 4 | 超乳机 | 进口 | 1 | 400000 | 400000 |  |  |
| 第七包 | 1 | 新生儿血氧饱和度仪 | 国产 | 2 | 5800 | 11600 |  | 477900 |
|  | 2 | 新生儿吸痰器 | 国产 | 3 | 2500 | 7500 |  |  |
|  | 3 | 新生儿胆红素测定仪 | 国产 | 2 | 30000 | 60000 |  |  |
|  | 4 | 肠内营养泵 | 国产 | 1 | 8000 | 8000 |  |  |
|  | 5 | 输血泵 | 国产 | 1 | 15000 | 15000 |  |  |
|  | 6 | 保暖箱 | 国产 | 2 | 28000 | 56000 |  |  |
|  | 7 | 全自动加压冷热敷治疗仪 | 国产 | 2 | 120000 | 240000 |  |  |
|  | 8 | 空氧混合器 | 国产 | 1 | 16800 | 16800 |  |  |
|  | 9 | 康复理疗用筋膜枪 | 国产 | 1 | 1000 | 1000 |  |  |
|  | 10 | 转运暖箱 | 国产 | 1 | 62000 | 62000 |  |  |
| 第八包 | 1 | 高压氧仓 |  | 1 | 1600000 | 1600000 |  | 4000000 |
|  | 2 | 中心供氧、负压设备 |  | 1 | 2400000 | 2400000 |  |  |
| 第九包 | 1 | 洗衣房设备 |  | 1 | 700000 | 700000 |  | 700000 |

第一包技术参数要求

1-1 62排CT

货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为多层螺旋CT，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备和适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1 | 多层螺旋CT | 1套 | 探测器列数：≥62排 | 合同签定后3个月 |  |

三.设备技术要求及相应配置

| 序号 | 条款 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 资质要求 |  |
| 1 | 产品认证 | 提供CFDA国家医疗器械注册证。提供原厂技术白皮书 |
| 2 | 主要部件 | 球管、探测器、高压发生器等核心部件与CT为同品牌厂家自主研发生产。提供主要部件检测报告来详细说明。 |
| *3 | 多层螺旋CT | 探测器列数：≥62排＜64排 |
| 二 | 主要参数 |  |
| 1 | 机架系统 |  |
| 1.1 | 机架孔径 | ≤70cm |
| *1.2 | 球管焦点到等中心点的距离 | ≤56cm |
| *1.3 | 球管焦点到探测器的距离 | ≤98cm |
| 1.4 | 机架内部冷却方式 | 风冷 |
| 1.5 | 机架病人信息显示 | 有 |
| 2 | 球管及高压发生器 |  |
| *2.1 | 高压发生器功率 | ≥70KW（非等效值） |
| 2.2 | 球管阳极热容量 | ≥7Mhu（非等效值） |
| 2.3 | 阳极最大散热率 | ≥1000KHU/min（技术白皮书中有明确说明） |
| 2.4 | 球管最小输出电流 | ≤10mA |
| 2.5 | 最大毫安输出 | ≥560mA |
| 2.6 | 最小管电流步进 | ≥5mA |
| 2.7 | 球管最高电压 | ≥140KV |
| 2.8 | 球管最低电压 | ≥80KV |
| 2.9 | 小焦点大小 | ≤0.7mm×0.7mm |
| *2.10 | 大焦点大小 | ≤1.0mm×1.0mm |
| 2.11 | 连续螺旋扫描时间 | ≥120s |
| 3 | 探测器 |  |
| 3.1 | 探测器类型 | 新型集成化探测器，等宽排列，集成化探测器。厂商自报，提供各自最先进的探测器。 |
| 3.2 | 亚毫米探测器排列 | ≥62排＜64排 |
| 3.3 | 每排探测器物理个数 | ≥840个 |
| 3.4 | 探测器单元总数 | ≥52000个 |
| 3.5 | 轴位扫描成像 | ≥124层/360°＜128层/360° |
| 3.6 | 探测器物理切割层厚 | ≥0.625mm |
| 3.7 | 探测器在等中心线Z轴有效覆盖宽度 | ≥38.6mm（白皮书有明确说明） |
| 3.8 | 探测器排列方式 | 请自述探测器最大覆盖宽度的切割方式和排列方式，并列明等距排列或不等距排列（白皮书有明确说明） |
| 4 | 扫描参数 |  |
| *4.1 | 最快扫描速度（360度非等效） | ≤0.35s（360度，不接受等效值） |
| 4.2 | 体部扫描最低球管电压 | ≥80KV |
| 4.3 | 增强扫描最低球管电压 | ≥80KV |
| 4.4 | 亚毫米最薄采集层厚 | ≥0.625mm |
| 4.5 | 探测器头部单圈扫描覆盖宽度 | ≥38.6mm |
| 4.6 | 探测器体部单圈扫描覆盖宽度 | ≥38.6mm |
| 4.7 | 定位像长度 | ≥160cm |
| 4.8 | 定位像方向 | 后前，前后，左右侧位，任意角度 |
| *4.9 | 图像最快重建速度 | ≥45幅/秒（技术白皮书中有说明） |
| 4.10 | 最低可分辨CT值 | ≤-30000Hu（技术白皮书中有说明） |
| 4.11 | 最高可分辨CT值 | ≥+30000Hu（技术白皮书中有说明） |
| 4.12 | 最大螺距 | ≥1.5 |
| 4.13 | 最小螺距 | ≤0.18 |
| 5 | 图像质量与剂量 |  |
| 5.1 | 空间分辨率 MTF10% | ≥16LP/cm （技术白皮书中有明确标明） |
| 5.2 | 可视空间分辨率 | ≤0.33mm（技术白皮书中有明确标明） |
| 5.3 | 密度分辨率：≤5mm直径圆，密度差0.3%时的剂量 | ≤11mGy（技术白皮书中有明确标明） |
| 5.4 | 3D自动毫安技术 | 在扫描同时实时调节扫描剂量，保证图像质量的一致性。 |
| 5.5 | 智能射线优化 | 提供硬件及软件，对头部和体部采用不同滤波器以得到最有效的X射线。提高X射线利用率。 |
| 5.6 | 智能造影剂跟踪功能 | 在注射造影剂的同时，动态监测造影剂在感兴趣区变化过程，提供精确扫描延迟时间，从而决定扫描开始时间，无需试验注射造影剂。 |
| 5.7 | 动态智能射线追踪技术 | 对x射线束进行连续、智能化的位置校正，来屏蔽对于成像无效的射线，降低无谓的射线辐射。 |
| 6 | 扫描床 |  |
| 6.1 | 床水平移动范围 | ≥1740mm |
| 6.2 | 床最大可扫描范围 | ≥1720mm |
| 6.3 | 床水平移动速度 | ≥170mm/s |
| 6.4 | 床面可降至离地面最低距离 | ≤460mm |
| 6.5 | 床面可降至离地面最高距离 | ≥970mm |
| 6.6 | 床定位精度 | ±0.25mm |
| 6.7 | 床载重量 | ≥225KG |
| 7 | 临床应用软件 |  |
| 7.1 | MPR | 有 |
| 7.2 | MPVR | 有 |
| 7.3 | 3D软件包 | 有 |
| 7.4 | 最大密度投影MIP | 有 |
| 7.5 | 最小密度投影MinIP | 有 |
| 7.6 | 表面三维SSD | 有 |
| 7.7 | 模拟手术刀技术 | 有 |
| 7.8 | 透明技术 | 有 |
| 7.9 | 三维容积显示VR | 有 |
| 7.10 | 三维血管CTA | 有 |
| 7.11 | 仿真内窥镜功能 | 要求该功能可显示管腔器官的内部和外部，并可作动态内窥镜(即模拟飞行) |
| 7.12 | CT电影播放速度 | ≥10幅/秒 |
| 7.13 | 造影剂智能动态跟踪 | 一次注射完成 |
| 7.14 | 肺纹理增强软件 | 有 |
| 7.15 | 运动伪影校正软件 | 有 |
| 7.16 | 后颅窝伪影校正软件 | 有 |
| 7.17 | 脑组织表面积分重建 | 有 |
| 7.18 | 脑出血精确测量 | 有，要求一键式测量 |
| 7.19 | 直接二维多平面浏览器 | 有 |
| 7.20 | 直接三维重建功能 | 有 |
| 7.21 | X射线优化滤过功能及装置 | 有 |
| 7.22 | 单键去骨技术 | 有 |
| 7.23 | 外周血管自动提取及分析 | 有 |
| 7.24 | 血栓自动提取及测量 | 有 |
| 7.25 | 腹部多期相融合 | 有 |
| 7.26 | PACS信息自动搜索、自动调入 | 有 |
| 7.27 | 病灶边界自动勾画及测量 | 有 |
| 8 | 心脏成像功能 |  |
| *8.1 | 心脏扫描速度（360度） | ≤350毫秒 |
| 8.2 | 心脏扫描扇区重建方式 | ≥4扇区 |
| 8.3 | 4D心脏电影重建 | 有 |
| 8.4 | 心电门控装置，提供心电监护，完成CT扫描的心电门控 | 具备 |
| *8.5 | 心脏扫描采用亚毫米层厚Z轴覆盖范围 | ≥38.6mm（采用亚毫米层厚＜1mm） |
| 8.6 | 零键心脏处理工作流 | 有，要求全自动、零键操作，选择病人姓名即可直接得到全部3D、2D图像。 |
| 8.7 | 冠脉及心脏的三维成像 | 有 |
| 8.8 | 短轴、长轴重建 | 有 |
| 8.9 | 任意截面的实时二维心脏成像 | 有 |
| 8.10 | 冠脉搭桥及支架通透性显示 | 有 |
| 8.11 | 心脏去错层功能 | 有 |
| 8.12 | 自动定义冠脉中心线及中心平面 | 有 |
| 8.13 | 对冠脉直径可进行连续、定量测量，并显示狭窄曲线 | 有 |
| 8.14 | 冠状动脉搭桥及支架放置计划 | 有 |
| 8.15 | 冠状动脉斑块类IVUS分析 | 有 |
| 8.16 | CAD冠脉彩色编码技术 | 有 |
| 8.17 | 心脏彩色透视功能（一键式操作分别重建左右房室） | 有 |
| 8.18 | 零键式左心功能分析 | 有，通过“零键式”操作模式，该功能包可以得到多种形式的二维、三维重建图像进行心血管的分析和测量，包括：显示冠状动脉树，单支或多支冠脉的二维及三维重建，冠脉自动跟踪技术，以及多平面的心脏短轴重建和长轴重建。 |
| 8.19 | 冠脉树自动提取功能 | 有 |
| 8.20 | 心肌相对灌注 | 有 |
| 9 | 其他临床应用 |  |
| 9.1 | 内耳多功能成像技术 | 展示人体内最小骨骼的精细形态和解剖结构，更可揭示听器的组成全貌。 |
| 9.2 | 全景齿科成像 | 显示牙冠、牙根、牙槽排列关系，为齿科矫畸和齿科修复提供快速准确的影像。 |
| 9.3 | 脑出血测量工具 | 可以显示脑组织的3D图像，脑沟回结构显示清晰。 |
| 9.4 | 脑表面积分分析 | 清晰显示脑组织的沟回结构，可用于对脑内的病变进行快速的定位和显示。 |
| 9.6 | 肺气肿评估工具 | 评价肺气肿的存在及程度，为临床提供影像诊断依据，并可进行随访。 |
| 9.7 | 肝体积测量工具 | 可以将整个肝脏或者部分肝段的形态提取出来，得到3D VR的肝脏图像 |
| 9.8 | 肝脏三期诊断模式 | 同时将肝脏扫描三个期相的图像显示出来，有助于肝脏病变的定性诊断。 |
| 9.9 | 腹腔脂肪测量软件 | 测量腹腔内脂肪分布、累积情况和程度以及肝脏等脏器内脂肪沉积程度 |
| 9.10 | CT血管造影术 | 自动血管探寻和VR融合，清晰显示全身各部位血管细节和解剖变异。 |
| 9.11 | 血管透明技术 | 可透视观察血管内外及血管壁病变，为真实再现血管病变提供值得信赖的临床信息。 |
| 10 | 主控台 |  |
| 10.1 | 主频 | ≥8X2.0GHz |
| 10.2 | 内存 | ≥64 GB |
| 10.3 | 硬盘容量 | ≥2000 GB |
| 10.4 | 图像存储量 | ≥450000幅无压缩图像（512×512） |
| 10.5 | 重建矩阵 | ≥512×512 |
| 10.6 | 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 | 有 |
| 10.7 | 同步同屏显示不同方式后处理的图像 | 有 |
| 10.8 | 高分辨率显示器 | 2台，19英寸液晶彩显 （1024× 1280） |
| 10.9 | 自动照相技术 | 有 |
| 10.10 | 自动语音系统及双向语音传输 | 有 |
| 10.11 | Dicom3.0 网络接口 | 有 |
| 10.12 | 远程维修诊断系统 | 有 |
| 10.13 | Dicom3.0激光相机接口 | 有 |
| *11 | 原厂同品牌原装高级后处理工作站 | 具备，请提供工作站注册证证明与CT原厂，同一品牌 |
| 11.1 | 主频： | ≥6X3.5 GHz |
| 11.2 | 内存 | ≥30GB |
| 11.3 | 硬盘 | ≥900GB |
| 11.4 | 图像存储(512×512) | ≥1,800,000幅 |
| 11.5 | 显示器 | 2台，19英寸液晶彩色显示器（1024×1280） |
| 11.6 | 图像在主机与工作站之间双向传输的功能 | 有 |
| 11.7 | 工作站与其他影像设备（CT，DSA，MR，CR 等）联网，共享功能 | 有 |
| 11.8 | jpeg、视频格式文件输出：USB及光盘 | 有 |
| 11.9 | 工作站激光相机DICOM接口 | 有 |
| 12 | 其他配置 | 有 |
| 12.1 | 图像存档系统(CD-R) | 有 |
| 12.2 | 图像存档系统(DVD-R) | 有 |
| 12.3 | 心电门控装置 | 有，提供心电监护，完成CT扫描的心电门控 |
| 13 | 售后服务 |  |
| 13.1 | 整机保修期一年 | 具备 |
| 13.2 | 提供远程维修诊断系统 | 具备 |
| 13.3 | 提供生产厂家在新疆地区设有常驻CT工程师、维修站点、联系电话、详细地址信息等 | 具备 |
| 13.4 | 国内有固定的配件仓库：提供国内配件总金额及仓库详细地址 | 具备 |
| 13.5 | 国内有800免费电话 维修系统 并提供7*24小时服务：提供详细电话号码 | 具备 |
| 13.6 | 开机率%：保修期内开机率 ≥95%（按一年365天计算） | 具备 |

1-2 1.49核磁

超导磁共振技术规格要求

| 序号 | 技术参数 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| *1.总体要求 |  |  |
| 为保证技术先进行与全面的临床要求，投标机型为各公司已获得NMPA认证的最新高档超导磁共振，各个厂家均提供光纤数字化平台的产品。 |  |  |
| 2. 磁体系统 |  |  |
| 2.1 | 磁体类型 | 超导磁体 |
| *2.2 | 磁场强度 | ≥1.45T，≤1.49T |
| 2.3 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽 |
| 2.4 | 抗外界电磁干扰屏蔽 | 具备 |
| 2.5 | 三维动态匀场 | 具备 |
| 2.6 | 匀场时间 | ≤6秒 |
| 2.7 | 5高斯线范围 | ≤4.0X2.5 m |
| 2.8 | 磁场均匀度(V-RMS，典型值，24平面法) |  |
| 2.8.1 | 10 cm DSV | ≤0.008ppm |
| 2.8.2 | 20 cm DSV | ≤0.04ppm |
| 2.8.3 | 30 cm DSV | ≤0.12ppm |
| *2.8.4 | 40 cm DSV | ≤0.43ppm |
| 2.9 | 液氦消耗量 | 零消耗 |
| 2.10 | 液氦腔容量 | ≥1500L |
| *2.11 | 磁体长度（不含外壳） | ≥160 cm |
| 2.12 | 病人检查通道最窄孔径 | ≥60 cm |
| 2.13 | 磁体重量（含液氦） | ≥4吨 |
| 3. 梯度系统 |  |  |
| *3.1 | 最大单轴梯度场强(非有效值) | ≥33mT/m |
| 3.2 | 最大单轴梯度切换率(非有效值) | ≥120 T/m/s |
| 3.3 | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率同时达到 | 满足 |
| 3.4 | 最大X、Y、Z轴扫描FOV | ≥50 cm |
| 3.5 | 梯度工作方式 | 非共振式 |
| 3.6 | 软件降噪技术 | 具备 |
| 3.7 | 硬件降噪技术 | 具备 |
| 3.8 | 梯度线圈冷却 | 水冷 |
| 3.9 | 梯度放大器冷却 | 水冷 |
| 3.10 | 梯度控制技术 | 全数字实时发射接收 |
| 3.11 | 工作周期 | 100% |
| 4. 射频系统 |  |  |
| 4.1 | 射频系统 | 光纤射频系统，模数转换器内置于磁体 |
| 4.2 | 射频放大器 | 固态前放 |
| *4.3 | 射频发射功率 | ≤15kW |
| 4.4 | 射频发射带宽 | ≥700kHz |
| 4.5 | 各通道接收带宽 | ≥1MHz |
| 4.6 | 射频接收采样率(Sampling Rate) | ≥80MHz |
| 4.7 | 射频线圈扫描自动调谐技术 | 具备 |
| 5. 射频线圈 |  |  |
| 5.1 | 头颈联合相控阵线圈 | 具备 |
| 5.2 | 腹部相控阵体表线圈 | 具备 |
| 5.3 | 全脊柱相控阵线圈 | 具备 |
| 5.4 | 正交体线圈（可用于外周血管成像） | 具备 |
| 5.5 | 通用关节柔性线圈 | 具备 |
| 6. 计算机系统 |  |  |
| 6.1 | 主计算机CPU | ≥四核 |
| 6.2 | CPU个数 | ≥4个 |
| 6.3 | CPU位数 | ≥64位 |
| 6.4 | 主频大小 | ≥3.5GHz |
| 6.5 | 内存大小 | ≥64GB |
| 6.6 | 计算机显示器 | ≥24英寸彩色LCD |
| 6.7 | 显示器分辨率 | ≥1920×1200 |
| 6.8 | 硬盘容量 | ≥1024GB SSD |
| 6.9 | 数据存储形式 | CD/DVD |
| 6.10 | 阵列处理器主频 | ≥2.1GHz |
| 6.11 | 阵列处理器内存 | ≥64GB |
| 6.12 | 阵列处理器硬盘 | ≥480GB SSD |
| 6.13 | 图像存储数(256×256无压缩) | ≥3,000,000幅 |
| 6.14 | 图像重建速度 | ≥35000幅/秒 |
|  | (256×256，100% FOV) |  |
| 6.15 | 超快速计算机处理技术 | 具备 |
|  | 同步扫描重建功能（扫描，采集，重建时可同时进行阅片，后处理，照相和存盘功能） |  |
| 6.16 | DICOM3.0接口 | 具备 |
| 7. 系统后处理功能 |  |  |
| 7.1 | 3D后处理 | 具备 |
| 7.2 | MPR后处理 | 具备 |
| 7.3 | SSD后处理 | 具备 |
| 7.4 | MIP后处理 | 具备 |
| 7.5 | 图像回放软件 | 具备 |
| 7.6 | 图像评价软件 | 具备 |
| 7.7 | 实时互动重建 | 具备 |
| 7.8 | t-test定量分析 | 具备 |
| 7.9 | ADC-map | 具备 |
| 7.10 | T1，T2值计算 | 具备 |
| 7.11 | 时间信号曲线 | 具备 |
| 7.12 | 图像减影、叠加 | 具备 |
| 8. 检查环境 |  |  |
| 8.1 | 扫描床最大承重（垂直运动状态下） | ≥160Kg |
| 8.2 | 扫描床移动精度 | ≤1mm |
| 8.3 | 床旁控制系统 | 双侧 |
| 8.4 | 最低床位 | ≤50cm |
| 8.5 | 检查床最大床速 | ≥10cm/s |
| 8.6 | 检查床最大水平移动范围 | ≥240cm |
| 8.7 | 自动步进扫描床 | 具备 |
| 8.8 | 生理信号显示 | 具备 |
| 8.9 | 紧急制动系统 | 具备 |
| 8.10 | VCG心电门控 | 具备 |
| 8.11 | 呼吸门控 | 具备 |
| 8.12 | 智能流程优化技术 |  |
| 8.12.1 | 头部流程优化技术 | 具备 |
| 8.12.2 | 腹部流程优化技术 | 具备 |
| 8.12.3 | 脊柱流程优化技术 | 具备 |
| 8.12.4 | 智能一键后处理技术 | 具备 |
| 8.12.5 | 智能优化重建平台 | 具备 |
| 8.12.6 | 智能优化重建可用于多部位多序列 | 具备 |
| 9. 后处理接口 |  |  |
| 9.1 | 软件控制照相 | 具备 |
| 9.2 | 激光相机接口 | 具备 |
| 9.3 | 远程维修遥控 | 具备 |
| 9.4 | DICOM发送/接收 | 具备 |
| 9.5 | DICOM查询/检索 | 具备 |
| 9.6 | DICOM基本打印 | 具备 |
| 9.7 | 图像传输速度 | 1GB/秒 |
| 10. 扫描参数 |  |  |
| 10.1 | 最小二维层厚 | ≤0.1mm |
| 10.2 | 最小三维层厚 | ≤0.05mm |
| 10.3 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |
| 10.4 | 弥散加权B值 | ≥10000 |
| 10.5 | EPI最短TR（128× 128） | ≤5 ms |
| 10.6 | EPI最短TE（128× 128） | ≤1.3 ms |
| 10.7 | EPI最短TR（256 × 256） | ≤5 ms |
| 10.8 | EPI最短TE（256 × 256） | ≤1.7 ms |
| 10.9 | 最大扫描视野 | ≥50cm |
| 10.10 | 最小扫描视野 | ≤1cm |
| 10.11 | FSE最大回波链长度 | ≥329 |
| 10.12 | EPI最大因子 | ≥512 |
| 11. 扫描序列 |  |  |
| 11.1 | 自旋回波(SE) |  |
| 11.1.1 | 自旋回波序列 | 具备 |
| 11.1.2 | 2D/3D FSE | 具备 |
| 11.1.3 | FSE回波分享 | 具备 |
| 11.1.4 | 三维FSE序列 | 具备 |
| 11.1.5 | 单次激发FSE | 具备 |
| 11.1.6 | 脂肪抑制序列 | 具备 |
| 11.1.7 | 频率脂肪抑制 | 具备 |
| 11.1.8 | 水抑制序列 | 具备 |
| 11.2 | 反转恢复（IR） |  |
| 11.2.1 | 常规IR序列 | 具备 |
| 11.2.2 | 快速IR 序列 (水/脂抑制技术) | 具备 |
| 11.2.3 | 水抑制( FLAIR) | 具备 |
| 11.2.4 | 单次激发快速反转恢复序列 | 具备 |
| 11.3 | 梯度回波(GRE) |  |
| 11.3.1 | 多层面梯度回波 | 具备 |
| 11.3.2 | 3D梯度回波 | 具备 |
| 11.3.3 | 亚秒T1加权(2D/3D) | 具备 |
| 11.3.4 | 亚秒T2加权(2D/3D) | 具备 |
| 11.3.5 | 去除剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |
| 11.3.6 | 利用剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |
| 11.3.7 | 重T2 加权高对比序列 | 具备，TrueFISP或 FIESTA或Balanced FFE |
| 11.4 | 平面回波(EPI) |  |
| 11.4.1 | 单次激发EPI | 具备 |
| 11.4.2 | 自旋回波EPI | 具备 |
| 11.4.3 | 梯度回波EPI | 具备 |
| 11.4.4 | 反转EPI | 具备 |
| 12. 高级应用技术 |  |  |
| 12.1 | 体部成像 |  |
| 12.1.1 | 肝脏动态增强 | 具备 |
| 12.1.2 | 全身弥散成像软件包 | 具备 |
| 12.1.3 | 同相位/去相位水脂分离技术 | 具备 |
| 12.1.4 | 呼吸导航技术 | 具备 |
| 12.1.5 | 磁共振胰胆管造影 | 具备 |
| 12.1.6 | 磁共振尿路造影 | 具备 |
| 12.1.7 | 磁共振椎管造影 | 具备 |
| 12.2 | 神经成像 |  |
| 12.2.1 | 无造影剂全脑容积灌注成像（不可用科研序列替代） |  |
| 12.2.1.1 | Spiral K空间填充 | 具备 |
| 12.2.1.2 | 准连续性RF脉冲标记 | 具备 |
| 12.2.1.43 | ASL定量后处理分析软件 | 具备 |
| 12.2.2 | 高分辨率颈髓成像 | 具备 |
| 12.2.3 | 高分辨率内耳三维成像 | 具备 |
| 12.2.4 | 全脊柱成像 | 具备 |
| 12.2.5 | 全中枢神经系统成像 | 具备 |
| 12.3 | 弥散成像 |  |
| 12.3.1 | 各向同性采集 | 具备 |
| 12.3.2 | 各向异性采集 | 具备 |
| 12.3.3 | ADC值测量 | 具备 |
| 12.3.4 | ADC-map彩图 | 具备 |
| 12.3.5 | 体部脏器弥散 | 具备 |
| 12.4 | 灌注成像 |  |
| 12.4.1 | 灌注成像技术 | 具备 |
| 12.4.2 | rCBV分析 | 具备 |
| 12.4.3 | TTP分析 | 具备 |
| 12.4.4 | MTT分析 | 具备 |
| 12.4.5 | 负积分图 | 具备 |
| 12.4.6 | 检索图 | 具备 |
| 12.4.7 | 时间信号曲线 | 具备 |
| 12.4.8 | 彩色显示 | 具备 |
| 12.5 | 血管成像 |  |
| 12.5.1 | 2D/3D TOF法技术 | 具备 |
| 12.5.2 | 连续多层3D时飞法(TOF)技术 | 具备 |
| 12.5.3 | 门控2D血管 | 具备 |
| 12.5.4 | 2D/3D相位对比法技术 | 具备 |
| 12.5.5 | 增强对比MRA | 具备 |
| 12.5.6 | 智能造影剂跟踪技术 | 具备 |
| 12.5.7 | 门静脉成像技术 | 具备 |
| 12.5.8 | 自动移床MRA | 具备 |
| 12.5.9 | 磁化转移(MTC) | 具备 |
| 12.5.10 | 动静脉分离技术 | 具备 |
| 12.5.11 | 最大强度投影 | 具备 |
| 12.5.12 | 多层面重建 | 具备 |
| 12.5.13 | 曲面重建 | 具备 |
| 12.5.14 | 电影回放 | 具备 |
| 12.6 | 心脏成像 |  |
| 12.6.1 | 常规形态学成像 | 具备 |
| 12.6.2 | 快速梯度回波/快速心脏采集 | 具备 |
| 12.6.3 | 黑血技术，包括脂肪抑制黑血技术 | 具备 |
| 12.6.4 | 亮血技术 | 具备 |
| 12.6.5 | 心电触发 | 具备 |
| 12.6.6 | 二维/三维多相位成像 | 具备 |
| 12.6.7 | 快速心脏电影 | 具备 |
| 12.7 | 肿瘤成像 |  |
| 12.7.1 | 专用肿瘤检测序列 | 具备 |
| 12.7.2 | 类PET成像功能 | 具备 |
| 12.8 | 压缩感知成像技术 | 具备 |
| 13. 并行采集技术 |  |  |
| 13.1 | 基于图像算法 | 具备 |
| 13.2 | 并行采集加速因子 | ≥4 |
| 13.3 | 自动校准技术 | 具备 |
| 14. 伪影校正技术 |  |  |
| 14.1 | 流体补偿 | 具备 |
| 14.2 | 呼吸补偿 | 具备 |
| 14.3 | 卷积伪影去除 | 具备 |
| 14.4 | 前瞻性运动伪影校正 | 具备 |
| 14.5 | 回顾性运动伪影校正 | 具备 |
| 15. 其他技术参数要求 |  |  |
| 15.1 | 自动和手动滤波 | 具备 |
| 15.2 | 实时交互式成像 | 具备 |
| 15.3 | 三维定位系统 | 具备 |
| 15.4 | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |
| 15.5 | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |
| 15.6 | 预饱和技术 | 具备 |
| 15.7 | 饱和带数目 | ≥6 |
| 15.8 | 脂肪饱和技术 | 具备 |
| 15.9 | 水饱和技术 | 具备 |
| 15.10 | 水激发技术 | 具备 |
| 15.11 | 偏中心扫描技术 | 具备 |
| 15.12 | 扫描暂停技术 | 具备 |
| 15.13 | 可变带宽技术 | 具备 |
| 15.14 | 可变k空间填充 | 具备 |
| 15.15 | 非/对称回波 | 具备 |
| 15.16 | 信噪比指示器 | 具备 |
| 15.17 | 优化反转角技术 | 具备 |
| 15.18 | 线圈灵敏度校正 | 具备 |
| 15.19 | 神经高分辨成像 | 具备 |
| 15.20 | 磁共振实时定位 | 具备 |
| 15.21 | 磁共振实时透视 | 具备 |
| 15.22 | 交互式参数改变 | 具备 |
| 15.23 | 扫描参数顾问 | 具备 |
| 15.24 | 恒定信号技术 | 具备 |
| 16. 附属设备 |  |  |
| 16.1 | 水冷机系统 | 具备 |

第二包技术参数要求

2-1 电子阴道镜

一、整机要求

1.整机要求：投标产品镜头和工作站同时在国内组合注册，且必须是同一个产品名称通过SFDA注册，不接受镜头或工作站单独注册产品或组合投标，提供注册证及注册登记表证明其符合要求；

2.镜头采用金属免调节阻尼一体云台，镜头角度调节无需旋转旋钮，操作稳定性和可靠性高（提供证明文件并加盖生产厂家公章）；

3.采用直立式显示支架，配置360º旋转显示器云台（提供证明图片并加盖生产厂家公章）；

二、具体要求

1.镜头性能要求：

1.1镜头具有光学连续变焦、自动聚焦和1080p高清视频成像功能，整机系统水平分辨率≥1100TVL（提供检测报告并加盖厂家公章）；

1.2图像几何失真度为≤1%；

1.3视场中心的空间分辨力≥14 lP/mm;色彩饱和度平均值为95%～125%，色彩还原度最大误差不大于30 NBS，平均误差不大于20 NBS；

1.4工作距离为放大5倍时不小于240mm～400mm；

1.5放大倍数支持1～40倍（可选1～72倍），支持连续变倍和连续变焦；放大倍数支持常显或者显示时长设置，显示时长最长可设置成60分钟，并可在打印报告中显示对图像的倍数标记；

1.6 视场范围满足：≥100mm(3X)，≥15mm(20X)，景深：≥20mm(5X)，≥4mm(20X)；

1.7采用高亮度LED贴片聚光透镜环形光源，镜头光源亮度可通过工作站软件调节，镜头光源可根据使用环境自动调节，观察检查时自动增亮，非观察检查界面时自动减亮变暗，减少对医生或患者的强光刺激；

1.8 LED环形光源的色温为3200K-7000K，光斑直径（d80)值≥70mm，最大照度时辐射照度≤350 W/m2；

1.9光源照度可调，当工作距离为200mm时目标中心照度的最大值≥5000Lx，当工作距离为300mm时目标中心照度的最大值≥3000Lx（提供检测报告并加盖厂家公章）；

1.10图像采集单元提供SDI视频输出接口（提供检测报告并加盖厂家公章）；

1.11 有快速自动聚焦和手动定位聚焦功能，手动定位聚焦支持独立按键控制的微距调节功能；

1.12为方便临床检查操作，可通过镜头按键操作实现：采图、变色温观察（白光三级）、电子滤镜观察（绿光三级）、计时显示、白平衡调节、按时序回放采集图像功能和进入报告记录界面功能（提供图片证明并加盖生产厂家公章）；

1.13可通过镜头按键控制“一键”进入观察检查操作界面，支持快速变倍观察图像，具有一键快速切换6-8-12倍光学变焦，方便对检查前适合的工作距离定位（提供图片证明并加盖生产厂家公章）；

1.14全金属可升降直立式支架，人字形支架底座，适应各种类型检查床应用，方便观察检查和聚焦移动。

2.阴道镜工作站性能要求：

2.1图像处理工作站性能要求：I3处理器，内存≥8G，硬盘≥1T，USB接口≥6个，显示器：≥23.8英寸宽视角、真彩、高清图像显示器；

2.2带网络接口，为远程维护提供便携手段（提供图片证明并加盖生产厂家公章）；

2.3工作站台车具有一体化多功能操作台面，为检查和手术操作提供方便的放置平台（提供图片证明并加盖生产厂家公章）；

2.4具有≥4种采图方式，支持脚踏采图、手柄按键采图、自动采图、软件采图、视频采集过程中采图、视频回放过程中采图的功能；

2.5 具有镜头按键控制的将阴道镜检查过程中所采集的图像按时序同屏显示，方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联诊断（提供图片证明并加盖生产厂家公章）；

2.6 具有采集图像的智能质控管理功能：按质控流程自动采图和防治误操作提示，识别无效采图并标记（提供图片证明并加盖生产厂家公章）；

2.7 具有视频采集功能，能够在检查或手术过程中进行录像，并且对视频进行回放，回放过程中支持再次采集图像；

2.8 图像处理功能：可以对图像进行注释、标注，图像亮度、对比度可调；可对病变部位的面积、长度进行测量、标注到病例中；

2.9 提供符合ASCCP2017/IFCPC2011指南术语阴道镜诊断术语及参考图谱，并可与当前检查患者检查图像对比显示在同一界面，方便对比参考，辅助检查医生做出准确判断；

2.10 提供智能辅助评估功能，具有智能提示病变范围及活检点功能，并提示四级病变程度（正常NILM、低度病变LSIL、高度病变HSIL、可疑癌CA）的功能（提供软件操作界面图片证明并加盖生产厂家公章）；

2.11 病历报告记录和报告打印支持宫颈、阴道、外阴病变术语和活检标注图功能，支持宫颈、阴道、外阴活检图像标注和报告打印功能；

2.12 可对阴道镜检查、手术治疗进行针对性的记录和随访管理，提供不少于8种打印报告模版，提交患者打印报告后系统自动生成PDF文件备份，便于医疗纠纷的追溯；

2.13 可对阴道镜检查拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、检查医生等进行统计分析，统计结果可以饼图、直方图和折线图形式进行显示，并可输出到Excel表；

2.14 阴道镜软件界面底色模板支持≥4种风格界面，方便医生根据自身喜好切换软件界面色彩模板，保护医护人员的视力健康（提供软件操作界面图片证明并加盖生产厂家公章）；

2.16打印方式：A4/B5纸打印，无需设置打印机，方便临床应用；

3.网络应用功能：

3.1支持局域网应用模式，阴道镜工作站可与护士站、医生工作站互联应用，实现患者诊疗的综合信息化管理；

3.2支持广域网云服务应用模式，可以实现对医联体各级医院宫颈门诊阴道镜检查和治疗信息的一体化管理；支持医联体宫颈癌诊疗信息的质控管理、统计分析、远程查看和复核功能；

3.3支持护士工作站、医生工作站和阴道镜工作站互联构成门诊应用网络，提供四级用户权限管理（主任、医生、护士及系统管理者）；

3.4可做示教系统，支持阴道镜检查/LEEP手术治疗过程音视频同步传输给示教室或上级医院，方便教学应用；

3.5 可选叫号系统和远程实时会诊系统，便于宫颈门诊应用和视教应用；

2-2 4K腹腔镜

4K超高清腹腔镜系统配置及技术参数

一、配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K超高清腹腔镜系统 |  |  |
| 1.1 | 摄像主机 | 1套 |  |
| 1.2 | 4K摄像头 | 1套 |  |
| 1.3 | 光学适配器 | 1套 |  |
| 1.4 | LED冷光源 | 1套 |  |
| 1.5 | 32寸医用显示器 | 1套 |  |
| 1.6 | 导光束 | 1根 |  |
| 1.7 | 4k腹腔镜 | 2根 |  |
| 1.8 | 高流全自动气腹机 | 1套 |  |
| 1.9 | 医用台车 | 1台 |  |
| 1.10 | 内窥镜消毒盒 | 2套 |  |

二、4K超高清摄像系统参数：

2. 4K超高清摄像主机

2.1 4K超高清摄像系统主机，具有3840*2160逐行扫描内镜成像性能；

2.2 图像输出分辨率包括：3840*2160@60fps和1920*1080@60fps两种；

2.3 *主机能够同时支持5路1080P@60Hz及2路4K@60Hz全画面视频输出；

2.4 图像色域范围支持BT.2020、BT.709。

2.5 电击防护等级，CF型；

2.6 具备白平衡、场景模式选择、拍照、录像、冻结，缩放，图像翻转等功能，具有菜单控制（亮度和2倍数字变焦）的内置菜单等功能；

2.7.具有精准曝光控制和图像降噪调节，曝光亮度和降噪11级区间可调；

2.8.具有增益控制，色调调节，色彩饱和度调节，锐度调节等图像调节功能；

2.9.场景模式≥8种，包括：胸腹腔镜、腹腔镜（小）、关节镜、宫腔镜、膀胱镜、耳鼻喉镜、纤维镜、自定义模式、可实现一键切换；

2.10.可通过移动存储设备一键导入导出医生的场景设置；

2.11.*主机原生自带4K（3840×2160分辨率）和全高清（1920×1080分辨率）两种图像刻录功能，支持H.265编码，支持8Mbps-64Mbps码率可调；支持固定码率、可变码率可配；

2.12.集成图文工作站功能，可以采集4K（3840×2160分辨率）和全高清（1920×1080分辨率）图片，连接打印机后，能够一键生成图像报告。

2.13.具备去网格功能，针对纤维镜和输尿管硬镜在实际应用中由于网格重叠产生的网纹进行去网纹处理。

2.14.*具有智能光源联动功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度，使手术更加高效便捷。（可提供省级以上医疗器械检验所出具的检测报告）；

2.15.USB接口不少于4个，其中USB2.0 ×2，USB3.0 ×2，可通过USB接口连接脚踏开关，键盘，打印机、USB存储设备等外设；

2.16.支持多种输出端口：3G-SDI，HDMI2.0，DVI-D、HD-SDI、HDMI1.4；

2.17.操作界面具有中英文语言设置，默认简体中文；

2.18.工作功率小于70VA；

3.4K摄像头

3.1.与同品牌4K超高清内窥镜摄像系统主机配合使用；

3.2.*1/2.5英寸CMOS芯片，摄像头采集像素不小于800万，原生输出3840*2160@60fps及10bit的4K超高清图像数据；

3.3.*信噪比≥65dB（可提供省级以上医疗器械检验所出具的检测报告）；

3.4.*垂直有效分辨率≥2500（可提供省级以上医疗器械检验所出具的检测报告）；

3.5.摄像头与光学适配器分体设计，标配光学适配器焦距为25mm，可连接标准C-Mount接口的各种定焦或变焦光学适配器；

3.6.摄像头控制按键4个，支持两个自定义按键功能(白平衡、冻结、曝光亮度调节、锐度调节、缩放，图像翻转，场景设置)，按键支持长按，短按设置。

3.7.摄像头最大温度小于41℃（可提供省级以上医疗器械检验所出具的检测报告）；

3.8.防水防尘等级IPX7，支持戊二醛浸泡消毒。

4.LED冷光源

4.1.工作功率小于80VA；

4.2.电击防护等级，CF型。

4.3.使用寿命大于30000小时；

4.4.输出接口支持10mm导光束通用接口；

4.5.光源类型为LED冷光源；

4.6.光源色温区间在5700K±500K；

4.7.输出总光通量：1000lm，显色指数≥90%（可提供省级以上医疗器械检验所出具的检测报告）；

4.8.*具有智能光源联动功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度，使手术更加高效便捷。（可提供省级以上医疗器械检验所出具的检测报告）；

4.9.具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时光源不发光；（可提供省级以上医疗器械检验所出具的检测报告）；

4.10.具有光源寿命提示功能；

5.32寸监视器

5.1.*与4K超高清内窥镜摄像系统主机同一品牌。

5.2.医用32英寸IPS面板，分辨率为3840×2160。

5.3.专业防护设计：采用AR玻璃，防炫目、抗反射、高透光，避免显示器在严苛的条件下被损伤，方便清洁消毒，提高耐用性。采用光学贴合工艺，提升对比度，避免影像重影。

5.4.最大亮度：≥650cd/m² ；

5.5.对比度：≥1350:1；

5.6.视角：≥178°(水平/垂直) ；

5.7.响应时间：≤18ms；

5.8.输入接口：DVI-D，3G-SDI/HD-SDI、DP、HDMI；

5.9.输出接口：DVI-D，3G-SDI/HD-SDI；

5.10.防水防尘设计：防水等级前壳IP65，后壳IP22，防尘易清洁，符合手术室使用环境（提供证明性报告）；

5.11.实时画面增强：内置多种实时画面增强（RPE）模式，可针对动态视频画面，进行逐帧清晰度、对比度的优化，提升视频画面的真实度和临场感。

5.12.色域匹配：内置两种不同色域空间，根据摄像头光源进行色域匹配，实现基本颜色纯正显示，呈现更多色彩细节，更逼真地重现贴近实际的色彩显示效果。

5.13.多窗口显示功能：支持画中画、画与画功能，可同时输入两路信号，在一个屏幕上显示不同内容，满足医院不同影像组合的需求。

5.14.定制伽马功能：内置多种显示模式或伽马曲线，以满足医院不同的使用要求；也可根据用户的需求进行伽马曲线定制功能。

5.15.内置电源：AC100~240V 50/60HZ输入

5.16.产品认证及测试标准：CCC，符合GB9706.1-1系统安全要求。

6.医用台车

6.1.结构主体全部采用优质钢材制作，人体工学把手，可方便移动。

6.2.具有监视器挂臂。挂臂具有三关节调整功能，能够进行360°旋转调节且高度可调；

6.3.所有脚轮均为静音制动脚轮；

6.4.具有四层隔板，隔板高度可调，第一层隔板配有键盘托板，最低层配有置物箱；

6.5.标配用于悬挂软性镜的挂架，高度连续可调；

6.6.监视器支臂高度：170cm；监视器支臂可降低3个档位。

7.导光束

7.1.支持长度：3000mm；有效芯径：5.0mm。

8.内窥镜

8.1.4K腹腔镜，直径10mm，长度330mm。

8.2.具备高透光率，保证图像更自然、更真实；具有更加出色的细节分辨能力。

9.高流量自动气腹机

9.1.*与4K超高清内窥镜摄像系统为同一生产厂家，不可为授权生产的同一品牌，以确保系统各项功能稳定。

9.2.电击防护等级，CF型；

9.3.具有开机自检功能；

9.4.流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min，符合精确调节和高流速供气的需求；

9.5.压力范围：2mmHg-30mmHg，压力显示准确性±2mmHg；

9.6.具有恒压变流控制功能，实时监控气腹压力，智能算法精准控制充气量，气腹建立快速平稳；

9.7.具有恒温加热功能，末端输入人体内的气体恒定为37℃；

9.8.具有智能排烟功能，通过图像算法识别烟雾，快速响应后排气除烟；

2-3 纤维喉镜

支气管镜技术参数

1. 主机与各种手柄连接方式：均可带电一键插拔连接、分离，无旋转

2. 主机屏幕：采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作

*3. 主机兼容性：可兼容可视喉镜手柄、硬镜手柄、软镜手柄，无需转接，支持热插拔。

4. USB读取与存储，不少于16G

5. 主机内置操作使用视频

6. 显示器可上下左右双方向旋转

7. 主机工作时间：≥240min内置锂电池，容量不低于2400mAh

8. 显示器≥3英寸，采用广角高亮显示屏

9. 视场角≥100°

10 一键拍照/录像功能/教学视频

*11. 软镜要求：采用数字电子成像技术，无内置光纤，视角≥90°

*12. 插入部外径：≤5.2mm

13. 内置吸引通道直径：≥2.4mm

*14. 长度：≥60cm，照明采用两个LED灯，亮度≥400LUX

15. 可弯曲角度：向上≥100°，向下≥100°。

16. 成像距离范围：≥3～50mm

17. 连接方式和主机一键插拔，无旋转

2-4 喉镜

产品名称：麻醉咽喉镜（普通儿童）

技术参数：

1、配置：直片型镜片HC-B02型、HC-B03型各一片，手柄一只。

3、易于清洁和消毒

3、灯泡装在镜片的前端

4、光线可直接照射

5、维护更经济、有效

6、装置简便，采用挂钩连接式，可快速、简便地更换镜片的装置。

7、性能结构及组织：窥视镜片材质：304型Austenitic不锈钢、HO2半硬黄铜、聚丙烯光学纤维；手柄材质：HO2半硬黄铜/Austenitic不锈钢；绝缘部份材质：聚丙烯塑料；

8、产品用于手术开始前的麻醉、插管和复苏。在插管过程中用喉镜，可清楚观察呼吸道、辅助插管的放入。

产品名称：麻醉咽喉镜（普通成人）

技术参数：

1、配置：弯片片型镜片HC-B04型、HC-B05型、HC-B06型各一片，手柄一只。

2、易于清洁和消毒

3、灯泡装在镜片的前端

4、光线可直接照射

5、维护更经济、有效

6、装置简便，采用挂钩连接式，可快速、简便地更换镜片的装置。

7、性能结构及组织：窥视镜片材质：304型Austenitic不锈钢、HO2半硬黄铜、聚丙烯光学纤维；手柄材质：HO2半硬黄铜/Austenitic不锈钢；绝缘部份材质：聚丙烯塑料；

8、产品用于手术开始前的麻醉、插管和复苏。在插管过程中用喉镜，可清楚观察呼吸道、辅助插管的放入。

2-5 可视喉镜

视频喉镜技术参数

1. 主机与各种手柄连接方式：均可带电一键插拔连接、分离，无旋转

2. 主机屏幕：医用按键屏可戴手套操作

*3. 主机兼容性：可兼容可视喉镜手柄、硬镜手柄、软镜手柄，无需转接，支持热插拔。

4. USB读取与存储，不少于8G

5. 主机内置操作使用视频，可采集图片和音视频。

6. 显示器可上下左右双方向旋转

7. 主机工作时间：≥200min内置锂电池，容量不低于2000mAh

8. 显示器≥3英寸，采用广角高亮显示屏

9. 视场角≥90°

10. 一键拍照/录像功能/教学视频

*11. 手柄要求：采用数字电子成像技术，即时防雾，视角≥90°

*12. 通用全能手柄，只需更换叶片不需更换手柄，叶片为一次性使用

13. 最小开口度不大于15mm，适合各类体型插管患者

*14. 不需LED灯加热，前端配备智能温控加热板

15. 最佳成像距离范围：≥3～5cm

16. 连接方式和主机一键插拔，无旋转

第三包技术参数要求

3-1 妇产彩超

1、设备名称：超高档实时四维彩色多普勒超声诊断仪

2、数量：一套

3、用途：主要用于腹部、产科、妇科、胎儿心脏、小器官、成人心脏、泌尿、血管、儿科、其它等方面的临床诊断，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

4、主要技术规格及系统概述：

4.1 主机成像系统：

*4.1.1高分辨率彩色液晶显示器（附技术白皮书证明）

4.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸

4.1.3 全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束

4.1.4 脉冲优化处理技术

4.1.5 海量并行处理技术

4.1.6 自适应增益补偿技术

4.1.7 数字化二维灰阶成像及M型显像单元；

4.1.8 胎儿心脏成像模式，可以同时实现2条解剖M型

4.1.9 控制面板可独立旋转、升降

4.1.10 脉冲反向谐波成像单元；

4.1.11 彩色多普勒成像技术；

4.1.12 自适应宽频带彩色多普勒成像技术

4.1.13 彩色多普勒能量图技术；

4.1.14 方向性能量图技术

4.1.15 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和HPRF)；

4.1.16 多级信号处理系统

4.1.17 智能全程聚焦技术

4.1.18宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头

4.1.19 空间复合成像技术

4.1.20自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级

4.1.21实时四维成像单元

4.1.22立体血流显示技术：更加直观的了解血流状况与小血管结构、走形及与周围组织的关系，可以与彩色血流图、彩色能量图及微血流灌注成像联合使用（附图）。

4.1.23 2D/3D超低速血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注状态（附图）

4.1.24实时二同步 /三同步能力

4.1.25具有声影抑制消除技术，提升声影区域图像显示效果

4.1.26内置 DICOM 3.0 标准输出接口

4.1.27内有一体化超声工作站

4.2 先进成像技术：

4.2.1断层超声显像技术

4.2.2 胎儿颅脑智能导航：在容积成像模式下，智能化自动识别胎儿颅内结构，一键自动获取胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面。一键自动同时测量BPD，HC，OFD，CM 后颅窝池，Cerebellum小脑横径，Vp侧脑室后脚（附图）

4.2.3纯净波或单晶体探头技术：探头振元使用单晶体材质，同时对接收波束进行提纯处理，对显像困难的病人图像大大改善

4.2.4 真实渲染成像功能

4.2.5 容积轮廓剪影显示模式

4.2.6 卵泡智能检测，在容积成像模式下，智能化自动识别卵巢内卵泡的信息，通过不同颜色及序号标识卵泡的数量及大小，并可获取多项测量数据

4.2.7 窦卵泡智能检测（附图）

4.2.8 胎儿自动识别：胎儿面部前方经常由于手部等邻近结构的影响，得到清晰的胎儿面部图像，较为困难；使用胎儿面部自动识别技术可一键自动去除面部前方遮挡物，获得满意的胎儿面部容积图像。

4.2.9 容积探头扫查角度自动偏转技术：扫查过程中，无需转动探头，扫查角度可自动偏转，最大偏转角度±55°（附图）

4.2.10 自动产科测量：通过人工智能解剖，单键选择产科常规的自动测量（胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长），快速、准确，降低医生工作量，提高工作效率（附图证明）

4.2.11时间空间相关成像（STIC）技术

4.2.12胎心容积导航技术，2步自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。（附8个切面屏幕截图）

4.2.13三维/四维子宫输卵管造影功能：通过宫腔内注入造影剂，在腔内容积探头下，可进行三维及四维输卵管造影成像，用于诊断子宫宫腔病变及评价输卵管通畅性等（附图）

*4.2.14具有智能盆底超声解决方案（附图）

4.2.15不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积

4.2.16胎儿NT自动测量

4.2.17胎儿IT自动测量

4.3测量/分析和报告

4.3.1常规测量

多普勒测量

自动频谱测量

4.3.2全科测量包，自动生成报告

腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

4.3.3自动产科测量

4.3.4国际深度子宫内膜异位症组织专家共识推荐的标准超声图文评估流程助手（附图），帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估

4.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

4.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；

4.4.2 硬盘容量≥1T

4.4.3 具备主机硬盘图像数据存储，系统动态范围≥400dB （提供原厂技术白皮书证明）；

4.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

4.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

4.4.6 配置数字化软硬件智能超声方案，内置超声设备操作视频和学习课程，用户可以随时学习观看。在连接互联网的情况下，可与服务器同步下载课程资料，学习最新机器操作知识（附图）

4.5 输入/输出信号：USB，HDMI，S-Video，VGA

4.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

五、系统技术参数及要求：

5.1 系统通用功能：

5.1.1高分辨率液晶硬屏显示器≥22英寸，分辨率1920×1080

5.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸

5.1.3 激活探头接口选择：≥ 4个，探头接口为无针式接口

5.1.4 二维凸阵探头支持连续波多普勒，可以进行胎心血流速度测量（附图）

5.1.5 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

5.1.6 支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报

5.2 探头规格

5.2.1 频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种

5.2.2 二维、彩色多普勒均可独立变频；

5.2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵、相控阵、微凸阵

5.2.4探头配备：腹部凸阵探头一把、腹部容积探头一把、腔内容积探头一把、小器官线阵探头一把

5.2.5腔内容积凸阵探头：阵元数≥192，成像角度≥180°（附原厂技术白皮书证明）

5.2.6腹部二维凸阵探头：阵元数≥192，成像角度≥110°（附原厂技术白皮书证明）

*5.2.7 二维成像扫描深度≥47cm（提供原厂技术白皮书，并附图证明）

5.2.8 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、

电子凸阵：B/PWD;

电子矩阵：B/PWD

电子相控阵：B/PWD、B/CWD

5.3 二维显像主要参数：

5.3.1 成像速度：凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，二维帧频≥30帧/秒

5.3.2 凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维成像帧频≥30帧/秒

5.3.3 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit

5.3.4 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

5.3.5 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

5.3.6 接收方式：独立接收和发射通道数，多倍信号并行处理；

5.3.7 回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧

5.3.8 预设条件针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

5.4 频谱多普勒：

5.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）；

5.4.2 PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s

5.4.3 最低测量速度：0.3mm/s （非噪声信号）

5.4.4 零位移动：10级；

5.4.5 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；

5.4.6 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

5.5 彩色多普勒：

5.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）

5.5.2 扫描速率：凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，彩色帧频≥10帧/秒

5.5.3 凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维彩色成像帧频≥9帧/秒

5.5.4 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

5.5.5 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)

5.5.6 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

5.5.7 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；

六、备件、技术及维修服务，培训要求及其它

6.1备件要求：卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

6.2技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务

6.3技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

6.4 生产厂家在中国境内有相应的零配件保税库，在疆内有维修机构或分公司及专业技术人员（提供营业执照及技术人员名单、社保、资质）

6.5 随机配置与设备配套的一体化超声工作站；高清采集卡（工作站配件）可实现PACS系统从设备图像的采集，需保证设备正常使用；配套计算机一台，电脑桌椅一套，打印机一台，超声操作椅一把，超声诊断床一张，配备UPS净化电源一个

6.6 提供1-2名人员外出培训

6.7 提供原厂质保期一年

3-2 心脏彩超

一 设备名称：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪

二 数    量：一套

三 交 货 期：三个月

四 用途：主要用于成人心脏、胎儿心脏、腹部、妇产、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

五 主要技术规格及系统概述：

5.1 主机成像系统：

5.1.1 高分辨率液晶显示器，分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

5.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达360度。

5.1.3 全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束

5.1.4 脉冲优化处理技术

5.1.5 海量并行处理技术

5.1.6 自适应增益补偿技术

5.1.7 数字化二维灰阶成像及M型显像单元

5.1.8 解剖M型技术，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量。

5.1.9 脉冲反向谐波成像单元

5.1.10 彩色多普勒成像技术

5.1.11 自适应宽频带彩色多普勒成像技术

5.1.12 彩色多普勒能量图技术

5.1.13 方向性能量图技术

5.1.14 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)

5.1.15 动态范围≥300dB

5.1.16 数字化通道≥4,500,000

5.1.17 智能全程聚焦技术

5.1.18 智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像。

5.1.19 空间复合成像技术、

5.1.20 自适应像素优化技术，改善边界显示，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。

5.1.21 实时二同步 /三同步能力

5.1.22 内置 DICOM 3.0 标准输出接口

5.1.23  内置一体化超声工作站

5.2 先进成像技术：

5.2.1 造影成像技术

5.2.1.1 造影剂二次谐波成像单元，包含低MI实时灌注成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。

5.2.1.2 具有造影计时器以及闪烁造影成像技术

5.2.1.3 具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量。

5.2.1.4 在机及离机造影时间强度曲线定量分析

5.2.1.5 造影连续采集时间≥6分钟

5.2.1.6 具备造影定量分析组织运动追踪技术，实时追踪被定量组织，消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移，使超声造影定量分析更加准确。

5.2.2 超宽视野成像扫描技术

5.2.2.1 测量功能，电影回放功能

5.2.2.2 线阵、凸阵及容积探头具备

5.2.2.3 结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用

*5.2.3 具备全屏高清放大功能MaxVue，放大后图像显示区域尺寸≥21.5”，分辨率≥1080p（1920×1080）。

5.2.3 具备智能多普勒血管检查技术

5.2.3.1 单键优化二维、多普勒图像质量

5.2.3.2 单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等。

5.2.3.3 具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性。

5.2.4 脑卒中疾病诊断相关技术

5.2.4.1 可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果

5.2.4.2 自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值

5.2.4.3 计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比

5.2.5 血管中内膜自动测量与分析

5.2.5.1 要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计

5.2.5.2 计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置

5.2.5.3 脱机数据可输出

5.2.6 超声声速自动校正技术

5.2.6.1  针对肥胖及困难病人

5.2.6.2 可用于乳腺检查，并可调整级别

5.2.6.3 专门的预置条件

5.2.7 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

5.2.8 组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW，M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。

5.2.9 可选配负荷超声成像(内置一体化)：具备二维负荷超声。

5.2.10 心肌应变定量

5.2.10.1 节段心肌取样

5.2.10.2 多个心动周期数据显示

5.2.10.3 各个节段各个心动周期曲线显示，各个节段平均心动周期曲线显示，平均节段各个心动周期曲线显示，平均节段平均心动周期曲线显示。

5.2.10.4 快速显示峰值速度、达峰时间、应变、应变率、位移等多种参数。

5.2.11 自动心功能定量分析：依据选择的心脏切面一键自动完成描记相应节段，自动计算EF，ESV，EDV。TMAD可以自动对主动脉瓣环运动进行可视化及定量化分析，用以快速评估心脏整体功能趋势。

5.2.12 自动心肌运动定量：依据选择的心脏切面自动描记相应节段，进而自动测量整体和节段功能并生成表格，17/18节段牛眼图，并可显示各种曲线。此外还可计算LVEF、ESV、EDV。

5.2.13 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。

5.3 测量和分析：( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

5.3.1 一般测量：距离、面积、周长等；

5.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

5.3.3 外周血管测量和计算功能；

5.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算);

5.3.5 心脏功能测量；

5.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

5.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；

*5.4.2 硬盘≥500G，DVD／USB图像存储，电影回放重现单元2200帧；

5.4.3 具备主机硬盘图像数据存储；

5.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

5.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

5.5 输入/输出信号：

5.5.1 输入：DICOM DATA

5.5.2 输出：S-视频、DP高清数字化输出

5.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

六 系统技术参数及要求：

6.1 系统通用功能：

6.1.1 高分辨率液晶显示器，1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

6.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。

6.1.3 成像探头接口选择：≥ 4个，微型无针式，并激活可互换通用。

6.1.4 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

6.1.5 安全性能：符合国家进口商品安全质量要求；

6.2 探头规格

6.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥22MHz，从1 MHz 到22MHz

6.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频；

6.2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 、电子矩阵

6.2.4 纯净波单晶体探头技术

6.2.5 电子线阵探头有效阵元数≥1200

6.2.6 腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz）

血管/小器官线阵探头（4.0-18.0MHz）

心脏相控阵探头（1.0-5.0MHz）

6.2.7 扫描深度≥40cm

6.2.8 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD；电子凸阵：B/PWD；电子相控阵：B/PWD、B/CWD

6.2.9 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置；

6.3 二维显像主要参数：

6.3.1 成像速度：相控阵探头，85°角，18CM深度时，帧速度≥58帧/秒

凸阵探头，85°角，18CM深度时，帧速度≥45帧/秒

扫描线：每帧线密度≥320超声线

6.3.2 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节；

6.3.3 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率

6.3.4 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

6.3.5 接收方式：独立接收和发射通道数，多倍信号并行处理；

6.3.6 接收超声信号系统动态范围≥300 dB

6.4 频谱多普勒：

6.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）；

6.4.2 发射频率：电子相控阵：PWD，CWD1.6-1.8MHz

电子凸阵：PWD：2.0-2.2MHz

电子线阵：PWD：5.75-7.0MHz

6.4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；

B/CPA/PW；B/CDV/CW；

6.4.4 最大测量速度：PW

D正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；

CWD：血流速度³28.0m/s

6.4.5 最低测量速度：≤ 0.22mm/s (非噪音信号)；

6.4.6 Doppler及M型电影回放：48 秒；

6.4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

6.4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；

6.4.9 零位移动：9 级；

6.4.10 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位

6.4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

6.5 彩色多普勒：

6.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）

6.5.2 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

6.5.3 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)

6.5.4 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

6.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

6.5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；

6.6 超声功率输出调节：

6.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER

6.6.2 输出功率选择分级可调

6.7 记录装置：

6.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存.

6.7.2 主机硬盘容量≥ 500GB

6.7.3 DVD-RW 或USB图像存储

6.7.4 USB接口≥5个，用于图像传输

6.8 技术手册：

6.8.1 中文操作手册

3-3 呼吸廓清系统

| 一、 | 主要性能 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 主要用途： | 增强分泌物清除能力并有助于预防和治疗肺不张，与压缩氧气配合使用时还能够提供补充供氧；适用于儿童、成人、有创及无创患者，可与呼吸机联合使用。 |
| 1.2 | 技术原理： | CHFO、CPEP、雾化治疗模式相结合及定时间切换，通过粘膜纤毛活动梯、咳嗽、自动头向流动三种机制，CHFO物理疗法增强粘液清除和治疗肺不张，CPEP疗法利用文丘里原理，固定节流孔阻力器及吸气和呼气气流，提供高于大气压的持续性的、临床医生设定的气道压力。 |
| 二、 | 主要治疗模式 |  |
|  | CHFO | 一种气动物理疗法，在使用连续高压脉冲振荡气道期间提供医用雾化。 |
|  | CPEP | 持续正压结合提供医用雾化、有助于保持气道开放和扩张。 |
|  | 喷雾 | 仅用于气雾剂输送，在此模式下，CHFO和CPEP均无法使用 |
| 三、 | 适应症范围及操作要求 |  |
| 3.1 | 适应症： | 肺移植术后、心胸手术术后、脑瘫、肌萎缩侧索硬化、囊性纤维化病、肌肉萎缩症、脊椎损伤、COPD、肺膨胀治疗、肺不张的治疗和预防、呼吸机依赖等百种以上疾病和症状 |
| 3.2 | 操作要求： | 经过培训的医生、呼吸治疗师等，同时参考产品使用手册 |
| 四、 | 设备组成及主要配置 |  |
| 4.1 | 组成： | 主机、单病人使用管路组、压缩氧气连接管、台车 |
| 4.2 | 主机： | 压力计、模式选择器、回路三路连接端口、氧气连接器、ON/OFF主开关、CPEP流量调节器 |
| 4.3 | 管路： | 单病人使用，适用于有创和无创患者；包含接口管、回路三路连接器/生物过滤器、导管、喷雾器、孔指示器、封闭环、喷雾器导管、手柄、选择器环 |
| 4.4 | 台车： | 可以与主机分离、轮子锁定装置 |
| 五、 | 技术参数 |  |
| 5.1 | 控制按键： | CHFO和CPEP切换键、流量调节键、CHFO调节键 |
| 5.2 | 压力表范围： | 0-80cmH2O |
| 5.3 | 管路： | 材质：不含乳胶；动力要求：不低于345Kpa(50psi)，流速为60L/min医院级氧气：声响级别＜85dBA ，手柄调节阻力：高阻力、中等阻力、低阻力 |
| 5.4 | 喷雾剂性能 | 雾化输出速率和雾化残液量 |
|  | 高频 | CHFO 模式高频设置下，产品的雾化输出速率不小于0.30 mL/min； 雾化残液量不大于 1.40 mL； |
|  | 低频 | CHFO 模式低频设置下，产品的雾化输出速率不小于0.39 mL/min； 雾化残液量不大于 1.31 mL； |
|  | 高流量 | CPEP 模式高流量设置下，产品的雾化输出速率不小于0.13 mL/min； 雾化残液量不大于 1.36 mL； |
|  | 低流量 | CPEP 模式低流量设置下，产品的雾化输出速率不小于0.36 mL/min； 雾化残液量不大于 1.25 mL； |
|  | 单独雾化 | 仅雾化模式设置下，产品的雾化输出速率不小于 0.34 mL/min； 雾化残液量不大于 1.23 mL。 |
| 5.5 | 连续高频振荡（CHFO）模式 |  |
|  | 频率范围 | CHFO 模式高频设置下，产品输出的振动频率在 180 - 300 bpm 以内； CHFO 模式低频设置下，产品输出的振动频率在 100 - 180 bpm 以内。 |
|  | 峰值压力 | CHFO 模式高频设置下，产品输出的峰值压力在 44 - 68.5 cmH2O以内； CHFO 模式低频设置下，产品输出的峰值压力在 26 - 55 cmH2O以内。 |
|  | 气道内峰值压力 | CHFO 模式高频设置下产品输出的气道内峰值压力在 8 - 38 cmH2O以内。 CHFO 模式低频设置下产品输出的气道内峰值压力在 8 - 30 cmH2O以内； |
| 5.6 | 持续呼气期正压 (CPEP) 模式 |  |
|  | 输出压力 | CPEP 模式下产品的输出压力 ≤30 cmH2O |
| 5.7 | 工作电压： | 氧气驱动，无需电源 |

3-4 空气消毒机

医用等离子体空气消毒器招标参数

一、产品名称：医用等离子体空气消毒器

二、产品用途：适用于普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区的空气消毒；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心的空气消毒；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等场所的空气消毒。

三、技术参数要求：

1、采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；

*2、医用等离子体空气消毒器壳体，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高；

3、采用移动式安装方式，配备医用静音脚轮，移动灵活方便；

4、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；

5、额定循环风量≥1000m³/h，可适用于100m³体积及以下的场所；

6、额定功率≤110W±11W；电源AC220V 50Hz；

*7、等离子体电场强度≥8500V；（可提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

*8、电场产生的等离子体密度可达5.6×1018_1.25×1019m-3，等离子体发生器寿命≥30000h；（可提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

*9、配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3。（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

四、净化消毒效果要求：

*1、净化消毒效果要求：（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

1）对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.90%；

2）洁净空气量CADR（颗粒物）≥450m³/h；

3）气雾室甲型流感病毒H1N1杀灭率＞99.9%；

4）气雾室肠道病毒EV71杀灭率≥99.2%；

5）设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1h，PM2.5去除率＞99.99%；

6）设备持续工作1h，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均≥90%;

7）设备持续工作1h，可使100m³密闭房间达到十万级洁净度；

8）设备持续工作2h，甲醛的净化效率≥96%、氨的净化效率≥95%、苯的净化效率≥96%、TVOC净化效率≥98%；

9）气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率＞99.9%；

10）气雾室冠状病毒HCoV-229E、甲型流感病毒H3N2的杀灭率＞99.99%。

五、功能及技术先进性要求：

1、采用高档液晶显示屏，远程红外线遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等；

2、高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；遥控器上设有一键锁定功能，防止误操作；

*3、程控数量（定时消毒）≥6组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求；

4、采用V型分子过滤器，可有效去除有机气体和医院的各种异味；采用新型多功能两段式等离子体模块，杀菌效率高，集尘效果好，方便维护保养；

5、产品具有报警功能，等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警；

六、质量要求：

1、产品证件齐全，具有国家颁发的卫生许可证、生产许可证、经营许可证；

*2、医用等离子体空气消毒器通过CE认证，获得国际市场的认可，通过GB9706.1安规检测，具有强有力的安全认证，可提供国家级第三方权威检测报告。选用具有国家3C认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局，线身耐弯曲抗摇摆；

*3、产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图。

3-5 移动式紫外线消毒机

紫外线空气消毒器招标参数

一、产品名称：紫外线空气消毒器

二、产品用途：适用于普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区的空气消毒；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心的空气消毒；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等场所的空气消毒。

三、技术参数要求：

1、采用紫外线消毒，杀菌广谱、彻底；内含初效过滤器，过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；选用优质、大容量的颗粒状活性炭组成的复合净化板专利技术，可有效去除有机气体和医院药水等各种异味；

2、紫外线空气消毒器壳体采用优质注塑件，结构强度高，重量轻；移动方便、防尘效果好、使用寿命长、安全系数高；

3、四个万向脚轮，可任意移动；

4、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；

5、可适用100m³体积及以下的场所；

6、额定功率260W±26W；电源AC220V 50Hz；

*7、紫外线杀菌灯寿命≥8000h；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

*8、机内紫外线辐射照度≥17000μw/cm2；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

9、光触媒抗菌除异味，采用电镜平均粒径≤10nm的锐钛型二氧化钛做光触媒，可有效的降解甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等污染物，并具有高效广谱的消毒性能，能够杀灭和抑制细菌、真菌和病毒的存活。

*10、紫外线泄漏量：＜1uW/cm2；（提供检测报告）

*11、设备持续工作1h，臭氧残留量＜0.003mg/m³。（提供检测报告）

四、净化消毒效果要求：

*1、消毒效果要求：（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

- 对白色葡萄球菌杀灭率＞99.90%；

- 设备持续运行30min，对铜绿假单胞菌杀灭率≥99.98%，对龟分枝杆菌杀灭率≥99.99%，对黑曲霉菌杀灭率≥99.95%；

- 设备持续运行60min，对枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭率≥99.99%；

- 设备持续工作90min，对体积为100m3室内空气的自然菌平均消亡率均＞90%；

5）设备持续工作60min，对金黄色葡萄球菌杀灭率＞99.99%，对肺炎克雷伯氏菌杀灭率＞99.99%，对大肠杆菌杀灭率＞99.99%；

6）设备持续工作60min，对冠状病毒HCoV-229E杀灭率＞99.99%，对甲型流感病毒H1N1杀灭率＞99.99%。

五、功能及技术先进性要求：

1、采用远程红外线遥控，可实时显示北京时间，定时时间段、定时时间，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等；

2、高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；遥控器上设有一键锁定功能，防止误操作；

*3、程控数量（定时消毒）≥6组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求；

4、产品具有报警功能，紫外线消毒模块故障报警、过滤器清洗维护报警、累计维护提醒、风机故障报警；

六、质量要求：

1、产品证件齐全，具有国家颁发的卫生许可证、生产许可证、经营许可证；

2、选用具有国家3C认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局，线身耐弯曲抗摇摆；

*3、产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图；

4、产品通过CE认证，提供CE认证证书。

3-6 紫外线消毒机壁挂式

紫外线空气消毒器招标参数

一、产品名称：紫外线空气消毒器

二、产品用途：适用于普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区的空气消毒；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心的空气消毒；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等场所的空气消毒。

三、技术参数要求：

1、紫外线空气消毒器主要由紫外线杀菌模块、过滤器和风机组成。室内污染空气在风机的作用下，循环流经过滤器、紫外线杀菌模块，实现对室内空气消毒；

*2、紫外线空气消毒器壳体，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高；

3、采用壁挂式安装方式，不占用地面空间；

4、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；

5、额定循环风量≥1000m³/h，可适用100m³体积以下的场所；

6、额定功率236W±23.6W；电源AC220V 50Hz；

7、辅助消毒手段：光触媒在紫外光的照射下，产生类似光合作用的光催化反应，产生出氧化能力极强的自由氢氧基和活性氧，可氧化分解各种有机化合物和部分无机物，能破坏细菌的细胞膜和固化病毒的蛋白质，杀灭细菌和分解有机污染物，从而实现消毒的作用；

*8、配备负离子发生器，所产生负离子密度≥6×106个/cm3；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

*9、机内紫外线辐射照度：≥17000uw/cm2；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

*10、紫外线杀菌灯寿命：≥8000h；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

*11、设备持续工作1h，臭氧残留量＜0.003mg/m³。（提供第三方检测报告）

四、消毒效果要求：

*1、消毒效果要求：（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

- 对白色葡萄球菌的杀灭率＞99.99%；

- 设备持续运行30min，对铜绿假单胞菌杀灭率≥99.98%，对龟分枝杆菌杀灭率≥99.99%，对黑曲霉菌杀灭率≥99.95%；

- 设备持续运行60min，对枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭率≥99.99%；

- 设备持续工作1h，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均＞90%；

5）设备持续工作60min，对金黄色葡萄球菌杀灭率＞99.99%，对肺炎克雷伯氏菌杀灭率＞99.99%，对大肠杆菌杀灭率＞99.99%；

6）设备持续工作60min，对冠状病毒HCoV-229E杀灭率＞99.99%，对甲型流感病毒H1N1杀灭率＞99.99%。

五、功能及技术先进性要求：

1、采用高档液晶显示屏，远程红外线遥控，可实时显示北京时间，定时时间段、定时时间，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等；

2、高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；遥控器上设有一键锁定功能，防止误操作；

*3、程控数量（定时消毒）≥6组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求；

4、光触媒抗菌除异味，采用电镜平均粒径≤10nm的锐钛型二氧化钛做光触媒，可有效地降解甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC等污染物，并具有高效广谱的消毒性能，能够杀灭和抑制细菌、真菌和病毒的存活；

5、产品具有报警功能，风机故障报警、消毒模块故障报警、过滤器清洗维护报警；

六、质量要求：

1、产品证件齐全，具有国家颁发的卫生许可证、生产许可证、经营许可证；

*2、选用具有国家3C认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局，线身耐弯曲抗摇摆；

*3、产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图；

*4、产品通过CE认证，提供CE认证证书。

3-7 口腔压力蒸汽灭菌器

1、容积：18L

2、设计压力：-0.1/0.3MPa

3、设计温度：144℃

4、使用寿命：8年/16000次循环

5、腔壁加热 覆膜式加热膜

6、门板 拉伸门板，材料厚度≥2mm；

7、*开关门方式：电机驱动，一键式侧开门；

8、安全联锁：压力安全联锁，通过省级技术监督部门鉴定；

9、*门密封方式 自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成；

10、控制阀：自动控制阀：3个直动式电磁阀

11、泵：注水泵：1个具有自吸功能的电磁泵

循环泵：1个增压泵；

12、压力传感器：独立安装压力传感器（非电路板安装式）；

13、蒸汽产生方式：内置即时蒸发器，蒸汽质量好，无需外接蒸汽源；

14、储水装置：内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序，水箱容积＞6L；

15、水箱排水接头：1个排水接头；

16、安全阀 内置后藏式安全阀；

17、*操作方式 面膜触摸式键操作；

18、*控制方式

1）采用PLC控制，模块化设计的专用灭菌器控制器；

2）高度集成化的PLC，采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理；

3）水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示；

19、流程控制

置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制；

20、记录内容：程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等；

21、自校准功能：完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节；

22、安全保护

1）超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；

2）超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；

3）过流保护装置：设备电流过载时，过流保护动作，系统自动切断电源；

23、程序数量：≥5个

第四包技术参数要求

4-1 血气分析仪

1. 设备名称：血气生化分析仪

2. 方法学：干式电化学法、交流阻抗

3. 进样方式：自动水平进样

4. 用血量：用血量＜81ul

5. 测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-，Ca++，Hct，Lac，Glu，一张测试卡可同时检测最多≥10项实测参数

6. 计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等，直测和计算参数＞33项

7. 标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血等≥6种

8. 定标方式：自动定标

9. 检测耗材：耗材单人份设计，独立包装，常温或冷藏保存，即取即用

10. 质量控制：提供原厂配套三级液体质控品

11. 运输存储：试剂盒运输条件可达-10～37℃；试剂盒存储最低可到2℃，最高可达30℃

12. 操作界面：≥6英寸彩色触摸屏操作，中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程

13. 内置高容量充电电池，断电后仍可待机时间24h或可连续测量样本数＞48个

14. 仪器热敏打印机

15. 数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，可直接连接LIS、HIS以及产网和手麻系统连接，规范和管理医院网络信息

16. 数据管理：仪器可自动存储≥7000个病人结果，连接数据管理系统

17. 仪器升级：系统自动升级软件，无需增加模块

18. 获得FDA认证和CE认证

19.试剂盒种类＞39种

20.试剂盒种类：至少可提供测试血气3、4、5、6、7、8、9、10项参数的试剂盒进行临床任意选择（提供注册证明文件）

21.在新疆有专职的检验工程师进行售后服务

4-2 碳十三检查

碳13技术参数

1、一键式操作完成测量，操作界面直观简便，无需专业人员;

*2、分析速度≤2分钟/对样品;

3、开机预热时间≤20分钟;

4、检测样品浓度范围1%--6%;

5、全中文界面，病人信息存储及查询功能;

6、完善的仪器自检功能，随时进行仪器核心部件的检测判断;

*7、精密度：δsd不超过0.2‰，C.V.不超过±1%;

*8、稳定性：在8小时内测量，C.V.不超过±1%;

9、孔间差：△δ不超过0.3‰；

*10、准确性：测定DOB在10的气体，偏差不超过±10%；

11、CO2线性：CO2浓度在1%~6%范围内，相关系数R≥0.99;

12、不少于10通道进气孔;

13、红外光源，高效率、长寿命、低衰减。

*14、要求设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒剂型既能有效规避假阳性又能有效规避假阴性。

*15要求设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒内的呼气样品袋具备完好的呼气样品袋具备完好的呼气结束瞬间密闭装置（自动止回阀），以保证呼出气样品合格的密闭性，不有丝毫泄露。

*16、要求设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒的有毒物质13C尿素的摄入量小于50mg。

*17要求设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒采样时长不超过20分钟，最大限度减少医护人员工作量及患者的待诊时间。

*18、设备接口为止回阀专用适配器接口，可接驳内置止回阀的专用自动密封呼气袋。

*19、设备提供每日及每月质控硬件及软件程序，以保证设备的准确运行。

*20、提供医疗信息化管理用His及Lis等接口。

4-3 全自动血球分析仪

全自动五分类血细胞分析仪参数

1. 全自动五分类血细胞分析仪，单价检测速度≥120测试/小时。

2. 检测项目：五分类检测项目≥24个，网织红细胞检测项目不少于6个参数（RET#，RET%，HFR，MFR，LFR，IFR），研究参数不少于6个（HFC#，HFC%，IMG#，IMG%，RBC-O，PLT-O）。

3. *检测原理：采用激光流式细胞技术+核酸荧光染色。

4. *分析模式：CBC\CBC+DIFF\CBC+RET\CBC+RET+DIFF\CBC+NRBC\CBC+DIFF+NRBC\CBC+DIFF+RET+NRBC\RET八种模式任选。

5. *提供包含三维散点图在内的至少9个散点图。

6. 进样模式及样本量：手动进样小于155μl、自动穿刺进样小于205μl、末梢血模式40μl。

7. *白细胞五分类检测和网织红细胞测试可单独测试也可同时测试，单独或同时测试时其速度均≥90个测试/小时。

8. *网织红细胞测试为全自动检测，无需人为辅助，不检测时可自主关闭通道。

9. 血小板检测原理：鞘流阻抗法、激光流式结合核酸荧光染色法双方法检测。

10. 所有分析模式均可进行预稀释检测。

11. 红细胞检测：鞘流阻抗原理。

12. 进样系统：可手动进样，自动进样时可一次装载至少85个样本，可选配条形码阅读器。

13. 主机自带10.4寸大屏幕彩色液晶触摸屏，在无外接电脑时主机可自动运行并储存1000份标本，外接电脑时可无限存储。

14. 线性范围：WBC≥500×109/L。

15. 配套系统：有原厂生产配套的SFDA注册的质控品和校准品，并且可直接溯源至国际参考方法，并提供溯源性文件。

16. 配备原厂中文报告及数据处理系统。

4-4 全自动凝血分析仪

全自动凝血分析仪技术参数
1. 检测原理：采用双磁路磁珠法、免疫比浊法、发色底物法进行检测

2. 测试项目：PT、APTT、TT、Fib、FDP、D-Dimer、AT-III、凝血因子等

3. 最大速度：PT≥ 400 T/h；D-二聚体≥ 200 T/h

4. 综合测速：综合四项（PT/APTT/TT/Fib）≥300项目测试总数/小时；综合五项（PT/APTT/TT/Fib/D-Dimer）≥300项目测试总数/小时

5. 检测通道：双磁路磁珠法通道4个；免疫比浊法通道10个；发色底物法通道2个；各种方法学检测通道互相独立，可各自同时进行测试

6. 样本位：样本位≥190个 ，采用自动进样器连续加载进样

7. 样本/试剂扫描：具有内置条码扫描装置，可以实时扫描样本和试剂的条码信息

8. 预温位：40个预温位，开机升温快速、并能保持温度稳定

9. 试剂位：48个冷藏试剂位+5个常温试剂位，其中冷藏试剂位均具有试剂搅拌功能

10. 加样针：具有1个综合针，2个试剂针及1个穿刺针；综合针及试剂针具有防撞和液面感应检测功能；综合针及试剂针同时具有加热功能，能实现自动补偿温度；穿刺针具有液位感应及盖帽穿刺功能

11. 急诊检测：独立急诊位5个

12. 样本杯：1000个样本杯自动导入，每次独立导入单个样本杯

13. 摇臂显示：触摸屏显示功能，摇臂可180°旋转，方便用户操作

14. 软件功能：配有中文操作系统，图形显示，操作方便

15. 数据传输：支持LIS/HIS双向通讯

16. 质控体系：具有L-J 及Westgard 质控功能，并可无限存储质控结果

4-5 全自动生化分析仪

全自动生化分析仪技术参数

1. 仪器类型：随机任选、分立式全自动生化分析仪

2. 分析速度：生化恒速≥800T/H。

3. 最大可同时分析项目：≥180个

4. 测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(选配)

5. 分析方法：终点法、固定时间法、动力学法;

6. 样本位：≥175个样本位；

7. *样本量：1.5µl～35µl，0.1µl步进。

8. 试剂位：≥155个试剂位；

9. 试剂盘冷藏温度：2～8℃

10. 试剂量：10µl～200µl，0.5µl步进。

11. *反应杯位：≥160个，光径5mm；

12. 反应体积：70µl～300µl；

13. 温控方式：固体直热，升温快，免维护；

14. 比色杯清洗：8阶，自动温水/清洗剂清洗

15. 光学系统：全息凹面光栅后分光系统

16. *波长：340～850nm ，≥13个波长

17. 吸光度线性范围：0～3.5 Abs

18. 样品携带污染率：不大于0.05%

19. *支持HbA1c全血测试功能

20. 具有酶线性拓展功能，支持在线试剂装载

21. 支持一个项目放置多套试剂

22. 配套试剂注册认证：投标厂家需提供获得注册的配套生化试剂、溯源复合校准品和质控品，其中复合校准品项目数不少于32项。

23. *生化产品认证：同系列生化产品需获得国际CE或FDA认证；

24. 为保证检测结果可靠，生产厂家具备标准化实验室，且获得中国合格评定认可委员会（CNAS）认可

4-6 全自动血沉动态分析仪

血沉仪技术参数

1、 多参数技术扫描、多通道自动感应、随即即时打印

2、 采用一次性血沉管，用血量少，操作简单、安全

3、 25℃温度系统系数自动校准，保证数据真实性可比性

4、 采用魏氏法测量，常温测量值自动校准到25℃的结果，全面完整记录红细胞沉降过程中各项参数，为临床检验和医学实验研究提供高效、准确的手段。

5、性能指标：测试通道：40管

测试时间：30min  60min

采样间隔：2.5min

测量精度：±0.3mm

重复性误差：±3﹪

温控精度：±0.3℃

样品量：0.6ml

4-7 全自动尿样分析仪

# 全自动尿液分析仪技术参数

1、测试原理：多波长反射光比色法

*2、检测系统：采用图像传感器检测系统

*3、检测波长数量：≥4个波长

4、仪器测试项目：可使用适配尿试纸进行11项、12项、14项测试

*5、测试速度：≥225个样本/小时

6、试管进样机构最大容量：最多支持10个待测试管架，100个待测样本

7、显示：≥7.4英寸触摸式彩色液晶显示屏

8、存储器容量：≥23万条数据

9、试纸仓容量：≥168条试纸

10、尿样需求量：≤2mL

11、采样方式：采用液面感应技术，当样本量不足时会发出报警提示。

12、急诊插入：有单独急诊测试位，具有急诊插入功能

13、滴样方式：矩阵式高速滴样

14、采样针清洗方式：正负压清洗

15、数据通讯：RS-232接口、并口、USB接口、网络接口、PS/2接口

16、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤0.8%

*17、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤0.8%

*18、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性

*19、制造商具有通过药监部门的质控物，并能提供至少三种水平的质控液。

4-8 显微镜

# 正置生物显微镜

1. 光学系统：HC无限远光学系统，具有轴向和径向双重色差校正，衬度、清晰度极佳。45mm国际标准齐焦距离，光学部件防霉；

2. 观察筒：30度倾角，铰链式双目观察筒，屈光度、瞳间距可调；

3. 主机：合金结构，一体化机身，核心部分不含塑料件，防震机座，结构稳

4. 光源系统：LED发光二极管照明，亮度可调节。无热辐射，全亮度可用20,000小时，平均寿命至少15年；

5. 目镜：10X高眼点目镜，视野数20；

6. 聚光镜：阿贝聚光镜，NA.1.25，预定心设计，可扩展暗视野、相差、标尺；

7. 安全防护设计：仪器表面采用Ag离子防护技术，有效抑制细菌生长；

8. 夹片器：配备安全片夹，可以防止载玻片破裂；

9. 物镜：平场消色差物镜4X\10X\40X\100X；

第五包技术参数要求

5-1 口腔CT

# 一、口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 技术参数

（一）技术指标

1.*X射线球管技术参数（要求原装进口球管）

1.1射线管电流：4~10mA，电流值可调

1.2射线管电压：60~100kV，电压值可调

*1.3焦点尺寸：≥0.5mm×0.5mm

1.4热容量 ：35KJ

2.射源装置参数

*2.1射源技术：混合脉冲射源技术，可实现直流模式和脉冲模式自由切换

2.2脉冲曝光时间：≤8s

3.CT探测器技术参数

*3.1 探测器类型：非晶硅动态平板探测器

3.2 探测器面积：≥16.3cm ×16.3cm

3.3 探测器像素尺寸：≤100μm

3.4灰阶：≥16比特

3.5扫描时间：≤ CBCT：20s

3.6传感器速度：≥CBCT：80fps

4.全景及正侧位

4.1全景探测器尺寸：≥16.3cm ×16.3cm

4.2探测器类型：非晶硅动态平板探测器

4.3正侧位探测器尺寸：≥ 220mm×6mm

5.结构性能

*5.1立柱升降行程：≥720mm

5.2保护装置：具备行程自动保护装置

5.3 投照定位方式：坐式或站式定位

6.图像性能

*CT有效成像视野（非融合数据） ≥17×11cm(Φ × H)

全景图像高度 ≥ 10.9cm

CT最高空间体素分辨率  ≤45μm

要求一次CT拍摄Dicom数据量 ≥750张

（二）软件功能要求

*1.具有CT、全景、头颅正/侧位片、TMJ和局部CT独立拍摄功能

2.多平面重建：任意位置、任意方向观察患者切面影像

3. 三维显示：两种成像模式：VR(容积漫游成像）能显示成像轮廓和边缘，成像空间立体感强；MIP（最大密度投影），可以透明观察内部结构。

4.测量：可实现一键定位，任意角度观察，测量，标记

*5.三维全景：可实现三维全景影像，设置观察窗，联动展示轴状面、矢状面、冠状面影像。

5.1三维定向观察：可以任意一点为圆心定向旋转观察三维影像

6.智能神经管标记：可一键自动生成双侧神经管

7.颞颌关节：设置独立颞颌关节观察模块，可一键定位双侧颞颌关节影像，实现2D、3D左右颞颌关节影像，提供多角度切片观察

8.虚拟种植：提供丰富的种植体库，可在任意切面模拟种植

8.1种植体3D定点观察：在三维影像上，以植体为中心，一键自动旋转查看种植体三维组织关系

*8.2牙冠模拟：以修复为导向，可模拟种植基台和牙冠

8.3种植体预警：虚拟种植时，种植体与神经管的距离低于安全范围可自动预警

9.人工智能气道分析：可分段量化气道容积、面积数据，可自动显示气道狭窄范围，计算最小横截面面积

10.三维正畸：预设三维正畸模块，一键可生成全景、正/侧位片，可供三维头影测量分析

11.虚拟内窥镜：模拟内窥镜模式下，可实现神经管、根管等腔体的内部结构3D观察

*12.智能正畸测量分析系统：可一键自动标记53个分析点、150个以上测量项目，提供20种以上测量分析方法，支持个性化的测量分析方法，一键生成分析报告，支持诊疗各阶段的轮廓对比，支持可视化矫正模拟。

（三）工控机配置要求

1.主机 一套

2.计算机要求配置：塔式机箱含超薄DVD

400W工业电源/主板

处理器：I5-6500 CPU及以上配置

内存：≥8G运行内

存储：≥1T存储

网卡：配备英特尔独立千兆网卡

显卡：不低于GTX-1650独立显卡

显示器：不低于24“彩色显示器

系统：配备正版WIN10企业版系统

（四）配备

1.种植机1台

2.种植手术工具盒（含15颗植体）1套

3.内提、外提升二合一工具盒1个

4.外科手术器械套装(26件套)1套

第六包技术参数要求

6-1 眼部AB超

眼科A/B型超声诊断仪

一、技术参数：

1、B型探头扫描角度：53°

2、B型探头工作方式：电机驱动式扇扫探头

3、探头频率：B型超声探头：10MHz

A型超声探头：10MHz，固体探头（进口）内置发光管

*4、探测深度34mm-60mm八挡可变

5、探头增益：0-98db，屏幕显示增益数值，全屏幕编辑

*6、B超图像轴向分辨力：≤0.4mm

*7、B超图像纵向分辨力：≤0.2mm

8、图像存储容量：512×512×8，四桢四幅256灰阶

9、图像灰阶：256级

10、显示模式：B，B+A，B+B，A

11、测量方式：双游标测距，数字显示

*12、测量精度：≤±0.06mm

13、测试范围：15mm-39mm

*14、逐行扫描、无闪烁高清晰度7"CRT，保证显示质量。

15、测量范围：前房深度，晶体厚度，玻璃体长度，自动计算标差、平均值及分析统计

16、冻结方式：自动及手动辨认冻结

17、人工晶体计算公式：SRK-Ⅰ，SRK-Ⅱ，SRK/T，BINKHOST-II，HOLLADAY，HOFFER-Q，HAIGIS等公式

18、眼睛模式：正常眼，致密白内障眼，无晶体眼，人工晶体眼

*19、五点标注测量：B超下可变声速的生物测量

*20、测量模式：正常眼、无晶体眼、致密白内障眼，人工晶体眼，特殊眼

21、分段声速设置，显示标准差

二、影像工作站：

1、病历库：强大的病历库管理功能，可存储大量完整的病历资料，具有多种病历查询、统计、检索功能，便于准确快捷的病历查找。病历可刻成光盘便于永久保存及学术交流。

2、图象处理：图象可单幅、动态存储及回放，具有亮度、对比度调节，伽玛变换、彩色变换、色彩翻转、放大及全屏幕文字标注功能。

3、图像测量：可任意测量长度、面积、周长及角度。

4、打印报告：主述、临床检查、影像描述（评价）内容及病人资料可选择打印，可打印彩色图像，格式多样，图文并茂。一份报告中可打印多达30幅图片。病历报告打印过程中系统自动备份，便于核对查询。

三、安全性：

1、探头持续扫描10分钟后，会自动冻结，保护探头。

2、符合GB9706.1-1995中I类、B型设备及GB9706.1-1997要求。

6-2 角膜地形图

角膜地形图招标技术参数

- 用途：角膜地形图分析

- 技术参数：

1.数据采集方式：placido环  (小头 placido环不受环境影响)

2.照明系统：低亮度照明  (绿色低亮度照明病人检查时感觉舒服)

*3.环的数目：25环，31环

*4.数据点数：6400（25环）  7300（31环）

5.环上的数据数：256点

6.最大角膜范围：直径8.8mm（25环），直径10.9mm（31环）

7.最小角膜范围：直径0.46mm（25环），直径0.57mm（31环）

8.操作方式：直接面对病人，主机带观察显示屏便于操作

9.校准、拍摄、对焦：操作杆对位，自动/手动拍摄，软件调整对焦

10.捕获时间：33毫秒/次

11.平均获像时间：小于3秒

12.单眼图像文件大小：407Kb

13.屈折力范围：33.75D—61.36D

14.最小刻度间隔：0.1D

15.地形图类型：标准图（轴向图），瞬间曲率半径（正切图），屈光图，顶点图（增加和差值图）

16.地形图显示方式：单图、双图、多图，差值图、子午线图、三维立体图，数值图、傅里叶分析

*17.散光显示方式：互相垂直散光轴，瞬态分布散光轴3、5、7mm分段，klyce氏角膜统计资料

18.圆锥角膜检测统计包：klyce/Maeda氏多重回归分析，Smolek-Klyce氏分级，Neural网

*19角膜接触镜软件：用户自定义配镜方案、自定义镜片类型、模拟荧光素图，矢状泪膜指示图、位置调节、旋转和倾斜，用户可修改数据库，打印订货单，将资料自动发送到光学实验室

20.幻灯片：bmp位图格式图像

21.计算机：外接PC机（USB端口）

22.操作系统：中文 Windows 10

23.操作界面:中文操作界面，

6-3 眼底照相机

眼底照相技术参数

- 彩色图像采集器：2400万单反相机

- 工作方式：免散瞳照相

- *眼底观察方式：光学前后节补偿镜头切换

- 拍摄最小瞳孔要求：≥3.3mm

- 屈光补偿调节范围：-25D～+30D

- 眼底观察对位对位方式：双圆点对位

- *调焦方式：自动对焦、劈裂线对焦

- *拍照方式：自动拍照、手动拍照

- *固视灯：9点镜头内固视

- 最大视场角度：53度

- 工作距离：40mm±2mm

- *拼图功能：自动无缝拼图

- 软件：支持Dicom3.0协议，可接入医院HIS \PACS系统、眼底拼图、图像后处理、病灶大小的测量计算、病人信息管理。

6-4 超乳机

技术参数

1 超声乳化功能

1.1 技术：easyphaco，推荐使用最高参数手术（流量：50ml/min，负压：600mmHg）

1.2 频率：28KHz 压电驱动

1.3 控制：自动调节（50time/s），连续 、脉冲

1.4* 手柄：6晶片手柄

1.5 能量：1-100%，步级1% 最大冲程120μm

1.6 脉冲：脉冲频率0.5-40Hz

脉冲持续时间0.25-1800ms

1.7 记忆：3组程序储存，一键启动

1.8 计数：有效时间（与能量输出有关）0.1增量

1.9* 针头：2.8mm，2.2mm，1.6mm

2 液流（灌注/抽吸）系统

2.1 泵系统：高性能蠕动泵

2.2 负压：0-600mmHg（5 mmHg步级，线性控制）

1-50ml/min，1ml增量

上升时间＜0.6s（50ml/600mmHg）

2.3 灌注：从溶液瓶，连续灌注

2.4 回吐：脚控后踩

2.5 记忆：2组程序存储，一键启动

2.6 管路 卡盒式集成压力传感器，高温高压重复消毒使用

3 操控

3.1 面板 带有硅胶按键的黑玻璃高亮度发光显示的一站式操作面板

3.2 脚踏：多功能线性脚踏

3.3 程序：可为20位医生个性化编辑

4 高频系列功能

4.1 双极电凝 结膜连接 微创止血

4.2 频率：500KHz ，脉冲式

4.3 能量：50欧姆下最大8W

5 前段玻切功能

5.1 控制：线性或单次切割

5.2 驱动：内置集成空压机，双向气动玻切，最大气压1.85bar

5.3 记忆：3组程序存储，一键启动

5.4* 切速：2400次/分钟

5.5 模式：注/吸/切  注/切/吸

第七包技术参数要求

7-1 新生儿血氧饱和度仪

血氧饱和度监测仪招标参数

一、标准配置参数：

血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)

二、显示

1、背光屏幕，实时显示波形、数字

2、大字体显示血氧饱和度（SpO2）和脉率（PR），并柱状显示脉搏强度

三、数据存储、回顾

长达10分钟的SpO2和脉率趋势图/趋势表回顾

四、性能特点

1、4节AA普通电池可供电48小时，可选配镍氢充电电池

2、具有三级声光报警功能，报警上下限可调

*3、可实现300个小时数据存储功能，完全满足睡眠监护的需要

4、自动关机功能和实时时钟显示

5、具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化，使医护人员从听觉中获取病人生命体征

6、支持掉电数据存储功能

7、适用于新生儿

8、具有三级声光报警功能，报警上下限可调

7-2 新生儿吸痰器

小儿吸痰器技术参数

1.适用于吸出小儿患者上呼吸道中的分泌物.

2.采用无油真空泵，负压调节系统可作无级调压，配备溢流保护装置及空气过滤器；

3.体积小、噪声低，操作简单，重量轻、携带方便。

4.极限负压值：0.07MPa(525mmHg)

5.负压调节范围：0.01MPa（75mmHg）～极限负压值

6.抽气速率：≥10L/Min

7.噪声：≤60dB(A)

8.贮液瓶：800ml（PC）

9.电源：～220V，50Hz

10.输入功率：110VA

7-3 新生儿胆红素测定仪

经皮黄疸测试仪技术性能指标

一、技术规格：

1、光源：LED发光二极管；

2、测量方式：光反射式；

3、显示方式：液晶显示；

4、示值误差：0-25 mg/dL±1.0 mg/dL；

5、电源：锂电池DC3.7V、≥1500mAh，一次充足电后可检测800次以上；

6、校验色屏：白色端面为0，黄色端面为16.0±1.0。

二、主要功能：

1、测量单位同时显示功能：可分别显示μmol/L、mg/dL。

2、数据存储功能：具有存储200条测量数值的功能。

3、计算平均值功能：显示“AVERAGE(n)”的数据、单位。“（n）”为2-5次，递增；同时可清除前一次数据，“（n）”退1，数据同时退一次；“（n）”为1和5时，不可清除。

4、开启准备时间：开机即用，无需准备。

5、电池电压检测功能：当测试仪电池电压过低时，屏幕显示“Low Battery”。

6、自动关机功能：不在充电状态下，测试仪停止操作，放置10分钟后自动关机。

7、电池电量显示：屏幕右上角显示、、、、分别表示电量剩余约为100%、75%、50%、25%、0%。

8、充电显示功能：仪器充电时，显示屏点亮并显示“Charging...”。

9、充电自动保护功能：当测试仪电池充到4.2V±0.05V时，自动停止充电(充电电流小于等于20mA)。

7-4 肠内营养泵

肠内营养泵技术参数

1、喂养模式：连续模式、间歇模式；

2、泵送方式 ：盘式蠕动挤压；

3、肠内给养器规格：符合YY0843-2004的一次性肠内给养器，无需专用耗材；

4、连续模式设置：预置量范围1～99999ml、时间范围00：00：02～99:59:59；

5、间歇模式设置：时间范围1min～24h、次数范围1～100次；

6、排气设置：有手动、自动排气方式，速度为2000ml/h不可调；

7、KTO设置：有手动、自动排气方式，时间为1min～24h可调；

8、反抽设置：有手动、自动反抽方式，速度为1～1200ml/h可调；

9、冲洗设置：有手动、自动冲洗方式，速度为1～1200ml/h可调；

10、快进设置：有手动、自动快进功能，速度为1～1200ml/h可调：

11、温度控制精度：≤±2℃

12、营养液设置：普通和粘稠两种选择，粘稠时可设置喂养速度最大为500ml/h；

13、日期时间设置：可设置年月日和小时分钟秒钟，实时计时；

14、遗忘操作设置：1～5min可调；

15、待机时间设置：10min～24h可调；

16、夜间模式设置：有夜间模式，可设置夜间模式开始时间和结束时间；

17、历史记录查询：具有历史记录查询功能；

18、病人设置：可设置病人姓名、住院号、床号、年龄、性别、体重、身高和科室；

19、营养管品牌管理：可选择、添加、编辑、删除、导入、导出、校准和恢复内置品牌，可储存不少于100种品牌。

20、运行灯光设置：闪烁、常亮或熄灭三种状态可选；

21、锁屏设置：有锁屏开关，时间为1～5min可调；

22、音量设置：分10档可调。

23、外部接口：1个USB接口、1个外部电源接口和1个加温仪航空插座接口；

24、重启按键：具有一个重启按键；

25、报警功能：喂养异常、电池丢失、电池电量耗尽、营养管未校准、电机故障、高温、低温、加温仪脱落、喂养完成、KTO完成、营养液泄漏、冲洗完成、反抽完成、排气完成。遗忘操作、网电源脱落、电池电量低、联机失败、参数错误、未连接加温仪、泵门打开、待机完成。

26、屏幕亮度设置：分10档可调；

27、交流电源：100～240V，50/60HZ，最大功耗：60VA；

28、内置电池：可充电锂电池，DC10.8V，2600mAh，速度≤25ml/h时，工作时间≥10h；

29、工作环境：温度：+5℃～+40℃、湿度：15%～95%，大气压：57KPa～106Kpa

30、贮运环境：温度：-20℃～+55℃、湿度：10%～95%，大气压：50KPa～106Kpa

31、安全类别：I类带内部电源类设备，CF型、IPX4设备

32、其他功能：工程模式具有密码保护功能、具有运行过程修改参数的功能、中英文切换；

7-5 输血泵

输血泵技术参数要求

1、用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液。

2、一般规格和要求：

2.1 设备先进、结构合理、加工精密；

2.2 可选配滴数传感器，提高给药精度；

3、主要技术和性能要求：

3.1 安全要求：

3.1.1 安全防护可靠，防护类型：CF I、IP34 ;

*3.1.2 在线动态压力监测，可实时显 示当前 压力数值；

*3.1.3 压力报警阈值至少4档可调：150mmHg、300mmHg、525mmHg、9OOmmHg;

3.1.4 阻塞回撤功能 (Anti-Bo1us)：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

3. 1.5 防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出；

*3.1.6 双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥20µL的单个气泡，单个气泡大小分20µL、50µL、100µL、250µL、500µL、800µL 共6档可调；连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值 ，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阁值触发报警；

3.1.7 自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1- 5min可调；可打开或关闭此功能。

3.2 精度要求：

3.2.1 精度≤±5%；

*3.2.2 在线滴定功能：安全不中断输液面更改速率；

3.3 基本要求：

*3.3.1 速率范围：0.1-1800ml/h，递增：0.1ml;

3.3.2 预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml;

3.3.3 安装固定：可固定在输液支架上。

*3.3.4 快推：0.1-1800ml/h ，具有自动和手动快推可选；

3.3.5 KVO：0.1-5.0ml/h可调，步进0.1ml/h;

3.3.6 支持在输液泵上编辑输液器品牌名称，可校准自定义输液器；

*3.3.7 屏幕不小于3 英寸，同屏显示：速率、当前输液状态、待入量、累计量、输液器品牌、药物名称、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息；

*3.3.8 主机自带提手，方便携带。

*3.3.8 分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，动画和文字同时报警提示，并显示具体报警信息；

3.3.9 具备导航指引功能，机器界面能提 供装管指引和文字指引信息；

*3.3.10 具有5种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式和滴速模式；

*3.3.11 电池工作时间≥4 小时＠25ml/h;可升级至≥8小时＠25ml/h

3.3.12 供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V;

3.3.14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

3.3.15 可加装无线模块，实现无线联网监测；

3.3.16 全中文软件操作界面。

3.3.18 四种累计量管理模式：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

*3.3.19 支持输血

4、技术服务

4.1 技术文件：提供技术文件资料，使用说明 ，操作卡；

4.2 操作培训；厂家或代理商负责培训医务人员熟练掌握使用并提供长期技术支持；

5、售后服务及维修：

5.1 维修站及工作情况：在国内有专业维修中心，有专职维修工程师负责维护及维修负责上门安装、维护及维修，响应时间＜24h ;

5.2 保修期：5年，终身维修；

7-6 保暖箱

婴儿培养箱

一、主要技术参数

1. 电源：220V/50Hz

2. 输入功率：650VA

3. 温度控制方式：双CPU高精度伺服控温

4. 温度控制模式：箱温和肤温两种温度控制

5. 箱温控温范围：25℃～37℃；37.1℃～38℃

6. 皮肤温度控温范围：32℃～37℃；37.1℃～38℃

7. 箱温显示范围：至少10℃～42℃

8. 肤温显示范围：至少10℃～42℃

9. 温度波动范围：±0.5℃

10. 婴儿床温度均匀度：≤0.8℃

11. 温度显示精度：0.1℃

12. 皮肤温度传感器测量精度：±0.3℃

13. *加湿功能：具有自然风道加湿和连续可调加热加湿功能

14. *湿度调节范围：20%RH～90%RH

15. 抽拉水箱：透明可视，便于清洗消毒

16. 婴儿床倾斜角度：±10°无级可调

17. 箱内噪音：≤45dB（A）（稳定温度状态下）

18. 升温时间：≤45min

19. 报警功能：具有断电、超温、偏差、传感器故障、风机故障声光报警和消音、开机自检功能

20. 显示方式：箱温、肤温、计时、加热功率百分比实时LED分屏显示

21. 双重保护：具有独立的第二热切断装置

22. ＞37℃温度设定功能

23. *插拔风机：可插拔轴流式直流风机，无需工具拆卸、方便清洗消毒、寿命长、噪音低（具有自主知识产权）

24. 具有正门独立自锁装置

二、基本配置：主机（恒温罩、控制柜、机箱）、输液支架及托盘、底座、超静音脚轮、手轮摇床、连续可调加湿装置、肤温传感器、大于37℃温度设定功能、温湿度表、RS-232接口、氧气接口

三、功能特点：

1. 温控模式：具有箱温和肤温两种温度控制模式

2. 加湿功能：具有自然风道加湿和连续可调加热加湿功能

3. 分屏显示：箱温、肤温、计时、加热功率百分比实时LED分屏显示

4. 双重保护：具有独立的第二热切断装置

5. 温度设定：＞37℃温度设定功能

6. 倾斜可调：婴儿床倾角无级连续可调

7. 自检报警：产品具有开机自检功能，多种故障报警提示

8. 抽拉水箱：透明可视，便于清洗消毒

9. 插拔风机：可插拔轴流式直流风机，无需工具拆卸、方便清洗消毒、寿命长、噪音低

10. 正门锁定：具有正门独立自锁装置

11. 接口装置：具有RS-232接口、氧气输入接口

7-7 全自动加压冷热敷治疗仪

加压冷热敷治疗仪技术参数

*一、适用范围：

适用于软组织损伤、骨折术前术后及关节置换术后所引起的局部肿胀、疼痛症状的辅助治疗。

二、技术参数

1.温度控制系统

1.1采用10 "彩色液晶触摸屏。

*1.2采用航天级半导体制冷技术。

*1.3温度范围4.0℃～42.0℃，满足临床对冷敷、热敷的需求。

*1.4采用智能温控保护系统，表面温度不高于41℃，防止烫伤（提供检验报告）。

2.多模式加压功能

*2.1七种不同加压脉动模式，循环周期不低于15秒。

*2.2实时显示监测压力。

*2.3最大脉动加压压力不低于45kPa。

3.冰袋

3.1适用于四肢及关节等部位，包裹性好，冷、热传导率高。

4.温度监测功能：

4.1体温监测范围为30℃-41℃。

4.2体温探头双槽卡座，防止误插及脱落。

5.定时功能

*5.1工作定时范围为1-960min，调整级差为1min。

6.功能保护：

6.1冰袋堵塞检测报警功能

6.2噪声≤55分贝

7-8 空氧混合器

空氧混合器招标参数

1. 适用范围：复苏囊用氧，头罩、面罩用氧，鼻导管、套管吸氧，暖箱供氧，NCPAP，ECMO

2. 设备用途：主要针对预防早产、新生儿视网膜病变（ROP）、早产儿、新生儿头罩吸氧，鼻导管吸氧，箱式吸氧等

3. 空氧混合器类型：全机械式空氧混合器

4. 气动气控，氧浓度和流量分开调节互不影响，氧浓度连续可调，直接设置参数，无需计算或者参照对照表

5. *采用特殊合金材料精制而成，表面经过阳极氧化处理，无需氧电池，无需电源，内部二级平衡稳压装置

6. *气源压力：0.28MPa ～ 0.6MPa

7. 气源输入接头类型：DISS ，GENTEC品牌

8. *氧浓度调节范围：21%～100%，精度：＜±3%

9. 流量计：0～15LPM标配，0-30LPM选配

10. 过滤器：烧结铜

11. 过滤器孔径：75um

12. 报警：供气气源压力差为1.41bar±10%时报警（机械报警）。当空氧供氧压差达到1.41bar±10%发出鸣笛报警

7-9 康复理疗用筋膜枪

深层肌筋膜枪技术参数

1、	采用静音降噪技术，24v无刷电机搭配双轴承传动结构

2、	充电时间：小于3小时

3、	输入电压：100-240V，50/60Hz，36W

4、	电池容量：1600mAh

5、	续航时间：7小时

6、	强度档位：4档调节+LED指示灯

一档：20Hz（1200r/min）

二挡：30Hz（1800r/min）

三挡：40Hz（2400r/min）

四档：53Hz（3200r/min）

7、	4款按摩头，压力传感器技术，量化力道

8、	产品净重：0.9KG

9、	使用环境：5-40℃，不防水

10、	符合人体工学的手柄设计，根据人体工学设计的3个手柄，可轻松应对不同部位使用需求，单人单手即可完成全部操作。

7-10 转运暖箱

转运暖箱

1. 电源：220V/50Hz

2. 输入功率：650VA

3. 温度控制方式：双CPU高精度伺服控温

4. 温度控制模式：箱温和肤温两种温度控制

5. 箱温控温范围：25℃～37℃；37.1℃～38℃

6. 肤温控温范围：32℃～37℃；37.1℃～38℃

7. 箱温显示范围：至少10℃～42℃

8. 肤温显示范围：至少10℃～42℃

9. 温度波动范围：±0.5℃

10. 婴儿床温度均匀度：≤0.8℃

11. 温度显示精度：0.1℃

12. 皮肤温度传感器测量精度：±0.3℃

13. 加湿方式：具有自然风道加湿和连续可调加热加湿功能

14. *抽拉水箱：透明可视，便于清洗消毒

15. *湿度调节范围：20%RH～90%RH

16. 湿度显示范围：0%RH～99%RH

17. 湿度显示精度：±5%RH内

18. 婴儿床倾斜角度：±10°无级可调

19. 箱内噪音：≤45dB（A）（稳定温度状态下）

20. 升温时间：≤45min

21. 报警功能：具有断电、超温、偏差、传感器故障、风机故障声光报警和消音、开机自检功能

22. 显示方式：箱温、肤温、湿度、计时、加热功率百分比实时LED分屏显示

23. 双重保护：具有独立的第二热切断装置

24. ＞37℃温度设定功能

25. *插拔风机：可插拔轴流式直流风机，无需工具拆卸、方便清洗消毒、寿命长、噪音低（具有自主知识产权）

26. 具有正门独立自锁装置

27. 转运功能

第八包技术参数要求

8-1 高压氧仓

本次招标项目：Φ2600mm医用空气加压氧舱

一、执行标准：

1. 符合2016版TSG  24-2015《氧舱安全技术监察规程》

2. 执行GB/T12130-2020《氧舱》国家标准

3. GB/T150-2011《压力容器》国家标准

4. 《固定式压力容器安全技术监察规程》

5. GB9706.1-2007《医用电气设备》第一部分：安全通用要求

6. 具备CMD医疗器械产品认证和质量管理体系认证资格

二、主要技术要求：

（一）舱体部分

1. 氧舱结构形式：一舱两室四门式，采用平底结构，无地下室设计，舱体总体高度＜2600mm

设备为保证舱体强度，设备舱体应采用“一种高压氧舱的封头及耐压平移门结构”，生产厂家须提供第三方权威部门认可的证明文件；

2. 设计压力：0.3 MPa，最高工作压力：0.2 MPa

3. 额定进舱人数：12人，治疗舱8人，过渡舱4人

4. 人均舱容≥3m3

5. 舱门透光尺寸及数量：采用氧舱新型平移门，以消除门坎，方便轮椅和担架的进出，舱门尺寸加宽为（宽×高）800×1700 mm，数量4个

设备应采用“平移门”相关技术，生产厂家须提供第三方权威部门认可的证明文件；

6. 照明方式及数量：采用冷光源外照明装置，数量20只，治疗舱16只，过渡舱4只

7. 观察窗尺寸及数量：透光直径300mm，数量8只，治疗舱6只，过渡舱2只

8. 摄像窗数量：6只

9. 传物筒透光尺寸及数量：（直径×长度）DN 300×500mm，2套，每舱各1套

10. 舱内座椅采用高靠背角度可调双扶手高级轿车座椅，要求该座椅可以任意固定和拆卸，当舱内选择座位式治疗时，该座椅可以通过设置在舱壁下部拉杆上的固定卡环实施固定，以满足坐式患者使用的需要；当舱内选择卧位式治疗时，可将该座椅移出，停放担架或ICU病床。

11. 舱内采用全新的装饰布局模式，所有装饰板和舱内设施均采用模块化可拆卸固定结构，需要时可将所有装饰板和舱内设施快速拆除和恢复，以满足舱室内整体定期消毒的需要；舱内设施布局合理美观，充分满足操作和检修的方便性需要；座椅面料阻燃等级为≥B1级，要求具有较高的档次和人性化设计理念。

12. 舱内配设吸痰器接口（负压吸引）12套，每座位设1套

13. 舱内配设一级供氧接口12套，每座位设1套

14. 舱内配设全方位拾音对讲装置

15. 舱内配设急救呼叫装置12套，每座位设1套

16. 设置新型无断点多用途过舱导联装置12套；

要求确保信号不衰减、图形不变形、监测结果真实、准确、可靠。应采用“氧舱新型无断点生物电导联”技术，生产厂家须提供第三方权威部门认可的证明文件；

17. 每舱均配设输液吊架1套

18. 舱内壁饰装采用彩色合金板

19. 舱内天花板采用平顶装饰模式

20. 舱内地板采用高强度、防静电石塑板铺设，地面采用全封闭结构，以满足舱室内整体消毒净化的要求，舱室一端留有积水排水槽，以确保将舱内的积水顺利的排至舱外。

21. 供氧方式：单人单管流量计监控自动呼吸调节供氧

22. 排氧方式：低阻力排氧方式

23. 操作控制方式：手动（机械式）+电动遥控操作+计算机自动化操作控制

24. 每舱室设置通风换气装置1套，共2套，通风换气装置规格为防爆轴流风机，为确保氧舱安全，要求具备逆向电源锁定控制装置；

设备应采用“医用氧舱舱内排风”技术，生产厂家须提供第三方权威部门认可的证明文件；

25. 供气系统管路及阀件，以及消防水喷淋系统应符合GB/T12130-2020《氧舱》新标准要求。

（二）操作控制台

操作控制系统由1台数字自动化操作控制总台和2台机械式分控台组成；

1.总控台

1.1. 数显温控仪	2套

1.2. 高保真立体声氧舱专用主对讲机	2台

1.3. 应急呼叫显示报警装置	2套

1.4. 多功能数字刻录记录一体机	1台

具备刻录记录、多画面分割显示、视频信号转换与播放等功能。

1.5. 功放机	1台

1.6. 高保真立体声音箱	4套

1.7. 电气控制系统	1套

1.8. 单人供氧动态显示仪	12套

1.9. 先进的触摸屏式微电脑操作控制系统	2套

具备自动调节控制加减压、稳压、排氧（呼吸排气）功能，并具备舱内温度、环境氧浓度监示控制功能。

1.10. 应急电源（UPS1000VA）	2台

1.11. 氧气稳压分配管	2套

1.12. 标志、铭牌	1套

2. 分控台Ⅰ（治疗舱）

2.1. 加减压操作阀门（配新型手动机械式拉杆操作阀）2套，加减压各1套

设备应采用“医用氧舱拉杆式机械操作阀门”，生产厂家须提供第三方权威部门认可的证明文件；

2.2. 互通阀（配新型手动机械式拉杆操作阀）	1套

2.3. 供氧操作阀门	1套

2.4. 压力显示系统	4套

精密压力表	1只

普通压力表	1只

氧源压力表	1只

供氧压力表	1只

2.5. 全自动声光报警式测氧仪（配记录仪）	1台

2.6. 采样流量计	1套

3. 分控台Ⅱ（过渡舱）

3.1. 加减压操作阀门（配新型手动机械式拉杆操作阀）2套，加减压各1套

3.2. 供氧操作阀门	1套

3.3. 压力显示系统	4套

精密压力表	1只

普通压力表	1只

供气压力表	1只

消防水压力表	1只

3.4. 全自动声光报警式测氧仪（配记录仪）	1台

3.5. 采样流量计	1套

（三）加减压系统

1. 静音型螺杆空压机：排气压力1.25MPa，排气量≥1.8m3/min	2台

2. 配冷干机	2台

3. 储气罐为：设计压力1.5MPa，最高工作压力1.4MPa，容积≥6m3，2台

4. 配气水分离器，保证进舱气体符合国家卫生学标准。

5. 系统管路及阀件符合GB/T12130-2020《氧舱》标准要求。

（四）氧舱空气净化及进舱空气质量检测系统

1.要求进舱气体质量满足GB/T12130-2020《氧舱》标准中规定空气质量指标要求；

2.要求设置检测系统，满足进舱气体质量检测需要；

3.设置空气质量检测装置1台，安装在分控台上，要求可手动切换不同舱室进行检测；

4.吸附干燥机工作压力≥16bar，空气流量≥3.5m³/min；

5.空气质量检测系统要求可检测压缩空气中颗粒物、含水量及碳氢化合物。同时通道应以小粒径通道为主，以提高测量精度，保证测量数值准确度。

（五）供排氧系统

1. 供氧方式：采用低阻力供氧方式，单人单管供氧流量计监控，加装供氧缓冲箱（储氧筒）。

设备应采用“医用氧舱低阻力吸氧”技术，生产厂家须提供第三方权威部门认可的证明文件；

2. 排氧方式：低阻力排氧方式

设备应采用“医用氧舱低阻力排氧”技术，生产厂家须提供第三方权威部门认可的证明文件；

3. 系统管路及阀件符合GB/T12130-2005《医用空气加压氧舱》标准要求。

4. 舱内配设具有国际先进水准的多功能呼吸气体医疗模块。

每组模块具备常规吸氧（呼吸调节器自动供氧）、无阻力一级吸氧、雾化吸氧和负压吸引接口及无触点感应式紧急呼叫报警装置五种功能。应采用“医用氧舱内多功能医疗模块”技术，生产厂家须提供第三方权威部门认可的证明文件；

（六）空调系统

1. 空调送风方式：采用永磁耦合感应传动送风方式

2. 采用吸顶式空调，治疗舱2P，1台，过渡舱2P，1台。

（七）电气控制柜

设立独立电气控制柜，对整套设备所有用电器进行控制，设立隔离变压器保护及备用电源1套。

（八）监控系统

1.配备彩色电视摄像监视系统6套，采用进口广角彩色摄像机6台，广角、低照度镜头6只，23寸彩色液晶显示器3台。

2.舱体外部正面加装不小于40寸LED液晶电视2台，每舱室1台，以满足实时显示舱内监视图像的需要。

3.液晶电视与舱体一体化设计；

（九）消防系统

1. 按GB/T12130-2020《氧舱》标准之要求，各舱室均配置水喷淋消防设施，要求喷水强度不小于50L/（m2.min），喷水动作响应时间不大于3s，并在操作控制台及舱内醒目位置设置快开式电动调节阀，以确保紧急状态下使用。

2. 配备消防水罐（工作压力：1.4MPa，容积：3m3）1台

（十）计算机自动化操作控制系统

设备应具有“高压氧舱自动操舱系统”的著作专利，生产厂家须提供第三方权威部门认可的证明文件；

计算机自动化操作控制系统要求具备以下功能

1. 对加减压过程的程序化控制

2. 智能排氧

3. 氧浓度自动监控

4. 故障自检功能

5. 语音提示

6. 舱内压力自动保护

7. 智能记录

8. 软件系统一键还原

9. 断电自保

10. 记录、存档和打印

三、设备各项性能指标必须达到或优于GB/T12130-2020《氧舱》和2016版TSG  24-2015《氧舱安全技术监察规程》。

8-2 中心供氧、负压设备

一、设备技术参数

1.液氧贮槽（以下参数只供参考，以最终提供的图纸为准）

| 1、产品名称 | 低温液体贮槽 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 内容器 | 夹套 |
| 工作压力 Mpa | 0.8 | -0.1(真空) |
| 设计压力 Mpa | 0.84 | -0.1（外压） |
| 工作温度 ℃ | -182 | 环境温度 |
| 设计温度 ℃ | -196 | 50 |
| 贮存介质 | 液氧 | 珠光砂 |
| 介质特性 | 非易爆、无毒 |  |
| 腐蚀裕度 mm | 0 | 1.0 |
| 焊接接头系数 | 1.0 | 0.85 |
| 主体材质 | S30408 | Q245R |
| 全容积 m3 | 5.26 | 7.75 |
| 装量系数 % | 0.95 | 1.0 |
| 有效容积m3 | 5 | 6.5 |
| 充装质量 kg |  | 4050 |
| 封结真空度 Pa |  | ≤ 2 |
| 真空夹层漏率 Pa.m³.S-1 |  | ≤ 5×10-8 |
| 真空夹层漏放气速率 Pa.m³.S-1 |  | ≤ 1×10-5 |
| 静态蒸发率（上限值）%.d-1 | 液氧：0.360 |  |
| 安全阀起跳压力 Mpa | 0.84 |  |
| 外形尺寸（外径×高） | DN1500/DN2000×4791 |  |
| 容器类别 | Ⅱ类 |  |
| 形 式 | 立式 |  |
| 设计使用年限 | 20年 |  |

5立方低温液体贮槽的阀门仪表清单

| 序号 | 产品名称 | 数量（支） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 底部进液阀 | 2 |
| 2 | 顶部进液阀 | 2 |
| 3 | 排残液阀 | 1 |
| 4 | 充装接头 （螺旋卡座） | 1 |
| 5 | 三通切换阀 | 1 |
| 6 | 安全阀 | 2 |
| 7 | 增压器进液阀 | 1 |
| 8 | 增压器出气阀 | 1 |
| 9 | 气体放空阀 | 1 |
| 10 | 液体排液阀 | 2 |
| 11 | 回气阀 | 1 |
| 12 | 侧满阀 | 1 |
| 13 | 压力调节阀 | 1 |
| 14 | 增压器安全阀 | 1 |
| 15 | 液位显示气相阀 | 2 |
| 16 | 液位显示均衡阀 | 1 |
| 17 | 液位显示液相阀 | 2 |
| 18 | 真空规管阀 | 1 |
| 19 | 真空规管 | 1 |
| 20 | 压力表 | 1 |
| 21 | 液位计 | 1 |
| 22 | 爆破片 | 2 |
| 23 | 外筒防爆装置 | 1 |
| 24 | 增压器 | 1 |

二、贮槽设计、制造、验收的标准

| 编号 | 标准号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TSG 21-2016 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》 |
| 2 | GB150.１～150.4-2011 | 《压力容器》 |
| 3 | GB/T18442.1～18442.6-2011 | 《固定式真空绝热深冷压力容器》 |
| 4 | NB/T47014-2011 | 《承压设备焊接工艺评定》 |
| 5 | NB/T47015-2011 | 《压力容器焊接规程》 |
| 6 | GB/T24511-2017 | 《承压设备用不锈钢和耐热钢钢板及钢带》 |
| 7 | GB713-2014 | 《锅炉和压力容器用钢板》 |
| 8 | GB/T14976-2012 | 《输送流体用不锈钢无缝钢管》 |
| 9 | NB/T47010-2017 | 《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》 |
| 10 | GB/T18443-2010 | 《真空绝热深冷设备性能试验方法》 |
| 11 | NB/T47013-2015 | 《承压设备无损检测》 |
| 12 | JB/T4711-2003 | 《压力容器涂敷与运输包装》 |
| 13 | JB/T6896-2007 | 《空气分离设备表面清洁度》 |
| 14 | JB/T6898-1997 | 《低温液体贮运设备使用安全规则》 |

三、供货范围

1、低温液氧贮槽：

(1)液位计选用指针液位计。

(2)贮槽进口对外连接采用快装接头；进出液阀排液阀为双阀

(3)贮槽防爆采用双安全阀

(4)贮槽本体设置自增压装置，保持压力稳定

(5)储罐夹层添加分子筛及装置，分子筛装置有效保持减少真空度的衰败。

2.低温液体贮槽配置及配套产品如下：

(1)贮槽所有对外阀门、管线接口均采用公制系列；

(2)所有进出液体管道配双截止阀；

(3)内胆配双安全阀；

(4)外胆配防爆器；

(5)配现场显示压力表、液位计；

(6)阀门品牌：科尔润低温阀；

(7)汽化器：

(8)调压装置（双路调压一路旁通）

招标参数及要求

- 中心供氧设备技术参数

利用氧气汇流排各项指标都符合国家标准的氧气，供各用氧单位使用，、满足用氧单位在常规用氧及用氧髙峰期的供氧要求

1.氧气汇流排

1.1 规格10+10双路控制系统，一路工作、一路备用。具有自动控制及人工控制两种功能；

1.2 氧站出口流量：50M3/h；

1.3 输出压力：O.8Mpa (可调)；

1.4 出口报警压力：＜0.5Mpa；

1.5 站内温度控制：10-38°C；

1.6 站内浓度控制：＜23%；

1.7 汇流排切换压力：1Mpa (可调)；

1.8 终端气压保证：0.2 Mpa - O.48Mpa (区域可调)；

1.9 供氧最大使用流量：150M3/h；

1.10 系统小时泄漏率：保压 24 小时≤0.2%；

1.11 停电时不停供气；最大和最小使用流量工况下供氧压力误差：0.02Mpa；

1.12 运行方式：各终端连续供氧；

2.铝合金设备带

2.1 表面采用喷塑，设备带上面板采用模块化设计，方便安装维修，并具有良好的防腐和保洁效果；

2.2 设备带上各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装；

2.3 设备带上供氧支管均设维修阀；

2.4 设备带上气体终端采用自封插拔性快速接头，可插入(或连接)氧气湿化瓶、氧气终端可区分其它气体终端，且插拔方便、密封可靠、无插头时能自动密封；

2.5 设备带上设置：普通病房设计十孔插座( 220V)、开关、嵌入式床头日光灯；

3.氧气终端：

3.1 选用优质国标终端：快速自封插拔式接头，氧气插座安装在设备带中，符合国际通用标准，可实现单手操作；

3.2 a. 终端压力：不低于0.4MPa；

b. 终端流量：≥5L/min(1~10L/min可调)；

4.二级稳压箱：

4.1 进口压力：0.8—1.2Mpa；

4.2 出口压力：0.35—0.5Mpa（连续可调）；

4.3 流量：300L/min；

4.4 安全阀开启压力：0.52Mpa双路减压；

5.气体测压报警箱：

5.1 氧气压力监测范围：0-1.6MPa；

5.2 吸引压力监测范围：-0.1-0MPa；

5.3 过压、欠压声光报警；

6.氧气管道：

6.1 输送介质：氧气

6.2 材质：紫铜管，

6.3 连接方式：焊接，氧气管道采用金属管件连接后再焊接，整个系统连接均采用金属密封，保证系统的气密性。

6.4 走廊横管及设备带内支管设维修阀，方便维修；

6.5 氧气管道不允许和可燃气、燃油管共架铺设，必须共架时要保持大于 0.5 米的管距，共架部分不得有阀门及连接接头，氧气管道不允许和导电线路、电缆共架铺设，也不允许与导电线路、电缆交叉接触；

6.6 氧气管道在安装前进行脱脂处理，脱脂合格后进入施工现场。

二、负压吸引设备技术参数

1.水环式真空泵

1.1 抽气速率：230m3/h×2台；

1.2 配用电机功率：≥ 5.5kW，

1.3 真空负压罐：规格：1.0m³，材质：碳钢，

1.4 工作最大负压：-0.075MPa，负压自动控制：

1.5 柜壁挂式，能分别对两机组进行自动和手动控制。控制的负压值在-300mm Hg～-550mm Hg之间（可调），当压力达到报警压力低于-300mm Hg或高于-550mm Hg值时，立即进行声光信号报警

2.吸引终端：

选用优质国标终端：快速自封插拔式接头，插座安装在设备带中，符合国际通用标准，可实现单手操作。

3.负压吸引管道：

3.1 输送介质：真空；

3.2 材质：304不锈钢；

3.3 连接方式：氩弧焊；

三、呼叫系统设备技术参数

根据提供的大楼平面图及科室分布需求，每层设计一套对讲传呼，对讲呼叫系统每病区按一个呼叫回路设计，护士站设一只微电脑主机、每床设一只呼叫终端、在护士站正对面走廊的正中设大屏幕双面显示屏，4位数码显示、平时显示时钟、呼叫时显示床位数，用总线接口方式，连接简单，易于扩展.

1.呼叫主机：

1.1 系统广播：主机可对分机进行广播，摘机可以转入话筒广播；

1.2 双向呼叫：分机可呼叫主机，主机也可呼叫分机，送话受话无需转换；

1.3 机多功能显示：主机显示窗口可显示呼叫的分机号、呼叫顺序；特护设定：根据病员病情不同设置不同护理级别，不同灯光显示；

1.4 分机在线编号：在线设定、修改分机号码；

1.5 系统可以设定时间；

1.6 关联设定：设定房间与分机的关联，门灯与分机的关联，紧急按钮与门灯的关联；

1.7 故障自检报警：当系统出现故障时，主机显示窗口会给出数字显示，并伴有声响报警提示；自动检测总线电流、电压并数码显示，便于故障判断。

1.8 自动检测：主机可自动检测分机故障。

2.走廊显示屏：悬挂在走廊天花板上，显示时间或“静”字样，当分机或紧急按钮呼叫主机且无人应答时，显示屏显示分机号码。

3.呼叫分机：安装在病员床头，可呼叫主机，播放广播。

第九包技术参数要求

详细参数：

| 洗涤容量 | 公斤 | 60 | 110 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 转龙直径 | mm | 1065 | 1065 | 774 |
| 转龙深度 | mm | 760 | 1268 | 726 |
| 设备体积 | L | 677 | 1130 | 342 |
| 设备宽度 | mm | 1592 | 2100 | 1290 |
| 设备深度 | mm | 1448 | 1448 | 1100 |
| 设备高度 | mm | 2035 | 2035 | 1500 |
| 驱动电机 | kw | 5.5 | 11 | 4 |
| 方门外形宽度 | mm | 791 | 1299 | 820 |
| 进蒸汽口径 | DN | 25 | 25 | 25 |
| 冷热水口径 | mm | 40 | 40 | 40 |
| 加剂盒管口径 | mm | 20 | 20 | 20 |
| 排水口径 | mm | 123 | 123 | 76 |
| 重量 | kg | 2390 | 2860 | 1200 |

洁净烘干机技术参数

烘干机特点：

1. 微电脑自动控制，液晶屏显示，精准设置运行时间和温度，可提供多套自动程序选择，确保布草按照设定温度恒温烘干，并带有报警功能，使机器运行更安全可靠。

2. 大口径装载门，快捷烘干，提高进风面积，降低电耗15%以上，烘干时间短，效率高。

医疗隔离洗衣机参数及要求

技术特点：

1. 设计有前污门和后污门，做到净，污操作完全分开，完全满足最新的行业规范《医院医用织物洗涤消毒技术规范》

2. 不损伤高纤维布草；

3. 可根据织物类型，重量和水位机动调整洗涤流程，实现全智能自动化洗涤；

4. 洗涤载荷比不小于1:10，更强的洗涤机械力，脱水离心力不小于350G；

5. 按照医疗器械标准设计，面板，内表面，门板和门口平整、光滑，不积留污垢，方便清洁；

6. 特殊的自平衡舱体设计，超震控制，变频驱动，光电精准定位；

7. 具有洗涤液，可实现精准的洗涤过程检查和控制；

8. 冷水和热水双进水管路，冷热水均衡汇集盒，可选单排水或双排水，可选下部或侧边排水。

10.多重安全设计，声光安全报警，确保安全；

11.可实现精准的梯度降温控制，可实现在线清洗控制；

12.可根据洗涤布草种类和装载量，按照“浴比”自动控制洗涤水量或液位，自动匹配化料供应量；

13. 全变频无级调速控制，可满足织物的快速线性攀升和转换要求。

14. 按照欧洲高标准设计和制造，可适应于超净洗衣房和医疗洗衣房。

3米双辊烫平机技术参数

烫平机技术特点：

1. 滚筒数量1-6辊，滚筒直径800mm，工作速度：0–40 米/分钟；

2. 变频无级调速，差速联动，底噪音平稳运行；

3. 数控加工的整体模块机箱，高精度辊轴，保证运行更平稳；

4. 蒸汽型独立疏水，配置安全阀，压力表监控，耐压至0.8Mpa，对安全提供可靠保证。

5. 直燃型采用进口燃烧机，夹层导热油加热均匀，表面温度可达180度，节省能源30%以上，极大地提高生产效率。

6. 查看工作信息；

7. 前端可选配连体吸风送布机，提高生产效率；

8. 设备前后有急停开关，前面板应有保护装置。

# 熨平机主要技术参数

| 滚筒数量 | 2 辊 |
| --- | --- |
| 最大熨平宽度mm | 3000 |
| 熨平速度 m/min | 6-18 |
| 加热功率 KW/h | 72 |
| 最高熨平温度℃ | 135-190 |
| 电机功率 Kw | 1.5 |

1. 采用独特的皮带传送结果，噪音低，振动小，运行稳定，工作寿命长。

2. 热量耗损更低。

3. 装载门与滚筒设计符合人类工程学与原理设计，降低操作者工作强度。

4. 大叶片风机和抽屉式大面积毛绒收集网，抽风能力更强劲，方便清理，确保排风系统更佳通畅。

# 烘干机技术参数

| 型号 | 单位 |  |
| --- | --- | --- |
| 容 量 | kg | 100 |
| 转笼容积 | L | 2050 |
| 直 径 | mm | 1450 |
| 深 度 | mm | 1220 |
| 主电机功率 | kW | 2.2 |
| 风机功率 | KW | 1.5*2 |
| 加热功率 | kW | 80 |
| 长 | mm | 1620 |
| 宽（深） | mm | 1870 |
| 高 | mm | 2520 |
| 机器净重 | kg | 980 |

油浸空压机技术参数

空压机技术特点：

电机功率：6000W

额定转速：980r/min            排气压力：7kg/cm

气    缸：63.7X13X8           排气量：560L/min

蒸汽发生器

产品性能：

1.蒸发量：0.2t/h                    5.电加热功率：144kw

2.额定工作压力：0.7mpa(7.0kgf/cm2)  6.热效率：98%

3.水压试验压力;1.05mpa(10.5kgf/cm2) 7.燃料：电热

4.电源：三相380V.50HZ

第四章  合同主要条款

1. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件期限。

1.1 卖方应严格按照系统制造国家标准和行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照产品原产地国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

1.2 卖方对系统制造质量负责，在买方按照使用维护说明书的规定正确的安装维护及存放的情况下，卖方应保证所供系统自正式投入运行之日起24个月内无故障，如确因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因维护操作不当导致不能正常使用，卖方应按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到买方通知之日起1日内派人抵达系统使用现场处理，并承担相应的经济责任。

1.3卖方应对所供应系统的外协、外购件质量负责，其负责期限和责任范围等同于1.2条款的约定。卖方在交货时应提供外购件的使用维护说明书及证明文件。

1.4 卖方单位所提供产品的技术应是最新的，并且已有运行3年以上的成功经验，并附有证明文件。

2. 运输方式、交货地点及到达项目现场费用负担

2.1 运输方式由卖方决定、由卖方办理，运杂费用由卖方承担，产品包装应符合国家有关要求。

交货地点：和布克赛尔蒙古自治县人民医院

2.2 买方负责接收货物。卖方应将领货凭证及时交寄给收货人。因卖方未能及时准确地将领货凭证递交收货人而给买方造成的损失由卖方按实际数额赔偿。

3. 安装及验收

3.1 卖方须按标书规定的技术需要提供产品，产品必须是按相应的国际标准和中国政府国家标准以及有关政府部门的规范完成制造和安装的全新产品。投标文件是合同书不可分割的组成部分，其内容相互补充。

3.2 到货后由卖方免费负责安装，由买方、卖方和商检、质检部门联合验收，达到招标文件采购产品的各项技术指标，并满足国际或国家标准的方可验收合格。全部费用由卖方负责。货物需国家有关部门强制验收的，供需双方不得私自处理验收。

3.3 安装验收合格后，卖方应向买方提供以下技术资料：

（1）系统安装图；

（2）系统及系统原理图；

（3）电气系统及系统安装图；

（4）构件、机械安装图；

（5）安装手册；

（6）操作手册；

（7）维修保养手册；

（8）制造、安装标准和技术规范；

（9）安装及验收报告

（10）产品出厂合格证

4. 结算方式

4.1 本合同使用的货币种类为：人民币。

4.2 本合同的付款方式采用：支票、电汇或汇票。

4.3 货款的支付

4.3.1 付款方式：合同签订时约定。

4.3.2 买方将鼓励供应商提出更有利于买方的结算方式。

4.3.3 卖方应把下列单据提交给买方，买方审核后付款：

（1）全额发票；

（2）验收文件。

5. 合同的生效

5.1 合同经签字盖章生效，并按第4条款的付款方式履行合同。

5.2 若买卖双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，任何一方可将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。

6. 交货期：2个月（如设备参数中另有要求的，以设备参数要求为准）。

7. 变更指示及合同修改

7.1 买方在任何时候都可以向卖方发出书面指示，在合同总体范围内提出变更，如变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，卖方应在到买方变更指示的3日内提出书面调整要求。

7.2 无论何方欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须合同双方签署书面的合同修改书。

8. 技术培训要求

8.1 卖方负责对买方的操作、维护人员进行系统安装、操作、维护和保养的技术培训，实践操作在本地区的安装现场。培训标准应达到能维护系统的常规运行、检测并排除小型故障. 须提供技术培训，包括系统管理维护培训和系统使用培训。系统正常使用后，在半年内派专人维护保证系统正常运行。

9. 售后服务

9.1质保期：一年

9.2 产品安装后双方按国际和国家标准及本章第3条款的要求进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后将仪器归还卖方。

9.3 自产品验收合格之日起2年内提供所涉软件的免费升级服务，如“第三章 招标内容及技术要求”中技术参数中有特别要求的请根据文件要求。

9.4 在产品交付使用后，卖方应对保修期及其以后终身服务作出承诺，并具有切实可行的服务措施。卖方在疆应有常设或指派的法定售后服务机构，备品备件库，安装维修人员应是卖方派出的具有一定专业技术水平的人员。

10. 备品备件

10.1 应保证终身提供该系统的所有维修零备件。

10.2 卖方须提供备件的名称、价格及有效期，保证供货期等。

11. 质保

11.1质保期即自全部工程验收合格正式运行之日算起，详细质保时间参照相应要求。如出现质量问题，卖方在质保期内免费更换部件及维修。如果由于卖方责任致使系统不能验收，此质保期顺延。

12. 其它事项

12.1 本合同所确定的价格为最终价格，已包含包装费、运杂费、保险费、卖方的现场验收、安装调试费、现场服务费等各项费用。

12.2 在系统明显位置装有固定金属铭牌，铭牌至少应载明以下内容：

A、制造厂名称

B、系统名称和型号规格

C、制造厂产品编号

D、出厂日期

附件：投标书格式

项目

投标书

招 标 项 目 名 称：

投   标   单   位：

投标单位全权代表：

年      月      日

附件一

投标书

新疆新之建工程咨询有限公司：

我们收到你们              号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价                        万元（人民币大写）￥：         万元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

⒉如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后 90 天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

⒏该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳             元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

投标单位：（公章）

授权代表签字：

年   月    日

附件二

法定代表人资格证明书

（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：         .

身份证号码：                     .

通讯地址：                       .

电话号码：                      .

| 法定代表人身份证原件扫描件 （人像面） |  | 法定代表人身份证原件扫描件 （国徽面） |
| --- | --- | --- |

特此证明。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系  （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托   （供应商名称） 的 （授权代表姓名）  为我的代理人，以（供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：        性别：           年龄：

部  门：        职务：

代理期限：

| 代理人身份证原件扫描件 （人像面） |  | 代理人身份证原件扫描件 （国徽面） |
| --- | --- | --- |

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

备注：法人授权书应由法人签名并加盖公章，私章无效。

附件三

关于投标文件的声明函

致：新疆新之建工程咨询有限公司：

为响应你方    年    月   日的           投标邀请，下述签字人自愿参与投标，提供招标文件技术需求书中规定的         项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对招标代理机构和招标人承担法律责任。

1）我方的资格声明，各有  份正本，  份副本。

2）下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的，同时附上我公司近二年的财务报表。

下述签字人知道，招标人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按招标人的要求提交。

供应商：    （公章）        .

法人代表或其被授权人：      （签字或盖章）       .

日期：   年   月   日

附件四

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；

四、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、如在投标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部18号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库【2007】2号文）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）       法宝代表授权委托人：（签字）

附件五

投标人（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                    （项目名称、项目编号）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

项目经办人：

日    期：

附件六

开   标   一   览   表

供应商名称：                                                                              单位：元

项目名称：和布克赛尔蒙古自治县人民医院住院部提升项目（第二标段）第  包         编号：2241xzj035/  包

| 投标内容 | 设备价 | 安装调试费 | 运杂费 | 交货期 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和布克赛尔蒙古自治县人民医院住院部提升项目（第二标段）第 包 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价(大写) |  |  |  |  |  |  |

投标单位授权代表签字：                                            投标单位公章：

注：1、请单独封装一份在信袋内。

2、在开标一览表中，按第二章投标须知10.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

3、详细清单参照附件七自制。

附件七

投标产品名称、数量、规格及分项报价表

（此表参照下表由各供应商按照招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）                             编号：2241xzj035

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量（标明单位） | 单价（元） | 合价（元） | 生产厂家及品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的全部货物内容） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 运杂费 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第三章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

投标单位授权代表人签字：                                           投标单位公章：

附件八

技 术 规 格 偏 离 表

项目编号：2241xzj035                                                      年     月    日

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 技术指标证明材料名称 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

投标单位授权代表人签字：                                                 投标单位公章：
附件九

商 务 条 款 偏 离 表

项目编号：2241xzj035                                                     年   月   日

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位授权代表人签字：                                                 投标单位公章：

附件十

近三年同类产品销售业绩表

项目编号：2241xzj035                                                            年     月    日

| 地区 | 项目名称 | 中标内容 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同、顾客意见反馈表等的复印件），评标办法另有规定的，按评标办法执行。

投标单位授权代表人签字：                                                 投标单位公章：