[image: image1.jpg]il

\

B REREERRAHER.



                   

岳普湖乡卫生院医疗设备采购项目
竞

争

性

谈

判

文

件

KSWL-YPH22(TP)-011
项目名称： 岳普湖乡卫生院医疗设备采购项目
采购单位： 岳普湖乡卫生院
联 系 人： 努尔比耶    
联系电话： 15109057763 
代理机构： 喀什未蓝项目管理服务有限公司 

联 系 人： 方毅         

联系电话： 19999285631  
目  录

1第1章   投标人须知


1一   总  则


11.采购人、采购代理机构及投标人


22.资金来源


23.投标费用


24.适用法律


2二   招标文件


25.招标文件构成


36.招标文件的澄清与修改


37.投标截止时间的顺延


3三   投标文件的编制


38.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用


39.投标文件构成


310.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件


311.投标报价


412.投标保证金


513.投标有效期


514.投标文件的签署及规定


5四   投标文件的递交


515.投标文件的密封和标记


616.投标截止


617.投标文件的接收、修改与撤回


6五   开标及评标


618.开标


619.资格审查及组建评标委员会


820.投标文件的符合性审查与澄清


921.投标偏离


922.投标无效


923.比较与评价


1024.废标


1025.保密原则


10六   确定中标


1026.中标候选人的确定原则及标准


1027.确定中标候选人和中标人


1028.采购任务取消


1129.中标通知书和招标结果通知书


1130.签订合同


1131.履约保证金


1132.中标服务费


1133.政府采购信用担保


1134.廉洁自律规定


1235.人员回避


1236.质疑与接收


13附件1：履约保证金保函（格式）


14附件2：履约担保函格式


14（采用政府采购信用担保形式时使用）


16第2章 投标文件格式


16第一部分 开标一览表及资格证明文件


171  开标一览表（投标文件格式一）


182  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明


3  法定代表人授权书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)
19
214  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件


225  社会保障资金的缴纳记录


236  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


247  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件


25第二部分  商务及技术文件


261   投标书（投标文件格式三）


272   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函


293   投标分项报价表（投标文件格式五）


324   商务条款偏离表（投标文件格式六）


335-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式七）


345-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式八）


366   投标人关联单位的说明


377   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有响应文件


38第3章 投标邀请


第4章 投标人须知资料表
34
46第5章 采购需求


第6章 评标方法和标准
38
86第7章 政府采购合同标准文本




  投标人须知
一   总  则

1.采购人、采购代理机构及投标人
    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。
本项目的采购人见投标人须知资料表。

    采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。
投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：
1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。
1.3.6   若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源
2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。
2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成
5.1
招标文件分为共7章，内容如下：

投标人须知

　投标文件格式

 投标邀请

 投标人须知资料表

 服务需求
 评标方法和标准

政府采购合同格式
5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改
6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期三日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。
7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。
三   投标文件的编制

8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。
8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。
8.3     无论招标文件第5章服务需求中是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分合订成册，正副本分别密封递交。投标人应承担封装失误产生的任何后果。
9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件
10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

11.投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
11.2
投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。

11.3
采购人不接受具有附加条件的报价。

11.4
投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

11.5
供应商提交的响应性文件中的报价，在评标现场公开宣读。该报价只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

11.5.1 谈判结束后，供应商可根据谈判情况，在规定的时间内进行第二次报价，该报价为谈判的最终报价。供应商认为没有进行第二次报价的必要时，也可以维持原报价。

第二次报价采取现场或密封的形式提交。投标方在进行二次报价时，报价应用大写书写，写明投标人名称，并由投标被授权人签章后，以现场或密封的形式送达谈判现场。

投标方将在监标人员的现场监督下，现场唱出二次报价。
二次报价均应报出拟提供货物的总价。
11.5.2 最后报价应按谈判文件规定的格式进行报价，在谈判小组规定的截止时间前提交谈判小组。 
12.投标保证金
12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

      （1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；
（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4
投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。
12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账；
12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。
12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
12.6
 投标保证金的退还
12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。
12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。
12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。
13.投标有效期
13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
14.投标文件的签署及规定
14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或其委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章及投标文件骑缝章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。
14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则将被认定为投标无效。

14.4
投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1   为方便开标及进行资格审查，投标人应将投标文件第一部分和第二部分合订密封提交。
15.2   所有包装封皮和信封上均应：
（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人单位章，加盖法定代表人私章并由其委托代理人签字。

15.3    如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。
15.4    资格审查文件密封装订在其他投标文件中，其投标将被认定为投标无效。

16.投标截止
16.1
投标人应在招标公告中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。
17.投标文件的接收、修改与撤回
17.1   在投标截止时间后送达投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
17.2
采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。
17.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。
采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。
17.4
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。
17.5
采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

	接收投标文件回执单

	招标编号
	　

	项目名称
	　

	投标人名称
	　

	递交时间
	　
	投标文件密封情况
	　

	接收单位
	

	接收人签字：
	　


五   开标及评标

18.开标
18.1
采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。  

18.1.1投标人不足3家的，不得开标。

18.1.2 采购代理机构根据本谈判项目的特点在新疆政采云平台随机抽取3名评审专家，组建谈判小组并选举出谈判小组负责人。谈判小组在整个谈判过程中，“谈判小组”将负责对全部响应文件进行谈判工作。
谈判开启时，由供应商或其推选的代表检查自己或所有代表的响应文件的密封情况，经记录后开启谈判；采购代理机构将在供应商须知内容规定的时间和地点组织“谈判小组”与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商的法定代表人或其授权委托代理人必须持有效证件按谈判文件规定的时到达开标现场核验相关资质及证件参加本项目谈判，并自觉接受证件核验。

18.2.1  供应商可由1～3人参加谈判，谈判中供应商成员之间意见不一致时，以供应商的法定代表人或其授权委托代理人的意见为准。
18.2.2  谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及“谈判小组”认为需要谈 判的内容。当采购文件有实质性变动的，“谈判小组”以书面形式通知所有参加谈判的供应商。其中涉及价格的内容不得要求投标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

18.3    谈判内容应作记录，并由供应商及“谈判小组”成员签字确认。并存档备查。

18.3.1  谈判结束后，“谈判小组”应要求供应商在供应商须知中规定的时间、地点以书面密封形式递交响应文件时要求其就商务和技术条件做出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的响应文件，响应文件必须由供应商的法定代表人或授权委托代理人签名或盖公章，应答文件构成响应文件的一部分。

18.4“谈判小组”对各供应商递交的响应文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与供应商进行谈判，谈判程序和要求按本须知18.2.2款至18.3.1款规定执行，直至“谈判小组”认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，“谈判小组”应明确告知供应商，并要求所有供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

18.4.1  最终谈判结束后，“谈判小组”不得再与供应商进行任何形式的商谈。
18.4.2  谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他投标人的技术资料和其他信息。
18.4.3 投标人未在谈判小组规定时间内作出澄清或说明的，视作主动弃权处理，一切后果由投标人承担。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；
进入评标的投标人不足3家的，不得评标。
19.2    采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1  不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。
投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。
19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。
20.投标文件的符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
　　   （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　   （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　   　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　   　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
　　    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照谈判文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

        如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。
21.投标偏离

     评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。
22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。
22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中技术条款的实质性要求；
与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见谈判文件第六章

竞争性谈判；是指采购人通过与多家供应商(不少3 家) 进行谈判，在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
23.3    根据中华人民共和国财政部令第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财     库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。
24.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密原则
25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。
六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书
29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；
29.2
中标通知书是合同的组成部分；

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1
中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。
30.2
招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

31.4严格按照投标文件的品牌型号参数供货，否则不予退还履约保证金并逐级上报采购监管部门追究相关的法律责任。

32.中标服务费

   中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。
33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。
34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避
       投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收
36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。
附件1：履约保证金保函（格式）

                         （中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         
附件2：履约担保函格式
（采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（项目用）

                                                   编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

                                                   年     月      日

  投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件
1 、开标一览表（见投标文件格式一）;
法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

3、投标人须具有《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》； 

4、法定代表人授权委托书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）;

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

6、投标保证经及银行转账记录
7、社会保障资金的缴纳记录;

8、企业完税证明

9、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录、有行贿犯罪记录的将拒绝其参本次政府采购活动；（查询日期自本公告发布日期至投标截止之日为止）；
10、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及针对本项目反商业贿赂承诺书;

11、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　        招标编号：                 分包号：         

报价单位：
	项目名称
	投标报价
	投标保证金
	交货期限
	交货地点
	备注

	
	
	
	
	
	


投标人名称（单位章）：                       
法定代表人或其委托代理人(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每个分包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

      2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

      3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3  投标人须具有《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》； 

说明：提供有效的证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

4 法定代表人授权委托书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)
    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]il

\

B REREERRAHER.





投标人（盖单位章）;                           

法定代表人（签字或签章）：                     
身份证号码：__________________________________ 

委托代理人：                                   

身份证号码：                                   

详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
传　　　　真：                                 
电　　　　话：                                 
年   月   日 

法定代表人身份证明书（投标文件格式三）

    本证明书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）为我单位的法定代表人，就（项目名称）、（项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。


投标人（盖单位章）;                           

法定代表人（签字或签章）：                     
身份证号码：                                   

详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
传　　　　真：                                 
电　　　　话：                                 

年   月   日 

5 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、如提供本单位上年度（2021）经会计师事务所出具的审计报告复印件，须加盖本单位章。
2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。
4、如采用合格的投标担保函的，可提供投标担保函复印件替代。

6   投标保证经及银行转账记录
7 社会保障资金的缴纳记录

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

      2.复印件上应加盖本单位章。

      3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

8  企业完税证明

说明： 提供税务机关出具近三个月的完税证明，以税款所属时期为准，企业代缴费的完税证明（如社保，公积金等）不作为完税证明的依据。（如有免税企业，需提供免税相关材料证明，新成立公司按实际发生）。

9 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录、有行贿犯罪记录的将拒绝其参本次政府采购活动；（查询日期自本公告发布日期至投标截止之日为止）；
10 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及针对本项目反商业贿赂承诺书

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。
2．按照招标文件的规定加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

      3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。
11  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

      2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

     3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。
第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函（见投标文件格式六）

3、投标分项报价表（投标文件格式七）

4、货物说明一览表（投标文件格式八）

5、技术规格偏离表（投标文件格式九）

6、商务条款偏离表（投标文件格式十）

7、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

7-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十一）

7-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十二）

7-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十三）

8、投标人关联单位的说明（格式自拟）

9、投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

关于7-1，7-2，7-3的填写指引：

1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、该部分内容填写需要参考的相关文件：(1)财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；(2)《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号，以下简称300号文）。

3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。

1   投标书（投标文件格式五）
致：采购代理机构
根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供服务的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）根据投标人须知第1条规定，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。
（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              传真：                             
电话：                              电子函件：                         
法定代表人或其委托代理人签字：-----------------

投标人名称（全称）：-----------------

投标人开户银行（全称）：　　　　　　 
投标人银行帐号：　　　　　　　　 　　
投标人单位章：-------------------------

日期-：------------------------------
2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函
投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式三）,将原件装订在本部分正本中。
政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式六）

编号：

                   （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：（公章）

年     月      日
3   投标分项报价表（投标文件格式七）
项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币   元

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	1.
	货物名称
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	培训
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	

	总价：
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

   5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

4   货物说明一览表（投标文件格式八）

项目名称:                                    招标编号:                       包号:                      

	序号
	货物名称
	主要规格
	数量
	交货期
	交货地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

5   技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

	序号
	品种
	谈判文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):
                 
6  商务条款偏离表（投标文件格式十）

项目名称:                      招标编号:             分包号:

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):

7-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。
（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2）本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本项目提供伴随货物，由其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

　

投标人名称（盖单位章）：             
　日　期：             
7-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）
本企业（单位）作为______单位的______ 项目的伴随货物的制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业为        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供企业（单位）制造的货物。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。
制造商名称（盖单位章）：             

投标人名称（盖单位章）：             
　日　期：             

7-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

              残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

         日  期：_____________________________________________

8  投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。
9   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有响应文件
第3章 谈判公告
岳普湖乡卫生院医疗设备采购项目竞争性谈判公告
项目概况：

岳普湖乡卫生院医疗设备采购项目的潜在投标人应在新疆政府采购网（http://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2022年12月9日上午12点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：KSWL-YPH22(TP)-011
项目名称：岳普湖乡卫生院医疗设备采购项目
采购需求：医疗设备一批（详细规格参数见招标文件）

预算金额：627400元   大写：陆拾贰万柒仟肆佰元整

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）具有相应经营范围的三证合一的《营业执照》（经营范围能满足本次项目）；

（3）投标人须具有《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》； （4）法定代表人授权书委托书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；

（5）提供上一年度（2021年）经审计的财务报告；（新成立公司提供银行出具的近三个月的资信证明和健全的财务会计制度）；

（6）提供依法缴纳近六个月的社会保险的凭据；（社保缴纳凭证及个人明细表）；
（7）提供税务机关出具近三个月的完税证明；
（8）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录、有行贿犯罪记录的将拒绝其参本次政府采购活动；（查询日期自本公告发布日期至投标截止之日为止）

（9）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》及参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（10）本项目不接受联合体投标；

三、获取招标文件

获取招标文件方式：新疆政府采购网下载（供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 按投标人的资格要求将所需资料以PDF格式上传附件进行申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）
获取招标文件时间：2022年12月5日至2022年12月8日（上午10： 00-14:00，下午15:30-19:30，北京时间，法定节假日除外）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

开标时间：2022年12月9日上午12：00（北京时间）

开标地点：岳普湖县卫生健康委员会二楼会议室                                                   
五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购单位：岳普湖乡卫生院
联 系 人： 努尔比耶    
联系方式：  15109057763   
采购代理机构名称：喀什未蓝项目管理服务有限公司

联 系 人：方毅 
联系电话：19999285631

地    址：新疆喀什地区岳普湖县泰岳包装产业园一期综合办公楼3楼01号
第4章 投标人须知资料表
 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：岳普湖乡卫生院
联系人： 努尔比耶  
电  话： 15109057763 

	1.2
	采购代理机构： 喀什未蓝项目管理服务有限公司 

地址：新疆喀什地区岳普湖县泰岳包装产业园一期综合办公楼3楼01号
业务联系人：方毅 电话：19999285631

	1.3.2
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业/小微企业

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）具有相应经营范围的三证合一的《营业执照》（经营范围能满足本次项目）；

（3）投标人须具有《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》； 

（4）法定代表人授权书委托书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；

（5）提供上一年度（2021年）经审计的财务报告；（新成立公司提供银行出具的近三个月的资信证明和健全的财务会计制度）；

（6）提供依法缴纳近六个月的社会保险的凭据；（社保缴纳凭证及个人明细表）；

（7）提供税务机关出具近三个月的完税证明；

（8）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录、有行贿犯罪记录的将拒绝其参本次政府采购活动；（查询日期自本公告发布日期至投标截止之日为止）

（9）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》及参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（10）本项目不接受联合体投标；

	1.3.5
	是否允许采购进口产品： 否 （是、否）  

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购： 是 （是、否）

	1.4
	是否允许联合体投标：否（是、否）

	2.2
	预算金额：627400元（陆拾贰万柒仟肆佰元整）
此预算为最高限价，超过预算投标报价为无效投标；

	6
	答疑与澄清：

（1）对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期三日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

（2）采购人或招标代理机构将在三日内对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

（3）澄清或者修改的内容影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。同时投标截止时间和开标时间将依法顺延。

	10
	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件

	12.1
	保证金形式：□保函    eq \o\ac(□,√)电汇    eq \o\ac(□)支票

  eq \o\ac(□,√)网银（本项目允许的其他形式）

保证金数额：10000元 大写：壹万元整（人民币） 

保证金收款人：喀什未蓝项目管理服务有限公司

开户行名称: 中国银行股份有限公司喀什经济开发区支行

开户行账号:107685426950（电汇时请在汇款备注栏注明项目名称及编号、包号（如有），并注明是投标保证金） 

财务室联系方式：19999285631
投标保证金提交截止时间：2022年12月8日北京时间下午19:00时。
注：投标保证金转入喀什未蓝项目管理服务有限公司后，投标人携带转账回执证明到喀什未蓝项目管理服务有限公司换取投标保证金收据。

	13.1
	投标有效期：60日历日

	14.1
	投标文件的组成：

开标一览表及资格证明文件、商务和技术文件两部分合订为一册；正本：1 份、副本： 2份；

供应商必须制作“开标一览表”并单独密封提交，并在密封袋上标明“开标一览表”的字样。不按要求标注或不单独提交开标一览表，其投标将被拒绝。

除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档1份。供应商必须制作“电子版U盘”并单独密封提交。电子版U盘必须是正本扫描件，并制作成与正本完全一致PDF格式文本及Word文档两个格式。并在密封袋上标明“电子版U盘”字样。不按要求提交电子版U盘，其投标无效。

投标文件使用A4胶装，每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	15.2
	投标文件的封面与装订：

封面及封套上写明：
项目名称：        本采购项目全称                    
项目编号：        本采购项目编号                    
投标人名称：      供应商全称（加盖公章）           

法定代表人盖章并由其委托代理人签字。

日期：    

封套上还应注明：响应文件：在      年     月     日     时    分前不得开启

	16.1
	投标截止时间：2022年12月9日上午12:00（北京时间）

投标文件递交地点：岳普湖县卫生健康委员会二楼会议室

	18.1
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同投标文件递交地点

	19.1
	评标小组构成：3人 
评标小组成员确定方式：政采云平台随机抽取。

	23.2
	评标方法：最低评标价法。有二次报价、根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

	27
	推荐中标候选供应商的数量：3家

	27
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否  （是、否）

	31.1
	履约保证金金额：履约保证金金额：合同总价的10%（不得超过政府采购合同金额的10%）

提交履约保证金的时间：签订合同后 5个日历日

履约保证金形式： 银行保函 

	32
	中标服务费： eq \o\ac(□,√)按照发改价格〔2015〕299号《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》收取。

 eq \o\ac(□,√)由中标单位支付

支付形式： 基本账户转账 

支付时间： 收到中标通知书后3个日历日内 

	33.1
	本项目是否属于信用担保试点范围：否（是、否）

	34.3
	接收部门：岳普湖县政府采购中心     

联系电话：0998-6886468
通讯地址：岳普湖县财政局四楼 

	其他要求： 

1、供货方必须在合同签订之日起10日内完成供货。

2、相关的资质要求：提供营业许可证、法人登记证书、税务登记证书、组织机构代码证等。

3、需提供制造商和生产厂商出具的针对本次投标文件有效的授权书原件。

4、投标产品需与本次招标产品参数型号严格一致。

	交货期：本合同签订之日起10日内完成供货 ，投标单位须提供承诺书，如不能按时完成交货，采购方拒绝验收，并上报本级财政部门。

	付款方式：具体以签订合同为准。                 

	所有设备必须符合国家行业标准

	供应商必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力


资格审查表
	投标人名称
	审查项目

	
	
	结论

	
	具有相应经营范围的营业执照副本；
	法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证）；
	提供依法缴纳近六个月的社会保险的凭据；（社保缴纳凭证及个人明细表）；
	提供税务机关出具近三个月的完税证明；  
	提供上一年度（2021年）经审计的财务报告； 
 
	投标人须具有《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；  
	投标保证金缴纳有效凭证；
	信用记录
	提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》及参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	通过打“√”，未通过打“×”

	　
	　
　
	　
	
	
	　
	　
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、如果资格评审中有一项不满足审查标准的，监督人将认定该谈判人不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许谈判人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的谈判

2、以上资格审查材料必须提供原件。
第5章 采购需求

一、技术参数
	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	深层肌肉按摩仪
	技术参数
1、主机尺寸:（长宽高90mm×46mm×140mm，允差：±20mm） 
2、转速：（4档可调，分别为1800rpm、2300rpm、2800rpm、3200rpm，允差±5%）。
3、振动幅度：≥6mm。
4、工作时间：10min，允差±5%。
5、噪声：正常工作时，电机运转平稳，无异常声响，噪声以声级计“A”级计权，其值应≤60dB（A）。
6、电源：内部直流电源，d.c.12V，允差±10%。
7、电池容量：24Wh，允差±10%；
8、充电接口：TYPE-C。
9、按摩头：7 个。                                                                                                                                                     10、供应商必须提供针对本项目的产品授权书、产品检测报告、产品彩页用以验证产品的投标真实性，杜绝虚假应标。
	1
	台

	2
	超短波治疗仪
	技术参数
★振荡频率：40.68MHz±1.5%。
★结构及组成：电疗机主要由柜式主机、连接电缆、电极板组成。
最大输出功率：200W±20%。
调谐方式：手动。
电子定时：定时精准，0-99分钟任意可调。
        （治疗结束自动停机并发出声音提示）
输入功率：≤1000VA。
机器类别：I类BF型 。
输出电缆：防辐射、耐高温、损耗小，两线交叉不打火。
外形尺寸：460mm×390mm×980mm。
重量：50Kg                                                                                                                                                                供应商必须提供针对本项目的产品授权书、产品检测报告、产品彩页用以验证产品的投标真实性，杜绝虚假应标。
	1
	台

	3
	多体位医用诊疗床
	技术参数：
1、尺寸：长×宽×高（mm）：2000×620×660，允差±3%。
★2、人性化设计具有肩孔、扶手和放手机平板平台。
3、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。
4、配有患者呼吸孔。
5、诊疗床最大承载重量：200kg,允差±10kg。
6、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。
★7、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。
★8、具有多体位医用诊疗床第一类医疗器械备案凭证。 
9、生产厂家具备高新技术企业证书。
10、生产厂家荣获省长质量奖。
11、生产厂家为全国守合同重信用企业。
12、为了避免知识产权纠纷，生产厂家通过知识产权管理体系认证。
13、生产厂家为国家级绿色工厂、智慧健康养老示范企业。
产品优势：
1、人性化设计的按摩治疗设备。
2、增加手机（平板电脑）支撑垫，方便患者在治疗过程中享受操作智能产品的乐趣。
3、方便医生针对患者进行PT、评定、针灸、推拿、小针刀以及其他各种微创手术辅助应用。
适应症:
1、推拿按摩、微创手术辅助治疗。                                                                                                                                       服务要求:                                                                                                                                                           1供应商必须提供针对本项目的产品授权书、产品检测报告、产品彩页用以验证产品的投标真实性，杜绝虚假应标。
	2
	台

	4
	超声波治疗仪
	安全分类 I类BF型应用部分设备
电源 输入：100V-240V-，47-63Hz，1.35A
输出：15V=3A
超声工作频率 1MHz10%，3MHz10%
输出功率 0.5W-10W20%，当占空比≧80%，使用5CM2治疗头。
0.5W-15W20%，当占空比≦70%，使用5CM2治疗头。
0.1W-2.0W20%，当占空比≧80%，使用1CM2治疗头。
0.1W-3.0W20%，当占空比≦70%，使用1CM2治疗头。
脉冲重复频率 100Hz5%
占空比 10%-100%，每步调节10%
治疗时间 1-30分钟可调，允许偏差10%
有效辐射面积 1CM220%；5CM220%
有效声强 不大于3.0W/CM2
波束不均匀系数 ≦8.0
波束类型 准直型
防水等级 IPX7（可用于水下操作）
运行模式 连续&脉冲输出模式
波束最大声强 24W/CM2                                                                                                                                                       供应商必须提供针对本项目的产品授权书、产品检测报告、产品彩页用以验证产品的投标真实性，杜绝虚假应标。
	1
	台

	5
	脉冲磁治疗仪
	技术参数
1、额定输入功率：320VA。
★2、产品主要性能：
   2.1磁感应强度
    a)圆形磁垫：1档20mT，2档60mT，3档100mT，4档150mT，5档200mT，允差±30%；
    b)方形磁垫：1档20mT，2档40mT，3档60mT，4档80mT，5档100mT，允差±30%；
    c)磁场安全范围：环境中距磁垫20cm以外，磁场强度应≤0.5mT。
   2.2磁场输出脉冲波形：单向三角波。
   2.3磁场输出脉冲频率：20次/min～80次/min，步进10次/min，允差±10%。
   2.4磁场输出脉冲宽度：
        1档0.75ms，2档1.25ms，3档2ms，4档3.5ms，5档6.25ms，允差±15%。
   2.5 方形磁垫内方形磁体有振动功能，振动时间0.5s，间歇时间2.2s，允差±0.1s。
   2.6治疗时间：开机默认值25min，治疗时间1min～99min可调，步进1min，允差±10%，   
      结束有声响提示。
3、尺寸
3.1主机外形尺寸：380mm×310mm×125mm，允差±5%；  
3.2输出线：1670mm，允差±10%；
3.3磁垫外形尺寸：方形磁垫长290mm，宽150mm，允差±10%；圆形治疗垫直径155mm，高45mm，允差±10%；
   3.4磁体：方形磁垫6个圆形磁体和 1个振动装置，分布位置见图1。圆形磁体直径30mm，高15mm，允差±10%；振动装置长50mm，宽40mm，高25mm,允差±10%；圆形磁垫：1个磁体，直径115mm，高25mm，允差±10%；
   3.5 长绑带：长480mm，宽50mm，允差±10%；
 短绑带：长290mm，宽50mm，允差±10%。
4、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证.                                                                                                                     5、供应商必须提供针对本项目的产品授权书、产品检测报告、产品彩页用以验证产品的投标真实性，杜绝虚假应标。
	1
	台

	6
	智能红外光灸疗机 
	技术参数：（*注册使用范围：红外光装置用于腰间盘突出症引起疼痛的辅助治疗；灸疗装置用于做中医灸疗的工具（提供注册证予以佐证）
1、安全类型：I类，B型
2、电源：AC220V  频率：50Hz。         
★3、红外光波长范围580nm～1050nm；
★4、红外光治疗光功率输出最大10W，允差±2W;
5、红外光光疗档位三档可调；
6、光疗频率：on、60Hz、50Hz、25Hz、10Hz、5Hz，on为常亮；
7、艾灸加热温度100—160度；
★8、红光与艾灸可同时输出；
9、工作时间1min-99min可调，级差1min，允差±60s；
10、支臂调节方便，艾灸治疗头三维方向可调；
11、具有艾灸能量裙，使艾灸集中于病灶，又避免暴露隐私；
12、具有双通道，可同时输出；
13、具有防倾倒保护功能；
14、入选新冠肺炎疫情防治急需医学装备目录
15、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。
16、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。
17、国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品.                                                                                                                                18、供应商必须提供针对本项目的产品注册证、产品授权书、产品全套检测报告、产品彩页用以验证产品的投标真实性，杜绝虚假应标。                                                                                                             
	1
	台

	7
	妇科检查床 冲洗床
	1，产品型号：扶手款                                                                                                                                                                 2，产品尺寸 182*62*66/90 ，                                                                                                                                                           3，电机 ：欧盟CE认证，                                                                                                                                                                 4，皮革材质：优质PU环保皮 ，                                                                                                                                                                                                    5，填充物质 高密度海绵，                                                                                                                                                             6，底罩 ABS吸塑，                                                                                                                                                                       7，最大承重 150KG 
8，静音万向轮 360度旋转，移动便捷，安静无声，推动舒适                                                                                                                                                           9，整体升降遥控调节，升降高度范围66-90cm,，遥控可调至合适高度                                                                                                                                                                              10，腿部多角度可调节，旗杆调节升降角度0-90度                                                                                                                                                                                                                                   11，靠背可选择舒适角度，旗杆调节升降角度0-75度  ，枕头可自由拆卸，扶手可旋转180度，托腿架可升降，旋转                                                                                                                                                 12，环保材质，经久耐用，柔软亲肤，舒适透气，稳固承重，回弹海绵  
	1
	台

	8
	心肺复苏模拟人
	功能介绍：  
★ 大屏幕液晶彩显:人工呼吸与胸外按压、模拟心脏搏动显示、模拟心电图显示、钜形图表数据统计  
★ 模拟标准气道开放；  
★ 人工手位胸外按压时：  
1、动态条码指示灯显示按压深度：按压深度正确(5-6cm区域) 由条码绿灯显示、按压深度不够（小于5cm）由条码黄色、按压深度过深（大于6cm）由条码红色指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度。 
2、液晶计数显示；详细记录按压错误的具体原因（按压力量过大、按压力量过小、按压位置不对及正确的次数）。 
3、钜形图表数据统计：按压正确、按压力量过大、按压力量不足、按压正确等详细图表统计显示;
4、语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的具体原因，以便训练者及时改正。  
★ 人工口对口呼吸(吹气)时：  
1、动态条码指示灯显示潮气量：吹入的潮气量正确（500ml~600ml-1000ml）由条码绿灯显示、吹入的潮气量过小或过大分别由条码黄色或条码红色指示灯移动的动态反馈显示潮气量度；  
2、液晶计数显示：详细记录吹气错误的具体原因（按吹气量过大、吹气力量过小、及吹气正确的次数） 
3、钜形图表数据统计：吹气力量过大、吹气力量不足、吹气正确等详细钜形图表统计显示  
4、语言提示：中文语音提示，详细提示吹气错误的具体原因，以便训练者及时改正。  
★ 按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人）  
★ 操作周期：有效30次按压及2次人工吹气， 30：2五个循环周期CPR操作。  
★ 操作频率：100-120次/分钟。  
★ 操作方式：训练操作；考核操作(专业考核、普及考核)。  
★ 操作时间：以秒为单位计时。  
★ 语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。  
★ 成绩打印：操作结果可热敏打印长条和短条成绩单 
★ 检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。  
★ 检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现。 
材料特点： 面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢摸具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 
标准套配置：  
★ 高级复苏全身人体模型一具；  
★ 高级电脑大屏幕液晶显示器一台；  
★ 豪华手拉推式人体硬塑箱一只；  
★ 复苏操作垫一条； 
★ 屏障面膜(50张/盒)一盒 ；  
★ 可换肺囊装置四套；  
★ 可换面皮一只；  
★ 热敏打印纸二卷  
★ 2015操作指南光盘1盘  
★ 现场急救常用技术使用手册 1 本  
★ 使用说明书一本。 
★ 保修卡、合格证；                                                                                                                                                                                  供应商必须提供针对本项目的产品授权书、产品检测报告、产品彩页用以验证产品的投标真实性，杜绝虚假应标。
	1
	台

	9
	制氧机
	1，医用3L院线同款
2，3L氧气浓度95%
3，一键制氧操作简单
4，大屏显示智能定时
5，吸氧雾化一机两用
6，故障报警提示
7，支持双人吸氧
8，原装进口分子筛
9，原装无油压缩机
	3
	台

	10
	雾化吸入器
	1.电源电压:AC220V±10%，50Hz±1Hz
2.功效:50VA
3.超声频率:1.7MHz土10%
4.连续工作时间:≥4小时
5.消耗功率:5Ow
6.小雾化杯最大装药量:150mL
7.大雾化杯最大装药量:350mL
8.最大雾化率:≥3mL/min
9.定时范围:0～60min无级可调
10.净重:1.8kg
11.内包装尺寸:270×200×240mm
	6
	台

	11
	动态心电图机
	一、硬件参数
1、★采样频率≥20000HZ  。
2、存储方式及容量：芯片存储容量≥1G 。
3、记录盒要求轻便小巧： 重量≤50克。
4、★ 记录盒用USB连接传输数据，不需要读卡器，不需要格式化存储介质。
5、采集盒具有彩色液晶屏显示。
6、采集盒具有电池电量显示功能。
7、采集盒具有时钟功能自动记录开始时间。
8、采集盒具有低电压报警功能。
9、采集盒具有特殊事件按钮、导联切换功能。
10、专用起搏记录通道，自动识别和记录起搏信号，无需设置起搏开关。
二、软件参数
1.自动分析时采用主导联V5（默认）进行分析，如出现干扰情况则自动选择其它导联辅助分析，增加自动分析的准确率。双通道分析室早。
2.直观的全息栅状全览图。提供瞬时心率趋势图。
3.每搏心率栅状图，也称为二维时间散点图。用24小时瞬时心率趋势图替代传统的压缩心电条图，可直观全面了解24小时节律变化。全览图支持编辑功能，用户可任意编辑。
4.采用波形反混淆叠加技术(demix)分类心律失常速度快分类准确。
5.逐波标记，并采用加大增益或调整导联同步扫描24小时心电信息，使漏搏发生率由3%－5%降低到0.1%左右。提高了仪器分析心电的准确度。
6.人性化的模板编辑功能。将心搏的形态于RR间期直方图结合在一起，操作者可全面掌握心律失常的分析情况。全部分析结果可直接调出心电图进行确认。
7.★具有512种可自定义的间期直方图。可按时间顺序自动浏览心律失常事件，确保不漏掉任何一个事件，并可在直方图上进行任意的编辑。
8.ST段分析。真实反映每个导联的心肌缺血最高值和平均值。以及持续时间，并提供缺血负荷图，并提供单次事件记录。
9.具有睡眠暂停综合症检测功能，具有QT/QTD分析，可测量任意时间的QTD， 具有窦性心率震荡，T波电交替,心率变异分析（长程和短程）等工具。
10.具备心律失常极值图（将所有心律事件以严重程度的高低进行排序，快速确认心率失常的严重程度）
11.具有心率减速力（DC）及连续心率减速力（DR）功能。
12.同一病例可以选择不同参数进行多次快速分析，对不同患者采用事宜的分析模式以确保分析的准确性，软件自动保存每一次的分析结果供操作者查看。
13.动态心电图软件标配12+1通道起博通器分析软件，起博通道采样点为10000点/秒/通道，记录盒即可记录普通病人心电图，也可记录起搏器信号。
14.房扑房颤自动分析。反向计算早搏还原功能。
15.能够通过采集工作站将原始数据上传至服务器，通过分析诊断工作站将原始数据下载后进行分析、出具报告，并将报告回传服务器。
16.★可将原始数据远程传输至，全国心电医联体联盟，疑难病例、危重患者送至国家级心血管医院（北京阜外医院）进行分析诊断及远程会诊，形成三级联动的紧密医疗服务体系（提供协议及证明材料）。
17.★提供由国内心血管领域各学会主任委员、副主任委员授课的远程培训课程不少于 20 次。需提供已经对外发布的包含详细程内容、主讲人及讲课时间的课程通知；
18.此心电记录盒可与正在使用的北京世纪今科动态心电系统相匹配，不需要另外学习新的软件。
二、硬件设备
1、品牌主机，中文 windows操作系统；
2、显示器≥22寸，分辨率1600*1280 
3、激光打印机
4、配套高端液晶动态心电记录盒2个。
三、售后条件
1、动态心电记录盒保修2年以上
2、软件终身免费升级                                                                                                                                                                                                    3、供应商必须提供针对本项目的产品授权书、产品检测报告、产品彩页用以验证产品的投标真实性，杜绝虚假应标。
	5
	台

	12
	动态血压机
	1、测量方法：震荡示波法，充放气迅速，逐步放气，噪音极低。24小时连续动态监测人体血压生理参数，适用于成人、小儿、新生儿。
2、测量精度: +3mmHg
3、测量范围：10～270mmHg  *收缩压：60-260mmHg  *舒张压：25-200mmHg心率：40-240bpm测量间隔：5、10、12、15、20、30、60、120分钟等多种时间间隔选择。可记录长达48小时血压值，存储数据可达500组。
4、显示:液晶显示屏同时显示收缩压、舒张压和平均压；
5、重测功能：血压监测仪具有3分钟内自动重测功能；
6、 *黑屏选项：可设置监测仪为黑屏状态，以免患者好奇触动  
7、*电源：2节5号电池，可记录长达52小时；
8、协议：任意设置测量协议，支持昼夜不同时间间隔测量方案和手动测量功能；
9、分析功能：中文界面，具备数据表图、趋势图、血压升降图、离散图、柱状图、圆饼图以及心率血压收缩压乘积。
10、产品可与现使用动态血压管理软件兼容。
11、安全系统：最高血压测量300mmHg，自动安全能量释放装置
二、动态血压整体特点：外观：125*65*32mm,体积小、210g,重量轻；人性化设计操作：
1.容易使用：界面清晰、操作简单
2.黑屏选项：可设置监测仪为黑屏状态，以免患者好奇触动
3.友好的软件对话：使用标准微软协定
4.独创儿童测量模式，自动报告，满足临床需求。
三、软件功能：
1、★儿科动态血压监测数据分析功能
2、针对每一次测量，可有三次时间间隔设定: 有利于针对特殊情况做针对性设定以帮助准确的测量和分析。
3、优质闪存确保数据不会丢失和重新进行测试的可能
四、硬件功能：1.从小号至大号完整尺寸的袖带：患者均可找到合适的袖带；并且袖带内有网状设计，避免患者使用时有脱落的现象。
2.长达52小时的运行：不必担心错过重要的时刻
3.与标准电脑进行简单标准的连接：简单的连接，不需要特别的连接器或携带额外的设备；USB接口
4.气泵工作时无噪音，有静音设计
5.运动容差技术减少了袖带再次充气次数和无效读数发生的情况
6.动态充气，使压力保持在前次收缩压测量时压力以上30毫米汞柱，减少了测量时间。
7.具有专利的拉伸型袖筒使袖带固定到位，免除D环袖带来的不适。
8.气囊可拆卸，以便清洗；                                                                                                                                                          9、供应商必须提供针对本项目的产品授权书、产品检测报告、产品彩页用以验证产品的投标真实性，杜绝虚假应标。
	3
	台

	13
	除颤仪
	1.★彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。
2.支持中文操作界面。
3.屏幕显示心电波形扫描时间≥15s。
4.具备心电监护、手动除颤、自动体外除颤（AED）、呼吸监护功能。
5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
6.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。
7.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J
8.电极板同时支持小儿和成人，一体化设计，支持快速切换。
9.★电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，可满足单人除颤操作。
10.AED除颤功能提供中文提醒和中文语音功能，抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥180分钟。
11.开机时间≤3s，符合临床使用。
12.除颤充电迅速，充电至200J≤5s。
13.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。
14.支持选配CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，主机屏幕界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。
15.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。
16.心律失常分析种类≥18种。
17.可选配监护功能：无创血压、血氧饱和度和呼末CO2监测。
18.★提供的监护参数适用于小儿，成人和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。
19.工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.0 kPa
20.★支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。
21.支持提供HL7 IHE协议，满足院前院内急救系统的联网通信。
22.标配1块外置智能锂电池，可支持300J除颤≥200次。
23.★具备技术报警和生理报警功能，提供声音报警，灯光报警，参数闪烁和报警文字4种方式。
24.★发生报警时，报警灯以不同的颜色和闪烁频率提示不同的报警级别。
25.配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。
26.支持≥24小时连续ECG波形的存储，数据可导出至电脑查看。
27.支持≥100名患者档案存储与回顾功能。
28.支持≥1000个事件的存储与回顾功能。
29.支持≥72小时体征趋势数据的存储与回顾功能。
30.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（不低于200J）。
31.★无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。
32.支持配置体外起搏功能，起搏分为按需和固定两种模式。具备降速起搏功能。
33.★手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。                                                                              34.供应商必须提供针对本项目的产品授权书、产品检测报告、产品彩页用以验证产品的投标真实性，杜绝虚假应标。
	1
	台

	14
	监护仪
	1.监护仪外形结构：
1.1、便携一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者
1.2、★≥12.1寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示
1.3、★整机无风扇设计，降低环境噪音干扰
2.监测参数：
2.1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温
2.2、采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性
2.3、心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择
2.4、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护
2.5、★提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。
2.6、★血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况
2.7、采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性
2.8、无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式
2.9、成人无创血压测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg
2.10、小儿无创血压测量范围：收缩压 25~240mmHg，舒张压 10~200mmHg
2.11、新生儿无创血压测量范围：收缩压 25~140mmHg，舒张压 10~115mmHg
2.12、★提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。
3.系统功能：
3.1、支持中/英文输入
3.2、具有三级声光报警，参数报警级别可调
3.3、具备报警集中设置功能
3.4、具备血液动力学、药物计算功能
3.5、支持>=1000小时趋势数据的存储与回顾功能
3.6、具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式
3.7、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面
3.8、具备网络通信功能，实现中央站的集中监护
3.9、标配一块高能锂电池，工作时间可达4小时
3.10、支持监护仪系统日志的向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求
3.11、★主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。
4.安全与认证：
★4.1：投标型号为中国医学器械装备协会发布的优秀国产医疗产品目录中包括品牌和型号。
★4.2：投标型号监护仪认证：通过国家三类注册，CE认证，FDA认证，提供证明材料
★4.3：产品设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。                                                                                                                                      ★4.4：供应商必须提供针对本项目的产品授权书、产品检测报告、产品彩页用以验证产品的投标真实性，杜绝虚假应标。
	3
	台

	15
	防褥疮床垫
	1,22根气囊   
2，安全承重：0-270  
3，产品尺寸：1950mm*900mm    
4,气囊可拆卸清晰   
5，舒适度4挡可调    
6，噪音：0-45分贝    
7，面料PVC 软硬可调动静切换   
8，微孔喷气，耐磨防护，防水耐脏1、充、放气周期：10min/每次，充气5min±5%，放气5min±5%；
9、最大充气气压：充气泵出口充气压力可调，最大压力≥12kpa；气床垫在最大工作载荷下，其最大压力≥4kpa。 
10、最大承重：135kg;
11、工作噪声：≤45dB（A计权）
12、连续工作时间：≥24h
13、充气泵功耗：≤20VA
14、快速放气功能
	5
	台

	16
	电解质分析仪
	1仪器采用ARM快速高性能处理器，伺服程序网络下载功能，保证了仪器程序的快速优化和更新，提升了数据传输和存储空间。
＊2侧驱自动复位式进样系统打破了传统的进样方式，操作更加简单方便。
3去蛋白定时处理功能高效去除管道蛋白吸附，避免管道堵塞现象，使电极性能更稳定，测试更准确。
＊4光电定位液体分配阀集成度高，使流路更加简单，更便于维护保养。
5进口膜制作电极，性能稳定，抗干扰性强，使用寿命更长。
6智能化的免维护设计，使定标、进样、测量、冲洗、显示结果和打印报告等全程自动化，无需人工清洗和维护。
＊7采用USB和RS232双通讯接口设计，可实现远程控制，双向数据传输
8先进的液体检测程序，能自动识别并提示进样过程中的错误，确保了进样及量的准确性。
9内置热敏中文高速打印机，采用新型热敏打印纸，打印报告可保存长达五年。
10可测样品类型：血清、血浆、全血、稀释尿液
11自动进行质控数据处理，并自动统计均值、标准差和变异系数。
12仪器具有30个样品位的自动进样系统，批量检测快捷方便。
技术参数
测量项目 测量范围 测量精度 分辨率
钾 0.40—15.00mmol/L C.V.≦1.0% 0.01mmol/L
钠 30.0—200.0 mmol/L C.V.≦1.0% 0.1mmol/L
氯 30.0—200.0 mmol/L C.V.≦1.0% 0.1mmol/L
标准离子钙 0.10—5.00 mmol/L C.V.≦1.0% 0.01mmol/L
总钙 计算值 / /
pH 4.00—9.00 C.V.≦1.0% 0.01
其他参数
分析速度（S） ＜60
样本量（ul） ＜100
打印机 内置中文热敏高速打印机
外部接口 USB
环境温度(℃) 10―35
相对湿度 ＜85%
电压(v) ～220V±10%
频率(Hz) 50
功率(W) 60
尺寸（mm） 360×240×420
重量（kg） 8                                                                                                                                                                                              供应商必须提供针对本项目的产品授权书、产品检测报告、产品彩页用以验证产品的投标真实性，杜绝虚假应标。                                                                                                                                                                               
	1
	台

	17
	电子阴道镜
	一、适用范围：阴道及宫腔疾病检查
二、数量：1台
三、摄像机技术参数：
★3.1、SONY原装高分辨率、高清晰度、≥130万像素、彩色数字CCD     
★3.2、图像分辨率≥480TVL
3.3、镜头景深：8～500mm 
3.4、视野范围：2.5～350mm 
3.5、镜头聚焦距离：200～600mm 
★3.6、镜头照度：大于2500Lux 
3.7、镜头放大倍数：光学≥28倍，图像清晰放大高达220倍 
3.8、DSP动态自动聚焦系统，自动白平衡，色彩数字还原，配合手动聚焦调整 
3.9、镜头色彩平衡：自动调节或手动调节 
3.10、镜头信噪比：≥50分贝 
3.11、超近摄像：10cm以外，均可有满意的成像
3.12、光源类型：多点环型、无影超白、高亮度LED半导体冷光源，具有温升低、亮度高、寿命长的特点，照度均匀，色彩鲜艳、逼真，平均使用寿命5万小时以上。
3.13、镜头支架升降距离：60-150mm
四、软件功能要求：
4.1.软件支持WinXP、Win7、Win8、WIN10操作系统。
4.2.图像采集方式：软件支持脚踏开关采集、鼠标采集、键盘采集三种方式。
4.3.实时视频特效，可以对视频加浅绿、深绿、反转、灰色滤镜及负像控制。
4.4.图像裁剪，可自定义取图区域，取图形状可选矩形和圆形。
★4.5.对采集图片可以加日期标注，对采集区图像可以设置单列和两列等排列方式。
4.6.软件支持连续录像及电影回放功能。
4.7.数据库存储容量大。数据库主要用来存储病人基本信息和检查结果文本信息，采集图像存储在硬盘上，不存入数据库,有效减少数据库文件的大小。
★4.8.具有自动提示患者随访管理功能，医护人员可根据患者需求转入预约，让医院对高危患者进行有效的系统管理，同时患者信息的集中录入，可有效提高医生阴道镜检查的效率。
★4.9.具有病例重点关注功能，医生可根据醒目的颜色和标记快速发现需要重点关注的患者，同时提供查询功能，便于医生快速查找患者信息。
4.10.丰富的阴道镜诊断术语及参考图谱，并可与当前检查患者检查图像对比显示在同一界面，方便对比参考，辅助检查医生做出准确判断。
★4.11.具有病人资料的RCI评分、SWEDE评分和R-way®四级分类阴道诊断评估分析功能，能为异常部位活检和拟诊提供智能帮助。
4.12采集图像存储支持BMP和JPG两种方式。
4.13.多种报告格式可选，程序会根据每种报告格式动态生成界面，使用户填写的报告样式与真实报表一致，并提供打印预览功能。
4.14.系统提供了丰富的词库和图库，用户只要通过鼠标的托放，即可快速编辑报告。同时对词库和图库可以添加修改。
4.15.填写报告时，对一些常用项目，可以通过下拉的方式选择，对这些项目也可以增加，修改和删除。
4.16.独立的报告单设计器，可以利用模板快速设计出各种样式的报告单。
4.17.保存的报告数据存储在文件报表中，可以对该文件打印预览。同时可以把报告导出为JPG图片，方便查看。
4.18.病历查询，提供多种查询条件，可以查看病人的采集图像和检查结果，导出单个病人检查结果，也可导出病人列表。
4.19.数据库管理功能，可以删除部分或全部病人，可以恢复、备份、压缩数据库，可随时或定期备份病历，支持用户自由修改病人信息选项等多项参数。
4.20.图像处理：软件支持定标、周长、长度与面积的测量、滤色与伪彩、自动聚焦、局部放大、缩小、文字与区域标注等基本图像处理功能。
4.21、具有醋酸反应和碘试验时间显示计时功能。
4.22、每次连续采图数量：默认20幅，也可自由设定。
4.23、图像打印方式：支持普通复印纸、喷墨打印纸及高级相片纸的彩色打印。
4.24.具有DICOM数字接口，可连接PACS系统，发送病人报告。
★4.25.软件界面支持换肤，多种皮肤样式可选。
4.26软件免费终身升级。
五、配置要求：
5.1电脑主机：4G内存，1T硬盘，双盒3.9G CPU，19寸液晶显示器
5.2打印机：彩色喷墨
5.3推车：豪华移动推车
5.4阴道镜摄像机：480线
5.5采集卡：超高分辨率医学专用
5.6摄像机支架：全金属万向调节
5.7软件：支持Win7/Win10等操作系统
5.8附件：脚踏开关、视频连接线、电源线等                                                                                                                                          六、服务要求                                                                                                                                                                      供应商必须提供针对本项目的产品授权书、产品检测报告、产品彩页用以验证产品的投标真实性，杜绝虚假应标。
	1
	台

	18
	高压灭菌器100L
	一、产品技术参数.
容积 100L
功率 4KW
净重 110kg
内腔尺寸 386x915mm
外形尺寸 610x645x1150mm
二、产品技术特点
1.额定工作压力0.23Mpa，
2.额定工作温度134℃
3.使用温度105～136℃
4.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理。
5.翻盖快开门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。
6.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。
7.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。
8.自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。
9.★电磁阀使用国际知名品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。
10.★微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序。
11.★设备升温、灭菌、排气整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。
12.★具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。                                                                                                                              13.供应商必须提供针对本项目的产品授权书、产品检测报告、产品彩页用以验证产品的投标真实性，杜绝虚假应标。
	2
	台

	19
	电动吸引器
	1.极限负压值:≥0.06MPa
2.负压调节范围:0.02MPa~极限负压值
3.瞬时抽气速率:≥20L/MIN
4.贮液瓶:2500ml/只，2只一组
5.电源: AC220v，50Hz
6.输入功率:18OVA
7.外包装尺寸:350X305X795mm
	2
	台

	20
	简易外科器械包
	1.手术刀柄 4# 1把
2.手术剪 140，尖弯 1把
3.手术剪 140，尖弯 1把
4.止血钳 160，直全 1把
5.止血钳 160，弯全 1把
6.持针钳 140，粗针 1把
7.组织镊 140,不诱钢 1把
8.医用镊 140  1把
	10
	台

	21
	洗胃机
	主要技术参数：
1.工作压力：‖47Kpa-67Kpa‖，压力误差：≤ ±5kPa
2.流    量：≥ 2.0L/min
3.洗胃周期：＜ 30s
4.自控冲液量：≤ 350ml/次，自控吸液量：≤ 450ml/次
5.工作噪声：≤ 65dB（A声级）
6.工作电源：AC220V / 50HZ
7.熔断电流：2A
8.★最大功率：≤ 90W
9.环境温度：+5℃ - +40℃ 
10.相对湿度：≤ 80%
11.微电脑控制，系统完全实现自动压力反馈及功能控制.
12.LED背光，大字符高亮液晶显示屏.
13.进出胃液平衡控制，使患者治疗时更加安全、舒适.
14.具备“压力设定”功能，进出胃压力数字显示，可设置相对应参数.
15.★超强进出胃换向能力及防堵设计.
16.自动感知胃内压力，随时调节进出胃液量，设备发生故障时具备报警功能.
17.★独特无油真空泵，且有专利证书.                                                                                                                                         18.供应商必须提供针对本项目的产品授权书、产品检测报告、产品彩页用以验证产品的投标真实性，杜绝虚假应标。
	1
	台

	22
	血压计
	1.产品型号/名称：臂式电子血压计
2.测量方式/方法：臂式/示波测定法
3.脉搏数：40~200次/分钟
4.运行模式分类：连续运行
5.显示方式：LCD数字显示
6.记忆组数：80组记忆值
7.压力测量范围：0-300mmHg(0-40.0kPa)
8.精度(压力)：±3mmHg(±0.4kPa)以内
9.压力传感器：半导体式压力传感器
10.包装内含：电子血压计、臂带、说明书(附保修卡)、4节5号干电池、收纳袋
	10
	台

	23
	红光乳腺治疗仪
	技术参数
★八寸高清全彩触摸液晶屏。
★治疗仪输出强度调节范围为1~250级
整机功率：≤45VA
电脉冲频率：156Hz~2500Hz，可调
脉冲宽度：≤2ms
输出脉冲辐度：≤40Vp-p，七段可调
★单脉冲能量：最大输出能量不超过300mJ。
定时范围：0－99min，电脑控制，可调
连续工作时间：>16小时
★中继保护：当电源中断后再恢复时，仪器无输出
★治疗方式：红外线热辐射、电脉冲刺激、药物离子导入三合一
红外辐射强度调节范围为：1－18级，连续可调
★具有7种治疗模式，可通过方式键进行选择治疗模式，根据不同患者或不同部位选择不同的治疗模式及设定不同治疗时间
红外光波长范围：0.4µm～3µm。
最大输出光功率：0.008W-0.05W
具有时间提示、错误提示、红外幅射强度提示功能；                                                                                                                                  供应商必须提供针对本项目的产品授权书、产品检测报告、产品彩页用以验证产品的投标真实性，杜绝虚假应标。
	1
	台

	24
	输液椅（组合椅）
	【座板】：采用1.5mm厚度， 
【横梁】：2.0MM厚钢管  加固 加厚材质
【扶手、脚】: 冷轧钢。
【座板】：采用1.5mm厚度冷轧钢座板，环保、不易磨损、不生锈。
【横梁】：2.0MM厚钢管，喷涂空调户外漆粉，能承受风吹、雨淋和日照的考验。皮垫：实木板+海绵+西皮   都是非常耐磨皮子。
	20
	台

	25
	功能ABS输液车
	1.产品尺寸:两层63*52*90
2.护栏:插入式焊接护栏，坚固耐用，加高设计，有效防止物品倾倒滑落。
3.推手:管材弯制而成，符合人体工程学设计，
推手用起来省力顺手。
4.抽屉:采用 ABS 材质，韧性强，不易断裂，不易腐蚀，使用寿命长。
5.隔层板:选用 ABS 材质平整处理，具有较强的韧性和抗腐蚀性。
6.静音轮:万向轮设计，静音设计，可刹车，动静自如。
7.无毒环保面板，框架宽臂加粗，容量大，储物方便
8.使用人群:通用
9.承重强，寿命长，省时省力
	5
	台

	26
	轮椅
	1、24寸，净重14KG,折叠：94*29*71cm，车长：104cm，车宽：68cm,高度：91cm,座深：45cm,坐宽：47cm，座高：48cm、背高：40cm，大轮（后轮）：24寸，小轮（前轮）：7寸，最大承重：100KG                                                                                                                                                                ★2、背部推手可折叠，可缩小轮椅存放空间，背部折叠后车高71cm。
3、轮椅坐垫是透气蜂网布，坐垫透气、舒适防褥疮                                                                                                                                    4、四重刹车设计，乘车证或推行者都可以控制，推车人可控制后方手阀，坐车人可控制轮椅两侧驻刹。                                                                                   5，实心轮胎耐磨减震，防滑、防爆、防扎                                                                                                                               6，防滑纹理把手，ABS防滑脚踏                                                                                                                                                7，皮革扶手，长度可调护身带（可根据使用者情况进行调整到舒适位置），防滑手扶圈、波纹设计，防滑布脱毛。                                                                       8，后置储物兜、方便随身物品都存放。
	5
	台

	27
	医用平车
	1.产品名称:大小轮担架车
2.框架材质:加厚不锈钢
3.床垫材质:皮革
4.产品尺寸:1900mm*600mm*750mm
5.产品颜色:银色加黑色
6.车轮特点:前轮万向防滑可刹车车轮、后轮为固定轮
7.产品类别:A类(—体)
	3
	台

	28
	人体骨架教学模型
	人体骨骼带神经模型是高级的、高质量的硬脊椎模型。这款贵重的教学模型显示脊椎、神经根、脊椎动脉、分椎间盘、用绿色加深的胸部软骨、可分成3件的头颅和手足。
人体骨骼带神经模型构造包含成人的200块骨头，四肢可弯曲到任何自然的状态，除手足外全部用关节连接。这款受欢迎的案头模型适用于康复治疗、理疗和运动医学专业使用。
铁质底座。
材质：PVC
	5
	台

	29
	输液沙发
	1.五区舒适呵护系统﹣人性化设计
2.头颈区嵌入式承托
3.舒缓久坐导致的头颈压力
4.肩颈区高贴合承托，高回弹四面填充实现肩颈肌肉放松
5.背脊区无缝隙承托内有定型海绵填充，外有透气网布包裹，舒适透气
6.腿腹区零重力承托多角度自由调节，让血液循环舒缓全身
7.腰椎区回弹承托
8.紧密贴合，带来舒适自如的倚靠体验
9.产品材质： PU 皮
10.产品尺寸：80*73*100（cm）
11.多种颜色可选
12.调节设计，结实耐用，正品保障
	3
	台

	30
	窗帘
	1.功能: 装饰+半遮光 
2.材质: 布 
3.图案 :植物花卉 
4.风格: 简约现代 
5.尺寸: 宽2高2.7、 轨道1.8米宽25高2.7、 (无轨道)宽2.5高2.7、 轨道2.3米宽3高2.7、 (无轨道)宽3高2.7、 轨道2.7米宽3.5高2.7、 (无轨道)宽3.5高2.7、 轨道3.2米宽4高
6.颜色分类 :浅紫色,姜黄色,米白色玫红色,天蓝色湖 
7.帘头款式 :平帷 
8.原料成分 :植绒 
	25
	台

	31
	床头柜
	规格:480*480*760，
整体采用ABS工程塑料注塑成型表面易清洗，美观大方，耐热耐低湿，性能优良:
整体分三层，第一层为餐板，第二层抽展，抽拉灵活，无慢音，下部是大容积储物柜，内置隔板，方便使用，柜子两边配毛巾架和杂物勾 
	35
	台

	32
	电视机
	1.支持格式（高清）：2160p   2.色域标准：BT.709  3.亮度：200-300尼特    4.屏幕比例：16:9    5.色域值：130%    6.对比度：5000:1    7.屏幕分辨率：超高清4K    8.响应时间：6ms    9.屏幕尺寸：43英寸     10.HDR显示：支持HDR    11.显示类型：LDE显示    12.WIFI频段：2.4G&5G    13.存储内存：32G   14.系统：Android     15：背光方式：直下式/DLED    16.智能语音助手：TCL小T    17.CPU架构：四核A35   18.CPU数量：四核    19.运行内存：2G    20.音响功率：20W    21.USB2.0接口数量：2个    22.HDMI接口：有   23.屏占比：97%   24.安装孔距：200*200mm    25.底座材质：塑料    26.单屏重量：6.2kg     27.边框材质：金属    28.工作电压：220V    29.电源功率：75W    30.待机功率：0.5W    31.网络连接方式：无线/有线 
	20
	台

	33
	褥子、被子、床单被套、缩单子一套
	1，规格:褥子90*200CM被子150* 200CM
2，褥子重量3.5斤被子有3斤4斤5斤6斤多种规格可选
3，面料:平纹
4，填充物净重: 2.7-3kg(含)
填充物成分:涤纶(聚酯纤维)
5，净重: 7 8斤(含)
6，被面宽度: 1.3-1.6m(含)
7，七孔透气鲜氧呵护： 每根纤维的截面上都有至少七个通气孔，排湿透气性能好，气孔内充满空气使被子更加蓬松保暖，带来舒爽的睡眠体验。
8，活性印染： 环保无刺激气味，还原军绿本来颜色久用不掉色
9，绗缝设计： 绗缝工艺固定填充物，久用不跑棉针脚细腻针眼小，不钻绒
10，被套150*200cm床单120*230cm枕套74x48cm
枕头:48x74cm一只，床垫:90x190cm
	80
	台

	34
	ABS治疗车
	1、产品尺寸:750*480*920mm
2、车体主要由塑铝钢结构组成，ABS注塑模具成型工艺台面，两侧有扶手，台面光滑，易清洁:耐磨,防渗漏。
3、车身侧面配有网策，可放两个锐器盒，带翻盖垃圾桶2个便于分类生活垃圾，医疗垃圾，使医护工作者 工作更加方便快律。
4、带4个豪华静音脚轮对角刹车功能，带可隐藏式副工作台，用于摆放临时物品或临时写字台使用，背配申缩名勾输液架1支。
5车身配有二层带中控锁大小抽展。带抽屉小隔板，可自由分隔放大小物品，抽屉拉手带标识牌，方便显示抽屉中物品。
6、车身中间配2个自取式园垃圾桶，带手提盖子
	9
	台

	35
	视力表
	1，额定电压：5V
2，额定电流：2A
3，额定功率：10W
4，色温：大于等于9000k
5，亮度：3500（cd/平方米）
6，产品尺寸：298*898*6mm
7，净重：1.64kg
8，采用国标GB11533-2011标准制作
9，测量距离为5米（2.5米298*598*6）
	1
	台

	36
	药品架
	规格：980*500*1980mm，本产品采用进口不锈钢纯手工制作而成，分两列共七层的可调双斗成药架
	3
	台

	37
	小儿婴儿模拟人
	功能特点：
★ 人工手指位胸外按压显示报警：
1）按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为4cm。
2）按压错误时则有的指示灯显示及错误的报警。
★ 模拟标准气道开放显示。
★ 人工口对口呼吸（吹气）显示报警：
1）吹入的潮气量＜30ml-50ml＜指示灯显示及报警；
2）吹入的潮气量在30ml-50ml之间正确指示灯显示；
3）吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。
★ 操作周期：按压与人工呼吸：30：2/单人或15： 2/双人，完成五个循环周期CPR操作。
★ 操作频率：100-120次/分钟。
★ 操作方式：训练操作。
★ 检查肱动脉反应：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。
★ 工作状态：采用220V外接电源，或采用4节1号电池的直流电源状态下工作，适应野外无外接电源的情况下使用。
标准套配置：高级复苏婴儿人体模型一具；电子显示器一台；手提式人体软塑箱一只；
复苏操作垫一条；屏障面膜(50张/盒)一盒 ；可换肺囊装置五套；使用手册一本。                                                                                                                                                               供应商必须提供针对本项目的产品授权书、产品检测报告、产品彩页用以验证产品的投标真实性，杜绝虚假应标。
	1
	台

	38
	屏风
	规格：4*500（2000mm)*1800mm,主框架采用不锈钢圆管焊接成形，屏风布采用锦纶防水布，一般蓝色为主，上下带自粘扣，清洗拆卸方便，配置不锈钢横管轮，起收方便
	10
	台


二、商务要求
1、交货期：本合同签订之日起10日内完成供货 ，投标单位须提供承诺书，如不能按时完成交货，采购方拒绝验收，并上报本级财政部门。

2、付款方式：具体以签订合同为准。
3、交货地点：岳普湖乡卫生院指定地点。
三、验收标准及方法

1、验收依据:合同、厂家货物技术标准说明或有关国家的质量标准规定，均作为验收依据。

2、货物验收:货物运抵用户处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

3、验收时供应商代表必须在场。

4、验收完毕合格后签定验收单。

四、 所招产品的质量要求

(1)提供所投产品的技术支持文件，内容应完整明确(包括详细的技术参数描述、配置情况说明等)。

(2)投标商在制作投标文件时，根据自己所投货物实际指标来撰写响应于招标文件要求的指标。

满足技术性能指标的投标单位可根据相应产品选择设备品牌型号。
其他要求

为进一步加强工作人员技术技能，提高工作效率，需要供应商派驻专业的技术人员入驻我单位进行为期三个月的实操指导，在设备功能、工作原理、配件更换和基本维护等方面对所供产品的进行详细的讲解和实际操作的可能发生的所有情况系统完善的进行现场一对一指导培训。用以保证工作人员在实际工作中精准高效的完成工作，同时保证设备使用寿命。根据核心产品的新技术及新应用，驻院工程师能够熟练操作相关设备，懂得双语方便医院工作人员，病人之间的技术指导，有计划的实操培训。提供免费的设备的安装测试和调试，有详细的调试、测试的说明。核心产品设备用国语及维语编制规范的操作流程图，有详细的设备使用流程的说明。有详细的设备功能和工作原理说明，需提供所有产品的维语及国语版的产品说明书。驻院工程师必须经过核心产品厂家的相关培训方可进行操作培训，以防止操作不当导致设备故障，有实际操作的手把手培训计划书。产品安全使用保障措施、产品的各项使用功能和详细的设备配件更换和基本维护的说明等均有出厂相关资料编写的双语资料。供应商需具有当地的库存配件及备品备件数量等配套的售后保障支持。有应对突发事件的应急服务能力，在设备保修期内因疫情原因不影响设备的正常使用。
第6章  评标方法和标准

一.投标文件的递交与接收

1、投标人应在投标人须知表第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，将投标文件送达投标须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的投标文件，招标人、招标代理机构应当拒收。

2、在投标人须知表第11.1款规定的提交投标文件截止时间后，由投标人代表当场查验投标文件的密封状况，招标人或招标代理机构当场拆封投标文件。

二、投标文件的评审

1.供应商资格审查

1.1评标委员会将根据投标人须知表第3.1款规定的投标人资格条件要求，对投标人提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效投标。

1.2投标人为联合体的，评标委员会将根据投标人须知表第6.2款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效投标。

三.谈判要求

（一）谈判小组

在新疆政府采购网政采云平台随机抽取产生
（二）监督机构

岳普湖县政府采购监督管理办公室
（三）谈判时间、地点

1、谈判时间：以公告发布时间为准

2、谈判地点：岳普湖县卫生健康委员会二楼会议室   
（四）投标人
符合要求的投标人三家以上。

（五）谈判要求

1、谈判时由谈判小组所有成员集中与单一投标人分别进行商务谈判。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其它投标人的技术资料、价格和其它信息；

2、由谈判小组按照谈判采购文件中规定的各项要素和谈判投标人提供的服务及报价，对各谈判投标人进行综合评审，在确保质量、服务的前提下，按照最低评标价法向采购人推荐成交候选投标人，由采购人在规定的时间内依序确定成交供应商。
（六）整理谈判记录，出具谈判纪要。
（七）公告中标结果。
（八）签发《中标通知书》。
四、评审程序
（一）确认谈判投标人授权代表的身份：法定代表人参加此次谈判活动的，需现场提供法定代表人身份证原件，非法定代表人的，需提供法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件和本人身份证原件到现场，经由主持人核验后方可开启其投标文件。
（二）审查投标人资质证明文件
（1）供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）具有相应经营范围的三证合一的《营业执照》（经营范围能满足本次项目）；

（3）投标人须具有《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》； 

（4）法定代表人授权书委托书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；

（5）提供上一年度（2021年）经审计的财务报告；（新成立公司提供银行出具的近三个月的资信证明和健全的财务会计制度）；

（6）提供依法缴纳近六个月的社会保险的凭据；（社保缴纳凭证及个人明细表）；

（7）提供税务机关出具近三个月的完税证明；

（8）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录、有行贿犯罪记录的将拒绝其参本次政府采购活动；（查询日期自本公告发布日期至投标截止之日为止）

（9）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》及参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（10）本项目不接受联合体投标；

注：所有的复印件须加盖单位公章。以上资质要求为谈判采购文件实质性要求，如有一条不满足，将视为无效投标。

★资质、资格符合谈判采购文件要求，并审查确定合格后的谈判投标人进入面对面谈判。

五、详细评标标准

1.根据中华人民共和国财政部令第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

投标人为提供服务在投标中伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

2.（本项目不接受联合体投标）联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 /  %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：  无         
4.同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：依据财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

如采用综合评标法，则：依据财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条： 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.中标候选人并列时的处理方式：   

如采用最低评标办法，则：  随机抽取决定  ；

如采用综合评标法，则：评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定。

初步评审—资格性审查表
	序号
	评审内容
	供应商

	
	
	是否合格
	是否合格
	是否合格

	1
	具有相应经营范围的营业执照副本；
	
	
	

	2
	投标人须具有《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》 
	
	
	

	3
	法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证）；
	
	
	

	4
	提供依法缴纳近六个月的社会保险的凭据；（社保缴纳凭证及个人明细表）；
	
	
	

	5
	提供税务机关出具近三个月的完税证明；  
	
	
	

	6
	提供上一年度（2021年）经审计的财务报告；（新成立公司提供银行出具的近三个月的资信证明和健全的财务会计制度）；
	
	
	

	7
	在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录、有行贿犯罪记录的将拒绝其参本次政府采购活动；（查询日期自本公告发布日期至投标截止之日为止）
	
	
	

	8
	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	
	
	

	9
	针对本项目的反商业贿赂承诺书（自拟）；
	
	
	

	10
	投标保证金收据及银行转账回执单；
	
	
	

	
	结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”
	
	
	


★备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应谈判文件而予以废标处理。

1. 《中华人民共和国政府采购法》

2. 财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》
初步评审—响应性审查表

	评审内容
	投标企业名称

	
	1
	2
	3
	…

	1
	法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一项目中同时投标；
	
	
	
	

	2
	供应商名称或组织机构与购买招标文件时不一致，未提供有效证明文件；
	
	
	
	

	3
	对招标文件主要条款和承诺存在重大出入或保留；
	
	
	
	

	4
	供应商未按招标文件规定提交投标份数，正本1份、副本2份；
	
	
	
	

	5
	供应商未按招标文件要求的格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的情况；
	
	
	
	

	6
	投标文件未按照招标文件要求编写、装订、印鉴及签字；
	
	
	
	

	7
	投标文件中招标有效期不满足招标文件要求的；
	
	
	
	

	8
	投标报价超出招标预算价的；
	
	
	
	

	9
	供应商有违反招标投标纪律的情况；
	
	
	
	

	10
	未提供招标文件中规定的其他实质性要求
	
	
	
	

	结论：是否通过评审

未通过初步评审的，为无效投标。
	
	
	
	


说明：

（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。
★备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应谈判文件而予以废标处理。

	商务符合性审查表

	审查事项
	投标人名称及审查情况

	招标文件条款（投标人须知、投标人须知资料表条款号）
	本项目要求
	　
	　
	　

	投标人的关联性
（1.5）
	在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。
	　
	　
	　

	未发现影响采购人决策行为（1.5）
	投标人在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。
	
	
	

	投标保证金（12.1）
	符合招标文件要求
	
	
	

	投标有效期满足要求
（13.1）
	自提交投标文件截止之日起60日历日内
	　
	　
	　

	投标文件的装订方式
（14.3）
	所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订
	　
	　
	　

	投标文件的签署和盖章符合要求
（14.2、14.4）
	按照招标文件规定要求签署、盖章。
	
	
	

	未发现串通投标（22.2）
	未与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标。
	　
	　
	　

	报价说明可以接受（22.2）
	投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，投标人能按照规定证明其报价合理性。
	　
	　
	　

	无采购人不能接受的附加条件（22.2）
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。
	
	
	

	结论
	
	
	


第7章 政府采购合同

政府采购合同参考范本（仅供参考）

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：                                   
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；
1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	











授权委托人身份证复印件反面

















授权委托人身份证复印件正面





  








法人身份证复印件反面

















法人身份证复印件正面








  








法人身份证复印件反面

















法人身份证复印件正面













