裕民县人民医院医疗服务和保障能力提升项目磋商文件                                                                           项目编号：2022PCCS020

目   录

第一部分  磋商邀请………………………………………………………2

第二部分  供应商须知前附表……………………………………………4

第三部分  供应商须知……………………………………………………10
第四部分  评审办法和评审标准…………………………………………21

第五部分  磋商需求………………………………………………………24

第六部分  成交合同………………………………………………………26
第七部分  响应文件格式…………………………………………………33

第一部分  磋商邀请
一、项目基本情况

项目编号：2022PCCS020
项目名称：裕民县人民医院医疗服务和保障能力提升项目
采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1883000.00
最高限价（元）：1883000.00
采购需求：

标项名称：裕民县人民医院医疗服务和保障能力提升项目
数量：1 

预算金额（元）：1883000.00
单位：批

简要规格描述：全数字彩色超声引导妇产科宫腔手术仪（核心产品）1台，电灼光治疗仪1台，医用臭氧治疗机1台等设备；具体技术参数详见磋商文件第五部分《磋商需求》。
合同履行期限：自合同签订之日起至设备质保期结束。

本项目（ 不 ）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无;

3.本项目的特定资格要求：供应商须具有医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；国产货物制造商须具备医疗器械生产许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；

三、获取采购文件

时间：2022年10月09日 至 2022年10月14日，每天上午 10:00至13:00 ，下午 16:00至19:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 新疆品创项目管理咨询有限公司 业务二部

方式：线下获取。获取磋商文件前应当提供的资料：

（1）营业执照（复印件加盖供应商公章）； 

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件（法定代表人本人到场的须提供本人身份证原件）；

（3）医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）（复印件加盖供应商公章）；
售价（元）：200

四、响应文件提交

截止时间：2022年10月19日 11:00（北京时间）

地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 第1会议室
五、响应文件开启

开启时间：2022年10月19日11:00（北京时间）

地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 第1会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自收到磋商文件之日（发售截止日之后收到磋商文件的，以发售截止日为准）或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息
名称：裕民县人民医院
地址：塔城地区裕民县塔斯特东路5号

联系方式：0901-6596441   
2.采购代理机构信息
名 称：新疆品创项目管理咨询有限公司
地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 业务二部
联系方式：0991-5221699  
3.项目联系方式
项目联系人：甘甜
电话： 0991-5221699
第二部分  供应商须知前附表
	项号
	内容
	说明及要求

	１
	项目名称
	裕民县人民医院医疗服务和保障能力提升项目

	
	项目编号
	2022PCCS020

	
	采购人
	裕民县人民医院

	
	采购方式
	竞争性磋商

	
	资金来源
	自筹资金

	
	资格审查方式
	资格后审

	
	采购内容

及数量

（国产）
	（1）全数字彩色超声引导妇产科宫腔手术仪（核心产品） 1台

（2）电灼光治疗仪                               1台

（3）医用臭氧治疗机                             1台

（4）超短波电疗机                               1台

（5）极速生物阅读器 （核心产品）                1台              

（6）干燥柜                                     1台
（7）医用煮沸消毒器                             1台

（8）沙疗床                                     2台

（9）深层肌肉刺激仪                             1台

（10）肩关节康复器                              1台

（11）全自动内镜纯水机                          1台

（12）超声骨密度仪 （核心产品）                 1台

（13）口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（核心产品）1台

（14）牙科种植机                                1台

（15）牙科综合治疗机                            2台
（16）根管预备机                                1台

（17）牙胶充填仪                                1台

（18）超声喷砂牙周治疗仪                        1台

（19）触摸屏双行打印封口机                      1台

具体要求详见磋商文件第五部分《磋商需求》

供应商对本项目所有设备必须全部报价，否则，按无效投标处理。

	2
	预算及最高限价
	（1）全数字彩色超声引导妇产科宫腔手术仪（核心产品）1台，最高限价25万元；

（2）电灼光治疗仪1台，最高限价1.5万元；

（3）医用臭氧治疗机1台，最高限价1.4万元；

（4）超短波电疗机1台，最高限价1.5万元；

（5）极速生物阅读器（核心产品）1台，最高限价5.4万元；        

（6）干燥柜1台，最高限价10万元；

（7）医用煮沸消毒器1台，最高限价8.8万元；

（8）沙疗床2台，最高限价3.8万元

（9）深层肌肉刺激仪1台，最高限价4.4万元；

（10）肩关节康复器 1台，最高限价3.4万元；

（11）全自动内镜纯水机1台，最高限价19.8万元；

（12）超声骨密度仪（核心产品）1台，最高限价8.5万元；

（13）口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（核心产品）1台，最高限价65万元；

（14）牙科种植机 1台，最高限价4.9万元；

（15）牙科综合治疗机 2台，最高限价11.6万元；

（16）根管预备机1台，最高限价1万元；

（17）牙胶充填仪1台，最高限价1.4万元；

（18）超声喷砂牙周治疗仪1台，最高限价7.7万元；

（19）触摸屏双行打印封口机1台，最高限价3.2万元；

本项目总预算188.3万元，最高限价同预算。供应商投标总报价和投标设备单项价格超过最高限价的按投标无效处理。

	3
	质量标准
	合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）

	4
	供应商资格
	4.1供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定； 

4.2供应商须具有医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；货物制造商须具备医疗器械生产许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）。
4.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。（注：磋商代理机构在磋商时间后至资格审查结束前通过上述查询渠道进行网上查询，对存在“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”情形的供应商，资格审查不合格，磋商无效，同时其信用信息查询记录作为证据存档。）

4.4供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在直接控股、管理关系的；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.5本项目不接受联合体投标。

	5
	响应文件份数
	5.1正本 1 份，副本 2 份，电子版响应文件 1 份。

注：电子版响应文件应为纸质版响应文件正本的扫描件，以U盘形式提交；纸质版响应文件及U盘须按磋商文件中的密封要求提交。

5.2响应文件组成及要求：

5.2.1资格审查文件

★（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如是自然人投标的，提供自然人身份证明（复印件加盖公章）；

★（2）法定代表人资格证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明（复印件加盖公章）（按磋商文件给定格式提供）；

★（3）供应商近三个月连续依法纳税及缴纳社会保险（如供应商的社会保险为委托其他机构代缴，应提供代缴协议及相关缴纳凭证等证明资料）相关证明资料;

★（4）供应商经审计的2021年度的财务报告复印件（供应商成立不满一年的不需提供）（复印件加盖公章）；

★（5）供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

★（6）供应商的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件），供应商所投国产货物制造商的医疗器械生产许可证（复印件加盖公章）；

★（7）磋商保证金缴纳凭证（复印件加盖公章）；
5.2.2 商务响应文件包括但不限于以下内容：

★（1）供应商概况（含供应商简介、供应商服务能力证明材料等）；

★（2）磋商承诺书。

★（3）磋商一览表；

★（4）磋商分项报价表；

★（5）商务条款偏离表；（须至少包括对交货期、交货地点、质保期、付款方式、磋商有效期五项内容的响应）

★（6）售后服务承诺书；

（7）供应商（2019年1月1日至今）所投核心产品销售业绩（须提供中标通知书和合同（须清晰反映设备名称及型号、合同金额、合同签订时间、合同签字盖章页，复印件加盖供应商公章））

（8）供应商认为有必要提供的其他资料。

5.2.3技术响应文件包括但不限于以下内容：

★1）技术服务条款偏离表（供应商提供的《技术服务条款偏离表》须对照第五部分《磋商需求》所有条款按顺序逐条列出是否响应及实际响应参数内容，技术参数中有具体数值要求的，供应商须在《技术服务条款偏离表》中标注所投产品的实际参数数值，经评标委员会认定照搬照抄招标文件第五部分《磋商需求》技术参数、不注明实际参数者均视为未响应招标文件，将导致投标无效）, 对第五部分《磋商需求》中标注*号条款及要求提供证明文件或资料、截图、证书、检验报告、技术白皮书等各类证明资料的，须在“备注”栏说明该项内容证明资料、在《磋商文件》的具体页码；

★2）产品详细配置清单及参数说明

★3）供应商所投产品应提供国家或省市自治区级权威检验检测部门出具的检验检测报告或对外公开发行的宣传彩页或者设备出厂原始数据作为其技术指标的支持资料

 4）投标人认为有必要提供的声明及文件资料

上述5.2.1、5.2.2、5.2.3项中加注★号的条款为必备项，供应商在响应文件中必须提供有关材料，如果缺项或不符合要求的，磋商无效。

	6
	响应文件递交截止时间
	2022年10月19日11:00时（北京时间）

	7
	磋商有效期限
	磋商时间截止后90天（日历日）

	8
	响应文件递交地点
	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 第1会议室

	9
	磋商时间、磋商地点
	磋商时间：2022年10月19日 11:00时（北京时间）

磋商地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 第1会议室

	10
	评标办法
	综合评分法

	11
	磋商保证金
	金额：28245.00元（贰万捌仟贰佰肆拾伍元整）
供应商应于2022年10月19日11:00时（北京时间）前，将磋商保证金缴纳至采购代理机构指定账户，本标不接受银行保函形式的磋商保证金。磋商保证金应采用人民币，以非现金形式的电汇、网银支付方式由供应商的账户汇出(个体工商户除外)提交。

账户名称：新疆品创项目管理咨询有限公司

开户行名称：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市安居南路支行

账号：107685372797

行号：104881005046

企业税号：91650105MA7912X843

注：1、如果发现供应商有围标、串标行为，其磋商无效，且磋商保证金将被没收，不予退还；

2、磋商保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标,其响应文件将不予接受。供应商应充分考虑资金在途时间；

3、供应商缴纳磋商保证金时，须备注“二部PCCS020”。

	12
	磋商文件售价
	200元/份

	13
	对磋商文件的质疑
	供应商如需对磋商文件内容质疑，须按以下要求提出：

①供应商应在法定质疑期内一次性提出所有质疑内容。

②质疑函应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

③联系部门：新疆品创项目管理咨询有限公司 业务二部

④联系电话：0991-5221699

⑤通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29层

	14
	履约担保金额
	履约保证金的交纳必须以公对公账户进行电汇或转账，否则不予认可。

交纳时间：/ 

交纳金额：/ 

收款单位：/ 

开户银行：/

履约保证金的退还：/ 

	15
	交货地点
	裕民县人民医院（具体为买方指定院内地点）（此项为实质性条款）

	16
	交货期
	合同签订生效后30天内全部货物到买方指定地点并安装调试完毕。（此项为实质性条款）

	17
	质保期
	3年（自全套设备验收合格之日起计算）（此项为实质性条款）

	18
	付款方式
	合同签订生效后，全部货到甲方指定地点并安装调试完毕，甲方分24期支付完成；剩余5%待保修期结束之后支付。（此项为实质性条款）

	19
	政府采购政策
	19.1本项目不专门面向中小企业采购。

19.2根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号文）规定，本次采购标的所属行业为工业制造业，符合以下条件的中小微型企业应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）本次投标供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）根据上述文件规定，对满足以上（1）（2）两项条件并按照规定格式提供《中小企业声明函》的小微企业的投标总报价给予10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

19.3提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（复印件加盖供应商公章）的，视同为小型和微型企业。

19.4符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。

19.5节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

1）本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书， 否则投标无效。

2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

	20
	信用信息查询


	 (1)查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

(2)根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

(3)两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

(4) 磋商代理机构在磋商时间后至资格审查结束前通过上述查询渠道进行网上查询，对存在“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”情形的供应商，资格审查不合格，磋商无效，同时其信用信息查询记录作为证据存档。

	21
	磋商代理服务费
	交纳时间：成交通知书发放前，由成交供应商一次性支付。

磋商代理服务费金额：参照原发改价格[2011]534号文件规定收取。
账户名称：新疆品创项目管理咨询有限公司
开户银行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市安居南路支行

账号：107685372797

行号：104881005046

	22
	其它说明
	使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

	23
	公证费
	金额： 500元（伍佰元整）
成交供应商于获取成交通知书前向公证处交纳。

公证单位：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐西域公证处

联系人：张燕    联系电话：18199162089

	24
	在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本磋商文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。


第三部分  供应商须知

一、总则

1.本磋商文件适用于本文件中所述相关服务的磋商响应。

2.定义：

2.1“采购人”名称详见供应商须知前附表第1条。

2.2“货物服务”指本磋商文件所述供应商应该提供的货物及履行的承诺和义务。

2.3“潜在供应商”指符合本磋商文件各项规定的合格供应商。

2.4“供应商”指符合本磋商文件规定并参加响应的供应商。

3.合格供应商的条件

3.1具有本项目生产、制造、供应及/或实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商均可参加响应。

3.2供应商必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，并且其所持有的由工商行政管理局所核发的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限。否则，磋商小组有权视情况决定是否拒绝其本次响应。

3.3供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本磋商文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）具有供应商须知前附表中规定的资质条件。

3.4本次磋商不允许联合体响应。

3.5如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(按磋商文件格式填写)。

4.费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.通知

5.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）、短信或在本次磋商公告刊登的媒体上发布公告的形式，向潜在供应商发出，传真和手机号码以潜在供应商的登记为准。收到通知的供应商应以书面方式立即予以回复确认，但供应商未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道、应当知道或不应当被理解为采购代理机构应当推定供应商是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达供应商，除非有适当的证据表明采购代理机构已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且采购代理机构认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的磋商活动可以继续有效地进行。

二、磋商文件

6.磋商文件

6.1磋商文件由下列七部分内容组成：

第一部分 磋商邀请

第二部分 供应商须知前附表

第三部分 供应商须知

第四部分 评审办法和评审标准

第五部分 磋商需求

第六部分 成交合同

第七部分 响应文件格式

7. 磋商文件的澄清和修改

7.1供应商的澄清、修改等要求的提交：任何下载或领取磋商文件的潜在供应商，均可要求对磋商文件进行澄清及或修改，并可以要求就货物安装使用环境的现场进行踏勘，该要求应在响应截止期5日前，按采购邀请书中的联系地址以书面形式送达采购代理机构或采购人。

7.2磋商文件在公告之前已经在相关媒体/网站发布公告公开征求过意见的或进行过论证的，采购代理机构或采购人可以不再接受已经征求过意见或论证的商务或技术部分供应商提出的相关澄清、修改要求。

7.3采购代理机构或采购人将视情况确定是否有必要安排所有已下载磋商文件的供应商踏勘现场，而无论采购代理机构或采购人是否安排踏勘现场，供应商均应当将相关的因素作为响应所应当考虑或依据的因素，若采购代理机构或采购人并未统一安排踏勘现场，供应商在遵守所有相关法律的情况下可以自行踏勘现场。

7.4按照责权利相一致原则，若磋商文件的主要商务、技术指标由采购人提出，则供应商提出的相关澄清、修改要求应送达采购人，由采购人负责解释，并应当由采购人视情况作出澄清或修改的决定；若磋商文件的主要商务、技术指标由采购代理机构提出，则供应商提出的相关澄清、修改要求则应送达采购代理机构，由采购代理机构负责解释，并应当由采购代理机构视情况作出澄清或修改的决定。与此相应，相关质疑处理工作也按照此原则由采购人或采购代理机构进行处理。

7.5采购代理机构对澄清、修改要求的处理：采购代理机构对给予澄清、修改及/或进行其它答复的，应当用补充文件的方式进行，且应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别或向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在供应商发出澄清、修改及/或进行其它答复的补充文件，补充文件中可以包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

7.6采购代理机构主动进行的澄清、修改：采购代理机构无论出于何种原因，均可主动对磋商文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。

7.7补充文件的发出时间、响应截止日的变更：在磋商采购的情形下，自澄清、修改及/或进行其它答复的补充文件发出之日起至所规定的供应商提交响应文件截止之日止，不得少于五日，需要为此调整响应文件提交截止日的，应当重新确定，并就变更后的响应截止日重新发出通知。

7.8采购代理机构澄清、修改、其它答复的效力：无论是否根据潜在供应商的澄清、修改及/或进行其它答复的要求，采购代理机构一旦对磋商文件作出了澄清、修改及/或进行其它答复，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，应当作为磋商文件的组成部分，对所有现实的或潜在的供应商均具有约束力，而无论是否已经实际收到该澄清和修改文件。同时，采购代理机构和供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。

三、响应文件

8.响应文件的语言和计量单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应的所有来往函电应使用中文简体字。

8.2供应商提交的证书类和相关授权等外文文件，以及外国公司的名称与签章等可以是外文。其中，相关授权文件是外文的。必要时磋商小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件及其他相关证明文件。

8.3响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

8.4对违反上述规定情形的，磋商小组有权要求供应商限期提供相应文件或决定对其响应予以拒绝。

9.响应文件的组成及相关要求

9.1响应文件分为商务部分和技术部分。

商务部分指供应商提交的证明其有资格参加响应和成交后有能力履行合同的文件。技术部分指供应商提交的能够证明供应商提供的货物及服务符合磋商文件规定的文件。本次磋商，供应商应按供应商须知前附表第5条规定提交资格审查文件、商务响应文件、技术响应文件和需要供应商自行编写的其他文件，其中加*项目若有实质性修改或非实质性响应，将导致磋商无效。

9.2响应文件递交截止时间（见供应商须知前附表第6条）

9.3磋商保证金（见供应商须知前附表第11条）

9.4履约保证金（见供应商须知前附表相关要求）

9.5响应报价

本项目的磋商报价实行两次报价：供应商提交的响应文件中《磋商一览表》中载明的总报价即为供应商对本项目第一次报价，磋商小组按照磋商文件规定的评审办法与实质性响应的各家供应商分别进行磋商后，供应商在规定的时间内进行最终报价。所有密封的最终报价单收齐后，由磋商小组组长依次开启最终报价单。
（1）所有响应报价均以人民币元为计算单位。只要响应了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费，并且报价应该被视为已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

（2）供应商响应多包的，应对每包分别报价并分别填报磋商一览表。

（3）本次磋商不接受可选择或可调整的响应方案和报价，任何有选择的或可调整的响应方案和报价将被视为非实质性响应而被拒绝。

（4）供应商要按响应产品数量、价格表(统一格式)的内容填写货物单价（包括货物报价，装箱、包装、包装物料、送货和保险费用）、总价及其他事项，并由法定代表人或其授权代表签署。

（5）响应的报价优惠应对应磋商一览表、响应产品数量价格表等提供相应的明细清单。除报价优惠外，不接受任何超出磋商文件要求而额外赠送的（包括不限于赠送软硬件设备、免费培训等其他形式的优惠）。

（6）对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报响应产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由供应商自行设计。供应商按照上述要求分类报价，其目的是便于评审，但在任何情况下并不限制采购代理机构或采购人以其他条款签订合同的权利。

（7）最低报价不能作为成交的保证。

9.6本项目不允许供应商将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成。

10.响应内容填写说明

10.1供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致响应被拒绝。

10.2响应文件应严格按照磋商文件规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，是供应商的责任。

10.3响应文件应严格按照磋商文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交或留有空项，可能被视为不完整响应的响应文件，其响应有可能被拒绝。

10.4磋商一览表要求按格式统一填写，不得自行删减内容。

10.5供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求。

11.响应文件的有效期

11.1本项目响应文件的有效期详见供应商须知前附表第7条。有效期短于该规定期限的响应将被拒绝。

11.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的响应保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的供应商除按照采购代理机构要求修改响应文件有效期外，不能修改响应文件的其他内容。

12.响应文件的签署及其他规定

12.1组成响应文件的各项文件均应遵守本条。

12.2响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。

12.3响应文件的正本应按照磋商文件要求，格式文件需在签章和签字的位置填写供应商全称并加盖公章，同时在该处签署法定代表人或供应商代表的全名或加盖本人签名章。响应文件中授权书等非格式文件需签章的加盖与当事人名称相一致的标准公章，注明签署人姓名的须签署人签署全名或加盖本人签名章。

12.4供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的响应行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次磋商文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，供应商亦应当自制偏离表并装订于本次响应文件中并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于供应商没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被供应商在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则磋商小组有权视具体情形予以处理。

12.5供应商应按供应商须知前附表第5条规定的份数提交响应文件。

12.6响应文件的正本必须打印或用不褪色的墨水填写。响应文件正本封面注明“正本”字样。

12.7响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商代表签字。

12.8因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

四、响应文件的递交

13.响应文件的递交时间、地点

13.1响应文件须按照磋商文件规定的磋商时间、磋商地点送达。在磋商时间以后送达的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

14.磋商截止时间

14.1同磋商时间。

15.响应文件的补充、修改和撤回

15.1供应商可以在磋商截止时间前，对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构，补充、修改和撤回要求须经采购代理机构签字确认接受，否则无效。有效的补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

15.2供应商撤回响应的要求应由供应商法定代表人或供应商代表签署，补充、修改响应文件的书面材料，应当按照磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分，密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“修改响应文件(并注明项目编号)”和“磋商截止时间后启封”字样。

15.3在磋商截止时间之后，供应商不得撤回响应文件。

五、评审步骤和要求

16.组建磋商小组

16.1采购代理机构根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本磋商项目的特点组建磋商小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

16.2本项目评审专家按照新疆政府采购云平台相关管理要求，在新疆政府采购云平台专家库随机抽取。符合财政部关于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第三条第四项规定情形的项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

17.磋商准备与初步评审

17.1磋商截止时间后，磋商小组将审查响应文件是否符合磋商文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否齐全、有无计算错误、文件签署是否齐全。

17.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

17.3在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求

（1）实质上响应的响应是指与磋商文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

（2）重大偏离或保留系指响应产品的质量、数量和服务期限等明显不能满足磋商文件的要求，或者实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

a.磋商报价超过公布的最高限价的；

b.供应商未按照本磋商文件要求缴纳磋商保证金的；

c.不满足本磋商文件“供应商须知前附表”第5条“响应文件的组成”中带*的要求的； 

d.响应文件未按磋商文件的规定签署、盖章的；

e.磋商有效期不符合磋商文件规定的；

f.法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书按磋商文件规定格式完整提供、并按磋商文件要求签字、盖章；

g.响应文件附有采购人不能接受的条件；

h.不符合磋商文件中规定的实质性要求。

（3）重大偏离不允许在响应截止时间后修正，但磋商小组将允许修正响应中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

（4）如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应的响应。

17.4响应文件的细微偏差是指在实质上响应磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

17.5初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

1)如果响应文件正本的内容与副本或电子文档不一致，以正本为准。磋商一览表响应价格与响应文件正本磋商一览表不一致的，以磋商一览表响应价格为准；磋商一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的,以磋商一览表为准。

2)如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

3)如果金额乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

4)调整后的数据应对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其响应将被拒绝。

18.响应的澄清

18.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，并由磋商小组专家签字。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

18.2供应商必须按照磋商小组通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或供应商代表的签字认可，将作为响应文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可拒绝该响应。

18.3如磋商小组一致认为某个供应商的报价与各供应商磋商报价的平均报价价差较大，存在明显不合理，有低于成本价或降低质量、不能诚信履行的可能，影响公平竞争时，磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组可拒绝该响应。

19.对响应文件的详细评审

19.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商报价，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.2符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

19.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

19.4经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

19.5综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

19.6评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

19.7综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％至60％，服务项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为10％至30％。采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第三条第三项的规定和执行统一价格标准的项目，其价格不列为评分因素。

19.8综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100。

19.9项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

19.10磋商小组只对实质上响应磋商文件的响应进行评价和比较；评审应严格按照磋商文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和成交条件详见磋商文件第四部分“评审办法和评审标准”。

20.确定成交供应商

20.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合财政部关于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

20.2评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

20.3采购人将确定排名第一的成交候选人为成交供应商并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交保证金而在规定期限未能提交的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同。

20.4采购人也可授权磋商小组按本条规定直接确定成交供应商。

20.5除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

20.6采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

21.评审过程保密

21.1响应截止时间之后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标意向等，均不向供应商或其他与评审无关的人员透露。

21.2在评审期间，供应商企图影响采购代理机构或磋商小组的任何活动，将导致响应被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

21.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

22.关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则：

22.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则向财政部门反映。

23.采购项目终止

23.1在磋商过程中，磋商小组发现有下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动：

1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

竞争性磋商采购活动终止后，磋商小组应作出书面报告。

23.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

23.3终止后，采购代理机构应当将终止原因通知所有供应商。

六、签订合同

24.成交通知

24.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在新疆政府采购云平台发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。但该成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否已经收到该通知。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

24.2成交通知书是合同的组成部分。

25.签订合同

25.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

25.2采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

25.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

25.4成交供应商一旦成交，及签订合同后，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购代理机构有权决定按照成交供应商成交后终止或解除合同等依约处理。

25.5采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

25.6违反25.1条、25.2的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

七、成交服务费

26.成交服务费

本次磋商成交服务费由成交人支付，成交人应按本磋商文件的规定，在领取成交通知书时向采购代理机构一次性支付成交服务费。采购代理机构也可直接从中标人的投标保证金内扣除。

成交服务费：参照原发改价格[2011]534号文件规定标准收取。
需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）；

八、处罚、询问和质疑

27.发生下列情况之一，供应商的响应保证金将被没收，并被列入不良记录名单，供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

27.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

27.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

27.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

27.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

27.5磋商文件规定的其他情形。

28.供应商有权就磋商事宜提出质疑

28.1供应商对采购事项有疑问的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）向采购人或采购代理机构提出询问。

28.2磋商程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。

28.3供应商对磋商文件条款或技术参数有异议的，应当在磋商截止时间前按照《供应商须知前附表》规定的时间内一次性提出。供应商已经参与磋商，并于磋商截止时间后对磋商文件提出质疑的，质疑无效。

28.4若供应商认为其响应未获公平评审或采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。 

28.5质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，以书面形式向采购人或采购代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

28.6质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、磋商公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

28.7有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（7）其它不符合受理条件的情形。

28.8采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内复核质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及政府采购制度或程序，将可能被转交政府采购监督管理部门审查。

28.9质疑人有下列情形之一的，采购代理机构将不按质疑受理：

（1）质疑缺乏事实和法律依据的或质疑的事项信息获得不合法的；

（2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

（4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

28.10供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

28.11质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部投诉。

九、保密和披露

29.保密和披露

29.1供应商自领取磋商文件之日起，须承诺承担本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传。

29.2采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审响应文件的有关人员披露。

29.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商/成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/成交供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/成交供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

 评审办法和评审标准

1.资格审查
	项目
	评  审  内  容
	供应商1
	供应商2
	供应商3
	供应商N

	资

格
审
查
表

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如是自然人投标的，提供自然人身份证明（复印件加盖公章）
	
	
	
	

	
	2
	法定代表人资格证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明（委托书原件放入正本）
	
	
	
	

	
	3
	供应商近三个月依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料。
	
	
	
	

	
	4
	供应商经审计的2021年度的财务报告复印件（供应商成立不满一年的不需提供）。
	
	
	
	

	
	5
	供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件放入正本）。
	
	
	
	

	
	6
	供应商的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件），供应商所投国产货物制造商的医疗器械生产许可证（复印件加盖公章）
	
	
	
	

	
	7
	磋商保证金缴纳符合磋商文件要求。
	
	
	
	

	
	8
	信用查询记录未出现《供应商须知前附表》第4.2项所述违法或失信情形。
	
	
	
	

	结    论
	
	
	
	

	采购人代表签名： 
                                                              年    月    日

	备注：上述每一项审查，供应商通过的，以“√”标记；否则，以“×”标记。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。资格审查不合格的供应商，磋商无效。


2.符合性审查

	项目
	评  审  内  容
	供应商1
	供应商2
	供应商3
	供应商N

	符

合

性

审

查

表
	1
	磋商报价未超过公布的最高限价；
	
	
	
	

	
	2
	供应商按照本磋商文件要求缴纳磋商保证金的；
	
	
	
	

	
	3
	满足本磋商文件“供应商须知前附表”第5条“响应文件的组成”中标注*号要求的；
	
	
	
	

	
	4
	响应文件按磋商文件的规定签署、盖章的；
	
	
	
	

	
	5
	磋商有效期符合磋商文件规定的；
	
	
	
	

	
	6
	法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书按磋商文件规定格式完整提供、并按磋商文件要求签字、盖章；
	
	
	
	

	
	7
	响应文件未附有采购人不能接受的条件；
	
	
	
	

	
	8
	未出现不符合法律、法规和磋商文件中规定的实质性要求。
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	

	评审委员会成员签名：

                                                           年    月    日

	备注：上述每一项审查，供应商通过的，以“√”标记；否则，以“×”标记。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。初步评审合格的供应商方可进入详细评审阶段。


3.详细评审   
本次磋商采用综合评分法，每一供应商的最终得分为所有磋商小组成员对其评分的算数平均值，加上报价得分后的汇总得分。各部分分值分配：报价分30分，商务分20分，技术分50分，合计满分100分。

	评审因素
	满分
	评分标准

	价格
	30分
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终磋商报价最低的为磋商基准价，其价格分为满分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

磋商报价得分=(磋商基准价/最终磋商报价)×30%×100（小数点保留两位）


商务技术评审

	评审因素
	评审内容
	满分
	评分标准

	商务部分（20分）
	售后服务评分
	10
	①售后服务方案（含售后服务承诺书、售后服务响应时间、故障处理措施、培训计划等）：

方案表述条理清晰,内容全面完整，方案制定科学合理，可操作性强，得5分；

方案表述条理清晰，但内容不够完整或方案制定有不科学或不合理处，得3分；

没有提供方案或提供的方案与本项目采购内容不符，得0分。

②提供详尽完备的履约验收方案（含具体验收流程和履约保障措施）：

方案表述条理清晰,内容全面完整，方案制定科学合理，可操作性强，得3分；

方案表述条理清晰，但内容不够完整或方案制定有不科学或不合理处，得2分；

没有提供方案或提供的方案与本项目采购内容不符，得0分。

③疆内设有售后服务网点，得1分，提供有效证明文件（如租房合同或与本地公司合作协议，复印件加盖公章，否则不计分）；

④疆内具备售后服务维修工程师，得1分，提供有效证明文件（如工程师简介、社保证明，复印件加盖公章，否则不计分）。

	
	业绩评分
	8
	供应商（2019年1月1日至今）所投核心产品（且为所投型号）销售业绩，评审标准为：提供核心产品满1个业绩证明资料计作一项有效业绩，得2分，最多得8分。提供有效业绩证明资料中标通知书和合同（复印件加盖公章），证明资料应清晰反映货物名称、品牌型号、合同金额、签订日期、合同签字盖章页信息。未按要求提供证明资料的不计分。

	
	政府采购节能环保政策优惠功能评分
	2
	供应商所投开标一览表所列货物如属于政府优先采购产品类别，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每项加0.5分，最高2分。

	技术部分（50分）
	技术参数响应
	50
	供应商须在《技术服务条款偏离表》中对第五部分《磋商需求》所有条款逐条说明响应内容及是否存在偏离等情况：
1）全部满足第五部分《磋商需求》所有条款的，得50分；
2）对第五部分《磋商需求》标注*号的条款每出现一条负偏离，扣3分，扣至0分为止；
3）对第五部分《磋商需求》未做*号标注的条款每出现一条负偏离，扣1分，扣至0分为止。


第五部分 磋商需求

一、货物需求一览表
	序号
	设备名称
	数量
	交货期

	01
	全数字彩色超声引导妇产科宫腔手术仪（核心产品）
	1台
	合同签订生效后30天内全部货物到买方指定地点并安装调试完毕

	02
	电灼光治疗仪
	1台
	

	03
	医用臭氧治疗机
	1台
	

	04
	超短波电疗机
	1台
	

	05
	极速生物阅读器（核心产品）
	1台
	

	06
	干燥柜
	1台
	

	07
	医用煮沸消毒器
	1台
	

	08
	沙疗床
	2台
	

	09
	深层肌肉刺激仪
	1台
	

	10
	肩关节康复器
	1台
	

	11
	全自动内镜纯水机
	1台
	

	12
	超声骨密度仪（核心产品）
	1台
	

	13
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（核心产品）
	1台
	

	14
	牙科种植机
	1台
	

	15
	牙科综合治疗机 
	2台
	

	16
	根管预备机
	1台
	

	17
	牙胶充填仪
	1台
	

	18
	超声喷砂牙周治疗仪
	1台
	

	19
	触摸屏双行打印封口机
	1台
	


设备技术参数

（一）、全数字彩色超声引导妇产科宫腔手术仪（核心产品）

一、设备名称：全数字彩色超声引导妇产科宫腔手术仪（核心产品）
二、数    量：1台
三、主要技术规格及系统概述：
1.设备主要用途：

1.1主要用于妇科宫腔手术实时监测系统、妇科卵泡监测系统等应用。

2.主机及技术参数要求：

2.1 显示器：≥15英寸LED专业医用液晶显示器；

2.2 键盘：带背光灯的操作键盘设计；

2.3 探头接口≥4个，配备宽电子妇科手术探头，可选配电子凸阵探头；

★2.4探头以卡接的方式固定在一种专用阴道扩张器内不分前后页,即可完成不同方位子宫的扫查，采用一次性胶套进行隔离，适合于手术医生单独使用，极少占用腔内空间，不影响常规手术器械的使用（附阴道扩张器的医疗器械备案凭证）；

2.5探头自动冻结功能，时间多种可选

2.6 TGC分段调节≥8段；

2.7 灰阶≥256级；

2.8空间复合成像技术，可视可调≥3级；

2.9斑点噪声抑制技术，可视可调≥5级；

2.10具备读放大和写放大功能；

2.11具备画中画功能（需提供证明图片）；

2.12凸阵具备扩展成像功能；

2.13彩色多普勒成像单元

2.14 能量多普勒及方向性能像多普勒成像单元

2.15脉冲多普勒成像单元

2.16视频输出：PAL、NTSC、S-video、VGA

2.17一体化负压吸引器，极限负压值 ： ≥0.09MPa ；

2.18负压调节范围 ; 0.02MPa～极限负压值；

2.19抽气速率 : ≥20L/min；

2.20贮液瓶容量  :≥1000mL ；

2.21工作噪声 : ≤60dB（A计权）； 

2.22吸引泵温升  :≤45℃； 

2.23连续工作时间  :≥8小时；

2.24具有图文管理系统及DICOM3.0接口；

2.25 内置硬盘容量≥250GB；

2.26 内置超声工作站。

3.功能特色：

3.1 显示模式：单B型、B/B型、4B型、B/M型、M型，B+M，B+PW，B+C，B+PD，B+DPD， B+C+PW，B+PD+PW，B+DPD+PW Dual B，Dual B+C，Dual B+PD；

3.2 中英文操作界面；

3.3 动态范围≥150dB；

3.4 超声扫描线≥256线/帧；

3.5 深度：最大探测深度≥30CM,最多≥24级深度可调；

3.6可上下、左右、黑白反转调节

3.7具有伪彩功能，≥7级可调，且无需外接显示器；

★3.8 具备穿刺引导线，且穿刺引导线的位置可校准，可选配穿刺针增强功能；

3.9 具备画中画功能；

3.10 先进的双向电影回放和逐帧回放，容量≥300幅；

3.11 机内可永久存储≥10000幅图像；

3.12 具有≥100种带有箭头指示的体位标记；

3.13 腹部探头最大帧频≥170帧/秒（提供图片证明）；

3.14 THI组织谐波成像；

3.15 TSI组织特性成像；

3.16 具备空间复合成像技术，≥3级可调；

3.17具备频率复合成像技术；

★3.18具备图像增强功能技术；最少提供两种专利技术证明文件

★3.19灰阶曲线调节，具备≥12段以上无限级别可调。（提供图片证明）

 3.20彩色多普勒成像单元实时观察血供情况，尽量减少出血量。

 3.21脉冲多普勒成像实时测量血流动力学信息。

4.测量：

4.1可进行距离、面积/周长、体积、角度、比例、髋关节、狭窄比、M模式下的心率、斜率和时间间隔的测量。

4.2具有产科、妇科、泌尿科、心脏科、腹部、小器官等软件包，可进行产科指标测量以及胎重计算；子宫、左/右卵巢、子宫内膜厚度、卵泡；膀胱、左/右肾、前列腺；心室、左心房、二尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣；肝脏、胆囊、胰腺；甲状腺参数测量，并自动生成报告。

4.3除了显示测量数据外，产科报告中还包含胎儿生长曲线和胎儿生理评分；泌尿科报告中包含PSAD的计算；心脏科报告中包含BSA、EDV、ESV、SV、CO、EF、FS、CI、SI、MVCF、LVMW、LVMWI、ACV、A/E、LAD/AoD等参数的计算和显示。

4.4 采用了适合中国人群的产科测量分析软件。

4.5临床应用软件包中的多个参数可以由用户选择或自定义。

4.6医生可根据临床需求预先对检查条件并可自定义。

、电灼光治疗仪

一、设备名称：电灼光治疗仪
二、数    量：1台
三、主要技术规格及系统概述：
1.仪器简介：

1.1本产品具有红外热效应及高效杀菌性的复合功能，可促使病变组织蛋白质固化、坏死， 并产生一系列良性反应，从而促使新的鳞状上皮细胞生成恢复创面，达到治俞的目标的，适 用于各级医疗卫生机构临床使用。

2.技术参数：

2.1由手持式治疗头、支架式治疗头、一次性使用单极手术电极构成

2.2红外光波长峰值范围在0.8um〜3.0um之间。

2.3治疗头外罩表面温度≤41℃

2.4治疗仪连续工作时间≥4h。

2.5手持式治疗头输出光功率1〜20W可调，调节步长1W,显示误差±15%。

2.6手持式治疗头光输出口径为10.5mm土1mm,导线长度≥lm,≤2m。

2.7支架式治疗头在直径lm的半球范围内任意调节，自行固定。

2.8治疗仪计时显示时间在1~99min范围内可调，调节步长1min，显示误差±10%。

2.9电灼输出功率1~20档可调，最大输出功率≤10W，最小输出功率不大于最大输出功率5%。

2.10一次性使用单极手术电极的输出导线长度，不短于1.5m，不大于3.0m。（1.5m，--3.0m。）

2.11电刀头的头部应能承受1N的垂直静抗力，持续作用5min，不松动和脱落。

、医用臭氧治疗机

一、设备名称：医用臭氧治疗机

二、数    量：1台

三、主要技术规格及系统概述：

1.功能特点

1.1模块化设计，微电脑控制。
★1.2液晶屏。

★1.3人机对话界面，全中文菜单，智能化治疗控制。

1.4治疗功能+冲洗功能。

★1.5配有自动进水系统只需将成桶的纯净水或蒸镏水放在旁边，仪器会自动进水，不用手动进水，不用手动添加液体

1.6多种治疗方式，水、气雾三合一，高效灭菌，治疗彻底。

1.7加温，保温自动化，患者感觉温热舒适：≥41度过温保护，防止患者及使用烫伤。

1.8加温不冲洗，冲洗不加温，安全可靠。

★1.9具有双电子液位显示，实时显示水位，仪器缺水时红灯亮。并具有液面报警装置，便于及时添加溶液。

★1.10采用加厚不锈钢内胆

★1.11采用漏电保护插头。

1.12外观设计美观大方，移动方便。

2.基本参数

2.1臭氧出气口浓度：≥80mg/m³，≤1000mg/m³

2.2臭氧产量：150mg/h-250mg/h

★2.3冲洗水流量：3.5L/min±10%

2.4储液箱容积：≥4L

2.5加热时间：≤30min

2.6加热温度调节范围：30~35℃可调,误差±10％

2.7加热保护：当超温41℃~43℃时，保护继电器断开

2.8具有报警提示功能

2.9采用内测温技术，精确，误差小。

2.10采用脚踏式开关，便于操作。

、超短波电疗机

一、设备名称：超短波电疗机

二、数    量：1台

三、主要技术规格及系统概述：

1.本电疗机适用于对人体进行止痛、解痉、消炎、五官各部位的辅助治疗。本机为台式。治疗电子定时、声光提示，光柱显示输出强度使用明了直观，先回零保护装置，并配备金属软管治疗臂使用方便等优点。

2.主要性能指标：

2.1输出功率：50W 允许偏差±20%。

2.2工作频率：27.12MHz 允许偏差±0.6%。

2.3治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，允许偏差±10%。

2.4使用电源：～220V, 50Hz。额定输入功率280VA。

2.5工作制：连续工作≥4h。

2.6环境温度：5℃～40℃,相对湿度≤80%。

3配置清单：

3.1保险丝管：T1.5A 2只、T8A 1只、F400mA 4只。

3.2大、中、小号硅橡胶圆电极各1对: 大φ90mm;中φ75mm;小φ53mm。

3.3治疗臂：2支。

3.4测试用日光灯管1支

3.5硅胶输出线2条 

3.6电源线1条
（五）、极速生物阅读器（核心产品）   

一、设备名称：极速生物阅读器（核心产品）   

二、数    量：1台
三、主要技术规格及系统概述：

1.培养温度为58±1℃，自动阅读生物监测培养结果，屏幕显示“＋”为阳性结果；显示“－”为阴性结果。

★2.灭菌组开始培养至生物培养出结果的时间≤0.5小时，阳性对照组最快5min可报警预知。

3.具有自动报警功能，机器自身带自检功能，出现机器故障会报警提示。

4.含有培养孔≥10个（压力蒸汽≥5个、过氧化氢低温灭菌≥5个）配有与机身一体的防尘罩。

5.屏幕尺寸为≥7英寸，分辨率为800×480，256万色TFT显示屏。

6.输入电源 100~240V，50/60Hz，输出电源12V，1.5A。

7.断电后有数据记忆功能，防止数据丢失。

★8.培养结束自动存储培养信息，可自动存储≥10000条培养记录，存储不足时报警提示。

9.阅读器具有配套的同品牌生物指示物，配套应用时适用于压力蒸汽灭菌方式的生物监测。
（六）、干燥柜

一、设备名称：干燥柜

二、数    量：1台
三、主要技术规格及系统概述：

1.产地：国产

2外观要求：整体不锈钢外观，显示屏和控制面板位于侧维修门处，操作高度正对操作者，更加符合人机工程学的要求

3.材质要求：外罩、舱体采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角≤R2，整体缝隙小、美观

4.地脚要求：采用进口多功能移动脚轮，简洁美观，集成脚轮和支脚功能，通过调节旋钮升降胶垫固定设备

5.门密封要求：采用手动连杆锁，密封锁杆作用点位于门体上部和下部，整体受力均匀，保证密封效果。

6.维修门要求：采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角≤R2，整体缝隙小、美观；采用转轴联接（非铰链），上下双磁吸闭合方式，开关方便；底部开散热孔，数量≥22个，满足侧风机散热要求，避免局部温度高。

7.风机要求：采用进口品牌交流离心风机，电容感应启动外转子电动机，外框铝压铸成型，镀锌板风轮，双滚珠轴承，长效免维护，风机风量≥600m³/h，最大静压≥550Pa，噪音≤72dB，风机数量≥3个。（提供报关单材料）与风机出风口联接，采用锥形结构设计，最大限度减少风量损耗，增加与加热管的接触面，均匀快速底进行空气加热。

8.过热保护：设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用进口过热保护器，保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用。

9.加热箱要求：采用电加热方式，箱体盘型结构，减小占用空间，加热管数量≥3根，设备整体加热功率≥9kVA，加热箱加装品牌温度探头，精准测量空气温度，加热管含过热保护，避免安全隐患。加热箱外部粘贴隔热保温层，采用橡塑海绵，厚度≥10mm，闭泡式结构、防火性能好、导热系数低、绿色环保。

10.侧加热箱要求：采用一体化整体加热箱结构，密闭结构，保温性能好，电加热方式，集成过热保护警报功能，避免温度异常过高，造成隐患，电热管数量≥3根，加热箱内置硅酸铝保温隔热材料，避免热量损耗和起火隐患。

11.控制器要求：采用一体化控制器，内置≥10套程序，≥4套默认程序（导管、器械、玻璃器皿、湿化瓶），用户可根据需求自行调节参数。

12.导管干燥架：采用抽插式医用导管干燥架，通过储存架的弹性胶板特有的开口结构，与管子扣合后通过胶板的弹性作用把管子夹在管架上，适合存取不同口径（6～30mm）的导管，结构单，装夹方便。

13.湿化瓶干燥架：结构简单，使用方便，适合内径为9mm～42mm的瓶类物品使用。将需要烘干的瓶类物品放置在U形中空弯管上，热风直接吹入需要干燥的瓶类物品内，增强干燥效果。

14.外形尺寸≤1000（长）×2200（高）×650（宽）mm

15.容积≥350L

16.装载容量可一次性处理≥9个DIN标准器械托盘或≥36根导管或≥38个湿化瓶

（七）、医用煮沸消毒器
一、设备名称：医用煮沸消毒器

二、数    量：1台
三、主要技术规格及系统概述：
1.功能
可完成对清洗后的器械的漂洗、上油及煮沸功能

2.容积
≥80L

3.材质
≥2.0mm厚304不锈钢镜面板

4.开门方式：手动翻盖带阻尼效果

5.密封方式：硅橡胶胶条压紧密封

★6.快速管路设计
U型排水管路含优质排水泵，排水时间≤4min

7.核心配件：循环泵、进水电磁阀、计量泵均为优质品牌；

8.计量泵：1个 （加上油液泵 1个）

★9.循环泵：优质不锈钢泵体，流量≥600L/分钟

10.阀门：优质电磁阀

11.控制方式：工业级单片机芯片；100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；面膜操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能。

12.界面显示：128*64点阵液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能。

13.温度指示器
数字式温度控制方式，抗干扰能力强，使用寿命长。

14.安全保护：水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和喷淋；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；循环泵电机保护功能：电机过流或缺相时，过流保护开关动作，切断电机电源。

15.运行时间：≤40min

16.漂洗温度：30℃（推荐温度）30℃～80℃可调

17.煮沸温度：80℃～93℃可调

18.加热方式：
电加热

19.耗水量：20L/步  、60L/流程

（八）、沙疗床
一、设备名称：沙疗床

二、数    量：2台
三、主要技术规格及系统概述：

1.规格尺寸：2.2m*1.2m*0.6m

2.材质：加拿大铁杉木 形状：长方形

3.使用物质：矿物沙

4.保修期：温控器、电源线、床体保修期限为一年，加热板保修期为三年

5.电源：交流220v/50HZ

6.功率：（约）1800W 双温双控

7.盐疗床温度调节范围：30℃～65℃，允差±1℃

8.盐疗床治疗时间：建议单次使用时间为30～60分钟

9.温度保护：当加热系统温度超过工作温度设定值时，第一路保护装置动作，切断输出，当温度降低到设定值以下后可以恢复输出，床体整体温度到达设定值后进入恒温状态。

10.功能：

10.1增加血液流量，加速血液循环，提高身体含氧量，增加细胞活性；

10.2减缓肩、颈、腰、腿关节、筋疼痛，对风湿性关节炎有很好的作用；

10.3缓和全身酸痛，消除疲劳，减轻精神压力，促进淋巴循环；

10.4改善睡眠，改善神经失调；

10.5排除人体中性脂肪，降低血脂及胆固醇，促进脂肪燃烧，增强减肥效果，改善糖尿病；

10.6盐疗具有杀菌消炎，对呼吸系统，皮肤病有很好的改善作用；

10.7重量：约1.1吨（含矿物沙/盐）

11.配套产品： 

11.1远红外频谱加热板

11.2智能温度调节器

11.3能量矿物沙/盐 1 吨

11.4沙/盐浴服 10 套

11.5沙/盐疗瓢 2 个

11.6沙/盐床被 1 套

11.7搽沙/盐手套1副

11.8沙/盐吸管一包

11.9沙/盐一次性内裤50条

（九）、深层肌肉刺激仪

一、设备名称：深层肌肉刺激仪

二、数    量：1台

三、主要技术规格及系统概述：

1.产品介绍：深层肌肉按摩器是一款振动式刺激仪，高速旋转产生有节奏的按压与振动，针对深部肌肉组织击打与振动，有效促进血管舒张，松解粘连；促进乳酸循环，减少乳酸堆积；缓解肌肉痉挛，降低肌肉紧张。

2.技术参数

2.1额定电压：a.c.220V

2.2额定频率：50Hz

2.3额定输入功率：（约）40VA

★2.4频率调节：调节范围0～60Hz

3.适应症：

3.1各种常见慢性疼痛：肩周炎、颈椎病、腰椎病、膝关节慢性劳损等

3.2肌肉软组织劳损、脊柱病变等：脊柱侧弯、脊柱平衡失调等 

3.3肌肉痉挛的缓解：偏瘫、截瘫、脑瘫、外周神经损伤等 运动肌肉的放松：运动后肌肉酸痛、运动前肌肉热身等。
（十）、肩关节康复器
一、设备名称：肩关节康复器

二、数    量：1台
三、主要技术规格及系统概述：

1.治疗原理：上肢关节康复器，采用微电脑数码控制设计，LCD液晶显示，微电机驱动肩或肘关节活动支架，带动患者患者上肢（肩、肘、腕）进行康复训练。

2.技术参数：

2.1电源：交流220V ±22V、50Hz±1Hz

2.2额定输入功率：（约）70VA

2.3肘关节活动支架长度可调范围0～150mm，允差±10%

2.4肩上臂支架调整范围0～200mm，允差±10% 

2.5肩前臂支架调整范围0～280mm，允差±10% 

2.6前臂可握手座调节范围0～280mm，允差±10%

2.7移动支架高度调节范围0～290mm，允差±10%

2.8被动训练力矩：20N·m，允差±10%

2.9额定载荷：≥50N

2.10康复器关节活动角度调节范围：0°～125°，其中0°～123°时，级差3°，123°～125°时，级差2°，角度≤50°时，允差±5°，角度≥50°时，允差±10%

2.11康复器角速度：最小角速度为3.0°/s，最大角速度为4.4°/s，允差±20%，分8档调节，级差为0.2°/s

2.12康复器运动时间可在0～240min范围内调节，级差10min，允差±30s

2.13活动仪设有线控开关，安全可靠

2.14运动支臂左右可调换

2.15运动角度、速度、时间均数码控制

2.16 LCD 背光屏幕液晶显示，数据清晰

2.17设备功能：对患者上肢（肩、肘、腕）进行被动训练

2.18适应症：适用于对患者上肢（肩、肘、腕）进行被动训练。

（十一）、全自动内镜纯水机

一、设备名称：全自动内镜纯水机

二、数    量：1台
三、主要技术规格及系统概述：

1.产品用途：内镜中心清洗内镜用纯水。

2.产水量： ≥500L/h

3.产水水质标准：符合WS310-2016清洗用纯化水电导率≤15us/cm(25℃)，以及符合WS507-2016清洗用水的标准菌落总数≤10CFU/100mL的规定，提供第三方出具的检测报告。

4.工艺流程：采用“预处理+反渗透+卫生级水箱储存+恒压供水+在线消毒”工艺。

★5.系统采用“可编程控制器+触摸屏”自动控制。整个系统全过程微电脑控制，并通过触摸屏实时在线显示设备工艺流程、各部件运行状态以及水质、流量、压力的实时数值等；整个控制系统具备自动运行功能，包括自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等多种功能，系统同时具备手动功能，可以手动控制设备运行。

6.系统具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。应急控制措施：可自动和手动相互切换、几种模式协调运行，保证设备正常制水。

★7.系统具备漏水检测功能，当系统检测到全自动内镜纯水机出现漏水现象时，能迅速切断总进水水源并报警提示，防止设备漏水造成不必要的损失。

8.系统具备一键式全自动化学消毒技术，并且供水系统可以单独进行消毒；消毒液采用自吸式方式加入，不得采用从水箱人孔加入的方式，防止每次开盖造成细菌超标风险及添加消毒液时对人体的伤害。

9.为节省使用空间、方便操作并防止灰尘进入设备内部，主机设备集成在外形美观的一体化机柜中，四周设检修门，集成反渗透、供水系统及消毒系统。机柜前门带有设备运行状态指示板，可通过灯光实时显示设备运行状态和水箱水位；机柜门带有密码锁，使用人员可刷卡或输入密码进行解锁开门。

10.预处理罐及控制阀选用知名品牌，为防止碳罐吸光造成微生物超标，预处理罐体选用蓝色，不得采用其他颜色。

11.反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能，电导率仪连续监测实时在线显示产水的水质并带有不合格水排放功能，当产品水的电导率满足规范要求时产品水再进入纯水水箱。

12.纯水水箱：用于储备反渗透产水，容积参考地面承重按实际需求配置，水箱装有液位控制器自动控制设备启停。储水箱应采用≥2mm厚壁304材质不锈钢做成的密闭式卫生级储水箱，内表面镜面抛光0.6PR，外表面拉丝亚光处理避免光污染；水箱顶部装有呼吸器，可以滤除气体中的微粒和细菌，呼吸器材质不得脱落颗粒和纤维。纯水箱液位计选用卫生级压力式液位计，精度1.0或最小显示刻度5mm，在触摸屏上线性显示水箱液位高度，并能在满足使用的情况下随意设置水箱液位高度。

13.纯水供水采用技术安全、稳定节能恒定压力输出方式，供水不得低于内镜洗消机的最低工作流量及压力要求；供水系统能设定周一至周日每天的自动开关机时间和定时清洗消毒时间，节约能源以及防止晚上无人值守而恰好设备或管路出现漏水故障造成不必要的损失。 

14.纯水供水所使用的细菌过滤器滤膜孔径应＜0.2um，材质为PES,确保供水水质。

、超声骨密度仪（核心产品）   
一、设备名称：超声骨密度仪（核心产品）   

二、数    量：1台

三、主要技术规格及系统概述：

1.测量方式:全干式沿骨轴测量，无辐射，适合于各种人群检测（婴幼儿，儿童，孕妇，成人及老人）检测年龄范围0-100岁。检查程序全自动，探头检测原理为四晶片双向发射与接收，测量骨传播声速（SOS)，骨质指数（BQI），T值，Z值等数据。专业自主研发软件，可提供软件著权证书。

2.测量部位：桡骨，胫骨双部位测量

超声探头符合生物学性能要求，通过细胞毒性、皮肤刺激、迟发型超敏反应等试验。

3.探头：手持式宽频聚焦探头，阵列多发多收，高精度，多晶片。采用高灵敏度超声换能器精品材料和多芯同轴屏蔽插头，自动屏蔽消除软组织干扰，确保检测的数据准确性和重复性。

★4.平行度角度提示软件：实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平行度，软件页面自动显示探头当前的角度位置，提示修正角度，从而便于快速矫正检测手法，提高检测效率。

★ 5.在检测婴幼儿时，检测界面可显示动画，有效转移婴幼儿注意力，帮助医生快速，准确的完成检测。

★ 6.超声探头的中心工作频率：宽频探头，频率为1.00MHZ,误差范围±15%，实际检验结果8%。穿透力更强，测量准确，适应不同年龄段的人群。 

7.骨声速（SOS）测量范围；2100-4800m/s

8.随机提供校正模块测试，USB连接PC接口，随插随用，方便灵活；

★9.超声速度SOS误差≤±2%，实际检验结果-1%

10.超声速度SOS精度≤0.3%，实际检验结果0%

11.超声速度SOS测量重复性≤1%，实际检验结果0%

12.测量范围：婴幼儿（0-3岁），儿童（0-20岁），成人/老人（20-100岁），全自动分析得出结果；

13.检测迅速：单次测量≤10秒；重复精确测量≤30秒；完成快速度检测

14.中国人参考值数据库（曲线模板）及统计功能，软件语言支持中英文切换。 

★15. 计算参数齐全：

15.1.成人：T值、Z值、同龄比、成人比、骨骼的生理年龄（PAB）、 预期发生骨质疏松的年龄（EOA)、相对骨折风险（RRF)，骨强度指数（BQI)

15.2.儿童：Z值、骨骼的生理年龄（PAB)、身高预测、肥胖度，BMI指数

16.SQV高级校准模块，该校验模块可显示当前温度以及当前温度下标准声速值并配有温度校准软件（随机自带）

17.病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份等，快速方便查找；测量结果可导出成EXCEL格式，便于医生进行数据统计和分析。

★18.全中文彩色报告单，提供JPG、PDF、DOC等不同格式的报告，支持A4、B5、16K等尺寸报告格式，方便随时预览、打印。

★19.可自定义显示报告内容，包括显示医院LOGO，选择隐藏部分参数等。

★20.多接口支持：Dicom接口（PACS）、身份证信息读取接口、数据库视图接口、本地文件接口、Web Service接口和微信扫码获取报告接口。

21.支持微信扫码自助下载打印报告。

22.完整的互联网功能和通信协议，方便接入医院的联网系统及专家远程会诊。

23.设置日期，时间，输入受检测者姓名，年龄，性别和检测部位；

24.高级彩色喷墨打印机，多种打印机预览方式；设置PACS，开机启动，打印预览，语言选择，恢复默认功能等；

25.电气安全性能符合：GB9706.1-2007，GB9706.9-2008的要求；

26.符合超声骨密度仪国家最新标准：YY/T0774-2019；

27.符合CMD ISO9001及ISO13485质量体系要求；

28.符合电磁兼容性能：YY0505-2012的要求；

29.符合环境试验：GB/T14710-2009的要求；

30.防浸液等级：整机防浸液等级IPX0，探头防浸液等级IPX7；

31.专用工作台车，品牌电脑一体机，支持操作系统：WindowsXP、Win7、8、10(全面支持微软32位/64位操作系统)

（十三）、口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（核心产品）
一、设备名称：口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（核心产品）
二、数    量：1台
三、主要技术规格及系统概述：

★1.X射线球管技术参数（要求原装进口球管）

1.1.射线管电流：4~10mA， 电流值可调

1.2.射线管电压：60~100kV，电压值可调

★1.3.焦点尺寸：≥0.5mm×0.5mm

1.4.热容量 ：≥35KJ

2.射源装置参数

★2.1.射源技术：混合脉冲射源技术，可实现直流模式和脉冲模式自由切换

2.2.脉冲曝光时间： ≤8s

3.CT.探测器技术参数

★3.1 .探测器类型：非晶硅动态平板探测器     

3.2. 探测器面积：≥16.3cm ×16.3cm

3.3. 探测器像素尺寸：≤100μm

3.4.灰阶：≥16比特

3.5.扫描时间：≤ CBCT：20s

3.6.传感器速度：≥CBCT：80fps

4.全景及正侧位

4.1.全景探测器尺寸：≥16.3cm ×16.3cm

4.2.探测器类型：非晶硅动态平板探测器

4.3.正侧位探测器尺寸： ≥ 220mm×6mm

5.结构性能

★5.1.立柱升降行程：≥720mm

5.2.保护装置： 具备行程自动保护装置

5.3.投照定位方式：坐式或站式定位

6.图像性能

★6.1.CT有效成像视野（非融合数据）≥17×11cm(Φ × H)

6.2全景图像高度 ≥ 10.9cm

6.3.CT最高空间体素分辨率 ≤45μm

6.4要求一次CT拍摄Dicom数据量 ≥750张

7.软件功能要求

★7.1.具有CT、全景、头颅正/侧位片、TMJ和局部CT独立拍摄功能

7.2.多平面重建：任意位置、任意方向观察患者切面影像

7.3.三维显示：两种成像模式：VR(容积漫游成像）能显示成像轮廓和边缘，成像空间立体感强；MIP（最大密度投影），可以透明观察内部结构。

7.4.测量：可实现一键定位，任意角度观察，测量，标记

★7.5.三维全景：可实现三维全景影像，设置观察窗，联动展示轴状面、矢状面、冠状面影像。

7.6三维定向观察： 可以任意一点为圆心定向旋转观察三维影像

7.7智能神经管标记：可一键自动生成双侧神经管

7.8颞颌关节：设置独立颞颌关节观察模块，可一键定位双侧颞颌关节影像，实现2D、3D左右颞颌关节影像，提供多角度切片观察

7.9虚拟种植：提供丰富的种植体库，可在任意切面模拟种植

7.10.种植体3D定点观察：在三维影像上，以植体为中心，一键自动旋转查看种植体三维组织关系

★7.11.牙冠模拟：以修复为导向，可模拟种植基台和牙冠

7.12.种植体预警：虚拟种植时，种植体与神经管的距离低于安全范围可自动预警

7.13.人工智能气道分析： 可分段量化气道容积、面积数据，可自动显示气道狭窄范围，计算最小横截面面积

7.14.三维正畸：预设三维正畸模块，一键可生成全景、正/侧位片，可供三维头影测量分析

7.15.虚拟内窥镜：模拟内窥镜模式下，可实现神经管、根管等腔体的内部结构3D观察

★7.16智能正畸测量分析系统：可一键自动标记≥53个分析点、≥150个以上测量项目，提供（≥）20种测量分析方法，支持个性化的测量分析方法，一键生成分析报告，支持诊疗各阶段的轮廓对比，支持可视化矫正模拟。

8.工控机配置要求


8.1.主机 一套

8.2.计算机要求配置：

8.3.塔式机箱含超薄DVD

8.4.400W工业电源/主板

8.5.处理器： i7-10700K CPU及以上配置 

8.6.内存：≥16G运行内      

8.7.存储：≥1T存储

8.8网卡：配备英特尔独立千兆网卡     

8.9.显卡：≥GTX-1660独立显卡

8.10显示器：≥24寸医用显示器

8.11系统：配备正版WIN10企业版系统

（十四）、牙科种植机

一、设备名称：牙科种植机

二、数    量：1台

三、主要技术规格及系统概述：

1.功能特点:触摸型带光牙科种植机

1.1引进国外先进技术，精心设计，使用进口芯片，产品工作性能稳定;

1.2.采用进口无碳刷马达，动力足，经久耐用;

1.3.超大触屏，戴手套可调节;

1.4.马达输出功率（约）150W,输出最大扭力≥80N;

1.5.马达转 速调节范围: 0rpm-40000rpm; 扭 力调节范围: 5N.cm-80N.cm;

1.6.可拆卸 20: 1种植弯机，消毒更彻底，有效防止交叉感染;

1.7.转速、扭力固定安全范围，有效防止误操作;

1.8.图片式种植流程，操作更简单，使用更方便;

1.9.冷却液大小可调，最大流量≥150ml/min， 冷却效果更好;

1.10.内部具有多种比例参数: 4:1、 16:1、 20:1、 32:1、 64:1、 1:1、 1:5等，可实现1机多用。

2.技术参数:

2.1.马达转速: 300- -40000rpm;

2.2.可调扭矩:5 Ncm-80Ncm;

2.3.供水流量:≥ 4档可调，≥150ml/min;

2.4.触屏尺寸:≥ 8cmX15cm;

2.5.光源照度: ≥30000lux.

3.配置清单:

3.1.设备主机1个；

3.2.脚踏开关 1个；

3.3.马达(带马达线)1个；

3.4.可拆卸20:1弯机1个；

3.5.交流电源线 1条；

3.6.支杆1条；

3.7.马达硅胶座1个；

3.8.线扣5个；

3.9.保险管1个；

3.10.输液管5条；

3.11.说明书1本；

3.12.保修卡1张；

3.13.合格证1张；

（十五）、牙科综合治疗机
一、设备名称：牙科综合治疗机

二、数    量：2台

三、主要技术规格及系统概述：

1.中外合资口腔设备制造品牌，获得过中国创新设计红星奖，拥有CE认证，拥有ISO13485质量体系认证证书。

2.工作条件：

2.1.环境温度5℃—40℃，相对湿度 ≤80%

2.2.供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量>55L/min

2.3.水源水压范围 0.20—0.40Mpa, 流量>10L/min

2.4.固定治疗机的地面应平整，安装后的治疗机机身偏斜度应不大于0.5°

3.治疗椅：

★3.1.进口缝制纤维皮（能提供报关凭证），靠背带有负角设计（-5℃），可用于病患休克时紧急治疗，坐垫长度≥1280 mm，内置一体式腰枕，专业的蝴蝶形靠背，肩部较窄，采用优质金属的靠背外板，让医生尽可能的靠近患者的口腔，靠背和坐垫腰部位置均有明显的凸起，可以对患者腰部有良好的支撑，舒适性更好。

3.2.具备机椅互锁装置和防压装置，牙椅升降过程中遇阻停止，保证工作时的安全性。

3.3.座椅升降范围最高≥780 mm；最低≤380mm，座椅最大承重≥250 kg

3.4.折叠式双关节头枕，可单手进行调节，可360°调整，能适应于轮椅病人的治疗，头枕伸缩范围0-120mm，适用于不同年龄和不同身高的患者需求

4.工作台：

★4.1.微电脑控制系统，主控台配置≥3组，每组3个，共≥9个预设记忆椅位，另设有急救位，机椅联动漱口位，复位键，口腔灯开关，漱口水开关，冲盂水开关，水杯加热开关，座椅靠背运动按键，不少于≥17个功能按键。

4.2.进口膜片铜阀开关，不锈钢手机螺旋套。

4.3.四孔手机管，选用抗拉撕硅胶外皮，每支手机能独立调节水量大小。

★4.4.动态器械挂架≥6个，预留有其他动态器械的加装位。 工作台配内嵌式拉手，使用方便，配备气刹固定装置，工作台配有额外的铝制第二工作台面。工作台台面尺寸≥390*250mm，并配有第二工作台，第二工作台面尺寸≥300*200mm，置物空间充足。

4.5.工作台由独立落地支柱支撑，有效减轻机器晃动，避免出现机器重心不稳。工作台内部有水路防回吸设计，防止交叉感染的发生。

5.治疗箱

★5.1.一体式陶瓷痰盂，痰盂容水部分直径≥230mm，深度≥84mm；可90°旋转痰盂，方便患者吐痰；冲水咀高于痰盂缸最高面20mm，符合国家标准，避免交叉感染；配备不小于（≥）3L的储水瓶两个，无需频繁添加纯净水或消毒液，可适配整机管道消毒功能。

5.2.配置热水系统，24伏低压恒温防干烧热水器，温水维持在35至40度，与人体温度相近。

5.3.可转动箱体，≥60°旋转,方便维修和四手操作，箱体两侧门板可无需任何器械进行拆卸，箱体内部水气路和电路进行分区，由金属板阻隔。

5.4.加热器：24伏低压恒温防干烧热水器

5.5.配备纯净水系统

6.助手位：

★6.1助手位动态器械挂架≥5个，挂架可90°旋转 ，可适配双抽吸系统 

7.口腔灯：

7.1.灯珠≥6个，三种光源，一键防固化模式

7.2.LED节能口腔灯，耗电量≦10W，节能环保，发热量低；光斑尺寸（约）160*80mm；光强：8000-28000LUX，色温三档可调3000K-6000K，一键防固化模式色温2700K；具备红外感应调光功能。

8.脚踏：

8.1人体工程学设计功能脚控开关，融合机椅互锁系统，椅位靠背升降、俯仰，漱口水开关及冲痰水开关，实现高速手机干、湿转换及吹屑气功能；

9.感控

★9.1配备≥3L的储水瓶两个，无需频繁添加纯净水或消毒液，可适配整机管道消毒功能，并配有空气消毒装置；三位一体消毒系统，可实现管路消毒、口腔消毒、空气消毒
10.其他部分

10.1.整机管线均为内藏，所有器械臂内的管线均有保护套包裹，防止器械臂转动对管路摩擦损坏，整机配备三级水过滤系统，包含总水一级粗过滤和二级细过滤，热水杯过滤器。

10.2整机使用进口材料水气管，材质柔软，韧性强，抗腐蚀强，经久耐用。

10.医生椅：

★10.1配备医生椅，符合人体工程学设计的坐垫和靠背，超大行径，满足不同身高治疗需求，座椅升降范围：450mm-610mm，靠背可调整角度≥15°

11.产品配置：标准配置：

11.1三用枪：2支

11.2治疗机：1台

11.3牙科椅：1张

11.4口腔照明系统：1套

11.5水路消毒系统：1套

11.6空气消毒系统：1套

11.7医师座椅：1张

11.8主控操作系统：1套

11.9脚踏控制系统：1套

11.10助手单元：1套

11.11带过滤器自动恒温给水装置：1套

11.12强吸、弱吸抽吸系统：1套

11.13；三级水过滤系统（铜网过滤+进口水过滤器+热水杯过滤器）：1套

11.14落地式工作台支柱：1套

11.15高速手机：2支

11.16低速气动马达（含直弯机 ）;1套

（十六）、根管预备机

一、设备名称：根管预备机

二、数    量：1台

三、主要技术规格及系统概述：

1.功能特点:

1.1.根管治疗和根管长度测量功能二合- ;

1.2.采用进口控制系统和电动马达，工作性能稳定;超大进口高清液晶屏，察看清晰;

1.3.有三种操作模式: M1单独根测、N2单独机扩，M3边侧边扩;

1.4.具有内置多种当今主流镍钛根管扩大系统(登士柏、VDW、卡瓦等)参数，不需要调节转速和扭力，即选即用;又有7种记忆设定，方便用户设定其他品牌扩大系统参数;

1.5.适用任何品牌的扩大系统，智能识别360°扩大或往复扩大;

1.6.迷你机头，方便口内手术;进口LED光源，亮度高;

1.7.扩大针遇大阻力自动反转，到达根尖自动反转退出，有效防止超出根尖和断针;

1.8.根测功能采用多频技术，强防干扰，测量结果不受根管环境影响，测量精准可达98.6%;

1.9.弯机头、锉夹线、唇勾可高温高压消毒，有效防止交叉感染;

1.10.大容量可充电锂离子电池，使用时间长，10 分钟不用自动关机，充电时间4小时。

2.技术参数:

2.1.适配器:输入电压AC 100-240V 50/60Hz;

2.2.可充电锂离子电池: DC7.4V 2600mAh ;

2.3.转速范围150-650rpm 扭力范围0.6-5.2Ncm ;

2.4.按防电击的程度分类B型安防 电击类型分类11类。

（十七）、牙胶充填仪
一、设备名称：牙胶充填仪

二、数    量：1台

三、主要技术规格及系统概述：

1.功能特点：

1.1.笔式：用于根管 1/3 处切断牙胶：

1.1.1.进口发热系统，工作性能稳定；

1.1.2.无线设计，双向数字显示、适合左右手操作；

1.1.3.加热温度范围：150℃、180℃、200℃、230℃可以切断任何品牌牙胶尖；

1.1.4.加热更快，0.5 秒达 200℃，可切断任何品牌牙胶尖；四秒加热限制，防止长时间加热烫伤根管；

1.1.5.发热针带有隔热套，防止意外烫伤；且多角度可调，适应不同角度手术；

1.1.6.发热针标配 4 根：0.08#55 1 根、0.06#55 1 根、0.04#50 1 根、0.02#45 1 根；小号可预弯，

1.1.7可选配更小发热针 0.02#35；

1.1.8.大容量可充电锂离子电池，使用时间长，5 分钟不用自动关机，充电时间 4 小时；

1.2.枪式：用于充填根管 1/3 以上：

1.2.1.进口发热系统，工作性能稳定；

1.2.2.无线设计，双面数字显示、适合左右手操作；

1.2.3.加热温度范围：150℃、180℃、200℃、230℃四种，可软化绝大多数牙胶棒；

1.2.4.加热快，15 秒达 200℃；150℃低温待机，从待机温度加热到 200℃仅需 2 秒，快速进入工作状态；

1.2.5.枪头带有隔热套，防止意外烫伤；多角度可调，适应不同角度手术；

1.2.6.注射针标配 4 根：0.65 23g 2 根、0.55 23g 2 根；

1.2.7.大容量可充电锂离子电池，使用时间长，5 分钟不用自动关机，充电时间 4 小时。

2.技术参数：

2.1.电源适配器输入：AC 100-240V 50-60Hz

输出：DC 5V 1.5A

2.2.电池：可充电锂离子电池（DC3.7V） 

2.3.按电击类型分类：II 类（适配器） 

2.4.垵防电击程度分类：B 型 

2.5.运行模式：短时运行

（十八）、超声喷砂牙周治疗仪

一、设备名称：超声喷砂牙周治疗仪

二、数    量：1台

三、主要技术规格及系统概述：

1.概述

1.1.机器有龈上洁治、龈下刮治、根管荡洗、种植体维护、龈上喷砂、龈下喷砂六大功能

1.2.具有智能识别系统、智能记忆功能

1.3.工作尖圆形振动轨迹，振幅小，更柔和，更舒适

1.4.功率分为 16 档，可调功率范围宽，智能控制

1.5.拥有双水瓶供水系统，纯净水和药水随心切换

1.6.喷砂功能采用独特设计恒压调砂功能可独立调节出砂、出气、出水量，水和砂最后一秒混合，防堵，防回流，并配有独家通砂器

1.7.产品内部由耐腐蚀元件组成，治疗药水随心用

1.8.≥3.5 寸TFT 液晶显示屏，防划伤防漏水

1.9.带LED灯洁牙手柄和喷砂手柄能在 135℃高温和 0.22MPa 高压中消毒

1.10.全新调节水量方式设计≥10档可调

1.11.无线多功能脚踏开关

2.产品性能结构及组成

2.1主要组成部分：功能控制电路、液路、手柄、工作尖、根管夹持座及脚踏开关（有线或无线）组成。

3.产品的适用范围

3.1清除口腔牙齿表面的牙结石、牙斑等牙渍；清除牙周袋内的牙石和菌斑，清洗、荡洗牙齿根管。

4.产品的技术参数

4.1.电源输入：AC（100~240）V （50~60）Hz

4.2.主机输入：DC30V 1.3A

4.3.无线脚踏开关电池：1.5V X 2

4.4.接收灵敏度 -114dB（符合中国国家电信法）接收频率：最大值，100 μm 偏差+50%

4.5.尖端主振动偏移：最小值，1μm，偏差-50% 最大值，100μm，偏差+50%

4.6.半偏移力：最小值，0.1N，偏差-50% 最大值，2N，偏差+50%

4.7.尖端振动频率：28KHz±30KHz

（十九）、触摸屏双行打印封口机
一、设备名称：触摸屏双行打印封口机

二、数    量：1台

三、主要技术规格及系统概述：

1.彩色触摸屏；

2.图形化操作界面；

3.内置时钟和参数自动储存功能；

4.对打印内容进行调整或更改，可打印灭菌日期、失效日期、锅次锅号、灭菌批次、操作人员、物品名称、自定义内容等，物品名称可预设（≥）60项，方便快速选择使用；

5.微电脑智能温度控制，温度偏差±1%；

5.1.工作温度60~220℃任意设置，预设4个常用温度，方便快速设置需要温度；

5.2.高速升温设计，室温~180℃升温≤40s；

5.3.辅助降温设计；

6.采用浮动式恒定压力压合系统设计，适应纸塑袋、纸塑立体袋和纸纸袋的封口需要；

7.先进的平板式加热元件，可干烧、耐高温、寿命长、热效率高；自动节能待机功能，待机时间可调，智能待机恢复，高速恢复工作温度.

8.带封口检测模式，可打印压力、速度、温度、时间等需检测的参数；

9.封口速度10m/min；采用光控技术实现封口打印自动检测；

10.封纹宽度12mm；封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求；

11.封口留边0~35mm可调；  

12.外壳材料：碳钢喷塑或304不锈钢或铝合金可选

13.中文、英文、数字以及符合《YY 0466-2003 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》等特殊符号打印功能，可实现卫生部要求的灭菌日期，失效日期、批次、操作员姓名、锅号、锅次等打印要求；

14.灭菌日期、失效日期、灭菌批次可调整，并实现汉字设置和汉字打印功能；

15.灭菌日期、失效日期可以根据设置自动进行调整；

16.内置打印机，可以设置打印事项、调整打印内容；

17.故障自动报警指示，可实现工作过程的自动检测，对出现的各种故障自动报警或提示；

18.打印字体宽窄可调，打印功能可按需要关闭某条目；

打印内容与纸袋宽度智能辅助匹配，即：系统会根据选择的打印内容给出纸袋宽度要求，辅助操作者确定打印内容或选取合适的纸袋；

19.历史数据查询功能，USB数据导出功能

20.封口计数功能

21.配有封口检测模式，该模式下进行测试，可打印灭菌日期、温度、压力、速度、封口时间、设备编号等需要记录的影响封口效果的参数。

22.打印内容可反转180°

23.双行打印内容，可调节单项内容第一行或第二行打印，可通过设置调整为单行打印。

第六部分  成 交 合 同
政府采购合同

项目名称:                    
项目编号:                    

合同编号:                       
甲    方:                    
乙    方:                    

裕民县人民医院             采购合同

甲方（买方）：裕民县人民医院 
乙方（卖方）:                              
裕民县人民医院（甲方）所需         （项目名称）            采购经以        (项目编号）采购文件在国内以             方式进行采购。经评标委员会评定乙方为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目采购文件的规定，经平等协商，一致达成如下合同条款：
一、设备名称、型号、制造商、数量、价格
	设备名称
	品牌
	型号
	数量
	单价（元）
	总 价（元）

	
	
	
	
	
	


二、合同金额：￥    元  ;人民币:    整。上述价格是指乙方设备的交货价格，包括买价、包装费、安装调试费、运费、税费、保险费、知识产权费等。
三、付款方式: 合同签订生效后，全部货到甲方指定地点并安装调试完毕，甲方分24期支付完成。剩余5%待保修期结束之后支付。
四、交货期限: 合同签订生效后30天内全部货物到买方指定地点并安装调试完毕。
五、交货地点: 裕民县人民医院，具体为买方指定地点。

六、保修期：  三  年。

七、验收标准：
乙方免费负责设备的安装和调试，在设备安装和调试结束后，由甲、乙双方按照国家相关标准共同验收，验收合格后进入保修期（如需要技术监督局进行检测，相关检测费用由乙方承担）。
八、产品质量保证
乙方须保证提供的货物是全新的、未使用过的，并符合合同规定的质量、规格和性能。
九、售后服务
1、在保修期内所发生的一切费用由乙方承担。
2、乙方应提供国内（包括新疆地区）维修站和维修工程师的联系电话和地址。提供正规的备品备件价格表。保修期后的维修费用，先维修后付款。零备件的购买，先交货后付款。
3、设备故障响应时间：1小时电话应答，如遇故障，维修工程师应于12小时内到达故障现场处理；须详细注明维修联系人姓名、维修方式（频次）、电话。维修人员需在每次履行维修义务后前往相关科室签署书面维修确认单，经双方签字确认后方可被认为履行完维修义务。书面维修确认单需留存作为合同履行依据。
4、故障设备修复期限自报修之日计算，不超过3个工作日，逾期由中标公司提供备用机，同时保修期顺延；

5、保修期内，卖方应按甲方要求随时提供现场服务，同时必须提供设备定期上门巡检服务，巡检周期为自设备验收合格之日起每三个月一次，须由专业技术工程师完成；在提供设备定期巡检服务时必须留存服务单据，并有每次服务现场甲方科室人员及甲方工程师确认签字，以作为设备维保款结款依据。因设备质量问题所造成的一切后果由乙方负责。保修期满后,终生提供免费上门维修服务,只收取配件成本费。
6、如有维修响应超时、故障设备修复期限超过3个工作日而未提出解决办法、未按规定提供巡检服务、或缺少服务确认单据等情况，甲方有权按比例扣除部分或全部的剩余设备维保款项；
7、本合同项下货物的免费保修期或与质量相关的其它期限均按照本合同约定方式完成最终验收（最终验收指以采购方（甲方）与中标人签订最终验收文件之日）开始计算。
8、本合同签订后及货物使用中，如涉及增加或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好。
9、乙方保证，乙方依据本合同提供的货物、服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。
10、保修期后有责任向甲方说明故障的解决方法，提供优惠的配件供应。提供保修期后无偿技术支持。
十、设备的包装
1、乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达甲方指定的交货地点。
2、凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此产生的一切费用和给甲方造成的一切损失。
十一、设备的安装、质量标准、验收方式、相关培训及其他
1、乙方应承诺提供给甲方的合同货物是货物制造商原厂生产的，全新、未使用过的，通过货物制造厂商的出厂检验合格的，符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范（详细明确质量遵循标准，并详细注明文件号及文件名称），完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求，并承诺严格按照乙方《投标文件》所附《开标一览表》及《技术服务条款偏离表》响应内容如实提供货物，同时提供质量合格证书、使用说明书等书面文件。如乙方所供货物不满足此项要求或出现虚假应标（包括提供虚假资料），则属乙方根本违约，根据本文件合同条款第十五条第1.1项，甲方有权解除合同。
2、乙方保证提供的货物、服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准；若货物、服务来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准（上述标准为已发布的且在货物、服务交付时有效的最新版本的标准）。当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明、报关单，免检产品须附免检相关资料。此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。
3、乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。
4、乙方提供的货物抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提供的开箱要求和环境要求进行。乙方应在收到甲方的验货通知后到现场参加开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署书面验收单，以此作为乙方履约进度的依据。
5、甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。
6、若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。
7、本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。
8、培训：
8.1 卖方提供现场技术培训,保证使用人员正常操作设备的各种功能，培训时间不得少于3天。在设备使用过程中遇到操作及软件问题必须提供相应服务，响应时间2小时以内。乙方应在培训方案中明确培训方式、时间及地点以及培训所达到的效果（如“直至操作人员能熟练操作”）。
8.2 乙方的技术人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备的日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能熟练掌握设备的各项功能操作。
9、应伴随的服务：
9.1.负责实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；提供货物组装和/或维修所需的工具；
9.2.所供货物提供详细的操作和维护手册；
9.3.在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；
9.4.在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。设备安装过程中如涉及墙体拆除、恢复，增加、连接线路等全部工作内容均由中标单位承担。
9.5.所有设备、材料必须是全新并且符合采购技术要求，中标方应对设备供货商提供的设备进行质量把关，对到货设备严格按照国家标准进行验收，出具详细的验收报告及验收清单，若发现所提供设备品质和技术规范不满足招标和承诺要求等，采购人有权拒收，并要求中标方更换和赔偿。
9.6.提供的货物，应保证包装完好、数量与供货产品清单相符。投标人提供的产品送货到采购人指定现场后，应该会同采购人（或采购人授权人员）进行开箱点货验收（由中标方或所投产品设备商拆除包装，并负责运输到采购人指定位置）。点货验收前，投标人需提供完整清晰的供货清单。点货验收后，双方签字确认，并将货物的保管权移交给采购人。采购人在保管期内只对货物的数量和外观原状负责。
9.7.负责组织货物制造厂家合格的技术人员或由货物制造厂家直接授权的有资格的技术人员完成设备及软件的安装、测试，并解决此过程中出现的有关问题和提供技术支持服务。
9.8.投标人提供的货物若具有固有的设计缺陷，则不能因超过保修期而解除投标人对该产品应承担的修复和更换责任。
9.9.在保修期结束前，需由原设备制造厂家或中标人技术人员代表和采购人代表对设备进行一次全面检查，任何缺陷由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等形成一份书面报告交采购人。
十二、违约责任
1、乙方如逾期交货，乙方每天向甲方支付违约金1000元。
2、乙方提供设备如满足不了甲方要求，经甲方确认可以由乙方更换的，由乙方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用，乙方不能调换的，甲方有权终止合同。如甲方认定为乙方根本违约的，按本合同第十五条第1.1款执行。
3、甲方应按合同规定的付款要求履约，由于非不可抗力原因不能在本合同规定的时间内支付合同款项时，应事先告知乙方。
4、因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。
5、如设备质量存在问题，给甲方造成损失，由乙方承担全部责任并赔偿甲方所有损失。如因乙方提供设备发生医疗器械不良事件，乙方应承担全部责任和所有费用。
十三、不可抗力
甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十四、合同终止
1、本合同因下列原因而终止：
1）本合同正常履行完毕；
2）合同双方协议终止本合同的履行；
3）不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
4）任何一方行使解除权，解除本合同。
2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。
十五、合同解除
1、在本合同履行过程中，如果发生以下情形之一，合同一方可以通知对方解除合同：
1.1因对方根本违约使合同无法继续履行或没有必要继续履行；
1.2在甲方对乙方违约后采取的补救措施不予接受的情况下，甲方有权解除合同；
1.2.1如果非因甲方原因，乙方未能在甲方同意延长的限期内按照本合同约定及服务承诺提供服务，甲方有权解除本合同；
1.2.2乙方在收到甲方的违约通知后五日内，未能纠正其违约行为，甲方有权解除本合同。
1.3如果乙方未能履行本合同约定的其它任何义务，甲方有权解除本合同。
1.4如果乙方在服务采购或实施中有腐败和欺诈行为，甲方有权解除本合同。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响甲方人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标（报价）人之间串通报价，人为地使投标（报价）丧失竞争性，剥夺甲方从自由公开竞争所能获得的权益。
1.5如果乙方无实际履行能力以及破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，终止该合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。
1.6由于不可抗力致使本合同不能履行的，甲方可以解除本合同。
2、双方协商一致可以解除合同。
3、双方可依据本合同约定的其他可以解除合同的法定情形解除合同。
4、因乙方的原因，在甲方根据以上条款解除合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买相同或者类似未提供的服务，乙方应负担甲方因另行购买相同或者类似服务而多支出的费用。
十六、保密条款
1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。
2、在下列情形下：当发布中标公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。
十七、廉洁协议
1、乙方承诺，在与甲方合作期间，不以任何方式向甲方工作人员馈赠现金、实物、购物卡等;不得向甲方工作人员给予佣金、回扣、报酬、预期利益等的承诺。
2、乙方承诺，在合同履行过程中，恪守商业道德，诚实守信，不得有违反本公约规定的任何不当行为，如有违反，乙方列入甲方黑名单，今后拒绝任何业务往来。如乙方违反合同约定，给甲方造成经济及名誉损失的，乙方应按合同约定承担违约责任。
十八、其他
1、在后续合同履行过程中，乙方工作人员到甲方单位办理与合同有关的相关事宜，必须持有乙方公司出具的授权委托书，在委托书中注明委托事项和权限，否则甲方有权不予接待。
2、本合同依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规制定。甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商在三十天内不能达成协议时，可提交塔城市人民法院诉讼解决。
3、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。本合同自双方签章之日起生效。
4、双方其他约定：与本合同有关的招标文件、投标文件、答疑及附件与合同具有同等法律效力。
甲方:裕民县人民医院                              乙方：
统一社会信用代码：                               统一社会信用代码：
法定代表人：                                     法定代表人：
                                                 授权委托人：
电话：                                           电话：
地址：                                           地址：
开户银行：
开户行账号：                                     开户行账号：
签订日期：   年   月   日                       签订日期：  年   月  日
第七部分  响应文件格式
供应商提交文件须知

本部分仅提供了《投标须知前附表》第5项要求供应商提供资料的部分文件格式，供应商须严格按照提供的格式制作响应文件，其他资料严格按照《投标须知前附表》第5项要求的内容提供。

供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

附件一 营业执照

附法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如是自然人投标的，提供自然人身份证明
附件二  法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书
法定代表人资格证明书
（代理机构名称）：
兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 

附法定代表人基本情况： 

姓名：          性别：     年龄：     职务：         

身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   


特此证明。
供应商（盖公章）：
法定代表人（签字或签章）：
日期：  年  月  日
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我系  （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托   （供应商名称） 的 （授权代表姓名）  为我的代理人，以（供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。
代理人：   性别：  年龄：
部  门：  职务：

代理期限：

联系电话：

供应商（盖公章）：
法定代表人（签字或签章）：
授权代理人（签字或签章）：
日期：  年  月  日

附件三  供应商近三个月依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料

此处请附： ①供应商近三个月公司缴纳税收的凭据或证明材料复印件；

②供应商近三个月公司缴纳社会保险的凭据或证明材料复印件；
附件四  供应商经审计的2021年度的财务报告复印件（供应商成立不满一年的不需提供）

附件五  供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录声明书
致：（采购人）
我公司参与（项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。
特此声明  
供应商（盖公章）：
法定代表人（签字或签章）：
授权代理人（签字或签章）：
日期：年月日
注：[近三年：指成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。]
附件六

1.供应商的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；（复印件加盖公章）

2.货物制造的医疗器械生产许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；（复印件加盖公章）

附件七  磋商保证金缴纳凭证

此处请附： ①磋商保证金打款凭证

②供应商缴纳保证金的账户信息（请供应商务必按以下信息提供，作退保证金使用）

账户名称：

开户银行：

银行账号：

银行行号：

附件八  磋商承诺书；
磋商承诺书

采购人：           

我方收到并研究了贵方              （项目名称、项目编号）项目的磋商文件，愿意按照磋商文件规定的内容承担该项目的磋商任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方愿按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规的规定及磋商文件的规定，自觉履行自己的全部责任。

2、我方同意在磋商有效期内遵守本响应文件，在此期限期满前的任何时间，本响应文件一直对我们具有约束力；

3、如果我方响应文件被接受，我方将按照磋商文件及响应文件（被采纳或接受的部分）中的承诺，按期、按质、按量交付使用方；如不满足任一项，贵方有权终止我方中标并选择其它成交人。

4、如果我方中标，我方将在磋商文件规定的时间内签订委托合同并按磋商文件要求提供履约保证金。如果我方违约，除磋商保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它成交人。

6、一旦我方中标，我方愿意按磋商文件要求承担成交服务费。

7、贵方的成交通知书和本磋商文件将构成约束双方的合同。

8、如果我方未中标，贵方无义务对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

    9、我方的响应文件自提交响应文件截止之日起有效期为      天。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

附件九  供应商概况
包括但不限于： 

①供应商简介

②供应商服务能力相关证明材料

附件十
磋商一览表

供应商名称：                                                   单位：元

项目名称： 

项目编号：

	序号
	设备名称
	数量
	规格型号
	制造商名称
	设备价（元）
	安装调试费（元）
	运杂费(元)
	合价（元）
	备注

	1
	全数字彩色超声引导妇产科宫腔手术仪（核心产品）
	1台
	
	
	
	
	
	
	

	2
	电灼光治疗仪
	1台
	
	
	
	
	
	
	

	3
	医用臭氧治疗机
	1台
	
	
	
	
	
	
	

	4
	超短波电疗机
	1台
	
	
	
	
	
	
	

	5
	极速生物阅读器（核心产品）
	1台
	
	
	
	
	
	
	

	6
	干燥柜
	1台
	
	
	
	
	
	
	

	7
	医用煮沸消毒器
	1台
	
	
	
	
	
	
	

	8
	沙疗床
	2台
	
	
	
	
	
	
	

	9
	深层肌肉刺激仪
	1台
	
	
	
	
	
	
	

	10
	肩关节康复器
	1台
	
	
	
	
	
	
	

	11
	全自动内镜纯水机
	1台
	
	
	
	
	
	
	

	12
	超声骨密度仪（核心产品）
	1台
	
	
	
	
	
	
	

	13
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（核心产品）
	1台
	
	
	
	
	
	
	

	14
	牙科种植机
	1台
	
	
	
	
	
	
	

	15
	牙科综合治疗机 
	1台
	
	
	
	
	
	
	

	16
	根管预备机
	1台
	
	
	
	
	
	
	

	17
	牙胶充填仪
	1台
	
	
	
	
	
	
	

	18
	超声喷砂牙周治疗仪
	1台
	
	
	
	
	
	
	

	19
	触摸屏双行打印封口机
	1台
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（元）
	  （小写金额）              
（大写金额）              


供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

或授权代理人（签字或签章）：

日期： 年  月  日
附件十一
磋商分项报价表

此表由各供应商按照磋商文件内容自行拟定，包括但不限于以下内容：

1、设备的名称、型号规格、数量、品牌、生产厂家、产地、单价、运杂费、安装调试费、合价等；

2、完成本次《磋商需求》应当提供的全部货物及服务的各项费用明细。

3、《磋商分项报价表》应尽量编制的具体详实。

4、《磋商分项报价表》须加盖供应商公章、法人签字（或签章）或授权代表签字（或签章），否则，导致磋商无效。

附件十二
商务条款偏离表

项目名称：                                     项目编号:

	序号
	条款序号
	招标条款
	投标条款
	响应/偏离

	…
	
	磋商有效期
	
	

	
	
	交货期
	
	

	
	
	交货地点
	
	

	
	
	质保期
	
	

	
	
	付款方式
	
	

	
	
	……….
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


重要说明：供应商在上表中说明的内容，至少应包括对本次磋商文件提出的“磋商有效期”“交货期”、“交货地点”、“质保期”、“付款方式”、五项内容响应情况及响应具体内容，否则，磋商无效；评标委员会评审时，上述五项内容以此表内容为准。

供应商（盖公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月  日

附件十三
供应商（2019年1月1日至今）所投核心产品销售业绩

	序号
	项目名称
	设备品牌型号
	合同总额
	业主名称/联系人/电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：提供业绩证明资料中标（或成交）通知书和合同，须清晰反映设备名称及型号、合同金额、合同签订时间、合同签字盖章页，提供复印件加盖供应商公章，满足上述要求方可计作一项有效业绩。未按要求提供业绩证明资料的不计分。
供应商（盖公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

附件十四
售后服务承诺书
承诺书格式由投标商自行确定，包括但不限于以下内容：

1、详细的售后服务方案和培训计划；

2、保修期内和保修期后，如设备出现故障，派工程技术人员到达现场解决问题的售后服务响应时间；

3、售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表）；

4、其他供应商认为必要的承诺内容。

附件十五
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.    （标的名称） ， 属于   （磋商文件明确的行业名称）行业；制造商为（企业名称），从业人员
    人，营业收入为
     万元，资产总额为     
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

1.    （标的名称） ， 属于   （磋商文件明确的行业名称）行业；制造商为（企业名称），从业人员
    人，营业收入为
     万元，资产总额为     
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                  单位名称（盖公章）：

                                  日  期：    年    月    日

附件十六
技术服务条款偏离表

项目名称：                                 项目编号：

	序 号
	条款
	招标规格
	投标规格
	是否偏离
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…

…..
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商提供的《技术服务条款偏离表》须对照第五部分《磋商需求》所有条款按顺序逐条列出是否响应及实际响应参数内容，技术参数中有具体数值要求的，供应商须在《技术服务条款偏离表》中标注所投产品的实际参数数值，经评标委员会认定照搬照抄招标文件第五部分《磋商需求》技术参数、不注明实际参数者均视为未响应招标文件，将导致投标无效）, 对第五部分《磋商需求》中标注*号条款及要求提供证明文件或资料、截图、证书、检验报告、技术白皮书等各类证明资料的，须在“备注”栏说明该项内容证明资料、在《磋商文件》的具体页码；

供应商（盖公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月  日

附件十七
技术支持资料
供应商所投产品提供具有检测资质的检验检测部门出具的检验检测报告、设备出厂原始数据证明文件（如技术白皮书等）、对外公开发行的印刷版彩页作为技术支持资料。













法定代表人身份证原件扫描件


（人像面）






































法定代表人身份证原件扫描件


（国徽面）






































代理人身份证原件扫描件


（人像面）






































代理人身份证原件扫描件


（国徽面）





























2


