目    录

第一章 招标公告………………………………………………………2

第二章 投标须知前附表及投标须知…………………………………5

第三章 合同条款………………………………………………………29

第四章 采购需求………………………………………………………37

第五章 投标文件格式…………………………………………………46

# 第一章  招标公告

一、项目基本情况

项目编号：2022PCGK128

项目名称：和布克赛尔蒙古自治县疾病预防控制中心设备采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2000000.00

最高限价（元）：2000000.00

采购需求：

标项名称：和布克赛尔蒙古自治县疾病预防控制中心设备采购

数量：1

预算金额（元）：2000000.00

单位：批

简要规格描述：1、电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS） 1台（核心产品）；2、全自动碘元素分析仪 1台（核心产品）；3、实验室污水处理系统 1台；4、生物安全柜（单人） 2台；5、生物安全柜（双人） 2台；6、立式压力蒸汽灭菌器 2台；7、过氧化氢消毒器 1台；具体商务技术要求详见采购文件。

合同履行期限：从合同签订之日起至保修服务期结束。

本项目（ 不 ）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具备医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）。

3.2.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

3.3.供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在直接控股、管理关系的；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

获取时间：2022年10月12日至2022年10月19日，每天上午10:00至13:00，下午15:30至19:00（工作日报名）

获取地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 业务二部

获取方式：线下获取

获取招标文件时应当提供的资料：法定代表人授权委托书原件及被授权人的身份证原件、供应商营业执照或其他组织资格证书（复印件加盖供应商公章）、医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）（复印件加盖供应商公章）。

售价（元）：200

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年11月01日11：00时（北京时间）

投标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 第1会议室

开标时间：2022年11月01日11：00时（北京时间）

开标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 第1会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：和布克赛尔蒙古自治县疾病预防控制中心

地址：和布克赛尔蒙古自治县和布克赛尔镇哈尔尕图南路15号

联系方式：0990-6714037

2.采购代理机构信息

名 称：新疆品创项目管理咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 业务二部

联系方式：0991-5221699

3.项目联系方式

项目联系人：甘甜

电话： 0991-5221699

# 第二章  投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| １ | 1.1项目名称 | 和布克赛尔蒙古自治县疾病预防控制中心设备采购 |
|  | 1.2标项名称 | 和布克赛尔蒙古自治县疾病预防控制中心设备采购 |
|  | 1.3项目编号 | 2022PCGK128 |
|  | 1.4采购人 | 和布克赛尔蒙古自治县疾病预防控制中心 |
|  | 1.5采购方式 | 公开招标 |
|  | 1.6资金来源 | 一般预算资金 |
|  | 1.7资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 1.8采购内容 | （1）电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS） 1台 （核心产品） （2）全自动碘元素分析仪 1台 （核心产品） （3）实验室污水处理系统 1台 （4）生物安全柜（单人） 2台 （5）生物安全柜（双人） 2台 （6）立式压力蒸汽灭菌器 2台 （7）过氧化氢消毒器 1台 供应商须对上述采购内容全部报价，按照《开标一览表》格式分别填写价格等内容，不得有缺漏项，否则，按无效投标处理。 |
| 2 | 预算及最高限价 | （1）电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS） 1台，最高限价126万元； （2）全自动碘元素分析仪1台，最高限价26万元； （3）实验室污水处理系统1台，最高限价5.6万元； （4）生物安全柜（单人）2台，最高限价5.2万元； （5）生物安全柜（双人）2台，最高限价7.6万元； （6）立式压力蒸汽灭菌器2台，最高限价5.6万元； （7）过氧化氢消毒器1台，最高限价24万元； 本项目预算及最高限价：200万元。供应商每种设备的投标报价均不得超过该设备的最高限价，否则，按无效投标处理。 |
| 3 | 质量标准 | 合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收） |
| 4 | 供应商资格 | 4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 4.2本项目特定资格要求：供应商须具备医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）。 4.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。（注：招标代理机构在开标时间后至资格审查结束前通过上述查询渠道进行网上查询，对存在“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”情形的供应商，资格审查不合格，投标无效，同时其信用信息查询记录作为证据存档。） 4.4供应商不得存在下列情形之一： （l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。 （2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在直接控股、管理关系的； （3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4.5本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 投标文件份数 | 纸质版投标文件正本1份，副本4份，正本和副本应分别装入信袋内；《开标一览表》1份（单独密封）；电子版投标文件（U盘形式提供，电子版投标文件应为正本投标文件的扫描件）1个（单独密封）；密封要求见本表第12项要求； 供应商未按上述要求提供投标文件，将导致投标被否决。 |
| 6 | 投标文件递交截止时间 | 2022年11月01日11：00时（北京时间） |
| 7 | 投标有效期限 （实质性条款） | 投标截止后90天（日历日） |
| 8 | 投标文件递交地点 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼第1会议室 |
| 9 | 开标时间、开标地点 | 2022年11月01日11：00时（北京时间） 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼第1会议室 |
| 10 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 11 | 投标保证金 | 金额：29000.00元（贰万玖仟元整） 供应商应于2022年11月01日11:00时（北京时间）前，将投标保证金由供应商账户缴纳至采购代理机构指定账户。投标保证金应采用人民币，以非现金形式的电汇、网银支付等方式提交。 账户名称：新疆品创项目管理咨询有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市安居南路支行 账号：107685372797 行号：104881005046 注：1、如果发现供应商有围标、串标行为，其投标无效，且投标保证金将被没收，不予退还； 2、投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，其投标将被否决，供应商应充分考虑资金在途时间； 3、供应商缴纳投标保证金时，须备注“二部128”。 |
| 12 | 投标文件密封标识及要求 | 纸质版投标文件封面/纸质版投标文件密封袋封面/电子版投标文件密封袋封面/《开标一览表》密封袋封面均应按照以下内容标识并加盖投标供应商公章。“正本”、“副本”如有不一致时，以“正本”为准。投标文件正本与副本须分开密封装订（并须在外封套及封皮注明“正本”、“副本”字样）： - 采购代理机构：新疆品创项目管理咨询有限公司 (2)标项名称：和布克赛尔蒙古自治县疾病预防控制中心设备采购 (3)项目编号：2022PCGK128 ⑷供应商名称、地址、授权代表姓名、联系电话： ⑸注明“开标时间前不准启封” 、“正本”、“副本”、“电子投标文件”、“开标一览表”字样。 供应商未按上述要求提供投标文件的，将导致投标无效。 |
| 13 | 对招标文件的质疑 | 供应商如需对招标文件内容质疑，须按以下要求提出： ①接受对招标文件提出质疑的截止时间：2022年10月28日16:00时（逾期不予受理），供应商应在法定质疑期内一次性提出所有质疑内容。 ②质疑函应以书面形式（按照财政部94号令要求）通知采购代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 ③联系部门：新疆品创项目管理咨询有限公司 业务二部 ④联系电话：0991-5221699 ⑤通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 |
| 14 | 履约保证金 | 无。 |
| 15 | 交货期 （实质性条款） | 合同签订生效后60天内全部货物到买方指定地点并安装调试完毕。 |
|  | 交货地点 （实质性条款） | 和布克赛尔蒙古自治县疾病预防控制中心，具体为买方指定地点。 |
| 16 | 付款方式 （实质性条款） | 合同签订生效后，首付款支付60%，全部货到甲方指定地点并安装调试完毕，甲方支付35%，剩余5%待保修期结束之后支付。 |
| 17 | 保修期 （实质性条款） | 1年（自全套设备验收合格之日起计算） |
| 18 | 政府采购政策 | 18.1本项目不专门面向中小企业采购。 18.2根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号文）、新财购 〔2022〕22号规定，本次采购标的所属行业为工业制造业。符合以下条件的中小微型企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。 （1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 （2）本次投标供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 （3）根据上述文件规定，对满足以上（1）（2）两项条件并按照规定格式提供《中小企业声明函》的小微企业的投标总报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （4）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 （5）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。 （6）符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 18.3节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度： 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。 （1）本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。 （2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 19 | 其他说明 | 19.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 19.2非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 |
| 20 | 公证费 | 公证费：500元，由中标单位支付。 公证单位：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐西域公证处 联系人：张燕 联系电话：18199162089 |
| 21 | 招标代理服务费 | 交纳时间：中标单位在《中标通知书》核发前交纳。 交纳金额：参照原发改价格[2011]534号文件规定标准收取。 账户名称：新疆品创项目管理咨询有限公司 开户行名称：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市安居南路支行 账号：107685372797 行号：104881005046 |
| 22 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 |  |

二、投标须知

（一）总则

1. 项目说明

1.1 本项目概况详见投标须知前附表表（以下简称“前附表”）第1项所述。

1.2本招标项目已经批准，已具备招标条件，现对该项目组织进行公开招标。

1.3本招标项目供应商的资格审查采取资格后审方式。本次招标不接受联合体投标、不接受备选方案。

2. 招标范围

2.1本招标项目招标范围已通过“前附表”第1项采购内容所述，指本项目招标文件中范围内所要求的所有工作内容。

3. 适用法律及约束力

3.1 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。供应商一旦购买了招标文件并参加本项目，即被认为接受了招标文件中的所有条件和规定。

3.2供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

4. 招标项目实施要求

4.1质量标准已通过“前附表”第3项所述。

4.2 供应商与采购人签订合同后，按照招标文件及合同相关的要求编制现场服务计划。

5. 交货期及交货地点

5.1 交货期已通过“前附表”第15项所述；交货地点已通过“前附表”第15项所述。

6. 资金来源

6.1采购单位的资金通过“前附表”第 1 项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。

7. 供应商资格要求

供应商资格要求须满足“前附表”第4项要求。

8. 投标费用

供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

9. 授权委托

9.1 供应商代表为法定代表人的，须持有法定代表人资格证明书和法定代表人身份证；供应商代表不是供应商的法定代表人的，须持有法定代表人授权委托书和授权代表人的本人身份证。

10. 联合体投标

10.1投标须知前附表中接受联合体投标的，供应商可以联合体形式投标，否则联合体投标视为无效投标；接受联合体投标的，除应符合本章第7款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（2）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

11.信用信息查询

11.1查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

11.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

11.3招标代理机构在开标时间后至资格审查结束前通过上述查询渠道进行网上查询，对存在“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”情形的供应商，资格审查不合格，投标无效，同时其信用信息查询记录作为证据存档。

11.4两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（二）招标文件

12. 招标文件的组成

12.1 招标文件包括下列内容

第一章 招标公告

第二章投标须知前附表及投标须知

第三章 合同条款

第四章 采购需求

第五章 投标文件格式

12.2招标的最小单位是标项。招标文件未分标项的，供应商须对全部招标内容投标，不得部分投标；招标文件分标项的，供应商应当以标项为单位编制并提交投标文件。

12.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

12.4 招标文件由本文件及由采购人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。

12.5 招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标项目中均称招标文件补充。

12.6 招标文件补充作为招标文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

12.7 供应商应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其注意可能引起“否决投标”、“拒绝”、“投标无效”、“评审不予通过”等的条款，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

13. 招标文件的获取

13.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日，具体期限见招标公告。

13.2凡符合资格要求并有意参加投标的供应商, 须经采购代理机构报名审核通过后获取。

14. 招标文件的澄清或修改

14.1供应商若对招标文件有任何疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。本项目接受对招标文件质疑的截止时间见“前附表”第13项，供应商须在截止时间前一次性提出对招标文件质疑内容。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

14.1.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

14.1.2质疑项目的名称、编号；

14.1.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

14.1.4事实依据；

14.1.5必要的法律依据；

14.1.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。

14.2采购人可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以发布公告或书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

14.3投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注本项目招标公告发布网站上本项目的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任；供应商对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在投标截止时间后递交的投标文件视为无效投标文件。

15. 投标报价

15.1 本招标项目使用的货币为 人民币 ，实施时亦以 人民币 支付。

15.2 投标报价为本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受（除非采购人另有约定），否则，在评标时将视为投标无效。

15.3所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物、服务等的费用和所需缴纳的所有税、费等。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

15.4供应商应按本文件给定的格式填报《开标一览表》及《分项报价明细表》，《开标一览表》中价格填报处不应有空白，如无费用可填报“/”。

15.5供应商对投标报价若有说明应在《开标一览表》显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑。报价优惠应对应《开标一览表》及《分项报价明细表》提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、免费培训等其他形式的优惠，将不被允许并不予接受。

15.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，如招标文件未提供相关格式的，应由投标人自行设计编写。

15.7供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用。

15.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价遵照如下规定处理：供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

16.投标保证金

16.1投标保证金是为了保护采购人和招标机构免遭因供应商的违规、违约行为而引起的风险，采购人/代理机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收供应商的投标保证金。中标人如未能按招标文件要求与采购人签署项目合同并提交履约保证金，视为供应商违约，则采购人有权没收中标人投标保证金。

16.2 供应商应提交投标保证金，并作为其投标的一部分。招标文件《前附表》规定交纳投标保证金的，供应商应按招标文件《前附表》规定的要求提交保证金，投标保证金有效期应与招标文件规定的投标有效期一致。供应商未按照招标文件《前附表》要求提交投标保证金的，投标无效。

16.3招标文件接受联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.4 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出5个工作日内退还。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

16.5 中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

16.6 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

16.6.1 供应商在规定的投标有效期内撤回其投标；

16.6.2 中标人无正当理由拒绝按规定与采购人签订合同或未能在规定期限内签署合同的或未按招标文件要求提交履约保证金的。

16.7 供应商办理投标保证金退款申请手续须提供以下资料：

16.7.1 供应商清晰的单位名称、开户银行名称、银行账号、银行行号。

16.7.2 中标方办理投标保证金退款申请时，中标方还须提供与采购人签订的已加盖中标方公章的合同全本复印件或扫描件一份，以便及时发布合同公示。

特殊说明：中标人须自项目验收合格后5个工作日内，将经采购人签章确认的《验收书》复印件1份加盖中标人公章提交至采购代理机构。

17. 招标答疑会和现场踏勘

17.1本项目不组织招标答疑会。

17.2 采购人不组织供应商进行现场踏勘，供应商如认为有必要应自行在投标截止时间前对项目服务现场和周围环境进行勘察，以获取须供应商自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用及风险由供应商自己承担。

18. 投标有效期

18.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期不足的，投标无效。

18.2 在特殊情况下，采购人在原定的投标有效期内，可以根据需要以发布公告或书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改或撤回其投标文件。

（三） 投标文件的编制

19. 投标文件编制要求

19.1供应商提交的投标文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。

20. 投标文件编制的依据

20.1 采购人提供的采购需求及有关资料；

20.2 本招标文件及招标文件的修改或者澄清；

20.3 相关的法律、法规和规定。

21. 投标文件的组成：资格响应文件、商务响应文件、技术响应文件、报价响应文件。

21.1资格响应文件组成：

（1）供应商营业执照或其他组织资格证书，复印件加盖公章；

（2）法定代表人资格证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明（法定代表人授权委托书原件放入正本，其他为复印件）；

（3）供应商近三个月连续依法纳税及缴纳社会保险（如供应商的社会保险为委托其他机构代缴，应提供代缴协议及相关缴纳凭证等证明资料）相关证明资料;

（4）供应商经审计的2021年度的财务报告（投标单位成立不满一年的不需提供）；复印件加盖公章

（5）供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件放入正本）；

（6）供应商医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件），复印件加盖公章；

21.2商务响应文件组成：

（1）投标承诺书；

（2）供应商所投货物制造商的医疗器械生产许可证、注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)，复印件加盖公章；

（3）商务及合同条款偏离表（至少须包括对本文件《投标须知前附表》提出的“交货期”、“交货地点”、“保修期”、“付款方式”、“投标有效期”五项实质性商务内容逐条响应，否则，投标无效）；

（4）售后服务承诺书；

（5）所投产品（2019年1月1日至今）（且为所投型号）销售业绩，提供有效业绩证明资料；

（6）供应商认为有必要提供的其他资料。

21.3技术响应文件组成：

- （1）技术服务条款偏离表（供应商提供的《技术服务条款偏离表》须对照第四章《采购需求》所有条款按顺序逐条列出是否响应及实际响应参数内容，技术参数中有具体数值要求的，供应商须在《技术服务条款偏离表》中标注所投产品的实际参数数值，经评标委员会认定照搬照抄招标文件第四章《采购需求》技术参数、不注明实际参数者均视为未响应招标文件，将导致投标无效）, 对采购需求中标注★号的条款及要求提供证明文件或资料、截图、证书、检验报告、技术白皮书等各类证明资料的，须在“备注”栏说明该项内容证明资料、在《投标文件》的具体页码；

- （2）产品详细配置清单及参数说明

（3）供应商所投产品应提供国家或省市自治区级权威检验检测部门出具的检验检测报告或对外公开发行的宣传彩页或者设备出厂原始数据作为其技术指标的支持资料

（4）投标人认为有必要提供的声明及文件资料

21.4报价响应文件组成：

（1）开标一览表；（须对采购内容全部报价，按照给定格式分别填写价格等内容）

（2）分项报价明细表

（3）报价需要的其他资料。

22. 投标文件的编制及格式

22.1供应商提供的投标文件应按照本须知第20条规定的内容编制，其中，第21.1（1）—（7）、第21.2（1）—（4）、第21.3（1）—（3）、第21.4（1）—（2）为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

22.2供应商提供的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展），并保证所提供的资料的真实性。未提供格式的，供应商可自行编制。

22.3投标文件严禁涂改或行间插字和增删，除非这些修改是根据采购人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，必要的修改处必须有供应商法人代表或其授权代表人签字并加盖供应商公章，否则，投标无效。

22.4供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

23. 投标文件的份数和签署

23.1 供应商应当按照本须知前附表第5项规定的份数提交投标文件。

23.2 投标文件均须印刷体打印。

23.3 投标文件签署要求均应符合招标文件相关要求。

23.4投标文件未按照上述规定编制，初步评审将不予以通过。

（四） 投标文件的递交

24. 投标文件的封装与标记

24.1供应商可将投标文件的资格、商务、技术、报价部分分开装订，也可装订成一册，但分为四个部分，并编制目录便于评审。

24.2 除特别说明外，全套响应文件的书面部分均须使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

24.3供应商应当按照本须知前附表第12项密封要求提交投标文件。

25. 投标文件的提交

供应商应当按照本投标须知前附表所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。未按招标文件规定时间、地点送达或未按招标文件要求封装、标识、提交的投标文件将被拒绝接收。

26. 投标文件提交的截止时间

26.1 投标文件提交的截止时间详见投标须知前附表规定。

26.2 采购人可按本招标文件第14条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在上述情况下，采购人与供应商在原投标截止时间前的全部权力和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

26.3 截至投标文件递交截止时间，采购人收到的投标文件少于3个的，采购人将依法重新组织招标。评标过程中有效供应商少于3个的，应终止评标，由采购人依法重新组织招标。

27. 迟交的投标文件

供应商在本投标须知前附表规定的投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝并退回供应商。

28. 投标文件的补充、修改与撤回

28.1 供应商在投标须知前附表规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件。

28.2 供应商对投标文件的补充、修改或撤回，应按本招标文件第 24 条的规定编制、密封、标识和提交，并在内层和外层封套上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样。

28.3 在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件。

（五） 开标

29. 开标

29.1 招标会将于前附表规定的时间和地点召开，邀请供应商代表参加。评标委员会成员不得参加开标活动。供应商委派开标代表参加开标会议的，与会的供应商代表应在投标文件递交登记表上签字确认其投标文件已递交。开标前不得开启投标文件。

29.2 开标程序

29.2.1供应商不足3个的，不得开标。

29.2.2 开标由采购人或采购代理机构主持；

29.2.3 宣读开标纪律，介绍采购人、监督人（或公证人员）；

29.2.4 由监督人（或公证人员）随机抽取的供应商授权代表检查所有递交的投标文件的送达时间、密封情况；

29.2.5由采购代理机构工作人员按投标文件送达时间正顺序当众拆启投标文件，宣读《开标一览表》中供应商的名称及货物名称、数量、价格等内容；如唱标人宣读的内容与投标文件不一致时，供应商代表应当场提出。

29.2.6按本文件第 28 条已提交了可接受的撤回通知的投标文件及无效投标文件将不予开封。

29.2.7 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

29.3 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，可按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

29.4 采购人或采购代理机构应对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

30. 资格审查

30.1开标结束后，采购人按照本须知第21.1条资格响应文件要求的（1）-（7）项内容对各供应商进行资格审查，同时由招标代理机构按照《投标须知前附表》第4.3项要求对所有供应商进行信用记录查询，并将查询结果书面记录资料提交采购人。供应商资格审查不合格的，其投标无效。

30.2合格供应商不足三家的，不进行评标。

（六） 评标

31. 评标委员会与评标

31.1 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的名单在评标结果公告前应当保密。

31.2 本项目评标委员会由5人组成，其中：专家库中随机抽取专家4人,采购人代表1人。

31.3 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

31.4 评标委员会组长由评标委员会成员推举产生，并与评标委员会其他成员有同等的权利和义务。采购人代表不得担任评标委员会组长。

31.5 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

31.6 评标委员会根据招标文件确定的评比标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

31.7在评标过程中，评标委员会发现有证据表明供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标作无效标处理。并在评标报告中说明。

32. 投标文件的澄清

32.1 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，供应商对评审中评标委员会书面提出的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，供应商以采用书面形式的澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

32.2 供应商未按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

33. 投标文件的评审、比较

33.1 投标文件符合性审查

33.1.1评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过资格审查的供应商的投标文件进入详细评审。

33.2 投标文件的详细评审

33.2.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的供应商为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标委员会将按供应商综合得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

33.2.2评审中，评标委员会可以对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，在规定的时限内要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

33.2.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

33.2.4使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

33.2.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人和采购代理机构沟通并作书面记录。采购人和采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.2.6评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

33.2.7评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

33.2.8 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对供应商的投标文件进行评审和比较，供应商最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会确定供应商最终得分向采购人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。

34. 评标的办法和标准

34.1 本招标项目评标办法为综合评分法

34.2 审查

34.2.1 资格审查

34.2.2 投标文件符合性审查

34.2.3 投标文件详细评审

（1）投标报价评审

（2）投标文件商务部分、技术部分评审

34.3 评标的具体评审办法和标准

34.3.1资格审查

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 审 查 表 | 1 | 供应商营业执照或其他组织资格证书，复印件加盖公章 |  |  |  |  |
|  | 2 | 法定代表人资格证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明，授权委托书原件放入正本 |  |  |  |  |
|  | 3 | 供应商近三个月连续依法纳税及缴纳社会保险（如供应商的社会保险为委托其他机构代缴，应提供代缴协议及相关缴纳凭证等证明资料）相关证明资料; |  |  |  |  |
|  | 4 | 供应商经审计的2021年度的财务报告（投标单位成立不满一年的不需提供），复印件加盖公章 |  |  |  |  |
|  | 5 | 供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，原件放入正本 |  |  |  |  |
|  | 6 | 供应商医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件），复印件加盖公章； |  |  |  |  |
|  | 7 | 投标保证金缴纳凭证（网上或网下支付凭证打印或复印件） |  |  |  |  |
|  | 8 | 信用查询记录未出现《投标须知前附表》第4.3项所述违法或失信情形。 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 采购人代表签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：上述每一项审查，供应商通过的，以“√”标记；否则，以“×”标记。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。资格审查不合格的供应商，投标无效。 |  |  |  |  |  |  |

34.3.2符合性审查

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 表 | 1 | 投标文件组成完整，主要内容按招标文件规定的内容、格式、份数、填写装订 |  |  |  |  |
|  | 2 | 供应商对《前附表》第1.8项内容全部报价，未出现缺漏项；且投标总报价及每种设备报价均未超过《前附表》规定的最高限价 |  |  |  |  |
|  | 3 | 供应商未出现对同一货物做出两个以上报价且未明确效力的 |  |  |  |  |
|  | 4 | 投标保证金的缴纳主体与供应商一致且按照招标文件要求的金额、方式提供 |  |  |  |  |
|  | 5 | 投标文件份数按照招标文件《前附表》第5项要求提供 |  |  |  |  |
|  | 6 | 投标文件按照招标文件第二章第21项要求的资格、商务、技术、报价部分提供必备项内容 |  |  |  |  |
|  | 7 | 投标文件载明的“交货期”、“交货地点”、“保修期”、“付款方式”、“投标有效期”符合招标文件要求 |  |  |  |  |
|  | 8 | 投标承诺书按招标文件规定格式、内容完整提供，且按招标文件要求签字、盖章 |  |  |  |  |
|  | 9 | 投标文件未附有采购人不能接受的条件 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：上述每一项审查，供应商通过的，以“√”标记；否则，以“×”标记。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。初步评审合格的供应商方可进入详细评审阶段。 |  |  |  |  |  |  |

34.3.2详细评审

符合性评审合格的供应商方可进入详细评审阶段。详细评审分为投标文件商务、技术部分评审和投标报价评审。其中，报价部分30分，商务部分20分，技术部分50分，合计满分100分。

34.3.3具体评审内容及标准

报价评审

| 评审因素 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100（小数点保留两位） |

商务评审

| 评审因素 | 评审内容 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（20分） | 售后服务评分 | 10 | ①售后服务方案（含售后服务承诺书、售后服务响应时间、故障处理措施、培训计划等）： 方案表述条理清晰,内容全面完整，方案制定科学合理，可操作性强，得5分； 方案表述条理清晰，但内容不够完整或方案制定有不科学或不合理处，得3分； 没有提供方案或提供的方案与本项目采购内容不符，得0分。 ②提供详尽完备的履约验收方案（含具体验收流程和履约保障措施）： 方案表述条理清晰,内容全面完整，方案制定科学合理，可操作性强，得3分； 方案表述条理清晰，但内容不够完整或方案制定有不科学或不合理处，得2分； 没有提供方案或提供的方案与本项目采购内容不符，得0分。 ③疆内设有售后服务网点，得1分，提供有效证明文件（如租房合同或与本地公司合作协议，复印件加盖公章，否则不计分）； ④疆内具备售后服务维修工程师，得1分，提供有效证明文件（如工程师简介、社保证明，复印件加盖公章，否则不计分）。 |
|  | 业绩评分 | 8 | 所投产品（且为所投型号）2019年1月1日至今销售业绩，评审标准为：提供核心产品满2个业绩证明资料+非核心产品2个业绩证明资料的，计作一项有效业绩，得2分，按此类推，最多得8分。提供有效业绩证明资料中标通知书和合同（复印件加盖公章），证明资料应清晰反映货物名称、品牌型号、合同金额、签订日期、合同签字盖章页信息。未按要求提供证明资料的不计分。 |
|  | 政府采购节能环保政策优惠功能评分 | 2 | 供应商所投开标一览表所列货物如属于政府优先采购产品类别，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每提供一个证书加0.5分，最高2分。 |
| 技术部分（50分） | 技术参数响应 | 50 | 供应商须在《技术服务条款偏离表》中对第四章《采购需求》所有条款逐条说明响应内容及是否存在偏离等情况： 1）全部满足第四章《采购需求》所有条款的，得50分； 2）对第四章《采购需求》标注★号的条款每出现一条负偏离，扣3分，扣至0分为止； 3）对第四章《采购需求》未做★号标注的条款每出现一条负偏离，扣1分，扣至0分为止。 |

35. 定标原则

35.1 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法和标准，按照供应商综合得分排序确定出前三名作为中标候选人推荐给采购人。

35.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

36. 评标过程的保密

36.1凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

36.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人或者评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

36.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或者其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

（七） 授予合同

37. 确定中标人

37.1 中标的标准

37.1.1投标文件满足招标文件全部实质性要求；

37.1.2 具有良好的履行合同的能力和条件；

37.1.3 能够最大限度满足招标文件的各项要求；

37.2 采购人将确定资格合格的中标候选人为中标人。

38. 授予合同的准则

38.1 采购人将把合同授予经确认的中标人。

39. 中标通知

39.1采购人依据评标委员会推荐的中标候选人排序确定排名第一的中标候选人为中标人后，将对中标结果公示1工作日，同时向中标人发出中标通知书。

39.2 供应商对中标或者成交结果有异议的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商；作出答复前，将暂停采购活动。

39.3 中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

40. 合同的签订

40.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

40.2 招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标项目，且投标保证金将被没收。

40.3 招标文件和中标人的投标文件均是该书面合同的附件。

40.4 中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推，或采购人重新组织招标。

40.5 政府采购合同自签订之日起2个工作日内，采购人应当在网上发布合同公告。

41.质疑与投诉

41.1、供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。本项目对招标文件内容提出质疑截止时间见前附表第13项规定。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

41.2、质疑函内容

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。

41.3、采购人在收到供应商的书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

41.4、提出质疑的供应商对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标监督管理部门投诉。政府招标监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

42. 履约担保（本项目不适用）

42.1 中标人须在与采购人签署合同前按招标文件有关要求提交履约担保。中标人应按照下列规定的方式和金额向采购人提交履约担保。

42.1.1 履约担保采用下列  /  方式

（1）、履约保证金担保方式： /

1） 银行汇票；2） 支票；3）银行转账；4）担保公司担保；5）采购人与供应商协商确定的其他担保方式。

42.1.2 履约保证金：见投标须知前附表第14条。

42.2 如中标人不能按照投标须知第40条的规定执行，采购人将视为中标人放弃中标项目；已经订立合同的，采购人有充分理由解除合同，给采购人造成损失的，放弃中标项目的中标人应当赔偿。

43.招标代理服务费

43.1 中标人应按本招标文件的规定，在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付中标服务费。采购代理机构也可直接从中标人的投标保证金内扣除。

43.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额（即中标通知书中载明的中标金额）。

43.3具体收费标准详见《前附表》。

44. 其他

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆品创项目管理咨询有限公司。

- 合同条款

政府采购合同

项目名称：和布克赛尔蒙古自治县疾病预防控制中心设备采购

项目编号：

甲方：和布克赛尔蒙古自治县疾病预防控制中心

乙方：

签订日期：20    年   月    日

和布克赛尔蒙古自治县疾病预防控制中心设备采购合同

甲方：和布克赛尔蒙古自治县疾病预防控制中心  乙方：

地址：                                      地址：

电话：                                       电话：

传真：                                     传真：

由甲方委托新疆品创项目管理咨询有限公司就和布克赛尔蒙古自治县疾病预防控制中心设备采购               事宜，经新疆品创项目管理咨询有限公司组织招标、招标编号为（    ），于    年   月   日开标，经评标委员会评定，经甲、乙双方协商、确认，现就甲方向乙方采购           （后附中标通知书） ，中标金额（总额合计）达成以下采购协议：

一、设备生产厂家、名称、规格型号、数量

设备生产厂家：

设 备 名 称：

设备规格型号：

数        量：

配        置：以乙方在招标现场提供投标书配置清单说明为准。

二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限：

合同签订生效后60天内全部货物到买方指定地点并安装调试完毕。如乙方未能按时履行到货时间要求，则按每超出一天时间，由甲方扣除合同款总额的千分之一作为滞纳金。

货到现场后完成整套设备的安装调试、包括将直至交付甲方正常使用、对甲方工作人员的使用、技术培训，整机（含招标现场乙方承诺增配合格标准为准）。

保修1年，保修期内，设备在非人为因素造成的故障由乙方无偿提供人工维修及配件的供给。2小时电话响应，4小时到达现场，24小时内解决故障，如乙方未能按时履行合同条款，甲方则按每延误一次扣除设备款总额的千分之一作为制约滞纳金处理。

1、交（提）货地点、方式   和布克赛尔蒙古自治县疾病预防控制中心 （具体为买方指定地点）

2、运输方式及到达站和费用负担  乙方负责

3、验收标准、方法及提出异议期限   根据甲方要求验收。

4、随机备品、配件工具数量及供应办法   乙方负责

5、结算方式及期限合同签订生效后，首付款支付60%，全部货到甲方指定地点并安装调试完毕，甲方支付35%；剩余5%待保修期结束之后支付。

三、其他约定：

1、培训：装机后，乙方在保修期内提供现场培训。

2、其他：未尽事宜，以乙方在招标现场填写的询标记录书为准。

四、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。

五、违约责任：（按经济合同法和有关条例规定，当事人也可约定）。

六、本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由  和布克赛尔蒙古自治县 仲裁委员会仲裁（当事人双方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）

七、此合同一式四份，甲乙双方各执两份。合同履行地：和布克赛尔蒙古自治县疾病预防控制中心。

甲方：单位名称 （章）                    乙方：单位名称（章）

和布克赛尔蒙古自治县疾病预防控制中心

签约代表：                               签约代表：

20年    月    日                         20年    月    日

第四章 采购需求

一、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS） （核心产品） | 1台 | 合同签订生效后60天内全部货物到买方指定地点并安装调试完毕 |
| 02 | 全自动碘元素分析仪（核心产品） | 1台 |  |
| 03 | 实验室污水处理系统 | 1台 |  |
| 04 | 生物安全柜（单人） | 2台 |  |
| 05 | 生物安全柜 （双人） | 2台 |  |
| 06 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 2台 |  |
| 07 | 过氧化氢消毒器 | 1台 |  |

- 二、设备详细技术参数

- 1、电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）（核心产品）

- 设备名称：电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）（核心产品）

- 数量：1台

- 技术要求：

1.电感耦合等离子体质谱要求包含以下核心部件：

1.1离子透镜组：通过可施加电压的提取透镜，有效聚焦待测离子，保证待测离子以最佳传输效率进入碰撞反应池；通过偏转透镜多次偏转离子束，实现离子束与中性粒子的完全分离，降低系统背景噪声；

1.2碰撞反应池：置于离子透镜组之后的具备多极杆离子约束构件的在线干扰消除装置，能有效去除质谱干扰，保证测定结果的准确性；

1.3质量分析器：通过四级杆的质量扫描实现待测元素的定性检测

1.4检测器：经过质量排序的待测离子经过90度偏转后进入数模拟式检测器，转变为可记录的电信号，实现离子的定量检测；

1.5仪器适用于不同应用领域的各类样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足环境、食品、地质、化工、生物、材料等分析要求；

2、硬件要求

2.1雾化器：耐高盐、高效石英同心雾化器；

2.2雾室：双通道石英雾室，雾室外配置全包裹式半导体制冷装置，提升去溶效果；

2.3整机气路控制：进样系统配备≥4个高精度气体质量流量计，碰撞反应池配备≥1个高精度气体质量流量计，需提供气路结构硬件图示及软件中对应的气体流量控制参数截图；

2.4炬管：一体式石英炬管，无O型圈设计，拆卸和安装方便，炬管X/Y/Z定位可由步进电机控制自动完成；

2.5接口：镍制样品锥和截取锥组成的接口，要求锥数量≤2个，为防过多基体进入后续质谱系统，要求在保证灵敏度的前提下锥孔径尽可能小，采样锥孔径≤1.0mm，截取锥孔径≤0.45mm；若截取锥采用嵌片等昂贵耗材，须另配高灵敏度嵌片和耐高盐嵌片各≥20套；采样锥与截取锥之间不得使用任何气体；

2.6离子源：数控式、固态射频发生器，射频频率≤27.12 MHz，功率范围600~1600W，射频线圈必须水冷设计；

2.7二次放电消除技术：需具备屏蔽矩物理接地技术或其他虚拟接地技术，如非采用屏蔽矩物理接地技术，需额外配≥10套工作线圈，以预防意外放电造成的工作线圈击穿，提供屏蔽矩实物图；

2.8离子透镜：要求由离子提取和离子偏转双系统组成，必须同时装有≥2个提取透镜，可通过分别施加不同电压来实现多种离子提取效果，提升整个质量范围内离子传输效率，须提供2个提取透镜的实物示意图及对应的电压调节参数软件截图；可采用正负双电压调节实现离子的双重偏转，须提供离子束偏转示意图及软件中双电压调节界面截图；透镜系统应采用易拆装设计，可由用户根据需求自行完成维护及更换等操作。

3、碰撞/反应池：

3.1要求具备八极杆设计，具有最佳离子聚焦及传输效率；

3.2碰撞反应池具有温控功能，通过提升池温度加强碰撞反应效果，控温范围55~95℃，0.1℃步进可调，须提供池温控参数软件截图；

3.3碰撞/反应池拥有≥三种工作模式，标准模式（No Gas）、氦气碰撞模式（KED）、高能干扰消除模式，不同模式切换时间≤3秒；

3.4碰撞/反应气体流速可达≥12 mL/min，须提供对应软件截图；

3.5质量分析器：采用Mo材质双曲面四极杆，提供最理想电场分布和最佳丰度灵敏度；

3.6四极杆驱动频率≥2.8 MHz，须提供对应软件截图；

3.7四极杆质量数范围：2~258 amu；

4、检测器：

4.1检测器离子技术范围≥0.1~109 cps，即不使用电子稀释等数学手段下动态范围≥10个数量级，离子离开质量分析器，经90度偏转后进入检测器，降低背景噪音，需提供偏转设计结构示意图；

4.2能够满足从亚ppt级到百分级浓度的测定，在同一次运行中同时测定痕量与常量元素；对于Na标准溶液浓度0、500ppm、1000ppm建立的标准曲线，线性优于0.999；

5、应用要求：

5.1超痕量汞的分析能力：由于Hg元素自身高电离能造成其离子化效率偏低从而成为较难分析元素，因此须提供201Hg超痕量分析数据，要求标准曲线最高点≤0.2ppb，连续分析6个曲线浓度梯度前提下获得DL≤2.0ppt，本底等效浓度BEC≤10ppt。

5.2超痕量硒的分析能力：由于ArAr+多原子离子对Se元素的严重干扰使之成为判断除干扰模式有效与否的关键指标，要求在无须使用如CH4或H2或O2气等反应模式下，可通过He碰撞模式直接将干扰彻底消除，获得78Se的DL≤5.0ppt，BEC≤5.0ppt，同时在7mL/min氦气流速下，78Se的BEC达到2.0ppt。

5.3食品中痕量元素分析能力：由于食品样品种类多、基体复杂，国家标准对重金属元素检出限要求高，要求在无须使用如CH4或H2或O2气等反应模式下，可通过He碰撞模式直接将干扰彻底消除，检出限必须达到As≤10ppt，Cr≤4ppt，Cu≤0.1ppb，Al≤0.5ppb，标准模式下测定，检出限必须达到Pb≤2ppt，Ba≤2ppt，Sn≤3ppt，Cd≤1ppt，Sb≤1ppt；

5.4水质样品检出限要求：在水质样品多元素分析中，一次分析≥26种元素，获得9Be与11B的DL≤6.0ppt，56Fe与78Se的DL≤20ppt，202Hg的DL≤2.0ppb。

6、工作站配置：

6.1配置计算机系统；

6.2配置要求不低于：Intel® 四核3.2 GHz； 4G内存；500G HDD；16倍速DVD；22吋液晶显示器；

6.3激光打印机；

7、操作软件：

7.1操作系统：Windows 10操作系统；

7.2全自动工作条件调谐 ；

7.3具有使用智能手机 (Android或IOS操作系统) 远程控制ICP-MS功能；

7.4虚拟内标法(VIS)通过在已有的多个内标元素之间的插入一个“虚拟”的内标进行校正，虚拟内标更接近目标元素质量数，更可靠地校正各种样品基体效应；

7.5批量数据表功能质量控制标准的在线显示与控制数据直接输出到Microsoft Excel表格（随机配置）或LIMS数据系统；

7.6快速扫描功能：≤2s可以扫描整个质谱图

7.7数据回溯功能：无需建立标准曲线，未分析元素也可在分析之后得到半定量结果。

8、性能指标：

8.1灵敏度【cps/ppm】

8.2低质量数：Li(7) ≥50 M

8.3中质量数：Y(89) ≥240 M

8.4高质量数：Tl(205) ≥200 M (U≥300M)

8.5检测限【3*sigma，ppt】

8.6 Be(9) ≤ 0.5 ppt

8.7 In(115) ≤ 0.1 ppt

8.8 Bi(209) ≤ 0.1 ppt

8.9背景：≤1.0 cps （在质量数9 amu处实测背景）

8.10氧化物产率(CeO+/Ce+) ：≤1.6 %

8.11双电荷产率(Ce2+/Ce+)：≤3.0 %

8.12短期稳定性(RSD)： ≤2% (20 min) (须在1ppb 标准溶液中测定)

8.13长期稳定性(RSD)：≤3% (2 hrs) (须在1ppb 标准溶液中测定)

8.14高盐样品分析性能指标

8.15高盐进样装置测试指标：(CeO+/Ce+) 0.3 %；

8.16稳定性指标：3%NaCl溶液中含10ppb Pb、Cd、Hg、As、Cu、Zn等目标元素，连续进样≥1小时，分析次数≥10次，各目标元素测定结果≤4%；

8.17气溶胶加速技术指标：雾化气调整至正常流量的1/2，同时打开稀释气，Li、Y、Tl灵敏度≥正常雾化气流量条件下灵敏度的50%。

9、基本配置

9.1ICP-MS 主机1台 (含半导体控温、碰撞反应池系统)；

9.2ICP-MS 原装操作软件1套；

9.3循环冷却水机1台；

9.4原装ICP-MS调谐液 1套；

9.5多元素标准溶液   1套；

9.6内标溶液各 1套；

10、配件与耗材：（除主机安装及招标要求之外）：

10.1一体式石英炬管：1根；

10.2蠕动泵进样管：12根；

10.3蠕动泵废液管：12根；

10.4 蠕动泵内标管 ：12根；

10.5采样锥石墨垫圈 ：3个；

10.6 PFA样品管：5米；

10.7超纯机械泵油 ：2升；

10.8采样锥石墨垫片： 1包

- 全自动碘元素分析仪（核心产品）

一、设备名称：全自动碘元素分析仪（核心产品）

二、数量：1台

三、技术要求：

1性能要求：

1.1可实现检测尿碘、水碘、牛奶碘等多种碘检测功能，也可根据需求增加其他检测项目。

1.2尿碘采用《砷铈催化分光光度法》符合（WS/T107.1-2016）。利用碘催化砷铈氧化还原反应，反应速度与碘含量成正比。适用于碘实验室的碘含量分析，可自动完成过硫酸铵添加、样品混匀、自动消解、自动冷却系统、自动添加试剂与样品、搅拌、检测和清洗等全部工作；水碘检测采用国家碘缺乏病参照实验室推荐的方法：《适合缺碘及高碘地区水碘检测的方法研究》中国地方病学杂志2007年第26卷第3期P333-336。

★1.3试剂开放，可提供原厂试剂或使用第三方碘检测试剂，用户也可自行配备。

2.仪器性能参数

2.1全自动碘元素分析仪部分

★2.1.1检测项目范围广，除可以检测尿、水、牛奶等的碘元素含量外，也可根据客户需求增加水质检测的部分项目。

2.1.2检测范围：尿碘：0-1200μg/L，水碘：0-600μg/L。

2.1.3线性：相关系数（r）≥0.9995；

2.1.4灵敏度：最小响应值≤1μg/L 的碘含量；

2.1.5重复性：重复测量结果变异系数（CV）≤3%；

2.1.6准确度：测定国家碘标准物质，测定值在其允许范围内；

2.1.7分析方法：终点法、速率法、两点法等；

2.1.8仪器采用一体落地式设计，箱式结构，整个检测过程(包含消解过程)完全由仪器按照预设程序自动完成。底部装有轮子可不设实验台方便仪器移动。

2.1.9进样方式：采用自动转盘式旋转臂进样，自动转盘式消解盘+自动转盘式反应比色盘+自动转臂进样搅拌。

2.1.10消解单元：直热消解器，保证受热均匀且温度误差极小。内置自动感应式水冷系统，自动升温控温、消解、自动注水冷却。消解反应区域封闭，内置排气装置。

2.1.11消解位：可一次放置≥80个样本。

2.1.12样本杯：需采用一次性样本杯。

2.1.13反应温度：  室温~125℃可调，控温精度0.1℃

2.1.14反应盘：可一次放置≥80个比色杯，采用分立式6mm光径、长方体结构、透紫外线比色杯。

2.1.15搅拌机构：自动旋转式独立搅拌臂，加入样本和试剂后立即充分搅拌，所有转动臂均采用原装花键组装，硬铬工艺，无噪音免维护

2.1.16加样装置：高精度微量陶瓷柱塞泵，进样范围0-1000ul，精度±0.1ul
2.3.1.17液位检测：具有液面自动探测、余量报警和随量跟踪功能

2.1.17试剂盘：需提供≥18个试剂位；

2.1.18自动清洗：具有自动清洗功能，可循环使用
2.1.19测量波长：380-630nm（单/双波长）, 5个测量滤光片，并可用根据客户要求配置滤光片

2.1.20吸光度范围：0-5.0000A；

2.1.21吸光度分辨率：0.0001A；

2.1.22光源：12V长寿命卤素灯

2.1.23光路：石英光纤后分光，采用集成式单孔光电模块

2.1.24分析软件：中文操作界面，软件自动控制仪器；内置调试软件，测试结果存贮，体现吸光度与碘浓度值，数据表格可直接连接打印机打印。

2.1.25运行平台：Windows 7/10 ，软件为原装全中文版；

3、实验室污水处理系统

一、设备名称：实验室污水处理系统

二、数量：1台

三、具体技术要求：

1处理水量≥2000L/D

2设备尺寸约为：L*B*H=1000*600*1200mm

3功率：≤0.5KW

4电源输入：AC220V

5材质：碳钢静电电泳喷塑材质

6占地面积约为；3*2m²

7备注：模块化可定制

8执行标准

8.1《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）

8.2《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准三级排放标准中相关要求

8.3《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准

4、生物安全柜(单人)

一、设备名称：生物安全柜(单人)

二、数量：2台

三、具体技术要求：

1、技术参数

1.1安全柜基本参数：

1.1.1分类：A2型，30%外排，70%循环

1.1.2外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×750mm×2250mm；

1.1.3内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm。

1.1.4台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）

1.1.5风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

1.1.6系统排风总量：≥360m³/h

1.1.7额定功率：≤1100W（包含操作区插座负载500W）

1.1.8噪音等级：≤67dB（A）

1.1.9照明：≥1000lx

★1.1.10过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

1.1.11使用人数：单人

2、生物安全性：

2.1人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应≥1×105

2.2产品安全性：菌落数≤5CFU/次

2.3交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

3、结构功能特点：

3.1柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理；

3.2安全柜裸露工作区三侧壁板采用304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理；

3.3工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内；

3.4工作台面材质为304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中；

3.5福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；

3.6柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；

3.7安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行。

★3.8前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束；

3.9≥4.7寸LCD液晶显示屏，全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并显示过滤器的使用寿命；

★3.10脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式控制玻璃门升降；

3.11遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现；

3.12具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间；

3.13气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压≥450Pa。

3.14前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露；

3.15风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降≤10%

3.16报警系统：

3.16.1玻璃门不在安全高度报警；

3.16.2过滤器压力超高报警

3.16.3过滤器失效更换报警

3.16.4气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警，

3.17安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害

3.17.1安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭

3.17.2紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启；

4、技术文件

4.1 ISO9001质量管理认证

4.2 ISO14001环境管理体系认证

4.3 ISO13485及CE认证

4.4 国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证

4.5具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告

5、生物安全柜(双人)

一、设备名称：生物安全柜(双人)

二、数量：2台

三、技术要求：

1、安全柜基本参数：

1.1分类：A2型，30%外排，70%循环

1.2外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm；

1.3内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。

1.4台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）

1.5风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

1.6系统排风总量：≥500 m³/h

1.7额定功率：≤1900W（包含操作区插座负载500W）

1.8噪音等级：≤67dB（A）

1.9照明：≥1000lx

★1.10过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

1.11使用人数：1—2人

2、生物安全性：

2.1人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应≥1×105

2.2产品安全性：菌落数≤5CFU/次

2.3 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

3、结构功能：

3.1柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理；

3.2安全柜裸露工作区三侧壁板采用304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理；

3.3工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内；

3.4工作台面材质为304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中；

3.5福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；

3.6柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；

3.7结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行。

3.8前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束；

3.9≥4.7寸LCD液晶显示屏，全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并显示过滤器的使用寿命；

★3.10脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式控制玻璃门升降；

3.11遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现；

3.12具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间；

3.13气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压≥450Pa。

3.14前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露；

3.15风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降≤10%

3.16报警系统：

3.16.1玻璃门不在安全高度报警；

3.16.2过滤器压力超高报警

3.16.3过滤器失效更换报警；

3.16.4气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警，

3.16.5安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害

3.16.5.1安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭

3.16.5.2紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启；

4、技术文件

4.1 ISO9001质量管理认证

4.2 ISO14001环境管理体系认证

4.3 ISO13485及CE认证

4.4 国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证

4.5 具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告

- 6、立式压力蒸汽灭菌器

一、设备名称：立式压力蒸汽灭菌器

二、数量：2台

三、技术要求：

1、产品技术参数.

1容积：50L

2提篮数：1

3提篮尺寸：≥Φ365×360

2、产品技术要求

1.额定工作压力0.22Mpa，

2.额定工作温度134℃

3.使用温度105～136℃

4.产品符合YY1007-2010标准，并可提供经国家食品药品监督管理局认可检验中心的检测报告。

5.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，汽水内循环。

6.手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。

7.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。

8.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。

9.自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。

10.电磁阀使用进口品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。

11.微电脑控制，具有器械、敷料、液体等≥5项固定程序，≥2项自定义程序，并具有干燥功能。

12.设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。

13.灭菌腔体温度均匀性：±1℃，干燥温度范围：50~120℃。

14.脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。

15.全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。

16.具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出。

17.具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。

7、过氧化氢消毒器

一、设备名称：过氧化氢消毒器

二、数量：1台

三、具体技术要求：

1用途：适用于医疗卫生单位的门诊、重症监护室、转移病房、隔离室等，对密封空间的空气和物品表面进行彻底的消毒或灭菌；

★2消毒介质：过氧化氢气体（非液态）；

3安装方式：带脚轮，可移动；

4设备主要材质：一体成型吸塑外壳，304不锈钢支架；

5工作温度：＞25℃；

6操作方式：平板电脑远程无线操作；

7过氧化氢气化方式：采用闪蒸技术

8空气加热方式：采用翘片式电热管加热器；

9出口温度：室温；

10噪音：≤60分贝；

11 H 2 O 2储存量：≥3L；

12 H 2 O 2浓度：30-35％；

13 H 2 O 2 用量：≤4ml/m³；

14 适用：≥300m³物表灭菌，≥500m³空间消毒

15 H 2 O 2 加注方式：500ml单独包装；

16 电源要求 ：220VAC，50Hz，≤2KW；

17 消毒时间：30-45min（可调）；

18分解时间：60-120min（可调）；

19记录方式：历史数据应以电子表格或曲线的形式记录在U盘内，确保数据的完整性，长期保存；

★20消毒水平：消亡率 90%，提供权威部门出具的检测报告；

★21灭菌水平：达到10-6灭活水平，提供权威部门出具的检测报告；

22设备应带有过氧化氢催化分解装置，保证残余H 2 O 2浓度：≤1ppm；

23通风：选用国际知名品牌通风风机（如德国EBM、西门子、瑞典奥斯博格等）；

24灭菌效果监测：应提供过氧化氢气体专用化学指示卡或生物指示剂，监测设备的灭菌效果；

25设备应具有房间信息记录功能，用户正常使用时只需输入相应房间编号，便可得到相应的消毒参数；

26应配有过氧化氢气体浓度传感器，实时监测、控制过氧化氢气体浓度，提供实物照片。

27应具有卫生部门出具的消毒产品卫生安全评价报告，需提供复印件；

28生产厂家应通过ISO 9001质量管理体系；

29 ISO 14001环境管理体系；

30 OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证；

31 具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认证）。

第五章投标文件格式

封面

投 标 文 件

标项名称：

项目编号：

采购代理机构名称：

投标单位名称：

投标单位地址：

法定代表人或授权代表姓名：

联系电话：

附件一 供应商营业执照或其他组织资格证书（复印件加盖公章）

附件二  法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书

法定代表人资格证明书

（代理机构名称）：

兹有同志为公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

法定代表人身份证复印件

（人像面）

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

特此证明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系  （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托   （供应商名称） 的 （授权代表姓名）  为我的代理人，以（供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：   性别：  年龄：

部  门：   职务：  电话号码：

代理期限：

代理人身份证复印件

（人像面）

代理人身份证复印件

（国徽面）

供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

附件三  供应商近三个月连续依法纳税及缴纳社会保险（如供应商的社会保险为委托其他机构代缴，应提供代缴协议及相关缴纳凭证等证明资料）相关证明资料;

此处请附：

①供应商2022年近三个月公司连续缴纳税收的凭据或证明材料复印件加盖公章；

②供应商2022年近三个月公司缴纳社会保险的凭据或证明材料复印件加盖公章。

附件四  供应商经第三方审计的2021年度的财务报告复印件（投标单位成立不满一年的不需提供）

附件五  供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录声明书

致：（采购人）

我公司参与（项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：年月日

注：[近三年：指成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。]

附件六

供应商医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件），复印件加盖公章；

附件七投标保证金缴纳凭证（网上或网下支付凭证打印或复印件）

此处请附： ①投标保证金打款凭证

②供应商缴纳保证金的账户信息（作退保证金使用）

开户行名称：

银行账号：

银行行号：

附件八

投标承诺书

（采购人名称）

我方收到并研究了贵方（项目名称、项目编号）项目的招标文件，愿意按照招标文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并承担法律责任。

1、我方提交投标文件，正本1份，副本4份，单独密封的《开标一览表》1份，同时提交电子版投标文件一份（U盘形式）；我方愿按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规的规定及采购文件的规定，自觉履行自己的全部责任。

2、我方同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我方具有约束力。

3、如果我方投标文件被接受，我方将按照招标文件的规定，保证按招标要求和投标文件中的承诺按期、按质、按量交付使用方。

4、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订委托合同并按招标要求提供履约担保。如果我方违约，除投标保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

5、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订政府采购合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人有权废除授标，没收投标保证金，给采购人造成的损失超过投保证金数额的，我方对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择中标单位。

6、一旦我方中标，我方愿意按招标文件要求承担招标代理服务费。

7、贵方的中标通知书和本投标文件将成为构成约束双方合同的组成部分。

8、我方的投标文件自提交投标文件截止之日起有效期为天。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日
附件九

供应商所投货物制造商的医疗器械生产许可证、注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)，复印件加盖公章；

附件十  售后服务承诺书

承诺书格式由供应商自行确定，包括但不限于以下内容：

1、详细的售后服务方案、维保服务计划；

2、保修期内和保修期后，如设备出现故障，派工程技术人员到达现场解决问题的响应时间；

3、培训方案；

4、售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表）；

5、提供技术/维修工程师的人员名单及其职称。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

附件十一

商务及合同条款偏离表

项目名称：                                                  项目编号:

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

供应商（公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：年 月 日

重要说明：供应商在上表中说明的内容，至少须包括对本文件《投标须知前附表》提出的“交货期”、“交货地点”、“保修期”、“付款方式”、“投标有效期”五项实质性商务内容逐条响应，否则，投标无效。

附件十二

所投产品（且为所投型号）2019年1月1日至今销售业绩

| 序号 | 产品名称及规格型号 | 数量规模 | 合同价格 | 业主名称/联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… |  |  |  |

备注：提供业绩证明资料，否则不计分。

供应商（公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

附件十三 供应商认为有必要提供的其他资料

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 请按前附表 中 明 确 的 所 属 行 业 填写） 行业；制造商为（企业名称）   ，从业人员  （填写人数）   人，营业收入为  （填写金额）  万元，资产总额为  （填写金额）  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（请明确注明企业类型）；

2. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 请按前附表 中 明 确 的 所 属 行 业 填写） 行业；制造商为（企业名称）   ，从业人员  （填写人数）   人，营业收入为  （填写金额）  万元，资产总额为  （填写金额）  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（请明确注明企业类型）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（公章）：

日期：  年  月  日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        （项目名称）             项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

附件十四 技术服务条款偏离表

技术服务条款偏离表

项目名称：                                                      项目编号：

| 序 号 | 条款 | 招标规格 | 投标规格 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … ….. |  |  |  |  |  |

说明：供应商提供的《技术服务条款偏离表》须对照第四章《采购需求》所有条款按顺序逐条列出是否响应及实际响应参数内容，技术参数中有具体数值要求的，供应商须在《技术服务条款偏离表》中标注所投产品的实际参数数值，经评标委员会认定照搬照抄招标文件第四章《采购需求》技术参数、不注明实际参数者均视为未响应招标文件，将导致投标无效）, 对采购需求中标注★号的条款及要求提供证明文件或资料、截图、证书、检验报告、技术白皮书等各类证明资料的，须在“备注”栏说明该项内容证明资料、在《投标文件》的具体页码；

供应商（公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期： 年 月 日

附件十五  技术支持资料

供应商所投产品应提供具有检测资质的检验检测部门出具的真实有效的检验检测报告（反映主要参数内容的部分，复印件）、对外公开发行的印刷版彩页作为技术支持资料。

附件十六

开标一览表

供应商名称：

项目名称：                                                                    项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 | 制造商名称 | 设备价（元） | 安装调试费（元） | 运杂费(元) | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）（核心产品） | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 全自动碘元素分析仪（核心产品） | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 实验室污水处理系统 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 生物安全柜（单人） | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 生物安全柜 （双人） | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 2台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 过氧化氢消毒器 | 1台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  | （小写金额） （大写金额） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章：

日期： 年  月  日

附件十七分项报价明细表

| 项 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 产品名称 | 规格型号 | 原产地和制造商名称 | 价格 |  |  |
|  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |  |
|  | 专用工具 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 货物费用小计 |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 技术支持费 |  |  |  |  |  |
|  | 培训费 |  |  |  |  |  |
|  | 运输与保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期： 年  月  日