伊犁哈萨克自治州中医医院医疗

设备（第二批）采购项目
公开招标文件

文件编号：XJDB-2022GK-071号
采购人：伊犁哈萨克自治州中医医院

采购代理机构：新疆鼎标招投标代理有限公司
编制日期：2022年7月27日
目  录
2

第1章 招标公告

8

第2章 投标人须知

8

一 总  则

10

二 招标文件

11

三 投标文件的编制

13

四 投标文件的递交

14

五 开标及评标

19

六 确定中标

23

第3章 投标人须知资料表

30

第4章 货物需求及技术规格

30

第一部分 采购技术参数要求

106

第二部分  商务要求

108

第5章评标方法和标准

108

第一部分 投标文件响应程度符合性审查

109

第二部分 评标办法及评分标准

112

第6章 投标文件格式

112

第一部分 投标文件的编写

113

第二部分 投标响应文件格式

125

第7章附件

129

第8章 合同模板



第1章 招标公告

伊犁哈萨克自治州中医医院医疗

设备（第二批）采购项目公开招标公告

项目概况：

伊犁哈萨克自治州中医医院医疗设备（第二批）采购项目的潜在供应商应在新疆伊宁市新华西路705号融合大厦B座1633室 （报名采用现场或微信报名，报名所需提供证件及资料的扫描件发至微信13394996638 ）获取采购文件。标段一至标段七于2022年8月25 日  10点30分(北京时间)前提交响应文件；标段八至标段十五于2022年8月25 日16点00分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJDB-2022GK-071号
项目名称：伊犁哈萨克自治州中医医院医疗设备（第二批）采购项目
采购内容：

标段一：1.三维眼前节分析系统1套（国产）；

2.光学硬管镜用摄像系统1套（国产）；

3.视觉功能训练治疗软件3D偏振系统1套（国产）；

4.裂隙灯3台（国产）。

标段二：教学模型1批（国产）。

标段三：C型臂X射线机（货物+技术服务费）1台（国产）。

标段四：1.微波治疗仪2台（国产）；

2.屏蔽室6㎡ 1间（国产）；

3.耳鼻喉检查台（单工位）1台（国产）。

标段五：低温等离子体多功能手术系统1台（国产）。

标段六：1.纤维支气管镜（治疗型）1台（国产）；

2.视频喉镜1台（国产）；

3.亚低温治疗仪1台（国产）。

标段七：呼吸机1台（国产）；

标段八：转运呼吸机1台（国产）。

标段九：人体成分分析仪1台（国产）。

标段十：1.动态血压监护仪2台（国产）；

2.电脑中频治疗仪2台（国产）。

标段十一：1.医用冷藏箱2台（国产）；

2.医用冷藏冷冻箱1台（国产）；

3.低速离心机1台（国产）。

标段十二：除颤仪1台（国产）。

标段十三：1.自动煎药机4台（国产）；

2.中药汤剂包装机2台（国产）。

标段十四：1.脑干诱发电位仪1台（进口）；

2.眼球震颤描记仪（眼震+甩头）1套（进口）；

3.耳鼻喉综合动力系统1台（进口）；

标段十五：1.便携式睡眠呼吸监测设备1台（进口）；

2.双水平睡眠呼吸机1台（进口）；
采购方式：公开招标


预算金额：

项目总预算金额：6551000元

标段一：1060000元；

标段二：470000元；

标段三：1000000元；

标段四：340000元；

标段五：250000元；

标段六：250000元；

标段七：300000元；

标段八：230000元；

标段九：70000元；

标段十：75000元；

标段十一：127000元；

标段十二：50000元；

标段十三：174000元；
标段十四：2080000元；
标段十五：75000元。
最高限价：

标段一：1.三维眼前节分析系统800000元/套；

2.光学硬管镜用摄像系统110000元/套；

3.视觉功能训练治疗软件3D偏振系统100000元/套；

4.裂隙灯3台50000元。

标段二：教学模型470000元/批。

标段三：C型臂X射线机（货物+技术服务费）1000000元/台。

标段四：1.微波治疗仪2台40000元；

2.屏蔽室6㎡180000元/间；
3.耳鼻喉检查台（单工位）120000元/台。

标段五：低温等离子体多功能手术系统250000元/台。

标段六：1.纤维支气管镜（治疗型）150000元/台；

2.视频喉镜50000元/台；

3.亚低温治疗仪50000元/台。

标段七：呼吸机300000元/台；

标段八：转运呼吸机230000元/台。
标段九：人体成分分析仪70000元/台。

标段十：1.动态血压监护仪2台25000元；

2.电脑中频治疗仪2台50000元。

标段十一：1.医用冷藏箱2台68000元；

2.医用冷藏冷冻箱34000元/台；

3.低速离心机25000元/台。
标段十二：除颤仪50000元/台。

标段十三：1.自动煎药机4台144000元；

2.中药汤剂包装机2台30000元。

标段十四：1.脑干诱发电位仪480000元/台；

2.眼球震颤描记仪（眼震+甩头）1000000元/套；

3.耳鼻喉综合动力系统600000元/台；

标段十五：1.便携式睡眠呼吸监测设备50000元/台；

2.双水平睡眠呼吸机25000元/台；
二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）法定代表人授权委托书原件【法定代表人参加提供法定代表人身份证明书】。 

（2）被授权人《居民身份证》原件【法定代表人参加提供本人《居民身份证》原件】。

（3）新疆鼎标招投标代理有限公司开具的投标保证金收据原件或保函原件。

（4）投标人须出具工商营业执照副本原件或复印件加盖投标企业公章。

（5）社保机构或税务机构出具的投标企业缴纳近6个月的社会保障资金证明原件（法定代表人参加也须提供此项，退休人员提供退休证）。

（6）税务机关出具的参加本次采购活动近6个月报价人依法纳税凭证原件或有电子专用章的完税证明。 

（7）会计师事务所出具的2021年度财务审计报告原件（复印件加盖公章）或银行出具的资信证明原件。

（8）投标人所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；投标人所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）（标段二不用提供）。

（9）进口产品国外生产企业给中国区总代理的授权书复印件（加盖中国区总代理的公章，授权书如为英文件的须提供本授权书的中文翻译件）、进口产品中国区代理给投标人授权证明原件（投进口产品提供）。

（10）投标人需提供所投产品的《医疗器械注册证》原件或复印件加盖公章（标段二不用提供），所有证件均应在有效期内。

（11）投标人需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》原件或监狱企业相关证明文件（标段一、标段四、标段六、标段八需提供）。
（12）投标人需提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商不得为“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn ）中列入严重失信主体名单信息的供应商；不得为“国家企业信用信息公示系统”网站（网址：http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）列入严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），均须提供查询结果打印件（网页打印件须自采购公告发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印加盖企业公章）。

说明：本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得再参加本项目投标。其中（1）-（12）为资格审查时的必备条件，投标人必须按要求现场单独提供，如果提供不全（或密封在投标文件中）则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受二次提供）。

三、获取采购文件

获取时间：2022年8月3日至2022年8 月10日，每天上午10:00 至14:00，下午 16:00 至 19:30北京时间（法定节假日除外）。
地点：采用现场或微信报名，报名所需提供证件及资料的扫描件发至微信13394996638。
报名方式：现场或微信报名（13394996638）
文件售价：200元/标段（售后不退）

报名所需提供证件及资料：

①工商营业执照副本原件或复印件加盖投标企业公章；

②法定代表人身份证原件或法定代表人委托书加盖公章。

提交投标文件截止时间、开标时间和地点
标段一至标段七于2022年8月25日10点30 分(北京时间)前提交响应文件。标段八至标段十五于2022年8月25 日16点00分(北京时间)
(从招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日。)
地点：新疆伊宁市海棠路3号州财政局办公楼1层开标室。

五、投标保证金：
标段一：21000元；           标段二：9400元；

标段三：20000元；           标段四：6800元；
标段五：5000元；            标段六：5000元；
标段七：6000元；            标段八：4600元；
标段九：1400元；            标段十：1500元；
标段十一：2500元；          标段十二：1000元；

标段十三：3400元；          标段十四：41000元；
标段十五：1500元。
（按照预算金额2%以内的整数计算）
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：伊犁哈萨克自治州中医医院
地 址：健康路2号
联系方式：0999-8133926
2.采购代理机构信息

名 称：新疆鼎标招投标代理有限公司
地 址：新疆伊宁市新华西路705号融合大厦B座1633室

联系方式：13394996638

3.项目联系方式

项目联系人：潘永华

电 话：0999-8355211
第2章投标人须知
一   总  则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5 若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2项目预算金额和最高限价见投标人须知资料表。

2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用


不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

   本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二 招标文件

5.招标文件构成

5.1招标文件分为8章，内容如下：

第1章招标公告

第2章投标人须知

第3章投标人须知资料表

第4章采购需求

第5章评标方法和标准

第6章投标文件格式

第7章附件

第8章政府采购合同标准文本
5.2如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改
6.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

6.2采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。
三  投标文件的编制

7.投标范围及投标文件中标准则和计量单位的使用

7.1项目有标段的，投标人可对招标文件其中一个或几个标段进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

7.2 投标人应当对所投项目招标文件中“服务需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅响应某一项中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

7.3 无论招标文件第4章采购需求中是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准。

7.4除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.投标文件构成

8.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件的页面必须用A4纸印刷体双面打印，胶粘装订。所有投标文件必须提交开标一览表1份、正本1套和副本4套PDF版电子投标文件（附U盘）1份，并在封面上标记“正本”和“副本”并分开密封，投标文件正本一律不退。投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。投标人应承担封装失误产生的任何后果。
8.2上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

9.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件

9.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.投标报价

10.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

10.2投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。

10.3采购人不接受具有附加条件的报价。

10.4投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

11.投标保证金

11.1投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

11.2投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第27条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第28条的规定缴纳中标服务费的；

（4）存在其他违法违规行为的。

11.3投标人未按本招标文件规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

11.4投标保证金应采用银行转账或网银转账或投标保函。
11.5联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

11.6投标保证金的退还

11.6.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

11.6.2 未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

11.7因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

12.投标有效期

12.1投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.2为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

四   投标文件的递交

13.投标文件的密封和标记

13.1投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标响应文件资格证明文件、商务技术文件正本、副本、PDF版电子投标文件。

13.2投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。法定代表人须持有书面的“法定代表人证明书”（投标文件格式），委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.3所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

13.4投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

13.5外包装封套和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、项目编号、标段号、投标人名称法定代表人、被授权人、单位公章、“正本”或“副本”字样、投标人地址、电话和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。
13.6如果投标人未按上述要求密封的，将被拒绝接收。

13.7资格证明文件原件为审查时的必备条件，投标人必须按要求现场单独提供，如果密封装订在其他投标文件中，其投标将被认定为投标无效。
14.投标截止

14.1投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点，并在《投标供应商登记表》上进行登记，在开标时间之前不做登记的，视为自动放弃投标。

14.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

15.投标文件的接收、修改与撤回

15.1在投标截止时间后送达投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
15.2递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

15.3
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

15.4
采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

16.开标

16.1（1）采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加，由采购代理机构项目负责人主持，投标人的授权代表参加开标会，评标委员会成员不参加开标活动。

（2）开标时，由采购人代表、监督人、投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，并在确认无误后由采购人或采购代理机构当众拆封《开标一览表》唱标，该报价以《开标一览表》为准，任何有选择性的报价将不予接受。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认

（3）开标和启封的顺序，按照递交投标文件的正顺序依次进行。

（4）开标时间截止后，提交投标文件的供应商不足三家时，按照政府采购的相关法规处理。

16.2 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

16.3 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

17.资格审查及组建评标委员会

17.1资质审查

（1）投标人投标资格审查由采购代理机构组织，采购人在监督人的现场监督下逐一审查投标人资格是否符合招标文件规定要求。资格符合招标文件规定的投标人方可准予投标。

（2）投标人应该按照招标文件规定的时间和地点送审资格证明文件。
17.2组建评标委员会  

17.2.1采购代理机构将根据《政府采购法》等法律法规的规定，通过新疆政采云平台专家库抽取评审专家依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责向采购人、采购代理机构推荐中标候选人。

17.2.2 评标委员会人选于开标前确定，成员名单在中标结果确定前保密。

17.2.3评标委员会由有关工程技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为5人以上的单数，项目采购人代表1人，专家4人，其中评审专家成员人数不少于成员总数的三分之二。

17.2.4对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。
17.2.5有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）与投标人或者投标主要负责人有近亲关系的；

（2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

招标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

17.2.6评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

17.2.7 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员（是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员），不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

17.2.8 如果出现有效投标供应商不足三家时，由于项目紧急，经财政部门（政府采购监督管理部门）批准，改为非招标采购方式进行采购时，依法组建本次招标的评标委员会则作为改变采购方式后谈判小组，负责改变采购方式后的谈判活动。
18.投标文件的符合性审查与澄清
18.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

18.2投标文件的澄清

18.2.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

18.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第18.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.4投标人为提供服务所伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。

19.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

20.投标无效

20.1无效投标的概念

无效投标一般是指由于投标人所递交的单个投标文件，经审查不符合招标文件资格性、符合性的要求，从而导致评标委员会拒绝接受该投标文件。无效投标对其他投标人投标行为的有效性不直接产生影响，该招标项目可以继续进行。
20.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）投标截止时间过后递交的投标文件；

（2）应交未交投标保证金的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）未提供《开标一览表》的；

（5）投标文件未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；
（6）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的

（7）投标文件载明的采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；

（8）评标过程中拒绝澄清相关事宜和问题的；

（9）投标文件不真实，有欺骗行为的；

（10）投标文件含有采购人和采购代理机构不能接受的附加条件的；

（11）不符合招标文件规定的其他实质性要求的；

（12）符合性审查不通过的。
21.比较与评价

21.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

21.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.废标

22.1废标的概念

废标一般是指由于投标人所递交的所有投标文件，经评标委员会审查，在合格投标文件的数量、投标报价、招标过程的公正性上不符合法律的规定，从而导致评标委员会拒绝接受所有投标文件。废标对所有投标人的投标行为都直接产生影响，标志着该招标项目立即终止，需要重新招标或改用其他采购方式。

22.2有下列情形之一的应予以废标：

(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

(3)因重大变故，采购任务取消的。
23.保密原则

23.1评标将在严格保密的情况下进行。

23.2政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。
六   确定中标

24.中标候选人的确定原则及标准

24.1除第26条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。综合得分相同，按报价由低向高依次排序。

24.2.确定中标候选人和中标人

（1）招标方在评标结束后将评标报告送采购人，采购人根据评标报告确定的中标候选人名单，出具《中标确认书》，按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（2）采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在《新疆政府采购网》(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn-)上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

25.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

26.中标通知书和招标结果通知书

（1）招标结束后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》发出后因质疑或投诉引起的中标结果变更，发出的《中标通知书》将自动作废。

（2）《中标通知书》将作为签订合同的依据，一经发出即发生法律效力。

27.签订合同

27.1中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.4当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

28.履约保证金

28.1中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。

28.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
29.中标服务费

中标人领取中标通知书时须向采购代理机构支付中标服务费，按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
[image: image1.jpg]® %
ES - . -
= n i EsiE TRt
Pl (hn)

100 AT 1.5% 1.5% 1.0%
100-500 11% 03% 0.7%
500-1000 0.3% 0.45% 0.55%
1000-5000 05% 0.25% 0.35%
5000-10000 0.25% 0.1% 0.2%
10000-100000 0.05% 0.05% 0.05%
100000, AL 0.01% 0.01% 0.01%





30.廉洁自律规定

30.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

30.2在本次采购活动中，采购人和采购服务代理机构保证不接受任何报价方送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与报价方及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向报价方及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在报价方支付旅游费用、报销各种消费凭证。
31.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

32.质疑与接收

32.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构一次性以书面形式提出质疑。

32.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从新疆政府采购网官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人或其委托的采购代理机构将不予受理，质疑供应商将依法承担不利后果。

32.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
33、质疑答复

33.1采购人或采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

33.2对招标组织程序、招标过程有质疑的由采购代理机构负责答复，对采购需求、评标结果有质疑的由采购人负责答复。

33.3 投标人对采购人或招标方未在规定时间内作出答复的或者对质疑答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
33.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。
34.组织验收

34.1采购单位按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

34.2验收标准:招标文件、响应文件、政府采购合同规定的标准。
第3章 投标人须知资料表
 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内      容

	1
	招标项目:伊犁哈萨克自治州中医医院医疗设备（第二批）采购项目
编  号：XJDB-2022GK-071号 

	2
	采购人：伊犁哈萨克自治州中医医院             
联系人：孙晨晨
电  话：0999-8133926

	3
	采购代理机构：新疆鼎标招投标代理有限公司

地址：新疆伊宁市新华西路705号融合大厦B座1633室 

业务联系人：潘永华

电话：13394996638 、0999-8355211

	4
	招标内容：

标段一：1.三维眼前节分析系统1套（国产）；

2.光学硬管镜用摄像系统1套（国产）；

3.视觉功能训练治疗软件3D偏振系统1套（国产）；

4.裂隙灯3台（国产）。

标段二：教学模型1批（国产）。

标段三：C型臂X射线机（货物+技术服务费）1台（国产）。

标段四：1.微波治疗仪2台（国产）；

2.屏蔽室6㎡ 1间（国产）；

3.耳鼻喉检查台（单工位）1台（国产）。

标段五：低温等离子体多功能手术系统1台（国产）。

标段六：1.纤维支气管镜（治疗型）1台（国产）；

2.视频喉镜1台（国产）；

3.亚低温治疗仪1台（国产）。

标段七：呼吸机1台（国产）；

标段八：转运呼吸机1台（国产）。

标段九：人体成分分析仪1台（国产）。

标段十：1.动态血压监护仪2台（国产）；

2.电脑中频治疗仪2台（国产）。

标段十一：1.医用冷藏箱2台（国产）；

2.医用冷藏冷冻箱1台（国产）；

3.低速离心机1台（国产）。

标段十二：除颤仪1台（国产）。

标段十三：1.自动煎药机4台（国产）；

2.中药汤剂包装机2台（国产）。

标段十四：1.脑干诱发电位仪1台（进口）；

2.眼球震颤描记仪（眼震+甩头）1套（进口）；

3.耳鼻喉综合动力系统1台（进口）；

标段十五：1.便携式睡眠呼吸监测设备1台（进口）；

2.双水平睡眠呼吸机1台（进口）；

	5
	合格投标人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）法定代表人授权委托书原件【法定代表人参加提供法定代表人身份证明书】。 

（2）被授权人《居民身份证》原件【法定代表人参加提供本人《居民身份证》原件】。

（3）新疆鼎标招投标代理有限公司开具的投标保证金收据原件或保函原件。

（4）投标人须出具工商营业执照副本原件或复印件加盖投标企业公章。

（5）社保机构或税务机构出具的投标企业缴纳近6个月的社会保障资金证明原件（法定代表人参加也须提供此项，退休人员提供退休证）。

（6）税务机关出具的参加本次采购活动近6个月报价人依法纳税凭证原件或有电子专用章的完税证明。 

（7）会计师事务所出具的2021年度财务审计报告原件（复印件加盖公章）或银行出具的资信证明原件。

（8）投标人所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；投标人所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）（标段二不用提供）。

（9）进口产品国外生产企业给中国区总代理的授权书复印件（加盖中国区总代理的公章，授权书如为英文件的须提供本授权书的中文翻译件）、进口产品中国区代理给投标人授权证明原件（投进口产品提供）。

（10）投标人需提供所投产品的《医疗器械注册证》原件或复印件加盖公章（标段二不用提供），所有证件均应在有效期内。

（11）投标人需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》原件或监狱企业相关证明文件（标段一、标段四、标段六、标段八需提供）。
（12）投标人需提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商不得为“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn ）中列入严重失信主体名单信息的供应商；不得为“国家企业信用信息公示系统”网站（网址：http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）列入严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），均须提供查询结果打印件（网页打印件须自采购公告发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印加盖企业公章）。

说明：本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得再参加本项目投标。其中（1）-（12）为资格审查时的必备条件，投标人必须按要求现场单独提供，如果提供不全（或密封在投标文件中）则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受二次提供）。

	6
	标段一、标段四、标段六、标段八是否为专门面向中小企业采购： 是 （是、否）

	7
	标段二、标段三、标段五、标段七、标段九至标段十五是否为专门面向中小企业采购： 否 （是、否）

	8
	是否允许采购进口产品： 是  （是、否）

	9
	是否允许联合体投标： 否 （是、否）

	10
	联合体的其他资格要求：无

	11
	项目总预算金额：6551000元

标段一：1060000元；     标段二：470000元；

标段三：1000000元；     标段四：340000元；

标段五：250000元；      标段六：250000元；

标段七：300000元；      标段八：230000元；

标段九：70000元；       标段十：75000元；

标段十一：127000元；    标段十二：50000元；

标段十三：174000元；    标段十四：2080000元；
标段十五：75000元。

最高限价：

标段一：1.三维眼前节分析系统800000元/套；

2.光学硬管镜用摄像系统110000元/套；

3.视觉功能训练治疗软件3D偏振系统100000元/套；

4.裂隙灯3台50000元。

标段二：教学模型470000元/批。

标段三：C型臂X射线机（货物+技术服务费）1000000元/台。

标段四：1.微波治疗仪2台40000元；

2.屏蔽室6㎡180000元/间；
3.耳鼻喉检查台（单工位）120000元/台。

标段五：低温等离子体多功能手术系统250000元/台。

标段六：1.纤维支气管镜（治疗型）150000元/台；

2.视频喉镜50000元/台；

3.亚低温治疗仪50000元/台。

标段七：呼吸机300000元/台；

标段八：转运呼吸机230000元/台。
标段九：人体成分分析仪70000元/台。

标段十：1.动态血压监护仪2台25000元；

2.电脑中频治疗仪2台50000元。

标段十一：1.医用冷藏箱2台68000元；

2.医用冷藏冷冻箱34000元/台；

3.低速离心机25000元/台。
标段十二：除颤仪50000元/台。

标段十三：1.自动煎药机4台144000元；

2.中药汤剂包装机2台30000元。

标段十四：1.脑干诱发电位仪480000元/台；

2.眼球震颤描记仪（眼震+甩头）1000000元/套；

3.耳鼻喉综合动力系统600000元/台；

标段十五：1.便携式睡眠呼吸监测设备50000元/台；

2.双水平睡眠呼吸机25000元/台；

	12
	标文件发放日期：2022年8月3日至2022年8月10日（北京时间10:00-14:00，16:00-19:30法定节假日除外）

	13
	保证金形式：

采用纸质保函方式作为投标保证金，或银行电汇或网银转账形式。

保证金数额：

标段一：21000元；            标段二：9400元；

标段三：20000元；            标段四：6800元；
标段五：5000元；             标段六：5000元；
标段七：6000元；             标段八：4600元；
标段九：1400元；             标段十：1500元；
标段十一：2500元；           标段十二：1000元；

标段十三：3400元；           标段十四：41000元；
标段十五：1500元。

（按照预算金额2%以内的整数计算）

（1）银行电汇或网银转账形式

递交时间：在2022年 月  日19：00点前到账（以到账时间为准）

账户信息：

开户行名称：新疆鼎标招投标代理有限公司

开户银行：新疆伊犁农村商业银行股份有限公司香水湾支行

银行账号：812020112010108965773

银行行号：402898000197

投标人的投标保证金，须在汇款/转账凭单附注说明中写明项目编号及标段号。投标人递交保证金后，需至新疆鼎标招投标代理有限公司领取投标保证金收据。招标结束后，投标人持《投标保证金收据》到采购代理机构直接退还。

（2）递交方式：保函

投标人采用纸质保函方式作为投标保证金的，须在投标截止时间前将所投项目对应的“项目所在地银行或保险公司出具的投标保函”或“伊犁州财信融通融资担保有限公司出具的投标保函”密封随投标文件一起提交。递交投标保函的投标供应商需在2022年  月  日19：30点前以PDF版扫描件发送到采购代理机构微信（微信号：13394996638）并电话（电话：13394996638、0999-8355211）告知。

（3）公司名称：伊犁州财信融通融资担保有限公司；

联系人：马丽娜 联系电话：18609998772，0999-8075738

（4）潜在投标人可以自主选择以上任一种递交方式提交保证金。

	14
	投标有效期：　90　日历日

	15
	投标文件组成：《开标一览表》1份、正本1份、副本4份、PDF电子版投标文件1份（U盘）、所投产品详细说明书电子版（U盘）

	16
	投标截止时间：标段一至标段七于2022年8月25日10点30分(北京时间)前提交响应文件；标段八至标段十五于2022年8月25 日16点00分(北京时间)前提交响应文件。

	17
	开标时间：标段一至标段七于2022年8月25 日10点30分(北京时间)；标段八至标段十五于2022年8月25 日16点00分(北京时间)
开标地点：新疆伊宁市海棠路3号州财政局办公楼1层开标室。

	18
	评标方法：适用综合评分法（其中技术和商务分70分，报价分30分）

	19
	推荐中标候选供应商的数量 1家/标段 

	20
	公告发布媒体《新疆政府采购网》http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/

	21
	招标文件售价:200元/标段（售后不退）

	22
	交货期限:

1.国产设备：自合同签订后30天内交货（标段一、标段二、标段三、标段十及标段十三：自合同签订后20日内交货；）
2.进口设备：自合同签订后60天内交货（标段十五，自合同签订后20日内交货）；


	23
	质保期：整机保修两年，终身维修（验收合格之日起（不可抗力除外））。

	24
	交货地点：采购方指定地点。

	25
	签订合同时间:中标通知书发出之日起30日内。

	26
	付款方式：标段一、标段二、标段三、标段十、标段十三及标段十五：合同签订后支付95%货款，货到验收合格后支付5%货款；

标段四至标段九、标段十一、标段十二及标段十四：货到验收合格后付20%货款，使用半年后付30%，使用一年后付30%货款，余款20%于两年后支付。

	27
	付款程序：所有货款均以人民币支付，采购人办理具体付款手续。

	28
	履约保证金金额：中标供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购方交纳履约保证金。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。

履约保证金待货到验收合格后无息退还，只退投标公司账户，不退个人账户。未履行或未完全履行采购合同，则没收履约保证金。

	29
	本项目不得转包。

	30
	低于成本价不正当竞争预防措施：

    在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他有效投标人报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

   供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

   供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	31
	投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。

	32
	文件解释权：本招标文件的解释权归新疆鼎标招投标代理有限公司所有，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构解释为准。招标文件未作须知明示，而又有法律法规规定的，采购代理机构将依据法律法规的规定进行解释。


第4章 货物需求及技术规格

第一部分 采购技术参数要求

一、项目说明：

（1）供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内供应商应对由于材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

（2）货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，供应商供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（4）政府采购应当采购本国产品。采购人确需采购进口产品的，应在采购活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可采购进口产品，否则采购人不得采购进口产品，供应商不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

（5）采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与报价。

二、采购技术参数要求：

标段一：
1.三维眼前节分析系统技术参数(国产)
拍摄模式 

3D 拍摄模式：360°全面扫描眼前节，拍摄 28 幅或 60 幅不同角度的眼前节图像 

2D 拍摄模式：2维拍摄模式，用户可以根据需求拍摄任意角度任意张数的眼前节截面图像

*自动识别左右眼

*对焦后自动触发拍摄

*拍摄结果质量监测

*前角膜数据/后角膜数据

K1/Rh：直径 3mm 范围内平 k 屈光值和曲率半径值，含方向描述 

K2/Rv：直径 3mm 范围内陡 k 屈光值和曲率半径值，含方向描述 

Km/Rm：直径 3mm 范围内平均屈光值和曲率半径值 

Astig：散光值 

Ecc（E、Q、P）：以角膜顶点为圆心某一直径环上角膜形态因子值 

Kmax/Rmin：角膜屈光最大值和曲率半径最小值,含方向描述 

关键厚度数据 

角膜顶点厚度和位置、最薄点厚度和位置、瞳孔中心厚度和位置（Kappa 角）、角膜中心厚度和位置（Alpha 角） 

其他眼前节参数 

角膜体积、角膜直径（白到白）、瞳孔直径、前房容积、房角（0 度方向）、前房深度（角膜顶点处）、KCP（Keratoconus Possibility）

*地形图可选

可查看角膜厚度、切向曲率（前）、切向曲率（后）、轴向曲率（前）、轴向曲率（后）、高度图、参考体、高度（前）、高度（后）、 

真实净屈光、角膜曲率屈光力偏差、前房深表（内表皮）、屈光力（前）、全角膜屈光力等数据。

*Scheimpflug 图像

该模块主要用于对某一 Scheimpflug 做密度（灰度），系统提供了两种类型的密度分析，分别为沿线密度分析，和区域密度分析。

*圆锥角膜分析

精确的角膜前后表面高度及厚度数据，提供更准确的早期圆锥角膜筛查

*人工晶状体优选

提供三种角膜屈光力计算方法（SimK，全角膜屈光力，真实净屈光）的K1，K2，Km和角膜散光（Astig值），Kappa角和Alpha角等特殊参考值，同时提供全角膜散光、全角膜球面像差、全角膜高阶像差等专业计算数据，指导优选Toric、非球面、多焦点人工晶状体。

*像差分析

通过Zernike波前像差分析，提供角膜前、后表面和全角膜的Zernike各阶特征像差分析及图示，通过模拟E字、点扩散函数（PSF）和调制传递函数（MTF）。

*ICL手术检查

提供前房深度、角膜直径等丰富量化数据，AI智能推荐ICL尺寸，并预测术后拱高。ICL术后支持拍摄任意角度的单张高清眼前节Scheimpflug断层图片，精准测量拱高。
2.光学硬管镜用摄像系统技术参数（国产）
内窥镜摄像机

★有效像素≥1920(H) × 1080(V)；(需提供型式检测报告)

帧率≥60帧；（需提供产品说明书）

★扫描方式：逐行扫描；

★IPX 7防水摄像头，可浸泡消毒；

输出信号：HDMI（1920 x 1080，60Hz）,DVI（1920 x 1080，60Hz）,SDI（1920 x 1080，60Hz）,VGA（1024 x 768 60Hz）, BNC ( 480P 或 480I）；(需提供型式检测报告)

★光学接口

具有广泛变焦功能，可同时兼容各种规格光学内窥镜。

镜头内窥镜接口内径：32mm；允差：±5%。

★内窥镜冷光源

Led光源；

功率：≥60w；

照度：≥2000000lux；

灯泡寿命：≥20000小时； 

彩色液晶监视器

尺寸≥24寸；

分辨率：1920(H) × 1080(V)；

输入接口：SDI、DVI、RGBS、CVBS、S-VEDIO；

输出接口：SDI、DVI、RGBS、CVBS、S-VEDIO；

可视角度≥175°；

医用金属内窥镜专用台车；

★4.0mm 鼻窦镜（弯）1支。
3.视觉功能训练治疗软件3D偏振系统技术参数（国产）
3D偏振系统：可实现三级功能训练，视功能检查及患者管理功能

  功能：★精细刺激训练

        ★视觉技巧训练

        ★双眼视功能训练

        ★Gabor 类训练

        ★对比敏感度训练

        ★信息提取训练 

配置：CPU酷睿i5系列及以上；

        内存8GB及以上；

        显卡:NVIDIA Geforce GTX 1060 以上；

        显示器：3D显示器，分辨率1920X1080；       
       其他：鼠标、键盘、声卡、音箱或耳机；       

        操作系统：Windows 10 （64 位）  

        视觉功能训练治疗软件

VR系统：

        ★精细刺激训练

        ★视觉技巧训练

        ★双眼视功能训练

        头戴式VR

注：★项为重点参数，不得低于要求参数。

4.裂隙灯技术参数（国产）

	显微镜类型
	交角体视式

	变倍形式
	物镜两档可变

	目镜
	10x

	总倍率
	10x（φ18）、16x（φ14.5）

	瞳距调节范围
	55～82

	屈光度调节
	±6D

	裂隙宽度
	0mm～14mm连续可调(在14mm时，裂隙呈圆形)

	裂隙高度
	1mm～14mm连续可调

	裂隙角度
	0(～180(由垂直到水平方向连续可调

	光斑直径
	(14、(9、(5.5、(0.3

	照明灯泡
	6V20W卤钨灯泡

	滤色片
	隔热片、无赤片、钴兰片


标段二：教学模型技术参数（国产）

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	供货参数

	1
	高级腹腔穿刺训练模型
	套
	3
	1、模型采用优质进口材料制作而成，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。
2、解剖位置准确：有锁骨、锁骨肩峰端、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌锁骨头、胸锁乳突肌胸骨头、肋骨、肋间隙、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、髂前上棘、髂嵴、脐、腹股沟韧带等，可明显感知。
3、可方便固定和改变体位，如平卧、侧卧位和坐位等。
4、模型尺寸自然大，模型由进口PVC塑胶材料，不锈钢模具，经注塑机高温注压而成。
5、本模型可进行腹部移动性浊音叩诊、腹部穿刺操作，穿刺成功时有明显落空感，并可抽出模拟腹腔积水。
6、可进行无菌操作流程练习。
7、从左下腹部脐与髂前上棘连线中外1／3交点穿刺，穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液。
8、穿刺点处皮肤可进行百余次穿刺，易更换。

	2
	胸腔穿刺引流模型（坐位）
	套
	2
	1、模型为男性半身结构，具有解剖学特征，体表标志明显，包括锁骨，胸骨上切迹，胸骨角、肋骨、和肋间隙等解剖结构
2、正确的解剖标记，用来帮助定位训练。
3、可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理练习。
4、右侧胸廓有两个视窗，用来显示胸腔各层的解剖结构。
5、左侧胸廓可进行气胸穿刺减压，提供双侧锁骨中线第二肋骨间隙或腋中线第五肋骨间隙，进行胸穿减压训练，以排出气体。
6、左侧胸廓可进行液气胸穿刺闭式引流练习和进行胸腔穿刺练习，穿刺成功可有黄色液体流出
7、可对气胸穿刺垫进行气囊加压充气。可调节气体流出，使气囊减压
8、胸部引流液颜色，体积及粘度可自行调节。
9、进口PVC塑胶材料高温注压而成
10、气胸穿刺垫、胸腔穿刺垫和胸腔引流伤口垫损坏后可进行更换

	3
	脊柱穿刺模型
	套
	3
	1、模型上的腰1、腰2是裸露的。便于观察脊柱的形态结构。 
2、腰3腰5是功能位，有明显的体表标志便于触摸辨认。 
3、可进行以下操作：（1）、腰麻，（2）、硬膜外麻醉，（3）、骶尾麻醉，（4）、全麻
4、进针时有阻滞感 。一旦注入相关部位，会有落空感同时有模拟脑积液流出。 
5、模型可在侧卧位和前倾卧位状态之间进行切换。
6、腰部脊柱容易更换，皮肤可替换。

	4
	术前无菌操作训练模型
	套
	2
	1、标准仿真躯干人体，体表标志精确，外观真实。
2、皮肤柔软有弹性，质感逼真，提供消毒、铺巾操作训练的真实实践环境。

	5
	缝合练习模块
	块
	4
	1、皮肤的弹性和柔软性极强，每款模型可以反复进行数百次缝合练习。
2、可自行在任何部位进行切开缝合练习。
3、可进行拆线术练习。
4、缝合练习模块，附底座。
5、用于外科的缝合练习等临床操作。

	6
	表面出血结扎训练模型
	套
	3
	1、该产品具有皮肤和皮下组吸织，分层清晰，组织张力和弹性真实。
2、提供手术器械，可进行外科皮肤切开、血管分离、打结、结扎、止血、剪线、缝合、拆线等级外科操作训练。
3、每款模型有粗、细血管可反复进行多次分离结扎止血练习。
4、模块废弃后可更换。
5、可用模拟血液注入管路内，模拟近似真实的血管，充满弹性。
6、本模型由进口PVC塑胶材料，经模具浇模工艺制成，具有形象逼真，操作真实和经久耐用等特点。

	7
	缝合练习手
	套
	3
	1、造型逼真，材质优良，是进行外科缝合术练习的理想模型。
2、可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。
3、皮肤弹性和柔韧性极佳，可反复进行几百次缝合练习，当缝线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂。
4、并有多处已切开伤口，暴露模拟红色肌肉组织。
5、除了已有几处伤口外，还可自行在其他任何部位进行切开缝合练习。
6、配有切开缝合器械和缝合针线。

	8
	缝合练习腿
	套
	3
	1、可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。
2、皮肤弹性和柔韧性极佳，可反复进行几百次缝合练习，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂。
3、并有多处已切开伤口，暴露模拟红色肌肉组织。
4、除了已有几处伤口外，也可以进行多部位的切开缝合练习。
5、配有切开缝合器械和缝合针线。

	9
	肠管吻合模型（30mm、20mm）
	套
	3
	1、模拟直径为30mm和20mm两种型号的肠管；
2、解剖结构逼真，结构分层清晰，包括浆膜层和粘膜层；
3、可进行肠管的切开、钳夹、吻合、打结、剪线等肠吻合术相关技能的练习。
4、具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。

	10
	静脉切开模型
	套
	3
	1、静脉切开模型主要由仿真腿模型及大隐静脉切开模型块构成。
2、具有皮肤和皮下组织，分层清晰，组织张力和弹性真实。
3、仿真腿模型由进口PVC塑胶材料，经模具浇模工艺制成，用具有弹性的硅胶材料做成外皮，内部由发泡填充。

	11
	剖腹手术切开缝合模型
	套
	3
	本模型可进行皮肤、血管、肠管、深部组织的切开、缝合、打结等技能操作训练。
 产品主要功能：
1、模拟腹壁的三层基本解剖结构。
2、下方的气球使腹壁垫处于紧张状态，模拟腹腔内环绕的肠管，其目的是训练练习者在开腹和关腹时勿伤害腹腔内的肠管。

	12
	局麻训练工具箱
	套
	3
	功能特点：
1、提供一块皮肤局部浸润麻醉训练模块和环行局部浸润麻醉训练模块。

2、可练习皮肤表面麻醉、局部浸润麻醉、模拟手指的环形局部麻醉。
3、皮肤局部浸润麻醉训练模块：三种表面印记，模拟不同的小手术麻醉范围，用以训练各种局麻技术与特制的有色注射液结合，可精确的观察药物的使用程度。
4、环行局部浸润麻醉训练模块：新颖的环行结构，是专门为练习手指、足趾

	13
	皮肤局部浸润麻醉训练模块
	块
	4
	局部浸润麻醉训练模块主要应用于外科局部小手术的局部浸润麻醉操作训练。局部浸润麻醉训练模块是初学者提高局部浸润麻醉基本操作技术的最佳练习途径。
功能特点：
1、提供一块皮肤局部浸润麻醉训练模块。

印有三种表面印记，模拟不同手术的麻醉范围，用以不同手术的麻醉范围，用意训练各宗局麻技术与特制的有色液结合，可精确观察药物的使用程度。

用于局部侵润麻醉等操作训练。

尺寸：自然大小。

材质：进口PVC材料。

	14
	脓肿切开引流术模块
	块
	3
	1、模块有两个病变，包括蜂窝组织炎以及脓肿，供辨别诊断(鉴别诊断)。
2、可进行脓肿切开，切开后可观察内有两个窦道以及不同形状的脓液，状态逼真。
3、 进行术后伤口处理的练习。

	15
	皮脂腺囊肿切除术训练模块
	块
	2
	皮脂腺囊肿切除术练习模块主要应用于外科局部小手术的操作训练，该产品是初学者提高外科基本操作技术的最佳练习途径，是临床外科手术缝合术操作训练最常用的教具之一。
功能特点：

用于皮脂腺囊肿切除术练习；

尺寸：自然大小；

 材质：PVC材料；

	16
	脂肪瘤切除术训练模块
	块
	2
	脂肪瘤为皮下肿块，可进行脂肪瘤切除术。脂肪瘤切除术练习模块, 主要应用于外科局部小手术的操作训练。该产品是初学者提高外科基本操作技术的最佳练习途径，是临床外科手术缝合术操作训练最常用的教具之一。
功能特点：
1、 提供脂肪瘤切除术练习模块
2、主要应用于外科局部小手术的操作训练
3、尺寸：自然大小
4、 材质：PVC材料

	17
	表皮常见病变处理模型
	块
	3
	皮肤常见病变处理练习模块包含3种皮肤常见病变：皮赘、皮肤痣（痣细胞痣）和（皮）脂溢性角化病。该产品是初学者提高外科基本操作技术的最佳练习途径，是临床外科手术缝合术操作训练最常用的教具之一。
功能特点：
1、每个模块包含三种病变模型：皮赘、皮肤痣、皮脂溢性角化病。可进行皮赘剪除术、皮肤痣切除术、皮脂溢性角化病刮除术等基本技术训练；
2、主要应用于外科局部小手术的操作训练；
3、 尺寸：自然大小；
4、 材质：PVC材料

	18
	肛门指诊训练模型
	套
	2
	直肠指诊是良性前列腺增生（BPH）和直肠肿瘤检查必须且简单的检查方法。模型解剖结构清楚，具有肛门、直肠和前列腺等结构。该模型形象逼真，感觉真实，前列腺连接直肠部件更换容易。本产品由进口塑胶材料，经不锈钢模具浇模工艺制成，材料讲究、经久耐用。
产品主要功能：
1、 前列腺触诊：
  1.1、正常前列腺：模拟栗子大小，横径4cm，垂直径3cm，前后径2cm。前列腺体的后面中间有一纵行的浅沟即前列腺沟。
  1.2、良性前列腺增生：前列腺︱度增生，前列腺肿大，模拟鸡蛋大小，前列腺后面平坦，中间沟变浅。
  1.3、良性前列腺增生：前列腺‖度增生，前列腺中度肿大，模拟鸭蛋大小，前列腺中间沟消失;
  1.4、良性前列腺增生：前列腺Ⅲ度增生，前列腺重度肿大，表面规则，质地硬，模拟鹅蛋大小，前列腺底部不能触及;
2、直肠触诊
  2.1、正常直肠;
  2.2、直肠息肉：直肠后壁表面可触及结节肿块，质地较硬。
  2.3、直肠癌早期：直肠后壁可触及较大结节肿块，表面凹凸不平。质地坚硬，为直肠癌晚期发展阶段。
  2.4、直肠癌晚期：直肠后壁可触及较大结节肿块，表面凹凸不平，质地坚硬，为直肠癌晚期发展阶段

	19
	高级妇科检查训练模型
	套
	3
	一、该模型为成年女性躯干下半部由腹腔、盆腔二部分组成。可以作以下操作功能：
·正常和各类异常子宫触诊。
·妇科双合诊、三合诊的检查。
·阴道窥器和阴道镜的检查。
·肉眼观察正常和各类异常病变宫颈。
·宫内节育器的放置与取出。
·观察隔膜的大小和位置。
·观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其它位于盆腔的解剖结构。
可更换宫颈模型11个和子宫和附件模型9个
二、正常与异常宫颈模型：
（一）正常宫颈模型
1.正常宫颈（初产妇，宫颈口为圆孔）； 
2.宫内节育器放置与取出正常宫颈
（二）宫颈病理模型
3.宫颈撕裂(3 、9点处多见, 可撕到边缘，裂痕为鲜红色)；
4. 慢性宫颈炎(中度糜烂，宫颈稍大，粉红颜色伴有白分泌物)； 
5.急性宫颈炎(下唇肿大，血管充血，宫颈为鲜红色，颗粒状，小米大小)； 
6. 宫颈炎症纳博特囊肿(半球状突出，黄豆或绿豆大小，多个，胶水样，与宫颈颜色一致)；
7. 滴虫性宫颈炎(弥漫分布细点状出血斑点，呈草莓状，表面平坦，分泌物带黄白色)；                            
8. 宫颈尖锐湿疣(白色乳头状疣，有指样突起，菜花状，颗粒小，内口翻出)； 
9. 宫颈白斑(白癜风样白斑，白色)；
10. 宫颈息肉(从宫颈内口翻出，蒂细小，容易出血，色浅)；               
11. 宫颈腺癌 (菜花状，癌组织易出血，有异形血管，污灰色)；  
 三、正常与异常子宫和附件模型
（一）正常子宫和附件模型
1. 宫内节育器放置与取出正常子宫和附件（子宫前部透明）
2. 正常子宫和附件 
（二）异常子宫和附件模型
3. 子宫伴有明显前倾、前屈（用气球使气囊充气来调节子宫位置）
4. 子宫伴有明显后倾、后屈（用气球使气囊放气来调节子宫位置）
5. 子宫肌瘤 
6. 子宫伴有右侧输卵管卵巢囊肿
7. 子宫伴有右侧输卵管积水
8. 子宫伴有右侧输卵管结核
9. 子宫伴有右侧输卵管炎
10. 妊娠子宫触诊模型（五个月大小胎儿子宫）
11. 异位妊娠触诊模型（一侧输卵管壶腹部妊娠）
12. 输卵管阻塞诊断模型（一侧输卵管阻塞）

	20
	高级乳房检查模型
	套
	3
	1、自然逼真的模型显示了女性胸部乳房。可进行乳房检查的训练和实践。
2、着装式结构设计，能更好地进行自我检查乳房训练。
3、右侧乳房可触摸到乳房癌、乳房纤维瘤、乳腺小叶增生。
4、左侧乳房可触摸到乳房纤维腺瘤乳腺管瘤。
5、乳房各部位埋置各种常见乳腺肿瘤：
·质地坚硬、表面不光滑可视为恶性肿瘤
·质地相对柔软、表面平滑可视为良性肿瘤
·质地轻硬颚淋巴结节
·条形的小叶增生
6、乳头与皮肤的改变：
·乳头与皮肤凹陷
·橘皮样外观。

	21
	高级自动电脑心肺复苏模拟人
	台
	1
	该产品结合2015国际心肺复苏标准，产品功能全面升级。产品由模拟人、大屏幕液晶彩显显示屏组成。其造型更完美、功能更强大、操作更方便的领先产品。专门针对社会心肺复苏培训机构、医院、医学院、卫校进行心肺复苏培训。
材料特点：模拟人的脸皮可保用三年，无须更换。面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢摸具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。
功能特点：
1、模拟人上肢关节可自由活动。
2、豪华型外置热敏打印机。
3、成绩打印：操作结果可热敏打印长条成绩单与短条成绩单；长条成绩单可以显示吹气按压曲线波形图。
4、大屏幕液晶显示人工呼吸与胸外按压、脉搏心电动态的模拟显示。 
5、模拟标准气道开放显示，提示灯显示。
6、人工手位胸外按压指示灯显示、液晶计数显示、语言提示：1）按压位置正确、错误的指示灯显示；液晶计数显示；错误的语言提示。
2）按压强度正确(5-6cm)由条形码绿色灯显示；按压深度过深(大于6cm)由条形码红色灯显示；按压深度不够（小于5cm)由条形码黄色灯显示，移动条形码指示灯动态反馈显示CPR按压深度。
7、 人工口对口呼吸(吹气)的指示灯显示、液晶计数显示、语言提示：
1）吹入的潮气量≤500ml/600ml-1000ml≤的显示由条形(黄、绿、红)数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度；正确、错误的液晶计数显示及错误的语言提示。
2）吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；液晶计数显示及错误语言提示。
8、 操作周期：按压与人工吹气30：2（单人或者双人），完成五个循环周期CPR操作；
9、操作频率：最新国际标准：100-120次/分。
10、操作方式：训练操作；考核操作。

操作时间：以秒为单位计时，可设定考核操作时间。

语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。

检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。

检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现。

电源状态：采用220V外接电源，经过内置开关电源稳定输出5V直流电源（供外置打印机使用）。

课堂讨论功能特点
一、产品特点
1、以学生为中心，以问题为导向。智能化的课程安排:挑选经典案例,根据教学需要，对课程时间、参与人数、上课地点轻松安排,让时间花在“刀刃”上。
2、自由式的讨论氛围:课堂还给学生，鼓励发散性思考，聚合式总结,多人思维实时碰撞。
3、科学性的思维塑造:鼓励学生独立思考，灵活掌握运用知识,为终生学习打下基础,培养“能力大师”而非“记忆高手”。
4、多维度的评价反馈:持续性对个人、小组进行评价，支持自评、互评，多维度统计数据 ，及时发现问题、反馈、督促，展现评价的“精髓”。
二、重点模块介绍
场景模块:根据讨论进度展现不同的场景内容，分“幕”式体现剧情。
讨论模块:小组自由式讨论, 语音文字无缝识别转换。发散思维模块:小组成员有理有据提出可疑疾病，成员集体投票决定疾病排列顺序。
统计模块:成员表现智能实时记录，一目了然展现给老师。  
三、初始模块
1系统APP可按照提示输入用户名、密码，登录成功后，找到课程列表，选择一个想要加入的课程，点击进入后 ,如果指导老师已经开始该课程, 点击“确认”按钮,进入。如果此课程还未开始,请等待指导老师开始课程后，该界面 自动弹出,点击进入。等待组长控制进入场景作业并评价。
2选择一个人数未满的小组加入，如果您此次课程被系统自动分配为组长身份，您将负责带领小组进行讨论,并负责汇总讨论结果,记录重要结论。点击“进入场景”按钮之后您将正式开始和小组其他成员共同进行讨论的过程。如果您未被分配为组长身份,则可等待具有组长身份的小组成员组织进行小组讨论，也可转让组长。
四、讨论功能：
1加入一个讨论小组后,系统会从小组成员中自动选出一名组长,被赋予组长身份的成员有强大功能帮助小组讨论顺利进行确认身份,负责课程的开始。
“进入场景”进入的成员会自动和组长--起进入案例第一场景，开始课程的学习。如果此次担任的组长另有安排,也可将组长身份转交小组内其他任意成员。
2.把控进度,汇总讨论结果。
在讨论中,案例资料会分为多个场景逐步呈现，组长需要把控讨论进度，有序地带领本组成员逐步深入，了解案例隐藏的信息。组长可切换场景和聊天页面与小组成员进行案例讨论。
五、讨论内容
1.组织进行VINDICATE环节的讨论
每个案例的第一场景资料提供后,小组需要集体进行发散性思考,按照V-I-N-D-A-T.E的顺序尽量无遗漏的找到可能的假设(VINDICATE:Vascular、 IflammationNeoplasm、Degenerative、Infection、Congenital、Autoimmuneallergy、Iraumaltoxicity、 Endocrine等九个方面疾病。   
2.代表小组各成员进行案例内置问题的回答
案例的每一个场景都配有相关的问题，这业问题是在当前场景必须解决的问题，因此需要小组共同讨论给出结论,由组长代为填写答案。
3.记录得出的诊断并排序
发散性思考过后 ,需要对提出的假设进行提炼，找出最可能的各条诊断,并按照可能性进行排列,进入到诊断并编辑排列现有诊断，编写当前案例涉及到的疾病、症状的机制分析。诊断一填写及确定顺序.更改需要填写更改理由，所有的更改理由会汇总罗列。
4.将讨论中悬而未决的问题，布置为作业指派给小组成员课下解决。即可以将其留为作业，指派给合成员课下寻找资料解决,学习在下次课程完成。
5.对指导教师及其他小组成员进行评价。每次讨论课程结束,小组成员间,小组成员对指导教师,教师对小组各成员都需要进行客观的评价。
6本讨论系统也将在讨论过程中从以下四方面对个人进行雷达图分值评价
态度与表达能力
分析问题能力
学习资源利用能力
小组协作能力
标准配置：
高级心肺复苏模拟人一具；
高级电脑大屏幕液晶显示器一台；
豪华手拉推式人体硬塑箱一只；
复苏操作垫一条；
CPR消毒面膜（50张/盒）一盒；
人工呼吸屏障面罩(挂件式)一只；

可换面皮一只；
可换肺气袋五个；
热敏打印纸二卷；
最新教材书一本；
产品保修卡、产品合格证、使用说明书、急救操作手册一套。
具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。

	22
	高级自动电脑心肺复苏模拟人
	台
	1
	执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。
1、全身模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 
2、模拟人支持自建热点，可通过手机扫描二维码无线连接模拟人，手机不需要安装软件，IOS或Andriod平台不限。模拟人身侧配备了液晶显示窗，可清晰显示模拟人的编号，便于多台同时使用时，正确地找到对应模拟人。
★3、模拟人自带锂电池，正常使用时间不小于8小时；模拟人可感应意识判断、脉搏触诊、是否取出口中异物；
★4、系统内置不同的CPR场景，包括：溺水、心脏骤停、创伤、中毒、意外低温、电击、过敏等，用户也可添加新的场景，或在现有的场景上进行编辑修改。每个场景都可以有独立的操作流程和评分标准。
5、系统支持视频导引，用户可选择在训练或考核前导入相应的视频场景。
6、模拟生命体征：胸外按压时有模拟心脏按压心电波形；抢救成功后，模拟人可有心电图、颈动脉搏动、散大的瞳孔恢复正常、自主呼吸等变化。
7、可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。  
★8、三种操作方式：分为自主训练、自测模式、考核模式。自主训练时，学生可分别进行连续胸外按压或连续吹气操作，针对性的进行训练，完成后有各项错误统计。自测模式时，有操作下一步语音提示，按压吹气时有操作错误提示，并且学生可随时暂停、重置操作。
9、手机系统上条形显示按压深度，正确的按压深度5cm以上,不超过6cm. 
   ·按压深度过少时，条形为黄色。 
   ·按压深度合适时，条形为绿色。
  ·按压深度过大时，条形为红色。
  ·按压深度时，具有虚拟按压人同步显示。
 10、手机系统上条形显示吹气量：500ml/600ml-1000ml 
 ·吹气量过少时，条形为黄色。 
  ·吹气量合适时，条形为绿色。
  ·吹气量过大时，条形为红色。 
 ·吹气时，具有虚拟肺同步显示。
 11、手机系统上弧形显示操作频率： 
    ·每分100次以下时，弧形为黄色。 
     ·100-120次/分时，弧形为绿色。
     ·每分120次以上时，弧形为红色。
12、监考功能：学生考核模式时，教师可用另一台手机连接模拟人进入监考模式，查看学生的操作记录、实时的操作数据，并且控制考核暂停或重置。
13、考生可完全自主完成考核，无需教师参与，或者教师也可同时登录系统进行监考。
14、成绩管理：记录考核的所有成绩单，可根据场景进行查看和统计，了解所有考生的各技能点掌握情况。
15、系统可显示操作日志：系统自动记录操作流程、胸外按压的次数、过大、过小、按压位置、按压频率、按压中断、吹气次数、吹气量等信息。
16、模拟人标配手机支架，在进行训练考核时，可将手机放在支架上进行操作，高度方向可随意调节，适应各种姿势。
17、模拟人可分为两种联机模式，可自由选择：
（1） 手机与模拟人二组合无线联机模式。
（2） 控制器、模拟人二组合联机模式。
18、选择控制器、模拟人二组合联机模式：
18.1、控制器可有线连接模拟人，显示三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。 
18.2、CPR训练：可进行按压和吹气，胸外按压时电子监测按压部位；条形码显示吹气量，正确吹气量500-1000ml，吹气过少、合适、过大条形码分别显示黄色、绿色、红色；条形码显示按压深度，按压过浅、合适、过深条形码分别显示黄色、绿色、红色。
18.3、模拟考核：在规定时间内，根据国际心肺复苏标准，完成考核并显示按压成功率及综合评定成绩。
18.4、实战考核：在设定的时间内，根据国际心肺复苏标准，完成前期设定考核标准。。
18.5、控制器打印机功能：成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。
18.6、遥控器功能：开始按键、返回、打印，同模拟人控制器面板上相应按键功能一样。控制模拟人各项急救操作。遥控器可控制模拟人的状态，模拟人瞳孔显示状态，在正常与放大间互相切换。
19、模拟人材料特点：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发采用进口热塑弹性体混合胶材料，内部选用新一代耐用材料，牢固耐用。消毒清洗不变形，拆装更换方便，其材料达到国外同等水平。

	23
	环状软骨气管切开术训练模型
	套
	2
	1、标准的气管解剖位置，用手可触摸气管，进行切口定位。
2、模拟病人仰卧位，颈部伸展。
3、可以进行传统的经皮气管切开术，包括不同类型的切口：纵向、横向、十字形、U形和倒U形切口。
4、可进行环甲软骨韧带穿刺和切开训练。
5、环甲膜穿刺及气管切开的部位采用不同材质、工艺，确保真实的操作手感。
6、模型允许用户在确定动脉位置时确定正确的切口位置，并可从头部观察颈部的内部操作情况。
7、配备多根模拟气管和颈部皮肤。

	24
	多功能透明洗胃模型
	台
	1
	1、该产品模拟成人男性上半身结构，解剖结构包括：鼻腔、口腔、牙、舌、悬雍垂、会厌、声带、气管、支气管、双肺、食管、胃、肝脏、小肠，采用进口材料制成，手感真实，胃部采用高强度透明材料制成。
2、透明胸壁，暴露胸腔内脏器，如胃和肺脏， 可以直接观看到胸腔内逼真的脏器结构及胃内洗胃过程。可检验操作是否正确。
3、可使用胃管洗胃法、电动吸引器洗胃法、洗胃机洗胃法等多种方法模拟洗胃操作训练
4、可进行经口或鼻胃管置入；进行鼻饲、洗胃术、止血、胃镜检查操作，操作正确时，可抽出模拟胃液，操作完成后，消化道内液体可排出体外。
5、可进行胃液采集法、十二指肠引流术实验室检查和胃肠减压术、双气囊三腔管压迫术等操作训练。
6、可经口或鼻吸痰法和进行口腔护理、鼻饲法、氧气吸入疗法。
7、可经口或鼻气管插管法
8、可进行气管切开术后护理、口腔护理。
9、手动加压橡皮气球可模拟牙关紧闭。
10、手动加压橡皮气球可模拟双侧颈动脉搏动生命体征。
11、液晶显示：瞳孔正常、散大、针尖样等不同状态。

	25
	手臂出血断肢模块
	套
	3
	1、可以灌入模拟血液，并模拟一定的动脉压力;
2、可进行出血后的止血，包扎操作和断肢的止血和包扎。

	26
	大腿出血断肢模块
	套
	3
	1、可以灌入模拟血液，并模拟一定的动脉压力; 
2、可进行出血后的止血，包扎操作和断肢的止血和包扎。

	27
	高位包扎模型
	套
	3
	1、模型由进口特殊材料制成，柔软有弹性。
2、模拟头颈部、胸部和上肢截肢的病人，右手臂从腕上截断，左手从肘上截断。
3、可以进行环形包扎法、螺旋包扎法、蛇形包扎法、8字形包扎法、帽式包扎法、面具式包扎法、单眼包扎法。
4、可以演示绷带缠绕好的其两断端固守的方法。
5、手臂保持轻度外旋，便于包扎。
6、提供绷带、三角巾。

	28
	低位包扎模型
	套
	3
	1、模拟下肢截肢病人，右腿在膝盖以下截断，左腿在大腿中部截断。
2、模型设计方便合理，绷带可绕过臀部而缠绕到髂脊水平。
3、可以进行环形包扎法、螺旋包扎法、蛇形包扎法、8字形包扎法。
4、可以演示绷带缠绕好后其两断端固定的方法。
5、提供绷带和三角巾。

	29
	针刺训练手臂模型
	套
	3
	1、学习操作手臂针灸穴位，进行标准的针灸穴位定位。
2、手臂上的针灸穴位定位采用隐形标记法。可在训练或考核中用专用LED手电照射，根据需要有选择地显示针灸穴位。
3、在经络线路上共标明67个经穴，训练手臂可反复操作使用。

	30
	针灸训练头部模型
	套
	3
	1. 模拟成年男性的上半身，该人身高为172cm，体重63kg，头围55cm；
2.具有与人体上半身相同的皮肤手感；
3.模型上标记有20个常用穴位，如百会，四神聪，太阳，风池，头维，率谷，翳风，颊车，下关，地仓，四白，睛明，攒竹，鱼腰，耳门，听宫，听会，水沟，头临泣，印堂；
4.可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感真实；
5.头部上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。
6.具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。

	31
	针灸臀部训练模型
	
	3
	1. 模拟成年男性的下半身，该人身高172cm，体重63kg，臀围98cm；
2.具有与人体下半身相同的皮肤手感；
3.模型上标记有20个常用穴位，如环跳、长强、会阳、神阙、关元、气海、天枢、归来、大横、承扶、居髎、维道、五枢、带脉、腰阳关、大肠俞、小肠俞、膀胱俞、秩边、次髎；
4.可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感真实；
5.臀部上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。
6.具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。

	32
	气管插管模型
	套
	2
	1、本模型气道的大小及结构完全按照正常成人解剖结构设计。包括：鼻、口、牙、舌、咽、喉、会厌、声带、环状软骨、气管、支气管、肺、食管；

2、本模型可进行经口气管插管，还可进行吸痰、肺部充气练习及评价；
3、可以手动模拟颈动脉搏动；
4、可在气管插管过程中采用Sellick手法。通过喉部定位及将环状软骨压下，学生可真实看到声带降至视野范围内，并有效地关闭模型的食管。
5、具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。

	33
	高级骨髓穿刺病人模型
	套
	2
	1、仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。
2、解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位。
3、可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。

	34
	多功能中医技能训练及考核模型
	套
	1
	本产品是最新研发的一款集中医拔罐、艾灸、刮痧、砭术等多项操作技能于一体的高仿真模型，产品参数：
1、满足国家中医类别医师资格实践技能、中医执业资格鉴定及中医技能培训中心的训练及考核要求，可进行拔罐、艾灸、刮痧、砭术多项中医技能的训练及考核；
2、高仿真背部模型，由头部至臀裂处，模型具有和真人同比例的背部肌肉造型，模型具有完整头部外形；
3、模拟皮肤柔软有弹性，触感真实，皮肤表面可捏起；
4、模拟皮肤采用新型耐火、耐高温复合材料制成，可进行真实的拔罐、艾灸操作，高温不会损伤模型；
5、模型具有真实的背部骨性标志，可触及肩胛骨、第7颈椎、各胸椎、腰椎的棘突等骨性标志；
6 可进行真实的拔罐操作训练考核；
6.1 可进行闪罐操作；
6.2 可进行走罐操作；
6.3 真实模拟人体背部皮肤、肌肉组织结构，拔罐操作真实吸附于模型体表；
6.4 模型可模拟立姿、俯卧姿，可进行投火法、贴棉法拔罐操作训练及考核；
7、可使用刮具、砭具等临床真实器具进行刮痧、砭术操作训练及考核；
8、使用真实艾条、艾柱进行悬起灸、雀啄灸、回旋灸、隔姜灸、隔盐灸等操作的训练及考核；

9、 随机考核功能：具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号），扫描身份证只支持在有外网的条件下使用。支持拍照获取学生头像。具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况。可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。

为保证产品质量，需提供样品现场演示，供专家评比

	35
	中医临床接诊训练系统
	套
	1
	1、本系统为具有中医特色的临床病人接诊训练系统，它可以训练中医学生从询问病人病史到给出治疗方案在内的所有诊疗过程。
2、 系统包括基本理论、接诊练习模块、接诊考核模块、病例编辑模块四部分。
3、基本理论模块包括中医望闻问切四诊和辨证施治的基本理论。
4、 接诊练习模块包括系统自带的多个典型病例，每个病例包括病人姓名、年龄、性别、职业等基本信息，学生可以对病人进行主诉、病史等问诊，系统会做出相应的问答。
5、学生可以对病人进行望闻问切等信息的采集以及进行疾病相关的实验室及影像学检查，最后做出正确的中医诊断和西医诊断，并给出中医的治疗方案。
6、接诊考核模块会随机抽取系统中的病例对学生进行考核，考核内容包括采用望闻问切等方式进行病史采集、检查，最后做出诊断和治疗方案。
7、考核完毕，系统自动出现结果对比。
8、病例编辑模块可以让教师对现有病例进行编辑，也可以利用系统的病例编辑平台自行创建病例，以丰富病例系统及满足自己不同阶段的教学要求。

随机考核功能：具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号），扫描身份证只支持在有外网的条件下使用。支持拍照获取学生头像。具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况。可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。

为保证产品质量，需提供样品现场演示，供专家评比

	36
	高智能数字化成人综合急救技能训练系统

（无线）教师机
	套
	1
	产品说明：

该系统为功能更加完备的综合急救技能训练系统。产品侧重院内急救训练的扩展。多组动脉搏动的检查、自主呼吸、常见的临床穿刺训练以及辅助检查等功能的实现，可真实模拟急诊病人院前及院内所有相关体征、治疗措施、辅助检查等。

执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。

功能特点：

一、完全无线智能模拟人：成年人体格外观 ，解剖结构精确，解剖标志明显,完全无线电脑操控、通过电脑无线或有线自由控制模拟系统

二、可实现自主呼吸、呼吸时胸部有起伏。可设置各种呼吸模式、可接驳各种品牌真实的心电监护仪、真实的除颤起搏监护仪等医疗设备，适合各种转运环境中的治疗操作。

三、具有真实的对光反射功能，瞳孔随光线强弱可自动调节。

四、系统软件可显示3D虚拟模拟人，可虚拟显示模拟人体内器官状态，点击局部功能可以改变模拟人生命体征参数，具有强大的三维图像，3D虚拟模拟人可360°旋转。

五、头颈部：

1、瞳孔观察：具有对光反射功能。

2、真实的自主呼吸：口鼻有气流，呼吸时胸廓有起伏，可调节呼吸频率及深度，

3、经过口、鼻插入吸痰管技术练习，模拟吸痰，可进行吸氧护理，口腔护理

4、标准口、鼻气管插管，支持仰头举颏法、推举下颌发开放气道，气管插管训练时，牙齿有受压报警。

5、气管切开：可进行气管切开术训练，颈部皮肤可进行近百次的操作，易于更换

6、模拟咽肿大、舌肿大、牙关紧闭、牙肌痉挛、喉堵塞、主气道阻塞、左右气道阻塞等体征。

7、支持颈动脉搏动、桡动脉搏动、股动脉搏动

8、可模拟颈项强直，有真实感

9、再现病人呻吟、咳嗽、呕吐声音

六、胸部：

1、CPR操作训练：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；电子监控气道开放、吹气次数、吹气频率、吹气量、按压次数、按压频率、按压位置等；自动判断人工呼吸与胸外按压的比例；实时数据显示。

2、模拟除颤起搏：多媒体动画展示医用除颤仪操作流程，与模拟除颤起搏器配套使用，可实现除颤起搏。

3、真实除颤起搏：可与不同厂家、不同型号的除颤起搏器配套使用，实现真实除颤起搏。

4、模拟AED：多媒体动画展示AED操作过程，与自动体外除颤仪配套使用，可实现AED训练。提供贴片电极和纽扣电极，自动检测心率并分析是否需要除颤。

5、 真实AED: 可与不同厂家、不同型号的AED配套使用，实现真实AED训练。

6、 模拟心电监护：系统自带多种心电，可与多参数模拟心电监护仪配套使用，可实现模拟心电监护。

7、真实心电监护：系统自动产生人体仿真生理电信号，可与不同厂家、不同型号的心电监护仪配套使用，实现真实除颤起搏，实现真实心电监护。

8、真实的自主呼吸；呼吸时胸廓有起伏，可调节呼吸频率及深度

9、左侧胸部可进行气胸、液胸穿刺训练：可进行气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理练习。

10、腹部处有造瘘口，可进行造瘘护理

七、四肢：

1、血压测量：模型为成人左侧手臂，体表特征明显，解剖位置精确。可以进行动脉血压测量。

1.1、在血压测量手臂上，可用真实血压计及听诊器进行血压测量。

1.2、具有KorotkoffGap音。

1.3、压力值采用动态毫米汞柱显示。

1.4、收缩压和舒张压可以分开设定。

1.5、可以根据教学情况任意调整收缩压、舒张压和脉搏频率的数值。

1.6、血压设定值可以精确到1毫米汞柱(1mmHG)。

1.7、音量大小可以调节。

1.8、血压训练器有液晶显示屏显示

2、静脉输液训练：可进行手部及手臂静脉穿刺训练，包括贵要静脉、正中静脉、头静脉或手背，手臂静脉高度仿真，手感真实，穿刺正确有明显的落空感。

3、肌肉注射：可在臀大肌处、双侧股外侧肌进行肌肉注射训练。

4、可与创伤模块更换，模拟身体四肢的创伤、烧伤皮肤的更换

5、模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运

6、模拟身体各部位的开放性骨折、断裂处理

7、伤口类型：右手开放性骨折、软组织撕裂伤口骨组织暴露、右大腿金属异物刺伤、右足开放性骨折、右小指截指创伤、左前臂烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度烧伤

八、急救技能训练软件：包含系统课件、专项技能训练、专业急救案例训练/考核、系统功能、病例脚本编辑五个方面，注重课堂教学与临床实践相结合，训练学生、医护人员临床诊断思维能力与急救操作流程。

（1）系统课件：该课件可进行PBL教学方式，提供真实病例，与学生进行病例讨论与医学理论教学，多媒体课件示教，图文并茂，便于老师讲解、学生理解，共包含以下10种病例：

1、呼吸系统急诊：69岁男性患者，吸烟（4包/日）,有严重慢性阻塞性肺部疾病,气息急促，突然神志不清

2、急性中风：120工作人员发现一位妇女晕倒在椅子上，神志模糊，但可用语言应答。

3、用AED和CPR进行室颤急救：55岁男性突发晕倒，进行CPR急救，经 ECG诊断为室颤，予以AED除颤

4、心动过缓：一87岁妇女报告其在作短距离散步时感觉虚弱和气急。她觉得筋疲力尽被一辆小车送到急诊室担架上。体格检查发现她脸色苍白，大汗淋漓，心率35次/min，血压90/60 mm Hg，呼吸18次/min，诊断为心动过缓。

5、无脉搏室速：一个60岁的心电图工作人员在为病人做12导联心电图检查时突然晕倒，在她晕倒前并未述有任何不适感觉，经诊断为无脉搏室速

6、无脉搏心电活动：一位55岁男性走进急诊室，诉有严重胸痛和腹痛；当护士开始接监护心电导联时，突发意识丧失。

7、急性冠脉综合症：55岁男性诉说胸骨下疼痛，放射到左臂、下颌，有濒死感，大汗淋漓，诊断为急性冠脉综合症

8、不稳定性心动过速：45岁女性突发心悸、呼吸困难、胸部压榨感、虚弱

9、心室停搏：一64岁妇女，去医院预约门诊，在到达医院停车时突然倒下，心电图提示心室停搏，医院人员开始BLS基本救生，但未进行ACLS高级心脏救生

10、稳定性心动过速：判断为何种心动过速：1.房颤/房扑、2.窄QRS波心动过速、3.稳定宽QRS波心动过速, 未知类型、4.稳定单形性室速和/或多形性室速；学会如何正确处理不同的心律失常类型。

（2）专项训练：软件内保存百余道试题，支持心电图、急救理论知识、急救场景、病例、CPR以及气管插管等训练操作，通过习题测试以及真实操作，训练学生的诊断思维能力及急救操作能力，使学生重视急救操作操作流程。是训练临床急救诊断思维、技能操作考核的最佳选择。包含ACLS基础知识训练、心肺复苏急救训练、插管训练、AED使用训练、心律识别训练、除颤仪使用训练、注射泵使用训练、输液泵使用训练8项试题、操作训练。

1、 ACLS基础理论知识训练：

1.1、设置大量库题，将知识要点运用与实际病例，使学员对ACLS基础知识要点融会贯通。便于老师检验学生ACLS基础知识理解程度，针对不足之处加强讲解。

1.2、可根据教学要求编辑试题。选择题目，可机选，也可单独选择题。

1.3、可编辑试卷。选择题目，可机选，也可单独选择题。

2、心肺复苏训练：根据2015年国际心肺复苏指南标准设置，训练基本生命支持技术

2.1、训练方式：有3种

自操作练习：可随意进行人工呼吸和心外按压，不需要按人工呼吸：心外按压=2：30的比例操作。

标准操作练习：必须按照30:2的比例操作。且2次正确的（错误的不计数）吹气后才能进行30次正确（错误的不计数）的按压。

实战操作练习：必须按照30:2的比例操作，2次（正确错误都计数）吹气后，进行30次（正确错误都计数）按压。

2.2、界面有CPR操作FLASH、时间控制区、统计区、吹气和按压条形码和操作时间区显示。

2.3、FLASH同步操作演示，有语音提示，警报错误。

2.4、按压次数统计：根据按压深度统计，正确按压深度5cm以上，不超过6cm，错误时会有语音报警提示。

可统计正确次数和错误次数。

2.5、吹气次数统计：根据吹气量统计，系统默认为500-1000ml。可统计正确次数和错误次数。

2.6、吹气条形码：当吹气量不足、正确和过量时，条形码分别显示为黄色、绿色和红色。

按压条形码：当按压深度过浅、正确和过深时，条形码显示为黄色、绿色和红色。

2.7、显示人工呼吸和心外按压波形图，实时监测学生的操作训练情况，以波形反映学生的按压深度及通气量，便于老师观察。

2.8、当操作结束后，可进行统计。显示学生姓名、操作日期、教师、成绩，可打印。统计表上包含按压位置、按压频率、吹气量、操作正确与错误等数据统计，使老师了解学生掌握心肺复苏技术情况。

2.9、标准操作练习、实战操作练习模拟人状态：瞳孔散大，颈动脉无自主搏动。符合心肺复苏操作标准。

2.10、在规定时间内完成，检查模拟人状态，瞳孔缩小、颈动脉自主搏动。抢救成功。

3、气管插管训练：

3.1、视频演示气管插管的准备以及全过程，有语音解说，并配合模拟人在插管过程中显示动画，实时监测判断气管插管位置，显示插管位置的正确与错误

3.2、模型具有精确的解剖结构，包括鼻腔，口腔，牙齿，环状软骨，会厌，气管，食管等，可在模拟人身上进行可视化气管插管训练

3.3、界面上显示呼气末CO2浓度或分压（ETCO2)的监测，波形可检测插管位置、反映肺通气情况，检测复苏操作的有效性。

AED操作训练

4.1全程语音教导，动画演示AED操作流程

4.2、AED自动分析心律、自动充电

4.3、按照急救操作流程，AED除颤成功后，可在同一界面进行CPR操作训练

4.4、除颤一次以后，再进行5个周期CPR，心电图会改变。

5、心律识别训练：自设置上百种心律类型，通过心电图识别训练，学员可掌握临床常见心律。题目设置可以由老师自由挑选，或者机选。教师还可根据教学内容自行编辑题目。

5.1、可由老师自行编辑心律识别考题，输入参数，设置答案

5.2、可由老师自行编辑心律识别试卷，选择题目，可机选，也可单独选择题。

6、除颤仪操作训练

6.1、模拟真实除颤仪使用，多媒体动画显示除颤过程。

6.2、可设置各项设置生理参数，包含血压、心率、呼吸、体温、血氧饱和度，选择除颤次数

6.3、单击击除颤仪，能够显示心电图

6.4、有按键选择能量数值、充电及放电操作

6.5、动画显示，日志记录除颤次数和能量，显示除颤成功。

6.6、除颤成功后，模拟人生命体征恢复正常

6.7、可与真实、模拟心电除颤起搏器、模拟除颤起搏器在模拟人身上配套使用，同步操作。

7、注射泵操作训练：模拟真实注射泵使用操作

7.1、训练模块提供如下11种药物：多巴胺、多巴酚丁胺、阿拉明、硝普钠、硝酸甘油、去甲肾上腺素、咪唑安定、氨茶碱、米力农、肝素针

7.8、虚拟动画演示注射泵操作流程，练习如何正确使用注射泵

7.9、支持在动画界面上进行注射泵仿真训练，如电源开关、总量、速度的调节等

7.10、有报警声音提示使用注射泵的错误，如速度设置错误、注射完成等，练习如何排除常见的故障

8、输液泵操作训练：模拟真实输液泵使用操作

8.1、训练模块提供如下8种药物：5%GS200ml+多巴胺200mg、5%GS500ml+硝普钠100mg、0.9%NS250ml+可达龙300mg、0.9%NS100ml+氨力农100mg、0.9%NS100ml+正规胰岛素16U、尼膜通10mg注射液、0.9%NS100ml+垂体后叶素60U、0.9%NS100ml+纳洛酮0.4mg

8.2、虚拟动画演示输液泵操作流程，练习如何正确使用输液泵

8.3、支持在动画界面上进行输液仿真训练，如电源开关、总量、速度的调节等

8.4、有报警声音提示使用输液泵的错误，如阀门未关、滴管内有空骑、压力过大等，练习如何排除常见的故障

（3）急救场景脚本训练/考核：通过真实的案例，帮助及培训医生在不同系统的临床急救操作流程，在自设置模式下可修改生命体征参数

1、该模块包含以下8种、21个疾病案例：

1.1、心脏停搏：急性心包填塞引起PEA、急性心肌梗死引起心动过缓、肺栓塞引起PEA、无脉搏心脏骤停—室颤、张力行气胸引起PEA

1.2、心动过缓：急性心梗引起心动过缓

1.3、心动过速：急性冠脉综合症—前间壁心梗、不稳定性心动过速

1.4、胸痛：肺栓塞引起PEA、急性冠脉综合症—不稳定性心绞痛

1.5、中毒及药物过量：有机磷农药中毒、药物过量—异搏定、药物过量—心律平

1.6、代谢病及环境伤害：糖尿病酮症酸中毒？

1.7、呼吸困难：支气管哮喘重度发作、呼吸衰竭、气道异物梗阻

1.8、颅脑损伤：硬膜外血肿、脑卒中

1.9、可对学生进行训练及考核两个操作模式

1.10、界面上有病例名称模块：显示运行的病例名称、时间

1.11、界面上有事件日志板块，所有进行的操作和生命体征改变都可在此显示。

1.12、共有6种呼吸模式：正常呼吸、叹气样呼吸、陈-施式呼吸、库式摩尔呼吸、毕奥呼吸、呼吸骤停，自行调节呼吸频率（0-45次/分）呼吸模式随病情的变化，治疗措施而产生相应的自主改变。

1.13、体征参数的设置：当参数改变时，模拟人心电监护内容随之改变。可进行模拟人如下生命体征参数的修改：心率（0-200次/分）、血氧饱和度（0%-100%）、血压（0-300/0-250mmhg）、体温（20-45度）、呼气末二氧化碳分压（0-100）、中心静脉（0-20）、心输出量（0-12L）、瞳孔设置（可左右眼分别设置，1-9mm、针尖、散大）

1.14、另可设置如下参数：呼出二氧化碳浓度、吸入氧分压、呼出氧分压、吸入氧化亚氮浓度、呼出氧化亚氮浓度、呼入麻醉气体分压、呼出麻醉气体分压、麻醉肌松度、麻醉1期和4期的肌笔直

1.15、模拟气道管理：可选择不同的状态，选中后呈红色，正常状态呈绿色。可模拟咽、喉、颈部、咬肌、舌、主气道、右气道、左气道、左胸正常和异常的状态。

1.16、听诊：通过软件控制硬件。可通过电子听诊器，在模拟人身上进行真实听诊。可听诊24种呼吸音（可改变一侧呼吸音，若需改变两侧呼吸音需改变两次）、42种心音（可改变心音种类和心量）及肠鸣音、血管杂音及胎心音。

1.17、有48种语音模拟临床常见主诉，例如“我觉得呼吸困难”、“我头晕”等，可进行人机对话，训练医生与患者交流以及诊断流程。可改变语音的种类、开始启发模拟人发音、停止发音、次数和间隔时间

1.18、监控器：显示各项生命体征，当各项生命体征改变时，心电图随之改变，可改变监视器的显示内容。

1.19、模拟人自带感应系统：在模拟人身上进行操作时，日志会自动体现该项操作，例如心肺复苏、气管插管、除颤、体位改变等

1.20、模拟人FLASH动画显示：

2、颈动脉检查：颈动脉搏动与心率一致。颈动脉搏动强度与血压有关，能触及颈动脉搏动时，并在电脑上有显示。

3、开放气道：当模拟气道开放时，在电脑动画上有显示。

4、CPR：可进行CPR，同步显示吹气和按压的深度和条形码。

5、治疗措施：包括抢救措施和用药方案。当有一些治疗措施在模拟人操作，但电脑感应不到时，可直接在此项选择治疗方案，包含三个方面：施药、复苏相关技能（ABC）、临床诊断与操作

6、提供多种药物、给药方式、剂量浓度可自由设置，考察学生对用药的理解程度。

6.1、可给予模拟人如下25个大类、160余种药物治疗，可进行组合用药：静脉液体、肾上腺素受体激动剂、肾上腺素受体阻断剂、胆碱能受体阻滞剂、麻醉药、镇静催眠药、镇痛药、甾体类抗炎药、支气管扩张药、抗炎平喘药、呼吸兴奋剂、解热镇痛药、抗心律失常药、抗心绞痛药、抗心力衰竭药、抗休克药、抗血小板药、抗高血压药、促凝血药、抗凝血药、抗癫痫药、利尿剂、降血糖药、抗菌药、中毒急救用药

6.2、包含如下11种给药方式，训练学生在急救中，正确使用各项药物的最佳给药方式，达到治疗效果:静滴、静推、肌注、皮下、口服、舌下、直肠内、胃管内、气道内、注射泵、输液泵

6.3、剂量浓度自由设置：学生可根据模拟人的病情，自由设置给药浓度，包含5种静脉输液溶液，即0.9%生理盐水、5%GS、10%GS、5%GNS、乳酸林格氏液，剂量可自由设置（0-1000ml）

6.4、可进行用药修改，输入新的药物剂量和单位。删除添加的药品项

7、复苏相关技能包含如下8个方面：

7.1、评估：检查意识、呼吸通畅、自主呼吸、脉搏、瞳孔、循环体征、外伤体征

7.2、呼救：呼叫EMS、呼叫除颤器

7.3、体位：仰卧位、侧卧位、俯卧位、整体翻转、恢复体位

7.4、气道（A）：包含开放气道、气管插管、环甲膜切开术、胸部冲击、吸痰等模拟操作选项

7.5、呼吸（B）：包含人工呼吸、吸氧、通气不足、过度换气等模拟操作选项

7.6、循环（C）：包含胸外按压、建立静脉通路、容量灌注等模拟操作选项

7.7、除颤（D）：使用AED、使用除颤仪模拟操作选项

7.8、其他：运送、脊柱固定、劲椎固定

8、模拟临床诊断与操作：包含如下23项操作，训练学生临床诊断思维

9、叩诊与听诊：腹部触诊、心脏听诊、肺部听诊

10、实验室诊断：动脉血样、血红蛋白、血糖、便携式超声仪、静脉血样

11、各项诊断、治疗操作：胃胀气、拔出胃管、心包穿刺术、核对溶栓表、胸膜腔穿刺术、纤维镜取异物、开颅血肿清除术、清创术、ALLIS手法复位法、休克体位、输卵管切除术、洗胃、剖腹探查、肝破裂修补术、安装体外临时起搏器。

12、典型的辅助检查：12导联心电图（30张）、X线片（19张）、CT片（14张）、超声检查（15张）、血样检查（包含血常规、电解质、肝功能、凝血功能、心肌酶、肾功能、血糖、血气分析、CRP、D-二聚体、胆碱酯酶活力、甲状腺功能、β-HCG、尿常规）、溶栓问答表（AMI溶栓问答表、急性缺血性卒中溶栓治疗），支持用户后台添加临床数据

13、事件日志添加：改界面支持用户自行添加各项软件上不存在的医疗诊断操作、事件，例如转院，出入院等

14、日志：可以通过模拟人事件查看学生所做的各项临床诊断、急救、用药等各项操作，反映学生的临床诊断思维能力以及临床急救操作能力。通过生命体征参数反映学生每项操作后模拟人的生命体征变化。

15、考核模式：可设定考试学员信息

16、可查看病人病情介绍

17、可观察生命体征：呼吸模式、动态心电图、动态血压值、呼吸频率、血氧饱和度等，在监控器中可以观察体征参数，在场景中可以改变声音音量。

18、可进行各项治疗措施。

19、生命体征随治疗措施而变化。

20、可查看病人辅助检查：12导联心电图、化验检查结果等

21、对病人进行治疗，病情随治疗措施而发生改变。

22、查看成绩单。可选择学员姓名，查看考试成绩，对考试成绩进行评估，书写评语，提交。

23、趋势编辑：在一段时间内，用户可自行编制模拟人的生命体征，模拟人的生命体征随时间而自动产生变化，不需随时调节。可将自编趋势用于脚本训练及考核。

24、可查看各项急救案例的急救操作流程图，便于老师检验学生的急救操作是否符合流程，训练学生的急救操作能力，诊断思维能力。

25、自由设置患者的基本信息，包括病情摘要、辅助检查、诊断、事件表述

（4）系统设置：内容包括系统配置设置、讲师登录密码修改

九、系统配置设置：

1、可对心肺复苏、虚拟监控器、虚拟体征日志设置参数。

2、恢复本系统默认的技术参数

3、参数设定后，相应的训练操作时会发生改变

4、心肺复苏参数设置：可设置按压深度范围、吹气的潮气量范围、CPR5个循环操作模式、心肺复苏操作节拍音提示。

5、讲师登录密码修改：可修改登录密码，设置安全密码锁。修改密码后，登录时密码随之改变。

（5）脚本/案例编辑：开放的病例编辑功能，老师可根据临床实际或教学需要自主编辑所需的急诊病例，供学生训练使用。可设置模拟病人病情发展过程、设置病人生理参数、设置治疗过程，以及治疗后的效果，可对各种不同的病情进行训练和考核

1、用户可根据医院自身专科特点，自行编辑急救病例，病情变化和学员操作过程，训练学生的诊断思维能力和各项操作能力，软件自动记录。

2、软件提供多种常见病例，丰富的多媒体动画，生动再现真实急救情景。包含呼吸系统急救-I、呼吸系统急救-II、第一时间BLS急救、非第一时间BLS急救、室颤/无脉搏室速场景-I、室颤/无脉搏室速场景-II、无脉搏心电活动场景、心室停搏、心绞痛、心动过缓、心动过速、急性中风等动画场景。

3、该脚本编辑支持各项生命体征参数的设置，例如心率、呼吸、血压、瞳孔、声音、病情持续时间等。可设置心音、呼吸音、肠鸣音。左右肺可设置24种呼吸音。胸部可设置42种心音。腹部可设置5种肠鸣音。可分开调节音量。

4、该脚本编辑支持用户自由添加所学的辅助检查，例如心电图、X线、CT、实验室检查结果等，特别含有各项身体检查评分标准，例如Glasgow昏迷量表、辛辛那提院前卒中评分表等。

5、该脚本编辑支持用户自行设置趋势编辑，使趋势代表一个场景内生命体征变化的缓慢过程，与病例全过程生命体征的变化不同，较之更精细，更确切便于老师对学生进行医学思维训练及操作训练。可设置趋势时间、心率、呼吸、血氧、血压、体温、心输出量、中心静脉压等生理参数

6、该脚本编辑支持用户自行设置所需操作项目，可单个操作、也可多项操作联合使用。事件种包含脉搏检查、心肺复苏操作、除颤、起搏、给药等操作。还可在自行设置操作时间界限。可根据病情再编辑病情所需要进行事件。

7、每个脚本由多个场景连接而成，从前面一个场景转入后面一个场景，只有当完成了指定的操作后才能转换，对于不同的脚本场景都不相同。注重临床诊断思维能力及急救操作流程的训练

8、该脚本编辑支持打印功能

三、局域网络教学：支持全体教学、自学、练习及考核，教师机可监控所有学生机操作状态。

十、标准配置：

硬件：

1、ACLS高智能成年模拟人

2、模拟血压测量仪、电子模拟听诊器

3、简易呼吸器、听诊器、喉镜、气管套管、输液套装

4、可提供单机版（一点一套）、网络版（一点多套），单机版可升级为网络版。

软件：

1、局域网内教师机应用软件V2.0

2、局域网内学生机应用软件V2.0

3、ACLS脚本编辑软件V2.0


标段三：C型臂X射线机（货物+技术服务）技术参数（国产）
一、技术指标

1、整机工作环境条件

1.1 环境温度：+10℃～+40℃

1.2 相对湿度：30%～75%

1.3 电源电压：～220V

2、高频高压发生器

2.1标称阳极输出功率：≥5kW

★2.2主逆变频率：≥109kHz

2.3连续透视管电压：≥120kV

2.4连续透视管电流：≥4.0mA

2.5脉冲透视管电压：≥120kV

★2.6脉冲透视管电流：≥30mA

2.7摄影管电压：≥120kV

2.8摄影管电流：≥100mA

2.9摄影mAs：≥280mAs

2.10自动亮度跟踪功能（IBS）:具备

2.11数字点片功能:具备

2.12数字点片管电压范围：≥112KV

2.13数字点片管电流范围：≥15mA

2.14X射线锁设计：具备

3、射线管组件

3.1 标称焦点尺寸：小焦点≤0.6/大焦点≥1.8

3.2 阳极靶角：≥15°

3.3 最大阳极热容：≥35kJ（47kHU）

3.4 球管热容量：≥650kJ(867kHU)

4、C形臂机架

4.1 随遇平衡：具备

★4.2 绕垂直轴旋转范围（水平摆动角度）：≥±15°

4.3 前后移动范围：≥200mm

4.4 绕水平轴旋转范围：≥±180°

★4.5 焦屏距：≥1000mm

4.6 C臂开口：≥800mm

4.7 C臂弧深：≥660mm

4.8 沿轨道滑动范围：≥135°

4.9 立柱电动升降范围：≥400mm

★4.10一体式 C 形臂机架

5、显示器支臂

★5.1 显示器支臂：三轴关节臂

5.2 显示器水平运动旋转角度：1轴≥±90度，2轴≥±135度，3轴≥±90度

5.3 显示轴向旋转角度（上下翻转倾斜）：≥60°

6、平板探测器

6.1 平板探测器闪烁体类型：碘化铯

6.2 平板成像大小：≥9英寸×9英寸

6.3 图像采集矩阵：≥1344 × 1324

6.4 图像采集灰阶：≥16bit

6.5 像素尺寸：≤155μm

★6.6 DQE：≥76%(0lp/mm)

6.7 空间分辨率：≥3.2lp/mm

6.8 透视成像速度：1秒出图

7、图像采集处理系统软件

7.1 信息管理：登记保存、病历查询、修改、远程查询登记、报表、保存、预览。

7.2 图像后处理：开始采集、准备录像、重置、水平镜像、垂直镜像、调窗、放大镜、负7.3 像、边缘增强、递归降噪。

7.4 图像存储与传输：打印胶片，检测SCP服务、发送文件。

7.5 图像测量与标识：测量、高级。

7.6 Dicom功能：支持DICOM3.0

7.7 整机图像清晰度指标之灰度等级：≥17级

二、标准配置 

★1、一体式 C 形臂机架：1套 

2、高频高压 X 射线发生器和高频逆变电源：1 套 

3、限束器：1套 

4、进口密纹滤线栅：1套 

5、9 英寸动态平板探测器：1套 

6、一体机化电脑 32 英寸液晶显示器：1套 

7、数字采集处理工作站软件：1套 

★8、DAP：1套 

9、激光一字定位器：4个 

★10、人体图形化液晶触摸操作屏：1套

三、其他条款（包含在报价内）

完成C型臂职业病危害预控制评效果评价，C型臂机房环境影响备案
标段四:

1.微波治疗仪技术参数（国产）

一、设备名称：微波治疗仪
二、主要技术参数及配置要求：

（一）、性能指标

1.具有自动稳压系统（外接电压不稳定时，保证终端输出稳定）

2.微波理疗功能：0～60W，功率连续可调，步长1W

3.微波手术功能：0～100W，功率连续可调，步长1W 

4.功率显示方式：数字显示

5.功率调节方式：防水按键方式调节

6.参数设置：能够保存常用切割功率、电凝功率

（二）、操控性能

1.具有输出功率自动补偿功能，P.A.C系统自动适应各种人体阻抗

2.具有手控或脚控功率输出功能

3.切割精确、止血性能优越

4.具有功率记忆功能

（三）、机器主要技术参数：

主载频率：2450MHz

辐射器驻波比：≤3

负载阻抗：50Ω

工作电源：AC220V±10%   50Hz±2%

额定输出功率：800W±10%
配耳鼻喉专业理疗头2个，治疗头4支

推车式

2.屏蔽室6㎡技术参数（国产）

1.参照国家标准GB/T16403《声学测听方法纯音气导、骨导听阈基本测听法》生产，室内本底噪声≤28dB（A）标准，《室外本底噪声≤55--60dB（A）》,性能达到: 屏蔽手机、FM、AM波. 

2.尺寸内径:长1.5米×宽2.0米×高2.1米.

尺寸外径:长2.0米×宽2.5米×高2.4米.

3.双层中空隔音屏蔽窗，尺寸：70cm(宽)×60cm（高）

4.双磁控凸凹式隔音屏蔽门，独立双门尺寸：186cm(高)×80cm（宽）

5.独立超强静音换气系统，具有良好的空气流通性,换气量大于每小时5-10立方通风工作状态下隔音室内强制通风换气、可接空调引入通风（风口噪声小于22dB）；同时经屏蔽材料处理

6.双“悬浮” 式阻尼减振器与原地面隔离, 同时经屏蔽材料处理,减振器额定载荷：160Kg/只；额定静变形：7±2mm/只；额定固有频率：7±1HZ/只；阻尼比：≥0.05，耐高温、耐潮湿，不老化蠕变。

7.密闭式信号接入系统和信号转换接口, 可减少检测设备的声音衰减,同时经屏蔽材料处理

8.外表面1.5 mm外饰烤漆钢板,冷轧钢板、双面静电喷涂，防潮、防锈，不得使用喷漆, 钢板内必须附着阻尼材料，防止钢板共振

9.内表面：使用50cm（宽）×210cm（长）的冲孔铝板，冲孔率45%.

10.内地面：环保地毯

11.回字型双层悬浮结构，屏蔽室六面墙体不得与房间混凝土墙体有刚性连接，组装式，可拆卸、搬迁，现场施工不得焊接, 同时经屏蔽材料处理,全部采用环保材料、安装完成即可投入使用

12.LED吸顶灯与屏蔽室顶部平整（抗干扰处理）

13.接地系统:一个黄铜螺纹接地端子,要求单点接地

14.可根据用户使的不同的检测设备,个性化设计,优化设备与屏蔽室的联接

15.电源：220V  50HZ使用环境：温度 -15 ～ 60度
3.耳鼻喉检查台（单工位）技术参数（国产）
*1、治疗台台面采用高级的双层夹胶玻璃材料制作，箱体采用钣金折弯工程及喷漆工艺；坚固程度需优于人造大理石且外形美观大方，不吸色、不生锈、防划痕，颜色与台面协调，主台面尺寸：940×570mm.书写台台面尺寸：1020×570mm.带监视器和摄像支架。

2、喷枪：2直1弯，可拆卸，采用双动开关且提起工作时噪音≤50dB。

3、吸引枪：吸力0-600mmhg,有防回流装置，配2支3mm、3支2.5mm吸引管，噪音≤50dB。

4、吹枪：正压：0-0.28Mpa，有压力调节功能，噪音≤50dB。
5、加热除雾装置：450W,加温时间3-20秒可调节，全电脑控制，12V弱电，有电安全保护。

6、LED聚束光照明灯装置：色温6300K，光照度≥1200LX，9V、6W，使用寿命10万小时，四小时无人操作自动关电。

*7、智能控制系统：控制整机电源及治疗台所有工作单元、强电转弱电，可控制病人治疗椅的升降和仰卧。有自检功能，当设备出现问题时自动报警，自动切断电源。工作单元包含：照明灯、阅片灯、喉镜预热装置、冷光源（内置）、排污系统装置带预警灯提示等

8、排污清洁装置：主、副污物瓶设计，有污物容量上限自动预警功能。

9、正压力泵：75W，噪音小≤50dB，最高压力为3Kg/cm²以上。
10、负压力泵：350W，噪音小≤40dB，最高吸引力为700mmHg。
11、阅片灯：LED光源，可调亮度；

*12、内置式硬管镜浸泡消毒筒杯

13、内置式LED冷光源

*14、可选配内置恒温冲洗器

病人诊疗椅：全自动电动控制，可通过脚踏开关控制椅子的升降、俯仰。

配套医生椅1个

标段五：低温等离子多功能手术系统技术参数（国产）

一、临床用途：耳鼻喉各种息肉、增生、肥大、出血、炎症、糜烂等的治疗。如：通过鼻甲减容，咽腭部打孔，舌根打孔，扁桃体、悬雍垂的打孔或者切割来治疗阻塞性睡眠呼吸暂停综合症（鼾症），以及鼻出血、鼻息肉、过敏性鼻炎、声带小结等方面的治疗。

二、性能指标：
1.电源交流220V ，50Hz

2.工作频率：100KHz（要求最大浮动范围控制在10KHZ内）

3.输出功率：等离子汽化切割：1-10档可调

等离子汽化凝血：1-10档可调

等离子汽化打孔：1-10档可调

等离子消融凝血：1-10档可调

★4、阻抗显示
阻抗显示为0-999，阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预期（设置）的消融深度和治疗范围自动提示操作者。（要求在设备上有对应显示界面）

5、工作计时
0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）

6、整机功耗
≦ 700W

7、输出功率    ≦ 350W

三、界面显示及指示：按键式操作界面，采用LED数码显示，面板密封防水设计

1、阻抗（IMPEDANCE）、功率（POWER）、时间（TIME）显示；

2、切割消融（ABLATION）、止血凝固（PLACOAG）工作模式指示；

3、刀头（ELECTRODE）、脚踏（FOOT SWITCH）、刀头寿命和等离子浓度（PLA DENSITY)连接、识别指示；

四、性能特点：

一）、实用性体现：

1、能实现双极或多极切割、低温消融、切割、止血、凝固，微创安全可靠。

2、两种工作模式，一种ABLATION（打孔、切割、止血、消融等功能）模式，一种PLACOAG（止血、凝固）模式。

3、多刀头可选：根据不同的部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头。

★4、一个治疗刀头能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，在一个手柄、同一个输出接口输出，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦。

5、具备多极吸引切割功能及配置，适合开展扁桃体、腺样体、乳头状瘤、息肉、CAUP、UPPP等。

6、配备能安全有效治疗隐蔽及深部病变组织的功能及配置，如治疗喉深部及舌根等部位。

7、治疗主机声音大小可调节，能区分ABLATION和PLACOAG的工作声音，避免踏错脚踏。

8、阻抗侦测和自动能量检测技术，具有热损毁深度监控系统。

9、治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。

10、能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小。

★11、主机能自动侦测并提示刀头前端等离子强度状态。

12、能通过脚踏开关启动、切换ABLATION和PLACOAG模式。

二)安全可控： 

1、低温控制：工作温度仅为40-70℃，创面无碳化，对周边组织损伤小。

2、操作精确：消融作用在靶组织表面，等离子作用仅为100微米。

3、保障安全：电场仅局限于刀头的双极之间；工作能量精确地控制在3-5eV，有效避免对神经的损伤。

4、创伤轻微：黏膜损伤小、出血少、疼痛轻、恢复快。

标段六：

1.纤维支气管镜（治疗型）技术参数（国产）

一、主机技术要求

*1.采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。

2.采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。

3.主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。

*4.屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。

5.可通过HDMI外接显示器，实现同屏实时显示传输。

*6.主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。

7.可通过USB实现数据导出，方便科研、教学。 

*8.主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

*9.具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

10.内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。

11.主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。

12.显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，以方便特殊体位的操作。

13.可通过有线及无线模式外接图像处理工作站，实现同屏实时显示传输。

二、软管手柄（带吸引通道）技术规格要求

*1.采用数字电子微成像技术，无内置光纤，视角≥90°空间分辨率≥10.101p/mm。

*2.采用医用高分子特种材料构造，机身轻盈、结实耐用、高强度、耐腐蚀、寿命长。

*3.插入部外径≤3.5mm，内置吸引通道直径≥1.2mm,长度≥600mm。

4.软管前端可弯曲向上≥130°，向下≥130°。

*5.照明采用LED灯，亮度≥400LUX，三档亮度可调节，非光纤照明。

6.成像距离范围不小于3～50mm。   

7.具备防跌落、可任意弯曲性能，可整体浸泡消毒。

8.可选配插入部旋转功能,左右各旋转120°。

9.图像预冻结功能，在不影响实时观察的情况下同时可实现观察预冻结图像。

10.一键拍照、录像功能。

11.与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，节省临床抢救时间。

12.吸引接口和吸引按键一体化设计，可匹配多品牌内镜配件，可整体拆卸，方便清洗消毒。

2.视频喉镜技术参数(国产)
一、主机技术要求

1.采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。

2.采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。

3.主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。

4.屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。

5.可通过有线或无线方式外接显示器，实现同屏实时显示传输。

6.主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。

7.具备USB、HDMI输出方式，方便科研、教学。 

8.主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

9.具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

10.内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。

11.主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。

12.显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，以方便特殊体位的操作。

二、窥视叶片手柄技术规格要求

1.采用数字电子成像技术，成像能力不低于30万像素。

2.采用可调节的多功能手柄，一支手柄可满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求，无需更换。

3.手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力。

4.手柄前端配备智能温控加热板，非LED灯加热，以实现即时防雾功能。

5.照明采用1个LED灯，亮度≥1000LUX。

6.手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，型号分别为：SS（婴幼儿型）、S（儿童型）、M（成人型）、L（成人大号型）。

7.一次性喉镜片及可重复使用窥视叶片均作磨砂防反光处理，操作视野更为清晰。

8.最小开口度≤13mm，适合不同体型插管患者。

9.具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。

10.与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。

11.可以选配无线传输功能模块，用于无线连接大屏幕显示器，方便医生操作、教学。

视频喉镜配置清单
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	便携箱
	个
	1

	2
	主机
	台
	1

	3
	窥视叶片手柄
	把
	1

	4
	窥视叶片
	套
	1

	5
	电源适配器
	个
	1

	6
	数据线
	根
	1

	7
	使用说明书
	本
	1

	8
	合格证、产品质保卡、装箱清单
	份
	1


3.亚低温治疗仪技术参数（国产）

1、配置要求

主机、冰毯2条、软冰帽2个

2、安全

2.1通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证

2.2通过全项目电磁兼容EMC检测，抗电磁干扰能力强。符合YY0505-2012标准，并可提供专业权威机构出具的检测报告。
3、主机性能特点

3.1机箱材质：ABS。

3.2制冷方式：高效的进口全无氟压缩机制冷系统，功耗低，降温迅速，为患者抢救赢得宝贵时间。

※3.3 升温系统：氮化硅加热系统，性能稳定，无辐射。

3.4控温方式：机控/体控，

*3.5四路输出，采用进口快接装置，毯帽可同时使用，也可分开独立使用。双侧四个配件可同时降温，也可同时升温。

3.6全电脑自动控制，控温精确，运行数据随时查询。

3.7 语音和声光智能报警功能：系统故障报警，水温超温报警，传感器脱落或损坏报警，缺水报警

4、毯帽特点

4.1软冰帽、冰毯采用TPU(热塑性聚氨酯）材料，具有耐低温及耐臭氧性能，使用寿命更长久，蜂窝状设计，水循环更通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗，美观、舒适。

5、技术指标

5.1电源（AC）：220V±10%   50Hz±1Hz

5.2降温毯帽温度范围：2-40℃

5.3体温控温范围：27-40℃

※5.4水温范围（升降温）：-5-40℃

5.5控温精度±0.1℃

5.6空载降温速度：3℃/分，

5.7工作方式：连续

5.8噪音：≤47db

5.9整机功耗：660VA

5.10环境温度：0-40℃

※可选配开启式冰帽

1.冰帽为开启式冰帽，荣获国家最新实用专利技术，冰帽内部空间大，便于治疗护理。

2.冰帽内后置引流装置，可任意位置摆放引流管，便于术后引流中负压器及引流袋的使用。
冰帽内设防结露隔离罩，结露水自动排出，防止冻伤，避免交叉感染。

	亚低温治疗仪产品配置清单

	序号
	名称
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	软冰帽
	2套

	3
	冰毯
	2条

	4
	体温传感器
	2条

	5
	毯温传感器
	2条

	6
	温帽传感器
	2条

	7
	电源线
	1条

	8
	地线
	1套

	9
	保险丝
	2个

	10
	产品合格证
	1张

	11
	使用说明书
	1份


标段七：呼吸机技术参数（国产）
一、基本特征

1.适用于对成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。

*2.采用≥15.6英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率1920*1080，支持手势滑动操作，支持无菌手套操作，用户触摸操作更流畅反馈更灵敏，有效解决传统触摸屏模糊可视性差，支持176度广视角查看。

3.屏幕显示：多至5道波形同屏显示，支持短趋势、动态肺图、波形、监测值同屏显示；可提供4种环图，支持呼吸环图、波形和监测参数同屏显示。

4.自检功能，可分别检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，和流量传感器、压力传感器、氧传感器、呼气阀和安全阀等部件的测试

5.≥90分钟内置后备可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

6.气动电控呼吸机

*7.标配一体化集成式备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作（提供证明文件）

*8.标配实时气源压力电子显示。

9.病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。

10.5000条事件日志，连续96小时多参数趋势数据

11.具备截屏U盘导出功能（可缓存50张屏幕文件）。

*12.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染。

13.呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染；

14.标配一体化模块插件箱，可兼容原装同品牌常用监护模块，便于将来呼吸机功能升级和扩展（提供证明文件）；

15.可选配（原装同品牌）旁流CO2模块监测；

16.可选配主流CO2模块监测，同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-二氧化碳图；可进行氧合指数OI和P/F值的计算；

17.可选配（原装同品牌）SpO2模块监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波；

18.可选配顺磁氧

*19.具备图形化显示功能，能实时动态图形化显示患者气道阻力、肺顺应性、自主呼吸和分钟通气量等肺部力学参数；

二、呼吸模式及功能

1.标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等）；压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或者PRVC等）、窒息通气模式；

2.可选配高级模式：心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等），气道压力释放通气APRV、双水平气道正压通气模式DuoLevel；容量支持通气VS；（提供证明文件）

3.无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。

*4.氧疗模式：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（最大80L/min）和氧浓度可设，并具有氧疗计时功能。经湿化器加湿加温后氧疗效果更佳。

5.可升级经鼻持续气道正压通气nCPAP（仅选配新生儿功能的无创通气）；

*6.先进的智能同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync），自动调节吸气触发/呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，无需医护人员频繁手动调节参数。

7.其他功能：叹息功能、手动呼吸、吸气保持、呼气保持、一体化雾化功能、智能增氧吸痰功能； 

8.具有自动插管阻力补偿（如ATRC，TRC）功能；

*9.可选配脱机辅助工具，用户可定制脱机指征并设定报警范围，提供全面的脱机信息看板，一键启动SBT（自主呼吸实验），规范脱机流程；（提供证明文件）

10.具有NIF、RSBi及P0.1等脱机参数监测和测量；

11.可选配肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张，可一键启动并能提供历史数据回顾；

12.可选配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值；

13.具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量 （TVe/IBW）参数监测功能；

14.基础流速可自动调节，范围：3-40L/min（有创）；10-65L/min（无创）；

三、设置参数

1.潮气量：20ml—4000ml（升级新生儿模块后最低设置潮气量2ml）

2.呼吸频率：1-100/min

3.吸气流速：6-180L/min

4.SIMV频率：1-60/min

5.吸/呼比：4:1—1:10

6.最大峰值流速：180L/min(选配备用空气气源时可达200L/min)

7.吸气压力：1--100 cmH2O

8.压力支持：0—100cmH2O

9.PEEP：0~50 cmH2O

10.压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF

11.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

12.呼气触发灵敏度：Auto, 1-85%

13.氧浓度：21—100vol.%

14.叹息功能：有

四、监测参数

1.气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压等参数监测；

2.分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测；

3.潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量；

4.呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测

5.吸入氧浓度的监测

6.肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测；

7.具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，跨肺压/容积，6种呼吸环监测；

*8.实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index辅助临床判断与决策；

9.实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策；

10.实时提供监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。

五、报警参数

*1.具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示

2.分级报警和声光报警

3.气道压力：过高/过低报警

4.分钟通气量：过高/过低报警

5.潮气量：过高/过低报警

6.总呼吸频率：过高/过低报警

7.吸入氧浓度：过高/过低报警

8.EtCO2：过高/过低报警

9.窒息报警，时间可设置（5-60s）

10.智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障

11.电源、气源中断报警

12.电池低压报警

六、其他功能

1.便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

2.信息互连：能够和监护仪互联，支持同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。

3.具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。
标段八：转运呼吸机技术参数（国产）

★1.专用于成人、儿童、婴幼儿的急救转运呼吸机（提供产品注册证明文件）

★2.电动电控呼吸机（内置涡轮驱动产生空气气源），无须气源驱动。

3.通气模式：标配P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PRVC，可选配DuoVent、APRV、PRVC-SIMV、PSV-S/T等高级通气模式。

4.设置参数

★4.1 潮气量：20ml-2200ml（提供证明文件）

4.2 呼吸频率：1-80次/min

4.3 吸/呼比：4:1-1:10

4.4 呼末正压：0-40mmHg

4.5 压力上升时间：0-2000 ms

4.6 压力支持：3-65cmH2O

4.7 氧浓度：21-100%

★5.具有智能同步技术：根据病人的肺特性，智能动态调节呼气触发至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。

6.具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。

8.可选配内源性PEEP（PEEPi）测定及P-V工具，帮助择定最佳PEEP值。

12.可选配脱机辅助工具：口腔闭合压、浅快呼吸指数。

13.呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。

14.呼吸机提供锁屏功能。

★15.具有72小时的趋势图和趋势表数据存储。

16.具有顺应性补偿、泄漏补偿、温度补偿、海拔自动补偿功能。

17.内置1块锂电池，工作时长≥260分钟。

★18. ≥8.4英寸TFT 彩色液晶显示，并可切换白天或夜晚显示模式。

19.防水等级：IPX4。

★20.符合EN 1789 和EN 794-3标准。

21.生产厂家在新疆有办事处及维修中心。

标段九：人体成分分析仪技术参数（国产）

1、工作原理：多频率生物电阻抗测试

2、测试部位：5个节段部分测量(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)

3、电极： 8点接触式电极

*4、测量频率：5，50，250 kHz

*5、测量电流：≤350μA

6、测量时间：约1分钟

7、输出值：总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、体重、肌肉量、去脂体重、体脂肪量、骨骼肌肉量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪阶段、体重控制、体型判定、营养评估、肌肉评估等

8、输出报告：分为成人报告（18-99岁）及儿童报告（5-17岁）

*9、机器内置运动处方、营养处方

10、参考标准：亚洲人群标准(多人种标准可供选择)

11、显示屏：≥7寸 液晶触摸屏，分辨率800*480 PPI

12、通信接口：USB 2EA(master,slave), RS-232, Ethernet 2EA, VGA

13、报告：专用A4报告，普通A4报告

*14、其他性能：有云平台接口，支持手机APP
15、选配件：身高仪、血压仪，PC（专用管理程序）通信操作

*16、阻抗测量范围：20-1200Ω,误差≤3%，提供检测报告

17、体重测量范围：5-250kg

18、身高输入范围：90-220cm

19、年龄输入范围：5-99岁

20、电源：AC110/220V，50/60Hz，60VA

21、储存环境：温度0℃-40℃，湿度≤90%

22、操作环境：温度5℃-40℃，湿度≤80%

标段十：

1.动态血压监护仪技术参数（国产）

一、记录仪部分：

1.智能化流体控制技术，血压测量更平稳，测量更准确。快速充气，线性放气，最接近医生听诊血压的过程

2.可预置病人信息到记录仪中，杜绝混淆

3.记录仪双核设计，安全更有保障，动态范围大，自动适应各种血压和不同脉搏的病人，过压保护当压力大于300mmHg，自动放气。
4.独特的自动补充气功能，单次充气测量时间≤30秒
5.显示方式：128 X 64液晶

6.记录时间：24小时

7.测量方法：振荡法（示波法）

8.测量间隔：5～240分钟可任意选择

9.示值范围：0～300mm

10.测量范围：收缩压：40～255mmHg；舒张压：10～200 mmHg

11.测量精度：误差≤ 3mmHg

12.存储方式：内存存储芯片

13.通讯方式：无线红外通讯

14.电    池：2节5号（AA）碱性电池或充电锂电池
15.尺    寸：≤ 95mm X 73mm X 31mm

二、性能要求：

1.血压全信息技术，不仅记录血压测量结果，同时记录可回顾分析的“血压脉动波形”，以便医生客观鉴别血压测量结果的准确性、有效性

2.操作界面友好，操作流程简洁，图表数据丰富、分析报告详实。

3.有趋势图、圆饼图、波形图、差分表、标准差、分类直方图和散点图等汇总窗口，为用户提供多种途径和角度分析病例数据。

4.判定阈值可调，满足特殊病人类型或临床研究需要。

5.完善的病例管理。

6.可将血压数据导入动态心电数据中，形成动态心电血压二合一报告，方便医生观察心电与血压的关联性

7.数据可网络传输，形成网络版功能，并可接入各类网络数据管理平台

2.电脑中频治疗仪技术参数（国产）

技术参数：
1、额定输入功率：230VA

2、中频频率范围：1-10KHz

3、中频调制频率范围：0-200Hz

4、中频调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。

5、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

6、中频调幅度：50%、75%、100%，允差±5％。

7、中频输出电流：不大于100mA范围可调,分0～99级可调

8、中频输出电流稳定度±10％。

9、动态节律:4s-l0s

10、差频变化周期:15s-30s

11、离子导入输出直流电流范围：不超过50mA，分0-99级连续可调

12、八路中频加透热输出、八路离子导入直流输出、四路干扰电输出

13、具有100个中频治疗处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。

14、治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出。
标段十一：

1.医用冷藏箱技术参数（国产）

1、有效容积：箱内有效容积≥1090L；外部尺寸≤1420mm*630mm*1980mm 内部尺寸≥1316mm*570mm*1525mm；

2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；

※3、整体结构：立式，双开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环保，外壳/内胆采用喷涂钢板外壳，便于箱内清洁、消毒;

※4、核心组件：采用名牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并提供组件铭牌证明；

5、制冷系统：采用翅片式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；

※6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀性≤3℃，波动性≤3℃；

※7、控温技术：搭配高精度3路传感器设计，包括主传感器、箱内温度传感器、风道传感器，感温探头置于甘油感温盒内；

※8、门体结构：门体采用双层钢化玻璃，采用电极式加热防凝露设计，32℃环温85%湿度下门体无凝露，箱内物品清晰可见；门体具有全角度自关门设计，防止用户开门后忘记关门；

9、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警，配有远程报警接口；

10、温度监控：产品配有两个个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测；

11、数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；

12、数据打印：选配针式温度记录打印机，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年；

※13、物联通讯：产品具有Wifi接口，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒，可根据用户需求改制为485接口；

14、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配12个蘸塑搁架，数量可增加，搁架带价目条，方便记录物品存放信息，便于管理；

15、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；

16、固定移动：配备4个万向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便；

17、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；

18、断电报警：配备大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少48小时；

※19、安全保障：门体采用一把钥匙一把锁，两个门体分别带锁，防止随意开启；

20、宽电压带：产品配备宽电压带，适合198～242V电压下使用；

21、资质认证：投标产品制造商具有ISO9001证书、ISO14001证书、ISO13485证书、ISO45001证书、ISO27001证书；

2.医用冷藏冷冻箱技术参数（国产）
1、电脑板控制，冷藏冷冻温度同时显示，冷藏精度0.1 ℃，冷冻精度1℃。

2、冷藏箱内温度2～8℃，冷冻箱内温度-10~-40 ℃。

3、超温报警、传感器故障报警、环温超标报警、断电报警、可接远程报警。

4、名牌压缩机，碳氢制冷剂；名牌风机，冷藏温度更均匀。

5、触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。

6、LED照明灯，配备独立门锁扣，可配备双挂锁，脚轮设计，移动方便。

7、有冷冻除霜功能。冷藏、冷冻双功能，219L冷藏室，100L冷冻室。冷藏、冷冻独立制冷系统，可单独停用。

8、不锈钢内胆。

9、带有2个测试孔。

10、标配USB插口，可自动保存箱内十年温度数据。
3.低速离心机技术参数（国产）
1.微机控制，数字显示转速、时间等参数。

2.采用大力矩无碳刷直流电机，免维护，无粉尘，升降速快。

3.电子门锁，门盖保护，超速、自动保护，不平衡保护。

4.配有多种转头，并可根据试验要求设计各种适配器，一机多用。

5.孔位为96孔，最高转速6000r/min，最大相对离心力5080˟g，转速精度±20r/min，电机为变频无刷电机，电机功率750W，整机噪音<55dB。

标段十二：除颤仪技术参数（国产）

★1.重量：≤6.1kg，含电池、体外板和心电导联线。

★2.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

3.支持中文操作界面。

4.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。

★5.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。

6.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

7.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

8.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

★9.支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。

10.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

11.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

12.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。

13.开机时间≤2s，符合临床使用。

14.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

★15.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

16.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

★17.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

18.支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

19.支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。

20.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

21.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。

22.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

23.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。

★24.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。

25.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

26.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

27.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

28.配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

29.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

30.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

31.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

32.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。

33.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。

34.工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。

标段十三：

1.自动煎药机技术参数（国产）
1．电压：AC220V

2．功率：3100W

3．容量：30000ml      

4．符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不小于50%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准；

5．符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗。

6．采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置。

7．先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。

8．采用安全、卫生的自下往上电动机械挤压方式，实现药渣充分分离。

9．不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐。

10．具有防温度过高和防干烧功能，计时、定时设定控制功能。

11．具有文火、武火自动转换。

12．具有安全卸压阀，双安全阀超压自动报警，自动卸压自动闭合。

13．有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失。

14．可配备单体包装机。

15．加装2.5米金属软管带弯嘴、接头4套。

2.中药汤剂包装机技术参数（国产）
1．容量：20000ML

2．功率：800W+800W

3．电压：AC220V

4．包装量：50--250ML以每1ML为变量可调

5．自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便。

6．包装温度、包装量自动显示。

7．封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。

8．50-250ML无极变量可调包装。

9．适用于老人、儿童、成年人等不同用量。

10．包装平均速度8袋/分。

标段十四：
1.脑干诱发电位仪技术参数（进口）
一、检查项目

1.耳蜗电图（EcochG）

2.耳蜗微音电位（CM）

3.听性脑干反应（ABR）

4.Chirp声刺激ABR（iChirp）

5.40Hz听觉相关电位（40Hz-AEP）

6.中潜伏期诱发反应（MLR）

7.长潜伏期诱发电位（LLR）

8.听性脑干慢负相反应（SN10）

9.多频听觉稳态反应（ASSR）

二、性能特点

1.设备抗干扰能力强，具备在手术室环境中进行术中听神经监护的功能。

2.频谱分析功能：可对刺激声和诱发电位反应分别进行频谱分析。

3.刺激声强度与潜伏期函数，用于区分感音神经性聋与传导性聋。

4.测试结果自动保存。

5.具有正常人和新生儿的正常值数据库。

6.具有手动和自校准功能。

7.中、英文界面可选。

8.设备与电脑采用USB接口进行数据传输。

9.可选配高级科研功能模块，可与耳声发射功能合二为一。

三、技术参数

1.通道数：双通道采集

2.输入阻抗：＞10Mohm

3.A/D分辨率：16比特

*4.分析时窗：≥-8000ms ~ 8000ms

5.增益范围：5K ~ 200K

6.滤波方式：高通滤波器、低通滤波器、陷波滤波器

7.采集叠加：1 ~ 51711次

*8.共模抑制比：≥110dB

*9.刺激声强：0dB SPL ~ 136dB SPL，1dB步进

*10.刺激频率：0Hz ~ 16kHz

11.刺激速率：0 ~ 1000次/秒

12.掩蔽信号：白噪声（宽带噪声）或自定义

13.对侧掩蔽强度：0dB SPL ~ 149dB SPL

14.多种刺激方式：短声（Click）、短纯音（Tone Burst）、短音（Tone pip）、Chirp声、自录刺激声（复合声刺激文件）

15.可对刺激声参数进行自定义设置和调整：脉冲宽度、周期和包络波形可选

16.听性脑干反应ABR：可标记I，II，III，IV，V，VI，VII的潜伏期

17.耳蜗电图EcochG：可标记SP，AP，Base的潜伏期，耳蜗电图振幅比和面积比

18.多频稳态反应ASSR：

测试频率：250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz、8000Hz

叠加次数：40 ~ 4000次，叠加分组：20，40，60，80，100

测试方式：单耳6个频点或双耳12个频点分别测试

单耳4个频点或双耳8个频点同时测试

双耳同时测试时，左右耳可设置不同刺激声强和刺激频率

数据分析：可在时域或频域范围内分析原始数据

可显示相位-强度分析图

可将复合的刺激频率分离成单独频率点进行分析比较

可实时显示信噪比和噪声大小

19.中潜伏期诱发电位反应MLR：可标记No，Po，Na，Pa，Nb，Pb的潜伏期

20.晚潜伏期诱发电位反应LLR：可标记P1，N1，P2，N2的潜伏期

*21.慢负相反应SN10：可标记N10的潜伏期

2.眼球震颤描记仪（眼震+甩头）技术参数（进口）

一、测试功能：

1、被动甩头试验：具备

2、甩头抑制SHIMP试验：具备

3、冷热试验：具备

4、凝视试验：具备

5、扫视试验：具备

6、自发性眼震试验：具备

7、视频前庭眼反射试验（VVOR）：具备

8、前庭眼反射抑制试验（VORS）：具备

*9、反向眼偏斜试验：具备

10、变位试验：具备

11、BBPV手法复位指导：具备

12、视频录制播放：具备

二、技术参数

1、甩头试验

1.1、甩头试验：独立评估6个半规管通路的功能

水平：测试评估左右水平半规管通路

LARP：测试评估左前右后半规管通路

RALP：测试评估右前左后半规管通路

1.2、甩头抑制试验：评估双侧损失，检测前庭功能受损患者的剩余前庭功能

1.3、自动识别标记扫视性眼跳：记录发生时间及最高角速度峰值数值

2、眼动测试

2.1、凝视试验：记录分析凝视靶点时眼震的强度和方向 

2.2、自发性眼震试验：正常视觉及屏蔽视觉的两种方式记录分析眼震的强度和方向

2.3、前庭眼反射试验：分为视频前庭眼反射试验（VVOR）和前庭眼反射抑制试验（VORS）

2.3.1、视频前庭眼反射试验（VVOR）：评估患者增强视觉的前庭眼反射        

2.3.2、前庭眼反射抑制试验（VORS）：评估患者无视觉增强的前庭眼反射      

2.4、反向眼偏斜试验：评估遮盖和去遮盖眼睛是否会导致眼球匹配不良        

2.5、扫视试验：鉴别患者追寻水平扫视刺激靶点时是否出现异常眼动          

2.6、眼动分析：回放测试视频

实时显示眼震SPV数值，

每项测试均可生成单独的眼动测试检查报告

3、BBPV诊断及治疗监控

3.1、变位试验：4种方法 Dix-Hallpike 、Roll Test、Hallpike-stenger、侧躺检查

3.2、复位治疗：3种手法复位指导CRT（Epley）、Liberatory(Semont)、BBQ 、自定义

3.3、实时显示头位和半规管3D影像：具备

3.4、指示头部偏转的步骤及角度：具备

4、冷热试验

4.1、冷热双温试验：评估水平半规管                                   

4.2、冰水试验：对冷热试验双侧半规管轻瘫的测试的验证                 

5、视频Frenzel

5.1、视频录制：瞳孔图像录制、眼睛图像录制、全图像录制                      

5.2、视频播放：正常速度播放                                         

               慢速度播放（更易观察眼球运动）：具备

               更慢速度播放（更易观察眼球运动）：具备

*6、扭转眼震（瞳孔没有上下左右位移，原位扭转）记录分析：具备      

*7、采样率：250Hz                                                
*8、录制频率：30Hz、60Hz、120Hz                                    
9、眼罩重量（含摄像头）：60g                                      

10、自动聚焦：具备 

*11、眼球跟踪范围：水平±30º，垂直±25º                               

12、视觉刺激输出：靶贴、激光点

13、实时头位反馈：3D头位、半规管反馈，显示偏转角度及兴奋侧别
14、前庭气体刺激器温度范围：12℃～50℃

15、前庭气体刺激器温度精确度：±0.4℃

*16、前庭气体刺激器输出气流量可调（4—10L/Min）： 具备  

17、前庭气体刺激器气流量数字实时监测：具备

18、前庭气体刺激器脚踏控制：具备

19、前庭气体刺激器独立非主机配件注册证：具备

20、正常值范围：6个半规管均有基于年龄的正常值区间范围             

21、操作者反馈：软件会提示不被接受甩头动作的错误，包括过冲、过慢、错误的平面刺激，以便更快更准确的完成甩头测试                                   
22、视觉剥夺：红外摄像头记录使用专用眼睛遮蔽罩后，视觉剥夺情况下的眼球影像
23、软件分析：内置2D分析及报告                                  

            内置3D分析                                        

内置六角图分析及报告                                 

24、眼罩垫：可更换

三、配置清单：
眼球震颤描记仪主机：1台

环境摄像头：1台

眼罩垫：2个
主机托架：1副

注视靶点：1副

前庭气体刺激器 ：1台

前庭气体刺激器脚踏：1个

工作站软件光盘：1张

使用手册：1套

10.联想商务台式机：1台

11.品牌彩色打印机：1台

12.42寸彩色液晶监视器：1台

3.耳鼻喉综合动力系统技术参数（进口）

一、动力主机系统：

1.动力主机最高转速≥60000转。

*2.手柄接口≥2个

3.控制面板操作简便。

4.具有多种使用模式：支持鼻刨削、鼻钻、耳钻、植皮刀、微型锯、颅底钻等多种手柄。

5.可自动识别不同功能的电机或手柄，有效防止误操作。

6.可以用于鼻科、耳科等手术。

7.动力主机自带蠕动泵冲洗系统，流速调节≥9当，可提供高效冲洗效果。

8.可与一体化手术室无缝连接。

二、多功能脚踏：

1.脚踏开关支持无级变速功能。可按照脚踩比例控制转速。

2.脚踏多功能键可一键切换手柄。

*3.通过脚踏可控制出水量

4.全金属设计脚踏开关，坚固耐用。

5.踏板数≥2个，有单冲洗模式

三、鼻科刨削手柄：

1.集鼻刨削和鼻钻功能为一体，可满足各种鼻科手术需要。

*2.符合人体工程学设计，直筒式，可升级为枪式握持。

3.刀头有安全锁扣设计，操作稳定。

4.最高刨削（往复式）转速≥10000rpm。

5.最高刨削（单向）转速≥12000rpm。

6.刨削手柄直排式吸引通道，吸引力强，不易阻塞。

7.防水设计，全金属结构，可高温高压消毒灭菌。

8.可匹配可重复使用刨削刀头及一次性鼻窦钻头。

四、耳钻电机及手柄：

电机采取自冷式设计。

支持无极变速调节功能。

可匹配耳科鼻颅底等多款手柄，最高转速达40000/80000rpm。

电机与手柄连接采取旋转固定式锁扣，且旋转方向可调。

拆卸式连接线导线可高温高压消毒。

五、刀头/钻头：

*1.刨削刀头及钻头均为可重复使用

2.可提供种类齐全的全金属可重复使用刨削刀头。

3.可提供种类齐全的全金属可重复使用磨钻钻头。

*4.各种刨削刀头均可完全拆卸，保证清洗彻底，可高温高压灭菌。

5.鼻/耳钻支持最高转速≥80000转,使用标准直杆钻头，可高温高压灭菌。

六、配置要求

	名称
	数量
	备注

	动力主机
	一台
	

	多功能脚踏
	一个
	

	刨削手柄
	一个
	

	刨削刀头
	二个
	直型，双锯齿刀刃,切割窗: 长方形， 直径4毫米, 长度12厘米, 可重复使用，支持高温高压消毒。

	刨削刀头
	一个
	40°角，双锯齿刀刃,切割窗: 长方形，向后开口， 直径4毫米, 长度12厘米, 可重复使用，支持高温高压消毒。

	刨削刀头

	一个
	40°角，双锯齿刀刃,切割窗: 长方形，向前开口， 直径4毫米, 长度12厘米, 可重复使用，支持高温高压消毒。

	刨削刀头
	一个
	65°角, 双锯齿刀刃,切割窗: 长方形，向后开口， 直径4毫米, 长度12厘米, 可重复使用，支持高温高压消毒

	刨削刀头
	一个
	65°角, 双锯齿刀刃,切割窗: 长方形，向前开口， 直径4毫米, 长度12厘米, 可重复使用，支持高温高压消毒

	电机
	一个
	

	耳钻手柄
	一个
	高性能特短杆手柄，有效工作长度3.1cm,弯柄，80000转。

	耳钻手柄
	一个
	高性能特短杆手柄，有效工作长度3.1cm,直柄，40000转。

	切割钻头
	一套
	标准直轴磨钻头，杆7cm，直径0.6、0.7、0.8、1.0、1.4、1.8、2.3、2.7、3.1、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0、7.0mm，钻杆平滑、防锈。

	金刚砂磨钻头
	一套
	金刚砂直轴磨钻头，杆7cm，直径0.6、0.7、0.8、1.0、1.4、1.8、2.3、2.7、3.1、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0、7.0mm，钻杆平滑、防锈。

	粗砂磨钻头
	一套
	急速直金刚砂磨钻头，粗砂金刚砂被覆，切割精细，轻压磨损，长度7cm，直径2.3、2.7、3.1、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0、7.0mm。

	冲洗管路
	一包
	一次性冲洗管路，无菌，一包十根。

	润滑油
	六瓶
	具有清洗和滑润功能，适用于手柄，由润滑油和喷雾器组成。


标段十五：

1.便携式睡眠呼吸监测设备技术参数（进口）
设备技术规格及配置：

1、导联数：≥7导； 

包括：口鼻气流1导、鼾声1导、呼吸运动1导、体位1导、血氧1导、 脉搏率1导、脉搏波1导、数据良好指示标识1导、PAP压力滴定7导； 

2、体积小巧，主机重量小于90克，适合于患者在医院任何科室或家庭诊断使用； 2AA电池供电，可持续记录数据时间大于24小时；

*3、设备具备≥4GB内存，可同时存储500小时以上的多段数据； 

*4、具有基于气流，血氧饱度度和呼吸努力度信号的良好数据指示功能，无需软件，就可以显示有效记录时长和问题导联。

5、原厂最新版的记录与分析软件系统，可以自定义操作者的权限，可以个性化设置软件界面，具有领先的自动分析功能，全面满足AASM2.3标准，同时具有数据库管理系统和远程Cloud云服务功能，能够高效的进行临床数据统计，大大简化临床科研工作量。 强大的然间分析系统，数据精准、清晰，读图及报告7项监测指标及波形图一目了然；

6、优良的传感器附件，可重复使用的体积描记式胸腹绑带，以及带过滤器的鼻气流导管。 

*7、可蓝牙无线联机同一品牌的CPAP或BiPAP呼吸机进行压力滴定，具有在电脑上调压的压力滴定控制软件；并且能够记录实时潮气量，压力变化，漏气量等数据。 

8、一体式呼吸绑带设计，无需额外设备固定带

9、金属材质口鼻气流管接头，坚固耐用

10、探头信号质量检查功能，在记录过程中，可以随时显示探头佩戴情况，无需停止记录

11、可将生理数据采用EDF数据格式存储。
2.双水平睡眠呼吸机技术参数（进口）
	双水平睡眠呼吸机技术参数

	产品名称
	自动双睡眠呼吸机

	模式
	Fixed CPAP
Fixed BiPAP
Auto-BiPAP

	功能
	EZ-Start

	Flex舒适度
	C-Flex, C-Flex+, Bi-Flex

	数据传输
	WiFi，内置蓝牙，SD卡

	高级事件探测
	有

	波形显示
	有

	压力范围
	4-25 厘米水柱

	Flex压力
	0-3

	延迟升压时间
	0-45分钟

	延迟升压起始压力
	4厘米水柱

	湿化器
	加热湿化

	过滤功能
	双重过滤功能

	设备界面
	LCD，旋转导航轮

	电压
	100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 2.0-1.0A


第二部分  商务要求

1.付款方式：标段一、标段二、标段三、标段十、标段十三及标段十五：合同签订后支付95%货款，货到验收合格后支付5%货款；

标段四至标段九、标段十一、标段十二及标段十四：货到验收合格后付20%货款，使用半年后付30%，使用一年后付30%货款，余款20%于两年后支付。

2.付款程序：所有货款均以人民币支付，由采购人办理具体付款手续 。

3.质量保证期

3.1技术参数中具有单独售后服务要求、质量保证、质保期要求、保修期要求、交货时间要求、附白皮书证明、附图等的按照技术参数中的要求提供并单独承诺说明。

3.2技术参数中未单独提出要求的按以下要求做承诺说明：

3.2.1质保期：自验收合格之日起整机免费保修两年，终身维修，出保后只收取材料费，不再收取其他费用（包括差旅费）；国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。

3.2.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.2.3产品验收合格，在质量保证（修）期前三个月内，凡属产品本身引起的故障，供应商需更换新的且与原产品型号规格都一样的产品；在质量保证（修）期的第四个月至质量保证（修）期结束期间，凡属产品本身引起的故障，供应商负责免费维修，所有费用由供应商承担；产品质量保证（修）期按生产厂家标准执行，但不得少于2年，产品质量保证（修）期自全面验收合格之日起计算。

4.售后服务要求

4.1在交付使用后，供应商应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施；

4.2不能及时兑现服务承诺内容而影响采购方使用时，供应商应给予补偿的承诺，在投标文件中均应明确说明。

4.3卖方为制造商的，在新疆范围内拥有厂家自己的办事处和售后服务体系，在新疆有驻点专业的厂家维修工程师，提供姓名、联系电话，并在中国境内有相应的零配件保税库，以保证维修配件的需要。卖方为经销商的，在新疆范围内应有固定售后服务机构，售后服务人员应是卖方派出的具有一定专业技术和服务水平的人员，并具有卖方的法人授权委托和有关主管部门的资质证书维修工程师，提供姓名、联系电话，在售后服务机构要常备本次项目采购的设备备品备件。

4.4设备出现故障要在12小时内响应，24小时内到场进行维修维护，故障排除时间不超过24小时，24小时电话服务支持。同时保证提供设备所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。
4.5卖方负责设备安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，现场培训操作。使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给采购方。

4.6国家相关部门出台硬性规定的，需免费提供系统升级和接口。

第5章评标方法和标准
第一部分 投标文件响应程度符合性审查

一、初步审查

《初步审查表-符合性审查》

	初步审查表-符合性审查

（符合通过打“√”，不通过打“×”；评审专家对投标响应文件进行审查，审查不通过的将投标无效。）

	序号
	符合性审查要求
	
	
	
	

	1
	是否按招标文件格式要求提供单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字（或签章）。
	
	
	
	

	2
	投标报价是否超过预算金额和最高限价的。
	
	
	
	

	3
	投标有效期（90日历日）是否满足招标文件要求。
	
	
	
	

	4
	投标人所投产品质保期是否满足招标文件规定期限的。
	
	
	
	

	供应商签字：
	
	
	
	

	监督人：

评标委员会：


第二部分 评标办法及评分标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

一、评审办法

本项目采用  综合评分法  进行评审。

综合评分法，是指在满足招标文件实质性要求的前提下，评标专家按照招标文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐1至3家供应商作为中标候选供应商的评标方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知(新财购 〔2022〕22号)》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标响应文件中提交了《投标人企业类型声明函》符合规定的小微企业或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。
二、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素（如技术参数、产品性能、产品质量等）和商务因素（如业绩、服务期、质保期、售后服务等）。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效供应商的投标文件进行独立评审、打分。

三、评分标准
1.评标委员会根据招标文件，在对投标人投标文件综合评审的基础上进行评估打分。打分采取百分制，其中商务、技术部分为70分，报价分30分。

2.同品牌处理办法：

采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.中标候选人并列式时的处理方式：   

采用综合评标法，则：评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

评分标准

	分项
	评分内容
	分值
	评分标准

	报价分
	报价分
	30
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

	技术部分
	投标产品性能和质量
	30
	所投产品性能指标、商务要求完全满足（无负偏离）并优于（有正偏离）招标文件指标得26-30分；所投产品性能指标完全满足招标文件指标 、无偏离得25分；所投产品性能指标低于招标文件要求出现负偏离的一项指标扣 2分，产品技术参数带“*”“★”“※”的出现负偏离一项扣3分（基准分25分，最低得0分。） 

（说明：1.以投标人提供响应招标文件的国家法定检测机构出具的关于本次招标主要产品的检测报告中的检测结果数据及产品宣传彩页、产品说明书及相关体系证书、商务要求是否响应符合；2.技术参数中具有单独售后服务要求、质量保证、质保期要求、保修期要求、交货时间要求、附白皮书证明、附图等的按照技术参数中的要求提供并单独承诺说明。

根据以上提供相关证明材料为依据进行评分）

	
	安装调试方案及实 施方案
	10
	安装调试方案及实施方案：项目实施方案（包括货物的生产/采购方案、货物质量保证措施、装卸方案、运输方案、供货方案等）完整可行。

1.安装调试方案及实施技术方案响应较好，得8-10分；

2.安装调试方案及实施技术方案响应优良，得5-7分；

3.安装调试方案及实施技术方案响应一般 ，得1-4分。

	
	培训方案
	6
	从①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果、⑤培训地点等方面对投标人提供的培训方案进行评价，完整合理、针对性强的得4-6分；培训方案一般，得1-3分；培训方案较差，得0分。

	
	应急服务响应与处理方案
	5
	根据投标人的应急服务响应与处理方案等进行综合对比打分（0-5分）

	商务要求
	售后方案
	10
	针对本项目制定完善的售后服务方案，根据售后服务承诺、服务计划、维护能力、响应时限、免费质保期过后的维护方案及费用情况等评分。优秀8-10分，较好5-7分，一般0-4分。

	
	本地化服务能力
	3
	在疆内有售后服务机构或者有协议定点售后服务地点，并提供相关证明材料的得3分（需提供售后机构及房产租赁合同或房产证等证明材料复印件加盖公章并提供服务机构人员名单、联系方式等)。

	
	近三年类似业绩
	6
	投标企业近三年（2019年7月1日至今）同类项目业绩（附合同或中标、成交通知书复印件)每项1分，最高不超过6分。


第6章 投标文件格式
第一部分 投标文件的编写
投标文件的组成和编制顺序：

请各投标人严格按照以下顺序编制投标文件，如未按要求编制投标文件的，投标无效。

1.投标函【见投标文件格式】

2.投标声明函【见投标文件格式】

3.法人代表授权委托书（法定代表人参加提供法定代表人身份证明书）【见投标文件格式】

4.开标一览表【一式两份，一份小信封单独密封供唱标时用，另一份装订于标书中，见投标文件格式】

5.备品、备件清单及维保期期满后相关维修配件清单一览表【见投标文件格式】

6.技术参数、功能偏离表【见投标文件格式】

7.商务要求偏离表【见投标文件格式】
8.所供产品宣传彩页和产品说明书等

9.本次项目所投产品的有效的检测报告、质量管理体系认证（国家法定检测部门出具有效）
10.项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表【见投标文件格式】
11.根据本项目评分标准顺序编写（自拟）

12.近三年的类似业绩（必须附中标通知书或合同复印件加盖企业公章）【见投标文件格式】

13.投标资质(3)-(12)项资料复印件加盖公章

14.中小企业声明函（若有请如实填写）【见投标文件格式】

15.残疾人福利性单位声明函（若有如实填写）【见投标文件格式】

16.其它有利于投标的资料
第二部分 投标响应文件格式

投标文件标书封皮格式

正（副）本
       ****        项目
（项目编号、标段号）
投 标 文 件
采购人：                               

采购代理机构：新疆鼎标招投标代理有限公司
投标人名称：                            

法定代表/被授权人：                     

联系电话：                              

地址：                                  
（一）投 标 函
伊犁哈萨克自治州中医医院:

根据贵方组织招标的　（项目名称、标段号） 项目招标文号（XJDB-2022GK-  号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述投标文件正本1份、副本4份。
1、投标声明函 

2、法人授权委托书/法定代表人身份证明书
3、开标一览表

4、按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

5、资格证明文件

6、投标保证金，形式     ，金额为　　　　。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附投标报价表中项目总价为（注明币种    ，  并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3、投标人已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起　　　个日历日。

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：

电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：

投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　

投 标 人 名 称：　      　　　　　　　　　

公          章：　　　　　　　　　　　

20 　年　   月   　日

（二）投标声明函

伊犁哈萨克自治州中医医院:
关于贵方20　　年　　月　　日第（项目编号）关于“　　　　　　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称、标段号） 项目中的供货和售后服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。
供应商：　供应商名称　　　　　　　签字人职务：
地址：　　　　　　　　　　　　 　 授权签署本资格文件人：授权人姓名
传真：　　　　　　  　            邮编：　　　　　　　　　　　　
盖章：　　　　　　　　　　　　　  电话：　　　　　　　　

20　年　月　日

（三）1.法定代表人身份证明书

致伊犁哈萨克自治州中医医院：

        （姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件
	正面 
	背面 


法人代表签字：　　　　　　　　  联系电话：　                  

投标人（盖公章）：                    
日期：20　　年　　月　　日

注：被授权人参加采购活动的，可不提供此项证明文件。
2.法人代表授权书

本授权书声明:我（姓名）           系注册于（地区的名称）             （供应商名称）                                 的法定代表人，现授权（姓名）       为我公司被授权人，以本公司的名义参加（采购单位名称）                    （项目名称、标段号）               （文件编号）【XJDB-2022GK- 号】的采购招标活动。被授权人在本次采购招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。
本授权书于20　　　年　　　月　　日签字生效，被授权人无转让权,特此授权。
法人代表签字：　　　　　　　　　　　　联系电话：　               　
被授权人签字：　　　　　　　　　　　　联系电话：             　　　
公       章：
　　　　　　　　　　　　　授权日期：20　　年　　月　　日
注：法定代表人亲自参加采购活动的，可不提供此项证明文件。
法定代表人身份证复印件
	正面 
	背面 


被授权人身份证复印件
	正面 
	背面 


（四）开标一览表

项目名称：　           项目编号：             标段号：

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	
	
	
	

	交货安装完工期限:

	质保期:

	合计总报价（小写）：

	合计总报价（大写）： 

	报价说明：


法定代表人或被授权代理人（签字或签章）: 
                 

投标人(盖单位章):


日期：20　　年　　月　　日

注:注:1、此表一式两份，一份单独密封，一份装订在投标文件里。

2、“交货安装完工期限”指签订合同之日起，多少天内完成合同规定的全部工作内容。

3、投标单位如果需要对投标报价或其它内容加以说明，可在报价说明中填写；投标总报价以元为单位，小数点后保留2位。

（五）备品、备件清单及维保期期满后相关维修配件

清单一览表

项目名称：              项目编号：         标段号：

	序号
	备品、备件名称
	规格型号
	制造商
	单位
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	

	质保期外的约定供货价格承诺期限
	
	
	
	
	


投标人(盖公章):                      


法定代表人或被委托授权代理人（签字或签章）:             
                 

日期：20　　年　　月　　日
注：1. 相关维修配件价格，为质量保证期期满后约定期限内，采购人如向中标单位采购配件时中标人所作出的承诺供货价。（约定期限时间由各投标人单独承诺）

2. 本表中所列价格不计入投标总价，仅供采购人选购时用。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。
技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：        项目编号：         标段号：
	序号
	投标产品名称
	招标规格参数
	投标规格参数
	偏离

（正/无/负）
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	


注：投标人必须按所投产品的真实技术参数逐条对应填写（产品宣传彩图），若复制粘贴招标参数，按无效标处理。此表可延伸。
法定代表人或被委托授权代表（签字）：

日期：20　　年　　月　　日
（七）商务要求偏离表

投标人名称（公章）：     项目编号：        标段号：

	序号
	招标商务要求
	投标商务要求
	偏离

（正/无/负）
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


（八）所供产品宣传彩页和产品说明书等；

（九）本次项目所投产品的有效的检测报告、质量管理体系认证（国家法定检测部门出具有效）

（十）项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

 项目名称：             项目编号：       标段号：

	职责分工
	姓名
	年龄
	学历
	专业
	职务
	在本项目中担任的岗位
	从事类似工作年限
	备注

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或被委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):

日期：        年    月    日   
说明：包括项目实施人员、培训人员及售后服务人员。

（十一）根据本项目评分标准顺序编写（自拟）
（十二）投标人近三年类似业绩表
投标人名称（公章）：        项目编号：          标段号：
	用户名称
	项目名称
	中标、成交金额(万元)
	验收结果
	备 注

	
	
	
	
	

	………
	
	
	
	


   此表可向下延伸。
注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“中标、成交金额”需提供中标通知书或成交合同复印件；
（十三）投标资质(3)-(12)项资料复印件加盖公章

（十四）中小企业声明函（货物）

（若有请如实填写，如不是无需附此函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称、标段号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员            人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商企业名称（盖章）：

               日 期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据 ,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（十五）残疾人福利性单位声明函

（若有请如实填写，如不是无需附此函）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

         残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

                                  日  期：______________
（十六）其它有利于投标的资料
第7章附件

附表一、采购项目验收单
	项目名称
及编号、标段号
	

	采购人
	
	项目负责人
	

	中标(成交)供应商
	
	采购方式
	

	合同完
成时间
	
	项目验
收时间
	

	中标(成交)设备
	验收情况

	序号
	设备
名称
	制造商
	数量
	规格参数
	是否合格

	详见《中标（成交）通知书》采购清单
	

	验收小组
	采购人代表
	

	
	专业技术或
使用人员
	

	
	验收监督人员
	

	
	项目验收意见
	（是否合格）

	供应商意见：（是否属实）
供应商代表（签字）：                          20   年   月  日

	采购人意见:
(是否合格)
                             采购人公章
                         20   年   月  日


备注:1.采购人自行组织验收。2.采购人视项目具体情况,应邀请纪检监察、审计、人员进行监督并在“验收监督人员”一览中签字。3.本验收单一式四联，采购人2联、采购代理机构1联、中标（成交）供应商1联。
附表二、采购履约保证金退付申请单

                    ：

我公司已按合同规定对（单位） （项目名称、标段号 ）XJDB-2022GK -  )履约完毕（采购验收单附后），本项目中标（成交）金额        元,已交纳履约保证金        元，现申请退付履约保证金,请按有关规定给予办理。

收 款  单 位：

银 行  账 号：

开户银行全称:

退付金额(大写)：

法定代表授权人：联系电话：

中标（成交）供应商公章

年  月  日

	项目负责人签字：

 年   月   日

	履约保证金收款收据原件的粘贴处


附表三、质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址： 邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第8章 合同模板
合同编号：           

政府采购合同参考范本
（货物类）

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

第一部分 合同书

项目名称：                                   
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月         

注：具体以甲乙双方签订为准
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》第三编“合同”的规定等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称） (以下简称：甲方)和  （中标供应商名称）  (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：
第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


