
伊犁哈萨克自治州纤维检验所采购HVI1000C备件和棉花公证检验运行保障项目

招 标 文 件

项目编号：XJCT-20220901 

采购人（盖章）：伊犁哈萨克自治州纤维检验所
联系人：张明强

联系电话：13319995577
招标代理机构（盖章）：新疆诚途项目管理有限公司
联系人：卢攀
联系电话：15739034589
二〇二二年十月

目    录

2

第一部分  招标公告

5

第二部分  投标人须知

26

第三部分  合同（参考）

36

第四部分  技术需求

61

第五部分  投标文件格式



第一部分      招标公告
  项目概况     

  伊犁哈萨克自治州纤维检验所采购HVI1000C备件和棉花公证检验运行保障项目的潜在投标人应在新疆伊宁市新华西路融合大厦A座1307室获取招标文件，并于2022年10 月28日 11:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况
   项目编号：XJCT-20220901 

   项目名称：伊犁哈萨克自治州纤维检验所采购HVI1000C备件和棉花公证检验运行保障项目 

   采购方式：公开招标 

   预算金额（元）：2200000  

最高限价（元）：2200000  

   采购需求：
标项一:
标项名称: 伊犁哈萨克自治州纤维检验所采购HVI1000C备件和棉花公证检验运行保障项目
数量: 
预算金额（元）: 2200000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购棉花公证检验专用设备HVI1000C备件和棉花公证检验工作正常运行保障（包括：HVI检验设备保养、辅助设备保养）等内容

合同履约期限：自合同签订之日起60日内交货。
本项目（否）接受联合体投标。  

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.需落实政府采购政策：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策。
3.本项目的特定资格要求： 

（1）法定代表人授权委托书及被委托人身份证（法定代表人参加投标时提供本人身份证）；
（2）具有有效的三证合一的营业执照；

（3）供应商须具备建筑机电安装工程专业承包叁级（含叁级）以上资质；安全生产许可证在有效期内（实行电子化证书的省份提供电子版证书复印件加盖公章）；

（4）投标人具有良好的信誉，诚实信用，没有不良记录（凡拟参加本次采购项目的投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件，查询结果加盖单位公章。如列入将拒绝其参加本次政府采购活动）；

（5）其他要求：①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效；
（6）不接受联合体投标。
三、获取招标文件
时间：2022年10月08日至2022年10月14日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆伊宁市新华西路融合大厦A座1307室
方式：电子邮箱获取

售价（元）：300元/份，售后不退。 
四、投标文件提交 
截止时间：2022年10月28日 11:00（北京时间）

地点：新疆伊宁市海棠路3号州财政局办公楼附楼1层开标大厅 

五、投标文件开启 
开启时间：2022年10月28日11:00（北京时间）

地点：新疆伊宁市海棠路3号州财政局办公楼附楼1层开标大厅 

六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜 
电子邮箱获取：获取招标文件时须按本公告第二条《申请人的资格要求》内容：3.本项目的特定资格要求第[(1)-(4)]提交资料；所需提供证件及资料的扫描件发至邮箱1941339362@qq.com①资料为加盖公章的PDF格式，邮件主题注明供应商名称及项目名称，邮件中写明供应商联系人、联系电话；②联系代理机构确认资料是否合格；③代理机构对投标人信息进行登记后，以电子邮件的形式向投标人发送采购文件。注：以上资料缺一不可，所有资料必须在有效期内，符合要求者可以购买招标文件并获得投标资格；还需提供复印件二份（均应在有效期内）加盖公章作为报名资料留存。
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名 称：伊犁哈萨克自治州纤维检验所   
联系方式：13319995577
2.采购代理机构信息

名 称：新疆诚途项目管理有限公司
地 址：新疆伊宁市新华西路融合大厦A座1307室
联系方式：15739034589

3.项目联系方式

项目联系人：卢攀
电 话：15739034589
第二部分  投标人须知

	项目
	内    容

	1
	采购人：伊犁哈萨克自治州纤维检验所 

联系人：张明强

联系电话：13319995577

	2
	采购代理机构：新疆诚途项目管理有限公司
联系人：卢攀
联系电话：15739034589

	3
	（1）项目名称：伊犁哈萨克自治州纤维检验所采购HVI1000C备件和棉花公证检验运行保障项目
（2）项目编号：XJCT-20220901  

（3）招标内容：采购棉花公证检验专用设备HVI1000C备件和棉花公证检验工作正常运行保障（包括：HVI检验设备保养、辅助设备保养）。
（4）项目预算金额：2200000元（投标人投标报价不得高于项目预算金额，高于项目预算金额作废标处理）

	4
	资金来源：财政资金 

	5
	投标人资格条件： 

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.需落实政府采购政策：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策。
3.本项目的特定资格要求： 

（1）法定代表人授权委托书及被委托人身份证（法定代表人参加投标时提供本人身份证）；
（2）具有有效的三证合一的营业执照；

（3）供应商须具备建筑机电安装工程专业承包叁级（含叁级）以上资质；安全生产许可证在有效期内（实行电子化证书的省份提供电子版证书复印件加盖公章）；

（4）投标人具有良好的信誉，诚实信用，没有不良记录（凡拟参加本次采购项目的投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件，查询结果加盖单位公章。如列入将拒绝其参加本次政府采购活动）；

（5）其他要求：①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效；
（6）不接受联合体投标。

	6
	投标保证金的形式：转账或保险保函

1、投标单位以现金或者支票形式从其基本账户转至招标人指定账户（不得为个人账户）。投标保证金必须以投标单位名义交纳。金额以到帐为准。
投标保证金的金额：40000元人民币（肆万元整）
递交方式：投标单位将投标保证金从企业基本帐户汇至以下账户
账户名称：新疆诚途项目管理有限公司

开户银行：兴业银行股份有限公司伊犁分行

账户账号：515010100100164940  

2、中国人民财产保险股份有限公司投标保证保险保函

投标保证金金额：40000元人民币（肆万元整）

递交时间：投标截止时间之前（投标单位应充分考虑跨行等因素导致的延迟到账情况）。

注：采用保险保函作为投标保证金形式的，投标企业将“中国人民财产保险股份有限公司投标保证保险保函”和“第三方风险管理机构出具的风控审核意见”同投标文件一并单独密封提交。

	7
	招标文件费用：300元/份，售后不退。

	8
	到货及安装地址：甲方指定地点

	9
	联合体投标：不接受

	10
	投标文件份数：正本壹份，副本贰份，报价一览表壹份（单独密封），电子版（U盘）1份（Word及PDF扫描版本）。

	11
	投标时须携带资料：所有投标人在开标时都应提供以下证件接受审查：

（1）投标文件；

（2）营业执照 (三证合一)；

（3）资质证书、安全生产许可证；
（4）法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书及代理人身份证原件（法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致）；

（5）须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件，查询结果加盖单位公章。
（6）保证金收据或保函。
注：上述资格审查为复印件加盖公章形式单独提交审核。不合格或缺少一项则被认为资格审查不合格，将取消其竞标资格。

	12
	1、投标文件的装订要求：投标文件不得以活页方式装订，不可拆装。装订应牢固、胶粘不易拆散和换页。正副本可以密封在同一投标文件袋中，投标文件正本必须逐页加盖公章，副本可为正本的复印件。密封袋封口处加盖单位公章。注：投标人需提供盖章后的投标文件正本扫描电子档（需逐页扫描，制成一个PDF文档与word版同时放入U盘），u盘与投标文件正副本一起封存在投标文件密封袋中（u盘封面请载明项目名称、项目编号、公司名称）。u盘与投标文件递交后留档不予退还。
2、投标文件的密封要求：
(1)投标人应将报价一览表单独密封提交，并在封面上标明"报价一览表"字样；
(2)投标人应将投标文件封面应注明文件的投标人的名称、地址、项目名称、采购人名称、联系电话等。

	13
	投标文件递交时间：2022年10月28日11：00（北京时间）止，之后所提交的文件将被拒绝接收。

递交地点：新疆伊宁市海棠路3号州财政局办公楼附楼1层开标大厅

	14
	投标文件有效期：自递交投标文件截止之日起90日

	15
	开标日期：2022年10月28日11：00（北京时间）
开标地点：新疆伊宁市海棠路3号州财政局办公楼附楼1层开标大厅

	16
	交货期：自合同签订之日起60内交货
质保期：1年

	17
	付款方式：与采购人签订合同约定的方式为准。

	18
	投标报价：

投标人的报价应为所确定的技术需求、设备清单参数内以及项目实施过程中所涉及的工作内容的全部价格体现（包含货物成本、运输费用、安装费用等，采购人不再另行支付其它任何费用）。

	19
	现  场  踏  勘：不组织。如对招标文件有疑问请于2022年10月18日前以加盖单位公章后的扫描件发送邮件至444616838@qq.com，未提出异议的投标单位就认为对招标文件、采购货物清单及技术参数内容全部认可。如因投标人原因造成偏差的，投标人自行承担相关责任。

	20
	政府政策：
（1）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库{2016}125号）的要求，投标人须登录“信用中国”、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。
查询渠道为：“信用中国”网站、“中国政府采购网”。

（2）采购产品为《节能产品政府采购清单》(第24期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(第22期)内的产品：

响应文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等）
政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品；
采购产品为《节能产品政府采购清单》(第24期)内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(第22期)内的产品：
投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等）。
（3）本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。产品制造商为中小企业的，需提供《中小企业声明函》等证明文件；

	21
	评标原则： 

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人的评审方法。

	22
	中标服务费：中标投标人应向招标代理机构交纳中标服务费，由成交投标人领取成交通知书时向采购代理机构缴纳。根据发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准。

	23
	合同签订：中标通知书发出之日起30日内

	24
	实质性响应：招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效、投标被否决等字样的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

	25
	特别说明：

（1）投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。

（2）不管投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用(应包括：劳务、管理、材料、制作、安装、调试、维修、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及垃圾处理、环保费、保险费、检验费、仓储费等；现场安全措施、交货期保证、质量保证、各种不利因素的影响产生的措施和风险费用以及设备的装卸费)。
（3）为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。 

（4）各投标人的调研费、差旅费等费用自理。无论投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用。
（5）投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单。

（6）招标文件如出现不一致情况，以前附表为准。


一、总则

    1.采购方式

本项目采取公开招标方式采购。

    2.合格的投标人

2.1合格的投标人必须是具有独立法人资格且营业执照在有效期内，并且有能力按照本招标文件规定的要求提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，
本次招标不接受联合体投标。
2.2合格的投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合招标文件第一部分的规定，且具备独立完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人必须是参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

2.4合格的投标人应遵守中华人民共和国《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
    3.适用法律

本次评标及由本次评标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4.招标费用

投标人应自行承担所有参加投标、评标有关的费用。

5.招标文件的约束力

投标人一旦报名参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
二、招标文件
1.招标文件构成
    第一部分 招标公告；

    第二部分 投标人须知；

第三部分 合同（参考）；
第四部分 技术需求；

第五部分 投标文件格式。

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与采购人联系补全。如果投标人不按上述要求操作而造成不良后果，采购人不承担责任。

2.招标文件的澄清
2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在开标之前15日前以书面形式通知招标代理机构，招标代理机构负责联络采购人，并将以书面形式答复所有投标人，答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

2.2 招标文件的澄清内容可能影响投标文件编制且澄清发出时间距投标截止时间不足15日的，为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的澄清，采购人/招标代理机构可顺延投标截止时间。

3.招标文件的修改

3.1在投标文件接收截止日期前，采购人可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

3.2招标文件的修改将以书面形式通知所有已报名投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于1个工作日内回复代理机构，逾期不回的，视同已收。

3.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的所有已经报名的投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.4代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、投标文件的编制

1.投标文件的编制要求

投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，投标文件应用中文编写。投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。投标文件应当采用书面方式；采购人及招标代理机构不接受电报、电话、传真投标。投标人应按“招标文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，投标文件可能被拒绝。对同一标段以同一投标人名义，递送两套或以上的投标文件，其投标无效。

2.投标文件构成

2.1.商务文件

（1）投标函（附件一）；

（2）法定代表人授权委托书（附件二）；

（3）报价一览表（附件三）；

（4）明细报价表（附件四）；

（5）投标人概况（附件五）；（附营业执照、资质等证明材料）

（6）投标人递交投标保证金收据及汇款凭证证明复印件；

（7）近三年（2019年1月1日至今）以来类似项目业绩一览表（附件六）；

（8）项目负责人简历；（附件七）

（9）团队实施人员一览表；

（10）中国政府采购网及信用中国网站查询结果网页截图并加盖单位公章；

（11）产品制造商为中小企业的，需提供《中小企业声明函》等证明文件；（附件十）

（12）商务偏差表（附件八）；

（13）投标人认为适宜的其他商务资料。（详见评标办法）

2.2.技术文件

（1）货物供应服务、应急响应

（2）项目管理及专业能力 

（3）培训方案

（4） 产品技术参数响应 

（5）备品备件/易损件  

（6）售后服务方案
（7）技术偏差表（参数响应程度）（附件九）；

（8）投标人认为适宜的其他技术资料。（详见评标办法）

3.投标文件格式
投标人需按照上述投标文件构成顺序编制投标文件并标清页码，并按招标文件中提供的格式填写投标函、授权委托书、报价一览表等材料。

4. 投标报价

4.1投标报价为“技术需求”内的总报价。

4.2凡要求投标人考虑在报价中的内容投标人在投标文件中没有考虑、没有计入的或未单独列出，采购人认为投标人已将此项费用涵盖在其它费用价格中。

4.3投标人的报价明细应列明货物的品牌、型号等详细参数。

4.4投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性报价。投标人漏报的单价或单价中漏报、少报的费用，均视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。投标报价应包含项目实施过程中涉及到的一切费用。
4.5投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送及“零”报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

4.6报价注意事项：

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

（2）投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的报价因素，一旦招标结束最终成交，总价将固定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

5.投标保证金
5.1投标人需提交投标保证金，并作为参与招标的组成部分之一。
5.2对于未按要求提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

5.3采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

5.5成交投标人的投标保证金，在成交投标人按规定签订合同并交纳中标服务费后退还。
5.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:
（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；
（2）成交投标人未在规定期限内及时签订项目合同的；
（3）其它违反政府采购法律法规的有关情况。
6.投标有效期
6.1投标有效期为招标文件规定的投标人提交投标文件截止之日起90天。投标有效期不满足招标文件要求的将视为非响应性文件而予以拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，投标保证金予以退回；同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

7.投标文件份数和签署
7.1投标人应严格按照投标人须知的要求准备投标文件，每份投标文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。投标文件的正本需打印，投标文件正本必须逐页加盖公章，副本可为正本的复印件；正本和副本不符的，以正本为准。投标文件包括：电子版: U盘（一份），纸质版正本1份，副本2份，报价一览表1份单独密封。

7.2除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有投标单位法定代表人或其授权委托人签字并盖公章。

8.投标文件装订

8.1除特别说明外，全套投标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得不带页码。

8.2密封件外层正面应注明投标人名称、投标项目名称、联系人及联系方式、项目编号、开标时才能启封等字样，并在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由投标人自负。

8.3投标人应按每个标段分别装订、标记、密封投标文件。

若投标文件未按要求密封，将作为无效标处理。

四、投标文件的递交

1.投标文件递交截止日期及方式

1.1所有投标文件都必须在招标文件规定的递交截止时间前送达指定评标地点，采购人对误投或过早启封概不负责。

1.2采购代理机构将在招标文件规定的时间和地点组织评标会议，投标人必须派法定代表人或其授权的委托人出席会议。

1.3采购人可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

2.迟交的投标文件
采购人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何投标文件。

3.投标文件的修改

投标人在递交投标文件截止时间之前，对所递交的投标文件可以补充、修改，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

五、无效标、废标条款

1.无效投标条款

1.1投标人资格不符合招标文件规定或未按规定提交资质证件的；

1.2投标人未在规定的时间内提交投标保证金收据的；

1.3投标文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应；

1.4被授权人不参加评标仪式及质询事宜的；

1.5其它评标委员会认为有必要取消的投标；

1.6法律、法规规定的其他情况。

2.废标条款

2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家；

2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

2.4因重大变故，采购任务取消的。

3.投标人不足三家情形处理

如出现投标截止时间结束后参加的投标人不足三家的，采购单位应当报告财政部门，按照以下原则处理：

3.1有效投标人不足三家的，除采购任务取消外，可废标后重新组织采购。

3.2投标文件存在不合理条款的，采购公告时间及程序不符合规定的，应予以废标。

4.取消中标人资格条款
4.1提供虚假材料谋取成交的；

4.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

4.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

4.5在规定的时间内未与采购人签订采购合同的；

4.6法律、法规规定的其他情况。

六、开标和评标

1.开标程序

1.1采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

1.2投标人应委派法定代表人或授权委托人参加开标活动，参加开标的人员须持本人身份证原件签名报到，授权代表还需提供法人授权委托书。

1.3经采购人委托，开标由招标代理机构主持。开标时，由采购人、监管部门及投标人代表检查投标人的资格条件、投标保证金提交、投标文件的密封等。对检查未通过的，采购人将拒绝并原封退回其投标文件。

1.4开标时，由监督人员对开标全过程进行监督。

1.5开标时，由监督人员对投标人进行资格审查，资格审查未通过的，采购人将拒绝其投标文件。

开标时,当众查验投标文件的密封状况，经监督人、投标人确认无误后，公开唱标，完毕之后进入评标环节。

唱标时，投标文件中投标报价表内容与投标承诺书内容不一致的，以投标报价表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.评标委员会

招标采购单位根据本项目的特点，于开标前48小时内，从政府采购评审专家库中随机抽取组建评标委员会，其组员由有关技术、经济等方面的专家等五人以上单数组成其中采购人代表一人，随机抽取专家四人。评标委员会在监督人员的监督下独立完成评标工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、推选中标候选人。

2.1评标事务由评标委员会负责，并独立履行下列职责：

    （1）审查投标文件是否符合本文件要求，并做出评价；

    （2）要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或答复；

    （3）推荐中标候选人；

    （4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标委员会成员的义务

    （1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

    （2）按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

    （3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

    （4）参与评标报告的起草；

    （5）配合财政部门的投诉处理工作；

    （6）配合招标采购单位答复投标人提出的质疑。

3.评标原则

 “公开、公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

4.评标程序

4.1评标会议由评标小组组长主持。评标小组首先对各投标文件进行初步审查，初步审查包括资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

评标委员会首先对各投标文件进行资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。
⑴资格性检查：评标委员会将根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备招标资格。

⑵符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述货物质量、技术、规格、数量、交货期等和服务明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上组员同意。

4.2评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

4.3评标委员会根据招标文件要求，讨论、通过评标工作流程和评标要点。

4.4采购人按照签到顺序对有效投标人依次评标。

4.5围绕评标要点，评标委员会全体成员对有效投标人递交的投标文件分别进行评标。

4.6评标过程出现异议的，由评标委员会共同商讨决定，需要投标人澄清的，评标委员会将以书面形式通知投标人。

4.7评标委员会认为投标人投标价或某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其提供书面文件及相关证明材料解释说明；否则，可取消其投标资格。为保证本项目产品质量、良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。
5.中标人

5.1评标委员会统一签署评标汇总表，并按实质性满足招标文件各项综合评价标准为中标人的原则，推荐中标候选人。得分相同的，以报价低的中标人优先。得分相同，报价相同的，按照技术评分高者为中标人。
6.评标过程保密

6.1在评标过程中和评标结束后，凡属于审查、澄清、评价、比较招标文件等有关信息，评标委员会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

6.2投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

6.3在评标期间，采购人有专门工作人员与投标人进行联络。

6.4采购人和评标委员会不向未成交的投标人解释未成交原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。
7.投标人有下列情形之一的，视为无效投标。

    7.1 投标文件所投标段中的应标范围小于本文件对应标段要求的采购范围；

    7.2投标文件与事实不符的；

    7.3经评标委员会一致认定为重大偏离的；

    7.4不符合本文件中规定的其他实质性要求的；

    7.5不符合法律、法规有关规定的。

8.出现下列情形之一的，本项目作废标处理，除采购任务取消外，重新组织采购。

   8.1本文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的；

   8.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

   8.3因重大变故，采购任务取消的。

非以上情形导致项目被废标的，经政府采购管理部门同意，所有评委和监督人签字认可，可书面通知投标人当场改作竞争性谈判或单一来源方式采购。

9.评标办法

本次招标的评标方法采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评标标准进行综合评审。

评标委员会严格按照招标文件的要求、条件及投标人所作的实质性响应内容，对投标人的投标文件进行综合打分。投标人的得分为各评委所给分数的平均分。计算结果在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。并以综合评分法进行评估，总分值为100分。
初步评审表
	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供：
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人应提供2021年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织形式的，没有财务报告的，可提供银行出具的资信证明或财务报表。

	
	
	（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
	投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明（格式自拟）

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	1.投标人近半年的依法缴纳税收的证明材料：缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；
2.投标人近半年依法缴纳社会保障资金的证明材料：缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；投标人为其他组织的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据。

	
	
	（5）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录
	1.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）
2.未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间查询结果；

	2
	信用查询
	（1）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单查询结果；
（2）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动，查询结果；

	3
	限制行为
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；投标人提供相关承诺函并加盖投标人单位公章。


	序号
	评标因素
	评标标准

	1
	符合性
审查
	投标文件签署
	投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。

	
	
	报价唯一
	其报价未超过采购最高限价金额，且只有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	
	
	投标保证金
	按时、足额缴纳投标保证金。

	
	
	技术要求
	满足招标文件提出的技术和功能要求。

	
	
	交货期
	满足招标文件要求。

	
	
	响应有效期
	满足招标文件规定。

	
	
	其他
	投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。


备注：1.本表与招标文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。

2.每一项符合的打“(”，不符合的打“×”。

3.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效响应。

4.汇总时出现不同意见的，评标委员会按少数服从多数原则表决决定。
评分标准
	评审因素
	分值
	评分标准

	价格部分（30分）
	30分
	在评审过程中，评审小组发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标供应商做出书面说明并提供相关证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评审小组认定该投标供应商以低于成本报价竞标，其投标将被否决。
投标的最低报价，不作为是否成交的保证。

符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4、价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/最终投标报价）×价格权值×100

本项目的价格权值为30%。

项目评审过程中，不得去掉最终报价中的最高报价和最低报价。

备注：

1、评委在认真理解采购文件和工程有关情况后，按上述内容做出须自己负责的评审。

2、技术、商务部分得分=所有评委评分的算术平均值。

3、评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。


商务部分20分
	序号
	评审内容
	分值
	评审细则

	1
	类似业绩
	12分
	投标人应提供近三年（2019 年1月至今）来完成的同类项目合同书及中标通知书进行评审（合同业绩信息须提供关键页及盖章页，以合同签订时间为准。）。每提供一份有效的业绩得 2 分，最高得 12分。

	2
	企业综合实力(8分）
	8分
	标人同时具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的,每一项得3分，此项没有不得分，

综合评定投标人履约情况、信誉、荣誉、财务状况等企业综合实力横向

品 评比，优秀得5分；良好得3分；一般得：1分。

	合计
	20分
	


技术部分50分

	序号
	评审内容
	分值
	评审细则

	1
	货物供应服务、应急响应
	10分
	1.根据各投标人的服务、应急响应方案进行评审：

（1）内容完整详细、合理、详细，响应时间、反应速度及时得10分;

（2）内容基本完整、基本合理、详细，响应时间、反应速度较及时得6分;

（3）内容基本完整、基本合理、详细，响应时间、反应速度较慢得 3 分;

（4）方案内容欠缺，不合理或未提供得0分。

	2
	项目管理及专业能力
	5分
	投入本项目组的管理人员、安装调试人员、安全管理人员及必要工具等配备情况（至少6人，其中工程师、电工、焊工分别不少于2人）；

项目组组建合理、各岗位人员齐全、证书完整、工具配置齐全得5分；

项目组组建不够合理、各岗位人员不齐、证书缺失、工具配置不符合本项目实际情况得3分；

项目组成员、工具配置完全不能满足本项目的基本要求得0分。
注：需提供投入人员在本单位近一年的缴纳社保证明（为本单位的正式员工）

	3
	培训方案
	5分
	负责对采购单位工作人员进行全套设备的培训并提供培训资料，培训内容主要包括供货设备及系统的工作原理、操作、运行及维护等方面的知识；

（1）投标人应提供完整的培训方案具体、有详细的培训内容、培训课时合理得 5 分; 

（2）培训方案具体、有详细的培训内容、培训课时合理性一般得3 分; 

（3）培训内容基本全面、合理但无具体课时安排得 1 分;

（4）培训内容不全面、不合理得 0 分。

	4
	产品技术参数响应
	20分
	投标人需根据招标文件要求完整的描述投标设备的详细参数并提供证明材料，必须保证设备的兼容性，参数全部满足招标文件“采购需求”中的货物技术要求的得 20分；指标存在负偏离的一项扣 1 分，扣完为止。

	5
	备品备件/易损件


	3分
	1.要求：提供随设备提供的备品备件清单，配件库房所在地证明，更换备品备件方法等；
2.根据产品的维护难易程度、备件以外配件到场时间、更换备件的难易程度等方面进行综合评价。

维护容易、成本低、配件到场速度较快得3分；

维护较难，成本较高、配件到场速度较慢得1分；

	6
	售后服务方案


	7分
	1、方案包含服务内容齐全，针对性强，调试及验收方案切实可行、服务流程完善，售后人员储备充足，服务人员具有良好的业主服务评价证明，到场维修完成较，对所有的服务内容描述详细完整等得7分；

2、方案包含服务内容齐全，针对性一般，对所有的服务内容描述不尽清晰，服务流程不尽完善，售后人员人员储备充足，到场维修完成时间较长得3分。
注：提供售后服务名单、联系方式、相关证书等

	合计
	50分
	


七、成交及合同签订

1.中标人
根据评标小组对各投标人满足招标文件实质性响应【所谓实质性响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留（由评标小组确定）、质量和服务相等且评分最高的原则确定成交候选投标人。】
采购人人从评标委员会提出的中标候选人中根据符合技术需求、质量和服务相关且综合得分最高的确定中标人。

2.资格后审
2.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。

2.3如果中标候选人被确认为不具备执行合同的能力，采购人将考虑按同样的程序审查下一个中标候选人。

3.中标通知书
3.1中标通知书将于开标、评标结束后公示1个工作日，投标人如无异议由代理机构向投标人发出。
3.2成交投标人应及时到采购代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。
4.签订合同
中标人应在规定的时间、地点与采购人签订合同，招标文件、中标人的投标文件、分次报价及服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，合同经采购人审核盖章后实施。项目数量增减、合同条款变更、预算追加等按规定报批后，另行签订补充合同。

4.1中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，监管部门将对其依法处理。

4.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件；不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.3中标人因不可抗力或自身原因不能签订采购合同或者不能履行合同的，采购人可以按中标候选顺序确定新的中标人并签订合同，以此类推，或重新进行采购。

4.4采购人在授予合同时有权对本文件规定的货物和服务予以适当的增加或减少，但不得改变单价或其他条款和条件。

合同履行中，追加采购与合同标的相同的货物或服务的，按规定报批后，签订补充合同。

4.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让给他人。除本文件另有规定外，也不得将中标项目进行分包给他人。

八、验收及付款

1.验收

1.1 采购单位组建验收小组，甲方保有开箱权，在第三方专家在场情况下供货设备如不符合招标要求甲方有权退回，所产生一切费用由中标方承担。并出具验收报告。

1.2由采购单位组织本单位纪检及相关人员验收。

2.付款

采购人凭项目合同、验收报告合同约定的时间内办理采购款支付手续。

九、法律责任

1.法律责任

投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与采购人、其他投标人或采购代理机构恶意串通的；

4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
5、在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标人的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。投标人有前款情形之一的，中标无效。
中标人有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

1、中标后无正当理由不与采购人签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

2、将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

3、拒绝履行合同义务的。

中标人有前款情形之一的，中标无效。

按照以上条款规定，经同级或其上级财政部门认定中标无效的，可按中标候选顺序重新确定，或重新进行采购。
十、质疑及处理
1 质疑的提出
1.1 质疑人必须是直接参与本次采购活动的投标人。质疑不接受邮寄。
1.2 对采购公告有异议的，自采购公告发布后，潜在投标人根据采购公告内容，在报名和取得招标文件后，可对招标文件提出质疑；未报名及未取得招标文件的，不得提出质疑；对投标资质审查不合格的投标人，不得对招标结果提出质疑。在开标评标过程中，凡招标方或评委小组明确提出须由投标人确认的事项，且投标人当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。
1.3 对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式并加盖公章和法定代表人签字向招标方提出质疑。
1.4 提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。
1.5 质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。
1.6 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。
1.7 佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。
1.8 对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。
1.9 对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购单位提出并抄送招标方。
2 受理和处理
2.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或投标代表送达招标方或采购单位。
2.2 对符合要求的质疑，采购单位或招标方须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。
2.3 对于不符合上述27项所有条款要求的质疑，招标方将不予受理。
2.4 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。
2.5 招标方或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。
2.6 对招标（采购）文件参数的质疑成立的，招标方或采购单位将对质疑部分进行调整；对中标（成交）结果质疑成立的，招标方将取消预中标人中标资格，按照招标文件有关约定重新确定中标（成交）投标人。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。
2.7.质疑须知
投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3 质疑无效的处理
3.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。
3.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。
3.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。
3.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录投标人名单。
3.5质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。
质疑函
：
依据政府采购相关法规，我公司对           项目的（项目编号：         ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。
我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。
法定代表人（签字并盖名章）：
身份证号码：
固话：      传真：     手机：
本项目授权委托人（签字并盖名章）：
身份证号码：
固话：        传真：    手机：
公司地址：              邮编：
（如法人为质疑人则不需要填此项）
质疑人（公章）：            
年   月   日 
质   疑  内  容
	项目名称
	

	项目编号
	

	具体的质疑事项及事实依据
	一、质疑事项1：
主要内容：
事实依据：
适应法规条款：
佐证材料：
二、质疑事项2：
主要内容：
事实依据：
适应法规条款：
佐证材料：
三、同上


备注：
1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。
2、授权本项目投标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。
3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。
4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。
5、 质疑函一式三份。
第三部分  授予合同（本合同仅供参考）
政府采购合同（仅供参考）
甲方：                                       
乙方：                                       
由                           组织的关于                 项目的招标采购中，经评定，乙方为中标方，中标金额为人民币：         ，￥          元。
甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。
货物名称、型号、数量及价格
	序号
	名称
	品牌
	型号
	总数
	单价（万元）
	总价（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计：      元（          元整）
	
	
	


1、本合同中“中标货物”、“设备”均指上面列表中的货物及相关软件。
2、“技术服务”指由乙方所提供的有关运输、保险、安装、集成、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务。
报价币种、合同总价
1、本合同总金额        元整，￥        元。合同总金额中包含设备及其运输、保管、税金、保险、组装、服务等所有的费用。
2、本合同正式签订后，若无重大变更，价格不再做任何调整，甲方为此项目不再向乙方付任何费用。
三、付款方式
1、合同签订后七日内支付给乙方合同总价      %的预付款，计人民币        元整，￥                 元
2、全部设备交货，且调试完毕后，由甲乙双方共同组织验收且经甲方验收合格后一个月内，先由乙方提供向甲方出具合同总金额100%的正式发票(增值税专用发票)，随后甲方出具付款手续，支付给乙方合同总金额         %的货款，计人民币      ，￥         元。
3、按合同总金额的    %预留质量保证金，计人民币        元整，￥        元。从全部设备验收合格之日起，1年后经再次复核并且产品均无质量问题，由甲方将质量保证金一次性支付给乙方。
四、交货日期
合同签订后60日内到货，调试根据用户实际情况安排。

质保期：1年

其它备注说明：乙方技术人员必须来甲方使用现场进行设备的安装调试，并指导、培训甲方设备使用人员，确保甲方人员会操作使用设备。
五、交货地点、方式及运费承担
交货地点：送货至甲方指定的地点（详细收货地址由甲方另行提供）
运费、装卸搬运费由乙方承担。
 伊犁哈萨克自治州纤维检验所指定的设备安装现场。
六、产品质量保证
1、乙方保证提供的合同货物质量合格。
  2、乙方所提供的货物的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足附件文件规定的技术要求。
3、乙方保证提供的货物按国家标准要求制造，质量完全满足甲方用户的要求。
七、质量保证
  设备在租赁期内提供设备整机免费质保，免上门费、配件费和工时费（不包含消耗材料）。
八、技术资料
乙方需向甲方提供下述资料：
所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、保修证明，提供甲方认可的省级以上计量检定机构出具确认合格的校准/检定证书。
九、包装及验收
１、乙方所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。
２、设备运输过程中的保险费用由乙方承担，在运输过程中发生毁损、灭失均由乙方承担完全责任。
３、验收方式、标准：
3.1货物接收
设备运到甲方指定地点当日，由甲乙双方按本合同要求共同验货。验货按乙方提供的《货物签收单》要求进行。验货合格后，双方共同签署《货物签收单》。
3.2货物验收
3.2.1开箱检验：
甲乙双方根据装箱单和产品的技术指标及性能共同验收，如发现有不合格产品、错漏、损坏部件或与本合同约定的技术要求和规格不符时，双方应在现场联合作记录，签署备忘录。乙方负责在10天内按本合同要求标准予以更换，确保不影响工作进展，并承担一切费用。
3.2.2安装验收：
工作须在签署《货物签收单》之日后30个自然日内完成，安装测试结果如不符或测试结果不能确认，乙方应在10个自然日内调整配置直至重新测试合格，如果仍然测试不通过，甲方有权停止验收、拒收设备并解除合同，由乙方承担违约责任。如因甲方或不可抗力原因导致未能进行安装验收，甲方须向乙方出具和签署相关证明。
3.2.3调试验收：
全部产品由乙方安装并调试正常后，乙方负责派出相关技术人员现场指导甲方对设备功能进行测试，由甲乙双方按投标文件规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、乙方向甲方提供包含验收方案、验收内容、验收标准（包括行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家有关部门最新颁布的标准及规范）、省级以上计量检定部门出具的检定/校准合格证书、验收人员等验收申请，进行现场验收，现场验收包括设备验收和数据验收，设备验收是完成了数据采集工作后，系统功能和性能达到试运行条件时，系统进入试运行阶段，在对试运行期间暴露的所有缺陷、问题和未实现的功能完全解决后，系统达到稳定运行，在稳定运行后对数据进行验收，当设备和数据都满足要求时申请现场验收。现场验收合格后甲乙双方根据测试结果共同签署《产品安装调试报告及验收报告》，现场验收完成后，系统正式投入运行，进入质保期。如对结果有异议，验收十个工作日内以书面形式通知对方。
3.2.4最终验收：
系统在质保期期间没有出现任何重大缺陷，在质保期满时申请最终验收。
3.2.5综合验收：
如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。
十、甲、乙双方的权利及义务
1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后七天内书面通知乙方，经乙方同意并变更后，交货期相应从变更之日起顺延，若超过七天乙方不予更改。由于变更引起的合同总额的增减，则由甲乙双方友好协商后，多退少补。
2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则甲方负责承担与仓储及再次运输相关的费用，并给予乙方书面确认书，视为乙方已按期交付货物。
3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，乙方应3天内到现场查看，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。
4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期在甲方指定的交货地点交付货物，并提供免费的安装调试。
5、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。
十一、合同变更、违约及其它
1、甲方按合同规定的付款要求履约，合同价格不变，甲方由于非不可抗力原因不能在本合同规定的时间内支付合同款项时，应事先告知乙方，并征求乙方的同意，否则甲方应向乙方支付违约金。其支付办法是：每延误七天按迟付款总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。
2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部违约责任。乙方迟延交货需向甲方支付违约金：每延误七天按合同总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。乙方超过交货期限 35个自然日内仍不能交付全部货物时，甲方有权因乙方违约解除合同。
     3、乙方应严格按照招标、投标文件中规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务，兑现服务承诺，否则将视为乙方违约，并按合同总价款的10%或单件设备款价的30%承担违约金。
    4、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，并通报当地政府采购中心认可后，方能生效。
5、招标文件、投标件及开标会议上签名的答疑记录、售后服务承诺等均作为合同的附件，是合同文本不可分割的组成部分。合同文本未述及不详之处，以附件为准。
6、合同经甲、乙双方签字盖章后即行生效。合同生效后 ，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），乙方中途解除合同（不可抗力原因除外）应按实际损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额10%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），甲方中途解除合同（不可抗力原因除外），向乙方支付合同总金额的10%的违约金。
7、本合同依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规制定。未尽事项皆受上述法律法规约束。甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交甲方所在地人民法院进行诉讼。
8、人民法院生效判决为最终决定，并对双方具有约束力。
9、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。
10、本合同自签字盖章完毕之日起生效，质量保证期满后终止。
11、本合同附件（一）技术协议属合同不可分割内容，与本合同具有同等法律效力。
	甲方（公章）： 
	乙方（公章）： 

	授权代表签字：
	法定代表人签字：

	地址：
	地址： 

	电话： 
	电话：

	开户行： 
	开户行： 

	帐  号： 
	帐  号：

	税  号： 
	税  号：

	签订日期：
	签订日期：


附件（一）
技术协议
甲
方:  伊犁哈萨克自治州纤维检验所
乙 方:  
甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方向乙方购买的由制造商制造的产品技术细节达成如下协议，本协议是订货合同不可侵害的一部分，与其具有同等的法律效力。
一、性能特点及技术参数： 
	序号
	产品名称
	技术参数

	
	
	

	
	
	


二、售后服务承诺
售后服务承诺详述、维修、培训等计划详述
1、仪器的保修
1.1仪器的保修期为1年。保修期的起计日为数量验收齐全，质量验收合格之日。数量验收方式为：装箱清单、仪器配置清单、仪器组件三者一致；质量验收方式为：按照“合同” “九、包装及验收”执行。
1.2在保修期内，如仪器出现故障停止运行，自报修日至仪器修复，恢复运行期超过5天的，则仪器的保修期应顺延相应的天数。
1.3在保修期内，由于仪器本身质量问题引起的仪器故障，解除仪器故障所发生一切费用均由供货方承担。
2、安装与培训
2.1供方负责运输、吊运到需方的指定安装地，并由供方负责地基的建造和设备安装调试（使用方只提供房间内电源、水源，连接及材料由供方负责）。
2.2仪器安装前，双方对货物的质量、规格、性能、数量进行详细全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，供货方负责赔偿。
2.3仪器的到货期，起计日为购货方向供货方提交仪器首付款之日，至仪器到货日；供货方及时安排公司专职工程师免费现场安装、调试，仪器设备所使用的软件终身不得加密。
2.4仪器验收、安装、调试完成后，供方的安装工程师将对购方该仪器的使用人员进行常规的现场操作培训，培训要求为：使购方人员知道仪器的分析原理、组成及作用；掌握仪器的基本操作方法，并使之能独立熟练操作仪器，掌握设备维护和简单维修及故障诊断排除，并对使用人员进行实际操作考核合格，在实际操作考核单签字确认。
3、保修期外的服务
3.1仪器使用过程中遇到问题，供方保证24小时内给予答复，若确需工程师到达现场，供方在2周内保证恢复仪器正常运转。
3.2仪器保修期外供方也负责仪器的终身维修。其费用按照厂家最低随主机供货配件的标准执行，软件终身免费升级。保修期后的设备维修应先维修验收合格后再付维修款,设备维修人员的差旅费购方不承担。
4、售后联系人：          电话： 

三、其他
本附件未尽事宜由甲、乙双方协商解决。
	甲方： 伊犁哈萨克自治州纤维检验所
甲方代表签字
日期：
	乙方： 

乙方代表签字：
  日期


 四、 服务要求及清单
	一、空调空压维保服务

第一条

1、甲方的最终用户为伊犁哈萨克自治州纤维检验所。

2、甲方自合同签订之日起为中国棉花公证检验奎屯实验室下述各产品及配套系统向乙方购买维保服务，维保服务仅为中国棉花公证检验奎屯实验室维保服务劳务人工费。

3、本棉花公证实验室在购买维保前实验室内各系统工作正常，设备完好。

4、维护保养后设备能正常运行，空调连续运行6个月满足棉花仪器化HVI公证检验实验室温湿度标准要求，温度20℃±2，湿度RH65%±3，设备出现较大故障24小时内排除、一般性故障6小时内排出，不得影响检验工作。

第二条  服务范围  (实验室内部运行的全项，做到开检前全面保养维护，公检结束后做停机保养。)
（一）精密空调系统设备

1、开检前进行全面维护保养，检查机组运行状况，记录报警内容并对报警内容进行分析消除隐患；

检查设定参数，控制电路，并根据实际需要调整各项运行参数；

检查压缩机、风机的运行电流值；

检查制冷系统运行情况，检查运行压力，检查膨胀阀的工作状态，必要时调整过热度，使设备处于最佳状态；

检查冷媒管道和加湿系统供水管道是否正常；

检测高低压保护装置；

检查主控板和图形显示器的工作状态；

实验室内部运行的全项

公证检验期内每天有由驻厂人员进行巡查，确保实验室检验正常运行。（淡季每月联系一次，询问实验室设备情况。）

3保养操作工艺方法及项目

过滤网
1、过滤网气流是否通畅：透光目测，看滤材的干净程度，对灰尘进行清除，如有外观的上的损坏，进行更换。

2、检查风压开关：用物件挡住空调回风口1/2的面积，检查风压开关是否动作。

室内风机

1、检查并调整电机的装配，检查是否牢固和正确。

2、检查风机轴承，运行是否平稳，无异常噪音，并且不发热，润滑是否良好。

3、检查风机电机电流，同开机的测试报告进行比较，看数据是否正常。

压缩机

1、检查是否有漏油及油位，如有泄漏，应找到漏点，并进行处理。若油位不够，应补充冷冻油。

2、检查压缩机三相电流是否均衡，同开机的测试报告进行比较，看数据是否正常。

3、检查压缩机运转声音和机身温度（运转中）是否正常

4、检查压缩机高低压传感器的工作参数，同开机的测试报告进行比较，看数据是否正常

5、检查压缩机的吸气及排气温度，吸气过热度不能超过10℃，排气温度不能超过150℃ 。
6、检查压缩机高压压力是否正常，低压通常在0.5—0.8Mpa之间，高压压力通常在1.5—1.9Mpa之间。

风冷凝器

1、检查风扇绕组，测量风扇电流，同开机的测试报告进行比较，看数据是否正常。

2、检查风扇是否紧固，轴承工作状态是否正常，运行是否平稳。

3、检查清洁状况。

4、检查调整控制板及温度开关工作状态。

蒸气系统加湿器

1、检查加湿罐内是否沉积，并进行清除

2、检查所有的蒸气软管的工作状态，是否通畅，老化

3、检查进水阀和排水阀（或者排水泵）是否工作正常。检查是否进、排水

制冷循环部分

1、检查制冷管路是否有泄漏，通过检查管路是否有油迹

2、通过视镜，检查系统是否有水汽，色圈的颜色是否表示正常，并判断制冷剂是否需要补充。

3、检查吸气压力，同开机的测试报告进行比较，看数据是否正常。

4、检查排气压力，同开机的测试报告进行比较，看数据是否正常。

5、检查热气旁通

电气装置

1、所有电器外观和动作情况，所有电器外观完好，设置正确

2、检查和紧固所有导线连接，所有导线无发热

3、检查校验运行状态显示，有无报警记录及自动控制是否正常

上述检查中，发现问题做及时处理。

4、维修操作工艺项目：

检修电气控制系统

检查控制电路熔丝（或空气开关）。

检查控制电源变压器外观，校验输出电压。 

紧固全部电气连接。

校验电脑板控制信号，紧固板上插接口。

检修制冷系统

用氮气做制冷系统压力试验，查漏并做处理。

检查压缩机用熔丝（或空气开关）、接触器，校验绕组阻值。

检查电磁阀，调速器和温度控制器。

校验冷凝器风扇电机绕组阻值，检查电机轴承。

检修加湿系统

检查加湿系统熔丝（或空气开关）、接触器。

检查上水电磁阀，过温保护。

清理加湿水盘和机内给/排水管路。   

在上述检修过程中，对已损坏的器件予以更换。
5、维修操作工艺方法

油加温预热

室内外机连接线确认接线正确无误。接通电源对压缩机油加温进行预热（冬季预热最少时间2个小时）。方法：打开压缩机1、2号制冷空气开关即可

抽真空

排出制冷系统内氮气后，用双头压力表连接室内机制冷系统高低压针阀，打开真空泵确认有空气吸入，拧紧加液管，开启双头表高低压阀门抽真空20分钟以上达－1Mpa停止真空泵运转。407c制冷系统和管路比较长的系统，抽真空时间应在30分钟以上。

补加冷冻油

如果制冷系统管路超出25米以上必须补加冷冻油（每超出1米约补加3毫升冷冻油）。方法：液管连接真空泵抽真空时，从汽管补加冷冻油。

低压报警试验

抽空的同时，并打开24V主控制空气开关。（其它主电源空气开关不用打开，测试压缩机低压开关通断是否正常）手动开启压缩机1号机，压缩机1号交流接触器吸合后，低压开关低于1kg应报《压缩机1低压告警》并复位。（2号压缩机测试方法同上)如果没有报警出现，检查低压顶针阀是否顶开或有顶偏现象。

相位测试

抽空完毕后设备静态时可先补加一部分液态氟利昂，压力稳定后开始开机调试。压缩机初次运行必须判断相位是否正常。可以根据高低压。压力工作情况测得，正常时高压表不断升高，低压下降。反之高低压，压力有轻微摆动且压缩机声音异常。（2）JOV变频系列压缩机的相位调整应在变频器输出端做任意两相对调，输入端做相位调整不能改变其相序。室内风机电机相位试验方法同压缩机基本相同。反相位电机声音异常，回风处无明显吸力。任意调整其中两相即可。

加注氟利昂

制冷剂的充注方法一般有两种：

低压开机加液：抽真空结束或需要补充制冷剂时，将制冷剂瓶通过压力表三通阀的加液管与系统低压工艺口连接。事先排出加液管内的空气，再将钢瓶倒置，开启压缩机，同时打开钢瓶阀，开启度不易过大（因这时所加的制冷剂是液态的），同时注意压力表指示在0.3－0.5Mpa时停止加液，观察制冷效果。

静态平衡加液：这种方法要求停机加注制冷剂。当系统平衡压力为0.8－0.9Mpa时即可。此方法从高、低压侧加注都可以。

氟利昂充注量可根据连接管道长短估算补充。加氟时，不要急于求成，要少量、多次加入。每加一定量后要观察10分钟，再根据回气压力和运转电流做相应的调整，切勿匆匆忙忙加完液，再匆匆忙忙测一下压缩机电流值，一看差不多便认为可以了。实际上很有可能已加液过量，运行时间一常，便出报警。掌握加氟量宁少勿多的原则，设备即使高温季节影响也不会太大。

JOV系列加氟时钳形电流表钳在变频器的输出端，观察电流变化。手动开机把除湿开度2设为130％即设为最大。观察此时电流值的变化。实测数据仅供参考（JOV13机型电流一般在7～9A左右。JOV18机型电流10～12A ，JOV20机型电流11～13A）如果此时电流超过变频器的输出最大电流。把室外机压控（KP5）压力启动值调到16KG。观察电流是否下降。假如此时电流在正常范围。除湿开度2再设回出厂设定的范围。除湿开度1可根据除湿能力稍作修正。

充注制冷剂看似简单，如果操作不当，就会影响设备的性能。首先要掌握加液的速度。掌握不好容易过量，轻度的过量会引起制冷量下降。严重的过量会导致压缩机损坏，由于过多的液体制冷剂进入蒸发器而未能全部气化，被制冷压缩机低压吸入，压缩机机身就会出现结露和结霜现象，此时假如膨胀阀开度过大严重时会产生液击事故。压缩机的电流随之增大，启动比较困难

除湿方式

除湿方式有两种方式：（1）变风量除湿时，是通过调节风机电机风速功率来实现的。制冷时风机高速运转，需要除湿时切换低风速，变风量除湿一般选用单相多速风机电机。（2）在原有蒸发面积上，切断1∕3制冷管路或更多，通过控制电磁阀的通断来实现除湿功能。除湿时低压压力相应降低。JOV系列分两级除湿。

电加热

手动打开电加热之前，应检查电加热保护线插片有无脱落和虚接现象。检查控制器菜单电加热级数设置是否正确。（是几级加热就设成几级，如果是一级加热就不能设成二级，否则报电加热过热告警。）手动运行30分钟以上，确保电加热无报警。并测出三相之间电流值，进行对比。三相之间电流值误差最大不应超过1A以上。检查主电源和各支路的各相电压，检查所有接触器的触点是否松动，检测吸合的瞬间电流；对24V控制线路进行检测，保证控制的灵敏度。

加湿器

检查加湿器进水管应无渗水现象，并判断水压是否过高或过低。应保证进水通畅且上水速度平衡。根据加湿桶大小桶之分,设定<加湿器类型>（大桶设置93H，小桶设置53H）。进入控制器<功能配置>菜单,设置<蒸汽输出量>。进入《模块检修菜单》手动开启加湿器，监视《模块检修菜单》下页中<加湿器电流>显示值与电流表实测电流值进行对比。如果<加湿器电流>项无电流显示，则加湿检测模块损坏或加湿模块针脚虚焊。显示电流值过小或者过大应考虑当地水质等因素。

参数设置

每单项试验结束后，按用户要求参数设置温湿度，并开机自动运行。运行期间注意观察压缩机有无异常声音，机身表面正常时比常温稍高，不应整体凝露或者结霜。检查设备送风口有无喷水或整机是否有漏水现象。

6、维修保养中需要考虑的几个因素（温度和压力）

湿度的数值取决于空气的温度和压力。空气温度越高，它能吸收的水分越多。空气的压力越大，它能吸收的水分越小。

空气的压力是用仪表测出来的，但仪表指示的压力不是空气压力的绝对值。而是与当地大气压力的差值，称之为工作压力（也叫表压）。它不能代表空气压力的真正大小，只有空气的绝对压力才是空气的一个基本状态参数。大气压力不是一个定值，它随着各个地区的海拔高度不同而存在差异，同时还随着季节不同，天气的变化而稍有高低。（西部高原气压就比沿海地区低的多）

蒸发温度

 经节流后的低温低压的液态制冷剂在蒸发器中沸腾蒸发，吸收被冷却介质的热量，进而自身成为低压饱和蒸气（通常有些过热）。不断的被压缩机吸走。制冷剂经节流减压后进入蒸发器是气液混合物，绝大部分是液态，蒸气量只占10％左右，随着两相流体在蒸发器内流动和吸收，液态逐渐蒸发成气体，蒸气的含量越来越多，当流至接近蒸发器出口处时，一般已完全蒸发成干饱和气体。在这个过程蒸发温度始终和蒸发压力相对应，温度略有下降，在其后的蒸发面积（在蒸发器近出口处，约占总面积的5％），由于蒸发温度被冷却介质温度低，干饱和蒸气仍继续吸热而成为蒸发压力下的过热蒸气，然后才流出蒸发器被压缩机吸入。确保压缩机不吸入湿蒸气而产生液击的危险。

冷凝温度

压缩机排出的高压制冷蒸汽在冷凝器中一般经历三种放热过程：

热蒸汽冷却成干蒸汽：高压过热蒸汽R22（通常60～100℃）在进入冷凝器的初始阶段，释放显热量，温度迅速下降至冷凝温度（冷凝压力下的饱和温度），而成为干饱和蒸汽。

干蒸汽冷凝成饱和液体：干蒸汽在饱和压力下释放出大量的凝结潜热而成为饱和液体，此阶段温度保持不变，仍为冷凝压力下的冷凝温度。

饱和液体进一步冷却成过冷液体：在冷凝末端，已全部呈饱和液体的制冷剂，由于冷凝温度总高于冷却介质的温度，这温差使制冷剂液体继续释放显热给冷却介质，因而制冷剂液体温度略有下降而成为高压过冷液体。三个过程共同点是冷凝压力不变。

调整膨胀阀

热力膨胀阀以蒸发器出口处温度为控制信号。通过感温包，将此信号转换成感温包内蒸气的压力，进而控制膨胀阀的开度。制冷剂量不足调大膨胀阀的开度，低压增大高压降低。膨胀阀开度关小，低压下降高压上升。对于膨胀阀的调整。每调整一次（1/4圈）需要观察5分钟左右，注意高低压表的变化，电流值的波动，以及压缩机壳体的表面温度，等到系统稳定后再作调整。

6、精度参数设置

对于精度要求较高的实验室，《温湿度设置》项里的参数设定尤为重要。因为没有一个标准值，对各个项目的参数设置就决定了，这台设备的精度是否能达到要求。比如启动点和结束点设置范围太大，就会达不到温湿度要求，设置范围太窄变化太快也会超出范围。每修改一次单项参数，都要留心观察其它项目的设置是否合理。修改后的值，对其它参数项影响有多大，并通过不断修正使其在一个相对平稳的基础上运行。即使运行稳定后的参数，不一定适合所有的实验室使用，但是仍然有参考价值。

（二）空压机

1、巡视内容（公证检验期内每天由驻厂人员进行巡查，确保实验室检验正常运行，淡季每月联系一次，询问实验室设备情况。）

检查机组运行状况；

检查油位、在机组加载时，油位必须在绿色或橙色区域或油位镜1/3以上；

检查显示屏上的读数（排气压力、排气温度、运行时间、加载时间）；

检查空滤保养指示器；

2、保养操作工艺方法及项目

开机前

检查油位。油位指针必须在绿色区域的上部或高于该区域。

如果空气过滤器保养指示器的彩色部分完全显示出来，更换空气过滤器芯，复位保养指示器和保养报警时钟。

开机

合上电源。检查电源指示灯是否点亮。

打开空气出气阀。

关闭冷凝液排污阀。

按开机按钮I。空压机开始运行，自动运行指示灯点亮，开机后10秒，空压机开始加载运行。

在运行中

经常检查油位，在加载中，指针必须位于绿色或橙色区域。

如果指示灯点亮，电脑控制器正在自动控制压缩机的加载，卸载，停机和重新启动。

如果报警指示灯点亮或闪烁，请排除故障，如果需要保养，停机并执行保养措施。

停机

按停机按钮O。自动运行指示灯熄灭。空压机大约卸载运行30秒后停机。

在紧急情况下停机，按控制面板旁的红色紧急停机按钮，红色报警指示灯闪烁。在重新开机前拨出按钮并重新设置键解除锁定。

关闭空气出气阀并切断电源。

打开冷凝液排污阀。

润滑油

只能使用说明书中标明的螺杆式压缩机专用油。

3、维修操作工艺项目

检查油位、在机组加载时，油位必须在绿色或橙色区域或油位镜1/3以上；

检查显示屏上的读数（排气压力、排气温度、运行时间、加载时间）；

检查空滤保养指示器；

清洁冷却器

拆卸空气过滤芯，利用空气喷射进行清洁并检查

清洁电机表面

4、维修操作工艺方法

1）、检查油位、在机组加载时，油位必须在绿色或橙色区域或油位镜1/3以上。如果指针在低油位（红色区域或油位镜1/3以下），请停机，关闭排气阀，打开冷凝水排放阀卸压后，将油加满。

2）、检查空滤保养指示器，若指示器上的红色区域已完全显示，请更换空气过滤芯。通过按壳体末端的按钮，复位保养指示器。

3）、清洁冷却器，采用压缩空气清洁，清洁时，要由上往下进行吹扫，吹扫时请务必仔细顺着冷却器翅片的方向进行，以免损坏翅片，导致通风不畅。

4）、更换润滑油，当空压机根据实际工作环境每4000小时更换一次。

5）、更换空气和油过滤器，更换压缩机油，检查排污阀情况，冷却器清洁保养。

6）、更换油分气分离器滤芯，更换管道过滤器滤芯。




二、HVI 大保养 

1、大保养HVI-1000(CFIB）仪器。

2、全面维护保养HVI-1000(CFIB）仪器所有部件以及大部件、精密部件拆卸、更换的项目，以使仪器运行达到最优状态。

3、修复相关故障并使HVI恢复正常工作,特别是运行不正常和易损耗的部件。

4、保养内容主要是全面清洁、更换老化零备件、检查调整仪器各项设置、验收测试。

服务清单
	序号
	设备名称
	参考型号
	用途、技术指标及配置
	数量
	单价 （元）
	金额 （元）
	生产厂家

	1
	220V到110V交流变压器
	256610-00511
	HVI备件
	1
	
	
	

	2
	总电源分配器
	255010- 18780
	HVI备件
	1
	
	
	

	3
	2006年梳针
	255130-01650
	HVI备件
	60
	
	
	

	4
	前夹钳
	255130-00250
	HVI备件
	40
	
	
	

	5
	后夹钳
	255130-00180
	HVI备件
	30
	
	
	

	6
	控制板到模拟板的连接线255 300-00254
	255010- 19242
	HVI备件
	5
	
	
	

	7
	轨道马达执行组件覆盖片
	256700-00715
	HVI备件
	30
	
	
	

	8
	毛刷进退/测长度马达执行组 件覆盖片
	256700-00716
	HVI备件
	30
	
	
	

	9
	取样器防污皮
	255240-00111
	HVI备件
	50
	
	
	

	10
	取样器轴上连接压手汽缸气管 的接头
	256760-00850
	HVI备件
	5
	
	
	

	11
	取样器左侧气路变径
	256760-03150
	HVI备件
	5
	
	
	

	12
	毛刷
	256899-00170
	HVI备件
	10
	
	
	

	13
	压手气缸复位弹簧
	255230-00130
	HVI备件
	100
	
	
	

	14
	毛刷铜套
	256810-01340
	HVI备件
	60
	
	
	

	15
	拉断器测量口下玻璃后侧的白 色挡片
	255280-00060
	HVI备件
	20
	
	
	

	16
	真空传感密封圈
	256800-00020
	HVI备件
	50
	
	
	

	17
	马值内“O”型圈
	256800-00040
	HVI备件
	50
	
	
	

	18
	马值“O”型 圈
	256800-00110
	HVI备件
	50
	
	
	

	19
	O型圈(更换中轴必须的备件 )
	256800-00710
	HVI备件
	40
	
	
	

	20
	轨道覆盖片小弹簧
	256700-00717
	HVI备件
	20
	
	
	

	21
	毛刷转动皮带
	256820-00650
	HVI备件
	5
	
	
	

	22
	刹车皮
	256830-02580
	HVI备件
	20
	
	
	

	23
	开门中轴
	255010-03101
	HVI备件
	30
	
	
	

	24
	长强塔上导光玻璃
	255220-00140
	HVI备件
	10
	
	
	

	25
	长强塔光透镜下玻璃
	255100-01850
	HVI备件
	10
	
	
	

	26
	毛刷皮带轮
	256820-00640
	HVI备件
	30
	
	
	

	27
	取样器针布固定螺丝
	256840-04930
	HVI备件
	60
	
	
	

	28
	电脑显示器
	256730-01790
	HVI备件
	2
	
	
	

	29
	梳夹组件
	255010- 18650
	HVI备件
	10
	
	
	

	30
	2014年托盘中间位置传感
	256570-01734
	HVI备件
	5
	
	
	

	31
	毛刷24V电机
	255140-02636
	HVI备件
	5
	
	
	

	32
	马克隆控制板
	255300-02909
	HVI备件
	5
	
	
	

	33
	电路模拟板
	255010- 19078
	HVI备件
	5
	
	
	

	34
	Mic门弹簧
	255230-00180
	HVI备件
	60
	
	
	

	35
	09后马克隆气阀组
	256780-01113
	HVI备件
	1
	
	
	

	36
	主气阀组
	256780-01040
	HVI备件
	2
	
	
	

	37
	10" H20 压力变换器
	255320-02072
	HVI备件
	2
	
	
	

	38
	马克隆腔体精密调节阀(老机 型)
	255010- 19413
	HVI备件
	2
	
	
	

	39
	取样器针布，  反面铭牌需要去 除
	255140-02701
	HVI备件
	4
	
	
	

	40
	取样器电机轨道
	255010- 16160
	HVI备件
	1
	
	
	

	41
	后夹钳气缸
	256770-00840
	HVI备件
	5
	
	
	

	42
	取样器电气侧皮带轮
	256820-00790
	HVI备件
	5
	
	
	

	43
	取样器门气缸
	256770-00900
	HVI备件
	5
	
	
	

	44
	真空切换汽缸
	256770-00860
	HVI备件
	5
	
	
	

	45
	转换汽缸气嘴
	256780-00910
	HVI备件
	10
	
	
	

	46
	毛刷公轴
	255110-07680
	HVI备件
	5
	
	
	

	47
	毛刷母轴
	255110-07690
	HVI备件
	5
	
	
	

	48
	2011年以后机型HVI测试按钮
	255320-02052
	HVI备件
	10
	
	
	

	49
	力传感器
	255320-01910
	HVI备件
	2
	
	
	

	50
	真空箱金属网罩
	255010- 16420
	HVI备件
	5
	
	
	

	51
	REPLACEMENT2009年后机 型马克隆机箱气阀组
	255010- 19088
	HVI备件
	1
	
	
	

	52
	USB条码枪
	255010- 19200
	HVI备件
	2
	
	
	

	53
	连接马克隆多孔塞组件和活塞 的杆
	255110-01270
	HVI备件
	2
	
	
	

	54
	马克隆活塞与气缸连接件
	255110-07841
	HVI备件
	2
	
	
	

	55
	互锁开关
	255110-08320
	HVI备件
	50
	
	
	

	56
	长强箱盖子窗口玻璃
	255210-02700
	HVI备件
	10
	
	
	

	57
	零点传感器
	256570-01340
	HVI备件
	5
	
	
	

	58
	取样器电机变速箱
	256820-00770
	HVI备件
	2
	
	
	

	59
	2010年版马克隆盖子
	255100- 18141
	HVI备件
	5
	
	
	

	60
	直流电源(+/-5 +/- 15V )
	256680-00480
	HVI备件
	10
	
	
	

	61
	15V 变压板
	256680-00470
	HVI备件
	3
	
	
	

	62
	直流电源(+24V)
	256680-00570
	HVI备件
	4
	
	
	

	63
	2008-2009年颜色托盘气缸
	256770-00991
	HVI备件
	2
	
	
	

	64
	220V到110V交流变压器
	256610-00511
	HVI备件
	3
	
	
	

	65
	颜色头
	255010- 19311
	HVI备件
	2
	
	
	

	66
	毛刷两侧夹片
	255130-01600
	HVI备件
	6
	
	
	

	67
	马克隆腔体延伸弹簧
	255230-00170
	HVI备件
	5
	
	
	

	68
	样品压板四角气缸（下）气嘴
	256760-02420
	HVI备件
	10
	
	
	

	69
	真空过滤网
	256899-01100
	HVI备件
	30
	
	
	

	70
	照度计
	
	感官检验室检测灯光
	2
	
	
	

	71
	温湿度探头
	
	
	2
	
	
	

	72
	HVI大保养
	
	
	10
	
	
	

	73
	恒温恒室机室内机组 JOV70
	加湿桶
	耗材
	40
	
	
	

	74
	
	干燥过滤器
	耗材
	20
	
	
	

	75
	
	回风过滤网
	耗材
	60
	
	
	

	76
	
	上水阀
	备品备件
	10
	
	
	

	77
	
	排水阀
	备品备件
	10
	
	
	

	78
	
	高压开关
	备品备件
	5
	
	
	

	79
	
	低压开关
	备品备件
	5
	
	
	

	80
	恒温恒室机室外机组 MO120、MO125
	制冷剂
	耗材
	200
	
	
	

	81
	
	风扇
	备品备件
	2
	
	
	

	82
	
	压缩机
	备品备件
	2
	
	
	

	83
	恒温恒室机室内机组 JOV26
	加湿桶
	耗材
	2
	
	
	

	84
	
	干燥过滤器
	耗材
	2
	
	
	

	85
	
	回风过滤网
	耗材
	3
	
	
	

	86
	恒温恒室机室外机组 MO47、MO57
	风扇
	备品备件
	2
	
	
	

	87
	
	压缩机
	备品备件
	2
	
	
	

	88
	
	加湿桶
	耗材
	2
	
	
	

	89
	恒温恒室机室内机组 JMD13
	干燥过滤器
	耗材
	2
	
	
	

	90
	
	回风过滤网
	耗材
	3
	
	
	

	91
	恒温恒室机室外机组 MO27、MO37
	风扇
	备品备件
	2
	
	
	

	92
	
	压缩机
	备品备件
	2
	
	
	

	93
	新风处理机组 JC10
	巡检维护
	日常巡检
	1
	
	
	

	94
	恒温恒室机室外机组 MO42
	巡检维护
	日常巡检
	1
	
	
	

	95
	新风处理机组 JC7
	巡检维护
	日常巡检
	1
	
	
	

	96
	恒温恒室机室外机组 MO30
	巡检维护
	日常巡检
	1
	
	
	

	97
	应急除尘风柜
	巡检维护
	日常巡检
	2
	
	
	

	98
	末端电加热系统
	巡检维护
	日常巡检
	2
	
	
	

	99
	SCR末端辅助电加热
	巡检维护
	日常巡检
	20
	
	
	

	100
	温湿度记录仪
	巡检维护
	日常巡检
	4
	
	
	

	101
	液晶显示屏
	巡检维护
	日常巡检
	4
	
	
	

	102
	节能型水幕除尘机组 JWH30
	喷淋水泵
	日常巡检
	2
	
	
	

	103
	
	一级过滤器
	耗材
	2
	
	
	

	104
	
	二级过滤器
	耗材
	2
	
	
	

	105
	外置循环过滤装置
	循环水泵
	日常巡检
	2
	
	
	

	106
	软化水系统
	增压水泵
	日常巡检
	4
	
	
	

	107
	
	树脂
	耗材
	200
	
	
	

	108
	
	工业盐
	耗材
	50
	
	
	

	109
	纯水系统
	反渗透滤芯
	耗材
	12
	
	
	

	110
	
	RO膜
	耗材
	4
	
	
	

	111
	空气压缩机
	空气滤芯
	耗材
	3
	
	
	

	112
	
	机油滤芯
	耗材
	3
	
	
	

	113
	
	油气分离器
	耗材
	3
	
	
	

	114
	
	机油
	耗材
	75
	
	
	

	115
	空气干燥机
	干燥剂
	耗材
	200
	
	
	

	116
	冷干机
	
	日常巡检
	2
	
	
	

	117
	UPS主机
	日常巡检
	日常巡检
	1
	
	
	

	118
	电池
	电池测定
	日常巡检
	1
	
	
	

	119
	转轮除湿机
	日常维护
	日常巡检
	1
	
	
	

	120
	纯水机
	滤芯、活性炭、PP棉
	日常巡检
	8
	
	
	

	121
	增压水泵
	日常维护
	日常巡检
	4
	
	
	

	122
	净化机组
	内外机组检修保养
	
	2
	
	
	

	123
	冷媒
	制冷剂加注
	
	4
	
	
	

	124
	外机风扇风叶
	叶片更换
	
	6
	
	
	

	125
	皮带
	耗材
	耗材
	10
	
	
	

	126
	初效
	耗材
	耗材
	10
	
	
	

	127
	中效
	耗材
	耗材
	10
	
	
	

	128
	高效
	耗材
	耗材
	10
	
	
	

	129
	主机控制板
	正常保养
	正常保养
	2
	
	
	

	130
	空气滤芯
	正常保养
	正常保养
	1
	
	
	

	131
	机油滤芯
	正常保养
	正常保养
	1
	
	
	

	132
	油气分离器
	正常保养
	正常保养
	1
	
	
	

	133
	机油
	正常保养
	正常保养
	25
	
	
	

	134
	空气干燥剂
	正常保养
	正常保养
	50
	
	
	

	135
	冷干机
	正常保养
	正常保养
	1
	
	
	


第五部分 投标文件格式

投标文件封面

正本/副本

项目名称： 

项目编号：

投 标 文 件

投标人：                              （盖单位章）

单位地址：                                 

法定代表人：                           （盖章）
被授权人：                              （签字）
联系电话：                              

        年        月        日
目 录

1.商务文件

（1）投标函（附件一）；

（2）法定代表人授权委托书（附件二）；

（3）报价一览表（附件三）；

（4）明细报价表（附件四）；

（5）投标人概况（附件五）；（附营业执照等证明材料）

（6）投标人递交投标保证金收据及汇款凭证证明复印件；

（7）近三年（2019年1月1日至今）以来类似项目业绩一览表（附件六）；

（8）项目负责人简历；（附件七）

（9）团队实施人员一览表；

（10）中国政府采购网及信用中国网站查询结果网页截图并加盖单位公章；

（11）产品制造商为中小企业的，需提供《中小企业声明函》等证明文件；（附件十）

（12）商务偏差表（附件八）；

（14）投标人认为适宜的其他商务资料。（详见评标办法）

2.技术文件

（1）货物供应服务、应急响应

（2） 项目管理及专业能力 

（3）培训方案

（4） 产品技术参数响应 

（5）备品备件/易损件  

（6）售后服务方案
（7）技术偏差表（参数响应程度）（附件九）；

（8）投标人认为适宜的其他技术资料。（详见评标办法）

注：投标人根据评标方法如有需要的其他资料自行添加，以上材料须加盖单位公章，投标人需将投标文件按上述顺序装订成册。
目录索引
附件一

投  标  函

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：

   经研究，我们决定参加                 项目的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
一、我方承诺以             元承担本次项目招标文件中要求所有工作，交货期  ：      

质保期：                 
二、完全响应招标文件中所有条款。
三、一旦我方中标，我方保证在贵方约定的日期：合同签订后个工作日交货，安装、调试、检测、培训、验收完毕。
四、如果我方中标，非业主原因，我方保证将按下列质量要求完成本项目产品质量，质量要求：合格，必须达到国家最新规定的标准。
五、如果我方中标，我方将按招标文件规定的时间内签订合同。如果违约，我方愿以投标保证金作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它投标人。
六、如果我方中标，到达现场的货物质量、品牌、型号与招标文件要求不一致的，产品质量达不到一次性合格,我方将进行整改直至贵方验收合格为止，并愿以中标价的10%作为违约金。
七、贵方的招标文件、答疑文件、招标文件补充、中标通知书和本投标文件将做为合同附件，具有同等法律效力。
八、到货地点：甲方指定地点
九、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。
十、我方的投标文件有效期为90天。

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：                                             日期
附件二
法定代表人身份证明书
单位名称：                                               
企业类型：                                               
地    址：                                               
营业期限：                                               
成立时间：                                               
姓名：                       性别：                
年龄：                      职务：               
系          （投标人名称）               的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人的身份证正反面照片
投标人：                  （单位盖章）
日  期：        年        月        日
法定代表人授权委托书

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：

                （单位名称）法定代表人        授权我单位                 （职务或职称）      （姓名）为我单位本次授权委托人，全权处理此次             项目名称招投标活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权委托人身份证明复印件）

	正面
	背面


单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

附件三

报 价 一 览 表

	投标人
	

	单位地址
	

	法定代表人
	
	联系电话
	

	授权委托人
	
	联系电话
	

	投标项目名称
	

	项目编号
	

	投标总价
	￥（小写）：                                         

人民币（大写）：                                     


	交货期
	

	质保期
	

	备注
	


注：报价一览表需单独密封

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：         

附件四：明细报价表

  明细报价表

	序号
	名称
	品牌
	生产厂家
	规格型号
	单价
	数量
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	………
	
	
	
	
	
	

	总计
	大写：人民币 

元小写：￥ 元


1.本表合计价格应与报价一览表的价格保持一致。（本表应体现本次采购相应的采购费用、运输费、安装费、调试费、维护费等本次项目所涉及所有工作内容的费用，采购人不再支付其它任何费用。）
单位公章：            法定代表人或被授权人签字：          

附件五
投标人概况

	企业名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	代表人
	

	注册时间
	
	经济类型
	

	近三年内经营活动中

有无重大违法记录
	

	是否依法缴纳税收
	
	是否依法缴纳社会保障资金
	

	单

位

概

况
	注册资本
	     万元
	占地面积
	平方米

	
	职工总数
	     人
	建筑面积
	平方米

	
	资产

情况
	净资产        万元
	固定资产原值:   万元

固定资产净值:   万元     

	
	
	负债          万元
	

	财务状况

（近三年）
	年份
	主营收入（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额

（万元）
	净利润

（万元）

	
	年
	
	
	
	

	
	年
	
	
	
	

	
	年
	
	
	
	


我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。（附营业执照等相关证明材料）

单位公章：          法定代表人或被授权人签字：             

附件六

近三年（2019年1月1日至今）类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	招标单位
	时间
	金额
	项目负责人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：证明材料按照评分标准提供。

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：           
附件七
项目负责人简历
	姓名
	
	年龄
	
	身份证号码
	

	毕业学校
	
	专 业
	

	学位
	
	
	
	联系方式
	

	现所在机构或部门
	
	工作年限
	

	主要工作经历
	

	日期
	近三年参加过的项目名称
	担任职务
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.须提供项目负责人身份证、相关资格证书（如有）、近6个月社保证明。

2.须附项目负责人业绩合同复印件（加盖单位公章）以合同签订时间为准。

人员配备情况表

1、人员配备情况表员应包括：项目负责人认为需要配备的其他人员。

2、上述人员介绍应包括姓名、专业技术水平、过往业绩、主要资历等基本信息。

   3、须后附身份证、资格证（如有）、近3月社保证明材料。

	姓名
	身份证号码
	性别
	资格证
	专业
	从事工作年限
	业绩

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


单位公章：            法定代表人或被授权人签字：           
附件八

商 务 偏 差 表

	招标文件内容
	投标文件内容
	偏差内容

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：凡投标文件中商务条款（包括交货期、付款、合同条款以及其它所有商务内容）与招标文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见投标文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差）。未在本表中列明的偏差视同响应招标文件规定。

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：         

附件九

技 术 偏 差 表（参数响应程度）

	招标文件内容
	投标文件内容
	偏差内容

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：凡投标文件中技术条款（包括投标技术参数等所有技术内容）与招标文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见投标文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差）。未在本表中列明的偏差视同响应招标文件规定。

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：         

附件十：
中小企业声明函（工程、货物、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入 为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 日期：
[image: image1.jpg]



1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：其他未提供格式的内容请按照目录或评审标准自拟格式


