
项目编号：BZFSGK2022002
　

精河县疾病预防控制中心关于实验室仪器设备采购项目

招 标 文 件
招标单位：精河县疾病预防控制中心
代理机构：新疆慧通方舟工程管理服务有限公司

2022年10月


   招标公告

项目概况

精河县疾病预防控制中心关于实验室仪器设备采购项目的潜在供应商应在博州公共资源交易网（http://xzfw.xjboz.gov.cn/）获取采购文件，并于2022年11月1日11点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：BZFSGK2022002
项目名称：精河县疾病预防控制中心关于实验室仪器设备采购项目
采购项目采购方式：公开招标

预算金额：2034600.00元
采购需求：采购一批检验科所需仪器设备

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：1、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；2、《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；3、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； 4、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；5、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、6、财政部办公厅关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知 中华人民共和国财政部办公厅（财办库（【2020】29号）；7、 印发《关于应对新冠肺炎疫情支持中小微企业复工复产健康发展的十六条措施》的通知（新政办发〔2020〕7号） 

3.本项目的特定资格要求：
（一）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
（二）、供应商须提供营业执照；
（三）、具备有效的《医疗器械经营许可证》和三类医疗器械经营备案证。
（四）、提供近一年的财务审计报告，成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表；企业近六个月缴纳社保和完税证明；
（五）、法人代表授权委托书及委托代理人身份证原件；
（六）、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动（查询结果截图日期必须在发布公告日期之后）。

本项目不接受进口产品。
三、获取采购文件

时间： 2022年10月11日至 2022年10月18日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外 ）
地点：博州公共资源交易网（http://xzfw.xjboz.gov.cn/）
方式：登录博州公共资源交易平台（http://xzfw.xjboz.gov.cn/TPBidder）下载领取采购文件。
四、响应文件提交

截止时间：2022年11月1日11点00分（北京时间）

地点：博州公共资源交易平台（http://xzfw.xjboz.gov.cn/）网上递交加密文件 
五、响应文件开启

时间：2022年11月1日11点00分（北京时间）
地点：博州公共资源交易网不见面开标大厅
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用不见面开标方式；
2.投标单位登陆“博州公共资源交易网”（http://xzfw.xjboz.gov.cn/），选择 “交易主体登录”，进行主体会员注册, 会员注册后即可在网上下载招标文件。操作手册见公共资源网服务指南，软件咨询联系方式：400-998-0000。

3.投标单位以移动CA数字证书“标证通”制作投标文件，博州公共资源交易平台（http://xzfw.xjboz.gov.cn/）网上递交加密文件。  

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名   称：精河县疾病预防控制中心

地   址：精河县　　　　  　

联系人： 兰悦               

联系方式：18129197153
2.采购代理机构信息

名    称：新疆慧通方舟工程管理服务有限公司　

地　　址：博乐市南城供销新合大酒店四楼8413室　              

联系方式：19809090240　                        　

3.项目联系方式

项目联系人：付倩倩             

电　　  话：19809090240　　　　            

第一部分 投标人须知
1.1 总则

1.1.1本招标文件仅适用于本次招标活动。

1.1.2 邀请符合招标通告所规定条件的制造商或代理商参与投标。

1.1.3 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

1.1.4 本次招标活动及由本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.2 招标文件：

1.2.1 本招标文件由五个部分组成。投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

1.2.2 投标人应向新疆慧通方舟工程管理服务有限公司购领取招标文件，承认并履行招标文件中的各项规定及要求，否则投标无效。

1.3  招标文件的解释：

1.3.1 若投标人对招标文件有疑问的，应以书面形式在开标前向招标代理机构提出询问，招标代理机构应以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有领取了同一招标文件的投标人。

1.3.2本标书的解释权归新疆慧通方舟工程管理服务有限公司。

1.4 招标文件的补充或修正：

1.4.1 在投标截止日之前，招标代理机构可对招标文件用补充文件的方式进行补充或修正。

1.4.2 对招标文件的任何补充或修正，招标代理机构将用书面形式通知所有领取本次招标文件的投标人，同时作为招标文件的一部分，对招标代理机构和投标人均有约束力。

1.4.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更内容书面通知所有领取本次招标文件的投标人。

1.5 投标人须提交投标文件由以下部分组成：（格式见附件）

投标文件由商务文件和技术文件组成，商务标和技术标按以下顺序装订。

商务文件主要包括以下内容：

（1）法定代表人或其授权代理人签署的资格声明函（附件1）；

（2）法人代表证明或法定代表人授权委托书（附件2、3）；

（3）报价一览表（附件4）；

（4）投标承诺书（附件5）

（5）投标单位资信声明（附件6）；

（6）相应的资格证明文件（营业执照副本等）；

（7）质量保证及售后服务承诺书；
技术文件主要反映招标文件要求的有关技术方案及所提供产品的详细技术指标等内容。

技术文件主要包括以下内容详细如下：

（1）所投产品详细说明；

（2）项目整体实施方案、技术措施；

（3）近二年疆内同类产品业绩表（附合同复印件）（附件7）；

（4）供应商认为有必要提供的其它材料。

1.6 投标文件的要求、签署及份数。
1.响应文件包括：①加密的电子响应文件（文件格式为.bztf），在提交响应文件截止时间前通过博州公共资源交易平台上传；
②未加密的电子响应文件（文件格式为.nbztf）3 份（光盘介质）；纸质版投标文件共叁份，正本壹份，副本贰份， 正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本” 的字样，纸质版投标文件可通过电子版投标文件打印生成，应当与电子版投标文件一致。

注：1.未加密电子文件及纸质版投标文件开标后需供应商送至代理机构。

2.加密的电子响应文件为使用博州公共资源交易平台提供的“投标文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。备注：因供应商自身原因导致解密失败的，将导致其响应被拒绝且响应文件被退回；但因网上采购系统故障导致所有供应商均解密失败时，供应商使用未加密的电子响应文件进行开评标。未递交加密的电子响应文件、未加密的电子响应文件（光盘 3 份），将导致响应被拒绝。 
1.6.1要求：

(1) 投标文件应用不褪色的蓝黑色或黑色墨水书写或打印。

(2) 投标文件的每部分必须有法定代表人或授权代表签字或签章或盖公章。

(3) 投标文件的份数为正本壹份，副本贰份，各自装订成册，必须用胶装（为永久性、无破坏、不可拆的）。

(4) 投标文件不应有涂改、增删和字迹潦草之处，如有必须修改的，修改处必须有法人或其授权代表的签章。
(5) 投标文件的有效期为自开标之日起30个日历日。
(6) 投标文件组成部分中如招标文件已给定格式的，投标方应按给定格式提供，不得更改，如必须更改时，须另行制作偏离说明，并作为投标文件的组成部分。
(7) 一经投标，除非投标人在投标文件中对招标文件的规定或条款有书面偏离或保留，否则应视为其全部接受和遵守。同时无论投标人是否中标，其投标文件恕不退还。
(8) 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写，投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容均应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。
(9) 标书附件格式部分如投标人需要提供，应由投标人按给定格式提供，同时作为投标文件的组成部分。
(10) 对本次采购内容的概括响应表格由投标人按给定格式如实填写（编写），如给定格式不够使用，投标人可参照给定格式予以补充，同时作为投标文件的组成部分。
1.7关于联合投标：

本次招标不接受任何形式的联合投标。

1.8招标文件的澄清或修改

1.8.1招标文件的澄清是指采购人对招标文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答投标人提出的各种问题。招标文件的修改是指采购人或代理机构对招标文件中出现的错误进行修订。

1.8.2任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知代理机构。代理机构对其收到的书面的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。投标人在收到上述答复后，应立即向代理机构回函确认。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。

1.8.3招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向代理机构回函确认。

1.8.4采购人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五个日历日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该修改的内容为招标文件的组成部分。采购人修改招标文件之日起至投标截止期少于十五个日历日的，应征得各投标人的同意，同时为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究分析，采购代理机构可适当延长接收投标文件截止时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

1.8.5采购人或代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人 ，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更信息。

1.9 投标日期：
投标人应在规定的投标文件截止时间前将投标文件递交到招标文件规定的指定地点，逾期不予受理。

1.10开标、评标：

1.10.1合格投标人的资格审查文件：
（1）供应商须提供营业执照；
（2）具备有效的《医疗器械经营许可证》和三类医疗器械经营备案证。
（3）提供近一年的财务审计报告，成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表；企业近六个月缴纳社保完税证明；
（4）法人代表授权委托书及委托代理人身份证原件；
（5）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动（查询结果截图日期必须在发布公告日期之后）。
以上证件复印件附到投标文件中，如果审查缺项，则视同无效，不予参加招标。
出现下列情形之一的，为废标： 

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； 

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 

（四）因重大变故，采购任务取消的。 

1.10.3由招标代理机构主持进行唱标当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣和投标文件的其他主要内容，并作唱标记录。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

1.10.4评标委员会成员由技术、经济等方面的评审专家组成，评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。成立评标委员会，评标委员会由招标代理机构负责组建，由五人组成。
1.10.5 投标文件的澄清：为有利于评标审查，在评标过程中，评标委员会可随时要求投标人对其投标文件的内容作出澄清，重要或复杂的澄清须以书面形式作出，但不得对投标文件的内容加以修改。

1.10.6 投标文件的初审及资格审查：

1.10.6.1 投标文件初审：

（1）对投标文件的初审包括投标文件的完整性和对招标文件的响应性；

（2）评标委员会将审查每份投标文件对招标文件的要求是否作出了实质性的响应。实质性响应是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规格，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交了实质性响应投标文件的投标人的公平竞争地位；

（3）评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出招标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）判断投标文件的响应与否只能根据投标文件本身，而不允许寻求外部证据；

（5）评标委员会将拒绝没有实质上响应招标文件的投标文件；

（6）招标代理机构将审查每份投标文件中的投标报价是否有计算错误，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价汇总金额高于总价的以总价为准，单价汇总金额低于总价的以单价汇总为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人拒绝上述修正，则视为其投标后又撤回投标。

1.10.6.2资格审查：

资格审查主要审查五个方面的内容：

（1）资格文件

（2）经营范围；

（3）企业状况；

（4）履约能力；

（5）经营信誉。

只有符合本次投标文件初审及资格审查条件的投标人的投标文件才能进入下一阶段的评标。同时投标人在投标文件中所提交的所有资料和文件均应是真实的和有效的，在评标过程中，若发现投标人串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效标处理，若中标后被发现有上述行为的，则招标采购单位有权取消其中标资格，并且该投标人应承担由此而造成的一切损失（包括经济损失和法律责任）。

投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定资格要求的；

（三）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（四）其它在招标文件中已明确为无效标的。
1.10.7投标响应实质评审。

评标采用综合比较评分方法，严格按照招标文件的要求、条件、评分标准及投标人所作的实质性响应内容进行，比较报价，同时考虑以下因素：

（1）商品的质量保证（保障）内容；

（2）售后的三包（如系国家规定的三包产品）及其它伴随服务；

（3）企业信用及财务状况；

（4）企业信誉。

1.10.8评标过程的保密：

（1）在宣布中标之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，均不得泄露给投标人或与评标工作无关的人员；

（2）投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效标处理；

（3）在评标期间，招标代理机构将与投标人联络。

1.10.9评标委员会在评标过程中发现的问题，应及时作出处理或者向招标代理机构提出处理建议，并作出书面记录，同时评标委员会在评标完成后应向招标代理机构提出书面评标报告。

1.11 定标：

（1）评标委员会成员应根据投标人资格审查情况，投标书的编写内容及开标结果等按评分标准分别进行评分，汇总评分结果，并根据评分结果初步推荐预中标人。
（2）评标委员会有权确定预中标人，同时也有权拒绝部分或所有投标人中标。

（3）评标结束后，由招标代理机构在相关网站发布项目结果公示，投标人自行查看评标结果，并在结果公示期结束后向中标人发出中标通知书。

（4）对落标原因，招标代理机构不作落标解释。

（5）在标书有效期内，因中标人未按期签订合同或因法律、法规或招标文件的规定而被取消中标资格的，则招标代理机构有权决定得分居其后的投标人中标或由招标代理机构组织重新招标。

（6）最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。
（7）中标结果宣布后公示期为3个工作日如无异议，由招标代理机构发中标通知书；如投标人对此结果有异议，在中标公示期结束前，投标人应以书面形式向招标代理机构提出质疑（中标结果公示期结束后提交的质疑无效），招标代理机构在收到书面质疑后七个工作日内对此作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他相关的投标人，若质疑投标人对答复不满意或者招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向精河县政府采购监督管理部门投诉，精河县政府采购监督管理部门在收到投诉书后在三十个工作日内对投诉事项作出处理决定，如仍对处理决定不服的，可按有关法律处理。

1.12 中标的标准：

(1) 投标文件组成及签署完整。

(2) 较好的品牌和质量。
(3) 较低的报价。
(4) 具备履约能力，能提供最佳售后服务。
1.13 中标者数量：

经评标委员会评审，最终综合得分在第壹名的投标人为中标人。

1.14投标保证金：/元
保证金缴纳方式：投标人登录博州公共资源交易平台选择投标保证金模块，选择中国工商银行博尔塔拉蒙古自治州分行，生成投标子账号，系统会根据标段（包）自动生成对应的唯一的保证金缴款账号。投标单位根据该账号从基本户进行保证金缴纳。

投标保证金的形式：电汇或转帐支票形式，须由投标人的基本账户一次性汇入或转入招标人指定账户，投标保证金的提交以账户到账时间为准，投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。  

特别提示：请报名确认参加投标后提前汇入，跨行汇入可能会有延时。开标时若查询不到，视同未交纳投标保证金，不允许参加投标。

注：投标单位下载招标文件后，系统会根据标段（包），自动生成对应的唯一的保证金缴纳账户，投标单位需要从基本户足额缴纳保证金，缴纳成功后在系统中自行查询保证金入账情况。
1.15 签订合同：

1.15.1 在合同签订之前，招标代理机构有权对中标人的履约能力及中标的设备的技术质量进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标采购单位有权取消其中标资格，并另行决定评标得分（或价格）居其后的投标人中标（在标书有效期内）或由招标代理机构组织重新招标。

1.15.2中标人收到中标通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与采购人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

1.15.3中标通知书是购销合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后招标代理机构改变中标结果或中标人放弃中标项目的，均应依法承担法律责任。

1.15.4签订合同书及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据。

1.15.5签订合同时，中标人不缴纳履约保证金

1.15.6招标代理机构监督合同的执行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价，如果在购销过程中，中标人不能按照其投标书所作的承诺履行义务的，则招标代理机构有权申请政府采购监督管理部门取消该投标人在本次招标活动中的所有中标资格。

1.15.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，经政府监管部门同意，可以与中标人协商签定补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

1.15.8政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或终止合同。

1.15.9政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同，有过错的一方应当承担赔赏责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

1.16本招标文件中的名称解释

招标代理机构：新疆慧通方舟工程管理服务有限公司

采购人：精河县疾病预防控制中心  投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

中标人：经评标委员会评定后得分居前并由评标委员会推荐中标的投标人。

招标采购单位：指采购人和招标代理机构的统称。

响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

1.17法律责任

招标代理机构、采购人和投标人均须按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行，若有违反须承担相应的法律责任。

1.18政府采购监督部门对此次招投标全过程进行监督。
第二部分  合同一般条款
2.1 定义：本合同下列术语应解释为：

2.1.1 “合同”系指需方和供方双方签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.1.2 “货物”系指供方根据合同规定向需方提供的一切实物内容。

2.1.3 “服务”系指根据合同规定供方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试、送货上门以及提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定供方应承担的其它义务。

2.1.4 “需方”（指采购人）系指合同中明确规定的实际购买货物和服务的单位。
2.1.5 “供方”（指中标方）系指合同中规定的提供货物和服务的单位。

2.1.6 “天”指日历日。

2.1.7 “交货地点”系指合同中明确约定的供方提交货物的最终到达地点。

2.1.8 “合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，供方在正确地履行合同义务后需方应支付供方的价款。

2.1.9 “原产地”系指货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.1.10 “损失”本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务而遭致的各种损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.2 技术规范：

2.2.1 交付货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范以及所附的技术规范响应表（如果有的话）相一致。

2.2.2 除非技术规范另有规定，所有标准均以国家有关部门的最新颁布的相应标准及规范为准。

2.3 知识产权：

供方须保障需方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

2.4 包装要求：

1、全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和防野蛮装卸等长途海/空或内陆运输及多次之需要，并具有明显的起吊装置和其他标记。
2、包装箱内外都必须附有详细的装箱单。
3、包装箱内除装箱单、所装设备及必要的包装填充物外，不允许有任何动植物等其它杂物，由于这些杂物所引起的麻烦概由供方负责解决。
4、备品备件请单独包装成箱，并明显标记出“备件箱”字样。

2.5 运输条件：

2.5.1 供方应负责安排或预订运输工具并支付运输费，以确保按照合同规定的交货期限交货。

2.5.2 供方装运的货物不应超过或少于合同规定交纳的数量或重量，否则，供方应对超过或少交数量或重量而产生的后果负责。

2.6 付款：

2.6.1 本合同的本位币为人民币。

2.6.2供方应按照双方签订的合同规定交货并在合同条款规定期限内持下列单据，到需方或需方委托的付款单位处结算货款。

（1）合格的销售发票。

（2）需方签收后的送货回单。

2.6.3需方应按合同付款条款规定的期限和方式付款。

2.7 伴随服务：

2.7.1供方除应履行按期按量交付合格货物的义务之外，还应提供下列服务：

（1）货物的运输等；

（2）在对所提供货物实行运行监督、维修服务其前提条件是该服务并不能免除供方在质量保证期内所承担的义务；

2.7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价中，需方不另行进行支付。

2.8 质量保证：

2.8.1 供方应保证所供货物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2.8.2根据需方按检验标准自己检验的结果或当地技术监督部门的检验结果、或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求等，需方应尽快以书面形式通知供方并提出索赔。

2.8.3如果供方在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供方承担，同时需方对供方行使的其它权利不受影响。

2.8.4 除合同特殊条款规定外，合同项下货物的质量保证期均自货物通过最终验收之日起计算，且质量保证期限不低于2年。
2.8.5 由于货物的质量原因而产生的问题，包括经济的和法律的问题均由供方承担。

2.9 检验及验收：

2.9.1 在交货时，供方应出具一份符合合同规定的检验证明，检验证明作为需方验收的依据，但不能作为有关货物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

2.9.2需方依据合同的内容和合同验收标准进行验收，同时比较供货方出具的检验证明，确认合格无误后签署验收报告，该报告作为最终付款所需文件的组成部分。另外，该验收报告不得用于对抗质量检验机构出具的检验证明。

2.9.3 检验及验收期限以合同特殊条款规定为准。

2.9.4 如双方对验收结果有分歧，则以当地技术监督局或其他技术质量监督机构的检验结果为准，检验费用由有过错方支付。

2.9.5 验收期限自货物交付之日起30天内或由供需双方协商期限内。

2.10、对货物提出异议的时间和办法：

2.10.1需方在验收过程中，如果发现货物的品种、型号、规格、颜色的质量不符合合同规定，应一面妥为保管，一面在10天内向供方提出书面异议。

2.10.2 如需方既不出具验收合格证明又不在10天内提出异议的视为供方所交货物符合规定。

2.10.3 供方应在接到需方书面异议后7个工作日内负责处理，否则视为默认需方提出的异议和处理意见。

2.11 供方违约责任：

2.11.1中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

（1）中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购招标机构同意，将中标项目转包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

2.11.2 供方不能交货（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响需方正常使用的，应向需方偿付合同总价款5％的违约金，违约金不足以补偿损失的，需方有权要求供方补足。

2.11.3供方逾期交货的，应在发货前与需方以及有关方面协商，需方仍需求的，供方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每日0.04%支付逾期交货违约金，同时承担需方因此遭致的损失费用。同时，招标代理机构及采购人有权取消其中标资格并停止合同执行，按此次招标的评标结果另行选择中标人或重新组织招标确定中标人并与其签订购销合同，并保留向违约方要求赔偿的权利。

2.12 需方的违约责任：

2.12.1需方在中标通知书发出后不与中标供应商签定采购合同的，或有下列行为之一的：

2.12.1.1在按合同进行采购后，需方要求退货的，应向供方支付相当于采购货物总价款5％的违约金，违约金不足以补偿损失的，供方有权要求采购单位补足。

2.12.1.2 需方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日0.04%支付逾期付款违约金。

2.12.1.3 需方违反规定，拒绝接收供方交付的合格货物，应当承担由此而造成的损失，包括运输部门的罚款。

2.12.2由需方的行政主管部门或者有关机关责令其限期改正，给予警告，并可处罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报，同时须按以上标准赔偿供方。

2.13 索赔：

2.13.1 需方有权根据当地产品质量检验机构或其它有关部门出具的检验证书向供货方提出索赔。

2.13.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果供方对需方提出的索赔或差异负有责任的，则供方须按需方同意的下列的一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）供方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物的低劣程度以及需方遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，对已交付的货款多退少补。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新货物来更换有缺陷的部分，供方应承担一切费用和风险并负担所发生的一切直接费用。

2.13.3 如果在需方发出索赔通知后10天内，供方未能答复，上述索赔应视为已被供方接受。若供方在接到需方提出索赔通知后10天内或需方同意的更长时间内，未按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从未付款或从供方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，需方有权向供方提出对不足部分的补偿。

2.14 不可抗力：

2.14.1 如果双方中任何一方由于战争，自然灾害、政治原因、禁止性法律规定以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的期限时间，但由于一方违约或疏忽不属于不可抗力。

2.14.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后以尽快方式通知另一方，如果不可抗力的时间超过30天，双方应协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或终止履行合同。

2.15 税费：

2.15.1 中国政府根据现行税法对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方承担。

2.15.2 中国政府根据现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方承担。

2.16纠纷解决：

本合同履行过程中产生的纠纷，由招标代理机构主持协商解决，协商不成则任何一方均有权向招标代理机构所在地人民法院提起诉讼。

2.17 违约终止合同：

2.17.1供方有下列违约情况之一，并在收到需方的违约通知后十天内或经需方书面认可延长的时间内未能纠正过失，需方可以发出书面通知，终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响需方向供方提出索赔。

（1）如果供方未能在合同规定的期限内或需方书面同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）如果供方未能履行合同规定的其它义务。

2.17.2 在需方根据上述条款规定终止了部分合同后，供方应继续执行合同中未终止的部分。

2.18 合同转让：

在未征得需方书面同意的情况下，供方不得部分转让或全部转让其应履行的合同权利与义务。

2.19 合同生效及其它：

2.19.1 本合同在供需双方签字盖章，并到精河县政府采购办公室备案后即生效。

2.19.2 本合同一式四份，中文书写，供、需双方各执一份、报政府采购办、采购代理机构各一份。

2.20 适用法律：

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规之规定解释。
第三部分   招标书

3.1.招标内容及技术参数

精河县疾病预防控制中心关于实验室仪器设备采购项目设备明细

	序号
	仪器设备名称
	主要技术指标
	数量

	1
	电光显微镜
	1、用途：可观察普通染色的切片观察，用于临床及教学工作。

1.1、工作条件：适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2、配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2、主要技术指标

*2.1.、光学系统：UIS2无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。显微镜把柄的颜色标明出显微镜可以握持的部位，移动搬运非常方便。

*2.2、载物台：钢丝传动，无齿条结构；尺寸约为：120 x 132mm；行程约为：76mm（X）x 30mm（Y）

2.3、调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。

2.4、聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片

*2.5、照明系统：20000小时寿命LED光源，耗电小，使HE染色标本是色调更加鲜艳自然。

*2.6、双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，左右两边的目镜都带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20

2.7、目镜：10X，带眼罩、都带屈光度调节，视场数≥20

2.8、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。

*2.9、物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）

2.10、防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理，

2.11、所采用光学元件均为环保无铅玻璃，背部设有收纳箱，方便装载电源线。内置的锁槽可配防盗电线锁使用。
	1

	2
	大肠菌群大肠埃希氏菌检测系统
	1、试剂：SNAP包装

2、伽马射线消毒，符合国标的DST固定底物酶底物法

3、51孔定量盘：无需稀释可检测200MPN/100ml总大肠菌群和大肠埃希氏菌或粪（耐热）大肠菌群

4、97孔定量盘：无须稀释可检测2419MPN/100ml总大肠菌群和大肠埃希氏菌或粪大肠菌群

5、取样瓶：含10mg硫代硫酸钠，最低可中和15mg/L的氯；可定量100ml水样

6、程控定量封口机


6.1、尺寸：≤27cm宽x39cm长x30cm高

6.2、重量：≤16kg        

6.3、工作速度：≤15秒封口完成

6.4、预热时间：<15分钟

6.5、通过CE认证

6.6、带计数功能的程控系统

6.7、有维护清洗窗口

6.8、噪音：小于50dba

6.9、工作压力：220v±10%

6.10、工作环境温度：-10℃-50℃

6.11、97孔阳性比色盘：内含显色染料

6.12、保质期：2年
6.13、用于判别阳性结果

6.14、紫外灯：6W 366 nm长波紫外灯

6.15、尺寸：≥（9 cm x 7 cm x 27 cm)

6.16、电源：220V

6.17、紫外灯灯箱尺寸：≥23cm X 30cm X 17cm，用于保护实验员不受紫外线辐射

具有国械字注册证
	1

	3
	电热恒温培养箱
	1、采用触摸屏控制面板，所有参数均可轻松设置

2、内外不锈钢，易清洁，易灭菌

3、内腔体积：≥108L

3.1、内部尺寸：≥560×480×400mm（W×H×D）

3.2、外部尺寸：≥745×864×584mm（W×H×D）

3.2、重量：≥76kg

3.3、最大搁板数：≥5块

3.4、标配搁板数：≥2块

4、设置温度范围：20～80℃

4.1、工作温度范围：环境温度+5℃～80℃

4.2、设置精度：0.1℃

4.3、加热方式：加热元件布置在四面冲压成型的U型槽内，实现优异的四面直接加热

4.4、加热功率：≥1400W

5、设置1分钟到99天23小时的倒计时功能

6、控制面板内置≥4GB SD存储卡，可存储至少10年的数据

7、以太网接口，可实现数据的在线监控

8、双重过温保护：可调的电子过温保护与符合DIN 12880的TB温度限制器

9、三点温度校准功能

10、产品2年质保


	1

	4
	全自动化学发光免疫分析仪
	1、国产全自动单管式化学发光免疫分析仪

2、系统采用吖啶酯磁微粒化学发光反应原理

3、单机检测速度：≥180测试/小时

*4、首个结果出报告时间≤14分钟

5、一次性最大样本加载量≥50个，可以连续添加样本

6、具有样本自动重测功能

7、具有急诊优先测定功能，且急诊样本位置不受限制

8、加样针采用钢针，节约耗材成本，样本携带污染率要求＜0.1ppm

*9、可检测样本类型：血清、血浆、尿液、全血

10、仪器具有样本自动识别条码功能

*11、仪器试剂位≥26个，试剂仓具备冷藏功能

*12、检测完成后，仪器自动吸取反应废液，反应杯无液体残留，处理耗材无风险

13、试剂瓶采用一体瓶设计，便于用户使用，试剂条码中内置出厂定标信息，可采用2点或多点校准

*14、试剂信息读取采用射频卡管理

*15、具有试剂盒不停机在线更换功能。

*16、采用浓缩的清洗缓冲液，便于存储和运输。

17、采用一次性反应杯，倾倒式添加，一次性装载数量≥1100个，可连续加载

18、仪器支持定时自动开机功能

19、仪器整机保修时间≥2年

20、可以跟LIS系统进行单项和双向通讯连接

21、操作电脑采用触屏显示器

*22、能够开展新冠抗体检测IgG、IgM分开检测，且不需要任何预稀释

*23、乙肝五项全定量，全部溯源到国际参考品（提供溯源报告）

*24、企业具有国际参考物品赋值能力（提供证明文件）    具有国械字注册证
	1

	5
	浊度计
	1、用途：用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的浊度测量。

2、测定原理：90°散射光

3、最小示值（NTU）：0.01

4、测量范围（NTU）：0～10、0～100、0～500、0～1000

5、示值误差：±6％（±2％F.S）

6、重复性：≤0.5%

7、零点漂移：±0.5％F.S

8、其他功能：微电脑配置、具有平均测量模式、年月日时间显示、设有数据储存和查询功能、量程自动切换、自动调零和1～5点自动校准、配有RS232数据通讯接口。

	1

	6
	酸度计
	1.测量范围 -2.00 to 16.00 pH 

2.解析度-精度：解析度：0.01 pH；精度：±0.01 pH 

3.校准模式：五点自动识别校准，内置标准校准点：4.01、6.86、7.01、9.18、10.01 pH 

4.温度补偿：自动或手动温度补偿 -20.0 to 120.0°C 

5.氧化还原：【ORP】

6.测量范围：±399.9 mV 、±2000 mV  

7.解析度：0.1 mV (±399.9 mV)、1 mV (±2000 mV) 

8.精度：@ 20ºC/68ºF ±0.2 mV (±399.9 mV); ±1 mV (±2000 mV) 

9.温度：测量范围 -20.0 to 120°C 

10.其他指标：解析度：0.1°C；精度：±0.4°C 

11.其他：电极探头 BNC接口类型的酸度pH电极、氧化还原ORP电极系列

12.不锈钢温度探头，1米线长 

13.输入阻抗：1012ohm 

14.电源模式：AC230V/12VDC 电源适配器（HI710006） 

15.适用环境：0 to 50 °C（32 to 122°F ）；RH-max95%（无冷凝） 

16.尺寸重量 

16.1、主机尺寸：≤ 235 x 222 x 109 mm (9.2 x 8.7 x 4.3”)；

16.2、主机重量：≤1.3 Kg (2.9 lb.)                 
	1

	7
	超纯水机
	1、用途

用于实验室纯水、超纯水的制备

2、系统配置要求

2.1 水源：自来水；电源：AC 220V±10%、50Hz

2.2产水方式：可产纯水、超纯水

*2.3取水方式：由设备直接取纯水、超纯水,并具有一键式定量取水模式

*2.4产水量：纯水 30L/h,超纯水 30L/h

*2.5配备进口0.22μm终端过滤器

2.6内置254/185nm双波长紫外灯

2.7 纯水、超纯水支持配置水箱并可控制水箱液位启、停，及水箱紫外灯自动灭菌

*2.8支持升级为双水源系统及SD卡转存功能，满足客户多水源及运行历史数据存档需求；

3、产水水质

3.1纯水水质：除盐率≥ 98%

3.2超纯水水质

3.2.1电阻率：18.2MΩ.cm @ 25°C

3.2.2阴、阳离子（ppb）：＜0.1

*3.2.3总有机碳（ppb）：≤5

*3.2.4细菌（cfu/1000ml）：＜1

3.2.5颗粒物（0.22μm/ml）：＜1

4、控制系统及功能

4.1具有微电脑自动控制，双路产水并在线实时监测水质，RO膜开机、定时自动冲洗，系统自动冲洗功能；

*4.2可双模式定量取水，既可以对超纯水定量取水，还可以在大量取纯水时进行定量控制

*4.3数据应具有可追溯性，可随意调取任意日期范围内取水记录，了解取水水质、取水量、时间等；并可对故障报警、水质报警进行历史查询

4.4系统对设备运行核心（RO反渗透系统）的纯化能力进行状态监控，避免更换提示误判断。

*4.5 RO膜、超纯水包（UP包）、终端过滤器均采用进口材料，确保产水水质的稳定性。

4.6前置提压式快速拆装方式，实现无管连接，可方便快捷的更换超纯水包。

4.7背景灯LCD数字液晶显示，背光亮度可关闭还可根据需要七级逐调；

4.8内置自检程序实时监测各路耗材使用状况，及时提示耗材更换，耗材预警参数可根据具体使用环境积累的消耗经验自行设定；

4.9安全保护：具有源水水压低或系统中管路高压报警时自动保护功能；可根据需要选择漏水监测报警功能；

5、附件、配件和消耗品

常规预处理包1个、10寸滤芯10根、进口无菌终端过滤器（0.22μm ）1支、RO膜扳手1个、配套连接管、快插件等

6、技术文件

6.1 供货方提供设备使用说明书和安装、调试、维修手册

6.2 出厂检验合格证书

*6.3 具有省级计量检测机构出具的测试证书

7.售后服务

7.1 仪器保修期为验收合格后2年，提供终身的维修服务。

7.2 厂家在新疆设有2-3名售后服务（须提供有效证明），免费现场培训2～3名相关人员至掌握仪器设备操作及 日常维护；

7.3 *厂家具备NTC培训和考核资质（须提供有效证明）

7.4 为了保证产品和售后服务质量，须提供设备制造商针对本项目出具的销售授权资格证书扫描件和售后服务承诺书扫描件。

带*项为重要要求。投标人在投标时应答的*号条款指标，在仪器验收时如不符合验收标准，将视为违约，招标人有权取消其中标资格，并按合同条款进行处罚。
	1

	8
	洗板机
	*1.存储程序：仪器具有预先存储洗板程序的功能最多可存储500个洗板程序；

2.振板功能，振板时间可在0秒-999秒内任意设置；

*3.循环次数：洗液循环次数可以在1次—250次任意设置；

4.防溢液功能：当注液过量时多余洗液会自动被吸走，不会流到板架和仪器内；

5.吸液时间可调功能：可以在 0-5000ms 内任意设置吸液时间（两点吸液功能的第二点吸液时间）；

6.清洗方式：可按照清洗12×8型96孔酶标板；

7.板型选择功能：仪器可对平底、V型底，U型底酶标板进行洗涤；

8.仪器具有对自身管路进行冲洗的功能；

9.换液（预洗）功能：仪器具有换液（预洗）功能，在0s-599s时间范围内可任意设置；

10.洗液通道选择功能：仪器具有两种洗液通道选择功能；

11.清洗排数：仪器的清洗排数可以在1-8排任意设置；

12.仪器具有两点吸液功能、孔底部漂洗功能、 单吸液（不注液）功能；

13.浸泡时间：浸泡时间可以是0秒-999秒任意设置；

14.每孔的注液量：每孔的注液量在0µl-3000µl范围内连续可调，步进50µl；

*15.5.6寸真彩液晶显示屏，触摸屏；储液瓶容积：4.0L，并提供证明材料

16.注液均匀性：酶标板中各孔之间清洗液注入量的均匀性：≤±5％；

17.残余量：洗板后酶标板中各孔洗液的平均残余量：≤1ul/孔；

18. 重复性：每次洗板整板注液量误差≤6%；

19. 废液报警功能：仪器的废液瓶满后会自动报警。

2、制造商资质要求：

*2.1.  25年以上洗板机生产历史，确保产品性能的稳定并提供证明材料

2.2.生产厂家被评为高新技术企业并提供证明材料   具有国械字注册证
	1

	9
	电热恒温水浴锅
	1.外壳采用优质冷轧钢板制作表面静电喷涂。内胆采用优质不锈钢制作

2.采用微电脑芯片液晶显示处理器，控温精度高，功能强。

3.烧杯孔可任意改变大小

4.水槽尺寸：≥330*325*110mm

5.控温范围 RT+ 5-100度  温度精度0.1度

6.电源电压220V/50HZ    功率1.0kw              
	1

	10
	焚烧炉（柴油）
	1
焚烧炉



1.1、外形尺寸：约1800*1500*2550mm

1.2、重量: 约 3000kg
1台

2、一燃室1个


2.1、焚烧量: 20-30kg/次

2.2、一燃室内尺寸：≥1200*480*550mm

2.3、外尺寸：≥1450*900*1920

2.4、炉门尺寸：≥480*520mm

2.5、炉内温度: 550-750℃

2.6、材料：Q235B钢+高铝耐火砖+保温材料（最高耐1350度）+含铝量为65%莫来石浇注料

2.7、部件：

2.7.1、一体成型炉门

2.7.2、310S不锈钢密封刀

2.7.3、利雅路燃烧器，

2.7.4、补氧风机

2.7.焚烧残渣率：≤3%

3、二燃室1个                                                       3.1、材料：Q235B+ 高温耐火材料(厚度10cm ，最高温度可达1350优质莫来石，耐极冷极热)

3.2、燃烧温度: 850-1200℃

3.3、尺寸：Φ630*750

3.4、部件：

3.4.1、观火口，

3.4.2、利雅路燃烧器

3.4.3、烟气停留时间：≥2S


4、一燃室燃烧器（意大利进口）

4.1、燃料：柴油

4.2、功率：0.13kw

4.3、耗油量：3-5kg/h
1台

5、二燃室燃烧器（意大利进口）

5.1、燃料：柴油

5.2、功率：0.13kw

5.3、耗油量：5-10kg/h
1台

6、热电偶：刚玉，检测温度范围：0-1350℃
2个

7、紧固密封件：螺栓螺母垫片纸垫等


8、控制阀门：不锈钢金属阀门，耐350度高温
5个

9、烟筒：6米，201S不锈钢
6米

10、补氧风机：0.55KW
1台

11、电控柜1台

11.1、电源指示

11.2、温度指示

11.3、过负荷保护装置

11.4、漏电保护装置（电气）

11.5、不锈钢面板，激光刻印标识

11.6、正泰电器
                                         
	1

	11
	全自动尿碘分析仪
	1、功能与原理

1.1 功能：全自动碘分析，用于检测尿，水中的碘元素含量。

*1.2 执行标准：尿碘检测严格按照国家卫生行业标准方法《W S/T 107.1-2016 尿中碘的测定 第1部分砷铈催化分光光度法》要求的步骤进行检测，取样0.25mL后上机，仪器自动添加过硫酸铵1mL进行消解，消解完成后自动加入亚砷酸2.5mL，连续地间隔30s添加硫酸铈铵0.3mL，自动混匀后导入光度计检测并分析数据；水碘按照《GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》中水中碘化物的要求或采用“适合缺碘及高碘地区水碘检测的方法研究”（中国地方病学杂志，2007,26（3）：333-336）的测定方法进行检测，添加过硫酸铵进行消解，连续地间隔30s添加硫酸铈铵，自动混匀后导入光度计检测并分析数据。（投标人必须提供所投产品符合国标方法的仪器实验动作细节包括试剂添加量，并附实验流程细节示意图，供评委评估是否符合国标，也作为采购人验收的依据之一）。

2、试剂：开放，可使用原厂试剂，用户也可自行配备。

3、在线式比色皿分析技术：

*3.1采用在线式比色皿技术，体积小，清洗方便；所有样品都只经过一个比色皿避免了不同比色皿之间差异所带来的系统误差。

3.2自动吸取样品到光度计，直接读取样品的吸光度。

4、LED光源：

4.1 吸光度范围：0-4。

4.2 检测波长：400nm、380nm、405nm、420nm。

4.3 吸光度分辨率：0.00001。

5、精度与范围：

5.1 检测范围：尿碘：2-1200μg/L；水碘：1-600μg/L。

5.2 相对标准偏差：RSD(低浓度)≤3%,，RSD(高浓度)≤2%

5.3 线性范围：>0.999。

5.4 准确度：能满足国家标准对准确度的要求。

*5.5 尿碘低浓度300标曲点的吸光度值符合国标要求为0.15-0.18.（提供实验数据报告并加盖制造商鲜章）

6、在线自动恒温消解装置

*6.1在线恒温消解装置，孔间温差≤1℃，可自动添加消解液，消解温度为国标要求100℃（提供软件截图并加盖制造商鲜章），消解完成后无需转移样品，自动进入恒温反应。

6.2 样品管：16mm*150mm规格的玻璃试管。

7、在线超级恒温水浴装置

*7.1在线超级恒温水浴装置，工作站软件应显示实时水浴温度（提供结构图片与软件截图并加盖制造商鲜章）：温度控制+/- 0.1度。仪器自动添加反应试剂，恒温反应完成后自动导入光度计检测。

7.2 样品管：16mm*150mm规格的玻璃试管。

7.3 试剂瓶：棕色500mL玻璃试剂瓶。

*7.4 样品位≥80位，消解位≥80位。消解水浴一体，在线消解，全程无需人工干预。

7.5 可在线搅拌、混合。

8、清洗站

8.1 自动清洗取样针，使用新鲜纯水清洗。

8.2 检测不同样品之间，自动清洗管路，避免交叉污染。

8.3 实验结束后，根据预设程序一键清洗仪器。

9、软件控制与数据输出

9.1 PC软件控制，使用人员只需要取样放样，并勾选测试项目，即可一键运行。前处理与检测在线进行，实验中可实现全程无人值守。

9.2 软件自动拟合工作曲线计算结果。

9.3 内置调试软件，自动校准取样针、加液口位置。

9.4实验报告体现吸光度与碘浓度值，数据表格可直接连接打印机打印。

9.5 软件终身免费更新。

10、验收要求：仪器由厂家工程师负责安装调试，并进行性能测试满足以下技术指标方可验收。线性≥0.999，尿碘质控结果符合国家要求（低值质控结果满足中心值±9，高值质控结果满足中心值±15），尿碘低浓度300标曲点吸光度满足国标要求0.15-0.18，RSD(低浓度)≤3%,，RSD(高浓度)≤2%，实验流程与条件控制（取样量，试剂量，消解、水浴等）满足国标要求，否则不予验收。

11、工作环境与条件：

11.1、环境温度：20-35℃

11.2、相对湿度：20-85%

11.3、电源供应：200-240V (AC)

11.4、可直接安装在通风橱中使用

12、主要配置：

12.1、高精度计量泵×2

12.2、蠕动泵×3

12.3、高精度光度计

12.4、三轴机械臂

12.5、独立的取样针

12.6、在线超级恒温水浴

12.7、80位样品盘

12.8、在线自动恒温消解装置

12.9、自动加水排水系统

12.10、低残留清洗位

12.11、300根16mm*150mm样品管

12.12、塑料储水桶（2个，15L）

12.13、纯水桶（1个，10L）

12.14、试剂盒：低浓度尿碘试剂盒（1盒）。

12.15、仪器专用分析软件

12.16、工作站：i3，4G，500G，显示分辨率1920*1080以上，USB接口

12.17、打印机1台

具有国械字注册证
	1

	12
	 气相色谱仪
	1、技术参数及要求

1.1温度控制

1.1.1、控温范围：室温上7℃~400℃ (增量1℃)

1.1.2、控温对象：6路控温（柱箱、前后进样口、前后检测器、辅助）

*1.1.3、程升阶数：十阶

1.1.4、程升速率：0.1℃~40℃/min (增量0.1℃)

1.1.5、恒温时间：0~655min (增量1min)

1.2、双级阀气路控制系统。

1.2、进样单元：

1.2.1、最多可同时装载3个进样口。

1.2.2、进样单元种类：分流/不分流进样口，填充柱进样口；

1.2.3、加热温度最高可达400℃

1.3、电子捕获检测器(ECD))

1.3.1、检测限：≤2×10-13g/s      样品：γ-666

1.3.2、最高使用温度：350℃

1.3.3、线性范围：≥103

1.4、半自动顶空进样器

*1.4.1、计算机软件能够直接控制顶空进样器的加热温度、时间、取样时间、进样序列等参数。

1.4.2、样品加热范围：40℃~200℃，控温精度1℃

1.4.3、进样阀加热范围：40℃~200℃，控温精度1℃

1.4.4、样品传输管加热范围：40℃~200℃，控温精度1℃

1.4.5、定量管体积：1ml（可根据客户要求，最大订制到3ml）

1.4.6、顶空瓶规格：10mL或20mL

1.4.7、可同时加热样品：大于等于1位

1.4.8、进样结果RSD ≤1.5% (100ppm乙醇水溶液)

1.5、工作站软件

*1.5.1、软件反控色谱：实时仪器控制（温度、检测器、衰减和点火等），双通道数据采集，实现十阶柱箱程序升温。

1.5.2、系统管理规范：在实验室操作，对用户角色的管理 和 GLP 规范，规范化实验室的管理工作，对分析结果，实现分析方法、 采集过程，处理过程全程追踪。

1.5.3、智能化程度：软件系统对顶空、气相色谱仪一体化反控，确保用户放上样品，点击开始，完成整个分析过程。 

*1.5.4、分析效率：通过定制标准溶液，一步完成标液配制，一键完成采集、定性、定量分析，出具分析结果，并与国家限制值比较， 是否超标。操作简单、人为误差少；节省人工操作 90% 以上的时间。

*1.5.5、应用方法库：内置经过优化的符合国家标准的21项水质分析方法包，包含三氯甲烷，四氯化碳42项目检测项目。

2、配置

2.1、气相色谱主机（三路气体净化器）


2.2、毛细柱进样器

2.3、 ECD检测器

2.4、水质检测专用气相色谱工作站（含通用反控色谱工作站）

2.5、高纯氮气钢瓶及双级减压阀（含氧表接头）

2.6、半自动顶空进样器

2.7、定制标准试剂(甲醇中三氯甲烷、四氯化碳)

2.8、顶空瓶（含盖和垫）：100套

2.9、100ul注射器


2.10、耗材包（含进样隔垫50个，石墨密封垫50个，衬管2个）

2.11、联想电脑：1套

2.12、惠普打印机：1套

3、关于售后服务工作的承诺：

3.1、仪器保修期为验收合格后2年，提供终身的维修服务。

3.2、厂家在新疆设有2-3名售后服务（须提供有效证明），免费现场培训2～3名相关人员至掌握仪器设备操作及 日常维护；

*3.3 厂家具备NTC培训和考核资质（须提供有效证明）

3.4、须提供设备制造商针对本项目出具的销售授权资格证书扫描件和售后服务承诺书扫描件。

带*项为重要要求。投标人在投标时应答的*号条款指标，在仪器验收时如不符合验收标准，将视为违约，招标人有权取消其中标资格，并按合同条款进行处罚。                            
	1

	13
	生物安全柜
	1.1、气流模式：30%外排，70%循环

*1.2、内部尺寸(W×D×H)：≥1200 × 630 × 780mm，柜体进深不小于610mm，前窗开口25cm

1.3、外部尺寸(W×D×H)：≤1300 × 802 × 1520mm, 宽度应不大1300mm

1.4 、HEPA 过滤效率：最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于 99.995%，0.3微米颗粒的截留效率高于99.999%

*1.5、工作台面材料：不锈钢一体成型，可承受重量不小于50kg

1.6、噪音：< 67dB

*1.7、双风机控制系统，独立的进气与排气风机自动控制，平衡下降气流与外排气流，以保证持续安全的工作条件。智能直流无碳刷电机可实时监测和控制风机转速，在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全。

*1.8、双探头反馈调节风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速

*1.9、低速安全节能模式：前窗完全关闭后，风机可继续工作，紫外灭菌位置，下降风速自动变为30%，方便随时使用，并节约能源

1.10、风速报警：两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/排气或下降气流速度变化量达到20%时，报警器将发出信号提醒用户。

*1.11、前窗清洗位置：前窗玻璃可下滑到台面下方指定位置，操作者可站在安全柜外的无污染区，便于清洁安全柜玻璃窗内侧和更换灯管。

1.12、侧壁采用真空设计：侧壁采用真空设计，无开孔。即使侧壁由于碰撞发生破裂，也不会造成外泄和污染

1.13、红黄绿灯显示安全柜总体运行状态：绿灯正常使用，黄灯需要注意，红灯需要等待，长时间红灯需要维护。控制面板信息：风速显示（下降风速，进风风速），总工作时间显示，UV灯工作时间，实时显示整个柜体的状态（包括运行是否安全，是否需要检修），灯管可定时操作（0-24小时定时控制）

1.14、排风/进风量（立方米/小时）540，通风量，套管连接（立方米/小时）702

*1.15、生物安全柜的功耗，运行时 ≤275W，节能模式≤40W

*1.16、相关认证：NSF认证，YY0569-2011认证

1.17、标准配置：主机，紫外灯，荧光灯，两个搁手架，可调高度支架                                           
	1

	14
	全自动流动注射分析仪
	*1、仪器原理：仪器基于流动注射分析的基本原理，试剂在封闭的管路中连续流动，一定体积的样品通过样品注入阀注入载流，载流携带样品在封闭的编结反应器与试剂混合，形成具有一定吸光度的混合物，流过光度检测器，形成检测峰形。样品与样品之间，样品与试剂之间，无需加入气泡，无需达到物理混合和化学反应平衡状态即可重复测定，实现快速准确地分析。

*2、仪器用途：用于实验室及现场应急（检测车或检测船）测定地表水、地下水、饮用水和环境水中的挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、氨氮、总氮（硝氮、亚硝）、总磷（磷酸盐）、硫化物、六价铬、高锰酸盐指数。

3、仪器组成：

3.1、仪器组成：仪器为模块化设计，自动进样器、主机可选、自动进样装置，、蠕动泵，独立的化学分析流路、双光束检测器及与化学分析流路配套的温度控制器、控制电路；

*3.2、配有独立进样器模块可以分开放在不同实验室使用；

*3.3、每个检测模块可在检测车或检测船上进行现场应急使用，可根据模块数量配备相应数量的专用便携手提箱方便至其他现场使用。

4仪器的工作环境：

4.1、实验室内使用：电源220VAC、50HZ，环境温度10℃~40℃，环境湿度25%RH ~85%RH；

4.2、车（船）载电源供给：24V直流电源，相对湿度：25%RH ~85%RH。

*5、仪器性能指标：不同分析通道模块包括相应的在线加热、冷凝、蒸馏、萃取、还原等系统，所有系统在分析通道模块上实现（不需要额外配置加热、冷凝、蒸馏、萃取、还原等辅助设备）。

5.1、挥发酚技术指标

5.1.1、方法原理：4-氨基安替比林光度法；

5.1.2、线性范围：0.008~0.2mg/L；

5.1.3、检出限：≤0.002 mg/L； 

5.1.4、样品分析效率：≥15样/小时；

5.1.5、精密度：≤1%；

5.1.6、准确度：误差在±3%以内。

5.2、氰化物技术指标

5.2.1、方法原理：异烟酸巴比妥酸光度法；

5.2.2、线性范围：0.002~0.1mg/L； 

5.2.3、检出限：≤0.001mg/L； 

5.2.4、样品分析效率：≥15样/小时；

5.2.5、精密度：≤1%；

5.2.6、准确度：误差在±3%以内。

5.3、阴离子表面活性剂技术指标

5.3.1、方法原理：亚甲基蓝光度法；

5.3.2、线性范围：0.13~2mg/L； 

5.3.3、检出限：≤0.04 mg/L； 

5.3.4、样品分析效率：≥15样/小时；

5.3.5、精密度：≤2%；

5.3.6、准确度：误差在±3%以内；

5.4、氨氮技术指标

5.5.1、方法原理：水杨酸光度法；

5.5.2、线性范围：0.04~5mg/L； 

5.5.3、检出限：≤0.01 mg/L； 

5.5.4、样品分析效率：≥36样/小时；

5.5.5、精密度：≤1%；

5.5.6、准确度：误差在±3% 以内。

6、系统配置

*6.1、本仪器的各个通道可独立工作，无需配置电脑控制。各个通道之间可独立工作，也可同时工作，互不影响。一个进样器配一个模块使用。

6.2、每个通道均为一体机设计，包括蠕动泵，化学分析流路，双光束检测器及与化学分析流路配套的温度控制器、控制电路等，以上装置均为通道独有，不与其他通道共用。

*6.3、自动进样装置，样品盘位数不少于50位。采用极坐标设计，样品盘可以直接整体放入自动进样器，无需逐一将样品拿到自动进样器中。可清洗取样针、完全避免样品滞留引起交叉污染，若样品量增大，可升级选配不少于240位自动进样器。

*6.4、每个通道都包括一个专用的蠕动泵，泵速由仪器设定，无需用户自行调节。蠕动泵为整体压块式设计，无需用户单独调节蠕动泵压片的松紧；

6.5、每个通道都包括一个专用的电动六孔阀，六孔阀上的六个孔位两两相通，通过电机带动转换位置，六孔阀上连接有样品环，用于注入一定体积的样品到连续流动的载流中；

*6.6、每个通道都包括一个专用的检测器，检测器为双光束设计，采用LED作为光源，耗电少，寿命长。流通式比色皿，光程10-30mm；

6.7、主机体积≤250*500*450mm；

*6.8、采用220V或24V直流电源，方便用于应急检测，可车载或船载。

6.9、采用国产试剂，降低运行成本；

6.10、仪器控制及数据处理系统：仪器内置全中文操作软件及帮助文件，可同时显示所有同系列分析仪的实时谱图及过往图谱，可一边进行测试一边进行以往数据的查看及处理。

*6.11、使用网线进行通讯，通讯更加可靠，且无需在计算机安装电路板。每个通道都具有配套的中文方法手册，详细说明该分析仪的方法原理，应用领域，试剂配制方法，操作程序及详细列举工作曲线、检出限、精密度等指标的测试数据及图谱。

 *6.12、内置1-20倍在线稀释装置，可自动配标曲，自动稀释高浓度样品。

7、售后服务

7.1、用户支持：供方向用户提供2年的免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费；

7.2、仪器安装验收：只有在仪器完全正常运转和买方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成，仪器生产厂家需在新疆直接设有服务中心。需提供证明材料，包括厂家服务工程师名单（≥4名工程师）、联系方式及社保证明；

7.3、培训：在用户单位现场进行操作培训。内容包括，仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，安装现场对使用人员2人以上进行培训直至掌握为止；

7.4、保修期外：终身负责提供技术支持，保证仪器的正常工作，免费“上门费”，如有更新的软件免费提供给买方。

7.5、仪器生产厂家必须具备ISO9001、ISO14001、ISO20000、ISO45001等体系认证，具有五星级售后服务评价认证证书。

8、配置：

8.1、全自动挥发酚分析仪1台（含中文工作站及耗材包）

8.2、全自动氰化物分析仪1台（含中文工作站及耗材包）

8.3、全自动阴离子表面活性剂分析仪1台（含中文工作站及耗材包）

8.4、全自动氨氮分析仪1台（含中文工作站及耗材包）

*8.5、自动进样器（50位以上）4台              
	1

	15
	离子色谱仪
	1、设备用途

阴离子检测项目：可检测的离子F-、Cl-、NO2-、PO43-、Br-、NO3-、SO42-、SO32-、BrO3-、S2O32-、自来水消毒副产物等离子的分析；

2、配置要求

2.1、离子色谱仪主机 一套

2.2、包含双柱塞离子色谱泵  一套

2.3、动态恒压放大隔离式数据采集装置  一套

2.4、全方位屏弊式整体抗干扰装置  一套

2.5、恒温抑制电导池  一套

2.6、阴离子分析系统包含原装进口高效阴离子色谱柱 一套

2.7、正压排气装置  一套

2.8、脉冲旋转式自动进样器 一套

2.9、工作站（电脑、打印机、控制软件）  一套

3、主要技术指标：

3.1、主机

3.1.1、一体化整机，数字化控制，大屏幕液晶显示；电导、电流、流量、 量程、压力等工作参数全屏显示；操作人性化，仪器可实时监控。

*3.1.2、主要技术参数（以JJG823-2014《离子色谱仪计量检定规程》为准，并提供按此规程出具计量器具许可证）

3.1.2.1、最小检出浓度：

 ≤0.0005u g/ml(Cl-)；

 ≤0.005u g/ml（Na+）

3.1.2.2、耐压试验：≥37Mpa

3.1.2.3、仪器线性：≥0.999

3.2离子色谱泵

3.2.1、色谱高压输液泵，采用PEEK泵头，具有电子抑制无脉冲功能，波动抑制：柱塞冲程调节和电子抑制。PEEK管路：适用于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

3.2.2、流量范围：0.001 mL/min－9.999mL/min，系统设置和监控仪器各种参数。

*3.2.3、流量精度：RSD＜0.1% （提供官方权威技术证明文件）

3.2.4、压力波动精度：≤1.0%

3.3、电导检测器

*3.3.1、 钛金电导池，电导池体积≤0.8μl

*3.3.2、整机主要技术参数。

3.3.2.1、基线噪声：≤0.2%FS/30min；

3.3.2.2、基线漂移：≤0.6FS/30min；

3.3.2、信号输出类型：数字处理信号

3.3.3、输出电压：-5000～5000mv可调

*3.3.4、分辨率：≤0.0012ns（提供官方权威技术证明文件）

3.4、主机内置紫外检测器运行MEO

3.5、流路系统：六通进样阀，全流路采用进口耐压，耐酸碱，耐腐蚀的全PEEK材料；

3.6、色谱分析系统：

3.6.1、配有高效阴离子色谱柱, 满足样品中F-、Cl-、NO3-、SO42-、ClO2-、ClO3-、BrO3-等阴离子的分析，用于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

*3.6.2、整机主要技术参数

3.6.2.1、定性重复性：≤0.4%；

3.6.2.2、定量重复性≤1.0%； 

3.7、恒温抑制电导池，具有恒温抑制功能，流动相不需要再进行热交换，可以用最短的管路流入电导检测器，减少了流路，提高检测灵敏度。化学抑制器：采用连续自动再生膜化学抑制器，不用换酸，连续自动再生，不间断使用，操作简单，寿命长；同时将电导池和抑制器有机的结合在一起，减小了环境的影响，降低了基线噪音和漂移。

3.8、正压排气装置

可以连续自动排出流动相中溶解的气体，彻底消除流动相中的不稳定因素从而降低基线漂移及噪音。

3.9、脉冲旋转式自动进样器：离子色谱仪专用配套必须与内置MEO通讯接口匹配，采用三维进样方式具有定位精准、吸液量准确、重复性好、准确度高等特点，采用带有转子密封的PEEK进样阀，整个管路选用耐压，耐酸碱，耐腐蚀的全PEEK材料。具有一键清洗功能，不限次数。进样位数：≥50位。

3.10、动态恒压放大隔离式数据采集装置

3.11、数据处理系统（提供原始著作证书）：

3.11.1、专用数据工作软件，全方位屏弊式整体抗干扰装置（提供权威技术证明文件），功能强大，简化数据处理步骤，自动识别溶剂峰，拖尾峰，锯齿峰，前后肩峰。可兼容气相色谱、液相色谱。

3.11.2、正版Windows系统软件和色谱仪系统控制软件及分析应用软件，结果可与Microsoft Excel、Word等软件共享；数据谱图可与Photoshop、CorelDRAW等图像软件共享。

3.11.3、具有数据处理自动套用格式功能：可编制分析方式、色谱图积分及分析报告。

4、其他要求

4.1 具有产品制造计量器具许可证（由省级官方技术单位提供）。

4.2 若不是采购产品的生产制造商，须提供正品渠道证明。

5、售后服务

5.1、按厂家保修规定，对所提供的产品主机2年免费保修，终生维护。

5.2、免费送货、安装、调试，向用户培训设备的使用操作和简单维护，免费培训2-3人，保证用户能独立完成仪器的基本操作和正常的分析工作，对常见的简单问题进行处理和解决。

5.3、在质量保证期内和合同货物的正常使用年限内，我方在收接到用户报修信息后，将在1小时内响应，24小时内派指定的专业技术员上门维修，保证72小时内解决问题，如果用户有急用，免费提供同类产品备用机，供用户使用。
	1


如属于医疗设备产品必须提供国械字注册证
3.2开标时间：2022年11月1日上午11:00（北京时间）
3.3 有关说明： 

凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以招标代理机构书面依据为准。

3.4商务条款：本次招标的采购资金由需方支付。
3.4.1 报价方式与价格：

投标报价为一次报价（须按人民币报价）。
3.4.2付款步骤：按双方签订合同约定。

3.4.3付款方式：按双方签订合同约定。
3.4交货条件：
交货日期：自合同签订之日起7日内完成所有供货。

3.5交货地点：精河县疾病预防控制中心指定地点。
3.6技术服务

3.7供方应及时提供与本合同有关的技术指导、技术文件、技术配合、并进行技术培训等全程服务。

3.7.1供方需派技术代表到现场负责合同有关问题的处理。

3.8验收

3.8.1本合同耗材由供方提供，并由供方负责进行技术指导。整个交货和技术指导过程需在双方现场人员的监督下进行，重要工序须经双方现场工作人员签字确认。

3.8.2本次采购货物均为生产厂家原装全新产品，投标人不得以次充好；产品来源渠道合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

3.9运输、交货地点：由中标人负责办理运输及装卸，直接送至用户所在地。
3.10投标文件以中文资料为准。
3.11招标文件和投标文件是合同的不可分割的部分。
第四部分：评标、定标

4.1评标、定标

4.1.1为防止哄抬标价，投标控制价上限为人民币2034600.00元，对高于最高限价的投标文件，视为超出采购人的支付能力，按废标处理。

4.1.2评标专家组建方式：在专家库中随机抽取并组建评标小组，对投标文件进行综合评估。评标小组由五人组成。

4.1.3本项目采用综合评估法，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，按综合得分由高到低的供货商经专家推荐产生成交候选供货单位。
4.2评分标准（100分）：

	序号
	考核项目
	分数
	评分标准

	报价部分30分

	1
	报价
	30分
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100
注：对小型、微型企业、残疾人企业、监狱企业的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（符合要求的需提供《中小企业声明函》），中标后提供企业相关情况以备核查。

	商务、技术部分70分

	2
	产品配置、 性能指标等的综合评审
	 40分
	根据响应文件对招标文件产品详细技术参数和性能指标的响应程度，完全符合磋商文件要求的得40分，配置不详，技术参数不清，参数有缺漏项的，每处扣5分，扣完为止。参数有负偏离的，每项扣5分，扣完为止。

	3
	供货实施方案
	 5分
	综合考虑投标人的项目实施方案及培训方案、投标人的供货安装方案应包括进度计划和供货保证措施、质量保证措施、安全文明安装、人力物力投入计划、系统架构、功能模块设计、项目实施计划、质量保证措施、系统调试方案、验收组织及资料整理等。培训方案、内容、进度及相关承诺的完整性、可行性、按照实施内容的完善和优劣程度进行综合评分，较完善、详细可行的得5分，部分有缺陷的得0-3分，明显不完善不可行的得0分。

	4
	财务状况
	5分
	提供近一年财务报告得5分（需包含现金流量表、资产负债表、利润表）；

提供不足一年财务报告得2分（需包含现金流量表、资产负债表、利润表）；

不能提供财务报告或现金流量表、资产负债表、利润表得0分

	5
	售后服务方案
	5分
	提供可行的售后服务方案，能保障本地化技术服务及售后服务的协调性、及时性。提供售后服务内容、服务响应方式及响应时间，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构、拟投入本项目的维护人员配置等内容详实、完整、准确的得5分；提供的售后服务方案一般，基本能保障本地化技术服务及售后服务的协调性、及时性。提供售后服务内容、服务响应方式及响应时间，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构、拟投入本项目的维护人员配置等内容不够详实、不够完整、不够准确的得0-2分

	6
	安装调试方案
	5分
	安装调试方案明确具体，方案完善的完全满足安装调试要求的得5分。

安装调试方案一般，满足安装调试要求的得3分。

安装调试方案有明显缺陷，基本满足安装调试要求的得0分。

	7
	产品运行、维修成本
	5分
	备品备件、耗材成本及保修期外运行情况，较合理的得5分；一般的得0-3分；不合理的不得分；

	8
	响应文件

总体响应
	5分
	响应文件编制质量及对招标文件的总体响应程度，完全响应招标文件得5分；基本响应招标文件得1-3分；无目录、无页码、条理不清晰的响应文件不得分；

	合计
	100分
	


4.3中标通知书的发放

4.4.1中标供应商确定后3个工作日内新疆慧通方舟工程管理服务有限公司将向成交供应商发出中标通知书，并将中标结果依法公告。
4.4.2中通知书将作为签订合同的依据。如果中标供应商没有按采购文件的规定执行，中标供应商的中标资格将被取消，并对由此产生的一切后果负责。
4.5签订合同
4.5.1 采购文件、中标供应商的响应文件及修改或澄清文件等，均为签订合同的依据。
4.5.2采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、服务要求等事项签订政府采购合同。

5.招标代理服务费

5.1本次招标代理服务所有费用均由中标人支付。

5.2招标代理服务费于领取中标通知书当日一次性全部结清后方可领取中标通知书。（招标代理服务费收费标准：{计价格【2002】1980号}）
第二章 投标文件

第五部分附件格式
投标文件须按招标文件中关于投标文件的组成的规定制作(1.5 投标文件的组成、要求、签署及份数)。附件格式如下：

附件1

投标人关于资格的声明函

新疆慧通方舟工程管理服务有限公司：
我公司愿针对本次                    招标进行投标。投标文件中所有关于投标资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。    
投标人代表签字：
投标人公章：

日    期：

附件2：
投标人法定代表人授权书
新疆慧通方舟工程管理服务有限公司：
X    X        X     系中华人民共和国合法企业，法定地址：                    ，特授权X X X  代表我公司全权办理编号为：                                       项目的投标，参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。
被授权人身份证复印件                 授权人身份证复印件

正反面                               正反面

被授权人签名：                       授权人签名：
职        务：                       职      务：
联 系 电 话：                                                    

投标人公章：
日      期：

附件3：
法定代表人资格证书
    兹证明          (姓名)系          (投标单位名称)的法定代表人，以本公司的名义参加                   项目的投标活动。
特此证明。
单位名称（公章）： 
日            期：
（附法定代表人身份证明复印件）
附件4： 

报 价 一 览 表
（格式）
	供应商
	

	单位地址
	

	法定代表人
	
	联系电话
	

	授权代表
	
	联系电话
	

	投标项目名称
	

	项目编号
	

	投标总价
	￥（小写）：                                         

人民币（大写）：                                     


单位公章：            
法定代表人或授权代表签字：        

注：1、上述报价包含一切由供方承担的费用；
附件5：

投标承诺书
（格式）

投标单位（盖章）：
投标单位全权代表：
新疆慧通方舟工程管理服务有限公司：

我们收到你们   （项目编号）  招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。
1、愿意按照招标文件的一切要求，提供以上商品，同时负责该商品的运输、运杂保险、装卸、售后服务、税金等，总价格及明细见《投标报价表》。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务。并免费提供至少2年的质保。
3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后30天。

4、我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我方愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。

7、该项投标在开标后的过程中保持有效，不作任何更改和变动。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：                           邮  编：

联 系 人：                           地  址：

开户名称：                           电  话：

开户银行：                           传  真：

开户帐号：

附件6：
投标单位资信声明

                                           （格式）

年    月    日
	单位名称
（盖章）
	
	注册号
	
	电话
	

	企业地址
	
	注册资金
	
	传真
	

	一、单位简历及机构
	

	二、单位优势及特长
	

	三、单
位
概
况
	职工总数
	
	其中：中级职称人员
	

	
	资产总计：  万元；资产净值：  万元；股东权益：   万元

	
	营业面积（含厂房面积）：    M2，产权：  M2，租：   M2

	
	销（零）售额：   年     万元；      年：        万元

	
	实现利润：   年      万元；        年：        万元

	
	主
要
产
品
	1

	
	
	2

	
	
	3

	
	
	4


投标人签字：                               公章：
附件7
近二年疆内同类项目业绩表

（格式）

	地区
	项目名称
	项目内容
	合同金额
	项目单位联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商须附业绩合同复印件（加盖单位公章）。

单位公章：

投标单位法人授权代表签字:
日期：

附件8
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（工作）：

日期：

说明：

1.投标人应提供证明文件证明其符合本声明函中的企业类型，并对这些信息的真实性负责。  

监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

                                         日  期：

PAGE  
26

