招标文件

| 项 目 名 称 | ： | 新疆农业科学院农业质量标准与检测技术研究所2022年仪器设备采购项目 |
| --- | --- | --- |
| 项 目 编 号 | ： | XJLY22HW065 |
| 采 购 人 | ： | 新疆农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 |
| 代 理 机构 | ： | 新疆凌云天成工程管理咨询有限公司 |
| 联系人 | ： | 张婷 |
| 联系电话 | ： | 0991-3193958 |

目   录

第一部分  招标采购公告	1

第二部分  投标人须知	3

第三部分  授予合同	26

第四部分 项目招标要求及说明	33

第五部分 投标文件格式	50

第一部分  招标采购公告

新疆凌云天成工程管理咨询有限公司受新疆农业科学院农业质量标准与检测技术研究所的委托，对新疆农业科学院农业质量标准与检测技术研究所2022年仪器设备采购项目进行公开招标，欢迎合格的投标人参加投标。

- 项目名称：新疆农业科学院农业质量标准与检测技术研究所2022年仪器设备采购项目

- 二、项目编号：XJLY22HW065

三、采购内容：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XJLY22HW065-1 | 新疆农科院2022年农业科研项目国产仪器设备其他专用仪器仪表（第一包） | 1 | 50.774 | 测汞仪、火焰光度计、试剂柜（带双锁）、立式高压蒸汽灭菌器、超低温冰箱、乳脂离心机（含盖勃管16根）、麦氏比浊仪（细菌浊度计） 分光光度计、红外线灭菌器。 | 无 |
| XJLY22HW065-2 | 新疆农科院2022年农业科研项目进口仪器设备其他专用仪器仪表（第二包） | 1 | 82 | 全自动凯氏定氮仪、高灵敏度双扫描荧光检测器主机Waters2475、十万分之一电子天平 | 无 |

四、投标人资格要求：

（一）符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）必须是中华人民共和国境内注册并取得营业执照，且所投产品及服务须在其法定营业范围内，进口设备需提供厂家授权；

（三）参与投标的法人应携带身份证原件，委托代理人应携带《法人代表授权委托书》和身份证原件；

（四）供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件；投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录，中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）。

（五）提供上一年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。提供近半年依法缴纳税收和社会保障资金的材料：纳税证明、社保缴纳证明。

（六）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函。

（七）本项目须提供反商业贿赂承诺书原件。

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，厂家及其代理商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（九）本项目不接受联合体投标。

五、获取招标文件及报名时间：2022年7月25日至2022年8月1日（每天上午10：30至13：30，下午15：30至18：30北京时间）请投标人携带营业执照副本、法人授权委托书和被授权人身份有效证件、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果（尚在处罚期内的，将拒绝其参加本次政府采购活动），以上资料需提供原件查验，复印件叁份/包加盖公章作为报名资料留存。

六、获取招标文件及报名地点：乌鲁木齐新市区北京南路高新街217号盈科广场B座2709室

七、招标文件递交截止及开标时间：2022年8月15日下午16：00（北京时间）

八、开标地点：新疆凌云天成工程管理咨询有限公司会议室。

九、投标地点：新疆凌云天成工程管理咨询有限公司会议室。

十、联系方式

采购人：新疆农业科学院农业质量标准与检测技术研究所

联系人：王老师

招标代理机构：新疆凌云天成工程管理咨询有限公司

联系人：张婷   电话：0991-3193958

# 第二部分  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：新疆农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 联系人：王老师 |
| 2 | 招标代理机构：新疆凌云天成工程管理咨询有限公司 联系人：张婷 联系电话：0991-3193958 |
| 3 | 项目名称：新疆农业科学院农业质量标准与检测技术研究所2022年仪器设备采购项目 项目编号：XJLY22HW065 |
| 4 | 招标方式：公开招标 |
| 5 | 采购预算： 标项序号; 标项名称; 数量; 预算金额（万元）; 单位. XJLY22HW065-1; 新疆农科院2022年农业科研项目国产仪器设备其他专用仪器仪表（第一包）; 1; 50.774; 项. XJLY22HW065-2; 新疆农科院2022年农业科研项目进口仪器设备其他专用仪器仪表（第二包）; 1; 82; 项. 预算总金额132.774万元。 |
| 6 | 采购内容： 新疆农科院2022年农业科研项目国产仪器设备其他专用仪器仪表（第一包）： 测汞仪、火焰光度计、试剂柜（带双锁）、立式高压蒸汽灭菌器、超低温冰箱、乳脂离心机（含盖勃管16根）、麦氏比浊仪（细菌浊度计） 分光光度计、红外线灭菌器。 新疆农科院2022年农业科研项目进口仪器设备其他专用仪器仪表（第二包）：全自动凯氏定氮仪、高灵敏度双扫描荧光检测器主机Waters2475、十万分之一电子天平 |
| 7 | 质保期：详见“第四部分 项目招标要求及说明”。 |
| 8 | 交货期：合同签订后60天 |
| 9 | 投标人资格条件： （一）符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录； （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 （二）必须是中华人民共和国境内注册并取得营业执照，且所投产品及服务须在其法定营业范围内，进口设备需提供厂家授权； （三）参与投标的法人应携带身份证原件，委托代理人应携带《法人代表授权委托书》和身份证原件； （四）供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件；投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录，中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）。 （五）提供上一年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。提供近半年依法缴纳税收和社会保障资金的材料：纳税证明、社保缴纳证明。 （六）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函。 （七）本项目须提供反商业贿赂承诺书原件。 （八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，厂家及其代理商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （九）本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 投标保证金： 公司名称：新疆凌云天成工程管理咨询有限公司 账号：8113701013600070647 开户行：中信银行乌鲁木齐河北路支行 行号：302881000115 预算金额2%。 第一包：10000元；大写：壹万元整 第二包：16000元；大写：壹万陆仟元整 投标保证金须在响应文件接收截止时间前缴纳。具体到账情况，由招标代理机构核实为准。 |
| 11 | 项目地址：新疆维吾尔自治区 |
| 12 | 投标文件份数： 开标一览表：一份（投标函、投标报价表)（单独密封） 投标文件:一正、四副（投标文件签字或盖章要求：按照招标文件规定签字盖章，否则视为无效标，副本可为正本复印件。）； 另附：投标文件电子版（PDF格式）光盘和U盘各1份，密封在开标一览表封袋中。 封袋表面注明：开标一览表、投标文件；项目名称、投标单位名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话，此封袋必须在开启处密封，并加盖投标人公章，与投标文件一同递交。否则整个投标文件将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。 |
| 13 | 装订要求： 分册装订；投标文件采用死页胶装方式装订,装订应牢固、不易拆散和换页，活页装订将作为废标处理。 投标文件需在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由投标人自负。 本次招标不退还投标文件，如未按要求提供后果自行负责。 |
| 14 | 投标文件递交时间：2022年8月15日下午16：00（北京时间）止，之后所提交的文件将被拒绝接收。 |
| 15 | 投标文件有效期：自递交投标文件截止之日起90日。 |
| 16 | 评标委员会组成：5人，其中采购人代表1人,专家4人；专家从政采云平台专家库随机抽取。 |
| 17 | 投标文件递交至：乌鲁木齐新市区北京南路高新街217号盈科广场B座2709室 |
| 18 | 开标日期：2022年8月15日下午16：00（北京时间） |
| 19 | 交货期：合同签订后60天 交货地点：甲方指定地点 质保期： 满足“第四部分 项目招标要求及说明”要求。 |
| 20 | 付款方式：以正式签订合同为准。 |
| 21 | 各供应商的调研费、差旅费等费用自理。无论竞标结果如何，供应商均应自行承担竞标所需一切费用。 |
| 22 | 成交原则：本项目采用综合评分法。 综合评分法，是指投标文件满足投标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。 |
| 23 | 合同签订：发出中标通知书 30个日历日内。 |
| 24 | 最高限价： 第一包： 序号; 名称; 进口/国产; 数量（个）; 单价（元）. 1; 测汞仪; 国产; 1; 360000. 2; 火焰光度计; 国产; 1; 26500. 3; 试剂柜（带双锁）; 国产; 1; 1500. 4; 立式高压蒸汽灭菌器; 国产; 1; 18600. 5; 超低温冰箱; 国产; 1; 60060. 6; 乳脂离心机（含盖勃管16根）; 国产; 1; 21760. 7; 麦氏比浊仪（细菌浊度计）; 国产; 1; 10500. 8; 分光光度计; 国产; 1; 6620. 9; 红外线灭菌器; 国产; 1; 2200. 合计：; 507740. 第二包： 序号; 名称; 进口/国产; 数量（个）; 单价（元）. 1; 全自动凯氏定氮仪; 进口; 1; 600000. 2; 高灵敏度双扫描荧光检测器主机Waters2475; 进口; 1; 140000. 3; 十万分之一电子天平; 进口; 1; 80000. 合计：; 820000. 说明：投标报价不得超过最高限价（包含分项报价及总报价）。 |
| 25 | 特别说明： 1、为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。 2、采购人若发现成交候选人在竞标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。 |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |
| 开标时监督人资格审查内容：★开标时须随身单独携带：1.法人代表授权委托书原件及被授权人身份证原件；2.营业执照复印件；3.投标保证金收据原件；4.信用中国”上失信被执行人查询名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录查询结果（以上复印件需加盖单位公章）。 以上资料开标时少带或不带，将视为监督人资格审查不通过，监督人资格审查未通过不进行下一项评审。 |  |

## 一、总  则

（一）采购方式

本项目采取公开招标方式采购。

（二）合格的投标人

1、合格的投标人必须是具有独立法人资格且营业执照在有效期内，并且有能力按照本招标文件规定的要求提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次招标不接受联合体投标。

2、合格的投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合招标文件中供应商资格要求的规定，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，成交后不允许分包、转包。

3、合格的投标人必须是参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录，且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4、合格的投标人应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《招标法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

5、同一法定代表人的不同公司，参加同一标段的投标，其投标无效。

（三）适用法律

本次评标及由本次评标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（四）招标费用

投标人应自行承担所有参加评标有关的费用。

（五）招标文件的约束力

投标人一旦报名参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

## 二、招标文件

（六）招标文件构成

投标人须知；

授予合同；

项目招标要求及说明；

投标文件格式。

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与采购人联系补全。如果投标人不按上述要求操作而造成不良后果，采购人不承担责任。

（七）招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在投标文件递交截止日10日之前按公告中的通讯地址，以书面形式（如信函、传真等）通知采购人，采购人对规定时间内收到的澄清要求以书面形式予以答复，答复不包括问题的来源。

（八）招标文件的修改

1、在投标文件接收截止日期前，采购人可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

2、招标文件的修改将以书面形式通知所有已报名投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于1个工作日内回复代理机构，逾期不回的，视同已收。

3、为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购人和代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和评标时间，并将此变更书面通知所有购买招标文件的投标人。

4、代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

## 三、投标文件的编制

（九）投标文件的编制要求

投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，投标文件应用中文编写。投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。投标文件应当采用书面方式；采购人及招标代理机构不接受电报、电话、传真投标。投标人应按“招标文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，投标文件可能被拒绝。对同一标段以同一投标人名义，递送两套或以上的投标文件，其投标无效。

（十）投标文件构成

按照招标文件第五部分 投标文件格式制作投标人需将投标文件按顺序编制目录和页码。

（十一）投标文件格式

投标人需按照上述投标文件构成顺序编制投标文件，并按招标文件中提供的格式填写投标函、授权委托书、报价一览表等材料。

（十二）中标服务费

成交人应向新疆凌云天成工程管理咨询有限公司交纳中标服务费。

取费标准例：

招标代理服务收费标准

| 服务类型 费率 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30%计收。

2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务成交金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

- 投标保证金、履约保证金

投标保证金

1、投标人需提交投标保证金（投标保证金额、银行账号见前附表），并作为投标组成部分之一。

2、对于未按要求提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

3、下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）成交人未在规定期限内及时签订项目合同的；

（3）其它违反政府采购法律法规的有关情况。

履约保证金

中标人投标保证金转为履约保证金，合同执行完毕之后退回，（需携带原始交款凭据、采购单位出具的“验收合格”证明资料、开户银行许可证复印件等资料办理退付手续）

（十四）投标有效期

1、投标有效期为招标文件规定的投标人提交投标文件截止之日起90天。投标有效期不满足招标文件要求的将视为非响应性文件而予以拒绝。

2、在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，投标保证金予以退回；同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第十三条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

（十五）投标文件份数和签署

1、供应商应严格按照供应商须知的要求准备投标文件，每份招标文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。招标文件的正本和副本均需打印，正本和副本不符的，以正本为准。

2、除供应商对错处做必要修改外，招标文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有供应商法人代表或其授权代表人签字并盖公章。

（十六）投标文件装订

1、除特别说明外，全套投标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

2、投标文件需在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由投标人自负。

3、投标人应按每个标段分别装订、标记、密封投标文件。

若投标文件未按第（十五）条款和第（十六）条款要求密封和加写标记，将作为无效标处理。

## 四、投标文件的递交

（十七）投标文件递交截止日期及方式

1、投标文件必须在招标文件规定的递交截止时间前按投标人须知前附表要求提交，采购人对误投或过早启封概不负责。

2、采购代理机构将在招标文件规定的时间和地点组织评标会议。

3、采购人可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（十八）迟交的投标文件

采购人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何投标文件。

（十九）投标文件的修改

投标人在递交投标文件截止时间之前，对所递交的投标文件可以补充、修改，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

## 五、无效标、废标条款

（二十）无效投标条款

1、投标人资格不符合招标文件规定或未按规定提交资质证件的；

2、投标人未在规定的时间内提交投标保证金收据的；

3、投标文件签署、盖章不符合招标文件要求的；

4、投标文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应；

5、被授权人不参加评标仪式及质询事宜的；

6、其它评标委员会认为有必要取消的投标；

7、法律、法规规定的其他情况。

（二十一）废标条款

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

（二十二）投标人不足三家情形处理

如出现投标截止时间结束后参加的投标人不足三家的，采购单位应当报告财政部门，按照以下原则处理：

有效投标人不足三家的，除采购任务取消外，可废标后重新组织采购。投标文件存在不合理条款的，采购公告时间及程序不符合规定的，应予以废标。

在评标期间，出现符合条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情形的，参照执行。

（二十三）取消成交候选人资格条款

1、提供虚假材料谋取成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在规定的时间内未与采购人签订采购合同的；

6、法律、法规规定的其他情况。

## 六、开标和评标

（二十四）开标程序

- 招标人将于投标须知前附表规定的时间和地点开标，开标由招标人或其委托的招标代理机构主持，邀请所有投标人参加。投标人法定代表人或法定代表人委托的代理人必须到场参加开标。

- 开标时监督人资格审查内容：★开标时须随身单独携带：1.法人代表授权委托书原件及被授权人身份证原件；2.营业执照复印件；3.投标保证金收据原件；4.信用中国”上失信被执行人查询名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录查询结果（以上复印件需加盖单位公章）。

- 以上资料开标时少带或不带，将视为监督人资格审查不通过，监督人资格审查未通过不进行下一项评审。

- 2.唱标时，投标文件中投标报价表内容与投标文件正本不一致的，以投标报价表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 项目开标结束后，采购人、采购代理机构或评标委员会应当依法对投标人的资格证明文件进行资格审查，资格审查未通过的，采购人将拒绝其投标文件。

- 无效的投标文件

- 开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

- （1） 投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

- （2） 投标文件未按规定时间送达的；

- （3） 投标人的法定代表人或委托代理人未参加开标会议的；

- （4） 投标人未按照招标文件要求提供投标保证金的；

- （5） 按招标文件规定及有效证件不齐全的投标人的投标文件。

（二十五）评标委员会

招标采购单位根据本项目的特点，于开标前半天内，从评审专家库中随机抽取组建评标委员会，其组员由有关技术、经济等方面的专家等五人以上单数组成。评标委员会在监督人员的监督下独立完成评标工作，负责对投标文件进行审查、质询、评审、推选成交候选人。

1、评标事务由评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（a）审查投标文件是否符合本文件要求，并作出评价；

（b）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或答复；

（c）推荐成交候选人名单，或者直接确定成交人；

（d）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2．评标委员会成员的义务

（a）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（b）按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（c）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（d）参与评标报告的起草；

（e）配合财政部门的投诉处理工作；

（f）配合招标采购单位答复投标人提出的质疑。

（二十六）评标原则

“公开、公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

（二十七）评标程序

1、评标委员会首先对各投标文件进行初步评审，初步审查包括资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

⑴资格性检查：评标委员会将根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备招标资格。

⑵符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。

2、评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、评标委员会根据招标文件要求，讨论、通过评标工作流程和评标要点。

4、围绕评标要点，评标委员会全体成员按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5、评标过程出现异议的，由评标委员会共同商讨决定，需要投标人澄清的，评标委员会将以书面形式通知投标人。

（二十八）中标候选人

1、评标委员会统一签署评标汇总表，按综合得分高低推荐成交候选人或者确定成交人。得分相同的，以报价低的为优先中标候选人。

2、评标委员会认为成交候选人投标价或某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其在规定期限内提供书面文件及相关证明材料解释说明；否则，可取消其候选资格，按排名顺序递补候选人，以此类推。若排名第一的候选人，放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同等情况，根据《评标委员会和评标方法暂行规定》执行。为保证本项目产品质量、良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。

（二十九）评标过程保密

1、在评标过程中和评标结束后，凡属于审查、澄清、评价、比较招标文件等有关信息，评标委员会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

2、投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3、在评标期间，采购人有专门工作人员与投标人进行联络。

4、采购人和评标委员会不向未成交的投标人解释未成交原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

（三十）投标人有下列情形之一的，视为无效投标。

（1）超出营业执照经营范围投标的；

（2）投标文件所投标段中的应标范围小于本文件对应标段要求的采购范围的；

（3）投标文件与事实不符的；

（4）经评标委员会一致认定为重大偏离的；

（5）不符合本文件中规定的其他实质性要求的；

（6）不符合法律、法规有关规定的。

（三十一）有效投标人不足三家的，除采购任务取消外，可废标后重新组织采购。

（三十二）出现下列情形之一的，本项目作废标处理，除采购任务取消外，重新组织采购。

（1）本文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

非以上情形导致项目被废标的，经政府采购管理部门同意，所有评委（监委）签字认可，可书面通知投标人当场改作招标或单一来源方式采购。

（三十三）评标办法

本次招标的评标方法采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。

评标委员会严格按照招标文件的要求、条件及投标人所作的实质性响应内容，对投标人的投标文件进行综合打分。评标委员会由业主代表及相关专家五人组成，负责对投标文件进行审查、评审和比较等工作。投标人的得分为各评委所给分数的平均分。计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。并以综合评分法进行评估，总分值为100分。

- 投标报价权重30%（满分30分）

价格扣除：符合政府采购优先采购节能产品、环境标志产品的，实行价格评审优惠（由投标人在报价文件中选择并填报，评标时进行价格评审优惠）；投标人符合政府采购促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，其评标时给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审打分。财政部门关于政府采购优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例10%。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。本项目具体扣除比例见投标须知前附表。

用扣除后的价格参与评审。同一投标人（包括联合体），中小微企业产品和残疾人企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足投标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／评标报价)×投标报价权重

注：评标报价=投标报价-所投中小微（残疾人福利性单位、监狱企业）企业产品报价合计×10%

初步评审表

资格性检查表

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供： | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商应提供上一年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 供应商依法缴纳税收的证明材料：本项目响应截止时间前6个月内缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目响应截止时间前6个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 2 | 信用查询 |  | 供应商未被列入“信用中国”网站失信被执行人和“重大税收违法失信主体名单”和“中国政府采购网站的政府采购严重违法失信行为名单” www.ccgp.gov.cn www.creditchina.gov.cn |
| 3 | 限制行为 |  | 投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/） |
|  |  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 投标人提供相关承诺函并加盖投标人单位公章。 |
| 4 | 投标文件按招标文件规定格式完整提供 |  | 投标文件的格式 |
| 5 | 其他要求 |  | 不允许分包、转包任务。 |

符合性检查表

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 供应商名称 | 营业执照、资质证书是否与投标文件一致且有效。 |
|  |  | 投标文件签署 | 投标文件封皮上法定代表人、其授权代理人的签字、供应商的单位章齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个方案响应。 |
|  |  | 报价唯一 | 其报价未超过采购预算金额，且只有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标保证金 | 按时、足额缴纳投标保证金。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件数量符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、字迹清晰可辨、无遗漏。 |
| 3 | 对招标文件的响应程度审查 | 所投产品 | 对招标文件规定的技术参数星号项全部作出实质响应。 |
|  |  | 交货期 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 响应有效期 | 投标文件满足招标文件规定。 |
|  |  | 付款方式 | 投标文件承诺的的付款方式满足招标文件要求。 |
|  |  | 其他 | 投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

备注：1.本表与招标文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。

2.每一项符合的打“O”，不符合的打“×”。

3.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效响应。

4.汇总时出现不同意见的，评标小组按简单多数原则表决决定。

- （2）商务权重10%、技术权重60%（满分70分）

| 序号 | 项目 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分（权重A1=10） | 投标文件总体响应程度 | 2 | 投标文件编制质量对招标文件的总体响应程度，高于或完全响应得2分，基本响应得1分，不响应不得分。 |  |
|  |  | 主要产品来源证明材料 | 2 | 提供有效的产品授权书原件，或自身为生产厂家则提供说明（满分2分）。 |  |
|  |  | 类似业绩 | 6 | 有同类产品设备在国内成功案例、提供所投设备近三年（2019年1月1日至今）的销售业绩清单（附中标通知书或合同为有效案例），每提供一项得2分，最多得6分。 |  |
| 2 | 技术部分（权重A2=60） | 综合评价 | 2 | 根据所投设备综合评价打分。技术参数优于或全部符合招标文件要求得2分，基本符合招标文件要求得1分，不符合招标文件要求不得分。 |  |
|  |  | 配置及性能指标，技术参数的符合程度 | 35 | 根据所投设备的配置与性能指标的响应程度及招标文件关键技术指标参数要求综合评价打分。技术参数指标等高于实质性要求得25-35 分，完全响应实质性要求得15-25 分，基本响应得 5-15 分,不响应得0-5 分。技术参数指标关键项，每负偏离一项扣5分，非关键项，每负偏离一项扣2分。 |  |
|  |  | 售后服务计划及承诺 | 15 | - 售后服务说明，保修、售后人员配置情况、售后服务方案，包括货物出现质量问题时可免费退换；不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用时，卖方应给予的补偿。服务响应时间、到场时间、修复时间、应急处理等售后计划措施符合本项目实际情况。服务方案合理科学、可行、针对性强得10分，方案较合理、基本满足服务需要得9-4分，方案合理得4-1分。 - 供货方能保证用户单位完全掌握设备正常使用和基础维护，有完整的培训计划，充分满足用户要求，完备合理计划完善，措施有利得5分，计划较完善，措施合理4-2分，计划及措施欠完整得1分。 |  |
|  |  | 交货期及保证措施 | 5 | 提供货物供货期承诺及设备安装调试进度计划、现场人员计划，质量安全保证措施方案。保证措施可行考虑全面，有针对性得5-3分，合理、可行、细节待完善得2-1分，欠合理，可行性较差得0分。 |  |
|  |  | 投标商的优惠条件及备品配件 | 3 | 投标商的技术答疑及承诺的优惠条件、备品备件、耗材成本及保修期外运行情况，较多较优合理得3分，基本满足需要得2分，无则不得分。 |  |
|  | 价格 | （权重A3=30） | 1、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 |  | 价格部分得分 |

## 七、成交及合同签订

（三十四）成交人

根据评标委员会对各投标人满足招标文件实质性要求（所谓实质性响应，是指文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留（由评标委员会确定））、综合评分最高的为成交候选人。

采购人从评标委员会提出的成交候选投标人中根据符合采购需求、质量和服务相等且综合得分最高的确定成交投标人。

（三十五）资格后审

1、采购人将在签订合同前对成交候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括成交候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，成交候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2、采购人若发现成交候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。

3、如果成交候选投标人被确认为不具备执行合同的能力，采购人将考虑按同样的程序审查下一个成交候选人。

（三十六）成交通知书

1、成交结果在财政部门指定信息媒体（新疆维吾尔自治区政府采购网）上发布公告后，向成交人发出成交通知书。

2、成交人应及时领取成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

（三十七）签订合同

成交人应在规定的时间、地点与采购人签订合同，招标文件、成交人的投标文件、服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，合同经采购人审核盖章后实施。项目数量增减、合同条款变更、预算追加等按规定报批后，另行签订补充合同。

1、成交人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，监管部门将对其依法处理。

2、采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件；不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的协议。

3、成交人因不可抗力或自身原因不能签订采购合同或者不能履行合同的，参照财政部87号令，采购人可以按成交候选顺序确定新的成交人并签订合同，以此类推，或重新进行采购。

4、采购人在授予合同时有权对本文件规定的货物和服务予以适当的增加或减少，但不得改变单价或其他条款和条件。

合同履行中，追加采购与合同标的相同的货物或服务的，按规定报批后，签订补充合同。

5、成交人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让给他人。除本文件另有规定外，也不得将中标项目进行分包给他人。

## 八、验收及付款

（三十八）验收

1、采购单位组建验收小组，验收小组由单位纪检人员、技术人员等三人以上组成，按采购合同约定的时间组织验收。

（三十九）项目办结及付款

采购人凭项目合同、验收报告、发票原件在合同约定的时间内办理采购款支付手续。

## 九、法律责任

（四十）法律责任

投标人有下列情形之一的，处以采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加我公司的招标采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与招标人、其他投标人或采购代理机构恶意串通的；

4、向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

投标人有前款情形之一的，中标无效。

中标人有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，将列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加我公司招标采购活动，并予以通报：

1、中标后无正当理由不与招标人签订合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

2、将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

3、拒绝履行合同义务的。

中标人有前款情形之一的，中标无效。

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》规定编制，解释权属新疆凌云天成工程管理咨询有限公司。

# 第三部分授予合同

具体以成交人与采购人最终签订的合同为准

项目名称：

项目编号：

采购单位（全称）： （简称甲方）

中标供应商（全称）：（简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就        项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为元的标的（货物/服务）。

标 的 清 单

| 货物名称及品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： （￥： ） |  |  |  |  |

注：可另附清单。

二、交货时间、地点

（一）交货时间：合同签订后60天。

（二）交货地点：乌鲁木齐市。

三、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现文件承诺条款。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

五、验收

（一）在货物进场并安装调试后日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具验收合格报告。采购单位自行组织验收，随机抽取专业评委组成验收小组，财政部门、纪检监察部门现场监督，并可委托有资质的中介机构进行验收。从政府采购评审库中抽取专业评委参与验收的，评委费（200-400元/人.次）由乙方支付。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在天内向乙方提出书面

意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知采购人。

六、付款方式：按正式合同签订文件为准。

七、售后服务

（一）验收通过之日起对设备免费保修一年。在质保期内乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在2小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）技术支持响应时间。一般问题半小时内电话支持，难点、重点问题2天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

八、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的5 ‰支付违约金，违约金可直接从合同款项中扣除; 延期超过30日，甲方有权强制解除合同并没收合同款项。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，除没收其合同款项外，所造成的一切损失由乙方负责。

九、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和文件的实质性内容。

十一、合同的组成部分

本合同条款、成交通知书、投标文件及供应商在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十二、本合同一式五份，以中文书写，甲方、乙方各执两份，代理机构一份。

十三、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十四、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即  。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即  。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十五、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十六、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十七、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十八、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

十九、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：

1、发票；

2、制造厂家出具的质量检验证书等；

3、装箱单；

4、验收合格证书；

5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十一、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十二、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表，加盖公章后；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔，检验报告送县政府采购管理部门备案。

二十三、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的合同款项中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十四、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十五、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十六、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十七、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

二十八、适用法律本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

本合同未尽事宜，由中标人和业主协商另行签订补充协议。

甲方：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

联系人：

联系电话：

二零二二年 月 日

乙方：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

联系人：

联系电话：

二零二二年 月 日

- 项目招标要求及说明

第一包：

检二室设备参数

| 1 | 试剂柜（带双锁） | - 容量：110加仑 - 双人双锁 - 带通风管道，配通风管 - 防静电 - 防爆 - 双层钢板防漏 - 带报警器 - 质保12个月 |
| --- | --- | --- |
| - 2 | - 紫外可见分光光度计 | - 1、波长范围W：190-1000nm - 2、测光方式： 双光束 - 3、波长示值误差： ±0.3nm - 4、波长重复性WR：≤ 0.1nm - 5、光度准确度PA：±0.002Abs(0～0.5Abs)；±0.004Abs(0.5～1.0Abs)；±0.3%T(0～100%T) - 6、光度重复性PR：0.001Abs(0～0.5Abs)；0.002Abs(0.5～1.0Abs) - 7、杂散光SL：≤ 0.02%（220nm、360nm处） - 8、稳定性ST（基线漂移）：±0.0004Abs/h(500nm, 0Abs预热2小时后) - 狭缝：连续可调型 - 12代i5台式电脑一台，屏幕27英寸。 - 11、质保12个月 |

检三室设备参数

| 序号 | 品目名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超低温保存箱 | 1整体结构:箱壳材质：冷轧钢板喷粉 内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板，发泡层采用硬质聚氨脂发泡（无氟）材料 2外部尺寸（mm）:769(宽)*825(深)*1120(高) 3内部尺寸（mm）:470(宽)*450(深)*480(高) 4冻存架规格:卧式 9个冻存架/台 5冻存架尺寸:465*138*142 6冻存盒规格:存放81份样本/盒 7冻存盒尺寸:130*130*50 8样本容量:72盒，5832份样本/台（以9×9规格2寸冻存盒计算） 9总有效容积:100L 10内门数量:1个 11发泡箱体保温层:130mm 12电压要求/频率:220V/50HZ 13温度范围:-40 ~ -86 ℃ 14输入功率:650W 15电池:全封闭可充电电池12V 4AH 16多重故障报警:高低温报警、传感器故障、冷凝器脏、高低电压报警、环温过高等报警、断电报警、开门报警、电池电量低报警 17两种报警方式:声音蜂鸣、灯光闪烁 18远程报警功能:有 19网络功能:RS232、RS485接口、可有线和无线连接计算机网络（可选配） 20保护功能:密码保护、压机延时保护 21 USB数据存储功能:存储时间大于10年 22均匀性:≤6℃ 23碳氢节能:耗电量6KWH/24H 24认证证书: 医疗器械注册证、ISO9000系列质量认证，CE认证 25、质保12个月 |
| 2 | 乳脂离心机(含盖勃管) | - 最高转速msor：1400r/min - 最大相对离心力mrcf：350xg 3、转子容量rc：8x30ml盖勃管 4、转速精度sp：± 30r/minute 5、温度控制范围：室温10~65℃ 6、时间设置范围：1min~99minute 7、整机噪音：<65dB(A) 8、质保12个月 |
| 3 | 立式高压蒸汽灭菌器 | - 1、灭菌过程具有动态指示，便于观察灭菌状态 2、具有风冷式快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温，从而起到缩短开启锅盖时间 3、具有灭菌时间的预约功能. - 4、全自动控制，故障自动检测判断系统 - 5、具有自动排放冷空气功能 6、具有断水保护防干烧和漏电保护系统 7、灭菌温度可选设定范围50℃-134℃ 8、灭菌时间可调设定范围0-99h 9、容积：50升,电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW 灭菌室尺寸：φ350×550（mm） - 10、质保12个月 |
| 4 | 麦氏比浊仪（细菌浊度仪） | - 最小示值：0.001MCF - 测量范围：0～6 MCF(麦氏浊度单位)1MCF=3×108CFU/ml - 示值误差：±6%(±5%F.S) - 重复性：≤0.5% - 零点漂移：±0.5% F.S - 质保12个月 |
| 5 | 红外灭菌器 | 1、热源：红外-卤钨灯 2、加热温度：900-1300℃ 3、加热区材质：石英玻璃 4、加热区尺寸：φ15*100mm 5、自动灭菌终止时间：7秒 6、红外感受器：有 7、质保12个月 |

- 火焰光度计主要技术指标

  - 接受元件:硅光电池

  - 分光方式:干涉滤色片

  - 显示方式:液晶显示读数

  - *仪器提供了三种曲线标定模式：直线法、折线法和曲线二次拟合法

  - 稳定性:用标准溶液连续进样,15s内仪器示值的相对最大变化量≤3℅.每分钟测量1次,共测定6次,仪器示值的相对最大变化量≤15℅

  - 重复性: ≤3℅

  - 线性误差：K：≤0.005mmol/L，Na：≤0.03mmol/L，

Ca：≤0.075mmol/L

  - 响应时间:＜8s

  - 样品吸喷量:＜6mL∕min

  - *测试范围：

Na：0 - 100ppm；K：0 - 100ppm；Ca：0-1000ppm；

  - *检测限：K：≤0.004mmol/L，Na：≤0.008mmol/L，Ca：≤0.050mmol/L；

12、 *仪器的结构特点：

1)带有Na、K、Ca三种滤光片，3通道检测；浓度直读.

可同时检测3种元素、显示3种元素含量；

2)带数字键触摸面板；

3)浓度直读

4)单点校正；仪器可保存校正曲线；

5)RS232接口；可外接电脑或打印机；

6)带有湿气分离器；

7)仪器带有自动熄火保护装置

- 仪器正常使用条件

a) 环境温度：+10℃～+35℃；

b) 相对湿度：≤ 85%；

c) 仪器应水平放置于无震动的工作台上，避免强光直接照射，周围无强烈的电、磁场干扰，气流影响，无影响使用的振动；

- 产品使用现场不应有易燃易爆、腐蚀性气体，并备有灭火设施；

- 电源电压220V±22V,频率50Hz±1Hz，并具有良好的接地；

- 额定功率为250W。

- 用户备有不含杂质,并燃烧稳定的液化气或丙烷

- 仪器体积、重量、成套性

  - 体积:440×310×500mm

  - 重量:12.5Kg

  - 成套性:包括主机、空气压缩机、附件备件等

  - 质保12个月

- 全自动测汞仪

一、用   途：适用于食品、药品、环境、石化、矿石、等实验室，对冻肉、奶制品、血液、尿液、食品、化妆品、土壤、淤泥、固定污染源、环境空气、煤炭、油、等各种固体、液体样品的汞含量的直接检测分析。

二、仪器原理：

1.热解析法（燃烧法）测汞组件原理：利用热分解-金汞齐-冷原子吸收原理进行汞的检测。

三、技术参数及性能要求：

1、使用环境：电源：单相230V±10%，50/60Hz；环境温度：16-35˚C；环境湿度：20%~80%RH。

2、主机、双光束光路、高、低灵敏度光学池.

*3、开机做样时间：即开即用。冷启动即可做样，有专用高分子材料自动水气去湿干燥管去除水蒸气，无需预热检测器防止水蒸气冷凝。

*4、分析速度：≤5分钟/样品，可升级复杂样品分析速度≤1分钟/样品；(提供证明文件)

5、最大样品量：固体1500mg

6、长稳精度： RSD≤1.0%

7、检出极限：0.001ng

8、测量范围：：0.001ng -1500ng汞，高低量程可自动切换。

9、具有样品自动浓缩、富集功能

*10、光学系统：光学系统在室温下工作，无需加热光学系统和检测器，以免影响仪器的稳定性和准确性。

*11、自动进样器：42位自动进样器。由电脑控制机械手臂自动进样；具有无样品数限制的连续分析功能， 紧急样品可以随时插入分析。

*12、脱水处理方式：采用去湿膜去除样品蒸汽中的水份，无需加热光学系统和检测器。

*13、兼容全自动液体测汞仪的操作系统,用户可方便的在同一套操作系统中实现热解析法与氯化亚锡还原法的操作（提供证明文件）。

*14、可以连接氯化亚锡法测汞组件，实现样品的热解析法与氯化亚锡还原法的联测与相互比对（提供证明文件）；

15、操作软件：自动样品顺序编排，便于无人操作。分析结果顺序显示，并配有图形，详细直观、便于处理。曲线校准可采用试剂溶液或标准物质，灵活实用。每一样品的所有分析参数均可详细显示，便于数据审计与再处理。用户数据报告形式可由操作者任意选择，便于不同格式的编排。

四、技术服务：

- 1、质保期12 个月（自仪器验收合格之日算起），或仪器发运之日起15个月。

- 2、供应商必需在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可仪器符合技术性能为止。

- 3、仪器所需型号的配件在最近的10年内都可以购买的到，不受供应商对仪器开发和更新换代的影响。

- 4、仪器制造商在质保期内提供中国境内培训中心, 技术人员到现场免费进行安装调试该系统，免费培训用户的操作技术人员(二人次/四天/壹台) 。提供800热线服务电话，应用技术、方法的咨询服务响应时间应不大于24小时。仪器故障时可以在2个日历日内得到相应的解决方案。

5、交货期3个月内。

*五、仪器配置：

1、测汞仪主机                   1套

2、42位全自动进样器             1套

3、催化管                       1根

4、镍舟                         42个

5、金汞齐                       1根

6、干燥管                       2根

7、石英舟                       2套

8、仪器操作软件                 1套

9、电脑、打印机                 1套

10、氧气瓶                      1套

11、减压阀                      1套

注：以上参数若出现厂家或品牌，仅供参考。

第二包：

| 序号 | 品目名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高灵敏度双扫描荧光检测器主机 | 1、激发波长：200 to 890 nm 2、发射波长：210 to 900 nm 3、数据采集模式：2维、3维 4、波长准确度：±3nm 5、灵敏度：S/N > 1000 (水的拉曼光谱） 6、信号范围：0.001 to 10，000EU 7、流通池：< 10ul，长轴向设计 8、光源：汞/弧氙灯，寿命1000小时 9、采样频率：80Hz 10、适配Waters e2695 11、XEVO-TQ-Micro 锥孔一个 12、XEVO-TQ-Micro 毛细管4根 13、12代i5台式电脑一台，屏幕27英寸。 14、质保12个月 |
| 2 | 十万分之一电子天平 | 1、天平 *1.1 测量范围120/41 g *1.2 读数精度0.002/0.005 mg *1.3 最小称量值(k=2，U=1%)，0.6mg 最小称量值(符合USP),6mg *1.4 典型重复性0.003 mg *1.5 采用后置式传感器，内置两组校正砝码，保障天平的高抗污染性，极大的延长天平使用寿命。 *1.6 配置状态指示灯系统，通过颜色直观的显示天平的状态，确保天平的正常使用。 *1.7 配置7寸具有中文界面的彩色智能触摸屏，实现安全、便捷的天平操作，即使佩戴手套也能够灵活操作，全中文操作系统。 *1.8 具备proFACT温度触发的全自动校准技术，根据温度漂移和时间设置自动触发内置砝码进行校准和线性校正，确保获得精确称量结果。 *1.9 标配红外感应控制系统，实现无需用手接触的称量操作：开关门、打印、去皮等操作，提高工作效率，降低交叉污染隐患。 *1.10 标配静电检测系统，可检测样品和/或容器上的静电荷，并提供警告，帮助客户避免静电带来的误差。 *1.11 标配网格式秤盘，增加抗污染性的同时，降低气流对称重的影响，确保获得快速、准确称量结果，标配易巧称量组件，方便客户进行去皮容器称量。 *1.12 标配电动马达驱动的全自动防风门，完全可拆卸、清洗的防风罩设计，方便对天平进行快速清洁。 *1.13 配置水平向导系统，当天平偏离水平位置时，会自动报警并在显示屏上实时显示水平调整指示，保障天平的可靠使用。 *1.14 具备权限管理系统，可对天平进行密码和权限的设置，确保天平内部设置的安全性。 *1.15标配ATC主动式温控系统，可对天平背面德电子元件进行散热处理，提高天平德稳定性，节约称量时间。 *1.16 4个USB接口，1个LAN接口，多连接口可直接与现有网络系统直接链接，也可以与现有梅特勒设备直接串联，方便数据统计的一致性和高效性。 2、去静电装置 2.1工作电压：2-3KV 由于低工作电流，所以可安全触摸 2.2工作功率：10-16Hz 2.3有效工作距离：6-10cm *2.4 采用U型外观设计，形成完整的静电场，保障均匀的消除物质表面的静电荷 *2.5 分离式电源设计，避免电源电路干扰影响去静电装置的静电消除效果 *2.6 采用场式去静电设计原理，无需样品或称量容器与去静电装置接触，即可保证消除静电，避免样品间交叉污染 *2.7 适用性强，适用于任何品牌、任何型号的电子天平，无需专机专用，避免增加仪器的操作复杂性。 2.8 便于安装携带，只需将去静电装置安装与天平室任意位置，即可完成所有天平消除静电荷的效果。 3、防震台一个 3.1 材料：全钢、 3.2 三级减震 4、12代i5台式电脑一台，屏幕27英寸。 质保12个月 |

- 全自动凯式定氮仪

一、全自动凯氏定氮仪的技术参数特点：

1.总氮检测方法：常量, 半微量氮测定(符合AOAC,IP,DIN,GB,等)

2.	最低检测限：≥0.02mg N

3.★测量量范围：0.02~200mgN

4.	重复性（RSD）: ≤1%

5.	回收率：≥99.5%（1-200mg N）

6.	自动完成样品的加水稀释、加碱、加接收液、蒸馏、滴定、排空、清洗等功能

7.	仪器采用超大8.4英寸彩色触摸显示屏，分辨率高，可以清晰的看到显示内容

8.	仪器采用智能控制面板，并且包括中文在内的8种文字菜单，可以方便快捷的操作。内置软件可以使操作者在电脑上进行仪器的操作设定，结果的处理等。支持GLP规则，支持LIMS数据交换；数据结果可通过网络，USB自动传输。

9.蒸馏时间：≥60mgN/4min ， 自动排空清洗时间≤1min

10.蒸馏能力：≥40ml/min

11.自身可储存超过100,000个测定结果，500个测定方法

12.★滴定模式：颜色滴定模式和电位滴定模式两种模式可选

（标配颜色滴定电极）

13.防喷溅保护器：玻璃或塑料可选

14.内置电子蒸汽校准控制器：可自动调控蒸汽通入量、速度及终止，并有隔热保护装置确保蒸汽发生器，高效安全，无需维护

15.双通道废液分离阀：可分别单独收集样品管、接收瓶中的废液，对环境友好。

16.★自动蒸馏模式，自动侦测仪器待机温度，自动计算蒸馏时间，提高了测量结果的准确性

17.安全功能: 开机自检功能、样品管在位感应器、防护门感应器、蒸汽发生器过热过压保护和错误提醒功能

18.★使用100ml、300ml、500ml消化管，管壁厚度≥2.3mm；收口防爆沸设计，同时兼容市面上其它品牌250ml的消化管

19.冷却水温度传感器，自动调节冷却水，结果准确，节约水源。

19.EPDM材质的密封圈具有较长的使用寿命

20.密码锁保护功能，防止非授权操作，满足实验室GLP规范

21.强大的数据传输功能，仪器可以外接天平、打印机、USB接口、网络、LIMS数据交换等

22.可以做其他蒸馏测定，如苯酚，二氧化硫，挥发性酸等的蒸馏滴定

23.★最小滴定体积：2 μl/步

24.蒸汽调节输出：30%-100%

二、快速消解仪

技术参数特点：

1．微电脑控制, 铝模块加热方式，可以同时处理1-20个样品；显示温度及剩余时间；

2. ★ 使用100ml、300ml、500ml消化管，管壁厚度≥2.3mm；收口防爆沸设计，防止溶液溅出、防止瀑沸,增加回流，提高消解效果；同时兼容市面上其它品牌250ml的消化管；

3. 每个样品管对应独立的密封,无有害气体的泄漏；

4. 铝块中空设计，加热槽深度达到6cm,大大提高了加热效率,室温加热到420℃仅需20min；大大节省样品消化时间；

5.	消解仪设有状态提示：如到达消解温度和消解完成时都有提示音；

6. 消解仪设有安全保护功能，如过温保护、防腐保护和断电保护等；

7. ★自动提升、下降消化管架及控制消解开始时间，所有的消解方法参数可存储，实现无人看守操作

8. 最大功率2300W；

9. 温度范围30℃-450℃；

10. 温度精度 ±1℃；

11. 具有UL/CSA, CE 认证，提供IQ/OQ验证。

配置清单：

| 包括： | 1.主机 |
| --- | --- |
|  | 一个样品管夹 |
|  | 2个10升试剂桶 |
|  | 2个20升试剂桶 |
|  | 消化管接头 |
|  | 标准抽吸模块 |
|  | 100根样品消化管管（300ml） |
|  | 标配颜色电极1支，另配PH电极1支 |
|  | 20位消化管架4个 |
|  | 2.附属配件 |
|  | 20位消化系统1台 |
|  | 24位自动进样器1台 |
|  | 另配自动蒸馏仪1台 |
|  | 配套台式电脑1台 |
|  | 冷却循环水机 1台 |

4.售后服务

正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在新疆境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在新疆境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有服务,包括备用零配件及消耗品。

安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。

4.1质保期：验收合格后，质量保证期一年，终身维修。

4.2故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知1日内派维修人员到达用户现场维修。

4.3技术资料：免费提供该设备全套技术资料；如有可能欢迎同时提供中文资料。

4.4验收：仪器设备到达最终用户后，由用户提供验收条件，供应商应即时派维修人员前往验收。

定货量:1台

交货期：合同签订后60天

注：以上参数若出现厂家或品牌，仅供参考。

# 第五部分 投标文件格式

（如未提供格式，格式自拟）

投标文件封面自拟需包含（项目名称、项目编号、投标人名称、地址等招标文件要求的关键信息）

附件一

投  标  函

（采购人）：

经研究，我们决定参加编号为项目的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 我方提交投标文件，开标一览表：一份（投标函、投标报价表)（单独密封）；投标文件:一正、四副（投标文件签字或盖章要求：按照招标文件规定签字盖章，否则视为无效标，副本可为正本复印件。）；另附：投标文件电子版（PDF格式）光盘和U盘各1份，密封在开标一览表封袋中。

二、我公司将积极响应贵方参加本次招标活动，经过对本项目招标文件的详细阅读，对招标文件无疑问，编制投标文件的时间充足，对招标文件中的递交截止时间无异议；

三、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、按质、按量履约，并承诺若我方中标绝不分包、转包任务；

四、我方理解，报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交人的权利；

五、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

六、我方同意按招标文件的规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守贵方有关评标的各项规定；

七、我方的投标文件有效期为90天。

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

年月日

附表二

法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

1、法定代表人身份证明

（采购人）：

兹证明 同志在我单位任 （职务），是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名U   （亲笔签字）  性别： 年龄：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：邮编：

单位名称：（公章）

年月日

附：法定代表人《居民身份证》正反面复印件：

注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。

2、法定代表人授权委托书

本授权声明：注册于中华人民共和国的  （投标人名称、住址）  的法定代表人  （法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权在下面签字的  （被授权人的姓名、职务）  为本公司的合法代理人，就此次 （项目名称、项目包段），招标编号为（项目编号）的 （采购内容） 的投标及合同的执行、完成和后期质保，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此证明。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

法人签字或盖章：

代理（被授权人）签字或盖章：

代理（被授权人）职务：

（单位公章）

20年月日

背面

正面

法定代表人身份彩色扫描件：

授权人身份证彩色扫描件：

背面

正面

注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。

附表三

报 价 一 览 表

| 投标人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 授权代表 |  | 联系电话 |  |
| 投标项目名称 |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |
| 投标总价（元） | ￥（小写）： 人民币（大写）： |  |  |
| 交货期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |

单位公章：                               法定代表人或授权代表签字：

日期：年月日

附表四

明细报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 |  | 单价（元） | 数量（批） | 品牌 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标 报价总计（元） |  | ￥： 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |

注：供应商应根据服务内容分项进行填报，表中表格行数可自行添加。投标人按照服务内容作完整唯一的报价，投标报价必须包含项目所有的费用（包括项目检验费、买样费、差旅费等所有费用）。

招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的劳务、税金等其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

单位公章：                       法定代表人或授权代表签字：

日期： 年 月 日
附表五

供应商基本情况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定 代表人 |  |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 近三年内经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  | 资产 情况 | 净资产 万元 |  | 固定资产原值: 万元 固定资产净值: 万元 |  |
|  |  | 负债 万元 |  |  |  |
| 财务状况 （上年度） | 年份 | 主营收入（万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
|  | 年 |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

单位公章：               法定代表人或授权代表签字：

日期： 年 月 日

附表六

投标人近三年（2019年1月1日至今）项目业绩表

项目名称：

项目编号：                                          填表日期：   年   月   日

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签约时间 | 联系人、联系方式 | 完成 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：承接项目的合同复印件或中标通知书复印件。

投标人法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：

投标人盖章：

2022年 月 日

注：业绩内容必须按级别分别填写并按填写顺序附合同复印件或中标通知书复印件。投标单位须对提交的业绩真实性做出承诺（格式自拟），如不真实，将按照有关规定处理。

附表七

商务条款偏离表

| 条款号 | 招标文件条款内容 | 招标人响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

声明：除本偏离表所列的偏离外，其它均完全响应“招标文件”中的要求。

投标人：（单位全称） （盖章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

日期：年月日

注：如无偏差，投标人不需要填表，但应声明：“本投标文件完全响应招标文件所有条款的要求，无偏离。”

附表八

供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明

我方参加（项目名称、编号）的投标，本单位郑重声明，如我方获得中标资格，我方保证具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并承诺如下:

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)法律、行政法规规定的其他条件。

(五)我公司已完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。

特此声明

声明单位 ：（签章）

单位法人（或授权代理人）：（签字）

年   月   日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方参加（项目名称、编号）的投标，本单位郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的投标人条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

声明单位 ：（签章）

单位法人（或授权代理人）：（签字）

年   月   日

附表九

信用查询

投标人不得为国家企业信用信息公示系统及“信用中国”网站上列入（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），信用信息截止时点为开标当日

示例：

- 信用中国失信被执行人截图

2.信用中国重大税收违法失信主体名单

3、政府采购严重违法失信行为记录名单

4.中国政府采购网站的政府采购严重违法失信行为名单

限制行为

- 投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

投标人提供相关承诺函（自拟格式）并加盖投标人单位公章

附表十

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：        年    月    日

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011] 300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）相关规定。

2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与后面的报价一栏表保持一致。

3、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

附表十一

残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：	（盖章）

法定代表人或被授权人：		（签字）

日	期：	年	月	日

说明：1.填写前请认真阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购 政策的通知》（财库〔2017〕141 号）相关规定。

2.残疾人福利性单位应在本声明函后提供相关证明材料。

3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

附表十二

本项目拟投入人员情况表

技术服务人员一览表

| 姓 名 | 本项目 拟任职务 | 技术 职称 | 学历 | 身份证号 | 主要资历及 担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如供应商成交，技术服务人员必须按本表承诺人员实施，不得擅自更换；

投标人名称（盖章）：                       法定代表人或授权代表签字：

附：社保证明（复印件）。

日 期：

附表十三

反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合政府采购的工作，我们供应商承诺如下：

1、不以各种名义给采购人或采购代理机构借或送现金、有价证券及物品;

2、不以个人名义邀请采购人或采购代理机构工作人员参与考察旅游活动和宴请活动；

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

如违反其中一项，采购人或采购代理机构将向新疆维吾尔自治区政府采购管理办公室反映将其列入政府采购黑名单并终止竞标资格，今后不得参与新疆维吾尔自治区政府采购招投标活动，触犯法律由司法部门处理。

承诺单位 ：（签章）

单位法人（或授权代理人）：（签字）

年   月   日

附表十四

技术条款偏差表

项目名称:

项目编号：

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容 |
| --- | --- | --- |

注：凡投标文件中所投服务内容、要求、质量标准必须在此表中列出，投标人应对照招标文件要求逐条列出并在偏差内容“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，禁止左右粘贴，需对所投内容实质性描述。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：	年	月	 日

附表十五

投标保证金缴纳凭证

我方于	年	月	 日参加	（项目名称）   的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者涉及招标文件规定的保证金不予退还条款，投标保证金不予退还。

保证金收据或缴款证明（银行汇款单）

投标人：	（盖章）

法定代表人或被授权人：	（签字）

日	期：	年	月	日

附表十六

关于资格的声明函

关于（项目名称）项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供本项目中的相关设备，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：	（盖章）

法定代表人或被授权人：	（签字）

日	期：	年	月	日

附表十七：所投产品彩页及详细描述（进口设备需提供厂家授权）

附表十八：售后服务方案（包含但不限于安装方案，安装进度、售后服务、应急响应、培训方案）

其它资料（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）：