泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目

（标项1-标项5）

招 标 文 件

项目编号：ZPDL(2023)037

采 购 人：     泽普县维吾尔医医院

联 系 人：   阿布都萨塔尔·阿不力米提

联系电话：      13779713057

代理机构： 喀什联胜项目管理有限责任公司

联 系 人：            巩俪

联系电话：          19190038815

日期：2023年9月

目   录

第1章  供应商须知	4

一   总 则	4

二   招标文件	5

三   投标文件的编制	6

四   投标文件的递交	8

五   开标及评标	9

六   确定中标	14

第2章  投标文件格式	20

第一部分 开标一览表及资格证明文件	20

1.开标一览表；	21

2.具有有效的营业执照；	21

3.【标项1】供应商须具备建设行政主管部门核发的有效期内电力工程施工总承包叁级（含）以上资质和具备承装（修、试）电力设施许可证（承装类、承修类、承试类四级（含）以上许可）；	21

【标项3】所投设备为二类、三类医疗器械的，须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及《医疗器械注册证》；	21

4.提供法定代表人资格证明(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；	22

5.提供近两年内任意一年的财务审计报告（新成立未满一年的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）；	23

6.提供依法缴纳近六个月内任意一个月社会保险证明；	23

7.提供依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明；	23

8.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）	23

9.参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；	23

10.缴纳投标保证金的有效凭证；	24

11.银行开户许可证复印件或银行基本账户信息(包含：银行账号及开户行名称）；	24

12.供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。	24

第二部分  商务及技术文件	25

1.投标书	26

2.投标分项报价表	27

3.货物说明一览表	29

4.技术规格偏离表	30

5.商务条款偏离表	31

6-1中小企业声明函	32

6-2 残疾人福利性单位声明函	35

7.供应商关联单位的说明（格式自拟）	35

8.供应商可提供有利于投标的其他证明材料	35

9.投标文件格式范本	36

第3章  投标邀请	38

泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目更正公告	42

第4章  供应商须知资料表	43

第5章  货物内容及项目要求	47

标项1：喀什地区泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目（配电变压器安装）	47

一、货物需求：	47

二、项目要求：	51

标项2：喀什地区泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目（污水处理设备）	54

一、货物需求	54

二、项目要求：	57

标项3：喀什地区泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目（医疗设备）	59

一、货物需求：	59

二、项目要求：	96

标项4：喀什地区泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目（远程会诊设备）	99

一、货物需求：	99

二、项目要求：	105

标项5：喀什地区泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目（附属配套）	108

一、货物需求：	108

二、项目要求：	114

第6章  评标方法和标准	116

初步评审—资格性审查表	121

初步评审—符合性审查表	122

综合评分表（标项1）	123

综合评分表（标项2）	125

综合评分表（标项3）	128

综合评分表（标项4）	130

综合评分表（标项5）	132

第7章  政府采购合同	135

招 标 文 件

项目编号：ZPDL(2023)037

第 一 册

# 第1章  供应商须知

一   总 则

- 采购人、采购代理机构及供应商

- 1.1   采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见供应商须知资料表。

- 1.2   采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知资料表。

- 1.3   供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1   在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2   具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合供应商须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如供应商须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

- 资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知资料表。

2.3    供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

- 投标费用

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

- 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

1 供应商须知

2投标文件格式

第二册

3 投标邀请

4 供应商须知资料表

5 货物内容及项目要求

6 评标方法和标准

第三册

7 政府采购合同格式

5.2    如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

- 招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

- 投标截止时间的顺延

为使供应商准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，供应商可对招标文件其中某一个或几个分包服务进行投标，除非在供应商须知资料表中另有规定。

8.2     供应商应当对所投分包招标文件中“货物内容及项目要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件构成

9.1    供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，根据平台关联点上传对应佐证资料，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合并成完整一册上传至政采云平台。供应商应承担上传失误产生的任何后果。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

- 证明投标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件。

10.1	供应商应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	设备主要技术指标的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

- 投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	供应商应在投标分项报价表上标明投标相关货物的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写；

11.4	供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

- 投标保证金

12.1	供应商应提交供应商须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	供应商存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担开户行银行保函原件。

12.4	供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，供应商则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如供应商未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。供应商应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担开户行银行保函不予退回。

12.7    因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

- 投标有效期

13.1	投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商延长投标文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 投标文件的签署及规定（所有供应商在招标结束后3天内邮寄投标文件）

14.1	供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和上传投标文件。

## 四   投标文件的递交

- 15.投标文件的递交（所有供应商在招标结束后3天内邮寄投标文件）

15.1为方便评审及进行资格审查，投标单位应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件， 投标单位须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标单位的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即投标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）

15.2 供应商因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效文件。

- 15.3 电子投标文件具有法律效力,与其他形式的响应文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

- 15.4 所有供应商在招标结束后3天内邮寄投标文件：投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章并加盖单位公章。如对投标文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

- 16.投标截止

16.1	供应商应在供应商须知资料表中规定的投标截止时间前，将投标文件上传到公开招标公告中规定的地点。解密时间30分钟，逾期未解密的视为投标无效。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后上传的投标文件。

- 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	在投标截止时间后上传的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2	上传投标文件以后，如果供应商要进行修改或撤回投标，供应商对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

173	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受供应商主动对其投标文件做任何修改。

17.4	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

- 18.开标

18.1供应商按照须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定时间内上传投标文件。

18.2到投标截止时间，对供应商上传的投标文件进行解密，解密时长为30分钟。供应商须在规定时间内使用CA锁在政采云平台解密，解密失败或未在规定时间内解密，将无法参加下一阶段的投标，将被认定为无效投标。请供应商提前调试好CA锁，确定在操作时能正常使用。

18.3在开标记录时，代理机构开启签字时段，须供应商使用CA锁在政采云平台进行签字确认报价。

18.4采购人登录政采云平台对供应商的资格证明材料进行审查。

- 19.资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商及其服务的资格进行审查，本项目审查内容如下：

本项目资格审查资料须附在投标文件中：

- 具有有效的营业执照；

（2）【标项1】供应商须具备建设行政主管部门核发的有效期内电力工程施工总承包叁级（含）以上资质和具备承装（修、试）电力设施许可证（承装类、承修类、承试类四级（含）以上许可）；

【标项3】所投设备为二类、三类医疗器械的，须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及《医疗器械注册证》；

（3）提供法定代表人资格证明(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

（4）提供近两年内任意一年的财务审计报告（新成立未满一年的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）；

（5）提供依法缴纳近六个月内任意一个月社会保险证明；

（6）提供依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明；

（7）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）；

（8）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

（9）缴纳投标保证金的有效凭证。

各供应商应注意以下事项：①本项目要求各投标供应商“提供依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明”，若供应商某月税收为零申报，须提供加盖税务局公章的无欠税证明或申报成功网页截图（供应商可自主登录“国家税务总局电子税务局”12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main——税费申报及缴纳——申报结果查询）。②税务局代收的社保缴费证明不可作为本项目的完税证明（“税种”不可为养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）。

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：供应商在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3  按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。本项目依法组建5名评标委员成员会负责评标工作。

- 20.投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求供应商对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  供应商的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同供应商以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的供应商；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

20.5   供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

- 21投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。本项目接受偏离，投标供应商提供参数中出现正偏离加分、负偏离扣分。

- 22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- （1）未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- （2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- （3）未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- （4）与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；

- （5）属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- （6）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应                    商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

- （7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （8）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

22.3   有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

23.3   本项目不专门面向中小企业采购。根据《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问 题 的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，其中小型、微型及小微企业在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小型、微型及小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。

- 24.废标

24.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

- 26.中标候选人的确定原则及标准

对实质上响应招标文件的供应商按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

- 27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按供应商须知资料表中规定数量推荐中标候

选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

- 28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的供应商不承担任何责任。

- 29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2	中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的供应商未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

- 30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

- 31.履约保证金

31.1	中标人应按照供应商须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担开户行银行保函。

- 32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

- 33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见供应商须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 供应商递交的投标担开户行银行保函和履约担开户行银行保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见供应商须知资料表。

- 34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按供应商须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

- 35.人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

- 36.质疑与接收

36.1  供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  供应商对本项目提出质疑，必须按照相关法律法规的要求和程序，提供的质疑材料必须具备事实依据和法律依据。质疑函应当包含具体的质疑事项及事实依据，不得进行虚假及恶意质疑，如所提供的质疑材料出现恶意诋毁或与事实不符等现象，我公司将该企业的行为上报相应主管部门。

36.3  投诉的事项应当包含投诉的请求和法律依据，投诉的事项不得超出所质疑事项的范围。投诉人有捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料的行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

36.4 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.5  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知资料表。

36.6   供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

36.7   供应商有权提出一次质疑，不能多次提出。

36.8   对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.9  对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.10  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

36.11  提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

36.12  质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

36.13 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

36.14  质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

36.15  质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

36.16  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

36.17  质疑的处理和答复

36.18  采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

36.19  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

36.20  对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

36.21  质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

36.22  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.23  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.24  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

36.25 质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑人的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               标项：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分标项。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第2章  投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

1.开标一览表；

2.具有有效的营业执照；

3.【标项1】供应商须具备建设行政主管部门核发的有效期内电力工程施工总承包叁级（含）以上资质和具备承装（修、试）电力设施许可证（承装类、承修类、承试类四级（含）以上许可）；

【标项3】所投设备为二类、三类医疗器械的，须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及《医疗器械注册证》；

4.提供法定代表人资格证明(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

5.提供近两年内任意一年的财务审计报告（新成立未满一年的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）；

6.提供依法缴纳近六个月内任意一个月社会保险证明；

7.提供依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明；

8.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）；

9.参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

10.缴纳投标保证金的有效凭证；

11.银行开户许可证复印件或银行基本账户信息(包含：银行账号及开户行名称）；

12.供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。

各供应商应注意以下事项：①本项目要求各投标供应商“提供依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明”，若供应商某月税收为零申报，须提供加盖税务局公章的无欠税证明或申报成功网页截图（供应商可自主登录“国家税务总局电子税务局”12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main——税费申报及缴纳——申报结果查询）。②税务局代收的社保缴费证明不可作为本项目的完税证明（“税种”不可为养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）。

## 1.开标一览表；

开标一览表

项目名称：　                  项目编号：

报价单位：人民币   元         标项：

| 名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）:

注:1、此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2、投标商报价时包含税费等一切与本次项目相关的费用。

## 2.具有有效的营业执照；

## 3.【标项1】供应商须具备建设行政主管部门核发的有效期内电力工程施工总承包叁级（含）以上资质和具备承装（修、试）电力设施许可证（承装类、承修类、承试类四级（含）以上许可）；

## 【标项3】所投设备为二类、三类医疗器械的，须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及《医疗器械注册证》；

- 4.提供法定代表人资格证明(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

法定代表人身份证明

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                 单位：

附：代表人性别：           年龄：           身份证号码：

联系电话：

具有有效的营业执照号码：                      经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、提供身份证正反面。

3、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

供应商（公章）：

法定代表人（签/章）：

日期：

说明：1.供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。

2.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

5.提供近两年内任意一年的财务审计报告（新成立未满一年的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）；

## 6.提供依法缴纳近六个月内任意一个月社会保险证明；

## 7.提供依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明；

8.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）

9.参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

## 10.缴纳投标保证金的有效凭证；

（注：本项目以缴纳投标保证金的有效凭证复印件加盖公章为准。）

缴纳投标保证金的有效凭证复印件（银行转账回执单或保函等）

## 11.银行开户许可证复印件或银行基本账户信息(包含：银行账号及开户行名称）；

## 12.供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。

第二部分  商务及技术文件

1.投标书

2.投标分项报价表

3.货物说明一览表

4.技术规格偏离表

5.商务条款偏离表

6-1中小企业声明函

6-2 残疾人福利性单位声明函

7.供应商关联单位的说明

8.投标文件格式范本

## 1.投标书

致：

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）上传投标文件，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人（签/章）

供应商名称（公章）

供应商开户银行（全称）

供应商银行帐号

日 期

## 2.投标分项报价表

项目名称:                      项目编号:                       　 　          报价单位：人民币           元  标项：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 生产厂家名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人(签/章):

日期 ：

注:1.如果供应商认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

备品备件设备分项报价表

|  | 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保期外设备报价 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价（质保期外设备报价）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期内免费设备 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人(签/章):

日期 ：

注：1、 表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料，但不可减少。

2、备品备件设备分项报价仅供采购人在设备发生故障情况下采用此报价，填写此表时请谨慎。备品备件分为两部分（1、质保期内免费的备品备件、2、质保期外备品备件报价）

3、备品备件设备分项报价不合计于投标报价表总价，单独名列即可。

4、在设备维修和维护过程中，用来更换已经磨损，不能继续使用或损坏的零件和修复件。而为了缩短设备维修的停机维修时间，减少停机损失，供应质量优良的备件，可以保证修理质量和修理周期，提高设备的可靠性，有效率。备件管理工作的重点首先是满足关键设备对维修备件的需要，保证关键设备的正常运行，尽量减少停机损失。

## 3.货物说明一览表

项目名称:                    项目编号:               标项：

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人(签/章):

日期 ：

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 4.技术规格偏离表

项目名称:                       项目编号:           标项：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人(签/章):

日期 ：

## 5.商务条款偏离表

项目名称:                      项目编号:         标项：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人(签/章):

日期 ：

## 6-1中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

本项目所属行业为：标项1：建筑业。标项2：其他未列明行业。标项3：工业。标项4：零售业。标项5：零售业。

注：潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的

中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

6-2 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（公章）：______________

日  期：_____________________________________________

## 7.供应商关联单位的说明（格式自拟）

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 8.供应商可提供有利于投标的其他证明材料

## 9.投标文件格式范本

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊项目 项目编号 ＊＊＊ 标项：＊＊＊ 投 标 文 件 供 应 商： （公章） 项目名称： 项目编号： 联 系 人： 电 话： 地 址： 注：在2023年＊月＊日＊午＊＊时＊＊分之前不得启封

招 标 文 件

项目编号：ZPDL(2023)037

第 二 册

# 第3章  投标邀请

泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目

公开招标公告

项目概况

泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目的潜在供应商应在政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）获取招标文件，并于2023年9月28日10:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：ZPDL(2023)037

2.项目名称：泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目

3.采购方式：公开招标

4.总预算金额（元）：6932994

5.最高限价（元）：1028373，641900，4529650，245048，488023

6.采购需求：

标项一：

标项名称：喀什地区泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目（配电变压器安装）

数量：1批

预算金额（元）：1028373

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：喀什地区泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目（配电变压器安装）

备注：无

标项二：

标项名称：喀什地区泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目（污水处理设备）

数量：1批

预算金额（元）：641900

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：喀什地区泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目（污水处理设备）

备注：无

标项三：

标项名称：喀什地区泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目（医疗设备）

数量：1批

预算金额（元）：4529650

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：喀什地区泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目（医疗设备）

备注：无

标项四：

标项名称：喀什地区泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目（远程会诊设备）

数量：1批

预算金额（元）：245048

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：喀什地区泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目（远程会诊设备）

备注：无

标项五：

标项名称：喀什地区泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目（附属配套）

数量：1批

预算金额（元）：488023

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：喀什地区泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目（附属配套）

备注：无

合同履约期限：分标1、2、3、4、5，详见招标文件。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

【标项1】供应商须具备建设行政主管部门核发的有效期内电力工程施工总承包叁级（含）以上资质和具备承装（修、试）电力设施许可证（承装类、承修类、承试类四级（含）以上许可）；

【标项3】所投设备为二类、三类医疗器械的，须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及《医疗器械注册证》；

三、获取招标文件

获取时间：2023年9月8日至2023年9月15日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

获取方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）

获取地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

售价（元）：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年9月28日10:30（北京时间）

投标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

开标时间：2023年9月28日10:30（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其它补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290(喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话15001465669)。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。

7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：泽普县维吾尔医医院

地    址：泽普县维吾尔医医院

联 系 人：阿布都萨塔尔·阿不力米提

联系方式：13779713057

2.采购代理机构信息

名    称：喀什联胜项目管理有限责任公司

地    址：喀什地区莎车县新盛锦绣嘉园 1幢2单元1号

联 系 人：巩丽

联系方式：19190038815

喀什联胜项目管理有限责任公司

2023年9月8日

泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZPDL(2023)037

原公告的采购项目名称：泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目

首次公告日期：2023年9月8日

二、更正信息

更正事项：1.采购文件、采购公告

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购公告 | 三、获取招标文件 获取时间：2023年9月8日至2023年9月15日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外） 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间：2023年9月28日10:30（北京时间） 开标时间：2023年9月28日10:30（北京时间） | 三、获取招标文件 获取时间：2023年9月8日至2023年9月20日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外） 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间：2023年9月28日11:30（北京时间） 开标时间：2023年9月28日11:30（北京时间） |
| 2 | 采购文件 | 第5章 货物内容及项目要求 | 详见附件 |

更正日期：2023年9月13日

三、其他补充事宜

无

四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：泽普县维吾尔医医院

地    址：泽普县维吾尔医医院

联 系 人：阿布都萨塔尔·阿不力米提

联系方式：13779713057

2.采购代理机构信息

名    称：喀什联胜项目管理有限责任公司

地    址：喀什地区莎车县新盛锦绣嘉园 1幢2单元1号

联 系 人：巩丽

联系方式：19190038815

第4章  供应商须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：泽普县维吾尔医医院 联系人：阿布都萨塔尔·阿不力米提 联系电话：13779713057 |
| 1.2 | 采购代理机构：喀什联胜项目管理有限责任公司 地址：喀什地区莎车县新盛锦绣嘉园 1幢2单元1号 业务联系人：巩丽 联系电话： 19190038815 |
| 1.3.4 | 合格供应商的资格要求：（须将以下资格证明材料附在投标文件中） （1）具有有效的营业执照； （2）【标项1】供应商须具备建设行政主管部门核发的有效期内电力工程施工总承包叁级（含）以上资质和具备承装（修、试）电力设施许可证（承装类、承修类、承试类四级（含）以上许可）； 【标项3】所投设备为二类、三类医疗器械的，须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及《医疗器械注册证》； （3）提供法定代表人资格证明(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)； （4）提供近两年内任意一年的财务审计报告（新成立未满一年的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）； （5）提供依法缴纳近六个月内任意一个月社会保险证明； （6）提供依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明； （7）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）； （8）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； （9）缴纳投标保证金的有效凭证。 各供应商应注意以下事项：①本项目要求各投标供应商“提供依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明”，若供应商某月税收为零申报，须提供加盖税务局公章的无欠税证明或申报成功网页截图（供应商可自主登录“国家税务总局电子税务局”12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main——税费申报及缴纳——申报结果查询）。②税务局代收的社保缴费证明不可作为本项目的完税证明（“税种”不可为养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）。 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 （是、否） |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 总预算金额：6932994元。标项1：1028373元；标项2：641900元；标项3：4529650元；标项4：245048元；标项5：488023元； |
| 12.1 | 投标保证金形式： ☑保函 ☑电汇 ☑支票 ☑对公转账 投标保证金金额： 标项1：小写：20000元（大写：贰万元整）。 标项2：小写：12000元（大写：壹万贰仟元整）。 标项3：小写：90000元（大写：玖万元整）。 标项4：小写：4000元（大写：肆仟元整）。 标项5：小写：9000元（大写：玖仟元整）。 （按照预算金额2%以内的整数计算） 投标保证金收款人： 单位名称：喀什联胜项目管理有限责任公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司莎车新城路支行 账 号：3012372109200120552（电汇时请在汇款备注栏注明项目名称及标项（如有），并注明是投标保证金，否则视为无效投标保证金） 行 号：102894600014 财务室联系人及联系方式：19190038815 A:缴纳投标保证金保证金要求：（1）投标保证金必须在开标前提交到代理机构账户中。不接受现金及任何个人、分公司汇款。供应商向银行办理保证金汇（转）款时，应在用途栏（备注栏）注明项目名称及标项（如有），并注明是投标保证金字样，如填写字数有要求可简写项目名称与标项（如有），由于未按要求注明信息而导致的一切后果由供应商自行承担。 - 供应商以保函形式提交投标保证金的，须在投标截止时间前到我公司换取保函收据，投标文件须放保函及“银行基本账户开户许可证”或“基本存款账户信息”复印件。注：以支票形式提供投标保证金的须在投标截止时间前到我公司换取支票收据，投标文件内须放支票复印件。 - B：退投标保证金：（1）根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和货物招标投标管理办法》第三十八条供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 - （2）开标结束后3天内打印两套上传的投标文件胶装后加盖鲜公章送到代理机构办公室。 - （3）中标供应商的投标保证金在与采购单位签订合同后，把合同扫描件发送至邮箱2723087503@qq.com后，当日或次日即原账户退回。 |
| 13.1 | 投标有效期： 60 日历日 |
| 14.1 | （1）本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290（喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话15001465669） （2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 （3）各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 （4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 （5）供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。 （6）投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。 （7）供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 （8）各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即投标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传完整版的电子投标文件后缀为.bfbs，包含第一部分开标一览表及资格证明文件、第二部分商务及技术文件） （9）各供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，根据平台关联点上传对应佐证资料，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合并成完整一册上传至政采云平台。 （10）解密时长为30分钟，超出解密时长，作无效投标处理。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2023年9月28日11:30（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2023年9月28日11:30（北京时间） 开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login） |
| 23.2 | 评标方法：适用 综合评分法 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量： 3 |
| 27 | 采购人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 （是、否） |
| 31.1 | 履约保证金金额：合同总价的 10% （不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金形式： ☑保函 ☑电汇 ☑支票 ☑对公转账 提交履约保证金的时间：签订合同前打入甲方指定账户 注：双方可以通过协商另行约定其他退还时间和方式及用途。 |
| 32 | 招标代理服务费（中标服务费）：根据发改价格[2015]299文件：按中标价的1.2%收取（由中标供应商领取中标通知书时一次性支付） 支付形式： 对公转账 支付时间： 领取中标通知书时 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |

第5章  货物内容及项目要求

- 标项1：喀什地区泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目（配电变压器安装）

- 一、货物需求：

- 喀什地区泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目（配电变压器安装）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PD2101A11001 | 变压器 | 1、名称:10千伏干式变压器 2、规格:SCB10-1250KVA | 台 | 1 |  |
| 2 | PD2102B16001 | 高压配电柜 | 1、名称:10千伏高压进线柜 2、规格:HXGN-12-电源进线柜 | 台 | 2 |  |
| 3 | PD2102B16002 | 高压配电柜 | 1、名称:10千伏高压PT柜 2、规格:HXGN-12-PT柜 | 台 | 2 |  |
| 4 | PD2102B16005 | 高压配电柜 | 1、名称:10千伏高压出线柜 2、规格:HXGN-12-出线柜 | 台 | 1 |  |
| 5 | PD2102B16003 | 高压配电柜 | 1、名称:10千伏双电源切换柜 2、规格:HXGN-12-双电源切换柜 | 台 | 1 |  |
| 6 | PD2102B16004 | 高压配电柜 | 1、名称:10千伏高压计量柜 2、规格:HXGN-12-计量柜 | 台 | 2 |  |
| 7 | PD2102C16001 | 高压连接母线 | 1、母线型号、规格:10千伏铜排母线 | m | 6 |  |
| 8 | PD2102B17001 | 低压配电柜 | 1、名称:0.4千伏低压进线柜 2、规格:GGD柜 | 台 | 1 |  |
| 9 | PD2102B17002 | 低压配电柜 | 1、名称:0.4千伏低压补偿柜 2、规格:GGD柜 | 台 | 2 |  |
| 10 | PD2102B17003 | 低压配电柜 | 1、名称:0.4千伏低压出线柜 2、规格:GGD柜 | 台 | 3 |  |
| 11 | PD2102C17008 | 低压连接母线 | 1、名称:低压封闭母线 2、额定电流:1000A | m | 6 |  |
| 12 | B00100400508 | 发电机 | 1、名称:发电机 2、型号:1200 KW 3、备注:含安装 | 台 | 1 |  |
| 13 | PD2102C17001 | 密集母线 | 1、名称:发电机用密集母线 | m | 30 |  |
| 14 | PD2107N11001 | 变压器系统调试 | 1、名称:10千伏变压器调试 2、规格:SCB10-1250KVA | 系统 | 1 |  |
| 15 | PD2107N13001 | 母线系统系统调试 | 1、电压等级:1KV 2、名称:低压配电柜调试 | 段 | 6 |  |
| 16 | PD1101A12001 | 12米电杆杆坑开挖及复测分坑 | 1、土壤、岩石类别:普通土 2、开挖（凿） 深度:1.9米 | 个 | 10 |  |
| 17 | PD1101A12002 | 拉线坑开挖 | 1、土壤、岩石类别:普通土 2、开挖（凿） 深度:2.2米 3、说明:LP10,拉线盘坑 | 个 | 4 |  |
| 18 | PX1201B13005 | 拉盘安装 | 1、名称:拉盘 2、规格:LP10-05 3、每块重量:117kg | 块 | 4 |  |
| 19 | PX1201B13007 | 卡盘安装 | 1、名称:卡盘 2、规格:KP12-3 3、每块重量:175kg | 块 | 10 |  |
| 20 | PD1101F18001 | 电杆防腐 | 1、名称:电杆防腐 2、防腐、防潮做法:三油两布 3、防腐部位:12米电杆根部 | 基 | 10 |  |
| 21 | PD1101F18002 | 底、拉、卡盘防腐 | 1、名称:底、拉、卡盘防腐 2、防腐、防潮做法:防腐漆两遍 3、防腐部位:基础表面 | 平方米 | 23.2 |  |
| 22 | PD1101F18003 | 拉线棒防腐 | 1、名称:拉线棒防腐 2、防腐、防潮做法:三油两布 | 根 | 4 |  |
| 23 | PX1301D11002 | 电杆组立 | 1、名称:电杆组立 2、规格:锥形水泥杆，非预应力，整根杆，12m,190mm,M 3、每基重量:1120 4、杆高:12 | 基 | 10 |  |
| 24 | B01001001100 | 直线双顶抱箍 | 1、名称:直线双顶抱箍 2、型号:D200-6*60 | 个 | 4 |  |
| 25 | B01001001007 | 耐张顶抱箍 | 1、名称:耐张顶抱箍 2、型号:D190 | 个 | 6 |  |
| 26 | B01001001009 | U型抱箍 | 1、名称:U型抱箍 2、型号:U18-200 | 套 | 6 |  |
| 27 | B01001001101 | 直线横担 | 1、名称:直线横担 2、型号:HDKB1-17/9010 φ205 | 套 | 6 |  |
| 28 | B01001001013 | 耐张横担 | 1、名称:耐张横担 2、型号:HDKB3-15/8010 φ210 | 套 | 4 |  |
| 29 | PX1301D13005 | 钢绞线安装 | 1、名称:拉线制作 2、材质:GJ-50 3、规格:LB18*2.5 4、拉线型式:普通拉线 | m | 60 |  |
| 30 | PX1301D14009 | 悬式绝缘子 | 1、规格:U70B/146 2、名称:盘型悬式瓷绝缘子 3、电压等级:10kV | 只 | 24 |  |
| 31 | PX1301D14018 | 柱式绝缘子 | 1、名称:柱式绝缘子 2、规格:R12.5ET150N 3、电压等级:10千伏 | 只 | 24 |  |
| 32 | PX1301D14007 | 拉紧绝缘子 | 1、名称:拉紧绝缘子 2、规格:JH10-90 3、电压等级:10千伏 | 只 | 4 |  |
| 33 | PX1301D14105 | 耐张线夹 | 1、名称:耐张线夹 2、规格:NXL-3 | 个 | 12 |  |
| 34 | PX1301D13022 | UT型线夹 | 1、名称:UT型线夹 2、规格:NUT-2 | 个 | 4 |  |
| 35 | PX1301D13023 | 楔型线夹 | 1、名称:楔型线夹 2、规格:NX-2 | 个 | 12 |  |
| 36 | PD2102G15005 | 并沟线夹 | 1、名称:并沟线夹 2、型号:JBB-2 | 只 | 24 |  |
| 37 | PX1301D14011 | 直角挂板 | 1、名称:直角挂板 2、规格:Z-7 | 个 | 12 |  |
| 38 | PX1301D14012 | 球头挂环 | 1、名称:球头挂环 2、规格:QP-7 | 个 | 16 |  |
| 39 | PX1301D14013 | 碗头挂环 | 1、名称:碗头挂环 2、规格:WS-7 | 个 | 16 |  |
| 40 | PX1301D13024 | 平行挂板 | 1、名称:平行挂板 2、规格:PD-12 | 个 | 4 |  |
| 41 | B01001001056 | 拉线棒 | 1、名称:拉线棒 2、型号:LB20-2500 | 根 | 4 |  |
| 42 | B01001001059 | 拉盘环 | 1、名称:拉盘环 2、型号:LH-24 | 付 | 4 |  |
| 43 | B01001001004 | 拉线联板 | 1、名称:拉线联板 2、型号:L-190 | 付 | 4 |  |
| 44 | B01001001010 | 杆号牌 | 1、名称:拉线联板 2、型号:L-190 | 块 | 10 |  |
| 45 | PX1401E11004 | 导线架设 | 1、名称:导线架设 2、材质:绝缘钢芯铝绞线 3、规格:JKLGYJ-10-120/20 4、电压等级:10kV | m | 1545 |  |
| 46 | PD2102G15103 | 避雷器组合横担 | 1、名称:避雷器组合横担 2、L75×8×1700 (M1) | 副 | 2 |  |
| 47 | PD2102G15105 | 避雷器 | 1、名称:避雷器（含护套）1组3只 2、规格:HY5WS1-17/50 | 组 | 2 |  |
| 48 | PD2102G15111 | 电缆支架 | 1、名称:电缆支架 2、规格:（一）Ⅰ型 | 副 | 8 |  |
| 49 | PD2102F11001 | 电力电缆 | 1、名称:10kV高压电缆 2、电缆敷设形式:电缆沟敷设 3、规格:ZR-YJV22-3×120 | m | 200 |  |
| 50 | PL1101B11001 | 电缆沟 | 1、电缆沟断面尺寸、材质:0.5米宽*1.5米深 2、土质:普通土 3、回填要求:铺砂、盖保护板 | m | 160 |  |
| 51 | PD2102F16001 | 电缆保护管 | 1、材质:C-PVC 2、规格:φ200 3、敷设方式:直埋 | m | 160 |  |
| 52 | PL2201C11107 | 电缆终端头制作、安装 | 1、名称:10KV电缆头 2、3×120,户外终端,热缩，铜 | 套 | 2 |  |
| 53 | PL2201C11100 | 电缆终端头制作、安装 | 1、名称:10KV电缆头 2、3×120,户外终端,热缩，铜 | 套 | 2 |  |
| 54 | PD2102F19001 | 电缆试验 | 1、试验项目名称:绝缘摇测、交流耐压 2、电压等级:10kV | 回路 | 2 |  |

- 二、项目要求：

（一）所招产品的质量要求

本项目适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。除合同另有约定外，材料、施工工艺和本项目都应依照适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，按行政主管部门在规范、标准和规程发布公告（或通知）中的要求执行。

（二）项目的交货期和质保期

1、交货期：合同签订后20天内送货安装调试完毕（以合同签订为准）。

2、质保期：3年。

（三）付款方式和交货地点

1、付款方式：按照合同约定执行，在规定时间内完成货款结算。

2、交货地点：采购单位指定地点。

（四）售后服务

1.卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。按照项目采购需求中要求进行维修响应。在保修期内不定期免费进行状态检测。

2.在质保期内，派遣维修或技术人员巡访设备使用单位，协助并指导运维人员进行日常维护保养工作，并与直接使用人交流设备使用相关事宜。

3.供应商必须积极配合采购人共同参与项目验收。主动向采购方有关技术人员在使用现场提供全套技术指导及培训。

4.供应商应派相关技术人员到现场免费进行指导安装，解决安装过程中的相关问题。

5.售后服务承诺：供应商应对质保期内及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响使用方使用，供应商应当给予补偿。

6.如收到服务需求不合要求情况，可双方协商决定，但决定权在购买方，购买方有权利退回所购买产品。

（五）实施方案及培训方案

1.仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到现场安装、调试。

2.供应商应保证供货设备在项目实施过程中

实施方案：

（1）项目详细工作内容，说明项目的工作范围、具体内容和技术要求等，这一部分内容能量化的指标尽可能量化；

（2）项目实施所采取的方法手段；

（3）预期效果，说明项目完成时所达到的效果；说明承担单位、协作单位和各自分工的主要内容。

设备管理及维护：

（1）设备管理方案；（2）设备维护及保养方案。

进度安排：项目工作进度安排，详细说明各阶段工作安排的时间和项目工作内容完成的时间，尽力让项目实施的时间进度与方案所计划的时间吻合；

供货安装：供货的流程、安装流程应在方案中写明。（注：可提供流程图。）

项目安全措施：

（1）方针、目标；（2）安全管理机构；（3）安全措施；（4）安全教育等。

应急处理：为保障设备的运行正常，加强对突发事件、紧急事件的控制，须供应商制定本项目的突发事件处置预案，写明面对突发事件的应急处理方法，包含：人员伤亡事故、发生火灾、突然停电等。建立完善的预防机制，指定专人负责，对潜在危险可能出现的紧急情况，制定相应的处理办法。

培训方案：培训计划情况，应含详细合理的培训方案（包含：①培训时间；②培训地点；③培训产品基本原理、④操作使用和保养维修；⑤培训方式；培训方案中包含以上每项内容，且方案切实可行，满足采购方需求。针对本院实际情况指定培训计划，卖方应提供技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能（厂家工程师驻场培训、网路在线培训、内地交流培训）。在质保期内为采购人提供至少三人的培训服务，确保用户方至少两名操作人员可熟悉使用，供应商应保证在采购人指定交货地点对设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训。培训配备受过专业培训的售后服务人员、技术支持人员及咨询服务、在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。供应商投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价， 随时排除所有设备故障进行明确的计划阐述，并对所有设备保修期过后维保进行阐述。

供应商在制作实施方案及培训方案时可根据实际情况进行拓展（包括但不限于以上内容），本包属于医疗设备，供应商能够在设备运输中保障设备的功能不被破坏，在发货前保证对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份产品检验合格证书。在项目供货安装时进行核对，本次购买设备如若发生设备不能正常运行，供应商必须在突发应急时给予响应，并在最快时间内快速高效的处理。

（六）验收

1.验收程序：货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。货物到达后，甲乙双方均须在场确认包装完好后，安装后由甲方验货，并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，一切损失由乙方自行承担。

2.验收内容：采购清单内设备、装备数量进行验收。

3.验收标准：严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

- 标项2：喀什地区泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目（污水处理设备）

### 一、货物需求

喀什地区泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目（污水处理设备）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动格栅机 | 栅距20mm,304不锈钢 | 1 | 套 |
| 2 | 机械格栅机 | 栅宽700，间隙5mm,3kw | 1 | 套 |
| 3 | 污水处理设备主体机 | 厌氧池、、好氧池、MBR膜池、清水消毒池 8×2.5×2.5米两组 | 1 | 套 |
| 4 | 原水提升潜污泵 | 65WQ18-15-1.5kw | 2 | 台 |
| 5 | 硝化液回流泵 | 18WQ18-15-1.5kw | 2 | 套 |
| 6 | 罗茨风机 | YSR-80-4kw | 2 | 台 |
| 7 | 预曝气池布气装置 | UPVC管，曝气头，支架 | 1 | 套 |
| 8 | 厌氧池组合填料 | Φ150,材质尼龙 | 30 | m3 |
| 9 | 厌氧池填料支架 | Q235碳钢沥青防腐漆 | 1 | 套 |
| 10 | 好氧池组合填料 | Φ150,材质尼龙 | 70 | m3 |
| 11 | 好氧池填料支架 | 碳钢煤沥青漆防腐 | 1 | 套 |
| 12 | 好氧曝气器 | 微孔曝气器 | 35 | 套 |
| 13 | ABS 支架 | UPVC | 35 | 套 |
| 14 | 曝气支管 | UPVC | 1 | 套 |
| 15 | 沉淀池中心稳流筒 | Φ700x1200，碳钢煤沥青漆防腐 | 1 | 套 |
| 16 | 液位控制器 | 浮球液位控制 | 2 | 套 |
| 17 | 控制系统 | 全自动PLC/德力西元件， APP远程电脑连接， | 1 | 套 |
| 18 | 电线电缆 | 国标、满足站内使用 | 1 | 套 |
| 19 | 管道、阀门 | 国标满足站内使用 | 1 | 套 |
| 20 | 紫外线消毒器 | EX-UV-300 | 1 | 台 |
| 21 | 次氯酸钠消毒器 | Q=30m3/L=300L | 1 | 套 |
| 22 | 五金配件 | 管配件 | 1 | 批 |
| 23 | 设备检查口盖子 | 800×800×800碳钢 煤沥青漆双面防腐 | 5 | 套 |
| 24 | MBR膜支架 | 4×4不锈钢焊接支架 | 1 | 套 |
| 25 | 膜清洗桶 | 500升PE材质 | 1 | 个 |
| 26 | 膜清洗搅拌 | 0.55千瓦搅拌电机减速机搅拌棒 | 1 | 套 |
| 27 | 膜清洗加药泵 | 电磁隔膜计量泵FM09003T25L | 1 | 套 |
| 28 | MBR膜自吸泵 | ZXQ65-15-2.2千瓦含配件 | 2 | 台 |
| 29 | 电磁阀 | Q65-220KV | 2 | 个 |
| 30 | 除臭设备 | UV光氧净化器，含风机，UPVC引风管，排 风烟筒 | 1 | 套 |
| 31 | 电缆管槽，支架 | 根据安装实际选型 | 1 | 批 |
| 32 | 清水消毒投药系统 | 300L加药桶 | 1 | 套 |
| 33 | MBR超滤膜 | MBR超滤膜组件 一组 | 700 | 平方 |
| 34 | 洗脱机 | 洗涤/脱水速度:38/670r/min 功率:7.5kw 容积:100kg 产品说明: 操 作：超大屏幕可编程中文电脑、触摸按键、手动/自动、中脱/高脱、独立操作、 温度、水位、时间等程序可自行编制设定。 结 构：与众不同的高精度短轴设计，前后端盖铸造的联体轴承支承封闭结构，可调式悬浮减震系统，超低振动，无需设备安装基础，可拆式全封闭外罩结构，便于维保。 材 质：高强度不锈钢内胆、内衬不锈钢外胆，铝合金皮带轮，齿形传动皮带，冷、热水、蒸汽气动阀门，大口径软连接气动后排水。 控 制：矢量多段速线性变频调速控制系统，单变频电机驱动，高效节能。 部 件：主要零部件采用稳定、精致、先进品牌产品，确保安全可靠运行。 | 1 | 台 |
| 35 | 烘干机 | 额定电容：100kg 滚筒直径：1500mm 滚笼径深：1090mm 电加热功率：83kw 额定蒸汽压力：0.3-0.5Mpa 特点 1.烘衣机内胆采用进口优质不锈钢精心制作，整个烘干过程自动控制，精确的数字感温仪表显示温度，可以在操作过程中避免事故的发生，有蒸汽加热，电加热两种型号。 2.热效率低，使用方便，采用大功率加热器，热交换快，热能利用高。 3.采用大直径装衣门，装卸衣物方便。 4.大面积毛绒收集网，大直径风叶，不易被毛绒堵塞，保证了风道畅通。 全电脑控制可精确控制时间和烘干温度，电脑面板采用轻触式按键，操作灵活。 | 1 | 台 |

备注：此标项报价须包含税费，运输费，安装费，工艺设备调试费，出水水质达国家医疗废水最新出水标准1级A排放。

- 二、项目要求：

（一）所招产品的质量要求

本项目适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。除合同另有约定外，材料、施工工艺和本项目都应依照适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，按行政主管部门在规范、标准和规程发布公告（或通知）中的要求执行

（二）项目的交货期和质保期

1、交货期：合同签订后20天内送货安装调试完毕（以合同签订为准）。

2、质保期：3年。

（三）付款方式和交货地点

1、付款方式：按照合同约定执行，在规定时间内完成货款结算。

2、交货地点：采购单位指定地点。

（四）其他要求：

1.设计方案总体理解及用户需求：根据本项目特点，提供对本项目的具体方案。

2.质量保障：从质量保障方案、质量控制措施及质量事故的处理（产品检测不合格的应对措施和经济处罚作出承诺）。

3.实施方案

供应商应保证供货货物在项目实施过程中的实施方案：

（1）项目详细工作内容，说明项目的工作范围、具体内容和技术要求等，这一部分内容能量化的指标尽可能量化；

（2）项目实施所采取的方法手段；

（3）预期效果，说明项目完成时所达到的效果；说明承担单位、协作单位和各自分工的主要内容。

项目实施过程各个环节的时间安排：项目工作进度安排，详细说明各阶段工作安排的时间和项目工作内容完成的时间，尽力让项目实施的时间进度与方案所计划的时间吻合；

送货、安装、调试、检测：供货的流程、安装调试、检测流程应在方案中写明。（注：可提供流程图。）

安全保障措施：（1）方针、目标；（2）安全管理机构；（3）安全措施；（4）安全教育等。

突发事件处理措施：为保证服务质量，加强对突发事件、紧急事件的控制，须供应商制定本项目的突发事件处置预案，写明面对突发事件的应急处理方法，包含：人员伤亡事故、发生火灾、突然停电等。建立完善的预防机制，指定专人负责，对潜在危险可能出现的紧急情况，制定相应的处理办法，以保证不影响我单位使用需求。

4.发生配送超时或遇到突发情况时的应急解决方案和经济处罚承诺。

5.验收标准：项目业主按标准、技术要求在现场验收，货物验收按照国家最新标准及磋商文件中所提出的要求，如供方实际执行的标准高于国家标准和机械行业标准则按买方标准验收。

- 标项3：喀什地区泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目（医疗设备）

### 一、货物需求：

喀什地区泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目（医疗设备）

| 口腔科设备参数要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 1 | 台 | 1、扫描架系统 1.1CT平板探测器类型：CsI+IGZO TFT； 1.2探测器有效成像区域：≥15.3cm×15.3cm； 1.3探测器像素大小：≤100um； 1.4探测器输出数据灰阶：≥16bit； 1.5最小重建体素：≤70um。 2、侧位支架系统 2.1头侧探测器类型：CsI+CMOS； 2.2最小探测器像素大小：≤100um； 2.3探测器输出数据灰阶：≥16bit； 3、小牙片组件 3.1球管电压：≥70kV； 3.2球管电流：≥5mA； 3.3扫描时间：≤0.01s-2s 3.4扫描时间：≤0.01s-2s 3.5球管焦点：≤0.4mm； 4、X射线源组件 4.1类型：高频脉冲高压X射线发生器； 4.2球管电流：1-10mA； 4.3球管电压：60-100kV； 4.4球管焦点：≤0.5mm。 5、扫描参数和图像质量 ▲5.1、CT扫描最大视野：16cm×18cm,单次扫描最大视野：16cm×11cm； 头颅捕获：16X18CM 超大视野的无限诊断，用于颌面外科，正畸科的全面分析. 全口捕获：16X11CM 用于全口牙列，上下颌骨，上颌窦和气道的全面分析.一次拍摄即可包括双侧颞颌关节的影像 牙列捕获：12X8CM 用于上下牙列及周围骨骼的全面检查，也可用于石膏模型扫描和种植规划和导板设计. 单牙捕获：5X5CM 用于高难度的根管治疗，复杂的拔牙手术，局部的深入诊断，辐射剂量小，高分辨率的细节呈现. ▲5.2、 CT扫描采集视野范围：5cm×5cm、8cm×5cm、8cm×8cm、12cm×8cm、 16cm×11cm、 16cm×18cm； 5.3、CT空间分辨率：≥1.0lp/mm； （国家新标准，新体模） 5.4、全景空间分辨率：≥1.8lp/mm； 5.5、头颅侧位空间分辨率：≥2.0lp/mm； 5.6、全景最短扫描时间：≤14s； 5.7、头颅侧位最短扫描时间：≤8.4s； 5.8、CT最短扫描时间：≤8s； 5.9、CT图像信噪比：≤9.0； 6、计算机 6.1、CPU：i7八核； 6.2、内存：16GB，DDR4 内存； 6.3、显卡：独立显卡，显存6GB； 6.4、硬盘容量：2TB，系统盘采用256G固态硬盘； 6.5、显示器：≥23″液晶，分辨率为1920×1080； 6.6、CT图像重建时间：60秒； 6.7、图像重建技术：三维锥形束FDK算法。 7、临床应用软件 7.1具备全景片自动诊断功能(全景影像诊断、牙齿病理分析结果、牙齿状态、牙齿病理病因，引发后果，影像表现，治疗手段，预防措施AI智能分析，缺失牙阻生牙进展模拟分析，牙齿结构分析)自动生成报告； 7.2可与PACS系统连接，接口费用由供应商承担； 7.3局域网络共享，分机影像查看； 7.4神经管着色显示三维模块、全景模块、牙科模块打通神经管操作；三维模块、全景模块、牙科模块打通种植体操作；全景模块、牙科模块打通牙弓曲线手动绘制； 7.5根据金属在不同X射线能量下产生的不同线束硬化伪影信息，通过大数据学习金属随能量变化的规律，智能评估出正确的金属光子饥饿和线束硬化，并加以抑制，大幅提高影像质量。骨密度测量分析； 7.6低剂量智能降噪技术一智清影像新视野基于对大数据的深度学习，智能识别图像中的真实结构和噪声，在保持真实细节的同时，快速地去除噪点，增强图像清晰度 7.7具备标准全景模式、儿童全景模式、局部全景模式、颞颌关节模式、头颅模式 半幅侧位片：8 .4秒快速成像 全幅侧位片 ：3 0 cm 超大视野宽度 头颅正位片：采用超高分辨率的C M O S 探测器 ， 获取完美头颅影像，手腕骨片：根据指骨腕骨及桡骨的发育程度确定骨龄 7.8Al头影测量软件一即刻临床诊断： Al自动定点 ，自动轮廓图绘制 ，即刻临床诊断报告 7.9 VTO功能，可视化矫正模拟，提高医患沟通效率 7.10壁挂牙片机配置 1.1.1 机架的机械性能 a) X 射线管头调节应灵活，在调节范围内稳定、平衡，定位可靠。 b) X射线管头竖直移动范围应不小于400mm，前后移动范围应不小于600mm，启动力不大于35N。 c) 伸缩臂在水平面上应能作扇形转动。相对于安装中心线两侧面，转动角度应不小于80°，启动拉力不大于20N。 d) 限束器末端（窗口向外）至机架支撑之间的最大距离应不小于 800mm。 1.1.2 射线管头转动性能 在水平方向和竖直方向均能作不小于 270°回转，并应有分度值不大于 10°的指示相应转角的标尺。 1.1.3 X射线束的限制和校准 设备上标记和记录的X射线野尺寸为60mm,与X射线野实际尺寸的准确度应不大于±5%。 1.1.4 焦点至皮肤距离 焦点至皮肤距离应不小于20cm。 1.1.5牙科摄影装置的X射线管电压调节范围、方式、值偏差 a) X 射线管电压：70kV； b) 偏差不大于±10％。 1.1.6牙科摄影装置的X射线管电流调节范围、方式、值偏差 a) X 射线管电流：5mA； b) 偏差为不大于±20％。 1.1.7牙科摄影装置的辐照时间调节范围、方式、值偏差 a) 0.01s-2.0s,取 R’10 数系； b) 辐照时间的偏差不应大于±5%或者±20ms,取较大者。 1.1.8模型扫描 支持模型扫描，融合CBCT数据，助力数字化导板全流程,为诊疗提供新路径 标配模型扫描专用颌托，摆位更简单，模型更稳定，保障数据精度. 1.1.9配备头影测量软件； 1.1.10以修复为导向的模拟种植，可模拟放置牙冠； 1.1.11多全景模式，可查看MPR全景、VR全景和MIP全景； 1.1.12气道分析功能,可进行3D视角观察气道内部； 1.1.13根管内窥镜功能，可进行3D视角观察根管内部以及神经管内部； 1.1.14 STL格式输出功能，可自由切割三维影像并进行STL格式输出 |
| 2 | 牙科综合治疗台 | 2 | 台 | 一、主要技术参数要求： 1.1坐垫靠背头枕：超软真皮皮革发泡成型。超薄桃型椅背，具有腰部支撑设计。头枕具有颈部支撑和头部固位功能设计。分段式坐垫设计，脚部硬PU发泡成型，耐磨损。 1.2枕头架：按压式三关节铝合金头枕架，具有儿童和轮椅人士治疗位。 1.3治疗椅椅架：五金椅架，表面电泳处理。内导轨结构，具有靠背坐垫联动结构设计。 1.4底座：一体高强度铸铝底座，外表面采用汽车烤漆工艺，附着力强、耐磨损。 1.5弯板：一体式高压铸铝工艺成型，外表面采用汽车烤漆工艺，附着力强、耐磨损。 1.6左扶手：高压铸铝工艺成型，镶嵌木纹扶手。外表面采用汽车烤漆工艺，附着力强、耐磨损。可选配右扶手。 1.7电动推杆：24V直流静音电机。 1.8座椅高度：最低椅位≤385mm，最高椅位≥790mm。 1.9靠背俯仰角度：115°-185°，具有休克急救治疗位。 2、下挂式器械盘 2.1手机管：标配3条快接式手机管，可从器械盘外部拆卸，方便更换和消毒处理。 2.2观片灯：内置式观片灯，与液晶屏集成一体。 2.3器械盘防污垫：可拆卸式器械盘硅胶垫，耐134℃及以上高温高灭菌处理。 2.4控制面板：七寸液晶触摸屏操作面板，实时显示设备工作状态。 2.5功能设置：可调节和显示高低速手机功率、洁牙机功率等，具有治疗椅升降俯仰控制按键、设置、复位、急救位、口腔灯、加热、漱口水、冲痰盂、观片灯等按键，可以为三名医生每人设置三种记忆椅位，具有管路消毒功能。具备吐痰位冲盂联动设置、椅位口腔灯联动设置、漱口水冲痰盂联动设置等功能。 2.6器械挂架：电控式器械挂架，可以135°旋转，方便医生使用，具备第一器械优先权自锁定功能。 2.7三用枪：标配三用枪一只，枪管可拆卸高温灭菌处理。 2.8管路消毒：可控制手机管、洁牙机、强弱吸的消毒，并实时显示消毒器械和消毒状态。手机管和洁牙机管消毒效果具有第三方检测报告，能够证明消毒效果合格。 2.9器械盘：器械盘底采用高压铸铝成型，结构稳定，刚性好。 3、侧箱 3.1侧箱壳：可90°旋转，方便四手操作。采用环保可回收医用高分子材料模具成型，箱体采用对接式结构，拆卸简单，空间开阔，便于维修。 3.2强弱吸过滤器：外置式双过滤网，插拔式安装。 3.3净水系统：具有纯净水系统，1000ml净水瓶，外置式安装，方便拆装和观察高低水位。 3.4水源转换系统：具有市政自来水和纯净水转换系统。 3.5漱口水加热系统：具有漱口水自动恒温系统，具有超温安全保护，出水温度40±5℃。 3.6电磁阀：进口品牌，质量稳定，性能可靠。 3.7消毒插口：集成隐藏式管路消毒插口，可插接手机、洁牙机、强弱吸手柄等进行消毒。 4、痰盂盆 4.1痰盂盆：插拔式陶瓷痰盂盆，方便清洗灭菌处理。 4.2水嘴：插拔式漱口水和冲痰盂水水嘴，方便清洗消毒处理。 4.3旋转角度：痰盂盆可整体旋转180°，方便病人使用。 5、副控 5.1副控支撑架：副控支架可旋转90°，方便四手操作。 5.2控制盒：副控控制盒可135°旋转，方便助手操作。 5.3控制面板：触摸式按键面板。 5.4功能设置：可控制治疗椅运动、记忆椅位、口腔灯、加热、漱口和冲痰水等功能。 5.5三用枪：标配三用枪一只，带热水功能。 5.6强弱吸：铝合金可调节强弱吸手柄，具备吸唾延时功能。 6、口腔灯 6.1光源：六孔直射式LED光源，四个白光，两个白光带滤片。 6.2控制：感应式亮度无极调节。 6.3照度：从小于8000到大于30000Lux可调节。 6.4色温：5000±10%K，色温可调节，具有黄光防固化功能。 6.5手柄：一键拆卸式手柄，可高温灭菌处理。 6.6旋转关节：三关节旋转，照明无死角。 6.7灯珠寿命：灯珠寿命＞30000小时。 7、脚踏开关 7.1 动态器械控制：可控制高、低速手机、洁牙机等器械的工作。可控制干湿磨和单吹气功能。 7.2椅位控制：可控制治疗椅升降俯仰运动。 7.3复合按键：短按可控制漱口水和冲痰盂水，长按可以控制口腔灯和复位键。 8、医生座椅 8.1座椅形状：圆形医生座椅。 8.2座椅调节：坐垫靠背角度双调节。 8.3座椅高度：座椅高度可调节。 8.4座椅脚轮：医用静音脚轮。 9、安全保护 9.1机椅互锁：确保治疗机工作时，治疗椅不会被误操作。 9.2急停保护：一键式切断设备水、气、电供给。 9.3误操作保护：确保设备在误操作时，不会对患者造成伤害。 10、设计输入参数 10.1输入气压：0.55-0.6MPa,流量：≥75L/min； 10.2输入水压：0.2-0.4MPa，流量：≥2.5L/min； 10.3输入电压：220V/50Hz±10%，功率：＜900VA； 二、主要配置要求： 1、电动牙科椅 1套 2、口腔灯 1个 3、下挂式器械盘 1套 4、助手位 1套 5、三用喷枪 2支 6、高速手机管 2根 7、低速手机管 1根 8、强吸手柄 1个 9、弱吸手柄 1个 10、陶瓷痰盂盆 1个 11、漱口水恒温系统 1套 12、净水瓶供水系统 1套 13、复合脚踏开关 1个 14、医生座椅 1个 |
| 3 | 牙科低压电动马达 | 1 | 台 | 1、双水路选择，更灵活：水箱可装蒸馏水或纯净水，配合内水道弯机使用；也可以直供灭菌冷却生理盐水，对应外水道弯机，在无菌手术中，能够降低手术感染率，伤口愈合快，并发症轻。 2、插电即用，无需连接牙椅水、气，非常便携，可满足外科手术室、外出义诊、上门家庭就诊、科研教学、义齿打磨等多场景应用需求； 3、采用高性能无刷电机，扭矩3.5N·cm，扭矩大，更强劲。马达空载转速1000—41500r/min，跳动<0.02mm，振动<0.5gp，噪音<50dB，冷光LED灯（照度>40000lx），专为外科手术设计的高速电机； 4、电源输入：AC220V 50HZ 180VA，BF型电气安全设计； 5、保险管参数：2×T1.6AL 250V； 6、主机：立式机身设计，主机小巧，节省空间，方便放置。 7、采用多功能脚踏，水量控制、程序切换、正反转切换、无极变速控制均可通过多功能脚踏完成，解放医生双手。防水等级IPX6，满足手术室专用的防水等级要求； 8、扳手式蠕动泵，简单易用，无需额外培训。蠕动泵流量0-120mL/min，6档水量控制，满足医生的使用需求； 9、冷却系统：内置风冷系统，高效冷却、防烫伤，保护医患安全、提升设备寿命； 10、接口标准：符合ISO3964国际标准（YY1012）； 11、采用5英寸彩色LCD触摸屏，按临床实际用途配备了“修复模式”和“拔牙模式”，且采用中文程序（拔牙模式：拔牙、冲洗；修复模式：备牙、精修、破冠、自定义）精简直观，速度调节采用“进度条快速调节"和"+/-号精准调节"双重控制方式，便于医生使用。玻璃屏幕易清洁，可擦拭消毒； 16、功能：适配16:1、1:1、1:3、1:4.2、1:5等转速比手机，覆盖高低速手机功能，6个预设程序功能，自动记忆参数，使用自如； 17、有专门的外水道拔牙模式和内水道修复模式，拔牙模式还有专门的“冲洗”程序，无需取下车针就可以方便冲洗拔牙伤口。 18、消毒方式：马达可承受134℃及以上高温高压灭菌； 19、1:3拔牙手机和1:5修复手机均采用进口轴承，卫生机头系统、防过热设计，使用更平稳可靠，寿命更长久。 21、1:3拔牙手机和1:5修复手机均为光纤手机，LED恒光源可提供稳定照明。 |
| 4 | 根管长度测量仪 | 1 | 台 | 一、产品要求： 1、配有彩色液晶屏，图像清晰，多种颜色清晰指示工作针在根管中的轨迹； 2、基于DSP数字信号处理测量技术，自动校准保证了测量的准确度； 3、锉夹、唇挂钩、测量仪探针、牙髓活力探针可高温高压消毒，避免交叉感染； 4、2000mAh大容量电池，可充电，不必反复更换电池； 5、磁吸式设计，屏幕可360°旋转，方便调整视角； 6、设定根尖止点报警功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离； 7、具有辅助判断的恒流型牙髓电活力测试功能。 二、 设备安全分类： 2.1、按防电击类型分类:带内部电源的II类设备： 2.2、按防电击程度分类：B型应用部分； 2.3、对进液防护程度：普通器材(IPX0)； 2.4、按运行模式分类:连续运行设备。 三、 主要技术参数要求： 1、电池：3. 7V/2000mAh 2、电源适配器：〜100V-240V 0.4A 50Hz/60Hz 3、输出信号电压：≤〜200mV 4、输出信号频率:400Hz和8kHz 5、功耗：≤0. 5W 6、显示:≥3.5英寸LCD屏 7、声响提示：工作针在接近根尖孔时会有报警声提示 四、 主要配置要求： 1、主机 1台 2、测量线 1根 3、锉夹 4根 4、唇挂钩 5个 5、测量仪探针 2根 6、牙髓活力探针 2根 7、电源适配器 1个 8、测试器 1个 |
| 5 | 根管预备机 | 1 | 台 | - 一、产品用途： 主要用于根管治疗过程，是根管预备阶段根管成形和清理的设备，帮助牙科医生完成根管治疗。 二、功能要求： 2.1、采用高性能无制电机.扭力大.寿命长.转速高.噪音小，发热小.输岀更精准、更稳定、更高效； 2.2、超迷你6:1减速比弯机头.360°可旋转.使治疗更方便.口内视野更开阔； 2.3、采用实时反馈技术.对电机输出扭矩实时动态控制，有效预防断针： 2.4、往复模式角度每 10°可调，精准的往复角度控制减小器械分离的风险，预备更高效: 2.5、无线手柄.操作更自如： 2.6、9种自定义程序和内置多种主流锉系统.内置过台阶模式； 2.7、扭矩和速度范围宽.速度：100-2500rpm,扭矩0.4—5.ONcm； 2.8、集成根管长度测量功能，实现根管预备和根管长度测量协同使用； 2.9、手柄无线充电。 - 三、设备安全分类： 3.1按运行模式分类：连续运行设备： 3.2按防电击类型分类：带内部电源的II类设备： 3.3 按防电击程度分类：B型应用部分： 3.4 对进液防护程度：普通器材（IPX0）： 四、主要技术参数要求： 4.1、电源输入：AC100—240V, 50/60Hz, 0.2A 4.2、电源输出：5.0V/1A 4.3、手柄电池：3.7V/2000mAh可充电锂电池 4.4、速度：100—2500rpm 4.5、扭矩：0.4—5.ONcm 五、主要配置要求： 1、底座 1个 2、手柄 1个 3、弯手机 1个 4、注油嘴 1个 5、电源适配器 1个 6、测量线 1根 7、锉夹 4根 8、探针 2根 9、唇挂构 2根 |
| 6 | 牙科影像板扫描仪 | 1 | 台 | 一、主要技术参数要求： 1.1、获取影像时的位深：16bits/pixel。 1.2、影像采集区域的像素灰度值标准差 R 与规定采样点的灰度值均值 Vm 之比，应不大于 2%（R/Vm≤2%）。 1.3、像素尺寸：≤20微米。 1.4、支持 S0，S1，S2，S3 四个尺寸的影像板。 1.5、成像扫描时间≤15 秒。 1.6、配备真彩触控屏，可实现单机浏览影像片，具备基本影像处理功能。 1.7、扫描完成后，影像数据自动被擦除。 1.8、电脑软件端支持导出 JPG、BMP、PNG图片格式。 1.9、电脑软件端影像处理软件具备：影像编辑、影像注释、影像反转、影像旋转、影像缩放、影像灰度、影像测量、影像修正等功能。 1.10、电脑端软件需包含客户档案登记，复查，信息删除等功能；并对客户信息具备安全性和私密性保护处理。 1.11、扫描仪主机与电脑间通过无线WiFi进行数据传输。 1.12、IP影像板4片（#0、#1、#2、#2）。 |
| 7 | 热熔牙胶充填机 | 1 | 台 | 一、设备用途： 适用于各类牙髓炎、牙髓坏死和各类根尖周炎的牙齿根管的填充治疗。 二、加热充填器技术参数要求： 1、产品特点： 1.1.显示屏可设置为适应左手或者右手操作； 1.2.热熔牙胶充填机采用无线设计，有效加大了操作范围； 1.3.温控灵敏，显示简洁，操作方便； 1.4.有四种预设温度可选择：150℃、180℃、200℃、230℃； 1.5.安全的保护机制，在无操作十分钟后将自动关机； 1.6.轻便小巧的手柄，且电池可更换 2、安全分类： 2.1.按运行模式分类：短时运行 2.2.按防电击类型分类：Ⅱ类设备 2.3.按防电击程度分类：B类应用部分 2.4.对进液的防护程度：普通器材（IPXO） 2.5.在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度：不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备。 3、主要技术参数要求： 3.1.电源输入：AC100-240V，50/60Hz,800mA Max 3.2.电源输出：DC15. OV/1.6A 3.3.电池：3.7V/2000mAh 可充电锂电池 3.4.整机重量：≤280g 三、注射充填器技术参数要求： 1.无线手持式设计，符合人体工程学的舒适握感，操作轻巧灵活； 2.配置4枚可重复使用的注胶针，有7款可重复使用注胶针型号供选购； 3.可选配一次性使用注胶针，符合更严格的感控要求，有3款一次性注胶针供选购； 4.银针可360°旋转，装上隔热保护罩后，直接旋转保护罩就可以旋转银针角度，方便快捷； 5.牙胶棒直接装载到注胶针内部，可有效减少牙胶在机器内部的残留，机器清理更方便； ▲6.牙胶棒装载到注胶针内部，随时可以更换牙胶，无需等待机器冷却； 7.采用OLED液晶屏显示，机器电量、温度、速度等参数可以清晰直观的显示； 8.配置2个2000mAh大容量电池，可1秒快速更换，充满电可供充填约100 个根管； 9.双注胶按键对称设计，按键灵敏，操作方便； 10.充电过程中，充电底座可以实时监控电池温度，充电更安全； 11.具有牙胶余量指示窗，可精准直观的显示牙胶余量情况； 12.有完善的保护机制，超时自动停止加热，超时自动关机； 13.有5个预设温度档位可以选择，满足不同的牙胶材料需求，100℃、120℃、150℃、180℃、200℃； 14.有3个注胶速度档位可以选择，满足不同根管的充填需求； 15.有3组可关机记忆保存的参数模式供用户设定，使用更方便快捷； 16.注射充填器直径：≤26mm*26mm； 17.整机重量：≤150g。 四、加热充填器主要配置要求： 1.主机 1台 2.加热充填手柄 1个 3.充电底座 1个 4.电源适配器 1个 5.工作尖 4枚 6.工作尖隔热套 4个 五、注射充填器主要配置要求： 1.主机 1台 2.电池 2个 3.充电座 1个 4.注胶针 4枚 5.注胶针隔热套 4个 6.隔热保护罩 2个 7.扳手 1个 8.清洁环 1个 9.电源适配器 1个 |
| 8 | 光固化机 | 1 | 台 | 一、产品要求： 1.1、两种工作模式：标准模式，高光强模式。 1.2、时间设定：1秒，3秒，5秒，10秒，15秒，20秒。 1.3、恒定光功率输出，不因电池量下降而影响固化效果。 1.4、大容量电池，一次性充满电，光照10秒/次，可连续使用400次以上。 二、主要技术参数要求： 2.1、电源输入：100-240V~50Hz/60Hz 输出DC5V/1A 2.2、电池：ICR18490 1400mAh 2.3、光照强度：1000-2500mW/cm² 2.4、前接头光学有效面积：78mm² 2.5、波长：385mm-515mm 2.6、工作模式：高强光、低强光 三、主要配置要求： 1、光固化机 1 2、这遮光片 1 3、高度块 1 4、电源适配器 1 5、充电座 1 6、一次性隔离套 1 |
| 9 | 超声喷砂洁牙机 | 1 | 台 | - 一、主要技术参数要求： 1、主机网电源输入：～220V 50Hz 3A 2、无线脚踏电源适配器（选配）： 输入：100-240V～ 50/60Hz 0.2A 输出：5V～1A 3、可充电锂电池：3.6V/750mAh 4、输出的尖端主振幅偏移（最大值）：90μm，偏差±50% 5、输出的尖端振动频率：30±5kHz 6、输出的半偏移力（最大值）：10N 偏差：±50% 7、尖端输出功率：3W～20W 8、主机保险：T3.15AH 250V 9、进水压力：1bar～5bar（0.1MPa～0.5MPa） 10、进气压力：5.5bar～7.5bar（0.55MPa～0.75MPa） 二、产品要求： 2.1、集龈上、龈下喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，根管治疗功能于一体。 2.2、根据所选用工作手柄自动切换工作模式。 2.3、前面板采用触控液晶屏，功能选择、工作状态指示简洁清晰。 2.4、工作尖椭圆形振动轨迹，治疗、抛光一起完成，工作尖振幅小，实现无痛治疗。 2.5、双水路切换，可实现自动供水，也可使用外接水路供水。 2.6、供水提示灯设计，更直观观察供水方式，采用自动供水，蓝色提示灯亮起。 2.7、采用钛合金工作尖，不伤牙骨质、牙釉质。 2.8、自动供水模式下可以使用双双氧水，次氯酸钠、洗必泰等专用药液，提高临床治疗效果。 2.9、水路加热功能，300W功率加热，可实现喷砂洁治模式下，加热水路，提高洁治舒适度。 2.10、四挡温度调节，按需控制洁治水温。 2.11、采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态，机械性能更稳定。 2.12、喷砂手柄采用三段式设计，装卸简单，便于清洁和维护。 2.13、超声手柄和喷砂手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压环境中进行灭菌处理。 2.14、喷砂手柄尾线可拆卸，便于清洁疏通和维护。 2.15、超声喷砂手柄尾线接口和喷砂手柄尾线接口带有防滑纹，便于操作。 2.16、全透明漏斗形粉罐，粉罐可360°旋转，能够实现观察砂粉流动情况。 2.17、龈上、龈下独立喷砂粉罐，清晰显示砂粉刻度。 2.18、龈下喷嘴四孔设计，三孔出砂一孔出水，可实现360°旋转。 - 2.19、工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便简捷，效率高。 2.20、内置变压器，内部水电分离，更加安全。 2.21、拥有清洁模式。 2.22、单功能有线脚踏和多功能无线脚踏双脚踏配置。 2.23、蓝牙5.0无线多功能脚踏，标准模型、无水模式、清洁模式、增强模式四种脚踏功能模式。 三、主要配置要求： 1.主机 1台 2.电源线 1根 3.无线脚踏开关 1个 4.有线脚踏开关 1个 5.超声手柄 2支 6.工作尖（用于龈下牙石探诊，龈下刮治，根面平整） 2枚 工作尖（ 用于根管荡洗;建议使用寿命） 2枚 工作尖（用于龈下牙石探诊，龈下刮治，根面平整） 1枚 工作尖（用于种植体清洁维护） 1枚 工作尖（用于去除龈上大块结石和牙斑） 2枚 工作尖（用于龈下牙石探诊，龈下刮治，根面平整） 2枚 工作尖（用于龈下牙石探诊，龈下刮治，根面平整） 2枚 7.限力扳手 1个 8.龈上喷砂手柄 1支 龈下喷砂手柄 1支 9.粉罐 2瓶 10. 水瓶600ml 1个 水瓶1400ml 1个 11.牙科喷砂粉 2瓶 12.牙周消毒盒 2个 13.喷砂消毒盒 1个 14.专用小推车 1台 |
| 10 | 口内扫描仪（一体机） | 1 | 台 | 一、主要技术参数要求： 1、设备基本要求及用途：可移动式一体机，用于口腔义齿修复、口腔正畸和口腔种植等口腔内部的数字化三维取模。 2、扫描原理：具有（定制投影系统）结构光的非接触式扫描仪。 3、扫描范围：标准口扫头 ≤16.8mm X 12.6mm 儿童口扫头 ≤12.6mm X 9.6mm 4、景深：距离扫描头前端窗口平面-2mm~20mm 5、扫描帧率：≤21帧/秒 6、数据输出格式：STL, OBJ, PLY 7、精度(std.)：≤0.020mm(3Teeth); ≤0.05mm(Single Jaw) 8、扫描头配置/外径：标准口扫头：≤122*21*17mm；儿童口扫头：≤122*17*13mm； 9、扫描头消毒方式：可134℃高温高压灭菌，高温高压灭菌次数可达≥100次。 10、扫描提示音乐：≥3种可选。 11、口扫软件支持软件内置录屏和截图功能。 12、可拆卸尾线：具备。 13、机身物理按键：具备。 14、握持位置提示：具备。 15、一键自动标定：具备。 16、扫描仪运行提示灯：蓝灯：数据拼接不成功； 绿灯：链接状态/待机状态/休眠状态 橙灯：设备异常 17、口扫头插拔灯状态提醒：具备，绿灯：已插上，橙灯：未插上 18、口内金属物扫描功能：具备 19、软件可以支持口腔检查：（1）检查内容包含：龋齿 色素情况 牙齿排列情况 牙齿缺失/缺失情况等（2）报告输出形式：具备直接输出二维码功能以及报告照片功能、（3）支持手机预览真彩3维数据、（4）口腔检查报告支持配置单位logo以及机构专用色 20、AI智能扫描：具备 21、体感功能：具备 22、边缘线提取功能：具备 23、正畸模拟：具备 24、口扫打印一体化：患者口内数据可以通过口扫软件直接打印3D模型，不需要导出到第三方软件支持，且口扫数据可以快速编辑，可实现快速封底、抽壳、加字、排溢孔等操作 25、口扫订单个性化配置：可以更具医生工作内容进行个性化配置，实现订单高度自由化设置 26、无加密狗操作：（1）可以有效减少加密狗丢失或者损坏造成的经济损失、（2）可以实现效能最大化：口内数据采集-----易患沟通----数据处理，多场景应用 27、云传输功能：（1）具备多种患者数据上传：包含照片/CBCT数据/ 、（2）支持预览口扫数据真彩3维数据 28、口扫头具备防起雾功能：支持扫描头热度设置，具备高、中、低三种温度可选 二、口内扫描仪电脑工作站技术参数要求： 2.1.CPU：第11代智能英特尔® 酷睿™ i7-11700 2.2.内存：32GB ,2x16GB, DDR4 2.3.硬盘：2TB 固态硬盘 2.4.显卡：nVidia GeForce GTX 1650Ti 显卡 2.5.程序：Windows 10 & 11 2.6.尺寸：≥23英寸 2.7.输入电压 ：220 V AC, 50 Hz 2.8.显示屏上下倾仰角度：-10° 至 +50° 2.9.控制面板：触摸显示屏 2.10.USB接口 4个 2.11.HDMI接口2个 三、UPS主要参数要求： 1.电池类型：铅酸电池 2.典型充电时间：24小时 3.电池充电电压(瓦)：5W 4.有声报警：停电时报警 四、主要配置要求： 1、口腔扫描仪主机 1台 2. 触控屏一体式电脑 1套 3.UPS不间断电源 1套 4.一体式移动推车 1台 5.电源线 2根 6.标准口扫头 4个 7.儿童口扫头 1个 |
| 11 | 医用清洗机 | 1 | 台 | 一 、产品用途： 该产品符合《WS506-2016口腔器械消毒灭菌技术操作规范》的要求，配置不同的清洗接口对牙科手机，种植手机(最多可支持6支低速、14支高速)进行全自动清洗、吹干、注油、养护、消毒、干燥一体化。 二、主要技术参数要求： 1. 电源：220V±10% 50Hz; 2. 额定功率：1000W 3. 油罐容量：≥1L 4. 空气压力：0.3MPa 5. 额定外接水压：0.2-0.35MPa, 6. 水流量： 8L/min 7. 干燥方式：风机干燥 8. 工作噪音：≤70dB(A) 三、产品特点： 1.本机适合各种牙科手机，光纤手机、种植手机，可实现全自动清 洗、吹干、注油、养护、消毒、干燥一体化。最多可支持6支低速、 14支高速手机同时养护。高速手机插口为快插接头，方便安装，拔下手机后自动关闭，可选配打印机，有记录，可追溯。 2.彩色触屏，微电脑自动控制，三种工作程序：清洗养护，一键养护，干燥，三种工作模式：轻污、重污、快捷；可设置干燥时间和消毒时间，清洗时长最短12分钟，该机完全按规范要求操作，智能替 代人工清洗，有效避免医护人员职业暴露风险，降低劳动强度，省水省电高效节能。 3.最新升级可高温消毒，温度达到80℃且持续10min,A0值>600;便于清洗养护干燥后的继续包装灭菌。 4.新型侧油箱，油品加注方便，可使用各种品牌牙科手机润滑油，新增气压调整显示装置，精准调控气压。 5.支持多酶清洗等试剂的添加，首次清洗40°水温，保持清洗酶 的活性，确保清洗效果； 6.360°双喷臂三维动态可变方向全方位连续喷淋冲洗，污渍不残留，保证清洗效果，冲洗结束蜂鸣器提示；自动故障诊断，自带一键启动功能和急停功能； 7.一体式注塑ABS内胆，耐高温，耐腐蚀，易清洁上扬式单门设计，防曝玻璃门，分段式开合阻尼； 8. 设备带有进口主清洗泵，主动排水泵，多级过滤系统保证排水安全通畅。 |
| 12 | 牙科电动空压机 | 1 | 台 | - 产品用途： 为需要气源的医疗保健设备提供充足、洁净的气源，适用于牙科设备、制氧机设备、呼吸机设备、医药设备等。 二、产品特点： 2.1、1个双缸往复活塞式全无油空压主机。 2.2、罐体内涂层处理技术，防锈防菌，气体更清洁 2.3、3mm罐体厚度，使用更安全 2.4、噪音低、体积小、重量轻 2.5、新式延时及压力差开关可根据诊室实际耗气量而自动启闭空气压缩机台数 三、主要技术参数要求： 1.电源输入：100~240V，50/60hz 2.功率：750W 3.最大流量：152L/min 4.压力范围：5-8Bar 5.储气罐：32L 6.噪音值：≤60dB 7.最大电流：3.4 A 8.可供应牙椅数：2台 四、主要配置要求： 1.牙科电动空压机主机*1 2.消音器*1 五、工作条件： 1.环境温度：+5℃~ +40℃ 2.相对湿度：≤80% 3.大气压力：86kPa~106kPa 4.放置空压机的平面应平整，安装后机身偏斜度不大于2°。 |
| 13 | 牙科电动抽吸机 | 1 | 台 | 一、设备用途： 用于为牙科设备提供负压源，能够快速抽吸口腔治疗时产生的血液、唾液、混合喷雾、牙齿脱落物等等，以便于治疗顺利进行。 二、产品要求： 1.采用液环真空抽吸系统，产生持续大容量负压真空，可满足1-3台牙椅抽吸使用，并且达到节能的目的。 2.采用无油电机和泵壳确保无泄漏，易于更换固体收集器。 3.采用不锈钢叶轮及纯铜泵体，坚固耐用。 4.100%连续工作制，即使有大量液体，进入也不发生停机保护。 5.具有均衡负压装置。 三、主要技术参数要求： 1.电源输入：220-230V，50/60hz 2.可供牙椅数量：1-3台 3.功率：≥900W 4.最大真空：-40kpa 5.用水量：≤0.9L/分钟 6.抽气量：≥800L/min 7.噪音值：≤60DB(A) 8.采用不锈钢叶轮及纯铜泵体，坚固耐用。 9.具有内置省水装置可节省80%以上的水资源。 10.具有内置水气分离装置可降低燥音，废气直接排到室外，有效防止诊所空气污染。 三、主要配置要求： (1)牙科电动抽吸机*1 (2)水气分离装置*1 (3)水气分离连接管*1 (4)硅胶排气管*1 (5)32mm排水管 *1 (6)8mm供水管*1 (7)抽吸口转接头*1 (8)32mm 耐压抽吸管*1 四、工作条件： 1.环境温度：+5℃~ +40℃ 2.相对湿度：≤80% 3.大气压力：86kPa~106kPa 4.放置机器的平面应平整，安装后机身偏斜度不大于2°。 |
| 14 | 医用封口机 | 1 | 台 | 一、产品用途： 医用热风机用于热塑性塑料复合包装材料的灭菌袋进行封口的专用设备。 二、主要技术参数要求： 1.交流电源: 220V±10% 50Hz 2.数字控温精度:≤ 1% 3.大气压力: 50KPa ~ 106KPa 4.封口速度: 10±0.5 m/min 5.封合线宽度:>12mm 6.工作环境: 10~40℃ 7.打印方式:针式打印 8.封口留边: 0~ 35 mm可调 9.功率:500W 10.工作温度: 60~200℃可调 11.保险丝: 5A*2 12.存储温度: 0℃~55℃ 13.湿度: ≤90% (R.H) 三、产品要求： 3.1、≥1.5寸彩色液晶触控屏，图形化操作界面，可通过自带的彩色触摸控制屏对设备使用参数和需打印的操作者、科室、物品名称和自定义等内容进行设置或更改，同时由封口机打印相应设置内容，内置时钟和参数可设置并具有自动储存9999条信息功能， 设有USB口，可用U盘导出打印； 3.2.电脑智能温度控制设计，工作温度60~220℃任意设置，温控精度士1%; 3.3. 高速升温设计:室温升至180℃只需40秒，高效节能，满足快节奏的工作需要; 3.4.辅助降温设计:配有微电脑控制的降温机构，减少高温封口向低温封口切换的等待时间，可有效提高工作效率; 3.5.安全性: 实际温度超过设定温度±4℃时，机器将会自动停止工作，有效保证封口的质量和设备的安全运行； 3.6. 封口速度10 m/min, 采用光控技术实现封口和打印自动检测;封口宽度12 mm，封口指标符合标准《YY/T 0698. 5 -2009》 的要求;封口留边0~35mm可调;浮动式恒定压力压合结构设计，适应立体袋和不同厚度纸袋的封口需要; 3.7.具有中英文、数字以及符合《YY0466- 2003 医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》的特殊字符打印功能，可满足卫生部要求的灭菌日期、失效日期、灭菌批次、等各种打印功能; 3.8.失效日期可以根据设置的有效天数自动进行调整。 3.9.故障自动报警指示，可实现工作过程的自动检测，出现的各种故障可自动报警或提示; 3.10.具备窄体、正常、宽体三种打印字体选择形式，结合符号打印模式，可将更多内容打印到相对窄的包装上; 3.11.系统会根据选择的打印内容给出打印宽度数值，自动核算打印最小带宽，帮助操作者在打印前确定项目的多少来选取合适的纸塑袋，实现纸塑袋宽度不足时封口前提醒; 3.12.打印功能可实现--键式关闭也可按需要有选择的关闭某条目,方便操作者在打印与不打印之间快速转换; 3.13.自动节能待机:待机时间和待机温度可调，智能待机恢复，可高速恢复到工作温度; 3.14.先进的PTC加热组件，升温快、加热均匀、耐高温、寿命长、热效率高;操作简单、全自动控温、外形美观、占地面积小、移动方便、工作可靠。 |
| 15 | 超声波清洗机 | 1 | 台 | 一、设备用途： 利用超声波发生器作用于清洗液中，使物件表面及缝隙中的污垢迅速剥落，从而达到物件表面净化的作用。 二、设备要求: 2.1、40KHz清洗功率，噪音更小 2.2、不锈钢盖子和水槽并带排水装置 2.3、耐用的乙烯基不锈钢外科，防刮花且易清洁 2.4、数字化计时器方便易使用 2.5、先进的技术保证强效清洗 三、主要技术参数要求： 3.1、输入：220V ，50/60Hz 3.2、清洗频率：40KHz 3.3、水槽容积：4L 3.4、计时器：LCD显示，1-99min 四、主要配置要求： 1、超声波清洗机*1 2、不锈钢篮*1 3、不锈钢盖* 五、工作条件： 1、环境温度：+5℃~ +40℃ 2、相对湿度：≤80% 3、大气压力：86kPa~106kPa 4、放置机器的平面应平整，安装后机身偏斜度不大于2°。 |
| 16 | 蒸汽灭菌器 | 1 | 台 | 一、主要技术参数要求： 1、容积：24L 2、材质：06Cr19Ni10(SUS304) ▲3、设计压力：-0.1/0.3MPa 4、设计温度： 144℃ 5、使用寿命： 8年/16000次循环 6、主体保温： 玻璃纤维保温层 7、腔壁加热：覆膜式加热膜 8、测试接口：标准Rc1/4验证口，可特制其它尺寸测试接口 9、密封门： 9.1、门数量：单门 9.2、门板：拉伸门板，材料厚度≥2mm； 9.3、材质：06Cr19Ni10(SUS304)； 9.4、开关门方式：电机驱动，一键式侧开门； 9.5、安全联锁：压力安全联锁，通过国家技术监督部门鉴定； 9.6、门密封方式：自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成； 10、管路系统： 10.1控制阀：自动控制阀：3个直动式进口电磁阀 10.2泵：注水泵：1个具有自吸功能的进口电磁泵，并提供报关单； 循环泵：1个进口增压泵；" ▲10.3压力传感器：进口独立安装压力传感器（非电路板安装式）； 10.4蒸汽产生方式：内置即时蒸发器，蒸汽质量好，无需外接蒸汽源； 10.5储水装置：内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序，水箱容积＞6L； 10.6散热器： 内置1个体积大于0.001立方米的散热器； 10.7安全阀：内置后藏式安全阀； 11、控制系统： 11.1操作方式：感应式操作； 11.2控制方式： 11.3采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器； 11.4高度集成化的PLC，采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μs/步的高速运算处理； 11.5水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示； 11.6无线通讯功能：可以通过无线接收终端（选配）对设备进行监控和操作（启动、停止程序等），同时能够查看并记录设备的运行状态以及灭菌流程参数； 11.7界面显示：液晶显示屏：160*160点阵3.2英寸液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯； 11.8流程控制：置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制； 11.9周期计数器：六位数字显示，显示设备运行的周期次数； 11.10记录方式：标配内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储六个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来； 11.11记录内容：程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等； 11.12权限管理：多级权限管理：可以通过设定密码，对操作员进行多级权限管理； 11.13自校准功能：拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节； 11.14安全保护： 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护动作，系统自动切断电源； 12、程序系统： 12.1、裸露程序： 灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：4min，可设范围：0～99min 干燥时间：5min，可设范围：0～99min 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa 裸露程序主要适用于：未包装的耐高温的裸露金属物品的灭菌； 12.2、包装程序： 灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：6min，可设范围：0～99min 干燥时间：10min，可设范围：0～99min 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa 包装程序主要适用于：带包装的耐高温物品的灭菌； 12.3、橡胶程序： 灭菌温度：121℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：20min，可设范围：0～99min 干燥时间：10min，可设范围：0～99min 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 12.4、脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa 橡胶程序主要适用于：耐温较低的橡胶类负载； 12.5、自定义01： 灭菌温度：134℃，设定范围：105℃～138℃ 灭菌时间：6min，可设范围：0～99min 干燥时间：10min，可设范围：0～99min 脉动次数：3次，可设范围：0～6次 脉动上限：60kPa,可设范围：0～150kPa 脉动下限：-80kPa,可设范围：-99～50kPa 用户可根据需求自行定义各参数； 12.6、N-类快速： 灭菌温度：134℃ 灭菌时间：3.5min 干燥时间：30s N类快速程序主要适用于：单件实心手术器械的快速灭菌； B-类快速： 灭菌温度：134℃ 灭菌时间：3.5min 干燥时间：30s B类快速适应于：B型设备用于A类空腔物品的快速灭菌； 12.7、嗜血程序： 灭菌温度：134℃ 灭菌时间：18min 干燥时间：5min 嗜血程序适用于：较难杀死的微生物的灭菌； 12.8、BD&Helix程序：检测设备蒸汽的穿透效果、冷空气排除效果； 12.9、真空测试：真空测试程序：检测设备是否泄漏； 12.10、预热程序：预热程序：对设备进行充分预热； 12.11、干燥程序：干燥程序：可对物品进行单独的干燥流程； 12.12清洗程序：清洗程序：可以对蒸发器进行清洗，防止蒸发器堵塞； 13、整体技术参数要求： 装载装置：三层托盘 腔体尺寸：Φ250×450 电源：单相：AC 220V，50Hz 设备输入功率：2.6kVA |
| 17 | 空气净化消毒器 | 1 | 台 | 一、产品用途： 通过初效过滤，高效过滤，活性炭吸附 净化空气，光触媒+紫外线破坏微生物分子链结构，有效吸附气溶胶细菌病毒病原体 过滤粒子污染物PM2.5甲醛等化学污染物，对空气进行杀菌消毒，外加臭氧对环境空气、异味、物表进行深层消毒，使诊室空气符合国家标准，有效预防空气传染。 二、主要技术参数要求： 1.最大风量: CADR颗粒物: 530 m3/h 2.CADR甲醛: 280m3/h 3.额定电压: AC220V±10% 50Hz 4.额定功率: 65W 5.适用面积:70㎡ 6.噪声≤55dB（A） (最大风量) 7.工作模式:自动/手动/睡眠 8.操作方式:触摸 9.LCD液晶显示触摸屏;可以手动轻触面板开关,使用模式、调节风速、杀菌、定时等功能，操作简单便捷。 三、产品要求： 1.紫外线净化消毒&臭氧消毒：5级过滤净化系统净化空气，光触媒+紫外线破坏微生物分子链结构，对空气进行杀菌消毒，外加臭氧对环境空气，异味 物表进行深层消毒，高效灭杀有害细菌病毒，进行空气净化消毒，达到诊室空气质量要求。 2.应用高级组合过滤系统：初效滤网+H13高效滤网（HEPA）+活性炭+光触媒+紫外灯形成系统的过滤杀菌消毒体系。 3.模块式臭氧发生器，安全可靠，臭氧浓度高，高效杀菌、除臭，附带消毒物表。 4.触摸面板智能控制，显示温度、湿度、空气质量、风速 1-8小时智能定时可遥控。 5.彩色灯带显示空气质量，便于观察，美观实用。 |
| 18 | 齿科抛光机 | 1 | 台 | 一、产品用途 用于口腔科义齿及制件进行抛光打磨的专业设备。 二、主要技术参数要求： 1、1采用变频无刷马达，转速高，扭力大，噪音低 1、2电 源：交流 220V±20V，50HZ±10%， 1、3输入功率: 550W 1、4机头转数： 0-4200转/分钟 无极可调 |
| 19 | 国标供水系统 | 1 | 台 | 一、产品用途： 医院主供水管道经接入本产品净化消毒后,与诊疗用水管道对接,实现口腔综合治疗台水路、医务人员手的清洗、医疗器械的漂洗、医用清洗机和灭菌器等设备用水的统一供应。 二、主要技术参数要求： 1．电源：220V 50Hz；额定功率：231W； 2．额定外接水压：0.1-0.4MPa，市政自来水； 3．适用水温： 5-38℃； 4．环境温度： 4-40℃； 5．净水量：4L/min； 6．储水桶容积：11G（JG-38310） / 20G（JG-38320）； 7．工作噪音：≤60dB。 三、产品要求： 1.微电脑控制彩色触摸屏、可按设定无人值守全自动运行、自动监测水质情况 由打印机实时记录 有记录，可追溯； 2两路制水系统避免故障停水 保证医疗用水安全可靠； 3.三级过滤+RO反渗透膜+紫外线杀菌净化水质符合国家标准； 4.恒压供水系统，0.28Mp压力保证临床用水，储水不在空气中暴露，无污染，免维护，安全可靠； 5.体积小、占地0.21㎡，节省空间、免维护、快速更换滤芯、使用成本低廉； 6.智能控制系统，按时间运、自动监控、产水率高、水满自动待机，环保节能。 |
| 20 | 全自动细菌鉴定/药敏分析仪 | 1 | 台 | 1.适用范围：用于进行致病菌的鉴定和抗菌药物 MIC 半定量分析。 2.检测方法：鉴定：采用双岐矩阵及生化酶反应结合显色法；药敏：试验采用比浊法。 3.鉴定种类：提供临床常见11大类，超过500种病原菌，包含肠杆菌、非发酵菌、链球菌（肠球菌）、葡萄球菌（微球菌）、真菌、棒状杆菌、奈瑟氏球菌/嗜血杆菌等。 4.药敏种类：提供临床常见≥200种抗生素，根据最新CLSI标准、EUCAST标准及相关指导性文件分析MIC，能够报告MIC和S、I、R敏感度。 5.仪器容量：仪器可同时容纳≥60个测试卡。 6.自动化功能： 6.1仪器开机自检，采用高精度图像识别技术，通过图象处理器检测测试卡反应情况，上传数据库分析，得出试验结果。 6.2仪器具备自动检测与手工录入功能，用户可查询和修改报告。 6.3自动检测功能：仪器自动识别条形码、自动孵育、自动判读结果和自动废弃试剂板。（投标中提供产品说明书或技术白皮书作为佐证材料） 6.4仪器和自动加样仪为分体结构，配套自动加样仪，可在生物安全柜内自动加样，避免样本污染确保生物安全。 6.5自动添加辅助试剂：仪器根据试剂板孵育状态，严格按照辅助试剂的反应时间及数量自动添加辅助试剂，避免由于人工误差导致生化反应不准确。（投标中提供产品说明书或技术白皮书作为佐证材料） 7.统计分析：软件可实现综合数据统计分析，预置≥20余项临床检测针对细菌抗菌药物的常用统计分析，可根据医院需求增加统计项目。 8.管理系统：具备院感系统，有院内微生物感染管理功能及STD性病分析管理系统，实现标本信息录入、查询和统计。 9.高级专家管理系统： 9.1具备高级专家系统，可提≥20种示天然耐药及特殊耐药表型，如MRSA、MRCNS、ESBL、β-LAC、ICR、HLAR、CRE、CRKPN、CRAB、CRPAE、VRE等修正结果并对药敏结果进行科学注释。 9.2高级专家系统可提示药敏报告中不合理现象以及临床医师用药时要注意的问题等。 9.3抗生素优化组合，根据CLSI制定的临床用药标准，将抗菌药物分A、B、C、U、O、Inv组报告药敏结果。 10.共享数据：鉴定药敏数据可直接导出dbf格式，直接上传WHONET，无需格式转换。 11.网络功能：仪器可连接LIS系统和/或HIS系统。 12.机身结构：采用主机一体化结构设计，计算机系统、显示系统、鉴定药敏读板系统为一体化结构。（投标中提供机身结构图作为佐证材料） 13.运行环境：Windows系统，全中文操作界面。 14.药敏板卡： 14.1配套测试板种类：肠杆菌、非发酵菌、链球菌（肠球菌）、葡萄球菌（微球菌）、真菌、棒状杆菌、奈瑟氏球菌/嗜血杆菌鉴定药敏复合测试板和单药敏板，并可根据临床需求定制科研用的药敏板。 14.2 ▲配套真菌药敏板，可检测酵母样真菌、隐球菌、曲霉菌，药物≥9种，拥有新型三唑类药物艾莎康唑。（投标中提供说明书或技术白皮书作为佐证材料） 14.3▲配套测试卡孔位：具备96孔和120孔鉴定药敏测试卡，采用微量肉汤稀释法，抗生素浓度常见4-7个浓度梯度。 14.4配套≥120测试板需所有药物浓度设置满足CLSI质控标准，保证产品质量。（投标中提供技术白皮书或其他有效资料作为佐证材料） |
| 21 | 全自动液体灌装旋盖一体机 | 1 | 台 | 主要技术参数 生产能力：20-30瓶/分钟 适用规格：10ml-200ml塑料圆瓶（任选一种） 灌装头数：4头 装量精度：0～2% 旋盖头数：单头 合 格 率：≥99.9% 功 率：2Kw 电 源：380V 50Hz 三相四线制 3）主要器件部件配置 1、 PLC 知名品牌 2 、触摸屏 知名品牌 3 、变频调速器 知名品牌 4 、齿轮减速电机 知名品牌 5 、活塞环 知名品牌密封件 硅橡胶 6 、气缸 知名品牌 7 、传感器 知名品牌 8 、不锈钢计量泵 250ml 知名品牌 9 、理盖器 500型 知名品牌 10 、高精度分度箱 RHH80 知名品牌 11 、电气元件 知名品牌 12 、等分盘 尼龙 自制 13 、输送带 组件 自制 14 、送盖戴盖系统 组件 自制 15 、旋盖系统 组件 自制 16 、传动机构 组件 自制 17 、机架、台板 组件（A3） 自制 18 、边板、面板 组件（304＃） 自制 4）主要零部件材质 计量泵：304＃不锈钢 外包板：304＃不锈钢 与瓶子接触的零部件：304＃不锈钢和部分尼龙1010＃ 5）主要电气控制：变频调速，PLC控制操作。 |
| 22 | 净水器500kg | 2 | 台 | 进水水源：市政自来水 产水量：≥500L/H 取水速度：10-20L/min 产水指标：UP超纯水电阻率：18.2MΩ.cm@25℃（在线监测）、RO纯水电导率≤15μs/cm@25℃（在线监测）；重金属(mg/l)<0.01；细菌去除率＞99.6%；总有机碳（TOC）＜10ppb；微颗粒物:(＞0.2um)<1个/ml。 电源/功率：220V/50Hz 1.2-1.6KW 整个系统采用全自动控制，自动产水、供水和停机，并具备超纯水制备与待机功能，无需专人看管，系统操作简单、使用方便；预处理系统自动冲洗及再生运行,反渗主机的自动清洗保养功能,具有自动脉冲冲洗功能； 具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置，运行状态及参数在线显示：压力、流量在线显示、产水水质在线监测和数字显示等，可以随时了解设备运行情况，方便对系统运行状态进行监控和分析； 设备采用定量耗材管理系统，可根据用户用水水质情况、耗材失效进行提示，及时告知客户设备运行情况； 具备自动保护和报警功能：开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、高低压自动停机保护并处理、系统实现联动，如果系统局部出现问题，系统自动停机等； 设备具有连续不间断制水时间过长保护功能，防止设备耗材更换不及时、操作时间过长导致配件提前老化； 恒压供水系统采用全自动水泵控制器控制，该控制器为电子模拟控制，抗疲劳能力强，使用周期长； 滤芯组件具有同品牌的卫生安全产品卫生许可批件； 采用注塑式大容量一体化离子交换柱，操作方便，耗材更换简单； 若自来水水压临近启动点波动过大频繁启动，设备设有程序触摸按键应急启动，同时设有备用触摸按键； 设备满足检验室分析用水、医学实验用水；水质完全符合中国实验室用水规格GB6682-2008标准。 |
| 23 | 有创呼吸机 | 1 | 台 | 一．基本要求 1.适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖。 2.电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运。 3.主机重量≤12千克（含台车），方便手提转运。 4.采用12英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率1280*800。 5.中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备便利的锁屏功能。 6.不小于110分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配电池延长至不小于240分钟（2块电池）。电池总剩余电量能显示在屏幕上。 7.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 8.呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 9.具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能。 10.病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。 11.支持选配旁流CO2监测。 12.支持选配主流CO2监测，同时监测容积-CO2环图、气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数。 13.具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。 二．呼吸模式及功能 1.常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式。 2.高级模式：双相气道正压通气，压力调节容量控制通气及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV、压力释放通气APRV，可选配智能通气模式，心肺复苏通气模式。 3.无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。 4.具备通气模式自定义显示功能，方便用户个性化配置常用通气模式。 5.▲高流速氧疗功能，氧疗流速不低于77L/min，并具有氧疗计时功能。 6.具有智能同步技术提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，无需医护人员频繁手动调节上述参数。 7.其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。 8.具备自动气管插管阻力补偿功能（例如TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致。 9.具备低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值。 三．设置参数要求 1.潮气量：20ml-1900ml 2.呼吸频率：1-100次/min 3.SIMV频率：1-60次/min 4.吸/呼比：1:10-4:1 5.最大峰值流速：≥210L/min 6.吸气压力： 5-80 cmH2O 7.压力支持：0-80cmH2O 8.呼气末正压PEEP：0-50 cmH2O 9.压力触发灵敏度： -20 - 0.5cmH2O 10.流量触发灵敏度： 0.5-20L/ min 11.呼气触发灵敏度：Auto, 1-85% 12.氧浓度：21-100% 13.压力上升时间：0-2s 14.吸气时间：0.1-10s (0.2-30s @ DuoLevel) 四．监测参数要求 1.气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压。 2.分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比。 ▲3.潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、单位理想体重输送的潮气量。 4.呼吸频率参数：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。 5.氧浓度参数：吸入氧浓度。 6.肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数。 7.其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测。 8.屏幕显示：多至4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示。 9.具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测，最多可同屏显示2种环图。 10.呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示。 11.趋势记录：提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析。 12.日志记录：提供最多5000条历史事件信息的记录。 五．报警要求 1.智能化分级报警、声光报警 2.气道压力：过高报警 3.呼出每分钟通气量：过高/过低报警 4.自主呼吸频率：过高报警 5.呼出潮气量：过高/过低报警 6.呼气末正压：过高/过低报警 7.吸入氧浓度：过高/过低报警 8.EtCO2：过高/过低报警 9.窒息报警，时间可设置（5-60s） 10.智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障 11.电源、气源中断报警 12.电池低压报警 六．其他功能要求 1.强大的自动漏气补偿功能。最大漏气补偿流速：65 L/min（成人） , 45 L/min （儿童） 2.强大灵活的电源方案：提供交流和直流（12V）两种供电方式。 3.强大灵活的气源方案：提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 4.信息互连：能够和监护仪互联，支持同一品牌监护仪，把呼吸机的监测参数和波形实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。支持HL7协议。 5.具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。 6.配附件：台车、呼吸管路、湿化器、模拟肺。 7.软件易升级：支持U盘和网络升级，支持选配功能试用。 七．认证及标准符合 1.通过CFDA和CE认证。 2.符合EMC标准 YY0505-2012。 3.符合IP21防水等级。 |
| 24 | 可视喉镜 | 1 | 台 | 具有高精度全模具化生产制造工艺，不锈钢加固，不易损坏，使用寿命长; 该机采用进口大容量钾电池，持续使用可达 350 分钟以上: 具有拍照、录像、定格等功能，并可存储和导出; 独特的防雾功能，即开即用，无需预热，插管无盲区 该机有四种规格，适用于成人、妇女、儿童、新生儿: 摄像系统均为 304 不锈钢精心打造，可以消毒后反复使用，为使用者节省费用: 成熟可靠功能完备的电子方案和高清数字化摄像系统，搭配 3”TFT 彩色显示屏，影像还原效果好 技术参数 分辨率:960X480 像素:200万 有效景深:3~100mm 视场角:70土2° 电池续航能力:>6h 电池使用寿命:循环充电﹥800次 显示屏:3"TFT 彩色显示 左右转动角度:0~275显示屏 显示器前后转动角度：0°-135°左右转动角度：0°-275° 光源内置高功率防水 LED 光源，光照度:>3000lux工作环境 度:5C~40C温 湿 度:<80% 大气压力:860hpa~1060hpa 充电器输入:100~240V，50/60Hz,0.35A 充电器输出:5V,2000mA |
| 25 | 光子治疗仪 | 2 | 台 | 技术参数: 1、7 寸全触摸屏操作，更简便快捷，优化了临床使用的治疗效率: 2、台推式设计，单独使用小巧便携，与台车结合可以作为柜式机使用: 3、高能窄谱红光+蓝光双重输出; 4、治疗光源红蓝光一体设计，红蓝光可随意转换，无需更换治疗头 5、光源类型:半导体光源: 6、光源波长:红光:640nm; 蓝光: 460nm; 7、有效辐照面:单个光源的照射面积>200cm 8、光功率密度:最大光功率密度可达 110mW/cm 9、光功率密度均匀性: +20%； 10、光功率不稳定度应: ≤10%； 11、治疗时间: 0min~99min，步长为 Imin; 12、治疗设备的出光口表面温度≤70℃; 13、输出功率:整机输出功率 200W； 14、治疗模式:自动模式下 3 种处方可选、手动模式； 15、输出强度:5 档可调； 16、光源输出无紫外辐射； 17、光源瞬时启动，启动时间<100ns 18、光源选用进口芯片，光色一致性好、与传统卤素灯相比发光效率更高: 19、治疗设备配置恒流驱动器，有效降低因电网电压波动对设备造成的影响:源寿命以及治疗时间，连续治疗*20、高效静音风冷系统，噪音小且有效延长死 时间>8h; 21、标配防护眼置和防护眼镜，有效保护操作健康 |
| 26 | 电动起立床 | 1 | 个 | 1、电源：a.c.220V；频率：50Hz。 2、额定输入功率：120VA 3、控制方式：手柄点动控制 4、床面高度：550mm，允差±50mm 5、床面直立角度：0°～90°可调（允差±5°） 6、脚踏板上下调整角度：背屈0°～20°，跖屈0°～30°（允差±3°） 脚踏板内外调整角度：内翻0°～30°，外翻0°～30°（允差±3°） 7、组成：床架、床面、扶手桌面、固定带、脚踏板、手控装置组成。 8、床面额定载荷：135kg，允差±10kg 9、脚踏板可上下、左右角度调节，根据不同的脚踝关节的角度进行康复训练使患者有更舒适的脚位。 10、配备4个脚轮通过脚踏四联动装置锁定，压下脚踏四联动装置床面上升，四个脚轮着地，升起脚踏四联动装置床面下降，四个脚轮升起锁止。 11、配备有手柄，方便对床面进行升降控制。 12、床面采用优质医疗专用皮革环保防潮、防菌、防火材料。 13、配备支腿调节地脚，方便对床体进行调整。 14、扶手桌面：可上下前后调节，方便患者使用。 |
| 27 | 神经肌肉康复仪 | 1 | 台 | 技术参数 1、柜式一体机，7英寸彩色触摸屏加一键飞梭显示操作；（可提供相关证明文件） 2、仪器具有两组针插式电极输出、一组负压电极输出和三组电针输出，独立可控，互不干扰； 3、时间设定功能：时间范围为1～99min可调，单步长为1min； 4、电极治疗输出参数： 4.1输出波形为双向不对称方波 4.2脉冲频率为0.5Hz～10Hz可调，频率为0.5Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz，频率为1Hz～10Hz时, 单步长为1Hz； 4.3脉冲宽度为0.1ms～10ms可调，脉宽为0.1ms～1ms时，单步长0.05ms,脉宽为 1ms～10ms时，单步长0.5ms； 4.4输出强度：电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调； 5、负压吸引功能：输出负压0kPa～30kPa连续可调； 6、电针治疗输出参数： 6.1；脉冲频率为0.5Hz～10Hz 可调，频率为0.5 Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz, 频率为1 Hz～10Hz时，单步长为1Hz，允差±10%； 6.2脉冲宽度为0.1ms～1ms可调，单步长0.05ms，允差±10%； 6.3输出强度：治疗仪电针各通道独立输出，在250Ω负载阻抗时；每路电针输出电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调，允差±15%。最大输出电流有效值不超过10mA； 7、连续工作时间大于8h； 8、具有过流保护；（可提供相关证明文件） 9、本产品取得计算机软件著作权；（可提供相关证书） 10、大气压力：700hPa～1060hPa；额定电压：220V±10%；电源频率：50Hz±1Hz； |
| 28 | 外阴熏蒸仪 | 5 | 台 | 型号：橡木 包装清单： 蒸气熏蒸机一台 超薄型遥控器一个 蒸气蒸药罐一套 硅胶导气管一条 使用说明书一本 右侧图片仅供参考 |
| 29 | 电磁波治疗仪（双头） | 30 | 台 | 产品样式：立式 结构特点：立柱带升降 电源开关 UL认证定时器 计时方式：机械定时（0-60℃及常通） 技术参数： 电压V、功率W、频率Hz 220、250、50 光谱波光 μM 2~21 辐射板直径mm 124 活动臂升缩范围mm 0~600 活动臂升降范围mm 0~800 仰视角（度） 270 转角（度） 360 |
| 30 | 多体位医用诊疗床 | 15 | 台 | 1、人性化设计具有肩孔、扶手和放手机平板平台。 2、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。 3、配有患者呼吸孔。 4、具有多体位医用诊疗床医疗器械注册证。 |
| 31 | 心电图 | 5 | 台 | 二、 ECG输入 2.1ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集 2.2导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系） 2.3输入阻抗：≥100M Ω（10Hz） 2.4频率响应：0.01Hz ~ 450Hz 2.5定标电压：1mV±2% 2.6耐极化电压：±880mV（±5%） 2.7内部噪声：≤12.5µVp-p 2.8时间常数：≥5 s 2.9共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭） 2.10输入电流：≤0.01μA 2.11除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 2.12导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 2.13中文输入及中文操作提示和中文报告语言 三、波形处理： 3.1A/D转换：24bit 3.2采样率：40kHz，每导联 3.3灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV ±5% 3.4抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 3.5自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能 3.6自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 四、存储器 4.1设备内置存储器，存储病历800例 4.2数据可通过SD卡、USB口导入导出 4.3支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间 五、 显示器： 5.17英寸彩色液晶显示屏（可选配触摸屏），倾斜角设计，支持显示背景网格 5.2显示信息：同屏显示12导同步心电波形 5.3显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等 六、记录器： 6.1热敏式点阵打印机 6.2走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%） 6.3记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1 6.4记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm 6.5打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印 6.6记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等 6.7可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告 6.8具备在无网格纸上打印网格功能 七、功能 7.1直接功能键和标准键盘，直观、易用，具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率 7.2可选配心电向量 7.3可准确判定接触不良的电极并予以指示 7.4拥有自动测量功能和自动诊断功能 7.5手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。 7.6R-R间期检测，并将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出 7.7自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输。 7.8支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测延时打印报告 7.9周期记录模式,记录时间间隔最长可设置为60分钟 7.10长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录 7.11具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息 7.12可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量 八、外部输入接口： 8.1USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口 8.2支持内置WIFI（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网 8.3支持DAT、PDF、SCP（选配）、FDA-XML（选配）、DICOM（选配）格式，满足医院信息化需求 8.4支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息 九、便携：外部隐藏式提手可方便机器移动 十、电源：交直流两用 自动转换 10.1 交流电源：交流 100V~240V 50Hz/60Hz 10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时 十一、产品认证： 11.1 通过AHA、MIT、CSE公开数据库测试的SEMIP心电自动分析系统 |
| 32 | 幽门螺旋杆菌检测仪 | 1 | 台 | 1、样本采集器通道数量：十通道，能够一次连接并连续检测10个气袋样本，能统一或分别打印中文检测报告； 2、测量范围：测量样品的浓度范围为：1%～10%； 3、测量精度：精密度：标准偏差δsd不超过0.25‰； 4、稳定性：在5小时内，C.V.的绝对值不大于3%； 5、检测灵敏度：CO2最小检测浓度：0.5%，误差应不超过±0.1%； 6、样品体积：样品必须满足不少于120ml/袋； 7、预热时间 ：不超过45min； 8、分析速度 ：每个样品分析时间＜100s； 9、正常工作条件  供电电源：a.c.220V±22V，50Hz±1 Hz；  输入功率：≤180VA；  海拔高度：2000m以下；  环境温度：10℃～30℃；  相对湿度：不超过70%；  大气压力：86kPa～106kPa； 10、提供与该设备配套使用的颗粒剂型的试剂的有效注册证、TUV、CE认证证书等并提供证书复印件； 11、设备可进行周校正、月质控工作，自动生成质控报告，并提供第三方认证的标准质控品； 13、数据处理工作站配置要求：智能高清显示器，微型计算机，内置打印机，另配备激光打印机；全中文数据管理软件：可为用户提供各种增值服务，包含软件系统的可扩展性，与不同厂商开发的LIS (Laboratory Information System)系统或HIS(Hospital Information System)系统相兼容，确保信息传递迅捷和信息安全。也可根据需求设计报告模板。 |
| 33 | 血流变检测仪 | 1 | 台 | 一、技术指标： 1、切变率范围:1/S-200/S； 2、粘度范围: 0mpa.s-50mpa.s； 3、检测温度: 37℃±0.5℃； 4、重复性误差:全血高切 ≤0.8% 全血低切 ≤1.0% 血浆 ≤1.0%； 5、全血测试时间:≤35S/例； 血浆测试时间:≤25S/例； 6、全血检测用量:≤1.0ml 血浆恒定用量:≤0.85ml 二、性能特点： 1、检测原理：压力传感技术实现样品流动过程中切变率连续切变动态检测。 2、检测指标：能测试切变率 200/S、150/S、60/S、30/S、10/S、5/S、3/S、1/S等对应的全血粘度；能同步完成红细胞压积、纤维蛋白原、红细胞电泳时间的测试；测试分析指标共计 30 项。 3、内核程控技术：设备内核程控采用工业单片机时序控制技术，计算机完成系统数据分析处理。 4、混匀功能：全血样品检测采用气压式无损混匀，不破坏红细胞(或可选择吸吐式混匀）。 5、原试管检测: 24 孔位转盘原试夹式设计，实现原试管直接上机检测。 6、自动定量：光敏技术实现样本用量恒定定量检测。 7、先进计算机循环检测程控恒温技术。 8、条码识别功能：采用条码扫描识别技术，病人信息可扫描录入。 9、标准全血及血浆质控物自动修正仪器测试参数，完成质控校准。 10、样品异常报警功能: 测试过程中样品质量(如溶血、血凝块、异物等)异常，设备自动报警提示。 11、管路污染检测功能：可实现检测系统清洁程度自动判别，永不堵孔。 12、设备自动清洗、报警功能：样品检测完毕后自动清洗检测装置及吸样针内外壁,清洗液存量完毕自动报警提示。 13、设备故障自动诊断功能：硬件故障测试，气路密封性、压力采样、管路清洁度等检测。 14、联网功能：增加网络传送端口，所有检测数据可通过LIS系统上传，并远程访问血流变检测相关数据及信息。 15、报告单自定义功能：能自定义报告单打印项目30项；同时具备多种报告单格式供选择。 |
| 34 | 电解质检测仪 | 1 | 台 | 1.测试项目：K、Na、Cl、Ca、PH 2.适用样品：血清、血浆、全血、脑脊液及稀释尿液； 3.测量技术：离子选择电极法 4.样 品 量： 60ul-150ul 5.测量速度：≤25秒 6.测量范围、分辨率： 项目 测量范围 分辨率 精密度 K 0.50—20.0mmol/L 0.01 ≤1.0% Na 30.0—200mmol/L 0.1 ≤1.0% Cl 30.0—200mmol/L 0.1 ≤1.0% Ca 0.50—5.00mmol/L 0.01 ≤1.0% pH 4.00—9.00 0.1 ≤1.0% 7. 大屏幕高亮度液晶显示，中文菜单，人机对话，操作与维护导航功能。 ▲8．进样系统具有液面探测功能系统，无需分装样本，原始管可直接上机检测，并兼容生化杯等模式；全自动进样盘设有28个测试位（含3个急诊位），样品分析后自动冲洗，确保电极清洁及处于备用状态。 9．储存功能：主机具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据，可实现数据储存再现；可存储1000个检测结果，并支持无限扩容。 10. 进样一次，可测量出K、Na、Cl、nCa、TCa、pH 等多参数组合。 11．双针双流路结构，从进样到显示结果≤25秒。 12．电极性能稳定，具有较高的精密度和很宽的线性范围，使用寿命长。 13. 一体化试剂包降低了生物污染风险，符合环保要求。 14．仪器可24小时开机，自动定标校正。15分钟不操作自动进入待机状态， 保持最小量试剂消耗，保证仪器随时使用，适合急诊和标本量多批次临床检验。 15. 仪器自动化程度高，具有自检功能，自动单点、两点定标，自动快速冲洗系统，自动显示打印结果。 16. 具有完善的质控程序。有条码扫描功能，可现实科学信息管理。 17. 分析成本低，消耗品及配件价格低廉，提高用户效益。 18. 每台仪器配有信息管理软件（一机一套），可以和Lis系统联网，并可演示、真正实现检验科信息化管理，具有储存、查询、打印等功能； 19. 试剂具有单独的注册证（包括尿液等样本稀释液）。 20．售后服务：售后服务24小时响应。 21．终身技术服务支持，免费软件升级。 |
| 35 | 上下肢主被动康复训练系统 | 1 | 台 | 1、工作环境： a）环境温度范围：5℃～40℃； b）环境湿度范围：5％～90％； c)大气压力范围：700hPa~1060hPa； d)电源：额定电压a.c.220V，额定频率50Hz。 e)额定输入功率：80VA。 2、显示方式：大尺寸液晶触摸屏。 3、屏幕水平方向0°～180°可调，允差±10%；上肢训练部分水平方向0°～180°可调,允差±10%；产品立杆伸缩调节，可调节范围0～100mm,允差±10%。 4、主动模式： 提供力矩（主动阻力矩），1Nm～15Nm，允差±5%,分15档设定，步进为1Nm；初始设定为1档，每档递增1Nm；在训练过程中显示屏会显示当前的速度，训练时间和阻力；训练结束后，训练结果会在屏幕上显示。 5、被动模式 a）训练时间可调，调节范围：1min～60min，允差±30s，步进为1min，默认20min； b)训练速度可调，调节范围：5rpm～55rpm，允差±5rpm，步进1rpm，默认20rpm； c)运动方向可调，有正和逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向； d)电机输出分为高、中、低3档（允差±20%）： e)痉挛功能可选择开启和关闭，痉挛次数训练结束后会在屏幕上显示； f)痉挛后方向可调，其方向为固向和变向；固向是痉挛后，旋转方向都与原方向一致；变向是痉挛后，旋转方向都与原方向相反。 6、训练结果显示 训练结束时，显示屏会显示锻炼时间，主动时间，左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离。 |
| 36 | 膝关节牵引治疗仪 | 1 | 台 | 1、电源：交流220V ±22V、50Hz±1Hz 2、额定输入功率：60VA 3、大腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10% 4、小腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10% 5、 伸展角度最大调节范围为0～120°；屈曲角度最大调节范围为0～125°，级差3°，其中123°～125°级差2°，角度不大于50°时，允差±5°；角度大于50°时，允差±10%； 6、 角度运行速度8档可调，最小角速度为1.5°/s，最大角速度为3.6°/s。级差0.3°/s，允差±20% 7、 训练时间0～240min可调，级差10min，允差±10%，时间结束会有提示音 8、 脚踏板移动至最左位置和最右位置中心线夹角为60°，允差为±10° 9、活动仪设有线控开关，安全可靠 10、设备功能：下肢关节（髋、膝、踝）功能障碍的康复训练 |
| 37 | 偏正光照射（红外偏正光治疗仪） | 1 | 台 | 1、双路独立输出，可以同时治疗俩位病人。治疗臂关节使用万向节，旋转自由，定位准确； 2、偏振光导光系统材料采用高精度的石英光棒导光特制组合光源，领先于同类产品； 3、集射式照射头输出光谱范围应为0.7μm～1.6μm； 4、钯灯照射头输出光谱范围应为0.4μm～4μm； 5、集射式照射头最大输出光功率应为1500×(1±15%)mw；红外光钯灯照射头输出光功率范围为3w～30w; 6、输出模式：连续/间歇；多种间歇模式（≥9种）可供选择； 7、输出控制：间歇输出功率控制分十档可调，步距为10%； 8、治疗时间：治疗仪最大连续工作时间为30min,应能在1min～30min范围内、步距为1min分档设置治疗时间，30min档时误差±10s； 9、光路损耗低，偏振光采用节能光源，光功率为50w 20%； 10、治疗头外壳温度：≤ 41℃。 |
| 38 | 电动牵引装置（多功能牵引床） | 1 | 台 | 1、电源电压：220V 50Hz 2、额定输入功率：100VA （允差±15%） 3、腰椎牵引行程：0～200mm，允差±10mm 4、腰椎牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s 5、腰椎牵引力：0～990N范围内可调，级差10N，实际输出的牵引力与预置值的偏差不大于：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值 6、牵引时间：0～9min范围内设定，级差1min，误差不大于30s 7、间歇时间：0～9min范围内设定，级差1min，误差不大于30s 8、颈椎牵引力：0～300N范围内可调，级差10N，实际输出的牵引力与预置值的偏差不大于：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值 9、颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm 10、颈椎牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s 11、成角动作范围：-10°～+30°连续可调*，允差±2°，成角零位误差不大于±1°，上成角保持稳定。 12、旋转动作范围：左右各25°连续可调*，允差±2°，左右旋转动作速度：165°/min，允差±15% 13、牵引床加热功能：床面工作温度45℃，允差±3℃。 14、三维立体牵引，可做平面纵向牵引、上成角牵引、下成角牵引、自动旋转侧扳牵引，上述三种功能可单独使用，也可组合使用；牵引床腰椎牵引具有8种牵引模式； 牵引力自动补偿功能； 15、20种治疗方案存储并读取； 16、颈腰椎一体化牵引，可以针对两个患者分别或同时进行颈椎或腰椎牵引； 17、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键）； |

注：1.接口费用：由供应商承担此费用。

- 二、项目要求：

（一）所招产品的质量要求

（1）本项目技术参数均为公共参数，无指向性，投标供应商认为该产品指向某一品牌、某一型号，那么该参数均为参考参数，可以根据技术要求及商务要求自行去选择产品品牌和型号。

（2）凡技术参数指标执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。供应商需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。

（二）项目的交货期和质保期

1、交货期：合同签订后20天内送货安装调试完毕（以合同签订为准）。

2、质保期：3年。

（四）付款方式和交货地点

1、付款方式：按照合同约定执行，在规定时间内完成货款结算。

2、交货地点：采购单位指定地点。

（五）售后服务

1.卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。按照项目采购需求中要求进行维修响应。在保修期内不定期免费进行状态检测。

2.在质保期内，派遣维修或技术人员巡访设备使用单位，协助并指导运维人员进行日常维护保养工作，并与直接使用人交流设备使用相关事宜。

3.供应商必须积极配合采购人共同参与项目验收。主动向采购方有关技术人员在使用现场提供全套技术指导及培训。

4.供应商应派相关技术人员到现场免费进行指导安装，解决安装过程中的相关问题。

5.售后服务承诺：供应商应对质保期内及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响使用方使用，供应商应当给予补偿。

6.如收到服务需求不合要求情况，可双方协商决定，但决定权在购买方，购买方有权利退回所购买产品。

（六）实施方案及培训方案

1.仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到现场安装、调试。

2.供应商应保证供货设备在项目实施过程中

实施方案：

（1）项目详细工作内容，说明项目的工作范围、具体内容和技术要求等，这一部分内容能量化的指标尽可能量化；

（2）项目实施所采取的方法手段；

（3）预期效果，说明项目完成时所达到的效果；说明承担单位、协作单位和各自分工的主要内容。

设备管理及维护：

（1）设备管理方案；（2）设备维护及保养方案。

进度安排：项目工作进度安排，详细说明各阶段工作安排的时间和项目工作内容完成的时间，尽力让项目实施的时间进度与方案所计划的时间吻合；

供货安装：供货的流程、安装流程应在方案中写明。（注：可提供流程图。）

项目安全措施：

（1）方针、目标；（2）安全管理机构；（3）安全措施；（4）安全教育等。

应急处理：为保障设备的运行正常，加强对突发事件、紧急事件的控制，须供应商制定本项目的突发事件处置预案，写明面对突发事件的应急处理方法，包含：人员伤亡事故、发生火灾、突然停电等。建立完善的预防机制，指定专人负责，对潜在危险可能出现的紧急情况，制定相应的处理办法。

培训方案：培训计划情况，应含详细合理的培训方案（包含：①培训时间；②培训地点；③培训产品基本原理、④操作使用和保养维修；⑤培训方式；培训方案中包含以上每项内容，且方案切实可行，满足采购方需求。针对本院实际情况指定培训计划，卖方应提供技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能（厂家工程师驻场培训、网路在线培训、内地交流培训）。在质保期内为采购人提供至少三人的培训服务，确保用户方至少两名操作人员可熟悉使用，供应商应保证在采购人指定交货地点对设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训。培训配备受过专业培训的售后服务人员、技术支持人员及咨询服务、在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。供应商投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价， 随时排除所有设备故障进行明确的计划阐述，并对所有设备保修期过后维保进行阐述。

供应商在制作实施方案及培训方案时可根据实际情况进行拓展（包括但不限于以上内容），本包属于医疗设备，供应商能够在设备运输中保障设备的功能不被破坏，在发货前保证对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份产品检验合格证书。在项目供货安装时进行核对，本次购买设备如若发生设备不能正常运行，供应商必须在突发应急时给予响应，并在最快时间内快速高效的处理。

（七）验收

1.验收程序：货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。货物到达后，甲乙双方均须在场确认包装完好后，安装后由甲方验货，并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，一切损失由乙方自行承担。

2.验收内容：采购清单内设备、装备数量进行验收。

3.验收标准：严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 标项4：喀什地区泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目（远程会诊设备）

### 一、货物需求：

喀什地区泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目（远程会诊设备）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模组 | 9.22 | 平方米 |  |  |
| 2 | 竖屏 | 2 | 台 | 1、屏幕类型：LCD 2、屏幕比例：16：9 3、能效等级：二级 4、面板类型：IPS 5、接口类型：HDMI 6、附加功能：内置音箱、可壁挂 7、分辨率：3840 x 2160 8、触摸屏类型：非触摸屏 9、垂直可视角度：178 10、点距：0.4935(H) 11、黑白响应时间：8ms 12、灰阶响应时间：8ms 13、刷新率：60 14、水平可视角度：178 15、屏幕尺寸 (英寸)：86 |  |
| 3 | 空调 | 4 | 台 | 产品类型：柜机 冷暖类型：冷暖型 定频/变频：变频 额定电压：220V 匹数：大3匹 能效等级：二级 能效备案号：二级 适用面积：30-40m² 制冷量(kw)：7210 制冷功率(w)：2350 制热功率(w)：3 |  |
| 4、屏体材料 | 单元板 | 182 | 张 | 含备板张数 | 2 |
|  | 200W4.5V电源 | 31 | 台 | 含备用张数 | 1 |
|  | 接收卡 | 16 | 张 | 含备用张数 | 1 |
|  | 型材 | 3 | 根 |  |  |
|  | 龙骨 | 18 | 根 |  |  |
|  | 拐角 | 4 | 个 |  |  |
|  | 网线 | 16 | 根 |  |  |
|  | 排线 | 182 | 根 |  |  |
|  | 一拖一 | 16 | 根 |  |  |
|  | 三芯线 | 31 | 根 |  |  |
|  | 磁柱 | 728 | 个 |  |  |
| 5、外围设备 | 视频处理器 | 1 | 台 |  |  |
|  | 控制电脑 | 1 | 台 |  |  |
| 6、安装 | 安装调试人工 | 9.90 | 平方米 | 含边尺寸（实际施工看现场情况） |  |
|  | 主线缆+主网线 | 1 | 套 | 实际施工看现场情况 |  |
|  | 运费 | 1 | 套 |  |  |

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环绕音箱 | 6 | 只 | 采用多层复合优质中纤板，与夹板质地相似，特殊喷涂制作，高质量单元配置，高强度箱体，多吊挂点支撑配合，操作简单快捷。适用于全音域扩音、高级卡拉OK包房、慢摇吧多功能厅、高级酒店会所流动商演、乐队扩声会议室等。 低音;12寸120磁50芯 高音34芯频率响应：35Hz 18kHz 声压灵敏度（1W/1M）：93dB 最大连续声压级：120dB 峰直声压直 ：126dB 输入阻抗 ：8Ω 额定输出功率：300W 峰直输出功率：600W |
| 2 | 后级功放 | 3 | 台 | 输出功率：8Ω 300W，4Ω 450W，8Ω桥接900w 信噪比：>100dB A计权 失真度：<0.1% A计权 灵敏度：0.775V 输入阻抗：20KΩ 平衡 阻尼系数：>200/8Ω 频率响应：20HZ-20KHZ, ±0.5dB 通道分离度：>95dB 冷却方式：无级变速风扇散热 功放保护：具有短路、过流、欠压、过压和过温 产品特点： 采用全铁1.3mm冲压成型机箱整机体积紧凑，功放板整板设计方式，有效避免线材间产生的电磁干扰。 采用功放管作电路电流放大，让声音表现更加通透、洪厚、饱满。 采用AB类设计，使输出电流更大，带载能力更强，并且可以带更低阻抗的喇叭负载。 采用专业音频电容对整流后的电源进行滤波，让电源纹波更加干净。 使用步进式电位器，避免电位器在使用一段时间后出现的接触不良。 加入限幅电路，保证存在前级输入过载时有效保护功放及喇叭。 完善的输出保护电路，具有过流、中点漂移、过热、欠压、软启动保护作用。 采用小环路负反馈技术消除了瞬态互调失真。 大功率环形变压器，采用优质进口铁芯使输出能量更多饱满有力。 适用场所： 量贩式KTV、夜总会、多功能厅、会议室等 |
| 3 | 8路调音台 | 1 | 台 | 系列提供8路单声道输入. 每路3段EQ均衡器. 60mm长寿命高分析推子. 1个内置效果发送. 内置高音质USB播放器. +48V幻象电源 内置16种数码混响效果 蓝牙播放显示 |
| 4 | 一拖八无线会议 | 1 | 台 | 性能特点: 数字LCD显示屏,清晰明确地显示接收机与发射机的实时工作状态; 采用专业级音频压缩-扩展技术,噪音小，尾音小,动态范围更大 应用PLL射频稳定技术,频率精准、工作稳定可靠 具有独立的输出(XLR)和混合(q6.3mm)输出,方便连接音频处理、功放设备 红外线对频、发射器可以互换、操作简单、功能先进 平衡和非平衡两种选择输出端口, 适应不同的设备连接需求; 超强的抗干扰能力,能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。中频丰富,声音且有磁和混厚感,属人声麦克风音质的精华。 技术参数： 接收机频道数:八频道 接收方式: CPU控制自动选讯 接收频率震荡模式: PLL锁相环回路 载波频段: UHF 640-690MHz (可使用的频率取决于当地的规定) 频率配对: -键红外对频设定 频率稳定度: s +0.005%(-10~609 动态范围: 100dB 最大频偏: +45KHz 灵敏度: 12dBuV ( 80dBS/N) 功能显示方式:数字LCD显示 技术参数: 音头:动圈式手持麦克风(选配) 电容式)频率震荡模式: PLL锁相环回路 |
| 5 | 反馈抑制器 | 1 | 台 | 1．输出阻抗：平衡>120Ω,不平衡>60Ω 2．最大输出电平：+20dBu 3．频率响应：20Hz-20KHz,±0.3db 4．信噪比：>105db(A 5．动态范围：103db 6．模拟输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 7．输入阻抗：平衡47Ω,不平衡20KΩ 8．最大线路电平输入：+18dBu 9．模拟输出2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 10．总谐波失真+噪声：0.005％,1KHz;20Hz-10KH,<0.01％;10KHz-20KHz,<0.025％ 11．工作电压：110V/220V/AC 50Hz/60Hz 12．接口输入：3芯XLR母插座/6.3插咀 输出：3芯XLR公插座/6.3插咀 USB接口 电源插口 3芯IEC 插座 电源90至240V 50/60Hz，耗电量<30瓦 13．≥2寸TFT彩屏，中英文可选； 14．配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用，方便快捷； 15．反馈加移频设计方案，移频4档可选； 16．每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制； 17．独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 18．输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 19．响应时间快中慢3速可定，更具人性化； |
| 6 | 专业音箱挂架 | 2 | 对 | 适用于10寸\12寸/15寸专业音箱 |
| 7 | 航空机柜 | 1 | 个 | 木质金属包角包边,二个万向轮方便移动及卫生清洁;整洁的同时又保护产品及效果调节的稳定和安全; |
| 8 | 辅材 | 定制 | 定制 | 无氧铜2*100支100米音频线、音频头、各种连接线、投影吊架 |

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程会诊培训桌 | 120 | 张 | 1、技术参数 适用人数：5人以下 产品形状：条形 2、其他参数 1）是否带滚轮：否 |
| 2 | 远程会诊培训椅 | 240 | 张 | 是否组装：是 是否支持人体工程学：是 是否有扶手：否 是否可旋转：否 是否可升降：否 承重量 (kg)：300 产品面料：西皮 产品材质：实木 |

- 二、项目要求：

（一）所招产品的质量要求

本项目适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。除合同另有约定外，材料、施工工艺和本项目都应依照适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，按行政主管部门在规范、标准和规程发布公告（或通知）中的要求执行

（二）项目的交货期和质保期

1、交货期：合同签订后20天内送货安装调试完毕（以合同签订为准）。

2、质保期：3年。

（三）付款方式和交货地点

1、付款方式：按照合同约定执行，在规定时间内完成货款结算。

2、交货地点：采购单位指定地点。

（四）售后服务

1.卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。按照项目采购需求中要求进行维修响应。在保修期内不定期免费进行状态检测。

2.在质保期内，派遣维修或技术人员巡访设备使用单位，协助并指导运维人员进行日常维护保养工作，并与直接使用人交流设备使用相关事宜。

3.供应商必须积极配合采购人共同参与项目验收。主动向采购方有关技术人员在使用现场提供全套技术指导及培训。

4.供应商应派相关技术人员到现场免费进行指导安装，解决安装过程中的相关问题。

5.售后服务承诺：供应商应对质保期内及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响使用方使用，供应商应当给予补偿。

6.如收到服务需求不合要求情况，可双方协商决定，但决定权在购买方，购买方有权利退回所购买产品。

（五）实施方案及培训方案

1.仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到现场安装、调试。

2.供应商应保证供货设备在项目实施过程中

实施方案：

（1）项目详细工作内容，说明项目的工作范围、具体内容和技术要求等，这一部分内容能量化的指标尽可能量化；

（2）项目实施所采取的方法手段；

（3）预期效果，说明项目完成时所达到的效果；说明承担单位、协作单位和各自分工的主要内容。

设备管理及维护：

（1）设备管理方案；（2）设备维护及保养方案。

进度安排：项目工作进度安排，详细说明各阶段工作安排的时间和项目工作内容完成的时间，尽力让项目实施的时间进度与方案所计划的时间吻合；

供货安装：供货的流程、安装流程应在方案中写明。（注：可提供流程图。）

项目安全措施：

（1）方针、目标；（2）安全管理机构；（3）安全措施；（4）安全教育等。

应急处理：为保障设备的运行正常，加强对突发事件、紧急事件的控制，须供应商制定本项目的突发事件处置预案，写明面对突发事件的应急处理方法，包含：人员伤亡事故、发生火灾、突然停电等。建立完善的预防机制，指定专人负责，对潜在危险可能出现的紧急情况，制定相应的处理办法。

培训方案：培训计划情况，应含详细合理的培训方案（包含：①培训时间；②培训地点；③培训产品基本原理、④操作使用和保养维修；⑤培训方式；培训方案中包含以上每项内容，且方案切实可行，满足采购方需求。针对本院实际情况指定培训计划，卖方应提供技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能（厂家工程师驻场培训、网路在线培训、内地交流培训）。在质保期内为采购人提供至少三人的培训服务，确保用户方至少两名操作人员可熟悉使用，供应商应保证在采购人指定交货地点对设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训。培训配备受过专业培训的售后服务人员、技术支持人员及咨询服务、在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。供应商投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价， 随时排除所有设备故障进行明确的计划阐述，并对所有设备保修期过后维保进行阐述。

供应商在制作实施方案及培训方案时可根据实际情况进行拓展（包括但不限于以上内容），本包属于医疗设备，供应商能够在设备运输中保障设备的功能不被破坏，在发货前保证对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份产品检验合格证书。在项目供货安装时进行核对，本次购买设备如若发生设备不能正常运行，供应商必须在突发应急时给予响应，并在最快时间内快速高效的处理。

（六）验收

1.验收程序：货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。货物到达后，甲乙双方均须在场确认包装完好后，安装后由甲方验货，并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，一切损失由乙方自行承担。

2.验收内容：采购清单内设备、装备数量进行验收。

3.验收标准：严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 标项5：喀什地区泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目（附属配套）

### 一、货物需求：

1.背景介绍

因医院业务发展需要，随着院内业务拓展，需要对机房设备调整，将原有机房房间做其他用途，将服务器、机柜、空调等设备搬迁至新建机房中。在搬迁过程中，考虑到各种风险和问题，如设备损坏、网络中断、数据丢失等。因此，制定一个实用的机房设备搬迁及系统割接施工方案至关重要。

2.方案概述

2.1前期准备

机房设备搬迁及系统割接施工需要详细的规划和准备工作。在正式启动搬迁工作前，需要做好以下工作:

（1）确定搬迁时间和工作内容；

（2）制定施工计划，明确搬迁流程；

（3）安排专业人员参与搬迁和割接工作；

（4）准备相关的设备和工具；

（5）制定应急预案；

2.2设备搬迁

设备搬迁是整个施工过程中最关键的部分之一。在搬迁环节中，需要注意以下事项:

- 确认需要搬迁的设备种类和数量，制定详细的设备搬迁计划对需要搬迁的设备进行分类和标记，根据设备重量和易损程度分批搬迁；

（2）使用专业的设备搬运工具， 加强对设备的固定和保护严格遵守安全规范，确保搬迁过程中人员和设备的安全；

2.3系统割接

系统割接是机房搬迁过程中的另一个重要环节。在割接过程中，需要注意以下事项:

确认割接的系统种类和数量，制定详细的系统割接计划对需要割接的系统进行分类和标记，根据系统的关联性分批进行割接保证网络连接和数据传输的稳定性，避免网络中断和数据丢失严格遵守网络安全规范，防止网络被攻击。

3、搬迁前需要准备的工作

（1）提前规划好新建房屋的布局，合理利用空间，做好规划，哪里放机柜，哪里放灭火器，哪里放空调等；

（2）房屋建好后，需要做水泥地平，铺设防静电地板，做好防静电地板下的防潮、防火措施；

（3）规划好动力电源，空调用电和服务器用电做好计划，防止出现电力故障；

（4）网络运营商在设备搬迁之前需要把网络线路进机房，同时规划好局域网络布局，公网、局域网、医保网等合理分配资源，避免出现网络故障；

（5）新建机房必须要做防雷措施，避免出现因打雷出现设备故障，修建时需提前做好防雷设备的安装；

防雷方案

防雷施工图

（6）提前做好消防工作，机房内七氟丙烷灭火器及其他灭火器合理布局；

4、机房设备搬迁

5、设备搬迁后工作：

（1）检查动力电源是否正常；

（2）开机检查服务器防火墙等设备运行是否正常；

（3）检查院内各个网络是否通畅；

（4）检查数据库运行是否正常；

（5）检查程序运行是否正常；

（6）搬迁后可能出现不可预知的问题，全院做好应急预案，出现不可控事件时，随时启用应急预案；

6、其中包含新建机房装修及机房改造，服务器扩容维可选，原机房有些可利旧，具体以实际计算为准。

喀什地区泽普县维吾尔医医院能力提升改造项目（附属配套）

| 序号 | 名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金微孔扣板吊顶 | 常用规格：微孔金属板600*600 板面形式：平面 冲孔形式：圆孔、柳叶孔 成型方式：模具成型、机械折弯 表面处理：静电喷涂 背面处理：一层吸音纸，能消除孔径的透光效果，还能达到一定的吸音吸尘效果。 龙骨：A骨、T骨、勾搭式龙骨 防火性能：通过国家GB/T9978.1-2008 GB/T 9978.8-2008(防火时效120min)，并通过国 家GB/T 5464-2010、GB/T 14402-2007、GB/T 8624-2012(燃烧性能A1级) 防火性能：通过国家GB/T9978.1-2008 GB/T 9978.8-2008(防火时效120min)，并通过国家GB/T 5464-2010、GB/T 14402-2007、GB/T 8624-2012(燃烧性能A1级) |  |
| 2 | 顶面轻钢龙骨架 | 轻钢龙骨1mm厚等、M8镙杆、连接件、轻钢三角龙骨、微孔方板吊顶、主吊件、M6×30镙杆、M7镙帽 |  |
| 3 | 收边件 | 20mm铝合金 |  |
| 4 | 快干玻璃胶 | 白色，透明色 |  |
| 5 | 地面找平处理 | 国产：地面水平找平 |  |
| 6 | 防水围堰 | 定制：砖砌防水坝、防水处理（每台精密空调算一个），普通防水处理 |  |
| 7 | 无边防静电地板 | 执行标准：《防静电活动地板通用规范》SJ/T10796-2001 《防静电贴面板通用规则》SJ/T11236-2001 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 《建筑材料质品及燃烧性能分级》 GB8624-2006 地板材质：陶瓷基材地板，并满足下述各项技术性能指标。支撑地板的横梁为专用钢材，具有钢性好、承载能力强等特点。所采用的支架、横梁表面采用镀锌处理，美观、防腐；地板金属部件保证8年以上防腐防锈； 防火等级：A级 (国标)。 机械性能：集中荷载≥453kg （挠度≤2.0㎜，永久变形≤0.25㎜）； 均布载荷≥13350/㎡ （挠度≤2.0㎜）； 规格尺寸：603*603㎜（地板厚度以不小于40mm，不大于42mm为宜）；板幅极限偏差≤0.4㎜；板厚极限偏差≤0.3㎜；表面平整度≤0.6㎜；临边垂直度≤0.3㎜； 电气性能：在室内温度为：23±2℃，相对湿度为45%-75%RH时，活动地板系统电阻为1.0x106Ω～1x1010Ω；地板支架下部结构配有自带静电释放接地装置的功能。 可调支撑：为便于安装调整，在下支撑上安装有调整螺母，支撑高度可以通过调整支撑螺杆的高度进行调节，调节范围±25mm；支撑直角保障的技术应为一次性冲压成型的工艺,焊接牢固,金属件表面防锈层无脱落,无明显瑕疵;钢质支架上托≥3mm；下托≥2.5mm；钢质圆管支撑壁厚≥1.5mm；当架空地板高度≥800mm时，支架增加斜拉撑配件，以加强地板支架的稳定性。质保期 : 1年 |  |
| 8 | 防静电地板四周角钢加固架 | 30mm角钢焊接 |  |
| 9 | 防静电地板定制脚架 | 定制400mm支架 |  |
| 10 | 进门踏步制作基础 | 木芯板、彩钢板饰面、不锈钢收边 |  |
| 11 | 踢脚线 | 80mm*10mm |  |
| 12 | 内墙面粉刷 | 漆两道成活 |  |
| 13 | 12mm厚防火玻璃 | 定制：12mm |  |
| 14 | 玻璃隔断框架 | 定制 |  |
| 15 | 玻璃隔断用角钢底座 | 定制 |  |
| 16 | 玻璃底座防火石膏板封堵 | 定制 |  |
| 17 | 304拉丝不锈钢包框 | 定制 |  |
| 18 | 玻璃单开门 | 定制 |  |
| 19 | 防火双开门 | 定制 |  |
| 20 | 机柜柜供电电缆 | YJV3*4mm+1 |  |
| 21 | 照明、插座接地电缆 | BVR 1.5mm |  |
| 22 | 插座供电电缆 | BVR 2.5mm |  |
| 23 | 门禁供电及控制电缆 | 8芯4对双绞线，RVV 2*1.5mm，底盒、线管等 |  |
| 24 | 地插 | 10A 5孔国标 |  |
| 25 | 墙插 | 10A 5孔国标 |  |
| 26 | 市电LED照明 | 600*600/48w |  |
| 27 | 应急照明灯 | LED灯片，0.48W*8=3.4W |  |
| 28 | KBG管 | 国产：DN20 1.2mm厚镀锌 |  |
| 29 | KBG管 | 国产：DN25 1.2mm厚镀锌 |  |
| 30 | 金属管附件及金属软管 | 国产：DN25 DN20金属附件及软管 |  |
| 31 | 底盒 | 包含底盒 |  |
| 32 | 接地铜排 | 国产：25*3mm |  |
| 33 | 绝缘子及膨胀螺丝 | 国产：8mm |  |
| 34 | 接地主干线 | BVR90mm |  |
| 35 | 接地线 | BVR6mm |  |
| 36 | 接地级 | 铜接地极，直径20mm |  |
| 37 | 机柜内接地铜排 | 30mm*3mm |  |
| 38 | B级防雷器 | B级60KA 4P |  |
| 39 | 精密空调移机 | 空调移机 |  |
| 40 | 普通空调移机 | 空调移机 |  |
| 41 | UPS移机 | UPS移机调试 |  |
| 42 | 服务器数据库移机调试 | 服务器移机调试（14台） |  |
| 43 | 超融合扩容 | 服务器升级扩容 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病人休息区防腐木栈道 | 平方米 | 510 |
| 2 | 病人休息区砼破拆 | 平方米 | 82 |
| 3 | 病人休息区路沿石 | 米 | 79 |
| 4 | 病人休息区木栅栏 | 米 | 330 |
| 5 | 病人休息区地平 | 平方米 | 130 |
| 6 | 病人休息区防腐木屋 | 平方米 | 50 |
| 7 | 病人休息区防腐木平台 | 平方米 | 36 |
| 8 | 病人休息区(一桌四椅及遮阳伞) | 套 | 1 |

- 二、项目要求：

（一）所招产品的质量要求

本项目适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。除合同另有约定外，材料、施工工艺和本项目都应依照适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，按行政主管部门在规范、标准和规程发布公告（或通知）中的要求执行。

（二）项目的交货期和质保期

1、交货期：合同签订后20天内送货安装调试完毕（以合同签订为准）。

2、质保期：1年。

（三）付款方式和交货地点

1、付款方式：按照合同约定执行，在规定时间内完成货款结算。

2、交货地点：采购单位指定地点。

（四）售后服务

1.卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。按照项目采购需求中要求进行维修响应。在保修期内不定期免费进行状态检测。

2.在质保期内，派遣维修或技术人员巡访设备使用单位，协助并指导运维人员进行日常维护保养工作，并与直接使用人交流设备使用相关事宜。

3.供应商必须积极配合采购人共同参与项目验收。主动向采购方有关技术人员在使用现场提供全套技术指导及培训。

4.供应商应派相关技术人员到现场免费进行指导安装，解决安装过程中的相关问题。

5.售后服务承诺：供应商应对质保期内及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响使用方使用，供应商应当给予补偿。

6.如收到服务需求不合要求情况，可双方协商决定，但决定权在购买方，购买方有权利退回所购买产品。

（五）实施方案及培训方案

1.仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到现场安装、调试。

2.供应商应保证供货设备在项目实施过程中

实施方案：

（1）项目详细工作内容，说明项目的工作范围、具体内容和技术要求等，这一部分内容能量化的指标尽可能量化；

（2）项目实施所采取的方法手段；

（3）预期效果，说明项目完成时所达到的效果；说明承担单位、协作单位和各自分工的主要内容。

设备管理及维护：

（1）设备管理方案；（2）设备维护及保养方案。

进度安排：项目工作进度安排，详细说明各阶段工作安排的时间和项目工作内容完成的时间，尽力让项目实施的时间进度与方案所计划的时间吻合；

供货安装：供货的流程、安装流程应在方案中写明。（注：可提供流程图。）

项目安全措施：

（1）方针、目标；（2）安全管理机构；（3）安全措施；（4）安全教育等。

应急处理：为保障设备的运行正常，加强对突发事件、紧急事件的控制，须供应商制定本项目的突发事件处置预案，写明面对突发事件的应急处理方法，包含：人员伤亡事故、发生火灾、突然停电等。建立完善的预防机制，指定专人负责，对潜在危险可能出现的紧急情况，制定相应的处理办法。

供应商在制作实施方案及培训方案时可根据实际情况进行拓展（包括但不限于以上内容），本包属于医疗设备，供应商能够在设备运输中保障设备的功能不被破坏，在发货前保证对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份产品检验合格证书。在项目供货安装时进行核对，本次购买设备如若发生设备不能正常运行，供应商必须在突发应急时给予响应，并在最快时间内快速高效的处理。

（六）验收

1.验收程序：货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。货物到达后，甲乙双方均须在场确认包装完好后，安装后由甲方验货，并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，一切损失由乙方自行承担。

2.验收内容：采购清单内设备、装备数量进行验收。

3.验收标准：严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

# 第6章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章供应商须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

1.投标无效的情形：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

（2）供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

（3）供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对投标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

（4）供应商应当对所投分包投标文件中“货物内容”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

（5）供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标资格将被认定为投标无效。

（6）所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

（7）供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（8）投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（9）采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

（10）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

（11）在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了投标文件的要求。实质上响应的投标应该是与投标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。

（12）如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照招标文件规定要求签署、盖章的；未满足招标文件中技术条款的实质性要求；与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；属于招标文件规定的其他投标无效情形；评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；招标文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2.本项目不专门面向中小企业采购。根据《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问 题 的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，其中小型、微型及小微企业在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小型、微型及小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。

3.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 2%-3%的价格扣除。（本项目不适用）

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

4.供应商为提供服务需求在投标中伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：投标商所投产品应优先选择《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部 环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：     /

- 6.开标：

（1）供应商按照须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定时间内上传投标文件。

（2）到投标截止时间，对供应商上传的投标文件进行解密，解密时长为30分钟。供应商须在规定时间内使用CA锁在政采云平台解密，解密失败或未在规定时间内解密，将无法参加下一阶段的投标，将被认定为无效投标。请供应商提前调试好CA锁，确定在操作时能正常使用。

（3）在开标记录时，代理机构开启签字时段，须供应商使用CA锁在政采云平台进行签字确认报价。

（4）采购人登录政采云平台对供应商的资格证明材料进行审查。

7.评标：

- （1）本项目依法组建5名评标委员成员会负责评标工作。

- （2）评标前，工作人员收取所有参会人员的手机，主持人宣读评标纪律。

- 对采购单位的纪律要求：采购单位不得泄露招投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益

- 对与开标大会活动有关的工作人员的纪律要求：与开标大会活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

- 对评标专家的评标纪律及注意事项：

- ①与本次评标工作无关的人员不得进入评标现场；

- ②在评标过程中评标委员会以外人员不得干预或影响正常评标工作，不得明示或暗示其倾向性、引导性言论；

- ③评标委员会成员要严格遵守政府采购法、政府采购法实施条例、政府采购货物和服务招标投标管理办法及评标专家管理办法，要求公正、公平的参与评标工作；

- ④评标委员会成员要依法独立评标，并对评标意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- ⑤评标委员会成员要认真阅读招标文件和所有供应商的投标文件，对所有投标文件逐一进行资格性、符合性检查，按招标文件规定的评标方法和标准，进行比较和评价；对需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

- ⑥评标委员会成员不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化投标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购单位代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评标资料。

- ⑦评标专家与供应商有下列利害关系之一的人员，应当回避

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

- （3）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对所有投标文件进行资格性审查，再对符合资格要求的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- （4）若对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （5）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- （6）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 注：现场所有参会人员均要对开标内容进行保密。

8.答疑澄清：

- （1）评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，要求供应商以书面形式现场作出必要的澄清、说明或者补正。

- （2）供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

9.定标：

（1）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（2）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人按照招标文件规定的方式确定中标人。

（3）采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（4）同品牌处理办法：采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

（5）中标候选人并列式时的处理方式：采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足投标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

## 初步评审—资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 供应商 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 1 | 具有有效的营业执照； |  |  |  |
| 2 | 【标项1】供应商须具备建设行政主管部门核发的有效期内电力工程施工总承包叁级（含）以上资质和具备承装（修、试）电力设施许可证（承装类、承修类、承试类四级（含）以上许可）。 【标项3】所投设备为二类、三类医疗器械的，须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及《医疗器械注册证》。 |  |  |  |
| 3 | 提供法定代表人资格证明(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)； |  |  |  |
| 4 | 提供近两年内任意一年的财务审计报告（新成立未满一年的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）； |  |  |  |
| 5 | 提供依法缴纳近六个月内任意一个月社会保险证明； |  |  |  |
| 6 | 提供依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明； |  |  |  |
| 7 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）； |  |  |  |
| 8 | 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； |  |  |  |
| 9 | 缴纳投标保证金的有效凭证。 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

初步评审—符合性审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审意见是否合格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各供应商投标报价未高于预算金额； |  |
| 2 | 评标委员会认为供应商的报价无明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，供应商的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理； |  |
| 3 | 投标文件按照招标文件的规定编制、标记及签署盖章的，法定代表人或其授权代表签章； |  |
| 4 | 所投产品的设备及数量满足招标文件要求的； |  |
| 5 | 按招标文件规定的格式填写，内容全面； |  |
| 6 | 符合招标文件中规定的实质性要求； |  |
| 7 | 没有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 8 | 不同供应商的投标文件没有错漏一致的情况； |  |
| 9 | 供应商附有详细地址、联系人、电话标明的。 |  |
| 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×” |  |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

## 综合评分表（标项1）

| 项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| A：报价部分评分30分 |  |  |
| 报价 30% | 以本次有效最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投 标报价)×30。 注：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财 库 [2022]19 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 30分 |
| B：技术部分评分60分 |  |  |
| 技术参数 | 技术参数:投标产品技术参数及要求全部满足招标文件要求的得 23分,存在一项负偏离扣2分，扣完为止。 注：按投标产品技术参数偏离表进行评分，如需提供证明材料的技术参数以证明材料为准。 | 23分 |
| 施工方案 | 施工方案：施工方案应能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗、减轻劳动强度提高进度提案；施工方法先进、采用新工艺、新技术；执行国家强制性条文；制定了质量通病的防治措施等综合打分，方案中包含以上每项内容，且方案切实可行，满足采购方需求的得6分，其中每有一项不详细、不完善、缺项或不能满足采购方需求的扣1分，直到全部扣完为止。上述所有内容较优异得加2分。 | 8分 |
| 施工准备计划 | 施工准备计划：施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要等综合打分，方案中包含以上每项内容，且方案切实可行，满足采购方需求的得5分，其中每有一项不详细、不完善、缺项或不能满足采购方需求的扣1分，直到全部扣完为止。上述所有内容较优异得加2分。 | 7分 |
| 质量、进度、安全保证措施和体系 | 质量、进度、安全保证措施和体系：工程质量、进度、安全保证措施完整、合理、应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合项目实际情况，方案中包含以上每项内容，且方案切实可行，满足采购方需求的得5分，其中每有一项不详细、不完善、缺项或不能满足采购方需求的扣1分，直到全部扣完为止。上述所有内容较优异得加2分。 | 7分 |
| 售后服务方案 | 售后服务方案：投标供应商提供的售后服务方案包括但不限于：① 售后服务保障措施；②人员培训计划；③响应时间（响应时间、到场时间、故障处理时间、售后服务方案）；④备品备件； ⑤质保期内设备维护方案；⑥其他有利于采购人的增值服务承诺等；以上六项内容完整，能够充分满足项目需求的得10分，没有一项内容缺陷或不合理或内容错误扣 2 分，扣完为止。方案优异的再加3分，本项最高13分。 注：以上内容“不合理”是指：存在不适用项目实际情况、套用其他无关内容、内容不完整、语义表 述不清、存在歧义、混乱，提供的内容与本项目履 约无关；内容“错误”是指提供的内容与项目无关、项目名称不符、实施地点不符或逻辑漏洞或描述错误等。 | 13分 |
| 质保期 | 质保期：每增加一年得1分，此项最高得2分。 备注：须提供加盖公章的承诺书，否则不得分。 | 2分 |
| C：商务部分评分10分 |  |  |
| 体系证书 | 体系证书：投标企业取得质量管理体系认证证书得1分；职业健康安全体系认证证书得1分；环境管理体系认证得1分，本项最高得3分。 备注：所有证书须在投标文件中附复印件加盖单位公章 | 3分 |
| 企业实力 | 企业实力：提供安全生产许可证得2分；每提供一名本单位机电工程专业二级建造师注册证书及安全生产考核合格证书得1分，最高5分（须提供有效的人员身份证、证书复印件及连续3个月社保/退休证，缺一无效。）。疆外企业须提供有效期内的进疆登记证，否则无效。 | 7分 |

## 综合评分表（标项2）

| 项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| A：报价部分评分30分 |  |  |
| 报价 | 以本次有效最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投 标报价)×30。 注：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财 库 [2022]19 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 30分 |
| B：技术部分评分60分 |  |  |
| 技术参数 | 技术参数:投标产品技术参数及要求全部满足招标文件要 求的得 22 分,存在一项负偏离扣2分，扣完为止。 注：按投标产品技术参数偏离表进行评分，如需提供证明材料的技术参数以证明材料为准。 | 22分 |
| 项目实施方案 | 项目实施方案：项目实施方案中应包括供货保障措施、质量保障措施及承诺、人员配置、功能模块设计叙述、组织验收流程及资料整理等。 1、项目实施方案中有具体的供货保障措施且内容完善针对性强，内容叙述条理清晰符合项目特点及需求得 4 分；有供货保障措施但内容简单，未根据项目具体内容编制供货保障措施，有负偏离得 3 分；有供货保障措施，内容简单条理混乱，无具体针对性得 1 分；无供货保障措施得 0 分。 2、项目实施方案中有质量保障措施及承诺，所供产品质量保障内容具体覆盖率完善，承诺内容完善针对性强，叙述条理清晰符合项目特点及需求得 4 分；有质量保障措施及承诺，保障内容简单覆盖率不完善，承诺内容简单未根据项目具体内容编制质量保障措施及承诺，有负偏离得 3 分；有质量保障措施及承诺，内容简单条理混乱，无具体针对性得 1 分；无产品质量保障措施及承诺得 0 分； 3、项目实施方案中有产品功能模块设计叙述，且内容完善针对性强，叙述条理清晰符合项目特点及需求，可操作性强得 4 分；项目实施方案中有产品功能模块设计叙述，内容简单覆盖率不完善，未根据项目具体内容编制得分 3；内容简单条理混乱，无具体针对性，条理模糊不详得 1 分；无产品功能模块设计叙述得 0 分； 4、项目实施方案中有组织验收流程及资料整理及其与项目有关的其他注意事项，组织验收及资料整理流程清晰，内容完善针对性强符合项目特点及需求得 4 分；组织验收及资料整理流程简单，内容不完善与项目特点及需求有负偏离得 3分；有组织验收流程及资料整理及其与项目有关的其他注意事项，内容简单条理混乱，无具体针对性得 1 分；无组织验收流程及资料整理及其与项目有关的其他注意事项的得 0 分； | 12分 |
| 安装方案 | 安装方案：安装方案明确具体，方案完善的完全满足安装要求的，安装方案符合项目需求切合实际，有具体的安装流程，有合理可行的安全保证措施等。 1、安装方案明确具体，内容完善，条理清晰，完全满足安装要求，可操作性强，安装方案符合项目需求切合实际得 4 分；安装方案模糊不详，内容简单，安装要求有负偏离，无具体可操作性，安装方案与项目需求存在负偏离得 3 分；安装方案模糊不详，内容简单无具体可操作性，安装方案与项目需求差异大，不符合安装要求得 2 分；不提供不得分。 2、有具体的安装流程，流程可操作性强，且有合理可行的安全保证措施得 4 分；有安装流程，流程简单，安全保证措施内容简单不详，与项目具体内容针对性不强得 3分；有安装流程，流程杂乱无具体可操作性强，安全保证措施不合理，与项目具体内容针对性不强得 2分；无具体的安装流程及安全保证措施得 0 分； | 8分 |
| 项目应急设备及突发事件处理措施 | 项目应急设备及突发事件处理措施：针对此项目采购货物在采购、运输、使用等存在的安全隐患及应对措施，突发事件应急方案及措施方案详细，逻辑严谨、可行性高、符合项目实际情况、技术要求的，得 8 分；逻辑清晰、可行性合理、基本符合项目实际情况、技术要求的，得 5 分；存在明显逻辑错误、可行性不合理、不符合项目实际情况、技术要求的，得 3 分；不提供不得分。 | 8分 |
| 售后服务方案 | 售后服务方案： 供应商提供售后服务方案，包含服务承诺、响应时间、定期巡检服务、技术培训、服务流程（紧急维护、重要服务、电话回访维护等）、售后服务记录（包括服务报告、质量考核评估、满意度调查、电话回访记录）及理顺外部关系，方案完整，逻辑清晰，贴合采购需求，可行性高的得7分；方案较为合理且可行性高的得5分；方案不太合理，可行性不高的得3分；方案结构混乱，不贴合本项目的采购需求得1分；未提供不得分。 | 7分 |
| 备品备件 | 备品备件：根据供应商在备品备件设备分项报价表中所列明的零部件种类、数量进行打分。种类齐全、价格实惠的得3分，种类较全、价格合理的得2分，种类不齐全、价格不合理的得1分。 | 3分 |
| C：商务部分评分10分 |  |  |
| 体系证书 | 体系证书：提供 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书；ISO14001 环境管理体系认证证书；每提供一项得 1 分，不提供不得分。所有证书须在投标文件中附复印件加盖单位公章。 | 3分 |
| 拟投入项目人员配置 | 拟投入项目人员配置： 1、领班技术人员：①拟投入本项目领班技术人员（至少1人）具备高级环境保护工程师或高级环保设备工程师或高级水处理工程师证书，得3分；②拟投入本项目领班技术人员（至少1人）具备中级环境保护工程师或中级环保设备工程师或中级水处理工程师证书得2分；③拟投入本项目领班技术人员（至少1人）具备初级环境保护工程师或初级环保设备工程师或初级水处理工程师证书得1分，不提供不得分。（提供证明资料） 2、人员安排：供应商提供1组（机动）流动维修技术人员及2名操作技术工人，得2分。每多增加一名得1分，最多得2分。 | 7分 |

## 综合评分表（标项3）

| 项目 | 评审内容 | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A：报价部分评分30分 |  |  |  |
| 报价 | 以本次有效最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投 标报价)×30。 注：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财 库 [2022]19 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 30分 |  |
| B：技术部分评分64分 |  |  |  |
| 技术参数 | 技术参数:根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分。完全满足招标要求的得30分；经专家认定的实质性技术参数每有一项正偏离加1分，最高加5分；标注“▲”号的技术参数出现负偏离扣2分。一般技术参数出现负偏离扣1分，直至扣完为止。本项最高得35分。正偏离参数须提供相关佐证资料，否则无效。 |  | 35分 |  |
| 实施方案 | 实施方案：①实施方案中设备质量、供货安装、项目安全措施、应急处理、进度安排完全满足项目实际要求的得3分；方案描述不清晰或有缺失内容的每一项扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 ②项目安装、调试、测试方案合理且操作性较强，完全满足项目实际要求的得2分；方案描述不清晰或有缺失内容的每一项扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 ③有明确的项目质量管理方案和制度，项目管理机构及职责分配合理，符合项目实际，具有操作性；完全满足项目实际要求的得3分；方案描述不清晰或可行性低的每一项扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 上述所有内容较优异的加2分，本项最高得10分。 |  | 10分 |  |
| 培训方案 | 培训方案：培训计划情况，应含详细合理的培训方案（包含：①培训时间；②培训地点；③培训产品基本原理、④操作使用和保养维修；⑤培训方式）培训方案中包含以上每项内容，且方案切实可行，满足采购方需求得5分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容阐述不全面、不符合项目实际情况、无法满足采购需求的扣0.5分，扣完为止。上述所有内容较优异的加2分，本项最高得7分。 |  | 7分 |  |
| 质保期 | 质保期：每增加一年得1分，此项最高得2分。 备注：须提供加盖公章的承诺书，否则不得分。 |  | 2分 |  |
| 质量保证及售后服务 | 质量保证及售后服务：①供应商根据本项目的采购需求制定售后方案，包括售后维保、技术人员技术支持及咨询服务、在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。方案完整，逻辑清晰，贴合采购需求，可行性高的得4分；方案较为合理，可行性较高的得3分；方案结构混乱，不贴合本项目的采购需求得1分；未提供不得分。 ②供应商设有正规完善的售后维修服务机构，有至少2名的专职工程师，按照项目采购需求中要求进行维修响应并排除故障的应急抢修方案，维修详细地址及维修工程师姓名、联系电话、设备维修工程师资格证书及身份证、近三个月社保证明复印件。人员要求资料齐全、方案合理可行得4分；人员要求资料较齐全、方案较合理可行得3分；人员要求资料不齐全、方案不合理可行得1分；未提供不得分。上述所有内容较优异的加2分，本项最高得10分。 |  | 10分 |  |
| C：商务部分评分6分 |  |  |  |
| 体系证书 | 体系证书：投标企业取得质量管理体系认证证书得1分；职业健康安全体系认证证书得1分；环境管理体系认证的每有一项得1分，本项最高得3分。所有证书须在投标文件中附复印件加盖单位公章 | 3分 |  |
| 备品备件 | 备品备件：根据供应商在备品备件设备分项报价表中所列明的零部件种类、数量进行打分。种类齐全、数量多的得3分，种类较全、数量一般的得 2分，种类不齐全、数量不多的得 1分。未提供的不得分。 | 3分 |  |

## 综合评分表（标项4）

| 项目 | 评审内容 | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A：报价部分评分30分 |  |  |  |
| 报价 | 以本次有效最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投 标报价)×30。 注：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财 库 [2022]19 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 30分 |  |
| B：技术部分评分64分 |  |  |  |
| 技术参数及要求 | 技术参数:投标产品技术参数及要求全部满足招标文件要求的得 24 分,存在一项负偏离扣2分，扣完为止。 注：按投标产品技术参数偏离表进行评分，如需提供证明材料的技术参数以证明材料为准。 |  | 24分 |  |
| 售后服务方案 | 售后服务方案：根据投标人针对本项目提供的售后服务方案内容包括但不限于：①现场服务支持能力；②售后人员配置及分工（针对本项目具有专职售后人员并列明售后人员清单）；③质保定期巡检制度；④应急维修响应时效；⑤售后维修资料管理等，内容齐全且符合本项目实际情况的得10分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项内容阐述不全面、不符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。上述所有内容较优异的加3分。 |  | 13分 |  |
| 实施方案 | 实施方案：①备货、运输方面；②管理制度、人员配置方面；③质量管理体系与措施；④安全管理体系与措施； ⑤项目进度计划与措施等，内容齐全且符合本项目实际情况的得10 分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项内容阐述不全面、不符合项目实际情况的扣1分，扣完为止。上述所有内容较优异得加3分。 |  | 13分 |  |
| 培训方案 | 培训方案：培训计划情况，应含详细合理的培训方案（包含：①培训时间；②培训地点；③培训产品基本原理、④操作使用和保养维修；⑤培训方式；培训方案中包含以上每项内容，且方案切实可行，满足采购方需求的得5分，其中每有一项不详细、不完善、缺项或不能满足采购方需求的扣1分，直到全部扣完为止。上述所有内容较优异得加3分。 |  | 8分 |  |
| 售后服务实力 | 售后服务实力：根据供应商的售后服务网点、常驻维修人员、备品备件库情况打分，每有一项的2分，最高得6分。须提供相关证明，包括但不限于场所图片、合同、人员证件资料等。 |  | 6分 |  |
| C：商务部分评分6分 |  |  |  |
| 体系证书 | 体系证书：投标企业取得质量管理体系认证证书得1分；职业健康安全体系认证证书得1分；环境管理体系认证的每有一项得1分，本项最高得3分。所有证书须在投标文件中附复印件加盖单位公章 | 3分 |  |
| 人员配置 | 人员配置：项目实施方案中配置技术与安装人员，每提供1名技术与安装人员得1分，此项最高得3分。 备注：须提供身份证、相关行业资格证书（若有）、本公司连续近三个月社保证明，不提供或提供不全不得分。 | 3分 |  |

## 综合评分表（标项5）

| 项目 | 评审内容 | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A：报价部分评分30分 |  |  |  |
| 报价 | 以本次有效最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投 标报价)×30。 注：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财 库 [2022]19 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 30分 |  |
| B：技术部分评分64分 |  |  |  |
| 技术参数 | 技术参数:投标产品技术参数及要求全部满足招标文件要 求的得 24分,存在一项负偏离扣2分，扣完为止。 注：按投标产品技术参数偏离表进行评分，如需提供证明材料的技术参数以证明材料为准。 |  | 24分 |  |
| 施工方案 | 施工方案：施工方案应能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗、减轻劳动强度提高进度提案；施工方法先进、采用新工艺、新技术；执行国家强制性条文；制定了质量通病的防治措施等综合打分，方案中包含以上每项内容，且方案切实可行，满足采购方需求的得6分，其中每有一项不详细、不完善、缺项或不能满足采购方需求的扣1分，直到全部扣完为止。上述所有内容较优异得加2分。 |  | 8分 |  |
| 施工准备计划 | 施工准备计划：施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要等综合打分，方案中包含以上每项内容，且方案切实可行，满足采购方需求的得4分，其中每有一项不详细、不完善、缺项或不能满足采购方需求的扣1分，直到全部扣完为止。上述所有内容较优异得加2分。 |  | 6分 |  |
| 质量、进度、安全保证措施和体系 | 质量、进度、安全保证措施和体系：工程质量、进度、安全保证措施完整、合理、应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合项目实际情况，方案中包含以上每项内容，且方案切实可行，满足采购方需求的得4分，其中每有一项不详细、不完善、缺项或不能满足采购方需求的扣1分，直到全部扣完为止。上述所有内容较优异得加2分。 |  | 6分 |  |
| 搬迁方案 | 搬迁方案：搬迁计划情况，应含详细合理的方案方案（包含：①搬迁时间及搬迁计划；②搬迁所需人员安排；③搬迁所需机械设备安排；④搬迁方式与流程；⑤搬迁保障方案；搬迁方案中包含以上每项内容，且方案切实可行，满足采购方需求的得5分，其中每有一项不详细、不完善、缺项或不能满足采购方需求的扣1分，直到全部扣完为止。上述所有内容较优异得加2分。 |  | 7分 |  |
| 售后服务方案 | 售后服务方案：根据投标人针对本项目提供的售后服务方案内容包括但不限于：①现场服务支持能力；②售后人员配置及分工（针对本项目具有专职售后人员并列明售后人员清单）；③质保定期巡检制度；④应急维修响应时效；⑤售后维修资料管理等，内容齐全且符合本项目实际情况的得5分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容阐述不全面、不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。上述所有内容较优异的加2分。 |  | 7分 |  |
| 售后服务实力 | 售后服务实力：根据供应商的售后服务网点、常驻维修人员、备品备件库情况打分，每有一项的2分，最高得6分。须提供相关证明，包括但不限于场所图片、合同、人员证件资料等。 |  | 6分 |  |
| C：商务部分评分6分 |  |  |  |
| 体系证书 | 体系证书：投标企业取得质量管理体系认证证书得1分；职业健康安全体系认证证书得1分；环境管理体系认证的每有一项得1分，本项最高得3分。所有证书须在投标文件中附复印件加盖单位公章 | 3分 |  |
| 人员配置 | 人员配置：项目实施方案中配置技术与安装人员，每提供1名技术与安装人员得一份，此项最高得3分。 备注：须提供身份证、相关行业资格证书（若有）、本公司连续近三个月社保证明，不提供或提供不全不得分。 | 3分 |  |

招 标 文 件

项目编号：ZPDL(2023)037

第 三 册

# 第7章  政府采购合同

项目名称：

甲方:

乙方:

签订地：

签订日期：          年       月       日

设备采购合同

合同编号：

甲方:

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及                      公司招标编号：                    对                     项目招标文件要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购下列设备及其服务，为明确双方责任和权力，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

| 设备名称 | 计量单位 | 数量 | 单价含税（元） | 总金额含税（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ¥ | ¥ |
| 合计（含税） |  |  |  | ¥ |
| 注：此价格包含为履行本合同所涵盖的一切费用（包括但不限于乙方保证设备正确安装、合理操作和维护保养的费用），除此费用外甲方无需再行向乙方支付任何价款。 |  |  |  |  |

第一条 设备规格型号、单位、数量、单价、总价款：

- 付款时间及方式

- 1.甲方每次付款前，乙方均应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，且不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

- 2.本合同签订后，所有货物经到货初步验收完毕后且乙方提供发票后，甲方支付支付   %货款，全部设备安装合格交付使用通过甲方最终验收且乙方提供发票后，甲方支付剩余   %货款。

- 3.乙方应对其所提供的账户信息的准确性、安全性、可靠性负责，因账户信息错误造成的损失，由乙方自行承担。

- 账户名：

- 开户行：

- 银行账号：

- 如乙方有任何违约行为或造成任何损失，甲方有权从合同价款中直接扣除违约金或损失。

- 履约保证金的支付：

- 签订合同前，乙方以保函或银行转账的方式向甲方提供合同总价    %的履约保证金。

- 履约保证金的退还方式：

- 该履约保证金在完成最终验收合格且收到乙方的退还申请后    日内无息返还（采用保函形式的，在验收合格后退还保函原件）。但，在甲方完成最终验收合格之前，乙方未履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从该履约保证金中扣除，当该履约保证金不足以扣除的，甲方有权从任何一笔需向乙方支付的合同价款中扣除；当该履约保证金有剩余的，则由甲方退还剩余的履约保证金。

- 质量标准：

- 1.乙方所提供设备（以下所称的“设备”均含随机备品及零、配件）必须为全新的、未经修复的，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号致，并可追索查阅。确保其为表面无划伤、无碰撞痕迹，须符合国家有关规范和环保要求及质量要求和技术要求。

- 2.乙方应将设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机备品等交付给甲方，如相关资料未与设备一并提供，则视为乙方未完全履行基于本合同项下义务，甲方有权延期付款直至乙方提供，甲方不因此承担任何责任。

- 包装标准、包装物的供应与回收：

- 设备的包装按原厂包装的同时均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成损失和由此产生的费用均由乙方承担（包括但不限于运输费、卸车费、安装费等费用）。

- 随机备品、配件等按所附标准配置，随设备一同移交甲方。如随机备品未与设备一并提供，则视为乙方未完全履行基于本合同项下义务，甲方有权延期付款直至乙方提供，甲方不因此承担任何责任。

- 交（提）货时间、地点：

- 1.交货时间：合同签订后   工作日内，乙方将设备 送到交货地点。

- 2.甲方指定交货及安装地点：                  。

- 甲方对交货地点有变更的，可以在送货前 15 日内通知乙方，乙方应当按照甲方最后一次通知的地点完成交货。非甲方原因导致乙方错送地点，由乙方承担逾期交货的责任及一切损失。

- 3.风险转移：设备的毁损、灭失的风险在实际交付甲方，经甲方初步验收合格之前由乙方承担。

- 4.甲方指定收货人：（姓名：         ；联系方式：            ）。乙方应当在送货前以及货物到达指定地点前   小时内以电话或短信形式通知甲方收货人。甲方收货人出具的入库单/接收单为甲方确认收货的初步依据，实际还需以甲方的最终验收结果为准。因乙方未通知收货人或未及时通知收货人，导致乙方逾期交货或其他不利后果的，由乙方承担一切责任。如货物需要乙方进行安装，则乙方应当自货物到达甲方指定地点后24小时内开始安装工作，逾期安装的应当承担相应的违约责任。

- 安装及验收

- 1.合同标的物的安装

- （1）乙方应在合同签署后   日内完成设备的安装工作，确保设备达到预定可使用状态。设备安装测试完毕，由乙方工程师免费对甲方人员做操作使用及维护的培训服务。

- （2）乙方负责合同项下设备的安装，一切费用由乙方负责。

- （3）乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

- 2.检验标准、方法：

- 乙方交货时，应同时提供加盖公章的《随货同行单》等单据材料，确保核查、签验工作的顺利进行。货到甲方指定点后，甲方应在货到当天对产品外包装、产品数量、外观等进行初步验收。甲方于交货后   工作日内未验收自动视为验收合格。同时，乙方明确初步验收结果并不代表着最终验收合格，只有甲方最终验收通过方视为甲方对设备质量的认可。

- （1）初步验收：甲方对交付及安装货物的货物标识、品牌型号、随附资料、货物数量及包装等进行确认，并在合同设备、系统安装完成后达到预定可使用状态时进行初步验收并书面签收。初步验收不合格的，甲方可当场拒绝收货，并不因此延长收货期限。甲方拒绝接收货物的，由此造成的一切不利后果均由乙方承担。

- （2）最终验收：合同项目安装完成后达到预定可使用状态后进入    日的试用期，乙方保障甲方在此期间连续稳定运转，试用期满后      日内进行最终验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行，甲方无异议且出具最终验收合格证明文件，则视为验收合格。（试用期内甲方提出异议的，乙方应当在接到异议通知后   小时内完成对设备进行调试、更换、加固等补救措施，逾期未完成的则试用期限相应顺延。试用期间经乙方补救无效后，乙方需在甲方要求期限内更换全新同一品牌型号设备，设备经更换后试用期重新计算。）

- 3.验收时如发现乙方所交付的货物不符合本合同规定，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，用作补货、换货、退货、折价处理和更换损坏部件的有效证据，甲方对乙方补救措施的实施及时限具有决定权，由此产生的有关费用及损失由乙方承担，补救措施实施完毕后，重新按照相关要求组织验收。

- 4.如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应于事故发生后   日内完成换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

- 5.如有需退换货情形，乙方应在收到甲方通知后7日内将相关货物自行带离甲方指定区域，否则视为乙方对相关货物的遗弃，甲方有权自行处理且不承担任何责任。

- 6.因设备质量问题发生争议时，由甲方所在地的质量技术监督部门或质量检测机构进行鉴定。项目符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 7.乙方所提供设备权属清楚，不得侵害他人的知识产权,如产生纠纷则全部责任由乙方自行承担，如因此给甲方造成损害的，甲方可向乙方进行追偿，追偿费用包括但不限于甲方实际垫付的费用、律师费、交通费等费用。

- 质保条件及期限：

- 质保期为自设备最终验收合格之次日起   日内，主要内容为：对因产品设计、工艺或者材料缺陷而导致的问题免费包修、包换、包退、包维护保养。质保期满，乙方保证为设备终身供应零备件和正常的售后服务，不计人工费用。质保期满，如需更换配件和材料，费用另计，但不能超过甲方所在地市场成本价格。

- 2.乙方每次为进行维护工作后，需对维护情况及所发现的问题出具书面报告，该报告需甲乙双方签字，作为维护工作的凭据。

- 3.质保期内，如设备因非人为因素出现故障而造成短期停用时（“短期”指2日以内，不满1日的按1日计算），则质保期和免费维护期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期和免费维护期重新计算。

- 4.质保期内所有因货物质量问题而产生的费用（包括但不限于维护过程中更换配件的费用）均由乙方负责

- 5.质保期内，乙方为甲方提供专业的售后服务。质保期内设备发生故障，乙方在接到通知后2小时内维修响应，自接到通知后12小时内到位检修，并在到位检修后24小时内处理完毕，否则乙方应于48小时内为甲方提供同等规格的备用设备。

- 6.质保期内的其他约定：              。

- 第八条 违约责任

- 1.如甲方逾期付款，乙方可要求甲方支付违约金，自逾期之日起，甲方以逾期付款金额为基数，按年利率4%向乙方支付违约金至实际支付之日。

- 2、如乙方未按合同约定完成供货或安装的，每逾期一日乙方应以合同总价款为基数按年利率4%向甲方支付违约金，逾期超过15日的，甲方有权单方解除合同并要求乙方按本合同总价款的30%向甲方支付违约金。此外，乙方提供的货物累计三次（包含更换或补充的货物）无法经过甲方验收合格的，视为乙方履行不能，甲方有权单方面全部或部分解除本合同，同时乙方应向甲方支付合同总价款30%的违约金。

- 3.乙方所供设备达不到约定的技术标准的，则甲方有权拒收，由此产生的一切不利后果均由乙方承担。

- 4.如乙方未按本合同约定提供质保服务，甲方有权寻找第三方维保公司进行单次应急维保，以确保工作不受影响，由此产生的一切费用及风险均由乙方全额承担（包括但不限于甲方实际垫付的维修费用、律师费、交通费等费用），且每违约一次，乙方应向甲方支付合同总价款5%的违约金。累计达到三次的，甲方有权单方解除合同，乙方应按本合同价款总额的30%向甲方支付违约金。

- 5.乙方所提供设备的物权属清楚，不得侵害他人的知识产权。产生纠纷的，责任由乙方自行承担，如因此给甲方造成损害的，甲方可向乙方进行追偿，追偿费用包括但不限于甲方实际垫付的费用、律师费、交通费等费用。

- 6.因乙方或乙方工作人员的任何不当行为或违约行为，及乙方所提供产品的产品质量问题给甲方或第三人造成人身、财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。如因此给甲方造成损害的，甲方可向乙方进行追偿，追偿费用包括但不限于甲方实际垫付的费用、律师费、交通费等费用。

- 7.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下全部或部分义务转让给任何第三方，否则甲方有权单方解除本合同，乙方应按本合同价款总额的30%向甲方支付违约金。

- 8.除上述约定外，任何一方无法定理由或正当理由擅自终止合同或拒不履行合同导致合同目的无法实现的，违约方按照本合同价款总额的30%支付违约金，该违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方需继续赔偿；除上述约定外，乙方违反本合同项下的其他约定的，应向甲方支付合同总价10%的违约金，如本条所规定之违约金数额不足以弥补甲方的实际经济损失的，乙方应按照给甲方造成的实际经济损失支付赔偿金。

- 第九条 争议解决方式：

- 因本合同的履行如有争议，可协商解决，协商不成的，甲乙双方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。守约方为维护基于本合同项下约定的合法权益，通过司法程序而产生的相关费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、鉴定费等）由违约方承担。

- 第十条 不可抗力：

- 不可抗力事件发生后，不能履行合同的一方应当立即将不可抗力情况通知对方，若无法立即通知对方，在不可抗力结束后3天内通知对方，并在不可抗力结束后7天内提出不能履行合同的有效之独立的权威的第三者方证明，否则相对方有权对不可抗力的发生不予认可。双方对于突发疫情，物资、运力等均受到不利影响的情况予以充分的理解，在不可抗力因素下非乙方意愿而造成的延迟交货,不作为乙方责任，乙方将竭力尽快发货，同时双方可按照不可抗力对合同的影响程度，由双方协商确定是否变更或解除合同。

第十一条  送达条款：

本合同签署处载明的地址系双方文件往来、法院送达诉讼文书的地址，在履行本合同期间，甲乙双方的文件往来均应送达至本合同签署处载明的地址，任何一方如变更地址，均需以书面形式于三日内告知对方，如因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

第十二条 其他：

1.本合同一式   份，甲方  份,乙方  份。本合同自签订之日起生效，如系授权代表人签署合同需出示有法律效力的书面委托书和身份证明。

2.本合同正文不详之处，以招标文件、投标文件及招标会议上的答疑记录为准。

3.本合同未尽事宜，双方可以另行签署书面协议或者附件，另行签署的相关文件或附件与本合同具有同等效力。（注：打印前需完善“   ”中内容，否则将本条款删除）

4.本合同为清洁打印文本，任何修改和补充、任何非打印的文字或图形均须经甲乙双方书面确认，否则不产生约束力。

5.甲方指定       （联系方式：         ）为联络人；乙方指定       （联系方式：         ）为联络人。甲乙双方所指定联络人为本合同履行所做出的任何意思表示及所签署的任何文件均代表甲乙双方的真实意思表示，如需更换联络人或其联系方式甲乙双方均需提前三日以书面形式告知相对方，否则造成的一切不利后果均由未按约告知方自行承担。

6.当双方发生争议时，以有利于守约方的原则进行解释。

7.其他补充约定：                        （本条款之约定与其他约定不一致的，以本条款之约定为准）。注：若无补充约定，则建议在下滑线处载明“/”或“无”。