
昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）高通量基因测序系统进口医疗设备项目
招 标 文 件

采   购   人 ：昌吉回族自治州人民医院（本项目由昌吉回族自治州卫生健康委员会组织部门集中采购） 
采购文件编号 ：XJGE-2023-0712-CG-002
      招标代理机构 ：新疆国恩工程管理有限公司
                2023年7月
目    录

第一部分 招标公告..........................................1

招标公告................................................1

第二部分  投标须知.........................................5

投标须知................................................5

第三部分  采购说明..........................................7

第四部分  投标说明..........................................11

第一章、对投标方的资质要求..............................11

第二章、投标文件的编写..................................12

第三章、投标文件的递交..................................16

第四章、评标委员会......................................18
第五章、开　标..........................................21

第六章、评　标..........................................22

第七章、定　标..........................................31
第八章、授予合同........................................32

第五部分  货物需求一览表及技术规格说明......................33

第六部分  合同部分..........................................36
第七部分  附件..............................................41
投标书编制顺序..........................................41
投标文件格式范本........................................43

第一部分 招标公告

项目概况
昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）染色体自动分析仪等2套进口医疗设备项目的潜在投标人应在登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于 2023年8月15日10点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：XJGE-2023-0712-CG-002
项目名称：昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）染色体自动分析仪等2套进口医疗设备项目

预算金额：400万元
采购方式：公开招标
采购需求：高通量基因测序系统(进口)1套（具体要求详见招标文件）。
地    点：昌吉回族自治州人民医院

供 货 期：自合同签订之日起90个日历日内将设备（包括：相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等）送达甲方指定地点并组织安装、验收和培训，并在 7个日历日内完成设备验收及人员培训，设备运费及保险等费用由乙方承担。

质量要求：合格
二、申请人的资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定。

2、（1）执行财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的通知中的相关规定。（2）（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；
3、本项目的特定资格要求：

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）具有有效的营业执照；

（3）拟参加本项目的潜在投标人所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证、医疗器械注册证或注册登记表；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证或注册登记表；制造商或生产商需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械备案凭证》、《医疗器械注册证》或注册登记表；代理商或经销商需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》、《医疗器械备案凭证》且需提供制造商或生产商的《医疗器械注册证》或注册登记表；

4、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本项目不接受联合体投标；

7、在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；

三、获取招标文件
时间： 2023年7月25日至 2023年8月1日，每天上午9:30至13:30，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
售价：0.00元/份
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2023年8月15日10点30分（北京时间）
地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/ 

开标时间：2023年8月15日 10点30分（北京时间）
地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/ 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
其他补充事宜
1、各投标单位应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标单位，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败，均由投标单位承担相应的不利后果。

2、投标单位将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

3、投标人应当在递交电子投标文件截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，递交电子投标文件截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标人登录政采云平台，在投标截止时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密响应文件须使用同一个CA。

6、发布公告的媒介：新疆政府采购网。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
名 称：昌吉回族自治州人民医院（本项目由昌吉回族自治州卫生健康委员会组织部门集中采购）　  
联系人：张松柱           
联系方式：0994-2215851        
2.采购代理机构信息
名  称：新疆国恩工程管理有限公司　
地　 址： 昌吉州昌吉市青年南路73#小区青年壹号大厦1幢A 座13层1319室
联系人：　殷海建　      
联系方式：0994-2707555转8002
第二部分 投标须知 

项目名称：昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）高通量基因测序系统进口医疗设备项目
采购文件编号：XJGE-2023-0712-CG-002
采购单位名称：昌吉回族自治州人民医院（本项目由昌吉回族自治州卫生健康委员会组织部门集中采购）

4、采购代理机构：新疆国恩工程管理有限公司

5、采购控制价：400万元(投标报价不得高于控制价，否则投标文件将被拒绝）。

6、投标保证金额：80000元整；

7、投标文件份数：中标人须在投标结束后5日内按招标文件要求将纸质版投标文件三份递交至新疆国恩工程管理有限公司（昌吉市青年南路73号青年壹号大厦A座13楼1319室） ，纸质版投标文件内容与电子投标文件完全一致，缺一不可。
8、电子投标文件递交至：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

9、投标文件有效期：60天

10、评标办法：综合评分法

11、采购文件取得时间：2023年7月25日至 2023年8月1日。

每天上午9:30至13:30，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）
12、开标（投标）日期：2023年8月15日 10 :30 时（北京时间）。若逾时，届时其投标将被拒绝。

13、开标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

14、采购内容：高通量基因测序系统(进口)1套（具体要求详见招标文件）。

15、交货时间：自合同签订之日起90个日历日内将设备（包括：相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等）送达甲方指定地点并组织安装、验收和培训，并在 7个日历日内完成设备验收及人员培训，设备运费及保险等费用由乙方承担。

16、交货地点：昌吉回族自治州人民医院。

17、付款方式：甲方与乙方签订合同后，乙方应向甲方开具全额正规发票，甲方需付第一笔设备款，合同总金额30%；机器到现场安装，进行临床使用人员培训合格后，甲方收到乙方的齐全付款资料后30个工作日内向乙方付第二笔设备款，合同款总额的30%，；机器安装到位后进行维修人员培训合格后，甲方收到乙方的齐全付款资料后30个工作日内向乙方付第三笔设备款，合同款总额的30%；所有人员培训合格后，达到临床使用标准及要求，甲方收到乙方的齐全付款资料后30个工作日内向乙方支付第四笔设备款，合同款总额的10%。

18、本项目采购标的对应的中小企业划型标准所属行业为工业。
第三部分   采购说明
1.  适用范围

1.1　本采购文件仅适用于在采购文件中所叙述的昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）高通量基因测序系统进口医疗设备项目的合格投标人参加投标。

2.  投标资格

2.1 凡在中华人民共和国境内注册的合法的法人且有承担本项目的能力以及能够提供资格必备条件和审查项目条件且均应合格的投标人。                  

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）具有有效的营业执照；

（3）拟参加本项目的潜在投标人所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证、医疗器械注册证或注册登记表；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证或注册登记表；制造商或生产商需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械备案凭证》、《医疗器械注册证》或注册登记表；代理商或经销商需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》、《医疗器械备案凭证》且需提供制造商或生产商的《医疗器械注册证》或注册登记表；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）本项目不接受联合体投标；

（7）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.2　投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1 “采购方”系指昌吉回族自治州人民医院（本项目由昌吉回族自治州卫生健康委员会组织部门集中采购）。

3.2 “投标方”、“投标人”系指有资格的供应商及投标表现人。

3.3 “货物”系指采购文件规定的，投标方须向采购方提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

3.4 “服务”系指采购文件规定投标方须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。

4.  投标费用

4.1　无论投标结果如何，参与采购、投标活动有关的所有费用将由投标方自行承担。

4.2　投标人被视为熟悉本采购项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

4.3  代理服务费：（1）本项目的采购代理服务费，按国家相关取费标准，由中标人在领取中标通知书时一次性向采购代理机构与采购人签订的合同金额为准支付采购代理服务费。（2）采购代理服务费收取方式：以电汇或网银转账或现金的方式支付。

5. 采购文件的构成
5.1　采购文件由下述部分组成：

第一部分 采购公告

第二部分 投标须知

第三部分 采购说明

第四部分 投标说明

第五部分 货物需求一览表及技术规格说明

第六部分 合同部分

第七部分 附件（投标文件编制顺序及范本格式）

6. 采购文件的澄清

6.1　投标人对采购文件如有疑点，可在投标截止日期的15日前按采购书中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知采购方要求澄清。采购方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购方认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有拟投标人。

7. 采购文件的修改或补充

7.1　在投标截止期的15日前的任何时间，采购方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充采购书，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，采购方有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

7.3　采购文件的修改和补充文件将构成采购文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

8. 廉洁自律承诺要求

按照财政厅颁发《政府采购预防职务违法违纪工作规程》的要求，在本次采购活动中，采购方保证不接受任何投标单位送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与投标单位及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向投标单位及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不向投标单位支付旅游费用、报销各种消费凭证；同时要求参加本次项目的采购单位、评标专家要填写《廉洁自律承诺书》，所有投标单位（投标人）必须要填写反商业贿赂承诺书（不填视为无效投标处理），并在评标结束后，将签订的《廉洁自律承诺书》和《反商业贿赂承诺书》报政府采购管理办公室备案。

9.现场踏勘

本项目不组织踏勘，投标人可自行对本项目现场和周边环境进行踏勘，勘察现场的一切费用由投标人自行承担。不论何种原因造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次勘察现场造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损坏和引起的费用和开支承担责任。

第四部分   投标说明

第一章、对投标方的资质要求

1. 投标人必须提交能够证明其具有履行本采购项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（2）具有有效的营业执照；

（3）法定代表人投标需携带法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书及委托代理人身份证;

（4）拟参加本项目的潜在投标人所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证、医疗器械注册证或注册登记表；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证或注册登记表；制造商或生产商需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械备案凭证》、《医疗器械注册证》或注册登记表；代理商或经销商需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》、《医疗器械备案凭证》且需提供制造商或生产商的《医疗器械注册证》或注册登记表；

（5）投标保证金缴纳凭证；
（6）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单
2、投标方提供售后服务体系、服务保证及服务承诺。投标方应有能力履行采购文件中规定的、合同条款和技术要求方面的、由卖方履行的保养、维护、供应备件和其他技术服务的义务；
3. 投标方保证和承诺所递交的资料等证明文件不存在弄虚作假等行为。

4. 投标方保证和承诺所投产品报价不存在恶意或有意压价、恶意或有意虚报报价，也不存在恶意或有意抬高报价等行为。 

5. 投标方保证和承诺不存在与其它投标人有串标、陪标等行为。 

第二章、投标文件的编写

5. 要求

5.1   投标人应详细阅读采购文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按采购书的要求份数提供投标书，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对采购书做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

6. 投标文件语言和度量单位

6.1   投标文件及投标人和采购方就采购、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

6.2   除在采购书的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

7. 投标文件的组成

7.1　投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1）投标书、开标一览表、投标报价表；

（2）投标资格证明文件；

（3）所投产品（设备）相关技术/证明资料；

（4）投标保证金；

（5）采购文件货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等；

具体编制顺序按附件中投标文件编制顺序。

投标文件格式
8.1　投标方应按采购文件的范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标书、开标一览表、投标报价表等，并注明投标货物的名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

9. 投标报价

9.1投标人须对本次项目的全部采购内容进行报价，不得缺项、漏项，否则报价无效。投标人的报价应包括设备价格、制作、运输装卸、安装、配件、附件、维护、管理、检测验收、利润、税金、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用，投标人的投标报价在合同实施期间不做任何调整。

9.2投标方应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。如果单价有明显的小数点错位的除外，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。小写和大写不符，以大写为准。对不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。投标方如果不同意上述修改原则，其投标将被拒绝。投标方应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，采购方不接受有任何选择性的报价。

9.3 投标报价时应注意下列几点：

9.3.1采购文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

9.3.2采购文件中特别要求的安装、调试、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

9.3.3投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，或已在中华人民共和国境内的、国外生产的、已经进口货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

10. 投标报价的货币单位

10.1投标报价单位为人民币。对进口设备的报价也应以人民币进行报价，允许投标人填列按开标当天的人民币汇率折算的外币报价。

11. 投标文件规定的技术响应文件

11.1投标方须提交证明拟供货物和服务符合采购文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

11.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息。

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）

没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将视为对采购文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

投标有效期

12.1投标文件从开标之日起，投标有效期为60天（如不满足将导致废标）。

12.2在特殊情况下，采购方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

13. 投标文件的签署规定

13.1 投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标方的被授权人或法定代表人签字或盖章。

13.2投标文件应由法定代表人或法人授权代表在规定签字或盖章处逐一签署并加盖单位公章。所有投标人签字、法定代表人签字、法定代表人授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标方的印章后，投标文件方为有效。

14. 投标保证金

14.1 投标保证金是为了弥补采购方因投标人的违规行为而蒙受的损失。采购方在因投标人的违规行为而受到损害时将没收其投标保证金，作为所受损害的补偿。

14.2 投标人在提交投标文件时应交纳投标保证金，其有效期应不低于投标有效期。

14.3 投标保证金：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，若采用电汇或网银转账的方式，由供应商单位基本账户汇至新疆国恩工程管理有限公司（开户行：新疆银行股份有限公司昌吉分行，开户行行号：313885080236、开户行账号：0805250000000358）。不得以现金和其他形式缴纳，供应商在缴纳投标保证金时，需在进账凭证上明确资金用途和投标项目名称，并注明联系人及电话，以便查对核实。投标保证金采用电汇或网银转帐的方式的缴纳时间为（2023年7月25日10:00时—2023年8月15日10 :30时），供应商应充分考虑资金到账时间，在规定的时限前自行办妥投标保证金缴纳手续，投标保证金的缴付时间以电汇凭证和网银对账单上的时间为准，超过缴纳的时限缴纳投标保证金视为投标无效。采用电汇或网银转账形式缴纳投标保证金的供应商单位不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳，供应商在缴纳投标保证金时，需在进帐凭证上明确资金用途、投标项目名称、标段编号，并注明联系人及电话，以便查对核实。

14.4 采购方应当在《中标通知书》发出后5个工作日内退还未成交投标人的投标保证金，在采购合同签订5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。

14.5 未按采购文件规定提交投标保证金的，采购方应当拒绝接受投标方的投标文件，视为无效投标。

14.6 下列任何情况发生时，投标报价保证金将被没收。

14.6.1 投标方在采购文件规定的投标有效期内撤回其投标的； 

14.6.2 中标方在规定期限内未能按规定与采购人及采购方签订合同的。

第三章、投标文件的递交

15. 投标截止时间

15.1投标文件的递交不得迟于2023年8月15日10:30时（北京时间）。投标文件以密封形式递交至采购方指定开标地点。

15.2 所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄的方式递交，都必须在采购方规定的投标截止时间之前送达采购文件指定的地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

15.3 出现因采购文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标方则须按采购方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

16. 投标文件的修改和撤销

16.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标代理人的签字，并得到采购方的确认。

16.2　投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按采购文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按采购文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

16.3　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达采购方，投标截止时间以后不得修改投标文件。

16.4 　投标方不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件。否则采购方将没收其投标保证金。

第四章、评标委员会

17. 评标委员会

17.1 采购方将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次采购的评标委员会，负责本次采购的评标活动。评标委员会负责向采购方推荐中标候选人或者根据采购方的授权直接确定中标人。

本采购文件中所指的评标委员会及其成员，适用于采取公开采购的采购方式。本采购文件中对评标委员会及其成员的要求，适用于公开采购采购方式时依法组成的评标小组及其成员。

17.2  评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

17.3　评标委员会有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为五人以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

17.4　按前款规定，评标委员会的成员，由采购方从政采云专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的采购项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

18. 评标专家的条件和回避规定

18.1　评标专家应符合下列条件：

18.1.1　熟悉有关政府采购和采购投标的法律法规；

18.1.2　熟悉有关采购投标的法律法规，并具有与采购项目相关的实践经验；

18.1.3　能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

18.2  有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

18.2.1　与投标方或者投标方主要负责人有近亲关系的；

18.2.2  与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

18.2.3　与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

18.2.4　曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

采购委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

19、评标委员会成员应当熟悉并认真研究采购文件，至少应了解和熟悉以下内容：
19.1　采购目的。

19.2　采购项目的范围、性质。

19.3　采购文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款。

19.4　采购文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

20. 采购人应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

21. 评标委员会及其成员应当履行的义务： 

21.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.2 按照采购文件规定的评标方法和标准进行评标，严格履行签字确认手续，对评标意见承担个人责任；

21.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

21.4 参与评标报告的起草；

21.5 配合财政部门的投诉处理工作；

21.6 配合采购方答复投标投标人提出的质疑。

22. 评标委员会及其成员应注意事项：

22.1 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与采购结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

22.2 评标委员会应当遵循独立评标的原则，按照《中华人民共和国政府采购法》，要以采购文件为评标的唯一依据，不做标书以外无关问题讨论和将采购文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。应本着“实事求是、公正诚信”的原则，根据采购文件规定的评标标准和方法，对投标方的投标文件进行系统地评标和比较。并按要求做好相关书面原始署名记录。

22.3 评标委员会应当客观、公正地履行职责。评标时，严禁存在个人印象、个人关系或带有明显倾向性的行为发生。否则，经核实后，采购方将有权予以制止此类行为的发生，责成其修正不果的，将做为不良记录记录在案，并按政府采购相关政策法规的规定和程序，向财政监管部门提出处罚建议意见。

22.4评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

22.5 除法律需要外，自开标直至宣布中标及签订政府采购合同为止，有关投标文件的审查、澄清、评定及关于评标的建议等情况，评标委员会及其成员任何人均不得以任何形式泄露，评标过程中如有不明事宜，需要投标方进行解释的，只能由评标委员会各成员进行询标（答疑）。

22.6 与评标活动有关的工作人员，自开标之日期起至定标日止，在此期间任何监标人、采购人代表、特邀代表、工作人员及投标人不得干扰评标委员会正常及其它评标工作，否则，采购方将有权取消其权利资格。
第五章、开　标

23. 开标

23.1　本次采购按采购文件的规定的时间和地点进行公开开标，允许投标人的法定代表人或其授权人参加开标会。

23.2　唱标以投标方提交的投标文件中“开标一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。

23.3　开标、唱标。

23.4　评标原则以采购文件的规定为准，并在开标会议上予以宣布。

23.5  投标投标人资格资质审查

23.5.1 各投标投标人的资格资质审查，不接受二次提供涉及的投标资料。

23.5.2 依据采购文件规定，对投标投标人相关资质资格等证照和投保保证金缴纳情况等进行审查。凡不符合前款“第四部分”中1.条款之规定要求的，其投标将被直接拒绝，并不得进入具体评标程序。

第六章、评　标

24. 评标依据

24.1 采购文件是评标的唯一依据。评标委员会评标要依据采购方的公开采购文件和投标方的投标文件进行比较与评标。

24.2 多家投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。

24.3 当发现投标人的投标文件有以下情形时，将认定为有串标嫌疑而对其予以废标：总报价相近，但其中分项报价不合理，且没有合理解释的；总报价相近，且其中款项报价雷同，又提不出计算依据的；总报价相近，数目单价完全相同，且提不出合理的单价组成的；总报价相近，主要材料设备价格极其相近的；总价相同，没有成本分析，分项乱调的；几个投标人的技术标都雷同的。

25. 投标文件的澄清

25.1　为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，采购方组建的评标委员会（或谈判小组）将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标方澄清其投标内容，投标方有责任按照采购方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标方代表应作书面记录。并对重要内容做出书面答复。

25.2　重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标方法人代表或法人授权代表签字和（或）加盖投标方公章并作为投标文件的组成部分。

26. 对投标文件的评估和比较

26.1　对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

26.2　除考虑投标价格外，还应考虑以下因素：

26.2.1　投标文件中所报交货期及付款方式；

26.2.2　货物的技术水平、性能和供货能力；

26.2.3　货物的质量和适用性；

26.2.4　配套设备的安全性、先进性；

26.2.5　投标方为其所供货物提供零备件及售后服务的可能性；

26.2.6　零备件、专用工具及相关服务的费用；

26.2.7　采购文件中所要求的有关服务费用；

26.2.8　发货到最终目的地的内陆运输、保险及其他费用；

26.2.9　其他特殊要求因素（如环保、节能等）。

27. 评标过程的保密

27.1 所有与本次采购及评标有关的人员，均不得向投标人及与采购项目无关的其他人员，透露与评标有关的资料以及授予合同的意见等。

27.2 在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、报价、询标（答疑）、澄清、比较及授予合同方面向采购人员施加影响的任何行为，都可能导致其投标文件被拒绝。

27.3 开标后直到授予投标人合同为止，凡是属于审查、报价、询标（答疑）、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

27.4 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次采购有关规定的活动，将被取消中标资格。
28. 符合性审查

28.1 评标委员会应依据采购文件的规定，对投标投标人的报价文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求做出实质性响应，对采购文件的要求未做出实质性响应的投标投标人，不得进入具体评标程序。

28.2 评标委员会应当根据采购文件，审查并逐项列出每一个投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

1、细微偏差是指投标实质上响应了采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

2、应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在综合评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

3、重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的服务范围和质量，或限制了采购方的权力和义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应的投标方的公平竞争地位。主要表现有投标文件没有按照采购文件要求提供投标保证金的，投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的，投标文件中附有采购方不能接受的条件的，和不符合采购文件中规定的其他实质性要求的等。

4、发现有重大偏差时，评标委员会及其成员应按采购文件中的规定，可以取消其投标的权利。

28.3 进行符合性审查时，评标委员会应当审查每一个投标文件是否对采购文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能实质上响应的，视情况按照采购文件的规定，应不得进入综合评审程序。主要有下列情况：

1、投标文件按规定由投标方法定代表人或其授权代理人签字的（需要加盖公章时，投标人应加盖公章）；

2、投标文件载明的采购项目完成期限满足采购文件规定期限的；

3、投标文件符合采购文件规定的产品技术规格、技术标准以及商务条款要求的；

4、投标文件没有采购人和采购方不能接受的条件的；

5、在评标过程中，发现投标人的最终报价明显低于其他投标报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人能合理说明或者能提供相关证明材料的，评标委员会可以认定该投标人没有低于成本报价竞标；

6、采购方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。最终报价不接受超过采购预算的报价；

7、在评标过程中，投标人没有以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的；

8、投标人的资格条件符合国家有关规定和采购文件要求的；

9、投标人没有误导、干扰采购方的评标活动的；

10、投标文件符合采购文件规定的其他实质性要求的。

28.4 评标委员会根据上述规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》及采购文件的相关规定，可以作出废标处理，并由采购方依法重新组织采购活动。

29. 综合评审 

本次招标的评标方法采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。

初步评审

（1） 开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；

（2） 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝；

（3） 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（4） 评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（5） 评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。
初步评审表

	资格性审查
	1
	营业执照是否在有效期内； 

	
	2
	法定代表人身份证明或授权委托书及被授权人身份证是否提供且有效；

	
	3
	所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证、医疗器械注册证或注册登记表；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证或注册登记表；制造商或生产商需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械备案凭证》、《医疗器械注册证》或注册登记表；代理商或经销商需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》、《医疗器械备案凭证》且需提供制造商或生产商的《医疗器械注册证》或注册登记表；所投产品（进口设备）的代理商或经销商需提供关于本项目的制造商或生产厂家唯一授权书（如是英文需提供翻译后的文件）；

	
	4
	在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单

	
	5
	投标保证金是否按照招标文件要求交纳；

	符合性审查
	1
	投标文件封面是否加盖了投标单位公章及法定代表人签字盖章；

	
	2
	投标函是否按照招标文件格式完整提供，并加盖投标单位公章及法定代表人签字盖章；

	
	3
	投标文件是否按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

	
	4
	是否有不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

	
	5
	投标文件是否附有采购人不能接受的条件；

	
	6
	投标报价不得高于采购预算单价;

	初步评审合格后方可进入详细评审阶段


响应性文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过响应性文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

2、详细评审

(1)经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术商务部分作进一步的评审和比较。

(2)评标委员会严格按照招标文件的要求、条件及投标人所作的实质性响应内容，对投标人的投标文件进行综合打分。评标委员会由业主代表及相关专家五人组成，负责对投标文件进行审查、评审和比较等工作。投标人的得分为各评委所给分数的平均分。计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。并以综合评分法进行评估，总分值为100分,其中投标文件商务+技术部分60分,经济部分40分。
综合评分标准
	项目
	分值
	评审内容及规则
	得分

	经

济

部

分
	价格
	40


	采用低价优先计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分，其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×40%×100。【说明：对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。】

1.评标报价计算。符合《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购 〔2022〕22号）规定情形且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最后报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=最后报价。

为了限制恶性低价竞争，如果供应商的报价明显低于其他有合格供应商报价且评标委员会要求现场合理的时间内提供报价证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，作为无效标处理；
	

	商务部分
	标书制作
	2
	投标文件目录、页码指向准确，不准确的每项扣0.2分，参数偏离表中表述不准确的每项扣0.3分。参数偏离表表述与技术检验报告等印证资料不一致的一项扣1分。扣完为止。
	

	
	相关业绩
	3
	提供投标方近三年（2020年至今）投标供应商同类或类似产品的销售业绩，每提供一项得1分，不提供不得分，最高得3分。（评审时以标书中提供中标通知书或成交通知书或合同为准，扫描件加盖公章）。
	

	
	服务能力
	7
	售后服务体系完备并在本地有技术支持机构（须提供相关证明材料加盖公章）.在昌吉相邻地州注册的公司或服务机构得2分、在昌吉本地注册公司或有服务机构的得3分。

提供常用备品备件和消耗品明细及价格清单得1分，不提供不得分。备件、消耗品价格最低者得1分，其他不得分。
3、响应招标文件中售后服务要求提供好的合理的维护维修服务方案的(质保期，维修响应时间等)，服务方案好的得1分，不提供不得分。（评审时以提供服务承诺及相关证明材料为准）。质保服务期每增加一年加1分，质保期低于招标要求的，每少一年扣2分。
	

	技术部分


	核心参数
	15


	关键（核心）技术参数不完全满足不得分。参数完全满足得15分。
	

	
	其他技术指标
	30


	1、投标产品的一般技术参数全部满足招标文件要求的得22分；由专家评审，逐条确定是否达到技术参数要求，参数一项负偏离扣2分扣完为止。

2、投标产品鼓励先进性，所提供产品技术指标和性能（影响产品质量实质性参数）（包括核心参数）高于招标文件中技术参数和性能的可加分，每一项正偏离加1分，最多加分不超过8分。

（评审时所提供产品的技术参数以参数偏离表对应技术检验报告或第三方技术支持资料为准，未提供或者不能验证相关参数的，视为负偏离，按上述第一条标准扣分）
	

	
	安装技术水平
	3
	疆内有专门联络员（名单、缴纳社保证明）得1分，配备2名以上安装技术人员，得1分。设备安装技术负责人有相应安装经验（提供业绩证明）得0.5分。对仪器设备的安装调试和使用操作有培训方案，方案合理得0.5分。
	

	总得分100分
	技术参数中标注“*”或“☆”或“★”号的为关键（核心）参数
	


第七章、定　标

31. 定标标准

31.1　合同将授予被确定为实质上响应采购文件要求，经评定认为具备履行合同义务能力、报价合理、技术和商务条件都符合采购文件要求的、对买方最为有利的投标方。

31.2　最低投标价不一定是被授予合同的保证。

31.3　得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

31.4  如果确定该投标方无条件圆满履行合同，采购方将对下一个可能中标的投标方资格做出类似的审查。

32. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

32.1　为维护国家利益，采购方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

33.中标通知书

33.1 中标投标人确定后，采购方将中标结果应当在财政监管部门指定的政府采购信息发布媒体上公告1个工作日，无异议后，《中标通知书》由采购方颁发给中标投标人。
33.1.1 投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起1个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。采购方应当在收到投标人书面质疑后3个工作日内，对质疑内容做出答复。质疑投标人对答复不满意或者采购方未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

33.1.2 采购人在收到《中标投标人确认函》5个工作日内，如不按规定确认中标人，应在规定的5个工作日期限内，以书面方式回函提出异议，经过财政监管部门同意后，由采购方直接向中标首选投标人发出《中标通知书》。如逾期既不确认也不回函提出异议的，采购方则视同采购人认可评标委员会推荐的中标首选结果，由采购方直接向拟中标首选投标人发出《中标通知书》。一经发出即发生法律效力。

33.2  在发布中标公告后，采购单位应当向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

33.3 《中标通知书》应作为采购人、中标人签订合同的依据。

第八章、授予合同

34. 签订合同

34.1　中标方收到采购方的《中标通知书》后30日内，按照采购文件和中标方所投标书中的约定与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对采购文件和中标方的投标文件作实质性修改。

34.2  采购方在授予合同时，有权对采购书中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

34.3  如中标方拒签合同，则按违约处理。采购方没收其投标保证金。

34.4  采购文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

34.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与采购方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向采购方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合采购文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。
 货物需求一览表及技术规格说明

货物需求一览表

	序号
	设备名称
	产地
	数量
	最高限价     （万元）

	1
	高通量基因测序系统
	进口
	1
	400


二、设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：
1、每次反应可生成120G碱基数据，单张测序芯片单次运行可产出≥400M有效片段标签序列；

2、一台设备拥有多个功能模块，并可随机切换用于不同的应用；

★2.1 设备具有IVD体外诊断功能模块，用于临床应用（该项满足即为符合）；
2.2 设备可拓展RUO科研功能模块，用于科研应用；

2.3 设备可拓展基因芯片扫描功能模块，用于染色体微阵列基因芯片扫描的技术应用：

2.3.1 能够可拓展对超高密度微珠基因芯片扫描，最高扫描密度可达850K种探针，15倍的微珠冗余度；

2.3.2基因芯片扫描速度快，可在40分钟内完成芯片扫描工作，每个样本的扫描时间为3.3分钟；

2.3.3支持核型定位基因芯片扫描，用于胚胎植入前遗传学检测领域的研究；

2.3.4支持生殖遗传基因芯片扫描，用于分析人基因组遗传和结构变异，例如重复、缺失、AOH和嵌合等； 

2.3.5可用于细胞遗传学基因芯片扫描，用于先天性疾病和癌症的研究；

2.3.6可用于甲基化基因芯片扫描，用于全表观基因组关联研究；

★3、仪器获得权威机构质量认可：

3.1 仪器获批NMPA三类医疗器械注册证（该项满足即为符合）；

3.2 仪器获得FDA机构认证；

3.3 获得CE-IVD机构认证；

★4、采用边合成边测序化学技术；

5、一站式自动化流程，扩增、测序、一级分析、二级分析在同一设备中自动完成，无需借助其他任何辅助设备；

6、采用2个通道光路识别的光学系统测序，含≥6套高分辨率成像系统，可同时成像，加快测序速度；

7、COMOS传感器扫描像素2.2um，使用激光自动对焦，红绿双LED 520nm 和650nm波长自动成像定位，自动获取数据，无需手工校准；

8、双面成像能处理流动槽上表面和下表面的簇，提高测序信号采集效率，缩短测序所用时间；

9、配套测序试剂及耗材高度集成化：

9.1 采用卡盒式耗材装载试剂（该项满足即为符合）；

9.2 设备配套试剂包含文库扩增以及自动化测序所需的所有试剂类型；

9.3 测序前除融化卡盒式耗材之外，无需再人工自行配置或混合任何其他额外试剂；

10、高通量测序每张芯片不少于4条通道(lane)，有利于测序仪边测序边分析，节省分析时间，使检测效率更为高效准确；

★11、仪器每次使用后自动进行清洗，无需人工值守，用户体验友好；

★12、≥5种配套测序试剂获得医疗器械注册证，可供临床使用；

13、可开展无创产前筛查、染色体异常检测、单基因遗传病检测、遗传性肿瘤基因检测、医学外显子检测等临床应用，支持全基因组测序、全外显子测序、转录组测序、表观基因组测序、宏基因组测序等科研应用；

14、免费提供性能验证试剂及100人份检测试剂。
三、配置及相关参数：

（一）基因组数据超高速分析系统1个

1.单个人全基因组基因分析在30乘深度下可在25分钟内完成

2.单个人全外显子组基因分析在150乘深度下可在5分钟内完成

3.年最大数据处理通量2,000,000 Giga base

4.输入文件支持类型包括：BCL, FASTQ，BAM ，CRAM 

5.数据文件支持类型包括：VCF，GVCF，BAM，CRAM

6.内置加速分析流程：测序仪下机数据高速拆分和格式转化/数据预处理/超高倍率测序文件压缩与解压/质控控制/DNA和RNA序列比对/胚系变异分析/体系变异分析/肿瘤血检数据分析/靶向富集和扩增子数据分析/家系和群体数据分析/转录组数据分析/单细胞基因表达分析/结构变异分析/融合突变/TMB和MSI分析/宏基因组/甲基化

7.支持任何物种的分析(需提供序列比对文件)

（二）、生物分析器 1个
是一款高通量、全自动化的核酸样品分析、检测系统。可以对DNA、RNA进行片段大小、浓度及完整性的评估检测。

★1、自动检测仪器内耗材数量

★2、检测速度快，最慢可以在2分钟以内检测一个样本

3、核酸电泳性能

（三）、流式细胞仪  1套

荧光通道配置：配置六通道的APD荧光检测器；

满足实验室实际使用需求

（四）、恒温金属浴1个

（五）、磁力架 2个

（六）、掌上离心机4个

（七）、涡旋振荡仪4个

（八）智能UPS不间断电源，保障断电后1小时设备正常运行。
（九）、配套试剂清单

	品      名
	规格/型号

	胎儿染色体非整倍体（T13/T18/T21）检测试剂盒（可逆末端终止测序法）
	48/96/192人份/盒

	核酸提取或纯化试剂
	48/96 人份/盒

	测序反应通用试剂盒（可逆末端终止测序法）
	1测试/包装，75循环/测试，高通量

	测序反应通用试剂盒（可逆末端终止测序法）
	1测试/包装，150循环/测试，高通量

	测序反应通用试剂盒（可逆末端终止测序法）
	1测试/包装，300循环/测试，高通量

	测序反应通用试剂盒（可逆末端终止测序法）
	1测试/包装，150循环/测试，中通量

	测序反应通用试剂盒（可逆末端终止测序法）
	1测试/包装，300循环/测试，中通量

	9项细胞因子检测试剂盒（含参考品）
	100人份/盒

	PD-1联合检测试剂
	100 人份/盒人份

	颗粒酶联合检测试剂
	100人份/盒

	穿孔素联合检测试剂
	100人份/盒

	Tim-3检测试剂盒
	100人份/盒

	固定剂（颗粒酶穿孔素项目）
	50人份/瓶

	破膜剂（颗粒酶穿孔素项目）
	50人份/瓶

	溶血素
	250ml/盒

	人类BRCA1基因和BRCA2基因突变检测试剂盒（可逆末端终止测序法）
	24人份/48人份

	人类10基因突变联合检测试剂盒（可逆末端终止测序法）
	24人份/48人份

	人EGFR/ALK/BRAF/KRAS基因突变联合检测试剂盒（可逆末端终止测序法）
	24人份/48人份

	人类9基因突变联合检测试剂盒（可逆末端终止测序法）
	24人份/48人份

	EGFR/ALK/BRAF/KRAS/ROS1/HER2基因突变检测试剂盒（可逆末端终止测序法）
	24人份/48人份

	人KRAS/NRAS/BRAF/PIK3CA基因突变联合检测试剂盒（可逆末端终止测序法）
	24人份/48人份

	人EGFR/KRAS/BRAF/ALK/ROS1基因突变检测试剂盒（可逆末端终止测序法）
	24人份/48人份

	人KRAS/NRAS/BRAF/PIK3CA基因突变检测试剂盒（可逆末端终止测序法）
	24人份/48人份

	人EGFR/ALK基因突变联合检测试剂盒（可逆末终止测序法）
	24人份/48人份

	人EGFR/KRAS/BRAF/PIK3CA/ALK/ROS1基因突变检测试剂盒（可逆末端终止测序法）
	24人份/48人份

	人KRAS/BRAF/PIK3CA基因突变检测试剂盒（可逆末端终止测序法）
	24人份/48人份

	人EGFR/BRAF/KRAS/ALK/ROS1基因突变检测试剂盒（可逆末端终止测序法）
	24人份/48人份


四、其它：

1、提供原厂产品彩页、技术性能及参数表。

2、提供设备配置的详细清单。

★3、提供零配件和耗材价格表，耗材价格为全疆最低价，提供相应合同等证明材料，并提供同等级医院最低价承诺书。

★4、凡属于国家规定计量器具范畴的医疗设备均需提供计量检定合格报告。

★5、出现故障不能解决则提供备用机。

6、所有接口费由中标公司承担。

7、提供设备性能校准、验证报告。
8、所有设备软件系统终生免费升级。

五、售后服务要求：

1、验收合格后整机免费保修3年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知2小时内，到达现场进行维修，24小时解决问题，不能解决则提供备用机。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。

2、中标厂家必须要提供至少一名现场应用工程师服务时间一年。

3、免费到厂家或厂家指定培训机构进行维修、质控2名工程师培训。

4、免费到相应的三甲医院进行使用操作培训，并取得相应证书。
第六部分  合同部分

昌吉回族自治州人民医院设备采购合同
                           合同编号：
采购方（以下简称甲方）：昌吉回族自治州人民医院  

地址：昌吉市延安北路303号                                 

电话：0994-2350409                  邮编：831100

供货方（以下简称乙方）： 

地址：

电话：                              邮编： 

甲方通过公开招标方式购买一批医疗设备（昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）高通量基因测序系统进口医疗设备项目）（招标文件编号：XJGE-2023-0712-CG-002，招标项目名称:昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）高通量基因测序系统进口医疗设备项目）。乙方作为厂家授权的供货商已成为该项目的中标方，现经甲乙双方充分协商，就设备的买卖、运输、安装、质保及人员培训等达成下列条款,共同信守。

经甲方同意，乙方向甲方供应完全符合以下要求的设备(设备配置明细等附后)。

	序号
	设备名称
	型号、品牌
	产地
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额：￥XXXX 元 ，大写：人民币XXXX元整。


设备的易耗配件必须在合同附件（附件1：设备配置清单、附件2：设备备品备件耗材清单、附件3：设备零配件消耗品购买价格清单）中注明，如无明确配件价格的由甲方市场询价后确认乙方的配件供给价格。

二、售后服务及质量保证：
1、设备（货物）验收合格后，由乙方免费保修3年，如乙方不具备自行维修的资质，可指定厂家指定的售后维保商（或厂家）向甲方履行质保义务。保修期后仍由乙方负责终身维修，乙方可委托厂家指定的售后维保商（或厂家）向甲方提供维保服务。在免费质保期内，乙方履行保修义务应免收材料和人工等一切费用，人为损坏不在保修范围内；免费保修期后仍由乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）负责终身维修，免费保修期满以后乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）履行保修义务只收取甲方材料费，其他费用予以免除。乙方指定的售后维保商（或厂家）未按照本合同约定履行质保义务的，视为乙方违约，乙方应根据本合同的约定承担违约责任。

2.乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）自收到甲方维修要求（电话、微信、QQ、电子邮件、传真等不限）后应当在30分钟内响应，2小时内提出解决方案并开始进行维修。乙方在甲方提出维修要求24小时内不能维修到位的，则自24小时届满，乙方即有义务提供备用机供甲方使用。备用机使用期限超过7日的，该备用机须为全新的，且功能、能耗及使用便利性不得低于本合同项下的机器设备。乙方逾期维修，甲方可自行组织维修，但相关费用由乙方承担，甲方可直接从乙方最后一笔款项中扣除。

3.质保期内计算机系统乙方负责免费升级。其中系统中使用的厂家自主知识产权的系统软件，由乙方负责联系厂家进行终身免费升级和保修。除正常维修外，乙方应定期派工程师进行设备检查和维护。

4.乙方在中国国内设有维护部门和零备件库，保证对合同设备所需的零备件长期（本设备使用年限）供应。

三、安装、验收及培训：

1.乙方将设备送达至甲方指定地点后，甲、乙双方对设备进行现场验收，并出具验收证明。若在验收时发现设备数量、规格、品种、参数、外观等不符合规定，甲方有权拒收货物，因此产生的相关费用均由乙方负担。

验收标准：如招投标文件中有约定按照招投标文件中的约定，未予具体约定的，以国家或行业标准进行验收。安装调试完成符合验收条件时，由乙方向甲方提出书面验收要求，甲乙双方对设备、已完成培训的人员进行验收、考核，达到验收标准的，甲乙双方在验收报告上签字盖章，验收完成。必要时甲方可引入第三方或者委托专业机构进行验收，甲乙双方对该验收结果予以认可，验收费用由乙方负担。

2. 乙方派工程师至甲方的使用科室对相关人员进行操作培训，直到参加培训人员具备独立操作能力并能排除使用中的一般性障碍，且培训结果至甲方满意为止。

3.如有必要，甲方派人至乙方指定地点进行免费培训，甲方派出培训人员所产生的培训费用（交通、住宿、差旅等）均由乙方承担，培训的结果必须至甲方满意为止。

四、设备质量技术标准及包装：
1.乙方保证所供设备的相关资质证照齐备、有效，并符合《国家医疗器械管理条例》的管理规定；乙方及所供设备的相关资证复印件作为本合同附件。
2.设备的质量技术标准应符合设备生产厂制定的出厂质量技术标准，并符合国家相关质量标准要求。乙方已知悉上述标准，并确认采用该标准的设备能满足甲方的要求。
3.设备包装应为设备生产厂原包装。

4.乙方应提供进口商品安全质量许可证及中华人民共和国进口医疗器械注册证并应明确提出验收标准和方法，并向甲方提供详细的验收手册，作为验收设备时的参考依据，最终应以甲方确定的验收标准验收，乙方提供商检证。
五、付款方式：

甲方与乙方签订合同后，乙方应向甲方开具全额正规发票，甲方需付第一笔设备款，合同总金额30%，计￥XXX元（大写：XXXX元整）；机器到现场安装，进行临床使用人员培训合格后，甲方收到乙方的齐全付款资料后30个工作日内向乙方付第二笔设备款，合同款总额的30%，计￥XXX元（大写：XXXX元整）；机器安装到位后进行维修人员培训合格后，甲方收到乙方的齐全付款资料后30个工作日内向乙方付第三笔设备款，合同款总额的30%，计￥XXX元（大写：XXXX元整）；所有人员培训合格后，达到临床使用标准及要求，甲方收到乙方的齐全付款资料后30个工作日内向乙方支付第四笔设备款，合同款总额的10%，计￥XXX元（大写：XXXX元整）。
甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

乙方应对其指定的账号信息的真实性、安全性、正确性负责，因乙方收款信息问题造成的全部后果均由乙方自行承担。
六、设备交付： 

1.乙方应在甲、乙双方合同签订之日起90个日历日内将设备（包括：相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等）送达甲方指定地点并组织安装、验收和培训，并在 7个日历日内完成设备验收及人员培训，设备运费及保险等费用由乙方承担。

2.设备的配置详见附件设备配置清单、设备备品备件耗材清单、设备零配件消耗品购买价格清单。设备配置清单、设备备品备件耗材清单、设备零配件消耗品购买价格清单表是本合同的附件部分。乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。

七、合同有效期：为本合同的履行期。

八、公证：如需公证的，公证费用由提出公证需求的一方承担。

九、违约责任 ： 

1.乙方逾期供货或者逾期完成验收、人员培训的，每逾期一日，按合同总金额的1%向甲方支付违约金。

2.乙方逾期超过30日，甲方有权解除合同，乙方按合同总金额的30%向甲方支付违约金。

3.如乙方交付的设备在验收时发现设备数量、规格、品种等不符合规定的，视为乙方根本违约，乙方应承担本合同总金额30%的违约金，并由甲方选择解除本合同或者要求乙方承担违约金后在指定期限内继续履行本合同约定的交付义务。

4. 如乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）未能按照本合同第二条的约定履行质保义务，或不能及时响应按时提供质保服务的，除按照本合同二.2约定从乙方最后一笔款项中扣除维保费用后，每发生一次违约，乙方还应向甲方支付2000元的违约金。

5.如乙方未按本合同二.4的约定，不能保证本合同项下机器设备备件长期供应的，乙方应按照合同二.2的约定提供备用机，该备用机必须是全新的，且功能、能耗及使用便利性不得低于本合同项下的设备；如乙方不能提供符合要求的备用机的，本合同项下设备无法正常使用的，乙方应当按照当时的折旧后的价格予以回购，并赔偿甲方的全部直接和间接经济损失（包括甲方主张权利的诉讼费、律师费、差旅费、调查取证等相关费用）。
6. 乙方在为甲方提供安装、调试、系统对接等服务时，应当确保不会影响甲方其他系统、设备的正常运行，如因此造成甲方其他系统、软件、设备无法运营或发生断电、断网等情形的，乙方应当全额赔偿甲方的损失，该损失包括但不限于：修理、重做、更换、重新调试的相关费用，财产和权益的直接减少，财产权益应当增加而未能增加的部分，数据丢失重新补录的时间和人力损失，为维权而产生的诉讼、仲裁、调查取证费用、差旅费、律师费等。
7.如因设备质量问题或乙方维护不及时，给甲方造成损失或导致甲方因此向第三方承担责任的，由甲方自行选择要求乙方对该设备予以免费退货或换货，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失包括甲方向第三方承担赔偿的全部金额、甲方处理纠纷的费用等，还应向甲方承担本合同总金额30%的违约金。
8.甲方如迟延付款的，每迟延一日应向乙方支付应付款总金额万分之一的违约金，该违约金累计达到合同总金额1%封顶。

9.乙方依据本合同约定应当承担的各项违约金和损失赔偿，甲方均有权从应支付乙方的款项中扣除。
十、争议解决方法： 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。
十一、其他：

1.合同变更须经双方书面同意。

2.招标文件、乙方投标文件、设备配置清单、设备备品备件耗材清单、设备零配件消耗品购买价格清单等均作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。若合同与标书有冲突之处，以标书为准。

3.本合同所列地址、联系方式是双方确定的作为本合同项下合同履行、争议解决方式条款中所涉诉讼法律文书的送达地址和联系方式。本合同履行过程中送达的文书包括但不限于商业函件、开庭传票、开庭通知书、证据、判决书、裁定书、裁决书、调解书、执行裁定书等。
双方确认：上述送达地址和电子邮箱适用于合同履行完毕或争议经或仲裁、一审、二审、再审、执行阶段，至案件执行程序终结时止。
任何一方发生地址、接收人变动的，应书面向对方送达并获得对方书面确认，否则不发生送达地址、接收人变动的效力；向本合同约定地址送达导致诉讼仲裁文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

4.本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，经双方签字盖章后生效。

甲  方（盖章）：昌吉回族自治州人民医院  乙方（盖章）：    

开户行：中国建设银行昌吉分行文化东路支行 开户行：
账  号：65001620300050001465             账  号：              

法人代表：
                         法人代表：

签约代表：                              签约代表：                      

日期：     年    月    日               日期：     年   月   日  

附件1：

XXX设备配置清单
	序号
	货物名称
	品牌
	型号
	制造商

（产地）
	数量
	单位

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


售后服务承诺

在交付使用后，卖方应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施。不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用时，卖方应给予补偿的承诺，在投标书中均应明确说明。


第七部分   附　　件

   一、投标书编制顺序

                    商务技术文件编制顺序

一、投标函

二、法人代表授权委托书及授权代表身份证明

三、开标一览表

四、投标方资质证明文件，包括：

1、具有有效的营业执照；

2、所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证、医疗器械注册证或注册登记表；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证或注册登记表；制造商或生产商需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械备案凭证》、《医疗器械注册证》或注册登记表；代理商或经销商需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》、《医疗器械备案凭证》且需提供制造商或生产商的《医疗器械注册证》或注册登记表；所投产品（进口设备）的代理商或经销商需提供关于本项目的制造商或生产厂家唯一授权书（如是英文需提供翻译后的文件）；
3、 《基本账户开户许可证》或《银行存款账户基本信息》；

4、  投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、 财务状况、缴纳税收证明；

a、提供2021年度经过审计的财务审计报告/财务报表（2022年1月1日以后新成立的公司可提供银行资信证明）；

b、上一年度依法缴纳税收良好记录的证明材料；

6、投标保证金缴纳凭证（以电汇或网银转账）或投标保证金收据（以支票、汇票、本票等非现金形式）或者金融机构、担保机构出具的保函（复印件加盖投标单位公章）；

7、有关行业的资质证书、获奖证书扫描件（若有）

8、关于资格的声明函

9、其他

五、设备分项明细报价表

六、产品配置、技术参数

七、质检认证报告/销售许可证

八、项目实施团队（需提供拟投入人员的证书扫描件加盖公章）

九、质保期限及保障措施、维护保养方案、售后服务承诺、培训方案

十、货物供应方案

十一、备品、备件清单

十二、技术参数、功能偏离表

十三、商务条款偏离表

十四、近三年（2020年1月~至今）同类产品业绩表

十五、投标单位（投标人）反商业贿赂承诺书 

十六、中小企业声明函
十七、提供其它有利于投标的资料

投标文件格式范本

（未提供格式范本的均由投标人自拟格式）

（一）投 标 函

致：新疆国恩工程管理有限公司
根据贵方为　　　（项目名称）    项目采购的投标邀请（采购编号） ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件。

(1)开标一览表

(2)投标分项报价表

(3)规格、技术参数、功能偏离表

(4)商务条款偏离表

(5)按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

(6)资格证明文件

(7)投标保证金，形式           ，金额为                 。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为

                （注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标方将按采购文件的规定履行合同责任和义务；

3、投标方已详细阅读并理解了采购文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起60个日历日。

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　

　电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　

　法定代表人（签字盖章）：　　　　　　　　　　　　　

　投 标 人 名 称（盖公章）：　      　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　年　 月   日

（二）法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就　（项目名称）　的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　 年　月　日签字生效，特此声明。

注：被授权人与法人身份证（正反面）扫描件

法定代表人签字或盖章：　　　　　　　　　　　　　　　　　

被授权人签字：　　　　　　　　　　　　　　　　　

公      章：                         

　　　　　　　　　　　　　授权日期：　　年　　月　　日

注：法定代表人本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。

（三）开标一览表

采购项目名称：

采购文件编号：

	采购项目名称
	

	1
	投标总价
	大写：       （元）

小写：       （元）

	2
	交货期
	

	3
	备注
	


投标单位（盖公章）：              

投标单位法定代表人或授权代表签字或盖章：       

日期：

（四）供应方资质证明文件

1.关于资格的声明函

致：新疆国恩工程管理有限公司
关于贵方　　年　　月　　日（采购编号）采购公告关于“　　　　　　　　”的采购项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称）    项目中的采购货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人（盖章）：　     　                         　　　　

投标单位法定代表人或授权代表签字或盖章：                   

地址：投标人地址                                      　　　　　　　　　　　　　

   　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　声明日期：　年　月　日

2.制造商出具的授权函
致 ：新疆国恩工程管理有限公司
    我们　（制造商名称）　兹指派主要营业地点设在　投标人地址　 的投标人名称 作为我方真正和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方办理贵方  采购文件编号  投标邀请要求提供的由我方制造设备名称货物的有关事宜，并对我方具有约束力；

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务；

(3)我方兹授予　投标人名称 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜。兹确认　投标人名称 和其正式授权代表        ，依此合法地办理一切事宜。

我方于  年   月   日签署本文件，　投标人名称 于  年  月     日接受此件，以此为证。

制造商名称（公章）：     企业全称                               

制造商法人或其授权代表（签字）：                              

授权投标人（公章）：　投标人全称　                            　　　　

授权投标人法人代表或授权代表人（签字）：被授权人姓名          

制造商地址：                                                  　　　　　　　　　　　　　

制造商传真：          　电话：            　 邮编：         

授权投标人地址：                                                                     

授权投标人传真：          　电话：             邮编：         

注：若制造商作为投标主体直接参与投标，可以不提供此项证明文件。

3.其他资质证明文件

（五）设备分项明细报价表

采购项目名称：

采购文件编号：
	序号
	设备名称
	规格型号及主要技术参数
	产地及品牌
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	设备价格、制作、运输装卸、安装、配件、附件、维护、管理、检测验收、利润、税金、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用均含在单项报价中。 

	投标总报价：￥                 元（大写：                ）


投标单位（盖公章）：              

投标单位法定代表人或授权代表签字：  

日期：

（六）、产品配置、技术参数
（七）质检认证报告/销售许可证

（八）项目实施团队（需提供拟投入人员的证书扫描件加盖公章）

（九）质保期限及保障措施、维护保养方案、售后服务承诺、培训方案

（十）货物供应方案

（十一）备品、备件清单

（十二）技术参数、功能偏离表

采购项目名称：

采购文件编号：
	序号
	采购文件规格条目号
	采购规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：与采购文件要求逐条对应填写。

投标单位（盖公章）：              

投标单位法定代表人或授权代表签字或盖章： 

日期：

（十三）商务条款偏离表
采购项目名称：

采购文件编号：
	序号
	采购文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离
	说明

	
	项目实施供货时间及地点
	
	
	

	
	投标保证金额
	
	
	

	
	投标文件有效期
	
	
	

	
	付款方式
	
	
	

	
	...
	
	
	


　

投标单位（盖公章）：              

投标单位法定代表人或授权代表签字或盖章： 

日期：
（十四）近三年（2020年1月~至今）同类产品业绩表

采购项目名称：

采购文件编号：
	地　　区
	项目名称
	规格及型号
	数 量
	 备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（需提供证明材料：中标通知书或成交通知书或发包通知书或合同为准，扫描件加盖公章）
投标单位（盖公章）：              

投标单位法定代表人或授权代表签字或盖章： 

日期：
（十五）投标单位（投标人）反商业贿赂承诺书 

    我公司承诺在（项目编号、项目名称）采购活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 

公司法定代表人签字或盖章：

法人授权代表签字：

项目经办人：

日期：
投标人（盖章）：  

日期：

（十六）中小企业声明函
中小企业声明函（货物） 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下： 

1.      （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）； 

2.      （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为     （企业名称），从业人员       人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； ....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期： 

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（十七）提供其它有利于投标的资料

投标说明

投标保证金缴纳说明：

投标人以电汇或网银转账方式缴纳投标保证金，无需到采购代理公司换取投标保证金收据，需携带投标保证金缴纳凭证加盖公章用于开标现场资格查验，同时需要将投标保证金缴纳凭证加盖公章放入投标文件中；

投标人以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳，需到采购代理公司换取投标保证金收据，需携带投标保证金收据原件用于开标现场资格查验，同时需要将投标保证金收据复印件加盖公章放入投标文件中；

投标人以金融机构、担保机构出具的保函形式缴纳，需缴纳保函复印件壹份至采购代理公司；保函原件用于开标现场资格查验，同时需要将保函复印件加盖公章放入投标文件中；

投标人应充分考虑投标保证金到账时间，在规定的时限前自行办妥投标保证金缴纳手续，投标保证金的缴付时间以实际到账时间为准，超过缴纳的时限缴纳投标保证金视为投标无效。

二、本采购文件正文叙述部分与相关法律法规有歧义之处，依照相关法律法规执行。


