墨玉县喀瓦克乡卫生院采购一批医疗

设备项目

竞 争 性 磋 商 文 件

采购项目编号：MYXY(JC)2023-009号

采 购 人：墨玉县喀瓦克乡卫生院

联 系 人：艾则孜·图尔荪

电    话：0903-6563607

采购代理：新疆宣烨项目管理咨询有限公司

联 系 人：阿力亚

电    话：0903-2936333

编制日期：二零二三年六月

目     录

第一部分 竞争性磋商公告 	 1

第二部分 供应商须知 	3

第三部分 货物内容及项目要求 	16

第四部分 项目合同书范本 	 17

第五部分 响应文件格式 	28

墨玉县喀瓦克乡卫生院采购一批医疗设备项目

竞争性磋商公告

项目概况 墨玉县喀瓦克乡卫生院采购一批医疗设备项目的潜在供应商应在新疆政采云平 台线上获取竞争性磋商文件，并于 2023年 7 月 13 日 11：00 ( 北京时间) 前递交响应文件。

# 一、项目基本情况

项目编号：MYXY(JC)2023-009号

项目名称：墨玉县喀瓦克乡卫生院采购一批医疗设备项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额 (元) ：1000000

最高限价 (元) ：1000000

采购需求：采购一批13种医用设备(具体详见竞争性磋商文件) ；

数量:1

预算金额 (元) :1000000

合同履约期限：签订合同后设备供货期28天，施工期45天。

本项目不接受联合体投标。

二、 申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：中小企业；

3、本项目的特定资格要求：1）具有企业法人营业执照（三证合一）、《银行开户许可证》或《基本存款账户信息》；

2）所投产品制造商提供《医疗器械生产许可证》，代理商或经销商提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，所投产品属于第三类医疗器械的须提供《医疗器械注册证》(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内；

3）法定代表人需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证，被委托人必须是投标单位法人或正式员工，需提供社保部门出具最少近六个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证或个人明细表）；

4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度需提供2022度财务审计报告，新成立公司提供近6个月财务报表；

5）提供税务机关出具近六个月填报日期的完税证明 (新成立公司按实际发生提供) ；

6）在信用中国网站、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网等以上网站如有行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参本次采购活动，以上网站页面查询截图时间应在招标公告日期后并加盖单位公章；

7）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

8）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

9）投标保证金打款凭证或保函文件。

三、获取竞争性磋商文件

1、时间：获取时间：2023 年 6 月28日至 2023 年 7 月 12日，每日上午 00:00-13:59， 下午 14:00-23:59（北京时间) 。

2、地点：新疆政采云平台线上获取。

3、方式：供应商登陆政采云平台 http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件 (登

录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载竞争性磋商 文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190) ；

4、售价：0 元/本。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2023 年 7 月 13日 11:00 (北京时间)

投标地点：新疆政府采购网政采云平台https://www.zcygov.cn/

开标时间：2023 年 7 月 13日 11:00 (北京时间)

开标地点：政采云电子开标大厅。

# 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

# 六、其他补充事宜

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台 (www.zcygov.cn)”。 供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件 前 还 需 申 领  CA  证 书 并 绑 定 帐 号 ，   CA  申 领 地 址 查 看 网 址 https://www.xjca.com.cn/article/content/201802/582/1.html ，  CA 服 务 电 话 ： 0991-281-9290。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件，并按照本采购 文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将 被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政 府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标供 应商客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密 响应文件”上传电子交易平台。

4、服务与支持。各政府采购代理机构 (含集采机构) 及供应商对不见面开评标系统的 技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可 在 政 采 云 帮 助 中 心 常 见 问 题 解 答 和 操 作 流 程 讲 解 视 频 中 自 助 查 询 ，  网 址 为 ：

https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府 采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的 问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：400-881-7190 	(工作时间：工作日 08:00~20：00) 。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名 称：墨玉县喀瓦克乡卫生院

地 址：墨玉县

联系方式：0903-6563607

2.采购代理机构信息

名 称：新疆宣烨项目管理咨询有限公司

地 址：和田市人民路第十四师家属院A区1601室

联系方式：0903-2936333

3.项目联系方式

项目联系人：阿力亚

电 话：0903-2936333

4.同级财政监督部门

名称：墨玉县财政局

地址：墨玉县行政服务中心

联系人：李先生

联系电话：0903-6565453

第一章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目编号 | MYXY(JC)2023-009号 |
| 2 | 项目名称 | 墨玉县喀瓦克乡卫生院采购一批医疗设备项目 |
| 3 | 采 购 人 | 采购人：墨玉县喀瓦克乡卫生院 单位地址：墨玉县 联 系 人：艾则孜·图尔荪 电 话：0903-6563607 |
| 4 | 采购代理机构 | 采购代理：新疆宣烨项目管理咨询有限公司 联 系 人：阿力亚 电 话：0903-2936333 |
| 5 | 采购内容 | 采购一批13种医用设备(具体工作内容详见竞争性磋商文件) |
| 6 | 供应商资格条件、能力 和信誉 | 资格条件：1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：中小企业； 3、本项目的特定资格要求： 1）具有企业法人营业执照（三证合一）、《银行开户许可证》或《基本存款账户信息》； 2）所投产品制造商提供《医疗器械生产许可证》，代理商或经销商提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，所投产品属于第三类医疗器械的须提供《医疗器械注册证》(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内； 3）法定代表人需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证，被委托人必须是投标单位法人或正式员工，需提供社保部门出具最少近六个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证或个人明细表）； 4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度需提供2022度财务审计报告，新成立公司提供近6个月财务报表； 5）提供税务机关出具近六个月填报日期的完税证明 (新成立公司按实际发生提供) ； 6）在信用中国网站、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网等以上网站如有行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参本次采购活动，以上网站页面查询截图时间应在招标公告日期后并加盖单位公章； 7）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 8）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； - 9）投标保证金打款凭证或保函文件。 |
| 7 | 最高限价 | 本项目最高投标限价： 1000000元 (大写：壹佰万元整) 。注：供应商磋商报价不得超过最高限价，超过此控制价视为无效投标。 |
| 8 | 磋商有效期 | 60 天 (如不满足将导致否决投标) |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 10 | 竞争性磋商文件发放日 期及地点 | 2023 年 6 月 28日至 2023 年 7 月 12日，每天上午 00:00 至下午 23:59 (北京时间) ； 地点：新疆政采云平台线上获取。 |
| 11 | 磋商保证金 | 投标保证金：10000元（大写：壹万元整) 投标保证金的形式：电汇、转账或保函（由投标人基本账户汇出，且不得以分公司的名义缴纳） 投标保证金缴纳的开户银行及帐号如下： 开户名称：墨玉县公共资源交易平台中心 开户银行：墨玉县农村信用合作联社 帐 号：879010012010178915451 - 墨玉县公共资源交易平台中心财务室联系电话：0903-7863806 注：投标保证金请于2023年 7月13日11:00 时之前（北京时间）缴入指定账户，投标人必须以投标单位名义交纳投标保证金，由投标单位基本户存入下述指定专用账户，金颜以到账为准，不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳，投标人在缴纳投标保证金时，需在进帐凭证上明确资金用途、投标项目名称或标项编号；投标人在缴纳投标保函时，需明确资金用途、投标项目名称或标项编号，未按以上规定办理投标保证金的按否决投标处理。 |
| 12 | 投标截止时间 | 供应商应于 2023 年 7 月 13日 11：00 之前将电子响应文件上传到“政采云”平台。开标时间后30分钟内供应商登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。(解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。) |
| 13 | 响应文件递交地点及磋 商地点 | 供应商应在投标截止时间前将“电子加密响应文件”成 功上传递交至“政府采购云平台” ，否则投标无效。 |
| 14 | 是否采用电子采购投标 | □否 ■是，具体要求： 1 、响应文件解密时间：响应文件解密时间 30 分钟，开标前需投标单位用 CA 证书登录政采云平台开标大厅签到，在 30 分钟解密时间内输入 CA 证书 PIN 码解密响应 文件。在 30 分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导 致废标。 (解密时间开始时政采云平台将以短信形式向 供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供 应商及时关注。) |

|  |  | 2、供应商报价 CA 签字确认：报价文件开启后将开启签 字时段，供应商须在 20 分钟内用CA 证书对报价进行签 字确认。 3、备注: (1) 本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政 府采购云平台 (www.zcygov.cn) ”。供应商参与本项目 电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。 编制电子响应文件前还需申领 CA 证书并绑定帐号。 注：CA 服务电话：0991-281-9290 CA 申领地址：https://www.xjca.com.cn/article/cont ent/201802/582/1.html (2) 供应商编制电子响应文件应安装“电子招投标供应 商客户端”软件，并按照本采购文件和电子招投标供应 商客户端的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的 响应文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子 招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政府采 购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标 项目管理系统--电子招投标供应商客户端”版块获取。 (3) 供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供 应商客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交 易平台。 (5) 服务与支持。各政府采购代理机构 (含集采机构) 及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自 助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流 程 讲 解 视 频 中 自 助 查 询 ， 网 址 为 ： https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购—操 作流程— 电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作 指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法 解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支 持。政采云热线人工号码：400-881-7190 (工作时间： 工作日 08:00~20：00) |
| --- | --- | --- |
| 15 | 合同履行期限 | 签订合同后设备供货期28天，施工期45天。 |
| 16 | 服务地点 | 墨玉县 |
| 17 | 履约保证金 | （ ）不要求 （√）要求。履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 履约保证金的金额：3%； |
| 18 | 付款方式 | 签订合同60%预付款，设备到货，所有设备调试完成，验收合格，后付40%。 |
| 19 | 评标委员的组建 | 磋商小组构成：5名专家 评标专家确定方式：由招标代理在开标前48小时在新疆政府采购专家库中随机抽取此次评标专家。 |
| 20 | 政府采购政策支持 | 根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部、 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19 号》等有关法律法规执行； 价格扣除幅度：货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46 号文件规定的 6%—10%提高至 10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由 2%—3%提高至 4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46 号文件的规定执行。 注：投标人应当对《中小企业声明函》、监狱企业 证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，中小企业应当提供《中小企业声明函》。 本项目所属行业：工业； |
| 21 | 关于小微企业报价扣除比例说明 | 1.投标人为非联合体投标的，对其投标货物的制造商为小微型企业的给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。 2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（4%-6%由采购人在幅度范围内确定）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 3.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 投标人必须认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、加粗、加下划线、否决投标、无效标、投标被拒绝字样的条款为招标的实质性要求和条件。投标人没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件 没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。 请注意：投标人需在响应文件 截止时间前，将加密响应文件 上传至云平台项目采购系统，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 响应文件 中如有弄虚作假的内容，其响应文件 作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证明材料及不符合竞争性磋商文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的响应文件 有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。 |  |  |

注：如有矛盾， 以本表为准！

A  说  明

1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次投标中所叙述项目的采购。

2．定义

2.1  “采购代理机构”系指新疆宣烨项目管理咨询有限公司；

2.2  “采购人”系指墨玉县喀瓦克乡卫生院；

2.3  “供应商”系指向采购人提交磋商响应文件的供应商；

2.4  “成交供应商”系指在本次项目中将被授予合同的供应商。

3．合格的供应商

3.1 有能力提供竞争性磋商文件中所要求的服务、资格审查合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格

4.1 符合供应商须知前附表。

5．投标费用

5.1 供应商将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

# B  竞争性磋商文件

6．竞争性磋商文件 (以上简称磋商文件) 构成

6.1 磋商文件包括：

(1)竞争性磋商告 (2)供应商须知    (3)技术要求

(4)项目合同书范本(5)响应文件格式

6.2 磋商文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对磋商文件 作出实质性响应。如果没有按照磋商文件要求提交全部响应文件或资料，没有对磋商文件作 出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．磋商文件澄清

7.1 供应商对竞争性磋商文件如有疑点，可在递交响应文件截止时间 五日前 书面递交同时 Email：2318350491@qq.com 通知采购人要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄 清。采购人认为有必要时，可将答复内容 (包括原提出问题，但不包括问题的来源) 分发给 所有供应商。

8. 竞争性磋商文件的修改

8.1 在递交响应文件截止时间 五日前 的任何时间，采购人可主动或依据供应商要求澄清的 问题而修改或补充竞争性磋商文件，竞争性磋商文件的澄清或者修改在新疆政府采购网上公 布(新疆政府采购网，  http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn)，供应商应自行查阅澄清公告或 更正公告，澄清或者修改文件作为竞争性磋商文件的组成部分对供应商具有约束力。

8.2 为使供应商在准备磋商时有适当的时间考虑响应文件的修改，采购人有权决定推迟递交 响应文件截止时间及磋商开始时间，并将此变更通知所有的采购人。

8.3 竞争性磋商文件的修改和补充文件将构成竞争性磋商文件的一部分，并且对采购人具有 优先约束力。

# C  响应文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提 供的全部资料的真实性，以使其投标对磋商文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1 响应文件及供应商与采购人/采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书 写。

11、响应文件的签署及规定

11.1 采用电子签章或公章。

注： 电子版响应文件内所有资格证明文件，供应商须逐页加盖电子签章。

12、投标的语言及度量衡单位

12.1 响应文件及有关的所有文件均应使用中文和中华人民共和国法定计量单位。

13、投标报价

13.1 除本磋商文件另有规定外，供应商应按磋商文件所附相应的报价一览表格式标明拟提供服务的投标报价等内容。不接受有任何选择性报价。

13.2 算术性修正。算术性修正是指对响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算 上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.2.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置 差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终投标价。 如果供应商拒绝确认，则其响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

13.3 投标报价应注意下列要求：

13.3.1 投标报价应包括实施该项目涵盖的所有内容。

13.4 最终报价在规定时间内线上递交至“政府采购云平台”指定地点。格式响应本竞争性 磋商文件“磋商报价表”。所有供应商的最终报价收集齐全后，采购人将在监标人员的现场 监督下，统一启封并唱出最终报价。

14、投标货币:本项目报价采用的币种为人民币。

15、磋商有效期：60日历天。

16、供应商的替代方案：拒绝比选申请人提交替代方案。

17、无效投标的情形

(1) 不符合竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

(2) 不符合竞争性磋商文件中规定的实质性要求的；

(3) 未按照竞争性磋商文件的规定提交投标保证金的；

(4) 响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章或者数字签名的；

(5) 报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(6) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(7) 法律、行政法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

18、响应文件的密封和标记

18.1“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。供应商应在投标截止时间前将“电子

加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台” ，否则投标无效。

18.2“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

18.3 响应文件如果未按上述规定上传，采购人或采购代理机构将视为无效投标。

19、响应文件的补充、修改或者撤回

19.1 供应商在本章第 12 款规定的提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行 补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或 其委托代理人签字。

19.2 补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

20、响应文件的递交与接收

20.1 供应商应在本章第 12 款规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件送达投标须知前 附表中指定的地点 (网址) 。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构应当拒 收。

D  磋商与评审

21、组建磋商小组

21.1 采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非采购采购方式管理办法》 的规定，依法组建本次磋商的磋商小组，负责本次磋商的磋商活动。磋商小组负责向采购人推荐成交候选人，由采购人确定成交供应商。

21.2 磋商小组人选于磋商前确定，磋商小组成员名单在磋商结果确定前保密。

21.3 磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成，其中评审专家的人数不少于成员总数的三分之二。

21.4 磋商小组职责：

21.4.1 准时参加磋商评审会议。

21.4.2 确定合格的供应商参加磋商。

21.4.3 审查供应商的响应文件并做出评价。

21.4.4 要求供应商澄清其响应文件。

21.4.5 编写磋商评审报告。

21.5 按前款规定，磋商小组的成员，由采购人从专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的采购项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足磋商工作需要时，将采取直接确定的方式选定磋商小组的人选。

21.6 磋商小组成员遵循法定的回避规定。

21.7 磋商会议全过程由采购代理机构主持，邀请相关行政监督部门监督整个磋商过程。

22、磋商程序

22.1 磋商活动将按以下程序进行：

(1) 采购组织机构将按照竞争性磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标， 所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

(2) 向各投标供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在 接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密，如未按时解密则视 为无效投标。

(3) 开启《开标记录表》，公布投标供应商报价，各投标供应商代表应当在 20 分钟内 CA 签字确认。

(4) 开启资格证明文件， 由采购人在监督下进行资格审查；评审小组对通过资格审查的投 标供应商进行符合性审查。

(5) 通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因。

(6) 开启在线评标，评审小组进行商务、技术评分并汇总商务技术评分及结果。

(7) 开启报价文件，汇总报价得分。

(8) 汇总商务、技术评分及报价得分，得出有效投标 (响应) 供应商评分排名。

(9) 推荐 3 个中标候选供应商名单，采购人在 5 个工作日内确认中标供应商，公示结果。

22.2 磋商过程

22.2.1 磋商的依据为磋商文件和响应文件。

22.2.2 磋商小组将确定每一响应文件是否对磋商文件的要求作出实质性的响应，而没有重 大偏离。实质性响应的响应文件是指符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离 或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务范围、质量和性能，或限制了采购 人的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应 商的公平竞争地位。

23、磋商注意事项

23.1 供应商代表应保持磋商期间电话畅通 (磋商开始后 48 小时内) ，以便磋商小组检查和质询磋商有关的事项。因无法联系上而造成的后果由供应商自行负责。

23.2 开始磋商后，直到签订合同协议书为止，凡有关对响应文件的审查、澄清、评价和比较工作，都应在保密的情况下进行，任何有关信息和资料，均不得向供应商或与上述工作无关的人员泄露。

23.3 供应商在上述工作过程中对采购人施加任何影响的行为，都将会导致取消其响应文件的评定。

24、磋商标准

24.1 磋商活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。竞争性磋商文件及响应文件是评比工 作的首要依据。

25、评审方法和标准。

25.1 本次招标采用综合评分法进行评审。磋商小组按照磋商文件要求对响应文件中的 重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响 应的磋商文件，进行第二个步骤：对实质性响应的响应文件进行评估和比较采用综合评分法 进行打分评比，打分方法：总分为 100 分，其中投标报价部分 40分、商务部分、技术部分60分。将每位供应商的所有得分相加即为该供应商的总得分。详细评审内容标准如下：

注：为方便电子评审， 目录需关联至指定信息处，否则视同为未提供。

25.2 资格审查

磋商小组对各供应商的响应文件进行资格审查。未通过资格审查的供应商，其响应文件 视为无效且不进入符合性审查，具体审查内容详见《资格审查表》。

资格审查标准如下：

《资格审查表》

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具有企业法人营业执照（三证合一）、《银行开户许可证》或《基本存款账户信息》； |
| 2 | 所投产品制造商提供《医疗器械生产许可证》，代理商或经销商提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，所投产品属于第三类医疗器械的须提供《医疗器械注册证》(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内； |
| 3 | 法定代表人需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证，被委托人必须是投标单位法人或正式员工，需提供社保部门出具最少近六个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证或个人明细表）； |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度需提供2022度财务审计报告，新成立公司提供近6个月财务报表； |
| 5 | 提供税务机关出具近六个月填报日期的完税证明 (新成立公司按实际发生提供)； |
| 6 | 在信用中国网站、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网等以上网站如有行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参本次采购活动，以上网站页面查询截图时间应在招标公告日期后并加盖单位公章； |
| 7 | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； |
| 8 | 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； |
| 9 | 投标保证金打款凭证或保函文件； |
| 结论：是否通过评审 (通过打√、不通过打×) |  |

备注：供应商须将以上有效证件的扫描件上传到“政采云”平台查验，如果提供不全则视为对磋商文件资格审查内容的不响应，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段，经 审查证件齐全有效的供应商为合格的供应商。

25.3 符合性审查

磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足 竞争性磋商文件的实质性要求。具体审查内容详见《符合性审查表》。

符合性审查标准如下：

《符合性审查表》

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 各投标人投标报价未高于预算金额； |
| 2 | 评标委员会认为投标人的报价无明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的，投标人的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理； |
| 3 | 投标文件按照招标文件的规定编制、标记及签署盖章的，法定代表人或其授权代表签字或盖章（章）和加盖投标人鲜章的； |
| 4 | 所投产品的服务满足招标文件要求的； |
| 5 | 按招标文件规定的格式填写，内容等齐全的； |
| 6 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求； |
| 7 | 没有采购人不能接受的附加条件的； |
| 8 | 不同投标人的投标文件没有错漏一致的情况； |
| 9 | 投标人附有详细地址、联系人、电话标明的。 |
| 结论：是否通过评审 (通过打√、不通过打×) |  |

注：符合性审查的全部内容审核通过后即视为实质性响应磋商文件的响应文件，否则将作为

否决投标处理。

详细评审内容标准

一、投标报价部分 (40 分)

报价得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：报价得分= (评标基准价/投标报价)×40 ，如此类推，算出所有供应商的报价得分。

根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》对符合政府采购优先(节 约能源、保护环境) 采购政策及促进中小企业 (监狱企业、残疾人福利性单位) 发展政策的供应商，其投标报价扣除 10%后参与评审。

在本次招标中，各供应商不得采取恶意竞价方式投标，不得以低于成本的价格参与投标。 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质 量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评标现场合理的时间内提供该供应商相关资料 (包括但不限于供应商近三年的审计报告、该投标产品成本核算表、供应商近三 年以该价格履行完成的业绩资料及对应的用户反馈资料等) 进行查证；供应商未在 规定时间提供或者提供的资料不能证明其报价合理性的，磋商小

| 序号 | 评分项 | 分项序号 | 评标标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价分 （40分） | 1-1 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分,其他供应商的价格分按公式计算: 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×40%×100 | 0-40 |
| 2 | 企业综合实力、业绩 （10分） | 2-1 | 企业实力较强，经营情况良好，财务审计报告完善，（附相关证明材料）。 | 0-2 |
|  |  | 2-2 | 供应商近三年（自2020年6月1日至今）承担过同类项目，每承担一项得4分，最多得8分（附中标通知书或合同协议书并加盖供应商公章，无证明材料此项不得分）。 | 0-8 |
| 3 | 质量保证措施（5分） | 3-1 | 交货期优于招标文件要求得2分，满足得1分； | 0-2 |
|  |  | 3-2 | 投标货物的质量保证体系及保证措施：质量保证体系及保证措施完善：3分；质量保证体系及保证措施较完善：2分；质量保证体系及保证措施一般：1分：不提供不得分。 | 0-3 |
| 4 | 项目管理机构运作方法及管理制度 （15分） | 4-1 | 供应商能够根据现场实际情况，专业设施、工具配备齐全，设施、工具技术性能优良，各供应商承诺材料横向比较最优得5分，其次得3分，再其次得1分，依次递减。 | 0-5 |
|  |  | 4-2 | 供应商针对本项目提供完善的服务、管理预案、质保期服务计划，制作内容是否满足采购文件要求，是否符合现场实际情况。各供应商服务方案横向比较最优得5分，其次得3分，再其次得1分，依次递减。 | 0-5 |
|  |  | 4-3 | 有明确的项目负责人的管理职责、内部管理的职责分工等。职责明确清晰、分工合理的得5分，较清晰合理得3分，基本清晰合理的得1分。 | 0-5 |
| 5 | 应急措施 （5分） | 5-1 | 有切实可行的应急措施，应急措施明确详细合理的得5分，较明确合理的得3分，一般基本明确的得2分，未明确的不得分。 | 0-5 |
| 6 | 服务及实质性的承诺 （8分） | 6-1 | 根据供应商对项目实施过程中的服务及实质性承诺及有效措施等内容进行评分。能提出实施过程中可能存在的问题并提出了明确详细的合理性建议得8分，较明确合理的得5分，一般基本明确的得3分，未明确的不得分。 | 0-8 |
| 7 | 技术规格（15） | 7-1 | 根据投标人所投产品的规格、技术参数描述、功能必须满足招标文件的要求，技术参数规格中标带“★”号的为关键参数，满足招标文件中关键参数要求并提供检测报告等证明文件的得15分，其它参数如达不到技术规格中的要求每项负偏离扣1分，扣完为止。 | 0-15 |
| 8 | 响应文件 （2分） | 8-1 | 供应商根据采购文件条款和要求认真组织编写响应文件及相关工作。响应文件质量高，标书编制水平高，技术方案内容详细，表述完整。横向比较最优得2分，其次得1.5分，再其次得1分，依次递减。 | 0-2 |
| 得分合计 |  |  |  | 100 |

组应当将其作为无效投标处理。

注：磋商小组认真了解本磋商文件和项目有关情况后，做出须自己负责的评审，最终投标报 价部分得分与商务部分得分、技术部分得分之和为供应商的总得分。

25.4 供应商请认真阅读和理解上述内容，避免响应文件中有违背上述审查标准之一的情况 发生而造成废标；评标中各评委若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原 则决定。

25.5 在报价评审中，若磋商小组发现供应商以明显低于市场或成本的价格投标，而供应商 又未在响应文件中提供有力证据证明其报价合理的，磋商小组可以认定该投标以低于成本的 价格投标。被认定为低于成本价格的投标将按废标处理。

26．确定成交候选人的办法

26.1 磋商小组按照磋商文件要求对响应文件中重要技术指标以及技术、经济和商务上要求 的其它重要内容进行审核。

26.2 磋商小组和供应商磋商过程中作出的书面承诺是否符合磋商文件中对质量、技术、经 济和服务的要求。

26.3 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后， 由磋商小组采用综合评分法对 提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

26.4 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选人。 评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技 术指标优劣顺序推荐。

26.5 采购人根据磋商小组推荐的成交候选人名单，根据相关法律法规的规定确定最终成交 人。如果排名第一的成交候选人的实际情况与其磋商资料不相符，将取消其成交资格，由排 名第二的成交候选人递补，以此类推。

26.6 成交候选人确定后 2 个工作日内，采购人或者采购代理机构应将中标结果信息在新疆 政府采购网 www.ccgp-xinjiang.gov.cn 上公布。

E  询问及质疑

27.质疑

27.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购 人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复。

27.2 供应商若认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时 间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

(1) 关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

(2) 关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后七个工作日内提出。

27.3 供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签 收回执。

27.4 质疑书应当包括下列内容：

(1) 质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；

(2) 质疑事项；

(3) 事实依据及相关证明材料；

(4) 相关请求及主张。

27.5 质疑书应当由供应商法定代表人或其授权的代理人签字并加盖供应商单位章，质疑书 由授权的代理人签字的应附供应商法定代表人委托授权书。

27.6 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形 式通知质疑供应商和其他有关的供应商。

27.7 供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的 期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及 程序，向同级财政部门提出投诉。

F  授予合同

28.成交通知书

28.1 成交人确定后，采购或采购代理机构将以书面形式向成交人发出成交通知书。成交通 知书对采购人和成交人具有同等法律效力。

28.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

28.3 成交人在收到采购代理机构的成交通知书后 10 日内，应按照投标须知前附表的规定， 向采购人提交履约保证金。

28.4 成交人没有按照约定提交履约保证金的，视为放弃中标资格。

29．合同授予标准

29.1 合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求，符合采购需求、质量和服务相等且综 合评分最高的供应商。

29.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

29.3 排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提 交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购 人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他中标候选人为成交供应商，也 可以重新采购。

30．签订合同

30.1 竞争性磋商文件、成交人的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的 依据。

30.2 采购应当自成交通知书发出之日起 30 日内，按照竞争性磋商文件和成交人响应文件的 规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交人响 应文件作实质性修改。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.3 成交人应当按照合同约定履行义务。成交人不得向他人转让中标项目，也不得将中标 项目分包后分别向他人转让。

30.4 成交人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在

1 至 3 年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

(1) 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

(2) 未按照竞争性磋商文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合 同实质性内容的协议的；

(3) 拒绝履行合同义务的；

(4) 违反法律、规章、规范性文件规定的。

30.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人 民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31．履约保证金 (如适用)

31.1 成交人应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。 履约保证金见供应商须知前附表 。

32．采购代理服务费

采购代理服务费由成交人向采购代理机构支付。参照国家发展价格 (2002) 1980 号文件和

(2011) 534 号文件的有关规定执行。

# G  磋商失败条件

33.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

34.因重大变故，采购任务取消的；

35.响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

36.法律法规另有约定的从其约定。

# 第三部分 货物内容及项目要求

- 货物需求：

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心脏除颤监护仪 | 1.★重量：≤6.2kg，含电池、体外板和心电导联线。 2.★彩色显示屏≥6.8英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 3.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 4.★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。 5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 6.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 7.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J 8.★支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。 9.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 10.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 11.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。 12.开机时间≤2s，符合临床使用。 13.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 14.★除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 15.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 16.★支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 17.支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈 18.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 19.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥21种。 20.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。 21.★提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。 22.无创血压收缩压测量范围：25-285mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 23.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 24.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 25.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 26.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光和文字3种方式进行报警。 27.配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 28.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 29.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检。 30.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP33。 31.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 数字彩色多普勒超声诊断仪 | 二、用途：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科、神经、急症等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 三、主要技术规格及系统概述： 3.1主机成像系统： 3.1.1高分辨率液晶显示器≥21英寸，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠 3.1.2操作面板具备防眩光彩色触摸屏≥13英寸。触摸屏可独立调节角度≥40度（提供技术白皮书） 3.1.3触摸屏支持手势控制，可自定义≥7个双指手势功能（如冻结、存图、打印等） 3.1.4控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度，上下移动≥30cm 3.1.5多倍信号并行处理技术 3.1.6数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 3.1.7数字化二维灰阶成像及M型显像单元 3.1.8解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。 3.1.9曲线解剖M型技术 3.1.10彩色多普勒成像技术 3.1.11彩色多普勒能量图技术 3.1.12方向性能量图技术 3.1.13数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF) 3.1.14智能化一键图像优化技术，自动连续优化图像，具备独立按键。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。 3.1.15空间复合成像技术，支持彩色多普勒模式 3.1.16斑点噪声抑制技术，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持≥7档调节。 3.1.17具备自动血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化 3.1.18穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度（提供证明图片） 3.1.19图像放大，支持高清放大和全局放大、局部放大，放大倍数≥16倍;支持≥2种放大全屏放大模式。 3.1.20支持线阵探头双B图像拼接 3.1.21声功率可调，可实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS） 3.1.22具备腹部、妇科、产科、浅表、心脏模式自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等 3.1.23支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释 3.1.24可支持血管硬度分析，实时跟踪血管上下壁运动并显示血管壁的运动曲线，自动检测颈动脉弹性和血管硬度，通过射频数据计算血管直径的变化，计算脉搏波速度以评估血管弹性。(提供技术白皮书及证明图片） 3.1.25支持内置电池，可在不接电源的情况下可进行正常的超声扫查。连续工作时间≥60分钟。（非外接UPS电源） 3.1.26支持超声远程会诊系统，该系统需具备单独远程超声会诊系统注册证及信息安全等级保护三级证书 3.1.27要求所投机型为2022年及以后推出最新机型（以NMPA首次注册证书为准）并具备持续升级能力。（提供注册文件） 3.2先进成像技术： 3.2.1造影成像技术及造影定量分析功能 1)可支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头 2)支持微血管造影增强功能 3)双计时器 4)支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储 5)具备混合模式 6)支持造影图像和组织图像位置互换 7)可支持造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析 8)支持左心室造影 9)支持心肌造影 3.2.2可支持3D/4D成像技术 1)支持探头类型：腹部容积探头、腔内容积探头 2)常规成像模式：表面模式、最大模式、最小模式、X-Ray模式 3)断层切片成像，同屏显示≥24幅不同深度图像，断层间距0.5mm-10.0mm可调。 4)容积厚层成像，包括任意剖面成像 5)血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用 6)可将3D/4D图像的ABC三个剖面根据其相对的空间位置结合在一起显示 7)支持3D/4D数据离线处理，对存储的数据再调节成像再存储 8)胎儿面部自动导航功能，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。 9)自动容积测量 10)支持容积图像支持斑点噪声抑制 3.2.3应变式弹性成像技术 1)支持探头：线阵探头、腔内探头、容积探头。 2)具备组织硬度定量分析软件，支持应变、应变率和应变直方图的测量 3)具备肿块周边组织弹性定量分析功能 4)具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量 3.2.4TDI组织多普勒成像 1)TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图 2)可支持TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图 3)TDI曲线解剖M型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比 3.2.5可支持组织追踪成像定量分析 1)二维模式下追踪心肌运动，支持心内膜、心外膜、心肌层三组追踪轨迹 2)具有组织向量图（箭头显示）和曲线图分析，数据包括速度、位移、应变及应变率 3)支持牛眼图显示和报告显示 3.2.6内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像，包含腹部、心脏、乳腺、甲状腺、妇科、产科等切面。同时，支持腹部及心脏各≥5个标准切面的自动识别。 3.2.7Stress Echo负荷成像单元（选配） 3.3测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式) 3.3.1常规测量软件包 3.3.2基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量 3.3.3定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度 3.3.4半自动面积及径线测量 自动描迹、测量和计算工具，可支持径、周长、面积、平均灰度、径1/ 径2、径2/ 径1 等测量结果 3.3.5全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。 3.3.6妇科测量软件包：具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育曲线分析（提供IVF发育曲线趋势分析证明图片）。 3.3.7产科测量软件包：自动产科测量，要求自动测量≥5项胎儿发育评估指标。 3.3.8自动NT测量 3.3.9心脏测量软件包：心功能自动测量软件,无需ECG可自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记 3.3.10腹部测量软件包：支持膀胱自动测量 3.3.11自动肝肾比测量 一键自动肝肾器官识别，自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值，方便进行肝脏脂肪变的定量评估 3.3.12可支持肺水肿B线自动测量 3.3.13小器官测量软件包，包含乳腺测量包 3.3.14血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，测量结果参数≥7项，具备IMT评估曲线分析。（提供IMT内中膜评估分析曲线证明图片） 3.3.15支持颈动脉血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新（提供技术白皮书及证明图片） 3.3.16支持血管体位图手动编辑功能，通过在触摸屏上手动描记体位图，直观显示病变的位置（提供技术白皮书及证明图片） 3.3.17小儿髋关节自动测量功能，可一键自动计算α角,β角，自动进行临床分型（提供技术白皮书及证明图片） 3.4图像存储(电影)回放重显及病案管理单元 3.4.1硬盘≥980GB，图像存储，电影回放：≥150秒 3.4.2多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 3.4.3支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键 3.4.4原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可调节参数≥30项 3.5连通性要求： 3.5.1支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输，并可支持DICOM结构化报告 3.5.2可支持直接通过控制面板上的按键存储静态/动态超声图像到工作站（无需外接其他手柄或脚踏开关） 3.5.3支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备（提供证明图片） 四、系统技术参数及要求： 4.1系统通用功能： 4.1.1主机探头接口≥4个，大小一致，全激活、相互通用。 4.1.2预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。 4.2探头规格 4.2.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头 4.2.2二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段； 4.2.3腹部凸阵探头（2.0-5.5MHz） 4.2.4血管/小器官线阵探头（3.0-13.0MHz） 4.2.5心脏相控阵探头（1.5-4.5MHz） 4.2.6可选配腔内探头（3-11MHz），扫描角度≥170° 4.3二维显像主要参数： 4.3.1成像速度：相控阵探头，18CM深度时, 全视野，帧率≥50帧/秒；凸阵探头，18CM深度时, 全视野， 帧率≥35帧/秒 4.3.2增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≥1。 4.3.3TGC: ≥8段，LGC: ≥8段 4.3.4显示深度≥38cm 4.3.5伪彩图谱: ≥8种 4.3.6最大帧率: ≥600 帧/秒 4.3.7动态范围：≥240，可视可调 4.4频谱多普勒： 4.4.1显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 4.4.2最大测量速度：≥7m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s） 4.4.3最低测量速度：≤13cm/s 4.4.4偏转角度: ≥±29° (线阵探头) ，并支持快速角度校正 4.4.5取样宽度及位置范围： 1-30mm 4.4.6零位移动：8级 4.4.7实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 4.5彩色多普勒： 4.5.1显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 4.5.2速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度 4.5.3取样框偏转: ≥±29°，取样框可根据探头血流方向自动调节 4.5.4最大帧率: ≥220 帧/秒 4.5.5彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI) 4.5.6彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变 4.6记录装置： 4.6.1内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，图像支持BMP、JPG、TIFF、DCM、 AVI、MP4格式直接导出。 4.6.2内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟 4.6.3内置USB接口≥6 4.7外设和附件 4.7.1支持主机一体化耦合剂加热器，耦合剂温度三挡可调 4.7.2腔内探头放置架 4.7.3QWERTY背光小键盘 4.7.4主机一体式LED照明灯，辅助暗室临床操作 4.7.5支持脚踏开关 4.9.1卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应 4.9.2在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能 4.9.3 主机（含标配探头）整机质保：36个月 4.9.4随机配置：品牌电脑、彩色激光打印机、同品牌工作站。 探头配置：浅表探头1把，腹部探头1把，腔内探头1把、心脏探头1把。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 动态血压检测仪 | 一、动态血压记录仪 1、数据连接：USB数据线、蓝牙 2、测量方法：示波法 3、压力测量范围：0~37.3kPa(0mmHg~280mmHg) 4、脉率测量范围：40bpm~240bpm 5、分辨率：血压读数的分辨率为1mmHg，脉搏读数的分辨率为1BPM 6、准确性：应符合YY0670-2008中4.5.4的要求，无论升压还是降压，在量程中的任何测量点上，袖带内压力测量的最大误差应为±3mmHg 7、脉率准确性：±2BPM 8、最大袖带压：血压监测仪袖带压力超过40.0kPa(300mmHg)时应自动打开电磁阀放气；袖带压处在2kPa(15mmHg)以上时间小于3min 9、泄气：在充气系统阀门全开快速放气的情况下，压力从34.67kPa(260mmHg)降到2kPa(15mmHg)的时间不超过10s 10、数据储存器：闪存储存高达999个读数 11、测量间隔时间：血压测量的间隔时间可选择为5，10，15，20，25，30，35，40，45，50，55，60，65，70，75，80，85，90，95，100，105，110，115，120分钟的任何一种，时间误差不超过选择值的5% 12、内置加速感应器，支持患者运动状态检测，帮助血压分析 13、血压示值范围：0 ～ 299 mmHg 14、测量范围： 收缩压：30 ～ 254 mmHg， 舒张压：10 ～ 220 mmHg 15、重量：210g 二、动态血压分析软件 1、存储记录全过程动态血压波形 2、分析界面操作简洁，可提供符合临床使用习惯的汇总页报告 3、支持设置昼、夜、早晨、特殊等多种不同时间间隔测量方案 4、为临床提供丰富全面的图形报告，包含圆饼图、散点图、趋势图、直方图 | 台 | 4 |  |
| 4 | 动态心电图检测仪 | 一、技术参数及指标 1、电源：DC 1.5V，1 节AAA 电池 2 记录时间：连续记录72小时以上 3、小巧轻便，重量不超过62g（带电池） 4、基本尺寸：95mm×55mm×17mm 5、外壳材料：ABS塑料 6. 导联(通道)：12导10芯，3导5芯，3导7芯 三合一 7、频率响应：0.05～65HZ 8、记录方式：全信息无压缩 9、输入阻抗：≥30MΩ 10、增益:5、10、20、40mm/mv 11、共模抑制比：≥100dB 12、采样率：128-1024次/秒/通道，起博采样率30000HZ 13、显示：LCD显示文字和波形，支持中、英文 14、转换精度：12或16位 15、实时时钟：年、月、日；时、分、秒 16、数据接口：SD卡 17、存储介质：Flash卡 18、导联线插头：19 针 19、导联线：10 芯、5芯、7芯 20、起博检测：支持，起博采样率30000HZ；独立显示通道，3通道检测 21、操作温度：10°C-45°C 22、存储温度：-20°C-55°C 23、操作湿度：10%-95% 24、存储湿度：10%-95% 二、分析软件功能 1.模板分析功能 1．根据病人实际波形逐跳进行模板分类, 所以模板数目因人而异, 而非固定, 确保异常波形疏而不漏, 使心律失常分析更加细致准确 2．图形学再分解，可对形态相同，定义不同的心搏进行再分类及定义编辑 2.智能化室上性早搏分析, 具有专业分析工具 医生可根据N-N 间期比例直方图，配合同步SVE事件回顾及心电条图, 根据病人实际波形随时确认并调整提前量，使室上早搏分析更加准确快速 3.自动及手动房颤房扑分析, 具有专业分析工具 1.可用区域划分的方法手动做阵发性房颤及房扑的分析，编辑方便，某一时段出现伪差也可用这种方法编辑 2.采用自动房颤检测功能，提高阵发性房颤编辑的效率 4.瀑布图 采用先进的心电叠加技术，快速浏览P，QRS，T波异常区域 5.T波电交替 独有的时域与频域T波电交替检测技术 6.睡眠呼吸检测 独有的睡眠呼吸检测技术，可对呼吸性睡眠阻塞患者进行初筛 7.ST段高分辨率波形测量功能 1.在完成心律失常编辑后, 对正常QRS波做实时高分辨率波形测量, 保证测量的准确性 2.测量点可根据波形手动调整, 更进一步 保证测量的准确性 8.QT 间期波形测量功能 1.在完成心律失常编辑后, 对正常QRS波做实时高分辨率波形测量, 保证测量的准确性 2.测量点可根据波形手动调整, 更进一步保证测量的准确性 9. 起搏器分析功能 可做真正的起搏器分析，根据起搏参数统计起搏失败、输出失败、感知过度、感知失灵。起博采样率达到2万HZ，独立起博通道 10.心率变异分析 分析准确, 提供时域及频域变异分析 11.条图编辑功能 条图编辑非常灵活，人工参与程度很高 12.事件分析及定义 对传导阻滞及暂停的事件可通过定义R-R 及N-N 间期(例如大于2000ms), 快速统计所有相关事件 13.提供多种分析工具及测量工具 1.心电波形上可实时测量并显示R-R 间期数值, 为医生提供最直接的间期分析 2.提供角规测量功能, 医生可实时测量任一间期 14.打印功能 全面支持打印御览，打印网络及光盘刻录系统,彩色打印与纵向即时打印 15.心电数据管理 holter数据可输入网络心电信息系统，实现网络共享及无纸化办公 16.分析时间 单通道分析 13秒 多通道分析 30秒 17. 时序直方图 将24小时的RR间期直方图，用不同的颜色进行显示，可以选择，任何时刻任意RR间期的QRS，进行快速编辑 18.反混淆 二次归类自动反混淆，与图形叠加反混淆 19.PR趋势图 显示PR趋势图 20.时序直方图编辑方法 手动选择指定时间，指定RR间期范围内的QRS，对QRS的属性进行编辑 21.多通道分析 多通道分析 ，选中的三个通道，即使只有一个通道有QRS，系统也不遗漏 22.QRS批量智能插入 对于所有通道都为直线的区域，能够根据智能插值算法，动态批量插入QRS 23.心率减速力分析 提供心率减速力与持续性心率减速力分析 24.远程动态心电网络 支持院内动态心电设备互联,院外远程会诊网络系统 | 台 | 4 |  |
| 5 | 按摩床 | 表面，静电喷塑处理，用料 框架3*6碳钢管，腿5*5方管，带扶手，海绵六公分高密度海绵 优质皮革 尺寸190*70*65长宽高 带手机看板 | 张 | 25 |  |
| 6 | 空气波压力治疗仪 | 技术参数描述 1、注册证适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓的形成，减轻肢体水肿。 2、显示屏 5寸彩色液晶人体仿生触摸屏操作； 3、设备具有血液回盈侦测功能，可以侦测血管末端充盈情况自动调整加压间歇和频率。（需提供医疗器械注册检测报告证明） 4、双物理通道，可同时接两个治疗气囊； 5、支持腔道数：单腔道、三腔道、四腔道、八腔腔道； 6、压力范围：0-200mmHg，4级可调； 7、治疗时间：治疗时间1-99分钟，连续可调； 8、12种治疗方案；并具有专门的DVT预防血栓模式，压力为梯度加压。 9、具备内置电池功能内置电池，交直流两用； （需提供医疗器械注册检测报告证明） 10、可选配气囊种类：腿部气囊（三腔分体式、 四腔套筒式）、足部气囊以及一次性气囊；（气囊可单独提供医疗器械注册证或备案证） 11、具有故障自诊断及报警，自诊断及超压、欠压报警功能，有语音和屏幕双重报警提示； 12、具备噪声抑制，超静音噪声抑制技术，噪音≤60dB； 13、净重 2Kg，小巧轻便，方便临床在病房移动； 14、售后服务 省内有厂家售后服务人员，并开通400服务热线； | 台 | 2 |  |
| 7 | 红外线治疗仪 | 波长范围:0.6um~2.5um;额定功率:100VA(伏安) 红外线灯泡使用寿命:300h(小时); 定时器范围:机械定时，0min~60min(分钟)，精度误差≤10%; 电源电压:a.c.220V; 电源频率:50Hz; 环境温度范围:5℃~40℃; 相对湿度范围:<80%; 大气压力范围:700hPa~1060hPa; 产品安全类型:I类B型、连续运行的非接触式设备; 运行模式:连续运行的非接触式设备 | 台 | 25 |  |
| 8 | 中药熏蒸太空舱 | 产品尺寸:146*74*124cm(长宽高) 产品参数:2500W，8升大功率蒸汽锅 适用场景:美容院，养生馆，月子发汗，家用发汗 1:远红外线功能2:光子嫩肤功能 3:蓝牙音乐功能4:蒸汽熏蒸功能 5:氧消毒功能 6:三级调座功能7:智能恒温功能 8:8L大功率蒸锅 9:脚部按摩滑轮10:可伸手孔位 11: 带脚刹万向轮 12:会阴熏蒸孔位13:智能触屏面板 14:高强度亚克力材质 | 阁 | 2 |  |
| 9 | 十二导联心电图机子 | 一、基本要求 1.1 本机须同时具备心电信号采集与热敏打印功能，不接受心电采集盒类产品。 1.2 同屏显示，同步采集，同步热敏记录12道心电波形。 1.3 显示屏≥9.5英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。 1.4 本机具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入。 1.5 患者信息录入：支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器读取，WORKLIST快速下载排队预约的患者信息3种方式。 1.6 本机支持有线和无线联网。 1.7 本机支持心电数据传输，可实现将本机采集的心电数据直接上传至心电网络平台。 1.8 支持PDF、PNG、HL7、XML、DICOM数据格式。 1.9 支持FTP、HTTP、SAMBA传输协议。 二、性能要求 2.1 A/D转换：24bit。(提供注册检验报告证明) 2.2 采样率：≥30000Hz。(提供注册检验报告证明) 2.3 频率响应：0.01Hz ~ 350Hz。(提供注册检验报告证明) 2.4 内部噪声：≤15µVp-p。 2.5 时间常数：≥3.2 s。 2.6 耐极化电压：±910mV。(提供注册检验报告证明) 2.7 输入电流：≤0.01μA。 2.8 抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。 2.9 具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量。 2.10 除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。 三、功能要求 3.1 ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集。 3.2 导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时具备导联标识自定义功能。 3.3 采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。 3.4 支持实时采样、预采样、触发采样模式，支持节律分析。 3.5 可同屏显示12导同步心电波形，同时支持3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1等多种显示布局。 3.6 屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。 3.7 自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。 3.8 支持起搏检测功能。 3.9 热敏打印布局：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1。 3.10 热敏记录纸：折叠纸。 3.11 设备内置存储器，本机可存储病历≥1000例，存储满后机器可循环存储。 3.12 支持U盘、SD卡的扩容存储。 3.13支持U盘和SD卡直接导出PDF、PNG、HL7、DICOM等格式的报告。 3.14 支持波形冻结与波形浏览功能。 3.15支持报告打印预览功能。 3.16 具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印，方便医生调阅病人信息，并且支持病例重新编辑，具备病例模板与自定义病例模板的添加功能，方便医生在屏诊断时快速输入诊断结论。 3.17 权限管理：可对设置权限进行密码管控，包含传输、纸速、增益、报告模板等设置。 四、电源 交直流两用且自动转换，电源要求100-240V（50/60Hz）， 内置锂电池充满电后可连续工作4小时以上。 五、配置 主机1台，导联线1条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套。 | 台 | 4 |  |
| 10 | 阴道镜机子 | 一.镜头部分 1. 电子镜头主体 1.1 一体化自动聚焦镜头：高速自动聚焦，手动微距定位调节聚焦, 1.2 彩色高清CCD：1/2.8″彩色CCD，有效像素约327万 1.3 ★水平分辨率800TVL以上 1.4 图像放大：1～40倍光学连续放大。工作距离300～500mm处 图像面积放大≥80倍 1.5 图像分辨率：高清1080P 1.6 ★影像输出格式高清：HDMI 1.7 环型长寿命多点LED白色冷光源组：300mm处≥1800Lux(白光),寿命≥10万小时 1.8 视频输出信号：≤52db(正常模式52db,最低48db) 1.9 ★三级滤光：搭配绿光和黑白光，可以更清晰的观察到血管情况，提高诊断准确率 镜头性能说明 1、多种白平衡模式 （自动，自动追踪，室内，室外，室外自动，钠灯固定/自动，一键式，手动） 2、画面特效 （电子翻转，负片，黑白，镜像，色彩增强） 3、画面冻结 ★4、计时功能，实时观察醋酸反应 5、集放大，缩小，聚焦，滤光，计时，冻结等多功能于一体的掌式操作系统 二 图像监视部分 2.1 23.8寸高清液晶显示器：分辨率1920*1080 2.2 性能说明 2.2.1平面静像，逐行扫描，对比反差极强。 2.2.2 ★显示器横向可摆动角度45℃；显示器前后倾斜角度23℃/-5℃；显示器可轴心旋转90℃，便于医生不同角度的观察。 2.2.3显示器上下升降可调节范围15cm 三. 存储及采集，打印部分 性能稳定，图像存贮大于1000万幅，实时压缩。 3.1 主板：芯片组 集成显卡 3.2 CPU：四核处理器 3.3 内存： 8GB 3.4 硬盘： 固态240GB 3.5图像采集卡 3.5.1920*1080采集模式 3.5.2 性能说明：逐行采集，图像亮度动态对比度可调 3.6 图文打印 3.6.1 彩色喷墨打印机（可选配其他）：600x600dpi A4/B5幅面可调 3.6.2 性能说明：每分钟14页出纸超微粒打印 四. 阴道镜工作站 1、多种软件版本、多种硬件支持、多种扩展功能、多种报告格式和模板、多种视频、图像采集与处理方式 、多种功能模块、多种数据库查询操作、多种完善的安全措施、多种参数设置、多种成品配件 2、支持多种采集卡、支持鼠标、脚踏多种采集方式、支持多种输出方式 3、丰富的专家词库和图文报告模板，支持自定义设置 4、RCI评分系统 5、前置打印机放置，便于纸张安装及取拿报告 ★6、具有同屏图像对比功能，与病例库或者患者之前的病理图片实时比对 7、图像处理功能：可以对图像进行注释、标注、病变部位的长度、面积进行测量等 8、多种病例检索方式：时间、姓名、检查医生、检查号、病例号、科室等等 9、支持图片导入导出功能 10、支持工作量统计功能 五. 配置 随机资料：提供使用操作手册随机1份、维修卡、装箱单、产品三证 | 台 | 1 |  |
| 11 | 制氧机 | 一、主要技术参数 1、最大推荐流量：5L/min 2、出口标称压力为零和7kPa时的流量范围：0.5~5L/min 3、在最大推荐流量时， 施加7kPa的背压， 流量变化：0.5L/min 4、出口标称压力为零时的氧浓度(在初始开机30min内， 达到规定的浓度水平) ：氧流量0.5~5L/min时， 氧浓度≥90% 5、输出压力：40~70kPa 6、压缩机安全阀释放压力：250kPa±50kPa 7、噪声：≤60dB(A) 8、*雾化率：≥0.1mL/min(仅适用于8F-5AW型) 9、输入功率：500VA 10、净重：15.2kg 11、外形尺寸：39×24.5×54(cm) 12、海拔高度：海平面至1828米时不会降低氧浓度，从1828米至4000米时效率低于90%。 13、安全系统： ·电流过载或连线松脱，停机； ·压缩机高温，停机； ·压力、循环故障，报警停机； ·压缩机故障，报警停机； ·低氧浓度，报警； 14、最短工作时间：不得低于30分钟 15、电气分类：Ⅱ类设备，BF型应用部分 16、工作制：连续运行 17、防进液等级：IPX 0 18、正常工作条件(含氧浓度状态指示器)： ·环境温度范围：10℃~40℃； ·相对湿度范围：30%~75%； ·大气压力范围：860hPa~1060hPa； 额定电源：~220V，50Hz 注意：当贮运温度低于5℃时，使用前应将设备在正常工作温度环 境中放置四小时以上。 19、氧气输出口温度：≤46℃ 20、建议：吸氧管长度不得超过15.2米且不能折瘪。 21、贮存和运输环境： ·环境温度范围：-20℃~+55℃； ·相对湿度范围：10%~93%，且无冷凝现象； ·大气压力范围：700hPa~1060hPa； 注意：制氧机应贮存在无强烈日光、无腐蚀性气体和通风良好的室内，运输时避免剧震和倒置横卧。 22、设备类型：非AP/APG设备(不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备) 二、配置清单 1、制氧机 1台 2、产品使用及技术说明书 1份 3、耳麦式吸氧管 1套 3、鼻氧管 1根 4、过滤毛毡 1件 *5、雾化组件(仅适用于8F-5AW型)1套 6、熔丝管（T5AL250V，Φ5*20）:2只 7、保修卡、合格证 各1份 8、遥控器 1只 | 台 | 5 |  |
| 12 | 熏蒸治疗机 | 1、外形尺寸：650mm*770mm*1090mm； 2、使用电源：AC220V,50Hz； 3、工作环境： 大气压力：700hPa～1060hPa，湿度不大于80％； 4、额定输入功率：1800VA； 5、机械臂前后调节范围：0~180°； 6、机械臂旋转角度：0~360°； ★7、熏蒸模式：正常模式和强弱模式； ★8、熏蒸档位：1~15档可调，步长1档； 10、熏蒸时间：0~99min，级差1min； 11、熏蒸通道：双通道，可分别独立控制； ★12、最大加液量：单通道：2.4L； 13、实时温度显示范围：室温~99℃； 14、实时蒸汽压力显示范围：10kPa~40kPa； ★15、8英寸广角真彩色触摸屏，显示直观，操作简便； 16、具有工作状态实时显示功能，可显示“缺少液体”、“液位正常”“预热状态”、“治疗状态”、“压力保护”等状态； 17、具有缺液自动停止加热并报警功能； 18、具有一键自动排液功能和手动排液功能，互不干扰，方便医护人员使用； ★19、具有蒸汽压力超压四重保护功能，安全可靠，第一重保护为超过40kPa停止加热，蒸汽继续喷出，降低气体压力；第二重保护为蒸汽压力超过80kPa,限压阀自动打开排压；第三重保护为蒸汽压力超过120kPa,安全阀自动打开泄压；第四重保护为蒸汽压力超过160kPa，加热锅体弹性梁压缩，蒸汽从锅体和锅盖结合处溢出，降低气体压力； 20、具有熏蒸过程中暂停功能； ★21、具有冷凝水实时自动回收功能，彻底杜绝喷头滴水和喷液； 22、ABS材质机身，304材质加热锅体，美观耐用； 23、加热方式为加热盘加热，加热效率高并且耐用，从常温加热直至蒸汽喷出，所需时间≤5min； ★24、熏蒸锅内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道，蒸汽输出装置随时可拆卸，方便清洗药垢； 25、免维护水位传感器，显著降低医生设备维护工作量； 26、通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证。 | 台 | 2 |  |
| 13 | 泡脚桶 | 商品名称:26圆边(足浴桶)商品材质:香柏木 商品高度:26CM 商品桶箍:扁钢镀锌 商品重量:3.2KG(左右) 商品厚度:1.4CM | 个 | 30 |  |

# 第四部分   项目合同书

合同编号：

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：                 年        月        日

年    月    日，    (采购人名称)     以    (招标方式)    对    (同前页项目名称)     项目进行了招标。经    (相关评定主体名称)     评定，    (中标供应商名称) 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件确定的事项 签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规之规定， 按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   (采购人名称)    (以下简称：甲方)和   (中 标供应商名称)     (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履 行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件 内容出现不一致的情形，那么在保证按照竞争性磋商文件确定的事项的前提下，组成本合同的 多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 响应文件 (含澄清或者说明文件) ；

1.1.4 竞争性磋商文件 (含澄清或者修改文件) ；

1.1.5 其他相关竞争性磋商文件。

# 1.2 标的

1.2.1 标的名称：                            ；

1.2.2 标的数量：                             ；

1.2.3 标的质量：                               。

# 1.3 价款

本合同总价为： ￥           元 (大写：                   元人民币) 。 分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                        ；

1.4.2 发票开具方式：         。

# 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                 ；

1.5.2 履行地点：                 ；

1.5.3 履行方式：                 。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方 可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一 日的应提供而未提供服务价格的    %计算， 最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方 有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲 方支付违约金，违约金按每迟延付款一 日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总 价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付 违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期 限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐

败行为 (即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对 方当事人在合同签订、履行过程中的行为) 或者欺诈行为 (即：以谎报事实或隐瞒真相的方法 来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为) 的，对方当事人可以书面通知违约方解除 本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行 合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述 约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约 方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救 济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人 均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式 均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停招标活动的情形， 或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、 调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向    (被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与 争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称)      人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码或身份证号码： |
| 住所： | 住所： |
| 法定代表人或 | 法定代表人 |
| 授权代表 (签字) ： | 或授权代表 (签字) : |
| 联系人： | 联系人： |
| 约定送达地址： | 约定送达地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话: | 电话: |
| 传真: | 传真: |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 开户账号： | 开户账号： |

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所 有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付 给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他 投标对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与 乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者 其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标的，联合体各方均应为乙方或者 与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6  “现场”系指合同约定提供服务的地点。

# 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与竞争性磋商文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的 话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果竞争性磋商文件中没有技术规范 的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等 知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此 发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查， 以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工 作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书 面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方 应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方 提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括 但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防 止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方， 以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设 施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按 时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以

书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

# 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背竞争性 磋商文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的招标金额 不得超过原合同价的 10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更 合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即： 依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相 应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项 目向甲方承担连带责任。

# 2.11 不可抗力

2.11.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限 应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以 书面形式变更合同；

2.11.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面 形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当 事人。

# 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任 何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违 约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止 合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告， 甲方按照合同专用条款的约 定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后， 甲方有权组织 (包括依法邀请国家认可的质量检测机 构参加) 对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具 验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结 果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、 文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于    个 工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式 或者地址仍视为有效。

2.16.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达； 以电子邮件方式送达的，发出电子 邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂 号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.18 履约保证金

2.18.1 竞争性磋商文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式， 以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 5%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间 届满之日起    个工作日内， 甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行 义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定 的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的 约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可

另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

第五部分  响应文件格式

注：为了便于查找，标注目录及页码

# (以下内容需按要求提供相应证明材料)

格式 1：响应文件封面

响应文件

项目名称：

项目编号:

供应商名称：  (公章)

法定代表人或委托代理人：  (签字)

年月日

# 格式 2：响应文件目录

(1)响应文件封面…………………………………………………………所在页码

(2)响应文件目录…………………………………………………………所在页码

(3)资格证明材料…………………………………………………………所在页码

(4)竞争性磋商响应函……………………………………………………所在页码

(5)报价一览表……………………………………………………………所在页码

(6)分项报价明细表………………………………………………………所在页码

(7)法定代表人证明书……………………………………………………所在页码

(8)法定代表人授权书……………………………………………………所在页码

(9)供应商承诺函…………………………………………………………所在页码

(10) 商务文件………………………………………………………………所在页码

(11) 技术文件………………………………………………………………所在页码

(12) 磋商保证金证明格式…………………………………………………所在页码

(13) 供应商认为在其他方面有必要说明的事项…………………………所在页码

# 格式 3：资格证明材料

资格证明材料

按照竞争性磋商文件资格性审查表要求，提供完整证明材料，格式自拟。相关承诺书见附 件。

1）具有企业法人营业执照（三证合一）、《银行开户许可证》或《基本存款账户信息》；

2）提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》及所投产品医疗器械三类注册证；

3）法定代表人需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证，被委托人必须是投标单位法人或正式员工，需提供社保部门出具最少近六个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证或个人明细表）；

4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度需提供2022度财务审计报告，新成立公司提供近6个月财务报表；

5）提供税务机关出具近六个月填报日期的完税证明 (新成立公司按实际发生提供) ；

6）在信用中国网站、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网等以上网站如有行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参本次采购活动，以上网站页面查询截图时间应在招标公告日期后并加盖单位公章；

7）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

8）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

9）投标保证金缴纳的有效证明；

# 格式 4：竞争性磋商响应函

竞争性磋商响应函

致采购人：

我们收到 采购项目名称 (采购项目编号) 竞争性磋商文件，经研究，法定代表人 (姓名、 职务) 正式授权 (委托代理人姓名、职务) 代表供应商 (供应商名称、地址) 提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅竞争性磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完 全理解并接受。

2.磋商有效期自提交响应文件之日起天内有效。如果在规定的提交响应文件截止时间后， 我方在磋商有效期内撤回响应文件或成交后不签约的，磋商保证金将不予退还。

3.我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标 办法。

4.与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________

电话：_______________

法定代表人姓名：  ___________

邮编：______________

传真：______________

职务：______________

供应商：                (公章)

法定代表人或委托代理人：                (签字)

年     月     日

# 格式 5：报价一览表

报价一览表

供应商名称：

| 序号 | 项目名称 (包号) | 首 次 磋 商 报 价 元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
| 合同履约期限： |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式 (可按所投包增加行) 。

2.“首次磋商报价”为完成本项目所必须的全部工作所有费用的总和。 3.“合同履约期限”是指能够完成的具体时间。

供应商：                (公章)

法定代表人或委托代理人：                (签字)

年     月     日

# 格式 6：分项报价明细表

分项报价明细表

供应商名称：

项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 内容 | 时间 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |

注：1.此表需详列投标的每种设备、材料。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

供应商：                (公章)

法定代表人或委托代理人：                (签字)

年     月     日

# 格式 7：法定代表人证明书

法定代表人证明书

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：

附：性别：                  年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

2、将此证明书作为投标文件附件(为避免废标，请投标人务必提供本附件)。

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

投标人（盖章）：

注：须提供身份证正反面。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位鲜章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

格式8：法定代表人授权书

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字或盖章的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字或盖章的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字或盖章生效,特此声明。

授权委托人身份证复印件

授权委托人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

投标人（公章）;

注：须提供身份证正反面，提供社保部门出具最少近六个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证或个人明细表，如退休人员须提供退休证）。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

格式 9： 供应商承诺函

供应商承诺函

我公司作为本次采购项目的竞标人，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

( 一) 具有独立承担民事责任的能力；

(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六) 法律、行政法规规定的其他条件；

(七) 根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的实质性要求，如对竞争性磋商文件有 异议，已在响应文件提交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竞争性磋商文件有异议 的同时又参加磋商活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其 他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同 一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠的任何材料和技术、服务、商务等响应承 诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交 产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合竞争性磋商文件要求 导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公 司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商：                (公章)

法定代表人或委托代理人：                (签字)

年    月    日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。

5-2  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（公章）：______________

日  期：_____________________________________________

5-3监狱企业的证明文件（如有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖投标单位公章。

# 格式 10：商务文件

按照竞争性磋商文件详细评审标准商务部分要求，提供完整证明材料，格式自拟。

# 格式 11：技术文件

按照竞争性磋商文件详细评审标准技术部分要求，提供完整证明材料，格式自拟。

# 格式 12：磋商保证金证明格式

# 格式 13：供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商在参加本项目竞争性磋商中根据竞争性磋商文件的要求认为需要说明的事项，但 不做为评标依据。如没有说明事项，此项可忽略。  (格式可自定)

# 附件 1：具有良好的商业信誉承诺函

具有良好的商业信誉承诺函

致：采购人

我公司承诺在参加此次项目竞争性磋商前，没有被纳入法院、工商行政管理部门、税务部 门、银行认定的失信名单，且在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中良 好履约！

特此承诺！

供应商：

法定代表人或委托代理人：

年    月    日

(公章)

(签字)

# 附件 2：具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

致：采购人

我公司在完全理解项目竞争性磋商的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目 的竞争性磋商活动。并承诺，如成交，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本项目合 同履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承 担相应法律责任。

供应商：

法定代表人或委托代理人：

年    月    日

(公章)

(签字)

# 附件 3：具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函

致：采购人

我公司承诺在参加此次项目磋商前，我公司依法缴纳税收和社会保障资金良好，无违法、 不良记录及违反商业道德的行为而导致合同解除或招致法律诉讼，没有被纳入税务部门、社会 保险的失信名单。

特此承诺！

供应商：

法定代表人或委托代理人：

年    月    日

(公章)

(签字)

# 附件 4：无重大违法记录承诺函

无重大违法记录承诺函

致：采购人

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在项目采购过程中，发现我单位近三年内在经营活动中有重大违纪记录，我单位 将无条件退出本项目的竞争性磋商采购，并承担因此引起的一切后果。

供应商：

法定代表人或委托代理人：

年    月    日

(公章)

(签字)

# 附件 6：最终磋商报价表格式

最终磋商报价表

供应商名称：

| 序号 | 项目名称 (包号) | 最 终 磋 商 报 价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
| 合同履约期限： |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式 (可按所投包增加行) 。

2.“最终磋商报件表”为完成本项目所必须的全部工作所有费用的总和。 3.“合同履行期限”是指能够完成的具体时间。

4.本表不装订在响应文件内，供应商可准备好空白表格 (2-3份) 并加盖公章，待最终报 价时按规定时间填好数据提交磋商小组。最终报价表中大小写金额不一致的以大写金额为准。

供应商：                (公章)

法定代表人或委托代理人：                (签字)

年     月     日