# 迈瑞 BS-2000M 技术参数

一、整机性能

1、仪器类型：全自动随机任选分立式；急诊优先检测

2、 分析速度：单机化学比色恒速≥2000T/H。

3、 测试原理：比色法、比浊法(均相免疫法)、离子选择电极法(1SE)

4、 分析方法：终点法、固定时间法(两点法)、动力学法(速率法);支持单/双波长；线性和非线性校

准。

5、拓展功能：可与同品牌全自动生化分析及化学发光仪联机成为生化免疫流水线，无线拓展多模块。

6、 同时分析项目；71个项目，其中支持的双试剂项目达到50项。。

二、轨道单元

1、进样仓容量：可同时放入30个样本架

2、 进样轨道：三线多通道，前置式轨道(三条传输线：常规、急诊、返回),随时连续进样，支持自动 重测、急诊插入功能。

3、样本架：具常规架，急诊架，校准架，质控架，重测架类型；具有试管检测功能(自动识别是否放

入试管)。

4、SDM按钮控制：分别有2个按钮来控制急诊插入和启动测试.

5、支持自动重测：具备

6、支持急诊插入：具备

7、 支持一键启动：具备，通过运行键快速启动测试，无需再到软件上去操作。

三、样本单元

1、样本位：最高可同时放入440个样本。双进样系统：支持盘式和轨道独立进样，盘式进样优先。 2、 样本冷藏功能：具备25个冷藏样本位。样本盘按钮控制：分别有2个按钮控制内外样本盘转动。

3、 样本管规格：微量样本杯、原始采血管、塑料试管，规格(φ12～16) mm   Y(25～100)mm。

4、样本针：单臂双针，凌空排液功能，另具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功

能。

5、 样本量：1.5μ1^25μ1,0.1μ1步进。加样误差：1.5μ1时，准确度±5%,精密度≤2%;25μl

时，准确度土3%,精密度≤1%。样本针携带率；≤0.1%

四 、试剂单元

1、试剂位：两个试剂盘，共140个试剂位，R1 试剂盒 R2 试剂均独立，支持20ml62ml 容量规格的“低

残留”试剂瓶。试剂在线更换：具备，仪器测试进行中支持试剂在线更换。

2、试剂冷藏：2-8℃,试剂条码：内置条码(标配),条码类型 Codabar、  I2of 5、code128、code39, UPC/EAN 、Code93,支持多试剂检测：可支持3-4种试剂项目检测，支持浓缩试剂。

3、试剂扩容技术：支持多个位置放置同一种试剂。

4、试剂针：具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能。

5、试剂量：10μ1~200μ1,0.5μ1步进，加样误差：10μ1时，准确度土3%,精密度≤2%;200μl 时，准确度土2%,精密度≤1%

五、反应单元

1、比色杯：反应盘分两圈，共412个比色杯。

2、比色杯材质：永久性石英玻璃杯

3、反应杯直径：5mm光 径

4、反应液总体积：≤82μ1^280μl

5、反应时间：可达20分钟

6、反应温度：37℃±0.1℃

7、反应盘恒温：恒温槽固体直热，日常免维护保养。

六、搅拌机构

1、搅拌杆：两组，每组三头，每头含2个搅拌针，共≥10个搅挥柱

2、清洗方式：搅拌杆两阶清洗，第一阶清洗剂洗，第二阶水洗，具有清洗剂及水预加然劲能。

七、清洗机构

1、清洗机构布局：双圈自动清洗机构，8阶14步自动清洗，水空百单独检测。2、废液处理：清洗废液

按照相对浓度梯度两级分流；具高浓度废液桶液面检测功能。

3、其他功能：自动清洗机构带纵向防撞功能；带清洗液预加热装置。

八、光学系统

1、光源：卤素灯

2、单色器：全息凹面平像场光栅

3、分光光路：后分光

4、检测器：光电二极管

5、吸光度线性范围：≥0~3.5Abs

6、光源灯寿命；≥2000小时

7、光源灯自动休眠功能：具备，节省消耗。

8、杂散光：≥4.9A

九、校准与质控

1、校准方式：单点线性、两点线性、多点线性、Logit-Log4P、Logit-Log5P、Exponential5P,polynomial

5P 、parabola          ,spline。

2、质控规则：Westgard 多规则质控、Twinplot、 失控处理保留原始数据及记录失控原因、失控项目测

试结果报警功能。

十、操作系统

1、电脑操作：17寸液晶触摸显示屏。

2、数据管理软件：标配、多波长检测功能：具有、紧急插入功能；具有、试剂余量检测：具有、支持定

时开机和休眠唤醒功能：具有、防交叉污染程序：具有

仪器支持远程诊断功能：具有、测试申请模式：支持三种测试重请模式(顺序模式拼本架号模式、条

码模式)。

3、其它数据处理功能：自动校准、测试组合、试剂效期管理反应全过程监测、空百扣除、脏杯记忆

回避、防交叉污染程序、病人信息记忆与联想输入、报告自动审核、数据模糊查询、报表统计与打印、

参考范围分级、报警信息分级、用户操作权限分级管理。水质检测功能：具有。系统接口：TCP/IP网 络

接口、标准RS-232C 、USB 2.0接口。